20231208104 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | CONTENEDORES PARA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO- CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION | NUVASIVE® | NO | Los usos previstos de los contenedores de instrumental médico son: 1. Garantizar la funcionalidad del instrumental médico protegiéndolo de daños durante el transporte y los procesos de descontaminación y esterilizacion. 2. Optimizar la limpieza del instrumental médico fijándolo de forma más espaciosa posible por medio del concepto de contacto mínimo. 3. favorecer la visibilidad del instrumental médico y de los implantes antes, durante y después de la operación. | UNIDAD CON SUS COMPONENTES | 1537431 Tapa genérica NuVasive, tamaño 3/4; 1537432 Base CoRoent XLR, bandeja de implante; 1537433 Tapa CoRoent XLR, carrito para bandeja de implante; 1537434 Base CoRoent XLR, carrito para bandeja de implante; 1 545182 Inserto de bandeja, instrumentos largos XLIF; 1545186 BASE DE BANDEJA, CORPECTOMÍA XLIF; 1545187 INSERTO SUPERIOR, CORPECTOMÍA XLIF; 1545188 Inserto medio XLIF, bandeja de corpectomía; 1545189 TAPA DE BANDEJA, CORPECTOMÍA XLIF; 1555594 Nivel superior Brigade, bandeja de implantes; 1555602 Base de brigada, bandeja de implantes; 1555603 Nivel superior de brigada, bandeja de instrumentos 1; 1555604 Nivel medio de brigada, bandeja de instrumentos 1; 1555605 Base de brigada, bandeja de instrumentos 1; 1555606 Brigade Caddy, bandeja adaptadora Envoy; 1555607 Nivel superior de brigada, bandeja de instrumentos 2; 1555608 Base de brigada, bandeja de instrumentos 2; 1565500 Bandeja de fijación CoRoent XL-H; 1565510 Soporte de fijación CoRoent XL-H; 1565880 Bandeja de implante CoRoent XL-H, base; 1565882 Bandeja de implante CoRoent XL-H, superior; 1565883 Bandeja de implante CoRoent XL-H, central; 1565884 Bandeja de implante CoRoent XL-H, inferior; 1570926 Base de instrumentos XLIF, entrada larga; 1570927 Inserto inferior XLIF Instruments, entrada larga; 1583335 Estuche Bendini Pelican, lápiz óptico IR; 1592761 Etiqueta grande para instrumentos Beta Bendini; 1592762 Etiqueta pequeña para instrumentos Beta Bendini; 1593451 Brigade Caddy, tornillo; 1593452 Brigada Caddy, Juicio; 1593453 Brigade Caddy, implante; 1599102 Bandeja genérica de 3 niveles, base; 1660500 Tapa para bandeja NuVasive, Medin Purple; 1662840 Base CoRoent LC, bandeja; 1662846 Base CoRoent LC, bandeja de instrumentos; 1662847 CoRoent LC Caddy; 1694961 Base TLIF oblicua, estuche; 1694964 Nivel superior TLIF oblicuo, estuche; 1694965 Nivel inferior TLIF oblicuo, estuche; 1694966 Caddy TLIF oblicuo, 10 de ancho x 4°; 1694967 Caddy TLIF oblicuo, 10 de ancho x 12°; 1694968 Caddy TLIF oblicuo, 14 de ancho; 1537431 NuVasive Generic Lid, 3/4 Size; 1537432 CoRoent XLR Base, Implant Tray; 1537433 CoRoent XLR Lid, Implant Tray Caddy; 1537434 CoRoent XLR Base, Implant Tray Caddy; 1545182 Tray Insert, XLIF Long Instruments; 1 545186 TRAY BASE, XLIF CORPECTOMY; 1545187 TOP INSERT, XLIF CORPECTOMY; 1545188 XLIF Middle Insert, Corpectomy Tray; 1545189 TRAY LID, XLIF CORPECTOMY; 1555594 Brigade Top Level, Implant Tray; 1555602 Brigade Base, Implant Tray; 1555603 Brigade Top Level, Instrument Tray 1; 1555604 Brigade Middle Level, Instrument Tray 1; 1555605 Brigade Base, Instrument Tray 1; 1555606 Brigade Caddy, Envoy Adapter Tray; 1555607 Brigade Top Level, Instrument Tray 2; 1555608 Brigade Base, Instrument Tray 2; 1565500 CoRoent XL-H Fixation Tray; 1565510 CoRoent XL-H Fixation Caddy; 1565880 CoRoent XL-H Implant Tray, Base; 1565882 CoRoent XL-H Implant Tray, Top; 1565883 CoRoent XL-H Implant Tray, Middle; 1565884 CoRoent XL-H Implant Tray, Bottom; 1570926 XLIF Instruments Base, Long Ins; 1570927 XLIF Instruments Btm Insert, Long Ins; 1583335 Bendini Pelican Case, IR Stylus; 1592761 Beta Bendini Instrument Large Tag; 1592762 Beta Bendini Instrument Small Tag; 1593451 Brigade Caddy, Screw; 1593452 Brigade Caddy, Trial; 1593453 Brigade Caddy, Implant; 1599102 Generic 3-Level Tray, Base; 1660500 NuVasive Tray Lid, Medin Purple; 1662840 CoRoent LC Base, Tray; 1662846 CoRoent LC Base, Instrument Tray; 1662847 CoRoent LC Caddy; 1694961 Oblique TLIF Base, Case; 1694964 Oblique TLIF Top Level, Case; 1694965 Oblique TLIF Bottom Level, Case; 1694966 Oblique TLIF Caddy, 10 Wide x 4°; 1694967 Oblique TLIF Caddy, 10 Wide x 12°; 1694968 Oblique TLIF Caddy, 14 Wide; 1694972 Oblique TLIF Ti Caddy, 10mm x 4° Imp; 1694974 Oblique TLIF Ti Caddy, 10mm x 12° Imp; 1694976 Oblique TLIF Ti Caddy, 14mm x 4°/12° Imp; 1703151 X-CORE Mini Base, Implant Tray; 1703152 X-CORE Mini Caddy, Ø12mm Core; 1703153 X-CORE Mini Large Tag, Ø12mm Core Imp; 1703161 X-CORE Mini Base, Instrument Tray; 1703162 X-CORE Mini Large Tag, Ø12mm Core Ins; 1704712 Universal Pelican Case, Sterile Pack; 1791400 Brigade Lateral Base w/ Bottom, Ins Tray; 1791500 Brigade Lateral Base, Implant Tray; 1791501 Brigade Lateral Caddy, Implant Tray; 1791502 Brigade Lateral Nipple Mat; 1791601 Brigade Lateral Top, Instrument Tray; 1791603 Brigade Lateral Trial Caddy, Ins Tray; 1799999 CoRoent XLT Inner Tray; 1800000 Universal Generic Lid, with Slide Lock; 1835200 Interlock HL Base, Ins Case; 1835201 Interlock HL Top, Ins Case; 1835203 Interlock HL Case, 17x14 10° Lord Trials; 1835204 Interlock HL Case, 17x14 15° Lord Trials; 1835205 Interlock HL Bottom, Ins Case; 1835206 Interlock HL Nipple Mat; 1835207 Interlock HL Base, Imp Case; 1835208 Interlock HL Caddy, Screw; 1835210 Interlock HL Case, 17x14 10° Lord Imp; 1835211 Interlock HL Case, 17x14 15° Lord Imp; 1835213 Interlock HL Nipple Mat; 1835214 Interlock HL Case, 17x14 20° Trials; 1835215 Interlock HL Case, 20° Lordotic Imp; 1835216 Interlock HL Base, 20° Case; 2021103 NVM5 Pelican Case; 3100072 DECOMP BASE; 3100073 DECOMP Top Tray; 3100074 DECOMP Middle Tray; 3100162 MaXcess MAS TLIF Base, Micro Decomp; 3100163 MaXcess MAS TLIF Tray, Micro Decomp; 3200033 Access III Sterilization Case Tray 1; 3200038 XLIF Thoracic instrument tray insert-to; 3200039 XLIF Thoracic Instr Tray Insert - Middl; 3200043 XLIF Thoracic Instr Tray Insert - Base; 3220032 Articulating Arm Sterilization Case Base; 3230020 MaXcess III Access Ster Case Assembly; 3240020 MaXcess IV Base, Sterilization Case; 3240022 MaXcess IV Top Tray, Sterilization Case; 3240023 MaXcess IV Mid Tray, Sterilization Case; 3240024 MaXcess IV Bottom Tray, Ster Case; 3240025 MaXcess 4 Base, Articulating Arm Case; 3240034 MaXcess IV Caddy, Sterilization Case; 3300137 Sterilization Case L1 XLIF Instruments; 3300138 Sterilization Case L2 XLIF Instruments; 3300139 Sterilization Case Base XLIF Instruments; 5155200 Excavation Base, General Tray; 5155201 Excavation Bottom, General Tray; 5155202 Excavation Top, General Tray; 5155210 Excavation Base, Straight Tray; 5155211 Excavation Bottom, Straight Tray; 5155212 Excavation Middle, Straight Tray; 5155213 Excavation Top, Straight Tray; 5450035 CoRoent XL-F Instrument Tray Screw Caddy; 5890021 TLX Base, Instrument Tray; 5890022 TLX Nipple Mat, Instrument Tray; 5890023 TLX Bottom, Instrument Tray; 5890024 TLX Top, Instrument Tray; 5962022 X-CORE Mini Caddy, 12mm Core Set Screw; 5962023 X-CORE Mini Caddy, 12mm Core Endcap; 5962024 X-CORE Mini Caddy, Endcap Set Screw; 6000000 CoRoent XL-F Base, XL-FW Backup Tray; 6000001 CoRoent XL-F Tray 1, XL-FW Backup Tray; 6000002 CoRoent XL-F Tray 2, XL-FW Backup Tray; 6000003 CoRoent XL-F Front Tag, XLFW BackupTray; 6000004 CoRoent XL-F Side Tag, XLFW BackupTray; 6011901 Mesh Titanium Tray, Base; 6011902 Mesh Titanium Tray, Middle; 6011903 Mesh Titanium Tray, Top; 6011904 Mesh Titanium Tray, Lid; 6562081 CoRoent XLXW Tray, Base; 6562083 CoRoent XLXW Tray, Lid; 6562084 CoRoent XLXW Tray, Top; 6562085 CoRoent XLXW Tray, Middle; 6562086 CoRoent XLXW Tray, Bottom; 6562087 CoRoent XLXW Tray, Pin Mat; 6790021 Modulus-C Top Level, Tray; 6790022 Modulus-C Nipple Mat, Beta; 6790023 Modulus-C Bottom Level, Tray; 6790101 CoRoent Small Interlock Middle, Tray; 6790102 CoRoent SI Lid, Screw Caddy; 6790104 CoRoent Small Interlock Top, Tray; 6790105 CoRoent Small Interlock Lid, Case; 6790106 CoRoent Small Interlock Base, Case; 6790107 CoRoent Small Interlock Caddy, Implant; 6790150 CoRoent Small Interlock Lid, Imp Caddy; 6790154 CoRoent Small Interlock Caddy, Screw; 6790174 CoRoent Small Interlock Caddy, DTS; 6790175 CoRoent Small Interlock Lid, DTS Caddy; 6793139 Modulus-C Base,Tray; 6851036 CoRoent Small Contoured Base, Tray; 6851037 CoRoent Small Contoured Lid, Tray; 6851038 CoRoent Small Contoured Caddy, Implant; 6851039 CoRoent Small Contoured Lid, Imp Caddy; 6900010 CoRoent XLR Implant Tray; 6900012 CoRoent XL Silicone Nipple Mat; 6900018 CoRoent XL Tray, Instrument; 6900022 CoRoent XLW Tray, Instrument; 6900091 ALGI Instruments Ster Case, Level 1; 6900092 ALGI Instruments Ster Case, Level 2; 6900093 ALGI Instruments Base, Sterilization Case; 6900094 ALGI Instruments Silicone Nipple Mat; 6900095 AGI Sterlization Case II, Assembly; 6900097 Sterilization Case Level 1, AGI 2 Instr; 6900098 Sterilization Case Level 2, AGI 2 Instr; 6900099 Sterilization Case Base, AGI 2 Instrume; 6901522 CoRoent XLW 15° Implant Tray, Modular; 6901810 CoRoent XL Tray, Lordotic Mover; 6902189 Brigade Hyperlordotic Base, Ins Tray; 6902192 Brigade HL Pin Mat, Ins Tray Lower; 6902194 Brigade HL Tag, Ins Tray Small; 6902195 Brigade HL Tag, Ins Tray Large; 6902210 CoRoent XLW Tray, Lordotic Mover; 6904492 XLIF Angled Instruments - Base; 6904493 XLIF Angled Instruments - Top Tray; 6904494 XLIF Angled Instruments - Middle Tray; 6940003 XLIF Instrument Rack; 6940007 XLIF Top, Tray 1; 6940008 XLIF Middle, Tray 1; 6940009 XLIF Bottom, Tray 1; 6940010 XLIF Top, Tray 2; 6940011 XLIF Middle, Tray 2; 6940013 XLIF Bottom, Tray 2; 6940014 XLIF Placard, Tray 1 Small; 6940015 XLIF Placard, Tray 1 Large; 6940016 XLIF Placard, Tray 2 Small; 6940017 XLIF Placard, Tray 2 Large; 6940030 XLIF Caddy, Threaded Tip Inserter; 6940041 CoRoent XL Broach Caddy; 6950800 Universal Lid, Half Tray Stackable; 6973377 MaXcess XALIF Access Bottom, Tray; 6973378 MaXcess XALIF Access Blade, Tray; 6973379 MaXcess XALIF Access Base, Tray; 6973391 ALIF Supine Base, Case; 6973392 ALIF Supine Top, Tray; 6973393 ALIF Supine Middle, Tray; 6973394 ALIF Supine Bottom, Tray; 6973395 ALIF Supine Nipple Mat, Tray; 6973431 ALIF Access A-Arm Case; 6978086 ALIF Instrument Base, Tray 1; 6978087 ALIF Instrument Bottom, Tray 1; 6978088 ALIF Instrument Middle, Tray 1; 6978089 ALIF Instrument Top, Tray 1; 6978091 ALIF Instrument Base, Tray 2; 6978092 ALIF Instrument Bottom, Tray 2; 6978093 ALIF Instrument Middle, Tray 2; 6978094 ALIF Instrument Top, Tray 2; 6978095 ALIF Extras Caddy, Instrument Tray 1; 6990001 CoRoent XL Implant Set Tray 1 (Top); 6990002 CoRoent XL Implant Set Tray 2 (Middle); 6990003 CoRoent XL Implant Set Tray 3 (Bottom); 6990004 CoRoent XL Lid, Implant Tray; 6990005 CoRoent XL Consolidated Set Base; 7000011 ALIF EnVoy Instrument Tray Insert-Top; 7000012 ALIF EnVoy Instrument Tray Insert-Middle; 7000013 ALIF EnVoy Instrument Tray Base; 7000016 Triad Caddy, ALIF Instruments; 7000027 XL-T Implant Tray base; 7100004 TLIF Sterilization Case (Top Tray); 7100005 TLIF Sterilization Case (Middle Tray); 7100006 TLIF Sterilization Case (Base); 7100105 PGI Base, Sterilization Case; 7100107 PGI Tag, Instrument Tray Large; 7100109 PGI Tag, Instrument Tray Small; 7100111 PGI Level 1, Sterilization Case; 7100112 PGI Level 2, Sterilization Case; 7100113 PGI Level 3, Sterilization Case; 7183001 X-CORE 2 Top Tray, Ø18mm; 7183002 X-CORE 2 Middle Tray, Ø18mm; 7183003 X-CORE 2 Bottom Tray, Ø18mm; 7183004 X-CORE 2 Nipple Mat, Ø18mm; 7183005 X-CORE 2 Base, Univ Lock Screw Caddy; 7183006 X-CORE 2 Base, Screw Caddy Ø18/Ø22mm; 7183007 X-CORE 2 Side Tray Name Tag, Ø18mm; 7183008 X-CORE 2 Front Tray Name Tag, Ø18mm; 7183009 X-CORE 2 Silicone Mat, Ø18/Ø22mm; 7183105 X-CORE 2 Lid, Univ Lock Screw Caddy; 7183106 X-CORE 2 Lid, Screw Caddy Ø18/Ø22mm; 7330002 Helix ACP Sterilization Tray Lid; 7330003 Helix ACP Sterilization Tray, Top; 7330004 Helix ACP Sterilization Tray, Middle; 7330005 Helix ACP Sterilization Tray, Bottom; 7330007 Helix ACP Base, Bone Screw Caddy; 7330008 Helix ACP Lid, Bone Screw Caddy; 7330009 Helix ACP Sterilization Insert Tray; 7459109 Armada Base, Vetebral Body Derotation; 7459300 Armada Ti Lid, Long Construct Tray; 7459302 Armada Ti Top, Instrument Tray 1; 7459303 Armada Ti Middle, Instrument Tray 1; 7459304 Armada Ti Base, Instrument Tray 1; 7459307 Armada Ti Top, Instrument Tray 2; 7459308 Armada Ti Middle, Instrument Tray 2; 7459309 Armada Ti Base, Instrument Tray 2; 7459313 Armada Top, Implant Tray Degenerative; 7459314 Armada Lid, Lock Screw Caddy; 7459315 Armada Caddy, Lock Screw; 7459316 Armada Caddy, Screw; 7459317 Armada Caddy, Adjustable Connector; 7459318 Armada Lid, Adjustable Connector Caddy; 7459319 Armada Tray, Implant; 7459328 Armada Ti Lock Screw Caddy, Open Tulip; 7459329 Armada Ti Lid, Lock Screw Caddy Open; 7459330 Armada Ti Lock Screw Caddy, Closed Tulip; 7459331 Armada Ti Lid, Lock Screw Caddy Closed; 7459337 Armada Ti Base, Rod Cutter Tray; 7459340 Armada Ti Top, Instrument Tray 1; 7459341 Armada Ti Middle, Instrument Tray 1; 7459342 Armada Ti Base, Instrument Tray 1; 7459345 Armada Ti Top, Implant Tray 1; 7459346 Armada Ti Caddy, Implant Tray 1 FS; 7459347 Armada Ti Hook Caddy, Implant Tray 1; 7459348 Armada Ti Base, Implant Tray 1; 7459357 Armada Ti Base, Reduction Screw Tray; 7459358 Armada Ti Caddy, Reduction Screw Tray; 7459361 Armada Ti Top, Instrument Tray 2; 7459362 Armada Ti Base, Instrument Tray 2; 7459364 Armada Uniplanar Tray Lid; 7459365 Armada Uniplanar Screw Caddy; 7459366 Armada Uniplanar Tray Base; 7459367 Armada Caddy, Fixed Cross Connector; 7459368 Armada Lid, Fixed Cross Connector; 7459369 Armada Base, Cross Connector Implant; 7459370 Armada Base, Extended Polyaxial Implant; 7459371 Armada Caddy, Extended Polyaxial Screw; 7459372 ARM15T Top Insert, Iliac Screw; 7459373 ARM15T Bottom Insert, Iliac Screw; 7459374 ARM15T Base, Iliac Implant; 7459375 Armada Base, Long Rod; 7459384 Armada Lab Implant Top Tray; 7459385 Armada Lab Screw Caddy; 7459606 ASF Case, Lock Screw Caddy Open; 7459607 ASF Case, Lock Screw Caddy Lid Open; 7459690 Adjacent Segment Fixation II Tray Base; 7459691 Armada ASF II Tray 1; 7459692 Armada ASF II Tray 2; 7459693 Armada ASF II Tray 3; 7510002 XLP Lateral Plate Instrument Tray; 7510003 XLP Lateral Plate Implant Tray; 7512002 XLP Base, Instrument Tray; 7512003 XLP Insert, Instrument Tray; 7512004 XLP Base, Implant Tray; 7512005 XLP Insert, Implant Tray; 7512006 XLP Plate Tray Insert; 7512007 XLP LOCK NUT CADDY LID; 7512008 XLP LOCK NUT CADDY; 7512009 XLP Lid, Bolt Caddy; 7512010 XLP Bolt Caddy; 7740002 Helix Mini ACP Base, Sterilization Tray; 7740003 Helix Mini ACP Lid, Sterilization Tray; 7740004 Helix Mini ACP Mid, Sterilization Tray; 7740005 Helix Mini ACP Plate Caddy, Ster Tray; 7740007 Helix Mini ACP Base, Screw Caddy; 7740008 Helix Mini ACP Lid, Screw Caddy; 7786703 ACP Temporary Fixation Pin; 7786901 ACP Screw Caddy, Variable; 7786902 ACP Screw Caddy Lid, Variable; 7786903 ACP Screw Caddy, Fixed; 7786904 ACP Screw Caddy Lid, Fixed; 7786905 ACP 1.9 Caddy, 1 Level Plate; 7786906 ACP 1.9 Caddy Lid, 1 Level Plate; 7786907 ACP 1.6 Caddy, 1 Level Plate; 7786908 ACP 1.6 Caddy Lid, 1 Level Plate; 7786909 ACP 1.9 Caddy, 3-Level Plate; 7786910 ACP 1.9 Caddy Lid, 3-Level Plate; 7786912 ACP 2.1 Caddy, 4-Level Plate; 7786913 ACP 2.1 Caddy Lid, 4-Level Plate; 7786914 ACP Base, 4 Level Implant Tray; 7786915 ACP 2.1 Caddy, 5-Level Plate; 7786916 ACP 2.1 Caddy Lid, 5-Level Plate; 7786917 ACP Nipple Mat, 4-5 Level Implant; 7786920 ACP 1.6 Caddy, 2 Level Plate; 7786921 ACP 1.6 Caddy Lid, 2 Level Plate; 7786922 ACP 1.9 Caddy, 2 Level Plate; 7786923 ACP 1.9 Caddy Lid, 2 Level Plate; 7786924 ACP Base, Implant Tray; 7786925 ACP Bottom Insert, Implant Tray; 7786926 ACP Top Insert, Implant Tray; 7786927 ACP Nipple Mat, Implant Tray; 7900010 VuePoint OCT Impnt Sterilization Tray; 7900011 VuePoint Impl Sterilization Tray (top); 7900012 VuePoint Impl Sterilization Tray (Mid); 7900013 VuePoint Caddy, Multi Axial Screw; 7900014 VuePoint Lid, Multi Axial Screw Caddy; 7900015 VuePoint Caddy, Favoured Angle Screw; 7900016 VuePoint Lid, Favoured Angle Screw Caddy; 7900017 VuePoint Caddy, 4.5mm Multi Axial Screw; 7900018 VP Lid, 4.5mm Multi Axial Screw Caddy; 7900019 VuePoint Caddy, Partially Threaded Screw; 7900020 Partially Threaded Screw Caddy (Lid); 7900021 VuePoint Caddy, Set Screw; 7900022 VuePoint Lid, Set Screw Caddy; 7900023 VuePoint Caddy, Connector and Hook; 7900024 VuePoint Lid, Connector and Hook Caddy; 7900030 VuePoint Inst Sterilization Case; 7900031 VuePoint Inst Sterilization Tray (Top); 7900032 VuePoint Inst Sterilization (Mid); 7900033 VuePoint Caddy, Rod to Rod Connector; 7900034 VuePoint Lid, Rod to Rod Connector Caddy; 7900035 VuePoint Caddy, Misc Set Screw; 7900036 VuePoint Lid, Misc Set Screw; 7900040 VuePoint Occipital Sterilization Tray; 7900041 VuePoint Top, Occip Sterilization Tray; 7900043 VuePoint Caddy, Occipital Implant; 7900044 Occipital Implant Caddy (Lid); 7992502 MaXcess-C Level 1, Access Tray; 7992503 MaXcess-C Level 2, Access Tray; 7992504 MaXcess-C Level 3, Access Tray; 7992507 MaXcess-C Placard, Access Tray Side; 7992508 MaXcess-C Tray, Articulating Arm; 7992509 MaXcess-C Placard, Access Tray Front; 7992510 MaXcess-C Access Tray Caddy; 8210307 Bendini Base, Rod Bender II Tray; 8611006 VersaTie Base, Tray; 8611010 VersaTie Caddy, Loading Block/Lock Screw; 8789000 Archon Base, Instrument Tray Standard; 8789001 Archon Caddy, 1-Level Plate Standard; 8789002 Archon Caddy, 2-Level Plate Standard; 8789003 Archon Caddy, 3-Level Plate Standard; 8789004 Archon Caddy, 4-Level Plate Standard; 8789005 Archon Caddy, 5-Level Plate Standard; 8789006 Archon Top, Standard Instrument Tray; 8789007 Archon Bottom, Standard Instrument Tray; 8789008 Archon Nipple Mat, Standard Ins Tray; 8789009 Archon Tag, Standard Instrument Small; 8789010 Archon Tag, Standard Instrument Large; 8789011 Archon Lid, 1-Level Plate Standard Caddy; 8789012 Archon Lid, 2-Level Plate Standard Caddy; 8789013 Archon Lid, 3-Level Plate Standard Caddy; 8789015 Archon Lid, 5-Level Plate Standard Caddy; 8789017 Archon Lid, Standard Screw Caddy; 8789018 Archon Tag, Standard Implant Tray Small; 8789019 Archon Tag, Standard Implant Tray Large; 8789020 Archon Base, Standard Implant Tray; 8789021 Archon Top, Standard Implant Tray; 8789022 Archon Bottom, Standard Implant Tray; 8789024 Archon Nipple Mat, Standard Implant Tray; 8789030 Archon Standard Screw, Caddy; 8801107 PRECEPT Caddy, Open Lock Screw; 8801108 PRECEPT Lid, Open Lock Screw; 8801300 NuVasive Generic Tray Lid; 8801301 PRECEPT Base, Implant Tray; 8801302 PRECEPT Insert, Rod; 8801303 PRECEPT Insert, Polyaxial Screw; 8801304 PRECEPT Caddy, Polyaxial Screw; 8801305 PRECEPT Base, Instrument 1; 8801306 PRECEPT Insert, Rod Insertion Ins 1; 8801307 PRECEPT Insert, Screw Insertion Ins 1; 8801308 PRECEPT Insert, Pedicle Prep Ins 1; 8801309 PRECEPT Base, Instrument 2; 8801310 PRECEPT Insert, Compression Rod Ins 2; 8801311 PRECEPT Insert, Final Tightening Ins 2; 8801312 PRECEPT Insert, Red and Lock Screw Ins; 8801313 PRECEPT Base, Long Construct; 8801314 PRECEPT Insert, Long Construct Ins; 8801315 PRECEPT Insert, Long Construct Rod; 8801316 PRECEPT Insert, Long Construct Screw; 8801333 Generic NuVasive Tray Lid; 8801334 Generic NuVasive Tray Lid; 8801335 PRECEPT Polyaxial Screw Caddy, 5.5mm; 8801336 PRECEPT Polyaxial Screw Caddy, 6.5mm; 8801337 PRECEPT Polyaxial Screw Caddy, 7.5mm; 8801338 PRECEPT Polyaxial Screw Caddy, 8.5mm; 8801339 PRECEPT Polyaxial Screw Caddy, 4.5mm; 8970002 VP II Base, Case 1; 8970003 VP II Bottom, Case 1; 8970004 VP II Middle, Case 1; 8970005 VP II Top, Case 1; 8970006 VP II Lid, Multiaxial Caddy Case 1; 8970007 VuePoint II Caddy, Multiaxial Case 1; 8970008 VP II Lid, Favored Caddy Case 1; 8970009 VuePoint II Caddy, Favored Case 1; 8970010 VP II Lid, 4.5 MA Caddy Case 1; 8970011 VP II 4.5 MA Caddy, Case 1; 8970012 VP II Lid, Partial Caddy Case 1; 8970013 VP II Partial Caddy, Case 1; 8970014 VP II Lid, Set Screw Caddy Case 1; 8970015 VP II Set Screw Caddy, Case 1; 8970020 VP II Base, Case 2; 8970021 VP II Bottom, Case 2; 8970022 VP II Middle, Case 2; 8970023 VP II Top, Case 2; 8970024 VP II Lid, Connector Caddy Case 2; 8970025 VP II Connector Caddy, Case 2; 8970026 VP II Lid, Misc Set Screw Caddy Case 2; 8970027 VP II Misc Set Screw Caddy, Case 2; 8970030 VP II Base, Occipital Tray; 8970032 VP II Lid, Occipital Implant Caddy; 8970033 VP II Occipital Implant Caddy; 9003730 LBL, Silver, Mylar CE Mark,Notified Body; 9004411 LBL, Silver, Mylar CE Mark; 9400247 NVM5 Product Reference Manual; 9402020 NuVasive e-IFU Tray Sticker, Mylar; 9402190 NV Pelican Case Return Sticker; 9402536 IOS Servicing Label, Shipping Conditions; 9501394 NVM5 Basic Set-up Instructions; 11000722 RELINE-O Base, Peds Tower Ins Tray; 11000723 RELINE-O Top, Peds Tower Ins Tray; 11000724 RELINE-O Bottom, Peds Tower Ins Tray; 11010200 RELINE Lock Screw Caddy, 5.5mm; 11010201 RELINE Lid, 5.5mm Lock Screw Caddy; 11010202 RELINE-O Closed Lock Screw Caddy; 11010203 RELINE-O Lid, Closed Lock Screw Caddy; 11010210 RELINE-O Base, 3CO Tray; 11010211 RELINE-O Bottom, 3CO Tray; 11010212 RELINE-O Middle, 3CO Tray; 11010213 RELINE-O Top, 3CO Tray; 11010226 RELINE-O Base, 5.5mm C-C Tray; 11010229 RELINE-O Fixed C-C Caddy, 5.5mm; 11010230 RELINE-O Lid, 5.5mm Fixed C-C Caddy; 11010231 RELINE-O LP Adj. C-C Caddy, 5.5mm; 11010232 RELINE-O Lid, 5.5mm LP Adj. C-C Caddy; 11010234 RELINE-O Base, 5.5mm Long Rod Tray; 11010235 RELINE-O Btm, 5.5mm Long Rod Tray; 11010236 RELINE-O Top, 5.5mm Long Rod Tray; 11010244 RELINE-O Base, 6.0mm C-C Tray; 11010247 RELINE-O Fixed C-C Caddy, 6.0mm; 11010248 RELINE-O Lid, 6.0mm Fixed C-C Caddy; 11010249 RELINE-O LP Adj. C-C Caddy, 6.0mm; 11010250 RELINE-O Lid, 6.0mm LP Adj. C-C Caddy; 11010252 RELINE-O Lid, 6.0mm Lock Screw Caddy; 11010253 RELINE-O Lock Screw Caddy, 6.0mm; 11010254 RELINE-O Base, 6.0mm Long Rod Imp; 11010255 RELINE-O Btm, 6.0mm Long Rod Imp; 11010256 RELINE-O Top, 6.0mm Long Rod Imp; 11010269 RELINE-O Base, Core Imp Tray; 11010270 RELINE-O Bottom, Core Imp Tray; 1 1010271 RELINE-O Top, Core Imp Tray; 11010272 RELINE-O Polyaxial Screw Caddy; 11010279 RELINE-O Base, Core Ins Tray 1; 11010280 RELINE-O Bottom, Core Ins Tray 1; 11010281 RELINE-O Middle, Core Ins Tray 1; 11010282 RELINE-O Top, Core Ins Tray 1; 11010284 RELINE-O Base, Core Ins Tray 2; 11010285 RELINE-O Bottom, Core Ins Tray 2; 11010287 RELINE-O Top, Core Ins Tray 2; 11010298 RELINE-O Base, Derotation Ins Tray; 11010299 RELINE-O Bottom, Derotation Ins Tray; 11010300 RELINE-O Top, Derotation Ins Tray; 11010307 RELINE-O Hook Caddy; 11010308 RELINE-O Base, Hook Tray; 11010309 RELINE-O Bottom, Hook Tray; 11010310 RELINE-O Top, Hook Tray; 11010312 RELINE-O Base, Iliac Tray; 11010313 RELINE-O Bottom, Iliac Tray; 11010314 RELINE-O Top, Iliac Tray; 11010326 RELINE MAS Base, Core Imp Tray; 11010327 RELINE MAS Bottom, Core Imp Tray; 11010328 RELINE MAS Top, Core Imp Tray; 11010329 RELINE MAS Polyaxial Screw Caddy; 11010336 RELINE MAS Base, Core Ins Tray 1; 11010337 RELINE MAS Bottom, Core Ins Tray 1; 11010338 RELINE MAS Middle, Core Ins Tray 1; 11010339 RELINE MAS Top, Core Ins Tray 1; 11010346 RELINE MAS Base, Core Ins Tray 2; 11010347 RELINE MAS Bottom, Core Ins Tray 2; 11010348 RELINE MAS Middle, Core ins Tray 2; 11010349 RELINE MAS Top, Core Ins Tray 2; 11010358 RELINE MAS Base, Guide PileDriver Tray; 11010394 RELINE-O Monoaxial Imp Screw Caddy; 11010395 RELINE-O Base, Monoaxial Imp Tray; 11010399 RELINE-O Reduction Screw Caddy; 11010400 RELINE-O Base, Reduction Screw Tray; 11010404 RELINE-O Small Poly Screw Caddy; 11010405 RELINE-O Base, Small Poly Tray; 11010427 Universal Lid, Half Tray; 11010450 RELINE-O Tray Pin Mat, Core Ins 1; 11010451 RELINE-O Tray Pin Mat, Core Imp; 11010453 RELINE MAS Tray Pin Mat, Core Ins 2; 11010454 RELINE MAS Tray Pin Mat, Core Imp; 11010458 RELINE Open Tray Pin Mat, 5.5 Long Rod; 11010614 RELINE-O Base, 5.0mm Long Rod Imp. Tray; 11010615 RELINE-O Btm, 5.0mm Long Rod Imp. Tray; 11010630 RELINE-O Top, 5.0mm Long Rod Imp. Tray; 11010674 Reline-O Screw Caddy, EOS Poly/Hook Tray; 11010675 RELINE-O Hook Caddy, EOS Poly/Hook Tray; 11010676 RELINE-O Middle, EOS Poly/Hook Tray; 11010677 RELINE-O Base, EOS Poly/Hook Tray; 11010678 RELINE-O Bottom, EOS Poly/Hook Tray; 11010679 RELINE-O Top, EOS Poly/Hook Tray; 11010683 RELINE-O Base, AIS Uniplanar Tray; 11010688 RELINE AIS Uniplanar Screw Caddy; 11010739 RELINE Core Caddy, Silencer Ins Tray 2; 11010755 RELINE-O Fenestrated Core Ins Tray; 11010757 RELINE-O Caddy, Fenestrated Core Implant; 11010762 RELINE Pin Mat, Fenestrated Tray; 11010763 RELINE Caddy, Fen Replaceable Tip; 11010764 RELINE Lid, Fen Replaceable Tip Caddy; 11010765 RELINE-O Fenestrated Core Imp Tray; 11013001 RSS Top, Core Imp Tray; 11013002 RSS Middle, Core Imp Tray; 11013004 RSS Base, Core Imp Tray; 11013006 RSS Lid, 45/50 Open Tulip LS Caddy; 11013007 RSS Base, 45/50 Open Tulip LS Caddy; 11013010 RSS Base, Reduction Screw Tray; 11013013 RSS Base, Monoaxial Imp Tray; 11013016 RSS Base, Uniplanar Tray; 11013024 RSS Base, Iliac Tray; 11013029 RSS Base, Closed Lock Screw Caddy; 11013030 RSS Lid, Closed Lock Screw Caddy; 11013033 RSS Base, Extra Poly Imp Tray; 11013041 RSS Lid, 50mm Fixed X-Conn Caddy; 11013042 RSS Base, 50mm Fixed X-Conn Caddy; 11013045 RSS Base, 45mm Fixed X-Conn Caddy; 11013046 RSS Lid, 45mm Fixed X-Conn Caddy; 11013048 RSS Base, Reducer Tray; 11013051 RSS Base, Extra Core Ins Tray; 11013053 RSS Base, VBD Ins Tray; 11013054 RSS Top, Extra Core Ins Tray; 11013062 RSS Bottom, Core Ins Tray 1; 11013063 RSS Base, Core Ins Tray 1; 11013067 RSS Base, Core Ins Tray 2; 11013068 RSS Caddy, Saber Reducer Core Ins Tray 1; 11013072 RSS Base, Rod Cutter Tray; 11013081 RSS Caddy, Lamina/TP Hooks Core Imp Tray; 11013083 RSS Caddy, 4.0mm Screw Tray; 11013084 RSS Caddy, 4.5mm Screw Tray; 11013085 RSS Caddy, 5.0mm Screw Tray; 11013086 RSS Caddy, 5.5mm Screw Tray; 11013087 RSS Caddy, 6.0mm Screw Tray; 11013088 RSS Caddy, 6.5mm Screw Tray; 11013090 RSS Caddy, 4.0mm Screw Tray; 11013091 RSS Caddy, 4.5mm Screw Tray; 11013092 RSS Caddy, 5.0mm Screw Tray; 11013094 RSS Pin Mat, Core Ins Bottom Tray 2; 11013096 RSS Lid, Lamina/TP Hook Caddy; 11013097 RSS Lid, Pedicle/Offset Hook Caddy; 11013100 RSS Top, Core ins Tray 1; 11013101 RSS Middle, Core ins Tray 1; 11013102 RSS Top, Core Ins Tray 2; 11013103 RSS Bottom, Core ins Tray 2; 11013104 RSS Caddy, HyperFit Hook Tray; 11013105 RSS Caddy, Sidwinder Hook Tray; 11013106 RSS Base, Alpha Hook Imp Tray; 11013107 RSS Bottom, Extra Core Ins Tray; 11013108 RSS Lid, HyperFit Hook Caddy; 11013109 RSS Lid, Sidewinder Hook Caddy; 11013110 RSS Caddy, Pedicle/Offset Hooks Core Imp; 11013111 RSS Bottom, Core Imp Tray; MC12-ROBOBLK MAGEC Rods Carrier, 12-Pack Black; OM0015 MAGEC ERC2 Operator Manual, US; PP3049-002 MAGEC ID Plate, 5.0mm. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231222539 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL PERSONALIZADO RECRANIO™- SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL PERSONALIZADO | RECRANIO TM | NO | EL SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL PERSONALIZADO RECRANIO™ ESTÁ DISEÑADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA PACIENTE Y ESTÁ DESTINADO A CORREGIR DEFECTOS O REEMPLAZAR VACÍOS ÓSEOS EN EL ESQUELETO CRANEOFACIAL. EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA LA REPARACIÓN DE DEFECTOS CRANEOMAXILOFACIALES CON SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA CRANEOMAXILOFACIAL | CAJA INDIVIDUAL CON IMPLANTE SEGÚN DEFECTO ÓSEO. BIOMODELO DE PRUEBA Y GUÍA DE CORTE EN EMPAQUE INDEPENDIENTE CUANDO APLIQUE | No se manejan referencias, modelos ni códigos para el producto, teniendo en cuenta que se trata de un implante sobre medida para reparación de defectos óseos que se construye a partir de un examen diagnóstico por imagen como lo es una tomografía computarizada TAC realizada al paciente, la cual marca el punto de partida para el diseño del dispositivo médico. Una vez se diseña se envía plano del diseño al médico tratante para su aprobación previa a la producción del implante. Cuando se obtiene la aprobación del diseño se imprime el dispositivo. Para garantizar la trazabilidad del implante, se identificará el mismo con el número de caso asignado al paciente y el lote del dispositivo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231224378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | CUERPO PLACAS PEEK Y TITANIO con nombre genérico CUERPO PLACAS PEEK Y TITANIO | N/A | SI | El Cuerpo Placas PEEK y Titanio es materia prima preformada por medio de mecanizado, que se utiliza para la fabricación de placas de osteosíntesis para tratar fracturas y osteotomías craneomaxilofaciales. Para la fabricación de las placas, la materia prima preformada se somete a procesos de acabado final, marcado, limpieza, etiquetado, control calidad, y empaque. Los Cuerpos de placas en PEEK y en titanio. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | N/A | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb “ | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | IIB
20231239245 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-10-25 | REACTIVOS SOLO PARA INVESTIGACIÓN. RESEARCH USE ONLY (RUO). | GENESIG | NO | KITS para hacer pruebas en agua. Este producto se desarrolla, diseña y vende únicamente con fines de investigación. No está diseñado para fines de diagnóstico o medicamentos humanos o administrarse a humanos. | KITS x 150 pruebas | GENESIG ADVANCED KIT: Giardian intestinalis ghd gene. Cryptosporidium. Toxoplasma gondii. Entamoeba. Legionella pneumophila. Escherichia Coli (allstrains). Enterovirus. Human Rhinovirus all subtypes generic. Campylobacter coli Cadfgene. Human Rotavirus A. Adenovirus Type C. All pathogenic Salmonella species. Campylobacter coli and campylobacter jejuni. Hepatitis A virus. Enterococcus faecalis. Norovirus Genogroups 1 and 2. Enterococcus faecium. Human ASTrovirus 1-8. | Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, siempre que estos sean comercializados para la prestación de Servicios de Salud. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231250720 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-10-25 | QAP-Hb Hemoglobinas | QAP | NO | “QUALITY ASSURANCE PROGRAM” QAP-HbA1c y otras hemoglobinas ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa independiente y confidencial del funcionamiento de laboratorios clínicos, junto con la comparación simultánea de los métodos actualmente en uso en esos laboratorios. El fabricante declara que el producto es un “programa de ensayos de aptitud, para la evaluación externa de la calidad” | 6 viales x 0.5 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto QAP-Hb Hemoglobinas, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el inserto aportado se indica que su uso es “PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACIÓN EXTERNA ” Así mismo, se señala que este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231250723 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-10-25 | QAP-MT MARCADORES TUMORALES | QAP | NO | “QUALITY ASSURANCE PROGRAM” QAP-MT ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa independiente y confidencial del funcionamiento de laboratorios clínicos, junto con la comparación simultánea de los métodos actualmente en uso en esos laboratorios. El fabricante declara que el producto es un “programa de ensayos de aptitud, para la evaluación externa de la calidad” | 6 viales x 2 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto QAP-MT MARCADORES TUMORALES, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el inserto aportado se indica que uso es “PARA PROPORCIONAR UNA EVALUACIÓN EXTERNA ” Así mismo, se señala que este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231253907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | DOA ULTRA WHOLE BLOOD ARRAY (DOA ULTRA WB) EV4056 | Evidence Investigator™ | NO | Los ensayos DOA ULTRA WB de Evidence Investigator™ son pruebas para la Determinación semicuantitativa de la molécula original y los metabolitos de fármacos en la sangre humana. Son inmunoensayos enzimáticos competitivos ejecutados en el analizador de matriz de biochip, Evidence Investigator™ SOLO PARA USO FORENSE. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. Los ensayos DOA ULTRA WB de Evidence Investigator™ solo proporcionan un resultado analítico preliminar. Se debe utilizar un método químico alternativo más específico para obtener el resultado. Gas una analítica confirmada. La cromatografía/espectrometría de masas (GC/MS) es el método de confirmación preferido1. Hay otros métodos de confirmación química disponibles. Se debe aplicar la consideración clínica y el juicio profesional a cualquier resultado de prueba de abuso de drogas, particularmente cuando se utilizan resultados positivos preliminares. | CAJA X KIT | EV4056 | De acuerdo con lo anterior, el producto DOA ULTRA WHOLE BLOOD ARRAY (DOA ULTRA WB) Referencia: EV4056, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el inserto y en el rotulado aportado se indica “SOLO PARA USO FORENSE. NO DEBE UTILIZARSE EN PROCEDIMIENTOS DIGANÓSTICO” El producto DOA ULTRA WHOLE BLOOD ARRAY (DOA ULTRA WB) Referencia: EV4056 NO PODRA SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | N/A
20231254182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | TRIANGULAR BANDAGE - VENDAJE TRIANGULAR BANDAGE | RHINO RESCUE | NO | MATERIAL PARA USO ACADEMICO, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS. | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231255096 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-10-25 | DOA ULTRA URINE ARRAY (DOA ULTRA URN) EV4103 | Evidence Investigator™ | NO | Los ensayos DOA Ultra Urine de Evidence Investigator™ son pruebas para la determinación semicuantitativa de la molécula original y los metabolitos de los fármacos en la orina humana. Son inmunoensayos enzimáticos competitivos ejecutados en el analizador de matriz de biochip, Evidence Investigator™. SOLO PARA USO FORENSE. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. Los ensayos de orina DOA Ultra de Evidence Investigator™ solo proporcionan un resultado analítico preliminar. Se debe utilizar un método químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. La cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) es el método de confirmación preferido1. Hay otros métodos de confirmación química disponibles. Se debe aplicar la consideración clínica y el juicio profesional a cualquier resultado de prueba de abuso de drogas, particularmente cuando se utilizan resultados positivos preliminares. | CAJA X KIT | EV4103 | De acuerdo con lo anterior, el producto DOA ULTRA URINE ARRAY (DOA ULTRA URN) Referencia: EV4103, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el inserto y en el rotulado aportado se indica “SOLO PARA USO FORENSE. NO DEBE UTILIZARSE EN PROCEDIMIENTOS DIGANÓSTICO”. El producto DOA ULTRA URINE ARRAY (DOA ULTRA URN) Referencia: EV4103 NO PODRA SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | N/A
20231261380 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL, TORNILLOS Y PLACAS DE ARTHREX | ARTHREX | NO | Las cajas de almacenamiento de instrumental quirurgico, placas y tornillos de Arthrex, son diseñadas específicamente para las líneas de productos con el fin de almacenar, proteger, transportar y dar soporte en los procesos de limpieza del instrumental. | UNIDAD | Número de Referencia Descripción AR-8737C-01 QuickFix™ Cannulated Screw System Micro/Mini Insert / Micro/miniinserto del sistema de tornillo canulado QuickFix™ AR-8737C-02 QuickFix™ Cannulated Screw System General Insert / Inserto general del sistema de tornillos canulados QuickFix™ AR-8737C-SC QuickFix™ Cannulated Screw System Caddy / Soporte para sistema de tornillos canulados QuickFix™ AR-8737C-SC-01 QuickFix™ Cannulated Screw System Caddy Top Plate / Placa superior Caddy para sistema de tornillos canulados QuickFix™ AR-8738C Compression FT Screw System Instrument Case / Caja para instrumentos para sistema de tornillo FT de compresión AR-8738C-01 Compression FT Screw System Caddy, Common Instruments / Caddy para sistema de tornillos FT de compresión, instrumentos comunes AR-8738C-02 Compression FT Screw System Caddy, Micro / Caddy para sistema de tornillo FT de compresión, Micro AR-8738C-03 Compression FT Screw System Caddy, Mini / Caddy con sistema de tornillo FT de compresión, mini AR-8738C-04 Compression FT Screw System Caddy, Standard / Caddy con sistema de tornillo FT de compresión, estándar AR-8738C-05 Common Compression FT Case, Small / Caja común de compresión FT, pequeña AR-8741C Instrument Case, Minimally Invasive Bunion Correction System / Caja para instrumentos, sistema de corrección de juanetes mínimamente invasivo AR-8741C-01 Screw caddy, Minimally Invasive Bunion Correction System / Caja para tornillos, sistema de corrección de juanetes mínimamente invasivo AR-8827CLC 2.7mm SS Kreulock Compression Screw System Caddy / Caja para sistema de tornillos de acero inoxidable para compression Kreulock de 2,7 mm AR-8827C-10 2.7 mm Screw Caddy / Soporte para tornillos de 2,7 mm AR-8827CLC-01 2.7mm SS Kreulock Compression Screw System Lid / Tapa para sistema de tornillos de acero inoxidable para compression Kreulock de 2,7 mm AR-8835CLC 3.5 mm SS Kreulock Compression Screw System Caddy / Caja para sistema de tornillos de acero inoxidable para compression Kreulock de 3,5 mm AR-8835CLC-01 3.5 mm SS Kreulock Compression Screw System Lid / Tapa para sistema de tornillos de acero inoxidable para compression Kreulock de 3,5 mm AR-8850DC Centerline™ Endoscopic Carpal Tunnel Release Instrument Case / Caja para instrumentos de liberación endoscópica del túnel carpiano Centerline™ AR-8850SC Centerline™ Endoscopic Carpal Tunnel Release Scope Case / Estuche endoscópico para mira de liberación del túnel carpiano Centerline™ AR-8932C Low Profile Screw System Case 2.0 / 2.3 / 3.0 mm / Caja para sistema de tornillos de perfil bajo 2,0 / 2,3 / 3,0 mm AR-8933HVCLC 3.0 mm Hybrid Ti Val Kreulock Compression Screw System Caddy / Caja híbrida con sistema de tornillo de compresión Ti Val Kreulock de 3,0 mm AR-8933HVCLC-01 3.0 mm Hybrid Ti Val Kreulock Compression Screw System Lid / Tapa para caja híbrida con sistema de tornillo de compresión Ti Val Kreulock de 3,0 mm AR-8943C-30 Arthrex Ankle Fracture System, 3.0 mm Cancellous Screw Caddy / Sistema de fractura de tobillo Arthrex, soporte para tornillos de tejido esponjoso de 3,0 mm AR-8943C-31 Ankle Fracture Screw Case / Caja de tornillos para fractura de tobillo AR-8943S Arthrex Ankle Fracture System case / Caja para sistema de fractura de tobillo Arthrex AR-8943C Arthrex Ankle Fracture System™ Instrument Case / Caja para instrumentos Arthrex Ankle Fracture System™ AR-8943C-SC Ankle Fracture System Screw Caddy / Soporte para tornillos del sistema de fractura de tobillo AR-8943-44C Arthrex® Ankle Fracture System Instrument Case Lid / Tapa de la caja de instrumentos del sistema de fractura de tobillo Arthrex® AR-8943C-PC-01 Posterolateral Fibula / Straight Plate Caddy / Peroné posterolateral/Carrito de placa recta AR-8944C-SC Forefoot Fusion Screw Caddy / Caddy para tornillos de fusión en el antepié AR-8946C Low Profile Screw™, System 4.5/5.5/6.7 mm Instrument Case / Caja de instrumentos para el Sistema Low Profile Screw™ de 4,5/5,5/6,7 mm AR-8946C-SC Low Profile Screw Caddy, 4.5/ 5.5/ 6.7 mm / Caja para tornillos de perfil bajo, 4,5/ 5,5/ 6,7 mm AR-8950C-01 Comprehensive Foot Set 2.4/3.0 mm Instrument Case / Juego completo de pies 2,4/3,0 mm Estuche para instrumentos AR-8950C-03 2.4 mm Plate Caddy, Comprehensive Modular Foot System / Soporte para placas de 2,4 mm, completo sistema modular de pies AR-8950C-04 2.4 / 3.0 mm Screw Caddy, Comprehensive Modular Foot System / Soporte para tornillos de 2,4/3,0 mm, completo sistema modular de pies AR-8950C-05 2.4 mm Instrument Caddy, Comprehensive Modular Foot System / Caddy para instrumentos de 2,4 mm, completo sistema modular de pies AR-8950C-06 3.0 mm Plate Caddy, Comprehensive Modular Foot System / Soporte para placas de 3,0 mm, completo sistema modular de pies AR-8950C-07 3.0 mm Instrument Caddy, Comprehensive Modular Foot System / Caddy para instrumentos de 3,0 mm, sistema de pie modular integral AR-8950C-16 Comprehensive Foot Set Standard Caddy Lid / Tapa para carrito caja estandar del Set complete de pies AR-8950C-21 2.4/3.0 mm Screw Caddy Lid,Comprehensive Modular Foot System / Tapa del carrito con tornillos de 2,4/3,0 mm, sistema integral de pie AR-8950C-34 Calcaneal Fracture Plate Caddy Comprehensive Modular Foot System/ Sistema de pie modular integral Caddy para placa de fractura de calcáneo AR-8950C-36 Plate Caddy 3.5/4.0 mm Comprehensive Modular Foot System / Plate caddy 3.5/4.0 mm Sistema de pie modular integral AR-8950C-36-1 Plate Caddy 3.5/4.0 mm Comprehensive Modular Foot System – Insert / Plate caddy 3.5/4.0 mm Sistema de pie modular integral - Inserto AR-8950C-15 Comprehensive Foot Set Instrument Lid / Tapa para caja completa para el set de instrumentos foot comprehensive AR-8950C-CM Comprehensive Foot Set Instrument Case/Caja completa para el set de instrumentos foot comprehensive AR-8956S 5th Metatarsal Fracture Instrument Set / Juego de instrumentos para fractura del quinto metatarsiano AR-8956C 5th Metatarsal Fracture Instrument Case / Caja para instrumentos para fractura del quinto metatarsiano AR-8956C-SC 5th Metatarsal Fracture Instrument Set / Caja para instrumentos de fractura del quinto metatarsiano AR-9943C Ankle Fracture System™ Instrument Case, Titanium /Caja para instrumentos, tornillos y placas del sistema Ankle Fracture System™ AR-9943C-SC Screw caddy, Titanium, Ankle Fracture System / Caja para tornillos de Titanio del Sistema de fractura de tobillo Arthrex AR-9943C-PC Screw caddy, Titanium, Ankle Fracture System / Caja para placas de Titanio del Sistema de fractura de tobillo Arthrex | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231266055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | Programa de Ensayo de Aptitud POQTROL Infecciosas | POQTROL | NO | Muestras para evaluación externa de la calidad (ensayos de aptitud/control de calidad externo) | Muestra liofilizada 0,5 mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: Programa de Ensayo de Aptitud POQTROL Infecciosas, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231140122 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | MASAJEADOR CON USB con Nombre genérico: MASAJEADOR | AZZORTI | NO | ESTE PRODUCTO PUEDE SER USADO POR: TRABAJADORES (DOLOR DE HOMBRO Y CUELLO), PERSONAS DE EDAD (DOLOR DE ESPALDA) Y DESPUES DEL EJERCICIO (EXTREMIDADES ADOLORIDAS). BRINDA UN MASAJE CON VIBRACION PARA RELAJAR ZONAS AFECTADAS COMO: ESPALDA, ESPALDA Y CINTURA, MUSLOS, PIERNAS Y PIES, ANTEBRAZO, MUÑECA, MANOS Y CINTURA. | 1 UNIDAD | HQ - 185 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231146739 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | MiSeq FGx Sequencing System con Nombre genérico: Sistema de secuenciación MiSeq FGx | VEROGEN | NO | El sistema MiSeq FGx es un instrumento que utiliza reactivos dedicados y células de flujo, hardware de imágenes y software de análisis para medir la fluorescencia. Un componente de la solución de genómica forense Verogen MiSeq FGx, el sistema MiSeq FGx está diseñado para la secuenciación dirigida de ADN para casos forenses, bases de datos y otras aplicaciones de identificación humana. El sistema MiSeq FGx está destinado únicamente a uso de investigación, forense o paternidad y no debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. | UNIDAD | SY-411-1001-MiSeq FGx Sequencing System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, LOS EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADOS EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Research Use Only (RUO) / Not for use in Diagnostic Procedures”. | N/A
20231252137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | PANTALLA PARA DETERMINACION DE AGUDEZA VISUAL, con Nombre genérico PANTALLA PARA DETERMINACION DE AGUDEZA VISUAL | Carl Zeiss Meditec Ag | SI | Determinar la agudez visual | UNIDAD | VISUSCREEN 100 VISUSCREEN 500 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: PANTALLA PARA DETERMINACION DE AGUDEZA VISUAL, con Nombre genérico PANTALLA PARA DETERMINACION DE AGUDEZA VISUAL, MARCA: Carl Zeiss Meditec Ag, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Así mismo, es importante resaltar que mediante acta 4, de fecha 13 de MAYO de 2015, la COMISIÓN REVISORA de la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, mediante el punto 3.18, se conceptúa: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto Pantallas y Proyectores de Agudeza Visual y los sistemas para evaluar la agudeza visual, son considerados dispositivos médicos de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 12, la cual cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.”” | I
20231253172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | FRONTOFOCOMETRO DIGITAL con Nombre genérico: FRONTOFOCOMETRO DIGITAL | Carl Zeiss Meditec Ag | NO | Es un dispositivo que sirve para medir el poder refringente de lentes de contacto y lentes de gafas, entregando valores de medición de esfera, cilindro y prisma. Asimismo, el frontofocómetro digital ZEISS VISULENS 550 mide la distancia pupilar (PD, pupil distance) y dispone de una prueba de evaluación de la protección contra la radiación ultravioleta. El ZEISS VISULENS 550 puede medir tanto lentes sueltas sin montura como también lentes montadas en monturas. Con este dispositivo se pueden verificar también lentes bifocales o lentes progresivas. Además, este dispositivo puede medir lentes de contacto duras y blandas de manera simple y precisa usando una sujeción mecánica especial. | UNIDAD | VISULENS 550 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231255678 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | BAÑO SECO con Nombre genérico: BAÑO SECO | DLAB | NO | El baño seco DLAB proporciona un amplio rango de temperatura de trabajo. Su función de temporizador y sus diferentesbloques intercambiables lo hacen ideal para cualquier aplicación de laboratorio que requiera calentar sus muestras. Disminuye el riesgo de contaminación que existe al utilizar un baño de agua y además su función de protección contra sobrecalentamiento y su tapa protectora brindan mayor seguridad al usuario durante el trabajo | UNIDAD / EQUIPO CON PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS | Baño seco HB150-S1 HB150-S2 HB120-S HB105-S1 HB105-S2 HB60-S H100-Pro | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231256672 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | IRRIGADOR DE OIDO | EARIGATOR ® | SI | El EARIGATOR ®es un instrumento de limpieza del conducto auditivo externo por presencia de tapón de cera, extrae agua de un depósito y la bombea a través de una pureza de mano y boquilla a una temperatura presión y caudal controlado cuenta con un recipiente de recogida de agua. El instrumento tiene dos componentes principales: una unidad de control, y conjunto de pieza de mano. El EARIGATOR ® ofrece seguridad, eficiencia y controles superiores a los productos utilizados actualmente para eliminar el cerumen (cera de oído). EARIGATOR ®esta destinado exclusivamente a la irrigación del conducto auditivo con agua, sin penetración alguna Esta indicada para pacientes que presentan tapón de cera con el conducto auditivo externo u no se les puede realizar ninguna valoración en intervención auditiva si al realizar la otoscopia se observa la presencia de tapón de cera. El dispositivo esta para ser usado por profesionales como médicos, enfermeras, audiólogos etc El EARIGATOR ® no debe utilizarse si mediante la anamnesis y recopilación de antecedentes, signos o síntomas se evidencia o el paciente manifiesta. El paciente se ha sometido a CUALQUIER forma de cirugía de iodo El paciente tiene o ha tenido una perforación del tímpano El paciente tiene un ojal en el tímpano El paciente ha tenido una infección del oído medio en las seis semanas El paciente tiene otitis externa aguda o sensibilidad del pabellón auricular El paciente tiene paladar hendido (reparado o no) | SET | EARIGATOR ® 100-120VOLT Serial numero 0002297(…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. g) Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…)” | I
20231259397 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | PERMA-DOC PHANTOM con Nombre genérico: Accesorio de Braquiterapia | Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. | NO | Para garantizar el funcionamiento diario de los dispositivos médicos, se realizan muchas pruebas de aseguramiento de la calidad. En todas las pruebas de aseguramiento de la calidad se utiliza un fantoma o dispositivo de medición para validar un parámetro del sistema o medir algún aspecto de desempeño del sistema. Estos objetos/dispositivos de prueba pueden clasificarse fácilmente en dos tipos: pasivos o activos. Un dispositivo activo es aquel que puede realizar una medición directa o realizar una prueba sin la evaluación o interpretación del usuario, mientras que un dispositivo pasivo simplemente proporciona un entorno o condición para la prueba, pero el resultado requiere que el usuario u operador realice una evaluación y determinación. Un ejemplo de dispositivos pasivos son los fantomas de prueba o las cintas de película. El Mick Radio-Nuclear Perma-Doc Phantom es un ejemplo de dispositivo pasivo. Está diseñado para colocarse entre la fuente de un sistema HDR y un fragmento de película. La exposición radiográfica de la película por la fuente HDR produce una imagen en la película que puede ser posteriormente analizada por el operador para comprobar la consistencia de la exposición de la prueba previa. El fantoma Perma-Doc no altera, cambia ni modera en ningún sentido el campo de radiación. Lleva incrustada una escala radiopaca que puede visualizarse en una película de rayos X estándar cuando se expone a la salida de radiación del sistema HDR. La inspección de la imagen en la película se utiliza como parte del proceso de garantía de calidad. | N/A | • Perma-Doc Phantom Gmp • Perma-Doc Phantom Phantom MS • Perma-Doc Phantom Phantom VS (with Click Fit Connector) • Perma-Doc Phantom Phantom BR (with Click Fit Connector) • Perma-Doc GC Phantom GM 12i (T) • Perma-Doc GC Phantom Gmp • Perma-Doc GC Phantom MS • Perma-Doc GC Phantom VS • Perma-Doc GC Phantom BR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231259913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | LIMPIADOR POWERMATE | UltiKlean | NO | Este producto es biodegradable, fabricado para ser utilizado en la limpieza externa de las carcasas y superficies de equipo biomédico | 500 mL, 1 L, 2L, 4L, 20L | PWM-01. (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231260217 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | Shake-Rx con Nombre genérico: Dispositivo de agitacion de viales automatizado | Kapsam | NO | Shake-Rx esta diseñado para acelerar el lento proceso de agitacion del vial despues de la reconstitucion del medicamento. Es un dispositivo de agitacion con capacidad de agitar hasta 27 viales al mismo tiempo. • Ranuras para viales opcionales para 3 tipos de viales diferentes. • Posibilidad de configurar el tiempo de agitación. • 30 opciones de velocidad diferentes. • Interruptores, perillas y otros controles visibles y claramente identificados con protección contra daños accidentales. | Unidad completa (Todo el sistema, incluidos todos los accesorios, embalaje, etiquetado y software). | KS-540 Shake-Rx Accesorios KS-540S Ranura para vial pequeña KS-540M Ranura para vial mediana KS-540L Ranura para vial grande | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231260540 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | PARAFILM / Película de sellado flexible | PARAFILM | NO | Utilizada para proteger el contenido de tubos de ensayo, matraces, vasos de precipitado, placas de Petri, así como envoltura para asegurar tapones, tapas y cápsulas. Resistente a ácidos, hidróxidos, líquidos orgánicos, entre otros | PM992 2"" (5 cm) x 250' (75 m) Unidad y caja x 24 PM996 4"" (10 cm) x 125' (38 m) Unidad y caja x 12 PM999 4"" (10 cm) x 250' (75 m) Unidad y caja x 12 PM998 20"" (50 cm) x 50' (15 m) Unidad y caja x 6" | PM992 2"" (5 cm) x 250' (75 m) Unidad y caja x 24 PM996 4"" (10 cm) x 125' (38 m) Unidad y caja x 12 PM999 4"" (10 cm) x 250' (75 m) Unidad y caja x 12 PM998 20"" (50 cm) x 50' (15 m) Unidad y caja x 6+20:27 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231261049 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | EG0320 Phantom Source con Nombre genérico: EG0320 Phantom Source | N/A | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico que combina escáner de tomografía y rayos x para oncología de cuerpo completo. Ayuda a minimizar la exposición a la radiación Tiene una duración de aproximadamente 27 meses El procedimiento tarda menos de 10 minutos Una vez terminado el procedimiento la fuente radiactiva es retirada | N/A | EG0320 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231261665 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | MICROINYECTOR IM-21 - Microinyector | Narishige | NO | Simplificar el llenado problemático de aceite y la eliminación de burbujas de aire. El Microinyector de aceite compacto y de alto rendimiento equipado con nuevas funciones que simplifican el llenado problemático de aceite. Útil para diversos usos como ICSI, inyección de ADN, ARN, CRISPR Cas9 en óvulos de mamíferos y huevos de peces, inyección de células ES y células IPS, transferencia nuclear y recolección de células (Tomado del folio No. 16 del radicado No. 20231261665) | Unidad / caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231262293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | Magnis NGS Prep System con Nombre genérico: Sistema de preparación de librerías para NGS | Agilent Technologies | NO | Sistema automatizado de manejo de líquidos para la preparación de librerías de secuenciación de próxima generación (NGS) y/o enriquecimiento objetivo de muestras de ácido nucleico humano. El Magnis NGS Prep System es un manipulador de líquidos que ofrece automatización de secuenciación de próxima generación (NGS). El material de partida es ADN genómico (ADNg) fragmentado purificado a partir de una muestra de células o tejidos, una muestra de sangre o una muestra incluida en parafina y fiajda en formol (FFPE). El resultado final es una biblioteca de ADN con enriquecimiento objetivo lista para la secuenciación. Sólo para uso en investigación. No apto para su uso en procedimientos de diagnóstico. | Un (1) embalaje por un (1) equipo | G9710A Magnis NGS Prep System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, LOS EQUIPO SOLO PODRÁN SER USADOS EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “G9710A Magnis NGS Prep System / Solo para uso en investigación. No apto para su uso en procedimientos de diagnóstico.”. | N/A
20231262632 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | ROSE | SKUDMART S.A | NO | Maquillaje y humectante natural, facial de aplicar y que perdura durante el periodo de velación sin deshidratar la piel, se aplica en las zonas del cuerpo que quedan visibles en el ataúd como rostros y manos NOTA: De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | 250 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Cosméticos Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231263633 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | AirComfort con Nombre genérico: Termohiglómetro inteligente | N/A | NO | Descripción: El dispositivo de control ambiental de IoT es una solución de IoT avanzada e inteligente diseñada para monitorear y optimizar el ambiente interior para lograr la máxima comodidad y eficiencia. Este dispositivo versátil combina el monitoreo de temperatura, humedad y calidad del aire con control autónomo de sistemas de aire acondicionado, deshumidificación y calefacción. Se conecta perfectamente a la nube a través de Wi-Fi, proporcionando visualización y control de datos en tiempo real a través de la plataforma Ubidots. Indicaciones - Residencial: Cree un espacio habitable cómodo con control de clima automatizado. - Comercial: Mejore la productividad y la comodidad de oficinas, salas de reuniones y espacios comerciales. - Atención médica: Mantener condiciones ambientales precisas en hospitales y clínicas para la comodidad y seguridad del paciente. - Hospitalidad: Mejore la experiencia de los huéspedes en hoteles y resorts ofreciendo habitaciones con clima controlado. - Industrial: Garantizar condiciones óptimas en almacenes e instalaciones de fabricación. Usos: 1. Monitoreo ambiental: Mide la temperatura, la humedad y la calidad del aire para garantizar un ambiente interior cómodo y saludable. 2. Eficiencia energética: Controla automáticamente el aire acondicionado, los deshumidificadores y los calefactores para optimizar el consumo de energía. 3. Control remoto: Permite monitoreo y control remotos a través de la plataforma en la nube de Ubidots. 4. Análisis de datos: Almacena y visualiza datos ambientales para realizar un seguimiento de las tendencias de temperatura y el uso del sistema. Operación 1. Monitoreo: El dispositivo mide continuamente la temperatura, la humedad y la calidad del aire mediante los sensores integrados. 2. Control: Según los datos del sensor, el dispositivo gestiona de forma autónoma los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) conectados a través de emisores de infrarrojos. 3. Transmisión de datos: Los datos ambientales se envían en tiempo real a la plataforma en la nube de Ubidots mediante conectividad Wi-Fi. 4. Visualización de datos: Acceda a la página web de Ubidots para ver gráficos completos y analizar tendencias de temperatura y activaciones del sistema. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231265016 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | Porta insulina | FH Belleza en frío | NO | Este producto permite guardar y transportar dosis personales de Insulina, vacunas o medicamentos que requieran almacena miento fresco permanente. | Se trata de un bolsillo fabricado con gel hidroretenedor de agua que al mojarse retiene el líquido lo que le genera condiciones de almacenamiento de productos que requieren de temperaturas frescas para su transporte, se empaca en bolsas de plastico transparente acompañado de una etiqueta volante con las instrucciones | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231266989 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-26 | Norizite®spray nasal con Nombre genérico spray nasal | Norizite® | SI | Este spray nasal protector, fácil de usar está diseñado para ayudar a reducir el riesgo de infección por virus transmitidos principalmente por vía aérea. La protección tipo gel crea una barrera en la cavidad nasal, diseñada con ingredientes específicos para atrapar físicamente virus y eliminarlos de la nariz. Tiene una patente de mezcla de ingredientes utilizados para mejorar la adherencia de la mucosa, prolongando el tiempo de residencia en la cavidad nasal para una protección más duradera. | Frasco de vidrio por 15 ml | N/A | Es importante destacar que respecto a los productos similares a los SPRAY NASAL PROTECTOR, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante acta No. 6 de 2022 conceptuó que dada la composición e indicación de uso el producto “Primera Defensa” es considerado un dispositivo médico con una clasificación de riesgo III, de conformidad con la regla 13 del artículo 7, del Decreto 4725 de 2005. Que mediante la información aportada se identifica que el producto Norizite®spray nasal con Nombre genérico spray nasal, es considerado un dispositivo médico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III (…)” | III
20231262128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-27 | TEXTURE con Nombre genérico TEXTURE | SKUDMART S.A | NO | Sellante y suavizante de cera para el acabado final en la reconstrucción facial, corrige y suaviza las imperfecciones de la cera cuando es aplicada con espátula. NOTA : De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | Frasco 100 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231262974 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-27 | WOMEN UP con Nombre genérico: Dispositivo Urinario Femenino desechable | WOMEN UP | NO | Indicado para que las mujeres puedan orinar de pie, evitando sentarse en baños de uso público, inodoros sucios e infectados de gérmenes y así evitar contraer infecciones. Uso : Dispositivo urinario femenino de uso externo momentáneo en la parte intima de la mujer, para ser utilizado al momento de ir al baño a realizar su necesidad fisiológica de orinar, el cual es desechable, no absorbente. Dispositivo que permite a las mujeres orinar de pie. | Unidad, paquete | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264869 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-27 | BANDEJA, DA VINCI / TRAY, da vinci Xi, 6 INST. & ACCESORIES, Rounders con Nombre genérico BANDEJA DA VINCI | INTRUSAFE | NO | Los casetes/las bandejas de los sistemas de protección de instrumental InstruSafe® están destinados a contener y proteger los dispositivos médicos reutilizables durante el transporte, la esterilización y el almacenamiento. Los casetes/las bandejas del sistema de protección de instrumental InstruSafe® se utilizan para organizar y proteger otros dispositivos médicos que son esterilizados por un proveedor de atención médica. Los casetes/las bandejas del sistema de protección de instrumental InstruSafe están diseñados para permitir la esterilización de los dispositivos médicos incluidos durante estos ciclos de esterilización: Vapor previo al vacío (EN 285) Óxido de etileno (ISO 11135) Esterilización por plasma de gas validada, es decir, STERRAD® 100S Standard STERRAD® 100NX® Standard STERRAD® 100NX® Express STERRAD® 100NX® Flex STERRAD® NX® Standard STERIS® AMSCO® V-PRO 1®, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX y V-PRO maX 2 Los casetes/las bandejas del sistema de protección de instrumental InstruSafe están diseñados para utilizarse junto con una envoltura o recipientes rígidos Aesculap® o Genesis™ comercializados legalmente. Los casetes del sistema de protección de instrumental InstruSafe no están diseñados para mantener la esterilidad por sí mismos. Se proporciona una lista completa de los modelos de dispositivos en el Apéndice A. | Empaque unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231143856 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-30 | DURAPOLISH, DURAPOLISH DÍA NOMBRE GENERICO: PASTA PULIDOR DENTAL | SHOFU | NO | Dura-Polish es una pasta pulidora de óxido de aluminio que se usa para el pulido previo de materiales dentales | PN 0552 (20GRAMS.) PN0554 (5 GRAMS.) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado, comercializar el producto con observación “USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO - NO USAR DIRECTAMENTE EN LA BOCA DEL PACIENTE” | N/A
20231168338 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-30 | CERA DE PARAFINA Y UNIDADES DE BAÑO DE PARAFINA | WaxWel® | NO | El baño de parafina WaxWel es la solución de calor ideal para acondicionar manos, pies y codos. Este baño de cera también hidrata los tobillos, pies manos, muñecas y codos que están secan y agrietados. | El kit incluye: 1 tanque extragrande para acomodar el pie y tobillo, mano y muñeca, o codo; un guante de felpa lavable y un botín, 65 forros de plástico para manos/pies y 6 bloques de cera de 1 libra. Por separado se pueden vender: 11-1601 Unidad de tanque de parafina con capacidad de 6 libras 11-1600 Unidad de tanque con 6 libras de parafina sin perfume 11-1603 Unidad de tanque con 6 libras de parafina gualtería (wintergreen) 11-1604 Unidad de tanque con 6 libras de parafina lavanda (lavender) 11-1605 Unidad de tanque con 6 libras de parafina aroma a cítricos (citrus) 11-1606 Unidad de tanque con 6 libras de parafina melocotón (peach) 11-1607 Unidad de tanque con 6 libras de parafina aroma a rosa (rose) Sus accesorios son: 11-1711 6 guantes 11-1712 6 botines 11-1713 100 revestimiento (forro) de plástico para manos y pies 11-1710 Set de 1 guante, 1 botín y 65 revestimientos (forros) de plástico para manos y pies Bloques de parafina caja de 6 libras: 11-1720-6 Sin perfume, 11-1722-6 gualtería (wintergreen), 11-1714-6 lavanda (lavender), 11-1716-6 aroma a cítricos (citrus), 11-1718-6 melocotón (peach), 11-1730-6 aroma a rosa (rose). Bloques de parafina caja de 36 libras:11-1720-36 Sin perfume, 11-1722-36 gualtería (wintergreen), 11-1714-36 lavanda (lavender), 11-1716-36 aroma a cítricos (citrus), 11-1718-36 melocotón (peach), 11-1730-36 aroma a rosa (rose). Perlas de parafina balde de 3 libras:11-1750-3 Sin perfume, 11-1752-3 gualtería (wintergreen), 11-1744-3 lavanda (lavender), 11-1746-3 aroma a cítricos (citrus), 11-1748-3 melocotón (peach), 11-1760-3 aroma a rosa (rose). Perlas de parafina balde de 6 libras:11-1750-6 Sin perfume, 11-1752-6 gualtería (wintergreen), 11-1744-6 lavanda (lavender),11-1746-6 aroma a cítricos (citrus), 11-1748-6 melocotón (peach), 11-1760-6 aroma a rosa (rose). Perlas de parafina balde de 36 libras: 11-1750-36 Sin perfume, 11-1752-36 gualtería (wintergreen), 11-1744-36 lavanda (lavender), 11-1746-36 aroma a cítricos (citrus), 11-1748-36 melocotón (peach), 11-1760-36 aroma a rosa (rose) | TANQUE DE PARAFINA DE 6 LIBRAS: MAXWEL® | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Cosméticos, Aseo y Plaguicidas, mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231141479 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-01 | MASAJEADOR ELÉCTRICO con Nombre genérico: MASAJEADOR | AZZORTI | NO | ESTE PRODUCTO PUEDE SER USADO POR: TRABAJADORES (DOLOR DE HOMBRO Y CUELLO), PERSONAS DE EDAD (DOLOR DE ESPALDA) Y DESPUÉS DEL EJERCICIO (EXTREMIDADES ADOLORIDAS). BRINDA UN MASAJE CON VIBRACIÓN PARA RELAJAR ZONAS AFECTADAS COMO: ESPALDA, ESPALDA Y CINTURA, MUSLOS, PIERNAS Y PIES, ANTEBRAZO, MUÑECA, MANOS Y CINTURA. | 1 UNIDAD | HQ - 185 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231250864 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-02 | BASCULAS DE PRECISION PARA PESO CORPORAL con nombre genérico BASCULAS DE PRECISION PARA PESO CORPORAL | CAMRY | NO | Equipo de precisión para determinar peso corporal, peso y medida corporal de pacientes pediátricos. | Caja X Unidad | 7210, 7220, 7230 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231255743 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-02 | METISMILE con nombre genérico ESCÁNER FACIAL | SHINING 3D, SCANNICE | SI | MetiSmile es el primer escáner facial desarrollado y producido por SHINING 3D exclusivamente para odontología. Puede capturar rápidamente la información facial para crear un modelo 3D y ayudar en el diagnóstico clínico con su software avanzado. Alineación automática de los datos intraoral y faciales. | INDIVIDUAL | METISMILE | Que mediante la información aportada se identifica que el producto METISMILE con nombre genérico ESCÁNER FACIAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,” | IIa
20231257830 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-02 | THERMOBRITE con nombre genérico SISTEMA DE HIBRIDACIÓN/DESNATURALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS | N/A | NO | ThermoBrite proporciona control de la temperatura para la desnaturalización o hibridación en el portamuestras para pruebas FISH (fluorescence in situ hybridization, análisis por hibridación in situ por fluorescencia) de muestras montadas en preparaciones para microscopio. Las preparaciones para microscopio son posteriormente interpretadas por un profesional sanitario cualificado para contribuir al diagnóstico | Instrumento | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231261286 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-02 | CAMA HOSPITALARIA EN CASA PARTES Y ACCESORIOS con nombre genérico CAMA MANUAL Y/O ELÉCTRICA | MUNDO ASISTENCIA | SI | Las camas hospitalarias en casa son fabricadas para brindar calidad de vida, seguridad y nivel de comodidad en la atención del usuario. Estas camas pueden ser usadas para el cuidado del paciente en casa o la hospitalización en casa, ya que cuentan con múltiples funciones, como ajuste del respaldo, elevación de los pies, cambio de altura y/o rotación dependiendo del modelo. Su accionamiento puede ser manual o eléctrico. Las camas cuentan con sus respectivas barandas. | N/A | CAMA ELÉCTRICA: MODELOS KH-EN20 - KH-EH03G - KH-EN09. CAMA MECÁNICA: MODELO KH-MN20 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CAMA HOSPITALARIA EN CASA PARTES Y ACCESORIOS con nombre genérico CAMA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” En este sentido, es pertinente destacar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos hoy llamada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima, mediante los pronunciamientos realizados bajo Acta No. 9 del 17 de Octubre de 2012, Acta No. 3 del 10 de Abril de 2013, y Acta No. 6 de 2013, emitió concepto sobre el listado de productos que requieren Registro Sanitario por considerarse dispositivos médicos, aclarando que las Camas requieren de registro sanitario, sin importar si se utilizan en ambientes hospitalarios o domiciliarios, para ello es necesario traer a colación el concepto emitido en cada acta: Acta No. 9 del 17 de Octubre de 2012: “3.1 (…) Camas de uso Hospitalario: Mecánicas, hidráulicas y eléctricas, debido a que si estas presentan una falla, se pone en riesgo la seguridad del paciente tanto por atrapamiento como por caídas.(…)” Acta No. 3 del 10 de Abril de 2013: “3.4: (…) Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: (…) Camas de uso hospitalario” Acta No. 6 de Julio de 2013: “4. Varios (…) 4.1. Aclaración del concepto emitido en el Acta 3 de abril 10 de 2013, relacionado con las camas de uso hospitalario y las lámparas usadas en procesos de diagnóstico, supervisión, tratamiento, prevención o alivio de una enfermedad. CONCEPTO: Las Camas de Uso Hospitalario para uso en pacientes, requieren de registro sanitario sin importar si van a ser usadas dentro de un ambiente hospitalario o domiciliario y según el uso y el fin previsto para el cual el producto fue diseñado por el fabricante. Por lo tanto, las camas mecánicas, hidráulicas, neumáticas y eléctricas, deben ser consideradas como Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo I.” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20231262125 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-02 | IVFTECH ECONICA con nombre genérico CABINA | IVFTech | SI | Las cabinas IVFtech Econica están diseñadas para proteger las muestras con un flujo constante de aire limpio y están fabricadas para cumplir con los requisitos específicos de los laboratorios de IVF. Está construida para proporcionar un flujo laminar vertical. El flujo laminar vertical proporciona aire limpio en toda el área de trabajo y está fabricada para cumplir con los requisitos del trabajo de laboratorio de FIV, como "vitrificación", manipulación "ICSI", "recolección de esperma" y trabajos de rutina de FIV. | Unidad / caja | Econica 90 120 150 180 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto IVFTECH ECONICA con nombre genérico CABINA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.” | IIa
20231262647 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-02 | ESTERILIZADOR con nombre genérico ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN | MEMMERT | NO | Es un esterilizador de aire caliente. Es una estufa para esterilización de recipientes e instrumentos en el laboratorio, que protege y conserva la vida en el ámbito médico. | Unidad | SN55 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTERILIZAR DISPOSITIVOS MÉDICOS. | N/A
20231108366 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | ALHYDRAN -CREMA HIDRATANTE MEDICA | BAPMEDICAL | NO | Garantiza una hidratación optima duración optima y duradera y previene la perdida de humedad. Ideal para le tratamiento de la barrera cutánea alterad. Adecuado para el cuidado (después) de heridas por quemaduras, el tratamiento y la prevención de cicatrices, el tratamiento de la piel (extremadamente) seca y la reducción del enrojecimiento y la picazón. ALHYDRAN es hipoalergico y no contiene parabenos ni fragancias. Apto para todo tipo de piel. Indicaciones/usos:  Para el cuidado posterior de pieles recién curadas de heridas agudas y crónicas.  Para el cuidado posterior de pieles lastimadas para prevenir cicatrices.  Para mejorar el estado de cicatrices existentes producidas por quemaduras.  Para prevención y reducción de picazón y dolor de la piel recién cicatrizada.  Para la reducción de los síntomas de eczema.  Para el post-tratamiento de quemaduras y en particular, para el cuidado de piel previo y posterior de llevar prendas de prevención y/o apósitos de silicona.  Para el post-tratamiento de lesiones por congelación.  Para el cuidado preventivo de la piel durante tratamientos de peeling químico y por láser.  Para el cuidado posterior tras someterse a cirugías reparadoras o cosméticas.  Modo de uso:  Se recomienda aplicar tres veces por dia, por la mañana, tarde y noche de forma uniforme una capa fina de ALHYDRAN,  ALHYDRAN se puede utilizar durante un periodo ilimitado de tiempo (durante varios años). | 3ml, 15 ml, 30ml, 59ml, 100ml, 250ml | 20-20003 ALHYDRAN 20-10015 ALHYDRAN 20-20015 ALHYDRAN 20-20030 ALHYDRAN 20-20059 ALHYDRAN 20-20100 ALHYDRAN 20-20250 ALHYDRAN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, así como en la Dirección de Cosméticos Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231163560 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | CONTAINER SYSTEMS / CONTENEDORES CON SISTEMA DE VALVULAS | AYGÜN | NO | Diseñados para contener los instrumentos quirúrgicos durante el proceso de esterilización por vapor y mantener la esterilidad durante el almacenamiento y transporte de los productos en condiciones adecuadas, tienen un sistema de válvulas mecánicas puede ser en el fondo o en la tapa, funcionan de manera tal que no necesitan el uso de ningún filtro desechable y pueden utilizarse un mínimo de 5000 ciclos. Los contenedores de esterilización de AYGÜN presentan gran diversidad de tamaños y colores | UNIDAD CON ACCESORIOS | Los sistemas de contenedores de esterilización de aygün, e dividen en 5 grupos de dimensiones diferentes como ½, ¾, 1/1, extra grandes y extra largos. BARRIER 1/1: K6-105, K6-106, K6-107, K6-108, K6-109, K7-100, K7-101, K7-102, K7-103, K7-104, K7-120, K7-121, K7-122, K7-123, K7-124, K7-125, K7-126, K7-127, K7-400, K7-401, K7-402, K7-403, K7-404, K7-405, K7-418, K7-419. 3/4: K6-305, K6-306, K6-307, K6-308, K7-300, K7-301, K7-302, K7-303, K7-340, K7-341, K7-342, K7-343, K7-344, K7-345, K7-346, K7-347, K7-406, K7-407, K7-408, K7-409, K7-410, K7-411, K7-420, K7-421. 1/2: K6-605, K6-606, K6-607, K6-608, K6-609, K7-600, K7-601, K7-602, K7-603, K7-604, K7-630, K7-631, K7-632, K7-633, K7-634, K7-635, K7-636, K7-637, K7-412, K7-413, K7-414, K7-415, K7-416, K7-417, K7-422, K7-423. EXTRA LARGE: K6-402, K6-403, K7-700, K7-701, K7-326, K7-327, K7-328, K7-329, K7-330, K7-331, K7-315, K7-316. EXTRA LONG: K6-2005, K6-2007, K6-2006, K7-2000, K7-2002, K7-2001, K7-2120, K7-2121, K7-2122, K7-2123, K7-2124, K7-2125, K7- 2126, K7-2127. B3 BARRIER 1/1: K6-105, K6-106, K6-107, K6-108, K6-109, K8-120P, K8-121P, K8-122P, K8-123P, K8-124P, K8-125P, K8-126P, K8-127P, K8-120V, K8- 121V, K8-122V, K8-123V, K8-124V, K8-125V, K8-126V, K8-127V, K8-120B, K8-121B, K8-122B, K8-123B, K8-124B, K8-125B, K8-126B, K8- 127B, K8-120BA, K8-121BA, K8-122BA, K8-123BA, K8-124BA, K8-125BA, K8-126BA, K8-127BA, K6-230, K6-231, K6-232, K6-233, K6-234, K6-235, K6-236, K6-237, K8-100P, K8-101P, K8-102P, K8-103P, K8-104P, K8-100V, K8-101V, K8-102V, K8-103V, K8-104V, K8-100B, K8- 101B, K8-102B, K8-103B, K8-104B, K8-100BA, K8-101BA, K8-102BA, K8-103BA, K8-104BA. 3/4: K6-305, K6-306, K6-307, K6-308, K8-340P, K8-341P, K8-342P, K8-343P, K8-344P, K8-345P, K8-346P, K8-347P, K8-340V, K8-341V, K8- 342V, K8-343V, K8-344V, K8-345V, K8-346V, K8-347V, K8-340B, K8-341B, K8-342B, K8-343B, K8-344B, K8-345B, K8-346B, K8-347B, K8- 340BA, K8-341BA, K8-342BA, K8-343BA, K8-344BA, K8-345BA, K8-346BA, K8-347BA, K6-410, K6-411, K6-412, K6-413, K6-414, K6-415, K6-416, K6-417, K8-300P, K8-301P, K8-302P, K8-303P, K8-300V, K8-301V, K8-302V, K8-303V, K8-300B, K8-301B, K8-302B, K8-303B, K8- 300BA, K8-301BA, K8-302BA, K8-303BA. 1/2: K6-605, K6-606, K6-607, K6-608, K6-609, K8-630P, K8-631P, K8-632P, K8-633P, K8-634P, K8-635P, K8-636P, K8-637P, K8-630V, K8- 631V, K8-632V, K8-633V, K8-634V, K8-635V, K8-636V, K8-637V, K8-630B, K8-631B, K8-632B, K8-633B, K8-634B, K8-635B, K8-636B, K8- 637B, K8-630BA, K8-631BA, K8-632BA, K8-633BA, K8-634BA, K8-635BA, K8-636BA, K8-637BA, K6-700, K6-701, K6-702, K6-703, K6-704, K6-705, K6-706, K6-707, K8-600P, K8-601P, K8-602P, K8-603P, K8-604P, K8-600V, K8-601V, , K8-602V, K8-603V, K8-604V, K8-600B, K8- 601B, K8-602B, K8-603B, K8-604B, K8-600BA, K8-601BA, , K8-602BA, K8-603B6, K8-604BA. EXTRA LARGE: K6-402, K6-403, K8-326P, K8-327P, K8-328P, K8-329P, K8-330P, K8-331P, K8-315P, K8-316P, K8-326V, K8-327V, K8-328V, K8-329V, K8-330V, K8-331V, K8-315V, K8-316V, K8-326B, K8-327B, K8-328B, K8-329B, K8-330B, K8-331B, K8-315B, K8-316B, K8-326BA, K8-327BA, K8-328BA, K8-329BA, K8-330BA, K8-331BA, K8-315BA, K8-316BA, K8-700P, K8-701P, K8-700V, K8-701V, K8-700B, K8-701B, K8-700BA, K8-701BA. EXTRA LONG: K6-2005, K6-2007, K6-2006, K8-2120P, K8-2121P, K8-2122P, K8-2123P, K8-2124P, K8-2125P, K8-2126P, K8-2127P, K8- 2120V, K8-2121V, K8-2122V, K8-2123V, K8-2124V, K8-2125V, K8-2126V, K8-2127V, K8-2120B, K8-2121B, K8-2122B, K8-2123B, K8- 2124B, K8-2125B, K8-2126B, K8-2127B, K8-2120BA, K8-2121BA, K8-2122BA, K8-2123BA, K8-2124BA, K8-2125BA, K8-2126BA, K8- 2127BA, K8-2000P, K8-2001P, K8-2002P, K8-2000V, K8-2001V, K8-2002V, K8-2000B, K8-2001B, K8-2002B, K8-2000BA, K8-2001BA, K8- 2002BA PPSU 1/1: K6-105, K6-106, K6-107, K6-108, K6-109, K7-100, K7-101, K7-102, K7-103, K7-104, KT7-120, KP7-121, KP7-123, KP7-124, KP7-125, KP7-120. 3/4: K6-305, K6-306, K6-307, K6-308, K7-300, K7-301, K7-302, K7-303, Kt6-340, KP7-340, KP7-341, KP7-343, KP7-344, KP7-345, Kt7-340. 1/2: KP6-630, KP6-631, KP6-633, KP6-634, KP6-635, KT6-630, KP7-630, KP7-631, KP7-633, KP7-634, KP7-635, KT7-630, K6-605, K6-606, K6-607-K6-608, K6-609, K7-600, K7-601, K7-602-K7-603, K7-604. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231217589 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | Riplate® medio 2 ml con Nombre genérico Placa RW desechable | RITTER | NO | Placa 96-RW (pozo redondo), 2 ml. Utilizado para diluciones y almacenamiento de muestras de laboratorio, es compatible con todos los sistemas robóticos comunes. Cada placa está provista de un sistema de coordenadas alfanumérico. | CAJA POR 20 PLACAS | 43001-0103 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231228796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | CALOR MAGICAL WARMERS con Nombre genérico COJIN EN FRIO CALOR | MAGICAL WARMERS | NO | COMPRESA REUSABLE, CÓMODA, FÁCIL Y SEGURA DE USAR, HECHA A BASE DE UN GEL SUAVE QUE PERMITE SU USO TANTO EN FRÍO COMO EN CALOR. LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA COMPRESA ES LA CAPACIDAD DE ABSORBER RÁPIDAMENTE EL FRÍO O EL CALOR Y SOLTARLO LENTAMENTE AL SER APLICADO EN LA ZONA DESEADA. EL COJIN EN FRÍO – CALOR DE MAGICAL WARMERS ES UN PRODUCTO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL PREVIO A LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS OBTENIENDO ASI UNA MEJOR ABSORCIÓN, FORMAS DE USO MANTENER SIEMPRE EN LA NEERA PARA SER USADO EN FRÍO, PARA USO EN CALOR SE DEBE INTRODUCIR LA COMPRESA EN AGUA CALIENTE DURANTE 7 A 8 MINUTOS O HASTA QUE ALCANCE LA TEMPERATURA DESEADA. APLIQUE EN LA ZONA AFECTADA, CONTROLANDO LA TEMPERATURA, GIRAR LA COMPRESA SOBRE LA ZONA. | UNIDAD | REFERENCIA DIMENSIÓN RECTANGULO 42*20CM SHOULDER 42*26CM RECTANGULO 3 PARTES 40*15CM RECTANGULO PEQUEÑO 26*15CM POCKET 10*15CM HANDY 8*12CM PLANTILLAS 27*23CM MUELA FRÍA 8*12CM GLUTEOS 22CM CASCO PEQUEÑO 21CM CASCO GRANDE 25CM SENOS 18CM GAFAS 23*8CM ANTIFAZ 12*68CM MASCARA 23*68CM FAJA POST O 48*23CM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231231818 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | HiPette con Nombre genérico Pipeta | DLAB | NO | Este producto está diseñado para dispensar líquidos en distintas aplicaciones, es una pipeta manual confiable, fácil de usar y precisa que es ideal para diversas aplicaciones de laboratorio. Con su diseño ergonómico, ajuste de volumen preciso y materiales de alta calidad, la pipeta DLAB es la elección ideal para cualquier laboratorio que busque una pipeta fiable y eficiente. | Unidad / caja | 7030511001, 7030511004, 7030511005, 7030511006, 7030511008, 7030511009, 7030511040, 7030511014, 7030511043, 7030511045, 7030511033, 7030511044 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231232720 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | AMALGAMADOR | N/A | NO | Este amalgamador se utiliza para mezclar plata con mercurio en cápsulas y hace aleaciones de la mejor manera | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231236917 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | COUCHFIX con Nombre genérico DISPOSITIVO DE INDEXACIÓN PARA QA | PTW | NO | COUCHFIX está destinado al posicionamiento reproducible de Phantoms de PTW en el sistema de camillas para radioterapia para el control de calidad. COUCHFIX se compone de una barra de posicionamiento compatible con el sistema de camilla utilizado y de una placa de posicionamiento específica del producto. COUCHFIX no debe utilizarse para posicionar a los pacientes. | UNIDAD | NOMBRE REFERENCIA Barras de localización COUCHFIX Barra de localización Varían COUCHFIX Barra de localización Elekta COUCHFIX Barra de localización MRIdian Placas de localización COUCHFIX RUBY Phantom COUCHFIX OCTAVIUS 4D Phantom SOFÁ OCTAVIUS COUCHFIX Quickcheck T20020.1.100 T20020.1.110 T20020.1.130 T20020.1.200 T20020.1.300 T20020.1.310 T20020.1.400 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231237712 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA (RO) con Nombre genérico SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS | NIPRO | NO | “(…) INDICACIONES Y USOS: El equipo está concebido para la depuración de agua potable. El agua pura (permeado) que se obtiene de este modo se puede utilizar para el tratamiento de diálisis. Phoenix One es un sistema de ósmosis inversa (RO) de una sola etapa que utiliza materiales de alto rendimiento para reducir significativamente la formación de biopelículas gracias a superficies internas extremadamente suaves y al efecto de loto repelente al agua. Phoenix One DS es un sistema de RO de doble etapa que garantiza un alto suministro de agua redundante en el raro caso de que una etapa de RO se desconecte. Las válvulas de motor electrónicas facilitan el uso inmediato de la etapa de RO restante, proporcionando continuamente la mayor pureza del agua de diálisis. Phoenix One DS también garantiza que el agua residual de la segunda etapa se reutilice en la primera etapa, reduciendo así el desperdicio de agua. Phoenix One/One DS Multibucle Phoenix patentado para prevenir la formación de biopelículas Tecnología inteligente de ahorro de agua Bajo consumo energético gracias a membranas de poliamida de baja presión. Sistema de reducción de ruido Tecnología de soldadura BCF® (sin cordones ni hendiduras) Beneficios adicionales de Phoenix One DS Agua ultrapura en combinación con ultrafiltro Suministro de agua de alta redundancia si una etapa se desconecta | CAJA POR UNIDAD | PHOENIX ONE PHOENIX ONE + PHOENIX ONE + FH PHOENIX ONE DS PHOENIX ONE DS+ PHOENIX ONE DS+FH | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231237791 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA (RO) con Nombre genérico SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS | NIPRO | NO | : La unidad está diseñada para el tratamiento de agua potable. El agua pura (permeado) así producido se puede utilizar para el tratamiento de diálisis. RO Medical Basic es un sistema de ósmosis inversa (RO) rentable que proporciona purificación de agua de alta calidad para centros de hemodiálisis. Modular ampliable hasta cuatro membranas Estructura de acero revestido y bomba de presión de acero inoxidable. Tuberías de PVC/PA Tecnología de ahorro de agua Múltiples alarmas sonoras y visuales. Menú de operación y servicio disponible en diferentes idiomas. Monitoreo de conductividad, temperatura, flujo y presión. Control y reflujo del tanque de almacenamiento de permeado Reinicio automático después de un corte de energía Opciones adicionales disponibles | CAJA POR UNIDAD | RO MEDICAL RO MEDICAL-BASIC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240309 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | GLADY TELEHEALTH GATEWAY TG-101GW Y TG-101W con nombre genérico GLADY | GLYA | NO | El dispositivo remplaza el uso de aplicaciones móviles en celulares del paciente sirviendo de puente entre dispositivos biomédicos con transmisión bluetooth y el sistema de análisis de datos de signos vitales en una plataforma WEB. | N/A | Con conexión celular TG-101GW, y sin conexión celular TG-101W | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240343 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | THE COMPEX AYRE con nombre genérico: BOTAS DE MASAJE | N/A | SI | Es un masajeador eléctrico a pilas indicado para aliviar temporalmente dolores y/o molestias musculares leves y para aumentar temporalmente la circulación en las zonas tratadas. Este producto no es un dispositivo médico y no se utiliza en condiciones médicas o entornos médicos. USOS: Encendido y Apagado Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para encender el aparato. El aparato comenzará a funcionar en la función/modo por defecto F1 al ajuste de presión por defecto. Para cambiar el modo y los ajustes de presión, lea a continuación. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 1 segundo para apagar el aparato. MODO F1 El aparato inflará automáticamente las cuatro cámaras una a una. El aparato inflará primero la Cámara 1 (C1) a la presión preestablecida, seguida de la Cámara 2 (C2), la Cámara 3 (C3) y la Cámara 4 (C4). La pantalla izquierda indica la Cámara (C1, C2, C3, C4), y la pantalla derecha indica la presión de aire de cada cámara y cambia de 00 al valor preestablecido. Después de inflar hasta el valor preestablecido, las cuatro cámaras (C1, C2, C3 y C4) permanecerán infladas durante 10 segundos, y luego se desinflarán a cero simultáneamente (la pantalla izquierda cambia para mostrar el tiempo total de uso, y la pantalla derecha cambia de la presión preestablecida a 00). Después de mantenerse a presión cero durante 60 segundos (la pantalla izquierda muestra el tiempo total de uso, y la pantalla derecha muestra 00), el ciclo anterior se repite- MODO F2 Pulse el botón ON/OFF para cambiar la función/modo de F1 a F2. F2 infla las cuatro cámaras al mismo tiempo: La pantalla izquierda muestra CH (indicando las 4 cámaras), la pantalla derecha cambia de 00 al valor preestablecido, indicando la presión de aire en tiempo real. Después de inflar hasta el valor preestablecido, las cuatro cámaras (C1, C2, C3 y C4) permanecerán infladas durante 10 segundos, y luego se desinflarán a cero simultáneamente (la pantalla izquierda cambia para mostrar el tiempo total de uso, y la pantalla derecha cambia del valor preestablecido a 00). Después de mantener la presión cero durante 60 segundos (la pantalla izquierda muestra el tiempo total de uso, y la pantalla derecha muestra 00), el ciclo anterior se repite. PRESIÓN CAMBIANTE La presión predeterminada de 50 mmHg puede ajustarse pulsando el botón SET: La pantalla izquierda muestra C1 (Cámara 1) y la pantalla derecha muestra una presión de aire de 50 parpadeando Pulse el botón una vez para avanzar la presión en incrementos de 10 desde el ajuste predeterminado de 50mmHg hasta un máximo de 120mmHg. Si sigue pulsando el botón más allá de 120, la presión volverá a 00 y continuará avanzando en incrementos de 10. Cuando alcance la presión deseada, mantenga pulsado el botón SET para seleccionarla. Repita los pasos para ajustar la presión en cada cámara. NOTA La luz situada encima del botón de encendido/apagado se mantendrá encendida durante el inflado y parpadeará durante el desinflado. Cuando el dispositivo está apagado, al mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos se restablecen los ajustes de fábrica, lo que significa que el tiempo total de uso se borrará y la presión se restablecerá a los 50 mmHg predeterminados para las cuatro cámaras. El aparato recordará la última presión ajustada y el tiempo total de uso. Cuando el aparato se enciende, el tiempo total de uso se muestra en la pantalla izquierda. El tiempo máximo acumulado es de 99 horas. Después de 99 horas, se reiniciará a 0. Si el tiempo total de uso es inferior a 1 hora, mostrará 00. C1, C2, C3 y C4 representan las cámaras 1, 2, 3 y 4, respectivamente, mientras que CH representa las 4 cámaras juntas. El icono de la batería parpadeará durante la carga y se mantendrá cuando esté completamente cargada. El dispositivo puede utilizarse mientras se está cargando. Se recomienda cargar el dispositivo cada tres meses. | 1 caja por unidad – maletin | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: The Compex Ayre con nombre genérico: BOTAS DE MASAJE., es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (...). | IIa
20231241724 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | BALANZA ELECTRONICA PORTATIL PARA RECOLECCION DE SANGRE con nombre genérico: BALANZA ELECTRONICA PORTATIL PARA RECOLECCION DE SANGRE | GENESIS | NO | LA BALANZA DE RECOLECCIÓN DE SANGRE CONTROLA EL FLUJO DE SANGRE PARA MEDIR EL VOLUMEN DE RECOLECCIÓN EN LA BOLSA, Y EL SISTEMA DE CLAMP DE LA TUBERÍA DE FORMA AUTOMÁTICA CIERRA EL FLUJO CUANDO EL VOLUMEN DE SANGRE RECOGIDA ALCANZA EL VOLUMEN DESEADO. | UNIDAD | CM-350 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231260588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | POCT ANALIZADOR QUÍMICO con nombre genérico IRIS VET | LINEAR CHEMICALS S.L.U | NO | Análisis cuantitativo de componentes en muestras de fluidos corporales de animales para hospitales o granjas de mascotas. Es un analizador químico automático altamente integrado, inteligente y rápido para el análisis simultáneo de múltiples indicadores de una sola muestra por el principio de la colorimetría fotoeléctrica. | Unidad Completa de Analizador Químico POCT | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Este producto es para uso exclusivamente veterinario no es para uso diagnóstico en humanos | N/A
20231261946 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | Masajeador Contorno de Ojos con Nombre genérico: Masajeador Contorno de Ojos | N/A | NO | El Masajeador Contorno de Ojos es el aliado para obtener relajación en la piel de tu contorno de ojos; Es Complemento de la rutina de cuidado de su rostro en el contorno de ojos; El Masajeador Contorno de Ojos puede usarse en diferentes tipos de piel; El Masajeador Contorno de Ojos tiene un diseño que no cubrirá los ojos al masajear. Por lo tanto, puede disfrutar del masaje mientras realiza las tareas domésticas, trabaja, lee y mira televisión. Cómodo de transportar ya que el Masajeador Contorno de Ojos es liviano. No solo es fácil de guardar en casa, sino también fácil de guardar mientras viaja o cuando viaja MODO DE USO 1. Prenda el Masajeador Contorno de Ojos; 2. Ajuste de intensidad el Masajeador Contorno de Ojos, en configuración de intensidad, operación simple con un botón, utilice la intensidad adecuada que le genere más relajación; 3. Coloque el Masajeador Contorno de Ojos en el rostro (con el rostro seco y limpio) en el área del contorno ojos. 4. Disfrute de la relajación que le brinda el Masajeador en esa parte del rostro; 5. La duración sugerida del masaje es de cinco (5) minutos; 6. Retire el Masajeador del rostro; 7. Apague el Masajeador Contorno de Ojos y guarde. | Unidad - Caja Individual- Caja Master | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231262320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | Masajeador Facial con Nombre genérico: Masajeador Facial | N/A | NO | El Masajeador Facial es el aliado para obtener relajación en tu rostro; Es Complemento de la rutina de cuidado de su rostro; El Masajeador Facial puede usarse en diferentes tipos de piel. MODO DE USO 1. Prenda el Masajeador Facial; 2. Ajuste de modo de potencia o intensidad del Masajeador Facial, en configuración de modo /intensidad, operación simple con un botón, utilice intensidad o modo de potencia adecuada que le genere más relajación; (tiene cuatro modos de potencia o intensidad); 3. Coloque el Masajeador Facial, en el rostro (con el rostro seco y limpio) en el área que desee masajear, empieza a frotar suavemente en el rostro de forma circular o vertical. 4. Disfrute de la relajación que le brinda el Masajeador en su rostro; 5. Cuando haya terminado el masaje relajante, limpie el Masajeador y guarde. | Unidad - Caja Individual- Caja Master | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231263553 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | SENZEBAND 2, con nombre genérico: SENZEBAND 2 | NEEURO | SI | Neeuro SenzeBand 2 es una Banda BLE (Blutooth Low Energy) no invasiva, de fácil utilización para detectar niveles de atención y carga mental y transmitirlas de manera inalámbrica a dispositivos móviles tipo tableta, para interactuar con la aplicación de juegos llamada Neeuro Memorie. Para detectar los niveles de atención y carga mental, la banda cuenta con 7 sensores tipo EEG (5 sensores frontales y 2 para el lóbulo temporal), de los cuales 5 se posicionan en la frente del usuario y 2 a los costados y permiten medir 5 bandas de frecuencia de las señales emitidas por el cerebro. Las señales recogidas por este dispositivo se transmiten vía bluetooth a una Tablet o un dispositivo móvil con la aplicación Neeuro Memorie instalada, en la cual se encuentran 18 juegos para entrenar funciones como la memoria, atención, ubicación espacial, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. Estos juegos pueden utilizarse con o sin la banda Neeuro SenzeBand 2. Cuando esta se utiliza el usuario tiene una retroalimentación de su nivel de atención durante el juego y la carga mental que este le representó. Este dispositivo no requiere para su operación la intervención de profesionales especializados ni tiene la capacidad de diagnosticar o tratar ninguna condición medica. En su caja el producto presenta una nota del fabricante, que traducida dice: “Este producto no es un dispositivo médico y no debe ser utilizado para diagnosticar o tratar ninguna condición médica” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO: Tipo de Elemento: Banda BLE (Bluetooth Low Energy) no invasiva, de fácil utilización para detectar niveles de atención y carga mental y transmitirlas de manera inalámbrica a dispositivos móviles tipo tableta. Bandas de Señal a Medir: Mide cinco bandas de frecuencia 1-3 Hz, 4-7 Hz, 8-13 Hz, 13-30 Hz y mayores a 31Hz. Cantidad de Sensores para la lectura de Señales: 5 Sensores en la frente, y dos referencias para ser ubicadas detrás de las orejas. Velocidad de muestreo de 250 muestras por segundo Tipo de Conexión con tabletas: Bluetooth (5.0 o superior). Peso: 88g Dimensiones: Correa elástica para la cabeza: 8,5 – 14,3 cm (niños) 14,0 – 25,3 cm (adulto) Batería: Polímero de iones de litio de 3,7 V y 320 mAh batería recargable. Sincronización: Compatible vía bluetooth 5.0. con iOS 13.0 o superior, Android 8.0 o superior y Windows 10 o superior. | El producto se entrega en una caja de carton debidamente cargada con istrucciones de carga y uso. | Neeuro SenzeBand 2 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: SENZEBAND 2, con nombre genérico: SENZEBAND 2 y marca: NEEURO, e indicación de uso: “… es un dispositivo no invasivo para capturar señales de EEG (…) Sensores EEG (…) Sensor PPG: ritmo cardíaco: 0 – 255bpm SpO2: 0% - 100%...”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” | IIb
20231264249 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | BALANZA ANALÍTICA con Nombre genérico: BALANZA | OHAUS | NO | Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de la densidad, formulación Entre otras | UNIDAD | PX224 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264494 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | ES700 - ES700M con Nombre genérico: ES700 - ES700M | ESSILOR | NO | La biseladora ES700/ES700M es una biseladora para corte de lentes con tecnología dual que combina fresado y esmerilado, capaz de asegurar lentes hidrofóbicos o delicados, reducir el olor de los materiales de índice medio y alto (MHI) y disminuir las virutas de los lentes, así como el consumo de agua. Incorpora las tecnologías de vanguardia para un biselado rápido y preciso de todos los montajes, incluidas las gafas más exigentes. Usos: Este equipo es usado para cortar y dar forma a los lentes oftálmicos para que estos sean adaptados a las monturas de los pacientes que requieren usar anteojos, son de uso específico de laboratorios o talleres de corte de lentes. Estas máquinas en ningún momento entran en contacto con los pacientes usuarios de esos lentes, no se utilizan en un proceso de diagnóstico. | UNIDAD | ES700 - ES700M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264999 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | BAÑO DE AGUA | MEMMERT | NO | Los baños de agua MEMMERT son calentados eléctricamente y regulados electrónicamente. La temperatura del líquido a atemperar es regulada de forma continua por regulación de microprocesador con control por paquetes de impulsos. El regulador dispone de adaptación de potencia permanente y sistema de autodiagnóstico incorporado que ahorra tiempo, destinado a la localización rápida de anomalías, así como un reloj integrado para la prefijación digital del tiempo de programación. El registro de temperatura se realiza por medio de un sensor de temperatura Pt100 (4 hilos) | Unidad | WNB 7 WNB 10 WNB 14 WNB 22 WNB 29 WNB 45 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231265193 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS | LOCCUS | NO | Separación de moléculas de ADN, ARN, productos de PCR, o proteínas y mini preparaciones, destinado exclusivamente para uso en investigación científica | Embalaje por un equipo con sus accesorios | 3. LOCCUS Cámaras de electroforesis - LCH-7 x 8 Cámara de electroforesis horizontal, bandeja de gel 7X8 cm - LCH-12 x 14 Cámara de electroforesis horizontal, bandeja de gel 12X14 cm - LCH-13 x 15 Cámara de electroforesis horizontal, bandeja de gel 13X15 cm - LCH-13 x 15 SSP Cámara de electroforesis horizontal, bandeja de gel 13X15 cm SSP - LCH-20 x 25 Cámara de electroforesis horizontal, bandeja de gel 20X25 cm - LCH-20 x 25 COMETA Cámara de electroforesis horizontal, para pruebas en presentaciones tipo cometa - LCH-192 Cámara de electroforesis horizontal, bandeja de gel 24X26 cm - VERT-I10 Cámara de electroforesis vertical 10X10 cm - LCV-20 x 20 Cámara de electroforesis vertical, Gel 20X20 cm. EVM-E, EVM-XX (2 pares), EVM-V Accesorios *04.000009 Peine doble con 6 dientes LCH-7X8-1.0 y 1.5mm *04.000010 Peine doble con 8 dientes LCH-7X8-1.0 y 1.5mm *04.000011 Peine doble con 10 dientes LCH-7X8-1.0 y 1.5mm *04.000012 Peine doble con 12 dientes LCH-7X8-1.0 y 1.5mm *05.000010 Gel fundido LCH-7X8 *05.000023 Gel fundido LCH-12X14 Estándar *04.000033 Peine doble con 12 dientes LCH-12X14 y 13X15-1.0 y 1.5mm *04.000034 Peine doble con 16 dientes LCH-12X14 y 13X15-1.0 y 1.5mm *04.000035 Peine doble con 20 dientes LCH-12X14 y 13X15-1.0 y 1.5mm *04.000036 Peine doble con 24 dientes LCH-12X14 y 13X15-1.0 y 1.5mm *05.000976 Gel fundido LCH-13X15 Standar *05.000978 Gel fundido 13X7 (LCH-13X15) – Pequeño *05.000576 Gel fundido SSP LCH-13X15 *04.000045 Peine doble con 12 dientes LCH-20X25-1.0 y 1.5mm *04.000046 Peine doble con 16 dientes LCH-20X25-1.0 y 1.5mm *04.000047 Peine doble con 21 dientes LCH-20X25-1.0 y 1.5mm *04.000048 Peine doble con 42 dientes LCH-20X25-1.0 y 1.5mm *05.000037 Gel fundido LCH-20X25 - Pequeño *05.000038 Gel fundido LCH-20X25 – Grande *04.000050 Peine doble con 15 dientes LCH-192-1.0 y 1.5mm *04.000051 Peine doble con 20 dientes LCH-192-1.0 y 1.5mm *04.000052 Peine doble con 26 dientes LCH-192-1.0 y 1.5mm *04.000053 Peine doble con 52 dientes LCH-192-1.0 y 1.5mm *05.000046 Gel fundido LCH-192 - Grande *05.000048 Gel fundido adicional LCH-192 - Pequeño *05.000005 Juego de cables para cámaras horizontales *04.000083 Peine de 10 dientes 0.75mm Vert-I10 *04.000084 Peine de 10 dientes 1mm Vert-I10 *04.000085 Peine de 10 dientes 1.5mm Vert-I10 *04.000086 Peine de 15 dientes 0.75mm Vert-I10 *04.000087 Peine de 15 dientes 1mm Vert-I10 *04.000088 Peine de 15 dientes 1.5mm Vert-I10 *04.000089 Placa de vidrio con espaciador 0.75mm, 10X10cm *04.000090 Placa de vidrio con espaciador 1.0mm, 10X10cm *04.000091 Placa de vidrio con espaciador 1.5mm, 10X10cm *04.000092 Placa de vidrio con muesca, 10X10cm *05.000083 Juego de peines y espaciadores LCV-20X20 montados *05.000084 Juego de peines y espaciadores LCV-20X20 1.5mm *05.000085 Juego de peines y espaciadores LCV-20X20 0.5mm *05.000086 Juego de peines y espaciadores LCV-20X20 1mm *05.000087 Marco de polietileno expandido LCV-20X20 *05.000088 Juego manual LCV-20X20 *05.000832 Kit de corrida 0.75mm, 10X10cm *05.000833 Kit de corrida 1.00mm, 10X10cm *05.000834 Kit de corrida 1.50mm, 10X10cm Fuentes de electroforesis *LPS-300V Fuente de electroforesis programable 10 a 300V / 1 a 500 MA / 1 a 150 W. Fuente de alimentación 110/220 (Bivolt) *LPS-300 HC Fuente de electroforesis programable 10 a 300V / 1 a 1000 MA / 1 a 150 W. Fuente de alimentación 110/220 (Bivolt) *LPS-600V Fuente de electroforesis programable 10 a 600V / 1 a 500 MA / 1 a 150 W. Fuente de alimentación 110/220 (Bivolt) *LPS-4000V Fuente de electroforesis programable 10 a 4000V / 300 MA / 1 a 300 W. Fuente de alimentación 110/220 (Bivolt)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | N/A
20231265620 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | OTBEAT ™ SENSOR WEARABLES con nombre genérico BANDAS CON SENSOR OTBEAT™ | ORANGETHEORY | SI | Rastreo de datos en tiempo real de pasos, distancia, calorías y frecuencia cardiaca durante el entrenamiento en las salas de ejercicios Orangetheory® Fitness, el sensor envía las señales captadas a los equipos como cintas de correr, elípticas, bicicletas de spinning, y zancadas como alternativas, remos WaterRowers y equipos de piso que incluyen mancuernas, bancos, entrenadores de suspensión TRX, pelotas medicinales, entrenadores BOSU y equipos Ab Dolly. señal es enviada vía ANT + y Bluetooth, también Al usar nuestros sensores, los resultados en tiempo real se muestran en pantallas grandes en todo el estudio además es compatible con todas las aplicaciones móviles descargables en los teléfonos inteligentes. | Caja Por Unidad | BEAT BURN BEAT FLEX BEAT CORE | Que mediante la información aportada se identifica que el producto OTBEAT ™ SENSOR WEARABLES con nombre genérico BANDAS CON SENSOR OTBEAT™, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud y acorde a lo evidenciado en la página del fabricante: https://www.orangetheoryfitness.es/blog/otbeat/ , el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (…)” | IIa
20231266186 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | ES800 - ES800M | ESSILOR | NO | ES800/ES 800M, es un sistema que combina fresado y rectificado, ideal para el biselado de lentes resbaladizos o delicados y evita el riesgo de desviación. Su tecnología de punta brinda una calidad incomparable, ribeteado y posibilidades de personalización. Combinado con la aplicación web M'Eye CustomTM, puede diseñar y personalizar con estilos únicos. Usos: Este equipo es usado para cortar y dar forma a los lentes oftálmicos para que estos sean adaptados a las monturas de los pacientes que requieren usar anteojos, son de uso específico de laboratorios o talleres de corte de lentes. Estas máquinas en ningún momento entran en contacto con los pacientes usuarios de esos lentes, no se utilizan en un proceso de diagnóstico. | N/A | ES800 - ES800M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231269396 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | TEST PROTEINAS ALERGENICAS EN SUPERFICIE-PRUEBA DE PROTEINA PARA SUPERFICIE | CLEAN TRACE | NO | Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie se puede usar para detectar residuos de proteína sobre las superficies y en solución, y por tanto determinar si la limpieza ha sido efectiva para eliminar proteínas, incluso las que podrían ser alergénicas. | KIT, 60 UNIDADES | ALLTEC80 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231269406 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | Agua Plus - ATP Total con Nombre genérico Prueba de ATP por luminometro para agua | CLEAN TRACE | NO | La prueba 3M™ Clean-Trace™ Agua Plus - ATP Total es un instrumento de un solo uso que contiene anillos de recolección de muestras para la recolección de una muestra acuosa para evaluar rápidamente los estándares de los procedimientos de higiene y saneamiento para el equipo y la eficacia de los procedimientos de limpieza en el lugar (CIP) a través de la medición rápida del ATP total en agua de enjuague. | kit | AQT200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231269465 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | BANDEJAS PARA INSTRUMENTOS PST Y ACCESORIOS | PST® | NO | Las Bandejas para Instrumentos PST y sus Accesorios, que incluyen soportes y tapetes de silicona, están diseñados para contener instrumentos destinados a la esterilización mediante vapor y óxido de etileno. Las bandejas y accesorios están diseñados para almacenar y proteger instrumentos durante su transporte y esterilización. Las bandejas no constituyen una barrera estéril y deben envolverse con una envoltura de barrera estéril. INSTRUCCIONES: 1. Antes del uso inicial, limpiar las bandejas según las instrucciones. 2. Inspeccionar las bandejas en busca de daños, como bordes afilados, que podrían causar un desgarro en el envoltorio estéril. 3. NO dejar caer la bandeja de esterilización. 4. NO usarla con revestimientos de bandejas no absorbentes u otros accesorios no suministrados por PST. Los revestimientos de bandejas no absorbentes pueden hacer que el condensado se acumule. 5. Las bandejas deben procesarse de acuerdo con las IDU del fabricante del empaque de esterilización, el fabricante del dispositivo o los dispositivos incluidos y el fabricante del esterilizador. 6. Una vez que se completa el ciclo de esterilización y se retira el carro de esterilización, todas las bandejas deben dejarse enfriar a temperatura ambiente antes de utilizarlas. El tiempo necesario depende del contenido de la carga y de las condiciones ambientales (temperatura y humedad). El potencial de condensación podría aumentar si no se permite que el recipiente se enfríe correctamente. 7. Debe reducirse la suciedad macroscópica pasando un trapo por las superficies de la bandeja antes del transporte. 8. Utilizar únicamente los accesorios suministrados por PST con las Bandejas de Instrumental PST. La obstrucción de los orificios de ventilación de la bandeja puede hacer que la esterilización sea ineficaz. | UNIDAD | N.º de artículo DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN EN PULGADAS SKU GTIN Nivel de embalaje 1023M ALFOMBRA DE SILICONA (NO PERFORADA) 10.0 X 23.0 ALFOMBRA AZUL CLARO 1023M 810051831580 Cada una 1024M ALFOMBRA DE SILICONA (PERFORADA) 10.0 X 23.0 ALFOMBRA AZUL CLARO 1024M 810051831573 Cada una 1080DBM ALFOMBRA DE SILICONA (PERFORADA) 10.32 X 18.22 ALFOMBRA AZUL OSCURO 1080DBM 810051831559 Cada una 1081DBM ALFOMBRA DE SILICONA (PERFORADA) 10.32 X 18.22 ALFOMBRA AZUL OSCURO 1081DBM 810051831566 Cada una 1300A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 1.5 X 2.7 X 0.75 1300A 810051830002 Cada una 1300B SOLO BASE 1.5 X 2.7 X 0.75 1300B 810051830019 Cada una 1300L SOLO TAPA 1.5 X 2.7 TAPA 1300L 810051830026 Cada una 1300M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 1.5 X 2.7 ALFOMBRA 1300M 810051830033 Cada una 1301A BASE Y TAPA 1.5 X 2.7 X 0.75 1301A 810051830040 Cada una 1310A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 1.5 X 2.7 X 1.0 1310A 810051830057 Cada una 1310B SOLO BASE PROFUNDA 1.5 X 2.7 X 1.0 1310B 810051830064 Cada una 1311A BASE PROFUNDA Y TAPA 1.5 X 2.7 X 1.0 1311A 810051830071 Cada una 1320A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 1.5 X 2.7 X 1.25 1320A 810051830088 Cada una 1320B SOLO BASE PROFUNDA 1.5 X 2.7 X 1.25 1320B 810051830095 Cada una 1321A BASE PROFUNDA Y TAPA 1.5 X 2.7 X 1.25 1321A 810051830101 Cada una 1380M ALFOMBRA DE SILICONA (PERFORADA) 13.0 X 18.0 ALFOMBRA AZUL CLARO 1380M 810051831207 Cada una 1381M ALFOMBRA DE SILICONA (NO PERFORADA) 13.0 X 18.0 ALFOMBRA AZUL CLARO 1381M 810051831191 Cada una 1500A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 10.0 X 15.0 X 0.75 1500A 810051830781 Cada una 1500B SOLO BASE 10.0 X 15.0 X 0.75 1500B 810051830798 Cada una 1500L SOLO TAPA 10.0 X 15.0 X 0.75 1500L 810051830804 Cada una 1500M SOLO BASE, ALFOMBRA DE SILICONA 10.0 X 15.0 x 0.75 1500M 810051830811 Cada una 1501A BASE Y TAPA 10.0 X 15.0 X 0.75 1501A 810051830828 Cada una 1520A BASE PROFUNDA, TAPA, BANDEJA DE INSERCIÓN Y 2 ALFOMBRA 10.0 X 15.0 X 1.5 1520A 810051830835 Cada una 1520B SOLO BASE PROFUNDA 10.0 X 15.0 X 1.5 1520B 810051830842 Cada una 1520I SOLO BANDEJA DE INSERCIÓN 10.0 X 15.0 BANDEJA DE INSERCIÓN 1520I 810051830859 Cada una 1520M SOLO ALFOMBRA DE INSERCIÓN DE SILICONA 10.0 X 15.0 ALFOMBRA DE INSERCIÓN 1520M 810051830866 Cada una 1521A BASE PROFUNDA Y TAPA 10.0 X 15.0 X 1.5 1521A 810051830873 Cada una 1522A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 10.0 X 15.0 X 1.5 1522A 810051830880 Cada una 1523A BASE PROFUNDA, TAPA, BANDEJA DE INSERCIÓN Y ALFOMBRA BASE 10.0 X 15.0 X 1.5 1523A 810051830897 Cada una 1524A BASE PROFUNDA, TAPA, BANDEJA DE INSERCIÓN Y ALFOMBRA DE INSERCIÓN 10.0 X 15.0 X 1.5 1524A 810051830903 Cada una 2311S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 1 RANURA PHACO-16MM BARRA DE SILICONA 2311S 810051831238 Cada una 2312S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 1 RANURA PHACO-7MM BARRA DE SILICONA 2312S 810051831245 Cada una 2313S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 3 RANURAS PHACO-7MM BARRA DE SILICONA 2313S 810051831252 Cada una 2314S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 3 RANURAS PHACO-16MM,7MM&13MM BARRA DE SILICONA 2314S 810051831269 Cada una 2341A BASE PROFUNDA, TAPA Y (1) 2311S Y (1) 2312S 4.0 X 7.5 X 1.5 2341A 810051830446 Cada una 2343A BASE PROFUNDA, TAPA Y (1) 2313S Y (1) 2314S 4.0 X 7.5 X 1.5 2343A 810051830453 Cada una 2361A BASE PROFUNDA, TAPA Y (1) 2311S Y (1) 2312S 6.0 X 10.0 X 1.5 2361A 810051830637 Cada una 2363A BASE PROFUNDA, TAPA Y (1) 2313S Y (1) 2314S 6.0 X 10.0 X 1.5 2363A 810051830644 Cada una 2501A BASE, TAPA Y (2) 2511S 2.5 X 6.0 X 0.75 2501A 810051830194 Cada una 2502A BASE, TAPA Y (2) 2512S 2.5 X 6.0 X 0.75 2502A 810051830200 Cada una 2503A BASE, TAPA Y (2) 2513S 2.5 X 6.0 X 0.75 2503A 810051830217 Cada una 2503S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 3 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-3MM 2503S 810051831276 Cada una 2505A BASE, TAPA Y (2) 4615S 4.0 X 6.5 X 0.75 2505A 810051830354 Cada una 2511S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 1 RANURA BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 2511S 810051831283 Cada una 2512S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 2 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 2512S 810051831290 Cada una 2513S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 3 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 2513S 810051831306 Cada una 2514S BARRA, SILICONA BARRA PLANA PEQUEÑA 2514S 810051831313 Cada una 2517S BARRA, SILICONA 7MM BARRA DE CORTE ESPECIAL 2517S 810051831320 Cada una 2519S BARRA, SILICONA UNA RANURA BARRA DE 9MM, REDONDA DE EXTREMO ABIERTO 2519S 810051831337 Cada una 2523S BARRA DE SILICONA DE 3 RANURAS BARRA DE SILICONA DE CORTE RECTO 2523S 810051831344 Cada una 2526S BARRA DE SILICONA DE 6 RANURAS BARRA DE SILICONA DE CORTE RECTO 2526S 810051831351 Cada una 2571A BASE, TAPA Y (2) 2511S 2.5 X 7.5 X 0.75 2571A 810051830279 Cada una 2572A BASE, TAPA Y (2) 2512S 2.5 X 7.5 X 0.75 2572A 810051830286 Cada una 2573A BASE, TAPA Y (2) 2513S 2.5 X 7.5 X 0.75 2573A 810051830293 Cada una 2600A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 2.5 X 6.0 X 0.75 2600A 810051830118 Cada una 2600B SOLO BASE 2.5 X 6.0 X 0.75 2600B 810051830125 Cada una 2600L SOLO TAPA 2.5 X 6.0 TAPA 2600L 810051830132 Cada una 2600M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 2.5 X 6.0 ALFOMBRA 2600M 810051830149 Cada una 2601A BASE Y TAPA 2.5 X 6.0 X 0.75 2601A 810051830156 Cada una 2610A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 2.5 X 6.0 X 1.25 2610A 810051830163 Cada una 2610B SOLO BASE PROFUNDA 2.5 X 6.0 X 1.25 2610B 810051830170 Cada una 2611A BASE PROFUNDA Y TAPA 2.5 X 6.0 X 1.25 2611A 810051830187 Cada una 2700A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 2.5 X 7.5 X 0.75 2700A 810051830224 Cada una 2700B SOLO BASE 2.5 X 7.5 X 0.75 2700B 810051830231 Cada una 2700L SOLO TAPA 2.5 X 7.5 TAPA 2700L 810051830248 Cada una 2700M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 2.5 X 7.5 ALFOMBRA 2700M 810051830255 Cada una 2701A BASE Y TAPA 2.5 X 7.5 X 0.75 2701A 810051830262 Cada una 3361A BASE PROFUNDA, DOME TAPA Y (1) 2311S Y (1) 2312S 6.0 X 10.0 X 2.0 3361A 810051830712 Cada una 3363A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO Y (1) 2313S Y (1) 2314S 6.0 X 10.0 X 2.0 3363A 810051830729 Cada una 4600A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 4.0 X 6.5 X 0.75 4600A 810051830309 Cada una 4600B SOLO BASE 4.0 X 6.5 X 0.75 4600B 810051830316 Cada una 4600L SOLO TAPA 4.0 X 6.5 TAPA 4600L 810051830323 Cada una 4600M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 4.0 X 6.5 ALFOMBRA 4600M 810051830330 Cada una 4601A BASE Y TAPA 4.0 X 6.5 X 0.75 4601A 810051830347 Cada una 4612S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 2 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 4612S 810051831368 Cada una 4613S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 3 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 4613S 810051831375 Cada una 4614S BARRA DE SILICONA, EXTREMO ABIERTO DE 4 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 4614S 810051831382 Cada una 4615S BARRA DE SILICONA, EXTREMO ABIERTO DE 5 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA-6MM 4615S 810051831399 Cada una 4666S BARRA DE SILICONA DE 6 RANURAS BARRA DE SILICONA DE CORTE RECTO 4666S 810051831405 Cada una 4669S BARRA DE SILICONA, 12 RANURAS BARRA DE SILICONA DE CORTE RECTO 4669S 810051831412 Cada una 4700A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 4.0 X 7.5 X 0.75 4700A 810051830361 Cada una 4700B SOLO BASE 4.0 X 7.5 X 0.75 4700B 810051830378 Cada una 4700L SOLO TAPA 4.0 X 7.5 TAPA 4700L 810051830385 Cada una 4700M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 4.0 X 7.5 ALFOMBRA 4700M 810051830392 Cada una 4701A BASE Y TAPA 4.0 X 7.5 X 0.75 4701A 810051830408 Cada una 4710A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 4.0 X 7.5 X 1.5 4710A 810051830415 Cada una 4710B SOLO BASE PROFUNDA 4.0 X 7.5 X 1.5 4710B 810051830422 Cada una 4711A BASE PROFUNDA Y TAPA 4.0 X 7.5 X 1.5 4711A 810051830439 Cada una 6100A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 6.0 X 10.0 X 0.75 6100A 810051830460 Cada una 6100B SOLO BASE 6.0 X 10.0 X 0.75 6100B 810051830477 Cada una 6100L SOLO TAPA 6.0 X 10.0 TAPA 6100L 810051830484 Cada una 6100M BASE SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 6.0 X 10.0 BASE ALFOMBRA 6100M 810051830491 Cada una 6101A BASE Y TAPA 6.0 X 10.0 X 0.75 6101A 810051830507 Cada una 6103A BASE, TAPA DOMO Y ALFOMBRA BASE 6.0 X 10.0 X 1.25 6103A 810051830521 Cada una 6104A BASE Y TAPA DOMO 6.0 X 10.0 X 1.25 6104A 810051830538 Cada una 6120A BASE, BANDEJA DE INSERCIÓN, TAPA Y 2 TAPETES 6.0 X 10.0 X 1.5 6120A 810051830545 Cada una 6120B SOLO BASE PROFUNDA 6.0 X 10.0 X 1.5 6120B 810051830552 Cada una 6120I SOLO BANDEJA DE INSERCIÓN 6.0 X 10.0 BANDEJA DE INSERCIÓN 6120I 810051830569 Cada una 6120M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA DE INSERCIÓN 6.0 X 10.0 ALFOMBRA DE INSERCIÓN PARA BANDEJA 6120M 810051830576 Cada una 6121A BASE PROFUNDA Y TAPA 6.0 X 10.0 X 1.5 6121A 810051830583 Cada una 6122A BASE PROFUNDA, TAPA, BANDEJA DE INSERCIÓN Y ALFOMBRA BASE 6.0 X 10.0 X 1.5 6122A 810051830590 Cada una 6123A BASE PROFUNDA, TAPA, BANDEJA DE INSERCIÓN Y ALFOMBRA DE INSERCIÓN 6.0 X 10.0 X 1.5 6123A 810051830606 Cada una 6124A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA BASE 6.0 X 10.0 X 1.5 6124A 810051830613 Cada una 6125A BASE PROFUNDA, TAPA Y BANDEJA DE INSERCIÓN 6.0 X 10.0 X 1.5 6125A 810051830620 Cada una 6130A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO, BANDEJA DE INSERCIÓN Y 2 ALFOMBRAS 6.0 X 10.0 X 2.0 6130A 810051830651 Cada una 6130L SOLO TAPA DOMO 6.0 X 10.0 X 0.50 6130L 810051830514 Cada una 6131A BASE PROFUNDA Y TAPA DOMO 6.0 X 10.0 X 2.0 6131A 810051830668 Cada una 6132A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO, BANDEJA DE INSERCIÓN Y ALFOMBRA BASE 6.0 X 10.0 X 2.0 6132A 810051830675 Cada una 6133A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO, BANDEJA DE INSERCIÓN Y ALFOMBRA DE INSERCIÓN 6.0 X 10.0 X 2.0 6133A 810051830682 Cada una 6134A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO, Y ALFOMBRA BASE 6.0 X 10.0 X 2.0 6134A 810051830699 Cada una 6135A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO Y BANDEJA DE INSERCIÓN 6.0 X 10.0 X 2.0 6135A 810051830705 Cada una 6140A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 6.0 X 10.0 X 2.5 6140A 810051830736 Cada una 6140B SOLO BASE PROFUNDA 6.0 X 10.0 X 2.5 6140B 810051830750 Cada una 6141A BASE PROFUNDA Y TAPA 6.0 X 10.0 X 2.5 6141A 810051830743 Cada una 6150A BASE PROFUNDA, TAPA DOMO Y ALFOMBRA 6.0 X 10.0 X 3.0 6150A 810051830767 Cada una 6151A BASE PROFUNDA Y TAPA DOMO 6.0 X 10.0 X 3.0 6151A 810051830774 Cada una 6500A BASE, TAPA Y (2) 6520S 2.6 X 12.0 X 1.5 6500A 810051830958 Cada una 6500B SOLO BASE 2.6 X 12.0 X 1.5 6500B 810051831528 Cada una 6500L SOLO TAPA 2.6 X 12.0 X 1.5 6500L 810051830934 Cada una 6500M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 2.6 X 12.0 ALFOMBRA 6500M 810051830941 Cada una 6500S BARRA DE SILICONA EN BLANCO BARRA DE SILICONA EN BLANCO 6500S 810051831429 Cada una 6501A BASE Y TAPA 2.6 X 12.0 X 1.5 6501A 810051830927 Cada una 6501S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 2 RANURAS BARRA DE SILICONA 10MM Y 13MM 6501S 810051831436 Cada una 6502A BANDEJA PARA VISOR, BASE, TAPA Y ALFOMBRA 2.6 X 12.0 X 1.5 6502A 810051830910 Cada una 6502S BARRA, SILICONA EXTREMO ABIERTO DE 2 RANURAS BARRA DE SILICONA REDONDA 10MM 6502S 810051831443 Cada una 6508S BARRA, SILICONA, 1 RANURA BARRA DE SILICONA EXTREMO CERRADO-7MM 6508S 810051831450 Cada una 6509S BARRA, SILICONA, 1 RANURA BARRA DE SILICONA EXTREMO CERRADO-13MM 6509S 810051831467 Cada una 6510A BASE, TAPA Y (2) 6501S Y (1) 6502S 2.6 X 16.0 X 1.5 6510A 810051831016 Cada una 6510B SOLO BASE 2.6 X 16.0 X 1.5 6510B 810051830989 Cada una 6510L SOLO TAPA 2.6 X 16.0TAPA 6510L 810051830996 Cada una 6510M ALFOMBRA DE SILICONA 2.6 X 16.0 ALFOMBRA 6510M 810051831009 Cada una 6511A BASE Y TAPA 2.6 X 16.0 X 1.5 6511A 810051830972 Cada una 6512A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 2.6 X 16.0 X 1.5 6512A 810051830965 Cada una 6512S BARRA, SILICONA, 1 RANURA BARRA DE SILICONA, EXTREMO ABIERTO 10MM 6512S 810051831474 Cada una 6515S BARRA, SILICONA, 1 RANURA BARRA DE SILICONA 1 CORTE EXTREMO ABIERTO 16MM 6515S 810051831481 Cada una 6517S BARRA, SILICONA, CORTE ESPECIAL DRWG. 74410 6517S 810051831498 Cada una 6520A BANDEJA PARA VISOR, BASE, TAPA Y (2) 6520S Y (1) 6502S 3.0 X 22.0 X 1.5 6520A 810051831078 Cada una 6520B SOLO BASE 3.0 X 22.0 X 1.5 6520B 810051831047 Cada una 6520L SOLO TAPA 3.0 X 22.0TAPA 6520L 810051831054 Cada una 6520M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 3.0 X 22.0 ALFOMBRA 6520M 810051831061 Cada una 6520S BARRA, SILICONA, 2 RANURAS BARRA DE SILICONA ABIERTA-13MM / CERRADA-7MM 6520S 810051831504 Cada una 6521A BASE Y TAPA 3.0 X 22.0 X 1.5 6521A 810051831030 Cada una 6522A BASE, TAPA Y ALFOMBRA 3.0 X 22.0 X 1.5 6522A 810051831023 Cada una 6550A BASE, TAPA Y (4) 6501S Y (2) 6502S SOLO BASE 6.5 X 18.0 X 1.5 6550A 810051831177 Cada una 6550L SOLO TAPA 6.5 X 18.0 TAPA 6550L 810051831115 Cada una 6550M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 6.5 X 18.0 ALFOMBRA 6550M 810051831122 Cada una 6551A BASE Y TAPA 6.5 X 18.0 X 1.5 6551A 810051831092 Cada una 6552A BANDEJA PARA VISOR, BASE, TAPA Y ALFOMBRA 6.5 X 18.0 X 1.5 6552A 810051831085 Cada una 6560A BASE, TAPA Y (4) 6501S Y (2) 6502S 6.5 X 18.0 X 3.0 6560A 810051831184 Cada una 6560B SOLO BASE PROFUNDA 6.5 X 18.0 X 3.0 6560B 810051831153 Cada una 6560M SOLO ALFOMBRA DE SILICONA 6.5 X 18.0 ALFOMBRA 6560M 810051831160 Cada una 6561A BASE PROFUNDA Y TAPA 6.5 X 18.0 X 3.0 6561A 810051831146 Cada una 6562A BASE PROFUNDA, TAPA Y ALFOMBRA 6.5 X 18.0 X 3.0 6562A 810051831139 Cada una 7000S BARRA DE SILICONA, EN BLANCO, LARGA 5.86 X 1.5 X 0.25 BARRA DE SILICONA EN BLANCO 7000S 810051831511 Cada una P13189DB-1 ALFOMBRA DE SILICONA (NO PERFORADA) 13.0 X 18.0 ALFOMBRA AZUL OSCURO P13189DB-1 810051831221 Cada una P13189DBP ALFOMBRA DE SILICONA (PERFORADA) 13.0 X 18.0 ALFOMBRA AZUL OSCURO P13189DBP 810051831214 Cada una | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231269684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | Test de Proteína para Superficie Plus con Nombre genérico prueba de proteína por iluminómetro | CLEAN TRACE | NO | Es un dispositivo de único uso que detecta proteína en residuos de alimentos y otras fuentes. La también puede detectar otras sustancias reductoras presentes en los residuos de alimentos se puede usar para evaluar rápidamente los estándares de los procedimientos de higiene y saneamiento para las supercies y equipos. | KIT | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231269870 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-08 | ATP DE SUPERFICIE-PRUEBA DE ATP PO ILUMINOMETRO PARA SUPERFICIE | CLEAN TRACE | NO | Es un instrumento de prueba de un solo uso que contiene un hisopo para la recolección de muestras de una superficie. El ATP es un indicador de residuos orgánicos y microorganismos. La detección de ATP se usa para evaluar rápidamente las normas de los procedimientos de higiene y saneamiento para las superficies y el equipo. | KIT | UXL100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231220741 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-09 | PCR en tiempo real CFX96 Touch, con nombre genérico: Equipo De Investigación | BIO-RAD | NO | "Uso o destino: Investigación El sistema de PCR en tiempo real CFX96 Touch es un instrumento de PCR en tiempo real flexible y preciso. Su insuperable rendimiento de termociclador y su innovador diseño óptico producen datos precisos y fiables. El software potente e intuitivo acelera cada paso de su investigación de PCR en tiempo real, acortando el tiempo entre el inicio y la obtención de grandes resultados. Principio de funcionamiento: Electrónico – Óptico (Plancha de calentamiento y sistema óptico de detección de fluorescencia)" | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Cabe señalar que se complementa el uso del producto acorde a lo relacionado en el manual de aportado. Nota: De acuerdo con la información presentada en el manual, el producto PCR EN TIEMPO REAL CFX96 TOUCH con nombre genérico EQUIPO DE INVESTIGACIÓN, solo podrá ser usado en investigación, y no podrá ser usado en procedimientos de diagnóstico. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231230184 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-09 | MICROTOMO DE ROTACION Accu-Cut ® SRM™ 200, con nombre genérico: MICROTOMO SENCILLO DE ROTACIÓN | SAKURA | SI | El microtomo de rotación SRM™ 200 de Accu-Cut®es un microtomo manual confiable desarrollado para parafina y especímenes duros, seccionados en laboratorios clínicos, de investigación e industriales. Este instrumento posee características ergonómicas extraordinarias para un funcionamiento cómodo y mantiene una precisión reproducible durante la microtomía. El microtomo de rotación SRM 200 de Accu-Cut tiene varias configuraciones para tallado. La función de retracción de la muestra permite que se formen tiras de sección de forma inmediata y más fácil. | Empaque individual | ACCU-CUT ® SRM™ .MODELO SRM 200 CW | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CAMA HOSPITALARIA EN CASA PARTES Y ACCESORIOS con nombre genérico CAMA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…) | I
20231266023 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-09 | LÁMPARA LED DE LUZ ROJA PARA CEJAS con Nombre genérico: LÁMPARA LED DE LUZ ROJA PARA CEJAS | CJ Catalina Jaramillo | NO | Se usa para ayudar a lograr una mayor adherencia de la tintura para cejas, prolongando el efecto y la durabilidad de nuestro procedimiento. MODO DE USO: Ubica en el área de los ojos del cliente, un tissue o pañuelo de tocador y pídele ayuda para colocarse unas gafas de protección ocular de manera segura para garantizar su comodidad y protección de la intensidad de la luz LED. Asegúrate de que las gafas de protección ocular estén debidamente ajustadas y cubran completamente los ojos.Asegúrate de que la Lámpara led de luz roja para cejas estén en buen estado y completamente cargadas. Poner la lampara de manera que las luces LED rojas queden en contacto con las cejas. Asegúrate de que estén bien sujetas y que el cliente se sienta cómodo.Enciende la lampara. Asegúrate de que se mantengan en su lugar, durante el tiempo recomendado y según la intensidad de color de preferencia de la clienta. Por lo general, las sesiones duran entre 5 y 10 minutos Durante el proceso, es importante que el cliente se sienta cómodo y relajado. Cuando haya transcurrido el tiempo recomendado, apaga la lámpara y retírala con cuidado del cliente. Retira los restos de tintura con un algodón y retira las gafas de protección ocular y el tissue con delicadeza | Bolsa o Caja x 1 unidad | US10321W01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231277923 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-09 | Programa de Ensayo de Aptitud POQTROL Glucómetros | POQTROL | NO | Muestras para evaluación externa de la calidad (ensayos de aptitud/control de calidad externo) El fabricante declara en el rotulado que el producto es para uso exclusivo como Programa de Ensayo de Aptitud | Muestra lista para uso 1mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: Programa de Ensayo de Aptitud POQTROL Glucómetros, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231265312 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | BLEPHASTEAM, con nombre genérico: Equipo de humectación ocular | Thea | SI | El dispositivo reproduce un entorno que mejora naturalmente la calidad y la estabilidad de la película lagrimal al reforzar el espesor de la capa lipídica de la película lagrimal. Esta capa evita la evaporación de la película lagrimal; Es producido por las glándulas de Meibomio que se encuentran en los párpados. Estas glándulas pueden bloquearse fácilmente, provocando afecciones como síndrome de ojo seco, chalazión, blefaritis o rosácea ocular. BLEPHASTEAM difunde una terapia de calor latente que permite la disolución de las secreciones y desbloquea las glándulas de Meibomio, mejorando la estabilidad de la película lagrimal. | Empaque unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: BLEPHASTEAM, con nombre genérico: Equipo de humectación ocular y marca: Thea, e indicación de uso: “… difunde una terapia de calor latente que permite la disolución de las secreciones y desbloquea las glándulas de Meibomio, mejorando la estabilidad de la película lagrimal...”, y dado a que en la información aportada se indica: “BLEPHASTEAM® is a class IIa medical device according to the rule 9 as set out in Annex VIII of the Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 (MDR).”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,…; | IIa
20231271862 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | LCD Visual Acuity System, con nombre genérico: Sistema LCD de agudeza visual | S4OPTIK | SI | ESTE INSTRUMENTO MUESTRA LA TABLA DE AGUDEZA VISUAL QUE ES UN DISPOSITIVO DE PRESENTACIÓN QUE MUESTRA LAS TABLAS EN EL PANEL DE LA PANTALLA LCD | EQUIPO UNIDAD CAJA | LCD Visual Acuity System VA-1 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: LCD Visual Acuity System, con nombre genérico: Sistema LCD de agudeza visual y marca: S4OPTIK, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Así mismo, es importante resaltar que mediante acta 4, de fecha 13 de MAYO de 2015, la COMISIÓN REVISORA de la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, mediante el punto 3.18, se conceptúa: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto Pantallas y Proyectores de Agudeza Visual y los sistemas para evaluar la agudeza visual, son considerados dispositivos médicos de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 12, la cual cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.”” | I
20231271873 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | Chair & Stand Units con Nombre genérico: SILLAS + UNIDADES DE INSTRUMENTOS | S4OPTIK | NO | Ofrece funcionalidad total en la entrega de instrumentos y la comodidad del paciente, mediante la combinación de características de Sillas de Examen y la ingeniería espectacular de los brazos para instrumentos de S4OPTIK. | EQUIPO UNIDAD CAJA | S4OPTIK UNIDAD RECLINABLE MANUAL MODELO 2000 S4OPTIK UNIDAD RECLINABLE MODELO 2500 S4OPTIK POSTE MODELO 2000 CON ACCESORIOS S4OPTIK SILLON RECLINABLE MANUAL MOD. 2000 S4OPTIK SILLON RECLINABLE MOD. 2500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA ÚNICAMENTE LAS SILLAS, Y NO AMPARA INSTRUMENTOS NI OTROS EQUIPOS, QUE SE PUEDAN ACOPLAR A LAS SILLAS. | N/A
20231217514 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ALMOHADILLAS NOMBRE GENERICO: ALMOHADILLAS PARA PIES | DR. SCHOLL’S® | NO | Proteger, reducir presión y aliviar incomodidades Para uso con el calzado | Paquete por 2 unidades; Paquete por 2 pares o Paquete por 3 pares | DR. SCHOLL’S® Almohadilla Metatarsal en gel para Tacones Altos, Mujer DR. SCHOLL’S® Almohadilla en gel para Talón DR. SCHOLL’S® Almohadillas Protectoras de Talón DR. SCHOLL’S® Almohadilla de Arco de Pie en gel | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231224750 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | MOUNTED ABRASIVE POINT (PUNTAS MONTADAS ABRASIVAS) con Nombre genérico: PIEDRAS BLANCAS | FENPRODUCTS | NO | Nuestra línea estándar de MOUNTED ABRASIVE POINT (PUNTAS MONTADAS ABRASIVAS) / PIEDRAS BLANCAS está diseñada específicamente para trabajos de moldes y troqueles. Están fabricados con óxido de aluminio de primera calidad y material de unión especiales para garantizar una rápida eliminación de material y una larga vida útil. Nuestras MOUNTED ABRASIVE POINT (PUNTAS MONTADAS ABRASIVAS) / PIEDRAS BLANCAS se forman cuidadosamente y se montan de forma segura en los mandriles para que funcionen correctamente. Ideal para el acabado de metales, alisado y pulido de acrílicos, cerámicos y demás materiales de uso de laboratorio odontológico. | Unidad | NOMBRE REFERENCIA CONE FG-CN1 CYLINDER FG-CY1 CYLINDER FG-CY2 CYLINDER FG-FL2 INVERTED FG-IC1 ROUND FG-RD1 TAPER FG-TC1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: Esta certificación aplica para los productos MOUNTED ABRASIVE STONES (PIEDRAS MONTADAS ABRASIVAS) de uso en laboratorio odontológico, por tanto, NO pueden ser usados en la boca del paciente. | N/A
20231230161 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | LEICA EG1150 C con Nombre genérico: Sistema de inclusión de tejido modular | LEICA | NO | Es una placa refrigeradora para enfriar. USO: El Leica EG1150 C es una placa fría para enfriar y bloquear muestras de tejido histológico en bloques de parafina. Descripción general, partes del equipo. -El instrumento se distingue por un diseño modular simple y una potente unidad de refrigeración con potencia de enfriamiento controlada con precisión. -La consistencia a altas temperaturas garantiza un bloqueo homogéneo y evita el desgarro de los bloques de parafina. -El alto rendimiento de refrigeración garantiza que la temperatura de trabajo del instrumento se alcance rápidamente. -La distribución optimizada de la temperatura en la placa fría evita la condensación por goteo. -La amplia superficie de refrigeración tiene espacio para unos 70 bloques. -Diseñado para su uso con la estación de inclusión de parafina Leica EG1150 H | Empaque individual | LEICA EG1150 C | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231233913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ASPIRADOR NASAL | RICHARD | NO | *Antes y después de cada uso, la pera debe ser lavada correctamente. *Desinfección: Coloque en un recipiente agua tibia durante un periodo no superior a un minuto, la pera y la parte acrilica de manera independiente para su proceso de esterilizaciòn. * No use ningún desinfectante que contenga alcohol * No use ningún desinfectante que contenga alcohol * Mantener fuera del alcance de los niños | Caja por unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231243179 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | CENTOCLOUD con Nombre genérico: ANÁLISIS BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE NGS QUE SIRVEN PARA PRIORIZAR Y CLASIFICAR VARIANTES LIGADAS A ENFERMEDADES GENÉTICAS HEREDITARIAS | Centogene | SI | CentoCloud es una solución de software de diagnóstico in vitro para el análisis bioinformático rápido y la interpretación de datos de secuenciación de nueva generación (NGS) por medio de Illumina, basada en Biodatabank, la base de datos propiedad de CENTOGENE, así como en bases de datos externas de referencia. Permite la identificación, priorización y clasificación de variantes genéticas humanas asociadas a enfermedades genéticas/enfermedades hereditarias. | Software de uso en la nube | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto CENTOCLOUD con Nombre genérico: ANÁLISIS BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE NGS QUE SIRVEN PARA PRIORIZAR Y CLASIFICAR VARIANTES LIGADAS A ENFERMEDADES GENÉTICAS HEREDITARIAS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. | IIa
20231265909 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | FANTASMAS PARA MAMOGRAFIA | Sun Nuclear | NO | Los fantasmas para mammografia estan indicados para el control de calidad adecuado de sus sistemas de mamografía ya que imita el tejido mamario. Los objetos incrustados imitan enfermedades mamarias, microcalcificaciones, estructuras fibrosas y masas tumorales | Se comercializa en empaque individual | Mammo 156™ Fantasma Mammo CESM™ Fantasma Fantasma Mammo FFDM™ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231266004 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | FANTASMAS PARA BIOPSIA DE MAMA | Sun Nuclear | NO | Los fantasmas para biopsia de mama admiten la supervisión de los sistemas de mamografía utilizados y simulan las características radiográficas del tejido mamario comprimido lo que permite afinar las habilidades de biopsia para localizar lesiones de forma dinámica y practicar la colocación de las agujas. | Se comercializa en empaque individual | Mamo 156D Estéreo™ Fantasma Mama de ultrasonido Fantasma de biopsia Mama estereotáctica Fantasma de biopsia (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231266014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | FANTASMAS PARA TOMOSINTESIS | Sun Nuclear | NO | Los fantasmas para Tomosintesis estan indicados para el control de calidad adecuado de sus sistemas de tomosintesis | Se comercializa en empaque individual | Mammo 3D™ Equipos de rendimiento DBT™ Modular Fantasma (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231268263 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | LIMA DR. SCHOLL'S REMOVEDOR DE PIEL SECA PARA PIES (HARD SKIN REMOVER) nombre genérico: LIMA REMOVEDOR DE PIEL SECA PARA PIES | DR. SCHOLL’S® | NO | Lima removedor de piel seca para pies. Exfolia y suaviza callosidades y piel dura en los pies. Deslizar la lima sobre los pies y talones; moviendo atrás y adelante para exfoliar y eliminar piel seca y áspera. Limpiar pies y lima con agua | Caja por una (1) unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231269490 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | CONTROL POSITIVO PARA AGUA (3 ng) con nombre genérico CONTROL POSITIVO PARA PRUEBA DE AGUA POR ILUMINOMETRO | CLEAN TRACE | NO | La medida de la concentración estándar de adenosin trifosfato (ATP) o proteína de 3MTM Clean-TraceTM control positivo para Agua se utiliza como una garantía de reactivos y del funcionamiento del instrumento. Además, el grado opacidad provocado por las sustancias interferentes en la muestra de agua se puede determinar con Kits de prueba de ATP 3M Clean-Trace para Agua y 3MTM Clean-TraceTM kit de Detección de Biomasa. | KIT | GH620522512 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231269960 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | CLEAN TACE – LUMINOMETER CLEAN TACE - LUMINOMETRO con Nombre genérico LUMINOMETRO PARA LA VERIFICACION DE LIMPIEZA | CLEAN TRACE | NO | Se utiliza para la determinación objetiva y sensible del resultado final de las pruebas de Adenosín Trifosfato (ATP) en muestras de superficies o agua para medir niveles de contaminación para el monitoreo y gestión de higiene. No esta destinado al uso para diagnosticar enfermedades en seres humanos ni animales. La tecnología de detección que utiliza es la bioluminiscencia del Adenosín Trifosfato (ATP). El ATP esta presente en todo material animal o vegetal, incluso la mayoría de los residuos de alimentos, bacterias vivas y muertas, hongos y otros microorganismos. | Unidad | LM1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231271795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | EndoSwab | Hygiena | NO | Prueba de ATP en endoscopios para Verificación de la limpieza de instrumentos reutilizables con canales internos de difícil acceso. Se utiliza para verificar la limpieza de los endoscopios flexibles y otros dispositivos médicos reutilizables de lumen delgado. El dispositivo de recolección de muestras EndoSwab se usa junto con la prueba ATP de superficie UltraSnap TM . Cuenta con una punta de espuma unida a una varilla larga, que se usa para recolectar muestras de prueba del canal principal del endoscopio. Después del muestreo, la punta de espuma se corta de la varilla y se agrega asépticamente al dispositivo de prueba de ATP y se procesa en un luminómetro Hygiena TM. El RLU resultante indica si el canal interno se limpió de manera efectiva. INSTRUCCIONES DE USO 1. Use guantes cuando tome la muestra; utilice una técnica aséptica (higiene de manos) . Retire EndoSwab del empaque. Introduzca el EndoSwab a través del canal del endoscopio. Deje suficiente holgura para sujetar el extremo posterior de la varilla. 2. Retire EndoSwab completamente fuera del alcance. Coloque la punta de espuma en el tubo abierto UltraSnap o SuperSnap. Con unas tijeras limpias y desinfectadas, corte la punta de espuma de muestreo de la varilla (alrededor de 3 a 5 mm por encima de la punta de espuma), de modo que la punta de espuma caiga en el tubo del dispositivo de prueba. Asegúrese de que la punta de espuma esté en la parte inferior del tubo. 3. Vuelva a colocar el hisopo del dispositivo de prueba de ATP en el tubo del hisopo. 4. Para activar el dispositivo, sostenga firmemente el tubo del hisopo y use el pulgar y el índice para romper la válvula Snap-Valve doblando el bulbo hacia adelante y hacia atrás. Apriete el bulbo dos veces, expulsando todo el líquido por el eje del hisopo. 5. Asegúrese de humedecer completamente la punta de espuma EndoSwab en líquido agitándola durante 10 segundos. Una vez activada, la muestra debe leerse en el luminómetro en 30 segundos. 6. Sosteniendo el luminómetro en posición vertical, inserte todo el dispositivo de prueba ATP en el luminómetro Hygiena. Cierre la tapa y presione ""OK"" para iniciar la medición. Los resultados se mostrarán en 15 segundos. | Cuenta con una punta de espuma unida a una varilla larga, que se usa para recolectar muestras de prueba del canal principal del endoscopio. Caja por 100 hisopos, cada hisopo viene empacado individualmente | ENDOSWAB-100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231273048 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | CONTROL POSITIVO PARA SUPERFICIES / SURFACE POSITIVE CONTROL con Nombre genérico Control positivo para superficies | CLEAN TRACE | NO | Solución de control positivo para el dispositivo de Clean trace-Luminómetro. Este producto le proporciona al usuario un método ideal y conveniente para asegurarse de que todos los componentes utilizados durante la prueba funciona correctamente y de que el operador usa el método correcto. Para evaluar rápidamente que tanto los reactivos como los Instrumentos (en caso que corresponda) funcionan de forma satisfactoria y que hayan sido almacenados y utilizados correctamente | kit | ATP10 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231273354 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | RESPIRADOR STEELPRO EUROLINE V-800 STEELPRO EUROLINE V-800 RESPIRATOR, nombre genérico: RESPIRADOR MEDIO ROSTRO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | STEELPRO SAFETY | NO | RESPIRADOR MEDIO ROSTRO V-800 MATERIAL SUAVE, ELASTÓMERICO Y LIVIANO. PRODUCTO REUTILIZABLE. POSEE TRES DIFERENTES TAMAÑOS LO QUE AYUDA A LOGRAR UN BUEN AJUSTE EN DISTINTAS CONFIGURACIONES FACIALES. SU DISEÑO PERMITE SER USADO CON OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. SUS VÁLVULAS DE EXHALACIÓN E INHALACIÓN EXTRA GRANDES PERMITEN TENER UNA MENOR RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN. EL DISEÑO DE SUS CARTUCHOS DISTRIBUYE EL PESO DE LA MÁSCARA GENERANDO MAYOR CONFORT Y FACILIDAD AL USUARIO PARA CONEXIONES EN ROSCA PARA FILTROS Y CARTUCHOS USOS: MANUFACTURA EN GENERAL, TALLERES DE MANTENCIÓN, GUADAÑADORAS, MOTOSIERRAS, CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, FAENAS, OBRAS CIVILES, FARMACÉUTICA, ESMERILADO, AEROPUERTOS, TRITURADO, TALADROS. VIDA UTIL DE 5 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE: VICSA SAFETY COMERCIAL LTDA CERTIFICA QUE SON PARA USO INDUSTRIAL Y NO PARA USO MÉDICO | CAJA POR 1 UNIDAD | TALLA S: 201901400492, TALLA M: 201901400493, TALLA L: 201901400494 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231274625 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ETANOL IMPOTABLE 96% con Nombre genérico ALCOHOL ETILICO AL 96% | INQUIMICOL | NO | Uso Industrial. Se emplea como solventes y cosolventes para muchos disolventes industriales. Por su bajo contenido de humedad es de gran aplicación en la industria. Se utiliza también en perfumería y en síntesis orgánica. Sirve como materia prima en síntesis y en la preservación de especímenes fisiológicos y patológicos. | Botella de 1 litro o kilo, galón de 3.785 cc, garrafa de 20 litros o 15 kilos, tambor de 200 lts, IBC de 1.000 litros | N/A | Que respecto al producto ETANOL IMPOTABLE 96% con Nombre genérico Alcohol etilico al 96% como preservación de especímenes fisiológicos y patológicos, la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICOS IN VITRO emitió los siguientes conceptos: 1. Mediante acta No. 3 del 2018 numeral 3.9: 3.9 Luz Amparo Ramirez Agudelo Representante Legal de Macrosearch LTDA, mediante radicado 20181042242 de 2018, solicita se conceptue en el sentido de establecer si el producto “FineFIX MARCA MILESTONE SRL” teniendo presente su indicación y su composición, es considerado Dispositivo Médicos o Reactivo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. “INDICACIONES Y USOS: FIJADOR PATENTADO DE TEJIDOS CONCENTRADO AL AGUA, ES UN FIJADOR COAGULANTE QUE LLEVA A UNA DESNATURALIZACION REVERSIBLE DE LAS PROTEINAS CUYO RESULTADO ES LA RECUPERACION DEL ANTIGENO. PRESENTACION COMERCIAL: GALON POR 5 LITROS Y GALON POR 10 LITROS. COMPONENTES Y COMPOSICION: AGUA, GLICOL PROPILENO, ALCOHOL POLIVINILICO, D-SORBITOL. OBSERVACIONES: ES UN FIJADOR PARA MUESTRAS DE INMUNOHISTOQUIMICA QUE REEMPLAZA EL FORMOL” Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de Diagnostico In vitro, conceptúa que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnostico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano), el Producto “FineFIX MARCA MILESTONE SRL” NO ES CONSIDERADO UN DISPOSITIVOS MEDICO NI REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO. 2. Mediante acta No. 1 de fecha 12 de Febrero de 2020, en su numeral 3.19: “3.19 La doctora Lucía Ayala Rodríguez, como Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, mediante consecutivo 5000-0332-20 solicita se emita concepto en el sentido de establecer si los formoles o sustancias afines, indicados para el uso en fijación, conservación y almacenamiento de tejidos u órganos, son considerados un dispositivo o un reactivo de diagnóstico in vitro, teniendo en cuenta que en Acta 3 de 2018 para el producto “FineFIX MARCA MILESTONE SRL”, con indicación de uso “(…) FIJADOR PATENTADO DE TEJIDOS CONCENTRADO AL AGUA, ES UN FIJADOR COAGULANTE QUE LLEVA A UNA DESNATURALIZACIÓN REVERSIBLE DE LAS PROTEINAS CUYO RESULTADO ES LA RECUPERACIÓN DEL ANTIGENO… OBSERVACIONES: ES UN FIJADOR PARA MUESTRAS DE INMUNOHISTOQUIMICA QUE REEMPLAZA EL FORMOL.”, se dispuso que el mismo no es considerado un dispositivo médico o un reactivo diagnóstico in vitro, sin embargo, actualmente se encuentra autorizado el producto “FORMOL BUFFERADO”, con registro sanitario 2016RD-0003871, con similares indicaciones de uso: INDICACIÓN DE USO: ““(…) EL FORMOL BUFFERADO NEUTRO SE CONSIDERA COMO EL MEJOR FIJADOR PARA ESPECÍMENES PATOLÓGICOS, YA QUE PRESERVA LA MORFOLOGÍA DE LOS ORGANELOS, Y POR TANTO LA DE LA ESTRUCTURA CELULAR; ADEMÁS, REQUIERE UN PERIODO DE FIJACIÓN RELATIVAMENTE CORTO (EL FORMOL INGRESA A LOS TEJIDOS A UNA VELOCIDAD DE 1 MM POR HORA). PUEDE SER USADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE TEJIDOS A LARGO PAZO, PENETRA DE UNA FORMA RÁPIDA U HOMOGÉNEA SIN PRODUCIR ENDURECIMIENTO EXCESIVO DEL TEJIDO, LO CUAL DA UN DETALLE NUCLEAR Y CITOPLASMÁTICO MUY ADECUADO. ASÍ MISMO, CONSERVA LA ANTIGENICIDAD DEL TEJIDO, Y ASÍ PERMITE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, COMO LA INMUNOHISTOQUIMICA, CON MAGNÍFICOS RESULTADOS.” CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se ratifica el concepto emitido en el acta 3 del 2018 numeral 3.9, de conformidad en lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano.) Esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio a los productos con indicaciones de uso similares.” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231274643 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | XILENO con Nombre genérico XILOL, XILENO | INQUIMICOL | NO | Uso industrial. Se usa como disolvente en la imprenta y en las industrias de caucho y cuero. También se usa como agente de limpieza, diluyente de pintura y en pinturas y barnices. Los isómeros del xileno se usan en la manufactura de ciertos polímeros (compuestos químicos), por ejemplo plásticos. | Botella de 1 litro o kilo, galón de 3.785 cc, garrafa de 20 litros o 15 kilos, tambor de 200 lts, IBC de 1.000 litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231274951 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ALIMED MULTIFORM con Nombre genérico TERMOPLASTICO ALIMED MULTIFORM | AliMed, Inc | SI | AliMed Multiform es un termoplástico de bajo punto de fusión especialmente formulado para aplicaciones de bolo en oncología, radioterápica y ortopedia. Es fácil de moldear y se puede adherir a mascarillas termoplásticas. También se puede plegar sobre sí mismo para hacer un material de bolo más grueso. Ideal para aplicaciones dolorosas o posquirurgicas. Es un material ligero que requiere de un solo toque para estirarse o doblarse. Recomendado para ferulas de cara, cuello, manos y muñecas. Ideal para pacientes neurologicos y ortopedicos. | Unidad empacada en bolsa sellada | 4658: Alimed Multiform, Max, 18''W x 24''L x 1/8'' thick, Solid Sheet, 1/cs 4659: Alimed Multiform, Max, 18''W x 24''L x 1/8'' thick, Solid Sheet, 4/cs 4662: Alimed Multiform, Max, 24''W x 36''L x 1/8'' thick, Solid Sheet, 1/cs 4663: Alimed Multiform, Max, 36''W x 24''L x 1/8'' thick, Solid Sheet, 2/cs 4660: Alimed Multiform, Max, 18''W x 24''L x 1/8'' thick Perforated Sheet, 1/cs 4661: Alimed Multiform, Max, 18''W x 24''L x 1/8'' thick Perforated Sheet, 4/cs 4664: Alimed Multiform, Max, 24''W x 36''L x 1/8'' thick Perforated Sheet, 1/cs 4665: Alimed Multiform, Max, 24''W x 36''L x 1/8'' thick Perforated Sheet, 2/cs | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ALIMED MULTIFORM con Nombre genérico TERMOPLASTICO ALIMED MULTIFORM, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…)” | I
20231276809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ROPA QUIRURGICA con Nombre genérico ROPA QUIRURGICA DESECHABLE NO ESTERIL | SURGICAL HEALTH SAS | NO | • Ropa quirúrgica desechable no estéril diseñada como barrera de protección impidiendo la contaminación cruzada, ofreciendo doble protección (tanto al profesional de la salud como al paciente) y garantizando la asepsia en los procedimientos. • Actúa como barrera para impedir la transmisión de microorganismos de áreas no estériles a áreas estériles. • Vestir cuerpos para la valoración médica o tratamientos. • Servir como barrera microbiana entre la relación médico, paciente y viceversa. • Producto para uso personal, único uso (Desechable) • Es un producto no invasivo, no estéril. | UNA (1) UNIDAD, PAQUETE DE 5 A 50 UNIDADES | BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA BATA MANGA LARGA BATA CONSULTA CON CREMALLERA BATA LABORATORIO CON VELCRO BATON MEDICO AMERICANO OVEROLES VESTIDO MEDICO MANGA LARGA Y MANGA CORTA GORRO PROFESIONAL CON TIRA Y TOALLA DE SECADO GORRO REDONDO GORRO TIPO ORUGA AZUL O BLANCO ESCAFANDRA CUBRE BARBAS POLAINA CON ANTIDESLIZANTE PANTALONCILLOS PANTALONES PANTALONETAS PANTYS TANGA ESTETICA TOP ESTETICA PAQUETE ROPA ESTETICA ESTRAPLERA BABEROS ODONTOLOGICOS CODERAS POR PAR DESCANSA BRAZOS POR PAR SABANA CAMILLA SABANA DE MORTAJA FUNDAS ENVOLVEDERAS BOLSA ESTETICA BOLSA MORTAJAR CAMPOS DE MESA ROLLO DE PAÑO ABSORBENTE ROLLO DE TELA PARA CAMILLA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231277164 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO - MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE con Nombre genérico: MICROPIPETA VOLUMEN FIJO - MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE | ACCUMAX | NO | PIPETAS DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS PARA UN MANEJO DE LIQUIDOS PRECISO Y EXACTO. ESTOS DIPOSITIVOS ESTAN DESTINADOS A DISPENSAR LIQUIDO EN RANGOS DE VOLUMENES, EN COMBINACION CON LAS PUNTAS DE PIPETA CORRESPONDIENTES, ESPECIALMENTE PARA LAS MUESTRAS DEL CUERPO HUMANO EN EL AMBITO DE LAS APLICACIONES DE DIAGNOSTICO IN VITRO, A FIN DE PERMITIR QUE EL DISPOSITVO MEDICO DE DIAGNOSTICO IN VITRO SE UTILICE SEGUN LO PREVISTO. ESTAS PIPETAS SOLO PODRAN SER UTILIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CAPACITADO. TODOS LOS USUARIOS DEBEN HABER LEIDO DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y HABERSE FAMILIARIZADO CON EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO. NO ESTAN PERMITIDAS LAS APLICACIONES "IN VIVO" (APLICACION EN O SOBRE EL CUERPO HUMANO). | UNIDAD | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000UL, MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 200-1000UL, MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 2-20UL, MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL, MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000-5000 UL, MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000-10000 UL,MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0,5-10 UL,MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0,1-2,5 UL, MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 50-10000UL MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 5000UL, MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10UL, MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 50 UL,MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 2000 UL, MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10000 UL, MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 1000 UL,MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 100 UL. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231277499 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ESTUFA DE SECADO con Nombre genérico: ESTUFA DE SECADO | MEMMERT | NO | Esta estufa de calentamiento y estufa de secado de uso universal es el clásico de la gama de Memmert para la regulación de la temperatura en los sectores científico, de la investigación y para la realización de ensayos de materiales en el sector industrial. 'Esta obra maestra de la técnica de acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar satisface todos los deseos en cuanto a la técnica de ventilación, la técnica de regulación, la protección contra temperatura excesiva y la técnica de calentamiento ajustada con total precisión. | UNIDAD | UF30 - UF55 - UF75 - UF110 - UF160 - UF260 - UF450 - UF750 - UF1060 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278104 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | Generador / Concentrador de Oxigeno con Nombre genérico: Generador / Concentrador de Oxigeno | SPEAL | NO | El equipo esta diseñado para concentrar oxigeno al 93 % ± 3% por medio de un sistema PSA tomando como entrada aire del ambiente a través de compresores para aire y filtracion de calidad a una presion de hasta 125 PSI, la cual pasa por medio de tamices moleculares a una presión regulada de hasta 80 PSI, produciendo concentración de Oxigeno para ser suministrado a la salida a volumenes mayores de caudal de hasta 7,5 m3/h con de hasta 75 psi, para ser usados a traves de filtros de particulas/bacteriologico y con BPM en sitio, para sistemas de cilindros y/o como sistemas primarios y/ó secundarios de distribucion de redes gases medicinales en entidades de salud varios pacientes a la vez. | Por unidad | SP 120 SP 250 SP 300 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE OXIGENO, PLANTA DE OXIGENO, DE ACUERDO CON LO MENCIONADO EN LA INFORMACIÓN TECNICA APORTADA, NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS. | N/A
20231278502 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | CyFlow DailyQC | SYSMEX | NO | Suspención de micropartículas de poliestireno con marcadores fluorecentes para hacer la verificación cualitativa diaria de la alienación óptica del sistema de líquidos del Citómetro de Flujo. No tiene ningún tipo de contacto con la muestra y no proporciona información diagnóstica. Está limitado a profesionales sanitarios y al personal debidamente formado. | Contenido de 15mL x 2 | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CyFlow DailyQC Referencia: BC767693, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que el producto se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231279143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | X-LIP con Nombre genérico X-LIP | SKUDMART S.A | NO | Sellante de labios y ojos con alto poder humectante, reemplaza la vaselina tradicional en este uso. Nota: De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | 50g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231279551 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-14 | ROPA DESECHABLE NO ESTERIL con Nombre genérico ROPA DESECHABLE NO ESTERIL | EQUIPAMEDIC, SAFETY, SIN MARCA | NO | PROTECCIÓN Y MANIPULACIÓN EN CENTROS DE ESTETICA/BELLEZA, FARMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS EN LAS PRENDAS DEL USUARIO, EN AREAS QUE NO REQUIERAN ESTERILIDAD | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 6 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 7 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 8 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 9 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 10 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 12 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 15 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 20 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 25 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 30 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 40 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 50 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 60 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 70 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 80 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 90 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 100 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 120 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 150 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 200 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 250 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 300 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 350 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 400 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 450 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 600 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 650 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 700 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 750 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 800 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 850 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 900 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 950 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5000 UNIDAD, MUESTRA GRATIS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231272235 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-16 | MESA PARA INSTRUMENTOS | S4OPTIK | NO | Para utilizar en la mayoría de las salas de pre-consulta y acomodar fácilmente los instrumentos de pre-consulta. | Equipo Unidad Caja | MESAS PEDESTAL (Mesa Atlas Pedestal Central, Mesa Atlas Pedestal Lado) Mesa para Tres Instrumentos Mesa para Dos Instrumentos” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231274302 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-16 | VQC-068 PHANTOM SOURCE | N/A | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico que combina escáner de tomografía y rayos x para oncología de cuerpo completo. Fuente recomendada para calibrar con precisión el detector y facilitar el control de calidad. Esta fuente SOLO se suministra en la fase de instalación. Cuando no este en uso, la fuente debe estar sellada en un área protegida y blindada. No requiere mantenimiento mecánico | N/A | VQC-068” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231274368 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-16 | SET DE FUENTES CONTROL DE CALIDAD ACTIVÍMETRO (Co-57, Cs-137, Ba-133, Co-60) con Nombre genérico: SET DE FUENTES CONTROL DE CALIDAD ACTIVÍMETRO (Co-57, Cs-137, Ba-133, Co-60 | N/A | NO | Fuentes activímetro que indica la actividad de la muestra directamente en la unidad. . Fuentes para calibrar con precisión el detector y facilitar el control de calidad. Esta fuente SOLO se utiliza como muestra. | N/A | Fuente Co-57 -Fuente Cs-137 -Fuente Ba-133 -Fuente Co-60 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231277013 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-16 | ESTACIÓN DE TRABAJO ANAERÓBICA con Nombre genérico: Estación de Trabajo Anaeróbica | Don Whitley Scientific | NO | Las estaciones de trabajo anaeróbicas se utilizan principalmente en entornos de laboratorio para manipular muestras y realizar experimentos en condiciones anaeróbicas, lo que significa que se llevan a cabo en ausencia de oxígeno atmosférico. Estas condiciones son necesarias cuando se trabaja con microorganismos o procesos que son sensibles o que solo pueden prosperar en ambientes libres de oxígeno. | Unidad | Whitley A20 Whitley A25 Whitley A35 Whitley A45 Whitley A55 Whitley A85 Whitley A95 Whitley A135 HEPA Whitley A135 GMP Whitley A155 HEPA Whitley A155 GMP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | N/A
20231277946 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-16 | MÁSCARA DE BELLEZA FACIAL PULSÁTIL STENDO V5 con nombre genérico MASCARA DE BELLEZA FACIAL PULSÁTIL. | STENDO V5 | SI | El STENDO V5 es un dispositivo de masaje facial para estimular el bienestar general. Aplica un masaje facial de baja presión (máximo 35 mmHg) en completa armonía con el ritmo cardíaco mediante el inflado/desinflado de una máscara envuelta sobre la cabeza del usuario. El ciclo de inflación/desinflación sólo tiene lugar entre dos latidos del corazón para optimizar el efecto de masaje y el nivel de comodidad del cuerpo. | Caja de cartón que contiene consola y máscara | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MÁSCARA DE BELLEZA FACIAL PULSÁTIL STENDO V5 con nombre genérico MASCARA DE BELLEZA FACIAL PULSÁTIL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIA
20231182464 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | BAJALENGUAS MARCA: MEDICALES, XAX MEDICALES. | MEDICALES, XAX MEDICALES | NO | EL BAJALENGUAS ES UN INSTRUMENTO QUE PERMITE EXAMINAR LA LENGUA Y LA GARGANTA DEL PACIENTE. CON SU MADERA NATURAL, EL BAJA LENGUAS ASEGURA UNA HIGIENE PERFECTA DURANTE LA CONSULTA. | BOLSA/CAJA X 20, 100, 500, 5000 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231206925 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | CUELLO OMOPLATO con nombre genérico: COMPRESA FRÍO CALOR | FH BELLEZA EN FRÍO | NO | LAS COMPRESAS FRÍO CALOR SON COJINES RELLENOS DE GEL QUE UNA VEZ COLOCADOS EN LA NEVERA O AL BAÑO DE MARÍA RECIBEN LA CONDICIÓN TÉRMICA DEL FRÍO O DEL CALOR Y POR MEDIO DE ELLAS MANTIENEN DICHA CONDICIÓN POR UN TIEMPO. SE USAN PARA GENERAR SENSACIÓN DE BIENESTAR Y CONFORT AL USAR EL FRÍO O EL CALOR | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231231175 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | PERA DE SUCCION RICHARD, con nombre genérico PERA SUCCIÓN | RICHARD | NO | PERA DE SUCCIÓN SIRVE PARA AYUDAR A EXTRAER FLUIDOS NASALES Y SECRECIONES DEL OIDO EN ADULTOS. | CAJA POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231260416 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | VENTED SPIKE, WITH DRIP CHAMBER + DRAW-OFF TUBE / CÁNULA CON FILTRO DE AIRE Y CÁMARA DE GOTEO Y TUBO DE ASPIRACIÓN con Nombre genérico CÁNULA CON FILTRO DE AIRE Y CÁMARA DE GOTEO Y TUBO DE ASPIRACIÓN | N/A | NO | Es un dispositivo que permite el paso controlado de la vacuna envasada en (bolsa o botella) a la máquina de vacunación, concretamente con la válvula de control, para el suministro de vacunas en animales. Para uso en salud animal únicamente. | CAJAS POR 110 UNIDADES | Accuvac y Accuvac Twin Shot | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264988 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | Biopor® AB / SILICONA DE LABORATORIO PARA FABRICACION DE MOLDES AUDITIVOS INDIVIDUALES | Biopor®: | NO | Silicona A para la producción de moldes auditivos. Biopor® AB está indicado su uso para la fabricación indirecta de moldes (molde negativo) auditivos individuales para la adaptación de audífonos o como protectores del oído, que se realizan en el laboratorio después de la impresión o el escaneo de la impresión | 8) cartuchos dobles de 50ml x empaque | 28200 Biopor® AB A-silicone for the production of earmolds | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231272718 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | CALCULADORA DE DOSIS DYSPORT | N/A | NO | Guía para el médico sobre la dosificación y preparación de Dysport 300U y 500U según las características del paciente, los músculos y las dosis aprobadas a inyectar. | N/R | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278180 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | BASE COSMETICA – LUMIERE, | SKUDMART S.A: | NO | Otorga al cuerpo una apariencia natural borrando imperfecciones y livideces de la piel, ideal para realizar camuflaje en el rostro, con 4 tonalidades para la piel. NOTA : De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso domestico | 110 m | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278368 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | Standard Tube Holder / Soporte de tubos estándar | VACUETTE®: | NO | Soporte del tubo de recolección en procedimientos de venopunción de rutina Esta diseñado para usarse como parte (accesorios) de un sistema de los procedimientos rutinarios de venopunción | 100 uds. por bolsa, Caja por 2000 uds | 450209 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | TEST DEVICE, nombre genérico: Test Device (Elemento de Pruebas | DIESSE: | NO | Elemento electrónico desechable que se usa para la carga por radiofrecuencia de créditos de pruebas de Eritrosedimentación (Velocidad de Sedimentación Globular) en los instrumentos VESMATIC CUBE, VES Matic 5, MINI-CUBE, Cube 30 touch, VES Matic 5. | 500 Pruebas 1000 Pruebas 5000 Pruebas 10000 Pruebas | REF 10290: Test Device * 10000 pruebas REF 10291: Test Device * 5000 pruebas REF 10292: Test Device * 1000 pruebas REF 10293: Test Device * 500 pruebas REF 10294: Test Device * 1000 pruebas REF 10296: Test Device * 5000 pruebas REF 10297: Test Device * 10000 pruebas (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231280991 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | SIMULADORES DE MONITOREO | CONTEC | NO | Simula variables (constantes o parámetros) de equipos de la Industria Biomédica, específicamente para monitoreo de variables de paciente. | Equipo más accesorios | MS-100, MS200, MS-400 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231281200 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | Programa de Ensayo de Aptitud POQTROL HCG | POQTROL | NO | Muestras para evaluación externa de la calidad (ensayos de aptitud/control de calidad externo) El fabricante declara en el rotulado que el producto es “Para uso exclusivo como Programa de Ensayo de Aptitud” | Muestra lista para uso 1mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: Programa de Ensayo de Aptitud POQTROL HCG, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231282218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | MINI RODILLO FACIAL JADE | WOO OOW | NO | El mini rodillo facial de piedra de jade puede ayudar a devolver el brillo radiante a todos los tipos de piel, así como atenuar las arrugas y suavizar los signos de expresión del rostro. Masajea tu rostro con el rodillo, de esta forma ayudaras a relajar los músculos faciales, reducir arrugas, estimular la producción de colágeno y favorecer la circulación sanguínea. Utiliza el lado opuesto de piedra de jade con forma de punta para realizar acupresión sobre tu rostro y conseguir una mayor relajación y efecto buena cara. Puedes utilizarlo sobre la piel seca o después de tu rutina de limpieza y tratamiento para que, además, los productos penetren mejor. Consejos de acupresión: Comienza con la parte derecha de la cara realizando una presión media suavizándola en el área de los ojos. Ten en cuenta que la presión nunca ha de doler. Mantén la presión en cada punto aproximadamente durante 10 segundos. Acompaña cada presión con respiraciones profundas. Repite la misma secuencia de puntos en el lado izquierdo del rostro. Consejos de uso de rodillo: 1, Procura siempre masajear con movimientos ascendentes y de adentro hacia afuera, en la zona de los ojos, los pómulos, la barbilla y la frente. 2, En el cuello puedes usarlo en ambas direcciones 3, Presiona un poco, pero sin sentir dolor. 4, Para obtener mejores resultados y una agradable sensación, puedes meterlo al congelador antes de su uso Almacenar en un lugar fresco y seco. Precauciones: Uso para adultos. Mantener fuera del alcance de los niños | CAJA CON 1 RODILLO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231282627 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | MICROCENTRÍFUGA DE LABORATORIO SCI-FILLER con nombre genérico MICROCENTRÍFUGA DE LABORATORIO | SCILOGEX | NO | Equipo diseñado para separar muestras líquido- líquido o sólido-líquido. Las mezclas se introducen dentro de la centrífuga y se someten a la acción de la fuerza centrífuga por efecto del rápido giro del tambor. Diseñada para uso exclusivo de laboratorio de investigación y docencia. | Unidad por empaque | MICROCENTRÍFUGA DE LABORATORIO SCI-Filler | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | N/A
20231282639 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | CENTRIFUGA UNIVERSAL HERMLE | HERMLE | NO | La centrífuga de laboratorio es un equipo que separa una mezcla líquida en varios componentes. Esto sucede gracias a que la centrífuga hace girar la mezcla a alta velocidad, separándola en diferentes capas de materiales según la densidad de cada elemento. Cuenta con un sistema de refrigeración para operar entre -20 °C hasta 40 °C. Para uso exclusivo de laboratorio de investigación y docencia. | Unidad por empaque | CENTRIFUGA UNIVERSAL HERMLE Z 327 K | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | N/A
20231284659 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-23 | MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA INDUSTRAL con Nombre genérico MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA INDUSTRAL | MERCK, MILLIPORE, BD | NO | MEDIOS DE CULTIVO PARA ANÁLISIS DE LA CARGA BIOLÓGICA (BIOCARGA) CON EL FIN DE DETERMINAR EL NÚMERO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS VIABLES QUE HAY EN LOS PRODUCTOS O LAS MATERIAS PRIMAS QUE NO HAN SIDO ESTERILIZADAS. PARA EL CONTROL DEL ENTORNO (MONITOREO AMBIENTAL). EL USO ES EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL EN NUESTRA PLANTA DE MANUFACTURA DE MEDICAMENTOS DE COLOMBIA-CALI. USO PROPIO, NO COMERCIAL. NO ESTA DESTINADO A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ENFERMEDADES O A LA ANTICONCEPCIÓN EN SERES HUMANOS. | FRASCO | TRIPTICASA SOYA AGAR, TRIPTICASA SOYA AGAR CON LECITINA, CHROMOCULT AGAR, AGAR NUTRITIVO, R2A AGAR, TRIPTICASA DE SOYA CALDO, SABORAUD AGAR, TDT AGAR, TIOGLICOLATO FLUIDO CALDO, TDT LIQUIDA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231254211 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-25 | SPLINT 18"/36" ORANGE- FÉRULA DE PRIMEROS AUXILIOS (SPLINT 18"/36"ORANGE) | RHINO RESCUE | NO | PRODUCTO: FÉRULA DE PRIMEROS AUXILIOS (SPLINT 18"/36" ORANGE), MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO ESPUMA, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, MARCA: RHINO RESCUE, USO O DESTINO: SOPORTAR Y REPARAR LAS EXTREMIDADES LESIONADAS, COMO DEDOS CUELLOS, BRAZOS ETC. MATERIAL PARA USO ACADEMICO,EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS | BOLSA POR 1 UNIDAD | La ficha técnica tiene un modelo el cual es genérico de los formatos, se identifica con el largo de la Férula, en este caso estamos solicitando el certificado para la Férula de 18 pulgadas y 36 pulgadas, en centímetros 46 y 92 respectivamente. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto SPLINT 18"/36" ORANGE- FÉRULA DE PRIMEROS AUXILIOS (SPLINT 18"/36"ORANGE) en las siguientes cantidades 140 unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto: SPLINT18"/36" ORANGE- FÉRULA DE PRIMEROS AUXILIOS (SPLINT 18"/36"ORANGE) en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231256098 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-25 | PLASTIC TORUNIQUET- TORNIQUETE (PLASTIC TORUNIQUET) | RHINO RESCUE | NO | TORNIQUETE (PLASTIC TORUNIQUET), MATERIA CONSTITUTIVA: PLASTICO, TEXTIL, VELCRO, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, MARCA: RHINO RESCUE, USO O DESTINO: DETENER UNA HEMORRAGIA TRAUMATICA ANTES O DURANTE EL TRANSPORTE A UN CENTRO MEDICO, MATERIAL PARA USO ACADEMICO, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS. | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto PLASTIC TORUNIQUET- TORNIQUETE (PLASTIC TORUNIQUET) en las siguientes cantidades 130, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto PLASTIC TORUNIQUET- TORNIQUETE (PLASTIC TORUNIQUET) en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231282646 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-25 | MICROSCOPIO TRINOCULAR INVERTIDO CON CÁMARA | AMSCOPE | NO | Para uso exclusivo de laboratorio de investigación y docencia, indicado para observar cultivos celulares y otras muestras biológicas y químicas en campo claro y contraste de fase. La forma invertida acomoda contenedores de muestras más grandes, con múltiples plantillas de muestras y controles mecánicos de platina para mejorar el flujo de trabajo. La óptica de alta resolución y la capacidad de contraste de fase maximizan el contraste y la claridad para garantizar imágenes de alta calidad. | Unidad por empaque | MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO TRINOCULAR 40X- 400X CON CÁMARA CON MONTURA C USB 2.0 DE 3MP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | N/A
20231288662 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-25 | BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO WECK | WECK | NO | LA BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO WECK ES APTA PARA USARSE COMO ENVASE DE ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS REUTILIZABLES WECK DE 5 MM Y 10 MM. | UNIDAD | 544500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231260813 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-28 | MAQUINA FRESADORA PARA EL FRESADO DE BLOQUES Y DISCOS vhf. Con nombre genérico: MAQUINA FRESADORA PARA EL FRESADO DE BLOQUES Y DISCOS vhf PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | vchf | NO | USOS: Para el fresado de piezas dentales tridimensionales en seco y húmedo. INDICACIONES: Fresadoras en seco y húmedo que puede mecanizar piezas de diferentes materiales para elaborar objetos de alta calidad en el ámbito de las prótesis dentales y ortodoncia. | (UNIDAD)EQUIPO | REFERENCIAS A AMPARAR: E3, E4, E5, N4+, K5+, S5, Z4, R5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231261457 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-28 | ALINEADORES INVISIBLES PERSONALIZADOS | SMARTEE | NO | Alineadores Invisibles Transparentes Referencia General: YCL-C; YCL-C Kid; YCL-C Teen; YCL-C Adult; YCL-C mix; YCL-C Retainer; Especificaciones: Solo; Express; Full; Pro Full; Infinite; Limit, YQ-A, YQ-B Alineador Transparente Smartee® GE Clásico Alineador Transparente integra estomatología clínica, biomecánica, ciencia de polímeros en farmacéutica, impresión 3D, diseño / fabricación asistida por computadora y otras tecnologías avanzadas, y utiliza polímeros para personalizar una serie de alineadores invisibles y removibles. Después de usar el alineador, la fuerza generada por el alineador hace que los dientes se muevan a la posición esperada, logrando la alineación de los dientes fácilmente. Opciones Smartee Mini, Smartee Lite, Smartee Express y Smartee Infiniti Smartee® GS emplea de manera innovadora el dispositivo de ortodoncia invisible que combina alineadores transparentes y férula oclusal anatómica, alcanzando el objetivo de restaurar el perfil facial común y alinear los dientes, resolviendo el prognatismo facial, el retrognatismo facial, la desviación mandibular y otras maloclusiones. Smartee GS reduce o evita la extracción de dientes, acortando en gran medida el tiempo total del tratamiento. Alineador Transparente Smartee® α Diseño basado en el ritmo circadiano humano. Alineadores especializados para el día y la noche. Mejor equilibrio entre resiliencia y controlabilidad. Mejora de la eficacia y los resultados del tratamiento. Smartee® Teen Beneficio de Smartee Teen * Resultados de perfil seguros, armoniosos y estables * Mejore el perfil facial mientras alinea los dientes con el sistema FDG** * Aplicable a una amplia gama de casos **Guía de desarrollo facial FDG Dispositivos para adolescentes Smartee La lámina multicapa especializada para adolescentes tiene un mejor control y comodidad, brindando a los adolescentes experiencias de tratamiento perfectas. S-8 Dispositivo de avance invisible Avance mandibular K5- Bitie- bitie Entrena los músculos centrales, incluidos los músculos de los labios, los músculos de la lengua y los músculos maseteros, etc. con cuatro movimientos para fortalecer la función de los músculos orales. S9- Dispositivo de plano de mordida invisible Abre la oclusión de los dientes anteriores y posteriores verticalmente S10- Férulas oclusales posteriores invisibles Mordida cruzada anterior funcional, mordida cruzada posterior funcional y corrección de la posición mandibular S11-palatino Dispositivo de mejora Expansión del arco horizontal o anclaje para distalización posterior y retracción anterior S16- Dispositivo elástico de reenvío invisible Retrognatismo facial, promover el desarrollo del maxilar | PAR SUPERIOR E INFERIOR, KIT CON 10 JUEGOS DE ALINEADORES, KIT CON 20 JUEGOS DE ALINEADORES, KIT CON 35 JUEGOS DE ALINEADORES, KIT CON 40 JUEGOS DE ALINEADORES, ADICIONALMENTE VIENE CAJA PARA GUARDAR LOS ALINEADORES, GANCHO PARA RETIRO, CHEWY O MORDEDOR, BOTONES Y POWER ARM. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264512 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-28 | AUXILIARES DE LABORATORIO V | NEODENT | NO | Los auxiliares de laboratorio Neodent son de uso exclusivo en laboratorio y están indicados para la preparación de los procesos de rehabilitación oral que deseen desarrollar como parte de su actividad profesional. Estos auxiliares no tienen contacto con el paciente. | Análogos: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. Cajas Quirúrgicas (estuches): Caja de cartón. Tornillo de Trabajo: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad | CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 110.317 ESTUCHE KIT QUIRURGICO HELIX SHORT 110.321 ESTUCHE KIT QUIRURGICO ZYGOMA-S GM 116.297 TORNILLO DE TRABAJO HS 101.108 ANÁLOGO REPOSICIONABLE HIBRIDO HS 110.319 SOPORTE PARA STOP PARA FRESA HELIS SHORT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264757 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-28 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | Neodent | NO | Los materiales odontológicos Neodent son de uso exclusivo en laboratorio, Indicados para servir como apoyo en la capacitación, planeación y ayuda a los profesionales de la salud en la preparación de sus actividades odontológicas. Prohibido su uso en humanos. Uso propuesto: Preparar a los clientes con la manipulación y colocación repetitiva de implantes antes de enfrentarse a la situación clínica real. Para entrenadores: Para ser utilizado en capacitaciones internas y externas. | Los productos para demostración de implantes se comercializan en cajas de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico o en película plástica. Todos los productos de demostración se distinguen en el empaque con un lado en color rojo, y traen una indicación que dice que no son para uso humano. | CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 131.421 DEMO SMART ABUTMENT GM 5.5X2.5 131.428 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X37.5 DEMO 131.429 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X42.5 DEMO 131.430 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X47.5 DEMO 131.431 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X52.5 DEMO 131.425 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.75X40 DEMO 131.432 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.75X45 DEMO 131.426 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.75X50 DEMO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231264914 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-28 | FOTOPLAST® S HART - RESINA DE FOTOCURADO DE USO EN LABORATORIO PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES AUDITIVOS | Fotoplast® | NO | Resina de fotocurado monocomponente de uso en Laboratorio para la fabricación de para moldes auditivos. | 500 g x botella | 43300 Fotoplast® S hart Photopolymerising earmould material free of MMA shellforming and for full earmoulds | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231266855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-28 | PROFLEX PEEK - PEEK | PROFLEX | NO | Materia prima para elaborar bases de prótesis dentales, debe usarse en una microinyectora neumática para prótesis dentales a una temperatura sostenida de 365°C, a un tiempo de sostenimiento de 25 minutos. USO EXCLUSIVO PARA PRÓTESIS DENTALES. Indicado para pacientes que requieran reemplazar uno o más dientes y así devolver su función masticatoria. Peek es un compuesto lineal químicamente inerte perteneciente a una clase de plásticos de ingeniería de alto rendimiento Este es visto como un material protésico que puede jugar múltiples roles en la rehabilitación oral. | Contenedor plástico por 8gr, 15gr y 20 gr | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231281148 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | MYSTIC OPAL GUA SHA/ PIEDRA GUA SHA OPALO con nombre genérico MASAJEADOR DE PIEDRA DE OPALO TIPO GUA SHA | YOU ARE THE PRINCESS | NO | El ópalo es conocido por calmar la mente. La piedra Gua Sha de Ópalo puede ayudar a devolver el brillo radiante a todos los tipos de piel, así como atenuar las arrugas y suavizar los signos de expresión del rostro. La técnica de Gua Sha es una práctica que consiste en tratar la piel con un objeto liso con el propósito de reactivar el flujo sanguíneo y mejorar el aporte nutricional de músculos, tendones, articulaciones y piel. Tonifica los músculos faciales lo que contribuye a mejorar y prevenir la flacidez, atenúa manchas y ojeras, aportando a la piel uniformidad y luminosidad. CONSEJOS DE USO: 1.¬Masajea con movimientos ascendentes y de adentro hacia afuera, en la zona de los ojos, los pómulos, la barbilla y la frente. 2.En el cuello puedes usarlo en ambas direcciones: desde arriba hacia abajo en los laterales (conductos linfáticos) y desde abajo hacia arriba en el centro, debajo de tu barbilla. 3.Presiona un poco, pero sin sentir dolor, y desliza hacia fuera masajeando tu piel. También puedes usarlo en el escote, desde el centro hacia la zona de la axila y aliviar tensiones en el las cervicales. 4.Ayúdate de aceites o esencias para deslizar la piedra con mayor suavidad sobre la piel. 5.Para obtener mejores resultados y una agradable sensación, puedes meterlo al congelador antes su uso. ACTIVA TU PIEDRA DE ÓPALO: Colócala en agua mineral fresca y déjala una o dos horas bajo la luz de la luna para potencia su poder. Saca la piedra preciosa y tendrás un elixir permeado con el poder de tu cristal en particular. Debes hidratar tu ópalo cada 30 o 120 días, La re¬hidratación es simple. Mete tu Gua Sha de ópalo en una caja cerrada con algodón y agrega 4 o 5 gotas de agua, durante 4 a 6 horas y el ópalo va a absorber la humedad a través de la ósmosis. Esta es una buena manera de evitar que se astille y se agriete. | CAJA CON 1 UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231281715 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | UBICU- SISTEMA INCENTIVO RESPIRATORIO, con nombre genérico: UBICU | PromMedic | SI | UBICU es un dispositivo que se encarga de monitorear la variación de flujo de aire inspirado del paciente, a partir de la adaptación de un sistema de medición de flujo y estimación de volumen de aire. Se compone de elemento de medida, una aplicación gamificada, con ejercicios para mejorar la adherencia a la fisioterapia, y un software para la prescripción y seguimiento médico remoto del paciente El dispositivo de medida está compuesto por las siguientes partes: Medidor de flujo de aire con tubo Ventury y un transductor de presión diferencial, un sistema microcontrolado, un sistema de potencia y de comunicación digital por Bluetooth. El dispositivo permite i. la captación no intrusiva de la señal de flujo de aire proveniente del paciente, ii. La interacción para favorecer adherencia del paciente a través de un juego y iii. La transmisión de información cuantitativa del desempeño en los ejercicios para el análisis al fisioterapeuta. El manejo de la información cuantitativa del desempeño en los ejercicios para el análisis al fisioterapeuta. El manejo de la información se hace mediante un software que integra la técnica de gamificación en un dispositivo móvil. USO: El equipo biomédico sirve para complementar la fisioterapia respiratoria a través de un incentivo y para mejorar la adherencia de los pacientes con esta técnica. El uso principal está enfocado a la reexpansión pulmonar para personas con disminución de volúmenes y capacidades pulmonares. Los usuarios son, personas que requieran procesos de reexpansión pulmonar. UBICU permite la prescripción remota de la fisioterapia, la realimentación visual de la calidad de la ejecución de los ejercicios prescritos, el análisis remoto de los ejercicios realizados y contribuye a la adherencia de los pacientes al tratamiento de la fisioterapia remota con incentivo. Nota: Las indicaciones de uso (funcionamiento) de UBICU, se detallan el documento de ficha técnica adjunto. | Caja con 1 kit que contiene: 1 Instrumento electrónico de medida UBICU, 1 Boquilla personal, 1 Cable de carga con conexión USB (Opcional), 1 Documento de Indicaciones de uso. | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que UBICU- SISTEMA INCENTIVO RESPIRATORIO, con nombre genérico: UBICU y marca: PromMedic es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: UBICU- Sistema Incentivo Respiratorio, con nombre genérico: UBICU y marca: PromMedic, dado que en la información proporcionada menciona: “… Permite captar y medir la variación del flujo de aire inspirado de individuos que requieran fisioterapia respiratoria …” “…El sistema mide el flujo de aire inspirado por el paciente…” “… brinda al fisioterapeuta la capacidad para que remotamente prescriba los ejercicios y analice la información cuantitativa del desempeño de los pacientes en su realización. …” Se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIa
20231286319 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | IMPLANON NXT con Nombre genérico IMPLANTE DE ETONOGESTREL | IMPLANON NXT | NO | KIT DE ENTRENAMIENTO PARA USO POR EL PERSONAL MÉDICO EN LA COLOCACIÓN DE IMPLANON NXT, LO CUAL PERMITE QUE EL MEDICO REALICE LA COLOCACIÓN DEL IMPLANTE QUE ES UN PLACEBO SOBRE EL BRAZO DE ENTRENAMIENTO UTILIZANDO EL APLICADOR. | N/A | (GBL-SKIN-DK) MODELO DE ESCRITORIO IMPLANON NXT (DESKTOP-MODEL-DK) Y (DESKTOP-MODEL-LT), REFERENCIA: (DESKTOP-MODEL-DK) (DESKTOP-MODEL-LT) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231291636 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL NO ESTÉRIL con Nombre genérico ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL NO ESTÉRIL | SKIN LINE, SUZHOU | NO | Ropa de protección personal para cabeza, cuerpo y pies para el desempeño de trabajo de laboratorio, de clínica u otras actividades que requieran cubrir piel y fáneras. | Envase de bolsa de polietileno transparente de baja densidad conteniendo desde 1 unidad hasta 1500 unidades. Puede contener empaque de caja de cartón. | Babero odontológico, Babero simple, Bata de alta protección, Bata de laboratorio con cremallera, Bata de laboratorio con o sin botones, Bata de laboratorio con velcro, Bata manga corta, Bata manga larga con puño resortado y no resortado, Bata para odontología con o sin cremallera, Bata sms sin manga, Camisa-pantalón, Camisón, Cubrebarba, Estrapela, Gorro redondo, Gorro tipo oruga, Gorro tipo plato, Kimono, Manguilla con puño de algodón, Pantalón, Pantaloncillo, Pantaloneta, Pijama de una y dos piezas, Polaina resortada antideslizante, Polaina resortada sin antideslizante, Vestido completo. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | . Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231243782 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | STRAUMANN® CARES®, con Nombre genérico Auxiliares de Laboratorio: Escáneres de laboratorio y Piezas auxiliares | STRAUMANN; CARES; DENTAL WINGS | NO | Los escáneres 7Series y 3Series están diseñados para ser utilizados por profesionales de laboratorio dental como escáner dental 3D para modelos positivos y negativos (impresiones). El escáner de laboratorio es un dispositivo de escaneo 3D óptico sin contacto para uso en laboratorios dentales o consultorios odontológicos. El dispositivo está diseñado para que lo utilicen personas que tengan los conocimientos adecuados en odontología y tecnología de laboratorio dental. Los usuarios también deben tener habilidades básicas para operar una computadora. El dispositivo combina la tecnología de triangulación láser con el libre movimiento de los ejes y escanea tanto modelos positivos como negativos (impresiones). El software replica digitalmente los datos obtenidos en la pantalla de la PC. El escáner de laboratorio no está diseñado para usarse en contacto con pacientes. La precisión de escaneo del 7Series es de 15 μm (de acuerdo con el estándar de prueba de Dental Wings). Estos resultados se pueden alcanzar en un volumen de 140 mm x 140 mm x 140 mm. La precisión de escaneo del 3Series es de 15 μm (según el estándar de prueba de Dental Wings). Este resultado se puede alcanzar en un volumen de 90 mm x 90 mm x 90 mm. | EQUIPO, SOFTWARE ASOCIADO, PARTES AUXILIARES Y ACCESORIOS POR UNIDAD Y EN KIT | 019.0155 Straumann CARES 3Series Straumann CARES 3Series 019.0156 Straumann CARES 7Series Straumann CARES 7Series 1102-1-A 7S Upgrade Kit DDR3 - DWOS/CARES® 2020 7S Upgrade Kit DDR3 - DWOS/CARES® 2020 1102-1-B 7S Upgrade Kit DDR3 - DWOS 9.x 7S Upgrade Kit DDR3 - DWOS 9.x 1102-1-C 7S Upgrade Kit DDR3 - DWOS 8.x/lower 7S Upgrade Kit DDR3 - DWOS 8.x/lower 1102-2-A 7S Upgrade Kit DDR4 - DWOS/CARES® 2020 7S Upgrade Kit DDR4 - DWOS/CARES® 2020 1102-2-B 7S Upgrade Kit DDR4 - DWOS 9.x 7S Upgrade Kit DDR4 - DWOS 9.x019.0194 Virtual Model Builder (Standalone) service fee Virtual Model Builder (Standalone) service fee 019.0195 Full Denture Module (Standalone) service fee Full Denture Module (Standalone) service fee 019.0196 Rapid Prototyping Module (Standalone) service fee Rapid Prototyping Module (Standalone) service fee 019.0197 Ortho Module (Standalone) service fee Ortho Module (Standalone) service fee 019.0198 Bite Splint Module (Standalone) service fee Bite Splint Module (Standalone) service fee 019.0199 CAM Module (Standalone) service fee CAM Module (Standalone) service fee 019.0420 PFW for Standalone CARES Visual PFW para Standalone CARES Visual 019.0421 Renewal PFW for Standalone CARES Visual Renovación PFW para Standalone CARES Visual 019.0422 Multi Client for Cares Visual incl. PFW Multi Client para CARES Visual incl. PFW 019.0423 Renewal for Multi Client CV Standalone Renovación para Multi Client CV Standalone 019.0424 Renewal for Multi Client CV Stand.Incl.PFW Renovación para Multi Client CV Standalone incl. PFW 019.0425 Auxilliary for Cares Visual Auxiliar para CARES Visual 019.0426 Auxilliary for Cares Visual incl. PFW Auxiliar para CARES Visual incl. PFW 019.0736 CARES® Visual Chairside Software w/o CAM CARES® Visual Chairside Software w/o CAM 019.0737 CARES® Visual Chairside Update Fee CARES® Visual Chairside Update Fee 019.0738 CARES® Visual Software without scanner CARES® Visual Software without scanner 019.0739 CARES® IO Scanner Update Fee CARES® IO Scanner Update Fee 019.0740 CARES® IO Box for 3rd Party CARES® IO Box for 3rd Party 019.0741 CARES® IO Box for 3rd Party Update Fee CARES® IO Box for 3rd Party Update Fee 019.0743 CARES® Visual Chairside w/CAM Update Fee CARES® Visual Chairside w/CAM Update Fee 019.0744 CARES® Visual Chairside w/CAM CARES® Visual Chairside w/CAM 019.0745 CARES®IO & Visual Chairside Update CARES®IO & Visual Chairside Update 019.0746 CARES®IO & Visual Chairside w/CAM Update CARES®IO & Visual Chairside w/CAM Update 019.0747 CARES® Visual without scanner Update Fee CARES® Visual without scanner Update Fee 019.0750 Virtuo VivoTM Subscription 1 Year Virtuo VivoTM Subscription 1 Year 019.0751 Virtuo VivoTM Subscription 2 Years Virtuo VivoTM Subscription 2 Years 019.0752 Virtuo VivoTM Subscription 3 Years Virtuo VivoTM Subscription 3 Years 019.0753 Virtuo VivoTM Subscription 4 Years Virtuo VivoTM Subscription 4 Years 019.2025 CARES Visual license CARES Visual 019.0450 Nova Essential License Fee Nova Essential License Fee 019.0451 Nova Unlimited License Fee Nova Unlimited License Fee 019.0452 Nova Unlimited Lifetime License Fee Nova Unlimited Lifetime License Fee | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231254158 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M con Nombre genérico VENDAJE (ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M) | RHINO RESCUE. | NO | PRODUCTO: VENDAJE (ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M), COMPOSICIÓN: ALGODÓN - ELASTANO, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, USO: MANTENER LA GASA EN SU LUGAR, DETENER EL SANGRADO Y PROPORCIONAR UNA LIGERA COMPRESIÓN. EL MATERIAL SERA PARA USO ACADEMICO, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS. | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M con Nombre genérico VENDAJE (ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M/ VENDAJE (ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M), en las siguientes cantidades 520 unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M/ VENDAJE (ELASTIC CREPE BANDAGE 7.5CM X 4.5M), en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto, debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231254169 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | ISRAELI BANDAGE 6 INCH / VENDAJE (ISRAELI BANDAGE 6 INCH) | RHINO RESCUE | NO | PRODUCTO: VENDAJE (ISRAELI BANDAGE 6 INCH), COMPOSICIÓN: ALGODÓN HIDRÓFILO, PLASTICO, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, USO: MATERIAL PARA USO ACADEMICO,EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS. MARCA: RHINO RESCUE. | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto ISRAELI BANDAGE 6 INCH / VENDAJE (ISRAELI BANDAGE 6 INCH) marca: RHINO RESCUE en las siguientes cantidades 90, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos y no requerirá registro sanitario. Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto ISRAELI BANDAGE 6 INCH / VENDAJE (ISRAELI BANDAGE 6 INCH) marca: RHINO RESCUE en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231254187 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE – AGUJA NEUMOTORAXICA (PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE) | RHINO RESCUE | NO | PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE, ES UN CATETER DE TORACOSTOMÍA DISEÑADO PARA LIBERACIÓN DE NEUMOTÓRAX A TENSIÓN A TRAVÉS DE ABORDAJE PARA DESCOMPRESIÓN LATERAL O ANTERIOR TRADICIONAL (INFORMACIÓN CONTENIDA EN FOLIO 35). MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN FINES ACADÉMICOS, EXCLUSIVO PARA CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL – UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUÍES, NO SERÁN UTILIZADOS EN HUMANOS. | BOLSA POR 1 UNIDAD. | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE – AGUJA NEUMOTORAXICA (PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE) en las siguientes cantidades: Diez (10) unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la Policía Nacional - Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE – AGUJA NEUMOTORAXICA (PNEUMOTHORAX EMERGENCY AIR RELEASE) en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231254198 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | EYE SHIELD - PROTECTOR OCULAR (EYE SHIELD) | RHINO RESCUE | NO | EL PROTECTOR OCULAR ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER UN OJO LESIONADO O POSTOPERATORIO ANTES O DURANTE EL TRANSPORTE A UN CENTRO DE ATENCIÓN (INFORMACIÓN CONTENIDA EN FOLIO 36). MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN FINES ACADÉMICOS, EXCLUSIVO PARA CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL – UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUÍES, NO SERÁN UTILIZADOS EN HUMANOS. | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto EYE SHIELD - PROTECTOR OCULAR (EYE SHIELD) en las siguientes cantidades: Cuatrocientas (400) unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la Policía Nacional - Dirección de Carabineros y Protección Ambiental - Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto EYE SHIELD - PROTECTOR OCULAR (EYE SHIELD) en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231254554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | ALUMINUM TOURNIQUET/ TORNIQUETE (ALUMINUM TOURNIQUET) | RHINO RESCUE | NO | PRODUCTO: TORNIQUETE (ALUMINUM TOURNIQUET), MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, TEXTIL, VELCRO, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, MARCA: RHINO RESCUE, USO O DESTINO: MATERIAL PARA USO ACADEMICO, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto ALUMINUM TOURNIQUET/ TORNIQUETE (ALUMINUM TOURNIQUET), marca. RHINO RESCUE en las siguientes cantidades 150, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto ALUMINUM TOURNIQUET/ TORNIQUETE (ALUMINUM TOURNIQUET), marca. RHINO RESCUE en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231256508 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | COMBAT TAPE con Nombre genérico CINTA MEDICA (COMBAT TAPE) | RHINO RESCUE | NO | CINTA MEDICA (RHINO RESCUE COMBAT TAPE), COMPOSICIÓN: ADHESIVO, PLASTICO, ALGODÓN, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, USO: MATERIAL PARA USO SUJETAR AGUJAS, GASAS ETC // ACADEMICO,EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto COMBAT TAPE con Nombre genérico CINTA MEDICA (COMBAT TAPE) es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto COMBAT TAPE/ CINTA MEDICA (COMBAT TAPE), en las siguientes cantidades 60 unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto COMBAT TAPE/ CINTA MEDICA (COMBAT TAPE), en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231260557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | CABINA DE FLUJO LAMINAR, y nombre genérico: CABINA DE FLUJO LAMINAR | LUMES | NO | Equipo empleado para garantizar un espacio limpio de trabajo, ofrece una protección total a la muestra ubicada en la zona de trabajo. El equipo genera en su zona interior un flujo unidireccional, laminar, vertical y totalmente estéril. | Unidad | Cabina de flujo laminar vertical: Modelo: CV15, Series: CV15 Modelo: LV digital, Series: LV06, LV09, LV12, LV15 Modelo: KV análoga, Series: KV06, KV09, KV12, KV15 Cabina flujo laminar horizontal: Modelo: LH, Series: LH06, LH09, LH12, LH15, LH18 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EN EL PRESENTE CERTIFICADO ÚNICAMENTE SE AMPARAN LAS CABINAS CUYA INDICACIÓN DE USO NO ES PARA FERTILIZACIÓN INVITRO. | N/A
20231276296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | ESPACIADOR DE SEGURIDAD PARA ELEMENTO DE TRABAJO ANCHO con Nombre genérico ESPACIADOR DE SEGURIDAD | TONTARRA | NO | Soporte o espaciador de seguridad recomendado por fábrica para uso en elementos de trabajo de resectoscopios y sistema Gubbini, para mantener distancia en las puntas de asa - lente y proteger estos dos elementos. | Empaque único por unidad | Referencia: 582-150-02GUB | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231276551 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-01 | CESTA METALICA PARA SET RESECTOSCOPIO con Nombre genérico CESTA METALICA | C.B.M. S.R.L A SOCIO UNICO – TONTARRA | NO | Contener Instrumentos para proceso de esterilización. El sistema de cestas / contenedores de esterilización sostiene y protege de forma segura instrumental durante la esterilización, el almacenamiento y el transporte. | Empaque Único por unidad | REFERENCIA CBMO/74TRP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231282889 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | RELOJ INTELIGENTE TUMIA | HONOR | SI | : El Modelo TUMIA con nombre comercial Honor Watch 4, es un accesorio tipo reloj con un estilo elegante donde convergen varias funciones que lo hacen más allá que un reloj. Por medio de conexión Bluetooth puede emparejarse con su teléfono y asistir en las funciones de responder o rechazar llamadas, respuesta a llamadas entrantes con mensajes y envío de mensajes desde el dispositivo. Con ayuda de las aplicaciones multimedia, es posible la reproducción de música (incluso off-line) llevando solo auriculares y el reloj. Como funciones adicionales, tiene la habilidad de ser una herramienta de obturador remoto para la cámara del dispositivo y buscar el dispositivo celular a través del GPS. El dispositivo tiene una batería de 451 mAh que ayuda a este accesorio a tener una funcionabilidad de hasta 14 días bajo escenarios normales de uso. En cuanto a software soporta 46 idiomas, ayuda a organizar de una mejor manera entrenamientos físicos gracias a su habilidad de almacenar y sincronizar la grabación de varios tipos de entrenamientos. Como función accesoria adicional, el dispositivo incluye indicadores de referencia de frecuencia cardiaca, niveles de oxígeno en sangre, ejercicios de respiración, detección de estrés y manejo del sueño. Es importante resaltar que este accesorio no es un dispositivo médico, ni pretende serlo, y los resultados no son exactos, pueden variar dependiendo de las condiciones del ambiente, hábitos de uso y otros factores bajo los que se use el reloj, de manera que sirve para tener unos datos de referencia estimados y para obtener cualquier dato médico exacto se recomienda consultar con un profesional de la salud. | N/A | MODELO: Tumia NOMBRE COMERCIAL: Honor Watch 4 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto RELOJ INTELIGENTE TUMIA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud y acorde a lo evidenciado en la página del fabricante: https://www.hihonor.com/co/wearables/honor-watch-4/ , el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;”. (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIb
20231285798 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | HYBRIDS VITA 2.0 – SIMULADOR DE ECMO con nombre genérico SIMULADOR TERAPIA ECMO | Hybrids VITA | NO | Hybrids VITA es un simulador para entrenamiento avanzado en ECMO. Su objetivo es asegurar que los alumnos adquieran el nivel de competencia requerido para utilizar terapias extracorpóreas basadas en ECMO | Equipo más accesorios | HVITA200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286232 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | OIP 1 Sistema de Detección Asistido por Computadora (CAD) para Endoscopia, con nombre genérico: Sistema CAD para endoscopia | OLYMPUS | SI | El dispositivo se ha diseñado para mostrar al médico la posible existencia y las ubicaciones de pólipos colorrectales potenciales durante la colonoscopia. Su funcionamiento es similar a un computador con un programa de detección instalado y que es posible actualizar por medio de memorias USB. La tecnología empleada es una aplicación de detección de ediciones por computadora impulsada por inteligencia artificial. La aplicación se ejecuta en la plataforma inteligente Olympus. Utiliza una red neuronal convolucional desarrollada y entrenada por Olympus. Por tanto, el sistema puede ayudar a indicar la posible presencia de lesiones colónicas como pólipos, neoplasias malignas y adenomas marcándolos en la pantalla. La detección de lesiones se produce prácticamente en tiempo real con el objetivo de garantizar un flujo de trabajo fluido. Los profesionales pueden elegir su modo de visualización preferido. | El sistema OIP 1 se encuentra envuelto en una bolsa de polietileno que se soporta por medio de dos cojines espuma de polietileno laterales dentro de una caja de cartón. | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que producto: OIP 1 Sistema de Detección Asistido por Computadora (CAD) para Endoscopia, con nombre genérico: Sistema CAD para endoscopia y marca: OLYMPUS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: OIP 1 Sistema de Detección Asistido por Computadora (CAD) para Endoscopia, con nombre genérico: Sistema CAD para endoscopia y marca: OLYMPUS, y con indicaciones de uso: “… para detectar la posible presencia de lesiones, como pueden ser pólipos de colon, neoplasias malignas y adenomas …”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIa
20231295666 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | ULTRA-BREATHABLE NURSING PADS con Nombre genérico DISCOS ABSORBENTES ULTRATRANSPIRABLES | MEDELA | NO | Para absorber el goteo de leche materna moderado ó abundante - Para proteger la ropa - Para usar de día y de noche - No reutilizables | CAJA POR 30 UNIDADES / CAJA POR 60 UNIDADES | 101045878 101045881 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231299364 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | VIBRADOR MINI MONA con nombre genérico: VIBRADOR MINI | PLATANOMELÓN | NO | MONA ES UNA BALA VIBRADORA MUY POTENTE CON UNA PUNTA DEFINIDA PARA UNA ESTIMULACIÓN EXTERNA PRECISA. SU DISEÑO ELEGANTE A LA VEZ QUE DISCRETO HARÁ QUE PASE COMPLETAMENTE DESAPERCIBIDO. LLÉVATELO DONDE QUIERAS SIN QUE NADIE SOSPECHE Y PODRÁS DARTE UN CAPRICHO. SÚPER POTENTE, RESISTENTE AL AGUA, JUGUETE MUY DISCRETO Y ELEGANTE, PERFECTO PARA PASAR DESAPERCIBIDO 2 VELOCIDADES Y 8 MODOS DE VIBRACIÓN. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231299981 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | VIBRADOR VAGINAL OLA con nombre genérico VIBRADOR VAGINAL | PLATANOMELÓN | NO | OLA ES UN VIBRADOR VAGINAL IDEAL PARA LA ESTIMULACIÓN DEL PUNTO G GRACIAS A SU DISEÑO CURVADO Y A SUS POTENTES VIBRACIONES. DADO SU DIÁMETRO MÁS ANCHO EN LA BASE, SE ESTIMULAN LOS PRIMEROS CENTÍMETROS DE LA ENTRADA VAGINAL DONDE SE REÚNEN MUCHÍSIMAS TERMINACIONES NERVIOSAS. POR OTRO LADO, LA PARTE UN POQUITO MÁS GRUESA DE LA PUNTA DEL JUGUETE ES IDEAL PARA ESTIMULAR LA ZONA G. TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA. RESISTENTE A SALPICADURAS. 10 MODOS DE VIBRACIÓN. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231300339 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | VIBRADOR CONEJITO ELVIS con nombre generico VIBRADOR CONEJITO | PLATANOMELÓN | NO | ELVIS ES UN VIBRADOR CONEJITO QUE INCLUYE UN MOVIMIENTO ÚNICO: EL MOVIMIENTO PERCUTOR. GRACIAS A ESO Y A SU PUNTA CON ESTRÍAS, PROPORCIONA LA ESTIMULACIÓN DIRECTA Y PRECISA DE LA ZONA G. ADEMÁS, CON SU SEGUNDO MOTOR, OFRECE TAMBIÉN LA ESTIMULACIÓN SIMULTÁNEA DEL CLÍTORIS. EL JUGUETE SIMULA LA PENETRACIÓN GRACIAS A SU MOVIMIENTO PERCUTOR (ENTRAR/SALIR). TOTALMENTE SUMERGIBLE. TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA 3 VELOCIDADES Y 6 MODOS DE VIBRACIÓN. ESTIMULACIÓN SIMULTÁNEA DEL CLÍTORIS Y DEL PUNTO G | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231300484 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | VIBRADOR CLITORIAL TULI- VIBRADOR CLITORIAL | PLATANOMELÓN | NO | TULI ES UN MASAJEADOR DEL CLÍTORIS DISEÑADO PARA EXPERIMENTAR NUEVAS SENSACIONES GRACIAS A SUS FILAMENTOS Y SU FORMA DE FLOR QUE ESTIMULARÁN TODA LA VULVA: CLÍTORIS, LABIOS EXTERNOS Y LABIOS INTERNOS. ESTIMULACIÓN TOTAL DE LA VULVA: CLÍTORIS, LABIOS INTERNOS Y LABIOS EXTERNOS. RESISTENTE A SALPICADURAS. TEXTURA SUAVE ULTRASEDOSA 10 MODOS DE VIBRACIÓN | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231254573 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-04 | MULTI-PURPOSE EMERGENCY STRETCHERS, y nombre genérico: CAMILLA DE EMERGENCIA DESECHABLE (MULTIPURPOSE EMERGENCY STRETCHERS) | RHINO RESCUE | NO | PRODUCTO: CAMILLA DE EMERGENCIA DESECHABLE (MULTI-PURPOSE EMERGENCY STRETCHERS), MATERIA CONSTITUTIVA: NYLON, TIPO DE MECANISMO: MANUAL, USO: TRANSPORTAR O MOVILIZAR HERIDOS, VICTIMAS Y TRANSPORTE RUTINARIO DE PACIENTES; ESTE MATERIAL SERÁ USADO EN FINES ACADEMICOS, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO. MARCA: RHINO RESCUE. | BOLSA POR 1 UNIDAD | MULTI-PURPOSE EMERGENCY STRETCHERS | Que mediante la información aportada se identifica que el producto nombre: MULTI-PURPOSE EMERGENCY STRETCHERS, y nombre genérico: CAMILLA DE EMERGENCIA DESECHABLE (MULTIPURPOSE EMERGENCY STRETCHERS), marca: RHINO RESCUE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto con nombre: MULTI-PURPOSE EMERGENCY STRETCHERS, y nombre genérico: CAMILLA DE EMERGENCIA DESECHABLE (MULTIPURPOSE EMERGENCY STRETCHERS), marca: RHINO RESCUE, en las siguientes cantidades: 5 unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación del producto con nombre: MULTI-PURPOSE EMERGENCY STRETCHERS, y nombre genérico: CAMILLA DE EMERGENCIA DESECHABLE (MULTIPURPOSE EMERGENCY STRETCHERS), marca: RHINO RESCUE, en las cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231233877 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-05 | PERIFAR QX con nombre genérico del producto: DETERGENTE, DESINCRUSTANTE, RESTAURADOR Y ELIMINADOR DE OXIDO, PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DE VIDRIO O PLÁSTICO DE LABORATORIO. CONCENTRADO -BIODEGRADABLE | PERIFAR | NO | PARA LIMPIAR, RENOVAR Y DESINCRUSTAR ADHERENCIAS MINERALES. NEUTRALIZANTE DE RESIDUOS ALCALINOS. REMOVEDOR DE MANCHAS Y OXIDO. PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE ACERO INOXIDABLE Y MATERIAL DE VIDRIO O PLÁSTICO DE LABORATORIO, USO MANUAL Y AUTOMATIZADO, CONCENTRADO -BIODEGRADABLE. | 5 L, GALÓN (3,8 L), LITRO, 750 mL, 100 mL y 50 mL. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231284178 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-05 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD SCILOGEX con nombre genérico CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD | SCILOGEX | NO | Equipo diseñado para separar muestras en los análisis de laboratorios mediante el uso de la fuerza centrífuga a una temperatura determinada. Para controlar la temperatura a la que se raliza la centrifugación, está dotada de un sistema de refrigeración. Para uso exclusivo de laboratorio de investigación y docencia.. | Unidad por empaque | SCILOGEX SCI-1524R” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | N/A
20231285352 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-11 | BRAZALETE DE RASTREO, con nombre genérico: PULSERA DE SEGUIMIENTO | N/A | SI | El brazalete o pulsera de rastreo Cat1, es un dispositivo con tecnología de GPS (Sistema de Posicionamiento Global), el cual permite conocer la posición geográfica y localizar a cualquier persona (usuario), brindado la ubicación exacta y los movimientos posteriores e históricos del usuario en tiempo real. El brazalete o pulsera de rastreo Cat1 es compatible con tecnología 4G NETCOM, utilizando múltiples métodos de posicionamiento como GPS + Beidou + WIFI + estación base; es impermeable al agua, así mismo permite el monitoreo de pasos, signos vitales y detección de la temperatura corporal. Cuenta con botones en relieve táctiles y funcionamiento sin pantalla y un alto rendimiento de la batería; permitiendo al usuario vivir solo, interactuar con ellos y tener libertad e independencia, brindando seguridad a su entorno y monitoreo en tiempo real. El dispositivo es capaz de medir parámetros, generar datos asociados y transmitirlos a través de una red de comunicaciones, usando conexiones LTE de bajo costo y con alto rendimiento de la batería (bajo consumo), siendo estos elementos estructurales para el internet de las cosas (IoT). | Presentación unitaria + accesorios | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: Brazalete de Rastreo, con nombre genérico: Pulsera de Seguimiento es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: Brazalete de Rastreo, con nombre genérico: Pulsera de Seguimiento, y con indicaciones de uso: “(…) Monitoreo del ritmo cardíaco / Monitoreo de la presión arterial. / Monitoreo de la temperatura corporal.( …) ”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)” NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL PRODUCTO: “RF-V48 4G GPS / Brazalete de Rastreo - Pulsera de Seguimiento. Versión Cat1.”, DEL FABRICANTE: SHENZHEN REACHFAR TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. | IIa
20231275556 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-12 | DISILICATO DE LITIO: ROSETTA SP, ROSETTA BM, AMBER MILL, AMBER MILL DIRECT, ROSETTA SM, ZIRTOOTH SERIES, AMBER MILL H, AMBER MILL Q, AMBER MILL MESO, AMBER PRESS, AMBER PRESS MASTER, AMBER LISI POZ, ROSETTA SO, AMBER LISI POM) - VITRIO CERAMICA - DISILICATO DE LITIO MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURAS Y RESTAURACIONES PROTÉSICAS DENTALES | HASS | NO | Usado como materia prima en laboratorio dental para la elaboración de restauraciones vitrocerámicas; en dientes unitarios anteriores y posteriores, puentes anteriores, carillas, e incrustaciones | Pastillas de 10mm y 20mm, bloques 14mm, 32mm, 40mm | Rosetta SP, Rosetta BM, Amber Mill, Amber Mill Direct, Rosetta SM, Zirtooth Series, Amber Mill H, Amber Mill Q, Amber Mill Meso, Amber Press, Amber Press Master, Amber Lisi Poz, Rosetta SO, Amber Lisi POM) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231283688 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-12 | SIMULADORES y nombre genérico: SIMULADORES | BC BIOMEDICAL | NO | Simula variables (constantes o parámetros) de equipos de la Industria Biomédica | EQUIPO MÁS ACCESORIOS | LS-2000 A: SIMULADOR PULMONAR, LS-2000I: SIMULADOR PULMONAR, LS-2000E: SIMULADOR PULMONAR, LS-1000M: SIMULADOR PULMONAR, LS-1000E: SIMULADOR PULMONAR, DPM-2350: SIMULADOR NIBP, DPM-2250: SIMULADOR NIBP, DPM-2300 PLUS: SIMULADOR NIBP, DPM-2001 PLUS: SIMULADOR NIBP, DPM-2200 SERIES: SIMULADOR NIBP, DPM-2001: SIMULADOR NIBP, PS-2000 SERIES: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2100 SERIES: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2005: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2006: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2010: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2110: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2200: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, PS-2240: SIMULADOR DE SIGNOS VITALES, FSX-1101: SIMULADOR DE PULSIOXIMETRIA, FINGERSIMS: SIMULADOR DE PULSIOXIMETRIA, MSP-2100: SIMULADOR DE PULSIOXIMETRIA, SPO-2000: SIMULADOR DE PULSIOXIMETRIA, PARTES Y ACCESORIOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231285022 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-12 | ANALIZADORES DE EQUIPO BIOMÉDICO, y nombre genérico: ANALIZADORES DE EQUIPO BIOMÉDICO | BC BIOMEDICAL | NO | Reciben una señal procedente del equipo biomédico con el fin de analizar la cantidad de una magnitud | EQUIPO MÁS ACCESORIOS | AA-8000: ANALIZADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS, AA-8100: ANALIZADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS CON BLUETHOOTH, DA-2006P: ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES, DA-2006: ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES, DA-2006-VL: ANALIZADOR DE DESFIBRILADORES, ESU-2400H: ANALIZADOR UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS CON BLUETOOTH, ESU-2350: ANALIZADOR UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS CON BLUETOOTH, ESU-2300: ANALIZADOR UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS CON BLUETOOTH, ESU-2050/P: ANALIZADOR UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS CON BLUETOOTH, ESU-2000/A: ANALIZADOR UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS CON BLUETOOTH, PFC-3000A: ANALIZADOR DE FLUJO, PFC-3000L: ANALIZADOR DE FLUJO, PFC-3000V: ANALIZADOR DE FLUJO, IPA-3100: ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN CON BLUETOOTH, IPA-3400: ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN CON BLUETOOTH, IPA-3900-FM: ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN CON BLUETOOTH, IPA-1000: ANALIZADOR DE BOMBAS DE INFUSIÓN CON BLUETOOTH, NIBP-1000 SERIES: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1010: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1020: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1030: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1040: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1010 KIT: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1020 KIT: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1030 KIT: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1030-BE: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1030 KIT – E: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, NIBP-1040 KIT – E: ANALIZADOR DE PRESIÓN NO INVASIVA, OGX-1900-A: ANALIZADOR DE OXIGENO, OGX-1900-M: ANALIZADOR DE OXIGENO, OGX-1800-A: ANALIZADOR DE OXIGENO, SA-2000 SERIES: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SA-2000: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SA-2001: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SA-2005: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SA-2010: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SA-2010S: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SA-2600: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CS-2000: ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA , PARTES Y ACCESORIOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231266713 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | BASCULAS DE GRADO MEDICO, y nombre genérico: DISPOSITIVO DE PESAJE CORPORAL | ADE GERMANY GMBH | NO | Dispositivo Usado para Medir el peso corporal de un paciente adulto,pediatrico y neonato, esta medicion se da en magnitudes de Kg, g y Lb. | N/A | M601020 M600020 M501020 M500020 M403020 M400020-01 M400020 M320600-02 M320600-01 M322600 M321600 M320600 M321600 M320600 M320000 M118600-01 M118600 M118000-01 M118000 M101000-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231284483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | BOLSAS PARA CONTAJE DE GASAS Y COMPRESAS Y BASTIDOR PARA BOLSAS PARA CONTAJE DE GASAS Y COMPRESAS con nombre generico: Bolsas y bastidor para contaje de gasas y compresas | Medline | NO | Las bolsas para el contaje de gasas y compresas son bolsas transparentes que sirven para colocar o contar esponjas, permitiendo que el médico o personal quirúrgico puede ver las esponjas ya usadas. El bastidor para las bolsas es un accesorio que se usa en conjunto con las bolsas de contaje que se coloca en un portasueros y puede albergar 4 juegos de bolsas a la vez. | 1/ caja, 50/caja, 5 cajas/cartón | DYNJE1001 NON50511 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231284866 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | BIBERON NATURAL CON CHUPO con nombre genérico: TETEROS | AVENT / PHILIPS | NO | Los Biberones AVENT, son productos Fabricados Exclusivamente para Alimentar a los Bebes con Leche Materna o de Formula Medicada. Nuestro Biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia Tetina (Chupo) con la Forma del Pecho, el Diseño en Espiral Fexible y los cómodos Pétalos Permiten un Enganche Natural y Facilitan la Combinación de la Lactancia Materna y la Alimentación con Biberón. Válvula Anticólicos Diseñada para Reducir la Incomodidad y los Cólicos. Nuestra Suave Tetina Estriada Evita la Contracción de esta y está Diseñada para Bebés. La comodidad de los Pétalos y la forma Natural Facilitan la Combinación de la Lactancia Materna y la Alimentación con Biberón. | Caja Individual con el Biberon de cada Referencia y empaque con dos unidades del Chupo para Biberon de cada Referencia | SCD301/01 GIFT SET NBSS NATURAL 2.0 ST SCD809/02 ANTI-COLIC SET IT'S A GIRL SCD809/03 ANTI-COLIC SET IT S A BOY SCD809/24 ANTI-COLIC SET 4OZ + 2H TEAT P SCD809/26 ANTI-COLIC SET 4OZ + 2H TEAT B SCD809/27 ANTI-COLIC SET 9OZ + 3H TEAT P SCD809/28 ANTI-COLIC SET 9OZ + 3H TEAT B SCD809/29 ANTI-COLIC SET 11OZ + 4H TEAT SCD809/30 ANTI-COLIC SET 11OZ + 4H TEAT SCD809/36 ANTI-COLIC SET PINK 4/9OZ+TEAT SCD809/37 ANTI-COLIC SET BLUE 4/9OZ+TEAT SCD809/42 ANTI-COLIC SET TRIPLE PACK PIN SCD809/43 ANTI-COLIC SET TRIPLE PACK BLU SCD837/11 SET NAT 3.0 SEA DECO SCD837/12 SET NAT 3.0 BASIC STARTER 3BTL SCD838/11 SET NAT 3.0 BASIC START SCF030/17 BOTTLE NATURAL 2.0 4OZ SCF030/27 BOTTLE NATURAL 2.0 4OZ 2P SCF031/17 BOTTLE NATURAL 2.0 4OZ PINK SCF031/27 BOTTLE NATURAL 2.0 4OZ PINK 2P SCF032/17 BOTTLE NATURAL 2.0 40Z BLUE SCF032/27 BOTTLE NATURAL 2.0 4OZ BLUE 2P SCF033/17 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ SCF033/27 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ 2P SCF034/17 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ PINK SCF034/27 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ PINK 2P SCF035/17 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ BLUE SCF035/27 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ BLUE 2P SCF036/17 BOTTLE NATURAL 2.0 11OZ SCF036/27 BOTTLE NATURAL 2.0 11OZ 2P SCF041/27 TEAT NATURAL 2.0 NEWBORN 0M 2 SCF042/27 TEAT NATURAL 2.0 SLOW FLOW 1M SCF043/27 TEAT NATURAL 2.0 MEDIUM FLOW 3 SCF044/27 TEAT NATURAL 2.0 FAST FLOW 6M SCF045/27 TEAT NATURAL 2.0 VARI FLOW 3MP SCF046/27 TEAT NATURAL 2.0 THICK FEED 6M SCF051/17 BOTTLE NATURAL 2.0 GLASS 4OZ SCF053/17 BOTTLE NATURAL 2.0 GLASS 8OZ SCF070/20 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ TIGER SCF070/21 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ FLAMING SCF070/22 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ HIPPO SCF070/24 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ DRAGON SCF070/25 BOTTLE NATURAL 2.0 9OZ UNICORN SCF135/06 MILK POWDER DISP BLUE WEU SCF135/07 MILK POWDER DISPENSER PINK SCF145/06 BOTTLE & TEAT BRUSH BLUE UK SCF145/07 BOTTLE & TEAT BRUSH WEU SCF631/17 TEAT NEWBORN 1 HOLE SINGLE PAC SCF631/27 TEAT NEWBORN 1 HOLE TWIN PACK SCF632/17 TEAT SLOW FLOW 2 HOLES SINGLE SCF632/27 TEAT SLOW FLOW, 2 HOLES NORMAL SCF633/17 TEAT MEDIUM FLOW, 3 HOLES SING SCF633/27 TEAT MEDIUM FLOW, 3 HOLES NORM SCF634/17 TEAT FAST FLOW 4 HOLES SINGLE SCF634/27 TEAT FAST FLOW, 4 HOLES NORMAL SCF635/27 TEAT VARIABLE-ONE SLOT NORMAL SCF636/27 THICK FEED TEAT TWIN PACK SCF810/14 ANTI-COLIC BOTTLE PP 125 ML 1P SCF810/17 ANTI-COLIC BOTTLE PP 4OZ 1PK SCF810/27 ANTI-COLIC BOTTLE PP 4OZ 2PK SCF811/17 ANTI-COLIC BOTTLE PP 4OZ 1PK P SCF812/17 ANTI-COLLIC BOTTLE PP 4OZ 1PK SCF813/14 ANTI-COLIC BOTTLE PP 260 ML 1P SCF813/17 ANTI-COLIC BOTTLE PP 9OZ 1PK SCF813/27 ANTI-COLIC BOTTLE PP 9OZ 2PK SCF813/37 ANTI-COLIC BOTTLE PP 9OZ 3PK SCF816/17 ANTI-COLIC BOTTLE PP 11OZ 1PK SCF816/27 ANTI-COLIC BOTTLE PP 11OZ 2PK SCF817/17 ANTI-COLIC BOTTLE PP 11OZ 1PK SCF818/17 ANTI-COLLIC BOTTLE PP 11OZ 1PK SCF819/01 AIRFREE VENT INSERT 1PK SCF821/11 ANTI COLIC BTL 9OZ MONKEY THEM SCF821/12 ANTI COLIC BTL 9OZ GIRAFFE THE SCF821/14 ANTI COLIC BTL 9OZ DECO PINK SCF821/15 ANTI COLIC BTL 9OZ DECO BLUE SCY100/01 BOTTLE ANTI-COLIC 4OZ 1P SCY100/02 BOTTLE ANTI-COLIC 4OZ 2P SCY103/01 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ 1P SCY103/02 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ 2P SCY103/03 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ 3P SCY103/15 BOTTLE ANTI-COLIC HANGTAG 9OZ SCY106/01 BOTTLE ANTI-COLIC 11OZ 1P SCY106/02 BOTTLE ANTI-COLIC 11OZ 2P SCY119/14 ANTI-COLIC SET PINK 4/9OZ+4H SCY119/15 ANTI-COLIC SET BLUE 4/9OZ+TEAT SCY119/19 ANTI-COLIC SET TRIPLE PACK PIN SCY119/20 ANTI-COLIC SET TRIPLE PACK BLU SCY121/03 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ MONKEY SCY121/04 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ GIRAFFE SCY121/05 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ SHEEP SCY121/06 BOTTLE ANTI-COLIC 9OZ ELEPHANT SCY121/07 BOTTLE ANTI-COLIC SINGLE 4OZ P SCY121/08 BOTTLE ANTI-COLIC SINGLE 4OZ B SCY121/09 BOTTLE ANTI-COLIC SINGLE 9OZ P SCY121/10 BOTTLE ANTI-COLIC SINGLLE 11OZ SCY121/11 BOTTLE ANTI-COLIC SINGLE 11OZ SCY121/12 BOTTLE ANTI-COLIC SINGLE 11OZ SCY670/01 BOTTLE NAT 3.0 AFV 4OZ 1P SCY673/01 BOTTLE NAT 3.0 AFV 9OZ 1P SCY673/81 BOTTLE NAT 3.0 AFV 9OZ DECO 1 SCY673/82 BOTTLE NAT 3.0 AFV 9OZ DECO 2 SCY761/01 TEAT AIRFLEX SINGLE 1H SCY761/02 TEAT AIRFLEX T1 2P SCY762/01 TEAT AIRFLEX SINGLE PACK 2H SCY762/02 TEAT AIRFLEX T2 2 PACK SCY763/01 TEAT AIRFLEX SINGLE PACK3H SCY763/02 TEAT AIRFLEX T3 2 PACK SCY764/01 TEAT AIRFLEX SINGLE PACK 4H SCY764/02 TEAT AIRFLEX T4 2PACK SCY765/02 TEAT DOUBLE VARI-FLOW SCY766/02 DOUBLE TEAT THICK-FLOW SCY900/01 BOTTLE NAT 4OZ 1P SCY900/02 BOTTLE NAT 3.0 4OZ 2P SCY903/01 BOTTLE NAT 3.0 9OZ 1P SCY903/02 BOTTLE NAT 3.0 9OZ 2P SCY903/11 BOTTLE NAT 3.0 9OZ PINK 1P SCY903/21 BOTTLE NAT 3.0 9OZ BLUE 1P SCY903/66 BOTTLE NAT 3.0 DECO 6 1P SCY903/67 BOTTLE NAT 3.0 DECO 7 1P SCY906/01 BOTTLE NAT 3.0 11OZ 1P SCY906/02 BOTTLE NAT 3.0 11OZ 2P SCY930/01 BOT NAT 3.0 GLASS 4OZ 1P SCY933/01 BOT NAT 3.0 GLASS 8OZ 1P SCY961/02 TEAT NAT 3.0 T1 2P SCY962/02 TEAT NAT 3.0 T2 2P SCY963/02 TEAT NAT 3.0 2P SCY964/02 TEAT NAT 3.0 T4 2P SCY965/02 TEAT NAT 3.0 T5 2P SCY966/02 TEAT NAT 3.0 T6 2P | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286616 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | PROTESIS DE MAMA AMOENA con Nombre genérico PROTESIS DE MAMA EXTERNA | AMOENA | NO | LA PRÓTESIS DE MAMA CUMPLE DOS FUNCIONES PRINCIPALES: ESTÉTICA Y FISIOLÓGICA. DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTÉTICO-PSICOLÓGICO, EL EMPLEO DE UNA PRÓTESIS DE MAMA CONTRIBUYE A APORTAR A LA MUJER MAYOR SEGURIDAD EN SÍ MISMA. FISIOLÓGICAMENTE, LA PRÓTESIS DE MAMA AYUDA A MANTENER LA SIMETRÍA CORPORAL LOGRANDO MANTENER EL EQUILIBRIO DE PESO EN AMBOS LADOS DEL CUERPO, MANTENIENDO LA RECTITUD DE LA ESPALDA Y EVITANDO LA POSIBLE APARICIÓN DE DESVIACIONES DE COLUMNA. ADEMÁS, AYUDA A PREVENIR LA APARICIÓN DEL LINFEDEMA. AMOENA BRINDA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA MUJER DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA DE MAMA, DESEANDO SATISFACER SU NECESIDAD DE FEMINIDAD, RECUPERAR UNA IMAGEN POSITIVA DE SU CUERPO Y RECOBRAR SU AUTOESTIMA Y CONFIANZA. | UNIDAD | ESSENTIAL 2E (ART. Nº. 474) , ESSENTIAL 3S (ART. Nº. 363) , AQUA WAVE (ART. Nº. 149) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | CONTADOR DE CÉLULAS MODELO TC20 con Nombre genérico: CONTADOR DE CÉLULAS | BIORAD LABORATORIES | NO | Recuentos automáticos de células inmediatamente después de la inserción del portaobjetos. La innovadora tecnología de enfoque automático y el sofisticado algoritmo de análisis de imágenes digitales producen recuentos celulares precisos para la mayoría de las muestras en menos de 30 segundos. El contador de células TC20 proporciona rápidamente un recuento total de células con o sin tinción con azul de tripano y evalúa la viabilidad celular a través de la exclusión del azul de tripano. Obtener todos los datos que necesita sobre sus cultivos celulares es rápido y fácil; el Contador de Células Automatizado TC20 y las guías de conteo desechables eliminan la necesidad de una tediosa configuración, limpieza o mantenimiento. El contador de células TC20 proporciona recuentos celulares precisos y reproducibles para células suspendidas que se han cultivado como células adherentes o en suspensión a concentraciones dentro del rango de 5 × 104 a 1 × 107 células/ml y para células dentro del rango de diámetro celular de 6 a 50μm. Solo se requieren 10μl de suspensión celular para el recuento celular. El contador de células detecta la presencia de azul de tripano en la muestra sin necesidad de intervención del usuario y tiene en cuenta automáticamente el factor de dilución 1:1 (azul de tripano: células). El contador de células TC20 el usuario puede definir la población de células de interés ajustando la posición de las puertas de tamaño de células. | UNIDAD | 145-0102 Contador de Células Automatizado TC20, 120–240 V , 145-0103 145-0102 CON IMPRESORA, ETIQUETAS Y PORTAOBJETOS. 145-0003 Kit de conteo, incluye 30 portaobjetos de conteo de doble cámara (60 conteos), 145-0014 Kit de prueba del sistema, incluye diapositiva de verificación, instrucciones 145-0005 Impresora de etiquetas, 120–240 V, incluye impresora de etiquetas, cable USB, 1 rollo de etiquetas ACCESORIOS : 145-0007 Etiquetas de impresora, para impresora de etiquetas, 500 etiquetas/rollo 145-0015 Portaobjetos de conteo, incluye 150 portaobjetos de conteo de doble cámara (300 recuentos) 145-0016 Portaobjetos de conteo, incluye 300 portaobjetos de conteo de doble cámara (600 recuentos) 145-0017 Portaobjetos de conteo, incluye 600 portaobjetos de conteo de doble cámara (1.200 recuentos) 145-0018 Portaobjetos de conteo, incluye 900 portaobjetos de conteo de doble cámara (1.800 recuentos) 145-0019 Portaobjetos de conteo, incluye 1.200 portaobjetos de conteo de doble cámara (2.400 recuentos) 145-0020 Portaobjetos de conteo, incluye 2.400 portaobjetos de conteo de doble cámara (4.800 recuentos) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: DADO QUE EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA ÚNICAMENTE EL EQUIPO SE EXCLUYE DE LA SOLICITUD: “1,5 ML DE TINTE AZUL TRIPANO”, Y SE DEJA ÚNICAMENTE EL EQUIPO, ADICIONALMENTE Y DE ACUERDO CON LO MENCIONADO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE, EL EQUIPO ESTA DISEÑADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA INVESTIGACIÓN, POR ELLO NO PODRÁ SE USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. | N/A
20231286785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | SCOPEVALET con nombre genérico: PIEZA DE MORDIDA ENDOSCÓPICA | RUHOF | SI | ScopeValet™ LAS PIEZAS DE MORDIDA ENDOSCOPICAS aseguran que la boca del paciente permanezca abierta durante los procedimientos endoscópicos. También proporcionan protección para los dientes del paciente, así como el equipo de endoscopio insertado en la boca. | UNIDAD, CAJA X50. | 345BB3 Pieza de mordida para adulto 345BB2 Pieza de mordida para adulto 345PED Pieza de mordida Pediátrica | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...)" | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20231288431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | MultiCycler™ 248 and MultiCycler™ 332 Multi-block Thermal Cyclers con nombre genérico: Termociclador | Benchmarck Scientific | NO | Diseñados para laboratorios que desean flexibilidad en sus aplicaciones, los termocicladores MultiCycler™ de Benchmark ofrecen múltiples bloques de ciclo independientes en una sola unidad. Hay disponibles modelos de bloque doble o triple, y ambos ofrecen perfiles de ciclo extremadamente rápidos, interfaces de pantalla táctil grandes, tapas térmicas autoajustables, capacidades de gradiente y un asistente de programa fácil de usar. Se accede a todas las funciones de programación desde la gran pantalla táctil a todo color de 10”. La pantalla se puede inclinar hacia el usuario cuando está en uso y luego guardarse para ahorrar espacio. Un asistente del programa guía a los usuarios a través del sencillo proceso de configuración del protocolo. Las funciones de programación avanzadas incluyen gradiente, velocidades de rampa ajustables e incrementos y disminuciones de tiempo. Para laboratorios multiusuario, la protección con contraseña evita la interferencia de una ejecución existente. Un USB proporciona almacenamiento ilimitado de programas y fácil transferencia de protocolos entre máquinas MultiCycler. La tapa calefactora autoajustable evita la condensación y evaporación de las muestras. La temperatura de la tapa se puede programar y cuando la temperatura del bloque es inferior a 35 °C, la tapa se apaga automáticamente. Las unidades Peltier permiten un calentamiento y enfriamiento de los bloques excepcionalmente rápido. El cambio de temperatura se controla de forma precisa y exacta dentro de tolerancias estrictas mediante un algoritmo patentado que simula la temperatura de la muestra, lo que da como resultado análisis rápidos y resultados reproducibles. Los pocillos están dispuestos en formato 4×8 y 6×8, lo que permite el uso de tubos de tiras de PCR en ambos modelos. Cada bloque se controla de forma independiente. Sólo para uso en investigación. | Unidad | T3-0332G MultiCycler 332 Triple Block Thermal Cycler T3-0248G MultiCycler 248 Dual Block Thermal Cycler | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: De acuerdo con la información presentada en el manual, los equipos solo podrán ser usados en investigación, y no podrá ser usado en procedimientos de diagnostico: “Research Use Only (RUO) / Not for use in Diagnostic Procedures”. | N/A
20231289442 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | Analizador SPO2- Index 2 con nombre genérico: Analizador SPO2- Index 2 | Fluke Biomedical | NO | El Index 2 es el simulador óptico de oxímetros más versátil del mercado actual. Esta herramienta liviana y portátil incluye curvas Rprecargadas de los fabricantes y la capacidad de definir otras "marcas" para la mayoría de los oxímetros de pulso. Los ajustes preestablecidos de movimiento, el modo de reproductor, el control de nivel de transmisión (TLC) y los comandos de la computadora aumentan la capacidad de prueba. El Index 2 también se puede configurar para incluir una función de simulación eléctrica opcional con prueba de sonda. Las simulaciones ópticas y eléctricas permiten a los técnicos aislar los problemas rápidamente. La prueba de sonda identifica sondas defectuosas con resultados de prueba cuantitativos. Estos equipos nunca son conectados aun paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos de prueba de precisión portátiles y resistentes que garantizan un funcionamiento adecuado y el máximo rendimiento de equipos fundamentales de reanimación cardíaca y soporte vital. | Analizador SPO2- Index 2 | Simulador óptico de oxímetros Index 2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231289652 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | LINK AGILIA - FUENTE DE ENERGIA PRIMARIA / LINK AGILIA | FRESENIUS KABI / AGILIA | NO | El sistema de bastidor Agilia Link está indicado para alimentar con corriente bombas Agilia compatibles y para organizar de manera lógica el conjunto de la bomba de infusión junto a las camas. Agilia Link cuenta con 4, 6 u 8 tomas de corriente para bombas Agilia. Dichas tomas están conectadas a una toma a tierra funcional a través del cable Link. Agilia Link SOLO es compatible con las bombas Agilia de Fresenius Kabi. | Cada caja corrugada contiene 1 Unidad de Agilia Link para 4, 6 u 8 bombas de infusión de la marca Agilia y sus accesorios. – Agilia Link 4: 1,4 kg, aproximadamente. – Agilia Link 6: 1,8 kg, aproximadamente. – Agilia Link 8: 2,2 kg, aproximadamente. | Agilia Link 4 Agilia Link 6 Agilia Link 8 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231289690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | PORTAOBJETOS Y CUBREOBJETOS | HUIDA | NO | LOS CUBREOBJETOS Y PORTAOBJETOS SON MATERIALES DE VIDRIO QUE SE UTILIZAN EN HEMATOLOGIA Y MICROBIOLOGIA, HISTOLOGIA | CAJA | CUBREOBJETOS 22X22 MM CAJA X 200 UNIDADES, CUBREOBJETOS 24 X 60 MM CAJA X 100, CUBREOBJETOS 24 X 40 MM CAJA X 100 UND, PORTAOBJETOS (Esmerilados) CAJA X 50, PORTAOBJETOS CAJA X50. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231292015 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | SOLISORB Gelificante de Fluídos con o sin Yodopovidona 10% con Nombre genérico SOLISORB Gelificante de Fluídos con Yodopovidona 10% o sin Yodopovidona | SOLISORB® | SI | MEZCLA GELIFICANTE QUE ABSOBE Y PENETRA, TRANSFORMANDO LOS RESIDUOS ORGANICOS (SANGRE, SECRECIONES, PLACENTAS, VOMITO) DE ESTADO LÍQUIDO A SOLIDO. GARANTIZA UN MANEJO SEGURO Y ADECUADO DE FLUÍDOS CORPORALES ALTAMENTE RIESGOSOS, RECOLECTADOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, BRONCOSCOPIAS, TERAPIAS RESPIRATORIAS, DERRAMES ACCIDENTALES DE FLUÍDOS Y SANGRE, FACILITANDO DE ESTA MANERA SU RECOLECCIÓN, DISPOSICIÓN Y TRANSPORTE. DEBIDO AL CONTENIDO DE LA YODOPOVIDONA OFRECE UN EFECTO GERMICIDA Y PROLONGADO (3-4 HORAS) IMPIDIENDO LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS. • TRANSPORTE EN RESERVATORIOS CON FLUIDOS CORPORALES Y MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS. • SOLIDIFICA RESIDUOS PATOLÓGICOS. • SOLIDIFICA FLUIDOS POTENCIALMENTE RIESGOSOS DURANTE EL PROCESO DE RECOLECCIÓN, DISPOSICIÓN Y MANEJO EVITANDO DERRAMAMIENTOS ACCIDENTALES. • DISMINUYE LA CONTAMINACIÓN EN EL MANEJO DE FLUIDOS CORPORALES, Y DE LOS DRENAJES SANITARIOS. INSTRUCCIONES DE USO: 1. COLOQUE DIRECTAMENTE EL PRODUCTO SOBRE EL FLUIDO O DERRAME 2. DEJE ACTUAR DE 4 A 8 MINUTOS 3. RECUPERE EL MATERIAL DERRAMADO YA GELIFICADO Y COLÓQUELO EN CONTENEDORES ADECUADOS 4. DESECHE DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS INSTITUCIONALES. EL PRODUCTO ES HIGROSCÓPICO (ABSORBE HUMEDAD DEL AMBIENTE), ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30° C EN SU ENVASE ORIGINAL.ALMACENE EN LUGARES FRESCOS Y SECOS. MANTENER ALEJADOS DE FLAMA, ALTA TEMPERATURA, OXIDANTES FUERTES O HIDROCARBUROS HALOGENADOS. | CON O SIN YODOPOVIDONA AL 10%. BOLSA DE ACETATO DE CELULOSA x 10g; BOLSA DE ACETATO DE CELULOSA x 20g, FRASCO X 60g; FRASCO X 120g; TARRINA X 2Kg | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SOLISORB Gelificante de Fluídos con o sin Yodopovidona 10% con Nombre genérico SOLISORB Gelificante de Fluídos con Yodopovidona 10% o sin Yodopovidona es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…) | I
20231293086 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | HORNOS Y MUFLAS y nombre genérico: HORNOS Y MUFLAS | THERMO SCIENTIFIC | NO | Dispositivos utilizados para calentar materiales a altas temperaturas en el laboratorio o la industria, con fines de análisis, investigación o producción como la sinterización, el tratamiento térmico, la incineración ecológica y la determinación de sólidos volátiles y suspendidos. Estos dispositivos cuentan con un control digital de la temperatura, que permite ajustar y visualizar el punto de consigna y la temperatura real con precisión. Además, tiene un aislamiento de fibra cerámica o de ladrillo refractario, que reduce el consumo de energía y mejora la uniformidad de la temperatura. También tiene un sistema de seguridad que corta la energía a los elementos calefactores cuando se abre la puerta o se rompe el termopar, evitando posibles accidentes o daños. | UNIDAD | FB1315M BF51766C-1 51010272 51028715 3618-1CE* FB1310M BF51866A-1 50057440 51028126 3618-5 FB1314M BF51866C-1 51000808 51028153 3618-6CE* FB1415M BF51794C-1 50056360 51028716 VO914A-1 FB1418M BF51894C-1 51000802 51028118 VO914C-1 FB1410M BF51728C-1 TF55030A-1 51028536 VO914SA-1 FB1414M BF51828C-1 TF55030C-1 51028145 VO1218A-1 FD1535M BF51731C-1 TF55035A-1 51028544 VO1218C-1 FD1545M BF51731BC-1 TF55035C-1 51028119 VO1218SA-1 FD1540M* BF51732C-1 STF55346C-1 51028537 VO1824A-1 FD1530M-33 BF51732BC-1 STF55666C-1 51028146 VO1824C-1 F48010‡ BF51732PC-1 HTF55322A-1 51028545 VO1824SA-1 F48015-60‡ BF51732PBC-1 HTF55322C-1 51028120 VO1824HPC-1 F48018‡ BF51732PFMC-1 HTF55342C-1 51028538 51014550 F48020 -DB‡ BF51732PBFMC-1 HTF55347C-1 51028147 51014551 F48020-33† BF51841C-1 HTF55667C-1 51028546 51014552 F48028‡ BF51841BC-1 STF55433C-1 51028127 51014553 F48025-60‡ BF51842C-1 STF55433PC-1 51028539 51014554 F48020-80 BF51842BC-1 STF54454C 51028154 51014539 F48025-60-80‡ BF51842PC-1 51028112 51028547 51014540 F48028-80 BF51842PBC-1 51028139 51028128 51014542 F48050‡ BF51842PFMC-1 51028872 51028326 51023263 F48055-60‡ BF51842PBFMC-1 51028140 51028155 51014541 F48058‡ BF51634PC-1 51028113 51028548 51023262 F6018 BF51634PCOMC-1 51028874 51028129 51014543 F6010* BF51664C-1 51028141 51028540 51023264 F6028C BF51664PC-1 51028114 51028156 3625A F6020C BF51664PCOMC-1 51028121 51028549 3625A-1 F6020C-33 BF51433C-1 51028148 51029328 3628A F6028C-80 BF51433PC-1 51028873 51029327 3628A-1 F6020C-80 BF51433PBC-1 51028149 51029340 F6020C-33-80 BF5143COMC-1 51028122 51029339 F6038CM BF51433PBCOMC-1 51028875 51029342 F6030CM BF51643C-1 51028150 51029331 F6030CM-33 BF51643BC-1 51028123 51029329 F30428C 50040485 51028115 51029332 F30420C 50040486 51028142 51029330 F30420C-33 50040487 51028709 51029345 F30428C-80 50040488 51028116 51029343 F30420C-80 50040489 51028143 51029348 F30420C-33-80 50049820 51028711 51029346 F30438CM 50040903 51028144 51029344 F30430CM 50040491 51028117 3606 F30430CM-33 50040492 51028712 3606-1CE BF51748A-1 50040493 51028124 3608 BF51748C-1 50049812 51028151 3608-1CE* BF51848A-1 50040902 51028713 3608-5 BF51848C-1 50047063 51028125 3608-6CE* BF51766A-1 50051059 51028152 3618 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231293949 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | Masajeador De Cuero Cabelludo con Nombre genérico Masajeador | LORI | NO | UN MASAJEADOR DE CUERO CABELLUDO MANUAL ES UNA HERRAMIENTA DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN MASAJE RELAJANTE EN EL CUERO CABELLUDO. CONSTA DE VARIAS PUNTAS O PATAS QUE REALIZAN MOVIMIENTOS CIRCULARES O DE VAIVÉN PARA ESTIMULAR LA PIEL Y LOS FOLÍCULOS CAPILARES. DISEÑO: ESTÁ FABRICADO CON MATERIALES COMO ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO Y CAUCHO TERMOPLÁSTICO, TIENE UN MANGO PARA FACILITAR EL AGARRE Y EL CONTROL DURANTE EL USO. PUNTAS O PATAS: EN LA PARTE SUPERIOR DEL MASAJEADOR, ENCONTRARÁS PUNTAS O PATAS REDONDEADAS. ESTAS PUNTAS SUELEN SER SUAVES Y FLEXIBLES PARA NO CAUSAR DAÑO EN EL CUERO CABELLUDO. MOVIMIENTO MANUAL: ESTE TIPO DE MASAJEADOR NO REQUIERE ELECTRICIDAD NI BATERÍAS. LA PERSONA QUE REALIZA EL MASAJE SIMPLEMENTE SOSTIENE EL MANGO Y MUEVE LAS PUNTAS SOBRE EL CUERO CABELLUDO CON MOVIMIENTOS CIRCULARES O DE ARRIBA A ABAJO. ESTIMULACIÓN: AL MOVER EL MASAJEADOR SOBRE EL CUERO CABELLUDO, SE ESTIMULAN LOS FOLÍCULOS CAPILARES Y SE MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN LA ZONA. ESTO PUEDE AYUDAR A RELAJAR LOS MÚSCULOS, REDUCIR LA TENSIÓN Y PROMOVER EL CRECIMIENTO DEL CABELLO AL PROPORCIONAR UN MEJOR FLUJO DE NUTRIENTES A LOS FOLÍCULOS | CAJA X 1 MASAJEADOR | UNISEX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Cabe señalar que el uso del producto se complementa acorde a lo evidenciado en el folio 9 hoja de seguridad aportada por el usuario. | N/A
20231286188 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | BOLSA PARA LECHE MATERNA con nombre genérico BOLSA PARA ALMACENAR LECHE MATERNA | AVENT / PHILIPS | SI | Las Bolsas de Almacenamiento para Leche Materna Philips Avent le Permiten Almacenar su Preciada Leche Materna de Forma Segura y Fable. Se pueden Conservar en el Frigoríﬁco o en el Congelador y están Preesterilizadas para un Uso Inmediato | Caja con 25 Unidades de la Bolsa | SCF603/25 Breast Mil Bag 6OZ/180 ml | Acorde a lo expuesto, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 3 del 16 de marzo de 2022 en el numeral 3.7 establece: (…) 3.7 La doctora Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de establecer si el producto: “Bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna” son considerados dispositivos médicos y requieren o no registro sanitario para su fabricación, importación y comercialización en Colombia y ratificar el concepto sobre los succionadores de leche materna. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información técnica y científica allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que las “Bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna”, son consideradas dispositivos médicos con riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005.Por lo tanto, requieren de registro sanitario para su comercialización en Colombia. En este sentido, los establecimientos fabricantes e importadores a partir de la publicación de la presente acta, tendrán seis (6) meses de transitoriedad para la obtención del respectivo registro sanitario. Para el caso de los succionadores de leche materna, esta Sala ratifica el concepto proferido en el Acta 4 de 2014, debido a que no se puede garantizar la trazabilidad, es decir, tener la información real del usuario final, y teniendo presente el marco normativo en mención, estos dispositivos médicos no requerirán de registro sanitario hasta tanto no se garantice dicha trazabilidad (…)” Que mediante la información aportada se identifica que el producto: BOLSA PARA LECHE MATERNA con nombre genérico BOLSA PARA ALMACENAR LECHE MATERNA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante, se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; (...)” | IIa
20231286254 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | CALIBRADOR DE DOSIS Y CONTADOR TIPO POZO, y nombre genérico: ACTIVIMETRO / CALIBRADOR DE DOSIS / CONTADOR DE POZO | NUVIA Instruments GmbH | NO | Los calibradores de dosis y contadores de pozo son sistemas de medición para medicina nuclear de nucleidos de muestras emisoras de rayos gamma con baja actividad y pequeño volumen, también se utilizan para determinar de forma rápida la actividad y el volúmen de actividad de isótopos radioactivos utilizados para medicina nuclear. El uso y el funcionamiento de la técnica de medición se llevan a cabo fuera del entorno del paciente. El material radiactivo que se va a medir está envasado en forma líquida o gaseosa en jeringas, viales para inyección o ampollas selladas. También es posible medir radioisótopos sólidos seleccionados (cápsulas, semillas, afterloading). El sistema de medición funciona sobre la base de una computadora con sistema operativo Windows y un monitor. Se conectan un analizador multicanal externo y una sonda de centelleo. | UNIDAD | ISOMED 2010 Dose Calibrator ISOMED 2100 Well-type Counter | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | LENSÓMETRO, y nombre genérico: LENSÓMETRO | ZEIGEN | NO | Es un equipo que permite a los laboratorios oftálmicos y personal que trabaja en óptica poder identificar el poder de aumento que tiene un lente oftálmico, expresado en la unidad de medida "dioptrías". Esta función se puede cumplir bien sea de forma manual con el uso de enfoque de miras en el equipo o de forma automática alineando el lente en una cámara dependiendo del tipo de equipo. Tambien se pueden hallar otras características del lente como el eje óptico o desviación prismática. | Por Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | SISTEMA COMPODOCK ® - APARATO DE CONEXIÓN DE ALTA FRECUENCIA QUE POSIBILITA CONEXIÓN ESTERILIZADA DE DOS TUBOS ESTÁNDAR MÉDICOS DE PVC, con nombre genérico: COMPODOCK ® | FRESENIUS KABI / COMPODOCK | SI | El CompoDock se utiliza para la producción de componentes celulares de la sangre especiales p. ej., en bancos de sangre en los que se necesitan conexiones de tubo que ofrecen una protección contra contaminaciones microbianas. CompoDock es un aparato de conexión de alta frecuencia que une de forma esterilizada tubos de PVC de uso médico. Se entiende como conexión esterilizada aquella que no registra gérmenes del entorno en los sistemas cerrados. El sistema cerrado se mantiene tras el proceso Dock (proceso de conexión de sellado esterilizada). | Caja por 1 unidad de aparato CompoDock® + caja de plástico con placas refrigerantes y sus accesorios. | 9028721 - Unidad CompoDock ® | Que mediante la información aportada se identifica que el producto con nombre: SISTEMA COMPODOCK ® - APARATO DE CONEXIÓN DE ALTA FRECUENCIA QUE POSIBILITA CONEXIÓN ESTERILIZADA DE DOS TUBOS ESTÁNDAR MÉDICOS DE PVC, con nombre genérico: COMPODOCK ® y Marca: FRESENIUS KABI / COMPODOCK, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario e indicaciones de uso, se concluye que el producto: SISTEMA COMPODOCK ® - APARATO DE CONEXIÓN DE ALTA FRECUENCIA QUE POSIBILITA CONEXIÓN ESTERILIZADA DE DOS TUBOS ESTÁNDAR MÉDICOS DE PVC, con nombre genérico: COMPODOCK ® y Marca: FRESENIUS KABI / COMPODOCK, es considerado dispositivo médico para uso humano, dado que en la información proporcionada menciona: “… posibilita la conexión esterilizada de dos tubos estándar médicos esterilizados de PVC, como p. ej. bolsas de sangre, filtros de reducción leucocitaria o juego de aféresis.…” “…CompoDock se utiliza para la producción de componentes celulares de la sangre especiales p. ej., en bancos de sangre en los que se necesitan conexiones de tubo que ofrecen una protección contra contaminaciones microbianas…” “… Se entiende como conexión esterilizada aquella que no registra gérmenes del entorno en los sistemas cerrados. El sistema cerrado se mantiene tras el proceso Dock (proceso de conexión de sellado esterilizada) …” En este sentido, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, (….)” Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…) | I
20231286395 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | COMPOSEAL MOBILEA II ® Y COMPOSEAL SLIM ® SISTEMA DE SELLADO PORTÁTIL O DE ESCRITORIO (SOBREMESA) PARA TUBOS PLÁSTICOS MÉDICOS, nombre genérico: COMPOSEAL ® | FRESENIUS KABI / COMPODOCK | SI | El sistema CompoSeal de Fresenius es un sellador independiente, que realiza operaciones de sellado estéril de tubo para uso médico con un diámetro exterior de 2,7 a máximo 5,9 mm, el tiempo de sellado es de 1 - 2 segundos (en función del tipo de tubo y de la temperatura). El sistema CompoSeal de Fresenius se puede encontrar como equipo portátil movible o equipo de mesa (escritorio): - CompoSeal Mobilea II ®: Sistema con batería de polimero de litio que proporciona un alto rendimiento de sellado de tubos y ofrece una batería de peso ligero portátil. Por lo tanto está diseñado para el sellado móvil en equipos de donación, en laboratorios de banco de sangre o en departamentos de procesamiento de sangre. - CompoSeal Slim ®: Sistema sellador independiente de sobremesa (escritorio), el CompoSeal Slim se emplea para sellar los tubos de uso médico de las bolsas utilizadas para la recogida de sangre e incorpora un sistema de posicionamiento del tubo único en su género, con una protección contra salpicaduras integrada. El sistema CompoSeal no se utiliza para el tratamiento o el diagnóstico de patologías y no opera en contacto con el paciente. | El embalaje de CompoSeal Mobilea II ® Contiene: - Caja transportadora, manual de usuario + CD, Cable RF, Sellador Manual, Adaptador de energía, Paquete de baterías y Unidad de fuente de alimentación y accesorios. El embalaje de CompoSeal Slim ® Contiene: - Caja con 1 unidad de CompoSeal Slim, manual de usuario y cable de red. Como accesorios opcionales de CompoSeal Slim por separado puede solicitar a Fresenius Kabi: Sellador de mano, pedal iterruptor, kit de cables de red/comunicación, consulte el manual del usuario para conocer el uso de cada accesorio opcional y cómo poder solicitarlo. | 9027011 - CompoSeal Mobilea II ® 9029701 - CompoSeal Slim ® | Que mediante la información aportada se identifica que el producto con nombre: COMPOSEAL MOBILEA II ® Y COMPOSEAL SLIM ® SISTEMA DE SELLADO PORTÁTIL O DE ESCRITORIO (SOBREMESA) PARA TUBOS PLÁSTICOS MÉDICOS, nombre genérico: COMPOSEAL ® y Marca: FRESENIUS KABI / COMPODOCK, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: COMPOSEAL MOBILEA II ® Y COMPOSEAL SLIM ® SISTEMA DE SELLADO PORTÁTIL O DE ESCRITORIO (SOBREMESA) PARA TUBOS PLÁSTICOS MÉDICOS, y nombre genérico: COMPOSEAL ® y Marca: FRESENIUS KABI / COMPODOCK:, dado que en la información proporcionada menciona: “… sellador independiente de sobremesa, que realiza operaciones de sellado estéril de tubo para uso médico.…” “… Este aparato está diseñado para utilizarlo en laboratorios de banco de sangre o de transfusiones, .. “ “… El CompoSeal Slim se emplea para sellar los tubos de uso médico de las bolsas utilizadas para la recogida de sangre…. “ Se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, el cual señala: ” Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…): Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…)” | I
20231286520 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | CHUPO DE ENTRETENCIÓN O SOOTHIE con nombre genérico: CHUPO | AVENT / PHILIPS | NO | El Chupo de Entretención o Soothie de Philips Avent está Diseñado en Torno a los Contornos Naturales del Postro de su Bebé. Su Protector Curvo en Forma de Corazón No Golpeará su Pequeña Nariz. Fabricado con Silicona de Uso Médico, el Chupo de Entrención Soothie se distribuye en toda Europa | Caja Individual con el Chupo de cada Referencia y empaque con dos unidades del Chupo de cada Referencia | SCF081/01 STHR AIR COLL 1P 0-6M G PENG SCF081/02 STHR AIR COLL 1P 0-6M BTRFLY SCF081/03 STHR AIR COLL 1P 0-6M B PENG SCF081/06 STHR AIR COLL 1P 0-6M B ELPH SCF081/07 STHR AIR COLL 1P 6-18M B BOAT SCF081/08 STHR AIR COLL 1P 6-18M BALLO SCF081/09 STHR AIR COLL 1P 6-18M B PENG SCF081/12 STHR AIR COLL 1P 6-18M G ELPH SCF081/13 STHR AIR COLL 1P 0-6M WHITE SCF081/14 STHR AIR COLL 1P 6-18M WHITE SCF085/21 SOOTHER AIR 0-6M B ND21 X2 SCF085/24 SOOTHER AIR 0-6M G ND24 X2 SCF085/31 SOOTHER AIR 6-18M B ND31 X2 SCF085/34 SOOTHER AIR 6-18M G ND34 X2 SCF085/58 SOOTHER AIR 0-6M BOY X2 SCF085/59 SOOTHER AIR 0-6M GIRL X2 SCF085/60 SOOTHER AIR 6-18M BOY X2 SCF085/61 SOOTHER AIR 6-18M GIRL X2 SCF086/03 STHR AIR 1P 0-6M B DC03 X1 SCF086/04 STHR AIR 1P 0-6M G DC04 X1 SCF086/05 STHR AIR 1P 6-18M B DC05 X1 SCF086/06 STHR AIR 1P 6-18M G DC06 X1 SCF091/03 SOOTHER SOFT 0-6M NON DECO NEU SCF091/05 SOOTHER SOFT 0-6M B ND5 X2 SCF091/07 SOOTHER SOFT 0-6M BOY DC7 X2 SCF091/09 SOOTHER SOFT 0-6M G DC9 X2 SCF091/15 SOOTHER SOFT 6-18M B DC15 X2 SCF091/17 SOOTHER SOFT 6-18M B ND17 X2 SCF091/18 SOOTHER SOFT 6-18M G DC18 X2 SCF091/31 SOOTHER SOFT 0-6M GIRL X2 SCF091/32 SOOTHER SOFT 0-6M MIX X2 SCF091/33 SOOTHER SOFT 6-18M GRL ND33 X2 SCF092/02 STHR SOFT 1P 0-6M B DC02 X1 SCF092/03 STHR SOFT 1P 0-6M G DC03 X1 SCF092/04 STHR SOFT 1P 6-18M B DC04 X1 SCF092/05 STHR SOFT 1P 6-18M G DC05 X1 SCF099/20 CURVED SOOTHIE MIX 0-6M SCF099/21 CURVED SOOTHIE BOY 0-6M SCF099/22 CURVED SOOTHIE GIRL 0-6M SCF376/13 STHR AIR NIGHTTIME 6-18M BX2 SCF376/14 STHR AIR NIGHTTIME 6-18M GX2 SCF376/18 STHR AIR NIGHTTIME 0-6M B DC18 SCF376/19 STHR AIR NIGHTTIME 0-6M G DC19 SCF377/01 SOOTHER AIR NIGHT 0-6M NEU DC0 SCF377/02 SOOTHER AIR NIGHT 6-18M NEU DC SCF093/01 SOOTHER SOFT 18M+ NEU ND01 X2 SCF349/24 SOOTHER AIR 18M+ NEU DC24 X2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286553 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-13 | EXTRACTOR DE LECHE MATERNA | AVENT / PHILIPS | NO | El Extractor de Leche Materna AVENT de PHILIPS es una Nueva Era en la Extracción con un Equilibrio Perfecto entre Succión y Estimulación del Pezón Inspirado en la Forma Natural en la que los Bebés Succionan. El Extractor de Leche Eléctrico Philips Avent Mantiene el Fujo de Leche en un Nivel Optimo y se Adapta Suavemente al Tamaño y la Forma del Pezón | Caja Individual con el Extractor de Leche Materna AVENT de cada Referencia. Con sus Partes y Accesorios | SCF153/01 NIPPLE SHIELD SMALL SCF153/03 NIPPLE SHIELD MEDIUM SCF157/02 ISIS COMFORT BREAST SHELL SET. SCF254/02 DISPOSABLE BREASTPAD DAY 2CNT SCF254/13 DISPOSABLE BREASTPAD DAY 100PC SCF254/24 DISPOSABLE BREASTPAD DAY 24PCS SCF254/61 DISPOSABLE BREASTPAD DAY 60PCS SCF603/25 DISPOSABLE BREASTBAG DAY 25PC SCF395/11 SINGLE ELECTRIC BP STANDARD SCF398/11 TWIN ELECTRIC BP HE SCF430/01 MANUAL BPUMP ENTRY LEVEL SCF430/10 MANUAL BPUMP STANDARD SCF430/13 MANUAL BPUMP BASIC SCF618/10 BREAST MILK STORAGE CUPS 180ML SCF619/00 BREAST MILK REFILL CUP 180ML/6 SCF619/05 BREAST MILK REFILL CUP 180ML/6 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231285842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-15 | ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS LECTOR DE MICROPLACAS con nombre genérico ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS | ACCURIS INSTRUMENTS | NO | Para la cuantificación de absorbancia en muestras químicas liquidas en ciencia y tecnología de alimentos. Principio de funcionamiento: FISICO (LEY DE BEER-LAMBERT) Un espectrofotómetro es un dispositivo que mide la absorbancia de luz por una muestra química a diferentes longitudes de onda. Funciona emitiendo luz de una fuente, pasándola a través de la muestra y midiendo la cantidad de luz que la muestra absorbe. La ley de Beer-Lambert establece que la absorbancia (A) es directamente proporcional a la concentración (c) de la sustancia en la muestra y al espesor (l) de la muestra, y se expresa como A = εcl, donde ε es la coeficiente de extinción molar y l es la longitud de la celda de la muestra. Esta relación se utiliza para cuantificar la concentración de una sustancia en una muestra a través de la medición de su absorbancia en el espectrofotómetro. | ACCURIS INSTRUMENTS MR9611 SMARTREADER UV-VIS WITH CUVETTE | Modelo: MR9611 Referencia: SMARTREADER UV-VIS WITH CUVETTE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231293076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-15 | VIGILANT SOFTWARE SUITE, VIGILANT MASTER MED, VIGILANT SENTINEL, VIGILANT CENTERIUM, VIGILANT INSIGHT, VIGILANT BRIDGE, AGILIA ® con nombre genérico VIGILANT SOFTWARE SUITE, VIGILANT MASTER MED, VIGILANT SENTINEL, VIGILANT CENTERIUM, VIGILANT INSIGHT, VIGILANT BRIDGE, AGILIA ®. | FRESENIUS KABI / VIGILANT AGILIA® | NO | Los software Vigilant Suite, Vigilant Master Med, Vigilant Sentinel, Vigilant Centerium, Vigilant Insight, Vigilant Bridge, AGILIA ®, son sistemas diseñados para proporcionar al personal sanitario cualificado una situación real y centralizada del estado de las bombas de infusión en un hospital o en un entorno de tipo hospitalario, sistemas de administración de información. Vigilant Software Suite: Es una aplicación de software para su uso por personal sanitario debidamente formado y autorizado en un entorno sanitario. Entre sus usos previstos, se encuentran los que figuran a continuación. Crear, personalizar y gestionar los datos de las bibliotecas de fármacos y las configuraciones del dispositivo que vayan a cargarse en bombas de infusión Fresenius Kabi compatibles, de manera que se pueda reducir el riesgo de errores en la administración de fármacos. Almacenar y distribuir conjuntos de datos en los dispositivos de infusión conectados e informar sobre el estado de la distribución; Intercambiar datos entre los dispositivos de infusión conectados y los sistemas de información del hospital; Notificar el estado de los dispositivos de infusión en función de la base de instalación identificada para la gestión de flotas; Recopilar y transmitir información sobre la infusión recibida de los dispositivos de infusión conectados para una mayor eficiencia del análisis y del funcionamiento; Proporcionar un sistema de visualización con una vista agregada de forma centralizada que permita la monitorización del estado de infusión junto a la cama del paciente; Respaldar las operaciones de mantenimiento del sistema de los dispositivos de infusión conectados. Vigilant Master Med: Es un componente de Vigilant Software Suite. Vigilant Master Med forma parte de un sistema de reducción de errores en las dosis (DERS). Está pensado para crear, personalizar y gestionar los datos de las bibliotecas de fármacos y las configuraciones del dispositivo que vayan a cargarse en dispositivos de infusión Fresenius Kabi compatibles de manera que se pueda reducir el riesgo de errores en la administración de fármacos. Mejora la seguridad evitando errores de infusión mediante un sistema de reducción de errores en las dosis (DERS) en combinación con los dispositivos de infusión. Vigilant Master Med es un software de biblioteca de fármacos que los farmacéuticos utilizan para crear e identificar límites según las políticas y los procedimientos de cada institución. Los dispositivos de infusión notificarán e indicarán claramente al médico si la dosis de la medicación supera los límites indicados por Vigilant Master Med en la biblioteca de fármacos, utilizado por farmacéuticos e ingenieros biomédicos. Vigilant Sentinel: Es un componente de Vigilant Software Suite. Vigilant Sentinel es un sistema de visualización de infusiones diseñado para proporcionar al personal sanitario cualificado con una vista agregada centralmente del estado de la bomba de infusión en un hospital o entorno hospitalario. Útil para enfermeros/as para visualizar rápidamente (vista simplificada) el estado de todos los dispositivos de infusión en una sala. Vigilant Centerium: Es un componente de Vigilant Software Suite. Vigilant Centerium es una aplicación de software que se ejecuta en un servidor. Vigilant Centerium ha sido diseñado para realizar las siguientes acciones: Almacenar y distribuir bibliotecas de fármacos en los dispositivos de infusión conectados e informar sobre el estado de la distribución. Respaldar las operaciones de mantenimiento del sistema de los dispositivos de infusión conectados. Notificar el estado de los dispositivos de infusión en función de la base de instalación identificada para la gestión de flotas. Utilizado por ingenieros biomédicos para gestionar un gran volumen de datos. Para almacenar y distribuir conjuntos de datos. Para informar sobre el estado de la distribución del conjunto de datos. Para recopilar datos de dispositivos. Vigilant Insight: Es un componente de Vigilant Software Suite. El propósito de Vigilant Insight es recopilar y transmitir información sobre la infusión recibida de los dispositivos de infusión conectados para una mayor eficiencia del análisis y del funcionamiento. Utilizado por enfermeros/as, farmacéuticos e ingenieros biomédicos, proporciona un análisis de datos de infusión (tableros, gráficos, informes, etc) sobre el uso de dispositivos en infusión. Vigilant Bridge: Es un componente de Vigilant Software Suite. Vigilant Bridge es un software diseñado para establecer una conexión entre bombas de infusión Fresenius Kabi y el sistema de registros médicos electrónicos (EMR). Los datos de infusión se transmiten automáticamente al EMR. útil para ingenieros biomédicos y auto documentación de informes o datos. Los softwares Vigilant de Agilia® no son un software para la digitalización de imágenes diagnósticas ni ejerce acción sobre alguno de los pacientes. No son softwares para hacer operativas las bombas de infusión ni para programar su funcionamiento. No son un sistema de gestión de alarmas a distancia de las bombas y no son softwares que pretendan sustituir los procedimientos de atención, calibración y monitorización de los pacientes que utilizan los dispositivos o bombas de infusión. Los softwares Vigilant no se utilizan con fines de diagnóstico ni tienen acción terapéutica sobre los pacientes. Únicamente informan al personal de salud la situación de las bombas de infusión. Estos softwares no liberan al personal sanitario de su deber de vigilar estrechamente a los pacientes y las infusiones en la cabecera del paciente | Unidad completa de instalación de software Vigilant Suite, Vigilant Master Med, Vigilant Sentinel, Vigilant Centerium, Vigilant Insight, Vigilant Bridge y Manuales de usuario | ZK288001 Vigilant Software Suite. ZK288120, ZK288121 Vigilant Software Suite Demo licencia para 20 bombas ZK288105, ZK288105 Vigilant Software Master Med. Z073520, ZK288107 Vigilant Software Sentinel. ZK288100, ZK288101, ZK288102, ZK288124, ZK288104 ZK288125 Vigilant Software Centerium licencia para 100, 250, 400, 2000 o 4500 bombas. ZK288108 Vigilant Software Insight. ZK288106 Vigilant Software Bridge. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-15 | LEICA EG1150 H con nombre genérico CENTRO DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS MODERNO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. | LEICA | SI | El Leica EG1150 H es un centro de inclusión de tejidos moderno controlado por microprocesador. USO: El uso previsto de este equipo consiste en la inclusión de muestras histológicas en parafina, dentro del ámbito del laboratorio de rutina – y allí sólo para las aplicaciones siguientes: - Licuación de parafina para la inclusión de muestras y mantenimiento de la parafina líquida a temperatura de trabajo. - Llenado de moldes de inclusión con parafina. - Calentar y mantener calientes las cajas para accesorios con muestras y los moldes de inclusión, así como las pinzas necesarias para la orientación de las muestras. | Empaque individual | Leica EG1150 H | Que mediante la información aportada se identifica que el producto LEICA EG1150 H con nombre genérico CENTRO DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS MODERNO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20231286224 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-15 | ESCÁNER DIGITAL DE PORTAOBJETOS - PANNORAMIC con nombre genérico DIGITALIZADOR DE PORTAOBJETOS | EPREDIA / 3DHISTECH | NO | La familia PANNORAMIC® es la gama de productos más completa del mercado para el escaneo digital de portaobjetos, permitiendo almacenar las imágenes. Solo para uso de investigación | Unidad | PANNORAMIC DESK II DW; PANNORAMIC MIDI II; PANNORAMIC SCAN II; PANNORAMIC CONFOCAL; PANNORAMIC 250 FLASH III; PANNORAMIC 1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN, NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | N/A
20231286954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-15 | ONCORE PRO AUTOMATED SLIDE STAINING SYSTEM + ACCESSORIES & TRAINING con nombre genérico SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE PORTAOBJETOS AUTOMATIZADO PARA TINCIÓN | ONCORE PRO | NO | El ONCORE Pro Automated Slide Staining System + Accessories & Training, es un sistema de procesamiento de portaobjetos totalmente automatizado para la tinción de secciones de tejido congeladas e incluidas en parafina, citospinas, frotis celulares y aspirados con aguja fina. Este sistema está diseñado para automatizar los métodos de tinción manual utilizados habitualmente en inmunohistoquímica, hibridación in situ y aplicaciones relacionadas. | Instrumento ONCORE PRO: Unidad completa y accesorios | ONCPRO0001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231288983 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-15 | RADIATION SURVEY METER RAY SAFE 452 con nombre genérico MONITOR DE RADIACIÓN RAYSAFE 452 | FLUKE BIOMEDICAL | NO | El RaySafe 452 es un potente monitor de radiación que mide la radiación ionizante en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la búsqueda de isótopos derramados, la medición de la radiación dispersa de las máquinas de rayos X y los aceleradores lineales. Dedique más tiempo a las mediciones y menos tiempo a la configuración. Solo tiene que encender el instrumento y en unos segundos estará listo para medir. El RaySafe 452 no requiere ninguna corrección ni configuración manual, lo que le permite centrarse en la protección contra la radiación en lugar de la configuración. La interfaz intuitiva muestra todos los parámetros en una vista. Todos los datos de medición se almacenan automáticamente y el software de PC RaySafe View permite transferir datos fácilmente para su posterior análisis y almacenamiento de datos. Un dispositivo para cada situación significa menos instrumentos para llevar, para aprender y para administrar. Eso equivale a menos gastos, más eficiencia y ahorro de tiempo. | N/A | Monitor de radiación RaySafe 452 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231248969 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | InSightive™ Gen2 analytics, nombre genérico: Plataforma de análisis de datos nativa en la nube | VARIAN. | NO | InSightive™ Gen2 analytics es una plataforma de análisis de datos nativa en la nube que permite a los profesionales y líderes de las clínicas oncológicas descubrir información procesable a partir de aplicaciones para tomar decisiones basadas en datos reales. El objetivo del producto es ofrecer análisis visuales o información sobre los datos de la institución en forma de indicadores clave de rendimiento (KPI), cuadros de mando e informes. InSightive Gen2 Analytics no está diseñado para utilizarse en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones ni tampoco en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades. InSightive Gen2 Analytics es una herramienta de apoyo para las instituciones de atención oncológica que les permite organizar y analizar los datos de la institución y de los pacientes de manera más eficiente y rápida, permitiendo por ejemplo asignar un oncólogo fijo para un paciente, determinar los tiempos de espera entre actividades, volumen de pacientes por zona, definir los días y horas laborables a nivel de un hospital, entre otros | N/A | Versión 2.5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231254280 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | BURN DRESSING con Nombre genérico APÓSITO PARA QUEMADURAS (BURN DRESSING) | RHINO RESCUE. | NO | PRODUCTO: APÓSITO PARA QUEMADURAS (BURN DRESSING), COMPOSICIÓN: ESPONJA, GEL, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, USO: PARA ALIVIAR EL DOLOR Y LAS MOLESTIAS CAUSADAS POR QUEMADURAS, ESCALDADURAS Y QUEMADURAS SOLARES // MATERIAL ES PARA USO ACADEMICO, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS. MARCA: RHINO RESCUE. | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BURN DRESSING con Nombre genérico APÓSITO PARA QUEMADURAS (BURN DRESSING)es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un procesofisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto BURN DRESSING con Nombre genérico APÓSITO PARA QUEMADURAS (BURN DRESSING) en las siguientes cantidades 60 unidades, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no seaprueba su uso en humanos. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto APÓSITO PARA QUEMADURAS (BURN DRESSING)), en las siguientes cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231290356 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | ESPUMA DE POLIURETANO (BLOQUE PU) con Nombre genérico ESPUMA PU. | OKM | NO | Es un material muy versátil, material plástico poroso formado por una agregación de burbujas se pueden conseguir características muy distintas y espumas destinadas para hacer moldes en la fabricación de ortesis; dispositivo aplicado internamente utilizado para modificar las características estructurales y funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. | ESPUMA POLIURETANO PU | MOLDES PU PARA LA FABRICACION DE ORTESIS, “LOS PRODUCTOS RELACIONADOS COMO ORTESIS Y PROTESIS SE REALIZAN DE MANERA PERSONALIZADA Y DE ACUERDO A FORMULA MEDICA” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231291849 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | JACUZZI SPA con nombre genérico JACUZZI (SPA) | BESTVIEW | NO | Recreativo y Relajación. | UNIDAD | RTO1500-1MD, RTO1700MD, RTO2000-1MD, RTO2000-2MD, RTO2000MD” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231294037 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | CONGELADOR con nombre genérico: CONGELADOR | ARCTIKO: | NO | Utilizados para el almacenamiento de alimentos, químicos, reactivos y consumibles usados en el laboratorio y en los sitios de investigación que deben almacenarse a una temperatura específica. | UNIDAD | MODELO: FLEXALINE LFE 285 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231294496 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | AGUJAS QUIRÚRGICAS con nombre genérico: AGUJAS | MANI, INC | SI | La aguja es un filamento de metal que en uno de sus extremo tiene una arista aguda. En el otro, un orificio para insertarle un hilo y conformar asi la sutura. La aguja es la guia cuando se debe suturar unaq herida o corte, o tambien para cerrar incisiones. | TH-17-18x38S2 TH-38-43x88S2 TH-38-45X88S2 TF8H-25-44x88S2 TF8H-26-31x63S2 TF8H-26-43x88S2 R4E-12-18x38S3 R4E-13-18x38S3 R4E-24-31x63S3 TH-26-33x53S2 TH-26-40x63S2 TH-37-40x63S2 R4S-60-33x58S2 R4E-13-20x33S3 R4E-19-26x43S3 R4H-17-26x43S3 | https://winermedmy. sharepoint.com/:x:/g/personal/nathan_winer_com_co/Ef9NXuMQAP5Mh6qQIG1aw1MBrLgz4 Nfl9CMJvfZ80Q4nvw?e=ZZFydD | Que mediante la información aportada se identifica que el producto AGUJAS QUIRÚRGICAS con nombre genérico: AGUJAS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: "Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (...) b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, (...);" | IIa
20231294977 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | BALANZA COMPOGUARD®, y nombre genérico: COMPOGUARD® | FRESENIUS KABI / COMPOGUARD | SI | El sistema CompoGuard junto con todos sus componentes está destinado a auxiliar al operador a realizar donaciones de sangre de alta calidad de una forma estable y confiable. El CompoGuard se puede utilizar para para el uso previsto en combinación con los sistemas de bolsa COMPOFLEX y COMPOSELECT de Fresenius Kabi. El sistema CompoGuard básico es una mezcladora. Mezcla la sangre donada con un anticoagulante. Cuando se haya alcanzado el volumen especificado, el proceso de donación se detiene mediante una abrazadera (clamp) de seguridad. El proceso también se monitorea con una válvula de retención del flujo. La función integrada de sellado asegura que la bolsa de sangre completa se cierre de forma confiable antes de retirarla. El sellador manual se puede utilizar de una manera muy flexible. Cuando se maneja adecuadamente, permite el sellado en cualquier momento. El proceso de sellado se monitorea electrónicamente en cuanto a su calidad y el resultado se documenta por motivos de seguridad, al igual que para todos los procesos durante la donación. | Caja que contiene una (1) unidad de COMPOGUARD® con accesorios. | 9029601 COMPOGUARD BASIC®. - 9029611 COMPOGUARD DATA BASIC + MODULO BASADO EN DECT + SOFTWARE MODO HIGH + GOOSENECK (SIN ESCÁNER). - 9029621 COMPOGUARD® COMPLETE (Con sellador incluído). Accesorios: Autosense scanner, Software DonationMaster Net. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto con nombre: BALANZA COMPOGUARD®, y nombre genérico: COMPOGUARD® y Marca: FRESENIUS KABI / COMPOGUARD® es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su importación, fabricación y comercialización en el territorio nacional y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto con nombre: BALANZA COMPOGUARD®, y nombre genérico: COMPOGUARD® y Marca: FRESENIUS KABI / COMPOGUARD®, si requiere de registro sanitario, dado que en la información proporcionada menciona: “… Mezcla la sangre donada con un anticoagulante. Cuando se haya alcanzado el volumen especificado, el proceso de donación se detiene mediante una abrazadera de seguridad.…” “… La función integrada de sellado asegura que la bolsa de sangre completa se cierre de forma confiable antes de retirarla, .. “ Acorde a lo expuesto, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, ”Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…)” | I
20231295797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | VIBRADOR CLITORIAL COCO con nombre generico VIBRADOR CLITORIAL, | PLATANOMELÓN: | NO | Coco es un simulador de sexo oral que ofrece la estimulación completa y precisa del clítoris. Tiene 9 modos de vibración y 9 patrones de movimiento de la lengua. Textura suave ultra sedosa. Totalmente sumergible. 3 velocidades y 6 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anteri r, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20221036967 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | PRODUCTOS SWASH® PARA EL CUIDADO DE LA INCONTINENCIA con Nombre genérico PRODUCTOS PREHUMEDECIDOS SWASH® PARA EL CUIDADO DE LA INCONTINENCIA CON FUNCIÓN BARRERA. | SWASH® Perineum | SI | Los Productos Swash® Perineum para el cuidado de la incontinencia, están indicados para el cuidado perineal de pacientes con incontinencia como una medida para prevenir el daño cutáneo asociado con la exposición a la orina o las heces (DAI - Dermatitis Asociada a la Incontinencia) o como una medida para manejar dicho daño cutáneo (DAI) en una etapa temprana. Están impregnados con un protector de la piel: dimeticona al 3%, este aceite con base de silicona deja una fina capa sobre la piel que la protege de la humedad y la irritación, sin ser oclusivo y permitiendo que la piel transpire. Los Productos Swash® Perineum para el cuidado de la incontinencia han sido desarrollados no solo para limpiar, cuidar y proteger, sino que además hidrata la piel dañada, esto es posible gracias a la nueva fórmula desarrollada con Trixotric® (ácido hialurónico, hidrogel y arcilla natural), que ayuda a reparar la piel más rápido. Los Productos Swash® Perineum para el cuidado de la incontinencia están hechos de un material firme y suave, elaborado con la técnica de hidroligado (no tejido), y presentan un ligero relieve que proporciona una sensación agradable en la piel. | Swash® Perineum Toallitas - Paquete x 4 uds Swash® Perineum Toallitas - Paquete x 8 uds Swash® Perineum Manoplas - Paquete x 4 Swash® Perineum Manoplas - Paquete x 8 uds Swash® Perineum+ Toallitas - Paquete x 4 uds Swash® Perineum+ Toallitas - Paquete x 8 uds Swash® Toallitas limpiadoras sin fragancia - Paquete x 48 uds | C04533-4 FF Swash® Perineum Wipes - 4 pack Swash® Perineum Toallitas - Paquete x 4 uds C04533-8 FF Swash® Perineum Wipes - 8 pack C04070-4 FF Swash® Perineum Gloves - 4 pack C04070-8 FF Swash® Perineum Gloves - 8 pack K04540-4 FF Swash® Perineum+ Wipes - 4 pack (Trixotric®) K04540-8 FF Swash® Perineum+ Wipes - 8 pack (Trixotric®) L05012-48 FF Swash® Cleansing Wipes - 48 pack M05012-48 F Swash® Cleansing Wipes - 48 pack | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Productos Swash® para el cuidado de la incontinencia con Nombre genérico Productos pre-humedecidos Swash® para el cuidado de la incontinencia con función barrera, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: | presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en: (…) c) La clase IIa, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida (….)” (citar textualmente la regla que le aplica al producto según el artículo 7) | IIa
20221272083 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | CORNISOL con Nombre genérico MEDIO DE ALMACENAMIENTO CORNEAL | CORNISOL | SI | SOLUCION DE ALMACENAMIENTO CORNEAL (CORNEAS HUMANAS) ADECUADO PARA KERATOPLASTIA HASTA 14 DÍAS BAJO REFRIGERACION (2-8C) | CAJA 5 VIALES 20ML CADA UNO | N/A | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto CORNISOL con Nombre genérico MEDIO DE ALMACENAMIENTO CORNEAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un procesofisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado delrecién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; (….)” (Subrayado fuera de texto) | IIa
20231239557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | el producto T-01 TRITURADORA FSFB – TRITURADORA DE SOLUCIÓN QUIRURGICA CONGELADA | N/A | NO | LA TRITURADORA SE USARÁ EN EL QUIRÓFANO EN UN AMBIENTE ESTÉRIL PARA TRITURAR DE MANERA CONTROLADA SOLUCIONES QUIRÚRGICAS ESTÉRILES CONGELADAS COMO SON EL LACTADO DE RINGER, PARA QUE UNA VEZ TRITURADA LA SOLUCIÓN SEA USADA EN CONTACTO DIRECTO CON ÓRGANOS VITALES SIN CORRER EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN. ESTO SE HARÍA PARA PROCEDIMIENTOS COMO SON EL RESCATE DE ÓRGANOS PARA TRASPLANTE YA SEA DURANTE LA EXTRACCIÓN COMO EN EL TRANSPORTE. | UNIDAD. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulodel Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231239615 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | DE-01 DISPOSITIVO ESCAFOLUNAR con Nombre genérico DISPOSITIVO PARA LA RECUPERACIÓN DEL LIGAMENTO ESCAFOLUNAR. | N/A | SI | Dispositivo médico compuesto por un implante de plástico 3 tornillos de titanio que busca hacerlas funciones del ligamento Escafoides-Semilunar, cuando éste tiene un daño crónico y no puede repararse de manera autóloga. El dispositivo es implantable de un solo uso y se entrega estéril. | Unidad, Empaque Individual, suministrado Estéril. | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DE-01 DISPOSITIVO ESCAFOLUNAR con Nombre genérico DISPOSITIVO PARA LA RECUPERACIÓN DEL LIGAMENTO ESCAFOLUNAR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por elfabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) B. DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS Regla 8: Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: (…)”. Nota: Para la fabricación de este dispositivo médico en el país previamente deberá el fabricante estar certificado en condiciones sanitarias conforme al parágrafo del artículo 12 del Decreto 4725 de 2005. No obstante tenga en cuenta que para la solicitud del registro sanitario debe contar con la información técnico-científica correspondiente que avale la seguridad del dispositivo médico (estudios técnicos, biocompatibilidad, análisis de riesgos y estudios clínicos, entre otros). | IIb
20231243134 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | LAVADOR DE PATOS Y PISINGOS con Nombre genérico: LAVAPATOS | SOFINOR-ARCANIA: | NO | Equipo utilizado para la automatización del vaciado, lavado y desinfección térmica de patos, orinales, vasos graduados para para orina y riñoneras Materiales de construcción: Material acero inoxidable AISI 304, pantalla cubierta con un lexan de plástico Funcionamiento con conexión a la red eléctrica y a la red de agua fría y caliente. | Equipo utilizado para la automatización del vaciado, lavado y desinfección térmica de patos, orinales, vasos graduados para para orina y riñoneras Materiales de construcción: Material acero inoxidable AISI 304, pantalla cubierta con un lexan de plástico Funcionamiento con conexión a la red eléctrica y a la red de agua fría y caliente. | ARCANIA CLINOX 3A Auto y CLINOX 3A Total | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRESENTE EQUIPO SOLAMENTE SE PODRÁ USAR PARA DESINFECCIÓN DE: PATOS, ORINALES, VASOS GRADUADOS PARA PARA ORINA Y RIÑONERAS, Y NO SE PODRÁ USAR PARA LA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE USO DADAS POR EL FABRICANTE. | N/A
20231255979 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | COMPRESSED GAUZE con Nombre genérico GASA (COMPRESSED GAUZE): | RHINO RESCUE | NO | PRODUCTO: GASA (COMPRESSED GAUZE), COMPOSICIÓN: ALGODÓN HIDRÓFILO, TIPO DE EMPAQUE: BOLSA POR 1 UNIDAD, USO: MATERIAL PARA USO ACADEMICO, EXCLUSIVO PARA CAPACITACION DE LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - UNIDAD NACIONAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL Y ANTITERRORISMO, PARA SER USADOS EN MANIQUIES, NO SON PARA USO EN HUMANOS. MARCA: RHINO RESCUE | BOLSA POR 1 UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto COMPRESSED GAUZE con Nombre genérico GASA (COMPRESSED GAUZE), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto COMPRESSED GAUZE - GASA (COMPRESSED GAUZE) en las siguientes cantidades: 65, usados con fines académicos para entrenamiento exclusivo de la policía nacional - dirección de carabineros y protección ambiental - unidad nacional contra la minería ilegal y antiterrorismo, para ser usados en maniquíes, no se aprueba su uso en humanos. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto COMPRESSED GAUZE - GASA (COMPRESSED GAUZE) en las cantidades mencionadas, acorde a la documentación allegada por el solicitante (folios del 58-61), las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Tener presente que el desecho o disposición final del producto debe realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | N/A
20231261447 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-12-22 | RNase AWAY™ / DNA AWAY™ / DESCONTAMINANTE DE SUPERFICIES, | Thermo Scientific : | NO | 1. RNase AWAY™: Elimina la RNasa y el ADN de las superficies del laboratorio. Descontamina aparatos, mesas de trabajo, cristalería y artículos de plástico. Reduce la dependencia de tratamientos cancerígenos DEPC y ahorra el tiempo necesario para hornear cristalería. Uso en pipetas, cajas de gel o áreas de preparación de ARN o ADN. No deja residuos que interfieran con la polimerización del gel o la tinción. Químicamente estable y no abrasivo No contiene ácidos fuertes. 2. DNA AWAY™: Elimina el ADN y la ADNasa no deseados de cristalería y artículos de plástico sin afectar las muestras de ADN posteriores. degrada el ADN de forma más rápida y eficaz que el autoclave. Adecuado para cajas de gel, pipetas, mesas de trabajo, termocicladores u otros aparatos. Uso antes de realizar PCR o trabajar con ADN para un área de trabajo libre de ADN. Aplicar la fórmula lista para usar a la superficie para descontaminarla, luego séquela o enjuáguela | RNase AWAY 250 ml, 473 ml, 1 Litro, 4 Litros DNA AWAY 250 ml | RNase AWAY 7005-11 4 Litros - RNase AWAY 7000TS1 250 ml - RNase AWAY 7002 473 ml - RNase AWAY 7003 1 Litro - DNA AWAY 7010 250 ml (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231294570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | MONITOR VISUAL con nombre genérico MONITOR VISUAL | SILUX, POTEC, IMPORT VISION, ADLER | SI | El monitor de 17,5 pulgadas y de 32 pulgadas marcas ADLER, IMPORT VISION, referencias TSP 7000, ACP 60, PLC 8000, VC 3, TSP 9000 son monitores los cuales su función principal y única es presentar una serie de caracteres los cuales pueden ser letras, figuras o números siendo estos mostrados por medio del optómetra para ayudar a agilizar su trabajo reemplazando de esta manera el cartel retroiluminado llamado “optotipo de snellen” que es utilizado a 6 metros de distancia del paciente y la función que cumple es la misma, a diferencia que el examinador la puede cambiar de manera rápida y fácil de un carácter a otro sin necesidad de desplazarse hasta la caja retroiluminada y realizar un cambio físico. Con este monitor se ayuda a optimizar el tiempo de la consulta de optometría ya que el optómetra no tendría que hacer un cambio físico del cartel sino lo puede realizar por medio de un control digitalmente al instante, es de aclarar que esto no es un equipo de diagnóstico, ya que su función principal y única es la de un monitor para visualizar unos caracteres. | Unidad | TSP 7000, ACP 60, PLC 8000, VC 3, TSP 9000. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MONITOR VISUAL con nombre genérico MONITOR VISUAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Ahora bien, teniendo en cuenta las competencias de la Comisión Revisora dentro de la operatividad de nuestro Instituto, se encontró que dicho órgano asesor, emitió concepto respecto a la obligatoriedad de contar con Registro Sanitario, para los productos a los que usted hace alusión en su petición, esto es, Pantallas y Proyectores de agudeza Visual, dicho pronunciamiento se encuentra plasmado en el numeral 3.18 del Acta No. 4 de fecha 13 de mayo de 2015, el cual manifiesta: “(...) 3.18 (...) la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto Pantallas y Proyectores de Agudeza Visual y los sistemas para evaluar la agudeza visual, son considerados dispositivos médicos de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 12, la cual cita: Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I (...)”. (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20231295085 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | VIBRADOR ANAL MAX con nombre genérico VIBRADOR ANAL | PLATANOMELÓN | NO | El vibrador anal Max es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación anal. Resistente a salpicaduras Estimulación anal, 10 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231295714 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | SYRINGE FILTER con Nombre genérico FILTRO DE JERINGA | ULTRACRUZ | SI | FILTRAR SOLUCIONES ACUOSAS Y ORGÁNICAS SUAVES NO AGRESIVAS, COMO TAMPONES, MEDIOS DE CULTIVO DE TEJIDOS O ADITIVOS; CLARIFICACIÓN, FILTRACIÓN ESTÉRIL, PURIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y VENTILACIÓN ESTÉRIL; LA FILTRACIÓN ADECUADA DE MUESTRAS MEJORA LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS; SON HIDROFÍLICOS, MINIMIZAN LA PÉRDIDA DE PROTEÍNAS ASOCIADA CON EL PROCESO DE FILTRADO. SE COLOCAN EN EL EXTREMO DE UNA JERINGA PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE UNA MUESTRA ANTES DEL ANÁLISIS MEDIANTE MÉTODOS COMO HPLC, CROMATOGRAFÍA IÓNICA, CROMATOGRAFÍA DE GASES, ICP Y PRUEBAS DE DISOLUCIÓN. SE EMPAQUETAN Y ESTERILIZAN INDIVIDUALMENTE MEDIANTE IRRADIACIÓN GAMMA, LO QUE LOS HACE APIRÓGENOS, LIBRES DE ARN Y ADN. | CAJA X 30, CAJA X 75 | 358809 PVDF, 0.10 μm, 13 mm, caja x 75 358810 PVDF, 0.10 μm, 30 mm, caja x 30 358811 PVDF, 0.22 μM, 13 MM, CAJA X 75 358812 PVDF, 0.22 μM, 30 MM, CAJA X 30 358813 PVDF, 0.45 μM, 13 MM, CAJA X 75 358814 PVDF, 0.45 μM, 30 MM, CAJA X 30 358815 MCE, 0.22 μM, 30 MM, CAJA X 75 358816 MCE, 0.22 μM, 30 MM, CAJA X 30 358817 MCE, 0.45 μM, 13 MM, CAJA X 75 358818 MCE, 0.45 μM, 30 MM, CAJA X 30 358819 PTFE, 0.22 μM, 13 MM, CAJA X 75 358820 PTFE, 0.22 μM, 30 MM, CAJA X 30 358821 PTFE, 0.45 μM, 13 MM, CAJA X 75 516079 PES, 0.22 μM, 13 MM, CAJA X 75 395291 PES, 0.22 μM, 30 MM, CAJA X 30 516779 PES, 0.10 μM, 30 MM, CAJA X 30 516780 PES, 0.45 μM, 30 MM, CAJA X 30 516781 SFCA, 0.22 μM, 30 MM, CAJA X 30 516782 SFCA, 0.45 μM, 30 MM, CAJA X 30 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SYRINGE FILTER con Nombre genérico FILTRO DE JERINGA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del Ndecreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 3. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o química de la sangre, de otros fluidos corporales o de otros líquidos destinados a introducirse en el cuerpo se incluirán en la clase IIb, salvo si el tratamiento consiste en filtración, centrifugación o intercambios de gases o de calor, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. | IIb
20231295785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | COPA MENSTRUAL GRETA con nombre genérico: COPA MENSTRUAL | PLATANOMELÓN | NO | Greta es una copa ideal para principiantes, ya que es especialmente cómoda y fácil de poner y extraer. Su material superflexible hará que te olvides de que la llevas puesta y evita el riesgo de fugas. Su material superflexible y su forma se adapta perfectamente a la ergonomía de cualquier vagina. | UNIDAD TALLAS S, M | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL color negro, gris (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231295795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | VIBRADOR PAREJAS CRABY con nombre genérico VIBRADOR PAREJAS, | PLATANOMELÓN: | NO | Craby es un vibrador multiposición ideal para las parejas que quieran dar rienda suelta a su imaginación. Prueba sus más de 20 opciones de uso y diviértete con el vibrador más versátil de Platanomelón. Textura suave ultra sedosa. Totalmente sumergible 3 velocidades y 7 modos de vibración. Más de 32 opciones de uso diferente | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231295825 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | VIBRADOR PAREJAS TANGO con nombre genérico VIBRADOR PAREJAS | PLATANOMELÓN: | NO | Tango es un vibrador pensado para disfrutar en pareja con el que podrás estimular tu clítoris y tu punto G durante la penetración gracias a sus dos potentes motores. Además, puede funcionar por control remoto para que puedas descubrir sus 9 modos de vibración desde su mando a distancia. Textura suave ultra sedosa. Resistente a salpicaduras. | SET | N/A | De acuerdo con lo anteri r, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231296174 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | HYPERVOLT 2; HYPERVOLT 2 PRO; HYPERVOLT GO 2 y nombre genérico: DISPOSITIVOS DE MASAJE DE PERCURSIÓN PORTÁTIL | HYPERICE, HYPERVOLT: | NO | Dispositivos portátiles de masaje por percusión que aplica pulsos de presión dirigidos para cuidar de los músculos, calmar la tensión, proporcionar un masaje relajante, acelerar el calentamiento y la recuperación, y ayudar a mantener la flexibilidad y el rango de movimiento. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231297343 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | MESAS AJUSTABLES PARA INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS y nombre genérico: MESAS AJUSTABLES PARA INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS | TOPCON: | NO | MESAS AJUSTABLES DE ALTA PRECISION Y SEGURIDAD PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS | UNITARIA | AIT-16A, AIT-250W, AIT-350W, AIT-650, AIT-W1, AIT-W2, y similares | NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA ÚNICAMENTE LAS MESAS AJUSTABLES PARA INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS, Y NO SE AMPARAN LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231297358 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | CNERGY GO con nombre genérico IDENTIFICADOR BIOMETRICO PARA PACIENTE | CABLON MEDICAL | NO | CNERGY GO es una herramienta de identificación biométrica aplicada a pacientes que reciben tratamientos de radioterapia. Este método se centra en la identificación precisa del lecho vascular de la palma de la mano, asegurando la entrega adecuada de la dosis y la ubicación específica del tratamiento. En el marco de los centros de radioterapia, este sistema se integra perfectamente al flujo de trabajo. Para cada paciente, se crea un registro que incluye el escaneo de las palmas de las manos, almacenando esta información de forma segura en el sistema. En el momento de cada cita para el tratamiento, se realiza una doble verificación. Este paso es crucial, ya que el acelerador solo puede iniciar si se lleva a cabo una identificación positiva, lo que añade una capa adicional de seguridad y garantiza la precisión del procedimiento. CNERGY GO no solo mejora la seguridad y la precisión en los tratamientos de radioterapia, sino que también optimiza el flujo de trabajo de los centros, proporcionando una herramienta integral que contribuye a la calidad y efectividad de la atención médica. | Unidad | ESCÁNER FIJO MODELO R1 (C01-09-02-R1) ESCÁNER FIJO CON ESTACIÓN DE TRABAJO MODELO R2 (C01-09-02-R2) MODELO DE ESCRITORIO MODELO R3 (C01-09-02-R3) ESCRITORIO* O MODELO DE PARED MODELO R4 (C01-09-03-R4) MODELO DE ESCRITORIO* O PARED MODELO R5 (C01-09-02-R5) MODELO DE ESCRITORIO* O PARED CON ESCÁNER PORTÁTIL MODELO R6 (C01-09-03-R6) ESCRITORIO* O MODELO DE PARED MODELO R7 C01-09-03-R7 MODELO DE PIE CON ESCÁNER FIJO MODELO K1 (C01-09-02-K1) MODELO DE PIE CON ESCÁNER MODELO K2 (C01-09-03-K2) MODELO DE ESCRITORIO CON ESCÁNER FIJO MODELO K3 (C01-09-02-K3) + MODELO D3 (C01-09-99-D3) MODELO DE ESCRITORIO CON ESCÁNER PORTÁTIL MODELO K4 (C01-09-03-K4) + MODELO D3 (C01-09-99-D3 MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL CON S FIJO MODELO F1 MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL CON MODELO F2 PARED MODELO W MODELO F3 (C01-09- MODELO DE PARED CON MODELO F4 (C01-09-02-F4) MODELO DE ESCRITORIO CON ESCÁNER FIJO MODELO F3 (C01-09-03-F3) + MODELO D2 (C01-09-99-D2) MODELO DE ESCRITORIO CON ESCÁNER PORTÁTIL MODELO F4 (C01-09-03-F4) + MODELO D2 (C01-09-99-D2) MODELO DE PARED CON ESCÁNER FIJO MODELO F7 (C01-09-02-F7) MODELO DE PARED CON ESCÁNER PORTÁTIL MODELO F8 (C01-09-03-F8) MODELO DE ESCRITORIO CON ESCÁNER FIJO MODELO F7 (C01-09-02-F7) + MODELO D1 (C01-09-99-D1) MODELO DE ESCRITORIO CON ESCÁNER PORTÁTIL MODELO F8 (C01-09-03-F8) + MODELO D1 (C01-09-99-D1) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231297444 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | REFRIGERADOR MORTUARIO SKB-7A002 con nombre genérico EQUIPO MORTUARIO SKB-7A002 | N/AJIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTDA Nº.35 LEHONG ROAD, MODERN AGRICULTURE ZONE, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA | NO | El producto se utiliza especialmente para salas de reposo de hospitales, crematorios de cadáveres y R & D unidades de autopsia para almacenamiento temporal de cadáveres. Nuestro factor produjo refrigeradores para cadáveres que pueden almacenar 1, 2, 3, 4 y 6 cadáveres. Los cofres internos de los refrigeradores están hechos de acero inoxidable para aumentar la propiedad antiséptica (se pueden formar varios refrigeradores en un refrigerador para almacenar varios cadáveres según las necesidades de algunos usuarios, eléctricos), nuestros ingenieros ensamblan y ajustan el equipo y el sistema de drenaje). La temperatura de los frigoríficos es 5 〜-10° C, la temperatura de congelación generalmente está dentro de -10° C, La temperatura se puede ajustar según los requisitos de la realidad del usuario. La temperatura del cofre del refrigerador está diseñada a -5° C. RUIDO: 45dB Fuente de alimentación: 220V，50-60HZ。 Método de ejecución: ejecución continua. Tipo de clima: SN/ST Refrigerante: R12, el volumen de perfusión se muestra en la marca interna del pecho. Clasificación de seguridad: Tipo de protección contra sacudidas eléctricas: Clase I. Grado de protección contra sacudidas eléctricas: Tipo B. | El producto se utiliza especialmente para salas de reposo de hospitales, crematorios de cadáveres y R & D unidades de autopsia para almacenamiento temporal de cadáveres. Nuestro factor produjo refrigeradores para cadáveres que pueden almacenar 1, 2, 3, 4 y 6 cadáveres. Los cofres internos de los refrigeradores están hechos de acero inoxidable para aumentar la propiedad antiséptica (se pueden formar varios refrigeradores en un refrigerador para almacenar varios cadáveres según las necesidades de algunos usuarios, eléctricos), nuestros ingenieros ensamblan y ajustan el equipo y el sistema de drenaje). La temperatura de los frigoríficos es 5 〜-10° C, la temperatura de congelación generalmente está dentro de -10° C, La temperatura se puede ajustar según los requisitos de la realidad del usuario. La temperatura del cofre del refrigerador está diseñada a -5° C. RUIDO: 45dB Fuente de alimentación: 220V，50-60HZ。 Método de ejecución: ejecución continua. Tipo de clima: SN/ST Refrigerante: R12, el volumen de perfusión se muestra en la marca interna del pecho. Clasificación de seguridad: Tipo de protección contra sacudidas eléctricas: Clase I. Grado de protección contra sacudidas eléctricas: Tipo B. | REFRIGERADOR MORTUARIO MODELO SKB-7A002 REFERENCIA SL-3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231297770 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | SUCCIONADOR DE CLÍTORIS MAMBO con nombre generico SUCCIONADOR DE CLÍTORIS | PLATANOMELÓN | NO | Succionador con tecnología Oh! Tech®, que estimula el clítoris de una forma profunda, completa y sin contacto directo. A través de sus ondas expansivas y envolventes genera orgasmos más potentes de la forma más sencilla. Además, incorpora dos boquillas intercambiables para una mejor adaptación al clítoris. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231298076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | VIBRADOR RABBIT LUCAS, VIBRADOR CONEJITO LUCAS con nombre generico VIBRADOR JUGUETE SEXUAL | PLATANOMELÓN | NO | El vibrador conejito Lucas es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación simultanea del clítoris y la zona G. Además, proporciona una sensación nueva y muy excitante, gracias a su función calor. 3 velocidades y 7 modos de vibración. Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 1 hora a máxima velocidad y 1,5 horas a mínima velocidad. Función de calor corporal, se calienta hasta los 39ºC. Es totalmente sumergible, Textura suave ultra sedosa | UNIDAD | Referencias lila, fucsia, azul, amarillo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231298087 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | PERA RECTAL SPLASH PARA DUCHA ANAL con nombre genérico PERA RECTAL | PLATANOMELÓN | NO | LA DUCHA ANAL SPLASH ES UN ARTÍCULO QUE PROPORCIONA AYUDA EN LA LIMPIEZA DE LA ZONA ANAL. | UNIDAD | COLOR NEGRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231298159 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | BOLAS CHINAS ADA TRÍO con Nombre genérico BOLAS CHINAS | PLATANOMELÓN | NO | LAS BOLAS CHINAS SON UNAS BOLAS UNIDAS POR UN CORDÓN QUE, A SU VEZ, CONTIENEN OTRAS BOLAS MÁS PEQUEÑAS EN SU INTERIOR QUE VIBRAN CON TUS MOVIMIENTOS. AL CHOCAR CON LA MUSCULATURA, INCONSCIENTEMENTE TRABAJA EL SUELO PÉLVICO. UN SUELO PÉLVICO TONIFICADO Y FUERTE AYUDA A PREVENIR LA INCONTINENCIA URINARIA, A MEJORAR LA LUBRICACIÓN NATURAL Y MEJORA LA CALIDAD DE LAS RELACIONES YA QUE, AL FORTALECER EL SUELO PÉLVICO, SE ALCANZAN ORGASMOS MÁS INTENSOS Y DURADEROS. | UNIDAD | n/a | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231298616 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-22 | ROPA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL con nombre generico ROPA QUIRÚRGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL : | N/A | NO | Indicado para su uso como vestuario de protección personal no estéril desechable para uso hospitalario. Actua como una barrera de protección desde y hacia el paciente o el profesional de la salud en procedimientos de salud. | N/A | RX-G001 Bata en tela no tejida SMS con puño en rib 120 cm ± 2 RX-G002 Bata quirúrgica manga larga con puño resortado con ajuste al pulgar 120 cm ± 2 RX-G003 Bata quirúrgica manga larga con puño resortado 120 cm ± 2 RX-G004 Bata paciente manga sisa 97 cm ± 2 RX-K005 Kit cirujano manga corta y pantalón 97 cm ± 2 RX-K006 Kit cirujano manga larga puño resortado + pantalón largo 97 cm ± 2 RX-K007 Camisa manga corta desechable no estéril 97 cm ± 2 RX-B009 Boxer desechable no estéril 38 cm ± 2 RX-B010 Boxer para endoscopia azul Oscuro-Navy ( Oscuro) 38 cm ± 2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231250309 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-26 | NOSOTRAS PARCHE TÉRMICO CALMA-V con nombre genérico PARCHE TÉRMICO, marca: NOSOTRAS: | N/A | SI | (…)el producto está diseñado para disminuir los cólicos menstruales por lo que este actúa sobre la zona abdominal baja. Su modo de uso se describe a continuación: 1. Abre y saca el parche de su bolsita individual. 2. Desprende el papel que protege el adhesivo. 3. Pégalo en tu ropa interior a la altura del vientre, el adhesivo debe quedar en contacto con la ropa interior, no en contacto directo con la piel. 4. Espera de 15 a 20 minutos hasta que el parche alcance su temperatura idea. 5. Una vez te pongas el parche puedes utilizarlo hasta por 12 h. 6. Cuando termine su efecto desprende cuidadosamente y desecha en la basura. (subrayado adicional). Asimismo, para dar mayor claridad al numeral 3, se adjunta la imagen dónde se muesta que el parche debe ser adherido en la parte externa del panty y entre sus precauciones, se alerta que el producto no debe quedar en contacto directo con la piel. | CAJA POR 3 PARCHES | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Nosotras PARCHE TÉRMICO CALMA-V con Nombre genérico PARCHE TÉRMICO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...) | I
20231234245 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | INFINIUM HTS STARTER KIT - KIT DE INICIO INFINIUM HTS, y nombre genérico: KIT DE HARDWARE PARA GENOTIPADO | Illumina. | NO | Los kits de instrumentos (hardware) Infinium están diseñados para ayudar a los clientes de Infinium que desean realizar la preparación del material que será genotipado con el fluj o de trabajo de microarreglos Illumina - Infinium. Estos kits de inicio incluyen hardware y componentes accesorios necesarios para procesar múltiples muestras de microarrays BeadChip en paralelo. Los paquetes de opciones están convenientemente organizados según el tipo de ensayo y el tamaño de los processos en lotes, para que la preparación de muestras sea simple y directa. El kit de inicio HTS se utiliza con BeadChips de ensayo HTS (de inglés High-Throughput Screening ), como GSA, GDA y CytoSNP. Estos paquetes incluyen instalación, capacitación y una garantía de un año. ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO PARA DIAGNOSTICO, USO EXCLUSIVO EM INVESTIGACIÓN. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. El HTS Starter Kit se utiliza con el sistema iScan, un sistema lector óptico de imágenes de alta resolución que se utiliza como herramientas de escaneo para aplicaciones de mapeo genético y genómico, expresión génica y genotipado. | Equipos de mesa y accesorios. | Ref. 20028874 - Infinium HTS Starter Kit (8 beadchip) 110 V - Kit de Inicio Infinium HTS (8 beadchip) 110 V Ref. 20028875 - Infinium HTS Starter Kit (8 beadchip) 220 V - Kit de Inicio Infinium HTS (8 beadchip) 220 V Ref. 20028876 - Infinium HTS Starter Kit (24 beadchip) 110 V - Kit de Inicio Infinium HTS (24 beadchip) 110 V Ref. 20028877 - Infinium HTS Starter Kit (24 beadchip) 220 V - Kit de Inicio Infinium HTS (24 beadchip) 220 V. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231239640 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | DISPOSITIVO DE EFECTOR FINAL ADAPTABLE PARA ROBOT DE REHABILITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES. | N/A | SI | El producto está dirigido al campo de la rehabilitación del cuerpo humano, en particular es un dispositivo del tipo efector final que se une mecánicamente por medio de tornillos a un robot manipulador del tipo colaborativo (Cobot) que en conjunto genera movimientos en el espacio 2D o 3D, los cuales guían el miembro superior de un usuario con el objetivo de general ejercicios de rehabilitación. Brazo-Fit es un efector final puramente mecánico. No tiene componentes eléctricos ni electrónicos ni de software. Su funcionalidad surge cuando se une a un robot que lo impulsa para realizar los movimientos deseados. Dentro de los movimientos deseados se pueden obtener trayectorias en línea recta, trayectorias curvas, rotaciones, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. La configuración preferida consiste en utilizar Brazo-Fit sobre una superficie plana para generar los movimientos de rehabilitación deseados sobre el brazo y el antebrazo del usuario. El usuario se acopla a Brazo-Fit al realizar un agarre cilíndrico con la mano, rodeando el mango. | Unidad. | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BRAZO-FIT con Nombre genérico DISPOSITIVO DE EFECTOR FINAL ADAPTABLE PARA ROBOT DE REHABILITACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ACTIVOS Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb (…)”. Nota: Para el caso de la fabricación de este dispositivo médico en el país, previamente deberá el fabricante estar certificado en condiciones sanitarias conforme al parágrafo del artículo 12 del Decreto 4725 de 2005. No obstante tenga en cuenta que para la solicitud del registro sanitario debe contar con la información técnico-científica correspondiente que avale la seguridad del dispositivo médico (estudios técnicos, análisis de riesgos, entre otros). | IIb
20231258635 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | MASAJEADOR FACIAL, y nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL | OSUFI | NO | El MASAJEADOR FACIAL ES UN INSTRUMENTO PARA LA BELLEZA DE LA CARA Y EL CUELLO, CON ONDAS SUAVES DE VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA DIRECTAMENTE A LOS POROS, EL PRODUCTO DEBE USARSE CON ACEITES O COSMÉTICOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARA QUE ESTA ESTE FRESCA. USOS: LIMPIE LA PIEL CON AGUA TIBIA, APLIQUE ACEITE ESENCIAL O PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL DE MANERA UNIFORME EN LA CARA, LUEGO ENCIENDA EL DISPOSITIVO DE BELLEVA Y COMIENCE A MASAJEAR. UNA VEZ COMPLETE LA OPERACIÓN, LIMPIE EL DISPOSITIVO DE BELLEZA Y SEQUELO PARA GUARDARLO | Empaque individual, Plástico ABS. | MODELO B1-A245 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231263667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | NEXTSEQ 1000/2000 con nombre genérico SECUENCIADOR GENÉTICO | ILLUMINA | NO | El sistema de secuenciación NextSeq™ 1000 de Illumina® y el sistema de secuenciación NextSeq™ 2000 de Illumina® le ofrecen un método selectivo de la secuenciación de nueva generación o NGS. Este sistema basado en aplicaciones incorpora la tecnología de secuenciación de Illumina en un instrumento de escritorio rentable. Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico. | Un equipo de mesa | NextSeq 2000 Sequencing System – 20038897 NextSeq 1000 Sequencing System – 20038898 NextSeq 1000 to NextSeq 2000 upgrade - 20047256” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231265293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | NASALEZE ALLERGY BLOCKER (ANTIALÉRGICO) con Nombre genérico BLOQUEADOR ANTIALÉRGICO PREVENTIVO. | N/A | SI | Nasaleze Allergy Blocker es un tratamiento preventivo contra la fiebre de heno y las alergias. Por ello, Nasaleze Allergy Blocker debe utilizarse antes de entrar en contacto con los alérgenos, para evitar que lleguen a la membrana nasal e inicien la respuesta alérgica. El polvo de Nasaleze se instala en la cavidad nasal, donde inmediatamente comienza a convertirse en una sustancia similar a un gel que se parece mucho a la mucosa nasal. Está diseñado para colocarse sobre la mucosa normal y actuar como una barrera protectora que permite que las cavidades nasales atrapen y capturen la gran mayoría de los patógenos que ingresan a la nariz y la boca. Una vez atrapados en la capa mucosa/nasaleze, los patógenos son arrastrados rutinariamente hacia el intestino mediante la eliminación mucociliar, lo que incluye garantizar que la frecuencia de los latidos de los cilios permanezca normal. | UNIDAD, Caja que contiene Frasco de 15 mL con 800 mg de polvo. | Nasaleze en polvo es una hidroxipropilmetilcelulosa o HPMC o hipromelosa. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto NASALEZE ALLERGY BLOCKER (ANTIALÉRGICO) con Nombre genérico BLOQUEADOR ANTIALÉRGICO PREVENTIVO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) D. REGLAS ESPECIALES Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (…)”. Nota: Se aclara que este producto es considerado un dispositivo medico combinado y aunque su principio activo tiene por función una acción física y/o mecánica sobre las vías respiratorias superiores, puede además tener acción accesoria sobre otros sistemas del organismo durante su proceso de tránsito y eliminación. Tenga en cuenta que para la solicitud del registro sanitario debe contar con la información técnico-científica correspondiente que avale la seguridad del dispositivo médico (estudios técnicos, biocompatibilidad, análisis de riesgos y estudios clínicos, entre otros). | III
20231276570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | TANQUE PARAFINA con Nombre genérico TANQUE PARAFINA | FISIOTECH | NO | Tanque de parafina: equipo utilizado para calentar parafina aromatizada por principio de baño de María | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20231277487 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | INNOWAVE, y nombre genérico: Irrigador sónico | INNOWAVE | SI | El irrigador sónico STERIS InnoWave PCF está diseñado para limpiar a fondo (eliminar tejido, sangre y otros contaminantes) una variedad de instrumentos quirúrgicos reutilizables. El irrigador sónico InnoWave PCF proporciona irrigación sónica (cavitación ultrasónica) tanto al interior como al exterior de los instrumentos con lúmenes. El sistema también utiliza Power Flush cuando los instrumentos están conectados para eliminar los residuos de los canales interiores. Esta unidad está equipada con desinfección térmica de nivel intermedio para garantizar que los instrumentos sean seguros para que el personal los manipule al final del ciclo. | Empaque unitario | INNOWAVE PCF INNOWAVE PRO | Que mediante la información aportada se identifica que el producto con nombre: INNOWAVE, y nombre genérico: Irrigador sónico y Marca: INNOWAVE es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto con nombre: INNOWAVE, y nombre genérico: Irrigador sónico y Marca: INNOWAVE, dado que en la información proporcionada menciona: “… Esta unidad está equipada con desinfección /es una lavadora desinfectadora.…”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, ” Regla 15. (…) Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos se incluirán en la clase IIa. (…)” | IIa
20231290108 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-12-28 | CHEMILUMINESCENCE ANALYZER REACTION CUVETTES / CUBETAS DE REACCIÓN DEL ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA | MACCURA | NO | Las cubetas de reacción del analizador de quimioluminiscencia son un recipiente para contener muestras de reacción y reactivos para proporcionar espacio de reacción. Está pensado para apoyar el uso del analizador automático de quimioluminiscencia Maccura. | Cat No. EIM44024654 kits por caja con 104 pruebas cada uno. | EIM44024654 | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto CHEMILUMINESCENCE ANALYZER REACTION CUVETTES / CUBETAS DE REACCIÓN DEL ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA (referencia EIM44024654), es considerado un consumible. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto en mención no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el analizador de quimioluminiscencia al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231293209 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMATICO EN ESPUMA con Nombre genérico PROASEPSIS DETERGENTE LUBRICANTE POLIENZIMÁTICO EN ESPUMA. | PROASEPSIS® | NO | Detergente lubricante polienzimático biodegradable para aplicación en espuma (válvula spray o aerosol), diseñado para el manejo y traslado de instrumental e insumos quirúrgicos contaminados, desde el área quirúrgica hasta la central de esterilización, evitando que la materia orgánica se adhiera al instrumental y facilite su remoción en el proceso posterior de lavado. La aplicación en aerosol, evita derrames y salpicaduras durante el transporte, gracias a la densidad de su espuma. Su cánula permite minimizar el desperdicio del producto y penetrar lúmenes y lugares de dificil acceso. | FRASCO PISTOLA X 600mL y FRASCO AEROSOL X150mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, Cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231298719 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | CUBIERTAS PARA CAMILLAS HOSPITALARIAS con Nombre genérico FORROS O CUBIERTAS DESECHABLES NO ESTÉRIL PARA CAMILLAS | N/A | NO | ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA USO HOSPITALARIO. ACTUA COMO UNA BARRERA PROTECTORA, QUE AISLA EL CONTACTO DEL PACIENTE CON LA SUPERFICIE. | EMPACADO INDIVIDUALMENTE, EMPAQUE POR 10 UNIDADES | Forros para camillas hospitalarias ajustable con elástico 2,10 m x 90cm; 78 x 204 cm; 87 X 230 cm; 87 X 215 cm Sabana ajustable 210 cm ± 2 x 76,5 cm ±2 Cobija 215 cm Funda para almohadas desechables 55 cm x 77 cm Forro camilla de ambulancia 215 cm ± 2 x 94,0 cm ±2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231298720 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | CAMILLAS PARA TRANSPORTE con nombre genérico CAMILLAS DE TRANSPORTE NO ESTÉRIL PARA RESCATISTAS. | N/A | SI | Camilla en tela no tejida no estéril para uso en rescate, transferencia o transporte de pacientes en lugares de difícil acceso | Empacado individualmente, empaque por 10 unidades | RX-95220 Camilla ligera para rescatistas pacientes peso 230 Kg 1.80 m x 80cm RX-95206 Silla ligera para rescatistas pacientes peso 160 Kg 91 m x 96cm ± 2 RX-95202 Camillas para rescatistas pacientes peso 820 Kg 2.0 m x 1,0 m ± 2 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CAMILLAS PARA TRANSPORTE con nombre genérico CAMILLAS DE TRANSPORTE NO ESTÉRIL PARA RESCATISTAS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20231298792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | FOOT REVITALIZATION SYSTEM con Nombre genérico SISTEMA DE REVITALIZACIÓN PARA PIES CON MASAJEADOR | SOOTHE BY APANA | NO | CONSIENTE TUS PIES AL FINAL DE UN DÍA AGOTADOR CON ESTE SISTEMA DE REVITALIZACIÓN PARA PIES CON MASAJEADOR Y PIEDRA PÓMEZ DE APANA REFLEXOLOGY. LA ALFOMBRA DE MASAJE PARA PIES TIENE 3 TEXTURAS DIFERENTES PARA PROPORCIONAR LA EXPERIENCIA DE RELAJACIÓN DEFINITIVA. INCLUYE UNA PIEDRA PÓMEZ, UN MASAJEADOR CON GRANDES PROTUBERANCIAS Y UN MASAJEADOR DE VARIOS TAMAÑOS EN EL CENTRO. EL MASAJEADOR CUENTA CON PROTUBERANCIAS Y CRESTAS ELEVADAS PARA UN MASAJE DE ACUPRESIÓN PROFUNDO EN LAS PLANTAS, TALONES, ARCOS Y DEDOS. SE GUARDA FÁCILMENTE DEBAJO DE LA CAMA, EN EL VESTUARIO DEL GIMNASIO O DEBAJO DE TU ESCRITORIO. MANTÉN ESTA ALFOMBRA DE MASAJE AL ALCANCE DE LA MANO PARA DISFRUTAR DE UN MASAJE RELAJANTE DURANTE TODO EL AÑO DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR. FABRICADO CON PLÁSTICO FLEXIBLE DE ALTA CALIDAD. VIENE EN COLOR GRIS TRANSPARENTE. ESTE IMPRESCINDIBLE MASAJEADOR PARA PIES SE PRESENTA EMPAQUETADO EN UNA TARJETA COLGANTE. "SOOTHE BY APANA SISTEMA DE REVITALIZACIÓN PARA PIES CON MASAJEADOR Y PIEDRA PÓMEZ EN PLATA". | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231299164 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR CONEJITO CON SUCCIÓN MOMBA con Nombre genérico VIBRADOR CON SUCCIÓN | PLATANOMELÓN | NO | MOMBA ES UN CONEJITO VIBRADOR CON SUCCIÓN, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA DISFRUTAR DE LA ESTIMULACIÓN SIMULTÁNEA DEL CLÍTORIS Y LA ZONA G DE UNA FORMA MÁS COMPLETA, INTENSA E INNOVADORA. MOMBA SE ADAPTARÁ PERFECTAMENTE A TUS GUSTOS Y NECESIDADES, PODRÁS ELEGIR ENTRE ESTIMULAR TU ZONA G Y TU CLÍTORIS POR SEPARADO O DAR RIENDA SUELTA A TUS FANTASÍAS COMBINANDO AMBAS. OFRECE UNA ESTIMULACIÓN DEL CLÍTORIS SIN CONTACTO A TRAVÉS DE ONDAS DE PULSIÓN, GRACIAS A LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA CLITORIAL ORGASM CONTROL TECHNOLOGY (OH! TECH®). TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA TOTALMENTE SUMERGIBLE. MODO CALOR. SE CALIENTA HASTA LOS 39ºC. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299313 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR CLITORIAL CALA con nombre genérico VIBRADOR CLITORIAL | PLATANOMELÓN | NO | CALA ES UN VIBRADOR PARA EL CLÍTORIS DISEÑADO PARA SALIR A JUGAR CON ÉL DONDE QUIERAS. CON AYUDA DEL IMÁN, PODRÁS FIJARLO DISCRETA Y CÓMODAMENTE EN TUS BRAGAS. GRACIAS A SU ADAPTABILIDAD Y A SU DISEÑO DISCRETO Y ERGONÓMICO, NADIE SE DARÁ CUENTA DE QUE ESTÁS DISFRUTANDO DE LAS VIBRACIONES DE CALA. ADEMÁS, PUEDES MANEJARLO TÚ MISMA O CEDERLE ESE PRIVILEGIO A TU PAREJA GRACIAS AL MANDO A DISTANCIA. TEXTURA SUPERSUAVE Y ATERCIOPELADA. ES TOTALMENTE SUMERGIBLE TIENE 9 MODOS DE VIBRACIÓN, CON MANDO A DISTANCIA PARA CONTROL REMOTO (MÁXIMO 10 M). | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR MINI BALI BASICS con Nombre genérico VIBRADOR MINI | PLATANOMELÓN | NO | BALI ES UNA BALA VIBRADORA DISEÑADA PARA LA ESTIMULACIÓN EXTERNA (CLÍTORIS,SENOS, PERINEO, TESTÍCULOS…) Y PARA DISFRUTAR TANTO A SOLAS COMO EN PAREJA. POTENTE, PRECISA, SUAVE, VERSÁTIL, SUMERGIBLE Y CON BATERÍA RECARGABLE USB, SIEMPRE ESTARÁ LISTA PARA DARTE PLACER DONDE TÚ QUIERAS Y POR TODAS LAS PARTES DE TU CUERPO. TEXTURA SUAVE Y ULTRASEDOSA. TOTALMENTE SUMERGIBLE. 3 VELOCIDADES Y 4 MODOS DE VIBRACIÓN. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR PAREJAS OH BASICS con Nombre genérico VIBRADOR PAREJAS | PLATANOMELÓN | NO | EL HUEVO VIBRADOR OH DE PLATANOMELÓN ES IDEAL PARA JUGAR EN PAREJA EN CUALQUIER SITIO. CON ÉL PODRÁS SACAR EL PLACER A LA CALLE. ¿A QUIÉN QUIERES CEDERLE EL CONTROL? POTENTE Y SILENCIOSO. ES UN JUGUETE MUY VERSÁTIL, APTO PARA JUGAR EN PAREJA. RESISTENTE A SALPICADURAS. TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA 4 VELOCIDADES Y 7 MODOS DE VIBRACIÓN | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299423 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR CONEJITO MORGAN con Nombre genérico VIBRADOR. | PLATANOMELÓN | NO | MORGAN ES UN VIBRADOR CONEJITO QUE ESTIMULA EL CLÍTORIS Y EL PUNTO G AL MISMO TIEMPO. ADEMÁS, LA PARTE INSERTABLE DE MORGAN SUBE Y BAJA HASTA 1,5 CM, SIMULANDO LA PENETRACIÓN, Y TIENE EFECTO CALOR (ALCANZANDO LOS 40 ºC). TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA. RESISTENTE AL AGUA. 3 VELOCIDADES Y 6 MODOS DE VIBRACIÓN. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299455 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | MASTURBADOR PARA PENE FLAMA con Nombre genérico MASTURBADOR PARA PENE | PLATANOMELÓN | NO | FLAMA ES UN MASTURBADOR QUE ESTIMULA EL GLANDE Y EL TRONCO DEL PENE GRACIAS A SUS 2 MOTORES INDEPENDIENTES (CON PULSACIÓN Y VIBRACIÓN). ACTIVA EL MODO CALOR Y DISFRUTA DE UNA SENSACIÓN MÁS PLACENTERA. TEXTURA SUAVE Y ULTRASEDOSA. TOTALMENTE SUMERGIBLE. MODO CALOR. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299470 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR CLITORIAL MINI DIVA BASICS con Nombre genérico VIBRADOR CLITORIAL MINI. | PLATANOMELÓN | NO | VIBRADOR CLITORIAL EN FORMATO VIAJE DISEÑADO PARA ESTIMULAR ZONAS ERÓGENAS EXTERNAS. PERFECTO PARA LA RECREACIÓN: RELAJARSE Y DISFRUTAR DE SENSACIONES NUEVAS TANTO A SOLAS COMO EN PAREJA. ES UN JUGUETE MUY VERSÁTIL, APTO PARA JUGAR EN PAREJA. TOTALMENTE SUMERGIBLE. TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA. SUPERFLEXIBLE, EL CABEZAL SE DOBLA HASTA 90 º 10 MODOS DE VIBRACIÓN. JUGUETE DISCRETO Y PEQUEÑO, IDEAL PARA LLEVARLO SIEMPRE CONTIGO | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299526 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | T-BAND, y nombre genérico: SMARTWATCH T BAND | TOUS | SI | PULSADOR, CONECTORES DE CARGA, CARGADOR Y SENSORES, COLOCAR EL CARGADOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RELOJ UNIENDO LOS CONECTORES DE CARGA DEL RELOJ Y EL CARGADOR. VISUALIZARÁ DICHO DIBUJO EN LA PANTALLA AL CONECTAR EL RELOJ CON EL CARGADOR. ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA OBTENER LA TOUS WEAR APP Y PODER VINCULAR SU T-BAND. SELECCIONE EL SISTEMA OPERATIVO DE SU MÓVIL Y PROCEDA A LA DESCARGA DE LA APP. SELECCIONE EN LA PANTALLA LA APP TOUS WEAR. RELLENE LOS DATOS CORRESPONDIENTES Y PROCEDA A VINCULAR SU RELOJ T-BAND. PARA VISUALIZAR LAS ESFERAS PRESIONAR EL PULSADOR. PARA CAMBIAR LAS ESFERAS PULSAR LA PANTALLA DURANTE 3 SEGUNDOS, LA ESFERA SE HARÁ PEQUEÑA Y DESPLAZANDO EL DEDO DE DERECHA A IZQUIERDA, O VICEVERSA, SOBRE LA PANTALLA SE PODRÁ PROCEDER AL CAMBIO DE LA ESFERA. UNA VEZ ESCOGIDA LA ESFERA DESEADA, PULSAR ENCIMA Y ÉSTA QUEDARÁ SELECCIONADA. ESFERA SELECCIONADA. DESPLAZAR EL DEDO SOBRE LA PANTALLA DE IZQUIERDA A DERECHA PARA VISUALIZAR EL MENÚ. SELECCIONAR ACTIVIDAD DIARIA PARA VISUALIZAR EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN. DESPLAZA EL DEDO HACIA LA DERECHA PARA SALIR DEL MODO ACTIVIDAD DIARIA. SELECCIONAR DEPORTES. SELECCIONA CORRER. CUENTA ATRÁS DE 3 SEGUNDOS. MUESTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD SELECCIONADA. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD. SELECCIONA TERMINAR O CONTINUAR. DESPLAZA LA ESFERA HACIA ARRIBA O ABAJO PARA ESCOGER ENTRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS. SELECCIONA SENDERISMO. CUENTA ATRÁS DE 3 SEGUNDOS. MUESTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD SELECCIONADA. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD. CUENTA ATRÁS DE 3 SEGUNDOS. MUESTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD SELECCIONADA. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD. SELECCIONA CICLISMO. MUESTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD SELECCIONADA. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA FINALIZAR LA ACTIVIDAD. DESPLAZA LA ESFERA HACIA ARRIBA O ABAJO PARA ESCOGER ENTRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS. DESPLAZA LA ESFERA HACIA LA DERECHA PARA IR AL MENÚ PRINCIPAL. DESPLAZA HACIA ARRIBA PARA SELECCIONAR RITMO CARDÍACO. PRESIONA PARA QUE SE ACTIVE LA LECTURA DE TU FRECUENCIA CARDÍACA. PASADOS UNOS 20 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE APARECERÁ LA LECTURA DE TU FRECUENCIA CARDÍACA QUE SERÁ LA DEFINITIVA CUANDO NOTES UNA VIBRACIÓN QUE INDICA QUE EL SENSOR HA TERMINADO DE MEDIR. DESPLAZA EL DEDO HACIA ARRIBA PARA VER UN HISTÓRICO DE TUS MEDICIONES. DESPLAZA EL DEDO A LA DERECHA PARA PASAR A DORMIR. HAZ CLICK PARA VISULIZAR EL DETALLE DEL SUEÑO. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER AL INICIO. DESPLAZA HACIA ARRIBA PARA SELECCIONAR PRESIÓN SANGUÍNEA. PRESIONA PARA QUE SE ACTIVE LA LECTURA DE TU PRESIÓN SANGUÍNEA. PASADOS UNOS 20 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE APARECERÁ LA LECTURA DE TU PRESIÓN SANGUÍNEA QUE SERÁ LA DEFINITIVA CUANDO NOTES UNA VIBRACIÓN QUE INDICA QUE EL SENSOR HA TERMINADO DE MEDIR. DESPLAZA EL DEDO A LA DERECHA PARA PASAR A OXÍGENO EN SANGRE. PRESIONA PARA QUE SE ACTIVE LA LECTURA DE TU OXÍGENO EN SANGRE. PASADOS UNOS 20 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE APARECERÁ LA LECTURA DE TU PRESIÓN SANGUÍNEA QUE SERÁ LA DEFINITIVA CUANDO NOTES UNA VIBRACIÓN QUE INDICA QUE EL SENSOR HA TERMINADO DE MEDIR. DESPLAZA HACIA ARRIBA SELECCIONA MENSAJES PARA LEER TUS MENSAJES. PARA SELECCIONAR MENSAJES. TOCA LA PAPELERA PARA BORRAR. CONFIRMA O DENIEGA LA ACCIÓN DE BORRAR. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA PASAR A CLIMA. SELECCIONA CLIMA. PRESIONA PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL TIEMPO EN TU ZONA (DEBES TENER EL RELOJ SINCRONIZADO CORRECTAMENTE CON LA APP Y LA APP DEBE ESTAR ABIERTA Y ACTUALIZADA). EL TIEMPO QUE MUESTRA COINCIDE POR DEFECTO CON EL MOSTRADO POR LA APP OPENWEATHER. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER A LA PANTALLA INICIAL. DESPLAZA HACIA ARRIBA PARA SELECCIONAR MUJER. SALUD DE LA MUJER. INTRODUCE EN LA TOUS WEAR APP LOS DATOS DE TU ÚLTIMA MENSTRUACIÓN Y DURACIÓN DE TU CICLO COMPLETO Y DURACIÓN DE TU MENSTRUACIÓN PARA OBTENER UNA ESTIMACIÓN DE LAS FECHAS MÁS PROBABLES DE OVULACIÓN E INICIO DEL SIGUIENTE CICLO. PUEDES CONFIGURAR UN AVISO A MODO DE RECORDATORIO. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA PASAR A LA SIGUIENTE FUNCIÓN: CRONÓMETRO. SELECCIONA CRONÓMETRO. PRESIONA EL BOTÓN VERDE PARA EMPEZAR LA CUENTA. PRESIONA EL BOTÓN AZUL PARA PAUSAR/DETENER. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL. DESLIZA HACIA ARRIBA PARA PASAR A: MÚSICA. HAZ CLICK PARA ACCEDER A MÚSICA. DESDE ESTA PANTALLA PODRÁS CONTROLAR LA MÚSICA ALMACENADA EN TU MÓVIL. ASEGÚRATE DE TENER ENCENDIDO EL BLUETOOH Y QUE TELÉFONO Y RELOJ ESTÉN PERFECTAMENTE EMPAREJADOS. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER A LA PANTALLA DE INICIO. SELECCIONA ENCONTRAR TELÉFONO. SI RELOJ Y TELÉFONO ESTÁN PERFECTAMENTE EMPAREJADOS, TU TELÉFONO EMITIRÁ UN SONIDO PARA QUE SEPAS DÓNDE ESTÁ. DESLIZA HACIA ARRIBA PARA PASAR A: CONFIGURACIÓN. PRESIONA PARA ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN. PRESIONA SOBRE IDIOMA. DESLIZA ARRIBA O ABAJO PARA SELECCIONAR EL IDIOMA DESEADO. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER AL MENÚ. PRESIONA SOBRE PANTALLA. CAMBIAR ESFERA. DESLIZA HACIA DERECHA E IZQUIERDA PARA SELECCIONAR LA ESFERA DESEADA. HAZ CLICK PARA SELECCIONAR LA ESFERA. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER A CONFIGURACIÓN. PRESIONA PARA ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN. PRESIONA SOBRE PANTALLA. PRESIONA SOBRE BRILLO. DESLIZA ARRIBA O ABAJO PARA SELECCIONAR EL BRILLO DESEADO. PRESIONA SOBRE EL BOTÓN INFERIOR PARA FIJAR LA SELECCIÓN. PRESIONA TIEMPO DE PANTALLA PARA DEFINIR EL TIEMPO QUE DESEAS QUE LA PANTALLA ESTÉ ENCENDIDA. DESLIZA ARRIBA O ABAJO PARA SELECCIONAR LOS SEGUNDOS DESEADOS DE DURACIÓN DE PANTALLA ENCENDIDA. PRESIONA SOBRE EL BOTÓNINFERIOR PARA FIJAR LA SELECCIÓN. PRESIONA SOBRE GIRAR LA MUÑECA PARA ACTIVAR EL ENCENDIDO DE PANTALLA AL REALIZAR EL MOVIMIENTO DE MUÑECA. SELECCIONA EL TIEMPO QUE DESEAS QUE LA PANTALLA PERMANEZCA ENCENDIDA AL ACTIVARLA GIRANDO LA MUÑECA. PRESIONA SOBRE EL BOTÓN INFERIOR PARA FIJAR LA SELECCIÓN. DESLIZA A LA DERECHA PARA VOLVER AL MENÚ. SELECCIONA INTENSIDAD DE VIBRACIÓN. DESLIZA ARRIBA O ABAJO PARA SELECCIONAR EL NIVEL DE VIBRACIÓN SIENDO 0 NO VIBRACIÓN Y 3 LA MÁXIMA VIBRACIÓN. PRESIONA EL BOTÓN VERDE PARA CONFIRMAR LA SELECCIÓN. SELECCIONA ESTILO DE MENÚ. ESCOGE ENTRE LAS DOS OPCIONES DISPONIBLES Y DESLIZA HACIA LA IZQUIERDA PARA VOLVER AL MENÚ. DESLIZA PARA SELECCIONAR CÓDIGO QR. PULSA SOBRE CÓDIGO QR (TE LLEVARÁ A LA PÁGINA WEB DONDE SE ALOJAN LAS INSTRUCCIONES). DESLIZA A LA DERECHA PARA VOLVER AL MENÚ. SELECCIONA BATERÍA. PODRÁS SELECCIONAR MODO “AHORRA DE BATERÍA” EN CASO DE NECESITARLO. PRESIONA SOBRE EL BOTÓN VERDE PARA CONFIRMAR. DESLIZA A LA DERECHA PARA VOLVER AL MENÚ. SELECCIONA AJUSTES DE TIEMPO. DESLIZA ARRIBA O ABAJO PARA SELECCIONAR LA HORA Y MINUTOS. ESTA ACCIÓN NO ES NECESARIA SI TU SMARTWATCH ESTÁ SINCRONIZADO CON EL RELOJ A TRAVÉS DE LA APP TOUS WEAR. SELECCIONA TIPO DE HORA. PUEDES ESCOGER ENTRE EL FORMATO 12H O 24H. DESLIZA HACIA LA DERECHA PARA VOLVER AL MENÚ. DESLIZA PARA SELECCIONAR OTRA OPCIÓN. SELECCIONA AJUSTES DE FECHA. DESLIZA ARRIBA O ABAJO PARA SELECCIONAR AÑO, MES Y DÍA. ESTA ACCIÓN NO ES NECESARIA SI TU SMARTWATCH ESTÁ SINCRONIZADO CON EL RELOJ A TRAVÉS DE LA APP TOUS WEAR. SELECCIONA SISTEMA. PRESIONA SOBRE INFORMACIÓN DEL SISTEMA Y TENDRÁS LA INFORMACIÓN EXACTA DE TU SMARTWATCH. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SMARTWATCH. DESLIZA HACIA LA IZQUIERDA PARA VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL. SELECCIONA REINICIAR. EL REINICIO ELIMINARÁ TODA INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES. PRESIONAR EL BOTÓN VERDE PARA ACEPTAR O ROJO PARA DENEGAR SELECCIONA APAGAR. PRESIONAR EL BOTÓN VERDE PARA ACEPTAR O ROJO PARA DENEGAR. EN CASO DE ACEPTAR APAGAR, LE APARECERÁ ESTA PANTALLA. LA PANTALLA DEL RELOJ PASARÁ A NEGRO UNA VEZ APAGADO. PARA ENCENDERLO, PRESIONAR EL PULSADOR DURANTE VARIOS SEGUNDOS HASTA QUE LA PANTALLA SE ENCIENDA. UNA VEZ ENCENDIDO, DESLIZAR LA ESFERA HACIA ARRIBA Y PODRÁS VER LAS NOTIFICACIONES RECIBIDAS. PULSA SOBRE LAS NOTIFICACIONES PARA LEERLAS. DESLIZA HACIA ABAJO PARA IR AL MENÚ DE ACCIONES RÁPIDAS. SELECCIONA LA ACCIÓN QUE DESEES REALIZAR. DESLIZA HACIA ARRIBA Y A LA IZQUIERDA PARA PASAR A OTROS MENÚS. ACTIVIDAD DIARIA. FRECUENCIA CARDÍACA. CONTROL DEL SUEÑO. CLIMA. PRESIÓNALA EL PULSADOR PARA VOLVER A LA ESFERA PRINCIPAL. CUANDO RECIBA UNA LLAMADA, VERÁ ESTA PANTALLA. | Presentación en cajas por unidad | 200351090 / 200351088 / 200351091 / 200351092 / 200351089 / 200351087 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto con nombre: T-BAND, y nombre genérico: SMARTWATCH T BAND y Marca: TOUS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: T-BAND, y nombre genérico: SMARTWATCH T BAND y Marca: TOUS, el equipo permite la medición de: frecuencia cardiaca, monitorización del sueño, presión sanguínea, oxígeno en sangre, razón por la cual se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán (…) siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | IIb
20231300336 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | KIT BDSM SAO- KIT BDSM (BONDAGE, DOMINACIÓN, SUMISIÓN Y MASOQUISMO) | PLATANOMELÓN | NO | DISEÑADO PARA JUEGOS BONDAGE EN PAREJA. EL KIT INCLUYE ANTIFAZ, COLLAR CON TIRA, 2 SETS DE ESPOSAS PARA MUÑECAS Y TOBILLOS, MORDAZA, LÁTIGO Y UNA CUERDA LARGA DE RESTRICCIÓN. IDEAL PARA PONER A PRUEBA LA COMPLICIDAD Y LA CONFIANZA DE LA PAREJA. | UNIDAD KIT | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | . Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231300504 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR VAGINAL GENIO BASICS con Nombre genérico VIBRADOR VAGINAL | PLATANOMELÓN | NO | GENIO ES UN VIBRADOR VAGINAL DISEÑADO PARA LA ESTIMULACIÓN PRECISA DE LA ZONA G GRACIAS A SU PUNTA CURVADA. SU FACILIDAD DE USO, SU TAMAÑO MINI Y SU DISEÑO COLORIDO HACEN QUE SEA EL JUGUETE IDEAL PARA PRINCIPIANTES. ESTIMULACIÓN DIRECTA Y PRECISA DE LA ZONA G. TRAVEL LOCK. INOCRPORA UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE EL JUGUETE SE ENCIENDA ACCIDENTALMENTE. TOTALMENTE SUMERGIBLE. TEXTURA SUAVE ULTRASEDOSA. FÁCIL USO. IDEAL COMO PRIMER JUGUETE. 3 VELOCIDADES Y 7 MODOS DE VIBRACIÓN. JUGUETE DISCRETO Y PEQUEÑO, IDEAL PARA LLEVARLO SIEMPRE CONTIGO. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231333769 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-12-28 | DMSO | TOCRIS | SI | Solvente con aplicaciones en cultivo celular, crioconservación y química orgánica. Disuelve compuestos polares y no polares. Utilizado en la PCR para inhibir la formación de estructuras secundarias mediante primers. | Frasco por 100mL | 3176 | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del Centro de Atención e Investigación Médica S.A.S. – CAIMED CHÍA, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del protocolo titulado: “fase III aleatorizado, placebo controlado, con observador ciego, multinacional, multicéntrico para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una vacuna de refuerzo heterólogo para SARS-CoV-2 de una proteína recombinante en nanopartículas (GBP510) adyuvantada con AS03 en adultos de 18 años y mayores; código del protocolo: GBP510_004”. NOTA: El producto anteriormente mencionado NO requerirá registro sanitario, siempre que se comercialice únicamente a instituciones de investigación y /o docencia, para propósitos de investigación, y NO para procedimientos diagnósticos. | N/A
20231301051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | VIBRADOR CONEJITO GUS BASICS con Nombre genérico VIBRADOR CONEJITO | PLATANOMELÓN | NO | GUS ES UN VIBRADOR CONEJITO DISEÑADO PARA LA ESTIMULACIÓN SIMULTÁNEA DEL CLÍTORIS Y LA ZONA G. ES EL JUGUETE IDEAL PARA INICIARSE EN LA DOBLE ESTIMULACIÓN GRACIAS A SU FACILIDAD DE USO, SU TAMAÑO MINI Y SU DISEÑO COLORIDO. TOTALMENTE SUMERGIBLE, TEXTURA SUAVE ULTRA SEDOSA. FÁCIL USO. IDEAL COMO PRIMER JUGUETE. ESTIMULACIÓN SIMULTÁNEA DEL CLÍTORIS Y DE LA ZONA G. 3 VELOCIDADES Y 7 MODOS DE VIBRACIÓN. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231318772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | BODY FAT SCALE (BÁSCULA GRASA CORPORAL) y nombre genérico: BASCULAS – BALANZAS | JUMPER | NO | BÁSCULA O BALANZA PARA PESARSE. ESTA BÁSCULA SE CONECTA DE FORMA INALAMBRICA AL TELÉFONO, Y SE UTILIZA PARA LA MEDICION DE PESO CORPORAL. AYUDA A LOS USUARIOS A DESARROLLAR BUENOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO. | UNITARIO | JPD-BFS200A, JPD-BFS200B, JPD-BFS200D | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231318774 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | [TH-28006] MASAJEADORA 2 VELOCIDADES 3 ACCESORIOS INTERCAMBIABLES CON CARGA USB y nombre genérico: Mini Copper Massage Gun | TEZZIO | NO | Indicado para masajes no terapeúticos de los músculos del cuerpo CÓMO UTILIZAR •Elija un cabezal de masaje adecuado y atorníllelo firmemente en el masajeador. •Presione el botón de Encendido para encender el masajeador en velocidad 1. •Presione el botón nuevamente para aumentar el nivel de potencia en velocidad 2 y presiónelo por tercera vez para apagar. •Ajuste el masajeador a la velocidad deseada en su cuerpo y aplique presión. •Cuando el movimiento del masaje comience a disminuir, deje de usar el masajeador y recárguelo usando el cable de carga USB suministrado. CARACTERÍSTICAS •Masajeador con mango vertical •Estructura rígida para mayor presión en las zonas requeridas •3 accesorios intercambiables para masajes especializados. •Esencial para relajación muscular por estrés, tensión o espasmo muscular •2 niveles de vibración INFORMACIÓN GENERAL •Lea todas las instrucciones y conserve todo el embalaje hasta que haya revisado y contado todas las piezas. •Mantener alejado de niños y mascotas. •Usar únicamente en los tejidos blandos del cuerpo para evitar dolor o malestar. No lo utilice en la cabeza o partes esqueléticas del cuerpo. •Mantener alejado del agua y no utilizar en un ambiente húmedo para evitar que entre humedad en el producto. •Utilice únicamente el cable de carga USB proporcionado para cargar. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de cargar el producto. •No deje este producto desatendido mientras esté en funcionamiento. •Úselo únicamente con los accesorios proporcionados. •El tiempo de uso recomendado es de 15 minutos por sesión. •No lo utilice si alguna parte de este producto está dañada. RECOMENDACIONES •Preste atención y siga todas las advertencias. •No utilice este aparato cerca del agua. •Limpiar únicamente con un paño seco. •No bloquee ninguna abertura de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante. •No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. •Utilice únicamente complementos/accesorios especificados por el fabricante. •Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras, y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato. •Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario. •El producto está limitado exclusivamente al uso doméstico. No debe usarse de forma industrial o para trabajo pesado. •Este producto no está destinado a aquellas personas (Incluido niños) que no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto. •Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO •Utilice un paño suave y seco únicamente para limpiar. •Coloque el masajeador en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso. •Después de apagarlo, limpie el masajeador con un paño suave y húmedo sin limpiadores abrasivos. •Mantener alejado de todos los disolventes o detergentes fuertes. •NO coloque ni sumerja la unidad en ningún tipo de líquido/limpiador. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | TH-28006 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231318775 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | KIT 2 EN 1 MASAJEADOR ELÉCTRICO Y ANTIFAZ PARA DORMIR y nombre genérico: Neck Massager/Masajeador de cuello | TEZZIO | NO | Indicado para relajación no terapeútica de los musculos del cuello CÓMO UTILIZAR •Retire el cuello viajero del empaque. •Lea todas las instrucciones y conserve todo el embalaje hasta que haya revisado y contado todas las piezas. •El masajeador de cuello cuenta con una apertura envolvente que se adapta a su cuello y ayuda a eliminar la tensión. •El masaje por vibración se puede activar alternando el botón de encendido. •I: vibración normal •II: Vibración alta •Para apagar el masajeador, posicione el interruptor en "O". CARACTERÍSTICAS •Mascara facial con textura suave complementaria •Cuello Viajero con espuma memory foam. •Cartucho de batería almacenable en bolsillo con cremallera •2 niveles de vibración en la zona central •Ajustable a 2 medidas según presión deseada. •textil suave y cómoda. •Requiere 2 baterías AA/1.5V (no incluidas) INFORMACIÓN GENERAL • Mantenga el dispositivo alejado de superficies calientes. • Nunca bloquee las aberturas de aire del producto ni lo coloque sobre una superficie, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan bloquearse. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas o pelos. • Nunca lo use mientras duerme. • Nunca deje caer ni inserte objetos en ninguna abertura. • NO opere donde se estén usando o administrando productos en aerosol. • NO lo use en/cerca de los ojos u otras áreas altamente sensibles. • NO opere debajo de una manta/almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. • Utilice este producto únicamente para el uso previsto como se describe en el manual. No utilice accesorios no recomendados por el RECOMENDACIONES •Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario. •El producto está limitado exclusivamente al uso doméstico. No debe usarse de forma industrial o para trabajo pesado. •Este producto no está destinado a aquellas personas (Incluido niños) que no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto. •Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica. •Preste atención y siga todas las advertencias. •No utilice este aparato cerca del agua. •Limpiar únicamente con un paño seco. •No bloquee ninguna abertura de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante. •No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | TH-28005 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231319612 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | DISPOSITIVO DE CONTRAPULSACIÓN EXTERNO (ECP) MODELO NCP-2 DE ACS con nombre genérico DISPOSITIVO DE CONTRAPULSACIÓN EXTERNO (ECP). | ACS | SI | El dispositivo de contrapulsación externo modelo NCP-2 de ACS es un dispositivo de contrapulsación externo no invasivo diseñado para su uso en el tratamiento de pacientes con angina de pecho estable o inestable, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico o insuficiencia cardiaca congestiva. | N/A | ACS 2 SERIES 5340 y 5342 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO DE CONTRAPULSACIÓN EXTERNO (ECP) MODELO NCP-2 DE ACS con nombre genérico DISPOSITIVO DE CONTRAPULSACIÓN EXTERNO (ECP), es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…).” | IIa
20231322082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN con Nombre genérico HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN | OTTOBOCK | NO | LA HERRAMIENTA DE MONTAJE 743A18 DEBE EMPLEA PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS PROTESIS TRANSRADIALES DE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA, PARA LA FABRICACIÓN DE ENCAJES PROTÉSICOS SOBRE MEDIDA PARA LA EXOPROTETIZACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR, Y PARA EL MONTAJE DE PRÓTESIS DE ANTEBRAZO SOBRE MEDIDA. EN TÉRMINOS GENERALES SE USA PARA DAR LA LONGITUD DEL ANTEBRAZO DEL PACIENTE Y REALIZAR LA TERMINACIÓN EN FIBRA DE CARBONO. NO TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL PACIENTE Y NO HARÁ PARTE DEL DISPOSITIVO MEDICO SOBRE MEDIDA TERMINADO. | EMPAQUE POR UNIDAD | 743Y18 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231323674 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | SURFIT® ACTIVE LIFE® PINZA nombre genérico: PINZAS PARA BOLSAS DRENABLES | CONVATEC | NO | PINZAS RECTAS O CURVAS QUE ASEGURAN CIERRE DE LAS BOLSAS DRENABLES PARA OSTOMÍAS Y FACILITAN EL DRENAJE DEL CONTENIDO DE LA BOLSA DURANTE EL USO | CAJA POR x 5, x 10 E INDIVIDUAL | 175635 - PINZA RECTA 175652 - PINZA CURVA 413434 - PINZA CURVA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231323728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL, EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO y nombre genérico: BOMBA DE VACÍO | EMSE/AMICO/AMCAREMED | NO | GENERACION DE SUCCION PARAS ASPIRACION DE PACIENTES, MEDICAL VACUUM SYSTEM, LUBRICATED ROTARY VANE, CONTANQUE, INCLUYE: MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS, VACUUM PUMP. | UNIDAD | Modelo: V-RVL-D-080P-TH-N-010* / V-RVL-D-080P-TH-N-015* / V-RVL-D-080P-TH-N-020* / V-RVL-D-080P-TH-N-030 / V-RVL-D-120P-TH-N-050* / V-RVL-D-120P-TH-N-052* / V-RVL-D-120P-TH-N-075* / V-RVL-D-120P-TH-N-100* / V-RVL-D-120P-TH-N-101* / V-RVL-D-200P-SS-N-010* / V-RVL-D-200P-SS-N-015* / V-RVL-D-200P-SS-N-020* / V-RVL-D-200P-SS-N-030* / V-RVL-D-200P-SS-N-050* / V-RVL-D-200P-SS-N-052 / V-RVL-D-200P-SS-N-075*/ V-RVL-D-200P-SS-N-100* / V-RVL-D-200P-SS-N-101* / V-RVL-D-200P-SS-N-150* / V-RVL-D-200P-SS-N-200*/ V-RVL-D-200P-SS-N-250* 79 / 1DRB1T80N / 1DRB1.5T80N / 1DRB2T80N / 1DRB3T120N / 1DRB5T120N / 1DRB5HT120N /1DRB7.5T120N /1DRB10T120N / 1DRB15T120N / 1DRR10S200 / 1DRR15S200 / 1DRR20S200 / 1DRR25S200 / VOL10D-500H / VOL15D-500H / VOL20D-500H / VOL30D-500H /VOL50D-500H / VOL30D-500V / VOL50D-500V / VOL65D-500V / VOL75D-500V / VOL100D-500V / VOL250D-1000V / Referencia: V-RVL-D-080P-TH-N-010* / V-RVL-D-080P-TH-N-015* / V-RVL-D-080P-TH-N-020* / V-RVL-D-080P-TH-N-030 / V-RVL-D-120P-TH-N-050* / V-RVL-D-120P-TH-N-052* / V-RVL-D-120P-TH-N-075* / V-RVL-D-120P-TH-N-100* / V-RVL-D-120P-TH-N-101* / V-RVL-D-200P-SS-N-010* / V-RVL-D-200P-SS-N-015* / V-RVL-D-200P-SS-N-020* / V-RVL-D-200P-SS-N-030* / V-RVL-D-200P-SS-N-050* / V-RVL-D-200P-SS-N-052 / V-RVL-D-200P-SS-N-075* / V-RVL-D-200P-SS-N-100* / V-RVL-D-200P-SS-N-101* / V-RVL-D-200P-SS-N-150* / V-RVL-D-200P-SS-N-200* / V-RVL-D-200P-SS-N-250* 79 / 1DRB1T80N / 1DRB1.5T80N / 1DRB2T80N / 1DRB3T120N / 1DRB5T120N / 1DRB5HT120N /1DRB7.5T120N /1DRB10T120N / 1DRB15T120N / 1DRR10S200 / 1DRR15S200 / 1DRR20S200 / 1DRR25S200 / VOL10D-500H / VOL15D-500H / VOL20D-500H / VOL30D-500H /VOL50D-500H / VOL30D-500V / VOL50D-500V / VOL65D-500V / VOL75D-500V / VOL100D-500V / VOL250D-1000V / | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231324305 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | SHIMMER 3 GSR+KIT y nombre genérico: SENSOR GSR (Respuesta galvánica de la piel) SHIMMER 3 GSR + KIT | SMART EYE | NO | Su uso estará enfocado en el conocimiento profundo del consumidor y la evaluación de propuestas comunicacionales desarrolladas por los estudiantes de publicidad e investigaciones en el campo del Neuromarketing. | Empacado en caja de acuerdo con el tamaño del elemento | Shimmer 3 GSR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: SE EMITE CONCEPTO TENIENDO EN CUENTA LO MENCIONADO POR EL FABRICANTE EN LA FICHA TÉCNICA APORTADA, Y EN LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD APORTADA, CON RESPECTO AL EQUIPO: “Solo para uso en entornos de investigación o con fines de investigación, no como dispositivo clínico / Only for use in research environments or for research purposes, not a clinical device”. | N/A
20231324593 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | MULTIFUNCTIONAL HEAD MASSAGER con nombre genérico MASAJEADOR DE CABEZA MULTIFUNCIONAL | XUXUAN | NO | Masajear suavemente el cuero cabelludo de arriba abajo para conseguir un efecto calmante y favorecer la circulación sanguínea en la cabeza. El producto puede reutilizarse varias veces. Si se daña, deséchalo inmediatamente. | Unidad, por venta | 20018980 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231324941 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | TANQUE DE PAQUETES CALIENTES con nombre genérico TANQUE DE PAQUETES CALIENTES | FISIOTECH | NO | Tanque paquetes calientes: Equipo para calentar paquetes o compresas por inmersión para mantener a temperatura alta. Uso: Calentar paquetes para aplicación de compresas calientes con objetivo de transmitir calor que permita la relajación muscular profunda y facilite la circulación. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231324945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | TANQUE DE PAQUETES FRIOS con nombre genérico TANQUE DE PAQUETES FRIOS | FISIOTECH | NO | Tanque paquetes fríos: Equipo con función de nevera utilizado en paquetes o parches de gel para bajar la temperatura para su uso. Uso: Enfriamiento de paquetes o parches de gel frio para aplicación de compresas para prevenir o disminuir inflamación facilitando la relajación muscular y mantener el tono muscular posterior a un traumatismo o la realización de ejercicio. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231325071 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | FLASHFORGE 3D PRINTER RESIN nombre genérico: RESINA PARA IMPRESORA 3D FLASHFORGE | FLASHFORGE® | NO | La resina de fotopolímero LCD Flashforge se usa ampliamente en la impresión de figuras, verificación de prototipos y en algunas ocasiones industriales, etc. | INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231326855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | GRAPAS DE ALUMINIO con Nombre genérico GRAPAS DE ALUMINIO (HAND SEALER CLIPS) | NO APLICA | NO | LAS GRAPAS DE ALUMINIO SE USAN COMO AUXILIARES EN LOS BANCOS DE SANGRE, LAS CUALES POR MEDIO DEL SELLADOR MANUAL PERMITEN SELLAR Y AISLAR DE MANERA PERMANENTE LOS SEGMENTOS DE TUBOS PLÁSTICOS QUE CONTIENEN SANGRE O CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES, SIN ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON ELLOS. | PRODUCTO NO ESTERIL EN CAJA QUE CONTIENE 1000 GRAPAS DE ALUMINIO. | 4R4418 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231326885 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | CR PHOSPHOR PLATE CLEANER con Nombre genérico LIMPIADOR DE PLACAS DE FÓSFORO CR | AGFA | NO | LOS LIMPIADORES DE PLACAS Y PANTALLAS ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA LIMPIAR (POR EJEMPLO, ELIMINAR EL POLVO) PANTALLAS DE REFUERZO Y PLACAS DE IMÁGENES COMO SE UTILIZAN EN RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y COMPUTARIZADA. | BOTELLA DE 0,5 LITROS | CR PHOSPHOR PLATE CLEANER | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231327981 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | ALINITY S OPTICS VERIFIER KIT con nombre genérico EQUIPO DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO | ALINITY | NO | Alinity s Optics Verifier Kit se utiliza para verificar la eficacia del sistema óptico de Alinity s System | Optics Verifier: 1 Frasco x 5.9 mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231328175 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | MILÁN SOFASA CAMA-OXFORD SOFT SEATING con nombre genérico SOFA CAMA- SILLA | INORCA SAS | NO | Sofá cama - Milán; Producto diseñado para el confort de los acompañantes en las habitaciones hospitalarias el cual provee dos escenarios de uso, en la primera posición provee una superficie cómoda de posición sedente para tres personas, en segunda posición provee una superficie horizontal cómoda para el descanso en posición decúbito para una sola persona con compartimientos para sus pertenencias personales como gavetas y cavidades plásticas, el producto cuenta con ruedas de 4" libres de mantenimiento para facilitar su transporte al personal asistencial, su estructura está manufacturada en acero Cold rolled y Tríplex para las piezas tapizadas. Soft Seating - Oxford; Producto diseñado para el confort de los acompañantes en las áreas de espera hospitalarias, el cual provee una superficie cómoda de posición sedente, su estructura está manufacturada en acero Cold rolled y Tríplex para las piezas tapizadas. Este producto cuenta con una característica modular que permite configurar diferentes tipos de combinaciones para múltiples personas con el objetivo de optimizar el espacio en las áreas de espera. | N/A | MILAN SOFA CAMA OXFORD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231329883 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | TERMOMETRO DIGITAL con nombre genérico TERMOMETRO DIGITAL | BEBETTO | SI | Dispositivo no hospitalario de uso Doméstico, para registrar la temperatura del cuerpo | Unidades (en empaque individual acrílico y caja) | YB-009 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TERMOMETRO DIGITAL con nombre genérico TERMOMETRO DIGITAL, es considerado un dispositivo médico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. | IIa
20231291037 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT Y PERGOVERIS PEN DEMO (20) – INT con Nombre genérico GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT Y PERGOVERIS PEN DEMO (20) – INT | GONAL - F® - OVIDREL ® - PERGOVERIS® | NO | LA FINALIDAD DE LOS PRODUCTOS ES MOSTRAR A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y A SU VEZ ESTOS A LOS PACIENTES, LA MANERA EN QUE SE EMPLEA EL PRODUCTO REAL (EL CUAL SE ENCUENTRAN AMPARADO Y COMERCIALIZADO BAJO UN REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTO), CON EL PROPÓSITO DE GENERAR UN ENTRENAMIENTO QUE PERMITA LA FAMILIARIZACIÓN CON LOS PRODUCTOS. GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT Y PERGOVERIS PEN DEMO (20) – INT SON DISPOSITIVOS IDÉNTICOS A LOS EMPLEADOS EN LA TERAPIA, PERO LA CÁRPULA INTERIOR, NO CONTIENE MEDICAMENTO. | CAJA POR 20 UNIDADES MAS CAJA CON AGUJAS | GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT y PERGOVERIS PEN DEMO (20) – INT. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO, ES SOLO PARA FINES DE DEMOSTRACIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO EN PROFESIONALES DE LA SALUD, NO PUEDE SER USADO EN PACIENTES. | N/A
20231330024 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | INCUBADORA DE INDICADORES BIOLÓGICOS con nombre genérico INCUBADORA DE CONTROL BIOLÓGICO | STARCLAVE | NO | Equipo diseñado para la incubación de indicadores o controles biológicos autocontenidos, usados para el monitoreo de la esterilización por autoclave de vapor, VH2O2 (Vapor de Peróxido de Hidrógeno), H2O2 (Peróxido de Hidrógeno), ETO (Óxido de etileno). | : Incubadora análoga de 5 viales, incubadora digital de 7 y 5 viales, incubadora de lectura rápida para 20 minutos, 1 hora, 3 horas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231330542 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | MYCOBACTERIA SHORT-INCUBACION BROTH SYSTEM con nombre genérico MONITOR AUTOMÁTICO DE CULTIVO DE MICOBACTERIAS | BASO BIOTECH | NO | El instrumento se utiliza junto con los tubos de cultivo líquido de micobacterias producidos por nuestra empresa en la práctica clínica para el cultivo y la detección de las micobacterias. Se realizan la monitorización del crecimiento de las micobacterias en tiempo real y el informe de los resultados por medio del módulo de incubación, módulo de detección de fluorescencia, módulo de visualización, módulo de escaneo y software del instrumento. | Unidad | BS-100; BS-400; BS-1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231330572 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | Impresora 3D formlabs 3B+ y nombre genérico: Impresora 3D formlabs 3B+ | Impresora 3D formlabs 3B+ ® | NO | Impresora 3D para implantes a la medida para reconstrucción de defectos craneofaciales utilizando resina biomed white formlabs | Impresora 3D formlabs 3B+ | Impresora 3D formlabs 3B+ de la empresa formlabs / medical | Es importante mencionar el objeto del Decreto 4725 de 2005 en su artículo 1 cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” Así mismo, el citado decreto en su artículo define: “Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado.” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, SE ACLARA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA ÚNICAMENTE LA IMPRESORA, Y NO AMPARA LA RESINA, NI LOS PRODUCTOS QUE GENERAN LA IMPRESORA. | N/A
20231330754 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | MALDI Biotyper® System con Nombre genérico: MALDI Biotyper® System | MALDI Biotyper® | NO | RUO/GP No apto para uso en procedimientos de diagnóstico clínico. El sistema MALDI Biotyper identifica microorganismos utilizando espectrometría de masas MALDI-TOF (desorción láser asistida por matriz/tiempo de ionización de vuelo) para determinar una huella proteómica única de un organismo. Específicamente, el sistema MALDI Biotyper mide proteínas muy abundantes que se encuentran en todos los microorganismos. Sistema MALDI Biotyper sirius one RUO o GP con smartbeam™ : Tecnología láser de estado sólido a una frecuencia de repetición de 200 Hz y modo de iones positivos. Las mejoras del sistema, incluida la electrónica más nueva y el sistema de vacío de alto rendimiento generan tiempos de intercambio de objetivos rápidos para acelerar el tiempo de obtención de resultados, incluso más rápido que antes. Sistema MALDI Biotyper sirius RUO o GP con láser smartbeam™: de 200 Hz de Bruker y lo último avances en electronica que permiten la detección de iones positivos y negativos. La capacidad adicional de análisis en modo de iones negativos permite al MALDI Biotyper sirius ampliar las aplicaciones de investigación, como el análisis de lípidos. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: Precisión comparable a la secuenciación de ácidos nucleicos, Más rápido que los métodos tradicionales y la PCR, Económico, Robusto y fácil de usar, Un verdadero sistema de mesa, Software intuitivo compatible con 21 CFR parte 11 cumplimiento, Fácil de implementar, Herramientas opcionales para mejorar el flujo de trabajo, Q: soporte OQ/PV. Dimensiones: Largo x ancho x alto: 500x710x1070mm. Peso: 75 kg | N/A | MALDI Biotyper sirius one GP System, MALDI Biotyper sirius GP System, MALDI Biotyper sirius one RUO System, MALDI Biotyper sirius RUO System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, LOS EQUIPOS SOLO PODRÁN SER USADOS EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “For General Purpose Use. Not for use in clinical diagnostic procedures”. | N/A
20231330868 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | IR Biotyper con Nombre genérico: BIOTIPO IR | IR Biotyper® | NO | No apto para uso en procedimientos de diagnóstico clínico. Tipificación microbiana para control de calidad y seguimiento de fuentes en tiempo real. Uso RUO y alimentos. IR Biotyper es un sistema de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) que analiza las vibraciones moleculares los componentes de los carbohidratos presentes en muchas moléculas, como las glicoproteínas. Este espectro FT-IR es como una huella digital que permite la clasificación de microorganismos con un análisis bioinformático completo. El IR Biotyper es un sistema espectroscópico para el análisis de muestras de microorganismos. | N/A | IR Biotype FT- IR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, LOS EQUIPO SOLO PODRÁN SER USADOS EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Not for use in clinical diagnostic procedures.” | N/A
20231333192 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-12-28 | CLEADEW (for Soft) - ADVANCED CARE SYSTEM con Nombre genérico Desinfectante, limpiador y sistema de almacenamiento de lentes de contacto | OPHTECS | SI | Sistema esterilizante para lentes de contacto que desinfecta, neutraliza y elimina las proteínas depositadas en todo tipo de lentes de contacto blandas incluidas las de hidrogel de silicona. INSTRUCCIONES AL USUARIO: 1. Abra el portalentes y coloque cada lente en su casilla correspondiente. Cierre el postalentes con cuidado. 2. Coloque un comprimido (Cleadew l) en el estuche para lentes sitúandolo en el centro del fondo. Llene el estuche con la solución. (Cleadew ll) hasta la línea indicda. Cierre la tapa firmemente, no utilice el comprimido si está decolorado o roto. 3. Deje las lentes en remojo durante al menos 4 horas. El proceso de limpieza empieza despues de que la solución haya cambiado de color (Anaranjado>Transparente) 4. Asegúrese de que la solución y las lentes son completamente transparentes. Si el color anaranjado permanece aún despues de 4 horas, agite bien el componente, si permanece léase las precauciones (referenciadas en observaciones) 5. Retire las lentes 6. Enjuague las lentes en la palma de su mano con la solución (Cleadew ll) antes de aplicarselas. | ENVASE DE 385ML - 3 BLISTERS DE 10 UNIDADES: 30 TABLETAS - ESTUCHE PARA LENTES DE CONTACTO COMPONENTES Y | Que mediante la información aportada se identifica que el producto producto CLEADEW (for Soft) - ADVANCED CARE SYSTEM con Nombre genérico Desinfectante, limpiador y sistema de almacenamiento de lentes de contacto, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto producto CLEADEW (for Soft) - ADVANCED CARE SYSTEM con Nombre genérico Desinfectante, limpiador y sistema de almacenamiento de lentes de contacto, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...)” Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb. (…) | IIb
20231224112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | THEALOZ® DUO GEL / Gel de lubricación ocular | Thea | NO | THEALOZ DUO GEL está indicado para proteger, hidratar y lubricar el ojo para el tratamiento del síndrome del ojo seco moderado a severo. Solo uso ocular. | Empaque unitario | N/A | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 16 de fecha 13 de diciembre de 2016, conceptuó: “(…) 3.1 Ing. Doris Yolima Gómez Parada en calidad de directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita concepto técnico a la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, para determinar si el producto, THEALOZ DUO / LUBRICANTE E HIDRATANTE OCULAR, (Trehalosa 3%, Hialuronato de sodio 0,15%, Cloruro de sodio, Trometamol, Ácido Clorhídrico, Agua) con radicados 20221282273 y 20231224112, es considerado un Dispositivo Médico u otra Tecnología, y si aplica para llamado a revisión de oficio artículo 34 del Decreto 4725 de 2005 / artículo 28 del Decreto 3770 de 2004. CONCEPTO: Una vez evaluada y estudiada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, dada la composición, su indicación de uso y teniendo presente el numeral 3.11.1 del acta. 24 Primera Parte del 03, 04, 05, 06 de octubre de 2016 de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos, el producto THEALOZ DUO / LUBRICANTE E HIDRATANTE OCULAR, es considerado un medicamento. (…)” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231257029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | ACCESORIOS PARA AGUA CALIENTE | N/A | NO | Los accesorios para bolsa de agua caliente se utilizan para aliviar el estreñimiento y la hinchazón estimulando la peristalsis. Los accesorios se encuentran conectados a la bolsa de agua caliente y para el tratamiento es necesario que la temperatura de los liquidos que contenga la bolsa de agua caliente este entre 39 y 41 grados centígrados. El tapón anal es puesto en el recto del paciente para el paso de los líquidos provenientes de la bolsa de agua caliente. Para este tratamiento se requiere del acompañamiento de un medico profesional | Bolsa con accesorios | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231278309 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO CON NOMBRE GENERICO: BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO | AIDITE® | NO | Es un material cerámico lateral de silla digital mundialmente popular, que es fácil Densidad [g/ cm3] para el proceso de molienda y cristalización solo toma 20 minutos, con el sistema CAD/ CAM de alta eficiencia, proceso de producción preciso y preciso, avanzado para lograr la restauración instantánea; transparencia superior, presentando un efecto estético altamente biónico. | N/A | C14-HT-A1 C14-HT-A2 C14-HT-A3 C14-HT-A3.5 C14-HT-C1 C14-HT-C3 C14-HT-D3 C14-LT-A3.5 C14-LT-B3 C14-HT-B1 C14-HT-B2 C14-HT-B3 C14-HT-D2 C14-LT-C1 C14-LT-C3 C14-LT-D2 C14-LT-D3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231298722 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | BOLSAS PARA CADÁVER / BOLSAS PARA CADAVER NO ESTÉRIL DESECHABLE | N/A | SI | Bolsas para cadaver no estéril desechable para el levantamiento, embalaje, transporte y almacenamiento de cadáveres | Paquete individual, paquete por 10 unidades | RX-BOD200 RX-BOD300 RX-BOD100 | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 04 de fecha 13 de mayo de 2015, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptuó: “3.21. …, solicita el concepto sobre el manejo y comercialización de las bolsas plásticas utilizadas para el manejo de cadáveres, en especial las destinadas para el manejo de casos de sospechosos con el Virus de Ébola. Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, las bolsas plásticas utilizadas para el manejo de cadáveres, son considerados Dispositivos Médicos Clase I, por lo tanto para su importación, fabricación y comercialización, requerirán de registro sanitario, para lo cual se otorgará un plazo de seis (6) contados a partir de la expedición de la presente Acta.” Por lo tanto una vez estudiada la información aportada del producto es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” | I
20231298881 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | Micro-Point BACK MASSAGER / MASAJEADOR PARA ESPALDA | soothe by apana | NO | El masajeador de espalda Soothe Micro-Point de Apana tiene un mango largo y curvo para que puedas alcanzarlo cómodamente por todo el cuerpo. ¡Llegue fácilmente a su espalda, cuello, detrás de sus piernas, la planta de sus pies y más! La punta de la bola tiene micropuntos para masajear los tejidos profundos y ayudar a estimular los músculos. El mango ergonómico proporciona un agarre firme y seguro mientras masajes. Perfecto para después del entrenamiento, mimarse después de un largo día o para ayudar a calmar los dolores musculares. Viene solo en negro. Mide 18" de largo. Esta herramienta de cuidado personal viene empaquetada en una tarjeta colgante. Masajeador de espalda Soothe By Apana Micro-Point en negro y magenta. Uso: masajear la espalda | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231298902 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | Arnés sexual Samba / Arnés sexual | PLATANOMELÓN | NO | El arnés Samba de Platanomelón es muy resistente, ideal para mantener juguetes sexuales perfectamente en su lugar. Arnés apto para incorporar dildos o vibradores. 2 anillas de sujeción de distintos tamaños. Incluye una bolsita para estimular el clítoris de quien lo lleva. | UNIDAD TALLA ÚNICA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299237 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | ANILLOS PARA PENE ULA / ANILLOS PARA PENE | PLATANOMELÓN | NO | Ula es un set de tres anillas estranguladoras que proporcionan erecciones más potentes y duraderas. Muy flexible, totalmente sumergible. Set de 3 anillos estranguladores con diferentes tamaños, ajustables a la forma del pene. Ideal para incrementar la potencia de las erecciones. Indicado para controlar la eyaculación precoz. Uso independiente o conjunto de los tres aros para pene. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299244 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | ANILLO VIBRADOR TODO MÍO / ANILLO VIBRADOR | PLATANOMELÓN | NO | El anillo vibrador Todo Mío es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación simultánea del clítoris y el pene durante las relaciones con penetración. Es totalmente sumergible 3 velocidades y 7 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299305 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | VIBRADOR DOBLE ISA / VIBRADOR DOBLE | PLATANOMELÓN | NO | El vibrador para parejas Isa es un juguete sexual para adultos pensado para la doble penetración. El extremo más pequeño se introduce en la zona vaginal y el otro extremo se utiliza para penetrar a la pareja, ya sea vaginal o analmente Textura suave ultra sedosa. Resistente a salpicaduras. 3 velocidades y 6 modos de vibración | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299348 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | VIBRADOR VAGINAL CAPI / VIBRADOR VAGINAL | PLATANOMELÓN | NO | Capi es un vibrador vaginal muy flexible y potente, fabricado con tecnología seda touch. Su textura estriada y su forma le dan al vibrador un toque realista. Además, incorpora un mango para un uso fácil, aportando un extra de control. Es totalmente sumergible Tecnología Seda touch y estrías. 3 velocidades y 7 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | ESTIMULADOR PROSTÁTICO LUKE / ESTIMULADOR PROSTÁTICO | PLATANOMELÓN | NO | El estimulador prostático Luke es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación de la próstata y el perineo mediante vibración Resistente al agua La punta del juguete se inclina hasta los 30º, 9 modos de vibración | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231299806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | VIBRADOR CONEJITO MILA / VIBRADOR CONEJITO | PLATANOMELÓN | NO | Mila es un vibrador conejito perfecto para estimularte la zona G y el clítoris al mismo tiempo con su potente motor. Su punta con un diseño curvado se inclina hasta los 45º simulando el movimiento de dedos «ven aquí», para hacer vibrar de placer Totalmente sumergible, textura suave ultra sedosa. Su punta se inclina hasta 45º, simulando el movimiento de dedos “Ven aquí”. Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G. 3 velocidades y 7 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231300020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | MASTURBADOR PARA PENE LUMBRA / MASTURBADOR PARA PENE | PLATANOMELÓN | NO | El masturbador para pene Lumbra es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación del tronco del pene y el glande. Totalmente sumergible. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231300154 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | Vibrador parejas Mobi / Vibrador parejas | PLATANOMELÓN | NO | Mobi es un vibrador para parejas con control remoto, diseñado para una doble estimulación del clítoris y la zona G. El juguete consta de dos partes independientes, lo que hará que se adapte mucho mejor a tus genitales. A solas o en pareja, dentro o fuera de la cama, es perfecto para usar en cualquier momento y lugar. Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G Totalmente sumergible. Textura suave ultra sedosa 4 velocidades y 4 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231300277 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | BOQUILLAS DE REPUESTO SUCCIONADOR DE CLÍTORIS MAMBO | PLATANOMELÓN | NO | las boquillas intercambiables de Mambo son de uso opcional, aunque si quieres aumentar la precisión de las ondas que emite Mambo ¡no puedes dejar de probarlas! Al comprar tu Mambo estas vienen incluidas, pero si las has perdido o simplemente quieres renovarlas o tenerlas de repuesto ¡nunca está de más! | PAR DE BOQUILLAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231300500 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | CONSOLADOR DILDO HARRY / CONSOLADOR DILDO | PLATANOMELÓN | NO | El dildo con ventosa Harry es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación anal Estimulación anal. Totalmente sumergible. Textura suave ultrasedosa. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231301260 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | BOLSA PEEL POUCH / ENVASE Y/O EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS | Pelta Medical Papers, COLDEPLAST | SI | ENVASE PRIMARIO PARA ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTÉRILES O EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NO ESTÉRILES | BOLSAS PEEL POUCH CON LAS DIMENSIONES: 18cm largo x 11cm ancho, 19cm largo x 11cm ancho, 30cm largo x 22cm ancho, 42cm largo x 11cm ancho, 16cm largo x 11cm ancho, 23cm largo x 22cm ancho, 28cm largo x 22cm ancho, 32cm largo x 24cm ancho, 24cm largo x 24cm ancho, 24cm largo x 13cm ancho, 26cm largo x 13cm ancho, 30cm largo x 30cm ancho. | BOLSA PEEL POUCH | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BOLSA PEEL POUCH / ENVASE Y/O EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto: Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. (…)” | IIa
20231319593 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | TINTA COLOREADA PARA TATUAR (TODOS LOS COLORES) | COLORS VICE | NO | TINTA PARA TATUAR | LIQUIDO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Cosmeticos, Aseo Plagicidas y Productos de Higiene Domestica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231330753 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA USO ODONTOLOGICO con nombre genérico BOMBA DE SUCCIÓN PARA USO ODONTOLOGICO | DURR DENTAL | NO | Las bombas de succión se utiliza para aspirar de forma segura, los líquidos que se producen durante los procedimientos realizados en dientes y encías en los tratamientos dentales habituales. Presentan una potencia superior, de aproximadamente 300 litros por minuto, lo que reduce eficientemente la cantidad de partículas en el aire, aspirándolas directamente en la boca del paciente integran un filtro de bacterias y virus en la salida del aire de aspiración, guiando así la salida de aire de la máquina a través del mismo, evitando que el aire que sale de la maquinaria esté contaminado | Unidad | TYSCOR VS4 - TYSCOR VS1 - TYSCOR VS2 - V300S - VS300S VS900S - VS1200S - VS600 - VSA300 - VSA300S - VS900 - VS250S - TYSCOR V20 - TYSCOR V30 - TYSCOR V4 - V250 AIRMATIC - V250S - V250 - V300 - V600 - V900 - V1200 - V2400 - V3000 - V6000 - V9000 - V900S - V1200S - V12000 - V15000 - V18000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231333861 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-02 | MICROMOTOR CON SUS ACCESORIOS PARA USO EN LABORATORIO DENTAL con nombre genérico MICROMOTOR PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MARATHON | NO | Indicado exclusivamente para trabajo en laboratorio dental, especialmente para acrílico, cerámica y ajustes en metal. USOS. De uso exclusivo en laboratorios de mecánica dental. | Unidad (equipo con sus accesorios) | MULTI 600, MULTI 800, MULTl800S, MULTI 800 50K, MUL TI 800S 50K, MUL TI 600 50K Y MUL TI 600 DUO 50K | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL, NO SE AUTORIZA SU USO EN HUMANOS | N/A
20231333862 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-03 | HEGL-0140 FUENTE RADIACTIVA Y HELG-0139 FUENTE RADIACTIVA-VARILLA DE CALIBRACIÓN con nombre genérico HEGL-0140 FUENTE RADIACTIVA Y HELG-0139 FUENTE RADIACTIVA-VARILLA DE CALIBRACIÓN | N/A | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico que combina escáner de tomografía y rayos x para oncología de cuerpo completo La Fuente es una suspensión sólida de 68 Ge encerrada en una barra de acero inoxidable soldada en ambos extremos para crear una fuente sellada, funcionando así como un generador de energía para el dispositivo médico en cuestión | N/A | HEGL-0140 HELG-0139 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231334678 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-03 | AIRSTREAM® con nombre genérico CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO LIFESCIENCES GROUP | NO | La cabina de bioseguridad está diseñada para proteger al operador, el entorno del laboratorio y las muestras de la exposición a los contaminantes del aire. Proporciona al operador las condiciones de trabajo cómodas y más seguras. Es ampliamente utilizada en salud médica, prevención de enfermedades, seguridad alimentaria, farmacia y monitoreo ambiental | Unidad / caja | AC1-3E8, AC1-4E8, AC1-5E8 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286275 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-01-03 | CHEMILUMINESCENCE ANALYZER REACTION CUVETTES / CUBETAS DE REACCIÓN DEL ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA | MACCURA | NO | Las cubetas de reacción del analizador de quimioluminiscencia son un recipiente para contener muestras de reacción y reactivos para proporcionar espacio de reacción. Está pensado para apoyar el uso del analizador automático de quimioluminiscencia Maccura. | Cat No. EIM4401465 3500 Pruebas por caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CHEMILUMINESCENCE ANALYZER REACTION CUVETTES / CUBETAS DE REACCIÓN DEL ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA Ref. EIM4401465, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto CHEMILUMINESCENCE ANALYZER REACTION CUVETTES / CUBETAS DE REACCIÓN DEL ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA (referencia EIM4401465), es considerado un consumible. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto en mención no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el analizador de quimioluminiscencia al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231331376 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-01-03 | VITROS CHEMISTRY PRODUCTS UD PACKS (VACIOS) | VITROS CHEMISTRY PRODUCTS® | NO | Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. VITROS Chemistry Products UD Packs (Vacíos) se utilizan para el almacenamiento en el analizador de reactivos definidos por el usuario en el sistema de química VITROS 5,1 FS, el sistema de química VITROS 4600, el sistema integrado VITROS 5600 y el sistema integrado VITROS XT 7600. | CAJA X 6 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto VITROS Chemistry Products UD Packs (VACIOS), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto VITROS Chemistry Products UD Packs (VACIOS), es considerado un consumible. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto en mención no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el analizador de quimioluminiscencia al cual hace mención en la documentación aportada | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231272872 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-10 | NIPLE UNIVERSAL PARA OXIGENO | MEDEX | NO | Este dispositivo desechable se usa como adaptador para conectar el tubo de oxígeno a la fuente de suministro de oxígeno. No entra en contacto con el paciente y no ejerce ninguna función biológica, química o mecánica en la terapia. Permite la conexión de tuberías a una fuente de oxígeno de una manera sencilla. Su uso está determinado para conectar líneas de oxígeno (cánulas o extensiones) al sistema de flujómetro o equipo de salida de oxígeno, también se emplea en la líneas de nebulización. | Unidad | Niple Universal para oxigeno (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231274566 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-10 | ISOPROPILICO, nombre genérico: Alcohol Isopropilico, isopropanol | INQUIMICOL: | NO | Se utiliza como sustancia que realiza el proceso de deshidratación, que tiene como misión extraer el agua de la pieza, y endurecerla, por lo tanto, aumentar su consistencia. Agente limpiador, materia prima para la industria automotriz,farmacéutica, cosmética" | Botella de 1 litro o kilo, galón de 3.785 cc, garrafa de 20 litros o 15 kilos, tambor de 200 lts, IBC de 1.000 litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección COSMETICOS, ASEO Y PLUGICIDAS mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231277769 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-11 | SHADED 16 PLUS MILLING BLANKS / OPAQUE COLORING LIQUID - BLOQUES DE FRESADO SHADED 16 PLUS / LÍQUIDO COLORANTE OPAC: | BRUXZIR | NO | Los bloques de fresado BruxZir Shaded 16 PLUS se utilizan como materia prima en laboratorio dental para la producción de subestructuras de contorno completo de zirconia y en base a zirconia para coronas y puentes (restauraciones), para el uso por parte de técnicos dentales en la fabricación de restauraciones personalizadas, completamente de cerámica, de piezas anteriores y posteriores. El líquido colorante opaco BruxZir se usa para teñir estructuras de zirconia previamente sinterizadas, el uso de los dispositivos está destinado únicamente a técnicos dentales a fin de realizar restauraciones de zirconia para pacientes odontológicos específicos. | SHADED 16 PLUS MILLING BLANKS: EMPAQUE UNITARIO (10 mm, 12 mm, 14 mm,16 mm, 20 mm, 25 mm). OPAQUE COLORING LIQUID: EMPAQUE UNITARIO (150ml) | SHADED 16 PLUS MILLING BLANKS: 70-1185-BXP0001,70-1185-BXP0002,70-1185-BXP0003, 70- 1185-BXP0004,70-1185-BXP0005,70-1185-BXP0006,70-1185-BXP0007, 70-1185-BXP0008,70-1185- BXP0009,70-1185-BXP0010,70-1185-BXP0011, 70-1185-BXP0012,70-1185-BXP0013,70-1185- BXP0014,70-1185-BXP0015, 70-1185-BXP0016,70-1185-BXP0017,70-1185- BXP0018,70-1185- BXP0019, 70-1185-BXP0020,70-1185-BXP0021,70-1185-BXP0022,70-1185-BXP0023, 70-1185- BXP0024,70-1185-BXP0025,70-1185-BXP0026,70-1185-BXP0027, 70-1185- BXP0028,70-1185-BXP0029,70-1185-BXP0030,70-1185-BXP0031, 70-1185-BXP0032,70-1185-BXP0033,70-1185- BXP0034,70-1185-BXP0035, 70-1185-BXP0036,70-1185-BXP0037,70-1185- BXP0038,70-1185- BXP0039, 70-1185-BXP0040,70-1185-BXP0041,70-1185-BXP0042,70-1185-BXP0043, 70-1185- BXP0044,70-1185-BXP0045,70-1185-BXP0046,70-1185-BXP0047, 70-1185- BXP0048,70-1185-BXP0049,70-1185-BXP0050,70-1185-BXP0051, 70-1185-BXP0052,70-1185- BXP0053,70-1185-BXP0054,70-1185-BXP0055, 70-1185-BXP0056,70-1185-BXP0057,70-1185- BXP0058,70-1185-BXP0059, 70-1185-BXP0060,70-1185-BXP0061,70-1185-BXP0062,70-1185- BXP0063, 70-1185-BXP0064,70-1185-BXP0065,70-1185-BXP0066,70-1185-BXP0067, 70-1185- BXP0068,70-1185-BXP0069,70-1185-BXP0070,70-1185-BXP0071, 70-1185-BXP0072,70-1185- BXP0073,70-1185-BXP0074,70-1185-BXP0075, 70-1185-BXP0076,70-1185-BXP0077,70-1185- BXP0078,70-1185-BXP0079, 70-1185-BXP0080,70-1185-BXP0081,70-1185-BXP0082,70-1185- BXP0083, 70-1185-BXP0084,70-1185-BXP0085,70-1185-BXP0086,70-1185-BXP0087, 70-1185- BXP0088,70-1185-BXP0089,70-1185-BXP0090,70-1185-BXP0091, 70-1185-BXP0092,70-1185- BXP0093,70-1185-BXP0094,70-1185-BXP0095, 70-1185-BXP0096,70-1185-BXP0097,70-1185- BXP0098,70-1185-BXP0099, 70-1185-BXP0100,70-1185-BXP0101,70-1185-BXP0102,70-1185- BXP0103, 70-1185-BXP0104,70-1185-BXP0105,70-1185-BXP0106,70-1185-BXP0107, 70-1185-,70- 1185-BXP0109,70-1185-BXP0110,70-1185-BXP0111, 70-1185-BXP0112,70-1185-BXP0113,70-1185- BXP0114,70-1185-BXP0115, 70-1185-BXP0116,70-1185-BXP0117,70-1185- BXP0118,70-1185- BXP0119, 70-1185-BXP0120,70-1185-BXP0121,70-1185-BXP0122,70-1185-BXP0123, 70-1185- BXP0124,70-1185-BXP0125,70-1185-BXP0126,70-1185-BXP0127, 70-1185- BXP0128,70-1185- BXP0129,70-1185-BXP0130,70-1185-BXP0131, 70-1185-BXP0132,70-1185-BXP0133,70-1185- BXP0134,70-1185-BXP0135, 70-1185-BXP0136,70-1185-BXP0137,70-1185- BXP0138,70-1185- BXP0139, 70-1185-BXP0140,70-1185-BXP0141,70-1185-BXP0142,70-1185-BXP0143, 70-1185- BXP0144,70-1185-BXP0145,70-1185-BXP0146,70-1185-BXP0147, 70-1185- BXP0148,70-1185- BXP0149,70-1185-BXP0150,70-1185-BXP0151, 70-1185-BXP0152,70-1185-BXP0153,70-1185- BXP0154,70-1185-BXP0155, 70-1185-BXP0156,70-1185-BXP0157,70-1185- BXP0158,70-1185-BXP0159, 70-1185-BXP0160,70-1185-BXP0161,70-1185-BXP0162,70-1185- BXP0163, 70-1185-BXP0164,70-1185-BXP0165,70-1185-BXP0166,70-1185-BXP0167, 70-1185- BXP0168,70-1185-BXP0169,70-1185-BXP0170,70-1185-BXP0171, 70-1185-BXP0172,70-1185- BXP0173,70-1185-BXP0174,70-1185-BXP0175, 70-1185-BXP0176,70-1185-BXP0177,70-1185- BXP0178,70-1185-BXP0179, 70-1185-BXP0180,70-1185-BXP0181,70-1185-BXP0182,70-1185- BXP0183, 70-1185-BXP0184,70-1185-BXP0185,70-1185-BXP0186,70-1185-BXP0187, 70-1185- BXP0188,70-1185-BXP0189,70-1185-BXP0190,70-1185-BXP0191, 70-1185-BXP0192,70-1185- BXP0193,70-1185-BXP0194,70-1185-BXP0195, 70-1185-BXP0196,70-1185-BXP0197,70-1185- BXP0198,70-1185-BXP0199, 70-1185-BXP0200,70-1185-BXP0201,70-1185-BXP0202,70-1185- BXP0203, 70-1185-BXP0204,70-1185-BXP0205,70-1185-BXP0206,70-1185-BXP0207, 70-1185- BXP0208,70-1185-BXP0209,70-1185-BXP0210,70-1185-BXP0211, 70-1185-BXP0212,70-1185- BXP0213,70-1185-BXP0214,70-1185-BXP0215, 70-1185-BXP0216,70-1185-BXP0217,70-1185- BXP0218,70-1185-BXP0219, 70-1185-BXP0220,70-1185-BXP0221,70-1185-BXP0222,70-1185- BXP0223, 70-1185-BXP0224,70-1185-BXP0225,70-1185-BXP0226,70-1185-BXP0227, 70-1185- BXP0228,70-1185-BXP0229,70-1185-BXP0230,70-1185-BXP0231, 70-1185-BXP0232,70-1185- BXP0233,70-1185-BXP0234,70-1185-BXP0235, 70-1185-BXP0236,70-1185-BXP0237,70-1185- BXP0238,70-1185-BXP0239, 70-1185-BXP0240,70-1185-BXP0241,70-1185-BXP0242,70-1185- BXP0243, 70-1185-BXP0244,70-1185-BXP0245,70-1185-BXP0246,70-1185-BXP0247, 70-1185- BXP0248,70-1185-BXP0249,70-1185-BXP0250,70-1185-BXP0251, 70-1185-BXP0252,70-1185- BXP0253,70-1185-BXP0254,70-1185-BXP0255, 70-1185-BXP0256,70-1185-BXP0257,70-1185- BXP0258,70-1185-BXP0259, 70-1185-BXP0260,70-1185-BXP0261,70-1185-BXP0262,70-1185- BXP0263, 70-1185-BXP0264,70-1185-BXP0265,70-1185-BXP0266,70-1185-BXP0267, 70-1185- BXP0268,70-1185-BXP0269,70-1185-BXP0270,70-1185-BXP0271, 70-1185-BXP0272,70-1185- BXP0273,70-1185-BXP0274,70-1185-BXP0275, 70-1185-BXP0276,70-1185-BXP0277,70-1185- BXP0278,70-1185-BXP0279, 70-1185-BXP0280,70-1185-BXP0281,70-1185-BXP0282,70-1185- BXP0283, 70-1185-BXP0284,70-1185-BXP0285,70-1185-BXP0286,70-1185-BXP0287, 70-1185- BXP0288,70-1185-BXP0289,70-1185-BXP0290,70-1185-BXP0291, 70-1185-BXP0292,70-1185- BXP0293,70-1185-BXP0294,70-1185-BXP0295, 70-1185-BXP0296,70-1185-BXP0297,70-1185- BXP0298,70-1185-BXP0299, 70-1185-BXP0300,70-1185-BXP0301,70-1185-BXP0302,70-1185- BXP0303, 70-1185-BXP0304. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231277935 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-11 | PASTA REFRACTARIA 360⁰ con nombre genérico: PASTA REFRACTARIA | IGNOVA | NO | Declaramos que el uso previsto de la PASTA REFRACTARIA 360⁰ es para la Industria Dental como materia prima para la Fabricación de Prótesis Dentales como FIJADOR DE CORONAS O CARILLAS DE CERÁMICA DENTAL EVAPORACION 400⁰C SECADO 700⁰C | 3 unidades X 10ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278038 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-11 | MG-CRYL – CON NOMBRE GENERICO: GLASS LIQUID | IGNOVA | NO | Declaramos que el uso previsto de MG-CRYL es para la industria dental como materia prima para la Fabricación de Prótesis Dentales actúa como un Esmalte de capa muy fina que se aplica en los dientes acrílicos para evitar acumulación de residuos de alimenticios, este material está diseñado para sellar las microporocidades de la resina y dar brillo final | Unidad X 5ML, 10ML, 20ML, 30ML, 40ML, 50ML | GLASS LIQUID, GLASS LIQUID THINNER, GLASS LIQUID AZUL, GLASS LIQUID NARANJA, GLASS LIQUID AMARILLO, GLASS LIQUID MORADO, GLASS LIQUID ROJO, GLASS LIQUID ROJO CLARO, GLASS LIQUID CAFÉ, GLASS LIQUID VERDE, GLASS LIQUID BLANCO, GLASS LIQUID GRIS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278278 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-11 | CERA RESTAURADORA, CON NOMBRE GENÉRICO: CERA RESTAURADORA | SKUDMART S.A | NO | Restaura la apariencia de la piel que se ha perdido por causa de lesiones generadas en accidentes o asesinatos, posee 4 tonos para todos los tipos de piel. NOTA: De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | 45 g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231297446 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-12 | PROPHYLAXIS POWDER – WOODPECKER, CON NOMBRE GENÉRICO: POLVO PARA PROFILAXIS | WOODPECKER | SI | Se utiliza en odontología con los dispositivos de pulido por aire para eliminar la placa dental, el sarro y el cálculo, etc. | Botella de 300g, Caja x 4 botellas Botella de 200g, Caja x 4 botellas Botella de 120g, Caja x 4 botellas | SP-S1 SP-S2 SP-S3 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PROPHYLAXIS POWDER – WOODPECKER, CON NOMBRE GENÉRICO: POLVO PARA PROFILAXIS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (subrayado fuera de texto) | I
20231277652 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | GUANTES / GUANTES NO ESTERILES DE NITRILO PARA USO INDUSTRIAL | N/A | NO | Guantes de nitrilo enfocados a ser usados especialmente en inspecciones policiales, e instituciones de limpieza con manipulación de químicos no corrosivos, y otras sustancias que permitan ser manipulados por estos. | CAJAS X 100 Unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231326485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | MASAJEADOR FACIAL ICE GLOBES con nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL | LORI | NO | Colocar los globos en la nevera a fin de que estén fríos para el masaje. Hacer circular los globos de forma rítmica alrededor del rostro para obtener resultados óptimos. El producto está destinado para utilizarse a una temperatura moderadamente fría. Se recomienda colocarlo en la nevera antes de utilizarlo. No superar los 10 minutos. | dos Unidades, por venta | 01-20018967 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231327033 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | POLYNIT WIPES, nombre genérico: TOALLITAS DE POLIÉSTER TEXTURIZADO | CONTEC | NO | Las toallitas Polynit están hechas de poliéster 100% texturizado tejido con bordes cortados con cuchilla para una toallita muy suave. El borde suave es ideal para usar en superficies vulnerables a rayones. Las toallitas de poliéster son químicamente resistentes y excepcionalmente bajas en partículas y fibras. Un tejido entrelazado crea un tejido duradero, la adición periódica de una puntada adicional de un tejido entrelazado sin corrida evita que el tejido se deshaga, creando un tejido aún más duradero con bordes fuertes. | Bolsa con 75 toallitas | Polynit Wipes - PN-99 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231327099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | BRAGUITAS MENSTRUALES SPORTY KIWITAS, con nombre genérico: BRAGUITAS MENSTRUALES | PLATANOMELÓN | NO | Especialmente indicadas para flujos abundantes. Para ello, cuentan con 4 capas de absorción hasta en la parte trasera de las braguitas que pueden contener hasta 50 ml de líquido, y tienen puntitos más claros en esta zona absorbente para que puedas ver qué parte se ha manchado. Todo esto hace de ellas unas braguitas ideales, por ejemplo, para dormir o hacer deporte con total tranquilidad. INSTRUCCIONES Ponérselas como panty normal. Retíralas: el tiempo de uso dependerá del momento del ciclo menstrual en el que se esté y del flujo menstrual que se tenga. Lavar las bragas a mano o a máquina a una temperatura máxima de 30º. No utilizar lejías, suavizantes ni jabones que contengan aceites naturales ni jabón de Marsella. Mantenimiento: para una mejor conservación, lavar a mano o máquina a una temperatura máxima de 30º. Evita la plancha y la secadora así como el uso de lejía, suavizante y jabones que contengan aceites naturales y jabón de Marsella. Este producto está tratado con SilverClear™ para ayudar a controlar olores. | UNIDAD TALLAS XXS, XS, S, M, L, XL, XXL | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Cosméticos, Aseo, Plaguicidas, y Productos De Higiene Domestica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231328345 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | REUSABLE CLEANING BRUSHES-CEPILLOS DE LIMPIEZA REUTILIZABLES con nombre genérico: CEPILLO LIMPIEZA REUTILIZABLE | SONOSCAPE, HEGINOVO | NO | Estos productos se utilizarán para limpiar el canal de fórceps del endoscopio flexible y los orificios de puerto. También son adecuados para limpiar canales de trabajo de endoscopios laparoscópicos y otros canales de trabajo rígidos. | UNIDAD | 4310-00004 4310-00005 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231329793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | CEPILLOS LIMPIEZA PARA INSTRUMENTOS REUTILIZABLES Y DE UN SOLO USO con nombre genérico: CEPILLO LIMPIEZA REUTILIZABLE Y DE UN SOLO USO | KARL STORZ | NO | Los cepillos de limpieza se utilizan para eliminar la suciedad más incrustada durante la limpieza previa de los productos Los cepillos de limpieza no entran en contacto con el cuerpo | UNIDAD, CAJA DE 5 UNIDADES, CAJA DE 50 UNIDADES Y CAJA DE 100 UNIDADES | 110925-100 110930-50 110931-50 110932-50 110952-50 110962-50 27652-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231330990 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | PAPEL FILTRO 903 50 UNIDADES | Zentech | SI | Papel Filtro 50 Unidades. El propósito previsto es recolectar muestras de la sangre humana de un adulto / niño y servir como un receptáculo para contener y preservar la muestra en forma de una mancha de sangre seca, según lo realizado por un profesional de la salud, en espera de ser transportado a un laboratorio para un examen de diagnóstico in vitro. | 1. Papel Filtro 903 50 unidades | Filtro 903 50 unidades | Que mediante la información aportada se identifica que el producto C PAPEL FILTRO 903 50 UNIDADES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (…)” | IIa
20231331485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE POMYS con nombre genérico: RUEDITAS DESMAQUILLADORAS | POMYS | NO | LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MAQUILLAJE | PAQUETE X 50 RUEDITAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Cosméticos Aseo Plaguicidas, y Productos de Higiene Domestica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231334864 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | NEVERAS PORTA VACUNAS | COLOMBO SMART PLASTIC S.P.A | NO | NEVERAS PARA TRANSPORTE DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS (VACUNAS) | NEVERAS PORTATILES | GIO STYLE MOD 1901004 | En razón a lo anterior, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 12 del 14 de septiembre de 2022 en el numeral 3.10 establece: “(…) 3.10 La doctora Lucía Ayala Rodríguez como directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante radicado interno 20223004843 y el doctor Guillermo José Pérez Blanco director técnico de Medicamentos y Productos Biológicos, mediante radicado interno 20223006078 solicitan aclaración de conceptos relacionados con las Neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de almacenamiento y transporte de muestras biológicas y otros productos, dado el impacto que éste tiene en las actividades de vigilancia del Invima en los bancos de tejidos y componentes anatómicos y los bancos de sangre. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se modifica el concepto emitido en el numeral 3.6 del acta 8 de 2022, con relación a la clasificación como dispositivo médico y clasificación de riesgo de las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores. Por lo tanto, queda así: Las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de usodeclarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partesde órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificaciónde riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso enColombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en elDecreto 4725 de 2005, artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conduccióno almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos, excepto para almacenamiento de la sangre de conformidad con el artículo 7 del citado Decreto. Asimismo, se excluyen del presente concepto las neveras utilizadas para el transporte de: sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos.(…)" Por lo tanto, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231334902 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | NEVERAS PORTA VACUNAS | APEX INTERNATIONAL | NO | NEVERAS PARA TRANSPORTE DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS (VACUNAS) | NEVERAS PORTATILES | AIDVC-24 AIVC- 46 AIVC-44 AICB-503L, AICB-316L AICB-243S AICB-156L AICB-444L | En razón a lo anterior, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 12 del 14 de septiembre de 2022 en el numeral 3.10 la cual establece: “(…) 3.10 La doctora Lucía Ayala Rodríguez como directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante radicado interno 20223004843 y el doctor Guillermo José Pérez Blanco director técnico de Medicamentos y Productos Biológicos, mediante radicado interno 20223006078 solicitan aclaración de conceptos relacionados con las Neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de almacenamiento y transporte de muestras biológicas y otros productos, dado el impacto que éste tiene en las actividades de vigilancia del Invima en los bancos de tejidos y componentes anatómicos y los bancos de sangre. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se modifica el concepto emitido en el numeral 3.6 del acta 8 de 2022, con relación a la clasificación como dispositivo médico y clasificación de riesgo de las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores. Por lo tanto, queda así: Las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos, excepto para almacenamiento de la sangre de conformidad con el artículo 7 del citado Decreto. Asimismo, se excluyen del presente concepto las neveras utilizadas para el transporte de: sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos.(…)" Por lo tanto, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231336962 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | QUICKSHIELD Safety Tube Holder, con nombre genérico: Soporte de tubo de seguridad QUICKSHIELD | VACUETTE® | NO | Soporte de tubo de seguridad QUICKSHIELD se usa como soporte del tubo de recolección en procedimientos de venopunción de rutina (accesorios) de un sistema de los procedimientos rutinarios de venopunción | 20 bolsas de 50 unds, 1000 unds | 450230 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231337494 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-19 | CASSETTES, TISSUE con nombre genérico Casetes para tejidos | Globe Scientific, Inc | NO | Estos casetes son apropiados para mantener muestras de tejidos durante los procesos de incrustamiento, división y almacenaje | Casetes de rutina y para biopsia - Diseño de doble bisagra, tapas separadas Casetes: 75 unidades por manga, 10 mangas por caja Tapas: 75 unidades por bolsa, 10 bolsas por caja Cassette, inclusión de tejido con tapa adjunta Empaque: 1000 / CS, 2x500 / bolsa | CASSETTES, TISSUE Casetes de rutina y para biopsia - Diseño de doble bisagra, tapas separada Cassette, inclusión de tejido con tapa adjunta | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231278942 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | RESINAS TCS (UNBREAKABLE, IFLEX, KARADENT Y TOTALLY NATURAL), NOMBRE GENERICO: MATERIALES FLEXIBLES | TCS, Thermoplastic Comfort Systems, Inc | NO | Las resinas dentales TCS son polímeros termoplásticos flexibles, moldeables por inyección, con trazas de colorante agregadas y empaquetadas en botes de uso individual o vendidas a granel. El dispositivo no contiene células, tejidos y/o derivados de animales o humanos que se hayan vuelto inviables; células, tejidos y/o derivados de origen microbiano o recombinante; y/o componentes irradiantes, ionizantes o no ionizantes. El dispositivo no contiene látex ni ftalatos. Método de APLICACION Las resinas dentales TCS son para uso profesional únicamente en entornos de laboratorio dental. La Resina Dental TCS se funde en un horno específico para fundir resinas dentales. Las resinas dentales TCS se pueden utilizar con la mayoría de las máquinas de inyección de termoplásticos utilizadas en la industria dental. Se siguen las instrucciones del fabricante de las máquinas de inyección para fundir e inyectar la resina dental utilizando métodos y prácticas estándar. Uso previsto Las resinas dentales TCS son materiales resistentes a la rotura que se utilizan en la fabricación y reparación de placas base para prótesis dentales removibles donde la flexibilidad superior y la comodidad del paciente durante la vida útil de la prótesis son preocupaciones importantes. Esto incluye, entre otros, dentaduras postizas totales y parciales, dispositivos de ortodoncia, férulas oclusales y protectores nocturnos. La facilidad de uso de las resinas dentales TCS las hace ideales para su uso en la fabricación de prótesis temporales, especialmente cuando una prótesis de metal y acrílico tardaría demasiado en fabricarse. Debido a que las resinas dentales TCS se pueden utilizar para crear prótesis completamente no metálicas, son ideales para fabricar prótesis dentales removibles para pacientes alérgicos a los metales. Las resinas dentales TCS están destinadas a ser utilizadas en un entorno de laboratorio por dentistas y técnicos dentales calificados que estén familiarizados con las técnicas básicas de fabricación de prótesis dentales a partir de termoplásticos. Los discos tambien se utilizan para fresado en laboratorio. 1.1.1. Indicaciones para el uso Para la fabricación y reparación de prótesis dentales removibles. Usos indicados: Dentaduras postizas parciales removibles y dentaduras postizas completas, incluidos dispositivos de ortodoncia, férulas oclusales y protectores nocturnos. TCS Unbreakable - TCS irrompible: Compuesto de Moldeo iFlex by TCS - iFlex de TCS: Compuesto de Moldeo Karadent by TCS - Karadent de TCS: Compuesto de Moldeo TCS Totally Natural - TCS Totalmente Natural: Compuesto de Moldeo | Unidad Paquete x 5 Bolsa de 1 Kilo Bolsa de 50 Gramos Bolsa de 500 gramos Bolsa de 1000 gramos Cartuchos medianos x 5 y 2 unidades (Diámetro de 22, 25 o 28 mm) Cartuchos largo x 5 y 2 unidades (Diámetro 22, 25 o 28 mm) Cartuchos pequeños x 5 y dos unidades (Diámetro 22, 25 o 28 mm) Discos por 98x25 y 98x20 Cartuchos x 2, 3, 4 y 5 unidades | BLENDC BLEND CLEAR BLENDS BLEND STANDARD PINK 5005-01/L1 CARTUCHOS LARGOS IFLEX 25MM LIGHT PINK 5005-01/L2 CARTUCHOS LARGOS IFLEX 25MM STANDARD PINK 3700-01/LN CARTUCHOS LARGOS TOTALLY NATURAL 25 MM CLEAR 3700-01/L2 CARTUCHOS LARGOS TOTALLY NATURAL 25 MM STANDARD PINK 4005-01/L22-2 CARTUCHOS LARGOS UNBREAKABLE 22 MM STANDARD PINK 4005-01/L1 CARTUCHOS LARGOS UNBREAKABLE 25 MM LIGHT PINK 4005-01/L2 CARTUCHOS LARGOS UNBREAKABLE 25 MM STANDARD PINK 5000-01/M CARTUCHOS MEDIANOS IFLEX 25 MM A2 5000-01/M1 CARTUCHOS MEDIANOS IFLEX 25 MM LIGHT PINK 5000-01/M2 CARTUCHOS MEDIANOS IFLEX 25 MM STANDARD PINK 2000-01/MN CARTUCHOS MEDIANOS KARADENT 25 MM CLEAR 2000-01/M2 CARTUCHOS MEDIANOS KARADENT 25 MM STANDARD PINK 3700-01/M2 CARTUCHOS MEDIANOS TOTALLY NATURAL 25 MM STANDARD PINK 4005-01/M22-2 CARTUCHOS MEDIANOS UNBREAKABLE 22 MM STANDARD PINK 4000-01/M1 CARTUCHOS MEDIANOS UNBREAKABLE 25 MM LIGHT PINK 4000-01/M2 CARTUCHOS MEDIANOS UNBREAKABLE 25 MM STANDARD PINK 5000-01/S CARTUCHOS PEQUENOS IFLEX 25 MM A2 5003-01B/1-5 IFLEX LIGHT PINK 5003-01B/2-5 IFLEX STANDARD PINK 2003-01/BN KARADENT CLEAR 2003-01/B2 KARADENT STANDARD PINK 3702-01/B1-5 TOTALLY NATURAL CLEAR 3702-01/B2-5 TOTALLY NATURAL STANDARD PINK 4003-01B/1-5 UNBREAKABLE LIGHT PINK 4003-01B/2-5 UNBREAKABLE STANDARD PINK 5003-01BCUSTOM IFLEX COLOR DIENTE A2 4000/D98x20-2 TCS Unbreakable - Disc / 98mmx20mm / Shade (2) Standard Pink 4000/D98x20-N TCS Unbreakable - Disc / 98mmx20mm / Shade (N) Natural 4000/D98x20-3 TCS Unbreakable - Disc / 98mmx20mm / Shade (3) Light Dark Pink 4000/D98x25-N TCS Unbreakable - Disc / 98mmx25mm / Shade (N) Natural 4000/D98x25-2 TCS Unbreakable - Disc / 98mmx25mm / Shade (2) Standard Pink 4000/D98x25-3 TCS Unbreakable - Disc / 98mmx25mm / Shade (3) Light Dark Pink 5000/D98x20-2 iFlex by TCS - Disc / 98mmx20mm / Shade (2) Standard Pink 5000/D98x20-N iFlex by TCS - Disc / 98mmx20mm / Shade (N) Natural 5000/D98x20-3 iFlex by TCS - Disc / 98mmx20mm / Shade (3) Light Dark Pink 5000/D98x25-2 iFlex by TCS - Disc / 98mmx25mm / Shade (2) Standard Pink 5000/D98x25-3 iFlex by TCS - Disc / 98mmx25mm / Shade (3) Light Dark Pink 5000/D98x25-N iFlex by TCS - Disc / 98mmx25mm / Shade (N) Natural 3700/D98x20-2 Totally Natural by TCS - Disc / 98mmx20mm / Shade (2) Standard Pink 3700/D98x20-N Totally Natural by TCS - Disc / 98mmx20mm / Shade (N) Natural 3700/D98x25-2 Totally Natural by TCS - Disc / 98mmx25mm / Shade (2) Standard Pink 3700/D98x25-N Totally Natural by TCS - Disc / 98mmx25mm / Shade (N) Natural 4002-01/S1 tcs® Unbreakable / Small / Shade (1) Light Pink - 25mm 4000-01/M1 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (1) Light Pink- 25mm 4005-01/L1 tcs® Unbreakable / Large / Shade (1) Light Pink- 25mm 4002-01/S2 tcs® Unbreakable / Small / Shade (2) Standard Pink- 25mm 4000-01/M2 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (2) Standard Pink- 25mm 4005-01/L2 tcs® Unbreakable / Large / Shade (2) Standard Pink- 25mm 4002-01/S3 tcs® Unbreakable / Small / Shade (3) Light/Dark Pink- 25mm 4000-01/M3 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (3) Light/Dark Pink- 25mm 4005-01/L3 tcs® Unbreakable / Large / Shade (3) Light/Dark Pink- 25mm 4002-01/S4 tcs® Unbreakable / Small / Shade (4) Dark Pink- 25mm 4000-01/M4 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (4) Dark Pink- 25mm 4005-01/L4 tcs® Unbreakable / Large / Shade (4) Dark Pink- 25mm 4002-01/Scustom TCS Unbreakable Small 25mm / Shade Custom 4000-01/MCustom* TCS Unbreakable Medium 25mm / Shade Custom 4005-01/Lcustom TCS Unbreakable Large 25mm / Shade Custom 4002-01/SN tcs® Unbreakable / Small / Shade (N) Natural- 25mm 4000-01/MN tcs® Unbreakable / Medium / Shade (N) Natural- 25mm 4005-01/LN tcs® Unbreakable / Large / Shade (N) Natural- 25mm 4005-01/M22-1 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (1) Light Pink - 22mm 4005-01/L22-1 tcs® Unbreakable / Large / Shade (1) Light Pink - 22mm 4005-01/M22-2 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (2) Standard Pink - 22mm 4005-01/L22-2 tcs® Unbreakable / Large / Shade (2) Standard Pink - 22mm 4005-01/M22-3 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (3) Light/Dark Pink - 22mm 4005-01/L22-3 tcs® Unbreakable / Large / Shade (3) Light/Dark Pink - 22mm 4005-01/M22-4 tcs® Unbreakable / Medium / Shade (4) Dark Pink - 22mm 4005-01/L22-4 tcs® Unbreakable / Large / Shade (4) Dark Pink - 22mm 4005-01/M22-Custom* TCS Unbreakable Medium 22mm / Shade Custom 4005-01/L22-Custom* TCS Unbreakable Large 22mm / Shade Custom 4005-01/M22-N tcs® Unbreakable / Medium / Shade (N) Natural - 22mm 4005-01/L22-N tcs® Unbreakable / Large / Shade (N) Natural - 22mm 5002-01/S1 iFlex by TCS / Small / Shade (1) Light Pink - 25mm 5000-01/M1 iFlex by TCS / Medium / Shade (1) Light Pink - 25mm 5005-01/L1 iFlex by TCS / Large / Shade (1) Light Pink - 25mm 5002-01/S2 iFlex by TCS / Small / Shade (2) Standard Pink - 25mm 5000-01/M2 iFlex by TCS / Medium / Shade (2) Standard Pink - 25mm 5005-01/L2 iFlex by TCS / Large / Shade (2) Standard Pink - 25mm 5002-01/S3 iFlex by TCS / Small / Shade (3) Light/Dark Pink - 25mm 5000-01/M3 iFlex by TCS / Medium / Shade (3) Light/Dark Pink - 25mm 5005-01/L3 iFlex by TCS / Large / Shade (3) Light/Dark Pink - 25mm 5002-01/S4 iFlex by TCS / Small / Shade (4) Dark Pink - 25mm 5000-01/M4 iFlex by TCS / Medium / Shade (4) Dark Pink - 25mm 5005-01/L4 iFlex by TCS / Large / Shade (4) Dark Pink - 25mm 5002-01/SCustom* iFlex by TCS Small 25mm / Shade Custom 5000-01/MCustom* iFlex by TCS Medium 25mm / Shade Custom 5005-01/LCustom* iFlex by TCS Large 25mm / Shade Custom 5002-01/SN iFlex by TCS / Small / Shade (N) Natural - 25mm 5000-01/MN iFlex by TCS / Medium / Shade (N) Natural - 25mm 5005-01/LN iFlex by TCS / Large / Shade (N) Natural - 25mm 5005-01/M22-1 iFlex by TCS / Medium / Shade (1) Light Pink - 22mm 5005-01/L22-1 iFlex by TCS / Large / Shade (1) Light Pink - 22mm 5005-01/M22-2 iFlex by TCS / Medium / Shade (2) Standard Pink - 22mm 5005-01/L22-2 iFlex by TCS / Large / Shade (2) Standard Pink - 22mm 5005-01/M22-3 iFlex by TCS / Medium / Shade (3) Light/Dark Pink - 22mm 5005-01/L22-3 iFlex by TCS / Large / Shade (3) Light/Dark Pink - 22mm 5005-01/M22-4 iFlex by TCS / Medium / Shade (4) Dark Pink - 22mm 5005-01/L22-4 iFlex by TCS / Large / Shade (4) Dark Pink - 22mm 5005-01/M22-Custom iFlex by TCS Medium 22mm / Shade Custom 5005-01/L22-Custom 5005-01/M22-N iFlex by TCS / Medium / Shade (N) Natural - 22mm 5005-01/L22-N iFlex by TCS / Large / Shade (N) Natural - 22mm 2000-01/S2 Karadent by TCS / Small / Shade (2) Standard Pink - 25mm 2000-01/M2 Karadent by TCS / Medium / Shade (2) Standard Pink - 25mm 2005-01/L2 Karadent by TCS / Large / Shade (2) Standard Pink - 25mm 2000-01/S4 Karadent by TCS / Small / Shade (4) Dark Pink - 25mm 2000-01/M4 Karadent by TCS / Medium / Shade (4) Dark Pink - 25mm 2005-01/L4 Karadent by TCS / Large / Shade (4) Dark Pink - 25mm 2000-01/SN Karadent by TCS / Small / Shade (N) Clear - 25mm 2000-01/MN Karadent by TCS / Medium / Shade (N) Clear - 25mm 2005-01/LN Karadent by TCS / Large / Shade (N) Clear - 25mm 2005-01/L22-2 Karadent by TCS / Large / Shade (2) Standard Pink - 22mm 2005-01/L22-4 Karadent by TCS / Large / Shade (4) Dark Pink - 22mm 2005-01/L22-N Karadent by TCS / Large / Shade (N) Clear - 22mm 4003-01/B1 tcs® Unbreakable / Shade (1) Light Pink 4003-01B/1-.5 tcs® Unbreakable / Shade (1) Light Pink 4003-01/B2 tcs® Unbreakable / Shade (2) Standard Pink 4003-01B/2-.5 tcs® Unbreakable / Shade (2) Standard Pink 4003-01/B3 tcs® Unbreakable / Shade (3) Light - Dark Pink 4003-01B/3-.5 tcs® Unbreakable / Shade (3) Light - Dark Pink 4003-01/B4 tcs® Unbreakable / Shade (4) Dark Pink 4003-01B/4-.5 tcs® Unbreakable / Shade (4) Dark Pink 4003-01/BCustom* TCS Unbreakable / Shade Custom 4003-01B/Custom-.5* TCS Unbreakable / Shade Custom 4003-01/BN tcs® Unbreakable / Shade (N) Natural 4003-01B/N-.5 tcs® Unbreakable / Shade (N) Natural 5003-01/B1 iFlex by TCS / Shade (1) Light Pink 5003-01B/1-.5 iFlex by TCS / Shade (1) Light Pink 5003-01/B2 iFlex by TCS / Shade (2) Standard Pink 5003-01B/2-.5 iFlex by TCS / Shade (2) Standard Pink 5003-01/B3 iFlex by TCS / Shade (3) Light - Dark Pink 5003-01B/3-.5 iFlex by TCS / Shade (3) Light - Dark Pink 5003-01/B4 iFlex by TCS / Shade (4) Dark Pink 5003-01B/4-.5 iFlex by TCS / Shade (4) Dark Pink 5003-01/BCustom* 5003-01B/Custom-.5* iFlex by TCS / Shade Custom 5003-01/BN iFlex by TCS / Shade (N) Natural 5003-01B/N-.5 iFlex by TCS / Shade (N) Natural 2003-01/B2 Karadent by TCS / Shade (2) Standard Pink 2003-01B/2-.5 Karadent by TCS / Shade (2) Standard Pink 2003-01/B4 Karadent by TCS / Shade (4) Dark Pink 2003-01B/4-.5 Karadent by TCS / Shade (4) Dark Pink 2003-01/BN Karadent by TCS / Shade (N) Clear 2003-01B/N-.5 Karadent by TCS / Shade (N) Clear 3700-01/M2 Totally Natural Medium 25mm / Shade (2) Standard Pink 3700-01/L2 Totally Natural Large 25mm / Shade (2) Standard Pink 3700-01/M4 Totally Natural Medium 25mm / Shade (4) Dark Pink 3700-01/L4 Totally Natural Large 25mm / Shade (4) Dark Pink 3700-01/MN Totally Natural Medium 25mm / Shade (N) Natural 3700-01/LN Totally Natural Large 25mm / Shade (N) Natural 3700-01/MOP Totally Natural Medium 25mm / OP Pink 3700-01/LOP Totally Natural Large 25mm / OP Pink 3700-01/L22-2 Totally Natural Large 22mm / Shade (2) Standard Pink 3700-01/L22-4 Totally Natural Large 22mm / Shade (4) Dark Pink 3700-01/L22-N Totally Natural Large 22mm / Shade (N) Natural 3702-01/B2 Totally Natural / Bulk by Kilo / Shade (2) Standard Pink 3702-01/2-.5 Totally Natural / Bulk .5 Kilo / Shade (2) Standard Pink 3702-01/B4 Totally Natural / Bulk by Kilo / Shade (4) Dark Pink 3702-01/4-.5 Totally Natural / Bulk .5 Kilo / Shade (4) Dark Pink 3702-01/BN Totally Natural / Bulk by Kilo / Shade (N) Natural 3702-01/N-.5 Totally Natural / Bulk .5 Kilo / Shade (N) Natural G-4003-01/B2 TCS Unbreakable / Bulk by gr. / Shade (2) Standard Pink / Sample - Not for Resale G-5003-01/B2 iFlex by TCS / Bulk by gr. / Shade (2) Standard Pink /Sample - Not for Resale G-3702-01/B2 Totally Natural / Bulk by gr. / Shade (2) Standard Pink / Sample - Not for Resale RD-5003-01/B2 iFlex by TCS /Bulk by gr. / Shade (2 for evaluation purpose) Standard Pink / Sample - Not for Resale | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | ZIRCONIO HT, ZIRCONIO ST COLOR, ZIRCONIO ST WHITE, ZIRCONIO TT ML, ZIRCONIO TT WHITE, ZIRCONIO EXPLORE FUNCIONAL, ZIRCONIO EXPLORE ESTHETIC, con nombre genérico: ZIRCONIO PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | UPCERA | NO | USOS: MATERIA PRIMA DENTAL- ZIRCONIO USADO EN RESTAURACIONES DENTALES: INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS, CORONAS INDIVIDUALES Y SUBESTRUCTURAS. INDICACIONES: LOS DISCOS DE ZIRCONIO SON UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RESTAURACIONES DENTALES: INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVICUALES, PROTESIS FIJAS, REMOVIBLES Y PILARES DE IMPLANTES DENTALES; EN EL LABORATORIO DENTAL | DISCOS DE: 98mm, 95mm, 89mm, BLOQUES DE: 20mm, 40mm, 55mm, 65mm, 85mm | DISCOS: 89X71X14: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4. HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 89X71X16: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 89X71X18: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 89X71X20: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST 89X71X22: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 89X71X25: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X10: A1, A2,A3,A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 - HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X12: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X14: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X16: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X18: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X20: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X22: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 98X20X24: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X10: A1, A2,A3,A3.5, A4; B1,B2, B3 B3.5 Y B4; C1,C2,C3,C3.5,C4; D1,D2,D3,D3.5,D4 -18-16- HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X12: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X14: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X16: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X18: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X20: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X22: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 95X20X24: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. BLOQUES DE 40 MM 40*19*15 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 40*19*14 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 40*19*12 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 40*19*10 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 40*19*25 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. BLOQUES DE 20 MM: 20*19*10 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*12 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*14 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*15 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*16 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*18 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*19 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*20 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*19*25 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*10 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*12 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*14 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*15 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*16 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*18 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*19 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*20 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 20*14*25 A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. BLOQUES DE 65 MM: 65 X 10: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 12: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 14: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 16: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 18: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 20: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 22: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65 X 25: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. 65*40: A1, A2, A3, A3.5, A4; B1, B2, B3 B3.5 Y B4; C1, C2, C3, C3.5, C4; D1, D2, D3, D3.5, D4 HT- ST COLOR- ST WHITE- TT ML- TT WHITE, EXPLORE FUNCIONAL Y EXPLORE ESTHETIC. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286731 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | ISTEMA CERÁMICO MIYO PARA USO EN LABORATORIO DENTAL, CON NOMBRE GENERICO: SISTEMA DE ACABADO CERÁMICO PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MIYO | NO | USOS: MATERIA PRIMA EN LABORATORIOS DENTALES, PARA MAQUILLAR CERÁMICAS, DAR TONALIDADES EN ELABORACIÓN DE PROTESIS DENTALES COMPLETAS O PARCIALES FIJAS O REMOVIBLES EN EL PROCESO DE ACABADO. INDICACIONES: EN EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLADO, PARA DAR APARIENCIA MÁS NATURAL EN UNA RESTAURACIÓN DENTAL EN DISILICATO Y CIRCONIO, DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DE MECANICA DENTAL. | • KIT DE 26 UNIDADES (24 FRASCOS DE STAIN (4G), 1 GLAZE LÍQUIDO (25ML), 1 GLAZE PASTA (4G), • KIT DE 18 UNIDADES (16 FRASCOS DE STAIN, 1 GLAZE LÍQUIDO, 1 GLAZE PASTA (4G), • INDIVIDUAL: FRASCOS (4G), GLAZE LÍQUIDO (25ML), GLAZE PASTA (4G) | TRANS SHADE A, TRANS SHADE B, TRANS SHADE C, TRANS SHADE D, TRANS STRAW, TRANS LOTUS, TRANS SAGE,TRANS CLEMENTINE, TRANS STORM, TRANS SMOKE, TRANS COBALT, TRANS SLATE, TRANS LUMIN, TRANS LUMIN PLUS, HALO SPRING, MAMELON CORAL, MAMELON WHEAT, MAMELON PUMPKIN, HALO AUTUMN , SNOW, LINEN , FISSURE, STRUCTURE WINDOW, STRUCTURE, ENAMEL, GLAZE PASTE FLUOR, GLAZE LIQUID, FLAMINGO, CRIMSON, PLUM, MERLOT, SORBET, SALMON, SABLE, THISTLE, VENULE, TRANS MIDNIGHT, TRANS RASPBERRY, TRANS COPPER, TRANS CARNATION, STRUCTURE ORCHID, STRUCTURE ROUGE, STRUCTURE FROST, GLAZE PASTE NO FLUOR, HIGH FUSING (STRUCTURE ENAMEL, STRUCTURE WINDOW | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231295832 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | ANILLO VIBRADOR FRODO con nombre genérico ANILLO VIBRADOR | PLATANOMELÓN | NO | Frodo es un anillo vibrador que estimula el clítoris durante las relaciones con penetración, además de proporcionar erecciones más potentes y duraderas. Es flexible y cuenta con 10 modalidades de vibración Textura suave ultra sedosa. Resistente a salpicaduras. 3 velocidades y 7 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231319688 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | DESINFECTANTE BEIZEN PLUS con Nombre genérico DESINFECTANTE | BEIZEN | NO | Superficies clínicas y hospitalarias. Fungicida, bactericida, viricida y esporicida | 70 mL 200 mL, 270 mL, 500 mL, 10000 mL, 5000 mL, 1 galon, 2 galones, 5 galones,20 galones | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231320973 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | CRIOTUBOS | VANTMED DIAGNOSTICS | SI | LOS CRIOTUBOS ESTAN DISEÑADOS PARA ALMACENAR MUESTRAS DE ORIGEN BIOLOGICO. EN PRESENCIA DE NITRÓGENO EN ESTADO LÍQUIDO PUEDEN MANTENER LA TEMPERATURA TAN BAJA COMO -196°C. LA TAPA EN SILICONA ASEGURA LA AUSENCIA DE FILTRACIONES, AÚN EN EL NIVEL MAS BAJO DE TEMPERATURA DURANTE EL ALMACENAMIENTO, LO CUAL APORTA SEGURIDAD A LA MUESTRA | Empaque x 500und Empaque x 200und | HX-C01 0,5mL HX-C03 1mL HX-C04 1,5mL criotubo 1 HX-C05 1,5mL criotubo 2 HX-C06 1,5mL criotubo con loop HX-C07 1,8mL criotubo (fondo cónico) HX-C08 1,8 /2mL, criotubo HX-C09 3 / 4mL, criotubo HX-C10 5mL criotubo HX-C11 7mL, criotubo HX-C12 10mL, criotubo HX-C13 1,8mL criotubo self standing HX-C14 1,8mL, criotubo (fondo redondo) HX-C15 3,6mL criotubo self standing HX-C16 3,6mL criotubo (fondo redondo) HX-C17 4,5mL criotubo self standing HX-C18 4,5mL criotubo (fondo redondo) HX-C19 1,8mL criotubo self standing HX-C20 1,8mL criotubo (fondo redondo) HX-C21 3,6mL criotubo self standing HX-C22 3,6mL criotubo (fondo redondo) HX-C23 4,5mL criotubo self standing HX-C24 4,5mL criotubo (fondo redondo | Una vez estudiada la información aportada del producto es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (…)” | IIa
20231321508 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | CUBREOBJETOS | VANTMED DIAGNOSTICS | NO | LA LÁMINA CUBREOBJETOS PROTEGE LAS MUESTRAS DE LA CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS EN EL AIRE U OTRAS SUSTANCIAS, PERMITE AL OBSERVADOR UN MEJOR CONTROL SOBRE LA MUESTRA Y PROTEGE EL MICROSCOPIO | Caja x 100und | HX-E22, 9mm diametro HX-E23, 10mm diametro HX-E24, 12mm diametro HX-E25, 13mm diametro HX-E26, 15mm diametro HX-E27, 16mm diametro HX-E28, 18mm diametro HX-E29, 19mm diametro HX-E30, 20mm diametro HX-E31, 22mm diametro HX-E32, 24mm diametro HX-E33, 25mm diametro HX-E34, 30mm diametro HX-E35, 8 x 8mm HX-E36, 10 x 10mm HX-E37, 18 x 18mm HX-E38, 12 x 12mm HX-E39, 20 x 20mm HX-E40, 22 x 22mm HX-E41, 24 x 24mm HX-E42, 24 x 32mm HX-E43, 24 x 40mm HX-E44, 24 x 50mm HX-E45, 24 x 60mm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231326474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | VIBRADOR CLITORIAL OLI nombre genérico: VIBRADOR CLITORIAL | PLATANOMELÓN | NO | Oli es un vibrador clitorial diseñado para la estimulación del clítoris de forma localizada, precisa e intensa. Con sus 6 velocidades, su fino extremo y sus 2 cabezales intercambiables podrás estimular como nunca antes lo habías hecho las más de 8.000 terminaciones nerviosas que se encuentran en el clítoris. Estimulación directa y precisa del clítoris. Súper potente Totalmente sumergible. Textura suave ultra sedosa 5 velocidades y 7 modos de vibración. | SET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231337737 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | CONJUNTOS DE MASCARAS DE OXÍGENO 10100/10800, MASCARILLA PROTECCIÓN DE HUMO, FACIAL COMPLETA con nombre genérico: CONJUNTOS DE MÁSCARAS DE OXÍGENO 10100/10800 MASCARILLA PROTECCIÓN DE HUMO, FACIAL COMPLETA | AVOX SYSTEMS INC | NO | Conjunto de mascarillas tipo presión-demanada, permite al usuario respirar oxígeno suministrado desde una fuente adecuada y al mismo tiempo tener una visión sin obstáculos y comunicación a través de un micrófono. Información para realizar pedidos del conjunto de máscara de demanda AVOX Systems 10100+ Información para realizar pedidos del conjunto de máscara de demanda de presión positiva AVOX Systems 10800 Condición de salud a mejorar: Asfixia por humo, la previene Sitio Anatómico: Cara, sobre nariz y boca Invasividad: Nula, No Ingresa a partes anatómicas sensibles Tiempo de exposición: Variable dependiendo del caso, típicamente menos de 40 minutos Combinación con otros productos: No está pensando para combinarse con otros productos Requerimiento de Energía: No requiere energía Los conjuntos de máscara AVOX Systems 10100/10800 proporcionarán 100% de oxígeno para garantizar la comodidad respiratoria protegerán contra peligros irritantes para los ojos y los pulmones en caso de una emergencia de aviación que produzca grandes cantidades de humo y gases tóxicos. Adecuadas para usar con las máscaras portátiles serie 5600 de AVOX Systems, las máscaras 10100/10800 ofrecen máxima protección respiratoria y ocular. El arnés de la máscara proporciona un ajuste cómodo y universal, y el diseño de la pieza facial completa garantiza una visión periférica de 180°. Hay dos modelos disponibles: la máscara de demanda 10100 y la máscara de demanda de presión positiva 10800. Ambos tienen capacidades de comunicación disponibles | UNIDADES | Parte Numero 10800C1A/ Parte Numero 10100 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231338411 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-01-22 | SOPORTE DE PARED PARA USO CON RECIPIENTES DE SUCCIÓN / SOPORTE DE PARED | Medline: | NO | Los soportes de pared para uso como un accesorio de los recipientes de succión. Los soportes ofrecen soporte para mantener los recipientes de succión en una posición estable mientras este en uso contra la pared. Las monturas tienen compatibilidad universal con los recipientes de succión de Medline. | 20/caja | DYNDSCLW Soporte de pared para recipientes de succión, plástico blanco | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231338568 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | WATER MANAGEMENT PRODUCTS con nombre genérico SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA. | VISTABRITE, VISTACLEAR, VISTACOOL, VISTAPURE AUTOFILL, DRAINHUB | NO | Sistema de filtración de agua. diseñado para producir dos grados de alta pureza agua: agua de calidad destilada para uso en autoclaves y no corrosivos, bajo TDS (Total Sólidos disueltos) agua para el llenado dental botellas limpiadores ultrasónicos y para enjuague final ciclos en lavadoras de instrumentos. | UNIDAD | AutoFill for STATIM (S3020) / AutoFill for BRAVO (S3030) / VistaPure™ V3000 / DrainHub DH154 - Four-port drain adapter DH158 - Eight-port drain adapter / DRAINHUB 4 HOLE: DH154 8 HOLE: DH158 / Vistacool Model V7501 -Model V7502/ V3000 VistaPure V3000 with rails V7501 VistaCool Single System V7502 VistaCool Double System V7601 Vistacool 3 Direct to Drain system DH8200 Vista Drain Hub Fittings Access.kit S9110 VISTA PURE TANK 2.50 GALLON S9111 VISTA PURE TANK 4.25 GALLON WITH STAND S9113V ISTA PURE TANK 9.50 GALLON WITH STAND S3020 VISTAPURE AUTOFILL MODULE FOR STATIM S3030 VISTAPURE AUTOFILL MODULE FOR BRAVO S3010 VISTAPURE AUTOFILL MODULE FOR HYDRIM R3255 VISTAPURE POLISHING FILTER (POSITION 5)R3251 VISTAPURE POLISHING FILTER (POSITION 1) R3252 VISTAPURE POLISHING FILTER (POSITION 2) R3253 VISTAPURE POLISHING FILTER (POSITION 3) R3254 VISTAPURE HYPERFILTRATION FILTER (POSITION 4) accesorios y repuestos. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231341146 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | NBS MPSHAKER, con nombre genérico SHAKER. | BornSafe NBS Lab | NO | Diseñado para agitar microplacas. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231342135 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | STERILE ETHANOL SOLUTION con nombre genérico SOLUCIÓN ESTERIL - ETANOL 70% DESNATURALIZADO. | TEXWIPE ® | NO | Solución de etanol desnaturalizado al 70 %, estéril y lista para uso, diseñado especialmente para su uso en salas limpias. Filtrado a 0,2 μm, en bolsas dobles individuales e irradiado con rayos gamma para garantizar su esterilidad. Fabricado utilizando componentes USP y empacado en una sala limpia ISO Clase 5 APLICACIONES Y USO: Limpieza, desinfección y remonicion de residuos en superficies. Limpieza y desinfección de guantes en ambientes esteriles Limpieza y desinfeccion de controles de ingenieria primario y equipos industriales (CIP); Cabinas de flujo laminar, aisladores asepticos, cabinas de seguridad biologica, cabinas ventiladas de contención. Limpieza de esclusas de paso en ambientes controlados. Recomendado como parte de un programa de rotación de desinfectantes Ideal para uso con paños libres de particulas esteriles y no esteriles en ambientes controlados y clasificados MODO DE USO: Rocie la solución sobre un paño esteril o no esteril libre de particulas y luego frote sobre la superficie que desea limpiar, utilizando una correcta tecnica aseptica. | TX3267: Descripción: Solución de etanol desnaturalizado al 70% en frasco de aerosol de gatillo - Tamaño: 16 onzas liquidas (473 mL) - Empaque: 12 botellas de polietileno por caja. - TX3265: Descripción: Solución de etanol desnaturalizado al 70% en frasco de aerosol de gatillo - Tamaño: 32 onzas liquidas (946 mL) - Empaque: 12 botellas de polietileno por caja. | Alcohol Etilico (Etanol): 70%; Agua Purificada USP 30%, Total 100%. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Aseo Domestico mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado de su competencia | N/A
20231342155 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-22 | CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II con nombre genérico: Cabinas de seguridad biológica Clase II: Tipo A2, B1 y B2. | NUAIRE INC | NO | Los controles de ingeniería primario se definen según el capítulo <797> de la USP vigente 2023 como "dispositivo que brinda un ambiente ISO Clase 5 para la exposición de sitios críticos cuando se elaboran las PME (preparaciones magistrales estériles)". Entre estos dispositivos están clasificados las cabinas de seguridad biológica, que son dispositivos ventilados que proveen protección ambiental, de las PME, del personal y del producto. Estos dispositivos presentan un frente abierto, con flujo de aire hacia el interior para protección del personal, flujo de aire laminar descendente con filtración de alta eficiencia para partículas aéreas (HEPA, por sus siglas en inglés) para protección del producto y salida de aire con filtración HEPA para protección ambiental, las cuales permiten mantener condiciones ISO clase 5 y posibilitan el flujo de primer aire (aire que sale del filtro HEPA en una corriente unidireccional que carece prácticamente de partículas) a los sitios críticos de las PME elaboradas. Las cabinas de seguridad biológica son equipos meticulosamente cerrados, diseñados con láminas de acero inoxidable 304 monolíticas para evitar la contaminación de productos o materiales sensibles. El aire en el equipo se extrae a través de un filtro HEPA y se suministra unidireccionalmente a través de celdas difusoras, hacia toda la zona de trabajo a una velocidad constante aproximada de 90 fpm (0,46 m/s). Se distinguen tres tipos de cabinas de seguridad biológica; Clase I, Clase II y Clase III. Las cabinas Clase II, se caracterizan porque brindan protección al producto, al personal y al medio ambiente al combinar un flujo de aire unidireccional hacia abajo con un flujo de aire hacia adentro tomado de la zona de amortiguadora contigua para crear una barrera de aire dinámica .Estos equipos pueden ser utilizados para la manipulación y elaboración de medicamentos estériles peligrosos y no peligrosos (según la definición del capitulo <800> de la USP vigente 2023), esto dependiendo del tipo de cabina utilizada (A1, A2, B1, B2), sistema de extracción implementado y las características del sistema HVAC. | Una cabina de seguridad biológica (BSC) es un espacio de trabajo cerrado para manipular de forma segura materiales potencialmente contaminados u otros materiales peligrosos que requieren un nivel predefinido de bioseguridad. Al combinar el flujo de aire unidireccional desde la parte superior del espacio de trabajo con el flujo de aire entrante desde la habitación, una cabina de bioseguridad mantiene una barrera de aire dinámica que protege al personal científico y sus productos de la contaminación externa.Velocidad de aire: 60 fpm (0,3 m/s) - Sistema de control: AeroMax - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y medio ambiente. -NU-543 Cabina de seguridad biológica tipo A2: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Velocidad de aire: 60 fpm (0,3 m/s) - Sistema de control: FlowGard - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y medio ambiente. - NU-545 Cabina de seguridad biológica tipo A2: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Velocidad de aire: 60 fpm (0,3 m/s) - Sistema de control: TouchLink - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y medio ambiente. - NU-427 Cabina de seguridad biológica tipo B1: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Velocidad de aire: 60 fpm (0,3 m/s) - Sistema de control: TouchLink - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y medio ambiente. - NU-560 Cabina de seguridad biológica tipo B2: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Velocidad de aire: 60 fpm (0,3 m/s) - Sistema de control: TouchLink - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y medio ambiente. - NU-565 Cabina de seguridad biológica tipo B2: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Velocidad de aire: 60 fpm (0,3 m/s) - Sistema de control: TouchLink - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y medio ambiente | NU-540-300 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1057 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-540-400 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1362 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-540-500 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1669 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-540-600 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1972 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-543-300 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1057 mm 203, 254, 305 mm - 8,10, 12 in 100V 5060Hz, 115V 60Hz, 230 v 5060 Hz NU-543-400 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1362 mm 203, 254, 305 mm -Ancho: 1972 mm 8,10, 12 in NU-560-400 Cabina de seguridad biológica tipo B2: Alto: 2198 - 2350 mm Ancho: 1362 mm 203 mm - 8'' 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-560-600 Cabina de seguridad biológica tipo B2: Alto: 2198 - 2350 mm Ancho: 1972 mm 203 mm - 8'' 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-565-400 Cabina de seguridad biológica tipo B2: Alto: 2198 - 2350 mm Ancho: 1362 mm 203 mm - 8'' 115V 60Hz NU-565-600 Cabina de seguridad biológica tipo B2: Alto: 2198 - 2350 mm Ancho: 1972 mm 203 mm - 8'' 115V 60Hz 100V 5060Hz, 115V 60Hz, 230 v 5060 Hz NU-543-500 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1669 mm 203, 254, 305 mm - 8,10, 12 in 100V 5060Hz, 115V 60Hz, 230 v 5060 Hz NU-543-600 Cabina de seguridad biológica tipo A2 Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1972 mm 203, 254, 305 mm - 8,10, 12 in 100V 5060Hz, 115V 60Hz, 230 v 5060 Hz NU-545-300 Cabina de seguridad biológica tipo A2: Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1057 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-545-400 Cabina de seguridad biológica tipo A2: Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1362 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-545-500 Cabina de seguridad biológica tipo A2: Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1669 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-545-600 Cabina de seguridad biológica tipo A2: Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1972 mm 203, 254 mm - 8,10 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-427-400 Cabina de seguridad biológica tipo B1: Alto: 2168 - 2320 mm Ancho: 1362 mm 203 mm - 8'' 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-427-600 Cabina de seguridad biológica tipo B1: Alto: 2168 - 2320 mm 203 mm - 8'' 115V 60Hz, 230V 5060Hz | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241004064 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-01-22 | MGL2 CAP/ACMG MOLECULAR GENETICS SERIES | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de 50,0-μg de ADN extraído por enfermedad/gen | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto MGL2 CAP/ACMG MOLECULAR GENETICS SERIES, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231277983 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | DISCOS MOTYL, CON NOMBRE GENERICO: DISCOS ABRASIVOS. | MOTYL | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Es usado para recortar estructuras de metal, circonio, disilicato o la individualización de la cerámica en la elaboración de las prótesis. | 1Unidad, Caja 10 Unidades y caja 20 Unidades. | tipo 41 20x0,15x1,8 33A 220 S-BF con refuerzo simple – color violeta/blanco tipo 41 20x0,2x1,8 33A 220 S-BF con refuerzo simple - color violeta/blanco tipo 41 20x0,2+x1,8 33A 220 S-BF doblemente reforzado - codificado por colores violeta/blanco tipo 41 20x0,3x1,8 33A 180 S-BF doblemente reforzado - codificado por colores violeta/blanco tipo 41 20x0,8x20x1,8 34A 100 S-BF doble reforzado codificado por colores violeta/blanco tipo 41 22x0,15x1,8 22A 220 S-BF monorreforzado codificado en color rojo/blanco tipo 41 22x0,2+x1,8 22A 150 S -BF doblemente reforzado - codificado en color naranja tipo 41 22x0,2x1,8 22A 180 S -BF con refuerzo simple – codificado en color rojo tipo 41 22x0,3x1,8 22A 150 S BF doblemente reforzado – codificado por colores blanco tipo 41 22x0,5x1,8 22A 100 S BF doblemente reforzado – codificado por colores amarillo tipo 41 26x0,2+x18 22A 150 S BF doblemente reforzado – código de color naranja tipo 41 26x0,3x1,8 22A 150 S BF doblemente reforzado – codificado por colores blanco tipo 41 26x0,5x1,8 22A 100 S BF doblemente reforzado – codificado por colores amarillo tipo 41 26x1x1,8 22A 80 S BF doblemente reforzado – código de color azul tipo 41 40x0,5x1,8 22A 100 S BF doblemente reforzado – codificado por colores amarillo tipo 41 40x0,7x1,8 22A 80 S BF doblemente reforzado – código de color verde tipo 41 40x1x1,8 22A 60 S BF doblemente reforzado – codificado por color rojo tipo 41 40x1x1,8 22A 60 S BF doblemente reforzado – código de color azul | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | ABRASIVOS PARA LABORATORIO DENTAL – JOTA, con nombre genérico: ABRASIVOS PARA LABORATORIO DENTAL: | JOTA | NO | Para desgaste, acabado y pulido de los siguientes materiales: • Acrílico • Aleaciones de metales • Cerámica • Circonita • Composites La aplicación depende del producto; no debe ser usado en pacientes | EMPAQUE POR 1, 2, 3,4,5 UNIDADES, KIT | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278622 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | CGI UNIVERSAL GLAZE POWDER AND PASTECON con nombre genérico: CGI UNIVERSAL GLAZE EN POLVO Y PASTA | CGI, CERAGROUP | NO | ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS COMO MATERIA PRIMA EN LABORATORIO DENTAL PARA GLASEAR TODO TIPO DE RESTAURACIONES DE CERÁMICA DENTAL. | EMPAQUE INDIVIDUAL DE 5g HASTA 1000g | UNIVERSAL GLAZE, UNIVERSAL FLUORESCENT GLAZE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278948 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | EMBOLOS ALDENTE con nombre genérico: ÉMBOLOS PRENSADO: | ALDENTE | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. El embolo Aldente es usado en el proceso de prensado de Discilicato de litio ejerciendo presión en su estado reblandecido para la elaboración de prótesis fijas | 2 pcs & 50 pcs | Plunger Single-Use & Plunger Aluoxide reusable. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231278951 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | POLISTAR PULIDO HATHO con nombre genérico: PASTA, CREMA Y EMULSIÓN DE PULIDO: | HATHO | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Es un material abrasivo de grano firme y ultrafino que es usado para la limpieza, pulido, acabó y brillo de la superficie de las piezas de las restauraciones elaboradas en el laboratorio. | UNIDAD | Polistar Emulsion brillo, Polistar Crema, Polistar Beige, Polistar Linty Grey, Polistar Pro Rosa. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231279024 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | PULIDORES y CEPILLOS PARA LABORATORIO DENTAL - JOTA, con nombre genérico: PULIDORES y CEPILLOS PARA LABORATORIO DENTAL: | JOTA | NO | Para desgaste, acabado y pulido de los siguientes materiales: •Acrílicos para dentaduras, •Nanocerámica/híbrida, •Cerámica, •Presinterpol de circoniopresinterizado, •Metal precioso, •Plásticos, •Cromo cobalto, •Aleaciones de cromo, •Acero inoxidable, •Aleaciones de metales nopreciosos, •Titanio, •Composites La aplicación depende del producto; no debe ser usado en pacientes | EMPAQUE POR 1, 2, 3,4,5 UNIDADES, KIT | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231281004 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | EXPANSOR DE ORTODONCIA, con nombre genérico: EXPANSOR ESQUELÉTICO MAXILAR MSE: | BIOMATERIALS KOREA | SI | El expansor de ortodoncia (expansor esquelético maxilar) se utiliza para aplicar fuerza ortodóncica en la boca. Este dispositivo está fabricado en acero inoxidable y el minitornillo de ortodoncia se utiliza como ayuda como expansor palatino rápido. Se supone que debe utilizarse como poste de anclaje intraoral y se recomienda cuando los ortodoncistas tienen dificultades para encontrar los dientes adecuados para el anclaje y/o el dispositivo extraoral. | (1) Primer Embalaje: Bolsa CCP (108 × 185 mm), contiene 1 unidad (MSE), 1 llave de seguridad, 4 mini-tornillos (2) Segundo Embalaje: Bolsa CCP (94 × 129 mm) contiene 1 mango manual. | MSEⅠ- Tipo MSE-6 MSE-8 MSE-10 MSE-12 MSE-11 MSEⅡ-F Tipo MSEⅡ-6F MSEⅡ-8F MSEⅡ-10F MSEⅡ-12F MSEⅡ-E Tipo MSEⅡ-6E MSEⅡ-8E MSEⅡ-10E MSEⅡ-12E Tornillo ACR OEA-T1507 OEA-T1508 OEA-T1509 OEA-T1511 OEA-T1513 OEA-T1517 OEA-T1809 OEA-T1811 OEA-T1813 OEA-T1815 OEA-T1817 Mango MHDC HP MHDO MHD12MHD15 MHD-SMS MHD-Y RWPunta Corta SEBC SEBO SEBC-HP SEB-SMS SEB-U(BS) SEB-U2(BS) SEB-SLAccesorios EAP I EAP Ⅱ EAS(L) EAS(S) Kits Driver set (MHD-Y + SEB-U(BS) + RW) Reasonable Pack MSE II 8 E R pack MSE II 10 E R pack MSE II 12 E R pack | El producto EXPANSOR DE ORTODONCIA, con nombre genérico: EXPANSOR ESQUELÉTICO MAXILAR MSE es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb” NOTA: Se aclara que el EXPANSOR DE ORTODONCIA corresponde a un aditamento para la ortodoncia, el cual corresponde a un riesgo IIa, pero por su uso en combinación con los tornillos de ortodoncia o miniimplantes de ortodoncia, pasa al riesgo superior (IIB) ya que funciona como un sistema. | N/A
20231284257 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | IVOSTAR, GNATHOSTAR, CON NOMBRE GENÉRICO: DIENTES DE RESINA | IVOSTAR®/GNATHOSTAR® | SI | Los dientes protésicos acrílicos se utilizan en el campo de las prótesis removibles para producir dentaduras postizas completas y parciales. | 15 moldes de dientes anteriores maxilares 6 moldes de dientes anteriores mandibulares Gnathostar 5 moldes de dientes maxilares posteriores 5 moldes de dientes posteriores mandibulares | Article No Description Article No Description Article No Description 000517019 Gnathostar Set of 8 000517437 Ivostar Set of 6 U42 4C 000577591 Ivostar Set of 6 A-D U03 D3 000517020 Gnathostar Set of 8 UD80 1A 000517438 Ivostar Set of 6 U42 4D 000577592 Ivostar Set of 6 A-D U03 D4 000517021 Gnathostar Set of 8 UD80 1C 000517439 Ivostar Set of 6 U42 5B 000577595 Ivostar Set of 6 A-D U04 A1 000517022 Gnathostar Set of 8 UD80 1D 000517440 Ivostar Set of 6 U42 6B 000577596 Ivostar Set of 6 A-D U04 A2 000517023 Gnathostar Set of 8 UD80 1E 000517441 Ivostar Set of 6 U42 6C 000577597 Ivostar Set of 6 A-D U04 A3 000517024 Gnathostar Set of 8 UD80 2A 000517442 Ivostar Set of 6 U42 6D 000577598 Ivostar Set of 6 A-D U04 A3.5 000517025 Gnathostar Set of 8 UD80 2B 000517443 Ivostar Set of 6 U43 1A 000577599 Ivostar Set of 6 A-D U04 A4 000517026 Gnathostar Set of 8 UD80 2C 000517444 Ivostar Set of 6 U43 1C 000577600 Ivostar Set of 6 A-D U04 B1 000517027 Gnathostar Set of 8 UD80 2E 000517445 Ivostar Set of 6 U43 1D 000577601 Ivostar Set of 6 A-D U04 B2 000517028 Gnathostar Set of 8 UD80 3A 000517446 Ivostar Set of 6 U43 1E 000577602 Ivostar Set of 6 A-D U04 B3 000517029 Gnathostar Set of 8 UD80 3C 000517447 Ivostar Set of 6 U43 2A 000577603 Ivostar Set of 6 A-D U04 B4 000517030 Gnathostar Set of 8 UD80 3E 000517448 Ivostar Set of 6 U43 2B 000577604 Ivostar Set of 6 A-D U04 C1 000517031 Gnathostar Set of 8 UD80 4A 000517449 Ivostar Set of 6 U43 2C 000577605 Ivostar Set of 6 A-D U04 C2 000517032 Gnathostar Set of 8 UD80 4B 000517450 Ivostar Set of 6 U43 2E 000577606 Ivostar Set of 6 A-D U04 C3 000517033 Gnathostar Set of 8 UD80 4C 000517451 Ivostar Set of 6 U43 3A 000577607 Ivostar Set of 6 A-D U04 C4 000517034 Gnathostar Set of 8 UD80 4D 000517452 Ivostar Set of 6 U43 3C 000577608 Ivostar Set of 6 A-D U04 D2 000517035 Gnathostar Set of 8 UD80 5B 000517453 Ivostar Set of 6 U43 3E 000577609 Ivostar Set of 6 A-D U04 D3 000517036 Gnathostar Set of 8 UD80 6B 000517454 Ivostar Set of 6 U43 4A 000577610 Ivostar Set of 6 A-D U04 D4 000517037 Gnathostar Set of 8 UD80 6C 000517455 Ivostar Set of 6 U43 4B 000577613 Ivostar Set of 6 A-D U05 A1 000517038 Gnathostar Set of 8 UD80 6D 000517456 Ivostar Set of 6 U43 4C 000577614 Ivostar Set of 6 A-D U05 A2 000517039 Gnathostar Set of 8 UD82 1A 000517457 Ivostar Set of 6 U43 4D 000577615 Ivostar Set of 6 A-D U05 A3 000517040 Gnathostar Set of 8 UD82 1C 000517458 Ivostar Set of 6 U43 5B 000577616 Ivostar Set of 6 A-D U05 A3.5000517041 Gnathostar Set of 8 UD82 1D 000517459 Ivostar Set of 6 U43 6B 000577617 Ivostar Set of 6 A-D U05 A4 000517042 Gnathostar Set of 8 UD82 1E 000517460 Ivostar Set of 6 U43 6C 000577618 Ivostar Set of 6 A-D U05 B1 000517043 Gnathostar Set of 8 UD82 2A 000517461 Ivostar Set of 6 U43 6D 000577619 Ivostar Set of 6 A-D U05 B2 000517044 Gnathostar Set of 8 UD82 2B 000517462 Ivostar Set of 6 U44 1A 000577620 Ivostar Set of 6 A-D U05 B3 000517045 Gnathostar Set of 8 UD82 2C 000517463 Ivostar Set of 6 U44 1C 000577621 Ivostar Set of 6 A-D U05 B4 000517046 Gnathostar Set of 8 UD82 2E 000517464 Ivostar Set of 6 U44 1D 000577622 Ivostar Set of 6 A-D U05 C1 000517047 Gnathostar Set of 8 UD82 3A 000517465 Ivostar Set of 6 U44 1E 000577623 Ivostar Set of 6 A-D U05 C2 000517048 Gnathostar Set of 8 UD82 3C 000517466 Ivostar Set of 6 U44 2A 000577624 Ivostar Set of 6 A-D U05 C3 000517049 Gnathostar Set of 8 UD82 3E 000517467 Ivostar Set of 6 U44 2B 000577625 Ivostar Set of 6 A-D U05 C4 000517050 Gnathostar Set of 8 UD82 4A 000517468 Ivostar Set of 6 U44 2C 000577626 Ivostar Set of 6 A-D U05 D2 000517051 Gnathostar Set of 8 UD82 4B 000517469 Ivostar Set of 6 U44 2E 000577627 Ivostar Set of 6 A-D U05 D3 000517052 Gnathostar Set of 8 UD82 4C 000517470 Ivostar Set of 6 U44 3A 000577628 Ivostar Set of 6 A-D U05 D4 000517053 Gnathostar Set of 8 UD82 4D 000517471 Ivostar Set of 6 U44 3C 000577631 Ivostar Set of 6 A-D U31 A1 000517054 Gnathostar Set of 8 UD82 5B 000517472 Ivostar Set of 6 U44 3E 000577632 Ivostar Set of 6 A-D U31 A2 000517055 Gnathostar Set of 8 UD82 6B 000517473 Ivostar Set of 6 U44 4A 000577633 Ivostar Set of 6 A-D U31 A3 000517056 Gnathostar Set of 8 UD82 6C 000517474 Ivostar Set of 6 U44 4B 000577634 Ivostar Set of 6 A-D U31 A3.5 000517057 Gnathostar Set of 8 UD82 6D 000517475 Ivostar Set of 6 U44 4C 000577635 Ivostar Set of 6 A-D U31 A4 000517058 Gnathostar Set of 8 UD84 1A 000517476 Ivostar Set of 6 U44 4D 000577636 Ivostar Set of 6 A-D U31 B1 000517059 Gnathostar Set of 8 UD84 1C 000517477 Ivostar Set of 6 U44 5B 000577637 Ivostar Set of 6 A-D U31 B2 000517060 Gnathostar Set of 8 UD84 1D 000517478 Ivostar Set of 6 U44 6B 000577638 Ivostar Set of 6 A-D U31 B3 000517061 Gnathostar Set of 8 UD84 1E 000517479 Ivostar Set of 6 U44 6C 000577639 Ivostar Set of 6 A-D U31 B4 000517062 Gnathostar Set of 8 UD84 2A 000517480 Ivostar Set of 6 U44 6D 000577640 Ivostar Set of 6 A-D U31 C1 000517063 Gnathostar Set of 8 UD84 2B 000517481 Ivostar Set of 6 U45 1A 000577641 Ivostar Set of 6 A-D U31 C2 000517064 Gnathostar Set of 8 UD84 2C 000517482 Ivostar Set of 6 U45 1C 000577642 Ivostar Set of 6 A-D U31 C3 000517065 Gnathostar Set of 8 UD84 2E 000517483 Ivostar Set of 6 U45 1D 000577643 Ivostar Set of 6 A-D U31 C4 000517066 Gnathostar Set of 8 UD84 3A 000517484 Ivostar Set of 6 U45 1E 000577644 Ivostar Set of 6 A-D U31 D2 000517067 Gnathostar Set of 8 UD84 3C 000517485 Ivostar Set of 6 U45 2A 000577645 Ivostar Set of 6 A-D U31 D3 000517068 Gnathostar Set of 8 UD84 3E 000517486 Ivostar Set of 6 U45 2B 000577646 Ivostar Set of 6 A-D U31 D4 000517069 Gnathostar Set of 8 UD84 4A 000517487 Ivostar Set of 6 U45 2C 000577649 Ivostar Set of 6 A-D U32 A1 000517070 Gnathostar Set of 8 UD84 4B 000517488 Ivostar Set of 6 U45 2E 000577650 Ivostar Set of 6 A-D U32 A2 000517071 Gnathostar Set of 8 UD84 4C 000517489 Ivostar Set of 6 U45 3A 000577651 Ivostar Set of 6 A-D U32 A3 000517072 Gnathostar Set of 8 UD84 4D 000517490 Ivostar Set of 6 U45 3C 000577652 Ivostar Set of 6 A-D U32 A3.5 000517073 Gnathostar Set of 8 UD84 5B 000517491 Ivostar Set of 6 U45 3E 000577653 Ivostar Set of 6 A-D U32 A4 000517074 Gnathostar Set of 8 UD84 6B 000517492 Ivostar Set of 6 U45 4A 000577654 Ivostar Set of 6 A-D U32 B1 000517075 Gnathostar Set of 8 UD84 6C 000517493 Ivostar Set of 6 U45 4B 000577655 Ivostar Set of 6 A-D U32 B2 000517076 Gnathostar Set of 8 UD84 6D 000517494 Ivostar Set of 6 U45 4C 000577656 Ivostar Set of 6 A-D U32 B3 000517077 Gnathostar Set of 8 UD86 1A 000517495 Ivostar Set of 6 U45 4D 000577657 Ivostar Set of 6 A-D U32 B4 000517078 Gnathostar Set of 8 UD86 1C 000517496 Ivostar Set of 6 U45 5B 000577658 Ivostar Set of 6 A-D U32 C1 000517079 Gnathostar Set of 8 UD86 1D 000517497 Ivostar Set of 6 U45 6B 000577659 Ivostar Set of 6 A-D U32 C2 000517080 Gnathostar Set of 8 UD86 1E 000517498 Ivostar Set of 6 U45 6C 000577660 Ivostar Set of 6 A-D U32 C3 000517081 Gnathostar Set of 8 UD86 2A 000517499 Ivostar Set of 6 U45 6D 000577661 Ivostar Set of 6 A-D U32 C4 000517082 Gnathostar Set of 8 UD86 2B 000517500 Ivostar Set of 6 L11 1A 000577662 Ivostar Set of 6 A-D U32 D2 000517083 Gnathostar Set of 8 UD86 2C 000517501 Ivostar Set of 6 L11 1C 000577663 Ivostar Set of 6 A-D U32 D3 000517084 Gnathostar Set of 8 UD86 2E 000517502 Ivostar Set of 6 L11 1D 000577664 Ivostar Set of 6 A-D U32 D4 000517085 Gnathostar Set of 8 UD86 3A 000517503 Ivostar Set of 6 L11 1E 000577668 Ivostar Set of 6 A-D U33 A1 000517086 Gnathostar Set of 8 UD86 3C 000517504 Ivostar Set of 6 L11 2A 000577669 Ivostar Set of 6 A-D U33 A2000517087 Gnathostar Set of 8 UD86 3E 000517505 Ivostar Set of 6 L11 2B 000577670 Ivostar Set of 6 A-D U33 A3 000517088 Gnathostar Set of 8 UD86 4A 000517506 Ivostar Set of 6 L11 2C 000577671 Ivostar Set of 6 A-D U33 A3.5 000517089 Gnathostar Set of 8 UD86 4B 000517507 Ivostar Set of 6 L11 2E 000577672 Ivostar Set of 6 A-D U33 A4 000517090 Gnathostar Set of 8 UD86 4C 000517508 Ivostar Set of 6 L11 3A 000577673 Ivostar Set of 6 A-D U33 B1 000517091 Gnathostar Set of 8 UD86 4D 000517509 Ivostar Set of 6 L11 3C 000577674 Ivostar Set of 6 A-D U33 B2 000517092 Gnathostar Set of 8 UD86 5B 000517510 Ivostar Set of 6 L11 3E 000577675 Ivostar Set of 6 A-D U33 B3 000517093 Gnathostar Set of 8 UD86 6B 000517511 Ivostar Set of 6 L11 4A 000577676 Ivostar Set of 6 A-D U33 B4 000517094 Gnathostar Set of 8 UD86 6C 000517512 Ivostar Set of 6 L11 4B 000577677 Ivostar Set of 6 A-D U33 C1 000517095 Gnathostar Set of 8 UD86 6D 000517513 Ivostar Set of 6 L11 4C 000577678 Ivostar Set of 6 A-D U33 C2 000517096 Gnathostar Set of 8 UD88 1A 000517514 Ivostar Set of 6 L11 4D 000577679 Ivostar Set of 6 A-D U33 C3 000517097 Gnathostar Set of 8 UD88 1C 000517515 Ivostar Set of 6 L11 5B 000577680 Ivostar Set of 6 A-D U33 C4 000517098 Gnathostar Set of 8 UD88 1D 000517516 Ivostar Set of 6 L11 6B 000577681 Ivostar Set of 6 A-D U33 D2 000517099 Gnathostar Set of 8 UD88 1E 000517517 Ivostar Set of 6 L11 6C 000577682 Ivostar Set of 6 A-D U33 D3 000517100 Gnathostar Set of 8 UD88 2A 000517518 Ivostar Set of 6 L11 6D 000577683 Ivostar Set of 6 A-D U33 D4 000517101 Gnathostar Set of 8 UD88 2B 000517519 Ivostar Set of 6 L12 1A 000577686 Ivostar Set of 6 A-D U34 A1 000517102 Gnathostar Set of 8 UD88 2C 000517520 Ivostar Set of 6 L12 1C 000577687 Ivostar Set of 6 A-D U34 A2 000517103 Gnathostar Set of 8 UD88 2E 000517521 Ivostar Set of 6 L12 1D 000577688 Ivostar Set of 6 A-D U34 A3 000517104 Gnathostar Set of 8 UD88 3A 000517522 Ivostar Set of 6 L12 1E 000577689 Ivostar Set of 6 A-D U34 A3.5 000517105 Gnathostar Set of 8 UD88 3C 000517523 Ivostar Set of 6 L12 2A 000577690 Ivostar Set of 6 A-D U34 A4 000517106 Gnathostar Set of 8 UD88 3E 000517524 Ivostar Set of 6 L12 2B 000577691 Ivostar Set of 6 A-D U34 B1 000517107 Gnathostar Set of 8 UD88 4A 000517525 Ivostar Set of 6 L12 2C 000577692 Ivostar Set of 6 A-D U34 B2 000517108 Gnathostar Set of 8 UD88 4B 000517526 Ivostar Set of 6 L12 2E 000577693 Ivostar Set of 6 A-D U34 B3 000517109 Gnathostar Set of 8 UD88 4C 000517527 Ivostar Set of 6 L12 3A 000577694 Ivostar Set of 6 A-D U34 B4 000517110 Gnathostar Set of 8 UD88 4D 000517528 Ivostar Set of 6 L12 3C 000577695 Ivostar Set of 6 A-D U34 C1 000517111 Gnathostar Set of 8 UD88 5B 000517529 Ivostar Set of 6 L12 3E 000577696 Ivostar Set of 6 A-D U34 C2 000517112 Gnathostar Set of 8 UD88 6B 000517530 Ivostar Set of 6 L12 4A 000577697 Ivostar Set of 6 A-D U34 C3 000517113 Gnathostar Set of 8 UD88 6C 000517531 Ivostar Set of 6 L12 4B 000577698 Ivostar Set of 6 A-D U34 C4 000517114 Gnathostar Set of 8 UD88 6D 000517532 Ivostar Set of 6 L12 4C 000577699 Ivostar Set of 6 A-D U34 D2 000517115 Gnathostar Set of 8 LD80 1A 000517533 Ivostar Set of 6 L12 4D 000577700 Ivostar Set of 6 A-D U34 D3 000517116 Gnathostar Set of 8 LD80 1C 000517534 Ivostar Set of 6 L12 5B 000577701 Ivostar Set of 6 A-D U34 D4 000517117 Gnathostar Set of 8 LD80 1D 000517535 Ivostar Set of 6 L12 6B 000577704 Ivostar Set of 6 A-D U35 A1 000517118 Gnathostar Set of 8 LD80 1E 000517536 Ivostar Set of 6 L12 6C 000577705 Ivostar Set of 6 A-D U35 A2 000517119 Gnathostar Set of 8 LD80 2A 000517537 Ivostar Set of 6 L12 6D 000577706 Ivostar Set of 6 A-D U35 A3 000517120 Gnathostar Set of 8 LD80 2B 000517538 Ivostar Set of 6 L13 1A 000577707 Ivostar Set of 6 A-D U35 A3.5 000517121 Gnathostar Set of 8 LD80 2C 000517539 Ivostar Set of 6 L13 1C 000577708 Ivostar Set of 6 A-D U35 A4 000517122 Gnathostar Set of 8 LD80 2E 000517540 Ivostar Set of 6 L13 1D 000577709 Ivostar Set of 6 A-D U35 B1 000517123 Gnathostar Set of 8 LD80 3A 000517541 Ivostar Set of 6 L13 1E 000577710 Ivostar Set of 6 A-D U35 B2 000517124 Gnathostar Set of 8 LD80 3C 000517542 Ivostar Set of 6 L13 2A 000577711 Ivostar Set of 6 A-D U35 B3 000517125 Gnathostar Set of 8 LD80 3E 000517543 Ivostar Set of 6 L13 2B 000577712 Ivostar Set of 6 A-D U35 B4 000517126 Gnathostar Set of 8 LD80 4A 000517544 Ivostar Set of 6 L13 2C 000577713 Ivostar Set of 6 A-D U35 C1 000517127 Gnathostar Set of 8 LD80 4B 000517545 Ivostar Set of 6 L13 2E 000577714 Ivostar Set of 6 A-D U35 C2 000517128 Gnathostar Set of 8 LD80 4C 000517546 Ivostar Set of 6 L13 3A 000577715 Ivostar Set of 6 A-D U35 C3 000517129 Gnathostar Set of 8 LD80 4D 000517547 Ivostar Set of 6 L13 3C 000577716 Ivostar Set of 6 A-D U35 C4 000517130 Gnathostar Set of 8 LD80 5B 000517548 Ivostar Set of 6 L13 3E 000577717 Ivostar Set of 6 A-D U35 D2 000517131 Gnathostar Set of 8 LD80 6B 000517549 Ivostar Set of 6 L13 4A 000577718 Ivostar Set of 6 A-D U35 D3 000517132 Gnathostar Set of 8 LD80 6C 000517550 Ivostar Set of 6 L13 4B 000577719 Ivostar Set of 6 A-D U35 D4 000517133 Gnathostar Set of 8 LD80 6D 000517551 Ivostar Set of 6 L13 4C 000577722 Ivostar Set of 6 A-D U41 A1 000517134 Gnathostar Set of 8 LD82 1A 000517552 Ivostar Set of 6 L13 4D 000577723 Ivostar Set of 6 A-D U41 A2 000517135 Gnathostar Set of 8 LD82 1C 000517553 Ivostar Set of 6 L13 5B 000577724 Ivostar Set of 6 A-D U41 A3 000517136 Gnathostar Set of 8 LD82 1D 000517554 Ivostar Set of 6 L13 6B 000577725 Ivostar Set of 6 A-D U41 A3.5 000517137 Gnathostar Set of 8 LD82 1E 000517555 Ivostar Set of 6 L13 6C 000577726 Ivostar Set of 6 A-D U41 A4 000517138 Gnathostar Set of 8 LD82 2A 000517556 Ivostar Set of 6 L13 6D 000577727 Ivostar Set of 6 A-D U41 B1 000517139 Gnathostar Set of 8 LD82 2B 000517557 Ivostar Set of 6 L14 1A 000577728 Ivostar Set of 6 A-D U41 B2 000517140 Gnathostar Set of 8 LD82 2C 000517558 Ivostar Set of 6 L14 1C 000577729 Ivostar Set of 6 A-D U41 B3 000517141 Gnathostar Set of 8 LD82 2E 000517559 Ivostar Set of 6 L14 1D 000577730 Ivostar Set of 6 A-D U41 B4 000517142 Gnathostar Set of 8 LD82 3A 000517560 Ivostar Set of 6 L14 1E 000577731 Ivostar Set of 6 A-D U41 C1 000517143 Gnathostar Set of 8 LD82 3C 000517561 Ivostar Set of 6 L14 2A 000577732 Ivostar Set of 6 A-D U41 C2 000517144 Gnathostar Set of 8 LD82 3E 000517562 Ivostar Set of 6 L14 2B 000577733 Ivostar Set of 6 A-D U41 C3 000517145 Gnathostar Set of 8 LD82 4A 000517563 Ivostar Set of 6 L14 2C 000577734 Ivostar Set of 6 A-D U41 C4 000517146 Gnathostar Set of 8 LD82 4B 000517564 Ivostar Set of 6 L14 2E 000577735 Ivostar Set of 6 A-D U41 D2 000517147 Gnathostar Set of 8 LD82 4C 000517565 Ivostar Set of 6 L14 3A 000577736 Ivostar Set of 6 A-D U41 D3 000517148 Gnathostar Set of 8 LD82 4D 000517566 Ivostar Set of 6 L14 3C 000577737 Ivostar Set of 6 A-D U41 D4 000517149 Gnathostar Set of 8 LD82 5B 000517567 Ivostar Set of 6 L14 3E 000577740 Ivostar Set of 6 A-D U42 A1 000517150 Gnathostar Set of 8 LD82 6B 000517568 Ivostar Set of 6 L14 4A 000577741 Ivostar Set of 6 A-D U42 A2 000517151 Gnathostar Set of 8 LD82 6C 000517569 Ivostar Set of 6 L14 4B 000577742 Ivostar Set of 6 A-D U42 A3 000517152 Gnathostar Set of 8 LD82 6D 000517570 Ivostar Set of 6 L14 4C 000577743 Ivostar Set of 6 A-D U42 A3.5 000517153 Gnathostar Set of 8 LD84 1A 000517571 Ivostar Set of 6 L14 4D 000577744 Ivostar Set of 6 A-D U42 A4 000517154 Gnathostar Set of 8 LD84 1C 000517572 Ivostar Set of 6 L14 5B 000577745 Ivostar Set of 6 A-D U42 B1 000517155 Gnathostar Set of 8 LD84 1D 000517573 Ivostar Set of 6 L14 6B 000577746 Ivostar Set of 6 A-D U42 B2 000517156 Gnathostar Set of 8 LD84 1E 000517574 Ivostar Set of 6 L14 6C 000577747 Ivostar Set of 6 A-D U42 B3 000517157 Gnathostar Set of 8 LD84 2A 000517575 Ivostar Set of 6 L14 6D 000577748 Ivostar Set of 6 A-D U42 B4 000517158 Gnathostar Set of 8 LD84 2B 000517576 Ivostar Set of 6 L15 1A 000577749 Ivostar Set of 6 A-D U42 C1 000517159 Gnathostar Set of 8 LD84 2C 000517577 Ivostar Set of 6 L15 1C 000577750 Ivostar Set of 6 A-D U42 C2 000517160 Gnathostar Set of 8 LD84 2E 000517578 Ivostar Set of 6 L15 1D 000577751 Ivostar Set of 6 A-D U42 C3 000517161 Gnathostar Set of 8 LD84 3A 000517579 Ivostar Set of 6 L15 1E 000577752 Ivostar Set of 6 A-D U42 C4 000517162 Gnathostar Set of 8 LD84 3C 000517580 Ivostar Set of 6 L15 2A 000577753 Ivostar Set of 6 A-D U42 D2 000517163 Gnathostar Set of 8 LD84 3E 000517581 Ivostar Set of 6 L15 2B 000577754 Ivostar Set of 6 A-D U42 D3 000517164 Gnathostar Set of 8 LD84 4A 000517582 Ivostar Set of 6 L15 2C 000577755 Ivostar Set of 6 A-D U42 D4 000517165 Gnathostar Set of 8 LD84 4B 000517583 Ivostar Set of 6 L15 2E 000577759 Ivostar Set of 6 A-D U43 A1 000517166 Gnathostar Set of 8 LD84 4C 000517584 Ivostar Set of 6 L15 3A 000577760 Ivostar Set of 6 A-D U43 A2 000517167 Gnathostar Set of 8 LD84 4D 000517585 Ivostar Set of 6 L15 3C 000577761 Ivostar Set of 6 A-D U43 A3 000517168 Gnathostar Set of 8 LD84 5B 000517586 Ivostar Set of 6 L15 3E 000577762 Ivostar Set of 6 A-D U43 A3.5 000517169 Gnathostar Set of 8 LD84 6B 000517587 Ivostar Set of 6 L15 4A 000577763 Ivostar Set of 6 A-D U43 A4 000517170 Gnathostar Set of 8 LD84 6C 000517588 Ivostar Set of 6 L15 4B 000577764 Ivostar Set of 6 A-D U43 B1 000517171 Gnathostar Set of 8 LD84 6D 000517589 Ivostar Set of 6 L15 4C 000577765 Ivostar Set of 6 A-D U43 B2 000517172 Gnathostar Set of 8 LD86 1A 000517590 Ivostar Set of 6 L15 4D 000577766 Ivostar Set of 6 A-D U43 B3 000517173 Gnathostar Set of 8 LD86 1C 000517591 Ivostar Set of 6 L15 5B 000577767 Ivostar Set of 6 A-D U43 B4 000517174 Gnathostar Set of 8 LD86 1D 000517592 Ivostar Set of 6 L15 6B 000577768 Ivostar Set of 6 A-D U43 C1 000517175 Gnathostar Set of 8 LD86 1E 000517593 Ivostar Set of 6 L15 6C 000577769 Ivostar Set of 6 A-D U43 C2 000517176 Gnathostar Set of 8 LD86 2A 000517594 Ivostar Set of 6 L15 6D 000577770 Ivostar Set of 6 A-D U43 C3 000517177 Gnathostar Set of 8 LD86 2B 000517595 Ivostar Set of 6 L16 1A 000577771 Ivostar Set of 6 A-D U43 C4 000517178 Gnathostar Set of 8 LD86 2C 000517596 Ivostar Set of 6 L16 1C 000577772 Ivostar Set of 6 A-D U43 D2 000517179 Gnathostar Set of 8 LD86 2E 000517597 Ivostar Set of 6 L16 1D 000577773 Ivostar Set of 6 A-D U43 D3 000517180 Gnathostar Set of 8 LD86 3A 000517598 Ivostar Set of 6 L16 1E 000577774 Ivostar Set of 6 A-D U43 D4 000517181 Gnathostar Set of 8 LD86 3C 000517599 Ivostar Set of 6 L16 2A 000577777 Ivostar Set of 6 A-D U44 A1 000517182 Gnathostar Set of 8 LD86 3E 000517600 Ivostar Set of 6 L16 2B 000577778 Ivostar Set of 6 A-D U44 A2 000517183 Gnathostar Set of 8 LD86 4A 000517601 Ivostar Set of 6 L16 2C 000577779 Ivostar Set of 6 A-D U44 A3 000517184 Gnathostar Set of 8 LD86 4B 000517602 Ivostar Set of 6 L16 2E 000577780 Ivostar Set of 6 A-D U44 A3.5 000517185 Gnathostar Set of 8 LD86 4C 000517603 Ivostar Set of 6 L16 3A 000577781 Ivostar Set of 6 A-D U44 A4 000517186 Gnathostar Set of 8 LD86 4D 000517604 Ivostar Set of 6 L16 3C 000577782 Ivostar Set of 6 A-D U44 B1 000517187 Gnathostar Set of 8 LD86 5B 000517605 Ivostar Set of 6 L16 3E 000577783 Ivostar Set of 6 A-D U44 B2 000517188 Gnathostar Set of 8 LD86 6B 000517606 Ivostar Set of 6 L16 4A 000577784 Ivostar Set of 6 A-D U44 B3 000517189 Gnathostar Set of 8 LD86 6C 000517607 Ivostar Set of 6 L16 4B 000577785 Ivostar Set of 6 A-D U44 B4 000517190 Gnathostar Set of 8 LD86 6D 000517608 Ivostar Set of 6 L16 4C 000577786 Ivostar Set of 6 A-D U44 C1 000517191 Gnathostar Set of 8 LD88 1A 000517609 Ivostar Set of 6 L16 4D 000577787 Ivostar Set of 6 A-D U44 C2 000517192 Gnathostar Set of 8 LD88 1C 000517610 Ivostar Set of 6 L16 5B 000577788 Ivostar Set of 6 A-D U44 C3 000517193 Gnathostar Set of 8 LD88 1D 000517611 Ivostar Set of 6 L16 6B 000577789 Ivostar Set of 6 A-D U44 C4 000517194 Gnathostar Set of 8 LD88 1E 000517612 Ivostar Set of 6 L16 6C 000577790 Ivostar Set of 6 A-D U44 D2 000517195 Gnathostar Set of 8 LD88 2A 000541095 Ivostar Set of 6 L16 6D 000577791 Ivostar Set of 6 A-D U44 D3 000517196 Gnathostar Set of 8 LD88 2B 000541096 Gnathostar Set of 8 UD80 01 000577792 Ivostar Set of 6 A-D U44 D4 000517197 Gnathostar Set of 8 LD88 2C 000541097 Gnathostar Set of 8 UD82 01 000577795 Ivostar Set of 6 A-D U45 A1 000517198 Gnathostar Set of 8 LD88 2E 000541098 Gnathostar Set of 8 UD84 01 000577796 Ivostar Set of 6 A-D U45 A2 000517199 Gnathostar Set of 8 LD88 3A 000541099 Gnathostar Set of 8 UD86 01 000577797 Ivostar Set of 6 A-D U45 A3 000517200 Gnathostar Set of 8 LD88 3C 000541100 Gnathostar Set of 8 UD88 01 000577798 Ivostar Set of 6 A-D U45 A3.5 000517201 Gnathostar Set of 8 LD88 3E 000541101 Gnathostar Set of 8 LD80 01 000577799 Ivostar Set of 6 A-D U45 A4 000517202 Gnathostar Set of 8 LD88 4A 000541102 Gnathostar Set of 8 LD82 01 000577800 Ivostar Set of 6 A-D U45 B1 000517203 Gnathostar Set of 8 LD88 4B 000541103 Gnathostar Set of 8 LD84 01 000577801 Ivostar Set of 6 A-D U45 B2 000517204 Gnathostar Set of 8 LD88 4C 000541104 Gnathostar Set of 8 LD86 01 000577802 Ivostar Set of 6 A-D U45 B3 000517205 Gnathostar Set of 8 LD88 4D 000541105 Gnathostar Set of 8 LD88 01 000577803 Ivostar Set of 6 A-D U45 B4 000517206 Gnathostar Set of 8 LD88 5B 000541106 Ivostar Set of 6 U01 01 000577804 Ivostar Set of 6 A-D U45 C1 000517207 Gnathostar Set of 8 LD88 6B 000541107 Ivostar Set of 6 U02 01 000577805 Ivostar Set of 6 A-D U45 C2 000517208 Gnathostar Set of 8 LD88 6C 000541108 Ivostar Set of 6 U03 01 000577806 Ivostar Set of 6 A-D U45 C3 000517209 Gnathostar Set of 8 LD88 6D 000541109 Ivostar Set of 6 U04 01 000577807 Ivostar Set of 6 A-D U45 C4 000517213 Ivostar Set of 6 000541110 Ivostar Set of 6 U05 01 000577808 Ivostar Set of 6 A-D U45 D2 000517214 Ivostar Set of 6 U01 1A 000541111 Ivostar Set of 6 U31 01 000577809 Ivostar Set of 6 A-D U45 D3 000517215 Ivostar Set of 6 U01 1C 000541112 Ivostar Set of 6 U32 01 000577810 Ivostar Set of 6 A-D U45 D4 000517216 Ivostar Set of 6 U01 1D 000541113 Ivostar Set of 6 U33 01 000577813 Ivostar Set of 6 A-D L11 A1 000517217 Ivostar Set of 6 U01 1E 000541114 Ivostar Set of 6 U34 01 000577814 Ivostar Set of 6 A-D L11 A2 000517218 Ivostar Set of 6 U01 2A 000541115 Ivostar Set of 6 U35 01 000577815 Ivostar Set of 6 A-D L11 A3 000517219 Ivostar Set of 6 U01 2B 000541116 Ivostar Set of 6 U41 01 000577816 Ivostar Set of 6 A-D L11 A3.5 000517220 Ivostar Set of 6 U01 2C 000541117 Ivostar Set of 6 U42 01 000577817 Ivostar Set of 6 A-D L11 A4 000517221 Ivostar Set of 6 U01 2E 000541118 Ivostar Set of 6 U43 01 000577818 Ivostar Set of 6 A-D L11 B1 000517222 Ivostar Set of 6 U01 3A 000541119 Ivostar Set of 6 U44 01 000577819 Ivostar Set of 6 A-D L11 B2 000517223 Ivostar Set of 6 U01 3C 000541120 Ivostar Set of 6 U45 01 000577820 Ivostar Set of 6 A-D L11 B3 000517224 Ivostar Set of 6 U01 3E 000541121 Ivostar Set of 6 L11 01 000577821 Ivostar Set of 6 A-D L11 B4 000517225 Ivostar Set of 6 U01 4A 000541122 Ivostar Set of 6 L12 01 000577822 Ivostar Set of 6 A-D L11 C1 000517226 Ivostar Set of 6 U01 4B 000541123 Ivostar Set of 6 L13 01 000577823 Ivostar Set of 6 A-D L11 C2 000517227 Ivostar Set of 6 U01 4C 000541124 Ivostar Set of 6 L14 01 000577824 Ivostar Set of 6 A-D L11 C3 000517228 Ivostar Set of 6 U01 4D 000541125 Ivostar Set of 6 L15 01 000577825 Ivostar Set of 6 A-D L11 C4 000517229 Ivostar Set of 6 U01 5B 000576694 Ivostar Set of 6 L16 01 000577826 Ivostar Set of 6 A-D L11 D2 000517230 Ivostar Set of 6 U01 6B 000576695 Ivostar Set of 6 A-D 000577827 Ivostar Set of 6 A-D L11 D3 000517231 Ivostar Set of 6 U01 6C 000577330 Gnathostar Set of 8 A-D 000577828 Ivostar Set of 6 A-D L11 D4 000517232 Ivostar Set of 6 U01 6D 000577331 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 A1 000577831 Ivostar Set of 6 A-D L12 A1 000517233 Ivostar Set of 6 U02 1A 000577352 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 A2 000577832 Ivostar Set of 6 A-D L12 A2 000517234 Ivostar Set of 6 U02 1C 000577353 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 A3 000577833 Ivostar Set of 6 A-D L12 A3 000517235 Ivostar Set of 6 U02 1D 000577354 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 A3.5 000577834 Ivostar Set of 6 A-D L12 A3.5 000517236 Ivostar Set of 6 U02 1E 000577355 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 A4 000577835 Ivostar Set of 6 A-D L12 A4 000517237 Ivostar Set of 6 U02 2A 000577356 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 B1 000577836 Ivostar Set of 6 A-D L12 B1 000517238 Ivostar Set of 6 U02 2B 000577357 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 B2 000577837 Ivostar Set of 6 A-D L12 B2 000517239 Ivostar Set of 6 U02 2C 000577358 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 B3 000577838 Ivostar Set of 6 A-D L12 B3 000517240 Ivostar Set of 6 U02 2E 000577359 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 B4 000577839 Ivostar Set of 6 A-D L12 B4 000517241 Ivostar Set of 6 U02 3A 000577360 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 C1 000577840 Ivostar Set of 6 A-D L12 C1 000517242 Ivostar Set of 6 U02 3C 000577361 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 C2 000577841 Ivostar Set of 6 A-D L12 C2 000517243 Ivostar Set of 6 U02 3E 000577362 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 C3 000577842 Ivostar Set of 6 A-D L12 C3 000517244 Ivostar Set of 6 U02 4A 000577363 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 C4 000577843 Ivostar Set of 6 A-D L12 C4 000517245 Ivostar Set of 6 U02 4B 000577364 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 D2 000577844 Ivostar Set of 6 A-D L12 D2 000517246 Ivostar Set of 6 U02 4C 000577365 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 D3 000577845 Ivostar Set of 6 A-D L12 D3 000517247 Ivostar Set of 6 U02 4D 000577368 Gnathostar Set of 8 A-D LD80 D4 000577846 Ivostar Set of 6 A-D L12 D4 000517248 Ivostar Set of 6 U02 5B 000577369 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 A1 000577849 Ivostar Set of 6 A-D L13 A1 000517249 Ivostar Set of 6 U02 6B 000577370 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 A2 000577850 Ivostar Set of 6 A-D L13 A2 000517250 Ivostar Set of 6 U02 6C 000577371 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 A3 000577851 Ivostar Set of 6 A-D L13 A3 000517251 Ivostar Set of 6 U02 6D 000577372 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 A3.5 000577852 Ivostar Set of 6 A-D L13 A3.5 000517252 Ivostar Set of 6 U03 1A 000577373 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 A4 000577853 Ivostar Set of 6 A-D L13 A4 000517253 Ivostar Set of 6 U03 1C 000577374 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 B1 000577854 Ivostar Set of 6 A-D L13 B1 000517254 Ivostar Set of 6 U03 1D 000577375 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 B2 000577855 Ivostar Set of 6 A-D L13 B2 000517255 Ivostar Set of 6 U03 1E 000577376 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 B3 000577856 Ivostar Set of 6 A-D L13 B3 000517256 Ivostar Set of 6 U03 2A 000577377 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 B4 000577857 Ivostar Set of 6 A-D L13 B4 000517257 Ivostar Set of 6 U03 2B 000577378 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 C1 000577858 Ivostar Set of 6 A-D L13 C1 000517258 Ivostar Set of 6 U03 2C 000577379 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 C2 000577859 Ivostar Set of 6 A-D L13 C2 000517259 Ivostar Set of 6 U03 2E 000577380 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 C3 000577860 Ivostar Set of 6 A-D L13 C3 000517260 Ivostar Set of 6 U03 3A 000577381 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 000577861 Ivostar Set of 6 A-D L13 C4 261 Ivostar Set of 6 U03 3C 000577382 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 D2 000577862 Ivostar Set of 6 A-D L13 D2 000517262 Ivostar Set of 6 U03 3E 000577383 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 D3 000577863 Ivostar Set of 6 A-D L13 D3 000517263 Ivostar Set of 6 U03 4A 000577386 Gnathostar Set of 8 A-D LD82 D4 000577864 Ivostar Set of 6 A-D L13 D4 000517264 Ivostar Set of 6 U03 4B 000577387 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 A1 000577868 Ivostar Set of 6 A-D L14 A1 000517265 Ivostar Set of 6 U03 4C 000577388 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 A2 000577869 Ivostar Set of 6 A-D L14 A2 000517266 Ivostar Set of 6 U03 4D 000577389 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 A3 000577870 Ivostar Set of 6 A-D L14 A3 000517267 Ivostar Set of 6 U03 5B 000577390 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 A3.5 000577871 Ivostar Set of 6 A-D L14 A3.5 000517268 Ivostar Set of 6 U03 6B 000577391 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 A4 000577872 Ivostar Set of 6 A-D L14 A4 000517269 Ivostar Set of 6 U03 6C 000577392 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 B1 000577873 Ivostar Set of 6 A-D L14 B1 000517270 Ivostar Set of 6 U03 6D 000577393 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 B2 000577874 Ivostar Set of 6 A-D L14 B2 000517271 Ivostar Set of 6 U04 1A 000577394 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 B3 000577875 Ivostar Set of 6 A-D L14 B3 000517272 Ivostar Set of 6 U04 1C 000577395 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 B4 000577876 Ivostar Set of 6 A-D L14 B4 000517273 Ivostar Set of 6 U04 1D 000577396 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 C1 000577877 Ivostar Set of 6 A-D L14 C1 000517274 Ivostar Set of 6 U04 1E 000577397 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 C2 000577878 Ivostar Set of 6 A-D L14 C2 000517275 Ivostar Set of 6 U04 2A 000577398 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 C3 000577879 Ivostar Set of 6 A-D L14 C3 000517276 Ivostar Set of 6 U04 2B 000577399 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 C4 000577880 Ivostar Set of 6 A-D L14 C4 000517277 Ivostar Set of 6 U04 2C 000577400 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 D2 000577881 Ivostar Set of 6 A-D L14 D2 000517278 Ivostar Set of 6 U04 2E 000577401 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 D3 000577882 Ivostar Set of 6 A-D L14 D3 000517279 Ivostar Set of 6 U04 3A 000577404 Gnathostar Set of 8 A-D LD84 D4 000577883 Ivostar Set of 6 A-D L14 D4 000517280 Ivostar Set of 6 U04 3C 000577405 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 A1 000577886 Ivostar Set of 6 A-D L15 A1 000517281 Ivostar Set of 6 U04 3E 000577406 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 A2 000577887 Ivostar Set of 6 A-D L15 A2 000517282 Ivostar Set of 6 U04 4A 000577407 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 A3 000577888 Ivostar Set of 6 A-D L15 A3 000517283 Ivostar Set of 6 U04 4B 000577408 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 A3.5 000577889 Ivostar Set of 6 A-D L15 A3.5 000517284 Ivostar Set of 6 U04 4C 000577409 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 A4 000577890 Ivostar Set of 6 A-D L15 A4 000517285 Ivostar Set of 6 U04 4D 000577410 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 B1 000577891 Ivostar Set of 6 A-D L15 B1 000517286 Ivostar Set of 6 U04 5B 000577411 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 B2 000577892 Ivostar Set of 6 A-D L15 B2 000517287 Ivostar Set of 6 U04 6B 000577412 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 B3 000577893 Ivostar Set of 6 A-D L15 B3 000517288 Ivostar Set of 6 U04 6C 000577413 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 B4 000577894 Ivostar Set of 6 A-D L15 B4 000517289 Ivostar Set of 6 U04 6D 000577414 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 C1 000577895 Ivostar Set of 6 A-D L15 C1 000517290 Ivostar Set of 6 U05 1A 000577415 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 C2 000577896 Ivostar Set of 6 A-D L15 C2 000517291 Ivostar Set of 6 U05 1C 000577416 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 000577897 Ivostar Set of 6 A-D L15 C3 000517292 Ivostar Set of 6 U05 1D 000577417 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 C4 000577898 Ivostar Set of 6 A-D L15 C4 000517293 Ivostar Set of 6 U05 1E 000577418 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 D2 000577899 Ivostar Set of 6 A-D L15 D2 000517294 Ivostar Set of 6 U05 2A 000577419 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 D3 000577900 Ivostar Set of 6 A-D L15 D3 000517295 Ivostar Set of 6 U05 2B 000577422 Gnathostar Set of 8 A-D LD86 D4 000577901 Ivostar Set of 6 A-D L15 D4 000517296 Ivostar Set of 6 U05 2C 000577423 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 A1 000577905 Ivostar Set of 6 A-D L16 A1 000517297 Ivostar Set of 6 U05 2E 000577424 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 A2 000577906 Ivostar Set of 6 A-D L16 A2 000517298 Ivostar Set of 6 U05 3A 000577425 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 A3 000577907 Ivostar Set of 6 A-D L16 A3 000517299 Ivostar Set of 6 U05 3C 000577426 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 A3.5 000577908 Ivostar Set of 6 A-D L16 A3.5 000517300 Ivostar Set of 6 U05 3E 000577427 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 A4 000577909 Ivostar Set of 6 A-D L16 A4 000517301 Ivostar Set of 6 U05 4A 000577428 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 B1 000577910 Ivostar Set of 6 A-D L16 B1 000517302 Ivostar Set of 6 U05 4B 000577429 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 B2 000577911 Ivostar Set of 6 A-D L16 B2 000517303 Ivostar Set of 6 U05 4C 000577430 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 B3 000577912 Ivostar Set of 6 A-D L16 B3 000517304 Ivostar Set of 6 U05 4D 000577431 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 B4 000577913 Ivostar Set of 6 A-D L16 B4 000517305 Ivostar Set of 6 U05 5B 000577432 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 C1 000577914 Ivostar Set of 6 A-D L16 C1 000517306 Ivostar Set of 6 U05 6B 000577433 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 C2 000577915 Ivostar Set of 6 A-D L16 C2 000517307 Ivostar Set of 6 U05 6C 000577434 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 C3 000577916 Ivostar Set of 6 A-D L16 C3 000517308 Ivostar Set of 6 U05 6D 000577435 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 C4 000577917 Ivostar Set of 6 A-D L16 C4 000517309 Ivostar Set of 6 U31 1A 000577436 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 D2 000577918 Ivostar Set of 6 A-D L16 D2 000517310 Ivostar Set of 6 U31 1C 000577437 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 D3 000577919 Ivostar Set of 6 A-D L16 D3 000517311 Ivostar Set of 6 U31 1D 000577440 Gnathostar Set of 8 A-D LD88 D4 000577920 Ivostar Set of 6 A-D L16 D4 000517312 Ivostar Set of 6 U31 1E 000577441 Gnathostar Set of 8 A-D UD80 A1 000604986 Ivostar Set of 6 A-D U01 BL2 000517313 Ivostar Set of 6 U31 2A 000577442 Gnathostar Set of 8 A-D UD80 A2 000604987 Ivostar Set of 6 A-D U02 BL2 000517314 Ivostar Set of 6 U31 2B 000577443 Gnathostar Set of 8 A-D UD80 A3 000604988 Ivostar Set of 6 A-D U03 BL2 000517315 Ivostar Set of 6 U31 2C 000577444 Gnathostar Set of 8 A-D UD80 A3.5 000604989 Ivostar Set of 6 A-D U04 BL2 000517316 Ivostar Set of 6 U31 2E 0005 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto IVOSTAR, GNATHOSTAR, CON NOMBRE GENÉRICO: DIENTES DE RESINA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (Subrayado fuera de texto) | Lo anterior de conformidad con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante acta No. 12 de 2012, la cual conceptúa: “que el producto Dientes Artificiales de Resina Compuesta, se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso humano establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación por riesgo corresponde a la clase IIa según la regla 5, literal b, artículo 7 del mismo decreto” En razón a lo anterior y de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto en mención está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) b) La clase IIa, | IIa
20231293174 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | DISCOS Y BLOQUES EN COMPOSITE DE FIBRA DE VIDRIO FIBER CAD POST & CORE: | ANGELUS | NO | Discos y bloques en fibras de vidrio para confección de núcleos anatómicos y estéticos, en laboratorio dental | DISCOS Y BLOQUE | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231296444 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | TRACE SALMONELLA. | Check-Points | NO | Check & Trace Salmonella (10-0010) está diseñado para la rápida confirmación molecular y serotipificación de presuntas Salmonella spp. La prueba emplea marcadores de ADN altamente específicos para permitir la identificación precisa del serotipo de Salmonella cuando Salmonella spp. está presente El principio del sistema Check&Trace Salmonella se basa en el reconocimiento molecular específico de secuencias blanco de ADN y la posterior amplificación con partidores universales. Cada blanco de ADN individual es reconocido por una sonda específica que contiene un único código ZIP que corresponde a una posición única (dirección) en un microarray. Estos códigos ZIP se utilizan para la detección en el microarray después de la amplificación. Los extremos de la sonda se unen mediante una ADN ligasa cuando coinciden perfectamente con el ADN blanco. Solamente las sondas ligadas resultarán en productos de amplificación. Las sondas que difieren del ADN blanco no darán productos de amplificación, incluso aunque haya una única diferencia en los nucleótidos. Los productos de amplificación se hibridan al microarray y se visualizan mediante detección colorimétrica. Los microarrays están contenidos en los llamados tubos de matriz CP, que se insertan en el lector de tubos de control cuando se completa la reacción de detección. Esto genera una imagen de matriz que se analiza mediante un software dedicado a producir un resultado objetivo y definitivo. | Kit | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Check&Trace Salmonella, por ser usado como un control microbiológico en el sector de alimentos y laboratorios de microbiología, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. De acuerdo con lo anterior, se señala que este producto NO PODRÁ SER USADO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231287443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-24 | PAPEL GRADO MÉDICO Y BOLSA PEEL POUCH, con nombre genérico: PAPEL GRADO MÉDICO Y ENVASE PRIMARIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES: | PELTA, COLDEPLAST, BAXTER | SI | EL PAPEL GRADO MEDICO SE UTILIZA COMO UNA DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA FABRICACIÓN DE LA BOLSA PEEL POUCH, AMBOS SIN IMPRESIÓN. LA BOLSA PEEL POUCH ES USADA COMO ENVASE PRIMARIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES FABRICADOS EN LA PLANTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIOS BAXTER S.A. Nota: El uso es exclusivamente industrial en nuestra planta de manufactura de dispositivos médicos de Colombia-Cali. Uso propio, no comercial. No está destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de enfermedades o a la anticoncepción en seres humanos. | ROLLOS DE PAPEL GRADO MEDICO SIN IMPRESIÓN DE 220MM, 240MM, 260MM Y 300MM. BOLSA PEEL POUCH SIN IMPRESIÓN | PAPEL GRADO MEDICO SIN IMPRESIÓN BOLSA PEEL POUCH SIN IMPRESIÓN | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PAPEL GRADO MÉDICO Y BOLSA PEEL POUCH, con nombre genérico: PAPEL GRADO MÉDICO Y ENVASE PRIMARIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20231337240 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-26 | DESINFECTANTE PARA SISTEMAS DE ASPIRADO Y ESCUPIDERAS, con nombre genérico: DESINFECTANTE PARA SISTEMAS DE ASPIRADO Y ESCUPIDERAS: | ASPIROCLEAN, DINMED | NO | FORMULA LIQUIDA DISEÑADA PARA LA DESINFECCIÓN EFICAZ DE ASPIRADORES DENTALES CON O SIN SEPARADORES DE AMALGAMA Y DE ESCUPIDERAS. DEBIDO A LA COMBINACIÓN DE SUS ACTIVOS DESINFECTANTES CON ENZIMAS Y AGENTES COMPLEJANTES SE LOGRA ADICIONALMENTE UN EFECTO DE LIMPIEZA Y DESODORIZACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE FORMA SIMULTÁNEA. EL PRODUCTO HA DEMOSTRADO SU ALTA EFICACIA EN LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y HONGOS A LA CONCENTRACIÓN FINAL DE USO. USANDO ESTE PRODUCTO, ROMPEMOS TODA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA QUE CAE A LOS SISTEMAS DE ESCUPIDERAS Y EYECTORES DE ASPIRADO BUCAL Y ELIMINAMOS MICROORGANISMOS, RESIDUOS DE SANGRE, SALIVA, PUS, Y TODO EL DETRITUS DE PLACA DENTAL CON RESIDUOS PATÓGENOS QUE PUEDEN PROCEDER DE PACIENTES POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. DE ESTA FORMA EVITAMOS QUE CON EL SPRAY CREADO POR LA PIEZA DE MANO SE ESPARZAN AL AIRE Y SE TRANSMITAN ENFERMEDADES NO SOLO A LOS PACIENTES SI NO TAMBIÉN AL PROFESIONAL A CARGO. | 500 ML, 1 LITRO, 2 LITROS 3,8L (3800ML), 4 LITROS, 20 LITROS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto DESINFECTANTE PARA SISTEMAS DE ASPIRADO Y ESCUPIDERAS, no podrá ser utilizado para desinfectar productos considerados dispositivos médicos o equipos biomédicos de conformidad al artículo 2 del Decreto 4725 de 205. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231239286 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-29 | DUO HANDS-FREE™ con nombre genérico: Extractor de leche Dúo Manos – Libres, marca: MEDELA | N/R | NO | El extractor de leche Dúo Manos - Libres™ es un extractor de leche eléctrico doble, previsto para uso por parte de mujeres lactantes para extraer y recolectar la leche de sus senos. El extractor de leche Dúo Manos -Libres ™ está concebido para uso exclusivo por parte de una única usuaria. El extractor de leche está previsto para ser utilizado en casa. | CAJA POR UNIDAD | REFERENCIA EXTRACTOR: REFERENCIA PRODUCTO PRINCIPAL 101045512 EXTRACTOR REFERENCIAS ACCESORIOS: REFERENCIA ACCESORIOS 101045828 Duo Hands Free Collection Cups Set 101046087 Hands free tubing 101045040 Hands-free Breast Shields 21mm 101045051 Hands-free Breast Shields 24mm 101045056 Hands-free Breast Shields 27mm 101045062 Hands-free Membranes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Cabe señalar, que este certificado no ampara bolsas para recolección o almacenamiento de leche materna. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231342115 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-29 | AISLADORES ASEPTICOS con nombre genérico: AISLADORES ASÉPTICOS DE PRESIÓN POSITIVA (CAI) Y PRESIÓN NEGATIVA (CACI) | NUAIRE INC: | NO | Los controles de ingeniería primario se definen según el capítulo <797> de la USP vigente como "dispositivo que brinda un ambiente ISO Clase 5 para la exposición de sitios críticos cuando se elaboran las PME (preparaciones magistrales estériles)". Entre estos dispositivos están clasificados los aisladores asépticos para elaboración (CAI) y los aisladores asépticos de contención para elaboración (CACI), los cuales permiten mantener condiciones ISO clase 5 durante todo el desarrollo de las actividades, además de posibilitar el flujo de primer aire (aire que sale del filtro HEPA) en una corriente unidireccional que carece prácticamente de partículas a los sitios críticos de las PME elaboradas, proporcionando una protección del producto mediante dos mecanismos: Velocidad de flujo de aire dentro del equipo y filtración mediante filtro HEPA. Los aisladores asépticos son equipos meticulosamente cerrados, diseñados con láminas de acero inoxidable 304 monotilicas de calibre 16GA, para evitar la contaminación de productos o materiales sensibles dentro de este. El aire en el equipo se extrae a través de un filtro HEPA y se suministra unidireccionalmente a través de celdas disfusoras, hacia la zona de trabajo a una velocidad aproximada de 44-55 FPM (0,23 - 0,28 m/s). Debido a la dirección uniforme del flujo de aire, el producto dentro del equipo permanece protegido, además este promueve la protección al personal elaborador mediante el sistema de acceso restringido de barrera. Se distinguen dos tipos de aisladores asépticos; Aisladores asépticos de presión positiva y aisladores asépticos de presión negativa (contención), los cuales están clasificadas respecto a su dirección de flujo de aire, como su nombre lo indica. Los aisladores asépticos deben ser usados únicamente para la manipulación de medicamentos estériles no peligrosos (según la definición del capítulo <800> de la USP vigente 2023) o para trabajos no peligrosos en microbiología y laboratorios de investigación, a diferencia de los aisladores asépticos de contención que permiten la manipulación de procesos con medicamentos peligrosos (según la definición del capítulo <800> de la USP vigente 2023). | Aisladores asépticos de presión positiva y negativa, construidos con lamina de acero inoxidable 304 monolíticas, con motor de alta eficiencia suministro de aire a través de filtro HEPA a las zonas de trabajo a una velocidad constante aproximada de 0.23 m/s - 0,28 m/s - NU-NTE800 Aislador Aséptico de Contención: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Presurización de la cámara: Negativa - Velocidad de aire: 44-55 fpm (0,23 - 0,28 m/s). - Sistema de control: FlowGard - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y ambiente - NU-NR800 Aislador Aséptico de Contención: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Presurización de la cámara: Negativa de aire: 44-55 fpm (0,23 - 0,28 m/s).) - Sistema de control: FlowGard - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y ambiente - NU-PR797 Aislador Aséptico: Calidad del aire según ISO 14644: ISO Clase 5 - Presurización de la cámara: Positiva - Velocidad de aire: 44-55 fpm (0,23 - 0,28 m/s). - Sistema de control: FlowGard - Tipo de Protección: Hacia el producto, personal y ambiente | Cabinas de flujo laminar REFERENCIA Calidad de aire (ISO 14644) Presurización de la cámara Configuraciones eléctricas NU-NTE800 Aislador aséptico de contención ISO Clase 5 Negativa 115V 60Hz, 230V 50Hz NU-NR800 Aislador aséptico de contención ISO Clase 5 Negativa 115V 60Hz, 230V 50Hz Nu-PR797 Aislador aséptico ISO Clase 5 Positiva 115V 60Hz, 230V 50Hz REFERENCIA Dimensiones totales Ancho x Largo x alto In. [ mm] Dimensiones área de trabajo Ancho x Largo x alto In. [ mm] Dimensiones cámara de intercambio Ancho x Largo x alto In. [ mm] NU-PR797-400 50 x 32 1/2 x 51 1/2 [ 1270 x 826 x 1308] 35 1/4 x 23 1/4 x 27 3/8 [ 895 x 591 x 695] 14 1/8 x 24 x 27 3/8 [ 359 x 610 x 695] NU-PR797-600 74 x 32 1/2 x 51 1/2 [ 1880 x 826 x 1219] 59 1/4 x 23 1/4 x 27 3/8 [1505 x 591 x 695] 14 1/8 x 24 x 27 3/8 [ 359 x 610 x 695] NU-NR800-400 50 x 32 1/2 x 51 3/4 [ 1270 x 826 x 1314] 35 1/4 x 23 1/4 x 27 3/8 [ 895 x 591 x 695] 14 1/8 x 24 x 27 3/8 [ 359 x 610 x 695] NU-NR800-600 74 x 32 1/2 x 51 3/4 [ 1880 x 826 x 1314] 59 1/4 x 23 1/4 x 27 3/8 [ 1505 x 591 x 695] 14 1/8 x 24 x 27 3/8 [ 359 x 610 x 695] NU-NTE800-400 50 x 32 1/2 x 61 [ 1270 x 826 x 1550] 35 1/4 x 23 1/4 x 27 3/8 [ 895 x 591 x 695] 14 1/8 x 24 x 27 3/8 [ 359 x 610 x 695] NU-NTE800-600 74 x 32 1/2 x 61 [ 1880 x 826 x 1550] 59 1/4 x 23 1/4 x 27 3/8 [ 1505 x 591 x 695] 14 1/8 x 24 x 27 3/8 [ 359 x 610 x 695] | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I delDecreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios,permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241005576 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-01-29 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH ®, REFERENCIAS: FENESTRADOS/RAMIFICADOS. HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. CAR LOS BUITRAGO VALENCIA, con nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO | ZENITH COOK: | NO | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. CARLOS BUITRAGO VALENCIA, IDENTIFICADO CON CC 15.361.268 DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA. SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL, SIN MENCIÓN DE RUPTURA. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA ESTÁ COMPUESTA POR THORACO-ABDOMINALSIDE BRANCH, MAS CONTRALATERAL LEG EXTENSION ZSLE-13-56-ZT, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE ANEXO. | unitario | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA CLÍNICA CARDIO VID EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, POR LOS MÉDICOS TRATANTES: DR. JUAN GONZALO MUÑOZ SIERRA, RADIOLÓGO NEUROVASCULAR Y SEBASTIAN BUSTAMANTE ZULUAGA, RADIOLOGO INTERVENCIONISTA. (…)” | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARRARENAL) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. CARLOS BUITRAGO VALENCIA , identificado con C.C: 15.361.268 DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA YA QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20241012438 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-08 | CLEANWASTE POWDER. | CLEAN WASTE | NO | POO POWDER ES UN POLVO PATENTADO PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS QUE GELIFICA Y SOLIDIFICA LOS DESECHOS LIQUIDOS, EVITANDO DERRAMES, SALPICADURAS Y EL CONTACTO DIRECTO, EL AGENTE GELIFICANTE DESARROLLADO POR LA NASA ENCAPSULA LOS DESECHOS SOLIDOS PARA UN TRANSPORTE MAS FÁCIL Y SANITARIO HASTA ELIMINACIÓN. EL POLVO CONTROLA LOS OLORES Y CONTIENE ENZIMAS NATURALES PARA DESCOMPONER LOS DESECHOS SOLIDOS. SE PUEDE AGREGAR MAS POLVO PARA AMPLIAR LA CANTIDAD DE USOS, 1 CUCHARADA DE POLVO GELIFICA 21 ONZAS DE DESECHOS LIQUIDOS. SE HA APROBADO QUE ES IDEAL PARA EL USO AL AIRE LIBRE O EN LUGARES REMOTOS (BALDES, RECIPIENTES, PARA UNA MANIPUILACIÓN FACIL Y SEGURA DE LOS RESIDUOS. LOS USOS ESTAN APROBADOS EN INSTALACIONES EN EL CUAL REQUIEREN EL ARMADO DE UN BAÑO PORTATIL. LA FORMA MAS COMODA AL USARSE EN LA BOLSAS PERSONALES, ES QUE UNA VEZ SE USE, CIERRELA POR DONDE SE INDICA EN LA BOLSA, COMO LO INDICA Y ESTA PUEDE SER DESECHADO EN LA BOLSA DE BASURA DOMESTICA | BOLSAS PAC DE 12- 50 100 unidades , POTE DE 120 CUCHARADAS , DE 55 CUCHARADAS Y BALDE | D556POW 55 usos D105POW 120 usos D107POW 750 usos WAG BAG 100 unidades D007W00 NBR608 RS1- 3PACK H673S200 H8000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231320118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-12 | MATERIALES COMPONENTES, con nombre genérico: GODIVA ROJA Y VERDE | KEMDENT | NO | GODIVA ROJA Discos de impresión Godiva Roja Kemdent El compuesto de impresión es un material termoplástico que se ablanda cuando se calienta y se endurece cuando se enfría, proporcionando una impresión total o parcial precisa. Una ventaja importante de los materiales compuestos de impresión es que son muy fáciles de ajustar. Se pueden realizar modificaciones en la impresión quitando, reemplazando o agregando material hasta obtener un resultado satisfactorio. El compuesto de impresión es más rígido cuando se endurece y se puede suavizar nuevamente si necesita hacer más ajustes. Esto ayuda a lograr una impresión precisa. Cada disco mide 82 mm de diámetro x 7 mm de profundidad. aprox. 50 gramos 5 discos por caja. 250g. Consejos: Sumerja la composición en agua caliente a 50-55 °C, cuando esté blanda, amase bien con los dedos y colóquela en una cubeta de impresión seca. Agregue compuesto de impresión a las áreas desdentadas para apartar los tejidos blandos. Recuerde que desea una impresión demasiado extendida para su página principal. No lo sobrecaliente, el material se volverá pegajoso. Precaución: el material fundido puede quemarse GODIVA VERDE Barras verdes compuestas de impresión Kemdent Compuesto de Impresión Material en barra verde que se utiliza principalmente para extensiones de bordes en cubetas de impresión. La alta viscosidad también lo hace ideal para registrar la profundidad total del surco. Las barras de compuesto de impresión también se pueden usar para modificar una cubeta dentada acumulando material donde se extrajeron los dientes, además son perfectas para agregar un poco más de extensión lingual a las cubetas originales. 'Recarga' cualquier área poco extendida con barra verde. Le brinda mayor definición de la profundidad del surco y extensiones bien Sustentadas Disponible en Verde 15 Barras/Caja Consejos: Sumerja la composición en agua caliente a 45-50°C, o flamee suavemente sobre una llama amarilla Bunsen (orificio de aire Bunsen cerrado) Precaución: el material fundido puede quemarse | GODIVA ROJA: 5 Discos por caja. 250g. Cada disco mide 82 mm de diámetro x 7 mm de profundidad. aprox. 50 gramos GODIVA VERDE: 15 Barras por Caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231325084 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-12 | VIVAK MED: | VIVAK MED | NO | Los campos de aplicación ideales para Vivak® Med son: Empaque rígido para elementos médicos, contenedores y bandejas para dispositivos médicos, fabricación de elementos en contacto con la piel como prótesis | Placa transparente y azul transparente | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231325094 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-12 | INSPRIA MED | INSPRIA MED | NO | Los campos de aplicación ideales para Inspria® Med son: Fabricación de alineadores dentales, empaque rígido para elementos médicos, contenedores y bandejas para dispositivos médicos. | Placa transparente | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231340183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-12 | ALINEADOR DENTAL | WIZZ | NO | 1. ¿Cómo calzar los alineadores en boca? Introducir los alineadores en tu boca, empujar suavemente la parte frontal y posteriormente aplicar presión con los pulgares para lograr el calce. Para facilitar lo anterior, se debe usar la gomita chewie y morderla hasta sentir el alineador ajustado. 2. ¿Tiempo de uso? Los alineadores deben ser utilizados 22 horas al día y solo deben ser retirados para comer, beber y fumar. Todos los alineadores deben cambiarse cada 2 semanal, excepto si especialista determina mantenerlos mayor cantidad de tiempo. El cambio debe ser secuencial. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241033901 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-14 | Yourgene SP150 cfDNA Extraction Consumables / Consumibles de extracción de ADNc Yourgene con Nombre genérico Consumibles de extracción | Yourgene | NO | Yourgene SP150 cfDNA Extraction Consumables (30151010) es un kit de consumibles de uso general en laboratorio, usado en el Instrumento Yourgene SP-150 Diseñado para su uso en termocicladores estándar y procesos robóticos y de manipulación de líquidos de uso general. | Kit | 30151010 Yourgene SP150 cfDNA Extraction Consumables / Consumibles de extracción de ADNc Yourgene, contiene: 01-09302 Placa redonda de 96 pocillos profundos de 2 ml, 01-01915 Placa de PCR con faldón FrameStar® de 96 pocillos (con código de barras), 01-01916 Tapas de sellado automático, 01-01917 Cubeta de reactivos de 100 ml, 01-01909 Sello de aluminio adhesivo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231341170 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-15 | NBS Incubator con nombre genérico Incubadora NBS: | N/A | NO | Se utiliza para la incubación de microtubos a 37 °C. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el propósito del producto evidenciado en la ficha técnica aportada “Se utiliza para la incubación durante la noche (18 horas) del microtubo de biotinidasa a 37 °C como procedimiento de prueba. El sistema se programa a 37°C durante el tiempo deseado (18 horas) con alarma”, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231287067 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-20 | FUENTE NA-22 para PET con Nombre genérico FUENTE NA-22, Fuente para PET Página | ECKERT & ZIEGLER | NO | ASEGURAR QUE LAS LECTURAS DADAS POR EL EQUIPO ESTÉN ACORDE CON EL PATRÓN DE REFERENCIA (FUENTE). | UNA FUENTE | Referencias: Fuente Na-22 Modelo varilla polipropileno: HEGL-0136 Modelo disco de control de calidad: MMS05-022-10U Modelo varilla lucite: HEGL-0136-400U | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241009352 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-20 | BAÑO DE AGUA con nombre genérico BAÑO DE AGUA WTB SERIES | MEMMERT | NO | Los baños de agua Memmert se utilizan para el atemperado indirecto de muestras o materiales. El agua es el medio de atemperado que debe utilizarse. Se utiliza en un rango comprendido entre aprox. 5 °C por encima de la temperatura ambiente y 100 °C para atemperar una amplia variedad de muestras. Esto puede realizarse en recipientes adecuados, como tubos de ensayo, matraces Erlenmeyer, etc. o, si la muestra cuya temperatura se desea regular es adecuada, en contacto directo con el medio de atemperado. - Los baños de agua Memmert para regular la temperatura, un sensor digital mide la temperatura en la cubeta del baño de agua. Para evitar el funcionamiento en seco, el baño de agua se desconecta automáticamente en caso de funcionamiento sin un nivel suficiente del medio de atemperado. - El lugar de instalación debe estar nivelado y horizontal para soportar con seguridad el peso del equipo, la superficie debe ser resistente al calor, ignífuga y no inflamable. La distancia al techo no debe ser inferior a 75 cm y la distancia lateral a la pared o a un equipo adyacente no debe ser inferior a 30 cm. En principio, debe garantizarse una circulación de aire suficiente en el entorno del equipo. | UNIDAD | WTB 6 WTB 11 WTB 15 WTB 24 WTB 35 WTB 50(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241010996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-21 | K-SCAN (TP102 / TP103) / CAMARA DIGITAL 3D marca: KP. | N/A | NO | Es un escáner 3D que escanea modelos de yeso para fresar, a partir de: un compartimiento para ubicar el modelo en yeso, un software de diseño y cámaras HD para capturar las imágenes. Este producto se utiliza en el paso de construcción de la prótesis del paciente en laboratorios de odontología y en el paso de construcción de la cofia. Una vez que se levantan los modelos de los dientes del paciente con un yeso para tal fin; se usa el ESCANER 3D para el escaneó y diseño digital del modelo. Este equipo en ningún momento tiene contacto con el paciente, solo se usa para diseño a partir del modelo de yeso. para ubicar el modelo en yeso, un software de diseño y cámaras HD para capturar las imágenes. Este producto se utiliza en el paso de construcción de la prótesis del paciente en laboratorios de odontología y en el paso de construcción de la cofia. Una vez que se levantan los modelos de los dientes del paciente con un yeso para tal fin; se usa el ESCANER 3D para el escaneó y diseño digital del modelo. Este equipo en ningún momento tiene contacto con el paciente, solo se usa para diseño a partir del modelo de yeso. | UNIDAD EN CAJA DE CARTON | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: USO EXCLUSIVO PARA LABORATORIO DENTAL. | N/A
20231290464 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-23 | MATERIAL PLÁSTICOS PARA FLUIDOS BIOLÓGICOS con Nombre genérico PUNTAS AMARILLAS Y PUNTAS AZULES PARA MICROPIPETAS UNIVERSALES | DGLAB | NO | Puntas utilizan para transferencia de muestras biológicas, se utilizan ampliamente en biología molecular, en química clínica e investigación bioquímica. | Bolsas x 1000 unidades, bolsa x 500 unidades | Puntas azules (HP2106), Puntas amarillas (HP2015-2012) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso umano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231270308 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | DOSIMETRO con Nombre genérico DOSIMETRO DE CUERPO ENTERO | BeOSL | NO | El dosímetro BeOSL es el componente esencial para las mediciones de dosimetría personal de cuerpo entero, monitorea áreas, dedo y manos, dosis ocular. | UNIDAD | Dosímetro área BeOSL- BeOSL Area Dosimeter | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: (…)” “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS Regla 10. d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la clase IIb. | IIb
20231271884 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | TEMPOROMANDIBULAR JOINT REPLACEMENT SYSTEM/ SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIONES ESPECÍFICO DEL PACIENTE DE ATM. | OrthoTiN | NO | El sistema de reemplazo de articulación temporomandibular OrthoTiN está diseñado para la reconstrucción de articulaciones de la ATM dolorosas y/o gravemente discapacitadas como consecuencia de osteoartritis, artritis reumatoide, artritis traumática, anquilosis, necrosis avascular, injerto de tejido fallido, prótesis previamente fallida o pérdida de altura mandibular vertical y/o relación oclusal debido a reabsorción ósea, traumatismo, anomalía del desarrollo o lesión patológica. Cada implante se diseña a la medida de la anatomía del paciente, con ajustes anatómicos para las superficies de la rama y la fosa en contacto con el hueso. La fijación también se diseña a medida para cada paciente, con cantidad, longitud y posición variables de los tornillos. | Empaque unitario | OrthoTiN Temporomandibular Joint Replacement System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231272058 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-02-26 | ATELLICA SEALER con nombre genérico ATELLICA DECAPPER. | SIEMENS HEALTHINEERS | NO | ATELLICA Decapper: Extracción del tapón del tubo integrado. Esta función permite extraer el tapón de la mayoría de tipos de tubos aceptados integrados en el sistema. ATELLICA Sealer: Sellado del tubo integrado. Esta función permite sellar la mayoría de tipos de tubos aceptados integrados en el sistema | Individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Nota: Es preciso destacar que los equipos ATELLICA SEALER - ATELLICA DECAPPER, por si solos, no son considerados dispositivos médicos, no obstante, al interactuar entre sí para el equipo ATELLICA CI 1900, deberán ser adicionados como subsistemas al registro sanitario INVIMA 2023DM-0027290, realizando el trámite de modificación. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231274575 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | ALCOHOL NPROPANOL con Nombre genérico N-Propanol, N-Propil Alcohol, Alcohol propílico | INQUIMICOL | NO | Uso industrial, Materia prima para la fabricación de lacas, cosméticos, lociones dentales, tintas de impresión, lentes de contacto y líquidos de frenos. Se utiliza también en el proceso de deshidratación en técnicas de laboratorio e histología que tienen como misión extraer el agua de la pieza de laboratorio o tejido, endurecerla y por lo tanto aumentar su consistencia. | Botella de 1 litro o kilo, galón de 3.785 cc, garrafa de 20 litros o 15 kilos, tambor de 200 lts, IBC de 1.000 litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. . | Esta certificación semantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas, mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231277989 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | CEPILLOS DE PULIDO HATHO – con nombre genérico: CEPILLOS DE PULIDO: | HATHO | NO | ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DENTAL. ES UN INSTRUMENTO USADO PARA LA LIMPIEZA, PULIDO, ACABADO Y BRILLO DE LA SUPERFICIE DE LOS DIFERENTES MATERIALES DENTALES EN LAS RESTAURACIONES ELABORADAS EN EL LABORATORIO. | UNIDAD O CAJA 12 UNIDADES | CEPILLO FELPA PULIDO ALGODÓN DOBLE /SENCILLO, CEPILLO FELPA PULIDO BRILLO ACRÍLICO GRUESO, CEPILLO FELPA PULIDO MUSELINA 1/LISA, CEPILLO FELPA PULIDO ACRÍLICO MICROF, CEPILLO FELPA PULIDO FLEXIBLE COSIMA, CEPILLO FELPA PULIDO ACRÍLICO ALGODÓN. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | IMPLANTE CRANEAL - IMPLANTE FACIAL Nombre genérico del producto: SISTEMA PERSONALIZADO PARA CRANEOPLASTIA - E IMPLANTES FACIALES. | ARCOMEDLAB RESTORING LIVES | NO | El implante de PEEK hecho a medida para cada paciente, se fija en el hueso que rodea la lesión, logrando reconstruir y restaurar el hueso dañado o perdido. Los implantes hechos a medida están diseñados y fabricados respetando límites de diseño, es decir, medidas variables que respetan límites mínimos y máximos. Los implantes son fijados al hueso a través de tornillos y placas de Titanio | UNIDAD |  IMPLANTE CRANEAL AR01/3 - Implante craneal customizado de PEEK de uso médico ARC/BIO – Biomodelo de ajuste impreso en PLA  IMPLANTES FACIALES: ARC03 - Implante de ángulo mandibular customizado ARC02 - Implante de cigoma customizado ARC04 - Implante de mentón customizado ARC06 - Implante de piso de órbita customizado | Es de aclarar que las indicaciones del producto se aprueban acorde a la información que se encuentra en el (folio 7 de radicado inicial) De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231295865 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | FINIA FILL AND FINISH SYSTEM con nombre genérico SISTEMA DE LLENADO Y ACABADO FINIA® | FINIA, TERUMO BCT | NO | Equipo de laboratorio y de fabricación para formulación y alícuota de líquidos, incluyendo suspensiones celulares, de forma cerrada y automatizada. Diseñado para enfriar y envasar productos para permitir la crioconservación de los productos resultantes. Se destina a utilizarse exclusivamente en ambientes de laboratorio y manufactura, sin fines de diagnóstico ni interacción con pacientes/donantes. | UNIDAD | 22100 22050 706017000 706118000 706133000 706220000 22110 22250 706022000 706131000 706134000 706137000 32227 706016000 706024000 706132000 706135000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231343326 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | PLASTPRESS 127V - TERMOCONFORMADORA DE PRESION: | BIO ART | NO | El PlastPress es un equipo de termo conformación neumático que por medio del calor generado por unaresistencia, caliente materiales tales como EVA, PETG, PVC , entre otros para la conformación en modelos dentarios por medio de presión neumática para diversas aplicaciones ( protectores bucales, guías quirúrgicos, moldes de blanqueamiento, etc. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231343345 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | FRESADORAS PARA LABORATORIO ODONTOLOGICO con nombre genérico: FRESADORAS EN SECO Y HUMEDO: | UPCERA | NO | Una fresadora dental es una máquina de corte de material asistido por computadora, en la cual se realizan trabajos como: Incrustaciones Inlay y Onlay Coronas dentales Puentes dentales Carillas Implantes | UNIDAD | B52 FRESADORA DE PUENTES Y BARRAS ATORNILLADOS C41 FRESADORA EN HUMEDO DE 4 EJES D41 FRESADORA DE ESTRUCTURAS DE TITANIO B42 FRESADORA DE PILARES PREFRESADOS A52 EL CENTRO DE FRESADO EN SECO DE 5 EJES A52W LA FRESADORA EN HÚMEDO DE 5 EJES POTENTE A41 FRESADORA EN SECO DE 4 EJES A51 FRESADORA EN SECO DE 5 EJES B51 FRESADORA DE BARRAS Y PUENTES ATORNILLADOS AW52 FRESADORA DE 5 EJES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231343356 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | BIOLÖSCH SURFA con nombre genérico: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES: | BIOLÖSCH SURFA, BIOLOSCH SURFA, MEDICAL KIT, MEDK, MERCADER, HIXIEN, HIXIEN HOSPITALAR | NO | DESINFECTANTE DE ÁREAS Y SUPERFICIES COMO PAREDES Y PISOS, INCLUIDAS SUPERFICIES DE ENTORNOS HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS MÉDICOS, CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS VETERINARIAS, INTERIOR DE VEHÍCULOS Y MOBILIARIO | (1) Frasco en PEAD, conteniendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 2000, 3000 ó 4000 ml. (2) Garrafa en PEAD, conteniendo: 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 3000, 3750, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000 ó 20000 ml. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241010092 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | GUANTES DE NITRILO: | SANI-GUARD | NO | Manipulación de alimentos, jardinería, cuidado capilar, pintura y tareas doméstica. Los presentes guantes no se encuentran dentro del Concepto de Dispositivo Médico. | CAJA 100 UNIDADES TALLA M, CAJA 100 UNIDADES TALA L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar el producto GUANTES DE NITRILO de marca SANI-GUARD con sticker informando: “PROHIBIDO EL USO PARA LA ATENCIÓN EN HUMANOS EN SERVICIOS DE SALUD” | N/A
20241012046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | FLUORÓMETRO con nombre genérico FLUORÓMETRO | THERMO SCIENTIFIC | NO | El fluorómetro Qubit Flex es un fluorómetro de mesa diseñado para la cuantificación de alta precisión de ADN, ARN, microARN y proteínas. Con el fluorómetro Qubit Flex tiene la flexibilidad de medir directamente la fluorescencia de hasta ocho muestras simultáneamente, lo que reduce la variabilidad del ensayo. El fluorómetro tiene una pantalla grande y una interfaz de usuario intuitiva, lo que facilita seleccionar y ejecutar el ensayo deseado y los resultados se muestran en solo unos segundos. | Unidad | THERMO SCIENTIFIC: Fluorómetro QubitFlex Q33327 Tubos de ensayo Qubit Q32856 Fluorómetro flexible Qubit Q33327 Tiras de tubos de ensayo Qubit Flex Q33252 Fluorómetro Qubit Flex con software SAE para compatibilidad con 21 CFR Parte 11 Q45895 Software Qubit Flex SAE para compatibilidad con 21 CFR Parte 11 Q31994 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20241012828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | YOURGENE SP150 con nombre genérico ROBOT DE MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS YOURGENE SP-150 PARA EL PROCESAMIENTO OPTIMIZADO DE MUESTRAS | YOURGENE SP150 | NO | Yourgene SP150 es un producto de plataforma de automatización abierta para uso general en laboratorio. Está diseñado para tareas rutinarias de laboratorio, como pipeteo de uso general y manipulación de líquidos de uso general y procesos robóticos. | Unidad | YOURGENE SP150 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241013044 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | AUXILIARES DE LABORATORIO - NUVO II: | NUVO | NO | Los auxiliares de laboratorio Nuvo son de uso exclusivo en laboratorio y están indicados para la preparación de los procesos de rehabilitación oral que deseen desarrollar como parte de su actividad profesional. Estos auxiliares no tienen contacto con el paciente. | Análogos: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. Cajas Quirúrgicas (estuches): Caja de cartón. Cilindro Calcinable: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. | CD1031002 SOPORTE PARA KIT STOP PARA FRESA CD0103006 ANALOGO DEL IMPLANTE CF NP 5UN CD1099002 ESTUCHE COMPLEMENTO (MODELO 2) CD1003003 CAJA QUIRÚRGICA CF CD1030003 ESTUCHE KIT STOP PARA FRESA CD1003005 CAJA CIRUGÍA GUIADA CF CD1809001 CILINDRO CALCINABLE DEL BASE DE TITANIO CD1809002 CILINDRO CALCINABLE DEL BASE DE TITANIO CD1809003 CILINDRO CALCINABLE DEL BASE DE TITANIO CD1809004 CILINDRO CALCINABLE DEL BASE DE TITANIO CD1809005 CILINDRO CALCINABLE DEL BASE DE TITANIO CD1809006 CILINDRO CALCINABLE DEL BASE DE TITANIO CD1809007 CILINDRO CALC. BASE DE TITANIO CD1809008 CILINDRO CALC. BASE DE TITANIO CD0103005 ANALOGO DEL IMPLANTE CF NP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241013111 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | PRODUCTOS PARA PULIDO Y PROTECCIÓN AUTOMOTRIZ: | RUPES | NO | Pasta abrasiva para carrocería, producto profesional para ser utilizado con máquina | 250 ml, 1 L y 5 L | ROTARY COARSE 5 L 1 L 250 ml ROTARY FINE 5 L 1 L 250 ml D-A COARSE 5 L 1 L 250 ml D-A FINE 5 L 1 L 250 ml UNO PURE 5 L 1 L 250 ml UNO PROTECT 5 L 1 L 250 ml UNO ADVANCED 1 L 250 ml XC-2 5 L 1 L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241013847 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | CUERPOS DE ESCANEADO DE TITANIO con nombre genérico TITANIUM SCAN BODIES: | NCLUSIVE | SI | LOS CUERPOS DE ESCANEADO DE TITANIO SE UTILIZAN PARA TRANSMITIR DATOS DE GRAN PRECISIÓN RESPECTO DE LA POSICIÓN Y LA ANGULACIÓN DE IMPLANTES ASENTADOS CUANDO SE ESCANEAN CON UN ESCÁNER DIGITAL INTRAORAL O DE MESA. LOS CUERPOS DE ESCANEADO DE TITANIO Y LOS TORNILLOS INTERNOS SE FABRICAN CON UNA ALEACIÓN DE TITANIO QUE CUMPLE CON LA NORMA ASTM F136. UN CUERPO DE ESCANEADO DE TITANIO SE FIJA AL IMPLANTE CON EL TORNILLO INTERNO, QUE ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE IMPLANTE ESPECIFICADO. CADA CUERPO DE ESCANEADO ES ESPECÍFICO PARA LA PLATAFORMA DE RESTAURACIÓN DEL IMPLANTE ASENTADO. UTILICE SIEMPRE EL TORNILLO INTERNO PARA FIJAR EL CUERPO DE ESCANEADO AL IMPLANTE Y AJUSTE EL TORNILLO PARA MANTENER EL CUERPO DE ESCANEADO EN SU LUGAR. REALICE ESTE AJUSTE SOLO CON LAS MANOS Y UTILICE EL DESTORNILLADOR ADECUADO. LOS CUERPOS DE ESCANEADO DE TITANIO SON RADIOPACOS Y ESTÁN DISEÑADOS TANTO PARA USO CLÍNICO COMO EN LABORATORIO. LOS CUERPOS DE ESCANEADO DE TITANIO SE DEBEN UTILIZAR DURANTE PROCEDIMIENTOS DE ESCANEADO DIGITAL PARA CAPTAR EL EJE DE UN IMPLANTE ASENTADO, LA ORIENTACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DE INDEXACIÓN Y SU POSICIÓN RELATIVA A LA DENTICIÓN ADYACENTE. ESTÁN PENSADOS COMO UNA AYUDA PARA LA REHABILITACIÓN PROTÉSICA Y COMO ACCESORIO CON IMPLANTES DENTALES ENDOÓSEOS CUANDO EL CONTACTO CON EL TEJIDO DURE MENOS DE 1 HORA | EMPAQUE INDIVIDUAL | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CUERPOS DE ESCANEADO DE TITANIO con nombre genérico TITANIUM SCAN BODIES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; | I
20241014926 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | WATER FLOSSER M139 PRO: | SHENZHEN AXD ELECTRONIC Co., Ltda | SI | CEPILLO DENTAL INALÁMBRICO CON IRRIGADOR DE AGUA, SIRVE PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DENTAL Y A SU VEZ PARA REEMPLAZAR EL HILO DENTAL YA QUE EL AGUA AL SALIR A PRESIÓN AYUDA A LIMPIAR LAS ENCIAS, LENGUA Y ENTRE LOS DIENTES SIN LASTIMAR. | N/R | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: WATER FLOSSER M139 PRO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado,utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio” | I
20241018801 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-26 | RESINA FOTOSENSIBLE con nombre genérico RESINA FOTOSENSIBLE, PARA IMPRESIÓN EN 3D DE USO EN LABORATORIO DENTAL | PHOTEC | NO | USADA EN LABORATORIOS DE MECÁNICA DENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DENTALES EN 3D DE ESTRUCTURAS DE SUPERFICIES FINAS PARA LABORATORIOS DENTALES. INDICACIONES: MATERIA PRIMA: RESINAS FOTOSENSIBLE PARA IMPRESIÓN 3D, DE USO GENERAL EN LABORATORIO DENTAL, EN LA ELABORACIÓN DE MODELOS, INDICADO PARA GUÍAS QUIRÚRGICAS, FÉRULAS PARA ORTODONCIA, BASES PARA PRÓTESIS, CORONAS Y PUENTES TEMPORALES DE SUPERFICIES FINAS. | 1 LITRO, 500 MILILITROS, 250 MILILITROS | DM010, DM020, DM030, DM040: Colores: GRIS, ARENA Y ROSADO; DS010: Trasparente; DB010: Color rojo; DT: COLORES A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, BL1, BL2, BL3 Y BL4; DL010; DN010; DG010: Color rojo; DC020, DC021: Colores verde azul y rojo. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231261047 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | CINTA DEPORTIVA | Fit Circuit: | SI | Aplicar sobre músculo para brindar tensión deseada y ajustable | UNIDAD (7,7 x 5,5 x 7,7 cm) | Unisex(…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CINTA DEPORTIVA marca: Fit Circuit, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” | I
20231281116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | ICE GLOBES con nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL DE CRISTAL | N/R | NO | “(…) INDICACIONES Y USOS: Utiliza las esferas para realizar un masaje facial frío en la piel de rostro y cuello. Ayuda a reducir las rojeces. Además, contribuye a reducir los poros dilatados por el calor. Te ayuda a despertarte y, al tiempo, te hace sentir relajada. Reduce arrugas, ojeras, bolsas y líneas de expresión. 5 beneficios: 1. Ayuda a deshinchar los párpados después de una mala noche. 2. Puedes crear efecto lifting en la mirada. 3. Ayuda a reducir las bolsas en los ojos 4. Activa el rostro, estimulando la circulación, por lo que los productos de belleza que se aplican a continuación penetran mejor en la piel. 5. Relaja las facciones congestionadas por el estrés y el cansancio. MODO DE USO: 1. Introduce los Crystal Ball Rollers en la nevera, no en el congelador. 2. Limpia y seca tu rostro mientras esperas a que se enfríen. 3. Aplica tu crema o sérum favorito en tu rostro. 4. Masajea suavemente tu rostro en movimientos ascendentes para un efecto tensor, y desde dentro hacia fuera para un efecto drenante. Desliza las esferas por la frente, las mejillas y el cuello durante 2-6 minutos en total. Puedes colocar los manguitos debajo de los ojos, en la bolsa u ojera para descongestionar esa zona, así como párpados y debajo de la ceja. 5. Lava los Crystal Ice Globes usando agua y jabón. Guardarlas en un lugar frío y seco. También las puedes guardar en la nevera y tenerlas listas para el siguiente uso. No existe peligro de que estallen, ya que su líquido interior no se congela. Precauciones: 1. No introducir en el congelador. 2. En caso de tener la piel sensible, esperar unos segundos para que los Crystal Ice Globes se calienten un poco antes de su uso. 3. No utilizar el producto sobre pieles dañadas o heridas. 4. Mantener fuera del alcance de los niños. Tamaño aproximado 11,5 cm. | CAJA CON 2 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231323577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | DISPOSITIVO PORTÁTIL HEALY WELLNESS / Dispositivo portátil de microcorriente | HEALY: | SI | El Healy es un dispositivo de microcorriente que emplea frecuencias específicas para favorecer el balance energético. Se puede aplicar a varias partes del cuerpo. | 1 unidad | Healy Wellness Referencia: 0009 (…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO PORTÁTIL HEALY WELLNESS / Dispositivo portátil de microcorriente, marca: HEALY, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Así mismo, la Sala Especializada De Dispositivos Médicos Y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada De Dispositivos Médicos Y Reactivos De Diagnósticos por medio del acta No. 8 del 11 de septiembre de 2013 conceptuó: “(…) Una vez evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada De Dispositivos Médicos Y Productos Varios del INVIMA conceptúan que teniendo en cuenta la indicación dada al equipo, el cual ayuda al proceso de nivelación enviando frecuencias correctivas y que trabaja por medio de señales electromagnéticas a través de la información galvánica de la piel (…), y de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, el equipo LIFE Sustem utilizado en terapias alternativas es considerado un DISPOSITIVO MEDICO ACTIVO CLASE DE RIESGO IIA de acuerdo con la regla 9 Asimismo, todos los Equipos usados en terapias alternativas que según la indicación del fabricante sirvan para realizar un diagnóstico, prevención, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia, serán considerados como dispositivos médicos. Por ende, requerirán de Registro Sanitario y su clasificación de riesgo se determinará según sus características (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20231341470 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | MASSAGE BATHTUB, con nombre genérico: TINA DOMESTICA. | XINGMEI | NO | TINA DE MASAJES El hidromasaje se consigue con la constante rotación del agua por medio de un motor y diferentes intensidades de chorro. | Unidad | XM-M236, XM-M235, XM-M234 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241010144 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | ESCO LIFESCIENCES GROUP: | NO | Las cabinas de bioseguridad de ESCO están diseñadas para proteger al operador, el entorno del laboratorio y las muestras de la exposición a los contaminantes del aire. Proporcionan al operador condiciones de trabajo cómodas y más seguras. | Unidad / caja | SC2-4E1, SC2-6E1, SC2-4E2, SC2-6E2, SC2-4E3,SC2-6E3, LA2-3S8-G4 8”, LA2-3S8-G4 10”, LA2-3S8-G4 12”, LA2-4S8-G4 8”, LA2-4S8-G4 10”, LA2-4S8-G4 12”, LA2-5S8-G4 8”, LA2-5S8-G4 10”, LA2-5S8-G4 12”, LA2-6S8-G4 8”, LA2-6S8-G4 10”, LA2-6S8-G4 12”, LA2-3S9-G4 8”, LA2-3S9-G4 10”, LA2-3S9-G4 12”, LA2- 4S9-G4 8”, LA2-4S9-G4 10”, LA2-4S9-G4 12”, LA2-5S9-G4 8”, LA2-5S9-G4 10”, LA2-5S9-G4 12”, LA2-6S9- G4 8”, LA2-6S9-G4 10”, LA2-6S9-G4 12” (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos decomercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241010470 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | FRESADORA DE MESA DE 5 EJES KA120 | QUARK : | NO | Fresadora de escritorio especialmente diseñada para el recorte de placas dentales de acetato, mediante el software Matchstick CAD/CAM con un tiempo de recorte de 30 segundos por acetato. | N/R | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241015361 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | SILLON DE MASAJE. | N/A | NO | El sillón de masaje transmite comandos del programa de masaje a través del sistema de control, después de recibir las instrucciones, la placa base envía instrucciones al sistema de masaje del sillón de masaje, el manipulador trabaja a l largo del riel guía. | N/R | Modelo del producto EO-N61Sl4 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241019111 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | ERGÓMETROS FUNCIONALES con nombre genérico: ERGÓMETROS / CICLOERGÓMETROS, | SCHILLER | SI | Los ergometros se diseñaron para utilizarlos en el campo de la cardiología, con especial atención a garantizar la mayor estabilidad y practicabilidad posibles. Los dispositivos se utilizan para realizar determinados ejercicios durante ergometrías y para aplicaciones terapéuticas. Ciertas condiciones de seguridad imponen el uso de un ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla, por ejemplo, si se sospecha que el paciente sufre trastornos cardiovasculares, en caso de pruebas de esfuerzo tras un infarto de miocardio o después de una cirugía de bypass. También es recomendable utilizar un ergómetro de seguridad de camilla/semicamilla para la exploración de ancianos y discapacitados. | UNIDAD | CICLOERGÓMETRO ERG 910 PLUS – EASY ERG 911 PLUS – EASY / SMART ERGOMETRO ERG 911 LS ERG 911 L (…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ERGÓMETROS FUNCIONALES con nombre genérico: ERGÓMETROS / CICLOERGÓMETROS, marca: SCHILLER, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(...)Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; (…)”. | IIa
20241023229 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-27 | MAGENTRACK con nombre genérico SOFTWARE MAGENTRACK | MAGENTRACK | NO | App móvil Android - iOS para usuarios: Tecnología basada App Móvil que captura datos de los usuarios registrados con énfasis en facilidad de uso e información educativa de salud. App Gestores Android - iOS: Tecnología basada en App Móvil que permite la recolección de datos en el domicilio y por concentración según localización geográfica según el alcance de la prestación de los servicios del cliente, sus funcionalidades está el registro de la información obtenida en la caracterización y las actividades parametrizadas que realice el recurso humano del cliente App Web Seguimiento y Reportes: Desarrollo y actualización de un software de carácter administrativo que con base en la captura de información del App Móvil y App Gestores se generan tableros de control generales e individuales para uso del cliente. - Registro de información básica del usuario, antecedentes, medicamentos activos y adulto responsable o acudiente. - Gestión de alertas por actividades próximas a vencer o vencidas en tiempo real según parametrización del cliente. - Indicadores de cumplimiento de las actividades registradas según parametrización del cliente. - Reportes individuales y totalizados de una población objeto de seguimiento. - Gestión de Auditoría - Registro de notas - Descarga de reportes - Mapa de georrefenciación del lugar de origen de los datos recopilados - Descarga de reportes generales e individuales. App móvil Pacientes iOS y Android versión online: Registro y captura de datos que permite ser visualizados en un histórico que el usuario podrá visualizar en cualquier momento sus datos registrados. - Junto a este desarrollo ejecutamos el envío de mensajes de texto SMS a los pacientes con el fin de aumentar la adherencia al programa definido por el cliente. App Gestores iOS y Android: Recolección de datos de información parametrizada a través de encuestas, de forma online y offline en un ámbito territorial (urbano, rural y rural disperso) de un grupo de personas. | N/A | Portal Magentrack Magentrack API Magentrack 3.0 Android Magentrack 3.0 iOS Gestores Android Gestores iOS Magentrack 2.0 Android Magentrack 2.0 Ios | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231274560 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-29 | FORMOL con Nombre genérico Formaldehido. | INQUIMICOL | NO | Uso industrial. Se utiliza como materia prima para la fabricación de solución de esterilización de instrumentos de hemodiálisis y fijar tejidos en estudios histológicos. | Botella de 1 litro o kilo, galón de 3.785 cc, garrafa de 20 litros o 15 kilos, tambor de 200 lts, IBC de 1.000 litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231337116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-29 | CD8562 FENESTRATED BIFURCATE BODY ANACONDA LOPRO90 con nombre genérico ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA. | ANACONDA - TERUMO | NO | Tratamiento de aneurisma de la aorta torácica. | Caja con 1 Sistema | Referencia: CFD2821-083 ID Paciente: MSN02121960 CODIGO: CD8562 | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN ASOTAC SAN JOSE SA - CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA SA, EN EL DEPARTAMANETO DE NORTE DE SANTANDER ORDENADO POR EL DOCTOR EDGAR SALGAR VILLAMIZAR. De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinadoConforme a lo expuesto, se informa que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE DISPOSITIVO (CD8562 FENESTRATED BIFURCATE BODY ANACONDA LOPRO90 -ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SANTOS GONZALO NIÑO MARQUEZ CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION No. 13.451.607, EL CUAL ES FABRICADO A LA MEDIDA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20241007599 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-29 | App de Movimiento SANOFI con nombre genérico App de Movimiento. | N/A | NO | Aplicativo (App) para ser instalado en teléfonos móviles con el fin de generar un algoritmo del patrón de la marcha en individuos sanos y en individuos con enfermedad de Pompe. La App que pretende desarrollar SANOFI se trata de un software que tiene por objetivo corroborar si los chips de acelerómetros en los teléfonos móviles actuales son lo suficientemente sensibles como para generar un algoritmo del patrón de la marcha. La medición del movimiento se realiza al detectar cambios en la orientación del teléfono móvil (por ejemplo, cuando se gira de vertical a horizontal), cambios en los desplazamientos y la velocidad, y también puede detectar movimientos como sacudidas o giros. Los componentes del acelerómetro que detectan el movimiento son pequeñas estructuras de silicio que se mueven en respuesta a cambios de velocidad o de dirección del teléfono. El desplazamiento se mide y se convierte en una señal eléctrica que posteriormente se traduce a datos digitales. En resumen, la señal eléctrica generada por el movimiento de las estructuras de silicio se convierte o transforma en una señal digital y esta señal digital representa la cantidad y dirección de la fuerza aplicada. La App podrá interpretar los datos digitales gracias al Software que procesará esos datos según cómo se vayan teniendo los movimientos y cambios de posición del teléfono móvil. Se aclara que la información que se va a generar por medio de la App, no se va a utilizar con fines de ningún diagnóstico ni para analizar los datos médicos de los pacientes, sino que la App únicamente se va a utilizar con el fin de generar un algoritmo del patrón de la marcha en individuos sanos y en individuos con enfermedad de Pompe. | N/A | El aplicativo (App) tampoco tiene referencias y/o modelos, puesto que es un único Software que cumplirá una única función de generar un algoritmo de movimiento, específicamente sobre el patrón de la marcha, el cual se podrá instalar en los diferentes modelos de teléfonos celulares. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto no podrá ser utilizado para diagnóstico o tratamiento en seres humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241013538 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-02-29 | CD8613 FENESTRATED BIFURCATE BODY ANACONDA LoPro90 con nombre genérico ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA | ANACONDA - TERUMO | NO | TRATAMIENTO DE ANEURISMA DE LA AORTA TORÁCICA. | CAJA CON 1 SISTEMA | Referencia: CFD2823-088 ID Paciente: CGT12121937 CODIGO: CD8613 | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia.NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA ) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SRA. TERESA CORTES DE GARCÍA DOCUENTO DE IDENTIFICACION 20.256.351 QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA . | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231197409 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | VARIO BOBEDA con nombre genérico: UNIDAD CRIOGENICA. | Art of Cryo | NO | Unidad de 2 habitaciones de refrigeración, temperatura ambiente real de -110 °C uso en hogares privados así como en entornos profesionales para conservar la temperatura y permiten una recuperación rápida del cuerpo y la mente después de la práctica de ejercicio intenso, sala de tratamiento para relajación y descanso. | Única, individual, doble. | V1, V2, V3, CRYO. UNIDAD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231217513 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | ENTRENADOR INTERACTIVO | KGOAL | SI | Boost es un entrenador interactivo (dispositivo + aplicación para teléfono inteligente) para ejercicios del suelo pélvico. Este producto permite entrenar de una manera más atractiva y menos aburrida, las contracciones de los músculos del suelo pélvico (con la ropa puesta) y proporciona una plataforma divertida e interactiva para hacer el ejercicio de Kegel. | CAJA CON ACCESORIOS | BOOST | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ENTRENADOR INTERACTIVO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (….)” | IIa
20231248096 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | BÁSCULA CLÍNICA DIGITAL con nombre genérico: BÁSCULA CLÍNICA DIGITAL | DETECTO | NO | Esta báscula fue diseñada para un uso sencillo y claro y para garantizar precisión y confiabilidad durante muchos años de la medición del peso y la estatura corporal de los pacientes que la utilicen. | UNIDAD | SOLO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231280687 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | EVIDENCE INVESTIGATOR con nombre genérico: INVESTIGADOR DE PRUEBAS | RANDOX | NO | Toxologia forense. Sólo para uso forense (a menos que se especifique). Analizador de Biochip Array totalmente automatizado. Pruebas versátiles, eficientes y completas Evidence Investigator es una plataforma de mesa compacta y semiautomática que aprovecha el menú de pruebas toxicológicas más completo del mundo. Utilizando la revolucionaria tecnología Biochip Array, este analizador facilita la detección simultánea de múltiples fármacos y metabolitos de fármacos a partir de una sola muestra. Con la capacidad de consolidar una serie de pruebas de inmunoensayo, Evidence Investigator es una solución eficiente y rentable para las pruebas de drogas de abuso, proporcionando a los laboratorios una pantalla de inmunoensayo altamente sensible. Detección simultánea de analitos: Las capacidades de prueba múltiple de la tecnología Biochip Array facilitan la detección simultánea y precisa de varios metabolitos de fármacos en nuestras matrices de toxicología, con CV típicamente <10 %. Eficiencia óptima: Los controles y calibradores de analitos múltiples con capacidades de pruebas múltiples facilitan la eficiencia del laboratorio y ofrecen una solución de consolidación de costos para el laboratorio de toxicología. Múltiples matrices: Pruebas disponibles en múltiples matrices que incluyen; sangre, orina, fluido oral, cabello, humor vítreo, meconio y tejido para adaptarse a cualquier laboratorio. Tiempo de respuesta rápido: Con un rendimiento de 54 muestras en 70 minutos, Evidence Investigator está diseñado exclusivamente para un análisis de lotes rápido y preciso y ofrece 2.376 resultados de pruebas. MATRICES: Los analizadores de biochips de toxicología y matrices de drogas de abuso Randox son adecuados para analizar una variedad de tipos de muestras. La naturaleza de la superficie prefabricada del Biochip, asegurada dentro de un soporte de Biochip, crea las condiciones ideales para que se lleve a cabo el proceso de reacción. A medida que evoluciona el mercado de pruebas de drogas de abuso, los estudios sobre drogas han destacado los beneficios de la detección en varias matrices para obtener una comprensión integral del perfil de una muestra de pacientes. La consolidación de múltiples matrices en un solo sistema ofrece una solución de prueba eficiente y flexible. Principio de medición: Técnicas competitivas y sándwich con reacción quimioluminiscente. Rendimiento máximo: 54 muestras en 70 minutos Método de calibración: Calibración de 9 puntos | Unidad por Caja | Evidence Investigator | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Nota: Para uso exclusivo Forense. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231284803 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | NDICADORES BIOLÓGICOS DE USO INDUSTRIAL- BACILLUS SUBTILIS 5230 SUSPENSIÓN LIQUIDA Y DISCO, MAGNAAMP con nombre genérico INDICADORES BIOLÓGICOS DE USO INDUSTRIALBACILLUS SUBTILIS 5230 SUSPENSIÓN LIQUIDA Y DISCO, MAGNAAMP | BAXTER/ MESALAB | NO | Indicadores biológicos utilizados para validar y controlar los procesos de esterilización con calor húmedode los medicamentos fabricados en la planta de Laboratorios Baxter SA en Cali. El uso es exclusivamente industrial en nuestra planta de manufactura de medicamentos de Colombia-Cali. Uso propio, no comercial. No esta destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación deenfermedades o a la anticoncepción en seres humanos | CAJA POR 100 DISCOS, FRASCO POR 10 ML, CAJA X 50 E/A | Bacillus Subtillis 5230 Discos Bacillus Subtillis 5230 Suspension Geobacillus Stearothermophilus MA/6 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231327218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | GAS LINE FILTER con Nombre genérico FILTRO DE GAS EN LINEA. | “ASTEC” | NO | “ELIMINA LOS MICROORGANISMOS CONTAMINANTES COMO VOCs, CACs, ALDEHIDOS Y PARTICULAS DEL CO2 N2 Y GAS PREMEZCLADO ENTRANTES A LA INCUBADORA. ESTO LE PERMITE MAXIMIZAR EL DESARROLLO EXITOSO DEL EMBRIÓN. ESTE FILTRO NO VA CONECTADO DIRECTAMENTE A UNA INCUBADORA, HACE PARTE DEL SISTEMA DE AIRE.” | EMPAQUE POR UNIDAD” | LINE CONECTOR: AS-852085, HOLDER: AS 852585 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: Se relacionan las indicaciones y usos del producto evidenciada en el folio 4 de la ficha técnica del producto, por cuanto el usuario no describió de manera completa las indicaciones en el formulario de solicitud de Certificación sin Registro Sanitario. | N/A
20231334563 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO CON APUNTADOR LASER LYKOS. | HAMILTON THORNE | NO | Sistema laser diseñado especialmente para aplicaciones de biopsia de blastómero, de trofoectodermo o eclosión asistida. Laser de muy baja potencia con pulsos programables con una longitud de hasta un microsegundo. | Unidad | ZILOS-tk, LYKOS, w/RED-i LYKOS | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la información aportada por el usuario en la que se indica “El Objetivo para microscopio con apuntador láser LYKOS (…). Tanto con el láser y el localizador RED-i target integrado en un objetivo de 40x personalizado. El Objetivo para microscopio con apuntador láser LYKOS es un avance significativo en óptica láser integrada, proporcionando una funcionalidad adicional, la mejora de la óptica, mayor resolución y compatibilidad con todos los principales modelos de microscopio.”, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos Nota: Se sugiere adicionar el producto OBJETIVO PARA MICROSCOPIO CON APUNTADOR LASER LYKOS al registro sanitario del Microscopio. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231338122 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | SOFTWARE PARA LA PLANIFICACIÓN DE TERAPIA DE RADIACIÓN. | LIMBUS CONTOUR | NO | Limbus Contour es un dispositivo médico solo de software diseñado para ser utilizado por oncólogos radiólogos, dosimetristas y físicos capacitados para obtener contornos óptimos para la planificación del tratamiento de radiación. Las modalidades de imagen soportadas son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. El software Limbus Contour brinda asistencia en dos situaciones: Funciona junto con los sistemas de planificación del tratamiento de radiación o los sistemas de visualización DICOM para cargar, guardar y mostrar imágenes médicas y contornos para la evaluación y la planificación del tratamiento. Creación, transformación y modificación de contornos para aplicaciones que incluyen, entre otras: transferir contornos a sistemas de planificación de tratamientos de radioterapia, ayudar a la terapia adaptativa y archivar contornos para el seguimiento de pacientes. Localización y definición de estructuras anatómicas sanas. Limbus Contour no está destinado para ser usado con mamografía digital. | Enlace para descarga en linea del Software | LIMBUS CONTOUR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231338151 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | CABINA PARA MACROSCOPÍA con nombre genérico CABINA PARA MACROSCOPÍA WE-15- 75. | PROPATOL SAS | NO | La cabina de macroscopía está diseñada para el procesamiento y análisis de muestras manteniendo una zona de trabajo, libre de partículas o de probables contaminantes tales como bacterias que puedan alterar el tejido en eldepartamento de patología, o en hospitales, que tengan laboratorios de patología, etc. Centrándose en la investigación y diagnóstico de afecciones médicas. Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI-304 con un sistema de extracción que con tiene filtros HEPA SEPARATOR para proteger al operador de los gases nocivos producidos por el formol durante el muestreo. | N/A | CABINA PARA MACROSCOPÍA WE-15-75 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231338362 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | AUTOMATE AHP con nombre genérico: DESINFECTANTE AUTOMÁTICO EN EL AIRE. | SANISWISS | NO | Nuestro desinfectante automático a base de aire eleva el estándar de higiene ambiental gracias a su sinergia única entre nuestra solución de peróxido de hidrógeno potenciada y nuestro proceso de aerosolización submicrónica. El automate AHP y su desinfección automática y reproducible en el aire resuelven las limitaciones físicas de los operadores (patógenos invisibles y superficies de difícil acceso) extendiendo una niebla seca por toda la sala, hasta 350 m3. Este proceso asegura que todas las áreas de alto contacto (HTA) y las áreas que a menudo se pasan por alto (OMA) se desinfecten adecuadamente para un cumplimiento óptimo de la higiene ambiental. | UNIDAD | AUTOMATE AHP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto debe ser utilizado para la desinfección del ambiente y áreas, por tanto, no puede ser utilizado para la desinfección de dispositivos médicos o equipos biomédicos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231340925 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-03-04 | INFINICYT™ RUO. | Infinicyt™ | NO | Se utiliza para la integración de datos y el análisis multidimensional de los ficheros de citometría de flujo. | Unidad | CYT-INF-D-R Infinicyt RUO with Dongle+5DB CYT-INF-DN-R Infinicyt RUO Network with Dongle+5DB CYT-INF-UPG-5-R Infinicyt RUO upgrade (from 1.8)+5DB CYT-INF-swD-R Infinicyt RUO without Dongle+5DB CYT-INFINICYT-R Infinicyt RUO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, es pertinente aclarar que los softwares se evalúan como dispositivos médicos y no como reactivos de diagnóstico in vitro, por lo tanto, aunque el usuario aporta la solicitud en el formulario de reactivos de diagnóstico in vitro, esta se evalúa acorde a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231341474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | TEXQ ® DISINFECTANT con nombre genérico: AMONIO CUATERNARIO | N/A | SI | INDICACIONES Y USOS: Desinfectante de última generación de amonio cuaternario, limpiador/desinfectante de un solo paso, con registro EPA. Es efectivo contra un amplio espectro de bacterias, virus y hongos, e inhibe el crecimiento de moho y hongos y sus olores cuando se usa con sus respectivas indicaciones Disponible como: Listo para uso en frasco aerosol para limpieza de areas pequeñas, como: equipos y superficies (TX650) y listo para uso en galón para limpieza de superficies mas amplias (TX652). Ambas soluciones contienen los mismos ingredientes activos y son filtrados a traves de un filtro de 0,2 μm. ademas de ser gamma irradiados para asegurar su esterilidad. APLICACIONES Y USO: Limpieza, desinfección y remoción de residuos en superficies. Limpieza y desinfección de pequeñas superficies (Mesas, equipos, aisladores, cabinas) Limpieza y desinfección de áreas o superficies amplias (Suelos, paredes, techos). Recomendado como parte de un programa de rotación de desinfectantes Ideal para uso con paños 100% Poliester libres de partículas estériles y no estériles en ambientes controlados y clasificados. MODO DE USO: Rocíe la solución sobre un paño estéril o no estéril libre de partículas y luego frote sobre la superficie que desea limpiar, utilizando una correcta técnica aséptica. El desinfectante TexQ® es un desinfectante de un solo paso. Eso significa que combina las propiedades de limpieza y desinfección en su formulación completa y químicamente equilibrada. Las propiedades de limpieza de TexQ® significan que elimina la suciedad y la contaminación orgánica (al neutralizar los ácidos grasos, suspender los contaminantes orgánicos y atrapar los iones metálicos) de la superficie. Sus propiedades desinfectantes brindan acción antibacteriana al romper las paredes celulares de bacterias, virus y hongos. | TX650: Descripción: Desinfectante listo para uso / Gamma irradiado - Tamaño: 22 onzas liquidas (650 mL) - Empaque: 12 botellas por caja. - TX652: Descripción: Desinfectante Listo para uso / Gamma irradiado - Tamaño: 1 galon por botella (3,8 L) - Empaque: 4 botellas por caja.I12 | N/A | Que acorde a lo anterior y teniendo en cuenta la ficha técnica y las etiquetas del producto en donde se evidencia: “El desinfectante TX650 TexQ® se puede utilizar en superficies duras y superficies no porosas como: Camas de hospital, barandillas, cuñas, camillas, resonancia magnética, tomografía computarizada, mesas de exploración, básculas, paletas, sillas de ruedas, superficies de collarines cervicales y aparatos ortopédicos, columna, camillas, hendiduras, lámparas, luces de quirófano, mesas de operaciones, etc”, se identifica que el producto TEXQ ® DISINFECTANT con nombre genérico: AMONIO CUATERNARIO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) Regla 15. (…) Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. | IIa
20231342659 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | BADIGEON con Nombre genérico APLICADOR EN ESPUMA. | “VYGON” | NO | Aplicador en espuma compuesto por una paleta en Policloruro de Vinilo (PVC) y una espuma en Poliuretano (PUR), utilizado para el lavado de la piel sana antes de un proceso quirúrgico o similares.” | “Producto no estéril, empacado a granel en bolsas plásticas en cajas por 9 capas de 105 unidades” | 45830202; 45830103; 45830301; 00091192 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA.NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | N/A
20231342716 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | Tubos fondo cónico con nombre genérico: Tubos fondo cónico | “DELTALAB” | NO | “Fabricados en poliestireno o polipropileno autoclavable; instrumento que funciona como contenedor de líquidos o sólidos, la forma en la que está diseñado le permite soportar la presión a la cual lo someterá la centrífuga para separar los componentes de la sustancia que contiene. Todos los tubos son aptos para centrifugación. Tubos PS: 7.500 xg; tubos PP: 15.000 xg. A excepción de los códigos 301212 y 301213 que soportan hasta 3.000 xg..” | Unidad caja 5X500 unidades volumen unidad 12 ml caja 1500 unidades volumen unidad 12 ml” | Ref 301200: dimensiones 16x102mm; dimensión interior 14,5mm; dimensión exterior 19,1/16,4 mm; longitud total 100,8mm Ref 401200: dimensiones 16x102mm; dimensión interior 14,4mm; dimensión exterior 18,8/16,2mm; longitud total 99,8mm; APTO PARA AUTOCLAVE Ref 301213: dimensiones 17x105mm; dimensión interior 15,4/19,2mm; dimensión exterior 17,1/19,2mm; longitud total 105,1mm Ref 301212: dimensiones 17x105mm; dimensión interior 15,4/19,2mm; dimensión exterior 17,1/22,0mm; longitud total 105,0mm Ref 301201: dimensiones 16x100mm; dimensión interior 14,5mm; dimensión exterior 16,4mm; longitud total 99,5mm Ref 401201: dimensiones 16x100mm; dimensión interior 14,4mm; dimensión exterior 16,2mm; longitud total 98,4mm APTO PARA AUTOCLAVE Ref 301202: dimensiones 16x102mm; dimensión interior 14,5mm; dimensión exterior 19,1/16,4mm; longitud total 100,8mm Ref 401204: dimensiones 16x100mm; dimensión interior 14,4mm; dimensión exterior 16,2mm; longitud total 98,4mm APTO PARA AUTOCLAVE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241004796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | COJIN ASIENTO con Nombre genérico COJIN ASIENTO. | “HOMEREST” | NO | “Cojín para sentarse cómodo y por su geometría, libera presión en la zona de más apoyo. Por sus características y propiedades mecánicas y alto desempeño es muy recomendado para uso prolongado o permanente sin que sufra deformaciones o aplanamientos. La espuma de alta densidad y alta resiliencia nos otorga grandes beneficios en cuanto estabilidad dimensional y alto confort durante su usa. Firmeza media para dar buen soporte y comodidad ya que el cojín recibe la mayoría del peso del cuerpo. El cojín asiento viene con una tela con sistema antideslizante para evitar que se desplace a se mueva durante su uso en el hogar, oficina, sillas móviles y no tiene fines terapéuticos.” | COJIN POR UNIDAD” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241020371 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-04 | CERA DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS con Nombre genérico PARAFINA. | “POTH HILLE & CO LTD” | NO | PARAFINA DE ALTO RENDIMIENTO PARA INCLUSION DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS Y CITOLÓGICAS.” | CAJAS DE 8 KILOS CON BOLSAS x1Kg O BOLSA x2Kg” | HISTA-FLEX ULTRA (8810); HISTAFLEX PRIME (8809); HISTA-FLEX EXCEL (8860); HISTA-FLEX AZURE (8816); HISTA-FLEX LOW MP (8852)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231293512 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | DENTAL GAP SEALER / SELLADOR DE ESPACIOS DENTALES, con nombre genérico: SELLADOR DE ESPACIOS DENTALES | KP | SI | SE UTILIZA PARA EL AISLAMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO DENTAL. KP-ROOT SE ADHIERE AL DIQUE DE GOMA HÚMEDO, A LOS TEJIDOS GINGIVALES Y MUCOSAS Y A LOS DIENTES. SE ADHERIRÁ BAJO EL AGUA Y LA SALIVA. SELLARÁ LOS HUECOS PARA PROPORCIONAR AISLAMIENTO. | CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA CON 0.5 G CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA CON 1 G CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA CON 2 G CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA CON 3 G | KP-ROOT | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DENTAL GAP SEALER / SELLADOR DE ESPACIOS DENTALES, con nombre genérico: SELLADOR DE ESPACIOS DENTALES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…)c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa (…) | IIa
20231296227 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | IMPLANT ANALOG PARA LABORATORIO DENTAL DEL SISTEMA AB DENTAL, con nombre genérico: IMPLANTE ANÁLOGO PARA LABORATORIO DENTAL NO APTO PARA USO COMO TORNILLO CLÍNICO DEFINITIVO DEL SISTEMA AB DENTAL. | AB DENTAL | NO | Indicaciones: Aditamentos protésico indicado para la toma de impresión en el laboratorio dental para capturar la orientación exacta y la posición de un implante dental o un pilar protésico en laboratorio | UNIDAD Y KITS: de 1,2, 5 y 6 UNIADES. | REFERENCIA DESCRIPCIÓN D1-3 IMPLANT ANALOG D1-3.75 IMPLANT ANALOG D1-5 IMPLANT ANALOG D1-6 IMPLANT ANALOG D1-P14 ANALOG FOR ANGULAR ADAPTOR 17+30 D1-P14C P14C ANALOG D1-P64 ANALOG FOR ANGULAR ADAPTOR 17+30 D1C-4 IMPLANT ANALOG CONICAL PLATFORM D1-3,MA IMPLANT MODEL ANALOG NARROW PLATFORM D1-3.75,MA IMPLANT MODEL ANALOG STANDARD PLATFORM D1-P14,MA P14 MODEL ANALOG D1-P64,MA P64 MODEL ANALOG D1C-4,MA IMPLANT MODEL ANALOG CONICAL PLATFORM D1-P14C,MA P14C-4 MODEL ANALOG CONICAL PLATFORM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241020397 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | PAPEL DE ARTICULAR: | FEN, FENIX | NO | 1. Cortar papel de articular de acuerdo al tamaño del área de oclusión a evaluar. 2. Ubicar el papel en una pinza y llevarlo al área a utilizar en la boca. 3. Indicarle al paciente que abra y cierre la boca para dejar una marca de color y así verificar el área de oclusión. 4. Desechar el papel después de finalizar el proceso. | CAJA X 12 CUADERNILLOS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentaciónpertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241022206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | Estribo de pie diseño de cola de pez con Nombre genérico Estribo de pie diseño de cola de pez | OTTOBOCK | NO | El producto está indicado exclusivamente para la ortetización de la extremidad inferior. Se usa para brindar estabilidad durante el proceso de laminación en la etapa de producción de la ortesis fabricada sobre medida. | EMPAQUE POR UNIDAD | 17B113 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241024007 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | Mammo Phantom con Nombre genérico CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE MAMOGRAFIA DIGITAL | SUN NUCLEAR, PHANTOM | NO | El Mammo Phantom imita el tejido mamario. Es un mecanismo de retroalimentación que proporciona un marco para una mejora constante en la detección temprana y la reducción de la mortalidad. Los objetos incrustados imitan enfermedades mamarias, microcalcificaciones, estructuras fibrosas y masas tumorales. El Mammo Phantom ayuda a establecer el Estándar de repetibilidad y reproducibilidad de mamografías para la Ley de estándares de calidad de mamografía (MQSA). Con este phantom, cualquier tecnólogo (radiógrafo) en cualquier equipo puede proporcionar el mismo conjunto de imágenes para ayudar a detectar el cáncer de mama. | UNIDAD | Mammo FFDM™ Phantom PN 806022 Mammo 156™ Phantom PN 800004 Mammo 156D™ Phantom PN 805298 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241024849 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | STRAUMANN N!CE® ZIRCONIA / STRAUMANN DISCOS N!CE® ZIRCONIA | STRAUMANN; N!CE | NO | RESTAURACIONES PROTÉSICAS DE CERÁMICA DENTAL PARA RESTAURAR LA FUNCIÓN Y LA ESTÉTICA DE LOS DIENTES DEFECTUOSOS O AUSENTES. EL MATERIAL SE SUMINISTRA EN FORMA DE DISCOS DE FRESADO ESTÁNDAR PARA SU USO EN UN LABORATORIO DENTAL O EN UNA CONSULTA DENTAL. LOS DISCOS STRAUMANN NICE® ZIRCONIA ESTÁN DISPONIBLES EN DIFERENTES TONOS DE COLOR DENTAL (BLANCO, MONO L1, L2, M1, M2, I1 Y MONO A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2 ASÍ COMO MULTI A1, A2, A3, A3.5, A4, BL1, BL2 SEGÚN LA GUÍA DE COLORES DENTALES VITA), Y EN TRES NIVELES DE TRANSLUCIDEZ, ES DECIR, LT (BAJA TRANSLUCIDEZ), HT (ALTA TRANSLUCIDEZ) Y XT (TRANSLUCIDEZ EXTRA ALTA). LOS DISCOS N!CE® ZIRCONIA SON DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA USO DEL LABORATORIO DENTAL. | CAJAS PLEGADIZAS, BLISTERS POLIMÉRICOS Y ETIQUETAS ADHESIVAS | 010.7160 n!ce® ZirconiaLT, White, 12mm 010.7161 n!ce® ZirconiaLT, White, 14mm 010.7162 n!ce® ZirconiaLT, White, 16mm 010.7163 n!ce® ZirconiaLT, White, 18mm 010.7164 n!ce® ZirconiaLT, White, 20mm 010.7165 n!ce® ZirconiaLT, Mono L1, 14mm 010.7166 n!ce® ZirconiaLT, Mono L1, 16mm 010.7167 n!ce® ZirconiaLT, Mono L1, 20mm 010.7168 n!ce® ZirconiaLT, Mono L2, 14mm 010.7169 n!ce® ZirconiaLT, Mono L2, 16mm 010.7170 n!ce® ZirconiaLT, Mono L2, 20mm 010.7171 n!ce® ZirconiaLT, Mono M1, 14mm 010.7172 n!ce® ZirconiaLT, Mono M1, 16mm 010.7173 n!ce® ZirconiaLT, Mono M1, 20mm 010.7174 n!ce® ZirconiaLT, Mono M2, 14mm 010.7175 n!ce® ZirconiaLT, Mono M2, 16mm 010.7176 n!ce® ZirconiaLT, Mono M2, 20mm 010.7177 n!ce® ZirconiaLT, Mono I1, 14mm 010.7178 n!ce® ZirconiaLT, Mono I1, 16mm 010.7179 n!ce® ZirconiaLT, Mono I1, 20mm 010.7180 n!ce® ZirconiaHT, White, 12mm 010.7181 n!ce® ZirconiaHT, White, 14mm 010.7182 n!ce® ZirconiaHT, White, 16mm 010.7183 n!ce® ZirconiaHT, White, 18mm 010.7184 n!ce® ZirconiaHT, White, 20mm 010.7185 n!ce® ZirconiaHT, White, 25mm 010.7186 n!ce® ZirconiaHT, White, 30mm 010.7187 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 14mm 010.7188 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 16mm 010.7189 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 20mm 010.7190 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 25mm 010.7191 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 30mm 010.7192 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 14mm 010.7193 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 16mm 010.7194 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 20mm 010.7195 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 25mm 010.7196 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 30mm 010.7197 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 14mm 010.7198 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 16mm 010.7199 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 20mm 010.7200 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 25mm 010.7201 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 30mm 010.7202 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 14mm 010.7203 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 16mm 010.7204 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 20mm 010.7205 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 25mm 010.7206 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 30mm 010.7207 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 14mm 010.7208 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 16mm 010.7209 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 20mm 010.7210 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 25mm 010.7211 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 30mm 010.7267 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL1, 14mm 010.7268 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL1, 16mm 010.7269 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL1, 20mm 010.7270 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL1, 25mm 010.7271 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL1, 30mm 010.7272 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 14mm 010.7273 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 16mm 010.7274 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 20mm 010.7275 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 25mm 010.7276 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 30mm 010.7367 n!ce® ZirconiaXT, White, 12mm 010.7368 n!ce® ZirconiaXT, White, 14mm 010.7369 n!ce® ZirconiaXT, White, 16mm 010.7370 n!ce® ZirconiaXT, White, 18mm 010.7371 n!ce® ZirconiaXT, White, 20mm 010.7372 n!ce® ZirconiaXT, White, 25mm 010.7437 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL1, 14mm 010.7438 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL1, 16mm 010.7439 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL1, 20mm 010.7440 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL1, 25mm 010.7441 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL2, 14mm 010.7442 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL2, 16mm 010.7443 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL2, 20mm 010.7444 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL2, 25mm 010.7212 n!ce® ZirconiaHT, Mono B1, 14mm 010.7213 n!ce® ZirconiaHT, Mono B1, 16mm 010.7214 n!ce® ZirconiaHT, Mono B1, 20mm 010.7215 n!ce® ZirconiaHT, Mono B1, 25mm 010.7216 n!ce® ZirconiaHT, Mono B1, 30mm 010.7217 n!ce® ZirconiaHT, Mono B2, 14mm 010.7218 n!ce® ZirconiaHT, Mono B2, 16mm 010.7219 n!ce® ZirconiaHT, Mono B2, 20mm 010.7220 n!ce® ZirconiaHT, Mono B2, 25mm 010.7221 n!ce® ZirconiaHT, Mono B2, 30mm 010.7222 n!ce® ZirconiaHT, Mono B3, 14mm 010.7223 n!ce® ZirconiaHT, Mono B3, 16mm 010.7224 n!ce® ZirconiaHT, Mono B3, 20mm 010.7225 n!ce® ZirconiaHT, Mono B3, 25mm 010.7226 n!ce® ZirconiaHT, Mono B3, 30mm 010.7227 n!ce® ZirconiaHT, Mono B4, 14mm 010.7228 n!ce® ZirconiaHT, Mono B4, 16mm 010.7229 n!ce® ZirconiaHT, Mono B4, 20mm 010.7230 n!ce® ZirconiaHT, Mono B4, 25mm 010.7231 n!ce® ZirconiaHT, Mono B4, 30mm 010.7232 n!ce® ZirconiaHT, Mono C1, 14mm 010.7233 n!ce® ZirconiaHT, Mono C1, 16mm 010.7234 n!ce® ZirconiaHT, Mono C1, 20mm 010.7235 n!ce® ZirconiaHT, Mono C1, 25mm 010.7236 n!ce® ZirconiaHT, Mono C1, 30mm 010.7237 n!ce® ZirconiaHT, Mono C2, 14mm 010.7238 n!ce® ZirconiaHT, Mono C2, 16mm 010.7239 n!ce® ZirconiaHT, Mono C2, 20mm 010.7240 n!ce® ZirconiaHT, Mono C2, 25mm 010.7241 n!ce® ZirconiaHT, Mono C2, 30mm 010.7242 n!ce® ZirconiaHT, Mono C3, 14mm 010.7243 n!ce® ZirconiaHT, Mono C3, 16mm 010.7244 n!ce® ZirconiaHT, Mono C3, 20mm 010.7245 n!ce® ZirconiaHT, Mono C3, 25mm 010.7246 n!ce® ZirconiaHT, Mono C3, 30mm 010.7247 n!ce® ZirconiaHT, Mono C4, 14mm 010.7248 n!ce® ZirconiaHT, Mono C4, 16mm 010.7249 n!ce® ZirconiaHT, Mono C4, 20mm 010.7250 n!ce® ZirconiaHT, Mono C4, 25mm 010.7251 n!ce® ZirconiaHT, Mono C4, 30mm 010.7252 n!ce® ZirconiaHT, Mono D2, 14mm 010.7253 n!ce® ZirconiaHT, Mono D2, 16mm 010.7254 n!ce® ZirconiaHT, Mono D2, 20mm 010.7255 n!ce® ZirconiaHT, Mono D2, 25mm 010.7256 n!ce® ZirconiaHT, Mono D2, 30mm 010.7257 n!ce® ZirconiaHT, Mono D3, 14mm 010.7258 n!ce® ZirconiaHT, Mono D3, 16mm 010.7259 n!ce® ZirconiaHT, Mono D3, 20mm 010.7260 n!ce® ZirconiaHT, Mono D3, 25mm 010.7261 n!ce® ZirconiaHT, Mono D3, 30mm 010.7262 n!ce® ZirconiaHT, Mono D4, 14mm 010.7263 n!ce® ZirconiaHT, Mono D4, 16mm 010.7264 n!ce® ZirconiaHT, Mono D4, 20mm 010.7265 n!ce® ZirconiaHT, Mono D4, 25mm 010.7266 n!ce® ZirconiaHT, Mono D4, 30mm 010.7277 n!ce® ZirconiaHT, Multi A1, 14mm 010.7278 n!ce® ZirconiaHT, Multi A1, 16mm 010.7279 n!ce® ZirconiaHT, Multi A1, 20mm 010.7280 n!ce® ZirconiaHT, Multi A1, 25mm 010.7281 n!ce® ZirconiaHT, Multi A1, 30mm 010.7282 n!ce® ZirconiaHT, Multi A2, 14mm 010.7283 n!ce® ZirconiaHT, Multi A2, 16mm 010.7284 n!ce® ZirconiaHT, Multi A2, 20mm 010.7285 n!ce® ZirconiaHT, Multi A2, 25mm 010.7286 n!ce® ZirconiaHT, Multi A2, 30mm 010.7287 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3, 14mm 010.7288 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3, 16mm 010.7289 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3, 20mm 010.7290 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3, 25mm 010.7291 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3, 30mm 010.7292 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3.5, 14mm 010.7293 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3.5, 16mm 010.7294 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3.5, 20mm 010.7295 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3.5, 25mm 010.7296 n!ce® ZirconiaHT, Multi A3.5, 30mm 010.7297 n!ce® ZirconiaHT, Multi A4, 14mm 010.7298 n!ce® ZirconiaHT, Multi A4, 16mm 010.7299 n!ce® ZirconiaHT, Multi A4, 20mm 010.7300 n!ce® ZirconiaHT, Multi A4, 25mm 010.7301 n!ce® ZirconiaHT, Multi A4, 30mm 010.7373 n!ce® ZirconiaXT, Multi A1, 14mm 010.7374 n!ce® ZirconiaXT, Multi A1, 16mm 010.7375 n!ce® ZirconiaXT, Multi A1, 20mm 010.7376 n!ce® ZirconiaXT, Multi A1, 25mm 010.7377 n!ce® ZirconiaXT, Multi A2, 14mm 010.7378 n!ce® ZirconiaXT, Multi A2, 16mm 010.7379 n!ce® ZirconiaXT, Multi A2, 20mm 010.7380 n!ce® ZirconiaXT, Multi A2, 25mm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241025183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. MARIA ISABEL CARDONA OSPINA. Con nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. MARÍA ISABEL CARDONA OSPINA, IDENTIFICADA CON CC 43.439.404 DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA. SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA TORACOABDOMINAL, SIN MENCIÓN DE RUPTURA. ESTA ENDOPRÓTESIS ESTÁ COMPUESTA POR THORACIC-PROX-SIDE-BRANCH, SEGÚN DISEÑO ANEXO DEL FABRICANTE | UNITARIO | N/A | LA PACIENTE SERÁ INTERVENIDA EN LA CLÍNICA CARDIO VID EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, POR LOS MÉDICOS TRATANTES: DR. JUAN GONZALO MUÑOZ SIERRA, RADIOLÓGO NEUROVASCULAR Y SEBASTIAN BUSTAMANTE ZULUAGA, RADIOLOGO INTERVENCIONISTA.. De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE DISPOSITIVO (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE MARIA ISABEL CARDONA OSPINA CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION No. 43.439.404, EL CUAL ES FABRICADO A LA MEDIDA | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20241026318 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | Masajeador Facial con Nombre genérico Masajeador de Vidrio | N/A | NO | noEl Masajeador de Vidrio es el aliado para obtener relajación en tu rostro o en cualquier parte del cuerpo; Es Complemento de la rutina de cuidado de su rostro; El Masajeador Facial puede usarse en diferentes tipos de piel. MODO DE USO 1. Limpia el masajeador; 2. Si quiere masaje frio, guarde el masajeador de vidrio en el congelador de 5 a 10 minutos, si no desea masaje frio omita este paso; 3. Use el masajeador de vidrio aplicando un movimiento circular, o presione suavemente sobre la parte del rostro que desea masajear entre 5 a 10 minutos; 4. Repite el masaje cuando lo dese; 5. Disfrute de la relajación que le brinda el Masajeador en su rostro; 6. Cuando haya terminado el masaje relajante, limpie el Masajeador y guarde. | Set por dos Unidades - Caja Individual- Caja Master. | n/a | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sa itaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241027546 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | EQUIPO DE CHORRO DE VAPOR, con nombre genérico: EQUIPO DE LIMPIEZA: | ELMA | NO | EL ELMASTEAM 8 MED SIRVE PARA LA LIMPIEZA MANUAL PREVIA O PARA EL TRATAMIENTO POSTERIOR DE INSTRUMENTAL. LA PIEZA DE MANO DISPONE DE UN CONECTOR LUER-LOCK. EL INSTRUMENTAL DE CUERPO HUECO CON CONECTOR LUER-LOCK SE PUEDE UNIR DIRECTAMENTE A LA PIEZA DE MANO Y ASÍ HACER UNA LIMPIEZA PREVIA O TRATARSE POSTERIORMENTE DESDE EL INTERIOR. EL ELMASTEAM 8 MED NO SUSTITUYE AL TRATAMIENTO EN LA LAVADORA DESINFECTADORA. LA SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE DEL EQUIPO PERMITE UNA LIMPIEZA FÁCIL E HIGIÉNICA. EL LLENADO DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN SE EFECTÚA DE MANERA SENCILLA MEDIANTE UNA CUBETA DE LLENADO, UNA TOMA DE AGUA FIJA O UN BIDÓN. UN INDICADOR DEL NIVEL DE RELLENO INFORMA DEL NIVEL ÓPTIMO DE RELLENO Y SI EL APARATO ESTÁ VACÍO. EL EQUIPO INDICA CUANDO SE REQUIERA LLEVAR A CABO UNA DESCALCIFICACIÓN. UN PROGRAMA INTEGRADO DE DESCALCIFICACIÓN CON GUIADOR DEL OPERADOR LE FACILITARÁ AL USUARIO REALIZAR EL PROCESO DE DESCALCIFICACIÓN. MANEJO SENCILLO DEL EQUIPO ELMASTEAM: TODAS LAS FUNCIONES SE SELECCIONAN Y SE ACTIVAN MEDIANTE EL BOTÓN PULSADOR/GIRATORIO. SI SE CAMBIA AUTOMÁTICAMENTE A MODO ECO, LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DESCENDERÁ HASTA 3 BARES. CON EL MODO BLOQUEO PARA PAUSAS DE UTILIZACIÓN SE DESACTIVA LA PIEZA DE MANO | EMPAQUE INDIVIDUAL | VERSIONES DEL EQUIPO: 107 5954 107 5953 107 5951 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241032496 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | SHAPEMATERIALS DENTAL RESINS/RESINAS DENTALES, con nombre genérico: RESINAS DENTALES PARA PRODUCCIÓN DE MODELOS DENTALES: | RAYSHAPE | NO | Desarrollado principalmente para aplicaciones dentales y aprobado por especialistas dentales. ·Nuestra selección de resinas dentales está diseñada para aprovechar al máximo las impresoras 3D RAYSHAPE. · Probadas por profesionales dentales, las resinas están diseñadas para lograr resultados equivalentes o superiores y al mismo tiempo, ofrecer una mejor relación calidad-precio. · Los materiales son compatibles con nuestras impresoras LCD y DLP. Para Impresión de: bases de prótesis removibles, para modelos dentales precisos, modelos 3D con una textura y color similar al modelo tradicional de yeso, Máscaras gingivales, restauraciones duraderas y dientes postizos, modelos de ortodoncia, guías quirúrgicas transparentes y precisas | RECIPIENTE PLASTICO POR UN KILO | Resinas Dentales Model 1 Resina DT Resina Record Model Resina Soft Pink Resina TT Resina Ortho Model Resina Cast Resina SG | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241033516 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | MADA GEL con Nombre genérico Gel Antibacterial antiséptico para manos | MADA GEL” | NO | “MADA GEL es un sanitizante para manos en entornos hospitalarios e industriales, es libre de enjuagar, es de amplio espectro, tiene eficacia antimicrobiana del 99.9% contra microorganismos comunes. El personal de Ia salud puede usarlo con todo tipo de guantes y actúa como barrera química entre Ias manos, los guantes y los productos químicos agresivos, se utiliza en pieles sanas, solo de uso externo, no tiene indicación farmacológica de prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curativo o rehabilitación de enfermedades.” | “Frasco x 30mL, 60mL, 120mL, 240mL, 500mL, 1000mL, Bolsa x 1000mL, Galón de 3785mL, Bidón de 20 L” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241033669 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | Surgical Clipper - Rasuradora Quirúrgica con Nombre genérico Máquina Recortadora de Vello. | 3M, Clipper | NO | La Rasuradora Quirúrgica, es un cortador operado por batería inalámbrico y recargable compuesto de una manija, soporte batería y ensamblaje de cuchilla de uso único. Al reemplazar la cuchilla ordinaria, este producto minimizará el trauma relacionado con técnicas convencionales de afeitada. Con su uso adecuado, remueve el pelo rápidamente y de forma fácil; tiene suficiente potencia para remover desde pelo fino hasta pelo grueso Se desempeña bien en todo tipo de pelo, mojado o seco, incluso en áreas sensibles. La rasuradura quirúrgica 3M™ Clipper, con cabezal pivotante (9661L) está diseñado para eliminar el vello húmedo y seco del cuerpo y la cabeza de cualquier paciente por parte de un profesional sanitario como preparación para cualquier procedimiento médico que requiera la eliminación del vello. Está diseñado para su uso en hospitales, clínicas, centros de cirugía ambulatoria u otras instalaciones médicas. No está pensada para uso doméstico y no ha sido probada para su uso en servicios médicos de emergencia móviles. La cortadora se ha diseñado y probado para su uso exclusivo con los soportes cargadores de cortadoras quirúrgicas 3M™ (9662L, 9663L, 9665L, 9668L y 9669L) y los conjuntos de cuchillas de un solo uso 3M™ (9660 y 9690). | UNIDAD | Familia de Productos Rasuradoras / Cortadores: 9661 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M con cabeza pivot 9671 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M con cabeza fija 9681 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M profesional 9604 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M (Remington) 9603 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 9602 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 9677 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) Repuestos de Cuchillas: 9660 Repuesto cuchilla desechable de cortadora 3M 9680 Repuesto de Cuchilla Desechable de Cortadora 3M 9600 Repuesto cuchillas Accesorios: 9665 Cargador 240V 9668 Cargador 230V 9675 Cargador 240V 9678 Cargador 230V 9606 Adaptador cargador 9607 Adaptador cargador 9682 Soporte cargador de batería con Cable 3M 9683 Soporte cargador de batería con Cable 3M 9684 Soporte cargador de batería con Cable 3M 9685 Soporte cargador de batería con Cable 3M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241037135 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-03-05 | VITEK REVEAL Sensor Panel. | VITEK REVEAL | SI | El sistema se basa en tecnología patentada de sensores de moléculas pequeñas compuesto por un conjunto de sensores colorimétricos químicamente diversos. Estos sensores responden con un cambio cuantitativo de color a los compuestos orgánicos volátiles (COV) que son subproductos metabólicos del crecimiento microbiano. El amplio espectro de interacciones químicas del conjunto de sensores y su alto grado de sensibilidad permiten que el conjunto de sensores responda rápidamente a los COV microbianos. Cuando el panel de sensores se sella en un panel de antibióticos inoculado (para formar el test GN AST), se asienta un conjunto de siete sensores sobre cada pocillo y el panel detecta los compuestos volátiles emitidos por los microorganismos durante el crecimiento para facilitar la evaluación del crecimiento en presencia y ausencia de antimicrobianos, lo que permite determinar los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana. Dado que los sensores responden a los compuestos volátiles en el espacio libre superior sobre cada pocillo, no se requiere acceso óptico al fluido (al igual que con los métodos de turbidez, dispersión láser o microscopía), lo que permite preparar el inóculo a través de la dilución directa de la muestra de hemocultivo positivo.El fabricante declara en el rotulado del producto que es para uso diagnóstico In vitro (IVD) | Caja por 20 unidades | 900- 00008 y 900-00002 | En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. (subrayado fuera de texto) | clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. Es importante aclarar que este concepto tuvo en cuenta la carta declaratoria allegada por el especialista de asuntos regulatorios de la empresa BIOMERIEUX SA, el cual manifiesta lo siguiente: “Declaro que referencia 900-00002, VITEK® REVEAL™ Sensor Panel, es un componente crítico para el ensayo en combinación con la Referencia 900-00010 VITEK® REVEAL™ GN BC-AST el cual corresponde a un reactivo tipo RUO (Research Use Only) o de Uso Exclusivo en Investigación. Aunque los productos mencionados son referencias independientes y se venden por separado, ambos componentes son necesarios para ejecutar el ensayo VITEK® REVEALDe esta manera, si bien el interesado manifiesta que el producto puede ser utilizado como un componente de un sistema de detección “Research Use Only”, el uso propuesto y la declaración de limitación de uso dado por el fabricante en el inserto y la etiqueta aportada, indica claramente su uso para diagnóstico In vitro. | II
20241037141ok | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | GAFAS PLOMADAS CONTRA RAYOS X con Nombre genérico Gafas protectoras contra rayos X. | DOUBLE EAGLE | SI | Utilizado para la protección ocular durante procedimientos de emisión y diagnóstico por radiación | UNIDAD | N/R | Que mediante la información aportada se identifica que el producto GAFAS PLOMADAS CONTRA RAYOS X con Nombre genérico Gafas protectoras contra rayos X, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; | presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) | I
20241037708 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | Urinario Femenino con Nombre Dispositivo Urinario Femenino. | DISPOSITIVO URINARIO FEMENINO P&S | NO | Permite que la mujer orine de pie sin necesidad de bajar toda su ropa. Para usarlo en baños públicos, en campamentos, en viajes largos. Coloca el dispositivo entre tus piernas y ajustalo cubriendo toda tu zona íntima y asegurate que el otro extremo esté disparando al sanitario. Inclina tu pelvis ligeramente hacia adelante y listo. Cuando termines de usar el dispositivo urinario, lavalo con agua y jabón. Almacenar en ambiente seco a temperatura ambiente. El dispositivo contiene polímeros combustibles y se debe mantener lejos de fuentes de ignición. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de cosméticos aseo plaguicidas y productos de higiene doméstica, mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241045746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-05 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN con Nombre genérico ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN. | N/A | NO | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA PROTEGER A LOS PACIENTES Y OPERADORES CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE FUENTES Y EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTES (RAYOS X Y ANGIOGRAFÍA) | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241055740 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-07 | NEOGEN STAT-FAX 4700 MICROWELL READER / LECTOR DE MICROPOCILLOS NEOGEN STAT-FAX 4700 | N/A | NO | El dispositivo es únicamente destinado al análisis de muestras en la industria alimenticia, está diseñado para su uso con los kits de ensayo en micropocillos Veratox® de Neogen. En los sigueintes usos: Veratox® para Aflatoxinas, Veratox® for Aflatoxin HS (High Sensitivity), Veratox® para Zearalenona analisis cuantitativo, Veratox® para T-2/HT-2 Analisis cuantitativo, para el análisis cuantitativo de micotoxinas en productos tales como maíz, cebada, avena, arroz, centeno, soja y trigo. Veratox® para DON 5/5 Prueba cuantitativa, Veratox® para DON 2/3 Prueba cuantitativa, para están destinadas para el análisis cuantitativo de DON en granos y productos de granos como trigo, maíz, cebada, avena, harinas, afrecho y harinillas. Veratox® para alergeno Soya, Veratox® para alergeno de maní, Veratox® para alergeno de leche total Prueba, cuantitativa, Veratox® para Gliadina, Veratox para Gliadina R5, Veratox® para alergeno de coco, Veratox® para ocratoxinas prueba cuantitativa, Veratox® para fumonisina prueba cuantitativa, Veratox® para Histamina, Veratox® para histamina prueba de atun, Las pruebas Veratox® para alérgenos están destinadas para el análisis cuantitativo de residuos de distintos alergenos (mencionados en los nombres de los productos) en productos alimenticios como galletas, galletas saladas, barras de granola/energía, helado, aderezos de ensaladas, cereales, productos líquidos (p. ej., jugos y leche) y enjuagues de limpieza-en-sitio. | unidad | Código del producto: 9303 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO EN SERES HUMANOS | N/A
20231260210 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | PHARMASCOPE ONCO MOVIL con nombre genérico SISTEMA AUTOMATIZADO DE COMPOSICIÓN DE QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA | KAPSAM | NO | Sistema automatizado/ móvil, de composición y preparación de medicamentos de quimioterapia intravenosa, este proporciona una dosificación precisa para la seguridad del paciente, protege a los operarios y al medio ambiente de medicamentos peligrosos. | Unidad Completa | KS-340DS - Sistema automatizado de composición de quimioterapia intravenosa KS-134 - Juego de transferencia de bomba peristáltica KS-134D - Juego de transferencia de doble canal con bomba peristáltica KS-138 / KS-254-1314 (TIPO 14 mm), KS-137/ KS-254-2021 (tipo 21 mm): Adaptadores de viales | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231286741 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | STYKU X2 PRO 3D BODY SCANNER con nombre genérico ESCANER CORPORAL 3D | STYKU | NO | Escáner corporal médico que permitirá a los profesionales de la salud darle precisión a sus pacientes sobre las dimensiones de su cuerpo. Las mediciones en 3D dan la oportunidad de averiguar la composición y postura corporal de los pacientes. | 1 Unidad | STYKU X2 PRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241021482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | MATT / DISPOSITIVO DE ARRASTRE ELÉCTRICO PARA SILLAS DE RUEDAS | MATT | NO | EL MATT ES UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO DE ARRASTRE, QUE SE ADAPTA A UNA SILLA DE RUEDAS MANUAL; DISEÑADO PARA OFRECER COMODIDAD, RESISTENCIA Y FUNCIONALIDAD. SE ENFOCA EN LAS NECESIDADES DE INDIVIDUOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN MIEMBROS INFERIORES, BUSCANDO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA. CONSTA DE UN CONJUNTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO: MOTOR, BATERÍA, CONTROLADOR, INDICADOR DE BATERÍA, FRENOS, ACELERADOR Y LUCES. SE COMPONE DE: MANUBRIO, MOTOR, CHASIS, GATO, BATERÍA, FRENO, ACELERADOR, CONTROLADOR, INDICADOR DE BATERÍA Y VELOCIDAD. PARA UTILIZARLO, EL USUARIO ACOPLA EL MATT EN LA CARA FRONTAL DE LA SILLA DE RUEDAS, SUJETA EL MANUBRIO CON LAS MANOS Y ACELERA O SE APOYA DEL GATO PARA ENSAMBLAR EL SISTEMA, Y ASÍ PODER DESPLAZARSE PRESIONANDO EL ACELERADOR, Y FRENANDO CUANDO SEA NECESARIO | N/R | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241022404 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | Cabina de bioseguridad | Esco Lifesciences Group | NO | Las cabinas de bioseguridad de ESCO están diseñadas para proteger al operador, el entorno del laboratorio y las muestras de la exposición a los contaminantes del aire. Proporcionan al operador condiciones de trabajo cómodas y más seguras. | Unidad / caja | LB2-3B8 G4, LB2-4B8 G4, LB2-5B8 G4, LB2-6B8 G4, LB2-3B9 G4, LB2-4B9 G4, LB2-5B9 G4, LB2-6B9 G4, LB2-3B8-BIBO G4 LB2-4B8-BIBO G4, LB2-5B8-BIBO G4, LB2-6B8-BIBO G4, LB2- 3B9-BIBO G4, LB2-4B9-BIBO G4, LB2-5B9-BIBO G4, LB2-6B9-BIBO G4, LR2-3S8 G4 8", LR2- 3S8 G4 10", LR2-3S8-G4 12”, LR2-4S8-G4 8”, LR2-4S8-G4 10”, LR2-4S8-G4 12”, LR2-5S8-G4 8”, LR2-5S8-G4 10”, LR2-5S8-G4 12”, LR2-6S8-G4 8”, LR2-6S8-G4 10”, LR2-6S8-G4 12”, LR2- 3S9-G4 8” LR2-3S9-G4 10”, LR2-3S9-G4 12, LR2-4S9-G4 8”, LR2-4S9-G4 10”, LR2-4S9-G4 12”, LR2-5S9-G4 8”, LR2-5S9-G4 10”, LR2-5S9-G4 12” LR2-6S9-G4 8” LR2-6S9-G4 10, LR2-6S9-G4 12”, LA2-3S8-EU G4, LA2-4S8-EU G4, LA2-5S8-EU G4, LA2-6S8-EU G4, LA2-3E8-EU G4, LA2- 4E8-EU G4, LA2-5E8-EU G4, LA2-6E8-EU G4, AC2-3S8-NS G4 8”, AC2-4S8-NS G4 8”, AC2- 5S8-NS G4 8”, AC2-6S8-NS G4 8”, AC2-3E8-NS G4 8”, AC2-4E8-NS G4 8”, AC2-5E8-NS G4 8”, AC2-6E8-NS G4 8”, AC2-3S9-NS G4 8”, AC2-4S9-NS G4 8”, AC2-5S9-NS G4 8”, AC2-6S9-NS G4 8”, AC2-3E9-NS G4 8”, AC2-4E9-NS G4 8”, AC2-5E9-NS G4 8”, AC2-6E9-NS G4 8”, LB1- 4B1-E, LB1-4B2-E, AC2-3S8-TU, AC2-4S8-TU, AC2-5S8-TU, AC2-6S8-TU, AC2-3E8-TU, AC2- 4E8-TU, AC2-5E8-TU, AC2-6E8-TU, AC2-4D8, AC2-6D8, AB2-3S1AB2-4S1, AB2-5S1, AB2-6S1, AB2-3S2, AB2-4S2, AB2-5S2, AB2-6S2, AB2-3S3, AB2-4S3, AB2-5S3, AB2-6S3 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241022569 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | EQUIPOS (HARDWARE) PARA SERVICIO DE SOFTWARE con nombre genérico EQUIPOS (HARDWARE) PARA SERVICIO DE SOFTWARE | N/A | NO | Kit de herramientas diseñado para transportar y sostener el hardware, así como el equipo informático para la visualización y funcionamiento de softwares empleados en procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, el uso de estas herramientas no es obligatorio | cajas de trasporte (BASE / SOPORTE) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241022792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | REFRIGERADOR FARMACÉUTICO con nombre genérico REFRIGERADOR FARMACÉUTICO | MIDEA BIOMEDICAL CO., LTD | NO | Adecuado para almacenar vacunas, medicamentos y productos de laboratorio a temperaturas de 2°C a 8°C. Puede utilizarse en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, CDC, clínicas y laboratorios. Tecnologías líderes para un almacenamiento más seguro y una mayor estabilidad de la temperatura. | Unidad / caja | MC-5L42, MC-5L126, MC-5L316, MC-5L416, MC-5L756, MC-5L1006 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241024020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | BOMBAS DE GAS DE MICRO DIAFRAGMA | KNF | NO | Sirven para transferir, evacuar y comprimir gases y mezclas de gas y fluido. | UNIDAD | NMP830KPDC HP NMP830KPDCBI4 HP (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241024645 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | MASAJEADOR FACIAL con nombre genérico MASAJEADOR | N/A | NO | El Masajeador es el aliado para obtener relajación en la parte del cuerpo que desee; Es Complemento de la rutina de cuidado de su cuerpo; El Masajeador puede usarse en diferentes tipos de piel. | Unidad - Caja Individual- Caja Master | El Producto: Masajeador, viene en diferentes colores como: blanco, rosa, verde, gris, negro, azul entre otros. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241024694 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | FANTASMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL PACIENTE, DIAGNOSTICO, MAQUINA Y DOSIMETRI | Sun Nuclear / CIRS, IQphan™ , E2E®: | NO | Son productos que brindan soluciones integradas e independientes para la gestión de calidad en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. | Se comercializa en empaque individual | Fantasma STEEV * Fantasma de densidad electrónica avanzada * Fantasmas CTDI * Fantasma ISO diario * E2E® SBRT Fantasma con columna extraíble * IQphan™ * Fantasma de control de calidad cerebral multilesión * Cubo MultiMet-WL * Fantasmas MV-QA y kV-QA * Fantasma de distorsión SRS MR (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241028633 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | REVERSE OSMOSIS PURE WATER MACHINE con nombre genérico REVERSE OSMOSIS PURE WATER MACHINE | HENAN SANQIANG MEDICAL EQUIPMENT LIABILITY CO.,LTD | NO | Máquina de proceso de tratamiento de agua de múltiples etapas que elimina los contaminantes del agua sin filtrar o del agua de alimentación, cuando la presión la fuerza a través de una membrana semipermeable. | No registra | REVERSE OSMOSIS PURE WATER MACHINE modelo SQRO-200L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241030254 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | UNIDADES DE REFRACCIÓN con nombre genérico UNIDADES OFTÁLMICAS. | CSO | NO | Las unidades de refracción de C.S.O. permiten reunir varios dispositivos oftálmicos en una solución caracterizada por líneas armoniosas, estructura compacta, ergonómica y duradera. Las unidades de refracción de C.S.O se caracterizan por su practicidad, compatibles con una amplia gama de dispositivos para el diagnóstico oftalmológico moderno y brindan una agradable experiencia de trabajo diario. Gracias a una atenta selección de los materiales utilizados para la construcción y a una amplia gama de colores y personalizaciones disponibles, es posible realizar un ambiente de trabajo armonioso y confortable para el usuario y el paciente. | Caja, Unidad | ELEGANCE, FUSION, ETOILE II, VINTAGE” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241030293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | SHAPECURE SERIES con nombre genérico UNIDADES DE FOTOCURADO DE PIEZAS DENTALES EN LABORATORIO | RAYSHAPE | NO | La serie ShapeCure se utiliza para el curado final de piezas impresas desde la impresora 3D para obtener el mejor acabado de la pieza. En el proceso de impresión 3D, la reacción de fotocurado no se puede llevar a cabo por completo, por lo que es necesario utilizar un equipo especial de fotocurado de alta potencia para realizar el fotocurado final de las piezas impresas en 3D. El proceso de curado final impide que los fotopolímeros se curen más con la luz ultravioleta. Dejando al cliente con una pieza final de uso a largo plazo. La serie ShapeCure incluye los modelos ShapeCure, ShapeCure mini y ShapeCure+. Si necesita el curado final de piezas y modelos impresos en 3D con resina fotosensible y desea un mejor rendimiento de las piezas, la serie ShapeCure es la opción correcta para usted. | Unidad en caja | SHAPECURE MINI SHAPECURE SHAPECURE+ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241030296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | DENTAL 3D PRINTER FOR DENTAL PRODUCTION con nombre genérico IMPRESORA DENTAL 3D PARA LA FABRICACIÓN DENTAL | RAYSHAPE | NO | Impresora dental en 3D para uso en laboratorio en la fabricación de: Restauración Fija: Modelo de restauración, Fundición, Corona y Puente Temporales, etc. Implantes: Modelo de Implante, Guía Quirúrgica, Encía, etc. Restauración removible: bandeja personalizada, dentadura postiza, prueba, etc. Ortodoncia: Modelo de Alineador, Modelo de Registro, Férula, etc. | por Unidad en caja | EDGE MAX EDGE 1 SHAPE 1+ SHAPE 1+ DENTAL” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241037057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | STRAUMANN® P30 + ASM 2.0 con nombre genérico STRAUMANN® P30 + ASM 2.0 | STRAUMANN; RAPIDSHAPE | NO | Straumann® P30 + ASM 2.0 es una impresora 3D para imprimir resinas acrílicas, que se endurecen en un estado "verde" utilizando luz ultravioleta y la impresión de múltiples capas de material que forman un objeto 3D. Los objetos impresos están adheridos a una plataforma de construcción, y estos pueden ser automáticamente removidos de la plataforma utilizando un proceso de separación automatizado. Después de su remoción de la plataforma, los objetos son curados adicionalmente con una luz UV para producir el producto final. Se utiliza un cuchillo para realizar la separación y los dispositivos impresos son capturados en una cesta. Componentes adicionales en Straumann® P30+ASM 2.0 se utilizan para proteger el mecanismo interno de salpicaduras de resinas y realizar acciones de mantenimiento en la impresora. La impresora puede imprimir resinas que se utilizan para producir modelos dentales, guías de perforación, coronas y puentes. | Cajas plegadizas, blisters poliméricos y etiquetas adhesivas. Straumann® P30+ASM 2.0 viene con una carcasa de plástico y una interfaz de usuario para facilitar la configuración de trabajos de impresión y el seguimiento de su progreso. | A.RS.P30PS2 Straumann® P30+ ASM 2.0 RS005374 Paquete de accesorios para P30 + ASM 2.0 RS001825 Cuchillo de corte P30 + ASM 2.0 (set de 3 unidades). RS005366 Raspador con cuchillo P30 + ASM 2.0 KFR001441 Plataforma de construcción con protector contra salpicaduras P30 + ASM 2.0 RS005368 Cesta de captura P30 + ASM 2.0 RS006045 Impresoras 3D Industrial Care Plus 1 año RS006044 Impresoras 3D Industrial Care 1 año RS006043 Impresoras 3D Desktop Care Plus 1 año RS006042 Impresoras 3D Desktop Care 1 año RS006039 xWash / x Curado Desktop Care Plus 1 año RS006038 xWash / x Curado Desktop Care 1 año RS006037 Cambio del juego de tarjetas módulo IO x30+/x50+ (ASM) RS006036 Cambio del juego de correas de la campana x30/x40 RS006033 Reparación Rapid Shape Send-In Cat. D RS006032 Reparación Rapid Shape Send-In Cat. C RS006031 Reparación Rapid Shape Send-In Cat. B RS006030 Reparación Rapid Shape Send-In Cat. A RS006008 Cubierta de diseño para porta botellas RS006007 Repuesto único del porta botellas RS006006 Kit de reacondicionamiento del porta botellas RS006005 Paquete de manguera exterior incl. tubos para x lavado RS005980 Lector RFID de recambio (botella) x10/x20/x30+/x40/x50 RS005979 Intercambio embudo protector LE x10/x20 RS005970 Intercambio interruptor de bloqueo xWash RS005969 RS lavado - filtro cepillo RS005932 Intercambiar mecanismo de bloqueo xCure RS005579 Intercambio célula de carga x10-x40 RS005574 Controlador de Intercambio PCx50 RS005569 Bomba de intercambio xWash (1 unidad) RS005567 Intercambio tarjeta SD ctrl. PC xWash/xCure RS005532 Intercambio Router RS impresoras 3D RS005529 Intercambiar amortiguador de campana x50 RS005434 Intercambio pistón de inclinación x50 RS005408 Intercambio embudo protector LE x30/x40 RS005375 Cuchilla de corte con soporte x30+ RS005287 Barra de drenaje P30+ (juego de 5 unidades) RS005052 llave Allen tamaño 2,5 RS005030 Estuche para memoria USB, transparente RS001867 Intercambio adaptador de manguera para caja de intercambio RS001849 Intercambio final de carrera del eje Z x10/x20 RS001452 llave Allen tamaño 4 RS001324 llave Allen tamaño 3 versión corta RS001323 llave Allen tamaño 2 versión corta RS001028 Tarjetas de papel para comprobar el paralelismo KMR000593 Intercambio juego de correas de campana x50 KFR001954 Intercambio embudo protector LE x50 KER000506 Intercambio motor campana x50 KER000503 Intercambio sensor de pie x50 KER000468 Intercambiar célula de carga x50 KER000107 Intercambio interruptor final de cajón xWash KER000092 Intercambio controlador motor campana x30/x40 KER000049 Línea de alimentación EE.UU., Japón, Canadá C13 1,8m KE001623 Intercambio campana motor x30/x40 KE001411 USB2.0-Stick 4GB Intenso HZ700036 cable de alimentación enchufe frío 230 V, 2,5m BGM185968 Intercambio tapa frontal central x50 BGM183052 cuchilla de corte x30+ BGM183046 Intercambio cubierta frontal superior x30/x40 BGM183040 Intercambio cubierta frontal inferior x30/x40 BGM182105 Intercambio cubierta frontal inferior x10/x20 BGM182102 Intercambio cubierta frontal superior x10/x20 BGM002286 Intercambio cubierta inferior xCure BGM002284 Intercambio cubierta superior xCure BGM000624 Intercambio tapa inferior xWash BGM000603 Intercambio tapa superior xWash BG185181 Intercambio cubierta frontal superior x50 BG002162 Intercambio bomba de vacío xCure RS005453 Intercambio motor ligero x30/x40 RS005452 Intercambio motor ligero x10/x20 RS001428 Intercambiar nal de carrera eje Z x30/x40 RS001423 Intercambio controlador PC x30/x40 RS001417 Intercambio módulo IO set x10-40 (no ASM) RS001415 Intercambio amortiguador de capó x10-x40 RS001411 Intercambio controlador PC x10/x20 RS005390 Caja de intercambio para lavado P (Metal) RS005386 Tubo de recambio para lavado P RS001795 Juego de hélices (2 unidades) para lavado P RS005043 Gafas de protección UV RS001758 Armario metálico depósito de resina P30+P40 RS001779 Tapa para el depósito de resina P30+/40 RS005385 2 botellas de recambio vacías (equipadas con etiqueta RFID) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241037204 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | RELOJ INTELIGENTE con nombre genérico WATCHES APPLE | APPLE | SI | Reloj con funciones inteligentes utilitarias Android, multilenguaje, vibrador de notificaciones (memoria interna, Display LCD táctil, antena BT, G sensor, bluetooth, con funciones compatibles con aplicaciones | Unidades o Artículos | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto RELOJ INTELIGENTE con nombre genérico WATCHES APPLE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;”. (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIB
20241044476 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-08 | ALTHEA CLEANER SOLUTION | Linear | NO | Solución tensioactiva de aplicación en la limpieza rutinaria del Althea Analizador Automático de Coagulación. Se recomienda una frecuencia mínima semanal de limpieza seguida de un enjuague final con agua destilada. Para cada modelo seguir las instrucciones de uso. | 4 x 30 Ml | REF 3801505 | De acuerdo con lo anterior, el producto ALTHEA CLEANER SOLUTION, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231343042 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-11 | LUTAMED MAX TESTS STRIPS con nombre Genérico TIRILLAS REACTIVAS INDICADORAS DE GLUTARALDEÍDO. | GLUTAMED MAX, GLUTHAMED MAX, MEDICAL KIT, SINOTESTER | NO | Tirillas reactivas indicadoras que permiten determinar en forma semicuantitativa la concentración de glutaraldehído presente en soluciones acuosas, destinadas a la desinfección de superficies inertes incluidas superficies de entornos industriales y hospitalarios | Frasco contenido 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,30,40,50,60,70,80,90,o 100 tirillas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado incluir el producto GLUTAMED MAX TESTS STRIPS.con nombre Genérico TIRILLAS REACTIVAS INDICADORAS DE GLUTARALDEÍDO como referencia dentro delRegistro Sanitario que debe tener el Glutaraldehido ( GLUTAMED MAX) considerado dispositivo medico acorde aldecreto 4725 del 2005. | N/A
20241029748 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-11 | RODAJAS FACIALES GOSSY PADS con Nombre genérico RODAJAS FACIALES . | GOSSY PADS | NO | DISEÑADO PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL, EMPLEAR CON LÍQUIDOS EXFOLIANTES Y CREMAS DESMAQUILLADORAS. IDEAL PARA LA LIMPIEZA DEL ROSTRO, APLICAR Y REMOVER MAQUILLAJE, ÚSELO HÚMEDO O SECO. PRODUCTO NO ESTÉRIL, NO REUTILIZAR. PRECAUCIONES DE USO: PRODUCTO DE USO EXTERNO. ASÉPTICO, PERO NO ESTÉRIL. NO INGERIR. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. NO ES ADECUADO PARA SER USADO EN EL VENDAJE DE HERIDAS O COMO APÓSITO, NO INDICADO EN APLICACIONES MÉDICAS. | PAQUETES DE 50 UNIDADES | Referencia PV 220 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección cosméticos, aseo y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241034098 ok | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-11 | BUTTERFLY ICE GLOBES con Nombre genérico MASAJEADOR FACIAL DE CRISTAL | YOU ARE THE PRINCESS, BEAUTY CONCEPT” | NO | Ayuda a calmar la piel irritada y es vasoconstrictor, por lo que reduce las rojeces. Además, contribuye a encoger los poros dilatados por el calor. Te ayuda a despertarte y, al tiempo, te hace sentir relajada. Favorece la eliminación de tensiones y reduce arrugas, ojeras, inflamación y líneas de expresión. 5 beneficios: 1. Ayuda a deshinchar los párpados después de una mala noche. 2. Puedes crear efecto lifting en la mirada. 3. Ayuda a hacer un ligero drenaje cuando la cara está hinchada. 4. Activa el rostro, estimulando la circulación, por lo que los productos de belleza que se aplican a continuación penetran mejor en la piel. 5. Relaja las facciones congestionadas por el estrés y el cansancio. Método de uso: 1. Introduce los Crystal Ball Rollers en la nevera, no en el congelador. 2. Limpia y seca tu rostro mientras esperas a que se enfríen. 3. Aplica tu crema o sérum favorito en tu rostro. 4. Masajea suavemente tu rostro en movimientos ascendentes para un efecto tensor, y desde dentro hacia fuera para un efecto drenante. Desliza las esferas por la frente, las mejillas y el cuello durante 2-6 minutos en total. Puedes colocar los manguitos debajo de los ojos, en la bolsa u ojera para descongestionar esa zona, así como párpados y debajo de la ceja. 5. Lava los Crystal Ice Globes usando agua y jabón. Guardarlas en un lugar frío y seco. También las puedes guardar en la nevera y tenerlas listas para el siguiente uso. No existe peligro de que estallen, ya que su líquido interior no se congela. Precauciones: 1. No introducir en el congelador. 2. En caso de tener la piel sensible, esperar unos segundos para que los Crystal Ice Globes se calienten un poco antes de su uso. 3. No utilizar el producto sobre pieles dañadas o heridas. 4. Mantener fuera del alcance de los niños..” | CAJA CON 2 UNIDADES” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241048389 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-11 | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. LUZ MARÍA CORREA DE OSPINA – NOMBRE GENÉRICO INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. LUZ MARÍA CORREA DE OSPINA IDENTIFICADA CON CC 21.490.565 DE ANORÍ, ANTIOQUIA. SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA TORÁCICA, SIN MENCIÓN DE RUPTURA. ESTA ENDOPRÓTESIS ESTÁ COMPUESTA POR THORACIC-ASCENDING-BRANCH, SEGÚN DISEÑO ANEXO DEL FABRICANTE. | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que cita: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE ( INJERTO ENDOVASCULAR ) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SRA. MARÍA CORREA DE OSPINAIDENTIFICADA CON CC 21.490.565 QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231143030 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S presentó solicitud de certificación sin registro sanitario para el producto: AUTOPSY SAW / SIERRA DE AUTOPSIAS | ANATHOMIC SOLUTIONS. | NO | Sierras para diseccion y necropsias utilizadas por el profesional del sector forense. Nuestras sierras han sido desarrolladas para ayudar a minimizar el riesgo de infección cruzada en áreas sensibles | UNIDAD | AUTOPSY SAW REF: MDZN-5000 SIERRA DE AUTOPSIAS CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN REF: MDZN-PORT SIERRA DE AUTOPSIAS PORTÁTIL REF: EXAKT 312, EXAKT 312-C SIERRA DE AUTOPSIA (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231323828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | NeuroElectrics Enobio 8,20,32 Forehead positions (headband and electrodes) / Accesorios para el equipo NeuroElectrics Enobio 8 (sensor y cables) marca: NeuroElectrics | n/r | NO | Sistemas inalámbricos de EEG de grado médico para la monitorización de EEG de alta precisión. | Empacado en la caja de acuerdo con el tamaño del elemento | NeuroElectrics Enobio 8,20,32 Forehead positions (headband and electrodes) | Que mediante la información aportada se identifica que el producto NeuroElectrics Enobio 8,20,32 Forehead positions (headband and electrodes) / Accesorios para el equipo NeuroElectrics Enobio 8 (sensor y cables) marca: NeuroElectrics, es considerado un dispositivo medico por cuanto la declaración de uso definida por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Sin embargo, se aclara que el producto NeuroElectrics Enobio 8,20,32 Forehead positions (headband and electrodes) / Accesorios para el equipo NeuroElectrics Enobio 8 (sensor y cables) marca: NeuroElectrics será usado con fines académicos por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Por lo cual, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto NeuroElectrics Enobio 8,20,32 Forehead positions (headband and electrodes) / Accesorios para el equipo NeuroElectrics Enobio 8 (sensor y cables) marca: NeuroElectrics, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. | N/A
20241015020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | ESTABILIZADORES | N/R | NO | USO PREVISO: el equipo esta destinado a proporcionar fijacion, soporte y manipulacion de sondas de imagen de ultrasonido transrectal durante la insercion y colocacion final. El establizador paso a paso/stepper permite un movimiento longitudinal progresivo y rotacional del transductor de ultrasonido para lograr su proposito. El estabilizador paso a paso/steeper incluye un montaje rapido y una conexión segura a los estabilizadores CIVCO para garantizar la estabilidad del transductor de ultrasonido¦ | Unidad | 610-911 610-911S 610-912 610-912S 610-913 610-913S 642-316 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241016893 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | ACCESORIOS PARA CUBRIR OJOS con Nombre genérico ANTIFAZ SIESTA/PARCHE PARA OJO. | FLENTS, APOTHECARY | NO | Accesorios diseñados para cubrir los ojos y bloquear la luz ambiental, protegiendo los ojos/ el ojo mediante mecanismo de barrera. | UNIDAD | F414-404 69000 F414-505 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241016974 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | TAPON AUDITIVO SILICONA/ TAPON AUDITIVO ESPUMA con Nombre genérico TAPON AUDITIVO SILICONA/TAPON AUDITIVO ESPUMA. | FLENTS, FLENTS KIDS, SEAL RITE, QUIET PLEASE, APOTHECARY | NO | TAPÓN PARA PROTEGER LOS OÍDOS DEL USUARIO DE RUIDOS FUERTES. | CAJA X 6 UNIDADES, CAJA X 8 UNIDADES, CAJA X 12 UNIDADES, CAJA X 20 UNIDADES | C265 F406-103 K30 F408-145 F408-150 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241020124 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | CINTA ERGONOMETRICA Y TROTADORA con nombre genérico BANDA CAMINADORA, | FULL VISION / TRACKMASTER / SCHILLER | NO | La cinta de correr para uso médico de SCHILLER ha sido diseñada específicamente para ser interconectada y controlada por una amplia variedad de sistemas de pruebas de estrés cardíaco y pulmonar | UNIDAD | TMX-428 TMX-428CP(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241021535 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | OXIDO DE ETILENO/ Óxido de etileno (C2H4O) 100%, Mezcla de Óxido de etileno (C2H4O) y dioxido de carbono (CO2): 90%:10% | KAITIAN | SI | Descripción: El óxido de etileno y la mezcla de óxido de etileno y dioxido de carbono en diferentes concentraciones, corresponde a un gas esterilizante. En un gas inflamable. Indicaciones de uso: Esterilización en procesos de manufactura de dispositivos e insumos médicos. Debe almacenarse en lugar fresco y ventilado, dedicado a gases inflamables. A una temperatura menor de 30 °C Función: Esterilización en procesos de manufactura de dispositivos e insumos médicos. | CILINDRO x 15L, 25L, 43L, 51L, 100L, 155L, 400L, 800L, 1000L | OXIDO DE ETILENO: 100% EN PESO MEZCLA DE OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE CARBONO, 90%:10% EN PESO(…)” | CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, conceptúa que:  Óxido de Etileno (Agente esterilizante): Es un dispositivo medico riesgo IIA, regla 15 (Acta 5 del 14 de abril de 2010). Los estándares intervienen en el proceso de esterilización con Óxido de Etileno (ETO) para trazas del gas esterilizante y de los residuos de etilenglicol y etilenclorhidrina con el fin de verificar y controlar sus límites mínimos permitidos, por lo anterior, son considerados dispositivos médicos, así:  Estándar Óxido de etileno: riesgo I, regla I.  Estándar etilenglicol: riesgo I, regla I.  Etilenclorhidrina: riesgo I, regla I. Teniendo en cuenta lo anterior se verifico la información aportada se identifica que el producto OXIDO DE ETILENO/ Óxido de etileno (C2H4O) 100%, Mezcla de Óxido de etileno (C2H4O) y dióxido de carbono (CO2): 90%:10%, marca: KAITIAN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(...) Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb. (…)”. | IIB
20241037456 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | DISPOSITIVO INTEGRADO DE EDUFEEDBACK con nombre genérico EDUFEEDBACK + PLAY ATTENTION | PLAY ATTENTION AND BODY WAVE | NO | Equipo de Edufeedback - para atención y concentración, memoria activa y a corto plazo, reducción de hiperactividad, comprensión de lectura – que usa la misma ciencia de feedback y tecnología perfeccionada para los astronautas de la NASA y los pilotos de la fuerza aérea de EE.UU. El sistema de entrenamiento de Edufeedback es un procedimiento no invasivo, no farmacológico y extraordinariamente poderoso que integra tecnología de realimentación con metodologías educativas estructuradas y de moldeamiento de la conducta en otras palabras, el Edufeedback le permite a los usuarios observar el proceso de atención en acción, en tiempo real, controlando juegos de video mediante la atención a fin de construir habilidades cognitivas y moldear conductas. El Edufeedback también le permite a los usuarios observar una directa correlación entre la atención y la conducta. | Dispositivo integrado de Edufeedback | Sistema integrado de Edufeedback. REF: H004 – EDUFEEDBACK + SOFTWARE PLAY ATTENTION | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241045489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | HORNO DE CALENTAMIENTO con nombre genérico HORNO DE CALENTAMIENTO | N/A | NO | El horno calefactor de doble puerta es un equipo ampliamente usado en la industria para el secado, calentamiento, regulación de temperatura y endurecimiento mediante una fuente de ventilación forzada o por convección regulada a través de un controlador de alta precisión | Equipo con capacidad de 150L | HO-0.15 DOBLE PUERTA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241046937 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | ANALIZADOR DE FLUJO TSI CERTIFIER Y ACCESORIOS con nombre genérico SISTEMAS DE PRUEBA PARA VENTILADOR | TSI | NO | Los analizadores de flujo Certifier™ son instrumentos de prueba multifuncionales utilizados por fabricantes y profesionales biomédicos para probar una amplia gama de dispositivos médicos respiratorios, como ventiladores mecánicos, máquinas de anestesia, mezcladores de aire y oxígeno, concentradores de oxígeno, insufladores y CPAP, APAP o BiPAP. | Unidad | ANALIZADORES DE FLUJO CERTIFIER™ PRO Y CERTIFIER™ PLUS Modelos 4073- Kit de Sensor de Oxígeno Certifier™ Plus 4090 - Analizador de flujo portátil 4080-S - Incluye el módulo de interfaz 4089, módulo de alto flujo 4081, y accesorios. 4080-F - Incluye módulo de interfaz 4089, módulo de alto flujo 4081, kit de sensor de oxígeno 4073, pulmón de pruebas, kit de montaje. 4082 - Kit de Módulo de Bajo Flujo Certifier™ Plus 4093 - Kit Sensor de Anestesia | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241047076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | MICROLAB® PREP.™ con nombre genérico PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PIPETEO | HAMILTON® | NO | Pipeteo automatizado | 2 canales, cabezal 8 posiciones | MICROLAB® PREP.™ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241047412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | SIMULADOR ANGIO MENTOR, ACCESORIOS Y REPUESTOS con nombre genérico SIMULADOR COMPUTARIZADO SIMBIONIX ANGIO MENTOR | GORE | NO | Surgical Science ANGIO Mentor® es un simulador de entrenamiento médico asistido por computadora para procedimientos endovasculares, realizados bajo fluoroscopia en tiempo real. Ofrece capacitación individual o en equipo sobre procedimientos endovasculares como angiografía, angioplastia y colocación de stent. El sistema presenta anatomías 3D realistas y simulación realista de herramientas con instrumentos intervencionistas reales y sensación táctil. ANGIO Mentor incluye una variedad de módulos; Cada módulo se centra en un procedimiento de intervención/área anatómica diferente y permite practicar estos procedimientos con los dispositivos de intervención reales utilizados en el módulo | Unidad | ANGIO Mentor Suite II ANGIO Mentor Flex II ANGIO Mentor Flex Pro ANGIO Mentor Tab Pro | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241053646 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | OSASUN TRACK nombre genérico: ELEVADOR ESTERNAL PECTUS EXCAVATUM ¦ OSASUN TRACK | ANSABERE | SI | El Elevador esternal Pectus Excavatum ¦ Osasun Track se utiliza para elevar el esternón profundamente hundido mejorando la visualización y facilitando la introducción de la barra pectus durante la técnica mínimamente invasiva de Nuss. • Elevación (tracción) mediante mecanismo piñón-cremallera. • Sistema con inclinación regulable para proporcionar un área de trabajo óptima al cirujano. • Sistema de anclaje rápido y sencillo para sujetar las suturas metálicas. | UNIDAD | B230 2 Brida con inclinación radial B AR160 2 Adaptador barra d16x300 mm C R210 2 Barra d16x550 mm D B416 2 Brida dentada d16-d16 E R487 1 Barra transversal articulada d16-d16 P852 1 Elevador Pectus OsasunTrack Accesorios opcionales G AP80 1 Adaptador Pectus Carinatum H AP70 1 Adaptador placa Pectus larga | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que: a) Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso, se incluirán en la clase I; | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que: a) Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso, se incluirán en la clase I; | I
20241054491 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | CERÁMICA DE VIDRIO DENTAL (DISILICATO DE LITIO)- CAD, con nombre genérico: BLOQUES DE SILICATO | UP3D | NO | INLAYS ONLAYS CARILLAS CORONAS INDIVIDUALES ANTERIORES CORONAS INDIVIDUALES POSTERIORES PUENTE DE 3 UNIDADES *HASTA EL SEGUNDO PREMOLAR ESPECIFICACIÓN: 18-15-13 40-15-15 COLOR: SERIE HT (ALTA TRANSPARENCIA): HTW1, HTW2, HTA1, HTA2, HTA3, HTA3.5, HTB1, HTB2, SERIE LT (BAJA TRANSPARENCIA): LTW1, LTW2, LTA1, LTA2, LTA3, LTA3.5, LTB1, LTB2 CRISTALIZACIÓN Y GLASEADO SE UTILIZA HORNO DE PORCELANA PARA CRISTALIZAR LA RESTAURACIÓN HASTA SU ESTADO FINAL. DEPENDIENDO DE LOS REQUISITOS ESTÉTICOS FINALES DE LA RESTAURACIÓN, SE DEBERÁ ELEGIR UN PROGRAMA DE CALENTAMIENTO ADECUADO | CAJA X 4 UNIDADES, CAJA X 5 UNIDADES | Descripción de referencia Material Tipo NO Color NO Tamaño NO Disilicato de litio LT 80 A1 11 18-15-13 18 HT 81 A2 12 40-15-15 40 A3 13 A3.5 14 B1 21 B2 22 BL1 01 BL2 02 Referencia Tipo Color Modelo 800118 LT BL1 18-15-13 800218 LT BL2 18-15-13 801118 LT A1 18-15-13 801218 LT A2 18-15-13 801318 LT A3 18-15-13 801418 LT A3.5 18-15-13 802118 LT B1 18-15-13 802218 LT B2 18-15-13 801140 LT A1 40-15-15 801240 LT A2 40-15-15 801340 LT A3 40-15-15 801440 LT A3.5 40-15-15 802140 LT B1 40-15-15 802240 LT B2 40-15-15 800140 LT BL1 40-15-15 800240 LT BL2 40-15-15 810118 HT BL1 18-15-13 810218 HT BL2 18-15-13 811118 HT A1 18-15-13 811218 HT A2 18-15-13 811318 HT A3 18-15-13 811418 HT A3.5 18-15-13 812118 HT B1 18-15-13 812218 HT B2 18-15-13 811140 HT A1 40-15-15 811240 HT A2 40-15-15 811340 HT A3 40-15-15 811440 HT A3.5 40-15-15 812140 HT B1 40-15-15 812240 HT B2 40-15-15 810140 HT BL1 40-15-15 810240 HT BL2 40-15-15 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241057066 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-12 | DISCOS DE PMMA: | UP3D | NO | PMMA MONOCAPA AL UTILIZAR POLIMETILMETACRILATO ALTAMENTE RETICULADO, SE PUEDE COMBINAR FÁCILMENTE UN MECANIZADO PRECISO CON EXCELENTES PROPIEDADES DEL MATERIAL. SU EXCEPCIONAL RENDIMIENTO DE FRESADO, ESTABILIDAD Y BUENAS PROPIEDADES DE PULIDO LO CONVIERTEN EN LA OPCIÓN ÓPTIMA PARA FÉRULAS Y RESTAURACIONES TEMPORALES FABRICADAS EN LABORATORIO | UNIDAD | Material NO Color NO Tamaño NO PMMA 50 A1 11 98-10 10 PMMA ML 51 A2 12 98-12 12 A3 13 98-14 14 A3.5 14 98-16 16 A4 15 98-18 18 B1 21 98-20 20 B2 22 98-22 22 B3 23 98-25 25 B4 24 C1 31 C2 32 C3 33 C4 34 D2 42 D3 43 D4 44 Pink 02 Bleach 01 Referencia Tipo Color Modelo 501110 PMMA A1 98-10 501112 PMMA A1 98-12 501114 PMMA A1 98-14 501116 PMMA A1 98-16 501118 PMMA A1 98-18 501120 PMMA A1 98-20 501122 PMMA A1 98-22 501125 PMMA A1 98-25 501210 PMMA A2 98-10 501212 PMMA A2 98-12 501214 PMMA A2 98-14 501216 PMMA A2 98-16 501218 PMMA A2 98-18 501220 PMMA A2 98-20 501222 PMMA A2 98-22 501225 PMMA A2 98-25 501310 PMMA A3 98-10 501312 PMMA A3 98-12 501314 PMMA A3 98-14 501316 PMMA A3 98-16 501318 PMMA A3 98-18 501320 PMMA A3 98-20 501322 PMMA A3 98-22 501325 PMMA A3 98-25 501410 PMMA A3.5 98-10 501412 PMMA A3.5 98-12 501414 PMMA A3.5 98-14 501416 PMMA A3.5 98-16 501418 PMMA A3.5 98-18 501420 PMMA A3.5 98-20 501422 PMMA A3.5 98-22 501425 PMMA A3.5 98-25 501510 PMMA A4 98-10 501512 PMMA A4 98-12 501514 PMMA A4 98-14 501516 PMMA A4 98-16 501518 PMMA A4 98-18 501520 PMMA A4 98-20 501522 PMMA A4 98-22 501525 PMMA A4 98-25 502110 PMMA B1 98-10 502112 PMMA B1 98-12 502114 PMMA B1 98-14 502116 PMMA B1 98-16 502118 PMMA B1 98-18 502120 PMMA B1 98-20 502122 PMMA B1 98-22 502125 PMMA B1 98-25 502210 PMMA B2 98-10 502212 PMMA B2 98-12 502214 PMMA B2 98-14 502216 PMMA B2 98-16 502218 PMMA B2 98-18 502220 PMMA B2 98-20 502222 PMMA B2 98-22 502225 PMMA B2 98-25 502310 PMMA B3 98-10 502312 PMMA B3 98-12 502314 PMMA B3 98-14 502316 PMMA B3 98-16 502318 PMMA B3 98-18 502320 PMMA B3 98-20 502322 PMMA B3 98-22 502325 PMMA B3 98-25 502410 PMMA B4 98-10 502412 PMMA B4 98-12 502414 PMMA B4 98-14 502416 PMMA B4 98-16 502418 PMMA B4 98-18 502420 PMMA B4 98-20 502422 PMMA B4 98-22 502425 PMMA B4 98-25 503110 PMMA C1 98-10 503112 PMMA C1 98-12 503114 PMMA C1 98-14 503116 PMMA C1 98-16 503118 PMMA C1 98-18 503120 PMMA C1 98-20 503122 PMMA C1 98-22 503125 PMMA C1 98-25 503210 PMMA C2 98-10 503212 PMMA C2 98-12 503214 PMMA C2 98-14 503216 PMMA C2 98-16 503218 PMMA C2 98-18 503220 PMMA C2 98-20 503222 PMMA C2 98-22 503225 PMMA C2 98-25 503310 PMMA C3 98-10 503312 PMMA C3 98-12 503314 PMMA C3 98-14 503316 PMMA C3 98-16 503318 PMMA C3 98-18 503320 PMMA C3 98-20 503322 PMMA C3 98-22 503325 PMMA C3 98-25 503410 PMMA C4 98-10 503412 PMMA C4 98-12 503414 PMMA C4 98-14 503416 PMMA C4 98-16 503418 PMMA C4 98-18 503420 PMMA C4 98-20 503422 PMMA C4 98-22 503425 PMMA C4 98-25 504210 PMMA D2 98-10 504212 PMMA D2 98-12 504214 PMMA D2 98-14 504216 PMMA D2 98-16 504218 PMMA D2 98-18 504220 PMMA D2 98-20 504222 PMMA D2 98-22 504225 PMMA D2 98-25 504310 PMMA D3 98-10 504312 PMMA D3 98-12 504314 PMMA D3 98-14 504316 PMMA D3 98-16 504318 PMMA D3 98-18 504320 PMMA D3 98-20 504322 PMMA D3 98-22 504325 PMMA D3 98-25 504410 PMMA D4 98-10 504412 PMMA D4 98-12 504414 PMMA D4 98-14 504416 PMMA D4 98-16 504418 PMMA D4 98-18 504420 PMMA D4 98-20 504422 PMMA D4 98-22 504425 PMMA D4 98-25 500110 PMMA BLEACH 98-10 500112 PMMA BLEACH 98-12 500114 PMMA BLEACH 98-14 500116 PMMA BLEACH 98-16 500118 PMMA BLEACH 98-18 500120 PMMA BLEACH 98-20 500122 PMMA BLEACH 98-22 500125 PMMA BLEACH 98-25 500210 PMMA PINK 98-10 500212 PMMA PINK 98-12 500214 PMMA PINK 98-14 500216 PMMA PINK 98-16 500218 PMMA PINK 98-18 500220 PMMA PINK 98-20 500222 PMMA PINK 98-22 500225 PMMA PINK 98-25 501110 PMMA ML A1 98-10 501112 PMMA ML A1 98-12 501114 PMMA ML A1 98-14 501116 PMMA ML A1 98-16 501118 PMMA ML A1 98-18 501120 PMMA ML A1 98-20 501122 PMMA ML A1 98-22 501125 PMMA ML A1 98-25 501210 PMMA ML A2 98-10 501212 PMMA ML A2 98-12 501214 PMMA ML A2 98-14 501216 PMMA ML A2 98-16 501218 PMMA ML A2 98-18 501220 PMMA ML A2 98-20 501222 PMMA ML A2 98-22 501225 PMMA ML A2 98-25 501310 PMMA ML A3 98-10 501312 PMMA ML A3 98-12 501314 PMMA ML A3 98-14 501316 PMMA ML A3 98-16 501318 PMMA ML A3 98-18 501320 PMMA ML A3 98-20 501322 PMMA ML A3 98-22 501325 PMMA ML A3 98-25 501410 PMMA ML A3.5 98-10 501412 PMMA ML A3.5 98-12 501414 PMMA ML A3.5 98-14 501416 PMMA ML A3.5 98-16 501418 PMMA ML A3.5 98-18 501420 PMMA ML A3.5 98-20 501422 PMMA ML A3.5 98-22 501425 PMMA ML A3.5 98-25 501510 PMMA ML A4 98-10 501512 PMMA ML A4 98-12 501514 PMMA ML A4 98-14 501516 PMMA ML A4 98-16 501518 PMMA ML A4 98-18 501520 PMMA ML A4 98-20 501522 PMMA ML A4 98-22 501525 PMMA ML A4 98-25 502110 PMMA ML B1 98-10 502112 PMMA ML B1 98-12 502114 PMMA ML B1 98-14 502116 PMMA ML B1 98-16 502118 PMMA ML B1 98-18 502120 PMMA ML B1 98-20 502122 PMMA ML B1 98-22 502125 PMMA ML B1 98-25 502210 PMMA ML B2 98-10 502212 PMMA ML B2 98-12 502214 PMMA ML B2 98-14 502216 PMMA ML B2 98-16 502218 PMMA ML B2 98-18 502220 PMMA ML B2 98-20 502222 PMMA ML B2 98-22 502225 PMMA ML B2 98-25 502310 PMMA ML B3 98-10 502312 PMMA ML B3 98-12 502314 PMMA ML B3 98-14 502316 PMMA ML B3 98-16 502318 PMMA ML B3 98-18 502320 PMMA ML B3 98-20 502322 PMMA ML B3 98-22 502325 PMMA ML B3 98-25 502410 PMMA ML B4 98-10 502412 PMMA ML B4 98-12 502414 PMMA ML B4 98-14 502416 PMMA ML B4 98-16 502418 PMMA ML B4 98-18 502420 PMMA ML B4 98-20 502422 PMMA ML B4 98-22 502425 PMMA ML B4 98-25 503110 PMMA ML C1 98-10 503112 PMMA ML C1 98-12 503114 PMMA ML C1 98-14 503116 PMMA ML C1 98-16 503118 PMMA ML C1 98-18 503120 PMMA ML C1 98-20 503122 PMMA ML C1 98-22 503125 PMMA ML C1 98-25 503210 PMMA ML C2 98-10 503212 PMMA ML C2 98-12 503214 PMMA ML C2 98-14 503216 PMMA ML C2 98-16 503218 PMMA ML C2 98-18 503220 PMMA ML C2 98-20 503222 PMMA ML C2 98-22 503225 PMMA ML C2 98-25 503310 PMMA ML C3 98-10 503312 PMMA ML C3 98-12 503314 PMMA ML C3 98-14 503316 PMMA ML C3 98-16 503318 PMMA ML C3 98-18 503320 PMMA ML C3 98-20 503322 PMMA ML C3 98-22 503325 PMMA ML C3 98-25 503410 PMMA ML C4 98-10 503412 PMMA ML C4 98-12 503414 PMMA ML C4 98-14 503416 PMMA ML C4 98-16 503418 PMMA ML C4 98-18 503420 PMMA ML C4 98-20 503422 PMMA ML C4 98-22 503425 PMMA ML C4 98-25 504210 PMMA ML D2 98-10 504212 PMMA ML D2 98-12 504214 PMMA ML D2 98-14 504216 PMMA ML D2 98-16 504218 PMMA ML D2 98-18 504220 PMMA ML D2 98-20 504222 PMMA ML D2 98-22 504225 PMMA ML D2 98-25 504310 PMMA ML D3 98-10 504312 PMMA ML D3 98-12 504314 PMMA ML D3 98-14 504316 PMMA ML D3 98-16 504318 PMMA ML D3 98-18 504320 PMMA ML D3 98-20 504322 PMMA ML D3 98-22 504325 PMMA ML D3 98-25 504410 PMMA ML D4 98-10 504412 PMMA ML D4 98-12 504414 PMMA ML D4 98-14 504416 PMMA ML D4 98-16 504418 PMMA ML D4 98-18 504420 PMMA ML D4 98-20 504422 PMMA ML D4 98-22 504425 PMMA ML D4 98-25 500110 PMMA ML BLEACH 98-10 500112 PMMA ML BLEACH 98-12 500114 PMMA ML BLEACH 98-14 500116 PMMA ML BLEACH 98-16 500118 PMMA ML BLEACH 98-18 500120 PMMA ML BLEACH 98-20 500122 PMMA ML BLEACH 98-22 500125 PMMA ML BLEACH 98-25 500210 PMMA ML PINK 98-10 500212 PMMA ML PINK 98-12 500214 PMMA ML PINK 98-14 500216 PMMA ML PINK 98-16 500218 PMMA ML PINK 98-18 500220 PMMA ML PINK 98-20 500222 PMMA ML PINK 98-22 500225 PMMA ML PINK 98-25 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NA
20231342149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-14 | CABINAS DE FLUJO LAMINAR – NUAIRE con nombre genérico: Cabinas de flujo laminar horizontal y vertical | NUAIRE INC | NO | Los controles de ingenieria primario se definen segun el capitulo <797> de la USP vigente como "dispositivo que brinda un ambiente ISO Clase 5 para la exposición de sitios críticos cuando se elaboran las PME (preparaciones magistrales esteriles)". Entre estos dispositivos estan clasificados las cabinas de flujo laminar, las cuales permiten mantener condiciones ISO clase 5 y posibilitan el flujo de primer aire (aire que sale del) filtro HEPA en una coriente unidireccional que carece practicamente de particulas) a los sitios criticos de las PME elaboradas, proporcionando una proteccion del producto mediante dos mecanismos, que son: velocidad de flujo de aire dentro del equipo y filtración mediante filtro HEPA. Las cabinas de flujo laminar son equipos meticulosamente cerrados, diseñados con laminas de acero inoxidable 304 monotilicas para evitar la contaminación de productos o materiales sensibles. El aire en el equipo se extrae a traves de un filtro HEPA y se suministra unidireccionalmente a traves de celdas difusoras, hacia toda la zona de trabajo a una velocidad constante aproximada de 90 fpm (0,46 m/s). Debido a la direccion uniforme del flujo de aire, el producto dentro del equipo permanece protegido, sin embargo, el usuario/operario no esta protegido del producto. Se distinguen dos tipos de cabinas de flujo de aire laminar; cabinas de flujo horizontal y vertical, las cuales estan clasificadas respecto a su direccion de flujo de aire, como su nombre lo indica. Estos equipos deben ser usados unicamente para la manipulacion de medicamentos esteriles no peligrosos (segun la definición del capitulo <800> de la USP vigente 2023). o para trabajos no peligrosos en microbiologia y laboratorios de investigación. | Cabinas de flujo de aire laminar horizontal y vertical en modelo de banco y consola, construidos con lamina de acero inoxidable 304 monoliticas, con motor de alta eficiencia DC ECM, para el suministro de aire a traves de filtro HEPA a las zonas de trabajo a una velocidad constante aproximada de 0.46 m/s - NU-140 cabina de flujo laminar vertical: Calidad del aire segun ISO 14644: ISO Clase 5 - Direccion de flujo: Vertical - Velocidad de aire: 90 fpm (0,46 m/s) - Sistema de control: AeroMax - Tipo de Proteccion: Hacia el producto - Nu-240 Cabina de flujo laminar horizontal tipo banco: Calidad del aire segun ISO 14644: ISO Clase 5 - Direccion de flujo: Horizontal - Velocidad de aire: 90 fpm (0,46 m/s) - Sistema de control: AeroMax - Tipo de Proteccion: Hacia el producto - Nu-340 Cabina de flujo laminar horizontal tipo consola: Calidad del aire segun ISO 14644: ISO Clase 5 - Direccion de flujo: Horizontal - Velocidad de aire: 90 fpm (0,46 m/s) - Sistema de control: AeroMax - Tipo de Proteccion: Hacia el producto | NU-140 cabina de flujo laminar tipo banco ISO Clase 5 Vertical 115V 50Hz, 230V 5060Hz Nu-240 Cabina de flujo laminar tipo banco ISO Clase 5 Horizonta l 115V 60Hz, 230V 5060Hz Nu-340 Cabina de flujo laminar tipo consola ISO Clase 5 Horizonta l 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-140-330 965 mm - 38'' 679 mm -26,7" 765 mm - 30,1'' NU-140-430 1270 mm - 50" 679 mm -26,7" 765 mm - 30,1'' NU-140-530 1575 mm - 62" 679 mm -26,7" 765 mm - 30,1'' NU-140-630 1880 mm - 74" 679 mm -26,7" 765 mm - 30,1'' NU-240-330 965 mm - 38'' 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' NU-240-336 965 mm - 38'' 498 mm -19,6" 965 mm - 38'' NU-240-430 1270 mm - 50" 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' NU-240-436 1270 mm - 50" 498 mm -19,6" 965 mm - 38'' NU-240-530 1575 mm - 62" 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' NU-240-536 1575 mm - 62" 498 mm -19,6" 965 mm - 38'' NU-240-630 1880 mm - 74" 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' NU-340-330 965 mm - 38'' 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' NU-340-336 965 mm - 38" 498 mm -19,6" 965 mm - 38'' NU-340-430 1270 mm - 50" 498 mm -19,6" 813 mm -32'' NU-340-436 1270 mm - 50" 498 mm -19,6" 965 mm - 38'' NU-340-530 1575 mm - 62" 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' NU-340-536 1575 mm - 62" 498 mm -19,6" 965 mm - 38'' NU-340-630 1880 mm - 74" 498 mm -19,6" 813 mm - 32'' | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231342958 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-14 | PROBETA PIE PENTAGONAL GRADUADA con nombre genérico PROBETA | N/R | NO | Instrumento volumétrico con escala grabada por la parte exterior para medir determinados volúmenes. | capacidad 25ml x graduada 5ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades capacidad 50ml x graduada 10ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades capacidad 100 ml x graduada 10ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades capacidad 250 ml x graduada 20ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades capacidad 500 ml x graduada 50ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades capacidad 1000 ml x graduada 100ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades capacidad 2000 ml x graduada 200ml: unidad, caja por 30 unidades, caja por 12 unidades, caja por 6 unidades | Ref 408025: capacidad 25ml x graduada 5ml Ref 408050: capacidad 50ml x graduada 10ml Ref 408100: capacidad 100 ml x graduada 10ml Ref 408250: capacidad 250 ml x graduada 20ml Ref 408500: capacidad 500 ml x graduada 50ml Ref 481000: capacidad 1000 ml x graduada 100ml Ref 482000: capacidad 2000 ml x graduada 200ml Ref 192562: capacidad 50ml x graduada 10ml Ref 192563: capacidad 100 ml x graduada 10ml Ref 192564: capacidad 250 ml x graduada 20ml Ref 192565: capacidad 500 ml x graduada 50ml Ref 192566: capacidad 1000 ml x graduada 100ml Ref 192567: capacidad 2000 ml x graduada 200ml Ref 192572: capacidad 50ml x graduada 10ml Ref 192573: capacidad 100 ml x graduada 10ml Ref 192574: capacidad 250 ml x graduada 20ml Ref 192575: capacidad 500 ml x graduada 50ml Ref 192575: capacidad 1000 ml x graduada 100ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231273127 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | AUTOCLAVE DE VACÍO DE PULSO con nombre genérico AUTOCLAVE DE VACÍO DE PULSO | N/A | NO | El autoclave de vacío pulsante es un equipo de esterilización para la descontaminación de materiales, suministros y herramientas de aplicación industrial no destinados a la comercialización. | 150L | HY-0.15JS PULSE VACUUM AUTOCLAVE. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231341480 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | MASCARILLA DE OXIGENO DE LA TRIPULACIÓN SERIE INTEGRAL MF20 con Nombre genérico Mascarilla de Oxígeno Regulador de mascarilla de colocación rápida para todo el rostro diseñado para tripulación que vuela a gran altura | ZODIAC AEROSPACE | NO | El EROS MF20 es un regulador de mascarilla de colocación rápida para todo el rostro Diseño específicamente para tripulaciones que vuelan a gran altura. Esta mascarilla proporciona oxigeno suplementario según demanda según a la altitud protegiendo a los miembros de la tripulación de vuelo contra la hipoxia. Mascara facial completa con alta calidad ótica y amplia visión periférica, protegiendo a la tripulación de vuelo contra el humo y vapores tóxicos | Unidades. | MF20-534 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231342720 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | TAPONES EN POLIETILENO con Nombre genérico TAPONES EN POLIETILENO | DELTALAB | NO | Tapones para retapado Ideales para usarse en el retapado de tubos de extracción «tipo vacío». Se adaptan a otros tubos de vidrio y plástico. En polietileno flexible. Fáciles de tapar y destapar. | colores amarillo, natural, marrón, malva, azul, verde, rojo, negro. Bolsa 2x2000 unidades, Bolsa 2000 unidades, Bolsa 2500 unidades, Bolsa 1000 unidades, Bolsa 1500 unidades. | Ref. 3053: Tapón hermético con pequeña cámara interna. Ligero y ergonómico, está estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. Compatible para tubo deltalab de referencias 300500, 400500, 300800.2. Ref. 3058: Posee una pequeña hendidura interna que evita la formación de gotas. Es ergonómico, está estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. Compatible para tubo deltalab de referencias 300800, 400800, 300800.1, 300400, 400400, 400800.1 Ref. 3071: Comparados con otros tapones de aletas del mercado, estos poseen numerosas ventajas. Compatible para tubo deltalad referencias 300700, 301700, 400700, 401700, 300701, serie 300700.6 Ref. 3072: Comparados con otros tapones de aletas del mercado, estos poseen numerosas ventajas. compatible para tubo deltalab de referencias 300705, 300900, 400705, 400900, 401100, 300707 Ref. 3050: Tapón hermético con cámara interna que permite soportar el volumen de líquido equivalente a la pérdida de capacidad que todo tapón conlleva. Compatible para tubo deltalab de referencias 300705, 300900, 400705, 400900, 401100, 300907, 300904, 300908 Ref. 3081: Uno de los tapones con mayor cámara interna del mercado, lo que permite soportar el volumen de líquido equivalente a la pérdida de capacidad. Compatible para tubo deltalab con referencias 300705, 300900, 400705, 400900, 401100, 300707, 300907, 300904, 300908Ref 3070: Está estriado para mejor contacto al trabajar con guantes. Sin cámara. Hermético. Posee cuatro rebordes internos para reforzar el cierre. Compatible para tubo deltalab con referencia 300100 Ref. 3055: Comparados con otros tapones de aletas del mercado, estos poseen numerosas ventajas. Compatible para uso con tubo deltalab 301201, 401201, 301200, 401200, 301202, 401204 Ref. 3082: Uno de los tapones con mayor cámara interna del mercado, lo que permite soportar el volumen de líquido equivalente a la pérdida de capacidad. Compatible para tubo deltalab con referencias 301201, 401201, 401204 Ref. 3066: Tapón muy ligero. Con pestana que facilita su manipulación. Compatible para tubo deltalab con referencia 301213, 301212 Ref. 705722: Compatible para tubo deltalab con referencias 300705, 300900, 400705, 400900, 401100 Ref. 701061: Compatible para tubo deltalab con referencias 300800,300801 Ref. 701034: Compatible para tubo deltalab con referencia 300300 Ref. 705595: Compatible para tubo deltalab con referencia 300500, 300800.2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231342738 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | OPAMED TEST STRIPS con Nombre genérico TIRILLAS REACTIVAS INDICADORAS DE ORTOFTALALDEHIDO (OPA), | OPAMED, MEDICAL KIT, SINOTESTER. | NO | Tirillas reactivas indicadoras que permiten determinar en forma semicuantitativa la concentración de ortoftalaldehido (OPA) presente en soluciones acuosas, destinadas a la desinfección de superficies inertes incluidas superficies de entornos industriales y hospitalarios. | Frasco conteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ó 100 tirillas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231342956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | CABINAS VENTILADAS DE CONTENCIÓN/CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE I. | N/R | NO | Los controles de ingenieria primario se definen segun el capitulo <797> de la USP vigente 2023 como "dispositivo que brinda un ambiente ISO Clase 5 para la exposición de sitios críticos cuando se elaboran las PME (preparaciones magistrales esteriles)". Entre estos dispositivos estan clasificados las cabinas de seguridad biologica, que son dispositivos ventilados que proveen proteccion ambiental, de las PME, del personal y del producto. Las cabinas ventiladas de contención o tambien denomiadas como cabinas de seguridad biologica clase I, a diferencia de las cabinas de seguridad biologica de clase II y III, no presentan protección hacia el producto que se encuentra en la zona de trabajo, por lo que solo provee proteccion al personal/operador y al medio ambiente, mediante la extraccion del aire de la zona amortiguadora por la parte inferior del equipo, y salida del aire mediante filtros HEPA. Las cabinas ventiladas de contención son equipos meticulosamente cerrados, diseñados con laminas de acero inoxidable 304 monotilicas para evitar la contaminación de productos o materiales sensibles. Estos equipos deben ser utilizados para la manipulación o elaboración de farmacos peligrosos (según la definición del capitulo <800> de la USP vigente 2023) no esteriles. | Una cabina de seguridad biologica (BSC) es un espacio de trabajo cerrado para manipular de forma segura materiales potencialmente contaminados u otros materiales peligrosos que requieren un nivel predefinido de bioseguridad. Al combinar el flujo de aire, que extrae el aire del area amortiguadora contigua del equipo y la salida del aire al medio ambiente mediante filtración HEPA, una cabina de bioseguridad clase I, permite la protección del personal y del medio ambiente. - NU-813 Cabinas ventiladas de contención: Monitor de flujo de aire: Presión - Sistema de control: AeroMax - Tipo de Proteccion: Hacia el producto y medio ambiente. | NU-813-300 Cabina Ventilada de Contención Alto: 2048 - 2197 mm Ancho: 914 mm 203 mm - 8 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-813-400 Cabina Ventilada de Contención Alto: 2048 - 2197 mm Ancho: 1219 mm 204 mm - 8 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz NU-813-600 Cabina Ventilada de Contención Alto: 2048 - 2197 mm Ancho: 1829 mm 205 mm - 8 in 115V 60Hz, 230V 5060Hz | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231342959 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | THE CADET, CADET TWIN Y CADET TWIN 2X2, SISTEMA TIPO POUCHES, con nombre genérico: EQUIPO PARA REENVASE Y REEMPAQUE DE MEDICAMENTOS SOLIDOS ORALES EN DOSIS UNITARIA. | EUCLID® MEDICAL PRODUCTS | NO | Equipo para el reenvase y reempaque de medicamentos solidos orales en Dosis Unitaria, con capacidad de empacar 60 y 120 dosis orales dependiendo del modelo por minuto. Permitiendo el correcto cumplimiento de los estandares USP dispuestos en los capitulos <1178> , <659> y <671> para productos farmaceuticos que se extraen de su envase primario original y se reenvasan en un sistema equivalente de envase-cierre (envase primario) tipo bolsa/pouch distinto para su distribución, ya que ofrece igual o mejor protección que el sistema envase-cierre original en terminos del índice de transmisión de vapor de agua (MVTR), transmisión de oxigeno, trnsmisión de luz y compatibilidad con el producto farmacéutico. Se debe considerar que especificamente para el proceso de reenvase de solidos orales, en la maquina Cadet para establecer la fecha de caducidad de los medicamentos reenvasados en ausencia de datos de estabilidad, se deben considerar los siguientes criterios para asignar la fecha limite de uso para el producto reenvasado, considerando que el sistema de envase-cierre de dosis unica tipo bolsa/pouch debe cumplir con los requisitos de las pruebas para envases Clase A y Clase B segun el capitulo USP <671> | Maquinas de reenvase y reempaque de diferente capacidad, con una velocidad de producción de 60 y 120 dosis orales por minuto, con tamaño de empaque tipo pouch variable: The Cadet: Ancho: 2" y Largo: 1.25" - 1.37" - 1.5" - 1.56" - 2.0" - 2.2" - Cadet Twin: Ancho: 3" y Largo: 1.25" - 1.37" - 1.5" - 1.56" - 2.0" - 2.2" - Cadet Twin 2x2: Ancho: 4" y Largo: 1.25" - 1.37" - 1.5" - 1.56" - 2.0" - 2.2" Rollo de aluminio grado "A" calidad USP disponible en tamaños de 2", 3" y 4". Rollo de Celofan grado B calidad USP, de color: claro, rojo, verde, violeta y ambar disponible en tamaños de 2", 3" y 4". Rollo de polipropileno grado "A" calidad USP disponible en tamaños de 2" y 4" | THE CADET Longitud de 39", Ancho de 14" y Altura de 12" Tamaño estandar 1 ½" x 2" 60 Dosis orales por minuto CADET TWN Longitud de 42", Ancho de 17" y Altura de 13 ½" Tamaño estandar 1 ½" x1 ½" 120 Dosis orales por minuto CADET TWIN 2X2 Longitud de 39", Ancho de 14" y Altura de 12" Tamaño estandar 2" X 2" 120 Dosis orales por minuto MATERIAL DE REENVASE REFERENCIA MEDIDAS GRADO DE CALIDAD SEGÚN <671> USP Rollo de Celofan Claro Rollo de 2" x 700 ft USP Clase "B" Rollo de celofan Color Ambar Rollo de 2" x 700 ft USP Clase "B" Rollo de celofan Color Rojo Rollo de 2" x 700 ft USP Clase "B" Rollo de celofan Color Azul Rollo de 2" x 700 ft USP Clase "B" Rollo de aluminio Rollo de 2" x 500 ft USP Clase "A" Rollo de aluminio amarillo Rollo de 2" x 500 ft USP Clase "A" Rollo de Celofan Claro Rollo de 3.125" x 1700 ft USP Clase "B" Rollo de aluminio Rollo de 3.125" x 1500 ft USP Clase "A" Rollo de Celofan Claro Rollo de 4.0" x 1700 ft USP Clase "B" Rollo de celofan Color Rojo Rollo de 4.0" x 1800 ft USP Clase "B" Rollo de celofan Color Azul Rollo de 4.0" x 1800 ft USP Clase "B" Rollo de celofan Color Ambar Rollo de 4.0" x 1400 ft USP Clase "B" Rollo de aluminio Rollo de 4.0" x 1500 ft USP Clase "A" Rollo de aluminio amarillo Rollo de 4.0" x 1500 ft USP Clase "A" Rollo de Polipropileno Rollo de 4.0" x 1700 ft USP Clase "A" Rollo de Polipropileno Rollo de 2.0" x 1700 ft USP Clase "A" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241020410 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | FUNDA ESTERIL PARA CUBIERTA DE CAMARA con Nombre genérico FUNDA ESTERIL PARA CUBIERTA DE CAMARA | EUROCOVER. | NO | La Funda Estéril para cubierta de cámara es utilizada como cubierta para cámaras para cirugía mínimamente invasivas (laparoscopía, artroscopia, endourología, ginecología, etc.) La cubierta de la cámara se utiliza para protegerla y evitar posibles infecciones cruzadas. | 3×242 cm; 18×244 cm ;15×250 cm ;15×250 cm | 650118 13×242 cm 650120 18×244 cm 650004 15×250 cm 650017 15×250 cm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241032309 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | BANDAS con Nombre genérico BANDA ELÁSTICA | EXERCISE BAND, CANDO | NO | Utilizadas por Fisioterapeutas como manera de recuperación articular o muscular por su facilidad de manejo y sus resistencias variables; ideales para rehabilitación y terapia física, para ejercicios de fortalecimiento, estiramiento y coordinación; que sustituyen el uso de pesas facilitando ejercicios tanto de MMSS, MMII y tronco. Las bandas elásticas, tiras caucho libre de látex, son una forma de aumentar la resistencia de forma lineal al aumento de la longitud de la banda elástica. Esto sumado a su longitud variable, nos da la posibilidad de realizar miles de ejercicios diferentes de forma segura y controlada. | LONGITUDES: • Resistencias x1m c/u • Kit x6 Resistencias • Kit x7 Resistencias • Rollo X 25mts • Rollo X 45mts | , Amarilla • Roja • Verde • Azul • Gris • Negra • Dorada | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para determinar si los productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, son considerados dispositivos médicos, se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no son considerados dispositivos médicos, por ende, no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso: entre otras: Bandas o tubos elásticos | N/A
20241034784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | COMPONENTE LLAVE RATCHET con Nombre genérico COMPONENTE LLAVE RATCHET | N/A | NO | Usado en la fabricación de Ratchets, éstos últimos se emplean para realizar el ajuste del instrumental para la aplicación de implantes de osteosíntesis en cirugía de ortopedia. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: En este sentido esta referencia deberá ser incluida en el registro sanitario del material de osteosíntesis en la que se indica el uso de este accesorio, solicitando a través de una MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA al registro de “Instrumental de Implantes de Osteosíntesis”” la adición de esta referencia. | N/A
20241050736 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | Paños para Limpieza de Áreas Controladas con Nombre genérico Paños estériles y no estériles | TEXWIPE ® | NO | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, EQUIPOS Y PIEZAS LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES APLICACIONES Y ELIMINACIÓN DE LUBRICANTES, ADHESIVOS, RESIDUOS Y OTRAS SOLUCIONES, INCLUIDOS DESINFECTANTES LIMPIEZA CON DISOLVENTES COMO ALCOHOL ISOPROPILICO (IPA), ETANOL, ACETONA Y DESENGRASANTES | 10 CM X 10 CM) - EMPAQUE: 300 PAÑOS/BOLSA (2 BOLSAS INTERIORES DE 150 PAÑOS) TX2069: THERMASEAL® BORDE SELLADO - TAMAÑO: 9" X 9" (23 CM X 23 CM) - EMPAQUE: 150 PAÑOS/BOLSA (2 BOLSAS INTERIORES DE 75 PAÑOS) X8944: TEXVANTAGE® BORDE SELLADO - TAMAÑO: 4" X 4" (10 CM X 10 CM) - EMPAQUE: 300 PAÑOS/BOLSA (2 BOLSAS INTERIORES DE 150 PAÑOS) TX8949: TEXVANTAGE® NO TEJIDO - TAMAÑO: 9" X 9" (23 CM X 23 CM) - EMPAQUE: 150 PAÑOS/BOLSA (2 BOLSAS INTERIORES DE 75 PAÑOS) TX8942: TEXVANTAGE® NO TEJIDO - TAMAÑO: 12" X 12" (31 CM X 31 CM) - EMPAQUE: 100 PAÑOS/BOLSA TX4409: TECHNISCRUB® BORDE CORTADO, LADO TEXTURIZADO Y LISO - TAMAÑO: 9" X 9" (23 CM X 23 CM) - EMPAQUE: 100 PAÑOS/BOLSA TX4412: TECHNISCRUB® BORDE CORTADO, LADO TEXTURIZADO Y LISO - TAMAÑO: 12" X 12" (31 CM X 31 CM) - EMPAQUE: 100 PAÑOS/BOLSA TX624: VERSAWIPE® NO TEJIDO - TAMAÑO: 4" X 4" (10 CM X 10 CM) - EMPAQUE: 1200 PAÑOS/BOLSA (4 BOLSAS INTERIORES DE 300 PAÑOS) TX629: VERSAWIPE® NO TEJIDO - TAMAÑO: 9" X 9" (23 CM X 23 CM) - EMPAQUE: 300 PAÑOS/BOLSA TX622: VERSAWIPE® NO TEJIDO - TAMAÑO: 12" X 12" (23 CM X 23 CM) - EMPAQUE: 150 PAÑOS/BOLSA PAÑOS ESTERILES: TX624S: VERSAWIPE® NO TEJIDO - TAMAÑO: 4" X 4" (10 CM X 10 CM) - EMPAQUE: 500 PAÑOS/BOLSA STX609: TECHICLOTH® NO TEJIDO - TAMAÑO: 9" X 9" (23 CM X 23 CM) - EMPAQUE: 100 PAÑOS/BOLSA (4 BOLSAS DE 25 PAÑOS) | STX76Thermaseal® No estéril TexVantage® No esteril TechniScrub® No esteril VersaWipe® No Esteril VersaWipe® Esteril TechniCloth® Esteril | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, Cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241053968 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | ACCUPOINT ADVANCED con Nombre genérico HISOPO | NEOGEN | NO | LOS MUESTREADORES DE ATP AVANZADOS ACCUPOINT® UTILIZAN BIOLUMINISCENCIA DE ATP PARA DETERMINAR LA LIMPIEZA DE LAS MUESTRAS DE PRUEBA | 100 MUESTREADORES | 9905 ACCUPOINT ADVANCED SAMPLER SURFACE 9906 ACCUPOINT ADVANCED SAMPLER WATER 9907 ACCUPOINT ADVANCED SAMPLER ACCESS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, Cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241057108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | PAÑOS HÚMEDOS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES con Nombre genérico PAÑOS HÚMEDOS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES | SANIKLEEN WIPES | NO | ESTÁ DISEÑADO PARA TRABAJAR COMO UN SISTEMA QUE ABSORBE Y LIBERA LA CANTIDAD NECESARIA DE UNA SOLUCIÓN COMPUESTA DE TENSOACTIVOS Y AMONIO CUATERNARIO QUE PERMITE LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES NO POROSAS EN UN SOLO PASO COMO PISOS, PAREDES, MESONES, BAÑOS, ENTRE OTRAS, FACILITANDO Y REDUCIENDO LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL. IDEAL PARA SER USADO EN CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, OFICINAS, CENTROS COMERCIALES Y LA INDUSTRIA EN GENERAL. | EMPAQUE POR 72 PAÑOS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | La presente certificación no constituye una autorización para la comercialización del producto. Se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, Cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20241058390 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-03-15 | ISE CLEANING SOLUTION | CARETIUM | NO | Se utiliza para limpiar el sistema de reacción durante el proceso de detección con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia que se debe probar. No incluye ninguna solución de limpieza que sirva para limpiar los instrumentos por separado | FRASCO x 50 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el ISE CLEANING SOLUTION, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20241058509 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-03-15 | ISE DETERGENT | CARETIUM | NO | Se utiliza para limpiar el sistema de reacción durante el proceso de detección con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia que se debe probar. No incluye ninguna solución de limpieza que sirva para limpiar los instrumentos por separado. | FRASCO x 15 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: ISE DETERGENT, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20241059866 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-15 | PLANTILLA PERSONALIZADA nombre genérico: PLANTILLA | SIDHE 3D | NO | Tener mayor confort en tu dia y tener mayor rendimiento, pues la comodidad que brindan hará que tus actividades sean más amenas, disminuyendo el cansancio que puede generar estar de pie o caminar largas distancias en la planta del pie. 1. Colocar las plantillas en el calzado acomodando primero la punta para después asegurar que las plantillas no se muevan o se arruguen. 2. Limpiar las plantillas con una esponja o trapo húmedo. 3. No exponer las plantillas a flamas, disolventes o productos agresivos que puedan dañarlas. 4. No usar las plantillas con los pies descalzos o sin calcetín. 5. Usar las plantillas en calzado donde te haga sentir como, ya que la plantilla no se adapta al calzado, sino a tus propios pies. 6. No usar en calzado con suelas desgastadas. 7. Quitar la plantilla original que viene con el calzado. 8. No usar calzado con horma excesivamente estrecha. | PAR | N/A | Está contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20241030001 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-19 | BARRA FLEXIBLE DE EJERCICIOS / BARRA, | CANDO | NO | Para fortalecer los músculos de la mano, la muñeca y el hombro. También promueve la coordinación y aumenta el rango de movimiento. La barra tiene un tamaño perfecto para girarla y doblarla. Realizar movimientos de oscilación para entrenamiento neuromuscular y de equilibrio. Úselo para la movilización de tejidos blandos y articulaciones. | UNIDAD DE 12 PULGADAS | RESISTENCIAS bronceado - xx-light, amarillo - x-light, rojo - claro, verde - medio, azul - rme y negro - x- firme (…)” | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para determinar si los productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, son considerados dispositivos médicos, se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. (…) Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no son considerados dispositivos médicos, por ende, no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso: • Piedras de equilibrio inflables • Balancín • Balones • Bandas o tubos elásticos • Barras flexibles • Bolas de silicona frio -calor • Colchonetas • Cuñas • Malla elástica para dedos • Masajeador puntos de gatillo • Pelotas puyas sensoriales • Pesa (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231231393 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-20 | MONITOR METABÓLICO QNRG-MAX con Nombre genérico QNRG-MAX | COSMED | SI | Diseñado para medir el gasto energético en reposo y la capacidad aeróbica de sujetos sanos. Dentro de la siguiente población: -Modalidad manguera (REE): sujetos > 5 años -Modo Canopy (REE): sujetos >15 kg (33 lb) -Modo máscara (CPET): sujetos que ventilan en el rango de 5 a 300 l/min Proporciona la medición de capacidad aeróbica (VO2max) y ergoespirometría, además de las mediciones de frecuencia cardíaca convencionales | N/A | Único modelo Q-NRG Max.(…) | Es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…)” | IIA
20241068858 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-20 | NIFTY HALOS SYSTEM con Nombre genérico: Sistema de análisis bioinformático | BGI | SI | Las trisomías 21, 18 y 13 (T21, T18, T13) son las formas más comunes de aneuploidía cromosómica. No existe un tratamiento eficaz para los síndromes causados por portar estas trisomías y el prenatal seguido del proceso de diagnóstico se realiza ampliamente antes de la intervención del embarazo. NIFTY® analiza el ADN fetal libre de células extraído de la sangre periférica de mujeres embarazadas de 10 semanas de gestación o más. Al alinear las lecturas de secuenciación efectivas de cada cromosoma, obtenidas de la plataforma de secuenciación de próxima generación, con el genoma de referencia y utilizar algoritmos de aprendizaje automático, se hace realidad la detección prenatal asistida de T21, T18, T13 en el feto. | 1 embalaje x 1 equipo | NIFTY HALOS | Que mediante la información aportada se identifica que el producto NIFTY HALOS SYSTEM con Nombre genérico: Sistema de análisis bioinformático, marca BGI, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. | IIa
20241009379 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-20 | INCUBADORA con nombre genérico INCUBADORA IN SERIES | MEMMERT | NO | El equipo debe utilizarse exclusivamente para el calentamiento de sustancias y objetos no explosivos ni inflamables. - Los equipos de la serie de modelos IN cuentan con sistema de ventilación natural (convección). - El lugar de instalación debe estar nivelado y en horizontal así como ser capaz de soportar con fiabilidad el peso de equipo. No coloque el equipo sobre superficies inflamables. - La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm | UNIDAD | IN 30 IN 55 IN 75 IN 110 IN 160 IN 260 IN 450 IN 750 IN 1060 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20241016431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-20 | UNIDAD DE REFRACCIÓN con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO | VISIONARE | NO | SIRVE PARA COLOCAR Y CONECTAR EQUIPOS BIOMEDICOS O DISPOSITIVOS MEDICOS TAMBIÉN SE UTILIZA PARA UBICAR AL PACIENTE DURANTE SUS EXAMENES OCULARES | UNIDAD | UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA SUPREMA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA SOFISTICATA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA IDEALE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA SEMPLICE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA ELEMENTARE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA SOFISTICATA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA SEMPLICE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA ELEMENTARE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA IDEALE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE SOFISTICATA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE IDEALE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE SEMPLICE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE ELEMENTARE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE CAPRI UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE CAPRI SUPERIORE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE CAPRI PRIMA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE PORTOFINO UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE GENOVA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE POSITANO UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE MILANO UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE TORINO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | ESTA CERTIFICACIÓN NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE EQUIPO BIOMEDICO NI DISPOSITIVO MÉDICO, QUE PUEDA ADAPTARSE AL MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241016495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-20 | MICROTUBO POLIPROPILENO EPPENDORF | RUNLAB | NO | Para almacenar alícuotas o porciones de cualquier reactivo, ítem de ensayo o muestra , centrifugar porciones de ítem de ensayo. Microtubos para congelar porciones de reactivo, ítem de ensayo o muestra (CRIOVIALES CON FALDON AUTOCLAVABLES). | Microtubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml color transparente y ambar en bolsas x 500 unidades | Microtubo polipropileno eppendorf 0,5 ml x 500 unidades Microtubo polipropileno eppendorf 1,5 ml x 500 unidades Microtubo polipropileno eppendorf 2,0 ml x 500 unidades Microtubo polipropileno eppendorf Ambar 1,5 ml x 500 unidades Crioviales con faldon autoclavables -196°C a 121 °C 2,0 ml x 500 unidades | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241035384 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-20 | PUNTAS CONDUCTIVAS, FILTRADAS Y DESECHABLES con Nombre genérico PUNTAS DE MICROPIPETA DESECHABLES CON FILTRO | YOURGENE | NO | Puntas de alta precisión permite asegurar un pipeteo y una dispensación segura, racks de 96 puntas | 1000μl 24 cajas de puntas x 96 puntas 200 μl 24 cajas de puntas x 96 puntas 50 μl 24 cajas de puntas x 96 puntas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20241018809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-03-21 | GENEEXPLORER THERMAL CYCLER con nombre genérico: TERMOCICLADOR GENEEXPLORER | BIOER | NO | El termociclador GeneExplorer es un instrumento automatizado utilizado para amplificar cualitativamente los ácidos nucleicos relacionados en muestras humanas mediante el proceso de reacción en cadena de la polimerasa. El instrumento es solo para uso en investigaciónEl termociclador GeneExplorer está diseñado para que lo utilicen en laboratorios médicos y biológicos usuarios profesionales capacitados en técnicas de biología molecular y el funcionamiento del termociclador GeneExplorer | N/R | GR-96G GE-384G GE-4I GE-48D GE-48DS GE-48DG GE-96S (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | N/A
20231248498 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-01 | DISPOSITIVO DE MEDICION DE NUTRICION CORPORAL | AKERN S.R.L | SI | Equipo de monitorización no invasivo; Este instrumento mide las concentraciones eléctricas sobre la piel por medio de electrodos ubicados en el pie y la mano del paciente, traduciendo una respuesta sobre el estado de la nutrición corporal, hidratación y propiedades eléctricas de los tejidos en tiempo real, su uso es en pacientes diabéticos, geriátricos, postrados, con desórdenes alimenticios, patologías oncológicas y tratamiento para dietas medicalizadas o alimentación artificiales. | No aplica | BIVA 101 BIVA PRO NUTRILAB | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO DE MEDICION DE NUTRICION CORPORAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (Subraya y negrita fuera de texto) En este sentido, es pertinente destacar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos hoy llamada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima, mediante el pronunciamiento realizado bajo el Acta No. 1 de febrero de 2018, emitió concepto sobre un analizador de bioimpedancia y para ello es necesario traer a colación dicho concepto: “3.18 (…) La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto “ANALIZADOR BIOIMPEDANCIA, MARCA BIOSCAN” es considerado Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIA acorde a la regla 10, literal c) del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (...)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud y acorde a lo evidenciado en la página del fabricante: https://www.akern.com/es/productos-y-soluciones/analizadores-de-bioimpedancia/ , donde menciona que el analizador de bioimpedancia de AKERN® está diseñado para la evaluación del estado nutricional, muscular e hidroelectrolítico, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (…)” (Subraya y negrita fuera de texto) | IIa
20241042596 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-04-01 | Ethanol, Ammonia. | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE. | UNIDAD | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto: Ethanol, Ammonia, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241064483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-01 | Urine Chemistry | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto: Urine Chemistry, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241064491 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-01 | Bacterial Identification. | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE. | KIT | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto: Bacterial Identification, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241065081 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-01 | Cerebrospinal Fluid Chemistry. | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE. | KIT | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto: Cerebrospinal Fluid Chemistry, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241034444 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | BUTTERFLY GUASHA con Nombre genérico MASAJEADOR FACIAL GUA SHA | YOU ARE THE PRINCESS, BEAUTY CONCEPT, EDEN | NO | Piedra de cuarzo rosa en forma de mariposa con tres lados diferentes, que gracias a su diseño único masajea el rostro, cuello, espalda, hombros, brazos, piernas y pies. La técnica de Gua Sha es una práctica que consiste en tratar la piel con un objeto liso con el propósito de reactivar el flujo sanguíneo y mejorar el aspecto de la piel. El masaje tonifica los músculos faciales lo que contribuye a mejorar la firmeza, apariencia, previene la flacidez, atenúa manchas y ojeras, aportando a la piel uniformidad y luminosidad. Este masaje junto con las propiedades de las piedras, ayuda a liberar la tensión de los tejidos rejuveneciendo la piel. Con esta piedra también puedes masajear otras partes del cuerpo como la espalda empleando mayor presión para relajar los músculos y liberar tensión. Para potenciar la efectividad del masaje y las propiedades de los productos empleados, se aconseja enfriar la piedra en el congelador unos minutos antes de su uso o guardarla en la nevera y usarla en cualquier momento del día | CAJA CON 1 MASAJEADOR | BUTTERFLY GUA SHA EDEN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de DispositivosMédicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241060832 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | AQUA / PLACA PARA RECUENTO DE HETERÓTROFOS AQHC. Con nombre genérico: PLACA DE CONTEO | “NEOGEN” | NO | Es un sistema con medio de cultivo listo para usar cuyo sistema contiene nutrientes de Métodos estándares, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador tetrazolio que facilita la enumeración de las colonias. Las Placas Petrifilm AQHC se utilizan para la enumeración de bacterias heterotróficas en la industria del agua embotellada.” | Unidad, 1.000 placas (20 paquetes con 50 placas cada uno” | Referencia: 6452” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241060846 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | Bloque de calor para el sistema de detección molecular con Nombre genérico Bloque de calor | NEOGEN | NO | El inserto del bloque térmico de detección molecular admite tubos de reactivos, lo que permite un contacto cercano de los tubos con la pared del bloque, manteniendo la retención de calor. Los accesorios de detección molecular son herramientas personalizadas diseñadas para ahorrar tiempo y aumentar su productividad mientras utiliza el sistema de detección molecular. | Unidad | MDSHBIN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, dada la Industria recomendada relacionada en el folio 4 donde cita: “Grupo de productos lácteos, grupo de productos del mar, confitería, frutas y verduras, sector de molienda de semillas y oleaginosas, aves de corral, alimentos para mascotas y animales, productos químicos, bebidas y agua embotellada, carne, panadería, bayas, productos farmacéuticos naturales, huevos”. Acorde a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Alimentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica
20241064057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | Sistema de detección molecular 2 – Ensayo de detección genética de STEC – MDA2 STEC con Nombre genérico SISTEMA DE DETECCIÓN MOLECULAR | NEOGEN | NO | EL SISTEMA SE USA CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA Y ESPECIFICA DE LOS GENES DE LA TOXINA SHIGA (STX1 Y STX2) DE E. COLI PRODUCTORA DE LA TOXINA SHIGA (STEC TAMBIÉN CONOCIDA COMO E COLI PRODUCTORA DE VEROCITOTOXINA) EN MUESTRAS AMBIENTALES DE PROCESOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS ENRIQUECIDOS. EL KIT CONTIENE REACTIVOS SOLO PARA LA DETECCIÓN DE GENES DE LA TOXINA SHIGA Y NINGÚN OTRO FACTOR DE VIRULENCIA DE STEC. | KIT | 700002334 REFERENCIA MDA2STXEAE48 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Alimentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica
20241061799 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | PLACAS DE POCILLOS G-REX (SERIES M) con Nombre genérico PLACAS PARA CULTIVO CELULAR DE MÚLTIPLES POCILLOS | WILSON WOLF MANUFACTURING LLC | NO | LAS PLACAS DE MÚLTIPLES DE MÚLTIPLES DE G-REX™ SON PRODUCTOS PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO IDEALES PARA LA PROPAGACIÓN DE CÉLULAS NO ADHERENTES EN APLICACIONES NO CLÍNICAS. LOS INSUMOS DE LA SERIE M TIENEN MAYOR CAPACIDAD DE MEDIO QUE LAS PLACAS CORTAS DE POZOS MÚLTIPLES, LO QUE PROPORCIONA A LAS CÉLULAS SUFRIENTES NUTRIENTES PARA LA EXPANSIÓN SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR NINGÚN CAMBIO DE MEDIO. CAPACIDAD DE LIQUIDO DE 40ML (POR POZO), 10CM DE ALTURA DEL POCILLO (PLACAS DE 6 POZOS) Y DE 4 CM (PLACAS DE 24 POZOS), INOCULAR CON 5E6 CÉLULAS (PLACAS DE 6 POZOS) Y CON 1E6 CÉLULAS (PLACAS DE 24 POZOS), EXPANSIÓN POTENCIAL DE -3 A 4E8 CÉLULAS (PLACAS DE 6 POZOS) Y DE -6 A 8E8 (PLACAS DE 24 POZOS) ESTOS INSUMOS SON EXCLUSIVAMENTE DESTINADOS PARA FINES DE INVESTIGACIÓN. ES DECIR QUE NO SE UTILIZARÁN EN PROCESOS DE DIAGNÓSTICO, NI DE CURA, MITIGACIÓN, TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. | UNIDAD | EL IDCBIS ADQUIRIÓ SIETE (7) PLACAS PARA CULTIVO CELULAR G-REX™ DE REFERENCIA 80660M, CON ESTA COMPRA, EL PROVEEDOR ENVÍO UNA (1) PLACA PARA CULTIVO CELULAR G-REX™ DE REFERENCIA 80192M. COMO MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL. ESTOS INSUMOS SON PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ES DECIR QUE NO SE COMERCIALIZARÁN, NO SE UTILIZARÁN FUERA DE LOS LABORATORIOS DEL IDCBIS, NO SE UTILIZARAN EN PROCESOS DE DIAGNÓSTICO O CLÍNICOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241035724 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | MASAJEADOR FACIAL (HACE PARTE DEL KIT DE PARCHES DE HIDROGEL PARA LOS OJOS CON CÓLAGENO Y MASAJEADOR FACIAL) con Nombre MASAJEADOR FACIAL | BEAUTY CONCEPT, YOU ARE THE PRINCESS | NO | Beauty Concept Set Parches de Hidrogel para Ojos con Colágeno y Masajeador Facial de You Are The Princess Este pack de tratamiento intensivo para el cuidado de los ojos te ayudará a una mayor relajación y efecto de buena cara. Formulado con colágeno que ayuda a disminuir las líneas de expresión, los signos del envejecimiento y aporta elasticidad a la piel. De la misma forma, ofrecen una hidratación profunda y ayuda a estimular los tejidos, ayudando a reducir las bolsas bajo los ojos. Incluye 10 pares de parches y un masajeador en forma de T. | CAJA CON 1 MASAJEADOR, CAJA CON 1 MASAJEADOR Y 10 PARCHES DE COLAGENO | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241029962 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | SCLERAL CUP con Nombre genérico CHUPAS DE INSERCION Y REMOCION DE LENTES DE CONTACTO. | DMV” | NO | EL DISPOSITIVO ESTA PREVISTO PARA LA INSERCIÓN Y REMOCIÓN DE LENTES DE CONTACTO ESCLERALES, RÍGIDOS, HÍBRIDOS E INCLUSO BLANDOS.” | UNIDAD, 3 UNIDADES.” | DMV VENTED SCLERAL CUP, DMV LUMA-SERTER, DMV LUMA-SERTER PLUS, DMV VERSA y DMV SCLERAL STAND.. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241065185 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-02 | BAQTIPRO con Nombre genérico DESINFECTANTE. | BAQTIPRO | SI | DISEÑADO PARA LA DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL. POSEE ACCIÓN VIRUCIDA, BACTERICIDA, GERMICIDA Y ESPORICIDA. | FRASCO PEAD Y PET * 2000 mL GALÓN PEAD Y PET * 3785 mL GARRAFA PEAD Y PET * 4000 mL GARRAFA PEAD Y PET * 10 L GARRAFA PEAD Y PET * 20L CANECA PEAD * 200L CANECA PEAD * 250 L FRASCO PEAD Y PET * 7 mL FRASCO PEAD Y PET * 120 mL FRASCO PEAD Y PET * 500 mL FRASCO PEAD Y PET * 750 mL FRASCO PEAD Y PET * 1000 mL | No aplica | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BAQTIPRO con Nombre genérico DESINFECTANTE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto… Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa.”(…) | IIa
20241069710 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-04-03 | Hematology 5-Part Differential | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | HEFG432 Hematology 5-Part Differential HEFH432 Hematology 5-Part Differential | De acuerdo con lo anterior, el producto: Hematology 5-Part Differential, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241049488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | CONTENEDORES PLASTICOS DE FLUIDOS BIOLOGICOS, con nombre genérico: CONTENEDORES PLASTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS BIOLOGICOS | DGLAB | NO | Los contenedores plásticos se usan para almacenamiento y transporte de muestras biológicas, se utilizan ampliamente en Biología molecular, en química clínica e investigación bioquímica | BOLSAS | TUBOS CÓNICOS PARA CENTRIFUGAR DE (50 ML X 25 UND); TUBOS CÓNICOS PARA CENTRIFUGAR DE (15 MLX100 UND)TUBOS CÓNICOS PARA CENTRIFUGAR DE (15 MLX50 UND); TUBO PARA CENTRIFUGAR DE 1,5ML ; TUBO PARA CENTRIFUGAR DE 1,8 ML; TUBOS DE ENSAYO PLASTICOS DE 12 *75 MM X 1000 UNID; TUBOS DE ENSAYO PLASTICOS DE 12 *75 MM X 500 UNID; TAPON PARA TUBO DE ENSAYO 12 MM X 1000 UND, TAPON PARA TUBO DE ENSAYO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241026203 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | PLANIFICACION QUIRURGICA PERSONALIZADA CELLA, marca: PLANIFICACION QUIRURGICA PERSONALIZADA CELLA : | No registra | NO | El modelado 3D (permite reconstruir la anatomía del paciente con un alto grado de precisión y cuenta con múltiples aplicaciones en cirugía. Los modelos 3D ayudan a los cirujanos en la planificación de cirugías complejas y, en consecuencia, les permite la obtención de mejores resultados clínicos, con menor riesgo para el paciente y con un ahorro significativo en el tiempo de intervención Segmentación de la imagen medica: cada caso se aborda de manera individual por un equipo de especialista en imagen medica altamente capacitados, encargados de analizar e identificar las estructuras anatómicas del paciente en cada imagen a través de un proceso llamado segmentación, siguiendo las indicaciones del cirujano solicitante. Durante esta etapa, se emplea un procesamiento avanzado de imágenes médicas, como la inteligencia artificial, para agilizar el minucioso trabajo realizado por los técnicos y prevenir errores de interpretación de las imágenes. Creación de la reconstrucción 3D: después de completar la segmentación de las imágenes, se realiza la superposición de estas para generar un modelo 3D inicial. En este punto, los radiólogos se encargan de verificar minuciosamente la reconstrucción 3D se ajuste de manera precisa a la información proporcionada por las imágenes médicas, asegurando así una correlación precisa con la anatomía del paciente. Finalmente se implementa en el modelo todas las funcionalidades y herramientas disponibles según la especialidad y se publica en la plataforma (Cella planeación quirúrgica), brindando al medico acceso a un modelo listo para su uso. El profesional (planificador) cuenta con herramientas diseñadas por doctores especialistas en cada área, con el objetivo de satisfacer las necesidades especificas de cada caso y proporcionar una planificación quirúrgica optima. Los modelos 3D (productos), abarcan las siguientes especialidades: Hepatobiliar, Pancreática, Peritoneal y Retroperitoneal, Colorrectal, Torácica, Renal, Pediátrica, Colorrectal | LANIFICACION QURURGICA PERSONALIZADA VIRTUAL | LANIFICACION QUIRÚRGICA PERSONALIZADA (VIRTUAL) (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241027796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | RAY SAFE I3 | RAYSAFE | SI | Visualiza la exposición a los rayos X en tiempo real gracias a gráficos de barras de fácil lectura. La información al instante permite al personal médico ser consciente y adaptar su comportamiento con el fin de minimizar la exposición innecesaria a la radiación. Las mediciones se almacenan de manera simultánea para un análisis posterior al procedimiento. De esta manera se facilita el aprendizaje continuo y se pueden realizar comparaciones a lo largo del tiempo o entre laboratorios. | RAYSAFE I3 | No aplica | “La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto INVIVO DOSIMETRY PRODUCTS / PRODUCTOS PARA DOSIMETRIA EN VIVO, es un dispositivo médico clase de riesgo IIb, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Decreto 4725 de 2005: Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica más crítica; Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la clase IIb. En este sentido, todos los productos indicados para controlar la dosis de radiación total acumulada; es decir dosímetros, son considerados dispositivos médicos y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIB. En este contexto, los establecimientos dedicados a la fabricación o importación de los dispositivos en mención contarán con seis (6) meses a partir de la fecha, para la obtención del respectivo registro sanitario”. (subrayado fuera de texto) En este contexto una vez analizada la información aportada se identifica que el producto RAY SAFE I3, marca: RAYSAFE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la clase IIb.(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto | IIb
20241065110 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | Erythrocyte Sedimentation Rate | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | No aplica | Está contemplado entre los productos que NO requieren Registro Sanitario por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, como reactivo de diagnóstico in vitro, o para su importación o comercialización como reactivo in vitro del Decreto 1036 de 2018. De acuerdo con lo anterior, el producto: Erythrocyte Sedimentation Rate, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241032001 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | PAPELES TERMICOS PARA REGISTRO MEDICO E INDUSTRIAL | GRAPHIC CONTROLS- VERMED - NISSHA - PAINMED | NO | EN EQUIPOS DE DIAGNOSTICO MEDICO COMO SON ELECTROCARDIOGRAFO, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOR FETAL, ECOGRAFOS, AUDIMETROS , RESPIRADORES, CAMPIMETROS, LABORATORIOS, OPTOMETROS, BALANZAS EQUIPOS DE MEDICION DE TEMPERATURA , EMISION DE GASES ENTRE OTROS. | Resma, Z Fold y Rollos, en dimensiones estándar de acuerdo con el ancho, largo o número de hojas prestablecido en cada impresora | No aplica | Está contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías para su fabricación, importación o comercialización en Colombia De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241005563 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | PRODUCTOS DE CULTIVO CELULAR PERMEABLES AL GAS G-REX con nombre genérico FRASCOS PARA CULTIVO CELULAR | WILSON WOLF MANUFACTURING LLC E.U. | NO | Son birreactores de cultivo de un solo uso, diseñados para la expansión y recuperación de las células de mamíferos en sistemas abiertos Estos insumos, son exclusivamente destinados para fines de investigación, es decir que no se utilizaran en procesos de diagnóstico o clínico | Paquete de dos (estuches) | El IDCBIS adquirid dispositivos G-REX™ de sistema abierto. Las cantidades son las siguientes: -G-Rex100M Sistema Abierto, RUO- (Caja x 3 paquetes) REF: RU81100 Cantidad: 2 Cajas -G-Rex500M Sistema Abierto, RUO- (Caja x 2 paquetes) REF: G285500-RU Cantidad: 3 Cajas | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica
20241048656 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | DESTILADOR DE AGUA / DESTILADOR DE AGUA DEST TANK | BOECO | NO | El destilador BOECO produce agua destilada directamente del agua de red con un diseño que ocupa poco espacio y una producción eficaz de agua. - Un diseño único y dos sensores de nivel de agua proporciona un funcionamiento automático. Por falta de agua, el calentamiento es automáticamente cortado para proteger la resistencia de sobrecalentamiento. - Dispone de un termostato hidráulico que desconecta el aparato por sobrecalentamiento. - El destilador es fácil de limpiar con sólo retirar la parte superior del destilador y las tapas individuales de los depósitos se tiene acceso al interior de los mismos. | UNIDAD | DEST TANK 4000 DEST TANK 8000(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241049444 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | RESPIROMETROS WRIGHT Y HALOSCALE, | KoKo PFT LTD | SI | El uso previsto del respirometro Wright/Haloscale es la medición y monitorización del nivel de ventilación pulmonar alcanzado por pacientes de cuidados intensivos, durante la anestesia y la recuperación posoperatoria. Mide los volúmenes espirados y, por tanto, indica si se está logrando una ventilación adecuada, ya sea en circuito abierto o cerrado o en pacientes con respiración espontanea o ventilación mecánica. | Unidad empacada en la caja | WRIGHT Marcos 8: El respirometro Wright original, diámetro pequeño, esfera azul. Para medición de volumen minuto, con posibilidad de medir volumen corriente. Rango de volumen: 0,11 y 0-1001. Marcos 14: Respirometro de pequeño diámetro y esfera negra. Para medición de volumen corriente, con facilidad para medir volumen minuto. Rango de volumen: 0-11 y 0-101. HALOESCALA Estándar: Respirometro de gran diámetro con esfera azul y escalas concéntricas. Tanto para medición de volumen corriente como de volumen minuto. Rando de volumen 0-11 y 0-1001. Compacto: Respirometro de pequeño diámetro con esfera azul y escalas concéntricas. Tanto para medición de volumen corriente como de volumen minuto. Rango de volumen 0-11 y 0-1001 (…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto RESPIROMETROS WRIGHT Y HALOSCALE, marca: KoKo PFT LTD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241060812 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-04-03 | Na CLEANING SOLUTION | CARETIUM | NO | Se utiliza para limpiar el sistema de reacción durante el proceso de detección con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia que se debe probar. No incluye ninguna solución de limpieza que sirva para limpiar los instrumentos por separado. | FRASCO x 15 ml | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto: Na CLEANING SOLUTION, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica
20241068444 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-04-03 | Extended Viral Respiratory Molecular | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | RESV435 Extended Viral Respiratory Molecular | De acuerdo con lo anterior, el producto: Extended Viral Respiratory Molecular, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241038419 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | UNIDAD DENTAL | GADDENTAL | NO | LA UNIDAD DENTAL ES UN CONJUNTO DE ELEMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALMENTE PRODUCIDO Y PROPORCIONADO AL PERSONAL CALIFICADO PARA USAR EN LA CLÍNICA DENTAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DENTAL PERTINENTES, COMPUESTO POR EL CONJUNTO COMPLETO DE DISPOSITIVOS DENTALES RELACIONADOS Y COMPONENTES MECÁNICOS. | UNIDAD | 208, A600, A6800, R4, GAD DENTAL, GAD DENTAL PLUS (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241038972 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | SILLAS Y MESAS DE CONTACTOLOGÍA PARA UNIDADES DE REFRACCIÓN con nombre genérico SILLAS Y MESAS PARA UNIDADES OFTÁLMICAS | CSO | NO | Son concebidas y realizadas por maestros artesanos con materiales de primera calidad. Las sillas pueden personalizarse con varios tipos de tejidos y colores, y pueden equiparse con accesorios y prestaciones tales como: reposapiés, movimiento de elevación, movimiento anteroposterior, respaldo reclinable y reposacabezas regulable. Las mesas para contactología están concebidos para completar la gama de accesorios CSO. Todo en un espacio muy reducido que se puede ampliar con cajones específicos. | CAJA, UNIDAD | R2000, F6000, R8000, R1000 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241064481 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-03 | Dermatophyte Culture | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | DERS415 Dermatophyte Culture | De acuerdo con lo anterior, el producto: Dermatophyte Culture, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241051466 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-05 | UNIDAD DENTAL YOUJOY / CLOCK con nombre genérico UNIDAD DENTAL | YOUJOY / CLOCK | NO | La unidad dental es adecuada para clínicas o hospitales dentales modernos. Se utiliza para Ubicar al paciente durante los procedimientos de diagnóstico, tratamiento u operación. para extracción de dientes; raspado dental, empaste e implante dental. | UNIDAD | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241052410 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-05 | ELMATEAM 4,5 BASIC con nombre genérico LIMPIEZA A VAPOR | ELMA | NO | Los equipos de limpieza a vapor Elmasteam 45 basic disponen de una potencia de 4,5 bar de presión de vapor. De esta forma, las piezas delicadas pueden limpiarse sin productos químicos de forma rápida, eficiente y respetuosa con el medioambiente. La limpieza previa con vapor resulta muy eficiente y respetuosa con el medioambiente ya que el vapor no contiene productos químicos y elimina la suciedad fácilmente gracias a su temperatura y presión elevadas. Además, la suciedad se acumula de forma muy concentrada y, por tanto, puede eliminarse sin incurrir en muchos gastos. A fin de reducir considerablemente los gastos de mantenimiento y los intervalos de servicio técnico, se recomienda utilizar agua destilada o desmineralizada. También puede utilizarse agua corriente si se utilizan los filtros de Brita como accesorio opcional. En el sector de la relojería y la joyería, Elmasteam 45 basic es ideal para limpiar joyas usadas y almacenadas, así como correas de los relojes, cadenas y anillos con piedras engastadas. Elmasteam 45 basic se utiliza, sobre todo, en la industria y en talleres para limpiar piezas del motor y herramientas durante una revisión exhaustiva. En los laboratorios odontológicos, las prótesis se limpian reiteradamente entre los pasos de trabajo individuales de fabricación. | Empaque individual | VERSIONES 1023836 1022678 1023838 ACCESORIOS 1023839 1023840 1023879 1023882 1023883 1023884 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241053016 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-05 | COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE YOUJOY / CLOCK con nombre genérico COMPRESOR DE AIRE SIN ACEITE | YOUJOY / CLOCK | NO | El compresor de aire es adecuado para proporcionar una fuente de aire comprimido para tratamientos dentales. | UNIDAD | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241056110 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-05 | ON BLADE con nombre genérico AFEITADORA ELECTRICA | ON BLADE / PHILIPS | NO | puede recortar, afeitar y crear líneas y bordes limpios en cualquier longitud de cabello. Olvídate de utilizar múltiples pasos y herramientas. OneBlade lo hace todo. Philips OneBlade tiene una tecnología revolucionaria diseñada para el peinado facial y el cuidado corporal. Puede recortar, perfilar y afeitar cualquier longitud de cabello. Su sistema de protección dual (un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas) hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (200 veces por segundo), por lo que es eficiente, incluso en pelos más largos. NOTA: NO está Indicada para Depilación. | Caja Individual con la Afeitadora ON BLADE de cada Referencia. Con sus Partes y Accesorios | QP1424/10 QP210/51 QP220/51 QP2724/10 QP2824/10 QP630/51 QP2510/15 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20231286594 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-08 | BANDA ADHESIVA marca: CURADERM, UNION MEDICAL. | CURADERM, UNION MEDICAL. | NO | Descripción: Banda adhesiva de tela no tejida y adhesivo termofusible, de color blanco, en rollo y/o precortada en tiras de diferentes tamaños (2cm x 10cm, 10cm x 15 cm, 10cm x 5m); es de material flexible, adaptable y que permite la adherencia a diferentes superficies como equipos y dispositivos, fijación de cables entre sí, fijación de cables sobre piel sana del paciente en procedimientos menores, permitiendo una correcta identificación de estos. Indicaciones de uso: Rollo: Corte según la medida requerida, retire la banda del papel adhesivo, fije y marque sobre la superficie requerida. Banda precortada: Desprenda la banda del papel adhesivo, fije y marque sobre la superficie requerida. Función: Ideal para la fijación y marcación de equipos, dispositivos, cables entre sí y sobre piel sana de pacientes en procedimientos menores, permitiendo una correcta identificación de estos. Área de uso: equipos, dispositivos, entre cables, sobre piel sana. | Primario: de 1 unidad hasta 1.000 unidades / 1 rollo hasta 10 rollos Gran empaque: de 1 a 10.000 unidades / de 1 rollo hasta 100 rollos | Banda adhesiva de 2cm X 10cm, Banda adhesiva de 10cm x 15 cm, Banda adhesiva en rollo 10cm x 5m. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241024948 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-08 | PARCHES CONTORNO DE OJOS con Nombre genérico PARCHES CONTORNO DE OJOS. | No aplica | NO | Los Parches Contorno de Ojos son aliados para obtener relajación y descanso corporal. Los Parches Para Ojos pueden usarse en diferentes tipos de piel. Es un Complemento de la rutina de cuidado de su rostro | Unidad - Caja Individual- Caja Máster. | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de higiene doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica
20241034557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-08 | BEAUTY CONCEPT RODILLO MASAJEADOR con nombre Generico: Beauty Concept Rodillo Masajeador Facial y Corporal en frío | YOU ARE THE PRINCESS, BEAUTY CONCEPT | NO | Calma tu piel con Ice Roller, el nuevo beauty tool que ayuda a refrescar la piel, reducir la hinchazón, mejorar la apariencia de los poros y la tensión muscular. Consigue un brillo instantáneo en tu piel. El cabezal está compuesto por un gel suave que absorbe inmediatamente la temperatura fría y conserva el frío durante más tiempo al ser termosensible. Utilízalo también en el cuerpo para relajar los músculos después de realizar alguna actividad deportiva o después de la depilación para cerrar los poros ¿Cómo utilizarlo? 1. Antes de usarlo, retira el cabezal extraíble del roller y déjalo enfriar en la nevera o colócalo en el congelador durante 15 minutos. 2. A continuación, desliza el roller delicadamente por el rostro, siempre desde dentro hacia fuera y en el cuello desde arriba hacia abajopara abrir el sistema linfático. Úsalo por la mañana para ayudar a despertar y tersar la piel antes de aplicar el maquillaje. El frío causa vasoconstricción en la piel, contrayendo los poros y los vasos sanguíneos, lo que crea una superficie más suave y uniforme si se usa con relativa frecuencia. Úsalo por la noche después de tu rutina de limpieza de la piel para ayudar a cerrar los poros y reducir la fatiga. Con el masaje también conseguirás que los productos de tratamiento penetren mejor en tu piel. Si tienes la piel sensible, no apliques el hielo directamente sobre la piel. Puedes proteger tu piel envolviendo el roller con una toalla o paño de algodón. Evita lavar tu piel con agua caliente después de aplicar el masaje. | CAJA CON 1 MASAJEADOR | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241044108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-08 | TRANSMISOR SMARTDOT™ | SMARTDOT™: | NO | Smartdot es un equipo transmisor que permite la transferencia de los datos de inyección de aluetta a la aplicación Growlink mediante Bluetooth de baja energía. Se puede sujetar al mecanismo de regulación de aluetta. | Caja por una unidad | U1211340 SMARTDOT ALUETTA (1) WW-INT. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241050626 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-08 | CENTRIFUGA DE MESA | MEDICAL L&C | SI | Las centrifugas de Mesa son equipos de laboratorio que utiliza la fuerza centrífuga para separar mezclas de diferentes densidades. Son herramientas esenciales en diversos campos, como biología, la química, la medicina y la investigación científica. Las centrifugas de mesa son herramientas versátiles y útiles en diversos campos, al seguir las instrucciones de seguridad y mantenimiento, se pueden utilizar de forma segura y eficaz para una variedad de aplicaciones. BIOLOGIA: Separación de células y Orgánulos Preparación de muestras para análisis Determinación de la concentración de proteínas Purificación de ácidos nucleicos Análisis de sangre y orina | UNIDAD | TD6A LOW SPEED CENTRIFUGE / TD5A LOW SPEED CENTRIFUGE | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 08 del 11 de septiembre de 2013, conceptuó: “(…) 3.7. Doctor Ignacio arboleda, Bacteriólogo, mediante radicado 13060565 de 24/07/2013, requiere conceptuar acerca de si los equipos utilizados en el laboratorio clínico tales como centrifugas, pipetas, procesadores y fraccionadores, son considerados como dispositivos: (…) Esta sala considera que los siguientes productos son dispositivos médicos: Centrifugas refrigeradas para banco de sangre Centrifugas de tubo para laboratorio Centrifuga para hematocrito Centrifuga para PCR o biología molecular Centrifuga para inmunohematología en banco de sangre Ultracentrífuga Procesadores de láminas portaobjetos para fluorescencia (IFI) Procesadores de placas para inmunoensayos (ELISA y quimioluminiscencia) Procesadores para pruebas de Wester Bolt (confirmación HIV) Procesadores de pruebas para biología molecular PCR (termo-cicladores) (…)” En este contexto y según la información aportada se identifica que el producto CENTRIFUGA DE MESA, marca: MEDICAL L&C, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…).” | I
20241044545 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-10 | PASTA LIMPIADORA PARA PLACAS Y APARATOS DENTALES | K-FRESH, K-ONLY, K-VENNER, K-KIDS | NO | UTILIZADO PARA ELIMINAR BACTERIAS Y GÉRMENES EN APARATOS DENTALES REMOVIBLES. BRINDA UNA SENSACIÓN DE LIMPIEZA Y FRESCURA CON UN RICO AROMA, GENERANDO SEGURIDAD A LAS PERSONAS QUE LO UTILIZAN. TIENE UNA AMPLIA ACCIÓN BACTERIANA Y DENTRO DE LAS PRINCIPALES BONDADES DEL PRODUCTO, ES QUE NO SÓLO PERMITE UNA HIGIENE BUCAL ADECUADA; SINO QUE TAMBIÉN CUIDA LOS DISPOSITIVOS DENTALES REMOVIBLES ALARGANDO SU BUENA APARIENCIA. | POTE X 20 G (según ficha técnica folio tres (3)) | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Cabe señalar que el formulario de solicitud de Certificado de No Obligatoriedad, no se encontraba diligenciado para Dispositivos Médicos, por tal razón, la información de presentación comercial y composición se tomo con referencia a la ficha técnica y a la etiqueta aportada. | No aplica
20231233044 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-10 | POMOS DE ALGODÓN | MINISO | NO | REMOCIÓN DE MAQUILLAJE APLICACIÓN DE TONICO EN LA CARA LIMPIEZA FACIAL LIMPIEZA DE OBJETOS CUIDADO DE LA PIEL ANTES DE APLICAR EL MAQUILLAJE Y DESPUÉS DE LA LIMPIEZA FACIAL | BOLSA POR 120 UND, 150 UND, 225 UND, 270 UND, CAJA POR 240 UND O 600 UND | 6931798862027 SOFT THICKENED & ENLARGED COTTON PADS WITH PRESSED EDGES – 150 COUNT 6936735313730 SUNRISE SUNFLOWERS COMPRESSED EDGE SQUARE COTTON PADS (120 COUNTS) 6936735361458 MINISO DUAL-USE STITCHED EDGE COTTON PADS (270 COUNT) 6936735367054 MINISO ROUND SOFT DUAL-SIDED COTTON PADS (225 COUNT) 6936735367061 MINISO WASTE-PROOF PEARL PATTERN COTTON PADS (600 COUNT IN CONTAINER) 6936735375837 MINISO STRETCHY TONER MASK COTTON PADS (240 COUNT IN CONTAINER) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica
20231320611 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | DETERDINA con nombre genérico DETERGENTE CON ACCIÓN DESINFECTANTE | DETERDINA | NO | DETERDINA ES UN DETERGENTE NEUTRO CON ACCIÓN DESINFECTANTE, DESENGRASANTE Y DESINCRUSTANTE PARA ÁREAS Y SUPERFICIES. SU USO CONTINUO AYUDA A MANTENER BAJA LA CARGA BACTERIANA. RECOMENDADO EN LIMPIEZA DIARIA Y RECURRENTE. USO PREVIO A LA DESINFECCIÓN TERMINAL Y RECURRENTE EN ÁREAS CRÍTICAS O CONTAMINADAS. DETERDINA ES ÚTIL EN LA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES, TECHOS, PINTURAS LAVABLES, SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE, SUPERFICIES ENLOZADAS, EQUIPOS Y TODAS LAS SUPERFICIES EN GENERAL. DETERDINA POSEE UN EXTRAORDINARIO PODER DE DETERGENCIA EN USO EN SUPERFICIES INERTES. DILUCIÓN: DILUIR 15 ML POR CADA LITRO DE AGUA. PARA SUPERFICIES CON EXCESO DE GRASA O SUCIEDAD MUY INCRUSTADA, AUMENTE LA CONCENTRACIÓN DE DETERDINA. APLICAR LA DILUCIÓN DE DETERDINA USANDO PAÑO O TRAPERO LIMPIO. RETIRAR CON UN PAÑO O TRAPERO HUMEDECIDO CON AGUA. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ INDICADO PARA LA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NI INSTRUMENTAL. PARA USO EN: • ÁREAS HOSPITALARIAS • SECTOR SALUD • ÁREAS DE ALIMENTOS • VETERINARIAS • COCINAS • BODEGAS • BAÑOS • INDUSTRIAS EN GENERAL. | FRASCO, GARRAFA Y TAMBOR EN PEAD POR 30, 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 mL - 5 y 20 Litros | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica
20241030759 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | BONZYME XTRA con nombre genérico DETERGENTE MULTIENZIMATICO | BONZYME. | NO | Indicado en el prelavado de toda clase de instrumental quirúrgico en los campos médico, clínico, bacteriológico, odontológico y afines. | 90 mL,500 mL, 750 mL, Litro, 3,8 L Y 5 L. | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241050641 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | MICROSCOPIO BIOLOGICO, BINOCULAR con nombre genérico MICROSCOPIO BIOLOGICO, BINOCULAR | MEDICAL L&C | SI | Es para observar estructuras celulares y moleculares, interacciones entre células y el estudio de procesos biológicos. Los Microscopios de Laboratorio son herramientas fundamentales, existe una gran variedad de campos científicos y técnicos, permiten observar y estudiar objetos y estructuras que son demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista. Algunos de los usos más comunes de un microscopio de laboratorio incluyen: Biología Medicina Microbiología | Unidad | SM-2010 SERIES BIO- MICROSCOPE. MODELOS: SM-2010ª, SM-2010B, SM-2010C, SM-2010D, SM-2010E, SM-2010DM | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MICROSCOPIO BIOLOGICO, BINOCULAR con nombre genérico MICROSCOPIO BIOLOGICO, BINOCULAR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud en el folio 11, donde menciona los usos: “MEDICINA: DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES MEDIANTE EL ANALISIS DE MUESTRAS DE TEJIDO O SANGRE. REALIZACION DE BIOPSIAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS MEDICOS.”, en tal sentido, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20241058034 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | DISCOS DE CERA | UP3D | NO | EL USO DE CERA PUEDE SATISFACER EFICAZMENTE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PROTÉSICOS DENTALES, AL MISMO TIEMPO QUE SATISFACE LAS DEMANDAS DE LOS PROCESOS DE FRESADO Y POSTERIOR FUNDICIÓN. | COLOR: VERDE AZUL, CRUDO, GRIS BLANCO - UNIDAD | 700110 WAX Gray 98-10 700112 WAX Gray 98-12 700114 WAX Gray 98-14 700116 WAX Gray 98-16 700118 WAX Gray 98-18 700120 WAX Gray 98-20 700122 WAX Gray 98-22 700125 WAX Gray 98-25 700210 WAX Green 98-10 700212 WAX Green 98-12 700214 WAX Green 98-14 700216 WAX Green 98-16 700218 WAX Green 98-18 700220 WAX Green 98-20 700222 WAX Green 98-22 700225 WAX Green 98-25 700310 WAX Blue 98-10 700312 WAX Blue 98-12 700314 WAX Blue 98-14 700316 WAX Blue 98-16 700318 WAX Blue 98-18 700320 WAX Blue 98-20 700322 WAX Blue 98-22 700325 WAX Blue 98-25 700410 WAX White 98-10 700412 WAX White 98-12 700414 WAX White 98-14 700416 WAX White 98-16 700418 WAX White 98-18 700420 WAX White 98-20 700422 WAX White 98-22 700425 WAX White 98-25 700510 WAX Ecru 98-10 700512 WAX Ecru 98-12 700514 WAX Ecru 98-14 700516 WAX Ecru 98-16 700518 WAX Ecru 98-18 700520 WAX Ecru 98-20 700522 WAX Ecru 98-22 700525 WAX Ecru 98-25 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241058981 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | ACCUPOINT® ADVANCED NEXT GENERATION con nombre genérico SISTEMA DE MONITOREO DE SANEAMIENTO | NEOGEN | NO | El sistema de monitoreo de saneamiento AccuPoint® Advanced Next Generation (NG) es una herramienta de diagnóstico ligera y portátil usada para validar y verificar la eficacia del programa de saneamiento mediante la detección de residuos orgánicos que quedan sobre las superficies y en líquidos después de la limpieza cuando se usan los muestreadores AccuPoint Advanced. El sistema está compuesto por tres componentes primarios: un luminómetro electrónico, muestreadores totalmente autónomos de un solo uso y software de gestión de datos. | Unidad | 700004100- 9904A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241059532 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | Quick Swab, con nombre genérico: Hisopo | NEOGEN | NO | ES UN SISTEMA DE HISOPADO AMBIENTAL LISTO PARA USAR QUE SE PUEDE EMPLEAR HÚMEDO O SECO, Y ESTÁ PENSADO PARA USARSE EN LA INSUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MUESTREO DE SUPERFICIES. ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE JUNTO CON CUALQUIER PLACA PETRIFILM U OTRO MEDIO DE CULTIVO. USA UN CALDO LETHEEN LIBRE DE BISULFITO DE SODIO PARA FACILITAR LA RECUPERACIÓN DE BACTERIAS Y OFRECE APROXIMADAMENTE 1 ML DE MUESTRA SI SE USA DE LA FORMA PRESCRIPTA. | Unidad, 50 Unidad, 250 | CÓDIGO: 700002200 REFERENCIA: 6432 CÓDIGO: 700002007 REFERENCIA: 6433 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241060712 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | HISOPO MUESTREADOR CON CALDO LETHEEN / SWAB SAMPLER - LETHEEN BROTH con nombre genérico HISOPO MUESTREADOR CON CALDO LETHEEN | NEOGEN | NO | EL HISOPO MUESTREADOR SE USA PARA MONITOREO AMBIENTAL (TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES, MANIPULADORES, ETC.), ES USADO PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS. | UNIDAD, 100 | CÓDIGO: 700002039, 700002009, 700002010 REFERENCIA: RS96010LET,10ML RS9601LET, 1ML RS9604LET, 4ML | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241060819 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | SPONGE-STICK CON TAMPÓN NEUTRALIZANTE SSL10NB. Con nombre genérico: ESPONJA PARA MUESTREO | NEOGEN | NO | Es usada para monitoreo ambiental de superficies de procesos, carcasas - canales y otras superficies para muestreo | Unidad, 100 | Código: 700002023 Referencia: SSL10NB | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Cabe señalar, que se indica en la presente certificación, la descripción del producto acorde a la información visualizada en la ficha técnica aportada en el folio número 6. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241061381 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | DISCOS O BLOQUES DE CIRCONIO, con nombre genérico DISCOS Y BLOQUES DEPRAG | DEPRAG | NO | ES UN PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS PARCIAL FIJA, CARILLA, NÚCLEO, ABUTMENTS PARA IMPLANTES E INCRUSTACIONES DENTALES, SU MANIPULACIÓN, ES DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. | UNIDAD DISCO Y UNIDAD BLOQUE | 3D PRO, sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20,22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. SHT-MULTI, sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20, 22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. SHT-COLOR. Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20, 22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. SHT-WHITE. Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20, 22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. ST-MULTI. Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20, 22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. ST-COLOR. Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20, 22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. ST-WHITE. Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, Espesor: 10,12,14,16,18,20, 22,25,30mm. Colores: A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4, C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,BL1,BL2,BL3,BL4,Blanco. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241061466 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | DISCOS DE ZIRCONIO, con nombre genérico: MATERIALES FLEXIBLES | SOREAL ZIR - UP3D | NO | HT PLUS HT PLUS TIENE ALTA FUERZA Y OPACIDAD DESPUES DE LA SINTERIZACIÓN Y ES MÁS ADECUADO PARA HACER FRENTE. COLOR: BLANCO INDICACIONES: MARCO DE UNA SOLA UNIDAD HASTA MARCOS DE UNIDADES MULTIPLES. HT COLOR HT COLOR TIENE ALTA FUERZA Y OPACIDAD DESPUES DE LA SINTERIZACIÓN Y ES MÁS ADECUADO PARA HACER FRENTE. COLOR: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3 INDICACIONES: MARCO DE UNA SOLA UNIDAD HASTA MARCOS DE UNIDADES MULTIPLES. ST PLUS BLOQUE ST PLUS CON ALTA RESISTENCIA Y TRANSLUCENCIA MEDIA, EXCELENTES PROPIEDADES ANTIENVEJECIMENTO. ESTA COMBINACIÓN PERMITE UNA VARIEDAD MÁXIMA DE INDICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE RESTAURACIONES. COLOR: BLANCO INDICACIONES: INCRUSTACIONES, CARILLAS, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTES MULTIPLES, SUPERESTRUCTURAS DE IMPLANTES. ST COLOR EL BLOQUE DE COLOR ST ES UNA CIRCONIA PRECOLORADA, CON ALTA RESISTENCIA Y TRANSLUCENCIA MEDIA, PROPIEDADES ANTIENVEJECIMIENTO DE EXCEL-LENT, ESTA COMBINACION PERMITE UNA VARIEDAD MÁXIMA DE INDICACIONES PARA LA FABRICACIÓN DE RESTAURACIONES. COLOR: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3 INDICACIONES: INCRUSTACIONES, CARILLAS, CORONAS ANTERIORES, CORONAS DE CARTERIA, PUENTES MULTIPLES, SUPERESTRUCTURAS DE IMPLANTES. ST MULTI ST MULTI BOCK, ES UNA CIRCONIA PRECOLORADA, CON ALTA RESISTENCIA Y GRADIENTE DE COLOR NATURAL, EXCELENTES PROPIEDADES ANTIENVEJECIMIENTO, ADECUADAS PARA CORONAS Y PUENTES DE CONTORNO COMPLETO. COLOR: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4 INDICACIONES: INCRUSTACIONES, CARILLAS, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTES MULTIPLES, SUPERESTRUCTURAS DE IMPLANTES. SHT MULTI SHT MULTI, PROPORCIONA UN GRADO DE COLOR FLUIDO DE CERVICAL A INCISAL, LA FABRICACIÓN DE MONOLITOS ESTÉTICOS NUNCA ANTES HA SIDO TAN EFICIENTE. COLOR: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4 INDICACIONES: INCRUSTACIONES, CARILLAS, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTES MULTIPLES, SUPERESTRUCTURAS DE IMPLANTES. 4D MULTILAYER 4D MULTICAPA ES UN BLOQUE DE CIRCONIO BASADO EN LA TECNOLOGÍA BIÓNICA. EL BLOQUE TIENE UN EFECTO DE GRADIENTE DE CUATRO DIMENSIONES, QUE INCLUYE FUERZA, TRANSPARENCIA, COLORES Y DUREZA. EL CONCEPTO MULTIPLE ESPECIALMENTE DESARROLLADO CAMBIA LAS PROPIEDADES MECANICAS Y OPTICAS DE LUZ DEL MATERIAL EN UN GRADIENTE SUAVE DE CERVICAL A INCISAL. COLOR: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4 INDICACIONES: CARILLAS, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTE DE TRES UNIDADES. TT TT ES UN MATERIAL ALTAMENTE BIOCOMPATIBLE CON UNA TRANSPARENCIA SOBRESALIENTE (%49). ESTE MATERIAL ES PERFECTO PARA TODOS LOS TRATAMIENTOS ALTAMENTE ESTETICOS EN LA REGION DEL DIENTE ANTERIOR. COLOR: BLANCO INDICACIONES: CARILLAS, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTE DE TRES UNIDADES. | UNIDAD | 600010 HT PLUS Blanco 98-10 600012 HT PLUS Blanco 98-12 600014 HT PLUS Blanco 98-14 600016 HT PLUS Blanco 98-16 600018 HT PLUS Blanco 98-18 600020 HT PLUS Blanco 98-20 600022 HT PLUS Blanco 98-22 600025 HT PLUS Blanco 98-25 600110 HT COLOR OM1 98-10 600112 HT COLOR OM1 98-12 600114 HT COLOR OM1 98-14 600116 HT COLOR OM1 98-16 600118 HT COLOR OM1 98-18 600120 HT COLOR OM1 98-20 600122 HT COLOR OM1 98-22 600125 HT COLOR OM1 98-25 600210 HT COLOR OM2 98-10 600212 HT COLOR OM2 98-12 600214 HT COLOR OM2 98-14 600216 HT COLOR OM2 98-16 600218 HT COLOR OM2 98-18 600220 HT COLOR OM2 98-20 600222 HT COLOR OM2 98-22 600225 HT COLOR OM2 98-25 600310 HT COLOR OM3 98-10 600312 HT COLOR OM3 98-12 600314 HT COLOR OM3 98-14 600316 HT COLOR OM3 98-16 600318 HT COLOR OM3 98-18 600320 HT COLOR OM3 98-20 600322 HT COLOR OM3 98-22 600325 HT COLOR OM3 98-25 601110 HT COLOR A1 98-10 601112 HT COLOR A1 98-12 601114 HT COLOR A1 98-14 601116 HT COLOR A1 98-16 601118 HT COLOR A1 98-18 601120 HT COLOR A1 98-20 601122 HT COLOR A1 98-22 601125 HT COLOR A1 98-25 601210 HT COLOR A2 98-10 601212 HT COLOR A2 98-12 601214 HT COLOR A2 98-14 601216 HT COLOR A2 98-16 601218 HT COLOR A2 98-18 601220 HT COLOR A2 98-20 601222 HT COLOR A2 98-22 601225 HT COLOR A2 98-25 601310 HT COLOR A3 98-10 601312 HT COLOR A3 98-12 601314 HT COLOR A3 98-14 601316 HT COLOR A3 98-16 601318 HT COLOR A3 98-18 601320 HT COLOR A3 98-20 601322 HT COLOR A3 98-22 601325 HT COLOR A3 98-25 601410 HT COLOR A3.5 98-10 601412 HT COLOR A3.5 98-12 601414 HT COLOR A3.5 98-14 601416 HT COLOR A3.5 98-16 601418 HT COLOR A3.5 98-18 601420 HT COLOR A3.5 98-20 601422 HT COLOR A3.5 98-22 601425 HT COLOR A3.5 98-25 601510 HT COLOR A4 98-10 601512 HT COLOR A4 98-12 601514 HT COLOR A4 98-14 601516 HT COLOR A4 98-16 601518 HT COLOR A4 98-18 601520 HT COLOR A4 98-20 601522 HT COLOR A4 98-22 601525 HT COLOR A4 98-25 602110 HT COLOR B1 98-10 602112 HT COLOR B1 98-12 602114 HT COLOR B1 98-14 602116 HT COLOR B1 98-16 602118 HT COLOR B1 98-18 602120 HT COLOR B1 98-20 602122 HT COLOR B1 98-22 602125 HT COLOR B1 98-25 602210 HT COLOR B2 98-10 602212 HT COLOR B2 98-12 602214 HT COLOR B2 98-14 602216 HT COLOR B2 98-16 602218 HT COLOR B2 98-18 602220 HT COLOR B2 98-20 602222 HT COLOR B2 98-22 602225 HT COLOR B2 98-25 602310 HT COLOR B3 98-10 602312 HT COLOR B3 98-12 602314 HT COLOR B3 98-14 602316 HT COLOR B3 98-16 602318 HT COLOR B3 98-18 602320 HT COLOR B3 98-20 602322 HT COLOR B3 98-22 602325 HT COLOR B3 98-25 602410 HT COLOR B4 98-10 602412 HT COLOR B4 98-12 602414 HT COLOR B4 98-14 602416 HT COLOR B4 98-16 602418 HT COLOR B4 98-18 602420 HT COLOR B4 98-20 602422 HT COLOR B4 98-22 602425 HT COLOR B4 98-25 603110 HT COLOR C1 98-10 603112 HT COLOR C1 98-12 603114 HT COLOR C1 98-14 603116 HT COLOR C1 98-16 603118 HT COLOR C1 98-18 603120 HT COLOR C1 98-20 603122 HT COLOR C1 98-22 603125 HT COLOR C1 98-25 603210 HT COLOR C2 98-10 603212 HT COLOR C2 98-12 603214 HT COLOR C2 98-14 603216 HT COLOR C2 98-16 603218 HT COLOR C2 98-18 603220 HT COLOR C2 98-20 603222 HT COLOR C2 98-22 603225 HT COLOR C2 98-25 603310 HT COLOR C3 98-10 603312 HT COLOR C3 98-12 603314 HT COLOR C3 98-14 603316 HT COLOR C3 98-16 603318 HT COLOR C3 98-18 603320 HT COLOR C3 98-20 603322 HT COLOR C3 98-22 603325 HT COLOR C3 98-25 603410 HT COLOR C4 98-10 603412 HT COLOR C4 98-12 603414 HT COLOR C4 98-14 603416 HT COLOR C4 98-16 603418 HT COLOR C4 98-18 603420 HT COLOR C4 98-20 603422 HT COLOR C4 98-22 603425 HT COLOR C4 98-25 604210 HT COLOR D2 98-10 604212 HT COLOR D2 98-12 604214 HT COLOR D2 98-14 604216 HT COLOR D2 98-16 604218 HT COLOR D2 98-18 604220 HT COLOR D2 98-20 604222 HT COLOR D2 98-22 604225 HT COLOR D2 98-25 604310 HT COLOR D3 98-10 604312 HT COLOR D3 98-12 604314 HT COLOR D3 98-14 604316 HT COLOR D3 98-16 604318 HT COLOR D3 98-18 604320 HT COLOR D3 98-20 604322 HT COLOR D3 98-22 604325 HT COLOR D3 98-25 604410 HT COLOR D4 98-10 604412 HT COLOR D4 98-12 604414 HT COLOR D4 98-14 604416 HT COLOR D4 98-16 604418 HT COLOR D4 98-18 604420 HT COLOR D4 98-20 604422 HT COLOR D4 98-22 604424 HT COLOR D4 98-25 611210 ST COLOR A1 98-10 611112 ST COLOR A1 98-12 611114 ST COLOR A1 98-14 611116 ST COLOR A1 98-16 611118 ST COLOR A1 98-18 611120 ST COLOR A1 98-20 611122 ST COLOR A1 98-22 611125 ST COLOR A1 98-25 611210 ST COLOR A2 98-10 611212 ST COLOR A2 98-12 611214 ST COLOR A2 98-14 611216 ST COLOR A2 98-16 611218 ST COLOR A2 98-18 611220 ST COLOR A2 98-20 611222 ST COLOR A2 98-22 611225 ST COLOR A2 98-25 611310 ST COLOR A3 98-10 611312 ST COLOR A3 98-12 611314 ST COLOR A3 98-14 611316 ST COLOR A3 98-16 611318 ST COLOR A3 98-18 611320 ST COLOR A3 98-20 611322 ST COLOR A3 98-22 611325 ST COLOR A3 98-25 611410 ST COLOR A3.5 98-10 611412 ST COLOR A3.5 98-12 611414 ST COLOR A3.5 98-14 611416 ST COLOR A3.5 98-16 611418 ST COLOR A3.5 98-18 611420 ST COLOR A3.5 98-20 611422 ST COLOR A3.5 98-22 611425 ST COLOR A3.5 98-25 611510 ST COLOR A4 98-10 611512 ST COLOR A4 98-12 611514 ST COLOR A4 98-14 611516 ST COLOR A4 98-16 611518 ST COLOR A4 98-18 611520 ST COLOR A4 98-20 611522 ST COLOR A4 98-22 611525 ST COLOR A4 98-25 612110 ST COLOR B1 98-10 612112 ST COLOR B1 98-12 612114 ST COLOR B1 98-14 612116 ST COLOR B1 98-16 612118 ST COLOR B1 98-18 612120 ST COLOR B1 98-20 612122 ST COLOR B1 98-22 612125 ST COLOR B1 98-25 612210 ST COLOR B2 98-10 612212 ST COLOR B2 98-12 612214 ST COLOR B2 98-14 612216 ST COLOR B2 98-16 612218 ST COLOR B2 98-18 612220 ST COLOR B2 98-20 612222 ST COLOR B2 98-22 612225 ST COLOR B2 98-25 612310 ST COLOR B3 98-10 612312 ST COLOR B3 98-12 612314 ST COLOR B3 98-14 612316 ST COLOR B3 98-16 612318 ST COLOR B3 98-18 612320 ST COLOR B3 98-20 612322 ST COLOR B3 98-22 612325 ST COLOR B3 98-25 612410 ST COLOR B4 98-10 612412 ST COLOR B4 98-12 612414 ST COLOR B4 98-14 612416 ST COLOR B4 98-16 612418 ST COLOR B4 98-18 612420 ST COLOR B4 98-20 612422 ST COLOR B4 98-22 612425 ST COLOR B4 98-25 613110 ST COLOR C1 98-10 613112 ST COLOR C1 98-12 613114 ST COLOR C1 98-14 613116 ST COLOR C1 98-16 613118 ST COLOR C1 98-18 613120 ST COLOR C1 98-20 613122 ST COLOR C1 98-22 613125 ST COLOR C1 98-25 613210 ST COLOR C2 98-10 613212 ST COLOR C2 98-12 613214 ST COLOR C2 98-14 613216 ST COLOR C2 98-16 613218 ST COLOR C2 98-18 613220 ST COLOR C2 98-20 613222 ST COLOR C2 98-22 613225 ST COLOR C2 98-25 613310 ST COLOR C3 98-10 613312 ST COLOR C3 98-12 613314 ST COLOR C3 98-14 613316 ST COLOR C3 98-16 613318 ST COLOR C3 98-18 613320 ST COLOR C3 98-20 613322 ST COLOR C3 98-22 613325 ST COLOR C3 98-25 613410 ST COLOR C4 98-10 613412 ST COLOR C4 98-12 613414 ST COLOR C4 98-14 613416 ST COLOR C4 98-16 613418 ST COLOR C4 98-18 613420 ST COLOR C4 98-20 613422 ST COLOR C4 98-22 613425 ST COLOR C4 98-25 614210 ST COLOR D2 98-10 614212 ST COLOR D2 98-12 614214 ST COLOR D2 98-14 614216 ST COLOR D2 98-16 614218 ST COLOR D2 98-18 614220 ST COLOR D2 98-20 614222 ST COLOR D2 98-22 614225 ST COLOR D2 98-25 614310 ST COLOR D3 98-10 614312 ST COLOR D3 98-12 614314 ST COLOR D3 98-14 614316 ST COLOR D3 98-16 614318 ST COLOR D3 98-18 614320 ST COLOR D3 98-20 614322 ST COLOR D3 98-22 614325 ST COLOR D3 98-25 614410 ST COLOR D4 98-10 614412 ST COLOR D4 98-12 614414 ST COLOR D4 98-14 614416 ST COLOR D4 98-16 614418 ST COLOR D4 98-18 614420 ST COLOR D4 98-20 614422 ST COLOR D4 98-22 614425 ST COLOR D4 98-25 610110 ST COLOR OM1 98-10 610112 ST COLOR OM1 98-12 610114 ST COLOR OM1 98-14 610116 ST COLOR OM1 98-16 610118 ST COLOR OM1 98-18 610120 ST COLOR OM1 98-20 610122 ST COLOR OM1 98-22 610125 ST COLOR OM1 98-25 610210 ST COLOR OM2 98-10 610212 ST COLOR OM2 98-12 610214 ST COLOR OM2 98-14 610216 ST COLOR OM2 98-16 610218 ST COLOR OM2 98-18 610220 ST COLOR OM2 98-20 610222 ST COLOR OM2 98-22 610225 ST COLOR OM2 98-25 610310 ST COLOR OM3 98-10 610312 ST COLOR OM3 98-12 610314 ST COLOR OM3 98-14 610316 ST COLOR OM3 98-16 610318 ST COLOR OM3 98-18 610320 ST COLOR OM3 98-20 610322 ST COLOR OM3 98-22 610325 ST COLOR OM3 98-25 610010 ST PLUS white 98-10 610012 ST PLUS white 98-12 610014 ST PLUS white 98-14 610016 ST PLUS white 98-16 610018 ST PLUS white 98-18 610020 ST PLUS white 98-20 610022 ST PLUS white 98-22 610025 ST PLUS white 98-25 630010 TT white 98-10 630012 TT white 98-12 630014 TT white 98-14 630016 TT white 98-16 621110 4D Multilayer A1 98-10 621112 4D Multilayer A1 98-12 621114 4D Multilayer A1 98-14 621116 4D Multilayer A1 98-16 621118 4D Multilayer A1 98-18 621120 4D Multilayer A1 98-20 621122 4D Multilayer A1 98-22 621125 4D Multilayer A1 98-25 621210 4D Multilayer A2 98-10 621212 4D Multilayer A2 98-12 621214 4D Multilayer A2 98-14 621216 4D Multilayer A2 98-16 621218 4D Multilayer A2 98-18 621220 4D Multilayer A2 98-20 621222 4D Multilayer A2 98-22 621225 4D Multilayer A2 98-25 621310 4D Multilayer A3 98-10 621312 4D Multilayer A3 98-12 621314 4D Multilayer A3 98-14 621316 4D Multilayer A3 98-16 621318 4D Multilayer A3 98-18 621320 4D Multilayer A3 98-20 621322 4D Multilayer A3 98-22 621325 4D Multilayer A3 98-25 621410 4D Multilayer A3.5 98-10 621412 4D Multilayer A3.5 98-12 621414 4D Multilayer A3.5 98-14 621416 4D Multilayer A3.5 98-16 621418 4D Multilayer A3.5 98-18 621420 4D Multilayer A3.5 98-20 621422 4D Multilayer A3.5 98-22 621425 4D Multilayer A3.5 98-25 621510 4D Multilayer A4 98-10 621512 4D Multilayer A4 98-12 621514 4D Multilayer A4 98-14 621516 4D Multilayer A4 98-16 621518 4D Multilayer A4 98-18 621520 4D Multilayer A4 98-20 621522 4D Multilayer A4 98-22 621525 4D Multilayer A4 98-25 622110 4D Multilayer B1 98-10 622112 4D Multilayer B1 98-12 622114 4D Multilayer B1 98-14 622116 4D Multilayer B1 98-16 622118 4D Multilayer B1 98-18 622120 4D Multilayer B1 98-20 622122 4D Multilayer B1 98-22 622125 4D Multilayer B1 98-25 622210 4D Multilayer B2 98-10 622212 4D Multilayer B2 98-12 622214 4D Multilayer B2 98-14 622216 4D Multilayer B2 98-16 622218 4D Multilayer B2 98-18 622220 4D Multilayer B2 98-20 622222 4D Multilayer B2 98-22 622225 4D Multilayer B2 98-25 622310 4D Multilayer B3 98-10 622312 4D Multilayer B3 98-12 622314 4D Multilayer B3 98-14 622316 4D Multilayer B3 98-16 622318 4D Multilayer B3 98-18 622320 4D Multilayer B3 98-20 622322 4D Multilayer B3 98-22 622325 4D Multilayer B3 98-25 622410 4D Multilayer B4 98-10 622412 4D Multilayer B4 98-12 622414 4D Multilayer B4 98-14 622416 4D Multilayer B4 98-16 622418 4D Multilayer B4 98-18 622420 4D Multilayer B4 98-20 622422 4D Multilayer B4 98-22 622425 4D Multilayer B4 98-25 623110 4D Multilayer C1 98-10 623112 4D Multilayer C1 98-12 623114 4D Multilayer C1 98-14 623116 4D Multilayer C1 98-16 623118 4D Multilayer C1 98-18 623120 4D Multilayer C1 98-20 623122 4D Multilayer C1 98-22 623125 4D Multilayer C1 98-25 623210 4D Multilayer C2 98-10 623212 4D Multilayer C2 98-12 623214 4D Multilayer C2 98-14 623216 4D Multilayer C2 98-16 623218 4D Multilayer C2 98-18 623220 4D Multilayer C2 98-20 623222 4D Multilayer C2 98-22 623225 4D Multilayer C2 98-25 623310 4D Multilayer C3 98-10 623312 4D Multilayer C3 98-12 623314 4D Multilayer C3 98-14 623316 4D Multilayer C3 98-16 623318 4D Multilayer C3 98-18 623320 4D Multilayer C3 98-20 623322 4D Multilayer C3 98-22 623325 4D Multilayer C3 98-25 623410 4D Multilayer C4 98-10 623412 4D Multilayer C4 98-12 623414 4D Multilayer C4 98-14 623416 4D Multilayer C4 98-16 623418 4D Multilayer C4 98-18 623420 4D Multilayer C4 98-20 623422 4D Multilayer C4 98-22 623425 4D Multilayer C4 98-25 624210 4D Multilayer D2 98-10 624212 4D Multilayer D2 98-12 624214 4D Multilayer D2 98-14 624216 4D Multilayer D2 98-16 624218 4D Multilayer D2 98-18 624220 4D Multilayer D2 98-20 624222 4D Multilayer D2 98-22 624225 4D Multilayer D2 98-25 624310 4D Multilayer D3 98-10 624312 4D Multilayer D3 98-12 624314 4D Multilayer D3 98-14 624316 4D Multilayer D3 98-16 624318 4D Multilayer D3 98-18 624320 4D Multilayer D3 98-20 624322 4D Multilayer D3 98-22 624325 4D Multilayer D3 98-25 624410 4D Multilayer D4 98-10 624412 4D Multilayer D4 98-12 624414 4D Multilayer D4 98-14 624416 4D Multilayer D4 98-16 624418 4D Multilayer D4 98-18 624420 4D Multilayer D4 98-20 624422 4D Multilayer D4 98-22 624425 4D Multilayer D4 98-25 620110 4D Multilayer BL1 98-10 620112 4D Multilayer BL1 98-12 620114 4D Multilayer BL1 98-14 620116 4D Multilayer BL1 98-16 620118 4D Multilayer BL1 98-18 620120 4D Multilayer BL1 98-20 620122 4D Multilayer BL1 98-22 620125 4D Multilayer BL1 98-25 620210 4D Multilayer BL2 98-10 620212 4D Multilayer BL2 98-12 620214 4D Multilayer BL2 98-14 620216 4D Multilayer BL2 98-16 620218 4D Multilayer BL2 98-18 620220 4D Multilayer BL2 98-20 620222 4D Multilayer BL2 98-22 620225 4D Multilayer BL2 98-25 620310 4D Multilayer BL3 98-10 620312 4D Multilayer BL3 98-12 620314 4D Multilayer BL3 98-14 620316 4D Multilayer BL3 98-16 620318 4D Multilayer BL3 98-18 620320 4D Multilayer BL3 98-20 620322 4D Multilayer BL3 98-22 620325 4D Multilayer BL3 98-25 620410 4D Multilayer BL4 98-10 620412 4D Multilayer BL4 98-12 620414 4D Multilayer BL4 98-14 620416 4D Multilayer BL4 98-16 620418 4D Multilayer BL4 98-18 620420 4D Multilayer BL4 98-20 620422 4D Multilayer BL4 98-22 620425 4D Multilayer BL4 98-25 511216 PMMA ML A2 98-16 700118 WAX Gray 98-18 700420 WAX White 98-20 700120 WAX Gray 98-20 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241061705 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | SEQONE PLATFORM V1.27 con nombre genérico PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE DATOS DE SECUENCIACIÓN | SEQONE | NO | Para facilitar el análisis, la interpretación y la organización de datos de secuenciación para el análisis genético en un marco de diagnóstico, orientación terapéutica y detección de predisposiciones genéticas. Para el análisis bioinformático de datos brutos de secuenciación de alto rendimiento para un número variable de muestras biológicas con el fin de identificar mutaciones médicamente pertinentes con fines de prevención, diagnóstico o orientación terapéutica. | Plataforma en la nube. Sin dispositivo físico para importar | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241061788 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | DISCOS, BLOQUES Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO, con nombre genérico: DISCOS, BLOQUES Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO PARA LABORATORIO DENTAL | UPCERA | NO | MATERIAL DENTAL CERAMICO ZIRCONIO – MATERIA PRIMA PARA RESTAURACIONES DENTALES: ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVIDUALES | DISCO DE 98MM: CAJA X 10/12/14/16/18/20/22/25/30 UNIDADES CON ESPESOR DE:10/12/14/16/18/20/22/25/30. BLOQUES: CAJA POR: 2,4,5,6,8,10,12 UNIDADES CON ESPESORE DE: 20X14X15 / 20X19X15 / 40X14X15 / 40X19X15/ 55X19X15 / 65X25X22 / 65X40X22 / 85X40 X 22 LIQUIDO: CAJA X 2,4,5,6,8,10, BOTELLA | EXPLORE HYBRID), COLORES: A1 / A2 / A3 / B1 /B2 / C1 / C2 / D2 / BL3. EXPLORE FUNCTIONAL, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. EXPLORE ESTHETIC, COLORES: A1/ A2 /A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2./BL1 / BL2 TT WH ITE ( 5Y-PSZ), COLOR: WHITE. TT- MULTILAYER), COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. TT-ONE WHITE, COLORES: WHITE. TT-ONE PRE-SHADED, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2. TT-ONE MULTILAYER ,COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. BL1 / BL2. HT WHITE , COLOR: WHITE. ST WHITE, COLOR: WHITE ST PRE-SHADED, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / 0M1 / OM2 / OM3. ST MULTILAYER , COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241061805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | MICROMOTOR K38 – PRO K38 PRO / K38 PRO – BS30 CON PIEZA DE MANO O MOTOTUR con nombre genérico MICROMOTOR PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MARATHON | NO | Indicado exclusivamente para trabajo en laboratorio dental, especialmente para acrílico, cerámica y ajustes en metal. De uso exclusivo en laboratorios de mecánica dental. | Unidad (equipo con sus accesorios) | : K38 – PRO K38 PRO / K38 PRO – BS30 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DE MECÁNICA DENTAL - NO APTO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241063019 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | FRESADORA DENTAL, con nombre genérico: FRESADORA DENTAL PARA FABRICAR VARIOS TIPOS DE RESTAURACIONES DENTALES EN LABORATORIOS O CLINICAS DENTALES | GADDENTAL | NO | SE UTILIZA EN LABORATORIOS O CLÍNICAS DENTALES PARA FABRICAR VARIOS TIPOS DE RESTAURACIONES DENTALES A PARTIR DE MATERIALES COMO CERÁMICA, CIRCONIO O RESINA COMPUESTA. INDICACIONES ESPECÍFICAS DE USO PARA UNA FRESADORA DENTAL: FABRICACIÓN DE CORONAS Y PUENTES: LAS FRESADORAS DENTALES SE UTILIZAN COMÚNMENTE PARA FABRICAR CORONAS INDIVIDUALES O PUENTES DE VARIAS UNIDADES. PUEDEN FRESAR CON PRECISIÓN LAS RESTAURACIONES A PARTIR DE BLOQUES DE CERÁMICA U OTROS MATERIALES BASADOS EN DISEÑOS DIGITALES CREADOS CON SOFTWARE CAD/CAM. PRODUCCIÓN DE INCRUSTACIONES E INCRUSTACIONES: LAS FRESADORAS DENTALES TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA FABRICAR INCRUSTACIONES Y ONLAYS, QUE SON RESTAURACIONES INDIRECTAS QUE ENCAJAN DENTRO O SOBRE LA ESTRUCTURA DEL DIENTE. LA FRESADORA PUEDE TALLAR CON PRECISIÓN LA FORMA Y LA ANATOMÍA DESEADAS A PARTIR DE UN BLOQUE DE MATERIAL.FRESADO DE PILARES DE IMPLANTES: LAS FRESADORAS DENTALES SE UTILIZAN A MENUDO PARA CREAR PILARES DE IMPLANTES PERSONALIZADOS. ESTOS PILARES CONECTAN LOS IMPLANTES DENTALES A LAS RESTAURACIONES PROTÉSICAS, Y LAS FRESADORAS PUEDEN FRESARLOS SEGÚN ESPECIFICACIONES PRECISAS PARA UN AJUSTE Y UNA ESTÉTICA ÓPTIMOS. FABRICACIÓN DE CARILLAS: LAS CARILLAS DENTALES SON CARILLAS DELGADAS QUE SE ADHIEREN A LA SUPERFICIE FRONTAL DE LOS DIENTES PARA MEJORAR SU APARIENCIA. LAS FRESADORAS DENTALES SE PUEDEN UTILIZAR PARA FRESAR CARILLAS DE CERÁMICA U OTROS MATERIALES, LO QUE GARANTIZA UNA FORMA Y PERSONALIZACIÓN PRECISAS. RESTAURACIONES DE ARCADA COMPLETA: LAS FRESADORAS DENTALES PUEDEN PRODUCIR RESTAURACIONES DE ARCADA COMPLETA, COMO PUENTES DE CIRCONIO DE CONTORNO COMPLETO O DENTADURAS POSTIZAS HÍBRIDAS. PUEDEN FRESAR GRANDES BLOQUES DE MATERIAL EN LA FORMA DESEADA, PROPORCIONANDO RESTAURACIONES ALTAMENTE PRECISAS Y DURADERAS | UNIDAD | YRC-5X, SE AMPARA SOTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241063043 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-12 | ASPIRADORA DE CIRCONIO, con nombre genérico: ASPIRADORA DE CIRCONIO PARA FILTRAR EL POLVO GENERADO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES EN EL LABORATORIO DENTAL | GADDENTAL | NO | SE UTILIZA PARA FILTRAR EL POLVO GENERADO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES EN EL LABORATORIO INDUSTRIAL DE PRÓTESIS. ESTA ASPIRADORA TIENE LAS VENTAJAS 20241063043DE UNA FORMA COMPACTA Y POCO RUIDO, UNA SUCCIÓN FUERTE Y UNA ALTA EFICIENCIA, QUE PUEDE USARSE EN VARIAS CIRCUNSTANCIAS. AL UTILIZAR LA PLACA PRINCIPAL DEL MICROORDENADOR INTEGRADO, EL SISTEMA DE CONTROL PUEDE FUNCIONAR EN MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y EN MODO DE FUNCIONAMIENTO RECIBIDO. ESTE PRODUCTO PUEDE FUNCIONAR CON UNA MÁQUINA DE GRABADO DE CIRCONIO DE FORMA SINCRONIZADA A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN DE SEÑAL DIGITAL. | UNIDAD | R-412 SE AMPARA SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20231056052 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | COLDISEPT THROAT SPRAY - AEROSOL PARA LA GARGANTA con Nombre genérico COLDISEPT THROAT SPRAY - AEROSOL PARA LA GARGANTA. | COLDISEPT | NO | EL AEROSOL PARA LA GARGANTA COLDISEPT NANOSILVER APOYA EFICAZMENTE LA LIMPIEZA, IRRIGACIÓN, HUMECTACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES EXTRAÑOS, INCLUIDOS MICROORGANISMOS Y HERIDAS SUCIAS EN LA GARGANTA CÓMO LAS CAUSADAS POR LA EXTRACCIÓN DE AMÍGDALAS. | CADA ENVASE INDIVIDUAL DE AEROSOL PARA LA GARGANTA COLDISEPT INCLUYE: FRASCO (20 ML) CON BOMBA DE PULVERIZACIÓN Y APLICADOR ORAL INSTRUCCIONES DE USO, CAJA DE CARTÓN. | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica
20231275802 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | ALIMED MOLESTICK MOLESKIN con Nombre genérico ALMOHADILLAS ALIMED MOLESTICK MOLESKIN | ALIMED | SI | LAS ALMOHADILLAS ALIMED MOLESTICK MOLESKIN SE UTILIZAN PARA PROTEGER LA PIEL EXPUESTA CONTRA AMPOLLAS, CALLOS E IRRITACIÓN CAUSADA POR MOVIMIENTOS REPETIDOS O FRICCIÓN. PUEDEN AMORTIGUAR LOS CALLOS Y OTROS PUNTOS DOLORIDOS. TAMBIÉN PUEDEN SERVIR COMO AGENTE ACOLCHADO PARA FÉRULAS ORTOPÉDICAS, PROPORCIONANDO COMODIDAD ACOLCHADA AL PACIENTE.HOJA DE ESPUMA DE CELDA ABIERTA CON RESPALDO ADHESIVO NO FABRICANDO CON LATEX DE CAUCHO NATURAL. PROTEGE LA PIEL EXPUESTA CONTRA AMPOLLAS DOLOROSAS, CALLOS Y PUNTOS CALIENTES. ES FACIL DE COLOCAR DEBIDO A SU CAPACIDAD DE ESTIRAMIENTO INCORPORADA. LA CAPA DE ESPUMA SE COMPRIME BAJO PESO. LA TELA ESTÁ TEJIDA Y ESQUILADA PARA CREAR UN PELO CORTO Y SUAVE. LA CAJA DISPENSADORA MANTIENE EL PRODUCTO NO UTILIZADO LIMPIO Y ACCESIBLE. | CAJA | 4700: MOLESTICK, 6''W X 6 YDS 4701: MOLESTICK, 9''W X 4 YDS | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Alimed Molestick Moleskin con Nombre genérico Almohadillas AliMed Molestick Moleskin, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el articulo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: " Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)” | I
20241015657 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | SURFACE DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES, con nombre genérico DETERGENTEDESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES: | Orgánica | NO | Para desinfectar superficies y ambientes aplique el producto directamente (con esta solución obtenemos más de 1200 p.p.m. partes por millón.) Aplique la solución con un aspersor o paño acrílico humedecido, deje actuar por espacio de dos minutos o más, no se debe enjuagar para no perder la acción residual de más de 24 horas. | Envase por 500, 1000 mL. Envase por 4, 10 y 20 L. Galón con envase dosificador. Envase por 750 con pistola espumadora. | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241041581 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | BOTELLA ALMACENAMIENTO LECHE MATERNA con el nombre Genérico: BOTELLA ALMACENAMIENTO LECHE MATERNA. | PIGEON | NO | Están diseñados con el propósito de facilitar el proceso de recolección y almacenamiento de leche materna; su disco sellador mantiene la leche fresca mientras se almacena en el refrigerador. | Botella de Vidrio: 2 Oz / 60 ml , 4 Oz / 120 ml, 6 Oz / 180 ml , 8 Oz / 240 ml Botella de Polipropileno: 5 Oz / 150 ml , 8 Oz / 240 m | Botella de Polipropileno: referencias 176151- 176162 Botella en vidrio: referencias 159661-159662-159663-159664 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241048762 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | ALIMENTADOR DE DEDO - FINGER FEEDER - TETINA USO HOSPITALARIO - REUTILIZABLE FLUJO LENTO Y FLUJO MED, con nombre Genérico : ALIMENTADOR DE DEDO - TETINA USO HOSPITALARIO - REUTILIZABLE FLUJO LENTO Y FLUJO MEDIO - VASO GRADUADO - BIBERON CUCHARA | MEDELA | NO | Estos productos que pertenecen a la misma categoría de sistemas de alimentación, están diseñados para administrar leche materna y otros líquidos de una consistencia similar a los bebes lactantes | ALIMENTADOR DE DEDO - FINGER FEEDER Paquete x 5 unidades TETINA USO HOSPITALARIO - REUTILIZABLE Paquete x 25 unidades BABY CUP FEEDER – VASO GRADUADO Paquete x 10 unid SOFTCUP™ CAJA X 1 UNID Y 6 UNIDADES | ALIMENTADOR DE DEDO - FINGER FEEDER 80027 TETINA USO HOSPITALARIO - REUTILIZABLE FLUJO S: 0080119 FLUJO M : 0080120 BABY CUP FEEDER – VASO GRADUADO 8000507 SOFTCUP™ 101046065 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241061123 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | SPONGE-STICK SSL100 : con el nombre Genérico: ESPONJA PARA MUESTREO. | NEOGEN | NO | Es usada para monitoreo ambiental de superficies de procesos, carcasas - canales y otras superficies para muestreo. | Unidad, 100 | Código: 700002201 Referencia: SSL100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241065107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | DISCOS Y BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO, con nombre genérico: DISCOS Y BLOQUES DEPRAG | DEPRAG | NO | ES UN PRODUCTO PARA LA ELABORACION DE PROTESIS PARCIAL FIJA, CARILLA, NUCLEO, ABUTMENTS PARA IMPLANTES E INCRUSTACIONES DENTALES, SU MANIPULACIÓN ES DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. | UNIDAD DISCO Y UNIDAD BLOQUES | ESTANDAR: Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, tamaño: 18*13*15mm y 40*15*14mm, Color: HT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2, OM1,OM2. LT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2,OM1,OM2. ESTETICA: Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, tamaño: 18*13*15mm y 40*15*14mm, Color: HT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2, OM1,OM2. LT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2,OM1,OM2. AMBAR: Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, tamaño: 18*13*15mm y 40*15*14mm, Color: HT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2, OM1,OM2. LT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2,OM1,OM2. PURO: Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, tamaño: 18*13*15mm y 40*15*14mm, Color: HT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2, OM1,OM2. LT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2,OM1,OM2. CRISTAL: Sistema de disco: 98mm, 95mm, 92*75mm, tamaño: 18*13*15mm y 40*15*14mm, Color: HT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2, OM1,OM2. LT:A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C1,C2,D2,OM1,OM2. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241066678 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | GLACIER ULTRA PREMIUM THERMOFORM MATERIAL / MATERIAL TERMOFORMADO GLACIER ULTRA PREMIUM, con nombre genérico: MATERIAL TERMOFORMADO PARA DISPOSITIVOS INTRABUCALES | GLACIER®/ DynaFlex® | NO | GLACIER® PLASTIC ESTÁ TERMOFORMADO PARA FABRICAR APARATOS INTRAORALES COMO RETENEDORES, ALINEADORES PARA MOVIMIENTOS DENTALES MENORES Y PUENTES TEMPORALES. GLACIER® PLASTIC ES ADECUADO PARA SU USO CON PERSONAS QUE NO PADECEN BRUXISMO. LOS MATERIALES PARA PROTECTORES BUCALES Y ALINEADORES ESTÁN INDICADOS PARA LA FABRICACIÓN DE APARATOS DENTALES Y DE ORTODONCIA COMO ALINEADORES, PLANOS DE MORDIDA, PROTECTORES BUCALES, PROTECTORES NOCTURNOS, APARATOS PARA RONCAR, FÉRULAS, RETENEDORES, REPOSICIONADORES Y PUENTES TEMPORALES. | CAJA X 100 | Tamaño Forma Número de articulo 0,030 x 125 mm Redondo #0764-030 0,035 x 125 mm Redondo #0764-035 0,040 x 125 mm Redondo #0764-040 0.030mm Cuadrado (5"x 5") #0765-03 0.035mm Cuadrado (5"x 5") #0765-035 0.040mm Cuadrado (5"x 5") #0765-040 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241067209 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | BLOQUE PRESOMBREADO DE CIRCONIO DENTAL, con nombre genérico: CERAMICA DENTAL DE CIRCONIO | YUCERA | NO | LA CERÁMICA DENTAL DE CIRCONIO SE UTILIZA PARA REALIZAR CORONAS, PUENTES, INCRUSTACIONES Y CARILLAS DE PRÓTESIS FIJAS. | UNIDAD | ML-A2-ST | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241067215 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES YOU BY ADITEK, con nombre genérico: ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES | YOU by ADITEK | NO | LOS ALINEADORES ESTÉTICOS REMOVIBLES ESTÁN COMPUESTOS POR CUBETAS TERMOPLÁSTICAS TRANSPARENTES QUE SE COLOCAN EN LAS ARCADAS DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CON LA FUNCIÓN DE PROMOVER EL MOVIMIENTO ESTRICTAMENTE DENTARIO (NO ESQUELÉTICO) DE MANERA PAULATINA EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, RESPETANDO LA EVALUACIÓN DEL ODONTÓLOGO Y LA LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO DENTARIO DE MÁXIMO 4 MM. ESTÁN INDICADOS PARA PACIENTES CON DENTICIÓN MIXTA Y PERMANENTE. LOS ALINEADORES ORTODÓNTICOS ESTÉTICOS SON FABRICADOS SOBRE MEDIDA, BAJO PRESCRIPCIÓN DEL ODONTÓLOGO PREVIA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN DE TRATAMIENTO, DISEÑADOS Y FABRICADOS EN LABORATORIO DENTAL. | SET DE 5, 10, 20 Y 30 ALINEADORES | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241068864 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-15 | NEXXZR® ZIRCONIA, NEXXZR T, NEXXZR T MULTI, NEXXZR+, NEXXZR+ MULTI, NEXXZR+ MULTI 2.0, con nombre genérico: DISCO DE ÓXIDO DE ZIRCONIO (ZRO2) | SAGEMAX, NEXXZR T, NEXXZR S, NEXXZR PLUS NEXXZR T COLORING LIQUID, NEXXZR + COLORING LIQUID, AND NEXXZR, EFFECT COLORING LIQUID | NO | NEXXZR T, NEXXZR T MULTI, NEXXZR+, NEXXZR+ MULTI, NEXXZR+ MULTI 2.0 ES UN ÓXIDO DE CIRCONIO ESTABILIZADO CON ITRIO PARA RESTAURACIONES DENTALES FIJAS Y TOTALMENTE DE CERÁMICA. NOTA: EL DISCO SE PUEDE UTILIZAR PARA FABRICAR MÚLTIPLES RESTAURACIONES EN DIFERENTES MOMENTOS. INDICADO PARA CORONAS Y PUENTES DE LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. | NexxZr T Gama de colores: White, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Grosor del disco: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm NexxZr T Multi Gama de colores: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Grosor del disco: 16, 20, 25 mm NexxZr+ Gama de colores: White, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2 Grosor del disco: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm NexxZr+ Multi Gama de colores: A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2 Grosor del disco: 16, 20 mm NexxZr+ Multi 2.0 Gama de colores: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Grosor del disco: 14, 16, 20 mm | SAP article code Article description SAP article code Article description W-31001 NexxZrT WTW98-10mm Z-32070 NexxZr T B2 Z95-16mm W-31002 NexxZr T WT W98-12mm Z-32071 NexxZr T B2 Z95-18mm W-31003 NexxZr T WT W98-14mm Z-32072 NexxZr T B2 Z95-20mm W-31004 NexxZr T WT W98-16mm Z-32073 NexxZr TB2 Z95-22mm W-31005 NexxZr TWTW98-18mm Z-32074 NexxZr T B2 Z95-25mm W-31006 NexxZr TWTW98-20mm Z-32078 NexxZr T B3 Z95-10mm W-31007 NexxZr TWTW98-22mm Z-32079 NexxZr T B3 Z95-12mm W-31008 NexxZr TWT W98-25mm Z-32080 NexxZr T B3 Z95-14mm W-31010 NexxZrT WTW98-30mm Z-32081 NexxZr T B3 Z95-16mm W-32001 NexxZr TA1 W98-10mm Z-32082 NexxZr T B3 Z95-18mm W-32002 NexxZr TA1 W98-12mm Z-32083 NexxZr T B3 Z95-20mm W-32003 NexxZrT A1 W98-14mm Z-32084 NexxZr T B3 Z95-22mm W-32004 NexxZr TA1 W98-16mm Z-32085 NexxZr T B3 Z95-25mm W-32005 NexxZr TA1 W98-18mm Z-32089 NexxZr T B4 Z95-10mm W-32006 NexxZr TA1 W98-20mm Z-32090 NexxZrT B4 Z95-12mm W-32007 NexxZr TA1 W98-22mm Z-32091 NexxZr T B4 Z95-14mm W-32008 NexxZrT A1 W98-25mm Z-32092 NexxZr T B4 Z95-16mm W-32012 NexxZr TA2W98-10mm Z-32093 NexxZrT B4 Z95-18mm W-32013 NexxZrT A2 W98-12mm Z-32094 NexxZr T B4 Z95-20mm W-32014 NexxZrT A2 W98-14mm Z-32095 NexxZr T B4 Z95-22mm W-32015 NexxZrT A2W98-16mm Z-32096 NexxZr T B4 Z95-25mm W-32016 NexxZr TA2W98-18mm Z-32100 NexxZrT C1 Z95-10mm W-32017 NexxZr TA2 W98-20mm Z-32101 NexxZrT C1 Z95-12mm W-32018 NexxZr T A2 W98-22mm Z-32102 NexxZrT C1 Z95-14mm W-32019 NexxZrT A2 W98-25mm Z-32103 NexxZrT C1 Z95-16mm W-32023 NexxZr T A3 W98-10mm Z-32104 NexxZrT C1 Z95-18mm W-32024 NexxZr T A3 W98-12mm Z-32105 NexxZr T C1 Z95-20mm W-32025 NexxZr T A3 W98-14mm Z-32106 NexxZr T C1 Z95-22mm W-32026 NexxZrT A3 W98-16mm Z-32107 NexxZr T C1 Z95-25mm W-32027 NexxZrT A3 W98-18mm Z-32111 NexxZrT C2 Z95-10mm W-32028 NexxZrT A3 W98-20mm Z-32112 NexxZrT C2 Z95-12mm W-32029 NexxZrT A3 W98-22mm Z-32113 NexxZrT C2 Z95-14mm W-32030 NexxZr T A3 W98-25mm Z-32114 NexxZrT C2 Z95-16mm W-32034 NexxZr TA3.5 W98-10mm Z-32115 NexxZrT C2 Z95-18mm W-32035 NexxZrT A3.5 W98-12mm Z-32116 NexxZr T C2 Z95-20mm W-32036 NexxZr T A3.5 W98-14mm Z-32117 NexxZr T C2 Z95-22mm W-32037 NexxZr TA3.5 W98-16mm Z-32118 NexxZrT C2 Z95-25mm W-32038 NexxZrT A3.5 W98-18mm Z-32122 NexxZrT C3 Z95-10mm W-32039 NexxZr T A3.5 W98-20mm Z-32123 NexxZrT C3 Z95-12mm W-32040 NexxZr T A3.5 W98-22mm Z-32124 NexxZrT C3 Z95-14mm W-32041 NexxZrT A3.5 W98-25mm Z-32125 NexxZr T C3 Z95-16mm W-32045 NexxZr T A4 W98-10mm Z-32126 NexxZrT C3 Z95-18mm W-32046 NexxZr T A4 W98-12mm Z-32127 NexxZr T C3 Z95-20mm W-32047 NexxZr T A4 W98-14mm Z-32128 NexxZr T C3 Z95-22mm W-32048 NexxZr T A4 W98-16mm Z-32129 NexxZr T C3 Z95-25mm W-32049 NexxZrT A4 W98-18mm Z-32133 NexxZr T C4 Z95-10mm W-32050 NexxZr T A4 W98-20mm Z-32134 NexxZrT C4 Z95-12mm W-32051 NexxZr T A4 W98-22mm Z-32135 NexxZr T C4 Z95-14mm W-32052 NexxZr T A4 W98-25mm Z-32136 NexxZrT C4 Z95-16mm W-32056 NexxZrT B1 W98-10mm Z-32137 NexxZrT C4 Z95-18mm W-32057 NexxZrT B1 W98-12mm Z-32138 NexxZrT C4 Z95-20mm W-32058 NexxZrT B1 W98-14mm Z-32139 NexxZr T C4 Z95-22mm W-32059 NexxZrT B1 W98-16mm Z-32140 NexxZr T C4 Z95-25mm W-32060 NexxZrT B1 W98-18mm Z-32144 NexxZr T D2 Z95-10mm W-32061 NexxZr TB1 W98-20mm Z-32145 NexxZr T D2 Z95-12mm W-32062 NexxZr T B1 W98-22mm Z-32146 NexxZr T D2 Z95-14mm W-32063 NexxZr T B1 W98-25mm Z-32147 NexxZr T D2 Z95-16mm W-32067 NexxZrT B2 W98-10mm Z-32148 NexxZr T D2 Z95-18mm W-32068 NexxZr TB2 W98-12mm Z-32149 NexxZr T D2 Z95-20mm W-32069 NexxZr T B2 W98-14mm Z-32150 NexxZr T D2 Z95-22mm W-32070 NexxZrT B2W98-16mm Z-32151 NexxZr T D2 Z95-25mm W-32071 NexxZrT B2W98-18mm Z-32155 NexxZr T D3 Z95-10mm W-32072 NexxZr TB2W98-20mm Z-32156 NexxZr T D3 Z95-12mm W-32073 NexxZr T B2 W98-22mm Z-32157 NexxZr T D3 Z95-14mm W-32074 NexxZr TB2 W98-25mm Z-32158 NexxZr T D3 Z95-16mm W-32078 NexxZr T B3 W98-10mm Z-32159 NexxZr T D3 Z95-18mm W-32079 NexxZr T B3 W98-12mm Z-32160 NexxZr T D3 Z95-20mm W-32080 NexxZrT B3 W98-14mm Z-32161 NexxZr T D3 Z95-22mm W-32081 NexxZr TB3 W98-16mm Z-32162 NexxZr T D3 Z95-25mm W-32082 NexxZr T B3 W98-18mm Z-32166 NexxZr T D4 Z95-10mm W-32083 NexxZr T B3 W98-20mm Z-32167 NexxZr T D4 Z95-12mm W-32084 NexxZr T B3 W98-22mm Z-32168 NexxZr T D4 Z95-14mm W-32085 NexxZr T B3 W98-25mm Z-32169 NexxZr T D4 Z95-16mm W-32089 NexxZr T B4 W98-10mm Z-32170 NexxZr T D4 Z95-18mm W-32090 NexxZrT B4 W98-12mm Z-32171 NexxZr T D4 Z95-20mm W-32091 NexxZrT B4 W98-14mm Z-32172 NexxZr T D4 Z95-22mm W-32092 NexxZr T B4 W98-16mm Z-32173 NexxZr T D4 Z95-25mm W-32093 NexxZr T B4 W98-18mm Z-32177 NexxZr T OM1 Z95-10mm W-32094 NexxZr T B4 W98-20mm Z-32178 NexxZr T OM1 Z95-12mm W-32095 NexxZr TB4W98-22mm Z-32179 NexxZr T OM1 Z95-14mm W-32096 NexxZr T B4 W98-25mm Z-32180 NexxZr T OM1 Z95-16mm W-32100 NexxZr T C1 W98-10mm Z-32181 NexxZr T OM1 Z95-18mm W-32101 NexxZr T C1 W98-12mm Z-32182 NexxZr T OM1 Z95-20mm W-32102 NexxZr T C1 W98-14mm Z-32183 NexxZr T OM1 Z95-22mm W-32103 NexxZr T C1 W98-16mm Z-32184 NexxZr T OM1 Z95-25mm W-32104 NexxZr T C1 W98-18mm Z-32188 NexxZr T OM2 Z95-10mm W-32105 NexxZr T C1 W98-20mm Z-32189 NexxZr T OM2 Z95-12mm W-32106 NexxZr T C1 W98-22mm Z-32190 NexxZr T OM2 Z95-14mm W-32107 NexxZr T C1 W98-25mm Z-32191 NexxZr T OM2 Z95-16mm W-32111 NexxZr T C2 W98-10mm Z-32192 NexxZr T OM2 Z95-18mm W-32112 NexxZr T C2 W98-12mm Z-32193 NexxZr T OM2 Z95-20mm W-32113 NexxZr T C2W98-14mm Z-32194 NexxZr T OM2 Z95-22mm W-32114 NexxZr T C2 W98-16mm Z-32195 NexxZr T OM2 Z95-25mm W-32115 NexxZr T C2 W98-18mm Z-32199 NexxZr T OM3Z95-10mm W-32116 NexxZr T C2 W98-20mm Z-32200 NexxZr T OM3 Z95-12mm W-32117 NexxZr T C2 W98-22mm Z-32201 NexxZr T OM3Z95-14mm W-32118 NexxZr T C2 W98-25mm Z-32202 NexxZrT OM3Z95-16mm W-32122 NexxZr T C3 W98-10mm Z-32203 NexxZrT OM3Z95-18mm W-32123 NexxZr TC3W98-12mm Z-32204 NexxZr T OM3 Z95-20mm W-32124 NexxZr T C3W98-14mm Z-32205 NexxZr T OM3 Z95-22mm W-32125 NexxZr T C3 W98-16mm Z-32206 NexxZr T OM3 Z95-25mm W-32126 NexxZr T C3 W98-18mm 745444 NexxZrT Multi BL1 W98-16mm W-32127 NexxZr T C3 W98-20mm 745445 NexxZrT Multi BL2 W98-16mm W-32128 NexxZr T C3 W98-22mm 745446 NexxZr T Multi BL3 W98-16mm W-32129 NexxZr T C3 W98-25mm 745447 NexxZr T Multi BL4 W98-16mm W-32133 NexxZr T C4W98-10mm 745448 NexxZr T Multi A1 W98-16mm W-32134 NexxZr T C4 W98-12mm 745449 NexxZrT Multi A2 W98-16mm W-32135 NexxZr T C4W98-14mm 745450 NexxZr T Multi A3 W98-16mm W-32136 NexxZr T C4 W98-16mm 745451 NexxZrT Multi A3.5 W98-16mm W-32137 NexxZr T C4 W98-18mm 745452 NexxZr T Multi A4 W98-16mm W-32138 NexxZr T C4 W98-20mm 745453 NexxZrT Multi B1 W98-16mm W-32139 NexxZr T C4 W98-22mm 745454 NexxZr T Multi B2 W98-16mm W-32140 NexxZr T C4 W98-25mm 745455 NexxZr T Multi B3 W98-16mm W-32144 NexxZr T D2 W98-10mm 745456 NexxZrT Multi B4 W98-16mm W-32145 NexxZr T D2 W98-12mm 745457 NexxZrT Multi C1 W98-16mm W-32146 NexxZrT D2 W98-14mm 745458 NexxZrT Multi C2 W98-16mm W-32147 NexxZr T D2 W98-16mm 745459 NexxZr T Multi C3 W98-16mm W-32148 NexxZr T D2 W98-18mm 745460 NexxZrT Multi C4 W98-16mm W-32149 NexxZr T D2 W98-20mm 745461 NexxZrT Multi D2 W98-16mm W-32150 NexxZr T D2 W98-22mm 745462 NexxZrT Multi D3 W98-16mm W-32151 NexxZrT D2W98-25mm 745463 NexxZr T Multi D4 W98-16mm W-32155 NexxZrT D3 W98-10mm 745464 NexxZr T Multi BL1 W98-20mm W-32156 NexxZrT D3 W98-12mm 745465 NexxZr T Multi BL2 W98-20mm W-32157 NexxZr T D3 W98-14mm 745466 NexxZr T Multi BL3 W98-20mm W-32158 NexxZrT D3 W98-16mm 745467 NexxZr T Multi BL4 W98-20mm W-32159 NexxZr TD3 W98-18mm 745468 NexxZr T Multi A1 W98-20mm W-32160 NexxZr T D3 W98-20mm 745469 NexxZrT Multi A2 W98-20mm W-32161 NexxZrT D3 W98-22mm 745470 NexxZr T Multi A3 W98-20mm W-32162 NexxZr T D3 W98-25mm 745471 NexxZr T Multi A3.5 W98-20mm W-32166 NexxZr T D4 W98-10mm 745472 NexxZr T Multi A4 W98-20mm W-32167 NexxZr T D4 W98-12mm 745473 NexxZrT Multi B1 W98-20mm W-32168 NexxZr T D4 W98-14mm 745474 NexxZr T Multi B2 W98-20mm W-32169 NexxZrT D4 W98-16mm 745475 NexxZr T Multi B3 W98-20mm W-32170 NexxZr T D4 W98-18mm 745476 NexxZr T Multi B4 W98-20mm W-32171 NexxZr T D4 W98-20mm 745477 NexxZrT Multi C1 W98-20mm W-32172 NexxZr T D4 W98-22mm 745478 NexxZr T Multi C2 W98-20mm W-32173 NexxZr T D4 W98-25mm 745479 NexxZrT Multi C3 W98-20mm W-32177 NexxZrT OM1 W98-10mm 745480 NexxZr T Multi C4 W98-20mm W-32178 NexxZrT OM1 W98 12mm 745481 NexxZr T Multi D2 W98-20mm W-32179 NexxZrT OM1 W98-14mm 745482 NexxZr T Multi D3 W98-20mm W-32180 NexxZrT OM1 W98-16mm 745483 NexxZr T Multi D4 W98-20mm W-32181 NexxZrT OM1 W98-18mm 745488 NexxZr T Multi A1 W98-25 mm W-32182 NexxZrT OM1 W98-20mm 745489 NexxZr T Multi A2 W98-25 mm W-32183 NexxZrT OM1 W98-22mm 745490 NexxZr T Multi A3 W98-25 mm W-32184 NexxZrT OM1 W98-25mm 745491 NexxZr T Multi A3.5 W98-25 mm W-32188 NexxZr T OM2 W98-10mm 745492 NexxZr T M u Iti A4 W98-25 mm W-32189 NexxZrT OM2W98-12mm 745493 NexxZr T Multi B1 W98-25 mm W-32190 NexxZr T OM2 W98-14mm 745494 NexxZr T Multi B2 W98-25 mm W-32191 NexxZrT OM2W98-16mm 745495 NexxZr T Multi B3 W98-25 mm W-32192 NexxZrT OM2W98-18mm 745496 NexxZr T Multi B4 W98-25 mm W-32193 NexxZr T OM2 W98-20mm 745484 NexxZrT Multi BL1 W98-25 mm W-32194 NexxZr T OM2 W98-22mm 745485 NexxZr T Multi BL2 W98-25 mm W-32195 NexxZr T OM2 W98-25mm 745486 NexxZr T Multi BL3 W98-25 mm W-32199 NexxZrT OM3W98-10mm 745487 NexxZr T Multi BL4 W98-25 mm W-32200 NexxZrT OM3 W98-12mm 745497 NexxZr T Multi C1 W98-25 mm W-32201 NexxZr T OM3 W98-14mm 745498 NexxZr T Multi C2 W98-25 mm W-32202 NexxZr T OM3 W98-16mm 745499 NexxZrT Multi C3 W98-25 mm W-32203 NexxZr TOM3W98-18mm 745500 NexxZr T Multi C4 W98-25 mm W-32204 NexxZr T OM3 W98-20mm 745501 NexxZrT Multi D2 W98-25 mm W-32205 NexxZr T OM3 W98-22mm 745502 NexxZrT Multi D3 W98-25 mm W-32206 NexxZr T OM3 W98-25mm 745503 NexxZr T Multi D4 W98-25 mm Z-31001 NexxZr T WT Z95-10mm 745528 NexxZr T Multi BL1 Z95-16mm Z-31002 NexxZr T WT Z95-12mm 745529 NexxZr T Multi BL2 Z95-16mm Z-31003 NexxZr T WT Z95-14mm 745530 NexxZr T Multi BL3 Z95-16mm Z-31004 NexxZr T WT Z95-16mm 745531 NexxZr T Multi BL4 Z95-16mm Z-31005 NexxZr T WT Z95-18mm 745532 NexxZr T Multi A1 Z95-16mm Z-31006 NexxZr T WT Z95-20mm 745533 NexxZr T Multi A2 Z95-16mm Z-31007 NexxZr T WT Z95-22mm 745534 NexxZr T Multi A3 Z95-16mm Z-31008 NexxZr T WT Z95-25mm 745535 NexxZr T Multi A3.5 Z95-16mm Z-31010 NexxZr T WT Z95-30mm 745536 NexxZr T Multi A4 Z95-16mm Z-32001 NexxZrT A1 Z95-10mm 745537 NexxZr T Multi B1 Z95-16mm Z-32002 NexxZrT A1 Z95-12mm 745538 NexxZr T Multi B2 Z95-16mm Z-32003 NexxZrT A1 Z95-14mm 745539 NexxZr T Multi B3 Z95-16mm Z-32004 NexxZrT A1 Z95-16mm 745540 NexxZr T Multi B4 Z95-16mm Z-32005 NexxZrT A1 Z95-18mm 745541 NexxZr T Multi C1 Z95-16mm Z-32006 NexxZr T A1 Z95-20mm 745542 NexxZr T Multi C2 Z95-16mm Z-32007 NexxZr T A1 Z95-22mm 745543 NexxZr T Multi C3 Z95-16mm Z-32008 NexxZr T A1 Z95-25mm 745544 NexxZr T Multi C4 Z95-16mm Z-32012 NexxZr T A2 Z95-10mm 745545 NexxZr T Multi D2 Z95-16mm Z-32013 NexxZrT A2 Z95-12mm 745546 NexxZr T Multi D3 Z95-16mm Z-32014 NexxZrT A2 Z95-14mm 745547 NexxZr T Multi D4 Z95-16mm Z-32015 NexxZr T A2 Z95-16mm 745548 NexxZr T Multi BL1 Z95-20mm Z-32016 NexxZr T A2 Z95-18mm 745549 NexxZr T Multi BL2 Z95-20mm Z-32017 NexxZr T A2 Z95-20mm 745550 NexxZr T Multi BL3 Z95-20mm Z-32018 NexxZr T A2 Z95-22mm 745551 NexxZr T Multi BL4 Z95-20mm Z-32019 NexxZr T A2 Z95-25mm 745552 NexxZr T Multi A1 Z95-20mm Z-32023 NexxZr T A3 Z95-10mm 745553 NexxZr T Multi A2 Z95-20mm Z-32024 NexxZr T A3 Z95-12mm 745554 NexxZr T Multi A3 Z95-20mm Z-32025 NexxZr T A3 Z95-14mm 745555 NexxZr T Multi A3.5 Z95-20mm Z-32026 NexxZr T A3 Z95-16mm 745556 NexxZr T Multi A4 Z95-20mm Z-32027 NexxZrT A3 Z95-18mm 745557 NexxZr T Multi B1 Z95-20mm Z-32028 NexxZr T A3 Z95-20mm 745558 NexxZr T Multi B2 Z95-20mm Z-32029 NexxZr T A3 Z95-22mm 745559 NexxZr T Multi B3 Z95-20mm Z-32030 NexxZr T A3 Z95-25mm 745560 NexxZr T Multi B4 Z95-20mm Z-32034 NexxZr T A3.5 Z95-10mm 745561 NexxZr T Multi C1 Z95-20mm Z-32035 NexxZr T A3.5 Z95-12mm 745562 NexxZr T Multi C2 Z95-20mm Z-32036 NexxZr T A3.5Z95-14mm 745563 NexxZr T Multi C3 Z95-20mm Z-32037 NexxZr T A3.5Z95-16mm 745564 NexxZr T Multi C4 Z95-20mm Z-32038 NexxZr T A3.5 Z95-18mm 745565 NexxZr T Multi D2 Z95-20mm Z-32039 NexxZr T A3.5 Z95-20mm 745566 NexxZr T Multi D3 Z95-20mm Z-32040 NexxZr T A3.5Z95-22mm 745567 NexxZr T Multi D4 Z95-20mm Z-32041 NexxZr T A3.5 Z95-25mm 745568 NexxZr T Multi BL 1 Z95-25mm Z-32045 NexxZr T A4 Z95-10mm 745569 NexxZr T Multi BL2 Z95-25mm Z-32046 NexxZr T A4Z95-12mm 745570 NexxZr T Multi BL3 Z95-25mm Z-32047 NexxZr T A4 Z95-14mm 745571 NexxZr T Multi BL4 Z95-25mm Z-32048 NexxZr T A4 Z95-16mm 745572 NexxZr T Multi A1 Z95-25mm Z-32049 NexxZr T A4 Z95-18mm 745573 NexxZr T Multi A2 Z95-25mm Z-32050 NexxZr T A4 Z95-20mm 745574 NexxZr T Multi A3 Z95-25mm Z-32051 NexxZr T A4 Z95-22mm 745575 NexxZr T Multi A3.5 Z95-25mm Z-32052 NexxZr T A4 Z95-25mm 745576 NexxZr T Multi A4 Z95-25mm Z-32056 NexxZr T B1 Z95-10mm 745577 NexxZr T Multi B1 Z95-25mm Z-32057 NexxZr T B1 Z95-12mm 745578 NexxZr T Multi B2 Z95-25mm Z-32058 NexxZr T B1 Z95-14mm 745579 NexxZr T Multi B3 Z95-25mm Z-32059 NexxZr T B1 Z95-16mm 745580 NexxZr T Multi B4 Z95-25mm Z-32060 NexxZr T B1 Z95-18mm 745581 NexxZr T Multi C1 Z95-25mm Z-32061 NexxZr T B1 Z95-20mm 745582 NexxZr T Multi C2 Z95-25mm Z-32062 NexxZr T B1 Z95-22mm 745583 NexxZr T Multi C3 Z95-25mm Z-32063 NexxZr T B1 Z95-25mm 745584 NexxZr T Multi C4 Z95-25mm Z-32067 NexxZr T B2 Z95-10mm 745585 NexxZr T Multi D2 Z95-25mm Z-32068 NexxZr T B2 Z95-12mm 745586 NexxZr T Multi D3 Z95-25mm Z-32069 NexxZr T B2 Z95-14mm 745587 NexxZr T Multi D4 Z95-25mm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241090840 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-16 | PIPETAS DE MICROINYECCIÓN, nombre genérico: PIPETAS DE MICROINYECCIÓN | Cook® | SI | La pipeta de microinyección se utiliza para la inyección intracitoplasmática de ovocitos con un solo espermatozoide. Estas pipetas tienen biseles bien definidos para perforar la zona pelúcoda y la longitud de la punta es la misma para todos los tamaños. | CAJA X 10 UNIDADES | Pipeta de Microinyección Cook® G32817 K-MPIP-3130 G32818 K-MPIP-3135 G32814 K-MPIP-1030 G18090 K-MPIP-1035 G32821 K-MPIP-3330 G26684 K-MPIP-3335 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PIPETAS DE MICROINYECCIÓN, nombre genérico: PIPETAS DE MICROINYECCIÓN, marca: Cook®, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa (…)” | IIa
20241055918 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-17 | MARCADORES PARA PAQUETES DE ESTERILIZACION con Nombre genérico MARCADORES PARA PAQUETES DE ESTERILIZACION | INTERSTER | NO | Los marcadores de esterilización están pensados para escribir información en materiales CSSD sin que se borre después del proceso de esterilización. No están pensados para su uso como marcador de quirófano o marcador de piel. | CAJA X 25 UNIDADES | 3FSZB71082, 3FSZB710826, 3FSZB710828 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241017006 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-22 | PASTILLEROS con Nombre genérico PASTILLEROS | EZY DOSE, APOTHECARY | NO | PASTILLEROS: Recipiente con divisiones para almacenar medicamentos. Diseñado para facilitar la gestión de medicamentos | UNIDAD | 67932SP 67419SP2 67009SP1 67004SP1 67409 67433 67124SP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241070782 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-22 | FRASCO DE DILUCIÓN FLIP-TOP / FLIP-TOP DILUTION BOTTLE WITH BUTTERFIELD´S BUFFER Nombre Genérico: FRASCO DE DILUCIÓN | NEOGEN | NO | Los frascos vienen previamente rellenados con una variedad de buffers que se pueden usar como diluyentes para la enumeración de microorganismos a partir de muestras ambientales de alimentos y procesamiento de alimentos. Ofrecen simplicidad para la preparación de diluciones. | Unidad, 60 Frascos | No aplica | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | Nota: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Alimentos y Bebidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica
20241073233 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-04-22 | URIT 11Vet Urine Reagent Strips. | URIT | NO | Las tiras reactivas de orina URIT 11Vet proporcionan pruebas para la medición semicuantitativa de leucocitos, cetonas, nitritos, urobilinógeno, bilirrubina, proteínas, glucosa, gravedad específica, sangre, pH y ácido ascórbico en orina veterinaria. | 50 Y 100 TIRAS | No aplica | Teniendo en cuenta que el producto URIT 11Vet Urine Reagent Strips es para uso en orina veterinaria, se informa que este producto no es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: | No aplica
20241073247 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-22 | DETOXDINA - DECAPANTE PARA RESTAURACIÓN DE INSTRUMENTAL Y ACERO INOXIDABLE Nombre Genérico: DECAPANTE PARA RESTAURACIÓN DE INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE | DETOXDINA | NO | Elimina el óxido y las manchas de instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable. Su uso rutinario mejorará la vida útil y la eficiencia de instrumentos de acero inoxidable, lo que ayudará a aflojar las articulaciones rígidas y los bloqueos, aumentando el brillo y la estética del instrumental y las superficies a tratar. LISTO PARA USAR. Como solución ácida suave, DETOXDINA es seguro para usar en instrumentos delicados, así como en los diversos accesorios de endoscopios y microscopios e instrumentos oftalmológicos. NO SE RECOMIENDA SU USO EN: Instrumentos cromados, plateados o en bronce. | FRASCO Y GARRAFA EN PEAD O PET POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 mL - 5 y 20 Litros | No aplica | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO PARA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS | No aplica
20241076280 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-22 | WARM EYE MASK / DRY EYE RELIEF / MASCARA TIBIA PARA OJOS / ALIVIO PARA OJOS SECOS con Nombre genérico WARM EYE MASK / DRY EYE RELIEF / MASCARA TIBIA PARA OJOS / ALIVIO PARA OJOS SECOS | ZEISS | SI | EL PRODUCTO TRATA DE UNAS MASCARAS TIBIAS PARA COLOCAR SOBRE LOS OJOS QUE AYUDAN A DESCANSARLOS Y A ESTIMULAR LAS GLÁNDULAS OLEOSAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL BORDE DE LOS PÁRPADOS CON EL FIN DE APORTAR COMO TRATAMIENTO PARALELO A LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON OJO SECO. ACORDE A LA FICHA TÉCNICA APORTADA EN EL FOLIO SE EVIDENCIA COMO INDICACIÓN DE USO: ESTO DEBE SER USADO BAJO INSTRUCCIONES DE UN DOCTOR PARA MITIGAR SÍNTOMAS DE OJO SECO CAUSADOS POR LA DISFUNCIÓN DE LAS GLÁNDULAS FACIALES. | CAJA POR 10 MASCARAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE | No aplica | Que mediante la información aportada se identifica que el producto WARM EYE MASK / DRY EYE RELIEF / MASCARA TIBIA PARA OJOS / ALIVIO PARA OJOS SECOS con Nombre genérico WARM EYE MASK / DRY EYE RELIEF / MASCARA TIBIA PARA OJOS / ALIVIO PARA OJOS SECOS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | I
20241079796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-22 | CRYSTAL GUA SHA con Nombre genérico MASAJEADOR GUASHA DE CRYSTAL. | YOU ARE THE PRINCESS, BEAUTY CONCEPT | NO | La técnica de Gua Sha es una práctica que consiste en tratar la piel con un objeto liso con el propósito de reactivar el flujo sanguíneo y mejorar el aporte nutricional de músculos, tendones, articulaciones y piel. El masaje tonifica los músculos faciales lo que contribuye a mejorar y prevenir la flacidez, atenúa manchas y ojeras, aportando a la piel uniformidad y luminosidad. La piedra Crystal Gua Sha ayuda a devolver el brillo radiante a todos los tipos de piel, así como atenuar las arrugas y suavizar los signos de expresión. Modo de uso: 1. Masajea con movimientos ascendentes y de adentro hacia afuera, en la zona de los ojos, los pómulos, la barbilla y la frente. 2. En el cuello, usarlo en ambas direcciones: desde arriba hacia abajo en los laterales (conductos linfáticos) y desde abajo hacia arriba en el centro, debajo de tu barbilla. 3. Presiona un poco, pero sin sentir dolor, y desliza hacia fuera masajeando tu piel. También puedes usarlo en el escote, desde el centro hacia la zona de la axila y aliviar tensiones en las cervicales. 4. Ayúdate de aceites o esencias para deslizar la gua sha con mayor suavidad. 5. Para obtener mejores resultados y una agradable sensación, puedes meterlo al congelador antes su uso. Activa tu Crystal Gua Sha. Colócala en agua mineral fresca y déjala 1 o 2 horas bajo la luz de la luna para potenciar su poder. Sácala y tendrás un elixir permeado con el poder del cristal. Debes hidratarla cada 30 o 120 días: mete la gua sha de cristal en una caja cerrada con algodón y agrega 4 o 5 gotas de agua, durante 4 a 6 horas. De esta manera evitamos que se astille y se agriete. | CAJA CON 1 MASAJEADOR | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241053826 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | Unidad de Succión Dental YOUJOY / CLOCK con nombre genérico: Unidad de Succión Dental | YOUJOY / CLOCK | NO | Proporcionar una fuente de succión externa a la unidad del sillón dental. Esta máquina de succión dental utiliza un soplador positivo de alta presión de 220 V para producir un gran caudal de flujo, principio de trabajo de baja presión negativa para realizar trabajos de succión de presión negativa. Este producto se utiliza principalmente para aspirar partículas flotantes o saliva en el proceso de tratamiento bucal. | UNIDAD | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241054322 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | MÁQUINA DE SELLADO YOUJOY CLOCK con nombre genérico Máquina de Sellado | YOUJOY / CLOCK | NO | SELLAR BOLSAS | UNIDAD | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241060788 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | IMPRESORAS ACCUFAB con nombre genérico: IMPRESORA 3D DE RESINA CON ALTA PRECISIÓN | SHINING 3D® | NO | UNA IMPRESORA 3D DE RESINA CON ALTA PRECISIÓN QUE MEJORA LA EFICIENCIA DE PROTOTIPO Y ACORTA EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. PARA LA IMPRESIÓN DIGITAL EN RESINA DE MOLDES DENTALES, FUNCIONES QUE REALIZA: IMPRESIÓN DE MOLDES DENTALES EN 3D, TIPO DE IMPRESION: 3D, SISTEMA DE ALIMENTACION: AUTOMATICO | No registra | Accufab-L4K AccuFab-CEL AccuFab-L4D AccuFab-D1s (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241063787 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | ENVIRO SWAP / HISOPO ENVIRO SWAP, con nombre genérico: HISOPO | NEOGEN | NO | UN HISOPO PREHUMEDECIDO PARA REALIZAR PRUEBAS AMBIENTALES. EL HISOPO ENVIRO SWAB LO UTILIZARÁN TÉCNICOS QUE HAN RECIBIDO UNA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA RESPETAR TÉCNICAS DE MICROBIOLOGÍA. | Unidad, 100 | Código: 700002282 Referencia: ENVSWB100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241065378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | HORNO DE SINTERIZACION DE CIRCONIO con nombre genérico HORNO DE SINTERIZACION DE CIRCONIO PARA EL PROCESAMIENTO FINAL DE RESTAURACIONES DENTALES | GADDENTAL | NO | Se utiliza en la industria dental para el procesamiento final de restauraciones dentales hechas de materiales como el zirconio. Indicaciones específicas de uso: Restauraciones de sinterización de circonio: el objetivo principal de un horno de sinterización dental es sinterizar restauraciones de zirconio. después del proceso de fresado o conformado, las restauraciones de zirconio, como coronas, puentes o pilares de implantes, se someten a un ciclo de sinterización para lograr su resistencia final y sus propiedades estéticas. Procesamiento a alta temperatura: los hornos de sinterización dental están diseñados para alcanzar y mantener las altas temperaturas requeridas para el proceso de sinterización. el rango de temperatura suele oscilar entre 1400 °c y 1600°c, lo que permite que el material de circonio se someta a ciclos de calentamiento y enfriamiento controlados para obtener resultados óptimos. Atmósfera controlada: algunos hornos de sinterización dental proporcionan una atmósfera controlada durante el proceso de sinterización. esto implica crear un ambiente libre de oxígeno o con bajo contenido de oxígeno para evitar la decoloración u oxidación de las restauraciones de zirconio, lo que resulta en resultados más agradables desde el punto de vista estético. Ajustes precisos de tiempo y temperatura: los hornos de sinterización dental ofrecen ajustes programables para controlar los parámetros de tiempo y temperatura para cada ciclo de sinterización. Esto garantiza la consistencia y la precisión en el proceso de sinterización, lo que ayuda a lograr resultados confiables y predecibles. Compatibilidad con diferentes materiales: los hornos de sinterización dental están diseñados específicamente para trabajar con varios tipos de cerámicas dentales, incluidos los materiales a base de circonio. también pueden ser compatibles con otros materiales dentales de alta resistencia, como el disilicato de litio, dependiendo de las capacidades específicas del horno. | Unidad | YRC-F10+, SE AMPARA SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241066051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | HORNOS PROGRAMAT con nombre genérico: HORNOS CERÁMICOS Y DE INYECCIÓN | Programat®, Ivoclar Vivadent, Ivoclar | NO | Los hornos Programat solo debe utilizarse para la inyección y cocción de materiales cerámicos dentales. Están contraindicados otros usos distintos a los indicados, p. ej. cocinar, cocción de otros materiales, etc. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los riesgos que resulten de la no observancia de estas instrucciones. El riesgo será asumido solamente por el usuario. USO DE LABORATORIO | INDIVIDUAL | P310 / P510 / P710 / P310 G2 / P510 G2 / P710 G2 EP3010 / EP5010 / EP 5010 G2 / EP 3010 G2 / CS2 / CS3 / CS4 / CS6 / S2 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica
20241067195 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | ESCANER DE LABORATORIO DENTAL con nombre genérico ESCANER DE LABORATORIO DENTAL PARA CREAR MODELOS DIGITALES EN 3D DE IMPRESIONES DENTALES O MODELOS FISICOS. | GADDENTAL | NO | El escáner de laboratorio dental es un dispositivo especializado que se utiliza en los laboratorios Dentales para crear modelos digitales en 3d de impresiones dentales o modelos físicos. Estas son algunas indicaciones específicas de uso de un escáner de laboratorio dental: Escaneo de impresiones digitales: los escáneres de laboratorio dental se utilizan para escanear Impresiones digitales capturadas por escáneres intraorales o técnicas de impresión convencionales. Esto permite la creación de modelos digitales precisos y detallados de los dientes y las estructuras orales de los pacientes. Escaneo de modelos: los escáneres de laboratorio dental también se pueden utilizar para escanear modelos físicos hechos de moldes tradicionales de piedra o yeso. Al escanear estos modelos, los protésicos dentales pueden crear réplicas digitales que pueden manipularse y utilizarse para diseñar y fabricar restauraciones dentales. Manipulación de modelos virtuales: una vez que se obtienen los modelos digitales, los escáneres de laboratorio dental permiten a los técnicos dentales manipular y analizar los modelos virtuales en la Pantalla de una computadora. Esto incluye tareas como la medición, el marcado de márgenes, el ajuste de la oclusión y la planificación del diseño de restauraciones dentales. Integración CAD/CAM: los escáneres de laboratorio dental desempeñan un papel crucial en el flujo de Trabajo CAD/CAM. Los modelos digitales escaneados sirven de base para el diseño de restauraciones dentales mediante software de diseño asistido por ordenador (CAD). Los datos digitales del escáner se utilizan para guiar los procesos de fabricación asistida por ordenador (CAM), como el fresado o la impresión 3D de restauraciones dentales. Control de calidad y documentación: los escáneres de laboratorio dental proporcionan un medio para el control de calidad al permitir a los técnicos comparar los modelos digitales con las impresiones físicas o modelos originales. Esto ayuda a garantizar la precisión e identificar cualquier discrepancia o error en el proceso de fabricación. Además, los escaneos digitales sirven como documentación y se pueden archivar para futuras referencias o comunicaciones con médicos y pacientes. | Unidad | YRC-S1, SE AMPARA SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241067515 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | CARRO DE MEDICAMENTOS PLÁSTICO, CARRO DE PARO PLÁSTICO, MESA DE NOCHE C324 PLÁSTICO con nombre genérico MOBILIARIO HOSPITALARIO GENERAL | No registra | NO | Mobiliario de apoyo destinado para los diferentes servicios hospitalarios para el almacenamiento de objetos. | Unidad | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241071506 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | EQUIPOS DE FRESADORAS DE IMPLANTES DENTALES INCLUIDOS ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO - MILLING MACHINES | STRAUMANN | NO | LOS EQUIPOS SON MÁQUINAS CONTROLADAS POR PC PARA SU USO EN LABORATORIOS DENTALES O EN LA PRÁCTICA DENTAL. EL APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE SER UTILIZADO POR PERSONAS QUE POSEAN LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS EN ODONTOLOGÍA Y TÉCNICA DE LABORATORIOS DENTALES. LOS USUARIOS TAMBIÉN DEBEN TENER CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA MANEJAR UN ORDENADOR. EL DISPOSITIVO COMBINA LA CONVERSIÓN DEL DISEÑO DEL USUARIO EN ESTRATEGIAS DE FRESADO, LA MODELIZACIÓN DEL DESGASTE Y EL CONTROL AUTOMÁTICO DE LAS HERRAMIENTAS PARA PRODUCIR LA PRÓTESIS DISEÑADA. | CAJAS PLEGADIZAS, BLISTERS POLIMÉRICOS Y ETIQUETAS ADHESIVAS, EN UNIDAD Y EN KIT | Referencia EN: Descripción ES: Descripción 178311-STM Sintering pearls 200g Perlas de sinterización, 200 g 178361-STM Gripper for Sintering shell Pinza para vaina de sinterización 178382-STM Therm sinterbowl stackable Cubeta de sinterización apilable Therm 178383-STM Therm Zolid sinterbowl stackable Bandeja de sinterización apilable Therm Zolid 178610-STM Airstream Suction Bag (5pcs) Bolsa de aspiración Airstream (5 unidades) 178611-STM Airstream Microfilter (1pcs) Microfiltro Airstream (1 unidad) 178651-STM Multi function additive test -100 Stripes Multifunktions Additivtest -100 Streifen 178652-STM PH-Teststripes (100 Stripes) PH-Messstreifen (100 Streifen) 178653-STM Nitrate test (100 Stripes) Nitrattest (100 Streifen) 178711-STM Argovent sintering tray Bandeja de sinterización Argovent 178712-STM Argovent sinter hood Campana de sinterización Argovent 178713-STM Argovent tongs Pinzas Argovent 178714-STM Sintering beads for Sintron 100g Perlas de sinterización para Sintron 100 g 178745-STM Argovent 2 Argovent 2 178746-STM Sintering base Argovent 2 Base de sinterización Argovent 2 178753-STM Connection piece Argovent 2 Pieza de conexión Argovent 2 178747-STM Sintering retort Argovent 2 Retorta de sinterización Argovent 2 178748-STM Sintering tray Argovent 2 Bandeja de sinterización Argovent 2 178749-STM Sintering cover Argovent 2 Caperuza de sinterización Argovent 2 178750-STM Retort weight Argovent 2 Pesa de retorta Argovent 2 178752-STM Support plate AV2 for Argotherm Placa de soporte AV2 para Argotherm 178755-STM Sintering beads Sintron Argovent 150g Perlas de sinterización Sintron Argovent, 150 g 178751-STM Separating disc Argovent 2 Disco separador Argovent 2 178729-STM Additional powder Sintron Polvo adicional Sintron 178754-STM Pliers for Argovent 2 Tenazas Argovent 2 178756-STM Float sintering disc 2 Disco de sinterización Float 2 179245-STM Composite 3-way adapter Adaptador de 3 vías de resina polimerizada 179272-STM Drip tray M Series Bandeja de goteo Serie M 179281-STM Workpiece holder GK triple M2 (4X) Portapiezas GK triple M2 (4X) 179285-STM Storage Bar Barra para almacenar 179294-STM Blank Holder Ø 98.5 mm Soporte de desct Ø 98.5 mm 179331-STM Blank holder 98 D series Soporte para pilar en bruto 98, D series 179332-STM Calibration Kit D series Kit de calibración, D series 179601-STM Coolant + filter package (10 coolant + 10 filter) Paquete refrigerante + filtro (10 refrigerantes + 10 filtros) 179602-STM Tool for holder exchange herramienta para sustitución de soporte 179603-STM Tool for bloc exchange herramienta para sustitución de bloques 179610-STM Basic holder grinding AG Soporte básico rectificado AG 179611-STM Basic holder grinding UN Soporte básico rectificado UN 179612-STM Basic holder milling AG Soporte básico fresado AG 179613-STM Basic holder milling UN Soporte básico fresado UN 179614-STM Rotation holder milling (incl. Processing strategies) Soporte rotación fresado (incl. estrategias de procesamiento) 179650-STM Calibration pin Pin de calibración 179651-STM Maintenance oil - pump spray Aceite de mantenimiento - pulverizador 760973-STM GCER Universal Bonding Kit Kit de unión universal GCER 760974-STM Univ. holder for glass ceramic (10pcs) Soporte universal para cerámica vítrea (10 unidades) 760975-STM Adapter for e.max CAD (3 pcs) Adaptador para e.max CAD (3 unidades) 178360-IDC ZI Tray Bandeja ZI 178370-IDC ZI-HT Tray Bandeja ZI-HT 178650-IDC Cooling liquid Líquido de refrigeración 178710-IDC T2 CoCr Sinterbox T2 CoCr Sinterbox 178715-IDC Cleaning Kit CoCr sinterbox Kit de limpieza CoCr Sinterbox 179260-IDC Glass ceramic holder for 3 blanks 5x Soporte de cerámica vítrea para 3 piezas en bruto 5x 179278-IDC M Series blank rotation milling Fresado con rotación para piezas en bruto de la serie M 179290-STM multi bloc holder 12-pcs M2 (5X) multi bloc holder 12-pcs M2 (5X) 760608-STM Roto DMB DC 2,5 Roto DMB DC 2,5 760609-STM Roto DMB DC 1,0 Roto DMB DC 1,0 760613-STM Roto DMB DC 0,6 Roto DMB DC 0,6 760614-STM Roto DMB DC 0,3 Roto DMB DC 0,3 760615-STM Roto Ti 1.0 Roto Ti 1.0 760616-STM Roto Ti 2.0 Roto Ti 2.0 760634-STM Roto SC 2,5 Roto SC 2,5 760635-STM Roto SC 1,0 Roto SC 1,0 760636-STM Roto SC 0,6 Roto SC 0,6 760637-STM Roto SC 0,3 Roto SC 0,3 760648-STM Diamond 1,8 Diamond 1,8 760649-STM Diamond 1,4 Diamond 1,4 760650-STM Diamond 1,0 Diamond 1,0 760650N-STM Diamond 1.0 Diamond 1.0 760651-STM Diamond 0,4 Diamond 0,4 760604-STM Roto 1.0 Roto 1.0 760605-STM Roto 2.5 Roto 2.5 760606-STM Roto 0.6 Roto 0.6 760607-STM Roto 0.3 Roto 0.3 760610-STM Roto Poly 0.6 Roto Poly 0.6 760611-STM Roto Poly 1.0 Roto Poly 1.0 760612-STM Roto Poly 2.5 Roto Poly 2.5 760624-STM M Series Diamond 1.0 Serie M Diamond 1.0 760625-STM M Series Diamond 1.4 Serie M Diamond 1.4 760626-STM M Series Diamond 1.8 Serie M Diamond 1.8 760627-STM M Series Diamond 0.4 Serie M Diamond 0.4 999550-STM Protection Plan C series Plan de protección C series 999503-STM CAM Protection Plan Plan de protección para CAM 178380 Therm Therm 178380V Therm Therm 178380-STM Straumann® CARES® Therm III Straumann® CARES® Therm III 178380V-STM Straumann Therm Straumann Therm 178600-IDC IDC suction Succión IDC 178600V100-V120-IDC #N/A #N/A 178642 Coolstream cart Coolstream cart 178740 Argotherm Argotherm 178740V Argotherm Argotherm 179250 Motion 2 Motion 2 178641-STM Straumann® CARES® Coolstream tank Straumann® CARES® Coolstream tank 178642-STM Straumann® CARES® Coolstream cart Straumann® CARES® Coolstream cart 178740-STM Straumann® CARES® Argotherm Straumann® CARES® Argotherm 178740V-STM Straumann Argotherm Straumann Argotherm 179250-STM Straumann® CARES® M series Straumann® CARES® serie M 179330-STM Straumann® CARES® D series Straumann® CARES® D series 179600-STM Straumann® C series Straumann® C series 179333-STM Fixation Ring incl. Screws Anillo de fijación, incl. Tornillos 116111-STM Reed contact SmArt-Box Interruptor de lengüeta SmArt-Box 178313-STM Thermoelement for Therm Termoelemento para Therm 178631-STM Tube set Coolstream Juego de tubos Coolstream 178632-STM Cooling lubricant lead Mseries/Coolstr. Tubo de lubricante de refrigeración, Mseries/Coolstream 178702-STM Thermoelement Argotherm Termoelemento Argotherm 178726-STM Push-In-Angle Push-In-contraángulo 178731-STM Pressure hose Manguera de presión 178733-STM Insulating brick Ladrillo aislante 178741-STM Heating element Argotherm 2, Therm 3 Elemento calefactor Argotherm 2, Therm 3 179210-STM Service unit Unidad de servicio 179211-STM Screw set for blank holder Juego de tornillos para pieza en bruto 179216-STM Threaded inserts for blank holder Insertos roscados para pieza en bruto 179217-STM Test specimen for test cube Muestra de prueba para cubo de prueba 179218-STM Service set Jaeger spindle Service Set, husillo Jaeger 179225-STM M series pneumatics unit Unidad neumática, M series 179230-STM Collet/Chuck, 3 mm Pinza de sujeción/mandril, 3 mm 179233-STM Pressure switch 12-24VDC M series Presostato de 12-24 V CC, M series 179251-STM Cover, tool holder Cubierta, portaherramientas 179252-STM Blank holder 71 Pieza en bruto 71 179253-STM Swarf sieve Tamiz de virutas 179254-STM Extraction hood Campana de extracción 179256-STM Filter bag Bolsa de filtro 179257-STM Extraction hose with brush Manguera de extracción con cepillo 179258-STM Bellow M series Fuelle, M series 179263-STM Tool holder (1-3) M series Portaherramientas (1-3), M series 179264-STM Tool holder (4-6) M series Portaherramientas (4-6), M series 179265-STM Gasket kit M series Juego de juntas, M series 179266-STM Leakage sensor M series Sensor de fugas, M series 179268-STM Spindle lid M series Tapa del husillo, M series 179269-STM Torque wrench M series Llave dinamométrica, M series 179270-STM Cooling lubricant tubes M series Tubos de lubricante de refrigeración, M series 179271-STM Control unit M series (old generation) Unidad de control, M series (generación anterior) 179273-STM Splash guard M series w/o bracket Protección contra salpicaduras sin soporte, M series 179279-STM Calibration sleeve f/ rotational milling Casquillo calibrador para fresado por rotación 179288-STM Blank attachment for rotational milling Fijación de pilar en bruto para fresado por rotación 179289-STM Blank socket for rotation milling Conector para pilar en bruto para fresado por rotación 179291-STM splash guard 2.0 M2-5X w/o holder Protector contra salp. 2.0 M2-5X s. sop. 179292-STM splash guard 2.0 M2 + holder Protector contra salp. 2.0 M2 + soporte 179293-STM Attach sleeve for length pushbutton Casquillo de fijación para botón pulsador de fresado 179299-STM Length pushbutton M series Botón pulsador de fresado, M series 179322-STM Control unit M series new from AAB87789 Unidad de control, M series nueva de AAB87789 179324-STM Cooling pump Bomba de refrigeración 1156901-STM Fuse slow blow 3.15A/250V Mini Mix Fusible de acción retardada, 3.15A/250V, Mini Mix 178734-STM Sintering cover 2S Caperuza de sinterización 2S 178735-STM Separating disc Disco separador 178736-STM Sintering tray 2S Bandeja de sinterización 2S 178737-STM Centering disc Disco de centrado 178738-STM Valve insert Inserto de válvula 178742-STM Door insulation Argotherm Aislamiento de puerta Argotherm 179179-STM Power cable US Cable de alimentación EE. UU. 179180-STM Power cable UK Cable de alimentación Reino Unido 179181-STM Power cable CH Cable de alimentación Suiza 179232-STM Jäger spindle 100K Husillo Jäger 100.000 179296-STM Seal ring A/B axis M series Anillo obturador, eje A/B, M series 179301-STM Sycotec spindle Husillo Sycotec 179302-STM Stepper motor w/encoder B06 Motor de pasos con codificador B06 179303-STM Tool length sensor Sensor de longitud de la herramienta 179305-STM Neutral point sensor Sensor de punto neutro 179306-STM Pressure switch Presostato 179307-STM Control key - stainless steel Llave de control - acero inoxidable 179308-STM Spindle cover Sycotec Cubierta del husillo Sycotec 179309-STM Rotary Table (Encoder B14) Mesa giratoria (codificador B14) 179310-STM Valve (pair) D series Válvula (par), D series 179311-STM Power supply milling machines Fuente de alimentación, máquinas fresadoras 179312-STM Control unit D series Unidad de control, D series 179313-STM Cleaning set ST Kit de limpieza ST 179315-STM Covers x-axis Cubiertas, eje X 179317-STM Encoder WEDL5541-B06 Codificador WEDL5541-B06 179318-STM Encoder WEDL5541-B14 Codificador WEDL5541-B14 179319-STM Collet Chuck 3mm D series Pinza de sujeción/mandril, 3 mm, D series 179320-STM Spindle guide Guía del husillo 179325-STM Screw set 98 Juego de tornillos 98 179326-STM Modification kit CS M series: AAB87789 Kit de modificación CS, M series: AAB87789 179327-STM Control unit M series NG Unidad de control, M series, NG 179901-STM Spindle clamp M series Abrazadera del husillo, M series 179903-STM KSS tube for M series Tubo KSS, M series 179906-STM Encoder Cable Y M series Cable del codificador Y, M series 179908-STM Compact Air Fan Therm Ventilador compacto Therm 179909-STM Junction box with power switch Caja de conexión con interruptor 179910-STM Rep kit screws Tornillos del kit de reparación 179912-STM Axis system M series Sistema de ejes, M series 179913-STM Drilling socket Zócalo de perforación 179915-STM Tool holder cover 5-fold Cubierta portaherramientas, 5 pliegues 179917-STM Isolation Therm 3 door Aislamiento Therm 3, puerta 179921-STM Tool holder D series 1-4 Portaherramientas, D series, 1-4 179922-STM Tool Holder D series 5-8 Portaherramientas, D series, 5-8 179923-STM Tool length sensor D series Sensor de longitud de la herramienta, D series 179924-STM Tool detection D series Detección de herramientas, D series 179926-STM Repairkit drive wheel D series Kit de reparación, rueda motriz, D series 179933-STM Gas pressure spring Muelle de presión de gas 179943-STM Control board M series / D series Panel de control, M series/D series 179944-STM Insulation for door Argotherm Aislamiento de puerta Argotherm 179945-STM Solid state relais Argotherm / Therm Relé de estado sólido Argotherm/Therm 179950-STM Fuse 12,5A Therm / Argotherm (5 pcs) Fusible 12,5 A Therm/Argotherm (5 uds.) 179952-STM C series /CS A-Achse Eje A, C series/CS 179953-STM D series rotation axis Eje rotatorio, D series 179954-STM Reference sensor b-axis D series Sensor de referencia, eje B, D series 179960-STM Tool holder cover orange C series Cubierta portaherramientas, naranja, C series 179961-STM tool holder cover grey C series Cubierta portaherramientas, gris, C series 179962-STM Suction tray D series Bandeja de succión, D series 179963-STM Caliper for milling machines Pinza para máquinas fresadoras 179964-STM Calibration sleeve C series Casquillo calibrador, C series 179965-STM Motor carrier C series Portamotores, C series 179966-STM Clamping set M series 98 holder Juego de abrazaderas, M series, soporte 98 179967-STM Led band indoor lightning Banda LED, iluminación interior 179968-STM Mainboard + display Argotherm / Therm Placa base + monitor Argotherm/Therm 179978-STM Heating element Therm / Argotherm Elemento calefactor Therm/Argotherm 179979-STM Insulation Argotherm Aislamiento Argotherm 179980-STM Insulation Therm Aislamiento Therm 179981-STM A-cover with sensors Cubierta A con sensores 179982-STM Tank key Llave del depósito 179983-STM Display board complete CS Visualizador completo CS 179984-STM Calibration insert CS Calibración CS 179985-STM Drawer left for PL900s Cajón izquierdo para PL900 179986-STM Water tank CS Depósito de agua CS 179987-STM Filter sieve Tamiz de filtro 179988-STM Front shield STM Protector delantero STM 179990-STM Front door PLM Puerta delantera PLM 179994-STM Telescope cover Y Cubierta telescópica Y 179996-STM Lever APF Palanca, APF 179997-STM Pressure regulator Regulador de presión 179998-STM Spring contact Muelle de contacto 179999-STM Spring contact Muelle de contacto 180000-STM Stop damper C-part Amortiguador de tope, parte C 180001-STM Control plate M series Placa de control, M series 180002-STM Heating element Argotherm / Therm JPN Elemento calefactor Argotherm/Therm JPN 180003-STM Seal ring M series / Coolstream / C series Anillo obturador, M series/Coolstream/C series 180005-STM Chassis corner left / white Chasis, esquina izquierda/blanco 180006-STM Chassis corner right / white Chasis, esquina derecha/blanco 180007-STM Front door / grey Puerta delantera/gris 180008-STM Connection cover f. water tank Cubierta de conexión para depósito de agua 180009-STM Filter cover Cubierta del filtro 180010-STM Wireless LAN antenna Antena LAN inalámbrica 180011-STM D-set holding plate Placa de soporte, juego D 180015-STM Cable assembly A/B axis M series Conjunto del cable, eje A/B, M series 180016-STM 4X screw repair kit / workpiece holder Kit de reparación tornillos/portaherramientas 4X 180017-STM Door contact sensor Sensor de contacto de la puerta 179993-STM KUL X-Axis Eje X KUL 180013-STM Small component lump-sum c-parts Componente pequeño, cantidad fija, partes C 180020-STM Power cable Brazil / Ceramill units Cable de alimentación Brasil/unidades Ceramill 180023-STM Cover plate angular holder M series Placa de cubierta, soporte angular, M series 180025-STM Power supply set machines (Cosel) Juego de alimentación, máquinas (Cosel) 180026-STM Wheel set Coolstream Juego de ruedas, Coolstream 180021-STM Power cable Brazil / Ceramill Argo- / Therm Cable de alimentación Brasil/Ceramill Argo-/Therm 180024-STM Gas spring for Argotherm / Therm Muelle de gas para Argotherm/Therm 179276-STM Reference sensor for rotary table Sensor de referencia para mesa giratoria 179286-STM Spindle lid M series Tapa del husillo, M series 179977-STM Spindle lid 2.0 5X grinding Tapa del husillo 2.0 5X, rectificado 179287-STM Extraction hood without holder Campana de extracción sin soporte 179316-STM Covers y-axis Cubiertas, eje Y 179267-STM Tool sensor M series / D series Sensor de herramientas, M series/D series 179259-STM Door Seal for M series Sello para puerta, M series 179323-STM Jäger spindle M series Husillo Jäger, M series 178381-STM Pliers for sinterbowl Therm Tenazas para cubeta de sinterización Therm 180041-STM encoder lid milling machines (5 pcs) encoder lid milling machines (5 pcs) 179907-STM fuse holder 16A Therm fuse holder 16A Therm 180065-STM base plate base plate 180039-STM door sensor Mikro 4X/5X/IC platform door sensor Mikro 4X/5X/IC platform 180046-STM Compressor Compressor 180047-STM Screw set bloc holder 4X wet mill AG Screw set bloc holder 4X wet mill AG 180048-STM Screw set block holder 4X wet mill UNI Screw set block holder 4X wet mill UNI 180050-STM cooling lubricant tubes cooling lubricant tubes 180056-STM tool holder cover black tool holder cover black 180058-STM adapter flange 0° w/ cylindrical pin IC adapter flange 0° w/ cylindrical pin IC 180059-STM adapter flange 4° w/ cylindrical pin IC adapter flange 4° w/ cylindrical pin IC 180060-STM adapter flange 8° w/ cylindrical pin IC adapter flange 8° w/ cylindrical pin IC 180042-STM repl. seal for rotary table M2/Mikro2 repl. seal for rotary table M2/Mikro2 179904-STM connector plate, straight, for furnace connector plate, straight, for furnace 179905-STM connector plate, angled for furnace179290-STM connector plate, angled for furnace 180177-STM Cooling pump Mikro IC/M2i/M2DNA/M3 Cooling pump Mikro IC/M2i/M2DNA/M3 179604 Cooling Liquid 125ml + 10x filter ZR 5μ Cooling Liquid 125ml + 10x filter ZR 5μ 180211 Circuit breaker Therm Circuit breaker Therm 180061 Spring contacts Motion 2 DNA SET Spring contacts Motion 2 DNA SET 180331 Airstream suction hose (5m) Airstream suction hose (5m) 180427 Spindle Controller Spindle Controller | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Dirección de Dispositivos ´Médicos y otras tecnologías | No aplica
20241074532 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | PISTOLA PARA DISPENSAR MATERIAL ODONTOLOGICO | No registra | NO | DISPENSAR LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS (SILICONAS, CEMENTOS ETC…) EN LOS TRATAMIENTOS DENTALES. | EMPAQUE UNITARIO | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241075988 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | (EN)PROBE CLEANSER | MINDRAY | NO | Se utiliza para limpiar el analizador con regularidad | 50 mL × 1, 25 mL X 6 | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto anteriormente mencionado NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que el producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica
20241076697 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | SISTEMA PERSONALIZADO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE ATM ARTFIX Nombre genérico: PROTESIS ATM ESPECIFICA | ARTFIX | NO | SISTEMA PERSONALIZADO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE ATM ARTFIX está indicado para la sustitución de la articulación temporomandibular (ATM) en casos de: Anomalía congénita de la ATM Anquilosis Condromatosis sinovial de la ATM Deformidad dentofacial severa (DDF) – Clase II Disfunción de la ATM debido a cirugías previas que fallaron Enfermedad articular degenerativa de la ATM Enfermedades autoinmunes de la ATM: artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante Fractura condilar Osteoartritis Reabsorción condilar Traumas/lesiones de la ATM Tumor | UNIDAD | No aplica | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica
20241076712 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | RESPIRADOR ERGONIC MEDIO ROSTRO 100 nombre genérico: RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | ERGONIC - STEELPRO SAFETY | NO | RESPIRADOR SERIE 100 DE MEDIO ROSTRO DE DOS VÍAS. POSEE RESISTENTES CONECTORES TIPO BAYONETA PARA FILTROS. SU DISEÑO ERGONÓMICO PROPORCIONA UN ÓPTIMO CAMPO DE VISIÓN AL USUARIO APLICACIÓN: COMBINADO SIEMPRE CON EL FILTRO ADECUADO, EL RESPIRADOR PUEDE SER UTILIZADO EN SOLDADURA, PINTADO, INDUSTRIA DEL ACERO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, FUMIGACIÓN, FUNDICIÓN, INDUSTRIA DEL PAPEL, PESTICIDAS, TRABAJOS EN MADERA, IMPRENTA, AGRICULTURA, TABACO, MINERÍA, PROCESAMIENTO DE ALUMINIO, TEXTILES, VIDRIO, INDUSTRIA AGROQUÍMICA, LABORATORIOS, CEMENTO, FIBRA DE VIDRIO, CARBÓN, REFINERÍA DE PETRÓLEO, ELECTRÓLISIS, EMBALSAMADO, ABRILLANTADO, ADHESIVOS, CONSTRUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, PROCESO DE ALIMENTOS, INDUSTRIA DEL TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN DE YATES/BARCOS, FABRICACIÓN DE MUEBLES, TRABAJOS CON METALES PRIMARIOS Y PROCESADOS. USAR SIEMPRE CON PROTECCIÓN VISUAL. EN LA CAJA DEL PRODUCTO INDICA: PRODUCTO NO EVALUADO PARA EMPLEO EN AMBIENTES MÉDICOS O COMO MASCARA QUIRURGICA. VIDA UTIL DE 5 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. | CAJA POR 1 UNIDAD | TALLA S: 2519010820818 TALLA M: 2519010820819 TALLA L: 2519010820820 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica
20241076739 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | RESPIRADOR ERGONIC MEDIO ROSTRO 200S Nombre Genérico: RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | ERGONIC - STEELPRO SAFETY | NO | RESPIRADOR SERIE 200S DE MEDIO ROSTRO DE DOS VÍAS FABRICADO EN SILICONA. POSEE RESISTENTES CONECTORES TIPO BAYONETA PARA FILTROS. SU DISEÑO ERGONÓMICO PROPORCIONA UN CAMPO DE VISIÓN ÓPTIMO AL USUARIO. CUENTA CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN SUPER FLOW QUE PERMITE MINIMIZAR EL DIÓXIDO DE CARBONO EN EL INTERIOR DE LA MÁSCARA PARA MAYOR COMODIDAD AL USUARIO APLICACIÓN: COMBINADO SIEMPRE CON EL FILTRO ADECUADO, EL RESPIRADOR PUEDE SER UTILIZADO EN SOLDADURA, PINTADO, INDUSTRIA DEL ACERO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, FUMIGACIÓN, FUNDICIÓN, INDUSTRIA DEL PAPEL, PESTICIDAS, TRABAJOS EN MADERA, IMPRENTA, AGRICULTURA, TABACO, MINERÍA, PROCESAMIENTO DE ALUMINIO, TEXTILES, VIDRIO, INDUSTRIA AGROQUÍMICA, LABORATORIOS, CEMENTO, FIBRA DE VIDRIO, CARBÓN, REFINERÍA DE PETRÓLEO, ELECTRÓLISIS, EMBALSAMADO, ABRILLANTADO, ADHESIVOS, CONSTRUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, PROCESO DE ALIMENTOS, INDUSTRIA DEL TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN DE YATES/BARCOS, FABRICACIÓN DE MUEBLES, TRABAJOS CON METALES PRIMARIOS Y PROCESADOS. USAR SIEMPRE CON PROTECCIÓN VISUAL. EN LA CAJA DEL PRODUCTO INDICA: PRODUCTO NO EVALUADO PARA EMPLEO EN AMBIENTES MÉDICOS O COMO MASCARA QUIRURGICA. | CAJA POR 1 UNIDAD | TALLA S: 2519010820815 TALLA M: 2519010820816 TALLA L: 2519010820817 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica
20241081465 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-04-23 | REACTIVOS ANALITICOS | ALBOR | SI | Método cualitativo que se utiliza con el fin de asegurar al laboratorio clínico, el correcto funcionamiento de los colorantes y técnica utilizada, el objetivo es evidenciar la presencia de Bacterias Gram positivas | Empaque en acrílico contine 50 , 40, 10 O 5 Unidades de láminas | No aplica | Los productos LAMINAS CONTROL COLORACION GRAM y LAMINAS CONTROL COLORACION ZIEHL NEELSEN, están destinados por el fabricante a ser utilizados para el control de calidad de los colorantes de diagnóstico in vitro; por lo tanto, se enmarcan dentro de la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “(…) Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas (…)”. Así mismo, este producto pertenece a Categoría II, área MICROBIOLOGÍA, de la Clasificación para RDIV establecida en el Decreto 3770 de 2004 | Finalmente se señala al interesado, que si bien se diligenció en el formulario el nombre del producto como: REACTIVOS ANALITICOS, el nombre correcto, de acuerdo a los insertos y rotulados aportados corresponde a: LAMINAS CONTROL COLORACION GRAM y LAMINAS CONTROL COLORACION ZIEHL NEELSEN. De igual manera y teniendo en cuenta el uso de los mismos como controles internos de la calidad de los colorantes de GRAM y ZIEHL NEELSEN, se señala que debe relacionarse de manera correcta en el inserto y en el rotulado su uso como “Reactivo de Diagnóstico In Vitro IVD” | II
20241082349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-23 | Bolsa flexible con doble ducto sin impresión con Nombre genérico Bolsa flexible con doble ducto sin impresión | No registra | NO | Bolsa flexible en PVC (cloruro de polivinilo) o PP (polipropileno), con doble ducto, no estéril, usada como material de envase en la industria farmacéutica. | No registra | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica
20241076694 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-24 | RESPIRADOR ROSTRO COMPLETO ERGONIC 1000S con Nombre genérico RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | ERGONIC - STEELPRO SAFETY | NO | POSEE RESISTENTES CONECTORES TIPO BAYONETA PARA FILTROS. SU VISOR DE AMPLIA VISIBILIDAD HECHO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE MAXIMIZA LA LUZ DENTRO DEL RESPIRADOR, ES ANTIEMPAÑANTE Y PROTEGE CONTRA GOLPES Y RASGUÑOS. INCLUYE REPUESTO DE LÁMINA PROTECTORA JET VISION. APLICACIÓN: COMBINADO SIEMPRE CON EL FILTRO ADECUADO, EL RESPIRADOR PUEDE SER UTILIZADO EN SOLDADURA, PINTADO, INDUSTRIA DEL ACERO, FARMACÉUTICA, AGROQUÍMICOS, FUMIGACIÓN, FUNDICIÓN, INDUSTRIA DEL PAPEL, PESTICIDAS, TRABAJOS EN MADERA, IMPRENTA, AGRICULTURA, TABACO, MINERÍA, PROCESAMIENTO DE ALUMINIO, TEXTILES, VIDRIO, INDUSTRIA AGROQUÍMICA, LABORATORIOS, CEMENTO, FIBRA DE VIDRIO, CARBÓN, REFINERÍA DE PETRÓLEO, ELECTRÓLISIS, EMBALSAMADO, ABRILLANTADO, ADHESIVOS, CONSTRUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, PROCESO DE ALIMENTOS, INDUSTRIA DEL TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN DE YATES/BARCOS, SALUD, FABRICACIÓN DE MUEBLES, TRABAJOS CON METALES PRIMARIOS Y PROCESADOS. EN LA CAJA DEL PRODUCTO INDICA: PRODUCTO NO EVALUADO PARA EMPLEO EN AMBIENTES MÉDICOS O COMO MASCARA QUIRURGICA. VIDA UTIL DE 5 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO | ARNÉS AJUSTABLE DE SILICONA DE CUATRO PUNTOS. SELLO FACIAL DE SILICONA SUAVE E HIPOALERGÉNICA. LA COPA NASAL DE SILICONA TIENE LA FUNCIÓN DE EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DEL VISOR. EL VISOR DE POLICARBONATO ES DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, PROTEGE CONTRA LOS RAYOS UV, PERMITE UN AMPLIO CAMPO VISUAL Y CUENTA CON UNA LÁMINA PROTECTORA JET VISION ANTIRAYADURAS PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL MISMO. VÁLVULA DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN SUPER FLOW | REFERENCIA: TALLA M: 2519010820813 TALLA L: 2519010820814 | Acorde a lo expuesto, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en acta No 22 de fecha 22 de diciembre de 2020, conceptúa lo siguiente: (…) “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. 3.3. Yulieth Patricia Vergel, Directora Técnica de la empresa Textiles Swantex S.A., mediante radicado 20201218151, solicita se reevalué el concepto emitido acerca del TAPABOCAS DE TELA MARCA: HT-FENEL en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de fechas 14, 16, 21, 23 y 28 de octubre de 2020, en el sentido de establecer que este sí es considerado un dispositivo médico para uso humano y por ende requiere de registro sanitario. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica lo conceptuado end el numeral 3.2 del Acta No. 19 de 2020 sobre el producto TAPABOCAS DE TELA, MARCA: CHT-FENEL, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos.” (negrilla y subrayado fuera de texto) Por lo anterior los Elementos de Protección Personal (EPP), como respiradores, que según las indicaciones declaradas por el fabricante, no sean para uso hospitalario en general, o para la atención en salud, No son considerados dispositivos médicos y no requieren registro sanitario. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241089879 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-24 | PARTIDOR DE PASTILLAS con Nombre genérico PARTIDOR DE PASTILLAS | EZY DOSE, APOTHECARY | NO | RECIPIENTE DISEÑADO PARA PARTIR PASTILLAS POR LA MITAD, CON UN COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO INCORPORADO. DISEÑADO PARA FACILITAR LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS. | UNIDAD | REFERENCIAS: 67856 67015 67750 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241023447 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-24 | AIR SPLINT con Nombre genérico SOPORTE PARA PRIMEROS AUXILIOS. | IBC | SI | Es un kit compuesto de seis unidades de plástico para dar soporte a las extremidades en primeros auxilios, son versátiles y fáciles de utilizar, con una presión uniforme, que ofrece estabilidad y comodidad al paciente, fabricados en PVC e incluye maletín para su fácil transporte. | Kit de 6 piezas con bomba inflable en maletín de transporte. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: b) (…) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…) | Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada se clasificarán en: a) La clase I, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para la compresión o para la absorción de exudados; | I
20241073225 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-24 | ROPA DESECHABLE NO ESTÉRIL con Nombre genérico ROPA DESECHABLE. | No registra | NO | PROTECCIÓN Y MANIPULACION EN CENTROS DE ESTETICA/BELLEZA, FARMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN PROTECCION CONTRA FLUIDOS EN LAS PRENDAS DEL USUARIO, EN AREAS QUE NO REQUIERAN ESTERILIDAD. | AMPARA TODAS LAS PRESENTACIONES COMERCIALES Y EMPAQUES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241031379 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-26 | Alineadores TRANSPARENTES SPARK™, con nombre genérico: ALINEADORES TRANSPARENTES | Spark™ | NO | ESTÁ DISEÑADO PARA POSICIONAR LOS DIENTES MEDIANTE UNA FUERZA SUAVE CONTINUA DURANTE EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA DE LA MALOCLUSIÓN. 1. DESCRIPCIÓN DE LOS ALINEADORES: EL SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES SPARK™ CLEAR CONSISTE EN UNA SERIE DE DISPOSITIVOS DE ORTODONCIA REMOVIBLES (ALINEADORES) DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PRESCRITOS POR UN ORTODONCISTA Y FABRICADOS A LA MEDIDA, QUE DESPLAZAN PROGRESIVAMENTE LOS DIENTES DEL PARTICIPANTE DESDE UN ESTADO ORIGINAL A UN ESTADO TRATADO. LA PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO, EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE LOS ALINEADORES ESTÁN RESPALDADOS POR UN SISTEMA DE SOFTWARE PATENTADO. (SE ESTA SOLICITANDO CERTIFICADO DE NO REQUIERE INDEPENDIENTE PARA EL SOFTWARE). ESTE SOFTWARE SE UTILIZA PARA GENERAR MODELOS PARA LOS ALINEADORES Y LA PLANTILLA DEL ALINEADOR, SEGÚN LA PRESCRIPCIÓN DEL ORTODONCISTA (RESULTADO DESEADO). LOS ALINEADORES TRANSPARENTES SPARK™ NO ESTÁN PREVISTOS PARA SER ESTERILIZADOS. CONSERVAMOS LA DESCRIPCION DEL SOFTWARE EN ESTA SOLICITUD PARA QUE SE ENTIENDA CÓMO FUNCIONA O CÓMO SE OBTIENE LA INFORMACIÓN PARA LA FABRICACION DE LOS ALINEADORES SOBRE MEDIDA: 2. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE: EL SISTEMA SPARK ALIGNER CONSTA DE MÚLTIPLES MÓDULOS DE SOFTWARE DE INTERFAZ: WEB, ANATOMY, DESIGN, APPROVER Y FABRICATION. EL MÓDULO DE SOFTWARE SPARK ALIGNER WEB ES UN PORTAL EN LÍNEA, DONDE LOS MÉDICOS PUEDEN CREAR NUEVOS PERFILES DE PACIENTES, PLANIFICAR TRATAMIENTOS, ADMINISTRAR PACIENTES Y ENVIAR PRESCRIPCIONES, FOTOS, IMÁGENES Y ESCANEOS DIGITALES A ORMCO. LOS TÉCNICOS DE ORMCO UTILIZAN EL ANATOMY SOFTWARE DE REFERENCIA Y EL DESIGN SOFTWARE DE ALINEADORES ORMCO™ SPARK™ PARA CREAR UN MODELO 3D DE LOS DIENTES DEL PACIENTE A PARTIR DE ESCANEOS DENTALES Y PARA GENERAR UNA IMAGEN 3D DE UN ESTADO TRATADO FINAL, ASÍ COMO MODELOS DE ETAPA DE TRATAMIENTO DE TRANSICIÓN DEL ALINEADOR 3D, PARA LUEGO ENVIARLOS AL MÉDICO. EL MÉDICO USA EL APPROVER SOFTWARE PARA REVISAR Y APROBAR LOS MODELOS, LUEGO ORMCO USA EL SOFTWARE FABRICATION PARA PRODUCIR MOLDES DE RESINA PARA TERMOFORMAR LOS ALINEADORES. | EMPAQUE INDIVIDUAL | SPARK - SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES 728-3010; 728-3011; 728- 3012; 728-3013; 728-3020; 728-3022; 728-3023; 728- 3030; 728-3031; 728-3022; 728-3033 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241031640 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-26 | producto DIGI EXTENSOR DIGI - EXTEND con Nombre genérico EXTENSOR DE DEDOS | CANDO | SI | Fortalece el deslizamiento del tendón extensor, el movimiento de la articulación y la coordinación muscular de la mano y el antebrazo. | UNIDAD | RESISTENCIAS Bronceado - Xx-Light, Amarillo - X-Light, Rojo - Claro, Verde - Medio, Azul - Rme Y Negro - X- Firme | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…) | Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20241103154 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-29 | DETERGENTE TRIENZIMÁTICO - ENZYMEX L4, con nombre genérico: DETERGENTE TRIENZIMÁTICO | ENZYMEX L4 | NO | DETERGENTE TRIENZIMÁTICO PARA EL LAVADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | 1LITRO, 5 LITROS, CAJA DE 12X 1LITRO, CAJA DE 4 X 5 LITROS | REFERENCIA 1012416, 1012420 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241061810 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | PISINGO con Nombre genérico PISINGO | SUMBOW MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTDA | NO | PARA USO EN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA E INCONTINENCIA | 1 UNIDAD | DIMENSIONES: Largo Envase: 8 cm / Tapa: 7 Cm Ancho Envase: 7 cm / Tapa:7 Cm Alto Envase: 24 cm / Tapa: 1,2 Cm Espesor Envase: 3 mm / Tapa:10 mm Peso 86 gramos Sellado Thermo Sellado Capacidad Volumétrica 1000 ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241076138 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | RXDENT-L190, RXDENT-L230, RXDENT-D190 con nombre genérico IMPRESORA 3D RESINA | RITON | NO | para las fábricas de procesamiento de prótesis dentales. No sólo es más eficiente, sino también fácil de operar, con un diseño exquisito y una buena experiencia interactiva, haciendo que la producción digital en el sillón sea más conveniente y eficiente, brindando a los clientes dentales tratamiento inmediato, restauración oportuna y otras experiencias de servicio, proporcionando la solución óptima para lograr la transformación digital de la producción. Color negro y rojo. Rxdent-L230 es una impresora profesional a medida "Alta precisión" "Gran formato" para aplicaciones dentales. Tiene una excelente estabilidad y velocidad de moldeo de alta eficiencia, con las características básicas de profesionalidad, ligereza y agilidad. Con una mayor área de impresión, mayor resolución y velocidades más rápidas que la RXDent-L190, la L230 ofrece la solución óptima para que los protésicos dentales transformen digitalmente su producción. Color negro y rojo. RxDent-D190 es una impresora eficiente para aplicaciones dentales y una impresora 3D de sobremesa para la producción en masa de sistemas en el consultorio. El diseño de aspecto exquisito y la buena experiencia de interacción, hace que la producción digital del sistema en el consultorio sea más conveniente, más eficiente, para que el cliente de odontología traiga el tratamiento de diagnóstico instantáneo, la pronta reparación y así sucesivamente la experiencia de servicio, proporcionan la solución óptima para la realización de la transformación de la digitalización de la producción. Color negro y rojo. | Unidad caja con impresora y accesorios | RXDENT-L190 RXDENT-L230 RXDENT-D190 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241071495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | el producto con nombre genérico SILLA RECLINOMATIC. | No registra | NO | Clínicas, Hospitales, Hogares Geriátricos, para postoperatorios, terapia respiratoria, lactancia, diálisis, quimioterapia, observación, descanso médico, silla de acompañante | Unidad | • Silla Capri • Silla Otello • Silla Rochester | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241055367 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | BALINES PARA AURICULOTERAPIA con Nombre genérico BALINES | Shen Long | SI | Ayuda a aliviar el dolor. Puede reducir el estrés y la ansiedad. Favorece la relajación muscular. Se utiliza en tratamientos de auriculoterapia para una variedad de condiciones, incluyendo dolores crónicos, problemas de sueño, adicciones, entre otros. | Cantidad por Envase: 10 blíster de plástico con 10 parches cada uno. Color: Plata. Embalaje: Caja de cartón por 100 unidades | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BALINES PARA AURICULOTERAPIA con Nombre genérico Balines, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I… | I
20241075956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | HORNO DE CERÁMICA Y-6010 con nombre genérico HORNO DE CERÁMICA Y-6010 | YOURCERA | NO | Horno cerámico para realizar procesos de cristalización de prótesis cerámicas mediante altas temperaturas. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241037148 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | Yourgene Yourgene SP150 cfDNA Library Prep Consumables /Consumibles de preparación de bibliotecas de ADNc Yourgene con Nombre genérico: Consumibles de preparación de bibliotecas. | Yourgene | NO | Son los consumibles de preparación de bibliotecas de ADNc Yourgene, en el instrumento Yourgene SP150 | KIT | 30151020 Consumibles de preparación de bibliotecas de ADNc Yourgene, contiene: 01-01917 Cubeta de reactivos de 100 ml, 01-01909 Sello adhesivo para placa de PCR, 01-01915 Placa de PCR con faldón FrameStar® de 96 pocillos (con código de barras, baja unión al ADN) 01-019427 Placa de almacenamiento de fondo redondo y pocillos profundos (DW) (2,0 ml) 01-01916 Tapa de sellado automático | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Nota: Esta certificación aplica únicamente para los consumibles que se utilizan con el equipo biomédico Yourgene SP150 cfDNA por tanto, para dicho equipo debe tramitarse certificado de no obligatoriedad por separado. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241073527 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | FRESADORA DE MESA DE 5 EJES Y-5W+ con nombre genérico FRESADORA DE MESA DE 5 EJES Y-5W+ | YOURCERA | NO | Fresadora de mesa diseñada específicamente para cortar restauraciones de prótesis de cerámica de vidrio, utilizando el software CAD/CAM Hyperdent, con un tiempo de corte de 25 minutos por restauración de prótesis de cerámica de vidrio. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241071296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | ESTERILIZADOR PARA USO DE PELUQUERÍAS Y SALONES DE BELLEZA con nombre genérico ESTERILIZADOR | ENKOR PROFESIONAL | NO | Indicaciones: esterilizador para uso de peluquerías y salones de belleza Usos: esterilizar mediante rayos UV utensilios de peluquería. | EMPAQUE INDIVIDUAL | 33069 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EXCLUSIVO EN PELUQUERIAS Y NO SE AUTORIZA SU USO PARA ESTERILIZAR DISPOSITIVOS MÉDICOS. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241074458 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | PROTECTOR FACIAL Y GAFAS DE SEGURIDAD con Nombre genérico: PROTECTOR FACIAL Y GAFAS DE SEGURIDAD. | No registra | SI | Los dispositivos de protección facial y gafas de seguridad son herramientas para proteger a los pacientes y al odontólogo de salpicaduras durante la terapia odontológica. Se utiliza para proteger los ojos o la cara de líquidos o gotas o Luz intensa durante exámenes y tratamientos médicos. | EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 10, 20, 50, 100, 300 UNIDADES | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Protector facial y gafas de seguridad con Nombre genérico Protector facial y gafas de seguridad, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241076771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-04-30 | TELESTROKE - RU con nombre genérico SOFTWARE DE MANEJO DE ACV ASISTIDO POR ORDENADOR | TELESTROKE - RU (RED DE URGENCIAS) | NO | Telestroke es una herramienta que proporciona al médico el protocolo a seguir para efectuar correctamente anamnesis de un paciente en búsqueda o descarte de un ACV (Árbol de decisiones para ACV). La herramienta sola no realiza diagnóstico si no que guía al médico sobre las indagaciones que deberían hacerse según las guías clínicas internacionales estandarizadas para llegar a un diagnóstico más acertado y efectúa análisis de los datos proporcionados por el paciente para emitir recomendaciones que facilitan la toma de decisiones de parte del médico. Gestión de la respuesta ante emergencias: Telestroke-RU está diseñado principalmente para guiar a los equipos de salud de emergencias a gestionar y priorizar eficazmente los ACV. Permite al personal realizar evaluaciones de triage y estado neurológico, aplicar escalas clínicas y radiológicas asociadas al ACV, así como identificar factores de riesgo y contraindicaciones a los tratamientos de reperfusión. Se incluyen escalas estandarizadas como BEFAST y Cincinnati (activación del código ACV), NIHSS (severidad del daño neurológico), FAST-ED (para detección de oclusión de vasos grandes y traslado urgente), ASPECTS (cuantificación del volumen infartado en imágenes radiológicas), entre otras. Centros de Salud de diversos niveles: Telestroke-RU incorpora algoritmos diferenciados de acuerdo a los recursos de personal y tecnológicos disponibles para el manejo del paciente con ACV, desde puestos de salud que solo hacen el triage hasta hospitales avanzados con capacidad de trombólisis o trombectomía mecánica, proporcionando una atención oportuna. La herramienta permite incluir durante el procedimiento para el manejo de la historia clínica del paciente, demográficos, tiempos del evento. Referencia: de ser necesario proporciona recomendaciones de referencia del paciente a la institución de salud idónea con menor tiempo de traslado según GPS. Telestroke-RU es un software de manejo asistido por computadora de pacientes con accidente cerebrovascular (ACV). El sistema está diseñado para integrar redes hospitalarias y personal de salud entrenado en el diagnóstico y tratamiento del ACV. Telestroke-RU incluye algoritmos de decisión que resalta rutas críticas durante el proceso de diagnóstico y tratamiento de un ACV, teniendo en cuenta la información médica del paciente. El usuario recibe notificaciones sobre la información relevante a considerar durante el tratamiento y genera alertas sobre los posibles caminos de diagnóstico que se pueden seguir. El dispositivo no altera los historiales médicos existentes de los pacientes y no está destinado a ser utilizado como un dispositivo de diagnóstico primario. Los resultados de Telestroke están destinados a ser utilizados junto con la información del paciente y basados en el criterio profesional para ayudar en el manejo de casos de ACV. El personal médico es el responsable último de revisar de manera completa y según el estándar de atención la ruta a seguir durante un evento. | Licencia a empresa (integración en Appremia) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231323691 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-07 | LAMPARAS UV PARA EQUIPOS DE BRONCEADO (BELLARIUM X´TREME GOLD R 100W) con nombre genérico LAMPARAS FLUORESCENTES UV DE BAJA PRESIÓN PARA EQUIPOS DE BRONCEADO | WOLFF SYSTEM | NO | Para ser instalado en cabina de bronceo | Caja con 25 lámparas | 32937 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231275000 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | Dispositivo medico hecho a la medida con Nombre genérico implantes e instrumental a la medida para paciente especifico. | IPS IMPLANTS® | NO | Reconstrucción post traumática, pérdida de integridad ósea, heridas craneales cerebrales con un incremento de la presión intracraneal, reconstrucción de defectos causados por craneotomía, tumores, úlceras y quistes, ocurrencias de infecciones o reacciones de rechazo en el caso de craneotomía, suministro limitado de trasplante de hueso autólogo. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241080690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | GENERADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X DE RETRODISPERSIÓN PORTATIL con nombre genérico GENERADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X DE RETRODISPERSIÓN PORTATIL | VIDERAY | NO | La PX1 eleva el estándar en tecnología de inspección y procesamiento de imágenes. Nuestra tecnología facilita el escaneado de cualquier superficie en cuestión de segundos y mejora automáticamente la imagen para obtener mejores resultados de inspección. | UNIDAD | PX1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241081340 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | ULTRAGROSS con nombre genérico ESTACIÓN DE MACROSCOPÍA MODULAR | MILESTONE | NO | Sistema de captura y almacenamiento orientado al usuario para imágenes digitales macro de muestras Pequeñas, diseñada específicamente para integrar herramientas de última tecnología y estandarización a un sistema de dirección de examinación de muestras; presenta procesamiento de documentos mejorados, ofreciendo seguridad, flexibilidad y rentabilidad. Crea una cadena de custodia que asegura calidad en la fuente de selección de muestras y generación de cassettes desde la sala de examinación hasta el escritorio del patólogo. | UNIDAD | MALPIGHI, GOLGI, ROSAI, VIRCHOW | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241083507 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | MANUAL DESKTOP DENTAL 3D SCANNER con nombre genérico ESCANER DE MODELOS DE MANDIBULA ORAL | YUCERA | NO | El escáner dental Yucera 3D podría realizar un escaneo óptico de varios modelos de mandíbula oral y modelos oclusales, para generar modelos digitales tridimensionales, que pueden cumplir completamente con el trabajo diario de su laboratorio dental. Dental Lab 3D Scanner es una parte clave de la odontología digital. Puede capturar modelos o impresiones dentales, logrando una conexión perfecta con el sistema CAD/CAM y maximizando la eficiencia de su trabajo. | INDIVIDUAL | ESCANER DE ESCRITORIO DENTAL YUCERA, partes y accesorios. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241083970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | CAMARA FOTOGRAFICA con nombre genérico ANALIZADOR DE PIEL FACIAL | PIE Co | NO | Cámara fotográfica de alta definición y resolución con varias fuentes de luz para analizar la piel del rostro dejando ver poros, Arrugas, Surcos nasolabiales, Elasticidad, Ángulo de la línea de la mandíbula, Manchas, Manchas UV, Textura, Áreas rojas, Tono de piel, Sebo, Porfirinas y Humedad. El proceso de para el procesamiento de la imagen empieza con la adquisición de la imagen posteriormente se extraen las características, se hace el análisis e interpretación. | UNIDAD | JANUS PRO HYBRID JANUS PRO SUNLIKE JANUS III CLREO FOCUSKIN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241085191 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | PUREPREP 96 con nombre genérico SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS | MOLGEN | NO | El instrumento de purificación de ácidos nucleicos PurePrep 96, es un sistema automático de extracción y purificación para ADN/ARN, proteínas y células. Utiliza tecnología de separación magnética especializada y se puede utilizar en diferentes matrices. Algunos ejemplos de matrices utilizadas son sangre, células o bacterias cultivadas, tejidos, fluidos corporales libres de células y muestras de plantas. se puede utilizar en flujos de alto rendimiento, ya que los usuarios pueden extraer ADN/ARN de 1 a 96 muestras simultáneamente con varios kits. | Unidad | PUREPREP 96 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241088346 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | PUREPREP FR con nombre genérico MANIPULADOR DE LÍQUIDOS AUTOMATIZADO PARA LLENAR PLACAS CON ALTA PRECISIÓN | MOLGEN | NO | PurePrep FR de MolGen es un manipulador de líquidos automatizado para llenar placas con alta precisión y reducir el tiempo práctico del laboratorio y optimizar los procesos de laboratorio al tiempo que logra altos rendimientos y reproducibilidad. Lo que hace que esta unidad de prueba en particular sea tan única es que simplifica la definición de nuevos componentes. PurePrep FR, fácil de ajustar a diferentes procedimientos, ofrece a los usuarios protocolos, gradillas, contenedores y más personalizables. Diseñado de forma inteligente para brindar comodidad y adaptarse a las limitaciones de espacio del laboratorio, este sistema es ideal para configuraciones de procesamiento posteriores, como la configuración de PCR y LAMP. Es fácil de ajustar a diferentes procedimientos, presenta múltiples capacidades de dosificación, mezcla y diluciones en serie y ofrece una visión más inmediata de los resultados de la investigación. PurePrep FR es un robot de pipeteo XYZ fácil de usar, adecuado para la mayoría de las tareas de pipeteo rutinarias en un laboratorio de ciencias biológicas. Utiliza módulos de pipeteo de presión negativa con puntas desechables para todas las tareas. Debajo del área de trabajo hay un contenedor de residuos para puntas usadas. | Unidad | PurePrep FR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241089044 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | VITA LIGHT THERAPY BED con nombre genérico CAMA DE FOTOTERAPIA DE LUZ DINÁMICA | VITA LIGHT, SUMMUS MEDICAL | SI | La Cama de Fototerapia de Luz emplea nanotecnología de vanguardia para una terapia de luz puramente física. Utiliza chips semiconductores de alta energía para emitir ondas de luz específicas para el tratamiento del cuerpo humano. La luz, que oscila entre 450nm-980nm cuenta con un mecanismo centrado en producir efectos fotoquímicos en las células biológicas en lugar de efectos térmicos, la terapia se dirige a las mitocondrias de las células, con especial afinidad por la absorción de luz roja e infrarroja. La irradiación de luz potencia la actividad de la catalasa mitocondrial, favoreciendo el aumento del metabolismo celular, el contenido de glucógeno, la síntesis de proteínas y la descomposición del adenosín trifosfato. Esto, a su vez, acelera la eliminación de las células enfermas o muertas, fortaleciendo la regeneración celular, mejorando la circulación sanguínea y facilita el proceso de curación. | Empaque por Unidad de Equipo | VITA LIGHT THERAPY BED | Que mediante la información aportada se identifica que el producto VITA LIGHT THERAPY BED con nombre genérico CAMA DE FOTOTERAPIA DE LUZ DINÁMICA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud donde menciona “acelera la eliminación de las células enfermas o muertas, fortaleciendo la regeneración celular, mejorando la circulación sanguínea y facilita el proceso de curación”, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía (…) salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.” (Subrayado y negrita fuera de texto). Contextualizado lo anterior, es preciso destacar que el trámite a realizar es un Permiso de Comercialización para equipos biomédicos de tecnología controlada de riesgo IIB. | IIb
20241090423 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | PRIMECAM INTERVISION con nombre genérico CÁMARA MICROSCÓPICA TODO EN UNO | PRIME LIFE SCIENCE .CORP | NO | Cámara de alta resolución, Wi-Fi 5g inteligente para múltiples dispositivos en tiempo real (NIKON, EVIDENT /OLYMPUS, LEICA, ZEISS), HDMI, 12 MP, actualice su microscopio con cámara sin ningún adaptador, entre el cuerpo y el tubo de observación. alta velocidad de fotogramas con restauración de color verdadero en resolución completa con aplicación de enlace escalable y software para PC. | Unidad | N12, O12, L12, Z12, N12PRO, O12PRO, L12PRO, Z12PRO, N12 PLUS, O12 PLUS, L12 PLUS, Z12 PLUS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241075992 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | ACRÍLICO TERMO INYECTABLE, con nombre genérico: POLIAMIDA | DEFLEX | NO | ELABORACIÓN DE PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS | CARTUCHOS DE 17 Y 25 GRAMOS, FRASCOS DE 250 Y 500 GRAMOS | ACRILATO DEFLEX, ACRYNEL DEFLEX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241075999 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | POLIAMIDA | DEFLEX | NO | Elaboración de prótesis odontológicas | Cartuchos de 17 y 25 gramos, Frascos de 250 y 500 gramos | DEFLEX CLASSIC SR DEFLEX FLUENCE SR DEFLEX SUPRA SF DEFLEX PLUS DEFLEX TENAZ BULKFLEX VERSATIL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241076050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | RXDENT-W90S, con nombre genérico CAJA O DISPOSITIVO DE CURADO | RITON | NO | RXDENT-W90S ES UN DISPOSITIVO DE CURADO CON IMPRESORAS DE LA SERIE RXDENT-D. HAY 9 LÁMPARAS UV EN EL DISPOSITIVO, QUE PUEDE SOLIDIFICAR RÁPIDAMENTE LA SUPERFICIE DEL MODELO Y MEJORAR LA DUREZA DE LA SUPERFICIE. COLOR NEGRO Y ROJO. DIMENSIONES DEL EQUIPO: 300×360×350MM LONGITUD DE ONDA: 405NM POTENCIA LUMINOSA: 80W PESO DEL EQUIPO: 11.5KG POTENCIA DE TODA LA MÁQUINA: 400W | UNIDAD CAJA CON LA CURING BOX Y ACCESORIOS | RXDENT-W90S | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241076164 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | RESINA- con nombre genérico: RESINA PARA IMPRESORA 3D DLP O LCD | RITON | NO | La serie Riton de materiales dentales de resina fotopolimerizable para la investigación independiente y el desarrollo de materiales Riton, es también una certificación de dispositivos médicos de materiales de resina fotopolimerizable. La serie Riton consiste en el Modelo V1.0/V3.0, Modelo V2.0, Guía Quirúrgica, Máscara Gingival, HRi y otros materiales, proporcionando la solución óptima para los clientes dentales para lograr la transformación de la producción digital. Model V1.0/V3.0 (Modelo V1.0/V3.0) Resistencia a la flexión: 65-75 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 1500-1600 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Dureza: 83 Shore D (estándares de prueba: ASTM D2240) Resistencia al impacto de muesca: 20 J/m (estándares de prueba: ASTM D256) Ventaja funcional. Los materiales de resina dental fotopolimerizable se pueden utilizar para producir modelos dentales. La superficie del modelo de diente impreso no solo tiene una alta dureza, sino que también tiene una reducción precisa de los detalles, y la contracción ultrabaja del material puede garantizar que el modelo no se deforme después de un almacenamiento prolongado. Color: amarillo, gris Longitud de onda: 405 nm. Alta dureza, alta precisión, alta estabilidad y alta calidad superficial Model V2.0 (washing) (Modelo V2.0 (lavado)) Resistencia a la flexión: 39-42 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 900-1000 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Dureza: 80 Shore D (estándares de prueba: ASTM D2240) Resistencia al impacto de entalla: 36,4 J/m (estándares de prueba: ASTM D256) Ventaja funcional Se puede utilizar material de resina dental fotopolimerizable lavable para producir modelos dentales. La superficie del modelo de diente impreso tiene alta dureza y reducción de detalles. La precisión y la resistencia a altas temperaturas del modelo pueden cumplir con los requisitos de la producción de moldes dentales de ortodoncia, y los materiales de lavado con agua pueden evitar la limpieza y el almacenamiento tradicionales con etanol. Color azul Longitud de onda: 405 nm Alta dureza, alta precisión, lavable y alta calidad superficial. Surgical Guide (Guía Quirúrgica) Resistencia a la flexión: 40,25 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 978 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Resistencia al impacto de muesca: 34,2 J/m (estándares de prueba: ASTM D648) Ventaja funcional El material de resina fotopolimerizable biocompatible para odontología se puede utilizar para producir modelos como placa guía de ortodoncia, plantilla de implante, placa oclusal, almohadilla oclusal y placa guía fija. El modelo impreso no se amarillea fácilmente, es seguro e insípido. No sólo se puede pulir, sino que también tiene alta estabilidad y alta resistencia mecánica. Sus propiedades mecánicas y absorción de agua cumplen con los requisitos de uso. Color: amarillo claro transparente Longitud de onda: 405 nm Biocompatibilidad, alta estabilidad, alta resistencia a la abrasión y alta tasa de éxito de impresión. Temp C＆B (Temperatura C＆B) Resistencia a la flexión: 85 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 1753 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Resistencia al impacto de la muesca: 50 J/m (estándares de prueba: ASTM D256) Dureza: 86 Shore D (estándares de prueba: ASTM D2240) Ventaja funcional Se pueden utilizar materiales dentales de resina fotopolimerizable biocompatibles especiales para producir coronas y puentes temporales. El modelo impreso es seguro e insípido, con resistencia a la tracción, resistencia a la flexión y resistencia al desgaste ultraaltas, y sus propiedades mecánicas y absorción de agua cumplen con los requisitos de uso. Después de un pulido simple, la superficie del modelo mostrará la textura y el color de apariencia natural del diente. Color: A1, A2, A3 Longitud de onda: 405 nm Biocompatibilidad, alta estabilidad, alta resistencia a la abrasión y alta tasa de éxito de impresión. Denture (Dentadura) Resistencia a la flexión: 90 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 1860 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Resistencia al impacto de entalla: 65 J/m (estándares de prueba: ASTM D648) Dureza: 86 Shore D (estándares de prueba: ASTM D2240) Ventaja funcional Un material de resina biocompatible fotocurable utilizado específicamente en odontología, que puede usarse para producir dentaduras postizas parciales o completas. El modelo impreso es seguro e inodoro, con propiedades ultraaltas de resistencia, flexión y resistencia al desgaste, y sus propiedades mecánicas y absorción de agua cumplen con los requisitos de uso. Después de un simple pulido, la superficie presentará una apariencia, textura y color naturales. Color rosa Longitud de onda: 405 nm Con biocompatibilidad, alta estabilidad, alta resistencia al desgaste y alta tasa de éxito de impresión. Casting wax resin (Resina de cera de fundición) Resistencia a la flexión: 48,85 MPa (Estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 1103 MPa (Estándares de prueba: ASTM D790) Contenido de cenizas residuales: <0,1 % Temperatura de calentamiento: 1 h a 850 ℃ Ventaja funcional La especialidad dental tiene un material de resina fotocurable fundido que se puede utilizar para producir coronas dentales o stents completos o parciales. El modelo impreso tiene una expresividad de detalles ultraalta y un bajo contenido de cenizas residuales, y sus características de fundición cumplen con los requisitos de uso. Color: verde transparente Longitud de onda: 405 nm Bajas cenizas residuales, alto detalle de la superficie, alta estabilidad y alta tasa de éxito de impresión. Tray (Bandeja) Resistencia a la flexión: 65 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Módulo de flexión: 1536 MPa (estándares de prueba: ASTM D790) Resistencia al impacto de entalla: 55 J/m (estándares de prueba: ASTM D256) Dureza: 83 Shore D (estándares de prueba: ASTM D2240) Ventaja funcional Dental Specialty tiene un material de resina fundida curable por UV que se puede utilizar para personalizar la bandeja funcional personalizada. El modelo impreso tiene un poder expresivo de detalle ultra alto, así como una excelente estabilidad estructural y resistencia a la flexión. Alta precisión superficial del producto terminado, sin necesidad de tratamiento de pulido posterior. Apto para todos los materiales de impresión personalizados, inodoros e inodoros. Sus propiedades mecánicas y absorción de agua cumplen con los requisitos de uso. Color azul Longitud de onda: 405 nm Biocompatibilidad, alta estabilidad, alta precisión y alta tasa de éxito de impresión. Gingiva Pink (Encía Rosa) Dureza:/ (Estándares de prueba: ASTM D2240) Alargamiento a la rotura: 132% (Estándares de prueba: ASTM D638) Resistencia al desgarro:/ (Estándares de prueba: ASTM D624) Ventaja funcional Se puede utilizar un material de resina dental fotopolimerizable especial para producir encía simulada flexible. El modelo impreso tiene súper elasticidad y resistencia al desgarro y no produce ningún olor irritante. Aún puede garantizar flexibilidad incluso si se almacena durante mucho tiempo. Color rosa Longitud de onda: 405 nm Propiedad de alta resistencia a la tracción, alta elasticidad, alta estabilidad y alta tasa de éxito de impresión. | FRASCO | Model V1.0/V3.0 (Modelo V1.0/V3.0) Color: amarillo, gris Model V2.0 (washing) (Modelo V2.0 (lavado)) Color azul Surgical Guide (Guía Quirúrgica) Color: amarillo claro transparente Temp C＆B (Temperatura C＆B) Color: A1, A2, A3 Denture (Dentadura) Color rosa Casting wax resin (Resina de cera de fundición) Color: verde transparente Tray (Bandeja) Color azul Gingiva Pink (Encía Rosa) Color rosa | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241078843 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | VOLCANIC STONE ROLL ON, ROLL-ON-MASAJEADOR DE-PIEDRA-VOLCANICA, con nombre genérico: ROLL ON MASAJEADOR DE PIEDRA VOLCANICA | YOU ARE THE PRINCESS, BEAUTY CONCEPT | NO | AUTÉNTICA PIEDRA VOLCÁNICA INSTALADA EN UN PRÁCTICO ROLL-ON PARA MASAJEAR EL ROSTRO. ¿CÓMO SE USA? DESLIZA LA BOLA POR LA ZONA DE TU CARA DONDE QUIERAS MASAJEAR PARA SUAVIZAR LA PIEL, ESTIMULAR LA CIRCULACIÓN MEDIANTE EL MASAJE Y REFRESCAR LA PIEL, ESPECIALMENTE LA ZONA T O EN CUALQUIER LUGAR DONDE SE DESEE. ES REUTILIZABLE Y LAVABLE, POR LO QUE GENERA MENOS RESIDUOS. | CAJA CON 1 MASAJEADOR, CAJA CON 1 MASAJEADOR Y RECAMBIO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241080771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | REMOVEDOR DE CEMENTOS Y ALGINATOS | DINMED | NO | REMUEVE RESIDUOS DE ALGINATOS, YESOS Y CEMENTOS ENDURECIDOS, DISOLVIENDO LA TENSIÓN SUPERFICIAL. ELIMINA LA NECESIDAD DE TENER QUE RASPAR Y ESCULPIR LOS INSTRUMENTOS, EVITANDO QUE SE RAYEN O ROMPAN, ALARGANDO SU VIDA ÙTIL. EN LA PARTE MÉDICO- HOSPITALARIA Y EN LA DENTAL ES IDEAL PARA REMOVER ELEMENTOS EN HERRAMIENTAS DENTALES, ESPÁTULAS Y CUBETAS DE IMPRESIÓN. PRODUCTO DE RÁPIDA ACCIÓN. | 200g, 500g, 1000g (1kg), 2000g (2kg) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241084213 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | PAPEL DE ARTICULAR | No registra | NO | EL PAPEL DE ARTICULAR ES USADO EN ODONTOLOGÍA PARA MARCAR LOS PUNTOS O CONTACTOS OCLUSALES EN LAS RESTAURACIONES DENTALES | • LIBRO QUE CONTIENEN 12 HOJAS. • LA CAJA CONTIENE 12 LIBROS. • LAS CAJAS MAESTRAS CONTIENEN 200 CAJAS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241084241 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | CAJA PARA DENTADURAS POSTIZAS, APARATOS DENTALES Y RETENEDORES ORTODÓNTICOS | No registra | NO | LA CAJA PARA DENTADURAS POSTIZAS, APARATOS DENTALES Y RETENEDORES ORTODÓNTICOS SE UTILIZA PARA ALMACENAR DENTADURAS POSTIZAS, CUBETAS DE IMPRESIÓN, RETENEDORES, ETC. PARA MANTENERLAS LIMPIAS E HIGIÉNICAS CONTRA EL POLVO | EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 12, 12, 16 Y 20 UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241084254 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | PUNTAS DE JERINGA DENTALES DESECHABLES PARA AIRE Y AGUA | No registra | NO | LA PUNTA DE JERINGA DENTAL DESECHABLE PARA AIRE Y AGUA SE UTILIZA PARA LIMPIAR Y SECAR LA BOCA Y LOS DIENTES EN TRATAMIENTOS DENTALES. COMO SALIDA DE AIRE Y LÍQUIDO, SE DEBE COLOCAR EN EL CABEZAL DE LA MÁQUINA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DENTAL | EMPAQUE UNITARIO, PAQUETE POR 250 UNIDADES, CAJA POR 30 PAQUETES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241085296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | LUBRICANTE INSTRUMENTAL | CITRULUB, DINMED | NO | PRODUCTO UTILIZADO PARA LA LUBRICACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO U OBJETO ARTICULADO QUE REQUIERA LUBRICACIÓN POR ASPERSIÓN. MODO DE USO: EL LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL DINMED PUEDE USARSE EN LA ETAPA POSTERIOR AL LAVADO DE LOS INSTRUMENTOS, SE APLICA ROCIANDO UNA PEQUEÑA CANTIDAD GARANTIZANDO QUE QUEDEN BIEN CUBIERTOS, POSTERIORMENTE SE SECA EL EXCESO CON UNA TOALLA DE PAPEL Y SE PROCEDE CON EL EMPAQUE. ES EXCELENTE PARA RECUPERAR LA MOVILIDAD EN PINZAS ARTICULADAS COMO: TIJERAS, PINZAS, CLAMPS ETC. PARA LUBRICAR PIEZAS DE MANO UTILICE LA CÁNULA PLÁSTICA. | 20 ml, 30 ml, 60 ml, 120 ml, 180 ml, 240 ml, 350 ml, 500 ml, 750ml, 1 litro, 2 Litros 3,8L (3800ml), 4 litros, 20 litros. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241022488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | ROPA QUIRURGICA DE USO UNICO NO ESTERIL | UNION MEDICAL | NO | Ropa Quirúrgica para uso en hospitales, clínicas, laboratorios clínicos y farmacéuticos, consultorios, centros de estética, entre otros. NOTA: Productos no estériles | No registra | Dentro del grupo de ropa quirúrgica de uso único no estéril se encuentran los siguientes productos: Baberos Bata de aislamiento puño resorte Bata hospitalaria odontologo manga larga Bata Jacket Laboratorio blanca Bata paciente manga corta Bata paciente manga larga Boxer Delantal impermeable manga larga Escafandras Estrapleras Gorro enfermera Gorro médico Overol Panties Polainas Rollo de camilla Sabana Set central de mezclas (vestido quirúrgico y bata) Set estético (Estraplera, pantuflas, top y panty) Set overol (overol, escafandra y polainas) Set paciente (bata, polainas, gorro) Vestido quirúrgico manga corta | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241089028 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | SHAPEWASH SERIES, con nombre genérico: LIMPIADOR ULTRASONICOS DE IMPRESIONES DE RESINA | RAYSHAPE | NO | LAS IMPRESIONES 3D DE RESINA REQUIEREN UNA LIMPIEZA A FONDO DESPUÉS DE IMPRIMIR DESDE SU IMPRESORA 3D. ESTOS LIMPIADORES ULTRASÓNICOS EN SERIE PUEDEN AYUDARLE A LIMPIAR LAS PIEZAS EN POCO TIEMPO, DE FORMA MUY EFICAZ Y SIN DAÑAR SUS IMPRESIONES DE RESINA. LA SERIE SHAPEWASH UTILIZA LA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA DEL MOTOR ULTRASÓNICO PARA IMPULSAR EL MEDIO DE LIMPIEZA PARA FORMAR UN IMPACTO DE ALTA PRESIÓN ALREDEDOR DE LA IMPRESIÓN DE RESINA, ELIMINAR LA RESINA SUELTA EN LA SUPERFICIE DE LAS PIEZAS IMPRESAS EN 3D. DEJÁNDOLE CON LAS PIEZAS LIMPIAS ENDURECIDAS LISTAS PARA EL FINAL.LAS SERIES TIENEN CARCASAS DE ACERO INOXIDABLE, QUE PUEDEN ADAPTARSE A APLICACIONES INDUSTRIALES Y SON FÁCILES DE LIMPIAR DESPUÉS DE QUE EL TANQUE ULTRASÓNICO SE HAYA UTILIZADO PARA VARIOS LAVADOS DE PIEZAS. LA SHAPEWASH 040S ES LA ELECCIÓN PERFECTA SI NECESITA IMPRIMIR PIEZAS DE GRAN TAMAÑO CON LOS MODELOS DE LA SERIE P400 O REQUIERE CON FRECUENCIA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE GRAN VOLUMEN. | POR UNIDAD EN LA CAJA | SHAPEWASH 020S SHAPEWASH 040S | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241089039 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | RESPIRADOR M99 KN95 DESCARTABLE, con nombre genérico: RESPIRADOR PROTECCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO | STEELPRO SAFETY | SI | RESPIRADOR FFP2 P2 PLEGABLE PARA MATERIAL PARTICULADO LIBRE MANTENIMIENTO TERMOSELLADO CON EMPAQUE INDIVIDUAL, DISEÑO ERGONÓMICO PARA LOGRAR UNA MAYOR COMODIDAD EN USO CONJUNTO PROTECCIÓN PERSONAL COMPLEMENTARIA. PERMITE LA FILTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO OLEOSO HASTA UN TAMAÑO DE 0.6 UM (MICRÓMETROS) CON UNA EFICIENCIA DEL 94% BAJO NORMATIVA EN 149 Y FILTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO HASTA UN TAMAÑO DE 1,8 UM (MICRÓMETROS) CON UNA EFICIENCIA DE >_ 95% BAJO NORMA GB2626 Y EL USO CONJUNTO CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA Y VISUAL EXPOSICIÓN DIRECTA. COMPLEMENTARIA.PROTECCIÓN A MATERIAL PARTICULADO DE ALÉRGENOS, ELEMENTOS BIOLÓGICOS, AEROSOLES, NEBLINAS Y HUMOS METÁLICOS (HUMOS DE SOLDADURA), HASTA 0.6 ΜM / FLUJO AIRE: 95 L/MIN. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, MANTENIMIENTO, INDUSTRIA, ALIMENTOS, TAREAS DE CORTE, LAVADO, TRITURADO, LIJADO, PULIDO, MOLIENDA, ASERRADO, ESMERILADO. NO USAR EN ATMÓSFERAS QUE CONTENGAN VAPORES Y GASES TÓXICOS, ASBESTOS O POLVO PROVENIENTE DE LAVADO CON CHORRO DE ARENA, EN EXPOSICIÓN DIRECTA USO 1.ABRA LA MÁSCARA FACIAL, SOSTENGA LAS CORREAS DE LAS OREJAS CON AMBAS MANOS Y DEJA QUE LOS CLIPS DE LA NARIZ ESTÉN POR ENCIMA DE LA MÁSCARA. 2.MANTENGA LA PARTE INFERIOR DE LA MÁSCARA CERCA DE LA BARBILLA PARA CUBRA SU BOCA Y NARIZ. 3.CUELGUE LAS CORREAS DE LAS OREJAS A AMBAS OREJAS POR SEPARADO. 4.PRESIONE EL CLIP NASAL CON AMBAS MANOS. PRESIONE DE AMBOS LADOS DE LA NARIZ A LA CARA HASTA QUE ESTÉN COMPLETAMENTE PRESIONADO EN LA FORMA DEL PUENTE NASAL.NO USAR CUANDO LAS CONCENTRACIONES SEAN MAYORES A 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN. NO USAR EN ATMÓSFERAS CUYO CONTENIDO DE OXÍGENO SEA MENOR A 19.5 %. NO USAR EN ATMÓSFERAS EN LAS QUE EL CONTAMINANTE ESTÉ EN CONCENTRACIONES IDLH (INMEDIATAMENTE PELIGROSO PARA LA VIDA Y LA SALUD | BOLSA POR 5 UNIDADES. COLOR: BLANCO O NEGRO | CÓDIGOS: 503534 / 501712. MODELO: KN95. REFERENCIA ÍTEM: M99-KN95 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto RESPIRADOR M99 KN95 DESCARTABLE, con nombre genérico: RESPIRADOR PROTECCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (Subrayado fuera de texto) Que conforme al concepto emitido en el acta No. 22 de diciembre de 2020 de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, cita: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario. | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241092277 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | OB CAVEX REVOMEDOR DE CEMENTOS Y ALGINATOS, con nombre genérico: REVOMEDOR DE CEMENTOS Y ALGINATOS | ORGANICA | NO | INDICACIONES: ELIMINA LA NECESIDAD DE TENER QUE RASPAR Y RESTREGAR LOS INSTRUMENTOS, EVITANDO QUE SE RAYEN O ROMPAN ALARGANDO SU VIDA ÚTIL, LA REMOCIÓN DE ALGINATOS Y YESO SON LABORES QUE DEMANDAN TIEMPO EN EL CONSULTORIO Y CON OB CAVEX SE SIMPLIFICA LA OPERACIÓN. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL PARA SER UTILIZADO EN IMPLANTES ORTOPÉDICOS, REEMPLAZOS TOTALES DE ARTICULACIONES DONDE SE REQUIERA REMOVER EL YESO. EN LA PARTE MÉDICO-HOSPITALARIA CON MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, Y EN LA DENTAL ES IDEAL PARA REMOVER ELEMENTOS ADHERIDOS A HERRAMIENTAS DENTALES, ESPÁTULAS Y CUBETAS DE IMPRESIÓN. PRODUCTO DE RÁPIDA ACCIÓN Y BIODEGRADABLE. EL USO CONTINUO DE ESTE PRODUCTO EVITARÁ QUE LOS INSTRUMENTOS SE RAYEN AL QUEDAR MICRORASGUÑOS EN ESTOS, DONDE SE DEPOSITAN RESIDUOS QUE POSTERIORMENTE NO DEJAN ESTERILIZAR BIEN LOS ELEMENTOS, ADICIONAL AL DISMINUIR LA TENSIÓN DE LOS RESIDUOS EL PROCESO DE LIMPIEZA SERÁ MUCHO MÁS RÁPIDO. USOS: LLENE UN RECIPIENTE O CUBETA CON 1 A 2 LITROS DE AGUA TIBIA Y AGREGUE POR LITRO DOS CUCHARADAS DE OB CAVEX DEJE ACTUAR POR ESPACIO DE 15 A 30 MINUTOS, RETIRE LOS INSTRUMENTOS, REFRIÉGUELOS CON ESPONJA DE NYLON O CEPILLO Y ENJUAGUE CON AGUA POTABLE. ESTA SOLUCIÓN DURA PREPARADA HASTA POR ESPACIO DE 8 DÍAS. POSTERIORMENTE ARROJE EL DESECHO POR SIFONES Y DRENAJES RETIRANDO PREVIAMENTE LOS DESECHOS DE CEMENTOS Y ALGINATOS. | ENVASE POTE X 800 GRAMOS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241092580 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | ESTUCHE MODELO ODONTOLÓGICO CLEARCORRECT | CLEARCORRECT | NO | LOS ESTUCHES MODELO ODONTOLÓGICO CLEARCORRECT SON ESTUCHES PARA ALMACENAMIENTO DE ALINEADORES DE DEMONSTRACIÓN CLEARCORRECT QUE SIRVEN PARA EL ENTRENAMIENTO, LA ENSEÑANZA Y LA DEMOSTRACIÓN EN EL ÁREA ODONTOLÓGICA. SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD | CÓDIGO: 100714 NOMBRE DEL PRODUCTO: ESTUCHE MODELO ODONTOLÓGICO CLEARCORRECT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231282023 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | Absorbente de líquidos SaniSorb. Con nombre genérico: Absorbente de líquidos SaniSorb | Multisorb Filtration Group | NO | Las bolsas solidificadoras de líquidos de la marca SaniSorb son el primer solidificador de líquidos con tecnología de autoexplosión que proporcionan una contención rápida y sencilla de líquidos que se contengan en recipientes, brindando una solución eficiente y confiable para la gestión de líquidos en una variedad de entornos y aplicaciones. | Unidad | SaniSorb® 5.0 GM 500ML 400/BOX SaniSorb® 15.0GM 1500ML 600/BX SaniSorb® 5.0 GM 500ML 100/BOX SaniSorb® 1.0GM 100ML 1500/BOX SaniSorb® 2.5 GM 250ML 500/BOX SaniSorb® 5.0GM 1000/2XLINERBX SaniSorb® 7.5 GRAM 260/BOX SaniSorb® 5.0GM 400/2XLINER BX SaniSorb®15.0GM 600/2XLINER BX SOLIDIFIER 15.0 GM, 600/BX SaniSorb® 5.0GM 25/TR,45 TR/C+ SaniSorb® 7.5GM 25/TR,45 TR/C+ SaniSorb® PLUS, 1 OZ BOTTLE SaniSorb® PLUS, 5 OZ BOTTLE SaniSorb® PLUS, 16 OZ BOTTLE SaniSorb®®, 2 OZ BOTTLE SaniSorb®®, 8 OZ BOTTLE SaniSorb®®, 16 OZ BOTTLE SaniSorb® SPILL KIT SaniSorb® SPILL KIT, BOX STYLE SaniSorb®, 5 OZ BOTTLE SaniSorb®, 8 OZ BOTTLE SaniSorb®SPILL KIT(MAT. ASSY.) SaniSorb® SPILL KIT VIRASORB 13.25GM 500CC 500/BOX SaniSorb® M 7.5 GM 1000/BOX SaniSorb® M 1.0 GM 3200/BOX SaniSorb® M 2.0 GM 2400/BOX SaniSorb® 5.0 GM Sub-Assy + Sollidifier 5.0 GM Sub-Assy + SaniSorb® 7.5 GM Sub-Assy + SaniSorb® 15.0 GM Sub-Assy + SaniSorb® 5.0 GM Sub-Assy + SaniSorb® 5.0 GM Sub-Assy + SaniSorb® 7.5GM Sub-Assy + | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. *ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO PARA SOLIDIFICAR DE LÍQUIDOS BIOPLELIGROSOS Y LÍQUIDOS RESIDUALES INFECCIOSOS (RESIDUOS MÉDICOS, SOLUCIONES SALINAS, FLUIDOS CORPORALES, SANGRE Y DERRAMES BIOLÓGICOS) POR CUANTO EL SOLICITANTE EXCLUYO DICHAS INDICACIONES DE USO EN LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO No. 2023041083 del 13 de Diciembre de 2023. Lo anterior De acuerdo con el ACTA No. 19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, la cual menciona que: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO” Marca: SOLIDFLU”, es considerado un dispositivo médico riesgo I, de conformidad con lo establecido en la regla 1 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. ” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231329662 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | NEUROELECTRICS ENOBIO 8 CON NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA SENSOR DE ELECTROFISIOLOGÍA INALÁMBRICO PORTÁTIL PARA EL REGISTRO DE EEG | NEUROELECTRICS | NO | Su uso estará enfocado en el conocimiento profundo del consumidor y la evaluación de propuestas comunicacionales desarrolladas por los estudiantes de publicidad e investigaciones en el campo del Neuromarketing, Sistema EEG inalámbrico de calidad médica para monitorización precisa y aplicaciones móviles “NEUROELECTRICS ENOBIO 8 “, es la unidad encargada de recibir todos los datos e información captada por los electrodos, para luego procesarla y enviarla al equipo de cómputo para su visualización. | Empacado en la caja de acuerdo con el tamaño del elemento | NeuroElectrics Enobio 8 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto: NeuroElectrics Enobio 8 con nombre genérico: Sistema sensor de electrofisiología inalámbrico portátil para el registro de EEG, es considerado un dispositivo medico por cuanto la declaración de uso definida por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) Sin embargo, se aclara que el producto: NeuroElectrics Enobio 8 con nombre genérico: Sistema sensor de electrofisiología inalámbrico portátil para el registro de EEG, será usado con fines únicamente de “Docencia”, “Investigación y “Extensión” por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. | Por lo cual, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de una unidad del producto: NeuroElectrics Enobio 8 con nombre genérico: Sistema sensor de electrofisiología inalámbrico portátil para el registro de EEG, marca: NeuroElectrics, acorde a la documentación allegada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: ESTE PRODUCTO SE APRUEBA PARA EL AMBITO DE “DOCENCIA”, “INVESTIGACIÓN Y “EXTENSIÓN”, POR LO TANTO, NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO, USO MÉDICO O CLÍNICO. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241090231 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-08 | HANAFY COLOUR PIGMENTS con Nombre genérico PIGMENTO FACIAL | HANAFY | NO | HANAFY PIGMENTS OFRECE UNA GAMA PREMIUM DE PIGMENTOS PARA PROFESIONALES DEL MAQUILLAJE PERMANENTE Y TATUADORES. NUESTROS PIGMENTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UN COLOR NATURAL Y ﬁEL A LA CURACIÓN, ASEGURANDO RESULTADOS DE ALTA CALIDAD PARA TODAS LAS APLICACIONES COSMÉTICAS PERMANENTES Y TATUAJES ARTÍSTICOS. USOS E INDICACIONES: LOS PIGMENTOS HANAFY ESTÁN ESPECÍFICAMENTE FORMULADOS PARA SU USO EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS DE MAQUILLAJE PERMANENTE, INCLUYENDO CEJAS, DELINEADOR DE OJOS, COLOR DE LABIOS Y RESTAURACIÓN DE AREOLAS. ADEMÁS, NUESTROS PIGMENTOS SON ADECUADOS PARA TATUAJES CORPORALES. ESTÁN DISEÑADOS PARA: OFRECER UNA RETENCIÓN DE COLOR CONSISTENTE. DESVANECERSE NATURALMENTE CON EL TIEMPO. ASEGURAR UN PROCESO DE APLICACIÓN SUAVE. NO SON CONSIDERADOS COSMÉTICOS YA QUE POR DEFINICIÓN LOS COSMÉTICOS SE APLICAN SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PIEL Y ESTOS PIGMENTOS PENETRAN LA CAPA EXTERNA DE LA EPIDERMIS A TRAVÉS DE MICROPERFORACIONES REALIZADAS EN CENTROS ESPECIALIZADOS POR PROFESIONALES CAPACITADOS Y TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. SE ENVÍA JUNTO CON LA SOLICITUD PRODUCTOS SIMILARES AMPARADOS CON CERTIFICACIÓN DE NO REQUIERE. | FRASCO EN PLÁSTICO PET（POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) POR 10 Y 15 ML EN CAJA DE CARTÓN, POR UNA O VARIAS UNIDADES. | CORAL N° 1, ROSE N°2, PEACH N°3, CHERRY N°4, STRAWBERRY N°5, RASPBERRY N°6, CRANBERRY N°7, RED EARTH N°8, SOFT BEIGE N°9, BARBERRY N°10, GOLDEN BLONDE N°1, DARK BLONDE N°2, MILK CHOCOLATE N°3 , DARK BRUNETTE N°4, BLACK BROWN N°5, PEINADOS RUBIOS N°1, HAIRSTROKES MEDIUM N°2, HAIRSTROKES DARK N°3, EYES N°1, EYES N°2, EYES N°3, EYES N°4, CHARCOAL N°6, DEEP BLACK N°7, BLACK ROSE N°8, RUSSIAN FOREST N°9, CORRECTOR N°1, CORRECTOR N°2, CORRECTOR N°3, AREOLA N°1, AREOLA N°2, AREOLA N°3, AREOLA N°4, AREOLA N°5, CAMOUFLAGE N°1, CAMOUFLAGE N°2, CAMOUFLAGE N°3, CAMOUFLAGE N°4, CAMOUFLAGE N°5, CAMOUFLAGE N°6. LONDON N°1, AMSTERDAM N°2, MILANO N°3, BANGKOK N°4, CORRECTOR CAIRO N°1, CORRECTOR DUBAI N°2. SUSTANCIA INCI CAS No. EC/LIST No. CLASIFICACIÓN (CLP/GHS) CONCENTRACIÓN According EC No. 1272/2008 Propan-2-ol Alcohol isopropilico 67-63-0 200-661-7 Liq. Flam. 2;H225 Irrit. Ocul. 2; H319 STOT SE3; H336 4.0 Etanol Alcohol 64-17-5 200-578-6 Liq. Flam. 2;H225 Irrit. Ocul. 2; H319 (Irrit. Ocul.2; C≥50%) 0.07-0.075 Glicerol Glicerina 56-81-5 200-289-5 No clasificado 60.0 Water Agua 7732-18-5 231-791-2 No clasificado 10.5 Chromium (lll) oxide CI77288 1308-38-9 215-160-9 No clasificado 8.0 Iron hydroxide oxide yellow CI77492 51274-00-1 257-098-5 No clasificado 8.0 Iron oxide black CI77499 12227-89-3 253-442-5 No clasificado 4.0 Diiron trioxide CI77491 1309-37-1 215-168-2 No clasificado 4.0 C.I. Acid Yellow 3 CI47005 8004-92-0 616-849-0 No clasificado 1.0 EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGINIANA 84696-19-5 283-637-9 No clasificado 0.425-0.43 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231329805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-09 | SISTEMA DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION Y QUIRURGICOS nombre genérico: CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION Y QUIRURGICOS | KARL STORZ | SI | Las bandejas de esterilización y Quirurgicas se utilizan para almacenar, proteger y transportar cualquier producto sanitario, también durante la esterilización. Las bandejas de esterilización no entran en contacto con el cuerpo. | UNIDAD | • Cubetas del contenedor 39750AB2 600 x 300 x 110 mm 39751AB2 600 x 300 x 140 mm 39752AB2 600 x 300 x 160 mm 39753AB2 600 x 300 x 210 mm 39740AB2 300 x 300 x 110 mm 39741AB2 300 x 300 x 140 mm 39742AB2 300 x 300 x 160 mm 39743AB2 300 x 300 x 210 mm • Tapa del Contenedor 39755AA2 600 x 300 mm 39745AA2 300 x 300 mm • Sistema de Contenedores para Esterilización 39750A2 600 x 300 x 110 mm 39751A2 600 x 300 x 140 mm 39752A2 600 x 300 x 160 mm 39753A2 600 x 300 x 210 mm 39740A2 300 x 300 x 110 mm 39741A2 300 x 300 x 140 mm 39742A2 300 x 300 x 160 mm 39743A2 300 x 300 x 210 mm • Bandejas 39501A1 Bandeja Alambre f. Limpieza, 290x60x52mm 39501A2 Bandeja Alambre f. Limpieza, 352 x 125 x 54 mm 39501AL Bandeja Alambre para Tele-/Strobo-Laryngoscopio 39501B1 Bandeja Alambre f. Limpieza, 430x65x52mm 39501BR Bandeja Alambre, para Limpieza, broncoscopio 39501ES Bandeja Alambre, Esofagoscopio 39501F Bandeja Alambre Retromolar Intub. Endoscopio 39501FR Bandeja Alambre para Fibroscopio 39501LC2 Cesta Alambre para c-mac Videolaringoscopio 39501LC3 Bandeja Alambre para C-MAC Video Laringoscopio 39501STC Bandeja Alambre para TIPCAM 1 S 3D 39501U Bandeja Alambre 39501X Bandeja Alambre, URS, 644 x 150 x 80 mm 39501XK Bandeja Alambre, URS 39501XP Bandeja Alambre PECD 39501XTC Bandeja Alambre TIPCAM 1 39502X Bandeja Alambre, Apilable 39502XH Bandeja de alambre apilable, asa plegable 39502Z Bandeja de alambre, perforada, asas plegables 39502ZH Bandeja de alambre, perforada, asas plegables 39502ZL Bandeja de alambre larga, placa perforada 39552B Bandeja de Alambre Sistema de fresado 39910SC Bandeja Esterilización Acero Inoxidable 523913 Bandeja Acero Inoxidable 223999 Bandeja Almacenamiento Esterilización 39219XX Bandeja de Almacenamiento Esterilización 39502LX Tapa Bandeja Quirúrgica Perforada • Contenedor-Bandeja Plastica 27717A 27717D 39301ACTS 39301AS 39301BS 39301CS 39301D 39301F 39301G 39301H 39301HCTS 39301J 39301LA 39301PHTS 39301Z3TS 39311P 39312B 39312X 39314G 39351J 39360A 39360AK 39360B 39360BK 39401AS 39402AS 39403AS 39406AS 39785AA | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: SISTEMA DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION Y QUIRURGICOS nombre genérico: CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION Y QUIRURGICOS es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado en las definiciones del articulo 2 y dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que citan: (…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | NOTA: Las siguientes referencias: Sistema de Contenedores para Esterilización: 39750A2, 39751A2, 39752A2, 39753A2 , 39740A2 , 39741A2 , 39742A2 , 39743A2 Sistema de Contenedores para Esterilización: 39750A2, 39751A2, 39752A2, 39753A2, 39740A2, 39741A2, 39742A2, 39743A2 Bandejas: 39501A1, 39501A2, 39501AL, 39501B1, 39501BR, 39501ES, 39501F, 39501FR, 39501LC2, 39501LC3 39501STC, 39501U, 39501X, 39501XK 39501XP 39501XTC TIPCAM 1, 39502X, 39502XH, 39502Z 39502ZH, 39502ZL, 39552B ,39910SC, 523913. 223999, 39219XX, 39502LX, Contenedor-Bandeja Plastica: 27717A, 27717D, 39301ACTS, 39301AS, 39301BS, 39301CS, 39301D,.39301F, 39301G, 39301H, 39301HCTS, 39301J, 39301LA, 39301PHTS, 39301Z3TS, 39311P, 39312B, 39312X, 39314G, 39351J, 39360A, 39360AK, 39360B, 39360BK, 39401AS, 39402AS, 39403AS, 39406AS, 39785AA. Deben no se emiten en este Certificado toda vez que no requieren registro sanitario. | I
20241100755 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-09 | ALMOHADILLA TÉRMICA nombre genérico: ALMOHADILLA TÉRMICA | GMD, LATIDOS, LATID2S | SI | La terapia de calor seco, como las almohadillas térmicas eléctricas tradicionales o las saunas, ofrece una solución rápida para el calor terapéutico y es fácil de usar y aplicar. La terapia de calor húmedo, como las compresas de calor húmedo, los baños calientes o las toallas al vapor, puede ayudar a que el calor penetre en los músculos. Los médicos, fisioterapeutas y entrenadores deportivos a menudo recomiendan ambos métodos como un medio para calmar los dolores musculares. Consulte con su médico si tiene preguntas sobre qué tipo de terapia es mejor para su dolencia. (esta información se encuentra en el folio 6) | UNIDAD | MODELO: HP-510 | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el Acta No. 8 del 2022 numeral 3.9 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a)Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor considerados como dispositivos médicos activos, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, se clasifican como de riesgo es IIA, de conformidad con la regla 9 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, así: “...C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb...” . (...)" | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: ALMOHADILLA TÉRMICA nombre genérico: ALMOHADILLA TÉRMICA es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a)Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” | IIa
20241101503 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-09 | SABANAS Nombre Genérico: SABANAS | DESMEDICOS | NO | ESTE PRODUCTO ES UTILIZADO PARA LA PROTECCION DE CAMILLAS O CAMAS HOSPITALARIAS EN LAS INSTITUCIONES MEDICAS Y/O QUIRURGICAS. | Empacadas en bolsa de Polietileno, de acuerdo a lo requerido por el cliente: PRESENTACIÓN COMERCIAL: Individual, empaque x 2, x 5, x 10, entre otras. | Sabana resortada o ajustable (con tiras de amarre) Sabanas planas con y sin adhesivo Sabana mortaja Sabana cabecera | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241106876 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-09 | VERISURE™ BOWIE-DICK TEST PACK. Nombre Genérico: PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK | VERISURE™ | NO | PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN POR VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE 16,9 MIN A 121ºC, 4 MIN A 132ºC Y 3,5 MIN A 134ºC. | 20 UNIDADES POR CAJA | 73180 VERISURE™ Bowie-Dick Test Pack - US 73181 VERISURE™ Bowie-Dick Test Pack - EU | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231283835 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | INDICADORES BIOLÓGICOS DE USO INDUSTRIAL- MESASTRIP ETHYLENE OXIDE AND DRY HEAT SPORDEX STRIPS con Nombre genérico INDICADORES BIOLÓGICOS DE USO INDUSTRIAL- MESASTRIP ETHYLENE OXIDE AND DRY HEAT SPORDEX STRIPS | MESALABS, STERIS | SI | Indicadores biológicos MesaStrip Ethylene Oxide and Dry Heat and Spordex Strips son utilizados para monitorear la eficacia de los procesos de esterilización con óxido de etileno (EO) de los dispositivos médicos fabricados en la planta de Laboratorios Baxter SA en Cali. | CAJA, TIRAS. | MESASTRIP SPORDEX STRIPS | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: “ (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…) | Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) D. REGLAS ESPECIALES Regla 15. (..)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. | IIa
20231299952 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | Bio-Profiler / Analizador de bio-resonancia, marca: Cell Wellbeing | Cell Wellbeing | NO | La bobina S-Drive y de espectro incluye sensores de detección de ondas longitudinales y sus frecuencias y un circuito de conversión de información. La bobina de espectro está ubicada en el centro del S-Drive. Debido a la geometría y propiedades electromagnéticas de las bobinas del espectro, el campo magnético y el campo eléctrico se compensan entre sí dentro del campo inducido de la bobina del espectro. Por lo tanto, un "campo escalar" es creado junto con una “onda armónica longitudinal”. Cuando colocamos cuatro hebras de cabello con sus raíces intactas sobre la bobina del espectro, el cabello y las raíces con su propio campo biológico, alteran las ecuaciones de campo conocidas de la bobina espectral provocando así cambios en el campo inducido por la bobina. Los cambios en el “campo espectral” son entonces digitalizados por el módulo de detección de los circuitos electrónicos del S-Drive. Los detalles digitalizados de la información biológica se recopilan y encriptan por el software del ordenador conectado al S Drive. A continuación se crea un código alfa numérico único como una “información característica” que se asigna a la muestra antes de que la información sea transferida mediante una conexión segura a la central de procesamiento en Alemania para ser mapeada “epigeneticamente”. El sistema de mapeo epigenético inteligente de Cell Wellbeing procesa dos tipos de información: la información biológica (procedente del procedimiento del modelo de cálculo) contra la CWDB®: una base de datos característica de muestras biológicas esenciales que contiene los campos de información biológica de los seres humanos, la nutrición y las plantas en la mayoría de las regiones del mundo. Cuando los algoritmos automatizados de mapeo inteligente de Alemania reciben los datos de campo biológicos digitalizados de forma segura, los descifran y descodifican antes de utilizar su contenido para mapear la compleja información biológica. El algoritmo alemán calcula la relevancia de cada dato específico para determinar la ponderación de cada categoría individual. El informe presenta esta información como porcentaje de relevancia en cada gráfico de sectores. Una vez completado el proceso de mapeo, la información se devuelve como un archivo de datos encriptado al S-Drive original de manera segura, utilizando los códigos de envío encriptados exclusivos. Una vez recibido por el S-Drive, el software automatizado descifra el archivo de datos encriptado y genera un documento legible en formato PDF. La tecnología epigenética de Cell Wellbeing nos permite comprender las interacciones de las influencias del entorno ambiental sobre nuestro organismo a nivel frecuencial. La información sobre el bulbo piloso procesada por Alemania y reflejada en el informe de Cell-wellbeing, puede ayudar a elaborar estrategias nutricionales dentro del campo de la prevención.La información que se refleja en el informe de optimización refleja información subyancente medioambiental y posibles desequilibrios dietéticos antes de que se manifieste físicamente. Los informes de optimización muestran que hay una gran probabilidad que algunos depósitos nutricionales puedan estar vacios y sugieren recomendaciones de alimentos de un gran espectro dentro de la cultura del bienestar de acuerdo a la comparación realizada contra la base de datos de alimentos de Cell-wellbeing. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición. Los consejos y recomendaciones dados en este informe quedan únicamente bajo responsabilidad del propietario del mismo. Deberías visitar a un médico o dietista cualificado y con licencia antes de empezar cualquier programa nutricional. Es muy importante consultar con un profesional de la salud, competente y totalmente informado al tomar decisiones que conciernen a tu salud, ya que la información metabólica y epigenética contenida en este plan deben de ser interpretadas por alguien con los suficientes conocimientos técnicos. Tu bienestar debe de estar siempre en buenas manos | UNITARIO | Modelo: CWBCE-1320 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRA SER USADO CON FINES DE PREVENCION O TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241027916 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | SUPER BIG BUTTERFLY con Nombre genérico SMART FITNESS SERIES 5 EN 1 | Monlove | NO | Dispositivo profesional que utiliza tecnología EMS para contraer y relajar músculos doloridos y fatigados. | Caja con 5 controles y sus respectivos parches empacados en bolsas individuales | CHE-034 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241049497 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | CORRECTOR DE POSTURA PREMIUM con Nombre genérico CORRECTOR DE POSTURA | EXTREME SHAPER CX-5 | SI | Corrector de postura, ayuda a mantener buena postura, corrige los hombros girados y tira de los músculos dorsales de la espalda hacia la alineación adecuada adecuado para la cifosis leve, fracturas de la clavícula, luxaciones claviculares y mala postura. Ideal para realizar fuerza gracias a su dobre compresión de abdomen, utilizarlo en tiempo moderado. Según la necesidad, se puede usar sin problema debajo de la ropa. | Caja por 1 unidad, Caja por 12 unidades, Caja por 30 unidades. | Tallas XS, S, M, L, XL, XXL. | Acorde a lo expuesto, es necesario traer a colación lo establecido en el Acta No. 9 del 2014 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA, la cual conceptúa: Concepto: La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20241049717 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | EASY POUR BREAST MILK STORAGE BAG con Nombre genérico BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA | MEDELA | SI | Bolsas diseñadas para almacenar, transportar, congelar y calentar leche materna. | Caja x 25 unidades / Caja x 50 unidades. | 101046326, 101046333. | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colocación el Acta No. 3 del 2014 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: Concepto: Una vez analizada y evaluada la nueva información técnica y científica allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que las “Bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna”, son consideradas dispositivos médicos con riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, requieren de registro sanitario para su comercialización en Colombia. En este sentido, los establecimientos fabricantes e importadores a partir de la publicación de la presente acta, tendrán seis (6) meses de transitoriedad para la obtención del respectivo registro sanitario. Así mismo, el Acta No. 6 del 2023 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA ratifica el concepto anteriormente mencionado. Concepto: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica el concepto emitido en el numeral 3.7 del Acta No. 3 marzo 2022, que “las bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna” son considerados dispositivos médicos con riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, por lo tanto requiere de registro sanitario para su comercialización en Colombia. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; (…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. | IIa
20241061742 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | MINIFRASCO FLIP-TOP CON BUFFER BUTTERFIELD'S con Nombre genérico MINIFRASCO | NEOGEN | NO | Son minifrascos que vienen previamente rellenados con una variedad de buffers que se pueden usar como diluyentes para la enumeración de microorganismos a partir de muestras ambientales de alimentos y procesamiento de alimentos. Ofrecen simplicidad para la preparación de diluciones. Algunos de los buffers se pueden usar para hidratar la Esponja con Mango y la Esponja Seca. | Unidad, 100 | Código: 700002008 Referencia: BPPFV9BFD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Alimentos y Bebidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241063952 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | MegaQuant™ Wave Spectrophotometer / MegaQuant™ Wave Starter Pack (Chemistry Analyzer) / ANALIZADOR QUIMICO | NEOGEN | SI | Espectrofotómetro MegaQuant™ es un espectrofotómetro autónomo, compacto, robusto y de bajo costo, el MegaQuant Wave es un instrumento de laboratorio destinado al diagnóstico in vitro. Se trata de un sistema fotométrico bicromativo compacto, controlado por microprocesador, con seis filtros (ocho opcionales) e incubación a 37°C. el diámetro estándar de los tubos redondos utilizados con el instrumento es de 12 mm. El instrumento puede utilizarse para medir absorbancia o concentraciones basadas en puntos estándar o tasas de cambio este instrumento de uso general está destinado a ser utilizado por profesionales con formación en laboratorio | UNIDAD | Referencias: Megaquant™ Wave (ref: D-MQWAVE-1), Megaquant™ Wave Starter Pack (Ref: D-MQWAVE-2) (…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MegaQuant™ Wave Spectrophotometer / MegaQuant™ Wave Starter Pack (Chemistry Analyzer) / ANALIZADOR QUIMICO marca: NEOGEN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241064052 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINISCENCIA MICROBIANA (MLS) / SOLUCION DE MANTENIMIENTO | NEOGEN | NO | Solución de mantenimiento para uso con el sistema de luminicencia microbiano (MLS), el sistema MLS utiliza la tecnología de bioluminicencia mediante la detección de ATP | unidad | Código: 700002197 Referencia: 3006 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRA UTILIZARSE PARA FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241064267 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | SISTEMA DE LUMINISCENCIA MICROBIANO (MLS) II con nombre genérico: SISTEMA DE LUMINISCENCIA | Neogen | NO | Es un luminómetro de microplacas diseñado para la detección de ATO microbiano en productos finales. Esta unidad ha sido documentada para su uso en la industria de alimentos y bebidas. | No registra | CÓDIGO: 700002021 REFERENCIA: 3900 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241064504 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | Strip-ID con nombre genérico: Micropipeta Strip-ID | No registra | SI | micropipeta de laboratorio de FIV de un solo uso que se utiliza para la manipulación de ovocitos y la manipulación de embriones y ovocitos. | 10 pipetas/frasco 15 viales / caja interior 75 viales de 10 pipetas / caja de envío | #3000 Strip-ID125/10 (125 µm) #3000 Strip-ID130/10 (130 µm) #3000 Strip-ID135/10 (135 µm) #3000 Strip-ID140/10 (140 µm) #3000 Strip-ID145/10 (145 µm) #3000 Strip-ID150/10 (150 µm) #3000 Strip-ID170/10 (170 µm) #3000 Strip-ID175/10 (175 µm) #3000 Strip-ID200/10 (200 µm) #3000 Strip-ID275/10 (275 µm) #3000 Strip-ID300/10 (300 µm) | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Strip-ID con nombre genérico: Micropipeta Strip-ID, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante, se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa | IIa
20241069069 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | NGSP Certification / Set de muestras de certificación NGSP | No registra | NO | El set de muestras está destinado a la certificación NGSP, es decir, la comparación de métodos entre el fabricante o laboratorio y el Laboratorio Secundario Europeo de Referencia (ESRL) certificado por NGSP. | 1 vial x 0,5 mL; 40 viales x 0,5 mL c/u | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241070197 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | SILLA DE DUCHA con nombre genérico SILLA PARA DUCHA DE HIGIENE PERSONAL | MCO MEDICAL | SI | Facilitar el acceso a la ducha y el baño de manera que puede colocarse directamente en el sitio de aseo personal. Las sillas para ducha basculante facilita las tareas de higiene a las personas con movilidad reducida. La Sillas de ducha de aluminio con reposabrazos abatibles facilitan las transferencias. Al accionar los mecanismos de plegado o inserción de las piezas en movimiento al plegar el respaldo existe riesgo de atrapamiento. los componentes de la silla sanitaria pueden calentarse si se exponen a una fuerte radiación solar. todo uso distinto del previsto o utilización inadecuada de la silla sanitaria puede provocar situaciones peligrosas. antes de cada uso compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y encargue su control periódicamente a un distribuidor especializado. | Empaque por Unidad | FS7982L FS7963L FS7981L FS7972L FS798L FS7985L FS7986L FS7973L FS796L FS790 FS797L FS7984LA FS799L FS793S FS7971L FS791S | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SILLA DE DUCHA con nombre genérico SILLA PARA DUCHA DE HIGIENE PERSONAL, es considerado un dispositivo medico, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (….)” | I
20241071912 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | PUNTAS DE PIPETA | NEOGEN | NO | Punta de pipeta estéril que aumenta la homogeneidad en la recogida de muestras y en las diluciones para ahorrar tiempo y reducir costos, industria recomendada alimentos para mascotas y alimentación animal, aves de corral, bebidas y agua embotellada, frutas y verduras, huevos, lácteos, marisco, productos cárnicos. | 960 por caja, 500 por caja | Código: 700002223 Referencia:6486 Código: 700002032 Referencia: 6489 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241075974 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | HORNO DE SINTERIZACIÓN -9C con nombre genérico: HORNO DE SINTERIZACIÓN -9C | Tucera | NO | Hornos de sinterización usado para procesar zirconio dental mediante altas temperaturas. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241079692 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | CELL'S QUEEN con nombre genérico MASAJEADOR FACIAL. | CELIGIN | NO | Cell's Queen, un producto para el cuidado de la piel, para uso de público en general, es un aliado para potenciar la acción de los productos cosméticos, generando mejoras notables en la piel. Este dispositivo multifuncional ofrece tres modalidades: 1- Los iones galvánicos, que proporcionan una limpieza profunda y favorecen la acción efectiva de los productos, adicionalmente actúa sobre la producción de colágeno y potencia el recambio celular 2- La microcorriente, que tonifica y rejuvenece la piel; 3- Función calórica, que brinda una experiencia relajante, mejorando el flujo de líquidos retenidos y mejorando la elasticidad cutánea. A través de Cell's Queen, los usuarios pueden experimentar un cuidado facial avanzado revelando una piel radiante y saludable. | Caja x 1 equipo (dispositivo + cable carga tipo C, un paño limpiador, funda protectora y manual de uso ) | Se comercializaran los siguientes modelos: CQK-WT21 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | CUBRE BARBA DESECHABLE con Nombre genérico CUBRE BARBA DESECHABLE | Latexport | NO | Cubre barbas de protección para uso general, es ideal para evitar que caigan pelos en superficies, productos o personas. Indicado especialmente para el uso en el sector Industrial, Químico, Limpieza, Agricultura, Laboratorio, servicios y preparación de alimentos y cualquier industria que requiera unas condiciones higiénicas y evitar caída de pelo de la barba. Producto de un solo uso, no estéril | 20 unidades por bolsa 100 bolsas por caja 2000 unidades por embalaje | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241097637 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | ESPUMA COJIN ASIENTO DONA GRANDE con Nombre genérico ESPUMA COJIN ASIENTO DONA GRANDE | HOMEREST | NO | Cojín para sentarse cómodo y por su geometría, libera presión en la zona de más apoyo. Por sus características y propiedades mecánicas y alto desempeño, es muy recomendado para uso prolongado o permanente sin que sufra deformaciones o aplanamientos. La espuma de alta densidad y alta resiliencia nos otorga grandes beneficios en cuanto estabilidad dimensional y alto confort durante su uso. Firmeza media para dar buen soporte y comodidad ya que el cojín recibe la mayoría del peso del cuerpo. El cojín asiento viene con una tela con sistema antideslizante para evitar que se desplace o se mueva durante su uso, no tiene fines terapéuticos ni medicinales. | COJIN POR UNIDAD | ESPUMA COJIN ASIENTO DONA GRANDE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241100841 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | TABLERO TRAMPA, PEGA DE RATONES (STICKY MOUSE BOARD, STICKY MOUSE GLUE) Con nombre genérico: PEGA RATA | No registra | NO | Para capturar plagas(ratas)-uso doméstico | Empaque individual, Plástico ABS. 15cmx20cm | Modelo: 24WSA38-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241103069 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | (CAPSULBLUE-COLORANTE INTRAOCULAR PARA CIRUGÍA DE CATARATA con Nombre genérico COLORANTE INTRAOCULAR PARA CIRUGÍA DE CATARATA. | CapsulBlue | NO | CAPSULBlue es un colorante intraocular que se puede utilizar en el segmento anterior compuesto por Azul de Tripano. Los tintes intraoculares se utilizan para facilitar la tinción durante la cirugía y se eliminan por completo durante las siguientes 24 horas por el flujo natural en el ojo. CAPSULBlue es utilizado por los cirujanos durante la cirugía de cataratas o de retina para ayudar con la visualización de membranas y estructuras transparentes, El dispositivo solo ayuda en la visualización; No es biológica ni farmacológicamente activo. | Jeringa Precargada (con cánula incluída) que contiene 0.15 ml de solución por unidad, en caja por 10 unidades | No registra | En primer lugar, es necesario traer a colocación el concepto emitido sobre el producto Azul Trypan en el Acta 21 de 2021 por la Sala ordinaria virtual especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en el numeral 3.14, que cita: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico In vitro, conceptúa que teniendo en cuanta la indicación de uso y la composición de los productos con principio activo azul de tripán, son considerados medicamentos. (…) De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta las características e indicaciones de uso del producto, se concluye que el producto (CAPSULBLUE-COLORANTE INTRAOCULAR PARA CIRUGÍA DE CATARATA con Nombre genérico COLORANTE INTRAOCULAR PARA CIRUGÍA DE CATARATA no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241106974 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-16 | ROLLO PARA CAMILLA/STRETCHER ROLL. Con nombre genérico ROLLO PARA CAMILLA/STRETCHER ROLL | M&H CARE | NO | Utilizado para aislar el polvo y las bacterias.. | 100cm x 100m Azul, 1 Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Nota: Se indica la presentación comercial del producto evidenciada en la etiqueta del producto en el folio 5, por cuanto el usuario no lo describió en el ítem de presentación comercial del formulario de solicitud de certificación sin registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231254595 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-22 | RIEL DE TECHO VERSATIL TS1002 | MAVIG | NO | Los sistemas de raíles de techo MAVIG han establecido el estándar para los sistemas de soporte de equipos en clínicas y consultorios. El carril de techo se puede utilizar de forma casi universal para accesorios de montaje en el techo de MAVIG, como pantallas protectoras contra la radiación, lámparas, soportes para inyectores y monitores | UNIDAD | RIEL DE TECHO VERSATIL TS1002 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241125235 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-23 | SISTEMA DE CONTENEDOR Y SUS ACCESORIOS, con nombre genérico: SISTEMA DE CONTENEDOR | TONTARRA | NO | CONTENER INSTRUMENTOS PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. EL SISTEMA DE CESTAS/CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN SOSTIENE Y PROTEGE DE FORMA SEGURA INSTRUMENTAL DURANTE LA ESTERILIZACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y EL TRANSPORTE | EMPAQUE UNICO POR UNIDAD | Produktcode código del producto nombre comercial del producto (español) TIPO DE ELEMENTO PARTE 260-105-10Y 1/1 Fondo; no perforado; aluminio 600x272x96mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-105-13Y 1/1 Fondo; no perforado; aluminio 600x272x116mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-105-15Y 1/1 Fondo; no perforado; aluminio 600x272x138mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-105-20Y 1/1 Fondo; no perforado; aluminio 600x272x190mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-105-26Y 1/1 Fondo; no perforado; aluminio 600x272x235mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-193-00Y Fondo de malla metálica para 1/1 contenedor 545x255x30mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-205-10Y 3/4 Fondo; no perforado; aluminio 475x272x96mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-205-13Y 3/4 Fondo; no perforado; aluminio 475x272x116mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-205-15Y 3/4 Fondo; no perforado; aluminio 475x272x138mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-205-18Y 3/4 Fondo; no perforado; aluminio 475 x 272 x 185mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-206-10Y 3/4 Fondo; perforado; aluminio 475x272x96mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-206-13Y 3/4 Fondo; perforado; aluminio 475x272x116mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-206-15Y 3/4 Fondo; perforado; aluminio 475x272x138mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-206-18Y 3/4 Fondo; perforado; aluminio 475x272x185mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-305-10Y 1/2 Fondo; no perforado; aluminio 310x272x96mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-305-13Y 1/2 Fondo; no perforado; aluminio 310x272x116mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-305-15Y 1/2 Fondo; no perforado; aluminio 310x272x138mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-305-20Y 1/2 Fondo; no perforado; aluminio 310x272x185mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-305-26Y 1/2 Fondo; no perforado; aluminio 310x272x235mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-306-10Y 1/2 Fondo; perforado; aluminio 310x272x96mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-306-13Y 1/2 Fondo; perforado; aluminio 310x272x116mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-306-15Y 1/2 Fondo; perforado; aluminio 310x272x138mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-306-20Y 1/2 Fondo; perforado; aluminio 310x272x185mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-306-26Y 1/2 Fondo; perforado; aluminio 310x272x235mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-393-00Y Fondo de malla metálica para 1/2 contenedor + contenedor plano 255x255mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-405-04Y Fondo; no perforado; aluminio para mini contenedor 315x132x32mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-405-07Y Fondo; no perforado; aluminio para mini contenedor 315x132x63mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-405-10Y Fondo; no perforado; aluminio para mini contenedor 315x132x92mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-406-04Y Fondo; perforado; aluminio para mini contenedor 315x132x32mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-406-07Y Fondo; perforado; aluminio para mini contenedor 315x132x63mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-406-10Y Fondo; perforado; aluminio para mini contenedor 315x132x92mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-493-00Y Fondo de malla metálica para mini contenedor 270x125x30mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-601-01Y Contenedor para optica; completo tapa y fondo perforado plata; 275x70x65mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-601-02Y Contenedor para optica; completo tapa y fondo perforado amarilla; 270x70x65mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-601-03Y Contenedor para optica; completo tapa y fondo perforado roja; 275x70x65mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-601-04Y Contenedor para optica; completo tapa y fondo perforado azul; 275x70x65mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-601-05Y Contenedor para optica; completo tapa y fondo perforado verde; 275x70x65mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-601-06Y Contenedor para optica; completo tapa y fondo perforado negra; 275x70x65mm CONTENEDOR CAJA (CONTENEDOR) 260-190-03Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 480x245x30mm ACCESORIO CESTA 260-190-05Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 480x245x50mm ACCESORIO CESTA 260-190-05YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 480x245x50mm ACCESORIO CESTA 260-190-07Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 480x245x70mm ACCESORIO CESTA 260-190-07YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 480x245x70mm ACCESORIO CESTA 260-190-10Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 480x245x100mm ACCESORIO CESTA 260-190-10YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 480x245x100mm ACCESORIO CESTA 260-191-00Y Tapa para cesta de tamiz para 1/1 contenedor 540x245x5mm ACCESORIO CESTA 260-191-00YPP Tapa para contenedor con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 540x245x5mm ACCESORIO CESTA 260-191-03Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 540x245x30mm ACCESORIO CESTA 260-191-05Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 540x245x50mm ACCESORIO CESTA 260-191-05YPP Cesta metálica con placa metálica perforada 540x245x50mm ACCESORIO CESTA 260-191-07Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 540x245x70mm ACCESORIO CESTA 260-191-07YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 540x245x70mm ACCESORIO CESTA 260-191-10Y Cesta de malla metálica para 1/1 contenedor 540x245x100mm ACCESORIO CESTA 260-191-10YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 540x245x100mm ACCESORIO CESTA 260-195-00Y Marco tensor para 1/1 contenedor 545x255mm ACCESORIO CESTA 260-290-03Y Cesta de malla metálica para 3/4 contenedor 405x245x30mm ACCESORIO CESTA 260-290-05Y Cesta de malla metálica para 3/4 contenedor 405x245x50mm ACCESORIO CESTA 260-290-07Y Cesta de malla metálica para 3/4 contenedor 405x245x70mm ACCESORIO CESTA 260-290-10Y Cesta de malla metálica para 3/4 contenedor 405x245x100mm ACCESORIO CESTA 260-293-03Y Cesta de malla metálica para 3/4 contenedor 405x255x30mm ACCESORIO CESTA 260-390-03Y Cesta de malla metálica para 1/2 contenedor + contenedor plano 246x246x30mm ACCESORIO CESTA 260-390-05Y Cesta de malla metálica para 1/2 contenedor + contenedor plano 246x246x50mm ACCESORIO CESTA 260-390-05YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/2 contenedor 246x246x50mm ACCESORIO CESTA 260-390-07Y Cesta de malla metálica para 1/2 contenedor 246x246x70mm ACCESORIO CESTA 260-390-07YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/2 contenedor 246x246x70mm ACCESORIO CESTA 260-390-10Y Cesta de malla metálica para 1/2 contenedor 246x246x100mm ACCESORIO CESTA 260-390-10YPP Cesta metálica con placa metálica perforada; para 1/2 contenedor 246x246x100mm ACCESORIO CESTA 260-490-05Y Cesta de malla metálica para mini contenedor 268x117x43mm ACCESORIO CESTA 260-600-03Y Cesta para optica con fijación para 1 optica 290x80x52mm ACCESORIO CESTA 260-600-04Y Cesta para óptica con fijación para 1 optica 460x80x52mm ACCESORIO CESTA 260-600-07Y Cesta para optica con fijación para 1 optica 670x80x52mm ACCESORIO CESTA 270-190-03Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contenedor 485x253x40mm ACCESORIO CESTA 270-190-05Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contenedor 485x253x60mm ACCESORIO CESTA 270-190-07Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contenedor 485x253x80mm ACCESORIO CESTA 270-190-10Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contenedor 485x253x110mm ACCESORIO CESTA 270-191-03Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contendor 540x253x40mm ACCESORIO CESTA 270-191-05Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contendor 540x253x60mm ACCESORIO CESTA 270-191-07Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contenedor 540x253x80mm ACCESORIO CESTA 270-191-10Y Cesta; acero inoxidable para 1/1 contenedor 540x253x110mm ACCESORIO CESTA 270-290-03Y Cesta; acero inoxidable para 3/4 contenedor 405x253x40mm ACCESORIO CESTA 270-290-05Y Cesta; acero inoxidable para 3/4 contenedor 405x253x60mm ACCESORIO CESTA 270-290-07Y Cesta; acero inoxidable para 3/4 contenedor 405x253x80mm ACCESORIO CESTA 270-290-10Y Cesta; acero inoxidable para 3/4 contenedor 405x253x110mm ACCESORIO CESTA 270-390-03Y Cesta; acero inoxidable para 1/2 contenedor + contenedor plano 244x253x40mm ACCESORIO CESTA 270-390-05Y Cesta; acero inoxidable para 1/2 contenedor + contenedor plano 244x253x60mm ACCESORIO CESTA 270-390-07Y Cesta; acero inoxidable para 1/2 contenedor 244x253x80mm ACCESORIO CESTA 270-390-10Y Cesta; acero inoxidable para 1/2 contenedor 244x253x110mm ACCESORIO CESTA 260-821-00Y Cinta adhesiva para identificación blanca; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-01Y Cinta adhesiva para identificación amarilla; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-02Y Cinta adhesiva para identificación roja; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-03Y Cinta adhesiva para identificación azul; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-04Y Cinta adhesiva para identificación verde; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-05Y Cinta adhesiva para identificación negra; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-06Y Cinta adhesiva para identificación naranje; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-07Y Cinta adhesiva para identificación marrón; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-821-08Y Cinta adhesiva para identificación violeta; autoclavable ancho 6,4mm/longitud 6,4m por rollo ACCESORIO CINTA ADHESIVA 260-801-00Y Distribuidor de filtros para filtros de papel 260-800-00Y ACCESORIO DISTRIBUIDOR DE FILTRO 260-810-00Y Etiquetas; papel para 1/1; 3/4; 1/2; XL contenedores 1000 piezas/paquete ACCESORIO ETIQUETA 260-802-00Y Filtro de papel de un solo uso ACCESORIO FILTRO 260-804-00Y Filtro de teflon; Reutilizable ACCESORIO FILTRO 270-600-00Y Filtro para tapa, PTFE ACCESORIO FILTRO 270-600-10Y Filtro para tapa, Valvula pps ACCESORIO FILTRO 270-600-20Y Filtro para tapa, Biostop pps ACCESORIO FILTRO 260-800-00Y FILTRO DE PAPEL DESECHABLE DE UN SOLO USO ACCESORIO FILTRO 260-800-03Y FILTRO PTFE/TEFLÓN REUTILIZABLE ACCESORIO FILTRO 250-151-14 MAYO imperdibles para instrumentos 14,0cm (5,6") ACCESORIO IMPRENDIBLE 250-152-14 MAYO imperdibles para instrumentos 14,0cm (5,6") ACCESORIO IMPRENDIBLE 250-156-15 WEINSTEIN imperdibles para instrumentos 15,0cm (6") ACCESORIO IMPRENDIBLE 250-156-20 WEINSTEIN imperdibles para instrumentos 20,0cm (8") ACCESORIO IMPRENDIBLE 260-822-01Y Mango de silicona para contenedores plateado; 1 par ACCESORIO MANGO DE SILICONA 260-822-02Y Mango de silicona para contenedores amarillo; 1 par ACCESORIO MANGO DE SILICONA 260-822-03Y Mango de silicona para contenedores rojo; 1 par ACCESORIO MANGO DE SILICONA 260-822-04Y Mango de silicona para contenedores azul; 1 par ACCESORIO MANGO DE SILICONA 260-822-05Y Mango de silicona para contenedores verde; 1 par ACCESORIO MANGO DE SILICONA 260-822-06Y Mango de silicona para contenedores negro; 1 par ACCESORIO MANGO DE SILICONA 260-295-00Y Marco tensor para 3/4 contenedor 405x255mm ACCESORIO MARCO TENSOR 260-395-00Y Marco tensor para 1/2 contenedor + contenedor plano 255x255mm ACCESORIO MARCO TENSOR 260-495-00Y Marco tensor para mini contenedor para mini contenedor 270x125mm ACCESORIO MARCO TENSOR 260-825-14Y Pata para Cestas de acero inoxidable 10mm ACCESORIO PATA 260-825-20Y Pata para Cestas de acero inoxidable 20mm ACCESORIO PATA 250-163-27 CHEATLE pinza para esterilización 27,0cm (10,8") ACCESORIO PINZA 250-164-23 ROGGE pinza para esterilización 23,0cm (9,2") ACCESORIO PINZA 260-820-01Y Placa de identificaión; plateada sin texto ACCESORIO PLACA DE IDENTIFICACION 260-820-02Y Placa de identificaión; amarilla sin texto ACCESORIO PLACA DE IDENTIFICACION 260-820-03Y Placa de identificaión; roja sin texto ACCESORIO PLACA DE IDENTIFICACION 260-820-04Y Placa de identificaión; azul sin texto ACCESORIO PLACA DE IDENTIFICACION 260-820-05Y Placa de identificaión; verde sin texto ACCESORIO PLACA DE IDENTIFICACION 260-820-06Y Placa de identificaión; negra sin texto ACCESORIO PLACA DE IDENTIFICACION 260-819-00Y Precintos; azul material plástico 100 piezas/paquete ACCESORIO sello de seguridad (candado) 260-819-01Y Precintos; rojo material plástico 100 piezas/paquete ACCESORIO sello de seguridad (candado) 260-809-00Y Soporte para filtros para 1/1; 3/4; 1/2; XL contenedores para filtros de papel y tela ACCESORIO SOPORTE 260-823-00Y Soporte de silicona para instrumentos 77x45mm ACCESORIO SOPORTE 260-823-04Y Soporte de silicona para instrumentos 178x34mm ACCESORIO SOPORTE 260-823-05Y Soporte de silicona para instrumentos 87x45mm ACCESORIO SOPORTE 260-823-09Y Soporte endoscopio silicona; doble una cara Ø 12mm abierto una cara Ø 3-15mm cerrado ACCESORIO SOPORTE 260-823-10Y Soporte endoscopio silicona; doble una cara Ø 12mm abierto una cara Ø 3-8mm cerrado ACCESORIO SOPORTE 260-849-02Y Placa de retirada sin texto ACCESORIO SOPORTE 260-850-00Y Soporte de silicona; verde 275x125mm ACCESORIO SOPORTE 260-850-01Y Soporte de silicona; azul 275x125mm ACCESORIO SOPORTE 260-851-00Y Soporte de silicona; verde 250x235mm ACCESORIO SOPORTE 260-851-01Y Soporte de silicona; azul 250x235mm ACCESORIO SOPORTE 260-852-00Y Soporte de silicona; verde 230x220mm ACCESORIO SOPORTE 260-852-01Y Soporte de silicona; azul 230x220mm ACCESORIO SOPORTE 260-852-25Y Soporte de silicona; verdel 475x230mm ACCESORIO SOPORTE 260-852-26Y Soporte de silicona; azul 475x230mm ACCESORIO SOPORTE 260-852-30Y Soporte de silicona; verde 520x230mm ACCESORIO SOPORTE 260-852-31Y Soporte de silicona; azul 520x230mm ACCESORIO SOPORTE 260-859-00Y Soporte de silicona 250x240mm ACCESORIO SOPORTE 260-859-01Y Soporte de silicona 485x250mm ACCESORIO SOPORTE 260-100-01Y 1/1 Tapa; perforada; aluminio plata; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-100-02Y 1/1 Tapa; perforada; aluminio amarilla; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-100-03Y 1/1 Tapa; perforada; aluminio roja; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-100-04Y 1/1 Tapa; perforada; aluminio azul; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-100-05Y 1/1 Tapa; perforada; aluminio verde; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-100-06Y 1/1 Tapa; perforada; aluminio negra; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-102-01Y 1/1 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada plata; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-102-02Y 1/1 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada amarilla; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-102-03Y 1/1 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada roja; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-102-04Y 1/1 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada azul; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-102-05Y 1/1 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada verde; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-102-06Y 1/1 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada negra; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-103-01Y 1/1 Tapa de seguridad; aluminio plata; 606 x 288mm ACCESORIO TAPA 260-103-02Y 1/1 Tapa de seguridad; aluminio amarilla; 606 x 288mm ACCESORIO TAPA 260-103-03Y 1/1 Tapa de seguridad; aluminio roja; 606 x 288mm ACCESORIO TAPA 260-103-04Y 1/1 Tapa de seguridad; aluminio azul; 606 x 288mm ACCESORIO TAPA 260-103-05Y 1/1 Tapa de seguridad; aluminio verde; 606 x 288mm ACCESORIO TAPA 260-103-06Y 1/1 Tapa de seguridad; aluminio negra; 606 x 288mm ACCESORIO TAPA 260-190-00Y Tapa para cesta de tamiz para 1/1 contenidor 485x245x5mm ACCESORIO TAPA 260-190-00YPP Tapa para contenedor con placa metálica perforada; para 1/1 contenedor 485x245x5mm ACCESORIO TAPA 260-200-01Y 3/4 Tapa; perforada; aluminio plata; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-200-02Y 3/4 Tapa; perforada; aluminio amarilla; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-200-03Y 3/4 Tapa; perforada; aluminio roja; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-200-04Y 3/4 Tapa; perforada; aluminio azul; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-200-05Y 3/4 Tapa; perforada; aluminio verde; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-200-06Y 3/4 Tapa; perforada; aluminio negra; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-202-01Y 3/4 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada plata; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-202-02Y 3/4 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada amarilla; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-202-03Y 3/4 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada roja; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-202-04Y 3/4 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada azul; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-202-05Y 3/4 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada verde; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-202-06Y 3/4 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada negra; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-203-01Y 3/4 Tapa de seguridad; aluminio plata; 483x290mm ACCESORIO TAPA 260-203-02Y 3/4 Tapa de seguridad; aluminio amarilla; 483x290mm ACCESORIO TAPA 260-203-03Y 3/4 Tapa de seguridad; aluminio roja; 483x290mm ACCESORIO TAPA 260-203-04Y 3/4 Tapa de seguridad; aluminio azul; 483x290mm ACCESORIO TAPA 260-203-05Y 3/4 Tapa de seguridad; aluminio verde; 483x290mm ACCESORIO TAPA 260-203-06Y 3/4 Tapa de seguridad; aluminio negra; 483x290mm ACCESORIO TAPA 260-290-00YPP Tapa para contenedor con placa metálica perforada; para 3/4 contenedor 405x245mm ACCESORIO TAPA 260-300-01Y 1/2 Tapa; perforada; aluminio plata; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-300-02Y 1/2 Tapa; perforada; aluminio amarilla; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-300-03Y 1/2 Tapa; perforada; aluminio roja; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-300-04Y 1/2 Tapa; perforada; aluminio azul; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-300-05Y 1/2 Tapa; perforada; aluminio verde; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-300-06Y 1/2 Tapa; perforada; aluminio negra; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-302-01Y 1/2 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada plata; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-302-02Y 1/2 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada amarilla; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-302-03Y 1/2 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada roja; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-302-04Y 1/2 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada azul; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-302-05Y 1/2 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada verde; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-302-06Y 1/2 Tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada negra; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-303-01Y 1/2 Tapa de seguridad; aluminio plata; 317x285mm ACCESORIO TAPA 260-303-02Y 1/2 Tapa de seguridad; aluminio amarilla; 317x285mm ACCESORIO TAPA 260-303-03Y 1/2 Tapa de seguridad; aluminio roja; 317x285mm ACCESORIO TAPA 260-303-04Y 1/2 Tapa de seguridad; aluminio azul; 317x285mm ACCESORIO TAPA 260-303-05Y 1/2 Tapa de seguridad; aluminio verde; 317x285mm ACCESORIO TAPA 260-303-06Y 1/2 Tapa de seguridad; aluminio negra; 317x285mm ACCESORIO TAPA 260-390-00Y Tapa para cesta de tamiz para 1/2 contenedor 246mm ACCESORIO TAPA 260-390-00YPP Tapa para contenedor con placa metálica perforada; para 1/2 contenedor 246mm ACCESORIO TAPA 260-400-01Y Tapa; perforada; aluminio para mini contenedor plata; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-400-02Y Tapa; perforada; aluminio para mini contenedor amarilla; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-400-03Y Tapa; perforada; aluminio para mini contenedor roja; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-400-04Y Tapa; perforada; aluminio para mini contenedor azul; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-400-05Y Tapa; perforada; aluminio para mini contenedor verde; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-400-06Y Tapa; perforada; aluminio para mini contenedor negra; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-402-01Y Mini tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada plata; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-402-02Y Mini tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada amarilla; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-402-03Y Mini tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada roja; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-402-04Y Mini tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada azul; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-402-05Y Mini tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada verde; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-402-06Y Mini tapa; no perforado; aluminio para contenedor de retirada negra; 315x140mm ACCESORIO TAPA 260-710-01Y 1/1 Tapa sin filtro para B3 plata; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-710-02Y 1/1 Tapa sin filtro para B3 amarilla; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-710-03Y 1/1 Tapa sin filtro para B3 roja; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-710-04Y 1/1 Tapa sin filtro para B3 azul; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-710-05Y 1/1 Tapa sin filtro para B3 verde; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-710-06Y 1/1 Tapa sin filtro para B3 negra; 585x285mm ACCESORIO TAPA 260-720-01Y 1/2 Tapa sin filtro para B3 plata; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-720-02Y 1/2 Tapa sin filtro para B3 amarilla; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-720-03Y 1/2 Tapa sin filtro para B3 roja; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-720-04Y 1/2 Tapa sin filtro para B3 azul; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-720-05Y 1/2 Tapa sin filtro para B3 verde; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-720-06Y 1/2 Tapa sin filtro para B3 negra; 295x280mm ACCESORIO TAPA 260-730-01Y 3/4 Tapa sin filtro para B3 plata; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-730-02Y 3/4 Tapa sin filtro para B3 amarilla; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-730-03Y 3/4 Tapa sin filtro para B3 roja; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-730-04Y 3/4 Tapa sin filtro para B3 azul; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-730-05Y 3/4 Tapa sin filtro para B3 verde; 460x285mm ACCESORIO TAPA 260-730-06Y 3/4 Tapa sin filtro para B3 negra; 460x285mm ACCESORIO TAPA 270-190-00Y Tapa; acero inoxidable; para Cestas 270-190-03Y; -05Y; 07Y; -10Y 487x256x4mm ACCESORIO TAPA 270-191-00Y Tapa; acero inoxidable; para Cestas 270-191-03Y; -05Y; 07Y; -10Y 542x256x4mm ACCESORIO TAPA 270-290-00Y Tapa; acero inoxidable; para Cestas 270-290-03Y; -05Y; 07Y; -10Y 407x256x4mm ACCESORIO TAPA 270-390-00Y Tapa; acero inoxidable; para Cestas 270-390-03Y; -05Y; -07Y; -10Y 247x256x4mm ACCESORIO TAPA 270-490-00Y Tapa; acero inoxidable para Cesta 270-490-05Y 267x127mm ACCESORIO TAPA 270-490-05Y Cesta; acero inoxidable para mini contenedor 265x125x55mm ACCESORIO TAPA 260-855-00Y MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO ACCESORIO MECANISMO DE BLOQUEO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241073256 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | NICHIPET con nombre genérico: PIPETAS | No registra | NO | Las pipetas o micropipetas son instrumentos cuya finalidad es la transferencia de líquidos a volúmenes del orden de microlitros o mililitros cuya concentración y viscosidad del elemento transferido depende de las actividades en laboratorio y la industria. | Unidad completa con sus partes, repuestos y accesorios | 00-NAR-2 Nichipet Air 0.1-2.0ul 00-NAR-10 Nichipet Air 0.5-10ul 00-NAR-20 Nichipet Air 2-20ul 00-NAR-100 Nichipet Air 10-100ul 00-NAR-200 Nichipet Air 20-200ul 00-NAR-1000 Nichipet Air 100-1000ul 00-NAR-5000 Nichipet Air 1000-5000ul 00-NAR-10ML Nichipet Air 1-10ML 00-NAR-300M8 Nichipet Air Multi 8 Channel 30-300ul 00-NAR-200M8 Nichipet Air Multi 8 Channel Pipette, 20-200ul 00-NAR-100M8 Nichipet Air Multi 8 Channel Pipette, 10-100ulul 00-NAR-10M8 Nichipet Air Multi 8 Channel Pipette, 0.5-10ul 00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi 12 Channel Pipette, 30-300ul 00-NAR-200M12 Nichipet Air Multi 12 Channel Pipette, 20-200ul 00-NAR-100M12 Nichipet Air Multi 12 Channel Pipette, 10-100ul 00-NAR-10M12 Nichipet Air Multi 12 Channel Pipette, 0.5-10ul 00-NPP-2 Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 0.1-2.0ul 00-NPP-10 Long LastingAutoclavable/UV stable digital micropipette 0.5-10ul 00-NPP-20 Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 2-20ul 00-NPP-100 Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 10-100ul 00-NPP-200 Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 20-200ul 00-NPP-1000 Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 100-1000ul 00-NPP-5000 Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 1000-5000ul 00-NPP-10ML Long Lasting Autoclavable/UV stable digital micropipette 1-10ML 00-NPM-8K Nichipet EXII 8 Channel 30-300ul 00-NPM-8L Nichipet EXII 8 Channel Pipette, 20-200ul 00-NPM-8S Nichipet EXII 8 Channel Pipette, 5-100ulul 00-NPM-8V Nichipet EXII 8 Channel Pipette, 0.5-10ul 00-NPM-12K Nichipet EXII 12 Channel Pipette, 30-300ul 00-NPM-12L Nichipet EXII 12 Channel Pipette, 20-200ul 00-NPM-12S Nichipet EXII 12 Channel Pipette, 5-100ul 00-NPM-12V Nichipet EXII 12 Channel Pipette, 0.5-10ul 00-NPX2-2 Autoclavable/UV stable digital micropipette 0.1-2.0ul00-NPX2-10 Autoclavable/UV stable digital micropipette 0.5-10ul00-NPX2-20 Autoclavable/UV stable digital micropipette 2-20ul00-NPX2-100 Autoclavable/UV stable digital micropipette 10-100ul00-NPX2-200 Autoclavable/UV stable digital micropipette 20-200ul00-NPX2-1000 Autoclavable/UV stable digital micropipette 100-1000ul00-NPX2-5000 Autoclavable/UV stable digital micropipette 1000-5000ul00-NPX2-10ml Autoclavable/UV stable digital micropipette 1-10ML 00-NPL02-2 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 0.1-2.0ul 00-NPL02-10 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 0.5-10.0ul 00-NPL02-20 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 2-20ul 00-NPL02-100 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 10-100ul 00-NPL02-200 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 20-200ul 00-NPL02-1000 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 100-1000ul 00-NPL02-5000 Autoclavable/UV stable, one-touch calibration digital micropipette 1000-5000ul 00-NPL02-10ML Autoclavable/UV stable, one touch calibration digital micropipette 1-10ML | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241076711 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | FRESADORA DE MESA DE 5 EJES Y-5D | YOURCERA | NO | Fresadora de mesa diseñada específicamente para cortar restauraciones de prótesis dentales de Zirconia, utilizando el software CAD/CAM Hyperdent, con un tiempo de corte de 15 minutos por restauración de prótesis dentales de Zirconia. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241079558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | LATHE SETTING BLANKS, nombre genérico: BOTON PARA CALIBRAR TORNOS CNC | CONTAMAC | NO | MATERIAL UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TORNOS CNC FABRICANTES DE LENTES DE CONTACTO. | BOLSA EN CANTIDADES DE: 25, 50, 100, 150, 200 UNIDADES | 4130033 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241083524 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | CENTRIFUGA PARA LABORATORIO, nombre genérico: CENTRIFUGA | BOECO | SI | LA CENTRÍFUGA SIRVE PARA SEPARAR SUBSTANCIAS O MEZCLAS CON UNA DENSIDAD DE MÁX. 1,2 KG/DM³. | UNIDAD | SC-8 C-28 A U-320 U-320 R HC 240 | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 08 del 11 de septiembre de 2013, conceptuó: “(…) 3.7. Doctor Ignacio arboleda, Bacteriólogo, mediante radicado 13060565 de 24/07/2013, requiere conceptuar acuerda de si los equipos utilizados en el laboratorio clínico tales como centrifugas, pipetas, procesadores y fraccionadores, son considerados como dispositivos: (…) Esta sala considera que los siguientes productos son dispositivos médicos: Centrifugas refrigeradas para banco de sangre Centrifugas de tubo para laboratorio Centrifuga para hematocrito Centrifuga para PCR o biología molecular Centrifuga para inmunohematología en banco de sangre Ultracentrífuga Procesadores de láminas portaobjetos para fluorescencia (IFI) Procesadores de placas para inmunoensayos (ELISA y quimioluminicencia) Procesadores para pruebas de Wester Bolt (confirmación HIV) Procesadores de pruebas para biología molecular PCR (termo-cicladores) (…)” En este contexto y según la información aportada se identifica que el producto CENTRIFUGA PARA LABORATORIO, nombre genérico: CENTRIFUGA, marca: BOECO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…).” | I
20241084292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | BÁSCULAS DE PRESICIÓN PARA MEDICIÓN DE PESO CORPORAL, nombre genérico BASCULAS | ADE GERMANY GMBH | NO | Instrumentos de precisión para determinar peso corporal | UNIDAD | PW501 M321600-1 | Teniendo en cuenta la documentación allegada, se informa que mediante el Acta 4 del 11 de mayo de 2016, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto, para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad..” (subrayado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241085590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | LAVADORA ULTRASONICA | No registra | NO | Odontología, laboratorios dentales, artesanías, óptica, mecánica; lavado por inmersión de instrumental dental. La lavadora de ultrasonido para piezas mecánicas funciona induciendo cavitación controlada en el líquido de limpieza. Las burbujas generadas por el proceso de cavitación se forman y colapsan repentinamente, liberando una tremenda energía contra las superficies de los objetos sumergidos en el tanque | EMPAQUE UNITARIO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241088208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | CARRO DE PARO, nombre genérico carro de emergencia | SAIKANG MEDICAL | NO | UNIDAD MÓVIL Y COMPACTA QUE PERMITE ASEGURAR Y GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA UNA EMERGENCIA MEDICA CON AMENAZA INMINENTE A LA VIDA DE UN PACIENTE, INTEGRA MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA ENFRENTAR MANIOBRAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO INTRAHOSPITALARIO | EMPAQUE INDIVIDUAL | MODELO DEL PRODUCTO SKK-M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241089004 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-24 | DENTAL 3D PRINTER FOR DENTAL PRODUCTION, nombre genérico. IMPRESORA DENTAL 3D PARA LA FABRICACIÓN DENTAL | RAYSHAPE | NO | Diseñado para nuevos clientes recién llegados a la era de la odontología digital. La impresora 3D genera impresiones rápidas, precisas y exitosas. Una 6K pantalla LCD mono de 9,25 pulgadas se puede llenar con arcos superiores e inferiores completos. Listo para fabricar modelos para alineadores, modelos de estudio, dentaduras, férulas y otras aplicaciones dentales. Aplicaciones: Guía quirúrgica - Férula - Encía - Try-in - Cubeta personalizada - Dentadura - Modelo de registro - Alineador transparente - Colado - Restauración temporal - Bandeja de adhesión indirecta | Unidad en caja | Edge E2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241049783 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-27 | BATA PARA PACIENTE / PATIENT GOWN - BATA DE AISLAMIENTO / ISOLATION GOWN | M&H CARE | NO | Bata de aislamiento: utiliza para aislar el polvo y las bacterias, evitar la contaminación con la caspa y la caída del cabello. Bata para paciente: utilizada para la protección del paciente en procedimientos médicos aislando el polvo y bacterias, previniendo la contaminación con caspa y caída del cabello. | 1 piece / plastic bag; 5 pieces / plastic bag; 10 pieces /plastic bag; 15 pieces / plastic bag; 20 pieces / plastic bag; 30 pieces / plastic bag; 40 pieces / plastic bag; 50 pieces / plastic bag. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231343333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | ÓXIDO DE ALUMINIO BLANCO (50Μ Y 90Μ) CON nombre genérico: OXIDO DE ALUMINIO | BIO ART | NO | ABRASIÓN PARA ARENADO | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241061793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | PETRI DISHES Nombre Genérico: PETRI DISHES | BIO-SEEN | NO | Adecuado para la inoculación en laboratorio, marcado y separación de bacterias, también se puede utilizar para el cultivo de material vegetal. | 10 unidades/Bolsa, 150 unidades/cartón, 200 unidades/cartón, 500 unidades/cartón, 800 unidades/cartón, 1000 unidades/cartón, 2000 unidades/cartón. | BIO-SEEN: SGD001, SGD002, SGD003, SGD004, SGD005, SGD006, SGD007, SGD008, SGD008-1. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241074288 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | CHLOE con nombre genérico Asistente de Evaluación de Calidad Embrionaria | Fairtility | NO | CHLOE™ es el primer y único sistema transparente de apoyo a la toma de decisiones basado en IA que proporciona a los profesionales de FIV visibilidad de los parámetros clínicos y de laboratorio que componen la producción de datos. Con una visibilidad incomparable de la captura y el análisis de datos, CHLOE™ respalda a los profesionales de la FIV con información confiable y completa de apoyo a las decisiones de IA, con el objetivo de aumentar el resultado de la atención de la FIV. El software de inteligencia artificial (IA) proporcionado por ESCO se presenta como un accesorio para optimizar el funcionamiento de la incubadora. A pesar de su contribución significativa para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la incubadora, es fundamental señalar que este software no opera de forma independiente. Más bien, actúa como una herramienta complementaria al ofrecer análisis en tiempo real, monitoreo y funcionalidades avanzadas de control para mejorar la experiencia del usuario y la precisión de los resultados. Dado que el software de IA no constituye un dispositivo médico en sí mismo y no se utiliza de manera independiente. | Software | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093083 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | MESASTRIP, con nombre genérico: INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO | No registra | SI | Es un insumo o materia prima que se importaría para consumo interno de nuestros productos y es utilizado para monitorear la eficacia de los procesos de esterilización con óxido de etileno (ETO) que realizamos a los dispositivos médicos que fabricamos en nuestra planta, puesto que la esterilización es el último proceso de la fabricación y si no se cumple no se pueden liberar los productos para su venta, por tanto el indicador biológico a importar no es para ser comercializado a terceros si no para ser utilizado en nuestros productos. | Tiras de esporas de papel de 6 mm x 38 mm, empaquetada en un sobre de glassine de 25 mm x 70 mm. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MESASTRIP, con nombre genérico: INDICADOR BIOLOGICO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (subrayado fuera de texto) | I
20241093110 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | IMPRESORA 3D | DEPRAG | NO | ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. ES UN EQUIPO INDICADO PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSITIVO DENTALES MEDIANTE IMPRESIÓN 3D, INDICADO PARA LA IMPRESIÓN DE DISPOSITIVOS COMO: MODELOS, TOTALES, PERMANENTES, CUBETAS INDIVIDUALES, PRÓTESIS TEMPORALES Y DE LARGA DURACIÓN, GUÍAS QUIRÚRGICAS, REGISTROS DE MORDIDA Y OCLUSIÓN, ESTRUCTURAS CALCINABLES, RESTAURACIONES DE ORTODONCIA. | UNIDAD | DEPRAG PL7, PL8, PL9, PL7 PRO, PL8 PRO, PL9 PRO, PD7, PD8, PD9, PD7 PRO, PD8 PRO, PD9 PRO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093142 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | HORNO DEPRAG | DEPRAG | NO | ESTOS SON PRODUCTOS DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL; ESTOS EQUIPOS SON USADOS PARA LA COCCIÓN Y SINTERIZACIÓN DE CERÁMICAS. EL PROCESO DE COCCIÓN Y SINTERIZACIÓN, INVOLUCRA TANTO PRESIÓN COMO TEMPERATURA PARA LLEVAR A LOS MATERIALES A SU ESTADO FINAL Y REDUCIR LA POROSIDAD Y AUMENTAR LA DENSIDAD DE LOS MATERIALES. | UNIDAD | DEPRAG S7,S7-ULTRA, P7. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093152 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | FRESADORA DEPRAG | DEPRAG | NO | ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. ES UN EQUIPO INDICADO PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSITIVO DENTALES MEDIANTE EL FRESADO SECO Y HUMEDO, INDICADO PARA ELABORAR ESTRUCTURAS EN: CIRCONIO, CERA, PMMA, RESINAS COMPUESTAS, PEEK, METAL DE COCR Y TITANIUM, PARA CORONAS, PUENTES, CARILLA, INCRUSTACION, ONLAY, PILAR, DENTADURAS POSTIZAS, PUENTE ATORNILLADO, MODELO, FERULA OCLUSAL, GUIA QUIRURGICA. | UNIDAD | DEPRAG D52-ADC, D53-ADC, D55-ADC, D57-ADC, D52, D53, D55, D57, W40, D52, W52, W55, W57, W40, W42, W43, W45, W47, W55-ADC. W52-ADC, W53-ADC, W57-ADC. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241100370 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | TERMOFORMADORAS MARCA ERKODENT, con nombre genérico: TERMOFORMADORAS EN 3D | ERKODENT | NO | LA TERMOFORMADORA POR VACÍO CON RESERVA DE VACÍO QUE Y TIENE UN PROCESO DE TERMOFORMADO AUTOMATIZADO. EL SISTEMA AUTOMÁTICO ESTA LIMITADO A LA ETAPA DE TRABAJO REALMENTE CONVENIENTE, ES DECIR, AL PROCESO DE TERMOFORMADO REAL. ESTO EVITA TENER QUE MOVER LA PLANCHA CALIENTE DESDE EL CALENTADOR HACÍA EL MODELO Y TERMOFORMAR. UN SENSOR DE TEMPERATURA SIN CONTACTO DIRECTO, EL CUAL MIDE LA TEMPERATURA EXACTA DEL MATERIAL DE TERMOFORMADO (PATENTADO) INDEPENDIENTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. SE MANTIENE UN GRAN VACÍO DE RESERVA DE VOLUMEN PARA PERMITIR UNA FORMACIÓN REPENTINA. ESTA EQUIPADA CON UNA CALEFACCIÓN INFRARROJA DE ONDA MEDIA SIN NECESIDAD DE PRE-CALENTAMIENTO. LA ONDA MEDIA PERMITE UN CALENTAMIENTO HOMOGÉNEO Y SUAVE, TAMBIÉN EN LAS PARTES PROFUNDAS. PARA TODOS LAS APLICACIONES DE LA TÉCNICA DEL TERMOFORMADO. PROGRAME LA PLANCHA, INSERTE LA PLANCHA, INICIE EL PROCESO DE CALENTAMIENTO Y POSICIONE EL MODELO, ... TODO LO DEMÁS SERÁ HECHO POR EL LA TERMOFORMADORA ERKOFORM-3D MOTION • EL PROCESO DE TERMOFORMADO Y EL TIEMPO DE ENFRIAMIENTO FUNCIONAN AUTOMÁTICAMENTE • NO REQUIERE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO ADICIONAL: “PLUG AND PLAY” • SENSOR DE TEMPERATURA SIN CONTACTO DIRECTO, EL CUAL MIDE LA TEMPERATURA EXACTA DEL MATERIAL DE TERMOFORMADO (PATENTADO) INDEPENDIENTE DEL AMBIENTE. • NO REQUIERE DE TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO. • VACÍO POR SUCCIÓN, CONCENTRADO ANTES DEL PROCESO DE TERMOFORMADO (PAT. 19511064). • MAYOR ESPACIO PARA MODELOS MÁS ALTOS. • ESTIRAMIENTO Y FORMACIÓN PERPENDICULAR PARA ESPESORES DE PLANCHAS UNIFORME. • ACCESIBILIDAD TOTAL AL MODELO DURANTE EL PROCESO DE CALENTAMIENTO. • ANILLO DE FIJACIÓN PRÁCTICO, A SERVIR DE UNA MANO, PARA PLANCHAS DE CUALQUIER GROSOR DE 0 A 5,5 MM. • EL SOFTWARE CONTIENE TODOS LOS MATERIALES DE TERMOFORMADO DE ERKODENT Y LA UNIDAD FUNCIONA DIRIGIDA DESDE EL DISPLAY, INDICANDO LOS PASOS NECESARIOS PARA CADA TRABAJO CON ANIMACIONES. • EMITE SEÑALES ACÚSTICAS Y ÓPTICAS, ES POR ELLO QUE ES IDEAL TAMBIÉN PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS. • SELECCIONE EL TIPO Y GROSOR DE PLANCHA Y COMIENCE. • LA TEMPERATURA DE TERMOFORMADO Y EL TIEMPO DE ENFRIAMIENTO MOSTRADOS PUEDEN SER CAMBIADOS PARA APLICACIONES O TRABAJOS ESPECIALES SIN INFLUENCIAR LA PROGRAMACIÓN BÁSICA. • EL DISPLAY MUESTRA LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO Y EL TIEMPO TODAVÍA REMANENTE. • PLANCHAS USADAS FRECUENTEMENTE SE PUEDEN GUARDAR COMO FAVORITOS. • PLANCHAS NUEVAS SE ALMACENAN COMO FAVORITOS. • ADEMÁS CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA CAMBIADO SE PUEDE ALMACENAR COMO FAVORITOS. • BAJO LAS FUNCIONES ESPECIALES SE PUEDEN ENCENDER Y DESCONECTAR LA CALEFACCIÓN Y LA BOMBA DE VACÍO POR SEPARADO. • SISTEMA DE SEGURIDAD CON AUTO-APAGADO TRAS 10 SEGUNDOS SI NO SE INICIA EL PASO SIGUIENTE. • PLANCHAS NUEVAS PUEDEN SER PROGRAMADOS. | CAJA VIENE POR UNIDAD CON MANUAL, ACCESORIOS, CABLE DE PODER | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, ERKOFORM 3D MOTION 188 400, ERKOFORM 3D MOTION 188 600, ERKOPRESS MOTION 173000, ERKOPRESS MOTION 173500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241101649 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | BIOMED CLEAR RESIN FORMLABS, con nombre genérico: RESINA PARA IMPRESION EN 3D | No registra | NO | RESINA UTILIZADA EN IMPRESIONES 3D , SIRVE PARA REALIZAR IMPRESIONES DE TODO TIPO CON CUALIDADES FLEXIBLES, RESISTENCIA Y FUERZA, MAXIMA FLEXIBILIDAD, FABRICACION DE PARTES AUTOMOTRICES, EQUIPOS ELECTRONICOS, NEUMATICOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, MODELOS ANATOMICOS, PROYECTOS DE CIENCIA, IMPRESION 3D EN GENERAL, MECANICOS, TORNOS , PIEZAS DE CARCASA PARA EQUIPOS MEDICOS, ALGUNAS APLICACIONES ODONTOLOGICAS COMO, MOLDES EN RESINA PARA FABRICACION DE RETENEDORES, ENTRE OTRA EXTENSA GAMA, PARTES COMPUTACIONALES, ACOPLES, VENTILAS, PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS. MARCA: FORMLABS | CAJA POR UNIDAD, TRAE 1 CARTUCHO, INSTRUCCIONES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241102526 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | STRETCH ALIMENTOS, con nombre genérico PLASTICO STRETCH PARA ALIMENTOS | DISTRIPACKING | NO | EL STRETCH PARA ALIMENTOS ES UNA PELÍCULA ESTIRABLE COMPUESTA DE PVC ADHERIBLE, USADO PARA EL EMBALAJE DE ALIMENTOS, APTO PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ELLOS | ANCHOS DESDE 10 CM HASTA 50 CM, Y LONGITUDES DE 200 METROS HASTA 1,500 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241104230 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | LUBRICANTE A BASE DE ACEITE DE PARAFINA PARA LA INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA / LUBRIX con nombre genérico: LUBRICANTE A BASE DE ACEITE DE PARAFINA PARA LA INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA | LUBRIX | NO | LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL | 40 mL, 5 LITROS | LUBRIX, LUBRIX SPRAY | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241104256 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | AQUIOS Cleaning Agent | Beckman Coulter | NO | Agente limpiador para aplicarse a los componentes de los citómetros de flujo AQUIOS que entran en contacto con las muestras de sangre. | 1 unidad de 500 mL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto AQUIOS Cleaning Agent NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241104260 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | TELA PARA ENVOLVEDERA, con nombre genérico: TELA PARA ENVOLVEDERA PLASTICA CON REFUERZO SMS | DESMEDICOS | SI | ESTE MATERIAL ES UTILIZADO COMO ENVOLVEDERA EN LA PRODUCCIÓN DE PAQUETES QUIRURGICOS Y EN LAS SALAS DE CIRUGIA COMO COBERTURA DE LAS MESAS DONDE SE COLOCAN EL INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS OPERATORIOS, ES CORTADO EN LAS LONGITUDES REQUERIDAS POR EL CLIENTE. | BOBINADO EN ROLLOS (EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR). | ESTE TER MARESISTENTEI L AA E A LD MOSSUSTANCIASA FOR S IR MAQUÍMICASR EGULATRES Y ESQUINAS SIN ROMPERSE. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TELA PARA ENVOLVEDERA, con nombre genérico: TELA PARA ENVOLVEDERA PLASTICA CON REFUERZO SMS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241104262 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-28 | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA IMPRESIÓN 3D /ARMA, con nombre genérico RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA IMPRESIÓN 3D | ARMA | NO | LAS RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES PARA IMPRESIÓN 3D, SON MATERIALES PARA MULTIPLES USOS EN ODONTOLOGÍA, COMO LA ELABORACIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS, PRÓTESIS TOTALES/PARCIALES, CUBETAS DE IMPRESIÓN, MODELOS, FÉRULAS, GUÍAS QUIRÚRGICAS, CORONAS FIJAS PERMANENTES A LARGO PLAZO, PUENTES SIN PÓNTICO, INLAYS, ONLAYS. MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO DENTAL. | FRASCO CON 1,000 GRAMOS | SE AMPARAN LOS SIGUIENTES MODELOS ARMARESIN CAST ARMARESIN DENTURE ARMARESIN IMP TRAY ARMARESIN MODEL HP ARMARESIN MODEL ST ARMARESIN SPLINT ARMARESIN SURGICAL GUIDE ARMARESIN TEMP ULTRA ARMARESIN TEMP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241032785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | MULTIORGASMOS con Nombre genérico MULTIORGASMOS FRIO-CALOR | SEN INTIMO | SI | INDICACIONES: Incrementa la sensibilidad, llevando al orgasmo con más facilidad, ideal para sexo oral y juego previo. USOS: Aplicar sobre la zona deseada o sobre el preservativo, masajear suavemente y en círculos al rededor del clítoris y los labios vaginales para conseguir mayor placer. Puedes aplicarlo sobre el pene y la vagina antes de la penetración. PRECAUCIONES: No es un anticonceptivo, no contiene espermicidas, si presenta irritación suspenda su uso y consulte a su médico, mantenga este producto fuera del alcance de los niños, consérvese el empaque bien tapado en lugar fresco y seco, evite el contacto con los ojos y los oídos. Producto para adultos. | CONTENIDOS: 4 ml, 5 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, 12 ml, 13 ml, 14 ml, 15 ml, 17 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 75ml, 80 ml, 85ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 150 ml, 180 ml, 200 ml, 220 ml, 230 ml, 240 ml, 250 ml, 270 ml, 300ml, 450 ml, 500 ml, 1000ml. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL DE: 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 11 ml, 12 ml, 13 ml, 14 ml, 15 ml, 18 ml, 20 ml. | FRIO - CALOR - SABOR CHOCOLATE/CEREZA FULL ORGASM - SABOR SANDIA MULTI - SABOR VAINILLA/CEREZA MULTIORGASMOS - SABOR CHOCOLATEVAINILLA | Se tiene en cuenta el Acta No. 5 del 2024 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: Concepto: Una vez revisada y estudiada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, considera pertinente citar los siguientes conceptos: (…) • Los productos geles íntimos, cremas y lubricantes vaginales, que dentro de su composición contengan un producto natural o Fitoterapéuticos que no ejerzan una acción farmacológica demostrable, serán dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIA, por la regla 5 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, se debe tener presente que el riesgo de los citados productos puede variar dependiendo de su composición, principios activos, mecanismo de acción y la indicación de uso dada por el fabricante. (…)”. genérico UNGÜENTO RECTAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) B. DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS Regla 5. (…) b) La clase IIA, si se destinan a un uso a corto plazo (…) | IIa
20241093468 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | ANATOM con nombre genérico TOMÓGRAFO DE USO VETERINARIO | ANKE | NO | Indicado para la realización de tomografías solo para uso veterinario | No registra | ANATOM V200 ANATOM V210 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: EQUIPO DE USO EXCLUSIVO EN VETERINARIA Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093575 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | OPENMARK VET VETERINARY MRI con nombre genérico EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE USO VETERINARIO | ANKE | NO | Indicado para la realización de resonancias magnéticas solo para uso veterinario | Unidad | OPENMARK VET/ OPENMARK III For Vet Use | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: EQUIPO DE USO EXCLUSIVO EN VETERINARIA Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241101675 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | ATIX-ACV con nombre genérico PLUGIN DE SEGMENTACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ACCIDENTES VASCULARES ISQUÉMICOS | ATIX-ACV | NO | ATIX-ACV está diseñado para apoyar el diagnóstico de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Siempre debe usarse como complemento al diagnóstico principal realizado por un médico especialista. Es crucial que el personal médico utilice su juicio clínico en la interpretación de los resultados proporcionados por el plugin. Procesamiento de tomografías axiales computarizadas sin contraste de cerebro: ATIX-ACV se integra a la interfaz de ATIX, de forma que el usuario puede enviar una imagen a un servidor en la nube para calcular el puntaje ASPECTS. El puntaje ASPECTS (Alberta stroke program early CT score) es una puntuación cuantitativa que se utiliza para evaluar los cambios isquémicos tempranos en una tomografía cerebral computarizada sin contraste (TCSC). El servidor procesa la imagen y muestra en ATIX el resultado con el puntaje y las regiones definidas por dicho puntaje. El usuario puede utilizar las funcionalidades de ATIX para realizar ajustes y anotaciones sobre la imagen procesada y recalcular el puntaje con estos cambios. Este procesamiento no afecta las imágenes originales. Vale la pena precisar que plugin es un complemento que añade funcionalidades extra o mejoras a un programa. Es decir, es un miniprograma que suma alguna característica que no venía por defecto en el programa original. Los plugins funcionan como elementos añadidos a un software de base, pero no por sí mismos. Para usar ATIX-ACV se debe ingresar a la plataforma ATIX a través de un navegador web. En caso de que el plugin esté habilitado se podrá acceder a un menú lateral en el cual permite segmentar una imagen, visualizar los resultados y solicitar que el puntaje ASPECTS se calcule nuevamente en caso de ser necesario. | Licencia a empresa (integración en ATIX, posteriormente en APPREMIA) | Este software está diseñado para trabajar de forma independiente o en conjunto con dos aplicativos (Visualizador de imágenes y árbol de decisiones medicas para detección de posible ACV) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241103063 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | UNIDAD ODONTOLOGICA con nombre genérico UNIDAD ODONTOLOGICA | INGETED | NO | Usado con una serie de elementos que favorecen la atención odontológica a través de técnicas o métodos que realiza un profesional en el área de la odontología. Estas unidades odontológicas están compuestas por: sillón o butaco auxiliar para el profesional, unidad con asiento, espaldar, y apoya brazos para el paciente, lámpara de luz led, módulo auxiliar para el profesional, de 3 y 4 servicios, accesorios como escupidera en vidrio o porcelana, eyector de alta y baja succión. | EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD ESTÁNDAR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241103160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | SCALP HAIR DETECTOR con nombre genérico DETECTOR DE CABELLO | BD-152A | NO | En este instrumento se aplican principios ópticos y tecnología de imágenes ópticas de alto aumento para detectar la situación real de la piel y el cabello con el tiempo. La imagen de la piel o el cabello analizados se genera mediante la adquisición y ampliación de la lente. Las cosas invisibles se muestran en la pantalla para su análisis. Luego se obtiene la conclusión, que se utiliza para analizar si el cuerpo o el cabello humanos son normales o no. El instrumento recientemente actualizado, le ayuda a resolver problemas del cuero cabelludo, y permite el análisis de folículos pilosos en la "piel" del cabello, la detección integrada de imágenes como puntos negros, espinillas, cuero cabelludo grasoso, poros obstruidos, piel dañada, pigmentación, líneas finas de la piel, folículos pilosos obstruidos, caspa, etc. ¡Le permitirá conocer la situación real de su cabello! Es adecuado para peluquerías, empresas de champús, agencias de manejo de la piel y puede ayudar a aumentar las ventas de productos. | Caja que contiene una pantalla de 15 pulgadas con un Scalp Hair Detector con sus accesorios | BD-152A (tipo A) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: NO SE AUTORIZA SU USO EN DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241104250 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-29 | DETECTOR AMBIENTAL - KIT DE RESPUESTA A EMERGENCIAS _ LUDLUM MEASUREMENTS con nombre genérico DETECTOR AMBIENTAL - MEDIDOR DE CONTAMINACIÓN ALFA, BETA Y GAMMA | LUDLUM MEASUREMENTS | NO | Detector Ambiental que mide la contaminación Alfa, Beta y Gamma, es un Kit de respuesta a Emergencias que mide la contaminación Alfa, Beta y Gamma. | Empaque por Unidad de Equipo | 3001-3RK | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241055842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-05-30 | INCUBADORA PARA LABORATORIO con nombre genérico INCUBADORA DIGITAL MICROPROCESADO DE CONVECCIÓN NATURAL / FORZADA | JP INGLOBAL | NO | Generar temperatura, controlar temperatura, realizar rampas de calentamiento, incubación de muestras de laboratorio, análisis de muestras de laboratorio. Digital por medio de pantalla TOUCH A TODO COLOR Botones para seleccionar los parámetros del equipo. Función de preajuste: Pre ajuste a las 3 temperaturas más usadas Sistema de ajuste digital. El equipo permite ser calibrado desde su panel de control. Función automática que inicia el mismo programa en caso de interrupción de suministro eléctrico. Adición de aire del exterior pre calentado pro su chaquea de calentamiento interna. Rango de temperatura: Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. / Con sistema Peltier 0 a 70°C. Sensor de temperatura: PT100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos. Temporizador: De 0 minutos a 99 horas 59 minutos (trabajo en tiempo real o programación continua). El tiempo empieza a contar una vez alcanza la temperatura programada. Controlador: Controlador de selección de temperatura clase 3,1 - con alarma óptica (DIN 12880) Tipo de convección: Natural por gravedad / forzada por medio de ventilador / dual | Empaque Por Unidad | REFERENCIA - ITEM - CAPACIDAD EN LITROS - DATO DIFERENCIADOR (RANGO DE TEMPERATURA) JPIDN22 - INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL - 22 - Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C JPIDN32 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 32 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN53 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 53 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN115 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 115 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN180 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 180 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN240 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 240 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN400 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 400 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C . JPIDN720 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 720 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN1060 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 1060 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDN2140 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION NATURAL 2140 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF22 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 22 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF32 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 32 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF53 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 53 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF115 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 115 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF180 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 180 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF240 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 240 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF400 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 400 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF720 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 720 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF1060 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 1060 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF2140 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA 2140 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIR22 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 22 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR53 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 53 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR115 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 115 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR260 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 260 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR410 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 410 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR750 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 750 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR1000 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 1000 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIR2060 INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA CON SISTEMA PELTIER 2060 Temperatura de 0 °C a +70 °C. JPIDF66-TS INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA Y NATURAL (DUAL) 66 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C . JPIDF104-TS INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA Y NATURAL (DUAL) 104 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF180-TS INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA Y NATURAL (DUAL) 180 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF240-TS INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA Y NATURAL (DUAL) 240 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF400-TS INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA Y NATURAL (DUAL) 400 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDF720-TS INCUBADORA DE LABORATORIO CONVECCION FORZADA Y NATURAL (DUAL) 720 Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C. JPIDBO115 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 115 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO200 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 200 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO250 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 250 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO300 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 300 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO400 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 400 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO750 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 750 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO1060 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 1060 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDBO2040 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA PARA ANALISIS DE DBO 2040 Temperatura de 15°C hasta 45°C. JPIDNHB-29 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA DE HIBRIDACIÓN 29 Temperatura ambiente +5°C hasta 80°C. JPSHID40 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 40 Temperatura +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 80°C. JPSHID60 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 60 Temperatura +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 80°C. JPSHID70 INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 70 Temperatura +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 80°C. JPSHID40APL INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 40 Temperatura +10°C por encima de la temperatura ambiente hasta 60°C. JPSHID70-TF INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 70 Temperatura +10°C por encima de la temperatura ambiente hasta 60°C. JPSHID40-RF INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 40 Temperatura de 5°C hasta 70°C. JPSHID60-RF INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 60 Temperatura de 5°C hasta 70°C. JPSHID70-RF INCUBADORA DE LABORATORIO INCUBADORA SHAKER 70 Temperatura de 5°C hasta 70°C. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231279349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | HATHO, con nombre genérico PULIDORES | HATHO | NO | ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. ES UN INSTRUMENTO USADO PARA EL RECTIFICADO, AJUSTE Y PULIDO SEGÚN ABRASIVIDAD DEL PULIDOR PAR EL TRATAMIENTO DE COFIAS Y ESTRUCTURAS EN LOS DIFERENTES MATERIALES DENTALES | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231280243 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-04 | Salmonella Real Time PCR Kit - ZJ0001-2022-5-26-CE（Riomavix) y E. Coli O157：H7 Real Time PCR Kit - ZJ0001-2022-5-26-CE（Riomavix). | LIFERIVER | SI | Salmonella Real Time PCR Kit - ZJ0001-2022-5-26-CE（Riomavix) DD-0034-02: El kit de PCR en tiempo real de Salmonella se utiliza para la detección de Salmonella en muestras de heces o agua mediante el uso de sistemas de PCR en tiempo real. E. Coli O157：H7 Real Time PCR Kit - ZJ0001-2022-5-26-CE（Riomavix) DD-0039-02: El kit de PCR en tiempo real H7 se utiliza para la detección de E. Coli O157：H7 en muestras de heces o agua mediante el uso de sistemas de PCR en tiempo real. El fabricante declara que los productos son para uso diagnóstico In Vitro | KIT | No registra | Revisados los insertos de los mencionados productos, se observa que estos están destinados al uso diagnóstico In Vitro, para la detección de Salmonella y E. Coli en muestras de heces o agua. En ese sentido, los productos se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. (subrayado fuera de texto) | Así mismo, estos productos pertenecen a la Categoría dos (II), área Biología Molecular, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | II
20241003797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | SOPORTE TRANSPARENTE. | No registra | NO | Rollos adhesivos de polietileno transparente, suave, flexible y resistente, recubierto por uno de sus lados con adhesivo acrílico. El material debe estar libre de cualquier tipo de contaminación y/o suciedad (manchas de aceite, oxido, tierra, etc). Los rollo deben estar bobinados de manera uniforme, conservando el ancho, sin orillos doblados, mal acabados, sin arrugas, huecos, holguras, etc. Cualquier anomalía en el proceso que genere discontinuidad en las características del material ser marcada. | ROLLO DE 330 METROS DE LONGITUD POR MAXIMO 400 MILIMETROS DE DIAMETRO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241020137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | Sistema de Inhalación Tyvaso TD-300/A: con nombre genérico : NEBULIZADOR ULTRASÓNICO, CONJUNTO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Y ACCESORIOS | TYVASO | NO | El dispositivo de inhalación TD-300/A Tyvaso es la tercera generación de nebulizadores para el Sistema de inhalación Tyvaso está destinado exclusivamente para el uso de un solo paciente en la administración del ingrediente activo traprostinil inhalado. | Dos (2) dispositivos de inhalación TD-300/A, Dos (2) conjuntos para la circulación del aire y accesorios. | Se requiere importar dos (2) unidades del dispositivo individual TD-300/A, sin el medicamento TYVASO, para el cual fue diseñado como dispositivo de administración, con fines educativos y demostrativos, para entrenar al personal de la salud en su apropiado manejo. Las unidades del dispositivo a importar tampoco serán comercializados. El dispositivo por si solo, sin el medicamento no tiene ninguna aplicación médica ni puede ser usado en pacientes, razón por la cual NO requiere registro sanitario para su importación. Ref. TD-300/A | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Nota: el producto Sistema de Inhalación Tyvaso TD-300/A con nombre genérico : NEBULIZADOR ULTRASÓNICO, CONJUNTO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Y ACCESORIOS, es única y exclusivamente para fines educativos y demostrativos, para entrenar al personal de la salud en su apropiado manejo. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241053704 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | PRODUCTOS DE ORTESIS : Muñequera (TJ5), Tobillera (TJ3); Codera (TJ2); Soporte rodillera / (TJ-1); Soporte para el cuello (J2) con Nombre genérico PRODUCTOS DE ORTESIS | HEALTH CARE | SI | Sirven de soporte y protección cuando se realiza ejercicio físico o deportes | Unidad en caja de cartón | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PRODUCTOS DE ORTESIS : Muñequera (TJ5), Tobillera (TJ3); Codera (TJ2); Soporte rodillera / (TJ-1); Soporte para el cuello (J2) con Nombre genérico PRODUCTOS DE ORTESIS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Así mismo, se aclara que acorde al concepto de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, en su acta 9 de 2014, todos los productos de línea blanda, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación de riesgo I, de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005. | Ahora bien, mediante concepto emitido en el acta No. 6 de 12 de julio de 2017, en donde se solicitó “establecer LA AGRUPACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LÍNEA BLANDA PARA OBTENER UN REGISTRO SANITARIO en consideración al concepto emito en el Acta 9 del 17 de Septiembre de 2014, y teniendo en cuenta la naturaleza de los dispositivos de línea blanda, es pertinente agrupar las órtesis de conformidad con la indicación de uso declarada por el fabricante y con el fin establecido por el mismo, de la siguiente manera: • Órtesis de miembros superiores e inferiores • Órtesis de cuello y columna • Órtesis de tórax • Órtesis de abdomen • Órtesis de pelvis Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que es pertinente agrupar los dispositivos de línea blanda propuesta para obtener el correspondiente registro sanitario, de acuerdo con la indicación de uso declarada por el fabricante”. Acorde a lo anterior, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. Nota: Para el trámite del registro sanitario, deberá tener en cuenta las actas anteriormente mencionadas. | I
20241057048 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | Dispositivo Transluminal Acanalado eyeFlowTM/Dispositivo Transluminal Acanalado, marca eyeFlowTM | eyeFlowTM | NO | El Dispositivo Transluminal Acanalado eyeFlowTM de eyeFlow, Inc. es un dispositivo implantable en el Canal de Schlemm. El dispositivo es insertado en el Canal de Schlemm en el momento de la cirugía ya sea de forma manual usando micro fórceps o usando un inyector a través de un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo de ab interno. El Dispositivo Transluminal Acanalado tiene 10 mm de largo y forma un arco con 5.50 ± 0.5mm de radio (11.00 ± 1.0mm de diámetro) y abarca un arco de aproximadamente 104°. El Dispositivo Transluminal Acanalado tiene una punta cónica en ambos extremos que le permite auto centrarse mientras pasa a través del Canal de Schlemm durante el proceso de inserción, minimizando así el contacto entre la punta y la pared interior de la malla trabecular, la pared posterior del Canal de Schlemm y minimizando un potencial paso involuntario de la punta hacia uno de los orificios del Canal Colector que bordea la pared posterior del Canal de Schlemm. El Dispositivo Transluminal Acanalado tiene ocho (8) ventanitas alargadas en toda su longitud, dos (2) orificios circulares, uno en cada extremo localizados cerca de cada punta del dispositivo, y dos (2) orificios circulares axiales alineados con el eje longitudinal de cada una de las puntas del Dispositivo Transluminal Acanalado. Las ventanas alargadas sirven para estirar la malla trabecular y permitir la permeabilidad del Canal de Schlemm y del orificio de las Entradas del Canal Colector posicionado a lo largo de la pared posterior del Canal de Schlemm | Dispositivo Transluminal Acanalado precargado en un insertador en empaquetado por unidad | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el Dispositivo Transluminal Acanalado eyeFlowTM es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; | No obstante, lo expuesto y teniendo presente que el uso del dispositivo Transluminal Acanalado eyeFlowTM será usado con fines de Investigación, NO Requiere Registro Sanitario, de acuerdo a lo aprobado en la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 14 de febrero de 2024 con el acta No. 02 de 2024 de esta sala en su ítem 3.5. Sin embargo, es importante aclarar que de no encontrarse en la situación descrita, deberá contar con el Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | No aplica por ser dispositivo médico con uso exclusivo en investigación
20241062875 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | CUREO SOFWARE 3.0XH1 CAR #: SW_0123 | CUREosity Gmbh | SI | Software para terapia de realizas virtual sensoria motora para uso con sesiones CURED básico, CURED profesional, CURED premium El sistema CURED conta de componentes de hardware (visor VR, tableta y controlador) y el software CURED preinstalado y certificado medicamente. La terapia de realidad virtual inmersiva ofrece ejercicios de terapias física y ocupacional para las extremidades superiores, así como en el área de cognición AVD Gracias a su enfoque de gamificación, retroalimentación multisensorial y directa, la atención y la percepción corporal de pacientes se mantiene estable durante la terapia física y se utilizan unas gafas de realidad virtual para que el paciente pueda seguir el programa previamente indicado por cada fisioterapia Es el primer software con certificado médico que es diseñado con el fin de servir como guía para realizar terapia El sistema de terapia CURED fue desarrollado para su uso en pacientes con las siguientes patologías: • Ictus de etiología isquémica o hemorrágica con hemiplejía residual / paresia • Parálisis cerebral (infantil) • Lesiones de la médula espinal • Lesión cerebral traumática • Enfermedades musculoesqueléticas • Neuropatía (síndrome de Guillain-Barré, PNP) • Enfermedades neurodegenerativas (por ejemplo, esclerosis múltiple, • enfermedad de Parkinson, ELA) • Ataxia de miembros superiores y tronco. | CUREO SOFWARE 3.0XH1 CAR#SW_0123 | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CUREO SOFTWARE 3.0XH1 CAR #: SW_0123, marca: CUREosity Gmbh, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…).” | I
20241063261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | GELIFICANTE INACTIVADOR con nombre genérico GELIFICANTE INACTIVADOR | HOLANDINA | SI | El GELIFICANTE INACTIVADOR con formación de ÁCIDO PERACÉTICO es un gelificante para derrames de fluidos corporales, con capacidad para inactivar derrames biológicos y de medicamentos. Posee una alta capacidad de absorción. GELIFICANTE INACTIVADOR está indicado para la absorción de desechos de muestras biológicas de carácter infeccioso, fluidos corporales, sangre, derrames biológicos y de carácter hidrofílico, sustancias químicas usadas en laboratorios clínicos, en clínicas, hospitales veterinarios, odontológicos, entre otros. Por la acción del ÁCIDO PERACÉTICO, es un excelente inactivador para control de derrames en pisos, áreas, superficies duras y recipientes o contenedores. | Frasco de 30, 60, 100, 200, 250, 300, 500, 600, 700, 1000 y 4000 g | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto GELIFICANTE INACTIVADOR con Nombre genérico GELIFICANTE INACTIVADOR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” Adicionalmente en Acta No. 19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | I
20241063960 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | EMOFLON® UNGÜENTO RECTAL con Nombre genérico UNGÜENTO RECTAL | EMOFLON® | SI | Se utiliza para el tratamiento sintomático de la enfermedad hemorroidal y sus complicaciones (ej. eczema o fisura anal). A través de una acción de tipo barrera física, Emoflon® forma una capa protectora sobre la epidermis protegiendo la mucosa anal y reduciendo la aparición de fisuras o lesiones durante la defecación. Adicionalmente, proporciona cuidados a la piel inflamada y con prurito por lo que mejora la regeneración de la piel, reduce la sequedad de la piel y promueve la cicatrización de heridas. Emoflon® actúa de manera local, no sistémica, a modo de terapia de barrera por lo que no posee acción farmacológica. Emoflon® no representa un tratamiento curativo o preventivo para la enfermedad hemorroidal, permite únicamente un mejor manejo y disminución de la frecuencia de los síntomas asociados a la misma. | Caja de cartón que incluye 1 tubo de aluminio con tapa de plástico x 25g y un aplicador de polietileno. | Emoflon Ungüento Rectal | Que mediante la información aportada se identifica que el EMOFLON® UNGÜENTO RECTAL con Nombre genérico UNGÜENTO RECTAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) B. DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) b) La clase IIA, si se destinan a un uso a corto plazo (…) | IIa
20241075667 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-04 | L-040 Lysozyme Egg White | GOLDBIO | NO | Digestión enzimática de paredes celulares bacterianas. Mejora de extracciones de proteínas o ácidos nucleicos. Actividad antibacteriana contra bacterias Gram positivas. Proteina Modelo. El fabricante declara que el producto es para uso sólo en investigación. | 1 gramo | No registra | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte de la Universidad de Simón Bolívar, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PATÓGENOS EMERGENTES Y RE- MERGENTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - BPIN 2021000100270” El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por ser reactivo in vitro con uso exclusivo en investigación
20241084313 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | MagMAX™ Prime Bead Beating Tubes | Applied Biosystems™, MagMAX™ | NO | Los tubos batidores de perlas MagMAX Prime están diseñados específicamente para permitir una extracción eficiente y de alto rendimiento de ácido nucleico de las heces. Están diseñados para usarse con los kits de aislamiento de NA viral/patógeno MagMAX Prime y el tampón de lisis de heces MagMAX Prime para maximizar el rendimiento de ARN y ADN. Es para uso exclusivo en investigación. Son tubos que contienen perlas para la alteración mecánica de muestras que pueden resultar difíciles de extraer (p. ej., materia fecal). Este es un accesorio que puede o no comprarse con el MagMax Prime viral/pathogen NA isolation kit, prefilled plates SKU A58146PF. | 100 tubos | A58155 - MagMAX™ Prime Bead Beating Tubes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241090429 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | BODY FAT SCALE (BÁSCULA GRASA CORPORAL INALÁMBRICA), nombre genérico: BASCULAS-BALANZAS | RECOVERY, RECOVERY LFE | NO | Báscula o balanza para pesarse, esta báscula se conecta de forma inalámbrica al teléfono, y se utiliza para la medición del peso corporal, indica valores de índice de masa corporal, índice de grasa corporal, agua total en el cuerpo. | UNIDAD | JPD-BFS200A JPD-BFS200B JPD-BFS200D | Teniendo en cuenta la documentación allegada, se informa que mediante el Acta 4 del 11 de mayo de 2016, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto, para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad..” (negrilla y subrayado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093249 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | DISPOSITIVO MEDICO SPRAY ORAL PROTECTOR DE LA GARGANTA con Nombre genérico DISPOSITIVO MÉDICO SPRAY ORAL PARA PROTECCIÓN DE LA GARGANTA | No registra | NO | Es un dispositivo medico en forma de spray para aplicación por la cavidad oral, está basado en una película formada por Orarez® y extractos de plantas aromáticas como Caléndula y Erysimum. (Este es un complejo molecular con propiedades mucoadhesivas que forma una película protectora en la membrana mucosa de la garganta, la cual la protege de agentes externos y al mismo tiempo la hidrata ayudando a su recuperación) El producto es indicado como coadyuvante en los procesos que ocurren con la irritación de la garganta, hidratando, protegiendo contra infecciones, aliviando las molestias de la irritación y refrescando la garganta gracias a los extractos de plantas y menta. El uso de este spray puede darse en casos de irritación de la garganta, para aliviarla ayudar en indicaciones terapéuticas como: resfriados comunes, disfonía, afonía, ronquera, faringitis, laringitis, tos agresiva (Infecciones de garganta o nerviosa) como un adyuvante en los tratamientos medicinales. Forma de uso: 1. Remover la tapa protectora de la botella 2. Insertar el aplicador en la botella horizontalmente y presionar hasta escuchar un click 3. Al girar la botella antes del uso. La primera vez que es usado puede requerir presionar varias veces el aplicador hasta la pulverización de los productos. 4. Introducir suavemente el aplicador en la cavidad oral y presionar la bomba para aplicar el producto en la garganta. 5. Repetir en caso de ser necesario. Realizar hasta 3-6 spray por dia, o tan a menudo como sea necesario. Se recomienda su uso en adultos y en niños mayores de 6 años. Advertencias y Precauciones: En caso de alergia o sospecha de una reacción alérgica a alguno de los componentes de este producto, por precaución se recomienda no utilizarlo Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser utilizado por más de una persona. | Botella plástica por 30mL sin propulsor de gas | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos (Fito terapéuticos) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093566 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | SILLA MÉDICA ANATOME con Nombre genérico SILLA MÉDICA | ANATOME. | SI | La Anatome es una silla médica de altura ajustable con reposacabezas retráctil y secciones inclinables. Sus beneficios son que permite compensar la discapacidad de un paciente adulto: - durante los períodos de cuidado debido a múltiples tomas de portasueros y accesorios de ganchos, - para transporte o traslado desde la cama debido a los reposabrazos ajustables en altura. | UNIDAD | SM647 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SILLA MÉDICA ANATOME con Nombre genérico SILLA MÉDICA, marca: ANATOME, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…).” | I
20241095931 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | SANIDEX 5ZYME Nombre Genérico: PRELIMPIADOR PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS | SIRMAXO | NO | Usado para la limpieza previa de equipos quirúrgicos y médicos antes de la desinfección/esterilización de alto nivel. • Formulación de cinco enzimas, eficaz contra todas las secreciones humanas, incluidas proteínas, carbohidratos, almidón y celulosa con propiedades de eliminación de biopelículas, también ataca las manchas rígidas que contienen mananos-polisacáridos. • Eficaz contra todo tipo de suciedad para todas las aplicaciones (Máquina, remojo y baño ultrasónico). • Formulación de cinco enzimas, eficaz contra todas las secreciones humanas, incluidas proteínas, carbohidratos, almidón y celulosa con propiedades de eliminación de biopelículas, también ataca las manchas rígidas que contienen mananos-polisacáridos. • Altamente efectivo con cualquier calidad de agua. • pH neutro a la dilución de uso. • Efectivo en diluciones bajas de 0,05 % a 0,5 % según el nivel del suelo. | BOTELLA DE 1LT, GALÓN Y ENVASE DE 5LTS | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241095937 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | LUMINOMETRO, nombre genérico: MEDIDOR DE HIGIENE | HYGIENA | NO | Equipo diseñado para controla los niveles de higiene presente en las superficies de los equipos | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241095948 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | ESCANER INTRAORAL con nombre genérico ESCANER INTRAORAL | AIDITE | SI | El escáner es un dispositivo de escaneado óptico 3D intraoral cuyo uso previsto es el registro digital de las características topográficas de las piezas dentales y de los tejidos circundantes. El sistema produce imágenes 3D, para su uso en diseño y fabricación de restauraciones dentales asistidas por computadora. La imagen 3D se genera en un formato de geometría tridimensional. El dispositivo permite que varios cabezales de escáner integrados en la pieza de mano escaneen a la vez múltiples ángulos | Unidad | INFINITY 4, RAPID 3, ELEGANT 3 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ESCANER INTRAORAL con nombre genérico ESCANER INTRAORAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIa
20241096470 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | RAPTOR DIAGNOSTIC READER con nombre genérico LECTOR DIAGNÓSTICO | NEOGEN | NO | Es un lector de tiras de prueba de flujo lateral con incubación incorporada. La plataforma Raptor proporciona una manera fácil de analizar objetivamente y almacenar los resultados de las pruebas de flujo lateral de Neogen®. Raptor es capaz de analizar hasta tres muestras independiente y simultáneamente, siempre que estén configuradas para la misma temperatura y tiempo de incubación. Raptor se puede utilizar con los kits de pruebas BetaStar® Advanced, BetaStar S, Reveal® Q+ Aflatoxina, Reveal Q+ Fumonisina, Reveal® Q+ para DON y Reveal Q+ MAX de Neogen. | Unidad | 9680 Sistema Raptor / Raptor Integrated Analysis Platform 9696 Sistema Raptor Solo / Raptor Solo Integrated Analysis Platform 9681 Raptor® Vortex cartridges | NOTA: EQUIPO DE USO EXCLUSIVO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA, NO SE AUTORIZA SU USO PARA DIAGNOSTICO EN PACIENTES De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241097400 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | REFRIGERADORES DE MORGUE, nombre genérico. REFRIGERADORES PARA CADÁVERES | MOPEC | NO | LOS REFRIGERADORES TELESCÓPICOS PARA MORGUE CON APERTURA EN LOS EXTREMOS ESTÁN DISEÑADOS CON APERTURAS DE PUERTA INDIVIDUALES. UN MECANISMO TELESCÓPICO SOSTIENE COMPLETAMENTE LA BANDEJA PARA LA CARROCERÍA. CUANDO LA PUERTA ESTÁ ABIERTA Y EL EXTREMO DEL MECANISMO TELESCÓPICO ESTÁ COMPLETAMENTE EXTENDIDO, LA BANDEJA ESTÁ A LA VISTA DESDE LA CABEZA HASTA LOS PIES. EL CADÁVER SE PUEDE RETIRAR SOLO O CON LA BANDEJA PARA CADÁVERES. | UNIDAD | KA1200, KA200, KA1300, KA300, KA1400, KA400, KA1500, KA500, KA510, KA1600, KA600, KA1700, KA700, KA100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241097621 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL HECHO A LA MEDIDA MD - SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL HECHO A LA MEDIDA MD | MEDPRIN-RECRANIO | NO | El sistema de reparación cráneo-maxilofacial personalizado está proyectado individualmente para cada paciente y tiene como objetivo corregir defectos o sustituir huecos óseos en el esqueleto craneofacial. El Sistema de Reparación Craneomaxilofacial Personalizado Recranio™ permite reemplazar los vacíos óseos en el esqueleto craneofacial del paciente. Este sistema está diseñado individualmente para cada paciente y tiene como objetivo reparar los defectos del esqueleto craneal y craneofacial. Cada implante incluye una o más piezas con formas y tamaños específicos, personalizados según los datos de la tomografía computarizada proporcionados por el cirujano. El implante es específico para el paciente y es implantado por el cirujano en los defectos del hueso craneofacial, fijándolo en el hueso autólogo mediante sistemas estándar de fijación craneal y craneofacial. | INDIVIDUAL | LxWx-SxTx | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241097654 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | TapeStation System con nombre genérico: Separador de Ácidos nucleicos mediante electrofóresis | AGILENT | NO | El sistema TapeStation 4150 (G2992A) está destinado a separar ácidos nucleicos mediante electroforesis. El sistema detecta *ADN de doble cadena teñido con fluorescencia, incluido el ADN genómico y el cfADN *ARN total teñido con fluorescencia (eucariota y procariota) El sistema 4150 TapeStation está diseñado para uso profesional para ejecutar exclusivamente kits Agilent ScreenTape y consumibles especificados. El instrumento Agilent 4150 TapeStation G2992A ofrece procesamiento automatizado de muestras de aplicaciones ScreenTape para ADN y ARN. Hace que el control de calidad (CC) de muestras dentro de los flujos de trabajo de secuenciación de nueva generación (NGS) y biobancos sea más fácil y económico que nunca. El instrumento Agilent 4150 TapeStation representa un sistema básico ideal para laboratorios que manejan un número reducido de muestras. Se pueden procesar hasta 16 muestras por ciclo. El software TapeStation preinstalado en el paquete de software TapeStation para ordenador portátil (G2999AA) incluye funciones para el control del instrumento y el análisis de datos. Es intuitivo y presenta los datos analizados automáticamente como una imagen de gel y un electroferograma familiares para cada muestra. Los tres modelos de TapeStation G2991A, G2991B y G2992A se identifican mejor por el nombre del modelo en una placa situada en la parte frontal inferior derecha del instrumento. Todos los modelos pueden controlarse mediante el software Agilent TapeStation y ejecutar toda la cartera de ensayos ScreenTape. El modelo G2991A, lanzado anteriormente, puede identificarse por un botón de bloqueo de transporte mecánico exterior y por su tapa semitransparente. Los modelos más recientes G2991B y G2992A tienen una tapa opaca. Los tres modelos TapeStation requieren los mismos consumibles Agilent como puntas de carga, tiras de tubos, tapones y, opcionalmente, placa de muestras de 96 pocillos con sellos de lámina para la capacidad de 96 pocillos. | Equipo de mesa, con sistema integrado y accesorios (según aplique). | G2991A - 4200 TapeStation G2991B - 4200 TapeStation G2992A - 4150 TapeStation | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO PUEDE SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO | No aplica por ser dispositivo médico con uso exclusivo en investigación
20241101492 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | CAMILLA PERSONAL DE SALVAMENTO – CUSTODIAN, nombre genérico: CAMILLA PERSONAL DE SALVAMENTO | CUSTODIAN | SI | Camilla personal de salvamento, atención de primeros auxilios, extracción y traslado de heridos de manera inmediata y efectiva | EMPAQUE UNITARIO | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CAMILLA PERSONAL DE SALVAMENTO – CUSTODIAN, nombre genérico: CAMILLA PERSONAL DE SALVAMENTO, marca: CUSTODIAN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20241102535 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | BALANZAS DIGITALES | GMD, LATIDOS, LATID2S | NO | Instrumento de control del peso corporal ideal para uso en el hogar o en el control de tamizajes. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | Teniendo en cuenta la documentación allegada se informa que mediante el Acta 4 del 11 de mayo de 2016, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto, para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad..” (subrayado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241102539 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | ESCANER INTRAORAL ZAHNDENT con nombre genérico ESCANER INTRAORAL ZAHNDENT | ZAHNDENT | SI | Escáner intraoral es usado para reproducir en imágenes 3D, las estructuras anatómicas de la cavidad oral. | No registra | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ESCANER INTRAORAL ZAHNDENT con nombre genérico ESCANER INTRAORAL ZAHNDENT, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIa
20241104198 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | CELERITY INCUBATOR LCB060 nombre genérico: INCUBADORA DE MUESTRAS | STERIS, CELERITY | NO | Utilice la incubadora Celerity para incubar y leer automáticamente los indicadores biológicos STERIS Celerity para esterilización con vapor y peróxido de hidrógeno vaporizado a 55 °C-60 °C para obtener un resultado fluorescente. | Presentación unitaria + Accesorios | LCB060 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241106797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | ARKANGEL AI con nombre genérico ARKANGEL AI | ARKANGEL | NO | Esta plataforma es impulsada por algoritmos estadísticos, y es útil para la exploración y comprensión de información en un espectro diverso de áreas del conocimiento y se puede utilizar por diferentes industrias. Su capacidad para analizar datos a través de algoritmos inteligentes permite abordar preguntas, ya sean técnicas o no técnicas, con una profundidad y precisión. Al cruzar las fronteras entre disciplinas, esta plataforma se convierte en un faro de conocimiento que trasciende las barreras tradicionales, ofreciendo respuestas que van desde la resolución de problemas científicos complejos hasta el asesoramiento en áreas como la gestión empresarial y las ciencias sociales. Desde el análisis de datos técnicos en campos como la ingeniería y la informática hasta la interpretación de cuestionamientos no técnicos en ámbitos legales y humanísticos, esta plataforma proporciona una solución integral para la búsqueda de conocimiento. Su enfoque centrado en la inteligencia artificial no solo potencia la eficiencia en la identificación de patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos, sino que también amplía las posibilidades de descubrimiento, fomentando la interconexión de ideas y la generación de insights significativos en todas las áreas del saber. En el sector salud Arkangel puede ser utilizada como una herramienta para mejorar las operaciones, entendimiento de sus datos, pero no como una herramienta de diagnóstico de resultados. | En el marco de la estrategia comercial de este software, se ha elegido adoptar el modelo SaaS (Software as a Service). Este enfoque implica la entrega directa de aplicaciones a los usuarios a través de internet. En contraposición al proceso tradicional de adquisición, instalación y gestión de software en sus propios dispositivos o servidores, los usuarios tienen la capacidad de acceder de manera conveniente a las aplicaciones mediante un navegador web. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241106895 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | ESTACION DE EXAMEN TRANSPORTABLE con nombre genérico TRANSPORTABLE EXAM STATION (TES) | GLOBALMED | NO | Al reconocer la necesidad de movilidad, GlobalMed desarrolló Transportable Exam Station (TES) para llevar la atención médica más allá́ del entorno estático. Con una tableta que integra software de consulta en un estuche resistente a impactos, polvo e intemperie, el TES es una estación de examen interactiva y totalmente móvil para los entornos más austeros. El TES está diseñado y fabricado en EE. UU. por GlobalMed. | Equipo Catalogado como Medical Device Data System, o Sistema de Información para Dispositivos | TRANSPORTABLE EXAM STATION (TES) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE EQUIPO BIOMÉDICO Y/O DISPOSITIVO MÉDICO | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241106994 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | PUÑOS PARA CONFECCIÓN | DESMEDICOS | NO | ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN LA CONFECCIÓN DE BATAS Y/O OVEROLES QUIRURGICOS; LOS PUÑOS SIRVEN PARA PROTEGER AL USUARIO DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL DESPLAZAMIENTO DE LA PRENDA, EVITANDO FILTRACION DE FLUIDOS EN LOS BRAZOS. | PAQUETE X1000 UNIDADES (500 pares) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241107951 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | FUNDAS/FORROS EN POLIETILENO | DESMEDICOS | NO | ESTE PRODUCTO ES UTILIZADO PARA COMO FORRO PARA EQUIPOS O DISPOSITIVOS EN LAS INSTITUCIONES MEDICAS Y/O QUIRURGICAS, SON CUBIERTAS PLASTICAS DESARROLLADAS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE, AJUSTABLES O NO, PRODUCIDAS EN DIFERENTES DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS EQUIPOS O DISPOSITIVOS QUE REQUIERAN UNA PROTECCION PLASTICA. | Empacadas en bolsa de Polietileno, de acuerdo con lo requerido por el cliente: Individual, empaque x 2, x 5, x 10, entre otras. | Funda mampara Funda ecógrafo Bolsa acordeón Globo Plástico, entre otros a solicitud del cliente. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241107954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | TELA NO TEJIDA SMS SPUNBOND/MELTBLOWN/SPUNBOND, con nombre genérico: TELA SMS | DESMEDICOS | NO | LA TELA SMS SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES, INCLUYENDO FINES INDUSTRIALES Y MÉDICOS, ASÍ COMO TEXTILES Y BIENES DE CONSUMO. LOS MATERIALES DE SMS SE UTILIZAN AMPLIAMENTE EN LAS INSTITUCIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS, COMÚNMENTE SE FABRICAN BATAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, CAMPOS QUIRÚRGICOS, OVEROLES, ETC. QUE HACEN PARTE DE LOS PAQUETES O KIT QUIRÚRGICOS. | EN ROLLOS. EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241107959 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | TELA SS SPUNBOND/SPUNBOND, con nombre genérico: TELA SS | DESMEDICOS | NO | LA TELA SS SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES, EN PRODUCTOS DESECHABLES COMO BATAS MÉDICAS, TAPABOCAS, PAÑOS QUIRÚRGICOS Y OTRAS PENDAS O PRODUCTOS DE USO MÉDICO O QUIRÚRGICO. TAMBIÉN SE UTILIZA EN AGRICULTURA PARA CUBRIR CULTIVOS Y EN CONSTRUCCIÓN PARA REVESTIMIENTOS DE CASAS. SE UTILIZAN TAMBIÉN AMPLIAMENTE EN EL SECTOR DE LA HIGIENE, COMO PAÑALES PARA BEBÉS, PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA DE ADULTOS, TOALLAS SANITARIAS FEMENINAS, ETC | EN ROLLOS EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241108398 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | SYMPRO, con nombre genérico: LIMPIADOR DE PRÓTESIS REMOVIBLES, APARATOS Y FÉRULAS DE ORTODONCIA DE USO NO ESTÉRIL | RENFERT | NO | ESTE APARATO DEBE USARSE EXCLUSIVAMENTE PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL DE DENTADURAS POSTIZAS REMOVIBLES, ASÍ COMO APARATOS Y FÉRULAS DE ORTODONCIA. EL APARATO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO NO ESTÉRIL. PACIENTES: EL DISPOSITIVO NO SE UTILIZA CON PACIENTES Y NO ENTRA EN CONTACTO CON ELLOS. | UNIDAD | 67009999 SYMPRO, PARTES Y ACCESORIOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241109149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | PSMA-11 (GMP) con Nombre genérico PSMA-11 (GMP). | PSMA-11 (GMP). | NO | El PSMA-11 (GMP) es un trazador de tomografía por emisión de positrones (PET). Se utiliza en la radiofarmacia como precursor para el radiofármaco 68 ga-psma-11. El PSMA _ ¡! Se une al dominio extracelular del antigeno de membrana especifico de la próstata (PSMA) permitiendo detectar recaidas y metástasis del cáncer de próstata. | PSMA-11 10µg (5 viales)/ PSMA-11 1MG (1VIAL) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241110055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | Bloque de interruptores | OTTOBOCK | NO | El producto está indicado exclusivamente para la protetizacion de miembro superior para conectar el EnergyPack 757B20 o 757B21, los electrodos 13E200 o 13E202 y las manos eléctricas del sistema al cable de mano 9E53. | No registra | 13E190 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241110084 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | TELA NO TEJIDA SMMSS SPUNBOND / MELTBLOWN/MELTBLOWN/SPUNBOND / SPUNBOND, con nombre genérico: TELA SMMSS | DESMEDICOS | NO | LA TELA SMMSS SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES, INCLUYENDO FINES INDUSTRIALES Y MÉDICOS, ASÍ́ COMO TEXTILES Y BIENES DE CONSUMO. LOS MATERIALES SMMSS SE UTILIZAN AMPLIAMENTE EN LAS INSTITUCIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTO, GRACIAS A SUS BUENAS PROPIEDADES DE FILTRACIÓN Y RESISTENCIA A FLUIDOS ES UTILIZADA PARA FABRICAR PRODUCTOS QUE REQUIERAN UNA MÁS ALTA EFICIENCIA EN ESTOS ASPECTOS, COMO BATAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO, CAMPOS QUIRÚRGICOS, OVEROLES, ETC. | EN ROLLOS. EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241110468 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | TELA ABSORBENTE | DESMEDICOS | NO | ESTA TELA NO TEJIDA ABSORBENTE ES AMPLIAMENTE UTILIZADA PARA PRODUCCION DE BATAS QUIRUGICAS, ROPA QUIRURGICA DESCHABLE EN GENERAL Y PARA AREAS DE REFUERZO DE CAMPOS QUIRURGICOS OPERATORIOS. | EN ROLLOS EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241112054 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | Sapphire Pipette Tips, 200 µl, Universal, nombre genérico. Puntas de pipeta de zafiro, 200 µl, Universa | GREINER BIO-ONE | NO | La flexibilidad es fundamental en las soluciones modernas de manipulación de líquidos, por ello las puntas de sapphire se están fabricadas en otros tamaños diferentes y en una gama de volúmenes de 10 µI a1250 µI incluyendo una punta de longitud extendida de 10µI para la recuperación de pequeños volúmenes de muestra Todas las puntas están fabricadas en polipropileno de grado médico y están disponibles en formato estándar, baja retención, con filtro o puntas de pipeta con filtro de baja retención. Dependiendo del formato, las puntas de pipeta Sapphire se presentan en racks, bulk o unidades de cambio Las puntas y pipetas Sapphire, cuando se utilizan conjuntamente, proporcionan una solución optimizada y uniforme para el manejo de líquidos. | 775350: Bolsa x 1000 und caja x 15000 und 775351,775352: Rack x 96 und caja x 960, 5760 und 775354,775355: Rack x 96 und, caja x 960,4800 und | 775350,775351,775352,775354,775355 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241112975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | BRAVO NGS WORKSTATION WITH ON-DECK THERMAL CYCLER (ODTC) con nombre genérico APLICACIONES AUTOMATIZADAS DE MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS | AGILENT | NO | El Agilent Bravo NGS es una plataforma automatizada de manejo de líquidos flexible y compacta que agiliza sus flujos de trabajo genómicos rutinarios, incluida la preparación de bibliotecas y el enriquecimiento de dianas para secuenciación de nueva generación (NGS). El software de control de automatización Agilent VWorks permite a los usuarios iniciar rápidamente el sistema y ejecutar protocolos preprogramados con confianza, mientras que la plataforma abierta proporciona la flexibilidad necesaria para servir a una amplia gama de aplicaciones. El Bravo NGS ofrece la ventaja de un mayor rendimiento sin afectar a la calidad de los datos, y libera a los investigadores de realizar tareas repetitivas que requieren mucho tiempo. El termociclador en cubierta (ODTC) integrado aumenta aún más el tiempo de paso y simplifica enormemente el flujo de trabajo de preparación de muestras NGS. El diseño compacto de la plataforma automatizada de manipulación de líquidos Agilent Bravo la convierte en una opción excelente para laboratorios con limitaciones de espacio. | Equipo de mesa, con sistema integrado y accesorios (según aplique). | G5573AA - Bravo NGS G55474AA - Bravo NGS Workstation Options 006, 008 - Bravo NGS Workstation with ODTC (006) and software (008) G5575A - Bravo NGS Workstation Upgrade G5269GA - ODTC Upgrade Kit for existing Bravo NGS Workstation H5949A - Requiered Supplemental installation service for ODTC install | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico con uso exclusivo en investigación
20241113019 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | HELP EX PLAQUE, con nombre genérico: AGENTE LIMPIADOR PARA RESTAURACIONES | RENFERT | NO | AGENTE LIMPIADOR A BASE DE ÁCIDO LISTO PARA USAR PARA UNA FÁCIL ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS REBELDES COMO PLACA, SARRO Y ADHESIVO PARA DENTADURAS POSTIZAS DE RESTAURACIONES DENTALES REMOVIBLES Y POLVO PARA NEUTRALIZAR LA AYUDA: EX PLACA P LÍQUIDO LIMPIADOR EL PRODUCTO NO SE UTILIZA EN PACIENTES O DISPOSITIVOS MÉDICOS. | INDIVIDUAL | 6700 0000 help:ex plaque p 6700 0001 help:ex plaque p – sample (2x2) 6700 0100 help:ex plaque f | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Es de sugerir que para comercializar el producto HELP EX PLAQUE en el territorio Nacional, debe contar con un sticker en el etiquetado, con la observación “PROHIBIDO EL USO EN LA BOCA DEL PACIENTE” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241113646 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | OB LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL Y PIEZAS DE MANO, con nombre genérico: LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL Y PIEZAS DE MANO | ORGANICA | NO | ES UN LUBRICANTE CON ACEITE NATURAL DERIVADO DE LA CASCARA DE LA NARANJA, PRODUCTO 100% BIODEGRADABLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. ES FÁCIL DE USAR Y PENETRA TODAS LAS SUPERFICIES METÁLICAS, PREVINIENDO MANCHAS, OXIDO Y PICADO EN LOS INSTRUMENTOS. ES TOTALMENTE PERMEABLE CON LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN SEAN DE ÓXIDO DE ETILENO O PERÓXIDO. CONTIENE AGENTES ANTICORROSIVOS E INHIBIDORES DE ÓXIDO, ES SEGURO DE USAR EN CUALQUIER GRADO DE INSTRUMENTAL. ELIMINA EL TENER QUE USAR BAÑOS DE LUBRICANTES LECHOSOS O EMULSIONADOS. SE DEBE USAR DESPUÉS DE LA LIMPIEZA, ENJUAGUE Y PREVIAMENTE A LA ESTERILIZACIÓN, ELIMINA CONTAMINACIONES CRUZADAS AL NO TENER QUE SER DESECHADO USOS: APLICAR CON LA PISTOLA ATOMIZADORA CUIDANDO QUE QUEDE BIEN CUBIERTO EL INSTRUMENTAL, DEJAR ACTUAR POR ESPACIO DE 5 A 10 MINUTOS PARA QUE PENETRE EN LAS PARTES MÓVILES, POSTERIORMENTE SEQUE EL EXCESO DEL PRODUCTO CON UNA TOALLA O SERVILLETA DE PAPEL Y PROCEDA A LA ESTERILIZACIÓN. | ENVASE POR 160 ML, 120 ML, 250 ML, 300 ML, 500 ML, 750 ML Y 1000 ML. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241115132 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | GUANTE NITRILO MULTIPROPOSITO (USO INDUSTRIAL) Nombre Genérico: GUANTE NITRILO MULTIPROPOSITO (USO INDUSTRIAL | PROTEX | NO | Son ideales para ser utilizados en industrias en las que se requiera protección manual como: manipulación de alimentos, servicio de catering, procesos y limpieza en instituciones, agricultura, manipulación de elementos químicos no peligrosos, impresión y artes gráficas, manufactura en general e industria automotriz. excelente alternativa para personas que presentan sensibilidad al látex. | Caja por 25, 50, 100, 150 unidades. | Tallas S, M, L, XL, XXL. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Acorde a la Ficha Técnica folio 8, 9 y 10 se evidencia en la indicación de uso: NO RECOMENDADO EN USOS MÉDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241115193 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | FENESTRATED ANACONDA CD9209 - TCA 13101951 ANACONDA/ SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR con nombre genérico ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA | ANACONDA - TERUMO - TERUMO AORTIC | NO | Tratamiento de aneurisma de la aorta torácica. | Caja con 1 Sistema | ID Paciente: TCA13101951 CODIGO: CD9209 Nombre Paciente: Abigail Talero de Castañeda Cedula Ciudadanía: 41.547.XXX | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto, se informa que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ - HOSPITAL DE SAN JOSÉ, EN BOGOTÁ D.C., ORDENADO POR EL DOCTOR OSWALDO CEBALLOS BURBANO. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE DISPOSITIVO (FENESTRATED ANACONDA CD9209 - TCA 13101951 ANACONDA/ SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR/ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE ABIGAIL TALERO DE CASTAÑEDA CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION No. 41.547.XXX, EL CUAL ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida exclusivo para el paciente
20241117516 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | INSTRUMENT CLEANING KIT con Nombre genérico SOLUCIÓN DE LIMPIEZA | AGILENT | NO | El Instrument Cleaning Kit (Link) se utiliza como accesorio de los instrumentos Autostainer Link. El kit está indicado para su uso automatizado en el laboratorio con el fin de limpiar las partes de instrumentos y superficies que han estado en contacto con el 3,3’-diaminobenzidina tetrahidrocloruro (DAB). Este producto está recomendado para la limpieza rutinaria de los instrumentos Autostainer Link/Autostainer Link 48, de acuerdo con el plan de limpieza recomendado. Este producto debe utilizarse para limpiar superficies de la familia de instrumentos Autostainer Link que han estado en contacto con el cromógeno DAB, un compuesto insoluble en alcohol | SOLUCIÓN FRASCO PARA 17 PROTOCOLOS DE LIMPIEZA | SK301 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241117522 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | CONTENEDORES DE RESIDUOS Y MATERIAL CORTO PUNZANTE. Nombre Genérico: CONTENEDORES DE RESIDUOS Y MATERIAL CORTO PUNZANTE | MEDLINE | NO | Los recipientes para elementos corto punzantes y residuos están diseñados para contener elementos y residuos médicos corto punzantes usados y contaminados, y funcionar como un recinto durante el transporte hasta su eliminación definitiva. Manejo de forma segura de lancetas, agujas, jeringas, auto inyectores y cualquier otro elemento que utilice para el cuidado de la salud y que pueda perforar o cortar la piel. | MEDLINE | Contenedores para corto- punzantes / Habitación de pacientes Referencia - Descripcion - Accesorios - Empaque MDS701202F - 2 galones, rojo translúcido, tapa de contrapeso - G,H - 20/CS MDS701201F - 1 galón, rojo translúcido, tapa de contrapeso - G,H - 32/CS MDS705153 - 5 cuartos (qt), rojo translúcido, tapa de contrapeso - A,C,E,F - 20/CS MDS705154 - 5-qt., transparente, tapa de contrapeso - A,C,E,F - 20/CS MDS705201F - 1 galón, rojo, tapa de contrapeso - G,H - 32/CS MDS705202F - 2 galones, rojo, tapa de contrapeso - G,H - 20/CS MDS705203 - 3 galones, rojo translúcido, tapa de contrapeso - B,C,I,J - 12/CS MDS705204 - 3 galones, solapa roja - M - 10/CS MDS705254 - 5.4-qt., transparente, tapa de contrapeso - - 20/CS MDS705253 - 5.4-qt.,rojo, tapa de contrapeso - - 20/CS Armarios y soportes Accesorio Referencia Descripción Empaque A MDS707953 Armario o gabinete con cerradura para contenedor de objetos punzantes de 5 qt. 5/CS B MDS707930 Armario o gabinete con cerradura para contenedor de objetos punzantes de 3 galones 2/CS C MDS707212 Soporte para 5-qt. y de 3 galones 10/CS Soportes de pared en alambre Accesorio Referencia Descripción Empaque E MDS707316 Soporte sin cierre para contenedor de 5 qt. contenedor de objetos punzantes 5/CS F MDS707315 Soporte con cierre para contenedor de 5 qt. contenedor de objetos punzantes 5/CS G MDS707021 Soporte sin cierre para contenedor de 1 a 2 galones contenedor de objetos punzantes 5/CS H MDS707112 Soporte con cierre para contenedor de 1 a 2 galones contenedor de objetos punzantes 5/CS I MDS707003 Soporte sin cierre para contenedor de 3 galones contenedor de objetos punzantes 10/cs J MDS707133 Soporte con cierre para contenedor de 3 galones contenedor de objetos punzantes 10/cs Soporte de Pared Accesorio Referencia Descripción Empaque M MDS707940 Soporte de pared con bloqueo para montaje MDS705204 y MDS705204B 5/CS Contenedores de objetos punzantes/ Flebotomía Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS705110 Contenedor flebotomía rojo 1qt D 100/CS MDS705115 Contenedor flebotomía rojo transportable 1.5qt 20/CS Soportes de pared en alambre Accesorio Referencia Descripción Empaque D MDS707011 Soporte sin cierre para contenedor de flebotomía 1 qt. 5/CS Contenedores para objetos punzantes multipropósito Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS705201 1 galón, rojo, tapa corredera G,H 32/CS MDS701201 1 galón, rojo traslucido, tapa corredera G,H 32/CS MDS705202 2 galones, rojo, tapa corredera G,H 20/CS MDS701202 2 galones, rojo traslucido, tapa corredera G,H 20/CS Soportes de pared en alambre Accesorio Referencia Descripción Empaque G MDS707021 Soporte sin cierre para contenedor de objetos punzantes de 1 y 2 galones 5/CS H MDS707112 Soporte con cierre para contenedor de objetos punzantes de 1 y 2 galones 5/CS Contenedores grandes para objetos corto-punzantes Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS705208HN 8 galones, rojo, tapa con bisagra K 10/CS MDS705208SL 8 galones, rojo, tapa corredera K 10/CS MDS705208ST 8 galones, rojo, tapa de estrella K 10/CS MDS705210HN 10 galones, rojo, tapa con bisagra K 6/CS MDS705210SL 10 galones, rojo, tapa corredera K 6/CS MDS705210ST 10 galones, rojo, tapa de estrella K 6/CS MDS705212HN 12 galones, rojo, tapa con bisagra K 10/CS MDS705212SL 12 galones, rojo, tapa corredera K 10/CS MDS705212ST 12 galones, rojo, tapa de estrella K 10/CS MDS705218HN 18 galones, rojo, tapa con bisagra K 5/CS MDS705218SL 18 galones, rojo, tapa corredera K 5/CS Carro rodante Accesorio Referencia Descripción Empaque K MDS707CART Carro rodante para contenedores grandes de riesgo biológico 1/unidad Contenedores Grandes PG-II y de residuos Residuos biológicos peligrosos Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS705208 8 galones, rojo, tapa plana, PG-II K,L 9/CS MDS705308 8 galones, rojo, tapa de babor, PG-II K 9/CS MDS705212 12 galones, rojo, tapa plana, PG-II K,L 8/CS MDS705312 12 galones, rojo, tapa puerto, PG-II K 8/CS MDS705218 18 galones, rojo, tapa plana, PG-II K,L 7/CS MDS705318 18 galones, rojo, tapa puerto, PG-II K 7/CS Residuos de Quimioterapia Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS706308 8 galones, amarillo, tapa puerto, PG-II K 9/CS MDS706312 12 galones, amarillo, tapa puerto, PG-II K 8/CS MDS706218 18 galones, amarillo, tapa Plana, PG-II K,L 7/CS MDS706318 18 galones, amarillo, tapa puerto, PG-II K 7/CS MDS706902 2 galones, amarillo, tapa con bisagra G,H 20/CS Residuos Farmacéuticos Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS707902 2 galones, azul, tapa de bisagra G,H 20/CS MDS707308 8 galones, azul/blanco, tapa de puerto,PGII K 9CS MDS707318 18 galones, azul/blanco, tapa puerto, PG-II K 7/CS MDS705204B 3 galones,azul,solapa M 10/CS Residuos peligrosos RCRA Referencia Descripcion Accesorios Empaque MDS708902 2 galones,negro,tapa de bisagra G,H 20/CS MDS708308 8 galones,negro,tapa puerto,PG-II K 9CS MDS708318 18 galones,negro,tapa puerto,PG-II K 7/CS Soporte de Pared Accesorio Referencia Descripción Empaque M MDS707940 Soporte de pared con bloqueo para montaje MDS705204 y MDS705204B 5/CS Carro rodante Accesorio Referencia Descripción Empaque K MDS707CART Carro rodante para contenedores grandes de riesgo biológico 1/unidad L MDS705218CART Carro rodante con pedal para contenedores de 8-18 galones que con tapa plana 1/unidad | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241118405 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | RECINA DENTAL DE IMPRESION 3D | AIDITE | NO | RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES INDICADAS PARA LA FABRICACIÓN DE MODELOS DE TRABAJO, MODELOS DE ESTUDIO, GUÍAS QUIRÚRGICAS, GINGIVAS DE MODELOS DE TRABAJO, BASES PARA DENTADURAS POSTIZAS, CORONAS Y PUENTES, FÉRULAS PLACAS DE BRUXISMO | FRASCO DE 1000G | MODELO (MODEL) GUÍA QUIRÚRGICA (SURGICAL GUIDE) GINGIVA (GINGIVA) BASE PROTÉSICA (DENTURE BASE) CORONAS Y PUENTES (CROWN BRIDGE) FÉRULA (SPLIT) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241122266 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | CORRECTOR DINAMICO NO INVASIVO PARA PECTUS CARINATUM Y POSTURA con Nombre genérico CORRECTOR DINAMICO NO INVASIVO PARA PECTUS CARINATUM Y POSTURA. | ORI - MEDIORTOPEDICOS | NO | De uso terapéutico bajo formula medica Dispositivo médico sobre medida, ortesis de uso terapéutico para corrección de PECTUS CARINATUM y corrección de postura. Fabricada técnicamente bajo dimensiones especificas tomadas del paciente. Sensor de presión electrónico embebido para monitoreo y trazabilidad del tratamiento. Ajustable mediante accionamiento mecánico preciso para graduación y comodidad del usuario. La presión del tratamiento es determinada según criterio médico y es aplicada mediante el corrector dinámico que permite medir en unidades PSI, en tiempo real, la cantidad de fuerza que está siendo aplicada. Esta medición se realiza por medio del sensor de presión electrónico que a su vez se conecta al lector externo que muestra en pantalla la magnitud con una precisión de +/- 0.01 PSI. El corrector dinámico permite aumentar o disminuir la presión aplicada al paciente con ayuda del cierre graduable de avance milimétrico, el cual en conjunto con el sensor y el lector facilitan la calibración y seguimiento del tratamiento evitando presión excesiva o disminución de esta al avanzar la corrección. Las horas de uso deben ser determinadas según criterio médico, criterio técnico y tolerancia del paciente, se recomienda iniciar con pocas horas de uso al día e ir aumentando gradualmente la cantidad de tiempo de uso hasta lograr un uso continuo. | UNIDAD | Se ampara el modelo PECTUS ONE - ORI-PK2.1 Este es un dispositivo médico sobre medida para un paciente, bajo formula médica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Lo anterior de conformidad con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante acta N 14 y 15 de Julio de 2021, la cual conceptúa: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información y la normatividad sanitaria vigente aplicable, la Sala Especializada de Dispositivos Medicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro, realiza un alcance al concepto proferido en el numeral 3.16 del Acta 12 de 2021, el cual quedará así́: Actualmente en Colombia el Decreto 4725 de 2005 exime de registro sanitario a los dispositivos médicos sobre medida, para los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social, ha expedido la siguiente normatividad: • Resolucion 2968 de 2015, para dispositivos medicos sobre medida de tecnología ortopédica externa, En este contexto, el Decreto 4725 de 2005 en su artículo 2, define: Dispositivo medico sobre medida. “Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado”. Esto implica cumplir con tres condiciones: • Que sean fabricados específicamente para un paciente, al cual se le ha hecho una valoración, toma de medidas e impresiones, a partir de lo cual se diseña el producto. • Que estén bajo la prescripción escrita de un profesional de la salud. • Que sean usados por un paciente determinado, el cual se encuentre plenamente descrito (nombre e identificación). (…) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida exclusivo para el paciente
20241122953 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | ROLLOS DE CAMILLA con nombre genérico: ROLLOS DE CAMILLA | DESMEDICOS | NO | Los Rollos de tela SMS se utiliza en diversas aplicaciones, son un buen sustituto de las sábanas para camilla, se usan principalmente cuando se tiene una alta rotación de pacientes que no demoran mucho tiempo en una consulta médica o en procedimientos realizados en hospitales, clínicas, consultorios y centros de estética | En Rollos en la longitud establecida por el proveedor. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241123040 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | TELA NO TEJIDA LAMINADA | DESMEDICOS | NO | LAS TELAS NO TEJIDAS LAMINADAS SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN EL CAMPO MÉDICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BATAS DE AISLAMIENTO, CAMPOS QUIRÚRGICOS, SÁBANAS QUIRÚRGICAS, ENVOLVEDERAS QUIRÚRGICAS, ETC., PRODUCTOS QUE DESEMPEÑAN PRINCIPALMENTE LA FUNCIÓN DE AISLAMIENTO Y PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS. | EN ROLLOS EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241123907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL | DESMEDICOS | NO | ROPA QUIRÚRGICA SON TODOS LOS PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO ESTÉRILES, CONFECCIONADOS CON TELAS NO TEJIDAS QUE PROPORCIONAN REPELENCIA A LOS FLUIDOS, PERMEABILIDAD AL AIRE Y CONFORT, OFRECIENDO SEGURIDAD AL PERSONAL MÉDICO Y/O PACIENTES EN ÁREAS NO ESTÉRILES DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y/O REVISIONES MÉDICAS. DE USO TRANSITORIO, SU USO PERMITE REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A MICROORGANISMOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD DEL USUARIO; SON DISEÑADAS CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES CON EL FIN DE ADAPTARSE A LAS NECESIDADES PRECISAS DE LAS INSTITUCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS. | POR TALLAS. POR PRODUCTO O EN KIT. EMPACADAS EN BOLSA DE POLIETILENO, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL CLIENTE: INDIVIDUAL, EMPAQUE X 2 (PAR), X 5, X 10, ENTRE OTRAS. KIT PACIENTE ADULTO/ PEDIATRICAS: BATA PACIENTE-BLUSA PACIENTE-GORRO- POLAINAS- PANTALONETA- PANTALON KIT CIRUJANO: BATA-POLAINAS-ESCAFANDRA- PANTALON KIT ODONTOLOGIA: BATA O BLUSA QUIRUGICA- BATA PACIENTE-FUNDAS KIT PEQUEÑA CIRUGIA: BATA O BLUSA QUIRUGICA- FUNDAS KIT SPA: PANTY-BRASIER-PANTALONETA GORRO-POLAINAS KIT PIJAMA: BLUSA-PANTALON- GORRO- POLAINAS-ESCAFANDRA KIT UCI: BATA QUIRUGICA-FUNDAS KIT OFTALMOLOGIA: BATA QUIRUGICA-OVEROL- GORRO -FUNDAS KIT CORPORAL: BATA QUIRUGICA-FUNDAS KIT ESTETICA: PANTY-BRASIER- TULA TODOS LOS KITS PUEDEN CONTENER TODOS LOS PRODUCTOS ENUNCIADOS O UNA COMBINACION DE ELLOS (MINIMO 2 PRODUCTOS) | REFERENCIAS ESPECIFICACIONES BABERO - BALACA O BANDA FACIAL - BARBERA - BATA ODONTOLOGO O LABORATORIO - CON BROCHE, VELCRO O CREMALLERA BATAS O BLUSAS PACIENTE - MANGA CORTA, LARGA Y SIN MANGA - ADULTO-PEDIATRICAS BATAS O BLUSAS QUIRURGICAS - BATON CIRUJANO - BLUSA - CON O SIN MANGA, MEDIA MANGA ADULTO/PEDIATRICAS BRASSIER - ESTANDAR/ ESTRAPLE(RA)/ TOP CODERAS ESCAFANDRA - TIPO PASAMONTAÑAS/ GORRO FALDA FUNDA O FORRO - MAYO/ MANILAR/ TUBULAR O DE TUBO/ ESCANER/ COJIN/ MARCAPASOS/ GLOBO/ ESCANER/ ALMOHADA/ BRAZO GORROS - QUIRÚRGICO/ CIRUJANO ADULTO-PEDIATRICOS MANGA ESTANDAR/ RADIAL MASCARA DE OJOS - OVEROL - CON Y SIN POLAINAS, CON Y SIN ESCAFANDRA PANTALON - PACIENTE O CIRUJANO, CON CORDÓN O ELASTICO - ADULTO/PEDIATRICOS PANTALONETA - ESTANDAR/ COLONOSCOPIA ADULTO/PEDIATRICAS PANTY - TANGA/ TRADICIONAL ADULTO-PEDIÁTRICAS PIJAMAS PACIENTE - BLUSA MANGA CORTA O LARGA Y PANTALON O PANTALONETA ADULTO-PEDIATRICAS POLAINAS ESTANDAR/ TIPO BOTA/ ZAPATO/ GINECOLOGICAS/ ANTIDESLIZANTES - ADULTO/PEDIATRICOS TAPAOIDOS TULA VESTIDOS QUIRURGICOS - BLUSA Y PANTALON | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241137212 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-04 | MEDIDOR 90XL con Nombre genérico: Medidor de conductividad, temperatura, pH y presión de líquidos de diálisis | DIALYGUARD, MESALABS | NO | El medidor 90XL está diseñado para que lo utilicen profesionales de hemodiálisis para medir y mostrar lecturas de conductividad, temperatura, pH y presión de los líquidos de diálisis utilizados en los sistemas de administración de hemodiálisis | Unidad completa, partes y repuestos. | MODELO 90XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241131988 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-05 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. TRINO REMOLINA PITA Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE: SR. TRINO REMOLINA PITA, IDENTIFICADO CON CC 5.745.XXX DE SAN GIL, SANTANDER. SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA TORÁCOABDOMINAL, SIN MENCIÓN DE RUPTURA. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS TORACOABDOMINALES CON ENDOPRÓTESIS FENESTRADA (4 FENESTRAS) ESTA ENDOPRÓTESIS ESTÁ COMPUESTA POR FENESTRATED-THORACOABDOMINAL-DEVICE, QUE ES FEN-THORACO-ABDOMINAL-GRAFT, AAA-BIFURCATED-GRAFT, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE | UNITARIO | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA CLÍNICAFOSCAL (FUNDACIÓN FOSUNAB) EN LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA, SANTANDER, POR EL MÉDICO TRATANTE, DR. OLIVERIO VARGAS P., RADIOLÓGO INTERVENCIONISTA. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. TRINO REMOLINA PITA QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida exclusivo para el paciente
20241003831 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-06 | SOPORTE UNIVERSAL con Nombre genérico SOPORTE UNIVERSAL. | No registra | NO | SOPORTE ADHESIVO PARA EXPORTAR EN FORMA DE ROLLO COMO PRODUCTO INTERMEDIO PARA LA INDIA, PARA TROQUELAR FINALMENTE EN FORMA DE CURAS EN DICHO PAIS. ESTAS CURAS TENDRAN CONTACTO CON TEJIDO SANO Y LESIONADO, PARA EL CUIDADO DE HERIDAS. | ROLLO DE 330 METROS DE LONGITUD POR 400 MILIMETROS DE DIAMETRO | ROLLO DE 330 METROS DE LONGITUD POR 400 MILIMETROS DE DIAMETRO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241113575 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-06 | ELMASTEAM 8 con nombre genérico LIMPIADOR A VAPOR | ELMA | NO | Limpiador a Vapor - con chorro de vapor de alto rendimiento para la limpieza. Para ciertos instrumentos como, por ejemplo, las fresas, las brocas y los instrumentos de alta frecuencia que no salen bastante limpios después del proceso de tratamiento estándar. El limpiador a vapor Elmasteam 8 med puede hacer una limpieza de apoyo de los instrumentos y eliminar con cuidado suciedades resistentes como tejidos humanos quemados en pinzas electroquirurgicas. De este modo, estos valiosos instrumentos perduran durante mucho tiempo. Tiene alta disponibilidad de vapor con presión de vapor de 8 bar, Maneja modo ECO automático para ahorro de energía y costos. Maneja protección contra la marcha en seco del calentador y ciclos de descalcificación inteligente. | No registra | ELMASTEAM 8 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241113693 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-06 | MINI MASAJEADOR con nombre genérico MASAJEADOR | AZZORTI | NO | El mini masajeador de vibración eléctrica es un masajeador portátil. es adecuado para la mayoría de las partes de cuerpo y actúa como un excelente compañero en nuestro trabajo, estudio y vida. Durante su funcionamiento, su suave vibración puede llegar a los músculos y relajar las zonas afectadas. | 1 Unidad | XF-69 Funciona con tres tipos de energía: baterías (3*AAA), USB de computadora y adaptador de corriente de 220 v (Opcional): los colores de este modelo pueden personalizarse de acuerdo con las opciones de compra y disponibilidad del fabricante. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241115455 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-06 | PEGASUS ROLL CLIP PTS con nombre genérico PEGASUS ROLL CLIP PTS | SINTECO | NO | La máquina está diseñada para recibir, almacenar y agrupar productos envasados (como, entre otros, fármacos y productos sanitarios), que luego junta en agrupamientos no comercializables, equipados en su caso con un sistema de identificación. Pegasus Roll Clip PTS No está destinada al uso humano y la validación de los agrupamientos debe ser realizada por personal autorizado. | Maquina completa con sus respectivos accesorios | Pegasus Roll Clip PTS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093080 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-07 | EARWAX / CERUMEN Nombre Genérico: EAR SPRAY SOLUTION FOR CERUMEN PLUGS 15 ML /SPRAY AUDITIVO SOLUCIÓN PARA TAPONES DE CERUMEN 15 ML. | AUDYZEN / FREE AUDIO | SI | SOLUCION EN ESPRAY PARA TAPONES DE CERUMEN es un spray ótico basado en Docusato sódico, propilenglicol, glicerina y aroma a limón, especialmente indicado para suavizar y disolver tapones de cera y limpiar el canal auditivo externo. Docusato sódico es un surfactante aniónico el cual provee una amplia variedad de propiedades funcionales que incluye reducción de la tensión superficial e interfacial, humectante, dispersante, emulsificantes y solubilizante, por lo que puede penetrar fuertemente el cerumen, haciéndolo más suave y fácil de remover. Propilenglicol tiene una acción como humectante, previniendo la sequedad de la piel. De esta manera ayuda al mantenimiento de la hidratación del canal ótico es promovida la acción del Docusato sòdico que necesita agua para actual como surfactante. Gracias a las propiedades humectantes y lubricantes de la glicerina, esto ayuda a remover el cerumen y evita la acumulación. El aroma a limón provee una agradable frescura. | SPRAY AUDITIVO EXTERNO DE 15 ML (aproximadamente 115 pulverizaciones) | Ref.: PL0135 | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: EARWAX / CERUMEN Nombre Genérico: EAR SPRAY SOLUTION FOR CERUMEN PLUGS 15 ML /SPRAY AUDITIVO SOLUCIÓN PARA TAPONES DE CERUMEN 15 ML es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado en las definiciones del articulo 2 y dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que citan: (…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; | (…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, (…), se incluirán en: c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa | IIa
20241100816 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | COMPONENTE ARCO DE INSERCIÓN con Nombre genérico COMPONENTE ARCO DE INSERCIÓN | No registra | NO | Componente en peek carbono y acero inoxidable usado en la fabricación de guías de inserción, éstos ultimos se emplean como instrumental para la aplicación de implantes de osteosíntesis en cirugía de ortopedia (tomado de la FT del proveedor). Por parte de Industrias Médicas Sampedro, se aclará que: El componente arco de inserción pasará por procesos de acondicionamiento, acabado superficial, marcado, limpieza, empaque y control de calidad. El producto final corresponderá a un dispositivo médico tipo Instrumental amparado en el registro sanitario clase I. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241118183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | TIRAS INDICADORAS DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO SEGURO DESINFECTANTE ALTO NIVEL. Con nombre genérico: Tiras de indicadoras/rectivas/prueba de Amonio Cuaternario de respuesta rápida de alto nivel 0-1500 ppm. | DINMED | NO | Las tiras Indicadoras/reactivas de Amonio Cuaternario 0-1500 ppm, se utilizan para validar el uso seguro del Desinfectante de alto nivel (ESPORIMED 2021DM-0024612). Son láminas de papel rectangulares que cuentan con una almohadilla reactiva en uno de sus extremos (cuadro de color amarillo). La concentración del amonio cuaternario se determina de acuerdo con el color encontrado al sumergir las tiras en el producto. Segun la formulacion para el DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL (ESPORIMED) seria, según lo indicado en la etiqueta: Instrucciones de uso: 1. Sumerja la tira reactiva en la solución a probar durante 1-2 segundos. 2. Retire la tira reactiva e inmediatamente compárela con la carta de colores | Bolsa por 1 unidad, Bolsa x 6 unidades, Bolsa x 24 unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado se sugiere incluir este producto en el registro sanitario del AMONIO CUATERNARIO. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241120810 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN (PBE) P/N 802300-14 con Nombre genérico EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN (PBE) P/N 802300-14 | ZODIAC AVOX SYSTEMS | NO | 1. El PBE está destinado a brindar protección respiratoria, en aplicaciones de aviación de hasta 40,000 pies de altitud, para un piloto o miembros de la tripulación capacitados en su uso, con una duración mínima de 15 minutos. El dispositivo está sellado al vacío en una bolsa transparente y contenido dentro de un contenedor/estuche de plástico, que se puede almacenar en un estante de almacenamiento. La bolsa de vacío evita la exposición a atmósferas que podrían provocar pérdida de eficacia. El dispositivo está listo para usar a menos que la bolsa de la aspiradora haya perdido el vacío o el color del indicador de humedad haya cambiado a rosa, entonces el dispositivo no es apto para el servicio y no debe usarse. La unidad está disponible para su uso en su contenedor de almacenamiento sellado. Cuenta con una capucha de doble capa que envuelve toda la cabeza. Cuando se usa correctamente, el dispositivo puede adaptarse a barbas, cabello largo y anteojos. Una unidad de soporte vital integral, que utiliza un suministro de oxígeno de estado sólido, está ubicada en la parte posterior del capó. Este dispositivo se enviará con una capota interior hecha de fibra de vidrio recubierta de Teflón** y uno de los dos materiales aprobados para la capota: tela Kynol*** o Orange Nomex IIIA. Este dispositivo cumple con los requisitos de TSO-C116 y TSO-C99 con una altitud operativa de hasta 40 000 pies. Teoría de funcionamiento: El oxígeno a baja presión (O2) se produce ediante un generador químico de oxígeno. El oxígeno fluye desde el generador hacia una boquilla Venturi, que arrastra el gas de la capota a través del depurador de dióxido de carbono (CO₂). Este flujo depurado y el oxígeno agregado se ventilan hacia la capota para mezclarlos con el gas de esta. Una vez que se inicia el flujo de oxígeno, no se puede interrumpir. Se producirá oxígeno durante un mínimo de 15 minutos. Nota: El PBE genera oxígeno durante su uso. No permita que un PBE en funcionamiento entre en contacto directo con la llama, ya que el oxígeno aceleraVigorosamente la combustión. D. USO DEL DISPOSITIVO 1. CAPACITACIÓN a. Esta unidad debe ser utilizada únicamente por personal capacitado. Es importante que se brinde instrucción y capacitación adecuadas a todos los usuarios potenciales para garantizar el uso adecuado en caso de emergencia. Esta formación es responsabilidad del operador, empleador, piloto o tripulación, que utilizará o supervisará el uso del PBE. Los materiales para ayudar con esta capacitación están disponibles en AVOX Systems. DATOS DE ESPECIFICACIÓN a. Duración del oxígeno ……………… 15 minutos independientemente del ritmo de trabajo b. Salida de oxígeno…………………… 90 litros. c. Nivel de CO2 en Capota ………… 4% máximo durante la actividad d. Tasa de recirculación………………... 50 ppm e. O2 Presión del generador ……………30 psi f. Material de la capota …………………El material interior de la capota es tela de fibra de vidrio recubierta de teflón1. El material exterior de la capota es Kynol2. g. Vida útil…………………………………10 años en almacenamiento protegido desde la fecha de fabricación estampada en el indicador de humedad dentro de la bolsa de vacío transparente h. Certificaciones………………………… P/N 802300-14 (NSN # 4240-01-217-0046) cumple con los requisitos de FAA TSO C116, TSO- C99 y el Aviso de acción de FAA A8150.2 del 1/9/87 i. Peso ………………………………………3,75 libras. (1,70 kg.) como usado, 5,15 lbs. (2,34 kg.) con estuche de almacenamiento. CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES * Una unidad de respiración autónoma y completamente desechable de 15 minutos, operable a 40,000 pies. • Una fuente de suministro de generador químico de oxígeno de estado sólido sin pérdida de oxígeno durante el almacenamiento, como puede ocurrir con los suministros de gas comprimido. • La capucha permite la comunicación oral sin comprometer la protección. • Peso ligero: 3,75 lb en mujer, 5,15 lb con estuche protector para almacenamiento. • Diseño compacto: 9,75 x 8,75 x 4,30° Máx. general para su instalación en un espacio mínimo. • Vida útil de 10 años si se conserva en el sobre de barrera sellado y evacuado. • Inspección periódica de mantenimiento mínimo del dispositivo para detectar una unidad dañada o gastada, manipulación o pérdida de sello y exposición a la humedad. LIMITACIONES DE USO ESPECÍFICAS 1. Si la circunferencia del cuello del usuario es inferior a 12,2 pulgadas/31 cm, es posible que no reciba protección completa de esta unidad. 2. Este dispositivo no está diseñado para usarse bajo el agua. 3. El uso de este respirador en entornos que puedan exponer al usuario a sustancias tóxicas o peligrosas que puedan irritar o envenenar la piel, como el cianuro de hidrógeno, o el uso en entornos que puedan exponer al usuario a peligros físicos, como calor y frío, requieren uso de ropa protectora además del respirador. 4. No utilice un PBE más de 10 años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está estampada, en negro, enel indicador de humedad visible a través de la ventana en el lateral de la caja. Como referencia, la opción "eliminar del servicio" la fecha está estampada en la etiqueta del estuche. 5. No utilice el PBE si el color del indicador de humedad ha cambiado a rosa. NOTA: el color del indicador de humedad puede cambiar y la unidad puede permanecer en servicio, pero no si el indicador es rosado. Ver la sección de ELIMINACIÓN para más detalles. 6. El dispositivo está diseñado para soporte vital y protección contra el humo y para uso durante emergencias de incendio a bordo de aeronaves de hasta 40 000 pies. 7. El dispositivo no es reparable y no se puede reacondicionar ni "programar en cero". Si está usada o caducada (más de 10 años desde la fecha de fabricación), la unidad debe ser reemplazada. Si la integridad de la unidad es cuestionable, se debe reemplazar la unidad. El contenedor de plástico rígido es reemplazable; consulte la sección INSPECCIÓN para obtener más detalles. Se recomienda almacenar el dispositivo en condiciones normales de temperatura ambiente con exposición limitada acorto plazo. dentro del rango de -65°F a +165°F. El dispositivo está diseñado para funcionar a temperaturas entre -20°F a +140°F y con una humedad relativa de hasta el 95%. | UNIDADES, CONJUNTO DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO CAPAZ DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL 14 CFR PÁRR. 25.787 CUANDO ESTÉ DEBIDAMENTE APROBADO PARA SU INSTALACIÓN EN UNA AERONAVE O TIPO DE AERONAVE ESPECÍFICO. | P/N 802300-14 Repuesto para entrenadores Bolsa de almacenamiento P/N 10124-00 Sello de cuello, neopreno P/N 803767-01 Sello de cuello, uretano P/N 803150-01 Conjunto de anillo de accionamiento P/N 802829-01 Arnés para la cabeza N/P 802350-03 Herramienta de reinicio P/N 10005595 Si el dispositivo interno no está dañado, hay disponible una caja de plástico rígido de reemplazo como AVOX Systems® P/N 803753-02. El dispositivo interior debe colocarse con cuidado en la nueva carcasa exterior para evitar dañar o pellizcar la bolsa de la aspiradora. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241125226 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | HORNO PARA DESENCERAR, PRENSAR, COCINAR Y SINTERIZAR CERÁMICA con nombre genérico HORNO CERÁMICO | KOTA, IVOCLAR, DENTSPLY SIRONA, WHIP-MIX, CAMEO, SHOFU, YETI, DILOM, SIRIO DENTAL, AIDITE, BESQUAL | NO | Horno para desencerado, prensado, cocción y sinterización de los diferentes sistemas dentales cerámicos tales como zirconio, cerámica, discilicato, feldespato, resinas y metales para la elaboración de prótesis dentales usadas en rehabilitación oral. | unidad | Horno de desencerado, prensado, cocción y sinterizado de cerámica. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241126383 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | Guantes de latex de uso doméstico e industrial con Nombre genérico Guantes de latex si forro | FUROR | NO | GUANTE DOMESTICO: LIMPIEZA EN COCINA, BAÑO, RESTAURANTE, HOEL, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. GUANTES SEMI INDUSTRIAL NEGRO: LIMPIEZA EN COCINA, BAO, RESTAURANTE, HOTEL, MANIPULACIÓN DE ALIMENTAOS. GUANTE INDUSTRIAL NEGRO Y NARANJA: LIMPIEZA EN CONCINA, BAÑO, RESTAURANTE, HOTEL, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. | 1 PAIR/BAG, 12 PIARS/BAG, 120 PAIRS/CARTON | GUANTES DOMESTICO SEMI INDUSTRIAL INDUSTRIAL COLOR AMARILLO NEGRO NEGRO - NARANJA TALLA S 7-7 1/2 7 – 7 1/2 7 TALLA M 8 – 8 1/2 8 – 8 1/2 8 TALLA L 9 – 9 1/2 9 – 9 1/2 9 ANCHO DE LA PALMA S:95MM // M 105MM // L 110 MM +/- 5MM S:95MM // M 105MM // L 110 MM +/- 5MM S:105MM // M 112MM // L 114 MM +/- 5MM PESO S: 60G// M:63G // L:65G +/- 2G S: 67G// M:70G // L:73G +/-2G S:85GR// M:90GR// L:95GR +/- 3G. Características: Patrón de antideslizante, para un excelente agarre en mojado; duradero, reutilizable y cómodo. Tipo: puño con rodillo o enrollado Cumple con EN420, EN388 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241126417 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | TINTA PARA TATUAJES. Con nombre genérico: TINTA PARA TATUAJES. | TINTA RADIANT; TINTA DYNAMIC; TINTA STARBRITE; TINTA ETERNAL; TINTA PERPETUAL; TINTA PANTHERA; TINTA ALLEGORY; TINTA BLOODLINE; TINTA VIKING; TINTA SOLID INK; TINTA STARBURST; TINTA NOVA; TINTA ELECTRIC; TINTA ZUPER BLACK | NO | Tinta para elaboración de tatuajes. | 1/2oz, 1oz, 2oz, 4oz, 8oz y 12oz | 1. TINTA RADIANT COLOR: Variado 2. TINTA DYNAMIC COLOR: Variado 3. TINTA STARBRITE: COLOR: Variado 4. TINTA ETERNAL: COLOR: Variado 5. TINTA PERPETUAL: COLOR: Variado 6. TINTA PANTHERA: COLOR: Variado 7. TINTA ALLEGORY: COLOR: Variado 8. TINTA BLOODLINE: COLOR: Variado 9. TINTA VIKING: COLOR: Variado 10. TINTA SOLID INK: COLOR: Variado 11. TINTA STARBURST: COLOR: Pigmento variado 12. TINTA NOVA: COLOR: Variado 13: TINTA ELECTRIC: COLOR: Variado 14: TINTA ZUPER BLACK: COLOR: Variado 15. TINTA STARBRIGHT: COLOR: Variado | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, en No. 2 del 12 de marzo de 2014 numeral 3.7, conceptua lo siguiente: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el equipo Dermógrafo y los pigmentos, son productos utilizados en procesos de micropigmentación reconstructiva y artística y no se encuentran contenidos dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, …(…)” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241127697 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | MAQUINA DE VACÍO VACUMM con nombre genérico MAQUINA DE VACÍO VACUMM PARA ODONTOLOGÍA. | ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, MAXHEALTH SECURITY DEVICE®, ORAL GALAXY®, CABA SMILE®, SPEED®, CABHO®, SIN MARCA, OTRAS MARCAS | NO | Esta máquina de formación de vacío está especialmente diseñada para aplicaciones dentales. su potente motor de aspiración proporciona una succión inmediata, seguramente crea materiales precisos. formación de vacío fácil y rápido para ser utilizada en los protectores bucales, bandejas personalizadas, placas de base, tablillas temporales, férulas de bruxismo y cofias. motor de vacío de alta resistencia con aspiración descendente, cuenta con un sistema de calefacción simétrico, logrando una distribución uniforme del calor y resistente a la corrosión. | Bolsa y/o caja y/o paquete x 1 unidad, diferentes colores, muestra gratis | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Debe ser utilizado para apoyo de actividades de profesional odontológico | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241129038 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | FACE MASK con Nombre genérico MASCARILLA FACIAL. | G-YUYEALSE | SI | DESTINADA PARA SER USADA Y UTILIZADA POR EL PERSONAL EN GENERAL, INCLUSO EN ENTORNOS LABORAL, PARA EVITAR LA TRANSFERENCIA DE MICROORGANISMOS, FLUIDOS CORPORALES Y MATERIAL PARTICULADO | EMPAQUE X 40 CAJAS / 50 TAPABOCAS C/U; TOTAL UNIDADES XEMPAQUE_ 2000 TAPABOCAS; MEDIDAS EMPAQUE (DIM): 44 X 42X 23CM | GY-Y-001 5000 YUYEALSE 3200 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto FACE MASK con Nombre genérico MASCARILLA FACIAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) | I
20241129842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-11 | COMPRESOR DE AIRE PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS con nombre genérico COMPRESOR DE AIRE PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS. | PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, ORAL GALAXY®, COMPRESOR DE AIRE PARA UNIDADES ODONTOLOGICAS GAD DENTAL®, SILENT PLUS®, SIN MARCA, OTRAS MARCAS. | NO | Equipo de apoyo para el desarrollo de la actividad profesional del odontólogo. | Paquete y/o cartón y/o bolsa que contiene: compresor de aire para unidades odontológicas de diferentes colores, tamaños, medidas, voltajes nominales de operación, frecuencias, pesos, potencias, modelos, capacidades de tanque, flujo de aire, niveles de ruido, volúmenes, velocidades, presiones. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Debe ser utilizado para apoyo de actividades de profesional odontológico | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241143580 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-12 | VORTEX | USA SCIENTIFIC, SCIENTIFIC INDUSTRIES INC, LOCCUS | NO | Mezclador diseñado para laboratorios, habitualmente para la mezcla en tubos de ensayo, matraces, vasos de precipitado, microplacas, de diferentes medidas y diametros, según la referencia. | Embalaje por un equipo con sus accesorios | VORTEX USA SCIENTIFIC - 8010-1000 VORTEX MIXER SCIENTIFIC INDUSTRIES INC - 7402-2360 DIGITAL VORTEX-GENIE 2 - 7407-2360 VORTEX-GENIE PULSE - 7408-2360 VORTEX-GENIE 2T - 7400-0136 VORTEX-GENIE 1 - 7404-5600 VORTEX-GENIE 2 - 7402-5360 VORTEX-GENIE 2 DIGITAL FOR AB - 7406-2360 MULTIVORTEX-GENIE LOCCUS -01.000209 FLEX VORTEX 2 - AGITADOR VÓRTEX DE ALTA INTENSIDAD -01.000175 FLEX VORTEX HT - MEZCLADOR VÓRTEX DE ALTA CAPACIDAD” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241144279 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-12 | OXIDO DE ALUMINIO VIDRIO PARA SANDBLASTING O ARENADO - AQUACERAM+, con nombre genérico: OXIDO DE ALUMINIO VIDRIO PARA SANDBLASTING O ARENADO | AQUACERAM+ | NO | PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO LABORATORIOS DENTALES MEDIO ABRASIVO ESPECIALMENTE USADO PARA ELIMINAR COMPLETA, EFICIENTE Y RÁPIDAMENTE LOS RESTOS DE REVESTIMIENTO, DESPUÉS DEL DESINVESTIDO DE CERAMICAS INYECTADAS CORONAS METAL Y PUENTES EN ALEACIONES DE METALES PRECIOSOS, SEMI PRECIOSOS O NO PRECIOSOS. MATERIAL DE GRAN PUREZA PARA CHORREADO SANDBLASTING PARA (ARENADORES O MICROARENADORES EN LABORATORIOS DENTALES) | BOLSAS O FRASCOS DE 1 LB, BOLSAS O FRASCOS DE 1 KL, GALONES DE 4 LIBRAS, GALONES DE 10 LIBRAS, GALONES DE 20 LIBRAS, MUESTRAS PARA DEMOSTRACIONES, PACKS DE 10 FRASCOS, CAJAS X 2 DE 20 LIBRAS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser cosndierado dispositivo médico
20241104243 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-12 | FLOWCLEAN CLEANING AGENT | Beckman Coulter | NO | Agente limpiador para aplicarse a los componentes de los citómetros de flujo Cytomics FC 500, Navios, Navios EX y DxFLEX que entran en contacto con las muestras de sangre. | 1 unidad de 500 mL | REF C48093 | De acuerdo con lo anterior, el producto FLOWCLEAN CLEANING AGENT, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241105671 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-12 | QAP-POCT-I - POCT Infecciosas | QAP - Quik SAS | NO | “Quality Assurance Program” Programa QAP-POCT I ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas infecciosas a través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología. | 1 vial x 0.5 m, por cada reto | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-POCT-I - POCT Infecciosas, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241105672 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-12 | QAP-DD - Dímero D | QAP-DD - Dímero D | NO | Quality Assurance Program” Programa QAP-DD ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas de dinero D, a través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología | 1 vial x 1 mL por cada reto | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-DD - Dímero D, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241108400 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-12 | QAP-GAS – Gases arteriales | QAP - Quik SAS | NO | Quality Assurance Program” Programa QAP-GAS ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas de gases arteriales a través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología. | 1 vial x 1.7 mL por cada reto | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-GAS – Gases arteriales, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241145108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-13 | FRESADORAS VHF, nombre genérico FRESADORAS PARA LABORATORIO DENTAL | VHF | NO | Una fresadora es una máquina indicada para corte asistida por computadora (CAM por sus siglas en inglés) que permite el mecanizado de un material por arranque de viruta, mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte, denominada fresa En el mundo dental es una máquina que a través de un lenguaje de programación permite tanto a las clínicas como a los laboratorios dentales la producción de todo tipo de restauraciones extremadamente precisas y de alta calidad. Existen diversos tipos de materiales que pueden utilizarse en una fresadora dental, se puede trabajar zirconia, PMMA(polilmetacrilato), céra, PEEK, titanio, cromo cobalto y aluminio. Sin embargo, cabe aclarar que el tipo de material que se desea fresar es lo que marca la diferencia en el tipo de fresadora qué se debe elegir. Fresado húmedo En este caso, las fresadoras usan mayormente agua destilada Fresado en seco El fresado en seco utiliza aire presurizado Actualmente, las fresadoras se usan en clínicas dentales y laboratorios para hacer todo tipo de restauraciones | VIENE EN CAJA INDIVIDUAL, BOLSA PLASTICA, MANUAL Y ACCESORIOS | MODELO VHF EASE CLASS REF : E3 REF : E4 REF: E5 MODELO PERFORMANCE CLASS REF: N4 + REF : K5 + REF : S5 MODELO HIGH END CLASS REF: Z4 REF :R5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241148355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-17 | MASAJEADOR PARA CUELLO con nombre genérico MASAJEADOR PARA CUELLO | HOFFEN | NO | El masajeador es de uso doméstico, no es para uso médico y tampoco es para uso estético. Es de uso inalámbrico y carga por medio de USB. Potencia de 3,7 W y Voltaje de 5 V. El masajeador en forma de U tiene un diseño que se acomoda en el cuello proporcionando masajes con vibraciones. Un masaje continuo no debe durar más de 10 minutos y deberá hacerlo de preferencia sentado. | No registra | El masajeador para cuello, es exclusivo de USO DOMÉSTICO, no es para uso médico y tampoco es para uso estético. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241102503 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-18 | ATIX nombre genérico: VISUALIZADOR DE IMÁGENES MÉDICAS | ATIX | NO | ATIX está diseñado específicamente para el personal médico, brinda información cuantitativa sobre mediciones relevantes, como distancias y ángulos, y es un recurso complementario en la toma de decisiones médicas. Visualización de imágenes médicas: ATIX es un visualizador web de imágenes médicas, que no requiere la descarga de contenido ni la instalación de software especializado en el dispositivo. Este sistema permite a los profesionales de la salud acceder y analizar imágenes médicas de manera cómoda y sencilla. En complemento, el visualizador también permite hacer ajustes y mediciones sobre las imágenes visualizadas. ATIX está diseñado para la visualización de imágenes médicas, pero no cuenta con la capacidad de almacenar datos de ningún tipo ni modificar los estudios originales Las imágenes, en formatos ampliamente reconocidos en escenarios clínicos (como DICOM y PACS), se pueden visualizar sin el uso de complementos adicionales. | LICENCIA A EMPRESA (DIAGNOS TELEMEDICINA, posterior integración en Appremia) | Este software está diseñado para trabajar de forma independiente o en conjunto con dos aplicativos (Plug-in y árbol de decisiones medicas para detección de posible ACV | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150229 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-18 | LAVADORA ULTRASONICA con nombre genérico LAVADORA ULTRASONICA | HOSPINET - ZEUS | NO | La lavadora ultrasónica es un equipo diseñado para proporcionar limpieza externa a una gran variedad de instrumentos médico-quirúrgicos reutilizables. El uso de ultrasonido permite que la limpieza del instrumental y demás, sea más eficaz y eficiente. Este equipo funciona con una frecuencia ultrasónica de 37hz, la cual elimina incluso la suciedad más difícil. | Unidad | - SB 22: capacidad del tanque 2.2L - SB 30: capacidad del tanque 3.0L - SB 40: capacidad del tanque 4.0L - SB 60: capacidad del tanque 6.0L - SB 100: capacidad del tanque 10.0L - SB 150: capacidad del tanque 15.0L - SB 200: capacidad del tanque 20.0L - SB 280: capacidad del tanque 28.0L - SB 450: capacidad del tanque 45.0L - PRO 22: capacidad del tanque 2.2L - PRO 30: capacidad del tanque 3.0L - PRO 40: capacidad del tanque 4.0L - PRO 60: capacidad del tanque 6.0L - PRO 100: capacidad del tanque 10.0L - PRO 150: capacidad del tanque 15.0L - PRO 220: capacidad del tanque 22.0L - PRO 280: capacidad del tanque 28.0L - PRO 450: capacidad del tanque 45.0L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241152783 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-20 | BOROSCOPIO con nombre genérico BOROSCOPIO | TRONICAL | NO | Es un accesorio que se utiliza en las inspecciones visuales en las cuales no disponemos de un espacio físico a través del cual poder ver, lo cual nos obliga a utilizar un instrumento que tenga un tamaño reducido para acceder a través de los huecos, y que en algunos casos permita incluso el giro. Disponen de una fuente de iluminación que funciona por fibra óptica, lo cual asegura una correcta iluminación de toda la zona a inspeccionar incluso cuando se produce una rotación o giro de la cabeza del boroscopio. | unidad | PC-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la documentación allegada, ficha técnica folio 5, en donde se evidencia que el producto BOROSCOPIO con Nombre genérico BOROSCOPIO hace parte de los accesorios del VIDEO LARINGOSCOPIO LARINGOCEL, se deberá incluir como partes y accesorios en el respectivo registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241153151 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-20 | MEDICAL CART , nombre genérico: CARRITO MEDICO | MEDIK | NO | El carro médico dispone de varios cajones y ruedas. Los cajones se utilizan para almacenar medicamentos, agujas, etc., y disponen de diferentes accesorios para satisfacer las necesidades de diversos escenarios. El carro puede ser empujado a diferentes departamentos para satisfacer las necesidades diarias de las enfermeras. Los carros médicos están diseñados para servir a una amplia gama de aplicaciones de tratamiento y procedimiento en hospitales, centros quirúrgicos, consultorios médicos y clínicas de salud, etc. | Unidad | MK-P11 MK-P09 MK-PC01 MK-PC03 MK-C08 MK-C09 MK-C10 MK-C01 MK-C06 MK-P13 MK-P14 MK-P08 MK-P10 MK-P05 MK-P01 MK-PK02 MK-P16 MK-P07 MK-P26A MK-P26 MK-P26B MK-P26C MK-P02 MK-P03 MK-P04 MK-P15 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241154116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-21 | ION GENESTUDIO™ S5 SEQUENCER con nombre genérico SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN | ION TORRENT™, ION GENESTUDIO™ | NO | El sistema Ion GeneStudio S5 es un sistema de secuenciación de próxima generación (NGS) basado en semiconductores que permite flujos de trabajo de secuenciación dirigidos simples. El sistema Ion GeneStudio S5 está optimizado para brindar asequibilidad a laboratorios centrados en paneles más pequeños y menores requisitos de rendimiento de secuenciación. Con reactivos basados en cartuchos, el sistema es fácil de usar y ofrece escalabilidad y flexibilidad. Utiliza chips Ion 5 Series para respaldar una amplia gama de secuenciación de alto rendimiento para investigación clínica y aplicaciones de investigación, desde genomas microbianos y paneles de genes hasta exomas y transcriptomas. Sólo para uso en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Unidad | Se amparan las siguientes referencias, sus partes y accesorios: A38194 Ion GeneStudio™ S5 System A37904 Ion GeneStudio™ S5 Sequencer Nota: se aclara que el A38194, Ion GeneStudio™ S5 System es un código virtual para cotizaciones, (no tiene etiqueta). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241154640 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-21 | INFANTOMETER, nombre genérico: INFANTÓMETRO | PRESTIGE | NO | * El infantómetro está diseñado para medir con precisión la longitud de bebés y niños pequeños. * Proporciona una medición precisa de la longitud de un niño desde la cabeza hasta los talones, comúnmente utilizada en clínicas pediátricas, hospitales y centros de salud infantil para monitorear y evaluar el crecimiento. | UNIDAD | PRESTIGE IM 014, IM 014A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241154654 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-21 | STADIOMETER, nombre genérico ESTADIOMETRO | PRESTIGE | NO | 1. Diseñado para medir con precisión la altura de las personas. 2. Utilizado comúnmente en entornos médicos, como clínicas, hospitales, consultorios médicos, gimnasios, instalaciones deportivas y entornos de investigación para chequeos de rutina, seguimiento del crecimiento y diagnóstico de afecciones médicas donde la altura es un factor relevante. | UNIDAD | Prestige HM006, HM006A, HM007, HW 018ª | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241057137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-21 | producto IDROFLOG-SOLUCION OFTALMICA con Nombre genérico IDROFLOG-SOLUCION OFTALMICA. | ALFA INTES | SI | IDROFLOG es una solución oftálmica que contiene hialuronato de sodio que, gracias a sus propiedades mucomiméticas y pseudoplásticas, se distribuye uniformemente sobre la superficie ocular formando un vendaje protector viscoelástico. De esta forma, realizando una acción mecánica ("efecto barrera"), IDROFLOG estabiliza la película lagrimal y reduce la fricción provocada por los movimientos oculares y el parpadeo; protege la superficie del ojo, favoreciendo los procesos de reparación tras las molestias de las células del epitelio corneal por hiposecreción de la película lagrimal | VIAL DE 0.5 ml. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto IDROFLOG-SOLUCION OFTALMICA con Nombre genérico IDROFLOG-SOLUCION OFTALMICA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III…” | III
20241155379 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | PIPETAS DE SUJECIÓN, con nombre genérico: Pipeta de Sujeción Cook® | Cook® | SI | La pipeta de sujeción se utiliza para mantener un ovocito, embrión o blastocisto en posición con la aplicación de vacío durante la inyección intracitoplasmática de un solo espermatozoide o la eclosión asistida/ perforación de zona. Con una superficie lisa y pulida a la flama, la pipeta de sujeción proporciona estabilidad y poder de sujeción. | CAJA X 10 UNIDADES | Pipeta de Sujeción Cook® G32801 K-HPIP-1030 G32802 K-HPIP-1035 G32806 K-HPIP-2130 G32807 K-HPIP-2135 G32810 K-HPIP-3330 G32812 K-HPIP-3335 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PIPETAS DE SUJECIÓN, con nombre genérico: Pipeta de Sujeción Cook®, marca: Cook®, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa (…)” | IIa
20241155389 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | : STEELGLO CREMA Nombre Genérico: CREMA REMOVEDORA DE OXIDO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y AUTOCLAVES | ORGANIC | NO | ES UN LIMPIADOR DESMANCHADOR DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y CÁMARAS DE AUTOCLAVES, CONTIENE ABRASIVOS MUY SUAVES QUE GARANTIZAN UNA PROFUNDA Y COMPLETA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DONDE SE APLICA, CONTIENE SOLVENTES NATURALES A BASE DE D’ LIMONENO. LOS CUALES ELIMINAN ÓXIDO, MANCHAS Y GRASA DE FORMA EFECTIVA. ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE TIPO METÁLICO, DISUELVE RESIDUOS MINERALES Y GRASOS CAUSADOS POR AGUAS DURAS, ELIMINA MANCHAS AMARILLAS EN EL INSTRUMENTAL DEBIDO A LA EXPOSICIÓN CONTINUA AL CALOR EN MÁQUINAS ESTERILIZADORAS, ELIMINA ÓXIDO EN MATERIAL VIEJO Y DESGASTADO. AL USAR ESTE PRODUCTO EVITA EL USO DE LIMPIADORES ÁCIDOS QUE SON DEMASIADO CONTAMINANTES Y PRODUCEN VAPORES Y RESIDUOS MUY PELIGROSOS Y NOCIVOS PARA LA SALUD. USOS: APLÍQUESE UNA PEQUEÑA CANTIDAD, FROTE CON ESPONJILLA DE NAILON, CEPILLOS METÁLICOS Y DE PLÁSTICO, REMUEVA EL EXCESO CON BAYETILLA O TOALLAS DE PAPEL Y ENJUAGUE. | Frasco por 300 gramos. Caneca por 20 kilos | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241155406 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | PIPETAS DE ASPIRACIÓN DE BLASTÓMERO | Cook® | SI | Las pipetas de aspiración de blastómeros se utilizan para aspirar un blastómero o trofectodermo para diagnosticar trastornos genéticos antes de la selección de embriones.La punta de la pipeta está cortada recta y pulida a la flama para dejarla suave. | CAJA X 10 UNIDADES | Pipeta de aspiración de blastómero Cook® G32795 K-EBPH-3035 G32799 K-EBPH-3535 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PIPETAS DE ASPIRACIÓN DE BLASTÓMERO , marca: Cook®, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa (…)” | IIa
20241155412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | PIPETAS COOK FLEXIPET | COOK® | SI | Las pipetas de denudación y manipulación Flexipet se utilizan para la manipulación de blastómeros o cuerpos polares, manipulación de ovocitos y embriones, o denudación, manipulación de blastocitos y manipulación del complejo ovocito-cúmulo. El mango ajustable de cook se utiliza con pipetas Flexipet para manipular gametos y embriones. El volumen de aspiración se puede preestablecer entre 0,25 ul y 3,0 ul. El mango acepta todos los tamaños de pipetas flexipet. | 5 viales de 10 (50 total) 10 viales 1 (10 total) 1 vial de 10 (10 total) Mango Ajustable | Pipetas Cook® Flexipet® Pipetas de Denudación Flexipet G46021 K-FPIP-1120-10BS-5 G26711 K-FPIP-1130-10BS-5 G26712 K-FPIP-1140-10BS-5 G26713 K-FPIP-1170-10BS-5 G46019 K-FPIP-1140-10 G46018 K-FPIP-1170-10 Pipetas de Manipulación Flexipet G26181 K-FPIP-1080-10BS G26718 K-FPIP-1100-10BS G18878 K-FPIP-1300-10BS G46020 K-FPIP-1300-10BS-5 G26057 K-FPIP-1600-10BS-5 G46017 K-FPIP-1300-10 Mango Ajustable Cook® G18674 K-MPH-1000 Set de Accesorios G18904 K-FRO-1000 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PIPETAS COOK FLEXIPET, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.” (Subrayado y negrita fuera de texto). | IIa
20241155579 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | RESINA DE FOTOCURADO PARA RESTAURACIÓN DE CERÁMICOS | No registra | NO | RESINA COMPUESTA FOTOPOLIMERIZABLE DE USO EN LA RESTAURACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS (TIPO LAVAMANOS Y SANITARIOS). | JERINGAS POR 4g | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241155528 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | FILAMENTOS DE POLIÉSTER | No registra | NO | MATERIAL COMPUESTO DE FILAMENTOS SUSCEPTIBLES DE SER USADOS PARA FORMAR HILOS CON APLICACIONES INDUSTRIALES EN GENERAL. | CONOS, EMPAQUE POR UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241155550 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-24 | ROPA DESECHABLE con nombre genérico: ROPA DESECHABLE. | No registra | NO | Implementos desechables, elaborados en material suave, tipo no-tejido, resistentes y repelentes a fluidos y solventes; que ayudan a evitar la contaminación en entornos de higiene y limpieza, y brindan protección y comodidad al usuario. | Bolsa x 5, 10, 20, 30, 50, 100 unds., Kits - Paquetes | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Nota: Se relaciona los productos que incluye esta certificación los cuales son: Gorro Orruga en polipropileno con dos gomas, Gorro redondo en polipropileno, Batas desechables y Polaina resortada (no estéril), evidenciadas en la documentación allegada en los folios de 18 al 22. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241106815 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | RECLINER, nombre genérico. SILLA RECLINABLE | HILLROM, BAXTER | NO | La silla reclinable eléctrica, cuenta con un reclinador eléctrico independiente y una otomana para reclinar al paciente hasta una posición acostada. La función de retorno a la posición inicial permite que el sillón vuelva a la posición de sentado con sólo pulsar un botón. Este sillón reclinable cuenta con un mecanismo independiente fácil de usar para reclinar al paciente o al invitado en una posición completamente plana para una experiencia de sillón reclinable relajante y cómoda. Los robustos brazos abatibles con bloqueo en todas las posiciones hacia arriba y hacia abajo facilitan la salida desde el lateral (extraído de la pagina web del fabricante Sillón reclinable ¦ Hillrom) | UNIDAD | Recliner P9180 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dipositivo médico
20241106969 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | METISMILE, con nombre genérico ESCANER 3D FACIAL | SHINNING 3D DENTAL | NO | INDICADO PARA ESCANEO FACIAL, MEDICIÓN, COMPARACIÓN, SOBREPOSICIÓN, ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS FACIALES. | UNIDAD | ESCÁNERS FACIALES SHINING 3D | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241110066 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | MEESMA, nombre genérico: SISTEMA FOTOGRÁFICO PARA TRATAMIENTOS ESTÉTICOS, | FOTOFINDER | SI | Registro y seguimiento fotográfico de tratamientos estéticos, para iluminar superficies corporales. Se utiliza para el examen visual no invasivo de la piel intacta. Luz neutra, muestra las características naturales de la piel y garantiza una buena comparabilidad de las imágenes del antes y el después. Luz UV, refleja los efectos de la exposición a la radiación ultravioleta, y revela los daños solares, la hiperpigmentación y otras afecciones cutáneas. Luz polarizada cruzada, proporciona una representación visual de los colores de la piel, y muestra detalles como la hiperpigmentación, las manchas oscuras, el enrojecimiento, lesiones vasculares... Luz polarizada paralela, muestra las características superficiales de la piel, revelando en detalle su textura, las líneas de expresión y las arrugas. (Tomado textualmente del folio 23) | UNIDAD | El equipo no adelanta procesos invasivos. (…) | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MEESMA con Nombre genérico Sistema Fotográfico para tratamientos estéticos, marca: FOTOFINDER, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: a) Se destinen a suministrar energía que vaya a ser absorbida por el cuerpo humano, caso en el cual, son excluidos los productos cuya función sea la iluminación del organismo del paciente en el espectro visible; (…).” | IIa
20241113546 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | KIOSKO AUTOSERVICIO | GMD | SI | Kiosko con balanza integrada cuyo uso es para recolección de información de datos, realizando loguin en pantalla, correspondiente de variables de Altura, peso, Índice de Masa corporal, composición de corporal (grasa corporal, agua corporal, masa ósea, metabolismo basal), permite la conexión de dispositivos médicos a través de puestos USB para la lectura de mediciones tales como por ejemplo, Presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura, estas últimas variables estas mediciones solo se logran a través de la conexión independiente con dispositivos correspondientes que estén avalados para realizar la medición requerida. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto KIOSKO AUTOSERVICIO con, marca: GMD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;; (…).” (Negrita y subraya fuera de texto) | IIb
20241115358 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | CARROS DE PARO, nombre genérico CARRO DE PARO | MALVESTIO | NO | Los carros de paro de Malvestio son una herramienta esencial para el trabajo diario en entornos sanitarios, destacando por su practicidad y versatilidad. Su amplia gama de medidas y colores, junto con las múltiples opciones de accesorios, permite configuraciones adaptadas a diversas necesidades de distribución. Estos carros son altamente manejables, deslizantes, ligeros y silenciosos, lo que convierte en elementos indispensables para el personal sanitario en su quehacer diario. Además, están diseñados con los mejores detalles funcionales para facilitar la movilidad en pasillos y entre camas, mediante una combinación inteligente de superficies de trabajo, manijas de empuje y tiradores de cajones que promueven una postura ergonómica y reduce el esfuerzo y el estrés del personal. | Unidad | 328019M, 328019MC, 328040M, 328040MC, 328059M, 328059MC, CF99548, 3299256, 3299260, 3299300, 3299301, 3299302, 3299305, 3299316, 3299318, 3299320, 3299918, 3299919, 3299990, 3299990, 3299991, AB00195, AB00221, AB00228, AB00242, AY00941 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241115590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | SISTEMA DE ENVÍO AUTOMÁTICO con nombre genérico SISTEMA DE ENVÍO AUTOMÁTICO | SUMETZBERGER | NO | El Sistema de Envío Automático de Sumetzberger controlado por computadora se encarga de transportar un sinfín de artículos medianos, para que los médicos y el personal sanitario puedan dedicarse plenamente a los pacientes. | Sistema completo con sus respectivos accesorios | Modelo: Sistema de Envío Automático (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241124235 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | CONTADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL (TOC) | BECKMAN COULTER | NO | EL CONTADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL UTILIZA LUZ UV PARA OXIDAR MUESTRAS DE AGUA PARA EL ANALISIS DE TOC, EN AGUA PURA, ULTRAPURA, AGUA FARMACEUTICA Y POTABLE REALIZANDO ANALISIS DE LA CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DE LA MISMA. | UNIDAD | -PAT700520 -PAT700510 -PAT700400 -PAT700310 -PAT700210 -PAT700110 -PAT700220 -PAT700320 -PAT700420 -PAT700215 -PAT700225 -PAT700315 -PAT700325 -PAT700415 -PAT700425 -PAT700515 -PAT700525 -QBD1200+ (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241129050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | 3500 GENETIC ANALYZER / 3500XL GENETIC ANALYZER, nombre genérico: ANALIZADOR GENÉTICO | APPLIED BIOSYSTEMS™ | NO | El analizador genético Applied Biosystems™ 3500 y el analizador genético 3500xL son instrumentos de análisis de ADN basados en fluorescencia que utilizan tecnología de electroforesis capilar con 8 o 24 capilares. | Caja, Unidad | 4405186 - 3500 Genetic Analyzer 4405187 - 3500xL Genetic Analyzer | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158093 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | VPS TRAY ADHESIVE, con nombre genérico: ADHESIVO PARA CUBETAS | 3M ESPE | NO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO EL ADHESIVO DE VINILPOLISILOXANO PARA CUBETAS VPS TRAY ADHESIVE OFRECE UNA FIRME ADHESIÓN ENTRE LA CUBETA Y LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN DE VINILPOLISILOXANO. FIN PREVISTO USUARIOS PREVISTOS: PERSONAL ESPECIALIZADO, POR EJEMPLO, ODONTÓLOGOS, ASISTENTES DENTALES O HIGIENISTAS DENTALES QUE DISPONGAN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS SOBRE LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS DENTALES. EL PRODUCTO NO TIENE CONTACTO CON PACIENTE. INDICACIONES • CUBETAS DE IMPRESIÓN DE METAL, METACRILATO O POLIPROPILENO. • MATERIALES DE IMPRESIÓN DE VINILPOLISILOXANO | BOTELLA DE 17ML EN CAJA UNITARIA | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241157284 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | TOALLITAS DESINFECTANTES Nombre Genérico: TOALLITAS DESINFECTANTES | WIPE IPA 70 WIPE PLUS II | NO | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UN AREA SUPERFICIAL DE LA PIEL | CAJA DE CARTÓN CON CONTENIDO DE 100 TOALLITAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN BLISTER DE ALUMINIO | No registra | Es necesario precisar que en la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro ACTA 03 DE 13 DE MARZO DE 2024 numeral 3.33 se conceptúa lo siguiente: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, la Sala Especializada de Medicamentos y la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, en sesión conjunta, conceptúan que: A. Productos con CLORHEXIDINA Los productos que contengan Clorhexidina serán considerados cosméticos de acuerdo con las concentraciones y usos establecidos en los listados internacionales de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 833 de 2018 de la Comunidad Andina de Naciones, o la norma que la modifique, adicione o substituya, con indicación de uso como cosmético y que en ningún momento reivindique una indicación de desinfección y/o terapéutica: "... Artículo 4.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión Andina, deberán cumplir con los listados internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los productos cosméticos y sus correspondientes funciones y restricciones o condiciones de uso. Se reconocen, para tales efectos: • Las listas y disposiciones emitidas por la Foot & Drug Administration de los Estados Unidos de Norte América (FDA) que le sean aplicables; • Los listados de ingredientes cosméticos de The Personal Care Products Council; • Las Directivas o Reglamentos de la Unión Europea que se pronuncien sobre ingredientes cosméticos; y • Los listados de ingredientes cosméticos de Cosmetics Europe — The Personal Care Association. En tanto las Autoridades Nacionales Competentes no se pronuncien al amparo del artículo 5 de la presente Decisión, los Países Miembros utilizarán el listado menos restrictivo... " Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicaciones para remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano, serán considerados productos de Higiene Doméstica, para lo cual deben cumplir con lo establecido en la Decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, o la norma que la modifique, adicione o substituya. Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicaciones terapéuticas serán considerados Medicamentos, para lo cual deben cumplir con lo establecido en Decreto 677 de 1995, o la norma que lo modifique, adicione o substituya. Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicación de desinfección de dispositivos médicos o su acción principal sea mecánica, serán considerados dispositivos médicos, para lo cual deben cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, o la norma que lo modifique, adicione o substituya. Un producto que contenga Clorhexidina y pueda quedar incluido en más de una categoría de uso (Medicamento, Dispositivo Médico, Cosmético o Producto de Higiene Doméstica) debe cumplir con los respectivos estándares para manufactura, importación y evaluación. Un registro o una notificación sanitarios obligatoria, debe amparar sólo una categoría de uso (Medicamento, Dispositivo Médico, Cosmético o Producto de Higiene Doméstica), por lo tanto, en la información del producto se debe indicar claramente la categoría de uso. Un titular que considere que su producto puede ser incluido en más de una categoría de uso, deberá solicitar registro sanitario o la notificación sanitaria obligatoria, de manera independiente en cada categoría. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241157408 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | IRIS VET Comprehensive Examination Panel | Linear | NO | El Comprehensive Examination Panel se utiliza con el VE1800050 IRIS vet Veterinary POCT Dry Chemistry Analyzer. Está previsto para la detección cuantitativa in vitro de la concentración o actividad de Albúmina (ALB), Proteína total (TP) , Calcio (Ca), Glucosa (GLU), Nitrógeno ureico en sangre (BUN), Fósforo (PHOS),Amilasa (AMY) , Colesterol total (CHOL), Alanina aminotransferasa (ALT), Aspartato aminotransferasa (AST), Bilirrubina total (TBIL), Fosfatasa alcalina (ALKP), Creatinina (CRE), Creatina cinasa (CK), Triglicéridos (TRIG), Colinesterasa (CHE), Lactato deshidrogenasa (LDH), Ácido úrico (UA) y Ácido biliar total (TBA) en sangre total anticoagulante, plasma o suero de animales. El fabricante declara que el producto es sólo para uso veterinario. | Panel por 10 test | VE1600005 | Teniendo en cuenta que el producto IRIS VET Comprehensive Examination Panel es sólo para uso veterinario, se informa que este producto no es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser dispositivo médico
20241157424 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-25 | IRIS VET Preanesthetic Panel | Linear | NO | El Panel Preanestésico se utiliza con el VE1800050 IRIS vet Veterinary POCT Dry Chemistry Analyzer. Está destinado a la detección cuantitativa in vitro de la concentración o actividad de Proteína total (PT), Alanina aminotransferasa (ALT), Aspartato aminotransferasa (AST), Fosfatasa alcalina (ALKP), Creatina quinasa (CK), Lactato deshidrogenasa (LDH), Nitrógeno ureico en sangre (BUN), Creatinina (CRE) y Glucosa (GLU) en sangre total anticoagulante, plasma o suero de animales El fabricante declara que el producto es sólo para uso veterinario. | Panel por 10 test | VE1600010 | Teniendo en cuenta que el producto IRIS VET Preanesthetic Panel es sólo para uso veterinario, se informa que este producto no es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241156890 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | DEPILADORA LUMIA IPL PRO | LUMIA HAIR & SKINCARE | SI | Depiladora que, mediante la emisión de luz pulsada intensa, reduce el crecimiento del vello progresivamente. De uso personal y doméstico. | Caja individual | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto LUMISKIN PRO con nombre genérico LUMISKIN PRO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.” (Subrayado y negrita fuera de texto). | IIb
20241157390 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-25 | IRIS VET Renal Function Panel. | Linear | NO | El panel de función renal se utiliza con el VE1800050 IRIS vet Veterinary POCT Dry Chemistry Analyzer para la detección cuantitativa in vitro de la concentración o actividad de albúmina (ALB), urea en sangre (BUN), creatinina (CRE), calcio (Ca), fósforo (PHOS), ácido úrico (UA) y dióxido de carbono (CO2) en sangre total anticoagulante, plasma o suero de animales. El fabricante declara que el producto es sólo para uso veterinario. | Panel por 10 test | VE1600030 | Teniendo en cuenta que el producto IRIS VET Renal Function Panel es sólo para uso veterinario, se informa que este producto no es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158096 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-25 | INCUBADORAS DE AUTOLECTURA con nombre genérico LECTORES AUTOMÁTICOS DE AUTOLECTURA RÁPIDA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN | 3M, ATTEST | NO | Modo de acción Las incubadoras de autolectura detectan un producto fluorescente producido por la descomposición enzimática de un sustrato contenido en el medio del indicador biológico. Una lectura de fluorescencia positiva indica un fallo en el proceso de esterilización. Las incubadoras de autolectura toman una medida de referencia de fluorescencia para cada indicador biológico colocado en la ranura. La intensidad de la luz fluorescente emitida desde el indicador biológico al fotodiodo se convierte en una señal eléctrica en cada lectura. La señal eléctrica se convierte en un valor digital referenciado como recuento analógico-digital (A/D). La función es doble. En primer lugar, sirve de incubador durante el periodo de tiempo necesario para obtener una lectura rápida y fluorescente o para observar un resultado opcional de cambio de color. En segundo lugar, el Auto-reader (autolectura) determina si puede haberse producido un posible fallo del ciclo de esterilización midiendo la intensidad de la fluorescencia del indicador biológico. | Incubadoras auto lectura 3M™ Attest™ 390/390G, 490/490H, 490M | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158551 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | TABLERO TRAMPA, PEGA DE RATONES (MOUSE & RAT GLUE BOARD, MOUSE & RAT LURE TRAPS), TUBO DE PEGAMENTO PEGA DE RATONES (RAT´S BUSTER,TOPTRAPS) con Nombre genérico PEGA RATA | No registra | NO | Para capturar plagas(ratas)-uso doméstico | Empaque individual, Plástico ABS. X 135G. | OF-1970, OF-1972, FAC-2401, FAC-2402 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231335471 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | NEFROTRACK con nombre genérico APP PARA OPTIMIZACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO. | Baxter | NO | La tecnología móvil de “Nefrotack” está diseñado para generar un cálculo que le permita al especialista clínico generar una dosificación según los datos ingresados en la aplicación para cada paciente en terapia de Reemplazo Renal Continuo. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA Este producto no está integrado ni hace parte de la composición de un equipo biomédico | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241064292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | KIT LIMPIEZA INYECTOR MLS con nombre genérico SISTEMA DE LUMINISCENCIA | NEOGEN | NO | El kit de limpieza de inyectores del sistema de luminiscencia microbiana está diseñado para uso diario con el sistema de luminiscencia microbiana para ayudar a prevenir la contaminación microbiana y la formación de biopelícula en el instrumento MLS | KIT | Código: 700002028 Referencia. 3005 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241070061 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | INSTRUMENTO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE GEL DE SILICONA. / STERILE, SINGLE USE INSTRUMENT FOR THE DELIVERY OF SILICONE GEL IMPLANTS con Nombre genérico INSTRUMENTO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE GEL DE SILICONA. / STERILE, SINGLE USE INSTRUMENT FOR THE DELIVERY OF SILICONE GEL IMPLANTS | VCONE, KIMS MED | SI | Se trata de un instrumento estéril de un solo uso para la colocación de implantes de gel de silicona como ayuda para la colocación de implantes de gel de silicona en cirugías de implantes mamarios. | Unidad, Caja por 5 unidades | REF_01KR | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto INSTRUMENTO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE GEL DE SILICONA. / STERILE, SINGLE USE INSTRUMENT FOR THE DELIVERY OF SILICONE GEL IMPLANTS con Nombre genérico INSTRUMENTO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE GEL DE SILICONA. / STERILE, SINGLE USE INSTRUMENT FOR THE DELIVERY OF SILICONE GEL IMPLANTS, es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo IIa, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa | IIa
20241080684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | SILLA DE CIRUJANO SURGIFORCE, SURGILINE, SURGITREND con nombre genérico SILLA DE CIRUJANO | SURGIFORCE, SURGILINE, SURGITREND, UFSK | NO | La Silla SurgiForce, SurgiLine, SurgiTrend es una silla de cirujano innovadora que ha sido desarrollada especialmente para satisfacer los requisitos de las consultas-quirófano ambulantes, especialmente en el área de la oftalmología, la microcirugía y la neurocirugía. | Empaque por Unidad de Equipo | SurgiForce: 2600 0004, 2600 0008 y SurgiForceLight 2600 0006, SurgiLine: 2200 0008 y 2200 0013; SurgiTrend: 2200 00010 y 2200 00012. (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241131982 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | INCUBATEK, INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS, nombre genérico: INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS | OLSOTEK | NO | Uso: Incubadora diseñada para la incubación a 60°C de indicadores biológicos autocontenidos con geobacillus stearothermophilus, los cuales son utilizados para verificar procesos de esterilización en autoclaves de vacío gravitatorio o asistido para lectura en veinticuatro horas; con bloque en aluminio de ocho orificios para incubación simultanea incluyendo activador, pantalla para visualizar tiempo y temperatura del proceso. Indicaciones: Colocar en una mesa firme y nivelada, conectar incubadora a la red eléctrica 110V - 60 Hz; colocar el ó los indicadores biológicos utilizados en un ciclo de esterilización por vapor en el orificio derecho para activar el indicador, luego colocarlo en uno de los ocho orificios disponibles para la incubación; luego accione el interruptor de encendido situado en la parte posterior derecha, en el pantalla se visualizará temperatura en que se encuentra el bloque de orificios y cuando este alcance 60°C empieza hacer el conteo del tiempo en minutos por 24 horas; al culminar la incubación debe aparecer un mensaje 24 HORAS TERMINO; luego puede retirar los indicadores biológicos, verifique el color de cada uno para verificar si cambio o no de color y siga las instrucciones de lectura del indicador biológico (amarillo= prueba positiva, el proceso de esterilización no es correcto; morado = prueba negativa, proceso de esterilización si es correcto); luego desprender el adhesivo de cada indicador biológico y colocar en el formato correspondiente para trazabilidad de la esterilización según corresponda. | Unitario | INCUBATEK (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241159016 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | TABLERO TRAMPA, PEGA DE RATONES (STICKY MOUSE BOARD, MOUSE&RAT ADHESIVE BOARD, MOUSE TRAP RAT GLUE, MOUSE & RAT LURE TRAPS) con Nombre genérico PEGA RATA | No registra | NO | USOS: Para capturar plagas(ratas)-uso doméstico | Empaque individual, Plástico ABS. 15cmx20cm, LAMINAS ENGOMADAS, TIPO DE EMPAQUE: CARTON X 93.5G, 42.7G | Modelo: JP560, JP561, JP602, JP731 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158904 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | Nexcare™ Acne Patch con Nombre genérico Parche para acné | Nexcare | NO | Los parches están destinados a absorber la grasa y el pus de las imperfecciones del acné al tiempo que proporcionan una cubierta protectora. | Sobre de 30 unidades | Nexcare™ Thin & Transparent Acne Patch (Parches delgados y transparentes para acné) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241159346 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | CENTRIFUGE con Nombre genérico CENTRÍFUGA | SERVICEBIO | SI | Mini centrifuga: Usada en la separación y purificación de micro muestras, también puede usarse en experimentos de mezclas. Ámbito de aplicación: extraer suero de sangre total, extraer sobrenadante de varias muestras, sedimentación rápida de muestras, separación de células sanguíneas, tratamiento de muestras microbianas, centrifugación por etapas de experimentos de PCR. Microplate Centrifuga: Diseñada para giros rápidos de muestras de platos PCR, principalmente para su uso con platos de 96 pozos y volúmenes pequeños. | 1 set/empaque | (SMC-5000F) Mini Centrifuga (SMP-2) Microplate Centrifuga | Que mediante la información aportada se identifica el producto Centrifuga con Nombre genérico Centrífuga, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…).” | I
20241159055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | ELECTRONIC PIPETTE PLUS con nombre genérico PIPETEADOR ELECTRÓNICO | SERVICEBIO | NO | Para transferir líquidos, para cargar, administrar y dispensar muestras líquidas. Compatible con pipetas serológicas (1mL -100mL). La velocidad de aspiración y drenaje del líquido puede ajustarse según la presión aplicada. | (SPIP-DE50) Electronic Pipette plus | (SPIP-DE50) Electronic Pipette plus | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241159339 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | TOBILLERA DEPORTIVA con Nombre genérico TOBILLERA DEPORTIVA | No registra | NO | La tobillera está diseñada para uso deportivo y tiene como objetivo proteger el tobillo de golpes. Está destinado a ser utilizado durante la práctica de deportes como fútbol, tenis, baloncesto, correr, voleibol y cualquier tipo de deporte donde el tobillo se mueva constantemente. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158968 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | VACUUM ASPIRATOR con nombre genérico ASPIRADOR DE VACÍO | SERVICEBIO | NO | El aspirador de vacío está diseñado para recolectar y almacenar diversos líquidos. Es adecuado para diferentes aplicaciones, incluidas placas de cultivo celular, matraces de cultivo celular, tubos de ensayo y placas de pozos. Es comúnmente utilizado en mesones de laboratorio para garantizar la seguridad y la limpieza. | 1 set / empaque | (SZY-2L) Vacuum Aspirator | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241159367 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | MAGNETIC STIRRER con nombre genérico AGITADOR MAGNÉTICO | SERVICEBIO | NO | El agitador magnético es un instrumento de laboratorio utilizado para mezclar líquidos, principalmente para agitar o calentar y agitar simultáneamente líquidos de baja viscosidad o mezclas sólido-líquido. Su principio básico es utilizar el principio de repulsión entre cargas iguales y atracción entre cargas opuestas del campo magnético, para empujar la barra agitadora colocada magnéticamente en el recipiente para realizar un movimiento circular, logrando de ese modo el propósito de agitar el líquido. Con el sistema de control de temperatura de calentamiento, puede calentar y controlar la temperatura de la muestra de acuerdo con los requisitos experimentales específicos, manteniendo las condiciones de temperatura para condiciones experimentales, y asegurar que la mezcla de líquidos cumpla los requerimientos experimentales. Adecuado para agitar y mezclar soluciones mixtas líquidas o sólidas de baja viscosidad, ampliamente utilizado en campos de biología, medicina, etc.. | 1 set / empaque | (SMS-200A) Magnetic Stirrer (Heating) (SMS-200) Magnetic Stirrer (Smart) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241161126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-26 | FCS 700 Ceiling Supply Unit, nombre genérico: Unidad de suministro en techo | BAXTER, HILLROM, FCS | NO | La unidad de suministro de techo FCS 700 Ceiling Supply Unit funciona como interfaz de suministro móvil para consumidores de energía, como interfaz para el suministro de aparatos con tensión de red y datos, así como para el alojamiento, la colocación y el almacenamiento de aparatos médicos y accesorios. | PRESENTACIÓN INDIVIDUAL | FCS 700 Ceiling Supply Unit Solo/TanPrep 4037210 FCS 700 Ceiling Supply Unit TanAdd 4037220 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241052608 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | THERMO SCIENTIFIC NANODROP LITE PLUS, THERMO SCIENTIFIC NANODROP ONE / NANODROP ONE C, THERMO SCIENTIFIC NANODROP EIGHT con nombre genérico ESPECTROFOTÓMETRO | THERMO SCIENTIFIC | NO | El espectrofotómetro NanoDrop realiza la cuantificación y cualificación sencillas, rápidas y precisas de ADN, ARN y proteínas. Thermo Fisher Scientific tiene una selección de instrumentos, cuenta con el espectrofotómetro de microvolumen UV-Vis Thermo Scientific NanoDrop One o NanoDrop OneC para la cuantificación, pureza e inteligencia de muestras, el espectrofotómetro de alto rendimiento NanoDrop Eight para procesar ocho muestras en placas a la vez, o el espectrofotómetro básico NanoDrop Lite Plus para una cuantificación esencial y relaciones de pureza. NanoDrop Lite Plus Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus es un espectrofotómetro UV pequeño e independiente desarrollado específicamente para mediciones de microvolúmenes de ácidos nucleicos y proteínas purificadas. NanoDrop Lite Plus viene con software precargado y está diseñado para usarse sin una computadora. NanoDrop Lite Plus también se puede conectar a una impresora accesoria para imprimir información de medición en etiquetas. El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus se ha diseñado para mediciones rutinarias de muestras de ácidos nucleicos y proteínas con solo 1-2 μl. El espectrofotómetro NanoDrop Lite Plus es para uso exclusivo en investigación. NanoDrop One / NanoDrop One C Thermo Scientific™ NanoDrop™ OneC es un espectrofotómetro UV-Visible compacto e independiente desarrollado para el análisis de microvolúmenes de una amplia variedad de analitos. El sistema patentado de retención de muestras permite la medición de muestras altamente concentradas sin necesidad de diluciones. El sistema NanoDrop One viene con software precargado y una pantalla táctil. El software NanoDrop One PC Control se puede instalar en una PC local y usarse para controlar el instrumento y ver datos. El instrumento se puede conectar a una impresora opcional con un cable USB o a una impresora remota a través de una conexión Ethernet o red inalámbrica. Este espectofotómetro permite cuantificar y clasificar muestras de ADN, ARN y proteínas en cuestión de segundos con solo 1-2 μl. El espectrofotómetro NanoDrop One/NanoDrop One C son para uso exclusivo en investigación. NanoDrop Eight Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight es un espectrofotómetro UV-Visible desarrollado para análisis de microvolúmenes de una amplia variedad de analitos. El sistema patentado de retención de muestras permite la medición de muestras altamente concentradas sin necesidad de diluciones. El instrumento mide con precisión hasta 8 muestras individuales de 1 μl en un ciclo de medición. El software permite al usuario medir muestras utilizando el modo completo de 8 canales o un modo conveniente de muestra única. El espectrofotómetro NanoDrop Eight es para uso exclusivo en investigación | Caja, Unidad | Se amparan los siguientes modelos, sus accesorios, partes y repuestos: NANODROP LITE PLUS NANODROP ONE / NANODROP ONE C NANODROP EIGHT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241079736 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-06-27 | CLEANING LIQUID | DIRUI | NO | Se utiliza para limpiar y enjuagar el sistema de tuberías. Puede limpiar eficazmente los componentes restantes de la orina y otras partículas que afectan la prueba y evitar la contaminación cruzada entre las muestras de orina. | 200 ml, 2 x 200 ml, 10 x 200 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto CLEANING LIQUID, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241131955 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | NITRILE EXAMINATION GLOVES -10.5g-300mm, con nombre genérico: GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN | S&S GLOVE CORPORATION | SI | GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN. CARACTERISTICAS: LOS GUANTES NO TIENEN POLVO Y UTILIZA CLORO PARA SUAVIZAR LAS SUPERFICIES DE CONTACTO, ELABORADOS 100% NITRILE (ACRYLONITRILE-BUTADIENE) SIN LATEX DE CAUCHO NATURAL AMBIDIESTRO CON TEXTURA EN LOS PUÑOS Y LOS DEDOS PARA UN FÁCIL AGARRE COLORES: AZUL, BLANCO, NEGRO, PURPURA, NARANJA, VERDE, ROSADO, AMARILLO, GRIS. TALLAS: EXTRA PEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO, LARGO, EXTRA LARGO/S, M, L, XL, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: LUGAR SECO Y TEMPERATURA ENTRE 10 Y 40° C, PROTEGERLOS DE FUENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA, LOS RAYOS DEL SOL Y AGENTES OXIDANTES, IONES DE COBRE DECOLORAN LOS GUANTES. VIDA UTIL DEL GUANTE: TRES AÑOS A PARTIR DE FECHA DE FACTURACION. USOS CONFORME CON EL FABRICANTE: MEDICO HOSPITALARIO, EXAMEN MEDICO, ODONTOLOGIA Y TRATAMIENTOS DERMATOLOGICOS | 100 UNIDADES POR CAJA | NITRILE EXAMINATION GLOVES – 10.5g – 300 MM | Que mediante la información aportada se identifica que el producto NITRILE EXAMINATION GLOVES -10.5g-300mm, con nombre genérico: GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa.” | IIa
20241133572 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | SANICLEAN IR | SIRMAXO | NO | - LIMPIEZA INTENSIVA DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS DE INMERSIÓN Y BAÑOS ULTRASÓNICOS - ELIMINA EL DESLUSTRE, EL ÓXIDO SUELTO Y LAS MANCHAS DE ÓXIDO. - ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE RESIDUOS INORGÁNICOS PERSISTENTES EN LOS INSTRUMENTOS | 1LTR Y 5LTRS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | No aplica por no ser considerdo dispositivo médico
20241134034 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | ROPA DESECHABLE NO ESTERIL | ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, MAXHEALTH SECURITY DEVICE®, SIN MARCA, OTRAS MARCAS | NO | PROTECCIÓN Y MANIPULACIÓN EN CENTROS DE ESTETICA/BELLEZA, FARMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS EN LAS PRENDAS DEL USUARIO, EN ÁREAS QUE NO REQUIERAN ESTERILIDAD. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE POR 1 UNIDAD, X2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 950, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. PAQUETE, CONJUNTO PAQUETE, DIFERENTES COLORES, MUESTRAS GRATIS. | GORROS DESECHABLES GORROS DESECHABLES TIPO ORUG, CIRCULAR AJUSTABLE, PREMIUM. BATAS DESECHABLES CON Y SIN TIRAS BATAS DESECHABLES MANGA LARGA CON Y SIN ANTIFLUIDOS BATAS DESECHABLES MANGA CORTA (SISA) CON Y SIN ANTIFLUIDOS BLUSAS DESECHABLES CON Y SIN ANTI FLUIDOS BOLSA DESECHABLE CON Y SIN ANTIFLUIDOS CONJUNTO VESTIDO DESECHABLE CON Y SIN ANTI FLUIDOS (CAMISETA Y PANTALÓN) CONJUNTO PANTALÓN (OVEROL) CPN CUBRECALZADO CHAQUETAS DESECHABLES CON Y SIN ANTI FLUIDOS CHAQUETAS DESECHABLES CON Y SIN CREMALLERA CON Y SIN ANTI FLUIDOS CAMISETA DESECHABLE CON Y SIN ANTI FLUIDOS MANGUILLA DESECHABLE CON Y SIN ANTIFLUIDOS PANTALONES Y OVEROLES DESECHABLES CON Y SIN TIRAS CON Y SIN ANTI FLUIDOS OVEROLES CON CAPUCHA Y ZAPATONES CON Y SIN ANTIDESLIZANTES PANTALONETA DESECHABLE CON Y SIN ANTIFLUIDOS AJUSTABLE CUBRE CALZADO (ZAPATONES, POLAINAS) CON Y SIN ANTIDESLIZANTES SABANAS DESECHABLES CON Y SIN ANTIDESLIZANTE SABANAS DESECHABLES AJUSTABLES Y NO AJUSTABLES FUNDA - ALMOHADA DESECHABLE CON Y SIN ANTI FLUIDOS FUNDA - ALMOHADA DESECHABLE CON Y SIN CREMALLERA BRASSIER DESECHABLE CON Y SIN ANTIFLUIDOS TANGA (PANTIE) DESECHABLE CON Y SIN ANTI FLUIDOS CONJUNTO PANTIE Y TOP PUÑOS RIBETEADOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241134100 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | TELA NO TEJIDA | ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, MAXHEALTH SECURITY DEVICE®, SIN MARCA, OTRAS MARCAS | NO | TELA NO TEJIDA 100% POLIPROPILENO Y POLIETILENO DE USO PARA CENTROS DE ESTETICA / BELLEZA, FARMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN DE FLUIDOS EN ÁREAS QUE NO REQUIEREN ESTERILIDAD, COMPUESTO POR VARIAS CAPAS DE TELA DE SPUNBOND Y MELTBLOWN. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE ROLLO X UNIDAD, DE DIFERENTES KILOGRAMOS Y GRAMAJES, MUESTRA GRATIS. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241134120 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL CON SUS COMPONENTES MOBILIARIOS con nombre genérico UNIDAD ODONTOLOGICA INTEGRAL CON SUS COMPONENTES MOBILIARIOS | DTE, ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®, ORAL GALAXY®, GAD DENTAL®, SIN MARCA, OTRAS MARCAS. | NO | Equipo de apoyo para el desarrollo de la actividad profesional del odontólogo. | Unidad de diferentes colores | Debe ser utilizado para apoyo de actividades de profesional odontológico | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241135705 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-27 | MATERIAL DE VITROCERAMICA DE DISILICATO DE LITIO, con nombre genérico: DISILICATO DE LITIO | AIDITE CAMEO Y SHOFU | NO | MATERIAL VITROCERÁMICO DE DISILICATO DE LITIO, INDICADO PARA FABRICAR CORONAS, INCRUSTACIONES, CARILLAS Y PUENTES DE CORONAS CON TECNOLOGÍA CAD/CAM, LOGRANDO TRANSLUCIDEZ, DURABILIDAD Y RESISTENCIA EN RESTAURACIONES ANATÓMICAS COMPLETAS. | BLOQUE Y PASTILLA | REFERENCIA / COLOR VINTAGE PRIME PRESS E / E-1,E-2,E-BL3,E-BL4,E-A1,E-A2 VINTAGE PRIME PRESS HT / HT-BL3,HT-BL4,HT-A1,HT-A2,HT-A3,HT-A3.5,HT-A4, HT-B1,HT-B2,HT-B3,HT-B4,HT-C1,HT-C2,HT-C3,HT-C4, HT-D2,HT-D3,HT-D4 VINTAGE PRIME PRESS LT / LT-BL3,LT-BL4,LT-A1,LT-A2,LT-A3,LT-A3.5,LT-A4, LT-B1,LT-B2,LT-B3,LT-B4,LT-C1,LT-C2,LT-C3, LT-C4, LT-D2,LT-D3,LT-D4 VINTAGE PRIME PRESS HO / HO-1 CAMEO I12, CAMEO C14 y CAMEO C40 / HT-BL1, HT-BL2, HT-BL3,HT-BL4,HT-A1,HT-A2,HT-A3,HT-A3.5,HT-A4, HT-B1,HT-B2,HT-B3,HT-B4,HT-C1,HT-C2,HT-C3,HT-C4, HT-D2,HT-D3,HT-D4; LT-BL2, LT-BL2, LT-BL3,LT-BL4,LT-A1,LT-A2,LT-A3,LT-A3.5,LT-A4, LT-B1,LT-B2,LT-B3,LT-B4,LT-C1,LT-C2,LT-C3, LT-C4, LT-D2,LT-D3,LT-D4 CAMEO PRESS LT y CAMEO PRESS HT / A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, BL1, BL2, BL3, BL4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093121 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-28 | ESCANER DEPRAG DS7, con nombre genérico ESCANER DS7 | DEPRAG | NO | ES UN SISTEMA DE IMPRESIÓN ÓPTICA DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR Y MANOFACTURA (CAD/CAM) DE RESTAURACIONES DENTALES, INDICADO PARA ESCANEAR DISPOSITIVOS COMO: MODELOS, RESTAURACIONES E IMPLANTES, ES DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. | UNIDAD | DEPRAG DS7, DS8, DS9, DS7 PRO, DS8 PRO, DS9 PRO, DS7 ULTRA, DS8 ULTRA, DS9 ULTRA, PANDA P3. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241136626 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-28 | ENDOZIME BIO-CLEAN Nombre Genérico: DETERGENTE ENZIMÁTICO DE VARIOS NIVELES | RUHOF | NO | Endozime® Bio-Clean es un detergente enzimático único de múltiples niveles de pH neutro diseñado para actuar sobre polisacáridos insolubles, lo que permite la eliminación completa de toda la biocarga y biopelícula en dispositivos médicos semicríticos y críticos mediante desinfectantes de alto nivel o esterilizantes químicos líquidos. Endozime® Bio-Clean está altamente recomendado para todos los osciloscopios e instrumentos canulados donde la acumulación de biopelícula puede desarrollarse como resultado de la exposición constante a las fases húmedas y secas durante el uso y reprocesamiento. Perfecto para el reprocesamiento manual, Endozime® Bio Clean también es extremadamente eficaz para su uso en todas las lavadoras de endoscopios, lavadoras desinfectadoras y ultrasonidos donde la biopelícula se puede acumular en las paredes de la lavadora. “Este producto no debe usarse como esterilizante terminal / desinfectante de alto nivel en ninguna superficie o instrumento que (1) se introduzca directamente en el cuerpo humano, ya sea en o en contacto con el torrente sanguíneo o áreas normalmente estériles del cuerpo, o (2) entra en contacto con membranas mucosas intactas pero que normalmente no atraviesa la barrera sanguínea o no entra en áreas normalmente estériles del cuerpo. Este producto puede utilizarse para limpiar previamente o descontaminar dispositivos médicos críticos o semicríticos antes de la esterilización o desinfección de alto nivel”. (Información que se evidencia en el folio 8 ficha técnica). | Unidad, 30ml - 60ml- 500ml - 1LITRO - 1 Y 4 GALONES | Endozime® Bio-Clean | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241140654 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-28 | ENDOZIME® Xtreme Power Nombre Genérico: DETERGENTE ENZIMÁTICO DE VARIOS NIVELES CON ACCIÓN RUHOF PROTEOLÍTICA AVANZADA E INHIBIDORES DE OXIDACIÓN. | RUHOF | NO | Endozime® Xtreme Power Combina el poder de un súper concentrado con el rendimiento de la formula Multi-enzimatica de Ruhof para crear el mejor instrumento quirúrgico y limpiador de endoscopios. Endozime® Xtreme Power es una capacidad de limpieza superior para proporcionar una eliminación rápida y completa de la contaminación del suelo. Mejorado con APA (acción proteolítica avanzada) que aumenta en gran medida la actividad de la enzima proteasa. Endozime® Xtreme Power penetra en los canales de alcance e instrumentos canulados más difíciles de alcanzar, descomponiendo de forma instantánea y activa contaminantes gruesos al contacto. Endozime® Xtreme Power contiene aditivos biológicos que aceleran el proceso de licuación y solubilización, facilitando la acción enzimática y contribuyendo a la efectividad general del producto. Diseñado para uso en todo tipo de lavadoras de endoscopios, Lavadoras Desinfectadoras, Lavadoras Ultrasónicas y para Limpieza Manual. | Unidad, 30ml - 60ml- 500ml - 1LITRO - 1 Y 4 GALONES | Endozime Xtreme Power | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | No registra | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162384 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-28 | VIDERAY PX ULTRA con nombre genérico RAYOS X DE RETRODISPERSIÓN PORTATIL | VIDERAY® | NO | Sistema de rayos X de retrodispersión portátil para sistemas de seguridad. | Unidad | VideRay PX Ultra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162121 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-28 | MIXER con nombre genérico MEZCLADOR | SERVICEBIO | NO | Vortex Mixer: Se utiliza en los campos de las ciencias biológicas y el análisis físico y químico para la oscilación, mezcla y agitación de muestras de tejidos, células, líquidos bacterianos, reactivos químicos, etc. Vertical Mixer: Es adecuado para escenarios de mezcla generales en industrias como la biología, la medicina y la química. Rotary Mixer: Es adecuado para escenarios de mezcla generales en industrias como la biología, la medicina y la química. | 1 set / empaque | (SMV-4500B) Vortex Mixer (SMV-P) Vertical Mixer (SMV-R) Rotary Mixer | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162388 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-06-28 | SHAKER con nombre genérico AGITADOR | SERVICEBIO | NO | 3D Shaker (Multi-Functional): Para uso en experimentos como en electroforesis para tinción con Coomasie azúl brillante y decoloración de geles; en WB (Western Blotting) para incubación de anticuerpos y enjuague de membranas; en IHC/IF (Inmunohistoquímica / Inmunofluorescencia) para lavado de láminas; cultivo celular y transferencia de membrana. Split Horizontal Shaker: Para uso en experimentos como en electroforesis para tinción con Coomasie azúl brillante y decoloración de geles; en WB (Western Blotting) para incubación de anticuerpos y enjuague de membranas; en IHC/IF (Inmunohistoquímica / Inmunofluorescencia) para lavado de láminas; cultivo celular y transferencia de membrana. Split Pendulum Shaker: Para uso en experimentos como en electroforesis para tinción con Coomasie azúl brillante y decoloración de geles; en WB (Western Blotting) para incubación de anticuerpos y enjuague de membranas; en IHC/IF (Inmunohistoquímica / Inmunofluorescencia) para lavado de láminas; cultivo celular y transferencia de membrana. Pendulum Shaker: Para uso en experimentos como en electroforesis para tinción con Coomasie azúl brillante y decoloración de geles; en WB (Western Blotting) para incubación de anticuerpos y enjuague de membranas; en IHC/IF (Inmunohistoquímica / Inmunofluorescencia) para lavado de láminas; cultivo celular y transferencia de membrana. | 1 set / empaque | (DS-3D100) 3D Shaker (Multi-Functional) (SYC-FP200) Split Horizontal Shaker (SYC-FZ100) Split Pendulum Shaker (SYC-Z100) Pendulum Shaker | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241142397 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-02 | CORRECTOR DINÁMICO DE USO TERAPÉUTICO PARA PECTUS CARINATUM HECHO A LA MEDIDA CON CORRECTOR DE POSTURA, FAJA PREVENTIVA DE ALERONES Y CON PLACA PARA MEDIR PRESIÓN Nombre Genérico: CORRECTOR DINÁMICO DE USO TERAPÉUTICO PARA PECTUS CARINATUM HECHO A LA MEDIDA CON CORRECTOR DE POSTURA, FAJA PREVENTIVA DE ALERONES Y CON PLACA PARA MEDIR PRESIÓN | ORI – MEDIORTOPEDICOS | NO | De uso terapéutico bajo formula médica Dispositivo médico sobre medida, Ortesis de uso terapéutico para corrección de PECTUS CARINATUM y corrección de postura. Fabricada técnicamente bajo dimensiones especificas tomadas del paciente. Sensor de presión electrónico embebido para monitoreo y trazabilidad del tratamiento. Ajustable mediante accionamiento mecánico preciso para graduación y comodidad del usuario. La presión del tratamiento es determinada según criterio médico y es aplicada mediante el corrector dinámico que permite medir en unidades PSI, en tiempo real, la cantidad de fuerza que está siendo aplicada. Esta medición se realiza por medio del sensor de presión electrónico que a su vez se conecta al lector externo que muestra en pantalla la magnitud con una precisión de +/- 0.01 PSI. El corrector dinámico permite aumentar o disminuir la presión aplicada al paciente con ayuda del cierre graduable de avance milimétrico, el cual en conjunto con el sensor y el lector facilitan la calibración y seguimiento del tratamiento evitando presión excesiva o disminución de esta al avanzar la corrección. Las horas de uso deben ser determinadas según criterio médico, criterio técnico y tolerancia del paciente, se recomienda iniciar con pocas horas de uso al día e ir aumentando gradualmente la cantidad de tiempo de uso hasta lograr un uso continuo. | UNIDAD | Se ampara el PECTUS ONE: Corrector dinámico para PECTUS CARINATUM, hecho a la medida del paciente en aluminio, chaleco con corrector de postura, faja para minimizar alerones y placa para medir presión en PSI, con seguimiento y toma de medidas en 3D - Modelo ORI-PK2.1. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Este es un dispositivo médico sobre medida para un paciente, bajo formula médica Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida exclusivo para el paciente
20241074526 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | JERINGA TRIPLE con Nombre genérico JERINGA TRIPLE | No registra | SI | Dispensar agua en los tratamientos odontológicos. | EMPAQUE UNITARIO | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto JERINGA TRIPLE con Nombre genérico JERINGA TRIPLE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes (…).” | I
20231243933 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | PHARMASCOPE ONCO con nombre genérico SISTEMA AUTOMATIZADO DE COMPOSICIÓN DE QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA | KAPSAM | NO | Sistema completo de cabina, indicado para la composición y preparación de medicamentos de quimioterapia intravenosa, este proporciona una dosificación precisa para la seguridad del paciente, protege a los operarios y al medio ambiente de medicamentos peligrosos. | Unidad Completa | KS-340 - Sistema automatizado de composición de quimioterapia intravenosa KS-340BSC - Gabinete de bioseguridad (unidad de tratamiento de aire) KS-340D - Estación multifuncional (composición y reconstitución de medicamentos de bajo volumen). KS-340Y - Estación de composición de medicamentos de alto volumen. KS-340G - Unidad de reconocimiento y verificación de viales KS-340E - Unidad de visualización | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241103146 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | SMART SENSOR CORRECTOR con Nombre Genérico: CORRECTOR DE POSTURA INTELIGENTE | No registra | NO | El corrector de postura inteligente puede ayudarle a corregir los malos hábitos de Postura, aliviar el dolor en la espalda, el hombro y el cuello. La corrección le permitirá ajustar activamente la postura correcta a través del recordatorio d vibración, cuando la espalda del usuario se dobla más de 25 grados, recordatorio de espalda detectará automáticamente y activará inmediatamente la alarma de vibración. 1. Optima el botón de encendido. 2. Una vez encendido se activará un bombillo de color azul. 3. Ubique el dispositivo en la espalda y las correas sobre los hombros. 4. Ajuste las hebillas a su medida. CARACTERISTICAS: La correa de hombro es fácil de ajustar es estable y no se afloja mejor elasticidad y confort que es adecuado para la gente. De 15 a 95 kg. Insistir en usar el corrector durante 2 horas al día por 21 días para desarrollar la postura y un hábito estable en un periodo de 90 días. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: - Corrector postura ajustable con vibración, abre el hombro y alisa la espalda, levanta la cabeza y el pecho, mejora el hombro inclinado. - Seguimiento en tiempo de real de los problemas de postura o las personas cuando la joroba se dobla más de 25, el corrector vibrara para recordar. - Habilita antideslizante, fácil de ajustar la longitud, adecuado para niños y adultos. - Correa de nylon de calidad, alta elasticidad que reduce la presión del hombro. - Corrige la postura, se ajusta a los diseños ergonómicos, se ajustan a la curva del cuerpo. | Caja con dispositivo único y cargador USB. | JD-112 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241135690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | ANALIZADOR DE DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN IDA- 6 | FLUKE BIOMEDICAL | NO | El IDA-6, el producto, está diseñado para ejecutar mediciones y pruebas de dispositivos biomédicos de infusión realizados por personal formado. Les presentamos el revolucionario Analizador de Dispositivos de Infusión IDA-6, que incluye nuestro software de automatización de flujo de trabajo patentado, OneQA. Este analizador innovador es la solución a problemas comunes, incluyendo el tiempo empleado en las pruebas y la documentación de los resultados. Además de la capacidad de personalizar procedimientos preconstruidos en el IDA-6, los resultados se guardan automáticamente en el dispositivo y se sincronizan con su PC. Completar sus tareas de mantenimiento preventivo es sencillo gracias a nuestra interfaz de usuario intuitiva. Nunca deben utilizarse los equipos de administración ni otros componentes conectados al producto para realizar la infusión en paciente. Estos equipos nunca son conectados a un paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos que sirven para analizar las mediciones de volumen, presión y flujo. | No registra | Analizador de dispositivos de infusión IDA-6 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241136789 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | LUMISKIN PRO con nombre genérico LUMISKIN PRO | LUMIA HAIR & SKINCARE | SI | Masajeador de mano que apoya la absorción de cosméticos y ayuda a desinflamar el rostro | Caja individual | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto LUMISKIN PRO con nombre genérico LUMISKIN PRO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud en el folio 13, en los ítems 2.Tecnologías y 4.Modos de uso, donde menciona adicionalmente los usos: “(…) la introducción de calor puede aliviar eficazmente la fatiga ocular y favorecer la circulación sanguínea”, “(…) se usa para rejuvenecer la piel, reduciendo líneas de expresión, arrugas, cicatrices, enrojecimientos, acné e incluso aclarando el color de piel”, “Estimula la producción de ATP y promueve la regeneración de colágeno”. | En tal sentido, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto). | IIa
20241139001 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | CINTA DE MEDICIÓN con Nombre genérico MEDIDOR DE RADIO CEFÁLICO | ADC | NO | Cinta encerrada en un contenedor compacto. Medidas en pulgadas y centímetros (60¨/150cm) Presione el botón en la parte posterior para rebobinar la cinta. Ideal para medir el perímetro cefálico de los pacientes pediátricos. Doble escala Cinta métrica tejida | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241139599 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | ACCUPOINT ADVANCED READER/ ACCUPOINT ADVANCED REPLACEMENT READER con nombre genérico SISTEMA DE MONITOREO DE SANEAMIENTO. | NEOGEN | NO | El sistema mide rápidamente el nivel de adenosina trifosfato (ATP) en una superficie para determinar su grado de limpieza y proporcionar resultados cuantitativos de aprobación o falla. | Unidad | Código del producto: 9903R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN HUMANOS Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241142613 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | ESPONJA HIDRATADA CON CALDO LETHEEN / HYDRATED SPONGE WITH LETHEEN BROTH con Nombre genérico ESPONJA PARA MUESTREO | NEOGEN | NO | Esponjas prehidratadas listas para usar en recolección fácil y conveniente de muestras ambientales y de alimentos. Es usada para monitoreo ambiental (toma de muestras de superficies). Esta esponja de celulosa sin biocidas está prehidratada con caldo Letheen para recogida de muestras. | Unidad, 100, 25 | Código: 700002205 Referencia: HS10LET | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241142739 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | CALYPSO MÁQUINA DE EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS con nombre genérico CALYPSO MÁQUINA DE EMPAQUE DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS. | SINTECO | NO | La máquina Calypso es una máquina automática para el empaque de medicamentos en dosis unitarias a partir de todas las formas galénicas de medicamentos (blísteres, píldoras sueltas, ampollas, jeringas, frascos, sobres solubles). Su principal característica es la máxima flexibilidad, lo que le permite satisfacer todos los requerimientos del hospital en la gestión de los medicamentos. | Unidad | Calypso OMNIA - Calypso EASY - Calypso OS - Calypso ALL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241143861 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | BASES OFTALMICAS SEMITERMINADAS con Nombre genérico BASES SEMITERMINADAS | IDEAL OPTICAL | SI | COMO LO CONTEMPLA LA RESOLUCIÓN 4396 DEL 2008, LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD SON AQUELLOS QUE ESTÁN AUTORIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BASES OFTÁLMICAS, TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES TERMINADOS Y ADICIÓN DE FILTROS Y COLORES. POR TAL MOTIVO Y DICHO ALCANCE, LA MECÁNICA QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE NACIONALIZACIÓN OBEDECE A BASES OFTÁLMICAS SEMITERMINADAS, QUE POSTERIORMENTE SERÁN TALLAS POR EL LABORATORIO PARA CUMPLIR CON SU OBJETIVO COMERCIAL. | No registra | DENTRO DEL LA ENCOMIENDA EN TOTAL SON 603 PARES DE BASE CON EL SIGUIENTE DETALLE: 378 PARES DE BASES PROGRESIVAS, 165 PARES DE BASES DE BIFOCAL INVISIBLES Y 60 UNIDADES DE PARES VISIÓN SENCILLA. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BASES OFTALMICAS SEMITERMINADAS con Nombre genérico BASES SEMITERMINADAS se considera un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…)” | I
20241147160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | IRRIGADOR SÓNICO con nombre genérico IRRIGADOR SÓNICO - LAVADORA ULTRASONICA | STERIS - INNOWAVE PCF | NO | El Irrigador Sónico InnoWave PCF de STERIS está diseñado para la limpieza minuciosa (eliminar tejido, sangre y otros contaminantes) de una serie de instrumentos quirúrgicos reutilizables. El InnoWave PCF brinda irrigación sónica (cavitación ultrasónica) tanto en el interior como el exterior de instrumentos con lumen. El sistema también utiliza Power Flush (aproximadamente 44 psi) cuando los instrumentos están conectados para eliminar residuos de los canales interiores. Esta unidad está equipada con lavado de nivel intermediario para garantizar que los instrumentos estén seguros para el equipo que les utilizará al final del ciclo. El Irrigador Sónico InnoWave PCF es un ultrasonido independiente instalado dentro de un gabinete de acero inoxidable compacto. El InnoWave PCF contiene todos los componentes necesarios para limpiar lúmenes (usando cavitación ultrasónica en una solución de lavado balanceada con detergente) e instrumentos quirúrgicos reutilizables de manera eficaz antes de la esterilización. | Unidad | IRRIGADOR SÓNICO INNOWAVE PCF de STERIS. Repuestos y Accesorios para el equipo, tales como: Tubos colectores, Conectores, Organizador de instrumentos, Juego de boquillas de descarga, Cestos / Bandejas y Tuberías. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241147990 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | RODILLERAS DEPORTIVAS con Nombre genérico RODILLERAS DEPORTIVAS | No registra | NO | La rodillera está diseñada para ofrecer protección y soporte durante la práctica de diversas actividades físicas. Ideal para deportes como fútbol, tenis, baloncesto, béisbol, running, voleibol y cualquier otro deporte que implique un movimiento constante de las rodillas. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Acorde a la documentación allegada en el folio 5, se cita la advertencia descrita por fabricante: “No está destinada a ser utilizada para tratar lesiones, esguinces, distensiones u otro tipo de patologías de la articulación de la rodilla” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241164619 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | AGUJA DE TRANSFERENCIA, 20GA x 1-5/8" (estéril no pirogénico) Nombre Genérico: AGUJA DE TRANSFERENCIA | CARDINAL HEALTH | NO | PROPÓSITO: El conjunto de aguja de transferencia de doble extremo se utiliza para transferir WFI a viales que contengan polvo liofilizado. FUNCIONALIDAD: La aguja de transferencia probada con el producto Prolastin C® es utilizada para transferir el diluyente (SWI) al vial del producto que contiene el polvo liofilizado durante su reconstrucción, como se muestra en la sección de reconstitución del prospecto del producto. | UNIDAD | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241165411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-03 | CUBETAS, VASOS, BANDEJAS Y RIÑONERAS con nombre genérico: ACCESORIOS DE INSTRUMENTAL | KLS MARTIN | NO | ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS, MATERIA ORGÁNICA E INSTRUMENTAL | EMPAQUE UNITARIO | 56-176-33-01 Cubeta plana, diámetro de 330 mm x altura de 90 mm, capacidad 6.000 ccm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-178-33-01 Cubeta plana, diámetro de 330 mm x altura de 115 mm, capacidad 8.000 ccm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-254-01-01 Vaso mediano, graduado interiormente, capacidad de 100 ccm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-340-23-01 Bandeja universal, longitud 235 x base 190 x altura 40 mm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-348-22-01 Cubeta redonda, diámetro de 220 mm x altura de 70 mm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-16-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 165 mm x base 85 mm x altura 35 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-20-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 200 mm x base 100 mm x altura 35 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-21-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 200 mm x base 100 mm x altura 50 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-23-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 230 mm x base 130 mm x altura 50 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-26-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 260 mm x base 150 mm x altura 50 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-27-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 270 mm x base 235 mm x altura 50 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-30-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 300 mm x base 200 mm x altura 50 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-411-33-01 Cubeta, tapa con botón, longitud 325 mm x base 275 mm x altura 50 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-419-20-01 Cubeta con tapa longitud 205 mm x base 105 mm x altura 40 mm. En acero Inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-673-17-01 Riñonera, longitud 170 mm x base 100 mm x altura de 35 mm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-673-25-01 Riñonera, longitud 250 mm x base 140 mm x altura de 40 mm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-673-27-01 Riñonera, longitud 275 mm x base 150 mm x altura de 45 mm. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. 56-675-25-01 Tapa para riñonera. En acero inoxidable. Marca MARTIN. Alemán. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241166662 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-04 | CUÑAS DE MADERA DE SICOMORO, con nombre genérico: CUÑAS DE MADERA | PREMIER | NO | LAS CUÑAS DE MADERA SON ELEMENTOS ESENCIALES EN LA PRACTICA ODONTOLOGICA. SE UTILIZAN PARA SEPARAR Y MANTENER LA DISTANCIA ENTRE LOS DIENTES DURANTE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DENTALES. SON EN FORMA DE ASTILLA QUE SE POSICIONAN EN EL ESPACIO INTERPROXIMAL PARA LA REALIZACION DE UN PROCEDIMIENTO RESTAURATIVO | BOLSA X 100 UNIDADES | REFERENCIAS POR COLORES. 9061109 MINI (LIGH BLUE) 9061106 UT-ULTRA THIN (ORANGE). 9061100 13XT-EXTRA THIN (NEUTRAL). 9061101 13T(GREEN). 9061102 13(YELLOW). 9061103 15(BLUE). 9061104 16(RED) 9061105 17(NEUTRAL) 9061106 ASSORTED(UT,13,13T&15) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241165963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-04 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. IGNACIO CEBALLOS VELÁSQUEZ, Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE: SR. IGNACIO CEBALLOS VELÁSQUEZ, CON CC. CC 8.288.930 DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA POR OCLUSION VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR)SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DISECCIÓN / DISECCIÓN CRÓNICA DE LA AORTA TORACOABDOMINAL, INICIA EN ELORIGEN DE LA SUBCLAVIA IZQUIERDA. LA AORTA TORACICA ESTÁ DILATADA ALCANZANDO UN DIÁMETRO DE MÁS DE 80 mm. LA DISECCIÓN SE EXTIENDE HASTA LA AORTA ABDOMINAL COMPROMETIENDO EL ORIGEN DE LOS VASOSVICERALES. EL TRONCO, LA MESENTERICA SUPERIOR Y LA RENAL DERECHA SE ORIGINAN DE LA LUZ VERDADERA. LA ARTERIA RENAL IZQUIERDA SE PERFUNDE POR AMBAS LUCES. HAY UNA ANEURISMA DE LA ARTERIA ILÍACA COMÚN IZQUIERDA QUE COMPROMETE EL ORIGEN DE LA HIPOGÁSTRICA Y ESTE ANEURISMA MIDE MÁS DE 40 mm. SE DESCARTA UN SÍNDROME AÓRTICO AGUDO. EL PACIENTE ESTÁ SIN DOLOR. EL PACIENTE NO ES CANDIDATO A CIRUGÍA ABIERTA. LA OPCIÓN PARA TRATARLO ES REALIZAR UNA ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HECHA A LA MEDIDA CON UNA VENTANA PARA LA CARÓTIDA IZQUIERDA Y UNA FENESTRACIÓN PARA LA ARTERIA SUBCLAVIA IZQUIERDA. Y CON OTRA ENDOPRÓTESIS HASTA EL TRONCO.SE HARÁ UN THORACIC-PROX-SIDE-BRANCH SEGÚN DISEÑO ANEXO. | UNITARIO | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA CLÍNICA CARDIOVID DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, POR EL MÉDICO TRATANTE, DR. JUAN GONZALO MUÑOZ SIERRA, RADIOLÓGO NEURO INTERVENCIONISTA. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. IGNACIO CEBALLOS VELÁSQUEZ QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida exclusivo para el paciente
20241166281 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-04 | SOPORTE OXIGENADOR BRIZIO NEONATAL Nombre Genérico: SOPORTE OXIGENADOR BRIZIO NEONATAL | NIPRO | NO | El soporte permite mayor flexibilidad al usuario en posición del oxigenador NSTRUCCIONES DE USO 1. Ubique el soporte al mástil de la Maquina de Circulación Extracorpórea. 2. Ajuste adecuadamente cada una de las partes del soporte asegurando un agarre adecuado y seguro. 3. Ubique adecuadamente y en la posición correcta el soporte de filtro arterial. 4. Ubique el Oxigenador Brizio Neonatal de manera adecuada en la ranura específica para su ajuste, asegúrelo adecuadamente. 5. Ubique el soporte en la posición más adecuada para su fácil uso. Esta información se encuentra en el folio (7) ficha técnica. | CAJA POR UNIDAD | SN02 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241147997 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-05 | DETECCIÓN DE PROTEINA EN PROCESOS DE LAVADO MANUAL Y AUTOMATIZADO con Nombre Genérico: INDICADORES LAVADO MATACHANA | ANTONIO MATACHANA S.A | NO | 85668.2 PRUEBA DE PROTEINA RESIDUAL PARA CONTROL HIGIENICO: PARA EL CONTROL DE HIGIENE CON RESPECTO A LOS PROCESOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LA CANTIDAD DE PROTEÍNA. | PRUEBA DE PROTEINA RESIDUAL PARA (50uu/bolsa) CONTROL HIGIENICO (50uu/c) | PRUEBA DE PROTEINA RESIDUAL PARA CONTROL HIGIENICO | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150093 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-05 | INDICADORES PARA LAVADO AUTOMATIZADO Nombre Genérico: INDICADORES LAVADO MATACHANA | ANTONIO MATACHANA S.A | NO | 85666.4 INDICADOR DE LAVADO DE ALTA EFICACIA: Permite la evaluación de los procesos de lavado y desinfección automáticos. 85667 PCD-CESTA METAL PARA INDICADORES DE LAVADO: Dispositivo desafío para colocación de las tiras indicadoras de lavado 85666.3 INDICADOR Ao: Permite la evaluación de los procesos de lavado y desinfección automáticos | 85666.4 INDICADOR DE LAVADO DE ALTA EFICACIA 100 UNIDADES/CAJA 85667 PCD-CESTA METAL PARA INDICADORES DE LAVADO (1uu/bolsa) (1uu/bolsa) 85666.3 INDICADOR Ao (100 uu/caja) 100 uu/caja | 85666.4 INDICADOR DE LAVADO DE ALTA EFICACIA 85667 PCD-CESTA METAL PARA INDICADORES DE LAVADO 85666.3 INDICADOR Ao | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-05 | INDICADORES PARA LAVADO AUTOMATIZADO & PCD. Nombre Genérico: INDICADORES LAVADO MATACHANA | ANTONIO MATACHANA S.A | NO | 94405.6 INDICADOR DE CONTROL DE HIGIENE: El indicador de control de higiene ha sido diseñado para la evaluación analítica de presencia de proteína como medida de la eficacia de limpieza para la validación y el control de rutina de las lavadoras desinfectadoras para instrumentos quirúrgicos, instrumentos MIS (Minimal Invasive Surgery) (en español; Cirugía Mínima Invasiva) y endoscopios flexibles, así como, para la evaluación de baños ultrasonidos. 85604 PCD-Cesta plástico para evaluación posiciones superficie: Se disponen para la evaluación del control higiénico de la etapa de lavado de las lavadoras desinfectadoras de instrumental ligero y estructuralmente sencillo sin surco y sin geometrías complejas. 85605 PCD-Cesta plástico para evaluación de huecos estrechos: Se disponen para la evaluación del control higiénico de la etapa de lavado de las lavadoras desinfectadoras de instrumental complejo estructuralmente por sus geometrías complejas. 85667.5 PCD -Hélix para CMI: PCD-Hélix con receptáculo de PC (diámetro interno 2 mm X 0,2 m longitud) para cirugía mínima invasiva: Para la evaluación de procesos de lavado en lavadoras desinfectadoras y baños ultrasonidos que se encuentran con dispositivos adoptados para la irrigación de diferentes lúmenes para la Cirugía Mínima Invasiva (CMI). | 94405.6 INDICADOR DE CONTROL DE HIGIENE (50 unidades/caja) 85604 PCD-Cesta plástico para evaluación posiciones superficie (1 unidad/caja) 85605 PCD-Cesta plástico para evaluación de huecos estrechos (1 unidad/caja) 85667.5 PCD-Hélix con receptáculo de PC (diámetro interno 2 mm X 0,2 m longitud) para cirugía mínima (1 unidad/caja) | 94405.6 INDICADOR DE CONTROL DE HIGIENE 85604 PCD-Cesta plástico para evaluación posiciones superficie 85605 PCD-Cesta plástico para evaluación de huecos estrechos 85667.5 PCD-Hélix con receptáculo de PC (diámetro interno 2 mm X 0,2 m longitud) para cirugía mínima invasiva | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150111 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-05 | INDICADORES DE LAVADO PARA ULTRASONIDOS Nombre Genérico: INDICADORES LAVADO MATACHANA | ANTONIO MATACHANA S.A | NO | 85666.2 INDICADORES PARA BAÑOS ULTRASONIDOS: Para el control de rutina de procesos de limpieza por ultrasonido y para la monitorización de la eficacia de la cavitación ultrasónica de lavadoras de ultrasonido | 85666.2 INDICADORES PARA BAÑOS ULTRASONIDOS (30uu/caja) | 85666.2 INDICADORES PARA BAÑOS ULTRASONIDOS | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-05 | REMARK Nombre genérico. SOLUCIÓN DE DIAGNOSTICO OFTALMICO | REMARK | NO | REMARK® SE APLICA LOCALMENTE PARA COLOREAR LA PELÍCULA LAGRIMAL Y PERMITE EL DIAGNOSTICO DE: COLOCACIÓN DE LENTES DE CONTACTO, TIEMPO DE RUPTURA DE LA PELÍCULA LAGRIMAL, MENISCO LÍQUIDO MÁS DELGADO DE LO NORMAL, CONDUCTOS LAGRIMALES BLOQUEADOS, PÉRDIDA DE INTEGRIDAD CONJUNTIVAL, LESIONES, TRAUMATISMOS, INFECCIONES, SEQUEDAD, SÍNDROME OCULAR, ABRASIONES EPITELIALES, ÚLCERAS, EDEMA CORNEAL, CUERPOS EXTRAÑOS, MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR CON TONÓMETRO DE APLANACIÓN DE GOLDMAN. EL PRODUCTO SÓLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. | Multidosis: Caja x 1 dosificador monodosis x 10 ml Unidosis: Caja x 2 tiras de 5 monodosis, de 0.5 ml cada una | REMARK | Es necesario precisar que mediante acta No. 06 de mayo de 2023 la sala SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en el numeral 3.2 conceptuó: “(…) CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que dada la nueva combinación de principios activos (riboflavina al 0,25% y fluoresceína), la concentración y composición cualicuantitativa, es necesario consultar a la Sala Especializada de Medicamentos sobre el producto Remar – solución de diagnóstico oftálmico / solución oftálmica colorante, teniendo en cuenta la norma farmacológica vigente. (…)” Adicionalmente en acta No. 13 la sala SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en el numeral 3.1 conceptuó “(…) CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto Remark – solución de diagnóstico oftálmico / solución oftálmica colorante propuesto para proporcionar una ayuda visual al especialista en la diferenciación de determinadas estructuras o anomalías en la superficie del Ojo aprovechando las propiedades de tinción, contraste y fluorescencia, no es un dispositivo médico. Se indica que los productos que cuenten con registro sanitario como dispositivo médico con la composición e indicación similar, para el momento de la renovación o solicitud de primera vez de registro sanitario deben hacerlo como medicamento (…)” (Subrayado fuera del texto) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241169327 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-08 | AUDIFONO ESTÁNDAR CIC con nombre genérico: AUDIFONO ESTÁNDAR CIC | OCTOPUS FORCE TECHNOLOGIES | SI | “El Audífono CIC (Completely-in-Canal) Estándar de Octopus Force Technologies es un dispositivo auditivo diseñado para ofrecer una reproducción excepcional de los sonidos y una calidad de amplificación sobresaliente. Este audífono es adecuado para personas con deficiencia auditiva leve a moderada, proporcionando una solución eficaz para mejorar su capacidad auditiva en diversas situaciones. Características y Beneficios: Procesamiento Digital de Señal (DSP): Este audífono está equipado con un amplificador 100% digital que utiliza compresión WDRC (Wide Dynamic Range Compression) para ofrecer una experiencia auditiva clara y natural. Memorias y Control de Volumen: Dispone de cinco memorias con parámetros independientes de programación y un control de volumen que permite ajustar la amplificación según el entorno y las necesidades del usuario. Sistema Anti-Feedback: Incluye un sistema de control anti-feedback que reduce los ruidos indeseados y mejora la calidad del sonido. Adaptabilidad: Se adapta mediante olivas de diferentes tamaños (S, M, L) para garantizar un ajuste adecuado al canal auditivo, proporcionando comodidad y seguridad en su uso. Compatibilidad: Equipado con T-coil para evitar interferencias durante el uso telefónico, de bluetooth y sistemas FM, permitiendo una integración fluida y compatible con dispositivos de comunicación modernos. Durabilidad: El audífono viene con una garantía de 2 años, asegurando la calidad y fiabilidad del dispositivo. Usos: Uso Diario:Perfecto para el uso cotidiano en una variedad de situaciones, desde conversaciones en ambientes silenciosos hasta entornos ruidosos. El audífono CIC de Octopus Force Technologies asegura una comunicación fluida y óptima para personas que experimentan una pérdida auditiva leve o moderada. Con nuestra tecnología avanzada, garantizamos una experiencia auditiva mejorada y una mayor comodidad en el día a día Telefónico y Multimedia: Con su T-coil, bluetooth y sistemas FM, el audífono es perfecto para su uso con teléfonos, televisores y otros dispositivos multimedia sin escuchar interferencias. Entornos Variables: Con su sistema de memorias, el audífono se ajusta automáticamente a diferentes entornos de ruido, proporcionando una experiencia auditiva óptima en cada situación.” | Caja x 1 Und | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto AUDIFONO ESTÁNDAR CIC con nombre genérico: AUDIFONO ESTÁNDAR CIC, es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo IIa, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el literal b, regla 5 del artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; …” Nota: se relaciona la presentación comercial del producto: caja por unidad, de acuerdo a lo visualizado en las imágenes aportadas en el formulario de solicitud certificación sin registro sanitario. | IIa
20241029886 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-08 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE NITRÓGENO LÍQUIDO, nombre genérico: TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN NITRÓGENO LÍQUIDO (ESTANTES CUADRADOS). | HAIER BIOMEDICAL | NO | Están diseñados para el almacenamiento en nitrógeno líquido de vacunas, semillas, bacterias, virus envueltos, algas, hongos, óvulos y células de mamíferos y peces, y otros microorganismos. | Unidad | YDS-65-216-FZ , YDS-95-216-FZ, YDS-115-216-FZ, YDS-145-216-FZ, YDS-175-216-FZ, YDS-65-216-FY, YDS-95-216-F, YDS-115-216-F, YDS-140-216-F, YDS-175-216-F, YDS-10-125, YDS-30-125, YDS-35-125, YDS-47-127, YDS-50B-125. (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241142719 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-08 | PALA DE POLICARBONATO MONO-PIEZA con Nombre genérico PALA DE POLICARBONATO MONO-PIEZA | TRONICAL | NO | ACCESORIO DEL VIDEOENDOSCOPIO UTILIZADA PARA LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL ES LIBRE DE OLOR Y SABOR Y NO LIBERA RESIDUOS. ES REUTILIZABLE. RESISTENTE A JABONES QUIRÚRGICOS Y ENZIMATICOS USADOS PARA ESTERILIZACIÓN. TAMAÑO ÚNICO PARA INTUBACIÓN EFECTIVA EN RANGO DE EDAD DESDE LOS 8 AÑOS EN ADELANTE. | UNIDAD | PC-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la documentación allegada, ficha técnica folio 6, en donde se evidencia que el producto PALA DE POLICARBONATO MONO-PIEZA con Nombre genérico PALA DE POLICARBONATO MONO-PIEZA hace parte de los accesorios del VIDEO LARINGOSCOPIO LARINGOCEL, se deberá incluir como partes y accesorios en el respectivo registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241169332 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-08 | ELEVADOR SANITARIO con Nombre genérico ELEVADOR SANITARIO CON SEGURO (Apoyabrazos en la ref FS8141 | MCO MEDICAL | NO | ESTÁ PENSADAS PARA PERMITIR EL USO Y FACIL ACCESO DEL ESCUSADO EN AQUELLAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, PACIENTES NEUROLOGICOS, USUARIOS CON CIRUGIAS O REEEMPLAZO DE RODILLA, CADERA , EN ADULTOS MAYORES CON DOELCIAS ARTICULARES EXTREMIDADES INFERIORES (OSTEOPOROSIS, ARTROSIS ARTICULAR AGUDA O CRONICA) IMPOSIBILIDAD DE SOSTENERSE DE PIE SE DEBE REVISAR QUE EL EQUIPO QUEDE BIEN FIJADO SOBRE EL SANITARIO U/O ESCUSADO ANTES DE SU USO , PARA EVITAR ACCIDENTES COMO CAIDAS , EVITAR EXPONER EL EQUIPO A ALTAS TEMPERATURAS O RADIACION SOLAR DIRECTA, TODO USO DISTINO PARA EL QUE FUE DISEÑADO PUEDE PRODUCIR SITUACIONES PELIGROSAS, ANTES DE CADA USO VERIFICAR QUE EL SITIEMA DE FIJACION ESTE FUNCIONADO CORRECTAMENTE | Empaque por Unidad | FE8141 F S8142 FS666B-100-50 FS667B | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170515 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-09 | OXIRIO PLUS Nombre Genérico: DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO | OXIRIO PLUS | NO | OXIRIO® PLUS, ES UN DETERGENTE DESINFECTANTE MULTIUSOS DE NIVEL INTERMEDIOA BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO Y AMONIO CUATERNARIO, INDICADO PARA AMBIENTES HOSPITALARIOS, CLÍNICAS, CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, EL CUAL LIMPIA, BLANQUEA Y DESINFECTA EN UN SOLO PASO. PARA USO EN PISOS, PAREDES, MOBILIARIO Y ELEMENTOS NO CRÍTICOS. | 5L | OXIRIO PLUS | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241171023 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-07-09 | Solución XLC (X2) | Zonci | NO | Tiene la función de eliminar residuos de sangre y tensión superficial, y eliminar proteínas y depósitos de lípidos. Se utiliza para limpiar la tubería del instrumento y la sonda de muestreo. | 60 ml/botella; 60ml/botella * 10 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto Solución XLC (X2) NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico
20241170581 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-09 | SCANBOX PRO, con nombre genérico: SCANBOX PRO-SOPORTE PARA CELULAR | DENTALMONITORING | SI | SCANBOX PRO ES UN SOPORTE PARA CELULAR QUE SE HA DISEÑADO PARA SER UTILIZADO COMO PARTE DE UN PROCEDIMIENTO DE ESCANEO GUIADO POR SOFTWARE, DESARROLLADO Y COMERCIALIZADO POR DENTAL MONITORING, PARA MONITORIZAR LA SALUD INTRAORAL Y LOS TRATAMIENTOS ORTODÓNTICOS. RETRAE LAS MEJILLAS PARA PERMITIR UNA VISTA COMPLETA DE LA BOCA DEL PACIENTE PARA TOMAR IMÁGENES DE LA CAVIDAD INTRAORAL. | PAQUETE | REFERENCIA DESCRIPCIÓN CONTENIDO 1009-001 SCANBOX PRO-PAQUETE S-M 1 SOPORTE PARA EL TÉLEFONO REF. 1005-001 1 TUBO RETRACTOR DE MEJILLA TALLA S REF. 1006-001 1 TUBO RETRACTOR DE MEJILLA TALLA M REF. 1007-001 1 BOLSA DE MALLA. 1010-001 1012-001 SCANBOX PRO-PAQUETE M-L 1 SOPORTE PARA EL TELÉFONO REF. 1005-001 1 TUBO RETRACTOR DE MEJILLA TALLA M REF. 1007-001 1 TUBO RETRACTOR DE MEJILLA TALLA L REF. 1008-001 1 BOLSA DE MALLA. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SCANBOX PRO, con nombre genérico: SCANBOX PRO-SOPORTE PARA CELULAR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…) (subrayado fuera de texto) | I
20241170684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-09 | Daily Cleaner Kit - Daily Cleaning Solution. | Sensa Core | NO | Kit de limpieza diaria: La solución de limpieza diaria de Sensa Core se utiliza para eliminar las proteínas depositadas en la vía de flujo del analizador de electrolitos. La solución de limpieza diaria no está pensada para examinar muestras del cuerpo humano con fines de diagnóstico, sino únicamente para su uso en equipos de laboratorios clínicos. | Kit 12 botellas (12 x 15 ml) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto Daily Cleaner Kit - Daily Cleaning Solution NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170983 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-09 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, con nombre genérico: LIMPIEZA DE SUPERFICIES | Case Solutions® Penta Wipes Multi-Enzymatic Wipes | NO | Toallitas para la limpieza de superficies Los productos fabricados por Case Medical Inc., tiene como uso indicado la limpieza y cuidado de dispositivos médicos tales como instrumental quirúrgico y endoscopios. | Botella, Galon | FAMILIA REFERENCIA DESCRIPCION Limpieza de superficies CSWE002 Case Solutions® Penta Wipes Multi-Enzymatic Wipes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Este producto no podrá ser utilizado para desinfección de dispositivos médicos, debe usarse únicamente para fines de limpieza, no obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170479 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-09 | COLOMBIA PEEL Nombre Genérico: PEELING QUÍMICO | SESDERMA | NO | ACLARA LAS MANCHAS Y MEJORA EL ESTADO CUTÁNEO EN PIELES MADURAS CON UN ALTO GRADO DE ENVEJECIMIENTO. Uso: La aplicación debe realizarse con una gasa o preferiblemente, con pincel de forma rápida y uniforme. 1. Limpie y desengrase la zona a tratar. 2. Proteja las zonas más delicadas (Contorno de ojos, boca y ventanas nasales) con un producto adecuado. 3. Aplique con un pincel de 2 a 4 capas de producto; hasta 2 capas en fototipos altos (IV-VI) y hasta 4 capas para las pieles mas resistentes (Fototipos I-III). Deje secar el producto ente capa y capa. Si lo desea, puede masajear el producto hasta su secado para potenciar su penetración. 4. Para potenciar el resultado finalice el tratamiento sellando la zona tratada con 1 capa de gel exfoliante y deje actualr 6-8 horas. Pasado el timepo, el paciente deberá lavar la zona con abundante agua. | FRASCO DE VIDRIO CON GOTERO Y TAPA DE PE POR 50 ML, EN ESTUCHE CAJA PLEGADIZA DE CARTÓN | Colombia Peel, código 8429979482921 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de higiene doméstica. mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170667 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-07-09 | CAP HV2 (Proficiency Testing - PT) | No registra | NO | Los programas de PT del CAP contienen muestras y materiales que se envían a los laboratorios de los Estados Unidos y de todo el mundo. Los laboratorios prueban las muestras de PT para evaluar con regularidad el desempeño de sus laboratorios con el propósito de ayudar a mejorar la exactitud de los resultados de los pacientes. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “Proficiency testing only”. | 1 caja x 15 viales | CAP HV2 (Proficiency Testing - PT) NO se utiliza para proporcionar resultados de diagnóstico in vitro. NGSP Certification Specimen Set se utiliza para evaluar con regularidad el desempeño de los laboratorios, esto NO significa que sea un reactivo o que su uso previsto sea proporcionar un diagnóstico | De acuerdo con lo anterior, el producto CAP HV2 (Proficiency Testing - PT), por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico
20241171008 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-07-09 | Solución XLC (X1) | Zonci | NO | Este detergente tiene la función de eliminar residuos de sangre y tensión superficial y eliminar proteínas y depósitos de lípidos. Se utiliza para limpiar la tubería del instrumento y la sonda de muestreo. | 5L/botella; 5L/botella * 3; 1L/botella | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: Solución XLC (X1), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser reactivo de diagnóstico
20241055548 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | BIOIMPRESORA BIO X, nombre genérico: BIOIMPRESORA | CELLINK | NO | BIO X es capaz de fabricar construcciones que contienen cualquier tipo de célula, lo que permite la producción de cualquier tejido objetivo que se encuentre en el cuerpo. El sistema puede utilizar células especializadas como condrocitos o fibroblastos para aplicaciones de cartílago y dérmica, respectivamente, estas construcciones se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones mediante la incorporación de células estromales de médula ósea o células madre mesenquimales. BIO X puede bioimprimir hepatocitos para crear rápidamente modelos 3D para la detección de fármacos. Puede agregar células estelares para crear rápidamente modelos de enfermedades avanzadas. El tejido bioimpreso se puede utilizar en el descubrimiento de fármacos, donde los investigadores pueden probar nuevos tratamientos potenciales y evaluar la eficacia en etapas muy tempranas. | Caja conteniendo una biompresora con sus accesorios y consumibles | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093104 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | VENDAJES HEMOSTATICOS QUIKCLOT con nombre genérico VENDAJES HEMOSTATICOS | QuikClot®, Z-Medica®, Combat Gauze®, QuikClot® Interventional®, 3M™ Tegaderm™ | SI | Los vendajes QuikClot están destinados al uso como apósito tópico para el tratamiento local de heridas sangrantes como cortes, laceraciones y abrasiones. También se puede utilizar para el tratamiento temporal de heridas sangrantes graves (operatorias, postoperatorias, dermatológicas, etc.) y lesiones traumáticas y para el manejo y el control local de la superficie de la hemorragia en los sitios de acceso vasculares, catéteres percutáneos o tubos que utilizan vainas introductoras de hasta 12 Fr o hasta 7 Fr para pacientes en tratamiento anticoagulante inducido por fármacos. | Caja x 10 Und, Caja x 1 Und | 301 QuikClot 4x4 302 QuikClot 2x2 633 QuikClot Roll 632 QuikClot Z-Fold 467Z QuikClot Interventional no-slit no bandage 200 QuikClot Combat Gauze 350 QuikClot Combat Gauze LE 475 QuikClot EMS Rolled Gauze Hemostatic Dressing 636 QuikClot EMS 4x4 Hemostatic Dressing 183 QuikClot Interventional, no-slit with tegaderm 188 QuikClot Interventional pre-slit with tegaderm 510 QuikClot Combat Gauze | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto VENDAJES HEMOSTATICOS QUIKCLOT con nombre genérico VENDAJES HEMOSTATICOS, es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo IIa, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en: (…) c) La clase IIa, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida …” NOTA: Se aclara que para la solicitud de registro sanitario deberán allegar solicitudes por separado de los productos de acuerdo a su indicación de uso y componentes y composición así: 1. 510, 200, 350, 475 2. 301, 302, 633, 632, 636 3. 183, 188, 467Z | IIa
20241100745 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | CINTURON SOPORTE PARA LA ESPALDA con nombre generico: CINTURON SOPORTE PARA LA ESPALDA. | FERTON PROFESSIONAL | NO | Reduce la fuerza sobre la columna, aumenta la presión intra-abdominal y reducir la carga durante el levantamiento. | INER:1 MASTER:36 | Referencias: FAJ001 Tallas: Small = 28” - 32” Medium = 32” - 37” Large = 37” – 43” Extra Large = 43” – 49" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241131964 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | ELECTROESTIMULADOR CONTRA PICADURA DE MOSQUITOS | TECNIMED | NO | Se trata de un electroestimulador de alivio de picaduras que, mediante la liberación de micro impulsos eléctricos, puede aliviar los síntomas locales - picor e inflamación - causados por las picaduras de mosquito, frenando el impulso de rascarse. | No registra | Modelos: - 06000 Zanza-Click® (Mosquito-Click) - 06300 Mini-clic (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241142643 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | SPONGE-STICK CON CALDO LETHEEN con Nombre genérico ESPONJA PARA MUESTREO | NEOGEN | NO | La esponjas de muestreo Sponge-Stick prehidrata con un diluyente de caldo Letheen para recolectar muestras. permite recolectar muestras sin tocar el interior de la bolsa, lo que ayuda a mantener la integridad de la muestra. EL Stick también ayuda a acceder a áreas difíciles de alcanzar y a recolectar la muestra sin manipular directamente la esponja, lo que la hace ideal para alcanzar desagües, tuberías y alrededor de equipos. | Unidad, 100 | “Código: 700002109 Referencia: SSL10LET” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241145732 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | SUCCIONADOR DE PENE. Con nombre genérico: SUCCIONADOR | RoHS | NO | Dispositivo diseñado para estimular el pene mediante succión, proporcionando una experiencia placentera y diferente a la masturbación tradicional.” “INDICACIONES Y USOS: 1. Asegúrese de que todas las piezas estén conectadas de forma segura. 2. Aplique un poco de lubricante alrededor del anillo de silicona para reducir la fricción. 3. Inserte suavemente su pene, asegúrese de que el sello esté hermético alrededor de su pene. 4. Tire suavemente de la bomba de succión hasta alcanzar una presión cómoda. 5. Si siente algún dolor, presione la válvula de liberación de aire para disminuir la presión. Antes de utilizar esta bomba, desinféctela lavándola con un jabón antibacteriano y agua tibia. - No se deben utilizar aceites de masaje, cremas para manos, detergentes, gasolina o propilcetona como lubricantes con esta bomba. - Para obtener mejores resultados, utilice esta bomba con un lubricante sexual, seleccione siempre la presión adecuada para evitar dañar su pene. Después del uso: - Limpie la bomba inmediatamente después de usarla para evitar la reproducción de bacterias; use agua tibia y jabón. - Séquelo siempre de forma natural y evite el contacto directo con la luz solar. - Guárdela en un lugar fresco, seco y sin polvo, asegúrese de que la bomba no entre en contacto con nada que pueda contaminarla. - Asegúrese de guardar la bomba en un lugar que esté fuera del alcance de los niños, el producto puede contener piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia, en caso de que esto suceda, consulte inmediatamente a un médico. | Tubo de aire, 1 tubo de vacío, 1 anillo de silicona, bomba de succión, 1 válvula de liberación, vagina de silicona” | “Colores: transparente, negro, piel.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro, en acta No. 9 de fecha 11 de Octubre de 2017, conceptúa lo siguiente: “3.15. El Doctor Elkin Otálvaro, Director de Dispositivos Médicos, mediante consecutivo 500-2804-17, solicita se conceptúe en el sentido de establecer si el producto JUGUETES SEXUALES (VIBRADORES / MASAJEADORES / CONSOLADORES), es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. “INDICACIONES: “BUSCAN SATISFACCIÓN SEXUAL DEL USUARIO, POR MEDIO DE CONTACTO EXTERNO, QUE FUNCIONA CON UN MOVIMIENTO ELÉCTRICO SOPORTADO A PARTIR DE BATERÍAS INTERNAS O INTERCAMBIABLES.” Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que los JUGUETES SEXUALES (VIBRADORES / MASAJEADORES / CONSOLADORES) no son considerados Dispositivos Médicos, de conformidad con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005. (…)” Nota: Se indica la descripción visualizada en la documentación allegada para mayor claridad del fin previsto del producto. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241148122 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | MUÑEQUERAS DEPORTIVAS. Con nombre genérico: MUÑEQUERAS DEPORTIVAS | No registra | NO | La muñequera está diseñada para proporcionar protección durante diversas actividades físicas. Ideal para deportes como tenis, baloncesto, levantamiento de pesas, voleibol y cualquier otra actividad que implique un uso intensivo de las muñecas. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241148179 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | FAJA REDUCTORA. Con nombre genérico: FAJA REDUCTORA | No registra | NO | La faja está hecha con neopreno CR y está diseñada para ser utilizada durante el ejercicio o en actividades cotidianas para mantener e incrementar el calor alrededor del abdomen, generando una mayor cantidad de sudor. La sudoración adicional ayuda a moldear la figura del usuario, facilitando la reducción de las dimensiones de la cadera y el abdomen. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150087 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-10 | CODERA DEPORTIVA. Con nombre genérico: CODERA DEPORTIVA. | No registra | NO | La codera está diseñada para uso deportivo y para proteger el codo de golpes. Está destinada a ser utilizada durante la práctica de deportes como tenis, baloncesto, béisbol, voleibol, levantamiento de pesas, hockey y cualquier tipo de deporte en el que se use constantemente el codo. | EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241172297 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-07-10 | CC MOUNT - Medio De Montaje Acuoso Permanente | CC MOUNT | NO | CC/Mount es un medio de montaje acuoso con un índice de refracción muy alto. Cuando se aplica a las secciones de tejido teñidas, las muestras se pueden montar de manera permanente sin que los cromógenos pierdan color. Debido al excelente índicede refracción de CC/Mount, los tejidos montados en este medio se ven como muestras deshidratadas. Con CC/Mount no hace falta poner cubreobjetos. No obstante, si se desea ponerun cubreobjetos, se puede colocar sobre un CC/Mount seco empleando un medio de montaje de base orgánica. CC/Mount ofrece muchas ventajas, como el no requiere un cubreobjetos, la ausencia de exposición a vapores orgánicos, el almacenamiento permanente de los portaobjetos y la gran resolución de las muestras de tejidos | Frasco x 30 ml | El interesado anexa el Acta N° del 04 de Febrero de 2016 de la Sala Especializada por la cual determina en el numeral 4.1 que el CC/Mount - Medio de Montaje Acuoso Permanente NO REQUIERE de Registro Sanitario. | De acuerdo con lo anterior, el producto: CC MOUNT - Medio De Montaje Acuoso Permanente, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo se aclara que, de acuerdo con la información que se allega, se corrigió el nombre del producto a : CC MOUNT - Medio De Montaje Acuoso Permanente y no como se diligenció en el formulario de solicitud: CC MOUNT - Medio De Montaje Acuoso Permanete (falto incluir la letra n en permanente). | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico
20241173341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-11 | CLEANING CRYSTALS con Nombre genérico CRISTALES DE LIMPIEZA DE ALINEADORES. | CLEANING CRYSTALS | NO | Los Cleaning Crystals siven para limpiar los alineadores y retenedores del sistema Invisalign una vez que el paciente se los ha quitado de la boca. Se entregan en paquetes individuales y deben mezclarse con agua antes de su uso. | Sachet individual, Caja x 3 sachets, Caja x 50 sachets, Caja x 250 sachets | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241174118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-11 | ESTUCHES PARA ALMACENAR PORTAOBJETOS con Nombre genérico ESTUCHES PARA ALMACENAR PORTAOBJETOS. | DGLAB | NO | SE UTILIZAN PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR DE FORMA SEGURA LAS MUESTRAS QUE SE DESEAN ANALIZAR EN EL MICROSCOPIO | UNIDAD, BOLSA X 100 UND, BOLSA X 1000 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241173079 | CERTIFICACION SIN R.S. | mEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-11 | ALINEADORES INVISIBLES, con nombre genérico: ALINEADORES INVISIBLES ESTANDAR | SMARTEE | NO | LOS ALINEADORES INVISIBLES SMARTEE@ ESTÁNDAR PARA TODO TIPO DE PERSONAS, SE UTILIZAN PARA CORREGIR MALOCLUSIONES EN ORTODONCIA Y SE ADAPTAN A LA MEDIDA DE LA MORDIDA DEL PACIENTE, ESTOS REALIZAN PEQUEÑOS MOVIMIENTOS ORTODÓNTICOS DESDE SU ESTADO INICIAL. ESTE DISPOSITIVO ES REMOVIBLE, YA QUE EL PACIENTE PUEDE QUITÁRSELO A LA HORA DE CONSUMIR ALIMENTOS Y CEPILLARSE LOS DIENTES CON NORMALIDAD AL RETIRARSE LOS ALINEADORES. ALINEADOR TRANSPARENTE - EDICIÓN CLÁSICA SMARTEE@ GE CLÁSICO ALINEADOR TRANSPARENTE INTEGRA ESTOMATOLOGÍA CLÍNICA, BIOMECÁNICA, CIENCIA DE POLÍMEROS EN FARMACÉUTICA, IMPRESIÓN 3D, DISEÑO I FABRICACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA Y OTRAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS, Y UTILIZA POLÍMEROS PARA PERSONALIZAR UNA SERIE DE ALINEADORES INVISIBLES Y REMOVIBLES. DESPUÉS DE USAR EL ALINEADOR, LA FUERZA GENERADA POR EL ALINEADOR HACE QUE LOS DIENTES SE MUEVAN A LA POSICIÓN ESPERADA, LOGRANDO LA ALINEACIÓN DE LOS DIENTES FÁCILMENTE. CON LA APLICACIÓN DE SMARTEE SOLUTIONS, SMARTEE GS EMPLEA DE MANERA INNOVADORA EL DISPOSITIVO DE ORTODONCIA INVISIBLE QUE COMBINA ALINEADORES TRANSPARENTES Y FÉRULA OCLUSAL ANATÓMICA, ALCANZANDO EL OBJETIVO DE RESTAURAR EL PERFIL FACIAL COMÚN Y ALINEAR LOS DIENTES, RESOLVIENDO EL PROGNATISMO FACIAL, EL RETROGNATÍSMO FACIAL, LA DESVIACIÓN MANDIBULAR Y OTRAS MALOCLUSIONES. SMARTEE GS REDUCE O EVITA LA EXTRACCIÓN DE DIENTES, ACORTANDO EN GRAN MEDIDA EL TIEMPO TOTAL DEL TRATAMIENTO. DISPOSITIVO DE REPOSICIONAMIENTO MANDIBULAR PARA AVANCE MANDIBULAR | PRODUCTO CON ENVOLTURA EN PLASTICO DENTRO DE UNA CAJA DE CARTÓN | MODELO: YCL-C•, YCL-C KID; YCL-C TEEN; YCL.C ADULT; YCL-C MIX; YCI.-C RETAINER ESPECIFICACIONES: SOLO; EXPRESS; FULL; PRO FULL; INFINITE; LIMIT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241174110 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-11 | ARTISAN MAINTENANCE KIT Nombre Genérico: SOLUCIÓN DE LIMPIEZA | AGILENT DAKO | NO | EL KIT DE MANTENIMIENTO DE ARTISAN ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMATIZADO DEL ARTISAN LINK O ARTISANLINK PRO STAINING SYSTEM. ESTE PRODUCTO ESTÁ RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA RUTINARIA DE LOS INSTRUMENTOS ARTISAN LINK/ARTISAN LINK PRO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE LIMPIEZA RECOMENDADO. EL KIT DE MANTENIMIENTO DE ARTISAN ESTÁ OPTIMIZADO PARA SU USO EN LOS SISTEMAS DE TINCIÓN ARTISAN PARA LIMPIAR EL DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN DEL ARTISAN LINK Y ARTISAN LINK PRO STAINING SYSTEM. | CARTUCHO DE DISPENSADOR PARA UN MÍNIMO DE 33 PROTOCOLOSDE LIMPIEZA | AR314 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241173420 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-11 | FRIDGES, FREEZERS AND ULTRA FREEZERS con Nombre genérico NEVERAS, CONGELADORES Y ULTRACONGELADORES. | MIDEA | NO | Almacenamiento de materiales tales como dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, reactivos de uso en laboratorio, medicamentos y productos biológicos. | CAJAS DE 8 KILOS CON BOLSAS x1Kg O BOLSA x2Kg | Modelos: MC-5L416, MC-5L756, MC-5L126, MD-40L308, MD-40L106, MD-40L518, MD-40W301, MD-86L568 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Adicionalmente COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO en el Acta No. 12 de fecha 14 de septiembre de 2022 conceptuó para neveras y congeladores: “3.10 La doctora Lucía Ayala Rodríguez como directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante radicado interno 20223004843 y el doctor Guillermo José Pérez Blanco director técnico de Medicamentos y Productos Biológicos, mediante radicado interno 20223006078 solicitan aclaración de conceptos relacionados con las Neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de almacenamiento y transporte de muestras biológicas y otros productos, dado el impacto que éste tiene en las actividades de vigilancia del Invima en los bancos de tejidos y componentes anatómicos y los bancos de sangre CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se modifica el concepto emitido en el numeral 3.6 del acta 8 de 2022, con relación a la clasificación como dispositivo médico y clasificación de riesgo de las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores. Por lo tanto, queda así: Las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos, excepto para almacenamiento de la sangre de conformidad con el artículo 7 del citado Decreto. Asimismo, se excluyen del presente concepto las neveras utilizadas para el transporte de: sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. Nota: Estos productos no podran ser usados para el para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241175010 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-12 | OTOSTICK Y OTOSTICK BEBE con Nombre genérico OTOSTICK Y OTOSTICK BEBE. | OTOSTICK | NO | Otostick y Otostick bebé es un corrector para orejas separadas, fabricado en silicona y adhesivos médicos, que se adhiere a la oreja y la parte contigua de la cabeza, proporcionando un efecto inmediato y natural. Producto creado a partir de una necesitad; corregir de forma sencilla las orejas separadas o popularmente conocidas como orejas de dumbo, orejas grandes. Método de colocación: 1. Limpiar la zona con un producto astringente. Generalmente, la mejor opción entre nuestros usuarios es el alcohol de 70º. 2. Sin retirar el papel protector del corrector, identificar el punto exacto donde colocación Otostick. 3. Retirar el papel protector de la parte que va a la oreja y pegar primero a la oreja. 4. Una vez, pegado a la oreja, retiramos el papel protector que va pegado a la cabeza, y pegamos a la cabeza con mucho cuidado de no dejar pelo debajo. 5. Presionamos unos segundos para que el adhesivo se adhiera correctamente y listo. | Otostick 8 dispositivos es decir 4 pares y Otostick bebé 8 dispositivos es decir 4 pares + gorro | OTOSTICK TIENE DOS REFERENCIAS OTOSTICK Y OTOSTICK BEBÉ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241060825 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-12 | REFRIGERADORES Y CONGELADORES MÉDICOS MIDEA | Midea Biomedical | NO | Los congeladores y refrigeradores Midea pueden utilizarse en hospitales, estaciones de prevención de epidemias, universidades, institutos de investigación científica y laboratorios de empresas de la industria química electrónica. Está estrictamente prohibido almacenar mercancías peligrosas inflamables y explosivas, ácidos fuertes, álcalis fuertes y otras mercancías corrosivas. | Unidad | MCD-25L350, MCD-25L506, MD-25L106, MD-40L106, MD-25L308, MD-25L518, MD-40L308, MD-40L518, MD-86L108, MD-86L458, MD- 86L458T, MD-86L568, MD-86L568T, MD-86L718, MD-86L718T, MD-86L838, MD-86L838T | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241114895 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-16 | PULIDOR DE DIAMANTE, con nombre genérico: PULIDOR DE DIAMANTE. | DIAN FONG ABRASIVES COMPANY LIMITED | NO | Se utiliza Pulido de dentaduras postizas Relación con el paciente: Sin contacto directo. Manipulación y almacenamiento: Stock a temperatura ambiente, colocar en la caja del paquete después de su uso. Ligeramente manejable, libre de presiones y choques. Recomendaciones importantes: 1. No respirar el polvo 2. Antes de cualquier tipo de operación, el operador debe asegurarse absolutamente de que el vástago esté correctamente insertado y bloqueado en la pieza de mano. 3. Utilice estos pulidores de diamante a la presión mínima y a una velocidad de rotación razonable. Estos pulidores de diamantes son instrumentos rotativos especialmente diseñados para pulir todos tipos de cerámica y circonio, con combinación única de partículas de diamante puro, óxido de aluminio, vidrio, etc. Si se utilizan a las RPM sugeridas, estas pulidoras garantizan cortar y desgastar materiales con gran facilidad | Línea de producción: Semi- automático Característica • Olor: Olores • Color: Azul, Red, gris, etc. • Apariencia: Sólida • PH: N/A • Solubilidad en agua: N/A • Grano 200-3000 mallas • Tamaño 14 mm • Altura 2mm • Forma Rueda Vida útil: 5 años (bajo almacenamiento correcto) | SR204CM/ SR204MF/ SR204UF/ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241115322 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-16 | CEPILLO PARA PULIR, con nombre genérico: CEPILLO. | DIAN FONG ABRASIVES COMPANY LIMITED | NO | Se utiliza para el Pulido de prótesis Relación con paciente: Sin contacto directo Manipulación y almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, colocar en la caja del paquete después de uso. Ligeramente manejable, libre de prensas y choques. Recomendaciones importantes: No pertenece a la categoría de productos peligrosos 1. No respirar el polvo - Se recomienda usar mascara de protección o un sistema de vacío adecuado. 2. Antes de cualquier tipo de operación, el operador debe asegurarse absolutamente de que el vástago esté correctamente insertado y bloqueado en el micromotor. 3. Utilice estos cepillos a una velocidad de rotación razonable con pasta de pulir y agua. Estos cepillos fabricados en una variedad de materiales están diseñados para esmerilar, limpiar, pulir, alisar y terminar prótesis dentales, cerámica, metal, jade, joyería, etc. | Línea de producción: Semi- automático Característica - Olor: Olores - Color: Blanco - Apariencia: Sólida - PH: N/A - Solubilidad en agua: N/A - Velocidad de rotación 15000-20000 - Tamaño 12 mm - Diámetro del Vástago 2. 35 mm - Forma Rueda Vida útil: 5 años (bajo almacenamiento correcto) | R1G | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241177673 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-16 | SÁBANA RESORTADA/ FITTED BED SHEET con Nombre genérico SÁBANA RESORTADA/ FITTED BED SHEET | M&H CARE | NO | Utilizado para aislar el polvo y bacterias. | 1 pieza/bolsa; 10 piezas bolsa; 12 piezas/bolsa | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241177695 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-16 | ZIRCONIO EN BLOQUES Y DISCOS PARA LABORATORIO DENTAL, con nombre genérico: ZIRCONIO PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | UPCERA | NO | USOS: MATERIA PRIMA DENTAL ZIRCONIO USADO EN RESTAURACIONES DENTALES: INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS, CORONAS INDIVIDUALES Y SUBESTRUCTURAS INDICACIONES: LOS DISCOS DE ZIRCONIO SON UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RESTAURACIONES DENTALES: INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVICUALES, PROTESIS FIJAS, REMOVIBLES Y PILARES DE IMPLANTES DENTALES; EN EL LABORATORIO DENTAL. | DISCOS DE: 98MM, 95MM, 89MM, BLOQUES DE: 20MM, 40MM, 55MM, 65MM, 85MM. | ZIRCONIO EXPLORE ESTHETIC, ZIRCONIO EXPLORE FUNTIONAL, HT WHITE (HT), ST PRE-SHADED (ST COLOR), ST WHITE ( ST), ST MULTILAYER (ST ML), TT WHITE (TT), TT MULTILAYER ( TT ML), TT ONE, TT ONE PRE-SHADED, ST MULTILAYER (ST ML.), TT ONE MULTILAYER (TT ONE ML), EXPLORE HYBRID. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241177685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-16 | SISTEMA DE LIMPIEZA 2.0 ERGO DE HIDROFLEX Y ACCESORIOS, con nombre genérico: SISTEMA DE LIMPIEZA 2.0 ERGO DE HIDROFLEX | HIDROFLEX | NO | EL SISTEMA DE LIMPIEZA ERGO DE HIDROFLEX SIN CONTACTO PARA SALAS BLANCAS ES UN SISTEMA DE HUMECTACIÓN ÚNICO QUE PERMITE LA APLICACIÓN DE UNA CANTIDAD DEFINIDA DE LÍQUIDO (DETERGENTES/DESINFECTANTES) SOBRE LA FREGONA(MOPA) EN UN SOLO PASO. EL PROCESO ES DEFINIDO POR EL SISTEMA Y PUEDE REPETIRSE CON UN MÍNIMO DE DESVIACIONES PARA UN PROCEDIMIENTO SEGURO Y COMPATIBLE CON LAS GMP (BUENAS PRÀCTICAS DE MANUFACTURA) LA LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN EFICAZ Y SEGURA DE SALAS BLANCAS REQUIERE UN PROCESO VALIDADO QUE TENGA EN CUENTA LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA, LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, LOS OPERADORES Y LA TÉCNICA. ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE ELIMINAR POSIBLES ERRORES OPERATIVOS Y FALLAS EN EL SISTEMA. LA UNIDAD DE HUMECTACIÓN DE MOPAS ERGO RESPONDE ESPECÍFICAMENTE A LOS DESAFÍOS DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA VALIDABLES. PERMITE OBTENER RESULTADOS SENCILLOS E INDEPENDIENTES DEL USUARIO CON UN MÍNIMO ESFUERZO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO Y CON COJINETES DE DESLIZAMIENTO ESPECIALES, LA UNIDAD ROBUSTA ES ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y FÁCIL DE LIMPIAR. | UNIDAD | CARRO EN ACERO INOXIDABE MODELOS:2.0 ERGO-S 200 ITEM NO. 2123028;2.0 ERGO- S 205-F ITEM NO. 2123030;2.0 ERGO-S 210 ITEM NO. 2123021;2.0 ERGO-S 230 ITEM NO. 2123022;2.0 ERGO-S 300 ITEM NO. 2123023;2.0 ERGO- S 320 ITEM NO. 2123025. CARRO EN PLÀSTICO MODELOS:2.0 ERGO 200 ITEM NO. 2123027;2.0 ERGO 205-F ITEM NO. 2123029;2.0 ERGO 210 ITEM NO. 2123015;2.0 ERGO 230 ITEM NO. 2123016;2.0 ERGO 300 ITEM NO. 2123017;2.0 ERGO 320 ITEM NO. 2123019. ACCESORIOS Y MOPAS MODELOS: MARCO EN ACERO INOXIDABLE KEK40; MARCO EN PLÀSTICO KKV40; MANGO DE TRAPEADOR EN ACERO INOXIDABLE TELESCÒPICO KKV40; MANGO DE TRAPEADOR EN ACERO INOXIDABLE RÌGIDO SEP140; MANGO DE TRAPEADOR EN ALUMINIO TELESCÒPICO SAT2100/2150; MANGO DE TRAPEADOR TELESCÒPICO EN ALUMINIO/PLÀSTICO SAK170; MOPAS USO SEGURO: PURMOP® EF40, PURMOP® EF40-S; PURMOP® EFB40, PURMOP® EFB40-S; PURMOP® EC40, PURMOP® EC40-S. MOPAS REUTILIZABLES: PURMOP® ML40; PURMOP® Z40; PURMOP® MLB40; PURMOP® P40. BOLSAS PARA RESIDUOS MOPAS: MB18-R / MB18-RS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241178948 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-17 | NORIA_e12 Nombre Genérico: REVESTIMIENTO RESISTENTE A LA ABRASION/ANTICHOQUE | ESSILORLUXOTTICA | NO | LACA UTILIZADA EN LA MÁQUINA LACADORA D645 PARA APLICAR A LOS LENTES, OFTÁLMICOS PROTECCIÓN ANTI-RAYAS POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, ASEGURANDO UNA DURACION FLEXIBLE Y SOLIDA, Y LA ADHESIÓN DE LAS CAPAS ANTI-REFLEJO. | ENVASE DE CINCO (5) LITROS | NORIA e_12 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231264784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-17 | CONJUNTO DE MACROMODELOS ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | NEODENT | NO | LOS MACROMODELOS (LLAMADOS “MACRO”; O “5X”) ODONTOLÓGICOS DE NEODENT SON MATERIALES Y PRODUCTOS QUE CONSISTEN EN PIEZAS ODONTOLÓGICAS ARTIFICIALES Y MÁS GRANDES QUE EL TAMAÑO ORIGINAL DE USO EXCLUSIVO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO, INDICADOS PARA SERVIR COMO APOYO EN LA CAPACITACIÓN, PLANEACIÓN Y AYUDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA PREPARACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS. EL USO PROPUESTO ES PREPARAR A LOS CLIENTES CON LA MANIPULACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS NEODENT ANTES DE ENFRENTARSE A LA SITUACIÓN CLÍNICA REAL. SON MÁS GRANDES QUE EL TAMAÑO REAL DE LOS PRODUCTOS PARA QUE SEAN MEJOR VISUALIZADOS DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS. PROHIBIDO SU USO EN HUMANOS. | LOS MACROMODELOS SE COMERCIALIZAN EN CAJAS DE CARTÓN O CAJAS DE ENTRENAMIENTO | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS CON SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS: CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 120.097 MACRO MODELO PACIENTES Zi 131.269 MACRO CILINDRO PROVISORIO DEL MUNON UNIVERSAL CLICK 131.270 MACRO TRANSFER DEL MUNON UNIVERSAL CLICK 131.274 TRANSFER DEL MINI PILAR CUBETA ABIERTA SLIM 5X 131.275 MACRO CONEXION GM PARA CONTRA-ANGULO 131.289 MACRO CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 131.290 MACRO TRANSFER EXACT DEL IMPLANTE GM 131.318 TORNILLO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 5X | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO CON LAS REFERENCIAS APROBADAS DEBE SER COMERCIALIZADO CON LA OBSERVACIÓN “PROHIBIDO EL USO EN HUMANOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231284520 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-17 | SOSTÉN POSQUIRÚRGICO PARA COMPRESIÓN con nombre genérico SOSTÉN POSQUIRÚRGICO PARA COMPRESIÓN | Medline | SI | Los sosténes posquirúrgicos para compresión mamaria se puede utilizar como sostén posmastectomía o posoperatorio para otras cirugías de tórax. | Presentación individual. | Referencia Descripción MEDMAMCOMP1 Sostén posquirúrgico para compresión, talla pequeña, 32 a 34 in (81.2 - 86.4 cm ) MEDMAMCOMP2 Sostén posquirúrgico para compresión, talla mediana, 34 a 36 in (86.4 - 91.4 cm ) MEDMAMCOMP3 Sostén posquirúrgico para compresión, talla grande, 36 a 38 in (91.4 - 96.5 cm ) MEDMAMCOMP4 Sostén posquirúrgico para compresión, talla extragrande, 38 a 40 in (96.5 - 101.6 cm ) MEDMAMCOMP5 Sostén posquirúrgico para compresión, talla 2 extragrande, 40 a 42 in (101.6 - 106.7 cm ) MEDMAMCOMP6 Sostén posquirúrgico para compresión, talla 3 extragrande, 42 in y mas (106.7 cm y mas ) | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SOSTÉN POSQUIRÚRGICO PARA COMPRESIÓN con Nombre genérico SOSTÉN POSQUIRÚRGICO PARA COMPRESIÓN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” Nota: se cambia la palabra apósito por sostén al inicio de la indicaciones y usos de acuerdo con la información técnica aportada, toda vez que en la respuesta de auto no allego información técnica adicional ni corrigió el formulario de solicitud de certificación. | I
20241051112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-17 | DOSÍMETRO PORTÁTIL, nombre genérico DOSÍMETRO | BEST | SI | El Dosímetro Portátil TN-RD-90 es un dispositivo utilizado para medir la dosis de radiación en pacientes. Permite obtener lecturas de dosimetría del paciente con solo presionar un botón y visualizar los resultados en su pantalla LCD integrada, eliminando la necesidad de software adicional o computadoras. Con una batería recargable, es fácil de transportar entre diferentes habitaciones o instalaciones. El equipo admite hasta dos puntos de dosis simultáneos utilizando MOSFET individuales en configuración de polarización estándar o alta. También incluye un modo automático para muestrear datos de dosis continuamente en intervalos de tiempo fijos. Los datos dosimétricos se almacenan automáticamente en la memoria interna y pueden descargarse a una computadora mediante conexión USB y el software Portable Dose Connect. La interfaz del dispositivo es personalizable, lo que permite ajustar factores de calibración, unidades de dosis y configuraciones operativas directamente en el mismo. En términos de aplicaciones clínicas, es útil para el control de calidad de la dosis administrada al paciente en radioterapia, así como para medir la exposición en áreas de riesgo específicas. También se puede utilizar en radiología de diagnóstico para medir la dosis de exposición residual y ajustar protocolos de exposición según sea necesario. | UNIDAD | Lector autónomo con LCD TN-RD-90 (…)” | En razón a lo anterior, es preciso mencionar lo citado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, en su acta número 6 de 2016, en el numeral 3.10, que conceptuó: “La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto INVIVO DOSIMETRY PRODUCTS / PRODUCTOS PARA DOSIMETRIA EN VIVO, es un dispositivo médico clase de riesgo IIb, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Decreto 4725 de 2005: Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica más crítica; Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la clase IIb. En este sentido, todos los productos indicados para controlar la dosis de radiación total acumulada; es decir dosímetros, son considerados dispositivos médicos y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIB. En este contexto, los establecimientos dedicados a la fabricación o importación de los dispositivos en mención contarán con seis (6) meses a partir de la fecha, para la obtención del respectivo registro sanitario”. (subrayado fuera de texto) En este contexto, una vez analizada la información aportada se identifica que el producto DOSÍMETRO PORTÁTIL con nombre genérico DOSÍMETRO, marca: BEST, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la clase IIb.(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto | IIb
20241180448 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-18 | STEELGLO QUIRÚRGICO, con nombre genérico: DESINCRUSTANTE Y DESMANCHADOR DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO | STEELGLO | NO | STEEL GLO OFRECE LA MEJOR ALTERNATIVA DE LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO. ES UN PRODUCTO CON COMPONENTES ECOLÓGICAMENTE DESARROLLADOS, CONTIENE SOLVENTES CÍTRICOS DERIVADOS DE LA NARANJA, TENSOS ACTIVOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y ABRASIVO NATURAL NO IRRITANTE. PRODUCTO NO ÁCIDO NI CORROSIVO PARA LOS MATERIALES. DEVUELVE EL BRILLO ORIGINAL A SUS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE. REMUEVE EL ÓXIDO EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO YA DETERIORADO. PREVIENE EL DESTRUCTIVO PITTING GENERADO POR RESIDUOS DE AGUAS DURAS Y SU POSTERIOR EXPOSICIÓN AL CALOR. PROTEGE LA CAPA PASIVA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y ODONTOLÓGICO. DESMANCHA INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE, TUNGSTENO, TITANIO, CARBURO DE TUNGSTENO, ALUMINIO. LIMPIA EFICIENTEMENTE LAS CÁMARAS INTERIORES DE EQUIPOS ESTERILIZADORES DE VAPOR, ETO, PLASMA DE PERÓXIDO Y BANDEJAS METÁLICAS DE MÁQUINAS DE ULTRASONIDO. | ENVASE 250 GR/CAJA 12 UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241179943 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-18 | GUARDIAN RECOLECTOR Nombre Genérico: GUARDIAN RECOLECTOR | GUARDIAN RECOLECTOR | NO | GUARDIAN RECOLECTOR PARA DESECHOS DE REMANENTES DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL UTILIZADOS EN CLÍNICAS, HOSPITALES, LABORATORIOS CLÍNICOS. | GUARDIANES RECOLECTORES DE 1,0 L - 3,0 L | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241082602 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-18 | DISPOSITIVO MÉDICO EN CREMA PARA HEMORROIDES Y FISURAS ANALES, con nombre genérico: DISPOSITIVO MÉDICO EN CREMA PARA HEMORROIDES Y FISURAS ANALES. | No registra | NO | P PROCTEN crea una barrera protectora con efecto parche eficaz en la prevención y tratamiento de fisuras, hemorroides, hipertonía de esfínteres que actúa rápidamente contra los signos y síntomas que caracterizan estas dolencias. Indicaciones: Uso externo e interno. En la prevención y tratamiento de fisuras, hemorroides, hipertonía del esfínter, proctitis, problemas del área anal, perianal y endorrectal, coadyuvante en el tratamiento de la trombosis hemorroidal. Procten® crema con Ozoile® favorece la reparación creando una barrera protectora con efecto parche que favorece los procesos fisiológicos de cicatrización, contrarrestar los signos y síntomas que caracterizan estas dolencias. MODO DE EMPLEO Limpiar la zona afectada con detergente y aclarar. Uso anal y perianal: poner una cantidad justa de producto en los dedos limpios y aplicar con un ligero masaje en la zona afectada. Lávese bien las manos y cierre el envase después de su uso. Uso endorrectal: retire el tapón y aplique la cánula adecuada al tubo y apretar hasta que salga una pequeña cantidad de producto para lubricar la cánula para introducirla suavemente en el recto. Comprima el tubo hasta que el producto salga completamente, teniendo cuidado de dejar una pequeña cantidad disponible para ser aplicada también en la zona externa. | Tubo con cánula por 40mL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Adicionalmente la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en el acta No. 07 de fecha 12 de junio de 2024, conceptúa lo siguiente: “CONCEPTO: Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto CREMA PARA HEMORROIDES Y FISURAS ANALES, NO es considerado un dispositivo médico, teniendo presente su composición (incluidos en normas farmacológicas), indicación de uso y a que el mecanismo de acción principal es farmacológico debido a su efecto sobre las interleuquinas y otros factores inflamatorios. Bibliografía científica: Bertuccio MP, Rizzo V, Arena S, Trainito A, Montalto AS, Caccamo D, Currò M, Romeo C, Impellizzeri P. Ozoile Reduces the LPS-Induced Inflammatory Response in Colonic Epithelial Cells and THP-1 Monocytes. Current Issues in Molecular Biology. 2023; 45(2):1333-1348. https://doi.org/10.3390/cimb45020087 http://tru.uni-sz.bg/tsj/Volume%2021,%202023,%20Number%203,%20Series%20Biomedical%20Sciences/5_P.Marinova.pdf NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de No Obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención es considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241091185 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-18 | FERTILO, con nombre genérico: FERTILO GTO-101 | FERTILO | NO | Fertilo es un suplemento compuesto por células de soporte ovárico inducidas (OSC) proporcionadas en un criovial resistente al frío de 0,5 ml. El aditivo Fertilo se utiliza como un suplemento para el enriquecimiento de medios de maduración in vitro de ovocitos, en un entorno de laboratorio especializado de embriología. Este producto no entra en contacto directo con el paciente ni es inoculado al ser humano. El producto únicamente tiene contacto con el complejo de células del cúmulo que rodean junto con lazona pelúcida al ovulo de la mujer previamente retirado para una inseminación. Luego de 28-32 horas del cultivo, se retira el producto, se denuda el ovocito descartando el tejido del cúmulo, y el óvulo se utiliza de acuerdo a los procedimientos estándar en procesos de reproducción asistida (para congelamiento, investigación, o fertilización). El producto se utiliza únicamente en laboratorios especializados en reproducción asistida. El suplemento Fertilo no está destinado a ser utilizado en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones en humanos | Tubo con cánula por 40Ml | No registra | "Dado que Fertilo es un suplemento a medios de cultivo de maduración IN VITRO de ovocitos, y que luego de su utilización el producto se retira y destruye sin ejercer ninguna acción sobre el ovocito maduro, y dado que ni el medio de cultivo, ni las células de soporte ovárico están presentes en procedimientos posteriores, ni entran en contacto alguno con el paciente (ni tienen contacto con ningún tejido que sea reintroducido al ser humano), y dado que no tiene la finalidad de diagnóstico o tratamiento de enfermedades u otras condiciones en seres humanos, no entran dentro de la definición o régimen de registro de un dispositivo medico de acuerdo con el decreto 4725 de 2005 ni con lo estipulado en el decreto 3770 de 2004 que regula el registro y definición de reactivos de diagnóstico." De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Adicionalmente la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en acta No. 07 de fecha 12 de junio de 2024, conceptúa lo siguiente: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FERTILO/ FERTILO GTO-101 no es considerado un dispositivo médico, teniendo presente su indicación de uso y lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. No obstante, aunque no se trate de un dispositivo médico, y dado que su clasificación regulatoria podría estar dentro de un grupo conocido como "borderline", lo cierto es que se trata de productos de competencia del Invima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, invocando los principios de prevención y protección de la salud pública, esta Sala no recomienda autorizar el ingreso de los productos, ni por la vía del Registro Sanitario, ni emitir tampoco un Certificado de No Obligatoriedad, considerando que se evidencian riesgos asociados con: Seguridad/Efectividad: • Incertidumbre sobre los efectos conocidos y no conocidos, o efectos colaterales que puedan ejercer las células del producto, en el organismo femenino y en el producto del potencial embarazo. • Incertidumbre sobre los riesgos inherentes a la tecnología utilizada para el “diseño” de las células que componente el producto y especialmente las características del material de partida. • Potencial afectación a la calidad del producto, relacionados con la garantía de preservación del producto en condiciones de congelación • Existen riesgos al pretender evaluar el producto aislado del procedimiento/protocolo denominado Maduración In vitro de Ovocitos al que está indisolublemente unido siendo esta una técnica de reproducción asistida donde existen per se más factores de riesgo. • La evidencia disponible muestra que el procedimiento se encuentra en fase experimental • La IVM está muy restringida a casos especiales, como cita la literatura especializada. A continuación, se enumeran algunos de los motivos por los que la IVM no se ha generalizado: ▪ Está considerada como una técnica experimental. ▪ No está optimizada porque algunos de los problemas que pretendía solventar, como la hiperestimulación ovárica, pueden ser abordados por otras vías. ▪ No hay resultados robustos que apoyen el uso de la IVM frente a una FIV convencional en pacientes con SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico, por ejemplo, que es una de las principales indicaciones potenciales de la IVM). ▪ Presenta peores resultados en los tratamientos de reproducción asistida y mayor tasa de aborto. La maduración in vitro de ovocitos tiene éxito, pero este es menor que en los ciclos de FIV/ICSI convencionales. Legales: • No es dable aprobar el ingreso de un producto al mercado sin que se encuentre consolidada la técnica que lo incluye, ya que en Colombia debe observarse rigurosamente la Ley Estatutaria de Salud que exige poner a disposición de la población, solo tecnologías sanitarias que cuenten con toda la evidencia posible. • El articulo15 de la Ley 1751 de 2015, determina que, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que no exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia y efectividad clínica; por esto, el Invima no puede emitir un pronunciamiento que permita que dicha tecnología pueda llegar a ser pagada con recursos públicos, considerando lo previsto en la resolución 228 de 2020. • La autorización de un producto puede generar riesgos adicionales como son, enviar señales imprecisas al entorno médico, sobre un permiso tácito o un aval indirecto a la técnica por parte de la autoridad sanitaria -Invima. Éticos: • No es ético avalar el uso o indicar una terapia experimental existiendo otras opciones disponibles que demuestran mejor efectividad comparada. Existen riesgos importantes relacionados con la afectación moral de las pacientes y sus parejas, frente al alta de fracaso del tratamiento que implica el producto, documentada por expertos. Referencias: https://www.reproduccionasistida.org/maduracion-in-vitro-ovocitos/ https://www.quironsalud.com/es/comunicacion/actualidad/maduracion-in-vitro-de-ovocitos-una-opcion-de reproduccion#:~:text=La%20maduraci%C3%B3n%20in%20vitro%20de%20ovocitos%20es%20una%20t%C3%A9cnica%20de,embriones%20a%20partir%20de%20ellos” Nota: Este certificado no debe considerarse como una autorización para el ingreso del producto al país. Se remitirá una copia de este certificado a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos para su conocimiento y el ejercicio de las acciones de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241137837 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-18 | PLÁSTICO TERMOFORMADO GLACIER GX3, con nombre genérico: MATERIAL TERMOFORMADO PARA DISPOSITIVOS INTRABUCALES | GLACIER®/ DYNAFLEX® | NO | EL PLÁSTICO GLACIER® GX3 ESTÁ TERMOFORMADO PARA FABRICAR APARATOS INTRAORALES COMO RETENEDORES ALINEADORES PARA MOVIMIENTOS DENTALES MENORES Y PUENTES TEMPORALES. ES UN MATERIAL MULTICAPA PREMIUM PARA ALINEADORES INTERNOS; CUENTA CON TRES CAPAS EXTERIORES DURADERAS CON UNA CAPA INTERIOR ELASTOMÉRICA, LO QUE GARANTIZA UNA FLEXIBILIDAD Y APLICACIÓN DE FUERZA ÓPTIMA. EL DISEÑO AVANZADO DE GX3 NO SOLO FACILITA EL MOVIMIENTO DENTAL PREDECIBLE, SINO QUE TAMBIÉN OFRECE A LOS PROFESIONALES UNA VERSATILIDAD INCOMPARABLE EN SUS PROCEDIMIENTOS DE ORTODONCIA. | CAJA X 50 CAJA X 100 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231245233 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-19 | COJÍN INFLABLE PARA BRASSIER con Nombre genérico COJÍN INFLABLE PARA BRASSIER | FH Belleza en frío | NO | Cojín con gel y válvula dosificadora que facilita la inyección de aire para dar el volumen deseado. Posee un lado interno que no lastima la piel, no produce escaras ni alergias. Tiene presentación en color piel y se adapta a un brasier normal | La presentación comercial se adjunta en imágenes de empaque es un producto que se usa para dar volumen al busto se puede usar unisex por hombres o mujeres que deseen dar volumen colocándolo en el brassier. Empacado en bolsas de tela no tejida y se comercializa por UNIDAD (1) | Cojín inflable para brassier | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241181756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-19 | EXEOL FLOOR (EXEOL PISO), con nombre genérico: DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y ÁREAS | SODEL | NO | DETERGENTE DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES (PAREDES, PISOS) PARA USO EN TODO TIPO DE SUELOS Y SUPERFICIES POR FROTADO HÚMEDO. • ACCIÓN LIMPIADORA COMBINADA CON EFECTO DESINFECTANTE. • ASOCIACIÓN SINÉRGICA ORIGINAL DE TRES ACTIVOS ANTIMICROBIANOS (EFECTO SCALE). • CONTIENE UN AGENTE SECUESTRANTE FÁCILMENTE BIODEGRADABLE. • ADAPTADO A LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTO CUMPLIR EL PLAN DE HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO DOSIS DE 20ML: CORTAR LA DOSIS USANDO LAS LÍNEAS DE PRECORTE. EN 8L DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, ECHAR UNA DOSIS (0,25% 15 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA) O 2 DOSIS (0,5% 5 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA / 0,5% 60 MIN. PARA LA ACTIVIDAD VIRUCIDA CONTRA LOS VIRUS ENVUELTOS). FRASCO DOSIFICADOR DE 1L: DESENROSCAR EL TAPÓN Y PRESIONAR LOS LATERALES DEL FRASCO PARA OBTENER LA DOSIS DESEADA. DILUIR LA DOSIS OBTENIDA CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE: - 0,25% (2,5ML/L, ES DECIR 20ML PARA 8L DE AGUA) POR UN TIEMPO DE CONTACTO DE 15 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDAS & LEVURICIDA. - 0,5% (5ML/L, ES DECIR 40ML PARA 8L DE AGUA) POR UN TIEMPO DE CONTACTO DE 5 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA Y DE 60 MIN. PARA LA ACTIVIDAD VIRUCIDA CONTRA LOS VIRUS ENVUELTOS. CERRAR EL FRASCO DESPUÉS DE SU USO. BIDÓN DE 5L: DESENROSCAR EL TAPÓN. 2. UTILIZAR UN SISTEMA DE DOSTIACTON ADECUADO, 3.DIUR EL CONCENTRADO CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE: - 0,25% (2,5ML/L, ES DECIR 20ML PARA 8L DE AGUA) POR UN TIEMPO DE CONTACTO DE 15 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA. - 0,5% (5ML/L, ES DECIR 40ML PARA 8L DE AGUA) POR UN TIEMPO DE CONTACTO DE 5 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA Y DE 60 MIN. PARA LA ACTIVIDAD VIRUCIDA CONTRA LOS VIRUS ENVUELTOS. CERRAR EL FRASCO DESPUÉS DE SU USO. BIDÓN DE 5L: DESENTOSCAR EL LAPON. 2. UTIZAR UN SISTEMA DE DOSTIACTON ADECUADO, 3.DIUR EL CONCENTADO CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE: - 0,25% (2,5ML/L, ES DECIR 20ML PARA 8L DE AGUA) POR UN TIEMPO DE CONTACTO DE 15 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA. - 0,5% (5ML/L, ES DECIR 40ML PARA 8L DE AGUA) POR UN TIEMPO DE CONTACTO DE 5 MIN. PARA LAS ACTIVIDADES BACTERICIDA & LEVURICIDA Y DE 60 MIN. PARA LA ACTIVIDAD VIRUCIDA CONTRA LOS VIRUS ENVUELTOS. CERRAR EL BIDÓN DESPUÉS DE SU USO. USO EN SUELOS: 1. TRATAR LOS SUELOS POR BARRIDO HÚMEDO. 2. TIEMPO DE CONTACTO: A PARTIR DE 5 MIN. (A LA DILUCIÓN DE 0,5%), SEGÚN EL ESPECTRO DE ACTIVIDAD DESEADO. 3. NO ACLARAR. DEJAR SECAR. USO EN SUPERFICIES Y PAREDES: 1. TRATAR LAS SUPERFICIES CON EL MEDIO DE LIMPIEZA PREVIAMENTE IMPREGNADO CON LA SOLUCIÓN DILUIDA. 2. TIEMPO DE CONTACTO: A PARTIR DE 5 MIN. (A LA DILUCIÓN DE 0,5%), SEGÚN EL ESPECTRO DE ACTIVIDAD DESEADO. 3. NO ACLARAR (EXCEPTO LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS.). DEJAR SECAR. DESPUÉS DE SU USO, ACLARAR LOS EQUIPOS QUE HAYAN SERVIDO PARA APLICAR EL PRODUCTO. REPETIR LA OPERACIÓN DE DESINFECCIÓN CADA VEZ QUE SEA NECESARIO. | DOSIS DE 20ML, FRASCO DOSIFICADOR DE 1L, BIDÓN DE 5L | EXEOL FLOOR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241183488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | OB SUPER ABSORBENTE Nombre Genérico: OB SUPER ABSORBENTE | ORGANICA | NO | ES UN POLVO ENCAPSULADOR QUE ABSORBE, GELIFICA E INACTIVA TODA CLASE DE FLUIDOS LÍQUIDOS CORPORALES, PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MANEJO DE BIOSEGURIDAD CON DESECHOS POTENCIALMENTE RIESGOSOS COMO: SANGRE, Y ORINA Y VOMITO, ESTOS RESIDUOS NO SE DEBEN RECOGER CON TRAPEROS O MOPAS YA QUE PUEDEN GENERAR CONTAMINACIÓN CRUZADA Y AFECTAR EL ENTORNO Y AL OPERARIO DE LIMPIEZA. ESTOS GRÁNULOS NO SOLO ABSORBEN E INACTIVAN, SINO QUE FORMA UNA PELÍCULA GELATINOSA HACIENDO MAS FÁCIL SU FORMA DE RECOGER, NO CONTIENE CLORO POR LO CUAL SU POSTERIOR DESECHO E INCINERACIÓN NO CAUSA DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE. USOS: SE RECOMIENDA ESPOLVOREAR DE 10 A 20 GRAMOS POR CADA LITRO DE FLUIDOS A INACTIVAR CUIDANDO DE QUE QUEDEN TOTALMENTE CUBIERTOS, DEJAR ACTUAR EL PRODUCTO POR ESPACIO DE 5 MINUTOS Y POSTERIORMENTE RECOGER CON ESCOBILLA Y RECOGEDOR PLÁSTICO, EL PRODUCTO RETIENE LOS LÍQUIDOS AUN SIENDO SOMETIDOS BAJO PRESIÓN, POR LO CUAL PUEDE SER RECOGIDOS TAMBIÉN POR ASPIRADORA, POSTERIORMENTE ROCIÉ SOLUCIÓN DE SOBRE EL ÁREA DONDE SE RECOGIÓ EL DERRAME PARA INACTIVAR EL ÁREA DEL DERRAME | SOBRES x 30 gramos, SOBRE por 125 gramos, FRASCO x 100 gramos, FRASCO por 200 gramos, FRASCO por 300 gramos, TARRO x 500 gramos, TARRO x 800 gramos | No registra | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: OB SUPER ABSORBENTE - OB SUPER ABSORBENTE se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20241069063 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL HECHO A LA MEDIDA MD | MEDPRIN-RECRANIO | NO | EL SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL PERSONALIZADO ESTÁ PROYECTADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA PACIENTE Y TIENE COMO OBJETIVO CORREGIR DEFECTOS O SUSTITUIR HUECOS ÓSEOS EN EL ESQUELETO CRANEOFACIAL EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA LA REPARACIÓN DE DEFECTOS CRÁNEO-MAXILOFACIALES, CON SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA CRÁNEO-MAXILOFACIAL | UNIDAD | REFERENCIA: CFRS1 CFRS2 CFRS3 CFRS4 CFRS5 CFRS6 CFRS7 CFRS8 CFRS9 CFRS10 CFRS11 CFRS12 CFRS13 CFRS14 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | NOTA: Para la importación del producto SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL HECHO A LA MEDIDA MD, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida
20241070542 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | VAPO SPRAY con Nombre genérico SOLUCIÓN NASAL EN SPRAY DE FINA DIFUSION. | VAPO SPRAY | SI | VapoSpray es un instrumento para uso humano utilizado para el soporte de un proceso fisiológico, diseñado para estar en contacto con la piel y mucosas. Contiene una solución isotónica de cloruro de sodio al 0.9%, que a través de un proceso mecánico promueve la limpieza nasal sin tener un efecto terapéutico. Se administra en los conductos nasales con el propósito de actuar localmente. No tiene ningún efecto sobre las funciones fisiológicas, metabólicas o inmunológicas del cuerpo, por lo que se encuentra clasificado como dispositivo médico de bajo riesgo (Clase I). Su modo de acción es inespecífico, físico y transitorio dado que no contiene vasoconstrictores. No altera la fisiología de las células de la mucosa nasal o de los senos paranasales y se administra con ayuda de una válvula extraíble. MODO DE USO Las soluciones nasales de cloruro de sodio de 9 mg/mL (0.9%) se utilizan como fluidificantes y descongestionantes nasales y también pueden emplearse en casos específicos de rinosinusitis1. A diferencia de los descongestionantes basados en fármacos vasoconstrictores, las soluciones salinas isotónicas de cloruro de sodio actúan directamente sobre el moco abundante en los episodios de congestión nasal, fluidificándolo y reduciendo su viscosidad, lo que en consecuencia facilita su eliminación y culmina en una mayor permeabilidad de las vías respiratorias. El modo de uso de las soluciones de cloruro de sodio no está bien establecido, pero existen algunas propuestas sobre el modo en que estos preparados reducen la congestión nasal. Entre ellas se incluye la acción mecánica que la formulación ejerce sobre el moco espeso (viscoso). Así, la solución nasal de cloruro de sodio favorece el lavado mecánico del moco, las secreciones y las citocinas inflamatorias de las fosas nasales1,2. También favorece el aclaramiento mucociliar (transporte mucociliar), un mecanismo de autolimpieza de las vías respiratorias del sistema respiratorio y ayuda a reducir el edema de la mucosa nasal1,3. La combinación de estas acciones culmina facilitando la eliminación del moco y, en consecuencia, promueve un aumento de la permeabilidad de las vías respiratorias, generando alivio de la congestión nasal. VapoSpray es un dispositivo que ayuda a mejorar el flujo de aire en las vías nasales pues actúa humectando la secreción de la mucosa nasal, fluidificando el moco y favoreciendo su eliminación. Complementa el mecanismo de excreción nasal, descongestionando el flujo aéreo nasal al remover el moco y impurezas. Actúa como descongestionante por medios mecánicos para promover la limpieza nasal, gracias a su mecanismo de flujo continuo con un spray multidireccional a 360. INSTRUCCIONES DE USO • Destape la botella. • Coloque la boquilla en la válvula situada en la parte superior del producto. Presione la boquilla para liberar el producto y verificar que esté correctamente ajustada. • Introduzca la válvula en la fosa nasal y presione levemente manteniendo el tiempo necesario para una higiene eficaz. En bebés, el tiempo de aplicación del spray debe ser breve para no dañar su respiración. Si es la primera vez que se usa, realice 1 ó 2 disparos al aire para iniciar la apertura de la válvula. • Después de cada aplicación: 1.Limpiar la válvula con agua y jabón 2. Secar 3. Tape la botella El spray sólo debe ser utilizado por una persona, previniendo la transmisión de enfermedades | Frasco conteniendo 100 mL | En Brasil se comercializa bajo el nombre Vapospray. | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el Acta No. 07 de 12 de junio de 2024, numeral 3.20, emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: (…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, considera que teniendo en cuenta la composición del producto, concentraciones de los excipientes y la indicación de uso, el producto “Vapospray” es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de conformidad con el artículo 7, regla 5, literal a, del Decreto 4725 de 2005.”. (…) Que mediante la información aportada se identifica que el producto VAPO SPRAY con Nombre genérico SOLUCIÓN NASAL EN SPRAY DE FINA DIFUSION, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…)” | I
20241074059 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | CURIE, nombre genérico CÁMARA DE CURADO UV | ACKURETTA | NO | La máquina está diseñada para el poscurado de piezas impresas en 3D, con una aplicación principal en el campo de la odontología, aunque no se limita a este campo. Este proceso completa el curado de las piezas impresas en 3D para lograr sus propiedades finales del material. | UNIDAD | REFERENCIA: 26495 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241074177 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | OSCILOSCOPIO DIGITAL, nombre genérico: APM PRO 300 | PRO GEN | NO | El APM Pro 300 es un osciloscopio que está equipado con la tecnología para un reconocimiento de estado de piel, cuero cabelludo y cutícula del cabello, Un diseño nuevo y elegante y un software más rápido y fácil de usar, El Reconocimiento proporcionado comprende Estado del cuero cabelludo / Densidad del cabello / Queratina del cuero cabelludo / Exposición de los vasos del cuero cabelludo / Grosor del cabello / Cabello Comparación Con cuatro lentes intercambiables, un aumento de hasta 1000x e imágenes de calidad HD, Este dispositivo inalámbrico le permitirá ingresar sus propias recomendaciones de productos o servicios y mostrará un cuadro comparativo del estado del cuero cabelludo y la cutícula del cabello. Se pueden compartir resultados y datos con sus clientes por correo electrónico y realizar un seguimiento de su progreso con el CRM integrado del dispositivo. | UNIDADES | APM PRO 300 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241075985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | SISTEMA KIT DE REALIDAD VIRTUAL - Kit VRPharma, nombre genérico SISTEMA KIT DE REALIDAD VIRTUAL | VRPharma | NO | El sistema Kit de realidad virtual tienen como objetivo principal la mejora de la experiencia de los pacientes durante su estancia en centros médicos. Los objetivos de los contenidos que componen los contenidos de realidad virtual son: • Distracción del paciente • Disminución de la ansiedad. Relajación. • Disminución de la percepción del dolor • Mejora del estado emocional del paciente, y su experiencia | EMPAQUE UNITARIO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241143727 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA IMPRESIÓN 3D /WISSEN, con nombre genérico: RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA IMPRESIÓN 3D | WISSEN | NO | Las resinas fotopolimerizables para impresión 3D, son materiales para múltiples usos en odontología, como la elaboración de piezas fundidas, prótesis totales/parciales, cubetas de impresión, modelos, férulas, guías quirúrgicas, coronas fijas permanentes a largo plazo, puentes sin póntico, inlays, onlays. Material para uso en laboratorio dental. | FRASCO CON 1,000 GRAMOS | SE AMPARAN LOS SIGUIENTES MODELOS DENTAL MODEL ST GRAY DENTAL MODEL ST TEMP TEETH DENTURE BASE DENTAL CAST SURGICAL GUIDE SOFT SPLINT ULTRA TEETH | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241144112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | FRESADORA DENTAL | JINY | NO | F5Z ES UNA FRESADORA DISEÑADA PARA FABRICAR RESTAURACIONES DENTALES, PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN CAD/CAM DENTAL DIGITAL, Y DEBE SER OPERADA POR PERSONAL BIEN CAPACITADO CON TÉCNICA Y CONOCIMIENTO DE CAD/CAM DENTAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y LA MÁQUINA. | UNIDAD | F5Z | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241148114 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO con Nombre de producto CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO - DEMOs | NEODENT | NO | LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS NEODENT DEMO SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO, INDICADOS PARA SERVIR COMO APOYO EN LA CAPACITACIÓN, PLANEACIÓN Y AYUDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA PREPARACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS. PROHIBIDO SU USO EN HUMANOS. SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD | CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 131.415 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0x5.5 CONEXÃO CORTADA, MACRO (5:1) / HELIX SHORT IMPLANT 5.0x5.5 OPEN CONNECTION, MACRO (5:1) 131.416 CONEXÃO HS PARA CONTRA-ÂNGULO, MACRO (5:1) / HS IMPLANT DRIVER FOR CONTRA-ANGLE, MACRO (5:1) 131.417 MINI PILAR CONICO HS 1.5, MACRO (5:1) / HS MINI CONICAL ABUTMENT 1.5, MACRO (5:1) 131.419 IMPLANTE HELIX SHORT 4.0X4.0 DEMO / HELIX SHORT IMPLANT 4.0X4.0 DEMO 131.420 IMPLANTE HELIX SHORT 7.0X8.5 DEMO / HELIX SHORT IMPLANT 7.0X8.5 DEMO 131.433 CAIXA DE DEMONSTRAÇÃO HELIX SHORT / HELIX SHORT DEMO BOX 131.434 IMPLANTE HELIX SHORT 5.0X5.5 DEMO / HELIX SHORT IMPLANT 5.0X5.5 DEMO 131.435 HS BASE DE TI EXACT 4.5X0.2 MACRO (5:1) / HS EXACT TI BASE 4.5X0.2 MACRO (5:1) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150305 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | POWER STEAMER, con nombre genérico: VAPORETA | RENFERT | NO | ALTO PODER DE LIMPIEZA. ELIMINA DE FORMA FÁCIL Y EFICAZ DE TÍPICAS IMPUREZAS Y CONTAMINACIONES. | UNIDAD | REFERENCIAS DESCRIPCIÓN 18460000 POWER steamer 2, 230 V 18461000 POWER steamer 2, 120 V 18462000 POWER steamer 2, 100 V 18450000 POWER steamer 1, 230 V 18451000 POWER steamer 1, 120 V 18452000 POWER steamer 1, 100 V 18450200 Soporte de Pared 18450100 POWER steamer descaler 18460100 POWER steamer water softener 18460101 POWER steamer water softener Caudalímetro 18460102 POWER steamer water softener Cabezal del filtro 18460103 POWER steamer water softener Cartucho de filtro M 18460104 POWER steamer water softener Cartucho de filtro L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150318 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | SILENT compactCAM, con nombre genérico: SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA UNIDADES CAM | RENFERT | NO | SISTEMA DE ASPIRACIÓN COMPACTA, SIN BOLSA, PARA UTILIZAR CON UNIDADES DENTALES CAM COMPACTAS. | UNIDAD | REFERENCIAS DESCRIPCIÓN 29342000 SILENT COMPACTCAM, 230-240 V 29342500 SILENT COMPACTCAM, 220 V 29343000 SILENT COMPACTCAM, 120 V 29343500 SILENT COMPACTCAM, 100 V 29340005 CABLE DE INTERFAZ TIPO A PARA VHF 5M 29340006 CABLE DE INTERFAZ TIPO B PARA ROLAND DG 5M 29340008 CABLE DE INTERFAZ TIPO C PARA IMES-ICORE, 5M 29340009 CABLE DE INTERFAZ TIPO D PARA AMANN GIRRBACH, 5M 29340010 CABLE DE INTERFAZ TIPO E PARA YENADENT, 5M 29340011 CABLE DE INTERFAZ TIPO F PARA ZIRKONZAHN, 5M 29340012 CABLE DE INTERFAZ TIPO F PARA ZIRKONZAHN + ADAPTADOR C14, 5M 29340013 CABLE DE INTERFAZ TIPO G PARA VHF, 5M 29340016 CABLE DE INTERFAZ TIPO H PARA DENTSPLY SIRONA, 5M 29340017 CABLE DE INTERFAZ TIPO I PARA UP3D, 2,5 M 29340018 CABLE DE INTERFAZ TIPO J PARA CANNON, 5M 29340019 CABLE DE INTERFAZ TIPO K PARA DGSHAPE, 2M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241151012 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | GEO HILO DE CERA, con nombre genérico: CERA PARA BEBEDEROS | RENFERT | NO | EL HILO DE CERA GEO ES LIBRE DE TENSIÓN Y DESARROLLA ESCASAS FUERZAS ANTAGONISTAS, PARA MOLDEADOS DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. | UNIDAD | REFERENCIAS DESCRIPCIÓN 6762020 GEO HILO DE CERA DURO, 2,0 MM, TURQUÍ, 250G (0.55 LBS) 6762025 GEO HILO DE CERA DURO, 2,5 MM, TURQUÍ, 250G (0.55 LBS) 6762030 GEO HILO DE CERA DURO, 3,0 MM, TURQUÍ, 250G (0.55 LBS) 6762035 GEO HILO DE CERA DURO, 3,5 MM, TURQUÍ, 250G (0.55 LBS) 6762040 GEO HILO DE CERA DURO, 4,0 MM, TURQUÍ, 250G (0.55 LBS) 6762050 GEO HILO DE CERA DURO, 5,0 MM, TURQUÍ, 250G (0.55 LBS) 6783020 GEO HILO DE CERA DUREZA MEDIA, 2,0 MM, AZUL, 250G (0.55 LBS) 6783025 GEO HILO DE CERA DUREZA MEDIA, 2,5 MM, AZUL, 250G (0.55 LBS) 6783030 GEO HILO DE CERA DUREZA MEDIA, 3,0 MM, AZUL, 250G (0.55 LBS) 6783035 GEO HILO DE CERA DUREZA MEDIA, 3,5 MM, AZUL, 250G (0.55 LBS) 6783040 GEO HILO DE CERA DUREZA MEDIA, 4,0 MM, AZUL, 250G (0.55 LBS) 6783050 GEO HILO DE CERA DUREZA MEDIA, 5,0 MM, AZUL, 250G (0.55 LBS) 6683008 GEO HILO DE CERA EN BARRAS, 0,8MM, 25G (0.88 OZ.) 6683010 GEO HILO DE CERA EN BARRAS, 1,0MM, 37G (1.30 OZ.) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241151074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | REJILLA REFORZADORA | REFRENT | NO | REDES O REJILLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PROTESIS DE RÉSINA | ROLLO, 5 PIEZAS | REFERENCIA DESCRIPCIÓN 2222100 REJILLAS REFORZADAS, FINAS, DORADAS 0,4 MM 50X10CM 1 ROLLO 2232100 REJILLAS REFORZADAS, MEDIANAS, DORADAS, 0,4 MM 50X10CM 1 ROLLO 2350004 REJILLA REFORZADA, NO DORADA, 0,4 MM 59X14X54 MM 5 PIEZAS 2350104 REJILLA REFORZADA, DORADA, 0,4 MM 59X14X54 MM 5 PIEZAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241151085 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | LAY:ART EVO, con nombre genérico: PINCEL DE PELO SINTÉTICO | RENFERT | NO | LAY:ART EVO ES UN MODERNO PINCEL PARA CERÁMICA CON FIBRAS BIÓNICAS. LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS FILAMENTOS DE FIBRA Y SU PROCESAMIENTO ÚNICO PERMITEN QUE EL PELO ABSORBA LA HUMEDAD E IMITE LA FORMA DE LLAMA CONOCIDA DE LOS PINCELES DE GAMA ALTA. AMBOS FACTORES REPRESENTAN LA GESTIÓN DE HUMEDAD CARACTERÍSTICA QUE HASTA AHORA HACÍA QUE SOLO LOS PINCELES DE PELO NATURAL FUERAN TAN ÚNICOS. DE ESTE MODO, EL LAY:ART EVO FASCINA PAR EL GUSTO PAR EL DETALLE EN ASPECTOS PROTÉSICO DENTALES Y POR SU PRAGMÁTICA FUNCIONALIDAD | UNIDAD | REFERENCIAS DESCRIPCIÓN 17240000 LAY:ART EVO FINE HANDLE 1 PIEZA, SIN PUNTA INTERCAMBIABLE 17240001 LAY:ART EVO STANDARD HANDLE 1 PIEZA, SIN PUNTA INTERCAMBIABLE 17240002 [1] LAY:ART EVO TAMAÑO 2, 1 PIEZA, CON MANGO FINE 17240004 [2] LAY:ART EVO TAMAÑO 4 FLAME, 1 PIEZA, CON MANGO STANDARD 17240014 [3] LAY:ART EVO TAMAÑO 4 CONE, 1 PIEZA, CON MANGO STANDARD 17240006 [4] LAY:ART EVO TAMAÑO 6 FLAME, 1 PIEZA, CON MANGO STANDARD 17240016 [5] LAY:ART EVO TAMAÑO 6 CONE, 1 PIEZA, CON MANGO STANDARD 17240008 [6] LAY:ART EVO TAMAÑO 8 FLAME, 1 PIEZA, CON MANGO STANDARD 17240018 [7] LAY:ART EVO TAMAÑO 8 CONE, 1 PIEZA, CON MANGO STANDARD 17240100 [8] LAY:ART EVO COLOR, 1 PIEZA, CON MANGO FINE 17240200 [9] LAY:ART EVO OPAQUE, 1 PIEZA, CON MANGO FINE 17240012 LAY:ART EVO TAMAÑO 2 REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17240114 LAY:ART EVO TAMAÑO 4 FLAME REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17241114 LAY:ART EVO TAMAÑO 4 CONE REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17240116 LAY:ART EVO TAMAÑO 6 FLAME REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17241116 LAY:ART EVO TAMAÑO 6 CONE REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17240118 LAY:ART EVO TAMAÑO 8 FLAME REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17241118 LAY:ART EVO TAMAÑO 8 CONE REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17240110 LAY:ART EVO COLOR REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17240210 LAY:ART EVO OPAQUE REFILL, 2 PIEZAS, SIN MANGO 17240300 LAY:ART EVO BUILD UP SET, MANGO STANDARD CON 1 PINCEL DE CADA TAMAÑO (4,6,8 FLAME) 17240400 LAY:ART EVO DETAIL UP SET, MANGO FINE CON 1 PINCEL DE CADA TAMAÑO (COLOR,OPAQUE, 2) FLAME) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241151094 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | MEDILOY DISCOS DE TITANIO, con nombre genérico: PIEZAS BRUTAS DE FRESADO DE TITANIO | BEGO | NO | MATERIAL DE FRESADO DENTAL DE TITANIO PARA METALO-CERÁMICO, USADO COMO MATERIA PRIMA, EN LA ELABORACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES, ENTRE OTRAS. ESTE MATERIAL RECIBE VARIOS TRATAMIENTOS, ANTES DE OBTENER EL PRODUCTO FINAL. | UNIDAD | REFERENCIAS DESCRIPCIÓN 50571 MEDILOY M-TI4 12 MM CON HOMBRO 50572 MEDILOY M-TI4 14 MM CON HOMBRO 50573 MEDILOY M-TI4 16 MM CON HOMBRO 50574 MEDILOY M-TI4 18 MM CON HOMBRO 50575 MEDILOY M-TI4 20 MM CON HOMBRO 50576 MEDILOY M-TI4 22 MM CON HOMBRO 50577 MEDILOY M-TI4 25 MM CON HOMBRO 50591 MEDILOY M-TI5 12 MM CON HOMBRO 50592 MEDILOY M-TI5 14 MM CON HOMBRO 50593 MEDILOY M-TI5 16 MM CON HOMBRO 50594 MEDILOY M-TI5 18 MM CON HOMBRO 50595 MEDILOY M-TI5 20 MM CON HOMBRO 50596 MEDILOY M-TI5 22 MM CON HOMBRO 50597 MEDILOY M-TI5 25 MM CON HOMBRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241151295 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-22 | OCCLUTEC SPRAY, con nombre genérico: SPRAY DE OCLUSIÓN | RENFERT | NO | MARCADO ESPECIALMENTE CLARO Y DETALLADO DE LAS ZONAS IRREGULARES EN LOS AMBITOS DEL COLADO SOBRE MODELO, CORONAS Y PUENTES. | UNIDAD | REFERENCIAS DESCRIPCIÓN 19352000 OCCLUTEC VERDE 75 ML (2,55 FL.OZ.) 19353000 OCCLUTEC ROJO 75 ML (2,55 FL.OZ.) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241184892 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-23 | MOLDE PARA RECUBRIR UN IMPLANTE TEMPORAL DE REEMPLAZO DE CADERA Nombre Genérico: MOLDE PARA RECUBRIR UN IMPLANTE TEMPORAL DE REEMPLAZO DE CADERA | Custom Fit Spacer Mold/ Molde para espaciador a la medida cadera | NO | Molde para recubrir uniformemente con cemento un implante temporal de reemplazo de cadera durante una cirugía de revisión. Diseñado para cirugías de revisión de reemplazo de cadera, en las cuales se inserta un elemento metálico recubierto con cemento. Dependiendo del tamaño del elemento a insertar, se escoge la talla del molde, este se coloca sobre una superficie plana y estable. Se prepara la mezcla de cemento quirurgico más antibiótico y se vierte una cantidad igual en cada mitad del molde, luego se ubica el elemento metálico que debe ser recubierto en cemento y se cierra el molde uniendo las dos mitades y alineando los elementos de cierre de las dos mitades. se espera el fraguado parcial del cemento, entre cinco y ocho minutos dependiendo del cemento utilizado y se procede a desmoldar la pieza separando las dos mitades del molde. | Unidad | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190131 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-29 | REGLILLA MILIMETRADA Nombre Genérico: REGLILLA MILIMETRADA | COLORS | NO | LA REGLILLA MILIMÉTRICA ES UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA CUALQUIER PROFESIONAL DE LA SALUD VISUAL. SE TRATA DE UN PRODUCTO DE MUY BAJO COSTO Y DE GRAN UTILIDAD PARA MEDIR LA DISTANCIA PUPILAR DE LOS PACIENTES E INCLUSO PARA MEDIR LOS CENTROS ÓPTICOS DE LENTES OFTÁLMICOS MONTADOS. DE IGUAL FORMA, PERMITE TOMAR ALTURAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LENTES BIFOCALES Y PROGRESIVOS. SU DISEÑO CUENTA CON UN APOYO NASAL PARA FACILITAR EL CENTRADO A LA HORA DE TOMAR LA MEDIDA. ADEMÁS, CUENTA CON DOS RECUADROS PARA FACILITAR LA MEDICIÓN DEL DIÁMETRO PUPILAR. | UNIDAD | Modelo: REGLILLA MILIMETRADA | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241142601 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-07-30 | DALE 40 PHOTOTHERAPY RADIOMETER, nombre genérico: DALE 40 RADIOMETRO DE FOTOTERAPIA | Fluke Biomedical | NO | El DALE40 está diseñado para medir con precisión la radiación luminosa en la parte azul del espectro de 429 a 473 nanómetros. Exposición a fototerapia en este rango se utiliza para tratar hiperbilirrubinemia en recién nacido niños. Las medidas se toman en μW/cm2, con un rango de 0 a 1999. Esta unidad de medida puede ser comparado directamente con otras unidades de medición como se describe en el manual del operador. Estos equipos nunca son conectados aun paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos que sirven para analizar las mediciones de irradiancia de fototerapia. | No registra | Modelo: 2249221 Fototerapia DALE40 Radiómetro con estuche de almacenamiento | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241183483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | Biberones Jaloma ( Biberón 8oz Unisex, Unisex Jirafa Polipro (25 x 8 oz.), 8 oz. Niño, Siluette Azul , Siluette Rosa con Nombre genérico BIBERONES. | JALOMA | NO | Lavar y esterilizar todas las partes hirviéndolas durante 3 minutos antes de usarlo por primera vez y después de cada uso. No permita que el bebé se alimente solo sin supervisión de un adulto | 8 OZ | Sin copete / Con copete Variedades incluyen: Biberón 8oz Unisex Jaloma Biberón Unisex Jirafa Polipro (25 x 8 oz.) Biberón 8 oz. Niño Jaloma Biberón Siluette Azul (25 x 8 oz.) Jaloma Biberón Siluette Rosa (25 x 8 oz.) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241194899 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | DETERGENTE NEUTRO PARA AREAS Y SUPERFICIES Nombre Genérico: DETERGENTE NEUTRO PARA AREAS Y SUPERFICIES | DEFENDER - Z | NO | DETERGENTE CONCENTRADO INDICADO PARA LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMO PISOS, PAREDES, TECHOS Y SUPERFICIES CON NIVELES ALTOS DE SUCIEDAD DIFÍCILES DE REMOVER, POSEE ACCIÓN EFICAZ CONTRA MICROORGANISMOS PATÓGENOS. ES UN PRODUCTO DE FÁCIL MANEJO QUE NO GENERA DESECHOS. Usos: 1. diluya de 10 a 20 ml de producto por litro de agua, según tipo de suciedad a remover. 2. aplique la solución con paño, trapeador, cepillos adecuados y/o según técnicas de uso. 3. enjuague con abundante agua y si es necesario repita la aplicación. Precauciones de uso: utilice los elementos de protección personal. evite el contacto directo con la piel, ojos y membranas mucosas durante su uso. no se deje al alcance de los niños. almacenar en lugar seco a temperatura no mayor a 30°c en su envase original. manténgase tapado. Vida util: 48 meses Condiciones de almacenamiento ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C EN SU ENVASE ORIGINAL | ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) POR 60, 120, 200, 500, 750, 1000, 2000, 3750, 4000 Y 5000 ML | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección Cosméticos Aseo, Plaguicidas, mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241194935 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | FEEDING SYSTEM Nombre Genérico: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | MEDELA, CALMA | NO | EL SISTEMA ALIMENTACIÓN SE HA DISEÑADO PARA DAR LECHE MATERNA A BEBÉS SANOS NACIDOS A TÉRMINO. PERMITE LA ALIMENTACIÓN SEGURA PARA EL BEBÉ. LA LACTANCIA DEBE ESTAR BIEN ESTABLECIDA ANTES DE INTRODUCIR LA ALIMENTACIÓN CON BIBERÓN. | CALMA™ CON BOTELLA DE 150 ml (5 onzas): CAJA X UNIDAD CAJA X 10 UNIDADES CALMA™ TETINA: CAJA X UNIDAD CAJA X 10 UNIDADES | CALMA™ CON BOTELLA DE 150 ml (5 onzas): 008.0482 CALMA™ TETINA: 008.0484 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241195088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | PERMANENT CROWN RESIN - DENTURE BASE RESIN - SOFT TISSUE RESIN - DENTURE TECH RESIN, con nombre genérico: RESINAS DENTALES PARA IMPRESION 3D | FORMLABS | NO | RESINAS USADAS EN IMPRESION 3D LA DENTURE BASE RESIN ES UN MATERIAL BIOCOMPATIBLE PARA PRODUCIR BASES DE PRÓTESIS Y PRÓTESIS DE PRUEBA DURADERAS Y RESISTENTES AL DESGASTE POR UN COSTE INFERIOR AL DE LOS MÉTODOS TRADICIONALES. CON LOS CUATRO COLORES SEMITRANSLÚCIDOS DISPONIBLES, LOS TÉCNICOS PUEDEN OBTENER ENCÍAS REALISTAS CON MÁRGENES NATURALES, SEA PARA DIENTES IMPRESOS EN 3D O DE ACRÍLICO. INDICADO PARA IMPRESIONES DE PRUEBA, DADO QUE LAS RESTAURACIONES PERMANENTES IMPRESAS EN 3D SON NUEVAS EN EL MERCADO, CADA FABRICANTE DE IMPRESORAS PUEDE DECIDIR CUÁNTOS ENSAYOS DE SEGURIDAD PUEDE REALIZAR. FORMLABS HA SOMETIDO A ENSAYOS RIGUROSOS CADA ETAPA DEL PROCESO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN CADA PASO. PERMANENT CROWN RESIN ES USADA PARA IMPRIMIR CARILLAS EN 3D DE MANERA SIMPLE Y DINAMICA. CARILLAS DE PRUEBA | CAJA POR 4 UNIDADES DE CARTUCHO | PERMANENT CROWN RESIN - DENTURE BASE RESIN - SOFT TISSUE RESIN - DENTURE TECH RESIN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241184693 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | Non-conductive tips T 1000μL DP Pipette tip con Nombre genérico Disposable robotic tips 1000 μl clear. | RITTER | NO | Las puntas desechables se utilizan como accesorios de un sistema de prueba automatizado para estudios químicos, biológicos o de biología molecular. Están diseñadas para aplicaciones de manipulación de líquidos. Para poder utilizarlas, el sistema de prueba debe instruirse en las puntas desechables de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A tal efecto, debe garantizarse su compatibilidad. La compatibilidad de los productos se ha determinado de manera independiente y no implica su patrocinio ni promoción. Solo el personal cualificado puede llevar a cabo el aprendizaje y la prueba de funcionamiento del sistema de prueba. Los productos se han diseñado para un solo uso. El procesamiento con fines de uso múltiple no garantiza la funcionalidad original del producto y debe considerarse un riesgo inaceptable. | (QTY) 10 x 96 tips; 180 x 96 tips Detalle empaque: Dual pack 96 pieces per tray, 10 trays per dual pack Box 180 trays (17,280 tips) Pallet 12 boxes (207,360 tips) | Referencia: 49103-0000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241186055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | ONCOTYPE DX®, Con nombre genérico Kit de recolección y transporte de muestras | ONCOTYPE DX® | NO | Es utilizado para la recolección y transporte de muestras de cáncer de mama al laboratorio Genomic Health INC, ubicado de Estados Unidos. | EMPAQUE UNITARIO | Kit de recolección y transporte de muestras ONCOTYPE DX® | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241185751 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-01 | Tubos desechables para pruebas- Tapas para tubos desechables para pruebas con nombre genérico Tubos desechables para pruebas- Tapas para tubos desechables para pruebas | RUNLAB | NO | Tubos de cultivo desechables, fondo redondo, sin borde: Son adecuados para usar con soluciones acuosas, bases suaves y ácidos débiles, pero no entran en contacto con productos químicos volátiles Tapónde brida, polietileno:Estas tapas de polietileno tienen dos bridas flexibles para garantizar un sellado a prueba de fugas. * Caben en tubos de ensayo y también en cubetas redondas y tubos de centrífuga. * Más espacio entre cada brida aumenta los resultados de sellado de la tapa.. | 500/bolsa, 4000/caja 500/bolsa, 3000/caja 1000/bolsa, 20000/caja | Nombre Producto Referencias Tubos desechables para pruebas 81321, 81221, 81211, 81421 Tapas para tubos 89113N, 89112N | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: Se relaciona la indicación de uso de los tubos para cultivo y tapas de brida los cuales se evidencian en la ficha técnica aportada del producto en los folio 6 y 7, por cuanto el usuario no lo describió en el ítem de indicación y uso del formulario de solicitud de certificación sin registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241150971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-02 | MICROMOTOR, nombre genérico: MICROMOTOR | SAESHIN | NO | Este producto está diseñado principalmente para uso en laboratorios dentales (procesos corte, desbaste y pulido). | No registra | - Forte 400P - 210 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO EN SERES HUMANOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-02 | HOMOGENIZER, nombre genérico. Homogeneizador | SERVICEBIO | NO | Los homogeneizadores de tejido de Servicebio son equipos especiales para el procesamiento rápido de múltiples muestras en institutos de investigación, universidades, institutos agrícolas, biomedicina, análisis de alimentos y otros campos. (SWE-FP) High-speed Low Temperature Tissue Homogenizer: Para homogeneizar tejidos biológicos; el homogeneizado puede usarse para continuar experimientos de WB (Western Blotting); PCR y Bioquímicos (KZ-5F-3D) 3D High-speed Low-temperature Tissue Homogenizer: Para moler tejidos en un ambiente 3D de baja temperatura. Un amplio rango de muestras puede ser procesadas como tejidos de plantas, de animales, microorganismos,etc (KZ-III) High-speed Room-temperature Homogenizer: Para homogeneizar tejidos biológicos; el homogeneizado puede usarse para continuar experimientos de WB (Western Blotting); PCR y Bioquímicos (KZ-III-FP) High-speed Low-temperature Homogenizer: Para homogeneizar tejidos biológicos; el homogeneizado puede usarse para continuar experimientos de WB (Western Blotting); PCR y Bioquímicos | 1 set / caja | (SWE-FP) High-speed Low Temperature Tissue Homogenizer (KZ-III) High-speed Room-temperature Homogenizer (KZ-III-FP) High-speed Low-temperature Homogenizer (KZ-5F-3D) 3D High-speed Low-temperature Tissue Homogenizer (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO EN SERES HUMANOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158879 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-02 | seca TRU, nombre genérico BASCULA DE MEDICION Y PESAJE | SECA® | NO | Indicado para mediciones y pesajes | UNIDAD | Seca TRU, pares, repuestos, software y accesorios (…) | Teniendo en cuenta la documentación allegada se informa que mediante el Acta 4 del 11 de mayo de 2016, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto, para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad.K.” (subrayado fuera de texto). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197258 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-05 | DOTA-Zoledronate | DOTA-Zoledronate | NO | DOTA- Zoledronate (DOTA-Zol), fabricado por DIVERCHIM CDMO, Francia, en nombre de ITM Medical Isotopes GmbH, Alenamia, se utiliza en procesos de radiomarcado para la producción de radiofarmacos. Esta biomolécula es capaz de acumularse en lesiones osea neoplásica. Para aplicaciones teranósticas, DOTA-Zoledronate se puede radiomarcar con galio -68, lutecio -177 y actinio -22. | Caja con 5 Viales | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: DOTA-Zoledronate, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | No obstante, debido a que se trata de productos utilizados para la producción de radiofármacos, se recomienda solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241180433 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-08 | LUBRIMAX CÍTRICO con Nombre genérico LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | ESTERICLEAN | NO | LUBRIMAX ES UN LUBRICANTE E INHIBIDOR DE CORROSIÓN DE ORIGEN NATURAL, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y ODONTOLÓGICO. PUEDE ACTUAR TAMBIÉN COMO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO PARA TODA CLASE DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, MÉDICO QUIRÚRGICO METÁLICO, LAVADORAS MECÁNICAS, AUTOMÁTICAS, AUTOCLAVES Y TODA CLASE DE EQUIPOS MÉDICOS QUE TENGAN MATERIALES BLANDOS Y ACERO INOXIDABLE. SIN DAÑAR LOS MATERIALES NI DEJAR RESIDUOS GRASOS. ES UN PRODUCTO 100% NATURAL. | ENVASE X 60 ML, PISTOLA 120 ML, 250 ML, 500 ML, 1,000 ML, GALON X 3,800 ML, GALON X 4,000 ML | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241183220 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-08 | Non-conductive tips T 200μL DP Pipette tip con Nombre genérico Disposable robotic tips 200 μl clear | RITTER | NO | Las puntas desechables se utilizan como accesorios de un sistema de prueba automatizado para estudios químicos, biológicos o de biología molecular. Están diseñadas para aplicaciones de manipulación de líquidos. Para poder utilizarlas, el sistema de prueba debe instruirse en las puntas desechables de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A tal efecto, debe garantizarse su compatibilidad. La compatibilidad de los productos se ha determinado de manera independiente y no implica su patrocinio ni promoción. Solo el personal cualificado puede llevar a cabo el aprendizaje y la prueba de funcionamiento del sistema de prueba. Los productos se han diseñado para un solo uso. El procesamiento con fines de uso múltiple no garantiza la funcionalidad original del producto y debe considerarse un riesgo inaceptable. | (QTY) 10 x 96 tips; 180 x 96 tips Detalle empaque: Dual pack 96 pieces per tray, 10 trays per dual pack Box 180 trays (17,280 tips) Pallet 12 boxes (207,360 tips) | 49102-0000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162385 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | UNITY NETWORK ID - DISPOSITIVO DE INTERFAZ, nombre genérico: DISPOSITIVO DE INTERFAZ | GE Healthcare, GE, CARESCAPE™ | NO | El dispositivo de interfaz (ID) Unity Network™ une de forma rentable la comunicación entre los dispositivos periféricos y la red CARESCAPE™, poniendo a disposición del médico diversos tipos de datos de pacientes cuando y donde más los necesita. CARACTERISTICAS Admite hasta ocho dispositivos de cabecera independientes y simultáneos, como ventiladores, bombas de infusión y monitores de signos vitales. Cuando se conecta a un monitor de cabecera de GE, asocia dispositivos independientes en la red que proporcionan datos del paciente a la estación central CARESCAPE CIC Pro, la estación central CARESCAPE, los visores móviles y también al motor de interfaz CARESCAPE Gateway HL7® para la integración de datos de tendencias de pacientes con otros productos HIS/CIS de terceros. Muestra datos de un dispositivo de cabecera independiente en un bloque de parámetros en el monitor con otra información de signos vitales Si se proporciona desde el dispositivo, transmite alarmas a los monitores de pacientes, así como a la red CARESCAPE y la interfaz de alarma a través del monitor de cabecera CARESCAPE. Los dispositivos independientes junto a la cama siguen siendo la principal fuente de alarma. Incluye conexiones "plug and play" a través de adaptadores de comunicación de identificación de dispositivos (DIDCA), que identifican automáticamente un dispositivo compatible tan pronto como se conecta. Incluye conexiones ópticamente aisladas que cumplen con los requisitos básicos de seguridad para dispositivos utilizados cerca de los pacientes. Las luces indicadoras brindan al médico información visual inmediata una vez realizada la conexión. Reempaqueta y transmite datos desde dispositivos de terceros con una interfaz RS-232 a través del monitor CARESCAPE Bx50, al protocolo Ethernet de la red CARESCAPE, a un sistema hospitalario a través de una interfaz CARESCAPE Gateway. Esto proporciona un único punto de acceso a los datos de cabecera, lo que agiliza la arquitectura de la red y el coste de la captura electrónica de información. | UNIDAD | Unity Network ID(…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241174085 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | Dako DAB Away - DAB Chromogen Removal System con Nombre genérico Solución de limpieza | Agilent Dako | NO | Dako DAB Away DAB Chromogen Removal System es adecuado para la limpieza manual en el laboratorio de artículos de vidrio y superficies, así como para la limpieza automática de piezas y superficies del instrumento Autostainer que hayan estado en contacto con tetrahidrocloruro de 3,3’-diaminobencidina (DAB). Este producto debe utilizarse para limpiar superficies que han estado en contacto con el cromógeno DAB, un compuesto insoluble en alcohol. | Frasco por 250 mL | S1967 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos (tetrahidrocloruro de 3,3’-diaminobencidina (DAB) información tomada del folio 5) de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241126413 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | MASAJEADOR ELECTRICO DE PIE CON LUZ INFRARROJO (CON MANDO A DISTANCIA), nombre genérico: MASAJEADOR ELÉCTRICO DE PIE CON LUZ INFRARROJO (CON MANDO A DISTANCIA) | HGW | NO | El equipo Masajeador Eléctrico de Pie con luz infrarroja fue diseñado para relajar el pie cansado aplicando la fusión de la reflexología y la tecnología de la luz de infrarrojo estimulando los puntos de acupuntura y meridianos. | 1 unidad - 34 * 41.5 * 22 cm | Número de modelo: Lc-604 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241164558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | AGUJA DE FILTRO 16GAX 3/4" SS MESH, (ESTÉRIL NO PIROGÉNICA), nombre genérico: AGUJA DE FILTRO | Cardinal Health | NO | PROPÓSITO: El conjunto de la aguja del filtro, cuando se conecta a una jeringa, es utilizado para extraer el producto de los viales de tapón. FUNCIONALIDAD: La aguja filtrante suministrada con el producto Prolastin C® es utilizada para combinar el producto reconstituido de varios viales en un recipiente vacío y estéril para soluciones intravenosas. Esta información se muestra en la sección de reconstitución del prospecto del producto. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241145690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | PLANTILLA DE TURMALINA con Nombre genérico PLANTILLA DE TURMALINA | HGW | NO | EL PRODUCTO VA DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE ESTÉN BUSCANDO DAR CONFORT Y COMODIDAD A SUS PIES; LASPLANTILLAS SON ESPECIALMENTE INDICADAS PARA PERSONAS QUE CAMINAN LARGAS DISTANCIAS O QUE ESTÁN DE PIE POR PERÍODOS PROLONGADOS Y QUIEREN SENTIR COMODIDAD Y SUAVIDAD EN SU CALZADO. PUEDE SER USADA A DIARIO Y CON CUALQUIER CALZADO QUE PERMITA SU INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA NO USAR EL PRODUCTO SI TIENE ALGUNA ALERGIA CONOCIDA A LOS MATERIALES DE LA PLANTILLA. | 1 PAR - 200*280MM. POSIBLES TAMAÑOS (36,37,38,39,40,41,42,44) | Las ópticas en ambas paletas son: .5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Modelo: ESQ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241174101 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | suction liner de royale wall adapter con Nombre genérico adaptador de pared para liner de succión de royale | Dako Agilent | NO | Artisan Clearing Solution se ha diseñado para su uso automatizado con Artisan Link o Artisan Link Pro Special Staining System. Esta solución de limpieza, lista para usar, está diseñada para su uso en laboratorio con el fin de eliminar la parafina del tejido fijado con formol e incluído en parafina (FFPE) antes de la tinción especial. La interpretación de los resultados de cualquier tinción, o su ausencia, debe complementarse mediante estudios morfológicos con controles adecuados y debe evaluarla un anatomopatólogo cualificado en el contexto de la historia clínica del paciente y de otras pruebas diagnósticas. Artisan Clearing Solution se utiliza para eliminar la parafina de las muestras de tejido procesadas como un paso previo a la tinción y es compatible con todos los Artisan Staining Kits que se utilizan en Artisan Link Staining System. Es necesario eliminar la parafina y rehidratar el tejido para que las manchas penetren en el tejido. | Cinco cartuchos de 115 ml/100 pruebas | AR309 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos (tetrahidrocloruro de 3,3’-diaminobencidina (DAB) folio 5, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241104249 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-08-09 | IRIS VET Comprehensive Examination Panel. | Linear | NO | El Comprehensive Examination Panel se utiliza con el VE1800050 IRIS vet Veterinary POCT Dry Chemistry Analyzer . Está previsto para la detección cuantitativa in vitro de la concentración o actividad de Albúmina (ALB), Proteína total (TP) , Calcio (Ca), Glucosa (GLU), Nitrógeno ureico en sangre (BUN), Fósforo (PHOS),Amilasa (AMY) , Colesterol total (CHOL), Alanina aminotransferasa (ALT), Aspartato aminotransferasa (AST), Bilirrubina total (TBIL), Fosfatasa alcalina (ALKP), Creatinina (CRE), Creatina cinasa (CK), Triglicéridos (TRIG), Colinesterasa (CHE), Lactato deshidrogenasa (LDH), Ácido úrico (UA) y Ácido biliar total (TBA) en sangre total anticoagulante, plasma o suero de animales. El fabricante declara que el producto es sólo para uso veterinario. | Panel por 10 test | VE1600005 | Teniendo en cuenta que el producto IRIS VET Comprehensive Examination Panel es sólo para uso veterinario, se informa que este producto no es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser competencia del INVIMA
20241169341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | RASPADOR DE LENGUA | MINISO | NO | Usos: Para limpiar y eliminar residuos de la lengua Indicaciones: Use el lado de silicona suave para frotar contra la superficie de la lengua para limpiar y eliminar cualquier revestimiento o residuo. | Estuche en plástico (blister) con tarjeta de cartón/cartulina por 2 unidades | 6936735306404 Dual Sided Tongue Scraper | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241041087 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | SURFANIUS PREMIUM NPC con Nombre genérico DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES | ANIOS | NO | Detergente y desinfectante para pisos y superficies. | Unidad x 1 Litro, Unidad x 5 Litros1 con bomba dosificadora de 20 ml. | SURFANIUS PREMIUM NPC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241107379 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | CERAMILL MOTION 2- CERAMILL MOTION 3- CERAMILL MATIK- CERAMILL MATRON- CERAMILL MOTION DRS con nombre genérico FRESADORA DENTAL | CERAMILL AMANNGIRRBACH | NO | Las fresadoras Ceramill hacen parte del proceso para la elaboración de prótesis fijas, implantables, coronas y puentes con diferentes tipos de materiales utilizados en laboratorios dentales con tecnología CAD CAM. | Equipo por unidad más accesorios y partes | 179250N Ceramill Motion 2 EQUIPO 181350 Ceramill Motion 3 EQUIPO 181400 Ceramill Motion DRS EQUIPO 181371 Ceramill Matron EQUIPO 181375 Ceramill Tank Matron EQUIPO 179250N Ceramill Motion 2 EQUIPO 181350 Ceramill Motion 3 EQUIPO 181400 Ceramill Motion DRS EQUIPO 181371 Ceramill Matron EQUIPO 181200 Ceramill Matik EQUIPO 178641 Ceramill Coolstream water tank ACCESORIOS 181375 Ceramill Tank Matron ACCESORIOS 178800V120 Silent powerCAM EC 120V ACCESORIOS 178642 Ceramill Coolstream trolley ACCESORIOS 179285 storage bar for workpiece holder ACCESORIOS 179290 multi bloc holder 12-pcs M2 (5X) ACCESORIOS 179294 blank holder 98 M2 (5X) ACCESORIOS 179295 blank holder 98 Mikro / M2 (4X) ACCESORIOS 179332 Calibration Kit Mikro 5X ACCESORIOS 181211 blank holder 98 production ACCESORIOS 181213 blank holder blocs UN production ACCESORIOS 181214 blank holder Ti-preforms production ACCESORIOS 181216 blank holder D-Set Production ACCESORIOS 181218 blank holder metal production ACCESORIOS 181219 blank holder for Programill Production ACCESORIOS 181360 blank holder 98 M3 ACCESORIOS 181361 blank holder C-Clamp M3 ACCESORIOS 181362 blank holder blocs 3x UN M3 ACCESORIOS 181363 blank holder blocs 3x IV M3 ACCESORIOS 181364 rotation holder Ti Forms M3 ACCESORIOS 181365 blank holder D-Set M3 ACCESORIOS 181366 blank holder blocs 9x UN M3 ACCESORIOS 181367 blank holder blocs 9x IV M3 ACCESORIOS 178600V100-V120 Ceramill Airstream100V-120V ACCESORIOS 178600 Ceramill Airstream 230V ACCESORIOS 218110C Pin holder for C-version ACCESORIOS 218620 Joint Support ACCESORIOS 760973 bonding kit for ceramic blanks ACCESORIOS 760974 univ. holder for glass ceramic (10pcs) ACCESORIOS 760975 additional adapter CEREC (3 pcs) ACCESORIOS 181376 Ceramill CoolantFlow ACCESORIOS 181377 Ceramill Cart matron ACCESORIOS 181378 Ceramill SnapMag Matron ACCESORIOS 181389 Autocalibration Kit Matron ACCESORIOS 181380 Blank holder C-Clamp Matron ACCESORIOS 181381 Blank holder 98 Matron ACCESORIOS 181382 Blank holder blocks 4x IV Matron ACCESORIOS 181383 Blank holder blocks 4x UN Matron ACCESORIOS 181384 Blank holder 4x Ti-Preforms Matron ACCESORIOS 181385 Blank holder metal Matron ACCESORIOS 180046 compressor 4X wet mill ACCESORIOS 178610 Ceramill Airstream filter bags (5pcs) CONSUMIBLES 178650-NTR cooling liquid CONSUMIBLES 751001 Roto RFID 1,2 ST CONSUMIBLES 751002 Roto RFID 0,6 ST CONSUMIBLES 751003 Roto RFID 1,5 T-Shape CONSUMIBLES 751004 Roto RFID 2,0 Diamond BLG CONSUMIBLES 751006 Roto RFID 1,0 Diamond BLG CONSUMIBLES 751008 Roto RFID 0,4 Diamond BLG CONSUMIBLES 760300 Ceramill TEST 98x20 CONSUMIBLES 760301 Ceramill TEST 71 L CONSUMIBLES 760652 Roto WMB DC 2,5 CONSUMIBLES 760653 Roto WMB DC 1,0 CONSUMIBLES 760654 Roto WMB DC 0,6 CONSUMIBLES 760655 Roto WMB DC 0,3 CONSUMIBLES 760660 Roto RFID 2,5 ZI CONSUMIBLES 760661 Roto RFID 1,0 ZI CONSUMIBLES 760662 Roto RFID 0,6 ZI CONSUMIBLES 760663 Roto RFID 0,3 ZI CONSUMIBLES 760664 Roto RFID 2,5 Sintron CONSUMIBLES 760665 Roto RFID 1,0 Sintron CONSUMIBLES 760666 Roto RFID 0,6 Sintron CONSUMIBLES 760667 Roto RFID 0,3 Sintron CONSUMIBLES 760668 Roto RFID 2,5 PMMA/Wax CONSUMIBLES 760669 Roto RFID 1,0 PMMA/Wax CONSUMIBLES 760670 Roto RFID 0,6 PMMA/Wax CONSUMIBLES 760671 Roto RFID 0,3 PMMA/Wax CONSUMIBLES 760672 Roto RFID 2,0 Ti CONSUMIBLES 760673 Roto RFID 1,0 Ti CONSUMIBLES 760675 Diamond RFID 0.6 Abut CONSUMIBLES 760676 Diamond RFID 1,8 CONSUMIBLES 760677 Diamond RFID 1,4 CONSUMIBLES 760678 Diamond RFID 1,0 CONSUMIBLES 760679 Diamond RFID 0,4 CONSUMIBLES 760680 Roto RFID 2,5 SC CONSUMIBLES 760681 Roto RFID 1,0 SC CONSUMIBLES 760682 Roto RFID 0,6 SC CONSUMIBLES 760683 Roto RFID 0,3 SC CONSUMIBLES 760684 Roto RFID 2,5 DMB DC CONSUMIBLES 760685 Roto RFID 1,0 DMB DC CONSUMIBLES 760686 Roto RFID 0,6 DMB DC CONSUMIBLES 760687 Roto RFID 0,3 DMB DC CONSUMIBLES 760688 Roto RFID 2,5 COCR CONSUMIBLES 760689 Roto RFID 1,5 COCR CONSUMIBLES 760690 Roto RFID 1,0 COCR CONSUMIBLES 760691 Roto RFID 1,5 COCR Telescope CONSUMIBLES 760692 Roto RFID 2,5 PMMA Denture CONSUMIBLES 760693 Roto RFID 1,5 PMMA Denture CONSUMIBLES 760694 Roto RFID 1,2 Drill CONSUMIBLES 760695 Roto RFID 1,0 Wax Denture CONSUMIBLES 760696 Roto RFID 3,0 Wax Denture CONSUMIBLES 760697 Roto RFID 2,5 Model CONSUMIBLES 760698 Roto RFID 2,0 Model CONSUMIBLES 759600/38072 ROTO RFID GREY 2.5 CONSUMIBLES 759601/38073 ROTO RFID GREY 1,0 CONSUMIBLES 759602/38074 ROTO RFID GREY 0,6 CONSUMIBLES 759603/38075 ROTO RFID GREY 0,3 CONSUMIBLES 759622/38094 ROTO RFID PURPLE 2,0 TS CONSUMIBLES 759623/38095 ROTO RFID PURPLE 1,8 TS CONSUMIBLES 759624/38096 ROTO RFID PURPLE 1,5 TS CONSUMIBLES 759625/38097 ROTO RFID PURPLE 1,2 EM CONSUMIBLES 759626/38098 ROTO RFID PURPLE 0,6 EM CONSUMIBLES 759620/38092 ROTO RFID CALIB CONSUMIBLES 759621/38093 ROTO RFID CALIB EM CONSUMIBLES 769604/38076 ROTO RFID GREEN 2.5 CONSUMIBLES 769627/38077 ROTO RFID GREEN 1.5 CONSUMIBLES 759605/38078 ROTO RFID GREEN 1,0 CONSUMIBLES 759606/38079 ROTO RFID GREEN 0,6 CONSUMIBLES 759607/38080 ROTO RFID GREEN 0,3 CONSUMIBLES 759608/38081 ROTO RFID ORANGE G 2,0 CONSUMIBLES 759609/38082 ROTO RFID ORANGE G 1,0 CONSUMIBLES 759610/38083 ROTO RFID ORANGE G 0,4 CONSUMIBLES 759619/38091 ROTO RFID BROWN 3,0 CONSUMIBLES 759611/38084 ROTO RFID BROWN 2.5 CONSUMIBLES 759612/38085 ROTO RFID BROWN 2,0 CONSUMIBLES 759613/38086 ROTO RFID BROWN 1.5 CONSUMIBLES 759614/38087 ROTO RFID BROWN 1,0 CONSUMIBLES 759615/38088 ROTO RFID BROWN R 1,2 EM CONSUMIBLES 759616/38089 ROTO RFID BROWN F 1,2 EM CONSUMIBLES 759617/38090 ROTO RFID BROWN 1,5 TS CONSUMIBLES 759618/38086 ROTO RFID BROWN 1,5 SM CONSUMIBLES 179309 rotary table (encoder B14) REPUESTO 179921 Tool Holder Mikro 5X 1-4 REPUESTO 179922 Tool Holder Mikro 5X 5-8 REPUESTO 180098 plug connection (Schott) MOTION all REPUESTO 180100 Schott-plug connection REPUESTO 180104 adapter rotary table REPUESTO 178801 Silent powerCAM EC interface cable REPUESTO 116101 Protection cover REPUESTO 178614 Airstream arbon brushes (2 pcs.) REPUESTO 178615 Airstream motor 230V (up to series E) REPUESTO 179210 service unit Motion/Multi-x/Base REPUESTO 179212 Jaeger spindle Ceramill Motion REPUESTO 179216 heli-coil for blank socket Motion (4pcs) REPUESTO 179223DV Motion maintenance small REPUESTO 179230 chuck 3mm Motion / Motion2 / Matik REPUESTO 179232 Jaeger spindle 100K SHF REPUESTO 179236 filter cartridge /Motion controler, 2pcs REPUESTO 179245 Adapter triple composite REPUESTO 179247 workpiece holder C-Clamp M2 REPUESTO 179248 multi-bloc holder 9-pcs. M2 (5X) REPUESTO 179249 Ceramill M2 Grinding holder for Ivoclar REPUESTO 179256 Filter bag Coolstream REPUESTO 179258 Bellow Motion 2 / 3 REPUESTO 179259 Door seal for Motion 2 / 3 REPUESTO 179260 workpiece holder glass ceramic blanks REPUESTO 179263 tool holder (1-3) Motion2 REPUESTO 179264 tool holder (4-6) Motion2 REPUESTO 179265 Gasket kit Motion 2 / 3 REPUESTO 179267 Tool sensor Motion 2 / 3 REPUESTO 179278 blank holder rotation milling M2 (5X) REPUESTO 179281 workpiece holder GC triple M2 (4X) REPUESTO 179283 workpiece holder M2 (5X) D-set REPUESTO 179296 seal ring A / B axis Motion 2 / 3 REPUESTO 179299 tool length calliper M2 REPUESTO 179301 Sycotec spindle REPUESTO 179302 X/Y/Z Axis Motor incl. Encoder M2/3 REPUESTO 179303 tool length sensor REPUESTO 179304 tool presence sensor REPUESTO 179305 neutral point sensor REPUESTO 179306 pressure switch REPUESTO 179325 screw set 98 REPUESTO 179327 control unit M2i, DNA generation REPUESTO 179923 Tool Length Sensor Mikro 5X REPUESTO 179924 Tool Detection Mikro 5X REPUESTO 179933 Gas pressure spring Motion 2 REPUESTO 179967 LED for interior light REPUESTO 179977 spindle lid 3.0 5X grinding REPUESTO 179997 Compressed air regulator REPUESTO 180000 stop damper C-part REPUESTO 180003 seal ring M2, Coolstream, Mikro IC REPUESTO 180017 door contact sensor REPUESTO 180025 power supply set machines (Cosel) REPUESTO 180031 dial gauge milling machines REPUESTO 180033 dial gauge milling machine (Atorn) REPUESTO 180062 drive belt Mikro 5X REPUESTO 180161 B Axis Motor incl. Encoder 5X REPUESTO 180208 X/Y/Z Axis Motor incl. Encoder 4X and 5X REPUESTO 180209 A Axis Motor incl. Encoder 4X and 5X REPUESTO 180259 Fan filter for control unit (5 PCS) REPUESTO 180423 Door Motion 2 DNA 5mm REPUESTO 180424 Motion 2 DNA Front 5mm REPUESTO 180443 Calibration cable Motion 3 REPUESTO 181205 Calibration pin Roto RFID REPUESTO 181209 Werkstückhalter C-Clamp Matik REPUESTO 217730C Template holder, thread for C-Vers. REPUESTO 181251 Collet wrench torque Syc.3/6 REPUESTO 179319 Collet chuck 3mm Mikro REPUESTO 179994 telescope cover Y REPUESTO 180341 Sycotec Spindle 100K REPUESTO 180346 X/Y-Axis Motion DRS REPUESTO 180354 Front incl. door Motion DRS REPUESTO 180355 Touchscreen Motion DRS REPUESTO 180369 Control unit Motion DRS REPUESTO 180114 AB-Axis complete Matik REPUESTO 180115 side panel left Matik REPUESTO 180116 side panel right Matik REPUESTO 180121 Bellow set Matik REPUESTO 180127 B Axis Motor incl. Encoder Matik REPUESTO 180131 rotary table complete Matik REPUESTO 180136 C Axis Motor incl. Encoder Matik REPUESTO 180138 X/Y/Z Axis Motor incl. Encoder Matik REPUESTO 180145 RW-X/Y/Z Axis Motor incl. Encoder Matik REPUESTO 180153 LED Print Set blank magazin Matik REPUESTO 180157 pneumatic valve terminal Matik REPUESTO 180171 lifting handle Matik REPUESTO 180200 dust seal A-axis Matik REPUESTO 180203 loading door Matik REPUESTO 180206 Patch cable Matik W108 Pos.41 REPUESTO 180207 seal for operating door Matik REPUESTO 180234 workpiece changer door Matik REPUESTO 180241 Retrofit Kit blank lock Matik REPUESTO 180244 flap blank magazine Matik REPUESTO 180250 rubber ternsioner below Matik (12pcs) REPUESTO 180251 interlock switch door Matik REPUESTO 180252 water carrying connectors (set) Matik REPUESTO 180253 Retrofit cylinder tool magazine Matik REPUESTO 180254 USB Hub Matik REPUESTO 180257 Fan set housing Matik REPUESTO 180258 Fan filter for housing Matik (5PCS) REPUESTO 180270 Blank holder TI Form Matik (4 pcs) REPUESTO 180271 Connector strip Matik REPUESTO 180272 Maintenance set Matik REPUESTO 180273 Spindle isolation sleeve (3pcs set)Matik REPUESTO 180286 Axial fan set supply air Matik REPUESTO 180287 Pipes supply air Matik REPUESTO 180288 Backwater flap Matik REPUESTO 180289 Flushing star and spindle nose Matik REPUESTO 180290 Spindle cable Matik REPUESTO 180291 USB cable set Matik REPUESTO 180292 Pneumatic cylinder placement door Matik REPUESTO 180293 Cover Matik REPUESTO 180294 Back panel Matik REPUESTO 180295 Packing incl. pallet Matik+Cleanstream REPUESTO 180296 Cleaning brush small Matik REPUESTO 180297 E5 Key Matik REPUESTO 180298 Vacuum cleaner adapter Matik REPUESTO 180299 Service unit Matik REPUESTO 180314 Feedthrough USB 2.0 Matik+Cleanstream REPUESTO 180325 Pipe set service technician Matik REPUESTO 180330 Pneumatic cylinder blank lock Matik REPUESTO 180380 Screw set TI Form Holder Matik (4 pcs) REPUESTO 180389 Door glued Matik REPUESTO 180404 TI Form socket block Matik REPUESTO 180426 Sealing Matik HMI REPUESTO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190114 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | OCLUSOR con Nombre genérico OCLUSOR. | COLORS | NO | El oclusor con varrilla de Maddox de fabricación nacional es un instrumento sencillo y compacto con un diseño estilizado y más atractivo que otros productos. Está hecho en material de alta resistencia y color negro con un mango de tamaño suficiente para permitir la fácil manipulación por parte del paciente o del profesional. Incluye un lente rojo de Maddox para medición de forias laterales y verticales en visión cercana y distante con ayuda de prismas adicionales Uso:Se utiliza para evaluar la alineación ocular y medir forias laterales y verticales durante los exámenes oftalmológicos.Facilita la detección de desalineaciones oculares y ayuda en la evaluación de la capacidad binocular del paciente. | UNIDAD | Modelo: Oclusor | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241169337 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | GENETIC SEQUENCER DNBSEQ-E25, nombre genérico: SECUENCIADOR GENÉTICO | MGI | NO | El dispositivo es un instrumento de secuenciación que mide señales electrónicas de las moléculas informantes para decodificar la información de secuencia de un fragmento de ADN o ARN, mediante el uso de reactivos específicos del instrumento y software de análisis de datos. El dispositivo está destinado a descodificar la secuencia de ADNs o ARNs preparados en librerías de secuenciación específicas, como las librerías de nanobolas de ADN. El dispositivo adopta la avanzada tecnología de Nanobolas de ADN (DNB) y la tecnología central de síntesis combinatoria de sonda-anclaje (cPAS), y utiliza una celda de flujo con una superficie especialmente tratada y ordenada regularmente. Cada sitio tratado de la celda de flujo contiene una sola DNB, y los sitios tratados están dispuestos uniformemente en la celda de flujo, asegurando que las señales ópticas de las diferentes Nanobolas no se interrumpan entre sí. De este modo, se mejora la precisión del procesamiento de señales. Este dispositivo es únicamente para investigación científica y no debe utilizarse para diagnóstico clínico. | 1 embalaje x 1 equipo | GENETIC SEQUENCER DNBSEQ-E25RS GENETIC SEQUENCER DNBSEQ-E25ARS (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190106 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-09 | REGLA ESQUIASCÓPICA con Nombre genérico REGLA ESQUIASCÓPICA. | COLORS | NO | La regla esquiascópica es un instrumento oftalmológico utilizado para determinar la refracción ocular y ayudar en la prescripción de lentes correctivas. Esta versión de dos paletas tiene una paleta con lentes positivas y la otra con lentes negativas.Las lentes tienen un diámetro de 16 mm, están empotradas para ayudar a evitar que se rayen. Las lentes son de vidrio para una mayor precisión y durabilidad. | UNIDAD | Las ópticas en ambas paletas son: .5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Modelo: ESQ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241166627 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-12 | W&H Cleaning Liquid MC-1000, con nombre genérico Solución limpiadora de W&H, MC-1000. | W&H | NO | Solución limpiadora neutra y cuidadosa con el material para la limpieza de instrumentos dentales en los sistemas de limpieza y mantenimiento Assistina 301+. | UNIDAD | Cleaning Liquid MC-1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Este producto no podrá ser utilizado para desinfección de dispositivos médicos, debe usarse únicamente para fines de limpieza, no obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241166247 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-12 | Pipette con Nombre genérico Pipeta. | SERVICEBIO | NO | Dispositivo que se utiliza para transferir líquido cuantitativamente. En la investigación de pruebas analíticas, generalmente pipeta para transferir cantidades pequeñas o de microlitros de líquido. | 1 set / empaque | (SPIP-2.5) Single Channel Pipette; (SPIP-10) Single Channel Pipette; (SPIP-20) Single Channel Pipette; (SPIP-50) Single Channel Pipette; (SPIP-100) Single Channel Pipette; (SPIP-100) Single Channel Pipette; (SPIP-1000) Single Channel Pipette; (SPIP-5000) Single Channel Pipette; (SPIP-10000) Single Channel Pipette; (SPIP-B10) 8 Channel Pipette; (SPIP-B50) 8 Channel Pipette; (SPIP-B100) 8 Channel Pipette; (SPIP-B300) 8 Channel Pipette; (SPIP-B1000) 8 Channel Pipette | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente el ACTA No. 9 de la COMISIÓN REVISORA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS VARIOS del 17 de septiembre de 2014, conceptua lo siguiente: “…Concepto: Una vez analizada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que una vez revisada la Circular Externa en mención y el Acta 8 del 11 de septiembre de 2013, los productos objeto de su consulta: pipetas manuales, pipetas automáticas, pipetas electrónicas, pipetas multicanal, pipeteadores automáticos para microplacas, pipeteadores automáticos para pruebas de Inmunohematología, no son considerados como dispositivos médicos, por ende para su importación y posterior comercialización, no requieren de registro sanitario..” (Subrayado y negrilla fuera de texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197916 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-16 | DOTA-ZOLEDRONATE (200µg) con Nombre genérico DOTA-ZOLEDRONATE (200µg) | DOTA-ZOLEDRONATE (200µg) | NO | El DOTA-Zoledronate es una biomolécula empleada en el teranóstico en medicina nuclear para posibilitar el diagnóstico y tratamiento lesiones neoplásicas. Su capacidad para unirse selectivaente a los sitios de alta actividad osteoblástica y tumoral lo convierte en una herramienta esencial para la detección y terapia dirigida de tumores óseos y metástasis óseas asociadas a diversos tipos de cáncer. Se utiliza en la preparación de radiofármacos que contienen isotopos radiactivos como 68Ga, 177Lu y 225Ac. | CAJA CON 5 VIALES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241099633 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-08-21 | PRODUCTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE UROANÁLISIS _ DIRUI: FOCUS URINE CONDUCTIVITY ANALYSIS CALIBRATOR LEVEL 1 URINE CONDUCTIVITY ANALYSIS CALIBRATOR LEVEL 2 URINE CONDUCTIVITY ANALYSIS CALIBRATOR LEVEL 3 | DIRUI | NO | FOCUS: Se utiliza para determinar la posición del plano focal del sistema de imágenes microscópicas. URINE CONDUCTIVITY ANALYSIS CALIBRATOR LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3: Se usa para la calibración de elementos de prueba de conductividad de sistemas de uroanálisis y uroanálisis hibrido. | FOCUS: 60 ml, 100 ml, 125 ml, 500 ml, 2 C, 5 L, 2 x 125 ml, 3 x 125 ml, 4 x 125 ml URINE CONDUCTIVITY ANALYSIS CALIBRATOR LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3: - Especificación de embalaje 1: Nivel 1: 1x3mL/botella; Nivel 2: 1x3mL/botella; Nivel 3: 1x3mL/botella - Especificación de embalaje 2: Nivel 1: 1x7mL/botella; Nivel 2: 1x7mL/botella; Nivel 3: 1x7mL/botella - Especificación de embalaje 3: Nivel 1: 1x18mL/botella; Nivel 2: 1x18mL/botella; Nivel 3: 1x18mL/botella - Especificación de embalaje 4: Nivel 1: 1x40mL/botella; Nivel 2: 1x40mL/botella; Nivel 3: 1x40mL/botella - Especificación de embalaje 5: Nivel 1: 1x3mL/botella; Nivel 2: 1x3mL/botella - Especificación de embalaje 6: Nivel 1: 1x7mL/botella; Nivel 2: 1x7mL/botella - Especificación de embalaje 7: Nivel 1: 1x18mL/botella; Nivel 2: 1x18mL/botella - Especificación de embalaje 8: Nivel 1: 1x40mL/botella; Nivel 2: 1x40mL/botella - Especificación de embalaje 9: Nivel 1: 1x3mL/botella; Nivel 3: 1x3mL/botella - Especificación de embalaje 10: Nivel 1: 1x7mL/botella; Nivel 3: 1x7mL/botella - Especificación de embalaje 11: Nivel 1: 1x18mL/botella; Nivel 3: 1x18mL/botella - Especificación de embalaje 12: Nivel 1: 1x40mL/botella; Nivel 3: 1x40mL/botella | No registra | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos sean amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241177511 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-21 | PEDAL EJERCITADOR /PEDAL EXERCISER Nombre Genérico: PEDAL EJERCITADOR /PEDAL EXERCISER | No registra | NO | EJERCITAR LAS EXTREMIDADES (BRAZOS Y PIERNAS) | EMPAQUE INDIVIDUAL | FS960 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241109180 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | ESTACIÓN DE ACCESO CLÍNICO con nombre genérico CLINICAL ACCESS STATION (CAS). | GLOBALMED | NO | Clínica Access Station (CAS) es una plataforma de telemedicina móvil que integra videoconferencias, dispositivos médicos, y software para permitir consultas y exámenes remotos. El CAS es una estación de examen modular. Las funciones de la estación de examen utilizadas con frecuencia incluyen, entre otras: Videoconferencia, Teledermatología, Cuidado de heridas, Transferencia y gestión de datos de pacientes. Este equipo por sí solo no está́ destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad y no debe utilizarse como sustituto del consejo de un profesional de la salud. GlobalMed no acepta ninguna responsabilidad por lesiones, perdidas o daños por el uso o la confianza en la información recopilada por este producto. NOTA: La estación Clinical Access no está́ diseñada para recibir servicio ni mantenimiento mientras está en uso por si misma no requiere. | Equipo Catalogado como Medical Device Data System, o Sistema de Información para Dispositivos 1 unidad | Estación CLINICALACCESS® | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241136635 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | ENDOZIME AW TRIPLE PLUS CON A.P.A. con Nombre genérico Detergente multienzimático con acción proteolítica avanzada e inhibidores de óxido | RUHOF | NO | ESTÁ DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USARSE EN LAVADORAS AUTOMÁTICAS, LAVADORAS DE ULTRASONIDO Y LIMPIEZA MANUAL ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE AL PROCESO DE LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y ENDOSCOPIOS. | Unidad, 30ml - 60ml- 500ml - 1LITRO - 1 Y 4 GALONES | Endozime AW Triple Plus con A.P.A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241143328 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | COLONFLAG con nombre genérico SOFTWARE PARA DATOS DE COLON | ROCHE / COLONFLAG | NO | Colonflag es un sistema de software que realiza un análisis basado en algoritmos de información demográfica y resultados de pruebas de laboratorio y proporciona puntajes personales para indicar a las personas con mayor probabilidad de albergar el cáncer colorrectal (CCR) en comparación con el general de la población. Colonflag está destinado a ser utilizado por organizaciones de atención médica y profesionales de la salud para ayudar a identificar a las personas, la edad. 40 o más, de la población general que tiene un mayor riesgo de albergar CCR en comparación con la población general y para quienes se recomienda una evaluación adicional. NOTA: No es un Software para Diagnóstico o Detección de Cáncer Colorrectal. Reporta un índice de riesgo relativo de Cáncer colorrectal, por lo tanto, un índice alto no indica malignidad o patología. | Unidad del Software COLONFLAG | COLONFLAG SOFTWARE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241179124 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | ESTEP/NEURONIC T1.1 con nombre genérico ESTEP | NEURONIC | NO | El dispositivo ESTEP estará orientado al tratamiento de la Epilepsia Refractaria mediante la aplicación de estimulación eléctrica en la rama auricular izquierda del nervio vago. | No registra | Referencia: NT1.1 Seriales: 24NT1101001, 24NT1101002” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241179440 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | INFANTIX NEURONIC A6.2 con nombre genérico INFANTIX | NEURONIC | NO | Pesquisa neonatal objetiva de afecciones auditivas y visuales de recién nacidos y niños menores de tres (3) meses | No registra | Modelo: NA6.2 Seriales: 24ANA6201, 24ANA6202 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241179674 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | SUCTION LINER DE ROYALE WALL ADAPTER CON NOMBRE GENÉRICO ADAPTADOR DE PARED PARA LINER DE SUCCIÓN DE ROYALE | Janamed | NO | El adaptador de pared se utiliza para fijar el recipiente de succión a la pared del hospital | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241179788 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | ADIBOT A1 Y ADIBOT S1 con nombre genérico ROBOT PARA DESINFECCIÓN UVC | ADIBOT | NO | Los robots de desinfección por UVC de la marca Adibot son dispositivos avanzados diseñados para la desinfección de alto nivel en ambientes hospitalarios, educativos y comerciales. Utilizan luz ultravioleta tipo C (UVC) para eliminar de manera efectiva bacterias, virus y otros patógenos en superficies y en el aire. Gracias a su tecnología autónoma y programable, estos robots aseguran una desinfección uniforme y eficiente, reduciendo la necesidad de productos químicos y minimizando el riesgo de infecciones cruzadas. Además, su uso no presenta riesgos para el personal cuando se emplean siguiendo las pautas de seguridad establecidas. (…) | Robot: Caja x 1 unidad. Dosímetros: Paquete x 25 unidades. Empaque secundario: Dosímetros: 10 paquetes x caja. | 1) ADIBOT A1 2) ADIBOT S1” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241185857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | MASAJEADOR MÁGICO 7 EN 1 con nombre genérico MASAJEADOR | HOFFEN | NO | El masajeador es de uso doméstico, no es para uso médico y tampoco es para uso estético. Maneja una potencia de 30W, Frecuencia de 50/60Hz con un voltaje de 110V. Realiza masajes con piezas intercambiables proporcionando masajes con vibraciones. El masaje continuo no debe durar más de 20 minutos y deberá hacerlo un adulto responsable. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241189088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | CAMISA PORTA TUBO con nombre genérico CAMISA HOLDER ESTANDAR. | DM | NO | Es un dispositivo utilizado en la extracción de sangre que proporciona estabilidad y accesibilidad a los tubos de recolección, evitando caídas o derrames accidentales y facilitando la identificación adecuada de las muestras. Un soporte de holder (también conocido como soporte de tubo de extracción) es un dispositivo utilizado en la extracción de sangre para mantener los tubos de recolección en su lugar durante el procedimiento. Este soporte se coloca generalmente en una superficie plana, como una mesa o una bandeja, y se utiliza para fijar los tubos de extracción de sangre de manera segura y accesible para el técnico o el profesional de la salud que realiza la extracción. La principal ventaja de utilizar un soporte de holder es que proporciona estabilidad y facilita el acceso a los tubos durante el proceso de extracción. Esto ayuda a prevenir caídas o derrames accidentales de los tubos, lo que podría resultar en la pérdida de la muestra de sangre o en la contaminación de la misma.” | BOLSA X 10 UNIDADES / BOLSA X 100 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241189100 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGÍA | PROASECAL | NO | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de pruebas infecciosas :Anticuerpos contra el núcleo del virus de la hepatitis B, HIV 4ta generación (Antígeno p24 y Anticuerpos Anti HIV I y II), Anticuerpos antiHepatitis C (Anti HVC),Antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), Anticuerpos Anti Treponema pallidum, Anticuerpos Anti Trypanosoma cruzi. | Programa de ensayo de aptitud : 1 caja de 1 vial de serología plasma o suero humano, con un volumen de 4 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGÍA, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197924 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | Material médico de protección radiológica con Nombre genérico Material de goma de protección. | Radban | NO | El material médico de protección radiológica es utilizado cada vez más por fabricantes de ropa de protección médica y ampliamente utilizado en todo tipo de ropa protectora de rayos X, delantales, guantes, cortinas protectoras de elevación, etc. | No registra | MU, NPL, EM, MS-A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior: Tenga en cuenta que a la fecha las referencias que hacen parte de elementos de protección personal para ser utilizados en la sala de radiología SI requieren registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241200281 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | PULSERA CENTINELA BASIC / PULSERA CENTINELA PREMIUM | CENTINELA | NO | CENTINELA es una prueba fácil de usar, desarrollada especialmente para detectar las drogas más comunes introducidas en bebidas para facilitar asaltos sexuales con drogas y otros delitos. Las drogas principales incluyen GHB, Ketamina y Rohypnol. CENTINELA proporciona un resultado analítico cualitativo y presuntivo. | Pulsera en bolsa individual. Caja conteniendo de 100 a 1000 unidades | No registra | Revisada la información allegada, se evidencia que el producto CENTINELA es una prueba desarrollada especialmente para detectar las drogas más comunes en superficies y aquellas que son introducidas en bebidas para facilitar asaltos sexuales con drogas y otros delitos; así mismo se señala en las instrucciones de uso, que la prueba NO es para diagnóstico médico, sino más bien para propósitos de detección ambiental y otros usos similares. De acuerdo con lo anterior, el producto NO ANALIZA MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO; por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241201064 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-27 | BREAST MILK COLLECTION BOTTLES con Nombre genérico BOTELLAS RECOLECTORAS DE LECHE MATERNA | DR. BROWNS | NO | Almacena, refrigera y congela en cada botella de almacenamiento que está claramente marcado para medir el volumen de leche recolectada, con capacidad para 4 oz /120 ml de leche materna. Cuando llegue el momento de alimentar al bebé, simplemente agregue las partes del biberón y la tetina Dr. Brown’s (se venden por separado). Incluye tapas de viaje de almacenamiento herméticas, transporta y almacena fácilmente. Fácil de lavar y esterilizar. Se debe lavar con agua y jabón después de cada uso, siempre valide que se retire el jabón completamente. | 4 BOTELLAS REUSABLES X 120ml | D32339, BF032 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241105673 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-08-29 | QAP-POCT-Glu | QAP - Quik SAS | NO | “Quality Assurance Program” Programa QAP-POCT Glu ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas POCT glucosa a través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología. | 1 vial x 0.5 mL por cada reto | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-POCT-Glu, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241108399 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-08-29 | QAP-INF – Infecciosas | QAP - Quik SAS | NO | “Quality Assurance Program” Programa QAP-INF ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas infecciosas a través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología. | 1 vial x 0.5 mL por cada reto | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-INF – Infecciosas, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241109163 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-08-29 | QAP-MC Marcadores Cardiacos | QAP - Quik SAS | NO | “Quality Assurance Program” Programa QAP-MC ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas de marcadores cardiacos a través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología. | 1 vial x 3 mL por cada reto | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-MC Marcadores Cardiacos, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241061808 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | HISOPO MUESTREADOR CON AGUA PEPTONADA BUFERADA 10 ML con nombre genérico HISOPO MUESTRADOR | NEOGEN | NO | Hisopo para toma de muestras en superficies ambientales, enjuagues, zonas estrechas y de difícil acceso, como cabezales de llenado y boquillas, entre otras dentro de la industria alimentaria. Incluye caldo de agua de peptona tamponada que se utiliza como diluyente o para el enriquecimiento no selectivo de microorganismos como Salmonella o E. Coli a partir de alimentos y muestras ambientales. | Unidad, 100 | RS96010BPW | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241068684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | F-66 SR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES POR CONTACTO DIRECTO Y PULVERIZACIÓN, con nombre genérico: DESINFECTANTE F-66 SR | F-66 SR | NO | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES POR CONTACTO DIRECTO Y PULVERIZACIÓN. USOS: - LABORATORIOS CLÍNICOS Y FARMACÉUTICOS. - SUPERFICIES CRÍTICAS QUE REQUIEREN UNA RÁPIDA DESINFECCIÓN. | ENVASE DE 750 ML CON PISTOLA PULVERIZADORA (CAJA DE 12 UNIDADES DE 750 ML) ENVASE DE 2 L (CAJA CON 10 UNIDADES DE 2 L) ENVASE DE 5 L (CAJA CON 4 UNIDADES DE 5 L) TODOS LOS FORMATOS DISPONIBLES EN VERSIÓN ESTÉRIL* * VERSIÓN ESTÉRIL: DOBLE BOLSA, LÍQUIDO ESTERILIZADO POR MICROFILTRACIÓN A 0,22 ΜM Y MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO POR ÓXIDO DE ETILENO. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto: F-66 SR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES POR CONTACTO DIRECTO Y PULVERIZACIÓN, con nombre genérico: DESINFECTANTE F-66 SR, con fabricante JOSE COLLADO, S.A.”, con domicilio en España, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241068689 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | CR-36 ADVANCED DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PULVERIZABLE LISTO PARA SU USO, con nombre genérico: DESINFECTANTE CR-36 ADVANCED | CR-36 ADVANCED | NO | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PULVERIZABLE LISTO PARA SU USO USOS: - DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN ÁREAS CRÍTICAS DE CLÍNICAS Y HOSPITALES. - LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y DE INVESTIGACIÓN EN SALUD HUMANA Y ANIMAL. - AMBULANCIAS. | ENVASE 750 ML CON PULVERIZADOR ENVASE 750 ML ESTÉRIL* CON PULVERIZADOR GARRAFA 5 L | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto: CR-36 ADVANCED DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PULVERIZABLE LISTO PARA SU USO, con nombre genérico: DESINFECTANTE CR-36 ADVANCED: con fabricante JOSE COLLADO, S.A., con domicilio en España, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241070055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | LIMOSEPTOL ADVANCED DESINFECTANTE POR CONTACTO DIRECTO DE SUPERFÍCIES CRÍTICAS CON ACCIÓN DETERGENTE, con nombre genérico: DESINFECTANTE LIMOSEPTOL ADVANCED | LIMOSEPTOL ADVANCED | NO | DESINFECTANTE POR CONTACTO DIRECTO DE SUPERFÍCIES CRÍTICAS CON ACCIÓN DETERGENTE. USOS: - SUPERFICIES CRÍTICAS EN HOSPITALES, CLÍNICAS Y CONSULTAS MÉDICAS. - LABORATORIOS CLÍNICOS Y FARMACÉUTICOS. - AMBULANCIAS. | SOBRE MONODOSIS 50ML EN PRESENTACIÓN ESTÉRIL1 Y NO ESTÉRIL. ENVASE AUTODOSIFICADOR 1L. ENVASE 5L (VÁLVULA DOSIFICADORA OPCIONAL). ENVASE 5L ESTÉRIL2 1 VERSIÓN ESTÉRIL: DOBLE BOLSA, ESTERILIZACIÓN POR RADIACIÓN GAMMA. 2 VERSIÓN ESTÉRIL: DOBLE BOLSA, ESTERILIZACIÓN POR MICROFILTRACIÓN A 0,22 ΜM Y ÓXIDO DE ETILENO. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto: “LIMOSEPTOL ADVANCED DESINFECTANTE POR CONTACTO DIRECTO DE SUPERFÍCIES CRÍTICAS CON ACCIÓN DETERGENTE, con fabricante JOSE COLLADO, S.A. ESPECIALIZADOS EN PROFILAXIS”, con domicilio en Barcelona- España, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241093922 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | DISCOS DE ZIRCONIO - DISCOS SINTRON, con nombre genérico: OXIDO DE ZIRCONIO/ COBALTO CROMO | CERAMILL CAD/CAM MATERIAL (AMANNGIRRBACH) | NO | LOS DISCOS DE ZIRCONIO Y SINTRON, SON UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJAS, IMPLANTABLES, CORONAS Y PUENTES; ESTOS DISCOS SON UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES SOBRE MEDIDA EN LABORATORIOS DENTALES, REHABILITANDO LA FUNCIÓN MASTICATORIA, FONÉTICA Y ESTÉTICA; SU ALTA RESISTENCIA, BIOCOMPATIBILIDAD LO HACEN IDEAL PARA USO CON CAD/CAM O FRESADO MANUAL EN LABORATORIOS DENTALES. | DISCO EN EMPAQUE INDIVIDUAL | 767517 Ceramill Sintron 98x 10 F 767518 Ceramill Sintron 98x 12 F 767519 Ceramill Sintron 98x 14 F 767520 Ceramill Sintron 98x 16 F 767521 Ceramill Sintron 98x 18 F 767522 Ceramill Sintron 98x 20 F 767523 Ceramill Sintron 98x 25 F 767526 Zolid Gen-X BL1 98x16 F 767527 Zolid Gen-X BL1 98x20 F 767528 Zolid Gen-X BL3 98x12 F 767529 Zolid Gen-X BL3 98x14 F 767530 Zolid Gen-X BL3 98x16 F 767531 Zolid Gen-X BL3 98x18 F 767532 Zolid Gen-X BL3 98x20 F 767533 Zolid Gen-X BL3 98x22 F 767534 Zolid Gen-X BL3 98x25 F 767535 Zolid Gen-X A1 98x12 F 767536 Zolid Gen-X A1 98x14 F 767537 Zolid Gen-X A1 98x16 F 767538 Zolid Gen-X A1 98x18 F 767539 Zolid Gen-X A1 98x20 F 767540 Zolid Gen-X A1 98x22 F 767541 Zolid Gen-X A1 98x25 F 767542 Zolid Gen-X A2 98x12 F 767543 Zolid Gen-X A2 98x14 F 767544 Zolid Gen-X A2 98x16 F 767545 Zolid Gen-X A2 98x18 F 767546 Zolid Gen-X A2 98x20 F 767547 Zolid Gen-X A2 98x22 F 767548 Zolid Gen-X A2 98x25 F 767549 Zolid Gen-X A3 98x12 F 767550 Zolid Gen-X A3 98x14 F 767551 Zolid Gen-X A3 98x16 F 767552 Zolid Gen-X A3 98x18 F 767553 Zolid Gen-X A3 98x20 F 767554 Zolid Gen-X A3 98x22 F 767555 Zolid Gen-X A3 98x25 F 767556 Zolid Gen-X A3,5 98x12 F 767557 Zolid Gen-X A3,5 98x14 F 767558 Zolid Gen-X A3,5 98x16 F 767559 Zolid Gen-X A3,5 98x18 F 767560 Zolid Gen-X A3,5 98x20 F 767561 Zolid Gen-X A3,5 98x22 F 767562 Zolid Gen-X A3,5 98x25 F 767563 Zolid Gen-X A4 98x12 F 767564 Zolid Gen-X A4 98x14 F 767565 Zolid Gen-X A4 98x16 F 767566 Zolid Gen-X A4 98x18 F 767567 Zolid Gen-X A4 98x20 F 767568 Zolid Gen-X A4 98x22 F 767569 Zolid Gen-X A4 98x25 F 767570 Zolid Gen-X B1 98x12 F 767571 Zolid Gen-X B1 98x14 F 767572 Zolid Gen-X B1 98x16 F 767573 Zolid Gen-X B1 98x18 F 767574 Zolid Gen-X B1 98x20 F 767575 Zolid Gen-X B1 98x22 F 767576 Zolid Gen-X B1 98x25 F 767577 Zolid Gen-X B2 98x12 F 767578 Zolid Gen-X B2 98x14 F 767579 Zolid Gen-X B2 98x16 F 767580 Zolid Gen-X B2 98x18 F 767581 Zolid Gen-X B2 98x20 F 767582 Zolid Gen-X B2 98x22 F 767583 Zolid Gen-X B2 98x25 F 767584 Zolid Gen-X B3 98x14 F 767585 Zolid Gen-X B3 98x16 F 767586 Zolid Gen-X B3 98x20 F 767587 Zolid Gen-X B4 98x14 F 767588 Zolid Gen-X B4 98x16 F 767589 Zolid Gen-X B4 98x20 F 767590 Zolid Gen-X C1 98x14 F 767591 Zolid Gen-X C1 98x16 F 767592 Zolid Gen-X C1 98x20 F 767593 Zolid Gen-X C2 98x12 F 767594 Zolid Gen-X C2 98x14 F 767595 Zolid Gen-X C2 98x16 F 767596 Zolid Gen-X C2 98x18 F 767597 Zolid Gen-X C2 98x20 F 767598 Zolid Gen-X C2 98x22 F 767599 Zolid Gen-X C2 98x25 F 767600 Zolid Gen-X C3 98x14 F 767601 Zolid Gen-X C3 98x16 F 767602 Zolid Gen-X C3 98x20 F 767603 Zolid Gen-X C4 98x14 F 767604 Zolid Gen-X C4 98x16 F 767605 Zolid Gen-X C4 98x20 F 767606 Zolid Gen-X D2 98x12 F 767607 Zolid Gen-X D2 98x14 F 767608 Zolid Gen-X D2 98x16 F 767609 Zolid Gen-X D2 98x18 F 767610 Zolid Gen-X D2 98x20 F 767611 Zolid Gen-X D2 98x22 F 767612 Zolid Gen-X D2 98x25 F 767613 Zolid Gen-X D3 98x14 F 767614 Zolid Gen-X D3 98x16 F 767615 Zolid Gen-X D3 98x20 F 767616 Zolid Gen-X D4 98x14 F 767617 Zolid Gen-X D4 98x16 F 767618 Zolid Gen-X D4 98x20 F 767619 Ceramill ZI 98x10 F 767620 Ceramill ZI 98x12 F 767621 Ceramill ZI 98x14 F 767622 Ceramill ZI 98x16 F 767623 Ceramill ZI 98x18 F 767624 Ceramill ZI 98x20 F 767625 Ceramill ZI 98x25 F 767633 Ceramill Zolid FX ML 0/A1 98x14 F 767634 Ceramill Zolid FX ML 0/A1 98x16 F 767635 Ceramill Zolid FX ML 0/A1 98x20 F 767636 Ceramill Zolid FX ML A2/A3 98x14 F 767637 Ceramill Zolid FX ML A2/A3 98x16 F 767638 Ceramill Zolid FX ML A2/A3 98x20 F 767639 Ceramill Zolid FX ML A3,5/A4 98x14 F 767640 Ceramill Zolid FX ML A3,5/A4 98x16 F 767641 Ceramill Zolid FX ML A3,5/A4 98x20 F 767642 Ceramill Zolid FX ML 0/ B1 98x14 F 767643 Ceramill Zolid FX ML 0/B1 98x16 F 767644 Ceramill Zolid FX ML 0/B1 98x20 F 767645 Ceramill Zolid FX ML B2/B3 98x14 F 767646 Ceramill Zolid FX ML B2/B3 98x16 F 767647 Ceramill Zolid FX ML B2/B3 98x20 F 767648 Ceramill Zolid FX ML B3/B4 98x14 F 767649 Ceramill Zolid FX ML B3/B4 98x16 F 767650 Ceramill Zolid FX ML B3/B4 98x20 F 767651 Ceramill Zolid FX ML C1/C2 98x14 F 767652 Ceramill Zolid FX ML C1/C2 98x16 F 767653 Ceramill Zolid FX ML C1/C2 98x20 F 767654 Ceramill Zolid FX ML C3/C4 98x14 F 767655 Ceramill Zolid FX ML C3/C4 98x16 F 767656 Ceramill Zolid FX ML C3/C4 98x20 F 767657 Ceramill Zolid FX ML D2/D3 98x14 F 767658 Ceramill Zolid FX ML D2/D3 98x16 F 767659 Ceramill Zolid FX ML D2/D3 98x20 F 767660 Ceramill Zolid FX ML D3/D4 98x14 F 767661 Ceramill Zolid FX ML D3/D4 98x16 F 767662 Ceramill Zolid FX ML D3/D4 98x20 F 767664 Ceramill Zolid HT+ White 98x10 F 767665 Ceramill Zolid HT+ White 98x12 F 767666 Ceramill Zolid HT+ White 98x14 F 767667 Ceramill Zolid HT+ White 98x16 F 767668 Ceramill Zolid HT+ White 98x18 F 767669 Ceramill Zolid HT+ White 98x20 F 767670 Ceramill Zolid HT+ White 98x25 F 767672 Ceramill Zolid HT+ PS BL 98x14 F 767673 Ceramill Zolid HT+ PS BL 98x16 F 767674 Ceramill Zolid HT+ PS BL 98x20 F 767676 Ceramill Zolid HT+ PS A1 98x14 F 767677 Ceramill Zolid HT+ PS A1 98x16 F 767679 Ceramill Zolid HT+ PS A1 98x20 F 767681 Ceramill Zolid HT+ PS A2 98x14 F 767682 Ceramill Zolid HT+ PS A2 98x16 F 767684 Ceramill Zolid HT+ PS A2 98x20 F 767686 Ceramill Zolid HT+ PS A3 98x14 F 767687 Ceramill Zolid HT+ PS A3 98x16 F 767689 Ceramill Zolid HT+ PS A3 98x20 F 767691 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 98x14 F 767692 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 98x16 F 767694 Ceramill Zolid HT+ PS A3,5 98x20 F 767695 Ceramill Zolid HT+ PS A4 98x14 F 767696 Ceramill Zolid HT+ PS A4 98x16 F 767697 Ceramill Zolid HT+ PS A4 98x20 F 767699 Ceramill Zolid HT+ PS B1 98x14 F 767700 Ceramill Zolid HT+ PS B1 98x16 F 767702 Ceramill Zolid HT+ PS B1 98x20 F 767704 Ceramill Zolid HT+ PS B2 98x14 F 767705 Ceramill Zolid HT+ PS B2 98x16 F 767707 Ceramill Zolid HT+ PS B2 98x20 F 767708 Ceramill Zolid HT+ PS B3 98x14 F 767709 Ceramill Zolid HT+ PS B3 98x16 F 767710 Ceramill Zolid HT+ PS B3 98x20 F 767711 Ceramill Zolid HT+ PS B4 98x14 F 767712 Ceramill Zolid HT+ PS B4 98x16 F 767713 Ceramill Zolid HT+ PS B4 98x20 F 767714 Ceramill Zolid HT+ PS C1 98x14 F 767715 Ceramill Zolid HT+ PS C1 98x16 F 767716 Ceramill Zolid HT+ PS C1 98x20 F 767718 Ceramill Zolid HT+ PS C2 98x14 F 767719 Ceramill Zolid HT+ PS C2 98x16 F 767721 Ceramill Zolid HT+ PS C2 98x20 F 767722 Ceramill Zolid HT+ PS C3 98x14 F 767723 Ceramill Zolid HT+ PS C3 98x16 F 767724 Ceramill Zolid HT+ PS C3 98x20 F 767725 Ceramill Zolid HT+ PS C4 98x14 F 767726 Ceramill Zolid HT+ PS C4 98x16 F 767727 Ceramill Zolid HT+ PS C4 98x20 F 767729 Ceramill Zolid HT+ PS D2 98x14 F 767730 Ceramill Zolid HT+ PS D2 98x16 F 767732 Ceramill Zolid HT+ PS D2 98x20 F 767733 Ceramill Zolid HT+ PS D3 98x14 F 767734 Ceramill Zolid HT+ PS D3 98x16 F 767735 Ceramill Zolid HT+ PS D3 98x20 F 767736 Ceramill Zolid HT+ PS D4 98x14 F 767737 Ceramill Zolid HT+ PS D4 98x16 F 767738 Ceramill Zolid HT+ PS D4 98x20 F 767757 Zolid Gen-X BL1 98x12 F 767758 Zolid Gen-X BL1 98x18 F 767759 Zolid Gen-X BL1 98x22 F 767760 Zolid Gen-X BL1 98x25 F 768228 Zolid Bion BL1 98x12 F 768229 Zolid Bion BL1 98x14 F 768230 Zolid Bion BL1 98x16 F 768231 Zolid Bion BL1 98x18 F 768232 Zolid Bion BL1 98x20 F 768233 Zolid Bion BL1 98x25 F 768237 Zolid Bion BL2 98x14 F 768238 Zolid Bion BL2 98x16 F 768240 Zolid Bion BL2 98x20 F 768245 Zolid Bion BL3 98x14 F 768246 Zolid Bion BL3 98x16 F 768248 Zolid Bion BL3 98x20 F 768260 Zolid Bion A1 98x12 F 768261 Zolid Bion A1 98x14 F 768262 Zolid Bion A1 98x16 F 768263 Zolid Bion A1 98x18 F 768264 Zolid Bion A1 98x20 F 768265 Zolid Bion A1 98x25 F 768268 Zolid Bion A2 98x12 F 768269 Zolid Bion A2 98x14 F 768270 Zolid Bion A2 98x16 F 768271 Zolid Bion A2 98x18 F 768272 Zolid Bion A2 98x20 F 768273 Zolid Bion A2 98x25 F 768276 Zolid Bion A3 98x12 F 768277 Zolid Bion A3 98x14 F 768278 Zolid Bion A3 98x16 F 768279 Zolid Bion A3 98x18 F 768280 Zolid Bion A3 98x20 F 768281 Zolid Bion A3 98x25 F 768284 Zolid Bion A3,5 98x12 F 768285 Zolid Bion A3,5 98x14 F 768286 Zolid Bion A3,5 98x16 F 768287 Zolid Bion A3,5 98x18 F 768288 Zolid Bion A3,5 98x20 F 768289 Zolid Bion A3,5 98x25 F 768292 Zolid Bion A4 98x12 F 768293 Zolid Bion A4 98x14 F 768294 Zolid Bion A4 98x16 F 768295 Zolid Bion A4 98x18 F 768296 Zolid Bion A4 98x20 F 768297 Zolid Bion A4 98x25 F 768300 Zolid Bion B1 98x12 F 768301 Zolid Bion B1 98x14 F 768302 Zolid Bion B1 98x16 F 768303 Zolid Bion B1 98x18 F 768304 Zolid Bion B1 98x20 F 768305 Zolid Bion B1 98x25 F 768308 Zolid Bion B2 98x12 F 768309 Zolid Bion B2 98x14 F 768310 Zolid Bion B2 98x16 F 768311 Zolid Bion B2 98x18 F 768312 Zolid Bion B2 98x20 F 768313 Zolid Bion B2 98x25 F 768317 Zolid Bion B3 98x14 F 768318 Zolid Bion B3 98x16 F 768320 Zolid Bion B3 98x20 F 768325 Zolid Bion B4 98x14 F 768326 Zolid Bion B4 98x16 F 768328 Zolid Bion B4 98x20 F 768333 Zolid Bion C1 98x14 F 768334 Zolid Bion C1 98x16 F 768336 Zolid Bion C1 98x20 F 768340 Zolid Bion C2 98x12 F 768341 Zolid Bion C2 98x14 F 768342 Zolid Bion C2 98x16 F 768343 Zolid Bion C2 98x18 F 768344 Zolid Bion C2 98x20 F 768345 Zolid Bion C2 98x25 F 768349 Zolid Bion C3 98x14 F 768350 Zolid Bion C3 98x16 F 768352 Zolid Bion C3 98x20 F 768357 Zolid Bion C4 98x14 F 768358 Zolid Bion C4 98x16 F 768360 Zolid Bion C4 98x20 F 768364 Zolid Bion D2 98x12 F 768365 Zolid Bion D2 98x14 F 768366 Zolid Bion D2 98x16 F 768367 Zolid Bion D2 98x18 F 768368 Zolid Bion D2 98x20 F 768369 Zolid Bion D2 98x25 F 768373 Zolid Bion D3 98x14 F 768374 Zolid Bion D3 98x16 F 768376 Zolid Bion D3 98x20 F 768381 Zolid Bion D4 98x14 F 768382 Zolid Bion D4 98x16 F 768384 Zolid Bion D4 98x20 F | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241107037 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | TELA LINDASOFT | DESMEDICOS | NO | ESTE TIPO DE MATERIAL ES AMPLIAMENTE USADO EN LA CONFECCION DE PRODUCTOS QUE REQUIEREN IMPERMEABILIDAD, COMO ROPA UTILIZADA PARA PROTECCION ANTE LA LLUVIA, EN ROPA QUIRUGICA PARA EVITAR COMPLETAMENTE CUALQUIER FILTRACIÓN Y USOS SIMILARES. | EN ROLLOS. EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | ESTA VIENE EN DIVERSOS COLORES, CON GRABADO SATIN Y EL CALIBRE PUEDE IR DE 100 A 150 MICRAS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241136620 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | EQUIPO MEDICO PARA DETERMINACION DE LA MASA CORPORAL Y MEDIDA DE PERSONAS CON O SIN SOFTWARE con nombre genérico BALANZAS DE MEDICION DE LA MASA DE LAS PERSONAS KERN. | KERN | NO | Esta balanza sirve para determinar la masa de una persona o bebé. El resultado de pesaje puede ser leído tras la estabilización del valor indicado. Balanza diseñada para un funcionamiento continuo. Medición de la altura Opcional Para uso en los lugares destinados a usos sanitarios (hospitales y consultas médicas), casa. Las balanzas suelen utilizarse para detectar, prevenir y tratar enfermedades. El resultado de pesaje puede ser leído tras la estabilización del valor indicado. Las plataformas de la balanza están provistas de una superficie antideslizante que no debe quitarse al pesar las personas. Las plataformas de la balanza están provistas de una superficie antideslizante que no debe quitarse al pesar las personas. La tarjeta Wi-Fi permite transmitir de forma inalámbrica los resultados de las mediciones a un ordenador. | CAJA X 1 UNIDAD | MPC 250K100M, MPC 300K-1LM, MPD 250K100M, MPD 200K-1EM, MPI 200K-1S05, MWA 300K-1M, MWA 300K-1PM, MWB 300K-1, MWS 300K100M, MWS 400K100DM, MWS 300K-1LM, MGC 100K-1S05, MPB 300K100P, MPE 200K-1PEM, MPE 250K100PM, MPE 200K-1HEM, MPE 250K100HM, MPN 200K-1HM, MPN 200K-1PM, MBA 10K-3M, MBC 15K2DEM, MBC 15K2DM, MBC 20K10EM, MBC 20K10M, MBD 20K-2, MTA 400K-1M. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158893 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | SOVISC con nombre genérico: INYECCIÓN INTRAARTICULAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO Y SULFATO DE CONDROITINA | SOVISC® | SI | EL HIALURONATO CONTRIBUYE A LAS PROPIEDADES LUBRICANTES DEL LÍQUIDO SINOVIAL Y TAMBIÉN CONTROLA EL FLUJO DE LÍQUIDO DENTRO Y FUERA DE LA CAVIDAD ARTICULAR. LA OSTEOARTRITIS ES LA ENFERMEDAD ARTICULAR CRÓNICA MÁS COMÚN QUE SE DESARROLLA LENTAMENTE, SE MANIFIESTA CON DOLOR ARTICULAR PROGRESIVO Y LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO, Y PUEDE CAUSAR DISCAPACIDAD. PARA EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS SE UTILIZAN ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, FISIOTERAPIA, EJERCICIOS, AGENTES INTRAARTICULARES COMO ESTEROIDES Y ÁCIDO HIALURÓNICO, APLICACIONES COMO GLUCOSAMINA-CONDROITINA SULFATO Y CAPSAICINA TÓPICA. SOVISC ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN ARTICULACIONES SINOVIALES (CADERA, TOBILLO, HOMBRO, CODO, MUÑECA, DEDOS DE MANOS Y PIES Y ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES Y FACETARIAS). SE INYECTA EN LAS ARTICULACIONES DE LA RODILLA CON OSTEOARTRITIS (OA) PARA REDUCIR EL DOLOR Y LA RIGIDEZ. EL SULFATO DE CONDROITINA ES UN COMPONENTE ESTRUCTURAL DEL AGREGANTE EN EL CARTÍLAGO Y PROPORCIONA LA MAYOR PARTE DE SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. EL SULFATO DE CONDROITINA (CS) Y EL ÁCIDO HIALURÓNICO (HA) INDUCEN LA DESTRUCCIÓN DEL CARTÍLAGO Y ACTÚAN COMO MEDIADORES DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA. EL USO DE SULFATO DE CONDROITINA COMO AGENTE RETICULANTE ACTÚA COMO POTENCIADOR DE LA BIOCOMPATIBILIDAD Y BIODEGRADABILIDAD, RETRASANDO LA DEGENERACIÓN PRECARTÍLAGO E INCLUSO APOYANDO LA REGENERACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CARTÍLAGO. | UNIDAD | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SOVISC con Nombre genérico INYECCIÓN INTRAARTICULAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO Y SULFATO DE CONDROITINA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el Dispositivo médico está enmarcado en la clasificación de riesgo III, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el literal e) del artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 7. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se inclui rán en la clase IIa, salvo que tengan por finalidad: (…), e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en clase III. …” | III
20241160222 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | PRODUCTOS PARA PULIDO Y PROTECCIÓN AUTOMOTRIZ CON NOMBRE GENÉRICO PRODUCTOS PARA PULIDO Y PROTECCIÓN AUTOMOTRIZ. | CarPro | NO | Productos desarrollados para pulir, hidratar y proteger diversas superficies en el vehiculo. Incluyen formulas avanzadas para lograr una protección óptima de cada superficie. Ideal para su uso en llantas, motores, neumáticos, chasis, cromados, tapicería, alfombras, tejidos, metales, cajas de ruedas y pinturas automotrices. Todo esto sin afectar el medio ambiente. Se recomienda su uso con guantes y/o equipos especializados. | CQUARTZ SIC 10ml 30ml 50ml 100ml CQUARTZ PROFESSIONAL 50ml kit CQUARTZ Finest reserve 50ml DQUARTZ Pro 50ml Dquartz Go 50ml Nautik 100ml kit 500ml BlackOut 50ml 100ml CQUARTZ 30ml DLUX 100ml Gliss 30ml 50ml 100ml CQ.UK 3.0 10ml 30ml 30ml kit 50ml 50ml kit 100ml CQUARTZ SKIN 50ml CQUARTZ FABRIC 50ml 100ml 500ml 1L Cquartz Leather 2.0 30ml 50ml 100ml FlyBy30 20ml kit 20ml 50ml Gforce 50ml 10ml kit CQUARTZ 100ml Lite 100ml kit SkinCare kit kit Lotion Leather 500ml HydrO2 50ml 100ml 500ml 1000ml 4000ml HydrO2 lite 500ml 1000ml 4000ml PERL 50ml 500ml 1000ml 4000ml FogFight 100ml kit 1000ml Reload 2.0 50ml 100ml 500ml 1000ml 4000ml ULTRACUT 250ml 500ml 1L 4L ClearCUT 250ml 500ml 1L 4L FIXER 250ml 500ml 1L 4L Reflect 250ml 500ml 1L 4L Ceriglass 150ml 150ml kit 500ml Essence 250ml 500ml 1L 4L Essence Plus 250ml 500ml 1L 4L ECH2O 50ml 500ml 1000ml 4000ml Elixir 50ml 500ml 1000ml 4000ml CLARIFY PH2OBIC 50ml 500ml 1000ml 4000ml Metallicut 150ml 500ml 1000ml DarkSide 50ml 500ml 1000ml 4000ml Release 50ml 500ml 1000ml 4000ml Cube BOX set | CQUARTZ SIC CQUARTZ PROFESSIONAL CQUARTZ Finest reserve DQUARTZ Pro Dquartz Go Nautik BlackOut CQUARTZ DLUX Gliss CQ.UK 3.0 CQUARTZ SKIN CQUARTZ FABRIC Cquartz Leather 2.0 FlyBy30 Gforce CQUARTZ Lite SkinCare kit Lotion Leather HydrO2 HydrO2 lite PERL FogFight Reload 2.0 ULTRACUT ClearCUT FIXER Reflect Ceriglass Essence Essence Plus ECH2O Elixir CLARIFY PH2OBIC Metallicut DarkSide Release Cube BOX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170936 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | CONTENEDORES DE NITRÓGENO LÍQUIDO SERIES BIOBANK con nombre genérico: TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE NITRÓGENO LÍQUIDO. | HAIER BIOMEDICAL | NO | La serie de contenedores para almacenamiento a gran escala está diseñada para garantizar la máxima capacidad de almacenamiento con el mínimo consumo de nitrógeno líquido para reducir el costo total de operación. | UNIDAD | YDD-350-326/PM, YDD-370-326/PM, YDD-450-326/PT, YDD-550-445/PM, YDD-750-445/PM, YDD-850-465/PM, YDD-1000-465/PT, YDD-1300-635/PM, YDD-1600-635/PM, YDD-1800-635/PT. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241184690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, CUSTOM MADE PARA EL PACIENTE JOSÉ HENRY GALEANO ARIAS Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) CUSTOM MADE, INICIALMENTE HECHO PARA LA PACIENTE SRA. LUZ MARÍA CORREA DE OSPINA IDENTIFICADA CON CC 21.490.565 DE ANORÍ, ANTIOQUIA, PERO, AL ELLA DESISTIR DE LA CIRUGÍA, Y DEBIDO A LA URGENCIA Y PREMURA DEL TIEMPO PARA LA CIRUGÍA DEL SEÑOR JOSÈ HENRY GALEANO ARIAS, CON CC 17.064.811, SOLICITAMOS AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DEL NOMBRE DEL PACIENTE. SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA, VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA CON COMPROMISO DE VASOS SUPRAÓRTICOS CON INMINENTE RIESGO DE RUPTURA Y DE MORTALIDAD.ESTA ENDOPRÓTESIS ESTÁ COMPUESTA POR THORACIC-ASCENDING-BRANCH, SEGÚN DISEÑO ANEXO | UNITARIO | EL PACIENTE, SR. JOSÉ HENRY GALEANO ARIAS, SERÁ INTERVENIDO POR EL DOCTOR JUAN AGUSTIN VARELA CUBIDES, CIRUJANO VASCULAR – TERAPIA ENDOVASCULAR, EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA COLOMBIA COLSANITAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR JOSÉ HENRY GALEANO ARIAS QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida
20241195486 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | MYGO PRO con nombre genérico INSTRUMENTO DE PCR EN TIEMPO REAL | MYGO | NO | MyGo Pro ofrece un rendimiento inigualable en un formato conveniente. La novedosa óptica de espectro completo ofrece 120 canales ópticos de datos de fluorescencia de cada tubo para una PCR múltiplex excepcional. Los elementos Peltier de alto rendimiento, combinados con bloques de plata maciza, proporcionan velocidad y una uniformidad térmica aprobada y líder en el mundo. | UNIDAD | MODELO: R32-Z-MyGo Pro | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241196987 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | MYGO MINI con nombre genérico INSTRUMENTO COMPACTO DE PCR EN TIEMPO REAL | MYGO | NO | MyGo Mini es el instrumento de PCR en tiempo real más compacto del mundo, sin partes móviles, proporcionando un funcionamiento silencioso y máxima confiabilidad. | UNIDAD | REFERENCIA: R16-Z-MYGO MINI S | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241206604 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | Lilo & Stitch Collection Steam Eye Mask (5 pcs) (Unscented) con Nombre genérico Mascarilla de vapor para los ojos. | MINISO | NO | Tomarse un descanso del estudio y el trabajo. Antes y después de conducir. Durante la pausa del almuerzo. Durante un viaje. | Bolsa por 2 Unidades | 6942269549019 Lilo & Stitch Collection Steam Eye Mask (5 pcs) (Unscented) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241220597 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-03 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, CUSTOM MADE PARA EL PACIENTE JOSÉ HENRY GALEANO ARIAS Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) CUSTOM MADE, INICIALMENTE HECHO PARA LA PACIENTE SRA. LUZ MARÍA CORREA DE OSPINA IDENTIFICADA CON CC 21.490.565 DE ANORÍ, ANTIOQUIA, PERO, AL ELLA DESISTIR DE LA CIRUGÍA, Y DEBIDO A LA URGENCIA Y PREMURA DEL TIEMPO PARA LA CIRUGÍA DEL SEÑOR JOSÈ HENRY GALEANO ARIAS, CON CC 17.064.811, SOLICITAMOS AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DEL NOMBRE DEL PACIENTE. SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA, VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA CON COMPROMISO DE VASOS SUPRAÓRTICOS CON INMINENTE RIESGO DE RUPTURA Y DE MORTALIDAD.ESTA ENDOPRÓTESIS ESTÁ COMPUESTA POR THORACIC-ASCENDING-BRANCH, SEGÚN DISEÑO ANEXO | UNITARIO | EL PACIENTE, SR. JOSÉ HENRY GALEANO ARIAS, SERÁ INTERVENIDO POR EL DOCTOR JUAN AGUSTIN VARELA CUBIDES, CIRUJANO VASCULAR – TERAPIA ENDOVASCULAR, EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA COLOMBIA COLSANITAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR JOSÉ HENRY GALEANO ARIAS QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida
20241115350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | PISTOLA FASCIA MASAJEADOR PORTÁTIL 3 VELOCIDADES con nombre genérico PISTOLA FASCIA MASAJEADOR PORTÁTIL. | NOBELSOUND | SI | Con vibraciones penetrantes profundas diseñadas para aliviar el dolor en el rango de movimiento de las articulaciones y reducir la fatiga muscular. …, reduce el dolor, mejora la circulación. Característica: Ayuda a aliviar la acumulación de ácido láctico en los músculos doloridos. Mejora tu rango de movimiento y movilidad a largo plazo. | CAJA MASTER 20; CANTIDADES POR CAJA 10; UNIDAD | NB2058 NB2059 NB2060 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PISTOLA FASCIA MASAJEADOR PORTÁTIL 3 VELOCIDADES con nombre genérico PISTOLA FASCIA MASAJEADOR PORTÁTIL., es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241160215 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | Productos para limpieza automotriz con Nombre genérico Productos para limpieza automotriz. | CarPro | NO | Poderosos productos para limpiar diversas superficies del vehículo. Estos se categorizan como un Limpiador Multiusos de Alto Rendimiento, esta es una nueva tecnología innovadora que combina una mezcla perfecta de solventes, tensioactivos, alcalinizantes y agentes antioxidantes. Estos han sido desarrollados para limpiar con eficacia manchas producidas por insectos, hollín de frenos, grasa y suciedad incrustada. Ideal para su uso en llantas, motores, neumáticos, chasis, cromados, tapicería, alfombras, tejidos, metales, cajas de ruedas y pinturas automotrices. Todo esto sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente. Se recomienda su uso con guantes y/o equipos especializados de limpieza. | Cleanse Leather 500ml 1000ml HYDRO2 FOAM 50ml 500ml 1000ml 4000ml Iron-X 50ml 500ml 1000ml 4000ml Iron-X LS 50ml 500ml 1000ml 4000ml TRIX 100ml 500ml 1000ml 4000ml SO2PURE 50ml 120ml 500ml 1000ml IRON X SNOW 50ml SOAP 500ml 1000ml 4000ml Reset 50ml 500ml 1000ml 4000ml Eraser 50ml 500ml 1000ml 4000ml Iron X Paste 150g 500g Descale 50ml 500ml 1000ml 4000ml Retyre 50ml 500ml 1000ml 4000ml Inner QD 50ml 500ml 1000ml 4000ml Tar X 50ml 500ml 1000ml 4000ml Spotless 2.0 50ml 500ml 1000ml 4000ml INSIDE 50ml 500ml 1000ml 4000ml IMMOLUBE 50ml 500ml 1000ml 4000ml Bug-OUT 50ml 500ml 1000ml 4000ml Multi X 50ml 500ml 1000ml 4000ml Clarify 500ml 1000ml 4000ml LIFT 500ml 1000ml 4000ml MFX 500ml 1000ml 4000ml ImmoGel 500ml 1000ml 4000ml Wash box set 3Clay bars MILD 1set(3pcs) 3clay bars HARD 1set(3pcs) | Cleanse Leather HYDRO2 FOAM Iron-X Iron-X LS TRIX SO2PURE IRON X SNOW SOAP Reset Eraser Iron X Paste Descale Retyre Inner QD Tar X Spotless 2.0 INSIDE IMMOLUBE Bug-OUT Multi X Clarify LIFT MFX ImmoGel Wash box 3Clay bars MILD 3clay bars HARD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170859 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | HOMEDICS SHIATSU + KNEADING & VIBRATION MASSAGE CUSHION. / HOMEDICS MASAJEADOR TIPO SHIATSU + MASAJE PROFUNDO Y VIBRACIÓN con nombre genérico: MASAJEADOR TIPO SHIATSU + MASAJE PROFUNDO Y VIBRACIÓN | No registra | NO | Masajeador tipo shiatsu + masaje profundo y vibración. | Caja 1 unidad | MCS-382HA-PC el código de Pricesmart 479315. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241171099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | VIDEO IMPRESORA MARCA SONY con nombre genérico: VIDEO IMPRESORA | SONY | NO | IMPRESIÓN DE IMÁGENES FIJAS EN BLANCO Y NEGRO O A COLOR PARA APLICACIONES DE ULTRASONIDO, CARDIOLOGÍA Y ENDOSCOPIA PARA USO EN REGISTRO DE PACIENTES Y REFERENCIAS. | UNIDAD | UP-X898MD, UP-D898MD,UP-D25MD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241173120 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | FREEZERS Nombre Genérico: CONGELADORES | MIDEA | NO | ALMACENAMIENTO DE SANGRE, FLUIDOS CORPORALES, PARTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y MATERIALES TALES COMO REACTIVOS DE USO EN LABORATORIO. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | EMPAQUE UNITARIO ENSAMBLADO CON SUS PARTES COMPLETAS, REPUESTOS Y PIEZAS CAMBIABLES. | MODELO: MD-40L308. CANTIDAD: 8 Equipos. SERIALES: 540N916210143063410001, 540N916210143063410002, 540N916210143063410003, 540N916210143063410004, 540N916210143063410005, 540N916210143063410006, 540N916210143063410007, 540N916210143063410008 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO SERA DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS NO DEBE UTILIZARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241177901 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | PLÁSTICO PROTECTOR ESTÉRIL PARA BAÑO DE AGUA COMPACTO SYNTHES CON NOMBRE GENÉRICO PROTECTOR PARA EQUIPAMIENTO MÉDICO, DE UN SOLO USO. | Depuy Synthes | NO | Plastico protector usado durante la preparacion del baño de agua donde su funcion es actuar como barrera entre el equipo "Olla de Baño" y la solucion salina o agua esteril para el calentamiento y contorneado de placas y mallas RapidSorb | UNIDAD | NO REGISTRA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241178274 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | Refrigerador con Nombre genérico Refrigerador | THERMO SCIENTIFIC | NO | Estos equipos son refrigeradores de laboratorio que tienen la función de conservar distintos tipos de materiales que no requieren condiciones especiales de temperatura o humedad. Por ejemplo, se pueden guardar soluciones químicas, medios de cultivo para microorganismos, vacunas para inmunización, entre otros. Estos equipos ofrecen una forma segura, sencilla y económica de almacenar estos materiales, ya que cuentan con sistemas de control, seguridad, ahorro de energía y fácil manejo. Además, tienen diferentes capacidades, modelos de puerta, refrigerantes y rangos de temperatura, para adaptarse a las necesidades de cada laboratorio. | UNIDAD | TSG1205GA TSG2305SD TSX1205GY TSX2305SY TSX5005CZ TSG1205GD TSG3005SA TSX1205GZ TSX2305SZ TSX1205PY TSG2305GA TSG3005SD TSV18CPSA TSX3005SY TSX1205PZ TSG2305GD TSG5005SA TSX2305GY TSX3005SZ TSX2305PY TSG3005GA TSG5005SD TSX2305GZ TSX5005SY TSX2305PZ TSG3005GD TSG1205PA TSX3005GY TSX5005SZ TSX3005PY TSG4505GA TSG1205PD TSX3005GZ TSX2305CY TSX3005PZ TSG4505GD TSG2305PA TSX4505GY TSX2305CZ TSX5005PY TSG5005GA TSG2305PD TSX4505GZ TSX3005CY TSX5005PZ TSG5005GD TSG3005PA TSX5005GY TSX3005CZ TSG1205SA TSG3005PD TSX5005GZ TSX4505CY TSG1205SD TSG5005PA TSX1205SY TSX4505CZ TSG2305SA TSG5005PD TSX1205SZ TSX5005CY | El producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190127 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | EQUIPO COMPUTARIZADO PARA REHABILITACIÓN COGNITIVA, MOTORA Y COORDINATIVA | MICROGATE | NO | Witty SEM es un semáforo inteligente formado por una matriz de 7x5 ledes que muestra distintos símbolos y colores. Gracias también al sensor de proximidad, Witty SEM es la solución ideal para planificar y controlar trabajos específicos de reactividad, agilidad y capacidades cognitivo-motoras. Witty SEM transmite las siguientes indicaciones: - Colores: rojo, verde y azul- - Flechas en diferentes colores y direcciones - Números de distintos colores - Letras de distintos colores Los semáforos Witty SEM se pueden utilizar solos o en combinación con otros productos de la familia Witty (fotocélulas, RFID, marcador). Por su flexibilidad y sencillez de uso, es el instrumento ideal para las más variadas necesidades de trabajo, tanto en la preparación física como en los procesos de rehabilitación. | UNIDAD | MODELO: WITTY SEM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190269 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | BIDS XT con nombre genérico BIDS XT BLOODCHIP ID SOFTWARE | ID CORE XT, ID HPA XT, ID RHD XT, ID CORE XT ANALYSIS SOFTWARE, ID HPA XT ANALYSIS SOFTWARE, ID RHD XT ANALYSIS SOFTWARE, BIDS XT, LUMINEX, xPONENT, Excel | NO | El software BIDS XT se diseñó para usarlo con los ensayos BLOODchipID (ID CORE XT, ID HPA XT e ID RHD XT) como una herramienta para organizar, gestionar y/o transferir información de muestras, y resultados e informes de datos. El software BLOODchip ID XT (BIDS XT) v3 es una aplicación de software de integración y gestión de datos, diseñada para organizar, gestionar y/o transferir datos asociados con muestras analizadas mediante BLOODchip Analysis Software. Las principales funciones del BIDS XT son: - Garantizar la rastreabilidad del flujo de trabajo (al proporcionar configuración de placas de análisis, funciones de registro de lotes para kits, controles positivos y enzimas, así como copias impresas de hojas de cálculo con volúmenes de pipeteo para ayudar a los usuarios con el procedimiento de laboratorio). - Ofrecer una base de datos con funciones de búsqueda con múltiples criterios. - Proporcionar resultados claros para satisfacer las necesidades de los usuarios (diferentes formatos de informes detallados intuitivos, representaciones gráficas de datos brutos). - Permitir la gestión y la monitorización del rendimiento de los controles positivos y negativos. - Facilitar los procesos de auditoría mediante el registro de todas las acciones del usuario. - Permitir la comunicación bidireccional y la transferencia de datos con los sistemas de información de laboratorio (LIS), el sistema Luminex y el Analysis Software del producto. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190332 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | EXOFTALMOMETRO Nombre Genérico: EXOFTALMOMETRO a favor de. ROLOPOM COLOMBIA S.A.S. | INOPTO | NO | EL PRODUCTO PUEDE MEDIR CON PRECISIÓN EL NIVEL DE EXOFTALMIA SOBRE LOS MÁRGENES ORBITALES, SOBRE LA BASE PRINCIPAL DE QUE TANTO LOS VÉRTIGOS DE LA CÓRNEA COMO LOS ESCAREADOS SE PROYECTAN EN LA PARTE DELANTERA DEL PRISMA MEDIANTE UN REFLEJO TOTAL EN EL BISEL, CON LA ESTRUCTURA ESPECIAL DEL ISÓSCELES PRISMA TRIANGULAR EN ÁNGULO RECTO. | UNIDAD | Modelo: YZ9 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241195477 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO con nombre genérico SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO | SUMETZBERGER | NO | El sistema de tubos neumáticos de Sumetzberger controlado por computadora se encarga de transportar un sinfín de artículos pequeños y medianos, para que los médicos y el personal sanitario puedan dedicarse plenamente a los pacientes. | Sistema completo con sus respectivos accesorios | MODELO: Sistema de Correo Neumático | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241196983 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | HemaGel®PROCTO con Nombre genérico Supositorios de Copolimero en polvo HEMA-HAS. | HemaGel®PROCTO | NO | HemaGel® PROCTO es un dispositivo médico en forma de aplicación de supositorios blancos en forma de torpedo. He maGel® PROCTO está calificado como Dispositivo Médico debido a que es un artículo destinado por el fabricante para ser utilizado por sí solo en humanos para tratar o aliviar lesiones. No logra su principal efecto previsto en la superficie de la mucosa rectal mediante métodos far macológicos, efectos inmunológicos o metabólicos. INDICACIONES:Cicatrización de heridas agudas y crónicas de la mucosa rectal en pacientes con fisuras y hemorroides y pacientes tras ligadura de Barron. Sangrado en pacientes con indicios de hemorroides sangrantes, sensaciones desagradables (molestias) como ardor, picazón y dolor en la zo na rectal. USO PREVISTO: Apoyar la curación de heridas agudas y crónicas de la mucosa rectal en pacientes con fisuras y hemorroides, incluidos pacientes de spués de la ligadura de Barron. Además, para reducir el sangrado en pacientes con hemorroides sangrantes y para eliminar las molestias, especialmente el ardor y picazón en el recto. PR INCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:El producto se presenta en forma de aplicación de supositorios. Después de la aplicación en el recto, el supositorio se disuelve y forma una sustancia polimérica, capa protectora sobre la mucosa lesionada. | HemaGel® PROCTO es un dispositivo médico en forma de aplicación de supositorios blancos en forma de torpedo; El dispositivo también consta de un embalaje primario (cavidad de plástico PVC/PE) y un embalaje secundario (caja plegable de cartón) que incluye un prospecto (instrucciones de uso). Presentaciones comerciales por 5,6,10 y 15 supositorios. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241203545 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | DIPROPYLENE GLYCOL con Nombre genérico DIPROPYLENE GLYCOL. | No registra | NO | MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA COSMETICA | TAMBORES DE 210 KG | CODIDO DEL PRODUCTO: 101283, 101286 / Número CAS: 25265-71-8 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241207725 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-04 | Sample Cup Conical con Nombre genérico Sample Cup Conical 4ml. | SYSMEX | NO | Destinado a utilizarse como contenedor de material/calibrador de control de calidad para analizadores de diagnóstico in vitro | 4 ML 100 units (U-100) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: no obstante, este producto debe amparase en el registro sanitario del analizador. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241124341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | DUREX CLIMAX GEL/ DUREX INTENSE Nombre Genérico: DUREX CLIMAX GEL/ DUREX INTENSO | DUREX | SI | DUREX CLIMAX GEL ES UN PRODUCTO CON DIFERENTES SENSACIONES SENSORIALES QUE APORTAN CALOR, ENFRIAMIENTO Y HORMIGUEO A SUS ZONAS ÍNTIMAS. ESTAS SENSACIONES AYUDAN A DARLE UN ORGASMO MÁS INTENSO. EL PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MEDICAMENTO ACTIVO Y NO ESTÁ INDICADO PARA SU USO EN CASO DE NINGUNA AFECCIÓN MÉDICA, POR LO QUE NO SE CONSIDERA UN MEDICAMENTO. EL GEL DUREX CLIMAX ES UN GEL ESPESO Y VISCOSO QUE SE APLICA EN LA ZONA DEL CLÍTORIS Y NO SE UTILIZA INTERNAMENTE EN LA VAGINA. NO ES UN LUBRICANTE Y NO SE UTILIZA PARA ALIVIAR LA SEQUEDAD VAGINAL. EL PRODUCTO TIENE ALGÚN EFECTO FISIOLÓGICO YA QUE EL IMPACTO SENSORIAL EN LOS RECEPTORES CAUSA UNA SENSACIÓN DE HORMIGUEO SIMILAR A UN OLOR QUE GOLPEA UN RECEPTOR EN LA NARIZ. NO EXISTE ACCIÓN FARMACOLÓGICA, INMUNOLÓGICA O METABÓLICA EN EL ORGANISMO. EL PROPILENGLICOL DEL PRODUCTO REACCIONA CON EL FLUIDO VAGINAL EXTERNO Y SE PRODUCE UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA. ESTO LUEGO CALIENTA FÍSICAMENTE EL ÁREA DEL CLÍTORIS Y PROMUEVE EL FLUJO SANGUÍNEO AL ÁREA. TENIENDO EN CUENTA EL MODO DE ACCIÓN, CÓMO SE APLICA Y UTILIZA EL GEL Y QUE NO ESTÁ INDICADO PARA SU USO EN CASO DE UNA AFECCIÓN MÉDICA, ESTE PRODUCTO NO SE CONSIDERA UN DISPOSITIVO MÉDICO. | UNIDAD Frasco x 10 Ml | No registra | Está contemplado entre los productos que SI requiere Registro Sanitario por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: DUREX CLIMAX GEL/ DUREX INTENSE Nombre Genérico: DUREX CLIMAX GEL/ DUREX INTENSO es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado en las definiciones del articulo 2 y dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 Reglas de clasificación del Decreto 4725 de 2005 en mención, que citan: (…) B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, (…), se incluirán en. b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; (…) | IIa
20241140667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | CEILING SUPPLY SYSTEM - SISTEMA DE SUMINISTRO DE TECHO, NOMBRE GENÉRICO: PENDANT - COLGANTE DE TECHO | AEONMED | NO | Los dispositivos médicos colgantes de techo de la marca AEONMED, que incluyen modelos como CP8300, CP8400, CP8500, CP6400 y CP6500, generalmente se utilizan en entornos hospitalarios y quirúrgicos para proporcionar soporte y organización de equipos médicos y accesorios. Sus principales indicaciones y usos incluyen: 1. Soporte para Equipos Médicos: Estos dispositivos colgantes de techo están diseñados para sostener y organizar equipos médicos como monitores de paciente, bombas de infusión, fuentes de alimentación, cajas de conexiones, entre otros. Esto ayuda a mantener los dispositivos al alcance del personal médico y optimiza el espacio en áreas de atención médica. 2. Facilitar la Movilidad: Al estar suspendidos del techo, estos dispositivos permiten una mayor movilidad y flexibilidad en el entorno quirúrgico y de cuidados intensivos. El personal médico puede ajustar la altura y posición de los equipos según las necesidades del paciente y del procedimiento médico. 3. Organización y Seguridad: Los colgantes de techo contribuyen a una mejor organización y orden en el área de trabajo, reduciendo el riesgo de cables enredados o equipos mal ubicados. Esto ayuda a mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia en la prestación de servicios médicos. 4. Integración de Sistemas: Estos dispositivos suelen estar diseñados para integrarse con sistemas de gases medicinales, suministro de energía eléctrica y datos, permitiendo una conexión eficiente y segura de los equipos médicos al entorno hospitalario. | No registra | CP8300 (AEONMED) CP8400 (AEONMED) CP8500 (AEONMED) CP6400 (AEONMED) CP6500 (AEONMED) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241155348 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | BATAS DE PROTECCIÓN con Nombre genérico BATAS | VIDWELL® | NO | BRINDA PROTECCIÓN A LOS USUARIOS CREANDO UNA BARRERA CONTRA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y FLUIDOS CORPORALES, E HIGIENE DONDE SE REQUIERE CUIDADO ESPECIAL. | 100 unidades (10 piezas/bolsa, 100 piezas/cartón) | Bata tipo paciente manga Sisa (Sleeveless patient gown) Bata manga larga puño resortado (Disposable Surgical Gown With Elastic Cuffs) Bata puño en RIB (Isolation gown with knitted cuffs) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170754 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-09-06 | MPD 3680 ETV6 Breakapart Probe. | CYTOCELL | NO | Solo para investigación. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. | 100 μL por vial | MPP 0007 BRAF Breakapart Probe MPH 15820 IGH/CRLF2 Dual Fusion Probe MPH 2860 JAK2 Breakapart Probe MPD 13150 BRAF/KIAA1549 Dual Fusion Probe MPD 7030 BRAF/7cen Breakapart Probe MPD 2730 CCND2 Breakapart/12cen in Aqua Probe LPH 085 CRLF2 Breakapart Probe | El producto MPD 3680 ETV6 Breakapart Probe, ES PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- INS. Por lo anterior, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1036 de 2018, el cual dispone lo siguiente: “(…) Se exceptúan de la aplicación del presente decreto, al Instituto Nacional de Salud - INS y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA como laboratorios nacionales de referencia que importen reactivos in vitro para la vigilancia en salud pública y el control sanitario, a que alude el numeral 7 del artículo 2.8.8.2.3. y el parágrafo del artículo 2.8.8.2.8., del Decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Socia!", o la norma que lo modifique o sustituya”. | Así mismo, para los productos: MPP 0007 BRAF Breakapart Probe; MPH 15820 IGH/CRLF2 Dual Fusion Probe; MPH 2860 JAK2 Breakapart Probe; MPD 13150 BRAF/KIAA1549 Dual Fusion Probe; MPD 7030 BRAF/7cen Breakapart Probe; MPD 2730 CCND2 Breakapart/12cen in Aqua Probe; LPH 085 CRLF2 Breakapart Probe; el solicitante presentó certificación de usuario final por parte de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, indicando que los productos serán adquiridos para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "Detección de alteraciones genéticas en gliomas pediátricos y asociación con factores clínicos: Análisis retrospectivo de una muestra poblacional en el Hospital Fundación la Misericordia de la ciudad de Bogotá, Colombia”” Los productos mencionados anteriormente se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241170968 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y CUIDADO DEL INSTRUMENTAL con Nombre genérico DETERGENTES. | PentaZyme, SuperNova, Case Solutions. | NO | Retire la suciedad gruesa antes de limpiar. Use el producto en el tiempo de contacto, la dilución y temperatura recomendadas. Enjuague bien después de cada paso de limpieza. Tasa de dilución en lavadoras automáticas: 0,1 (1/10) fl. oz/gal (0,8 ml/L) con agua de alta pureza a temperaturas elevadas. Tasa de dilución para uso manual (usando agua del grifo): 0.25 (1/4) fl. oz/gal (2 ml/L).Tiempo de contacto: 1-2 minutos cuando la suciedad está húmeda. 5 minutos para pre-remojo. Retire la suciedad gruesa antes de limpiar. Use el producto en el tiempo de contacto, la dilución y temperatura recomendadas. Enjuague bien después de cada paso de limpieza. Tasa de dilución en lavadoras automáticas: 0,1 (1/10) fl oz/gal (0,2 ml/L) usando agua de alta pureza a temperaturas elevadas. Tasa de dilución para uso manual (usando agua del grifo): 0,1 (1/10) fl oz/gal (0,8 ml/L) Tiempo de contacto: mínimo 2 minutos cuando la suciedad está húmeda. Retire la suciedad gruesa antes de limpiar. Use el producto en el tiempo de contacto, la dilución y temperatura recomendadas. Enjuague bien después de cada paso de limpieza. Para limpieza manual si es posible desarme los dispositivos, lave y enjuagueTasa de dilución para uso manual (usando agua del grifo): 3.8mI/L a 7.6mI/L. Cuando los artículos no están pre limpiados o para excesiva carga biológica, use una alta concentración. Retire la suciedad gruesa antes de limpiar. Use el producto en el tiempo de contacto, la dilución y temperatura recomendadas. Enjuague bien después de cada paso de limpieza. Cuando se aplica sin prelavado enzimático el tiempo mínimo es de 10 min. Tasa de dilución en lavadoras automáticas: 0,1 (1/10) fl oz/gal (0,8 ml/L) Tasa de dilución para uso manual (usando agua del grifo): 0,1 (1/10) fl oz/gal (0,8 ml/L) Tiempo de contacto: 2 minutos cuando la suciedad está húmeda. Retire la suciedad gruesa antes de limpiar. Use el producto en el tiempo de contacto, temperatura y dilución recomendados. Enjuague bien después de cada paso de limpieza. Cuando se aplica sin prelavado enzimático tiempo de ciclo mínimo 10 minutos. Tasa de dilución en lavadoras automáticas: 0,1 (1/10) fl oz/gal (0,8 ml/L) Tasa de dilución para uso manual (usando agua del grifo): 0.25 (1/4) fl oz/gal (2 ml/L) Tiempo de contacto: 1-2 minutos cuando la suciedad está húmeda. Los productos fabricados por Case Medical Inc., tiene como uso indicado la limpieza y cuidado de dispositivos médicos | Botella, Galon | CSNB01G CSNB25G CSC011 CSNC01G CSNC25G | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | ESPALDERA EN MADERA con nombre genérico ESPALDERA EN MADERA. | GSXTREME | NO | La espaldadera está diseñada para el entrenamiento autónomo, la terapia física y la mejora de la flexibilidad y fuerza muscular. Se utiliza para realizar una variedad de ejercicios físicos, incluyendo dominadas, sit-ups, levantamiento de piernas y tiradores de palanca lateral, entre otros. | UNIDAD | EM2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190581 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | FASTLAB con nombre genérico EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE TRAZADORES PET | GEHC, GE HEALTHCARE, GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE | NO | Equipo de laboratorio involucrado en la fabricación de trazadores radio-marcados para uso en tomografía por emisión de positrones. Está destinado a la producción de API (ingrediente farmacéutico activo) para ser utilizados en la preparación del fármaco radio-farmacéutico final (PET). | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | LAMPARA DE LUZ INFRARROJA con nombre genérico LAMPARA DE LUZ INFRARROJA. | LHCYLDQQ | SI | Lámpara de calor infrarroja de 275 W, luz infrarroja con bombilla de alta potencia de 275 W, la temperatura se puede ajustar libremente. Cabezal de luz de rotación de 360 grados, los brazos de ajuste pueden ajustar el ángulo libremente, diseño de soporte de suelo con 4 ruedas omnidireccionales móviles. La lámpara de terapia de luz infrarroja la mayor parte de la energía de los rayos infrarrojos cercanos es absorbida por la piel y se convierte en energía térmica, y penetra en la piel profunda, causando directamente músculos y otros efectos térmicos. A continuación, acelera la circulación sanguínea, aumenta el metabolismo, alivia el dolor y promueve la relajación muscular. | UNIDAD | 275W | Que mediante la información aportada se identifica que el producto LAMPARA DE LUZ INFRARROJA con nombre genérico LAMPARA DE LUZ INFRARROJA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto)” | IIa
20241217557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | Exeol Clean 4E Nombre Genérico: DETERGENTE MULTIENZIMATICO | SODEL | NO | 1. Solución enzimática concentrada para diluir: para la limpieza por inmersión de dispositivos médicos reutilizables invasivos y no invasivos, antes de la esterilización o desinfección final, para la limpieza de instrumentos quirúrgicos y accesorios en lavadora desinfectante o túnel de lavado antes de la esterilización 2. Formulación sinérgica de 4 enzimas esenciales para la detergencia unidos a tensioactivos y un agente secuestrante fácilmente biodegradable. 3. Utilización en remojo manual, cubetas de ultrasonidos y lavadora desinfectadora de instrumentos. 4. Rendimiento de detergencia validado según los principales indicadores de limpieza del mercado (p. ej.: TOSI®, BROWNE®). 5. sin EDTA, sin NTA, sin fosfatos. 6. compatible con la mayoría de los materiales, incluidos los aceros inoxidables, según norma NF S94-402-1 (mayo 2004) | Frasco dosificador 1L, Caja 6 x 1L dosificador, Bidón 5L, Caja 4 x 5L + 1 bomba 20mL, Uso en LDI/túneles: Caja 2 x 5L LDI, Bidón 5L LDI, Caja 2 x 5L LDI | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241219108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | LUMINOMETRO (LUMITESTER SMART) E HISOPOS con nombre genérico LUMINOMETRO E HISOPOS. | KIKKOMAN | NO | “LUMITESTER SMART ES UN LUMINÓMETRO PARA DETECCIÓN DE ATP. CON EL USO DE HISOPOS PERMITE LA DETECCIÓN RÁPIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, Y MICROBIOLÓGICOS EN TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO COMO PRUEBA DE EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. LA DETECCIÓN CUANTITATIVA DE TRIFOSFATO DE ADENOSINA (ATP) INTRA Y EXTRACELULAR, ASÍ COMO MONOFOSFATO DE ADENOSINA (AMP) Y DIFOSFATO DE ADENOSINA (ADP) SE REALIZA CON EL LUMINÓMETRO PORTÁTIL LUMITESTER SMART Y ES UNA VALORACIÓN DIRECTA DE HIGIENE. LUMITESTER SMART E HISOPOS, PERMITEN REALIZAR MEDICIONES DE HIGIENE EN TIEMPO REAL EN POCOS SEGUNDOS. LUMITESTER SMART, CON DETECCIÓN A3: ATP + ADP + AMP. EL SISTEMA DE MUESTREO A3 PERMITE UNA SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN EXTREMADAMENTE ALTA YA QUE NO SOLO SE MIDEN ATP SINO TAMBIÉN ADP Y AMP.” | “CAJA DE CARTON QUE CONTIENE UN LUMINOMETRO BOLSA/CAJA POR 100 UNIDADES BOLSA/CAJA POR 40 UNIDADES BOLSA/CAJA POR 20 UNIDADES UNIDAD” | “- LUMITESTER SMART - LUCIPAC A3 SURFACE - LUCIPAC A3 WATER - LUCIPAC PEN - LUCIPAC PEN-AQUA - LUCIPSWAB ES FOR ENDOSCOPES - LUCIPSWAB - A3 FILTER ASSAY” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241219143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-06 | HELIX PROCESS CHALLENGE DEVICE con nombre genérico DISPOSITIVO DE DESAFÍO DE PROCESOS TIPO HELIX | Chemdye ® Helix-PCD | NO | 1- Seleccionar el indicador químico adecuado al ciclo de esterilización a utilizar. 2- Doblar el indicador químico al medio por la línea de troquel disponiendo lantinta reactiva hacia el interior y evitando plegar en sectores impresos con tinta reactiva. 3- Colocar el indicador químico en la cavidad de la tapa de la cápsula del dispositivo seleccionado; introducir el extremo doblado en primer lugar. IMPORTANTE: Evitar que el indicador químico tenga contacto con la superﬁcie interior de la cápsula ya que esta puede alterar el resultado. 4- Colocar la tapa de la cápsula dando una presión moderada. 5- Colocar el sistema sobre una bandeja de acero inoxidable. Depositar la bandeja en la base de la cámara de esterilización, cerca de la puerta. IMPORTANTE: No utilice la bolsa de algodón para procesos de esterilización por Peróxido de Hidrógeno, Formaldehído y Óxido de Etileno. 6- Programar el ciclo de esterilización deseado. Para procesos por Óxido de Etileno no correr ciclos menores a 90 minutos y 300 mg/l de Óxido de Etileno. Para procesos por Formaldehído (VFBT) y Peróxido de Hidrógeno, iniciar el programa elegido y ensayar el proceso. 7- Luego de ﬁnalizado el proceso de esterilización, remover el dispositivo Chemdye ® Helix-PCD de la cámara del equipo esterilizador. PRECAUCIÓN: Para procesos de esterilización por OE, Formaldehído o Peróxido de Hidrógeno deben emplearse guantes, gafas y protector respiratorio adecuado para evitar contactos con residuos de estos agentes. Además para OE debe contemplarse el período de ventilación de 24 hs. o el que indique el fabricante del esterilizador. 8- Retirar el indicador y evaluar el resultado. 9- Registrar los resultados pegando la tira autoadhesiva en su libro de registro. Interpretación de resultados: El viraje de las cuatro barras al color ﬁnal de referencia indica que el ciclo de esterilización fue exitoso. Si una o más barras no alcanzaron el color ﬁnal, la carga no puede considerarse estéril. Indicador químico: Según el ciclo de esterilización a utilizar deberá seleccionarse el correspondiente indicador químico. | CAPSULA DE PLASTICO QUE POSEE TAPA ROSCADA QUE SE ENCUENTRA CONECTADA A UN TUBO DE PLASTICO | Cápsula de plástico de gran durabilidad, que sostiene un indicador químico diseñado para este sistema. La cápsula está conectada a un tubo plástico de gran resistencia de 0.25 m de largo (ver catálogo para otras medidas) y 2 mm de diámetro interno. Posee un conector especial de silicona cubierto por un conector externo. PCD-A-3.5Y: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm. 10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: amarillo. Color final: marrón oscuro/negro. PCD-A-5.3Y: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm. 10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98.5 mm. Color inicial: amarillo. Color final: marrón oscuro/negro PCD-A-7.0Y: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98.5 mm. Color inicial: amarillo. Color final: negro PCD-A-9.0Y: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm. 10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: amarillo. Color final: marrón oscuro/negro PCD-A-18.0Y: Tira auto-adhesiva barnizada impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm. 10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: amarillo. Color final: marrón oscuro/negro PCD-A-3.5BD: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: azul. Color final: gris oscuro/negro PCD-A-E1: Tira autoadhesiva barnizada impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm. 10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: celeste. Color final: verde PCD-A-F1: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm. 10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: bordó . Color final: verde PCD-A-P1: Tira autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Tamaño: 76 x 6 mm.10 tiras por hoja. Tamaño: 80 x 98,5 mm. Color inicial: púrpura. Color final: verde | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197064 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-09 | MAGNIS NGS PREP SYSTEM con nombre genérico SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE LÍQUIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE LIBRERÍAS | AGILENT | NO | Solo para uso en investigación. No apto para su uso en procedimientos de diagnóstico. El MagnisDx NGS Prep System es un sistema automatizado de manejo de líquidos para la preparación de librerías de secuenciación de última generación y/o enriquecimiento de zonas de interés de muestras de ácido nucleico humano. El MagnisDx NGS Prep System deben utilizarlo únicamente operadores formados en técnicas y procedimientos de laboratorio. El cliente es responsable de la validación de los ensayos y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios relativos a los procedimientos y usos del instrumento. | UNIDAD | G9710A | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197764 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-09 | FRESADORA VULCAN con nombre genérico FRESADORA | VULCAN | NO | La fabricación de Plantillas Ortopédicas se optimiza mediante la integración de la fresadora Vulcan y el Software EasyCAD, permitiendo la creación precisa y personalizada de plantillas. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197912 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-09 | ONCORE™ PRO con nombre genérico EQUIPO DE TINCIÓN DE PORTAOBJETOS | ONCORE™ | NO | El Oncore Pro Slide Stainer es un sistema de procesamiento de portaobjetos totalmente automatizado para la tinción de secciones de tejido congeladas e incluidas en parafina, citospins, frotis celulares y aspirados con aguja fina. Este sistema universal está diseñado para automatizar los métodos de tinción manual utilizados habitualmente en inmunohistoquímica, hibridación in situ y aplicaciones relacionadas. | UNIDAD | ONCPRO0001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241006338 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | INDENTADOR MACULAR Nombre Genérico: INDENTADOR MACULAR | NPB | NO | El dispositivo indentador macular a medida desarrollado por AJL está diseñado para la técnica de indentación epiescleral en el tratamiento quirúrgico del desprendimiento de retina. El indentador se coloca externamente sobre la esclera, obteniendo así la indentación macular y el acercamiento de la esclera hacia la retina debido al aplanamiento de la primera sobre la segunda. El indentador macular NPB está indicado para ser usado en un paciente particular, en función de sus características específicas y que presente las siguientes patologías: • Maculosquisis. • Desprendimiento macular con y sin agujero macular. • Agujero retinal en áreas atróficas del polo posterior. | UNIDAD | No registra | Es de aclarar que la marca del producto se aprueba acorde a la información relacionada en el folio (20 y 29). Asi como se anexa las patologías a las indicaciones de uso acorde al folio (17). De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del Decreto 4725 de 2005, que cita: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo conceptuado en la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en el ACTA N.13 de 14 y 15 de Julio de 2021 No. 3.7 la cual conceptúa: “En este contexto, el Decreto 4725 de 2005 en su artículo 2, define: Dispositivo medico sobre medida. “Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado”. Esto implica cumplir con tres condiciones: • Que sean fabricados específicamente para un paciente, al cual se le ha hecho una valoración, toma de medidas e impresiones, a partir de lo cual se diseña el producto. • Que estén bajo la prescripción escrita de un profesional de la salud. • Que sean usados por un paciente determinado, el cual se encuentre plenamente descrito (nombre e identificación). Dispositivo medico implantable. “Cualquier dispositivo medico diseñado para ser implantado totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí́ después de la intervención por un periodo no menor de treinta (30) días”. En este sentido, dado que los dispositivos médicos implantables sobre medida tienen la misma indicación de uso y riesgos asociados que un dispositivo medico implantable estándar, les corresponde cumplir con estándares de seguridad y funcionamiento establecidos por el fabricante que les sean aplicables de acuerdo con la finalidad prevista; por lo tanto, esta Sala recomienda que tanto fabricantes nacionales como importadores de dispositivos médicos implantables sobre medida, soliciten certificación de no obligatoriedad al Invima, para determinar si el producto cumple con las condiciones requeridas para clasificarse como un dispositivo medico a la medida, o si por el contrario, corresponde a un dispositivo medico estándar amparado bajo el Decreto 4725 de 2005. | Por lo anterior el producto: INDENTADOR MACULAR cumple con lo conceptuado, en el ACTA No. 13 de. 14 y 15 de Julio de 2021 y NO REQUIERE Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241132188 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-09-12 | STOOL DNA STABILIZER | INVITEK | SI | Estabilización de muestras de heces. Tras la recogida, las muestras pueden conservarse hasta 3 meses a temperatura ambiente en el Stool DNA Stabilizer. | Frasco por 180 ml de Stool DNA Stabilizer Ref. 1038111100 | Ref. 1038111100 | De acuerdo con lo anterior, el fabricante establece que el producto STOOL DNA, estabilizador de heces (producto 1038111100) se utiliza como componente de el kit básico lnvisorb Spin Taburete productos 1038120200, 1038120300) como tampón de lisis. Así mismo el fabricante señala que este kit Incluyendo este componente tiene estatus IVD CE. Por lo tanto, el producto, se enmarcan dentro de la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “(…) Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas (…)”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría II, área BIOLOGÍA MOLECULAR, de la Clasificación para RDIV establecida en el Decreto 3770 de 2004. | II
20241150330 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | VORTEX COMPACT 3L, nombre genérico: SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA EQUIPOS | RENFERT | NO | ES UN EQUIPO CREADO Y DESTINADO PARA QUE SIRVA COMO SISTEMA DE ASPIRACIÓN EN LABORATORIOS DENTALES QUE REQUIEREN ESTAR PROTEGIDOS DE PARTÍCULAS DE POLVO QUE PUEDEN GENERAR ALGUNOS EQUIPOS E INSUMOS DEL SECTOR DENTAL. LA ASPIRADORA DE SEGURIDAD DESCRITA EN SUS INSTRUCCIONES, BAJO UN USO CONFORME A LO PRESCRITO, ES APROPIADA PARA ASPIRAR POLVOS SECOS Y LÍQUIDOS NO INFLAMABLES Y NOCIVOS PARA LA SALUD CON VALORES - MAK MAYORES A 1 MG/M3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE L CONFORME A EN 60335-2-69. | UNIDAD | 29245000 29246000 29245002 29245003 29245004 29245005 29245006 900034305 900034240 900034314 900034420 29250000 29251000 29260000 29210003 150823 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241152956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | SISTEMA DE CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION Y QUIRURGICOS - nombre genérico: CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION Y QUIRURGICOS. | KARL STORZ | NO | LAS BANDEJAS DE ESTERILIZACIÓN Y QUIRURGICAS SE UTILIZAN PARA ALMACENAR, PROTEGER Y TRANSPORTAR CUALQUIER PRODUCTO SANITARIO, TAMBIÉN DURANTE LA ESTERILIZACIÓN. LAS BANDEJAS DE ESTERILIZACIÓN NO ENTRAN EN CONTACTO CON EL CUERPO. | UNIDAD | 39750A2 600 x 300 x 110 mm Recipiente de plástico 39751A2 600 x 300 x 140 mm Contenedor de plástico 39752A2 600 x 300 x 160 mm Recipiente de plástico 39753A2 600 x 300 x 210 mm Recipiente de plástico 39740A2 300 x 300 x 110 mm Recipiente de plástico 39741A2 300 x 300 x 140 mm Recipiente de plástico 39742A2 300 x 300 x 160 mm Recipiente de plástico 39743A2 300 x 300 x 210 mm Recipiente de plástico BANDEJAS 39501A1 Bandeja Alambre f. Limpieza, 290x60x52mm 39501A2 Bandeja Alambre f. Limpieza, 352 x 125 x 54 mm 39501AL Bandeja Alambre para Tele-/Strobo-Laryngoscopio 39501B1 Bandeja Alambre f. Limpieza, 430x65x52mm 39501BR Bandeja Alambre, para Limpieza, broncoscopio 39501ES Bandeja Alambre, Esofagoscopio 39501F Bandeja Alambre Retromolar Intub. Endoscopio 39501FR Bandeja Alambre para Fibroscopio 39501LC2 Cesta Alambre para c-mac Videolaringoscopio 39501LC3 Bandeja Alambre para C-MAC Video Laringoscopio 39501STC Bandeja Alambre para TIPCAM 1 S 3D 39501U Bandeja Alambre 39501X Bandeja Alambre, URS, 644 x 150 x 80 mm 39501XK Bandeja Alambre, URS 39501XP Bandeja Alambre PECD 39501XTC Bandeja Alambre TIPCAM 1 39502X Bandeja Alambre, Apilable 39502XH Bandeja de alambre apilable, asa plegable 39502Z Bandeja de alambre, perforada, asas plegables 39502ZH Bandeja de alambre, perforada, asas plegables 39502ZL Bandeja de alambre larga, placa perforada 39552B Bandeja de Alambre Sistema de fresado 39910SC Bandeja Esterilización Acero Inoxidable 523913 Bandeja Acero Inoxidable 223999 Bandeja Almacenamiento Esterilización de Alambre 39219XX Bandeja de Almacenamiento Esterilización de Alambre 39502LX Tapa Bandeja Quirúrgica Perforada de Alambre CONTENEDOR-BANDEJA PLASTICA 27717A 27717D 39301ACTS 39301AS 39301AS 39301BS 39301CS 39301D 39301F 39301G 39301H 39301HCTS 39301J 39301LA 39301PHTS 39301Z3TS 39311P 39312B 39312X 39314G 39351J 39360A 39360AK 39360B 39360BK 39401AS 39402AS 39403AS 39406AS 39785AA | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241177495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | Navify(R) Algorithms for Cardiology, nombre genérico: Software para Datos en Cardiología | ROCHE / EVIDENCIO | NO | Navify(R) Algoritmos para Cardiology es un sistema de software que realiza un análisis basado en algoritmos de información demográfica y resultados de pruebas de laboratorio y proporciona puntajes personales para indicar a las personas con mayor probabilidad de riesgo de eventos cardiacos adversos mayores (MACE) a 30 días en pacientes que acuden a urgencias con dolor torácico en comparación con el general de la población. Navify(R) Algoritmos para Cardiology está destinado a ser utilizado por organizaciones de atención médica y profesionales de la salud para ayudar a identificar a las personas, combina la edad del paciente, la presencia conocida de enfermedad arterial coronaria (EAC) y/o factores de riesgo de EAC, angina grave, uso reciente de aspirina y resultados de una medición de troponina y un electrocardiograma (ECG/EKG) para calcular el riesgo de MACE en un plazo de 30 días. NOTA: No es un Software para Diagnóstico o Detección de Infarto Agudo del Miocardio u otra Enfermedad Cardiaca. Reporta un índice de riesgo relativo de Eventos Cardiacos Mayores, por lo tanto, un índice alto no indica Afección Cardiaca. | Unidad del Software Navify(R) Algorithms for Cardiology | Las Referencias Amparada son: Software para Algoritmo ADAPT / Puntuación HAS-BLED / Puntuación HEART / Riesgo de Ictus CHA2DS2-VASC” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241180402 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | MASAJEADOR | No registra | SI | Relajación muscular Estiramiento Suave: El masajeador puede ser utilizado para complementar los estiramientos post-ejercicio, ayudando a mantener la flexibilidad y la amplitud de movimiento. Hypervolt GO es un dispositivo de masaje de percusión manual que ayuda a aliviar el dolor y la rigidez muscular, acelera el calentamiento y la recuperación antes y después de la actividad física. (tomado del folio No. 124) | Caja por 1 unidad | Hypersphere Hypersphere Mini Hypersphere Go Hypervolt Hypervolt BT Hypervolt Plus Hypervolt Plus BT Hypervolt 2 Hypervolt 2 Pro Hypervolt Go Hypervolt Go 2 Vyper 2.0 Vyper 3.0 Vyper Go Venom Venom Go Venom Back Venom Leg Venom Shoulder Venom 2 Venom 2 Back Venom 2 Leg Venom 2 Shoulder Hyperice Contrast Shoulder Hyperice Contrast Knee | Que mediante la información aportada se identifica el producto ELECTROPHORESIS SYSTEM, nombre genérico: Sistema de electroforesis, marca: SERVICEBIO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa” | IIa
20241186908 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | Veet Expert, nombre genérico: Recortador eléctrico para depilación | VEET | NO | Recortadora femenina (rosa) para depilación en zonas pequeñas y delicadas como la cara (mejillas, barbilla, parte superior), labio, patillas, cejas), Partes del cuerpo bikini, axilas. | Empaque Individual | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241186963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | LECTOR DE MICROPLACAS ELISA, nombre genérico: ELISA MICROPLATE READER | BIOBASE | SI | INSTRUMENTO DE LABORATORIO PARA MEDIR REACCIONES, PROPIEDADES Y ANALITOS QUIMICOS O FISICOS DENTRO DE UN POCILLO DE MICROPLACAS 1 Funcionamiento con pantalla táctil grande de 10,1 pulgadas 2. Alta precisión y documentos exactos 3. Software: Metodos de detección de longitudes de onda única y doble El lector Elisa es un tipo de instrumento analítico muy utilizado en biología, medicina básica, medicina clínica y otros campos. Utiliza un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y otros métodos experimentales para medir la absorbancia y la intensidad de fluorescencia de los reactivos para analizar cuantitativamente componentes específicos en muestras. Las principales funciones de ELISA incluyen, entre otras, la detección de absorción de luz, intensidad de fluorescencia, quimioluminiscencia, etc. Estas funciones hacen de ELISA una herramienta indispensable en el laboratorio. (tomado de la pagina web del fabricante: Lector de microplacas ELISA BK-EL10A BK-EL10B BK-EL10C BK-EL10D, Precio bajo Lector de microplacas ELISA BK-EL10A BK-EL10B BK-EL10C BK-EL10D Adquisitivo (biobase.com)) | No registra | MODELO BK-EL10D | Que mediante la información aportada se identifica el producto LECTOR DE MICROPLACAS ELISA, nombre genérico: ELISA MICROPLATE READER, marca: BIOBASE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. (…).” | IIa
20241187152 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | PIPETA VSG CERO AUTOMÁTICO, nombre genérico: PIPETA | DELTALAB | NO | PIPETA DE UN SOLO USO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (V.S.G.), SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL MÉTODO WESTERGREN. SISTEMA ANUAL PARA USO PROFESIONAL EN LABORATORIO. | CANTIDAD CAJA 3 X 200 UNDS | PIPETA VSG CERO AUTOMÁTICO Ref. 29 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190169 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | BANCO ABDOMINAL AJUSTABLE POWER X | POWER X | NO | El Banco Abdominal Ajustable POWER X IF AAB está diseñado para realizar ejercicios de fortalecimiento del core, incluyendo abdominales, flexiones y otros movimientos que requieren inclinación ajustable. Es adecuado para su uso en gimnasios comerciales, centros de entrenamiento y para entrenamiento personal en casa. | UNIDAD | IF AAB | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190316 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | MeituEve M Panoramic Skin Analyzer / MeituEve M Analizador, nombre genérico: Analizador Panoramico de Piel | MeituEve | NO | Captura fotos de alta calidad de la piel en 8 segundos con tres cámaras de 12 MP y analiza las condiciones ocultas con iluminación multiespectral para evaluaciones 3D precisas. Eve M ayuda a los asesores de belleza a identificar la situación de la piel del usuario, generando informes exhaustivos y ofreciendo recomendaciones de productos. Esto permite a los asesores de belleza generar una mayor confianza entre los clientes. | Caja por 1 unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190533 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | PETTRACE 800, nombre genérico: EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE TRAZADORES PET | GEHC, GE HealthCare, General Electric HealthCare | NO | Sistema de ciclotrón compacto y automatizado de dos partículas diseñado para una producción rápida, sencilla y eficiente de trazadores de PET. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | TRIPIÉ ANTIMAGNÉTICO | NACIONAL | NO | Utilizado en entornos de resonancia magnética y otras áreas clínicas donde se requiere sostener líquidos o equipos auxiliares de manera accesible y segura. Ideal para clínicas y hospitales que necesitan un soporte robusto y versátil para equipos médicos. El atril se ajusta en altura mediante el racor de aluminio, permitiendo al usuario configurar el equipo según las necesidades específicas del procedimiento. Las ruedas de 2” en la base de 5 patas aseguran un movimiento fluido y estable, facilitando el desplazamiento y la reubicación del atril sin esfuerzo. | UNIDAD | M-008 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | ESCÁNER PODOSCAN 3D, nombre genérico: ESCÁNER | PODOSCAN 3D | NO | Podoscan 3D es una herramienta optoelectrónica de alta definición para la detección de la imagen en tres dimensiones de la fisiología del pie. Podoscan3D también detecta la huella dejada en la espuma fenólico. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241198445 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | Sistema de telemonitoreo TELSY | TELSY | SI | Telsy como sistema de Telemonitoreo no continuo realiza la transmisión de datos (Tensión Arterial, Saturación de Oxígeno, Temperatura, Frecuencia Respiratoria, Pulso, Electrocardiograma y Peso) directamente desde el equipo que captura la información (telsyHOGAR) a una plataforma de seguimiento de pacientes de manera remota (telsyWEB). Adicionalmente, cuenta con una comunicación bidireccional entre médico y paciente mediante una aplicación móvil (telsyAPP). Telsy puede ser usado para programas de salud con enfoque domiciliario, tanto en monitoreo no continuo de paciente con enfermedades crónicas como en el seguimiento de condiciones agudas. El sistema de telemonitoreo telsy cuenta con 3 componentes que permiten realizar el seguimiento remoto a pacientes: 1. telsy-WEB: Plataforma en la cual el personal asistencial puede realizar el seguimiento y configuración de tratamiento a los pacientes. 2. telsy-HOGAR: Asistente del hogar que permite enviar y recibir notificaciones de actividades diarias de acuerdo a su tratamiento, así como la toma y el envió de 5 signos vitales no invasivos y algunas variables de interés establecidas para cada patología. 3. telsy-APP: Aplicación móvil con la que interactúa el paciente para registro de actividades, visualización de signos vitales y comunicación bidireccional entre paciente y personal de salud. | Sistema de telemonitoreo telsy compuesto por, Plataforma Web, Asistente del Hogar y Aplicación móvil. | telsy-WEB: La plataforma de seguimiento del sistema de telemonitoreo telsy se compone de una interfaz de programación de aplicaciones API, una base de datos (PostgreSQL) y una aplicación web. La API funciona como nodo de comunicación entre las partes, interactúa con la base de datos para hacer el almacenamiento y consulta de los diferentes parámetros a visualizar, de igual forma, este componente se enlaza con el aplicativo web para realizar la visualización e interacción con el personal asistencial. La comunicación con el monitor asistente del hogar se realiza por medio de diferentes tipos de peticiones. Adicionalmente, el API implementa el sistema de notificaciones Firebase para interactuar con el aplicativo móvil telsyAPP. telsy-HOGAR: El asistente del hogar de telsy cuenta un hardware compuesto por una unidad central de procesamiento (CPU), una tarjeta multiparamétrica para adquisición de signos vitales, un módulo de respaldo por baterías, un módulo de redes 4G y una bocina. Sobre el hardware se dispone de un Sistema Operativo (OS), que despliega una interfaz diseñada propiamente para el usuario paciente. Allí, se hace la toma de signos vitales y registro de actividades diarias del paciente que posteriormente son enviados sin modificar a la plataforma del sistema para ser revisados por el personal de salud. telsy-APP: La aplicación móvil telsyAPP está desplegada disponible para ser desplegada en cualquier sistema operativo (Android o iOS), consta de un menú frontal para el registro de las actividades programadas por el personal de salud, visualización o registro de signos vitales y una comunicación bidireccional entre paciente o cuidador y el personal de salud que realiza el seguimiento.” | Que mediante la información aportada se identifica el producto Sistema de telemonitoreo TELSY, marca: telsy, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;(…).” | IIb
20241198969 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | AGITADOR DE PLAQUETAS LINEAL | PRESVAC | NO | Los agitadores de plaquetas de Presvac modelos AP-48L y AP-96L están diseñados para la agitación en forma ininterrumpida de concentrados de plaquetas y plaquetas de aféresis. | UNIDAD | AP-48L AP-96L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241198974 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | INCUBADOR DE PLAQUETAS | PRESVAC | SI | La línea de incubadores de plaquetas termostatizados de Presvac modelos AP-48LT (capacidad para 48 bolsas) y AP-96LT (capacidad para 96 bolsas) están especialmente diseñados para la conservación de concentrados de plaquetas y plaquetas de aféresis a una temperatura deseada y programable. | UNIDAD | AP-48LT AP-96LT | Que mediante la información aportada se identifica el producto: INCUBADOR DE PLAQUETAS, marca: PRESVAC, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (...)” (Subrayado y Negrilla fuera de texto). “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Conforme a lo expuesto anteriormente, es necesario traer a colación lo establecido en el artículo 6 de Decreto 4725 de 2005, el cual cita: Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) d) Si para el mismo dispositivo médico, son aplicables varias reglas teniendo en cuenta las funciones que le atribuye el fabricante, se aplicarán las reglas que conduzcan a la clasificación más elevada. (Subrayado y negrilla fuera de texto). | IIa
20241200662 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | RESINAS BIOMED FORMLABS, con nombre genérico: RESINAS PARA IMPRESION 3D | FORMLABS | NO | RESINAS USADAS EN IMPRESION 3D LA FAMILIA DE RESINAS BIOMED ES UN MATERIAL TRANSPARENTE PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, LA ROTURA Y LA ABRASIÓN. ESTE MATERIAL DE CLASE VI USP SE FABRICA EN INSTALACIONES REGISTRADAS CON LA FDA Y CON CERTIFICACIÓN ISO 13485. SE PUEDE UTILIZAR PARA APLICACIONES EN CONTACTO DE LARGA DURACIÓN CON LA PIEL (MÁS DE 30 DÍAS) Y CONTACTO DE CORTA DURACIÓN CON TEJIDOS, HUESO Y DENTINA (MÁS DE 24 HORAS). IBT FLEX RESIN: DISEÑADA PARA APLICACIONES DENTALES, ESTA RESINA FLEXIBLE PUEDE SER UTILIZADA EN DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN ADAPTABILIDAD Y PUEDEN ENTRAR EN CONTACTO CON LOS TEJIDOS VIVOS. BIOMED CLEAR RESIN: ESTA RESINA ESTÁ CERTIFICADA BIOCOMPATIBLE Y ES ADECUADA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES BIOMÉDICAS, INCLUIDO EL CONTACTO CON TEJIDOS VIVOS. BIOMED DURABLE RESIN: SIMILAR A BIOMED CLEAR, ESTA RESINA OFRECE DURABILIDAD ADICIONAL Y ES ADECUADA PARA APLICACIONES QUE INVOLUCRAN CONTACTO CON TEJIDOS VIVOS. BIOMED FLEX 80A RESIN: ESTA RESINA FLEXIBLE ES ADECUADA PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE CIERTO GRADO DE FLEXIBILIDAD Y CONTACTO DIRECTO CON TEJIDOS VIVOS. BIOMED ELASTIC 50A RESIN: SIMILAR A BIOMED FLEX 80A, ESTA RESINA OFRECE UNA MAYOR ELASTICIDAD Y ES ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN UNA RESPUESTA ELÁSTICA Y CONTACTO CON TEJIDOS VIVOS. BIOMED WHITE RESIN: CERTIFICADA COMO BIOCOMPATIBLE, ESTA RESINA BLANCA ES ADECUADA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES BIOMÉDICAS QUE INVOLUCRAN CONTACTO DIRECTO CON TEJIDOS VIVOS. LA BIOMED BLACK RESIN ES UN MATERIAL RÍGIDO Y MATE PARA APLICACIONES BIOCOMPATIBLES QUE REQUIEREN UN CONTACTO DE LARGA DURACIÓN (MÁS DE 30 DÍAS) CON LA PIEL O UN CONTACTO DE CORTA DURACIÓN (MENOS DE 24 HORAS) | VIENE CARTUCHO EN PRESENTACIONES DE 1LITRO O DE 5LITROS | IBT FLEX RESIN BIOMED CLEAR RESIN BIOMED DURABLE RESIN BIOMED FLEX 80A RESIN BIOMED ELASTIC 50A RESIN BIOMED BLACK RESIN BIOMED WHITE RESIN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241201962 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | BANDA CAMINADORA 8.0T MARCA DYACO MEDICAL con nombre genérico BANDA CAMINADORA 8.0T | DYACO MEDICAL | NO | Utilizada en terapia y acondicionamiento físico para fomentar la recuperación de movilidad del paciente. Favorece el acondicionamiento físico en pediatría por tener incrementos de velocidad pequeños y precisos. Permite caminar en reversa para reducir las contracturas de flexión por reemplazos totales de cadera o rodilla en el adulto mayor. Favorece el ejercicio cardio pulmonar en personas adultas. Favorece a deportistas y a entrenamiento deportivo con la opción de caminar en reversa para promover el uso de grupos musculares recíprocos que normalmente no son ejercitados durante la marcha hacia adelante. | 2 CAJAS | REFERENCIA 8.0 T | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241202060 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | BABERO DENTAL | GLOBAL SAF SAS, BAJAYPACK | NO | EL BABERO DENTAL ESTÁ DESTINADO A EVITAR QUE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA BOCA CONTAMINEN LA ROPA DEL PACIENTE. SE SUMINISTRA DESECHABLE Y NO ESTÉRIL. | UNIDAD | MODELO YKD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241202495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | UNIDAD DE REFRACCIÓN con nombre genérico UNIDAD DE REFRACCIÓN OFTÁLMICA | OPHTHALMATIC | NO | Mobiliario empleado en consultorios de oftalmología para sentar al paciente y como soporte de equipos médicos. Un conjunto de dispositivo diseñado para proporcionar una posición de examen oftálmico completa y condiciones de apoyo para el paciente y el médico. | Por unidad con todas sus partes, accesorios y repuestos | OU 01 OU 02 OU 03 OU 04 Brazo foropter AP 01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241203477 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | QA BEAM CHECKER ™ PLUS con nombre genérico DISPOSITIVO PORTÁTIL CON CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DOSIMÉTRICAS DIARIAS EN ACELERADORES LINEALES Y SISTEMAS ROTACIONALES_ DETECTOR DE RADIACIÓN | BEAM CHECKER™ | NO | El QA BEAM CHECKER™ PLUS es instrumento de medición fiable y sin complicaciones para las pruebas diarias de garantía de calidad de los aceleradores lineales, los sistemas de ®TomoTherapy u otros sistemas de administración de tratamientos por rotación. Ayuda a los físicos médicos a verificar que la constancia, la simetría, la planicidad y otros parámetros de un haz no cambian con el tiempo. | Empaque por Unidad | QA BEAM CHECKER ™ PLUS REF: 90501” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241203828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | SCANNER EPSON con nombre genérico ESCÁNER PLANO DE IMÁGENES DE COLOR A3 | EPSON | NO | Escáner plano de imágenes de color A3. | Empaque por Unidad | EXPRESSION 13000 XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241205186 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | ROCHEDIABETES CARE PLATFORM | ROCHE | NO | Este Producto RocheDiabetes Care Platform es una Aplicación de Software para Personal Sanitario y Personas con Diabetes. Esta Herramienta de Gestión de la Información ayudará a Personal Sanitario, Personas con Diabetes y Cuidadores a Supervisar, Organizar y Consultar de un Vistazo la Información Relacionada con sus Pacientes y sus Datos Relacionados con la Diabetes. Este producto RocheDiabetes Care Platform se ha Diseñado como una Herramienta de Ayuda en el Tratamiento de la Diabetes. Este producto se ha diseñado para su Uso en el Domicilio del Paciente o en Centros Sanitarios. Indicaciones de Uso Este Producto Constituye una Ayuda para que el Personal Sanitario y las Personas con Diabetes puedan Gestionar y Visualizar Datos Relacionados con la Diabetes (p. ej.: glucemia, HbA1c y datos de MCG). Contraindicaciones: Este producto NO está diseñado para que las Personas con Diabetes Realicen Ajustes de su Terapia o Tomen Decisiones sin Consultar al Personal Sanitario ni Obtener su Consentimiento. | Unidad del Software RocheDiabetes Care Platform | Software RocheDiabetes Care Platform | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241205408 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | RADEYE B20 / B20-ER MEDIDOR MULTIPROPOSITO | THERMO SCIENTIFIC | NO | Los equipos de primera intervención necesitan identificar rápidamente la contaminación superficial radiactiva mixta en instalaciones y entornos sobre el terreno. Thermo Scientific™ RadEye™ B20 y B20-ER Multi-Purpose Survey Meters son herramientas de medición de la contaminación y la tasa de dosis sencillas, robustas y fiables para caracterizar la radiación alfa, beta, gamma y de rayos X. Los medidores portátiles multiuso RadEye B20 y B20-ER ofrecen una solución in situ para personal de seguridad nacional, bomberos, personal de respuesta a emergencias, organismos implicados en proyectos de descontaminación y desmantelamiento y empleados de hospitales y de la industria farmacéutica. | UNIDAD | Survey Meter RadEye B20 / B20-ER Multi-purpose Survey Meter | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241205414 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | PRIMECAM INTERVISION SMZ | PRIME LIFE SCIENCE .CORP | NO | Cámara de alta resolución, wi-fi 5g inteligente para múltiples dispositivos en tiempo real, HDMI, 12 mp. Actualice su microscopio con cámara sin ningún adaptador, entre el cuerpo y el tubo de observación. Alta Velocidad de fotogramas con restauración de color verdadero en resolución completa con aplicación de Enlace escalable y software para PC. | UNIDAD | SMZ12 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241205501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | TC21/TC26 TOUCH COMPUTER - ZEBRA SCANNER | ZEBRA | NO | TC21/TC26 Touch Computer - Zebra scanner captura códigos de barras y permite el acceso a datos a través de aplicaciones instaladas en el dispositivo. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241224245 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | SÁBANA DESECHABLE NO TEJIDA Nombre: Genérico: SÁBANAS | VIDWELL® | NO | LAS SÁBANAS DESECHABLES ESTÁN DISEÑADAS PARA CUBRIR LA CAMA DE UN SOLO PACIENTE, DE UN SOLO USO PARA BRINDAR COMODIDAD, CONVENIENCIA E HIGIENE AL TIEMPO QUE ELIMINAN LA NECESIDAD DE LAVARLAS. | 100 unidades (10 piezas/bolsa, 100 piezas/cartón) | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241155392 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | UltraPure Water, DNASE/RNASE – Free | Canvax™ | NO | UltraPure Water, DNase-, RNase- & Protease-Free, es un agua de grado de biología molecular extremadamente pura adecuada para las aplicaciones de biología molecular más comunes. Este producto ha sido desarrollado, diseñado y vendido exclusivamente con fines de investigación. El producto no ha sido probado para su uso en diagnóstico o para el desarrollo de fármacos, ni es adecuado para su administración a personas o animales. | 25 ml, 500 ml, 1000 ml | CANVAX: E0321, E0322, E0323. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162127 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | TexQ ® Disinfectant con nombre genérico: Amonio Cuaternario | TEXWIPE ® | NO | El desinfectante TexQ® es un limpiador y desinfectante de un solo paso registrado por la EPA que contiene compuestos de amonio cuaternario de última generación. Es eficaz contra un amplio espectro de bacterias, virus y hongos e inhibe el crecimiento de moho y hongos y sus olores cuando se usa según las instrucciones. El desinfectante TexQ® está disponible como: Aerosol listo para uso (Referencia TX650) para áreas pequeñas (equipos, superficies) y solución lista para uso en botella de un galón para áreas grandes (Referencia TX652). Todas las soluciones están filtradas a 0,2 μm. El desinfectante TexQ TX650 en botellas de 22 oz y de un galón está irradiado con rayos gamma a un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con las pautas de la AAMI. | TX650: Descripción: Desinfectante listo para uso / Gamma irradiado - Tamaño: 22 onzas liquidas (650 mL) - Empaque: 12 botellas por caja. TX652: Descripción: Desinfectante Listo para uso / Gamma irradiado - Tamaño: 1 galon por botella (3,8 L) - Empaque: 4 botellas por caja. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto TexQ ® Disinfectant con nombre genérico: AMONIO CUATERNARIO, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO PARA LA DESINFECCION DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241214855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | LUPAS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS con nombre genérico LUPAS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS | SURGI-SPEC®; VUE™; DAYLITE®; DESIGNS FOR VISION, INC® | NO | Lupas usadas para mejorar la visión del operador en procedimiento medico quirúrgicos y/o odontológicos. Dispositivo que se realiza bajo receta óptica de acuerdo con las condiciones y necesidades del especialista. | Unidad, Caja | Lupas Standard - Galileo (Lupas Classic Surgi-Spec®): 2.5x Standard, 3.0 Standar, 3.0x Standard, 3.5x Standard, 4.5x Standard Lupas Expanded Field: 3.5x, 4.5x, 6.0x Lupas Panoramic: 3.5x, 4.5x, 6.0x Lupas Infinity VUE: 3.0x, 3.5x, 4.5x Lupas Micro-EF: Micro 3.0 EF, Micro 3.5 EF, Micro 4.5 EF Sistema Reveal FGS (azul/amarillo) Lupas Standard - Galileo - Filtro Reveal (Lupas Classic Surgi-Spec®): 2.5x Standard, 3.0 Standar, 3.0x Standard, 3.5x Standard, 4.5x Standard Lupas Expanded Field - Filtro Reveal: 3.5x, 4.5x, 6.0x Lupas Panoramic - Filtro Reveal: 3.5x, 4.5x, 6.0x Lupas Infinity VUE - Filtro Reveal: 3.0x, 3.5x, 4.5x Lupas Micro-EF - Filtro Reveal: Micro 3.0 EF, Micro 3.5 EF, Micro 4.5 EF Wound Care con un solo foco reveal | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241215210 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | RESINA PARA IMPRESIÓN 3D VARSEOSMILE® TRINIQ®, con nombre genérico RESINA PARA IMPRESIÓN 3D | VarseoSmile® TriniQ® | NO | RESINA PARA LA IMPRESIÓN 3D DE RESTAURACIONES DE DIENTES INDIVIDUALES, PUENTES Y DIENTES ARTIFICIALES. | FRASCO CON 250 Y 500 GRAMOS | VS® TriniQ® A1 41170 41180 VS® TriniQ® A2 41171 41181 VS® TriniQ® A3 41172 41182 VS® TriniQ® A3.5 41177 41187 VS® TriniQ® B1 41173 41183 VS® TriniQ® B2 41178 41188 VS® TriniQ® C2 41174 41184 VS® TriniQ® D3 41179 41189 VS® TriniQ® 0M1 41175 41185 VS® TriniQ® 0M3 41176 41186 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241215507 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | COLUMNA CIELITICA con nombre genérico COLUMNA CIELITICA | COMEN | NO | Columna Cielítica diseñada para la ubicación de dispositivos médicos y la distribución eléctrica para alimentar los dispositivos como Monitores de Signos vitales, Bombas de infusión, Desfibriladores, electrocardiógrafos. Este producto maneja las siguientes configuraciones: Columna Cielítica para Anestesia, Cirugía, Laparoscopia, Endoscopia Gastrointestinal, enfermería, CPB. | Vienen disponibles en columna individual de uno o dos brazos. | M7, M7A, M7B | NOTA: Este producto no incluye ningún tipo de equipos biomédicos tales como Monitores de Signos vitales, Bombas de infusión, Desfibriladores, electrocardiógrafos, entre otros. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241216929 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | ALINEADORES DE ORTODONCIA | ORTOCLEAR | NO | PRODUCTO ODONTOLÓGICO TEMPORAL. LOS ALINEADORES DENTALES SON PARA SER USADOS EN ORTODONCIA Y ESTÉTICA, SON UN TIPO DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO QUE MUEVE LOS DIENTES DE LOS PACIENTES PARA CONSEGUIR SU SONRISA QUEDE TOTALMENTE RECTA. LOS ALINEADORES DENTALES SON FABRICADOS ESPECÍFICAMENTE SIGUIENDO LAS MEDIDAS DE CADA PACIENTE DETERMINADO (USUARIO FINAL). SU USO DEBE SER INDICADO POR ESPECIALISTA EN ORTODONCIA. EL TRATAMIENTO PUEDE SER EN EL MAXILAR SUPERIOR, MAXILAR INFERIOR O AMBOS MAXILARES SEGÚN LA NECESIDAD DEL PACIENTE. SE RECOMIENDA SU USO DURANTE 22 HORAS AL DÍA POR 21 DÍAS. SE DEBE RETIRAR ÚNICAMENTE PARA COMER Y REALIZAR LA HIGIENE ORAL. | UNIDAD INDIVIDUAL CAJA X UNIDADES DEPENDIENDO SEGÚN EL TRATAMIENTO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO ALINEADORES DE ORTODONCIA DE MARCA ORTOCLEAR, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida
20241217367 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | ALINEADORES Y RETENEDORES INVISIBLES INVISALIGN® - VIVERA®, con nombre genérico ALINEADORES Y RETENEDORES DE ORTODONCIA | INVISALIGN - VIVERA | NO | LOS ALINEADORES Y RETENEDORES INVISIBLES INVISALIGN® - VIVERA® SON UNA SERIE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ORTODONCIA, TERMOPLÁSTICOS, EXTRAÍBLES DE PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE, QUE DESPLAZAN LOS DIENTES EL PACIENTE EN PEQUEÑOS INCREMENTOS DESDE SU ESTADO INICIAL A UN ESTADO TRATADO ÓPTIMO. SON PRODUCTOS QUE SE USAN PARA CORREGIR LA MALOCLUSIÓN DENTAL. | UN PAR: SUPERIOR E INFERIOR POR UNIDAD DE EMPAQUE. | INVISALIGN SYSTEM ORTHODONTIC APPLIANCE INVISALIGN FULL INVISALIGN TEEN INVISALIGN LITE INVISALIGN I7 INVISALIGN GO INVISALIGN GO PLUS INVISALIGN SYSTEM – COMPREHENSIVE INVISALIGN SYSTEM – MODERATE INVISALIGN SYSTEM – LITE INVISALIGN SYSTEM – EXPRESS INVISALIGN FIRST – MODERATE INVISALIGN FIRST – COMPREHENSIVE INVISALIGN SYSTEM – COMPREHENSIVE PHASE 2 VIVERA RETAINER INVISALIGN RETAINER INVISALIGN SWIFT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241217418 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | ExEm® Foam | ExEm® | SI | Indicación: Diagnóstico de la obstrucción tubárica en mujeres con infertilidad conocida o sospechada. Usos: La espuma está destinada para su uso por profesionales médicos capacitados en pruebas de permeabilidad tubárica mediante ultrasonido. En las indicaciones de uso se incluyen todas las recomendadas en la producción de espuma para histerosalpingosonografia. Con el kit ExEm® Foam, se puede crear una espuma para la Histerosalpingo-sonografía con Espuma (HyFoSy). Al diluir el ExEm® Gel con ExEm® Water, se forma una espuma que permite una distensión rápida y sencilla de las paredes de las trompas de Falopio. La espuma se infunde a través de un catéter introducido en el cuello uterino y la cavidad uterina hasta las trompas de Falopio, creando así una extensión perfecta de las paredes de las trompas de Falopio y creando una buena visibilidad mediante la espuma durante el examen de ultrasonido. Cualquier máquina de ultrasonido en 2D, operada por un ecografista calificado, puede ser utilizada para el procedimiento HyFoSy utilizando ExEm® Foam. El ultrasonido en 3D o el Doppler en 2D/3D de Alta Definición (HDF) pueden ofrecer una mayor precisión y un reconocimiento más rápido de la permeabilidad tubárica. | Caja plegadiza que contiene: Una jeringa de 10 ml con 5 ml de ExEm® Gel (Hidroxietilcelulosa y glicerol) Una jeringa de 10 ml con 5 mL de ExEm® Water (agua purificada estéril) Un dispositivo adaptador para conectar ambas jeringas inserto Kit de un solo uso. No reutilizar, re-esterilizar ni someter a autoclave.. No incluye un catéter. Se puede usar cualquier catéter transcervical con conexión Luer, diseñado para aplicación intrauterina (de al menos 5Fr) | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ExEm® Foam con Nombre genérico no aplica es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: b) La clase IIa (…) | IIa
20241217536 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | EJERCITADOR DE PEDAL PLEGABLE con nombre genérico EJERCITADOR DE PEDAL PLEGABLE | No registra | NO | Ejercita los músculos de los miembros inferiores mientras la persona se encuentra sentada. Disminuye el reposo prolongado en las personas que permanecen largo tiempo sentados. | Presentación individual | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241217650 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | SIMULADOR EEG SEDSIM con nombre genérico SIMULADOR DE SEÑALES EEG | BIOIN | NO | Simulador que permite la generación de señales de electroencefalografía (EEG). Está diseñado para uso en entrenamiento y educación para generar la simulación de la señal de EEG y monitoreo cerebral para anestesia. El dispositivo no interactúa directamente con pacientes. El simulador puede funcionar en tres modos, Señal estática: señales preconfiguradas que dan como resultado valores anestésicos constantes. Caso clínico: casos clínicos típicos pregrabados en un bucle de 20 minutos que se repite. Modo avanzado: permite al usuario simular infusiones de fármacos que afectan al EEG, graficando el modelo farmacocinético y generando el EEG correspondiente al fármaco infundido. | Unidad en caja | SIM-MOD-EEG-1, SIM-MOD-EEG-2 y SIM-HEAD-EEG-1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241219111 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS con nombre genérico LUCES FRONTALES PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS | DAYLITE®, HDI™, ULTRAMINI®, MINI®, TWINBEAM®, DESIGNS FOR VISION, INC® | SI | Dispositivo de iluminación que se utiliza para ayudar en la visualización a los profesionales médicos. Está diseñado para iluminar y/o fluorescer (si está equipado) varios tejidos y/o partes del cuerpo. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por profesionales médicos, y no se requiere capacitación específica. | Unidad, caja | LED DayLite® HDi™: LED Frontal UltraMini® HDi™ LED Frontal UltraMini® PS LED Frontal USB DayLite® LED Frontal DayLite®HDi™ LED Frontal USB TwinBeam® LED Frontal TwinBeam® HDi™ LED Frontal TwinBeam® IR HDi™ LED DayLite Micro HDi™ LED DayLite Micro IR HDi™ LED DayLite WireLess IR HDi™ REVEAL: UltraMini HDi REVEAL TriBeam HDi REVEAL | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS con nombre genérico LUCES FRONTALES PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS con nombre genérico LUCES FRONTALES PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20241219261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | ALIENADORES INVISIBLES LAB ALIGNERS, con nombre genérico: LAB ALIGNERS | LAB ALIGNERS | NO | DISPOSITIVO SOBRE MEDIDA BUCAL UTILIZADO PARA CORREGIR MALOCLUSIONES EN LOS DIENTES A TRAVÉS DE PLACAS TRANSPARENTES QUE SE CAMBIAN CADA 15 DÍAS Y ESTÁN PROGRAMADOS DIGITALMENTE PARA REALIZAR MOVIMIENTOS EN LAS CORONAS | SE ENVÍA EN UNA BOLSA ROTULADA EL PAR DE ALINEADORES (SUPERIOR E INFERIOR) PREVIAMENTE DESINFECTADOS. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241224094 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | ALINEADORES Y RETENEDORES INVISIBLES INVISALIGN® - VIVERA®, con nombre genérico ALINEADORES Y RETENEDORES DE ORTODONCIA | INVISALIGN - VIVERA | NO | LOS ALINEADORES Y RETENEDORES INVISIBLES INVISALIGN® - VIVERA® SON UNA SERIE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ORTODONCIA, TERMOPLÁSTICOS, EXTRAÍBLES DE PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE, QUE DESPLAZAN LOS DIENTES EL PACIENTE EN PEQUEÑOS INCREMENTOS DESDE SU ESTADO INICIAL A UN ESTADO TRATADO ÓPTIMO. SON PRODUCTOS QUE SE USAN PARA CORREGIR LA MALOCLUSIÓN DENTAL. | UN PAR: SUPERIOR E INFERIOR POR UNIDAD DE EMPAQUE. | INVISALIGN SYSTEM ORTHODONTIC APPLIANCE INVISALIGN FULL INVISALIGN TEEN INVISALIGN LITE INVISALIGN I7 INVISALIGN GO INVISALIGN GO PLUS INVISALIGN SYSTEM – COMPREHENSIVE INVISALIGN SYSTEM – MODERATE INVISALIGN SYSTEM – LITE INVISALIGN SYSTEM – EXPRESS INVISALIGN FIRST – MODERATE INVISALIGN FIRST – COMPREHENSIVE INVISALIGN SYSTEM – COMPREHENSIVE PHASE 2 VIVERA RETAINER INVISALIGN RETAINER INVISALIGN SWIFT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241228089 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | Low-AR | VITRO, S.A | NO | La solución Low-AR lista para uso es una solución tamponada con un pH final de 6.00 que se emplea como método de desenmascaramiento antigénico por calor. | 2000 mL | No registra | Considerando la aplicación del producto Low-AR en el inserto: “El desenmascaramiento antigénico por calor ha mejorado notablemente las tinciones inmunohistoquímicas de antígenos en patología quirúrgica convencional”, el producto mencionado NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 20 del 10 y 11 de noviembre de 2021: “CONCEPTO : Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnóstico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente.” | Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico in vitro
20241232559 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-13 | COVER | VITRO S.A | NO | El aceite mineral se emplea como cobertura protectora para prevenir la evaporación de las soluciones Low-AR y High-AR durante el desenmascaramiento antigénico por calor en VitroStainer 42. | 2000mL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto COVER, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que este producto se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241186278 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | Ultrasoner, nombre genérico: Ultrasonicador, | IGENESIS | NO | El Ultrasoner Galaxy USL III se utiliza para el tratamiento ultrasónico de muestras antes de realizar el análisis. Este manual es adecuado para profesionales del ácido nucleico, personal científico y de investigación, evaluadores, Distribuidor, agente y personal de posventa para leer y usar. | UNIDAD | Galaxy USL III” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241202037 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK | SI | El VITEK MS SMARTCALIBRANT es un reactivo listo para su uso diseñado como un método alternativo para calibrar instrumentos de espectrometría de masas MALDI-TOF dedicados para la identificación de microorganismos. Este reactivo se puede utilizar en instrumentos VITEK MS. | 5 x 0,2 Ml | Ref. 423710 | El reactivo: VITEK MS SMARTCALIBRANT Ref. 423710 está destinado por el fabricante para calibrar el instrumento de espectrometría de masas MALDI-TOF en la identificación de microorganismos en el instrumento VITEK® MS, previo al análisis. Por lo tanto, se enmarcan dentro de la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “(…) Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas (…)”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría II, área MICROBIOLOGÍA, de la Clasificación para RDIV establecida en el Decreto 3770 de 2004 | II
20241214976 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | ULTRA FREEZER con nombre genérico ULTRA CONGELADOR. | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MD-86L568. CANTIDAD: 2 Equipos. SERIALES: 540P588180145233410001, 540P588180145233410002. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241217461 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | FREEZER con nombre genérico CONGELADOR. | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MD-40L106. CANTIDAD: 6 Equipos. SERIALES: 540P607170145293410001, 540P607170145293410002, 540P607170145293410003, 540P607170145293410004, 540P607170145293410005, 540P607170145293410006. (…)” | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241218376 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | FREEZER con nombre genérico CONGELADOR. | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MD-40W301. CANTIDAD: 1 Equipo. SERIALES: 540-P2292201-3C20-2410001. (…)” | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241224227 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | BIOMEK NGENIUS NEXT GENERATION LIBRARY PREP SYSTEM con nombre genérico INSTRUMENTO PARA PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS NGS | BECKMAN COULTER | SI | El sistema Biomek NGeniuS se compone del instrumento Biomek NGeniuS, el software del portal de Biomek NGeniuS y el material de laboratorio, incluidas las puntas de pipeteo, los vasos de reacción, as tapas de los vasos de reacción, las placas de sellado del termociclador y los depósitos a granel. El sistema Biomek NGeniuS puede completar un flujo de trabajo total en un solo instrumento o dividir el flujo de trabajo entre varios instrumentos; por ejemplo, en instrumentos en laboratorios anteriores y posteriores a PCR. La conectividad es necesaria para el funcionamiento sistemático. El sistema Biomek NGeniuS no automatiza todo el proceso de flujo de trabajo. No cuantifica la concentración de ácido nucleico, no valora la calidad de la biblioteca que se está preparando ni realiza fragmentción mecánica. Funciones: - Realizar la normalización del ácido nucleico y la construcción de bibliotecas - Procesar tamaños de lote de 4-24 muestra - Configuración dividida previa/posterior a PCR con datos integrados. Un laboratorio con más de un instrumento puede optar por colocar un instrumento en su sala previa a PCR y otro instrumento en su sala posterior a PCR. - Plantillas de aplicación accesibles para el cliente - Configuración de aplicaciones - Confirmación y alicuotado automatizados de reactivos - Verificación de la plataforma en tiempo real y prevención de errores - Configuración y monitorización remota de lotes - Ayudas de trabajo descargables para impresión o visualización electrónica - Marcado de muestras para valores de datos de muestra fuera de rango - Inicio de sesión del usuario y sistema de permisos - Importación de datos de muestra (.csv) - Informes de lotes (.pdf) | Equipo de mesa, con sistema integrado y accesorios (según aplique). | C62703 - Biomek NGenius Instrument” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BIOMEK NGENIUS NEXT GENERATION LIBRARY PREP SYSTEM con nombre genérico INSTRUMENTO PARA PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS NGS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, donde se observa que contiene dentro de sus componentes un “termociclador”, en tal sentido, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…) | IIa
20241224236 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | SIMPLEXTAS™ 101 HEATING BLOCK con nombre genérico INCUBADORA DE CARTUCHOS | SIMPLEXTAS™ | NO | Este bloque calefactor es una incubadora para calentar los cartuchos de reactivo previo a la prueba | Unidad | T0001002” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241224699 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | ESCANER INTRAORAL con nombre genérico ESCANER INTRAORAL. | MEDIT | SI | El escáner se utiliza para tomar impresiones ópticas de piezas dentales, escaneos más rápidos, precisos y seguros, permite gestionar todos los datos digitales y escaneos 3d en un solo lugar, comunicar todos los problemas con los colaboradores y garantizar la seguridad de alta calidad gracias a la nube en tiempo real. | Empaque Individual | MEDIT i700” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ESCANER INTRAORAL con nombre genérico ESCANER INTRAORAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)” NOTA: Es preciso destacar, que al revisar detenidamente la información aportada con su solicitud y a su vez en la página del fabricante para el modelo MEDIT i700 en el link: https://www.medit.com/medit-i700-intraoral-scanner/ , el fabricante muestra claramente que el modelo en mención es un ESCANER INTRAORAL y en tal sentido, no se encuentra ninguna observación o nota especial que mencione que el modelo citado es de uso exclusivo en laboratorio dental. En razón a lo anterior, se expide la presente certificación con el nombre del producto y el nombre genérico del producto, quedando: “Escáner intraoral”, teniendo en cuenta que dentro del uso previsto el fabricante menciona en el citado link “Mejore su atención dental con el Medit i700 de primer nivel, que hace que las visitas sean más rápidas y cómodas sin sacrificar la precisión.”, dejando claro que su uso es para atención a pacientes y NO para uso exclusivo en laboratorio dental. | IIa
20241226126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | HIGH-AR | VITRO, S.A | NO | La solución High-AR lista para uso es una solución tamponada con un pH final de 9.00 que se emplea como método de desenmascaramiento antigénico por calor. | 2000 mL | MAD-004075VS | Considerando la aplicación del producto High-AR Ref MAD-004075VS en el inserto: “El desenmascaramiento antigénico por calor ha mejorado notablemente las tinciones inmunohistoquímicas de antígenos en patología quirúrgica convencional”, el producto mencionado NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 20 del 10 y 11 de noviembre de 2021 que señala lo siguiente: “CONCEPTO : Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnóstico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente.” Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241226132 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | CLEANING SOLUTION 10X | VITRO, S.A | NO | Es una solución que se utiliza para los lavados internos y externos de la aguja de dispensación en la estación de lavado del equipo. Además, es utilizada en los lavados de portaobjetos después de la recuperación antigénica y en el lavado final de portaobjetos tras el paso de detección. | 1000 Ml | MAD-003931CSVS | De acuerdo con lo anterior, el producto Cleaning Solution 10X, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241226138 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-17 | Dewax Solution (DW) | VITRO, S.A | NO | Añadir La solución tamponada salina se emplea en métodos de desparafinado de las secciones de tejido antes de la recuperación antigénica por calor empleada posteriormente en VitroStainer 42. | 2000 mL | MAD-004080VS | Considerando la aplicación del producto Dewax Solution (DW) Ref MAD-004080VS en el inserto: “Desparafinado de las muestras de tejido previo a la recuperación antigénica del proceso de inmunotinción. El desenmascaramiento antigénico por calor ha mejorado notablemente las tinciones inmunohistoquímicas de antígenos en patología quirúrgica convencional”, el producto mencionado NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 20 del 10 y 11 de noviembre de 2021 que señala lo siguiente: “CONCEPTO : Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnóstico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente.” | Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241140675 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-18 | GUANTES DE EXAMEN SIN POLVO DE NITRILO DE USO INDUSTRIAL con nombre genérico: GUANTES SIN POLVO DE NITRILO. | BODY SAFE | NO | ALMACENESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. EVITE EXCESOS DE TEMPERATURA SUPERIOR A 35°C, 95° F. DEBE EVITARSE QUE LA CAJA ABIERTA SEA EXPUESTA DIRECTAMENTE A LA LUZ DEL SOL O A LUCES FLUORECENTES. | CAJA DISPENSADORA X 100 GUANTES. 1 CAJA DE CARTÓN x 10 CAJAS DISPENSADORAS x 100 GUANTES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto GUANTES DE EXAMEN SIN POLVO DE NITRILO DE USO INDUSTRIAL con nombre genérico: GUANTES SIN POLVO DE NITRILO, con un sticker con la siguiente información: “NO USAR EN PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRE LA ATENCION EN HUMANOS”. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241221570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-18 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. JOSUE GIOVANNI DIAZ RUBIO. Con nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. JOSUE GIOVANNI DIAZ RUBIO IDENTIFICADO CON CC 79.481.779 DE BOGOTÁ SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: SU DIAGNÓSTICO ES ANEURISMA DE LA AORTA TORACOABDOMINAL. EL PACIENTE REFIERE APARICIÓN DE DOLOR ABDOMINAL Y DORSOLUMBAR OCASIONAL, POR LO CUAL EL ANEURISMA PUEDE ESTAR TORNÁNDOSE SINTOMÁTICO. COMPENSAR SALUD, EN LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE SALUD DICE AORTOGRAMA TORAC-AORTOGRAMA ABDOMINAL+ ARTERIOGRAFÍA DE VASOS ABDOMINALES ESTA ENDOPROTESIS ESTÁ COMPUESTA POR BRANCH DESCENDING-THORACOABDOMINAL DEVICE, Y 4 THORACOABDOMINAL SIDE BRANCH (4 RAMIFICACIONES LATERALES) | UNITARIO | No registra | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE DISPOSITIVO INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, EL CUAL ES FABRICADO A LA MEDIDA, POR LO TANTO, SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE JOSUE GIOVANNI DIAZ RUBIO CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION No. 79.481.779 de Bogotá, Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por ser dispositivo médico sobre medida
20241228740 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-18 | DESENGRASANTE ECOLÓGICO OB GREEN con nombre genérico: NOMBRE GENÉRICO DEL PRODUCTO: DESENGRASANTE ECOLÓGICO OB GREEN CON SOLVENTES CÍTRICOS NATURALES | Organica | NO | Limpieza general y descontaminación de superficies en clínicas, hospitales, consultorios odontológicos, centros de estética, spas, instalaciones medico veterinarias, y ejercicio agropecuario | 120 mL, 1 Litro, 2 Litros, garrafa por 4 Litros, garrafa por 10 Litros y garrafa por 20 Litros. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Este producto no podrá ser utilizado para desinfección de dispositivos medicos o equipos biomedicos, debe usarse únicamente para fines de limpieza, no obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241233263 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-18 | FluorQuant Kit de alta sensibilidad para la cuantificación de dsADN | LOCCUS | SI | El kit Loccus para la cuantificación de ADN de doble cadena (dsADN) es selectivo debido al alto rendimiento cuántico del colorante intercalante y al elevado coeficiente de extinción molar. El kit ofrece ventajas en términos de estabilidad, rango dinámico lineal y sensibilidad en comparación con otros métodos de cuantificación del ADN. Desarrollado para su lectura en equipos de tipo fluorímetro, proporciona un método sencillo para cuantificar el dsADN a partir de 1 μl a 20 μl de muestra. El kit tolera los contaminantes que suelen encontrarse en las muestras tras la extracción, como sales, proteínas, disolventes y soluciones detergentes. También puede utilizarse para cuantificar ADN para secuenciación, productos recombinantes a partir de ADN exógeno residual, entre otros. | High Sensitivy dsDNA x 100 reacciones Ref.: 01.000171 Broad Range dsDNA x 100 reacciones Ref.: 01.000172 | Ref.: 01.000171 Ref.: 01.000172 | Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, el producto en mención SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, siempre que éste sea comercializado para la prestación de Servicios de Salud. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241186051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-20 | ROPA QUIRURGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL | JMM | NO | Utilizado como vestuario de protección para profesionales de la salud, pacientes, laboratorios, odontología e industria en general | . Bata quirúrgica no estéril: bolsa por unidad y por 10 unidades, paquete o caja por 100 unidades · Bata paciente no estéril: bolsa por unidad y por 10 unidades, paquete o caja por 200 unidades · Polainas: bolsa por 50 pares, paquete o caja por 1000 unidades · Pijama (camisa y pantalón): bolsa por 1 unidad, paquete o caja por 100 unidades · Overol: bolsa por 1 unidad y por 5 unidades, paquete o caja por 50 unidades · Tela para camilla: empaque por 1 unidad, paquete o caja por 8 unidades · Estrapleras: bolsa por 1 unidad y 10 unidades, paquete o caja por 100 unidades · Gorro oruga: bolsa por 10 y por 100 unidades, paquete o caja por 1500 unidades · Gorro cirujano: bolsa por 50 y 100 unidades, paquete o caja 1000 unidades . Baberos odontológicos: bolsa por 1,10,12,15,24,50,80,100 y 120 unidades, paquete o caja por 1200 y 1500 unidades · Camisón manga corta: bolsa por 1 unidad y 10 unidades, paquete o caja por 300 unidades · Camisón manga larga: bolsa por 1 unidad y 10 unidades, paquete o caja por 200 unidades · Estoquinetas: bolsa por 10 unidades · Falda ginecológica: bolsa por 1 unidad y 10 unidades, paquete o caja por 200 unidades · Sábanas: bolsa por 1 unidad y 10 unidades, paquete o caja por 100 unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241188947 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-20 | PARCHE DE PIE DE BAMBÚ con Nombre genérico PARCHE DE PIE DE BAMBÚ. | HGW | NO | SE RECOMIENDA USAR EN PERSONAS QUE DEBEN PERMANECER DE PIE, CAMINAR DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO. | 10 PIEZAS/BOLSA | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de medicamentos y productos Fito terapéuticos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241238097 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-20 | PAÑO AUXILIAR SUPERABSORBENTE PARA PISO DE ENTORNO QUIRURGICO SULTAN 9 con Nombre genérico PAÑO AUXILIAR SUPERABSORBENTE PARA PISO DE ENTORNO QUIRURGICO | SULTAN 9 | NO | Sultan 9, paño desechable superabsorbente para mantener pisos secos y seguros. Con capacidad de absorción hasta de 9.0 litros de líquidos como sangre, fluidos de irrigación, solución salina, orina, agua y otro tipo de fluidos presentes en cirugías y en el entorno quirúrgico. | Caja x 100 unidades (4 cajas internas x 25 unidades cada una) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241238118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-20 | TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA ENTORNO QUIRURGICO CON CAPACIDAD DE ABSORCION DE LIQUIDOS SULTAN FIX con Nombre genérico TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA ENTORNO QUIRURGICO CON CAPACIDAD DE ABSORCION DE LIQUIDOS. | SULTAN FIX | NO | Sultan Fix, tapete desechable que proporciona una superficie segura para el cuerpo médico al adherirse al piso (incluso mojado) evitando caídas y accidentes. Para confort y seguridad adicional, el tapete absorbe hasta 1.5 litros de líquidos como sangre, fluidos de irrigación, solución salina, orina, agua y otro tipo de fluidos presentes en cirugías y en el entorno quirúrgico. | Caja x 75 unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241185757 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-23 | PIPETA PASTEUR 3 ML Y PUNTAS PARA PIPETAS con nombre genérico PIPETA PASTEUR 3 ML Y PUNTAS PARA PIPETAS | RUNLAB | NO | Ideal para trasvasar y dispensar líquidos de forma segura en todo tipo de laboratorios, eliminando el riesgo de contaminación cruzada. | 500/caja, 3000/cartón Paquete x 1000 UNIDADES Paquete x 500 UNIDADES. | Pipeta Pasteur 3 mL 11401 Puntas para pipetas 51120Y, 51131 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241194890 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-25 | DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES HOSPITALARIAS CONCENTRADO - DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES | DEFENDER - Z | NO | INDICADO PARA LA DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO HOSPITALARIO, SUPERFICIES EXTENSAS COMO PISOS, PAREDES Y TECHOS DE ÁREAS DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CRÍTICAS, SEMICRITICAS Y NO CRÍTICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SUPERFICIES EN GENERAL DE CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD. CON ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA. USOS: En dilución: • Usar una dilución de 30 mL por cada litro de agua. Aplicar con paño, inmersión o aspersión, permita que permanezcan húmedas y deje secar al aire. Aplíquese según protocolo de desinfección. No necesita enjuagar. Aplicación directa: • Utilice directamente sin diluir el producto en caso de contaminación microbiológica. PRECAUCIONES DE USO: • Usar las medidas de protección adecuadas como guantes, tapabocas, etc. Mantenga alejado de los niños. • En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua el área afectada, si presenta irritación consulte un médico. | Envase de polietileno de alta densidad (PEAD) por 60, 120, 200, 500, 750, 1000, 2000, 3750, 4000 y 5000 mL. | DESINFECTANTE DE AREAS Y SUPERFICIES HOSPITALARIAS CONCENTRADO | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO PARA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241239475 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-25 | FACE CRADLE PRONE SUPPORT SYSTEM nombre genérico: SISTEMA DE SOPORTE PRONO-CUNA FACIAL | MERCURY MEDICAL | NO | EL FACE CRADLE ES PARA SU USO EN CIRUGÍAS DE POSICIÓN PRONA, OFRECIENDO A LOS MÉDICOS UNA MAYOR VISIBILIDAD DE LA CARA DEL PACIENTE | UNIDAD | Face Cradle Prone Support System | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241232502 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-25 | DISPOSITIVOS TERMOPLASTICOS PARA INMOVILIZACION con Nombre genérico DISPOSITIVOS TERMOPLASTICOS PARA INMOVILIZACION. | KLARITY | SI | Las Máscaras Termoplásticas son dispositivos utilizados para el posicionamiento preciso y la inmovilización de pacientes sometidos a tratamiento por radioterapia. Las Máscaras Termoplásticas se formulan especialmente para capacidades de moldeo mejoradas con contracción mínima dando como resultado óptima comodidad del paciente. Pueden ser moldeadas estrechamente a la anatomía del paciente, proporcionando un fuerte apoyo, comodidad y reproducibilidad exacta. Los tratamientos con radioterapia en los que el uso de una máscara termoplástica pueden ser asociados son: IMRT, Terapia de Protones, SRS, SBRT, entre otros. En el caso particular de los inmovilizadores termoplásticos para cabeza y cuello (y cabeza, cuello y hombros), están previstos como dispositivos de apoyo para tratamientos desarrollados en esta zona anatómica, principalmente en tratamiento de tumores del sistema nervioso central, hipófisis, tiroides, boca lengua, etc. Una vez aprobada una planeacion de tratamiento para un paciente en particular, durante todo el tratamiento, este ha de permanecer inmóvil y mantener la misma postura. Es aquí donde los dispositivos de inmovilización cobran gran relevancia pues es frecuente que próximo a la zona del tumor se encuentren determinadas estructuras importantes como los nervios ópticos, la hipófisis o el tronco cerebral. Deben evitarse movimientos (in)voluntarios o accidentales del paciente para administrar la radiación con una precisión elevada y evitar que los tejidos sanos que rodean al tumor reciban más dosis de la tolerada, son necesarios sistemas de inmovilización muy precisos para que permitan la administración de la radiación con gran exactitud. | UNIDAD INDIVIDUAL, CAJA x6, x12 UNIDADES | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVOS TERMOPLASTICOS PARA INMOVILIZACION con Nombre genérico DISPOSITIVOS TERMOPLASTICOS PARA INMOVILIZACION, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) | I
20241182579 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-26 | Silla de Ruedas Elevadora de Paciente Para el Hogar con Pilas, nombre genérico: Silla Eléctrica de Transferencia de Paciente | HURCHEN | SI | La silla de ruedas elevadora de pacientes proporciona una solución de transferencia segura y confiable para los cuidadores que ayudan a ancianos y discapacitados. Su funcionamiento es seguro y no requiere mucho esfuerzo, puede usarse tanto para el transporte de la persona, también como silla de ruedas, inodoro, o silla de baño. Requiere asistencia de cuidador, el paciente no puede moverse manera independiente. El ancho de la puerta debe ser mayo a 55 Cms, para la entrada y salida libres. La base de la cama debe tener espacios y una altura superior a 11 cms. | La silla de ruedas elevadora de pacientes puede soportar pesos de hasta 330 libras. Es fácil de instalar, desmontar, transportar y almacenar. Tiene un sistema de elevación fácil y cómodo, ofrece velocidad de cambio rápido y con mayor estabilidad, reduciendo el riesgo de accidentes. Características especiales de bloqueo del asiento, cómodo y estable para levantar dado el sistema de elevación + eslinga, que proporciona apoyo estable en la parte superior del cuerpo al mantener el peso corporal o las extremidades. Dispone de un gran cabestrillo envuelto alrededor de la espalda para proporcionar mayor estabilidad y evitar que el paciente se suba al trasladar o levantar. El motor se carga entre 4 a 6 horas, puede realizar aproximadamente 150 elevaciones. | Esta referencia trae dos motores eléctricos, uno para la elevación de la silla y el otro para el levantamiento de la eslinga” | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 06 del 10 de julio de 2013 en el numeral 3.4 la cual establece: “(…) CONCEPTO: una vez evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo medico contemplado en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, las sillas de ruedas mecánicas, eléctricas, electromagnéticas y electrónicas son consideradas Dispositivos Médicos y por lo tanto requieren registro sanitario. (….)” Teniendo en cuenta lo anterior y la información aportada se identifica el producto Silla de Ruedas Elevadora de Paciente Para el Hogar con Pilas, nombre genérico: Silla Eléctrica de Transferencia de Paciente, marca: HURCHEN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…).” | I
20241246685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-26 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. GILBERTO CORREA RESTREPO Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. GILBERTO CORREA RESTREPO IDENTIFICADO CON CC 70.037.195 DE MEDELLÍN SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: SU DIAGNÓSTICO ES ANEURISMA DE LA AORTA TORACOABDOMINAL. EL PACIENTE TIENE SÍNDROME AÓRTICO AGUDO. EN EL FALLO DE TUTELA 11001-40-03-074- 2024-0686-00 DE MAYO 10, 2024. SE AUTORIZA EL DISPOSITIVO, PORQUE LA EPS COMPENSAR AUTORIZÓ LA INTERVENCIÓN MÁS NO EL INSUMO.ESTA ENDOPROTESIS ESTÁ COMPUESTA POR FENESTRATED-THORACOABDOMINAL DEVICE, FEN – THORACO-ABDOMINAL-GRAFT. | UNITARIO | No registra | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE GILBERTO CORREA RESTREPO QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241208007 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-27 | ALMOHADILLA MASAJEADORA TERMICA ELECTRICA GAMA Y TECH, nombre genérico: ALMOHADILLA MASAJEADORA TERMICA ELECTRICA | Gamma & Tech | NO | La almohadilla masajeadora eléctrica portátil esta diseñada para proporcionar comodidad y relajación en casa. Su diseño versátil permite su uso en diversas áreas del cuerpo, como hombros, piernas, brazos y espalda. Este dispositivo alivia las molestias musculares y ofrece una sensación de descanso gracias a su función de calor, la cual ayuda a estimular la circulación sanguínea. Los masajeadores eléctricos Gamma & Tech están disponibles en diversas presentaciones, cada adaptada a zonas específicas del cuerpo. (…) Uso o destino Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. Los masajeadores eléctricos Gama & Tech están destinados a la relajación de tensiones musculares en distintas áreas del cuerpo. No están destinados a tratar condiciones médicas, dolores específicos o patologías, debido a su baja temperatura la cual es controlada, no se recomienda su aplicación directa sobre la piel directa. | Caja de cartón por unidad | Almohadilla térmica masajeadora con control inteligente Ref.: MAN90459 Modelo CO-02 Almohadilla térmica masajeadora Gamma & Tech Ref.: MAN280421 Modelo: CO-01 Almohadilla térmica masajeadora con velcro Ref.: MAN260115 Modelo CO-03 Almohadilla térmica masajeadora lumbar Ref.: MAN220871 Modelo CO-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241152932 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | LACTATE SCOUT SPORT con nombre genérico DISPOSITIVO DE MEDICION DE LACTATO. | EKF DIAGNOSTICS | NO | Está diseñado para medir la concentración de lactato en sangre capilar con el fin de evaluar los cambios en el estado y el rendimiento físicos en personas sanas del ámbito del deporte. El sistema de medición Lactate Scout Sport no está pensado para la medición cuantitativa del lactato con fines de diagnóstico clínico en un contexto médico. No debe adoptarse ningún diagnóstico ni ninguna medida médica sobre la base de los valores obtenidos. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241204032 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | DERMOGRAFO, nombre genérico: DERMOGRAFO - MAQUINA DE TATUAJES MAQUINAS DE MICROPIGMENTACIÓN | No registra | NO | Equipos utilizados para realizar procedimientos de micropigmentación. Esta herramienta está especialmente concebida para la aplicación precisa de pigmentos en la piel en procedimientos de maquillaje semipermanente y tatuajes cosméticos. | KIT | BELLAR V2 BELLAR AIR FLUX MAX FLUX S MAX FLUX S SPEKTRA FLUX MINI SPEKTRA FLUX S SPEKTRA XION S XION MINI SPEKTRA XION MINI MAST P15, MAST P20, MAST TOUR AIR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241205588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | CytoFLEX nano Flow Cytometer nombre genérico: Sistema de preparación de bibliotecas | Beckman Coulter | NO | El primer citómetro de flujo a nano escala construido para un propósito específico capaz de detectar nanopartículas de al menos 40 nm* y, al mismo tiempo, caracterizarlas en detalle. El citómetro de nanoflujo CytoFLEX tiene capacidad para 12 canales de detección simultáneos, divididos en 6 canales fluorescentes, 5 canales de dispersión lateral y 1 canal de dispersión frontal. Cada instrumento está disponible en una configuración con todos los láseres activados. | Equipo en la caja | D00710 Nanoscale Flow Cytometer | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241206122 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | CÁMARAS DE IONIZACIÓN EXRADIN THIMBLE, nombre: CAMARAS DE IONIZACIÓN nombre genérico: DETECTOR DE RADIACIÓN | EXRADIN | NO | Es un instrumento de medición fiable y sin complicaciones para las pruebas de garantía de calidad de los aceleradores lineales. | Exradin ® A1 (Shonka miniatura, 0,053 cc), Exradin ® A1SL (Shonka miniatura, 0,053 cc), Exradin ® A2 Icon (Spokas, 0,53 cc), Exradin ® A12 (Tipo Farmer®, 0,64 cc), Exradin ® A12S (Tipo Farmer®, 0,24 cc), Exradin ® A14 (Microcámara, 0,015 cc), Exradin ® A14P (Microplaca paralela, 0,003 cc), Exradin ® A14SL (Microcámara delgada, 0,015 c), Exradin ® A16 (MicroPoint, 0,007 cc), Exradin ® A18 (Escaneo, 0,123 cc), Exradin ® A19 (Tipo Classic Farmer®, 0,62 cc), Exradin ®A17CT ,Exradin ® A26 (MicroPoint, 0,015 cc), Exradin ® A28 (Escaneo, 0,125 cc) | REF 92705 / 92706 / 92722 / 92718 / 92721 / 92700 / 92725 / 92711 / 92900 / 92904 / 92903 / 92713 / 92723 / 92726 / 92729 / 92734 / 92746 / 92749 / 92901 / 92902 / 92905 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241228105 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | MEZCLADORES AUTOMATIZADOS EXACTAMIX con nombre genérico SISTEMA DE BOMBEO AUTOMATIZADO-MEZCLADOR | BAXTER, EXACTAMIX | NO | El mezclador Baxter ExactaMix es un sistema de bombeo automatizado que combina múltiples ingredientes estériles en una sola bolsa para paciente. Utilizando una fórmula proporcionada electrónicamente o ingresada manualmente, el mezclador extrae un volumen específico de cada ingrediente de su contenedor de origen en una secuencia específica y bombea cada ingrediente a una bolsa del paciente. La solución terminada se administra a los pacientes por vía intravenosa. | Unidad | EXACTAMIX 1200 EXACTAMIX PRO 1200 EXACTAMIX 2400 EXACTAMIX PRO 2400 EXACTAMIX 2400, Main Module EXACTAMIX PRO 2400, Main Module EXACTAMIX 1200, Main Module EXACTAMIX PRO 1200, Main Module EXACTAMIX 2400, Load Replacement, Main Module EXACTAMIX PRO 2400, Replacement, Main Module EXACTAMIX 1200,Replacement, Main Module EXACTAMIX PRO 1200, Replacement, Main Module EXACTAMIX 2400, Load Cell EXACTAMIX PRO 2400, Load Cell EXACTAMIX 1200, Load Cell EXACTAMIX PRO 1200, Load Cell EXACTAMIX 2400, Load Cell Module Replacement EXACTAMIX PRO 2400, Load Cell Module Replacement EXACTAMIX 1200, Load Cell Module Replacement EXACTAMIX PRO 1200, Load Cell Module Replacement EXACTAMIX 2400, Display EXACTAMIX PRO 2400, Display EXACTAMIX 1200, Display EXACTAMIX PRO 1200, Display EXACTAMIX 2400, Display Replacement EXACTAMIX PRO 2400, Display Replacement EXACTAMIX 1200, Display Replacement EXACTAMIX PRO 1200, Display Replacement VIAL RACK BASE PLATE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241228126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA MODELO: MRSP-500 con nombre genérico EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA MODELO: MRSP-500 | SHANGHAI MORUI TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | NO | El equipo de agua pura por ósmosis inversa es un equipo de tratamiento de agua. La membrana de ósmosis inversa puede separar sales disueltas, bacterias y materia orgánica en el agua, y puede producir agua pura a partir de 200-2000 ppm de agua cruda que contiene sal mediante ósmosis inversa. (…) | No registra | MRSP-500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241228299 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | QUANTUM RESONANCE MACNETIC ANALYZER - con nombre genérico ANALIZADOR CUANTICO DE RESONANCIA MAGNETICA CORPORAL | QUANTUM RESONANCE MACNETIC ANALYZER | SI | Analizador cuántico que mide frecuencias e identifica aumentos y disminuciones en algunas funciones del cuerpo y las interpreta generando un informe del análisis este informe es de lectura sencilla y lo puede interpretar cualquier persona. | UNIDAD | No regristra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto QUANTUM RESONANCE MACNETIC ANALYZER - con nombre genérico ANALIZADOR CUANTICO DE RESONANCIA MAGNETICA CORPORAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241230141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-30 | VISUCORE 500 TABLE con nombre genérico MESA VISUCORE 500 SYSTEM | ZEISS | NO | VISUCORE 500 Table ha sido diseñada para soportar equipos oftalmológicos y optométricos. Permite colocar correctamente los equipos de diagnóstico frente al paciente para que el examen pueda realizarse con la eficacia requerida. | Compacta | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241143324 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | GUANTES DE NITRILO, nombre genérico: GUANTES: | No registra | NO | Aptos para manipulación industrial y salas de belleza | Caja X 100 Unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241177893 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | STRAUMANN N!CE® ZIRCONIA / STRAUMANN DISCOS N!CE® ZIRCONIA | STRAUMANN; N!CE | NO | ES UN MATERIAL CERÁMICO DE DIÓXIDO DE CIRCONIO DISEÑADO PARA FABRICAR RESTAURACIONES PROTÉSICAS DE CERÁMICA DENTAL PARA RESTAURAR LA FUNCIÓN Y LA ESTÉTICA DE LOS DIENTES DEFECTUOSOS O AUSENTES. EL MATERIAL SE SUMINISTRA EN FORMA DE DISCOS DE FRESADO ESTÁNDAR PARA SU USO EN UN LABORATORIO DENTAL O EN UNA CONSULTA DENTAL. LOS DISCOS STRAUMANN NICE® ZIRCONIA ESTÁN DISPONIBLES EN DIFERENTES TONOS DE COLOR DENTAL (BLANCO, MONO L1, L2, M1, M2, I1 Y MONO A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, ASÍ COMO MULTI A1, A2, A3, A3.5, A4, BL1, BL2 SEGÚN LA GUÍA DE COLORES DENTALES VITA), Y EN TRES NIVELES DE TRANSLUCIDEZ, ES DECIR, LT (BAJA TRANSLUCIDEZ), HT (ALTA TRANSLUCIDEZ) Y XT (TRANSLUCIDEZ EXTRA-ALTA LOS DISCOS N!CE® ZIRCONIA SON DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA USO DEL LABORATORIO DENTAL. | CAJAS PLEGADIZAS, BLISTERS POLIMÉRICOS Y ETIQUETAS ADHESIVAS. | 010.7160 N!CE® ZIRCONIALT, WHITE, 12MM 010.7161 N!CE® ZIRCONIALT, WHITE, 14MM 010.7162 N!CE® ZIRCONIALT, WHITE, 16MM 010.7163 N!CE® ZIRCONIALT, WHITE, 18MM 010.7164 N!CE® ZIRCONIALT, WHITE, 20MM 010.7165 N!CE® ZIRCONIALT, MONO L1, 14MM 010.7166 N!CE® ZIRCONIALT, MONO L1, 16MM 010.7167 N!CE® ZIRCONIALT, MONO L1, 20MM 010.7168 N!CE® ZIRCONIALT, MONO L2, 14MM 010.7169 N!CE® ZIRCONIALT, MONO L2, 16MM 010.7170 N!CE® ZIRCONIALT, MONO L2, 20MM 010.7171 N!CE® ZIRCONIALT, MONO M1, 14MM 010.7172 N!CE® ZIRCONIALT, MONO M1, 16MM 010.7173 N!CE® ZIRCONIALT, MONO M1, 20MM 010.7174 N!CE® ZIRCONIALT, MONO M2, 14MM 010.7175 N!CE® ZIRCONIALT, MONO M2, 16MM 010.7176 N!CE® ZIRCONIALT, MONO M2, 20MM 010.7177 N!CE® ZIRCONIALT, MONO I1, 14MM 010.7178 N!CE® ZIRCONIALT, MONO I1, 16MM 010.7179 N!CE® ZIRCONIALT, MONO I1, 20MM 010.7180 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 12MM 010.7181 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 14MM 010.7182 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 16MM 010.7183 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 18MM 010.7184 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 20MM 010.7185 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 25MM 010.7443 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI BL2, 20MM 010.7444 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI BL2, 25MM 010.7212 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B1, 14MM 010.7213 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B1, 16MM 010.7214 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B1, 20MM 010.7215 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B1, 25MM 010.7216 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B1, 30MM 010.7217 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B2, 14MM 010.7218 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B2, 16MM 010.7219 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B2, 20MM 010.7220 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B2, 25MM 010.7221 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B2, 30MM 010.7222 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B3, 14MM 010.7223 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B3, 16MM 010.7224 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B3, 20MM 010.7225 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B3, 25MM 010.7226 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B3, 30MM 010.7227 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B4, 14MM 010.7228 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B4, 16MM 010.7229 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B4, 20MM 010.7230 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B4, 25MM 010.7231 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO B4, 30MM 010.7232 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C1, 14MM 010.7233 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C1, 16MM 010.7234 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C1, 20MM 010.7235 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C1, 25MM 010.7236 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C1, 30MM 010.7237 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C2, 14MM 010.7238 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C2, 16MM 010.7239 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C2, 20MM 010.7240 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C2, 25MM 010.7241 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C2, 30MM 010.7242 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C3, 14MM 010.7243 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C3, 16MM 010.7244 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C3, 20MM 010.7245 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C3, 25MM 010.7246 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C3, 30MM 010.7247 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C4, 14MM 010.7248 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C4, 16MM 010.7249 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C4, 20MM 010.7250 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C4, 25MM 010.7251 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO C4, 30MM 010.7252 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D2, 14MM 010.7253 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D2, 16MM 010.7254 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D2, 20MM 010.7255 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D2, 25MM 010.7256 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D2, 30MM 010.7257 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D3, 14MM 010.7258 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D3, 16MM 010.7259 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D3, 20MM 010.7260 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D3, 25MM 010.7261 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D3, 30MM 010.7262 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D4, 14MM 010.7263 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D4, 16MM 010.7264 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D4, 20MM 010.7265 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D4, 25MM 010.7266 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO D4, 30MM 010.7277 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A1, 14MM 010.7278 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A1, 16MM 010.7279 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A1, 20MM 010.7280 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A1, 25MM 010.7281 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A1, 30MM 010.7282 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A2, 14MM 010.7283 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A2, 16MM 010.7284 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A2, 20MM 010.7285 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A2, 25MM 010.7286 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A2, 30MM 010.7287 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3, 14MM 010.7288 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3, 16MM 010.7289 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3, 20MM 010.7290 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3, 25MM 010.7291 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3, 30MM 010.7292 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3.5, 14MM 010.7293 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3.5, 16MM 010.7294 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3.5, 20MM 010.7295 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3.5, 25MM 010.7296 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A3.5, 30MM 010.7297 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A4, 14MM 010.7298 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A4, 16MM 010.7299 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A4, 20MM 010.7300 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A4, 25MM 010.7301 N!CE® ZIRCONIAHT, MULTI A4, 30MM 010.7373 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A1, 14MM 010.7374 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A1, 16MM 010.7375 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A1, 20MM 010.7376 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A1, 25MM 010.7377 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A2, 14MM 010.7378 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A2, 16MM 010.7379 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A2, 20MM 010.7380 N!CE® ZIRCONIAXT, MULTI A2, 25MM 010.7553 N!CE® ZR, HT, MULTI BL3, 14MM 010.7554 N!CE® ZR, HT, MULTI BL3, 16MM 010.7555 N!CE® ZR, HT, MULTI BL3, 20MM 010.7556 N!CE® ZR, HT, MULTI BL3, 25MM 010.7557 N!CE® ZR, HT, MULTI BL3, 30MM 010.7357 N!CE® ZR, HT, MULTI BL1, 14MM 010.7358 N!CE® ZR, HT, MULTI BL1, 16MM 010.7359 N!CE® ZR, HT, MULTI BL1, 20MM 010.7360 N!CE® ZR, HT, MULTI BL1, 25MM 010.7361 N!CE® ZR, HT, MULTI BL1, 30MM 010.7362 N!CE® ZR, HT, MULTI BL2, 14MM 010.7363 N!CE® ZR, HT, MULTI BL2, 16MM 010.7364 N!CE® ZR, HT, MULTI BL2, 20MM 010.7365 N!CE® ZR, HT, MULTI BL2, 25MM 010.7366 N!CE® ZR, HT, MULTI BL2, 30MM 010.7186 N!CE® ZIRCONIAHT, WHITE, 30MM 010.7187 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A1, 14MM 010.7188 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A1, 16MM 010.7189 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A1, 20MM 010.7190 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A1, 25MM 010.7191 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A1, 30MM 010.7192 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A2, 14MM 010.7193 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A2, 16MM 010.7194 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A2, 20MM 010.7195 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A2, 25MM 010.7196 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A2, 30MM 010.7197 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A3, 14MM 010.7198 N!CE® ZIRCONIAHT, MONO A3, 16MM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241206338 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | MOVIL CTS 15 nombre genérico: MOVIL TRANSPORTE, | BIOINTEC SAS: | NO | Mueble para almacenamiento, completo con sus componentes y accesorios. Este mueble está diseñado con un cajón en la parte inferior, así como 05 bandejas estándar y una bandeja adicional deslizable que se puede utilizar como soporte para teclado. Este mueble ha sido diseñado específicamente para el transporte seguro y la ubicación adecuada de dispositivos médicos, garantizando un almacenamiento idóneo que promueva su correcto cuidado. Para mantener su integridad, es importante tener encuenta que la limpieza y eliminación de impurezas se pueden realizar utilizando varsol y/o lavado. Dado que el mueble cuenta con un acabado en pintura electrostática, estos métodos de limpieza son seguros y efectivos. Se recomienda realizar la limpieza con un paño suave para evitar dañar o rayar la superficie del mueble. Antes de realizar cualquier movimiento con el mueble, se recomienda verificar que las llantas de grado médico no estén bloqueadas. De igual forma, una vez que el mueble esté en su posición deseada, es aconsejable bloquear las llantas para prevenir desplazamientos accidentales y garantizar la estabilidad. Evita empujar o jalar el mueble con fuerza excesiva, ya que esto podría dañar su estructura o los dispositivos almacenados. En su lugar, utiliza las manijas o puntos de agarre diseñados específicamente para facilitar su desplazamiento de manera segura y eficiente. Por último, recomendamos realizar inspecciones periódicas del mueble para asegurarte de que se encuentre en buen estado y que los dispositivos almacenados se mantengan organizados y en condiciones óptimas. Estas inspecciones ayudarán a identificar cualquier desgaste o daño que pueda comprometer la funcionalidad del mueble. En caso de detectar algún daño o mal funcionamiento, repórtalo de inmediato para evitar riesgos y asegurar la seguridad de los dispositivos. Al notificar cualquier problema a tiempo, podremos programar la intervención de nuestro equipo técnico, garantizando así el mantenimiento adecuado y la preservación de la estructura del mueble. | No registra | Este móvil de transporte ha sido fabricado en un único modelo, identificado bajo el consecutivo CTS 15. Debido a su diseño exclusivo, solo contamos con un único esquema estructural de fabricación. Esto garantiza uniformidad en su producción y asegura que todas las unidades fabricadas mantengan las mismas especificaciones técnicas y estándares de calidad.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241211855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | OPHTHALMIC INSTRUMENT STAND con nombre genérico: SOPORTES PARA INSTRUMENTOS y EQUIPOS OFTALMOLOGICOS y accesorios. | TOPCON TOPCON MEDICAL SYSTEMS TOPCON HEALTHCARE INC. | NO | SOPORTE Y POSICIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS Y ACCESORIOS | UNITARIO | IS-6500 instrument stand IS-5500 instrument stand IS-5000 instrument stand | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241225614 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | MASAJEADOR FACIAL JADE, con nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL JADE | “LA MER” | NO | “Un masajeador facial de jade que renueva refresca y revitaliza la piel. Este rodillo está diseñado para masajear la piel después de aplicar sueros y aceites, mejorando su absorción por medio de técnicas de masaje clásicas. Al usarlo, se promueve la circulación en la piel para reducir la apariencia de la hinchazón y las líneas de expresión, mientras que deja un efecto calmante.” | Empaque Individual” | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241231785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | POSICIONADORES PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOTERAPIA con nombre genérico: POSICIONADORES CON FUNCION DE INMOVILIZACIÓN, | KLARITY | NO | Estos posicionadores son dispositivos accesorios para una camilla de procedimientos, destinados a asistir tanto al paciente como al terapeuta, permitiendo un posicionamiento adecuado y fijo durante el tratamiento. Estos posicionadores constituyen un sistema de fijación y posicionamiento a través de un conjunto de aditamentos como cojines termoformados, bolsas de vacío, arneses y toda serie de soportes. Así mismo con los marcos adecuados son compatibles con máscaras de termoformado que aumentan el grado de fijación hacia la estructura anatómica a ser tratada. | UNIDAD INDIVIDUAL | Klarity Optek™ System R630-3SCF Klarity SRS Adaptor for S-type Baseplates S-20A Compatible with standard S-type baseplates from Klarity and others S-20B Compatible with Civco S-type baseplates WingSpan™ Baseplate And R7644-32.5BC SBRT Vacuum Bag 136.5x90cm 32.5 liter fill Klarity SBRT System R62400-3CF Klarity MR SBRT System R62400-3GF | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Se indican las referencias visualizadas en la ficha técnica, teniendo en cuenta que no las describen en el formulario de solicitud de la certificación. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado incluir este producto en el registro sanitario de la camilla de procedimientos. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235253 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | BLOQUES Y DISCOS DE HYRAMIC CAD/CAM RESTORATIVE, con nombre genérico: BLOQUES Y DISCO DE HYRAMIC CAD/CAM RESTORATIVE PARA LABORATORIO DENTAL: | UPCERA | NO | USOS: MATERIAL DENTAL CERAMICO HIBRIDO, MATERIA PRIMA EN RESTAURACIONES DENTALES: INCRUSTACIONES /ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVIDUALES, PARA USO DE LABORATORIOS DENTALES INDICACIONES: MATERIAL DENTAL CERAMICO HIBRIDO, MATERIA PRIMA EN RESTAURACIONES DENTALES: INCRUSTACIONES /ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVIDUALES, PARA USO DE LABORATORIOS DENTALES | BLOQUE DE (18-14-12) VIENEN EN CAJA X 5 UNIDADES. DISCOS DE 98 MM DE 10/12/16 18/20/22 VIENE POR UNIDAD | LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5, LT B1, LT B2, LT C1, LT C2, LT D1, LT D2, BL1, BL2, BL3, BL4. HT A1, HT A2, HT A3, HT A3.5, HT B1, HT B2, HT C1, HT C2, HT D1, HT D2, HT BL1, HT BL2, HT BL3, HT BL4, ML A1, ML A2, ML A3, ML A3.5, ML B1, ML B2, ML C1, ML C2, ML D1, ML D2, ML BL1, ML BL2, ML BL3, ML BL4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235757 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-01 | BIOPLAST®, con nombre genérico: MOLDES DE DUPLICADO PARA MODELOS | BIOPLAST®, BIOPLAST ® BLEACH, BIOPLAST® MULTICOLOR, BIOPLAST® XTREME, BIOPLAST® COLOR, BIOPLAST®, INSULATING AGEN | NO | MOLDES DE DUPLICADO PARA MODELOS DE SITUACIÓN DE YESO, PROTECTOR BUCAL, FÉRULAS DE BRUXISMO, POSICIONADOR, OSAMU-RETAINER®. DE SITUACIÓN DE YESO, PROTECTOR BUCAL, FÉRULAS DE BRUXISMO, POSICIONADOR, OSAMU-RETAINER®. | UNIDAD | 3270.1 BIOPLAST 1.0x125 mm rd 3400.1 BIOPLAST MULTICOLOR Set 3.0x125 mm rd 3270.2 BIOPLAST 1.0x125 mm rd 3353.1 BIOPLAST neon green 3.0x125 mm rd 3269.1 BIOPLAST 1.0x125 mm square 3352.1 BIOPLAST neon red 3.0x125 mm rd 3183.1 BIOPLAST 1.5x125 mm rd 3282.1 BIOPLAST red 3.0x125 mm rd 3183.2 BIOPLAST 1.5x125 mm rd 3355.1 BIOPLAST red-clear 3.0x125 mm rd 3182.1 BIOPLAST 1.5x125 mm square 3393.1 BIOPLAST Spain 3.0x125 mm rd 3185.1 BIOPLAST 2.0x125 mm rd 3394.1 BIOPLAST Sweden 3.0x125 mm rd 3185.2 BIOPLAST 2.0x125 mm rd 3396.1 BIOPLAST Transylvania 3.0x125 mm3184.1 BIOPLAST 2.0x125 mm square 3445.1 BIOPLAST white 3.0x125 mm rd 3187.1 BIOPLAST 3.0x125 mm rd 3297.1 BIOPLAST XTREME black 4.0x125 mm 3187.2 BIOPLAST 3.0x125 mm rd 3288.1 BIOPLAST XTREME black 5.0x125 mm 3186.1 BIOPLAST 3.0x125 mm square 3296.1 BIOPLAST XTREME blue 4.0x125 mm 3188.1 BIOPLAST 4.0x125 mm rd 3287.1 BIOPLAST XTREME blue 5.0x125 mm 3188.2 BIOPLAST 4.0x125 mm rd 3298.1 BIOPLAST XTREME clear 4.0x125 mm 3190.1 BIOPLAST bleach 1.0x125 mm rd 3289.1 BIOPLAST XTREME clear 5.0x125 mm 3190.2 BIOPLAST bleach 1.0x125 mm rd 3295.1 BIOPLAST XTREME red 4.0x125 mm 3397.1 BIOPLAST Atlantis 3.0x125 mm rd 3286.1 BIOPLAST XTREME red 5.0x125 mm 3354.1 BIOPLAST azure blue 3.0x125 mm rd 3271.1 BIOPLAST-COLOR-Set 3448.1 BIOPLAST black 3.0x125 mm rd 3285.1 BIOPLAST® XTREME Kit black 3356.1 BIOPLAST blue-clear 3.0x125 mm rd 3284.1 BIOPLAST® XTREME Kit blue 3395.1 BIOPLAST Brazil 3.0x125 mm rd 3283.1 BIOPLAST® XTREME Kit red 3374.1 BIOPLAST clear 5.0x125 mm rd 3294.1 BIOPLAST® XTREME PRO Kit black 3391.1 BIOPLAST France 3.0x125 mm rd 3293.1 BIOPLAST® XTREME PRO Kit blue 3390.1 BIOPLAST Germany 3.0x125 mm rd 3292.1 BIOPLAST® XTREME PRO Kit red 3399.1 BIOPLAST Green Dots 3.0x125 mm rd 3166.1 Applicator BIOPLAST- Insulating agent 3392.1 BIOPLAST Italy 3.0x125 mm rd 3189.1 BIOPLAST-insulating agent | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241214263 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-03 | Saphyr System with Access Server, 1 color / Sistema Saphyr con servidor Access, 1 color, nombre genérico: Instrumento de Mapeo Óptico Genómico | Bionano: | NO | El sistema Bionano Saphyr detecta variaciones estructurales de forma no sesgada con sensibilidades mucho mayores que las tecnologías basadas en la secuenciación, hasta una resolución de 500 pb y de forma rutinaria con una fracción alélica variante del 5%. *- Un flujo de trabajo alternativo a los múltiples citogenéticos tradicionales. *- Detección no sesgada de variantes estructurales en todo el genoma. *- Encuentre variaciones genéticas no detectadas por los métodos de secuenciación y citogenéticos. Amplia gama de aplicaciones *- Trastornos genéticos constitucionales: Detecta SV de todo el genoma con una resolución >10.000 veces mayor que el cariotipo. *- Tumores hematológicos malignos: Detectar CNVs y fusiones y fusiones, incluidas las fusiones asociadas. *- Descubrimiento y terapia génica: Identificar genes de interés, su localización y el impacto de las VNC en ellos, para un desarrollo terapéutico eficaz. A18. *- Control de calidad del bioprocesamiento celular: Detectar transgenes e identificar cambios genómicos no deseados introducidos en el cultivo celular. *- Investigación de tumores sólidos:Detectar reordenamientos somáticos en tumores heterogéneos con una fracción alélica variante del 5%. *Empareje OGM con secuenciación: Obtenga llamadas de variantes más completas combinando la secuenciación para variantes de un solo nucleótido e indels con OGM para la detección de SV en todo el genoma. Detección altamente sensible de todos los tipos de variantes estructurales. El sistema Saphyr genera imágenes de moléculas de ADN linealizadas marcadas en motivos de secuencia específicos. El análisis comparativo de los patrones de etiquetado en lecturas contiguas largas en todo el genoma revela variantes estructurales de alta resolución. Todos los tipos principales de variantes pueden detectarse en fracciones de alelos variantes del 5%. Sólo para uso en investigación. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. | Equipo de mesa, con sistema integrado y accesorios (según aplique) | 90067 - Saphyr® System with Bionano Access Server, 1-color 80083 - Saphyr Compute Server, Gen4 80084 - Bionano Compute Server, Gen4” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241213971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | BAÑO MARIA | ORFIT, Clifton Range® | NO | Se usa para calentar el agua a la temperatura correcta con el objetivo de moldear las máscaras de inmovilización para radioterapia y algún otro material termoplástico requerido para garantizar la precisión en la inmovilización de pacientes en tratamiento de radioterapia. | Se comercializa en empaque individual | ORF-28DT(PEQUEÑO) MEDIANO 28L ORF-28DT120LL ORF-28DTEULL ORF-28DTLL ORF-56DT(GRANDE) GRANDE 56L ORF-56DT120LL ORF-56DTEULL ORF-56DTUKLL” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241213975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | BOMBAS DE VACIO, nombre genérico: BOMBAS DE VACIO Y ACCESORIOS | ORFIT: | NO | Las bombas están destinadas exclusivamente a la transferencia de gases y vapores | Se comercializa en empaque individual | 18058 Bomba de vacío con manguera, conector de manguera y cable. 18076 Bomba de vacío de alta capacidad con manguera, conector de manguera y cable MANGUERAS Y CONECTORES 18097 Conector de manguera para manguera ID4+5/32 18054 Manguera transparente ID4 (2 metros) PANELES LATERALES PARA MOLDEAR 32030 Paneles laterales para cojines individuales (4 uds.)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241217497 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | SISTEMA ACTIVETHREE – BIOSEMI | BIOSEMI | NO | USO EXCLUSIVO ACADÉMICO / CIENTÍFICO EQUIPO ELECTRÓNICO DE AMPLIFICACION DE SEÑALES ELECTRICAS SIN GRABADOR Y SUS PARTES | EQP. ELECTRÓNICO DE AMPLIFICACION DE SEÑALES ELECTRICAS SIN GRABADOR Y SUS PARTES | REF / MOD # :ACTIVE3 BASE - Active3 Base System. REF / MOD # : ACTIVE3 AMPLIFIER MODULE - Módulo Amplificador de Active3. REF / MOD # : CMS/DRL PIN A3 - Conector tipo CMS/DRL de referencia eléctrica con terminales tipo PIN. REF / MOD #: MK3-1020-32 - Set de electrodos de 32 terminales tipo PIN con punteros de electroplata Ag-gCl con preamplificador operacional CMOS de bajo ruido. REF / MOD#: CAP 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - INFA3 - INFA2/3 - INFA1 - INFA1/2 - INFA1 - XSINFA1 - XS - SXS - S - SM - M - ML - L - LXL - XL - Gorro con porta electrodos (ECI) de 1 a 256 electrodos - varios tamaños. REF / MOD# : GSR, TEMP. PLET, RESP - Amplificadores de Bioseñales modulares: GSR, Temp. Plet, Resp . REF / MOD #: USB TRIGGER INTERFACE HYPERSCANN INGUSB - Interfáz USB de sincronizaciónUSB a paralelo de 8 bits con conector de 37 posiciones Sub-D para presentación de estudios a sincronizar. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241219125 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | DISPOSITIVO DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y/O ODONTOLÓGICOS | NanoCam 4K™, NanoCam GO™, Designs for Vision, Inc® | NO | Dispositivo de grabación de video para ayudar en la visualización y documentación de tejidos y/o partes del cuerpo. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por profesionales médicos en procedimientos medico quirúrgicos y/o odontológicos | CAJA, UNIDAD | Camara con luces Cámara NanoCamHD™: LED Daylite NanoCam4K LED Daylite NanoCam GO Software faro HDi™ Cámara Cámara NanoCamHD™: NanoCam4K NanoCam GO Software faro HDi™ Accesorios: Cable USB (si esta equipado) Baterias Sujetadores Clips sistema de iluminación (si esta equipada) Sistema de lentes de video 2.5x/3.5x/WA µ (si está equipado) Pedal USB (si está equipado) Unidad USB con software de cámara (si está equipado) Pedal Bluetooth (si está equipado) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241219151 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS nombre genérico: INCUBADORA AUTO-LECTORA BIONOVA | TERRAGENE S.A | NO | La incubadora Auto-lectora Bionova® ha sido diseñada para la incubación y la lectura automática de los indicadores Biológicos Auto-contenidos apropiados para aplicaciones de control de procesos de esterilización por Vapor (Photon),Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno H2O2(Hyper), además La Auto-lectora Bionova® (MiniPro) ha sido diseñada con 3 posiciones para realizar 3 lecturas cuantitativas en simultáneo de indicadores de higiene, destinados al control de limpieza y desinfección de superficies. "**Auto-lectora Bionova® Photon** para la incubación y la lectura automática de los indicadores Biológicos Auto-contenidos apropiados para aplicaciones de control de procesos de esterilización por Vapor (Photon) PRECAUCIÓN: no vertir ningún liquido en su interior, no sumergir la incubadora en ningún líquido, utilizar solo en interiores. desconectar el cable de alimentación antes de proceder con la limpieza "**Auto-lectora Bionova® Hyper** Para incubación y lectura de indicadores biológicos Bionova® BT98 (VH202) con sistema de lectura hiper rápida de Fluorescencia luego de 60°c PRECAUCIÓN: no vertir ningún liquido en su interior, no sumergir la incubadora en ningún líquido, utilizar solo en interiores. desconectar el cable de alimentación antes de proceder con la limpieza "**Auto-lectora Bionova® MiniPro** Uso previsto Para incubación y lectura cuantitativa de: Sistema de lápiz para detección de proteínas y alérgenos de superficie Chemdye® PRO1 MICRO: 10 min. a 60ºC. El equipo Bionova® MiniPro tiene un botón para cada una de las posiciones de lectura que permite la selección del programa y el inicio de este. El equipo Bionova® MiniPro tiene un sistema de lectura automático y una impresora para registrar los datos. Además, presenta un botón para la reimpresión de los últimos 3 resultados y para la verificación del tiempo restante de incubación. **Auto-lectora Bionova® BPH INSTANT** Para incubación y lectura de indicadores biológicos Bionova® con sistema de lectura instantánea por Fluorescencia, BT225 (vapor) 7 segundos a 60°c PRECAUCIÓN: no vertir ningún liquido en su interior, no sumergir la incubadora en ningún líquido, utilizar solo en interiores. desconectar el cable de alimentación antes de proceder con la limpieza | *Auto-lectora Bionova® Photon: 1 UNIDAD POR CAJA ACCESORIOS Y REPUESTOS. *Auto-lectora Bionova® Hyper: 1 UNIDAD POR CAJA ACCESORIOS Y REPUESTOS. *Auto-lectora Bionova® MiniPro: 1 UNIDAD POR CAJA ACCESORIOS Y REPUESTOS. | Auto-lectora Bionova® Photon accesorios y repuestos Auto-lectora Bionova® Hyper accesorios y repuestos Auto-lectora Bionova® MiniPro accesorios y repuestos Auto-lectora Bionova® BPH INSTANT accesorios y repuestos” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241224898 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | ALMOHADILLA TERMICA AROMATERAPIA | ALMOHADILLA TERMICA AROMATERAPIA | NO | IDEAL PARA RELAJAR LOS MÚSCULOS DEL CUELLO, HOMBROS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO CARACTERISTICAS VIENE EMPAQUE POR UNIDAD DIOMENSIONES 66 CM X 14CM INSTRUCCIONES DE USO SOLO APTO PARA ADULTOS NO ES DISPOSITIVO MEDICO, APTO PARA CALENTAR EN MICROONDAS POR MAXIMO 1 MINUTO SOLO LIMPIEZA LOCALIZADA, NO PERMITA QUE EL INTERIOR SE MOJE NO PATO PAR NIÑOS. | UNIDAD | SIN REFERENCIA MATERIAL COE: 12006511 COLORES BEIGE Y VERDE | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241225767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | SILLA DE RUEDAS | DISTMEDIAS | SI | TRASLADO DE PERSONAS CON LIMITACION MOTRIZ | 1 UNIDAD | SILLA DE RUEDAS ACTIVA, SILLA DE RUEDAS CRECIMIENTO | Que mediante la información aportada se identifica el producto SILLA DE RUEDAS marca: DISTMEDIAS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…).” | I
20241227587 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | LumiMask | Lumia Hair & SkinCare | SI | La LumiMask es una tecnología probada y avalada para generar un efecto rejuvenecedor y evitar imperfecciones de la cara. | Caja individual | No registra | En primera instancia, es necesario traer a colación el artículo 2 de la Resolución 2263 de 2004 "Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones", la cual define la Aparatología de uso en estética así: " Aparatología de uso en estética. Corresponde a todo dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo biomédico." (Subrayado y negrilla fuera de texto). Además de lo anterior, la normatividad sanitaria vigente, que regula los Dispositivos Médicos es el Decreto 4725 de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano" en sus artículos 1 y 2 cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. (Subrayado fuera de texto). Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” | Así mismo, es pertinente citar las definiciones establecidas en el Artículo 2 del referido Decreto, que señala: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Por lo tanto, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (…).” | IIa
20241228704 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | WARMER SERIES HEAT PATCH con nombre genérico: CALENTADOR CORPORAL ADHESIVO. | MINISO | NO | Reducción de Tensiones y Estrés: Proporciona una sensación de confort y relajación al aplicar calor en zonas tensas del cuerpo. Útil para aliviar el estrés y después de un día largo o actividades físicas intensas. Proporcionar Calor en Climas Fríos: Perfecto para mantener el calor corporal en climas fríos o durante actividades al aire libre en invierno. Puede ser utilizado en alguna de las siguientes áreas del cuerpo que necesite calor adicional. (sobre la ropa) Áreas de Uso: Espalda, Cuello y Hombros: Alivia la rigidez del cuello y hombros. Abdomen: proporcionar calor y confort en la zona abdominal. Muslos y Piernas: Mantiene el calor en las extremidades inferiores. Brazos: Calienta y alivia tensiones en los brazos. | Bolsa por 8 unidades, Bolsa x 1 unidad. | 6942083510547 Cinnamoroll Body Warmer Series Heat Patch (8 pcs) 6942083510554 Hello Kitty Body Warmer Series Heat Patch (8 pcs) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235197 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | RESINAS POLIMERIZABLES BIOCOMPATIBLE PARA IMPRESIÓN 3D, con nombre genérico RESINAS POLIMERIZABLES BIOCOMPATIBLE PARA IMPRESIÓN 3D USADA EN LABORATORIO DENTAL | MAKERTECH LABS 3D SOLUTIONS / PRIZMA / MAKERTECH LABS 3D | NO | RESINAS POLIMERIZABLES PARA IMPRESIÓN 3D, BIOCOMPATIBLES. INDICACIONES: PARA USO GENERAL EN LABORATORIO DENTAL, EN LA ELABORACION DE: MODELOS, INDICADO PARA LA FUNDICION E INYECCIÓN, SIMULACRO DE ENCIAS EN MODELOS, ALINEADORES, PLACA MIORRELAJANTE, TROQUELES Y ELABORACION DE CORONAS DENTALES EN RESINA. | BOTELLA PLASTICA CON 50 ML, 20 ML, 100ML,130 ML, 250 ML, 250 GR. 500 GR. Y 1.000 GR. | • PRIZMA 3D CASTABLE • PRIZMA 3D CASTABLE II • PRIZMA 3D GENGIVA / ENCIA • PRIZMA 3D MODEL 2.0 • IZOPRISMA • PRIZMA 3D MODEL • PRIZMA 3D ORTHO • PRIZMA 3D COLORS • PRIZMA SEAL • PRIZMA 3D BIO CROWN • PRIZMA 3D BIO DENTURE • PRIZMA 3D BIO GUIDE • PRIZMA 3D BIO ORTHO IBT • PRIZMA 3D BIO PROV • PRIZMA 3D BIO SPLINT • PRIZMA 3D STANDARD • PRIZMA 3D WIDE • PRIZMA 3D BIO TRAY | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235233 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | PRIZMA 3D MAKEUP = RESINA FOTOPOLIMERIZABLE, con nombre genérico: RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA MAQUILLAJE DE IMPRESOS DE RESINA EN 3D- USO EN LABORATORIO DENTAL | PIZMA 3D / MAKEUP MAKERTECH LABS 3D SOLUTIONS / PRIZMA / MAKERTECH LABS 3D | NO | USADO EN LABORATORIO DENTAL PARA MAQUILLAJE DE RESINAS COMPUESTAS Y PIEZAS IMPRESAS EN 3D: DIENTES EN PRÓTESIS COMPLETAS, CORRECCIÓN DE COLOR DE DIENTES ARTIFICIALES, CARACTERIZACIÓN DE PRÓTESIS PARCIALES Y ENCÍAS ARTIFICIALES, CONVENCIONALES Y CERÁMICAS HIBRIDAS. | TARRO PLASTICO DE 2,5 G., TARRO GLEZE (DILUYENTE X 4 ML)., COLORES X- UNIDAD O KIT. | PRIZMA 3D MAKEUP SHADE A • PRIZMA 3D MAKEUP SHADE B • PRIZMA 3D MAKEUP RED • PRIZMA 3D MAKEUP PINK • PRIZMA 3D MAKEUP YELLOW • PRIZMA 3D MAKEUP BLACK • PRIZMA 3D MAKEUP ACQUA • PRIZMA 3D MAKEUP PURPLE • PRIZMA 3D MAKEUP VANILLA • PRIZMA 3D MAKEUP TERRACOTA • PRIZMA 3D MAKEUP HONEY • PRIZMA 3D MAKEUP INTENSE A • PRIZMA 3D MAKEUP INTENSE B • PRIZMA 3D MAKEUP LUNAR + PRIZMA 3D GLAZE - | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235235 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | RESINA - PRIZMA 3D REBASE, con nombre genérico: RESINA PRIZMA 3D REBASE USO EN LABORATORIO DENTAL | PRIZMA 3D REBASE MAKERTECH LABS 3D SOLUTIONS / PRIZMA / MAKERTECH LABS 3D | NO | USOS: PRIZMA 3D REBASE: ES USADO EN REBASE DE PLACAS DE BRUXISMO Y CORONAS PROVISIONALES IMPRESAS EN 3D. EN LABORATORIO DENTAL. INDICACIONES: INDICADO COMO MATERIA PRIMA PARA USO EN LABORATORIO DENTAL PRIZMA 3D REBASE ES UN PRODUCTO INDICADO PARA EL REBASE DE PLACAS DE BRUXISMO Y CARONAS PROVISIONALES IMPRESAS EN 3D. | KIT: CONTIENE: 1 JERINGA PRERELLENA X 3 G. DE PRIZMA 3D REBASE INCOLORO, A1, A2 O A3 + 3 PUNTERAS | PRIZMA 3D REBASE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235241 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | JT-18 con nombre genérico: STAVAC / CONFORMADOR DE PLACAS | No registra | NO | USOS E INDICACIONES: EQUIPO PARA USO EXPLUSIVO DEL LABORATORIO DENTAL PARA TERMOFORMAR PLACAS MIORELAJANTES | UNIDAD (EQUIPO) | JT-18 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235256 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | LIQUIDO COLORANTE, con nombre genérico: LIQUIDO COLORANTE PARA RESTAURACIONES DENTALES DE USO EN LABORATORIO DENTAL | UPCERA | NO | USOS: PARA ACABADOS DE RESTAURACIONES DENTALES ESTRATIFICADAS TRADICIONALES. INDICACIONES: EN LABORATORIO DENTAL PARA TINTES Y ACABADOS DE RESTAURACIONES DENTALES ESTRATIFICADAS TRADICIONALES. | Botella de: 30ML- 50ML - 100ML , Kit X 16 y 26 botellas. | COLORANTE, (HT \ ST \ TT) A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, FOSSA AREA O1, O2, INCISAL AREA G1, G2, GINGIVAL AREA P1, P2, P3, TRANSPARENTE LÍQUIDO DE TRATAMIENTO: T0, LÍQUIDO COLORANTE VISIBLE: AZUL, CAFÉ, MORADO, ROSA. DILUYENTE: E0 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235259 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | PMMA = BLOQUES DE POLIMERO, con nombre genérico: PMMA = BLOQUES DE POLIMERO PARA USO EN LABORATORIO | UPCERA | NO | USOS: MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PIEZAS PARCIALES O COMPLETAS TEMPORALES, PLACAS TERAPEUTICAS, GUIAS QUIRURGICAS ABUTMENT, BARRAS, PROTESIS. INDICACIONES: EN LABORATORIO DENTAL PARA ELABORACIÓN DE PIEZAS PARCIALES O COMPLETAS TEMPORALES, PLACAS TERAPÉUTICAS, GUÍAS QUIRÚRGICAS. | UNIDAD: DISCO EN CAJA. | REFERENCIAS A AMPARAR: PMMA A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Y BL1: D98-10, D98-12, D98-14, D98-16, D98-18, D98-20, D98-22, D98-25. PMMA A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Y BL1: 89-10, 89-12, 89-14 , 89-16 , 89-18 , 89-20 , 89-22 , 89-25. PMMA MULTILAYER - A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Y BL1: D98-10, D98-12, D98-14, D98-16, D98-18, D98-20, D98-22, D98- 25. PMMA MULTILAYER- A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 Y BL1: 89-10, 89-12, 89-14, 89-1 ,89-18, 89-20, 89-22,89-25. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235262 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | DISCOS, BLOQUES Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO, con nombre genérico: DISCOS, BLOQUES Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO PARA LABORATORIO DENTAL. | UPCERA | NO | USOS: MATERIAL DENTAL CERAMICO ZIRCONIO – MATERIA PRIMA PARA RESTAURACIONES DENTALES: ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVIDUALES. INDICACIONES: SISTEMA DISCO, BLOQUE Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO DESTINO A RESTAURACIONES DENTALES TALES COMO ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVICUALES. EN EL LABORATORIO DENTAL | DISCO de 98mm: Caja X 1 disco y espesores de: 10/12/14/16/18/20/22/25/30 Unidades. (D98X10) (D98X12) (D98X14) (D98X16) (D98X18) (D98X20) (D98X22) (D98X25) (D98X30) CAJA X UNIDAD DISCO DE 98 MM DE 10/12/14/16/18/20/22/25/30. BLOQUES: Caja X: 2,4,5,6,8,10,12 unidades de (20 X14X15) CAJA X 12 UNIDADES, (20X19X15) CAJA X 10 UNIDADES, (40X14X15) CAJA X 8 UNIDADES, (40X19X15) CAJA X 6 UNIDADES, (55X19X15) CAJA X 5 UNIDADES, (65X25X22) CAJA X 4 UNIDADES, (85X40X22) CAJA X 2 UNIDADES LIQUIDO: Frasco | REFERENCIAS A AMPARAR: EXPLORE HYBRID), COLORES :A1 / A2 / A3 / B1 /B2 / C1 / C2 / D2 / BL3. EXPLORE FUNCTIONAL, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. EXPLORE ESTHETIC , COLORES: A1/ A2 /A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. TT WH ITE ( 5Y-PSZ), COLOR: WHITE. TT- MULTILAYER), COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. TT-ONE WHITE , COLORES: WHITE. TT-ONE PRE-SHADED, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. TT-ONE MULTILAYER ,COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4./ BL1 / BL2 / BL3 / BL4. HT WHITE , COLOR: WHITE. ST WHITE, COLOR: WHITE ST PRE-SHADED, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / 0M1 / OM2 / OM3 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. ST MULTILAYER , COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235267 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | REALISM - KIT DE CARACTERIZACION, con nombre genérico: KIT DE CARACTERIZACION - REALISM PARA PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | UPCERA | NO | USOS: MATERIA PRIMA PARA LABORATORIO DENTAL: TINTES Y GLASEADO RAPIDO EN PROTESIS PARCIALES Y TOTALES. INDICADO: EN LABORATORIO DENTAL PARA TINTES Y GLASEADOS EN PROTESIS PARCIALES Y TOTALES. | UNIDAD Y KIT REALISM UPCERA: CONTIENE 16 COLORES DE 5 GR C/U, 4 BASES DE 5 GR C/U, 1 GLAZE DE 5 GR,1 GLAZE FLUO DE 5 GR, 1 LIQUIDO MODELADOR DE 15 ML, 1 COLORÍMETRO / KIT REALISM UPCERA:4 COLORES DE 5 GR C/U, 2 BASES DE 5 GR C/U, 1 GLAZE DE 5 GR, 1 LIQUIDO MODELADOR DE 15 ML , 1 COLORÍMETRO | REFERENCIA: KIT REALISM UPCERA - STAIN & GLASE PASTE KIT, - STAIN & GLASE PASTE BASIC KIT. COLORES: BASIC: BASE A, BASE B, BASE C, BASE D INCISAL: BASE 0, GRIS, NEGRO/GRIS, GRIS/AZUL FOSSA: NARANJA, MARRÓN, ROJIZO EFFECT: NARANJA, MARRÓN, ROJIZO, NEGRO, AMARILLO, OLIVO AMARILLO, ROSADO, BLANCO, MORADO, VERDE OLIVO GINGIVAL: ROSADO, ROSADO OSCURO GLAZE: FLUJO ESMALTE, LIQUIDO ESMALTE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235762 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | CA® PROFESSIONAL con nombre comercial: LÁMINAS TERMOPLÁSTICAS | CA® Pro, CA® Pro+, CA® PROFESSIONAL | NO | Láminas termoplásticas para la fabricación de aparatos y férulas para tratamientos dentales y de ortodoncia. | UNIDAD | REF DESCRIPCIÓN REF DESCRIPCIÓN 3644.2 CA PRO +0.5X125MM RD 3644.1 CA PRO+ 0.5X125 MM RD 3640.2 CA PRO-0.5X125MM RD 0892.1 CA PRO+ 0.625X120 MM RD 3641.2 CA PRO 0.625X125 MM RD 3645.1 CA PRO+ 0.625X125 MM RD 3642.2 CA PRO 0.75X125 MM RD 3645.2 CA PRO+ 0.625X125 MM RD 3642.1 CA PRO HARD 0.75X125 MM RD 0893.1 CA PRO+ 0.75X120 MM RD 3641.1 CA PRO MEDIUM 0.625X125 MM RD 3646.1 CA PRO+ 0.75X125 MM RD 3640.1 CA PRO SOFT 0.5X125 MM RD 3646.2 CA PRO+ 0.75X125 MM RD 0891.1 CA PRO+ 0.5X120 MM RD SE PRESENTAN SÓLO LAS REFERENCIAS PRINCIPALES, INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DEL PRODUCTO CON LA MISMA INDICACIÓN DE USO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235773 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | DURASOFT, con nombre genérico MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE FÉRULAS DENTALES | DURASOFT®, DURASOFT® blue pd, DURASOFT® pd, DURASOFT® seal | NO | Indicado para fabricación de férulas dentales moldeadas a presión. | UNIDAD | REF DESCRICPCIÓN REF DESCRICPCIÓN 3347.1 DURASOFT BLUE PD 1.8X125 MM RD 0774.1 DURASOFT PD 3.0X120 MM RD 3348.1 DURASOFT PD BLUE 2.5X125 MM RD 3341.1 DURASOFT PD 3.0X125 MM RD 3342.1 DURASOFT PD 1.2X125 MM RD 3345.1 DURASOFT PD 4.0X125 MM RD 3342.2 DURASOFT PD 1.2X125 MM RD 0765.1 DURASOFT PD 1.2X120 MM RD 3388.1 DURASOFT PD 1.8X125 MM RD 0714.1 DURASOFT PD 1.8X120 MM RD 3388.2 DURASOFT PD 1.8X125 MM RD 3339.1 DURASOFT SEAL BLUE 0,1X125MM 0717.1 DURASOFT PD 2.5X120 MM RD 3338.1 DURASOFT SEAL CLEAR 0,1X125MM 3387.1 DURASOFT PD 2.5X125 MM RD 3337.1 DURASOFT SEAL MAGENTA 0,1X125MM 3387.2 DURASOFT PD 2.5X125 MM RD Se presentan sólo las referencias principales, incluye todas las referencias del producto con la misma indicación de uso. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235776 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | ISOFOLAN, con nombre genérico: MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE FÉRULAS DENTALES | ISOFOLAN® | NO | FABRICACIÓN DE FÉRULAS DENTALES MOLDEADAS A PRESIÓN (MARCADOR DE POSICIÓN) | UNIDAD | REF DESCRIPCIÓN 3207.1 ISOFOLAN FOIL 0.10X125 MM RD SE PRESENTAN SÓLO LAS REFERENCIAS PRINCIPALES, INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DEL PRODUCTO CON LA MISMA INDICACIÓN DE USO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235788 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | CETRON, con nombre genérico MATERIAL DE LIMPIEZA | CETRON®, CETRON® Care set, CETRON® Care spray, CETRON® Cleaning powder | NO | INDICADO PARA LIMPLIEZA EN PROCESOS DE LABORATORIO ODONTOLÓGICO NO ESTA INDICADO PARA LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | No registra | INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DE MATERIAL CETRON | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | BIOSTAR® Y MINISTAR S®, con nombre genérico: EQUIPOS DE LABORATORIO PARA TÉCNICA DE MODELADO POR PRESIÓN | BIOSTAR® y MINISTAR S® | NO | EQUIPOS DE LABORATORIO PARA TÉCNICA DE MODELADO POR PRESIÓN | UNIDAD | REFERENCIA DESCRIPCIÓN 3011.1 BIOSTAR MACHINE - 115 V 3030.1 BIOSTAR 4-ALIGNER 3511.1 MINISTAR S 115 V 3006.1 PELLET COVER, LARGE 3007.1 PELLET COVER, SMALL SE PRESENTAN SÓLO LAS REFERENCIAS PRINCIPALES, INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DEL PRODUCTO CON LA MISMA INDICACIÓN DE USO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241240184 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | ANPHOTEROL con nombre genérico: SISTEMA DE LAVADO DE EMERGENCIA ANTE SALPICADURAS. | ANPHOTEROL | NO | ANPHOTEROL DCM: Descontaminante de Caras y Manos. Es un sistema de lavado en aerosol con acción nebulizadora de primeros auxilios, para accidentes por salpicadura con agentes químicos de pH ácido o alcalino. ANPHOTEROL DMT: Descontaminante de Miembros y Torso. Es una ducha de lavado portátil con acción nebulizadora, indicado comoprimer sistema de primeros auxilios para accidentes por salpicaduras con agentes químicos de pH ácido o alcalino en zonascorporales extensas, como la cabeza, los brazos, piernas o torso. | ANPHOTEROL DCM: 100 ml y 200 ml ANPHOTEROL DMT: 2 litros, 3,5 litros y 5 litros | ANPHOTEROL DCM100 ANPHOTEROL DCM200 ANPHOTEROL DMT2L ANPHOTEROL DMT35L ANPHOTEROL DMT5L | En primer lugar, es necesario resaltar que mediante el Acta 19 del 13 y 14 de octubre de 2021, la Comisión de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnostico In Vitro: “(…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto ANPHOTEROL DMC, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado undispositivo médico (…)” (Subrayado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241241622 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | ALMOHADILLAS PARA OJERAS con nombre genérico: ALMOHADILLAS PARA OJERAS. | MASK ONE (MSK1) | NO | Domestico - Ayuda a aliviar la tensión y desinflamar la zona de la ojera | x1 PAR | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241246656 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | RENOVADOR Y DETERGENTE NEUTRALIZANTE ÁCIDO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PHOSPHAX Nombre Genérico: RENOVADOR Y DETERGENTE NEUTRALIZANTE ÁCIDO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | PHOSPHAX | NO | RENOVADOR Y DETERGENTE NEUTRALIZANTE ÁCIDO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | BIDON DE 1, 5 Y 10 LITROS, Caja de 6 bidones de 1 L. Caja de 3 bidones bajos de 5 L. Caja de 4 bidones de 5 L. Caja de 2 bidones de10L | ref. 10317170 ref. 1031715 ref. 1031720 ref.1031722 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241248904 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | BIOSORB Y BIOSORB CON INACTIVADOR Nombre Genérico: BIOSORB Y BIOSORB CON INACTIVADOR | ALBOR | SI | EL BIOSORB ALBOR REF. 14030, TIENE GRAN AFINIDAD POR EL AGUA RAZÓN POR LA CUAL GELIFICA RESIDUOS DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES MANTENIÉNDOLOS EN ESTADO DE GEL PARA SU POSTERIOR DESECHO. EL BIOSORB CON INACTIVADOR ALBOR REF. 14031, GELIFICA E INACTIVA RESIDUOS DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES MANTENIÉNDOLOS EN ESTADO DE GEL PARA SU POSTERIOR DESECHO. RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DERRAMES CORPORALES EN LABORATORIOS CLÍNICOS, CLÍNICAS, HOSPITALES VETERINARIOS, ODONTOLÓGICOS, INDUSTRIAS DE ALIMENTOS E INDUSTRIAS EN GENERAL. | Frasco/Bolsa de 5 paquetes x 25 g, Frasco/Bolsa de 10 paquetes x 25 g, Frasco/Bolsa x 60 g, Frasco/Bolsa x 100g, Frasco/Bolsa x 125g, Frasco/Bolsa x 250 g, Frasco/Bolsa x 500 g, Frasco/Bolsa x 1kg, Muestras sin Valor comercial en cualquiera de las presentaciones | BIOSORB ALBOR REF. 14030 BIOSORB CON INACTIVADOR ALBOR REF. 14031 | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: BIOSORB Y BIOSORB CON INACTIVADOR -BIOSORB Y BIOSORB CON INACTIVADOR se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241252648 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-04 | REPEATER TUBE SETS, NEEDLES AND RAPIDFILL CONNECTORS nombre genérico: JUEGO DE AGUJAS, CONECTORES Y TUBOS PARA USO CON BOMBA REPEATER | Baxter, KWIKVIAL, Repeater, RapidFill, TwoFer | NO | JUEGO DE AGUJAS, CONECTORES Y TUBOS PARA USO EXCLUSIVO CON BOMBA REPEATER. SE UTILIZAN PARA CONECTAR CON LA BOMBA DE ORIGEN PERMITIENDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN. NO ENTRAN EN CONTACTO DIRECTO CON EL PACIENTE. | Set de Tubos REPEATER: 10 unidades/ Paquete • Filtro estéril de 0,2 Micras para Tubos REPEATER 10 unidades/ Paquete • Conectores RAPIDFILL 50 unidades/ Paquete • Agujas venteadas de punta Huber TwoFer 100 ó 500 unidades/ Paquete • Luer Lock entre Jeringas IV y Tapas 50 ó 500 ó 1000 unidades/ Paquete • LUER LOCK-TO-ORAL-SLIP CONNECTOR 50 unidades/ Paquete • KWIKVIAL FILLING EXTENSION 50 unidades/ Paquete • REPLACEMENT KWIKVIAL PLUG DISPENSER 1 unidad/ Paquete | TRIFURCATED FLUID TRANSFER TUBE SET BIFURCATED FLUID TRANSFER TUBE SET FLUID TRANSFER TUBE SET WITHOUT VENTED SPIKE FLUID TRANSFER TUBE SET WITH VENTED SPIKE ORAL LIQUID TRANSFER TUBE SET LOW PRIME-VOLUME FLUID TRANSFER TUBE SET 0.2 MICRON FILTER ATTACHMENT RAPIDFILL CONNECTORS TWOFER HUBER-TIPPED VENTED NEEDLES LUER LOCK-TO-ORAL-SLIP CONNECTOR KWIKVIAL FILLING EXTENSION REPLACEMENT KWIKVIAL PLUG DISPENSER | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido estos accesorios, consumibles y/o referencias, deberán ser incluidas en el registro sanitario de la: Bomba REPEATER, en la que se indica que el uso de estos consumibles, son exclusivos para este equipo, Por lo tanto, a través de una MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA al registro de “BOMBA REPEATER” la Adición de estas referencias y/o accesorios. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241233285 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-08 | HDR1000 PLUS WELL CHAMBER con nombre genérico CAMARA DE CALIBRACIÓN | STANDAR IMAGING | NO | La cámara de pocillos HDR 1000 Plus, código calibra con precisión las fuentes radiactivas utilizadas para el tratamiento del cáncer. El HDR 1000 Plus es el instrumento estándar para verificar de forma independiente la dosis prescrita al paciente. La verificación ayuda a proteger al hospital de una mala administración y de responsabilidades. La cámara de pocillos HDR 1000 Plus de Standard Imaging está diseñada específicamente para su uso con irradiadores de poscarga remota para braquiterapia de tasa de dosis alta (HDR) y fuentes de braquiterapia de tasa de dosis baja (LDR), con la calibración adecuada. La técnica de poscarga de HDR minimiza la posible exposición a la radiación del personal médico y permite realizar tratamientos de braquiterapia en un período más corto. Es importante calibrar todas las fuentes de braquiterapia con cámaras de pocillos. Cuando se utiliza una fuente de braquiterapia con una tasa de dosis alta, es imprescindible que exista una calibración precisa y fiable de la potencia de la fuente mediante una cámara adecuada, como la HDR 1000 Plus El HDR 1000 Plus es una cámara comunicada por aire, por lo que no hay imprecisiones debidas a una fuga de gas no detectada como en una cámara presurizada. | UNIDAD | REF 90008 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241228542 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-09 | DEPILADORA LUMIA IPL PRO con nombre genérico DEPILADORA LUMIA IPL PRO | LUMIA HAIR & SKINCARE | SI | Depiladora que, mediante la emisión de luz pulsada intensa, reduce el crecimiento del vello progresivamente. De uso personal y doméstico. | Caja individual | No registra | En razón a lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 2 de la Resolución 2263 de 2004 "Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones", la cual define la Aparatología de uso en estética así: "Aparatología de uso en estética. Corresponde a todo dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo biomédico." (Subrayado y negrilla fuera de texto). Además de lo anterior, la normatividad sanitaria vigente, que regula los Dispositivos Médicos es el Decreto 4725 de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano" en sus artículos 1 y 2 cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. (Subrayado fuera de texto). Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” Que mediante la información aportada se identifica que el producto DEPILADORA LUMIA IPL PRO con nombre genérico DEPILADORA LUMIA IPL PRO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a las definiciones establecidas en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” "Dispositivo Médico Activo. Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos activos, los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros elementos de un dispositivo médico activo al paciente." “Equipo biomédico. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso.” “Equipo biomédico de tecnología controlada. Son aquellos dispositivos médicos sometidos a un control especial, por estar incluidos en alguna de las siguientes situaciones: De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino previsto (...)”.(Subrayado fuera de texto). “Permiso de comercialización para equipo biomédico de tecnología controlada. Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, ensamblar, procesar, expender o vender un equipo biomédico controlado.” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía (…), salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIb
20241232582 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-09 | CUÑAS DENTALES. | PROGEDENT | NO | LAS CUÑAS DE POLIETILENO COMUNES SE UTILIZAN EN LA RESTAURACIÓN DENTAL CUANDO LOS MOLARES DE LOS PACIENTES Y LOS DIENTES POSTERIORES TIENEN DOS O TRES CAVIDADES, EL MÉDICO UTILIZA LA CUÑA AL LLENAR LOS DIENTES | CAJA X 100 UNIDADES O PAQUETE X-100 UNIDADES | PW01 - PW01L - PW01M - PW01S - PW01SS - PW02 - PW02L - PW02M - PW02S - PW02SS - PW03 - PW04 - PW04L - PW04M - PW04S - PW05 PW05L - PW0SM - PW05S - PW06 - PW06L - PW06S - PW07 - PW07L - PW07M- PW07S- WG01 -WG01L - WG01M - WG01S - SC0301 - RD09 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241253843 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-09 | Sistema Corning® CellCube con Nombre genérico Sistema CellCube. | CORNING LIFE SCIENCE | NO | EL SISTEMA CELLCUBE DE CORNING PROPORCIONA UN MÉTODO COMPACTO BASADO EN LA PERFUSIÓN PARA EL CULTIVO EN MASA DE CÉLULAS DEPENDIENTES DE LA ADHESIÓN. LOS MÓDULOS CELLCUBE CONSTAN DE UNA SERIE DE 10, 25 O 100 PLACAS PARALELAS DE POLIESTIRENO UNIDAS PARA CREAR ESPACIOS DE FLUJO LAMINAR SELLADOS Y DELGADOS ENTRE PLACAS ADYACENTES. NO ESTÁN DESTINADOS PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO O TERAPÉUTICOS. NO ES PARA USO EN SERES HUMANOS. ESTOS PRODUCTOS NO ESTÁN DESTINADOS A MITIGAR LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN LAS SUPERFICIES O EN EL MEDIO AMBIENTE, DONDE DICHOS ORGANISMOS PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA LOS HUMANOS O EL MEDIO AMBIENTE | UNIDAD | Ref No. 3200 Módulo CellCube de 10 niveles 3201 Módulo CellCube de 25 niveles 3304 Módulo CellCube de 25 niveles 3264 Módulo CellCube de 100 niveles 3032 Módulo CellCube de 100 niveles 3231 Módulo CellCube de 10 niveles 3232 Módulo CellCube de 25 niveles 3233 Módulo CellCube de 100 niveles Accesorios del Corning CellCube Ref No. 3234 Tubo en T CelCube, filtro medio, 2 conectores asépticos 3235 Colector Ce lCube Doble-T, 4 conectores asépticos 3236 Colector Ce lCube Cross, 4 conectores asépticos 3237 Adaptador CelCube, conector aséptico a MPC hembra 3238 Adaptador CelCube, conector aséptico a MPC macho 92341 Carro de producción CelCube | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241158570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | CHEMILUMINESCENCE IMAGING SYSTEM con nombre genérico SISTEMA DE IMAGEN DE QUIMIOLUMINISCENCIA | SERVICEBIO | NO | El sistema de imágenes está diseñado para capturar imágenes de geles de proteínas y también se puede utilizar para obtener imágenes de Western blots quimioluminiscentes. Todos los dispositivos de imagen se pueden actualizar con varias opciones de iluminación y accesorios, ampliando sus capacidades de aplicación. Además, el sistema de imágenes está disponible como una versión controlada por PC para laboratorios con requisitos informáticos específicos. El software de análisis es una potente plataforma que incluye captura automatizada de imágenes, funciones de mejora y herramientas de análisis avanzadas, todo en un solo paquete. | 1 set / empaque | (SCG-W3000) Chemiluminescence Imaging System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241183271 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | EG-0318-2.4M Phantom Source | No registra | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico con el fin de ser usada en la verificación funcional de detectores de radiación del servicio de medicina nuclear. | No registra | Modelo: EG-0318-2.4M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241190212 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II, TIPO A2, nombre genérico: Cabinas de Bioseguridad | Thermo Scientific | NO | Finalidad prevista : Brinda protección tanto personal como del producto contra peligros biológicos y contaminación. Utilización a la que se destina el producto: Cabina Clase II, tipo A2 de seguridad biológica probada y certificada de acuerdo con NSF/ANSI 49 y diseñada para proteger al usuario, el medio ambiente y su investigación de sustancias nocivas y contaminación cruzada. Función: - Sistema de aire de presión negativa: Un sistema de aire de presión negativa se combina con filtros HEPA en el flujo de aire de suministro y escape para protección del personal y del producto. - Protección del personal: El flujo de aire a lo largo de toda la abertura de trabajo a una alta velocidad constante evita fugas desde la abertura de trabajo de la cámara. La presión del aire exterior, que es mayor que la presión del aire interna, crea una presión negativa, lo que garantiza la contención en caso de fugas en el gabinete. - Protección del producto: El flujo de aire constante dentro del sistema de aire garantiza un flujo descendente constante, lo que permite que los filtros HEPA eliminen los contaminantes para que las muestras estén siempre rodeadas de aire ultrapuro. Las partículas nocivas no pasan por la cámara de muestras (protección contra la contaminación cruzada). - Filtros HEPA. HEPA. El sistema de filtrado consta de dos filtros HEPA para el flujo descendente (suministro) y el aire de salida. El aire ambiente ingresa a la cámara de muestras a través de la abertura de la ventana de la posición de trabajo. El aire de la habitación ingresa al conducto, de aire de la bandeja de drenaje de presión negativa y luego ingresa a la cámara de aire en la parte superior del gabinete. El aire de la habitación se mezcla con aire filtrado HEPA recirculante de la cámara y se filtra proporcionalmente mediante los filtros de flujo descendente y de escape. Luego, el aire filtrado se suministra como aire ultrapuro a la cámara de muestra de la unidad y se expulsa como aire ultrapuro al ambiente de la habitación o a un sistema de escape externo a través de una transición de escape. Áreas de uso del producto: Protección de muestras y usuarios Contención, comodidad y conveniencia. Las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific™ serie 1300 Clase II, tipo A2 combinan seguridad, eficiencia energética y valor para el laboratorio actual. La cabina es energéticamente eficiente y brinda protección tanto personal como del producto contra peligros biológicos y contaminación. Se puede conectar a un escape externo para permitir trabajar con químicos tóxicos volátiles que a veces se usan en la cabina. Esta información es certificada por el fabricante de acuerdo con la norma NSF/ANSI 49 (página 5 del catálogo). Parámetros a monitorear - Airflow Read-Out & Contador Horas: Muestra claramente datos de rendimiento en tiempo real, incluidas velocidades de entrada y salida y horas de funcionamiento. - SmartFlow Indicador: Demuestra visualmente poder y capacidad para mantener la protección. - Estado de la ventana: La alarma visual y audible indica si la ventana delantera está en la posición de trabajo correcta. - Indicador DAVe Airflow: Las alarmas sonoras y visuales indican cuando el flujo de aire está fuera de tolerancia. - Medidor de vida útil del filtro. - Tiempo restante de la rutina de desinfección UV. - Indicador de flujo inteligente. | UNIDAD | Paquetes Combinados Tamaño Cat. No. 8-inch apertura Cat. No. 10-inch apertura Cabina de seguridad biológica Serie 1300 Clase II, Tipo A2 con luz UV, apoyabrazos, soporte ajustable manualmente e interior de acero inoxidable de una sola pieza. 3- pies 1342 1323 4- pies 1335 1375 5- pies 1353 1371 6- pies 1337 1377 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241197047 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | ULTRASONIDO, nombre genérico: Ultrasonido (Ecógrafo) para uso veterinario | HONDA ELECTRONICS, H-res, VET | NO | Dispositivo electrónico indicado para diagnostico por ultrasonido (Ecógrafo) de uso veterinario. No indicado para uso en seres Humanos | UNIDAD | REFERENCIAS REFERENCIAS REFERENCIAS HS-1600 V HCS-1712 HCS-436M HCS-8712M HCS-136C HCS-5712M H LS-884M HS-2200V HLS-513M HCS-736M HLV-575M HLS-413 HLV-875M HLV-475M HLV-4212M HCV-7710MV HCS-452M HLV-4214M HLV-7212M HLS-575M HCV-4710MV HLV-7218M HLS-475M SA-2200V H LS-882MT HCS-572M HS-2700V HS-102V HLS-584M HLS-594M HLV-155 HCS-536M HCS-436MSC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN VETERINARIA Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO EN SERES HUMANOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico para uso humano
20241227557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | LUMISKIN PRO | Lumia Hair & SkinCare | SI | Masajeador de mano que apoya la absorción de cosméticos y ayuda a desinflamar el rostro | Caja individual | No registra | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 03 del 10 de abril de 2013, conceptuó: “CONCEPTO: de acuerdo con la información allegada por parte del interesado, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos u Productos Varios del INVIMA conceptúa que con pase en la definición de Dispositivos Médicos para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes NO se consideran dispositivos médicos: (…) Esta sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: (…) Masajeadores eléctricos” Teniendo en cuenta lo anterior y la información aportada se identifica el producto LUMISKIN PRO, marca: Lumia Hair & SkinCare, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (…).” | IIa
20241233131 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS / PATOS / CUÑAS / PISINGOS con nombre genérico LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS / PATOS / CUÑAS / PISINGOS | TUTTNAUER | NO | El lavador de chatas está diseñada para efectuar lavado y termodesinfección de chatas/ patos/ cuñas/ pisingos, con una temperatura mayor a 85°C La temperatura de desinfección en la cámara de lavado se alcanza con vapor autogenerado, con sistema de control electrónico de acuerdo a la norma EN ISO 15883-1/3. | UNIDAD | REVO PRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236723 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | ESCANER DENTAL 3D MARCA BAOT con nombre genérico ESCANER 3D. | BAOT | NO | El escáner dental 3d marca BAOT tiene como uso la toma de escaneo en 3d para modelos de trabajo de yeso y resina odontológicos, Su uso es exclusivo en laboratorios dentales. | Empaque Individual/Equipo | ESCANER 3D S1, ESCANER 3D S1 PRO, se incluyen accesorios, partes y repuestos para su funcionamiento. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Uso Exclusivo en Laboratorios Dentales | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236754 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | HORNO DENTAL MARCA BAOT con nombre genérico HORNO DE SINTERIZADO DENTAL. | BAOT | NO | Los hornos dentales de sinterización tienen como uso la colocación e inyección de cerámicas, la sinterización de zirconio de alta velocidad, propio para la colocación de cerámicas dentales. Los hornos dentales de sinterización son utilizados exclusivamente en laboratorios dentales. | Empaque Individual/Equipo | HORNO DE SINTERIZAR PORCELANA BT-M100, HORNO DE SINTERIZAR PORCELANA T7, HORNO DE SINTERIZAR ZIRCONIO BT-EN18, se incluyen partes, accesorios y componentes para su funcionamiento. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236759 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | IMPRESORA 3D DENTAL PARA LAB CAD-CAM con nombre genérico IMPRESORA 3D DENTAL. | BAOT | NO | Las impresoras 3d marca BAOT se usan en la impresión de resinas fotopolimerizadas, para modelos, temporales y resinas calcinables, su uso es exclusivo en laboratorio dental. | Empaque Individual/Equipo | IMPRESORA 3D BT-L3 PRO, IMPRESORA 3D BT-L2 PRO, IMPRESORA 3D BT-GIANT 1, IMPRESORA 3D BT-GIANT 2, se incluyen componentes, partes y accesorios para su correcto funcionamiento. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241239668 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | LAVADORAS DE ULTRASONIDOS con nombre genérico LIMPIADORES ULTRASONICOS. | SONICA S.R.L. | NO | Basándose en el uso de energía ultrasónica, acompañada del fenómeno de cavitación, la limpieza por ultrasonido es, en efecto, el método más eficaz para el lavado profundo de partes difíciles de alcanzar o de objetos de formas varias y complejas (partes mecánicas, engranajes, moldes, mecánica de precisión), en los campos en los que es necesario alcanzar elevados niveles de limpieza en poquísimo tiempo: industria química, electrónica, farmacéutica, dental, medica, hospitalaria, militar y aeroespacial. | Unidad (1) | SONICA®1200 M SONICA®2200 M SONICA®2200 MH SONICA®2200 ETH SONICA®2200 EP SONICA®2400 M SONICA®2400 MH SONICA®2400 ETH SONICA®2400 EP SONICA®3200 M SONICA®3200 MH SONICA®3200 ETH* SONICA®3200 EP* SONICA®3200 LM SONICA®3200 L MH SONICA®3200 L ETH SONICA®3200 L EP SONICA®3300 M SONICA®3300 MH SONICA®3300 ETH* SONICA®3300 EP* SONICA®4200 M SONICA®4200 MH SONICA®4200 ETH* SONICA®4200 EP* SONICA®4300 M SONICA®4300 MH SONICA®4300 ETH* SONICA®4300 EP* SONICA®5200 M SONICA®5200 MH SONICA®5200 ETH* SONICA®5200 EP* SONICA®5300 M SONICA®5300 MH SONICA®5300 ETH* SONICA®5300 EP* SONICA®45L EP SONICA®60L EP SONICA®90L EP SONICA®ATC EP SONICA®130L EP 2200ETH S4 2200EP T4 2400ETH S4 2400EP T4 3200 ETH S4 3200EP T4 3200 L ETH S4 3200L EP S4 3300ETH S4 3300EP T4 4200ETH S4 4200EP T4 4300ETH S4 4300EP T4 5200ETH S4 5200EP T4 5300ETH S4 5300EP T4 45 EP T4 45 ETH S4 60EP T4 60ETH S4 EN EP T4 EN ETH S4 90EP T4 90ETH S4 130EP T4* 130 ETH S4* | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Las indicaciones y usos del producto se concluyen de la información aportada por el fabricante para la presente solicitud. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241251150 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | PROBE CLEANING KIT | VITRO, S.A | NO | El kit Probe Cleaning Kit se encuentra en formato “listo para uso” y está diseñado específicamente para su uso automatizado en el equipo VitroStainer 42. La finalidad del Probe Cleaning Kit es la limpieza de los circuitos del equipo después de teñir un número determinado de portaobjetos determinado por el software del equipo. | MAD-PCLK | Referencia MAD-PCLK | De acuerdo con lo anterior, el producto PROBE CLEANING KIT, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241254225 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | SCOPE WARMER / CALENTADOR DE ENDOSCOPIO. | APPLIED | NO | EL CALENTADOR DE ENDOSCOPIO DE APPLIED RETIENE EL CALOR DURANTE PROCEDIMIENTOS DE LARGA DURACIÓN, ELIMINA LA NECESIDAD DE GELES O PAÑITOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, Y MINIMIZA LA NECESIDAD DE LIMPIAR Y DESEMPAÑAR EL LENTE DE FORMA REPETIDA. | EMPAQUE UNITARIO | C3001 SCOPE- WARMER BOTTLE C3002 SCOPE- WARMER BASE C3101 SCOPE- WARMER SEALS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241255426 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-10 | CA CLEAN II | Sysmex Corporation | NO | Es una solución de limpieza de las probetas para el analizador totalmente automático de coagulación de la sangre de Sysmex | 1 Botella x 45 mL. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto CA CLEAN II, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241256569 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-10 | ISE SODIUM CONDITIONING SOLUTION | No registra | NO | Solo para uso del servicio técnico de Abbott. No está a la venta. ISE Sodium Conditioning Solution es utilizado por servicio de campo (servicio técnico) para la limpieza interna de la celda de flujo óptico en los instrumentos CELL-DYN. | Botella x 50 mL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto ISE Sodium Conditioning Solution, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241258008 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-10 | CYF - CAP/ACMG fluorescente in situ hybridization. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de procedimientos de análisis de laboratorio. | (4) Cuatro diapositivas y cuatro retos de imagen/seco | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CYF - CAP/ACMG fluorescente in situ hybridization, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241258010 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-10 | LN21 High-Sensitivity CRP Calibration Verification/Linearity. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de procedimientos de análisis de laboratorio. | (6) Seis muestras de suero líquido de 1,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN21 High-Sensitivity CRP Calibration Verification/Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241258011 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-10 | LN48 - High- sensitivity troponin i calibration verification/ linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de procedimientos de análisis de laboratorio. | (6) Seis muestras de suero de 2,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN48 - High- sensitivity troponin i calibration verification/ linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241258016 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-10 | PDL1 - PD-L1 Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad procedimientos de análisis de laboratorio. | (1) Un portaobjetos de microarrays de tejido de 10 núcleos; se proporciona un portaobjetos adicional para H&E | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PDL1 - PD-L1 Survey, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241241771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-11 | CDX2000B ELECTROMETER con nombre genérico ELECTRÓMETRO | STANDAR IMAGING | NO | El CDX 2000B es un electrómetro estable y ligero para su uso en mediciones de dosimetría de haz externo y calibraciones precisas de braquiterapia HDR. El CDX2000B tiene amplios rangos de amperios y culombios tanto para mediciones de dosimetría de haz externo como para calibraciones precisas de braquiterapia HDR. El amplio rango del CDX 2000B (0,01 nA - 500,00 nA) lo convierte en un instrumento excelente para mediciones de dosimetría absoluta de haz externo con cámara de iones estándar tipo Farmer y de placas paralelas. También es fiable y preciso para aplicaciones de braquiterapia de alta tasa de dosis. Bajo ruido y repetibilidad estable: Un potente microprocesador digital proporciona una repetibilidad del 0,1% y una fuga excepcionalmente baja, inferior a 5 fA. El filtro digital incorporado casi elimina los efectos del ruido, lo que da como resultado mediciones estables y exactas. El CDX 2000B funciona con una batería recargable de hasta 8 horas de uso continuo. Funciones de temporización exclusivas: la función de temporización exclusiva es ideal para las mediciones de calibración de braquiterapia HDR. El CDX 2000B puede capturar la carga durante una cantidad de tiempo seleccionada durante una exposición, eliminando así los efectos finales u otras partes variables de una exposición. Esta aplicación de captura temporizada es útil durante la medición de fuentes de braquiterapia de alta tasa de dosis, ya que permite medir la carga sólo durante el tiempo en que la fuente está colocada y la tasa es constante. | UNIDAD | Ref. 90001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241249784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-11 | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-OCTREOTIDO-SN, con nombre genérico: NUCLEO EQUIPOS DE HYNIC-OCTREOTIDO-SN | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-Octreotido-Sn | NO | 99mTc-HYNIC- Octreótido Sn es el agente para Centelleografía de receptores de somatostatina en la localización de tumores de origen neuroendocrino y cáncer pulmonar. | Estuche con 4 núcleo-equipos de HYNIC- Octreótido-Sn Unidosis (la actividad, fecha y hora de calibración es solicitada por el cliente). | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | Se relaciona la presentación comercial del producto evidenciada en el folio 15 de la ficha técnica del producto, por cuanto el usuario no lo describió en el ítem de correspondiente del formulario de solicitud de Certificación sin Registro Sanitario. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y productos biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241251154 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-11 | LIMPIADOR DE JUGUETES TOY CLEANER SOLUCIÓN JABONOSA MELÓN, LIMPIADOR DE JUGUETES TOY CLEANER SOLUCIÓN JABONOSA NEUTRO, con nombre genérico: LIMPIADOR DE JUGUETES | ELIXIR XTREME PLEASURE | NO | Garantiza una limpieza efectiva de los juguetes de bienestar sexual después del acto de apareamiento o cualquier acto sexual relacionado. No usar dentro de la zona intima como la vagina o en el conducto deferente del hombre. No ingerir, mantener alejado de los ojos. En caso de irritación o reacciones alérgicas, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Ayuda a eliminar los lípidos de la sudoración, bacterias, lubricantes íntimos y otros relacionados de manera más eficiente que simplemente enjuagar con agua. Ayuda a mantener la higiene, lo que es esencial para prevenir infecciones y mantener una buena asepsia del juguete de bienestar sexual después del coito o acto sexual. Enjuague muy bien la superficie, luego aplique una pequeña cantidad de TOY CLEANER SOLUCIÓN JABONOSA directamente sobre la superficie del juguete de bienestar sexual y frote con los dedos, esponja o toalla tratando de repasarlo completamente. Para finalizar, enjuaga muy bien con abundante agua. Repite el proceso si lo consideras necesario. | 1 mL ó g, 2 mL o g, 3 mL o g, 5 mL ó g, 10 mL ó g, 30 mL ó g, 50 mL ó g , 60 mL o g ,120 mL ó g,150 mL ó g, 200 mL ó g ,250 mL ó g, 500 mL ó g, 1000 mL ó g, 2000 mL ó g, 5000 mL ó g, 7500 mL ó g, 10000 mL ó g.s | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | IMPRELON, con nombre genérico: MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE FÉRULAS DENTALES | IMPRELON ®, IMPRELON® S pd | NO | INDICADO PARA LA FABRICACIÓN DE FÉRULAS DENTALES MOLDEADAS A PRESIÓN | UNIDAD | REF DESCRIPCIÓN 3164.1 IMPRELON clear 2.0x125 mm rd 3168.1 IMPRELON clear 3.0x125 mm rd 3322.1 IMPRELON S pd 0,75x125mm rd 3322.2 IMPRELON S pd 0,75x125mm rd 3320.1 IMPRELON S pd 0.5x125mm rd 3324.1 IMPRELON S pd 1,0x125mm rd 3324.2 IMPRELON S pd 1,0x125mm rd 3326.1 IMPRELON S pd 1,5x125mm rd 3328.1 IMPRELON S pd 2,0x125mm rd 3330.1 IMPRELON S pd 3,0x125mm rd SE PRESENTAN SÓLO LAS REFERENCIAS PRINCIPALES, INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DEL PRODUCTO CON LA MISMA INDICACIÓN DE USO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241235784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | CA® FLASH, con nombre genérico: DESMOLDANTE, AGENTE LUBRICANTE | CA® Flash | NO | DESMOLDANTE, AGENTE LUBRICANTE PARA PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS ODONTOLÓGICAS | UNIDAD | 5308.1 CA-FLASH 100ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236701 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | BLOQUES - DISCOS DENTALES MARCA BAOT, con nombre genérico: BLOQUES – DISCOS DE ZIRCONIO | MIIYEN | NO | EL BLOQUE DE ZIRCONIO DENTAL SE UTILIZA COMO MATERIA PRIMA PARA HACER CORONAS, PUENTES, INCRUSTACIONES Y CARILLAS DE PRÓTESIS DENTALES FIJAS. EL BLOQUE DE ZIRCONIO DENTAL ES TRANSLÚCIDO, NO CONTIENE METAL, ES 100 % BIOCOMPATIBLE, EXTREMADAMENTE DURADERO Y SE ADHIERE BIEN A LOS DIENTES. SU USO ES EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL. ESTE PRODUCTO RECIBE VARIOS TRATAMIENTOS ANTES DE OBTENER EL PRODUCTO FINAL. | EMPAQUE INDIVIDUAL, CAJA X 5 UNIDADES, CAJA X 10 UNIDAD. | SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS Y COLORES: REF: HT-PLUS ST SHT UT 3D-PRO 3D-PRO-ML COLORES: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236713 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | CERÁMICA METÁLICA JC- CERÁMICA DE ZIRCONIO ZCG, con nombre genérico: POLVO DE CERÁMICA METÁLICA - CERÁMICA DE ZIRCONIO | BAOT | NO | CERÁMICA DENTAL DIVIDIDA EN DOS CATEGORÍAS: CERÁMICA METAL Y CERÁMICA ZIRCONIO. SE UTILIZAN COMO MATERIA PRIMA EN LA ELABORACION DE PROTESIS PARA SIMULAR DIENTES HUMANOS MAYORES DE 18 AÑOS. DESPUÉS DE LA COCCIÓN, FORMAN LA TOTALIDAD O PARTE DE UNA RESTAURACIÓN O PRÓTESIS DENTAL. CERÁMICA METAL HECHA DE ÓXIDO DE ALUMINIO (AL2O3), DIÓXIDO DE SILICIO (SIO2), ÓXIDO DIPOTÁSICO (K2O), ÓXIDO DE SODIO (NA2O), ÓXIDO DE CALCIO (CAO), DIÓXIDO DE ZIRCONIO (ZRO2), SE UTILIZA PARA CARILLAS COMPLETAS Y CARILLAS PARCIALES DE CERÁMICA METAL. CERÁMICA ZIRCONIO HECHA DE ÓXIDO DE ALUMINIO (AL2O3), DIÓXIDO DE SILICIO (SIO2), ÓXIDO DIPOTÁSICO (K2O), ÓXIDO DE SODIO (NA2O), ÓXIDO DE CALCIO (CAO), DIÓXIDO DE ZIRCONIO (ZRO2), SE UTILIZA PARA CARILLAS COMPLETAS Y CARILLAS PARCIALES DE CERÁMICA ZIRCONIO. ESTE PRODUCTO RECIBE VARIOS TRATAMIENTOS ANTES DE OBTENER EL PRODUCTO FINAL. | EMPAQUE INDIVIDUAL (5 GR, 15 GR, 50 GR, 250 GR) KIT AURO, KIT PINK | SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: DENTINA, OPACO DENTINA, WASH OPACO, JC BOND, CERVICAL, MARGIN, OPAL 1, OPAL 3, CREAMY, T BLUE 2, STAIN, OCCLUSAL, GLAZE, TRANSPARENTE, GINGIVA, OPACO, ENAMEL, GLAZE LIQUID, EFFECTS, NATURAL, ESTRUCTURE LIQUID. (EN TODOS SUS COLORES Y PRESENTACIONES COMERCIALES. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236737 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | FRESADORA PARA LABORATORIO DENTAL MARCA BAOT, con nombre genérico: FRESADORA | BAOT | NO | LAS FRESADORAS DENTALES UTILIZAN LA ROTACION Y FRICCION DE FRESAS MEDIANTES MOTORES DE HUSILLO SE USAN PARA EL PROCESO DE FRESADO DE ZIRCONIO, CERAS, PMMA, METALES, METALDISCILICATO DE LITIO (COLUMNAS, BLOQUES Y DISCOS) PARA CONSEGUIR EL TRABAJO OPTIMO. LAS FRESADORAS DENTALES MARCA BAOT SON PARA USO EXCLUSIVO EN LA BORATORIO DENTAL | EMPAQUE INDIVIDUAL/EQUIPO | MODELOS: FRESADORA BAOT GM10 - FRESADORA BAOT DM5 - FRESADORA BAOT TP5 - FRESADORA BAOT TZ5, SE INCLUYE REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236927 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | COPYPLAST, con nombre genérico: LÁMINAS TERMOPLÁSTICAS | COPYPLAST®, COPYPLAST® C | NO | LÁMINAS TERMOPLÁSTICAS PARA LA FABRICACIÓN DE APARATOS Y FÉRULAS PARA TRATAMIENTOS DENTALES Y DE ORTODONCIA. | UNIDAD | REF DESCRIPCIÓN REF DESCRIPCIÓN 3403.1 COPYPLAST "C" 1.0X125 MM RD 3179.1 COPYPLAST 1.0X125 MM RD 3403.2 COPYPLAST "C" 1.0X125 MM RD 3179.2 COPYPLAST 1.0X125 MM RD 3404.1 COPYPLAST "C" 1.0X125 MM SQUARE 3178.1 COPYPLAST 1.0X125 MM SQUARE 3169.1 COPYPLAST 0,75X125 MM RD 3175.1 COPYPLAST 1.5X125 MM RD 3177.1 COPYPLAST 0.5X125 MM RD 3175.2 COPYPLAST 1.5X125 MM RD 3177.2 COPYPLAST 0.5X125 MM RD 3174.1 COPYPLAST 1.5X125 MM SQUARE 3176.1 COPYPLAST 0.5X125 MM SQUARE 3181.1 COPYPLAST 2.0X125 MM RD 3169.2 COPYPLAST 0.75X125 MM RD 3181.2 COPYPLAST 2.0X125 MM RD SE PRESENTAN SÓLO LAS REFERENCIAS PRINCIPALES, INCLUYE TODAS LAS REFERENCIAS DEL PRODUCTO CON LA MISMA INDICACIÓN DE USO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236931 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | DURAN, con nombre genérico: MATERIAL TERMOFORMABLE PETG | DURAN®, DURAN®+ | NO | MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS ASOCIADOS A INDICACIONES EN TERAPIA PROTÉSICA Y DE ORTODONCIA CON FÉRULAS, COMO ALINEADORES, FÉRULAS MINIPLAST, FÉRULAS DE BRUXISMO, FÉRULAS OCLUSALES, FÉRULAS CMD, FÉRULAS DE RETENCIÓN Y EXPANSIONES PALATINAS CON AJUSTE OCLUSAL. | UNIDAD | REF DESCRIPCIÓN REF DESCRIPCIÓN 3410.1 DURAN 0,5x125 mm square 3421.2 DURAN 3.0x125 mm rd 0707.1 DURAN 0,625x120 mm rd 0802.2 DURAN+ 0.75x120 mm rd 3409.1 DURAN 0,625x125 mm rd 3430.1 DURAN+ 0.75x125 mm rd 3409.2 DURAN 0,625x125 mm rd 3430.2 DURAN+ 0.75x125 mm rd 0701.1 DURAN 0.5x120 mm rd 3432.1 DURAN+ 1,0x125 mm rd 3411.1 DURAN 0.5x125 mm rd 3432.2 DURAN+ 1,0x125 mm rd 3411.2 DURAN 0.5x125 mm rd 3434.1 DURAN+ 1,5x125 mm rd 0702.1 DURAN 0.75x120 mm rd 3434.2 DURAN+ 1,5x125 mm rd 3413.1 DURAN 0.75x125 mm rd 3436.1 DURAN+ 2,0x125 mm rd 3413.2 DURAN 0.75x125 mm rd 3436.2 DURAN+ 2,0x125 mm rd 3412.1 DURAN 0.75x125 mm square 3422.1 DURAN+ A2 0.5x125 mm rd 0703.1 DURAN 1.0x120 mm rd 3424.1 DURAN+ A2 0.625x125 mm rd 3415.1 DURAN 1.0x125 mm rd 3423.1 DURAN+ A2 0.75x125 mm rd 3415.2 DURAN 1.0x125 mm rd 3470.1 DURAN 0.4x125 mm rd 3414.1 DURAN 1.0x125 mm square 3472.1 DURAN+ 0.4x125 mm rd 0704.1 DURAN 1.5x120 mm rd 3426.1 DURAN+ 0.5x125 mm rd 3417.1 DURAN 1.5x125 mm rd 3426.2 DURAN+ 0.5x125 mm rd 3417.2 DURAN 1.5x125 mm rd 3428.1 DURAN+ 0.625x125 mm rd 3416.1 DURAN 1.5x125 mm square 3428.2 DURAN+ 0.625x125 mm rd 0705.1 DURAN 2.0x120 mm rd 3473.1 DURAN+ white pd 0.5x125 mm rd 3419.1 DURAN 2.0x125 mm rd 3474.1 DURAN+ white pd 0.625x125 mm rd 3419.2 DURAN 2.0x125 mm rd 3475.1 DURAN+ white pd 0.75x125 mm rd | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236941 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | CA® FOIL, con nombre genérico: MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE FÉRULAS PARA MALOCLUSIÓN | CA® Foil | NO | MATERIAL ELÁSTICO DURO, TRANSPARENTE Y DE ALTA CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE FÉRULAS ESTÉTICAS PARA LA CORRECCIÓN SUAVE DE LA MALOCLUSIÓN. | UNIDAD | REFERENCIA DESCRIPCIÓN 3438.1 CA-Retentionsfolie pd 0.75x125 mm rd 3440.1 CA Retentionsfolie pd 1.0x125 mm rd 3407.1 CA-foil hard 125 mm rd 3407.2 CA-foil hard 125 mm rd 3406.1 CA-foil medium 125 mm rd 3406.2 CA-foil medium 125 mm rd 3405.1 CA-foil soft 125 mm rd 3405.2 CA-foil soft 125 mm rd | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236989 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | BLUE-BLOKKER®, con nombre genérico: RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA APLICACIONES TÉCNICAS | BLUE-BLOKKER® | NO | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA APLICACIONES TÉCNICAS | No registra | REFERENCIA DESCRIPCIÓN 5276.1 BLUE-BLOKKER LC RESIN 4 X 1,5 G/10 CANNULAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: se debe comercializar con un sticker informativo “NO USAR EN BOCA DE PACIENTE” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241239944 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | DUCHA INTIMA ORIGINAL, con nombre genérico: DUCHA INTIMA AZUL ORIGINAL | AZUL | NO | DUCHA VAGINAL QUE CONTIENE UNA FORMULA SUAVE Y DELICADA QUE PUEDE AYUDAR A MANTENER EL EQUILIBRIO NATURAL DE LA FLORA VAGINAL Y BRINDAR FRESCURA Y LIMPIEZA. | FRASCO X 120 ML. CANULA | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a las direcciones de: - DIRECCIÓN COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA y – DIRECCIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS, mediante Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241245675 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: 3D SURGICAL GUIDE con nombre genérico: RESINA DE IMPRESIÓN 3D | PORTUX | NO | RESINA UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE GUÍAS QUIRÚRGICAS. | ENVASE POR 250 G, 500 G, 1 KG | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241249813 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | ProChek-II PT313 con Nombre genérico :Prueba de proteínas. | HEALT MARK | NO | PARA ANALIZAR LA PROTEÍNA RESIDUAL QUE QUEDA EN LAS SUPERFICIES DESPUÉS DE LA LIMPIEZA Y ANTES DEL PROCESAMIENTO POSTERIOR. | PROCHEK-II PT-313 :PRUEBA DE PROTEÍNA RESIDUAL | REF: PROCHEK-II PT-313 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252641 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | AL FAKHER TABACO PARA SHISHA DE HOOKAH con Nombre genérico TABACO PARA SHISHA DE HOOKAH. | AL FAKHER | NO | USO RECOMENDADO: PARA FINES DE AROMATERAPIA PARA ADULTOS. DESTINADO A SER UTILIZADO ÚNICAMENTE CON ALOJAMIENTOS DE PIPA. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | TELA NO TEJIDA LAMINADA con Nombre genérico TELA NO TEJIDA LAMINADA. | DESMEDICOS | NO | LAS TELAS NO TEJIDAS LAMINADAS SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN EL CAMPO MÉDICO PARA LA PRODUCCION DE BATAS DE AISLAMIENTO, CAMPOS QUIRURGICOS, SÁBANAS QUIRÚRGICAS, ENVOLVEDERAS QUIRÚRGICAS, ETC., EN GENERAL PRODUCTOS QUE DESEMPEÑAN PRINCIPALMENTE LA FUNCIÓN DE AISLAMIENTO Y PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS. | EN ROLLOS EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241254863 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-15 | CEPILLO PARA BAÑO con Nombre genérico CEPILLO PARA BAÑO | No registra | NO | El Cepillo para baño es el aliado para para complementar la limpieza de la piel del cuerpo durante el baño. El Cepillo para baño se puede usar en diferentes tipos de piel. MODO DE USO 1. Encienda el Cepillo para baño; 2. Ajuste de modo de vibración del cepillo para baño; 3. Coloque el Cepillo para baño en la parte del cuerpo que desee limpiar y empiece a limpiar la piel; 4. Cuando haya terminado, limpie el Cepillo para baño y guarde. | Caja Individual- Caja Master. | El Producto Cepillo para baño, viene en diferentes colores como: Agua Marina ,Verde, Lila, Rosa y Negro | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241210217 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-16 | PANELES HOSPITALARIOS nombre genérico: PANELES PARED PARA SERVICIOS HOSPITALARIOS | LM MEDICAL DIVISIÓN | NO | ES UNA SOLUCIÓN SENCILLA Y ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA ESTÁNDAR. LA UNIDAD DE CABECERA DE LA CAMA PUEDE SUMINISTRARSE CON ILUMINACIÓN INDIRECTA Y DIRECTA Y PUEDE ALOJAR TODAS LAS SALIDAS DE GAS MÉDICO, SEPARADO DE LA ELÉCTRICA. ESTÁ DISEÑADO Y RECOMENDADO PARA OFRECER UNA SOLUCIÓN SENCILLA Y ASEQUIBLE PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA ESTÁNDAR. LA CABECERA DE LA CAMA SE PUEDE SUMINISTRAR CON VARIAS CONFIGURACIONES DE ILUMINACIÓN. EL DISPOSITIVO SE PUEDE EQUIPAR CON CUALQUIER TIPO DE SALIDA DE GASES PARA SUMINISTRO MÉDICO, ASÍ COMO ENCHUFES ELÉCTRICOS, INTERRUPTORES Y SALIDAS DE DATOS. GRACIAS AL SOFTWARE ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO, LOS MÉDICOS Y OPERADORES MÉDICOS TAMBIÉN PUEDEN USAR LA TABLETA, SI ESTÁ DISPONIBLE EN EL HOSPITAL, PARA ADMINISTRAR EL REGISTRO CLÍNICO DE CADA PACIENTE. | UNIDAD | OKI FLAT, OKI PLUS MD, OKI PLUS ES. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241232721 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-16 | LAVADOR ULTRASONICO | TUTTNAUER | NO | * La limpieza por ultrasonido es un procedimiento moderno, seguro y eficiente, que garantiza una limpieza perfecta en posible * Los lavadores ultrasonicos en conjunto con el detergente enzimatico pueden eliminar aquellas partes de suciedad que serian muy dificiles de limpiar con las manos, lo cual reduce el riesgo de heridas o infecciones que suelen ocurrir durante la limpieza manual. | UNIDAD | La referencia o modelo que deseamos incluir en el certificado de no obligatoriedad son: SONICA 5300 M SONICA 5300 MH SONICA 5300 ETH SONICA 5300 EP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO NO PUEDE SER USADO PARA DESINFECION | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241233136 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-16 | MICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA | Carl Zeiss Microscopy GmbH | NO | Observación y análisis de muestras como son metales y rocas. Cuentan con objetivos de alto poder resolutivo con óptica corregida al infinito, y permiten la observación de las muestras, gracias a las técnicas de contraste como son campo claro, campo oscuro, polarización, entre otros. Pueden contar también opcionalmente con puerto para adaptación de sistema de documentación y diferentes niveles de automatización de flujos de trabajo. | UNIDAD | Axio Observer 3, 5 y 7 Axiovert 7 Axioscope 7 Axio Imager 2 (A2, D2, M2 y Z2) Stemi 305 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241236443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-16 | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA: WRO 300 H / 23G / CWP 100 (CPW WRO 101H, CWP WRO 102 H, CWP WRO 103 H, CWP WRO 104 H, CWP WRO 106 H, CWP WRO 101S, CWP WRO 102S, CWP WRO 103S, CWP WRO 104S, CWP WRO 106S, CWP 100 WRO 106S DP, CWP 100 WRO 106 HDP), nombre genérico: Plantas de tratamiento de agua | BAXTER | NO | La unidad de purificación de agua Gambro WRO 300 H se ha diseñado para ser utilizado como dispositivo accesorio en diálisis.Su fin es producir agua tratada para diluir y formar líquido de diálisis, utilizando el concepto de ósmosis inversa. El WRO 300 H está pensado para su uso junto con una máquina de diálisis, siempre que las exigencias de flujo de entrada y presión se correspondan con la salida de la unidad WRO 300 H. La unidad de purificación de agua 23G de Mar Cor Purification es un equipo purificador de agua mediante el mecanismo de ósmosis inversa. Es indicado en la producción de agua tratada para diluir y formar líquido de diálisis utilizado en procedimientos de hemodiálisis. La unidad de purificación de agua CWP 100 (CPW WRO 101H, CWP WRO 102 H, CWP WRO 103 H, CWP WRO 104 H, CWP WRO 106 H, CWP WRO 101S, CWP WRO 102S, CWP WRO 103S, CWP WRO 104S, CWP WRO 106S, CWP 100 WRO 106S DP, CWP 100 WRO 106 HDP) produce agua purificada grado AAMI de acuerdo a los estándares ISO 13959-2009 indicada para diluir y formar líquido de diálisis utilizado en procedimientos de hemodiálisis. | No registra | WRO 300 H (Unidad purificadora de agua) 23 G (Unidad purificadora de agua) CWP 100 ( Modelos: CPW WRO 101H, CWP WRO 102 H, CWP WRO 103 H, CWP WRO 104 H, CWP WRO 106 H, CWP WRO 101S, CWP WRO 102S, CWP WRO 103S, CWP WRO 104S, CWP WRO 106S, CWP 100 WRO 106S DP, CWP 100 WRO 106 HDP) (Planta central purificación de agua) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241253579 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-16 | GETINGE POLADUS H2O2 STERILANT Nombre Genérico: GETINGE POLADUS H2O2 STERILANT | GETINGE | SI | AGENTE ESTERILIZANTE DE H2O2 (59,1%±0,5) PARA USO EN ESTERILIZADORES POLADUS VH2O2 DE GETINGE. ANTES DE USAR: ÚNICAMENTE PARA USUARIOS PROFESIONALES. ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD. CONSULTE LA FDS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE DESINFECCIÓN DEL FABRICANTE DEL INSTRUMENTAL. (información de ficha técnica folio 8) | UNIDAD DE 240 ML UNIDAD DE 29.8 ML CAJA X 6 UNIDADES DE 240 ML CAJA X 5 UNIDADES DE 29.8 ML | 6036008101 / Getinge Poladus H2O2 Sterilant / Unidad de 240 ml. 6036008201 / Getinge Poladus H2O2 Sterilant / Unidad de 29.8 mL 6036001601 / Getinge Poladus H2O2 Sterilant / Caja x 6 Unidades de 240 ml. 6036001701 / Getinge Poladus H2O2 Sterilant / Caja x 5 Unidades de 29.8 ml. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: D.REGLAS ESPECIALES Regla 15. (..)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos se incluirán en la clase IIa. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | IIa
20241254976 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-16 | POWEREDGE, nombre genérico: Servidor | Dell | NO | El sistema PowerEdge R760xs rs un servidor de 2U para aplicaciones informáticas. | UNIDAD | MODELO: R760xs | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241257998 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-16 | CDF2 C. DIFF, 2 CHALLENGE | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Dos muestras liofilizadas de 0,5 ml para su uso con métodos rápidas o moleculares | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CDF2 C. DIFF, 2 CHALLENGE, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241258002 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-16 | CRE - CARBAPENEMASE DETECTION | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de hisopo que contengan organismos vivos | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CRE - CARBAPENEMASE DETECTION, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241258004 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-10-16 | VM5 - VIRAL MARKERS-SERIES 5 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de plasma de 1,5 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: VM5 - VIRAL MARKERS-SERIES 5, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241217059 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | NALC-MYCOLAV | LABG&M | SI | es una solución complementaria para la descontaminación de muestras clínicas sospechosas de presentar Micobacterias | Unidad, tubo, frasco y/o galón. | No registra | Revisado el uso indicado por el fabricante en el inserto del producto NALC-MYCOLAV, se observa que se trata de un reactivo para el pre-tratamiento de muestras clínicas sospechosas de presentar micobacterias. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. (subrayado fuera de texto) | Así mismo, este producto pertenece a la Categoría uno (I), soluciones diluyentes, tapones y lisantes, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | I
20241253706 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | CONECTORES DE LIMPIEZA DE LOS CANALES DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES PARA REPROCESADOR AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS, con nombre genérico: CONECTORES DE LIMPIEZA DE LOS CANALES DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES PARA REPROCESADOR AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS | No tiene | NO | Son adaptadores usados para la conexión de los Endoscopios con el reprocesador, esto con el fin de garantizar el flujo adecuado del detergente y desinfectante por los canales del endoscopio. | Unidad | 0106201: CONN TUBE, CONFIGURABLE 0106301: CONN TUBE, SUCTION 0106401: CONN TUBE, ELEVATOR 0106601: CONN, TUBE PRESS RELIEF 0106501: CONN, TUBE DETERGENT 0106101: CONN TUBE, LUER FITTING | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241256274 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | PRENDAS CONFECCIONADAS - GORROS Y POLAINAS Nombre Genérico: PRENDAS CONFECCIONADAS - GORROS Y POLAINAS | DESMEDICOS | NO | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE USO ÚNICO, FABRICADAS EN TELAS NO TEJIDAS QUE PERMITEN AISLAMIENTO DE LAS CONTAMINACIONES EXTERNAS Y REPELENCIA A FLUIDOS, EVITANDO QUE EL CALZADO O EL CABELLO QUEDE EXPUESTO. SON CONFECCIONADAS PARA AJUSTARSE APROPIADAMENTE Y OFRECER SEGURIDAD AL USUARIO. | GORROS PAQUETE POR 1000 UNIDADES, POLAINAS PAQUETE POR 1000 UNIDADES (500 PARES) | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241257518 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | RINSEAWAY, con nombre genérico: Solución limpiadora del sistema HydraFacial. | RINSEAWAY | NO | Solución Limpiadora del Sistema. Propósito: Una solución de limpieza obligatoria del sistema. El tubo interior HydraFacial™ debe enjuagarse al final de cada servicio al final de cada día de servicio para evitar la acumulación de residuos y productos. Esta solución no es perjudicial para el contacto accidental con la piel o partes del equipo. Rinseaway™ debe utilizarse únicamente para lavar los sistemas HydraFacial™. Acciones: Agente activo de limpieza del sistema, corta los residuos de los tubos del sistema, compatible con la piel, se utiliza únicamente con los sistemas HydraFacial™. | Botella en HDPE de 8oz (237mL) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Este producto no podrá ser utilizado para desinfección de dispositivos médicos, debe usarse únicamente para fines de limpieza, no obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241259781 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | SANIHIGENE Nombre Genérico: DESINFECTANTE | SIRMAXO | NO | DESINFECTANTE EFECTIVO DE SUPERFICIES Y ROPA, EL CUAL PREVIENE LA PROPAGACIÓN DE PATÓGENOS. DESINFECTANTE EFECTIVO PARA ÁREAS CRÍTICAS Y NO CRÍTICAS, MANEJO DE DERRAMES, ROPA Y NEBULIZACIÓN. • EFICACIA DE AMPLIO ESPECTRO • EFECTIVO CONTRA VIH, VHB Y SARM • COMPONENTE DE AMONIO CUATERNARIO DE 5° GENERACIÓN • EFECTIVO AL MÍNIMO TIEMPO DE CONTACTO • EFICAZ A DILUCIONES MÁS ALTAS, POR TANTO, ES SEGURO, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y ECONÓMICO • EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON GOMAS, PLÁSTICOS Y FIBRA DE VIDRIO • NO CORROSIVO EN TUBOS METÁLICOS Y OTRAS SUPERFICIES • NO DAÑA LA ROPA Y LOS TEJIDOS A DIFERENCIA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS OXIDANTES • LIBRE DE ALDEHÍDO ÁREAS NO CRÍTICAS: DESINFECCIÓN PABELLONES, PISOS, OPD, CLÍNICA Y CLÍNICA DENTAL. ÁREAS CRITICAS: OT, UCI, NICU, UCIC (información aportada en ficha técnica folio 8). | 1Lt y 5Lts | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO PARA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241259906 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | REGULADOR DE MÁSCARA DE OXÍGENO CREW MF20-534, CON NOMBRE GENÉRICO: REGULADOR DE MÁSCARA DE OXÍGENO CREW MF20-534 | AVOX | NO | Es un sistema de mascara de oxígeno con arnés para tripulación que se conecta directamente al suministro de O2 de la aeronave. Brinda protección contra gases e hipoxia permitiendo mantener el suministro de oxigeno en condiciones de gran altitud y en situaciones de emergencia Modos de funcionamiento: 100%: Suministra al piloto el 100% del oxígeno. Normal: el suministro de oxígeno (dilución con aire) es regulado según la altitud. Emergencia: Provee el 100% del oxígeno con una presión positiva para proteger al piloto contra humo y gases inflamables Características El sistema cuenta con: Arnés flexible para colocación rápida en segundo Una lente que permite un amplio campo de visibilidad. Sellado hermético Dispositivo regulador que permite el funcionamiento en tres modos. Otras características y especificaciones Demanda de diluyente a 40.000 ft Presión de suministro: 70 a 94 psi Peso: 1.65 lb. | UNIDADES | Crew Oxygen Mask Regulator MF20-534 Regulador de máscara de oxígeno Crew MF20-534 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241262469 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | CUBILETES AUTOANALIZADORES, con nombre genérico: CUBILETES AUTOANALIZADORES | DELTALAB | NO | Productos de uso general de laboratorio. | Caja de 10x1.000 unds; Caja de 14x1.000 unds; Caja de 12x1.000 unds; Caja de 6x1.000 unds; | Código, Modelo o Referencia Descripción 900024 0,50 ml 900023 0,25 ml 900022 1,50 ml 910022 2,00 ml 900008 0,70 ml 910023 4,00 ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241262529 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | BANDEJA PRANA PARA BAÑOS DE ASIENTO, CON NOMBRE GENÉRICO: BANDEJA PARA BAÑOS DE ASIENTO | No registra | NO | La bandeja Prana es un accesorio diseñado para usarse en baños de asiento. Proporciona comodidad y funcionalidad, permitiendo el almacenamiento de productos esenciales mientras se utiliza el baño. 1. Colocación: Coloca la bandeja sobre el borde del inodoro, asegurándote de que esté bien equilibrada y estable. 2. Preparación del baño: Añadir agua tibia a la bandeja en conjunto con los artículos a utilizar en el baño de asiento (aceites esenciales). 3. Acceso: Procede a sentarte en el sanitario en conjunto con la bandeja y toma en tu mano dominante la pera que se desprende de esta, para generar las burbujas necesarias y lograr el efecto deseado. 4. Mantenimiento: Limpia la bandeja regularmente con un paño húmedo y un detergente suave para evitar acumulación de bacterias. | Unidad individual | Colores: Rosa, Azul, Morado, Amarillo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241263795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-18 | PAQUETE TERMICO nombre genérico: PAQUETE TERMICO | NATURAL PACK | SI | NSTRUCCIONES PARA TERAPIA CALIENTE Ponga el paquete en el microondas durante 40 segundos. Saque el paquete y compruebe si la temperatura es la adecuadas. Si necesita calor adicional repita este procedimiento cuantas veces sea necesario para alcanzar la temperatura deseada sin exceder los 2 minutos. Siempre verifique si la temperatura es la apropiada antes de poner el paquete en la zona afectadas para evitar quemaduras y lesiones en la piel sobre todo en personas con diabetes, problemas circulatorios y de alteraciones de sensibilidad de la piel. USELO CALIENTE PARA: - Ayudar a relajar tensiones musculares y cansancio del cuello, espalda, hombros, cintura, manos y piernas. - Reducir dolores de las articulaciones, dolores producidos por la artritis y bursitis. - Calmar cólicos y dolor de oido. - Reducir dolores de cabeza leves producidos por la tensión muscular. - Calentar las manos o los pies, la cuna del bebe, la cama o el lugar que necesites tener a la temperatura ideal. INSTRUCCIONES PARA TERAPIA FRIA Envuelva el paquete en una bolsa plastica limpia y cierre herméticamente. Póngalo en el congelador durante toda la noche. Retírelo de congelador, quite la bolsa plastica y póngalo en el área afectada. Para usarlo nuevamente se necesitan al menos 3 horas para que el paquete se enfrié. USELO FRIO PARA: - Reducir dolores producidos por lesiones musculares o deportivas, dolores de cabeza leves, fatiga ocular, dolores de las articulaciones y los tendones, quemaduras menores y moretones. - Ayudar a reducir hinchazones y fiebre. RECOMENDACIONES - Deje enfriar el paquete antes de guardarlo en su bolsa. - No debe lavarlo, para limpiarlo utilice un paño húmedo y limpie la superficie cuidadosamente. - Unicamente para ser calentado en horno microondas. - Puede calentarlo las veces que desee - No debe ser usado con cremas, lociones o ungüentos. - Solamente para uso externo. - Siga las indicaciones cuidadosamente. - Consulte a su médico antes de tratar cualquier dolor intenso o cuando el dolor persiste. | Paquete cervical, 54 x 19 cm. Paquete estándar, 31 x 25 cm. Paquete espinal, 50 x 26 cm. Paquete júnior, 21 x 14 cm. Paquete guante x unidad, 30 cm. Paquete antifaz, 28 x 8. Paquete mini, 14 x 8 cm. | Paquete cervical, 54 cm. x 19 cm. Paquete estándar, 31 cm. x 25 cm. Paquete espinal, 50 cm. x 26 cm. Paquete júnior, 21 cm. 14 cm. Paquete guante x unidad, 30 cm. Paquete antifaz, 28 cm. x 8 cm. Paquete mini, 14 cm. x 8 cm. | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el Acta No. 8 del 2022 numeral 3.9 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” | Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241224789 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-23 | GEL ICE PACK / EYE MASK CON NOMBRE GENÉRICO BOLSA DE GEL PARA OJOS | MINISO | NO | Este producto es ideal para aliviar el cansancio en contorno de ojos, proporcionando una sensación refrescante y relajante. Indicaciones: 1.Compresa fría: Se recomienda poner el producto en la nevera durante 15 minutos y luego usarlo. 2.Compresa caliente: Se recomienda poner el producto en el horno microondas de 700w y calentarlo durante 10 segundos antes de su uso. Pueda ajustar la temperatura, pero no lo sobrecaliente. | Bolsa por 2 Unidades. | 6942269530826 Fruit Cold Cooling Eye Mask (Peach) 6942269530833 Fruit Cold Cooling Eye Mask (Watermelon) 6941856924512 Mini Family Sweetheart Bunny Series Gel Ice Pack | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241228099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-23 | EXACTA-MIX INLETS AND VALVES con Nombre genérico JUEGO DE VÁLVULAS Y TUBOS PARA USO CON MEZCLADORES AUTOMATIZADOS | BAXTER | NO | Juego de válvulas y tubos estériles, para uso exclusivo con mezcladores Exacta-Mix (Exacta-Mix 1200 compounder y Exacta-Mix PRO 2400 compounder). Se utilizan para conectar con el mezclador de origen permitiendo la administración de la solución. No entran en contacto directo con el paciente. | UNIDAD | ExactaMix 2400 Valve Set ExactaMix 1200 Valve Set ExactaMix Non-vented High-Volume Inlet ExactaMix Vented High-Volume Inlet ExactaMix Vented Micro-Volume Inlet ExactaMix Syringe Inlet ExactaMix Micro-Volume Inlet, with Large-Bore Spikes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241244250 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-23 | BASCULA CORPORAL con nombre genérico: BALANZA, BASCULA | No registra | NO | LA BÁSCULA DIGITAL ES UNA HERRAMIENTA PRECISA PARA MEDIR EL PESO CORPORAL. PARA OBTENER LECTURAS PRECISAS Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL DISPOSITIVO, SIGUE ESTAS INDICACIONES DE USO CUANDO COMIENCE LA MEDICIÓN. COLOQUE LA BÁSCULA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA O UNA SUPERFICIE DURA. LAS SUPERFICIES BLANDAS, COMO UNA ALFOMBRA, AFECTARÁN EL RENDIMIENTO DE LA BÁSCULA. COMIENCE LA MEDICIÓN AL MENOS DOS HORAS DESPUÉS DE LEVANTARSE O CENAR. EVITE LA MEDICIÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE REALIZAR EJERCICIO EXTENUANTE, SAUNA O BAÑO, BEBIDA Y CENAR. INICIE SIEMPRE LA MEDICIÓN EN EL MISMO INTERVALO DE TIEMPO Y EN LA MISMA ESCALA Y UBICADA EN EL MISMO PLANO. POR FAVOR, ENCIENDA LA BÁSCULA PRIMERO, ESPERAR HASTA QUE SE APAGUE, LUEGO PUEDES PARARTE NUEVAMENTE EN LA PLATAFORMA Y MEDIR TU PESO. CUANDO NO LO USE LA BASCULA, POR FAVOR, COLÓQUELO EN UN LUGAR ESTABLE. NO COLOQUE NADA SOBRE ÉL. | UNIDAD | BASCULA CORPORAL GBS-903 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241255175 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-23 | BLOQUE / DISCO DE PMMA HARVESTDENTAL, con nombre genérico: BLOQUE / DISCO DE PMMA | HARVESTDENTAL | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | VARIEDAD DE COLORES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241255193 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-23 | BLOQUE DE DISILICATO DEL LITIO SEED CRYSTAL- LEAFDENTAL, con nombre genérico: BLOQUE DE DISILICATO DEL LITIO SEED CRYSTAL | LEAFDENTAL | NO | ELABORACIÓN DE CORONAS, CARILLAS OCLUSALES E INCRUSTACIONES HASTA PILARES HÍBRIDOS; EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | HT: HIGH TRANSLUCENT MT: MEDIUM TRANSLUCENT LT: LOW TRANSLUCENT OP: OPALESCENCE MO HO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241147156 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA USO CRANEOMAXILOFACIAL Nombre Genérico: IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS | RAOMED | SI | LOS IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA CRANEOMAXILOFACIAL ESTÁN DISEÑADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS FACIALES Y CRANEALES. ESTOS IMPLANTES SON PERSONALIZADOS PARA CADA PACIENTE BASADOS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRECISAS PARA ASEGURAR UNA ADECUADA ADAPTACIÓN Y FUNCIONALIDAD. USO ESPECÍFICO: ● RECONSTRUCCIÓN FACIAL: INDICADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS ÓSEOS EN LA MANDÍBULA, MAXILAR, PÓMULOS, Y OTRAS ESTRUCTURAS FACIALES AFECTADAS POR TRAUMA, ENFERMEDAD O DEFECTOS CONGÉNITOS. ● RECONSTRUCCIÓN CRANEAL: UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE DEFECTOS DEL CRÁNEO, PROPORCIONANDO SOPORTE ESTRUCTURAL Y ESTÉTICO. LOS PRODUCTOS MÉDICOS RAOMED ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO DURANTE PROCEDIMIENTOS DE RECONSTRUCCIÓN ÓSEA Y TIENEN LA FINALIDAD DE SUBSANAR LOS DEFECTOS ÓSEOS. LOS IMPLANTES RAOMED SON PRODUCTOS RECETADOS, HECHOS A MEDIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA PACIENTE, DE ACUERDO CON EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRE- QUIRÚRGICA, EL CUAL REQUIERE INSTANCIAS PREVIAS DE APROBACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO PRESCRIPTOR. LA FIJACIÓN DEL IMPLANTE PUEDE LOGRARSE CON SUTURA, ALAMBRE QUIRÚRGICO, PLACAS O TORNILLOS ADECUADOS A LA ZONA DEL DEFECTO. ESTO DEBERÁ SER EVALUADO Y DECIDIDO POR EL PROFESIONAL MÉDICO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO. | LOS IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA / PERSONALIZADOS SE REALIZAN A PETICION DEL MEDICO TRATANTE Y/O PACIENTE PARA SER IMPLANTADOS | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA USO CRANEOMAXILOFACIAL con Nombre genérico: IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico (…) Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb) (…). Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | IIb
20241147968 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA USO EN EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES Nombre Genérico: IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS | RAOMED | SI | LOS IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA EXTREMIDADES ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE HUESOS Y ARTICULACIONES EN BRAZOS Y PIERNAS. ESTOS IMPLANTES SON PERSONALIZADOS PARA CADA PACIENTE BASADOS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRECISAS, LO QUE ASEGURA UNA ADAPTACIÓN ÓPTIMA Y RESTAURA LA FUNCIÓN Y ANATOMÍA DE LAS EXTREMIDADES AFECTADAS. USO ESPECÍFICO: ● RECONSTRUCCIÓN DE HUESOS LARGOS: INDICADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE FRACTURAS COMPLEJAS, MAL UNIONES O DEFECTOS ÓSEOS EN HUESOS LARGOS COMO FÉMUR, TIBIA, HÚMERO Y RADIO. ● ARTICULACIONES: UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE ARTICULACIONES AFECTADAS POR TRAUMAS, ENFERMEDADES DEGENERATIVAS O DEFECTOS CONGÉNITOS, INCLUYENDO CADERAS, RODILLAS, CODOS Y MUÑECAS. EL IMPLANTE A MEDIDA ES UN PRODUCTO MÉDICO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS ÚNICAS DE CADA PACIENTE. LOS PRODUCTOS MÉDICOS RAOMED ESTÁN DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL CALIFICADO DURANTE PROCEDIMIENTOS DE RECONSTRUCCIÓN ÓSEA Y TIENEN LA FINALIDAD DE SUBSANAR LOS DEFECTOS ÓSEOS. LOS IMPLANTES RAOMED SON PRODUCTOS RECETADOS, HECHOS A MEDIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA PACIENTE, DE ACUERDO AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRE- QUIRÚRGICA, EL CUAL REQUIERE INSTANCIAS PREVIAS DE APROBACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO PRESCRIPTOR. LA FIJACIÓN DEL IMPLANTE PUEDE LOGRARSE CON SUTURA, ALAMBRE QUIRÚRGICO, PLACAS O TORNILLOS ADECUADOS A LA ZONA DEL DEFECTO. ESTO DEBERÁ SER EVALUADO Y DECIDIDO POR EL PROFESIONAL MÉDICO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO. | LOS IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA / PERSONALIZADOS SE REALIZAN A PETICION DEL MEDICO TRATANTE Y/O PACIENTE PARA SER IMPLANTADOS. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: con Nombre genérico: es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico (…) Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb) (…). Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | IIb
20241147975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA REEMPLAZOS ARTICULARES Nombre Genérico: IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS | RAOMED | SI | LOS IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA REEMPLAZO ARTICULAR ESTÁN DISEÑADOS PARA REEMPLAZAR ARTICULACIONES DAÑADAS O DETERIORADAS, PROPORCIONANDO ALIVIO DEL DOLOR Y RESTAURACIÓN DE LA FUNCIÓN. ESTOS IMPLANTES SON PERSONALIZADOS PARA ADAPTARSE A LAS ESPECIFICACIONES EXACTAS Y CONDICIONES ÚNICAS DE CADA PACIENTE, BASADOS EN UNA EVALUACIÓN DETALLADA QUE INCLUYE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS AVANZADAS. USO ESPECÍFICO: ● REEMPLAZO DE CADERA: INDICADO PARA PACIENTES CON DEGENERACIÓN SEVERA DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA DEBIDO A ARTRITIS, FRACTURAS O CONDICIONES CONGÉNITAS. ● REEMPLAZO DE RODILLA: UTILIZADO PARA PACIENTES CON DAÑO ARTICULAR SIGNIFICATIVO EN LA RODILLA QUE AFECTA LA MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA. ● REEMPLAZO DE HOMBRO: ADECUADO PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO EN CASOS DE ARTRITIS SEVERA O DESPUÉS DE LESIONES COMPLEJAS. ● OTROS REEMPLAZOS ARTICULARES: INCLUYE ARTICULACIONES MENORES COMO TOBILLOS, CODOS Y MUÑECAS, ADAPTÁNDOSE A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SITUACIÓN. LOS IMPLANTES RAOMED SON PRODUCTOS RECETADOS, HECHOS A MEDIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA PACIENTE, DE ACUERDO AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRE- QUIRÚRGICA, EL CUAL REQUIERE INSTANCIAS PREVIAS DE APROBACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO PRESCRIPTOR. LA FIJACIÓN DEL IMPLANTE PUEDE LOGRARSE CON SUTURA, ALAMBRE QUIRÚRGICO, PLACAS O TORNILLOS ADECUADOS A LA ZONA DEL DEFECTO. ESTO DEBERÁ SER EVALUADO Y DECIDIDO POR EL PROFESIONAL MÉDICO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO. | LOS IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA / PERSONALIZADOS SE REALIZAN A PETICION DEL MEDICO TRATANTE Y/O PACIENTE PARA SER IMPLANTADOS. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA REEMPLAZOS ARTICULARES con Nombre genérico: MPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico (…) Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb) (…). Por lo anterior se aclara que para los Reemplazos Articulares: Cadera, Rodilla, Hombro, Tobillos, Codos y Muñecas, se deberá solicitar registros sanitarios de manera individual. Toda vez que estos están diseñados para zonas anatómicas diferentes entres si, por ende, sus indicaciones de uso, componentes e instrumental para implantacion. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | IIb
20241172685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | AESCULAP® ELOXALCLEANER FOR STERILE CONTAINERS nombre genérico: DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES ANODIZADAS DE CONTENEDORES ESTÉRILES | AESCULAP | NO | INDICADO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES ANODIZADAS DE CONTENEDORES ESTÉRILES. | ENVASE X 300 g (EQUIVALENTE A 300 CC) | JG601 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241217594 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | CERA PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS Nombre Genérico: CERA DE PARAFINA PARA INCLUSIÓN Y CORTE DE TEJIDOS. | POTH HILLE & CO LTD | NO | PARA USO EN LABORATORIOS POR PARTE DE PROFESIONALES CAPACITADOS EN HISTOPATOLOGÍA. NO ESTÁ DESTINADO A PRUEBAS AUTOADMINISTRADAS NI PRUEBAS CERCA DEL PACIENTE. Hista-Flex™ AZURE es una cera para inclusión y corte de tejidos con polímero añadido y tinte azul. Azure es una combinación de cera de parafina purificada de "corte fino" con doble filtrado mezclada con un polímero plastificante y la adición de un tinte azul a la cera. El color azul ayuda la visualización de biopsias transparentes y lechosas al proporcionar un contraste. A menudo utiliza en laboratorios de dermatología y urología Cera de alto punto de fusión con adición de polímeros formulada para países con climas más Hista-Flex™ EXCEL es resistente a las arrugas de la sección y al ablandamiento del bloque durante el corte de tejido. Adecuada para la inclusión y el corte en general e ideal para sus micrótomos deslizantes. Hista-Flex™ ULTRA es una cera para inclusión y corte de tejido idos con polímeros y DMSO añadidos. ULTRA es una cera de parafina altamente purificada con polímeros sintéticos añadidos y pequeña cantidad de dimetilsulfóxido adecuada para todo uso general de inclusión y corte. Formulada para lograr una penetración más rápida en el tejido. ULTRA también se recomienda para su uso con muestras de tejidos más grandes. Hista-Flex™ PRIME es una cera para inclusión y corte de tejido con polímero añadido. PRIME cera de parafina de “corte fino” con doble filtrado y polímeros sintéticos añadidos. Se caracteriza una baja contracción al enfriarse y un excelente rendimiento de corte sin expansión. PRIME proporciona una facilidad de corte excelente y continuidad de la cinta. (Información aportada en los folios 11 a 14 ficha técnica) | CAJAS DE 8 KILOS CON BOLSAS x1Kg o BOLSA x2Kg | HISTA-FLEX ULTRA (PHC8810/01; PHC8810/02; 8810/01; 8810/02) HISTA-FLEX PRIME (PHC8809/01; PHC8809/02; 8809/01; 8809/02) HISTA-FLEX EXCEL (PHC8860/01; PHC8860/02; 8860/01; 8860/02) HISTA-FLEX AZURE (PHC8816/01; PHC8816/02; 8816/01; 8816/02) | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241226143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO PENTAZYME KNK MEDICAL® Nombre Genérico: DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO | KNK Medical® | NO | PARA PRELAVADO Y LAVADO POR INMERSIÓN MANUAL O DE FORMA AUTOMATIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMPATIBLES Y CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTAL EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO, DE LABORATORIO, ODONTOLÓGICO Y AFINES. REPROCESAMIENTO EN EL SECTOR SANITARIO DE: ENDOSCOPIOS, MATERIAL TERMOSENSIBLE, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REUTILIZABLES E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, ENTRE OTROS. | Envase por 60mL, 500mL, 600mL, 750mL, 1L, 2L, 3L y 1 Galón. | BKDEZL Envase por 60mL, 500mL, 600mL, 750mL, 1L BKDEZG, 2L, 3L y 1 Galón | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO PARA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241246501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | UNIQ PD UNIQ+ PD con nombre genérico: MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE FÉRULAS DE USO ODONTOLÓGICO | UNIQ PD, UNIQ+ PD | NO | EL PRODUCTO ES APTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA FABRICACIÓN DE FÉRULAS DE ALINEADORES (PARA LA CORRECCIÓN DE MAL POSICIONAMIENTOS DENTALES Y MAXILARES) Y FÉRULAS DE RETENCIÓN. | No registra | REF 3647 UNIQ pd REF 3648 UNIQ pd REF 3649 UNIQ pd REF 3651 UNIQ+ pd REF 3652 UNIQ+ pd REF 3653 UNIQ+ pd REF 3657 UNIQ+ pd REF 3658 UNIQ+ pd REF 3659 UNIQ+ pd | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241247077 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | RESINAS DE IMPRESIÓN: 3D MODEL - 3D MODEL ORTHO, con nombre genérico: RESINAS DE IMPRESIÓN 3D | PORTUX | NO | RESINAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DENTALES SENCILLOS EN TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL, MODELOS DENTALES TROQUELADOS, MODELOS TIPO TROQUEL DE GELLER, MODELOS PARA PROCESOS DE TERMOFORMADO, PLACAS ALINEADORAS EN TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA INVISIBLE | ENVASE DE 250 G, 500 G, 1 KG | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241247085 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D – TEMP, con nombre genérico: RESINA DE IMPRESIÓN 3D - DIENTES PROVISIONALES | PORTUX | NO | RESINA PARA IMPRIMIR RESTAURACIONES TEMPORALES BIOCOMPATIBLES, INCLUIDAS CORONAS Y PUENTES, INCRUSTACIONES, ONLAYS, CARILLAS Y DIENTES ARTIFICIALES PARA PRÓTESIS TOTALES | ENVASE DE 250 G, 500 G Y 1 KG | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241248830 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | DENTAL UNIT AND CHAIR. Con nombre genérico: UNIDAD DENTAL Y SILLÓN | OSSTEM | NO | K3: ESTÁ DESTINADA A SER UTILIZADA EN HUMANOS EN EL CAMPO DE LA ODONTOLOGÍA Y SOLO DEBE SER UTILIZADA POR PROFESIONALES DENTALES CAPACITADOS. NO ESTÁ DESTINADA A TRATAR A NIÑOS NI A MUJERES EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE LACTANCIA. LOS NIÑOS Y LAS MUJERES EMBARAZADAS DEBEN CONSULTAR CON UN MÉDICO ANTES DE RECIBIR TRATAMIENTO K5: DESTINADA PARA SU USO EN HUMANOS EN EL CAMPO DE LA ODONTOLOGÍA Y SOLO DEBE SER UTILIZADA POR PROFESIONALES DENTALES CAPACITADOS. LA UNIDAD DENTAL Y SILLA K5 ESTÁ DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DENTAL DE NIÑOS Y ADULTOS. SOLO DENTISTAS Y/O ASISTENTES DENTALES CAPACITADOS Y CALIFICADOS DEBEN USAR EL K5 PARA DIAGNOSTICAR Y TRATAR ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LOS DIENTES, MANDÍBULAS Y/O OTRAS ESTRUCTURAS ORALES EN ADULTOS Y NIÑOS. | 1 UNIDAD | K3 CART K3 MOUNTC K5 CART K5 MOUNTC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241249517 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: PORTUX 3D CAST, con nombre genérico: RESINA DE IMPRESIÓN 3D | PORTUX | NO | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE BAJA VISCOSIDAD ADECUADA PARA LA IMPRESIÓN DE PIEZAS CALCINABLES CON EXCELENTE PRECISIÓN Y DEFINICIÓN, FIELES AL DISEÑO DIGITAL. EL PRODUCTO TIENE UN COLOR ROJO OSCURO TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE UN ÓPTIMO CONTRASTE ENTRE LA IMPRESIÓN Y EL MODELO DE TRABAJO. SU CALCINACIÓN LIMPIA PERMITE SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE COLADO DE PIEZAS METÁLICAS E INYECCIÓN DE PIEZAS DENTALES CERÁMICAS SIN DEFECTOS SUPERFICIALES. | ENVASE POR 250 G, 500 G, 1 KG | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | DENTAL ZIRCONIA BLOCK, con nombre genérico: BLOQUE DE ZIRCONIO DENTAL | YUCERA | NO | BLOQUES UTILIZADOS EN LABORATORIOS PARA RESTAURACIONES DENTALES | UNIDAD | D98-10 D98-12 D98-14 D98-16 D98-18 D98-20 D98-22 D98-25 89-71-10 89-71-12 89-71-14 89-71-16 89-71-18 89-71-20 89-71-22 89-71-25 D95-10 D95-12 D95-14 D95-16 D95-18 D95-20 D95-25 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252164 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | BOQUES / DISCOS DE ZIRCONIA DR. CAD-CAM, con nombre genérico: BLOQUE / DISCOS DE ZIRCONIA | DR. CAD-CAM | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | 3D MULTICAPAS UT - ULTRA TRASLUCIDO ST - SUPER TRASLUCIDO MULTILAYER 3D | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252177 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | BLOQUE / DISCO DE PMMA BLOOMDEN, con nombre genérico: BLOQUE / DISCO DE PMMA | BLOOMDEN | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | MONOCAPA MULTICAPA FLEXIBLE VARIEDAD DE COLORES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252185 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | BOQUES / DISCOS DE ZIRCONIA LEAFDENTAL, con nombre genérico: BLOQUE / DISCOS DE ZIRCONIA | LEAFDENTAL | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | SEED ZR UTM SEED ZR HT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252199 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | BLOQUE / DISCO DE NANO-ZIRCONIA HARVESTDENTAL, con nombre genérico: BLOQUE / DISCO DE NANO-ZIRCONIA | HARVESTDENTAL | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | VARIEDAD DE COLORES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D LEAFDENTAL, con nombre genérico: RESINA DE IMPRESIÓN 3D LEAFDENTAL | LEAFDENTAL | NO | RESINA DENTAL PARA IMPRESIÓN DE MODELOS PROVISIONALES, EN LABORATORIO DENTAL | BOTELLA CONTIENE 500ML, 910ML, 1000ML | SEEDMODEL SEEDGUIDE &GUARD SEEDCAST SEED PRINT C&B SEEDDB VARIEDAD DE COLORES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241252630 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | WASH CARTRIDGE | SIEMENS | NO | Solución de lavado o limpieza concentrada destinada a ser utilizada como reactivo consumible a bordo de un instrumento automatizado o semiautomatizado que se utiliza para el procesamiento, tinción y/o prueba de muestras de laboratorio clínico. | RAPIDLab® 348/348EX Wash, referencia 10309756: 450 mL Wash/Waste Cartridge For RapidPoint® 400/405/500 series systems, referencia 10329097: Cartucho. 250 mL | RAPIDLab® 348/348EX Wash, referencia 10309756: Sales, agente tensioactivo, conservante, colorante. * Wash/Waste Cartridge For RapidPoint® 400/405/500 series systems, referencia 10329097: Gases (oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno), sales (haluros alcalinos), surfactante y agentes conservantes. | De acuerdo con lo anterior, los productos WASH CARTRIDGE descritos en la certificación, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241255181 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | BLOQUE / DISCO DE FIBRA DE VIDRIO COMPUESTO TRILOR | HARVESTDENTAL | NO | ELABORTACION DE SUBESTRUCTURAS EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | VARIEDAD DE COLORES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241258027 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | TERA HARZ CLEAR TA-28, con nombre genérico: MATERIAL DE IMPRESIÓN 3D CURABLE POR UV | GRAPHY | NO | TERA HARZ CLEAR TA-28 ES UN MATERIAL INDICADO PARA LA IMPRESIÓN 3D DE ALINEADORES DIRECTOS. SE CARACTERIZA POR UNA GRAN ELONGACIÓN, UNA GRAN FLEXIBILIDAD Y UNA GRAN PRECISIÓN. ESTÁ DISEÑADO PARA SU APLICACIÓN EN APLICACIONES DENTALES E INDUSTRIALES. | UNIDAD | TA-28 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241260634 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO - DEMOS III | NEODENT | NO | LOS MATERIALES “DEMO” ODONTOLÓGICOS NEODENT SON DE USO ENTRENAMIENTO, LA ENSEÑANZA Y LA DEMOSTRACIÓN, INDICADOS PARA SERVIR COMO APOYO EN LA CAPACITACIÓN, PLANEACIÓN Y AYUDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA PREPARACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS. PROHIBIDO SU USO EN HUMANOS. SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD | CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 131.421 DEMO SMART ABUTMENT GM 5.5X2.5 131.428 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X37.5 DEMO 131.429 IMPRESSORA ESPECTRA BY COSMOS 131.430 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X47.5 DEMO 131.431 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.5X52.5 DEMO 131.425 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.75X40 DEMO 131.432 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.75X45 DEMO 131.426 GM ZYGOMA-S IMPLANT 3.75X50 DEMO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241260843 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | PIEZAS EN ÓXIDO DE CIRCONIO, con nombre genérico: DISCOS | CERAMILL® ZOLID, ZOLID GEN-X, ZOLID BION | NO | PIEZAS EN BRUTO DE ÓXIDO DE CIRCONIO SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES FIJAS O CONDICIONALMENTE EXTRAÍBLES (CORONAS Y PUENTES, CORONAS DE CONO Y TELESCÓPICAS, SUPERCONSTRUCCIONES Y PUENTES SOBRE PILARES DE IMPLANTE) CON AYUDA DE FRESADORAS CNC (P. EJ., FRESADORAS CERAMILL). | UNIDAD | REFERENCIA DESCRIPCIÓN 766790 Zolid gen-x BL1 98x12 766791 Zolid gen-x BL1 98x14 766792 Zolid gen-x BL1 98x16 766793 Zolid gen-x BL1 98x18 766794 Zolid gen-x BL1 98x20 766795 Zolid gen-x BL1 98x22 766796 Zolid gen-x BL1 98x25 766808 Zolid gen-x BL3 98x12 766809 Zolid gen-x BL3 98x14 766810 Zolid gen-x BL3 98x16 766811 Zolid gen-x BL3 98x18 766812 Zolid gen-x BL3 98x20 766813 Zolid gen-x BL3 98x22 766814 Zolid gen-x BL3 98x25 766817 Zolid gen-x A1 98x12 766818 Zolid gen-x A1 98x14 766819 Zolid gen-x A1 98x16 766820 Zolid gen-x A1 98x18 766821 Zolid gen-x A1 98x20 766822 Zolid gen-x A1 98x22 766823 Zolid gen-x A1 98x25 766826 Zolid gen-x A2 98x12 766827 Zolid gen-x A2 98x14 766828 Zolid gen-x A2 98x16 766829 Zolid gen-x A2 98x18 766830 Zolid gen-x A2 98x20 766831 Zolid gen-x A2 98x22 766832 Zolid gen-x A2 98x25 766835 Zolid gen-x A3 98x12 766836 Zolid gen-x A3 98x14 766837 Zolid gen-x A3 98x16 766838 Zolid gen-x A3 98x18 766839 Zolid gen-x A3 98x20 766840 Zolid gen-x A3 98x22 766841 Zolid gen-x A3 98x25 766844 Zolid gen-x A3,5 98x12 766845 Zolid gen-x A3,5 98x14 766846 Zolid gen-x A3,5 98x16 766847 Zolid gen-x A3,5 98x18 766848 Zolid gen-x A3,5 98x20 766849 Zolid gen-x A3,5 98x22 766850 Zolid gen-x A3,5 98x25 766853 Zolid gen-x A4 98x12 766854 Zolid gen-x A4 98x14 766855 Zolid gen-x A4 98x16 766856 Zolid gen-x A4 98x18 766857 Zolid gen-x A4 98x20 766858 Zolid gen-x A4 98x22 766859 Zolid gen-x A4 98x25 766862 Zolid gen-x B1 98x12 766863 Zolid gen-x B1 98x14 766864 Zolid gen-x B1 98x16 766865 Zolid gen-x B1 98x18 766866 Zolid gen-x B1 98x20 766867 Zolid gen-x B1 98x22 766868 Zolid gen-x B1 98x25 766871 Zolid gen-x B2 98x12 766872 Zolid gen-x B2 98x14 766873 Zolid gen-x B2 98x16 766874 Zolid gen-x B2 98x18 766875 Zolid gen-x B2 98x20 766876 Zolid gen-x B2 98x22 766877 Zolid gen-x B2 98x25 766881 Zolid gen-x B3 98x14 766882 Zolid gen-x B3 98x16 766884 Zolid gen-x B3 98x20 766890 Zolid gen-x B4 98x14 766891 Zolid gen-x B4 98x16 766893 Zolid gen-x B4 98x20 766899 Zolid gen-x C1 98x14 766900 Zolid gen-x C1 98x16 766902 Zolid gen-x C1 98x20 766907 Zolid gen-x C2 98x12 766908 Zolid gen-x C2 98x14 766909 Zolid gen-x C2 98x16 766910 Zolid gen-x C2 98x18 766911 Zolid gen-x C2 98x20 766912 Zolid gen-x C2 98x22 766913 Zolid gen-x C2 98x25 766917 Zolid gen-x C3 98x14 766918 Zolid gen-x C3 98x16 766920 Zolid gen-x C3 98x20 766926 Zolid gen-x C4 98x14 766927 Zolid gen-x C4 98x16 766929 Zolid gen-x C4 98x20 766934 Zolid gen-x D2 98x12 766935 Zolid gen-x D2 98x14 766936 Zolid gen-x D2 98x16 766937 Zolid gen-x D2 98x18 766938 Zolid gen-x D2 98x20 766939 Zolid gen-x D2 98x22 766940 Zolid gen-x D2 98x25 766944 Zolid gen-x D3 98x14 766945 Zolid gen-x D3 98x16 766947 Zolid gen-x D3 98x20 766953 Zolid gen-x D4 98x14 766954 Zolid gen-x D4 98x16 766956 Zolid gen-x D4 98x20 761776 Ceramill Zolid fx ML 0/A1 98x14 N 761777 Ceramill Zolid fx ML 0/A1 98x16 N 761778 Ceramill Zolid fx ML 0/A1 98x20 N 761780 Ceramill Zolid fx ML A2/A3 98x14 N 761781 Ceramill Zolid fx ML A2/A3 98x16 N 761782 Ceramill Zolid fx ML A2/A3 98x20 N 761784 Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 98x14 N 761785 Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 98x16 N 761786 Ceramill Zolid fx ML A3,5/A4 98x20 N 761788 Ceramill Zolid fx ML 0/ B1 98x14 N 761789 Ceramill Zolid fx ML 0/B1 98x16 N 761790 Ceramill Zolid fx ML 0/B1 98x20 N 761792 Ceramill Zolid fx ML B2/B3 98x14 N 761793 Ceramill Zolid fx ML B2/B3 98x16 N 761794 Ceramill Zolid fx ML B2/B3 98x20 N 761796 Ceramill Zolid fx ML B3/B4 98x14 N 761797 Ceramill Zolid fx ML B3/B4 98x16 N 761798 Ceramill Zolid fx ML B3/B4 98x20 N 761800 Ceramill Zolid fx ML C1/C2 98x14 N 761801 Ceramill Zolid fx ML C1/C2 98x16 N 761802 Ceramill Zolid fx ML C1/C2 98x20 N 761804 Ceramill Zolid fx ML C3/C4 98x14 N 761805 Ceramill Zolid fx ML C3/C4 98x16 N 761806 Ceramill Zolid fx ML C3/C4 98x20 N 761808 Ceramill Zolid fx ML D2/D3 98x14 N 761809 Ceramill Zolid fx ML D2/D3 98x16 N 761810 Ceramill Zolid fx ML D2/D3 98x20 N 761812 Ceramill Zolid fx ML D3/D4 98x14 N 761813 Ceramill Zolid fx ML D3/D4 98x16 N 761814 Ceramill Zolid fx ML D3/D4 98x20 N 768228 Zolid Bion BL1 98x12 F 768229 Zolid Bion BL1 98x14 F 768230 Zolid Bion BL1 98x16 F 768231 Zolid Bion BL1 98x18 F 768232 Zolid Bion BL1 98x20 F 768233 Zolid Bion BL1 98x25 F 768237 Zolid Bion BL2 98x14 F 768238 Zolid Bion BL2 98x16 F 768240 Zolid Bion BL2 98x20 F 768245 Zolid Bion BL3 98x14 F 768246 Zolid Bion BL3 98x16 F 768248 Zolid Bion BL3 98x20 F 768260 Zolid Bion A1 98x12 F 768261 Zolid Bion A1 98x14 F 768262 Zolid Bion A1 98x16 F 768263 Zolid Bion A1 98x18 F 768264 Zolid Bion A1 98x20 F 768265 Zolid Bion A1 98x25 F 768268 Zolid Bion A2 98x12 F 768269 Zolid Bion A2 98x14 F 768270 Zolid Bion A2 98x16 F 768271 Zolid Bion A2 98x18 F 768272 Zolid Bion A2 98x20 F 768273 Zolid Bion A2 98x25 F 768276 Zolid Bion A3 98x12 F 768277 Zolid Bion A3 98x14 F 768278 Zolid Bion A3 98x16 F 768279 Zolid Bion A3 98x18 F 768280 Zolid Bion A3 98x20 F 768281 Zolid Bion A3 98x25 F 768284 Zolid Bion A3,5 98x12 F 768285 Zolid Bion A3,5 98x14 F 768286 Zolid Bion A3,5 98x16 F 768287 Zolid Bion A3,5 98x18 F 768288 Zolid Bion A3,5 98x20 F 768289 Zolid Bion A3,5 98x25 F 768292 Zolid Bion A4 98x12 F 768293 Zolid Bion A4 98x14 F 768294 Zolid Bion A4 98x16 F 768295 Zolid Bion A4 98x18 F 768296 Zolid Bion A4 98x20 F 768297 Zolid Bion A4 98x25 F 768300 Zolid Bion B1 98x12 F 768301 Zolid Bion B1 98x14 F 768302 Zolid Bion B1 98x16 F 768303 Zolid Bion B1 98x18 F 768304 Zolid Bion B1 98x20 F 768305 Zolid Bion B1 98x25 F 768308 Zolid Bion B2 98x12 F 768309 Zolid Bion B2 98x14 F 768310 Zolid Bion B2 98x16 F 768311 Zolid Bion B2 98x18 F 768312 Zolid Bion B2 98x20 F 768313 Zolid Bion B2 98x25 F 768317 Zolid Bion B3 98x14 F 768318 Zolid Bion B3 98x16 F 768320 Zolid Bion B3 98x20 F 768325 Zolid Bion B4 98x14 F 768326 Zolid Bion B4 98x16 F 768328 Zolid Bion B4 98x20 F 768333 Zolid Bion C1 98x14 F 768334 Zolid Bion C1 98x16 F 768336 Zolid Bion C1 98x20 F 768340 Zolid Bion C2 98x12 F 768341 Zolid Bion C2 98x14 F 768342 Zolid Bion C2 98x16 F 768343 Zolid Bion C2 98x18 F 768344 Zolid Bion C2 98x20 F 768345 Zolid Bion C2 98x25 F 768349 Zolid Bion C3 98x14 F 768350 Zolid Bion C3 98x16 F 768352 Zolid Bion C3 98x20 F 768357 Zolid Bion C4 98x14 F 768358 Zolid Bion C4 98x16 F 768360 Zolid Bion C4 98x20 F 768364 Zolid Bion D2 98x12 F 768365 Zolid Bion D2 98x14 F 768366 Zolid Bion D2 98x16 F 768367 Zolid Bion D2 98x18 F 768368 Zolid Bion D2 98x20 F 768369 Zolid Bion D2 98x25 F 768373 Zolid Bion D3 98x14 F 768374 Zolid Bion D3 98x16 F 768376 Zolid Bion D3 98x20 F 768381 Zolid Bion D4 98x14 F 768382 Zolid Bion D4 98x16 F 768384 Zolid Bion D4 98x20 F | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241262480 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | CELLPRESERV FILTER con Nombre genérico FILTRO CELLPRESERV | CELLPRESERV KOLPLAST | NO | PARA FILTRAR LA SOLUCIÓN Y TRANSPORTAR LAS CÉLULAS CERVICALES AL PORTAOBJETOS DEL MICROSCOPIO, PARA PRUEBAS DE CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA Y/O BIOLOGÍA MOLECULAR. | CAJA POR 100 UNIDADES | Referencia: 10.1347 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241263332 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | FORMOLINE L112 500 mg con Nombre genérico ß-1,4-polímero de D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina de caparazones de crustáceos | FORMOLINE L112 | NO | Grupo Destinatario: Adultos con un índice de masa corporal (IMC) superior a 25, en combinación con una dieta baja en calorías. FORMOLINE L112 500 mg es recomendado para personas con un peso corporal inferior a 75 kg. Usos: El uso especifico del producto FORMOLINE L112 500 mg como Dispositivo Medico Clase III es: Captación de lípidos para la reducción de peso, para el control del peso con efecto acompañante de reducción del colesterol LDL. Reducir la digestibilidad de los lípidos mediante la unión física, lo que conduce a una menor ingesta de calorías. Como resultado, favorece la reducción de peso, el mantenimiento de la pérdida de peso y la disminución del colesterol LDL. Modo de Uso: Para reducir peso, 2 comprimidos dos veces al día. Trague los comprimidos enteros junto con abundante líquido bajo en calorías (al menos 250 ml) para asegurarse de que los comprimidos llegan al estómago. Dado que la gama de productos L112 es un preparado rico en fibra, asegúrese de consumir suficientes líquidos (al menos 2 litros al día). Para el control del peso, 2 comprimidos diarios. | Caja x 60 Tabletas | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia acorde a lo descrito por La COMISIÓN REVISORA SALA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS NATURALES en su ACTA No. 06 de 03 DE JULIO DE 2013, literal 3.1.1. en donde conceptúa: (…) 3.1.1. FORMOLINE L112 (…) Antecedentes: Acta No. 04 de 2012, numeral 3.1.7: “CONCEPTO: Revisada la información allegada, la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora conceptúa que el producto de la referencia no corresponde a un producto fitoterapéutico dado su origen y a que contiene en su composición compuestos químicamente aislados.” CONCEPTO: Revisada la documentación allegada, la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora confirma el concepto emitido en Acta No. 04 de 2012, al encontrar que la información allegada no es coincidente con el expediente inicialmente radicado en el cual el productor original del material L112 (Certmedica International GmbH) en su hoja de seguridad del material (folios 20 y 21 del expediente) certifica la composición como quitosan, vitamina C y ácido tartárico. Posteriormente en el informe de experto (folio 029) se explicita como principal componente de formoline L112 el polímero de β-1,4-Dglucosamina y β-1,4-N-acetil-D-glucosamina. El estudio allegado en el folio 244 del expediente menciona el polímero de β-1,4-D-glucosamina y β-1,4-N-acetil-D-glucosamina como las sustancias de estudio. El solicitante en el formato para presentación de solicitudes ante la SEPN enuncia una composición cuantitativa exacta “364mg de polímero de β1,4 de D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina”. No es el origen lo que determina si una sustancia se encuentra aislada y químicamente definida. De acuerdo a la solicitud de clasificación del producto como preparación farmacéutica a base de recurso natural, la Sala aclara que de acuerdo con el artículo 12 del decreto 337 de 1998 “…Las preparaciones farmacéuticas con base en recursos naturales se catalogan en medicamentos y por lo tanto, se someten en la reglamentación establecida para estos productos… (…) | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241263333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-25 | ACEITE DE INMERSIÓN | No registra | NO | Usado como aceite de inmersión para microscopio en equipos CellaVision. | Nombres comerciales y números de artículo: - CellaVision Oil Pack, 2 x 150 ml (XU-10135-01) - CellaVision Oil Pack, 1 x 150 ml (XU-10135-02) - Immersion oil Type 300, 473 ml (16 oz) (XU-10249) - Immersion oil, 50 ml (XU-10319) | No registra | El producto mencionado anteriormente NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 11 del 12 de diciembre de 2018: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos ACEITE DE INMERSION y ACEITE DE INMERSION HIDROFÍLICO, NO son considerados reactivos de diagnóstico in vitro de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 3770 del 2004 el cual cita: “Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas.” Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241145536 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-28 | PRODUCTOS EN GEL SOLIDO DE ACEITE MINERAL GRADO MÉDICO USP con nombre genérico PRODUCTOS EN GEL SOLIDO DE ACEITE MINERAL GRADO MÉDICO USP | SILIPOS /SILIPOS GEL-CARE /SILIPOS GEL-CARE ADVANCE | SI | "La tecnología de gel sólido de polímero Silipos® proporciona un sistema único de liberación dérmica que difunde gradualmente el aceite mineral de grado médico de la USP para impartir una hidratación profunda para una piel suave y flexible. Los geles Silipos se han desarrollado para numerosas aplicaciones médicas y de belleza, y se pueden personalizar con una amplia gama de presentaciones para satisfacer las necesidades específicas de los consumidores. Otra característica única de los geles Silipos® son las propiedades ""viscoelásticas"" que permiten que el gel se mueva de forma sinérgica con la piel, lo que ayuda a prevenir la abrasión y el malestar. Y, por supuesto, todos los geles Silipos son no tóxicos, libres de látex e hipoalergénicos . Los geles Silipos® están disponibles en dos formulaciones principales, cada una orientada a las necesidades específicas de los clientes y las aplicaciones del producto. A diferencia de la silicona y los uretanos, los geles Silipos® tienen capacidades funcionales adicionales, como la liberación de nutrientes que proporcionan propiedades antimicrobianas, reducción de cicatrices y antienvejecimiento, entre otros." “Los geles Silipos® liberan un aceite mineral de grado médico rico en humedad que hidrata suavemente, suaviza y acondiciona la piel. Son beneficiosos para el tratamiento de afecciones de la piel como el eccema, la psoriasis y la dermatitis, mientras que le dan al paciente una sensación de mimos. Nuestras formas de gel protegen el área postquirúrgica y liberan aceites minerales de grado médico que ayudan a reducir las cicatrices y a la vez que hidratan la piel. Nuestra línea de productos Gel-Care® Advanced ofrece un nuevo y revolucionario sistema de manejo de cicatrices que utiliza la tecnología SymRepair® clínicamente probada. La lámina de gel se puede cortar al tamaño deseado y las envolturas corporales ofrecen flexibilidad para áreas del cuerpo difíciles de alcanzar y flexibles. Gel-Care® Advanced es una excelente alternativa a la silicona para la prevención y reducción de cicatrices. Los geles Silipos son lavables y reutilizables, y con el cuidado adecuado continuarán liberando aceites minerales beneficiosos para la piel durante toda la vida útil del producto. Gel-Care® Advanced ofrece un nuevo y revolucionario sistema de manejo de cicatrices que entrega ingredientes avanzados contenidos en una hoja enriquecida. La fórmula continúa tratando la piel incluso después de retirar la lámina. Previene y disminuye la aparición de cicatrices por lesiones, cirugía, quemaduras, acné y estrías. Excelente para uso en la prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides. Se puede recortar a tamaño personalizado Lavable y reutilizable Sin silicona, sin látex e hipoalergénico” | 1. Láminas de Gel Adhesivas 2. Láminas de Gel NO Adhesivas 3. Guantes y Mangas en Gel 4. Rollos en Gel Caja x1 , Caja x2, Caja x6, Bolsa de Polietileno (Polybag) x 1, Bolsa de Polietileno (Polybag) x 2 | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PRODUCTOS EN GEL SOLIDO DE ACEITE MINERAL ADHESIVOS Y NO ADHESIVOS con nombre genérico PRODUCTOS EN GEL SOLIDO DE ACEITE MINERAL ADHESIVOS Y NO ADHESIVOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en: a) La clase I, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para la compresión …” Nota: se relacionan las indicaciones y usos, el nombre del producto, la marca, la presentación, comercial y los componentes y composición visualizados en la información técnica aportada. | I
20241147985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-28 | IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA TÓRAX con Nombre genérico IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS. | RAOMED | SI | LOS IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA TÓRAX ESTÁN DISEÑADOS PARA RECONSTRUIR Y ESTABILIZAR ESTRUCTURASÓSEAS EN EL ÁREA TORÁCICA, INCLUYENDO LAS COSTILLAS, EL ESTERNÓN Y PARA TRATAR DEFORMIDADES ESPECÍFICAS COMO EL PECTUS EXCAVATUM Y PECTUS CARINATUM. ESTOS IMPLANTES SON PERSONALIZADOS BASADOS EN LA ANATOMÍA PRECISA DE CADA PACIENTE, OBTENIDA A TRAVÉS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS AVANZADAS. LOS IMPLANTES RAOMED SON PRODUCTOS RECETADOS, HECHOS A MEDIDA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA PACIENTE, DE ACUERDO AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRE- QUIRÚRGICA, EL CUAL REQUIERE INSTANCIAS PREVIAS DE APROBACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO PRESCRIPTOR. LA FIJACIÓN DEL IMPLANTE PUEDE LOGRARSE CON SUTURA, ALAMBRE QUIRÚRGICO, PLACAS O TORNILLOS ADECUADOS A LA ZONA DEL DEFECTO. ESTO DEBERÁ SER EVALUADO Y DECIDIDO POR EL PROFESIONAL MÉDICO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO. | LOS IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA / PERSONALIZADOS SE REALIZAN A PETICION DEL MEDICO TRATANTE Y/O PACIENTE PARA SER IMPLANTADOS | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto IMPLANTES A MEDIDA EN TITANIO PARA TÓRAX con Nombre genérico IMPLANTES MEDICOS SOBRE MEDIDA PERSONALIZADOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb)(…). | IIb
20241219843 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-28 | Disposable Washing Gloves No Foam / Disposable Washing Gloves With Foam con nombre genérico Guantes de lavado desechables con espuma / Guantes de lavado desechables sin espuma | CHONGJEN MEDICAL | SI | “Hipoalergénico tanto para recién nacidos como para personas mayores, Utilizado en hospitales, hogares de ancianos, lavado de autos, ducha para mascotas, peluquería, etc.” | Paquete: 50 piezas/bolsa, 100 bolsas/caja | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Se relaciona en la indicacion de uso la frase “Hipoalergénico tanto para recién nacidos como para personas mayores” como se evidencia en el formulario de solicitud inicial radicado No. 20241219843 de fecha 28 de agosto de 2024 NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241263337 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-28 | FORMOLINE L112 EXTRA 750 mg con Nombre genérico ß-1,4-polímero de D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina de caparazones de crustáceos. | FORMOLINE L112 | NO | Grupo Destinatario: Adultos con un índice de masa corporal (IMC) superior a 25, en combinación con una dieta baja en calorías. FORMOLINE L112 EXTRA 750 mg es recomendado para personas de más de 75 kg de peso corporal. Usos: El uso especifico del producto FORMOLINE L112 EXTRA 750 mg como Dispositivo Medico Clase III es: Captación de lípidos para la reducción de peso, para el control del peso con efecto acompañante de reducción del colesterol LDL. Reducir la digestibilidad de los lípidos mediante la unión física, lo que conduce a una menor ingesta de calorías. Como resultado, favorece la reducción de peso, el mantenimiento de la pérdida de peso y la disminución del colesterol LDL. Modo de Uso: Para reducir peso, 2 comprimidos dos veces al día. Trague los comprimidos enteros junto con abundante líquido bajo en calorías (al menos 250 ml) para asegurarse de que los comprimidos llegan al estómago. Dado que la gama de productos L112 es un preparado rico en fibra, asegúrese de consumir suficientes líquidos (al menos 2 litros al día). Para el control del peso, 2 comprimidos diarios. | Caja x 60 Tabletas | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia acorde a lo descrito por La COMISIÓN REVISORA SALA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS NATURALES en su ACTA No. 06 de 03 DE JULIO DE 2013, literal 3.1.1. en donde conceptúa: (…) 3.1.1. FORMOLINE L112 (…) Antecedentes: Acta No. 04 de 2012, numeral 3.1.7: “CONCEPTO: Revisada la información allegada, la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora conceptúa que el producto de la referencia no corresponde a un producto fitoterapéutico dado su origen y a que contiene en su composición compuestos químicamente aislados.” CONCEPTO: Revisada la documentación allegada, la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora confirma el concepto emitido en Acta No. 04 de 2012, al encontrar que la información allegada no es coincidente con el expediente inicialmente radicado en el cual el productor original del material L112 (Certmedica International GmbH) en su hoja de seguridad del material (folios 20 y 21 del expediente) certifica la composición como quitosan, vitamina C y ácido tartárico. Posteriormente en el informe de experto (folio 029) se explicita como principal componente de formoline L112 el polímero de β-1,4-Dglucosamina y β-1,4-N-acetil-D-glucosamina. El estudio allegado en el folio 244 del expediente menciona el polímero de β-1,4-D-glucosamina y β-1,4-N-acetil-D-glucosamina como las sustancias de estudio. El solicitante en el formato para presentación de solicitudes ante la SEPN enuncia una composición cuantitativa exacta “364mg de polímero de β1,4 de D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina”. No es el origen lo que determina si una sustancia se encuentra aislada y químicamente definida. De acuerdo a la solicitud de clasificación del producto como preparación farmacéutica a base de recurso natural, la Sala aclara que de acuerdo con el artículo 12 del decreto 337 de 1998 “…Las preparaciones farmacéuticas con base en recursos naturales se catalogan en medicamentos y por lo tanto, se someten en la reglamentación establecida para estos productos… (…) | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241264405 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-28 | SABANA EN ROLLO AZUL O BLANCO DESECHABLE NO ESTERIL CON PRECORTE Y SIN PRECORTE con Nombre genérico SABANA DESECHABLE NO ESTERIL. | ALSARO, ALS-CARE | NO | BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, LO CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION CON FLUIDOS CORPORALES EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD A TODO NIVEL EN LAS AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD( UNIDADES RENALES, HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS MEDICOS, CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESTETICA.. | EMPAQUE ENVASE BOLSA DE POLIPROPILENO X 1 ROLLO / 2 ROLLOS / 3 ROLLOS / 4 ROLLOS / 5 ROLLOS UNIDADES EMBALAJE BOLSA POLOPROPILENO O CAJA CORRUGADA X 1 - 10 UNIDADES” | • SABANA EN ROLLO AZUL 5O CM - 150 CM DE ANCHO CON PRECORTE • SABANA EN ROLLO BLANCO 5O CM - 150 CMDE ANCHO CON PRECORTE • SABANA EN ROLLO AZUL 5O CM - 150 CM DE ANCHO SIN PRECORTE • SABANA EN ROLLO BLANCO 5O CM - 150 CMDE ANCHO SIN PRECORTE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241270355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-28 | SABANA NO ESTERIL, SABANA EN ROLLO CON PRECORTE O SIN PRECORTE NO ESTERIL con Nombre genérico SABANA NO ESTERIL, SABANA EN ROLLO CON PRECORTE O SIN PRECORTE NO ESTERIL | D MARTINE | NO | BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, LO CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION CON FLUIDOS CORPORALES EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD A TODO NIVEL EN LAS AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (UNIDADES RENALES, HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS MEDICOS, CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESTETICA. | EMPAQUE ENVASE BOLSA DE POLIPROPILENO X 1/5/10/10/20 UNIDADES, BOLSA DE POLIPROPILENO X 1 ROLLO / 2 ROLLOS / 3 ROLLOS / 4 ROLLOS / 5 ROLLOS UNIDADES EMBALAJE CAJA CORRUGADA X 100-200 UNIDADES, BOLSA POLIPROPILENO O CAJA CORRUGADA X 1 - 10 UNIDADES” | • SABANA EN ROLLO AZUL 5O CM - 150 CM DE ANCHO CON PRECORTE • SABANA EN ROLLO BLANCO 5O CM - 150 CMDE ANCHO CON PRECORTE • SABANA EN ROLLO AZUL 5O CM - 150 CM DE ANCHO SIN PRECORTE • SABANA EN ROLLO BLANCO 5O CM - 150 CMDE ANCHO SIN PRECORTE • SABANA RESORTADA CON /SIN TIRAS DESECHABLE • SABANA PLANA LISA DESECHABLE/MORTAJA • SABANA DE CAMILLA PLANA/RESORTADA • SABANA FUELLE EXAMINACION HEMODIALISIS • TALLAS SENCILLA/ SEMIDOBLE/DOBLE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241105011 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-10-29 | BEBIRD R1, nombre genérico: Limpiador de cerumen con cámara de oreja, marca: BEBIRD | No registra | SI | Herramienta de eliminación de cera de oído, endoscopio de cámara, otoscopio HD 1080P, limpiador de oídos inalámbrico con 6 luces LED Limpiador de cerumen con cámara de oreja Endoscopio de seguridad para los oídos: los otoscopios con cucharilla de oído están fabricados con materiales médicos de policarbonato y sílice de calidad biológica, y el tapón protector de silicona se puede ajustar para adaptarse a diferentes oídos Con la función de control de temperatura, el cierre a la temperatura de nuestro ser humano, no es demasiado caliente y demasiado frío, para que el uso sea seguro Lente de vidrio resistente a los arañazos: lente de cristal grande de calidad óptica y resistente a los arañazos con una distancia focal y un aumento óptimos. Permite ver fotos y videos de alta resolución de la patología del tímpano Longitud de lente de 3,5 mm El giroscopio de 6 ejes garantiza una estabilización de imagen confiable y la velocidad de 20 fps permite una monitorización suave del interior del canal auditivo. El otoscopio Bebird R1 ofrece iluminación LED sin sombras equipada con 6 diodos, proporcionando luz fría Gestione el desecho del contenido / recipiente de acuerdo con las disposiciones regionales y nacionales. Con una batería de 180 mAh, el otoscopio Bebird R1 puede funcionar durante 70 minutos con una sola carg El paquete incluye: Limpiador de oídos, 1 cucharón de orejas, 3 cucharas de esponja, 2 cajas de almacenamiento de puntas de oído, 1 juego de limpieza de oídos, 7 cables de carga | caja de cartón que incluye 1 cucharón de orejas, 3 cucharas de esponja, 2 cajas de almacenamiento de puntas de oído, 1 juego de limpieza de oídos, 7 cables de carga | BEDIRD R1 | Que mediante la información aportada se identifica el producto BEBIRD R1, nombre genérico: Limpiador de cerumen con cámara de oreja, marca: BEBIRD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. (…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…).” | IIa
20241165399 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-01 | MACROMEDICS MACROBATH 4 Nombre Genérico: OLLAS TÉRMICAS PARA BAÑO DE MARÍA, BAÑO DE AGUA. | MACROMEDICS | NO | EL BAÑO MACROMEDICS MACROBATH 4 SE UTILIZARÁ PARA EL CALENTAMIENTO DE MÁSCARAS TERMOPLÁSTICAS DE MODO QUE SE VUELVAN FLEXIBLES PARA PODER UTILIZARLAS PARA HACER UNA MÁSCARA DE UN PACIENTE. EL MACROMEDICS MACROBATH 4 SE UTILIZARÁ EN EL ÁREA CLÍNICA, CONCRETAMENTE EN LA SALA DE MOLDES O CERCA DEL ESCÁNER CT. LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE SITUARÁ EL BAÑO DEBERÁ SER LISA, NIVELADA Y RESISTENTE. EL BAÑO MACROMEDICS MACROBATH 4 DEBE USARSE EN UNA SALA VENTILADA CON UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 40°C. EL MACROMEDICS MACROBATH 4 ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES MATERIALES: MÁSCARAS TERMOPLÁSTICAS Y SU FINALIDAD ESPECÍFICA ES CALENTAR LAS MÁSCARAS PARA QUE SE VUELVAN FLEXIBLES. | EMPAQUE POR UNIDAD | MACROMEDICS MACROBATH 4, 154310 MACROBATH 4 230V, 154320 MACROBATH 4 110V | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241256639 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-01 | EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO SIMPLE SOLO™ HANDS-FREE / EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO DOBLE SWING MAXI™ HANDS-FREE con nombre genérico: EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO SIMPLE MANOS LIBRES / EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO DOBLE MANOS LIBRES. | MEDELA | NO | Los extractores de leche Solo™ y Swing Maxi™ Hands-free son extractores de leche eléctricos previstos para su uso por parte de mujeres lactantes para extraer y recolectar la leche de sus pechos. Los extractores de leche Solo™ y Swing Maxi™ Hands-free está concebido para su uso exclusivo por parte de una única persona. Los extractores de leche están previstos para ser utilizados en casa. | SOLO™ HANDS-FREE CAJA X 6 UNIDADES / CAJA X 1 UNIDAD DOBLE SWING MAXI™ HANDS-FREE CAJA X 1 UNIDAD | SOLO™ HANDS-FREE 101045515 DOBLE SWING MAXI™ HANDS-FREE 101046738 | En mérito de lo expuesto, es necesario traer a colación lo establecido en el acta No. 4 del 14 de mayo de 2014, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, la cual conceptuó: “ (…) En consideración a la problemática de la aplicación de la normatividad para los productos Succionadores de leche materna, Básculas, Masajeadores eléctricos, Bicicletas Estáticas, Elípticas y Trotadoras, con relación a la trazabilidad, debido a que no se puede garantizar tener la información real del usuario final, y teniendo presente el marco normativo en mención, estos dispositivos médicos no requerirán de registro sanitario hasta tanto no se garantice dicha trazabilidad. No obstante, serán objeto de vigilancia del invima y de las secretarias de salud, de acuerdo con sus competencias alrededor del servicio postventa de mantenimiento y calibración. (…)”. (subrayado fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241256673 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-01 | HORNO DE SECADO PARA LABORATORIO con nombre genérico: HORNO DIGITAL MICROPROCESADO DE CALENTAMIENTO Y SECADO. | JP INGLOBAL | NO | Control digital por medio de microprocesador de última tecnología en idioma español. Control de temperatura y tiempo: Digital por medio de pantalla TOUCH A TODO COLOR Botones para seleccionar los parámetros del equipo. Función de almacenamiento de temperatura y tiempo. Sistema de ajuste digital. El equipo permite ser calibrado desde su panel de control. Temporizador: De 0 minutos a 99 horas 59 minutos (trabajo en tiempo real o programación continua). El temporizador inicia una vez alcanza la temperatura programada. Resistencias eléctricas ubicadas fuera de la línea de contacto del operador. Adición de aire del exterior pre calentado por medio de su chaquea de calentamiento interna Sensor de temperatura PT100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos. Temperatura máxima 300°C. Temperatura mínima Temperatura ambiente +5°C. | EMPAQUE POR UNIDAD | JPHN32 JPHN53 JPHN115 JPHN180 JPHN240 JPHN400 JPHN720 JPHN1060 JPHF32 JPHF53 JPHF115 JPHF180 JPHF240 JPHF400 JPHF720L JPHF1060L JPHV12L JPHV29L JPHV49L JPHV75L JPHV101L JPHV110L JPMN2.2 JPMN4 JPMN4 JPMN9 JPMN12 JPMN14 JPMN16 JPMN27 JPMN45 JPMN63 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241269943 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-01 | ALTIUS BM nombre genérico: REVESTIMIENTO RESISTENTE A LA ABRASION/ANTICHOQUE | ALTIUS BM | NO | LACA UTILIZADA EN LA MÁQUINA SL-DC6-SE PARA APLICAR A LOS LENTES OFTÁLMICOS PROTECCIÓN ANTI RAYAS POR EL MÉTODO DE INMERSIÓN, ASEGURANDO UNA DURACION FLEXIBLE Y SOLIDA, Y LA ADHESIÓN DE LAS CAPAS ANTI-REFLEJO. | ENVASE DE CINCO (5) LITROS | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LA REFERENCIA ALTIUS MB | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241271861 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-01 | TABLERO TRAMPA, PEGA DE RATONES (STICKY MOUSE BOARD, MOUSE&RAT ADHESIVE BOARD, MOUSE TRAP RAT GLUE, MOUSE & RAT LURE TRAPS), con nombre genérico: PEGA RATA | No registra | NO | USOS: PARA CAPTURAR PLAGAS(RATAS)-USO DOMÉSTICO | EMPAQUE INDIVIDUAL, PLÁSTICO ABS. 15CMX20CM, LAMINAS ENGOMADAS, TIPO DE EMPAQUE: CARTON X 93.5G, 42.7G | MODELO: JP560, JP561, JP602, JP731 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241271902 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-01 | RESINAS GRAPHY, con nombre genérico: MATERIAL DE IMPRESIÓN 3D | GRAPHY | NO | LAS RESINAS GRAPHY SON LAS RESINAS FOTOPOLIMÉRICAS INDICADAS PARA IMPRESIÓN 3D DENTAL, QUE TIENEN ALTA RESISTENCIA, ALTA RESISTENCIA AL CALOR, ALTA PRECISIÓN Y UNA EXCELENTE REPRODUCIBILIDAD DEL COLOR. LAS RESINAS GRAPHY SON MATERIALES NO TÓXICOS, HIPOALERGÉNICOS QUE NO SON DAÑINOS PARA EL CUERPO HUMANO Y SE PUEDEN UTILIZAR EN TODAS LAS CLÍNICAS DENTALES QUE UTILIZAN IMPRESORAS 3D. | UNIDAD | TC-80DP, BR-23A1, BR-23A2, BR-23A3, BR-23B1, BR-23B2, BR-23B3, BR-23C1, BR-23C2, BR-23C3, BR-23D1, BR-23D2, BR-23D3, BR-23M4, BR-23OM1, BR-23OM2, BR-23OM3, S-200M, S-Plastic S-100M, S-Plastic SC-130, S-Plastic SG-100, TC-80DPA1, TC- 80DPA2, TC80DPA3, TC-85DAW, Tera Harz TC-80DP, Tera Harz TC-85DAC, Tera Harz TE-151, Tera Harz TFDH, Tera Harz THD. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241245054 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | ULTRASOUND SCANNER VETERINARY V16 WHITH 3,5 MHz CONVEX con nombre genérico ECOGRAFO VETERINARIO. | VALUESTORE.US | NO | Escáner de ultrasonido veterinario para identificar embarazo en perros, ovejas y cerdos, escáner de ultrasonido con pantalla multicolor de 5,5 pulg. puerto av para ver imágenes en tiempo real en televisor o monitor de hasta 42 pulgadas (plug & play) o para conectar a impresora de vide. Batería recargable, funda de silicona con cinturón que permite su uso en interiores/exteriores protegiéndola de caídas durante un diagnóstico en movimiento inesperado. memoria incorporada para almacenar hasta 128 imágenes cineloop. Modo de visualización: B, B+B, B+M, M, 4B. Profundidad de escaneo: ajustable de 70 a 9.449 in. (depende del tipo de sonda). Proceso de imagen: histograma, codificación de color, GAMA y suavizar la imagen Medición: distancia, circunferencia, área, volumen, frecuencia cardíaca, GA y EDD.Medición: distancia, circunferencia, área, volumen, frecuencia cardíaca, GA y EDD. Tono gris: 256 niveles de gris. Marcas corporales: 16. Anotación: fecha, hora, nombre, sexo, identificación, edad y editor de pantalla completa. Este es un ultrasonido independiente que no depende de las aplicaciones para que funcionen dispositivos móviles. Un ultrasonido independiente siempre dispositivos móviles. Un ultrasonido independiente siempre funcionará cuando lo necesite, Un ultrasonido independiente siempre funcionará cuando lo necesite, pero una sonda inalámbrica solo funciona si el vendedor actualiza la aplicación y está sujeta a compatibilidad de hardware. NOTA IMPORTANTE: Debe aplicar gel sobre la piel del animal y necesita experiencia leyendo imágenes de ultrasonido, de lo contrario no entenderá lo que ve. | No registra | Modelo Sona escaner de ultrasonido V-16 Sonda lineal rectal de 6,5 profundidad de deteccion >80 MHz, sonda conversa profundidad de deteccion >140 sonda microconvexa profundidad de deteccion >90. resolucion LATERAL Sonda lineal rectal de 6,5. S1 (profundidad <60), sonda conversa lateral <3(profundidad <80) <5 (80profundidad <130). sonda microconvexa <3(profundidad<60) AXIAl Sonda lineal rectal S1 (profundidad <80) sonda conversa S1 (profundidad <80) sonda microconvexa S1 (profundidad <80) . ZONA CIEGA Sonda lineal rectal de 6,5<3 sonda conversa <6 sonda microconvexa <5 GEOMETRICO PRECISION DE POSICION HORIZONTAL Sonda lineal rectal <5 sonda conversa <7,5 sonda microconvexa <7,5 VERTICAL Sonda lineal rectal <5 sonda conversa <5 sonda microconvexa <5 TAMAÑO MONITOR 5,5 pulgadas MODO DE VISUALIZACION b,b+b, b+m, m, 4b IMAGEN EN ESCALA DE GRISES 256 ALMACENAMIENTO DE IMAGENES 64 BUCLE DE CINE >400 cuadros. RPOFUNDIDAD DE ESCANEO 70mm 140mm. INVERSION DE IMAGEN arriba/abajo izquierda/derecha. POSICION DE ENFOQUE ajustable. MARCA CORPORAL 16 PROCESO DE IMAGEN histograma, codificacion de color, GAMA, suavizado de imagen. FRECUENCIA DE LA SONDA ajustable (3 puntos cada sonda). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico para uso humano.
20241246522 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: PORTUX 3D TRY-IN con nombre genérico RESINA DE IMPRESIÓN 3D | PORTUX | NO | Resina fotopolimerizable de baja viscosidad adecuada para la impresión de cubetas de prueba y/o mockups. | Envase por 250 g, 500 g, 1 Kg | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241246908 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | ACTIVADOR DE PLASMA HYDROSSEO con nombre genérico EQUIPO PARA USAR EN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PARA TRATAMIENTO CON PLASMA PARA HIDROLIFICIDAD DE IMPLANTES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE RAYOS UV | HYDROSSEO / AB Dental | NO | USOS: El equipo Activador de plasma HYDROSSEO es usado en el consultorio odontológico para hidrolificidad de implantes dentales. INDICACIONES: El activador de plasma HYDROSSEO es un producto que se utiliza para limpiar la superficie y mejorar la hidrolificidad mediante la eliminación de impurezas a través del tratamiento de la superficie de los implantes. | EQUIPO /UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241248878 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | FLUOROMETROS con nombre genérico FLUOROMETROS. | ACCURIS INSTRUMENTS | NO | Equipo que permite el análisis, la identificación y la cuantificación de sustancias con moléculas capaces de presentar fluorescencia. utilizado para la cuantificación precisa de ácidos nucleicos y proteínas en volúmenes de microlitros mediante detección fluorescente. en condiciones de bajas concentraciones de moléculas, los valores de concentración son lineales a la intensidad de la fluorescencia. | Unidad | F1001 F1008 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241253833 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | PLACA FAST READ con Nombre genérico LÁMINA MÚLTIPLE PARA ORINA | DELTALAB | NO | PLACA PARA SEDIMENTO DE ORINA COMPUESTA POR 10 CÁMARAS DE CONTAJE EN MICROSCOPIA, CUBIERTAS CON UN FILM ÓPTICAMENTE TRANSPARENTE CON RANURA PARA INTRODUCIR LA MUESTRA POR CAPILARIDAD CON MICROPIPETA PASTEUR CADA CÁMARA PRESENTA UNA CUADRÍCULA CON 10 CUADROS Y ESTOS TIENEN UN RETICULADO CON 16 SECTORES. | CAJA X 100 UNIDADES. | CÓDIGO MODELO O REFERENCIA 141746 DESCRIPCIÓN PLACA PARA RECUENTO DE CÉLULAS DE SEDIMENTO URINARIO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241253839 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | BIOIMPRESORA MATRIBOT CORNING con nombre genérico BIOIMPRESORA | CORNING LIFE SCIENCE | NO | La bioimpresora Matribot Corning es capaz de realizar impresiones multicapa con la capacidad adicional de control de temperatura. El cabezal de impresión de enfriamiento mantiene la capacidad de impresión de las biotintas sensibles a la temperatura al evitar la polimerización prematura. Además, la temperatura de la plataforma de impresión también se puede controlar para polimerizar rápidamente la biotinta impresa en la forma deseada. Las capacidades únicas de control de temperatura de la bioimpresora Matribot Corning, además del rango de volumen de extrusión de 1 a 2500 μL, hacen de esta bioimpresora una herramienta ideal para generar modelos 3D. No están destinados para uso en procedimientos de diagnóstico o terapéuticos. No es para uso en seres humanos. Estos productos no están destinados a mitigar la presencia de microorganismos en las superficies o en el medio ambiente, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los humanos o el medio ambiente | Unidad | 6150: Bioimpresora Matribot Corning 6157: Tinta de sacrificio 6159: Kit de inicio 6165: Puntas de 27G 6166: Puntas de 25G 6167: Puntas de 22G | NOTA: Estos productos NO están destinados para uso en procedimientos de diagnóstico o terapéuticos. No es para uso en seres humanos. De otra parte, se informa que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante el acta No. 6 de 2022, conceptuó: “3.10 La Dra. Rubby Aristizabal, teniendo en cuenta los antecedentes y la nueva información técnica allegada, solicita se emita concepto en el sentido de establecer si el producto: del producto “DFU REGEN / Bioimpresora 4D CleanBench / DFU REGEN Dr. INVIVO”, es considerado dispositivo médico y cuál sería su clasificación de riesgo. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que mas allá de la bioimpresora 4D CleanBench, existen elementos que cuentan con regulación propia tales como las células utilizadas y que el producto obtenido podría encontrarse bajo una categoría regulatoria no existente en el país. En este sentido, no es factible desligar o evaluar por separado las dos tecnologías sanitarias (bioimpresora y el parche dérmico), por lo que el producto final aún no ha sido caracterizado y la evidencia allegada no soporta eficacia ni seguridad para el uso propuesto, por lo tanto, bajo el enfoque de riesgo, esta Sala no recomienda autorizar la comercialización de la máquina “DFU REGEN / Bioimpresora 4D Clean Bench / DFU REGEN Dr. INVIVO”, considerando la incertidumbre de la tecnología que se proponen obtener con ella. De acuerdo con lo anteriormente descrito, la Sala considera que se debe tener en cuenta el concepto proferido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, con radicado No. 201524000890531 del 25 de mayo de 2015, el cual cita: “(…) Frente a la preocupación referente al desarrollo de nuevos productos a partir de las denominadas terapias avanzadas (Terapia Génica, Terapia Celular o Ingeniería de Tejidos), se considera que la normatividad vigente, en particular la Resolución 8430 de 1993, "por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud", en Colombia incluye este tipo de terapias. Es importante resaltar que esta norma establece las disposiciones generales sobre la obtención de consentimiento informado al sujeto de investigación, el respeto a la dignidad y la protección de los derechos humanos, la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética de Investigación, entre otros aspectos relacionados con los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud y se constituye en el marco legal para el ejecución de proyectos de investigación a partir de las denominadas terapias avanzadas (Terapia Génica, Terapia Celular o Ingeniería de Tejidos), hasta tanto no se definan especificaciones regulatorias adicionales. En relación a las terapias avanzadas (Terapia Génica, Terapia Celular o Ingeniería de Tejidos), que no se encuentren en fase experimental, este Ministerio proyecta emitir especificaciones regulatorias específicas…” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241254191 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | DNA-EX | INNO-TRAIN DIAGNOSTIK GMBH | NO | Solución para la eliminación de contaminación de ADN y ARN. “DNA-EX™ está listo para usar para eliminar ADN o ARN de cualquier superficie” | Art. No: GX02046 DNA-EX Refill bottle 500ml. Art. No: GX02047 DNA-EX Kit 5x500ml. Art. No: GX02048. DNA-EX, spray bottle por 500ml. | El producto tiene 3 presentaciones comercial, siendo el mismo producto DNA-EX. | De acuerdo con lo anterior, el producto: DNA-EX, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241256283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZERS TSX SERIES con nombre genérico CONGELADORES DE TEMPERATURA ULTRABAJA SERIE TSX | THERMOSCIENTIFIC | NO | Los congeladores de temperatura ultrabaja (ULT) Serie TSX están diseñados para el almacenamiento y conservación a largo plazo de muestras o inventarios a temperaturas entre -40 °C y -86 °C. Los ultracongeladores están destinados a ser utilizados por personal capacitado en un entorno profesional. Es responsabilidad del cliente garantizar que el rendimiento del producto sea adecuado para los usos o aplicaciones específicos del cliente. Este sistema de refrigeración está diseñado para mantener temperaturas ultrabajas con seguridad en un ambiente entre 15 °C y 32 °C (59 °F a 90 °F), solo cuando el congelador se utiliza para almacenamiento. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS/MODELOS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS: TSX40086FA TSX50086FA TSX60086FA TSX70086FA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Los Ultracongeladores TSX Universal de Propósito General, NO están previstos para almacenamiento de muestras destinadas a ser reintroducidas en el cuerpo humano (muestras como por ejemplo: sangre o compuestos derivados de esta, tejidos corporales, órganos o parte de estos, huesos o fluidos corporales). | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241256956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | DESCONGELADOR DE PLASMA. MARCA: LABS21 con nombre genérico DESCONGELADOR DE PLASMA. MARCA: LABS21 | LABS21 | SI | Equipo que se utiliza para ayudar a descongelar las bolsas de plasma, este equipo estará ubicado en los bancos de sangre o unidades transfusionales. Descongelador de plasma, marca LABS21, para la descongelación rápida de plasma a 37ºC. La temperatura se controla mediante el regulador de temperatura con bandejas especialmente diseñadas el profesional, puede estar seguro acerca de la seguridad de las bolsas de plasma. Características especiales: Alarma audiovisual alta, visualización de la temperatura solicitada, bandeja en acero inoxidable lisa para el alojamiento de bolsas de plasma, bomba circular interna, mantiene uniforme la temperatura precisa por el medio líquido, aislamiento térmico, mejora la estabilidad de la temperatura y la eficiencia energética, construcción de acero inoxidable resistente a productos químicos. | Unidad | DP2104 / DP2106 / DP2108 | En razón a lo anterior, es pertinente destacar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima, mediante el pronunciamiento realizado bajo el Acta No. 17 de octubre de 2021, emitió concepto sobre un descongelador de plasma y para ello es necesario traer a colación dicho concepto: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 12, el “DESCONGELADOR DE PLASMA / MARCA: HELMER” es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo I. En este sentido, se recomienda el llamado a revisión de oficio a los sistemas con uso descongelación de plasma, crioprecipitados reclasificación de acuerdo con el riesgo.” Que mediante la información aportada se identifica que el producto DESCONGELADOR DE PLASMA. MARCA: LABS21 con nombre genérico DESCONGELADOR DE PLASMA. MARCA: LABS21, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20241259538 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | OPENTRONS FLEX con nombre genérico ROBOT DE MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS | OPENTRONS | NO | Opentrons Flex es un robot de manipulación de líquidos diseñado para flujos de trabajo complejos y de alto rendimiento. El robot Flex es la base de un sistema modular que incluye pipetas, una pinza de agarre para material de laboratorio, módulos en plataforma y material de laboratorio, todo lo cual puede cambiar usted mismo. Flex está diseñado con una pantalla táctil para que pueda trabajar con él directamente en la mesa de laboratorio, o puede controlarlo desde todo el laboratorio con la Opetrons App o nuestras API de código abierto. | Unidad | FLEX 12S | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259737 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | COLUMNA DE SUMINISTROS DE SERVICIOS PARA EQUIPOS con nombre genérico COLUMNA DE SUMINISTROS DE SERVICIOS PARA EQUIPOS. | LM Medical División | NO | Isola Konnect es una unidad suspendida pensada específicamente para unidades de cuidados intensivos especiales y quirófanos. Puede configurarse para el cirujano o el anestesiólogo y el jefe de servicio puede equiparse con todos los componentes eléctricos y médicos necesarios de acuerdo con cualquier especificación dada. Ha sido diseñado para ofrecer al personal médico la máxima flexibilidad y fiabilidad. | Unidad | OKY ISOLA Konnect | NOTA: Este producto NO incluye ningún tipo de dispositivo médico o equipo biomédico De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241260837 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | FRESADORA CERAMILL MOTION con nombre genérico FRESADORA DIGITAL | CERAMILL® | NO | La fresadora es una máquina para fresar-esmerilar controlada por PC prevista para la elaboración de prótesis, mediante: Mecanizado en seco de piezas en bruto de - óxido de circonio presinterizado - metales no nobles, sin sinterizar (NEM) - cera - plásticos Mecanizado en húmedo de piezas en bruto de - cerámica vitrificada, sinterizada - Plástico | Unidad | MODELO REFERENCIA Ceramill Motion DRS 181400 Ceramill Motion 2 179250 Ceramill Motion 3 181350 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241260854 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | ULTRA FREEZER con nombre genérico ULTRA CONGELADOR | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MD-86L568. CANTIDAD: 2 Equipos. SERIALES: 540-P5881801-4608-3510003, 540-P5881801-4608-3510006 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241272951 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | SILICONE BEAUTY FACE ICE ROLLER CON Nombre genérico RODILLO PARA HIELO FACIAL. | MINISO | NO | Usos: 1.Ayuda a dar a la piel un aspecto más radiante 2.Alivia la tensión y el estrés acumulado en el rostro 3.Contribuye a una piel más tersa y firme. Indicaciones: Después de introducir el 90% del agua/ producto para el cuidado de la piel por el orificio superior, colóquelo en posición horizontal en el refrigerador y espere a que el líquido se congele por completo. A continuación, sáquelo y masajee el rostro con movimientos circulares. Masajee por 30 segundos y luego enjuague con agua. | Bolsa por 1 Unidad | 6942269528342 Silicone Beauty Face Ice Roller | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241273266 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | RAPIDLAB® 1200 SYSTEMS WASH CARTRIDGE | SIEMENS | NO | Solución de lavado o limpieza concentrada destinada a ser utilizada como reactivo consumible a bordo de un instrumento automatizado o semiautomatizado que se utiliza para el procesamiento, tinción y/o prueba de muestras de laboratorio clínico. | CARTUCHO | RAPIDLab® 1200 Systems Wash Cartridge 10319817 | De acuerdo con lo anterior, el producto RAPIDLAB® 1200 SYSTEMS WASH CARTRIDGE, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241277065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-05 | VERISURE™ TARJETAS Y KIT DE TARJETAS DE PRUEBA Bowie-Dick con Nombre genérico TARJETAS Y KIT DE TARJETAS DE PRUEBA. | VERISURE™ | NO | 73190 VERISURE™ KIT DE TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: Evaluar la eficacia de la remoción de aire en ciclos de 3,5 min a 134ºC o de 4 minutos a 132ºC en equipos de esterilización por vapor con remoción dinámica de aire.73191 VERISURE™ TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: Evaluar la eficacia de la remoción de aire en ciclos de 3,5 min a 134ºC o de 4 minutos a 132ºC en equipos de esterilización por vapor con remoción dinámica de aire. 73195 VERISURE™ KIT DE TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: Evaluar la efectividad de la evacuación de aire en equipos de esterilización por vapor asistidos por vacío. Está diseñado para ciclos de 3,5 minutos a 134ºC y 4 minutos a 132ºC. 73196 VERISURE™ TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: Evaluar la efectividad de la evacuación de aire en equipos de esterilización por vapor asistidos por vacío. Diseñado para ciclos de 3,5 minutos a 134ºC y 4 minutos a 132ºC. | 73190 VERISURE™ KIT DE TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: 1 Porta + 120 unidades/estuche (1 + 120 unidades) 73191 VERISURE™ TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: 120 unidades/caja - 2 cajas/caja (240 unidades) 73195 VERISURE™ KIT DE TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: 1 Porta + 120 unidades/estuche (1 + 120 unidades) 73196 VERISURE™ TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK: 120 unidades/caja - 2 cajas/caja (240 unidades) | 73190 VERISURE™ Bowie-Dick Test Card Kit (73190 VERISURE™ KIT DE TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK) 73191 VERISURE™ Bowie-Dick Test Card (73191 VERISURE™ TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK) 73195 VERISURE™ Bowie-Dick Test Card Kit (73195 VERISURE™ KIT DE TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK) 73196 VERISURE™ Bowie-Dick Test Card (73196 VERISURE™ TARJETAS DE PRUEBA BOWIE-DICK) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241224691 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-07 | DOME PRO, nombre genérico: Cámara Digital Opatra | OPATRA | NO | Las cámaras dermoanalizadoras de Opatra están diseñadas para ser una herramienta esencial en entornos comerciales y profesionales dedicados al cuidado de la piel, como tiendas de productos dermocosméticos, salones de belleza y escuelas de formación. Estas cámaras digitales utilizan lentes súper HD de 2000 W y una iluminación LED sin sombras de 24 puntos para capturar imágenes de alta resolución que ofrecen una imagen detallada de la piel. En tan solo 15 segundos, la cámara genera una imagen completa de alta calidad, la cual se presenta en un monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas. Estas imágenes permiten comparar de manera efectiva las condiciones de la piel antes y después de la aplicación de productos o tratamientos, facilitando una evaluación precisa y clara. Aunque estas cámaras no proporcionan ningún tipo de diagnóstico médico ni tratamiento, su función es ofrecer una herramienta visual poderosa que ayuda a los clientes y profesionales a observar y entender mejor el estado de la piel, optimizando así la selección de productos cosméticos adecuados. | UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241237770 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-07 | SECA TRU, nombre genérico: Bascula de medición y pesaje | SECA® | NO | indicado para mediciones y pesajes | Unidad | 5521333009 BIA platform with WLAN / LAN interface including ID dipsplay with touc function Color: gray Power supply: power adapter Voltage / frecuency: 100 - 240 V AC/50 - 60Hz Plug adapter: EURO, UK, AUS, US Capacity: 360 kg / 800lbs HS Code 903190 5490033009 Hand - rail with mBCA only in combinationwith the sacale seca mBCA 552 an length measuring road seva 256 Color: gray - - - - HS Code 93190 2561733009 Ultrasonic length measurement witj voice guide for mBCA seca 552 / 549 Color: gray measuring range: 60 - 220 cm / 1ft 12" - 7ft 2" Division: 1mm / 1/8" - - HS Code 903180 | Teniendo en cuenta la documentación allegada se informa que mediante el Acta 4 del 11 de mayo de 2016, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto, para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad.K.” (subrayado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241239597 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-07 | LUMICLEAR | Lumia Hair & SkinCare | SI | LumiClear es una tecnología probada y avalada con resultados efectivos contra las imperfecciones de la cara. La fototerapia es un tecnología probada y avalada por dermatólogos, con resultados efectivos para el tratamiento y prevención del acné. La terapia de luz LED azul ayuda a eliminar las bacterias que causan el acné. La terapia de luz LED roja reduce la inflamación local y el enrojecimiento producto del acné. (Tomado del folio No. 6 del radicado No. 20241239597) LumiClear es una tecnología probada y avalada con resultados efectivos contra las imperfecciones. La luz led azul ayuda con el proceso de limpieza para evitar imperfecciones. La luz LED roja reduce el enrojecimeinto. (Tomado del folio No. 12 del radicado No. 20241239597) | Caja individual | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto LUMICLEAR marca: Lumia Hair & SkinCare, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (…).” | IIa
20241240836 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-07 | SILLA MULTIFUNCIONAL SELLA | SELLA | SI | La silla de transporte sirve para sentarse, tumbarse o transportar personas inmóviles o poco móviles. El personal que atiende a estas personas tiene, gracias a nuestro diseño correspondiente, el máximo apoyo para su trabajo. | UNIDAD | SLA-AX SLA-CX SLA-DX SLA-IX SLA-JX SLA-MX SLA-BX | Que mediante la información aportada se identifica el producto SILLA MULTIFUNCIONAL SELLA marca: SELLA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que lessean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…).” | I
20241224086 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | VapoAqua Nombre Genérico: LAVADO NASAL SALINO | VapoAqua | SI | VapoAqua es un instrumento de uso humano que se utiliza para apoyar un proceso fisiológico, diseñado para estar en contacto con la piel y las membranas mucosas. Consiste en una botella y sobres de cloruro de sodio en polvo para ser disueltos en agua previamente filtrada, hervida durante 5 minutos y enfriada, embotellada comercialmente o destilada, para obtener una solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%, que mediante un proceso mecánico favorece la limpieza nasal sin efecto terapéutico. Se administra en las fosas nasales de adultos y niños mayores de 2 años, con el propósito de actuar localmente. No tiene ningún efecto en las funciones fisiológicas, metabólicas o inmunológicas del cuerpo, por lo que se clasifica como un dispositivo médico de bajo riesgo (Clase I). Su modo de acción es no específico, físico y transitorio ya que no contiene vasoconstrictores. No altera la fisiología de las células de la mucosa nasal o de los senos paranasales, y se administra con la ayuda de una boquilla unida al frasco. VapoAqua es un dispositivo médico que contiene una botella y sobres de polvo para preparar solución salina isotónica con cloruro de sodio al 0,9%, o una caja con sobres para recarga que, en combinación con la botella, actúa mecánicamente para aliviar la congestión nasal. VapoAqua, como dispositivo médico, funciona a través de su función mecánica para aliviar la congestión nasal mediante el método de irrigación salina nasal (NSI). El NSI es un tratamiento beneficioso y de bajo riesgo que funciona adelgazando la mucosa, mejorando el aclaramiento mucociliar y reduciendo la carga de antígenos en las fosas nasales y los senos paranasales. | Caja con botella + 10 sobres, Caja con botella + 30 sobres, Caja con 10 sobres, Caja con 30 sobres, Caja con 60 sobres, Caja con 90 sobres. | En Estados Unidos se comercializa bajo el nombre de SINEX. En Colombia será comercializado bajo el nombre VAPOAQUA y estas serían sus referencias: 1. VapoAqua Kit de botella + sobres 2. Sobres para recarga. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: VapoAqua con nombre genérico SPRAY NASAL SALINO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…) | I
20241235462 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA TÉCNICAS DE HOMBRO Nombre Genérico: MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | ARTHREX | NO | EL MATERIAL ES FABRICADO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA ALTERNATIVA PARA FORTALECER Y ENTRENAR A PERSONAL MÉDICO QUE QUIERE PRODUCTOS DE INNOVACIÓN Y DE GRAN CALIDAD. ÚNICAMENTE ESTÁ INDICADO PARA SER USADO EN ÁREAS DE ENTRENAMIENTO DESTINADAS PARA CAPACITAR Y DAR A CONOCER LOS NUEVOS PRODUCTOS UTILIZANDO LAS MEJORES TÉCNICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS; EN ESTE ESPACIO SE BUSCA QUE EL MÉDICO PUEDA RESOLVER DUDAS Y CONOZCA LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS A LA HORA DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA MINIMIZANDO RIESGO EN DAÑO DE TEJIDO Y EXPOSICIÓN DEL PACIENTE. (información aportada en la ficha técnica de respuesta a auto) | TODOS LOS PRODUCTOS VIENEN EMPACADOS EN UNA BOLSA TRANSPARENTE NO ESTÉRIL CON ETIQUETA DE COLOR NARANJA Y UN STICKER EN DONDE SE INDICA QUE ESTÁ PROHIBIDO SU VENTA Y USO EN HUMANOS | REFERENCIA DESCRIPCION CANT AS-2324BCC BIO-COMP SWVLK C 4.7 5MMX 19.1 MM 5 AS-2324PSLC SUTURE ANCHOR, PEEK-SWIV 5 AS-2323BCC BIO-COMP SWVLK C,5.5MMX 19.1MM 5 AS-3652TTSP SP FBRTAK DR FBRTPE BLK/BLU & STTPE BLU 15 AS-3652TSP SP FBRTAK DR FBRTPE WH/BL & STTPE WH/BLK 15 AS-7237-7 BRAIDED POLYBLEND SUTURE, BLUE 15 AS-19083 BICEPS AUTOGRAFT TISSUE COMPRESSION PLATES 0 AS-19007GS GRAFT SPREADER 0 AS-1923BC 2.9MM BIO COMPOSITE PUSHLOCK 15 AS-1923PK PERC INSERT KIT FOR 2.9MM P-LCK 5 AS-7535 SUTURETAPE FIBERLINK 1.3MM WH/BL 10 AS-3602 FIBERTAK WITH SUTURETAPE 5 AS-3600 FIBERTAK SUTURE ANCHOR 5 AS-3636 KL 1.8 FIBERTAK, SHOULDER 5 AS-3600D-1 DRILL, FOR FIBERTAK™ 1.6 MM, STERILE 5 AS-3600ND-3 DRILL, FOR FIBERTAK™, FLEXIBLE 1.7 MM 5 AS-3600D-2 DRILL, FOR FIBERTAK™ 1.8 MM 5 AS-3600D-3 DRILL, FOR FIBERTAK™ 1.7 MM 5 AS-6068-90 CURVE STRAIGHT, FASTPASS LASSO 5 AS-6068-45L 45 DEG CURVE LEFT, FASTPASS LASSO 5 AS-6572 SELF RETAINING CNULA SYS W/DISP CANN 5 AS-2271 NIT G-PIN. BIO-INTERF SCRW 1.1MM 5 AS-2370BL KNOTLESS AC REPAIR IMPLANT 5 AS-2372BLO KNOTLESS AC OPEN REPAIR IMPLANT 5 AS-2372BLO KNOTLESS AC OPEN REPAIR IMPLANT 5 AS-1662BC-8 SWVLK TENO BIO-COMP 8MM W/FORK EYELET 5 AS-3670 FIBERTAK BICEPS IMPLANT SET SAMPLE 5 AS-2260 DISTAL BICEPS REPAIR IMPLANT SYSTEM 5 AS-7538 FIBERLINK PLUS™ 1.7 MM SUTURETAPE SUTURE 10 AS-4068LNT LOOP 'N' TACK SUTURE PASSER 5 AS-1928SF 5.5MM CRKSCRW FT W/CROSS PIN & 3 SUTRS 10 | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA TÉCNICAS DE HOMBRO Nombre Genérico: MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO en las cantidades indicadas en las referencias del producto, serán usados con fines académicos de entrenamiento a personal médico (Medicos ortopedistas, instrumentadores quirúrgicos, especialistas de producto, especialista de venta dedicados a realizar procedimientos quirúrgicos de medicina deportiva y artroscopia). Por lo tanto, no se aprueba su uso en humanos. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación del producto: MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA TÉCNICAS DE HOMBRO Nombre Genérico: MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO en las cantidades mencionadas, acorde a la documentación aportada por el solicitante, las cuales fueron certificadas y aprobadas por el fabricante del producto. NOTA: Es muy importante seguir las instrucciones de desecho o disposición final deberan realizarse conforme a lo relacionado en las etiquetas, manuales o insertos del producto. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241242649 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | NOCOLYSE ONE SHOT Nombre Genérico: DESINFECTANTE ECOLÓGICO DE ACCIÓN RÁPIDA | OXYPHARM | NO | NOCOLYSE ONE SHOT ES UN PRODUCTO DE BIODESINFECCIÓN DE SUPERFICIES. (Información que se encuentra en la ficha técnica radicado inicial y pagina web de la fábrica) ES UNA SOLUCIÓN LISTA PARA USAR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 12%, QUE SE UTILIZA CON LOS EQUIPOS DIFUSORES DE LA GAMA NOCOTECH. EL USO DE NOCOLYSE ONE SHOT / NOCOSPRAY O NOCOMAX ES EFICAZ CONTRA TODO TIPO DE MICROORGANISMOS: ESTA COMBINACIÓN DESINFECTA CON EFECTO BACTERICIDA, FUNGICIDA VIRUCIDA, LEVURICIDA, TUBERCULICIDA Y ESPORICIDA. SUPERFICIES PARA TRATAR: UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALAS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA, SALAS DE RECUPERACIÓN, HABITACIONES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES, UNIDADES DE PRÁCTICAS MÉDICAS, CONSULTORIOS Y CLÍNCIAS ODONTOLÓGICOS. | Botella de 1 Litro Referencia 40 0.001 Caja 6 x 1 Litros Referencia 40 0.001-6 Bidón de 5 Litros Referencia 40 0.005 Bidón de 10 Litros Referencia 40 0.010 Bidon de 20 Litros Referencia 44010.020 | NOCOLYSE ONE SHOT | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241273295 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | APLICADOR winer® DDO nombre genérico: APLICADOR DDO | winer® | NO | Indicado para la ubicación de la Estoquineta Ortopédica winer® DDO Poliéster y del Protector Ortopédico winer® DDO Poliéster. | CAJA POR UNA (1) UNIDAD | Referencia: 401001400 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241274499 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | PINK ROLLER MASSAGER, PINK SCRAPING MASSAGE TOOL (HEART SHAPE), PINK SCRAPING MASSAGE TOOL (COIN SHAPE), WHITE ROLLER MASSAGER nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL | MINISO | NO | 1.Ayuda a dar a la piel un aspecto más radiante 2.Alivia la tensión y el estrés acumulado en el rostro 3.Contribuye a una piel más tersa y firme. | CAJA POR 1 UNIDAD | 6942269537474: Pink Roller Massager 6942269537498: Pink Scraping Massage Tool (Heart Shape) 6942269537504: Pink Scraping Massage Tool (Coin Shape) 6942269537511: White Roller Massager | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO CON FINES TERAPEUTICOS Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241277072 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | SOLUCION DE LAVADO PARA ANALIZADOR RAPILAB 348EX | SIEMENS | NO | LAVA LA SONDA Y LA VIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL EQUIPO RAPILAB 348EX | 4x450ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto SOLUCION DE LAVADO PARA ANALIZADOR RAPILAB 348EX, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241278409 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | SOLUCION DE LAVADO PARA ANALIZADOR RAPILAB 1200 | SIEMENS | NO | Solución de lavado procesamiento de muestras del ANALIZADOR RAPILAB 1200 | 1 X 550ml | 550 ml DE OXIGENO, DIOXIDO DE CARBONO, NITROGENO SALES HALURO ALCALINAS SUFRACTANTES Y CONSERVANTES | De acuerdo con lo anterior, el producto SOLUCION DE LAVADO PARA ANALIZADOR RAPILAB 1200, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241278434 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y CUIDADO DEL INSTRUMENTAL con Nombre genérico REMOVEDOR DE TINTAS MÈDICAS Y ADHESIVOS. | PentaZyme, SuperNova, Case Solutions. | NO | No es necesaria ninguna dilución. Aplicar directamente sobre un paño sin pelusa o directamente sobre una superficie. Limpiar bien con el paño. Si quedan restos, vuelva a aplicar. Siempre siga con un enjuague y siga los procedimientos de limpieza normales. Los productos fabricados por Case Medical Inc., tiene como uso indicado la limpieza y cuidado de dispositivos médicos | 12 envases x 2 onzas por caja 12 envases x 8 onzas por caja | REMOVEDOR DE TINTAS MÈDICAS Y ADHESIVOS CSR011 Removedor de tintas y adhesivos CSR012 Removedor de tintas y adhesivos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | MEDIVEN 550 ARM, MEDIVEN MONDI ESPRIT, MEDIVEN ESPRIT con nombre genérico MEDIVEN 550 ARM, MEDIVEN MONDI ESPRIT | MEDI | NO | MEDIVEN 550 HAND Y ARMSLEEVE mediven 550 brazo es una prenda de compresión de tejido plano utilizada para la compresión de los miembros superiores, principalmente para tratamiento de los desórdenes del sistema linfático. INDICACIONES Y USO: Linfedema primario y secundario en etapa 1, 2 y 3 Lipedema etapa 1, 2 y 3. Edema post-operatorio y post-traumático. Edema post-operatorio de reperfusión Condiciones de estasis debido a inmovilidad ( paresia y paresia parcial dela extremidad) Edema causado por medicamentos que no se puedan cambiar ( sin alternativa viable) Edema idiopático cíclico. Trombosis venosa superficial. Trombosis venosa de brazo Condiciones post-trombosis. Síndrome post-trombotico. Tromboprofilaxis para pacientes móviles Malformaciones venosas. Condiciones resultantes de quemaduras. Tratamiento de heridas CONTRAINDICACIONES: Las prendas de compresión médica no debe usarse si el paciente presenta las siguientes condiciones: Enfermedad arterial oclusiva periférica avanzada ( si está presente uno e estos parámetros: índice tobillo-brazo [ITB] < 0,5, presión arterial en el tobillo < 60 mmHg, presión el dedo < 30 mmHg o TcPO2 < 20mmHg en el dorso del pie Cuando se implementa material no elástico, el paciente aún puede probar las prendas de compresión arterial en el tobillo entre 50 y 60 mmHg y está bajo estricta supervisión clínica. Insuficiencia cardíaca descompensada ( NYHA III + IV). Tromboflebitis septica y Phelegmasia cerulea dolens. MEDIVEN ESPRIT Mediven Esprit brazo es una prenda de compresión para miembro superior utilizada principalmente para el tratamiento de los desórdenes del sistema linfático. INDICACIONES: Linfedema primario y secundario estadios 1 y 2. Lipedema espadíos 1 y 2. Edema postoperatorio y postraumático. Edema de reperfusión postoperatorio. Condiciones que implica estasis debido a inmovilidad (paresia y paresia parcial de la extremidad) Edema causado por la toma de medicamentos que no pueden ser modificados (sin alternativa viable) Edema idiopático cíclico. Trombosis venosa superficial. Condiciones después de trombosis. Síndrome postrombótico. Tromboprofilaxis para pacientes móviles. Malformaciones venosas. Condiciones resultantes de quemaduras. Tratamiento de heridas. CONTRAINDICACIONES: Las prendas de compresión médica no debe usarse si el paciente presenta las siguientes condiciones: Enfermedad arterial oclusiva periférica avanzada ( si está presente uno e estos parámetros: índice tobillo-brazo [ITB] < 0,5, presión arterial en el tobillo < 60 mmHg, presión el dedo < 30 mmHg o TcPO2 < 20mmHg en el dorso del pie Cuando se implementa material no elástico, el paciente aún puede probar las prendas de compresión arterial en el tobillo entre 50 y 60 mmHg y está bajo estricta supervición clínica. Insuficiencia cardíaca descompensada ( NYHA III + IV). Tromboflebitis septica y Phelegmasia cerulea dolens | BOLSA POR UNIDAD | Sobre medidas Mangas: AD,AE, AAF, AG, CD, CE, CF, CG. GUANTE: AC1 | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto, se informa que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Se relaciona en las referencias lo evidenciado en la ficha técnica en el folio 23 las referencias a la medida y se relaciona la presentación comercial de acuerdo con la documentación técnica aportada, teniendo en cuenta que el producto es a la medida. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se aclara que este producto es personalizado y fabricado a la medida. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241279272 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | DERMATOPHYTE CULTURE | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | DERS432 Dermatophyte Culture | De acuerdo con lo anterior, el producto: Dermatophyte Culture, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241279298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | Mpox Molecular | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | MPOX423 Mpox Molecular | De acuerdo con lo anterior, el producto: Mpox Molecular, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241279306 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | TRANSPLANT-TRANSMITTED INFECTIONS MOLECULAR | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE | KIT | TTIM435 Transplant-Transmitted Infections Molecular | De acuerdo con lo anterior, el producto: Transplant-Transmitted Infections Molecular, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241279311 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-08 | VIRTUAL MALARIA | Oneworld ACCURACY | NO | PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLAMENTE, A TRAVÉS DE IMÁGENES EN LÍNEA. | KIT | VMAL433-Virtual Malaria | De acuerdo con lo anterior, el producto: Virtual Malaria, al estar destinado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241205601 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | gafchromic™ films_ Películas Gafchromic, nombre genérico: Película Radiocrómica, marca: gafchromic | No registra | NO | Las películas Gafchromic™ están diseñadas para proporcionar mediciones rápidas y muy precisas para aplicaciones de radioterapia y radiología. Cuando se utiliza con el software Film QA Pro™ específicamente diseñado, la película Gafchromic™ proporciona la medición dosimétrica más completa y precisa. Las imágenes instantáneas de alta resolución proporcionan la integridad de datos necesaria para aumentar la confianza y la tranquilidad tanto del radiólogo como del paciente. Gafchromic™ EBT-XD está diseñado para la medición de dosis absorbidas de radiación ionizante. Es especialmente adecuada para fotones de alta energía. El rango dinámico de esta película está diseñado específicamente para obtener el mejor rendimiento en el rango de dosis de 0,4 a 40 Gy, lo que la hace más adecuada para aplicaciones como SRS y SBRT El uso de las películas Gafchromic™ MD-V3 o HD-V2 debe considerarse para la medición de dosis >50 Gy. La película se compone de una capa activa, nominalmente de 25μm de espesor, intercalada entre dos sustratos de poliéster mate de 125 μm La capa activa contiene el componente activo, un colorante marcador, estabilizadores y otros componentes que confieren a la película una respuesta casi independiente de la energía. El grosor de la capa activa varía ligeramente de un lote de producción a otro. | Tamaño 5x5 pulg; Caja de 25 hojas: Tamaño 10x10 pulg; Caja de 25 Tiras: Tamaño 1,25x11 pulg; Caja de 10 hojas: Tamaño 13,8x17 pulg; Caja de 50 Tiras: Tamaño 10 x 1,9 cm; Caja de 25 Hojas: Tamaño 13,8x17 Pulg Tira de comparación 1 de C/U; Caja de 50 Tiras: Tamaño 6,5 x 2,3 cm; Caja de 10 Hojas: Tamaño 10x 12 Pulg; Caja de 10 Hojas: Tamaño 8x10 Pulg; 2.5 x 2.5 Pulg (20 Piezas) 10 Pares; 2.5 x 2.5 Pulg (20 Piezas) 10 Pares; 2.5 x 2.5 Pulg (100 Piezas); 1,25x1,25 Pulg (20 Piezas) 10 Pares; 8" x 10" | HD-V2); 828213 (MD-V3); 828217 (RTQA2-1010); 828218 (RTQA2-111); 828219 (RTQA2-1417); 972416 (XR-CT3); 832486-828231 (XR-RV3); 972417 (XR-M3); 972413_973412 (LD-V1); Gafchromic™-Film EBT3: 828193 (Ballcube I), 828195 (Ballcube II), 828191 (AQA), 28215 (Mini Ballcube); 828223 (XLT); Gafchromic™ Film EBT-XD: 873549 (Ballcube I), 873550 (Ballcube II), 873547 (AQA), 873548 (Mini Ballcube); 873848” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241253697 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | FILTROS DE AGUA PARA REPROCESADOR AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS: | No registra | NO | Se usan con el fin de filtrar el agua que va a ingresar al reprocesador automático para el lavado y desinfección de alto nivel de endoscopios sumergibles y evitar que partículas y microorganismos contaminen el agua y las soluciones utilizadas. | Unidad | 105990-01: FILTER CARTRIDGE 0106733: FILTER CARTRIDGE 0107501: WATER FILTER CARTRIDGE” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241258013 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | AGITADOR MICROPLACAS | LOCCUS, EPPENDORF, SCIENTIFIC INDUSTRIES INC | NO | Sistemas de agitación, de uso en el laboratorio, con velocidad y tiempo variable. | Embalaje por un equipo con sus accesorios. | AGITADOR DE MICROPLACAS LOCCUS 01.000218 L-PLATE SHAKER. EPPENDORF 5353000510 MIXMATE. SCIENTIFIC INDUSTRIES INC 7401-0400 DIGITAL MICROPLATE GENIE Modelo SI-0400A. 7402-4100 MULTIPLETE GENIE Modelo SI-4100. 7400-4110 STACKING TRAY FOR MULTIPLATE GENIE Modelo SI-4110 (Bandeja apilable opcional)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241258018 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | DTX STUDIO™ IMPLANT, nombre genérico: Software | Nobel Biocare | SI | DTX Studio Implant es una interfaz de software para la transferencia y visualización de la información de imágenes en 2D y 3D de equipos tales como un escáner TC que facilita el proceso de diagnóstico, la planificación del tratamiento y el seguimiento en las regiones dental y cráneo-maxilofacial. Para respaldar el proceso de diagnóstico y la planificación de tratamientos dentales, cráneo-maxilofaciales y tratamientos relacionados, ofrece una técnica de visualización de las imágenes de TC (CB) del paciente para el diagnóstico y el proceso de planificación del tratamiento. Asimismo, se pueden visualizar datos de imágenes en 2D, como imágenes fotográficas, e imágenes de rayos X o un escaneado de superficie de la situación intraoral para unir los datos de imágenes de diagnóstico. Se puede añadir información protésica y visualizarla para facilitar la planificación del implante protésico. El plan quirúrgico, incluidas las posiciones de los implantes y la información protésica, se puede exportar para el diseño de restauraciones dentales en DTX Studio Lab. | Medio Magnético | Software” | Que mediante la información aportada se identifica el producto DTX STUDIO™ IMPLANT, nombre genérico: Software, marca: Nobel Biocare, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…).” | IIa
20241178227 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | SISTEMA DE FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA EL ANÁLISIS SUPERFICIAL Y PROFUNDO DE LA PIEL | OBSERV® | NO | Desde la capa superficial hasta la profunda, OBSERV® 320 utiliza una tecnologia patentada de diferentes LEDs y múltiples filtros para revelar cómo los sutiles signos de envejecimiento y la salud d ela piel influyen en la apariencia. Esta información visible permite a los profesionales comprender la piel de sus clientes y ofrecer soluciones orientadas a los resultados y adaptadas a cada uno Permite capturar imágenes de la cara de una persona u otras áreas de la piel para la visualización de su piel bajo la luz visible, luz UV, y polarizada visible por dermatólogos cosméticos y esteticistas con fines de educación del paciente, el compromiso y las ventas. En términos generales, las imágenes muestran los efectos estéticos de la textura de la piel, la pigmentación, la vascularidad, la deshidratación, la piel grasa y las inflamaciones | 1 UNIDAD | OBSERV® 320” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241186376 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | MASAJEADOR | HOFFEN: | NO | El masajeador es de uso doméstico, no es para uso médico y tampoco es para uso estético. Trabaja con un voltaje de 7,4V/2A, con una potencia de 20W, una batería de 2000 mAh. Es un masajeador tipo pistola Ligera y compacta. Pistola de masaje diseñada para uso doméstico de automasaje relajante para después de una sesión deportiva, en casa, en el gimnasio o de viaje. Áreas de uso: cuello, pecho, brazos, glúteos, piernas y gemelos. 6 niveles de intensidad para mejorar la tensión muscular. 4 accesorios intercambiables para masajear las diferentes zonas del cuerpo: espalda, muslos, nalgas, cuello, pantorrillas, pectorales, pies. | GRUPO POL S.A.S. | El masajeador, es exclusivo de USO DOMÉSTICO, no es para uso médico y tampoco es para uso estético. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRA SER USAD CON FINES TERAPEUTICOS | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241214977 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | ROPA QUIRURGICA DESECHABLE NO ESTERIL, con nombre genérico: ROPA QUIRURGICA DESECHABLE NO ESTERIL | MEDICOX | NO | PRODUCTO DE UN SOLO USO/ LA ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL SE USA EN ESPACIO CONTAMINADOS QUE REQUIERAN EL MAYOR NIVEL DE PROTECCION. GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LOS PROFESIONALES DE LA SALUD | ROPA QUIRURGICA DESECHABLE NO ESTERIL | BATAS GORROS POLAINAS SABANAS SOBRESABANAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241248809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | LECTOR DE PLACAS Y MICROPLACAS | ACCURIS INSTRUMENTS | SI | INSTRUMENTO DE DETECCIÓN MÚLTIPLE DISEÑADO PARA REALIZAR MEDICIONES PRECISAS Y VERSÁTILES EN ABSORBANCIA, FLUORESCENCIA Y LUMINISCENCIA. ESTE EQUIPO ES CAPAZ DE LLEVAR A CABO DIVERSOS ANÁLISIS ALGORÍTMICOS, INCLUYENDO EL AJUSTE DE CURVAS ESTÁNDAR, MEDICIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS, ANÁLISIS CINÉTICOS, ESPECTROSCOPÍA, ENTRE OTROS, EN MUESTRAS BIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS. ADEMÁS, PUEDE INTEGRARSE CON ACCESORIOS ESPECIALIZADOS QUE PERMITEN UN LAVADO Y PREPARACIÓN DE PLACAS ELISA DE MANERA PRECISA Y EFICIENTE ANTES DEL PROCESO DE LECTURA, OPTIMIZANDO LA EXACTITUD Y REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS | UNIDAD | MR9600 MR9600-T MR9620 MR9610 MR9611 MW9600 MR9600 MR9600-T MR9620 MR9610 MR9611 MW9600” | Que mediante la información aportada se identifica el producto LECTOR DE MICROPLACAS ELISA, nombre genérico: ELISA MICROPLATE READER, marca: BIOBASE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. | Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. (…).”¦ | IIa
20241252634 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | BAXA REPEATER PUMP 120VAC, BAXA REPEATER PUMP 240VAC, nombre genérico: BOMBA FARMACÉUTICA | BOMBA FARMACÉUTICA | NO | LA BOMBA REPEATER DE BAXTER ES UNA BOMBA PERISTÁLTICA EMPLEADA EN LA PREPARACIÓN DE MEZCLAS Y PREPARADOS MAGISTRALES. PERMITE LA TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS, FACILITA LA DISTRIBUCIÓN REPETITIVA DE DOSIS DE UN MEDICAMENTO Y SU RECONSTITUCIÓN EN FARMACIAS HOSPITALARIAS. EL DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CON BOLSAS INTRAVENOSAS, JERINGAS, INFUSORES ELASTOMÉRICOS Y OTROS RECIPIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. | UNIDAD | REPEATER PUMP 120VAC REPEATER PUMP 240VAC REPEATER PUMP STAND REPEATER PUMP POLE MOUNT REPEATER PUMP SINGLE SYRINGE FILLING MIXTURE PNEUMATIC FOOT PEDAL” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259133 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | ULTRASONIDO DE SOBREMESA (EQUIPO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO DE INSTRUMENTAL), nombre genérico: ULTRASONIDO DE SOBREMESA (EQUIPO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | MATACHANA | NO | Los baños por ultrasonidos utilizan el efecto de la cavitación. Bajo el fondo de la cubeta oscilante, contienen sistemas oscilantes piezo-eléctricos cuya energía se transmite como vibraciones mecánicas con frecuencia ultrasónica sobre el líquido del baño. En este líquido, se generan pequeñas burbujas microscópicas que liberan energía al implosionar y causar microcorrientes locales. Este proceso es el conocido como cavitación. Actúa en procesos de limpieza donde la suciedad se desprende bien de las superficies duras de los objetos sonorizados. | Cubeta oscilante de acero inoxidable con sistemas de ultrasonidos. | 94455.7 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 31 DE 0,9 LITROS CON CESTA 94455.8 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 100 DE 3,0 LITROS CON CESTA 94455.9 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 156 DE 6,0 LITROS CON CESTA 94456 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 255 H DE 5,5 LITROS CON REGULACION TEMP. Y CESTA 94456.1 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 514 H DE 13,5 LITROS CON REGULACION TEMP. Y CESTA 94456.4 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 514 BH DE 18,7 LITROS CON REGULADOR TEMP. Y CESTA 94456.2 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 1028 H DE 28,0 LITROS CON REGULACION TEMP. Y CESTA 94456.3 EQUIPO ULTRASONIDOS PARA INTEGRAR EN MESA LAVADO ZE 1058 DT DE 46,0 LITROS CON SOPORTE PARA CESTAS DIN 1/1 94456.7 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 1050 CH DE 90,0 LITROS CON REGULACION TEMP. Y CESTA 94460 EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 1028 CH DE 45 LITROS CON REGULACION TEMP. Y CESTA 94472.5 IRRIGADOR ULTRASONICO COMPACTO MAT MC 1001 94878.1 MESA CON IRRIGADOR ULTRASONICO MAT UIRI UNIVERSAL 94878.2 MESA CON IRRIGADOR ULTRASONICO MAT UIRI ESTáNDAR 94878.3 MESA CON BAÑO ULTRASONICO MAT UIRI BASIC” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241261102 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | FRIDGE, nombre genérico: REFRIGERADOR | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MODELO: MC-5L756. CANTIDAD: 1 Equipo. SERIAL: 540-N9842801-4313-3510002” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto FRIDGE, nombre genérico: REFRIGERADOR, marca: MIDEA, es considerado un dispositivo medico por cuanto la declaración de uso definida por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) | Por lo cual, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto FRIDGE, nombre genérico: REFRIGERADOR, marca: MIDEA, MODELO: MC-5L756. CANTIDAD: 1 Equipo. SERIAL: 540-N9842801-4313-3510002, acorde a la documentación allegada por el solicitante. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259759 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | SANI3ZYME, nombre genérico: Detergente enzimático | SIRMAXO: | NO | Detergente enzimático con fórmula triple enzima * Combinación triple de enzimas para eliminar residuos de proteínas, grasas y almidón * Mejora la eficiencia de los desinfectantes al eliminar la materia orgánica de los instrumentos * La guía del Centro de Control y Prevención de enfermedades (CDC) recomienda el uso de detergentes enzimá. * Compatible con equipos de limpieza automática de instrumentos * pH neutro, no corrosivo. Se puede usar en limpieza de endoscopios Biodegradable, amigable con el medio ambiente Producto de Calidad | 1Lt y 5Lts | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241256306 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-12 | FLOW CELL. | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES | NO | 1. Flow Cell (RNA) FLO-MIN004RA: Está diseñada para secuenciar RNA con una precisión de consenso y un rendimiento mejorados. Emparejado con el kit de secuenciación directa de RNA (SQK-RNA004), el RNA se prepara y el RNA nativo se secuencia a través de los nanoporos. Se utiliza con los dispositivos MinION y GridION. 2. Promethion Flow Cell Packs (RNA) FLO-PRO004RA: Está diseñada para secuenciar RNA con una precisión de consenso y un rendimiento mejorados. Emparejado con el kit de secuenciación directa de RNA (SQK-RNA004), el RNA se prepara y el RNA nativo se secuencia a través de los nanoporos. Se utiliza con los dispositivos PromethION 2 Solo, P24 y P48. 3. Q-Line MinION & GridION Flow Cell R9 version Q-FLO-MIN106D: Contiene hasta 512 canales denanoporos para secuenciar ADN o ARN en tiempo real. Se utiliza con los dispositivos MinION y GridION. 4. Flow Cell (R10.4.1) FLO-MIN114: R10 es la química de nanoporos diseñada para ofrecer la más alta precisión de consenso. Junto con la química del Kit 14, R10.4.1 genera datos con una precisión modal superior al 99 %. Se usa con dispositivos MinION y GridION. 5. PromethION Flow Cell Packs (R10.4.1) FLO-PRO114M: R10 es la química de nanoporos diseñada para ofrecer la más alta precisión de consenso. Junto con la química del Kit 14, R10.4.1 genera datos con una precisión modal superior al 99 %. Se usa con dispositivos PromethION P24 y P48. 6. Flongle Flow Cell (R10.4.1) FLO-FLG114: Celdas de flujo pequeñas de un solo uso y menor costo, para secuenciación directa y en tiempo real de ADN o ARN. Se utiliza con el adaptador Flongle y los dispositivos MinION yGridION. | Embalaje individual para dispositivos MinION y GridION, o en paquetes de cuatro para dispositivos PromethION 2 Solo, P24 y P48. | 1. Flow Cell (RNA) FLO-MIN004RA 2. Promethion Flow Cell Packs (RNA) FLO-PRO004RA 3. Q-Line MinION & GridION Flow Cell R9 version Q-FLO-MIN106D 4. Flow Cell (R10.4.1) FLO-MIN114 5. PromethION Flow Cell Packs (R10.4.1) FLO-PRO114M 6. Flongle Flow Cell FLO-FLG114 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Esta certificación no ampara los dispositivos médicos o equipos biomédicos con los cuales se utilizan los consumibles FLOW CELL. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241282014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-13 | (Proficiency Testing - PT) | No aplica | NO | Los programas de PT del CAP contienen muestras y materiales que se envían a los laboratorios de los Estados Unidos y de todo el mundo. Los laboratorios prueban las muestras de PT para evaluar con regularidad el desempeño de sus laboratorios con el propósito de ayudar a mejorar la exactitud de los resultados de los pacientes. | 1. Human Papillomavirus (High Risk) for Cytopathology and Other Laboratories (CHPV) - 1 caja por 7 unidades - 1 caja por 6 unidades 2. Hepatitis B Viral Load Survey (HBVL) - 1 caja por 3 unidades 3. Hepatitis C Viral Load Survey (HCV2) - 1 caja por 5 unidades 4. Molecular Mycobacterium tuberculosis Detection and Resistance Survey (MTBR) - 1 caja por 3 unidades 5. Viral Load Survey (VLS) - 1 caja por 6 unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CAP (Proficiency Testing - PT), al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241282356 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-13 | LYOPHILISED, ADSORBED ANTI-RABIES NUCLEOCAPSID CONJUGATE | BIORAD LABORATORIES | NO | Para diagnóstico histológico de rabia en frotis de cerebro por inmunofluorescencia | 1 caja | CATÁLOGO # 3572112 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo para el diagnóstico histológico de rabia en frotis de cerebro por inmunofluorescencia en muestras veterinarias. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de maneraclara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro para uso humano
20241259921 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-13 | APLICACIÓN SOFTWARE REHAND con nombre genérico APLICACIÓN SOFTWARE DE APOYO A LA REHABILITACION DE MUÑECA Y MANO. | REHAND | SI | REHAND ES UN PROGRAMA DE EJERCICIO TERAPÉUTICO PARA LA AFECTACIÓN DEL SEGMENTO MUÑECA-MANO-DEDOS, BIEN SEA PATOLOGÍA TRAUMÁTICA, ORTOPÉDICA O NEUROLÓGICA. ESTOS EJERCICIOS SE REALIZAN DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO TABLET, MEDIANTE TOQUES Y RECORRIDOS SOBRE LA PANTALLA TÁCTIL. REHAND SE BASA EN LA ÚLTIMA EVIDENCIA CIENTÍFICA DE EJERCICIO TERAPÉUTICO DOMICILIARIO Y EL ABORDAJE DEL SISTEMA SENSORIOMOTOR, PROPORCIONANDO UN PROGRAMA DE EJERCICIO TERAPÉUTICO PRESCRITO POR EL SANITARIO. EL PROGRAMA SE ADAPTA CONTINUAMENTE AL PACIENTE EN FUNCIÓN DE SU AFECTACIÓN Y DE LA EVOLUCIÓN EN SU DESEMPEÑO. | UNIDAD - APLICACIÓN PARA TABLET CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID O IOS | REHAND CONSISTE SOLO DEL AMBIENTE SOFTWARE DE LA APLICACION - CUALQUIER MENCION DE UNA TABLET EN LOS DOCUMENTOS QUE SE APORTAN SE REFIERE A UN DISPOSITIVO DE TIPO COMERCIAL Y USO GENERAL CON SISTEMA OPERATIVO (OS) ANDROID O IOS. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto APLICACIÓN SOFTWARE REHAND con nombre genérico APLICACIÓN SOFTWARE DE APOYO A LA REHABILITACION DE MUÑECA Y MANO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (….)” | I
20241268876 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-13 | ROPA DESECHABLE NO ESTERIL con Nombre genérico ROPA DESECHABLE NO ESTERIL | D MARTINE | NO | BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, LO CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION CON FLUIDOS CORPORALES EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD A TODO NIVEL EN LAS AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD( UNIDADES RENALES, HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS MEDICOS, CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESTETICA | EMPAQUE ENVASE BOLSA DE POLIPROPILENO X 1/5/10/20 EMBALAJE CAJA CORRUGADA X 100-200 UNIDADES | BABERO ODONTOLOGICO CON TIRAS / TROQUELADO PIJAMA/CONJUNTO CIRUJANO: CAMISA CIRUJANO/PANTALON CIRUJANO GORRO CIRUJANO/PLANO/ORUGA POLAINA CUBRECALZADO CON ANTIDESLIZANTE/SIN ANTIDESLIZANTE OVEROL LAMINADO ALTA PROTECCIONCON CAPUCHA/SIN CAPUCHA OVEROL LAMINADO ALTA PROTECCION CON POLAINA/SIN POLAINA TALLAS S/M/L/XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241286311 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-13 | Filtros de línea de gas ASTEC con Nombre genérico Filtros para línea de gas. | ASTEC | NO | Utilizan una combinación de gránulos de polvo de carbón activado, un filtro HEPA y prefiltros para eliminar los COV y atrapar microorganismos, aldehídos y partículas. La exclusiva tecnología de microcarbono proporciona una gran superficie de carbón activado, lo que permite un flujo de gas uniforme y una capacidad de purificación extremadamente alta. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259145 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | LAVACUÑAS | MATACHANA | NO | Equipos específicamente diseñados para el reprocesamiento de cuñas (patos) y botellas de orina (pisingos). Todos ellos cuentan con sistema de apertura/cierre de puerta automática y realizan el reprocesamiento completo de la cuña (patos) y botellas de orina (pisingos). La vacían, lavan, aclaran y desinfectan térmicamente de forma automática, minimizando la manipulación requerida por los usuarios. Los lavacuñas MAT LC se han fabricado acordes a las Directivas de la Unión Europea, y por tanto, han sido construidos sobre la base de las prescripciones de la EN ISO 15883-1-3. | Nuestra completa gama de lavacuñas MAT LC incluye tres modelos diferentes, capaces de cubrir todas las necesidades de clínicas y hospitales, en sus diferentes departamentos y plantas, así como de residencias y centros de día. Diseñados para el reprocesamiento de cuñas (patos) y botellas de orina (pisingos | 85327 Lavacuñas puerta automática MAT LC10 85328 Lavacuñas puerta automática MAT LC20 85329 Lavacuñas puerta automática MAT LC30 con respectivos accesorios | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259508 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | HORNO CERAMILL THERM con nombre genérico HORNO | CERAMILL® | NO | ES UN HORNO DE ALTA TEMPERATURA PARA LA SINTERIZACIÓN FINAL DE ÓXIDOS CERÁMICOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE PIEZAS EN BRUTO DE ÓXIDO DE CIRCONIO CERAMILL. | UNIDAD | 178380 Ceramill Therm 3 178390 Ceramill Therm S 181900 Ceramill Therm DRS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241282576 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | SBEADEX MAXI Y MINI PLANT | LCG BIOSEARCH | NO | Este producto permite el procesamiento purificación de muestras de plantas para PCR y PCR en tiempo real. El fabricante declara que el producto está destinado para uso en especies de plantas y para extraer ADN genómico de una amplia variedad de materiales vegetales | KIT Y SUS COMPONENTES EN PRESENTACIÓN REFILL | Sbeadex mini plant NAP41610 para 960 muestras/ NAP40-004-02 para 5000 muestras/ NAP40-004-03 para 10000 muestras Sbeadex maxi NAP41620 plant para 960 muestras/NAP40-005-02 para 5000 muestras/ NAP40-005-03 para 10000 muestras | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un producto que está destinado para uso en especies de plantas y para extraer ADN genómico de una amplia variedad de materiales vegetales. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | Así mismo se señala que la presente certificación se expide para las referencias correspondientes a los productos: Sbeadex maxi y Mini plant, y no para la referencia diligenciada en el formulario de solicitud como: “KBS-0009-001Sbeadex plant”; por cuanto esta referencia corresponde al equipo (robot) para el procesamiento de muestras. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241261194 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | SMARTCataract DX. | SMARTCataract DX | NO | Indicado para la gestión clínica de datos de pacientes oftalmológicos. Se utiliza para recopilar, transferir, almacenar, informar y mostrar datos oftálmicos y demográficos, y para planificar procedimientos quirúrgicos de sustitución de lentes y/o realizar un seguimiento de los resultados de la cirugía de cataratas. | Software | SMARTCataract DX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241261057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | LECTOR DE MICROARREGLOS BIOPLEX con nombre genérico LECTOR MICROARRAGLOS. | BIORAD LABORATORIES | NO | El sistema de matriz de suspensión Bio-Plex es un sistema único y completo que comprende un lector de microplacas fluorescente de 96 pocillos, software Bio-Plex ManagerTM, kits de validación y calibración y ensayos. El software Bio-Plex Manager automatiza el análisis de datos y la generación de informes resumidos detallados. Con el sistema de matriz de suspensión Bio-Plex puede: • Cuantificar simultáneamente hasta 100 analitos por muestra de medios de cultivo y suero • Analizar automáticamente hasta 96 muestras en 30 minutos • Personalizar instantáneamente su ensayo mezclando ensayos Bio-Plex o cree sus propios • Aumentar drásticamente la cantidad de datos útiles obtenidos de una sola muestra. PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | unidad | 171000201 SISTEMAS DE LECTOR MICROARREGLOS QUE INCLUYE LECTOR DE MICROPLACAS, SOFTWARE BIO-PLEX, ESTACIÓN DE TRABAJO, PC 171000205 SISTEMAS DE LECTOR MICROARREGLOS QUE INCLUYE LECTOR DE MICROPLACAS, SOFTWARE BIO-PLEX, ESTACIÓN DE TRABAJO, PC (171000201) CON SISTEMA PARA ALTO RENDIMIENTO DE FLUIDOS. 171203050 RESERVORIO 171000055 VAINA PARA FLUIDOS 20L 171002002 CABLE DE COMUNICACIÓN 3´CAN BUS PARA CONECTAR EL LECTOR DE ARREGLOS CON EL HTF 171002003 CABLE DE COMUNICACIÓN 5´USB PARA CONECTAR EL LECTOR DE ARREGLOS CON EL PC POR PUERTO USB 171002010 BOTELLA PARA FLUIDOS 1L 171002012 BOTELLA PARA FLUIDOS DE DESECHO 1L 17002020 AGUJA DE MUESTRAS 4.6" (11.6CM) 171002024 GUÍA DE ALINEAMIENTO 171002026 LLAVE PARA ALINEACIÓN DE AGUJA 171002030 PANTALLA PARA AGUJA DE MUESTRA 171002032 FILTRO DE INGRESO DE AIRE 171002033 SELLO DE JERINGA 171002034 CILINDRO CON SELLO DE JERINGA 171002038 TUBOS CONECTORES RÁPIDOS CON FILTRO PARA BOTELLA DE FLUIDOS 171002040 FILTRO PARA CUBO CONTENEDOR 171002056 TUBERÍA HTF 171002023 GUÍA DE AGUJA 171203060 KIT DE CALIBRACIÓN INCLUYE PERLAS DE CAL 1 Y CAL2 PARA 50 RUTINAS DE CALIBRACIÓN. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241262017 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | ESCANER DE IMAGENES AR 2000, RADIO TLC con nombre genérico ESCANER DE RADIO ISOTOPOS PARA CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA. | ECKERT & ZIEGLER | NO | PARA LA CROMATOGRAFÍA QUÍMICA Y EL ANÁLISIS DE PUREZA DE RADIOFÁRMACOS E ISÓTOPOS | UNIDAD | AR-2000 consumibles, accesorios y repuestos del equipo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241261092 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | FREEZER con nombre genérico CONGELADOR. | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. Estos equipos no serán usados para diagnóstico si no únicamente para USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables | MD-40L106. CANTIDAD: 6 Equipos. SERIALES: 540-P6071701-4529-0810023, 540-P6071701-4529-0810002, 540-P6071701-4529-0810008, 540-P6071701-4529-0810013, 540-P6071701-4529-0810006, 540-P6071701-4529-0810010 | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241263324 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-15 | BALANZA con nombre genérico BÁSCULA DIGITAL CONECTADA | ALLURION TECHNOLOGIES INC. | NO | ESTE PRODUCTO SE BASA EN LA TECNOLOGÍA BIA (ANÁLISIS DE IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA). LA BÁSCULA CONECTADA MIDE LA IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA DEL CUERPO HUMANO PARA CALCULAR LA COMPOSICIÓN CORPORAL. | UNIDAD | CONNECTED SCALE: FD015-01. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241262476 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-18 | CELLPRESERV GLASS SLIDE con nombre genérico LÁMINA DE VIDRIO-PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO LISOS | CELLPRESERV KOLPLAST | NO | PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE CÉLULAS CERVICALES DESPUÉS DEL PROCESAMIENTO, PARA PRUEBAS DE CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA Y/O BIOLOGÍA MOLECULAR. | Caja x 50 unds | Referencia: 400101098 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241162386 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | PARODONTAX FLÚOR | PARODONTAX | NO | * AYUDA A PREVENIR EL SANGRADO DE ENCÍAS. * PARA AYUDAR A DETENER Y PREVENIR EL SANGRADO DE LAS ENCÍAS SE DEBE USAR DE FORMA CONTINUA DOS VECES AL DÍA. * AYUDA A DETENER Y PREVENIR EL SANGRADO DE LAS ENCÍAS PARA TENER UNAS ENCÍAS SANAS Y UNOS DIENTES FUERTES. * ESTÁ CLÍNICAMENTE PROBADO QUE AYUDA A DETENER Y PREVENIR LOS PROBLEMAS DE ENCÍAS. * AYUDA A PROTEGER CONTRA LOS PROBLEMAS DE LAS ENCÍAS FAVORECIENDO LA ELIMINACIÓN DE LA PLACA. * MEJORA LA ELIMINACIÓN DE LA PLACA, AYUDANDO A PROTEGER CONTRA LOS PROBLEMAS DE LAS ENCÍAS. * PARODONTAX SE RECOMIENDA PARA USO CONTINUO DOS VECES AL DÍA PARA AYUDAR A DETENER Y PREVENIR EL SANGRADO DE LAS ENCÍAS. * PARODONTAX ES PARA AQUELLAS PERSONAS QUE VEN/ESCUPEN SANGRE AL CEPILLARSE LOS DIENTES. * AYUDA A PREVENIR LA APARICIÓN DE CARIES, AL COMBINAR SUS INGREDIENTES CON FLÚOR. * AYUDA A REDUCIR LA FORMACIÓN DE PLACA. | CAJA CON TUBO X 90G * CAJA CON TUBO X 50G | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Lo anterior de conformidad con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante acta N 11 de 16 de octubre de 2024, la cual conceptúa: (…) 3.21 Doris Yolima Gómez Parada, Directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante radicado 20241162386 solicita a la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, solicita concepto, sobre el producto PARODONTAX FLÚOR, En el sentido de establecer si se clasifica como Dispositivo Médico, Cosmético, Medicamento u otra tecnología sanitaria CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para el producto Pasta dental Parodontax Flúor debido a que los componentes del producto hacen parte de farmacopea Colombiana y a la referenciación internacional realizada, se recomienda realizar una reunión conjunta con la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, la Sala Especializada de Medicamentos y la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías; con el propósito de definir la ruta regulatoria para este tipo de productos. (…) Es posible reconocer una acción mecánica del Bicarbonato de Sodio relacionada con la remoción de detritos en la cavidad bucal, que no es central en comparación con la actividad del Flúor en este producto, mientras que otros componentes del producto por sí solos pueden clasificarse como Fito terapéuticos con acción concomitante frente a patologías orales y otras afectaciones de la cavidad oral. Así las cosas, se encuentra que su clasificación regulatoria bajo las condiciones declaradas por el fabricante no puede ser como cosmético, vista la definición actual de esos productos siendo su objetivo “limpiar y perfumar” Comunidad Andina - Decisión 516. Por otra parte, no es posible clasificarlo como dispositivo medico ya que se aparta de los mecanismos de acción relacionados normativamente para estas tecnologías sanitarias (Negrilla y subrayado fuera de texto (…) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241203425 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | Ultrafiltro U9000 y Ultrafilltro U9000 plus con Nombre genérico Filtro para purificación | BAXTER / GAMBRO | NO | Filtro U9000 y U9000 plus: Indicado para la purificación de agua de entrada en procedimientos de hemodiálisis con el fin de obtener un liquido de diálisis de alta calidad. De esta manera se puede reducir al mínimo el riesgo de exposición a bacterias y endotoxinas. Este filtro está diseñado para ser usado en conjunto con un sistema de tratamiento de agua. | Unidad | Ultrafiltro U9000 Ultrafiltro U9000 plus | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241255009 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | Doselab Phantom Set V1.1, nombre genérico: Fantoma de garantía de calidad | Varian | NO | El DoseLab Phantom Set está diseñado para la garantía de calidad (QA) de aceleradores lineales (linacs) de acuerdo con AAPM TG-142, o protocolos de QA similares. El DoseLab Phantom Set contiene dianas de objetos de análisis de imágenes, que proporcionan al usuario parámetros cuantificados, los cuales después pueden usarse para el análisis de tendencias. | Unidad | DoseLab Phantom Set v 1.1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241259317 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | ESPECTROFOTÓMETROS LINEA DS-8X, nombre genérico: ESPECTROFOTÓMETRO | DeNovix | NO | El Equipo permite cuantificar hasta 8 muestras simultaneamente mediante lectura por fibra óptica. La muestra es en microvolumenes siendo una solución ideal para el estudio de ácidos nucléicos, péptidos y proteinas purificadas. Tambien realiza analisis de Absorbancia para determinación de pureza de la muestra y estudios cineticos como determinación de la cinética celular por densidad Optica. El modelo DS-8X+ tiene la función de Fluorometria. Como accesorio opcional puede venir equipado con soporte para cubeta, permitiendo trabajar volumnes del rango de mililitros. Según manual de usuario el equipo es de Uso Exclusivo para Investigación folio 107 | UNIDAD | DS-8x, DS-8X+ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241260919 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | CALANTIC™ VIEWER (CATÁLOGO: CAL-VIEWER) con nombre genérico SOFTWARE DE REVISIÓN DE IMÁGENES. | BAYER | NO | Calantic Viewer es una aplicación de software independiente con la que los profesionales sanitarios cualificados pueden acceder a los resultados de las aplicaciones del flujo de trabajo y de las imágenes clínicas digitales. Incluye la representación de imágenes, la visualización y la transferencia de información de los hallazgos de las aplicaciones del flujo de trabajo y de las imágenes clínicas digitales, incluidas las soluciones habilitadas para IA. Con Calantic Viewer, los profesionales sanitarios cualificados pueden revisar, aceptar o rechazar los resultados generados por las aplicaciones y soluciones del flujo de trabajo. La función de Calantic Viewer NO es la de detectar o diagnosticar una enfermedad para decidir el tratamiento del paciente. | Software | Catálogo: CAL-VIEWER Calantic Viewer forma parte de las soluciones Calantic. Las soluciones digitales Calantic tienen varias partes, además de Calantic Viewer: Calantic Marketplace and My Apps Plataforma en la nube Calantic Dispositivo perimetral Calantic | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CALANTIC™ VIEWER (CATÁLOGO: CAL-VIEWER) con nombre genérico SOFTWARE DE REVISIÓN DE IMÁGENES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20241262518 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | COJÌN MEMORY FOAM PARA COXIS, nombre genérico: Cojín | No registra | NO | Proporciona soporte y comodidad en la zona del coxis, aliviando la presión y mejorando la postura al sentarse. Ideal para uso prolongado. Uso no medico | Unidad individual | Color Gris, Color Azul | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241263618 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | CERAMILL THERM 3, CERAMILL THERM DRS, CERAMILL ARGOTHERM 2, nombre genérico: HORNO DE SINTERIZADO | CERAMILL AMANHGIRRBACH | NO | Los hornos de sinterizado de CERAMILL, trabajan de mantera controlada con picos de temperatura distribuidos de manera homogénea donde las piezas dentales obtienen la resistencia adecuada para su uso final | Equipo por unidad más accesorios y partes | 178380 Ceramill Term3 181900 Ceramill Term DRS 178740 Ceramill Argotherm 2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241264344 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | OCTA nombre genérico sistema robótico de desinfección | Eco Light Biosafety P.S.A. | NO | El Sistema Robótico de Desinfección - OCTA está diseñado para optimizar la desinfección de espacios mediante el uso de radiación UV-C. Las principales bondades incluyen: • Eficacia en la eliminación de microorganismos: Las lámparas UV-C emiten luz en una longitud de onda que altera el ADN y ARN de los microorganismos, impidiendo su replicación y eliminando hasta el 99.9% de virus, bacterias y esporas. • Cobertura de grandes áreas: El sistema autónomo de navegación permite desinfectar áreas amplias sin intervención humana. • Seguridad operativa: Equipado con sensores de proximidad que detectan la presencia de personas y detienen automáticamente el proceso de desinfección, evitando la exposición humana a la radiación. • Ahorro en tiempo y costos: La automatización y rapidez del proceso permiten reducir el tiempo de desinfección en comparación con métodos tradicionales, optimizando los recursos. • Amigable con el medio ambiente: Al no usar productos químicos, es un método de desinfección no contaminante y sin residuos | Empaque Primario:NA Empaque Secundario:Caja adicional de cartón con compartimientos para los accesorios (batería, cargador, manuales, etc.). Empaque Terciario:Pallet con refuerzos metálicos para la distribución segura del producto en grandes cantidades. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241266387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | ELEMENT AVITI SYSTEM Y ELEMENT AVITI SYSTEM LT, nombre genérico Secuenciadores | AVITI de ELEMENT BIOSCIENCES | NO | Sistema de secuenciación de próxima generación (NGS) que amplifica y secuencia librerías de ADN. Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos de diagnóstico, según los folios 5 y 120 | UNIDAD | Element AVITI System, catalog # 880-00001 Element AVITI System LT, catalog # 880-00003 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACION Y NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241270366 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE con nombre genérico ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE. | ESPECTRA | NO | Esta máquina es adecuada para el postproceso de objetos impresos en 3D, especialmente los creados con la impresora Espectra. El curado UV termostático garantiza que las resinas líquidas se solidifiquen por completo, proporcionando resistencia y durabilidad a los modelos y prototipos. No clasificado como dispositivo médico porque no es usada para tratamientos, diagnósticos o procedimientos médicos. | Unidad | Disponibles con todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento, incluidos manuales de usuario y asistencia técnica D1003060002A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Piezas de repuesto D3205990119A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Acrylic Barrel Barril de acrílico D3205010054A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Fans C 2Pcs/Set Juego de Ventiladores Tipo C 2 Pzas D3205010055A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Fans D 2Pcs/Set Juego de Ventiladores Tipo D 2 Pzas D3205010044A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Cure fans Ventiladores de curado D2104010004A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Heating + Terminal Calefactor + Terminal D2104010005A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Thermister + Terminal Termistor + Terminal D3203030004A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Turnable Cover Cubierta giratoria D3201010171A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Turntable Fixed Block Bloque fijo giratorio D3201010172A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Bearing fixed block Bloque fijo de cojinete D3204120020A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Z Axis stepper motor Espectra - Motor pasos Eje Z UV01 D3102020011A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Tocuhscreen set Espectra - Conjunto de pantalla táctil UV01 D3204060005A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Rubber seals Espectra - Sellos de goma UV01 D3206030022A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Plate Rotor Espectra - Rotor de placa UV01 D3202000231A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Turntable plate Espectra - Placa giratoria UV01 D3205010052A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Air cleaner Espectra - Limpiador de aire UV01 D3103040065A ESPECTRA - UV01 CURE MACHINE Espectra - UV01 Closing sensor Espectra - Sensor de cierre UV01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20241272456 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | RODILLO DE TRASLADO DE PACIENTES con nombre genérico RODILLO DE TRASLADO DE PACIENTES | LAC REPRESENTACIONES | NO | Equipo que facilita el traslado de pacientes de camas a camillas evitando el sobre-esfuerzo del personal que realiza el procedimiento. previene accidentes durante el traslado de pacientes, caídas accidentales del paciente y/o maltrato por el traslado abrupto al moverlo manualmente. | Unidad | LAC 75 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241273251 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | RU-20 REAGENT UNIT, nombre genérico: Pipetador de Reactivos para Hematología | ROCHE / SYSMEX | NO | La Unidad de Reactivo RU-20 Prepara (Diluye) el Reactivo Concentrado (CELLPACK DST) Mediante Agua OI (Osmosis Inversa) y lo Suministra a los Analizadores de Hematología Conectados. Este Instrumento se Instala como un Dispositivo Periférico de los Analizadores Hematológicos. El instrumento Diluye el Reactivo Concentrado (CELLPACK DST) con Agua OI (Obtenida por Osmosis Inversa) Hasta Conseguir la Concentración Necesaria del Reactivo y lo Pipetea a los Analizadores de hematología (serie XN). El RU-20 NO entra en contacto con la muestra del Paciente. | Unidad Completa RU-20 Reagent Unit | Las Referencias Amparada son: RU-20 Reagent Unit | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241273277 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | SIMUPULSE AORTIC - SIMULADOR BEATING HEART (CORAZÓN PALPITANTE) con nombre genérico SIMULADOR AÓRTICO | SIMULANDS | NO | Uso educativo. El simulador “Beating Heart” se utiliza para capacitar a los médicos en el uso de la válvula TAVI de Abbott Medical al replicar la anatomía de un paciente que sufre de enfermedad de la válvula aórtica. El simulador se utiliza para capacitar a los nuevos implantadores en la navegación y el despliegue de la válvula Navitor. Los componentes del simulador replican las características de la anatomía humana. Los simuladores están diseñados para reproducir la interacción háptica de la vida real de los dispositivos médicos dentro de la anatomía objetivo, que representa verdaderas geometrías y trayectorias anatómicas. Todos nuestros simuladores se pueden utilizar bajo eco real y guía fluoroscópica. | Una maleta que incluye: Tablet, cables, partes y accesorios para su normal funcionamiento. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241280645 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | MONITOR DE AREA 7008 R/T, nombre genérico: AREA 7008RT CON ALARMA REMOTA | CNMC+ / BEST | NO | INDICACION: El modelo 7008 RT es un monitor de radiación montado en la pared diseñado para satisfacer las necesidades específicas de la radioterapia, es un monitor de área de radiación que monitorea y alerta continuamente al personal cuando el nivel de radiación ha excedido un nivel preestablecido. Esto garantizará la seguridad de las personas antes de ingresar a áreas donde existe la posibilidad de exposición. | EMPAQUE POR UN EQUIPO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241281917 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | BALANZA con nombre genérico BASCULA | KERN | NO | Balanzas ergonómicas, para medición de peso corporal. | Unidad | MBA 10K-3M, MBC 20K10EM, MPE 200K-1HEM, MPE 200K-1PEM, MBD 20K-2S05, MGC 100K-1S05, MPI 200K-1S05, MPK 200K-1P, MSW 200S05, MPB 300K100P, MPC 250K100M, MPD 200K-1EM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241289107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | BIOPROKLEAN nombre genérico: BIOPROKLEAN | ULTIKLEAN | NO | ESTE PRODUCTO ES FABRICADO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES COMO PAREDES, PISOS, TECHOS, MESONES, MATERIALES Y ÁREAS EN GENERAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS E INSTITUCIONES. ES UNA SOLUCIÓN DE USO DIRECTO, EMPLÉELA SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN; PUEDE SER USADO SOBRE LAS SUPERFICIES, AYUDÁNDOSE DE UN PAÑO LIMPIO DE MICROFIBRA O TOALLAS ABSORBENTES. | 500mL / 1L / 2L / 4L / 20L | BPK-01 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241289138 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-22 | NEBULKLEAN nombre genérico: NEBULKLEAN | ULTIKLEAN | NO | ESTE PRODUCTO ES FABRICADO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES POR ASPERSIÓN DE ÁREAS EN GENERAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS E INSTITUCIONES, ES UNA SOLUCIÓN DE USO DIRECTO, EMPLÉELA SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTES. | 500mL / 4L / 20L | NBK – 01 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241248803 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | SISTEMA INVISALING – VIVERA, con nombre genérico: ALINEADORES Y RETENEDORES TEMPORALES | INVISALIGN-VIVERA | NO | EL SISTEMA INVISALIGN-VIVERA CONSTA DE UNA SERIE DE ALINEADORES Y RETENEDORES TEMPORALES, EXTRAÍBLES DE PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE QUE DESPLAZAN LOS DIENTES DEL PACIENTE EN PEQUEÑOS INCREMENTOS DESDE SU ESTADO INICIAL HASTA UN ESTADO TRATADO ÓPTIMO. SON PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN DURANTE EL TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN. | UN PAR: SUPERIOR E INFERIOR POR UNIDAD DE EMPAQUE | INVISALIGN SYSTEM ORTHODONTIC APPLIANCE, INVISALIGN FULL, INVISALIGN TEEN, INVISALIGN LITE, INVISALIGN I7, INVISALIGN GO, INVISALIGN GO PLUS, INVISALIGN SYSTEM - COMPREHENSIVE, INVISALIGN SYSTEM - MODERATE, INVISALIGN SYSTEM - LITE, INVISALIGN SYSTEM - EXPRESS, INVISALIGN FIRST - MODERATE, INVISALIGN FIRST - COMPREHENSIVE, INVISALIGN SYSTEM - COMPREHENSIVE PHASE 2, VIVERA RETAINER, INVISALIGN RETAINER, INVISALIGN SWIFT, INVISALIGN CLEANING CRYSTALS, INVISALIGN CLEANING SYSTEM, INVISALIGN STARTER KIT WITH CLEANING CRYSTALS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241266122 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | CABINAS DE BIOSEGURIDAD CLASE II, modelo Logic - Tipos A2 y B2 con nombre genérico: Cabinas de Bioseguridad | LABCONCO | NO | Las Cabinas de bioseguridad, hacen parte de un conjunto de equipos destinados a optimizar las condiciones generales bajo las cuales se realizan una gran variedad de actividades en los laboratorios de investigación. | Unidad | TIPO A2 302311002 302321002 302381002 302311102 302321102 302381102 302311012 302321002 302381002 302321102 302381102 302411002 302421002 302481002 302411102 302421102 302481102 302411012 302421002 302481002 302411102 302421102 302481102 302511002 302521002 302581002 302511102 302521102 302581102 302511012 302521002 302581002 302511102 302521102 302581102 302611002 302621002 302681002 302611102 302621102 302681102 302611012 302621002 302681002 302611102 302621102 302621102 TIPO B2 303481002 303481102 303481012 303481112 303681002 303681102 303681012 303681112 CABINAS DE BIOSEGURIDAD LABCONCO LOGIC, CLASE II, TIPO A2 REFERENCIAS PAQ CELL LOGIC 322311002 342481002 342521102 332611012 332311002 322491002 322581102 342611012 342311002 332491002 332581102 322621012 322321002 342491002 342581102 332621012 332321002 322411102 322591102 342621012 342321002 332411102 332591102 322681012 322381002 342411102 342591102 332681012 332381002 322421102 322511012 342681012 342381002 332421102 332511012 322691012 322391002 342421102 342511012 332691012 332391002 322481102 322521012 342691012 342391002 332481102 332521012 322611112 322311102 342481102 342521012 332611112 332311102 322491102 322581012 342611112 342311102 332491102 332581012 322621112 322321102 342491102 342581012 332621112 332321102 322411012 322591012 342621112 342321102 332411012 332591012 322681112 322381102 342411012 342591012 332681112 332381102 322421012 322511112 342681112 342381102 332421012 332511112 322691112 322391102 342421012 342511112 332691112 332391102 322481012 322521112 342691112 342391102 332481012 332521112 322311012 342481012 342521112 332311012 322491012 322581112 342311012 332491012 332581112 322321012 342491012 342581112 332321012 322411112 322591112 342321012 332411112 332591112 322381012 342411112 342591112 332381012 322421112 322611002 342381012 332421112 332611002 322391012 342421112 342611002 332391012 322481112 322621002 342391012 332481112 332621002 322311112 342481112 342621002 332311112 322491112 322681002 342311112 332491112 332681002 322321112 342491112 342681002 332321112 322511002 322691002 342321112 332511002 332691002 322381112 322521002 342691002 332381112 332521002 322611102 342381112 342521002 332611102 322391112 322581002 342611102 332391112 332581002 322621102 342391112 342581002 332621102 322411002 322591002 342621102 332411002 332591002 322681102 342411002 342591002 332681102 322421002 322511102 342681102 332421002 332511102 322691102 342421002 342511102 332691102 322481002 322521102 342691102 332481002 332521102 322611012 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Es necesario precisar, que no se incluye la totalidad de la información que se diligenció en el ítem de indicaciones y usos del formulario, por cuanto no corresponden al uso del producto, si no a características técnicas del mismo, por tanto, se incluye como uso del producto el relacionado en el folio 14 del manual aportado. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241269820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | MEDIDOR 90XL con nombre genérico MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA, PH Y PRESIÓN DE LÍQUIDOS DE DIÁLISIS. | DIALYGUARD, MESALABS | NO | El medidor 90XL está diseñado para que lo utilicen profesionales de hemodiálisis para medir y mostrar lecturas de conductividad, temperatura, pH y presión de los líquidos de diálisis utilizados en los sistemas de administración de hemodiálisis. | Unidad completa, partes y repuestos. | MODELO 90XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241270548 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | OHMNICLEAN con nombre genérico SISTEMA ROBÓTICO DE DESINFECCIÓN-OHMNICLEAN | OHMNILABS | NO | Desinfección eficiente: El Sistema Robótico de desinfección OHMNICLEAN utiliza luz UVC para eliminar hasta el 99.99% de patógenos en superficies, como bacterias, virus y hongos, en espacios clínicos y productivos. Reducción de tiempo: Gracias a su tecnología avanzada de irradiación UVC, el robot desinfecta áreas grandes en tiempos reducidos, mejorando la productividad y eficiencia operativa. Movilidad autónoma: El robot se desplaza de forma autónoma, asegurando una cobertura total sin intervención humana, lo que reduce el riesgo de exposición y aumenta la seguridad. Amigable con el medio ambiente: No utiliza productos químicos ni deja residuos tóxicos, haciendo de OHMNICLEAN una opción ecológica para la desinfección. Compatibilidad multisectorial: Apto para entornos hospitalarios, farmacéuticos, veterinarios, agroindustriales y alimentarios. | • Empaque Primario:NA • Empaque Secundario:Caja adicional de cartón con compartimientos para los accesorios (batería, cargador, manuales, etc.). • Empaque Terciario:Pallet con refuerzos metálicos para la distribución segura del producto en grandes cantidades. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278232 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | DISILICATO DE LITIO RACHCERA, con nombre genérico: DISILICATO DE LITIO | RACHCERA | NO | ELABORACIÓN DE PRÓTESIS, CARILLA, INCRUSTACIONES, CORONAS PRÓTESIS FIJA | BLOQUES C14, C32 Y C40 | TONOS LT Y HT COLORES BL1, BL2, BL3, BL4,A1, A2,A3,A3.5, B1,B2,B3 C1, C2,C3, D1,D2,D3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278423 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS Y CUIDADO DEL INSTRUMENTAL, con nombre genérico: SCHMUTZOFF REMOVEDOR DE SARRO Y ÒXIDO | PENTAZYME, SUPERNOVA, CASE SOLUTIONS | NO | DILUYA EL PRODUCTO 1:6 POR UN MÍNIMO DE 10 MINUTOS. DESPUÉS FROTE CON UN CEPILLO NO METÁLICO. ENJUAGUE BIEN CON ABUNDANTE AGUA DESPUÉS DE SU USO. LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR CASE MEDICAL INC., TIENE COMO USO INDICADO LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | 4 X 1 GALONES POR CAJA 2 X 2,5 GALONES POR CAJA 12 X 24 ONZAS POR CAJA | FAMILIA SCHMUTZOFF REMOVEDOR DE SARRO Y ÒXIDO CSSTR011G DESCALCIFICADOR Y REMOVEDOR SCHMUTZOFF REFERENCIA DESCRIPCION CSSTR016W DESCALCIFICADOR Y REMOVEDOR SCHMUTZOFF CSSTR24 DESCALCIFICADOR Y REMOVEDOR SCHMUTZOFF | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | DISCOS DE ZIRCONIO - BLOQUES DISILICATO DE LITIO, con nombre genérico: OXIDO DE ZIRCONIO-DISILICATO DE LITIO | XTCERA | NO | LOS DISCOS DE ZIRCONIO Y BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO DE XTCERA, SON DE ALTA RESISTENCIA, BIOCOMPATIBILIDAD Y APTAS PARA USO CON CAD/CAM O FRESADO MANUAL EN LABORATORIOS DENTALES. LAS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS, LA COMPOSICIÓN QUÍMICA HACEN QUE SU DURABILIDAD, BIOCOMPATIBILIDAD SEAN IDEALES; ADICIONAL SON DE FÁCIL FRESADO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJAS, IMPLANTABLES, CORONAS, CARILLAS Y PUENTES. | DISCO EMPAQUE INDIVIDUAL (ZIRCONIO) / CAJA POR CINCO UNIDADES (DISILICATO DE LITIO) | Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 10 XT-D-98X 10 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 12 XT-D-98X 12 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 14 XT-D-98X 14 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 16 XT-D-98X 16 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 18 XT-D-98X 18 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 20 XT-D-98X 20 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 22 XT-D-98X 22 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 25 XT-D-98X 25 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 30 XT-D-98X 30 Zirconia Dental Ceramics XT-D-98X 35 XT-D-98X 35 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 14 XT-D 100 X 14 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 16 XT-D 100 X 16 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 18 XT-D 100 X 18 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 20 XT-D 100 X 20 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 22 XT-D 100 X 22 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 25 XT-D 100 X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- D 72X42X10 XT- D 72X42X10 Zirconia Dental Ceramics XT- D 72X42X12 XT- D 72X42X12 Zirconia Dental Ceramics XT- D 72X42X14 XT- D 72X42X14 Zirconia Dental Ceramics XT- D 72X42X16 XT- D 72X42X16 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X10 XT-D 95X10 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X12 XT-D 95X12 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X14 XT-D 95X14 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X16 XT-D 95X16 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X18 XT-D 95X18 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X20 XT-D 95X20 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X22 XT-D 95X22 Zirconia Dental Ceramics XT-D 95X25 XT-D 95X25 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 10 XT-D 100 X 10 Zirconia Dental Ceramics XT-D 100 X 12 XT-D 100 X 12 Zirconia Dental Ceramics XT-D 72 X42x18 XT-D 72 X42x18 Zirconia Dental Ceramics XT-D 72 X42x20 XT-D 72 X42x20 Zirconia Dental Ceramics XT-D 72 X42 X22 XT-D 72 X25 Zirconia Dental Ceramics XT-D 72 X25 XT-D 20X 14X 15 Zirconia Dental Ceramics XT-D 20X 14X 15 XT-D 20X 19X 15 Zirconia Dental Ceramics XT-D 20X 19X 15 14X 15 Zirconia Dental Ceramics XT-D XT-D 40X 15 19X 15 Zirconia Dental Ceramics XT-D XT-D 40X 15 XT-D 55X 19X 15 Zirconia Dental Ceramics XT-D 55X 19X 15 XT-D 90X 10 Zirconia Dental Ceramics XT-D XT-D 90X 10 12 Zirconia Dental Ceramics XT-D 90X XT-D 12 14 Zirconia Dental Ceramics XT-D 90X XT-D 90X 72X 14 16 Zirconia Dental Ceramics XT-D 90X 16 XT-D 90X 72X 18 Zirconia Dental Ceramics XT-D XT-D 90X 18 20 Zirconia Dental Ceramics XT-D XT-D 20 22 Zirconia Dental Ceramics XT-D 90X XT-D 90X 22 25 Zirconia Dental Ceramics XT-D 90X XT- E 98X 10 25 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X 10 E 12 Zirconia Dental Ceramics x-r- XT- E 98X 12 XT- E 98X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X 14 XT- E 98X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X 16 XT- E 98X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X 18 XT- E 20 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X 20 XT- E 98X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X 22 E 25 Zirconia Dental Ceramics XT- XT- E 25 E Zirconia Dental Ceramics XT- 98X 30 XT- E 30 35 Zirconia Dental Ceramics XT- E 98X XT- E 98X 35 Zirconia Dentat Ceramics XT- E 95X 10 XT- E 95X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 12 XT- E 95X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 14 XT- E 95X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 16 XT- E 95X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 18 XT- E 95X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 20 XT- E 95X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 22 XT- E 95X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- E 95X 25 XT- E 95X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- E loox 12 XT- E 100X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- E IOOX 14 XT- E 14 Zirconia Dental Ceramics XT- E 100X 16 XT- E 100X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- E 100X 18 XT- E IOOX 18 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 25 XT- E-72X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- E-20X 14X 15 XT- E-20X 14X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- E-20X 19X 15 XT- Zirconia Dental Ceramics E-20X 19X 15 XT- E40X 14X 15 XT- E-40X Zirconia Dental Ceramics 14X 15 x-r- E-40X 19X 15 XT- E-40X 19X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- E-55X 19X 15 XT- E-55X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 10 XT- E-90X 72X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 12 XT- E-90X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 14 XT- E-90X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 16 XT- E-90X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- E 20 XT- E 100X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- E 100X 22 XT- E 22 Zirconia Dental Ceramics XT- E 100X 25 XT- E 100X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 10 XT- E-72X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 12 XT- E-72X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 14 XT- E-72X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 16 XT- E-72X 16 Zirconia Dental Ceramics x-r- E-72X 18 XT- E-72X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 20 XT- E-72X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- E-72X 22 x-r- E-72X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 18 XT- E-90X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 20 XT- E-90X 72X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 72X 22 XT- E-90X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- E-90X 25 XT- E-90X 25 Zirconia Dental Ceramics XT-A XT- A 10 Zrconia Dental Ceramics XT- A 10 XT- A 12 12 Zirconia Dental Ceramics XT- A 14 XT- A 14 Zirconia Dental Ceramics XT- A 98X 16 XT- A 16 Zirconia Dental Ceramics XT- A 18 XT- A 98X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- A 98X 20 XT- A 20 Zirconia Dental Ceramics XT- A 98X 22 XT- A 98X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- A 25 XT- A 98X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- A 98X 30 XT- A 98X 30 Zirconia Dental Ceramics XT- A 98X 35 XT- A 98X 35 Zirconia Dental Ceramics XT-A 100X 14 XT-A 14 Zirconia Dental Ceramics XT- A 100X 16 XT-A 100X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- A 100X 18 XT- A 18 Zirconia Dental Ceramics XT- A 100X 20 XT- A 20 Zirconia Dental Ceramics XT- A 100X 22 XT-A 22 Zirconia Dental Ceramics XT- A 100X 25 XT- A 100X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 42X 10 XT- A-72X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 42X 12 XT- A-72X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 14 XT- A-72X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 16 XT- A-72X 16 Zirconia Dental Ceramics XT-A 10 XT- A 95X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- A 95X 12 XT-A 95X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- A 95X 14 XT-A 14 Zirconia Dental Ceramics XT- A 95X 16 XT- A 95X 16 Zirconia Dental Ceramics XT-A 95X 18 XT- A 95X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- A 95X 20 XT- A 95X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- A 95X 22 XT- A 95X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- A 95X 25 XT- A 95X 25 Zirconia Dental Ceramics XT-A 100X 10 XT- A 10 Zirconia Dental Ceramics XT- A 12 XT- A 100X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 18 XT- A-72X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 20 XT- A-72X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 22 XT- A-72X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- A-72X 25 XT- A-72X 25 Zirconia Dental Ceramics XT-A-20X 14X 15 XT- A-20X 14X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- A-20X 19X 15 XT- A-20X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- A-40X 14X 15 XT- A-40X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- 19X 15 XT- A-40X 19X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- A-55X 19X 15 XT- A-55X 19X 15 Zirconia Dental Ceramics XT- A-90X 72X 10 XT- A-90X 72X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- A.90X 72X 12 XT- A-90X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- A-90X 72X 14 14 Zirconia Dental Ceramics XT- A-90X 16 XT- A-90X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- A-90X 72X 20 XT- A-90X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- A-90X 22 XT- A-90X 72X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- A-90X 25 XT- A-90X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- B 10 XT- B 10 Zirconia Dental Ceramics XT- B 12 XT- B 98X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 14 XT- B 98X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 16 XT- B 95X 16 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 18 XT- B 95X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 20 XT- B 95X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 22 XT- B 95X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 25 x-r- B 100X 10 XT- B 100X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- B 100X 12 XT- B 100X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- B 100X 14 XT- B 14 Zirconia Dental Ceramics XT- B 100X 16 XT- B 100X 16 Zirconia Dental Ceramics B 100X 18 XT-B 100X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 16 XT-B 16 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 18 XT- B 98X 18 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 20 XT- B 98X 20 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 22 XT- B 98X 22 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 25 XT- B 98X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 30 XT- B 98X 30 Zirconia Dental Ceramics XT- B 98X 35 XT- B 98X 35 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 10 XT- B 95X 10 Zirconia Dental Ceramics B 95X 12 XT- B 95X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- B 95X 14 XT- B 95X 14 Zirconia Dental Ceramics XT- B 20 XT- B 20 Zirconia Dental Ceramics XT- B 22 XT- B IOOX 22 Zirconia Dental Ceramics XT- B 100X 25 B 100X 25 Zirconia Dental Ceramics XT- B-72X 10 XT- B-72X 10 Zirconia Dental Ceramics XT- B-72X 12 XT- B-72X 12 Zirconia Dental Ceramics XT- B-72X 14 XT- B-72X 42X 14 Zirconia Dental Ceramics x-r- B-72X 16 XT- B-72X 16 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241283533 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | RESINA TERMOPLÁSTICA | No registra | NO | RESINA UTILIZADA PARA ELABORAR BASES DE PRÓTESIS DENTALES | 250G, 500G, 1KG, 2KG | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241285243 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-25 | CUÑAS DE MADERA BOLSA, con nombre genérico: CUÑAS DE MADERA BOLSA X 50 UNDS SURTIDAS | SUPERDENT | NO | SON RECOMENDADAS PARA USO GENERAL EN PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES CON LA FUNCIÓN MECÁNICA DE ADAPTAR MATRICES Y/O ALEJAR DIENTES ADYACENTES. SON PRODUCIDAS EN MADERA NO ASTILLABLE, CON EL FORMATO ANATÓMICO DEL ESPACIO INTERPROXIMAL, EN 4 TAMAÑOS CODIFICADOS POR COLORES. | UNIDAD, BOLSA X 50 UNDS, BOLSA X 500 UNDS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241289712 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-26 | ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES ANGEL ALIGNER, con nombre genérico: ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES | ANGEL ALIGNER | NO | LOS ALINEADORES ESTÉTICOS REMOVIBLES ESTÁN COMPUESTOS POR CUBETAS TERMOPLÁSTICAS TRANSPARENTES QUE SE COLOCAN EN LAS ARCADAS DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CON LA FUNCIÓN DE PROMOVER EL MOVIMIENTO ESTRICTAMENTE DENTARIO (NO ESQUELÉTICO) DE MANERA PAULATINA EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, RESPETANDO LA EVALUACIÓN DEL ODONTÓLOGO. ESTÁN INDICADOS PARA PACIENTES CON DENTICIÓN MIXTA Y PERMANENTE. LOS ALINEADORES ORTODÓNTICOS ESTÉTICOS SON FABRICADOS SOBRE MEDIDA, BAJO PRESCRIPCIÓN DEL ODONTÓLOGO PREVIA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN DE TRATAMIENTO, DISEÑADOS Y FABRICADOS EN LABORATORIO DENTAL. | CASO CONTIENE DE 2 HASTA 70 PARES DE ALINEADORES | • ANGEL ALIGN SELECT - KIT DEMONSTRATIVO – 11.05.1300; • ANGEL ALIGN SELECT 10 PARES DE ALINHADORES ESTÉTICOS – 11.05.1310; • ANGEL ALIGN SELECT 20 PARES DE ALINHADORES ESTÉTICOS - 11.05.1320; • ANGEL ALIGN SELECT 30 PARES DE ALINHADORES ESTÉTICOS - 11.05.1330; • ANGEL ALIGN SELECT ALINHADORES ESTÉTICOS ILIMITADOS - 11.05.1370 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO: ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES ANGEL ALIGNER de MARCA: ANGEL ALIGNER, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241291276 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-26 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO - III | NEODENT | NO | LOS MATERIALES “DEMO” ODONTOLÓGICOS NEODENT SON DE USO ENTRENAMIENTO, LA ENSEÑANZA Y LA DEMOSTRACIÓN, INDICADOS PARA SERVIR COMO APOYO EN LA CAPACITACIÓN, PLANEACIÓN Y AYUDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA PREPARACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS. PROHIBIDO SU USO EN HUMANOS. SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD | CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 120.106 DENTADURA PARA TREINAMENTO NEOCONVERT 120.107 MODELO PARA TREINAMENTO NEOCONVERT 120.108 ESTUCHE DE TREINAMENTO NEOCONVERT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241260744 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | INDICADORES DE HIGIENE Y LAVADO nombre genérico: INDICADORES DE HIGIENE Y LAVADO | TERRAGENE - CHEMDYE® | NO | DISEÑADO PARA EL CONTROL RUTINARIO DE PROCESOS DE LAVADO Y MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DE MÁQUINAS LAVADORAS AUTOMÁTICAS, ASÍ COMO PARA EL MONITOREO EN LAVADORAS ULTRASÓNICAS QUE FUNCIONEN A FRECUENCIAS IGUALES O MAYORES A 35 KHZ Y TEMPERATURAS ENTRE 30 ºC Y 70 ºC. | PLAT CDWA 3: 200 unidades por bolsa de aluminio, SPLAT CDWA4: 200, unidades por bolsa de aluminio | CDWA4, CDWA3 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241287834 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | Ice Cooling Full Body Roller Massager con Nombre genérico: Masajeador Corporal | MINISO | NO | Reduce el cansancio en áreas específicas del cuerpo, como el cuello y los hombros, proporcionando un alivio rápido y una sensación de relajación en minutos. | Caja x 1 Unidad | 6942269531687: Ice Cooling Full Body Roller Massage | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241289114 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | CLOROKLEAN con Nombre genérico: CLOROKLEAN | ULTIKLEAN | NO | Este producto es fabricado para ser utilizado en la desinfección de superficies como baños, baldosas, lavamanos, sanitarios públicos, en hospitales, clínicas, laboratorios e instituciones. Use la solución directamente, empléela según el procedimiento de desinfección; CLOROKLEAN puede ser usado sobre las superficies, ayudándose de un paño limpio de microfibra o toallas absorbentes. | 500mL / 1L / 2L / 4L / 20L | Este producto se maneja con la siguiente referencia CLK-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto: “CLOROKLEAN”, con fabricante DISPROLAB S.A.S”, con domicilio en Medellin, Colombia, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241289124 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | DUOKLEAN con Nombre genérico: DUOKLEAN | ULTIKLEAN | NO | Este producto es fabricado para ser utilizado en la limpieza y desinfección de superficies como paredes, pisos, techos, mesones, materiales y áreas en general de hospitales, clínicas, laboratorios e instituciones. Empléela según el procedimiento de desinfección; puede ser usado sobre las superficies, ayudándose de un paño limpio de microfibra o toallas absorbentes. | 500mL / 1L / 2L / 4L / 20L | Este producto se maneja con la siguiente referencia DUK-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto: “DUOKLEAN”, con fabricante DISPROLAB S.A.S”, con domicilio en Medellin, Colombia, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241289130 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | GERMIKLEAN con Nombre genérico: GERMIKLEAN | ULTIKLEAN | NO | Este producto es fabricado para ser utilizado en la limpieza y desinfección de superficies como paredes, pisos, techos, mesones, materiales y áreas en general de hospitales, clínicas, laboratorios e instituciones. Empléela según el procedimiento de desinfección; puede ser usado sobre las superficies, ayudándose de un paño limpio de microfibra o toallas absorbentes. | 500mL / 1L / 2L / 4L / 20L | Este producto se maneja con la siguiente referencia GMK-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. No obstante, lo anterior, el interesado debe comercializar dentro del territorio Nacional el producto: “GERMIKLEAN, con fabricante DISPROLAB S.A.S ”, con domicilio en Medellin, Colombia, con un sticker con la siguiente información: “SE PROHÍBE EL USO EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241290954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | RIOVEX nombre genérico: REMOVEDOR DE PEGAMENTO DE ADHESIVOS | RIOVEX RIOQUIMICA | NO | RIOVEX ES UN REMOVEDOR DE PEGAMENTO PROVENIENTE DE ADHESIVOS Y ETIQUETAS, UTILIZADO EN SUPERFICIES Y ARTICULOS MÉDICOS EN PROCESOS HOSPITALARIOS. NO DEJA RESIDUOS, LO QUE FACILITA EL REPROCESAMIENTO DE ARTICULOS. | ENVASE 100mL ENVASE 250mL ENVASE 750mL | RIOVEX | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241291126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | Juego de Tubos de Aspiración para Cateter de alto calibre Cerenovus con Nombre genérico Guia Vascular de un solo uso | Cerenovus | NO | Sistema que se utiliza como accesorio para conectar el Cateter de alto calibre Cerenovus a una bomba de vacío para permitir al usuario controlar el flujo del fluido. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: En este sentido este producto deberán ser incluido en el registro sanitario INVIMA 2023DM-0027648 para el producto CATETER DE ASPIRACIÓN - EMBOVAC CATETER DE ASPIRACIÓN – EMBOVAC" a través de una Modificación Automática al registro como la Adición de referencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241292261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | TELA SS SPUNBOND/SPUNBOND, con nombre genérico TELA SS | DESMEDICOS | NO | LA TELA SS SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES, EN PRODUCTOS DESECHABLES COMO BATAS MÉDICAS, TAPABOCAS, PAÑOS QUIRÚRGICOS Y OTRAS PENDAS O PRODUCTOS DE USO MÉDICO O QUIRÚRGICO. | EN ROLLOS EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR | No registra | EL PRODUCTO NO PRETENDE SER USADO COMO PRODUCTO TERMINADO, SI NO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUIRÚRGICOS (ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES) COMO ROPA QUIRÚRGICA, CAMPOS QUIRÚRGICOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS, LOS CUALES ACTUALMENTE CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241295366 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-27 | SURGISTAIN nombre genérico: SURGISTAIN | RUHOF | NO | SURGISTAIN® ES UNA SOLUCIÓN REVITALIZANTE SEGURA, EFICIENTE Y RÁPIDA PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, BANDEJAS, LAVABOS Y CARROS PARA CAJAS DE ACERO INOXIDABLE. EL PRODUCTO ELIMINA EL ÓXIDO, LAS MANCHAS, PIGMENTOS, INCRUSTACIONES DE ÓXIDOS, DUREZA DEL AGUA Y LOS DEPÓSITOS MINERALES QUE SE ENCUENTRAN CON FRECUENCIA EN LA ESTERILIZACIÓN. TAMBIÉN AYUDA A AFLOJAR ARTICULACIONES RÍGIDAS Y BLOQUEOS. SE RECOMIENDA QUE SE INICIE UN PROGRAMA PREVENTIVO DE RUTINA USANDO SURGISTAIN® SEMANAL O BIMENSUALMENTE SEGÚN SEA NECESARIO. EL USO REGULAR MEJORARÁ LA VIDA ÚTIL Y LA EFICIENCIA DE LOS INSTRUMENTOS, BANDEJAS, CUBETAS Y CARROS DE CAJAS DE ACERO INOXIDABLE AL TIEMPO QUE REDUCE LOS COSTOS DE REEMPLAZO COMO SOLUCIÓN ÁCIDA SUAVE, SURGISTAIN® ES SEGURO PARA USAR EN INSTRUMENTOS DELICADOS, ASÍ COMO EN LOS DIVERSOS ACCESORIOS PARA ENDOSCOPIOS Y MICROSCOPIOS E INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS. SURGISTAIN® NO ES RECOMENDADO PARA SU USO EN INSTRUMENTOS CROMADOS O PLATEADOS | 1 galon (4 Litros), 500ml (16 Onzas), 250ml | Surgistain® | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241132645 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | INTEGRANDO SALUD – HIS, nombre genérico: INTEGRANDO SALUD | INTEGRANDO SALUD | NO | La plataforma “INTEGRANDO SALUD” es un software ofrece funcionalidades de soporte administrativo y soporte asistencial para las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS). Dentro de las funcionalidades de soporte administrativo se encuentran:  Reserva de turnos vía internet: Lo que permite a los pacientes hacer citas con el personal asistencial de manera fácil y conveniente, con recordatorios por correo electrónico y WhatsApp.  Herramientas de facturación: lo que permite a las IPS administrar sus procesos de facturación de manera efectiva.  Administración de farmacia y stock: lo que permite a las IPS administrar sus medicamentos y suministros de manera eficiente. Dentro de las funcionalidades de soporte asistencial se encuentran:  Historia Clínica Electrónica: Permite el registro y consulta de información de los pacientes en un entorno seguro, ya sea a nivel ambulatorio o intrahospitalario.  Videoconferencia para acciones de telemedicina interactiva: Lo que permite a los pacientes recibir atención médica a distancia.  Gestión operativa para instituciones con internación: Administración de procesos de internación de manera eficiente y efectiva. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241165418 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | MASAJEADOR PORTATIL con nombre genérico MASAJEADOR | STARTECHNO | NO | Masajeador portátil ideal para cuello, hombro y piernas. Mejora la rigidez muscular, de uso personal. Cuenta con 2 velocidades para relajar los músculos. Este producto no se utiliza con fines médicos. Cuenta con batería recargable. Incluye estuche rígido de EVA y cable de carga Micro-USB. (…). | Es una caja de cartón, que contienen un estuche rígido en EVA , con el masajeador , el manual de uso y un cable USB. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241177474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | SOFTWARE SSDWLAB 6 con nombre genérico PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DE LA TRISOMÍA 21 | ROCHE / EVIDENCIO | NO | El Software SsdwLab 6 es un Programa que realiza un análisis basado en algoritmos de información demográfica y resultados de pruebas de laboratorio para la Detección del Riesgo de la Trisomia 21. El SsdwLab que posibilitaba la utilización simultánea de hasta 10 marcadores bioquímicos y/o ecográficos, de los cuales se conoce su distribución Gaussiana y los coeficientes de correlación existentes entre ellos, así como hasta 15 marcadores dicotómicos, de los cuales se conoce su likelihood ratio positiva y negativa para la trisomía 21, y otros tantos para la trisomía 18. El programa estima los riesgos individuales de trisomía 21 y 18 para cada marcador individual combinado con la edad materna y para las diferentes combinaciones de marcadores. Incorpora la detección prenatal, en el primer trimestre de la gestación, de la preeclampsia precoz y tardía, así como el cribado de las trisomías 21, 18 y 13 de forma independiente y un buen número de mejoras tanto en las pantallas de usuario como en las de configuración. NOTA: No es un Software para Diagnóstico o Detección de la Trisomia 21 u otra enfermedad gestacional. Reporta un índice de riesgo relativo de Trisomias, Preeclamsia y otras anormalidades, por lo tanto, un índice alto no indica Trisomia o afección gestacional. | Unidad del Software SsdwLab 6 | Software SsdwLab 6 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241189113 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | ESPECTRA - D160 3D PRINTER con nombre genérico ESPECTRA - D160 3D PRINTER | ESPECTRA | NO | La impresora Espectra es indicada para producir modelos y prototipos en sectores como la odontología y otras industrias que requieren impresión 3D de alta precisión. Su aplicación incluye la creación de moldes, guías y modelos de estudio. No clasificado como dispositivo médico porque no es usada para tratamientos, diagnósticos o procedimientos médicos. | Unidad | CÓDIGO DESCRIPCIÓN (EN) DESCRIPCIÓN (ES) D1003040081A ESPECTRA - D160 3D PRINTER ESPECTRA - D160 3D PRINTER Piezas de repuestos CÓDIGO EQUIPO AL QUE PERTENECE LA PIEZA DE REPUESTO DESCRIPCIÓN (ES) DESCRIPCIÓN (EN) D2102010395A Espectra - D160 3D Printer Conjunto de tanque Tank Set D3201010407A Espectra - D160 3D Printer Tanque Tank D3201010408A Espectra - D160 3D Printer Anillo de sello de sujeción Clamping seal ring D3203030007A Espectra - D160 3D Printer Anillo de sello de tanque Tank seal ring D3203010120A Espectra - D160 3D Printer Cubierta de sello de tanque Tank seal cover D3206070076A Espectra - D160 3D Printer Juego de tornillos de giro manual para tanque (2x) Tank hand twist screw set (2x) D3206010520A Espectra - D160 3D Printer Juego de tornillos de tanque (18x) Tank screws set (18x) D3205990106A Espectra - D160 3D Printer Película ACF ACF film D2102010397A Espectra - D160 3D Printer Conjunto de proyector DLP DLP projector set D3102020028 A Espectra - D160 3D Printer Ensamble del proyector Projector assembly D3203020004 A Espectra - D160 3D Printer Almohadilla para polvo de lentes Lens dust pad D3201010410 A Espectra - D160 3D Printer Perfiles de montaje de equipo óptico Optical machine mounting profiles D3206010044 A Espectra - D160 3D Printer Tornillos de cabeza hexagonal - Tipo 1 - Conjunto de proyector hexagon socket screws - Type 1 - Projector set D3206010513 A Espectra - D160 3D Printer Tornillos de cabeza hexagonal - Tipo 2 - Conjunto de proyector hexagon socket screws - Type 2 - Projector set D3206010011 A Espectra - D160 3D Printer Tornillos de cabeza hexagonal - Tipo 3 - Conjunto de proyector hexagon socket screws - Type 3 - Projector set D3206030001A Espectra - D160 3D Printer Junta plana - Conjunto del proyector Flat Gasket - Projector Set D2102010398A Espectra - D160 3D Printer Espectra - Conjunto de pantalla táctil Espectra - Touch Screen Set D3202000565A Espectra - D160 3D Printer Placabase de pantalla Screen baseboard D3102020032A Espectra - D160 3D Printer Pantalla táctil Touch Screen D2101020005A Espectra - D160 3D Printer Placabase PCBA Baseboard PCBA D2101020006A Espectra - D160 3D Printer Tarjeta Principal PCBA Core board PCBA D3102070068A Espectra - D160 3D Printer Espectra - Antena WiFi Espectra - Wifi antennae D3206010517A Espectra - D160 3D Printer Tornillos de cabeza hexagonal - Tipo 2 - Conjunto de pantalla táctil Hexagon socket screwa - Type 2 - Touch Screen Set D2102010396A Espectra - D160 3D Printer Espectra - Kit de placa intermedia Espectra - Midplate kit D3201010475A Espectra - D160 3D Printer Placa intermedia Midplate D3202000002A Espectra - D160 3D Printer Soporte fijo de motor motor fixed holder D3204120091A Espectra - D160 3D Printer Espectra - Motor de placa intermedia Espectra - Midplate motor D3204110027A Espectra - D160 3D Printer Acoplador Coupler D3201010444A Espectra - D160 3D Printer Placa de acero 2020 2020 Steel Plate D3202000599A Espectra - D160 3D Printer Cubierta opaca Opaque cover D3205020009A Espectra - D160 3D Printer Espectra - Vidrio de plataforma Espectra - Platform glass D3201010476A Espectra - D160 3D Printer Vidrio Laminado Glass laminate D3201010443A Espectra - D160 3D Printer Varilla de suporte de la base Round rod D3204060002A Espectra - D160 3D Printer Junta sellada de la placa intermedia Midplate Sealed gasket D3206010433A Espectra - D160 3D Printer Juego de Tornillos 4pzas -- 11 screws 4pcs/set -- 11 D3206010505A Espectra - D160 3D Printer Juego de Tornillos 4pzas -- 14 screws 4pcs/set -- 14 D3206010516A Espectra - D160 3D Printer Juego de Tornillos 8pzas -- 12 screws 8pcs/set -- 12 D3206010509A Espectra - D160 3D Printer Juego de Tornillos 4pzas -- 13 screws 4pcs/set -- 13 D3206010067A Espectra - D160 3D Printer Juego de Tornillos 2pzas -- 15 screws 2pcs/set -- 15 D2102010394A Espectra - D160 3D Printer Espectra - Juego de plataforma de construcción Espectra - Building plarform set D3201010011A Espectra - D160 3D Printer Conjunto de guía Guide set D3206070079A Espectra - D160 3D Printer Tornillos de manija Handle Screws D3202000598A Espectra - D160 3D Printer Tarjeta de transferencia Transfer Board D3201010442A Espectra - D160 3D Printer Plataforma Platform D3206010001A Espectra - D160 3D Printer Tornillos 9 Screws 9 D3206010016A Espectra - D160 3D Printer Tornillos 6 Screws 6 D3206010211A Espectra - D160 3D Printer Tornillo 5 Screws 5 D3206030023A Espectra - D160 3D Printer Juntas planas-juego de plataforma de construcción Flat gaskets - building platform set D3204100205A Espectra - D160 3D Printer Memoria USB Espectra - USB D3201020086A Espectra - D160 3D Printer Tapa acrílica Espectra - D160 Acrylic lid D3101180028A Espectra - D160 3D Printer Interrumtor de limite D160 Espectra - D160 LiMIT switch D3401020306A Espectra - D160 3D Printer Tarjeta de Calibración D160 Espectra - D160 Calibration card D3205010059A Espectra - D160 3D Printer Filtro de aire D160 Espectra - D160 Air Cleaner D1003060002A Espectra - D160 3D Printer Conjunto de tanque tank set | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241197057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | SISTEMA DE ENDOSCOPIA VETERINARIA con nombre genérico SISTEMA DE ENDOSCOPIA VETERINARIA | TK-VETKIT | NO | Sistema indicado para procedimientos endoscopia Veterinaria rígido y flexible, diseñado para una amplia gama de aplicaciones de diagnóstico y cirugía veterinaria. NO ESTA INDICADO PARA USO EN SERES HUMANOS. | Unidad | Sistema de endoscopia Veterinaria VHP-1315 15.6" All-in-one Veterinary Endoscope System: VHP-1315 Sistema de endoscopia Veterinaria VHP-1315 15.6" All-in-one Veterinary Endoscope System Endoscopios veterinarios portátiles EC: EC-120 Endoscopio portatil / Portable endoscope EC-130 Endoscopio portatil / Portable endoscope EC-140H Endoscopio portatil / Portable endoscope EC-150H Endoscopio portatil / Portable endoscope EC-250H (water/air pump) Endoscopio portatil / Portable endoscope Endoscopios veterinarios portátiles EU: EU -120 Portable endoscope USB EU -130 Portable endoscope USB EU -140H Portable endoscope USB EU -150H Portable endoscope USB EU -250H (water/air pump) Portable endoscope USB Torre de endoscopia serie GU: GU-160H Gastroscope for VET GU-170HQ Gastroscope for VET GU-170FH Gastroscope for VET GU-190FHP Gastroscope for VET GU-190FHPL Gastroscope for VET GU-1B0FHPL Gastroscope for VET L-10 LED Light Source+Water / Air Pump D-1322 21.5 Inch Touch Screen T-10 Trolley for GU series | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241273299 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | BASCULA ELECTRONICA con nombre genérico BASCULA | HOMELIFE | NO | La báscula digital electrónica es un instrumento para medir el peso corporal en Kg o Lb De uso exclusivo en el hogar | UNIDAD | HEALTHYLIFE: Se puede conectar por medio de Bluethoot a una App para guardar los datos, fuente de alimentación por medio de carga USB (Recargable). SIMPLY SLIM: Alimentación por medio de 4 baterías alcalinas AAA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278391 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | SOLUCION DE LAVADO PARA ANALIZADOR RAPIDPOINT 500 | SIEMENS | NO | LAVA LA SONDA Y LA VIA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL EQUIPO RAPIDPOIN 500 | 4X250 ml | SALES SUFRACTANTES Y PRESERVATIVOS EN AGUA DESHIONIZADA | De acuerdo con lo anterior, el producto SOLUCION DE LAVADO PARA ANALIZADOR RAPIDPOINT 500, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241286333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | SECUENCIADOR GENÉTICO | ILLUMINA | NO | El sistema MiSeq i100 y MiSeq i100 Plus de Illumina combina tecnología reconocida de secuenciación por síntesis (SBS, Sequencing By Synthesis) con un flujo de trabajo revolucionario que le permite pasar del ADN a los datos analizados en pocas horas. El sistema MiSeq i100 y MiSeq i100 Plus integra la generación de grupos, la secuenciación y el análisis de datos en un solo instrumento. | Un equipo de mesa. | 20115695 MiSeq i100 Plus System: 20102513 Assy, Instrument, MiSeq i100 Plus 0419-0023 Power Cord, NA 2.44M” | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241292657 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | PASTA DE GLICERINA / ENA CEM TRY-IN, con nombre genérico: PASTA DE GLICERINA | ENA CEM TRY-IN | NO | ENA CEM TRY-IN SON PASTAS DE GLICERINA SOLUBLES EN AGUA. LAS PASTAS TRY-IN SE PUEDEN UTILIZAR PARA SIMULAR EL EFECTO DE COLOR DEL COMPOSITE DE CEMENTACIÓN UTILIZADO PARA CEMENTAR RESTAURACIONES DE CERÁMICA Y COMPOSITE (CARILLAS, INLAYS, ONLAYS, CORONAS Y PUENTES). NO SE ENDURECEN Y SE PUEDEN QUITAR DESPUÉS DE LA PRUEBA. RESTAURACIONES INDIRECTAS EN DIENTES ANTERIORES. USUARIO PREVISTO: ODONTÓLOGOS Y PROTÉSICOS DENTALES EN CLÍNICAS O LABORATORIOS DENTALES. | JERINGA 2g, KIT 4 JERINGAS DE 2 g + 25 PUNTAS APLICADORAS | CPCTK Kit Ena Cem TR Y-IN CPCTUD1 Ena Cem TRY-IN UD1 (BD1) 2g CPCTUD2 Ena Cem TRY-IN UD2 (BD2) 2g CPCTUD3 Ena Cem TRY-IN UD3 (BD3) 2g CPCTUD4 Ena Cem TRY-IN UD4 (BD4) 2g | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241293965 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | BLOQUES DE ZIRCONIA, con nombre genérico: MATERIAL DENTAL -DISCO DE ZIRCONIA | ZAHNDENT | NO | MATERIAL DE USO PARA LABORATORIO DENTAL, USADO PARA REALIZAR ESTRUCTURAS FRESADAS DENTALES, CORONAS, INCRUSTACIONES DENTALES DE EQUIPOS DE FRESADO, MANUFACTURA POR MEDIO DE EQUIPOS DE FRESADO DENTAL QUE FRESAN O MÁQUINA ESTOS DISCOS. | UNIDAD | HT-PLUS BLANCO BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠ST BLANCO BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠SHT BLANCO BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠COLOR HT-PLUS BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠ST COLOR BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠SHT COLOR BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠ST MULTILAYER BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠SHT MULTILAYER BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠3D-PRO MULTILAYER BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠3D-PRO MULTILAYER BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠4D-PRO MULTILAYER BLOQUE DE ZIRCONIA ⁠4D-PRO MULTILAYER BLOQUE DE ZIRCONIA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241294247 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | ASPERKLEAN | ULTIKLEAN | NO | ESTE PRODUCTO ES FABRICADO PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES POR ASPERSIÓN DE ÁREAS EN GENERAL DE HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS E INSTITUCIONES, ES UNA SOLUCIÓN DE USO DIRECTO. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTES. | 500mL / 4L / 20L | ESTE PRODUCTO SE MANEJA CON LA SIGUIENTE REFERENCIA APK-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241294354 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | RESINA 3D PROFLEX DE IMPRESIÓN, con nombre genérico: RESINA PARA IMPRESIÓN 3D | RESINA 3D PROFLEX | NO | MATERIA PRIMA PARA ELABORAR BASES DE PRÓTESIS DENTALES FLEXIBLES IMPRESAS, INDICADO PARA PACIENTES QUE REQUIERAN REEMPLAZAR UNO O MÁS DIENTES, Y DEVOLVER LA FUNCIÓN MASTICATORIA, RESINA 3D PROFLEX ES VISCOSA ADECUADA PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS CON EXCELENTE PRECISIÓN Y DEFINICIÓN FIELES AL DISEÑO DIGITAL ESTE PRODUCTO ES COMPATIBLE CON IMPRESORAS DLP-LCD CON LONGITUD DE ONDA DE 385NM Y 405NM, SE RECOMIENDA AGITAR MUY BIEN ANTES DE ABRIR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ, ESTO GARANTIZA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA IMPRESORA Y LA ESTABILIDA DEL COLOR | BOTELLA 250G - 500G -1000G | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297535 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN BUCAL DEPORTIVA | WONDER | NO | USO PARA DEPORTISTAS Y PERSONAL EN GENERAL QUE REQUIEREN PROTECCIÓN PARA IMPACTOS. | UNIDAD; SENCILLO EN CAJA PLÁSTICA. PAR; DOBLE EN CAJA PLÁSTICA. | REFERENCIA: PB01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297615 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | ACTIVE CLARITY™ALIGNERS, con nombre genérico: ALINEADORES DENTALES | 3M, SOLVENTUM, UNITEK | NO | LOS ALINEADORES CLARITY™ESTÁN INDICADOS PARA LA ALINEACIÓN DE LOS DIENTES DURANTE EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA DE MALOCLUSIÓN. LAS PLANTILLAS DE FIJACIÓN CLARITY™ESTÁN DISEÑADAS PARA COLOCAR INDIRECTAMENTE LAS FIJACIONES PARA UN SOLO PACIENTE JUNTO CON LOS ALINEADORES CLARITY BENEFICIOS CLÍNICOS: UN JUEGO DE ALINEADORES CLARITY™GUIARÁ LOS DIENTES SECUENCIALMENTE HASTA UNA POSICIÓN FINAL. EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRATAMIENTO ES MEJORAR LA OCLUSIÓN. LAS PLANTILLAS DE FIJACIÓN CLARITY™COLOCAN FORMAS PERSONALIZADAS DE ADHESIVO DE ORTODONCIA SOBRE EL DIENTE PARA QUE SIRVAN COMO PUNTOS DE ANCLAJE PARA QUE LOS ALINEADORES CLARITY™AYUDEN CON LOS MOVIMIENTOS DESEADOS PARA LOS DIENTES. | No registra | • ALINEADORES, PLANTILLAS DE FIJACIÓN Y RETENEDORES (3M™ CLARITY™ ALIGNERS, ATTACHMENT TEMPLATES, AND RETAINERS) • ALINEADORES RIGIDOS (3M™ CLARITY™ ALIGNERS FORCE) • ALINEADORES FLEXIBLES (3M™ CLARITY™ ALIGNERS FLEX) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297742 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-28 | TELA NO TEJIDA SMS (SPUNBOND/MELTBLOWN/SPUNBOND), con nombre genérico: TELA SMS | DESMEDICOS | NO | LA TELA SMS SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES, INCLUYENDO FINES INDUSTRIALES Y MÉDICOS, ASÍ COMO TEXTILES Y BIENES DE CONSUMO. LOS MATERIALES DE SMS SE UTILIZAN AMPLIAMENTE EN LAS INSTITUCIONES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS, COMÚNMENTE SE FABRICAN BATAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, CAMPOS QUIRÚRGICOS, OVEROLES, ETC. QUE HACEN PARTE DE LOS PAQUETES O KIT QUIRÚRGICOS. | EN ROLLOS. EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | ESTE PRODUCTO NO PRETENDE SER USADO COMO PRODUCTO TERMINADO, SI NO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUIRÚRGICOS (ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES) COMO ROPA QUIRÚRGICA, CAMPOS QUIRÚRGICOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS, LOS CUALES ACTUALMENTE CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241235760 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | BIOCRYL, con nombre genérico ACRÍLICO PARA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS, RETENEDORES Y EXPANSORES DE USO ODONTOLÓGICO | BIOCRYL® C | NO | BIOCRYL® C SÓLO ES ADECUADO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES INMEDIATAS/PROVISIONALES Y RETENEDORES Y EXPANSORES DE ORTODONCIA | UNIDAD | 3150.1 BIOCRYL C BLUE 2.0X125 MM RD 3147.1 BIOCRYL C CLEAR 2.0X125 MM RD 3147.2 BIOCRYL C CLEAR 2.0X125 MM RD 3153.1 BIOCRYL C CLEAR 3.0X125 MM RD 3153.2 BIOCRYL C CLEAR 3.0X125 MM RD 3152.2 BIOCRYL C PINK-CLEAR 2.0X125 MM RD 3149.1 BIOCRYL C RED 2.0X125 MM RD 3152.1 BIOCRYL C ROSE-CLAIR 2.0X125 MM RD 3151.1 BIOCRYL C YELLOW 2.0X125 MM RD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241254177 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | GUANTE DE NITRILO CALIDAD SUPER PREMIUM, con nombre genérico: GUANTE DE NITRILO PARA USO INDUSTRIAL | VITAL MEDIC | NO | GUANTE NITRILO PARA USO INDUSTRIAL, LIBRE DE TALCO, NO ESTÉRIL, TEXTURIZADO EN LOS DEDOS Y EN LA PALMA, CAÑA CORTA USOS: ACTIVIDADES EN LABORATORIOS, INDUSTRIA, ALIMENTOS, AGRÍCOLA DONDE SE MANEJE QUÍMICO. | CAJAS DISPENSADORAS: 50 GUANTES CAJA MASTER: 10 CAJAS DISPENSADORAS | REFERENCIAS: SMALL (S), MEDIUM (M), LARGE (L), EXTRA LARGE (XL) COLOR: NEGRO DIAMANTADO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259285 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | ACIDO FLUORHIDRICO 9,6% | No registra | NO | EN PROCESOS DE GRABADO DE PORCELANA FELDESPÁTICA EN EL LABORATORIO DENTAL, ASÍ COMO TAMBIÉN EN PROCESOS DE REPARACIÓN DE LA MISMA. | JERINGA 2 G Y 3 G Y 5 G | NOMBRE DEL PRODUCTO: ACIDO FLUORHIDRICO 9,6% | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241279649 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-11-29 | CONJUNTOS DE DISCOS, PLACAS Y PUNTAS PARA SIMOA SR-X REF. #103077 | QUANTERIX | NO | son consumibles compatibles con la plataforma Quanterix SR-X utilizada en inmunoensayos concentración de sustancias específicas (biomarcadores) en suero, plasma u otros fluidos biológicos. Nota: Este kit es para uso en investigación únicamente, NO para procedimientos de diagnóstico. | 16 Discos SIMOA, 4 Microplacas de Elisa con su tapas, 4 Cajas de Puntas de Pipeta Desechables | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Este kit es para uso en investigación únicamente, NO para procedimientos de diagnóstico. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241280744 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | SELLADORA DE BOLSAS – SELAMAXX con nombre genérico SELLADORA DE BOLSAS DE ESTERILIZAR. | ESSENCE DENTAL | NO | Las selladoras de bolsas son herramientas fundamentales en clínicas dentales para garantizar la esterilización efectiva del instrumental. Estas selladoras se encargan de cerrar herméticamente los rollos de esterilización, asegurando la integridad del proceso. Selladoras de bolsas manuales: herramientas que permiten el sellado preciso y controlado por parte del usuario, ideal para clínicas con menor volumen de esterilización. | Caja con 1 unidad y sus accesorios | SELAMAXX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297525 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | GELIFICANTE, ABSORBENTE Y DESINFECTANTE CON CLORO ORGÁNICO | STERISORB, FLOWCHEMICAL | SI | ES UN PRODUCTO EN POLVO QUE ATRAPA, GELIFICA Y SOLIDIFICA TODA CLASE DE FLUIDOS, ADEMÁS CONTIENE CLORO ORGÁNICO QUE LE PERMITE DESINFECTAR Y DISMINUIR EL RIESGO BIOLÓGICO DE ESTOS LÍQUIDOS Y SUPERFICIES QUE TUVIERON CONTACTO CON ELLOS. ESPECIALMENTE DISEÑADO EN DONDE EXISTE UN RIESGO DE CONTAMINACIÓN BIOPELIGROSA EVITANDO LA EXPOSICIÓN DEL PERSONAL. IDEAL PARA RECOGER DERRAMES DE FORMA SEGURA Y DESINFECTAR TODAS AQUELLAS SUPERFICIES NO POROSAS EL CLORO ES RECONOCIDO POR SE R UN PODEROSO BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRICIDA CON UNA EFECTIVIDAD MAYOR A LOS OTROS DESINFECTANTES, ENTREGANDO EN EL GELIFICANTE, ABSORBENTE Y DESINFECTANTE CON CLORO ORGÁNICO EN FORMA SÓLIDA, MUCHO MÁS ESTABLE Y SEGURA DE UTILIZAR, NO REQUIERE ENJUAGUE, PH NEUTRO, NO CORROSIVO | CONTENIDOS NETOS 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 210, 230, 240, 250, 260, 280, 290, 300, 320, 350, 400, 420, 450, 480, 500, 700, 750, 800, 1000, 2000, 3500, 3700, 3785, 3800, 4000, 5000, 10000, 20000, 60000, 200000, ML, L. G. UNIDADES Y KG | No registra | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " De acuerdo con el ACTA No. 19 de LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, la cual menciona que: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO” Marca: SOLIDFLU”, es considerado un dispositivo médico riesgo I, de conformidad con lo establecido en la regla 1 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo anterior, el producto " GELIFICANTE, ABSORBENTE Y DESINFECTANTE CON CLORO ORGÁNICO:” es considerado Dispositivo Médico Para Uso En Humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (...)" | I
20241298652 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | BIOMARQ BIOPSY CONTAINER (MBC-20) con Nombre genérico Contenedor de Biopsia. | MedSchenker | NO | El producto MedSchenker BIOMARQ BIOPSY CONTAINER está destinado a contener biopsias desde el lugar de recogida de la muestra hasta el laboratorio de pruebas. El volumen máximo de la biopsia a conservar es de 1cm3. Desenrosque la tapa azul, teniendo cuidado de no aflojar la tapa superior. Coloque la biopsia en el recipiente. Cierre el recipiente enroscando la tapa en el recipiente. La tapa debe estar completamente enroscada. Libere el formalin inclinando ligeramente el recipiente y desenroscando lentamente la tapa superior. Compruebe que la biopsia esté completamente cubierta por el formalin. Etiquetar con los datos del paciente e información relevante. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241306400 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-11-29 | PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN DIABETES. | PROASECAL | NO | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de prueba de diabetes: Hemoglobina glicosilada | Programa de ensayo de aptitud: 1 caja con un vial de sangre entera total con un volumen de 1 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN DIABETES, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241299346 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | SURGISLIP, con nombre genérico: LUBRICANTE CONCENTRADO PARE INSTRUMENTOS E INHIBIDOR DE HERRUMBE PARA USAR EN TODAS LAS LAVADORAS | RUHOF | NO | SURGISLIP ® ES UN LUBRICANTE DE INSTRUMENTOS CONCENTRADO PARA USO EN LAVADORAS. CLÍNICAMENTE PROBADO PARA SER COMPLETAMENTE PENETRABLE A VAPOR, ESTERILIZABLE A VAPOR Y ESTERILIZABLE A ETO (OXIDO DE ETILENO). SURGISLIP ® ES UN LUBRICANTE DE ACEITE MINERAL NO PEGAJOSO, NO TÓXICO, SIN SILICONA Y SOLUBLE EN AGUA QUE PUEDE SOPORTAR LAS ALTAS TEMPERATURAS DE AUTOCLAVADO SIN CONVERTIRSE EN GOMOSO. AL FORMAR UNA BARRERA PROTECTORA EN LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, SURGISLIP ® PREVIENE LA OXIDACIÓN, LA TINCIÓN Y EL MANCHADO MIENTRAS RESTAURA LA ARTICULACIÓN A LAS CERRADURAS Y JUNTAS PEGAJOSAS. USADO RUTINARIAMENTE COMO PARTE DEL SISTEMA RUHOF, SURGISLIP ® REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE LOS COSTOS DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO. | 1 GALON (4 LITROS), 500 ML (16 ONZAS) | SURGISLIP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241300096 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | TUBE INHALER nombre genérico: TUBE INHALER | VBM | NO | El Tube Inhaler VBM es un conector reutilizable con forma de ángulo recto y una abertura de succión que se puede girar. Se aplicar aerosoles en pacientes intubados. | Caja x10 unidades | 60-60-009 Tube Inhaler | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido y acorde al concepto emitido en este certificado, la referencia: 60-60-009 Tube Inhaler, deberá ser incluida en el registro sanitario de: SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE ANESTESIA Y CUIDADOS INTENSIVOS, en el que se indique el uso de este accesorio, solicitando a través de una Modificación Automática al registro la Adición de esta referencia., Es de aclarar que la referencia 60-60-009 sola no tiene función y por lo tanto debe estar en conjunto con otras partes de los “sistemas de ventilación”. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241300189 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-09-12 | GERMIRIO PLUS TEST STRIPS / CINTAS PARA CUANTIFICACIÓN DE CUATERNARIO Nombre Genérico: CINTAS PARA CUANTIFICACIÓN | GERMI RIO - RIOQUIMICA | NO | LAS CINTAS REACTIVAS (TEST STRIPS) PARA CUANTIFICACIÓN DE AMONIO CUATERNARIO DE LA SOLUCIÓN GERMIRIO PLUS PROPORCIONAN UNA MEDICA RÁPIDA Y SENCILLA DE LA CONCENTRACIÓN MINIMA EFECTIVA (CME) PARA PERMITIR UNA REUTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LA SOLUCIÓN GERMIRIO PLUS. LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO CUATERNARIO (PRINCIPIO ACTIVO) DE LA SOLUCIÓN GERMIRIO PLUS DURANTE SU VIDA UTIL DEBE SER VERIFICADA POR LAS CINTAS REACTIVAS DE SOLUCIÓN GERMIRIO PLUS ANTES DE CADA USO PARA DETERMINAR SI LA CME ES ACEPTABLE | RECIPIENTE con 50 unidades | Germirio Plus Test Strips | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241213543 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-11 | FREEZER, nombre genérico: CONGELADOR | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MODELO: MD-40L518. CANTIDAD: 2 Equipos. SERIALES: 540N873900145063410001, 540N873900145063410002. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto FREEZER, nombre genérico: CONGELADOR, marca: MIDEA, es considerado un dispositivo medico por cuanto la declaración de uso definida por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) Sin embargo, se aclara que el producto FREEZER, nombre genérico: CONGELADOR, marca: MIDEA será usado con fines académicos por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. | Por lo cual, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto FREEZER, nombre genérico: CONGELADOR, marca: MIDEA, MODELO: MD-40L518. CANTIDAD: 2 Equipos. SERIALES: 540N873900145063410001, 540N873900145063410002, acorde a la documentación allegada por el solicitante. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241295743 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-11 | AUDÍFONOS MOMENT RETROAURICULARES CON RECEPTOR EN EL CANAL medico con nombre genérico WIDEX Smart RIC D 440 | Widex | SI | Estos audífonos ofrecen beneficios en términos de calidad de sonido, conectividad, compatibilidad y personalización (según cada usuario). Van mas allá de las capacidades de los audífonos convencionales. Ofrecen un sonido claro y natural, permiten que se adapten automáticamente a diferentes entornos auditivos y que los usuarios se conecten de forma inalámbrica a dispositivos (teléfonos inteligentes, tablretas y televisores). Son resistentes al agua el cargador y deshumidificador es tres en uno, su tratamiento es con lus UV-C elimina hasta el 99% de bacteria, virus y hongos. La pérdida auditiva es única en cada persona que la padece, por lo tanto se debe encontrar un audífono que se adapte a la audición y estilo de vida de la persona que lo requiere. Estos audífonos permiten personalizar la audición en cada persona de acuerdo a sus características. Las audioprotesistas consideran los siguientes factores para ayudar el audífono adecuado: Nivel de pérdida de audición, canales auditivos estrechos, situaciones de escucha (entornos más habituales en la vida diaria) discreción tamaño, color, material) Vista y motricidad de las manos y el presupuesto( el costo depende de la tecnología utilizada. En mi caso, compre los audífonos para mi hermana quien padece una enfermedad autoinmune que le produce inflamación de músculos y articulaciones, en su caso hay compromiso de las estructuras del oído, por eso indicaron estos audífonos para su uso | No registra | Modelos Widex Moment: disponibles en cuatro niveles tecnológicos: 1-Widex Moment 440: el modelo premium de la gama con tecnología de mejora del habla. 2- Widex Moment 330 Nivel avanzado, tecnología de Cancelación de realimentación. Reducción de ruido, 3- Widex Moment 220 Gamma media, tecnología de reducción de ruido. 4- Widex Moment 110 Modelo básico, ajuste automático del sonido, reducción del ruido del viento. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto AUDÍFONOS MOMENT RETROAURICULARES CON RECEPTOR EN EL CANAL medico con nombre genérico WIDEX Smart RIC D 440, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de la clasificación IIa de las reglas establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa.…” | IIa
20241213725 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-12 | FRIDGE, nombre genérico REFRIGERADOR | MIDEA | NO | Almacenamiento de sangre, fluidos corporales, partes de órganos, tejidos y materiales tales como reactivos de uso en laboratorio. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MODELO: MC-5L756. CANTIDAD: 1 Equipo. SERIAL: 540N984280143133510001 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto FRIDGE, nombre genérico REFRIGERADOR, marca: MIDEA, es considerado un dispositivo medico por cuanto la declaración de uso definida por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…) Sin embargo, se aclara que el producto FRIDGE, nombre genérico REFRIGERADOR, marca: MIDEA será usado con fines académicos por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. | Por lo cual, esta certificación tiene validez por única vez para la importación de producto FRIDGE, nombre genérico REFRIGERADOR, marca: MIDEA, MODELO: MC-5L756. CANTIDAD: 1 Equipo. SERIAL: 540N984280143133510001, acorde a la documentación allegada por el solicitante. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241287663 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-12 | ALIDYA nombre genérico AGENTE ANTILIPODISTRÓFICO | ALIDYA | SI | Corregir volumen y mejorar el aspecto de cambios perfilométricos superficiales a consecuencia de la lipodistrofia ginoide (celulitis grado 1 y 2) en glúteos, muslos y piernas. | Caja que contiene 5 viales de polvo y 5 ampollas de agua | Alidya | Que mediante la información aportada se identifica el producto ALIDYA, nombre genérico: AGENTE ANTILIPODISTRÓFICO, marca: ALIDYA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 7 (…) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III;. (…).” | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el Acta No. 4 de fecha 21 de marzo de 2024, la Sala Especializada De Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro conceptúa lo siguiente: 1. Ing. Doris Yolima Gómez Parada en calidad de Directora Técnica de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 y teniendo en cuenta las funciones del Grupo de Registros sanitarios de esta misional, solicita a la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro concepto técnico acerca de las sustancias modelantes que en las indicaciones de uso incluyen:  Áreas de implantación diferentes al rostro, cuello y manos como: canal lagrimal, pantorrilla, celulitis (mejora de la apariencia), cuero cabelludo, dedo de pie, reemplazo y reparación temporal de tejidos humanos, u otras áreas del cuerpo.  Técnica de aplicación: utilizando multi inyecciones (mesoterapia)/para uso en mesoterapia estética, tratamiento del fotoenvejecimiento.  Asociado a tecnologías de estética: se puede utilizar con tratamientos físicos o químicos, como peeling, laserterapia y dermoabrasión. En el sentido de establecer si lo anterior puede incluirse en las indicaciones de uso en los registros sanitarios actuales o en las futuras solicitudes de registro sanitario como Dispositivo Médico o si aplica el llamado a revisión de oficio según el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005. CONCEPTO. Una vez evaluada la información allegada por el Grupo de Registros Sanitarios de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías y revisado el estado del arte de este tipo de productos, los antecedentes de productos con uso como “sustancias modelantes”, la información de la norma vigente y la referenciación de otras agencias sanitarias, se identifican las siguientes definiciones y consideraciones:  Las sustancias modelantes, son denominadas también como rellenos temporales  dérmicos, implantes inyectables, rellenos de tejidos blandos, labios y faciales, fillers faciales biocompatibles y reabsorbibles.  Sustancias modelantes permitidas: Aquellas sustancias de relleno inyectables utilizadas en tratamientos corporales con fines estéticos. La Sala Especializada ha conceptuado previamente que los rellenos temporales dérmicos que contengan alguno de los siguientes compuestos: colágeno altamente purificado, ácido hialurónico, hialuronato de sodio, hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico o ácido poli-L-láctico, tienen como indicación de uso aprobada en Colombia, los sitios anatómicos específicos de región facial, cuello y manos. La aplicación en la región facial se refiere a las líneas de expresión y no a estructuras como canal lagrimal o para manejo de lesiones o secuelas en piel de enfermedades crónicas, debilitantes. Por lo anterior esta Sala llama a revisión de oficio a los registros sanitarios que incluyan entre los usos:  Áreas de implantación diferentes al rostro, cuello y manos como: canal lagrimal, pantorrilla, celulitis (mejora de la apariencia), cuero cabelludo, dedo de pie, reemplazo y reparación temporal de tejidos, zonas íntimas y otras áreas del cuerpo.  Técnica de aplicación: utilizando multi inyecciones (mesoterapia)/para uso en mesoterapia estética y en tratamientos del fotoenvejecimiento.  Asociado a procedimientos estéticos: con tratamientos físicos o químicos, como peeling, laserterapia y dermoabrasión. Por tanto, si bien el dispositivo médico es considerado dispositivo médico y requiere registro sanitario, su uso en regiones anatómicas diferentes a región facial, cuello y manos no se encuentra autorizado en Colombia de acuerdo con los lineamientos vigentes. | III
20241287828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-12 | Ice Cooling Double-Ended Roller Massager, Mini Eye Roller Massager Set. con Nombre genérico Masajeador facial | MINISO | NO | 1. Contribuye a una apariencia más descansada y revitalizada en la zona debajo de los ojos. 2. Reafirma la piel y reduce la apariencia de cansancio en el rostro. | Producto: Ice Cooling Double-Ended Roller Massager: Caja x 1 Unidad Producto: Mini Eye Roller Massager Set: Caja x 2 Unidades | Referencias: 6942269531656: Ice Cooling Double-Ended Roller Massager 6942269531670: Mini Eye Roller Massager Set | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241294265 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-12 | STOCKLIGHT VELOCIDAD INTELIGENTE (MIXTA), nombre genérico: Sistema automatizado de dispensación y reposición de medicamentos y dispositivos médicos asistido por luces led | STOCKLIGHT VELOCIDAD INTELIGENTE (MIXTA) | NO | El sistema StockLight está diseñado con la filosofía Smart Technologies (tecnologías innovadoras) y potentes de fácil uso, que consigue brindar herramientas para la reducción de errores en la dispensación de medicamentos. Combina una estructura de soporte tipo estantería con un sistema de señalización con luces LED incorporado al software del equipo y este a su vez en integración con el software del centro de salud. El equipo StockLight es un sistema automatizado de dispensación de medicamentos para el ámbito hospitalario y ambulatorio que permite optimizar los procesos de dispensación de medicamentos e insumos asi como el control y gestión de inventario dada la integración con un software de creación propia que permite gestionar la información de la operación en tiempo real. Para su operación, el equipo requiere la identificación de un usuario con su contraseña para acceder al ámbito de dispensación, reposición, informes o gestión, el usuario elige en la pantalla un color para trabajar en el equipo y elige las fórmulas médicas a dispensar, cada ubicación donde se encuentra disponible el medicamento se enciende con luces guia para su alistamiento. Contiene lectores de códigos de barra que permite lectura y confirmación del medicamento, movimientos de inventario, solicitudes automáticas de reposición y generación de informes de todos los movimientos que pasan por el equipo. El equipo también incluye el software PROActive el cual apoya la gestión del uso de antimicrobianos.Este sistema ha sido creado para garantizar la máxima eficiencia en la operación de las instituciones prestadoras de servicios de salud dado que apoya la optimización del espacio, potencia la agilidad de dispensación y reposición al tiempo que posibilita un mejor control de la operación mejorando la atención al paciente y brindando mayor seguridad en los procesos internos asistenciales. | STOCKLIGHT VELOCIDAD INTELIGENTE (MIXTA) | StockLight S4H, S4HD, S4H5D, S4H5, S4R StockLight S6R StockLight S8H, S8HD, S8H5D, S8H5, S8R StockLight S12, S12H, S12HD, S12H5D, S12H5, S12R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241294347 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-12 | ARMARIO INTELIGENTE RFID | Armario Inteligente RFID | NO | Armario inteligente de acceso restringido el cual está basado en tecnología RFID para la gestión del material de alto costo. Utilizando tecnología RFID se gestiona la trazabilidad en tiempo real de todos los movimientos realizados con los productos contenidos en el gabinete. Contiene una pantalla táctil para gestionar el cargo de los productos a la cuenta del paciente. Cada producto almacenado en los armarios se etiqueta de antemano con una etiqueta RFID. Las etiquetas proporcionan un identificador único para cada elemento. De este modo, se puede obtener información sobre las características de cada artículo, como el código del producto, el número de lote, el número de serie, la fecha de vencimiento, etc., por tanto, cada producto se vincula automáticamente a la etiqueta RFID en el momento de la impresión y se garantiza trazabilidad completa. Al retirar o agregar algún producto del armario, este hace una lectura automática y descuenta o reintegra las unidades del inventario y cargandolas a la cuenta de cada paciente. | Armario Inteligente RFID | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297560 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-12 | INTEGRAL DENTAL UNITS | MEDIX | NO | Las Unidades Dentales Integrales suelen funcionar con alimentación de corriente alterna, en la silla que se sienta el paciente. El dispositivo está destinado a posicionar adecuadamente a un paciente para realizar procedimientos dentales y suministrar agua o aire con instrumentos dentales. Se puede conectar una unidad operativa dental. | UNIDAD EMPACADA EN CAJA | SE AMPARAN LAS REFERENCIAS; TS-5830; TS-6830; TS-7830; TS- 8830; TS- TOP301; TS-TOP303; TS-TOP308; TS-TOP300; TS-PRO208; TS-PRO218; S1; S2; S3. Accesorios: válvulas, sillón, piezas de fibra de vidrio para cobertura, tarjeta de circuito, mangueras, membranas de botones, lámpara de luz, tubos, motor eléctrico de subida, bandejas auxiliares, botones entre otros accesorios y repuestos para uso exclusivo de la unidad odontológica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241252673 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | ANALIZADOR DE MUESTRAS con nombre genérico EQUIPO ANALIZADOR DE MUESTRAS | CLINIPRO | SI | La UNIDAD MCT es un equipo de uso general de laboratorio destinado a acondicionar muestras de líquidos corporales (sangre, plasma y grasas liquidas), para proporcionar condiciones ambientales específicas como: calentar la muestra antes de la administración o refrigerar la muestra para conservarla durante un tiempo. | UNIDAD | MCT UNIT | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto ANALIZADOR DE MUESTRAS con nombre genérico EQUIPO ANALIZADOR DE MUESTRAS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (..) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (….)” | IIa
20241252877 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | EXEOL SAN nombre genérico: DETERGENTE DESINCRUSTANTE DESINFECTANTE SANITARIOS | Sodel | NO | • Para la limpieza, la eliminación del sarro y la desinfección de las instalaciones sanitarias. • Uso en las instalaciones sanitarias: bañeras, lavabos, grifos y otras superficies esmaltadas, de acero inoxidable o de plástico. • Asociación sinérgica original de tres activos antimicrobianos (efecto scale), entre los que se incluye un ácido orgánico proveniente de la fermentación del azúcar. • Gran poder desincrustante. devuelve el brillo a las superficies. • Elimina eficazmente las manchas de agua y jabón. • Espray de espuma para una mejor adherencia y visibilidad del producto. | Frasco de HDPE blanco 750 ml (CT0128). Pistola roja V3 (FE0168), Caja por 12 unidades de 750mL espray. | Exeol San | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241259934 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | SONDAS RUO: MPA55140 CCND2 Amplification/Deletion Probe | CYTOCELL | NO | Solo para investigación. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico | 100 μL por vial | Referencia: MPA55140 CCND2 Amplification/Deletion Probe | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte de la Universidad Nacional de Colombia, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "Detección de alteraciones genéticas en gliomas pediátricos y asociación con factores clínicos: Análisis retrospectivo de una muestra poblacional en el Hospital Fundación la Misericordia de la ciudad de Bogotá, Colombia” Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241263958 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | GAFCHROMIC™ FILMS Nombre Genérico: PELÍCULA SENSIBLE A LA RADIACIÓN | ASHLAND | NO | Gafcromático™La película ebt4 está diseñada para la medición de dosis absorbidas de radiación ionizante. es especialmente adecuada para fotones de alta energía. el rango dinámico de esta película está diseñado para un mejor rendimiento en el rango de dosis de 0,2 a 10 Gy, lo que la hace adecuada para muchas aplicaciones en IMRT, VMAT y braquiterapia. para la medición de dosis sustancialmente mayores a 10 Gy, se prefieren EBT-XD o MD-V3, mientras que el uso de HD-V2 está indicado para la medición de dosis aún mayores. | CAJAS POR 10 - 25 y 100 HOJAS | NOMBRE REFERENCIA EBT4 8x10 8”x10”, 25 sheets per box: 973857 EBT4P 8x10 8”x10”, 25 sheets per box: 973858 EBT4 - 1417 14”x17”, 10 sheets per box: 973882 EBT4 8x10 unlaminated 8”x10”, unlaminated 25 sheets per box: 973860 EBT4 ballcube I 10 pr: 973883 EBT4 ballcube II 10 pr: 973884 EBT4 AQA 100 sheets per box: 973885 EBT4 mini ballcube 10 pr: 973886 EBT4 XLT 10 pr: 973887 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241266379 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL Nombre Genérico: ROPA QUIRÚRGICA PARA PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD | ESTERILEX SAS | NO | PROTECCIÓN PARA EL CUERPO DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD, EVITA MANCHAS E INFECCIONES CRUZADAS, PARA ASÍ GARANTIZAR QUE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS NO PENETREN LA ROPA DEL PERSONAL DE SALUD O DEL PACIENTE. INDICADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN CENTROS HOSPITALARIOS, SE USA COMO ROPA MÉDICA O QUIRÚRGICA EN PACIENTES Y PERSONAL ASISTENCIAL | Por Unidad o por cantidades de 5, 10 o las solicitadas por el cliente | Este certificado de no requiere amparará los siguientes productos no esteriles: Bata quirúrgica puño en rib. Bata quirúrgica puño resorte. Campos de piel Campo con ojo. Campo quirúrgico. Campo en u Blusa médica Pantalón. Bata paciente manga corta y larga. Kit overol. Overol laminado Delantales Polainas Gorros Babero Bikini Kit Medico (Camisa & Pantalón) | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241271649 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | Sistema de Guías Anatómicas Specificx con Nombre genérico Sistema de Guías Anatómicas Specificx | TECHFIT Digital Surgery Inc. | SI | El Sistema de Guías Anatómicas Specificx son dispositivos específicos para cada paciente que están diseñados para guiar las herramientas de marcado/corte y perforación durante la cirugía. Las guías tienen orificios y ranuras para guiar las herramientas quirúrgicas a través de ellas, así como para guiar la correcta disposición de los huesos y los implantes. Estas guías están destinadas a ayudar al cirujano a transferir el plan prequirúrgico al quirófano. Las guías quirúrgicas están destinadas a cirugías ortognáticas y reconstrucción, pero no están destinadas a ser implantadas. El Sistema de Guías Anatómicas Specificx también incluye férulas que son guías opcionales que se utilizan en cirugía ortognática para guiar y apoyar la correcta posición de los dientes y validar la oclusión final del paciente. Las férulas pueden ser intermedias, finales o palatinas. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb)(…). | IIb
20241282302 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | BOQUILLA APLICADORA XYLOPROCTO (XYLOPROCT Applicator Nozzle con Nombre genérico BOQUILLA APLICADORA | XYLOPROCT Applicator Nozzle | NO | La boquilla aplicadora de Xyloprocto se ha diseñado como un dispositivo simple de dos partes para canalizar el medicamento Xyloprocto Ungüento con registro sanitario No. INVIMA 2022M-001740-R3, al sitio de aplicación requerido. La boquilla aplicadora de Xyloprocto se utiliza para facilitar la localización y aplicación precisa de la anestesia de Xyloprocto. La boquilla aplicadora de Xyloprocto está diseñada para entrar en contacto con el recto y el ano del paciente. Para lograr su propósito previsto de canalizar el Xyloprocto al sitio de aplicación, la boquilla aplicadora de Xyloprocto consta de un tubo cónico rígido para canalizar el Xyloprocto y una interfaz con el tubo Xyloprocto para permitir el funcionamiento del tubo y la introducción del Xyloprocto en la boquilla para la extrusión final en el sitio de aplicación. La boquilla aplicadora de Xyloprocto es blanca de 27 mm de largo (32 mm incluyendo la tapa) fabricado de polietileno lineal de baja densidad compuesto de un conjunto de tapa y boquilla. Los aplicadores limpios se suministran empacados a granel para su empaque conjuntamente con Xyloprocto Ungüento, se importa y comercializa dentro de la caja de Xyloprocto Ungüento. El dispositivo no incorpora sustancias medicinales, tejidos animales o humanos, ni hemoderivados. | El dispositivo empacado a granel se suministrará empacado en bolsas de dobles selladas en cantidades de 1000 para evitar la entrada de contaminación durante el transporte y el almacenamiento. Se colocarán dos bolsas (2000 artículos) dentro una caja de cartón corrugado de resistencia adecuada para evitar daños durante el transporte y sellada para evitar pérdidas y la entrada de contaminación. | Número de Referencia: APXA-1001 El fabricante legal del dispositivo es Medical Device Management Ltd, 31 Braintree Business Park, Blackwell Drive, Braintree, ESSEX, CM7 2PU, Reio Unido. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241285346 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | FAVOR® PAC 230 Nombre Genérico: GEL SOLIDIFICANTE | STOCKHAUSEN | SI | ES UN POLÍMERO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA ABSORCIÓN Y LA RETENCIÓN DE FLUIDOS ASOCIADOS A INDUSTRIAS DE ENVASE Y TRANSPORTE APLICABLES A LA SOLIDIFICACIÓN DE FLUIDOS DE ORIGEN CORPORAL (SANGRE, ORINA, ETC,) | Bolsa por 30gr, 45 gr, 1Kg, y 20 Kg | No registra | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto SI cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: FAVOR® PAC 230 - GEL SOLIDIFICANTE se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20241295360 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | ACETABULAR R3 Smith and Nephew®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. RAÚL FERNANDO FRANCO TORRES Nombre Genérico: ACETÁBULO R3 | SMITH AND NEPHEW, R3 | NO | ACETABULAR RESTRINGIDO HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. RAÚL FERNANDO FRANCO TORRES, CON CÉDULA CC 16.209.968 DE CARTAGO - VALLE. EL PACIENTE RAÚL FERNANDO FRANCO TORRES TIENE ANTECEDENTES DE UNA FRACTURA DE CADERA DERECHA TRATADA INICIALMENTE CON UN CLAVO CEFALOMEDULAR, LO QUE GENERÓ INESTABILIDAD EN LA CADERA. POSTERIORMENTE, FUE SOMETIDO A UNA CIRUGÍA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CON UN IMPLANTE TIPO R3 DE SMITH AND NEPHEW, PERO EXPERIMENTÓ LUXACIONES RECURRENTES. DURANTE LA REVISIÓN, SE OBSERVÓ PÉRDIDA DE LA REGIÓN TROCANTÉRICA Y UNA ANTEVERSIÓN FEMORAL INCREMENTADA, LO QUE CONTINUÓ CAUSANDO INESTABILIDAD EN EL POSTOPERATORIO. DEBIDO A LA INESTABILIDAD PERSISTENTE, SE DECIDIÓ REALIZAR UNA REVISIÓN DE LA COPA ACETABULAR, CAMBIANDO DE UN IMPLANTE DE DOBLE MOVILIDAD A UNA COPA ACETABULAR CONSTREÑIDA. ESTA COPA, ARTICULABLE Y PRODUCIDA POR SMITH AND NEPHEW, ESTÁ HECHA DE POLIETILENO CON UN ANILLO METÁLICO, LO QUE PERMITE REMOVER EL RECUBRIMIENTO ACTUAL DE LA COPA Y COLOCAR EL NUEVO COMPONENTE, PROPORCIONANDO MAYOR ESTABILIDAD. ESTA INTERVENCIÓN ES NECESARIA DEBIDO A LA AUSENCIA DEL MÚSCULO GLÚTEO MEDIO, QUE ES ESENCIAL PARA LA ESTABILIDAD DE LA CADERA. ESTE PROCEDIMIENTO ESTÁ EN LÍNEA CON LAS INDICACIONES DE USO DEL REGISTRO SANITARIO INVIMA 2024DM-0028428, QUE AUTORIZA EL USO DE ESTOS COMPONENTES EN PACIENTES QUE REQUIEREN UNA CIRUGÍA DE REEMPLAZO DE CADERA DE REVISIÓN POR INESTABILIDAD O COMPLICACIONES RELACIONADAS CON PRÓTESIS PREVIAS. LA ELECCIÓN DEL MODELO DE ACETÁBULO RESTRINGIDO RESPONDE A LA NECESIDAD CLÍNICA DE OFRECER UNA SOLUCIÓN MÁS ESTABLE Y REDUCIR EL RIESGO DE NUEVAS LUXACIONES | UNIDAD | 71339152 R3 Constrained Acetabular Liner 52mm | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (ACETABULAR R3 Smith and Nephew®,) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. SR. RAÚL FERNANDO FRANCO TORRES QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241304970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | MEDIVEN 550, MEDIVEN MODI Y MEDIVEN COSY CON NOMBRE GENÉRICO MEDIVEN 550 ARM, MEDIVEN PRENDAS DE COMPRESIÓN MIEMBRO INFERIOR | MEDI | NO | Mediven 550 Fabricación a medida, es una prenda de compresión médica hecha a la medida utilizada para miembros inferiores, principalmente para el tratamiento del sistema linfático. . INDICACIONES Y USOS: Linfedema primario y secundario etapa 1, 2 y 3 también linfedema asociado ca obesidad Lipedema, formas mixta: por ejemplo el flebo-linfedema, insuficiencia venosa crónica grave, edema postoperatorio y postraumático, edema de reperfusión postoperatorio, edema causado por trabajo, edema causado por medicamentos, edema idiopático cíclico, edema durante el embarazo, obesidad con insuficiencia venosa funcional, dermatitis inflamatoria, malformaciones venosas, condiciones resultantes de quemaduras, tratamiento de cicatrices. | BOLSA POR UNIDAD | PRESENTACIONES: MEDIVEN 550, MEDIVEN MONDI Y MEDIVEN COSY FABRICADA A MEDIDA: PUEDE VENIR EN TODOS ESTOS MODELOS MODELOS: AD, AF, AG, AT, BT, B1T, CT, ET, FT, AB, AB1, BD, BF, CG, DF, DG, EG. AD = PANTORRILLA AF = MEDIO MUSLO AG = MUSLO AT = PANTALON BT = LEGGING CT = PANTALON CAPRI ET = PANTALON BICLICLETERO | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: DEFINICIONES(…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." | Conforme a lo expuesto, se informa que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Así mismo, es necesario precisar que se relaciona en las referencias, lo evidenciado en la ficha técnica en el folio 23 las referencias a la medida y se relaciona la presentación comercial de acuerdo a la documentación técnica aportada, teniendo en cuenta que el producto es a la medida. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se aclara que este producto es personalizado y fabricado a la medida. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241305081 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | LAMINA FIELTRO RECORTABLE ADHERENTE Nombre genérico Lámina de fieltro CC249 | PRIM, COMFORSIL | NO | Protección eficaz para las zonas interdigitales de los dedos doloridos por irritaciones, ampollas y callosidades. Protección frente a la fricción en las distintas zonas del pie, empeine, talón, planta, .etc. Indicaciones: Prevención frente a lesiones y protección frente a abrasiones. | EMPAQUE UNITARIO | Código 800357; Modelo: CC249; Talla Única | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241306784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | BEGO VARSEOSMILE TRINIQ RESIN- TEMPORARY CB RESIN- PREMIUM TEETH RESIN- PERMANENT CROWN RESIN - DENTURE TEETH RESIN - DENTURE BASE RESIN, con nombre genérico: RESINAS DENTALES PARA IMPRESIÓN 3D | FORMLABS | NO | RESINA POLIMERIZABLE, INDICADAS PARA RESTAURACIONES PROVISIONALES Y PERMANENTES, DE UNA PIEZA COMO: CORONAS, INLAYS, ONLAYS, CARILLAS). TAMBIÉN INDICADO PARA PUENTES FIJOS PROVISIONALES O PERMANENTES Y PARA PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES TOTALES O PARCIALES TANTO DEFINITIVAS COMO PROVISIONALES. EL MATERIAL ES UNA ALTERNATIVA AL MATERIAL DENTAL DE RESTAURACIÓN TRADICIONAL. FORMLABS HA SOMETIDO A ENSAYOS RIGUROSOS CADA MATERIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. | CARTUCHOS PLÁSTICOS EN PRESENTACIONES DE: 1 KG (0,7 L), 750 G (0.58 L), 1 KG (0.8 L), 1 KG (0.7 L), 1 L, 5 L | PERMANENT CROWN RESIN: COLORES DISPONIBLES: SE SUMINISTRA EN LOS SIGUIENTES TONOS SEGÚN EL SISTEMA CROMÁTICO BLEACH, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2. BEGO™ VARSEOSMILEⓇ TRINIQⓇ RESIN: COLORES DISPONIBLES: SE SUMINISTRA EN LOS SIGUIENTES TONOS SEGÚN EL SISTEMA CROMÁTICO BLEACH, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2. PREMIUM TEETH RESIN: COLORES DISPONIBLES: SE SUMINISTRA EN LOS SIGUIENTES TONOS SEGÚN EL SISTEMA CROMÁTICO BLEACH, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2. TEMPORARY CB RESIN COLORES DISPONIBLES: SE SUMINISTRA EN LOS SIGUIENTES TONOS SEGÚN EL SISTEMA CROMÁTICO BLEACH, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2. DENTURE TEETH RESIN: COLORES DISPONIBLES: SE SUMINISTRA EN LOS SIGUIENTES TONOS SEGÚN EL SISTEMA CROMÁTICO BLEACH, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C2. DENTURE BASE RESIN: COLORES DISPONIBLES: LP, OP, RP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | ECOTOOLS MINI ROSE QUARTZ ROLLER Nombre genérico ECOTOOLS MINI RODILLO DE CUARZO ROSA | ECOTOOLS | NO | Sensación de enfriamiento suave: el diseño suave y ergonómico de nuestro rodillo facial garantiza que se deslice suavemente sobre la piel. Además, la sensación refrescante de la piedra de cuarzo rosa deja la piel fresca. Es perfecto para mejorar la absorción y efectividad de los productos favoritos para el cuidado de la piel, maximizando sus beneficios y dejando el cutis con un aspecto y sensación increíble. | Empaque Individual | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310968 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | FUNDA DE CAMARA DESECHABLE con Nombre genérico FUNDAS ESTERILES DE UN SOLO USO | STORZ | SI | La funda de cámara desechable sirve para la cobertura estéril de todos los sistemas de videocámara endoscópicos usuales para crear y mantener un campo quirúrgico estéril. El uso de las fundas de cámara no está sujeto a indicaciones específicas. Sirven como accesorios y se utilizan cuando se deben cubrir de forma estéril los sistemas de videocámera endoscópicos | UNIDAD | 040112-40 Funda para cámara plegada al revés 040113-50 Funda para cámara introducción de papel | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto el producto FUNDA DE CAMARA DESECHABLE con Nombre genérico FUNDAS ESTERILES DE UN SOLO USO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20241311822 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | VERIFY ALL IN ONE Nombre Genérico: PAQUETE DE PRUEBA REUTILIZABLE | STERIS, VERIFY | NO | El paquete de prueba reutilizable VERIFY All-In-One STEAM, cuando se utiliza con las tiras indicadoras VERIFY Bowie Dick, está diseñado para comprobar la eficacia de eliminación de aire de los esterilizadores de vapor de vacío previo. El indicador muestra una migración completa del colorante cuando se cumplen las condiciones de esterilización decuadas y se logra un vacío apropiado. Si el vacío es inadecuado y se produce una diferencia de temperatura de 2 °C (+1 °C/- 0 °C) entre el centro del paquete de prueba estándar ANSI/AAMI/ISO 11140-5:2007 y la temperatura de drenaje al principio del último minuto de un ciclo de tres minutos y medio, el indicador muestra una migración incompleta del colorante (cambio de color incompleto en la ventana del indicador). Los parámetros de prueba utilizados para validar este dispositivo fueron 134°C durante 3,5 minutos con un tiempo de secado de dos minutos. El paquete de prueba reutilizable VERIFY All-In-One STEAM está diseñado para cuestionar el proceso de esterilización por vapor en instalaciones sanitarias. Está pensado para su uso en la supervisión rutinaria de los ciclos de esterilización por vapor prevacío. Está validado para utilizarse en ciclos de esterilización por vapor de prevacío a 270 °F de cuatro minutos utilizando un indicador biológico, un indicador integrador, un indicador emulador o ambos. | EMPAQUE UNITARIO | VERIFY ALL IN ONE | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241313603 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-13 | RU-LPH085 CRLF2 breakapart, MPH 2860 JAK 2 breakapart, MPP 0007 BRAF breakapart, MPD 7030 BRAF/7cen breakapart, MPD 2730 CCND2/12cen, MPD 13150 BRAF/KIAA1549, MPA55140 CCND2 amplification, MPH15820 IGH-CRFL2 Dual fusion | CYTOCELL | NO | RU-LPH085 CRLF2 breakapart, MPH 2860 JAK 2 breakapart, MPP 0007 BRAF breakapart, MPD 7030 BRAF/7cen breakapart, MPD 2730 CCND2/12cen, MPD 13150 BRAF/KIAA1549, MPA55140 CCND2 amplification, MPH15820 IGH-CRFL2 Dual fusion | Sondas RUO 100 μL por vial, excepto RU-LPH085 CRLF2 breakapart (50 y 100 μL por vial) | No registra | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte de la Universidad Nacional de Colombia, indicando que los productos serán adquiridos para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "Detección de alteraciones genéticas en gliomas pediátricos y asociación con factores clínicos: Análisis retrospectivo de una muestra poblacional en el Hospital Fundación la Misericordia de la ciudad de Bogotá, Colombia” Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241315141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-13 | BASE DE AGAR CROMOGÉNICO PARA LISTERIA DE ACUERDO A OTTAVIANI Y AGOSTI (ALOA) ISO | LABORATORIOS CONDA S.A | SI | Medio de cultivo selectivo para la detección, enumeración y confirmación de Listeria monocytogenes y Listeria spp en industria de alimentos y muestras clínicas. Es un medio recomendado por la ISO 11290, 11133 Y BAM a nivel industrial. | REF 1345. POLVO BEIGE, FINO Y DESHIDRATADO QUE VIENE EN PRESENTACION DE: FRASCO POR 500g, CANECA POR 5 KILOS 1345.05 Y 10 KILOS 1345.10 | No registra | Revisado el inserto del producto BASE DE AGAR CROMOGÉNICO PARA LISTERIA DE ACUERDO A OTTAVIANI Y AGOSTI (ALOA) ISO, con la referencia 1345, y la información disponible en la página web del fabricante https://www.condalab.com/int/es/4101-medios-de-cultivo-para-diagnostico?page=9, se evidencia que el producto es un medio de cultivo selectivo para la detección y enumeración de Listeria monocytogenes en muestras clínicas y muestras de alimentos. En ese sentido, según lo señalado en el sitio web del fabricante, el mencionado producto se encuentra dentro de la categoría: “Medios de cultivo para diagnóstico”. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. (subrayado fuera de texto) | Así mismo, este producto pertenece a la Categoría uno (I), área medios de cultivo, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. Es importante aclarar que este concepto tuvo en cuenta las observaciones descritas por el interesado en el campo “OBSERVACIONES” del formulario de solicitud, el cual manifiesta lo siguiente: “Este medio se comercializa en industrias de alimentos, farmacéutica y cosméticos. Adicionalmente no es un producto IVD que vaya a tener contacto directo con muestras humanas” Al respecto, se aclara que el presente concepto se basa en la descripción del uso y aplicación que el fabricante declara en la documentación técnica. En ese contexto, si bien el producto puede ser importado para su uso en la industria farmacéutica o cosmética, el producto está destinado por el fabricante para su aplicación en clínica, y, por tanto, requiere registro sanitario vigente en el territorio nacional bajo las disposiciones del Decreto 3770 de 2004. | I
20241255252 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA con nombre genérico ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA. | CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH | NO | Observación y análisis de muestras como son metales y rocas. Cuentan con objetivos de alto poder resolutivo con óptica corregida al infinito, y permiten la observación de las muestras, gracias a las técnicas de contraste como son campo claro, campo oscuro, polarización, entre otros. Pueden contar también opcionalmente con puerto para adaptación de sistema de documentación y diferentes niveles de automatización de flujos de trabajo. | Unidad | SteREO Discovery.V12 SteREO Discovery.V20 Axio Zoom.V16. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241286334 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | TALLIMETROS E INFANTOMETROS PARA DETERMINAR LA ALTURA DE LAS PERSONAS KERN PARA EL DIAGNOSTICO MEDICO con nombre genérico TALLIMETRO MECANICO CON APROBACION MEDICA PARA DIAGNOSTICO MEDICO | KERN | NO | Determinación de la altura en la práctica médica. Medición de la altura de bebes y adultos. Determinación de la estatura del cuerpo. La varilla medidora de estatura es aplicada a la cabeza y a los pies de una persona de pie o a un bebé acostado de manera que en el indicador o en la escala se pueda leer un valor de estatura. | CAJA X 1 UNIDAD | MBA-A01, MBC-A01, MSB 80, MSC 100, MSF 200” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297895 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | PRO FLORURO 150 PHANTOM con nombre genérico PHANTOM 150. | RAYSAFE | NO | El maniquí RaySafe Pro-Fluoro 150 está diseñado para realizar pruebas de aceptación y constancia de equipos de radiografía y fluoroscopia digitales y analógicos. Es adecuado para realizar controles de calidad de rutina en tubos sobre camilla, tubos debajo de camilla y arcos en C. Estos equipos nunca son conectados a un paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos para realizar pruebas de colimación y alineación de haz, resolución espacial y de contraste, homogeneidad, rango dinámico y perpendicularidad del haz. | No aplica | N° de Producto 5102570. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297908 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | TERMOCICLADOR PTC TEMPO con nombre genérico TERMOCICLADOR | BIORAD LABORATORIES | NO | Los Termocicladores PTC Tempo son termocicladores con un bloque de muestra integrado de gran volumen de 96 pozos, 384 pozos, 48/48 pozos o 96 pozos, dependiendo del termociclador. Los termocicladores son equipos de laboratorio esenciales para los laboratorios que realizan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para secuenciación, clonación, mutagénesis y muchas otras aplicaciones. La tapa calefactada totalmente ajustable admite una amplia gama de recipientes y selladores, incluidas placas PCR de bajo perfil y altura estándar. Software integrado para su funcionamiento. Según el modelo permite trabajar: Modelo Tempo para 96 muestras hasta de 50μL en condiciones uniformes, Modelo Tempo Deepwell para 96 muestras con baja cantidad de material genético por lo que permite trabajar volúmenes mayores hasta de 125μL, 96 muestras de 50μL con dos condiciones diferentes para 2 grupos de 48 muestras, ó 384 muestras de volúmenes de hasta 30μL, permitiendo una mayor eficiencia en procesamiento de muestras. | Unidad | 12015382 PTC Tempo 96 Thermal Cycler, 12015392 PTC Tempo Deepwell Thermal Cycler, 12015394 PTC Tempo 384 Thermal Cycler, 12015309 PTC Tempo 48/48 Thermal Cycler 12019776 License, 1 seat, API, PTC Tempo, 12014924 Plate lifter, 384 block 12019862 Tube frame, 0.5 ml tubes, PTC Tempo Deepwell Thermal Cycler, 16007743 7' CAT6 Ethernet cable*, 9007622 5' Power cord, 184-9000 Tube Frame for the 96 and 48/48 Reaction Modules, 184-9001 Tube Frame for the 96–Deep Well Reaction Module HSP9655 — Placas™ PCR rígidas de 96 pozos, perfil bajo, pared delgada, faldón, carcasa blanca/pozo blanco HSP9601 — Placas PCR rígidas de 96 pozos, perfil bajo, pared delgada, faldón, carcasa blanca/pozo transparente TLS0801 — Tiras de PCR de 8 tubos de 0,2 ml sin tapones, de perfil bajo, transparentes TCS0803 — Tubo de PCR plano de 0,2 ml con 8 tiras de tapón, ópticas, ultratransparentes, TLS0851 — Tiras de PCR de 8 tubos de 0,2 ml sin tapones, de perfil bajo, blancos, PTC Tempo Deepwell Tube Frame for 0.5 ml Tubes #12020274, MSF1001 — Sello de placa de PCR Microseal 'F', lámina, perforable, MSA 5001 — Placa de PCR Microseal™, 'A' y película de sellado de tubos de PCR (no adhesiva, a base de silicona) n HSP3805 — Hard-Shell 384-Well PCR Plates, thin wall, skirted, clear shell/white well , HSP38XX — Hard-Shell 384-Well PCR Plates, thin wall, skirted, HSP3801 — Hard-Shell 384-Well PCR Plates, thin wall, skirted, clear shell and clear well n MLL4801 — Multiplate 48-Well PCR Plates, low profile, unskirted, clear, MLL4851 — Multiplate 48-Well PCR Plates, low profile, unskirted, white, MLP4801 — Multiplate 48-Well PCR Plates, high profile, unskirted, clear, TFI0201 — 0.2 ml PCR Tubes with Flat Caps, high profile, clear, TWI0201 — 0.2 ml PCR Tubes with Domed Caps, high profile, clear, TBS0201 — 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, high profile, clear, TBC0802 — 0.2 ml 8-Tube PCR Strips and Domed Cap Strips, high profile, clear, TLS0801 — 0.2 ml 8-tube PCR Strips without Caps, low profile, clear, TCS0803 — 0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, ultraclear, TBI0502 — 0.5 ml PCR Tubes with Flat Caps, high profile, clear, TBS0201 — 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, high profile, clear, TBC0802 — 0.2 ml 8-Tube PCR Strips and Domed Cap Strips, high profile, clear, TFI0201 — 0.2 ml PCR Tubes with Flat Caps, high profile, clear, TWI0201 — 0.2 ml PCR Tubes with Domed Caps, high profile, clear, HSP96xx — Hard-Shell 96-Well PCR Plates, low profile, thin wall, skirted | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241309000 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | Discovery.V8 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN con nombre genérico ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA. | CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH | NO | El uso específico del equipo incluido en las facturas No. 1143642191 y 1143627830 (Discovery.V8) (Serie número 3911010224 y 3911010141) adquirido por el Servicio Geológico Colombiano y la DIAN, es la Observación de rocas y minerales para la caracterización de los mismos basados en sus propiedades ópticas Y caracterización de muestras de alimentos a través de las técnicas de microscopía óptica. Observación y análisis de muestras como son metales y rocas. Cuentan con objetivos de alto poder resolutivo con óptica corregida al infinito, y permiten la observación de las muestras, gracias a las técnicas de contraste como son campo claro, campo oscuro, polarización, entre otros. Pueden contar también opcionalmente con puerto para adaptación de sistema de documentación y diferentes niveles de automatización de flujos de trabajo. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este producto es adquirido para el Servicio Geológico Colombiano y la DIAN. Así mismo, se aclara que es de uso exclusivo en investigación y no puede ser utilizado con muestras de origen humano | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310284 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | BALANCIN PARA PIE Y TOBILLO con Nombre genérico BALANCIN. | “PROSTRETCH” | NO | “El Balancín Prostretch es un estirador ajustable para pantorrillas y pies que simplifica y mejora el estiramiento de los músculos de miembros inferiores. Su diseño de balancín patentado mantiene automáticamente el pié en posición óptima lo que proporciona un estiramiento eficiente. Principalmente para uso doméstico, en entornos deportivos, o similares. Se compone de una base semicircular en plástico con orificios para el uso de tubos elásticos. Corresponde a un producto amparado en el ACTA ORDINARIA # 9 del 13 de julio de 2022. "Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no son considerados dispositivos médicos, por ende, no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso: • Piedras de equilibrio inflables • Balancín • Balones • Bandas o tubos elásticos • Barras flexibles • Bolas de silicona frio -calor • Colchonetas • Cuñas • Malla elástica para dedos • Masajeador puntos de gatillo • Pelotas puyas sensoriales • Pesas". | Empaque Individual” | Modelo: Prostretch plus | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310898 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | UNIDAD DE REFRACCIÓN con nombre genérico MOBILIARIO MÉDICO. | EQUITEC, COLORS INSTRUMENTS | NO | Mobiliario utilizado en oftalmología y optometría para ubicar al paciente y colocar los equipos biomédicos requeridos para realizar los exámenes o pruebas que requiere cada persona. Adicionalmente, es el lugar donde el médico tiene a la mano todas las herramientas necesarias para el proceso de diagnóstico de cada paciente. | CAJA X 1 UNIDAD | TN-1010 | NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE EQUIPO BIOMEDICO NI DISPOSITIVO MEDICO De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310903 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | DRY-CAP UV con nombre genérico ESTACION DE SECADO E HIGIENE PARA AUDIFONOS. | DRY-CAP UV | NO | Secado: Los audífonos se colocan dentro de la estación, que genera un flujo de aire caliente (controlado) para eliminar la humedad de forma segura sin dañar los componentes sensibles. Desinfección: Se incluye luz UV para eliminar microorganismos en las superficies de los audífonos. Almacenamiento nocturno: Es recomendable que los audífonos se coloquen en la estación durante la noche para asegurar que estén secos y limpios al inicio del día. | CAJA POR UNIDAD | 90510100 Dry-cap uv 1.1 90910100 Dry-cap uv 3.1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO PARA LA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS AUDITIVOS. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241311766 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-16 | CARRO DE MEDICAMENTOS con nombre genérico CARRO DE MEDICAMENTOS | MEDWISH | NO | Esta unidad está fabricada con aleación de aluminio y columna de plástico ABS Está diseñado para la entrega de medicamentos a los pacientes. | UNIDAD | AG-MT007 AG-MT009 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE EQUIPO BIOMEDICO NI DISPOSITIVO MEDICO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310091 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-18 | UPLIFTING FACIAL ROLLER CON Nombre genérico RODILLO FACIAL REAFIRMANTE | PLUM Beauty | NO | Las piedras de masaje ayudan a levantar y reafirmar la piel, promoviendo una mejor absorción de los productos para el cuidado de la piel, permitiéndote lograr una apariencia más radiante y juvenil. Pasa el rodillo por la frente, la línea de la mandíbula, las mejillas, el cuello o donde sea necesario, utilizando movimientos de masaje suaves. Rodillo facial de uso mecánico, no quiere baterías. | Empaque Individual | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-23 | ORTHODONTIC ALIGNER TRAY SEATER - ALIGNER REMOVAL, con nombre genérico: SENTADOR DE CUBETA DEL ALINEADOR DE ORTODONCIA - EXTRACCION DE ALINEADORES | CORALCLEAN | NO | SENTADOR DE CUBETA DEL ALINEADOR DE ORTODONCIA Hace que la cubeta del alineador se ajuste más * Ayuda a la cubeta del alineador a ajustar los dientes más cerca: para asegurarse de alcanzar la fuerza de ortodoncia actual * Para alineadores transparentes removibles * Viene por colores y sabores * El producto está hecho de silicona de clase alimentaria. * No queda en boca * Su uso es temporal mientras el paciente use alineadores * Se puede usar con cualquier marca de alineadores EXTRACCION DE ALINEADORES Es un gancho elaborado de resina ABS que se utiliza para retirar o remover los alineadores * Para alineadores transparentes removibles * Viene por colores * No queda en boca * Su uso es temporal mientras el paciente use alineadores * Se puede usar con cualquier marca de alineadores | BOLSA UNIDAD, BOLSA X 2, CAJA PLASTICA X 2 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310899 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-23 | CONJUNTO DE MACROMODELOS ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO IV | NEODENT | NO | LOS MACROMODELOS (LLAMADOS “MACRO”; O “5X”) ODONTOLÓGICOS DE NEODENT SON DE USO EXCLUSIVO EN ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO, INDICADOS PARA SERVIR COMO APOYO EN LA CAPACITACIÓN, PLANEACIÓN Y AYUDA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA PREPARACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS. PROHIBIDO SU USO EN HUMANOS. SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD | 120.078 SALES BRIEFCASE 120.093 BOX PARA HANDS ON QUIRURGICO Y PROTESICO GM 120.094 BOX PARA HANDS ON QUIRURGICO GM 120.095 BOX PARA LLAVE CARRACA TORQUIMETRO 120.097 MACRO MODELO PACIENTES Zi 120.101 BOX DE ACRÍLICO ZI COM IMPLANTE 131.269 MACRO CILINDRO PROVISORIO DEL MUNON UNIVERSAL CLICK 131.270 MACRO TRANSFER DEL MUNON UNIVERSAL CLICK 131.274 TRANSFER DEL MINI PILAR CUBETA ABIERTA SLIM 5X 131.275 MACRO CONEXION GM PARA CONTRA-ANGULO 131.289 MACRO CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 131.290 MACRO TRANSFER EXACT DEL IMPLANTE GM 131.318 TORNILLO DEL CILINDRO DEL MINI PILAR CONICO NEO 5X 131.387 MACRO 5:1 HELIX NGM IMPL. 2.9X12 CUT CON 131.423 MACRO CONEXIÓN GM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241310958 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-23 | METAL POWDER, con nombre genérico: METAL EN POLVO PARA IMPRESORAS 3D DE METAL | SUPERFLOW®, MIMEXTRA® | NO | POLVO METÁLICO DESTINADO A SER USADO EN IMPRESORA DE METAL PARA DIVERSOS USOS CON LA FABRICACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS O MEDIANAS Y LIGERAS, COMO IMPLANTES MÉDICOS, APLICACIONES DENTALES, PIEZAS DE ALTA RESISTENCIA, ALTA TEMPERATURA Y PESO LIGERO EN TAMAÑOS GRANDES Y MEDIANOS COMO PRODUCTOS AEROESPACIALES Y MILITARES, PIEZAS NO MAGNÉTICAS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LIGERAS COMO COMPONENTES ELECTRÓNICOS, JOYAS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, APLICABLE A PIEZAS NO MAGNÉTICAS CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LIGERAS, COMPONENTES ELECTRÓNICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, AUTOPARTES, ETC. | UNIDAD | JSJW-SUPERFLOW® METAL POWDER, SUPERFLOW® CP-Ti, JSJ SUPERFLOW® METAL POWDER, SUPERFLOW® Ti-6Al-4V, SUPERFLOW® Ti-6,5Al-1Mo-1V-2Zr, JSJW-MIMEXTRA® FEEDSTOCK, MIMEXTRA® CP-Ti, MIMEXTRA® Ti-6Al-4V, JSJW TITANIUM TC4, JSJW TITANIUMTA15, JSJW TITANIUM TC11, JSJW TITANIUMTA0, JSJW TITANIUM TA1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241318270 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-23 | E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ® STENT GRAFT SYSTEM, con nombre genérico: SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS | E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ® | NO | DISPOSITIVO MEDICO FABRICADO A LA MEDIDA EL SISTEMA E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTES CON ANEURISMAS TORACOABDOMINALES DE TIPO I, II, III, IV o V CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DE CRAWFORD O ANEURISMAS O DISECCIONES DE AORTA ABDOMINAL SUPRA, PARA O YUXTARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA TORACOABDOMINAL. EL SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ES UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTES CON ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS TORACOABDOMINALES. SE FABRICA POR CUENTA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL MÉDICO A CARGO DEL TRATAMIENTO, EL CUAL APRUEBA BAJO LAS MEDIDAS ESTRICTAS DEL PACIENTE ESPECIFICO A TRATAR. EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS TORACOABDOMINALES, Y DE LOS ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS YUXTA-, PARA- Y SUPRARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA TORACOABDOMINAL CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA A LA CIRUGIA ABIERTA CONVENCIONAL. DURANTE SU COLOCACIÓN EN EL SISTEMA VASCULAR, LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA SE EXPANDE Y CUBRE EL SEGMENTO VASCULAR ENFERMO. DE ESTA FORMA, SE GUÍA EL FLUJO DE SANGRE A TRAVÉS DE LA LUZ DE LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA SIN ENTRAR EN CONTACTO CON LA LESIÓN. EL SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS E-XTRA DESIGN ENDOPRÓTESIS MULTIBRANCH CONSTA DE DOS COMPONENTES PRINCIPALES: • LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA, DENOMINADA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH • EL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN, DENOMINADO SISTEMA DE IMPLANTACIÓN E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH | UNIDAD | CATALOGO No. / V-NUMBER: V012453-00 - REF: CB2824L18-3M86600B EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE UBICADA EN LA CALLE 70 # 48 - 35, EN LA CIUDAD DE BARANQUILLA; POR EL MÉDICO TRATANTE, DR. AXEL ADONAI TOLSTANO ESPECIALISTA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR. PACIENTE QUE REBIRÁ EL DISPOSITIVO MÉDICO: MARIA DE JESUS AVILA COGOLLOS IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 64.540.633. NOTA ACLARATORIA: EL SISTEMA E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH EN EL AÑO 2023, OBTUVO UN CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD CERTIFICACIÓN No. 2023023458, EL CUALFUE FABRICADO Y USADO PARA LA PACIENTE SOLICITADA. LO ANTERIOR, SOLO PARA EFECTOS DE TRAZABILIDAD. ESTE TRAMITE FUE REALIZADO POR OTRO IMPORTADOR. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos, ya que se trata de un Dispositivo a la medida | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ® STENT GRAFT SYSTEM) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE MARIA DE JESUS AVILA COGOLLOS IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 64.540.633, QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241294401 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-26 | MASAJEADOR | HOFFEN | NO | El masajeador es de uso domestico, no es para uso médico y tampoco es para uso estético. Trabaja con un voltaje de 5V y una potencia de 26W,una batería de 2000 mAh. Es un masajeador. Es un masajeador ligero y compacto, para uso doméstico. Ofrece un masaje profundo que alivia y libera tensiones en la zona cervical y otras áreas del cuerpo, generando calor suave durante la sesión Esto proporciona una sensación de calma y relajación total, permitiéndote disfrutar de actividades como leer sin interrupciones. Área de uso: cuello, hombros, cintura, brazos, piernas. Cuenta con 6 cabezales de masaje simulado. Tiene 2 intensidades y 2 modos de masaje. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241328883 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-26 | D – Bacteriology | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de hisopo con diluyentes por duplicado para cultivo | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: D – Bacteriology, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241328893 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-26 | ESR - Erythocyte sedimentation rate | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de sangre total de 6,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: ESR - Erythocyte sedimentation rate, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241328895 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-26 | TM - Tumor markers | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de suero líquido de 2,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: TM - Tumor markers, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241328870 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-27 | CZQ - Chemistry/Therapeutic Drug Monitoring | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de suero líquido de 5,0 ml por duplicado | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CZQ - Chemistry/Therapeutic Drug Monitoring, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241328902 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-27 | AABT3 Antibody Titer—Automated | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (1) Una muestra de 2,0 ml para el título anti-B | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: AABT3 Antibody Titer—Automated, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241328909 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-27 | CT5 - Activated Clotting Time | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Three 1.7-mL lyophilized whole blood specimens with corresponding diluents | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CT5 - Activated Clotting Time, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241139284 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-31 | SISTEMA AVANZADO DE TAMIZAJE OCULAR PARA LA DETECCIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y OTRAS RETINOPATÍAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE IMÁGENES DE FONDO DE OJO, UTILIZANDO MODELOS AVANZADOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | VISIONAI | SI | El software está diseñado para el tamizaje y prediagnóstico de retinopatía diabética y otras patologías retinianas mediante el análisis automatizado de imágenes de fondo de ojo, utilizando modelos avanzados de redes neuronales convolucionales. Su objetivo es asistir en la identificación temprana de casos que podrían requerir atención médica especializada, mejorando la eficiencia del diagnóstico y facilitando el manejo oportuno de los pacientes. | Software | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto VISIONAI - con nombre genérico SISTEMA AVANZADO DE TAMIZAJE OCULAR PARA LA DETECCIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y OTRAS RETINOPATÍAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE IMÁGENES DE FONDO DE OJO, UTILIZANDO MODELOS AVANZADOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241266669 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-31 | MAGHEALY con nombre genérico DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA LA ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA | MAGHEALY | NO | MagHealy es un dispositivo portátil diseñado para ser utilizado por adultos en el hogar, basado en el uso de campos electromagnéticos con frecuencias específicas, controlados por una aplicación instalada en un Smartphone a través de Bluetooth. Su principal función es promover la armonización energética del entorno sin interferir en la estructura ni en las funciones biológicas del cuerpo. Puede colocarse en diferentes ambientes del hogar, como la sala o el dormitorio, para activar y energizar el espacio alrededor del dispositivo. A través de la aplicación, se seleccionan los programas o frecuencias deseadas para armonizar energéticamente el ambiente. | Caja x 1 unidad | Healy Wellness REF 0009 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241286426 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-31 | RELOJ DIGITAL (MASCULINO: FRESNO Y FEMENINO: TOLEDA) con nombre genérico RELOJ INTELIGENTE | AZZORTI | NO | * Conexión Bluetooth * Puedes escoger diferentes diseños o fondos de pantalla * Haz llamadas y controla el reproductor de música * Medición de frecuencia cardiaca, presión y nivel de oxígeno (Valores Aproximados) * Conteo de pasos, distancia, calorías y monitoreo de sueño (Valores Aproximados) * Recibe notificaciones de llamadas, SMS, redes sociales * Altavoz | 1 UNIDAD | VGTS4 (Aplica para referencias Masculinas y Femeninas) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241330281 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2024-12-31 | HCRT - Cardiac markers HCRT | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras líquidas de 2,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: HCRT - Cardiac markers HCRT, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241335734 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2024-12-31 | RT - Reticulocyte series | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Three 1.0-mL stabilized red blood cell specimens | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: RT - Reticulocyte series al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241335739 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-02 | AQH - Critical Care Blood Gas With Hematocrit | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras acuosas de 2,5 ml por duplicado y cinco muestras de 2,5 ml para análisis de hematocrito por duplicado; apropiado para todos los métodos excepto i-STAT | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: AQH - Critical Care Blood Gas With Hematocrit, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241341932 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-08 | BFC - Body Fluid Crystals | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Dos muestras de 1,5 ml de líquido corporal simulado (por ejemplo, líquido sinovial) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: BFC - Body Fluid Crystals, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241340704 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-08 | AQIS - Critical Care Blood Gas, i-STAT | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras por duplicado sólo para i-STAT | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: AQIS - Critical Care Blood Gas, i-STAT, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241340220 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-10 | AQHQ - Quality Cross Check—Critical Care Blood Gas With Hematocrit | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3) Tres muestras de 2,5 ml por triplicado y tres muestras de 2,5 ml para apropiado para todos los métodos excepto i-STAT. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: AQHQ - Quality Cross Check—Critical Care Blood Gas With Hematocrit,, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241294274 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-10 | COLUMNAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS / COLUMNA DE ALMACENAMIENTO | Columna de almacenamiento | NO | Sistema de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos con máxima optimización del espacio. Las columnas estan fabricadas con una sólida estructura de acero autoportante, los cajones también fabricados en acero, aseguran un perfecto funcionamiento y deslizamiento silencioso. Este sistema es fabricado a través de un sofisticado proceso de robotización que garantiza estándares de máxima calidad en cada unidad fabricada. Los cajones cuentan con separadores transversales y miniseparadores para una mejor gestión del stock de medicamentos y máximo aprovechamiento del espacio útil. Cuenta con cerraduras de seguridad que condenan cajones y módulos simultáneos o individuales. Contiene fondo transparente a partir de 1,50m de altura de material metacrilato el cual es antipolvo. | Columna de almacenamiento | MedicalBox Modelo: 80, Z, Y, X, W, V, U, T, S MedicalBox Modelo: 100, Z, Y, X, W, V, U, T, S MKBox Modelo: 92, A, B, C, D, E, F, G MKBox Modelo: 74, A, B, C, D, E, F, G MKBox Modelo: 55, A, B, C, D, E, F, G SERM Modelo: A, B, C, D | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241290754 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-10 | CARROS MÉDICOS | Carros Médicos | NO | Solución en la optimización de almacenamiento y transporte de insumos y medicamentos. Carros Médicos especializados para Hospitales y farmacias, los cuales ayudarán a realizar una distribución rápida y ordenada de los productos farmacéuticos en las diferentes áreas de la Institución de Salud. Los Carros Médicos se desarrollan para la operación diaria de los profesionales de la salud, cuentan con una durabilidad única en el mercado dado que cuentan con piezas metálicas y correderas fabricadas con estándares europeos que garantizan su calidad. Estos carros de transporte garantizan soluciones de movilidad entre el servicio de farmacia y las unidades de hospitalización como equipamiento para hospitales complejos. Cuenta con contenedores para la medicación con un espacio útil importante permitiendo la preparación diaria de la medicación individualizada de pacientes polimedicados y la intercambiabilidad de los casetes con las unidades hospitalarias. Permite apertura individual de cada contenedor reduciendo la posibilidad de error. | Carro médico | Carro unidosis simple Carro unidosis doble Carro multifuncional Carro de emergencia Carro de almacenamiento Carro de transporte | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241300236 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-10 | CONGELADOR PARA LABORATORIO | MIDEA | NO | PARA ALMACENAMIENTO DE PILAS REFRIGERANTES, MEDICAMENTOS, REACTIVOS. | UNIDAD | M D-MD-40W368 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: El producto CONGELADOR PARA LABORATORIO no puede ser utilizado para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340221 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-10 | AABT Antibody Titer—Automated | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | (1) Una muestra de 2,0 ml para el título anti-A; (1) una muestra de 2,0 ml para el título anti-D | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: AABT Antibody Titer—Automated, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241280940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-16 | STEPPER, nombre genérico. CONTROLADOR GRADUAL | CIVCO | NO | el equipo está diseñado para sostener y manipular sondas de ultrasonido e informar la posición durante la braquiterapia de próstata, la crioterapia, la biopsia guiada por plantilla transperineal o los procedimientos de colocación de marcadores fiduciales (incluida la determinación de volumen de la glándula prostática), o la aplicación de fuentes de radionúclidos en el organismo durante la braquiterapia | UNIDAD | 609-004 614-119 642-443 642-514 644-081 658-007 676-177 683-003 644-064 642-512 609-001 614-092 620-089 642-316 676-114 639-055 644-089 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241291235 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-16 | VENOM GO; VENOM 2, nombre genérico: DISPOSITIVOS DE MASAJE TÉRMICO PORTÁTIL | HYPERHEAT, HYPERICE | SI | Es una herramienta vital para los atletas que buscan optimizar sus calentamientos previos al entrenamiento y sus recuperaciones posteriores. Más allá del ámbito deportivo, ofrece alivio a quienes lidian con rigidez muscular crónica, dolores o las demandas físicas de la vida cotidiana. Su versatilidad lo convierte en una opción ideal para personas con estilos de vida diversos y niveles de condición física variados. Ya seas un atleta profesional, un entusiasta del fitness o alguien que pasa largas horas en un escritorio, la serie Venom está diseñada para mejorar tu salud muscular y bienestar general. | UNIDAD | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto VENOM GO; VENOM 2, nombre genérico: DISPOSITIVOS DE MASAJE TÉRMICO PORTÁTIL, marca: HYPERHEAT, HYPERICE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar ointercambiar energía se incluirán en la clase IIa,. (…)” | IIa
20241310964 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-16 | CAMINADORA TROTADORA | ATHLETIC, DHZ FITNESS, MOVIFIT, DYACO MEDICAL, INTENZA, FITNESS, SHUA FITNESS, SPIRIT FITNESS, XTERRA FITNESS | NO | EQUIPO PARA PRACTICAR DEPORTE (ACONDICIONAMIENTO FISICO, TERAPEUTICO) INSTITUCIONAL Y/O DOMÉSTICO Favorece el acondicionamiento físico. Favorece el ejercicio cardio-pulmonar de las personas. Favorece el entrenamiento deportivo y promueve el uso de grupos musculares y los ejercita durante la marcha de usuario. | CAJAS | CAMINADORA TROTADORA (TREADMILL FIT-FOLD 23T) MARCA ATHLETIC CAMINADORA TROTADORA CURVA (CURVE TREADMILL 1550T) PROFESSIONAL CROSS MARCA ATHLETIC CAMINADORA TROTADORA CURVA (PROFESSIONAL TREADMILL) MARCA ATHLETIC MODELO 1300T CAMINADORA TROTADORA (TREADMILL 110V) ADVANCED 610T MARCA ATHLETIC CAMINADORA TROTADORA (TREADMILL 110V) ADVANCED 610T PLUS MARCA ATHLETIC CAMINADORA TROTADORA X8600P MARCA: DHZ FITNESS / MOVIFIT CAMINADORA TROTADORA X8600PS MARCA: MOVIFIT / DHZ FITNESS EQUIPMENT, MODELO: X8600PS CAMINADORA TROTADORA MARCA: INTENZA FITNESS, MODELO: 450TI2S CAMINADOR TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: INTENZA, MODELO: 550TE2+ CAMINADORA TROTADORA CURVA MARCA: MOVIFIT (DHZ FITNESS) MODELO: A7000 CAMINADOR TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MODELO: X3i, REFERENCIA: (SH-T5170A) X3i (MARCA MOVIFIT / SHUA FITNESS) CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: MOVIFIT/ SHUA FITNESS, MODELO: X9i (SH-T860) CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: MOVIFIT/ SHUA FITNESS, MODELO: X5+ (SH-T6500S) CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: MOVIFIT / SHUA FITNESS, MODELO X2+ (SH-T9119P) CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: MOVIFIT / SHUA FITNESS, MODELO: X6+ (SH-T8700) CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: MOVIFIT / SHUA FITNESS, MODELO: X9+ (SH-T8919) CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA (TREADMILL) MARCA: SPIRIT FITNES, MODELO: CT800+ CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA MARCA: XTERRA FITNESS, MODELO: TR65 CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA MARCA: XTERRA FITNESS, MODELO: TR75 CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA MARCA: XTERRA FITNESS, MODELO: TR85 CAMINADORA TROTADORA MOTORIZADA MARCA: SPIRIT FITNESS, MODELO: XT185 BANDA CAMINADORA 7.0T MARCA DYACO MEDICAL BANDA CAMINADORA 4.0T MARCA DYACO MEDICAL SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS DE ACUERDO AL ORDEN PREVIO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241347068 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-16 | FRASER BROTH SUPPLEMENT / SUPLEMENTO DE CALDO FRASER | NEOGEN® | NO | Suplemento de medios de cultivo para el enriquecimiento selectivo de Listeria spp., para el análisis microbiológico de muestras de alimentos, piensos, agua y medio ambiente, no está previsto para usarse en el diagnostico de enfermedades u otras condiciones en humanos. Si se requiere la incorporación del Suplemento para Caldo Fraser, enfríe la base de caldo a temperatura ambiente y agregue asépticamente 10 ml del Suplemento para Caldo Fraser. Mezcle bien. Una vez suplementado el medio debe ser utilizado de inmediato. | Unidad vial 10 ml, 10 unidades | No registra | Teniendo en cuenta que el producto FRASER BROTH SUPPLEMENT / SUPLEMENTO DE CALDO FRASER, con la referencia BP0220010 / 700002053, es un suplemento de medio de cultivo destinado al enriquecimiento selectivo de Listeria spp, y su aplicación está limitada al análisis microbiológico de alimentos, alimento para animales, agua y medio ambiente, dado lo anterior, el producto por sí solo NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241273288 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-16 | CONTADORES DE CÉLULAR CELLDROP MODELOS FLI Y BF, nombre genérico: CONTADOR DE CÉLULAS | DENOVIX | NO | LA LINEA DE CONTADORES DE CÉLULAS QUE PROVEE DOS MODELOS QUE VARIAN EN SU USOS, LA LINEA FL QUE ES UN INSTRUMENTO ESTÁNDAR DE FLUORESCENCIA DUAL CON CAMPO LUMINOSO Y NO CUENTA CON FLUORESCENCIA, SIENDO POR SUPUESTO EL MODELO FLi MODELO MÁS VERSÁTIL DADO QUE PERMITE TRABAJAR CON CÉLULAS PRIMARIOS, NÚCLEOS AISLADOS, HEPATOCITOS, MUESTRAS FIJAS, CÉLULAS VEGETALES Y CÉLULAS DE INSECTOS, MIENTRAS TODOS LAS VARIACIONES OFRECE MODELOS DE PAGO POR LECTURA O LECTURAS ILIMITADASPARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | UNIDAD | I-20103 Brightfield Cell Counter (Pay-As-You-Go) I-20107 Brightfield Cell Counter (Pay-As-You-Go) I-20102 Brightfield Cell Counter (Unlimited) I-20106 Brightfield Cell Counter (Unlimited) I-20113 Dual Fluorescence + Brightfield Cell Counter (Unlimited) I-20115 Dual Fluorescence + Brightfield Cell Counter (Unlimited) I-20112 Dual Fluorescence + Brightfield Cell Counter (Pay-As-You-Go) I-20114 Dual Fluorescence + Brightfield Cell Counter (Pay-As-You-Go) I-20118 Dual Fluorescence + Brightfield Cell Counter High Magnification (Unlimited) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340224 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-16 | IG - Immunology, General | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (10) Diez muestras de suero de 1,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: IG - Immunology, General, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241325971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | TORRE DE TRAÇÃO RAZEK, nombre genérico: TORRE DE TRACCIÓN | RAZEK | SI | La Torre de Tracción Razek es un producto diseñado para distribuir el peso de los dedos o los brazos, lo que permite al cirujano colocar al paciente según los requisitos de los procedimientos quirúrgicos de muñeca o codo. El producto fue desarrollado para ser usado por cirujanos que están familiarizados con la técnica. Un uso inadecuado puede causar daños irreversibles. | INDIVIDUAL | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TORRE DE TRAÇÃO RAZEK, nombre genérico: TORRE DE TRACCIÓN, marca: RAZEK, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” | I
20241314789 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | IMPRESORA INTELIGENTE Y EXPERTA, nombre genérico: Impresora 3D de metal dedicada a la odontología | Profeta® | NO | Impresoras 3D de metal indicadas para la impresión de productos en metal para uso odontológico | UNIDAD | IS200 VP100 Pro IE150 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340223 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | IL – Immunology | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Todas las muestras inmunológicas excepto RFX y RUBX | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: IL - Immunology, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241308972 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | MESA DE CUADRICEPS | BAILEY | NO | Mesa de ejercicios profesional modelo 345 Permite ejercicios de extensión y ejercicios de extremidades inferiores y superiores. El respaldo se ajusta de vertical a horizontal con 7 posiciones. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241320029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | SISTEMA ROBÓTICO DE DESINFECCIÓN YUVIO ONE, nombre genérico: SISTEMA ROBÓTICO DE DESINFECCIÓN YUVIO-ONE | YUVIO-ONE | NO | El Sistema Robótico de Desinfección – YUVIO-ONE está diseñado para optimizar la desinfección de espacios mediante el uso de radiación UV-C. Las principales bondades incluyen: Eficacia en la eliminación de microorganismos: • Emite radiación UV-C a 253.7 nm, una longitud de onda que desactiva eficazmente hasta el 99.99% de virus, bacterias y esporas, incluyendo patógenos resistentes como Clostridium difficile. • Reduce el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) en entornos críticos como hospitales, laboratorios y plantas alimentarias. Cobertura de grandes áreas: • Diseñado para cubrir áreas de hasta 30 m² en 10 minutos, con una distribución uniforme gracias a su sistema de emisión de 360°. • Navegación autónoma mediante tecnología SLAM, permitiendo desinfección en múltiples zonas con mínima intervención humana. Seguridad operativa: • Equipado con sensores de proximidad LiDAR y ultrasónicos, que apagan automáticamente la emisión de UV-C si detectan movimiento humano o acceso no autorizado. • Sistema de control remoto y programación previa para reducir la exposición directa al operador. Ahorro en tiempo y costos: • Automatiza el proceso de desinfección, reduciendo el tiempo requerido por personal humano. • Su autonomía de hasta 8 horas permite ciclos prolongados de desinfección sin interrupciones. • Elimina la necesidad de productos químicos recurrentes, disminuyendo los costos asociados a insumos y residuos. Amigable con el medio ambiente: • No utiliza químicos ni genera residuos tóxicos, garantizando un impacto ambiental mínimo. • Las lámparas UV-C tienen una vida útil de hasta 16,000 horas, reduciendo la frecuencia de reemplazo y el desperdicio. | Empaque Primario:NA Empaque Secundario:Caja adicional de cartón con compartimientos para los accesorios (batería, cargador, manuales, etc.). Empaque Terciario:Pallet con refuerzos metálicos para la distribución segura del producto en grandes cantidades. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241334629 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-17 | COVM - SARS-CoV-2 Molecular, 5 Challenge | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras respiratorias simuladas líquidas de 1,5 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: COVM - SARS-CoV-2 Molecular, 5 Challenge, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241340139 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-17 | BNP5 - B-Type Natriuretic peptides BNP5 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de plasma líquido de 1,0 ml; tres envíos al año | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: BNP5 - B-Type Natriuretic peptides BNP5, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241313613 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | MOLECULIGHT | The Moleculight | SI | Es un dispositivo de diagnóstico por imagen que no precisa estar en contacto con el paciente. Este dispositivo toma imágenes y vídeos y utiliza un nivel seguro de luz de longitud de onda ultravioleta para iluminar las heridas y obtener una imagen fluorescente. Con el dispositivo de diagnóstico por imagen MolecuLight i:X no es necesario utilizar medios de contraste exógenos. El MolecuLight i:X visualiza la presencia de los niveles de bacterias potencialmente dañinas de forma instantánea gracias a la autofluorescencia endógena, sin necesidad de medios de contraste o contacto con el paciente. El dispositivo está pensado para ayudar los profesionales sanitarios durante el tratamiento de los pacientes con heridas mediante la visualización en tiempo real de las bacterias potencialmente dañinas. Está pensado para utilizarse como parte de los procesos habituales de evaluación clínica de las heridas, que pueden incluir la valoración de los signos y síntomas característicos de la infección. Bajo la luz ultravioleta, el MolecuLight i:X permite tomar y registrar tanto imágenes como vídeos de las heridas y la zona circundante en las que puede haber bacterias fluorescentes. Las señales fluorescentes de las bacterias que detecta el dispositivo indican visualmente a los profesionales sanitarios la presencia de bacterias, la carga bacteriana y su localización dentro y alrededor de las heridas. Esta información le sirve a los profesionales sanitarios como guía para seleccionar y aplicar tratamientos para las heridas, y hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento. La indicación de uso del dispositivo es la visualización instantánea de la presencia de bacterias potencialmente dañinas que se encuentran frecuentemente dentro o alrededor de las heridas durante la evaluación clínica y tratamiento de las heridas, y el seguimiento de la respuesta al tratamiento. | UNIDAD | MolecuLight I:X | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MOLECULIGHT, marca: The Moleculight, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241327979 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | ASIENTO MASAJEADOR ELÉCTRICO PARA CINTURA Y ESPALDA, nombre genérico: ASIENTO MASAJEADOR | FERRENOVO | NO | Aliviar la tensión muscular, mejorar la circulación en la zona lumbar y la espalda, proporcionar confort en climas fríos, ideal para personas que pasan mucho tiempo en el auto, útil para conductores que realizan viajes largos, adecuado para relajación en el hogar o la oficina, puede usarse como complemento en terapia de masajes. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | FN-25587 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340452 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-17 | U - Urine chemistry | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (6) Seis muestras de orina de 15,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: U - Urine chemistry, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241335728 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-17 | K - Ligand—General K | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de suero líquido de 5,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: K - Ligand—General K, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241340217 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | AQSQ - Quality Cross Check—Critical Care Blood Gas, i-STAT | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de 1,7 ml por triplicado sólo para los métodos i-STAT | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: AQSQ - Quality Cross Check—Critical Care Blood Gas, i-STAT, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241334623 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-17 | BDP5 - Bacterial Detection in Platelets, 5 Challenge | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de pellets liofilizados con diluyentes. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: BDP5 - Bacterial Detection in Platelets, 5 Challenge, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241340213 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-17 | CZ - Chemistry/Therapeutic Drug Monitoring | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Five 5.0-mL liquid serum specimens | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CZ - Chemistry/Therapeutic Drug Monitoring, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241336809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-20 | SURFACE PROTEIN (ALLERGEN) TEST SWAB | NEOGEN, CLEAN-TRACE | NO | Neogen Clean-Trace Test Proteínas Alergénicas en Superficie se puede usar para detectar residuos de proteína sobre las superficies y en solución, y por tanto determinar si la limpieza ha sido efectiva para eliminar proteínas, incluso las que podrían ser alergénicas. Sin embargo, la interpretación de los resultados varía según la aplicación específica, por lo que se recomienda que los usuarios validen el método de sus requisitos específicos. La prueba ofrece una estimación de proteína por medio del resultado en cambio de color. La Neogen® Clean-Trace® Test Proteínas Alergénicas en Superficie consiste en un hisopado para la detección de proteína, con un límite de detección de aproximadamente 3 μg de la proteína total (usando albúmina de suero bovino como control). El límite absoluto puede variar con la composición proteica de las muestras analizadas. Cuando analice superficies, equipos y soluciones de enjuague, es importante tener en cuenta que un residuo puede contener una mezcla de proteínas alergénicas y no alergénicas, así como materiales no proteicos. Alergenos detectados en superficie, Huevo 10 μg-20 μg, Leche 10 μg-20 μg, Maní 25 μg-50 μg, Gluten 40 μg, Soja 20 μg-40 μg, Almendra 20 μg-40 μg, Trigo sarraceno 20 μg-40 μg El fabricante declara que el producto permite la detección de proteínas para análisis en superficies, equipos y soluciones de enjuague | 1 Test, Caja con 60 Tests | ALLTEC60 700002023 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un Test para detección de proteínas alergénicas en superficie, equipos y soluciones de enjuague. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241277063 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-20 | LINEA ESPECTROFOTOMETROS DS-7 con nombre genérico: ESPECTROFOTOMETRO DE MICROVOLUMEN | DENOVIX | NO | Espectrofotómetro para microvolumenes hasta de 1µL lectura por fibra óptica. La muestra es en microvolumenes siendo unua solución ideal para el estudio de ácidos y proteínas purificadas. También realiza análisis de Absorbancia para la determinación de la muestra y estudios cinéticos como determinación de la cinética celular por densidad Óptica. El modelo DS-7X+ tiene función de lectura en cubeta. Como accesorio opcional puede venir equipado con soporte para cubeta, permitiendo trabajar volúmenes de rango de mililitros. Rango de Lectura de dsDNA hasta 15,000ng/µL y BSA 0,1 -450 mg/Ml. Estos productos están destinados al uso en Investigación. Su uso está destinado a la cuantificación de biomoléculas (e.g ácidos nucleicos o proteínas) usando la espectrofotometría UV/Vis en muestras de especies animales, plantas, bacterianas o virales. | UNIDAD | DS-7 PARA LECTURA EN PEDESTAL DE MICROVOLUMENES SIN OPCION PARA LECTURA EN CUBETA Y DS-7+CON PORTA CUBETA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: El producto LINEA ESPECTROFOTOMETROS DS-7 con nombre genérico: ESPECTROFOTOMETRO DE MICROVOLUMEN es de uso exclusivo en Investigación, por tanto no puede ser utilizado en muestras de origen humano. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241259747 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-23 | Toallitas Pro SaniHigene con Nombre genérico Toallas para desinfección | SIRMAXO | NO | Las toallitas Pro-SaniHigene se utilizan para limpiar y desinfectar superficies hospitalarias. | 50 TOALLITAS, 100 TOALLITAS Y 200 TOALLITAS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, Cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241282497 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-23 | BATA DESECHABLE NO ESTERIL | D MARTINE | NO | BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, LO CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION CON FLUIDOS CORPORALES EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD A TODO NIVEL EN LAS AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (UNIDADES RENALES, HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS MEDICOS, CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESTETICA. | EMPAQUE ENVASE BOLSA DE POLIPROPILENO X 1/5/10/15/20 EMBALAJE CAJA CORRUGADA X 100-200 UNIDADES | BATA PACIENTE MANGA CORTA /SISA • BATA PACIENTE MANGA LARGA PUÑO ELASTICO BLANCO/ PUÑO RESORTADO • BATA QUIRUGICA MANGA LARGA PUÑO ELASTICO BLANCO/PUÑO RESORTADO • BATA LABORATORIO CREMALLERA/BROCHES • BATA LAMINADA ALTA PROTECCION • BATA ODONTOLOGICA CREMALLERA/BROCHES • BATA DOMICILIARIA • TALLAS S/M/L/XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241314812 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-23 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL, con nombre genérico: ROPA DESECHABLE PARA CAMILLAS, SUPERFICIES Y MESAS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA SALUD | ESTERILEX SAS | NO | ROPA DESECHABLE NO ESTÉRIL UTILIZADA PARA PROTEGER CAMILLAS, SUPERFICIES Y MESAS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA SALUD. | POR UNIDAD O POR CANTIDADES DE 5, 10 O LAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE | ESTE CERTIFICADO DE NO REQUIERE AMPARARÁ LOS SIGUIENTES PRODUCTOS NO ESTERILES: SABANA PLANA, SABANA RESORTADA, PLÁSTICO DE MESA, CUBIERTAS DE MESA, TALEGO DE MAYO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241319250 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-23 | 3M™ ATTEST™ EBOWIE-DICK, con nombre genérico: PRUEBA BOWIE DICK | 3M™ Attest™ | NO | EL SISTEMA DE PRUEBAS 3M™ ATTEST™ EBOWIE-DICK PERMITE SUPERVISAR DE FORMA RÁPIDA Y FIABLE EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO DE LOS ESTERILIZADORES DE VAPOR CADA DÍA, ASÍ COMO DESPUÉS DE REALIZAR UN PROCESO DE REPARACIÓN DEL ESTERILIZADOR DE VAPOR EN CENTROS SANITARIOS. EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR LA TARJETA DE PRUEBA 3M™ ATTEST™ EBOWIE-DICK 10135, EL SOPORTE DE TARJETA 3M™ ATTEST™ EBOWIE-DICK 10135CH Y EL 3M™ ATTEST™ LECTOR AUTOMÁTICO EBOWIE-DICK 1190. INDICACIONES DE USO EL 3M™ ATTEST™ LECTOR AUTOMÁTICO EBOWIE-DICK 1190 ESTÁ DISEÑADO PARA INTERPRETAR, ALMACENAR Y MOSTRAR AUTOMÁTICAMENTE EL RESULTADO DE LA TARJETA DE PRUEBA 3M™ ATTEST™ EBOWIE-DICK 10135. NOTA: EL 3M™ ATTEST™ LECTOR AUTOMÁTICO EBOWIE-DICK 1190 CONTIENE UN ENLACE DE DATOS INALÁMBRICO BLUETOOTH DE CLASE 1.5. ESTE ENLACE DE DATOS POR RADIOFRECUENCIA FUNCIONA EN UN INTERVALO DE FRECUENCIAS DE 2402,0 MHZ A 2480,0 MHZ UTILIZANDO MODULACIÓN GFSK Y CON UNA POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN DE 10 MW (0,01 VATIOS). | TARJETAS DE PRUEBA: 30 TARJETAS/BOLSA, PORTATARJETAS: 2 Y 6 UNID/CARTUCHO, AUTOLECTORA: 1 UNIDAD (INCLUYE 2 PORTATARJETAS) | TARJETA DE PRUEBA REF: 10135, PORTATARJETA REF: 10135CH, UNIDAD AUTOLECTORA REF: 1190 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241319959 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-23 | Sbeadex Lightning Nucleic Acid Purification Starter Kit con Nombre genérico Kit para purificación de ácidos nucléicos por perlas | LGC BIOSEARCH TECHNOLOGY | NO | INICIACIÓN A LA PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLÉICOS DE PLANTAS O GANADO. USO EN INVESTIGACIÓN. INCLUYE DOS MÓDULOS ESPECIFICOS UNO COMUNMENTE UTILIZADO EN MUESTRAS DE PLANTAS ( MÓDULO A) Y EL OTRO QUE ES MÁS COMUNMENTE UTILIZADO EN GANADO (MÓDULO B). INCLUYE OTROS COMPONENTES COMO BUFFERS, LA PROTEINASA K Y LAS PERLAS QUE SON COMUNES PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRA CON AMBOS MÓDULOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS LOS COMPONENTES DE REPUESTO EN DIFERENTES PRESENTACIONES Y CON SU RESPECTIVA REFERENCIA. MUY ÚTIL AL MOMENTO DE DECIDIR CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN PARA PROCESAMIENTO DE SU MUESTRA ESPECIFICA. | KIT | NAP40-032-00 Sbeadex Lightning Nucleic Acid Purification Starter Kit 20 PURIFICACIONES NAP40-032-01 Sbeadex Lightning Nucleic Acid Purification Starter Kit 100 PURIFICACIONES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241319205 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | DISCOVERY.V8 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN, nombre genérico: ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA | Carl Zeiss Microscopy GmbH | NO | El uso específico del equipo incluido en las facturas No. 1143639004 (Discovery.V8) (Serie número 3911010205) adquirido por la Universidad de los Andes para ser utilizado en la Visualización de tejidos animales y disección de estructuras vasculares de ratón, como parte del proyecto de mantenimiento de colonias animales en el grupo de investigación de farmacología. | UNIDAD | SteREO Discovery.V8 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: El producto DISCOVERY.V8 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN, con nombre genérico: ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA, se autoriza por única vez para la Universidad de los Andes y no puede ser utilizado con fines de diagnóstico en seres humanos, solo para uso en investigación. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241321718 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | INSTRUCREME™ LUBRICANTE LISTO PARA USAR (CSL014). INSTRUCREME™ LUBRICANTE CONCENTRADO PARA USO EN LAVADORAS AUTOMATIZADAS O EN DILUCION (CSNL01) (CSNL01G), con nombre genérico: INSTUCREME LUBRICANTE CONCENTRADO - INSTRUCREME LUBRICANTE SPRAY LISTO PARA USAR | SUPERNOVA | NO | APLICAR MANUALMENTE A LAS PARTES DE TRABAJO DE LOS INSTRUMENTOS. USE EL LUBRICANTE DESPUÉS DE UNA MINUCIOSA LIMPIEZA Y ENJUAGUE DEL INSTRUMENTO, DEJAR SECAR Y PROCEDA A LA ESTERILIZACIÓN. MANTENGA CERRADO EL ENVASE CUANDO NO ESTÉ EN USO. PARA USO MANUAL DE INSTRUCREME CONCENTRADO DILUIR 1:10. LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR CASE MEDICAL INC., TIENE COMO USO INDICADO LA LIMPIEZA Y CUIDADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | (2x2.5 Gal) POR CAJA (4x1 gai) POR CAJA (12x2 oz) POR CAJA (12x24 oz) POR CAJA | CSNL01 Lubricante Concentrado CSNL01G Lubricante Concentrado CSNL012 Lubricante Concentrado CSL014 InstruCreme Lubricante Spray listo para usar | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241322081 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO CONCENTRADO | STERIXYME 4E, FLOWCHEMICAL | NO | EL DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO CONCENTRADO ES UN DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJA ESPUMA, IDEAL PARA LA LIMPIEZA SEGURA Y EFECTIVA DE ENDOSCOPIOS, CÁNULAS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. SU FÓRMULA EQUILIBRADA, QUE INCLUYE ENZIMAS ESPECIALES, TENSOACTIVOS Y SECUESTRANTES, ELIMINA FÁCILMENTE LA SUCIEDAD Y LOS MALOS OLORES RESIDUALES, ESPECIALMENTE EN RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO. ACTÚA DESDE LOS CINCO MINUTOS, GARANTIZANDO UNA LIMPIEZA PROFUNDA SIN GENERAR ACUMULACIONES DE ESPUMA, LO CUAL FACILITA EL ENJUAGUE Y MINIMIZA EL RIESGO DE PUNCIONES ACCIDENTALES | Contenidos netos: 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80. 90, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 210, 230, 240, 250, 260, 280, 290, 300, 320, 350, 400, 420, 450, 480, 500, 700, 750, 800, 1000, 2000, 3500, 3700, 3785, 3800, 4000, 5000, 10000, 19000, 20000, 60000, 200000 ml, L, g y kg. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241326158 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | HAIR SALON MICRO MIST | LA BEAUTY PROFESSIONAL | NO | La MICRO MIST es una herramienta capilar que utiliza una suave niebla que ayuda al cabello para que los tratamientos penetren mejor y actúen en profundidad cerrando las cutículas, dejando el cabello más hidratado, suave y saludable. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241327996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | SPA ELECTRONICO PARA PIES, GENERA BURBUJAS con nombre genérico: SPA ELECTRONICO PARA PIES | TEZZIO ADVANCE | NO | Relajación de pies cansados, estimulación del flujo sanguíneo, alivio de la fatiga, masaje con burbujas, regulación de la temperatura del agua, mejora de la circulación, confort general para los pies. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | TH-01753 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241330462 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | ULTRASONIC CLEANER (LAVADORA ULTRASÓNICA) RUNYES con nombre genérico: LAVADORA ULTRASÓNICA | Runyes | NO | Limpieza de instrumentos y suministros médicos (no para esterilización) | 1 unidad con accesorios y repuestos | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251011971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-24 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. ANA BLANCA RINCÓN BALLESTEROS Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR. | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. ANA BLANCA RINCÓN BALLESTEROS IDENTIFICADA CON CC 28.007.996 DE BARRANCABERMEJA SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA TORACICA, SIN MENCION DE RUPTURA. PACIENTE CON ANTECEDENTES DE ASMA, HTA E HIPOTIROIDISMO. HALLAZGO INCIDENTAL DE UROTAC, DE ANEURISMA DE TIPO FUSIFORME DE LA AORTA TORÁCICA DESDENDENTE QUE TIENE 5.0 CM DE DIÁMETRO TRANSVERSO POR 5.0 CM DE DIÁMETRO ANTEROPOSTERIOR. | UNITARIO | No registra | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico sobre medida y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE SRA. ANA BLANCA RINCÓN BALLESTEROS IDENTIFICADA CON CC 28.007.996 DE BARRANCABERMEJA QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241300412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-28 | TUNEL DE DESINFECCION UVC, nombre genérico: TUNEL UV | UVCLEAN | NO | El túnel de desinfección UVC es un dispositivo de tecnología avanzada diseñado para la reducción de carga microbiana en alimentos y objetos de uso en la industria alimentaria. Este sistema utiliza luz ultravioleta tipo C (UVC) en un rango de longitud de onda de aproximadamente 254 nanómetros, lo que permite inactivar eficazmente microorganismos como bacterias, virus, hongos y esporas que puedan estar presentes en las superficies. El equipo cuenta con una estructura cerrada y hermética que evita la exposición directa del operador a la radiación UVC. El túnel de desinfección UVC es aplicable en múltiples contextos, tales como: Industria alimentaria: Desinfección de frutas, verduras, empaques y herramientas de manipulación para reducir la carga microbiana y prolongar la vida útil. Otros elementos de producción: Puede utilizarse para la desinfección de materiales no orgánicos como bandejas, cajas y empaques antes de ingresar a áreas críticas. | No registra | UVPC011-012, UVUE050,UVUE100, UVUE200, UVUE500, TUVA001, TUVA002 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241327985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-28 | MASAJEADOR 4 NODOS CON CARGA PARA CARRO Y PARED, nombre genérico: MASAJEADOR | TEZZIO ADVANCE | SI | Relajación muscular, alivio de dolores de espalda, reducción de tensión en cuello y hombros, masaje en la parte baja de la espalda, estimulación de la circulación sanguínea, alivio de estrés y fatiga, terapia en casa o en la oficina, masaje en el automóvil durante viajes, recuperación muscular. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | TH-01751 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MASAJEADOR 4 NODOS CON CARGA PARA CARRO Y PARED, nombre genérico: MASAJEADOR, marca: TEZZIO ADVANCE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa(…)” | IIa
20241328823 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-28 | BALANZA ELECTRONICA DE PISO, 300 KGS.MODELO TCS-A-300, 110 VOLTIOS, 1 FASE, 60HZ, PLATAFORMA 450X600 MM, nombre genérico: BALANZA ELECTRONICA DE PISO | No registra | NO | USO INDUSTRIAL PARA PESAR PRODUCTOS EN BODEGAS PARA RECIBO Y DESPACHO DE MERCANCÍA | UNIDAD CON ACCESORIOS | MODELO TCS-A-300 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241328886 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-28 | ETKIN KAYRA, nombre genérico: Lampara de Luz para Examen Médico | Etkin / Kaira / Ondal / Berchtold / Chromophare | SI | Nos complace presentar los cabezales de luz de la serie Kayra, una serie de luces de examen que se ofrecen con funciones avanzadas, como ajuste de enfoque, ajuste de temperatura de color y modo dental. Los niveles de iluminación de 50.000 lux, 60.000 lux y 80.000 lux están disponibles para que los usuarios elijan. Las lámparas de la serie Kayra son sistemas de iluminación de exploración superiores que brindan una iluminación de hasta 80.000 lux a una distancia de 1 metro. Los altos valores de CRI de 95 y las funciones de ajuste de temperatura de color permiten usarlas para cirugías y procedimientos menores cuando sea necesario. | UNITARIA de cada Referencia con sus Accesorios | Mobile Kayra +81 Ref 1956392 Ceiling Mount Kayra +81 1000mm Ref 1956387 Ceiling Mount Kayra +81 800mm Ref 1956388 Ceiling Mount Kayra +81 600mm Ref 1956389 Ceiling Mount Kayra +81 400mm Ref 1956390 Wall Mount Kayra +81 Ref 1956391 Berchtold Chromophare FE528 Berchtold Chromophare FE628 | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 3 del 10 de abril de 2023, donde se conceptuó: “(…) Esta sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Medicos: • Colchones Antiescara • Lampara usadas en procesos de Diagnostico, Supervisión, Tratamiento, Prevención o alivio de una enfermedad • Bascula • Cama de uso Hospitalario (…)” (Subrayado fuera del Texto) Por lo tanto, una vez estudiada la información aportada se identifica que el producto ETKIN KAYRA, nombre genérico: Lampara de Luz para Examen Médico, marca: Etkin / Kaira / Ondal / Berchtold / Chromophare, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.. (…)” | I
20241334650 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-28 | PROTECTOR DE EQUIPO NO ESTERIL Y ESTERIL | UNION MEDICAL | NO | Los protectores para equipos están diseñados para cubrir o aislar los equipos de uso en hospitales, clínicas, laboratorios clínicos y farmacéuticos, consultorios, centros de estética, entre otros contribuyendo a proteger y alargar la vida útil de los equipos. Son de uso único | No registra | Dentro del grupo de protectores para equipo no esteril y esteril, se encuentran los siguientes productos: Protector para mango de luces Protector para mango de lampara cieliticas Protector para imágenes Protector para laparoscopio Protector para intensificador Protector para mampara Protector para fluoroscopio | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241336046 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-01-28 | SPA VAPORIZADOR FACIAL, nombre genérico: VAPORIZADOR FACIAL | TEZZIO ADVANCE | NO | Hidratar el rostro, limpieza profunda de la piel, desbloquear poros, mejorar la circulación sanguínea, cuidado de la piel, tratamiento para varios tipos de piel. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | TH-01752 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241325908 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | ALINEADORES TEMPORALES ESTANDAR | INVISALIGN | NO | LOS ALINEADORES TEMPORALES ESTÁNDAR PERMITEN LA POSICIÓN ADECUADA DE LOS DIENTES, ASÍ COMO UNA FUNCIÓN MEJORADA DE LA MORDEDURA. ESTE PRODUCTO ES REMOVIBLE Y TIENE UN TIEMPO DE USO DE MÁXIMO DOS SEMANAS (USO PROMEDIO DE 18-22 HORAS POR DÍA), DEBIDO A LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN LA DENTADURA. | UN PAR: SUPERIOR E INFERIOR POR UNIDAD DE EMPAQUE. | FULL TEEN LITE I7 GO GO PLUS COMPREHENSIVE MODERATE LITE EXPRESS FIRST MODERATE FIRST COMPREHENSIVE COMPREHENSIVE PHASE 2 VIVERA SWIFT CLEANING CRYSTALS CLEANING SYSTEM STARTER KIT WITH CLEANING CRYSTALS | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO ALINEADORES TEMPORALES ESTANDAR, DE MARCA INVISALIGN, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241324954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | FRESAS DE CORTE PARA MAQUINAS FRESADORAS CAD/CAM, con nombre genérico: FRESAS DE CORTE PARA MAQUINAS FRESADORAS CAD/CAM - PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DE MECANICA DENTAL | No registra | NO | Usada en laboratorios de mecánica dental para corte en las fresadoras CAD/CAM para estructuras metálicas y cerámicas, en laboratorios dentales. | UNIDAD | C = FRESAS CON RECUBRIMIENTO DE CARBONO – DIAMOND LIKE COATINNG, (DLC): C347-2AB0612, C347-2AB1017, C347-2AB2517, C347-2AF0610, C347-3AF1212, C444 2UB1010, C447-2UB1514, C450-2UB2018, C348-1DB0607, C348-1DB1016, C348-1DB2020, C350-2IF0504, C350-2IF1515, C653-1IB0607, C653- 1IB1016, C653-1IB2520, C650-2IB03TA, C445-2RB2016, C445-2RB1016, C445-2RB0610, C450-1NB0606, C450- 1NB0614, C450-1NB1016, C450-1NB2020, C450-2NB0610, C450-2NB1016, C450-2NB2020, C450-2NF3020, C342- 2SB0505, C342-2SB1017, C342-2SB2524, C450-1PB1016, C450-1PB2020, C450-2PB0610, C335-2VB1016, C335- 2VB2017, C340-2VB0603, C340-2VB1016, C340-2VB2017, C340-1VF2516, C450-1XB1016, C450-1XB2020, C450- 2XB0610, C450-1YB0606, C450-1YB0614, C450-1YB1016, C450-1YB2020, C357-1ZB1016, C357-1ZB2018, C357- 2ZB03TA, C357-2ZB0505, C357-2ZB1016, C357-2ZB2018, C657-2ZF1517, C357-2ZB03TA, C657-2ZF1517, C650- 1ZB1012, C650-1ZB2018, C650-2ZB03TA, C650-2ZB0505, C650-2ZB1012, C650-2ZB2018, C650-2ZF1517, C650- 2ZB03TA, C650-2ZF1517, C450-1DB0606, C450-1DB1016, C450-1DB2020, C450-2DB0605, C450-2DB1016, C450-2DB2020, C348-1IB0607, C348-1IB1016, C348-1IB2520, C350-2IF0504, C350-2IF1515, C653-1IB0607, C653- 1IB1016, C653-1IB2520, C650-2IB03TA. D = FRESAS CON RECUBRIMIENTO DE CARBONO CON PROPIEDADES DE DUREZA SIMILARES AL DIAMANTE: D347-2AB03TA, D347-2AB0612, D347-2AB1017, D347-2AB2517, D445-2UB0610, D450-2UB1016, D450-2UB1018, D450-2UB2020, D663-2UB0613, D663-2UB1016, D663-2UB2020, D348-2DB0607, D348-2DB1016, D348-2DB2520, D347-2IB03TA, D348-2IB0607, D348-2IB1016, D348-2IB2520, D653-2IB0607, D653-2IB0612, D653-2IB1016, D653-2IB2020, D653-2IB2520, D340-2WB0707, D340-2WB1017, D340-2WB2517, D445-2RB2016, D445-2RB1016, D445-2RB0610, D440- 2NB0304, D445-2NB0610, D450-2NB1016, D450-2NB2020, D450-3NB1012, D450-3NB2020, D445-2NB0608, D460- 2NB1010, D450-2NB2016, D342-2SB0505, D342-2SB1017, D342-4SB2524, D450-2PB0610, D450-2PB1016, D450- 2PB2020, D450-4PF1520, D335-2VB1017, D335-3VB2017, D340-2VB0603, D340-2VB1017, D340-3VB2017, D340- 2VF1216, D445-2XB0610, D450-2XB1016, D450-2XB2020, D450-2YB0606, D450-2YB0610, D450-2YB1016, D450-2YB2020, D445-2YB0608, D450-2YB1010, D450-2YB2016, D357-2ZB0505, D357-2ZB1016, D357-2ZB2018, D650- 2ZB0505, D650-2ZB1012, D650-2ZB2018, D450-2DB1016, D450-2DB2020, D450-2DB0606, D347-2IB03TA, D348-2IB0607, D348-2IB1016, D348-2IB2520, G = FRESAS G445-0DB05TA, G445-0DB1010, G445-0DB2515, G340-0DB05TA, G340-0DB1010, G340-0DB2515, G340-0IB2515, G340-0IB1010, G340-0IB06TA, G640-0IB2515, G640-0IB1010, G640-0IB0606, G340-0NB05TA, G340-0NB1010, G340- 0NB1511, G340-0NB2515, G450-0YB05TA, G450-0YB0606, G450-0YB1010, G450-0YB1508, G445-0YB2015, G450-0YB2515, T = FRESAS – GRANO DE DIAMANTE ADHERIDO POR ELECTROADHESION T645-3IM14, T645-3IM16, T645-3IM20, T450-3RF1416, T450-3RF1408, T445-3RM14, T445-3RM16, T445-3RM20, T445-3NF0503, T445-2NF0610, T450-2NF1020, T450-3NF1520, T450-2NF2020, T339-3SB2012, T338-3SB1008, T440-2PB0304, T340-3VF0503, T335-4VB2012, T335-2VB1008, T335-2VB0601, T335-2VT101208, T440-2XB0304, T450-2XF1020, T450-2XF1520, T450-2YF1416, T450-2YF1818, T445-3YM14, T445-3YM16, T445-3YM20, T440-3DF0503, T450-3DF1520, T445-2DF2006, T450-3DB1008, T450-3DB2012, T450-4DT201512, T450-4DT502516, T445-3DM14, T445-3DM16, T445-3DM20, T650-2IB0504, T650-3IB1010, T650-3IB1012, T650-3IB1512, T650-3IB1516, T650-3IB2012, T650-3IB2016, T650-3IB3016, T650-3IB3020, T650-2IF0504, T650-4IF1512, T650-4IF1516, T650-4IF2010, T650-3IF1508, T650-3IF1516, T650-2IT201516, T650-2IT081508, T650-2IT081516, T650-4IT201008, T650-4IT201512, T650-4IT201516, T650-4IT202016, T650-4IT993015, T445-3RB3012, T445-3RB2008, T445-3RB2012, T445-3RB1512, T445-3RB1008, T445-2RB0604, T445-4RT502512,T445-2RT201506, T445-4RT201512, T445-4RT201516, T445-4RT201008, T445-3RF1506, T445-3RF1516, T445-3RF1010, T445-3RF0503, T450-2PF1020, T450-3PF1520, T450-2YB0604, T450-3YB1008, T450-3YB1512, T450-3YB2012, T450-3YB2016, T450-3YB3012, T440-3YF0503, T445-2YF1005, T445-3YF1408, T445-2YF1508, T450-2YF1810, T445-2YT201008, T450-2YT201512, T450-2YT201516, T650-2ZB0503, T650-2ZB1012, T650-2ZB2012, T650-2ZB3018, T650-2ZF0503, T650-2ZF1210, T650-2ZF1510, T650-2ZF1515, T650-4ZT251512, T650-4ZT502012, T650-4ZT753018. V = FRESAS CON RECUBRIMIENTO AmSiN, NITRURO DE ALUMINIO TITANIO SILICIO VAN616, VAN618, VAN620, VAN416, VAN418, VAN420, VAN316, VAN318, VAN320, VAI616, VAI618, VAI620, VAI316, VAI318, VAI320, VAY416, VAY418, VAY420, VAV316, VAV318, VAV320, VAD416, VAD416, VAD418, VAD420, VAD316, VAD318, VAD320. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241325922 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | COMPOSITE DE MICROPARTÍCULAS FOTOPOLIMERIZABLE, con nombre genérico: RESINA DE RECUBRIMIENTO | VITAVM®LC, VITAVM®LC flow | NO | LOS PRODUCTOS VITA VM LC SON RESINAS DE RECUBRIMIENTO PARA PRÓTESIS DENTALES. SON UN COMPOSITE DE MICROPARTÍCULAS FOTOPOLIMERIZABLE PARA USO EXTRAORAL EN RESTAURACIONESFIJAS Y REMOVIBLES. | UNIDADx4g, UNIDADx3g, UNIDADx10g; KIT | C444314 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, A1 C444324 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, A2 C444334 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, A3 C444344 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, A3.5 C444354 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, A4 C444374 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, B2 C44431F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, A1 C44432F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, A2 C44433F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, A3 C44434F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, A3.5 C44435F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, A4 C44437F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, B2 C44438F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, B3 C44439F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, B4 C44440F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, C1 C44441F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, C2 C44442F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, C3 C44443F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, C4 C44444F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, D2 C44445F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, D3 C44446F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, D4 C443013 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, A1 C443023 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, A2 C443033 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, A3 C443043 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, A3.5 C443053 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, A4 C443073 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, B2 C443083 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, B3 C443093 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, B4 C443103 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, C1 C443113 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, C2 C443123 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, C3 C443133 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, C4 C443143 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, D2 C443153 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, D3 C443163 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, D4 C440314 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 0M1 C440344 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 1M1 C440354 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 1M2 C440364 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2L1.5 C440374 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2L2.5 C440384 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2M1 C440394 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2M2 C440404 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2M3 C440414 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2R1.5 C440424 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 2R2.5 C440434 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3L1.5 C440444 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3L2.5 C440454 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3M1 C440464 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3M2 C440474 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3M3 C440484 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3R1.5 C440494 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 3R2.5 C440504 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4L1.5 C440514 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4L2.5 C440524 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4M1 C440534 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4M2 C440544 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4M3 C440554 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4R1.5 C440564 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 4R2.5 C440574 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 5M1 C440584 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 5M2 C440594 VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g, 5M3 C44031F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 0M1 C44034F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 1M1 C44038F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 2M1 C44039F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 2M2 C44040F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 2M3 C44046F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 3M2 C44047F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 3M3 C44049F4 VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g, 3R2.5 C445013 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 0M1 C445043 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 1M1 C445053 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 1M2 C445063 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 2L1.5 C445083 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 2M1 C445093 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 2M2 C445103 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 2M3 C445133 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 3L1.5 C445163 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 3M2 C445173 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 3M3 C445193 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 3R2.5 C445233 VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g, 4M2 C4400110 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 0M1 C4400410 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 1M1 C4400510 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 1M2 C4400610 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2L1.5 C4400710 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2L2.5 C4400810 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2M1 C4400910 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2M2 C4401010 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2M3 C4401110 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2R1.5 C4401210 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 2R2.5 C4401310 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3L1.5 C4401410 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3L2.5 C4401510 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3M1 C4401610 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3M2 C4401710 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3M3 C4401810 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3R1.5 C4401910 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 3R2.5 C4402010 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4L1.5 C4402110 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4L2.5 C4402210 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4M1 C4402310 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4M2 C4402410 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4M3 C4402510 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4R1.5 C4402610 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 4R2.5 C4402710 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 5M1 C4402810 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 5M2 C4402910 VITA VM LC OPAQUE, 10 g, 5M3 C442414 VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g, CP1 C442424 VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g, CP2 C442434 VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g, CP3 C442444 VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g, CP4 C442454 VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g, CP5 C441024 VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g, EE12 C440924 VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g, EE2 C440964 VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g, EE6 C440994 VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g, EE9 C441924 VITA VM LC ENAMEL, 4 g, END C441914 VITA VM LC ENAMEL, 4 g, ENL C44241F3 VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g, CP1 C44242F3 VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g, CP2 C44243F3 VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g, CP3 C44244F3 VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g, CP4 C44245F3 VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g, CP5 C44091F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE1 C44101F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE11 C44102F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE12 C44092F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE2 C44095F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE5 C44096F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE6 C44097F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE7 C44099F3 VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g, EE9 C44192F4 VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g, END C44191F4 VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g, ENL C44231F3 VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g, G1 C44232F3 VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g, G2 C44233F3 VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g, G3 C44234F3 VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g, G4 C44235F3 VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g, G5 C11201F4 VITA VM LC flow NEUTRAL, 4 g, NT C44181F3 VITA VM LC flow WINDOW, 3 g, WIN C443713 VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g, GOL C442314 VITA VM LC GINGIVA, 4 g, G1 C442324 VITA VM LC GINGIVA, 4 g, G2 C442344 VITA VM LC GINGIVA, 4 g, G4 C442354 VITA VM LC GINGIVA, 4 g, G5 C442014 VITA VM LC NEUTRAL, 4 g, NT CVMLOL5 VITA VM LC OPAQUE LIQUID, 5 ml C444012 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT1 C444122 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT12 C444132 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT13 C444152 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT15 C444172 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT17 C444192 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT19 C444032 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT3 C444052 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT5 C444082 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT8 C444092 VITA VM LC PAINT, 2 g, PT9 C445913 VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g, PRE CVLCPAKV4 VITAVM®LC PAINT KIT CVLCCTKA3 VITAVM®LC combi TEST KIT A3 CVLCFTKA3 VITAVM®LC flow TEST KIT A3 CVLCPTKA3 VITAVM®LC paste TEST KIT A3 CVLCCTK2M2 VITAVM®LC combi TEST KIT 2M2 CVLCFTK2M2 VITAVM®LC flow TEST KIT 2M2 CVLCPTK2M2 VITAVM®LC paste TEST KIT 2M2 CVLCFCHK VITAVM®LC flow CHROMA KIT CVLCFGK VITAVM®LC flow GINGIVA KIT CVLCFPKV1 VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT CVLCPGK VITAVM®LC paste GINGIVA KIT CVMLP014 VITA VM LC PRIMER I, 5 ml CVMLP024 VITA VM LC PRIMER I, 5 ml CVMLP024 VITA VM LC PRIMER II, 5 ml CVMLPSET VITA VM®LC PRIMER SET | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251017741 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | Ensayo de Detección Molecular 2 para Listeria | NEOGEN® | NO | Los Análisis de Detección Molecular Neogen® usan amplificación isotérmica mediada por asas para amplificar rápidamente las secuencias de ácidos nucleicos con alta especificidad y sensibilidad, combinadas con bioluminiscencia para detectar la amplificación. Los resultados presuntamente positivos se reportan en tiempo real, mientras que los resultados negativos se revelan una vez terminado el ensayo. Los resultados presuntamente positivos se deben confirmar con su método de preferencia, o según se especifique en las regulaciones locales. El Ensayo de Detección Molecular 2 para Listeria Neogen está previsto para el uso en laboratorios por profesionales capacitados en el empleo de técnicas de laboratorio. Neogen no documentó el uso de este producto en otras industrias que no sean la alimentaria o la de bebidas. Por ejemplo, Neogen no documentó este producto para el análisis de muestras de agua, farmacéuticas, cosméticas, clínicas o veterinarias. | 1 Kit | No registra | Teniendo en cuenta que el producto: Ensayo de Detección Molecular 2 para Listeria, con la referencia MDA2LIS96 - 700002150, es un kit de reactivos para la detección rápida y específica de Listeria en muestras enriquecidas de alimentos y ambientes, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251015349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. DUBIAN EUGENIO HOYOS GÓMEZ CC 10105233 Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. DUBIÁN EUGENIO HOYOS GÓMEZ IDENTIFICADO CON CC 10.105.233 DE PEREIRA SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA Y DISECCION AÓRTICA. EN EL MOMENTO, ASINTOMÁTICO. TIENE INDICACIÓN TERAPÉUTICA, SIN EMBARGO ANTECEDENTE QUIRÚRGICO EN AORTA ASCENDENTE Y COMO ÚNICA OPCIÓN CARDIOVASCULAR ESTÁ LA CREACIÓN DE ENDOPRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA. | UNITARIO | No registra | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA CLÍNICA CARDIO VID- ROBLEDO EN MEDELLÍN POR EL DR. JUAN GONZALO MUÑOZ SIERRA, RADIOLOGO NEURO-INTERVENCIONISTA. De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto es considerado Dispositivo Médico sobre medida y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. DUBIAN EUGENIO HOYOS GÓMEZ CC 10105233 DE PEREIRA QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241320129 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | RINOCARE con nombre genérico: HUMECTANTE NASAL | OTOPHARMA | SI | USOS: OTOPHARMA RINOCARE ES UNA SOLUCIÓN NASAL TIPO GEL QUE HUMECTA, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA BRINDAR PROTECCIÓN, ACTÚA COMO EMOLIENTE, MEDIANTE LA COMBINACIÓN EFECTIVA DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES Y REGENERADORAS, CON ALOE VERA. OTOPHARMA RINOCARE TIENE UNA PUNTA APLICADORA FÁCIL DE USAR EN EL ÁREA NASAL GENERANDO PROTECCIÓN Y ALIVIO EN LA PIEL RESECA. MODO DE EMPLEO: APLICAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD ALREDEDOR DE LAS FOSAS NASALES LAS DESEADA 3 A 4 VECES AL DÍA SEGÚN VEA NECESARIO HUMECTAR | TUBO COLAPSIBLE CON CAPACIDAD DE 10 GRAMOS, CON CAJA PLEGADIZA | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto RINOCARE, con Nombre genérico HUMECTANTE NASAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; Así mismo lo anterior de conformidad con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante acta N 7 de 12 de junio de 2024, Numeral 3.20, la cual conceptúa: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, considera que teniendo en cuenta la composición del producto, concentraciones de los excipientes y la indicación de uso, el producto “Vapospray” es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de conformidad con el artículo 7, regla 5, literal a, del Decreto 4725 de 2005.” | I
20241323433 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | Bandejas y Contenedores para proceso de esterilización | TEKNO | NO | SE USA GENERALMENTE PARA APOYAR DIVERSOS EXÁMENES E INTERVENCIONES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. | Unidad + Accesorios | 17970-11 CESTILLO CON TAPA, 540X253X197MM, PARA EL SISTEMA DE RETRACTOR DE HIGADO 5110-11 ESTUCHE SOLO POR 3 MC INTOSH HOJAS 55210-50 ESTUCHE P.EST.AGUJAS PERFOR. 50X30X8MM 55210-65 ESTUCHE P.EST.AGUJAS PERFOR. 65X45X8MM 55210-75 ESTUCHE P.EST.AGUJAS PERFOR. 80X30X8MM 55250-62 CAJA INTERIOR SUELTA, 62 MM 55250-65 ESTUCHE P.EST.AGUJA,PERF.65MM/15MM,COMPL 55313-02 ESTUCHE P.EST.AGUJAS 150X95X13MM PERF. 55450-20 SCHIMMELBUSCH CILINDRO DE ESTERILIZACIÓN 190X190MM 55450-23 SCHIMMELBUSCH CILINDRO DE ESTERILIZACIÓN 240X165MM 55450-24 SCHIMMELBUSCH CILINDRO DE ESTERILIZACIÓN 240X240MM 55450-28 SCHIMMELBUSCH CILINDRO DE ESTERILIZACIÓN 290X165MM 55450-34 SCHIMMELBUSCH CILINDRO DE ESTERILIZACIÓN 340X240MM 55450-39 SCHIMMELBUSCH CILINDRO DE ESTERILIZACIÓN 390X290MM 56795-00 SOPORTE PARA 24 BROCAS, D. 2,35MM 75000-04 SOPORTE DE ACERO INOX PARA 3 INSTRUMENTOS, 75000-05 SOPORTE DE ACERO INOX PARA 5 INSTRUMENTOS, 75000-06 SOPORTE DE ACERO INOX PARA 10 INSTRUMENTOS, 75001-04 PROTECTOR DE ACERO INOX PARA 3 INSTRUMENTOS, 75001-05 PROTECTOR DE ACERO INOX PARA 5 INSTRUMENTOS, 75001-06 PROTECTOR DE ACERO INOX PARA 10 INSTRUMENTOS, 75002-01 PROTECTOR DE ACERO INOX CON TAPA Y INSERTO DE SILICONA AZUL, 75002-02 PROTECTOR DE ACERO INOX CON TAPA Y INSERTO DE SILICONA AZUL, 75002-03 PROTECTOR DE ACERO INOX CON TAPA Y INSERTO DE SILICONA AZUL, 75002-04 PROTECTOR DE ACERO INOX CON CLIP Y INSERTO DE SILICONA AZUL, 75002-05 PROTECTOR DE ACERO INOX CON CLIP Y INSERTO DE SILICONA AZUL, 75003-03 CONTENEDOR DE ACERO INOX PARA 5 INSTRUMENTOS, 75003-04 CONTENEDOR DE ACERO INOX PARA 10 INSTRUMENTOS, CON INSERTO DE SILICONA, 75004-01 CONTENEDOR DE ACERO INOX PARA 8 INSTRUMENTOS, 75004-02 CONTENEDOR DE ACERO INOX PARA 10 INSTRUMENTOS, CON INSERTO DE 75004-03 CONTENEDOR DE ACERO INOX PARA 16 INSTRUMENTOS, CON INSERTO DE 75006-01 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM 75006-02 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM 75006-03 TAPA NO PERFORADA 280X280X25MM 75006-04 TAPA PERFORADA 280X180X25MM 75006-05 PORTA PARA 11 INSTRUMENTOS 75006-06 SOPORTE DE ACERO INOX PARA 6 BANDEJAS Y TAPAS 75007-01 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM 75007-02 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM 75007-03 TAPA NO PERFORADA 180X140X25MM PLATEADO 75007-04 TAPA PERFORADA 180X140X25MM 75007-05 PORTA PARA 7 INSTRUMENTOS 75007-06 SOPORTE DE ACERO INOX PARA 6 BANDEJAS Y TAPAS 75008-01 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM PLATEADO 75008-02 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM MARRÓN 75008-03 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM ROJO 75008-04 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM AZUL 75008-05 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM VERDE 75008-06 BANDEJA NO PERFORADA 280X180X19MM VERDE 75009-01 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM PLATEADO 75009-02 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM MARRÓN 75009-03 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM ROJO 75009-04 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM AZUL 75009-05 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM VERDE 75009-06 BANDEJA PERFORADA 280X180X19MM VERDE 75010-01 TAPA NO PERFORADA 280X180X25MM PLATEADO 75010-02 TAPA PERFORADA 280X180X25MM PLATEADO 75010-03 PORTA PARA 16 INSTRUMENTOS 75010-04 SOPORTE EN ALUMINIO PARA 6 BANDEJAS Y TAPAS 75011-01 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM PLATEADO 75011-02 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM MARRÓN 75011-03 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM ROJO 75011-04 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM AZUL 75011-05 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM VERDE 75011-06 BANDEJA NO PERFORADA 180X140X19MM VERDE 75012-01 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM PLATEADO 75012-02 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM MARRÓN 75012-03 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM ROJO 75012-04 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM AZUL 75012-05 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM VERDE 75012-06 BANDEJA PERFORADA 180X140X19MM VERDE 75013-01 TAPA NO PERFORADA 180X140X25MM PLATEADO 75013-02 TAPA PERFORADA 180X140X25MM PLATEADO 75013-03 PORTA PARA 10 INSTRUMENTOS 75013-04 SOPORTE EN ALUMINIO PARA 6 BANDEJAS Y TAPAS 83147-16 CAJA PARA INSTRUMENTOS CON TAPA 165X90X35MM 83147-21 CAJA PARA INSTRUMENTOS CON TAPA 200X100X50MM 83147-22 CAJA PARA INSTRUMENTOS CON TAPA 220X150X50MM 83147-26 CAJA PARA INSTRUMENTOS CON TAPA 260X150X50MM 83147-30 CAJA PARA INSTRUMENTOS CON TAPA 305X205X50MM 83153-09 DISPENSOR DE ALGODÓN 90X80 MM TOLERANCIAS DE MEDIDAS POSSIBLES 83153-10 DISPENSOR DE ALGODÓN 100X100 MM TOLERANCIAS DE MEDIDAS POSSIBLES 83153-12 DISPENSOR DE ALGODÓN 120X120 MM TOLERANCIAS DE MEDIDAS POSSIBLES 83153-15 DISPENSOR DE ALGODÓN 150X150 MM TOLERANCIAS DE MEDIDAS POSSIBLES 86080-25 CESTA ACERO INOXIDABLE 590X280X255 MM 86081-13 CESTA ACERO INOXIDABLE 590X280X135 MM 86082-25 CESTA ACERO INOXIDABLE 280X280X255 MM 86083-13 CESTA ACERO INOXIDABLE 280X280X135 MM 86084-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 480X250X50 MM 86084-50N CESTA ACERO INOXIDABLE 480X250X50 MM 86085-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 240X250X50 MM 86099-70N CESTA ACERO INOXIDABLE 240X240X70 MM 86100-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 210X145X50 MM 86101-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 240X240X50 MM 86101-70 CESTA ACERO INOXIDABLE 240X240X70 MM 86101-90 CESTA ACERO INOXIDABLE 240X240X90 MM 86102-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 240X300X50 MM 86103-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 400X240X50 MM 86103-70 CESTA ACERO INOXIDABLE 400X240X70 MM 86103-90 CESTA ACERO INOXIDABLE 400X240X90 MM 86104-45 CESTA ACERO INOXIDABLE 480X240X45 MM 86104-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 480X240X50 MM 86104-70 CESTA ACERO INOXIDABLE 480X240X70 MM 86104-90 CESTA ACERO INOXIDABLE 480X240X90 MM 86105-50 CESTA ACERO INOXIDABLE 540X240X50 MM 86105-70 CESTA ACERO INOXIDABLE 540X240X70 MM 86105-90 CESTA ACERO INOXIDABLE 540X240X90 MM 86106-70 CESTA ACERO INOXIDABLE 280X110X70 MM 86160-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 1 FILTRO 600 X 300 X 135 MM 86160-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 2 FILTRO 600 X 300 X 135 MM 86160-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA SIN FILTRO 600X300X135 MM 86160-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 1 FILTRO 600X300X135 MM 86160-OS2F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 2 FILTRO 600X300X135 MM 86160-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA O FILTRO 600 X 300X135 MM 86161-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 1 FILTRO 300X300X135 MM 86161-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 2 FILTRO 300X300X135MM 86161-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA O FILTRO 300X300X135 MM 86161-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ANODIS.DURO30X30X13,5CM 86161-OS2F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 2 FILTRO 300X300X135 MM 86161-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA O FILTRO 300X300X135 MM 86162-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X13,5CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86162-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X13,5CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86162-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X16CM CON AGARRADERAO FILTRO 86162-OS1F CONTAINER INOX 600X300X135MM SIN BISAGRA CON 1 FILTRE 86162-OS2F CONTAINER INOX 600X300X135MM SIN BISAGRA 86162-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X13,5CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86163-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 30X30X13,5CM 86163-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 30X30X13,5CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86163-MSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX. 30X30X13,5CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86163-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ACERO INOX.30X30X13,5CM 86163-OS2F CONT.MOD."FILTRO"ACERO INOX.30X30X13,5CM 86163-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 30X30X13,5CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86164-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X13,5CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86164-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X13,5CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86164-MSOF STAND.CONT.ANDO.COLOR.600 X300X135MM 86164-OS1F STAND.CONT.ANDO.COLOR.600 X300X135MM SIN CHARNELA, 1 FILTRO 86164-OS2F STAND.CONT.ANDO.COLOR.600 X300X135MM 86164-OSOF STAND.CONT.ANDO.COLOR.600 X300X135MM 86165-MS1F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU CON AGARRADERA 1 FILTRO 30X30X13,5CM 86165-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD 30X30X13,5CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86165-MSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU CON AGARRADERA SIN FILTRO 30X30X13,5CM 86165-OS1F CONTENEDOR STANDARD ANODISADO 30X30X13,5CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86165-OS2F CONT.MOD."FILTRO"COLOR.ANOD.30X30X13,5CM 86165-OSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU SIN AGARRADERA O FILTRO 30X30X13,5CM 86168-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86168-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5 CON AGARRADERA 2 FILTRO 86168-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5 SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86168-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5 SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86169-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86169-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86169-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86169-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X16CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86170-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X13,5 CON AGARRADERA 1 FILTRO 86170-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X13,5 CON AGARRADERA 2 FILTRO 86170-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X13,5 SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86170-OS2F CONTENEDOR ACERO INOX.FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86171-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X13,5 CON AGARRADERA 1 FILTRO 86171-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X13,5 CON AGARRADERA 2 FILTRO 86171-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X13,5 SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86171-OS2F CONTENEDOR ACERO INOX.FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86172-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86172-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5 CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86172-OS1F CONT.DE ALUMINIO CON FILTRO PROTEGIDO 86172-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X13,5CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86173-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5 86173-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5 86173-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5 86173-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X13,5 86174-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X13,5CM 86174-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X13,5CM 86175-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X13,5CM 86175-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X13,5CM 86176-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X13,5 86176-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X13,5 86177-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X13,5CM 86177-OS CONT.MOD."VALVULA PROT."INOX.30X30X13,5 86178-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X13,5 86178-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X13,5CM 86179-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X13,5 86179-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X13,5 86180-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 1 FILTRO460X300X135 MM 86180-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 2 FILTRO 460X300X135 MM 86180-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA O FILTROX 460X300X135 MM 86180-OS2F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 2 FILTRO 460X300X135 MM 86180-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA O FILTRO 460X300X135 MM 86181-MS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X13,5CM 86181-MS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X13,5CM 86181-MSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X13,5CM 86181-OS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X13,5CM 86181-OS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X13,5CM 86181-OSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X13,5CM 86182-MS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X13,5CM 86182-MS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X26CM 86182-MSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X26CM 86182-OS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X26CM 86182-OS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X26CM 86182-OSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X26CM 86185-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5 CON AGARRADERA 1 FILTRO 86185-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5 CON AGARRADERA 2 FILTRO 86185-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5 SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86185-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5 SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86186-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X13,5 CON AGARRADERA 1 FILTRO 86186-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X13,5 CON AGARRADERA 2 FILTRO 86186-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X13,5 SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86186-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X13,5 SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86187-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86187-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86187-OS1F CONT.DE ALUMINIO CON FILTRO PROTEGIDO 86187-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X13,5CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86190-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 46X30X13,5CM 86190-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 46X30X13,5CM 86191-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 46X30X13,5 86191-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 46X30X13,5 86192-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 46X30X13,5CM 86192-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 46X30X13,5CM 86200-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86200-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86200-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X26CM CON AGARRADERA O FILTRO 86200-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X26CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86200-OS2F STAND.CONT.ACERO INOXIDABLE 60X30X26CM 86200-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X26CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86201-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86201-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86201-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X21CM CON AGARRADERAO FILTRO 86201-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X21CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86201-OS2F STAND.CONT.ACERO INOXIDABLE 60X30X21CM 86201-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X21CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86202-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86202-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86202-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X16CM CON AGARRADERAO FILTRO 86202-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X16CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86202-OS2F STAND.CONT.ACERO INOXIDABLE 60X30X16CM 86202-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X16CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86203-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X11 CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86203-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86203-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X11 CM CON AGARRADERAO FILTRO 86203-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X11CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86203-OS2F STAND.CONT.ACERO INOXIDABLE 60X30X11CM 86203-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD ACERO INOX. 60X30X11 CM SIN AGARRADERA O. FILTRO 86204-MS1F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86204-MS2F CONT.TIPO "FILTRO"ACERO INOX.30X30X26CM 86204-MSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X26CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86204-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ACERO INOX. 30X30X26CM 86204-OS2F CONT.MOD."FILTRE"ACERO INOX. 30X30X26CM 86204-OSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X26CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86205-MS1F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86205-MS2F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86205-MSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X21CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86205-OS1F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X21CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86205-OS2F CONT.MOD."FILTRE"ACERO INOX. 30X30X21CM 86205-OSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X21CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86206-MS1F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X16CM 86206-MS2F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86206-MSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X16CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86206-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ACERO INOX.30X30X16 CM 86206-OS2F CONT.MOD."FILTRO"ACERO INOX. 30X30X16CM 86206-OSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X16CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86207-MS1F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86207-MS2F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86207-MSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X11CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86207-OS1F CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X11CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86207-OS2F CONT.MOD."FILTRO"ACERO INOX. 30X30X11CM 86207-OSOF CONTENEDOR FILTRO ACERO INOX.30X30X11CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86210-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X26 CM 86211-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X21CM 86211-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X21CM 86212-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X16CM 86212-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X16CM 86213-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X11CM 86213-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 60X30X11CM 86214-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X26CM 86214-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X26CM 86215-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X21CM 86215-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X21CM 86216-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X16CM 86216-OS CONT.MOD."VALVULA PROT."INOX.30X30X16CM 86217-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X11CM 86217-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA ACERO INOX. 30X30X11CM 86220-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86220-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD.60X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86220-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X26CM CON AGARRADERA O. FILTRO 86220-OS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X26CM SIN BISAGRA (ALU) CON 1 FILTRO 86220-OS2F STAND.CONT.COLOR.ANODIZADO 60X30X26CM 86220-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X26CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86221-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86221-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86221-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X21CM CON AGARRADERAO FILTRO 86221-OS1F CONT.STAND.ANOD.COLOR.60X30X21CM SIN BISAGRA CON 1 FILTRO 86221-OS2F STAND.CONT.COLOR.ANODIZADO 60X30X21CM 86221-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X21CM SIN AGARRADERA O. FILTRO 86222-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86222-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86222-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X16CM CON AGARRADERA O. FILTRO 86222-OS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X16CM SIN BISAGRA CON 1 FILTRO 86222-OS2F STAND.CONT.COLOR.ANODIZADO 60X30X16CM 86222-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X16CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86223-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86223-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X11 CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86223-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X11CM CON AGARRADERA O.FILTRO 86223-OS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X11CM SIN BISAGRA CON 1 FILTRO 86223-OS2F STAND.CONT.COLOR.ANODIZADO 60X30X11CM 86223-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD 60X30X11CM SIN AGARRADERA O FILTRO 86224-MS1F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86224-MS2F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86224-MSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X26CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86224-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ANODIS.MORB.30X30X26CM 86224-OS2F CONT.MOD."FILTRO"COLOR.ANOD.30X30X26CM 86224-OSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X26CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86225-MS1F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86225-MS2F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86225-MSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X21CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86225-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ANODIS.MORB.30X30X21CM 86225-OS2F CONT.MOD."FILTRO"COLOR.ANOD.30X30X21CM 86225-OSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X21CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86226-MS1F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86226-MS2F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86226-MSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X16CM CON AGARRADERA SIN FILTRO 86226-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ANODIS.MORB.30X30X16 CM 86226-OS2F CONT.MOD."FILTRO"COLOR.ANOD.30X30X16CM 86226-OSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X16CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86227-MS1F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86227-MS2F CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86227-MSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X11CM CON AGARRADERA O FILTRO 86227-OS1F CONT.MOD."FILTRO"ANODIS.COLOR.30X30X11CM SIN BISAGRA CON 1 FILTRO 86227-OS2F CONT.MOD."FILTRO"COLOR.ANOD.30X30X11CM 86227-OSOF CONTENEDOR FILTRO COLOR/ALU 30X30X11CM SIN AGARRADERA SIN FILTRO 86230-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X26CM 86230-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X26CM 86231-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X21CM 86231-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X21CM 86232-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X16CM 86232-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X16CM 86233-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X11CM 86233-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 60X30X11CM 86234-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X26CM 86234-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X26CM 86235-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X21CM 86235-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X21CM 86236-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X16CM 86236-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X16CM 86237-MS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X11CM 86237-OS CONT.TIPO VALVULA PROTEGIDA 30X30X11CM 86240-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86240-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86240-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X26CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86240-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X26CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86241-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86241-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86241-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X21CM 86241-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X21CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86242-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86242-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86242-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X16 SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86242-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X16CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86243-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86243-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86243-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X11CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86243-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 60X30X11CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86244-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86244-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86244-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X26CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86244-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X26CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86245-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86245-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86245-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X21CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86245-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X21CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86246-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86246-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86246-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X16CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86246-OS2F CONTENEDOR ACERO INOX.FILTRO PROTEGIDO 30X30X16CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86247-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86247-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86247-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 30X30X11CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86247-OS2F CONTENEDOR ACERO INOX.FILTRO PROTEGIDO 30X30X11CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86250-MS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X80MM 86250-MS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X80 MM 86250-MSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X80MM 86250-OS1F MINI CONT. FILTER STAINL.ST.265X170X80MM 86250-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X80MM 86250-OSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X80 MM 86251-MS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X120MM 86251-MS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X120MM 86251-MSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X120MM 86251-OS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X120MM 86251-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X120MM 86251-OSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X120MM 86252-MS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X160MM 86252-MS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X160MM 86252-MSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X160MM 86252-OS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X17OX160MM 86252-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X160MM 86252-OSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X160MM 86253-MS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X17OX200MM 86253-MS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X200MM 86253-MSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X200MM 86253-OS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X200MM 86253-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X17OX200MM 86253-OSOF MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 265X170X200MM 86254-OS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 300X150X45MM 86254-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 300X150X45MM 86255-OS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 300X150X55MM 86255-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 300X150X55MM 86256-OS1F MINI CONT.FILTER STAINL.ST.300X150X65MM 86256-OS2F MINI CONT.FILTER STAINL.ST.300X150X65MM 86257-OS1F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 300X150X95MM 86257-OS2F MINI CONT. FILTRO ACERO INOX. 300X150X95MM 86270-MS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X26CM 86270-MS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X26CM 86270-MSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X26CM 86270-OS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X26CM 86270-OS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X26CM 86270-OSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X26CM 86272-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86272-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86272-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X26CM 86272-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X26CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86273-MS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X26CM 86273-MS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X26CM 86273-MSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X26CM 86273-OS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X26CM 86273-OS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X26CM 86273-OSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X26CM 86274-MS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X21CM 86274-MS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X21CM 86274-MSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X21CM 86274-OS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X21CM 86274-OS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X21CM 86274-OSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X21CM 86275-MS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X16CM 86275-MS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X16CM 86275-MSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X16CM 86275-OS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X16CM 86275-OS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X16CM 86275-OSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X16CM 86276-MS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X11CM 86276-MS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X11CM 86276-MSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X11CM 86276-OS1F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X11CM 86276-OS2F 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X11CM 86276-OSOF 3/4 CONT.ACERO INOXIDABLE 46X30X11CM 86277-MS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X21CM 86277-MS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X21CM 86277-MSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X21CM 86277-OS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X21CM 86277-OS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X26CM 86277-OSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X21CM 86278-MS1F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X16CM 86278-MS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR46X30X16CM 86278-MSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X16CM 86278-OS1F CONTENEDOR STANDARD ANODISADO 46X30X16CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86278-OS2F CONT.STAND.ANODIS.COLOR.60X30X16CM 86278-OSOF CONT.STAND.ANODIS.COLOR.46X30X16CM 86279-MS1F STAND.CONT.ANOD.COLOR 460X300X110MM 86279-MS2F STAND.CONT.ANOD.COLOR 460X300X110MM 86279-MSOF STAND.CONT.ANOD.COLOR 460X300X110MM 86279-OS1F STAND.CONT.ANOD.COLOR 460X300X110MM 86279-OS2F STAND.CONT.ANOD.COLOR 460X300X110MM 86279-OSOF STAND.CONT.ANOD.COLOR 460X300X110MM 86283-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86283-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86283-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X21CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86283-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X21CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86284-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86284-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86284-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X16CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86284-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X16CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86285-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86285-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86285-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X11CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86285-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X11CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86286-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86286-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X26CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86286-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X26CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86286-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO ACERO INOX. 46X30X261CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86287-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86287-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X21CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86287-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X21CM 86287-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X21CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86288-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86288-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X16CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86288-OS1F CONT.DE ALUMINIO CON FILTRO PROTEGIDO 86288-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X16CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86289-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86289-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86289-OS1F CONT.TYP"PROT.F."COLOR/ALU 46X30X11CM 86289-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 46X30X11CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86290-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X26CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86290-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X26 CON AGARRADERA 2 FILTRO 86290-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X26CM 86290-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X26CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86291-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X21CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86291-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X21 CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86291-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X21CM SIN AGARRADERA 1 FILTRO 86291-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X21CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86292-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X16CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86292-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X18 CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86292-OS1F CONT.DE ALUMINIO CON FILTRO PROTEGIDO 60 X 30 X 16CM 86292-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X16CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86293-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X11CM CON AGARRADERA 1 FILTRO 86293-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X11CM CON AGARRADERA 2 FILTRO 86293-OS1F CONT.TYP"PROT.F."COLOUR/ALU 60X30X11CM 86293-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 60X30X11CM SIN AGARRADERA 2 FILTRO 86294-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X26CM 86294-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X26CM 86294-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X26CM 86294-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X26CM 86295-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X21CM 86295-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X21CM 86295-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X21CM 86295-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X21CM 86296-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X16CM 86296-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X16CM 86296-OS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X16CM 86296-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X16CM 86297-MS1F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X11CM 86297-MS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X11CM 86297-OS1F CONTENEDOR DE ALUMINIO, FILTRO PROTEG. 30X30X11 CM 86297-OS2F CONT.TIPO FILTRO PROTEGIDO 30X30X11CM 86300-MS1F CONTENEDORES STANDARD 600X300X260 MM CON CHARNELA + 1 FILTRO 86300-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA + 2 FILTROS 600 X 300 X 260MM 86300-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA SIN FILTRO 600 X 300 X 260 MM 86300-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 1 FILTRO 600 X 200 X 260 MM 86300-OS2F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 2 FILTRO 600X300X260MM 86300-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA SIN FILTRO 600 X 300 X 260 MM 86301-MS1F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 1 FILTRO 600 X 300 X 210 MM 86301-MS2F CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA 2 FILTRO 6OO X 3OO X 21O MM 86301-MSOF CONTENEDOR ESTANDARD CON AGARRADERA SIN FILTRO 600 X 300 X 210 MM 86301-OS1F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 1 FILTRO 600 X 300 X 21O MM 86301-OS2F CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA 2 FILTRO 600 X 300 X 210 MM 86301-OSOF CONTENEDOR ESTANDARD SIN AGARRADERA SIN FILTRO 600 X 300 X 21O MM 86302-MS1F CONTENEDOR ESTAN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241326057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-30 | MÁSCARAS DE OXÍGENO Y MASCARAS DE DEMOSTRACIÓN NO FUNCIONALES, con nombre genérico: MASCARILLA DE OXÍGENO PARA PASAJERO | AVOX | NO | ESTOS CONJUNTOS ESTÁN DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS ÚNICAMENTE PARA APLICACIONES DE AVIONES COMO COMPONENTES DE UN SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO PARA AERONAVES; LAS MASCARILLAS DE DEMOSTRACIÓN NO SON FUNCIONALES Y NO SE PUEDEN CONECTAR A UNIDADES FUNCIONALES NI CONFUNDIR CON ELLAS | UNIDAD | SERIE 289-601; SERIE 289-801 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251017758 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-31 | Ensayo de Detección Molecular 2 para Listeria monocytogenes | NEOGEN® | NO | Se utiliza con el Sistema de Detección Molecular Neogen® para la detección rápida y específica y de Listeria monocytogenes en muestras enriquecidas de alimentos y ambientes. Los Análisis de Detección Molecular Neogen usan amplificación isotérmica mediada por asas para amplificar rápidamente las secuencias de ácidos nucleicos con alta especificidad y sensibilidad, combinadas con bioluminiscencia para detectar la amplificación. Los resultados presuntamente positivos se reportan en tiempo real, mientras que los resultados negativos se revelan una vez terminado el ensayo. Los resultados presuntamente positivos se deben confirmar con su método de preferencia, o según se especifique en las regulaciones locales. Neogen no documentó el uso de este producto en otras industrias que no sean la alimentaria o la de bebidas. Por ejemplo, Neogen no documentó este producto para el análisis de muestras de agua, farmacéuticas, cosméticas, clínicas o veterinarias | 1 Kit | No registra | Teniendo en cuenta que el producto: Ensayo de Detección Molecular 2 para Listeria monocytogenes, con la referencia MDA2LMO96 - 700002149, es un kit de reactivos para la detección rápida y específica de Listeria monocytogenes en muestras enriquecidas de alimentos y ambientes, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241277060 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-01-31 | ROPA DESECHABLE NO ESTÉRIL, con nombre genérico: ROPA DESECHABLE | BESTWE | NO | PROTECCIÓN Y MANIPULACIÓN EN CENTROS DE ESTÉTICA/BELLEZA, FÁRMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS EN LAS PRENDAS DEL USUARIO, EN ÁREAS QUE NO REQUIERAN ESTERILIDAD. GORRO DESECHABLE BATAS DESECHABLES CON Y SIN ANTI FLUIDOS, BLUSAS DESECHABLES CON Y SIN ANTI FLUIDOS PANTALONES Y OVEROLES DESECHABLES CON Y SIN ANTI FLUIDOS, CUBRE CALZADO (ZAPATONES) CON Y SIN ANTIDESLIZANTE SÁBANAS DESECHABLES CON Y SIN AJUSTABLE FUNDA-ALMOHADA DESECHABLE | AMPARA TODAS LAS PRESENTACIONES COMERCIALES Y EMPAQUES | BED SHHET / SÁBANA -NURSE´S CAP / GORRO DE ENFERMERA -PANTS / PANTALONES -DISPOSABLE PATIENT GOWNS / BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES -PILOW COVER / CUBIERTA DE ALMOHADA -SHOE COVER / CUBRE ZAPATOS -DISPOSABLE SURGICAL GOWNS / BATAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES -TYVEK COVERALL / OVEROL TYVEK -PP WORKWEAR / ROPA DE TRABAJO PP -GORRO DESECHABLE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20231298913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-04 | SPECTRUM ADAPTOR, nombre generico: ADAPTADOR DE IMÁGENES, | QUIKVUE, QUIKVUE PLUS, SPECTRUM | SI | Proporciona una lente de alta resolución 10X y una fuete de luz LED para iluminar el segmento anterior del ojo. Puede acoplarse fácilmente a la mayoría de los modelos de teléfonos inteligentes y capturar imágenes o videos del segmento anterior del ojo cambiando entre diferentes luces LED Se utiliza en fotodocumentación para la obtención de imágenes patológicas de la córnea | UNIDAD DE EMPAQUE INDIVIDUAL | VPA-200 VMC-100 VMC-200 VMC-300” | Es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 3 del 10 de abril de 2023, donde se conceptuó: “(…) Esta sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Medicos: • Colchones Antiescara • Lampara usadas en procesos de Diagnostico, Supervisión, Tratamiento, Prevención o alivio de una enfermedad • Bascula • Cama de uso Hospitalario (…)” (Subrayado fuera del Texto) Por lo tanto, una vez estudiada la información aportada se identifica que el producto SPECTRUM ADAPTOR, nombre genérico: ADAPTADOR DE IMÁGENES, marca: QUIKVUE, QUIKVUE PLUS, SPECTRUM, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “(…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.. (…)” | I
20251017625 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-04 | CYCGH - CAP/ACMG Constitutional Microarray | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Dos muestras de ADN de 2.0-μg | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CYCGH - CAP/ACMG Constitutional Microarray, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251019169 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-04 | FP1B - First Trimester Maternal Screening, Free Beta | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de suero de 1,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: FP1B - First Trimester Maternal Screening, Free Beta, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251019410 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-04 | Ensayo 2 Detección Molecular - Campylobacter | NEOGEN® | NO | El Ensayo Detección Molecular 2 para Campylobacter Neogen® se usa junto con el Sistema de Detección Molecular Neogen® para la detección rápida y específica de Campylobacter jejuni, Campylobacter lari y Campylobacter coli en muestras enriquecidas ambientales y de alimentos. El Ensayo Detección Molecular Neogen usa amplificación isotérmica mediada por asas para amplificar rápidamente las secuencias de ácido nucleico con alta especificidad y sensibilidad, combinadas con bioluminiscencia para detectar la amplificación. Los resultados presuntamente positivos se reportan en tiempo real, mientras que los resultados negativos se revelan una vez terminado el ensayo. Los resultados presuntivos positivos se deben confirmar con el método que usted prefiera o según lo especifiquen las regulaciones locales. Neogen no documentó el uso de este producto en otras industrias que no sean la alimentaria o la de bebidas. Por ejemplo, Neogen no documentó este producto para el análisis de muestras clínicas, veterinarias, cosméticas o farmacéuticas. | 1 Kit | MDA2CAM96 - 700002283 | Teniendo en cuenta que el producto: Ensayo 2 Detección Molecular - Campylobacter, con la referencia MDA2CAM96 - 700002283, es un kit de reactivos para la detección rápida y específica de Campylobacter jejuni, Campylobacter lari y Campylobacter coli en muestras enriquecidas ambientales y de alimentos, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251019508 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-04 | LN30 - B-type Natriuretic Peptides Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (6) Seis muestras de plasma líquido de 1,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN30 - B-type Natriuretic Peptides Calibration Verification/Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020022 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-04 | LN40 - Vitamin D Calibration Verification/ Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (6) Seis muestras de suero de 1,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN40 Total 25-OH Vitamin D Survey Calibration Verification/ Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020029 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-04 | LN47 - High-Sensitivity Troponin T Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio.. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (6) Seis muestras de suero de 2,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN47 - High-Sensitivity Troponin T Calibration Verification/Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020573 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-04 | UDS6 - CAP/ADLM Urine Drug Testing, Screening, Limited | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de orina líquida de 10,0 ml; dos envíos al año | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: UDS6 - CAP/ADLM Urine Drug Testing, Screening, Limited, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020577 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-04 | VLS2 - Viral Load | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (6) Seis muestras de plasma EDTA de 1,0 ml; dos envíos al año | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: VLS2 - Viral Load, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020583 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-04 | Y - Sex Hormones | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de suero líquido de 5,0 ml por duplicado | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: Y - Sex Hormones, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241334501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-06 | MGISP-Smart 8RS con nombre genérico SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | MGI | NO | El dispositivo es una plataforma automatizada de pipeteo flexible con 8 canales. Gracias a la integración de múltiples módulos funcionales, satisface las necesidades de manejo de líquidos en diversos escenarios de aplicación y es ampliamente utilizable en laboratorios dedicados a la investigación y análisis en ciencias de la vida. Este dispositivo está diseñado exclusivamente para investigación científica y no está destinado al diagnóstico clínico. El dispositivo cuenta con múltiples módulos funcionales y una pipeta de 8 canales con capacidad de 1000 μL, cuyos rangos de pipeteo y parámetros pueden controlarse de forma independiente. Esto permite realizar transferencias de líquidos, mezclas, control de temperatura, separación sólido-líquido, entre otras funciones, ofreciendo una solución integral para las necesidades de manejo de líquidos de los usuarios. | 1 embalaje x 1 equipo | Automated Sample Preparation System MGISP-Smart 8RS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: El producto MGISP-Smart 8RS con nombre genérico SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS, está destinado únicamente para investigación científica y no pude ser utilizado para diagnóstico clínico. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251019199 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | Ensayo de Detección Molecular 2 para Salmonella | NEOGEN® | NO | El Ensayo de Detección Molecular 2 para Salmonella Neogen® se usa junto con el Sistema de Detección Molecular Neogen® para la detección rápida y específica de Salmonella en muestras enriquecidas ambientales de procesos alimentarios, alimentos y alimento para animales. Los Ensayos de Detección Molecular Neogen® usan amplificación isotérmica tipo LAMP (por sus siglas en inglés) para amplificar rápidamente las secuencias de ácido nucleico con alta especificidad y sensibilidad, combinadas con bioluminiscencia para detectar la amplificación. Los resultados presuntamente positivos se reportan en tiempo real, mientras que los resultados negativos se revelan una vez terminado el ensayo. Los resultados presuntamente positivos se deben confirmar con su método de preferencia, o según se especifique en las regulaciones locales | 1 Kit | MDA2SAL96 – 700002157 | Revisada la información allegada, se evidencia que el producto Ensayo de Detección Molecular 2 para Salmonella Referencias: MDA2SAL96 – 700002157, es una prueba de detección rápida y específica de Salmonella en muestras enriquecidas ambientales de procesos alimentarios, alimentos y alimento para animales; así mismo el fabricante señala en las instrucciones del producto lo siguiente: “No use el Ensayo de Detección Molecular 2 para Salmonella Neogen para el diagnóstico de afecciones en seres humanos” De acuerdo con lo anterior, el producto NO ANALIZA MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO; por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251019282 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | HCV2 - Hepatitis C Viral Load | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de plasma líquido de 1,5 ml; tres envíos al año | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: HCV2 - Hepatitis C Viral Load, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251019292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | HFC - Hemocytometer Fluid Count | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de 1,0 ml de fluido corporal simulado | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: HFC - Hemocytometer Fluid Count, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251019418 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | MEDGEL ANTI-AGE con Nombre genérico Placa de gel de silicona grado medico | SILIMED® | SI | Tiene como finalidad mejorar la hidratación, luminosidad, suavidad, vitalidad, luminosidad, textura de la piel, líneas finas, líneas de expresión, dar firmeza y elasticidad a la piel, fácilmente aplicables y removibles. | Producto No esteril, placa de gel de silicona envasada en bolsa de polietileno conteniendo 1 o 2 U de acuerdo a referencia , empacado en caja de cartón | REF 1240-017OS2 REF 1240-018TG1 REF 1240-019P2 REF 1240-020C1 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MEDGEL ANTI-AGE con Nombre genérico Placa de gel de silicona grado medico, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...)”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I(…) | I
20251019441 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | PROBEFIX con Nombre genérico SOPORTE DE FIJACIÓN | USONO | SI | Soportes que facilitan la fijación de la sonda de ultrasonido al cuerpo para realizar multiples mediciones manteniendo la sonda en su lugar durante los movimientos intensos. Permite rotación de 360° mientras está fijado al cuerpo. Puede ser usado durante ejercicio deportivo, recuperación muscular, procesos de rehabilitación o en el ámbito científico. | UNIDAD | PROBEFIX DYNAMIC, PROBEFIX DYNAMIC PRO, PROBE ADAPTER PRO, BELT PRO | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PROBEFIX con Nombre genérico SOPORTE DE FIJACIÓN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...)”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I(…) | I
20251020565 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | TRC - Transfusion-Related Cell Count | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco suspensiones de 1,2 ml de plasma rico en plaquetas | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: TRC - Transfusion-Related Cell Count Survey, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020568 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | UAA1 - Automated Urine Microscopy | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Dos muestras de orina líquida de 12,0 ml para su uso con instrumentos Sysmex | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto UAA1 - Automated Urine Microscopy Survey, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | JATXM - Transfusion Medicine—Automated With Electronic Crossmatch | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Cinco muestras de sangre total 13%-17% de 4,0 ml con código de barras y una muestra de sangre total 23%- 27% de 2,0 ml para pruebas de compatibilidad; tres pruebas simuladas de unidades de donantes etiquetadas ISBT 128 y tres suspensiones de hematíes correspondientes. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: JATXM - Transfusion Medicine—Automated With Electronic Crossmatch, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020602 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | LN9 - Hematology Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (20) Veinte muestras líquidas de 3,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN9 - Hematology Calibration Verification/Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020604 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | LN13C - Blood Gas/Critical Care Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (10) Diez ampollas de 2,5 ml de muestras acuosas | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN13C - Blood Gas/Critical Care Calibration Verification/Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020669 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | BALINES PARA AURICULOTERAPIA con Nombre genérico Balines para Auriculoterapia | Shen Long | SI | Los balines para auriculoterapia de la marca Shen Long son pequeñas esferas diseñadas para ser aplicadas en puntos específicos de la oreja para el tratamiento de diversos trastornos y dolencias mediante la estimulación de los nervios auriculares. Ayuda a aliviar el dolor. - Puede reducir el estrés y la ansiedad. - Favorece la relajación muscular. - Se utiliza en tratamientos de auriculoterapia para una variedad de condiciones, incluyendo dolores crónicos, problemas de sueño, adicciones, entre otros. | Caja de cartón por 100 unidades. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BALINES PARA AURICULOTERAPIA con Nombre genérico Balines para Auriculoterapia, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...)”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I(…) | I
20251020717 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | PM6 - Anaplastic Lymphoma Kinase IHC TMA | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Un portaobjetos de microarrays de tejido de 10 núcleos | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PM6 - Anaplastic Lymphoma Kinase IHC TMA, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020723 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | PTH - Parathyroid Hormone. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de suero liofilizado de 2,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PTH - Parathyroid Hormone Survey, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020740 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | RBCAT - Red Blood Cell Antigen Typing | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Dos suspensiones de hematíes al 2%-4% de 2,0 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: RBCAT- Red Blood Cell Antigen Typing Survey, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020747 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | RFAV1 - Rare Flow Antigen Validation, CD1a. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (1) Una muestra de 1,1 ml de línea celular | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: RFAV1 - Rare Flow Antigen Validation, CD1a, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020750 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | RFAV3 - Rare Flow Antigen Validation, CD30. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (1) Una muestra de 1,1 ml de línea celular | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: RFAV3 - Rare Flow Antigen Validation, CD30, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020752 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-07 | TR5 - Molecular MTB Detection and Resistance, 5 Challenge | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de esputo simuladas de 1,25 ml para su uso con métodos moleculares | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: MTR5 - Molecular MTB Detection and Resistance, 5 Challenge, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251020761 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-02-07 | SO - Blood Oximetry. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 5) Cinco muestras de solución de hemoglobina humana estabilizada de 1,8 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: SO Blood Oximetry Survey, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241231112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | HOLLOW TAMPON CUP Nombre: Genérico: TAMPON REUTILIZABLE DE SILICONA BEPPY HOLLOW | BEPPY | NO | El tampón reutilizable de silicona BEPPY HOLLOW es un dispositivo reutilizable que se fabrica habitualmente en silicona de grado médico para la higiene íntima femenina y que recoge el flujo menstrual durante la menstruación. a diferencia de los tampones femeninos, las copas menstruales no absorben el flujo menstrual, simplemente lo recogen. Nuestra innovadora copa menstrual se diferencia de las copas tradicionales en muchos aspectos: ⁠ ⁠ 1. asa de extracción: ⁠ permite extraer la copa con un solo dedo y hace que la BEPPY. cup sea mucho más cómoda que las copas tradicionales ⁠ 2. orificio de ventilación: ⁠ facilita la extracción ya que evita que la copa haga vacío al retirarla. ¡además hace que el aire fluya cuando tienes relaciones sexuales! ⁠ 3. suavidad: es mucho más suave que las copas tradicionales, lo que permite un desprendimiento más natural de la menstruación. la copa se adapta a tu cuerpo y no al revés. | CAJA. CONTIENE UN TAMPON | El Tampon reutilizable BEPPY HOLLOW viene en dos colores rosa y morado | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Página 3 de 3 NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241325839 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | PROTECTOR DE ENDOSCOPIOS | CFmedical | NO | Accesorio de un solo uso, diseñado para proteger los endoscopios de daños por aplastamientos mecánicos en el tubo de inserción. CARACTERISTICAS: Protege eficazmente todo el extremo distal del endoscopio El diseño abierto permite que el endoscopio se airee durante el almacenamiento y transporte. Se ajusta a una amplia variedad de alcances de múltiples diámetros.. | Unidad | CF-0315 CF-0315P | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto Protector de Endoscopios con referencias CF-0315, CF-0315P puede ampararse en el registro sanitario del endoscopio. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241328816 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | HAND-FOOT-CLOTHING CONTAMINATION MONITOR con nombre genérico: MONITOR DE RADIACIÓN PARA MANOS Y PIES | NUVIA Instruments GmbH | NO | La línea HFC (Hand-Foot-Clothing Contamination Monitor) de Nuviatech Instruments está compuesta por 6 sistemas o modelos diseñados para garantizar la seguridad radiológica en entornos donde se manipulan o procesan materiales radiactivos. Esto incluye el control y verificación de contaminación en manos, pies y ropa del personal en centrales nucleares, laboratorios de investigación, hospitales y centros de medicina nuclear. Además, son empleados en zonas de acceso restringido para confirmar la descontaminación antes de que el personal abandone el área, y en empresas de gestión de residuos nucleares para el monitoreo del cumplimiento de límites de exposición. Estos equipos también facilitan el registro automático de datos para trazabilidad y cumplimiento de seguridad radiológica, permitiendo una administración eficiente y documentada de las mediciones. La tecnología de los monitores HFC emplea detectores de centelleo plástico de capa delgada, lo que garantiza una detección precisa y simultánea de partículas alfa y beta/gamma. Los equipos están configurados para mediciones automáticas y ofrecen capacidades de calibración de acuerdo con estándares internacionales. | UNIDAD | HFC BaseLine HFC SlimLine HFC TrendLine HFC CrossLine HFC EcoLine HFC HeadLine | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241329311 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | ROLLER, con nombre genérico: RODILLO PARA MASAJES: | SNATCHED | NO | 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: RODILLO PARA MASAJES, HERRAMIENTA DE FITNESS 2. USOS: - LIBERACIÓN MIOFASCIAL: AYUDA A LIBERAR LA TENSIÓN EN LOS MÚSCULOS Y EL TEJIDO CONECTIVO (FASCIA) APLICANDO PRESIÓN SOBRE ELLOS, LO QUE PUEDE ALIVIAR EL DOLOR Y MEJORAR LA MOVILIDAD. - MEJORA DE LA CIRCULACIÓN: AL MASAJEAR LOS MÚSCULOS, EL RODILLO PUEDE AYUDAR A AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO A LAS ÁREAS TRATADAS, PROMOVIENDO ASÍ UNA MEJOR RECUPERACIÓN MUSCULA - AUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD: SE UTILIZA PARA ESTIRAR LOS MÚSCULOS Y MEJORAR LA FLEXIBILIDAD, LO QUE PUEDE RESULTAR EN UN MEJOR RANGO DE MOVIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES - PREVENCIÓN DE LESIONES: AL AYUDAR A MANTENER LOS MÚSCULOS SUELTOS Y FLEXIBLES, EL USO REGULAR DEL RODILLO PUEDE CONTRIBUIR A PREVENIR LESIONES DURANTE EL EJERCICIO. - RECUPERACIÓN MUSCULAR: SE RECOMIENDA SU USO DESPUÉS DE ENTRENAR PARA AYUDAR A REDUCIR LA INTENSIDAD DEL DOLOR MUSCULAR DE APARICIÓN TARDÍA (DOMS) Y FACILITAR LA RECUPERACIÓN. - CALENTAMIENTO: PUEDE SER UTILIZADO COMO PARTE DE LA RUTINA DE CALENTAMIENTO PARA PREPARAR LOS MÚSCULOS ANTES DE UN EJERCICIO MÁS INTENSO. - RELAJACIÓN: OFRECE UN EFECTO DE MASAJE QUE PUEDE SER RELAJA | 1 UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | CAMPANAS EXTRACTORAS SIN DUCTOS con nombre genérico CAMPANA EXTRACTORA. | ESCO | NO | Son fundamentales para limpiar el aire de los vapores y gases tóxicos que podrían atentar contra la salud de los encargados de efectuar las tareas dentro de un laboratorio. Una campana o cabina de extracción en los laboratorios son un medio efectivo para captar vapores inflamables, irritantes, corrosivos, carcinogénicos, etc. para prevenir de exposiciones del personal y evitar la diseminación de las mismas en la atmósfera del laboratorio. Cuando la compuerta está baja, la cabina es también una barrera física que protege al operador de peligros tales como salpicaduras, aerosoles, fuegos y explosiones menores. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251018973 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR.CIPRIANO MEJIA BENAVIDES nombre genérico: NJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. CIPRIANO MEJÍA BENAVIDES IDENTIFICADO CON CC 7.451.735 DE BARRANQUILLA SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: EL ANGIOTAC TORACO-ABDOMINAL MUESTRA UN AAA YUXTARENAL FUSIFORME BILOBULADO DE 7.0 X 6.8 CMS DE DIÁMETROS MAYORES CON TROMBO MURAL EXCÉNTRICO, SINCUELLO PROXIMAL DE ANCLAJE. DICHO ANEURISMA COMPROMETE LA BIFURCACIÓN AÓRTICA Y SE EXTIENDE A LA ARTERIA ILÍACA COMÚN IZQUIERDA, LA CUAL MUESTRA PEQUEÑA DILATACIÓN ANEURISMÁTICA EN SU ASPECTO DISTAL. IGUALMENTE SE EVIDENCIAN ESTENOSIS OSTIALES EN AMBAS ARTERIAS RENALES, LO CUAL PUEDE DIFICULTAR LA CATETERIZACIÓN DE DICHOS VASOS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS STENT GRAFT. DADO ESTOS HALLAZGOS, SE CONSIDERA PARA TRATAMIENTO ENDOVASCULAR CON ENDOPRÓTESIS FENESTRADA CON FENESTRAS PARA AMBAS ARTERIAS RENALES. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH® es considerado Dispositivo Médico sobre medida y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE NJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR.CIPRIANO MEJIA BENAVIDES CC 7.451.735 DE BARRANQUILLA QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251019310 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-10 | ING - Insulin, Gastrin, and C-peptide | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de suero liofilizado de 5,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: ING - Insulin, Gastrin, and C-peptide, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241260734 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-11 | CHEMICAL INDICATORS HELIX nombre genérico: INDICADORES QUÍMICOS HELIX | Chemdye ® Hélix-PCD | SI | Los dispositivos Chemdye ® Hélix-PCD de desafío de procesos permiten evaluar la capacidad de penetración del agente esterilizante (Vapor, Óxido de Etileno, Formaldehído, Peróxido de Hidrógeno). Para lograr una esterilización exitosa es indispensable que el agente esterilizante penetre adecuadamente en el interior de los productos. Para que esto ocurra, es esencial que se extraiga completamente el aire y otros gases no condensables (NCG) de la cámara del esterilizador previo a la inyección del agente esterilizante. Los distintos dispositivos Chemdye ® Hélix-PCD simulan productos huecos complejos permitiendo evaluar el grado de penetración del agente esterilizante. | 250 tiras de PCD en hojas de 10 unidades + 1 Hélix-PCD. Datos en el envase: información del fabricante, condición almacenamiento e información en la etiqueta. | Cápsula de plástico de gran durabilidad, que sostiene un indicador químico diseñado para este sistema. La cápsula está conectada a un tubo plástico de gran resistencia de 0.25 m de largo (ver catálogo para otras medidas) y 2 mm de diámetro interno. Posee un conector especial de silicona cubierta por un conector externo. KH2X15-3.5Y/P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X15-5,3Y-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X15-7,0Y-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X15-9,0Y-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X15-18,0Y-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X15-E1-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X15-F1-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico. KH2X12-P1-P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba de indicador químico. KH2X025-P1/P - Kit Hélix - PCD + tiras de prueba con indicador químico | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.(…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…) | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | I
20241262509 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-11 | NASOFILTERS nombre genérico: FILTRO NASAL | NASOFILTERS | NO | Un filtro nasal respiratorio que se adhiere a la nariz y evita la entrada de contaminantes atmosféricos nocivos (PM2.5). Protección contra el Smog, polvo, Bacterias Y Moho, Emulsiones de la Industria Automotriz Humo, Polen y Alergenos, (información que se encuentra en el folio (27 y 28) de la ficha técnica de respuesta al auto.) Fabricado con nanotecnología para garantizar una caída mínima de presión y evitar molestias respiratorias Contiene un sustrato altamente poroso que realiza una filtración superficial y se limpia automáticamente a medida que exhalamos Se adhiere a la parte inferior de la nariz y es casi invisible a la distancia Se puede utilizar un filtro durante aproximadamente ocho horas | PAQUETE CON 6 UNIDADES. PAQUETE CON 24 UNIDADES. | TALLA S - M - L | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241275705 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-11 | NASOFILTERS nombre genérico: NASOFILTRO ANTIPOLUCIÓN | NANOCLEAN | NO | Es un filtro nano-respiratorio desechable que se adhiere a la base del orificio nasal y protege de la contaminación atmosférica Viene en diferentes tamaños que se ajustan directamente al orificio nasal Ofrece protección contra PM 2.5, PM10, bacterias y moho, polvo, emisiones de vehículos, humos de la industria, polen y alérgenos. Facil de transportar y usar TENER EN CUENTA: NO insertar en la cavidad de la fosa nasal NO recomendado para piel seca o sensible No recomendado cuando tiene moqueo de la nariz Es un producto que no está recomendado para niños menores de 6 años | PAQUETE TIPO SOBRE DE 30 UNIDADES O APLICATIVOS | S - M - L | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241260831 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-13 | PRISMA APP con nombre genérico APLICACIÓN MOVIL. | Löwenstein Medical, Prisma APP | SI | Prisma APP es una aplicación móvil para ayudar a los pacientes tratados con dispositivos compatibles de presión positiva en las vías respiratorias de Löwenstein Medical Technology proporcionándoles información relacionada con la terapia y control remoto. Está destinado por su fabricante para ser utilizado junto con uno o varios dispositivos médicos particulares para permitir específicamente que el(los) dispositivo(s) médico(s) se utilice(n) de acuerdo con su(s) propósito(s) previsto(s) o para ayudar específica y directamente a la funcionalidad médica del(los) dispositivo(s) médico(s) en términos de su(s) propósito(s) previsto(s). | UNIDAD | Los dispositivos que se pueden utilizar con prisma APP son prisma SMART plus/max / prisma SOFT plus/max (WM090TD) y prismaLINE (WM100TD), que son dispositivos de clase IIa (según el Reglamento (UE) 2017/745). | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto PRISMA APP con nombre genérico APLICACIÓN MOVIL es considerado dispositivo médico para uso en humanos, por cuanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” y por tanto el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 6 y 7, capítulo II del Decreto en mención, que citan: “Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría; Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 11. Todos los dispositivos médicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa. | Cabe señalar, que el riesgo del software se incluye en la misma regla de clasificación del equipo biomédico con el que se utiliza. | IIa
20241334510 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-13 | NGS CLOUD con nombre genérico PLATAFORMA DE ANÁLISIS SOPORTADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL: | PAIREND | NO | Para la valuación de datos genéticos generados a través de la secuenciación de próxima generación tecnologías de (NGS). Analizar decenas de miles, cientos de miles, millones de variantes genéticas, e identificar generalmente uno o dos cambios genéticos que causan enfermedad. | Plataforma de análisis en nube de internet | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: El producto NGS CLOUD con nombre genérico PLATAFORMA DE ANÁLISIS SOPORTADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL, está destinado únicamente para ser usado en investigación (RUO) y no para fines de diagnóstico o clínicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241299254 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | SISTEMA TOTAL DE ARTROPLASTIA ATM - SISTEMA PERSONALIZADO PARA ARTROPLASTIA DE ATM CPMH | CPMH | NO | EL SISTEMA PERSONALIZADO PARA ARTROPLASTIA DE ATM CPMH ESTÁ INDICADO EN CIRUGÍAS DE ARTROPLASTIA PARA EL REEMPLAZO TOTAL DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) CON EL FIN DE RESTABLECER SU FORMA Y FUNCIÓN, SOPORTANDO LAS TENSIONES RECIBIDAS POR LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR Y POSIBILITANDO LOS MOVIMIENTOS FISIOLÓGICOS, SIENDO UNA SOLUCIÓN SEGURA Y EFICAZ EN LA ARTROPLASTIA TOTAL DE ATM. LOS CAMBIOS DEGENERATIVOS DE LA ATM PUEDEN SER CAUSADOS POR DIFERENTES FACTORES, COMO ENFERMEDADES ARTRÍTICAS, ENFERMEDADES AUTOINMUNES, ANQUILOSIS ÓSEA O FIBROSA, FRACTURAS Y TUMORES QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE LA ATM. EL ABORDAJE INICIAL DE LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES DEBE INCLUIR TERAPIAS CONSERVADORAS, NO QUIRÚRGICAS O NO INVASIVAS. EL REEMPLAZO TOTAL DE LA ATM DEBE CONSIDERARSE EN CASOS GRAVES O REFRACTARIOS, COMO UNA ALTERNATIVA EN LAS ETAPAS TERMINALES DEL TRATAMIENTO DE LA ATM. EL SISTEMA DE ARTROPLASTIA ATM PERSONALIZADO CPMH SE PUEDE IMPLANTAR UNILATERAL O BILATERALMENTE. LAS CIRUGÍAS DE ARTROPLASTIA QUE EMPLEAN EL USO DEL SISTEMA DE ARTROPLASTIA PERSONALIZADA DE ATM CPMH DEBEN SER REALIZADAS POR UN CIRUJANO QUE ESTÉ DEBIDAMENTE CALIFICADO Y FAMILIARIZADO CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA | CAJA CON FOSA TEMPORAL Y PLACA CONDILAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. CAJA CON TORNILLOS EN EMPAQUE X 1, X 2, X 3, X 4 Y X 5 | No se manejan referencias teniendo en cuenta que se su diseño se realiza en base a la anatomía específica de cada paciente, surgiendo de pruebas de imagen como la tomografía computarizada, apuntando a la perfecta adaptación y relación hueso-implante y siendo una solución segura y eficaz para las reconstrucciones maxilares y mandibulares, con la consiguiente mejora en la calidad de vida de los usuarios de este implante. Los componentes del sistema se comercializan como ESTÉRILES (ETO). Todos los componentes del sistema son de UN SOLO USO. VIDA ÚTIL: los componentes del Sistema Personalizado para Artroplastia de ATM CPMH son seguros para una vida útil de 1 año a partir de la fecha de fabricación del producto para componentes personalizados y 3 años a partir de la fecha de fabricación para componentes no personalizados (tornillos). | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto “SISTEMA PERSONALIZADO DE ARTROPLASTIA TEMPOROMANDIBULAR ATM CPMH Nombre Genérico: SISTEMA PERSONALIZADO PARA ARTROPLASTIA DE ATM CPMH”, es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241329306 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | FEMALE URINAL, con nombre genérico: ORINAL FEMENINO | SNATCHED | NO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ORINAL FEMENINO USOS: URINAL ADAPTABLE A LA ANATOMÍA FEMENINA PARA UN USO CÓMODO Y EFECTIVO. LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR, IDEAL PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, VIAJES Y EMERGENCIAS. DISEÑO INTUITIVO QUE PERMITE UN FÁCIL ACOPLAMIENTO Y USO SIN DERRAMES. PUEDE SER FÁCILMENTE DESINFECTADO Y REUTILIZADO; INCLUYE TAPA PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO. | 1 UNIDAD | ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO CON FINES MÉDICOS. MODELO: P3Z00, SNA- URINAL-LI-U | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241329316 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | BOARD, con nombre genérico: TABLA LUMBAR: | No aplica | NO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: LA TABLA LUMBAR ESTÁ DISEÑADA PARA PROPORCIONAR SOPORTE Y ESTABILIDAD A LA ZONA LUMBAR DESPUÉS DE PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS, AYUDANDO A MANTENER UNA CORRECTA ALINEACIÓN DE LA COLUMNA Y FACILITANDO LA RECUPERACIÓN. USOS: - AYUDA A ALIVIAR LA TENSIÓN EN LA ZONA LUMBAR DURANTE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN. - MEJORA LA POSTURA AL SENTARSE, LO QUE ES CRUCIAL TRAS UNA CIRUGÍA. - FACILITA LA RECUPERACIÓN AL PROPORCIONAR SOPORTE ADICIONAL. | 1 UNIDAD | ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO CON FINES MÉDICOS. REFERENCIA: MODELO: YBY-003 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241330484 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | LIMPIADORAS PARA PRÓTESIS DENTAL: | WHOLE FRESH | NO | LAS TABLETAS LIMPIADORA WHOLE FRESH LIMPIAN PROFUNDAMENTE LAS PRÓTESIS DENTALES, APARATOS DE ORTODONCIA REMOVIBLES Y AYUDAN A REMOVER MANCHAS | CAJA QUE CONTIENE 30 TABLETAS | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241331544 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | DUAL-SIDED BLACKHEAD REMOVAL TOOL, con nombre genérico: REMOVEDOR DE PUNTOS NEGROS | MINISO | NO | 1.AYUDA A LIMPIAR LOS POROS, REDUCE IMPERFECCIONES, CONTROLA LA GRASA Y PREVIENE BROTES, MEJORANDO LA TEXTURA Y APARIENCIA DE LA PIEL. INDICACIONES: 1. UTILICE LA AGUJA PARA PINCHAR EL ACNÉ, PONGA EL ANILLO DE ACERO ALREDEDOR DEL ÁREA DEL ACNÉ, PRESIONE HACIA ABAJO Y LUEGO MUÉVASE LENTAMENTE. 2. DESINFECTE LOS REMOVEDORES DE ACNÉS DESPUÉS DE USARLOS Y GUÁRDELOS CORRECTAMENTE. | CAJA PLASTICA X 1 UNIDAD | 6942269581590: DUAL-SIDED BLACKHEAD REMOVAL TOOL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241331550 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | CINNAMOROLL PEARL GRAIN TEXTURE DRY WIPES (25 WIPES), POCHACCO PEARL GRAIN TEXTURE DRY WIPES (25 WIPES), con nombre genérico: TOALLITAS SECAS | MINISO | NO | USOS: 1. AYUDA A LIMPIAR Y CUIDAR LA PIEL DE FORMA HIGIÉNICA Y PRÁCTICA EN CUALQUIER LUGAR. INDICACIONES: 1. PARA USO SECO: DESPUÉS DEL LAVADO FACIAL, SEQUE LA CARA SUAVEMENTE CON UNA TOALLITA. 2. PARA USO HÚMEDO: SE PUEDE UTILIZAR CON LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACIAL PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS DE MAQUILLAJE Y LA SUCIEDAD, ETC. | PAQUETE X 25 PIEZAS | 6925912105411: CINNAMOROLL PEARL GRAIN TEXTURE DRY WIPES (25 WIPES) 6925912105428: POCHACCO PEARL GRAIN TEXTURE DRY WIPES (25 WIPES) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241336820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | DISCOS Y BLOQUES PMMA GODZILLAKING, con nombre genérico: DISCOS Y BLOQUES PMMA | GODZILLAKING | NO | ELABORACION DE Y RESTAURACION DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE, PROTESIS TOTALES, CORONAS Y CARILLAS PROVISIONALES. | BLOQUES, DISCOS | MONOCAPA MULTICAPA FLEXIBLE ROSA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241336833 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | DISCOS DE PEEK GODZILLAKING, con nombre genérico: DISCOS DE PEEK: | GODZILLAKING | NO | ELABORACION DE PROTESIS DENTALES TOTALES, PARCIALES, FIJAS Y REMOVIBLES | BLOQUES, DISCOS | NATURAL BLANCO AMARILLO ROSADO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241336842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | MÁQUINA DE SINTERIZACIÓN GODZILLAKING con nombre genérico MÁQUINA DE SINTERIZACIÓN. | GODZILLAKING | NO | SINTERIZACION DE MATERIALES DE LABORATORIO | UNIDAD | NCD MODELO F NCD MODELO FC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241336926 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | LAVADORA ULTRASONICA con nombre genérico LAVADORA ULTRASONICA SHINVA. | SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD | NO | La lavadora ultrasónica convierte la señal de oscilación de alta frecuencia generada por el generador ultrasónico en Oscilación mecánica de alta frecuencia a través del transductor para extenderse al medio ultrasónico. | UNIDAD Y ACCESORIOS | No registra | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la información relacionada en el folio 94 “El equipo presenta un diseño avanzado, funciones completas, velocidad de limpieza rápida y buen secado”, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241338996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | CÁNULAS RECTALES | No aplica | NO | APLICADOR DE MEDICAMENTOS A SER ADMINISTRADOS POR VÍA RECTAL. | CAJA CON MEDICAMENTO, INSERTO Y UNA (1) CÁNULA DE APLICACIÓN. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: El presente Certificado únicamente certifica el producto a comercializar como CÁNULAS RECTALES, la presentación comercial no avala ningún nombre de Medicamento, ya que este debe contar con el Registro Sanitario de Medicamento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340058 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | DISTILLED WATER DRINK (DESTILADOR DE AGUA) RUNYES con nombre genérico DESTILADOR DE AGUA. | Runyes | NO | Destilador de agua para su uso en clínicas, hospitales y/o laboratorios | 1 unidad con accesorios y repuestos | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340291 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA: WRO 300 H / 23G Series / CWP 100 ( modelos CPW WRO 101 H, CWP WRO 102 H, CWP WRO 103 H, CWP WRO 104 H, CWP WRO 106 H, CWP WRO 111, CWP WRO 112, CWP WRO 113, CWP WRO 114, CWP WRO 131 ROHH, CWP WRO 132 ROHH, CWP WRO 101S, CWP WRO 102S, CWP WRO 103S, CWP WRO 104S, CWP WRO 106S, CWP 100 WRO 106S DP, CWP 100 WRO 106 HDP) con nombre genérico PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. | GAMBRO, MAR COR, BAXTER, VANTIVE | NO | La unidad de purificación de agua Gambro WRO 300 H se ha diseñado para ser utilizado como dispositivo accesorio en diálisis. Su fin es producir agua tratada para diluir y formar líquido de diálisis, utilizando el concepto de ósmosis inversa. El WRO 300 H está pensado para su uso junto con una máquina de diálisis, siempre que las exigencias de flujo de entrada y presión se correspondan con la salida de la unidad WRO 300 H. La unidad de purificación de agua 23G de Mar Cor Purification es un equipo purificador de agua mediante el mecanismo de ósmosis inversa. Es indicado en la producción de agua tratada para diluir y formar líquido de diálisis utilizado en procedimientos de hemodiálisis. La unidad de purificación de agua CWP 100 ( modelos CPW WRO 101 H, CWP WRO 102 H, CWP WRO 103 H, CWP WRO 104 H, CWP WRO 106 H, CWP WRO 111, CWP WRO 112, CWP WRO 113, CWP WRO 114, CWP WRO 131 ROHH, CWP WRO 132 ROHH, CWP WRO 101S, CWP WRO 102S, CWP WRO 103S, CWP WRO 104S, CWP WRO 106S, CWP 100 WRO 106S DP, CWP 100 WRO 106 HDP) produce agua purificada grado AAMI de acuerdo a los estándares ISO 13959-2009 indicada para diluir y formar líquido de diálisis utilizado en procedimientos de hemodiálisis. | No registra | WRO 300 H (Unidad purificadora de agua) 23 G Series (Unidad purificadora de agua) CWP 100 ( Modelos: CPW WRO 101 H, CWP WRO 102 H, CWP WRO 103 H, CWP WRO 104 H, CWP WRO 106 H, CWP WRO 111, CWP WRO 112, CWP WRO 113, CWP WRO 114, CWP WRO 131 ROHH, CWP WRO 132 ROHH, CWP WRO 101S, CWP WRO 102S, CWP WRO 103S, CWP WRO 104S, CWP WRO 106S, CWP 100 WRO 106S DP, CWP 100 WRO 106 HDP) (Planta central purificación de agua) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340916 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | MAT con nombre genérico MASAJEADOR POWER MAT. | POWER MAT | NO | MASAJEADORES DOMESTICOS PARA DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, TALES COMO: PIERNAS, BRAZOS, ESPALDA, CUELLO, GLUTEOS, PIES, IDENTIFICADOS CON LA MARCA POWER MAT Y POWER MAT BY POFER FIT PRESENTES Y FUTURAS. TODOS LOS MASAJEADORES POWER MAT SON DE USO DOMESTICO. | EN CAJA POR UNIDAD | PARA LOS MASAJEADORES POWER MAT, TODOS DE USO DOMÉSTICO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340979 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | MAS™ DROPPER TIPS con nombre genérico MAS™ PUNTAS CUENTAGOTAS. | MAS™ | NO | El uso principal es evitar que el material de control quede expuesto para evitar la degradación de analitos propensos a la sensibilidad al oxígeno (como la bilirrubina; Mioglobina), y el uso secundario es facilitar la transferencia de líquido de la botella a los contenedores de muestras que se colocan en el instrumento DIV en lugar de pipetear con una pipeta. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 286-606 Screw Cap Dropper Tips | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251019196 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-14 | FH9 - Hematology Automated Differential Series | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 5) Cinco muestras de sangre total de 2,0 ml en viales con tapones perforables | FH9-06— FH9-10 | De acuerdo con lo anterior, el producto FH9 - Hematology Automated Differential Series, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20241306785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | ESA BA315 con nombre genérico MESA AJUSTABLE DE ESTABILIDAD. | BAILEY | SI | Las mesas individuales Bailey se utilizan en centros de terapia física, y en el hogar como ayuda en el control postural y métodos tradicionales (manuales) de terapia física. Estas mesas ajustables están diseñadas para adaptarse a las diferentes necesidades del cuerpo y ofrecen una superficie regulable donde el usuario puede realizar diversas actividades. Mesa/silla de pie y de posicionamiento para adultos que ofrece espacio de trabajo al estar de pie. | Unidad | BA-315” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MESA BA315 con nombre genérico MESA AJUSTABLE DE ESTABILIDAD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20241326132 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | INCUSHAKER con nombre genérico INCUSHAKER | BECHMARK SCIENTIFIC | NO | Los Incu-Shaker son dispositivos utilizados principalmente en laboratorios de investigación y laboratorios en general. Combinan las funciones de un incubador y un agitador orbital en un solo equipo, lo que permite incubar muestras a una temperatura controlada mientras se agitan de manera uniforme. | Unidad Incluye Accesorios | H1001-M, H2010, H2012, H3020, H3022, H3501, H6002, H6004, H5000-HC, H5000-H, H5100-HCT, H2020, H2024 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241327559 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | TELERPM ANYHUB con nombre genérico TELERPM ANYHUB | No aplica | NO | El TeleRPM AnyHub elimina la necesidad de utilizar aplicaciones móviles en los celulares de los pacientes o usuarios, al actuar como un puente o conexión entre dispositivos médicos y equipos biomédicos que cuenten con conexión Bluetooth y un sistema en la nube para el análisis de datos de signos vitales. Garantiza la transmisión segura de la información y en tiempo real hacia una plataforma web para su monitoreo y análisis detallado. Indicaciones y Contraindicaciones El TeleRPM AnyHub no realiza ninguna medición de variables o signos corporales. Los dispositivos médicos o equipos biomédicos conectados, deben ser configurados previamente para asegurar su transmisión. No se requiere conexión del dispositivo periférico por parte del usuario. No hay contraindicaciones. | Empaque Individual | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241328030 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | TORRE DE TRACCION RAZEK, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS. | RAZEK | SI | Es un dispositivo que se compone de una malla elaborada a partir de poliéster y poliolefina que es proporcionada estéril pero no es invasiva y está diseñada para sujetar y elevar únicamente los dedos del paciente con el fin de distribuir el peso y la fuerza de los brazos mediante la elevación facilitando al cirujano posicionar al paciente para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de muñeca y codo; esto se logra con la ayuda de una estructura de torre metálica elaborada a partir de aluminio, acero inoxidable y bronce que posibilita la tracción del brazo y antebrazo facilitando a la malla la elevación del codo para el proceso de tracción. Este dispositivo puede ser usado en procedimientos ortopédicos y artroscópicos de muñeca y codo | EMPAQUE UNITARIO | TORRE DE TRACCION RAZEK, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS TORRE DE TRAÇÃO RAZEK TLT TORRE DE TRAÇÃO RAZEK STD 740670000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK SIMPLES PEDIÁTRICA 740680000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK DUPLA PEDIÁTRICA 740690000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK SIMPLES PEQUENA 740700000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK DUPLA PEQUENA 740710000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK SIMPLES MÉDIA 740720000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK DUPLA MÉDIA 740730000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK SIMPLES GRANDE 740740000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK DUPLA GRANDE 740750000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK SIMPLES EXTRA GRANDE 740760000 MALHA DE TRAÇÃO RAZEK DUPLA EXTRA GRANDE | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto TORRE DE TRACCION RAZEK, ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, por cuanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, que cita: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” (Subrayado fuera de texto) | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…).” (negrilla fuera de texto). | I
20241339302 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | JERINGAS DE LABORATORIO | SOCOREX | NO | LAS SIGUIENTES JERINGAS DOSYSTM BRINDAN SOLUCIONES EFICIENTES PARA LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES DE DOSIFICACIÓN REPETIDA, INCLUIDA LA FILTRACIÓN ESTÉRIL (USANDO UN KIT DE ACCESORIOS PARA MEJORAR LA ESTANQUEIDAD) Y LA DOSIFICACIÓN DE AGAR CALIENTE O MEDIOS DE CULTIVO. DOSYSTM BASIC 162/172 LLENADO AUTOMÁTICO Y DOSIFICACIÓN DISPARO A DISPARO MEDIANTE AGUJA O CÁNULA. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340906 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | TOILET PILLOW con nombre genérico ALMOHADILLA DE BAÑO BBL. | No registra | NO | Proporciona comodidad y soporte mientras permite un descanso adecuado en el área tratada. Facilita la higiene personal mientras se mantiene la forma deseada después de la cirugía. Ayuda a prevenir molestias durante la recuperación. | 1 Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340939 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | MICROBIOLOGIC SAFETY CABINET con nombre genérico CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA | NUVE | NO | Las cabinas de seguridad microbiológica MN 090 Clase II están diseñadas para proteger el medio ambiente y al operador. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241341431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | MEDSEARCH con nombre genérico MEDSEARCH. | MEDSEARCH | NO | Para comenzar a utilizar Medsearch, acceda a la plataforma a través de su página web oficial. El registro está limitado exclusivamente a profesionales y estudiantes del sector de la salud. Durante el proceso de registro, se requerirá la respuesta a preguntas específicas para confirmar esta afiliación. Una vez registrado, podrá iniciar sesión con sus credenciales para explorar las funcionalidades de esta herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA). Medsearch permite a los usuarios formular preguntas relacionadas con temas médicos como síntomas, enfermedades, tratamientos y otros conceptos especializados. La plataforma analiza estas consultas y devuelve respuestas claras, precisas y fundamentadas. Cada respuesta incluye referencias a fuentes verificables, lo que facilita a los usuarios corroborar y profundizar en la información proporcionada. La interfaz de Medsearch ha sido diseñada pensando en la facilidad de uso, asegurando una experiencia fluida para profesionales y estudiantes del sector salud. No se requiere experiencia técnica previa, ya que el proceso de interacción con la herramienta es completamente automático. Medsearch está orientado a apoyar la gestión de conocimiento en salud, brindando acceso rápido y confiable a información médica basada en literatura científica. Es una herramienta clave para la educación continua y la actualización profesional. No se posiciona como un sistema de diagnóstico ni como soporte para la toma de decisiones clínicas, sino como un recurso de consulta y aprendizaje para los profesionales y estudiantes del sector. La plataforma puede ser utilizada desde cualquier dispositivo con acceso a internet, garantizando disponibilidad y comodidad en todo momento. Uso Medsearch es una plataforma diseñada para proporcionar respuestas rápidas, precisas y fundamentadas a preguntas educativas relacionadas con la medicina. Exclusiva para profesionales y estudiantes del sector salud, su acceso requiere la creación de una cuenta, asegurando que solo usuarios calificados puedan beneficiarse de sus funcionalidades. Los usuarios pueden realizar consultas sobre enfermedades, síntomas, tratamientos y otros temas médicos, recibiendo respuestas detalladas basadas en literatura científica publicada. Cada respuesta está respaldada por referencias claras, acompañadas de enlaces directos a las fuentes utilizadas, lo que permite verificar la información y profundizar en los estudios o artículos mencionados. La tecnología detrás de Medsearch emplea algoritmos avanzados capaces de procesar y vectorizar información textual e imágenes, generando respuestas precisas y relevantes para cada consulta. Su diseño intuitivo elimina barreras técnicas, facilitando el acceso y uso por parte de estudiantes, investigadores y profesionales de la salud interesados en gestionar y ampliar su conocimiento médico. | En el marco de la estrategia comercial de este software, se ha elegido adoptar el modelo SaaS (Software as a Service). Este enfoque implica la entrega directa de aplicaciones a los usuarios a través de internet. En contraposición al proceso tradicional de adquisición, instalación y gestión de software en sus propios dispositivos o servidores, los usuarios tienen la capacidad de acceder de manera conveniente a las aplicaciones mediante un navegador web. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241341838 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ADN BK-HS32 con nombre genérico SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ADN. | BIOBASE BIOCARE CO., LTD | SI | BK-HS32 es un equipo de purificación de ácido nucleico extraído automáticamente de alto rendimiento y alta sensibilidad. Se utilizan kits de extracción de ácido nucleico compatibles para completar automáticamente la extracción de ácido nucleico de muestra, resultado flexible, estable, bajo costo, equipado con un dispositivo de filtración eficiente y una puerta de seguridad. | Unidad | BK-HS32” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ADN BK-HS32 con nombre genérico SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ADN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo Página 2 de 2 similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud y adicionalmente con lo evidenciado en la página del fabricante https://es.biobase.com/product/biobase-nucleic-acid-extractor-extraction-system , se observa que el producto en mención no es de uso exclusivo en veterinaria, por lo tanto, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241343797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | COLGATE LUMINOUS WHITE FLEX LED con nombre genérico LUZ LED FLEXIBLE | COLGATE | SI | SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DE LOS DIENTES Es un dispositivo de luz LED flexible que se amolda a la forma de tu boca y está indicada para ayudar en el blanqueamiento dental y se recomienda para dientes y encías saludables. Este dispositivo blanquea solo los dientes naturales. No blanquea coronas, carillas, empastes o prótesis. Este dispositivo debe de ser utilizado con la solución de blanqueamiento, que está en la pluma blanqueadora. El dispositivo debe de ser conectado al teléfono inteligente. El producto en la pluma es un liquido con Peróxido de Hidrógeno que funciona con el dispositivo LED para brindar blanqueamiento en solo 10 minutos al día. | 1 dispositivo de luz LED flexible con puerto USB-C 1 funda protectora para boquilla 1 adaptador USB-C a iOs 1 pluma blanqueadora de 2,5 ml con 1 tapa aplicadora | El dispositivo de luz Led va a ser comercializado con una pluma blanqueadora de 2,5 ml con 1 tapa aplicadora. Esta pluma blanqueadora va a ser notificada como producto cosmético | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto COLGATE LUMINOUS WHITE FLEX LED con nombre genérico LUZ LED FLEXIBLE, es considerado un dispositivo medico, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita:“(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | NOTA: Cabe señalar que el concepto de SI REQUIERE se concede, teniendo en cuenta el uso e indicación del dispositivo de luz LED flexible con puerto USB-C que se utiliza en el blanqueamiento dental. Por tanto, se aclara que se deberá tramitar notificación sanitaria obligatoria para el producto “PLUMA BLANQUEADORA DE 2,5 ML” por parte de la Dirección de Cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica, toda vez que, aunque la pluma en mención se encuentra en los ítems presentación comercial y componentes del producto, nuestra Dirección no se esta pronunciando técnicamente acerca de dicho producto. Ahora bien que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…) | IIa
20251016300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | ORTHO VISION EVAPORATION CAPS con nombre genérico ORTHO VISION TAPÓN ANTI-EVAPORACIÓN | ORTHO VISION | NO | Se utiliza con Ortho Vision Analyzer para minimizar la evaporación durante el pipeteo de los glóbulos rojos del reactivo Ortho con los analizadores. No debe utilizarse como cierre para el almacenamiento de reactivos. | Caja x 250 o 500 tapones | Referencia 6843004 (Caja x 500 tapones) Referencia 6843005 (Caja x 250 tapones) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251016458 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | ISO-ALIGN con nombre genérico SISTEMA DE ALINEACIÓN MECÁNICA. | CIVCO | NO | El Iso-Align es un instrumento diseñado para la alineación y el control de calidad de equipos utilizados en radioterapia, como láseres y aceleradores lineales. Su función principal es facilitar la verificación y calibración de parámetros técnicos esenciales, asegurando la precisión en los sistemas de alineación y tratamiento. Entre sus características técnicas, el Iso-Align permite verificar la posición y orientación de los láseres de posicionamiento, comprobar la exactitud en la lectura de los ángulos de rotación del colimador y la mesa o camilla, y evaluar la coincidencia entre los campos luminosos y de radiación en diferentes ángulos del gantry. Además, permite confirmar el isocentro mecánico en colimadores, gantries y mesas, validar la precisión del indicador óptico de distancia (ODI) en distintas referencias y comprobar la alineación de rejillas utilizadas en imágenes de película portal. El instrumento incluye la herramienta Iso-Point, utilizada para verificar la excentricidad rotacional del isocentro mecánico del gantry. Esta herramienta se fija a un panel lateral del Iso-Align, se extiende 26 cm y cuenta con una punta de 2 mm de diámetro que asegura mediciones detalladas y precisas. Adicionalmente, el Iso-Align está equipado con un sistema para la verificación de campos luminosos y de radiación mediante el uso de paquetes de película, proporcionando una evaluación integral para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos relacionados. | Unidad | ISO-ALIGN MTIAD1 LASER QA DEVICE TG66 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251016472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | ESTADIÓMETRO PORTÁTIL ULTRASÓNICO con nombre genérico ESTADIÓMETRO (TALLÍMETRO) ULTRASÓNICO | PUSH - INBODY | NO | El estadiómetro portátil permite medir con exactitud la altura de una persona. Mediante el principio de operación del ultrasonido permite calcular la distancia del estadiómetro respecto al suelo y de esta manera determinar la altura corporal mostrada a través de una pequeña pantalla LCD integrada al dispositivo. | Unidad | MODELO: PUSH - ESTADIÓMETRO PORTÁTIL ULTRASÓNICO Este Dispositivo No Mide Temperatura Corporal | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251019429 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | HONOR CHOICE INFOWEAR WATCH 2i con nombre genérico HONOR CHOICE WATCH 2i. | HONOR | NO | Reloj inteligente con Bluetooth para llamadas telefónicas, resistencia al agua de 10 metros, pantalla a color, control táctil de llamada Bluetooth Pantalla colorida y brillo de pantalla a ajustable, control táctil de pantalla completa, corona giratoria y control de botón Monitorización del ritmo cardíaco Reconocimiento del estado de sueño y recogida de datos, recordatorio de sedentario. Admite pruebas de esfuerzo, ejercicios de respiración para ayudarle a sentirse más relajado. Controla la reproducción de música en tu teléfono. Cámara remota. No admite previsualización de imágenes. Recordatorio de mensajes, cuando la barra estado del teléfono reciba un nuevo mensaje, el reloj te lo recordará. Seguimiento y monitorización de la actividad diaria (registro de pasos, consumo de calorías, distancia recorrida) Puede descargar e instalar la aplicación HONOR Health. A través de esta App, puedes conectar tu reloj a tu teléfono para gestionar mejor tu reloj; puedes ver tus datos de fitness para comprender mejor tu condición física y tu estado de forma. La duración de la batería es de 14 días en modo de uso típico, 10 días en modo de uso intenso y 5 días en modo AOD. | Caja con 1 Smart Watch, 1 Cable de carga, 1 manual SI y manual QSG | MODELO: KCH-WB01” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251020729 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | BASE PARA ESTACION DE TRABAJO PARA ALOINJERTOS con nombre genérico BASE PARA ESTACION DE TRABAJO METALICA. | ARTHREX | NO | Preparación simplificada del injerto y de la tibia receptora, para permitir que el trasplante cadavérico se coloque anatómicamente y anclado con una fijación fiable. | Todos los productos vienen empacados en una bolsa transparente no estéril, papel burbuja y caja de cartón. | AR-1970 ESTACION DE TRABAJO PARA INJERTOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251020794 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | LUMINÓMETRO LX25 / LUMINOMETER LX25 con nombre genérico SISTEMA DE MONITOREO Y GESTION DE HIGIENE | NEOGEN®, CLEAN-TRACE® | NO | El luminómetro Clean-Trace LX25, se utiliza principalmente para la determinación objetiva y sensible del resultado final de las pruebas de trifosfato de adenosina (ATP) Clean-Trace, monitorea las prácticas de limpieza. Ideal para el control de calidad de rutina de la limpieza de endoscopios o reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos y superficies ambientales en entornos de atención al paciente. El luminómetro Clean-Trace LX25 no está diseñado para usarse en el diagnóstico de afecciones en humanos o animales | Cantidad por paquete 1 lector | LX25 700005212 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251021694 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-17 | EHEARTGUARD3+. | No aplica | SI | Dispositivo de estimulación nerviosa transcutánea aplicado a la región del nervio mediano para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión y prehipertensión Para reducir la tensión arterial debe utilizarse periódicamente al menos dos veces por semana durante más de 6 meses. El dispositivo de sujetarse y fijarse firmemente a la zona del nervio mediano de la muñeca donde se colocan los electrodos. Durante el periodo de estimulación (20-30 minutos) se recomienda sentarse en un entorno interior cómodo con apoyo para la espalda y mantener una postura relajada | Un dispositivo con cable de carga e inserto | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto con nombre genérico EHEARTGUARD3+, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, se observa que el producto en mención está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa. (…) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241340051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | LINGOTES DE CERÁMICA DE VIDRIO DE DISILICATO DE LITIO GODZILLAKING, con nombre comercial: LINGOTES DE CERÁMICA DE VIDRIO DE DISILICATO DE LITIO | No registra | NO | ELABORACION DE CHAPAS ULTRA DELGADAS, CARILLAS, INCRUSTACIONES, INLAY, ONLAY, CORONAS ANTERIORES, CORONA POSTERIOR. | BLOQUES, LINGOTES | HT, LT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340062 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | TINTES Y ESMALTES PARA GLAZEADO STEIN & GLAZE SET - GODZILLAKING, con nombre genérico: TINTES Y ESMALTES PARA GLAZEADO STEIN & GLAZE SET: | GODZILLAKING | NO | TINTES Y ESMALTES PARA GLAZEADO Y CARACTERIZACIÓN DE PROTESIS DENTALES | EMPAQUE UNITARIO, SET POR 2 A 36 UNIDADES | COLORES A, B, C, D, BLANCO, VIOLETA, NARANJA, ROSA, AZUL, NEGRO, AMARILLO, OCRE, VERDE, ANARANJADO-MARRÓN, GRIS, MARRÓN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340194 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | DISILICATO DE LITIO GODZILLAKING, con nombre genérico: DISILICATO DE LITIO: | GODZILLAKING | NO | ELABORACIÓN DE PRÓTESIS, CARILLA, INCRUSTACIONES, CORONAS PRÓTESIS FIJA | DLOQUES Y DISCOS, EMPAQUE UNITARIO, CAJA POR 5 UNIDADES | 18-15-13 HT 18-15-13 LT 40-15-15 HT 40-15-15 LT Colores Bl1, Bl2, BL3, Bl4,A1, A2,A3,A3.5, B1,B2,B3 C1, C2,C3, D1,D2,D3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340672 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | RANCILIO EGRO ESPRESSO CLEANING TABLETS, con nombre genérico: RANCILIO EGRO ESPRESSO CLEANING TABLETS / TABLETAS DE LIMPIEZA PARA ESPRESSO RANCILIO EGRO: | URNEX | NO | TABLETAS DE LIMPIEZA PARA ESPRESSO SON TABLETAS ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CAFETERÍA USADOS EN LAS INSTALACIONES DE PRICESMART, NO SON PARA VENTA. | ENVASE X 100 TABLETAS DE LIMPIEZA | TABLETAS DE LIMPIEZA PARA ESPRESSO SON TABLETAS ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CAFETERÍA USADOS EN LAS INSTALACIONES DE PRICESMART, | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | RESPIRAPLUS DILATADOR NASAL: | PRIM, | NO | DILATADOR NASAL QUE MANTIENE LAS VÍAS AÉREAS NASALES ABIERTAS, PERMITIENDO UNA MAYOR ENTRADA DE AIRE DURANTE LA PRACTICA DEPORTIVA Y EL DESCANSO. SU DISEÑO A MODO DE CILINDRO ESTRIADO FACILITA EL ANCLAJE EN LAS FOSAS NASALES, EVITANDO DESPLAZAMIENTOS | EMPAQUE UNITARIO Y EMPAQUE POR 6 UNIDADADES | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340915 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | PROTECTOR BUCAL ANTIBRUXISMO: | PRIM, | NO | Gama de protectores bucales fabricados en copolímero que protegen los dientes de la fricción involuntaria producida por situaciones de estrés y de los golpes durante la práctica deportiva. | EMPAQUE UNITARIO, TAMBIÉN DISPONIBLE EN EXPOSITORES MIXTOS DE 12 Y 6 UNIDADES | PROTECTO BUCAL ANTIBRUXISMO DIA (UDI-DI Basic: 843404825 FERULA DENTAL2U)(MOD: BXCDAY) PROTECTO BUCAL ANTIBRUXISMO NOCHE (UDI-DI Basic: 843404825 FERULA DENTAL2U)(MOD: BXCNIGHT) PROTECTO BUCAL ANTIBRUXISMO SPORT (UDI-DI Basic: 843404825 FERULA DENTAL2U)(MOD: BXCSPORT | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. NOTA: EL PRODUCTO: PROTECTOR BUCAL ANTIBRUXISMO, DE MARCA PRIM, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340934 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | BBL PILLOW, con nombre genérico: COJÍN BBL POSTOPERATORIO: | No aplica | NO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: EL BBL PILLOW ES UN COJÍN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PROPORCIONAR SOPORTE Y COMODIDAD A LAS MUJERES QUE SE HAN SOMETIDO A UN LEVANTAMIENTO DE GLÚTEOS BRASILEÑO. SU DISEÑO EXCLUSIVO PERMITE UNA RECUPERACIÓN ADECUADA MANTENIENDO EL ÁREA TRATADA LIBRE DE PRESIÓN. USOS: AYUDA A MANTENER EL CONTORNO Y LA FORMA DESEADA DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO.PROPORCIONA COMODIDAD AL SENTARSE, LO QUE PERMITE UNA RECUPERACIÓN MÁS FÁCIL. REDUCE EL RIESGO DE IRRITACIÓN Y MOLESTIAS EN EL ÁREA TRATADA. | 1 UNIDAD TAMAÑO :40*20*9CM | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340944 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | LENS, con nombre genérico: ACCESORIO PLÁSTICO PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS DE LA BOCA: | INVISALIGN LENS | NO | LENS ES UN ADITAMENTO PLÁSTICO QUE SE ADAPTA A LA CÁMARA DE UN TELÉFONO INTELIGENTE PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS DE LOS DIENTES. LAS FOTOGRAFÍAS SERÁN TOMADAS POR EL PROPIO USUARIO POR MEDIO DE SU SMART PHONE. LENS CONSTA DE DOS TAMAÑOS DE VENTANA PLÁSTICA: LA VENTANA ESTÁNDAR Y LA VENTANA PEQUEÑA. LOS USUARIOS CONECTARÁN EL MARCO A LA LENS Y EL CONTROL DESLIZANTE AL MARCO SEGÚN LA POSICIÓN DE LA CÁMARA DEL TELÉFONO INTELIGENTE DEL USUARIO. LENS AYUDAR A CAPTURAR IMÁGENES. | UNA UNIDAD POR CAJA | LENS VENTANA PLÁSTICA ESTÁNDAR LENS VENTANA PLÁSTICA PEQUEÑA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-18 | BLOQUE DE ZIRCONIA GODZILLAKING, con nombre genérico: BLOQUE DE ZIRCONIA | GODZILLAKING | NO | VENEERS, ONLAY, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTES COMPLETOS, IMPLANTES | BLOQUES Y DISCOS, EMPAQUE UNITARIO | 4D-X 4D-PRO HTC HT COLORES: BLANCO, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OMI, OM2, OM3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241278443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-21 | CASE SOLUTIONS PENTAPREP® SPRAY MULTI ENZIMÁTICO PARA REMOJO nombre genérico: CASE SOLUTIONS SPRAY PRE-REMOJO MULTIENZIMÀTICO | PENTAPREP | NO | SPRAY DE REMOJO PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS INSTRUMENTOS MÉDICOS Y CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN. INICIO DE LIMPIEZA EN EL PUNTO DE USO. MANTENGA INSTRUMENTOS EN REMOJO DURANTE EL TRANSPORTE Y ANTES DE LOS DEMÁS PASOS DE LIMPIEZA. APLICAR GENEROSAMENTE EN INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS SUCIOS. TRABAJA AL CONTACTO. ENJUAGUE CON AGUA DESPUÉS DE 2 MINUTOS. VALIDADO PARA UN REMOJO EXTENDIDO DE HASTA 72 HORAS. | 4 X 1 GALONES POR CAJA | SPRAY PRE-REMOJO MULTIENZIMATICO CSA012 Spray Multienzimático para remojo 4 x 1 galones por caja | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241262514 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-24 | COCHE PEDIÁTRICO. | INTCO | NO | Usos: Movilidad pediátrica. Indicaciones: No exceda el paso máximo. Capacidad de carga 60Kgr Finalidad prevista: Movilidad pediátrica. | Empaque individual con una unidad de producto. | YK8001. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241347153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-24 | MÓDULO DE IMÁGENES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD - SIISA con nombre genérico MÓDULO DE IMÁGENES. | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD | SI | El software de imágenes es un “módulo de imágenes” que se integra al Sistema Integrado de Información en Salud – SIISA, el cual tiene como funcionalidad el: Llamar una imagen para que el médico la pueda ver, mover, recortar, agrandar o reducir, grabar la voz del radiólogo cuando realiza su lectura de la imagen o interpretación y resultado, transcribir la lectura de la imagen realizada por el radiologo en una “hoja de evolución” – resultado de la interpretación, aprobar por parte del radiologo la transcripción del estudio. Lo que queda en SIISA es la grabación del médico y la interpretación de la imagen. Esta información se encuentra alojada en la nube. Con la información obtenida, se genera un link al paciente para que pueda acceder a la imagen y al resultado. La visualización de las imágenes se realiza por otros desarrollos independientes tales como OHIF (Open Health Imagin Foundation), WEASYS, OVIYAM u HOROS. Cuándo una imagen es tomada, por ejemplo por un tomógrafo o equipo biomédico, esta imagen se aloja en la unidad de almacenacimiento del equipo biomedico. y a su vez esa información se transfiere a un PACS local (hardware que se encuentra con marcas DELL, HP, IBM, MAC). Posteriormente, las imágenes se envían desde el PACS local hacia el PACS en la nube permitiendo su interacción con los visualizadores de imágenes antes descritas. | El presente software se comercializa como “software como servicio” y se integra al “Sistema Integrado de Información en Salud – SIISA”, el cual se encuentra alojado en la nube | El software no tiene contacto con el paciente, no tiene contacto con los equipos biomédicos que toman o capturan las imágenes (ej. Tomógrafo, TAC). Desde la estación de trabajo del equipo biomédico se transfiere la imagen al PACS local y desde este PACS se envían las imágenes al PACS en la nube. El software no es un visualizador de imágenes. El software en ningún momento tienen acceso a los equipos biomédicos o a sus estaciones de trabajo para modificar las imágenes o sus configuraciones. El PACS o “Picture Archiving and Communication System” es un sistema de comunicación y archivo de imágenes médicas que se utiliza en organizaciones de atención médica. PACS permite almacenar, capturar, distribuir y visualizar imágenes médicas de manera digital, como radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Esta tecnología es fundamental en el ámbito de la radiología y las imágenes médicas | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto MÓDULO DE IMÁGENES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD - SIISA con nombre genérico MÓDULO DE IMÁGENES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas:“(…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)”. | I
20241341093 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-25 | SEALING MACHINE (MAQUINA SELLADORA) RUNYES con nombre genérico MÁQUINA SELLADORA | Runyes | NO | Sellado de bolsas de esterilización para instrumentos dentales. | 1 unidad con accesorios y repuestos | SEAL - 120 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241319261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-26 | IPS IMPLANTS: SISTEMA A LA MEDIDA PARA RECONSTRUCCIÓN DE RADIO Y ANTEBRAZO nombre genérico: IPS IMPLANTS PARA RECONSTRUCCIÓN DE RADIO Y ANTEBRAZO | KLS MARTIN GROUP | NO | situación anatómica y el ajuste preciso, así como para planificar en casos de fracturas de radio o antebrazo mal consolidadas o malformaciones congénitas del radio o del antebrazo. • Plantilla de taladrado y marca La plantilla de taladrado y marca IPS® Implants para reconstrucción de radio y antebrazo es de poliamida y sirve para practicar taladros previos en la posición y el ángulo planificados con anterioridad. Además, el corte de la sierra se marca mediante la guía. • Implante específico para el paciente El implante IPS® Implants para reconstrucción de radio y antebrazo sirve para tratar fracturas de radio o antebrazo mal consolidadas o malformaciones congénitas. El implante específico para el paciente IPS® Implants para reconstrucción de radio y antebrazo, la plantilla de taladrado y marca específica para el paciente IPS® Implants para reconstrucción de radio y antebrazo y el modelo anatómico específico para el paciente IPS® Implants para reconstrucción de radio y antebrazo están previstos para procedimientos quirúrgicos reconstructivos en los que se requiere una fijación interna mediante implantes para alinear, reconstruir y estabilizar tejido óseo. Los implantes son productos de un solo uso que están concebidos para el aumento y la reconstrucción del tejido óseo en la región de las extremidades superiores. Indicaciones; • Osteotomía correctora del radio distal • Osteotomías correctoras del radio y/o del cúbito | CAJA INDIVIDUAL CON IMPLANTE SEGÚN DEFECTO OSEO, PLANTILLA DE TALADRADO Y MODELO ANATÓMICO | No se manejan referencias, modelos ni códigos para el producto, teniendo en cuenta que se trata de un implante sobre medida para reparación de defectos óseos que se construye a partir de un examen diagnóstico por imagen como lo es una tomografía computarizada TAC realizada al paciente, la cual marca el punto de partida para el diseño del dispositivo médico. Una vez se diseña se envía plano del diseño al médico tratante para su aprobación previa a la producción del implante. Cuando se obtiene la aprobación del diseño se fabrica el dispositivo. Para garantizar la trazabilidad del implante, se identificará el mismo con el número de caso asignado al paciente, el lote del dispositivo, nombre del especialista. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto IPS IMPLANTS: SISTEMA A LA MEDIDA PARA RECONSTRUCCIÓN DE RADIO Y ANTEBRAZO, es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: Para la importación o fabricación del producto “IPS IMPLANTS: SISTEMA A LA MEDIDA PARA RECONSTRUCCIÓN DE RADIO Y ANTEBRAZO”, con nombre genérico: “IPS IMPLANTS PARA RECONSTRUCCIÓN DE RADIO Y ANTEBRAZO”, se presentará la prescripción del profesional de salud para el paciente específico, junto con los documentos requeridos para tal fin | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241326177 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-26 | TUBO RECOLECTOR DE MUESTRA ORAGENE DISCOVER, con nombre genérico: KIT DE AUTORECOLECCION DE SALIVA | ORAGENE DISCOVER | SI | SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN NO APTO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA RECOLECCIÓN DE ADN HUMANO RECOLECTE MUESTRAS DE CALIDAD SUPERIOR PARA SU ANÁLISIS GENÉTICO TODO ANÁLISIS GENÉTICO COMIENZA CON LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ADN. RECOLECTE MUESTRAS CONFIABLES CON UN SISTEMA TODO EN UNO PARA LA RECOLECCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE ADN DE LA SALIVA | EMPAQUE UNITARIO | OGR 500 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TUBO RECOLECTOR DE MUESTRA ORAGENE DISCOVER, con nombre genérico: KIT DE AUTORECOLECCION DE SALIVA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241327993 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-26 | MASCARA FACIAL DE GEL PARA FRIO CALIENTE, con nombre genérico: MÁSCARA FACIAL DE GEL: | TEZZIO ADVANCE | NO | USO EN CASA Y OFICINA PARA AYUDAR A ALIVIAR OJOS HINCHADOS, OJOS SECOS, TENSIÓN, OJERAS, FATIGA, ESTRÉS, FIEBRE, PRESIÓN SINUSAL, DOLOR DE CABEZA, MIGRAÑAS, ALERGIAS, BLEFARITIS, REDUCIR ARRUGAS. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | H-01750 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241328806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-26 | REJILLA 2-1/2 PULGADAS BLANCA CON TAPÓN GRIS | DCI | NO | SE UTILIZA COMO PARTE DE LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS Y SE UBICAN EN LA TAZA ESCUPIDERA HACIENDO LAS VECES DE SIFÓN, POR LO QUE NO TIENE CONTACTO CON EL PACIENTE – ATRAPA SOLIDOS | REJILLA 2-1/2 PULGADAS BLANCA CON TAPÓN GRIS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251017749 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-26 | BONZYME nombre genérico: DETERGENTE MULTIENZIMATICO | BONZYME | NO | • ES UN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO INDICADO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MATERIALES TERMOSENSIBLES (ENDOSCOPIOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REUTILIZABLES, MATERIAL QUIRÚRGICO). • USO EN LOS CAMPOS MÉDICO, CLÍNICO, BACTERIOLÓGICO, ODONTOLÓGICO Y AFINES. • ES IDEAL PARA REMOVER Y DEGRADAR SANGRE, GRASAS, PROTEÍNAS, ALMIDONES, DESECHOS CELULARES, TEJIDOS, SECRECIONES RESPIRATORIAS, MUCOSAS, SALIVA, HECES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL ORGÁNICO. | 90 ML(CON COPA DOSIFICADORA),500 ML (CON COPA DOSIFICADORA),LITRO (CON COPA DOSIFICADORA), 3.8 L Y 5 L (CON VÁLULA DOSIFICADORA | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241280998 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | DEEPAFFEX. | DeepAffex | NO | DeepAffex® es una plataforma de IA afectiva basada en la nube que utiliza modelos computacionales avanzados basados en aprendizaje automático para calcular los afectos humanos que toman la forma de estados fisiológicos y psicológicos. DeepAffex es la solución general de NuraLogix para extraer y procesar información sobre el flujo sanguíneo facial. DeepAffex no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto del criterio clínico de un profesional de la salud. DeepAffex tiene como objetivo mejorar su conciencia sobre el bienestar general. DeepAffex no tiene como objetivo diagnosticar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad, síntoma, trastorno o condición física anormal. Consulte con un profesional de atención médica o servicios de emergencia si cree que puede tener un problema médico. | Kit de desarrollo de software | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este certificado solo aplica para el producto y marca DeepAffex. Cabe señalar que el producto DeepAffex NO puede ser usado para diagnóstico tratamiento y monitorización de pacientes, es solo para uso exclusivo en Investigación. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241297546 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | GENERAL PURPOSE REFRIGERATORS TSV SERIES con nombre genérico REFRIGERADORES DE PROPÓSITO GENERAL SERIE TSV. | ThermoScientific | NO | Los refrigeradores descritos en este manual son unidades de uso general de grado de laboratorio diseñadas para almacenar muestras no críticas a temperaturas de funcionamiento entre 2 °C y 10 °C. Estas unidades no están registradas como dispositivos médicos ni por un organismo regulador de dispositivos médicos (p. ej., FDA): es decir, no han sido evaluadas para el almacenamiento de muestras para uso diagnóstico o para muestras que se reintroducirán en el cuerpo. Esta unidad no está diseñada para usarse en ubicaciones clasificadas como peligrosas ni para almacenar inventario inflamable o corrosivo. Los refrigeradores Serie TSV son para uso general. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS/MODELOS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS: TSV72RPGA TSV72RSGA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto GENERAL PURPOSE REFRIGERATORS TSV SERIES con nombre genérico REFRIGERADORES DE PROPÓSITO GENERAL SERIE TSV no puede ser utilizado para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241340936 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | AMARAS MORTUORIAS | MATACHANA | NO | UNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE CADÁVERES, CON CAPACIDAD DE 2 A 2 0 CUERPOS, EQUIPADA CON PUERTAS INDIVIDUALES SUPERPUESTAS Y BANDEJAS PARA CADÁVERES. EL USO DE ESTA NEVERA DE CADÁVERES ES EXCLUSIVO PARA ALBERGAR CADÁVERES A BAJA TEMPERATURA DURANTE SU TRATAMIENTO POST MORTEM Y/O FUNERARIO. | GAMA COMPLETA EN CÁMARAS DE CONSERVACIÓN/ CONGELACIÓN PARA CUERPOS ESTÁNDAR Y OBESOS, CON TODAS LAS CONFIGURACIONES POSIBLES. CAPACIDADES DE 2 A 20 CUERPOS, Y POSIBILIDAD DE UN ESTUDIO A MEDIDA | CM/2V - CM/3V- CM/AV - CMC72V - CMC/3V - CMDP/2V - CMDP/3V - RF2E11 - RF2E21 - RF3E11 - RF3E31 - RFAE11 - RF4E11 - RF4E41 - RF4E22 - RFAE42 - RF6E22 - RF6E62 - RF8E22 - RF8E82 - RF9E33 - RF9E93 - RF9E44 - RF10E55 - RF10E105 - RF12E124 - RF15E55 - RF15E155 - RF12E33 - RF12E123 - RF16E44 - RF16E164 - RF20E155 - RF20E205 - RF2O11 - RF2O21 - RF3O11 - RF3031 - RF4O22 - RF6O22 - CF2E11 - CF2E21 - CF2E21 - CF3E11 - CF3E31 - CF4E11 - CF4E41 - CF6E22 - CF6E62 - CF6E63 - CF8E22 - CF8E82 - CF8E44 - CF8E84 - CF9E33 - CF9E93 - CF10E55 - CF10E105 -CF12E33 - CF12E124 - CF15E55 - CF15E155 - CF2O11 - CF2O22 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: el presente Certificado ampara el producto CAMARAS MORTUORIAS, con referencias señaladas, las cuales NO SE DEBE USAR PARA LA CONSERVACIÓN DE FLUIDOS, ÓRGANOS O TEJIDOS QUE SE DEBAN O PUEDAN SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251003631 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE REACTIVO CONCENTRADO con nombre genérico: CONCENTRATED REAGENT DELIVERY SYSTEM. | MINDRAY | NO | El dispositivo diluye el reactivo concentrado para crear reactivo estándar listo para utilizarse en el analizador | UNIDAD | CR-30[H] | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.NOTA: Esta certificación NO incluye los reactivos que se utilizan con el producto: SISTEMA DE ADMINISTRACION DE REACTIVO CONCENTRADO con nombre genérico: CONCENTRATED REAGENT DELIVERY SYSTEM. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro.
20251008683 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y JUGUETES PARA USO SEXUAL con Nombre genérico DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y JUGUETES SEXUALES. | CLEAN TOY By FLAVOR SEX TE ACOMPAÑA EN EL AMOR | NO | La función principal del Limpiador Desinfectante de Superficies y Juguetes para Uso Sexual es remover la suciedad y desinfectar las superficies y utensilios o juguetes usados como adyuvantes en el entorno sexual (mesas, sillas, tubos, dildos, etc.), los cuales van a estar luego en contacto con el cuerpo humano y en el caso de los Dildos, podrían ser introducidos en los genitales femeninos o en el recto en algunos casos, como no existen productos que suplan esta necesidad ya que los que encontramos en el mercado son cosméticos o Aseo, higiene y limpieza y ya los están reevaluando, queremos brindar esta alternativa y ser pioneros en satisfacer las necesidades de este mercado aun vetado en Colombia. MODO DE USO: Aplicar una cantidad suficiente de producto sobre la superficie o juguete sexual a limpiar y desinfectar y frotar hasta sequedad con un paño limpio, luego guardar o usar según la necesidad. | Envase en PET por 60, 90 y 120 gramos | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, cosméticos y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251013030 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | REFRIGERATOR FOR VACCINE STORAGE con nombre genérico REFRIGERADOR PARA ALMANECAMIENTO DE VACUNAS | COOLFINITY | NO | Ideal para el almacenamiento de vacunas, productos farmacéuticos, reactivos y muestras. Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, entre otros. | UNIDAD (INCLUYE ACCESORIOS) | IceVolt 300P | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251014874 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | ESCANER DE IMPLANTES FACIAL MK3 BY TUPEL ED con nombre genérico ESCANER DE IMPLANTES FACIAL | TUPEL 3D | NO | SE UTILIZA PARA TOMAR FOTOS A MODELOS DE YESO O RESINA DESPUES DE TOMAR UNA IMPRESIÓN AL PACIENTE AL CUAL LE FUERON COLOCADOS IMPLANTES. SE VERIFICA LA POSICION Y TRATAMIENTO A SEGUIR Y VISUALIZAR SUS EFECTOS ANTES DE REALIZARLOS TAMBIEN SE UTILIZA PARA TOMAR FOTOS A DIFERENTES OBJETOS EN 3D. SE UTILIZA EN DISEÑOS DE SONRISA Y PLANIFICAR TRATAMIENTOS ESTETICOS. AYUDA CON LA MEJORA EN LA PRECISION DE LOS DIAGNOSTICOS HASTA LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS TRATAMIENTOS. | UNIDAD | Se puede verificar en https://tupeled.co.uk | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251014929 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | Almohadilla protectoras Para cama y otros con Nombre genérico Almohadilla protectoras para cama y otros. | N/A | NO | Protectores desechables para incontinencia para las camas, utilizados principalmente en hospitales, hogares de ancianos, atención domiciliaria. Diseñado para absorber la orina y otros líquidos, manteniendo la cama seca y cómoda. Así mismo; Protege el colchón y la ropa de cama de manchas, olores y daños, alargando su vida útil este puede ser utilizardo en camas, sillas o sillas de ruedas, aportando practicidad. | 1 Unidad | Modelo:WT- 024, Presentacion comercial: 5 UN/PAQ. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Este certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, cosméticos y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251014941 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | LIMPIADORES PARA DENTADURAS POSTIZAS - DENTIFIX TABS, con nombre genérico: LIMPIADORES PARA DENTADURAS POSTIZAS | DENTIFIX TABS | NO | LIMPIEZA DE PRÓTESIS, APARATOS DE ORTODONCIA REMOVIBLES, PLACAS DE BRUXISMO, PROTECTORES BUCALES Y ALINEADORES DENTALES. | ESTUCHES CONTENIENDO: 12 TABLETAS LIMPIADORAS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251017780 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | BALCREAM VAGINAL con Nombre genérico CREMA GEL VAGINAL. | GYNOELA | SI | CREMA GEL ÍNTIMA QUE SUAVIZA Y PROTEGE LA ZONA VAGINAL. | ESTUCHE X 1 TUBO APLICADOR X 5g ESTUCHE X 2 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 7 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 10 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 12 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 15 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 20 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 50 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 100 TUBOS APLICADOR X 5g ESTUCHE X 1 TUBO X 50g CON 9 APLICADORES INTRAVAGINALES ESTUCHE X 1 TUBO X 100g CON 18 APLICADORES INTRAVAGINALES | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que producto BALCREAM VAGINAL con Nombre genérico CREMA GEL VAGINAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; (…) | IIa
20251019430 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | DE SILICONA VITIS BABY con Nombre genérico DEDAL DE SILICONA. | VITIS | NO | Vitis Baby dedal es diseñado especialmente para la higiene bucal de las delicadas encías del bebe. Facilita la limpieza de encías y primeros dientes, al mismo tiempo que realiza un masaje, ayudando a aliviar las molestias asociadas a la erupción dental. Modo de uso: Introducir el dedal en el dedo del adulto, generalmente utilizando el dedo índice. Realizar suaves movimientos sobre la encía para limpiarla. Si el bebé sufre molestias por la erupción dental, aplicar una pequeña cantidad del gel VITIS baby protect sobre el dedal de silicona y realizar un suave masaje sobre la encía enrojecida del bebe. Mantenimiento: Hervir el dedal o lavarlo con agua hervida y caliente antes y después de cada uso. | Dedal de silicona con gel balsamo para encías/ Dedal de silicona | Vitis Baby Dedal de silicona en presentación comercial kit con gel bálsamo de encías. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251021623 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | HISOPO ESTERIL PARA TOMA DE MUESTRA EN INDUSTRIA con Nombre genérico HISOPO. | CHONQUING | NO | HISOPO ESTERIL CON PUNTA EN NYLON REF TYJ12-6, ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO. EL USO ES PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN SUPERFICIES UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL O MONITOREO MICROBIOLOGICO DE SUPERFICES PARA EL USO: SE TOMA EL HISOPO, SE REALIZA EL MUESTREO O RECOLECCION DE UNA MUESTRA MICROBIOLOGICA SOBRE LA SUPERFICIE; HABLESE DE UN MESON O UTENCILIO QUE SE REQUIERA EVALUAR Y POSTERIORMENTE SE LLEVA A UN LABORATORIO PARA SEMBRAR EN MEDIOS DE CULTIVO ESPECIFICOS. | UNIDAD PERO SE VENDE EN PAQUETES X 100 UNIDADES | TYJ12-6. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Página 2 de 2 Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251028255 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | TREO FENESTRATED CP≠ 05925, PAT 5792-B1 / HAR10121949 / 28BC30813514S1960 SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR Nombre genérico: ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA | No registra | NO | ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A LA MEDIDA PARA HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE: SR. HEIDWEILLER ALBERT RANDOLPH, identificado con CÉDULA DE EXTRANJERÍA 425527. EL SR. HEIDWEILLER ES UN PACIENTE EVALUADO POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE AORTA DE LA CLÍNICA LAS AMÉRICAS AUNA, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, QUE FUE DIAGNÓSTICADO CON ANEURISMA DE AORTA YUXTARENAL. EL PACIENTE REQUIERE ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HECHA A LA MEDIDA DADA LA CONDICIÓN DE COMPROMISO Y ANATOMÍA DEL SEGMENTO AÓRTICO Y QUE NO EXISTE NINGÚN DISPOSITIVO ESTÁNDAR DENTRO DEL PORTAFOLIO DE ALGÚN PROVEEDOR EN COLOMBIA O EN EL MUNDO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE Y SU ENFERMEDAD. EL DISPOSITIVO SOLICITADO ESTA ASOCIADO AL REGISTRO SANAITARIO INVIMA 2024DM-0010887 R1 / EXP 20067572. | CAJA CON 1 SISTEMA | CP#: 05925 / ID Paciente: PAT 5792-B1 CODIGO: PAT 5792-81 / HAR10121949 / 28BC30813514S1960 | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. (ENDOPROTESIS AORTICA) es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTA (ENDOPROTESIS AORTICA) QUE ES FABRICADA A LA MEDIDA Y SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. HEIDWEILLER ALBERT RANDOLPH identificado con CÉDULA DE EXTRANJERÍA 425527 QUIEN SERÁ INTERVENIDO EN PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS (Nit : 800067065) por los Drs. RUBEN MONSALVE Y CALOS FRANCISCO JARAMILLO - CARDIOLOGOS, HEMODINAMISTAS. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251037545 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. LUIS ARTURO GRANADOS ACEVEDO CC 9.515.005 Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. LUIS ARTURO GRANADOS ACEVEDO IDENTIFICADO CON CC 9.515.005 DE SOGAMOSO SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA AÓRTICO INFRARENAL. COMO ANTECEDENTES, EL PACIENTE PRESENTA EPISODIOS DE GASTRITIS CONTROLADOS CON OMEPRAZOL. SUFRE DE ENFERMEDAD CORONARIA EPOC, Y COMO ANTECEDENTE QUIRÚRGICO, MULTIPLES STENTS. | UNITARIO | No registra | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA CLÍNICA REINA SOFÍA EN BOGOTÁ POR EL DR. JUAN GUILLERMO BARRERA CARVAJAL, CIRUJANO VASCULAR, ENDOVASCULAR Y ANGIÓLOGO. De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto es considerado Dispositivo Médico sobre medida y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. LUIS ARTURO GRANADOS ACEVEDO CC 9.515.005 QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251044658 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | PLACA PETRIFILM® STAPH EXPRESS (STX) NEOGEN®. | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | La Placa Petrifilm STX Neogen es un sistema de medio de cultivo listo para muestrear que contiene un agente gelificante soluble en agua fría. El medio cromogénico modificado Baird-Parker de la placa es selectivo y diferencial para Staphylococcus aureus pero también podría indicar Staphylococcus hyicus (S. hyicus) o Staphylococcus intermedius (S. intermedius). El Disco Petrifilm para Staph Express Neogen contiene azul de O-toluidina que facilita la visualización de las reacciones de la desoxirribonucleasa (DNasa). Los organismos que arrojan un resultado positivo para DNasa y que se pueden detectar con la Placa Petrifilm STX Neogen incluyen al Staphylococcus aureus (S. aureus). Las Placas Petrifilm STX Neogen y los Discos Petrifilm para Staph Express Neogen se utilizan para la enumeración de especies de Staphylococcus que producen un resultado positivo para DNasa en las industrias de alimentos y bebidas. No utilice las Placas Petrifilm STX Neogen y el Disco Petrifilm para Staph Express Neogen para el diagnóstico de enfermedades en animales o humanos. | Paquete por 25 unidades, 50 piezas. 500 piezas. | 6490 – 700002230 y 6491 – 700002231 | Teniendo en cuenta que el producto: PLACA PETRIFILM® STAPH EXPRESS (STX) NEOGEN®., con las referencias 6490 – 700002230 y 6491 – 700002231, es un medio de cultivo para la enumeración de especies de Staphylococcus que producen un resultado positivo para DNasa en las industrias de alimentos y bebidas, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20251044757 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-02-28 | PLACA NEOGEN® PETRIFILM® PARA RECUENTO RÁPIDO DE E. COLI / COLIFORMES (REC) | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | La Placa Neogen® Petrifilm® para recuento rápido de E. coli / coliformes (REC) es un sistema selectivo y diferencial de medio de cultivo listo para muestras, que contiene nutrientes patentados, un agente gelificante soluble en agua fría, 5-bromo-4-cloro-3-indolil-D-glucurónido (BCIG), un indicador de la actividad glucuronidasa y un indicador de tetrazolio que facilita la enumeración de colonias. La Placa N eogen Petrifilm REC se utiliza para la enumeración de Escherichia coli (E. coli) y coliformes en las industrias de alimentos y bebidas. Los componentes de la Placa Neogen Petrifilm REC están descontaminados, pero no esterilizados. Neogen Food Safety cuenta con certificación de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 9001 de diseño y fabricación. La Placa Neogen Petrifilm REC no ha sido evaluada con todos los productos alimenticios, procesos alimenticios, protocolos de prueba posibles ni con todas las posibles cepas de microorganismos. No use las Placas Neogen Petrifilm REC para diagnosticar enfermedades de humanos ni de animale | Paquete por 25 unidades, 500 piezas. 50 piezas. | 437 – 700002280 y 6436 – 700002281 | Teniendo en cuenta que el producto: PLACA NEOGEN® PETRIFILM® PARA RECUENTO RÁPIDO DE E. COLI / COLIFORMES (REC), con las referencias 6437 – 700002280 y 6436 – 700002281, es un medio de cultivo para la enumeración de Escherichia coli (E. coli) y coliformes en las industrias de alimentos y bebidas, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico.
20241315207 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-04 | Soluciones RUO descontaminantes y de Limpieza: 653154 Solution Decontamination Concentrate, 653159 Solution Cleaning EXT FLOW CELL 8mL. | BD BIOSCIENCES | NO | Soluciones descontaminantes y de limpieza de citómetros de flujo. | 8 mL a 5 L | 653154, 653159 | Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO
20251024998 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-04 | OLIGOCHECK / SOCHECK con nombre genérico ESPECTROFOTÓMETRO. | OLIGOCHECK | SI | Dispositivo de biotecnología que redefine la práctica médica mediante la tecnología de espectrofotometría. Analiza oligoelementos a nivel intracelular, a través de la palma de la mano, obteniendo resultados en menos de cinco segundos en la pantalla del ordenador a través del propio software (socheck). Evaluación del estrés oxidativo. Evalua la tendencia a la caida del cabello. Estado de envejecimiento de la piel. Evalua el índice de sulfoconjugación para determinar la intoxicación hepática | OLIGOCHECK | No aplica | Que mediante la información aportada se identifica que el producto OLIGOCHECK / SOCHECK con nombre genérico ESPECTROFOTÓMETRO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, se observa que el producto en mención está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251026276 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-04 | AIM™ con nombre genérico SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INOCULACIÓN AUTOMATIZADO | THERMO SCIENTIFIC™ SENSITITRE AIM™ | NO | Sensititre AIM™ es un instrumento controlado por microprocesador diseñado para administrar múltiplos de 50 μl de inóculo a una placa de microtitulación de 96 pocillos Sensititre. El dispositivo es solo para uso profesional y no está destinado al autodiagnóstico | Unidad | V3020 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251037415 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-04 | Production Set for [99mTc]peptides | Production Set for [99mTc]peptides | NO | El conjunto de producción para la síntesis de péptidos [99mTc] mediante un módulo GRP® se basa en un casete modificado para la síntesis de péptidos [68Ga] y reactivos para la síntesis de péptidos [68Ga] en combinación con consumibles para la síntesis de péptidos [99mTc]. | Kit de producción de péptidos [99mTc] | Conjunto de producción para la síntesis de éptidos [99mTc] utilizando un módulo GRP® del Laboratorio SCINTOMICS Molecular, Applied Theranostics Technologies GmbH. | De acuerdo con lo anterior, el producto “Production Set for [99mTc]peptides”, NO CUMPLE con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, NO es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, COMO DISPOSITIVO MÉDICO. Así mismo, el producto en mención, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que NO se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004, como tampoco se enmarca en las definiciones de los Reactivos In Vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018; por lo tanto, NO requiere de registro sanitario COMO REACTIVO. No obstante, debido a que se trata de reactivos, materiales y consumibles utilizados para la síntesis, producción radioquímica y para la producción farmacéutica de un radiofármaco, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, mediante un Certificado de no obligatoriedad; ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241282030 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | KIT DE ACTIVIDADES PORTATIL – PLAYPAK con Nombre genérico DUCHA ANAL Y/O VAGINAL con Nombre genérico DUCHA PARA LIMPIEZA ANAL Y/O VAGINAL. | badrabbitcompanysas@gmail.com | NO | Es un producto que busca una solución rápida y fácil para limpieza anal y/o vaginal, es un procedimiento mediante el cual se introducen grandes cantidades de agua a presión por el ano y/o vagina. Para su uso, la persona simplemente debe añadir líquido (agua natural) a la bombilla o también conocida como enema o pera, asegurar el sello y comprimir el bulbo del enema o boquilla cuantas veces sea necesario sobre la parte que desea limpiar (ano o vagina) Es una práctica bastante habitual y recurrente, usado más que todo por personas que por ejecución de algún procedimiento medico lo requieren o también hay quienes lo realizan como paso de limpieza previo al sexo anal. INDICACIONES: 1- Llena la Boquilla, enema o pera con agua: Se recomienda cuidar la temperatura del líquido para no generar una reacción brusca o incómoda, lo ideal es que el agua este entre 37 y 40 grados centígrados. 2- Lubrica la punta de la Boquilla: Con ayuda de vaselina o algún otro lubricante, engrasa la punta, el objetivo es facilitar su ingreso al año sin que hay lastimaduras. 3 - Colocarse en una posición cómoda: Buscar la posición que consideres más adecuada 4- Introducir suavemente la punta del enema: Con delicadeza, introduce la punta del enema en la parte ( ano y/o vagina) que desea limpiar 5- Dejar fluir el agua: Esta ducha tiene el mecanismo para presionar y forzar la salida del líquido. 6 - Evacuar: Dejar salir el agua que ingresó Esta ducha anal es un tipo de enema de limpieza, son el tipo de lavativad más frecuentes y comunes. En general, puede realizarse sin problemas en una casa siguiente el paso a paso.” | “UNIDAD” | ITEM JXD-190233 ITEM XHH-190056 ITEM XHH-190007 ITEM NO.00435” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241300370 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | KIT DE ACTIVIDADES PORTATIL – PLAYPAK con Nombre genérico KIT DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE POSICIONAMIENTO. | “FIREFLY / LECKEY” | NO | “Esta ligera bolsa contiene todo un centro de actividades. Dentro encontrarás rodillos, cuñas y soportes que se adhieren entre sí de docenas de maneras y permiten que tu hijo practique diferentes posturas de desarrollo, las cuales son los bloques de construcción para habilidades futuras. PlayPak también viene con una práctica guía de terapia, que ofrece consejos e instrucciones fáciles de usar que te muestran cómo utilizar cada pequeña pieza ingeniosa para crear diferentes posiciones de sentado y acostado, así como cómo realizar todos los juegos de desarrollo recomendados con tu hijo. Múltiples Posiciones Amigable para la Terapia Contiene un centro de actividades completo de rollos, cuñas y soportes que se unen de muchas maneras y le permiten a su hijo practicar diferentes posturas de desarrollo.” | UNIDAD INDIVIDUAL” | MODELO: PLAYPAK” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241319212 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | Jeringa Dosificadora de 8mL (code 908000) con Tapón Adaptador para la Jeringa Dosificadora (code 1917.02) con Nombre genérico Jeringa Dosificadora con Tapón Adaptador. | No aplica | NO | “La Jeringa Dosificadora es de uso exclusivo para el medicamento Skylixxa® Solución Oral (en proceso de solicitud) y se emplea como un ayudante en la dosificación de formas farmacéuticas líquidas, la cual tiene una escala volumétrica impresa en el émbolo lo que permite al usuario final una dosis exacta del medicamento. Esta Jeringa esta en la misma caja con el medicamento y no se pretende comercializar de manera separada. El tapón adaptador para la Jeringa Dosificadora es de uso exclusivo para el medicamento Skylixxa® Solución Oral (en proceso de solicitud), se emplea para insertarse en el cuello de la botella del medicamento, así como tiene un hoyo central en donde se ajusta la Jeringa Dosificadora. Este tapón adaptador provee una protección a la contaminación durante el manejo del producto, además funciona en restringir el flujo del medicamento para evitar el riesgo de ingesta de dosis no intencionadas. También posee la ventaja de disminuir el contacto entre la jeringa y el medicamento, así evitando contaminación desde la jeringa al interior de la botella. Este tapón está en la misma caja con el medicamento y no se pretende comercializar de manera separada. Tanto la Jeringa como el tapón adaptador no ejercen ninguna acción farmacológica, inmunológica o metabólica, así como no son usadas para el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. No se usan para ningún tipo de diagnóstico. Adicional, tanto la Jeringa como el Tapón Adaptador son entregados como parte del medicamento skylixxa® Solución Oral que contiene Lisdexanfetamina dimesilato en una concentración de 10mg/mL. Así, la única función de la jeringa dosificadora y el tapón adaptador es proporcionar la correcta dosis del medicamento para garantizar una correcta adhesión al tratamiento. Como soporte, se incluye la sección correspondiente del catalogo del fabricante (ELM Plastic) donde se incluyen la descripición de los productos | Estos dispositivos acompañan al medicamento y no se pretende comercializar de manera separada. En la descripción de la presentación comercial del medicamento se definen que el producto contiene una Jeringa Dosificadora y un Tapón Adaptador.” | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241336815 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | CLEANING BRUSHES, con nombre genérico: CEPILLOS DE LIMPIEZA | MEDITALIA, AMC | NO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | MED-161-BRU, MED-162-BRU, MED-223-BRU, MED-163-BRU, MED-164-BRU, MED-183-BRU, MED-184-BRU, MED-220-BRU, MED-224-BRU | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251019404 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | PRÓTESIS (VASTAGO Y COPA ACETABULAR) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. MARÍA PATRICIA FRANCO VELASQUEZ nombre genérico: PRÓTESIS DE REVISIÓN DE REEMPLAZO DE CADERA HIPOALERGÉNICA | LINK | NO | PRÓTESIS (VASTAGO Y COPA ACETABULAR) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA.MARÍA PATRICIA FRANCO VELASQUEZ IDENTIFICADA CON C.C 30.277.239 DE MANIZALES Paciente postquirúrgica de revisión de reemplazo cadera izquierda, operada en enero 2024 donde se dejó espaciador de cemento con antibiótico, se reporta una ALERGIA A LOS MÉTALES con valoración por alergología, inmunología, pruebas positivas para alergia a cromo, cobalto, niquel, adicionalmente cultivo positivo para S. epidermis que recibe manejo antibiótico por infectología, esta con espaciador de cemento con antibiótico el cual está posicionado, presento mejoría de dolor, herida cicatrizada, no nuevos signos de lesiones cutáneos en piel ni aumento de volumen en zona de cadera.Reactantes de fase aguda en descenso, ultima PCR 7.1 y VSG: 22 (22 ABRIL 2024). Niveles de Níquel elevados ya reportados, ya valorada por alergología donde se reporta alergia a métales. Ultima nota de infectología ya nos da aval para manejo quirúrgico y dada su alergia a métales se dio recomendación de prótesis hipoalergénica en su próximo manejo quirúrgico. Se realizó Junta de Ortopedia Reemplazos Articulares para concluir el manejo quirúrgico Antecedentes: DM, Examen FISICO: Herida cicatrizada, no signos de infección local en este momento, no prurito, buena movilidad, hipotrofia de cuádriceps., Tolera marcha. Radiología: RX con espaciador posicionado en cadera izquierda. Diagnósticos: Alergia a los Métales / Infección periprotesica cadera izq. Plan: Paciente con alergia a metales, infectología ya de aval de manejo quirúrgico, en la JUNTA DE ORTOPEDIA REEMPLAZOS ARTICULARES SE DECIDE: Dar Orden para manejo quirúrgico con revisión de reemplazo de cadera izquierda usando un implante a la medida para una prótesis hipoalergénica. INDICACIONES Y USOS: Recuperación total de la función de la cadera. | UNIDAD / CUSTOM MADE | Elaborado para paciente en específico MARIA PATRICIA FRANCO: Lubinus SPII® prosthesis stem, cemented, L2, length 150mm, CCD 126°, XL, taper 12/14, BiPorEx®-coating (313-07863) BiMobile® Dual Mobility acetabular cup, outerØ 48mm, cemented, PorEx®-coating (313-00874) | NOTA: Se Informa al Interesado que la Prótesis (VASTAGO Y COPA ACETABULAR) HECHO A LA MEDIDA solo podrá ser utilizada para la paciente SRA. MARÍA PATRICIA FRANCO VELASQUEZ, quien será intervenida en la CLÍNICA IMBANACO de CALI por el DR. RICARDO IVAN ALZATE CHACON especialista en ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto: PRÓTESIS (VASTAGO Y COPA ACETABULAR) HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. MARÍA PATRICIA FRANCO VELASQUEZ nombre genérico: PRÓTESIS DE REVISIÓN DE REEMPLAZO DE CADERA HIPOALERGÉNICA es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251021616 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | OLLOW TAMPON CUP con Nombre genérico TAMPON REUTILIZABLE DE SILICONA BEPPY HOLLOW. | “BEPPY” | NO | “El tampón reutilizable de silicona Beppy Hollow es un dispositivo reutilizable que se fabrica habitualmente en silicona de grado médico para la higiene íntima femenina y que recoge el flujo menstrual durante la menstruación. A diferencia de los tampones femeninos, las copas menstruales no absorben el flujo menstrual, simplemente lo recogen. Nuestra innovadora copa menstrual se diferencia de las copas tradicionales en muchos aspectos: ⁠ ⁠ 1. Asa de extracción: ⁠ Permite extraer la copa con un solo dedo y hace que la Beppy Cup sea mucho más cómoda que las copas tradicionales ⁠ 2. Orificio de ventilación: ⁠ Facilita la extracción ya que evita que la copa haga vacío al retirarla. ¡Además hace que el aire fluya cuando tienes relaciones sexuales! ⁠ 3. Suavidad: Es mucho más suave que las copas tradicionales, lo que permite un desprendimiento más natural de la menstruación. La copa se adapta a tu cuerpo y no al revés.” | “Caja. Contiene un tampon.” | “EL TAMPON REUTILIZABLE BEPPY HOLLOW VIENE EN DOS COLORES ROSA Y MORADO” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251026701 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | Quixx Sore Throat con Nombre genérico Jarabe a base de Glicerol 15%, Extracto de Verbasci flos 0.7 %y Extracto de Malva sylvestris (hoja) (0,4 %). | Quixx Sore Throat Syrup” | NO | “Los extractos naturales de Quixx Sore Throat, crean una película protectora que recubre e hidrata la garganta calmando la tos, ayudando a limpiarla mucosidad y protegiendo la garganta del ataque de bacterias/virus/irritantes ambientales. Fórmula específica en jarabe de triple acción para tratar/aliviar/calmar la tos, calmar e hidratar la garganta gracias a la combinación dede sustancias naturales científicamente probadas. Los ingredientes naturales forman una película mucoadhesiva y calmante que recubre y actúa como barrera, ayuda a proteger la garganta del ataque de bacterias y virus e irritantes ambientales dañinos, rehidrata la garganta y aumenta la hidratación y fluidización de la mucosidad para ayudar a aclararla más fácilmente. Este jarabe trata/alivia/calma la tos causada o asociada con alergias/irritantes/contaminación/resfriado común y gripe; protege de agentes externos e irritantes; calma la necesidad natural de toser; ayuda al cuerpo a eliminar la mucosidad de forma natural; alivia la dificultad para tragar; come/alivia/calma en caso de orofaringitis; cubre/calma/hidrata/protege la garganta; trata/alivia/calma las molestias de la tos nocturna, ayudando a conciliar el sueño Indicado para la tos/dolor garganta.” | “Caja de carton con un frasco de vidrio x 100 mL con tapa (Parte externa: polipropileno PP014; Parte interna: polietileno HDPE122; Precinto: EPE/PE) y copa medidora en polipropileno PP022.” | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251027805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | Sealglaze UV con Nombre genérico Glaseador de superficies. | E-RESIN” | NO | “I Propósito de uso: Glasea y abrillanta la superficie de acrílicos, resinas y composites. Embalaje: Consulte la etiqueta del producto. Referencia: PE2347. INSTRUCCIONES USO Precaución antes de usar. • Compruebe que el producto no este dañado o agrietado. • No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo. • Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. • Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad. Características Principales: Formulado para la impermeabilización de coronas, puentes, carillas y otros; Genera un brillo de aspecto natural y además sella los microporos que puedan generarse tras la aplicación de los diferentes materiales resinosos, su uso es recomendable en una mono película de 0,10μm y dejar secar el tiempo necesario. • Longevidad prolongada. • Resistencias a niveles bajos de pH (ácidos). • Mayor resistencia a la abrasión. • Naturalidad. • No amarillea PREPARACIÓN PREVIA. La aplicación debe estar previamente supervisada por profesional especializado. • Limpie la superficie antes de aplicar. • En caso de composites sugerimos eliminar antes la capa inhibida por oxigeno. • Aplique y deje secar por período de 3 a 5 minutos (Puede airear). • Mejore la resistencia activando los foto iniciadores en cámara de foto polimerizar por período de 2 minutos. Usos: Aplique una capa uniforme y fina con un pincel sintético tipo brocha SEALGLAZE UV sobre la superficie y fotopolimerice a una intensidad mínima de 650 mw/cm2 durante 3 (tres) minuto)” | PRESENTACIÓN FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR.” | “PRESENTACIÓN FRASCO X 20 ml” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251031020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-05 | RESINA ACRILICA PARA TERMOCURADO POLVO Y LIQUIDO – ALTO IMPACTO con Nombre genérico Resina acrílica termocurable (polvo y líquido) de alto impacto para base de prótesis dentales- de uso en laboratorio dental. | MASTERDENT, MASTERPLUS” | NO | Resina acrílica termocurable de alto impacto Materia prima recomenda para base de prótesis dentales aplicables a prótesis total removible, prótesis total fija (sobre implantes) y prótesis parcial removible. INDICADO: Materia prima para uso exclusivo en laboratorios dentales | Polvo: 13gr.; 60gr.; 125gr.; 250 gr.; 500 gr., 1 kg. 10 kg., 20 kg. y 25 kg. Polvo: 500 gr. Y liquido: 55 ml., 110 ml., 250 ml., 500 ml., 1000 ml., Galon.” | Rosa, Rosa veteado, Cristal, Color diente” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251048193 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-05 | LN50 - Thyroid Panel Calibration Verification/Linearity. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (18) Dieciocho muestras de suero de 2,0 ml. | LN50-01 – LN-50-06 (T3, T4, TSH testing) LN50-07 – LN-50-12 (Free T3 testing) LN50-13 – LN-50-18 (Free T4 testing) | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN50 - Thyroid Panel Calibration Verification/Linearity, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251028311 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-07 | FRESADORA CERAMILL MATRON con nombre genérico FRESADORA DIGITAL | CERAMILL® | NO | La fresadora es una máquina para fresar-esmerilar controlada por CNC prevista para la elaboración de prótesis, mediante: Mecanizado en seco de piezas en bruto de - óxido de circonio presinterizado - metales no nobles, sin sinterizar (NEM) - aleaciones de cobalto-cromo - cera - plásticos - materiales para modelos Mecanizado en húmedo de piezas en bruto de - cerámica vitrificada, sinterizada - plástico - materiales híbridos - cerámicas de feldespato - titanio - aleaciones de cobalto-cromo. | Unidad | Ceramill Matron 181371 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241280732 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | Campo OPTIREC con Nombre genérico ACCESORIO PARA LA FOTOGRAFIA AFOCAL CON LÁMPARAS DE HENDIDURA | OPTIREC | NO | OptiREC es un dispositivo diseñado como accesorio para la fotografía afocal con lámparas de hendidura, para capturar imágenes de los ojos de los pacientes en un entorno médico a través de un smartphone | El paquete contiene: Un soporte ocular Un soporte de teléfono Manual de Usuario | OPTIREC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241324813 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PERLAS DE CALIBRACIÓN PARA SER USADAS EN CITÓMETROS DE FLUJO | BD BIOSCIENCES y CYTOGNOS | SI | Perlas de plástico (normalmente de poliestireno) fluorescentes con características controladas de tamaño, complejidad, moléculas de unión de proteínas y/o fluorescencias determinadas, entre otros. Son usadas en procesos de verificación no relacionados con el principio de prueba de los citómetros, como calibración, ajuste y monitoreo del funcionamiento de los componentes de los sistemas de fluidos, óptico y electrónico en los citómetros de flujo, así mismo en la compensación de los experimentos y ensayos de rutina para el calcular de sobrelapamiento de fluorescencias de los citómetros de flujo. | 1 a 100 Test | 667435 MM-MRD8 Compensation Bag 667436 PI DOT8 Compensation Bag 667437 BCP-ALL-MRD Compensation Bag 345249 ACCUDROP BEADS 347240 Red Nile Reference Beads 2.49um 552843 BD™ CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set. 641320 CY TOMETER ALIGNMENT BEAD KIT 653144 Beads SPHEROT ECH 8 Peak Validation 4m 653145 Beads SPHEROT ECH 6-Peak 2x4mL 655050 CS&T Research Beads (use with BD FACSDiva™ software v7 or later) (RUO) 655051 BD F ACSDiva CS&T Research Beads Kit 150T 661414 BD™ CS&T Beads 50TST RUO 661415 BD™ CS&T Beads 150TST RUO 661621 BD FC Beads APC-H7 661623 BD FC Beads V450 661624 BD FC Beads V500-C 661625 BD FC Beads APC-R700 661626 BD FC Beads BV605 661627 BD FC Beads BV421 661628 BD FC Beads BV510 661629 BD FC Beads BV71 1 661630 BD FC Beads 661631 BD FC Beads BB515 665056 BD FACSDiscover Setup Beads 661612 FACS Accudrop Beads | Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO
20251044088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PLACA NEOGEN® PETRIFILM® PARA RECUENTO DE AEROBIOS (AC) / AEROBIC COUNT (AC) PLATE | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | La Placa Neogen® Petrifilm® Para Recuento de Aerobios (AC) es un sistema con medio de cultivo de muestras listo para usar que contiene nutrientes de Métodos estándar modificados, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador tetrazolio que facilita la enumeración de las colonias. Las Placas Neogen Petrifilm AC se usan para la enumeración de bacterias aerobias en la industria de los alimentos y las bebidas El fabricante declara que no ha documentado el uso de las Placas Neogen Petrifilm AC para otras industrias que no sean de alimentos o bebidas | Paquete por 25 unidades, 1000 piezas. 100 piezas. | 6406 - 700002120 6400 - 700002116 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un sistema con medio de cultivo que se usa para la enumeración de bacterias aerobias en la industria de los alimentos y las bebidas. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías delINVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251044276 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PLACA PETRIFILM® NEOGEN® RYM. / RAPID YEAST AND MOLD RYM / PETRIFILM RAPD YNM | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | Las Placas Petrifilm® Neogen® Rápidas para recuento de mohos y levaduras (RYM) son un sistema de medio de cultivo listo para muestrear que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante que se disuelve en agua fría y un sistema indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras. Las Placas Petrifilm Neogen RYM se utilizan para la enumeración de mohos y levaduras en las industrias de alimentos y bebidas. El fabricante declara que no ha documentado el uso de las Placas Petrifilm Neogen RYM para otras industrias que no sean de alimentos o bebidas. | Paquete por 25 unidades, 50 piezas. 500 piezas. | 6475 - 700002138 6477 - 700002148 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un sistema con medio de cultivo que se usa para la enumeración de mohos y levaduras en las industrias de alimentos y bebidas. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251044574 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | SURFACE ATP TEST / PRUEBA DE ATP SUPERFICIE | CLEAN-TRACE®, NEOGEN® | NO | La Prueba Neogen® Clean-Trace® para el ATP de superficie es un instrumento de prueba de un solo uso que contiene un hisopo para la recolección de muestras de una superficie. El hisopo está humedecido previamente con un agente catiónico para ayudar a recolectar suciedad y liberar adenosín trifosfato (ATP) de células intactas. Al activar la prueba, el reactivo en la cubeta del instrumento de prueba reacciona con el ATP recolectado en el hisopo para producir luz. La intensidad de la luz es proporcional a la cantidad de ATP y, por lo tanto, al grado de contaminación. La medición de la luz requiere el uso de un Neogen® Clean-Trace® LM1 Luminómetro y los resultados se muestran en unidades relativas de luz (RLU). El kit de pruebas contiene 100 instrumentos de prueba listos para usar embalados de a 10 unidades por bolsa de aluminio individual. Hisopo de recolección de muestras de superficies para evaluar las normas de los procedimientos de higiene y saneamiento para las superficies y equipo. El producto es usado para evaluar las normas de los procedimientos de higiene y saneamiento para las superficies y equipo de la industria alimentaria | Paquete por unidad, 10, 50, 100 unidades | UXL100 - 700002207 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de una prueba para detección de adenosín trifosfato (ATP) para evaluar las normas de los procedimientos de higiene y saneamiento para las superficies y el equipo de la industria alimentaria. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I,artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251045753 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PLACA NEOGEN® PETRIFILM® SALMONELLA EXPRESS (SALX) / PETRIFILM SALX PLATE. | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | La Placa Neogen Petrifilm SALX es un sistema de medio de cultivo cromogénico de muestra lista para usar que contiene un agente gelificante soluble en agua fría y es selectivo y diferencial para la Salmonella, lo que proporciona un resultado presunto. El Disco de Confirmación Neogen Petrifilm SALX contiene un sustrato bioquímico que facilita la confirmación biológica de organismos de Salmonella. El Sistema Neogen® Petrifilm® Salmonella Express (SALX) se utiliza para la detección cualitativa rápida y la confirmación bioquímica de especies de Salmonella en muestras ambientales de alimentos enriquecidos y del proceso de alimentación. El Sistema Neogen Petrifilm SALX consiste en la Base enriquecida de Neogen® Salmonella, el Suplemento enriquecido de Neogen® Salmonella, la Placa Neogen® Petrifilm® Salmonella Express (SALX) y el Disco de Confirmación Neogen® Petrifilm® Salmonella Express (SALX), que están todos envasados por separado. Neogen no documentó este producto para el análisis de muestras de agua, farmacéuticas, cosméticas, clínicas o veterinarias. No utilice el Sistema Neogen Petrifilm SALX para diagnosticar enfermedades de humanos o animales. | Paquete por 25 unidades, 50 piezas. 200 piezas. | 6536 – 700002144; 6537 - 700002145, | Teniendo en cuenta que el producto PLACA NEOGEN® PETRIFILM® SALMONELLA EXPRESS (SALX) / PETRIFILM SALX PLATE, con las referencias 6536 – 700002144; 6537 - 700002145, es un medio de cultivo selectivo y diferencial para la Salmonella en muestras ambientales de alimentos enriquecidos y del proceso de alimentación, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251045999 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PLACA PETRIFILM® PARA MONITOREO DE LISTERIA EN AMBIENTES (EL) NEOGEN® | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | La Placa Petrifilm® para monitoreo de Listeria en ambientes (EL) Neogen® es un sistema de medio de cultivo listo para muestrear que contiene agentes selectivos, nutrientes y un agente gelificante que se disuelve en agua fría, además de un indicador cromogénico que facilita la enumeración y/o detección de las colonias. Las Placas Neogen Petrifilm EL fueron diseñadas para analizar la Listeria, en ambientes, que consiste en Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), Listeria innocua (L. innocua) y Listeria welshimeri.* La presencia del indicador Listeria como L. innocua proporciona evidencia de que las condiciones ambientales son idóneas para la aparición de L. monocytogenes. Muchos organismos en el entorno se pueden estresar por las condiciones ambientales o los desinfectantes. El agua peptonada tamponada se usa como caldo de reparación junto con la Placa Neogen Petrifilm EL para resucitar la Listeria bajo estrés sin aumentar su número. Los componentes de la Placa Neogen Petrifilm EL están descontaminados, pero no esterilizados. El diseño y la fabricación de Neogen Food Safety cuentan con la certificación correspondiente de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001 | Paquete por 25 unidades, 50 piezas. 200 piezas. | 6447- 700002233 6448- 700002232 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un sistema con medio de cultivo que se usa para analizar la Listeria, en ambientes en la industria de los alimentos y las bebidas. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251046009 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PETRIFILM® PARA RECUENTO DE ENTEROBACTERIAS (EB) NEOGEN® | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | Las Placas Petrifilm® para Recuento de Enterobacterias (EB) Neogen® son un sistema con medio de cultivo listo para muestrear que contiene nutrientes Glucosa bilis rojo violeta (VRBG) modificados, un agente gelificante soluble en agua fría, y un indicador tetrazolio que facilita la enumeración de las colonias. Las Placas Petrifilm EB Neogen se usan para la enumeración de Enterobacterias en la industria de los alimentos, las bebidas y del agua embotellada. Las Enterobacterias son bacilos gramnegativos, oxidasa negativos que fermentan la glucosa para producir ácido y/o gas. En las Placas Petrifilm EB Neogen, las Enterobacterias aparecerán como colonias de color rojo con zonas amarillas, colonias de color rojo con burbujas de gas o colonias de color rojo con zonas amarillas y burbujas de gas. Los componentes de la Placa Petrifilm EB Neogen están descontaminados, pero no esterilizados. El fabricante declara que no ha documentado el uso de las Placas Petrifilm EB para otras industrias que no sean de alimentos o bebidas, incluida la del agua embotellada. | Paquete por 25 unidades, 50 piezas. 1000 piezas | 6420 - 700002275 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un sistema con medio de cultivo que se usa para la enumeración de Enterobacterias en la industria de los alimentos, las bebidas y del agua embotellada. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251046014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | PLACA NEOGEN® PETRIFILM® PARA EL RECUENTO DE E. COLI Y COLIFORMES (EC) | PETRIFILM®, NEOGEN® | NO | La Placa Neogen® Petrifilm® para el recuento de E. coli y Coliformes (EC) es un sistema con medios de cultivos de muestras listo para usar que contiene nutrientes de Agar bilis rojo violeta (VRB), un agente gelificante soluble en agua fría, un indicador de actividad glucuronidasa, (BCIG), y un indicador de tetrazolio que facilita la enumeración de colonias. Las Placas Neogen Petrifilm EC se usan para la enumeración de Escherichia coli (E. coli) en la industria de los alimentos y las bebidas. Los componentes de la Placa Neogen Petrifilm EC están descontaminados, pero no esterilizados. No use las Placas Neogen Petrifilm EC para diagnosticar enfermedades en seres humanos o animales. | Paquete por 25 unidades, 50 piezas. 500 piezas. | 6414 – 700002277 y 6404- 700002271 | Teniendo en cuenta que el producto PLACA NEOGEN® PETRIFILM® PARA EL RECUENTO DE E. COLI Y COLIFORMES (EC), con las referencias 6414 – 700002277 y 6404- 700002271, es un medio de cultivo para la enumeración de Escherichia coli (E. coli) en la industria de los alimentos y las bebidas, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251046107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-10 | REVEAL Q+ PARA AFLATOXINA. | NEOGEN®, REVEAL® | NO | Reveal® Q+ para Aflatoxinas de NEOGEN® presenta un análisis inmunocromatográfico de flujo lateral en un solo paso, basado en un formato de inmunoanálisis competitivo y destinado al análisis cuantitativo de aflatoxinas en maíz y productos de maíz. | 1 kit 25 test; 1 kit 100 test | 8085 - 700002497 y 8085B – 700002498, | Teniendo en cuenta que el producto: REVEAL Q+ PARA AFLATOXINA, con las referencias 8085 - 700002497 y 8085B – 700002498, es una prueba de detección cuantitativa de aflatoxina en alimentos, el producto NO es objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251048197 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-10 | GIPN - Gastrointestinal Panel, Global | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 5) Cinco muestras de heces simuladas de 1,0 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: GIPN - Gastrointestinal Panel, Global, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251049803 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-10 | QAP-POCT-hCG | QAP - Quik SAS | NO | Quality Assurance Program” Programa QAP-POCT hCG ha sido diseñado para proporcionar una evaluación externa, independiente y confidencial del desempeño de pruebas de hCG, través de la comparación con otros laboratorios que apliquen la misma metodología. El fabricante declara en el rotulado que el producto hace parte de un programa de ensayos de aptitud, para la evaluación externa de la calidad | 1. Hcg | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: QAP-POCT-hCG, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241298982 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-11 | AUXILIARES DE LABORATORIO VI: | NEODENT | NO | LOS AUXILIARES DE LABORATORIO NEODENT SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y ESTÁN INDICADOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN ORAL QUE DESEEN DESARROLLAR COMO PARTE DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL. ESTOS AUXILIARES NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. SON DE USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD | ¦103.676 PREPARACION FRESA PIEZA DE MANO NEOCONVERT 103.677 PRIMER FRESA PIEZA DE MANO NEOCONVERT 103.678 SEGUNDA FRESA PIEZA DE MANO NEOCONVERT 103.679 TERCERA FRESA PIEZA DE MANO NEOCONVERT 110.335 ESTUCHE COMPLEMENTO (MODELO 2) 110.337 ZI MULTIKIT, ESTUCHE 110.339 ESTUCHE NEOCONVERT 110.343 CASO GM EASYGUIDE ESTRECHO/REGULAR 110.344 CASO GM EASYGUIDE REGULAR/ANCHO 118.411 PIN DE SELLO CILINDRO MINI PILAR CONICO (5 UN) 125.206 GUIA DE BROCA DE NEOCONVERT 125.212 ZI MANGO, ESCARIADOR PARA GUIA QUIRURGICA 125.213 ZI PUNTA PARA GUIA, ESCARIADOR PARA GUIA QUIRURGICA 125.214 ZI PUNTA PARA CASQUILLO, ESCARIADOR PARA GUIA QUIRURGICA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251010355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-11 | STERILE TUBING WELDER con nombre genérico SOLDADOR DE LÍNEAS ESTÉRIL / CONECTOR ESTÉRIL. | TSCD-II, TERUMO BCT | SI | SE UTILIZA PARA CONECTAR TUBULADURAS ESTÉRILES DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) EN CUALQUIER COMBINACIÓN DE HÚMEDO Y SECO. | UNIDAD | ME*SC203A SC*W017 3NCC987 | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto STERILE TUBING WELDER con nombre genérico SOLDADOR DE LÍNEAS ESTÉRIL / CONECTOR ESTÉRIL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20251046187 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-11 | Placas de Petri de 90mm con Nombre genérico Placas de Petri de 90mm | DELTALAB | NO | USO EN LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, PRODUCCIÓN O INVESTIGACIÓN PARA CONTENER DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO (AGARES) SÓLIDO Y SEMISÓLIDO. POSTERIORMENTE, SE PROCEDE A SEMBRAR EL MEDIO Y CULTIVAR CEPAS MICROBIOLÓGICAS PARA SU ANÁLISIS. | BOLSAS X 20 UNIDADES | PETRI 90 X 14M (200200E*-200209E*) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241333458 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO EN SITIO con nombre genérico SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO EN SITIO. | No aplica | NO | La planta generadora de oxígeno en sitio es un sistema modular diseñado de acuerdo al Sistema internacional de calidad (ISO por sus siglas en Ingles) 7396-1, que provee oxígeno a una pureza de 93% +- 3% y a una presión de 4 Bar, de calidad medicinal según la monografía de la Pharmacopea Europea. Para este proceso se utilizará la Tecnología PSA para generadores de oxígeno a la cual se le adicionarán filtros de oxígeno de polvo seco, con el objetivo de convertirlo en oxigeno medicinal. El generador de oxígeno será adquirido a un proveedor nacional, el cual importa actualmente estos equipos con fines industriales. Posterior a esto y tomando en cuenta su tamaño y/o volumen, la idea es directamente en hospitales y/o clínicas, realizar el proceso acondicionamiento para instalar el filtro de oxígeno de polvo. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Ahora bien, es preciso destacar que acorde a las características que se evidencian en la información aportada con el producto SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO EN SITIO, es necesario que realice la consulta por correspondencia a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de nuestro Instituto, por cuanto el oxígeno es considerado un medicamento y por lo tanto, como su objetivo principal es la conversión y generación de oxígeno medicinal, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos es la encargada de realizar la certificación de las plantas generadoras de oxígeno a nivel medicinal en las Instituciones Prestadores de Salud (IPS). | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241340981 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | CRYOGENIC SHIPPERS FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA TRANSPORTE | PHASETWO | NO | Los congeladores criogénicos de recipiente para transporte, son parte integral de los procedimientos de Fertilización in vitro (FIV), ciencias biológicas, biotecnología, terapia celular y genética, la dermatología, los Biobancos y más. | Caja por unidad y accesorios. | VAPOR SHIPPERS: MODELOS VS2-1 VS4-3 VS10-2 ACCESORIOS CAJA DE TRANSPORTE VS2-1 VS4-3 VS SHIPPING CASE: MODELOS VS2-1 VS4-3 ACCESORIOS: VS SHIPPING CASE (CAJA DE TRANSPORTE), CAJAS CRIOGÉNICAS (POLICARBONATO 100 CELL), CASSETE RACKS” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251029660 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL con nombre genérico TERMOHIGROMETRO DIGITAL | BOECO | NO | Dispositivo que mide la temperatura y humedad del ambiente | Unidad | BOE 326 BOE 330 BOE 327 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251030655 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | Desinfectante de superficies SURFANIOS Premium con nombre genérico Desinfectante de superficies SURFANIOS Premium. | “ANIOS” | SI | “Desinfectante de superficies. Limpieza y desinfección de suelos, paredes y materiales médicos y dispositivos médicos no invasivos.” | “Frasco de 5L con bomba dosificadora de 20 ml, frasco de 1L con dosificador, bolsas de 20ml.” | SURFANIOS Premium | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto Desinfectante de superficies SURFANIOS Premium con nombre genérico Desinfectante de superficies SURFANIOS Premium, es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo IIa, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (negrilla fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado en la clase IIa, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb. Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. La presente regla no se aplicará a productos destinados a la limpieza de dispositivos médicos que no sean lentes de contacto mediante acción física. …”(negrilla fuera de texto). NOTA: Se relaciona en la presente certificación la indicación de uso visualizada en a ficha técnica del producto aportada en el folio 20. | IIa
20251031068 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | INDICADORES DE HIGIENE con nombre genérico INDICADORES DE HIGIENE, PRUEBA DE ATP DE SUPERFICIE. | TERRAGENE / CHEMDYE” | NO | Uso Previsto: Diseñado para la detección de ATP en superficies de difícil acceso que han sido sometidas a procesos de limpieza. Indicaciones de uso: Utilizar para cualquier superficie después de realizado el proceso de limpieza y desinfección y para lugares de difícil acceso en instrumentos complejos, como los bordes aserrados o vértices de cajas.” | Presentación: 100 unidades por caja (en 10 bolsas con 10 unidades cada una)” | “Surface ATP Test - ATP-S1” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251037179 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | Conector Luer Lock con Nombre genérico Conector Luer. | “Legalogi” | SI | Este producto se usa para el llenado de dispensadores estériles de jeringa a jeringa y puertos de bolsas con la conexión Luer Lock.” | papel grado médico, UNIDAD, embalaje plástico de 30 Y 50 unidades.” | “Lock conexiones de cierre tipo hembra” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Conector Luer Lock con Nombre genérico Conector Luer, es considerado un dispositivo médico, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado en la clasificación de riesgo IIa, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ” Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la calse IIa, (…)” Nota: se relaciona la presentación comercial de “UNIDAD, embalaje plástico de 30 Y 50 unidades”, visualizada en el folio 11 de la ficha técnica aportada. | IIa
20251038667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-12 | SKINVIGORATE DUO FACIAL DEVICE con nombre genérico MARY KAY CEPILLO LIMPIADOR Y MASAJEADOR | MARY KAY | NO | Cepillo limpiador y masajeador para rostro | 1 unidad empacada individualmente en estuche y caja de cartón | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241264349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | NEODENT RESINAS MODELO DENTAL, BEIGE, 1L, con nombre genérico: RESINA PARA IMPRESIÓN 3D: | NEORESINS | NO | ESTE PRODUCTO SE UTILIZA EN LA IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL DE MODELOS DENTALES, ESPECIALMENTE MODELOS MAESTROS, MODELOS ORTODÓNCICOS, POR EJEMPLO, PARA LA PRODUCCIÓN DE ALINEAMIENTO O MODELOS DE ESTUDIO. LA RESINA PARA IMPRESIÓN 3D NEORESINS ES DE USO EN LABORATORIO Y NO TIENEN CONTACTO CON EL PACIENTE. | UNIDAD - BOTELLA POR 1L | 183.2012 NEODENT DENTAL MODEL RESIN NEODENT RESINA MODELO DENTAL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241297828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | FOOD, con nombre genérico: DESINFECTANTE ECOLÓGICO DE ACCIÓN RÁPIDA: | OXYPHARM | NO | NOCOLYSE FOOD ES UN PRODUCTO DE BIODESINFECCIÓN NOCOLYSE FOOD ES UNA SOLUCIÓN LISTA PARA USAR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 7,9%, QUE SE DEBE UTILIZAR CON EQUIPOS DIFUSORES DE LA GAMA NOCOTECH. EL USO DE NOCOLYSE FOOD/NOCOSPRAY (O NOCOMAX) ES EFICAZ CONTRA TODO TIPO DE MICROORGANISMOS: ESTA COMBINACIÓN DESINFECTA CON EFECTO BACTERICIDA, FUNDICIDA VIRUCIDA, LEVURICIDA, MICOBACTERICIDA, BACTERIOFAGICIDA Y ESPORICIDA. SUPERFICICES A TRATAR: UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALAS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA, SALAS DE RECUPERACIÓN, HABITACIONES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES, UNIDADES DE PRÁCTICAS MÉDCIAS, CONSULTORIOS Y CLÍNICAS ODONTOLÓGICOS. | BOTELLA DE 1 LITRO CAJA 6 X 1 LISTRO BIDÓN DE 5 LITROS BIDÓN DE 10 LITROS BIDON DE 20 LITROS | REFERENCIAS: NOCOLYSE FOOD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: se recomienda al interesado que, para comercializar el producto en el territorio Nacional, colocar un sticker sin tapar información de la etiqueta original, que indique: “NO USAR EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NI EQUIPOS BIOMÉDICOS”, lo anterior, toda vez que estos requieren de registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241297845 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | NOCOLYSE (NEUTRAL), con nombre genérico: DESINFECTANTE ECOLÓGICO DE ACCIÓN RÁPIDA: | OXYPHARM | NO | NOCOLYSE FOOD ES UN PRODUCTO DE BIODESINFECCIÓN. ES UNA SOLUCIÓN LISTA PARA USAR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 6%, QUE SE DEBE UTILIZAR CON EQUIPOS DIFUSORES DE LA GAMA NOCOTECH. EL USO DE NOCOLYSE /NOCOSPRAY (O NOCOMAX) ES EFICAZ CONTRA TODO TIPO DE MICROORGANISMOS: ESTA COMBINACIÓN DESINFECTA CON EFECTO BACTERICIDA, FUNDICIDA VIRUCIDA, LEVURICIDA, MICOBACTERICIDA, BACTERIOFAGICIDA Y ESPORICIDA. SUPERFICICES A TRATAR:UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALAS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA, SALAS DE RECUPERACIÓN, HABITACIONES DE CLÍNICAS Y HOSPITALES, UNIDADES DE PRÁCTICAS MÉDCIAS, CONSULTORIOS Y CLÍNICAS ODONTOLÓGICOS. | BOTELLA DE 1 LITRO CAJA 6 X 1 LISTRO BIDÓN DE 5 LITROS BIDÓN DE 10 LITROS BIDON DE 20 LITROS | NOCOLYSE (NEUTRAL) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: se recomienda al interesado que, para comercializar el producto en el territorio Nacional, colocar un sticker sin tapar información de la etiqueta original, que indique: “NO USAR EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NI EQUIPOS BIOMÉDICOS”, lo anterior, toda vez que estos requieren de registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241310439 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | QUARTZ SPLINT, con nombre genérico: NOMBRE GENÉRICO DEL PRODUCTO: QUARTZ SPLINT WOVEN", "UD", "RESIN", "MESH": | RTD | NO | LOS PRODUCTOS QUARTZ SPLINT SE EMPLEAN PARA LAS FERULIZACIONES ORALES O PERIODONTALES DE DIENTES CON MOVILIDAD EXTREMA Y COMO MARCOS DE REFUERZO PARA PUENTES O PRÓTESIS DENTALES. SU USO SOLO ESTÁ PERMITIDO A PROFESIONALES DENTALES CUALIFICADOS (DENTISTAS, PROTÉSICOS) EN ENTORNOS HOSPITALARIOS, CLÍNICAS O CONSULTAS DENTALES. QUARTZ SPLINT UD (UNIDIRECTIONAL) → REFUERZO DE PUENTES DENTALES PERMANENTES: • FABRICACIÓN EN EL LABORATORIO DE PUENTES INLAY CON MATERIALES POLICERÁMICOS. • REFUERZO DE PÓNTICOS PRE-POLIMERIZADOS EN PUENTES FABRICADOS EN EL LABORATORIO. QUARTZ SPLINT WOVEN → ORTODONCIA: • RETENCIÓN DE LOS DIENTES DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO DE ORTODONCIA → DIENTES MÓVILES: • ESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE LOS DIENTES IMPLICADOS EN FRACTURAS ALVEOLARES • FERULIZACIÓN DE DIENTES MÓVILES POR DAÑO PERIODONTAL • PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS DIENTES QUARTZ SPLINT ROPE → DIENTES MÓVILES: • FÉRULAS OCLUSALES ORALES EN DIENTES CON MOVILIDAD EXTREMA • FERULIZACIÓN PERIODONTAL DE DIENTES CON MOVILIDAD EXTREMA QUARTZ SPLINT MESH → REPARACIÓN Y REFUERZO DE PRÓTESIS: • REPARACIÓN DE PRÓTESIS ACRÍLICAS • REFUERZO DE PRÓTESIS ACRÍLICAS DURANTE LA FABRICACIÓN INICIAL QUARTZ SPLINT RESIN → USAR CON QUARTZ SPLINT UD, WOVEN Y ROPE, SOLO EN EL CASO DE QUE LA RESINA NO ESTÉ SUFICIENTEMENTE HUMEDECIDA. NO ES UN ADHESIVO PARA EL ESMALTE NI PARA LADENTINA. | LOS DISPOSITIVOS QUARTZ SPLINT ESTÁN DISPONIBLES EN CAJAS INDIVIDUALES Y CADA CAJA CONTIENE VARIOS DISPOSITIVOS. EL NÚMERO EXACTO DE CADA DISPOSITIVO SE DETALLA EN EL CERTIFICADO DE VENTA LIBRE Y EN LAS ETIQUETAS DEL EMBALAJE SECUNDARIO INCLUÍDAS COMO ANEXO TÉCNICO. | 5010001 2 QUARTZ SPLINT RESIN (1,5g) 5010048 5010048 5 QUARTZ SPLINT UD 1.0 x 80mm 5010049 5 QUARTZ SPLINT UD 1.5 x 80mm 5010053 5 QUARTZ SPLINT WOVEN 2.5 x 80mm 5010083 2 Quartz Splint MESH 55 x 80mm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: el producto debe comercializarse en el territorio nacional, con una nota en cada una de sus referencias, en el cual señale al consumidor que: “NO USAR DE FORMA DIRECTA EN LA BOCA DEL PACIENTE” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241322085 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | GUANTES DE EXAMEN SIN POLVO DE NITRILO CON TEXTURA DE PALMA, con nombre genérico: GUANTE DE NITRILO: ENW 50 NEGRO; HEAVY DUTY (HD) 5GR, ENW 114 AZUL; HEAVY DUTY (HD) 12GR, ENW 114 NEGRO; HEAVY DUTY (HD) 12GR | GERENCIA@PR EINDUCOL.COM | SI | TRABAJOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA: LOS GUANTES DE NITRILO SON IDEALES PARA TRABAJOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA, YA QUE PROTEGEN CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS. ATENCIÓN MÉDICA: LOS GUANTES DE NITRILO SON UNA BUENA OPCIÓN PARA LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN MÉDICA, YA QUE SON HIPOALERGÉNICOS Y OFRECEN UNA BUENA PROTECCIÓN CONTRA LOS PATÓGENOS LABORATORIOS: LOS GUANTES DE NITRILO SON UNA BUENA OPCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LABORATORIOS QUE MANEJAN SUSTANCIAS PELIGROSAS.INDUSTRIA ALIMENTARIA: LOS GUANTES DE NITRILO SON RESISTENTES A LA GRASA Y A LOS ALIMENTOS, LO QUE LOS CONVIERTE EN UNA BUENA OPCIÓN PARA TRABAJOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: LOS GUANTES DE NITRILO SON ÚTILES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUE INVOLUCRAN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. TRABAJOS DE AUTOMOCIÓN: LOS GUANTES DE NITRILO SON RESISTENTES A LOS ACEITES Y A LOS COMBUSTIBLES, LO QUE LOS CONVIERTE EN UNA BUENA OPCIÓN PARA TRABAJOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. PINTURA: LOS GUANTES DE NITRILO SON UNA BUENA OPCIÓN PARA TRABAJOS DE PINTURA, YA QUE PROTEGEN CONTRA LOS SOLVENTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA PINTURA. INDUSTRIA DE LA ESTÉTICA: LOS GUANTES DE NITRILO SON IDEALES PARA EL USO EN SALAS DE BELLEZA, ESTÉTICAS, SPAS, MANICURA, PEDICURA, BARBERÍAS Y TODAS LAS RELACIONADAS USOS RELACIONADOS CON PACIENTES: LOS GUANTES DE NITRILO NO ESTÉRILES SON EMPLEADOS PARA TAREAS COMO EXTRACCIONES SANGUÍNEAS, RETIRADA DE VÍAS PERIFÉRICAS, MANEJO DE MUESTRAS, LIMPIEZA DE MATERIAL O MANEJO DE SECRECIONES, FLUIDOS U ORINA; TAMBIÉN PARA OTRAS PRÁCTICAS SIN PROTOCOLO DE ESTERILIDAD Y QUE REQUIERAN PROTECCIÓN. CONTRAINDICACIONES NO USAR CONTRA PRODUCTOS TÉRMICOS O QUÍMICOS YA QUE NO SON RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS COMO ACETONA, ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y ÉTER ETÍLICO; | 50 GUANTES X 10 DISPENSADORES X 1 CAJA S, M, L, XL AZÚL Y NEGRO 100 GUANTES X 10 DISPENSADORES X 1 CAJA S, M, L, XL AZÚL Y NEGRO | REFERENCIA ENW 50 NEGRO - 5 GR. TIPO GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO, SIN POLVO, SENCILLO EN LÍNEA CLORADO, NO ESTÉRIL. REFERENCIA HEAVY DUTY (HD) 12 GR - ENW 114 NEGRO. TIPO GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO, SIN POLVO, SENCILLO EN LÍNEA CLORADO, NO ESTÉRIL. REFERENCIA HEAVY DUTY (HD) 12 GR - ENW 114 AZUL. TIPO GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO, SIN POLVO, SENCILLO EN LÍNEA CLORADO, NO ESTÉRIL. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto GUANTES DE EXAMEN SIN POLVO DE NITRILO CON TEXTURA DE PALMA, con nombre genérico: GUANTE DE NITRILO: ENW 50 NEGRO; HEAVY DUTY (HD) 5GR, ENW 114 AZUL; HEAVY DUTY (HD) 12GR, ENW 114 NEGRO; HEAVY DUTY (HD) 12GR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa” | IIa
20241335807 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | DISCOS DE CERA GODZILLAKING, con nombre genérico: DISCOS DE CERA: | GODZILLAKING | NO | DISCOS DE CERA DE CORTE CAD CAM, ELABORACIÓN DE PATRONES DE PRÓTESIS DENTAL; BLOQUE DE CERA DENTAL PARA LABORATORIO DENTAL | BLOQUES, DISCOS | AZUL BLANCO VERDE GRIS ROJO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241335813 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | HORNO DE PORCELANA GODZILLAKING, con nombre genérico: HORNO DE PORCELANA | GODZILLAKING | NO | SE UTILIZA PARA HORNEAR Y CRISTALIZAR LA PORCELANA DE UNA RESTAURACIÓN HASTA SU ESTADO FINAL. | UNIDAD | MODELO P | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241335819 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | LIMPIADOR DE CHORRO DE VAPOR GODZILLAKING, con nombre genérico: LIMPIADOR DE CHORRO DE VAPOR: | GODZILLAKING | NO | EL LIMPIADOR DE CHORRO DE VAPOR TIENE CAPACIDAD DE LIMPIEZA RÁPIDA Y EFICIENTE, LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS DIFÍCILES. SATISFACE UNA VARIEDAD DE NECESIDADES DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO DENTAL, LIMPIEZA DEL MODELO DENTAL Y DE LA PRÓTESIS | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA,NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241336060 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | MAQUINA DE FRESADO GODZILLAKING, con nombre genérico: MAQUINA DE FRESADO | GODZILLAKING | NO | FRESADO DE DISCOS Y BLOQUES DE ZIRCONIO, DISICILICATO DE LITIO, CERAMICA, PMMA, PEEK, CERA ETC | UNIDAD | NCD MODELO D NCD MODELO W | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251016284 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D LEAFDENTAL: | LEAFDENTAL | NO | RESINA DENTAL PARA IMPRESIÓN DE MODELOS PROVISIONALES, EN LABORATORIO DENTAL | BOTELLA CONTIENE 500ML, 910ML, 1000ML, | SEEDMODEL SEEDGUIDE&GUARD SEEDCAST SEED PRINT C&B SEEDDB VARIEDAD DE COLORES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251016292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | BLOQUE DE DISILICATO DEL LITIO SEED CRYSTAL- LEAFDENTAL, con nombre genérico: BLOQUE DE DISILICATO DEL LITIO SEED CRYSTAL: | LEAFDENTAL | NO | ELABORACIÓN DE CORONAS, CARILLAS OCLUSALES E INCRUSTACIONES HASTA PILARES HÍBRIDOS; EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | HT: HIGH TRANSLUCENT MT: MEDIUM TRANSLUCENT LT: LOW TRANSLUCENT OP: OPALESCENCE MO HO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251016617 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | BOQUES / DISCOS DE ZIRCONIA LEAFDENTAL, con nombre genérico: BLOQUE / DISCOS DE ZIRCONIA: | LEAFDENTAL | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | EMPAQUE UNITARIO | SEED ZR UTM SEED ZR HT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251019221 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | RESINA PRIZMA 3D BIO CROWN DIAMOND, con nombre genérico: RESINA PRIZMA 3D BIO CROWN DIAMOND PARA USO EN LABORATORIO DENTAL.: | MAKERTECH LABS 3D SOLUTIONS / PRIZMA / MAKERTECH LABS 3D | NO | USOS: MATERIA PRIMA PARA PROCESO EN LABORATORIO DENTAL PARA IMPRESIÓN EN 3D DE CORONAS DENTALES. INDICADO: IMPRESIÓN EN 3D PARA ELABORACION DE CORONAS DENTALES EN RESINA EN LABORATORIO DENTAL | BOTELLA POR: 300, 500 , 1000 GRAMOS | 3D BIO CROWN DIAMOND – BL - BL1- BL2 - BL3 - BL4, B1 -B2- B3 - B4 PRIZMA 3D BIO CROWN DIAMOND – A1 -A2- A3 - A3.5 - A4 PRIZMA 3D BIO CROWN DIAMOND – C1- C2 -C3 - C4 PRZMA 3D BIO CROWN DIAMOND – PE PRIZMA 3D BIO CROWN DIAMOND – DBL -DA1 – DA2 – DA3 – DA4 - DB1 - DB2 - DB3 - DB4 PRIZMA 3D BIO CROWN DIAMOND – PEBL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020689 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES ANGEL ALIGNER, con nombre genérico: ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES | ANGEL ALIGNER | NO | LOS ALINEADORES ESTÉTICOS REMOVIBLES ESTÁN COMPUESTOS POR CUBETAS TERMOPLÁSTICAS TRANSPARENTES QUE SE COLOCAN EN LAS ARCADAS DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CON LA FUNCIÓN DE PROMOVER EL MOVIMIENTO ESTRICTAMENTE DENTARIO (NO ESQUELÉTICO) DE MANERA PAULATINA EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, RESPETANDO LA EVALUACIÓN DEL ODONTÓLOGO. ESTÁN INDICADOS PARA PACIENTES CON DENTICIÓN MIXTA Y PERMANENTE. LOS ALINEADORES ORTODÓNTICOS ESTÉTICOS SON FABRICADOS SOBRE MEDIDA, BAJO PRESCRIPCIÓN DEL ODONTÓLOGO PREVIA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN DE TRATAMIENTO, DISEÑADOS Y FABRICADOS EN LABORATORIO DENTAL. | CASO CONTIENE DE 2 HASTA 70 PARES DE ALINEADORES | ANGEL ALIGN SELECT - KIT DEMONSTRATIVO – 11.05.1300; • ANGEL ALIGN SELECT 10 PARES DE ALINHADORES ESTÉTICOS – 11.05.1310; • ANGEL ALIGN SELECT 20 PARES DE ALINHADORES ESTÉTICOS - 11.05.1320; • ANGEL ALIGN SELECT 30 PARES DE ALINHADORES ESTÉTICOS - 11.05.1330; • ANGEL ALIGN SELECT ALINHADORES ESTÉTICOS ILIMITADOS - 11.05.1370; • ANGEL ALIGN KID ALINHADORES ESTÉTICOS ILIMITADOS - 11.05.1070 | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. NOTA: EL PRODUCTO ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES ANGEL ALIGNER, con nombre genérico: ALINEADORES ORTODONTICOS ESTÉTICOS REMOVIBLES, DE MARCA ANGEL ALIGNER, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251021697 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES SPARK™, con nombre genérico: SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES: | SPARK™ | NO | EL SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES SPARK™ ESTÁ INDICADO PARA LA ALINEACIÓN DE LOS DIENTES DURANTE EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA DE LA MALOCLUSIÓN. EL SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES SPARK™ ESTÁ DISEÑADO PARA POSICIONAR LOS DIENTES MEDIANTE UNA FUERZA SUAVE Y CONTINUA DURANTE EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA DE LA MALOCLUSIÓN. | CASO CONTIENE DE 2 HASTA 100 PARES DE ALINEADORES | SPARK 10 - DUAL ARCH 728-3010 SPARK 10 - SINGLE ARCH 728-3011 SPARK 10 - REFINEMENT 728-3012 SPARK 10 - REORDER 728-3013 SPARK 15 - DUAL ARCH 728-3215- SPARK 15 - SINGLE ARCH 728-3215- SPARK 15 - REFINEMENT 728-3215- SPARK 15 - REORDER 728-3215- SPARK 20 - DUAL ARCH 728-3020 SPARK 20 - SINGLE ARCH 728-3021 SPARK 20 - REFINEMENT 728-3022 SPARK 20 - REORDER 728-3023 SPARK 25 - DUAL ARCH 728-3225- SPARK 25 - SINGLE ARCH 728-3225- SPARK 25 - REFINEMENT 728-3225- SPARK 25 - REORDER 728-3225- SPARK 35 - DUAL ARCH 728-3235- SPARK 35 - SINGLE ARCH 728-3235- SPARK 35 - REFINEMENT 728-3235- SPARK 35 - REORDER 728-3235- SPARK 35 R2 - DUAL ARCH 728-3236- SPARK 35 R2 - SINGLE ARCH 728-3236- SPARK 35 R2 - REFINEMENT 728-3236- SPARK 35 R2 - REORDER 728-3236- SPARK ADVANCED - DUAL ARCH 728-3030 SPARK ADVANCED - SINGLE ARCH 728-3031 SPARK ADVANCED - REFINEMENT 728-3032 SPARK ADVANCED - REORDER 728-3033 SPARK ONE - DUAL ARCH 728-3210- SPARK ONE - SINGLE ARCH 728-3210- SPARK ONE - REFINEMENT 728-3210- SPARK ONE - REORDER 728-3210- SPARK JUNIOR PHASE 1 - DUAL ARCH 728-3220- SPARK JUNIOR PHASE 1 - SINGLE ARCH 728-3220- SPARK JUNIOR PHASE 1 - REFINEMENT 728-3220- SPARK JUNIOR PHASE 1 - REORDER 728-3220- SPARK JUNIOR PHASE 2 - ARCH 728-3230- SPARK JUNIOR PHASE 2 - SINGLE ARCH 728-3230- SPARK JUNIOR PHASE 2 - REFINEMENT 728-3230- SPARK JUNIOR PHASE 2 - REORDER 728-3230- SPARK ON-DEMAND - DUAL ARCH 728-3017 SPARK ON-DEMAND - REFINEMENT 728-2021 SPARK ON-DEMAND - RER2ORDER 728-2022 SPARK ON-DEMAND - PASSIVE - DUAL ARCH 728-3018 SPARK ON-DEMAND - PASSIVE NEW ORDER 728-2024 | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. NOTA: EL PRODUCTO SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES SPARK™, con nombre genérico: SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES, DE MARCA SPARK™, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251021951 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | RETENEDOR FIJO LABRETAINER, con nombre genérico: LABRETAINER: | LAB DE SONRISAS | NO | DISPOSITIVO SOBRE MEDIDA BUCAL QUE SE USA COMO RETENEDOR FIJO TRANSPARENTE EN RESINA BIOCOMPATIBLE AYUDA A LA RETENCIÓN DE LAS CORONAS PARA EVITAR QUE SE DESALINEEN. | SE ENVIA EN UNA BOLSA ROTULADA EL LABREATINER CON EL MODELO DEL PACIENTE PREVIAMENTE DESINFECTADOS. | No registra | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. | NOTA: EL PRODUCTO RETENEDOR FIJO LABRETAINER, con nombre genérico: LABRETAINER, DE MARCA: LAB DE SONRISAS, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251037188 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-14 | GSD ABSORBANCE 96 con nombre genérico LECTOR DE MICROPLACAS. | BYONOY | SI | El lector ELISA más compacto del mercado GSD Absorbance 96 es una nueva categoría de lectores de placas con la misión de simplificar el flujo de trabajo en el laboratorio. El pequeño tamaño del lector, en combinación con el diseño abierto exclusivo, genera una experiencia de usuario completamente nueva. Una simple conexión USB proporciona tanto la fuente de alimentación como el acceso al software de análisis mediante plug-and-play. El tamaño del GSD Absorbance 96 es casi tan pequeño como la propia microplaca, por lo que se adapta a cualquier laboratorio, ahorrando un valioso espacio en la mesa de trabajo y brindando una flexibilidad sin precedentes. Lector de microplacas compacto para ensayos de 96 pocillos, compatible con nuestras placas ELISA: ¡toma el laboratorio en tus manos. Altamente robusto y de tamaño reducido Ofrece resultados precisos y exactos - Fácil transporte y flexibilidad veces más pequeño que el lector comparable más pequeño - Experiencia de usuario sin mantenimiento 96 unidades de detección individuales que permiten la detección simultánea de señales Variedad de combinaciones de longitudes de onda disponibles Método de detección Absorbancia. Modo de detección Punto final, cinético. Tipos de microplacas Microplacas de 96 pocillos. | Caja Por Una Unidad | GSD ABSORBANCE 96 MARCA: BYONOY” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto GSD ABSORBANCE 96 con nombre genérico LECTOR DE MICROPLACAS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241337062 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-17 | QUIRÚRGICO ESTÉRIL Nombre Genérico: ROTULADOR DEMOGRÁFICO | BLAYCO | NO | MARCADO Y SELECCIÓN DE LA PIEL SECA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN PARA DIAGNÓSTICO E INTERVENCIONES RADIOLÓGICAS, CIRUGÍA Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CUTÁNEAS. EL ROTULADOR DEMOGRÁFICO SE UTILIZA PARA MARCAR O SELECCIONAR EL ÁREA DE CORTE ANTES O DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. USO RÁPIDO, FÁCIL Y CÓMODO. PUEDE SER USADO EN CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PLÁSTICA, CIRUGÍA ORTOPÉDICA, NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y RADIOTERAPIA. | UNIDAD | RQ-01 TO: Rotulador dermográfico. Punta estándar con regla. RQ-05 TO: Rotulador dermográfico. Doble punta con regla. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251058309 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-17 | AMPLIRUN® TREPONEMA PALLIDUM DNA CONTROL | AMPLIRUN® | NO | ADN purificado de Treponema pallidum para ser usado como control en técnicas basadas en amplificación de ácidos nucleicos. El producto es un control cuantificado | Control liofilizado para reconstituir | MCB109 | El producto AMPLIRUN® TREPONEMA PALLIDUM DNA CONTROL REFERENCIA MCB 109, está destinado por el fabricante a ser utilizado como control en técnicas basadas en amplificación de ácidos nucleicos; por lo tanto, se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “(…) Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas (…)” | Así mismo, este producto pertenece a la Categoría III, área LABORATORIO CLÍNICO, de la Clasificación para RDIV establecida en el Decreto 3770 de 2004. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251016276 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-19 | CABEZAL DE CÁMARA 4K OLYMPUS CH-S700-XZ-EA. | OLYMPUS | NO | El cabezal de cámara está indicado para su uso con endoscopios, procesadores de video y otros equipos auxiliares Olympus para el diagnóstico, el tratamiento y la observación endoscópicos. | UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL | CH-S700-XZ-EA, Cabezal de cámara 4K | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico y no requiere de registro sanitario por sí solo. Nota: El producto CABEZAL DE CÁMARA 4K OLYMPUS CH-S700-XZ-EA por si solo no es considerado dispositivo médico, sin embargo, este debe estar incluido como subsistema (parte) en el registro sanitario de los equipos biomédicos con los que se utiliza. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251022673 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-19 | CADPRIME, con nombre genérico: BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO: | NEXUM DENTAL | NO | CAD PRIME LOS BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO CADPRIME, ELABORADOS CON MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD SUPERIOR Y UNA INGENIERÍA DE PRECISIÓN INIGUALABLE, DESTACAN POR SU CRISTALIZACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA, EXCELENTE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, PROCESABILIDAD ÓPTIMA Y UN EFECTO ESTÉTICO EXCEPCIONAL. SE HAN CONSOLIDADO COMO EL MATERIAL DENTAL CAD/CAM MÁS VENDIDO DEL MUNDO PARA RESTAURACIONES EN EL CONSULTORIO. RESISTENCIA INIGUALABLE LA RESISTENCIA MEDIA A LA FLEXIÓN BIAXIAL ES DE 637 MPA DESPUÉS DE LA CRISTALIZACIÓN COMPLETA, SUPERANDO EL VALOR ESTÁNDAR DE RESISTENCIA ESTABLECIDO POR LA NORMA ISO 6872:2015 PARA MATERIALES CERÁMICOS DENTALES. SU RESISTENCIA SUPERIOR PERMITE SU USO EN LA FABRICACIÓN DE PUENTES DE TRES UNIDADES EN LA ZONA DE MOLARES. DESTACADOS DEL PRODUCTO • CRISTALIZACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE, IDEAL PARA RESTAURACIONES INMEDIATAS EN EL CONSULTORIO. • DOS NIVELES DE TRANSPARENCIA, DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS ESTÉTICAS. • ADHESIÓN SUPERIOR, GARANTIZANDO UNA DURABILIDAD CLÍNICA CONFIABLE Y RESULTADOS EXCEPCIONALES. • DESGASTE MÍNIMO EN DIENTES NATURALES, PROTEGIENDO LA INTEGRIDAD DE LAS PIEZAS OPUESTAS. INDICACIONES: ▪ CARILLAS ▪ INCRUSTACIONES ▪ RECUBRIMIENTOS ▪ CORONAS SIMPLES ANTERIORES ▪ CORONAS SIMPLES POSTERIORES ▪ PUENTE DE 3 UNIDADES *HASTA EL SEGUNDO PREMOLAR | CAJA X UNIDAD | BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 LT BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 MT BL1 BL2 BL3 BL4 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251016350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | SISTEMAS DE CABECERA Y UNIDADES COLGANTES PARA USO HOSPITALARIO con nombre genérico UNIDADES COLGANTES Y CABEZAL PARA SUMINISTRO DE GASES, ILUMINACIÓN Y TOMAS ELÉCTRICAS | UZTECH | NO | Las unidades colgantes y las unidades de cabecero de paciente son productos funcionales en los que los gases médicos o el vacío suministrados desde el sistema central de gases médicos se llevan al área de uso y en los que se pueden agregar elementos como toma eléctrica, iluminación, toma de teléfono o nodo de tierra. Las unidades colgantes se utilizan en quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Los cabeceros se colocan en la pared en el extremo del cabecero de la cama del paciente, también se pueden instalar en el lugar que se considere adecuado para su uso en departamentos como el quirófano y la unidad de cuidados intensivos Los productos se puede utilizar en pacientes de todas las edades. Los productos son utilizados por médicos especialistas y personal médico especializado en el hospital. Es esencial disponer de información sobre el producto. No tienen contacto directo con el ser humano. | UNIDAD | Modelos Unidades colgantes: - 5070.30, 5070.40, 5070.45, 5070.50, 5070.60, 5070.61 5070.65, 5070.75, 5070.76, 5070.75L, 5070.80, 5070.80L, 5070.81 - 5075.45, 5075.50 - 1085.80, 1085.90 Modelos Cabeceros: - 1000.10, 1000.20, 1000.30, 1000.50, 1000.60, 1000.70, 1000.85, 1000.95 - 1030.10, 1030.20, 1030.30 - 1035.10, 1035.20, 1035.30 1035.55, 1035.65, 1035.75 - 1040.09, 1040.10, 1040.20, 1040.30 - 1045.10, 1045.20 - 1065.10, 1065.11, 1065.12, 1065.13, 1065.14, 1065.15, 1065.20, 1065.30, - 1068.10 - 1070.30, 1070.50 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Esta certificación no incluye ningún dispositivo médico o equipo biomédico que se utilice con el producto: SISTEMAS DE CABECERA Y UNIDADES COLGANTES PARA USO HOSPITALARIO con nombre genérico UNIDADES COLGANTES Y CABEZAL PARA SUMINISTRO DE GASES, ILUMINACIÓN Y TOMAS ELÉCTRICAS. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251017766 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | DINAMÓMETRO DIGITAL DE MANO | INGRIP – INBODY | SI | InGrip permite medir la fuerza de agarre para evaluar la calidad de la masa muscular. La fuerza de agarre es un potente biomarcador para predecir la condición física general y salud futura. El análisis de la fuerza de agarre tiene múltiples aplicaciones, desde el seguimiento de procesos de ganancia de fuerza y masa muscular, hasta la monitorizaci6n de la perdida de fuerza en el proceso de envejecimiento, con el objetivo de prevenir el riesgo de fragilidad. | UNIDAD | MODELO: INGRIP - DINAMÓMETRO DIGITAL DE MANO | Que mediante la información aportada, y teniendo en cuenta las aplicaciones del producto relacionadas en el folio 10 “ evaluación de la calidad muscular, evaluación del estado nutricional y de salid, cribado y prevención de la sarcopenia mediante análisis periódicos para valorar mejoras o deterioros, seguimiento en programas de rehabilitación muscular, cardiovascular, etc”, se identifica que el producto DINAMÓMETRO DIGITAL DE MANO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20251020032 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | MASSAGE KIT con Nombre genérico KIT PARA MASAJE DE MANOS. | HAND MASSAGE KIT con Nombre genérico KIT PARA MASAJE DE MANOS | NO | Experimente una relajación con el kit de masaje de manos con acupresión de 5 piezas HolisticHarmony, una solución para tranquilizar o reducir el estrés en las manos causado por diversas fuentes, como el uso prolongado de la computadora o mensajes de texto. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | LORI WOOD BODY MASSAGE ROLLER con nombre genérico RODILLO MASAJE CORPORAL DE MADERA LORI. | Lori | NO | Rodillo de masaje de madera, enrolla y masaje los músculos, se ajusta a la estructura funcional del cuerpo humano y utiliza sus propios rodillos de masaje para masajear los músculos, puede masajear la cara, cuello, pies, piernas y brazos. Ayuda a promover la circulación, la superficie del rodillo es muy lisa, hecha de madera es de manejo personal, no necesita baterías. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020630 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | BAGMATIC SL | LMB | NO | Monitor de extracción de sangre, diseñado para la extracción de volúmenes de sangre predefinidos y la mezcla tridimensional del producto. | UNIDAD | BAGMATIC SL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020674 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | GAS LINE FILTER con nombre genérico FILTRO DE GAS EN LINEA | ASTEC | NO | ELIMINA LOS MICROORGANISMOS CONTAMINANTES COMO VOCs, CACs, ALDEHIDOS Y PARTICULAS DEL CO2 N2. ESTE FILTRO NO VA CONECTADO DIRECTAMENTE A UNA INCUBADORA, HACE PARTE DEL SISTEMA DE AIRE. | EMPAQUE POR UNIDAD | ASTEC GAS LINE FILTER VFAS-002. LINE CONECTOR VFAS-CNC02 92 PIECES) HOLDER VFAS-HLD01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | GENERADOR DE OXIGENO IONIZADO con nombre genérico OXYION | Rozolife | NO | Purificación y desinfección de espacios cerrados, específicamente en vehículos, mediante el uso de la tecnología Oxigeno Ionizado controlado, generando ROS (Reactive Oxygen Especies; especies reactivas de oxígeno), que luego de su acción desinfectante al contacto con el aire en pocos minutos se convierte nuevamente en oxígeno, con el fin de obtener espacios saludables, libres de bacterias, virus, moho y malos olores, tecnología amable con el medio ambiente, no es perjudicial para la salud mientras sigan las instrucciones y especificaciones del fabricante. | No registra | ROZOLIFE OXYIONPLUS Oxígeno ionizado. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251022679 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | ZIRPRIME, con nombre genérico: DISCOS DE ZIRCONIO | NEXUM DENTAL | NO | PRO-ML-5D 5D PERFORMANCE CON LA ÚLTIMA CAPA DE 6 CAPAS Y 11 CAPAS DE DEGRADÉ, OFRECE UN DESTACA DO EFECTO 5D. ALTA TRANSLUCIDEZ NIVELES DE TRANSLUCIDEZ QUE VAN DESDE EL 42% AL 49%, LO QUE HACE QUE EL PRODUCTO SEA NATURALMENTE REALISTA Y DISCRETO EN LA RESTAURACIÓN DENTAL. SIMULACIÓN DE DEGRADÉ MULTICAPA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE SIMULACIÓN DE DEGRADÉ MULTICAPA, EL PRODUCTO REPRODUCE CON ÉXITO LOS COLORES AUTÉNTICOS DE LOS DIENTES NATURALES, LOGRANDO UNA TRANSICIÓN DE COLOR SIN COSTURAS SIN NECESIDAD DE PIGMENTACIÓN ADICIONAL. EXCELENTE RESISTENCIA CON UN RANGO DE RESISTENCIA AMPLIO DE 800-1350 MPA, EL PRODUCTO GARANTIZA UNA DURABILIDAD Y FIABILIDAD EXCEPCIONALES. MATERIALES DE ALTA CALIDAD EL USO DE MATERIALES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE GARANTIZA ALTA CALIDAD, ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA EFECTOS ESTÉTICOS SUPERIORESEL PRODUCTO NO SOLO DESTACA POR SU APARIENCIA ESTÉTICA, SINO QUE TAMBIÉN PRIORIZA LA RESISTENCIA, OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA SATISFACER DIVERSAS NECESIDADES. AMPLIA APLICABILIDAD MÁS ALLÁ DE LAS CORONAS TRADICIONALES O PUENTES DE TRES UNIDADES, EL PRODUCTO ES VERSÁTIL Y APLICABLE A ESCENARIOS COMPLEJOS, INCLUIDOS PUENTES DE ZIRCONIA DE MÁS DE 4 UNIDADES, COFIAS, PILARES DE IMPLANTES Y CORONAS ANATÓMICAS COMPLETAS. PRO-ML-6D EXCELENTE RESISTENCIA EL PRODUCTO PRESENTA UNA RESISTENCIA QUE VARÍA ENTRE 800-1100 MPA, PROPORCIONANDO UNA DURABILIDAD Y ESTABILIDAD EXCEPCIONALES. GARANTÍA DE MATERIAL UTILIZA MATERIALES 100% ORIGINALES DE TOSOH DE JAPÓN, GARANTIZANDO UNA CONSISTENCIA SIGNIFICATIVA EN EL PRODUCTO. DESEMPEÑO INTEGRAL EL PRODUCTO SOBRESALE EN TRANSPARENCIA, RESISTENCIA Y DUREZA, CON UN DEGRADÉ SIN COSTURAS QUE PROTEGE EFICAZMEN TE CONTRA EL DESGASTE DE LOS DIENTES ADYACENTES. EXCELENTE TRANSLUCIDEZ CON UN ÍNDICE DE TRANSLUCIDEZ ENTRE 46% Y 49%, MANTIENE UNA APARIENCIA NATURAL MIENTRAS OFRECE UNA BUENA TRANSPARENCIA. ALTA REPRODUCCIÓN DEL COLOR EL TONO, LA SATURACIÓN Y EL BRILLO TRANSITAN DE MANERA NATURAL, MAXIMIZANDO LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR EN COMPARACIÓN CON LOS DIENTES NATURALES. CREA UNA EXCELENTE EXPERIENCIA 6D. EXPERIENCIA DE SINTERIZADO RÁPIDO UNA CARACTERÍSTICA DESTACADA ES SU CAPACIDAD PARA LOGRAR UN SINTERIZADO ULTRA-RÁPIDO EN SOLO 38 MINUTOS, CON LA RESTAURACIÓN LISTA PARA SER COLOCADA EN 90 MINUTOS, PROPORCIONANDO A LOS USUARIOS UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL Y DESTACÁNDOSE ENTRE PRODUCTOS SIMILARES. APLICACIÓN VERSÁTIL EL PRODUCTO ES ADECUADO NO SOLO PARA CORONAS INDIVIDUALES CONVENCIONALES, PUENTES DE TRES UNIDADES Y CARILLAS, SINO TAMBIÉN PARA APLICACIONES MÁS GRANDES, COMO PUENTES DE ZIRCONIA DE MÁS DE 4 UNIDADES, COFIAS, PILARES DE IMPLANTES Y CORONAS ANATÓMICAS COMPLETAS. SE DESTACA COMO UN PRODUCTO INTEGRAL QUE PUEDE SATISFACER CASI TODOS LOS ESCENARIOS DE APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA. ST-C OPCIÓN PREFERIDA PARA PUENTES LARGOS DE ALTA GAMA COMO LA OPCIÓN PREFERIDA PARA PUENTES LARGOS DE ALTA GAMA, EL PRODUCTO OFRECE UNA RESISTENCIA MAYOR O IGUAL A 1200 MPA Y UN ÍNDICE DE TRANSLUCIDEZ SUPERIOR AL 43%, CUMPLIENDO CON LAS ALTAS DEMANDAS DE RESTAURACIONES COMPLEJAS PARA PUENTES LARGOS. MATERIALES PREMIUM EL USO DE MATERIALES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE GARANTIZA LA CALIDAD, ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA DEL PRODUCTO. BRILLO NATURAL, PRE-TINCIÓN EL PRODUCTO EXHIBE UN BRILLO NATURAL Y UTILIZA TECNOLOGÍA DE PRE-TINCIÓN, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE COLOREADO ADICIONAL. LA COLORACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SINTERIZADO A ALTA TEMPERATURA NO SOLO PRESERVA LA TRANSPARENCIA DEL PRODUCTO, SINO QUE TAMBIÉN SIMPLIFICA EL COMPLEJO PROCESO DE TINCIÓN. AMPLIA GAMA DE COLORES EL PRODUCTO OFRECE UNA RICA VARIEDAD DE COLORES, ADAPTÁNDOSE A LAS DIVERSAS Y PERSONALIZADAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES PACIENTES. RENDIMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO Y DE RESISTENCIA MÁS ALLÁ DE LOS EFECTOS ESTÉTICOS EXCEPCIONALES, EL PRODUCTO TAMBIÉN POSEE UN RENDIMIENTO ANTIENVEJECIMIENTO SOBRESALIENTE Y RESISTENCIA, GARANTIZANDO RESULTADOS DURADEROS EN LAS RESTAURACIONES ORALES. APLICACIÓN VERSÁTIL EL PRODUCTO NO SE LIMITA A CORONAS INDIVIDUALES O PUENTES DE TRES UNIDADES, SINO QUE TAMBIÉN ES ADECUADO PARA APLICACIONES COMO PUENTES DE ZIRCONIA CON MÁS DE 4 UNIDADES, COFIAS, PILARES DE IMPLANTES Y ARCOS COMPLETOS. ST-ML REPRESENTANTE DE PRODUCTOS 2D, CAMPEÓN DE COSTO-EFICIENCIA COMO REPRESENTANTE DE PRODUCTOS 2D, SOBRESALE EN RENDIMIENTO, SIENDO ACLAMADO COMO EL CAMPEÓN DE LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO. RANGO DE RESISTENCIA 900-1200 MPA, GARANTIZANDO UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EXCEPCIONAL PARA DIVERSAS RESTAURACIONES DENTALES. RANGO DE TRANSLUCIDEZ 42%-46%, LOGRADO MEDIANTE PRE-TINCIÓN CON MÚLTIPLES CAPAS, PROPORCIONANDO EXCELENTES DEGRADÉS DE TRANSLUCIDEZ PARA UNA APARIENCIA NATURAL. MATERIALES PREMIUM EL USO DE MATERIALES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE ASEGURA LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL PRODUCTO, GARANTIZANDO CONSISTENCIA. PRE-PIGMENTACIÓN MULTICAPA MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE PRE-PIGMENTACIÓN MULTICAPA, EL PRODUCTO EXHIBE CAPAS DE COLOR RICAS SIN NECESIDAD DE COLOREADO ADICIONAL, LOGRANDO LOS RESULTADOS ESTÉTICOS DESEADOS DIRECTAMENTE. ULTRA-ALTO GRADIENTE DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN POSEE UN ULTRA-ALTO GRADIENTE DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, LO QUE LO HACE ADECUADO PARA DIVERSAS NECESIDADES DE RESTAURACIÓN DENTAL, INCLUYENDO CORONAS INDIVIDUALES O PUENTES DE TRES UNIDADES, ASÍ COMO APLICACIONES COMO PUENTES DE ZIRCONIA DE MÁS DE 4 UNIDADES, COFIAS, PILARES DE IMPLANTES Y ARCOS COMPLETOS. VENTAS GLOBALES SUPERANDO EL MILLÓN DE PIEZAS CON VENTAS GLOBALES SUPERIORES A 1 MILLÓN DE PIEZAS FABRICADAS CON LOS MISMOS MATERIALES, ESTO ASEGURA SU ÉXITO Y POPULARIDAD EN EL MERCADO. SHT-C / W RESISTENCIA EXCEPCIONAL CON UNA RESISTENCIA DE 1100 MPA, EL PRODUCTO GARANTIZA UNA DURABILIDAD SOBRESALIENTE Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, SIENDO ADECUADO PARA DIVERSAS NECESIDADES DE RESTAURACIÓN DENTAL. ALTA TRANSLUCIDEZ ALCANZANDO UN ÍNDICE DE TRANSLUCIDEZ DEL 46%, EL PRODUCTO OFRECE UNA APARIENCIA NATURAL Y REALISTA, SEMEJANTE AL COLOR Y LA TEXTURA DE LOS DIENTES NATURALES. MATERIALES PREMIUM EL USO DE MATERIALES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE ASEGURA LA ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, BRINDANDO UNA BASE CONFIABLE PARA LAS RESTAURACIONES DENTALES. APLICACIÓN VERSÁTIL EL PRODUCTO NO SOLO ES ADECUADO PARA CORONAS INDIVIDUALES CONVENCIONALES O PUENTES DE TRES UNIDADES, SINO QUE TAMBIÉN DESTACA EN APLICACIONES A GRAN ESCALA, COMO PUENTES DE ZIRCONIA DE MÁS DE 4 UNIDADES, COFIAS, PILARES DE IMPLANTES Y CORONAS Y PUENTES ANATÓMICOS COMPLETOS. SHT-ML RESISTENCIA EXCEPCIONAL CON UN AMPLIO RANGO DE RESISTENCIA DE 800-1100 MPA, EL PRODUCTO GARANTIZA UNA EXCELENTE DURABILIDAD Y FIABILIDAD. ALTA TRANSLUCIDEZ LOS NIVELES DE TRANSLUCIDEZ ENTRE 42% Y 49% OFRECEN UNA APARIENCIA NATURALMENTE REALISTA, HACIENDO QUE EL PRODUCTO SEA DISCRETO EN LAS RESTAURACIONES DENTALES. MATERIALES DE ALTA CALIDAD EL USO DE MATERIALES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE ASEGURA UNA ALTA CALIDAD, ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA. SIMULACIÓN DE DEGRADÉ MULTICAPA MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE SIMULACIÓN DE DEGRADÉ MULTICAPA, EL PRODUCTO REPLICA CON ÉXITO LOS COLORES AUTÉNTICOS DE LOS DIENTES NATURALES, LOGRANDO UNA TRANSICIÓN DE COLOR SIN COSTURAS SIN LA NECESIDAD DE PIGMENTACIÓN ADICIONAL. EFECTOS ESTÉTICOS SUPERIORES EL PRODUCTO NO SOLO SOBRESALE EN APARIENCIA ESTÉTICA, SINO QUE TAMBIÉN PRIORIZA LA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA SATISFACER DIVERSAS NECESIDADES. AMPLIA APLICABILIDAD MÁS ALLÁ DE LAS CORONAS INDIVIDUALES TRADICIONALES O PUENTES DE TRES UNIDADES, EL PRODUCTO ES VERSÁTIL Y APLICABLE A ESCENARIOS COMPLEJOS, INCLUIDOS PUENTES DE ZIRCONIA DE MÁS DE 4 UNIDADES, COFIAS, PILARES DE IMPLANTES Y CORONAS ANATÓMICAS COMPLETAS. UT-ML RESISTENCIA EXCEPCIONAL EL PRODUCTO CUENTA CON UNA RESISTENCIA SUPERIOR A 500-650 MPA, ASEGURANDO ALTA DURABILIDAD Y FIABILIDAD. ALTA TRANSLUCIDEZ CON UN ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL 49%, OFRECE UNA TRANSLUCIDEZ EXCEPCIONAL, PRESENTANDO UNA APARIENCIA MÁS NATURAL EN LA CAVIDAD ORAL. MATERIALES PREMIUM EL USO DE MATERIALES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE GARANTIZA UNA ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA SOBRESALIENTES. MARAVILLA ESTÉTICA PARA RESTAURACIÓN ANTERIOR PARTICULARMENTE ADECUADO PARA EL ÁREA ANTERIOR, CON UN DISEÑO DE MÚLTIPLES CAPAS QUE OFRECE UN GRADIENTE DE COLOR SUAVE Y NATURAL, CONVIRTIÉNDOLO EN UN PRODUCTO DESTACADO EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA. TECNOLOGÍA UT MULTICAPA LA TECNOLOGÍA UT MULTICAPA OTORGA AL PRODUCTO UNA EXCELENTE TRANSLUCIDEZ Y UN BRILLO DELICADO, MOSTRANDO UN RENDIMIENTO NOTABLE EN LA RESTAURACIÓN ANTERIOR. AMPLIA APLICABILIDAD ADECUADO PARA DIVERSAS APLICACIONES CLÍNICAS, INCLUIDAS CARILLAS, INCRUSTACIONES, ONLAYS, ASÍ COMO DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, Y PUENTES DE ZIRCONIA DE HASTA 3 UNIDADES. ST-C-W ULTRA ALTA RESISTENCIA CON UNA RESISTENCIA DE 1250 MPA, EL PRODUCTO GARANTIZA UNA EXCEPCIONAL RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, SIENDO IDEAL PARA DIVERSOS REQUISITOS DE ALTA RESISTENCIA EN RESTAURACIONES DENTALES. TRANSLUCIDEZ CON UN ÍNDICE DE TRANSLUCIDEZ DEL 43%, MANTIENE UNA APARIENCIA NATURAL Y REALISTA, AL TIEMPO QUE OFRECE UNA RESISTENCIA EXCEPCIONAL, LO QUE LO HACE ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE NECESIDADES DE RESTAURACIÓN DENTAL. MATERIAS PRIMAS PREMIUM EL USO DE MATERIALES PROVENIENTES DE UNA EMPRESA PÚBLICA DE RENOMBRE ASEGURA LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LE OTORGA UNA RESISTENCIA ULTRA ALTA AL ENVEJECIMIENTO. ELECCIÓN PREFERIDA DE DISCOS DE ZIRCONIA BLANCA COMÚN ES UNA OPCIÓN DESTACADA PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE REQUERIMIENTOS EN RESTAURACIONES DENTALES. APLICACIÓN VERSÁTIL EL PRODUCTO NO SOLO ES ADECUADO PARA CORONAS INDIVIDUALES TRADICIONALES O PUENTES DE TRES UNIDADES, SINO QUE TAMBIÉN SOBRESALE EN APLICACIONES COMO PUENTES DE ZIRCONIA CON MÁS DE 4 UNIDADES, DUPLICADOS, PILARES DE IMPLANTES Y ARCOS COMPLETOS. DESEMPEÑO EXCEPCIONAL CONTRA EL ENVEJECIMIENTO EL PRODUCTO DEMUESTRA UNA RESISTENCIA SUPERIOR AL ENVEJECIMIENTO, PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DE LAS RESTAURACIONES DENTALES Y OFRECIENDO A LOS PACIENTES RESULTADOS DURADEROS. | UNIDAD X 1, X 2, X 3, X 4 Y X 5 | PRO-ML-5D A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 PRO-ML-6D A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 ST-C A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 ST-ML A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 SHT-C / W A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 SHT-ML A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 UT-ML A1 A2 A3 B1 B2 BL1 BL2 BL3 BL4 ST-C-W C2 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4 C2 C3 C4 D2 D3 D4 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251041971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | NARIZ CONFORT con Nombre genérico DILATADOR INTRA NASAL. | NARIZ CONFORT” | NO | Dispositivo destinado al aumento del flujo de aire a través de las fosas nasales. Formado por una sola pieza polimérica de fácil fabricación y sencilla utilización. o Disponible en dos modelos, bilateral y unilateral y varias tallas, garantiza la correcta aplicación del producto. Es de fácil aplicación y sencillo mantenimiento. Gracias a su diseño y materiales empleados es seguro y fácil de retirar. Este producto se define como un dilatador intra nasal pensado y diseñado para ser usado tanto de día como durante las horas de sueño Se coloca en el interior de las fosas nasales, facilitando la entrada del aire al dilatar las fosas nasales internamente, mejorando así la respiración.” Elige tu modelo y talla ideal. Para colocarlo: introducir suavemente el dispositivo en uno o ambos orificios nasales, dependiendo del modelo, hasta conseguir su completa adaptación. Puede humedecer el dilatador previamente con suero fisiológico para facilitar su colocación. Una vez colocado, notará un aumento del flujo del aire que pasa por las fosas nasales. Para retirarlo: tirar suavemente del dilatador nasal. Se recomienda lavar con agua y jabón neutro después de cada uso. Una vez seco, puede guardarlo en su caja para una mejor conservación. | Bilateral y Unilateral: tallas S, M, L, XL” | Bilateral y Unilateral” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051038 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | ABSORBENTE PARA INCONTINECIA DE ORINA - ANATOMICOS con Nombre genérico PAÑAL DESECHABLE | INDAS | NO | Absorbente para incontinencia de orina moderada a severa que se ajusta al cuerpo mediante etiquetas adhesivas reutilizables, así como mediante elásticos anatómicos en cintura y en la zona de la entrepierna. Su cintura elástica posterior ofrece un óptimo ajuste lumbar evitando posibles escapes y aportando total comodidad. con suave tejido textil traspirable, barrera antiescapes que permite que la piel respire libremente. descartables, lo que facilita su uso y garantiza una higiene óptima. Indicador de humedad en la parte frontal que actúa como guía para saber cuando debe cambiarse el producto facilitando su uso y el momento del cambio. | PAQUETE X 20 UND / PAQUETE POR 10 UND | INDASLIP PREMIUM S7 INDASLIP PREMIUM M7/ M8/ M9 INDASLIP PREMIUM L7 /L8 / L9 INDASLIP PREMIUM XL9 / XL10+ INDASEC DISCREET PANT SUPER TM INDASEC DISCREET PANT SUPER TG | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051094 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | INHALADOR NASAL con Nombre genérico INHALADOR DE HIERBAS | POLY-SYAN | NO | Aceite refrescante y aromatico que puede enriquecer en un da de brisa inhala para refrescar y masajear para aliviar y relajar. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051999 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO CONCENTRADO ECO nombre genérico: DETERGENTE MULTIENZIMATICO | THE DEFENDER - Z | NO | DETERGENTE MULTIENZIMATICO CONCENTRADO ECO THE DEFENDER - Z® de alto desempeño formulado a base de enzimas proteolíticas, indicado para la limpieza de toda clase de instrumental quirúrgico que disuelve y elimina la materia orgánica proteica como la sangre, proteínas, mucosidades, desechos celulares, tejidos, secreciones respiratorias, saliva, heces, etc. USOS: Dosificación: Agregar 8 mL (2 push de la válvula) por cada litro de agua. * Para limpieza manual sumerja el material contaminado en la solución preparada, por 5 minutos mínimo. Use cepillo o esponja suave, si es necesario y friccione dentro de la solución. * Enjuagar el instrumental con agua para | Envase de polietileno de alta densidad (PEAD) por 60, 120, 200, 500, 750, 1000, 2000, 3750, 4000 y 5000 Ml | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251059238 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-20 | Kits de entrenamiento del Sistema de Aterectomía Orbitaria Coronaria Diamondback 360 y del Sistema de Aterectomía Orbitaria Periférica Stealth 360 con Nombre genérico Kits de Entrenamiento del Sistema de Aterectomía Orbitaria Coronaria y Periférica | Diamondback 360, Stealth 360 | NO | Uso Educativo. El kit de entrenamiento del Sistema de Aterectomía Orbitaria Coronaria Diamondback 360 se utiliza para capacitar a los médicos en el uso de sistema basado en catéter diseñado para facilitar la implantación de stents en pacientes con lesiones de las arterias coronarias. Este sistema consiste en el dispositivo de aterectomía orbitaria coronaria Diamondback 360, la bomba de solución salina, la guía coronaria ViperWire Advance o ViperWire Advance con Flex Tip y el lubricante ViperSlide. El kit de entrenamiento del Sistema de Aterectomía Orbitaria Periférica Stealth 360 se utiliza para capacitar a los médicos en el uso de sistema percutáneo mínimamente invasivo, indicado para el tratamiento de pacientes con enfermedad aterosclerótica oclusiva en arterias periféricas y que son candidatos aceptables para la aterectomía transluminal percutánea. Este sistema consiste en el dispositivo de aterectomía periférica orbitaria manual Stealth 360 (OAD), la bomba de solución salina, la guía periférica ViperWire Advance o guía periférica ViperWire Advance con Flex Tip y el lubricante ViperSlide. Ambos kits de entrenamiento están destinados a utilizarse en conferencias, eventos de capacitación y entrenamiento práctico para el personal del hospital. | Una maleta que incluye los kits de entrenamiento. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Estos kits no cumplen con las definiciones de Dispositivo Médico para uso humano o Equipo biomédico contempladas en el Decreto 4725 de 2005 ya que no son para uso en humanos y sólo sirven para entrenar al personal médico en el uso de los sistemas de Aterectomía Orbitaria Coronaria y Periférica. Los sistemas que son de uso humano están registrados en Colombia. El Sistema de Aterectomía Orbitaria Coronaria Diamondback 360 bajo Registro Sanitario INVIMA 2024DM-0029899; y el Sistema de Aterectomía Orbitaria Periférica Stealth 360, con registro INVIMA 2024DM-0030004. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251024949 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-25 | PIEZAS EN ÓXIDO DE CIRCONIO, con nombre genérico: DISCOS: | CERAMILL® ZOLID, ZOLID GEN-X, ZOLID BION | NO | PIEZAS EN BRUTO DE ÓXIDO DE CIRCONIO PARA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS FIJAS Y PRÓTESIS CONDICIONALMENTE REMOVIBLES.SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES FIJAS O CONDICIONALMENTE EXTRAÍBLES (CORONAS Y PUENTES, CORONAS DE CONO Y TELESCÓPICAS, SUPERCONSTRUCCIONES Y PUENTES SOBRE PILARES DE IMPLANTE) CON AYUDA DE FRESADORAS CNC (P. EJ., FRESADORAS CERAMILL). | UNIDAD | 767757 ZOLID GEN-X BL1 98X12 F 767525 ZOLID GEN-X BL1 98X14 F 767526 ZOLID GEN-X BL1 98X16 F 767758 ZOLID GEN-X BL1 98X18 F 767527 ZOLID GEN-X BL1 98X20 F 767759 ZOLID GEN-X BL1 98X22 F 767760 ZOLID GEN-X BL1 98X25 F REFERENCIA DESCRIPCIÓN 767528 ZOLID GEN-X BL3 98X12 F 767529 ZOLID GEN-X BL3 98X14 F 767530 ZOLID GEN-X BL3 98X16 F 767531 ZOLID GEN-X BL3 98X18 F 767532 ZOLID GEN-X BL3 98X20 F 767533 ZOLID GEN-X BL3 98X22 F 767534 ZOLID GEN-X BL3 98X25 F 767535 ZOLID GEN-X A1 98X12 F 767536 ZOLID GEN-X A1 98X14 F 767537 ZOLID GEN-X A1 98X16 F 767538 ZOLID GEN-X A1 98X18 F 767539 ZOLID GEN-X A1 98X20 F 767540 ZOLID GEN-X A1 98X22 F 767541 ZOLID GEN-X A1 98X25 F 767542 ZOLID GEN-X A2 98X12 F 767543 ZOLID GEN-X A2 98X14 F 767544 ZOLID GEN-X A2 98X16 F 767545 ZOLID GEN-X A2 98X18 F 767546 ZOLID GEN-X A2 98X20 F 767547 ZOLID GEN-X A2 98X22 F 767548 ZOLID GEN-X A2 98X25 F 767549 ZOLID GEN-X A3 98X12 F 767550 ZOLID GEN-X A3 98X14 F 767551 ZOLID GEN-X A3 98X16 F 767552 ZOLID GEN-X A3 98X18 F 767553 ZOLID GEN-X A3 98X20 F 767554 ZOLID GEN-X A3 98X22 F 767555 ZOLID GEN-X A3 98X25 F 767556 ZOLID GEN-X A3,5 98X12 F 767557 ZOLID GEN-X A3,5 98X14 F 767558 ZOLID GEN-X A3,5 98X16 F 767559 ZOLID GEN-X A3,5 98X18 F 767560 ZOLID GEN-X A3,5 98X20 F 767561 ZOLID GEN-X A3,5 98X22 F 767562 ZOLID GEN-X A3,5 98X25 F 767563 ZOLID GEN-X A4 98X12 F 767564 ZOLID GEN-X A4 98X14 F 767565 ZOLID GEN-X A4 98X16 F 767566 ZOLID GEN-X A4 98X18 F 767567 ZOLID GEN-X A4 98X20 F 767568 ZOLID GEN-X A4 98X22 F 767569 ZOLID GEN-X A4 98X25 F 767570 ZOLID GEN-X B1 98X12 F 767571 ZOLID GEN-X B1 98X14 F 767572 ZOLID GEN-X B1 98X16 F 767573 ZOLID GEN-X B1 98X18 F 767574 ZOLID GEN-X B1 98X20 F 767575 ZOLID GEN-X B1 98X22 F 767576 ZOLID GEN-X B1 98X25 F 767577 ZOLID GEN-X B2 98X12 F 767578 ZOLID GEN-X B2 98X14 F 767579 ZOLID GEN-X B2 98X16 F 767580 ZOLID GEN-X B2 98X18 F 767581 ZOLID GEN-X B2 98X20 F 767582 ZOLID GEN-X B2 98X22 F 767583 ZOLID GEN-X B2 98X25 F 767584 ZOLID GEN-X B3 98X14 F 767585 ZOLID GEN-X B3 98X16 F 767586 ZOLID GEN-X B3 98X20 F 767587 ZOLID GEN-X B4 98X14 F 767588 ZOLID GEN-X B4 98X16 F 767589 ZOLID GEN-X B4 98X20 F 767590 ZOLID GEN-X C1 98X14 F 767591 ZOLID GEN-X C1 98X16 F 767592 ZOLID GEN-X C1 98X20 F 767593 ZOLID GEN-X C2 98X12 F 767594 ZOLID GEN-X C2 98X14 F 767595 ZOLID GEN-X C2 98X16 F 767596 ZOLID GEN-X C2 98X18 F 767597 ZOLID GEN-X C2 98X20 F 767598 ZOLID GEN-X C2 98X22 F 767599 ZOLID GEN-X C2 98X25 F 767600 ZOLID GEN-X C3 98X14 F 767601 ZOLID GEN-X C3 98X16 F 767602 ZOLID GEN-X C3 98X20 F 767603 ZOLID GEN-X C4 98X14 F 767604 ZOLID GEN-X C4 98X16 F 767605 ZOLID GEN-X C4 98X20 F 767606 ZOLID GEN-X D2 98X12 F 767607 ZOLID GEN-X D2 98X14 F 767608 ZOLID GEN-X D2 98X16 F 767609 ZOLID GEN-X D2 98X18 F 767610 ZOLID GEN-X D2 98X20 F 767611 ZOLID GEN-X D2 98X22 F 767612 ZOLID GEN-X D2 98X25 F 767613 ZOLID GEN-X D3 98X14 F 767614 ZOLID GEN-X D3 98X16 F 767615 ZOLID GEN-X D3 98X20 F 767616 ZOLID GEN-X D4 98X14 F 767617 ZOLID GEN-X D4 98X16 F 767618 ZOLID GEN-X D4 98X20 F 767633 CERAMILL ZOLID FX ML 0/A1 98X14 F 767634 CERAMILL ZOLID FX ML 0/A1 98X16 F 767635 CERAMILL ZOLID FX ML 0/A1 98X20 F 767636 CERAMILL ZOLID FX ML A2/A3 98X14 F 767637 CERAMILL ZOLID FX ML A2/A3 98X16 F 767638 CERAMILL ZOLID FX ML A2/A3 98X20 F 767639 CERAMILL ZOLID FX ML A3,5/A4 98X14 F 767640 CERAMILL ZOLID FX ML A3,5/A4 98X16 F 767641 CERAMILL ZOLID FX ML A3,5/A4 98X20 F 767642 CERAMILL ZOLID FX ML 0/ B1 98X14 F 767643 CERAMILL ZOLID FX ML 0/B1 98X16 F 767644 CERAMILL ZOLID FX ML 0/B1 98X20 F 767645 CERAMILL ZOLID FX ML B2/B3 98X14 F 767646 CERAMILL ZOLID FX ML B2/B3 98X16 F 767647 CERAMILL ZOLID FX ML B2/B3 98X20 F 767648 CERAMILL ZOLID FX ML B3/B4 98X14 F 767649 CERAMILL ZOLID FX ML B3/B4 98X16 F 767650 CERAMILL ZOLID FX ML B3/B4 98X20 F 767651 CERAMILL ZOLID FX ML C1/C2 98X14 F 767652 CERAMILL ZOLID FX ML C1/C2 98X16 F 767653 CERAMILL ZOLID FX ML C1/C2 98X20 F 767654 CERAMILL ZOLID FX ML C3/C4 98X14 F 767655 CERAMILL ZOLID FX ML C3/C4 98X16 F 767656 CERAMILL ZOLID FX ML C3/C4 98X20 F 767657 CERAMILL ZOLID FX ML D2/D3 98X14 F 767658 CERAMILL ZOLID FX ML D2/D3 98X16 F 767659 CERAMILL ZOLID FX ML D2/D3 98X20 F 767660 CERAMILL ZOLID FX ML D3/D4 98X14 F 767661 CERAMILL ZOLID FX ML D3/D4 98X16 F 767662 CERAMILL ZOLID FX ML D3/D4 98X20 F 768228 ZOLID BION BL1 98X12 F 768229 ZOLID BION BL1 98X14 F 768230 ZOLID BION BL1 98X16 F 768231 ZOLID BION BL1 98X18 F 768232 ZOLID BION BL1 98X20 F 768233 ZOLID BION BL1 98X25 F 768237 ZOLID BION BL2 98X14 F 768238 ZOLID BION BL2 98X16 F 768240 ZOLID BION BL2 98X20 F 768245 ZOLID BION BL3 98X14 F 768246 ZOLID BION BL3 98X16 F 768248 ZOLID BION BL3 98X20 F 768260 ZOLID BION A1 98X12 F 768261 ZOLID BION A1 98X14 F 768262 ZOLID BION A1 98X16 F 768263 ZOLID BION A1 98X18 F 768264 ZOLID BION A1 98X20 F 768265 ZOLID BION A1 98X25 F 768268 ZOLID BION A2 98X12 F 768269 ZOLID BION A2 98X14 F 768270 ZOLID BION A2 98X16 F 768271 ZOLID BION A2 98X18 F 768272 ZOLID BION A2 98X20 F 768273 ZOLID BION A2 98X25 F 768276 ZOLID BION A3 98X12 F 768277 ZOLID BION A3 98X14 F 768278 ZOLID BION A3 98X16 F 768279 ZOLID BION A3 98X18 F 768280 ZOLID BION A3 98X20 F 768281 ZOLID BION A3 98X25 F 768284 ZOLID BION A3,5 98X12 F 768285 ZOLID BION A3,5 98X14 F 768286 ZOLID BION A3,5 98X16 F 768287 ZOLID BION A3,5 98X18 F 768288 ZOLID BION A3,5 98X20 F 768289 ZOLID BION A3,5 98X25 F 768292 ZOLID BION A4 98X12 F 768293 ZOLID BION A4 98X14 F 768294 ZOLID BION A4 98X16 F 768295 ZOLID BION A4 98X18 F 768296 ZOLID BION A4 98X20 F 768297 ZOLID BION A4 98X25 F 768300 ZOLID BION B1 98X12 F 768301 ZOLID BION B1 98X14 F 768302 ZOLID BION B1 98X16 F 768303 ZOLID BION B1 98X18 F 768304 ZOLID BION B1 98X20 F 768325 ZOLID BION B4 98X14 F 768326 ZOLID BION B4 98X16 F 768328 ZOLID BION B4 98X20 F 768333 ZOLID BION C1 98X14 F 768334 ZOLID BION C1 98X16 F 768336 ZOLID BION C1 98X20 F 768340 ZOLID BION C2 98X12 F 768341 ZOLID BION C2 98X14 F 768342 ZOLID BION C2 98X16 F 768343 ZOLID BION C2 98X18 F 768344 ZOLID BION C2 98X20 F 768345 ZOLID BION C2 98X25 F 768349 ZOLID BION C3 98X14 F 768350 ZOLID BION C3 98X16 F 768352 ZOLID BION C3 98X20 F 768357 ZOLID BION C4 98X14 F 768358 ZOLID BION C4 98X16 F 768360 ZOLID BION C4 98X20 F 768364 ZOLID BION D2 98X12 F 768365 ZOLID BION D2 98X14 F 768366 ZOLID BION D2 98X16 F 768367 ZOLID BION D2 98X18 F 768368 ZOLID BION D2 98X20 F 768369 ZOLID BION D2 98X25 F 768373 ZOLID BION D3 98X14 F 768374 ZOLID BION D3 98X16 F 768376 ZOLID BION D3 98X20 F 768381 ZOLID BION D4 98X14 F 768382 ZOLID BION D4 98X16 F 768384 ZOLID BION D4 98X20 F 768305 ZOLID BION B1 98X25 F 768308 ZOLID BION B2 98X12 F 768309 ZOLID BION B2 98X14 F 768310 ZOLID BION B2 98X16 F | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251027813 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-25 | EVOLITH PRESS PLUS DE DISILICATO DE LITIO, con nombre genérico: PASTILLA EVOLITH PRESS PLUS: | E-RESIN | NO | ESTE PRODUCTO SE UTILIZA PARA LA FABRICACIÓN DE DIENTES ARTIFICIALES PARA RESTAURAR LA FUNCIÓN Y TAMBIÉN EL ASPECTO ESTÉTICO DEL DIENTE. EMBALAJE: CONSULTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. INSTRUCCIONES USO SELECCIONE LA PASTILLA DEPENDIENDO DEL SUSTRATO DEL PACIENTE. DESPUÉS DE REVESTIDO ESPERAR 15 MINUTOS EXACTOS. INGRESAR AL HORNO A UNA TEMPERATURA ENTRE 500º Y 600º PARA EVAPORACIÓN DE CERA CON ASCENSO DE 20º POR MINUTO HASTA LLEGARA 940º. UNA VEZ ALCANZADO LOS 940º DEJE DURANTE UN TIEMPO SOSTENIDO DE 30 MINUTOS PARA LA EVAPORACIÓN COMPLETA DE LA CERA. UNA VEZ TERMINADO EL TIEMPO DE EVAPORACIÓN DE CERA INTRODUZCA LA PASTILLA EN EL ANILLO JUNTO AL EMBOLO DE INYECCIÓN POR 15 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 940º (ESTAS REFERENCIAS DE INDICACIONES PUEDEN VARIAR DE UN HORNO A OTRO DEPENDIENDO DEL CLIMA Y/O PRESIÓN ATMOSFÉRICA). EVOLITH PRESS PLUS ES MUY ESTABLE FÁCIL DE INYECTAR Y CON UNA RESISTENCIA SUPERIOR EN COMPARACIÓN CON OTROS MATERIALES CERÁMICOS: ES TOTALMENTE BIOCOMPATIBLE CON UNA EXCELENTE DURABILIDAD INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES, AMIGABLE CON LA ENCÍA YA QUE NO CAUSA DAÑOS POR CONTAMINACIÓN. | PRESENTACIÓN CAJA X 5 UNIDADES EN BLISTER | MT OM1 LT A1, A2, A3, B1, B2, C1, OM1, OM2, OM3, OM3+ HT A1, A2, B1, B2, C1, OM1, OM2, OM3, OM3+ OBS OM1 > BL1 / OM2 > BL2 / OM3 > BL3/ OM3+ > BL4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241300713 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | SILLA DE ACTIVIDADES – PANGO con nombre genérico SILLA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE POSICIONAMIENTO | PANGO - CIRCLE SPECIALTY | SI | Silla con asiento y espaldar acolchados, ajustable en altura y longitud, así como el ángulo de asiento y espaldar. Cuenta además con un cinturón pélvico. Está pensada para niños con necesidades de posicionamiento de leves a moderadas. El objetivo de la silla es proporcionar postura y estabilidad adecuadas de manera que el niño desarrolle confianza y disposición para participar en actividades de la vida diaria. La silla cuenta con una serie de accesorios que complementan y personalizan la silla en función de las necesidades el infante. | UNIDAD INDIVIDUAL | SILLA DE ACTIVIDADES, PEQUEÑA PA1200 SILLA DE ACTIVIDADES, MEDIANA PA1400 ACCESORIOS OPCIONALES: ESTABILIZADOR Y MECEDORA: PEQUEÑO PA2301, MEDIANO PA2302 KIT DE RUEDAS PARA BASE MÓVIL PA2310 APOYACABEZA PA2100 ARNÉS PARA TRONCO: PEQUEÑO PA2201, MEDIANO PA2202 LATERALES PA2110 ABDUCTOR PA2212 GUÍAS DE CADERA PA2211 REPOSAPIÉS: PEQUEÑO PA2401, MEDIANO PA2402 POSICIONADORES DE PIES Y TOBILLOS PA2410 BANDEJA UTILITARIA PA2213 BARRA GUÍA: PEQUEÑA PA2501, MEDIANA PA2502 | Teniendo en cuenta la información aportada con la respuesta al auto, en la que se indica que el producto es utilizado por “niños que presentan dificultades (igualmente leves o moderadas) motoras o bien mentales que les impide mantener de manera constante una posición sedente cómoda en una silla convencional. (…) La silla Pango es una silla de posicionamiento para ser usada en el colegio o donde el paciente recibe clases, está diseñada para niños que tienen patologías o diagnósticos médicos como: Atrofias, Autismo, Síndrome de Down, Parálisis Cerebral leve, discapacidad intelectual, entre otros.”, se identifica que el producto SILLA DE ACTIVIDADES – PANGO con nombre genérico SILLA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE POSICIONAMIENTO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20241310965 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | INNO Q+ VET con nombre genérico DOPPLER DE COLOR VETERINARIO. | VINNO | NO | Aplicable a animales de diferentes tamaños: gatos, perros, conejos, ovejas, caballos, etc. Configuración de diferentes sondas para el diagnóstico ecográfico del corazón, abdomen, superficial y pequeño, etc. Este dispositivo está destinado a ser utilizado por, o por orden de, y bajo la supervisión de un médico colegiado cualificado para dirigir el uso del dispositivo. | UNIDAD | Q5+VET 7M Q5+VET 2P Q5+VET 3C Q5+VET 7L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia.Nota: El producto: VINNO Q+ VET con nombre genérico DOPPLER DE COLOR VETERINARIO es de uso exclusivo en veterinaria, por lo tanto NO puede ser utilizado en seres humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251022697 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | MASAJEADOR RING con nombre genérico MASAJEADOR. | No registra | NO | El Masajeador Ring es el aliado para obtener relajación en la parte del cuerpo que usted desee; Es Complemento de la rutina de cuidado y relajación de su cuerpo; El Masajeador puede usarse en diferentes tipos de piel. MODO DE USO 1. En el estado apagado, mantenga presionado el botón "Encendido/Apagado" para encender el producto, que por defecto está en modo L1. 2. Después de encender el producto, hay dos modos: modo constante (L1, L2, L3, L4, L5) y modo automático (P1, P2, P3). 3. Al encender el producto, presione nuevamente el botón de encendido. El producto se encuentra en la marcha L2 (ciclo de marcha L2, marcha L3, marcha L4, marcha L5, marcha P1, marcha P2, marcha P3, marcha L1). 4. Cuando el producto esté en funcionamiento, detenga la operación e ingrese al modo de cuenta regresiva de 15 minutos. 4. Repite el masaje cuando lo dese; 5. Disfrute de la relajación que le brinda el Masajeador. 6. Cuando haya terminado el masaje relajante, recuerde apagar el producto y dejarlo enfriar antes de limpiarlo. Este producto no funciona durante la carga y debe desconectarse de la corriente antes de su uso. El producto se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso. Si necesita usarlo nuevamente, apáguelo. Se recomienda usarlo durante por 15 minutos cada vez | Unidad - Caja Individual- Caja Master | El Producto: MASAJEADOR RING, viene en diferentes colores como: Rosado, Morado, Beige y negro. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251028995 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | LECTOR BIOLÓGICO AUTOMÁTICO con nombre genérico INCUBADORA PARA LECTURA DE INDICADORES BIOLOGICOS | LISTER, ESTERICON | NO | El lector biológico automático se utiliza para el control rápido y eficaz de los procesos de esterilización por plasma a baja temperatura con peróxido de hidrógeno, esterilización por vapor a presión, esterilización por vapor a baja temperatura con formaldehído o esterilización por óxido de etileno realizados en equipos médicos (autoclaves). El dispositivo está diseñado para el control de la incubación a temperatura constante de indicadores biológicos rápidos. Los cambios de fluorescencia en el indicador se pueden leer en un plazo de 20/60/180 minutos para la esterilización con plasma a baja temperatura con peróxido de hidrógeno, la esterilización con vapor a presión y la esterilización con vapor a baja temperatura con formaldehído, y en un plazo de 180 minutos para la esterilización con óxido de etileno. Los resultados finales negativos/positivos del cultivo se obtienen automáticamente. El dispositivo también se adapta a la demanda de la aplicación para la interpretación visual del color del pH. Permite la incubación continua de indicadores especiales durante 24 a 48 horas, y los resultados finales negativos/positivos del cultivo se determinan mediante cambios visuales del color del pH. Sin embargo, en comparación con la interpretación visual del color del pH, el método de interpretación de la intensidad de la fluorescencia tiene las ventajas de una alta sensibilidad, una respuesta rápida y pequeños errores. Después de obtener resultados rápidos de interpretación del cambio de fluorescencia, no se recomienda continuar la incubación para obtener resultados visuales del cambio de color del pH. El dispositivo no admite el monitoreo de los resultados de esterilización de otros indicadores fuera de los indicadores biológicos rápidos específicamente para la esterilización con plasma a baja temperatura con peróxido de hidrógeno, esterilización con vapor a presión, esterilización con formaldehído con vapor a baja temperatura o esterilización con óxido de etileno. | Unidad | BIOPT1 MINI BIOPT2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251046157 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | COPAS MENSTRUALES con Nombre genérico COPAS MENSTRUALES | PROFEMME | NO | Usado para recolectar la sangre y los residuos celulares expulsados desde el útero a través del cuello uterino durante la menstruación. | Caja con una copa menstrual modelo 1 o modelo 2, un contenedor plástico para guardar la copa, una bolsa de tela, un instructivo de uso. | Modelo 1 talla mediana, Modelo 2 talla grande. | De acuerdo con lo anterior, el producto COPAS MENSTRUALES no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Ahora bien, mediante las Actas No. 10 del 13 de noviembre de 2013, No. 11 del 13 de diciembre de 2013 y Acta 2 del 12 de marzo de 2014, la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “COPA MENSTRUAL”, no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005. Este producto de acuerdo con su uso e indicación, es un elemento de higiene personal, por tal razón no requiere de registro sanitario como dispositivo médico”. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Aseo, cosmpeticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251052730 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | PURE SILK Jade Massage Comb con Nombre genérico PEINE DE MASAJE DE JADE PURE SILK | Pure Silk | NO | El producto es un peine de jade, mientras se peina se masajea el cuero cabelludo y por el masaje mecánico se obtiene una sensación de relajación. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251053378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-27 | INVERNESS 2000 SISTEMA DE PERFORACIÓN DE OREJAS con Nombre genérico PERFORADOR DE OREJAS CON ARETES | INVERNESS | NO | EL SISTEMA PATENTADO INVERNESS 2000 PROPORCIONA UNA FORMA SEGURA Y CONFIABLE PARA PERFORAR LAS OREJAS. EL SISTEMA INCLUYE UN INSTRUMENTO REUSABLE, EL CUAL CONTIENE UN DISPOSITIVO INTEGRAL DESECHABLE. EL DISPOSITIVO CONTIENE EL ARETE DENTRO DE UNA CAPSULA PROTECTORA DESECHABLE Y UNA MARIPOSA DE SEGURIDAD COMPLETAMENTE CERRADA. LA PRESIÓN EJERCIDA CON LA MANO EMPUJA LA CAPSULA COMPLETA HASTA EL LÓBULO, EL CUAL A SU VE EMPUJA EL ARETE QUE CAUSA LA PERFORACIÓN A TRAVÉS DEL LÓBULO PARA TERMINAR ENCAJANDO EN LA MARIPOSA DE SEGURIDAD DETRÁS DEL LÓBULO DE LA AREJA. EL ARETE ES LIBERADO AL ROMPER LA CAPSULA DEJANDO A LA VISTA LA PARTE DECORATIVA, LA PRESIÓN QUE HA SIDO EJERCIDA TERMINA CUANDO EL PIN DEL ARETE ENCAJA EN LA MARIPOSA DE SEGURIDAD.CADA CASETE ALBERGA Y PROTEGE LA ESTERILIDAD DE LOS DOS COMPARTIMIENTO Y LOS DISPOSITIVOS HASTA EL MOMENTO DE LA PERFORACIÓN | KIT DE PERFORACIÓN | 10C- 11C- 12C- 24C- 25C- 32C- 39C- 40C- 41C- 55C- 57C- 61C- 85C- 89C- 90C- 91C- 112C- 184C- 189C- 551C- 578C- 607C- 608C- 760C- 776C- 803C- 805C- 812C- 826C- 835-1- 835-5-840- 896-3- 896-10-896-12-931-1044-032C-253-20-BROCHES – INSTRUMENTOS – MUESTRAS PRACTICA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivosmédicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251071438 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-03-27 | ExoStep Cell Culture + Standard. | Immunostep | NO | Reactivos para uso únicamente en investigación de pruebas inmunológicas utilizando la técnica de citometría de flujo. El kit es un ensayo inmuno absorbente simple para el aislamiento/detección de exosomas, que utiliza un anticuerpo de captura antiCD63 unido a una microesfera y un anticuerpo de detección antiCD9 conjugado con fluorocromo. El kit proporciona resultados reproducibles y se puede ejecutar en paralelo a la inmuno fenotipificación de exosomas. | 50 Pruebas, kit, contiene: - 50 Test de PE Anti-Human CD9 Anticuerpo de detección primaria (5μl/Test) - 50 Test de Anti Human Perlas de Captura CD63 (5μl/Test) - 15 ml de Tampón de ensayo 10X PBS-BSA 10% - 50 Test de Tampón de incubación 1X - 100 μg de Exosomas liofilizados PC-3 | ExoS-50-CST9 ExoStep Culture + Standard | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- INS, indicando que el producto en su presentación de 50 pruebas, será adquirido para la ejecución del proyecto titulado "Logros, facilitadores y barreras vinculados a la adherencia a intervenciones en salud pública orientadas a la promoción de estilos de vida y la prevención de enfermedades no transmisibles, específicamente diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, en una población de Maicao, Manaure y Riohacha en La Guajira.” Por lo anterior, el producto mencionado, NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1036 de 2018, el cual dispone lo siguiente: “(…) Se exceptúan de la aplicación del presente decreto, al Instituto Nacional de Salud - INS y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA como laboratorios nacionales de referencia que importen reactivos in vitro para la vigilancia en salud pública y el control sanitario, a que alude el numeral 7 del artículo 2.8.8.2.3. y el parágrafo del artículo 2.8.8.2.8., del Decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Socia!", o la norma que lo modifique o sustituya”. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241287713 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | YDMW810 MANUAL STANDING WHEELCHAIR con nombre genérico SILLA DE RUEDAS MANUAL DE PIE YDMW810. | YUNDUAN MOBILITY | SI | Silla de ruedas manual a medida del paciente, con sistema de bipedestación (ponerse de pie); este sistema de bipedestación es accionado en el brasero, con amortiguados hidráulico de elevación, ruedas traseras de 24 por 1 pulgada, ejes de desmonte rápido en ruedas traseras, ruedas delanteras de 5 pulgadas, frenos en aluminio bilaterales, con las siguientes especificaciones Rueda delantera:4" *2 Rueda trasera: 24"*2 Ancho del asiento: 40cm Profundidad del asiento: 40cm Material: Aluminio Trama de aleación, carbono tablero lateral de fibra Tipo de pie: Manual posición central Peso del Usuario : 70 kg Altura del usuario: 170 cm Color: Negro/Rojo Peso neto: 22/26 kg Tamaño del embalaje: 70,69'70cm Plazo de entrega: 7-10 días CÓDIGO HS:8713100000 | Caja de cartón conteniendo el dispositivo. | repuestos y accesorios | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto YDMW810 MANUAL STANDING WHEELCHAIR con nombre genérico SILLA DE RUEDAS MANUAL DE PIE YDMW810, es considerado un dispositivo medico para uso humano, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…) | I
20241299272 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | DE RECONOCIMIENTO MOTORIZADA con nombre genérico SILLA. | ELI EZER | SI | SILLA PARA PACIENTES | UNIDAD | EOT-5200 | Teniendo en cuenta la información aportada con la respuesta al auto, en la que se evidencia entre otras características “La camilla EOT-5200 ofrece una gama completa de opciones de posicionamiento del paciente, lo que permite colocar cómodamente a pacientes de cualquier edad, ya sea sentados o tumbados. los cirujanos pueden ajustar fácilmente la postura del paciente para satisfacer los requisitos de cualquier procedimiento quirúrgico. El diseño exclusivo del reposacabezas proporciona al cirujano un control preciso sobre la cabeza del paciente, lo que le permite lograr la posición quirúrgica deseada.”, se identifica que el producto SILLA DE RECONOCIMIENTO MOTORIZADA con nombre genérico SILLA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20251010333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | PEEK Skull Repairing Systems con Nombre genérico Sistemas de Reparación de Cráneo. | Kontour | SI | Los productos son aplicables al tratamiento quirúrgico para la reparación y reconstrucción del defecto del cráneo | No registra | 0602001 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 440×15° 0602007 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 445×15° 0602013 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 450×15° 0602019 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 455×15° 0602025 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 460×15° 0602031 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 465×15° 0602037 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 470×15° 0602043 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 475×15° 0602049 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 480×15° 0602055 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 485×15° 0602061 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 490×15° 0602067 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 495×15° 0602073 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4100×15° 0602002 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 440×30° 0602008 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 445×30° 0602014 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 450×30° 0602020 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 455×30° 0602026 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 460×30° 0602032 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 465×30° 0602038 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 470×30° 0602044 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 475×30° 0602050 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 480×30° 0602056 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 485×30° 0602062 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 490×30° 0602068 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 495×30° 0602074 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4100×30° 0602079 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×30° 0602086 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×30° 0602093 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×30° 0602100 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×30° 0602107 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×30° 0602114 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×30° 0602121 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×30° 0602128 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×30° 0602135 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×30° 0602142 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×30° 0602149 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×30° 0602156 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×30° L04010039 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×30° L04010040 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×30° L04010041 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×30° L04010042 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×30° L04010043 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×30° L04010044 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×30° L04010045 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×30° L04010046 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×30° 0602003 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 440×45° 0602009 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 445×45° 0602015 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 450×45° 0602021 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 455×45° 0602027 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 460×45° 0602033 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 465×45° 0602039 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 470×45° 0602045 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 475×45° 0602051 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 480×45° 0602057 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 485×45° 0602063 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 490×45° 0602069 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 495×45° 0602075 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4100×45° 0602080 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×45° 0602087 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×45° 0602094 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×45° 0602101 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×45° 0602108 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×45° 0602115 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×45° 0602122 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×45° 0602129 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×45° 0602136 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×45° 0602143 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×45° 0602150 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×45° 0602157 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×45° L04010072 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×45° L04010073 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×45° L04010074 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×45° L04010075 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×45° L04010076 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×45° L04010077 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×45° L04010078 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×45° L04010079 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×45° 0602004 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 440×60° 0602010 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 445×60° 0602016 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 450×60° 0602022 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 455×60° 0602028 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 460×60° 0602034 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 465×60° 0602040 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 470×60° 0602046 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 475×60° 0602052 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 480×60° 0602058 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 485×60° 0602064 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 490×60° 0602070 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 495×60° 0602076 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4100×60° 0602081 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×60° 0602088 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×60° 0602095 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×60° 0602102 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×60° 0602109 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×60° 0602116 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×60° 0602123 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×60° 0602130 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×60° 0602137 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×60° 0602144 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×60° 0602151 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×60° 0602158 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×60° L04010105 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×60° L04010106 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×60° L04010107 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×60° L04010108 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×60° L04010109 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×60° L04010110 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×60° L04010111 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×60° L04010112 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×60° 0602005 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 440×75° 0602011 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 445×75° 0602017 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 450×75° 0602023 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 455×75° 0602029 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 460×75° 0602035 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 465×75° 0602041 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 470×75° 0602047 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 475×75° 0602053 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 480×75° 0602059 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 485×75° 0602065 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 490×75° 0602071 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 495×75° 0602077 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4100×75° 0602082 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×75° 0602089 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×75° 0602096 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×75° 0602103 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×75° 0602110 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×75° 0602117 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×75° 0602124 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×75° 0602131 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×75° 0602138 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×75° 0602145 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×75° 0602152 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×75° 0602159 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×75° L04010138 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×75° L04010139 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×75° L04010140 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×75° L04010141 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×75° L04010142 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×75° L04010143 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×75° L04010144 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×75° L04010145 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×75° 0602006 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 440×90° 0602012 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 445×90° 0602018 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 450×90° 0602024 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 455×90° 0602030 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 460×90° 0602036 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 465×90° 0602042 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 470×90° 0602048 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 475×90° 0602054 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 480×90° 0602060 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 485×90° 0602066 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 490×90° 0602072 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 495×90° 0602078 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4100×90° 0602083 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×90° 0602090 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×90° 0602097 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×90° 0602104 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×90° 0602111 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×90° 0602118 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×90° 0602125 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×90° 0602132 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×90° 0602139 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×90° 0602146 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×90° 0602153 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×90° 0602160 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×90° 06021197 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×90° L04010172 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×90° L04010173 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×90° L04010174 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×90° L04010175 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×90° L04010176 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×90° L04010177 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×90° L04010178 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×90° 0602084 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×105° 0602091 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×105° 0602098 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×105° 0602105 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×105° 0602112 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×105° 0602119 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×105° 0602126 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×105° 0602133 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×105° 0602140 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×105° 0602147 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×105° 0602154 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×105° 0602161 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×105° L04010191 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×105° L04010192 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×105° L04010193 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×105° L04010194 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×105° L04010195 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×105° L04010196 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×105° L04010197 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×105° L04010198 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×105° 0602085 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4105×120° 0602092 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4110×120° 0602099 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4115×120° 0602106 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4120×120° 0602113 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4125×120° 0602120 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4130×120° 0602127 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4135×120° 0602134 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4140×120° 0602141 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4145×120° 0602148 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4150×120° 0602155 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4155×120° 0602162 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4160×120° L04010211 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4165×120° L04010212 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4170×120° L04010213 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4175×120° L04010214 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4180×120° L04010215 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4185×120° L04010216 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4190×120° L04010217 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4195×120° L04010218 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 4200×120° 0602219 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 540×15° 0602225 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 545×15° L04010221 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 550×15° L04010222 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 555×15° L04010223 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 560×15° L04010224 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 565×15° L04010225 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 570×15° L04010226 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 575×15° L04010227 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 580×15° L04010228 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 585×15° L04010229 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 590×15° L04010230 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 595×15° L04010231 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5100×15° 0602220 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 540×30° 0602226 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 545×30° L04010234 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 550×30° L04010235 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 555×30° L04010236 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 560×30° L04010237 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 565×30° L04010238 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 570×30° L04010239 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 575×30° L04010240 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 580×30° L04010241 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 585×30° L04010242 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 590×30° L04010243 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 595×30° L04010244 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5100×30° L04010245 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×30° L04010246 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×30° L04010247 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×30° L04010248 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×30° L04010249 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×30° L04010250 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×30° L04010251 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×30° L04010252 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×30° L04010253 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×30° L04010254 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×30° L04010255 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×30° L04010256 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×30° L04010257 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×30° L04010258 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×30° L04010259 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×30° L04010260 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×30° L04010261 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×30° L04010262 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×30° L04010263 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×30° L04010264 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×30° 0602221 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 540×45° 0602227 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 545×45° 0602233 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 550×45° L04010268 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 555×45° L04010269 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 560×45° L04010270 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 565×45° L04010271 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 570×45° L04010272 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 575×45° L04010273 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 580×45° L04010274 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 585×45° L04010275 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 590×45° L04010276 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 595×45° L04010277 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5100×45° L04010278 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×45° L04010279 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×45° L04010280 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×45° L04010281 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×45° L04010282 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×45° L04010283 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×45° L04010284 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×45° L04010285 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×45° L04010286 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×45° L04010287 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×45° L04010288 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×45° L04010289 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×45° L04010290 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×45° L04010291 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×45° L04010292 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×45° L04010293 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×45° L04010294 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×45° L04010295 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×45° L04010296 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×45° L04010297 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×45° 0602222 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 540×60° 0602228 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 545×60° 0602234 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 550×60° 0602240 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 555×60° 0602246 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 560×60° 0602252 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 565×60° 0602258 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 570×60° 0602264 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 575×60° 0602270 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 580×60° 0602276 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 585×60° 0602282 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 590×60° 0602288 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 595×60° 0602294 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5100×60° L04010311 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×60° L04010312 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×60° L04010313 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×60° L04010314 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×60° L04010315 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×60° L04010316 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×60° L04010317 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×60° L04010318 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×60° L04010319 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×60° L04010320 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×60° L04010321 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×60° L04010322 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×60° L04010323 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×60° L04010324 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×60° L04010325 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×60° L04010326 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×60° L04010327 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×60° L04010328 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×60° L04010329 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×60° L04010330 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×60° 0602223 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 540×75° L04010332 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 545×75° 0602235 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 550×75° 0602241 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 555×75° 0602247 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 560×75° 0602253 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 565×75° 0602259 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 570×75° 0602265 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 575×75° 0602271 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 580×75° 0602277 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 585×75° 0602283 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 590×75° 0602289 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 595×75° 0602295 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5100×75° L04010344 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×75° L04010345 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×75° L04010346 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×75° L04010347 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×75° L04010348 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×75° L04010349 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×75° L04010350 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×75° L04010351 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×75° L04010352 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×75° L04010353 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×75° L04010354 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×75° L04010355 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×75° L04010356 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×75° L04010357 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×75° L04010358 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×75° L04010359 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×75° L04010360 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×75° L04010361 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×75° L04010362 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×75° L04010363 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×75° 0602224 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 540×90° L04010365 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 545×90° L04010366 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 550×90° 0602242 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 555×90° 0602248 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 560×90° 0602254 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 565×90° 0602260 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 570×90° 0602266 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 575×90° 0602272 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 580×90° 0602278 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 585×90° 0602284 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 590×90° 0602290 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 595×90° 0602296 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5100×90° 0602301 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×90° 0602308 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×90° 0602315 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×90° 0602322 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×90° 0602329 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×90° 0602336 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×90° 0602343 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×90° 0602350 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×90° 0602357 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×90° 0602364 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×90° 0602371 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×90° 0602378 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×90° L04010389 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×90° L04010390 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×90° L04010391 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×90° L04010392 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×90° L04010393 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×90° L04010394 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×90° L04010395 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×90° L04010396 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×90° 0602302 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×105° 0602309 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×105° 0602316 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×105° 0602323 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×105° 0602330 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×105° 0602337 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×105° 0602344 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×105° 0602351 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×105° 0602358 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×105° 0602365 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×105° 0602372 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×105° 0602379 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×105° L04010409 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×105° L04010410 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×105° L04010411 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×105° L04010412 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×105° L04010413 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×105° L04010414 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×105° L04010415 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×105° L04010416 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×105° 0602303 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5105×120° 0602310 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5110×120° 0602317 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5115×120° 0602324 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5120×120° 0602331 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5125×120° 0602338 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5130×120° 0602345 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5135×120° 0602352 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5140×120° 0602359 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5145×120° 0602366 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5150×120° 0602373 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5155×120° 0602380 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5160×120° L04010429 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5165×120° L04010430 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5170×120° L04010431 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5175×120° L04010432 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5180×120° L04010433 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5185×120° L04010434 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5190×120° L04010435 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5195×120° L04010436 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 5200×120° L04010437 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 640×15° L04010438 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 645×15° L04010439 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 650×15° L04010440 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 655×15° L04010441 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 660×15° L04010442 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 665×15° L04010443 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 670×15° L04010444 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 675×15° L04010445 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 680×15° L04010446 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 685×15° L04010447 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 690×15° L04010448 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 695×15° L04010449 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6100×15° L04010450 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 640×30° L04010451 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 645×30° L04010452 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 650×30° L04010453 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 655×30° L04010454 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 660×30° L04010455 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 665×30° L04010456 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 670×30° L04010457 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 675×30° L04010458 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 680×30° L04010459 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 685×30° L04010460 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 690×30° L04010461 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 695×30° L04010462 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6100×30° L04010463 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6105×30° L04010464 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6110×30° L04010465 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6115×30° L04010466 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6120×30° L04010467 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6125×30° L04010468 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6130×30° L04010469 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6135×30° L04010470 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6140×30° L04010471 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6145×30° L04010472 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6150×30° L04010473 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6155×30° L04010474 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6160×30° L04010475 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6165×30° L04010476 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6170×30° L04010477 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6175×30° L04010478 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6180×30° L04010479 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6185×30° L04010480 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6190×30° L04010481 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6195×30° L04010482 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6200×30° L04010483 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 640×45° L04010484 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 645×45° L04010485 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 650×45° L04010486 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 655×45° L04010487 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 660×45° L04010488 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 665×45° L04010489 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 670×45° L04010490 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 675×45° L04010491 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 680×45° L04010492 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 685×45° L04010493 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 690×45° L04010494 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 695×45° L04010495 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6100×45° L04010496 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6105×45° L04010497 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6110×45° L04010498 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6115×45° L04010499 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6120×45° L04010500 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6125×45° L04010501 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6130×45° L04010502 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6135×45° L04010503 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6140×45° L04010504 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6145×45° L04010505 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6150×45° L04010506 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6155×45° L04010507 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6160×45° L04010508 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6165×45° L04010509 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6170×45° L04010510 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6175×45° L04010511 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6180×45° L04010512 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6185×45° L04010513 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6190×45° L04010514 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6195×45° L04010515 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6200×45° L04010516 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 640×60° L04010517 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 645×60° L04010518 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 650×60° L04010519 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 655×60° L04010520 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 660×60° L04010521 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 665×60° L04010522 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 670×60° L04010523 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 675×60° L04010524 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 680×60° L04010525 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 685×60° L04010526 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 690×60° L04010527 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 695×60° L04010528 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6100×60° L04010529 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6105×60° L04010530 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6110×60° L04010531 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6115×60° L04010532 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6120×60° L04010533 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6125×60° L04010534 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6130×60° L04010535 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6135×60° L04010536 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6140×60° L04010537 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6145×60° L04010538 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6150×60° L04010539 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6155×60° L04010540 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6160×60° L04010541 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6165×60° L04010542 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6170×60° L04010543 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6175×60° L04010544 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6180×60° L04010545 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6185×60° L04010546 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6190×60° L04010547 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6195×60° L04010548 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6200×60° L04010549 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 640×75° L04010550 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 645×75° L04010551 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 650×75° L04010552 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 655×75° L04010553 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 660×75° L04010554 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 665×75° L04010555 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 670×75° L04010556 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 675×75° L04010557 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 680×75° L04010558 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 685×75° L04010559 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 690×75° L04010560 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 695×75° L04010561 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6100×75° L04010562 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6105×75° L04010563 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6110×75° L04010564 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6115×75° L04010565 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6120×75° L04010566 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6125×75° L04010567 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6130×75° L04010568 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6135×75° L04010569 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6140×75° L04010570 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6145×75° L04010571 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6150×75° L04010572 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6155×75° L04010573 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6160×75° L04010574 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6165×75° L04010575 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6170×75° L04010576 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6175×75° L04010577 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6180×75° L04010578 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6185×75° L04010579 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6190×75° L04010580 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6195×75° L04010581 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6200×75° L04010582 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 640×90° L04010583 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 645×90° L04010584 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 650×90° L04010585 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 655×90° L04010586 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 660×90° L04010587 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 665×90° L04010588 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 670×90° L04010589 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 675×90° L04010590 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 680×90° 0602163 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 685×90° L04010592 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 690×90° 0602164 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 695×90° L04010594 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6100×90° L04010595 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6105×90° L04010596 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6110×90° L04010597 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6115×90° L04010598 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6120×90° L04010599 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6125×90° L04010600 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6130×90° L04010601 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6135×90° L04010602 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6140×90° L04010603 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6145×90° L04010604 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6150×90° L04010605 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6155×90° L04010606 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6160×90° L04010607 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6165×90° L04010608 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6170×90° L04010609 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6175×90° L04010610 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6180×90° L04010611 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6185×90° L04010612 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6190×90° L04010613 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6195×90° L04010614 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6200×90° L04010615 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6105×105° L04010616 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6110×105° L04010617 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6115×105° L04010618 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6120×105° L04010619 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6125×105° L04010620 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6130×105° L04010621 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6135×105° L04010622 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6140×105° L04010623 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6145×105° L04010624 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6150×105° L04010625 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6155×105° L04010626 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6160×105° L04010627 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6165×105° L04010628 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6170×105° L04010629 PEEK Skull Repairing Systems KTGB 6175×105° L04010630 PEEK Skull Repairing Systems | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PEEK Skull Repairing Systems con Nombre genérico Sistemas de Reparación de Cráneo, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb (…) | Iib
20251020046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | LORI Silicone Facial Ice Roller con Nombre genérico LORI RODILLO FACIAL DE SILICONA | Lori | NO | Usa movimientos ascendentes y suaves en la piel limpia, evitando usarlo en una misma área por más de 1-2 minutos. Masajea la piel con rodillo de masaje facial para ojos, cuello y rostro. Se coloca agua dentro de la silicona, y se congela, una vez congelado ya se puede usar como rodillo facial. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251021807 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | MASAJEADOR 4 NODOS CON CARGA PARA CARRO Y PARED con nombre genérico MASAJEADOR. | TEZZIO ADVANCE | SI | RELAJACIÓN MUSCULAR, ALIVIO DE DOLORES DE ESPALDA, REDUCCIÓN DE TENSIÓN EN CUELLO Y HOMBROS, MASAJE EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, ESTIMULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, ALIVIO DE ESTRÉS Y FATIGA, TERAPIA EN CASA O EN LA OFICINA, MASAJE EN EL AUTOMÓVIL DURANTE VIAJES, RECUPERACIÓN MUSCULAR. | UNIDAD EN CAJA DE CARTÓN | TH-01751 | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto MASAJEADOR 4 NODOS CON CARGA PARA CARRO Y PARED con nombre genérico MASAJEADOR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…)” | IIa
20251036501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | CILINDRO VACIO PORTATIL PARA OXIGENO EN ALUMINIO con nombre genérico CILINDRO DE OXIGENO. | THUNDERBIRD CYLINDERS | NO | ALMACENAR Y SUMINISTRAR OXIGENO MEDICINAL | UNIDAD | M2, ML2, M4, ML4, M6, ML6, M7, MC, MC12, MD, ME, M22, M33, M42, M60, M90, M00M / M122, M150, M265, M009, MD15, ME24-1, M060, ME24-2. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251037561 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | CILINDRO OXIGENO EN ACERO VACIO / CILINDRO OXIGENO EN ACERO con nombre genérico CILINDRO DE OXIGENO | SEFIC | NO | ALMACENAR Y SUMINISTRAR OXIGENO | UNIDAD | CILINDRO DE ACERO 20 LITROS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251037606 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | ATS LITE con nombre genérico PSICOSENSOMETRO | PETRINOVIC | NO | Equipo para evaluación psicotécnica diseñado para realizar pruebas que evalúan capacidades mentales y físicas de los individuos. Estas pruebas pueden medir la memoria, la atención, la audición, la coordinación, los tiempos de reacción, entre otras habilidades. 1. Test de agudeza visual 2. Test de visión estereoscópica 3. Test de reconocimiento de colores 4. Test de foria vertical y horizontal 5. Test de visión nocturna 6. Test de visión encandilada 7. Test de recuperación al encandilamiento 8. Test de perimetría 9. Test de audición 10. Test de coordinación bimanual viso- motriz J.M Lahy 11. Test de coordinación viso-motriz J.M Lah 12. Test de reacción simple 13. Test de anticipación temporo-espacial Emiliomira 14. Test de coordinación bimanual con ritmo y tiempo impuesto Bonardell 15. Test de reacciones múltiples polireactigrafo de Bonardell 16. Test de atención concentrada y resistencia a la monotonia Bonardell | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251044313 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | CEPILLO DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIO REUTILIZABLE con nombre genérico: CEPILLO DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIO REUTILIZABLE: | ENDOVID | NO | EL CEPILLO ESTÁ DESTINADO PARA LA LIMPIEZA DEL CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPIOS GASTROINTESTINALES, CON LONGITUD DE 230 CM. | INDIVIDUAL | CEPILLO DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIO REUTILIZABLE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251045628 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-03-28 | PIPETA PASTEUR DE PLÁSTICO. | CITOTEST® | NO | La pipeta Pasteur de plástico CITOTEST es ideal para transferir y dispensar pequeñas cantidades de líquido de forma segura y rápida. | Volumen 7 ml, Longitud: 155 mm. Tipo A: 10x500 piezas/caja dispensadora/cartón. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251041788 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-02 | BOROSCOPIOS DE INSPECCIÓN FLEXIBLE | Clarus | NO | Se puede utilizar como herramienta para inspeccionar visualmente los canales internos de algunos dispositivos médicos. utilizando luz y aumento para inspeccionar y verificar la limpieza y la integridad del elemento. Registrado como producto médico de clase I* Repuestos para el equipo Boroscopios | Unidad | Módulos de control de inspección CD-USB CD-HDMI Boroscopio de inspección CB2-60 CB2-110 CB2-200 CB1-110 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251044099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-02 | INCUBADORAS DIGITALES | BECHMARK SCIENTIFIC | NO | Las incubadoras digitales de Benchmark Scientific están diseñadas para ofrecer un control preciso y uniforme de la temperatura, lo que las hace ideales para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio. Gracias a su tecnología avanzada, permiten mantener condiciones ambientales óptimas y estables. Su versatilidad y fiabilidad las convierten en una herramienta indispensable en entornos de investigación y laboratorio en general. | UNIDAD INCLUYE ACCESORIOS | H3565-45, H3565-180, H3565-180HD , H3565-180HDO2, H2505-40, H2505-70, H2505-130, H2300-HC2, H2200-H, H2200-HC, H2265-HC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251046261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-02 | SELLADORAS. | MATACHANA | NO | Selladoras de bolsas marca MATACHANA, de accionamiento automático y sellado continuo. De fabricación alemana, especialmente diseñada para el sellado de bolsas de complejos plásticos o plástico - papel. | Las selladoras MATACHANA EP garantizan un empaquetado eficiente y reproducible, incluso para una gran cantidad de materiales a termosellar de forma consecutiva. | 95359.1 SELLADORA MATACHANA hd 260 MS 95359.2 SELLADORA MATACHANA hd 470 MS 95352.3 SELLADORA hd 480 WSI-V VALIPAK TOUCH 95356.3 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 02, 230 V 95356.6 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 03S, 230 V 95356.8 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 04S, 230 V 95358.9 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 05S, 230 V 95360.4 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 02, 115 V 95360.7 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 03, 115 V 95360.9 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 04, 115 V 95361.2 SELLADORA BOLSAS MATACHANA EP 05S, 115 V 95353.5 SOLDADORA MATACHANA hd 880 DC-V 95366.4 DISPOSITIVO DE SOLDADO/AUTOCORTE DE BOLSAS, MATACHANA HM 8000 AS-V 95366.9 SOLDADORA/CORTADORA BOLSAS MATACHANA hm 8000 AS 95367.5 SELLADORA NANOPAK hm 950 DC-V 95367.6 REDUCCIóN DEL ANCHO DE SELLADO PARA SOLDADORA hm 950 DC-V 95367.7 SELLADORA NANOPAK hm 950 DC-V 95367.8 SOLDADORA DE BOLSAS hm 4000 DC-VI, SALAS BLANCAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251048048 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-02 | PIPETA DE DISPENSACION MULTIPLE con nombre genérico PIPETA REPETIDORA | EPPENDORF | NO | Pipeta de dispensación múltiple o pipeta repetidora, son usadas para la dispensación repetitiva de volúmenes en series largas sin necesidad de una absorción de líquido repetida a traves de puntas selladas herméticamente Combitips advanced. | UNIDAD | Multipette® E3 Multipette® E3x Multipette® M4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-04 | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-RGD-Sn con Nombre genérico NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-RGD-Sn. | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-RGD-Sn | NO | El ꝰꝰ ͫTc-HYNIC-RGD es el agente de elección para centelleografía de la sobre-expresión de integrinas ανβ3 en procesos angiogénicos. Útil en la detección de cáncer de mama, glioblastoma, osteosarcomas, neuroblastomas, gliobastomas, melanomas y cáncer de ovario. | Estuche con 4 núcleo-equipos de HYNIC-RGD-Sn. Adicionalmente se agrega 1 frasco conteniendo 5ml de buffer de fosfatos 0,2 M pH7, estéril y libre de endotoxinas bacterianas. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251041798 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | CRYOGENIC FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA ALMACENAMIENTO. | PHASETWO | SI | Los congeladores criogénicos de recipiente para almacenamiento de alta capacidad son parte integral de Los procedimientos de fertilización in vitro (FIV), ciencias biológicas, biotecnología, terapia celular y genética, la dermatología, los biobancos y más. | Caja por Unidad y Accesorios | CRYOGENIC CANISTER FREEZERS: modelos CCF35H - CCF35V (Accesorios: center canister, alarma de nivel bajo y temperatura, base con rodillos) HIGH CAPACITY HIGH EFFICIENCY (HCHE) SERIES: modelos HCHE20 HCHE44 HCHE50 HCHE92 HCHE107 DEWAR SERIES: modelos D4 D5 D10 D25 D35 D50, Accesorios: (bases con rodillos, dispositivo de extracción de líquidos (LWD) (LIQUID WITHDRAVAL DEVICE), canisters, soporte basculante, conjunto de tapa) CRYOGENIC RACK FREEZERS: modelos CRF750 CRF3000 CRF4800 CRF6000, Accesorios: (cajas, alarmas de bajo nivel y temperatura, sistemas de llenado automático, bases con rodillos) LONG TERM FREEZERS: modelos: LT10 LT21, Accesorios: (base de rodillos, monitor con alarma de nivel bajo y temperatura) ACCESORIOS: Base con rodillos. mangueras de transferencia estándar y con camisa de vacío. guantes criogénicos. Cajas criogénicas (policarbonato). Varillas de medición. Alarma de nivel bajo y temperatura. Cazoletas. Canisters (botes). Montaje de la tapa. Bastidores. Soporte basculante. Separadores de fases. Delantal criogénico. Monitores de temperatura. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CRYOGENIC FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA ALMACENAMIENTO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | Iia
20251044701 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | AQUABPLUS/EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA | No aplica | NO | El equipo de ósmosis inversa es indicado para toda aplicación que necesite de agua purificada, normalmente usado en clínicas de hemodiálisis, industrias y laboratorios. (…) | Unidad | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251048023 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | UNIDAD, SILLA Y SOPORTE con nombre genérico UNIDAD DE REFRACCIÓN PARA OPTOMETRÍA Y OFTALMOLOGÍA | LINKEYE (SHANGHAI LINK INSTRUMENTS CO. LTD.) | NO | La unidad de refracción permite al oftalmólogo-Optometra instalar todos los instrumentos o equipos Biomédicos que requiere para la consulta, el paciente se puede ubicar de la manera adecuada en una silla eléctrica para dar uso de los equipos biomédicos que utilice el profesional, además cuenta con iluminación para procedimientos que lo requieran. | Unidad | CT-360, CS-700B, CT-1000, CT-600, CT-450S, CT500” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251048145 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | BIO-LECTOR INCUBADORA DE BIOLÓGICOS con nombre genérico BIO-LECTOR INCUBADORA DE BIOLÓGICOS | BAIXIANG | NO | Cultivar indicadores biológicos rápidos a temperatura constante, a través de contenedores biológicos que utilizan bacterias en el proceso de crecimiento y reproducción. INDICACIONES: Este producto se utiliza junto con indicadores biológicos especiales. detectada que determina rápidamente la concentración de metabolitos, a fin de conocer la supervivencia o no de las esporas. | Unidad - (Equipo) | SGM-BI-RD-08 SGM-BI-RD-10 SGM-BI-RD-12 SGM-BI-RD-16” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251048216 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | MÁQUINA DESENGRASANTE SPECTANK con nombre genérico MÁQUINA DESENGRASANTE INDUSTRIAL | SPECTANK® | NO | Spectank es un sistema de limpieza industrial que desengrasa, desincrusta e higieniza utensilios de cocina. | Unidad | Spectank Super Mini Máquina desengrasante industrial 75lts Spectank Mini Máquina desengrasante industrial 100lts Spectank Econo Máquina desengrasante industrial 200lts Spectank Super Econo Máquina desengrasante industrial 320lts | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051024 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | ARIO 18 con nombre genérico ASPIRADOR DE SUCCIÓN. | MEDELA | SI | Uso previsto/finalidad: El aspirador de succión Vario está diseñado para aspirar y retirar fluidos quirúrgicos, tejido (incluido hueso), gases, fluidos corporales (incluidos vómitos) o materiales infecciosos, durante la cirugía o en la habitación del paciente. Indicaciones de uso La bomba Vario está indicada para diversos procedimientos de succión, lo que incluye la succión nasofaríngea y traqueal de las vías respiratorias del paciente o el sistema de respiración asistida, y la succión quirúrgica y gastrointestinal, ya sea de forma «constante» o «intermitente». Usuario previsto El aspirador Vario debe ser utilizado exclusivamente por profesionales sanitarios familiarizados con los procedimientos de succión. Estas personas no deben tener problemas auditivos ni ser sordas, y deben tener una capacidad visual adecuada. Población de pacientes prevista El aspirador de succión Vario se ha pensado únicamente para su uso en pacientes que muestran aquellas afecciones descritas en las indicaciones de uso. | Caja de Cartón conteniendo el producto y accesorios (10 o 20 Unidades | 260.0006 Vario 18 Given AC US 800.0008 Accessories for Vario 18 pump, consisting of 10 pcs 077.0952 800.0012 Given Vario Pump Kit 101035263 Filters | Que mediante la información aportada se identifica que el producto VARIO 18 con nombre genérico ASPIRADOR DE SUCCIÓN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 11. Todos los dispositivos médicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251074148 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | SANRIO CHARACTERS STEAM EYE MASK (GRAPEFRUIT, 5 PCS), CINNAMOROLL STEAM EYE MASKS (WHITE TEA, 5 PCS), KUROMI STEAM EYE MASKS (LAVENDER, 5 PCS), HELLO KITTY FANTASY SERIES STEAM EYE MASK (5 PCS) (SAKURA)Nombre Genérico: MASCARILLA DE VAPOR PARA LOS OJOS | MINISO | NO | 1.Ayuda a revitalizar, relajar y reducir el cansancio en la zona ocular mediante su propiedad cálida indicaciones: 1.Sáquela del embalaje y luego ábrala (la mascarilla de ojos comenzara a calentarse cuando se abra. Utilícela inmediatamente) 2.Coloque las bandas alrededor de las orejas. 3.Contiene vapor cómodo con una temperatura de sobre 42 °C, que durara alrededor de 20-25 minutos. | CAJA X 5 UNIDADES | 6931798832617: Sanrio Characters Stream Eye Mask (Grapefruit, 5pcs) 6936735354481: Cinnamoroll Steam Eye Masks (White Tea, 5 pcs) 6936735354504: Kuromi Steam Eye Masks (Lavender, 5 pcs) 6941447561355: Hello Kitty Fantasy Series Steam Eye Mask (5 Pcs) (Sakura) | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251075940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-07 | PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE. Con nombre genérico: Absorbente de líquidos PAÑO DE LIMPIEZA | No registra | NO | De amplio uso para limpieza en todo tipo de superficies, especialmente para absober todo tipo de líquidos. De fácil limpieza, reutilizble” NO ESTERIL” | Bolsa x 1 a 100 unidades” | 0629 Bolsa x 50 Un 0462 Bolsa x 50 Un” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241315298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | CUBIERTA DISTAL DE UN SOLO USO MAJ-2315 nombre genérico: CUBIERTA DISTAL DE UN SOLO USO | OLYMPUS | SI | Este instrumento ha sido diseñado para conectarse a los endoscopios OLYMPUS para cubrir el extremo distal del tubo de inserción y la zona alrededor de la uña elevadora. | UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL | MAJ-2315: CUBIERTA DISTAL DE UN SOLO USO | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; | Nota: En este sentido y acorde al concepto emitido en este certificado, la referencia: 60-60-009 Tube Inhaler, deberá ser incluida en el registro sanitario de: CON UN VIDEO PROCESADOR, UNA FUENTE DE LUZ, UN EQUIPO DE DOCUMENTACIÓN, UN MONITOR, ACCESORIOS ENDOTHERAPY Y OTROS EQUIPOS AUXILIARES DE OLYMPUS PARA ENDOSCOPIA Y CIRUGÍA ENDOSCÓPICA. En el que se indique el uso de este accesorio, solicitando a través de una Modificación Automática al registro la Adición de esta referencia., Es de aclarar que la referencia MAJ-2315 “sola no tiene función” y por lo tanto debe estar en conjunto con otras partes de los sistemas: videoduodenoscopios Olympus. | No registra
20241340206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | MICROBIOLOGIC SAFETY CABINET con nombre genérico CABINA DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA | NUVE | NO | Las cabinas de seguridad microbiológica MN 120 Clase II están diseñadas para proteger el medio ambiente y al operador. | Unidad | MN 120” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251040172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | CAMARA DE ATMOSFERA CONTROLADA. | BIOBASE | NO | ES UN DISPOSITIVO DE ALTA PRECISIÓN DISEÑADO PARA RECREAR UN AMBIENTE CONTROLADO DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y LUZ POR UN LARGO PERIODO DE TIEMPO, PARA DETECTAR FALLAS Y PODER REALIZAR ESTUDIOS DE ESTABILIDAD EN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE INDICADORES QUIMICOS Y BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN, LAVADO E HIGIENE. | CAJA CON EQUIPO Y ACCESORIOS | BJPX-A250 BJPX-A250II BJPX-A300 BJPX-A300II BJPX-A300III BJPX-A400 BJPX-A400II BJPX-MT250 BJPX-MS120A BJPX-MS288A BJPX-MS500A BJPX-MS250 BJPX-MS300 BJPX-MS400 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251044634 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: PORTUX 3D BASIC, con nombre genérico: RESINA DE IMPRESIÓN 3D: | PORTUX | NO | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE BAJO OLOR Y BAJA VISCOSIDAD, IDEAL PARA LA IMPRESIÓN DE PROTOTIPOS. LA RESINA OFRECE EXCELENTE RIGIDEZ, BAJO PORCENTAJE DE CONTRACCIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DE LOS DETALLES EN LAS ESTRUCTURAS IMPRESAS. SU PRINCIPAL APLICACIÓN ES LA FABRICACIÓN DE PIEZAS CON ADECUADA PRECISIÓN. | ENVASES DE 250 G, 500 G Y 1 KG. | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251044667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | K2 MYSTAINS, con nombre genérico: CERAMICA | YETI DENTAL | NO | LOS POLVOS Y LIQUIDOS K2 MYSTAINS SON TINTES Y ESMALTES UNIVERSALES PARA EN EL PROCESAMIENTO PROTESICOS DENTALES, EL POLVO Y LIQUIDO SON DE UNA CONSISTENCIA ENTRE LIQUIDA Y PASTOSA, TODOS LOS TINTES SIRVEN PARA COLOREAR LA CERAMICA | FRASCO INDIVIDUAL / KIT | 320-00002 K2 BASIS-KIT / Paste 320-0001 K2 CONFIDENTIAL- KIT A3 320-0010 K2 Ceramic cabinet, empty - 4 drawers grey/white 320-0011 K2 Ceramic cabinet, empty - 1 drawer grey/white 320-0100 K2 Shade guide, dentine 320-0200 K2 Shade guide shoulder/fluor/intensiv/chroma 320-0300 K2 Shade guide transpa/enamel/mamelon320-0400 K2 Shade guide press pellets 320-1501 K2 OPAQUER powder, O-A1, 15g. 320-1502 K2 OPAQUER powder, O-A2, 15g. 320-1503 K2 OPAQUER powder, O-A3, 15g. 320-1504 K2 OPAQUER powder, O-A3,5, 15g. 320-1517 K2 OPAQUER powder gingiva, O-G, 15g 320-5001 K2 OPAQUER powder, O-A1, 50g 320-5002 K2 OPAQUER powder, O-A2, 50g 320-5003 K2 OPAQUER powder, O-A3, 50g 320-5004 K2 OPAQUER powder, O-A3,5, 50g 320-5005 K2 OPAQUER powder, O-A4, 50g 320-5006 K2 OPAQUER powder, O-B1, 50g 320-5007 K2 OPAQUER powder, O-B2, 50g 320-5008 K2 OPAQUER powder, O-B3, 50g 320-5009 K2 OPAQUER powder, O-B4, 50g 320-5010 K2 OPAQUER powder, O-C1, 50g 320-5011 K2 OPAQUER powder, O-C2, 50g 320-5012 K2 OPAQUER powder, O-C3, 50g 320-5013 K2 OPAQUER powder, O-C4, 50g 320-5014 K2 OPAQUER powder, O-D2, 50g 320-5015 K2 OPAQUER powder, O-D3, 50g 320-5016 K2 OPAQUER powder, O-D4, 50g 321-0301 K2 PASTE OPAQUER, PO-A1, 3g 321-0302 K2 PASTE OPAQUER, PO-A2, 3g 321-0303 K2 PASTE OPAQUER, PO-A3, 3g 321-0304 K2 PASTE OPAQUER, PO-A3,5, 3g 321-0305 K2 PASTE OPAQUER, PO-A4, 3g 321-0306 K2 PASTE OPAQUER, PO-B1, 3g 321-0307 K2 PASTE OPAQUER, PO-B2, 3g 321-0308 K2 PASTE OPAQUER, PO-B3, 3g 321-0309 K2 PASTE OPAQUER, PO-B4, 3g 321-0310 K2 PASTE OPAQUER, PO-C1, 3g 321-0311 K2 PASTE OPAQUER, PO-C2, 3g 321-0312 K2 PASTE OPAQUER, PO-C3, 3g 321-0313 K2 PASTE OPAQUER, PO-C4, 3g 321-0314 K2 PASTE OPAQUER, PO-D2, 3g 321-0315 K2 PASTE OPAQUER, PO-D3, 3g 321-0316 K2 PASTE OPAQUER, PO-D4, 3g 321-0317 K2 PASTE OPAQUER, gingiva PO-G, 3g 322-0300 K2 BLEACH PASTE OPAQUER, PO-BO, 3g 322-1500 K2 BLEACH PASTE OPAQUER, PO-BO, 15g 323-1501 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A1 powder, 15g 323-1502 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A2 powder, 15g 323-1503 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A3 powder, 15g 323-1504 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A3,5 powder, 15g 323-1505 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A4 powder, 15g 323-1506 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B1 powder, 15g 323-1507 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B2 powder, 15g 323-1508 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B3 powder, 15g 323-1509 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B4 powder, 15g 323-1510 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C1 powder, 15g 323-1511 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C2 powder, 15g 323-1512 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C3 powder, 15g 323-1513 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C4 powder, 15g 323-1514 K2 OPAQUER DENTINE, OD-D2 powder, 15g 323-1515 K2 OPAQUER DENTINE, OD-D3 powder, 15g 323-1516 K2 OPAQUER DENTINE, OD-D4 powder, 15g 323-5001 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A1 powder, 50g 323-5002 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A2 powder, 50g 323-5003 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A3 powder, 50g 323-5004 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A3,5 powder 50g 323-5005 K2 OPAQUER DENTINE, OD-A4 powder, 50g 323-5006 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B1 powder, 50g 323-5007 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B2 powder, 50g 323-5008 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B3 powder, 50g 323-5009 K2 OPAQUER DENTINE, OD-B4 powder, 50g 323-5010 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C1 powder, 50g 323-5011 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C2 powder, 50g 323-5012 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C3 powder, 50g 323-5013 K2 OPAQUER DENTINE, OD-C4 powder, 50g 323-5014 K2 OPAQUER DENTINE, OD-D2 powder, 50g 323-5015 K2 OPAQUER DENTINE, OD-D3 powder, 50g 323-5016 K2 OPAQUER DENTINE, OD-D4 powder 50g 324-1501 K2 SHOULDER, SH-1 powder, 15g 324-1502 K2 SHOULDER, SH-2 powder, 15g 324-1503 K2 SHOULDER, SH-3 powder, 15g 324-1504 K2 SHOULDER, SH-4 powder, 15g 324-1505 K2 SHOULDER, SH-5 powder, 15g 324-1506 K2 SHOULDER, SH-6 powder, 15g 324-1507 K2 SHOULDER, SH-7 powder, 15g 324-1520 K2 SHOULDER, gingiva SH-G powder, 15g 325-2001 K2 DENTIN, D-A1, 20g 325-2002 K2 DENTIN, D-A2, 20g 325-2003 K2 DENTIN, D-A3, 20g 325-2004 K2 DENTIN D-A3,5, 20g 325-2005 K2 DENTIN, D-A4, 20g 325-2006 K2 DENTIN, D-B1, 20g 325-2007 K2 DENTIN, D-B2, 20g 325-2008 K2 DENTIN, D-B3, 20g 325-2009 K2 DENTIN, D-B4, 20g 325-2010 K2 DENTIN, D-C1, 20g 325-2011 K2 DENTIN, D-C2, 20g 325-2012 K2 DENTIN, D-C3, 20g 325-2013 K2 DENTIN, D-C4, 20g 325-2014 K2 DENTIN, D-D2, 20g 325-2015 K2 DENTIN, D-D3, 20g 325-2016 K2 DENTIN, D-D4, 20g 325-5001 K2 DENTIN, D-A1, 50g 325-5002 K2 DENTIN, D-A2, 50g 325-5003 K2 DENTIN, D-A3, 50g 325-5004 K2 DENTIN, D-A3,5, 50g 325-5005 K2 DENTIN, D-A4, 50g 325-5006 K2 DENTIN, D-B1, 50g 325-5007 K2 DENTIN, D-B2, 50g 325-5008 K2 DENTIN, D-B3, 50g 325-5009 K2 DENTIN, D-B4, 50g 325-5010 K2 DENTIN, D-C1, 50g 325-5011 K2 DENTIN, D-C2, 50g 325-5012 K2 DENTIN, D-C3, 50g 325-5013 K2 DENTIN, D-C4, 50g 325-5014 K2 DENTIN, D-D2, 50g 325-5015 K2 DENTIN, D-D3, 50g 325-5016 K2 DENTIN, D-D4, 50g 326-2000 K2 BLEACH DENTIN, BD, 20g 326-5000 K2 BLEACH DENTIN, BD, 50g 327-1501 K2 CHROMA, CH-A, 15g 327-1502 K2 CHROMA, CH-B, 15g 327-1503 K2 CHROMA, CH-C, 15g 327-1504 K2 CHROMA, CH-D, 15g 327-5001 K2 CHROMA, CH-A, 50g 327-5002 K2 CHROMA, CH-B, 50g 327-5003 K2 CHROMA, CH-C, 50g 327-5004 K2 CHROMA, CH-D, 50g 328-2001 K2 ENAMEL, powder E-57, 20g 328-2002 K2 ENAMEL, powder E-58, 20g 328-2003 K2 ENAMEL, powder E-59, 20g 328-2004 K2 ENAMEL, powder E-60, 20g 328-5001 K2 ENAMEL, powder E-57, 50g 328-5002 K2 ENAMEL, powder E-58, 50g 328-5003 K2 ENAMEL, powder E-59, 50g 328-5004 K2 ENAMEL, powder E-60, 50g 329-2001 K2 ENAMEL INTENSIV, EI-T1, 20g 329-2002 K2 ENAMEL INTENSIV, EI-T2, 20g 329-2003 K2 ENAMEL INTENSIVE/Opal, EI-O3, 20g 329-2004 K2 ENAMEL INTENSIV/Opal, EI-O4, 20g 329-5001 K2 ENAMEL INTENSIV, EI-T1, 50g 329-5002 K2 ENAMEL INTENSIV, EI-T2, 50g 329-5003 K2 ENAMEL INTENSIV/Opal, EI-O3, 50g 329-5004 K2 ENAMEL INTENSIV/Opal, EI-O4, 50g 330-2001 K2 ENAMEL OPAL, EO-57, 20g 330-2002 K2 ENAMEL OPAL, EO-58, 20g 330-2003 K2 ENAMEL OPAL, EO-59, 20g 330-2004 K2 ENAMEL OPAL, EO-60, 20g 330-5001 K2 ENAMEL OPAL, EO-57, 50g 330-5002 K2 ENAMEL OPAL, EO-58, 50g 330-5003 K2 ENAMEL OPAL, EO-59, 50g 330-5004 K2 ENAMEL OPAL, EO-60, 50g 331-1501 K2 FLUOR, PF-1, 15g 331-1502 K2 FLUOR, PF-2, 15g 332-2000 K2 TRANSPA NORMAL, TN, 20g 332-5000 K2 TRANSPA NORMAL, TN, 50g 333-2000 K2 TRANSPA OPAL, TO, 20g 333-5000 K2 TRANSPA OPAL, TO, 50g 334-2001 K2 TRANSPA, T-1, 20g 334-2002 K2 TRANSPA, T-2, 20g 334-2003 K2 TRANSPA, T-3, 20g 334-5001 K2 TRANSPA, T-1, 50g 334-5002 K2 TRANSPA, T-2, 50g 334-5003 K2 TRANSPA, T-3, 50g 335-2000 K2-LF CLEAR, CL, 20g 335-5000 K2-LF CLEAR, CL, 50g 336-0010 K2 Glazing Paste GL -universal- 5g. 336-0020 K2 Glazing Paste GL-F -uni-fluorescent 4g. 336-1000 K2 GLAZE, GL powder, 10g 337-0500 K2 BONDER B, 4g. 338-1500 K2 GINGIVA G, 15g 339-1501 K2 MAMELON MM-1, 15g 339-1502 K2 MAMELON MM-2 15g 339-1503 K2 MAMELON MM-3 15g 341-0050 K2 OPAQUE OL liquid 50ml 341-0250 K2 OPAQUE OL liquid 250ml 342-0050 K2 Modelling liquid ML 50ml 342-0250 K2 Modelling liquid ML 250ml 343-0025 K2 Shoulder liquid SHL 25ml 343-0050 K2 Shoulder liquid SHL 50ml 345-0018 K2 Lube Isolating Liquid for porcelain 1x18ml 350-0113 K2 STAMP small 50 pcs 350-0710 K2 Silicone cylindre 100g. 350-0720 K2 Silicone cylindre 200g. 350-0731 K2 Mufflesystem 100 350-0732 K2 Mufflesystem 200 350-0801 K2 PRESS-PELLETS PP-A1, 4x2g 350-0802 K2 PRESS-PELLETS PP-A2, 4x2g 350-0803 K2 PRESS-PELLETS PP-A3, 4x2g 350-0804 K2 PRESS-PELLETS PP-A3,5, 4x2g 350-0805 K2 PRESS-PELLETS PP-A4, 4x2g 350-0806 K2 PRESS-PELLETS PP-B1, 4x2g 350-0807 K2 PRESS-PELLETS PP-B2, 4x2g 350-0808 K2 PRESS-PELLETS PP-B3, 4x2g 350-0809 K2 PRESS-PELLETS PP-B4, 4x2g 350-0810 K2 PRESS-PELLETS PP-C1, 4x2g 350-0811 K2 PRESS-PELLETS PP-C2, 4x2g 350-0812 K2 PRESS-PELLETS PP-C3, 4x2g 350-0813 K2 PRESS-PELLETS PP-C4, 4x2g 350-0814 K2 PRESS-PELLETS PP-D2, 4x2g 350-0815 K2 PRESS-PELLETS PP-D3, 4x2g 350-0816 K2 PRESS-PELLETS PP-D4, 4x2g 350-0817 K2 PRESS-PELLETS PP-BD, 4x2g 350-0818 K2 PRESS-PELLETS PP-TA1, 4x2g 350-0819 K2 PRESS-PELLETS PP-TA2, 4x2g 350-0820 K2 PRESS-PELLETS PP-TA3, 4x2g 350-0821 K2 PRESS-PELLETS PP-TB1, 4x2g 350-0822 K2 PRESS-PELLETS PP-TB2, 4x2g 350-0823 K2 PRESS-PELLETS PP-TB3, 4x2g 350-0824 K2 PRESS-PELLETS PP-TC1, 4x2g 350-0825 K2 PRESS-PELLETS PP-TC2, 4x2g 350-0826 K2 PRESS-PELLETS PP-TD2, 4x2g 350-0827 K2 PRESS-PELLETS PP-T1+, 4x2g 350-0828 K2 PRESS-PELLETS PP-T2+, 4x2g 350-0829 K2 PRESS-PELLETS PP-T3+, 4x2g 350-0830 K2 PRESS-PELLETS PP-T4+, 4x2g 350-0831 K2 PRESS-PELLETS PP-T1, 4x2g 350-0832 K2 PRESS-PELLETS PP-T2, 4x2g 350-0833 K2 PRESS-PELLETS PP-T3, 4x2g 350-0834 K2 PRESS-PELLETS PP-T4, 4x2g 350-0835 K2 PRESS-PELLETS PP-S57, 4x2g 350-0836 K2 PRESS-PELLETS PP-S58, 4x2g 350-0837 K2 PRESS-PELLETS PP-S59, 4x2g 350-0838 K2 PRESS-PELLETS PP-S60, 4x2g 350-1501 K2 PRESS-PELLETS PP-TA1, 3x5g 350-1502 K2 PRESS-PELLETS PP-TA2, 3x5g 350-1503 K2 PRESS-PELLETS PP-TA3, 3x5g 350-1504 K2 PRESS-PELLETS PP-TB1, 4x2g 350-1505 K2 PRESS-PELLETS PP-TB2, 4x2g 350-1506 K2 PRESS-PELLETS PP-TB3, 3x5g 350-1507 K2 PRESS-PELLETS PP-TC1, 4x2g 350-1508 K2 PRESS-PELLETS PP-TC2, 4x2g 350-1509 K2 PRESS-PELLETS PP-TD2, 3x5g | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251044708 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: PORTUX 3D MODEL 2.0, con nombre genérico: RESINA DE IMPRESIÓN 3D: | PORTUX | NO | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE BAJO OLOR Y BAJA VISCOSIDAD FABRICADA CON MATERIAS PRIMAS DE GRADO DENTAL, ADECUADA PARA LA FABRICACIÓN MODELOS DENTALES CON EXCELENTE PRECISIÓN Y DEFINICIÓN, FIELES AL DISEÑO DIGITAL. LOS MODELOS IMPRESOS CON ESTA RESINA SON IDEALES PARA TODO TIPO DE RESTAURACIONES DENTALES. | ENVASES DE 250 G, 500 G Y 1 KG. | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251047961 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | BOTELLAS ESTÉRILES PARA LA RECOGIDA DE AGUA: | DELTALAB | NO | BOTELLAS CON TIOSULFATO LÍQUIDO (24 MG/L): IDEALES PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO, PISCINAS Y AQUELLAS AGUAS EN LAS QUE HAY PRESENCIA DE CLORO PUEDE MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DURANTE EL TRANSPORTE (LEGIONELLA). BOTELLAS ESTÉRILES: IDEALES PARA LA RECOGIDA DE AGUA NO CLORADA PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO, ASÍ COMO PARA OTROS ANÁLISIS QUE REQUIEREN UN ENVASE ESTÉRIL | UNIDAD | REFERENCIA 282320 BOTELLA CON TIOSULFATO ESTÉRIL R CAPACIDAD 500 ML REFERENCIA 282321 BOTELLA CON TIOSULFATO ESTÉRIL R CAPACIDAD 1.000 ML REFERENCIA 282321 BOTELLA CON TIOSULFATO ESTÉRIL R CAPACIDAD 500 ML REFERENCIA 282323.BU BOTELLA CON TIOSULFATO EN BOLSA UNITARIA ESTÉRIL R CAPACIDAD 500 ML REFERENCIA 282324 BOTELLA CON TIOSULFATO ESTÉRIL R CAPACIDAD 1.000 ML REFERENCIA 282324.BU BOTELLA CON TIOSULFATO EN BOLSA UNITARIA ESTÉRIL R CAPACIDAD 1.000 ML REFERENCIA 282330 BOTELLA ESTÉRIL ESTÉRIL R CAPACIDAD 500 ML REFERENCIA 282331 BOTELLA ESTÉRIL ESTÉRIL R CAPACIDAD 1.000 ML REFERENCIA 282333 BOTELLA ESTÉRIL ESTÉRIL R CAPACIDAD 500 ML REFERENCIA 282334 BOTELLA ESTÉRIL ESTÉRIL R CAPACIDAD 1.000 ML | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podría ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074236 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | AIROFIT PRO-2.0 Nombre Genérico: ENTRENADOR DE RESPIRACION. | AIROFIT | NO | EL AIROFIT PRO-2.0 HA SIDO DISEÑADO PARA EJERCITAR LOS MÚSCULOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. LOS USUARIOS PREVISTOS SON: • USUARIO FINAL DEL AIROFIT PRO-2.0 • PERSONAL QUE INSTRUYE AL USUARIO DEL AIROFIT PRO-2.0 EL ENTRENADOR DE RESPIRACIÓN AIROFIT PRO-2.0 SE UTILIZA JUNTO CON LA APLICACIÓN DE SOFTWARE AIROFIT QUE FUNCIONA EN UN SMARTPHONE, YA SEA ANDROID O IOS. | UNIDAD (Información acorde a lo identificado) | Airofit PRO-2.0 (información identificada en el manual de uso) | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-09 | DAROSCOPE E5 TURBO DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA MANUAL DE ENDOSCOPIOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Nombre Genérico: DAROSCOPE E5 TURBO | DAROSCOPE® | NO | DAROSCOPE E5 TURBO es un detergente concentrado pentaenzimático eficaz frente a un amplio espectro de suciedad orgánica e inorgánica y con un alto poder limpiador por su alto contenido en tensioactivos. DAROSCOPE E5 TURBO está indicado especialmente para la limpieza manual por inmersión o ultrasonidos, así como en lavadoras automáticas y tunes de lavado de productos sanitarios, tales como endoscopios, instrumental médico quirúrgico e instrumental termosensible. Indicado para la indispensable limpieza previa a procesos de desinfección y/o esterilización. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Fórmula con excelente poder limpiador y espuma controlada. Eficaz en la eliminación de residuos orgánicos (sangre, lípidos, glúcidos, fibras, secreciones…) e inorgánicos. Acción frente a biofilm. Libre de ácido bórico, boratos, fosfatos y COVs. Alta compatibilidad con materiales de productos sanitarios y seguro para el usuario (pH neutro). Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. Acción a partir de 1 minuto | Envase auto dosificador 1L. Envase 5L con válvula dosificadora opcional. | DAROSCOPE E5 TURBO | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251049674 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | ADAPTADOR ELECTRICO PARA SILLAS DE RUEDAS con nombre genérico ADAPTADOR ELECTRICO PARA SILLAS DE RUEDAS. | RUNNER MOVILITY | NO | Diseñado para adaptarse a la mayoría de los modelos de sillas de ruedas. El sistema incluye accesorios ajustables que permiten una instalación rápida y sin complicaciones. Fabricado con materiales resistentes y con un diseño que prioriza la estabilidad y seguridad, asegurando una larga vida útil y resistencia a las condiciones de uso diario Su Mecanismo de Enganche Seguro con un innovador sistema "Click Hith" de fácil enganche y desenganche, lo hace rápido, seguro y fácil de usar en la silla de ruedas. Su diseño tiene en cuenta la comodidad del usuario, minimizando el espacio ocupado y asegurando que no interfiera con el manejo de la silla de ruedas. Cuenta con motor eléctrico de alta eficiencia que ofrece una conducción suave y silenciosa, permitiendo desplazamientos rápidos y sin esfuerzo. | No aplica | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051164 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-04-10 | BD FACSYMPHONY™ con nombre genérico CITOMETRÍA DE FLUJO CONVENCIONAL | BD FACSYMPHONY™ | NO | Citometría de flujo convencional / Microscopia (Cell View) / Análisis Celular. BD FACSymphony™ es un equipo de citometría de flujo usado en investigación para proporcionar información sobre las poblaciones celulares y las características que se pueden confirmar. | Unidad | No aplica | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN - NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051441 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | CHAIR & STAND UNIT CT-1000 con nombre genérico UNIDAD OFTALMOLÓGICA CON SILLA Y SOPORTE | DNC INSTRUMENTS | NO | La mesa combinada CT-1000 es un instrumento de precisión que se puede utilizar junto con un refractómetro automático, un foróptero, una lámpara de hendidura y un proyector de gráficos. Hace que todo el sistema funcione de forma más eficiente. La silla eléctrica puede levantarse y bajar suavemente, hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás con poco ruido, también lo hace más cómodo de operar. movimiento eléctrico del columpio. brazo hacia arriba y hacia abajo, izquierda y derecha, también puede adaptarse mejor a las diferentes direcciones del paciente, diferentes alturas y otros factores. la mesa de trabajo se puede proporcionar con una rotación de 90 grados y puede deslizarse hacia la izquierda y la derecha eléctricamente, más conveniente para cambiar los diferentes instrumentos. | Unidad/ Equipo Con Partes, Accesorios Y Repuestos | CT-1000” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051458 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | FL-920 LENS COMPREHENSIVE ANALYZER con nombre genérico LENSOMETRO | FARLIAO | NO | El analizador de lentes se utiliza principalmente para medir las propiedades ópticas integrales y otros parámetros de la lente de las gafas y se utiliza para determinar la orientación axial de la columna espejo para proporcionar marcas de impresión | Unidad/ Equipo con partes, accesorios y repuestos | FL-920” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051466 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | ILUMINACIÓN PARA MICROSCOPÍA ESTEREOSCÓPICA con nombre genérico SISTEMA DE ILUMINACIÓN | SCHOTT | NO | Contrastar con precisión una superficie hace visibles detalles ocultos y permite al observador investigar y evaluar con precisión la muestra. al obtener toda la información, se pueden tomar decisiones cruciales con confianza y seguridad. - La serie iluminación profesional VISILED de Schott es una gama de avanzados productos modulares de iluminación led especialmente diseñados para microscopía estereoscópica. el control activo de la temperatura de los LED, la posibilidad de seleccionar diferentes controladores y un gran número de accesorios permiten crear sistemas de iluminación a medida para su aplicación. - La serie KL de Schott combina fuentes de luz de fibra óptica con una amplia gama de guías de luz que utilizan fibras de vidrio puravis® para ofrecer altos niveles de flexibilidad y calidad de luz. junto con guías de luz especializadas, como las luces de línea, la gama de iluminación ofrece soluciones para todas las aplicaciones. - La gama iluminación standard EASYLED de Schott para microscopía estereoscópica proporciona una luz led precisa para una amplia variedad de aplicaciones como laboratorio y diagnóstico, aplicaciones industriales, educación o ciencias forenses. la serie ofrece un diseño robusto y un manejo sencillo en un dispositivo compacto, con una gama de accesorios para sus requisitos específicos. - La iluminación uso industrial con fibra óptica Schott COLDVISION para visión artificial y microscopía estereoscópica combina fuentes de luz led, guías de luz de fibra óptica y accesorios en un único servicio versátil en el que los productos están especialmente diseñados para funcionar juntos. | Unidad | SERIE VISILED: S40-75; S80-25; S80-55; ANILLO DE LUZ DELGADO; S80-65N-2; S40-10D; TLS-BF; TLS-DF; MC 1100; MC 1500 SERIE KL: KL 2500 LED; KL 1600 LED; KL 1500 HAL; KL 300 LED. SERIE EASYLED: LUCES ANULARES, LUCES DE FONDO, FOCOS. SERIE COLDVISION: CV-LS; MC-LS.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251057820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | MAQUINA COMPACTADORA STERIALE 90/160 LT con nombre genérico MAQUINA COMPACTADORA DE RESIDUOS | STERIALE | NO | Máquina compactadora de residuos de marca Steriale de 90 a 160 Lt, Utilizada en conjunto con los otros componentes del Sistema Steriale, permite compactar los contenedores telescópicos de Steriale de 90 y 160 litros hasta 1/3 de su tamaño original, reduciendo el volumen. Se inserta el contenedor telescópico Steriale de 90 o 160 litros en la máquina, se cierra la puerta, se presiona el botón de inicio, y el sistema comienza a compactar los residuos. El contenido puede reducirse hasta 1/3 de su tamaño inicial, y todo el aire expulsado durante el proceso de compactación es desinfectado por filtros HEPA, evitando la contaminación de la sala donde se encuentra la máquina compactadora de Steriale. Después, el contenedor ya compactado se lleva a la autoclave Steriale para la esterilización de su contenido. Este proceso asegura una manipulación segura y eficiente de los residuos, minimizando el riesgo de exposición a agentes infecciosos. | No aplica | Máquina compactadora de residuos de marca Steriale de 90 a 160 Lt” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251078607 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | Tubo criogénico (material PP) con Nombre genérico Asas de inoculación | CITOTEST® | NO | Las asas de inoculación CITOTEST se utilizan para la recolección e inoculación mediante el método de estrías o punciones. Las asas rígidas hechas de material AS, con eje cuadrangular con rayas, son ideales para la recolección de colonias individuales y la inoculación mediante punciones. | Volumen de 1u l: color Neutral, Embalaje: Tipo A: 20 piezas/paquete con cierre hermético, 50 × 20 piezas/caja dispensadora, 10 × 1000/caja. Volumen de 10 ul + aguja: color Azul, Embalaje: Tipo A: 20 piezas/paquete con cierre hermético, 50 × 20 piezas/caja dispensadora, 10 × 1000/caja. | 2121-0001; 2121-0005-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251078614 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | Tubo criogénico (material PP) con Nombre genérico Tubo de centrífuga de 15 ml y 50 ml y Tapas de enchufe con bridas | CITOTEST® | NO | Los tubos para centrífuga CITOTEST15 y 50 ml hechos de material PP son adecuados para las necesidades de centrifugación y almacenamiento en laboratorio, especialmente utilizados en la industria. Los tapones con bridas CITOTEST proporcionan una excepcional resistencia a las fugas en tubos de ensayo y centrífugas. tubos y cubetas redondas. | Tubo cónico de 15 ml (17 x 120 mm, graduación impresa de 1,5 a 15 ml, intervalo de 0,5 ml). Gris. 50 unidades/paquete con cremallera, 500 unidades/caja. Tubo cónico de 50 ml (30 x 115 mm, graduación impresa de 5 a 50 ml, intervalo de 2,5 ml). Gris. 25 unidades/paquete con cremallera, 500 unidades/caja. Tapones 13 ml, neutral, 1000/20000 unidades. | 4610-1922, 4610-1941, 4070-1013-08. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251078619 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-10 | Tubo criogénico (material PP) con Nombre genérico Tubo de microcentrífuga con tapa de cierre seguro. | CITOTEST® | NO | Los tubos de microcentrífuga CITOTEST con tapón de seguridad están diseñados para la preparación, centrifugación y almacenamiento de muestras, especialmente aplicables para la industria. | Volumenes de 1.5 ml, abajo cónico, graducaión: 0,5-1,5 ml, Paquete (bolsa/cartón); 500/5000. Volumenes de 2.0 ml, abajo redondo, graducaión: 0,5-2,0 ml, Paquete (bolsa/cartón); 500/5000 | 4610-1842, 4610-1845 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241336068 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | IMPRESORA 3D GODZILLAKING con nombre genérico IMPRESORA 3D. | GODZILLAKING | NO | IMPRESIÓN DE MODELOS DENTALES. | UNIDAD | MODELO 3DP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241340905 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | LIPO FOAM Nombre Genérico: ESPUMA LIPO | No registra | NO | Diseñadas para complementar el uso de prendas de compresión, estas almohadillas de espuma ayudan a distribuir la presión de manera uniforme, evitando pliegues en la piel y mejorando la sensación de ajuste. Ideales para diversas áreas del cuerpo como brazos, mentón, abdomen y muslos. Usos Complementar el uso de fajas o prendas de compresión estas láminas de espuma ayudan a distribuir la compresión de manera uniforme, evitando pliegues en la piel y mejorando la sensación de ajuste. Además, crean una barrera suave entre la faja y la piel, brindando mayor comodidad durante su uso | Bolsa , el paquete viene por 1, 2 o 3 unidades, | YBY-004 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020741 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | PAP Gynecologic Cytopathology (PAP Education) Program. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | 10) Diez portaobjetos de vidrio para la educación, Dos envíos (cinco diapositivas cada uno) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PAP Gynecologic Cytopathology (PAP Education) Program, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251036541 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | EIO - COCHE BÁSICO con nombre genérico: COCHE INFANTIL PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE POSICIONAMIENTO. | SPECIAL TOMATO | SI | ES UN COCHECITO PARA NECESIDADES ESPECIALES QUE BRINDA SOPORTE DE POSICIONAMIENTO DE LEVE A MODERADO. DISEÑADO PARA NIÑOS DESDE INTERVENCIÓN TEMPRANA A EDADES PREADOLESCENTES, EN NIÑOS QUE TIENEN PATOLOGÍAS O DIAGNÓSTICOS MÉDICOS COMO: DISCAPACIDAD MOTRIZ, ATROFIAS, AUTISMO, DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ENTRE OTROS. FÁCIL DE PLEGAR Y TRANSPORTAR. EL PANEL DE LA PANTORRILLA Y EL RESPALDO POSICIONAN AL NIÑO DE FORMA CORRECTA. | UNIDAD INDIVIDUAL | EIO PUSH CHAIR | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto EIO - COCHE BÁSICO con nombre genérico: COCHE INFANTIL PARA NIÑOS CON NECESIDADES DE POSICIONAMIENTO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...)Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…) | I
20251047481 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | FUENTE DE LUZ LÁSER SYNERGY con nombre genérico: FUENTE DE LUZ. | ARTHREX | SI | Proporcionar imágenes de luz visible en una variedad de procedimientos endoscópicos diagnósticos y quirúrgicos, incluidos, entre otros: procedimientos quirúrgicos plásticos, ortopédicos, de columna vertebral, laparoscópicos, urológicos, sinuscópicos, y procedimientos dentro de la cavidad torácica. Este producto viene por unidad empacada en una bolsa transparente, espuma | caja de cartón no estéril con etiqueta de fabrica. | No registra | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto FUENTE DE LUZ LÁSER SYNERGY con nombre genérico: FUENTE DE LUZ, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)”. | IIa
20251049827 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | IMPRESORA GRÁFICA HÍBRIDA / HYBRID GRAPHIC PRINTER con nombre genérico: IMPRESORA TÉRMICA DIGITAL Y ANALÓGICA EN BLANCO Y NEGRO PARA USO MÉDICO | SONY | NO | La impresora Sony UP-X898MD es una impresora compacta en blanco y negro para usos médicos. Está diseñada para conectarse a sistemas de imágenes de radiología analógicos y/o digitales, como máquinas de rayos X móviles, equipos de ultrasonidos, laboratorios de cateterismo cardíaco y otros sistemas de imágenes médicas compatibles, y permite obtener copias impresas de imágenes capturadas por estos sistemas para adjuntar a los historiales de los pacientes o para derivaciones. Las imágenes impresas desde la unidad no pueden utilizarse para realizar diagnósticos. Este dispositivo es para profesionales médicos. Este dispositivo está diseñado para su uso en entornos médicos, como clínicas, laboratorios y quirófanos. | UNIDAD INDIVIDUAL | MODELO SONY UP-X898MD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251056335 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | AUTOCLAVES: STERIALE-80, STERIALE-223, STERIALE-810 Y STERIALE-1500 con nombre genérico AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACIÓN DE RESIDUOS STERIAL BIOLÓGICOS | STERIALE | NO | Autoclaves con capacidad de 80 Lt, 223 Lt, 810 Lt y 1.500 Lt. STERIALE-80, STERIALE-223, STERIALE-810 y STERIALE-1500, son autoclaves clase B automáticas que operan a alta temperatura y presión, ofreciendo un proceso de esterilización rápido mediante el uso de vapor de agua. Están diseñadas para la esterilización de residuos biológicos infecciosos. Se utilizan en conjunto con los insumos y contenedores especiales del Sistema Steriale. | No aplica | Autoclaves STERIALE-80, STERIALE-223, STERIALE-810 y STERIALE-1500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251058325 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-04-11 | HALIA. | DEDALUS | NO | Es una solución de conectividad escalable capaz de gestionar varios analizadores de DIV, varios SIL, varios usuarios y varios laboratorios. La principal tarea de HALIA es la gestión y validación (validación técnica y clínica) de la información entrante, obtenida de los analizadores IVD conectados al sistema, como calibración, controles de calidad, repetición/reflexión de muestras, a través de interconexiones con varios instrumentos analíticos, apoyando al usuario con alertas y funciones de alarma para informarle sobre anomalías en el proceso de validación. | Unitario | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073520 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | [MEDICUBE] AGE-R ULTRA TUNE 40.68 con nombre genérico MASAJEADOR FACIAL | MEDICUBE | NO | [Medicube] AGE-R ULTRA TUNE 40.68, es un masajeador facial relajante, de fácil uso que le permitirá completar su rutina de cuidado de facial. Es un masajeador facial que genera un masaje relajante para el rostro. El Masajeador [Medicube] AGE-R ULTRA TUNE 40.68 puede usarse en diferentes tipos de piel. | Unidad - Caja Individual- Caja Master | El Producto: viene en color blanco” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074129 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | RUIT SERIES EYE MASK-GRAPEFRUIT con Nombre genérico BOLSA TERMICA PARA OJOS. | MINISO | NO | USOS: AYUDA A REVITALIZAR, RELAJAR Y REDUCIR EL CANSANCIO EN LA ZONA OCULAR MEDIANTE SU USO EN FRÍO O CALOR. INDICACIONES: 1.PARA USO FRIO: COLOQUE LA MASCARA EN EL REFRIGERADOR DURANTE 30 MINUTOS, LUEGO PUEDE USAR ESTE PRODUCTO. 2.PARA USO CÁLIDO: ENVUELVA LA MASCARA CON UN PAÑO HÚMEDO Y PÓNGALA EN UN HORNO MICROONDAS, CALIÉNTELA DURANTE 10 SEGUNDOS Y SÁQUELA PARA USAR. SI LA TEMPERATURA NO ES SUFICIENTEMENTE CALIENTE DESPUÉS DE CALENTAR, CALIÉNTELA 5 SEGUNDOS MÁS. | BOLSA X 1 UNIDAD | 6941055144476: Fruit Series Eye Mask-Grapefruit | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251076982 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-11 | Quality assessement service of the Institute for Quality Assurance Lübeck: | IfQ | NO | Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales | QV 1435a-0202 Autoantibodies in myasthenic diseases / Autoanticuerpos en las enfermedades miasténicas QV 1435a-0204-1 Autoantibodies in myasthenic diseases / Autoanticuerpos en las enfermedades miasténicas | De acuerdo con lo anterior, el producto: Autoantibodies in myasthenic diseases / Autoanticuerpos en las enfermedades miasténicas, referencias QV 1435a-0202 y QV 1435a-0204-1, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251030809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-21 | DIGITAL DE PISO con nombre genérico BASCULA DIGITAL DE PISO. | DETECTO | NO | Las básculas digitales de piso son dispositivos que permiten medir y determinar el peso corporal | Unidad | SLIM TALK SLIM PRO” | En razón a lo anterior, es preciso traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos, para las balanzas o básculas, mediante Acta 4 del 11 de mayo de 2016, que aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad.” (subrayado y negrita fuera de texto). Es preciso destacar, que el producto BASCULA DIGITAL DE PISO cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. | En consideración a lo expuesto, el producto BASCULA DIGITAL DE PISO es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, como actualmente no se puede garantizar su trazabilidad para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, el producto No requiere de Registro Sanitario. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241336078 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | BITEBLOCK FOR GASTROENTEROLOGY, con Nombre genérico BOQUILLAS PARA GRASTROENTEROLOGÍA | MEDITALIA, AMC. | SI | SE UTILIZA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN DEL ENDOSCOPIO DURANTE LOS PROCESOS DE GASTROSCOPIA. | CAJA X 50 UNIDADES | Referencia: MED/102; diametro 21x25, Color: Amarillo Referencia: MED/102/B; diametro 21x25, Color: Amarillo Referencia: MED/102/A; diametro 21x25, Color: Transparente Referencia: MED/102/A/B; diametro 21x25, Color: Transparente Referencia: MED/106; diametro 18x20, Color: Purpura Referencia: MED/106/B; diametro 18x20, Color: Purpura Referencia: MED/106/P; diametro 16x20, Color: Naranja Referencia: MED/106/P/A; diametro 16x20, Color: Transparente | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…) | El producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas.: (..) B. DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I. (…)” | I
20241340912 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | CUSTOM CRANIAL IMPLANTS IN PEEK MANUFACTURED USING 3D PRINTING TECHNOLOGY, con nombre genérico: IMPLANTES CRANEALES PERSONALIZADOS EN PEEK FABRICADOS MEDIANTE TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D: | AUDIO CENTRO BY CENAUDI | NO | LOS IMPLANTES A MEDIDA NO SON ESTÉRILES Y ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA CADA PACIENTE. SE UTILIZAN EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA EL REEMPLAZO DE DEFECTOS ÓSEOS CRANEALES. FABRICADOS EN POLIETERCETONA (PEEK), ESTOS IMPLANTES SE ADAPTAN A LA ANATOMÍA Y NECESIDADES DEL PACIENTE. ESTÁN INDICADOS PARA EL REEMPLAZO DE DEFECTOS ÓSEOS CRANEALES POSTERIORES A UNA CRANIOTOMÍA, DEPENDIENDO DE LA ZONA AFECTADA, COMO EL PARIETAL, FRONTAL O FRONTOPARIETAL, ENTRE OTROS. CADA IMPLANTE SE DISEÑA EXCLUSIVAMENTE SEGÚN LA LESIÓN DEL PACIENTE Y SE FABRICA MEDIANTE IMPRESIÓN 3D A 485 °C. | EMPAQUE UNITARIO | IMPLANTE DE DISEÑO UNICO PARA EL PACIENTE | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA.NOTA: Para la importación del producto CUSTOM CRANIAL IMPLANTS IN PEEK MANUFACTURED USING 3D PRINTING TECHNOLOGY, con nombre genérico: IMPLANTES CRANEALES PERSONALIZADOS EN PEEK FABRICADOS MEDIANTE TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D, cuyo fabricante es el fabricante es: AC MEDICAL PROTESIS Y ORTESIS 3D, con domicilio en Ecuador deberán presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251030678 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | FILTROS DE SUCCIÓN Nombre Genérico: FILTROS DE SUCCIÓN | No registra | NO | Los filtros de succión filtran bacterias y virus durante la operación de succión. no solo puede evitar que el esputo del paciente contamine la máquina de succión, sino que también evita que el paciente inhale las bacterias y virus en la succión, evitando efectivamente la aparición de infecciones cruzadas y reduciendo la pérdida del dispositivo de succión. el filtro de succión Zhenfu tiene diferentes tamaños de conexión y accesorios para la mayoría de las máquinas y tuberías del mercado, y debe ubicarse en línea recta entre la entrada de la bomba de succión de esputo y la botella de succión de esputo | ZF-013: Caja contenido 100 piezas / Caja 500 Piezas • ZF-123: Caja 300Piezas • ZF-010: Caja 250Piezas • ZF-173: Caja 200Piezas • ZF-047: Caja 200Piezas • ZF-005: Caja 1000Piezas • ZF-061: Caja 200Piezas • ZF-181: Caja 300Piezas • ZF-015: Caja 200Piezas • ZF-220: Caja 300Piezas • ZF-280: Caja 100Piezas • ZF-080: Caja 600Piezas • ZF-283: Caja 200Piezas | Modelo que se incluirá es: MHG-J y sus referencias son: * ZF-013 * ZF-123 * ZF-010 * ZF-173 * ZF-047 * ZF-005 * ZF-061 * ZF-181 * ZF-015 * ZF-220 * ZF-280 * ZF-080 * ZF-283 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: En este sentido y acorde al concepto emitido en este certificado, las referencias: ZF-013, ZF-123, ZF-010, ZF-173, ZF-047, ZF-005, ZF-061, ZF-181, ZF-015, ZF-220, ZF-280, ZF-080, ZF-283 Si Son Accesorios de Uso Exclusivo de una: “Máquina de Succión de Esputo, o Drenaje de Presión Negativa (Aspirador De Secreciones)”. deberán ser incluidas en el registro sanitario de estos. En el que se indique el uso de este accesorio, solicitando a través de una Modificación Automática al registro de estas, la Adición de estas referencias., Es de aclarar que si las referencias de: “LOS FILTROS DE SUCCIÓN” si No son de Uso Exclusivo de: “Máquinas de Succión de Esputo, Drenaje de Presión Negativa (Aspirador De Secreciones)”., “solos no tienen función”, por lo tanto, no requerirán registro sanitario. Esto se debe a que estos filtros no se consideran dispositivos médicos independientes, sino accesorios que solo adquieren relevancia cuando se integran en equipos específicos como los mencionados. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251051945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | BOLSAS PARA AUTOCLAVE: | DELTALAB | NO | El producto de un solo uso, utilizado para tratamiento de residuos de consumibles utilizados en hospitales o clínicas, y que deben ser descartados en bolsas según las regulaciones de residuos de riesgo biológico. También adecuadas para desperdicios de laboratorio clínicos, microbiológicos, industriales, u otros Las bolsas están impresas con el símbolo de riesgo biológico, material, y descripción en cinco idiomas | BOLSA X 100 UNIDADES | 200100 DIMENSIONES 50 X 75 CM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA.NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251056809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | LAB ANALOG, con nombre genérico: ANALOGO DE LABORATORIO: | OSSTEM | NO | LAB ANALOG ES UNA HERRAMIENTA UTILIZADA EN LABORATORIOS DENTALES AL FABRICAR PRÓTESIS DENTALES. SE EMPLEA COMO UNA HERRAMIENTA QUE IMITA LA FORMA Y LAS DIMENSIONES DE UN IMPLANTE EN UN MODELO DE TRABAJO DENTAL | 1 UNIDAD | RIGID LAB ANALOG: GSRLA440, GSRLA460, GSRLA470, GSRLA441, GSRLA461, GSRLA471, GSRLA540, GSRLA560, GSRLA570, GSRLA640, GSRLA660, GSRLA670, GSRLA760 IMPLANT LAB ANALOG: GSTLA300, GSTLA350, GSTLA400 CONVERTIBLE LAB ANALOG: GSCLA400, GSCLA500, GSCLA600 LAB ANALOG: MSPLA, MSTLA O-RING LAB ANALOG: OAL, OAL02 O-RING LAB ANALOG(DENTURE): MSDLA ESTHETIC-LOW LAB ANALOG: MERR300, MERW300 TS DIGITAL LAB ANALOG: TSDLA300, TSDLA350, TSDLA400 MULTI ABUTMENT DIGITAL LAB ANALOG: TSMDLA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251061194 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | QUANTOFIX® Glutaraldehyde - Tiras reactivas para la determinación semicuentitativa de Glutaraldehido/ Tiras reactivas para validación de concentración de Glutaraldehido Con nombre genérico: Tiras reactivas para validación de concentración de Glutaraldehido. | QUANTOFIX® Glutaraldehyde” | NO | “Tiras reactivas para la determinación semicuantitativa del glutaraldehído (C5H8O2) en solución. El glutaraldehído se emplea en forma de soluciones para la esterilización en frío de instrumental médico sensible a la temperatura (p. ej. endoscopios), así como para la desinfección de superfi cies e instalaciones de producción. QUANTOFIX® Glutaraldehído puede usarse para controlar la concentración de dichas soluciones. Rango de medida: 0,5–2,5 % glutaraldehído Gradación: 0–0,5–1,0–1,5–2,0–2,5 % glutaraldehído | Frasco por 25, 50 y 100 tiras reactivas” | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251061263 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | QUANTOFIX® Peroxide 25 - Tiras reactivas para la determinación semicuentitativa de Peróxido de hidrógeno- con nombre genérico Tiras reactivas para validación de concentración de Peróxido de Hidrogeno | QUANTOFIX® Peroxide 25” | NO | QUANTOFIX® Peróxido 25 puede emplearse también para la detección de ácido peracético, así como otros hidroperóxidos orgánicos e inorgánicos libres. Para la detección de hidroperóxidos en disolventes orgánicos, la almohadilla reactiva deberá humedecerse con 1 gota de agua después de que la solución problema se ha evaporado o secado. | Frasco por 25, 50 y 100 tiras reactivas” | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251074279 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | DIAMONDS™ ODOR CTRL con nombre genérico BOLSITAS GELIFICANTES ANTIOLOR. | ESENTATM DIAMONDS, DIAMONDS®, CONVATEC DIAMONDS™” | SI | “ConvaTec Diamonds® está indicado para gelificar el contenido de una bolsa de ileostomía o colostomía, o una bolsa de recogida del sistema de manejo de heces, y ayudar a reducir o eliminar los olores no deseados y el exceso de ventosidades. Para uso con heces semiformadas a líquidas.”. | “TARRO X 30, CAJA X 30, BOLSA X 30, TARRO X 100, CAJA X 100, BOLSA X 100, TARRO X 5, BOLSA X 5, CAJA X 5, UNIDAD.” | 423831 - ESENTA DIAMONDS ODOR CTRL 420791 - DIAMONDS ODOR CTRL 420792 - DIAMONDS ODOR CTRL | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DIAMONDS™ ODOR CTRL con nombre genérico BOLSITAS GELIFICANTES ANTIOLOR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” | I
20251074445 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-24 | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-iFAP-Sn Con nombre genérico: NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-iFAP-Sn. | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-iFAP-Sn” | NO | “EL ꝰꝰ ͫTc-EDDA/HYNIC-iFAP ( ꝰꝰ ͫTc-HYNIC-iFAP) detecta con alta afinidad y vivo a FAP expresada en el microambiente de tumores malignos de origen epitelial mediante técnicas de imagen molecular SPECT en cáncer de mama, cáncer de pulmón, colorrectal, ovarios y puede ser utilizado en mas de 20 tipos de cáncer de origen epitelial, además de un biomarcador novedoso y prometedor para evaluar la lesión miocárdica.” | Estuche con 1,2,3,4,5,y 6 núcleo-equipos de HYNIC-iFAP-Sn” | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA.Página 2 de 2 NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251071455 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-25 | BALANZA MECÁNICA PERSONAL con nombre genérico BALANZAS -BASCULAS | RECOVERY, RECOVERY LIFE, CAMRY | NO | Balanza o báscula mecánica personal para medir y controlar peso corporal. Coloque la balanza sobre una superficie plana, y párese con cuidado, el marcador variará si se mueve. No utilice limpiadores abrasivos. Ajuste el marcador a cero antes de usar. | Unidad | 199F-BU 199F-RD 199F-GR 199FA”BR2017 BR2015 BR2016 BR2019” | En razón a lo anterior, es preciso traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos, para las balanzas o básculas, mediante Acta 4 del 11 de mayo de 2016, que aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad.” (subrayado y negrita fuera de texto). Es preciso destacar, que el producto BASCULA DIGITAL DE PISO cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” En consideración a lo expuesto, el producto BASCULA DIGITAL DE PISO es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, como actualmente no se puede garantizar su trazabilidad para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, el producto No requiere de Registro Sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251071460 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-25 | EJERCITADOR DE PEDAL PLEGABLE con nombre genérico EJERCITADOR DE PEDAL. | RECOVERY, RECOVERY LIFE, HOMECARE, HOMECARE ENTERPRISE CO. | SI | Ayuda a mejorar la fuerza muscular de las piernas mediante ejercicio de bajo impacto. La resistencia del pedal se puede ajustar para aumentar o disminuir el esfuerzo requerido. Los pedales vienen con correas de seguridad. Sin necesidad de herramientas. Fácil de almacenar. | Unidad | 199F-BU 199F-RD 199F-GR 199FA” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto EJERCITADOR DE PEDAL PLEGABLE con nombre genérico EJERCITADOR DE PEDAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20251073530 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-25 | HORNO DE SINTERIZADO con nombre genérico HORNO DE SINTERIZADO. | CHENGDU BESMILE BIOTECNOLOGIA CO LTD | NO | El horno de sinterizado BSM, se utiliza para compactar un material en polvo a altas temperaturas y presión, su diseño es apto para procesar restauraciones de circonio con un alto grado de estabilidad y eficiencia. | Caja por unidad | Electrically Heated Furnace BSM-S30 Electrically Heated Furnace BSM-FC30 Electrically Heated Furnace BSM-FC40” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073976 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-04-25 | ALINIQ INSIGHT con nombre genérico ALINIQ SOLUCIONES DE SALUD DIGITAL DE ABBOTT (DIGITAL HEALTH SOLUTIONS). | AlinIQ | NO | AlinIQ Insight Views proporciona una visión general flexible y personalizable del rendimiento de los procesos, ensayos e instrumentos de su laboratorio. Mediante el uso de widgets de aplicaciones com-patibles (p. ej., AlinIQ System Operations, AlinIQ Instrument Aware, AlinIQ Instrument Reporting, etc.), proporciona una descripción general de la información de operaciones críticas del AlinIQ Ana-lyzer Management System (AMS), los instrumentos Alinity conectados y las aplicaciones asociadas correspondientes sin tener que acceder a dichos sistemas. Permite conocer de un vistazo las opera-ciones, las posibles excepciones o los cuellos de botella de procesamiento que pueden requerir una atención rápida para garantizar la eficiencia operativa. Vistas crear vistas y personalizar widgets para adaptarse a necesidades específicas. | 1. AlinIQ Insight Views (Aplicación) Plataformas incluidas en el aplicativo. a. AlinIQ Instrument Aware b. AlinIQ Instrument Reporting c. AlinIQ System Operations | La familia AlinIQ contiene 1. AlinIQ Insight Views a. AlinIQ Instrument Aware b. AlinIQ Instrument Reporting c. AlinIQ System Operations” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020914 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-02 | ZONAKER T Nombre Genérico: SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA | Zonaker T | SI | PROPORCIONA LUBRICACIÓN Y ALIVIO DE LARGA DURACIÓN A LA SEQUEDAD EN LOS OJOS PROVOCADA POR LOS ELEMENTOS AMBIENTALES (VIENTO, SOL, AGUA SALADA, HUMO, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, USO EXCESIVO DE COMPUTADORA O FACTORES MECÁNICOS (CIRUGÍA OCULAR, USO DE LENTES DE CONTACTO) PROTEGIENDO LA CÓRNEA Y LA CONJUNTIVA. INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS GOTAS: -LAVE SUS MANOS ANTES DE ABRIR EL FRASCO -NO UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI NOTA QUE EL SELLO DE SEGURIDAD DEL FRASCO SE ENCUENTRA ROTO ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ | Caja con frasco con 10 ml Caja con frasco con 5 ml | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: ZONAKER T con nombre genérico: SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (…) | III
20251067458 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-02 | Path-Chek Hygiene Protein Swabs (Cat. nr. PC006); SENSISpec ELISA Soy 96/48 Tests (Cat. nr. HU0030023 / HU0030047); SENSIStrip Milk Protein 20/5 Tests(Cat. nr. HU0030123/HU0030163; SENSIStrip AFLA Cat. No. R.30.AFL.K42/20 | GOLD STANDARD DIAGNOSTICS | NO | Path-Chek Hygiene Protein Swabs (Cat. nr. PC006) Hisopos de proteínas Path-Chek Hygiene (Cat. nr. PC006) : son una prueba sencilla rápida y económica basada en productos químicos para la detección de residuos de alimentos en las superficies de fabricación de alimentos después de haber realizado los procedimientos rutinarios de limpieza y desinfección. Los hisopos de proteínas higiénicos Path-Chek proporcionan una medición alternativa sencilla y rápida de los niveles de higiene con resultados disponibles en pocos segundos. Los hisopos de proteínas higiénicos Path-Chek son una prueba química que proporciona un método simple, rápido y económico para el monitoreo de la efectividad del procedimiento de limpieza en las áreas de preparación de alimentos. Los hisopos de proteínas higiénicos Path-Chek detectan residuos de proteínas en las muestras de alimentos, que permanecerán si los procedimientos de limpieza no son efectivos. SENSISpec ELISA Soy 96/48 Tests (Cat. nr. HU0030023 / HU0030047): Inmunoensayo enzimático para la determinación cuantitativa de la sensibilidad alimentaria de la soja (inhibidor de la tripsina de la soja) 16 ppb Recuperación 77-106% Tiempo de incubación 60 min. El SENSISpec ELISA Soy representa un sistema de detección altamente sensible basado en ITS y es particularmente capaz de cuantificar residuos de soja en galletas, cereales, helados, chocolate, sopas instantáneas y embutidos. La prueba cuantitativa SENSISpec ELISA Soy se basa en el principio del ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas. Un anticuerpo dirigido contra las ITS se une a la superficie de una placa de microtitulación. SENSIStrip Milk Protein 20/5 Tests(Cat. nr. HU0030123/HU0030163): Dispositivo de flujo lateral para la determinación de la proteína de la leche en los alimentos y como control de limpieza. Sensibilidad para la matriz alimentaria 0,5 ppm Sensibilidad para hisopado 0,001 μg/cm2 Sensibilidad para agua de enjuague 0,03 mg/L. La prueba de proteína de leche SENSIStrip se basa en el principio del inmunoensayo. La muestra que contiene proteína de leche se administra en un vial de reacciones que contiene anticuerpos biotinilados dirigidos contra la caseína y la ß-lactoglobulina. SENSIStrip AFLA Test kit for total aflatoxins Cat. No. R.30.AFL.K42/20: Kit de prueba para aflatoxinas totales. SENSIStrip AFLA es un kit de prueba de flujo lateral destinado al análisis cuantitativo de aflatoxinas totales en cereales, frutos secos, piensos y componentes de piensos. Materiales analizables: maíz, trigo, sorgo, arroz integral, cebada (con cáscara), granos de avena, alimento para vacas, soja, maní, harina de gluten de maíz (CGM). | PC006: KIT Cada paquete de hisopos de proteínas higiénicos Path-Chek contiene 50 hisopos de doble cabeza para la realización de 100 pruebas SENSISpec ELISA Soy 96/48 Tests (Cat. nr. HU0030023 / HU0030047: KIT El kit contiene reactivos para determinaciones 96/48. SENSIStrip Milk Protein 20/5 Tests(Cat. nr. HU0030123/HU0030163): KIT El kit contiene componentes y reactivos para 20 o 5 pruebas. SENSIStrip AFLA Test kit for for total aflatoxins Cat. No. R.30.AFL.K42/20: KIT El kit contiene componentes y reactivos para 20 o 5 pruebas. | Cat. nr. PC006; Cat. nr. HU0030023 / HU0030047); Cat. nr. HU0030123/HU0030163; Cat. No. R.30.AFL.K42/20 | De acuerdo con lo anterior, los productos: Path-Chek Hygiene Protein Swabs (Cat. nr. PC006); SENSISpec ELISA Soy 96/48 Tests (Cat. nr. HU0030023 / HU0030047); SENSIStrip Milk Protein 20/5 Tests(Cat. nr. HU0030123/HU0030163; SENSIStrip AFLA Cat. No. R.30.AFL.K42/20, al ser usados para la detección de residuos de alimentos en las superficies de fabricación de alimentos en los procedimientos rutinarios de limpieza y desinfección y en la detección de residuos de proteínas y toxinas en las muestras de alimentos; NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que los mismos NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". De igual manera se señala que estos productos NO PODRÁN SER USADOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20251098298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-02 | PIPIGEL-POLVO ABSORBENTE con Nombre genérico POLVO ABSORBENTE | PIPIGEL, CATCAN | NO | PIPIGEL: Es el producto más innovador del mercado que Remueve y convierte cualquier tipo de líquido, especialmente la orina de su mascota, en un sólido (gel), fácil de recoger con escoba, aspiradora o un paño. Sus ingredientes activos ayudan a evitar que la mascota realice de nuevo sus necesidades en el lugar donde aplicó el producto. También puedes utilizarlo para recoger vómito, fluidos y sangre, eliminando malos olores. PRECAUCIONES: No aplique directamente sobre la mascota. En ningún caso aplicar o mezclar con cloro. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si entra en contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. No es de uso veterinario. Manténgase bien tapado y alejado de luz directa del sol. USO Y RECOMENDACIONES: Sirve para todo tipo de fluidos como: vómito, orina, sangre, saliva. ESTE PRODUCTO ES 100% NATURAL, NO ES NOCIVO PARA LOS NIÑOS Y SUS MASCOTAS, NO CONTIENE ADHERIDOS Y NO DEJA NINGÚN TIPO DE MANCHAS O RESIDUOS. | Envase x 120 g, 170g, 150 g, 240 g, 500 g, 750 g y 1000 g (1Kg), 5Kg ,10 Kg, 20 Kg y 50 Kg. Doy Pack : 250 g, 1.000g. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de aseo, cosméticos y plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251099469 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-02 | SISTEMA DE GUÍAS ANATÓMICAS SPECIFICX Y MODELOS ANATÓMICOS Nombre Genérico: SISTEMA DE GUÍAS ANATÓMICAS SPECIFICX Y MODELOS ANATÓMICOS | TECHFIT Digital Surgery Colombia. | NO | EL SISTEMA DE GUÍAS ANATÓMICAS SPECIFICX Y MODELOS ANATÓMICOS NO INDICADOS PARA SER IMPLANTADOS, SON DISEÑADOS A LA MEDIDA DEL PACIENTE PARA FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MAXILOFACIALES, ASÍ COMO DE ORTOPEDIA EN MIEMBROS INFERIORES, SUPERIORES Y TÓRAX. EL SISTEMA DE GUÍAS ANATÓMICAS SPECIFIX Y LOS MODELOS ANATÓMICOS SON DE UN SOLO USO. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivosmédicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia.De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251101074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-02 | BABERO BIB UP! con Nombre genérico BABERO BIB UP!. | EURONDA | NO | Baberos de protección desechables para pacientes formados por una capa de papel altamente absorbente, acoplada y gofrada con una capa de polietileno impermeable. | PAQUETE DE 150 BABEROS | 22030000 - BIBUP! MONOART Colour WHITE Brand MONOART 22030001 - BIBUP! MONOART Colour LIGHT BLUE Brand MONOART 22030002 - BIBUP! MONOART Colour GREEN Brand MONOART 22030003 - BIBUP! MONOART Colour YELLOW Brand MONOART 22030004 - BIBUP! MONOART Colour LILAC Brand MONOART 22030005 - BIBUP! MONOART Colour PINK Brand MONOART 22030006 - BIBUP! MONOART Colour LIME Brand MONOART 22030007 - BIB UP MONOART Colour GREY Brand MONOART 22030008 - BIBUP! MONOART Colour ORANGE Brand MONOART 22030009 - BIBUP! MONOART Colour BLUE CAPRI Brand MONOART 22030010 - BIBUP! MONOART Colour BLUE LAGOON Brand MONOART 22030011 - BIBUP! MONOART Colour BURGUNDY Brand MONOART | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251061298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-05 | RESINA ACRILICA PARA TERMOCURADO POLVO Y LIQUIDO – ALTO IMPACTO, con nombre genérico: RESINA ACRÍLICA TERMOCURABLE (POLVO Y LÍQUIDO) DE ALTO IMPACTO PARA BASE DE PRÓTESIS DENTALES- DE USO EN LABORATORIO DENTAL | MASTERDENT, MASTERPLUS | NO | USOS: RESINA ACRÍLICA TERMOCURABLE DE ALTO IMPACTO MATERIA PRIMA RECOMENDA PARA BASE DE PRÓTESIS DENTALES APLICABLES A PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL FIJA (SOBRE IMPLANTES) Y PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. INDICADO: MATERIA PRIMA PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DENTALES | POLVO: 13GR.; 60GR.; 125GR.; 250 GR.; 500 GR., 1 KG. 10 KG., 20 KG. Y 25 KG. POLVO: LIBRA, KILO. Y LIQUIDO: 55 ML., 110 ML., 250 ML., 500 ML., 1000 ML., GALON. | ROSA, ROSA VETEADO, CRISTAL, COLOR DIENTE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020337 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-07 | CABLE DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA | APPENDIX I | SI | El cable de presión arterial invasiva está diseñado para transmitir señales de presión arterial desde un catéter insertado en el sistema vascular del paciente hasta un monitor de presión arterial, donde estas señales son procesadas para obtener mediciones precisas de la presión arterial. Este dispositivo es utilizado en procedimientos médicos invasivos en los que se requiere una monitorización continua de la presión arterial, tales como: Unidades de cuidados intensivos (UCI). Cirugías mayores donde se monitorea la presión arterial invasiva. Procedimientos cardiacos. Pacientes críticos que requieren una monitorización precisa y continua. | Empaques individuales | SK1101S, SK1101P, SK1224S, SK1224P, SK1128S, SK1128P, SK1102S, SK1102P, SK1225S, SK1225P, SK1129S, SK1129P, SK1103S, SK1103P, SK1226S, SK1226P, SK1130S, SK1130P, SK1104S, SK1104P, SK1227S, SK1227P, SK1131S, SK1131P, SK1105S, SK1105P, SK1228S, SK1228P, SK1132S, SK1132P, SK1106S, SK1106P, SK1229S, SK1229P, SK1133S, SK1133P, SK1107S, SK1107P, SK1230S, SK1230P, SK1134S, SK1134P, SK1108S, SK1108P, SK1231S, SK1231P, SK1135S, SK1135P, SK1109S, SK1109P, SK1232S, SK1232P, SK1136S, SK1136P, SK1110S, SK1110P, SK1233S, SK1233P, SK1137S, SK1137P, SK1111S, SK1111P, SK1234S, SK1234P, SK1138S, SK1138P, SK1112S, SK1112P, SK1235S, SK1235P, SK1139S, SK1139P, SK1113S, SK1113P, SK1236S, SK1236P, SK1140S, SK1140P, SK1114S, SK1114P, SK1237S, SK1237P, SK1141S, SK1141P, SK1115S, SK1115P, SK1238S, SK1238P, SK1142S, SK1142P, SK1116S, SK1116P, SK1239S, SK1239P, SK1143S, SK1143P, SK1117S, SK1117P, SK1240S, SK1240P, SK1144S, SK1144P, SK1118S, SK1118P, SK1241S, SK1241P, SK1145S, SK1145P, SK1119S, SK1119P, SK1242S, SK1242P, SK1146S, SK1146P, SK1120S, SK1120P, SK1243S, SK1243P, SK1147S, SK1147P, SK1121S, SK1121P, SK1244S, SK1244P, SK1148S, SK1148P, SK1122S, SK1122P, SK1245S, SK1245P, SK1149S, SK1149P, SK1123S, SK1123P, SK1246S, SK1246P, SK1201S, SK1201P, SK1124S, SK1124P, SK1247S, SK1247P, SK1202S, SK1202P, SK1125S, SK1125P, SK1248S, SK1248P, SK1203S, SK1203P, SK1126S, SK1126P, SK1249S, SK1249P, SK1204S, SK1204P, SK1127S, SK1127P, SK1205S, SK1205P, SK1128S, SK1128P, SK1206S, SK1206P, SK1129S, SK1129P, SK1130S, SK1130P, SK1131S, SK1131P, SK1132S, SK1132P, SK1133S, SK1133P, SK1134S, SK1134P, SK1135S, SK1135P, SK1136S, SK1136P, SK1137S, SK1137P, SK1138S, SK1138P, SK1139S, SK1139P, SK1140S, SK1140P, SK1141S, SK1141P, SK1142S, SK1142P, SK1143S, SK1143P, SK1144S, SK1144P, SK1145S, SK1145P, SK1146S, SK1146P. SG3101S, SG3101P, SG3123MD, SG312PH, SG52315, SG5237P, SG3102P, SG322DN, SG312LL, SG523325, SG5238P, SG3104P, SG322NK, SG312SL, SG52335, SG5239P, SG3105P, SG3232PH, SG312DX, SG524345, SG5240P, SG3106P, SG3243AA, SG312DT, SG524355, SG5241P, SG3107P, SG3244AA, SG325SL, SG52365, SG5242P, SG3108P, SG3251AA, SG3101LL, SG523375, SG5243P, SG3109P, SG3252AA, SG3140LL, SG52385, SG5244P, SG3110P, SG3253AA, SG3141LL, SG523395, SG5245P, SG3111P, SG3254AA, SG3143DR, SG524055, SG5246P, SG3112P, SG315AA, SG3130DN, SG52425, SG5257P, SG3113P, SG315PH, SG3131DN, SG524455, SG5217P, SG3114P, SG315LL, SG3212AA, SG5243S, SG52555, SG3115P, SG315SL, SG3223AA, SG524445, SG5222P, SG3116P, SG315DX, SG3224AA, SG524555, SG5284P, SG3117P, SG315DT, SG3225AA, SG524665, SG5285P, SG3118P, SG325MD, SG3226AA, SG524775, SG5286P, SG3119P, SG325MQ, SG322MD, SG524885, SG5287P, SG3120P, SG3226SL, SG321DN, SG524995, SG5266P, SG3121P, SG3122AA, SG321NK, SG5250S, SG5267P, SG3123P, SG3124AA, SG321MD, SG5251S, SG5268P, SG3125P, SG3125AA, SG321DR, | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto CABLE DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...)Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | Iia
20251026053 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-07 | DISCOS DE ZIRCONIO - BLOQUES DISILICATO DE LITIO, con nombre genérico: OXIDO DE ZIRCONIO-DISILICATO DE LITIO: | CHENGDU BESMILE BIOTECNOLOGIA CO LTD | NO | LOS DISCOS DE ZIRCONIO, BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO DE CHENGDU BESMILE BIOTECLOGIA, SON DE ALTA RESISTENCIA, BIOCOMPATIBILIDAD Y APTAS PARA USO CON CAD/CAM O FRESADO MANUAL EN LABORATORIOS DENTALES. LAS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS, LA COMPOSICIÓN QUÍMICA HACEN QUE SU DURABILIDAD, BIOCOMPATIBILIDAD SEAN IDEALES; ADICIONAL SON DE FÁCIL FRESADO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJAS, IMPLANTABLES, CORONAS, CARILLAS Y PUENTES. | DISCO EN EMPAQUE INDIVIDUAL (ZIRCONIO)/ CAJA POR CINCO UNIDADES (DISILICATO DE LITIO) | BSM-D 16 x 16 SHT BSM-D 95 x 20 TT-MLA2 BSM-D 20 x 20 SHT BSM-D 98 x 10 TT-MLA2 BSM-D 23 x 16 SHT BSM-D 98 x 12 TT-MLA2 BSM-D 23 x 22 SHT BSM-D 98 x 14 TT-MLA2 BSM-D 25 x 26 SHT BSM-D 98 x 16 TT-MLA2 BSM-D 25 x 50 SHT BSM-D 98 x 18 TT-MLA2 BSM-D 25 x 60 SHT BSM-D 98 x 20 TT-MLA2 BSM-D 95 x 10 SHT BSM-D 98 x 22 TT-MLA2 BSM-D 95 x 14 SHT BSM-D 98 x 24 TT-MLA2 BSM-D 95 x 16 SHT BSM-D 98 x 25 TT-MLA2 BSM-D 95 x 18 SHT BSM-D 98 x 26 TT-MLA2 BSM-D 95 x 20 SHT BSM-D 100 x 10 TT-MLA2 BSM-D 100 x 25 SHT BSM-D 23 x 22 TT-MLA3 BSM-D 100 x 26 SHT BSM-D 25 x 26 TT-MLA3 BSM-D 112 x 10 SHT BSM-D 25 x 50 TT-MLA3 BSM-D 112 x 12 SHT BSM-D 25 x 60 TT-MLA3 BSM-D 112 x 14 SHT BSM-D 95 x 10 TT-MLA3 BSM-D 112 x 16 SHT BSM-D 95 x 14 TT-MLA3 BSM-D 112 x 18 SHT BSM-D 95 x 16 TT-MLA3 BSM-D 112 x 20 SHT BSM-D 95 x 18 TT-MLA3 BSM-D 16 x 16 SHT ML-0M1 BSM-D 95 x 20 TT-MLA3 BSM-D 20 x 20 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 10 TT-MLA3 BSM-D 23 x 16 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 12 TT-MLA3 BSM-D 23 x 22 SHT ML-0M1 BSM-D 98 x 14 TT-MLA3 BSM-D 25 x 26 SHT ML-0M1 BSM-D 98 x 16 TT-MLA3 BSM-D 25 x 50 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 18 TT-MLA3 BSM-D 25 x 60 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 20 TT-MLA3 BSM-D 95 x 10 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 22 TT-MLA3 BSM-D 95 x 14 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 24 TT-MLA3 BSM-D 95 x 16 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 25 TT-MLA3 BSM-D 95 x 18 SHT ML- 0M1 BSM-D 98 x 26 TT-MLA3 BSM-D 95 x 20 SHT ML- 0M1 BSM-D 100 x 10 TT-MLA3 BSM-D 98 x 10 SHT ML- 0M1 BSM-D 100 x 14 TT-MLA3 BSM-D 98 x 12 SHT ML- 0M1 BSM-D 100 x 18 TT-MLA3 BSM-D 98 x 14 SHT ML- 0M1 BSM-D 100 x 22 TT-MLA3 BSM-D 98 x 16 SHT ML- 0M1 BSM-D 100 x 25 TT-MLA3BSM-D 98 x 18 SHT ML- 0M1 BSM-D 100 x 26 TT-MLA3 BSM-D 98 x 20 SHT ML- 0M1 BSM-D 112 x 10 TT-MLA3 BSM-D 98 x 22 SHT ML- 0M1 BSM-D 112 x 12 TT-MLA3 BSM-D 98 x 24 SHT ML- 0M1 BSM-D 112 x 14 TT-MLA3 BSM-D 98 x 25 SHT ML- 0M1 BSM-D 112 x 16 TT-MLA3 BSM-D 98 x 26 SHT ML- 0M1 BSM-D 112 x 18 TT-MLA3 BSM-D 100 x 10 SHT ML- 0M1 BSM-D 112 x 20 TT-MLA3 BSM-D 100 x 14 SHT ML- 0M1 BSM-D 16 x 16 TT-ML A3.5 BSM-D 100 x 18 SHT ML- 0M1 BSM-D 20 x 20 TT-MLA3.5 BSM-D 100 x 22 SHT ML- 0M1 BSM-D 23 x 16 TT -MLA3.5 BSM-D 100 x 25 SHT ML- 0M1 BSM-D 23 x 22 TT-MLA3.5 BSM-D 100 x 26 SHT ML- 0M1 BSM-D 25 x 26 TT-MLA3.5 BSM-D 112 x 10 SHT ML- 0M1 BSM-D 25 x 50 TT-MLA3.5 BSM-D 112 x 12 SHT ML- 0M1 BSM-D 25 x 60 TT-MLA3.5 BSM-D 112 x 14 SHT ML- 0M1 BSM-D 95 x 10 TT-MLA3.5 BSM-D 112 x 16 SHT ML- 0M1 BSM-D 95 x 14 TT-MLA3.5 BSM-D 112 x 18 SHT ML- 0M1 BSM-D 95 x 16 TT-MLA3.5 BSM-D 112 x 20 SHT ML- 0M1 BSM-D 95 x 18 TT-MLA3.5 BSM-D 16 x 16 SHT ML- 0M2 BSM-D 95 x 20 TT-MLA3.5 BSM-D 20 x 20 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 10 TT-MLA3.5 BSM-D 23 x 16 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 12 TT-MLA3.5 BSM-D 23 x 22 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 14 TT-MLA3.5 BSM-D 25 x 26 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 16 TT-MLA3.5 BSM-D 25 x 50 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 18 TT-MLA3.5 BSM-D 25 x 60 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 20 TT-MLA3.5 BSM-D 95 x 10 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 22 TT-MLA3.5 BSM-D 95 x 14 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 24 TT-MLA3.5 BSM-D 95 x 16 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 25 TT-MLA3.5 BSM-D 95 x 18 SHT ML- 0M2 BSM-D 98 x 26 TT-MLA3.5 BSM-D 95 x 20 SHT ML- 0M2 BSM-D 100 x 10 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 10 SHT ML- 0M2 BSM-D 100 x 14 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 12 SHT ML- 0M2 BSM-D 100 x 18 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 14 SHT ML- 0M2 BSM-D 100 x 22 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 16 SHT ML- 0M2 BSM-D 100 x 25 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 18 SHT ML- 0M2 BSM-D 100 x 26 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 20 SHT ML- 0M2 BSM-D 112 x 10 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 22 SHT ML- 0M2 BSM-D 112 x 12 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 24 SHT ML- 0M2 BSM-D 112 x 14 TT-MLA3.5BSM-D 98 x 25 SHT ML- 0M2 BSM-D 112 x 16 TT-MLA3.5 BSM-D 98 x 26 SHT ML- 0M2 BSM-D 112 x 18 TT-MLA3.5 BSM-D 100 x 10 SHT ML- 0M2 BSM-D 112 x 20 TT-MLA3.5 BSM-D 100 x 14 SHT ML- 0M2 BSM-D 16 x 16 TT-ML B1 BSM-D 100 x 18 SHT ML- 0M2 BSM-D 20 x 20 TT-MLB1 BSM-D 100 x 22 SHT ML- 0M2 BSM-D 23 x 16 TT -MLB1 BSM-D 100 x 25 SHT ML- 0M2 BSM-D 23 x 22 TT-MLB1 BSM-D 100 x 26 SHT ML- 0M2 BSM-D 25 x 26 TT-MLB1 BSM-D 112 x 10 SHT ML- 0M2 BSM-D 25 x 50 TT-MLB1 BSM-D 112 x 12 SHT ML- 0M2 BSM-D 25 x 60 TT-MLB1 BSM-D 112 x 14 SHT ML- 0M2 BSM-D 95 x 10 TT-MLB1 BSM-D 112 x 16 SHT ML- 0M2 BSM-D 95 x 14 TT-MLB1 BSM-D 112 x 18 SHT ML- 0M2 BSM-D 95 x 16 TT-MLB1 BSM-D 112 x 20 SHT ML- 0M2 BSM-D 95 x 18 TT-MLB1 BSM-D 16 x 16 SHT ML- 0M3 BSM-D 95 x 20 TT-MLB1 BSM-D 20 x 20 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 10 TT-MLB1 BSM-D 23 x 16 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 12 TT-MLB1 BSM-D 23 x 22 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 14 TT-MLB1 BSM-D 25 x 26 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 16 TT-MLB1 BSM-D 25 x 50 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 18 TT-MLB1 BSM-D 25 x 60 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 20 TT-MLB1 BSM-D 95 x 10 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 22 TT-MLB1 BSM-D 95 x 14 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 24 TT-MLB1 BSM-D 95 x 16 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 25 TT-MLB1 BSM-D 95 x 18 SHT ML- 0M3 BSM-D 98 x 26 TT-MLB1 BSM-D 95 x 20 SHT ML- 0M3 BSM-D 100 x 10 TT-MLB1 BSM-D 98 x 10 SHT ML- 0M3 BSM-D 100 x 14 TT-MLB1 BSM-D 98 x 12 SHT ML- 0M3 BSM-D 100 x 18 TT-MLB1 BSM-D 98 x 14 SHT ML- 0M3 BSM-D 100 x 22 TT-MLB1 BSM-D 98 x 16 SHT ML- 0M3 BSM-D 100 x 25 TT-MLB1 BSM-D 98 x 18 SHT ML- 0M3 BSM-D 100 x 26 TT-MLB1 BSM-D 98 x 20 SHT ML- 0M3 BSM-D 112 x 10 TT-MLB1 BSM-D 98 x 22 SHT ML- 0M3 BSM-D 112 x 12 TT-MLB1 BSM-D 98 x 24 SHT ML- 0M3 BSM-D 112 x 14 TT-MLB1 BSM-D 98 x 25 SHT ML- 0M3 BSM-D 112 x 16 TT-MLB1 BSM-D 98 x 26 SHT ML- 0M3 BSM-D 112 x 18 TT-MLB1 BSM-D 100 x 10 SHT ML- 0M3 BSM-D 112 x 20 TT-MLB1 BSM-D 100 x 14 SHT ML- 0M3 BSM-D 16 x 16 TT-ML B2BSM-D 100 x 18 SHT ML- 0M3 BSM-D 20 x 20 TT-MLB2 BSM-D 100 x 22 SHT ML- 0M3 BSM-D 23 x 16 TT -MLB2 BSM-D 100 x 25 SHT ML- 0M3 BSM-D 23 x 22 TT-MLB2 BSM-D 100 x 26 SHT ML- 0M3 BSM-D 25 x 26 TT-MLB2 BSM-D 112 x 10 SHT ML- 0M3 BSM-D 25 x 50 TT-MLB2 BSM-D 112 x 12 SHT ML- 0M3 BSM-D 25 x 60 TT-MLB2 BSM-D 112 x 14 SHT ML- 0M3 BSM-D 95 x 10 TT-MLB2 BSM-D 112 x 16 SHT ML- 0M3 BSM-D 95 x 14 TT-MLB2 BSM-D 112 x 18 SHT ML- 0M3 BSM-D 95 x 16 TT-MLB2 BSM-D 112 x 20 SHT ML- 0M3 BSM-D 95 x 18 TT-MLB2 BSM-D 16 x 16 SHT ML- A1 BSM-D 95 x 20 TT-MLB2 BSM-D 20 x 20 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 10 TT-MLB2 BSM-D 23 x 16 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 12 TT-MLB2 BSM-D 23 x 22 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 14 TT-MLB2 BSM-D 25 x 26 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 16 TT-MLB2 BSM-D 25 x 50 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 18 TT-MLB2 BSM-D 25 x 60 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 20 TT-MLB2 BSM-D 95 x 10 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 22 TT-MLB2 BSM-D 95 x 14 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 24 TT-MLB2 BSM-D 95 x 16 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 25 TT-MLB2 BSM-D 95 x 18 SHT ML- A1 BSM-D 98 x 26 TT-MLB2 BSM-D 95 x 20 SHT ML- A1 BSM-D 100 x 10 TT-MLB2 BSM-D 98 x 10 SHT ML- A1 BSM-D 100 x 14 TT-MLB2 BSM-D 98 x 12 SHT ML- A1 BSM-D 100 x 18 TT-MLB2 BSM-D 98 x 14 SHT ML- A1 BSM-D 100 x 22 TT-MLB2 BSM-D 98 x 16 SHT ML- A1 BSM-D 100 x 25 TT-MLB2 BSM-D 98 x 18 SHT ML- A1 BSM-D 100 x 26 TT-MLB2 BSM-D 98 x 20 SHT ML-A1 BSM-D 112 x 10 TT-MLB2 BSM-D 98 x 22 SHT ML- A1 BSM-D 112 x 12 TT-MLB2 BSM-D 98 x 24 SHT ML- A1 BSM-D 112 x 14 TT-MLB2 BSM-D 98 x 25 SHT ML- A1 BSM-D 112 x 16 TT-MLB2 BSM-D 98 x 26 SHT ML- A1 BSM-D 112 x 18 TT-MLB2 BSM-D 100 x 10 SHT ML- A1 BSM-D 112 x 20 TT-MLB2 BSM-D 100 x 14 SHT ML- A1 BSM-D 16 x 16 TT-ML B3 BSM-D 100 x 18 SHT ML- A1 BSM-D 20 x 20 TT-MLB3 BSM-D 100 x 22 SHT ML-A1 BSM-D 23 x 16 TT -MLB3 BSM-D 100 x 25 SHT ML-A1 BSM-D 23 x 22 TT-MLB3 BSM-D 100 x 26 SHT ML- A1 BSM-D 25 x 26 TT-MLB3 CERTIFICACIÓN No. 2025012729 Página 7 de 49 BSM-D 112 x 10 SHT ML-A1 BSM-D 25 x 50 TT-MLB3 BSM-D 112 x 12 SHT ML- A1 BSM-D 25 x 60 TT-MLB3 BSM-D 112 x 14 SHT ML- A1 BSM-D 95 x 10 TT-MLB3 BSM-D 112 x 16 SHT ML- A1 BSM-D 95 x 14 TT-MLB3 BSM-D 112 x 18 SHT ML- A1 BSM-D 95 x 16 TT-MLB3 BSM-D 112 x 20 SHT ML- A1 BSM-D 95 x 18 TT-MLB3 BSM-D 16 x 16 SHT ML- A2 BSM-D 95 x 20 TT-MLB3 BSM-D 20 x 20 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 10 TT-MLB3 BSM-D 23 x 16 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 12 TT-MLB3 BSM-D 23 x 22 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 14 TT-MLB3 BSM-D 25 x 26 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 16 TT-MLB3 BSM-D 25 x 50 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 18 TT-MLB3 BSM-D 25 x 60 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 20 TT-MLB3 BSM-D 95 x 10 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 22 TT-MLB3 BSM-D 95 x 14 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 24 TT-MLB3 BSM-D 95 x 16 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 25 TT-MLB3 BSM-D 95 x 18 SHT ML- A2 BSM-D 98 x 26 TT-MLB3 BSM-D 95 x 20 SHT ML- A2 BSM-D 100 x 10 TT-MLB3 BSM-D 98 x 10 SHT ML- A2 BSM-D 100 x 14 TT-MLB3 BSM-D 98 x 12 SHT ML- A2 BSM-D 100 x 18 TT-MLB3 BSM-D 98 x 14 SHT ML- A2 BSM-D 100 x 22 TT-MLB3 BSM-D 98 x 16 SHT ML- A2 BSM-D 100 x 25 TT-MLB3 BSM-D 98 x 18 SHT ML- A2 BSM-D 100 x 26 TT-MLB3 BSM-D 98 x 20 SHT ML- A2 BSM-D 112 x 10 TT-MLB3 BSM-D 98 x 22 SHT ML- A2 BSM-D 112 x 12 TT-MLB3 BSM-D 98 x 24 SHT ML- A2 BSM-D 112 x 14 TT-MLB3 BSM-D 98 x 25 SHT ML- A2 BSM-D 112 x 16 TT-MLB3 BSM-D 98 x 26 SHT ML- A2 BSM-D 112 x 18 TT-MLB3 BSM-D 100 x 10 SHT ML- A2 BSM-D 112 x 20 TT-MLB3 BSM-D 100 x 14 SHT ML- A2 BSM-D 16 x 16 TT-ML B4 BSM-D 100 x 18 SHT ML- A2 BSM-D 20 x 20 TT-MLB4 BSM-D 100 x 22 SHT ML- A2 BSM-D 23 x 16 TT -MLB4 BSM-D 100 x 25 SHT ML- A2 BSM-D 23 x 22 TT-MLB4 BSM-D 100 x 26 SHT ML- A2 BSM-D 25 x 26 TT-MLB4 BSM-D 112 x 10 SHT ML- A2 BSM-D 25 x 50 TT-MLB4 BSM-D 112 x 12 SHT ML-A2 BSM-D 25 x 60 TT-MLB4 BSM-D 112 x 14 SHT ML- A2 BSM-D 95 x 10 TT-MLB4 BSM-D 112 x 16 SHT ML- A2 BSM-D 95 x 14 TT-MLB4 CERTIFICACIÓN No. 2025012729 Página 8 de 49 BSM-D 112 x 18 SHT ML- A2 BSM-D 95 x 16 TT-MLB4 BSM-D 112 x 20 SHT ML- A2 BSM-D 95 x 18 TT-MLB4 BSM-D 16 x 16 SHT ML- A3 BSM-D 95 x 20 TT-MLB4 BSM-D 20 x 20 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 10 TT-MLB4 BSM-D 23 x 16 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 12 TT-MLB4 BSM-D 23 x 22 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 14 TT-MLB4 BSM-D 25 x 26 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 16 TT-MLB4 BSM-D 25 x 50 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 18 TT-MLB4 BSM-D 25 x 60 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 20 TT-MLB4 BSM-D 95 x 10 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 22 TT-MLB4 BSM-D 95 x 14 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 24 TT-MLB4 BSM-D 95 x 16 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 25 TT-MLB4 BSM-D 95 x 18 SHT ML- A3 BSM-D 98 x 26 TT-MLB4 BSM-D 95 x 20 SHT ML- A3 BSM-D 100 x 10 TT-MLB4 BSM-D 98 x 10 SHT ML- A3 BSM-D 100 x 14 TT-MLB4 BSM-D 98 x 12 SHT ML- A3 BSM-D 100 x 18 TT-MLB4 BSM-D 98 x 14 SHT ML- A3 BSM-D 100 x 22 TT-MLB4 BSM-D 98 x 16 SHT ML- A3 BSM-D 100 x 25 TT-MLB4 BSM-D 98 x 18 SHT ML- A3 BSM-D 100 x 26 TT-MLB4 BSM-D 98 x 20 SHT ML- A3 BSM-D 112 x 10 TT-MLB4 BSM-D 98 x 22 SHT ML- A3 BSM-D 112 x 12 TT-MLB4 BSM-D 98 x 24 SHT ML- A3 BSM-D 112 x 14 TT-MLB4 BSM-D 98 x 25 SHT ML- A3 BSM-D 112 x 16 TT-MLB4 BSM-D 98 x 26 SHT ML- A3 BSM-D 112 x 18 TT-MLB4 BSM-D 100 x 10 SHT ML- A3 BSM-D 112 x 20 TT-MLB4 BSM-D 100 x 14 SHT ML- A3 BSM-D 16 x 16 TT-ML C1 BSM-D 100 x 18 SHT ML- A3 BSM-D 20 x 20 TT-MLC1 BSM-D 100 x 22 SHT ML- A3 BSM-D 23 x 16 TT -MLC1 BSM-D 100 x 25 SHT ML- A3 BSM-D 23 x 22 TT-MLC1 BSM-D 100 x 26 SHT ML- A3 BSM-D 25 x 26 TT-MLC1 BSM-D 112 x 10 SHT ML- A3 BSM-D 25 x 50 TT-MLC1 BSM-D 112 x 12 SHT ML- A3 BSM-D 25 x 60 TT-MLC1 BSM-D 112 x 14 SHT ML- A3 BSM-D 95 x 10 TT-MLC1 BSM-D 112 x 16 SHT ML- A3 BSM-D 95 x 14 TT-MLC1 BSM-D 112 x 18 SHT ML-A3 BSM-D 95 x 16 TT-MLC1 BSM-D 112 x 20 SHT ML-A3 BSM-D 95 x 18 TT-MLC1 BSM-D 16 x 16 SHT ML- A3.5 BSM-D 95 x 20 TT-MLC1 BSM-D 20 x 20 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 10 TT-MLC1 CERTIFICACIÓN No. 2025012729 Página 9 de 49 BSM-D 23 x 16 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 12 TT-MLC1 BSM-D 23 x 22 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 14 TT-MLC1 BSM-D 25 x 26 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 16 TT-MLC1 BSM-D 25 x 50 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 18 TT-MLC1 BSM-D 25 x 60 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 20 TT-MLC1 BSM-D 95 x 10 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 22 TT-MLC1 BSM-D 95 x 14 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 24 TT-MLC1 BSM-D 95 x 16 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 25 TT-MLC1 BSM-D 95 x 18 SHT ML- A3.5 BSM-D 98 x 26 TT-MLC1 BSM-D 95 x 20 SHT ML- A3.5 BSM-D 100 x 10 TT-MLC1 BSM-D 98 x 10 SHT ML- A3.5 BSM-D 100 x 14 TT-MLC1 BSM-D 98 x 12 SHT ML- A3.5 BSM-D 100 x 18 TT-MLC1 BSM-D 98 x 14 SHT ML- A3.5 BSM-D 100 x 22 TT-MLC1 BSM-D 98 x 16 SHT ML- A3.5 BSM-D 100 x 25 TT-MLC1 BSM-D 98 x 18 SHT ML- A3.5 BSM-D 100 x 26 TT-MLC1 BSM-D 98 x 20 SHT ML- A3.5 BSM-D 112 x 10 TT-MLC1 BSM-D 98 x 22 SHT ML- A3.5 BSM-D 112 x 12 TT-MLC1 BSM-D 98 x 24 SHT ML- A3.5 BSM-D 112 x 14 TT-MLC1 BSM-D 98 x 25 SHT ML- A3.5 BSM-D 112 x 16 TT-MLC1 BSM-D 98 x 26 SHT ML- A3.5 BSM-D 112 x 18 TT-MLC1 BSM-D 100 x 10 SHT ML-A3.5 BSM-D 112 x 20 TT-MLC1 BSM-D 100 x 14 SHT ML-A3.5 BSM-D 16 x 16 TT-ML C2 BSM-D 100 x 18 SHT ML-A3.5 BSM-D 20 x 20 TT-MLC2 BSM-D 100 x 22 SHT ML- A3.5 BSM-D 23 x 16 TT -MLC2 BSM-D 100 x 25 SHT ML- A3.5 BSM-D 23 x 22 TT-MLC2 BSM-D 100 x 26 SHT ML- A3.5 BSM-D 25 x 26 TT-MLC2 BSM-D 112 x 10 SHT ML- A3.5 BSM-D 25 x 50 TT-MLC2 BSM-D 112 x 12 SHT ML- A3.5 BSM-D 25 x 60 TT-MLC2 BSM-D 112 x 14 SHT ML- A3.5 BSM-D 95 x 10 TT-MLC2 BSM-D 112 x 16 SHT ML- A3.5 BSM-D 95 x 14 TT-MLC2 BSM-D 112 x 18 SHT ML- A3.5 BSM-D 95 x 16 TT-MLC2 BSM-D 112 x 20 SHT ML- A3.5 BSM-D 95 x 18 TT-MLC2 BSM-D 20 x 20 SHT ML- A4 BSM-D 95 x 20 TT-MLC2 BSM-D 23 x 16 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 10 TT-MLC2 BSM-D 23 x 22 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 12 TT-MLC2 BSM-D 25 x 26 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 14 TT-MLC2 BSM-D 25 x 50 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 16 TT-MLC2 BSM-D 25 x 60 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 18 TT-MLC2BSM-D 95 x 10 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 20 TT-MLC2 BSM-D 95 x 14 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 22 TT-MLC2 BSM-D 95 x 16 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 24 TT-MLC2 BSM-D 95 x 18 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 25 TT-MLC2 BSM-D 95 x 20 SHT ML- A4 BSM-D 98 x 26 TT-MLC2 BSM-D 98 x 10 SHT ML- A4 BSM-D 100 x 10 TT-MLC2 BSM-D 98 x 12 SHT ML- A4 BSM-D 100 x 14 TT-MLC2 BSM-D 98 x 14 SHT ML- A4 BSM-D 100 x 18 TT-MLC2 BSM-D 98 x 16 SHT ML- A4 BSM-D 100 x 22 TT-MLC2 BSM-D 98 x 18 SHT ML- A4 BSM-D 100 x 25 TT-MLC2 BSM-D 98 x 20 SHT ML- A4 BSM-D 100 x 26 TT-MLC2 BSM-D 98 x 22 SHT ML- A4 BSM-D 112 x 10 TT-MLC2 BSM-D 98 x 24 SHT ML- A4 BSM-D 112 x 12 TT-MLC2 BSM-D 98 x 25 SHT ML- A4 BSM-D 112 x 14 TT-MLC2 BSM-D 98 x 26 SHT ML- A4 BSM-D 112 x 16 TT-MLC2 BSM-D 100 x 10 SHT ML- A4 BSM-D 112 x 18 TT-MLC2 BSM-D 100 x 14 SHT ML- A4 BSM-D 112 x 20 TT-MLC2 BSM-D 100 x 18 SHT ML- A4 BSM-D 16 x 16 TT-ML C3 BSM-D 100 x 22 SHT ML- A4 BSM-D 20 x 20 TT-MLC3 BSM-D 100 x 25 SHT ML- A4 BSM-D 23 x 16 TT -MLC3 BSM-D 100 x 26 SHT ML- A4 BSM-D 23 x 22 TT-MLC3 BSM-D 112 x 10 SHT ML- A4 BSM-D 25 x 26 TT-MLC3 BSM-D 112 x 12 SHT ML-A4 BSM-D 25 x 50 TT-MLC3 BSM-D 112 x 14 SHT ML- A4 BSM-D 25 x 60 TT-MLC3 BSM-D 112 x 16 SHT ML- A4 BSM-D 95 x 10 TT-MLC3 BSM-D 112 x 18 SHT ML- A4 BSM-D 95 x 14 TT-MLC3 BSM-D 112 x 20 SHT ML- A4 BSM-D 95 x 16 TT-MLC3 BSM-D 20 x 20 SHT ML- B1 BSM-D 95 x 18 TT-MLC3 BSM-D 23 x 16 SHT ML- B1 BSM-D 95 x 20 TT-MLC3 BSM-D 23 x 22 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 10 TT-MLC3 BSM-D 25 x 26 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 12 TT-MLC3 BSM-D 25 x 50 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 14 TT-MLC3 BSM-D 25 x 60 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 16 TT-MLC3 BSM-D 95 x 10 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 18 TT-MLC3 BSM-D 95 x 14 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 20 TT-MLC3 BSM-D 95 x 16 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 22 TT-MLC3 BSM-D 95 x 18 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 24 TT-MLC3 BSM-D 95 x 20 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 25 TT-MLC3BSM-D 98 x 10 SHT ML- B1 BSM-D 98 x 26 TT-MLC3 BSM-D 98 x 12 SHT ML- B1 BSM-D 100 x 10 TT-MLC3 BSM-D 98 x 14 SHT ML- B1 BSM-D 100 x 14 TT-MLC3 BSM-D 98 x 16 SHT ML- B1 BSM-D 100 x 18 TT-MLC3 BSM-D 98 x 18 SHT ML- B1 BSM-D 100 x 22 TT-MLC3 BSM-D 98 x 20 SHT ML- B1 BSM-D 100 x 25 TT-MLC3 BSM-D 98 x 22 SHT ML- B1 BSM-D 100 x 26 TT-MLC3 BSM-D 98 x 24 SHT ML- B1 BSM-D 112 x 10 TT-MLC3 BSM-D 98 x 25 SHT ML- B1 BSM-D 112 x 12 TT-MLC3 BSM-D 98 x 26 SHT ML- B1 BSM-D 112 x 14 TT-MLC3 BSM-D 100 x 10 SHT ML- B1 BSM-D 112 x 16 TT-MLC3 BSM-D 100 x 14 SHT ML- B1 BSM-D 112 x 18 TT-MLC3 BSM-D 100 x 18 SHT ML- B1 BSM-D 112 x 20 TT-MLC3 BSM-D 100 x 22 SHT ML- B1 BSM-D 16 x 16 TT-ML C4 BSM-D 100 x 25 SHT ML- B1 BSM-D 20 x 20 TT-MLC4 BSM-D 100 x 26 SHT ML- B1 BSM-D 23 x 16 TT -MLC4 BSM-D 112 x 10 SHT ML- B1 BSM-D 23 x 22 TT-MLC4 BSM-D 112 x 12 SHT ML- B1 BSM-D 25 x 26 TT-MLC4 BSM-D 112 x 14 SHT ML- B1 BSM-D 25 x 50 TT-MLC4 BSM-D 112 x 16 SHT ML- B1 BSM-D 25 x 60 TT-MLC4 BSM-D 112 x 18 SHT ML- B1 BSM-D 95 x 10 TT-MLC4 BSM-D 112 x 20 SHT ML- B1 BSM-D 95 x 14 TT-MLC4 BSM-D 20 x 20 SHT ML- B2 BSM-D 95 x 16 TT-MLC4 BSM-D 23 x 16 SHT ML- B2 BSM-D 95 x 18 TT-MLC4 BSM-D 23 x 22 SHT ML- B2 BSM-D 95 x 20 TT-MLC4 BSM-D 25 x 26 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 10 TT-MLC4 BSM-D 25 x 50 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 12 TT-MLC4 BSM-D 25 x 60 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 14 TT-MLC4 BSM-D 95 x 10 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 16 TT-MLC4 BSM-D 95 x 14 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 18 TT-MLC4 BSM-D 95 x 16 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 20 TT-MLC4 BSM-D 95 x 18 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 22 TT-MLC4 BSM-D 95 x 20 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 24 TT-MLC4 BSM-D 98 x 10 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 25 TT-MLC4 BSM-D 98 x 12 SHT ML- B2 BSM-D 98 x 26 TT-MLC4 BSM-D 98 x 14 SHT ML- B2 BSM-D 100 x 10 TT-MLC4 BSM-D 98 x 16 SHT ML- B2 BSM-D 100 x 14 TT-MLC4 BSM-D 98 x 18 SHT ML- B2 BSM-D 100 x 18 TT-MLC4BSM-D 98 x 20 SHT ML- B2 BSM-D 100 x 22 TT-MLC4 BSM-D 98 x 22 SHT ML- B2 BSM-D 100 x 25 TT-MLC4 BSM-D 98 x 24 SHT ML- B2 BSM-D 100 x 26 TT-MLC4 BSM-D 98 x 25 SHT ML- B2 BSM-D 112 x 10 TT-MLC4 BSM-D 98 x 26 SHT ML- B2 BSM-D 112 x 12 TT-MLC4 BSM-D 100 x 10 SHT ML- B2 BSM-D 112 x 14 TT-MLC4 BSM-D 100 x 14 SHT ML- B2 BSM-D 112 x 16 TT-MLC4 BSM-D 100 x 18 SHT ML- B2 BSM-D 112 x 18 TT-MLC4 BSM-D 100 x 22 SHT ML- B2 BSM-D 112 x 20 TT-MLC4 BSM-D 100 x 25 SHT ML- B2 BSM-D 16 x 16 TT-ML C4 BSM-D 100 x 26 SHT ML- B2 BSM-D 20 x 20 TT-MLC4 BSM-D 112 x 10 SHT ML- B2 BSM-D 23 x 16 TT -MLC4 BSM-D 112 x 12 SHT ML- B2 BSM-D 23 x 22 TT-MLC4 BSM-D 112 x 14 SHT ML- B2 BSM-D 25 x 26 TT-MLC4 BSM-D 112 x 16 SHT ML- B2 BSM-D 25 x 50 TT-MLC4 BSM-D 112 x 18 SHT ML- B2 BSM-D 25 x 60 TT-MLC4 BSM-D 112 x 20 SHT ML- B2 BSM-D 95 x 10 TT-MLC4 BSM-D 20 x 20 SHT ML- B3 BSM-D 95 x 14 TT-MLC4 BSM-D 23 x 16 SHT ML- B3 BSM-D 95 x 16 TT-MLC4 BSM-D 23 x 22 SHT ML- B3 BSM-D 95 x 18 TT-MLC4 BSM-D 25 x 26 SHT ML- B3 BSM-D 95 x 20 TT-MLC4 BSM-D 25 x 50 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 10 TT-MLC4 BSM-D 25 x 60 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 12 TT-MLC4 BSM-D 95 x 10 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 14 TT-MLC4 BSM-D 95 x 14 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 16 TT-MLC4 BSM-D 95 x 16 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 18 TT-MLC4 BSM-D 95 x 18 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 20 TT-MLC4 BSM-D 95 x 20 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 22 TT-MLC4 BSM-D 98 x 10 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 24 TT-MLC4 BSM-D 98 x 12 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 25 TT-MLC4 BSM-D 98 x 14 SHT ML- B3 BSM-D 98 x 26 TT-MLC4 BSM-D 98 x 16 SHT ML- B3 BSM-D 100 x 10 TT-MLC4 BSM-D 98 x 18 SHT ML- B3 BSM-D 100 x 14 TT-MLC4 BSM-D 98 x 20 SHT ML- B3 BSM-D 100 x 18 TT-MLC4 BSM-D 98 x 22 SHT ML- B3 BSM-D 100 x 22 TT-MLC4 BSM-D 98 x 24 SHT ML- B3 BSM-D 100 x 25 TT-MLC4 BSM-D 98 x 25 SHT ML- B3 BSM-D 100 x 26 TT-MLC4 BSM-D 98 x 26 SHT ML- B3 BSM-D 112 x 10 TT-MLC4BSM-D 100 x 10 SHT ML- B3 BSM-D 112 x 12 TT-MLC4 BSM-D 100 x 14 SHT ML- B3 BSM-D 112 x 14 TT-MLC4 BSM-D 100 x 18 SHT ML- B3 BSM-D 112 x 16 TT-MLC4 BSM-D 100 x 22 SHT ML- B3 BSM-D 112 x 18 TT-MLC4 BSM-D 100 x 25 SHT ML- B3 BSM-D 112 x 20 TT-MLC4 BSM-D 100 x 26 SHT ML- B3 BSM-D 16 x 16 TT-ML D2 BSM-D 112 x 10 SHT ML- B3 BSM-D 20 x 20 TT-MLD2 BSM-D 112 x 12 SHT ML- B3 BSM-D 23 x 16 TT -MLD2 BSM-D 112 x 14 SHT ML- B3 BSM-D 23 x 22 TT-MLD2 BSM-D 112 x 16 SHT ML- B3 BSM-D 25 x 26 TT-MLD2 BSM-D 112 x 18 SHT ML- B3 BSM-D 25 x 50 TT-MLD2 BSM-D 112 x 20 SHT ML- B3 BSM-D 25 x 60 TT-MLD2 BSM-D 20 x 20 SHT ML- B4 BSM-D 95 x 10 TT-MLD2 BSM-D 23 x 16 SHT ML- B4 BSM-D 95 x 14 TT-MLD2 BSM-D 23 x 22 SHT ML- B4 BSM-D 95 x 16 TT-MLD2 BSM-D 25 x 26 SHT ML- B4 BSM-D 95 x 18 TT-MLD2 BSM-D 25 x 50 SHT ML- B4 BSM-D 95 x 20 TT-MLD2 BSM-D 25 x 60 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 10 TT-MLD2 BSM-D 95 x 10 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 12 TT-MLD2 BSM-D 95 x 14 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 14 TT-MLD2 BSM-D 95 x 16 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 16 TT-MLD2 BSM-D 95 x 18 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 18 TT-MLD2 BSM-D 95 x 20 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 20 TT-MLD2 BSM-D 98 x 10 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 22 TT-MLD2 BSM-D 98 x 12 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 24 TT-MLD2 BSM-D 98 x 14 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 25 TT-MLD2 BSM-D 98 x 16 SHT ML- B4 BSM-D 98 x 26 TT-MLD2 BSM-D 98 x 18 SHT ML- B4 BSM-D 100 x 10 TT-MLD2 BSM-D 98 x 20 SHT ML- B4 BSM-D 100 x 14 TT-MLD2 BSM-D 98 x 22 SHT ML- B4 BSM-D 100 x 18 TT-MLD2 BSM-D 98 x 24 SHT ML- B4 BSM-D 100 x 22 TT-MLD2 BSM-D 98 x 25 SHT ML- B4 BSM-D 100 x 25 TT-MLD2 BSM-D 98 x 26 SHT ML- B4 BSM-D 100 x 26 TT-MLD2 BSM-D 100 x 10 SHT ML- B4 BSM-D 112 x 10 TT-MLD2 BSM-D 100 x 14 SHT ML- B4 BSM-D 112 x 12 TT-MLD2 BSM-D 100 x 18 SHT ML- B4 BSM-D 112 x 14 TT-MLD2 BSM-D 100 x 22 SHT ML- B4 BSM-D 112 x 16 TT-MLD2 BSM-D 100 x 25 SHT ML- B4 BSM-D 112 x 18 TT-MLD2BSM-D 100 x 26 SHT ML- B4 BSM-D 112 x 20 TT-MLD2 BSM-D 112 x 10 SHT ML- B4 BSM-D 16 x 16 TT-ML D3 BSM-D 112 x 12 SHT ML- B4 BSM-D 20 x 20 TT-MLD3 BSM-D 112 x 14 SHT ML- B4 BSM-D 23 x 16 TT -MLD3 BSM-D 112 x 16 SHT ML- B4 BSM-D 23 x 22 TT-MLD3 BSM-D 112 x 18 SHT ML- B4 BSM-D 25 x 26 TT-MLD3 BSM-D 112 x 20 SHT ML- B4 BSM-D 25 x 50 TT-MLD3 BSM-D 20 x 20 SHT ML- C1 BSM-D 25 x 60 TT-MLD3 BSM-D 23 x 16 SHT ML- C1 BSM-D 95 x 10 TT-MLD3 BSM-D 23 x 22 SHT ML- C1 BSM-D 95 x 14 TT-MLD3 BSM-D 25 x 26 SHT ML- C1 BSM-D 95 x 16 TT-MLD3 BSM-D 25 x 50 SHT ML- C1 BSM-D 95 x 18 TT-MLD3 BSM-D 25 x 60 SHT ML- C1 BSM-D 95 x 20 TT-MLD3 BSM-D 95 x 10 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 10 TT-MLD3 BSM-D 95 x 14 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 12 TT-MLD3 BSM-D 95 x 16 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 14 TT-MLD3 BSM-D 95 x 18 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 16 TT-MLD3 BSM-D 95 x 20 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 18 TT-MLD3 BSM-D 98 x 10 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 20 TT-MLD3 BSM-D 98 x 12 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 22 TT-MLD3 BSM-D 98 x 14 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 24 TT-MLD3 BSM-D 98 x 16 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 25 TT-MLD3 BSM-D 98 x 18 SHT ML- C1 BSM-D 98 x 26 TT-MLD3 BSM-D 98 x 20 SHT ML- C1 BSM-D 100 x 10 TT-MLD3 BSM-D 98 x 22 SHT ML- C1 BSM-D 100 x 14 TT-MLD3 BSM-D 98 x 24 SHT ML- C1 BSM-D 100 x 18 TT-MLD3 BSM-D 98 x 25 SHT ML- C1 BSM-D 100 x 22 TT-MLD3 BSM-D 98 x 26 SHT ML- C1 BSM-D 100 x 25 TT-MLD3 BSM-D 100 x 10 SHT ML- C1 BSM-D 100 x 26 TT-MLD3 BSM-D 100 x 14 SHT ML- C1 BSM-D 112 x 10 TT-MLD3 BSM-D 100 x 18 SHT ML- C1 BSM-D 112 x 12 TT-MLD3 BSM-D 100 x 22 SHT ML- C1 BSM-D 112 x 14 TT-MLD3 BSM-D 100 x 25 SHT ML- C1 BSM-D 112 x 16 TT-MLD3 BSM-D 100 x 26 SHT ML- C1 BSM-D 112 x 18 TT-MLD3 BSM-D 112 x 10 SHT ML- C1 BSM-D 112 x 20 TT-MLD3 BSM-D 112 x 12 SHT ML- C1 BSM-D 16 x 16 TT-ML D4 BSM-D 112 x 14 SHT ML- C1 BSM-D 20 x 20 TT-MLD4 BSM-D 112 x 16 SHT ML- C1 BSM-D 23 x 16 TT -MLD4BSM-D 112 x 18 SHT ML- C1 BSM-D 23 x 22 TT-MLD4 BSM-D 112 x 20 SHT ML- C1 BSM-D 25 x 26 TT-MLD4 BSM-D 20 x 20 SHT ML- C2 BSM-D 25 x 50 TT-MLD4 BSM-D 23 x 16 SHT ML- C2 BSM-D 25 x 60 TT-MLD4 BSM-D 23 x 22 SHT ML- C2 BSM-D 95 x 10 TT-MLD4 BSM-D 25 x 26 SHT ML- C2 BSM-D 95 x 14 TT-MLD4 BSM-D 25 x 50 SHT ML- C2 BSM-D 95 x 16 TT-MLD4 BSM-D 25 x 60 SHT ML- C1 BSM-D 95 x 18 TT-MLD4 BSM-D 95 x 10 SHT ML- C2 BSM-D 95 x 20 TT-MLD4 BSM-D 95 x 14 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 10 TT-MLD4 BSM-D 95 x 16 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 12 TT-MLD4 BSM-D 95 x 18 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 14 TT-MLD4 BSM-D 95 x 20 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 16 TT-MLD4 BSM-D 98 x 10 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 18 TT-MLD4 BSM-D 98 x 12 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 20 TT-MLD4 BSM-D 98 x 14 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 22 TT-MLD4 BSM-D 98 x 16 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 24 TT-MLD4 BSM-D 98 x 18 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 25 TT-MLD4 BSM-D 98 x 20 SHT ML- C2 BSM-D 98 x 26 TT-MLD4 BSM-D 98 x 22 SHT ML- C2 BSM-D 100 x 10 TT-MLD4 BSM-D 98 x 24 SHT ML- C2 BSM-D 100 x 14 TT-MLD4 BSM-D 98 x 25 SHT ML- C2 BSM-D 100 x 18 TT-MLD4 BSM-D 98 x 26 SHT ML- C2 BSM-D 100 x 22 TT-MLD4 BSM-D 100 x 10 SHT ML- C2 BSM-D 100 x 25 TT-MLD4 BSM-D 100 x 14 SHT ML- C2 BSM-D 100 x 26 TT-MLD4 BSM-D 100 x 18 SHT ML- C2 BSM-D 112 x 10 TT-MLD4 BSM-D 100 x 22 SHT ML- C2 BSM-D 112 x 12 TT-MLD4 BSM-D 100 x 25 SHT ML- C2 BSM-D 112 x 14 TT-MLD4 BSM-D 100 x 26 SHT ML- C2 BSM-D 112 x 16 TT-MLD4 BSM-D 112 x 10 SHT ML- C2 BSM-D 112 x 18 TT-MLD4 BSM-D 112 x 12 SHT ML- C2 BSM-D 112 x 20 TT-MLD4 BSM-D 112 x 14 SHT ML- C2 BSM-D 16 x 16 ST-ML 0M1 BSM-D 112 x 16 SHT ML- C2 BSM-D 20 x 20 ST-ML 0M1 BSM-D 112 x 18 SHT ML- C2 BSM-D 23 x 16 ST -ML 0M1 BSM-D 112 x 20 SHT ML- C2 BSM-D 23 x 22 ST-ML 0M1 BSM-D 20 x 20 SHT ML- C3 BSM-D 25 x 26 ST-ML 0M1 BSM-D 23 x 16 SHT ML- C3 BSM-D 25 x 50 ST-ML 0M1 BSM-D 23 x 22 SHT ML- C3 BSM-D 25 x 60 ST-ML 0M1 BSM-D 25 x 26 SHT ML- C3 BSM-D 95 x 10 ST-ML 0M1 BSM-D 25 x 50 SHT ML- C3 BSM-D 95 x 14 ST-ML 0M1 BSM-D 25 x 60 SHT ML- C3 BSM-D 95 x 16 ST-ML 0M1 BSM-D 95 x 10 SHT ML- C3 BSM-D 95 x 18 ST-ML 0M1 BSM-D 95 x 14 SHT ML- C3 BSM-D 95 x 20 ST-ML 0M1 BSM-D 95 x 16 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 10 ST-ML 0M1 BSM-D 95 x 18 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 12 ST-ML 0M1 BSM-D 95 x 20 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 14 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 10 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 16 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 12 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 18 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 14 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 20 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 16 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 22 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 18 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 24 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 20 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 25 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 22 SHT ML- C3 BSM-D 98 x 26 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 24 SHT ML- C3 BSM-D 100 x 10 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 25 SHT ML- C3 BSM-D 100 x 14 ST-ML 0M1 BSM-D 98 x 26 SHT ML- C3 BSM-D 100 x 18 ST-ML 0M1 BSM-D 100 x 10 SHT ML- C3 BSM-D 100 x 22 ST-ML 0M1 BSM-D 100 x 14 SHT ML- C3 BSM-D 100 x 25 ST-ML 0M1 BSM-D 100 x 18 SHT ML- C3 BSM-D 100 x 26 ST-ML 0M1 BSM-D 100 x 22 SHT ML- C3 BSM-D 112 x 10 ST-ML 0M1 BSM-D 100 x 25 SHT ML- C3 BSM-D 112 x 12 ST-ML 0M1 BSM-D 100 x 26 SHT ML- C3 BSM-D 112 x 14 ST-ML 0M1 BSM-D 112 x 10 SHT ML- C3 BSM-D 112 x 16 ST-ML 0M1 BSM-D 112 x 12 SHT ML- C3 BSM-D 112 x 18 ST-ML 0M1 BSM-D 112 x 14 SHT ML- C3 BSM-D 112 x 20 ST-ML 0M1 BSM-D 112 x 16 SHT ML- C3 BSM-D 16 x 16 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 18 SHT ML- C3 BSM-D 20 x 20 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 20 SHT ML- C3 BSM-D 23 x 16 ST -ML 0M2 BSM-D 20 x 20 SHT ML- C4 BSM-D 23 x 22 ST-ML 0M2 BSM-D 23 x 16 SHT ML- C4 BSM-D 25 x 26 ST-ML 0M2 BSM-D 23 x 22 SHT ML- C4 BSM-D 25 x 50 ST-ML 0M2 BSM-D 25 x 26 SHT ML- C4 BSM-D 25 x 60 ST-ML 0M2 BSM-D 25 x 50 SHT ML- C4 BSM-D 95 x 10 ST-ML 0M2 BSM-D 25 x 60 SHT ML- C4 BSM-D 95 x 14 ST-ML 0M2 BSM-D 95 x 10 SHT ML- C4 BSM-D 95 x 16 ST-ML 0M2 BSM-D 95 x 14 SHT ML- C4 BSM-D 95 x 18 ST-ML 0M2BSM-D 95 x 16 SHT ML- C4 BSM-D 95 x 20 ST-ML 0M2 BSM-D 95 x 18 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 10 ST-ML 0M2 BSM-D 95 x 20 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 12 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 10 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 14 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 12 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 16 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 14 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 18 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 16 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 20 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 18 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 22 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 20 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 24 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 22 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 25 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 24 SHT ML- C4 BSM-D 98 x 26 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 25 SHT ML- C4 BSM-D 100 x 10 ST-ML 0M2 BSM-D 98 x 26 SHT ML- C4 BSM-D 100 x 14 ST-ML 0M2 BSM-D 100 x 10 SHT ML- C4 BSM-D 100 x 18 ST-ML 0M2 BSM-D 100 x 14 SHT ML- C4 BSM-D 100 x 22 ST-ML 0M2 BSM-D 100 x 18 SHT ML- C4 BSM-D 100 x 25 ST-ML 0M2 BSM-D 100 x 22 SHT ML- C4 BSM-D 100 x 26 ST-ML 0M2 BSM-D 100 x 25 SHT ML- C4 BSM-D 112 x 10 ST-ML 0M2 BSM-D 100 x 26 SHT ML- C4 BSM-D 112 x 12 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 10 SHT ML- C4 BSM-D 112 x 14 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 12 SHT ML- C4 BSM-D 112 x 16 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 14 SHT ML- C4 BSM-D 112 x 18 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 16 SHT ML- C4 BSM-D 112 x 20 ST-ML 0M2 BSM-D 112 x 18 SHT ML- C4 BSM-D 16 x 16 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 20 SHT ML- C4 BSM-D 20 x 20 ST-ML 0M3 BSM-D 20 x 20 SHT ML- D2 BSM-D 23 x 16 ST -ML 0M3 BSM-D 23 x 16 SHT ML- D2 BSM-D 23 x 22 ST-ML 0M3 BSM-D 23 x 22 SHT ML- D2 BSM-D 25 x 26 ST-ML 0M3 BSM-D 25 x 26 SHT ML- D2 BSM-D 25 x 50 ST-ML 0M3 BSM-D 25 x 50 SHT ML- D2 BSM-D 25 x 60 ST-ML 0M3 BSM-D 25 x 60 SHT ML- D2 BSM-D 95 x 10 ST-ML 0M3 BSM-D 95 x 10 SHT ML- D2 BSM-D 95 x 14 ST-ML 0M3 BSM-D 95 x 14 SHT ML- D2 BSM-D 95 x 16 ST-ML 0M3 BSM-D 95 x 16 SHT ML- D2 BSM-D 95 x 18 ST-ML 0M3 BSM-D 95 x 18 SHT ML- D2 BSM-D 95 x 20 ST-ML 0M3 BSM-D 95 x 20 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 10 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 10 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 12 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 12 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 14 ST-ML 0M3BSM-D 98 x 14 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 16 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 16 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 18 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 18 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 20 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 20 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 22 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 22 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 24 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 24 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 25 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 25 SHT ML- D2 BSM-D 98 x 26 ST-ML 0M3 BSM-D 98 x 26 SHT ML- D2 BSM-D 100 x 10 ST-ML 0M3 BSM-D 100 x 10 SHT ML- D2 BSM-D 100 x 14 ST-ML 0M3 BSM-D 100 x 14 SHT ML- D2 BSM-D 100 x 18 ST-ML 0M3 BSM-D 100 x 18 SHT ML- D2 BSM-D 100 x 22 ST-ML 0M3 BSM-D 100 x 22 SHT ML- D2 BSM-D 100 x 25 ST-ML 0M3 BSM-D 100 x 25 SHT ML- D2 BSM-D 100 x 26 ST-ML 0M3 BSM-D 100 x 26 SHT ML- D2 BSM-D 112 x 10 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 10 SHT ML- D2 BSM-D 112 x 12 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 12 SHT ML- D2 BSM-D 112 x 14 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 14 SHT ML- D2 BSM-D 112 x 16 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 16 SHT ML- D2 BSM-D 112 x 18 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 18 SHT ML- D2 BSM-D 112 x 20 ST-ML 0M3 BSM-D 112 x 20 SHT ML- D2 BSM-D 16 x 16 ST-ML A1 BSM-D 20 x 20 SHT ML- D3 BSM-D 20 x 20 ST-ML A1 BSM-D 23 x 16 SHT ML- D3 BSM-D 23 x 16 ST -ML A1 BSM-D 23 x 22 SHT ML- D3 BSM-D 23 x 22 ST-ML A1 BSM-D 25 x 26 SHT ML- D3 BSM-D 25 x 26 ST-ML A1 BSM-D 25 x 50 SHT ML- D3 BSM-D 25 x 50 ST-ML A1 BSM-D 25 x 60 SHT ML- D3 BSM-D 25 x 60 ST-ML A1 BSM-D 95 x 10 SHT ML- D3 BSM-D 95 x 10 ST-ML A1 BSM-D 95 x 14 SHT ML- D3 BSM-D 95 x 14 ST-ML A1 BSM-D 95 x 16 SHT ML- D3 BSM-D 95 x 16 ST-ML A1 BSM-D 95 x 18 SHT ML- D3BSM-D 98 x 24 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 24 ST-ML A1 BSM-D 98 x 25 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 25 ST-ML A1 BSM-D 98 x 26 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 26 ST-ML A1 BSM-D 100 x 10 SHT ML- D3 BSM-D 100 x 10 ST-ML A1 BSM-D 100 x 14 SHT ML- D3 BSM-D 100 x 14 ST-ML A1 BSM-D 100 x 18 SHT ML- D3 BSM-D 100 x 18 ST-ML A1 BSM-D 100 x 22 SHT ML- D3 BSM-D 100 x 22 ST-ML A1 BSM-D 100 x 25 SHT ML- D3 BSM-D 100 x 25 ST-ML A1 BSM-D 100 x 26 SHT ML- D3 BSM-D 100 x 26 ST-ML A1 BSM-D 112 x 10 SHT ML- D3 BSM-D 112 x 10 ST-ML A1 BSM-D 112 x 12 SHT ML- D3 BSM-D 112 x 12 ST-ML A1 BSM-D 112 x 14 SHT ML- D3 BSM-D 112 x 14 ST-ML A1 BSM-D 112 x 16 SHT ML- D3 BSM-D 112 x 16 ST-ML A1 BSM-D 112 x 18 SHT ML- D3 BSM-D 112 x 18 ST-ML A1 BSM-D 112 x 20 SHT ML- D3 BSM-D 112 x 20 ST-ML A1 BSM-D 20 x 20 SHT ML- D4 BSM-D 16 x 16 ST-ML A2 BSM-D 23 x 16 SHT ML- D4 BSM-D 20 x 20 ST-ML A2 BSM-D 23 x 22 SHT ML- D4 BSM-D 23 x 16 ST -ML A2 BSM-D 25 x 26 SHT ML- D4 BSM-D 23 x 22 ST-ML A2 BSM-D 25 x 50 SHT ML- D4 BSM-D 25 x 26 STML A2 BSM-D 25 x 60 SHT ML- D4 BSM-D 25 x 50 ST-ML A2 BSM-D 95 x 10 SHT ML- D4 BSM-D 25 x 60 ST-ML A2 BSM-D 95 x 14 SHT ML- D4 BSM-D 95 x 10 ST-ML A2 BSM-D 95 x 16 SHT ML- D4 BSM-D 95 x 14 ST-ML A2 BSM-D 95 x 18 SHT ML- D4 BSM-D 95 x 16 ST-ML A2 BSM-D 95 x 20 SHT ML- D4 BSM-D 95 x 18 ST-ML A2 BSM-D 98 x 10 SHT ML- D4 BSM-D 95 x 20 ST-ML A2 BSM-D 98 x 12 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 10 ST-ML A2 BSM-D 98 x 14 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 12 ST-ML A2 BSM-D 98 x 16 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 14 ST-ML A2 BSM-D 98 x 18 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 16 ST-ML A2 BSM-D 98 x 20 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 18 ST-ML A2 BSM-D 98 x 22 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 20 ST-ML A2 BSM-D 98 x 24 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 22 ST-ML A2 BSM-D 98 x 25 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 24 ST-ML A2 BSM-D 98 x 26 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 25 ST-ML A2 BSM-D 100 x 10 SHT ML- D4 BSM-D 98 x 26 ST-ML A2 BSM-D 100 x 14 SHT ML- D4 BSM-D 100 x 10 ST-ML A2 BSM-D 98 x 12 ST-ML A1 BSM-D 98 x 14 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 14 ST-ML A1 BSM-D 98 x 16 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 16 ST-ML A1 BSM-D 98 x 18 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 18 ST-ML A1 BSM-D 98 x 20 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 20 ST-ML A1 BSM-D 98 x 22 SHT ML- D3 BSM-D 98 x 22 ST-ML A1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241336053 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | FRESAS DE FRESADO GODZILLAKING, con nombre genérico: FRESAS DE FRESADO: | GODZILLAKING | NO | FRESADO Y CORTE DE DISCOS Y BLOQUES DE PMMA, ZIRCONIO, PEEK, DISCILICATO DE LITIO, CERAMICA, CERA. SON PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL Y EN MÁQUINAS FRESADORAS PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES, NO SE RECOMIENDA EL USO DIRECTAMENTE EN PACIENTES | EMPAQUE UNITARIO, EMPAQUE POR 2 A 100 UNIDADES | ROLAND (FOR EMAX, FOR ZIRCONIA), AMANN GIRRBACH (FOR EMAX, FOR ZIRCONIA), WEILAND (FOR ZIRCONIA), VHFK5 (FOR ZIRCONIA), VHF (FOR EMAX), VHFK4 (FOR ZIRCONIA), NCD MODEL-W (FOR EMAX), NCD MODEL-D (FOR ZIRCONIA) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251008698 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | PALATAL EXPANDER, con nombre genérico: EXPANSORES Y RETENEDORES DE PALADAR: | PALATAL EXPANDER | NO | LOS EXPANSORES Y RETENEDORES DE PALADAR PALATAL EXPANDER SON PRODUCTOS TEMPORALES QUE SE UTILIZA PARA LA EXPANSIÓN RÁPIDA Y LA POSTERIOR SUJECIÓN DE LOS MAXILARES ESTRECHOS ESQUELÉTICOS O DENTALES (MAXILAR SUPERIOR, ARCO DENTAL Y DIENTES, PALADAR) CON DENTICIÓN PRIMARIA, MIXTA O PERMANENTE EN NIÑOS O EN ADOLESCENTES. | UNA UNIDAD POR CAJA | PALATAL EXPANDER | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. | De acuerdo con lo anterior el producto, es in dispositivo médico a la medida y por lo tanto no requiere de registro sanitario para su comercialización en el país. NOTA: EL PRODUCTO PALATAL EXPANDER, con nombre genérico: EXPANSORES Y RETENEDORES DE PALADAR, DE MARCA: PALATAL EXPANDER, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251024894 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | FRESH Nombre Genérico: GEL LUBRICANTE OFTÁLMICO | Conforgel Fresh | SI | LUBRICANTE OCULAR, ES UN PRODUCTO QUE POR SU ALTA VISCOSIDAD Y PODER LUBRICANTE ESTÁ INDICADO PARA AUXILIAR DE LA DEFICIENCIA LAGRIMAL OJO SECO, LA IRRITACIÓN Y RESEQUEDAD OCULAR. GEL LUBRICANTE OFTÁLMICO. | Caja con tubo con 10 g | No registra | genérico: GEL LUBRICANTE OFTÁLMICO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (…) | III
20251040178 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | DE PEEK CARBONO Y ACERO INOXIDABLE Nombre Genérico: PEEK/CF AND SS PIECE | No registra | NO | COMPONENTE DE PEEK CARBONO Y ACERO INOXIDABLE UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN DE GUÍAS DE INSERCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE IMPLANTES DE OSTEOSÍNTESIS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA. (Tomado de la ficha técnica del proveedor). | UNIDAD | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073405 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | ISLANTE PORTUX 3D / PORTUX 3D INSULATOR, con nombre genérico: AISLANTE DE IMPRESIÓN 3D: | PORTUX | NO | AISLANTE USADO PARA EVITAR LA ADHESIÓN QUE SE DA ENTRE LOS MODELOS IMPRESOS EN 3D, Y LAS PIEZAS O ESTRUCTURAS MÓVILES QUE SE CONSTRUYAN SOBRE ESOS MODELOS, Y QUE SON A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS AUTO, TERMO, Y FOTOPOLIMERIZABLES, FACILITANDO DE ESTA MANERA EL PROCESO DE SEPARACIÓN, LO CUAL EVITARÁ LA FRACTURA DE LAS PIEZAS. | ENVASE POR 50 G, 100 G | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073568 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA IMPRESIÓN 3D ARMA, con nombre genérico: RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA IMPRESIÓN 3D: | ARMA | NO | LAS RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES PARA IMPRESIÓN 3D, SON MATERIALES PARA MÚLTIPLES USOS EN ODONTOLOGÍA, COMO LA ELABORACIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS, PRÓTESIS TOTALES/PARCIALES, CUBETAS DE IMPRESIÓN, MODELOS, FÉRULAS, GUÍAS QUIRÚRGICAS, CORONAS FIJAS PERMANENTES A LARGO PLAZO, PUENTES SIN PÓNTICO, INLAYS, ONLAYS. MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO DENTAL. | POTE POR 250 GR, 500 GR Y 1000 GR | ARMA STAIN & GLAZE PRICING SET ARMA STAIN REFILL ARMA STAIN REFILL (STOCK) ARMARESIN - CAST ARMARESIN - CAST 500GR ARMARESIN - DENTURE ARMARESIN - FLEXIBLE DENTURE ARMARESIN - GINGIVA ARMARESIN - HARD SPLINT ARMARESIN - MODEL HP (IVORY - COLOR) ARMARESIN - MODEL HP (STONE - GRAY COLOR) ARMARESIN - MODEL ST (BEIGE - COLOR) ARMARESIN - MODEL ST (IVORY - COLOR) ARMARESIN - MODEL ST (STONE - GRAY COLOR) ARMARESIN - MODEL ST (STONE - GRAY COLOR) STOCK ARMARESIN - PERMANENT ARMARESIN - PERMANENT X ARMARESIN - SURGICAL GUIDE ARMARESIN - TEMPORAL ARMARESIN -SOFT SPLINT ARMARESIN DENTAL MODEL HP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074089 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | PLACA BLANDA: | DYMA | NO | LA PLACA BLANDA DYMA ES UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE PLACAS DE BRUXISMO, DE ACLARAMIENTO DENTAL Y/O MIORRELAJANTES, PROTECTORES BUCALES, ENTRE OTROS. 1. UBIQUE LA PLACA BLANDA DYMA EN LA TERMOFORMADORA / VACUUM FORMER / STA VAC, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL EQUIPO. 2. ENCIENDA EL EQUIPO Y ESPERE A QUE LA PLACA BLANDA DYMA CALIENTE HASTA QUE TOME FORMA EN "U". 3. BAJE LA PLACA Y ENCIENDA EL VACÍO. 4. UNA VEZ TERMOFORMADA LA PLACA, RETIRE Y RECORTE DE ACUERDO A NECESIDAD. | UNIDAD Y CAJA (LA CANTIDAD VARIA SEGÚN EL CALIBRE) PLACA BLANDA CALZE 0,40 UNIDAD: CADA PLACA DE 16G, EN CAJA X 100 UNIDADES PLACA BLANDA CALIBRE 0,60 UNIDAD: CADA PLACA DE 23G EN CAJA X 70 UNIDADES PLACA BLANDA CALIBRE 0,80 UNIDAD: CADA PLACA DE 33G UNIDAD: CADA PLACA DE 33G CAJA X 50 UNIDADES PLACA BLANDA CALIBRE 1,50 UNIDAD: CADA PLACA DE 68G CAJA X 30 UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074422 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | RESINS FOR 3D PRINTERS, con nombre genérico: RESINAS PARA IMPRESORAS 3D: | SHINING 3D | NO | EL PRODUCTO ES UNA RESINA FOTOCURABLE PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA DE FÉRULAS DENTALES INDIVIDUALES Y MODELOS DE ENCÍAS DENTALES, EL PRODUCTO SE UTILIZA PARA LA IMPRESIÓN 3D. | UNIDAD | SH01 GM12 SS01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251075883 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | K2 MYSTAINS / CERAMICA DE DISILICATO DE LITIO BLOQUE Y POLVO CON SU RESPECTIVO LIQUIDO, con nombre genérico: CERAMICA DE DISILICATO DE LITIO EN BLOQUE Y POLVO CON SUS RESPECTIVO LIQUIDO PARA USO EN LABORATORIO DENTAL.: | K2 LI / K2 HF / K2 LF / K2 LF PRESS / YETI DENTAL | NO | USOS USADO EN LABORATORIO DENTAL PARA CARACTERIZACIÓN DEL COLOR DE RESTAURACIONES CERÁMICAS PARA PROCESAMIENTO DE PRÓTESIS DENTALES, CORONAS: PARCIAL, ANTERIOR, POSTERIOR, VENEER, INLAY, ONLAY. INDICACIONES: INDICADOS EN PARA RESTAURACIONES CERÁMICOS COMO DISILICATO DE LITIO, DIÓXIDO DE CIRCONIO Y CERÁMICAS EN GENERAL. | UNIDAD POLVO: FRASCO DE 2 Y 10 GRAMOS. LÍQUIDO BOTELLA DE 50,250 MILILITROS. BLOQUES DE 3 G., KIT SURTIDO DE COLORES 12X2G. MASAS DE TEXTURA 4X2G. LÍQUIDO 2X50 ML. | A1,A2, A3, B1, B2, C1, BL1, BL2, BL3, BL4, MO1 K2 MYSTAINS COLORES BASICOS 2G.: ST-A, ST-B, ST-C, ST-D. K2 MYSTAINS ST-A 2G K2 MYSTAINS ST-B 2G K2 MYSTAINS ST-C 2G K2 MYSTAINS ST-D 2G K2 MYSTAINS ST-S1, BLANCO 2G K2 MYSTAINS ST-S2, MIEL 2G K2 MYSTAINS ST-S3, NARANJA 2G K2 MYSTAINS ST-S4, BEIGE 2G K2 MYSTAINS ST-S5, CARAMEL 2G K2 MYSTAINS ST-S6, MARRÓN OSCURO 2G K2 MYSTAINS ST-S7, ROJO LADRILLO 2G K2 MYSTAINS ST-S8, AZUL CIELO 2G K2 MYSTAINS ST-S9, GRIS 2G K2 MYSTAINS ST-S10, AZUL REAL 2G K2 MYSTAINS ST-S12, VIOLETA ILUSIÓN 2G K2 MYSTAINS GLASEADO EN POLVO GL 10 G K2 MYSTAINS GLAZE POWDERGL-F (FLUORESCENTE) 10G K2 MYSTAINS STRUCTURE BODY SM-B-IIGHT 2G K2 MYSTAINS STRUCTURE BODY SM-B-MEDIANA 2G K2 MYSTAINS STRUCTURE BODY SM-B-OSCURO 2G K2 MYSTAINS ESMALTE ESTRUCTURAL SM-E 2G K2 MYSTAINS ESTRUCTURA ENCÍA LIGERA SG-L 2G K2 MYSTAINS ESTRUCTURA GINGIVAL OSCURA SG-D2G K2 MYSTAINS ESTRUCTURA NEUTRA SM-N 2G K2 MYSTAINS GLASEADO LÍQUIDO ESTÁNDAR GL 50 MI K2 MYSTAINS GLASEADO LÍQUIDO ESTÁNDAR GL 250 MI K2 MYSTAINS COLORES-ESTRUCTURA LÍQUIDO LL 50 MI K2 MYSTAINS COLORES-ESTRUCTURA LÍQUIDO LL 250 MI K2 MYSTAINS MANCHAS 2G.: ST-S1, ST-S2, ST-S3, ST-S4, ST-S5, ST-S6, ST-S7, ST-S8, ST-S9, STS-10, ST-S11, ST-S12, AT-11. K2 MYSTAINS MASAS ESTRUCTURALES 2G.: SM-B-L, SM-B-M, SM-E, SG-L, SG-D, SM-N. K2 MYSTAINS GLASE/LÍQUIDO: GL, LGL-F, LÍQUIDO ESTÁNDAR GL, COLORES ESTRUCTURA LÍQUIDO KIT K2 MYSTAINS: KIT: SURTIDO DE COLORES 12X2G. MASAS DE TEXTURA 4X2G. LÍQUIDO 2X50 ML. (K2 LF), (K2 HF), (K2 LI), (K2 ZI) 388-0000 K2 MYSTAINS COLOR SET 1X 388-0001 K2 MYSTAINS ST-A, 2G. 1X 388-0002 K2 MYSTAINS ST-B, 2G. 1X 388-0003 K2 MYSTAINS ST-C, 2G. 1X 388-0004 K2 MYSTAINS ST-D, 2G. 1X 388-0011 K2 MYSTAINS ST-S1,WHITE, 2G. 1X 388-0012 K2 MYSTAINS ST-S2, HONEY, 2G. 1X 388-0013 K2 MYSTAINS ST-S3, ORANGE, 2G. 1X 388-0014 K2 MYSTAINS ST-S4, BEIGE, 2G. 1X 388-0015 K2 MYSTAINS ST-S5, CARAMEL, 2G. 1X 388-0016 K2 MYSTAINS ST-S6, DARKBROWN, 2G. 1X 388-0017 K2 MYSTAINS ST-S7, BRICKRED, 2G. 1X 388-0018 K2 MYSTAINS ST-S8, SKYBLUE, 2G. 1X 388-0019 K2 MYSTAINS ST-S9, GREY, 2G. 1X 388-0020 K2 MYSTAINS ST-S10, ROYALBLUE, 2G. 1X 388-0022 K2 MYSTAINS ILLUSION ST-S11, VIOLET, 2G. 1X 388-01002 K2 MYSTAINS GLAZE POWDER, GL-2G. 1X 388-01012 K2 MYSTAINS GLAZE POWDER, GL-F (FLUORESCENT), 2G. 1X 388-0150 K2 MYSTAINS GLAZE STANDARD LIQUID GL- 50ML. 1X 388-1150 K2 MYSTAINS COLORS-STRUCTURE LIQUID LL- 50ML. 388-00001 K2 MYSTAINS STRUCTURE SET 1X 388-01002 K2 MYSTAINS GLAZE POWDER, GL-2G. 1X 388-01012 K2 MYSTAINS GLAZE POWDER, GL-F (FLUORESCENT), 2G. 1X 388-0108 K2 MYSTAINS STRUCTURE BODY LIGHT, SM-B-L, 2G. 1X 388-0109 K2 MYSTAINS STRUCTURE BODY MDIUM, SM-B-M, 2G. 1X 388-0110 K2 MYSTAINS STRUCTURE BODY DARK, SM-B-D, 2G. 1X 388-0111 K2 MYSTAINS STRUCTURE ENAMEL SM-E, 2G. 1X 388-0112 K2 MYSTAINS STRUCTURE GINGIVA LIGHT SG-L, 2G. 1X 388-0113 K2 MYSTAINS STRUCTURE GINGIVA DARK SG-D, 2G. 1X 388-0114 K2 MYSTAINS STRUCTURE NEUTRAL SM-N, 2G. 1X 388-0150 K2 MYSTAINS GLAZE STANDARD LIQUID GL- 50ML. 1X 3 - 88NO1150 K2 MYSTAINS COLORS-STRUCTURE LIQUID LL- 50ML. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077499 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | MANTA DE EMERGENCIA: | ANJI - DM | SI | LA MANTA TÉRMICA ES UN ARTÍCULO DE EMERGENCIA BÁSICO EN EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA ACTIVIDADES AL AÍRE LIBRE, DEPORTES EXTREMOS, RESCATE DE EMERGENCIA. EL MATERIAL DEL QUE ESTÁN HECHAS SE PUEDE UTILIZAR TANTO PARA RETENER EL CALOR CORPORAL COMO PARA BAJAR LA TEMPERATURA, YA QUE CUENTAN CON UNA PELICULA DE POLIETILENO QUE, DEPENDIENDO DE SU RECUBRIMIENTO, TIENE FUNCION TÉRMICA PARA RETENER EL CALOR CORPORAL O FUNCIÓN ISOTERMICA PARA MANTENER O BAJAR LA TEMPERATURA CORPORAL. TAMBIEN SON IMPERMEABLES PARA PROTECCIÓN DE LA LLUVIA Y VIENTOS. LAS MANTAS DE EMERGENCIAS VIENEN RECUBIERTAS DE PLATA - PLATA, Y PLATA - ORO; LO CUAL LE PERMITE TENER DIFERENTE FUNCIÓN. LA CUBIERTA DE PLATA MANTIENE EL CALOR CORPORAL Y LA CUBIERTA ORO BAJA LA TEMPERATURA. MANTA ISOTERMICA: EN UNA SITUACIÓN DE HIPOTERMIA LA PARTE PLATA DE LA MANTA TÉRMICA TIENE QUE IR PEGADA AL CUERPO Y LA ORO HACIA EL EXTERIOR. EN CASO DE FIEBRE, GOLPE DE CALOR O PARA PROTEGERTE DEL SOL, SE UTILIZA LA PARTE ORO DE LA MANTA TÉRMICA TIENE QUE IR HACIA EL CUERPO Y LA PLATA HACIA EL EXTERIOR. MANTA TERMICA: EN UNA SITUACIÓN DE HIPOTERMIA, DADO QUE AMBOS LADOS SON DE PLATA, PERMITE REDUCIR LA PERDIDA DE CALOR CORPORAL. | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BOLSA | MANTA TERMICA - MEDIDA: 160X210CM. MANTA ISOTERMICA - MEDIDA: 160X210CM. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MANTA DE EMERGENCIA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20251077584 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | CR-70 IPA ADVANCED DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PULVERIZABLE LISTO PARA SU USO, con nombre genérico: CR-70 IPA ADVANCED: | CR-70 IPA | NO | BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRICIDA. DESINFECCIÓN RÁPIDA Y EFICAZ DE SUPERFICIES DE ALTO RIESGO INFECTIVO. NO RESIDUAL. PRODUCTO BIODEGRADABLE. DISPONIBLE EN VERSIÓN ESTÉRIL. MODO DE EMPLEO: CR-70 IPA ADVANCED SE APLICA POR PULVERIZACIÓN DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES A DESINFECTAR. ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO SE DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD. ASEGÚRESE QUE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE ESTÉ EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO. DEBE EVITAR EL CONTACTO CON LAS SUPERFICIES TRATADAS O EXPUESTAS. SE TENDRÁ QUE RESPETAR EL TIEMPO DE CONTACTO INDICADO EN BASE A LA ACTIVIDAD MICROBIANA REQUERIDA. AL FINALIZAR LA APLICACIÓN, SE DEBERÁN ACLARAR CON AGUA DE CONSUMO LAS SUPERFICIES TRATADAS O EXPUESTAS QUE VAYAN A ESTAR EN CONTACTO CON LAS PERSONAS. USOS: AISLADORES, ARMARIOS, CABINAS DE FLUJO LAMINAR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y DE INVESTIGACIÓN EN SALUD HUMANA Y ANIMAL. SUPERFICIES EN SALAS BLANCAS. Productos y equipos para introducirlos en entornos controlados. | ENVASE 1 L CON PULVERIZADOR. ENVASE 1 L ESTÉRIL (DOBLE BOLSA, ESTERILIZACIÓN POR MICROFILTRACIÓN A 0,22 μM Y ÓXIDO DE ETILENO) CON PULVERIZADOR.GARRAFA 5 L. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251104046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | Custom Relay Plus NBS CP#: 05925 PAT 6108 / PAAM15011954 / 28NC34N14526A2675 SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR Nombre genérico: ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA | TERUMO - TERUMO AORTIC | NO | ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A LA MEDIDA PARA LA SRA. ASTRID MARIA PALMERA ANAYA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.22.434.342. LA SRA. ASTRID MARÍA ES PACIENTE EVALUADA POR GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE AORTA DE LA FUNDACIÓN SANTA FE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, BAJO DIAGNÓSTICO DE ENDOFUGA TIPO IB DE AORTA TORÁCICA, QUIEN REQUIERE ENDOPRÓTESIS AÓRTICA HECHA A LA MEDIDA DADA LA CONDICIÓN DE COMPROMISO Y ANATOMÍA DEL SEGMENTO AÓRTICO Y QUE NO EXISTE NINGÚN DISPOSITIVO ESTÁNDAR DENTRO DEL PORTAFOLIO DE ALGÚN PROVEEDOR EN COLOMBIA O EN EL MUNDO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE Y SU ENFERMEDAD. ESTA ASOCIADO AL REGISTRO SANAITARIO INVIMA 2024DM-0010887 R1 / EXP 20067572. | CAJA CON 1 SISTEMA | Referencia: Referencia: CP#: 05925 / ID Paciente: PAAM15011954 CODIGO: PAT 6108 / 28NC34N14526A2675 | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. (ENDOPROTESIS AORTICA ) es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTA (ENDOPROTESIS AORTICA ) QUE ES FABRICADA A LA MEDIDA Y SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE ASTRID MARIA PALMERA ANAYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No.22.434.342 QUIEN SERÁ INTERVENIDO EN Hospital Universitario Fundación Santafe de Bogotá (Nit : 860037950-2) por la DRA. ANA MARIA BOTERO MORA - CIRUJANA VASCULAR Y ENDOVASCULAR Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251105765 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | HYGIENE MONITORING SYSTEM PRO1 ENDO Nombre Genérico: SISTEMA DE MONITOREO DE HIGIENE PRO1 ENDO | TERRAGENE - CHEMDYE® | NO | Es un sistema de monitoreo de higiene diseñado para verificar la limpieza de los instrumentos canulados mediante la detección de residuos de proteínas que pueden quedar después del proceso de limpieza, para ello el sistema utiliza hisopos de alta absorción. Contiene diferentes diametros de hisopos dependiendo del diametro interno de la canula al cual se requiere verificar el proceso de limpieza. Indicaciones: Utilizar para cualquier superficie después de realizar el proceso de limpieza y desinfección de difícil acceso en instrumentos complejos tales como borde aserrados o vértices de cajas. 1) Retire de la heladera empaque de Lápices 10 minutos antes de utilizar 2) Escoger correctamente el diametro de hisopo que se requiere. 3) Humedezca el hisopo con la solución humectante por lo menos sumergirlo por 5 segundos. 4) Pase el hisopo a traves del canal interno del instrumento canulado empujándolo solo una vez. 5) Active el dispositivo presionando el mango hasta que se detenga. 6. Agite vigorosamente hacia abajo hasta que el volumen de referencia haya llegado a su cono de lectura. Almacenamiento El sistema se debe almancenar a una temperatura entre 2-8 °C, protegido de la luz y con una humedad relativa del 30-80%. Almacenar en posición vertical. Su vida util si se almacena entre 2-8°C es de 24 meses, en caso de almacenar a temperatura ambiente (25-30°C) su vida útil se reduce a 6 meses. Precauciones - Manipular con guantes en todo momento. - No abrir hasta su uso. - No reutilizar. No reincubar. - No frotar superficies que no hayan sido sometidas a un proceso de limpieza o áreas visiblemente contaminadas. | EMPAQUE DE 1 CAJA X 20 UNIDADES (1 BOLSA DE ALUMINIO CON 20 LAPICES + 4 VIALES CON SOLUCION HUMECTANTE) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: HYGIENE MONITORING SYSTEM PRO1 ENDO Nombre Genérico: SISTEMA DE MONITOREO DE HIGIENE PRO1 ENDO este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241338736 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-09 | BATAS DE AISLAMIENTO MANGA LARGA, BATA PARA PACIENTE SIN MANGAS GORROS, POLAINAS, SABANAS, con nombre genérico: BATAS DE AISLAMIENTO MANGA LARGA (ISOLATION GOWNS), BATA PARA PACIENTE SIN MANGAS (PATIENT GOWNS) GORROS (MOB CAP), POLAINAS (NONWOVEN SHOE COVER MADE BY MACHINE), SABANAS (BED COVER): | CLINIBAX MEDICAL SAS | NO | • BATAS PARA PACIENTE SIN MANGA. (PATIENT GOWNS): LA BATA PARA PACIENTE ESTÁ HECHA DEL PP O SMS, CON MANGA CORTA O SIN MANGA, SUAVE, LISA Y CÓMODA. BUEN DESGASTE PARA PACIENTES Y DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES DE TODAS LAS EDADES, NO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. • BATA DE AISLAMIENTO MANGA LARGA (ISOLATION GOWN): LA BATA DE AISLAMIENTO ESTÁ HECHA DE SMS DE ALTA CALIDAD, CON AMARRES EN EL CUELLO Y CINTURA. SE UTILIZAN PUÑOS DE PUNTO BLANCOS O PUÑOS ELÁSTICOS. SE UTILIZA SOBRE EL CUERPO NO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. • GORRO TIPO ORUGA (MOB CAP): EL GORRO TIPO ORUGA ESTÁ HECHO DE PP, CON TELA DE POLIPROPILENO LIVIANO PARA MAYOR COMODIDAD Y ECONOMÍA, CON BANDA ELÁSTICA SUAVE Y NO IRRITANTE, NO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. • CUBIERTA DE ZAPATO NO TEJIDA HECHA POR MÁQUINA POLAINAS (NONWOVEN SHOE COVER MADE BY MACHINE): LA CUBIERTA DE ZAPATO NO TEJIDA ESTÁ HECHA DE PP, HECHA A MÁQUINA, SIN ELÁSTICO, CON EL EXCELENTE REPELENTE AL AGUA Y AL POLVO. UTILIZADO PARA AISLAR EL POLVO Y EL AGUA, PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA INDUSTRIA GENERAL, EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y EL CUIDADO DEL HOGAR, NO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. • SÁBANA PARA CAMILLA RESORTADA (BED COVER): LA SÁBANA PARA CAMILLA RESORTADA ESTÁ HECHA DE MATERIAL PP O SMS CON EXCELENTE SUAVIDAD. SE UTILIZA PARA CUBRIR CAMA O MESA. ES REPELENTE AL POLVO Y AL AGUA. LAS SÁBANAS PARA CAMILLA RESORTADAESTÁN DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN INSTITUCIONES Y OTROS LUGARES PARA CUBRIR CAMAS, PLATAFORMAS OPERATIVAS, INSTRUMENTOS, ETC., PARA AISLAR Y PREVENIR LA CONTAMINACIÓN, NO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. | UNIDAD, PAQUETE X 5 UNIDADES, PAQUETE POR 10 UNIDADES, PAQUETE O CAJA POR 100 UNIDADES, PAQUETE O CAJA POR 1000 UNIDADES, PAQUETE O CAJA POR 2000 UNIDADES. | • BATAS PARA PACIENTE SIN MANGA. (PATIENT GOWNS). • BATA AISLAMIENTO MANGA LARGA (ISOLATION GOWN). • GORRO TIPO ORUGA (MOB CAP). • CUBIERTA DE ZAPATO NO TEJIDA HECHA POR MÁQUINA POLAINAS (NON WOVEN SHOE COVER MADE BY MACHINE). • SÁBANA PARA CAMILLA RESORTADA (BED COVER). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el producto y referencias registradas par el presente certificado únicamente ampara productos NO ESTERILES, tal como fueron aportadas en las fichas técnicas. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241310963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO DOPPLER EN COLOR. | VINNO | NO | VINNO D5 Abdomen Obstetricia Ginecología Cardiología Urología Vascular TCD Pequeñas Partes Intraoperatorio VINNO D6 Abdomen Obstetricia Ginecología Cardiología Urología Vascular TCD Pequeñas Partes Intraoperatorio | UNIDAD | VINNO D5 VINNO D6 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Nota: Esta certificación ampara únicamente los modelos VINNO D5, VINNO D6 de uso exclusivo en animales (medicina veterinaria), por tanto no pueden ser utilizados en humanos.Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241314702 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | PROTECTORES DE JERINGA con nombre genérico: SYRINGE SHIELDS | BRITEC | NO | Los protectores de jeringa de Britec son dispositivos de protección radiológica diseñados para ser acoplados a jeringas utilizadas en la manipulación de radiofármacos en medicina nuclear. Estos dispositivos constituyen una barrera física que reduce la exposición del operador a la radiación ionizante durante la preparación, medición e inyección de sustancias radioactivas, permitiendo el manejo seguro de dichas jeringas. Su construcción se basa en la utilización de materiales de alta densidad como tungsteno o vidrio impregnado de plomo destinados a atenuar la radiación emitida, y en la incorporación de un sistema de bloqueo que fija de forma segura la jeringa, evitando movimientos accidentales durante su uso. Además, algunos modelos integran una ventana de visualización fabricada en materiales transparentes con propiedades atenuantes, lo que posibilita la monitorización del contenido sin comprometer el blindaje. | UNIDAD | PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U501A, 1BT-U401A, 1BT-SL01A, 1BT-UB01A, 1BT-BS01 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U501B, 1BT-U401B, 1BT-SL01B, 1BT-UB01B, 1BT-BS01L PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U501L, 1BT-U401L, 1BT-SL01L, 1BT-UB01L, 1BT-BS02 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U502A, 1BT-U402A, 1BT-SL02A, 1BT-UB02A, 1BT-BS03 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U502B, 1BT-U402B, 1BT-SL02B, 1BT-UB02B, 1BT-BS05 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U503A, 1BT-U403A, 1BT-SL03A, 1BT-UB03A, 1BT-BS10 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U503B, 1BT-U403B, 1BT-SL03B, 1BT-UB03B, 1BT-BS20 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U505A, 1BT-U405A, 1BT-SL05A, 1BT-UB05A, 1BT-BS50 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U505B, 1BT-U405B, 1BT-SL05B, 1BT-UB05B, 1BT-511501 PROTECTORES DE JERINGA:1BT-U505C, 1BT-U410A, 1BT-SL10A, 1BT-UB05C, 1BT-511S01L PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U510A, 1BT-U410B, 1BT-SL10B, 1BT-UB10A, 1BT-511S02 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U510B, 1007-670, 1007-680, 1BT-UB10B 1BT-511S03 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-U520, 1007-675, 1007-685, 1BT-UB20, 1BT-511S05 PROTECTORES DE JERINGA: 1BT-511S10, 1007-956, 1007-957, 1BT-PETMRI01, 1BT-PETMRI01L PROTECTORES DE JERINGA Y ACCESORIOS: 1BT-PETMRI02, 1BT-PETMRI03, 1BT-PETMRI05 1BT-PETMRI10, 1BT-SSRPET. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241326091 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | PLACA CONFORT, con nombre genérico: TRAINER DENTAL O FERULA DENTAL RIGIDA: | PLACA CONFORT | SI | LA FÉRULA O TRAINER DENTAL ES UN DISPOSITIVO DESTINADO A LA CORRECCIÓN DE PROBLEMAS NEUROVEGETATIVOS, PARAFUNCIONES, MALOCLUSIÓN Y BRUXISMO. LAS FUNCIONES NEUROVEGETATIVAS QUE PUEDE TRATAR PLACA CONFORT SON: ALTERACIONES DE LA MASTICACIÓN, RESPIRACION, DEGLUCIÓN Y FONACIÓN LAS PARAFUNCIONES QUE PUEDE TRATAR PLACA CONFORT SON: ONICOFAGIA, SUCCIÓN DEL PULGAR, BRUXISMO, TRASTORNOS DEL SUEÑO, COMO APNEA O RESPIRACIÓN BUCAL. LOS PROBLEMAS DE MALOCLUSIÓN QUE PUEDE AYUDAR A TRATAR PLACA CONFORT: SOBREMORDIDA, MORDIDA ABIERTA INSTRUCCIONES DE USO. ANTES DE USAR AL PRODUCTO ASEGÚRESE DE QUE ESTE HA SIDO PRESCRITO POR UN PROFESIONAL. SI NO HA SIDO PRESCRITO POR UN ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ LIMPIO Y EN CONDICIONES HIGIÉNICAS. INTRODUZCA EN LA BOCA EL TRAINER. MUERDA SUAVEMENTE EL TRAINER. MANTENGA LOS LABIOS CERRADOS Y RESPIRE POR LA NARIZ. DEBE MANTENER LOS LABIOS UNIDOS. SE RECOMIENDA SU USO DURANTE UN MÁXIMO DE 6 A 12 MESES EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE USO Y EL DESGASTE APRECIADO. SI OBSERVA MARCAS DE DESGASTE O DESGARROS DESECHE EL PRODUCTO. ADVERTENCIA: EL PRODUCTO ES REUTILIZABLE Y LAVABLE DE 6 A 12 MESES. DESECHAR EL PRODUCTO EN LA BASURA CONVENCIONAL. NO CONTIENE MATERIAL TÓXICO NI PELIGROSO. PARA EL DESECHO DEL ENVASE Y DEL PRODUCTO, SIGA LA NORMATIVA DE SU COMUNIDAD. LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO LA INDICARÁ EL ODONTÓLOGO O LOGOPEDA QUE PRESCRIBIÓ EL TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PACIENTE. EL USO DE LA FÉRULA PLACA CONFORT ESTA ESPECIALMENTE INDICADO DURANTE LAS HORAS DEL SUEÑO | FERULAS FLEXIBLES DE 8.482 G, 12,428 G, 13736 G, 14,141 G; FERULA RIGIDA DE 5.224 G | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PLACA CONFORT, con nombre genérico: TRAINER DENTAL O FERULA DENTAL RIGIDA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. (subrayado fuera de texto) NOTA: en el ítem de OBSERVACIONES (Referencias y/o modelos del producto): no se aprueban imágenes, ya que esto no aplica como referencias, por consiguiente, para la obtención del registro sanitario debe relacionar las referencias que el fabricante declare en el Certificado de Venta Libre. | IIb
20251030527 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | SLEEP APNEA NOTIFICATION FEATURE (VERSION 1.X) con nombre genérico: FUNCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE APNEA DEL SUEÑO. | APPLE | SI | La función Notificaciones de apnea del sueño consiste en una aplicación médica móvil para software que analiza los datos de los sensores del Apple Watch para identificar patrones en las alteraciones respiratorias que pudieran indicar la presencia de una apnea del sueño de moderada a grave y, en función de esto, le envía una notificación al usuario. Esta función está diseñada para usarse sin necesidad de receta médica y por usuarios de 18 años o más que no han recibido anteriormente un diagnóstico de apnea del sueño. No está diseñada para el diagnóstico, el tratamiento o como ayuda en el control de la apnea del sueño. No recibir una notificación no indica la ausencia de apnea del sueño. | SOFTWARE | Sleep Apnea Notification Feature (Version 1.X) | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto el producto: SLEEP APNEA NOTIFICATION FEATURE (VERSION 1.X) con nombre genérico: FUNCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE APNEA DEL SUEÑO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala:“Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (..)”. | IIa
20251072872 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO SIMPLE SOLO™ HANDS-FREE | Medela | NO | Solo™ Hands-free es un extractor de leche eléctrico para uso en el hogar o durante las actividades cotidianas, incorpora la tecnología 2-Phase Expression® y está diseñado únicamente para la extracción simple. El extractor de leche Solo™ Hands-free es un extractor de leche eléctrico previsto para su uso por parte de mujeres lactantes para extraer y recolectar la leche de sus pechos. El extractor de leche Solo™ Hands-free está concebido para su uso exclusivo por parte de una única persona. | CAJA X 1 UNIDAD, CAJA X 6 UNIDADES | REFERENCIA 101047259 | Acorde a lo solicitado, es necesario traer a colación lo establecido en el Acta No. 4 del 14 de mayo de 2014 y Acta No. 3 del 16 de marzo de 2022, en las cuales la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: Acta 4 de 2014 “ (…) En consideración a la problemática de la aplicación de la normatividad para los productos Succionadores de leche materna, Básculas, Masajeadores eléctricos, Bicicletas Estáticas, Elípticas y Trotadoras, con relación a la trazabilidad, debido a que no se puede garantizar tener la información real del usuario final, y teniendo presente el marco normativo en mención, estos dispositivos médicos no requerirán de registro sanitario hasta tanto no se garantice dicha trazabilidad. No obstante, serán objeto de vigilancia del invima y de las secretarias de salud, de acuerdo con sus competencias alrededor del servicio postventa de mantenimiento y calibración. (…)”. Acta No. 3 de 2022 (…) Para el caso de los succionadores de leche materna, esta Sala ratifica el concepto proferido en el Acta 4 de 2014, debido a que no se puede garantizar información real del usuario final, y teniendo presente el marco normativo en mención, estos dispositivos médicos no requerirán de registro sanitario hasta tanto no se garantice dicha trazabilidad. En este sentido, el producto EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO SIMPLE SOLO™ HANDS-FREE cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” que cita: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)”. Por tanto, el producto EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO SIMPLE SOLO™ HANDS-FREE, es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, como actualmente no se puede garantizar la trazabilidad para su fabricación, importación y comercialización en el territorio nacional, el producto en mención no requiere de registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251072996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | TUBO CRIOGÉNICO (MATERIAL PP) con nombre genérico: PUNTAS DE PIPETA. | CITOTEST® | NO | Las puntas de pipeta CITOTEST están diseñadas para usarse en una amplia variedad de aplicaciones de pipeteo, Compatibilidad con pipetas tipo Eppendorf, Gilson, MLA, Oxford y Finn. | Incluyen volumenes de 10 μL, 200 μL, 300 μL, 1000 μL y 5000 μL, paquetes por 500 unidades y por 1000 unidades. | 4330-0023, 4330-0016-17, 4330-0017-17, 4330-0018-17, 4330-0025, 4330-0004-02, 4330-0005-02, 4330-0006-02, 4330-0024, 4330-0013-17, 4330-0014-17, 4330-0015-17, 4330-0021-17, 4330-0007-02, 4330-0008-02, 4330-0009-02, 4330-0012-02, 4330-0001, 4330-0019, 4330-0010, 4330-0020, 4330-0011-02, 4330-0022, 4330-0003. | De acuerdo con lo anterior, el producto TUBO CRIOGÉNICO (MATERIAL PP) con nombre genérico: PUNTAS DE PIPETA no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077589 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | MICROPIPETA | BIOBASE | NO | Instrumento de laboratorio que se utiliza, para medir, absorber y trasferir pequeños volúmenes de líquidos Características : * Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza. La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen. * Las micropipetas cubren un rango de volumen de 0,1 μI a 10 ml. * Fácil de calibrar y mantener. * La parte inferior es autoclave. * El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo Las Micropipetas plus se pueden esterilizar completamente en autoclave a 121 Â°C y 1 atm durante menos de 20 minutos. No requieren preparaciones especiales. Tras la esterilización, la micropipeta debe enfriarse y secarse durante 12 horas. * Hay micropipetas de 8 y 12 canales disponibles para placas estándar de 96 pocillos. * El cabezal dispensador gira para garantizar una comodidad óptima al pipetear. * Los conjuntos de cono de punta/pistón individuales permiten una fácil reparación y mantenimiento. * El diseño del cono de la punta de material compuesto permite la verificación visual del sello * Se pueden utilizar puntas de pipeta universales | UNIDAD | 7010303004,7010301001,7010301004,7010301005,7010301006,7010301008,7010301009,7010301011,7010301014,7010301016,7010301017,7010303004,7010303006,7010303012,7010304004,7010304006,7010304012. | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251093522 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | OSCILLOMETRY CALIBRATION KIT con Nombre genérico OSCILLOMETRY CALIBRATION KIT. | RESTECH | NO | Las resistencias calibradas son dispositivos neumáticos pasivos, no eléctricos y no médicos, diseñados para proporcionar una resistencia conocida al flujo de aire. El objeto de prueba de referencia es un dispositivo neumático pasivo, no eléctrico, no médico, diseñado para proporcionar una impedancia conocida (resistencia y reactancia) al flujo de aire. Las resistencias calibradas y el objeto de prueba de referencia están diseñados para usarse juntos como parte de un kit para calibrar los dispositivos Resmon PRO FULL. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, el producto OSCILLOMETRY CALIBRATION KIT con Nombre genérico OSCILLOMETRY CALIBRATION KIT se debe adicionar como referencia al registro sanitario INVIMA 2021DM-0023656. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251096440 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-12 | FIJADOR CELULAR con Nombre genérico FIJADOR CELULAR | A) DOTAMEDICAS GYD ; B) KRAMER | NO | FIJACIÓN DE MUESTRAS CITOLÓGICAS, SIN INTERFERIR LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN Y SIN AFECTAR LA MUESTRA PROTEGIDA, POR LA FORMACIÓN DE UNA PELICULA UNIFORME, TRANSPARENTE, DE SECADO RÁPIDO E HIDROSOLUBLE | FRASCO SPRAY X 75 mL; FRASCO SPRAY X 150 mL; FRASCO AEROSOL X 150 mL. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251101277 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-05-12 | FORMOL BUFFERADO | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Formaldehído en solución tamponada, empleado en la fijación de piezas y tejidos anatómicos en patológica. Solución lista para usar, no diluir. Utilizar según la técnica de fijación de la institución. | 1 Litro, 4 Litros. | 19308 | Considerando la aplicación del producto FORMOL BUFFERADO Ref 19308 en el inserto: “Formaldehído en solución tamponada, empleado en la fijación de piezas y tejidos anatómicos en procesos de histología y anatomía patológica”, el producto mencionado NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 3 del 11 de abril de 2018 en donde se indicó lo siguiente respecto a un “FIJADOR PARA MUESTRAS DE INMUNOHISTOQUIMICA QUE REEMPLAZA EL FORMOL Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano.), el Producto “FineFIX MARCA MILESTONE SRL” NO es considerado un Dispositivo Médico ni Reactivo de Diagnóstico In Vitro. Concepto ratificado en el Acta No. 1 del 12 de febrero de 2020, en donde se solicitaba concepto para establecer si los formoles o sustancias afines, indicados para el uso en fijación, conservación y almacenamiento de tejidos u órganos, eran considerados un dispositivo o un reactivo de diagnóstico, en donde se señaló lo siguiente: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se ratifica el concepto emitido en el acta 3 del 2018 numeral 3.9, de conformidad en lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano.) Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251093762 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-13 | ALMOHADITAS, RODAJAS DE ALGODÓN, RUEDITAS, RUEDAS, POMOS DE ALGODÓN, POMITOS, DISCOS DE ALGODÓN DESMAQUILLANTES, PADS, CUADRADITAS FACIALES, DISCOS DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA FACIAL. PADS CUADRADADOS.PADS EXTRAGRANDES, RUEDITAS DE ALGODÓN EXTRAGRANDES, RUEDITAS DE ALGODÓN ESENCIAL. RUEDITAS DE ALGODÓN ULTRASOFT. con Nombre genérico ALMOHADITAS, RODAJAS DE ALGODÓN, RUEDITAS, RUEDAS, POMOS DE ALGODÓN, POMITOS, DISCOS DE ALGODÓN DESMAQUILLANTES, PADS, CUADRADITAS FACIALES, DISCOS DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA FACIAL.PADS CUADRADADOS. PADS EXTRAGRANDES, RUEDITAS DE ALGODÓN EXTRAGRANDES, RUEDITAS DE ALGODÓN ESENCIAL.RUEDITAS DE ALGODÓN ULTRASOFT | “Pads, Higietex, Sana” | SI | Aplicación y retiro de maquillaje. Aplicación de tónicos y lociones faciales. Eliminación de esmalte de uñas. Compresas frías o calientes para ojos cansados. Aplicación de mascarillas líquidas o sérums. Limpieza facial, Limpieza de párpados y pestañas. Limpieza suave de la piel del bebé. Aplicación de aceites o lociones infantiles. Limpieza de pantallas y lentes delicados. Aplicación de productos de limpieza en pequeñas superficies. Limpieza de los ojos y orejas de mascotas. Aplicación de lociones o tratamientos dermatológicos en la piel de las mascotas. Para uso en limpieza, belleza y aplicación de antisépticos. Aplicación de soluciones sobre la piel. Remover impurezas Desmaquillarse la piel. Retirar el maquillaje. Desmaquillar ojos. Eliminar maquillaje de rostro. Aplicar tónico facial. Limpiar brochas de maquillaje. Retirar mascarillas. Aplicar serum o cremas. Limpiar labios. Retirar productos de peinado. Aplicar hidratante en piel. Limpiar áreas alrededor de las cejas. Retirar sudor o exceso de grasa en la piel. Aplicar aceite facial. Desmaquillar el cuello. Limpiar manchas de maquillaje en ropa. Aplicar productos para el acné.Hidratar cutículas. Retirar impurezas en piel. Aplicar bloqueador solar.Limpiar accesorios de belleza (como pinzas o tijeras). Aplicar loción después del afeitado. Limpiar el rostro después de hacer ejercicio. Hacer exfoliación suave con productos específicos.Retirar exceso de bronceador. Aplicar refrescante facial.Limpiar manchas de maquillaje en el espejo. Aplicar productos anti-envejecimiento. Retirar productos de limpieza facial. Hidratar la piel en áreas secas (como rodillas y codos).Limpiar áreas sensibles alrededor de los ojos.Retirar residuos de productos para el cabello.Limpiar manchas de lápiz labial en los dientes. Hacer limpieza de poros. Limpiar el área de las uñas antes de aplicar esmalte. Retirar el exceso de brillo en la zona T del rostro. Aplicar tratamiento para manchas en la piel. Hacer limpieza en el área del escote.Limpieza de superficies. | 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 y 120 unidades.” | No registra | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado en la clasificación de riesgo I, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” | Nota: para la solicitud del registro sanitario deberá excluir los usos cosméticos y uso en mascotas, de tal manera que solo mencione lo relacionado con la limpieza de la piel, por ejemplo, debe excluir lo siguiente: “Limpieza de los ojos y orejas de mascotas. Aplicación de lociones o tratamientos dermatológicos en la piel de las mascotas. Eliminación de esmalte de uñas. Desmaquillarse la piel. Retirar el maquillaje. Desmaquillar ojos. Eliminar maquillaje de rostro. Aplicar tónico facial. Limpiar brochas de maquillaje. Retirar mascarillas. Aplicar serum o cremas. Limpiar labios. Retirar productos de peinado. Aplicar hidratante en piel. Limpiar áreas alrededor de las cejas. Retirar sudor o exceso de grasa en la piel. Aplicar aceite facial. Desmaquillar el cuello. Limpiar manchas de maquillaje en ropa, etcétera.” | I
20241340198 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-13 | ABDOMINAL BOARD, con nombre genérico: TABLA ABDOMINAL | No aplica | NO | de un procedimiento de liposucción evitando además que tu piel se arrugue o retenga líquido USOS: - Ayuda a aplanar la piel del abdomen, promoviendo una apariencia más suave y firme. - Facilita que la piel se adhiera mejor a los músculos subyacentes, favoreciendo un mejor contorno corporal después de la liposucción. - Contribuye a evitar que la piel se arrugue, manteniendo su elasticidad y firmeza. - Ayuda a prevenir la acumulación de líquidos en el área tratada, reduciendo la inflamación y mejorando la recuperación.” | “1 Unidad” | Modelo: YBY-001” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251101010 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-14 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL con Nombre genérico Ropa Quirúrgica para pacientes y personal de salud | PHM DEL CARIBE SAS” | NO | Cubrir cuerpos para valoración médica o procedimientos. Sirve como barrera protectora para evitar contaminación con agentes microbianos. Uso Único.” | Unidad o por cantidades de 5 A 100, o las solicitadas por el cliente” | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241174072 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA | PROASECAL | NO | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa independiente para banco de sangre y servicios transfusionales. Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa independiente para laboratorio clínicos El fabricante declara que el producto es un “programa de ensayo de aptitud para la evaluación externa” | Programa de ensayo de aptitud: 1 caja con dos viales de inmunohematologia bancos de sangre (IHB) sangre total 1 y sangre total 2, cada uno con un volumen de 4 ml. Programa de ensayo de aptitud : 1 caja con un vial de inmunohematología laboratorios (IHL) sangre total 3, con volumen de 4 ml | Esté producto contiene las siguientes referencias para uso en inmunohematología banco de sangre y servicios transfusionales: sangre total 1 y sangre total 2 Esté producto contiene la referencia para uso en inmunohematología laboratorio clínico: sangre total 3. | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241310077 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | HANDHELD MASSAGE ROLLER con nombre genérico: MASAJEADOR DE MANO ROSA | SOOTHE BY APANA | NO | Rodillo de masaje, terapia de masaje muscular para todo el cuerpo. Puede aliviar músculos tensos y adoloridos, y ayudar a aumentar la circulación sanguínea. | Empaque Individual | No registra | De acuerdo con lo anterior, aunque el producto el producto: ROSE HANDHELD MASSAGE ROLLER con nombre genérico: MASAJEADOR DE MANO ROSA es utilizado en humanos, este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251037549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | KIT RECOLECTOR DE ALIENTO Con nombre genérico: KIT RECOLECTOR DE ALIENTO. | “CELIS” | NO | Kit de Recolección de aliento para la medición de dióxido de carbono marcado como indicador de infección con Helicobacter Pylori en el estómago humano | Cada kit contiene 40 tarjetas recolectoras de aliento,40 boquillas,1 inserto (ficha tecnica) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, se aclara que aunque el producto no requiere de registro sanitario como dispositivo médico (KIT RECOLECTOR DE ALIENTO) este debe estar incluido como parte o componente del registro sanitario aprobado para del Sistema de prueba de aliento con urea Celis (SUBT-D1). | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251061075 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | EG-0320-L PHANTOM SOURCE | No registra | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico que combina escáner de tomografía y rayos x para oncología de cuerpo completo. Ayuda a minimizar la exposición a la radiación. Con duración de aproximadamente 27 meses. El procedimiento tarda menos de 10 minutos. Una vez terminado el procedimiento la fuente radiactiva es retirada. | No registra | Modelo: EG-0320-L | Acorde a lo solicitado, es necesario traer a colación lo establecido en el Acta No. 10 de fecha 08 de noviembre de 2017 en la cual, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: "3.25 (…) Solicita se conceptué en el sentido de establecer si el STEREOPHAN/ FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA es considerado Dispositivo Médico teniendo presente, la indicación de uso y lo contemplado en artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: INDICACIONES: FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA. USADO PARA PRUEBAS DE PUNTA A PUNTA ESTEREOTÁCTICAS Y CONTROL ESPECIFICO DEL PACIENTE." CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto STEREOPHAN / FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005."3.28 (…) solicita se conceptué en el sentido de establecer si TOMODOSE/ FANTOMA, MARCA SUN NUCLEAR CORPORATION es considerado Dispositivo Médico teniendo presente, la indicación de uso y lo contemplado en artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: INDICACIONES: FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA. MATRIZ 2D PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE TOMOTHERAPHY. EL SISTEMA PROPORCIONA RÁPIDAS MEDICIONES SIMULTÁNEAS DE PERFIL DE CAMPO COMPLETO PARA LOS EJES Y Y X Y ANÁLISIS DE HAZ COMPLETO." CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto TOMODOSE/ FANTOMA, MARCA: SUN NUCLEAR CORPORATION, no es considerado un dispositivo médico para uso humano, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. (…)." | Acorde a lo expuesto, y teniendo en cuenta el uso del producto EG-0320-L PHANTOM SOURCE, éste no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251061178 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | PIPETAS PASTEUR GRADUADAS. | DELTALAB | NO | Uso hospitalario, o en industria, para manipulación de muestras: dosificación, trasvase y recogida líquidos y diluciones. En polietileno transparente e inerte de baja densidad. Pueden congelarse en nitrógeno liquido. Tolerancia volúmenes y dimensiones ±10% Almacenar en un lugar fresco y seco. | Caja x 500 unidades | Referencia 200006.C Referencia 200006.CC Referencia 200003.C Referencia 200003.CC | De acuerdo con lo anterior, el producto PIPETAS PASTEUR GRADUADAS no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073280 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | MEDICUBE] AGE-R BOOSTER PRO con nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL. | No registra | NO | INFORMACIÓN DE USO [Medicube] AGE-R BOOSTER PRO, es un masajeador facial relajante, de fácil uso que le permitirá completar su rutina de cuidado de facial. Es un masajeador facial que genera un masaje relajante para el rostro. El Masajeador Facial [Medicube] AGE-R BOOSTER PRO puede usarse en diferentes tipos de piel. Este masajeador cuenta con (5) cinco modos masaje relajante. INSTRUCCIONES DE USO MODO DE USO 1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 o 3 segundos para encender el producto. Cuando se enciende, la pantalla LCD ② se iluminará con un efecto de sonido de encendido y se configurará automáticamente en el modo de refuerzo en el nivel 1. 2. Pulse brevemente el botón de modo ④ una vez para seleccionar el modo deseado. Cada vez que pulse el botón de modo, se mostrará el modo en la pantalla LCD y, con cada cambio de modo, se mostrará el color del LED específico del modo en la pantalla LED a color junto con la voz de guía del modo. 3. Después de configurar el modo, presione brevemente el botón de nivel una vez para ajustar el nivel. Con cada presión del botón, el nivel aumentará en uno y el nivel ajustado se mostrará en la pantalla LCD. Puede configurarlo del nivel 1 al 5 y se recomienda comenzar con el nivel 1 cuando lo use por primera vez. 4. Una vez que haya configurado el modo y el nivel, utilice el producto de acuerdo con las instrucciones específicas para cada modo. Antes de usarlo, asegúrese de familiarizarse con las instrucciones de cada modo. 5. Durante el uso, el tiempo de uso se anunciará cada minuto. Si utiliza el producto durante más de 5 minutos, se mostrará una pantalla de espera para el cambio de modo en la pantalla LCD junto con un anuncio de finalización. Si no se realiza ninguna operación con ningún botón o aplicación en 10 segundos, se apagará automáticamente. Si desea utilizar el siguiente modo, presione el botón de modo ④ brevemente una vez en 10 segundos para cambiar el modo. 6. Para un uso higiénico, después de usarlo, asegúrese de limpiar bien el cabezal con un paño seco o un algodón y guárdelo.7. La carga se puede realizar conectando el cargador tipo C incluido al puerto de carga en la parte trasera inferior del producto. Durante la carga, el estado de carga se mostrará en la pantalla LCD junto con un sonido de conexión de carga y el producto no funcionará. | Unidad - Caja Individual- Caja Master | No registra | De acuerdo con lo anterior, aunque el producto [MEDICUBE] AGE-R BOOSTER PRO con nombre genérico: MASAJEADOR FACIAL es utilizado en humanos, este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073986 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | KARDEX REMSTAR | Kardex Remstar Megamat RS® 1801350/650 | NO | El Kardex Remstar Megamat RS® 180/350/650 es un sistema automatizado de almacenamiento y preparación que proporciona soluciones para diferentes necesidades industriales, comerciales y de servicios. Su objetivo es el almacenamiento eficiente y la disponibilidad rápida de materiales según el principio "Mercancía hacia el operador". Se utiliza para mejorar la eficiencia logística en almacenes y centros de distribución. Usos previstos: Optimización del almacenamiento de materiales diversos. Reducción de tiempos de acceso a productos almacenados. Uso en la Industria, el comercio y el sector de servicios. | EMPAQUE INDIVIDUAL | Modelos disponibles: Megamat RS 180, Megamat RS 350 y Megamat RS 650. (Cada modelo varia en capacidad de carga, dimensiones y opciones de configuración según las necesidades del usuario). Capacidades de carga: Desde 180 kg hasta 650 kg por cesta, dependiendo del modelo. Normativas de seguridad: Certificación CE y TÜV GS, con dispositivos de protección obligatorios. Opciones adicionales: Gestión de usuarios. iluminación, puertas automáticas Interfaces de datos. entre otros | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251100991 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-05-16 | SOLUCION CONTROL, REFERENCIA VGC01-021 | VIVACHECK | SI | La Solución de Control de VivaChek™ Eco contiene una concentración conocida de glucosa. Se utiliza para confirmar que las tiras reactivas de glucosa en sangre VivaChek™ Eco y los medidores de glucosa en sangre VivaChek™ Eco funcionan correctamente al utilizarse juntos y que está realizando la prueba de su nivel de glucosa en sangre correctamente. Debería realizar una prueba de control de calidad: Al menos una vez por semana Antes de utilizar una nueva caja de tiras reactivas Cuando quiera comprobar el medidor y las tiras reactivas Si las tiras reactivas se guardan a temperaturas o humedad extremas Después de un golpe o caída del medidor. Cuando sospeche que los resultados de las pruebas no son exactos. O si los resultados no coinciden con su estado físico en el momento de la medición Hay tres niveles de solución de control disponibles: (CTRL L) es la Solución de Control baja, (CTRL N) la Solución de Control normal y (CTRL H) la Solución de Control alta. CTRL N, la solución de control normal, es suficiente para la mayoría de las pruebas de autocontrol. | Caja con tres viales de solución control alta, solución de control normal y solución control baja. | No registra | Revisado el inserto del producto SOLUCION CONTROL, REFERENCIA VGC01-021, se evidencia que el producto es un control del funcionamiento de las tiras reactivas y el glucómetro de la marca VivaChek™ Eco, los cuales tienen la declaración del fabricante “Uso Diagnóstico In Vitro” En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. (subrayado fuera de texto) | Así mismo, este producto pertenece a la Categoría dos (II), área química sanguínea de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | II
20251101939 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | SPRAY ORAL PROTECTOR DE LA GARGANTA con nombre genérico SPRAY ORAL PARA PROTECCIÓN DE LA GARGANTA | No aplica | NO | Es un dispositivo medico en forma de spray para aplicación por la cavidad oral, que actua mediante la formacion de una pelicula protectora de la garganta contra la sequedad impidiendo la agresión de agentes externos y manteniendo la hidratación. El producto está diseñado para ayudar a aliviar los procesos patológicos que se producen con la irritación de garganta, hidratando, protegiendo contra las infecciones, aliviando de las molestias de la irritación y refrescando la garganta gracias a la humectacion y fragancia que proveen los extractos de plantas y menta. Forma de uso: 1. Remover la tapa protectora de la botella 2. Insertar el aplicador en la boterra horizontalmente y presionar hasta escuchar un click 3. Agirar la botella antes del uso. La primera vez que es usado puede requerir presionar varias veces el aplicador hasta la pulverizacion de los productos. 4. Introducir suavemente el aplicador en la cavidad oral y presionar la bomba para aplicar el producto en la garganta. 5. Repetir en caso de ser necesario. Realizar hasta 3-6 spray por dia, o tan a menudo como sea necesario. Se recomienda su uso en adultos y en niños mayores de 6 años. Advertencias y Precauciones: En caso de alergia o sospecha de una reacción alérgica a alguno de los componentes de este producto, por precaución se recomienda no utilizarlo Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser utilizado por más de una persona. | Botella plastica por 30mL sin propulsor de gas. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251102009 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | BOTTLE DR EDEL con Nombre genérico BOTELLA PLASTICA PARA ENVASADO DE SOLUCIONES. | OTOPHARMA | NO | Usos: Es un conjunto de un frasco frasco o botella plastica utilizada para uso de envasado de soluciones y liquido inertes. Incluye una tapa, un recipiente, una tapa y un tubo conectado al interior de la tapa y que se extiende hacia el recipiente. La tapa se puede retirar del recipiente girándola para permitir que el recipiente se llene con solución. Este recipiente no contine desde origen de fabricación algún contenido o mezcla de uso en consumo humano, ya que en el territorio colombiano se requiere dicho envase importado para poder fabricar y comercializar soluciones.. | Envase x 250ml | el producto no maneja referencias o modelos, es unica presentación | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103509 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | Exposure Test Carrier (ETC), referencia 800-20301 | Immucor | NO | Es un accesorio del instrumento Array Imaging System (AIS) que se utiliza para supervisar el rendimiento de la función de ajuste automático de la exposición del instrumento mediante la realización de una prueba de exposición. | Unidad | 800-20301 | De acuerdo con lo anterior, el producto Exposure Test Carrier (ETC), referencia 800-20301, al estar indicado para la realización de pruebas de exposición del instrumento con el fin de verificar y ajustar las fluctuaciones de luz, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el analizador respectivo, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251104423 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | RINSEAWAY COMPLETE, con nombre genérico: Solución limpiadora del sistema HydraFacial. | RINSEAWAY COMPLETE | NO | Solución Limpiadora del Sistema. Propósito: Una solución de limpieza obligatoria del sistema. El tubo interior HydraFacial™ debe enjuagarse al final de cada servicio al final de cada día de servicio para evitar la acumulación de residuos y productos. Esta solución no es dañina para el contacto accidental con la piel o las piezas del equipo. Rinseaway™ Complete debe usarse únicamente para lavar los sistemas HydraFacial™. Acciones: Agente activo de limpieza del sistema, corta los residuos de los tubos del sistema, compatible con la piel, se utiiza únicamente con los sistemas HydraFacial™. ™. | Botella en HDPE de 8oz (237mL) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Este producto no podrá ser utilizado para desinfección de dispositivos médicos, debe usarse únicamente para fines de limpieza, no obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251105353 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | GAFAS POST OPERATORIAS, con nombre genérico: (Gafas post operatorias – Línea Comfort – PVC suave y ergonómico) | PROTECCION SALUD | NO | “Indicadas como protección ocular después de cirugía, evitando que el paciente se frote o ejerza presión sobre el ojo.” Uso: Cuenta con un resorte ajustable al tamaño de la cabeza. Puede usarse durante todo el postoperatorio, incluyendo las noches. | EMPAQUE INDIVIDUAL | GPO-COMFORT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251109226 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN, con nombre genérico: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN. | “MAVIG” | NO | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA PROTEGER A LOS PACIENTES Y OPERADORES CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE FUENTES Y EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTES (RAYOS X Y ANGIOGRAFÍA).” | Unidad o por cantidades de 5 A 100, o las solicitadas por el cliente” | RIEL DE TECHO VERSATIL TS1002, PANTILLA DE ACRILICO DE PLOMO TRANSPARENTE OT50001, ESCUDO DE ACRILICO TRANSPARENTE OT50003, PLANTILLA DE ACRILICO DE PLOMO TRANSPARENTE OT80002, SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO UT6901 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior: Tenga en cuenta que a la fecha los productos que hacen parte de elementos de protección personal para ser utilizados en la sala de radiología como “ (…) los chalecos plomados, los cuellos plomados y las gafas plomadas utilizadas para la protección radiológica a nivel personal para radiaciones ionizantes emitidas por los equipos de rayos x convencional SI requieren registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251109313 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | Tinta Colors Vice con nombre genérico: Tinta Colors Vice. | “VICE” | NO | “Tinta diseño de origen sintetico para dibujar tatuajes Almacenamiento Cerrar inmediatamente despues del uso, consevar bien tapado el producto y en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de luz y calor. Su temperatura optima para establidad de 5°C a 30°C Precauciones - En caso de contacto con ojos, enjuagar con agua durante 15 minutos con los parpados abierto. - En caso de irritacion de piel, lavar con agua y jabon el area, si continua contactar atencion medica. - En caso de ingestion, beber bastante agua o inducir el vomito. - En caso de vertido accidental, secar con un paño absorvente y lavar con agua y detergente. - El producto no es combustible. | Unidad o por cantidades de 5 A 100, o las solicitadas por el cliente” | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251114071 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | MENTONERAS SENCILLA Y DOBLE FIJACIÓN con nombre genérico: MENTONERA SENCILLA Y DOBLE FIJACIÓN. | Respiratory Solutions” | NO | Sistema de sujeción de la barbilla impidiendo la apertura de la boca y por tanto, evitando la fuga de aire, en aquellos pacientes que durante su terapia CPAP tienen tendencia a abrirla. Elaborada en material velcro, neopreno y tela.” | “UNIDAD” | “Mentonera Sencilla o Estandar RS032 Mentonera Doble RS033” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251118387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-16 | Placas de Petri Con nombre genérico: Placas de Petri. | “CITOTEST®” | NO | CITOTEST ofrece una amplia gama de placas de Petri para diversos fines de laboratorio. Todas las placas de Petri. Los platos están fabricados con poliestireno de alta calidad..” | “Placa de Petri de 90 mm: Bolsa x 10 unidades, Caja x 500 unidades. Placa de Petri de 49 mm: Bolsa x 10 unidades, Caja x 1000 unidades. Placa de Petri de 55 mm: Bolsa x 10 unidades, Caja x 1000 unidades. Placa de Petri de 60 mm: Bolsa x 10 unidades, Caja x 1000 unidades. Placa de Petri de 65 mm: Bolsa x 10 unidades, Caja x 1000 unidades. Placa de Petri de 150 mm: Bolsa x 10 unidades, Caja x 200 unidades.” | 2303-8010, 2303-1035, 2303-1049, 2303-1055, 2303-1060, 2303-1070, 2303-1090, 2303-4090, 2303-1150 compartimentado plato (2303-2090, 2303-3090), plato cuadrado (2303-5130), plato de contacto (2303-1065). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241336082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | SUCTION POLYP TRAP con Nombre genérico TRAMPA PARA PÓLIPOS. | MEDITALIA, AMC | SI | La Trampa de pólipos es utilizada para la aspiración de pólipos en el colon durante procedimientos de endoscopia. Características técnicas: Provisto de 4 cámaras Contenedor transparente que permite la verificación visual de las muestras Provisto de segunda tapa exclusiva para el transporte al laboratorio, completo con etiqueta para la identificación del paciente y/o expediente Advertencia: mantener alejado del fuego y la humedad. | CAJA X 10 UNIDADES | MED/105; Cámaras: 4 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: SUCTION POLYP TRAP con Nombre genérico TRAMPA PARA PÓLIPOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (….)” | IIa
20251026649 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | PODOS con Nombre genérico Caucho de silicona RTV2 para uso industrial. Zhermack. | Zhermack | NO | PODOS es una silicona de adición bicomponente indicada para usarse en aplicaciones podológicas para la creación de órtesis. PODOS está indicado para ser utilizado en aplicaciones podológicas (estabilidad dimensional, elevadas propiedades mecánicas, alta resistencia al envejecimiento | 20 kg de base + 20 kg de catalizador | PODOS 15 PODOS 25 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073517 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | Eterna Education Kit con Nombre genérico Kit de Educación | Abbott | NO | El Kit de Educación Eterna se utiliza para mostrar al personal médico las dimensiones y características físicas de los modelos no funcionales. No está destinado a ser utilizado en humanos y no es estéril. | Presentación Individual | Modelo no funcional de generador de Impulsos Implantable Recargable (Demo plastic mockup generators) - Modelo no funcional de generador de Impulsos Implantable No Recargable (Demo plastic mockup generators) - Modelo no funcional Electrodo Percutáneo (Demo mockup leads) - Modelo no funcional Electrodo quirúrgico (Demo mockup leads) - Maletín (Demo pouches marketing) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. OBSERVACIONES: SE APRUEBA (1) UNIDAD DE CADA MODELO CON FINES EDUCATIVOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251076005 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | LANYARD AND STRAP SYSTEM con Nombre genérico SISTEMA DE CORREAJE, CORDON O LANYARD. | Coyote O&P, Inc. Proted, Ortotek, Ossur, KISS Technologies LLC, WillowWood, ST&amp;G. | NO | Es un sistema que funcionan como ayuda para suspender y sujetar las prótesis de miembro inferior con accesorios tipo Disco, Cordón, Correas, Reatas y/o Velcros. El sistema por sí solo no es funcional, requiere del ensamble de otras partes, de igual forma no trata, no diagnostica, no da alivio ni compensa lesión o reemplaza pérdida de algún miembro. Indicaciones: Aplanar el molde y luego colocar el disco con pegamento. No aplanar más allá del rastro del disco. Colocar una bolsa PVA alrededor del disco con cinta aislante y cortar el exceso de PVA en el extremo distal del disco para sellar. Inserte los cuatro tornillos de 6mm en los agueros roscados de los discos. Unir el adaptador enerando los tornillos en la cerradura del lanyard. Unir la correa al forro y alimentar la correa a traves de la ranura del lanyard. Utilice la correa del lanyard para fijar la hebilla en el lugar apropiado. Corte la correa a la longitud deseada. | EMPAQUE INDIVIDUAL DEL SISTEMA | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico. Sin embargo, el producto LANYARD AND STRAP SYSTEM con Nombre genérico SISTEMA DE CORREAJE, CORDON O LANYARD, debe ser incluido en los componentes y composición del dispositivo médicos para el cual está destinado. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077534 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | BLUE LIGHT BLOCK GLASSES con Nombre genérico GAFAS BLOQUEADORAS DE LUZ AZUL. | WHEIDA | NO | Protección lentes contra fuentes de luz de policarbonato nociva: Ayudan a que dispersan bloquear la luz azul, filtrar la luz dañina y proteger contra la la luz azul emitida por los aparatos electrónicos, contaminación lumínica, los rayos UV y la radiación, mejorando la claridad visual y aportando luminosidad a los ojos. Cuidado y preservación de la salud visual: Contribuyen a proteger la vista, aliviar rápidamente la fatiga ocular | caja x 1 pieza | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico. Sin embargo, el producto LANYARD AND STRAP SYSTEM con Nombre genérico SISTEMA DE CORREAJE, CORDON O LANYARD, debe ser incluido en los componentes y composición del dispositivo médicos para el cual está destinado. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077560 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | GUANTES TEXTILES con Nombre genérico GUANTES TEXTILES | WHEIDA | NO | Guantes a ser usados para masaje corporal | caja x 10 pares | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251093882 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | INDICADORES DE HIGIENE ATP-s1, con nombre genérico: INDICADORES DE HIGIENE EN SUPERFICIES PARA TEST ATP: | TERRAGENE - CHEMDYE® | NO | ES UN SISTEMA DE MONITOREO DE HIGIENE BASADO EN DETECCIÓN DE ATP RESIDUAL EN SUPERFICIES DE DIFÍCIL ACCESO QUE HAN SIDO SOMETIDAS A PROCESO DE LIMPIEZA. DICHO SISTEMA CUENTA CON UN HISOPO DE ALTA ABSORCIÓN EL CUAL SE ENCEUNTRA PRE-HUMECTADO Y ES CAPAZ DE LIBERAR EL ATP PRESENTE EN EL INTERIOR DE CÉLULAS VIVAS. INDICACIONES: UTILIZAR PARA CUALQUIER SUPERFICIE DESPUÉS DE REALIZAR EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DIFÍCIL ACCESO EN INSTRUMENTOS COMPLEJOS TALES COMO BORDE ASERRADOS O VÉRTICES DE CAJAS. 1) RETIRE DE LA HELADERA EMPAQUE DE LÁPICES 5 MINUTOS ANTES DE UTILIZAR 2) RETIRE EL HISOPO DEL MANGO PLÁSTICO Y FROTE SOBRE LA SUPERFICIE DESEADA APLICANDO UNA FUERTE PRESIÓN. 2) COLOQUE EL HISOPO DE NUEVO EN EL DISPOSITIVO Y ACTIVE 3) AGITAR VIGOROSAMENTE DURANTE 20 SEGUNDOS 4) INTRODUCIR EL DISPOSITIVO DENTRO DEL LUMINOMETRO COMPATIBLE. ALMACENAMIENTO EL SISTEMA SE DEBE ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C PARA QUE SU VIDA UTIL SEA DE 12 MESES. EN CASO DE ALMACENAR A UNA TEMPERATURA AMBIENTE (<25°C) SU VIDA UTIL SEA DE 1 MES. PRECAUCIONES - NO TOCAR LA PUNTA DEL HISOPO CON LA MANOS PARA NO PERDER LA REACCIÓN. - ALTAS CONCENTRACIÓN DE DETERGENTES EN LA LIMPIEZA PREVIAMENTE PUEDE OCASIONAR RESULTADOS ERRÓNEOS (FALSO NEGATIVO) - NO CONGELAR | EMPAQUE DE 1 CAJA X 10 UNIDADES DE LAPICES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251096315 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | FORMOL ISOTONICO 10%. Ref 19305. | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Formaldehído en solución isotónica, empleado como preservante y fijador de estructuras histológicas en procesos de histología y anatomía patológica. Provoca escasa retracción tisular y es compatible con la mayoría de las técnicas y tinciones histológicas. | FORMOL ISOTONICO 10%: 1L y 4L. | No registra | De acuerdo con lo conceptuado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro, Acta 03 de 2018 y Acta 01 de 12 de Febrero de 2020, los formoles y soluciones para fijación y preservación de estructuras en muestras histológicas NO son considerados Dispositivos Médicos, ni reactivos de diagnóstico In Vitro.Por lo anterior, el producto FORMOL ISOTONICO 10%. Ref 19305, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251101135 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | KOMBIPLAST, con nombre genérico: MATERIAL DE FERULAS DENTALES A LARGO PLAZO: | DREVE | NO | INDICACIÓN DE KOMBIPLAST, MATERIAL DE FÉRULAS DENTALES A LARGO PLAZO, DEBIDO A SUS PROPIEDADES, EL MATERIAL ES ADECUADO PARA LA PRODUCCIÓN DE FÉRULAS DE MORDIDA Y BRUXISMO, ASÍ COMO PARA EL TRATAMIENTO DE MIOARTROPATÍAS (DOLENCIAS MUSCULARES / MANDIBULARES) Y LAS PARAFUNCIONES RESULTANTES, COMO RECHINAMIENTO, BRUXISMO, ETC. USO PREVISTO DE KOMBIPLAST, LÁMINA DE TERMOFORMADO BLANDA / DURA DE POLIETILENO TEREFTALATO Y ACETATO DE ETILVINILO PARA LA ELABORACIÓN DE FÉRULAS FUNCIONALES, COMO POR EJEMPLO, FÉRULAS DE MORDIDA Y DE BRUXISMO | PLACA Ø 120 MM GROSOR (MM) UNIDADES 2 MM (BLANDA 1 MM : DURA 1 MM) 10 3 MM ( BLANDA 1,5 MM : DURA 1,5 MM) 10 4 MM ( BLANDA 1 MM : DURA 3 MM) 10 PLACA CON DIMENSIONES ESPECIALES SEGÚN PEDIDO | D420016 D420016Q D420016S D420016SQ D420017 D420017Q D420017S D420017SQ D420018 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251109284 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | Contenedor, caja y estuche Para material quirurgico OSTEONICS con Nombre genérico Contenedor, caja y estuche Para material quirúrgico | OSTEONICSS | NO | Dispositivo diseñado como un estuche o contenedor, normalmente con una tapa que se puede cerrar para proteger el contenido (es decir, instrumentos quirúrgicos o dispositivos implantables, como placas o tornillos), durante el almacenamiento y transporte. Proporcionar un entorno para el almacenamiento, transporte y organización de instrumentos quirúrgicos y dispositivos médicos antes, durante y después de los procedimientos quirúrgicos Mejora la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos al permitir que el personal quirúrgico acceda de manera rápida y sencilla a los instrumentos necesarios, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar artículos y mejora el flujo de trabajo general. | unitario | Z1B.50010 Container Z1B.01010 Plate Tray Z1B.03010 Instrument Tray Z1B.02010 Screw Tray D9Q.01020 All in one tray C9Q.01010 All in One Tray Z1C.50010 Tray Case Z1C.03010 Instrument Tray Z1C.01010 Plate Tray Z1C.02010 Screw Tray A9.0101 All in One Tray Z1A.50010 Tray Case Z1A.03010 Instrument Tray Z1A.01010 Plate Tray Z1A.02010 Screw Tray Z1M.50010 3.5/5.0 System Container Z1M.01010 3.5/5.0 System plate tray (2ea/set) Z1M.35010 3.5 System screw tray Z1M.03010 3.5 System instrument tray Z1Y.50010 3.5 Container Z1Y.01120 3.5 Shoulder Plate Tray Z1Y.01220 3.5 Elbow Plate Tray Z1Y.01320 3.5 Tibia Medial Plate Tray Z1Y.01110 3.5 Fibular Plate Tray Z1Y.01210 3.5 Small Fragment Plate Tray Z1Y.01310 3.5 Extra Tray Z1Y.01410 3.5 Tibia Lateral Plate Tray Z1Y.02010 3.5 Screw Tray Z1Y.03010 3.5 Instrument Tray Z1M.50020 5.0 System screw tray Z1M.03020 5.0 System instrument tray Z1Z.50010 5.0 Container Z1Z.01010 Femur Plate Tray(Long) Z1Z.01030 Proximal Lateral Tibal Plate Tray Z1Z.01020 Femur Plate Tray(Short) Z1Z.01040 Proximal Dedial Tibal Plate Tray Z1Z.01050 5.0 Large Fragment Plate Tray Z1Z.02010 5.0 Screw Tray Z1Z.03010 5.0 Instrument Tray B1Q.0101 All in One Tray TCP-003 Container(Not Include Tray) TCP-004 Instrument Tray(Not include Instruments) TSF-001 Facial Screw Disk TSO-001 Orthognathic Screw Disk TPF-005 Facial Plate Tray TPO-005 Orthognathic Plate Tray TPO-006 Orthognathic Plate Tray (Le Forte) TCM-003 Mandible Container(Empty) TCM-004 Instrument Tray(Empty) TPM-005 2.0/2.4 Fracture Plate Tray(Empty) TPM-006 2.4 Reconstruction Plate Tray(Empty) TPN-005 Plate & Mesh Tray | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251117815 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-19 | PIGMENT MADE FOR EXPERT (PIGMENTO PARA MICROPIGMENTACIÓN CAPILAR) con Nombre genérico PIGMENTO PARA MICROPIGMENTACION CAPILAR. | THR33 SESSIONS | NO | Es un producto desarrollado para micropigmentación capilar, la cual consiste en aplicar micropartículas de pigmento a nivel dérmico y superficial siendo un maquillaje semipermanente, enfocado en hombres para la simulación del cabello en crecimiento (etapa de folículo abierto) para lograr recubrir el cuero cabelludo de sombra simulando así la raíz del cabello, lo cual restablece la armonía del rostro en general. | 5 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas, mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241347155 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-20 | HEALTHY SKIN ACTIVATOR con nombre genérico MASAJEADOR FACIAL DE CALOR Y FRIO | KIEHL'S | NO | MASAJEADOR FACIAL Y DE LA ZONA OCULAR. ESTE ES UN MASAJEADOR MULTIFUNCIONAL TIENE EN SU ESTRUCTURA DIFERENTES OPCIONES PARA BRINDAR UN MASAJE EFICIENTE A LA PIEL, TIENE VIBRACION SONICA Y OPCIONES DE CALOR Y FRIO PARA BRINDAR DIFERENTES OPCIONES A LA PIEL. ADICIONALMENTE TIENE OPCION DE MASAJEAR PARPADOS (ZONA OCULAR), BRINDANDO UN MASAJE DELICADO PARA LA ZONA. MODO DE USO: ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL PRODUCTO CARGUE POR LO MENOS 3 HORAS 1) Pulse el botón de encendido durante 2 segundos para encender el aparato. El parato estará en modo espera de masaje facial después de encenderlo. 2. Cuando el aparato este en modo de espera seleccionar el modo de espera, pulse le botón de encendido para cambiar entre modo de masaje facial/ ocular (masaje de parpados), el botón (5) se ilumina en azul cuando esta en modo facial y en naranja cuando esta en modo masaje ocular. 3) Pulse el botón de encendido (5) durante 2 segundos para apagar el aparato -Botón de calor Cuando el aparato este encendido, presione el botón de calor (4) para activar el modo de masaje facial /ocular. - Botón de frio Cuando el aparato este encendido, presione el botón frío (3) para activar el modo de masaje frío facial/ ocular -Botón sónico Cuando el aparato esté encendido, presione el botón sónico (6) para activar el modo de vibración recuerde cambiar el cabezal de acuerdo a la zona a masajear; asi mismo puede seleccionar la temperatura del masaje botones de modo frio o modo caliente y escoger la vibración sónica escogiendo el modo vibración.-Cabezal de masaje ocular Los modos de calor y frio para ojos, cuando se utilizan solos o junto con la vibración sónica, tienen un temporizador automático de 2 minutos. Use en el ojo izquierdo durante 1 minuto y después de un pitido, cambie el área del ojo derecho y continue con el masaje. Si solo utiliza el modo de vibración sónica, el temporizador automático es de 5 minutos. -Cabezal de masaje facial Los modos de calor y frio facial, cuando se utilizan solos o junto con la vibración sónica, tienen un temporizador automático de 2.5 minutos. Si solo utiliza el modo de vibración sónica, el temporizador automático es de 5 minutos. El temporizador automático ayuda a evitar el uso excesivo del aparato en cualquier momento presionando el botón de encendido durante 2 segundos. | CAJA CON UN MASAJEADOR, CAJA CON DOS MASAJEADORES. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto HEALTHY SKIN ACTIVATOR con nombre genérico MASAJEADOR FACIAL DE CALOR Y FRIO es usado en humanos, este no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251104545 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-21 | TURMALINA - PROTECTOR DE RODILLA, con nombre genérico: PROTECTOR DE RODILLA. | No registra | SI | Este accesorio es una banda innovadora para ser utilizada en la rodilla. Contiene turmalina como componente principal y otros componentes funcionales. La turmalina tiene efectos termoeléctricos y piezoeléctricos, resonando con el campo magnético del cuerpo humano para liberar calor, iones negativos de manera continua. Genera un efecto térmico profundo mediante la energía propia del cuerpo, promoviendo la activación y eliminando el frío en las articulaciones de las rodillas. Coloque la banda directamente alrededor de la rodilla y ajuste al tamaño de circunferencia deseado. Se recomienda usarla 3 o 4 veces al día, durante 30 minutos cada vez. Evite el uso continuo durante largos períodos, tanto en actividad como en reposo. Producto de Alta y Nueva Tecnología para el cuidado de la salud. Soporte para la Rodilla. | 1 par / Caja | El producto cuenta con una única referencia correspondiente a la presentación comercial relacionada y es modelo único | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TURMALINA - PROTECTOR DE RODILLA, con nombre genérico: PROTECTOR DE RODILLA, es considerado un dispositivo medico, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado en la clasificación de riesgo I, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” NOTA: SE RELACIONAN LAS INDICACIONES Y USOS “PRODUCTO DE ALTA Y NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. SOPORTE PARA LA RODILLA.”, DE LA INFORMACION VISUALIZADA EN LA LA PAGINA WEB DEL FABRICANTE, FUENTE: https://www.healthgreenworld.com/ . | I
20241224275 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVOS IN VITRO | 2025-05-26 | ALCOHOL ISOPROPILICO, con nombre genérico: ALCOHOL ISOPROPILICO ESTERIL Y NO ESTERIL | No registra | NO | SOLUCIONES DE ISOPROPANOL AL 70% Y 100% ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL, QUE DEPENDIENDO DEL PRODUCTO CONTIENE: UN 70% EN VOLUMEN DE ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO) DE GRADO USP Y UN 30% DE AGUA PURIFICADA DE GRADO USP, O 100% DE ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) DE GRADO SEMICONDUCTOR. EL PRODUCTO ES FILTRADO AL 0,2 μM Y ES ENVASADO EN UN SISTEMA DE BOLSAS DOBLES CON EL FIN DE GARANTIZAR SU INTEGRIDAD HASTA EL MOMENTO DE SU USO. FABRICADO UTILIZANDO COMPONENTES GRADO USP Y EMPACADO EN UNA SALA LIMPIA ISO CLASE 5. | ALCOHOL ISOPROPILICO NO ESTERIL - TX117: GALON (3,8 LITROS) - TX167: FRASCO DE AEROSOL DE GATILLO 16 ONZAS (473 ML) - TX111: GALON (3,8 LITROS) ALCOHOL ISOPROPILICO ESTERIL - TX3290: GALON (3,8 LITROS) - TX3270: FRASCO DE AEROSOL DE GATILLO 16 ONZAS (473 ML) - TX3273: FRASCO DE AEROSOL DE GATILLO 32 ONZAS (946 ML) . | ALCOHOL ISOPROPILICO NO ESTERIL - TX117: GALON (3,8 LITROS) - TX167: FRASCO DE AEROSOL DE GATILLO 16 ONZAS (473 ML) - TX111: GALON (3,8 LITROS) ALCOHOL ISOPROPILICO ESTERIL - TX3290: GALON (3,8 LITROS) - TX3270: FRASCO DE AEROSOL DE GATILLO 16 ONZAS (473 ML) - TX3273: FRASCO DE AEROSOL DE GATILLO 32 ONZAS (946 ML) . SOLUCIONES DE ISOPROPANOL 100% NO ESTERIL: ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) DE GRADO SEMICONDUCTOR: 100%, TOTAL 100%. REFERENCIAS: TX111, TX161 SOLUCIONES DE ISOPROPANOL 70% ESTERIL: ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)70%; AGUA PURIFICADA USP 30%, TOTAL 100%. REFERENCIAS: TX3290, TX3270, TX3273. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251094184 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-26 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL, con nombre genérico: ROPA DESECHABLE PARA CAMILLAS, SUPERFICIES Y MESAS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA SALUD: | PHM DEL CARIBE SAS | NO | ROPA DESECHABLE NO ESTÉRIL UTILIZADA PARA PROTEGER CAMILLAS, SUPERFICIES Y MESAS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA SALUD | UNIDAD O POR CANTIDADES DE 5 A 100, O LAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE | SABANA PLANA, SABANA RESORTADA, PLÁSTICO DE MESA, CUBIERTAS DE MESA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241340196 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-29 | ROLLO DE TELA PARA ENVOLVEDERA Nombre Genérico: NON-WOVEN MATERIAL | UNIMAX | NO | ESTE MATERIAL ES UTILIZADO COMO MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE ENVOLVEDERAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS. EL PRODUCTO NO PRETENDE SER USADO COMO PRODUCTO TERMINADO, SI NO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUIRÚRGICOS (ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES) COMO ROPA QUIRÚRGICA, CAMPOS Y PAQUETES QUIRÚRGICOS, LOS CUALES ACTUALMENTE CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO | ROLLOS EN LA LONGITUD ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: ROLLO DE TELA PARA ENVOLVEDERA - NON-WOVEN MATERIAL este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251096266 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-29 | PATIENT CARRYING CHAIR- QUATTRO SW con nombre genérico SILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES | MESPA | SI | Es una silla de ruedas apilable diseñada para el traslado eficiente de pacientes en espacios como hospitales, aeropuertos y centros comerciales. | Unidad | QUATTRO SW” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PATIENT CARRYING CHAIR- QUATTRO SW con nombre genérico SILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20251103493 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-29 | Mounting Medium | Inova Diagnostics | NO | Este producto está destinado a utilizarse como medio de montaje de cubreobjetos para la exploración con microscopio de portaobjetos de sustrato con tinción fluorescente. Solución líquida que se utiliza para adherir el cubreobjetos al portaobjetos | 3 mL, 7 mL, 10 mL, 3 x 10mL | 508001, 508005, 508006, 508005.03 | De acuerdo con lo conceptuado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro, Acta No. 07 de 13 de mayo de 2020, los medios de montaje, indicados para el uso en estaciones de coloración de cubreobjetos automatizados y manuales NO son considerados Dispositivos Médicos, ni reactivos de diagnóstico In Vitro.Por lo anterior, el producto Mounting Medium. Referencias: 508001, 508005, 508006, 508005.03, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251137295 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-05-29 | DOTA -TOC ACETATE (GMP) | DOTA -TOC ACETATE (GMP) | NO | Para uso exclusivo de personal calificado. Fabricado de acuerdo con los estándares GMP para API. (ICH Q7 capítulo 19, API para uso en ensayos clínicos). Probado para biocarga y endotoxinas bacterianas. El acetato de DOTA-TOC- (GMP) es un precursor químico para la preparación de radiofármacos y no está destinado a la administración directa a humanos. | Vial de 2 ml con tapón GT de 13 mm y tapón central desprendible. • Los viales se envasan en cajas que contienen uno o cinco viales individuales | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: DOTA -TOC ACETATE (GMP), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. No obstante, debido a que se trata de un precursor para la síntesis de un radiofármaco, el interesado puede solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241334542 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | FLUORURO DIAMINO DE PLATA | COLGATE DURAPHAT | SI | PROMUEVE EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CA F2 (FLUORURO DE CALCIO) Y AG3 PO4 (FOSFATO DE PLATA), ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE COMPLEJOS DE PROTEÍNAS DE PLATA EN LA SUPERFICIE DEL DIENTE. BLOQUEA LOS TÚBULOS MICROSCÓPICOS PRESENTES EN LA DENTINA. LA ACCIÓN PREVENTIVA ESTÁ RELACIONADA CON EL ION FLUORURO Y LA ACCIÓN CONTROLADORA CON EL ION PLATA. LA ACCIÓN CARIOSTÁTICA SE DEBE A LA ESTIMULACIÓN DE LA ESCLEROSIS DE LA DENTINA, IMPIDIENDO LA PROGRESIÓN DE LA CARIES DENTAL. INSTRUCCIONES DE USO: SÓLO PARA PROFESIONALES DENTALES: 1. AISLAR LA ZONA AFECTADA POR LESIONES DE CARIES DEL DIENTE CON ROLLOS DE ALGODÓN O PROTEGER EL TEJIDO GINGIVAL DEL DIENTE AFECTADO CON VASELINA. ALTERNATIVAMENTE, SE PUEDE UTILIZAR UN DIQUE DE GOMA PARA AISLAR LA ZONA. 2. LIMPIAR Y SECAR LA SUPERFICIE DEL DIENTE AFECTADO. 3. PARA UN MÁXIMO DE 5 ZONAS TRATADAS POR PACIENTE, VIERTA 1-2 GOTAS DE SOLUCIÓN EN UN RECIPIENTE DESECHABLE. TRANSFIERA EL MATERIAL DIRECTAMENTE A LA SUPERFICIE DEL DIENTE CON UN APLICADOR. 4. DEJAR SECAR AL AIRE, NO ACLARAR. SI ES NECESARIO, PUEDEN ADMINISTRARSE UNA O DOS REAPLICACIONES A INTERVALOS DE UNA SEMANA | FRASCO POR 5ML | No aplica | Que mediante la información aportada se identifica que el producto FLUORURO DIAMINO DE PLATA, es considerado un dispositivo médico. Lo anterior de conformidad con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante acta N 5 de 07 de mayo de 2025, numeral 3.2 (3.22), la cual conceptúa: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FLUORURO DIAMINO DE PLATA, es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo I de acuerdo con la regla 5 numeral b del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005.” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; (subrayado fuera de texto) | I
20251046172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | SISTEMA DE ALINEADORES DENTALES SOBRE MEDIDA -CLEARCORRECT: | CLEARCORRECT | NO | LOS ALINEADORES CLEARCORRECT™ SE UTILIZAN PARA PROPORCIONAR LOS MISMOS BENEFICIOS FINALES DEL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO TRADICIONAL, BUSCANDO LA RECTITUD Y POSICIÓN ADECUADA DE LOS DIENTES, ASÍ COMO UNA FUNCIÓN MEJORADA DE LA MORDEDURA. SE UTILIZAN EN SECUENCIA PARA QUE LA FUERZA APLICADA SEA UNIFORME, CONTINUA Y AUMENTE PARA OFRECER UN AJUSTE GRADUAL DE LA POSICIÓN DE LOS DIENTES. | UNIDAD | REF-03 ALINEADOR ALINHADOR ALINGER REF-04 CONTENCIÓN CONTENCAO RETAINER REF-02 GUÍA PARA ATTACHMENT GUÍA PARA ATTACHMENT ENGAGER TEMPLATE REF-06 GUÍA PARA ATTACHMENT GUÍA PARA ATTACHMENT ENGAGER TEMPLATE | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado.NOTA: EL PRODUCTO SISTEMA DE ALINEADORES DENTALES SOBRE MEDIDA -CLEARCORRECT, DE MARCA CLEARCORRECT, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074070 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-05-30 | ISH Peroxidase Inhibitor | Ventana | SI | El Reactivo ISH Peroxidase Inhibitor es una solución de Peróxido de Hidrógeno al 3 % que se usa para disminuir el fondo no específico en los ensayos de hibridación in situ (ISH) debido a la actividad endógena de la peroxidasa en tejidos fijados con formol e incluidos en parafina que se tiñen en los instrumentos VENTANA IHC/ISH. Se usa junto con kits de detección que contienen anticuerpos conjugados con peroxidasa de rábano picante (HRP). No reacciona con la Muestra de Tejido Humano. No es un Reactivo para Diagnóstico IVD. Para uso en el Laboratorio de Patología | Control liofilizado para reconstituir | Referencia: 780-5061 | NO es Un Reactivo para Diagnóstico In Virtro con la marca IVD, Ni Un Reactivo Analitico denominado RA. Es una solución de Peróxido de Hidrógeno que NO entra en contacto con la muestra de origen humano. De uso en el Laboratorio de Patología. | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio” contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“ES UN REACTIVO QUÍMICO QUE TIENE APLICACIÓN GENERAL DE LABORATORIO, QUE SE UTILIZA PARA RECOGER, PREPARAR Y ANALIZAR MUESTRAS DEL CUERPO HUMANO CON FINES DE DIAGNÓSTICO, Y QUE NO ESTÁ DESTINADO A UNA APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO. DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN DE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION - FDA QUE CORRESPONDE AL DOCUMENTO "SEC. 864.4010 - CFR - CODE OF FEDERAL REGULATIONS TIFLE 21" Y LA ACTUALIZACIÓN QUE ESA AGENCIA SANITARIA REALICE SOBRE LA MISMA”). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251093528 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | CRYOGENIC FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA ALMACENAMIENTO. | PHASETWO | SI | Los congeladores criogénicos de recipiente para almacenamiento de alta capacidad son parte integral de Los procedimientos de fertilización in vitro (FIV), ciencias biológicas, biotecnología, terapia celular y genética, la dermatología, los biobancos y más. | Caja por Unidad y Accesorios | CRYOGENIC CANISTER FREEZERS: modelos CCF35H - CCF35V (Accesorios: center canister, alarma de nivel bajo y temperatura, base con rodillos) HIGH CAPACITY HIGH EFFICIENCY (HCHE) SERIES: modelos HCHE20 HCHE44 HCHE50 HCHE92 HCHE107 DEWAR SERIES: modelos D4 D5 D10 D25 D35 D50, Accesorios: (bases con rodillos, dispositivo de extracción de líquidos (LWD) (LIQUID WITHDRAVAL DEVICE), canisters, soporte basculante, conjunto de tapa) CRYOGENIC RACK FREEZERS: modelos CRF750 CRF3000 CRF4800 CRF6000, Accesorios: (cajas, alarmas de bajo nivel y temperatura, sistemas de llenado automático, bases con rodillos) LONG TERM FREEZERS: modelos: LT10 LT21, Accesorios: (base de rodillos, monitor con alarma de nivel bajo y temperatura) ACCESORIOS: Base con rodillos. mangueras de transferencia estándar y con camisa de vacío. guantes criogénicos. Cajas criogénicas (policarbonato). Varillas de medición. Alarma de nivel bajo y temperatura. Cazoletas. Canisters (botes). Montaje de la tapa. Bastidores. Soporte basculante. Separadores de fases. Delantal criogénico. Monitores de temperatura. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CRYOGENIC FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA ALMACENAMIENTO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251098219 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | X-RAY POST PROCESSING SOFTWARE MEDIS QFR XA con nombre genérico SOFTWARE MÉDICO DESTINADO A LA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES ANGIOGRÁFICAS DE RAYOS X. | MEDIS. | SI | QFR está indicado para su uso en entornos clínicos en los que se necesitan resultados validados y reproducibles para evaluar cuantitativamente las imágenes angiográficas de rayos X de los vasos sanguíneos, para su uso en pacientes individuales con enfermedades cardiovasculares. Además, QFR está pensado para realizar cálculos en imágenes angiográficas de rayos X de segmentos de vasos coronarios. Los cálculos se basan en los contornos que el programa detecta automáticamente en las imágenes de los segmentos de los vasos coronarios y que posteriormente presenta al usuario para su revisión y edición manual. QFR proporciona modelos 3D de segmentos de vasos coronarios basados en contornos que se detectan automáticamente en dos vistas angiográficas del vaso. A partir de ellas, se calculan cuantificaciones anatómicas precisas de una o varias lesiones en el segmento vascular analizado. Además, el dispositivo determina la importancia funcional de lesiones múltiples individuales y consecutivas en segmentos de vasos coronarios. QFR permite el análisis 3D de la gravedad anatómica y funcional de las lesiones en las arterias coronarias a partir de imágenes XA. Se reconstruye un modelo de vaso en 3D a partir de los contornos en 2D de dos proyecciones angiográficas con ángulos de separación de ≥25 º, adquiridas mediante sistemas XA monoplano o biplano. Como entrada para el análisis se utilizarán fotogramas de imágenes de fin de diástole, en los que la luz del vaso está bien llena de contraste. Las posiciones inicial y final y los contornos del segmento del vaso objetivo se detectan automáticamente. A continuación, el modelo de vaso en 3D se utiliza para calcular el valor de QFR, que es la presión media en la salida del modelo de vaso dividida por la presión media en la entrada. Este cálculo se basa en un flujo volumétrico específico del paciente detectado automáticamente y en un diámetro de referencia detectado automáticamente que tiene en cuenta las ramificaciones laterales. | Link de descarga que contiene software | La versión actual es: Medis QFR 3.0 El software se descarga de la plataforma del fabricante Medis y se instala directamente en el computador. De la misma manera se realizan las actualizaciones de versiones cuando estén disponibles. El software no se proporciona en CD, por lo cual no se importa ningún dispositivo ni se entrega físico a ninguna institución | Que mediante la información aportada se identifica que el producto X-RAY POST PROCESSING SOFTWARE MEDIS QFR XA con nombre genérico SOFTWARE MÉDICO DESTINADO A LA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES ANGIOGRÁFICAS DE RAYOS X, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto). | IIa
20251099485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | BENZALDINA SUPERFICIES, con nombre genérico: DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES EXTENSAS E INACTIVACIÓN DE DERRAMES BIOLÓGICOS | BENZALDINA SUPERFICIES | NO | BENZALDINA® SUPERFICIES ES BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA. ES UN DESINFECTANTE DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LOS RIGUROSOS ESTÁNDARES DE HIGIENE EN ÁREAS Y SUPERFICIES SEMICRÍTICAS DE ENTORNOS HOSPITALARIOS. SU FORMULACIÓN DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN AL 1.2% GARANTIZA UNA DESINFECCIÓN EFICAZ, MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES NOSOCOMIALES. BENZALDINA® SUPERFICIES ESTÁ INDICADO COMO DETERGENTE Y DESINFECTANTES PARA PISOS, PAREDES Y TECHOS EN ÁREAS MÉDICAS Y SIMILARES QUE TENGAN UN NIVEL EXIGENTE DE BIOSEGURIDAD. | FRASCO Y GARRAFA EN PEAD O PET POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 ML - 5 Y 20 LITROS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251101089 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | LAMINA DE NANOCELULOSA nombre genérico: NANOCELULOSA | No registra | NO | LA NANOCELULOSA SE UTILIZA COMO BASE PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y PRINCIPIOS ACTIVOS. ESTA MATERIA PRIMA ESTÁ COMPUESTA POR NANO FILAMENTOS DE CELULOSA, LOS CUALES CUENTAN CON UN ÁREA SUPERFICIAL ELEVADA QUE LE PERMITE ALMACENAR UNA CANTIDAD DE PRINCIPIO ACTIVO SUPERIOR A LA DE OTRAS FIBRAS DE CELULOSA, COMO EL ALGODÓN. MATERIA PRIMA UTILIZADA COMO BASE PARA EL DISEÑO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NO ACTIVOS, NO IMPLANTABLES, DE CONTACTO TRANSITORIO CON LA PIEL. ACTÚA COMO MATRIZ PARA MASCARILLAS, APÓSITOS O PARCHES IMPREGNADOS CON PRINCIPIOS ACTIVOS. PERMITE LIBERACIÓN CONTROLADA Y LOCALIZADA EN APLICACIONES COSMÉTICAS, DERMATOLÓGICAS O TERAPÉUTICAS. LA MATERIA PRIMA SE PRESENTA EN LAMINAS PLANAS DE UN GROSOR ENTRE 2 Y 12 MILÍMETROS DE DISTINTAS FORMAS EN EL CORTE DE SUS BORDES ,ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN RECTÁNGULOS DE ENTRE 2 – 35 CM DE ANCHO Y 4 – 56 CM LARGO, CUADRADOS DE ENTRE 2 – 35 CM DE LADO, FORMAS CIRCULARES EN 2 – 35 CM DE DIÁMETRO , CROQUIS DE MASCARILLAS DE ENTRE 18 – 30 CM DE DIÁMETRO , CROQUIS DE LABIOS DE ENTRE 4– 10 CM DE LARGO Y 3-7 CM DE ALTO Y CROQUIS CON FORMA DE HOJERAS ENTRE 5-25 CM DE LARGO Y 2-15 CM DE ALTO, ESTAS LAMINAS PUEDEN SER EMBEBIDAS CON SOLUCIONES EN BASE AGUA, ALCOHOLES , ACEITES | Empaques por 10g, 100g, 250 g, 0,5kg, 1 kg, 1,25 kg, 1.5kg, 1.75 kg, 2 kg, 10 kg, 50kg,100kg | La materia prima se presenta en laminas planas de un grosor entre 2 y 12 milímetros de distintas formas en el corte de sus bordes , entre los cuales se encuentran rectángulos de entre 2 – 35 cm de ancho y 4 – 56 cm largo, cuadrados de entre 2 – 35 cm de lado , formas circulares en 2 – 35 cm de diámetro , croquis de mascarillas de entre 18 – 30 cm de diámetro , croquis de labios de entre 4 – 10 cm de largo y 3-7 cm de alto y croquis con forma de hojeras entre 5-25 cm de largo y 2-15 cm de alto, se presenta hidratada. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251102053 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | Ribohyal® Nombre Genérico: GEL OFTÁLMICO HIPOSMOLAR | Ribohyal® | SI | La sequedad de la superficie ocular es una afección inflamatoria causada por una alteración de los componentes de la película lagrimal. Las lágrimas se vuelven insuficientes en cantidad y calidad (agua, sustancias mucosas y lípidos). La solución Ribohyal lubrica la córnea y la conjuntiva, además de ejercer una acción nutritiva, protectora y antioxidante contra las agresiones ambientales externas de origen físico (térmico, traumático), luminoso (smartphone, TV, PC, luz solar) y químico (contaminantes líquidos y gaseosos). Por lo tanto, la solución oftálmica Ribohyal está indicada para todos los pacientes que necesitan lubricación y reducción del estrés oxidativo de la superficie ocular. El producto puede utilizarse con lentes de contacto. Además, la hipoosmolaridad característica de la solución permite reequilibrar la hiperosmolaridad de las lágrimas presente en el síndrome del ojo seco. La vitamina E TPGS es capaz de crear estructuras. micelares anfifílicas. Esto permite que la solución oftálmica promueva la restauración natural de la capa lipídica alterada en el síndrome del ojo seco debido a la disfunción de las glándulas de Meibomio. Además, la capacidad de la Vitamina E TPGS para formar estructuras micelares, favorece el anclaje del ácido hialurónico a la superficie ocular, contribuyendo a la restauración natural de la capa mucosa de la película lagrimal. Las membranas celulares de la superficie ocular son ricas en microvellosidades, extroversiones de las membranas celulares, cuya función es captar mecánicamente el ácido hialurónico en otras glicoproteínas de la matriz extracelular. Esto permite la adhesión mecánica intercelular del ácido hialurónico conjugado. De esta manera, puede ejercer su acción antioxidante, protectora, nutritiva y regeneradora en toda la superficie ocular. La molécula RIBOHYAL, gracias a su capacidad de unirse a las microvellosidades de las células epiteliales de la superficie ocular, permite que el ácido hialurónico conjugado se ancle mecánicamente a las células, favoreciendo la restauración de la capa mucosa de la película lagrimal, el trofismo y la regeneración de la capa epitelial en caso de ataque de causas patógenas. El gel se aplica como un colirio normal, se extiende en pocos segundos creando una capa protectora estable sobre la película lagrimal, contrastando la evaporación prematura de la propia lágrima. | EL DISPOSITIVO SE COMERCIALIZA EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES: COMERCIAL: 1 MULTIDOSIS, CON UN VOLUMEN NOMINAL DE 10 ML Y UNA CAPACIDAD DE 10 ML, EN UNA CAJA CON EL PROSPECTO. MUESTRA GRATUITA: 1 MULTIDOSIS, CON UN VOLUMEN NOMINAL DE 10 ML Y UNA CAPACIDAD DE 3 ML, EN UNA CAJA CON EL PROSPECTO. LA CAJA INDICA "MUESTRA GRATUITA", NO SE VENDE. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: Ribohyal® con Nombre Genérico: GEL OFTÁLMICO HIPOSMOLAR es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase II | III
20251103453 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | DESTILADOR con nombre genérico DESTILADOR | CRISTÓFOLI | NO | Este equipo fue desarrollado para destilar agua para el uso en autoclaves a vapor. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251103534 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | MICROTITERPLATTE 96 WELLS, F-BODEN, PS Nombre Genérico: PLACA DE MICROTITULACIÓN 96 POCILLOS, F-BODEN, PS | No registra | SI | MICROTITERPLATTE 96 POCILLOS, F-BODEN, PS. SE UTILIZA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE PLASMA, SUERO Y ORINA PARA DILUCIONES EN LABORATORIOS, ES COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS ROBÓTICOS COMUNES. CADA PLACA ESTÁ PROVISTA DE UN SISTEMA DE COORDENADAS ALFANUMÉRICAS | CAJA 10 X 10 (100) PLACAS / PALETA 600 X 10 (6000) PLACAS | 43001-0119 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: MICROTITERPLATTE 96 WELLS, F-BODEN, PS Nombre Genérico: PLACA DE MICROTITULACIÓN 96 POCILLOS, F-BODEN, PS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (…). | IIa
20251103546 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | CERA Y PMMA: | CHENGDU BESMILE BIOTECNOLOGIA CO LTD | NO | LOS DISCOS DE CERA Y PMMA DE CHENGDU BESMILE BIOTECLOGIA, SON DE ALTA RESISTENCIA, BIOCOMPATIBILIDAD Y APTAS PARA USO CON CAD/CAM O FRESADO MANUAL EN LABORATORIOS DENTALES. LAS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS, LA COMPOSICIÓN QUÍMICA HACEN QUE SU DURABILIDAD, BIOCOMPATIBILIDAD SEAN IDEALES; ADICIONAL SON DE FÁCIL FRESADO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJAS, IMPLANTABLES, CORONAS, CARILLAS Y PUENTES | DISCO EN EMPAQUE INDIVIDUAL (CERA)(PMMA) | Wax Blank OD98*10MM WHITE Wax Blank OD98*12MM WHITE Wax Blank OD98*14MM WHITE Wax Blank OD98*16MM WHITEWax Blank OD98*18MM WHITE Wax Blank OD98*20MM WHITE Wax Blank OD98*22MM WHITE Wax Blank OD98*25MM WHITE Wax Blank OD98*30MM WHITE Wax Blank OD98*10MM BLUE Wax Blank OD98*12MM BLUE Wax Blank OD98*14MM BLUE Wax Blank OD98*16MM BLUE Wax Blank OD98*18MM BLUE Wax Blank OD98*20MM BLUE Wax Blank OD98*22MM BLUE Wax Blank OD98*25MM BLUE Wax Blank OD98*30MM BLUE *PMMA Spec 98*10MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*12MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*14MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*16MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*18MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*20MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*22MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*25MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*30MM 2SSHADE A1MULTILAYER Spec 98*10MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*12MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*14MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*16MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*18MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*20MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*22MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*25MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*30MM 2SSHADE A2MULTILAYER Spec 98*10MM 2SSHADE A3MULTILAYERSpec 98*12MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*14MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*16MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*18MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*20MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*22MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*25MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*30MM 2SSHADE A3MULTILAYER Spec 98*10MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*12MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*14MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*16MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*18MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*20MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*22MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*25MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*30MM 2SSHADE A0MONOLILTHIC Spec 98*10MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*12MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*14MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*16MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*18MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*20MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*22MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*25MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*30MM 2SSHADE PINK TRANSPARENTMONOLILTHIC Spec 98*10MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*12MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*14MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*16MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*18MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*20MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*22MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*25MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*30MM 2SSHADE A1MONOLILTHIC Spec 98*10MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*12MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*14MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*16MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*18MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*20MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*22MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*25MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*30MM 2SSHADE A2MONOLILTHIC Spec 98*10MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*12MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*14MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*16MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*18MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*20MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*22MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*25MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC Spec 98*30MM 2SSHADE A3MONOLILTHIC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251105024 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | CATÉTER GIS Nombre Genérico: CATÉTER PARA HISTEROSONOGRAFÍA CON INSTILACIÓN DE GEL | CATÉTER GIS | SI | INTRODUCCIÓN DE UN GEL O ESPUMA EN LA CAVIDAD UTERINA Y/O LAS TROMPAS DE FALOPIO PARA TODAS LAS INDICACIONES DE LA HISTEROSONOGRAFÍA (SONOHISTEROGRAFÍA). SE ACLARA QUE EL CATÉTER GIS, SE EMPLEARÁ PARA INTRODUCIR LA ESPUMA (EXEM® FOAM) EN LAS TROMPAS DE FALOPIO, PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA EN MUJERES CON INFERTILIDAD CONOCIDA O SOSPECHADA | BLÍSTER INDIVIDUAL CON UN CATETER. | La referencia del CATETER GIS es : # 5165-LN970 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: CATÉTER GIS Nombre Genérico: CATÉTER PARA HISTEROSONOGRAFÍA CON INSTILACIÓN DE GEL es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS(…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo | IIa
20251105386 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | PASTILLAS DE CRISTAL - DISILICATO DE LITIO, con nombre genérico: DISILICATO DE LITIO EN BLOQUES Y PASTILLAS: | UPCERA | NO | PARA LA ELABORACIÓN DE: COFIA INDIVIDUALES, CORONAS FULL CONTORNO, ESTRUCTURAS PARA PUENTES, CARILLAS, ENDOCORONAS, INLAYS, ONLAYS, INCRUSTACIONES. USOS: MATERIA PRIMA EN LABORATORIOS DE MECÁNICA DENTAL PARA LA FABRICACIÓN DE: COFIA INDIVIDUALES, CORONAS FULL CONTORNO, ESTRUCTURAS PARA PUENTES, CARILLAS, ENDOCORONAS, INLAYS, ONLAYS, INCRUSTACIONES | UNIDAD/ PASTILLA UP PRESS: CAJA X 10 UNIDADES (D13-10) Y BLOQUES UP CAD (18-15-13) y (40-15-15) CAJA X 4 Y 5 UNIDADES”. | UP. PRESS: PASTILLAS DE TRANSLUCIDEZ LT/HT/MO; COLORES: HT (ALTA TRANSLUCIDEZ, TONOS A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, BL1, BL2) LT (BAJA TRANSLUCIDEZ, TONOS A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, BL1, BL2) MO (MODERADAMENTE OPACO, M01 - M02 - M04 5 COLORES) HO (HIGH OPACIDAD HO0-H02 3 COLORES) HT (VA1-VA2-VA3-VA3.5-VB1-VB2-VC1-VC2-VD2-VBL1-VBL2) LT (VA1-VA2-VA3-VA3.5-VB1-VB2-VC1-VC2-VD2-VBL1-VBL2).” UP.CAD: BLOQUES TAMAÑO 18.15.13;40.15.15; 32.14.14.TRANSLUCIDEZ LT/HT; COLORES: A1/A2/A3/A3,5/B1/B2/C1/C2D2/BL1/BL2/BL3/BL4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251105774 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | SMILE FIND VACUUM FORMING SHEET: | SMILE FIND | NO | SMILE FIND VACUUM FORMING SHEET / HR-THSH ES UN PRODUCTO COMPUESTO MULTICAPA, UNA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE APARATOS TRANSPARENTES DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGÍA; ES UN PLÁSTICO DE USO ODONTOLÓGICO CON INDICACIÓN DE USO EN LA ELABORACIÓN DE FÉRULAS, ALINEADORES Y APARATOS BUCALES, LOS CUALES POR MEDIO DE TERMOFORMADO SE IRÁN AJUSTANDO PARA CADA PACIENTE MEDIANTE EL USO DE UN EQUIPO DE UN ESCÁNER INTRAORAL QUE PERMITA QUE SE ELABOREN ESTOS DISPOSITIVOS DENTALES. AL SER LA MATERIA PRIMA PARA FABRICAR FÉRULAS, ALINEADORES O APARATOS BUCALES, ES CLARO QUE LOS LABORATORIOS DENTALES QUE VAN A FABRICAR ESTOS DISPOSITIVOS BUCALES EN CADA UNA EN CADA UNA DE SUS SEDES DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN NRO 2113 DE 2021, *POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN. * | UNIDAD - EMBALAJE POR 20 UNIDADES / PAQUETE POR 20 UNIDADES - CAJA MASTER | MODELO HR-THSHQ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251105790 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | DETERGENTE LÍQUIDO MULTIENZIMATICO, con nombre genérico: DETERGENTE MULTIENZIMATICO: | ENZIDEX | NO | DETERGENTE LIQUIDO MULTIENZIMATICO CONCENTRADO PARA UN PRELAVADO DE TODA CLASE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN LIS CAMPOS MÉDICO, CLÍNICO, BACTERIOLÓGICO Y AFINES, PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL. SI FORMULACIÓN PERMITE UNA LIMPIEZA PROFUNDA EN INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES. DIRIGIDO A: USO INSTITUCIONAL, INSTRUCCIONES DE USO: PARA INSTRUMENTAL: 1. SUMERJA Y DEJE ACTUAR POR 10 MINUTOS. EN CASO DE ALTA SUCIEDAD FROTE EL INSTRUMENTAL DENTRO DE LA MEZCLA CON UN CEPILLO SUAVE PARA QUE QUEDEN LIMPIAS. 2, ENJUAGUE CON AGUA DESTILADA Y DEJAR ESCURRIR. 3. SIGA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PARA SUPERFICIES: 1. APLIQUE LA MEZCLA EN LA SUPERFICIE Y DEJE ACTUAR POR 10 MINUTOS 2. RETIRE EL PRODUCTO CON UNA COMPRESA HÚMEDA. | ENVASE EN PEHD CON TAPA MEDIDORA Y DOSIFICADOR DE: 1,2, 18.9 Y 20 LITROS. TAMBOR DE 200 LITROS | ENVASE EN PEHD CON TAPA MEDIDORA Y DOSIFICADOR DE: 1,2, 18.9 Y 20 LITROS. TAMBOR DE 200 LITROS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251134724 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-05-30 | ITG-PSMA-1 | ITG-PSMA-1 | NO | Destinado a la fabricación de preparados radiofarmacéuticos. Para uso por personal calificado, fabricado únicamente de acuerdo con los requisitos de GMP para API para uso en ensayos inclinados (ICH Q7 capítulo 19, API para uso en ensayos clínicos) Probado para biocarga y endotoxinas bacterianas | • EK000528 – PSMA-11 (GMP)_10μg 1 paquete contiene 5 viales con 10μg cada uno • EK001172 – ITG - PSMA-1-95-0.115 1 paquete contiene 10 viales con 115μg cada uno • EK001171 – ITG - PSMA-1-95-0001A 1 mg | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: ITG-PSMA-1, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Dec3De acuerdo con lo anterior, el producto: ITG-PSMA-1, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018; por lo tanto, NO requiere de registro sanitario COMO REACTIVO. | NO OBSTANTE LO ANTERIOR; TENIENDO EN CUENTA LA INDICACIÓN DE USO, COMPONENTES Y DEBIDO A QUE SE TRATA DE REACTIVOS PARA LA SÍNTESIS DE UN RADIOFÁRMACO, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DEL INVIMA MEDIANTE UN CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD; YA QUE POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, EL PRODUCTO EN MENCIÓN PODRÁ SER CONSIDERADO COMO UN PRODUCTO DE SU COMPETENCIA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251138549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-05-30 | DUALDINA Nombre Genérico: DETERGENTE Y DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES EXTENSAS E INACTIVACIÓN DE DERRAMES BIOLÓGICOS | DUALDINA | NO | DUALDINA ES UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO QUE SIMPLIFICA Y OPTIMIZA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y SUPERFICIES EXTENSAS DE ALTO RIESGO DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA. DUALDINA ES CAPAZ DE LIMPIAR Y DESINFECTAR EFICAZMENTE. NUESTRA FÓRMULA AVANZADA ESTÁ LIBRE DE ALDEHÍDOS Y ALCOHOL, OFRECIENDO UN PH NEUTRO QUE RESPETA LAS SUPERFICIES. INDICADO PARA TECHOS, PAREDES, PISOS, MESONES, MOBILIARIO, NO REQUIERE ENJUAGUE NI PRELAVADO, NO DEJA RESIDUOS. DUALDINA ESTÁ INDICADO COMO DETERGENTE Y DESINFECTANTES PARA PISOS, PAREDES Y TECHOS EN ÁREAS MÉDICAS Y SIMILARES QUE TENGAN UN NIVEL EXIGENTE DE BIOSEGURIDAD. E INACTIVACIÓN DE DERRAMES BIOLÓGICOS | FRASCO Y GARRAFA EN PEAD O PET POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 mL - 5 y 20 Litros | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: DUALDINA Nombre Genérico: DETERGENTE DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA SUPERFICIES EXTENSAS E INACTIVACIÓN DE DERRAMES BIOLÓGICOS este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. ESTE PRODUCTO NO PODRA SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251024894 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | CONFORGEL FRESH Nombre Genérico: GEL LUBRICANTE OFTÁLMICO | Conforgel Fresh | SI | LUBRICANTE OCULAR, ES UN PRODUCTO QUE POR SU ALTA VISCOSIDAD Y PODER LUBRICANTE ESTÁ INDICADO PARA AUXILIAR DE LA DEFICIENCIA LAGRIMAL OJO SECO, LA IRRITACIÓN Y RESEQUEDAD OCULAR. GEL LUBRICANTE OFTÁLMICO. | Caja con tubo con 10 g | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: CONFORGEL FRESH con nombre genérico: GEL LUBRICANTE OFTÁLMICO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (… | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (…) | III
20251073445 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-CXCR4-L con Nombre genérico NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-CXCR4-L. | NUCLEO-EQUIPOS DE HYNIC-CXCR4-L | NO | El ꝰꝰ ͫTc-HYNIC-CXCR4-L es el agente de elección para la obtención de imágenes moleculares por SPECT del receptor de quimiocina 4 (CXCR4) sobre-expresado en tumores de glioma, tumores de cáncer de mama triple negativo | Estuche con 1,2,3,4,5, y 6 núcleo-equipos de HYNIC-CXCR4-L. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA.NOTA: No obstante lo anterior, acorde a la indicación de uso, componentes y relación con pacientes del producto, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y productos biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077066 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | UNIDAD DE REFRACCION con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO. | LUXVISION | NO | SIRVE PARA COLOCAR Y CONECTAR EQUIPOS BIOMÉDICOS O DISPOSITIVOS MEDICOS. TAMBIÉN SE UTILIZA PARA UBICAR AL PACIENTE DURANTE SUS EXÁMENES OCULARES. | UNIDAD | RU-1000 | De acuerdo con lo anterior, aunque el producto UNIDAD DE REFRACCION con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO es utilizado en humanos, este no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Esta certificación no incluye los equipos biomédicos o dispositivos médicos que se conectan a la UNIDAD DE REFRACCION con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077079 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | SILLA DE OPERADOR con nombre genérico SILLAS. | ELI EZER | NO | SILLAS PARA DOCTORES | UNIDAD | EOS-2600 | De acuerdo con lo anterior, aunque el producto UNIDAD DE REFRACCION con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO es utilizado en humanos, este no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103567 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | CLEANING BRUSH FOR GASTROENTEROLOGY Nombre Genérico: CEPILLO DE LIMPIEZA PARA GASTROENTEROLOGÍA | ITABrush | NO | Cepillo exclusivo que permite un lavado simultaneo del canal de aire-agua/canal de biopsia, cerdas de alta densidad en punta redonda traumática de nylon para preservar el canal con funda flexible y facilitar el paso del canal de la biopsia | 50 UNIDADES POR CAJA | MED-161-BRU MED-162-BRU MED-223-BRU MED-163-BRU MED-164-BRU MED-183-BRU MED-184-BRU MED-220-BRU MED-224-BRU | De acuerdo con lo anterior, el producto: CLEANING BRUSH FOR GASTROENTEROLOGY Nombre Genérico: CEPILLO DE LIMPIEZA PARA GASTROENTEROLOGÍA este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103608 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | MOXA, con Nombre genérico MOXA. | HWTO. | NO | Se enciende la moxa, se acerca al punto a moxar de 2 a 3 cm de distancia, no existe contacto con la piel. Uso externo sin contacto con la piel. Características: Hechos de plantas o hiervas, encendidos son colocados en diferentes partes del cuerpo en puntos específicos. De esta forma existe una estimulación por calor en los puntos específicos o canales del cuerpo, produce un efecto de fluir la energía de los canales, y así tratar las enfermedades. El método de moxibustión es un tratamiento de uso externo. | Caja x 5 und, Caja x 10 und, Caja conos x 50 und, caja conos x 180 und | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251117751 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | PYROSTAR tm Neo Código nro. 294-3673 PYROSTAR™ ES-F/Plate catálogo WPEPM-20015 PYROSTAR™ ES-F catálogo WPEK4-50003; WPEK4-50006, WPEK4-50015, WPEK4-50025, WPEK4- 50125. PYROSAR™ ES-F Vial de prueba única. Catálogo WPESK-0003, WPESK-0015, WPESK-0025 | Fujifilm Waco | NO | Esta prueba no es un dispositivo de diagnóstico y no debe usarse para determinar los niveles de endotoxinas en humanos con fines de diagnóstico. PYROSTAR tm Neo Código nro. 294-36731: realizar pruebas de endotoxinas bacterianas en medicamentos parenterales y dispositivos médicos. es importante realizar pruebas de endotoxinas bacterianas en medicamentos parenterales y dispositivos médicos. PYROSTARTM Neo, es un reactivopara el ensayo cinético cromogénico por el método de tiempo de aparición que utiliza una microplaca y puede medir muchas muestras al mismo tiempo en un amplio rango cuantitativo. PYROSTAR™ ESF/ Plate: Lisado de Amebocitos de Limulus. Vial de prueba múltiple (2,0 mL y 5,2 mL) con Endotoxina Estándar de Control (CSE). El lisado de Amebocitos de Limulus (LAL) está destinado a la detección de endotoxinas bacterianas Gram negativas. PYROSTAR™ ES-F/Plate está diseñado para la detección cuantitativa de endotoxinas mediante métodos turbidimétricos cinéticos. detección de endotoxinas bacterianas en productos farmacéuticos y dispositivos médicos. PYROSTAR™ ES-F: Lisado de amebocitos de Limulus. Vial de prueba múltiple (2,0 mL y 5,2 mL) con Endotoxina Estándar de Control (CSE). El lisado de amebocitos de Limulus (LAL) está diseñado para la detección de endotoxinas bacterianas Gram negativas. PYROSTAR™ ES-F está diseñado para la detección cualitativa de endotoxinas mediante el método de coágulo de gel o la detección cuantitativa mediante el método turbidimétrico cinético. detección de endotoxinas bacterianas en productos farmacéuticos y dispositivos médicos. PYROSTAR™ ES-F Vial de prueba única: Lisado de Amebocitos de Limulus. Vial de prueba única. El lisado de Amebocitos de Limulus (LAL) está destinado a la detección de endotoxinas bacterianas Gram negativas. PYROSTAR™ ES-F está diseñado para la detección cualitativa de endotoxinas mediante el método de UE o la detección cuantitativa mediante el método turbidimétrico cinético. El rango cuantitativo para el ensayo turbidimétrico cinético (KTA) se basa en la sensibilidad etiquetada del UE del lisado. detección de endotoxinas bacterianas en productos farmacéuticos y dispositivos médicos. | KIT. PYROSTAR tm Neo Código nro. 294-36731: PAQUETE 1 vial de prueba múltiple (para 2.7 mL, 50 pruebas. PYROSTAR™ ES-F/Plate WPEPM-20015: kit Vial de prueba múltiple (2,0 mL y 5,2 mL) Un volumen de 2,0 mL equivale a aproximadamente 40 ensayos por vial. Un volumen de 5,2 mL equivale a aproximadamente 100 ensayos por vial.; PYROSTAR™ ES-F WPEK4-50003, WPEK4-50006, WPEK4-50015, WPEK4-50025, WPEK4-50125: Vial de prueba múltiple (2,0 mL y 5,2 mL) PYROSTAR™ ES-F Vial de prueba única Catálogo WPESK-0003, WPESK-0015, WPESK-0025: VIAL. Test, 0.03 EU/mL. | No registra | Teniendo en cuenta que los productos mencionados anteriormente, son pruebas de endotoxinas bacterianas para muestras de medicamentos parenterales y dispositivos médicos estos productos NO son objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251133168 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | MicroTo4K con Nombre genérico Dispositivo de hardware óptico para grabar procedimientos con una cámara profesional. | “MicroTo4K” | NO | “MicroTo4K está diseñado para adaptarse a microscopios quirúrgicos y lámparas de hendidura para capturar imágenes con una cámara profesional...” | “El paquete contiene un MicroTo4K, una llave Allen” | “MicroTo4k NOTA ADICIONAL: El producto MicroTo4k no es considrado un dispositivo médico por sí solo y tampoco corresponde a un accesorio para un equipo especifico, ya que puede ser usado con cualquier microscopio y lampara de hendidura.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251135771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | Kit Bata manga siza y Sábana desechable con Nombre genérico Kit Bata manga siza y Sábana desechable. | “VIDWELL®” | NO | “Kit de cuidado del paciente que incluye bata de aislamiento o bata de paciente sin mangas + sábana desechable, fabricado en material SMS, polipropileno, no estéril. Brindar protección a los usuarios creando unabarrera contra la contaminación cruzada, la contaminación ambiental y los fluidos corporales, e higiene donde se requiere un cuidado especial.” | “10 piezas/bolsa, 100 piezas/cartón” | “Sleeveless patient gown blue 107*142cm, Disposable Sheet pp25g 145x60 cm.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251136081 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-03 | PAQUETE TERMICO con Nombre genérico PAQUETE TERMICO | NATURAL PACK | NO | “DESCRIPCION DEL PRODUCTO: El paquete Natural Pack es una solución práctica y eficiente para mantener una temperatura agradable donde lo necesites, mientras fomenta la relajación y el confort. Úsalo para crear un ambiente cálido y acogedor en espacios como la cuna, la cama o cualquier rincón donde desees disfrutar de una experiencia reconfortante. Su diseño versátil y práctico se adapta a diversas necesidades, brindando comodidad en cualquier momento. INDICACIONES Y USOS: Ponga el paquete en el microondas durante 40 segundos. Saque el paquete y compruebe si la temperatura es la adecuadas. Si necesita calor adicional repita este procedimiento cuantas veces sea necesario para alcanzar la temperatura deseada sin exceder los 2 minutos. Siempre verifique si la temperatura es la apropiada antes de poner el paquete en la zona afectadas para evitar lesiones. El paquete Natural Pack puede usarse para ayudar a relajar tensión muscular y cansancio en el área del cuello, espalda, hombros, cintura, manos y piernas. También se puede usar para calentar las manos o pies, la cuna del bebé, la cama o el lugar que necesite tener a la temperatura ideal. RECOMENDACIONES - Deje enfriar el paquete antes de guardarlo en su bolsa. - No debe lavarlo, para limpiarlo utilice un paño húmedo y limpie la superficie cuidadosamente. - Únicamente para ser calentado en horno microondas. - Puede calentarlo las veces que desee - No debe ser usado con cremas, lociones o ungüentos. - Solamente para uso externo. - Siga las indicaciones cuidadosamente.” | Paquete cervical, 54 x 19 cm. Paquete estándar, 31 x 25 cm. Paquete espinal, 50 x 26 cm. Paquete júnior, 21 x 14 cm. Paquete guante x unidad, 30 cm. Paquete antifaz, 28 x 8. Paquete mini, 14 x 8 cm.” | Paquete cervical, 54 cm. x 19 cm. Paquete estándar, 31 cm. x 25 cm. Paquete espinal, 50 cm. x 26 cm. Paquete júnior, 21 cm. 14 cm. Paquete guante x unidad, 30 cm. Paquete antifaz, 28 cm. x 8 cm. Paquete mini, 14 cm. x 8 cm.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-04 | GLUTALDEHYDE con Nombre genérico GLUTALDEHYDE SOLUTION, 0.625%. | tousimis | NO | Glutaraldehido (GLA) a concentracion 0,625% el cual es usado para la limpieza, cambio en la textura y dureza, favoreciendo retencion de colageno en el tejido de pericardio autologo, que será usado para reconstrucción valvular. El tejido de pericardio autologo es sumergido en GLA por 10 minutos, tiempo despues del cual, el GLA se desecha y se realizan diferentes lavado al tejido con solución salina para eliminar la sustancia (GLA) | Botella de 100ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 9 de 2023, Una vez evaluada la información allegada por el interesado, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que el producto Solución fijadora de pericardio humano a base de glutaraldehído, no es considerado un dispositivo médico teniendo en cuenta su indicación de uso. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251104567 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-04 | Solución multipropósito para lentes con Nombre genérico Solución multipropósito para lentes de contacto. | No registra | SI | Solución multipropósito para la limpieza diaria, eliminación de depósitos de proteínas, enjuague, desinfección, almacenamiento de lentes de contacto. Limpieza manual Vierta una cantidad suficiente de la solución para lentes de contacto en el estuche porta-lentes. Retire cuidadosamente el lente de contacto del ojo. Colóquelo en la palma de la mano y aplique unas gotas de la solución. Frote suavemente el lente con la yema del dedo índice durante unos segundos para eliminar impurezas y residuos. Lavado, desinfección y almacenamiento Enjuague ambas superficies del lente con solución nueva. Coloque el lente en el compartimento correspondiente del estuche y llénelo completamente con la solución, asegurándose de que el lente quede totalmente cubierto. Repita el procedimiento con el segundo lente. Cierre bien el estuche y deje los lentes sumergidos por un período mínimo de 4 horas o durante toda la noche, permitiendo una limpieza y desinfección completas. Antes de colocarse los lentes nuevamente, enjuáguelos con solución nueva para garantizar su limpieza final. Deseche el líquido usado, enjuague el estuche con solución fresca y déjelo abierto para que se seque al aire. Luego cierre nuevamente para su almacenamiento. Humidificación durante el uso En caso de sequedad o molestias oculares durante el uso de los lentes: Se recomienda retirarlos, aplicar 1 a 2 gotas de solución multipropósito sobre cada lente y volver a colocarlos. Si las molestias persisten, se recomienda suspender el uso de lentes de contacto y consultar a un profesional de la salud visual | Envase por 60 mL, 120 mL, 240 Ml | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Solución multipropósito para lentes con Nombre genérico Solución multipropósito para lentes de contacto, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb.(…) | Iib
20251137287 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-04 | Gafas protectoras desechables Quirudent con Nombre genérico Gafas protectoras desechables | Quirudent | NO | Las gafas protectoras desechables Quirudent deben ser usadas en sitios donde el usuario esté expuesto a riesgos tales como: partículas o elementos que puedan impactar los ojos, fluidos no radiactivos, sangre, agua entre otros. Es muy importante conocer el proceso y los riesgos a los que está expuesta la persona para poder definir el productos de protección adecuado. Película protectora de color azul contra rayones, debe retirarse antes de usar las gafas. | Bolsa plástica con un (1) lente y pelicula protectora contrarayones y un (1) marco plástico. | Gafas protectoras desechables con marco de diferentes colores (amarillo, azul, verde claro, verde oscuro y magenta) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251137725 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-04 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. MAURICIO RODRIGUEZ OSPINA, CC 19.219.282 DE BOGOTÁ Nombre genérico: INJERTO ENDOVASCULAR | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. MAURICIO RODRÍGUEZ OSPINA, IDENTIFICADO CON CC 19.219.282 DE BOGOTÁ SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL, SIN MENCIÓN DE RUPTURA DERECHA IZQUIERDA ANÁLISIS DE RESULTADOS ANGIOTAC: ANEURISMA YUXTARRENAL DE 6.5 CMS DE DIÁMETRO MAYOR PARA SU REPARO SE REQUIERE DE UNA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA SOBRE MEDIDA. | UNITARIO | No aplica | "LA CARDIO" EN BOGOTÁ POR EL DR. JAIME CAMACHO MCKENZIE, CIRUJANO VASCULAR PERIFÉRICO. De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto es considerado Dispositivo Médico sobre medida y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®) SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE MAURICIO RODRIGUEZ OSPINA, CC 19.219.282 DE BOGOTÁ QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103750 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-05 | OPUS INK con nombre genérico SISTEMA DE ETIQUETADO POR INYECCIÓN DE TINTA | OPUSPAC | NO | Imprime textos y códigos de barras para identificar materiales y medicamentos Configuración rápida sin necesidad de ajuste de altura Evita desperdicio en la farmacia hospitalaria | Empaque Individual | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103926 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-05 | AGELOC GALVANIC SPA - EQUIPO GALVÁNICO con nombre genérico EQUIPO GALVANICO | AGELOC®, GALVANIC SPA® | SI | El dispositivo ageLOC Galvanic Spa es un dispositivo portátil, de uso personal, que estimula la piel y el cuero cabelludo mediante microrrientes de bajo nivel (desarrolla una corriente máxima de 0.380 mA) autoajustables para mejorar su aspecto, esto con la ayuda de productos cosméticos Nu Skin (detallados en las instrucciones). Al ser utilizado en la piel y en el cuero cabelludo, el dispositivo ayuda a la absorción de los ingredientes contenidos en los productos cosméticos Nu Skin (detallados en las instrucciones). Funciona con dos baterías AAA (no incluidas en el dispositivo) y 4 accesorios plásticos (cabezales conductores cromados intercambiables, incluidos con el dispositivo). El dispositivo cuenta con cinco rutinas, estas están descritas detalladamente en las instrucciones de uso. El dispositivo se utiliza sobre la piel del rostro, cuello, brazos, parte superior de los muslos, abdomen y cuero cabelludo. | No registra | ageLOC Galvanic Spa - Equipo Galvánico | Que mediante la información aportada se identifica que el producto AGELOC GALVANIC SPA - EQUIPO GALVÁNICO con nombre genérico EQUIPO GALVANICO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...) (Subrayado y negrita fuera de texto) | Iia
20251104907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-05 | CAMARA HIPERBARICA PORTATIL con nombre genérico CAMARA HIPERBARICA | MACY-PAN | SI | Aunque una cámara de 4 psi (0.27 atmósferas adicionales, equivalente a ~1.27 ATA) no alcanza las presiones estándar de las cámaras hiperbáricas médicas tradicionales (que suelen operar entre 2.0 y 3.0 ATA), puede ser útil en: Recuperación deportiva (mejora la oxigenación muscular). Lesiones por radiación (en combinación con otros tratamientos). Infecciones leves de tejidos blandos (como complemento). | Unidad | Amatista 109, Aguamarina 108, Diamond 1700, Lapislazuli 2200” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CAMARA HIPERBARICA PORTATIL con nombre genérico CAMARA HIPERBARICA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 11. Todos los dispositivos médicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa, salvo que ello se efectúe de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias, la parte del cuerpo de que se trate y el modo de aplicación, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.;”. (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIb
20251105015 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-05 | META QUEST 2 con nombre genérico VISOR DE REALIDAD VIRTUAL AUTONOMO. | META | NO | Dispositivo de visualización en realidad virtual (VR), diseñado para la reproducción de contenido inmersivo 3D. Usado en aplicaciones de entretenimiento, educación, simulaciones y colaboración virtual. No tiene fines médicos ni terapéuticos declarados por el fabricante. | Unidad individual en caja de cartón | SKU 899-00182-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251133184 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-05 | Chupete Curaprox con Nombre genérico Chupete. | “Curaprox” | NO | “El chupete Curaprox está indicado para bebés y niños pequeños como dispositivo biofuncional para satisfacer la necesidad natural de succión, favorecer el desarrollo fisiológico de la mandíbula, el paladar, la lengua y los dientes, y promover una respiración nasal y patrón de deglución adecuados. El tamaño 0 está indicado desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 meses. Los tamaños 1 y 2 están diseñados para niños de 1 a 2,5 años y mayores de 2,5 años respectivamente, y pueden ser utilizados como auxiliares en la corrección suave de maloclusiones como mordida abierta o cruzada.” | paquete individual” | Chupete Curaprox tamaño 0, Chupete Curaprox tamaño 1, Chupete Curaprox tamaño 2 Colores: Azul, Rojo, amarillo, verde, azul y naranja.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251096055 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-06-06 | SENSIStrip Almond 20 Tests HU0030110; SENSIStrip Egg White 20 test (Cat. nr. HU0030116); SENSIStrip Walnut 20 Tests (Cat. nr. HU0030133); SENSIStrip Peanut 20/5 Tests (Cat. nr. HU0030128/HU0030168 | GOLD STANDARD DIAGNOSTICS | NO | (Cat.nr. HU0030110): Dispositivo de flujo lateral para la determinación de almendra en alimentos y como control de limpieza; Cat. nr. HU0030116: Dispositivo de flujo lateral para la determinación de proteínas de clara de huevo en alimentos y como control de limpieza monitoreo. HU0030133: Dispositivo de flujo lateral para la determinación de nueces en alimentos y como control de limpieza.; HU0030128/HU0030168): Dispositivo de flujo lateral para la determinación de cacahuete en alimentos y como control de limpieza. | KITS X 20 o 5 TEST. KITS 96 determinaciones. | Cat. Nr HU0030110; Cat. nr. HU0030116; Cat. nr. HU0030133; Cat. nr. HU0030128/HU0030168 | De acuerdo con lo anterior, los productos, SENSIStrip Almond 20 Tests HU0030110; SENSIStrip Egg White 20 test (Cat. nr. HU0030116); SENSIStrip Walnut 20 Tests (Cat. nr. HU0030133); SENSIStrip Peanut 20/5 Tests (Cat. nr. HU0030128/HU0030168), al ser usados para la detección de residuos de alimentos en las superficies de fabricación de alimentos en los procedimientos rutinarios de limpieza y desinfección y en la detección de residuos de proteínas y toxinas en las muestras de alimentos; NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que los mismos NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". De igual manera se señala que estos productos NO PODRÁN SER USADOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251140212 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-06-06 | FORMOL ISOTONICO 5% | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Formaldehído en solución isotónica, empleado como preservante y fijador de estructuras histológicas en procesos de histología y anatomía patológica. No utilizar con propósitos diagnósticos. Provoca escasa retracción tisular y es compatible con la mayoría de las técnicas y tinciones histológicas. | 200 mL, 500 mL, 1 L y 4 L(Galón) | 19307 | Considerando la aplicación del producto FORMOL ISOTONICO 5% Ref 19307 en el inserto: “Formaldehído en solución isotónica, empleado como preservante y fijador de estructuras histológicas en procesos de histología y anatomía patológica”, el producto mencionado NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 3 del 11 de abril de 2018 en donde se indicó lo siguiente respecto a un “FIJADOR PARA MUESTRAS DE INMUNOHISTOQUIMICA QUE REEMPLAZA EL FORMOL.”: Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano.), el Producto “FineFIX MARCA MILESTONE SRL” NO es considerado un Dispositivo Médico ni Reactivo de Diagnóstico In Vitro. Concepto ratificado en el Acta No. 1 del 12 de febrero de 2020, en donde se solicitaba concepto para establecer si los formoles o sustancias afines, indicados para el uso en fijación, conservación y almacenamiento de tejidos u órganos, eran considerados un dispositivo o un reactivo de diagnóstico, en donde se señaló lo siguiente: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se ratifica el concepto emitido en el acta 3 del 2018 numeral 3.9, de conformidad en lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano.) | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
2016185157 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-06-09 | SOLUCIONES DE LAVADO Y LIMPIEZA PARA EL ANALIZADOR DIMENSION RXL-EXPAND-EXL: | SIEMENS | NO | heterogéneo. Sample Probe Cleaner; Reagent Probe Cleaner e IMT Probe Cleaner se utilizan para limpiar las sondas de muestra y reactivos, y de la cánula de IMT de los sistemas DIMENSION CLINICAL CHEMISTRY, respectivamente. Chemistry Wash es utilizado para limpiar el sensor de la sonda. | Chemistry Wash: 1700 mL Reagent Probe Cleaner: 500 mL Sample Probe Cleaner: 1000 mL IMT Probe Cleaner: 20 Ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, los productos: Chemistry Wash; Reagent Probe Cleaner; Sample Probe Cleaner e IMT Probe Cleaner; NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 la cual señala: "Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas". Así mismo, los productos NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto). En razón a lo anterior, si bien los productos mencionados no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20241325924 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | POWERBOOST PRO+ COMPACT. MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO CALIENTE + FRÍO con nombre genérico MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO CALIENTE + FRÍO. | SHARPER IMAGE | SI | Masajeador de tejido profundo Caliente + Frío El masajeador de percusión de calor y frío está diseñado para brindar alivio específico mediante el uso de una terapia de percusión dinámica, combinada con elementos de calentamiento y enfriamiento para una mejor relajación y recuperación muscular. Sus diversos nodos permiten una intensidad personalizable, lo que ofrece una solución versátil para la relajación muscular. Zonas corporales aplicables: •Cabezal de terapia de frío y calor: Bueno para todas las áreas del cuerpo. •Cabezal redondo: Impacta un área mayor para mejor comodidad. Bueno para los glúteos, muslos, brazos y espalda. •Cabezal Plano: Impacto tipo martillo para una recuperación profunda. Bueno para el pecho, hombros, espalda. •Tenedor: Doble impacto para balancearse de lado a lado sobre los nudos musculares. Ideal para hombros, bíceps, pantorrillas y pies. | Caja plegadiza x 1 unidad | 10190653 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto POWERBOOST PRO+ COMPACT. MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO CALIENTE + FRÍO con nombre genérico MASAJEADOR DE TEJIDO PROFUNDO CALIENTE + FRÍO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, donde menciona que “El masajeador de percusión de calor y frío está diseñado para brindar alivio específico mediante el uso de una terapia de percusión dinámica, combinada con elementos de calentamiento y enfriamiento para una mejor relajación y recuperación muscular”, se concluye que el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20241335502 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA TECNICAS DE RODILLA con nombre genérico MATERIAL DIDACTICO PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | ARTHREX | NO | Estos productos son fabricados para brindar una alternativa y fortalecer el entrenamiento al personal médico que están interesados en técnicas quirúrgicas de innovación y de gran calidad. El uso de estos productos es realizar entrenamiento en áreas destinadas para capacitar y dar a conocer los nuevos productos utilizando las mejores técnicas en los procedimientos quirúrgicos; en este espacio se busca que el médico pueda resolver dudas y conozca las diferentes alternativas a la hora de realizar procedimientos de artroscopia minimizando riesgo en daño de tejido y exposición del paciente. | Los productos que son elaborados para ser usados en entrenamiento son empacados en una bolsa transparente no estéril con etiqueta de color naranja y un sticker en donde se indica que está prohibido su venta y uso en humanos | AS-4570R FiberStitch Implant, REVERSE With two Polyester Implants and 2-0 FiberWire 3 AS-4570 FiberStitch Implant, Curved With two Polyester Implants and 2-0 FiberWire 6 AS-4570-24 FiberStitch Implant,24" Curved With two Polyester Implants and 2-0 FiberWire 3 AS-4570S FiberStitch Implant, STRAIGHT With two Polyester Implants and 2-0 FiberWire 3 AS-12990N KNEE SCORPION NEEDLE 3 AS-4505 portal skid 3 AS-7222 2.0 FIBER STICk 3 AS-5815 SUTURE CUTTER 2-0 3 AS-2324PSLC SwiveLock, 4.75 Peek 12 AS-1588TB-3IB ABS BUTTON ,CONCAVE 11 3 AS-1589RT EXTENDER BUTTON 1 AS-1588RTT2 FIBERTAG TR II 3 AS-1204FF FLIP CUTTER 3 AS-4020P-07 FASTTHREAD PEEK INTERFERANCE SCREW 7X20 3 AS-4020P-08 FASTTHREAD PEEK INTERFERANCE SCREW 8X20 3 AS-1297L GUIDE PIN W SUTURE EYE 2.4MM 3 AS-4020C-07 SCREW 7MM 3 AS-2325PSLC PEEK SwiveLock 3.5 X 1.,8 mm 6 AS-7237 FIBER TAPE 2 mm 1 ABS-8981-08S Oats 2.0 1 AS-1927D DRILL SPADE TIP 1 AS-8703 Micro SutureLasso, Straight 1 AS-8702 Micro SutureLasso, Major Bend 1 AS-4060S SUTURING SET, PROTECTOR MENISCUS 1 AS-7221 #2-0 FiberWire®, blue 9 AS-1588BTB-2J BTB TightRope II 3 AS-1588RT ACL TightRope RT 3 AS-1588TB-4 ABS Button, Round, Concave 14 mm 1 AS-1588RT-2J TIGHTROPE II RT, W/ADDITIONAL FLIPPING SUTURE 3 AS-1588RT-IB TIGHTROPE II RT , W/ FIBERTAPE FOR IB 3 AS-1588TN-20 TIGHTROPE II ABS, IMPLANT 3 AS-7209 FiberStick 3 AS-7209T Tiger Stick 3 AS-4020C-08 FASTTHREAD BIOCOMPOSITE INTERFERANCE SCREW 8X20 1 AS-4030C-07 FASTTHREAD BIOCOMPOSITE INTERFERANCE SCREW 7X30 1 AS-4020C-09 FASTTHREAD BIOCOMPOSITE INTERFERANCE SCREW 9X20 1 AS-4030C-09 FASTTHREAD BIOCOMPOSITE INTERFERANCE SCREW 9X30 1 AS-4030C-10 FASTTHREAD BIOCOMPOSITE INTERFERANCE SCREW 10X30 1 AS-4020P-09 FASTTHREAD PEEK INTERFERANCE SCREW 9X20 1 AS-7500 SUTURE TAPE 1.3 W NDL 6 AS-7200 FIBERWIRE #2 W NDL 12 AS-7233 Fiber Wire #2 9 AS-7234 FIBERLOOP #2 9 AS-7234T TIGERLOOP #2 9 AS-13211 MPFL Template 1AS-1407LP 7mm low-profile reamer 3 AS-1249 1.1mm nitinol 3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251101391 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-06-09 | XILOL | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Disolvente orgánico multipropósito. Producto químico de laboratorio. Uso analítico y de laboratorio. Usos industriales. Usos profesionales. No utilizar para propósitos diagnósticos. | 200 mL, 500 mL, 1L, galón (4L) garrafa (20L). | No registra | Con fundamento en lo anterior, el producto XILOL, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251116504 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | Sodio Hidróxido 0.1N (0.4%) solución acuosa Sodio Hidróxido 0,25N (1%) solución acuosa Sodio Hidróxido 0.4N (1.6%) solución acuosa Sodio Hidróxido 0.5N (2%) solución acuosa Sodio Hidróxido 1N (4%) solución acuosa Sodio Hidróxido 2.5N (10%) solución acuosa. | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Producto químico de laboratorio. De uso en laboratorio químico, laboratorio clínico y en procesos industriales. | 100 mL, 500 mL, 1000 mL. | No registra | Los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado reactivo de diagnóstico In Vitro
20251139591 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | CDWU-H, CDWU con Nombre genérico INDICADOR PARA PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE CAVITACIÓN ULTRASÓNICA – SOPORTE PARA INDICADOR DE LIMPIEZA ULTRASÓNICO. | “TERRAGENE / CHEMDYE” | NO | “CDWU-H: Uso previsto: Diseñado para sostener indicadores de lavado por ultrasonido. CDWU: Uso previsto: Diseñado para el control de rutina de procesos de limpieza por ultrasonido y para el monitoreo de la eficacia de la cavitación ultrasónica.” | CDWU-H: 10 unidades por caja CDWU: 6 unidades o 30 unidades por caja.” | CDWU-H, CDWU.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251139615 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | PRO1 ENDO, SWE -3.0, SWE -2.0, SWE -1.7 con Nombre genérico Sistema de control de higiene para la detección y cuantificación de proteínas en instrumentos canulados, Hisopos de alta absorción para chemdye para uso con pro1 endo. | TERRAGENE / CHEMDYE” | NO | PRO1 ENDO diseñado para verificar la limpieza de los instrumentos canulados mediante la detección de residuos de proteínas que pueden quedar después del proceso de limpieza. SWE -3.0, SWE -2.7, SWE -2.0, SWE -1.7: diseñados específicamente para su uso en instrumentos canulados.” | PRO1 ENDO: Caja con 20 unidades SWE -3.0: Caja con 5 unidades SWE -2.7: Caja con 5 unidades SWE -2.0: Caja con 5 unidades SWE -1.7: Caja con 5 unidades.” | PRO1 ENDO, SWE -3.0, SWE -2.0, SWE -1.7.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251139842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | CEPILLOS DE LIMPIEZA ENDOSCOPICOS con Nombre genérico CEPILLOS DE LIMPIEZA ENDOSCOPICOS. | “INTERSTER” | NO | “3FRIN550730 - 3FRIN550763 - 3FRIN550735 - 3FRIN550732 - 3FRIN550731 - 3FRIN550764 - 3FRIN550765 - 3FRIN550723 - 3FRIN550737 - 3FRIN550774 - 3FRIN550804 : Los endoscopios son complejos y requieren un enfoque diferente al de otros instrumentos médicos. Es fundamental realizar una limpieza previa adecuada con los productos adecuados. Un endoscopio limpio comienza eliminando la suciedad visible mediante una limpieza exhaustiva. Un instrumental complejo requiere cepillos diferentes. Para la seguridad del paciente y del cubículo, así como para la eficacia del proceso, es fundamental utilizar el producto adecuado | “3FRIN550730 Caja por 50 - 3FRIN550763 Caja por 50 - 3FRIN550735 Caja por 50 - 3FRIN550732 Caja por 50 - 3FRIN550731 Caja por 50 - 3FRIN550764 Caja por 50- 3FRIN550765 Caja por 50 - 3FRIN550723 Caja por 50 - 3FRIN550737 Caja por 50 - 3FRIN550774 Caja por 50 - 3FRIN550804 Caja por 100.” | “ 3FRIN550730 - 3FRIN550763 - 3FRIN550735 - 3FRIN550732 - 3FRIN550731 - 3FRIN550764 - 3FRIN550765 - 3FRIN550723 - 3FRIN550737 - 3FRIN550774 - 3FRIN550804.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141181 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | Kit de Discos para SIMOA SR-X con Nombre genérico Kit de Discos para SIMOA SR-X. | “Quanterix Corporation” | NO | “El Kit de Discos (#103707) contiene consumibles compatibles con la plataforma Quanterix SR-X utilizados en inmunoensayos diseñados para medir la concentración de sustancias específicas (biomarcadores) en suero, plasma u otros fluidos biológicos. Este kit es para uso en investigación únicamente, NO para procedimientos de diagnóstico. El Kit de Discos SIMOA debe almacenarse en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. Este producto no está clasificado como peligroso según las regulaciones de OSHA (29 CFR 1910.1200). Número de Pruebas: El kit es suficiente para 4 placas, con cada placa soportando 96 pruebas, totalizando hasta 384 pruebas. Condiciones Operativas: Diseñado para operar bajo condiciones estándar con la plataforma Quanterix SR-X. | KIT | Este insumo, de referencia 103077, es para uso exclusivo en investigación científica, es decir que no se comercializará, no se utilizará en espacios fuera de laboratorios de investigación y no se utilizará en procesos de diagnóstico o clínicos. Este insumo es necesario para el desarrollo del proyecto de investigación denominado: "DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN VOLUNTARIOS DE MEDIANA EDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE VIDA, BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA" ejecutado por el IDCBIS. El IDCBIS planea adquirir 5 kits del insumo requerido, a la empresa Immuno American.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada NOTA: ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN INVESTIGACIÓN ÚNICAMENTE, NO PARA PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141959 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | OTOSAN BALSAMIC PATCH Nombre Genérico: PARCHES DE AROMATERAPIA | OTOSAN | NO | LOS PARCHES DE AROMATERAPIA OTOSAN® BALSAMIC PATCH ALIVIAN LA CONGESTIÓN NASAL GRACIAS A LA LIBERACIÓN PROGRESIVA DE VAPORES BALSÁMICOS BENEFICIOSOS. APLICAR SOBRE LA ROPA O SOBRE OBJETOS. APTO PARA ADULTOS Y NIÑO. NO APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA PIEL | PRESENTACIÓN X 7 UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: OTOSAN BALSAMIC PATCH Nombre Genérico: PARCHES DE AROMATERAPIA este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, el interesado deberá solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Prodcutos Bilógicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251145483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | ART/glove con nombre genérico ART. | ART/WEAR | SI | Un dispositivo portable que ayuda a reducir los síntomas del temblor esencial y el temblor de Parkinson. Es una prenda elástica con un 80% de elastano y un 20% con polímeros de poliamida, tela conductiva, sensores, motores tipo moneda y un módulo electrónico para el procesamiento de señales y comunicación vía bluetooth Nuestro producto ofrece novedades como: 1.Electrónica extraíble para lavado 2. Chips electrónicos integrados y batería autónoma. 3. Compresiones selectivas hechas a la medida 4. Calibración personalizada del dispositivo. 5. Conexión bluetooth con aplicación móvil El modo de uso es el siguiente: - Colóquese la prenda compresiva estirando la tela desde los bordes extremos hasta que se ajuste de forma cómoda. - Posicione el bolsillo electrónico sobre la prenda compresiva y ajuste con los velcros incorporados. - Presione el botón de encendido, para realizar la conexión del dispositivo a la aplicación móvil deslice su dedo sobre la tapa del dispositivo hasta que alumbre. - Limite su exposición al agua. - Lavar la prenda compresiva a mano. - Para limpieza del bolsillo electrónico desconecte la batería y lave en seco, la tela antifluido evitará la formación de manchas. - Evite la sobrecarga de su dispositivo, conecte su dispositivo a una fuente de voltaje estable. | Por unidad. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ART/glove con nombre genérico ART., es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo IIa, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)”Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. | IIB
20251148035 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-09 | DETER ALCALINO Ref. 14024. | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Detergente líquido Industrial alcalino biodegradable. Detergente de uso Institucional e industrial, empleado en limpieza de superficies en laboratorios químicos y clínicos, industrial de alimentos, restaurantes, instalaciones hospitalarias, clínicas, veterinarias y odontológicas. El Deter Alcalino remueve manchas de colorantes, residuos orgánicos, residuos biológicos, aceites y grasas incrustadas en superficies y pisos. | 1 L, 2 L, 4 L (Galón) y 20 L (Garrafa) | No registra | El producto DETER ALCALINO Ref. 14024, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | No obstante, debido a que el producto es un detergente para uso en superficies de diversas instalaciones, el interesado puede solicitar el respectivo Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251105052 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION THERAPEUTIC APPARATUS con nombre genérico ESTIMULADOR MAGNETICO TRANSCRANEAL | LEBANG | SI | Dispositivo de estimulación no invasiva orientado al bienestar neurocognitivo. Favorece la relajación mental. Contribuye al equilibrio del sistema nervioso central. Promueve la sensación de tranquilidad en situaciones de estrés cotidiano. Dispositivo de neuroestimulación no invasiva diseñado para promover el equilibrio cognitivo y el bienestar mental, se utiliza el campo magnético con una determinada frecuencia e intensidad emitida por el instrumento. | No aplica | No aplica | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION THERAPEUTIC APPARATUS con nombre genérico ESTIMULADOR MAGNETICO TRANSCRANEAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, | IIa
20251105348 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | RED LIGHT THERAPY PANEL con nombre genérico JY100 | No aplica | SI | Dispositivo de tecnología infrarroja diseñado para brindar confort térmico y contribuir al bienestar físico. Favorece la relajación muscular y articular. Promueve una sensación de alivio post-actividad física. Ayuda a la preparación de tejidos antes de rutinas de cuidado personal. | No aplica | No aplica | Que mediante la información aportada se identifica que el producto RED LIGHT THERAPY PANEL con nombre genérico JY100, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, dentro de las cuales el fabricante menciona como indicaciones de uso en el manual de usuario: “alivio del dolor, acelera la curación de quemaduras, reparación de la piel, aumenta la función hepática”, entre otros. En consecuencia, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...) ( | IIa
20251105352 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | PULSETTO con nombre genérico MASAJEADOR DE CUELLO. | PULSETTO | NO | Dispositivo de estimulación no invasiva diseñado para promover la relajación y el confort en el día a día. Favorece la sensación de calma durante momentos de tensión cotidiana. Contribuye al equilibrio físico y mental en contextos de alta demanda. Ayuda a la preparación del cuerpo para estados de reposo. El propósito de pulseto es brindar resiliencia al estrés y bienestar a personas de todos los ámbitos de la vida mediante la utilización de metodologías efectivas y tecnología de punta. | No aplica | No aplica | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251135749 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | FREENOSE DEEP BREATH con Nombre genérico DISPOSITIVO MEDICO EN SPRAY NASAL DE SOLUCIÓN SALINA HIPERTÓNICA CON ESENCIAS NATURALES | No registra | NO | FREENOSE DEEP BREATH está indicado para ayudar a aliviar los procesos que se producen con la secrecion nasal, como el exceso de mucosidad, mediante la hidratacion y limpieza a fondo las fosas nasales. INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA, CLORURO SÓDICO (2,5%), 1,2-PROPILENGLICOL, ACEITE DE RICINO HIDROGENADO ETOXILADO, ALOE VERA, ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO RADIATA, ACEITE ESENCIAL DE ABETO BALSÁMICO, ALCOHOL BENCÍLICO, SAL DISÓDICA EDTA DESHIDRATADA, MEZCLA DE TOCOFEROLES NATURALES, CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO Y CLORURO DE BENZALCONIO. MODO DE USO Y DOSIS RECOMENDADA: Adultos y niños a partir de 6 años: 1 pulverización hasta 3 veces al día. 1 - Agitar el frasco antes de usar y retirar el tapón protector. La primera vez que utiliza, puede requerir presionar varias veces el hasta la pulverización del producto. 2 - Introducir suavemente el aplicador nasal en una fosa nasal y presionar la bomba para aplicar el producto. 3 - Repita el proceso con la otra fosa nasal. 4 - Limpie la punta con agua y séquela. 5 - Cubra el aplicador nasal con el tapón protector hasta el siguiente uso. | Frasco pulverizador de 20 ml con aplicador para dosificación | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado un dispositivo de uso humano.
20251136094 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | CUBREZAPATOS DESECHABLE con Nombre genérico Cubrezapatos. | VIDWELL® | NO | Laboratorio/ Farmacia/ Industria química/ Hospital/ Clínica/ Congelador/ Ganadería/ Industria alimentaria/ Hotelería/ Restauración/ Aislamiento normal de pies en lugares limpios | 100 piezas/bolsa, 1000 piezas/cartón | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140251 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | Ventosas DS, DI, SL anillo con Nombre genérico Ventosas DS, DI, SL anillo. | LCS | NO | Los accesorios están previstos para la inserción y remoción de lentes de contacto esclerales, rígidos, híbridos e incluso blandos. | Las ventosas SL x 1 und, las ventosas DS x1 unidad, las ventosas DI x 1 unidad, anillo en estuche x 1 undidad. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141969 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | Nasal Fresh Otosan inhalador con Nombre genérico Stick Nasal | OTOSAN | NO | Nasal Fresh Otosan® es un práctico stick a base de aceite esencial de eucalipto, mentol y alcanfor que proporciona una sensación inmediata de bienestar | Presentación unitaria | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas, mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251144020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-10 | CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL, TORNILLOS Y PLACAS DE ARTHREX Nombre Genérico: CAJAS PARA INSTRUMENTAL ORTOPEDICO | ARTHREX | NO | LAS CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, PLACAS Y TORNILLOS DE ARTHREX, SON DISEÑADAS ESPECIFICAMENTE PARA LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS CON EL FIN DE ALMACENAR, PROTEGER, TRANSPORTAR Y DAR SOPORTE EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL. | UNIDAD | Número de Referencia Descripcion AR-8750C-SC-01 Compression Screw Caddy, 5.0 mm Large AR-8750C-SC-02 Compression Screw Caddy, 7.0 mm X-large AR-8943C-FN FibuLock Nail Tray Insert AR-8943C-FNS FibuLock Nail Caddy-Screw Insert | De acuerdo con lo anterior, el producto: CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL, TORNILLOS Y PLACAS DE ARTHREX Nombre Genérico: CAJAS PARA INSTRUMENTAL ORTOPEDICO este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251111050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-11 | PARTIDORES DE PASTILLAS, PULVERIZADORES, PASTILLEROS, PARTIDORES DE AMPOLLAS | EL-COMP - CARETEK - DM | NO | LOS PARTIDORES DE PASTILLAS SON DISPOSITIVOS QUE PERMITEN REALIZAR CORTES EN LAS PASTILLAS HACIENDO MAS FACIL LA TOMA DE MEDICAMENTOS EN DOSIS MEDIAS O PARCIALES. EL PULVERIZADOR DE PASTILLAS ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE TOMAR MEDICAMENTOS DE FORMA SUELTA Y PULVERIZADA SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA PACIENTE. LOS PASTILLEROS SON COMPARTIMIENTOS QUE PERMITEN ALMACENAR LAS PASTILLAS SEGÚN LAS DOSIS A TOMAR DURANTE EL MES, DIA O SEMANA. EL PARTIDOR DE AMPOLLAS ES UN DISPOSITIVO EMPLEADO EN LA APERTURA DE AMPOLLAS DE VIDRIO EVITANDO CORTES AL PERSONAL ASISTENCIAL | EMPAQUE INDIVIDUAL | (REFERENCIAS Y/O MODELOS DEL PRODUCTO) PARTIDOR DE PASTILLAS, PULVERIZADOR DE PASTILLAS, PARTIDOR/PULVERIZADOR DE PASTILLAS, PASTILLERO SEMANARIO, PASTILLERO SEMANARIO VERTICAL, PASTILLERO CON ALARMA, PASTILLERO DIARIO 4 DOSIS, PASTILLERO DIARIO 3 DOSIS, PASTILLERO DIARIO 2 DOSIS, PASTILLERO BRAILLE, PASTILLERO MENSUAL, PASTILLERO GIRATORIO, PARTIDOR DE AMPOLLAS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251096330 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-12 | STEMI 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN – CIAT con nombre genérico: ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA. | Carl Zeiss Microscopy GmbH | NO | El uso específico de un equipo incluido en la factura No. 1143660431 (Stemi 508) (Serie número 3970200124) adquirido por CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) para ser utilizado en observaciones de semillas y granos de arroz y semejantes. | Unidad | STEMI 508 | acuerdo con lo anterior, aunque el producto UNIDAD DE REFRACCION con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO es utilizado en humanos, este no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto STEMI 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN – CIAT con nombre genérico: ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA no podrá ser utilizado para analizar muestras de origen humano, solo para observar y/o analizar semillas y granos de arroz y semejantes. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.