20211086317 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-10 08:56 | 1. Universal Library Preparation Kit XK-005-24 3822009090401 2. Universal Library Preparation Kit XK-008-24 3822009090401 3. NGS Universal Index Kit (Illumina) YK001-001 3822009090405 4. NGS Universal Index Kit (Illumina) YK001-002 3822009090405 5. ChromInst TM Universal Library Normalization Kit (Illumina) KT100802348 3822009090405 6. Sample Preservation Buffer XK-043 3822009090401 Están contemplados entre los productos que SI requieren Registro Sanitario, para su importación o comercialización en Colombia, como reactivo In vitro del Decreto 1036 de 2018, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud . NOTA: Los productos anteriormente mencionados NO requerirán registro sanitario, siempre que éstos se comercialicen únicamente a instituciones de investigación y /o docencia, para propósitos de investigación, y NO para procedimientos diagnósticos. | N/A | NO | Kit universal de preparación de bibliotecas. Kit de índice universal NGS. Tampón de conservación de muestras El solicitante declara que los productos son de uso propio de la compañía. Son de uso en investigación, y no serán usados en la prestación de servicios de salud. | N/A | N/A | Están contemplados entre los productos que SI requieren Registro Sanitario, para su importación o comercialización en Colombia, como reactivo In vitro del Decreto 1036 de 2018, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud . NOTA: Los productos anteriormente mencionados NO requerirán registro sanitario, siempre que éstos se comercialicen únicamente a instituciones de investigación y /o docencia, para propósitos de investigación, y NO para procedimientos diagnósticos. El solicitante declara que los productos son de uso propio de la compañía. Son de uso en investigación, y no serán usados en la prestación de servicios de salud. Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, el producto en mención SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, siempre que éste sea comercializado para la prestación de Servicios de Salud . | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20211145224 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:28 | MINI INCUBATOR ICT-F18 18 LT / MINI INCUBADORA ICT-F18 18 LT - HORNO DE VENTILACIÓN FORZADA | DIAPATH | NO | La mini incubadora ICT-F18 es un horno de ventilación forzada ideal para su uso en el laboratorio de Anatomía Patológica. Fabricado en chapa de acero pintado con polvo epoxi antiácido, con interior de aluminio anodizado con dos baldas. Tiene una puerta de plexiglás transparente que permite la inspección de la cámara sin perturbar el equilibrio térmico. Horno pequeño de aire forzado utilizado para secar porta objetos | Un horno de ventilación + 2 estantes cómo accesorios | 720.8070.10 - Mini incubator ICT-F18 de Diapath” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211153582 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:33 | MSHIFT / M-SHIFT TROLLEY - SISTEMA DE TRANSPORTE PARA EQUIPOS E INSTRUMENTOS- ACCESORIOS Y REPUESTOS/DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE Y SOPORTE DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS MEDICOS | GETINGE | NO | Dispositivos diseñados para brindar una estructura segura donde se pueden fijar los equipos o dispositivos médicos mientras son transportados junto al paciente (o sin el) y/o son utilizados al lado de una cama, camilla o mesa de cirugía según sea el caso. | Unidad | M-SHIFT , M-SHIFT Trolley” NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMEDICO. Pagina | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211155274 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:35 | GENEMARKER - SOFTWARE DE ANALISIS GENÉTICO | SOFTGENETICS | NO | GeneMarker® es un software de genotipado único que ha sido diseñado para proporcionar a los investigadores genéticos una herramienta de genotipado “amigable para los biólogos”. La navegación vinculada y el diseño intuitivo del programa lo hacen fácil de usar, mientras que su precisión, velocidad y una amplia colección de aplicaciones post-genotípicas lo convierten en una poderosa herramienta de investigación. Para uso en investigación | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211155472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:42 | QUADCOUNT™– AUTOMATIC CELL COUNTER - CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO | ACCURIS INSTRUMENTS | NO | Es un sistema de recuento celular totalmente automatizado basado en una técnica de microscopía de campo claro para el recuento de células de mamíferos | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211159840 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:43 | ESTERILIZADOR DE AIRE COLOCADO SOBRE EL SUELO | BIOBASE | NO | Es adecuado para la desinfección dinámica del aire interior en entornos de clase II, III y IV de hospitales, salas familiares, escuelas, bibliotecas, estaciones de sangre. Fábrica de alimentos y bebidas, fábrica de productos farmacéuticos, catering y otros lugares | Unidad | BK-G-1200, BK-B-600, BK-B-800, BK-B-1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211160897 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:46 | VERITIPRO™ THERMAL CYCLER - TERMOCICLADOR VERITIPRO™ | VERITIPRO™, APPLIED BIOSYSTEMS, THERMO FISHER SCIENTIFIC | NO | El termociclador VeritiPro ™ es un termociclador de punto final, diseñado específicamente para la amplificación de ácidos nucleicos mediante el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La interfaz de usuario incluye una pantalla táctil con una pantalla gráfica que muestra la hora, el estado y la temperatura de cada ejecución. Un teclado de pantalla táctil le permite ingresar información en campos en la pantalla de visualización. Hay dos modelos diferentes de termociclador, uno con un bloque VeriFlex ™ de 96 pocillos y el otro con un bloque de 384 pocillos | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A48140 VeritiPro™ Thermal Cycler, 384 well A47395 VeritiPro™ 384-well Thermal Cycler VeritiPro™ Thermal Cycler” NOTA: ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO PARA DIAGNOSTICO, USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211164617 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:48 | CAMARA ANTERA 3D - CAMARA DE RECONECCION DE IMÁGENES | ANTERA | NO | Antera 3D® es una cámara desarrollada por Miravex Limited, que le permite capturar imágenes de alta resolución para documentar sus tratamientos y procedimientos. Antera 3D® utiliza un método óptico innovador y algoritmos matemáticos complejos para adquirir imágenes en tres dimensiones. La cámara antera únicamente tiene fines de recolección de imágenes más nunca se usará con fines diagnósticos. | Presentación Unitaria + Accesorios | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211169886 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:50 | SELLADOR DE TUBULADURA - XS1010 | TERUMO, TERUMO BCT | SI | Para sellado de tubos de PVC que contienen sangre o componentes sanguíneos | Unidad | XS1010 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto SELLADOR DE TUBULADURA - XS1010 – Marca: TERUMO, TERUMO BCT, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211170337 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:54 | MESA ELECTRICA | NINGBO MING SING OPTICAL R & D CO.,LTD. (I-OPTIK) | NO | Mesa eléctrica para consultorio para colocar equipos médicos. | Unidad en empaque individual | NT-118 NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE EQUIPO BIOMEDICO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211174805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 17:58 | SILLA SANITARIA | N/A | SI | Está pensadas para permitir el desplazamiento del sanitario escusado hasta aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, como los que tienen paraplejia , cuadriplejia, los ancianos o con un muy fuerte dolor en las extremidades inferiores , imposibilidad de sostenerse de pie o caminar e híper obesidad | Empaque Unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto SILLA SANITARIA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…).” | I
20211118334 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-13 20:14 | PIEZA DE MANO PARA LABORATORIO DENTAL | MARATHON | NO | SE UTILIZA PARA EL PULIDO DE PIEZAS DENTALES EN LABORATORIO DE MECANICA DENTAL, A LA CUAL SE LE PUEDE ADAPTAR DIFERENTE INSTRUMENTOS ROTATORIOS PARA DAR ACABADO A PROTESIS DENTALES FABRICADAS EN DIFERENTES MATERIALES, TALES COMO ACRILICO, CERAMICA, METALICAS, YESOS Y TODOS LOS MATERIALES USADOS EN LABORATORIO DE MECANICA DENTAL | UNIDAD | SDE-S40, SDE-H38L, SDE-SM45C, SDE-SH37LN, SDE-SH37L(M45), SDE-H37L1, SDE-H35SP1, SDEH37LSP, SDE-BM50S1, SDE-BM40S1, SDE-M33E, SDE-H37SP, SDE-H200, SDE-SH300S, SDEMH20( 30K), SDE-M33ES, SDE.M300ES | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211177475 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-14 07:50 | LÍNEA DE SISTEMAS DE CROMATOGRAFÍA - NGC / SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE MEDIA PRESIÓN | BIORAD LABORATORIES | NO | EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE MEDIA PRESIÓN USADO PARA PURIFICACIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN INVESTIGACIÓN, PROCESOS DE DESARROLLO Y LABORATORIOS DE DESARROLLO DE ESCALAMIENTO. EQUIPO MODULAR QUE SE ACOMODA A LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO A DESARROLLAR. PERMITE SISTEMA COMBINADO O SIMPLE DE PURIFICACIÓN, CON SOFTWARE DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS. BOMBAS DE FLUJO DE 10mL/min Ó 100mL, MÓDULO MEZCLADOR DE 750μL, 2, 5 Y 12 mL, INYECCIÓN DE MUESTRA AUTOMÁTICA, CON VALVULA, CON EL SOFTWARE Y PANTALLA TOUCH.COLECTOR DE FRACCIONES OPCIONAL QUE PUEDE SER AUTOMATIZADA PARA PASAR DE LO ANALITICO A LO PREPARATIVO. SEPARACION CROMATOGRÁFICA EN GRADIENTE Y ALTA RESOLUCIÓN PERMITESEPARAR PEPTIDOS, ACIDOS NUCLEICOS, PROTEINAS Y OTRAS MOLECULAS CROMOGÉNICAS. PERMITE CAMBIAR LAS COLUMNAS. DETECCIÓN DE MUESTRA UV/VIS DE HASTA CUATRO LONGITUDES DE ONDA SIMULTÁNEAS. | N/A | N/A | NOTA: DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL USUARIO, Y LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE, EL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS, ÚNICAMENTE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁN SER USADOS EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211172376 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-14 07:51 | Separador de ácidos nucleicos por electroforesis | Agilent | NO | Uso previsto del sistema TapeStation 4200 Los sistemas TapeStation 4200 (G2991A y G2991B) están destinados a separar los ácidos nucleicos mediante electroforesis. El sistema detecta: • ADN bicatenario teñido con fluorescencia, incluido ADN genómico y libre de células • ARN total teñido con fluorescencia (eucariota y procariota) Los sistemas TapeStation 4200 están diseñados para uso profesional para ejecutar exclusivamente dispositivos Agilent ScreenTape con reactivos asociados y consumibles específicos. NOTA: Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico | 1 Sistema (1 dispositivo + accesorios y consumibles dependiendo del número del sistema) | N/A | NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL MANUAL, EL EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN, SE ENCUENTRA PROHIBIDO SU USO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211177990 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-14 10:09 | GUANTES DESECHABLES DE NITRILO | CREATTOR | NO | GUANTES DESECHABLES DE NITRILO EMPLEADOS PARA USO INDUSTRIAL. INDICACIONES: GUANTES DESECHABLES DE NITRILO PARA UN SOLO USO GUANTES AMBIDIESTROS GUANTES FABRICADOS CON UNA CAPA FINA DE NITRILO QUE PERMITE ALTA SENCIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA OFRECEN PROTECCIÓN Y RESISTENCIA A UNA LATA GAMA DE DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS MATERIAL SINTETICO LIBRE DE LA PROTEINA DE LATEX COMPUESTOS POR CAUCHO NITRILICO (NITRATO DEBUTADIENO) / NBR (NITRILE BUTADIENE RUBBER) GUANTES PARA USO INDUSTRIAL, NO DEBEN SER EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA MÉDICA GUANTES LIBRES DE TALCO | CAJA POR 100 UNIDADES DE GUANTES AMBIDIESTROS | C2018000 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO (CAJA POR 100 UNIDADES DE GUANTES AMBIDIESTROS) | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211175335 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-14 17:36 | FORMOL 10% V/V (Tamponado pH 7,0)/ Solución Tamponada a pH 7,0 para uso histológico. Medio de fijación previo a la inclusión, para tejidos o muestras que requieran procesamiento y corte en micrótomo y posterior visualización al microscopio óptico. | BIOPACK | NO | El Formol 10% v/v (Tamponado pH 7,0) es un fijador químico ampliamente usado en la comunidad científica, por la correcta preservación del tejido, porque actúa como conservante, produce poca retracción tisular, y es compatible con la mayoría de las técnicas y tinciones histológicas, incluidas las técnicas de inmunohistoquímica e hibridación in situ. Medio de fijación previo a la inclusión, para tejidos o muestras que requieran procesamiento y corte en micrótomo y posterior visualización al microscopio óptico. Solución fijadora que tiene por objeto precipitar las proteínas, aumentar la consistencia de los tejidos, inactivar las enzimas proteolíticas e inhibir el crecimiento bacteriano y por lo tanto, preservar la constitución química y la morfología de los componentes titulares, sobre las muestras para técnicas histológicas, previo a su inclusión en parafina. Para las técnicas histológicas en general, y en particular técnicas de diagnóstico inmunohistoquímicas y moleculares, es un punto crítico tanto la fijación inmediata de las muestras de tejido como el pH del formol utilizado para la fijación, ya que el uso de formol con un pH inferior a 6.8 o 7 puede deteriorar determinantes antígenos cruciales | Envase 1000 Ml, Envase 5 L y Bag in Box 10 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211163970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-14 19:22 | PADS ESSENTIAL | HIGIETEX | NO | Retirar el maquillaje Aplicación de medicamentos tópicos Retirar esmalte de uñas Limpieza de superficies | Paquete por 50 unidades de almohadillas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20211176989 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-15 10:36 | Norma-iOptiClean - WBC Hard Clean solution | N/A | NO | Norma-iOptiClean es una solución acuosa para la limpieza y descontaminación del módulo de medición óptica que utiliza la función de limpieza dura WBC en los analizadores de hematología Norma Icon-5, Norma Icon-5 OP y Norma iVet-5. | 100 ml y 1000 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Norma-iOptiClean - WBC Hard Clean solution , es una solución acuosa para la limpieza y descontaminación del módulo de medición óptica. Por lo tanto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. | Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO CALIBRADOR INTERNO DEL EQUIPO POR PARTE DE LOS PROFESIONALES, NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | N/A
20211178772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-16 15:09 | Artelac Rebalance® Lágrima Artificial/ Lágrimas artificiales de Ácido hialurónico (sal sódica) | Artelac Rebalance® | SI | Lágrimas artificiales. Protege y humedece los tejidos oculares. Repara y restablece la película lagrimal insuficiente. Alivia los ojos fatigados y cansados | Caja con frasco gotero con 10 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto Artelac Rebalance® Lágrima Artificial/ Lágrimas artificiales de Ácido hialurónico (sal sódica); Marca: Artelac Rebalance® se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III” | III
20211179422 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-16 16:32 | ITG-PSMA-1 | ITG-PSMA-1 | NO | Destinado a la fabricación de preparados radiofarmacéuticos. Para uso por personal calificado, fabricado únicamente de acuerdo con los requisitos de GMP para API para uso en ensayos inclinados (ICH Q7 capítulo 19, API para uso en ensayos clínicos) Probado para biocarga y endotoxinas bacterianas. | EK000528 – PSMA-11 (GMP)_10μg 1 paquete contiene 5 viales con 10μg cada uno EK001172 – ITG - PSMA-1-95-0.115 1 paquete contiene 10 viales con 115μg cada uno EK001171 – ITG - PSMA-1-95-0001A 1 mg | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: ITG-PSMA-1, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. No obstante, debido a que se trata de un precursor para la síntesis de un radiofármaco, el interesado puede solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20211185268 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-17 07:25 | PROBE CLEANSER | Wiener Lab | NO | Probe Cleanser se aplica a analizadores automáticos para hematología de Wiener Lab. Se utiliza para limpiar el analizador con regularidad. Usar como se indica en el manual del operador del instrumento. | 50 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto PROBE CLEANSER, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211140617 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-17 07:41 | DISPOSITIVO PARA PIPETEO AUTOMÁTICO / PIPETAS | ACCUMAX | NO | SE EMPLEA PARA SUCCIONAR Y TRANSFERIR PEQUEÑOS VOLÚMENES DE MUESTRAS LÍQUIDAS | Unidad (Pipeta) | Las referencias de las pietas de la serie ACCUMAX FAB PIPETTE cambian según el rango de volumen AFV-2.5 : 0,1-2,5 μl AFV-10 : 0,5-10 μl AFV-20 : 2-20 μl AFV-50 : 5-50 μl AFV-100 : 10- 100 μl AFV-200 : 20-200 μl AFV-1000 : 100-1000 μl AFV-5000 : 500-5000 μl AFV-1000: 1000- 10000 μl | De acuerdo a lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211178130 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-17 16:54 | DETERGENTE CLORADO NEUTRO GREEN TABS / LIMPIADOR DESINFECTANTE | LP, LP ADVANCED MEDICAL, LP ADVANCED, PRODUCTOS L&P, CLORCLEAN TABS | NO | Limpiador desinfectante elaborado a partir de cloro orgánico para desinfección y limpieza de áreas hospitalarias e instalaciones industriales. Elimina bacterias y hongos más comunes, controla de olores desagradables y tiene acción repelente contra insectos rastreros. Puede ser utilizado acompañando el lavado de prendas textiles | FRASCO conteniendo 15, 30, 60 ó 120 tabletas. | DETERGENTE CLORADO NEUTRO GREEN TABS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. No Obstante, lo anterior debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica | N/A
20211134537 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-20 07:25 | G9 / Biología Celular / Anticuerpos monoclonales y policlonales para inmunología | Miltenyi Biotech | NO | Research Use Only (RUO), Usados Solo en Investigación para el aislamiento celular ya sea por la tecnología de separación celular MACS o por un fluorocromo marcado como la citometría de flujo. La Tecnología MACS® ha establecido estándares de gran calidad dentro de los grupos de investigación. | Presentación líquida 200 μL hasta 50 Ml Presentación Liofilizada 10 μg hasta 1 mg y 6 nmol/péptido. Conjugados: FITC / PE / APC / VioBright™ FITC | N/A | El solicitante presentó certificación de la Universidad Javeriana, indicando que los productos serán adquiridos por dicha Institución para fines académicos Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, el producto en mención SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, siempre que éste sea comercializado para la prestación de Servicios de Salud. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20211134530 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 12:36 | PILAR DE IMPRESIÓNCOPING DE IMPRESIÓN | IPD | SI | SE USA EN LABORATORIO DENTAL PARA LA TOMA DE IMPRESIÓN DE UN MODELO DETRABAJO | BLISTER UNITARIO | LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: (Ref.: IPD/AA-CW-00) (Mod: Coping de impresión de cubeta abierta Ø 5,1) (Ref.: IPD/AB-CR-00) (Mod: Coping de impresión de cubeta abierta Ø 4.8) (Ref.: IPD/EA-CN-00) (Mod: Coping de impresión de cubeta abierta Ø 3,0) (Ref.: IPD/FA-CW-00) (Mod: Coping de impresión de cubeta abierta Ø 5,7) (Ref.: IPD/LB-CW-00) (Mod: Coping de impresión de cubeta abierta Ø 5.7) | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, que cita: “Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (subrayado fuera de texto) | producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio (Subrayado fuera de texto) (…) | I
20211134489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 12:36 | TORNILLO TRANSFER DE IMPRESIÓN - TORNILLO TOMA DE IMPRESIÓN | IPD | SI | SE UTILIZA EN EL LABORATORIO DENTAL PARA SER USADO JUNTO CON EL PILAR DE IMPRESIÓN PARA LA TOMA DE IMPRESIÓN DE UN MODELO DE TRABAJO | UNIDAD | Ref.: IPD/AA-TN-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 3,5 Ref.: IPD/AA-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 4,1 Ref.: IPD/AB-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 4,8 Ref.: IPD/CB-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 4.5 Ref.: IPD/DA-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping SynOcta cubeta abierta Ø 4,8 Ref.: IPD/DA-TR-01/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 4,8 Ref.: IPD/DB-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 4,1 Ref.: IPD/EA-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 3,5 Ref.: IPD/EA-TW-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 4,5 Ref.: IPD/FA-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 3,5 Ref.: IPD/LB-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 3,5 Ref.: IPD/NA-TN-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta S2 Ref.: IPD/RB-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø GM Ref.: IPD/TA-TT-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta Ø 3,3 Ref.: IPD/TB-TR-00/C-Mod: Tornillo Coping impresión cubeta abierta C1 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, que cita: “Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (subrayado fuera de texto) | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio (Subrayado fuera de texto) (…) | I
20211181787 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 12:37 | CALCINABLES – CALCINABLE | PHIBO | NO | El calcinable atornillado sobre el análogo del pilar servirá de base para el modelado de la estructura en cera de la prótesis estética definitiva en el laboratorio. | El envase para el pilar calcinable se compone de un Blíster de plástico termosellado con Tyvek | Calcinable Antirotatorio Calcinable Rotatorio | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211168755 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 13:18 | TISSUE FLOATING BATH AND STRETCHING TABLE – SLIDETEC - BAÑO FLOTANTE DE TEJIDOS Y MESA DE ESTIRAMIENTO | SLEE MEDICAL | NO | La combinación de baño flotante de tejido y mesa de estiramiento slidetec WATER / HEAT está diseñada para el procesamiento posterior de muestras de tejido histológico después de seccionarlas con un micrótomo en laboratorios de patología. El sistema consta de baño flotante con cubeta de vidrio extraíble y la mesa de estiramiento. El sistema también está disponible como baño flotante simple slidetec WATER y mesa de estiramiento simple slidetec HEAT. | Unidad | Slidetec WATER/HEAT Slidetec WATER Slidetec HEAT Slidetec WATER s | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211169789 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 13:26 | BALANZA PARA PESAR SANGRE – COMPOSCALE CS300 | TERUMO. TERUMO BCT | NO | Se utiliza para medir el peso o volumen de sangre y componentes sanguíneos | Unidad | CS300 | NOTA: ESTA BALANZA NO SIRVE PARA SELLAR BOLSAS DE SANGRE, NI LAS TUBULADURAS. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211176525 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 13:42 | ESTERILIZADOR GERMICIDA UVC DESAIR D-50 | DESAIR | NO | El esterilizador germicida UVC DESAIR D-50 está diseñado para prevenir un aumento de nivel de contaminación microbiológica del aire (especialmente en casos de alto riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por gotitas en el aire) en salas de categorías II-V con un volumen de hasta 300 m3. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211179989 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 14:12 | PISTOLA SUPER Q RECOVERY - PISTOLA MASAJEADORA | SUPER Q RECOVERY | SI | La pistola masajeadora SUPER Q RECOVERY (en adelante pistola) con tecnología de percusión estimula al músculo mediante pulsos de presión continuos y es de dicha forma como ayuda a aliviarlo o activarlo. la innovación en nuestras pistolas se encuentra en lograr una recuperación o estimulación en menor tiempo. la pistola es utilizada generalmente por deportistas/atletas de alto rendimiento. La pistola no es utilizada para fines terapéutico, no requiere ser utilizada de manera exclusiva por profesionales de la salud ni expertos médicos. Además que no esta diseñada o enfocada a utilizarse en centros de estética. La pistola viene en diferentes potencias que permiten regular el estímulo adecuado a tu músculo. la pistola tiene 4 cabezales en diferentes formas así: * U: perfecto para tratar dolores de cuello, hombros y espalda * Botón: perfecto para tratar grandes grupos musculares. su superficie plana brinda sensación más intensa * Redondo: perfecto para calentar y recuperar luego de un entrenamiento. libera rigidez y dolor, mejora el flujo de sangre * Punta bala: perfecto para articulaciones, nudos en grupos musculares pequeños, tejidos profundos y puntos gatillo La pistola combina 3 sistemas: * Tecnología tens de percusión y estimulación subcutánea * Sistema EMS de percusión y estimulación muscular * Ondas automoduladas para alivio de dolor La pistola tiene las siguientes propiedades eléctricas: rpm: desde 1.800 hasta 3.200 potencia nominal: desde 20w hasta 30w niveles de velocidad: desde 4 hasta 20 | Estuche conteniendo pistola masajeadora, 4 cabezales y adaptador de carga | * SUPER Q RECOVERY mini de 4 velocidades * SUPER Q RECOVERY de 6 velocidades * SUPER Q RECOVERY de 20 velocidades | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado donde se evidencia la indicación de uso “Libera la rigidez y el dolor, mejora el flujo de la sangre” y adicionalmente al consultar la página del fabricante en el sitio web: https://usa.superqusa.com/collections/feature-home/products/superq-gun-6- levels donde se encuentran las indicaciones: “(…) previene la rigidez de cuello, espondilosis cervical, dolor de cabeza, mareos, dolor de cuello, hombros y brazos, entumecimiento y otras enfermedades. (…) promover la circulación sanguínea, relajar los músculos y colaterales, desintoxicar su piel. (…)”, se concluye que el producto PISTOLA SUPER Q RECOVERY - PISTOLA MASAJEADORA – Marca: SUPER Q RECOVERY, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...)” | IIa
20211135843 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 15:26 | MEDIDOR DE RADIACIÓN PORTÁTIL | LUDLUM MEASUREMENTS INC | NO | El medidor de detección de radiación es un instrumento análogo o digital, portátil y práctico para identificar bienes irradiados y para ayudar a remediar los problemas de contaminantes y seguridad con una afectación mínima al rendimiento. Ideal para detectar bienes, equipos, superficies o ambientes irradiados en entornos hospitalarios o industriales. La aplicación de medidores garantiza que los peligros de radiación se conozcan, monitoreen y calculen para su seguridad. Siempre que se encuentre radiación, un resultado claro y cuantificable brinda herramientas para cumplir con los lineamientos de seguridad mientras se evitan pasos innecesarios que podrían detener los procedimientos. | Unidad | REF. 48-3742 Model 9DP Pressurized Ion Chamber REF. 48-3965 Model 26-1 Integrated GM Pancake Frisker REF. 48-3514 Model 2363 Gamma Neutron Survey Meter w REF. 48-4035 Model 3000 Digital Survey Meter REF. 48-4036 Model 3001 Multi-Detector Survey Meter REF. 48-1611 Model 14C General Purpose Ratemeter” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211186570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 16:23 | MinION Mk1C / SISTEMA DE SECUENCIACIÓN MINION MK1C | Oxford nanopore | NO | Es un dispositivo compacto y portátil, que combina el hardware para ejecutar experimentos de secuenciación por nanoporos con una computación totalmente integrada para la llamada base y el análisis posterior. El dispositivo es totalmente autónomo y no requiere ningún otro recurso informático | Empaque Individual | N/A | NOTA: La referencia amparada se aprueban para uso exclusivo en investigación, no para uso en procedimientos de diagnóstico, acorde a la información suministrada en el manual aportado “Oxford Nanopore Technologies products are currently for research use only.”. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211167412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 17:50 | BANDAS Y TUBOS ELASTICOS PARA FISIOTERAPIA | THERABAND | NO | Bandas elásticas continuas que se usan para una variedad de aplicaciones, particularmente en ejercicios de fuerza y equilibrio, ideal para la rehabilitación y el acondicionamiento de la parte superior e inferior del cuerpo. El tubo de resistencia facilita la medición del progreso y el logro de los objetivos de fitness o terapia. *El bucle continuo proporciona una alternativa cómoda a atar bandas de resistencia planas, lo que ayuda a eliminar el desgaste. *Producto conveniente y portátil que se puede usar en la clínica, en el hogar o en movimiento. *Se encuentran disponibles en diferentes niveles de resistencia codificados por colores para los tamaños. *Brinda versatilidad y conveniencia al brindar la capacidad de trabajar simultaneamente la parte superior e inferior del cuerpo, crear resistencia adicional para el entrenamiento con mancuernas. | UNIDAD | 20110 THERABAND PARA EJERCICIO TAN ROLLO 45M 20120 THERABAND EJERCICIO YELLOW ROLLO 45M 20130 THERABAND PARA EJERCICIO RED ROLLO 45M 20140 THERABAND PARA EJERCICIO GREEN ROLLO 45M 20150 THERABAND PARA EJERCICIO BLUE ROLLO 45M 20160 THERABAND PARA EJERCICIO BLACK ROLLO 45M 20170 THERABAND EJERCICIO SILVER ROLLO 45M 20180 THERABAND EJERCICIO GOLD ROLLO 45M 20520 THERABAND PARA EJERCICIO YELLOW 1 5 M 20530 THERABAND PARA EJERCICIO RED 1 5 M 20540 THERABAND PARA EJERCICIO GREEN 1 5 M 20550 THERABAND PARA EJERCICIO BLUE 1 5 M 20560 THERABAND PARA EJERCICIO BLACK 1 5 M 20324 THERABAND LATEX-FREE YELLOW ROLLO 22,8M 20334 THERABAND LATEX-FREE RED ROLLO 22,8M 20344 THERABAND LATEX-FREE GREEN ROLLO 22,8M 20354 THERABAND LATEX-FREE BLUE ROLLO 22,8M 20364 THERABAND LATEX-FREE BLACK ROLLO 22,8M 12771 THERABAND CLX YELLOW 12772 THERABAND CLX RED 12773 THERABAND CLX GREEN 12774 THERABAND CLX BLUE 12775 THERABAND CLX BLACK 12776 THERABAND CLX SILVEE 12777 THERABAND CLX GOLD 20821 BANDA BAND LOOP RED 12" 20831 BANDA BAND LOOP GREEN 12" 20841 BANDA BAND LOOP BLUE 12" 20403 KIT THERABAND SUAVE LATEX 20413 KIT THERABAND FUERTE LATEX VARIOS IMPORT 22135 KIT ACCESORIOS THERABAND 11883 KIT THERABAND SUAVE L FREE 11884 KIT THERABAND FUERTE L FREE 15154 THERABAND BANDA DE ALTA RESISTENCIA -LIGHT 15155 THERABAND BANDA DE ALTA RESISTENCIA-MEDIUM 15156 THERABAND BANDA DE ALTA RESISTENCIA - HEAVY 15157 THERABAND BANDA DE ALTA RESISTENCIA - XHEAVY 21130 THERA-TUBING RED ROLLO POR 30M 21160 THERA-TUBING BLACK ROLLO POR 30M 21170 THERA-TUBING SILVER ROLLO POR 30M 21120 THERA-TUBING YELLOW ROLLO POR 30M 21140 THERA-TUBING GREEN ROLLO POR 30M 21150 THERA-TUBING BLUE ROLLO POR 30M 21303 KIT TUBING, SUAVE 21313 KIT TUBING, FUERTE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211168758 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 17:56 | CEPILLO DE LIMPIEZA DE VÁLVULA DE ENDOSCOPIO Y CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO PARA ENDOSCOPIO- DOBLE CEPILLO | AGS MEDTECH | NO | CEPILLO DE LIMPIEZA DE VÁLVULA DE ENDOSCOPIO: • Enjuagar y cepillar todos los canales accesibles para retirar todos los residuos orgánicos (por ejemplo, sangre, tejidos) y otros residuos con un alambre en la punta del cepillo diseñado para esos efectos. • Utilizar cepillos del tamaño apropiado para el canal, las piezas, los conectores, y las aperturas de endoscopio; las cerdas deben entrar en contacto con todas las superficies. • Activar las válvulas repetidas veces durante toda la limpieza, para facilitar el acceso a todas las superficies. • Eliminar todos los artículos que se usaron para la limpieza CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO PARA ENDOSCOPIO-DOBLE CEPILLO: • Enjuagar y cepillar todos los canales accesibles para retirar todos los residuos orgánicos (por ejemplo, sangre, tejidos) y otros residuos con un alambre en la punta del cepillo diseñado para esos efectos. • Utilizar cepillos del tamaño apropiado para el canal, las piezas, los conectores, y las aperturas de endoscopio; las cerdas deben entrar en contacto con todas las superficies. • Activar las válvulas repetidas veces durante toda la limpieza, para facilitar el acceso a todas las superficies. • Eliminar todos los artículos que se usaron para la limpieza. | CEPILLO DE LIMPIEZA DE VÁLVULA DE ENDOSCOPIO: Individual. Unidad de empaque: Caja por 25 unidades. CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO PARA ENDOSCOPIO-DOBLE CEPILLO: Individual. Unidad de empaque: Caja por 25 unidades. | CEPILLO DE LIMPIEZA DE VÁLVULA DE ENDOSCOPIO RAG-5653-0301 • CEPILLO DE LIMPIEZA LARGO PARA ENDOSCOPIO-DOBLE CEPILLO: AG-5656-1823 - AG-5656-2323 - AG-5656-1623. Serie 1 AG-5651-1818-0301, AG-5651-1823-0301, AG-5651-2318-0301, AG-5651-2323-0301, AG-5651-1818-0302, AG-5651-1823-0302, AG-5651-2318-0302, AG-5651-2323-0302, AG-5651-1818-0303, AG-5651-1823-0303, AG-5651-2318-0303, AG-5651-2323-0303 Serie 2 AG-5652-1818-0301, AG-5652-1823-0301, AG-5652-2318-0301, AG-5652-2323-0301, AG-5652-1818-0302, AG-5652-1823-0302, AG-5652-2318-0302, AG-5652-2323-0302, AG-5652-1818-0303, AG-5652-1823-0303, AG-5652-2318-0303, AG-5652-2323-0303 Serie 3 AG-5653-0301, AG-5653-0302, AG-5653-0303 Serie 4 AG-5654-1818, AG-5654-1823, AG-5654-2318, AG-5654-2323, AG-5654-1618, AG-5654-1623 Serie 5 AG-5655-1818, AG-5655-1823, AG-5655-2318, AG-5655-2323, AG-5655-1618, AG-5655-1623, AG-5655- 1012, AG-5655-1023 Serie 6 AG-5656-1818, AG-5656-1823, AG-5656-2318, AG-5656-2323, AG-5656-1618, AG-5656-1623 Serie 7 AG-5657-1012, AG-5657-1023 Serie 8 AG-5658-1012-0303, AG-5658-1023-0303 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211177803 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 18:41 | LP DETERPLUS + / AGENTE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES | LP, LP ADVANCED MEDICAL, LP ADVANCED | NO | Solución concentrada de tensoactivos, especial para la limpieza y remoción acumulada de suciedad y grasas e higienización de toda clase de superficies lavables como pisos, paredes, baldosas o mesas | Frasco conteniendo 1000 ml, conteniendo 20L. | LP DETERPLUS + | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20211170397 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 18:59 | RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M AURA 9205+ | 3M, AURA | NO | Respirador desechable de USO INDUSTRIAL para partículas sólidas y nieblas, diseñado para proporcionar una protección respiratoria confiable y cómoda para el trabajador en ambientes con polvos y partículas liquidas sin aceites, usado en concentraciones que no excedan 10 veces el límite de exposición ocupacional. El respirador para Partículas 3M Aura 9205+, N95 es un respirador desechable de pliegue horizontal y de tres paneles que está diseñado para ayudar a proporcionar protección cómoda y confiable al trabajador contra las partículas sin base de aceite. El Respirador para Partículas 3M Aura 9205+, N95 ayuda a proporcionar una eficiencia de filtración mínima del 95% contra ciertas partículas sin base aceite. El diseño liviano de tres paneles ayuda a brindar protección respiratoria confiable, conveniente y de calidad. 3M utiliza una variedad de tecnologías innovadores y características que le ayudaran a satisfacer sus necesidades de protección respiratoria y confort. El medio filtrante patentado de 3M, Medio Electrostático Avanzado, filtra polvo y otras partículas, al tiempo que permiten una respiración más fácil. El material interior suave proporciona mayor comodidad mientras que la suave espuma nasal y el clip ajustable ayudan a proporcionar un sellado personalizado. Las características únicas de los respiradores para partículas de la serie Aura incluyen: panel nasal esculpido que sigue el contorno de la nariz y permite más espacio para los lentes, panel superior en relieve diseñado para reducir el empañamiento de los lentes debido al aire caluroso y húmedo exhalado, y la innovadora pestaña en el mentón, diseñada para facilitar el posicionamiento, la colocación y el ajuste. Estas características están diseñadas para ayudar a mejorar la comodidad del usuario. El diseño exclusivo de pliegue horizontal de tres paneles es resistente al colapso y el empaque individual permite un almacenamiento más fácil antes de su uso. Características: •NO es un dispositivo medico •Clasificación N95 aprobada por NIOSH •Clip nasal ajustable •Espuma nasal •Estilo de plegado plano de 3 paneles •Correas grapadas •Empaque individual Usar para •Partículas sólidas y nieblas liquidasen concentraciones que no excedan 10xLEO (límite de exposición ocupacional) •Seguir siempre las instrucciones para el usuario y utilizar de la manera allí indicada. •Industria Recomendada: construcción, Producción general, Mantenimiento industrial, Minería, Petróleo y Gas. •Aplicaciones sugeridas: esmerilado, lijado, barrido, embolsado y otras operaciones polvorientas. No usar para: •Gases y vapores, aerosoles aceitosos, asbestos, cadmio, plomo, 4,4-metilen di anilina (MDA) o limpieza abrasiva •Concentraciones de partículas que excedan 10xCMP (límite de exposición ocupacional o que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH) •No utilizar de ninguna manera no indicada en las instrucciones para el usuario. | Caja de 440 unidades en empaque individual y cajas de 3, 10 y 20 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211170514 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 19:04 | INDICADORES BOWIE DICK | BROWNE / STERIS | NO | La prueba de Bowie Dick debería ser realizada al inicio de cada día laboral 1. Realice un ciclo completo para precalentar el autoclave 2. Apunte los datos relevantes del ciclo en el exterior del paquete en el espacio correspondiente si se requiere. 3. Situé horizontalmente el paquete Bowie Dick entre 100 y 200 mm sobre el desagüe del autoclave o tan cerca como sea posible, sobre un soporte perforado. El autoclave debe estar vacío y precalentado 4. Después de completar el ciclo de test de Bowie Dick (134°C-138°C durante un tiempo hasta 3.5 minutos) el paquete debe ser inmediatamente extraído del autoclave. Tenga precaución ya que el paquete estará caliente 5. Venficar los resultados de la hoja del test y guardarla 6. Una exposición a 134°C-138°C de más de 3.5 minutos invalida la prueba 7. Nota: La hoja del test se encuentra en medio del paquete." | PAQUETES, CAJAS | CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA DESCRIPCIÓN 2352AB Paquete de pruebas Bowie Dick TST 2310 Paquete de pruebas Bowie Dick Verify 2385AB Hoja de prueba de indicador químico del sensor para utilizar a 121-137°C en el paquete de toallas Bowie Dick Estándar | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211161590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-20 20:52 | IMPLANTES A LA MEDIDA | ChM | NO | Implante individual (a la medida / custom made) de ChM está indicado para reconstrucciones de los huesos craneofaciales en casos de lesiones, perdida ósea dentro del esqueleto facial, canceres, tumores, quistes, malformaciones congénitas o reconstrucciones estéticas | Empaque unitario Juego completo de componentes en un recipiente para esterilización especialmente diseñado (Para componentes que se suministran no estériles) A cada implante o a los juegos se adjunta las instrucciones de uso (IFU) que contienen la información del paciente (Ver ejemplos adjuntos) | Acetabulum, temporal plate y trial | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto IMPLANTES A LA MEDIDA MARCA: ChM, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. Se | N/A
20211177800 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-21 09:08 | SECUENCIADOR PORTÁTIL MINION / LINEA DE SECUENCIADORES MINION | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES | NO | MinION es un potente dispositivo de secuenciación portátil que ofrece acceso rentable y en tiempo real a gigabases de datos de secuenciación de larga lectura. Lo suficientemente pequeño y potente capaz de entregar hasta 30 Gb de datos, el MinION alimentado por USB permite generar rápidamente productos biológicos procesables información en una amplia gama de áreas de aplicación. Secuenciador de ADN y ARN INCLUYE EL Software MinKNOW Permite realizar análisis electrónico de moleculas de ARN y ADN para USO EN INVESTIGACIÓN | N/A | NOTA: La referencia amparada se aprueban para uso exclusivo en investigación, no para uso en procedimientos de diagnóstico, acorde a la información suministrada en el manual aportado. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211177777 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-21 14:01 | MASAJEADOR FACIAL/ MASAJEADOR FACIAL DE CUARZO ROSA | Shenzhen JZG Beauty Co., Ltd | NO | “Este masajeador facial está hecho de cuarzo rosa natural, el cual ayuda a aliviar la tensión facial, mejora la elasticidad de la piel reafirmando y tonificando la piel, desalienta la aparición de líneas finas y arrugas, reduce la hinchazón, las bolsas de los ojos y las ojeras, ayuda a penetran productos de belleza como cremas faciales y sueros más profundamente en la piel para una mejor absorción y promueve la circulación sanguínea en la cara para un brillo natural y saludable. No es eléctrico.” | “CAJA X 1 UNIDAD Y 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES” | REFERENCIA: 2377145” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211163906 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-22 16:45 | CLIP CAP-BOUFFANT CAP-SURGICAL CAP / GORROS DESECHABLES | NIPRO | NO | Tienen una función importante, servir de barrera contra los microorganismos que florecen en el cabello, además de la sudoración que se produce en la cabeza. Son entonces, los gorros quirúrgicos, de vital importancia, obligatorios para todo el personal que entra a una sala de cirugía | 100piezas/bolsa,1000 piezas/caja | CLIP CAP: HC-HW21-DE-WHITE, HC-HW21-DE-BLUE, HC-HW21-DE-GREEN HCHW18- DE-WHITE, HC-HW18-DE-BLUE, HC-HW18-DE-GREEN HC-HW24-DE-WHITE, HC-HW24-DEBLUE, HC-HW24-DE-GREEN BOUFFANT CAP: HC-BC21-BLUE， HC-BC21-WHITE, HC-BC21-GREEN HC-BC18- BLUE， HC-BC18-WHITE, HC-BC18-GREEN HC-BC24-BLUE， HC-BC24-WHITE, HC-BC24-GREEN SURGICAL CAP:HC-SC24-BLUE, HC-SC24-GREEN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211094141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-22 16:45 | MONOGAFAS PROTECTORAS, | LMedicoCare | SI | Transparentes y antiempañantes a prueba de salpicaduras | N/A | AF20-01 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "MONOGAFAS PROTECTORAS" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20211183333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-22 16:46 | GUANTES DESECHABLES | HOUSE | NO | Es un producto de uso personal que brinda una excelente barrera de protección para las manos dentro de cualquier industria, no es de uso médico. Proporciona excelente resistencia a la perforación en comparación a los de látex. INDICACIONES DE USO: a) Comprobar la vigencia del producto; b) Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la talla de la mano. c) Abrir el dispensador por la línea punteada e) Para retirar el primer guante, con la mano dominante crear una pinza con el dedo índice y pulgar, tomar el guante por la base, tirar hacia arriba y luego lateralmente hasta sacarlo del dispensador. f) Introducir la mano no dominante en forma de pala con el dedo pulgar sobre la palma mirando hacia arriba, deslizar la mano con suavidad hasta calzar todos los dedos de la mano. g) Con la mano no dominante enguantada, tomar el segundo guante y repetir el mismo procedimiento. h) Una vez colocados los dos guantes deben ser ajustados para que no queden arrugas. i) Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna y halar hasta que la superficie de la mano se encuentre completamente libre. j) Desechar los guantes después de su uso. | EN CAJAS POR 100 UNIDADES | 17709803604704 / 7709803604707, 17707320621082 / 7707320621085, 17709803604742 / 7709803604745, 17709803604759 / 7709803604752. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211184933 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-22 17:34 | Conectib Server PACS / PACS (Picture Archiving and Communication System) | Conectib Server PACS / PACS (Picture Archiving and Communication System) | SI | Para las empresas del sector salud es bastante complejo tener un control y archivo de ayudas diagnósticas y no disponen de grandes espacios para el almacenamiento de un archivo activo y pasivo de este tipo de estudios (acetatos); los servidores de imágenes diagnosticas PACS (Picture Archiving and Communication System) son herramientas de apoyo al proceso de radiología que permiten archivar imágenes en formato digital, llevar un conteo y control de los mismos en una base de datos y además visualizar imágenes haciendo uso de visores especializados lo que permite al especialista realizar un diagnóstico más detallado y acertado de la patología del paciente. De esta manera tanto el paciente como el especialista pueden contar con un historial de estudios diagnósticos y realizar seguimiento de sus pacientes o compartir esta información con colegas o simposios médicos. | El sistema de información radióloga RADIX es una plataforma web que permite administrar el flujo de trabajo de un servicio de imágenes diagnosticas Esta plataforma se basa en la transición de estados alrededor de un evento de radiología, que se comprende desde la admisión del paciente al servicio de imágenes diagnosticas hasta la entrega de los resultados de los mismos. La plataforma web RIS/PACS permite la centralización y el rápido acceso a la información. Cuenta con características y funcionalidades flexibles que se adaptan a las necesidades de cada flujo de trabajo, aumentando la eficiencia y mejorando la productividad del servicio | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que SIRA es un Sistema de información radiológica y almacenamiento, por lo tanto, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211114163 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-22 17:34 | MICROPLATE READERS / LECTORES DE MICROPLACAS | Thermo Fisher Scientific; Thermo Scientific; Multiskan; Fluoroskan; Luminoskan; Varioskan | NO | Instrumentos para medir la intensidad de fluorescencia, luminiscencia y absorbancia de microplacas. Están diseñados para su uso en laboratorios de investigación por personal profesional. Estos equipos no están diseñados para uso diagnóstico. | Caja, Unidad. | SKUS DESCRIPCIÓN 51119100 Multiskan FC Microplate Photometer with incubator 51119500 Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer 51119600 Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer with touchscreen 51119700 Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer with touchscreen and cuvette 51119600DP Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer with touchscreen and μDrop Plate 51119700DP Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer with touchscreen, cuvette, and μDrop Plate 5200110 Fluoroskan Microplate Fluorometer, 100–240 V, 50/60 Hz 5200111 Fluoroskan Microplate Fluorometer, 100–240 V, 50/60 Hz, with one dispenser* 5200112 Fluoroskan Microplate Fluorometer, 100–240 V, 50/60 Hz, with two dispensers* 5300330 Luminoskan Microplate Luminometer, 100–240 V, 50/60 Hz* 5300331 Luminoskan Microplate Luminometer, 100–240 V, 50/60 Hz, with one dispenser* 5300332 Luminoskan Microplate Luminometer, 100–240 V, 50/60 Hz, with two dispensers* 5200220 Fluoroskan FL Microplate Fluorometer and Luminometer, 100–240 V, 50/60 Hz* 5200221 Fluoroskan FL Microplate Fluorometer and Luminometer, 100–240 V, 50/60 Hz with one dispenser** 5200222 Fluoroskan FL Microplate Fluorometer and Luminometer, 100–240 V, 50/60 Hz with two dispensers** VL0000D0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top) and absorbance VL0L00D0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, and luminescence VL0L0TD0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, and TRF VL0LA0D0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, and AlphaScreen VL0LATD0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, AlphaScreen, and TRF VLB000D0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom) and absorbance VLBL00D0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, and luminescence VLBL0TD0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, and TRF VLBLA0D0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, and AlphaScreen VLBLATD0 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, AlphaScreen, and TRF VL0000D1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top) and absorbance, 1 dispenser VL0L00D1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, and luminescence, 1 dispenser VL0L0TD1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, and TRF, 1 dispenser VL0LA0D1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, and AlphaScreen, 1 dispenser VL0LATD1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, AlphaScreen, and TRF, 1 dispenser VLB000D1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom) and absorbance, 1 dispenser VLBL00D1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, and luminescence, 1 dispenser VLBL0TD1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, and TRF, 1 dispenser VLBLA0D1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, and AlphaScreen, 1 dispenser VLBLATD1 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, AlphaScreen, and TRF, 1 dispenser VL0000D2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top) and absorbance, 2 dispensers VL0L00D2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, and luminescence, 2 dispensers VL0L0TD2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, and TRF, 2 dispensers VL0LA0D2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, and AlphaScreen, 2 dispensers VL0LATD2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top), absorbance, luminescence, AlphaScreen, and TRF, 2 dispensers VLB000D2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom) and absorbance, 2 dispensers VLBL00D2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, and luminescence, 2 dispensers VLBL0TD2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, and TRF, 2 dispensers VLBLA0D2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, and AlphaScreen, 2 dispensers VLBLATD2 Varioskan LUX Multimode Microplate Reader with fluorescence (top and bottom), absorbance, luminescence, AlphaScreen, and TRF, 2 dispensers ACCESORIOS: N12391M2 μDrop Duo Plate N12391 μDrop Plate | NOTA: DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL USUARIO, Y LOS MANUALES DEL FABRICANTE, EL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS, ÚNICAMENTE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁN SER USADOS EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211186726 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-22 22:20 | PERMANENT MAKE-UP; COLOR AUXILIARY LIQUID; PIGMENT COLOR FOR MICROPIGMENTACION / PIGMENTOS. | MASTOR; MASTOR PMU; MASTOR PERMANENT MAKE-UP | NO | Estos pigmentos son productos utilizados en procesos de micropigmentación artística, su aplicación se hace mediante Dermógrafo Para Dermógrafo Modo de Empleo: Agite bien antes de usar y prohibido mezclar con alcohol o agua, para evitar alteraciones del producto. | Frasco de 15ML 1/2FL.OZ; 30ML/WT 1 oz. | Tonos o variedades #M215 ; #M309 ; #M204 ; #M311 ; #M316 ; #M308 ; #M318 ; #M317 ; #M307 ; #M315; #M313; #M219 ; #M202 ; #M306 ; #M305 ; #M212 ; #M213 ; #M203 ; #M207 ; #M218 ; #M208 ; #M209; #M205 ; #M214 ; #M327 ; #M330 ; #M201 ; #M328 ; #M228 ; #M323 ; #M226 ; #M321 ; #M322 ; #M227 ; #M325 ; #M229 ; #M222 ; #M225 ; #M221 ; #M223; #M329 ; #M512 ; #M513 ; #M511 ; #M517; #M515; #M516; #M711; #M712 ; #M713; #M714 ; #M715 ; #M716; #M717; #M718; #M206 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | No obstante, Se informa que debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211186542 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-23 15:41 | Pipetas – Pipetadores | MARCA: Labnet | NO | Las pipetas Labnet son instrumentos volumétricos diseñados para medir y transferir líquidos de forma precisa y segura con el uso de puntas de pipeta desechables. Las pipetas funcionan según el principio de colchón de aire (es decir, el líquido aspirado no entra en contacto con el eje o el émbolo de la pipeta). | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211184396 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-24 12:15 | APOE | CAP/COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3 und x 10.00 ug Extracted DNA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: APOE, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20211189451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-24 14:21 | CALZAS DE PUNTO DE CALIDAD SUPERIOR | MEDLINE INDUSTRIES, INC. | NO | Las calzas de punto son calzoncillos para incontinencia que son no invasivos y no estériles para uso por personas con incontinencia para eliminar los fluidos corporales y la humedad de la piel con el fin de mantener la piel seca y mantener su integridad. Estos calzoncillos absorbentes mantienen la ropa interior en su lugar y son compatibles con las compresas y los protectores de Medline. Estas calzas de punto de calidad superior se pueden lavar varias veces para una reutilización conveniente. | Producto Dimensiones de la cintura (in) Dimensiones de la cintura (cm) Talla Cantidad de embalaje MSC86300 20-60 51-152 M-L 5/bolsa; 100/caja MSC86400 45-70 114-178 XL 5/bolsa; 100/caja MSC86500 50-75 127-191 2XL 5/bolsa; 100/caja MSC86700 65-85 165-216 3XL 2/bolsa; 50/caja | Referencia Talla MSC86300 M-L MSC86400 XL MSC86500 2XL MSC86700 3XL | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. No obstante lo anterior, el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20211186539 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-24 14:33 | CGE | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | 6 unidades x 1.00 mL Plasma Lyophilized” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CGE, es un control de calidad externo utilizado para de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. Por lo tanto, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de reactivos in vitro, contenidas en el articulo 2° del Decreto 1036 de 2018 Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS REACTIVOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES, NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211186541 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-24 14:33 | DML | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio.. | 5 unidades x 2.00 mL Whole Blood CPD-A” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto DML, es un control de calidad externo utilizado para de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. Por lo tanto, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de reactivos in vitro, contenidas en el articulo 2° del Decreto 1036 de 2018 Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS REACTIVOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES, NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211155344 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-27 08:09 | MENTONERA SENCILLA / MENTONERA | DEEPREST | NO | La mentonera es un dispositivo que ayuda a mantener la boca más cerrada durante el sueño. La base del diseño se coloca en el mentón de la persona y se ajusta con velcro de acuerdo con el tamaño de la cabeza. Para su uso, previo a colocársela, la persona se limpia la cara, luego procede a ponérsela ubicando primero la parte del mentón y ajusta los dos costados de la mentonera de manera uniforme hacia arriba con el velcro El dispositivo sólo se usa mientras la persona duerme y es especial para personas en tratamiento de apnea del sueño. Vida útil: Máximo 2 meses. Se limpia lavándola cada 8 días o cada 15 días con agua y jabón suave. No se deja en agua | Presentación individual | MENTONERA SENCILLA MENTONERA DOBLE | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211123975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-27 14:19 | BOLSAS DE NICOTINA/ Bolsas de nicotina YOYO | YOYO | NO | “Usos: uso oral YOYO YoYO es una bolsa de nicotina con el sabor fresco y picante de la menta y regaliz” Son productos sin humo y sin tabaco que se utilizan como alternativa a los cigarrillos, una forma más discreta y cómoda de consumir nicotina. INDICACIONES: Antes de colocarlo en su boca, asegúrese de que sus manos estén limpias. Toma una bolsa; colóquelo debajo del labio superior al lado de los dientes frontales. La nicotina y los sabores se liberan lentamente y se absorben a través de los vasos sanguíneos de la mucosa oral. | “Presentación: 10 gramos netos /28 gramos de peso bruto presentados en una lata de plástico redonda Referencia: N/A Empaque Individual, contenido 15 mg/g Caja X 3 Unidades.” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Es de advertir que en nuestro país la norma sobre salud pública incluye las medidas para la cesación de consumo de tabaco y a su vez nicotina. Según las DIRECTRICES PARA PROMOVER LA CESACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO Y ATENCIÓN DEL TABAQUISMO Subdirección de Enfermedades No Transmisibles Dirección de Promoción y Prevención (08/2020) donde se enuncia lo siguiente: “La población en general y el personal de la salud debe saber que no existe una manera sana de consumir el tabaco, ya sea inhalado, olfateado o masticado; así se reduzcan algunos de los ingredientes peligrosos; o se mezcle con otros ingredientes” https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/directricescesacion- consumo-atencion-tabaco.pdf, según lo anterior se deben contactar con el Ministerio de Salud y Protección Social. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211184696 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-27 14:58 | GYNOPHILUS® LP / LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS DODERLEIN TABLETA VAGINAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA | GYNOPHILUS® LP | NO | GYNOPHILUS® LP se compone de una cepa de bacterias presentes de forma natural en la vagina, Lacticaseibacillus rhamnosus Doderlein, que se ha estudiado en ginecología durante más de 20 años y se ha seleccionado por sus propiedades únicas. Esta cepa pionera ayuda a restaurar el microbiota natural de la mujer, reduciendo a la vez la colonización de patógenos. | Caja conteniendo un blister de Alu/ Alu/PVC con 2 tableas | Nombre de los Ingredientes Fórmula Unitaria Referencias a normas Cultivo liofilizado de Lacticaseibacillus rhamnosus Döderlein con una concentración mínima de 1 x 1010 UFC/gramo (LCR Regenerans*) 876,90 mg Monografía propia Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) 100,00 mg Farmacopea Europea Dióxido de sílice precipitado 14,40 mg Monografía propia Estearato de magnesio 8,70 mg Farmacopea Europea | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. No obstante, el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211189489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-27 14:59 | VESTIMASK —VMK/SN / MASCARILLA VESTIMASK/SN | VESTILAB | NO | Según folio 8, en la Ficha Técnica dada por el fabricante: La VESTIMASK—VMK/SN está fabricada / diseñada para satisfacer el nivel más alto de calidad en los entornos de producción. Fabricada en tela no tejida hidrófila de polipropileno suave y empaquetada en Clase 100. VESTIMASK—VMK/SN está compuesta por 3 pliegues extensibles para ajustarse convenientemente. Excelente transpirabilidad. Alto nivel de eficacia de filtración bacteriana y control de la emisión de partículas. Beta de ajuste a las orejas. | Según folio 8, en la Ficha Técnica dada por el fabricante: 50 mascarillas / doble bolsa 40 doble bolsas / caja | N/A | De acuerdo con el numeral 3.2 del Acta 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Extraordinaria Virtual Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, que cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado fuera de texto) En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, el Decreto 4725 del 2005 y el concepto de la Comisión Revisora Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en el numeral 3.2 del Acta 22 del 2021, se concluye que el producto “TAPABOCAS DESECHABLE DE PROTECCION KN95 CON VALVULA, USO CIVIL (NO MEDICO)” no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211176065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-27 15:40 | QIACUBE® HT - SISTEMA PURIFICADOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS | QIACUBE® | NO | Sistema para realizar purificación automatizada, con rendimiento medio a alto de ácidos nucleicos como aspirar, dispensar, filtrar y transferir secuencialmente líquidos en aplicaciones de biología molecular | Unidad | 9001795 QIAcube HT 9001794 QIAcube HT/QIAxtractor platform” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211187135 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 13:38 | CM | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3 und x 10.00 mL Simulated Urine | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: CM, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211187152 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 13:45 | Comprehensive Transfusion Medicine, Educational Challenge, and Electronic Crossmatch Survey. J | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | 5 und x 3.00 mL Serum, 6 und x 3.00 mL 3% RBC Suspension | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: J, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211187225 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 13:49 | Therapeutic Drug Monitoring Survey. LN3 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 7 und x 4.00 mL Serum | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN3, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211189120 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 13:53 | Fecal Fat Survey. FCFS | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 2 unidades x 10.00 grams Simulated Stool | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: FCFS, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211187943 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 14:54 | CGS7 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | 6 und de 1.00 mL Plasma Lyophilized | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CGS7, es un control de calidad externo utilizado para de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. Por lo tanto, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de reactivos in vitro, contenidas en el articulo 2° del Decreto 1036 de 2018 Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS REACTIVOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES, NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | N/A
20211187964 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 14:54 | CRO | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | 6 und de 1.00 mL Plasma Lyophilized | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CRO, es un control de calidad externo utilizado para de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. Por lo tanto, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de reactivos in vitro, contenidas en el articulo 2° del Decreto 1036 de 2018 Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS REACTIVOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES, NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | N/A
20211187991 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-09-28 14:54 | BP | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | 10 unidades - Slide Blood Film | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto BP, es un control de calidad externo utilizado para de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. Por lo tanto, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de reactivos in vitro, contenidas en el articulo 2° del Decreto 1036 de 2018 Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO COMO CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS REACTIVOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES, NI PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211177805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-28 15:20 | TUBE SONICATORTS5 EQUIPO PARA LISAR MUESTRAS POR SONIDO | ROCHE / RINCO | SI | El Tube Sonicator TS5 está diseñado para su Uso General en Laboratorios. Con él se puede aplicar energía o Cavitación Ultrasónica de gran Intensidad a Muestras Líquidas o Ligeramente Viscosas Ubicadas dentro de Tubos de Ensayo Roscados de 5 ml Cerrados en un Bastidor MPA. El Sonido aplicado a la Muestra produce una Lisis o Rotura de la misma liberando los Analitos que se desean Analizar. Este Equipo NO está diseñado para Reportar Resultados de Pacientes. | Unidad Completa del TUBE SONICATOR TS5 con sus Accesorios. | TUBE SONICATOR-TS5” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez revisadas las indicaciones y aplicaciones detalladas por el fabricante en su sitio web https://tubesonicator.com/ y en el catálogo del producto encontrado en la página del evidencia que el equipo es de prediagnóstico y sus aplicaciones son: extracción de ADN, fragmentación del ADN, homogenización de muestras, entre otras, se concluye que el producto TUBE SONICATOR-TS5 - EQUIPO PARA LISAR MUESTRAS POR SONIDO – MARCA: ROCHE / RINCO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase clase IIa, (…) | IIa
20211175567 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-29 09:36 | COJINES | PERKATECK | NO | “COJIN COXIS: COJÍN TIPO DONA, DISEÑADO PARA DAR CONFORT A LA ZONA DEL COXIS Y BRINDAR UNA POSTURA ADECUADA. COJÍN BASTÓN: IDEAL PARA PERSONAS QUE DEBEN DORMIR DE LADO, SU DISEÑO DA SOPORTE A LA ESPALDA EN TODO MOMENTO. COJÍN CILÍNDRICO: COJÍN MULTIUSOS PARA DAR APOYO A LA ZONA LUMBAR O CERVICAL, CORRECTOR DE POSTURA, APOYO EN EXTREMI DADES. COJÍN CERVICAL: IDEAL PARA VIAJES LARGOS, DA SOPORTE A TU CUELLO, DESCANSO CERVICAL, MANTIENE TU CABEZA ALINEADA. COJÍN SILLA: IDEAL PARA PERSONAS QUE DEBEN ESTAR SENTADAS POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, CÓMODO, FRESCO, ÚSALO EN TU OFICINA O PARA HACER MÁS CÓMODO CUALQUIER ASIENTO. RECOMENDACIONES DE LAVADO Use limpiador Vanish sobre el área sucia, haga un frote SUAVE hasta limpiarla, el agua puede entrar en el cojín sin problema. No retuerza, ni cuelgue, puede deformar la tela. Use una toalla para absorber el agua, asegúrese de masajear el cojín para que el aire circule entre las microperlas.” | “de 1 a 10 unidades.” | “COJIN COXIS; COJÍN BASTÓN; COJÍN CILÍNDRICO; COJÍN CERVICAL; COJÍN SILLA” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211187106 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-29 09:55 | TRUE ELEMENTS FIRSKIN CLEANSER / CEPILLO LIMPIEZA FACIAL | NIKKEN | NO | 1. Cargue el FIRSKIN CLEANSER por más de 1 hora a un puerto USB Cuando esté cargando la batería, la luz roja está parpadeando. Cuando esté totalmente cargada la luz dejará de parpadear 2. Para encender o apagar, oprima más de 2 segundo el botón Para cambios de niveles oprima levemente el botón y cambiará el nivel de vibración Bajo : Azul Medio: Verde Alto: Rojo 3. Cada 15 segundos habrá un aviso de vibración para que cambie de ubicación del rostro y en el cuarto aviso se apagará automáticamente. 4. Lave con jabón facial el producto antes de usarlo por primera vez FORMA DE USO 1. Humedezca la cara y el aparato con agua 2. Coloque jabón facial, se recomienda que sea del lado del aro pero puede ser en cualquiera de los lados sobre el cepillo de silicona y encienda el producto 3. Escoja el nivel que guste y realice movimientos circulares en el rostro para la limpieza. Alterne mejillas, frente y nariz. 4. Si necesita más tiempo de limpieza, reinicie la máquina para usarse normalmente. 5. Enjuague con agua el rostro. 6. Lave el FIRSKIN CLEANSER y déjelo en un lugar seco y evite que le dé los rayos del sol directamente. | UNA PIEZA REF # 1323A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211133376 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-29 11:54 | COROWELL COVID-19 PRUEBA DE EVALUACIÓN DE SÍNTOMA | COROWELL | NO | Corowell COVID-19 Prueba de evaluación de síntoma, es una tarjeta para identificar las sospechas de infeccion por Covid - 19,validada en el territorio europeo, que se realiza mediante pruebas del sentido del olfato. La tarjeta es utilizada en conjunto con una aplicación para celular, para lo cual el usuario debe descargar dicha aplicación una vez obtenida la tarjeta de detección de síntomas de Covid-19. La tarjeta posee un código QR el cual debe ser escaneado una vez bajada la aplicación en el celular. La Corowell Guard App se utiliza para verificar y validar los pases electrónicos emitidos por la Corowell App mediante la lectura del código QR del pase electrónico. Cada tarjeta contiene un área con uno de los 33 especímenes de aroma aleatorio, al ser rasgada la superficie que cubre la zona que contiene la fragancia, el usuario debe oler dicha fragancia y escoger en la aplicación en su celular la opción de la fragancia que a su criterio contiene la tarjeta, acto seguido es necesario que diligencie la encuesta que aparece en dicha aplicación y recibir la aprobación por medio de la aplicación, recibiendo un pase digital que se genera al final de cada prueba con el nombre de la persona que la ha realizado, indicando si se genero el pase por no encontrar síntomas que generen sospecha de tener el virus o un No pase al detectar posibles síntomas que sugieran infección por el virus. Los usos de la tarjeta permite generar espacios seguros en empresas, colegios, universidades, centros de salud, presentando el pase digital a las entradas de dichos espacios. | Una (1) Unidad por empaque, Diez (10) Unidades por empaque, Ciento veinticinco (125) Unidades por empaque | N/A | Acorde a lo expuesto, es necesario precisar que mediante Acta No. 17 de 2021 la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, el producto “Corowell COVID Prueba de evaluación de síntoma”, no es considerado un dispositivo médico. El producto no cuenta con la evidencia científica que permita sustentar que con sólo oler diferentes aromas, se puede determinar en una persona, la sospecha de infección por Covid- 19, teniendo en cuenta que por diversas causas o patologías se pueden presentar alteraciones del sentido del olfato (Hiposmia, Anosmia u otras afecciones del olfato).” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211177802 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-29 11:59 | DRÄGER XPLORE ®/PROTECCIÓN RESPIRATORIA | DRÄGER | NO | Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas no volátiles, reducen la parte de partículas nocivas en el aire inspirado, por ejemplo mediante el afilado, lijado, barrido, sierra o purificación mineral. Las partículas son retenidas mecánicamente por el filtro de fibra, con ayuda de la carga electrostática que posee. Los niveles molestos de vapores orgánicos son adsorbidos por la capa de carbón activado. Tanto las partículas finas como las gruesas son filtradas por las capas del material filtrante, al mismo tiempo que la resistencia respiratoria se mantiene muy baja permitiendo al usuario trabajar de una manera sencilla y cómoda incluso durante largos períodos de tiempo. Restricción del uso previsto • Las mascarillas no deben utilizarse como protección frente a gases y vapores, así como protección frente a agentes de combate químicos, biológicos, radioactivos o nucleares. • No se debe entrar en contenedores sin ventilación, fosos, canales, etc. con mascarillas. • Las mascarillas deben utilizarse cada vez durante un máximo de una jornada de trabajo (8 horas). • Las mascarillas no se prevén para la aplicación como máscaras de intervención. • Las condiciones del entorno (en especial el tipo y la concentración de las sustancias nocivas) tienen que ser conocidas. La concentración máxima permitida de las sustancias nocivas en el aire ambiental no debe sobrepasarse. ÁREAS DE APLICACIÓN LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO FINO Y LAS PARTÍCULAS EN DIVERSAS APLICACIONES EN LA INDUSTRIA, LA MINERÍA, LA AGRICULTURA, OFICIOS ESPECIALIZADOS, ENTRE OTROS AFINES A LA INDUSTRIA. | N/A | Descripción Referencia Presentación Comercial Uso Dräger X-plore® 1720 C FFP2 3951193 Caja x 20 Protección contra partículas sólidas y líquidas Dräger X-plore® 1720 C FFP2 3951194 Caja x 10 Protección contra partículas sólidas y líquidas Dräger X-plore® 1730 C FFP3 3951196 Caja x 20 Protección contra partículas sólidas y líquidas Dräger X-plore® 1730 C FFP3 3951198 Caja x 10 Protección contra partículas sólidas y líquidas | Acorde a lo anterior, es necesario precisar que mediante Acta No. 22 de 2020 la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: CONCEPTO: (…) Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211193198 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-29 17:11 | TAPABOCAS DESECHABLE NO MEDICO/ MASCARILLA DESECHABLE 3 CAPAS | N/A | SI | Tapabocas de uso general. Para fines no médicos, para la protección de la boca y la nariz. Las mascarillas son un elemento que limita la salida de gotas cuando un paciente con sospecha o confirmación de SARS-CoV-2 tose, estornuda o habla y arroja partículas al ambiente, quedando atrapadas en la mascarilla disminuyendo el riesgo de contagio a otras personas o contaminación de superficies siempre y cuando se cumpla de manera correcta sus criterios de uso cubriendo boca y nariz | Caja x 50 unidades | N/A | Así mismo, en necesario traer a colación el Acta No. 22 de fechas 9 y 10 de diciembre de 2020 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, en cual se conceptúa lo siguiente: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. (…)” (subrayado y resaltado fuera de texto). En este contexto, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, que cita: “Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c)Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d)Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…) (subrayado fuera de texto) | En este sentido, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…) (…)”. | I
20211185293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-30 08:45 | Medline Micro-Kill™ + Disinfecting, Deodorizer, Cleaning Wipes with alcohol / Toallitas Desinfectantes, Desodorantes y Limpiadoras con Alcohol/ Toallitas Desinfectantes, Desodorantes y Limpiadoras con Alcohol | Medline Micro-Kill™ | NO | Medline Micro-Kill® + son paños desechables no tejidos que contienen un desinfectante y desodorante formulado de bajo pH estable para usar en superficies duras y no porosas donde se requiere el control de la contaminación cruzada. Medline Micro-Kill® + contiene alcohol. Las toallitas Micro-Kill® + están diseñadas para su uso en los siguientes entornos: entornos médicos de emergencia hospitalaria, cirugía, unidades de cuidados intensivos, salas de emergencia, anestesia, ambulancias, servicios médicos de emergencia, recuperación, sala de recién nacidos, centros de enfermería, rayos X, ortopedia , terapia respiratoria, laboratorio de cateterización, habitaciones de pacientes, atención médica, laboratorios, consultorios médicos, consultorios médicos, clínicas, consultorios dentales, salas de examen, salas de enfermos, instalaciones veterinarias, cocinas, baños, conserjes, cierres mohosos u otras áreas similares | MSC351200 Contenedor recerrable, 6 in x 6.75 in (15.2 cm x 17.1 cm) 160 Toallitas / Contenedor; 12 Contenedores/ Cartón MSC3512715 Contenedor recerrable, 7 in x 15 in (17.8 cm x 38.1 cm) 65 Toallitas / Contenedor; 12 Contenedores/ Cartón | MSC351200 MSC3512715 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211187315 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-30 08:47 | RIWO SYSTEM TRAYS/ Sistema de bandejas Riwo | Richard Wolf GmbH | NO | La cesta de malla universal constituye un módulo más de las cestas universales existentes, no disponiendo de portainstrumentos, por lo que representa una alternativa a los recipientes del RIWOSystem Trays. La esterilla de silicona está concebida de tal forma que, conteniendo una cantidad mínima de silicona, garantiza una fijación óptima sin afectar la esterilizabilidad. El juego de ángulo de fijación permite una fijación segura de los diferentes instrumentos o de grupos de instrumentos. Los accesorios del programa existente, como el sistema de cestas para piezas pequeñas o los pasadores de bloqueo, completan el sistema. | unidad, paquete x 2 | 75219.017 Instrument mat for container 75219.015 Instrument mat for lid 75219.013 Instrument mat for container 75219.014 Instrument mat for container 75219.012 Instrument mat for lid 75054003 BOTÓN PARA PLACA CODIFICADORA 75054.004 Pushbutton for lid 74002311 Set of fixing rings 64192.019 Plug 103.00 Bellows pump 9500.103 Magnifier 886.01 Luer lock connector Ø 4mm 891.00 Connexion de tube Ø 3mm 15023.041 Luer lock tube part 7980001 Double conical straight cleaning brush 7980002 Double conical straight cleaning brush 7980003 Double conical straight cleaning brush 7990005 Cleaning brush Ø 5mm TL 1200mm 15036060 Stopcock for two-way stopcock 89.04 Sealing cap CAP 6,0-7,0mm 89.90 Sealing cap with cross | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211165934 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-30 11:49 | EASY ADAPT APP - APLICACIÓN MOVIL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD VISUAL | EASY ADAPT | SI | Easy Adapt es una herramienta digital que mejora el desempeño de los cálculos de manera automática sin necesidad de tablas o guías impresas, para la correcta adaptación de lentes de contacto a pacientes. Es una herramienta que proporciona seguridad y confianza a los profesionales de la salud visual en sus adaptaciones. Easy Adapt es un aplicación móvil o herramienta digital desarrollada exclusivamente para los profesionales de la salud visual.” | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto EASY ADAPT APP - APLICACIÓN MOVIL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD VISUAL – Marca: EASY ADAPT, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) | IIa
20211177807 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-30 11:51 | BALANZA DIGITAL | INEVIFIT | NO | Diseñado para pesar el cuerpo humano y/o productos | Unidad | I-BF001 I-BF001W I-BF002 I-BF002W I-SS001 I-SS001S I-SS001W I-BS004 I-BS004S I-BS004W I-BS005 I-BS005S I-BS005W I-KS001 I-KS001W | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211182241 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-30 11:53 | SMARTPILLS | SMARTPILLS | NO | El dispositivo SmartPills brinda una solución en la monitorización en tiempo real del tratamiento farmacoterapéutico para pacientes crónicos que reciben medicamentos en formato blister. El dispositivo recibe la información del tratamiento y genera alertas diariamente a través de un sistema LED cuando debe tomar el medicamento, el paciente retira la tableta mediante una ligera presión en la silicona y el dispositivo identifica y guarda la información de que la tableta ha sido extraída y notifica al paciente. Mediante este dispositivo se busca realizar un seguimiento en tiempo real de la medicación del paciente | Caja con dispositivo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211185143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-09-30 11:54 | SISTEMA DE BRAZO EN C DIGITAL MÓVIL VET | PERLOVE | NO | Vet1120 es un sistema de brazo en c digital móvil vet. Ortopedia: osteopatía, diaplasia, clavado. Cirugía: ortopédica, extracción de cuerpo extraño, implantación de marcapasos, radiografía parcial, fotografía local y otros trabajos. | Unidad | VET1120 NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN VETERINARIA Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN HUMANOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211099428 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-04 15:35 | KITS DE APRENDIZAJE PARA ENTYVIO SUBCUTÁNEO | ENTYVIO | NO | Importacion con fines de entrenamiento de kits del sistema envase cierre (jeringa prellenada y pluma prellenada (Pen) sin medicamentos u otra sustancia del producto Entyvio Subcutaneo (SC) para los profesionales de la salud y pacientes. Se aclara que el producto: kit de jeringa prellenaeda y pluma prellenada (Pen) sera importado con fines de entrenamiento a medicos, enfermeras y pacientes y no contiene medicamento u otra sustancia | Jeringa prellenada y pluma prellenada (Pen) con fines de entrenamiento y practica a médicos y profesionales de la salud | Kit de Pluma prellenada de práctica de Entyvio SC: El kit incluye: Empaque Cartón prensado con bolsillo, inserto de espuma para contener la pluma de práctica, cierre magnético. Una (1) Pluma de práctica de Entyvio SC Sin fecha de vencimiento – Sin medicamento. Ciclo de vida previsto: 12 meses después de la primera activación o 150 ciclos de entrenamiento, lo que ocurra primero. Guía de referencia rápida (QRG): Cartulina con revestimiento brillante. Kit de jeringa de práctica de Entyvio SC: El kit incluye: Empaque Cartón prensado con bolsillo, inserto de espuma para contener la jeringa de práctica, cierre magnético. Una (1) jeringa de práctica de Entyvio SC Sin fecha de vencimiento – no fármaco. Ciclo de vida previsto: 12 meses después de la primera activación o 200 ciclos de entrenamiento, lo que suceda primero. Guía rápida de referencia (QRG): Cartulina con cubierta brillante | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211188986 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 13:06 | DIGITAL MÓVIL PARA VETERINARIOS | PERLOVE | NO | LA MÁQUINA ES UN EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE FOTOGRAFÍA DE RAYOS X COMBINADO DE ALTA FRECUENCIA, QUE SE UTILIZA EN LA SALA DE RADIOLOGÍA, ETC. ES UN EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MÓVIL QUE PUEDE REALIZAR RADIOGRAFÍAS EN EL CUERPO VETERINARIO, COMO LA CABEZA, LAS EXTREMIDADES Y LA COLUMNA VERTEBRAL. LA MÁQUINA ES ESPECIALMENTE ADECUADA PARA FOTOGRAFÍAS SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN, COMO ENTORNOS EXTERIORES ESPECIALES E INCIDENTES EMERGENTES | UNIDAD | N/A | NOTA: DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN BRINDADA, EL SISTEMA DIGITAL MÓVIL PARA VETERINARIOS / MARCA: PERLOVE, MODELO: VET1010, ES PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE, RAZÓN POR LA CUAL NO ES CONSIDERADO DISPOSITIVO MEDICO. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211168522 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 13:21 | ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE / ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE | EMA DISTRIBUCIONES SAS | NO | Ropa desechable hospitalaria fabricada en tela no tejida SMS de 30 a 35 gramos, con características de impermeabilidad evitando que los residuos infecciosos o los contaminantes que se encuentren en el ambiente hospitalario (virus, bacterias y microorganismos), penetren al personal de la salud o afecten no solo a los pacientes sino también las heridas en el momento de las hacer las intervenciones. Su uso principal es en: hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios médicos, odontológicos y otras instituciones de la salud, también son empleadas en jornadas de vacunación, tomas de muestras y demás actividades de promoción y prevención de la salud. Esta ropa no requiere esterilización, ni lavado, se recomienda ser desechada una vez finalice el uso. Se ajusta de forma fácil al cuerpo y su manejo es práctico | Según Ficha Técnica dada por el fabricante folios del 4 al 9: Empacado en bolsa plástica, paquetes de 10 unidades | Según Ficha Técnica dada por el fabricante folios del 4 al 9: Bata Manga Larga Puño RIP o Resortado Bata Manga Corta Bata Multiusos con Cremallera Pantalón Quirúrgico Pijama Manga Corta Pijama Manga Larga | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211190868 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 13:42 | ESTUCHE PARA LENTES DE CONTACTO BAUSCH & LOMB® | BAUSCH & LOMB® | NO | PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS LENTES DE CONTACTO BLANDOS, RÍGIDOS Y GAS PERMEABLES | UNIDAD | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211181387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 16:59 | ISCAN™ SYSTEM, 110 V/220 V - SISTEMA ISCAN™, 110 V/220 V - LECTOR DE MATRICES | ILLUMINA | NO | Un innovador lector de matrices que permite adquirir de forma rápida, sensible y precisa imágenes de BeadChips de Illumina para obtener unos resultados de análisis genético excepcionales. El sistema iScan permite adquirir de forma rápida, sensible y precisa imágenes de los productos Infinium BeadArray™. Este lector de alta resolución ofrece datos de alta calidad en una amplia gama de aplicaciones con la flexibilidad necesaria para satisfacer distintas necesidades de productividad. El sistema iScan es compatible con toda la gama de innovadores ensayos de Illumina para realizar genotipado, análisis de la variación del número de copias (CNV) y metilación de ADN. Además, el lector es compatible con AutoLoader 2.x y con robots de manipulación de líquidos, lo que reduce el tiempo de participación activa y permite realizar lecturas las 24 horas del día. Los lectores y los componentes son modulares y, por lo tanto, crean un sistema ajustable que se puede configurar para satisfacer cualquier nivel de productividad necesario. El sistema incluye el acceso a asistencia especializada a manos de expertos, lo que garantiza que los usuarios saquen el máximo provecho de su sistema iScan para lograr estudios de análisis genéticos de la más alta calidad. | Un equipo de mesa con computador integrado. | SY-101-1001 - iScan™ System, 110 V/220 V / Sistema iScan™, 110 V/220 V “ NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211188513 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 17:02 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO MU-1 – | OLYMPUS | NO | Este instrumento ha sido diseñado para utilizarse con un endoscopio Olympus y otros equipos auxiliares para pruebas de fugas y eliminación de agua del canal de aire/agua. Cuando se combina con el recipiente de desinfectante MB- 264 opcional, el canal de aire/agua del endoscopio se puede irrigar con alcohol etílico o isopropílico al 70% para secar el canal. No utilice este instrumento para fines distintos a los previstos. | Empaque individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211189449 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 17:03 | GOTINAL MAR DEFENSE / SOLUCIÓN DE AGUA DE MAR | GOTINAL® MAR DEFENSE | SI | Higiene nasal diaria en adultos auxiliar para la prevención de infecciones de oídos, nariz y garganta. Hidrata la mucosa nasal | Caja con frasco de aluminio con 50 mL y 100 mL. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto GOTINAL MAR DEFENSE / SOLUCIÓN DE AGUA DE MAR. Marca: GOTINAL® MAR DEFENSE se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III” | III
20211188530 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 17:04 | AMBIA - SOPORTE ARQUITECTONICO DE SUMINISTRO DE TECHO PARA USO HOSPITALARIO | DRÄGER | NO | La unidad de suministro de techo está destinada a lo siguiente: – Alojar y posicionar dispositivos médicos y accesorios para diagnóstico, terapia o intervenciones quirúrgicas. – Suministrar tensión eléctrica, gases médicos y vacío a los dispositivos médicos. Las zonas de uso previstas para este producto son: salas médicas (especialmente quirófanos), servicios de urgencias y salas postoperatorias. El dispositivo no debe usarse en los siguientes espacios: – En zonas donde puedan producirse concentraciones de oxígeno superiores al 25 Vol%, así como mezclas de gases inflamables o explosivos. – En salas con aplicaciones de campos magnéticos (p. ej. tomografía por resonancia magnética) La unidad de suministro de techo Ambia está disponible en las siguientes versiones: – Versión sin brazo portador – Versión con un brazo portador – Versión con dos brazos portadores – Versión con un brazo portador o dos, con brazo con resorte dotado de ajuste manual de altura – Versión con un brazo portador o dos, con ajuste eléctrico de altura en tres modelos – Versión con brazo portador para riel de soporte para los módulos de elevación de pacientes | Unidad | Este certificado ampara los accesorios y repuestos para la unidad de suministro de techo AMBIA” NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211112971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 17:05 | PRÓTESIS SOBRE MEDIDA TEMPOROMANDIBULAR | CPMH | NO | RESTITUCIÓN Ó SUSTITUCIÓN TOTAL DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR, CON EL OBJETIVO DE DEVOLVER LA FUNCIONALIDAD, PERDIDA POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS, TRAUMAS O TUMORES | KIT COMPUESTO DE PLACA CONDILAR, FOSA TEMPORAL, RÉPLICA DE LA PLACA CONDILAR, RÉPLICA DE LA FOSA TEMPORAL, GUÍA DE OSTEOTOMÍA (CORTE Y PERFORACIÓN), GUÍA QUIRÚRGICA, BIOMODELO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA PRÓTESIS | LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, CON SUS ACCESORIOS EXCLUSIVOS (REPLICA DE LA PLACA CONDILAR, RÉPLICA DE LA FOSA TEMPORAL, GUÍA DE OSTEOTOMÍA (CORTE Y PERFORACIÓN), GUÍA QUIRÚRGICA, BIOMODELOS Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA PRÓTESIS): PROTESIS DE ATM (ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211188861 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 17:06 | RAYOS X DE USO VETERINARIO | PERLOVE | NO | Se utiliza para radiografiar y obtener una única imagen para el diagnóstico clínico veterinario | Unidad | VET 1100 VET 1800B VET 1800D VET 1800F” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN VETERINARIA Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN HUMANOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211141378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-05 17:37 | CONAIRFIT MASAJEADOR CORPORAL DE PERCUSIÓN – MASAJEADOR CORPORAL | CONAIRFIT | SI | Acelera la recuperación y la reparación muscular Aumenta el flujo sanguíneo a las zonas tratadas Mejora la eliminación del ácido láctico por los músculos Aliviar los espasmos musculares y la rigidez Romper el tejido cicatricial Combe la fatiga muscular, el dolor, la tirantez, las molestias y los nudos musculares Proporciona un buen alivio del estrés | CAJA CON UN MASAJEADOR CONAIRFIT | THM001 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto CONAIRFIT MASAJEADOR CORPORAL DE PERCUSIÓN – MASAGEADOR CORPORAL, Marca: CONAIRFIT, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (...)” | IIa
20211188389 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-06 11:42 | POWER FIT / Power Fit - Masajeadores Musculares / Power Fit Massage | N/A | NO | Masajeadores eléctricos portátiles diseñados para ser usado en la comodidad de su propia casa y en diferentes partes de su cuerpo, de gran ayuda para relajar los músculos de hombros, cuello, piernas, brazos pies, además le ayudará a relajar las molestias musculares de espalda, cuello, hombros, piernas, pies y experimentará una sensación de relajación. Gracias a sus distintos niveles de intensidad, le permitirá a la persona que lo use no solo experimentar una sensación de relajación en la zona que está tratando con los masajeadores POWER FIT MASSAGE los masajeadores Power Fit Massage vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia específica de los masajeadores Power Fit Massage ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, MASAJEADORES INALÁMBRICOS PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | N/A | En general es para todas las referencias existentes y futuras de los masajeadores domésticos Power Fit Massage actualmente encontramos alguna de las siguientes referencias, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia Power Fit - Massege Gun - MASAJEADOR DE PERCUSIÓN PARA MASAJE PROFUNDO: Dos tipos de Masaje profundo intensidad baja y alta, que relaja los diferentes músculos del cuerpo, proporcionando: Un masaje vigorizante con vibraciones, vigoriza los músculos cansados y con exceso de trabajo. Ideal para espalda, cuello, brazos y piernas. Cuenta con cabezales de masaje que rotan en diferentes direcciones para experimentar una sensación de relajación en diferentes áreas del cuerpo Agarre ergonómico para un control seguro - Incluye masajeador POWER FIT MASSAGE GUN – MASAJEADOR DE PERCUSIÓN. - 6 Cabezales intercambiables. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, UN MASAJEADOR INALÁMBRICO PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, NO ESTA DISEÑADO PARA TRATAR NINGÚN TIPO DE DOLOR. NOTA: DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL USUARIO EN LA FICHA TÉCNICA, EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL MODELO Y/O REFERENCIA: “ETG005”, Y DE IGUAL MANERA SE ACLARA QUE EL PRODUCTO ES ÚNICAMENTE PARA USO DOMESTICO, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL INTERESADO Y LA FICHA TÉCNICA APORTADA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211187671 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-06 14:13 | "READING GLASSES / GAFAS DE LECTURA CON LUPA | Power Zoom | NO | “Gafas de aumento LED que hacen que todo sea un 160% más grande, más claro y más brillante. Ayuda a mantener las manos libres para hacer lo que necesita hacer, con LED ultrabrillantes incorporados para áreas de poca luz. Se desliza fácilmente sobre cualquier anteojo, o simplemente úselos solos. Ligero, cómodo y se sienta de forma segura en su lugar. | “UNIDAD COMPLETA Y ACCESORIOS” | DRP101027 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20211186909 | CERTIFICACION SIN R.S. | ODONTOLOGICOS | 2021-10-06 18:49 | ANALOGOS | PHIBO | NO | El Análogo de sinergia es un aditamento destinado a reproducir la posición y conexión de un implante en un modelo de trabajo a partir de una toma de impresión realizada por el cliente y enviada a producción a Phibo Cad Cam Colombia. Los análogos nunca van a boca del paciente. | Producto se recibe en bolsa plástica resellable con etiqueta de referencia y lote Producto se comercializa ubicado en modelo, dentro de caja con espumas y etiqueta | Análogos | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211192128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 15:37 | VISBODY-R – ESCÁNER CORPORAL 3D | VISBODY | NO | Escaneo de la postura corporal del cuerpo humano sin necesidad de contacto físico, permitiendo la impresión de imágenes en 3D las cuales evidencian la efectividad de un plan de entrenamiento físico. | Empaque individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211194117 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 15:38 | PURIFICATION AUTOMATE KINGFISHER DUO PRIME - PROCESADOR DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | THERMO SCIENTIFIC, KINGFISHER ™ | NO | El procesador de partículas magnéticas KingFisher Duo Prime está diseñado para uso de investigación profesional por parte de personal capacitado. El instrumento está diseñado para la transferencia y el procesamiento automatizados de partículas magnéticas en formato de microplaca. Se excluye el uso para autocomprobaciones. El procesador de partículas magnéticas KingFisher Duo Prime es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja, Unidad. | Se amparan las siguientes referencias, sus accesorios, partes y repuestos 5400110 Purification Automate KingFisher Duo Prime” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211186577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 17:31 | INFINIUM HD ASSAY STARTER KIT 110 V - KIT DE INICIO INFINIUM HD 110 V - KIT DE HARDWARE PARA GENOTIPADO | ILLUMINA | NO | Los kits de hardware Infinium están diseñados para ayudar a los nuevos clientes de Infinium que desean realizar el genotipado con el flujo de trabajo de Infinium. Estos kits de inicio incluyen hardware clave y componentes accesorios necesarios para procesar múltiples muestras de microarrays BeadChip en paralelo. Los paquetes de opciones están convenientemente organizados según el tipo de ensayo y el tamaño de los lotes, por lo que la expansión es simple y directa. Para tamaños de lote más altos, compre múltiplos de los paquetes de inicio disponibles. El kit de inicio HD se utiliza con BeadChips de ensayo HD, como EPIC. Para ejecutar microarrays BeadChip a partir de dos ensayos diferentes, se deben comprar placas de vidrio, cámaras de flujo adicionales y espaciadores de cámaras de flujo, además de un kit de inicio HTS o HD. Estos paquetes incluyen instalación, capacitación y una garantía de un año. | Un equipo de mesa con computador integrado. | Ref. 20028872 - Infinium HD Assay Starter Kit 110 V - Kit de Inicio Infinium HD 110 V” NOTA: ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO PARA DIAGNOSTICO, USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211191107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 18:05 | HIPOCLORITO DE SODIO | VISOFT®, QUIRONPHARMA, ALFAMEDICAL, DERMACK, HB SUPPLIER | NO | El HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl ) es un compuesto oxidante utilizado como un desinfectante de superficies por su rápida acción y amplio espectro de actividad antimicrobiana. Está indicado como agente de limpieza y desinfección de ÁREAS Y SUPERFICIES en los sectores clínicohospitalario, odontológico, veterinario e institucional, con el fin de evitar la propagación de procesos infecciosos. Tiene acción biocida en varios microorganismos, virus, bacterias vegetativas y micobacterias, entre otros, pero es menos efectivo contra esporas bacterianas y hongos. Actúa inhibiendo las reacciones enzimáticas y desnaturalizando las proteínas. La actividad del hipoclorito se ve reducida en presencia de iones metálicos, bio-capas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. *Nota: No aprobado para desinfección de Dispositivos Médicos o superficies de equipos biomédicos | 250mL, 500 mL, 700 mL, 750 mL, 800 mL, 850 mL, 1000 mL, 3500 mL, 3600 mL, 3750 mL, 3800 mL, 19L, 20L, 209L, 55 gal. Envase plástico con tapa de seguridad. En polipropileno de alta densidad - P.E.A.D, Polipropileno - PP o Polietileno Terftalato -P.E.T | •1%, •3.25%, •5%, •13% | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se considera solicitar concepto ante la dirección de cosméticos y aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica del INVIMA. | N/A
20211189994 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 18:38 | MASAJEADORES CORPORALES | BEAUTY SPA VIRTUAL. | NO | Masajeadores usados en spa y estéticas, no invasivos, diseñados para tratamiento de celulitis, moldeamiento corporal, relajación, levantamiento de glúteos, tratamiento de la flacidez. BAMBUTERAPIA Es un tipo de tratamiento estético alternativo en el que se utiliza como herramienta cañas de bambú de diferentes tamaños, Aplicando presión en determinadas partes del cuerpo, proporcionando beneficios estéticos y terapéuticos. COCOTERAPIA La cocoterapia es una técnica manual circulante y rodante. Ofrece un trabajo profundo sobre las articulaciones y los músculos, la utilizamos para realizar masajes de moldeamiento, tonificación y mejoramiento de la dermis. MADEROTERAPIA Es una técnica manual no invasiva con la que aplicando diferentes herramientas de madera masajeas el cuerpo y también la cara. La maderoterapia es una de las varias terapias y técnicas que se puede combinar con cremas y fluidos específicos para perder medidas y moldear el cuerpo. METALTERAPIA Tipo de tratamiento estético donde se utilizan diferentes accesorios de aleación de metales para tratamientos de reducción, anticelulitis, tonificar, drenar y modelar el contorno corporal natural e indoloro. | BAMBUTERAPIA: KIT X 12 ELEMENTOS MADEROTERAPIA: KIT X 13 ELEMENTOS METALTERAPIA: KIT X 3 ELEMENTOS COCOTERAPIA: KIT X 2 ELEMENTOS | Bambumold, Cocomold, Metalmold, Woodmold | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211192143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 18:45 | EXTRACTOR DE LECHE | CORCHITO-MOBY-REBEBITOS-INFANTICOS | NO | Extraer la leche materna generando una reserva para continuar con el Suministro de leche materna al bebe. También estimula la producción Continúa de leche materna y además alivia molestias de los senos cuando están llenos de leche. Antes de cada uso esterilizar en agua caliente durante un ciclo de 2 o 3 minutos. Inspeccionar el producto antes de cada uso. Lavar después de cada uso con agua y jabón. No utilizar detergentes abrasivos | CAJA POR UNIDAD | EXTRACTOR DE LECHE BÁSICO CORCHITO, EXTRACTOR DE LECHE BÁSICO INFANTICOS, EXTRACTOR DE LECHE BASICO REBEBITOS, EXTRACTOR DE LECHE MOBY, EXTRACTOR DE LECHE REBEBITOS SUPREME, TRASLUCIDO Y TRANSPARENTE. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211127960 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 21:24 | MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE 3 CAPAS. | SIN MARCA, LYNCMED | SI | Uso Mascara respiradora desechable de uso no MEDICO diseñado para uso CIVIL, con el propósito de evitar agentes contaminantes, bacterias, humo y polen, al aire libre. | 50 unidades empacadas en x caja y caja de color. | 3PLY FACE MASK FOR CIVIL USE | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE 3 CAPAS”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” Sobre el particular, es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro quien es el órgano asesor del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto; en el Acta No. 22 de fecha 09 y 10 de diciembre de 2020, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptuó: “(…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. (Subrayado y negrilla fuera de texto). Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bioprotección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. (…)” | I
20211118485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-08 21:28 | DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE QUINTA GENERACION | PENTAMON, KLAXEN, SERVICLEAN | NO | Desinfectante neutro para áreas (pisos, paredes y techos), superficies, mobiliarios, equipos (no biomédicos) y ambientes a nivel hospitalario, sector salud, odontológico y asistencia hospitalaria domiciliaria Desinfección de superficies en contacto con carga orgánica y derrame de líquidos Desinfección rutinaria y terminal sin enjuague | 500 mL Litro Galón x 3,8 Litros. Cuñete x 20 Litros. Tina x 60 Kg. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: el producto DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE QUINTA GENERACION, NO puede ser usado o utilizado en DISPOSITIVOS MEDICOS y EQUIPOS BIOMEDICOS. NOTA: NO OBSTANTE, A LO ANTERIOR EL INTERESADO DEBE SOLICITAR CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD, ANTE LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA. | N/A
20211191983 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 06:22 | MINI - PALM / UNI-FUGE / Dispositivo pequeño UNI-FUGE y MINI-PALM | BIOLOGIX - USA SCIENTIFIC | SI | Los dispositivos Mini – Palm y Uni-Fuge funcionan bajo el principio de separación por fuerza centrífuga, compactas y muy pequeña, ideales para micro filtración, separación y precipitación del contenido de tubos de 1.5 -2 ml y micro tubos de 0.2 ml. Se suministra con diferentes rotores y algunos accesorios. Los rotores y adaptadores pueden ser fácilmente intercambiables por el usuario. Rápida aceleración y desaceleración. La tapa transparente permite al operador ver las muestras. La centrifuga se detiene una vez que se pulse el botón de liberación de la tapa. El motor ofrece un accionamiento muy silencioso y sin vibraciones. | Embalaje por un (1) equipo / unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “MINI - PALM / UNI-FUGE / Dispositivo pequeño UNI-FUGE y MINI-PALM / Marca: BIOLOGIX - USA SCIENTIFIC” se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, hoy llamada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA, mediante el Acta No. 8 del 11 de septiembre de 2013, conceptuó que el producto “CENTRIFUGAS DE TUBO PARA LABORATORIO” es considerado dispositivo médico. | I
20211194076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 06:23 | LENSOMETRO | VISIONIX | NO | Lectura del poder dióptrico de lentes oftálmicos y lentes de contacto. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211194164 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 07:16 | ONCE-A-DAY – PRUEBA PARA ESTERILIZADORES DE VAPOR PRE-VACIO | PROPPER | NO | para uso en pruebas diarias de esterilizadores de vacío previo según el protocolo Bowie & Dick a 134°C – 137°C hasta una exposición de 3.5 minutos | 24 paquetes de prueba por caja | Once-A-Day 26611500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211194172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 07:19 | PRUEBA BOWIE-DICK / PRUEBA PARA ESTERILIZACIÓN DE PRE-VACÍO | PROPPER | NO | Prueba que detecta la presencia de aire residual y de gases no deseables debidos a fugas. Revela condiciones de baja temperatura/presión, vapor húmedo o muy H. Garantiza cambio de calor perceptible Las hojas de prueba procesadas no revierten | 1 / CAJA | Bowie & Dick test pack 26630400 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211189498 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 08:02 | “MONTURA DE PRUEBAS” | KAIZER | NO | “La montura de prueba se utiliza junto con a caja de prueba para ubicar diferentes lentes durante la evaluación subjetiva de la agudeza visual. Cuenta con mecanismos de ajuste ergonómico para comodidad del paciente." | UNIDAD | TF 08, TF 09 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos, lo anterior aplica para la “MONTURAS DE PRUEBAS” SIN LENTES o caja de prueba, toda vez que con el producto amparado bajo esta solicitud no se realiza una evaluación diagnóstica. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211112970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 08:03 | PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES | CPMH | NO | “SUSTITUTOS FABRICADOS A LA MEDIDA PARA CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES ÓSEAS DE LA CARA, INCLUSIVE MAXILARES Y MANDIBULARES OCASIONADAS POR TRAUMAS, TUMORES, DEFORMIDADES, ESTÉTICA O FALTA DE LAS FUNCIONES Y FIJACIONES DE LAS FRACTURAS.” | “KIT COMPUESTO DE LA PRÓTESIS, RÉPLICA DE LA PRÓTESIS, BIOMODELO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA PRÓTESIS.” | “LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, CON SUS ACCESORIOS EXCLUSIVOS (REPLICA PROTESIS FACIAL, BIOMODELO Y TORNILLOS DE | Según lo anterior y teniendo en cuenta el Acta No. 23 de 2020, el producto DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA MEDIDA SMARTBONE® /DISPOSITIVOS MÉDICOS TEMPORALES A LA MEDIDA, objeto de esta solicitud no requiere registro sanitario: …(…)”CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que todo implante para uso en humanos hecho a la medida es considerado un dispositivo medico, sin embargo actualmente en Colombia, la nomartividad sanitaria vigente los exime de registro sanitario. Asimismo, esta Sala determina que, si bien no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso, de conformidad con el riesgo y las partes anatómicas del cuerpo con las cuales entrarán en contacto, deben ser objeto de vigilancia y control por parte del Invima…” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211160174 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 14:36 | EUFORIA | SEN INTIMO | NO | Mejora la facilidad y la comodidad de la actividad sexual intima. Aplicar unas gotas sobre el clítoris y las paredes vaginales, hasta que sienta un aumento de la temperatura. | Envase primario: Frasco De Vidrio Con Liner De Aluminio Y Tapa Estriada, Envase Cilíndrico Negro En PEBD Con Liner De Aluminio y Tapa Disc Top y Sachet Laminado Tricapa 160mm Presentaciones: 4 ml, 5 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, 12 ml, 13 ml, 14 ml, 15 ml, 17 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 75ml, 80 ml, 85ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 150 ml, 180 ml, 200 ml, 220 ml, 230 ml, 240 ml, 250 ml, 270 ml, 300ml, 450 ml, 500 ml., 1000ml Muestras Sin Valor Comercial de 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 11 ml, 12 ml, 13 ml, 14 ml, 15 ml, 18 ml, 20 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211163972 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 14:37 | SOLIDIFICADOR PARA EL SISTEMA DE MANEJO DE FLUIDOS | MADHOS | NO | EL SOLIDIFICADOR ES UN ACCESORIO DEL SISTEMA DEL MANEJO DE FLUIDOS QUE SE ADICIONA A LOS REVESTIMIENTOS DE ASPIRACIÓN AL FINAL DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA CONVERTIR LOS LÍQUIDOS PELIGROSOS A UN GEL SEMISÓLIDO PARA QUE EL TRANSPORTE Y LA ELIMINACIÓN SE REALICEN SIN DERRAMES NI SALPICADURAS. | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LDPE-01-002 | WXA9E | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211169860 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 14:48 | E-SCOPE FLUSH PLUS+ | ROSSTTEC | NO | Dispositivo auxiliar para la limpieza de canales en el proceso de lavado de los endoscopios. La función de irrigación del dispositivo sustituye el uso de jeringas que se utilizan para la inyección e irrigación de fluidos a los canales del endoscopio durante el proceso de lavado manual. El Control automatizado del aire comprimido del dispositivo sustituye el uso de jeringas que se utilizan para la inyección e irrigación de aire a los canales del endoscopio durante el proceso de secado manual. El control automatizado del llenado de agua reemplaza la función de apertura y cierre manual del grifo de agua por parte del operario, reduciendo el desperdicio de tiempo y optimizando consumo. Control automatizado del drenaje de agua, evita que el operario sumerja la mano en agua contaminada para abrir el sifón y drenarlo | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: ESTE PRODUCTO NO ESTA DISEÑADO PARA DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIOS | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211193206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-11 14:50 | Mascarilla protectora desechable | MAYFIELD | SI | Mascarilla desechable indicada como barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del usuario al exterior. Producto únicamente de uso personal, industrial, civil o profesionales de belleza etc. | aja x 50 unidades | R1371, ZR1391, ZD1491, R1321, R1341, ZD1411, D1411, D1471, D1481, D1511, F1511, F1571, F1581” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. Adicional, de acuerdo con el numeral 3.2 del Acta 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Extraordinaria Virtual Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, que cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, el Decreto 4725 del 2005 y el concepto de la Comisión Revisora Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en el numeral 3.2 del Acta 22 del 2021, se concluye que el producto “Mascarilla protectora desechable” es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…)” | I
20211194180 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-13 11:23 | WASHER DISINFECTOR (INDICATOR AND HOLDER) / Indicador y soporte | PROPPER | NO | Utilizados para el monitoreo de la eficacia de la limpieza en la máquinas lavadoras desinfectadoras, utilizadas en aplicaciones médicas, biológicas, farmacéuticas e industriales. Soporte Mantiene la posición estable de las tiras en las cestas de instrumentos | Washer Disinfector (Indicator & Holder) 250 Tiras por bolsa de Aluminio, OK Sonic/WD Chex holder 1 / Caja, OK Sonic/WD Chex holder 6 / Caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211200235 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-13 11:54 | iWASHTM y miniiWASHTM. | ALCOR SCIENTIFIC. | NO | La solución iWASH de ALCOR Scientific Inc. está diseñada para usarse en el Analizador de ESR iSED, y la solución miniiWASH está diseñada para usarse en el Analizador de ESR miniiSED, como soluciones de lavado para estos analizadores | iWASH para analizador de ESR iSED, 4 x 500 mL miniiWASH para analizador de ESR miniiSED, 4 x 250 mL | iWASHTM y miniiWASHTM: 112-12-001, 112-12-003 | De acuerdo con lo anterior, el producto: : iWASHTM y miniiWASHTM, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20211200238 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-10-13 11:58 | iWASTETM y miniiWASTETM. | ALCOR SCIENTIFIC. | NO | Las botellas iWASTE y miniiWASTE de ALCOR Scientific Inc. están diseñadas para su uso en el Analizador de ESR iSED® y miniiSED® para la recolección de desechos. | iSED iWASTE, analizador de ESR iSED, 24 x 500 mL miniiWASTE. analizador de ESR miniiSED, 4 x 300 mL | iWASTETM y miniiWASTETM: 112-12-002, 112-12-004 | De acuerdo con lo anterior, el producto: iWASTETM y miniiWASTETM, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20211159271 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-13 13:19 | SOLUCIÓN ESTERILIZANTE DE FORMALDEHÍDO AL 37% | LAOREM INTERNATIONAL SAS. | NO | La esterilización con formaldehído está destinada a la esterilización de productos sensibles al calor, que no se pueden procesar en un esterilizador de vapor convencional. Las secuencias del proceso son tales que resultan eficaces para su uso con materiales sólidos, así como en superficies abiertas, huecos y lúmenes estrechos. Los esterilizadores modelos: HS66 LTSF, HS66T LTSF y GSS67F, marca Getinge, llevan a cabo la esterilización química a través de vapor y formaldehído disuelto en agua; un método muy seguro y de eficacia demostrada. El proceso del formaldehído se puede dividir en cuatro fases principales: Pretratamiento, Esterilización, Postoperatorio y Igualdad. | Botella de 400 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211196160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-14 08:24 | BATA DE AISLAMIENTO NO QUIRÚRGICA/ BATA DE PROTECCIÓN ANTIFLUIDOS | JY | NO | “ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA USO MÉDICO/AMBULATORIO Y/O COMERCIAL QUE SEGÚN SU CORRECTO USO AISLA LA EMISIÓN DE FLUIDOS Y LA CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS. SU FUNCIÓN ES PROTEGER AL USUARIO DE SER SALPICADO CON FLUIDOS CORPORALES Y/O SALPICAR A TERCEROS CON LOS QUE TENGA CONTACTO. EL MATERIAL QUE LA COMPONE NO PRODUCE PARTICULAS EVITANDO CONDICIONES ALÉRGICAS.” | “UNIDAD EN TALLA UNICA ADAPTABLE UNISEX.” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211198969 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-14 08:24 | RESPIRADOR 3M ™ 9010 / N95 CONTRA PARTICULAS | 3M | NO | “El respirador de uso industrial para partículas 3M™ 9010 cumple con los requisitos de la norma 42CFR84 de NIOSH como respirador filtrante contra partículas, con clasificación N95. Ayuda a proporcionar protección respiratoria en ambientes ocupacionales donde los trabajadores estén expuestos a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa). Aplicaciones: Este respirador es adecuado para ser usado en diversas industrias donde haya exposición a partículas sólidas y liquidas de base acuosa (no aceitosa), tales como: Construcción -Minería -Manufactura -Farmacéutica -Entre muchas otras más Según I Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA), el respirador filtrante contra partículas se debe usar en ambientes laborales donde la concentración del contaminante no exceda las 10 veces el límite de exposición permisible (PEL). Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional pue sea más exigente. Seguir siempre las instrucciones para el usuario y utilizar de la manera allí indicada Características: -Aprobación NIOSH N95 -Clip nasal ajustable -Diseño vertical de plegado plano -Bandas de sujeción para Ia cabeza engrapadas -Empaque individual -Presentación: caja contenedora con 500 unidades (10 cajas de 50 unidades cada una) -Peso aprox.: 10 gramos Limitaciones de uso: -No usar para gases y vapores, aerosoles aceitosos, asbestos, arsénico, cadmio, plomo, 4.4-metilén di anilina (MDA) o arenado -No usar en ambientes donde la concentración de contaminantes supere 10 veces el límite de exposición permisible (PEL). -Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente -No usar en atmósferas donde el contenido de oxigeno sea menor a 19.5% -No usar en atmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH) -Este respirador filtrante no suministra oxigeno -No utilizar de ninguna manera que no esté indicada en las instrucciones para el usuario” | “Caja contenedora con 500 unidades (10 cajas de 50 unidades cada una).” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211115141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-14 10:32 | EVOS IMAGING SYSTEMS - MICROSCOPIOS O SISTEMAS DE IMÁGENES | THERMO SCIENTIFIC; EVOS | NO | Son sistemas para visualización de células a través de microscopía invertida de campo claro, contraste de fases y/o fluorescencias. Para uso exclusivo en laboratorios de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico | Caja. Unidad. | El presente producto ampara las siguientes referencias junto con sus accesorios y repuestos: SKUS Descripción AMEX1100 EVOS XL Core Configured with fixed stage 4471136 FLoid System 4472389 Papel Printed Floid 4472351 Floid Printer AMF5000 EVOS™ M5000 Imaging System - Instrument AMF7000 EVOS™ M7000 Imaging System - Instrument AMC1000 EVOS® Onstage Incubator AMEP4931 EVOS OBJ ACROM 2X LWD 0.06NA 5.62WD AMPFOP050 EVOS OBJ PLAN ACROM 50X CC OIL 0.95NA 0.19WD AMEP4980 EVOS OBJ FLUO 4X LWD PH 0.13NA 10.58WD AMEP4981 EVOS OBJ FLUO 10X LWD PH 0.25NA 7.13WD AMEP4982 EVOS OBJ FLUO 20X LWD PH 0.45NA 6.12WD AMEP4983 EVOS OBJ FLUO 40X LWD PH 0.65NA 1.79WD AMEP4926 EVOS OBJ FLUO 60X LWD 0.75NA 1.28WD AMEP4696 EVOS OBJ PLAN FLUO 100X CC OIL 1.28NA 0.21WD AMEP4736 EVOS OBJ PLAN APO 1.25X LWD 0.04NA 5.11WD AMEP4751 EVOS OBJ PLAN APO 2X LWD 0.08NA 6.22WD AMEP4752 EVOS OBJPLAN SUPER APO 4X LWD 0.16NA 13WD AMEP4753 EVOS OBJPLAN SUPER APO 10X CC 0.4NA 3.1WD AMEP4734 EVOS OBJ PLAN SUPER APO 20X CC 0.75NA 0.65WD AMEP4754 EVOS OBJ PLAN SUPER APO 40X CC 0.95NA 0.18WD AMEP4694 EVOS OBJ PLAN SUPER APO 60X CC OIL 1.42NA 0.15WD AMEP4733 EVOS OBJPLAN SUPER APO 100X CC OIL 1.40NA 0.13WD AMEP4644 Required for Instrument AMEP4650 DAPI AMEP4651 GFP AMEP4652 RFP AMEP4655 Texas Red® AMEP4656 Cy®5 AMEP4668 TagBFP AMEP4670 AO AMEP4671 AO red AMEP4653 FP AMEP4669 CFP-YFP EM AMEP4654 YFP AMEP4673 Cy®5.5 AMEP4667 Cy®7 AMEP4672 White AMEP4666 Qdot® WB, 525-800 AMEP4619 EVOS™ Vessel Holders Pack (AMEPVH001 to AMEPVH010) AMEPVH001 EVOS™ Vessel Holder, two 25 x 75 mm slides AMEPVH002 EVOS™ Vessel Holder, four 35-mm Petri dishes AMEPVH003 EVOS™ Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes AMEPVH004 EVOS™ Vessel Holder, one 100-mm Petri dish AMEPVH005 EVOS™ Vessel Holder, two 25-cm T-flasks AMEPVH006 EVOS™ Vessel Holder, Nunc™ T-75 flask AMEPVH007 EVOS™ Vessel Holder, Hemocytometer AMEPVH008 EVOS™ Vessel Holder, Greiner T-75 flask AMEPVH009 EVOS™ Vessel Holder, universal AMEPVH010 EVOS™Vessel Holder, Greiner/BD T-25 flask AMEPVH011 EVOS™ Vessel Holder, Nunc™/SPL IVF 4-well dish AMEPVH012 EVOS™ Vessel Holder, SPL T-75 flask AMEPVH013 EVOS™ Vessel Holder, ibidi 35 mm Petri dishes AMEPVH014 EVOS™ Vessel Holder, ibidi 50 mm Petri dishes AMEPVH017 EVOS™ Vessel Holder, KOVA™ Glasstic™ slide 10 AMEPVH018 EVOS™ Vessel Holder, one Nunc™ T-25 flask AMEPVH021 EVOS™ Vessel Holder for Automated Stage, two 25 x 75 mm slides AMEPVH022 EVOS™ Vessel Holder/Adapter for Automated Stage, with retention, multiwell plates AMEPVH029 EVOS™ Onstage Vessel Holder, one 35-mm Petri dish AMEPVH030 EVOS™ Onstage Vessel Holder, two 35-mm Petri dishes AMEPVH031 EVOS™ Onstage Vessel Holder, one 60-mm Petri dish AMEPVH032 EVOS™ Onstage Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes AMEPVH033 EVOS™ Onstage Vessel Holder, one 25-mL flask AMEPVH034 EVOS™ Onstage Vessel Holder, two 25-mL flasks AMEPVH037 EVOS™ Onstage Vessel Holder, one 100-mm Petri dish AMEPVH054 EVOS™ Stage plate for vessel holders for automated stage AMEPVH065 EVOS™ Stage for universal vessels (equivalent to AMEPVH009) AMEPVP01 EVOS™ Vessel Plate for Large Vessels NOTA: ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO PARA DIAGNOSTICO, USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211203606 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-15 12:57 | IMPLANTES ANÁLOGOS STRAUMANN | STRAUMANN | NO | Los técnicos de laboratorio dentales utilizan análogos de implantes para colocar el implante dental en la boca del paciente. Los análogos de implantes proporcionan una réplica que muestra la posición exacta del implante de un paciente. Se hace tomando una impresión de los dientes e implantes del paciente y usando esa impresión para crear una copia que muestre exactamente la anatomía del implante tal como existe en la boca del paciente | Los análogos de implantes se suministran individualmente en un blíster. | CODIGO DESCRIPCIÓN 025.0023 SC Implant Analog, L 11mm, TAN 025.2101 NC Bone Level Implant Analog, L 11mm, TAN 025.4101 RC Bone Level Implant Analog, L 11mm, TAN | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211202371 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-19 17:13 | COLECTOR DE SILICONA PARA LECHE MATERNA | MEDELA | NO | CUANDO LA MADRE ESTÁ AMAMANTANDO O EXTRAYENDO LECHE E UN ALDO, EL RECOLECTRO DE LECHE MATERNA DE SILICONA DE MEDELA PUEDE AYUDAR A RECOLECTAR LA LECHE MATERNA QUE GOTEA EN EL OTRO LADO | POR UNDIDAD | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211195362 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-19 21:31 | KLEENDINA DETERGENTE PARA AUTOCLAVES | KLEENDINA | NO | KLEENDINA está indicado como limpiador, desengrasante y desincrustante de autoclave. Su uso continuo limpia el mecanismo del autoclave | FRASCO, GARRAFA Y TAMBOR EN PEAD POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 mL - 5 y 20 Litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211196142 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-20 09:36 | i.TERMINAL 2 STATION | CARL ZEISS VISION GMBH | NO | El equipo i.Terminal 2 Station es un dispositivo para adquirir imágenes de la cara de un paciente. La imagen tomada es utilizada para calcular la medición de los datos de centrado | Caja por unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211196592 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-20 09:40 | i.TERMINAL 2 | CARL ZEISS VISION GMBH | NO | i.Terminal 2 es un software que mide y determina los datos de centrado en lentes oftálmicos correctivos. | Software” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211186538 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-20 22:06 | BIO LUB/ LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO | BIO LUB | NO | BIOLUB es un lubricante e inhibidor de corrosión de origen natural, especialmente diseñado para el cuidado, mantenimiento y preservación del instrumental médico quirúrgico hospitalario, veterinario, así como la lubricación de piezas de mano y micro motores odontológicos puede ser utilizado en unidades medico hospitalarias en equipos ubicados en centrales de esterilización, es compatible con materiales como acero, titanio, cromo, vanadium, aluminio y plástico, producto natural no siliconado para no interferir en procesos, térmicos de esterilización. APLICACIONES: Es un producto utilizado para la lubricación del instrumental médico- quirúrgico, utilizado en el proceso del mantenimiento preventivo USOS: puede usarse en la etapa posterior al lavado y esterilizado de los instrumentos, se aplica rociando una pequeña cantidad cuidando de que quede bien cubierto, posteriormente se secan bien con una toalla de papel y se empacan en bolsas selladas. También se puede aplicar antes del proceso de lavado ya que es compatible con detergentes enzimáticos, brilla y protege todas las superficies metálicas en clínicas y hospitales Para operación Manual: utilice una onza/ 32 mililitros por litro de agua. Para ser utilizados con equipos de termo lavado utilice 4 a 6 mililitros por proceso, según programación de la máquina. PRECAUCIONES: Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas, No ingerir, almacenarse en su envase original identificado y bien cerrado. | Envase spray de 250, 350, 750 ml, Envase por Litro, Galón 3800 ml, Garrafa por 20 Litros. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211194500 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-21 14:16 | ELOXCLEAN / DETERGENTE PARA SUPERFICIE | CHEMAL | NO | PRODUCTO DE LIMPIEZA. AGENTE PARA MATERIAL ANODIZADO PARA LA LIMPIEZA Y EL CUIDADO DE LA SUPERFICIE DE LOS CONTENEDORES | 300ml | JG601 DETERGENTE P.SUPERF.D C.TAINERS 300 CC” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211200845 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-21 14:21 | RODILLO MECANICO DE MASAJE FACIAL CON PIEDRA DE JADE / RODILLO MECANICO, | LORI | NO | Para un resultado óptimo, aplique una o dos capas de suero, gel o crema hidratante. Rodar con un movimiento hacia fuera No pase el rodillo hacia delante y hacia atrás, sino con un movimiento directo. Utilice un rodillo más pequeño para las zonas alrededor de los ojos y la boca | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211196304 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-25 15:48 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | C4 | NO | Las cabinas de seguridad biológica son equipos diseñados para mantener un área libre de partículas o probables contaminantes que puedan alterar los productos o procesos en los que se trabaja, afectar la salud del operario o dañar el medio ambiente. El acondicionamiento del área limpia se logra mediante la combinación de los elementos electromecánicos (motor, ventilador, filtro, conductos, iluminación) y los procesos físicos de flujo laminar y diferencia de presiones. Principalmente se utiliza en los laboratorios. | Unitario | FLC 85 CLASE II TIPO A1/A2, FLC 120 CLASE II TIPO A1/A2, FLC 120 CLASE II TIPO B2, FLC 150 CLASE II TIPO A2, FLC 180 CLASE II TIPO A1/A2 - CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIM | N/A
20211194505 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-25 18:59 | EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE NUTRICION PARENTERAL DE TRES CAMARAS. | BAXTER | NO | Este equipo de transferencia de tres cámaras se utiliza para la preparación manual de las soluciones/emulsiones de nutrición parenteral. Nota: Este equipo se conecta a las bolsas de nutrición parenteral vacías y es desconectado y desechado después de haberse transferido las soluciones/ emulsiones en la bolsa de nutrición parenteral. | PRESENTACION INDIVIDUAL | Equipo de transferencia de nutrición parenteral de tres cámaras. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211196252 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 08:23 | LENS METER / LENSOMETRO AUTOMÁTICO, MANUAL Y PORTÁTIL | N/A | NO | Se utilizan para medir lentes ópticos o prismas. | UNIDAD CON SUS PARTES Y ACCESORIOS | LENSOMETRO AUTOMATICO JD-2600A. AL 800, AL-1200, D 903, TL-6800, L890, L900, LM260 -LENSOMETRO MANUAL NJC-4, GJD Lensmeter, JD600A -LENSOMETRO PORTATIL NJC-1 Y CP-1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211196282 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 08:24 | Alinity mp System | Alinity | SI | Alinity mp System es un instrumento para el laboratorio clínico diseñado para automatizar los pasos preanalíticos para el manejo y la preparación de las muestras, desde las muestras primarias a los tubos secundarios (de salida) compatibles con Alinity m System. | Alinity mp System, accesorios, repuestos, consumibles y software | NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA ÚNICAMENTE LA REFERENCIA: “Alinity mp System”. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “Alinity mp System / Marca: Alinity”, con indicación de uso: “(…) preparación de las muestras, desde las muestras primarias a los tubos secundarios (de salida) (…)” se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211197290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 08:26 | Aparato portátil para medir hidratación y oleosidad de la piel. / Detector de humedad de la piel | NATURA | NO | Determinar la hidratación y nutrición de la piel, en los puntos de venta físicos de Natura. Serán usados por las vendedoras debidamente capacitadas en el uso del aparato. | Dispositivo móvil de 70 x 30 x 18 mm | NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA EL MODELO: “iSkn 01”, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA, EN EL MANUAL DE USUARIO. Proyectó: Legal: dpulidob, Técnico: wsandovals Revisó: cordina_varios | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211203601 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 08:26 | CY CEPILLO CORPORAL BODY SPA / CEPILLO PARA LIMPIEZA CORPORAL CON MASAJEADOR DE CABEZALES INTERCAMBIABLES | CYZONE | NO | * Alinea y coloca el cabezal deseado en la parte superior del cepillo. Ver imagen 3 * Para cambiar los cabezales, jale hacia afuera. Ver imagen 4 * Aplica el jabón necesario al cabezal y pulse el botón de encendido para activar el cepillo giratorio. * Ajusta la velocidad pulsando el botón hi/low. El cepillo cuenta con dos velocidades. | 3 PIEZAS | NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA EL MODELO: “CY1122”, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA, EN EL MANUAL DE USUARIO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211203620 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 08:27 | ELEVADOR SANITARIO CON APOYA BRAZOS / ELEVADOR SANITARIO CON APOYA BRAZOS | HONSUN | NO | Ayuda ortopédica que permite más seguridad durante el uso del inodoro. Aumenta la altura sobre el inodoro, evitando sobre esfuerzo durante las transferencias de sentado a bípedo | CAJA X 1 UNIDAD | FS8141 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211206084 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 08:28 | BÁSCULA CLÍNICA DIGITAL | SOLO | NO | BASCULA CLINICA DIGITAL CON TALLIMETRO | EQUIPO POR UNIDAD DE VENTA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211155273 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 11:21 | MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE DE 3 CAPAS (DISPOSABLE PROTECTIVE MASK) NON MEDICAL | 3 LAYERS, 3 LAYERS (EMPAQUE INDIVIDUAL), FRAMED, EAIVEY, AIFEI, ZHONGJITANG | SI | Uso humano para el sector civil – No medical, tapaboca desechable de un solo uso, es un producto no esteril, no se puede usar en un entorno hospitalario, es de uso civil, producto estándar: GB/T 32610-2016, vida útil 2 años. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. Adicional, de acuerdo con el numeral 3.2 del Acta 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Extraordinaria Virtual Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, que cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, el Decreto 4725 del 2005 y el concepto de la Comisión Revisora Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en el numeral 3.2 del Acta 22 del 2020, se concluye que el producto “MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE DE 3 CAPAS (DISPOSABLE PROTECTIVE MASK) NON MEDICAL” es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…)” | I
20211206473 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 11:22 | BALANCED SALT SOLUTION | BAUSCH & LOMB® | NO | La solución salina balanceada está indicada para aclarar la cámara ocular anterior durante las operaciones de cataratas y otras intervenciones intraoculares; para la irrigación de la a-quimotripsina en la cámara anterior ocular tras una zonulosis enzimática; para la Irrigación intraoperatoria de la cámara anterior en caso de hemorragia; para la irrigación de la córnea en el transcurso de operaciones de estrabismo y otras intervenciones extraoculares; para la irrigación de la conjuntiva tras instilación de fluoresceína; para la irrigación de los conductos nasolagrimales en caso de lesiones corrosivas o quemaduras; y para mantener la humidificación de la conjuntiva y la córnea durante los tratamientos por láser. | Botella por 500 mL Caja conteniendo 10 botellas por 500 mL | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. No obstante, lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y productos biológicos del Invima. | N/A
20211186347 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 15:41 | TRUE ELEMENTS FIRSKIN ROLLER RODILLO FACIAL/RODILLO FACIAL | NIKKEN | NO | Dar masaje girando el rodillo grueso y/o delgado en la cara | UNA PIEZA REF 1322A | 13531A | De acuerdo con lo anterior, el teniendo en cuenta que entre los beneficios de uso se encuentra: Masaje facial suave que da bienestar y brinda relajación, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211194417 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 15:45 | IONTO HERB/ DIFUSOR AROMATERAPIA | IONTO COMED | NO | La vaporera aromatica Ionto-Comed difumina aromaterapia a base de hierbas y aceites esenciales para tratamientos relajantes en spa .El sistema tiene un colador incorporado para hierbas o aceites esenciales que está integrado en la parte superior de la vaporera para obtener resultados óptimos. | Unidad | IONTO HERB, TOWER VAP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211194495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-26 15:48 | RECOLECTOR DE ORINA PARA 24 HORAS | RECOLECTOR DE ORINA 3000 CC. | SI | UN SOLO USO - EL USO ES DE CARÁCTER PERSONAL, ALGUNAS PERSONAS UTILIZAN UN RECOLECTOR DE ORINA Y ALGUNAS USAN UNA BOTELLA O GARRAFON DE AGUA POR RECOMENDACIÓN EN LOS LABORATORIOS. | UNIDAD Y BOLSA X 50 UNIDADES | N/A | De acuerdo a lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…) (…)”. | I
20211153675 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-27 00:04 | MASCARILLA FACIAL O TAPABOCAS PROTECTORA DESECHABLE. | LINEA MEGA. | SI | MASCARA FACIAL PROTECTORA, DESECHABLE, EN TELA NO TEJIDA, PARA USO DOMÉSTICO EN AMBIENTES COMUNES E INDUSTRIA DE ALIMENTOS. UN SOLO USO COLOR BLANCO Y AZUL. DIMENSIONES: 17.5 CM X 9.5 cm. CARACTERISITICAS TECNICAS: Color Solidez >4, Formaldehido Contenido: < 20 Valor de PH. 4.0 – 8.5. Resistencia a la inhalación <175, Resistencia a la exhalación: <145 Eficiencia de filtrado: 95. Protector de partículas: 85. En laces del bucle de oreja >20N. POBLACION: Personas mayores 12 años. | CAJA DE 50 UNIDADES, CON Y SIN EMPAQUE. | JM1327 Y JM 2411. | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta del 22 de diciembre del año 2020, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “CONCEPTO: Conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. (Subrayado fuera de texto) | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I. | I
20211211507 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-27 08:32 | Semilla natural de moztasa solo para uso externo/ SEMILLA NATURAL | LIU | NO | Las semillas naturales de moztasa se usan como acupuntura y busca estimular puntos específicos del pabellón auricular como coadyudante para sanar y tratar sintomas. Además, como complemento del tratamiento nutricional para el control de peso. Las semillas naturales se pueden retirar individualmente. Separar el micropore con la semilla de la placa y deslizarlo en la piel de la oreja o zona del cuerpo deseada segun sea necesario. | CAJA POR 10, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 180, 200, 250, 300 PCS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 3 de 2017 conceptúa: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que teniendo presente la indicación de uso de los productos GUASHA y las SEMILLAS VACCARIA, no son considerados dispositivos médicos, debido a que su componente principal es una producto natural. | De acuerdo al concepto de sala y teniendo en cuenta que, el producto: Semilla natural de mostaza solo para uso externo/ SEMILLA NATURAL Marca: LIU tiene una indicación de uso similar al de las SEMILLAS VACCARIA (Son utilizadas por profesionales de salud, se ponen en puntos específicos en la oreja con el fin de tratar o prevenir diferentes enfermedades). Se recomienda remitir la presente solicitud para su evaluación, a la Sala Especializada de Medicamentos Fitoterapéuticos, Homeopáticos y Suplementos Dietarios. | N/A
20211211640 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 09:44 | EGGER LP/HS-LIQUIDO DE FOTOPOLIMERACION PARA MOLDES AURICULARES | EGGER OTOPLASTIK | NO | FOTOPOLIMEROS DUROS PARA LA FABRICACION DE MOLDES, CARCASAS INTERNAS Y PROTECCION AUDITIVA MUY RESISTENTES. EL EGGER LP/HS ES UNA FORMULA ESPECIAL ADECUADA PARA LA FABRICACION DE MOLDES FINOS Y ES USADO EN LAPRODUCCION DE SISTEMAS OPEN Y CARCASAS INTRA. | BOTELLA DE 300g O 600g | EGGER LP/HS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: El presente certificado no incluye la silicona para la toma de impresión al paciente. | N/A
20211184473 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:12 | CABINAS DE BIOSEGURIDAD LOGIC+® TIPO A2 - CABINAS DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | NO | Las cabinas de bioseguridad proporcionan protección total al producto, proceso, operador y medio ambiente, por medio de su respectivo filtro HEPA (high efficiency particulate air) principal y secundario para proporcionar aire limpio a la zona de trabajo libre de partículas hasta 0.1 micras. | Individual | La presente certificación ampara los siguientes modelos con sus accesorios y repuestos exclusivos: 302311101, 302411101, 302511101, 302611101. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211187146 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:17 | INCUBADORA | BOEKEL | NO | La incubadora digital de convección por gravedad pequeña de Boekel Scientific es perfecta para procedimientos que requieren calentamiento a un precio asequible. Incluye dos estantes y tiene capacidad para cuatro estantes. El equipo tiene una lectura de temperatura digital con dial de control. Esta incubadora solo está disponible con una puerta sólida. Ideal para mesas de laboratorio con espacio limitado. Ideal para laboratorios. | Unidad | 133000, 133000-2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211187831 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:18 | INCUBADORA CELERITY STEAM - INCUBADORA DE MUESTRAS | CELERITY, STERIS | NO | La Incubadora Celerity STEAM está diseñada para incubar y leer automáticamente el Indicador Biológico (BI) Celerity™ 20 STEAM a 57 °C (135 °F) para obtener un resultado fluorescente en un plazo de 20 minutos. | Presentación unitaria + Accesorios” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211188506 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:21 | LÁMPARA UV | UV CLEAN | NO | Lámpara con control remoto y temporizador. La limpieza y desinfección es la herramienta más importante para evitar la propagación de virus y bacterias. Nuestro equipo de lámparas UV está diseñado para poder eliminar 99,9% de virus y bacterias en el ambiente y superficies. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211189501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:23 | SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS | EPPENDORF - EPMOTION® | NO | Sistema diseñado para monitorear y controlar de forma automática, precisa y correcta la medición, transferencia y combinación de líquidos libres de contaminación. | Embalaje por 1 equipo / unidad | epMotion® 96 / epMotion®96 XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211193612 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:25 | CALIBRADOR DE DOSIS DE RADIOISÓTOPOS - CALIBRADOR | MIRION | NO | “El CRC®-55tR incluye cámaras que proporcionan un método preciso, exacto, rápido y muy conveniente para medir la actividad de una muestra de radioisótopos para medicina nuclear y braquiterapia. El CRC®-55tPET incluye cámaras dedicadas a la medición de nucleidos de PET. Las cámaras de PET proporcionan un método preciso, exacto, rápido y muy conveniente para medir la actividad de una muestra de radioisótopo para la obtención de imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET). El CRC®-55tw incluye cámaras dedicadas a la medición de nucleidos de PET. Las cámaras de PET proporcionan un método preciso, exacto, rápido y muy conveniente para medir la actividad de una muestra de radioisótopo para la obtención de imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET). La mayoría de los radioisótopos se pueden medir en la cámara. En la pantalla de medición de la cámara se proporcionan ocho teclas de núclidos predefinidas (teclas de acceso rápido de cámara) para los radioisótopos más utilizados. Se proporcionan veinte teclas de nucleido asignables por el usuario (teclas de acceso rápido de pantalla de nucleido) para radioisótopos de uso común que no tienen una tecla de nucleido preestablecida. En el caso de las cámaras R, los análisis pueden realizarse de forma fiable desde un mínimo de 1 microcurio (0,037 megabequerel) para la mayoría de los radioisótopos hasta un máximo de 6,6 curies [244 giga (109) Becquerels] de Tc99m. En el caso de las cámaras de PET, los análisis pueden realizarse de forma fiable desde un mínimo de 10 microcurio (0,37 megabequerel) para la mayoría de radioisótopos hasta un máximo de 20 Curie [740 giga (109) Becquerels] de F18. El pozo de la cámara de ionización de 6 cm de diámetro y 25 cm de profundidad permite mediciones convenientes de prácticamente cualquier geometría de radioisótopos en uso clínico, incluidos generadores completos, jeringas y trenes de semillas. El escudo externo de la cámara de ionización protege a los usuarios de la exposición a radiación intensa y reduce los efectos de la radiación de fondo en las mediciones de bajo nivel. Si el sistema está equipado con dos cámaras: • Lectura simultánea de ambas Cámaras (es decir, ambas Cámaras siempre activas en modo de medición). • La pantalla de medición de la cámara cambia entre las cámaras con el toque de un solo botón. • El número de la cámara se muestra en la pantalla de medición de la cámara. El CRC®-77tHR incluye una cámara que proporciona un método preciso, exacto, rápido y muy conveniente para medir la actividad de una muestra de radioisótopo para medicina nuclear. La actividad de la muestra se mostrará con una unidad adecuada cuando se coloque una muestra de fuerza desconocida (actividad) de un radioisótopo conocido en uno de los detectores (cámara de ionización o contador) y se seleccione el número de calibración correcto. La muestra debe colocarse en la misma geometría que la fuente de referencia utilizada para determinar el número de calibración utilizando el soporte de fuente apropiado. La cámara inteligente CRC®-PC proporciona un método preciso, exacto, rápido y muy conveniente para medir la actividad de una muestra de radioisótopos para medicina nuclear. La actividad de la muestra se mostrará con una unidad adecuada cuando se coloque una muestra de intensidad desconocida (actividad) de un radioisótopo conocido en el detector (cámara de ionización) y se seleccione el número de calibración correcto. La muestra debe colocarse en la misma geometría que la fuente de referencia utilizada para determinar el número de calibración mediante el soporte de fuente adecuado. | N/A | Familia Referencia Descripción CRC-55tPET 5130-3235 Calibrador de dosis compuesto por: • Opción de cámara múltiple CRC-55tPET: artículo n.º 5130-2238 • Protector de positrones CRC-PS: artículo n. ° 7300-2903 • Impresora de rollo Epson: artículo n.º 5430-0058 • Impresora de tickets Epson: artículo n.º 5430-0100 • Etiquetas y tickets de dosis de CRP-200: artículo n.º 7120-1199 • Escudo ambiental: artículo n. ° 7300- 2450 • Revestimiento: artículo n.º 7300-2004 • Cazo: artículo n. ° 7300-2005 CRC-55tR 5130-3234 Calibrador de dosis compuesto por: • Escudo ambiental: artículo n. ° 7300- 2450 • Impresora de rollo Epson: artículo n.º 5430-0058 Familia Referencia Descripción • Impresora de tickets Epson: artículo n.º 5430-0100 • Etiquetas y tickets de dosis de CRP-200: artículo n.º 7120-1199 • Recipiente de ensayo CAP-MAC-S® Molly para jeringas: artículo n.º 5130-2046 • Recipiente de ensayo Molly: artículo n.º 5130-0006 • Cazo: artículo n. ° 7300-2005 • Inserto de pozo de la cámara: artículo n. ° 7300-2004 CRC-55tW 5130-2216 Calibrador de dosis compuesto por:º • Escudo auxiliar: artículo n.º 5420-2072 • Revestimiento: artículo n.º 7300-2004 • Impresora de rollo Epson: artículo n.º 5430-0058 • Etiquetas y tickets de dosis de CRP-200: artículo n.º 7120-1199 • Impresora de tickets Epson: artículo n.º 5430-0100 • Escudo ambiental: artículo n. ° 7300- 2450 • Cazo: artículo n. ° 7300-2005 " CRC-77tHR 5130-30261 Calibrador de dosis compuesto por: • Escudo de positrones: artículo n. ° 7300- 2903 • Cazo de longitud personalizada: artículo n.º 5120-2258 • Revestimiento de longitud personalizada: artículo n.º 5120-2257 • Soporte del protector de positrones: artículo n.º 5126-2001 • CAP-Lift: artículo n.º 5130-30251 • Monitor de área inteligente CAP-RAD: artículo n.º 5250-0022 • Celda caliente de puerta corrediza de 3 partes • Hot Cell vertical CRC-PC SMART Chamber 5130-20253 5130-30255 5130-20254 5130-30256 Calibrador de dosis compuesto por: • Recipiente de ensayo Molly: artículo n.º 5130-0006 • Escudo ambiental: artículo n. ° 7300- 245 Familia Referencia Descripción • Inserto de pozo de la cámara: artículo n. ° 7300-2004 • Recipiente de ensayo CAP-MAC-S Molly para jeringas: artículo n.º 5130-2046 • Cazo: artículo n. ° 7300-2005 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211196420 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:29 | FLONGLE ADP- FLG001 / FLG INTSP / FLGMINISP / MINION MK1B / PROMETHION 24 (PRM24BASICSP) / PROMETHION 48 (PRM48BASICSP) – ADAPTADOR FLONGLE / MINION / PROMETHION | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES | NO | 1. Adaptador Flongle: Flongle es un adaptador para MinION o GridION Mk1 que permite la secuenciación directa de ADN o ARN en tiempo real en celdas de flujo más pequeñas, económicas y de un solo uso: hasta 1.8 Gbases de datos. 2. MinION MK1B: MinION es un dispositivo de secuenciación portátil y potente que ofrece acceso rentable y en tiempo real a gigabases de datos de secuenciación de larga lectura. El MinION Mk1B se puede utilizar con las celdas de flujo MinION y el adaptador Flongle y las celdas de flujo. 3. PromethION: ofrecen una secuenciación de sobremesa flexible y de alta capacidad, ideal para proyectos a gran escala y laboratorios de alto rendimiento. Este dispositivo se encuentra en 2 presentaciones: PromethION 24 (P24) y PromethION 48 (P48) los cuales están diseñados para funcionar con 24 o 48 celdas de flujo. | Embalaje por un equipo con sus accesorios. | 1. Flongle Starter Pack (FLGIntSP): - 1x Flongle adapter: ADP-FLG001 - 12x Flongle flow cells: FLO-FLG001 - 48x Flongle flow cells: FLO-FLG001 2. MinION Mk1B: MIN-101B 3. PromethION: PromethION 24 Basic SP / PromethION 48 Basic SP NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211086145 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:33 | SILK-EXPERT PRO 3 BRAUN - APARATO DE DEPILACIÓN CON LUZ PULSADA (IPL) | BRAUN | SI | Remoción permanente del vello visible. El sistema de BRAUN, SILK-EXPERT PRO-3 con Luz Pulsada (IPL) usa la tecnología de luz pulsada para hacer depilación, permite la eliminación permanente del vello visible no deseado de una manera cómoda en casa. Este dispositivo ha sido diseñado para reducir el crecimiento del vello a largo plazo tras un cierto periodo de uso. Las áreas del cuerpo ideales para el uso incluyen: Mujeres: piernas, brazos, axilas, línea del bikini y rostro (bajo los pómulos). PRECAUCIÓN: No usar el dispositivo cerca de los ojos ni en la frente. Hombres: Hombros y zona inferior (pecho, espalda, brazos, vientre, piernas). PRECAUCIÓN: No usar el dispositivo en el rostro, el cuello o la zona genital. Es más efectivo en pieles de tono claro y medio, y con el vello oscuro. La zona de uso deberá estar limpia, seca y libre de vello. Antes de pulsar el botón de uso, aparte la vista del dispositivo para evitar la luz brillante. Tiene 3 niveles de intensidad y 2 modalidades de confort. Modos de uso: Deslizamiento rápido y disparo preciso. Hasta 60 disparos por minuto. Pauta de uso: Fase inicial: Uso una vez por semana durante las primeras 4-12 semanas. Fase intermedia: El vello se cae de manera natural y su crecimiento queda inhibido. Mantenimiento: Continúa el uso con luz pulsada según necesidad, ejm., cada uno o dos meses.(…) | Caja por un aparato con sus accesorios correspondientes | MODELO PL3111 - Legs, body and face (Piernas, cuerpo y cara). Se adjunta caja de empaque del producto, así como catálogo de instrucciones de uso del mismo.” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto SILK-EXPERT PRO 3 BRAUN - APARATO DE DEPILACIÓN CON LUZ PULSADA (IPL) – Marca: BRAUN, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía (…), salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)”. | IIb
20211108085 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-28 16:39 | OTOSCOPIO ELÉCTRICO INALÁMBRICO WIFI | Black Bear | SI | Otoscopio Eléctrico, soportes IOS Android. Funcionamiento inteligente, seguro, sencillo de larga duración recargable mediante usb Transmisor de imagen: CMOS velocidad de transmisión de imagen 25 fps. | Empaque por unidad. | MARCA: BLACK BEAR, MODELO: T1, REFERENCIA BYM-T1 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “OTOSCOPIO ELÉCTRICO INALÁMBRICO WIFI / Marca: Black Bear”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211206488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-29 10:39 | LAVADORA Y REPROCESADOR ULTRASÓNICO | BAUMER | NO | Equipo para enjuagar y limpiar dispositivos médicos que pueden procesarse mediante acción ultrasónica, tienen uso en central de materiales y locales de limpieza de materiales en hospitales, laboratorios e industrias. | Unidad | E0201-042 E0201-080 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211216847 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-29 11:00 | SISTEMAS DE CROMATOGRAFÍA DE GRADIENTE DE BAJA PRESIÓN - BIOLOGIC LP | BIORAD LABORATORIES | NO | Equipo de cromatografía liquida de gradiente baja presión usado para purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas en investigación permitiendo la recuperación de la molecular sin afectar su actividad biológica. sistema modular que incluye un sistema de control por microprocesador LP, software, que permiten también la operación manual del sistema. incluye módulo de control, gradillas, módulo de detección UV, celda de conductividad, válvulas de inyección, mezclador, tuberías y conectores. | N/A | 731-8300 BioLogic LP, 110V LP Controller, System Rack, UV Optics Module, Conductivity flow cell, Injection valve, Proportioning Valve/Mixer, tubing and fittings kit. 731-8301 BioLogic LP, 220V Same as 731-8300, except 220 V. 731-8302 BioLogic LP, with Model 2110 Fraction Collector, 110V LP Controller, System Rack, UV Optics Module, Conductivity flow cell, Injection valve, Model 2110 Fraction Collector, SV-3 Diverter Valve and System Cable 1, Proportioning Valve/Mixer, tubing and fittings kit. 731-8303 BioLogic LP, with Model 2110 Fraction Collector, 220V Same as 731-8302, except 220 V. 731-8304 BioLogic LP, with Model 2128 Fraction Collector, 110V LP Controller, System Rack, UV Optics Module, Conductivity flow cell, Injection valve, Model 2128 Fraction Collector, Model 2128 Diverter Valve and System Cables 3 and 15, Proportioning Valve/Mixer, tubing and fittings kit. 731-8305 BioLogic LP, with Model 2128 Fraction Collector, 220V Same as 731-8304, except 220 V. 750-0251 BioLogic Rack 750-0268 Rack expansion kit (2 trays, 2 vertical bars, 16 sleeves) 750-0260 Column clamp set 750-0261 Rack tray, 1 (+8 sleeves, 1 drain/plug) 750-0262 Vertical bar, long, 2 750-0263 Vertical bar, short 750-0264 Horizontal bar kit (2 tie bars, 4 bar clamps) 750-0265 Bar clamps, 5 750-0266 Cable Manager clips, 4 750-0269 Peripherals 731-8122 Model 2110 Fraction Collector, 110 V 731-8120 Model 2110 Fraction Collector, 220 V 731-8123 Model 2128 Fraction Collector, 110 V 731-8124 Model 2128 Fraction Collector, 220 V 731-8250 Model 1327 Econo Recorder, Power adapter 731-8253 Model 1327 Econo Recorder, with UK, Commonwealth power adapter 731-8254 Model 1327 Econo Recorder, with Australia and New Zealand power adapter 731-8255 Model 1327 Econo Recorder, with European power adapter Valves 731-8320 BioLogic LP Injection Valve (MV-6) 731-8321 BioLogic LP Buffer Select Valve 731-8322 BioLogic LP Column Bypass/Fraction Collector Diverter Valve 731-8323 BioLogic LP Proportioning Valve/Mixer Module 731-8324 BioLogic LP UV Optics Module 731-8165 Flow Cell, replacement 731- 8166 Lamp , replacement 731-8167 Filter assembly, 280 and 254 nm 731-8155 Conductivity Flow Cell replacement Cabling 731-8261 System Cable 1, 8-pin mini-DIN to DB-9 connector, to connect a Model 2110 Fraction Collector to the BioLogic LP 731-8262 System Cable 2, 8-pin mini-DIN to 8-pin standard DIN to connect a Model 1327 Chart Recorder to the BioLogic LP 731-8263 System Cable 3, 8-pin mini-DIN to 8-pin mini-DIN to connect a Model 2128 Fraction Collector to the BioLogic LP 731- 8264 System Cable 4, 8-pin mini-DIN to banana plug cable, connects the Model 1327 Chart Recorder to the BioLogic LP Conductivity Chart output. 96 Warranty and Ordering Information Ordering Information (Continued) Cabling (continued) 731-8267 System Cable 7, 8-pin mini-DIN to bare wires, connects the BioLogic LP to non-Bio-Rad components 731-8269 System Cable 9, 8-pin mini-DIN to Pharmacia FRAC-100, to connect a Pharmacia FRAC100 fraction collector to the BioLogic LP 731-8283 System Cable 12, 8-pin mini-DIN to Isco DB-15 connector, to connect an Isco Retriever II collector to the BioLogic LP 731-8285 System Cable 14, 8-pin mini-DIN to Gilson connector, to connect a Gilson FC 203 fraction collector to the BioLogic LP 731-8286 System Cable 15, 15-pin D to mini-DIN to connect a Model 2128 Fraction Collector to the BioLogic LP. BioLogic LP System Fittings 731-8220 System Fittings Kit; 250 pieces 731-8221 Female luer with barb for 0.8 mm ID Tubing (25) 731-8222 Female luer with barb for 1.6 mm ID Tubing (25) 731-8223 Female luer with barb for 3.2 mm ID Tubing (25) 731-8224 Male luer with barb for 0.8 mm ID Tubing (25) 731-8225 Male luer with barb for 1.6 mm ID Tubing (25) 731-8226 Male luer with barb for 3.2 mm ID Tubing (25) 731-8228 Female-to-Female luer (10) 731-8230 Male-to-Male luer (10) 731-8232 Female luer plugs (25) 731-8233 Male luer plugs (25) 731-8102 2-way stopcock, Female-to-Male luer; polycarbonate (10) 731-8103 3-way stopcock, 2 Female to 1 Male luer; polycarbonate (10) 731-8107 3-way stopcock; nylon, solvent resistant (10) 732-8300 0.8 mm Barb-to-Barb connector (25) 732- 8302 0.8 mm Barb T-connector (25) 97 Warranty and Ordering Information Ordering Information (Continued) BioLogic LP System Tubing 731-8210 Silicone, 0.8 mm ID, 0.8 mm wall, 10 m length 731-8211 Silicone, 1.6 mm ID, 0.8 mm wall, 10 m length 731-8212 Silicone, 3.2 mm ID, 0.8 mm wall, 10 m length 731-8214 Tygon, 0.8 mm ID, 0.8 mm wall, 10 m length 731-8215 Tygon, 1.6 mm ID, 0.8 mm wall, 10 m length 731-8207 PharMed, 0.8 mm ID, 1.0 mm wall, 10 m length 731-8208 PharMed, 1.6 mm ID, 1.0 mm wall, 10 m length 731-8209 PharMed, 3.2 mm ID, 1.0 mm wall, 10 m length 731- 8240 Pump Tubing kit, 0.8 mm ID silicone, 20 precut lengths and 4 sets of fittings 731-8241 Pump Tubing kit, 1.6 mm ID silicone, 20 precut lengths and 4 sets of fittings 731-8242 Pump Tubing kit, 3.2 mm ID silicone, 20 precut lengths and 4 sets of fittings 731-8247 Pump Tubing kit, 0.8 mm ID PharMed, 20 precut lengths and 4 sets of fittings 731-8248 Pump Tubing kit, 1.6 mm ID PharMed, 20 precut lengths and 4 sets of fittings 731-8249 Pump Tubing kit, 3.2 mm ID PharMed, 20 precut lengths and 4 sets of fittings 731-8350 Biologic LP Starter kit. NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211206943 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-29 11:08 | PORTABLE ORAL IRRIGATOR / IRRIGADOR ORAL PORTATIL | N/A | SI | Este producto es adecuados para: enfermedades bucales graves; sangrado cena; aparatos de ortodoncia; enfermedades dentales como caries, gingivitis, periodontitis; implantes y dentaduras postizas dentales. La limpieza oral puede protegernos de infecciones y otros síntomas después de la cirugía oral. (…) | Unitario | YXY-801 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto PORTABLE ORAL IRRIGATOR / IRRIGADOR ORAL PORTATIL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I (...)”. | I
20211218803 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-10-29 13:22 | Pre-Trigger Solution. | MEDCAPTIAN | SI | N/A | 4 x 125 ml/envase, 10 x 15 mL ml/envase | N/A | El producto: Pre-Trigger Solution está indicado por el fabricante para uso diagnóstico In vitro, como una solución de preexcitación en la mezcla de reacción (reactivo-muestra), a fin de brindar un entorno ácido para liberar el compuesto marcado con acridinio y proporcionar los componentes de reacción necesarios en los ensayos de quimioluminiscencia. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría II, área INMUNOLOGÍA, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | II
20211220779 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-10-29 13:25 | Trigger Solution | MEDCAPTIAN | SI | N/A | 4 x 125 ml/envase; 15 ml/frasco | N/A | El producto: Trigger Solution está indicado por el fabricante para uso diagnóstico In vitro, como una solución de excitación que se agrega a la mezcla de reacción (reactivos-muestra) ya mezclada con una solución de preexcitación, a fin de proporcionar un entorno alcalino para activar la reacción de quimioluminiscencia entre el acridinio y el peróxido. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría II, área INMUNOLOGÍA, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | II
20211186216 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 07:15 | LIBRERIAS | PHIBO | NO | Las librerías están compuestas por: Postes CadCam y tornillos para su fijación El poste de escaneo CADCAM es un cuerpo cilíndrico que apoya con tornillo sobre análogos de implante, análogos de pilar o pilar, en función de la conexión existente, actúa como base inicial para el escaneado del modelo y posterior fabricación de una prótesis CAD-CAM | El envase para la librería (postes más tornillos) se compone de un Blíster de plástico termosellado con Tyvek | Librería | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211216913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 10:43 | PELICULA MULTICAPA COEXTRUIDA | FITFORM 60 | NO | material de embalaje sellable y pelable con una amplia variedad de papeles estucados y no estucados, así como con bandas superiores poliméricas, excelente resistencia mecánica y resistencia a perforaciones y poros. Material de embalaje general apto para termoformado de dispositivos médicos | Rollos | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211138088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 12:29 | Hidroretenedor y desinfecfanfe de derrames líquídos | CON ASORB, CONAVET, LP HIDROABSORBENT PLUS | SI | LP HIDROABSORBENT PLUS es un granulado que permite encapsular, solidificar y retener líquidos. Elimina, desinfecta y controla la generación de microorganismos indeseables en líquidos, reduciendo el riesgo de contaminación por desechos infecciosos, solidificando su estado para ser transportado de forma segura. LP HIDROABSORBENT PLUS es utilizado para el control de derrames, encapsulando y reteniendo una amplia gama de líquidos industriales, líquidos contaminados, fluidos corporales y residuos líquidos de base acuosa o aceite. | Frasco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 y 500 g | N/A | Por lo anterior, el producto " HIDROABSORBENTE; Nombre Genérico: Hidroretenedor y desinfecfanfe de derrames líquídos; Marca: CON ASORB, CONAVET, LP HIDROABSORBENT PLUS." es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20211206476 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 12:31 | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A MEDIDA | ZENITH | NO | INJERTO ENDOVASCULAR FABRICADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE IVÁN DE JESÚS POSADA VALENCIA, CC 3.515.319. EL PACIENTE PRESENTA ANEURISMA TORACOABDOMINAL DE ALTA COMPLEJIDAD CON RIESGO INMINENTE DE RUPTURA CON COMPROMISO A LAS ARTERIAS ILIACAS, Y REQUIERE CORRECCIÓN ENDOVASCULAR CON PRÓTESIS FABRICADA A SU MEDIDA (CUSTOM MADE), UN ZBIS MARCA ZENITH DE COOK, Y EXTENSIONES ILÍACAS. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA ESTÁ COMPUESTA ASÍ: UN COMPONENTE TORACOABDOMINAL FABRICADO CON CUATRO FENESTRACIONES Y PRECANULADO (FEN-THORACO-ABDOMINAL-GRAFT). UN COMPONENTE DISTAL BIFURCADO (AAA-BIFURCATED GRAFT), CON LA INSERCIÓN DE DOS EXTENSIONES ILÍACAS (ZSLE). | Unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA PARA PACIENTE SR. IVÁN DE JESÚS POSADA VALENCIA, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20211216889 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 12:41 | RESINAS DE IMPRESIÓN 3D | N/A | NO | Resinas utilizadas para la elaboración de modelos dentales sencillos, modelos dentales troquelados, modelos tipo troquel de Geller, modelos para procesos de termoformado, placas alineadoras en tratamientos de ortodoncia invisible. | 1000 g (1 Kg) | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211215585 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 15:47 | CONTADOR DE CELULAS CELLDROP / CONTADOR DE CÉDULA SIN PORTAOBJETOS | DENOVIX | NO | PROCESADOR Y PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA CON ALTA RESOLUCIÓN. SOFTWARE CON ICONOS ESPECIFICOS PARA CADA APLICACIÓN SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL LABORATORIO. PERMITE VISUALIZAR CÉLULAS EN AMPLIO RANGO DE VISUALIZACIÓN Y CONTEO DE CÉLULAS SIN PORTAOBJETOS. NO REQUIERE PC. ILUMINACIÓN LED 530nm. FLUORESCENCIA Excitación 470nm EMISIÓN VERDE 525nm EMISIÓN ROJA 645nm Producto sólo para uso en Investigación. Página 42 del Manual | N/A | NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN: “Research Use Only / DeNovix Inc. Products are for Research Use Only”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211219535 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 15:49 | Rotor - Gene® Q / Procesador de PCR en tiempo real | QIAGEN | NO | Instrumento que permite realizar PCR en tiempo real de alta precisión | UNIDAD | N/A | DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN APORTADA POR EL FABRICANTE, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS PARA DIAGNOSTICO: “The Rotor-Gene Q 5-plex platform instrument (catalog # 9001570) is intended to be used for "Research Use Only” or "Molecular biology' applications". As declared on the product specific labeling it is not intended for in-vitro Diagnostic use”. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211154127 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 15:50 | Medycal oxygen sensors | Analytical Industries Inc | NO | La oxigenación se define como el aporte artificial de oxigeno (O2) en el aire inspirado; su objetivo principal es la mejora en la oxigenación del tejido, que se visualizara como medida mediante el censado de un nivel de voltaje por medio de un dispositivo electrónico llamado celda de oxígeno medicinal. La celda de oxígeno medicinal es un accesorio que puede ser instalado en dispositivos de soporte vital como respiradores mecánicos o máquinas de anestesia, pero no es un dispositivo esencial para el funcionamiento del equipo. | EMPAQUE POR UNIDAD | PSR-11-60-08, PSR-11-75-KE7, PSR-11-75-KE1, PSR-11-75-KE8, PSR-11-75-KE2, PSR-11-75-KE9, PSR-11-75-KE4, PSR-11-75-KE10+, PSR-11-75-KE6, PSR-11-75- KE13-PB, PSR-11-917-J6, PSR-11-77, PSR-11-917-M, PSR-11-915-G , PSR-11-917- M2, PSR-11-915-2i, PSR-11-917-MH, PSR-11-917-J, PSR-11-917-MHJ, PSR-11- 917-MHJ3, AII-11-60, PSR-11-917-MH1, PSR-11-33, PSR-11-917-MH3, PSR-11-55, PSR-11-917-J1, PSR-11-58, PSR-11-77-CT4, PSR-11-58HC, PSR-11-915-4, PSR11-55HL, PSR-11-60-03, PSR-11-60-08, PSR-11-915, PSR-11-915-2I, PSR-11-917- J7, PSR-11-75-KE-250A, PSR-11-77-CT4, PSR-11-915-1, PSR-11-917-J3, PSR-11- 917-J2, PSR-11-915-3, PSR-11-917-J6. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211196134 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 15:55 | CUBEONE - UNIDAD DE REFRACCIÓN | WAGNER & GUDER MEDICAL GMBH | NO | La unidad de examen CUBEONE es un módulo oftalmológico que se utiliza para la ubicación de equipos de prueba y medición cuyo objetivo es la realización de exámenes de optometría y/u oftalmología. Se trata de un dispositivo versátil empleado para posicionar la ubicación de un paciente sentado frente a los equipos de diagnóstico visual. | unidad | N/A | Nota: Este producto no incluye ninguna clase de equipos biomédicos De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211159298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 16:43 | CUBITAINER BLADDER | N/A | NO | El producto puede ser utilizado como contenedor primario de sustancias químicas acuosas o reactivos químicos, cuyo principio activo no se vea afectado por la interacción química con el plástico. El producto puede ser utilizado para almacenar materias primas acuosas o sustancias químicas industriales, cuyo principio activo no se vea afectado por interacción química con el plástico. El producto ha sido utilizado ampliamente como contenedor primario para reactivos de diagnóstico in vitro de uso humano, sin causar interferencia ni contaminación al producto final. El producto es estéril y no reutilizable. | Cubeta con capacidad de 20L, en caja por 50 piezas. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211226160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-02 22:38 | MASCARILLA PROTECTORA KN95 / KN95 PROTECTIVE MASK – MASCARILLA | MEDICARE | SI | Según Ficha Técnica dada por el fabricante folio 19}8: Uso General. No Uso Medico | Bolsa con 1 mascarilla protectora | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. Adicional, de acuerdo con el numeral 3.2 del Acta 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Extraordinaria Virtual Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, que cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, el Decreto 4725 del 2005 y el concepto de la Comisión Revisora Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en el numeral 3.2 del Acta 22 del 2021, se concluye que el producto “MASCARILLA PROTECTORA KN95 / KN95 PROTECTIVE MASK” es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…)” | I
20211180942 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-03 15:35 | A+ CLEAN UP Mask/ MASCARILLA PROTECTORA KF94 (USO NO MEDICO) | INVERFARMA. | SI | Máscara KF94 transpirable y cómoda importada de Corea. Con ajuste a la nariz y con banda elástica para la oreja, proporciona un ajuste cómodo. El "KF" significa "filtro coreano" y el 94 se refiere a la eficacia de filtración de las máscaras. Según los estándares del gobierno de Corea del Sur, estas máscaras filtran el 94% de las partículas de hasta 0,3 micrones de tamaño. USO: Tapabocas de uso no medico indicados para la protección de la vía aérea contra sustancias contaminantes inmersas en el polvo y presentes en el ambiente. Usado en industria alimenticia, hogar, calle, centros comerciales, peluquerías y otros ambientes no hospitalarios INDICACONES DE USO 1. Compruebe que la superficie en contacto con la boca y la nariz no esté contaminada. 2. Extienda el costado con la pieza de la nariz hacia arriba y úsela para cubrir la boca y la nariz. 3. Cuelga las correas de las orejas para asegurar la máscara. 4. asegúrese de que no haya espacios para que quede completamente cerca de la cara. PRECAUCIONES DE USO 1. No utilizar en áreas cerradas con una concentración de oxígeno pf inferior al 18%. 2. No lo use después de cubrir el tracto respiratorio con una toalla, pañuelo de papel, etc. 3. No reutilice si el interior de la máscara está contaminado 4. No aplaste ni deforme la mascarilla. 5. No lo lave ni lo use 6. Si las mujeres embarazadas, los pacientes respiratorios, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, los niños y los ancianos tienen dificultad para respirar después de usar una máscara, deje de usarla y consulte a un especialista, como un médico, si es necesario. | Unidad | N/A | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta del 22 de diciembre del año 2020, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “CONCEPTO: Conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. (Subrayado fuera de texto) | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I | I
20211196295 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-03 15:37 | OXIZUM - LUBRICANTE Y ANTIOXIDANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, | VISOFT®, QUIRONPHARMA, ALFAMEDICAL, DERMACK. | NO | OXIMZUM, Detergente lubricante y antioxidante de instrumental quirúrgico. Lubrica y remueve el óxido de las articulaciones y superficies del instrumental quirúrgico y otros elementos aplicados en los sectores clínico-hospitalario, odontológico y veterinario. Libre de siliconas. Biodegradable. Con extracto de mora (Rubus glaucus). INDICACIONES DE USO: Agitar y atomizar sobre la superficie o instrumental, previamente lavado, especialmente en las articulaciones. Mientras aplica el producto, procure mover las articulaciones para mejorar la penetración. Dejar actuar el producto en el instrumental de 10 a 15 minutos. Si el instrumental presenta exceso de residuos, frotar con una esponja o cepillo suave para retirar dicho excedente. Limpie con un paño o toalla de papel limpio. | : 60 mL,120 mL, 250 mL, 500 mL, 700 mL, 750 mL, 800 mL, 850 mL, 1000 mL, 3500 mL, 3600 mL, 3750 mL, 3800 mL, 19L, 20L, 209L, 55 gal. En bolsa plástica, envase plástico, tapa de seguridad, válvula dispensadora, spray atomizador. En polipropileno de alta densidad - P.E.A.D, Polipropileno - PP o Polietileno Terftalato - P.E.T. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211160927 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-03 16:11 | PARCHE TAPA OJO SIN ADHESIVO NI SUSTANCIAS IMPREGNADA/PARCHE TAPA OJO | ETHEREA | SI | El parche ocular desechable tiene la finalidad de evitar el riesgo de contaminación cruzada o recontaminación en un examen oftalmológico o cirugías. Evitar entre sucio o partículas SIN ADHESIVO NI SUSTANCIAS PARA NIÑOS Y ADULTOS, NO ESTERIL CON TIRA ELASTICA PARA SUJETAR EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABEZA NO REUTILIZABLE. | Caja de 100 unidades en bolsa individual sellada | N/A | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...) | “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20211213814 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-04 06:55 | CONECTOR | SM | NO | “Se utiliza para el llenado de dispensadores estériles de jeringa a jeringa.” | “empacado de manera individual en bolsa estéril, proceso realizado por Central Omega y puesto en cajas de 50 unidades, para facilitar la técnica aséptica. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211146124 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-04 17:52 | SAFE PAD | VERACO | NO | ALMOHADILLA CON ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO DE PELICULA DE IONES DE PLATA (Ag+) QUE AL CONTACTO SE UNEN A LA PARED CELULAR BACTERIANA O VIRAL QUE INHIBE DE FORMA SEGURA EL CRECIMIENTO MICROBIANO Y QUE ACTUA ALTERANDO SU COMPOSICIÓN BIOLOGICA PARA DETENER SU PROPAGACIÓN, ADEMAS DE SER EFICAZ CONTRA EL CORONAVIRUS. | CAJA POR MINIMO 500 UNIDADES. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA No obstante lo anterior y teniendo en cuenta lo conceptuado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro en el numeral 3.3 del acta No. 19 del 13 y 14 de octubre de 2021, que cita: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto "SAFE PAD / SOLUCIONES DE HIGIENE PARA UN MUNDO MAS SEGURO", no es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Sin embargo, de conformidad con la Decisión 706 de 2008, la definición de producto de higiene doméstica, es: "...Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano independiente de su presentación comercial. Esta definición no incluye aquellos productos cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en procesos industriales... " En este sentido, esta Sala recomienda que el producto "SAFE PAD / SOLUCIONES DE HIGIENE PARA UN MUNDO MAS SEGURO", sea evaluado por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.” El interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20211073344 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-04 17:57 | SILICIO ORGANICO / SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE LA PIEL | ARMESSO CLINIC AH BODY | NO | DISPOSTIVO MEDICO INYECTABLE VIA INTRADERMICA PARA USO ESTÉTICO CON TECNICA DE APLICACIÓN UTILIZANDO MULTIINYECCIONES (MESOTERAPIA) INDICADO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN LA APARIENCIA DE LA PIEL. | AMPOLLA X 5 mL, AMPOLLA X 3 mL, ampolla x 2 mL | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta lo conceptuado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro en el numeral 3.5 del acta No. 19 del 13 y 14 de octubre de 2021, que cita: “3.5. Lucía Ayala Rodríguez como Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita evaluar la respuesta a los requerimientos emitidos mediante Acta No. 12 del 9 y 10 de junio de 2021, en el numeral 3.9, sobre el producto SILICIO ORGANICO / SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE LA PIEL, con el fin de determinar si es considerado un dispositivo médico y su clasificación de riesgo. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta su composición, indicaciones de uso declaradas en la solicitud y que su acción principal es metabólica, el producto SILICIO ORGANICO / SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE LA PIEL, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. En este sentido, éste producto debe ser evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos. Esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio a productos con registro sanitario como dispositivo médico, con composición e indicaciones similares y que su acción principal sea metabólica o farmacológica.” (Subrayado fuera de texto) El interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y Producto Biológicos del Invima. | N/A
20211159321 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 10:19 | Tanques para almacenamiento de muestras en nitrógeno o vapor MVE/Tanques para almacenamiento | MVE Biological Solutions | SI | “Chart-MVE es el principal fabricante mundial de productos aislados al vacío y sistemas criogénicos. Hace más de cuarenta años establecimos la norma de excelencia para almacenamiento de baja temperatura de materiales biológicos. Hoy continuamos superando dichas normas. La industria a nivel mundial busca la excelencia e innovación de Chart-MVE. Nuestras soluciones facilitan la óptima utilización de la tecnología criogénica.” Diseñado para almacenamiento de nitrógeno | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.. (...)" En consecuencia, el producto amparado bajo esta solicitud es considerado un dispositivo Médico que se encuentra dentro de la clasificación de riesgo IIa, lo anterior teniendo en cuenta lo visualizado en el formulario de solicitud y en el folio 15 de la documentación aportada sobre la indicación de uso de almacenamiento de muestras biológicas. | IIa
20211221831 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 12:31 | Ion GeneStudio™ S5 System / Sistema Ion GeneStudio™ S5 / | Ion GeneStudio™, Iontorrent, Thermo Fisher Scientific | NO | El sistema Ion GeneStudio™ S5 es un sistema de secuenciación de próxima generación (NGS) basado en semiconductores que permite flujos de trabajo de secuenciación específicos y sencillos, permite flujos de raajo de secuenciación específicos simples para análisis forense. El sistema Ion GeneStudio™ S5 es de uso exclusivo en investigación, forense o de paternidad. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A41431 HID Ion GeneStudio™ S5 System A37904 Ion GeneStudio™ S5 Sequencer A41432 HID Ion GeneStudio™ S5 Plus System A37259 Ion GeneStudio™ S5 Plus Sequencer NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL Y ETIQUETA DEL EQUIPO, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN: “Research Use Only / Not for use in diagnostic procedures”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211222305 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 12:33 | DRINK 10 / Destiladora de agua | Woson | NO | Este equipo tiene la función de eliminar totalmente sutancias disueltas en agua, como minerales, metales pesados o cualquier otro contaminante. Equipo indicado para uso en clínicas dentales. La pureza de su destilado es ideal para autoclaves incluyendo las pre-vacío que posean sensores contra salinización residual en el líquido destilado. Su depósito es confeccionado con acero AISI 304 AISI 304- 18 / 8, de larga vida útil. | Unidad | NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA LA REFERENCIA: DRINK 10, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN Y MANUAL SUMINISTRADO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211222431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 12:33 | INCUBADORA / INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS | VIALDENT | NO | INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS CAPACIDAD PARA 3 INDICADORES BIOLOGICOS DE VAPOR U OXIDO DE ETILENO INCUBACION SIMULTANEA TRABAJA A UNA TEMPERATURA DE 57 GRADOS CENTIGRADOS +/- 1 LA INCUBADORA ESTA DISEÑADA Y PROBADA PARA SER USADA EN LOS INDICADORES DE VAPOR, PARA PERMITIR UN RÁPIDO Y CONFIABLE MONITOREO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, Y APLICA A LOS SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO DE VAPOR POR GRAVEDAD Y LOS SISTEMAS DE BOMBA DE VACÍO. LA INCUBADORA NO REQUIERE CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO LA TAPA PLASTICA TRANSPARENTE AYUDA A QUE LOS FACTORES EXTERNOS NO AFECTEN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL EQUIPO. LA INCUBADORA NO TIENE UNA FECHA DE EXPIRACIÓN ESPECIFICA | CAJA POR UNIDAD | MODELO OV001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211223304 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 12:34 | DIGITAL DRY BATH / BAÑO SECO DE BLOQUE PARA LABORATORIO | BIORAD LABORATORIES | NO | PERMITE GENERAR PROCESOS DE CALENTAMIENTO A TEMPERATURA CONTROLADA DE MUESTRAS O REACTIVOS SEGÚN REQUERIMIENTO. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211223437 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 12:34 | MICROCENTRIFUGA MODELO 16K / MICROCENTRIFUGA | BIORAD LABORATORIES | NO | PERMITE LA PELLETIZACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO A 16.000g. PRODUCTO PARA USO EN INVESTIGACIÓN | UNIDAD | NOTA: DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN APORTADA POR EL FABRICANTE, Y LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL MANUAL DE USUARIO: “… Diseñada para la separación de varias muestras de investigación”, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS PARA DIAGNOSTICO EN HUMANOS: “Research Use Only”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211229813 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-11-05 16:27 | HemDirect | SERATEC | NO | INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO PARA DETERMINACION RAPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA (Hb) CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA SANGRE EN MUESTRAS FORENSES. EL PRODUCTO CONTIENE DOS ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA Hb HUMANA COMO COMPONENTES ACTIVOS El fabricante declara que el producto ES DE USO FORENSE EXCLUSIVAMENTE. | CAJA POR 30 PRUEBAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto HemDirect (REF: HBF07, HBF07/8, HBF07/30), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211184532 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-05 16:30 | JERINGAS PLÁSTICAS PARA USO ORAL | ROCHE / EVRYSDI / RISDIPLAM | NO | Jeringas Plásticas para Uso Oral vienen de origen con el Medicamento Evrysdi (Risdiplam) y su Indicación de Uso es: Método de administración Para Administrar la Dosis Diaria de Evrysdi se debe usar la Jeringa para Uso Oral Reutilizable que se proporciona. Estas jeringas únicamente sirven para reconstituir el Medicamento y dar al Paciente Pediátrico la Dosis Correcta del Evrysdi. Las jeringas que no tienen aguja y se utilizan para la cuantificación de la dosis terapéutica de un jarabe en niños, No Requieren de Registro Sanitario porque no tienen Acción Terapéutica sobre el Paciente. | Contiene: 2 Jeringas Plásticas de Uso Oral de 6 ml y 2 Jeringas Plásticas para Uso Oral de 12 ml. | La Referencia Amparada es: Jeringas Plásticas para Uso Oral con el Medicamento Evrysdi (Risdiplam). Los dispositivos médicos que hacen parte de la presentación de los Medicamentos, que sean utilizados exclusivamente para la manipulación y/o administración del mismo, que se fabriquen exclusivamente para dicho fin y no se vendan de forma independiente, no requieren de registro sanitario bajo la normatividad. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211224004 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 15:22 | MODULO DIGITALIZAOR ACCU-GOLD + / ACCU-GOLD | RADCAL | NO | Modulo digitalizador, es la versión del sistema de medición de rayos x multi-funcional y compacto, con un software de gran alcance para aquellos que no requieren el uso de cámaras de ionización. Realiza mediciones simultáneas para exposiciones de dosis únicas, tasas de dosis, tiempo y filtración. Analiza las dosis de valores de medición de Kv (kilovoltios); crea un perfil de visualización de datos ya sea antes o después de la exposición y cuenta con memoria para sesiones de medición enteras. Cuenta con configuración automática y captura de datos de múltiples parámetros, análisis de datos y recuperación instantánea de datos. Exporta datos y gráficos a Excel con plantillas modificables | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211199040 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 15:30 | PURIFICADOR DE AIRE | SOLFIXAIR | NO | Dispositivo fabricado con el objetivo de limpiar el aire por medio de un proceso natural de luz ultravioleta encapsulada, la reacción oxidante de sus componentes focalizadores (esponja + tubo UV-C) genera OH-,O2- y H2O2 capaz de realizar 4 funciones: mejora el aire atmosférico, gran efecto bactericida, generación de H2O2 (Agua Oxigenada) en niveles muy bajos 99% menos a tasas máximas permitidas , desodorización eliminando malos olores. Para usarlo solo debe conectar a una toma de corriente y encenderlo tiene capacidad para trabajar 24/7, no requiere ningún tipo de mantenimiento y no produce ningún riesgo para la salud. | N/A | SF0P001 - SF0P001HP - SF0P001HHP+ - SF0P002 – SF0P003 - SF0P003HP - SF0409S –SF0P4I3S – SF0P419S – SF0P428S – SF0P417D – SF0P425D – SF0P438D – SF0P456D | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211200862 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 15:40 | FILAMENTOS DE IMPRESIÓN 3D | NinjaTek / 3D Fuel | NO | El filamento de impresión 3D es la materia prima para la elaboración de los bolus utilizados en radioterapia, el bolus es un material que tiene propiedades equivalentes a los tejidos cuando se irradia. Es ampliamente utilizado en la práctica para reducir o alterar la dosificación para la terapia de radiación dirigida y es un producto sobre medida al organo a tratar. Como parte de ser una solución de software de impresión 3D aprobada por la FDA, Adaptiiv ha verificado y validado filamentos rígidos y flexibles desarrollados por las marcas NinjaTek y 3D Fuel | UNIDAD / ROLLO. | ADAPFIL08 Filamento, PLA estándar, blanco, 1 kg, 1,75 mm (para Raise3D) ADAPFIL09 Filamento, PLA estándar, azul, 1 kg, 1,75 mm (para Raise3D) ADAPFIL01 Filamento, PLA estándar, blanco, 1 kg, 2,85 mm (para Airwolf) ADAPFIL05 Filamento, PLA estándar, azul, 1 kg, 2,85 mm (para Airwolf) ADAPFIL12 Filamento, TPU Flex, Nieve (Blanco), 1 kg, 2,85 mm (para Airwolf) ADAPFIL13 Filamento, TPU Flex, Zafiro, 1 kg, 2,85 mm (para Airwolf) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211218170 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 15:46 | 3D SURGICAL GUIDE | N/A | NO | Resinas utilizadas para la fabricación de guías quirúrgicas. | 1000 g (1 Kg) | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211138077 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 16:18 | BOTA DE SUSPENSION DE TALON | BOTA TALI | SI | Tratamiento de Ulceras por presión en talón Ulceras Maleolares Ulceras en la pantorrilla Prevención de ulceras por presión en talón Otras lesiones en talón o planta del pie que requieran la eliminación de presión y contacto con superficies de apoyo (cama o silla) | Única Presentación | La bota es cubierta por una funda de tela antifluido en toda su parte externa que permite el cierre de la bota y ajuste por medio de velcros, que no están en contacto con la piel del paciente. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: BOTA DE SUSPENSION DE TALON. Es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 5 Y 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 5°. Clasificación. La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos médicos siguiendo las reglas establecidas en el artículo 7° del presente decreto, dentro de las siguientes clases: Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | N/A | I
20211215007 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 16:56 | RUEDITAS DESMAQUILLADORAS ESENCIAL, RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE/ RUEDITAS DESMAQUILLADORAS 100% ALGODÓN | POMYS | NO | N/A | Desmaquilladoras Aplicar y remover el maquillaje. Limpiar el rostro | RUEDITAS DESMAQUILLADORAS ESENCIAL: Bolsa por 50 rueditas. RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE: Bolsa por 50 ruedita | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se sugiere que el producto sea evaluado por la DIRECCIÓN DE COSMETICOS Y ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA DEL INVIMA. | N/A
20211167421 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-08 17:24 | Dräger X-plore® / Protección respiratoria | Dräger | NO | Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas no volátiles, reducen la parte de partículas nocivas en el aire inspirado, por ejemplo mediante el afilado, lijado, barrido, sierra o purificación mineral. Las partículas son retenidas mecánicamente por el filtro de fibra, con ayuda de la carga electrostática que posee. Los niveles molestos de vapores orgánicos son adsorbidos por la capa de carbón activado. Tanto las partículas finas como las gruesas son filtradas por las capas del material filtrante, al mismo tiempo que la resistencia respiratoria se mantiene muy baja permitiendo al usuario trabajar de una manera sencilla y cómoda incluso durante largos períodos de tiempo. Restricción del uso previsto Las mascarillas no deben utilizarse como protección frente a gases y vapores, así como protección frente a agentes de combate químicos, biológicos, radioactivos o nucleares. No se debe entrar en contenedores sin ventilación, fosos, canales, etc. con mascarillas. Las mascarillas deben utilizarse cada vez durante un máximo de una jornada de trabajo (8 horas). Las mascarillas no se prevén para la aplicación como máscaras de intervención. Las condiciones del entorno (en especial el tipo y la concentración de las sustancias nocivas) tienen que ser conocidas. La concentración máxima permitida de las sustancias nocivas en el aire ambiental no debe sobrepasarse. ÁREAS DE APLICACIÓN LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO FINO Y LAS PARTÍCULAS EN DIVERSAS APLICACIONES EN LA INDUSTRIA, LA MINERÍA, LA AGRICULTURA, OFICIOS ESPECIALIZADOS, ENTRE OTROS AFINES A LA INDUSTRIA. | Caja x 5, Caja x 10, Caja x 15, Caja x 20 (Según la columna denominada la presentación comercial indicada en los folios 3, 4, 5 y 6) | Descripción Referencia Presentación Comercial Uso Dräger X-plore® 1310 3951211 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1310 V 3951212 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1320 3951213 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1320 V 3951214 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1330 V talla S/M 3951216 Caja x 5 Protección contra material particulado y humos de soldadura Dräger X-plore® 1330 V talla M/L 3951217 Caja x 5 Protección contra material particulado y humos de soldadura Dräger X-plore® 1320 V Odour 3951215 Caja x 10 Protección contra material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1330 V Odour 3951218 Caja x 5 Protección contra material particulado, niveles molestos de vapores orgánicos y humos de soldadura Dräger X-plore® 1350 talla XS 3951351 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1350 talla S/M 3951352 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1350 talla M/L 3951353 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1350 V talla XS 3951355 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1350 V talla M/L 3951356 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1360 S/M 3951362 Caja x 20 Protección contra material particulado y neblinas de aceite Dräger X-plore® 1360 M/L 3951363 Caja x 20 Protección contra material particulado y neblinas de aceite Dräger X-plore® 1360 V S/M 3951365 Caja x 10 Protección contra material particulado y neblinas de aceite Dräger X-plore® 1360 V M/L 3951366 Caja x 10 Protección contra material particulado y neblinas de aceite Dräger X-plore® 1350 V Odor, S/M 3951358 Caja x 10 Protección contra material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1350 V Odor, M/L 3951359 Caja x 10 Protección contra material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1360 Odor, S/M 3951368 Caja x 20 Protección contra material particulado, niveles molestos de vapores orgánicos y neblinas de aceite Dräger X-plore® 1710 3951080 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1710 V 3951081 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1720 3951083 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1720 V 3951084 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1730 3951086 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1730 V 3951088 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1710 Odour 3951140 Caja x 20 Protección contra material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1710 V Odour 3951082 Caja x 10 Protección contra material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1720 V Odour 3951085 Caja x 10 Protección contra material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1750 3951320 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1750 3951329 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1750 V 3951321 Caja x 15 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1760 V 3951326 Caja x 15 Protección contra material particulado y neblinas de aceite Dräger X-plore® 1750 V Odor 3951322 Caja x 15 Protección contra material particulado y neblinas de aceite y nivel molesto de vapores orgánicos Dräger X-plore® 1710+ 3951380 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1720+ V 3951384 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1730+ V 3951388 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1910 talla M/L 3951910 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1910 talla S 3951911 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1910 V talla M/L 3951915 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1910 V talla S 3951916 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1920 talla M/L 3951920 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1920 talla S 3951921 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1920 V talla M/L 3951925 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1920 V talla S 3951926 Caja x 10 Protección contra materia Dräger X-plore® 1930 talla M/L 3951930 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1930 talla S 3951931 Caja x 20 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1930 V talla M/L 3951935 Caja x 10 Protección contra material particulado Dräger X-plore® 1930 V talla S 3951936 Caja x 10 Protección contra material particulado | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Nota: Este producto no puede ser usado en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 del Acta 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Extraordinaria Virtual Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, que cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bioprotección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211203160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-09 14:09 | ALINEADOR ORTODÓNCICO – ALINEADOR | EMOTION | NO | Un alineador ortodóncica marca Emotion, es un dispositivo biomédico diseñado y fabricado de forma personalizada, usado para tratamientos de ortodoncia. Los alineadores reemplazan otros elementos, como brackets y alambres, usados tradicionalmente en estos tratamientos dentales Una vez fabricado, el alineador puede ser puesto en boca y retirado por el mismo paciente. Debido a que es un dispositivo biomédico fabricado a medida, las dimensiones y geometría del alineador coinciden exactamente con las estructuras bucales del paciente facilitando el proceso de instalación y remoción El alineador ejerce ciertas fuerzas sobre los dientes, generando así que estos se muevan de forma gradual. Estos movimientos dentales son planeados por el ortodoncista con base al diagnóstico realizado. El paciente deberá usar el alineador durante todo el día y la noche, excepto para comer y cepillarse los dientes. Después de retirarlos de la boca, los alineadores deben ser lavados por dentro y por fuera con un cepillo suave y jabón líquido. | Bolsa plástica marcada con indicaciones de uso y cuidados, que contiene el alineador en su interior. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211149165 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-09 22:09 | PLACAS DE ACETATOS | BIO-ART | NO | Placa soft y cristal son utilizados en procedimientos odontologicos como Moldes para fluoretación, Placa base, Protector bucal y Resina Composta | UNIDAD | APLP0387, APLP0539, APLP0389, APLP0391, APLP0393, APLP0571, APLP0401, APLP0395, APLP0667, APLP0397, APLP0751, APLP0744, APLP0747, APLP0746, APLP0748, APLP0745, APLP0399, APLP0474, APLP0472, APLP0466, APLP0470, APLP0468, APLP0493, APLP0552, AEMP0359, APLP0407, AEMP0363, AEMP0669, AEMP0364, AEMP0365, APLP0477, AEMP0501, AEMP0498, AEMP0502, AEMP0500, AEMP0499 y AEMP0554 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211223727 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-09 22:11 | ALEACION DENTAL JELENKO | JELENKO | NO | Aleación dental preparada con base en metales preciosos, utilizadas en el laboratorio dental para la elaboración de prótesis dentales sobre medida, para obturaciones o restauraciones orales | LAMINA DE 1 gr O 1.55 gr | Alba Lite Jel-40 SunRay Prospector Plus | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211133383 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-10 08:00 | SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ ABSORBENTE HIDROFILICO | SOLIDFLU | SI | “Absorción y control de derrames de sustancias biológicas y químicas a base de agua. Veinte gramos pueden gelificar hasta 1 litro. Por naturaleza del residuo identificar la cantidad a utilizar. Esparza el SOLIDFLU encima del derrame y espere entre 5 a 20 segundos. Cuando la sustancia esté gelificada, recoja con una espátula o recogedor y almacene en una bolsa plástica de acuerdo a la peligrosidad. Cierre muy bien la bolsa y dependiente de las características de peligrosidad de la sustancia absorbida dispóngala. Por último, limpie y desinfecte el lugar de derrame según protocolo de desinfección.” | N/A | N/A | De acuerdo con el ACTA No. 19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, la cual menciona que: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO” Marca: SOLIDFLU”, es considerado un dispositivo médico riesgo I, de conformidad con lo establecido en la regla 1 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | Por lo anterior, el producto "SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ ABSORBENTE HIDROFILICO” es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20211225587 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-10 16:38 | Sistema de Monitoreo y Gestión de Higiene / Luminómetro | 3M, Clean-Trace | NO | El sistema se utiliza para detectar ATP en muestras de superficies o de agua para medir niveles de contaminación para el monitoreo y la gestión de higiene. El 3M Clean-Trace Luminómetro es un luminómetro que funciona con una batería y que se utiliza principalmente para la determinación objetiva y sensible del resultado final de las pruebas de Adenosín Trifosfato (ATP). La tecnología de detección que utiliza es la bioluminiscencia del Adenosín Trifosfato (ATP). El ATP está presente en todo material animal o vegetal, incluso la mayoría de los residuos de alimentos, bacterias vivas y muertas, hongos y otros microorganismos. Las 3M Clean-Trace Pruebas usan la enzima Luciferina/Luciferasa para producir luz que es proporcional a la cantidad de ATP presente. El 3M Clean-Trace Luminómetro mide la intensidad de la luz que emite una muestra y presenta el resultado de la prueba en Unidades Relativas de Luz (URL). Los usuarios realizan un estudio de validación sobre sus muestras superficiales o de agua para determinar los umbrales de resultados URL para pasa, falla y precaución. Los rápidos resultados que ofrece el 3M Clean-Trace Luminómetro les permiten a los usuarios tomar medidas de inmediato ante un resultado de falla. El Punto de Prueba con un resultado de falla en la prueba se puede volver a limpiar y analizar antes de la producción, para garantizar que se alcancen los objetivos de la gestión de higiene. Los resultados ofrecen datos que se pueden utilizar en parte para tomar la decisión de comenzar la producción de alimentos o bebidas La fuente de alimentación del 3M Clean-Trace Luminómetro se incluye para cargar la batería. El Software para Monitoreo y Gestión de Higiene Clean-Trace 3M está diseñado para la transferencia, la organización y el almacenamiento de los datos generados a partir de las 3M™ Clean-Trace™ Pruebas de ATP. El 3M Clean-Trace Luminómetro no está destinado al uso en entornos potencialmente inflamables o explosivos. Si bien el Sistema de Monitoreo y Gestión de Higiene Clean-Trace 3M es muy sensible, no se deberá considerar que las superficies o soluciones sean estériles a partir de los resultados. El Sistema de Monitoreo y Gestión de Higiene Clean-Trace 3M no está destinado al uso para diagnosticar enfermedades en seres humanos ni animales. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211225835 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-10 16:38 | TAONET SOFTWARE | ROCHE / TAONET | SI | TAONet es un programa de software que se encarga de la gestión de pacientes ambulatorios e ingresados en tratamiento anticoagulante y de la gestión de las tareas del personal de los centros a los que acuden los pacientes. El uso previsto de TAONet es el de gestionar el control de los pacientes bajo tratamientos anticoagulantes orales. Además, TAONet permite el tratamiento y la gestión de estos pacientes de manera descentralizada. La aplicación gestiona el flujo de trabajo y la coordinación entre varios centros con el fin de que el trabajo sea repartido entre varios centros pero el especialista continúe teniendo la misma información relativa a cada uno de sus pacientes. | Unidad del Software TAONET | TAONET SOFTWARE | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, y teniendo en cuenta que el producto: TAONET SOFTWARE / Software para Datos de Coagulación / MARCA: ROCHE / TAONET, tiene mencionado dentro de las indicaciones de uso, en el manual, en el aparte: “uso previsto”: Así pues, TAONet:: Facilita la descentralización del tratamiento y control de los pacientes anticoagulados. Captura resultados provenientes de los analizadores CoaguChek y de otros sistemas informáticos. (…) Gestiona el tratamiento de los pacientes. Permite tomar decisiones relativas al tratamiento de los pacientes tratados con anticoagulantes orales. Asiste en la toma de decisiones relativas a los pacientes.” Se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIA" | IIa
20211171874 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-11 16:36 | SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA | N/A | NO | Solución de reconstrucción personalizada diseñada para corrección de defectos, sustitución parcial o total de estructuras óseas. Compuesta por piezas manufacturadas en materiales biocompatibles que se premoldean o sinterizan sobre medida acorde a la anatomía del paciente antes de la cirugía y cuya forma no puede alterarse durante la intervención. Los implantes sobre medida se fijan en los huesos sanos mediante placas y tornillos. Permite corregir defectos causados por una lesión, intervención quirúrgica para extraer un tumor, anomalía congénita o enfermedad. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque. | BIOMODELO ENDOPROTESIS DE CRANEO ALTA COMPLEJIDAD. BIOMODELO ENDOPROTESIS CRANEO COMPLEJO BIOMODELO ENDOPROTESIS ALTA COMPLEJIDAD MANDIBULAR. REEMPLAZO TOTAL ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR. SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA MIEMBRO SUPERIOR. SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA MIEMBRO INFERIOR. PAQUETE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211223298 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-11-12 16:31 | WASHING BUFFER | MEDCAPTIAN | SI | : Este producto está diseñado para el lavado del sistema de reacción cuando se realiza un análisis in vitro del analito. Es diferente de la solución de limpieza que se utiliza por separado para la limpieza del instrumento. | 210 ml/frasco | N/A | El producto WASHING BUFFER, está destinado por el fabricante a ser utilizado en el analizador para inmunoanálisis de quimioluminiscencia automatizado. El instrumento pipetea de manera automática la solución amortiguadora de lavado para lavar el compuesto de reacción a fin de eliminar el material que no se ha unido, lo que facilita el análisis del analito; por lo tanto, se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas | Así mismo, este producto pertenece a Categoría I, área SOLUCIONES DE LAVADO, de la Clasificación para RDIV establecida en el Decreto 3770 de 2004. | I
20211229883 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-11-12 16:34 | PSA SEMIQUANT | SERATEC | NO | INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA RAPIDA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL FLUIDO SEMINAL EN LAS MUESTRAS FORENSES. EL PRODUCTO CONTIENE DOS ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA EL PSA COMO COMPONENTES ACTIVOS. El fabricante declara que el producto ES DE USO EXCLUSIVAMENTE FORENSE | CAJA POR 30 PRUEBAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto PSA SEMIQUANT, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211180030 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-16 19:16 | DETERGENTE ENZIMATICO PARA EQUIPOS DE HEMATOLOGIA | SFRI SAS | NO | El producto es usado como detergente para la limpieza de forma eficiente de residuos celulares y proteínas de los analizadores hematológicos. | Unidad CAJA x 5 LITROS | HNKG005 DETERGENTE ENZIMATICO CAJA X 5 LITROS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211144898 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-16 19:27 | CORRECTORES DE POSTURA | XTREME SHAPERS | SI | Prendas de base que se ajustan a la forma del cuerpo y ofrecen una serie de beneficios entre los que podemos destacar la apariencia física, fomentar una buena postura, aliviar el dolor muscular y volver a entrenar los músculos de la espalda activando como hemos dicho la memoria muscular. Los correctores de postura se utilizan debajo de la ropa para ayudar a mejorar la postura, funciona como un faja moldeadora pero para ayudar a tener una correcta posición del cuerpo bien sentado estando de pie o sentado | UNIDAD DE EMPAQUE: 1 CORRECTOR | Corrector de postura para hombros: Se usan para mejorar la postura y evitar que los hombros se carguen. Corrector de postura para espalda: Son los más comunes de ver entre aquellos que quieren alinear la columna. También ayuda a evitar contracturas de hombros, cuello y en la espalda.Corrector Espaldillera: Ofrecen una tracción gradual de la espalda, mediante la retropulsión de los hombros Arnés corrector de postura para columna: Es la alternativa más completa para corregir la postura y alinear las vértebras, ya que son los más indicados para combatir el encorvamiento de la espalda. Corrector deportivo: Son fajas y corsés más ligeros muy útiles en gimnasios y están pensados para aliviar la tensión muscular en zonas clave del tronco a la hora de entrenar y cargar con peso. Correctores ortopédicos: Son los más habituales en los pacientes por razones médicas, aunque su funcionamiento es similar a los otros correctores, estos están pensados para un uso diario e intensivo. Corsé elástico o faja lumbar: Esta variante presiona las lumbares y el abdomen, por lo que favorece la relajación de los músculos. Camiseta postural: Este tipo de camisetas posturales con diseño anatómico que mediante unas bandas semejantes al taping se encargan de sujetar, recolocar y activar la musculatura de la espalda reduciendo el dolor y activando la memoria postural para prevenir posibles lesiones. Son adecuadas a cualquier edad y condición de salud, Chaleco corrector Postural: Estimula la memoria de los músculos que se encuentran alrededor de la columna, ayudándonos a corregir los malos hábitos posturales aprendidos con anterioridad. Tobillera: Tiene como objetivo limitar parcialmente el estrés mecánico al que se ven sometidas las estructuras lesionadas, en este caso los ligamentos, con el fin de facilitar la recuperación del tejido, debemos tener en cuenta que un cierto grado de estímulos mecánicos favorecen la recuperación del tejido facilitando la reorganización del mismo, Rodillera: Disminuyen las solicitaciones mecánicas excesivas producidas por movimientos incorrectos en la articulación de la rodilla. También reducen la fragilidad de esta articulación, ya sea por causas traumáticas o por afecciones de los elementos que constituyen la misma. Todo ello hace que participen en la reducción del dolor y en la cicatrización de los ligamentos lesionados, favoreciendo la recuperación funcional de la rodilla. | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.6 de 12 de Julio de 2017 la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, hoy día conocida como Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: de establecer LA AGRUPACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LÍNEA BLANDA PARA OBTENER UN REGISTRO SANITARIO en consideración al concepto emito en el Acta 9 del 17 de Septiembre de 2014, y teniendo en cuenta la naturaleza de los dispositivos de línea blanda, es pertinente agrupar las Órtesis de conformidad con la indicación de uso declarada por el fabricante y con el fin establecido por el mismo, de la siguiente manera: •Órtesis de miembros superiores e inferiores •Órtesis de cuello y columna •Órtesis de tórax •Órtesis de abdomen •Órtesis de pelvis CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo medico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación riesgo I. De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto : CORRECTORES DE POSTURA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20211221595 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-16 19:32 | LUBRICANTS & MAINTENANCE UNIT | DEPUY SYNTHES | NO | El Aceite Especial Synthes está previsto para lubricar instrumentos quirúrgicos, sus componentes y para su mantenimiento. No está propuesto para lubricación de los sistemas Electric Pen Drive, y Air Pen Drive o Herramientas eléctricas Anspach. El lubricante para los sistemas Anspach está propuesto para lubricar los accesorios del sistema Anspach durante reprocesamiento, como parte de su mantenimiento. No está previsto para lubricación del Sistema Anspach BlackMax o accesorios del sistema iMRI El Aceite de Mantenimiento Synthes está propuesto para lubricar la Pieza de Mano Air Pen Drive (Art. No. 05.001.080) y la Pieza de Mano Electrical Pen Drive (Art. No. 05.001.010). | Empaque Unitario | Synthes® Especial Oil, 40 ml Lubricant for Anspach® Systems, 110 ml Synthes® Maintenance Oil, 40 ml, f/EPD and APD Synthes® Maintenance Spray, 400 ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211230752 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-16 19:34 | SPRAY LIMPIADOR | SONIC / HANSATON | NO | Líquido de limpieza para audífonos y accesorios OTRAS INDICACIONES: No aplicar directamente sobre el audífono, podría ocasionar daños en los componentes internos. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO: Aplique el spray limpiador sobre el paño y frote cuidadosamente las superficies del audífono y accesorios. Deje secar. | Recipiente en plástico de 60 ml con válvula atomizadora | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211229867 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-17 10:38 | Transpore/ Cinta adhesiva para procedimientos de pestañas sintéticas | N/A | NO | “Aislar la piel de los cosméticos líquidos y en crema utilizados durante los procedimientos de pestañas sintéticas." | Unidad | “Disponible en color transparente, azul, morado, naranja, rosado y verde” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20201256218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-17 10:48 | PAPILOCARE® GEL VAGINAL | PAPILOCARE® | SI | Controlar y ayudar a la reepitelización de la zona de transformación cervical para prevenir el riesgo de lesiones (LSIL) provocadas por el VPH. El tratamiento coadyuvante de las lesiones intraepiteliales causadas por el VPH. Reparar y ayudar a la reepitelización de las lesiones de la mucosa cérvico-vaginal. El tratamiento de la sequedad de la mucosa cérvico-vaginal. Reequilibrar la microbiota vaginal. Mejorar la salud vaginal. Crear las condiciones para una rápida curación de las lesiones causadas por rascado debido al escozor o prurito. | Caja con 7 cánulas, cada cánula de un solo uso por 5 mL (Presentación Comercial). Caja con 2 cánulas, cada cánula de un solo uso por 5 mL (Presentación de muestra ) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”. En razón a lo anterior, cabe resaltar que mediante el Acta 19 del 13 y 14 de octubre de 2021, la Comisión de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnostico In Vitro: “(…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto: “PAPILOCARE® GEL VAGINAL” es considerado un dispositivo médico de acuerdo con la regla 5 literal b del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 (…)” (Subrayado fuera del texto) De acuerdo a lo anterior se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén estimados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I;.” (Subrayado fuera del texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | I
20211068701 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-17 10:49 | ANPHOTEROL / SISTEMA DE LAVADO DE EMERGENCIA ANTE SALPICADURAS QUÍMICAS | ANPHOTEROL | NO | ANPHOTEROL DCM: Descontaminante de Caras y Manos. Es un sistema de lavado en aerosol con acción nebulizadora de primeros auxilios, para accidentes por salpicadura con agentes químicos de pH ácido o alcalino. ANPHOTEROL DMT: Descontaminante de Miembros y Torso. Es una ducha de lavado portátil con acción nebulizadora, indicado como primer sistema de primeros auxilios para accidentes por salpicaduras con agentes químicos de pH ácido o alcalino en zonas corporales extensas, como la cabeza, los brazos, piernas o torso. | ANPHOTEROL DCM: 100 ml y 200 ml ANPHOTEROL DMT: 2 litros, 3,5 litros y 5 litros | ANPHOTEROL DCM100 ANPHOTEROL DCM200 ANPHOTEROL DMT2L ANPHOTEROL DMT35L ANPHOTEROL DMT5L” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. En razón a lo anterior, cabe resaltar que mediante el Acta 19 del 13 y 14 de octubre de 2021, la Comisión de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnostico In Vitro: “(…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto ANPHOTEROL DMC, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico (…)” (Subrayado fuera del texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | N/A
20211223431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-17 10:51 | Conector de transición tradicional a ENFit® / Conector de transición | KANGAROO™ | NO | El conector de transición está diseñado para conectar un equipo de alimentación enteral o un equipo de extensión con un conector ENFiT a un tubo de alimentación enteral estilo embudo. Este dispositivo se suministra como un paquete no estéril y listo para usar. Este conector de transición no contiene latex, DEHP ni BPA. El conector no está diseñado para su reutilización, ya que existen posibilidades de contaminación de la superficie que podría provocar infecciones. El conector de transición con tapón código de producto F00106 debe utilizarse durante un máximo de 24 horas. | Caja x 30 Unidades | CÓDIGO DESCRIPCIÓN F00106 Conector de transición tradicional a ENFit® | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211226952 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-17 10:52 | DILUTERGE / DETERGENTE PARA EQUIPOS DE HEMATOLOGIA | SFRI SAS | NO | El producto es usado como detergente para la limpieza de forma eficiente de residuos celulares y proteínas de los analizadores hematológicos | UNA UNIDAD | REFERENCIAS DEL PRODUCTO: HXG105 Diluterge A CAJA X 5 LITROS HIG320 Diluterge 3I CAJA X 20 LITROS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211231135 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-17 10:53 | PAPEL FOTOGRAFICO / PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN | SONY | NO | PAPEÑ FOTOGRAFICO PARA IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO | ROLLO | REFERENCIAS: UPP1105 PAPEL FOTOGRAFICO DE BAJA DENSIDAD UPP110HG PAPEL FOTOGRAFICO DE ALTA DENSIDAD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211239401 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-18 14:13 | INTEQ CLEAR ® | INTEQ CLEAR ® | NO | “Sanitización de manos en entornos hospitalarios e industriales. INTQ CLEAR® Es un sanitizante para manos en entornos hospitalarios e industriales es libre de enjuagar, es de amplio espectro tiene eficacia antimicrobiana 99.9% contra bacterias comunes, el personal de la salud puede usarlo con todo tipo de guantes y actúa como barrera química entre las manos y los guantes y los productos químicos agresivos, se utiliza en pieles sanas solo de uso externo, no tiene indicación farmacológica de prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento curativo rehabilitación de enfermedades. Aplique una pequeña cantidad del producto directamente en la palma de la mano y frote incluyendo los espacios interdigitales hasta que estén completamente secas.” | “Envase: 60 ml, 120 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L y 1 Galón. Bolsa:500ml y 1L” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211178770 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-19 00:21 | Artelac® LÁGRIMAS ARTIFICIALES DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA | Artelac® | NO | Lágrimas artificiales. Tratamiento sintomático del "ojo seco" | Caja con frasco gotero con 10 mL | N/A | Es necesario precisar que mediante Acta 2 de 8 de marzo de 2017 la Sala especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro Conceptuó: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico, indicaciones de uso y la composición de los productos CORNEREGEL / CREMA OFTÁLMICA, ARTELAC LIPIDS MD / GOTAS OFTÁLMICAS, ARTELAC REBALANCE / LAGRIMAS ARTIFICIALES, no son considerados dispositivo médicos. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Acorde a lo expuesto, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y productos biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de medicamentos. | N/A
20211238073 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-11-19 15:44 | AMYLASE TEST | SERATEC | NO | INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO PARA DETERMINACION RAPIDA DE ALFA-AMILASA HUMANA CON EL FIN DE IDENTIFICAR SALIVA EN MUESTRAS FORENSES. EL PRODUCTO CONTIENE DOS ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA LA ALFA-AMILASA HUMANA COMO COMPONENTES ACTIVOS El fabricante declara que el producto ES DE USO FORENSE EXCLUSIVAMENTE. | CAJA POR 40 PRUEBAS | CAJA POR 40 PRUEBAS | De acuerdo con lo anterior, el producto AMYLASE TEST (REF: AMY, AMY8, AMY/40), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211197387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-19 17:58 | DISCOS DE ZIRCONIO DENTAL SAGEMAX NexxZr T Multi | SAGEMAX | NO | Discos y Bloques de óxido de circonio para realizar fabricación de prótesis fija y removible, de coronas y puentes NexxZr T MULTI Discos y Bloques de óxido de circonio para realizar fabricación de prótesis fija y removible, de coronas y puentes Opciones de procesamiento: • Procesamiento monolítico • Revestimiento parcial de cerámica. Indicaciones: • Restauraciones de un solo diente (anterior y posterior) • Puentes de 3 unidades (anterior y posterior) Empaque: Disco individual Alta translúcida multicapa de circonia: • Eficiencia: gradiente de color integrado. • Estética: altamente translúcida y policromática. • Selección de color - 7 colores incl. degradado. Restauraciones de una sola unidad hasta puentes de varias unidades | DISCOS | W-98 Disc ESPESOR: 16mm /20mm Z-95 Disc ESPESOR: 16mm /20mm NexxZr T Multi A1 W98-16mm NexxZr T Multi BL2 W98-16mm NexxZr T Multi A1 W98-20mm NexxZr T Multi BL2 W98-20mm NexxZr T Multi A1 Z95-16mm NexxZr T Multi BL2 Z95-16mm NexxZr T Multi A1 Z95-20mm NexxZr T Multi BL2 Z95-20mm NexxZr T Multi A2 W98-16mm NexxZr T Multi BL3 W98-16mm NexxZr T Multi A2 W98-20mm NexxZr T Multi BL3 W98-20mm NexxZr T Multi A2 Z95-16mm NexxZr T Multi BL3 Z95-16mm NexxZr T Multi A2 Z95-20mm NexxZr T Multi BL3 Z95-20mm NexxZr T Multi A3 W98-16mm NexxZr T Multi BL4 W98-16mm NexxZr T Multi A3 W98-20mm NexxZr T Multi BL4 W98-20mm NexxZr T Multi A3 Z95-16mm NexxZr T Multi BL4 Z95-16mm NexxZr T Multi A3 Z95-20mm NexxZr T Multi BL4 Z95-20mm NexxZr T Multi A3.5 W98-16mm NexxZr T Multi C1 W98-16mm NexxZr T Multi A3.5 W98-20mm NexxZr T Multi C1 W98-20mm NexxZr T Multi A3.5 Z95-16mm NexxZr T Multi C1 Z95-16mm NexxZr T Multi A3.5 Z95-20mm NexxZr T Multi C1 Z95-20mm NexxZr T Multi A4 W98-16mm NexxZr T Multi C2 W98-16mm NexxZr T Multi A4 W98-20mm NexxZr T Multi C2 W98-20mm NexxZr T Multi A4 Z95-16mm NexxZr T Multi C2 Z95-16mm NexxZr T Multi A4 Z95-20mm NexxZr T Multi C2 Z95-20mm NexxZr T Multi B1 W98-16mm NexxZr T Multi C3 W98-16mm NexxZr T Multi B1 W98-20mm NexxZr T Multi C3 W98-20mm NexxZr T Multi B1 Z95-16mm NexxZr T Multi C3 Z95-16mm NexxZr T Multi B1 Z95-20mm NexxZr T Multi C3 Z95-20mm NexxZr T Multi B2 W98-16mm NexxZr T Multi C4 W98-16mm NexxZr T Multi B2 W98-20mm NexxZr T Multi C4 W98-20mm NexxZr T Multi B2 Z95-16mm NexxZr T Multi C4 Z95-16mm NexxZr T Multi B2 Z95-20mm NexxZr T Multi C4 Z95-20mm NexxZr T Multi B3 W98-16mm NexxZr T Multi D2 W98-16mm NexxZr T Multi B3 W98-20mm NexxZr T Multi D2 W98-20mm NexxZr T Multi B3 Z95-16mm NexxZr T Multi D2 Z95-16mm NexxZr T Multi B3 Z95-20mm NexxZr T Multi D2 Z95-20mm NexxZr T Multi B4 W98-16mm NexxZr T Multi D3 W98-16mm NexxZr T Multi B4 W98-20mm NexxZr T Multi D3 W98-20mm NexxZr T Multi B4 Z95-16mm NexxZr T Multi D3 Z95-16mm NexxZr T Multi B4 Z95-20mm NexxZr T Multi D3 Z95-20mm NexxZr T Multi BL1 W98-16mm NexxZr T Multi D4 W98-16mm NexxZr T Multi BL1 W98-20mm NexxZr T Multi D4 W98-20mm NexxZr T Multi BL1 Z95-16mm NexxZr T Multi D4 Z95-16mm NexxZr T Multi BL1 Z95-20mm NexxZr T Multi D4 Z95-20mm | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211234110 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-19 17:59 | ZIRCONIO 3D PRO MULTILAYER | ZIRCONIO MULTILAYER | NO | El zirconio dental se utiliza para rehabilitaciones estéticas para el sector anterior, es decir de la sonrisa, se puede utilizar tanto en prótesis fija: coronas dentales, puentes dentales, carillas dentales y coronas sobre implantes, bajo ciertas condiciones | Bloques | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211190603 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 09:16 | INDEXOR SYSTEMS - SISTEMA INDEXOR - ORGANIZADOR DE TUBOS DE MUESTRA | N/A | NO | El Sistema INDEXOR permite organizar con rapidez y eficiencia el rastreo y la localización de tubos de sangre, tiene como finalidad auxiliar la organización de las áreas pre y pos analítica, permitiendo el registro de los tubos, su distribución por las varias áreas del laboratorio y el archivo de los mismos. Nota aclaratoria: Se aclara que este sistema no tiene contacto directo con las muestras, sólo se utiliza para identificar, archivar y rastrear los tubos durante su transporte por las varias áreas del laboratorio. | Sistema Indexor, accesorios, repuestos, consumibles y software | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211220271 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 09:18 | TERMINAL MOBILE | CARL ZEISS VISION GMBH | NO | Terminal Mobile es un software en formato de aplicación que mide los datos de centrado en lentes oftálmicos correctivos. | Software | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211224952 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 09:19 | VORTEXER BR2000 - AGITADOR DE MUESTRAS PARA LABORATORIO | BIORAD LABORATORIES | NO | Permite la agitación de las muestras para homogenizarlas de manera eficiente | Unidad | 1660610 Vortexer BR2000, 120V, 1660622 Accesorio para agitación de recipientes de volúmenes mayores”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211226115 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 09:21 | UNIDAD DE FILTRACIÓN DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA - UNIDAD DE FILTRACIÓN DE ALTA EFICIENCIA | ENVIRCO | NO | Una unidad de alta eficiencia para la filtración de aire (en inglés HEPA FFU - High Efficiency Particulate Air Fan Filter Unit), hace referencia a un tipo de filtros de aire de alta eficiencia para retener el 99.99% de los contaminantes y las partículas del aire, de tamaño superior a 0,3 micrómetros, entregando una corriente de aire libre de estas partículas. Se usa para filtrar las corrientes de alimentación de aire a salas de cirugía, áreas de procesamiento en la industria farmacéutica, electrónica, | Unidad filtradora | MAC 10 2x4.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211226120 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 09:22 | ION CHEF™ INSTRUMENT - INSTRUMENTO ION CHEF™ | ION CHEF™, IONTORRENT, THERMO FISHER SCIENTIFIC | NO | El sistema Ion Chef es la próxima generación de productos de simplificación del flujo de trabajo para los secuenciadores de la serie HID Ion GeneStudio S5. El sistema HID Ion Chef proporciona preparación automatizada de bibliotecas, preparación de plantillas y carga de chips. El sistema Ion Chef es de uso exclusivo en investigación, forense o de paternidad. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja, Unidad | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A30070 HID Ion Chef™ Instrument 4484178 Ion Chef™ Instrument “ NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211229736 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 09:24 | FACE BRUSH /FACIAL CLEANSING MASSAGER - CEPILLO ELECTRICO FACIAL/ MASAJEADOR DE LIMPIEZA FACIAL | SALON PERFECT | NO | El cepillo facial utiliza tecnología de vibración de alta frecuencia. Realiza una limpieza profunda sin dañar la piel. La tecnología sónica que penetra en la piel verticalmente puede limpiar los poros, eliminar el exceso de grasa, eliminar las células muertas de la piel y los residuos de cosméticos. Haz que tu piel se vea más hidratada. Este producto no está indicado para fines médicos, solamente de limpieza. (…) | Cepillo con dos cabezales, cepillo con un cabezal, cepillo con puerto USB, cepillo con cable USB | R99069-1: face brush. R99818-8: face brush.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211159264 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 12:20 | SOLIDIFIER/ SOLIDIFICADOR DE LÍQUIDO RESIDUAL | DEROYAL | SI | EL SOLIDIFICADOR DE DEROYAL ES UNA MEZCLA DE VARIOS POLIMEROS CON PROPIEDADES SECANTES. SE COMERCIALIZA EN FORMA DE POLVO Y VA ENVASADO EN BOTELLAS DE PLASTICO DE VARIOS TAMANOS Y TAMBIEN EN BOLSAS DE PAPEL SOLUBLES. CUANDO SE ANADE LA MEZCLA DE POLIMERO AL LIQUIDO, SE FORMA UN SOLIDO DE TIPO GEL QUE AUMENTA LA SEGURIDAD DEL MANEJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MEDICOS LIQUIDOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS | BOLSA SOLUBLE, BOTELLA CON SOLIDIFICANTE | NO PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR CAJA 71-0500 BOLSA SOLUBLE, SOLIDIFICA 500 CC 200 71-1000 BOLSA SOLUBLE, SOLIDIFICA 1000 CC 96 71-1200 SOLIDIFIER, BOTELLA, SOLIDIFICA 1200 CC 96 71-1500 SOLIDIFIER, BOTELLA, SOLIDIFICA 1500 CC 96 71- 2005 SOLIDIFIER, BOTELLA, SOLIDIFICA 2000 CC 36 71-3000 SOLIDIFIER, BOTELLA, SOLIDIFICA 3000 CC 36 71-9000 SOLIDIFIER, BOTELLA MULTIUSO, SOLIDIFICA 9000 CC 12 71-18000 SOLIDIFIER, BOTELLA MULTIUSO, SOLIDIFICA 18000 CC 12 | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto SOLIDIFIER/ SOLIDIFICADOR DE LÍQUIDO RESIDUAL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...) | I
20211232991 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 12:20 | FORJA PINZA REDUCCIÓN CON GUÍA 3MM | N/A | SI | A LA FORJA SE LE FABRICA Y ACONDICIONA UN ADAPTADOR DE REDUCCIÓN POSTERIORMENTE PASA POR PROCESOS DE ACABADO SUPERFICIAL (PULIDO CON LIJA), CONTROL CALIDAD, LIMPIEZA, MARCADO Y EMPAQUE. FORJA PINZA USADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PINZA REDUCCIÓN CON GUÍA 3 MM, INSTRUMENTAL USADO PARA LA APLICACIÓN DE IMPLANTES EN CIRUGÍA DE ORTOPEDIA | EMPAQUE PLÁSTICO DE POLIETILENO, NO ESTÉRIL, 1 UNIDAD POR EMPAQU | N/A | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto FORJA PINZA REDUCCIÓN CON GUÍA 3MM, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa salvo que: a) Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso, se incluirán en la clase I. (…)” subrayado fuera de texto. | I
20211178793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 12:21 | TAPABOCAS INCLUSIVO / TAPABOCAS | TRANSPARENTE | NO | 1. ADVERTENCIAS Y USO 1. ESTE ARTÍCULO CUMPLE CON LAS NORMAS EXIGIDAS PARA CUMPLIR CON LA LEY 2096 DE 2021 2. ESTE ARTÍCULO CUMPLE CON CERTIFICADO DE INVIMA DE NO OBLIGATORIEDAD 3. EL TAPABOCA EN PET INCLUSIVO, ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, ES PERFECTO PARA TODOS LOS SERES HUMANOS SE TENGA O NO ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD. NOS DA SENSACIÓN DE LIBERTAD PERMITIENDO UNA EXCELENTE Y CLARA COMUNICACIÓN CON NIÑOS, CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, PERSONAS CON AUTISMO IDEAL PÁRA MAESTROS, COMUNICADORES, ACTOS SOCIALES, PERSONAL QUE ATIENDE PÚBLICO SIN DEJAR DE LADO LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD COMO GUARDAR LA DISTANCIA, LAVADO DE MANOS O USO DE ALCOHOL. 2. DESINFECCION 1. EL TAPABOCA EN PET INCLUSIVO ESTÁ DISEÑADO PARA ADULTOS Y NIÑOS, SON LAVABLES, SOSTENIBLES SE PUEDEN REUTILIZAR Y SON RECICLABLES. SE DESINFECTAN CON ALCOHOL O LAVAR LAS VECES QUE SE QUIERA CON AGUA JABÓN LÍQUIDO O SHAMPOO PARA BEBE. NOTA: SI EN TEMPERATURAS BAJAS O POR OTRO MOTIVO SE EMPAÑA EL TAPABOCA EN PET INCLUSIVO, SE FROTA SU PANTALLA EN EL INTERIOR CON PAÑOS ANTI/EMPAÑANTE O SPRAY ANTI/VAHO QUE SE UTILIZAN PARA LAS GAFAS, OTRA FORMA DE EVITAR QUE SE EMPAÑE ES APLICAR Y ESPARCIR UNA GOTA DE JABÓN LÍQUIDO O SHAMPOO PARA BEBE EN EL INTERIOR DE LA PANTALLA DEJAR SECAR Y USAR, ESTE TRATAMIENTO SE PUEDE HACER LAS VECES QUE SE QUIERA Y NECESITE. POR HIGIENE SE RECOMIENDA DESINFECTAR O LAVAR CADA 3 HORAS, Y SI LO REQUIERE APLICAR TRATAMIENTO ANTI/VAHO DESPUÉS DE CADA DESINFECCIÓN O LAVADO, PARA GUARDAR SE RECOMIENDA LIMPIARLO | N/A | TAMAÑO PARA NIÑOS Y ADULTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Sin embargo deberá cumplir con los requisitos establecidos en la GUÍA CON LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA FABRICACION DE PROTECTORES FACIALES Y TAPABOCAS DE USO GENERAL NO HOSPITALARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que cita: “Por lo anterior y con el fin de que los tapabocas incluyendo los inclusivos cumplan el fin propuesto basado en las normas técnicas ya existentes para los tapabocas de uso actual, se debe considerar la verificación de las materias primas y el diseño, ya que estos deben garantizar los parámetros de eficacia bacteriana, respirabilidad, resistencia a salpicaduras, carga biológica y biocompatibilidad, parámetros que están determinados en normas técnicas, con el fin de garantizar la seguridad del producto, tales como: • NTC 6449:2020 Mascarillas (tapabocas) para uso en ambientes diferentes al sector salud • NTC 1733:2020 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo • NTC 3852:2020 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado En este contexto, es importante precisar que, según el uso declarado por el fabricante, debe considerarse lo siguiente: Las mascarillas o tapabocas de uso hospitalario y de uso general (no hospitalario) que cumplan con la definición de dispositivo médico (indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos) deben garantizar además de la transparencia para su uso inclusivo, las pruebas de eficacia bacteriana, respirabilidad, resistencia a salpicaduras, carga biológica y biocompatibilidad. En igual sentido las mascarillas y/o tapabocas de uso de uso general (no hospitalario) que no cumplan con la definición de dispositivo médico deben garantizar además de la transparencia para su uso inclusivo, las pruebas de eficacia bacteriana, respirabilidad y resistencia a salpicaduras. En cualquiera de los dos casos deberán cumplir con el diseño que permita ajuste nasal adecuado y cubrir nariz, boca y mentón.” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima | N/A
20211230720 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 19:11 | ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTOS MONDEAL | MONDEAL | NO | IDENTIFICACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL. | UNIDAD. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211231794 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-22 19:12 | BATAS DESECHABLE, PANTALÓN DESECHABLE, GORRO Y POLAINAS NO ESTERILES | Batas desechable, pantalón desechable, gorro y polainas no estériles | NO | Batas quirúrgica desechable no estéril, pantalón desechable, polainas desechables, gorro tipo oruga desechable, estos elementos son para uso para el personal de salud, pacientes, uso farmacéutico y alimentos. | N/A | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211226679 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 09:42 | Rollos de tela no tejida (SMS, SPP, SMMS, SS) | XAX MEDICALES, MEDICALES | NO | Materia prima para la elaboración de prendas hospitalarias desechables estéril y no estéril. | Empaque individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211237949 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 11:41 | PANTALLAS PLOMADAS PARA PROTECCION RADIOLOGICA | N/A | NO | DISPOSITIVOS PREVISTOS PARA SER UTILIZADOS COMO UNA PANTALLA O BARRERA FISICA PROTECCION RADIOLOGICA ZONAL PARA RADIACIONES IONIZANTES EMITIDAS POR EQUIPOS DE RAYOS X CONVENCIONAL, ODONTOLOGICOS, INDUSTRIALES Y AFINES | UNIDAD INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211196153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 12:43 | i.TERMINAL GO | Carl Zeiss Vision GmbH | NO | i.Terminal Go es un software en formato de aplicación que se utiliza para medir los datos de centrado de los lentes oftálmicos correctivos sobre el rostro del paciente. | SOFTWARE - APLICACIÓN | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211187025 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 12:53 | INTELLIGENT EXPRESSOR E300 ( EXPRESOR INTELIGENTE E300) | TERUMO. TERUMO BCT. | SI | Intelligent Expressor E300 es un equipo electrónico para la separación automática del componente sanguíneo - plasma, de sangre centrifugada, libre de contaminación de glóbulos rojos El equipo tiene interacción con las bolsas de sangre, pero NO realiza apertura o cierre de estas. En interfaz con Composcale ayuda a separar un volumen específico de componentes sanguíneos para preparar alícuotas y mantener un contenido favorable de hematocritos | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado para el producto: INTELLIGENT EXPRESSOR E300 ( EXPRESOR INTELIGENTE E300) / MARCA: TERUMO. TERUMO BCT, de acuerdo a la indicación de uso: “ (…) separación automática del componente sanguíneo – plasma (…)” se concluye que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (…)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211229869 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 12:56 | PEELY CLEANSER BLACKHEADS / LIMPIADOR DE POROS | SALON PERFECT | NO | EL LIMPIADOR DE PUNTOS NEGROS SALON PERFECT, ES UN EQUIPO QUE AYUDA A ELIMINAR PUNTOS NEGROS E IMPUREZAS DE LA PIEL, MEDIANTE UNA LIGERA SUCCION QUE FACILITA LA SALIDA DEL BARRO, FORUNCULO O COMEDON, DEJANDO LA PIEL CON UNA APARIENCIA MAS LIMPIA. NO ES UN EQUIPO DE USO MEDICO Y NO SE RECOMIENDA SU USO EN PIELES HERIDAS O MALTRATADAS. Modo de uso • Previo al primer uso, inserte dos baterías AA • Pruebe el dispositivo en el brazo para determinar si la piel responde al tratamiento • Lave su piel con agua caliente antes de usar el dispositivo para facilitar la apertura de poros y la remoción de impurezas • Use solamente en la zona T del rostro • Deslice suavemente el dispositivo en el rostro utilizando la boquilla adecuada • No repita o trate un área por mucho tiempo poque podría causar irritación • Después de este proceso puede utilizar un serum o suavizante que desee | UN LIMPIADOR Y 4 CABEZALES, UN LIMPIADOR Y 4 BOQUILLAS, UN LIMPIADOR | R99072-1: BLACKHEADS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211230105 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 13:00 | HUMIFICADOR FACIAL / WATER SUPPLY INSTRUMENT | SALON PERFECT | NO | El Humidificador facial hidrata tu piel profundamente, el vapor caliente ayuda a que las moléculas de agua penetren profundamente en la piel a través de los poros dilatados para que la piel esté hidratada, húmeda y brillante. Este equipo no tiene ninguna aplicación terapeutica. Uso doméstico. 1. Utilice agua mineral de calidad como un manantial de montaña (que contiene ácido metasilícico, el valor de pH es natural y alcalino débil, que puede regular eficazmente el equilibrio ácido-base del cuerpo humano, facilitar la absorción y construir un sistema de piel saludable). 2. No se puede utilizar agua destilada, agua cosmética de alta concentración, líquido viscoso, etc. 3. Utilice el agua inmediatamente, se prohíbe estrictamente el uso ininterrumpido durante la noche, de lo contrario, la boquilla de rociado es fácil de bloquear. 4. Las razones para el no rociado de la máquina pueden ser 1. hay muchas burbujas y 2. Líquidos insolubles en agua 5. Cuando el equipo cambia de estado las luces titilantes son rojas, la luz azul cuando está corriendo, 6. Rocía en 20 segundos y nutre tu piel: el vapor de potencia completa puede transformar agua limpia en partículas finas en solo 20 segundos, generando así una potente y uniforme niebla. 7. Funcionamiento simple y diseño seguro: diseño de un botón, simplemente pulsa el interruptor y disfruta, después de usar, el motor de vapor se apagará automáticamente | un humificador con puerto USB, un humificador con puerto USB y boquilla vaporizadora | R99838-1: water supply instrument | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211234155 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 13:01 | PAPEL DE IMPRESIÓN TÉRMICA | SONY | NO | Papel térmico para impresiones ecocardigráficas. Los soportes de impresión de Sony están diseñados para responder a las características mecánicas de las impresoras Sony. UPP-110HG, UPP-210HD, UPP-84HG: Papel de alto brillo, alta densidad. UPP-110S, UPP-210SE, UPP-84S: Papel térmico estándar. UPC-21L, UPC-21S: Papel térmico color. | Unidad, empaque x 3 unidades, Empaque x 10 unidades | UPP-84HG, UPP-84S, UPP-210HD, UPP-210SE, UPP-110S, UPP-110HG, UPP-110HD, UPC21L, UPC-21S | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211188289 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 13:04 | Endosafe PTS Next Gen / Equipo para detección y cuantificación de endotoxinas (PTS) | Charles River. | NO | El equipo Endosafe PTS Next Gen es un artefacto especializado para la detección y cuantificación de endotoxinas presentes en una muestra. Este equipo es un espectrofotómetro que se utiliza mediante la implementación de unos cartuchos con sustratos cromogénico que permiten la cuantificación de endotoxinas. A través de una relación directa este equipo permite la determinación cuantitativa de endotoxinas, siendo el remplazo de metodologías tradicionales como el Gel-Clot (técnica clásica para la determinación de endotoxinas por formación de gel. Este equipo junto si se tuviera que clasificar dentro del marco de las metodologías reportadas en la USP entraría en la técnica cromogénico mediante el uso de cartuchos desechables los cuales contienen todos los reactivos requeridos para la realización de la prueba (Reactivo de LAL, estándar de endotoxina y sustrato cromogénico). Este es un equipo que permite la cuantificación de endotoxinas presentes en una gran cantidad de muestras principalmente de la industria farmacéutica; muestras como materias primas, aguas en líneas de suministro a plantas de producción, materiales excipientes y productos terminados (Se hace la aclaración que este equipo en ningún momento se utiliza directamente en humanos o animales). Esta metodología se encuentra reportada en la USP en el capítulo 85 en métodos nuevos o emergentes para identificación de endotoxinas. Para el uso de este equipo se tomas 25 microlitros y se disponen en los cartuchos, se ingresan los datos que el equipo pide como lote de los cartuchos, lote de muestra, código de calibración, nombre de la muestra datos del operario quien realiza la prueba y posteriormente se da inicio al test que dura aproximadamente 15 minutos, después de trascurrido el tiempo se obtiene el reporte de resultados que contiene toda la información relacionada con el control de calidad del test y los resultados cuantitativos de la muestra evaluada. | Equipo con cables de conexión y carga, manuales y registros técnicos. | Endosafe PTS Next Gen (Modelo actual) Endosafe PTS (Modelo descontinuado) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211231278 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-23 19:54 | GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) – INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT y PERGOVERIS PEN DEMO (20) – INT | GONAL-F®, OVIDREL® Y PERGOVERIS®. | NO | La finalidad de los productos es mostrar a los profesionales de la salud y a su vez estos a los pacientes, la manera en que se emplea el producto original y así se familiaricen con el mismo. GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) – INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT y PERGOVERIS PEN DEMO (20) - INT son dispositivos idénticos a los empleados en la terapia, pero la cárpula interior, no contiene medicamento. | Caja por 20 unidades más caja con agujas | La solicitud se realiza para los productos denominados GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) – INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT y PERGOVERIS PEN 2.0-DEMO (20) – INT. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: El producto GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) – INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) – INT y PERGOVERIS PEN DEMO (20) – INT mencionado en este certificado solo podrá ser utilizado para el uso declarado como PEN DEMO no podrá ser utilizado para administración de medicamento. | N/A
20211214957 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-25 11:42 | MoFlo XDP / Clasificador de células de alta velocidad | Beckman Coulter Colombia S.A.S | NO | El MoFlo XDP es un instrumento de investigación que clasifica y analiza suspensiones unicelulares de células y otras partículas de tamaño similar. | Equipo en Caja | N/A | NOTA: EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS PARA DIAGNOSTICO EN HUMANOS: “Research Use Only”, SE AMPARA EL MODELO: “MoFlo XDP”. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211239451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-25 14:04 | Staining systems SLEE / Sistemas de tinción SLEE | SLEE Medical | NO | Teñidor automático para teñir muestras de tejido en portaobjetos | UNIDAD | LINEAR STAINER - CROMATEC I LINEAR STAINER - CROMATEC II TISSUE STAINER - MAS CAROUSEL SLIDE STAINER - MSM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211165137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-25 18:36 | APARATO PARA MONITOREAR SEÑALES DE ESTRÉS NATURA | NATURA | SI | El uso de este aparato tiene como objetivo monitorear señales vinculadas a los momentos de estrés, estos datos servirán para recomendar prácticas de bienestar que están disponibles en nuestra app virtual de meditación. Este aparto contiene sensores para detección de frecuencia cardiaca y detección de movimiento a través de un acelerómetro. Estas señales son enviadas a un smartphone donde se almacenarán e interpretarán. Mediante los resultados presentados, el aplicativo recomendará actividades de bienestar para los momentos de estrés. | audífonos, pulseras, collares. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “APARATO PARA MONITOREAR SEÑALES DE ESTRÉS NATURA”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: a) Se destinen a suministrar energía que vaya a ser absorbida por el cuerpo humano, caso en el cual, son excluidos los productos cuya función sea la iluminación del organismo del paciente en el espectro visible; b) Se destinen a crear una imagen de la distribución in vivo de fármacos radiactivos; c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; (subrayado fuera de texto) | IIb
20211223455 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-26 13:34 | SISTEMA TRANSFERENCIA SEMI SECA TRANSBLOT TURBO - SISTEMA DE TRANSFERENCIA | BIORAD LABORATORIES | NO | Permite realizar transferencia semiseca de electroforesis de ácidos nucleicos y proteínas, permitiendo almacenar los resultados de geles, permitiendo tener un registro de resultados de sus procesos de investigación, compuesto por modulo principal, cassettes, ánodo, cátodo, requiere papel de transferencia, membranas, pads, bandejas portageles. | N/A | 170-4150 TRANSBLOT TURBO TRANSFER SYSTEM 170-4151 1 TRANSBLOT TURBO CASSETTE, SINGLE, 1704152 TRANSBLOT TURBO BASE, 17001917 TRANSBLOT TURBO STARTER KIT MINI PVDF, 17001919 TRANSBLOT TURBO STARTER KIT MIDI PVDF, 17001918 TRANSBLOT TURBO STARTER KIT MINI NITROCELLULOSE, 17001915 TRANSBLOT TURBO STARTER KIT MINI, 1704156 TRANSBLOT TURBO TRANSFER PACK, 0.2µM PVDF MEMBRANE, MINI FORMAT PACK OF 10, 1704157 TRANSBLOT TURBO TRANSFER PACK, 0.2µM PVDF MEMBRANE, MIDI FORMAT PACK OF 10, 1704158 TRANSBLOT TURBO TRANSFER PACK, 0.2µM NITROCELLULOSE MEMBRANE, MINI FORMAT PACK OF 10, 1704159 TRANSBLOT TURBO TRANSFER PACK, 0.2µM NITROCELLULOSE MEMBRANE, MIDI FORMAT PACK OF 10, 1704270 TRANSBLOT TURBO RTA TRANSFER KIT, NITROCELLULOSE, MINI FORMAT ( 7X8.5CM) FOR 40 BLOTS , 1704271TRANSBLOT TURBO RTA TRANSFER KIT, NITROCELLULOSE, MIDI FORMAT ( 8.5X13.5CM) FOR 40 BLOTS , 1704272 TRANSBLOT TURBO RTA TRANSFER KIT, PVDF, MINI FORMAT ( 7X8.5CM) FOR 40 BLOTS, 1704273 TRANSBLOT TURBO RTA TRANSFER KIT, PVDF, MIDI FORMAT ( 8.5X13.5CM) FOR 40 BLOTS, 1704274 TRANSBLOT TURBO RTA TRANSFER KIT,LF PVDF, MINI FORMAT ( 7.0X8.5CM) FOR 40 BLOTS, 1704275 TRANSBLOT TURBO RTA TRANSFER KIT,LF PVDF, MIDI FORMAT (8.5X13.5CM) FOR 40 BLOTS.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211234677 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-30 13:31 | MAQUINA LASER PARA REMOVER TATUAJES EN LA PIEL Y MAQUILLAJE PERMANENTE - PHILASER TYPE R 2.0 | PHIACADEMY | SI | PhiLaser Type R 2.0 es la versión nueva. El láser se utiliza para tratamientos como la eliminación de tatuajes, el tratamiento de las manchas de la edad y la eliminación de pigmentos e hiperpigmentación es altamente eficaz en varios tipos de piel e incorpora la última tecnología de eliminación de pigmentos, al mismo tiempo sin una fuerte influencia en la piel, perfecta para tratar una amplia gama de problemas de la piel. Realiza varios tratamientos de eliminación de tatuajes y pigmentación, como eliminación de tatuajes de cejas, eliminación de hiperpigmentaciones, eliminación regular de tatuajes, así como manchas de la edad. También realiza un tratamiento de peeling con carbón, que es un procedimiento láser revolucionario destinado a pieles problemáticas y poros congestionados donde, asistido por la energía térmica del láser, el carbón penetra en la dermis, estimulando las células de la piel reparando y limpiando los poros. | Máquina con accesorios | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado donde se evidencia la indicación de uso “se utiliza para tratamientos como la eliminación de tatuajes, el tratamiento de las manchas de la edad y la eliminación de pigmentos e hiperpigmentación, se concluye que el producto MAQUINA LASER PARA REMOVER TATUAJES EN LA PIEL Y MAQUILLAJE PERMANENTE - PHILASER TYPE R 2.0 – Marca: PHIACADEMY, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía (…), salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.” (Subrayado y negrita fuera de texto | IIb
20211243532 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-11-30 15:22 | KEITO K10T / K10T | KEITO | SI | Este equipo KEITO K10T, ha sido diseñado para realizar mediciones de altura, peso, índice de grasa y presión arterial de sus usuarios | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, y teniendo en cuenta que el producto: KEITO K10T / K10T / MARCA: KEITO, cuenta con indicaciones de uso para la medición de presión arterial y saturación de oxigeno (SPO2), se concluye que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10.: (…) C. Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos Vitales a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” | IIb
20211231080 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 12:22 | CHROMIUM CONTROLLER & NEXT GEM ACCESSORY KIT - CONTROLADOR CHROMIUM & KIT DE ACCESORIOS NEXT GEM - SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS AUTOMÁTICO PARA SINGLE CELL | 10X GENOMICS | NO | La plataforma Chromium, impulsada por la tecnología Next GEM, permite el análisis integrado de celdas individuales a escala masiva. Nuestro conjunto de productos Chromium Single Cell puede capturar lecturas moleculares de la actividad celular en múltiples dimensiones, incluida la expresión génica, la accesibilidad a la cromatina, las proteínas de la superficie celular, el clonotipo inmune, la especificidad del antígeno y las ediciones CRISPR. La clave de esta tecnología es la capacidad de generar decenas de miles de particiones de una sola celda, cada una de las cuales contiene un código de barras de identificación para el análisis posterior. El Chromium Controller utiliza microfluidos avanzados para realizar la partición de células individuales y el código de barras en cuestión de minutos. Gracias a la tecnología Next GEM, el Chromium Controller permite el análisis integrado de células individuales a gran escala. Descubrir conocimientos moleculares y resolver sistemas biológicos muy complejos. Capture toda la heterogeneidad de una muestra, en decenas de miles de células. Obtenga más información a partir de valiosas muestras. Mida el ARNm, las proteínas de la superficie celular, el clonotipo inmunitario, la especificidad de los antígenos, las perturbaciones CRISPR y la accesibilidad de la cromatina. Descubra conocimientos moleculares, diseccione las diferencias entre los tipos de células, investigue el sistema inmunitario innato y adaptativo, detecte nuevos subtipos y biomarcadores, y mapee el paisaje epigenético, célula por célula | Un equipo de mesa con computador integrado. | Ref. 1000202 - Chromium Controller & Next GEM Accessory Kit - Controlador Chromium & Kit de Accesorios Next GEM” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211231086 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 12:33 | CHROMIUM X SERIES (X/IX) - SERIE CHROMIUM X (X / IX) - SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS AUTOMÁTICO PARA SINGLE CELL | 10X GENOMICS | NO | La serie Chromium X le permite acceder al análisis de células individuales en cualquier fase. Desde el Chromium iX, que ofrece un análisis unicelular rentable y de menor rendimiento, actualizable al Chromium X de gama completa y alto rendimiento, hacemos que el análisis unicelular sea perfecto. Realice cualquier ensayo unicelular de 10x Genomics a la escala que necesite, con la mayor flexibilidad de rendimiento de la industria, para el análisis de cientos a cientos de miles de células por ejecución. Aproveche la nube de 10x Genomics para una gestión rápida y sencilla de los instrumentos, incluyendo soporte, actualizaciones de software y monitorización del uso con conectividad inalámbrica a Internet. ¿Aún no necesitas escalar? No hay problema, Chromium iX puede actualizarse fácilmente a Chromium X con una simple actualización de software. La serie Chromium X es la próxima generación de instrumentación, diseñada expresamente para permitir experimentos de alto rendimiento. En comparación con el controlador Chromium, la serie Chromium X tiene: • Sensores adicionales, presión más precisa y control de temperatura de la bandeja. • Una interfaz de usuario altamente interactiva con operación familiar con un solo botón. • Actualizaciones de firmware sin problemas, conectividad de red y sincronización con 10x Genomics Cloud, para registrar información de ejecución y configuraciones experimentales. • Rendimiento similar evaluado por las tasas de multiplet, la complejidad de la biblioteca, de mapeo de lectura y la agrupación de celdas. • Capacidad para ejecutar un ensayo con bajo rendimiento (LT) o alto rendimiento (HT). • Bajo rendimiento: 100 a 1000 celdas por canal • Alto rendimiento: 2,000-20,000 celdas por canal 2.000–60.000 células por canal con CellPlex • Ensayo estándar: 500-10.000 células por canal 500-30.000 células por canal con CellPlex Tanto el chip y el soporte estándar Next GEM (color plateado) como el chip y soporte HT Next GEM (color negro) son compatibles con el instrumento. Chromium iX ofrece un análisis unicelular rentable y de bajo rendimiento. | Un equipo de mesa con computador integrado. | Ref. 1000328 - Chromium iX & Accessory Kit, 12-Month Warranty - Chromium iX & kit de accesorios, Garantía de 12 meses Ref. 1000329 - Chromium iX Accessory Kit, 24-Month Warranty - Chromium iX & kit de accesorios, Garantía de 24 meses Ref. 1000331 - Chromium X & Accessory Kit, 12-Month Warranty - Chromium X & kit de accesorios, Garantía de 12 meses Ref. 1000332 - Chromium X & Accessory Kit, 24-Month Warranty - Chromium X & kit de accesorios, Garantía de 24 meses” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211237334 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 12:40 | SELLADOR DE TUBOS T-SEAL III | T-SEAL® III, CONROY, TERUMO BCT | SI | Se utiliza para sellar tubos | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado donde se evidencia la indicación de uso “se utiliza para sellar tubos”, se concluye que el producto SELLADOR DE TUBOS T-SEAL III – Marca: T-SEAL® III, CONROY, TERUMO BCT, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211249741 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 14:37 | MASAJEADOR DE OJOS / MASAJEADOR DE OJOS | OUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para masajear el contorno de los ojos y estimula la absorción de productos para el cuidado de la piel. Material de fabricación: ABS: (Acrilonitrilo butadieno estireno), . Funciona con 1 baterías AAA (no incluidas). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil | CAJA X 1 UNIDAD Y 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODELO: TB-1583 REFERENCIA: 22469129 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211244977 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 14:37 | AURORA / CITOMETRO DE FLUJO | CYTEK BIOSCIENCES INC | NO | SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN. NO APTO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O TERAPEUTICOS. El sistema de citometría de flujo Cytek Aurora está indicado para su uso como dispositivo para la identificación y recuento de células humanas en suspensión. Está indicado para su uso en aplicaciones de citometría de flujo. | UNIDAD | N7-00000 Cytek® Aurora 3 laser (V/B/R) N7-00002-SB Cytek® Aurora 3 laser (V/B/YG) N7-00011 Cytek® Aurora 4 laser (UV/V/B/R) N7-00002 Cytek® Aurora 4 laser (V/B/YG/R) N7-00003 Cytek® Aurora 5 laser (UV/V/B/YG/R) NOTA: EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y SOLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN, NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211208907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 15:39 | MONITOR - SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA | ORANGETHEORY | SI | Monitor - Sensor de frecuencia cardiaca para uso en gimnasios proporciona la frecuencia cardiaca exacta y en directo a una aplicación de entrenamiento móvil o a su app de fitness, compatible con dispositivos de entrenamiento otbeat o smartphone. Este producto es únicamente para fines recreativos o actividades deportivas y no reemplaza a dispositivos médicos. | CAJA POR UNIDAD | OTBEAT-CORE, REFERENCIA: OTCORE2MED-01 // MODELO: OTBEAT BURN, REFERENCIA: OT-BURN-1.0 // MODELO: OTBEAT FLEX, REFERENCIA: OT-FLEX-1.0 En razón a lo anterior, es preciso destacar el análisis realizado por la Sala Especializada De Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, la cual conceptuó mediante Acta No. 3 DE 2016 lo siguiente: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto “MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA OMRON (HEART RATE MONITOR HR-100C”, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 es considerado un Dispositivo Médico, por lo tanto requiere de registro sanitario y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIA, según la regla 10 del artículo 7 del Decreto en mención. Los establecimientos que se dediquen a la fabricación, importación y comercialización del dispositivo médico en mención, a partir de la fecha contarán con seis (6) meses para la obtención del respectivo registro sanitario.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto MONITOR - SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA – Marca: ORANGETHEORY, se encuentra enmarcado como Dispositivo Medico que realiza medición de frecuencia cardiaca, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención. “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase clase IIa | IIa
20211249616 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-01 16:01 | Compresa Frío Calor/ Compresa Frío Calor | FH Belleza en frío | NO | Las compresas Frío Calor son cojines rellenos de gel que una vez colocados en la nevera o al baño de maría reciben la condición térmica del frío o del calor y por medio de ellas mantienen dicha condición por un tiempo. Se usan para generar sensación de bienestar al usar el frío o el calor. | La presentación comercial se adjunta en imágenes de empaque es una compresa fabricada en material resistente plástico con refuerzo textil para la línea fría y clear transparente para la línea glacial y sublimada, sellado con alta frecuencia queda un cojín de gel ergonómico y diseñado para las diferentes partes del cuerpo en las que se pretende utilizar. Empacado en bolsas de tela no tejida. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211237924 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-02 17:01 | VISORES PLOMADOS PARA PROTECCIÓN RADIOLOGICA | SIN MARCA | SI | DISPOSITIVOS PREVISTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ZONA DE LOS OJOS COMO UN VISOR, CON EL OBJETIVO DE OFRECER PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A NIVEL PERSONAL PARA RADIACIONES IONIZANTES EMITIDAS POR EQUIPOS DE RAYOS X CONVENCIONAL, ODONTOLOGICOS, INDUSTRIALES Y AFINES | UNIDAD INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “VISORES PLOMADOS PARA PROTECCIÓN RADIOLOGICA - PROTECTORES VISUALES – GAFAS Y CARETA PARA PROTECCIÓN RADIOLOGICA”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…)” | I
20211243531 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-03 13:11 | ULTRA - LOW TEMPERATURE FREEZER - CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA | BIOLOGIX | SI | Ampliamente utilizado en el almacenamiento a baja temperatura de virus, sangre, plasma, tejidos, semen y productos biológicos en hospitales, biobancos, estaciones epidémicas, institutos de investigación científica y otras instituciones; Sin embargo, la referencia relacionada será utilizada para el almacenamiento de reactivos RUO (Research Uso Only), teniendo en cuenta que Suministros Clínicos es importador de este tipo de reactivos y es obligación como importador garantizar la cadena de frío, de los productos que para algunas referencias es de -80°C; desde la salida del producto de fabrica hasta la entrega al usuario final. | Embalaje por un (1) equipo | LOW TEMPERATURE FREEZER Ref.CKF-86L188E | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Es pertinente mencionar, que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora, quien es órgano de asesoría del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto, en el Acta No. 15 de fecha 17 de agosto de 2021 conceptuó para neveras y congeladores: “(...) 3.11 Lucía Ayala Rodríguez como Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita sea aclarado de manera general el concepto emitido en el Acta 10 de 2015, Acta 1 de 2017 y Acta 11 de 2017, asociados con las neveras, congeladores y ultracongeladores teniendo en cuenta su indicación de uso y finalidad, con el propósito de unificar criterios relacionados con este tipo de productos y tener claridad frente a los mismos. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In Vitro, determina que las neveras y refrigeradores, congeladores y ultracongeladores debido a su indicación de uso para el almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos), son considerados dispositivos con clasificación de riesgo IIa, por ende para su comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario.” Así mismo, de acuerdo con el uso previsto por el fabricante “Ampliamente utilizado en el almacenamiento a baja temperatura de virus, sangre, plasma, tejidos, semen y productos biológicos en hospitales, biobancos, (…)”, se concluye que el producto ULTRA - LOW TEMPERATURE FREEZER - CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA - Marca: BIOLOGIX, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (...)” | IIa
20211200250 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-03 13:13 | ROSE QUARTZ SONIC LED WAND (VARITA LED SÓNICA DE CUARZO ROSA) Y SET FACIAL 3EN1 - MASAJEADOR FACIAL. | N/A | NO | El Rose Quartz Sonic LED Wand (Varita LED sónica de cuarzo rosa) es un masajeador eléctrico portátil diseñado para ser usado en casa en cualquier parte del cuerpo, principalmente en la zona facial. Desinflama el rostro. Su vibración calma, suaviza la piel y genera sensación de relajación. Además, el cabezal tiene cuarzo rosa que se mantiene frio, ayudando a cerrar los poros y tonificar los músculos del rostro y cuello. La Luz LED ayuda a iluminar la zona a masajear. La superficie del producto es perfectamente lisa, así que no es abrasivo para la piel. El Set 3en1 cumple las mismas funciones, con la diferencia de que no cuenta con luz LED y tiene dos cabezales extra intercambiables que ayudan relajar los músculos de cara, glúteos, cuello, espalda, etc. La superficie de todos los cabezales es perfectamente lisa, así que no es abrasivo para la piel. Estos masajeadores NO tienen indicaciones médicas ni fines terapéuticos | Caja de cartón con imán para abrir y cerrar | Varita LED sónica de cuarzo rosa Set Facial 3en1 sónico de cuarzo rosa” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211244482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-03 13:14 | BIOFLO® 320 – BIOPROCESADOR | EPPENDORF | NO | La estación de control de bioprocesos BioFlo 320 de próxima generación está diseñada como una plataforma universal capaz de satisfacer las necesidades variables de todos los segmentos de las ciencias biotecnológicas la BioFlo 320 posee la combinación ideal de características para realizar sus tareas, y todo ello en un diseño ultracompacto. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211192199 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-03 18:35 | GROSSING STATION - ESTACIONES DE TALLADO | ANATHOMIC SOLUTIONS. | NO | Estación de trabajo para el corte y tallado de muestras | UNIDAD | ET-107 SERIES - HIGH SAFETY ET-107-1 HS ET-107-1 HS - ELV ET-107-2HS ET-107HS - CUSTOM ET-101 SERIES - EXPERIENCE ET-101-1 XP ET-101-1 XP – ELV ET-101-2 XP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211242840 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-05 11:36 | VASELINA TOPICA EN AEROSOL / VASELINA TOPICA EN AEROSOL | N/A | NO | Humectante para pieles secas, agrietadas o irritadas. | Envases x 60 y 200 ml. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. No obstante, el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211168749 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-06 11:13 | Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión | SLEE Medical | SI | Los centros de inclusión de cera de parafina tipo MPS/P1 y MPS/P2 están destinados a la inclusión de muestras de tejido histológico en parafina fundida (cera) para su uso en laboratorios de patología | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente es necesario precisar que mediante Acta No. 20 de fecha 10 y 11 de Noviembre de 2021, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “CONCEPTO: una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos: Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión / Marca: SLEE Medical y CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSION DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO — Marca: KEDEE, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo l, de conformidad con lo establecido en la regla 12, artículo 7 del Decreto 4725 de 2005.” | Así mismo, y de acuerdo con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro y la información allegada por el interesado, el producto: Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión / Marca: SLEE Medical, se concluye que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211255214 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-06 16:53 | CONTACTO / CONTACTO | SKUDMART S.A | NO | Spray de uso externo para desinfección y desodorización de piel y órganos expuestos de cuerpos sin vida. NOTA: De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | 500 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. No obstante, el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211147347 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-06 18:04 | GUÍAS QUIRÚRGICAS A MEDIDAS/ PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA VIRTUAL | MIZAR HEALTH | NO | El sistema de planificación quirúrgica virtual utiliza la combinación de un software diseñado para manipular imágenes médicas 3D para la creación de guías quirúrgicas, guías de corte, guías de posicionamiento, guías oclusales, guías de perforado con sus respectivos planes prequirúrgicos. Son dispositivos médicos a la medida, es decir, diseñados y fabricados uno a uno en función de las necesidades de cada paciente a partir de sus imágenes médicas (DICOM) que pueden ser capturadas a través de una tomografía axial computarizada (TAC) o una resonancia magnética (RM) del mismo. El diseño y la fabricación se llevan a cabo empleando software de diseño y manufactura asistidos por computador (CAE/CAD/CAM). Las guías quirúrgicas MIZAR HEALTH son dispositivos médicos a la medida de uso temporal (no se implantan prolongadamente). Estas guías son sobre medida y por ello están destinados únicamente para un solo uso y solo se podrá utilizar para su aplicación en el paciente para el cual se ha fabricado a medida y conforme a la finalidad prevista según la prescripción del facultativo. Las guías quirúrgicas a medida están diseñadas como herramientas para acompañar su uso en diversos procedimientos quirúrgicos y ayudan a ejecutar con precisión la planeación pre quirúrgica. Es frecuente su uso en: cirugía ortognática, osteotomías correctivas, cirugías reconstructivas, fijación de implantes, perforaciones óseas. Las próstesis, placas de osteosíntesis, tornillos u otro material implantable no hacen parte del sistema de guías quirúrgicas a medida. No se recomienda su uso cuando el paciente haya tenido cambios significativos de la anatomía después de hacerse obtenido las imágenes médicas, ni cuando exista algún daño en la guía quirúrgica. | Unidad sin esterilizar | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Además, es necesario precisar que mediante Acta 12 de junio de 2021, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que actualmente en Colombia la normatividad sanitaria vigente exime de registro sanitario a los dispositivos médicos sobre medida. Sin embargo, de conformidad con el riesgo asociado al uso de estos y atendiendo al principio de prevención y precaución para la protección de la salud pública, deben ser objeto de control y vigilancia por parte del INVIMA. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211245607 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-06 22:14 | ROPA DESECHABLE PARA USO MEDICO Y ESTETICO | MEDIC ALFA | NO | La ropa desechable no estéril marca Medic Alfa se usa como protección a los profesionales de la salud, estudiantes de medicina, odontología, estética y personal de laboratorios que realizan los diferentes procedimientos médicos o estéticos. Recomendaciones: 1.Almacenar en lugares secos y debidamente marcado de acuerdo al uso. 2. La ropa desechable marca Medic Alfa se recomienda usar solo una vez y desechar una vez terminado el procedimiento | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211231143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-07 01:23 | MASAJEADOR CRYO POPS/ MASAJEADOR AQUAMARINE- MASAJEADOR FACIAL MANUAL | SALON PERFECT | NO | Rodillo de hielo para cara y cuerpo, rodillo de masaje de mano, tiene un cabezal de rodillo relleno de agua y gel que puede ser eficaz en el congelador. Belleza desde dentro: el uso regular aumenta la circulación, el oxígeno y los nutrientes en tu piel, lo que resulta en un brillo natural saludable. MODO DE USO: Usa el rodillo de hielo en tu cara, cuello y pecho; masajea durante el cuidado para reducir los poros y calmar la piel. Dos piezas reutilizables de globos de hielo reusable que ayuda a suavizar y masajear su rostro y el cuello. El uso regular de este set ayuda teniendo una complexión más bella. ¿Como usar? Mantenga los globos en agua fría o en el refrigerador al menos 10 minutos antes del uso. Use con su suavizante favorito o suero en el rostro limpio y disperse el producto suavemente en cuello y cara. Limpie después de cada uso con agua y jabón, seque con una toalla PRECAUCION: No mantener en el congelador | 1 RODILLO DE GEL, 1 CAJA CON DOS MASAJEADORES DE HIELO | R85013-3: MASSAGER R85163: Ice Globes Massager | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211253767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-09 00:08 | MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE / MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE | N/A | SI | Producto para uso personal, industrial, área para el sector de la belleza, NO PARA USO MÉDICO. | CAJA x 50 UNS | 17,5 * 9,5 CM, CLASE I (No estéril) – Color Negro | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. Adicional, de acuerdo con el numeral 3.2 del Acta 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Extraordinaria Virtual Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, que cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, el Decreto 4725 del 2005 y el concepto de la Comisión Revisora Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en el numeral 3.2 del Acta 22 del 2021, se concluye que el producto “MASCARILLA PROTECTORA KN95 / KN95 PROTECTIVE MASK” es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…)” | I
20211242575 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-09 14:21 | DISPENSADOR DE PARAFINA MANUAL / DISPENSADOR DE PARAFINA | KEDEE | NO | Este equipo se utiliza para la fundición de parafina y mantenerla a temperatura constante, posee un grifo para dispensar sobre moldes, cassette de inclusión u otros elementos. El equipo indica la temperatura a la que se encuentra la parafina en una pantalla LCD del controlador (normalmente 65ºC). Alarma de nivel bajo de temperatura (configurable). Este equipo se usa en laboratorios de histología y laboratorios de patología. | N/A | KD-BMR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211242711 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-09 14:22 | HighLighterTM Automated Slide Stainer / Teñidor de portaobjetos | Diagnostic BioSystems | NO | Teñidor de portaobjetos automatizado para teñir secciones de tejido embebidas en parafina. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211240932 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 13:03 | MASCARILLA KN95 BLANCA | N/A | NO | Según folio 11 de la ficha técnica dada por el fabricante: La mascarilla de protección desechable KN95 es un producto no médico, su uso es exclusivamente industrial. | Caja por 1000 unidades | Referencia KN95 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211200490 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 15:18 | VAPORIZADOR DE NIEBLA / SPA MIST II | TAKARA BELMONT | NO | Es una unidad de lavado de cabello usada en Tratamientos de cuidado del cabello en niebla, silenciosa y fresca, Para clientes sentados / reclinables Tecnología de ultrasonido práctica, compacta y móvil que mejora visiblemente la salud, el brillo y el color del cabello, asegurando resultados más duraderos. ES DE USO EXTERNO, APORTA CALOR AL CABELLO mediente la bruma. | PAGINA 6 DEL MANUAL QUE SE ADJUNTA | “SPA MIST II”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211258155 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 15:35 | Masajeador Facial de mesoterapia LED | Hailicare | SI | [Microcorriente] Se utilizan cuatro elementos para garantizar que la corriente eléctrica funciona al azar y estimula el tejido muscular muy suavemente causando un movimiento muscular secundario que preserva la elasticidad y la flexibilidad de la piel. [Electroporación] Esta máquina de belleza se utiliza para la inyección de colágeno sin aguja. Los componentes macromoleculares como el colágeno y el ácido hialurónico no pueden penetrar fácilmente en el jugador más profundo de la piel desde la superficie. Pero con nuestra tecnología especial llamada "electroporación" se puede lograr un alto nivel de eficacia sin ningún dolor. [Mesoporación] La penetración nutricional de importación en comparación con los iones de la superficie de la piel es de 1mm aproximadamente 10 veces, 4mm aproximadamente 27 veces. Los ingredientes activos en la piel pueden garantizar. Que puede funcionar de manera eficiente, para que realmente sienta la mejora de la piel y retrasa el efecto del envejecimiento. [RF] Para la desintoxicación, drenaje linfático, mejora la circulación sanguínea. La energía eléctrica suele seguir la distancia más corta entre dos electrodos. Cuando la electricidad corre a través del tejido vivo, el alto flujo de energía genera calor como característica de la energía eléctrica y la resistencia a la electricidad por el tejido vivo. Esta es otra característica del Dr. Arrivo que adapta la electricidad para ser suave en la piel | 1 CAJA | LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA EL EQUIPO “INSTRUMENTO DE BELLEZA RF&EMS” MODELO Y/O REFERENCIA: “9902”. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, y teniendo en cuenta que el producto: Masajeador Facial de mesoterapia LED / Marca: Hailicare, cuenta con indicaciones de uso, entre otros: “Puede aliviar el dolor muscular, reducir la fatiga de la piel, calmar la tensión de la piel, reducir el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor de la piel, y resistir el crecimiento repetido del acné;” se concluye que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIa
20211265100 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 15:36 | DEPURADOR DE PIEL ULTRASONICO FACIAL / PALA MASAJEADORA DE VIBRACIÓN DE BELLEZA | Hailicare | NO | Elimina puntos negros, elimina la piel muerta, cuidado de la piel. El depurador funciona a través de la vibración ultrasónica, que puede sumergirse en los poros, eliminar la suciedad, las células de envejecimiento y el córneo. Puede eliminar eficazmente el acné, las espinillas, eliminar las arrugas y la cutis laxa, acelerar la circulación sanguínea, descomponer la melanina y disipar el punto. "Tres modos de trabajo: Una pulsación indica el modo de la pulsación doble tiene un modo de hidratación y la pulsación triple indica el modo de elevación." Leve proceso de trabajo: Sin dolor ni irritación, compra sin riesgo, servicio al cliente personal de alto rendimiento. La vibración ultrasónica: 24000 Hz por segundo. La importación de aniones hace que sea más fácil eliminar la suciedad de la piel y penetrar la solución nutritiva. Recargable: Cuando lo utilices por primera vez, cárgalo al menos durante 5 horas. Entonces, solo se necesitan 3 horas para la siguiente carga. Se puede seguir usando durante 2 horas después de cargarse completamente. | UNIDAD | LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA EL PRODUCTO CON NOMBRE “PALA MASAJEADORA DE VIBRACIÓN DE BELLEZA”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211269504 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 15:36 | Maxwell® FSC Instrument; Maxwell® RSC Instrument; Maxwell® Instrumento RSC 48 / Instrumento para aislamiento automatizado de ácidos nucleicos | Promega | NO | El instrumento está diseñado el aislamiento automatizado de ácidos nucleicos. Solo para uso en investigación. | unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211255296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 15:38 | ALMOHADILLAS ABSORBENTES | SKUDMART S.A | NO | Evita la salida de fluidos por la cavidad bucal, preserva y neutraliza los líquidos que absorbe evitando malos olores emanados por la boca. NOTA: De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | Tarro x 50 unidades | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211171091 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 18:37 | HISTODECAL EXTRA | BIOPACK | NO | SOLUCIÓN DESCALCIFICANTE DE USO HISTOLOGICO, DE ACCIÓN QUELANTE A BASE DE EDTA CON pH 7, Y LIBRE DE ÁCIDOS FUERTES U ORGANICOS. APLICACIÓN GENERAL PARA PIEZAS DE TEJIDO ÓSEO COMPLETAS, SEMICOMPLETAS O BIOPSIAS QUE REQUIERAN MÁXIMA PRESERVACIÓN DE DETALLES CELULARES Y ADECUADA PRESERVACIÓN DE DETERMINANTES ANTIGÉNICOS. | FRASCO x 1000 mL. | N/A | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 20 de 10 y 11 de noviembre de 2021 conceptuó en el numeral 3.9: …“Una vez analizada y evaluada la información allegada, la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de Diagnostico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnostico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes, no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente”. Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211220252 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 18:38 | ROPA DESECHABLE | Comercializadora CHEMI SAS y Central de Esterilización Hospitalaria y CIA SAS | NO | LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ES PROPORCIONAR UNA BARRERA QUE REDUZCA LA PROPAGACIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS, DESDE Y HACIA EL PERSONAL CLINICO. ES UNA EXCELENTE BARRERA ANTIBACTERIANA, ADEMAS DE TENER UNA EFICIENTE FILTRACIÓN DE AIRE. TELA NO TEJIDA S YSS, SMS, SMMS: SE UTILIZA COMO MATERIA PRINCIPAL EN LA MANUFACTURRA DE PRENDAS DESECHABLES. | N/A | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211191201 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:14 | Conector Coaxial; Pieza de acoplamiento; Anillo de laminación | OTTOBOCK | NO | Para conectar los dos electrodos y la batería | UNIDAD | 10S4 Pieza de acoplamiento ; 13Z47 Anillo de laminación ; 9E169* Conector Coaxial | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211191208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:16 | CABLE DE ELECTRODO; ACCESORIOS DE ELECTRODOS | OTTOBOCK | NO | Cable de electrodo con enchufe recto y conector de enchufe para la elaboración de prótesis miolectrica. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211194492 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:16 | TOMO® ADHESION MICROSCOPE SLIDES / LAMINAS CON ADHESIÓN PARA MIRCROSCOPIO | MATSUNAMI | NO | Las láminas con adhesión hidrófila Matsunami TOMO® ofrecen una adhesión tisular superior, rendimiento de tinción y fluidez de la superficie de la lámina. El recubrimiento deslizante patentado garantiza un rendimiento constante incluso después de la exposición a estrés por calor y condiciones ambientales húmedas. Optimizado para su uso con impresoras térmicas. Recomendado para su uso en la plataforma de tinción Ventana® Benchmark y plataformas IHC automatizadas y manuales | Caja x 100 unidades | TOMO® Adhesion Microscope Slides TOM-11/90 TOMO® Adhesion Microscope Slides TOM-11 TOMO® Adhesion Microscope Slides TOM-12 TOMO® Adhesion Microscope Slides TOM-13 TOMO® Adhesion Microscope Slides TOM-14 TOMO® Adhesion Microscope Slides TOM-15 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211213828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:17 | CHINCHETAS PRENSADA PARA UN SOLO USO/ CHINCHETA | LIU | SI | Las chinchetas se usan como acupuntura y busca estimular puntos específicos el pabellón auricular como coadyuvante para sanar y tratar síntomas. Además, como complemento del tratamiento nutricional para el control de peso. Las chinchetas se pueden retirar individualmente. Separar el micropore con la chincheta de la placa y deslizarlo en la piel de la oreja o zona del cuerpo deseada según sea necesario | Caja por 10,20,40,50,60,80,100,150,180,200,250,300 PCS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20211229868 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:19 | Microaplicador para procedimientos de pestañas sintéticas. | N/A | NO | Aplicación de productos cosméticos líquidos y en crema para pestañas sintéticas | Frasco por 100 unidades; Bolsa por 50 unidades | Disponibles en color azul, blanco, lila, morado, rosado, verde, amarillo y negro. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211236116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:20 | CRĒDO CUBE ™ SERIES/ CRĒDO CUBE ™ | CRĒDO CUBE ™ | SI | El Crēdo Cube ™ es un transportador pasivo y reutilizable calificado para mantener materiales médicos refrigerados a una temperatura segura hasta por cinco días. Este sistema es ideal para reducir los costos de envío o para circunstancias en las que pueden ocurrir retrasos inesperados. | Empaque Unitario | N/A | Acorde a lo expuesto, es necesario precisar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante numeral 3.7 del Acta 18 del 1 y 6 de octubre de 2021, realizó un alcance al concepto proferido en el numeral 3.11. del Acta 15 de 2021 que aclaro lo conceptuado en el Acta 10 de 2015, asociado con las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, así: Acta No. 18 de 2021 " 3.7 (…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores debido a su indicación de uso para el almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos), son considerados dispositivos con clasificación de riesgo IIa, de conformidad con la regla de clasificación 2, literal b), establecida en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005. Asimismo, debido a que los "refrigeradores de vacunación, cavas de transporte y termos portavacunas (productos biológicos)” se encuentran indicados para garantizar la cadena de frio de los biológicos (medicamentos), por lo tanto deben contar con el registro sanitario para su importación, fabricación y comercialización. Actualmente estos dispositivos se encuentran transitoriamente declarados como vital no disponible, de acuerdo al concepto emitido en el Acta 4 del 2020 de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA, por lo cual , podrán ingresar al país sin el correspondiente Registro Sanitario, mientras se encuentren declarados como vitales no disponibles de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1148 del 18 de Agosto de 2020, “Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que faciliten la fabricación e importación de productos y servicios para atender la pandemia por el COVID 19 y se dictan otras disposiciones “. Una vez se termine la declaración de emergencia sanitaria en el territorio nacional, la fabricación, importación y comercialización de los mencionados dispositivos médicos en Colombia requerirán de registro sanitario de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. (…) Acta 15 de 2021 "3.11 (…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores debido a su indicación de uso para el almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos), son considerados dispositivos con clasificación de riesgo IIa, por ende para su comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Acta 10 de 2015 “4.3 (…) Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con la regla de clasificación 2, literal b), establecida en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales (...)” (Subrayado y Negrilla fuera de texto). Las Neveras y congeladores utilizadas para el almacenamiento de sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases, son considerados Dispositivos Médicos. Por lo tanto para su importación, comercialización y uso, requerirán de registro sanitario, para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 12 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. (…)”. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta los conceptos emitidos por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. | IIa
20211159299 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 19:25 | DUMMIE O MANIQUIE TE TUBO | OTTOBOCK | NO | Uso en prótesis de miembro superior para la fabricación de sockets inferiores formados al vacio. | Unidad | 99B83=21 Dummie o Maniquie te tubo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211205519 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-10 20:44 | VERITIPRO™ THERMAL CYCLER - TERMOCICLADOR VERITIPRO™ | VERITIPRO™, APPLIED BIOSYSTEMS, THERMO FISHER SCIENTIFIC. | NO | El termociclador VeritiPro ™ es un termociclador de punto final, diseñado específicamente para la amplificación de ácidos nucleicos mediante el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El Termociclador VeritiPro ™ de Applied Biosystems ™ para identificación humana (HID) ofrece un rendimiento de alto nivel y una confiabilidad comprobada con tecnología y conectividad avanzadas de control de temperatura. El termociclador VeritiPro™ es de uso exclusivo en investigación, forense o de paternidad. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | CAJA, UNIDAD | Se amparan las siguientes referencias, sus accesorios, partes y repuestos. A52127 HID VeritiPro™ Thermal Cycler, 96 well, 0.2 mL A47394 VeritiPro™ 96-well Thermal Cycler Nota: Uso exclusivo en investigación, forense o de paternidad. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211171162 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-12 01:48 | HISTODECAL, "SOLUCIÓN DE USO HISTOLÓGICO PARA LA DESCALCIFICACIÓN DE TEJIDOS ÓSEOS O CALCIFICADOS PREVIO A TINCIÓN HISTOLÓGICA | BIOPACK | NO | Descalcificante de uso histológico, de aplicación general para piezas de tejido óseo completas, semicompletas o biopsias. Solución de descalcificación a base de un ácido suave (Acido Fórmico). Es compatible con la mayoría de los fijadores y con todos los procedimientos de tinción Hematoxilina y Eosina, y tinciones especiales. Es de acción rápida y su uso controlado previene el deterioro de determinantes antigénicos en las muestras tratadas." | Frasco x 1000 mL | HISTODECAL Cat. N°2000942200 Frasco x 1000 mL (código 2000942208)" | Es necesario precisar que mediante Acta 20 de 10 y 11 de noviembre de 2021 la Sala especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro Conceptuó: 3.9. Lucía Ayala Rodríguez Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de establecer si los productos para diagnóstico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes pueden ser considerados dispositivos médicos o reactivos de diagnósticos in vitro CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnóstico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes, no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Acorde a lo expuesto, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y productos biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de medicamentos. Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento. | N/A
20211255223 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 09:11 | SELLO CELL | SKUDMART S.A | NO | Liquido sellante de piel de rápido secado, no se afecta con los líquidos generados por el cuerpo. o con líquidos embalsamamiento, el cual permite tomar el color de la piel al ser transparente. NOTA : De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico. | 500 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211253792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 09:11 | ROPA PARA CAMA O CAMILLA DE UN SOLO USO, NO ESTÉRIL | YMCOMEDICAL | NO | Los forros y sabanas para camilla son elementos de ropa medica utilizados para impedir la transferencia de agentes infecciosos y líquidos, o cualquier suciedad durante procedimientos de salud. INDICACIONES: Usar una sola vez y destruir, no utilizar si el empaque o contenido se encuentra abierto o dañado. | FORRO PARA CAMA / CAMILLA 180 x 70 cm, NO ESTÉRIL: Código JRFO00, Empaque primario: Bolsa plástica transparente por 10 unidades. Empaque secundario: Caja máster por 100 unidades. FORRO PARA CAMA / CAMILLA 210 x 90 cm, NO ESTÉRIL: Código JRFO01, Empaque primario: Bolsa plástica transparente por 10 unidades. Empaque secundario: Caja máster por 100 unidades. FORRO PARA CAMA / CAMILLA 200 x 100 cm, NO ESTÉRIL: Código JRFOD, Empaque primario: Bolsa plástica transparente por 10 unidades. Empaque secundario: Caja máster por 100 unidades. SÁBANA PARA CAMA AZUL 200 x 145 cm, NO ESTÉRIL: Código JRSA01, Empaque primario: Bolsa plástica transparente por 10 unidades. Empaque secundario: Caja máster por 60 unidades. SÁBANA PARA CAMA AZUL 250 x 150 cm, NO ESTÉRIL: Código JRSA02, Empaque primario: Bolsa plástica transparente por 10 unidades. Empaque secundario: Caja máster por 60 unidades. SÁBANA PARA CAMA AZUL 120 x 120 cm, NO ESTÉRIL: Código JRSA03, Empaque primario: Bolsa plástica transparente por 10 unidades. Empaque secundario: Caja máster por 60 unidades. FUNDA PARA ALMOHADA AZUL, NO ESTÉRIL: Código JRFA00, Empaque primario: Bolsa plástica por 1 unidad. Empaque secundario: Caja máster por 50 unidades. | FORRO PARA CAMA / CAMILLA 180 x 70 cm, NO ESTÉRIL: Código JRFO00 FORRO PARA CAMA / CAMILLA 210 x 90 cm, NO ESTÉRIL: Código JRFO01 FORRO PARA CAMA / CAMILLA 200 x 100 cm, NO ESTÉRIL: Código JRFOD, SÁBANA PARA CAMA AZUL 200 x 145 cm, NO ESTÉRIL: Código JRSA01, SÁBANA PARA CAMA AZUL 250 x 150 cm, NO ESTÉRIL: Código JRSA02, SÁBANA PARA CAMA AZUL 120 x 120 cm, NO ESTÉRIL: Código JRSA03 FUNDA PARA ALMOHADA AZUL, NO ESTÉRIL: Código JRFA00, | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211257691 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 09:39 | LINEA DE CROMATOGRAFIA – AMINEX | BIORAD LABORATORIES | NO | COLUMNAS CROMATOGRÁFICAS PARA ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS, ACIDOS ORGÁNICOS, BASES, Y ALCOHOL. USO EN PROCESOS INDUSTRIALES | SISTEMA DE COLUMNAS Y PRECOLUMNAS CROMATOGRÁFICAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto LINEA DE CROMATOGRAFIA – AMINEX. NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la ficha técnica del producto está catalogado como “el estándar de investigación y de la industria para el análisis de carbohidratos, alcoholes y ácidos orgánicos, bebidas, bioquímicos, biocombustibles, biocombustibles y aplicaciones biotecnológicas..”. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211227673 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 09:39 | BUFFER SOLUTION pH 4.00 ± 0.05 @ 25°C, pH BUFFER SOLUTION pH 7.01 ± 0.05 @25°C | Reagecón | NO | Sustancias químicas de laboratorio para medir el pH | 250 mL | Referencia / Descripción 70125025 / pH BUFFER SOLUTION pH 7.01 ± 0.05 @25°C 401025P / BUFFER SOLUTION pH 4.00 ± 0.05 @ 25°C | De acuerdo con lo anterior, el producto BUFFER SOLUTION pH 4.00 ± 0.05 @ 25°C, pH BUFFER SOLUTION pH 7.01 ± 0.05 @25°C, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Adicionalmente, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta en la declaración del fabricante para el producto se establece las indicaciones de uso como “Control de calidad donde se mide regularmente el pH como un estándar de control NOSE TIENE CONTACTO CON NINGÚN PACIENTE” Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211243567 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 10:35 | RUEDITAS DESMAQUILLADORAS ESENCIAL; RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE/ RUEDITAS DESMAQUILLADORAS 100% ALGODÓN | POMYS | NO | Desmaquilladoras. Aplicar y remover el maquillaje. Limpiar el rostro. | “RUEDITAS DESMAQUILLADORAS ESENCIAL: - Bolsa por 50 rueditas. - Oferta Especial 100 Rueditas Faciales. 2 paquetes x 50 - Oferta Especial 150 Rueditas Faciales. 3 paquetes x 50 - Oferta Especial 200 Rueditas Faciales. 4 paquetes x 50 - Oferta Especial 300 Rueditas Faciales. 6 paquetes x 50. RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE: - Bolsa por 50 rueditas. - Bolsa por 120 rueditas. - Oferta Especial 100 Rueditas Faciales. 2 paquetes x 50 - Oferta Especial 150 Rueditas Faciales. 3 paquetes x 50 - Oferta Especial 200 Rueditas Faciales. 4 paquetes x 50 - Oferta Especial 300 Rueditas Faciales. 6 paquetes x 50.” | “RUEDITAS DESMAQUILLADORAS ESENCIAL POMYS RUEDITAS DESMAQUILLADORAS ESENCIAL POMYS” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Se relaciona la composición del producto y las referencias visualizadas en los folios 45 y 49, toda vez que no se diligenciaron estos ítems en el formulario de solicitud. | N/A
20211252990 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 10:36 | CASSETTES DE INCLUSIÓN/ CASSETTES DE INCLUSIÓN CON O SIN TAPA | SIMPORT | NO | “LOS CASSETTES DE INCLUSIÓN DESECHABLES SE UTILIZAN PARA UBICAR LOS TEJIDOS DENTRO DEL PROCESADOR”. | “CAJA x 500 UNIDADES” | “M480, M480-2, M480-3, M480-4, M480-5, M480-6: M480-7, M480-8, M480-9, M480-1O, M480- 11, M480-12 M498, M498-2, M498-3, M498-4, M498-5, M498-6, M498-7, M498-8, M498-9, M498.1O, M498- 11, M498-12 M499, M499-2, M499-3, M499-4, M499-5, M499-6, M499-7, M499-8, M499-9, M499-1O, M499- 11, M499-12 M503, M503-2, M503-3, M503-4. M503-5. M503-6, M503-7, M503-8, M503-9. M503.1O, M503- 11. M503-12 M507, M507-2, M507-3, M507-4, M507-5. M507-6, M507-7, M507-8, M507-9, M507.1O, M507- 11, M507-12 M508. M508-2. M508-3. M508-4. M508-5. M508-6. M508-7. M508-8. M508-9. M508-1O. M508.11. M508-12” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211255257 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 10:37 | SK NASAL | SKUDMART S.A | NO | “Crema súper absorbente que neutraliza y tapona rápidamente fluidos corporales desde la base” “NOTA: De uso exclusivo para procesos de tanatopraxia, no ha de ser comercializado como producto de uso doméstico.” | “Jeringa de 50cc.” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211249889 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 11:49 | AUXILIARES DE LABORATORIO III | NEODENT | NO | Los auxiliares de laboratorio Neodent son de uso exclusivo en laboratorio y están indicados para la preparación de los procesos de rehabilitación oral que deseen desarrollar como parte de su actividad profesional. Se clasifican de la siguiente manera: Análogos: Componente protésico indicado para uso en la fase de laboratorio durante la obtención del modelo de yeso para la confección de la prótesis sobre el implante, reproduciendo las dimensiones y la posición del implante o intermedio protésico. Cajas Quirúrgicas (Estuches): Son cajas para el almacenamiento de instrumentales quirúrgicos y/o protésicos. Soporte para Kit Stop para fresa: El Soporte para Stop para Fresa se utiliza para el almacenamiento seguro de los Stops para Fresa y para el soporte durante la esterilización. Cilindro calcinable Cilindro calcinable: Componente utilizado en las etapas de encerado y fundición de infraestructuras de prótesis. Estos auxiliares son de uso exclusivo en laboratorio y no tienen contacto con el paciente. | Análogos: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. Cajas Quirúrgicas (estuches): Caja de cartón. Soporte para Kit Stop para Fresa: película plástica Cilindros calcinables: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. | Este producto ampara las siguientes referencias junto con sus repuestos y accesorios: CODIGO DESCRIPCIÓN 110.293 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO 110.301 ESTUCHE PARA KIT QUIRURGICO COMPACTO IMPLANTE DE ZIRCONIO 118.343 CILINDRO CALCINABLE PARA BASE DE ZIRCONIO 110.313 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO ESTRECHO/REGULAR 110.314 ESTUCHE KIT GM EASYGUIDE IMPLANTES DIAMETRO REGULAR/ANCHO 110.307 ESTUCHE PARA KIT STOP PARA BROCA CONTROL 110.310 SOPORTE PARA KIT CONTROL STOP 101.105 ANÁLOGO PARA PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR 101.106 ANÁLOGO PARA PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 118.367 CILINDRO CALCINABLE PARA PILAR CR DE ZIRCONIA ESTRECHO 118.368 CILINDRO CALCINABLE PARA PILAR CR DE ZIRCONIA REGULAR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211255289 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 13:12 | TISSUE GAS | SKUDMART S.A | NO | Fluido aditivo de co-inyeccion arterial para controlar el gas en los tejidos y retrasar la descomposición y los malos olores. | 500 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211257718 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 13:13 | GAFAS DE LECTURA CON LUPA Y LUZ LED | ZOOM VISION | NO | Gafas de aumento LED que hacen que todo sea un 160% más grande, más claro y más brillante. Ayuda a mantener las manos libres para hacer lo que necesita hacer, con LED ultrabrillantes incorporados para áreas de poca luz. Se desliza fácilmente sobre cualquier anteojo, o simplemente úselos solos. Ligero, cómodo y se sienta de forma segura en su lugar. | UNIDAD COMPLETA Y ACCESORIOS | DRP101027 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211247994 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 13:18 | SEMILLA NATURAL DE MOZTASA SOLO PARA USO EXTERNO / SEMILLA NATURAL | LIU | NO | Las semillas naturales de mostaza se usan como acupuntura y busca estimular puntos específicos del pabellón auricular como coadyudante para sanar y tratar síntomas. Además, como complemento del tratamiento nutricional para el control de peso. Las semillas naturales se pueden retirar individualmente. Separar el micropore con la semilla de la placa y deslizarlo en la piel de la oreja o zona del cuerpo deseada según sea necesario. | CAJA POR 10, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 180, 200, 250, 300 PCS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211249170 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 13:19 | KIT PAPER | DIDECO | NO | Cinta de tinta para el tipo de impresora de impacto tipo Epson ERC09 ; Rollo de papel simple para impresora de impacto | Unidad | 60799 Kit de recambio con papel y tinta de impresora ; y 65151 Rollo de papel para impresora Térmica” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211170460 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 16:12 | FIJADOR DE BOUIN (SOLUCIÒN) / FIJADOR DE MUESTRAS DE TEJIDO BLANDOS PARA SU POSTERIOR DIAGNÓSTICO | BIOPACK | NO | Es una solución formada por diversas sustancias con propiedades fijadoras, especialmente indicado para la fijación de tejidos blandos, tales como piel, órganos endocrinos, testículos y tejidos embrionarios, normalmente se usa para fijar glándulas y órganos reproductores. Se usa como reemplazo del Formol 10 % en muestras que necesitan una menor dureza, facilitando la correcta fijación de las zonas más internas de la muestra y reduciendo la contracción del tejido, evitando que se torne quebradizo. | Frasco x 500 ml y frasco x 1000 ml. | Fijador de Bouin (Soluciòn) REF o No. Cat.:2000949300 Frasco x 500 mL (código 2000949307) Frasco x 1000 mL (código 2000949308) | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 20 de 10 y 11 de noviembre de 2021 conceptúa: …“Una vez analizada y evaluada la información allegada, la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de Diagnostico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnostico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes, no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente”. Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211250687 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 18:34 | CONO CIEGO, ESTÉRIL | RYMCOMEDICA | NO | LA TAPA CONO LUER HEMBRA, ES UN PROTECTOR QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CONOS TIPO LUER 6%. | EMPAQUE PRIMARIO: BLÍSTER POR 400 UNIDADES. EMPAQUE SECUNDARIO: CAJA MÁSTER POR 45 BLÍSTER. | TAPA CONO LUER HEMBRA TRANSPARENTE, ESTÉRIL, Código: ZFCHCBE TAPA CONO LUER HEMBRA AMARILLO, ESTÉRIL, Código: ZFCHCYE TAPA CONO LUER HEMBRA AZUL, ESTÉRIL, Código: ZFCHCGE TAPA CONO LUER HEMBRA VERDE, ESTÉRIL, Código: ZFCHCE" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211253830 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 18:36 | BATA DESECHABLE NO ESTERIL | ALSARO, ALS-CARE | NO | BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, LO CUAL EVITA CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION CON FLUIDOS CORPORALES EN LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD A TODO NIVEL EN LAS AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (UNIDADES RENALES, HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS MEDICOS, CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESTETICA). | EMPAQUE ENVASE BOLSA DE POLIPROPILENO X 1/5/10/15/20 EMBALAJE CAJA CORRUGADA X 100-200 UNIDADES | BATA PACIENTE MANGA CORTA/SISA BATA PACIENTE MANGA LARGA PUÑO ELASTICO BLANCO/PUÑO RESORTADO BATA QUIRURGICA MANGA LARGA PUÑO ELASTICO BLANCO/PUÑO RESORTADO BATA LABORATORIO CREMALLERA/BROCHES BATA LAMINADA ALTA PROTECCION BATA ODONTOLOGICA CREMALLERA/BROCHES BATA DOMICILIARIA TALLAS S/M/L/XLL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Acorde a lo expuesto, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y productos biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de medicamentos. | N/A
20211174850 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 22:03 | PATHOCLEAR PLUS/ ACLARANTE DE USO HISTOLÓGICO PARA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE TEJIDO Y PARA BATERÍAS DE TINCIÓN HISTOLÓGICA Y CITOLÓGICA | BIOPACK | NO | Pathoclear Plus (Aclarante alifático de uso histológico), se utiliza en la etapa denominada de “Aclarado” de las muestras de tejido, dentro del procesamiento histológico. También aplica para el desparafinado de cortes histológicos, previo a su tinción. Es un aclarante sustituto de solventes como el Xilol. Es un producto libre de regulaciones y/o restricciones de adquisición y uso. | Botella 1000 mL y Bidón 5 L | PATHOCLEAR PLUS Cat. N° 2000953800 Cat. 2000953808 – Botella 1000 mL Cat. 2000953809 – Bidón 5 L | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 20 de 10 y 11 de noviembre de 2021 conceptúa: …“Una vez analizada y evaluada la información allegada, la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de Diagnostico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnostico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes, no son considerados dispositivos médicos, ni reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente”. Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211191931 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 22:08 | MASCARA KN95 | MASCARILLA/TAPABOCAS | NO | Exclusivo para USO INDUSTRIAL. Filtración de partículas no aceitosas. NO MEDICO. | Paquete por 5 unidades | Paquete por 5 unidades | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 2 del 11 de marzo de 2020 conceptúa: …“Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS con indicación exclusivamente de uso industrial para la protección de la vía aérea contra sustancias inmersas en el polvo generado en los procesos de manufactura como por ejemplo: ladrilleras, maquinados, artesanías, entre otros, no requieren Registro Sanitario para su comercialización y uso debido a que no son considerados dispositivos médicos para uso en humanos” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211248020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 22:24 | PELLETS MAGNETICOS CHAPADOS EN ORO SOLO PARA USO EXTERNO / PELLETS MAGNETICOS CHAPADOS EN ORO. | LIU | SI | Los Pellets magnéticos chapados en oro se usan como acupuntura y busca estimular puntos específicos del pabellón auricular como coadyudante para sanar y tratar síntomas. Además, como complemento del tratamiento nutricional para el control de peso Los Pellets magnéticos chapados en oro se pueden retirar individualmente. Separar el micropore con el imán de la placa y deslizarlo en la piel de la oreja o zona del cuerpo deseada según sea necesario | CAJA POR 10, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 180, 200, 250, 300 UND | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto PELLETS MAGNETICOS CHAPADOS EN ORO SOLO PARA USO EXTERNO / PELLETS MAGNETICOS CHAPADOS EN ORO. MARCA: LIU, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...) | I
20211251440 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 22:31 | CONO CIEGO, NO ESTÉRIL / CONO CIEGO | RYMCOMEDICAL | NO | La tapa cono luer hembra, es un protector que se adapta perfectamente a conos tipo luer 6%. | Empaque primario: bolsa plástica empaque a granel. | TAPA CONO LUER HEMBRA AZUL, NO ESTÉRIL Código: ZFCHCB TAPA CONO LUER HEMBRA AMARILLO, NO ESTÉRIL Código: ZFCHCY TAPA CONO LUER HEMBRA VERDE, NO ESTÉRIL Código: ZFCHCG TAPA CONO LUER HEMBRA TRANSPARENTE, NO ESTÉRIL Código: ZFCHCxxx TAPA CONO LUER HEMBRA A GRANEL, NO ESTÉRIL Código: ZFCHC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211265828 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-13 22:34 | PUNTAS CON FILTRO Y SIN FILTRO. | BIO-SEEN / NEST / BIOLOGIX | NO | Las puntas de pipeta se pueden utilizar universalmente, incluyendo modelos de pipeta de otros fabricantes tanto manuales como electrónicas, están hechas en Polipropileno y son auto lavables. Están disponibles en tamaños de 10µl, 20ul, 100ul, 200µl, 300ul, 1000µl, 5000ul. Pueden ser de baja retención, estériles y con filtro o sin filtro. | Paquetes x 1000, Paquete x 500, Paquete x 250, Paquete x 300, Caja 10 X 96, Rack x 96, Rack X 100 | BIO-SEEN: SGA001, SGA002, SGA003, SGA001-G, SGA002-G, SGA003-G, SGA004, SGA005, SGA006, SGA007, SGA008, SGA009, SGA014, SGA015, SGA001-L SGA002-L, SGA003-L, SGA-001-R, SGA-002-R, SGA001-T-S, SGA-002-T-S, SGA-003-T-S, SGA-004-T-S, SGA-005-T-S-, SGA-001-L-S, SGA-002-L-S, SGA003-L-S, SGA020, SGA021, SGA022, SGA-W-02-L, SGA-W-05-L, SGA-W-10-L, SGA-W-200-L, SGA-W1000-L, SGA020-R-S, SGA0020-R-S, SGA050-R-S, SGA100-R-S, SGA021-R-S, SGA022-R-S, SGA020- L-S, SGA0020-L-S, SGA050-L-S, SGA100-L-S, SGA021-L-S, SGA022-L-S. NEST: 301006, 302106, 305006, 303206, 304006, 301016, 302116, 305016, 303216, 304016, 311001, 316001, 312001,313001, 311012, 316012, 312012, 313012. BIOLOGIX: 20-0010, 21-0010, 20-0200, 21-0200, 20-1000, 21-1000, 20-1250, 21-1250, 20-1251, 23-0010A, 23- 0020A, 23-0100A, 23-0200A, 23-0200A1- 23-0200A2, 23-1000A, 23-1001A, 23-0010B, 23-0011B, 23- 0200B, 23-0201B, 23-0010H, 23-0011H, 23-0200G, 23-0201H, 23-1000H, 23-1250H, 23-1251H, 23- 0011S, 23-0021S, 23-0051S, 23-0101S, 23-0201S, 23-1001S. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211233907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 10:52 | SURFACIDE HELIOS - SISTEMA DE DESINFECCION SIN CONTACTO CON TRIPLE EMISOR DE LUZ UV-C | SURFACIDE | NO | El sistema Surfacide Helios es un sistema robótico de emisión de Luz Ulravioleta-C, el cual lo convierte en un Sistema patentado de desinfección sin contacto (NTD) que controla significativamente: bacterias, esporas y virus, incluidos Clostridium difficile, Acinetobacter, CRE, MRSA y Ébola que se sabe que colonizan superficies duras y el entorno del paciente. Indicados para Centros de cirugía ambulatoria, salas de pacientes, quirófanos, Oficinas, laboratorios, Instalaciones para pacientes ambulatorios, Instalaciones de vida asistida, hoteles, vestuarios, duchas de instalaciones deportivas y baños. Depende del tamaño de la habitación. La función de mapeo láser escanea la habitación para determinar el tiempo necesario y la cantidad de energía necesaria para desinfectar la habitación. Una vez que los emisores se colocan inicialmente en la habitación, no se necesita movimiento de los emisores, lo que resulta en una entrega de energía uniforme y eficiente. | Sistema compuesto por 3 unidades robóticas emisoras de Luz ultravioleta-C, Tableta que controla las unidades y soporte de seguridad con sensor de movimiento.” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211249588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 10:53 | SET DE LIMPIEZA FACIAL ELECTRICO | TOUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para masajear la piel del rostro, tiene función limpiadora y estimula la absorción de productos para el cuidado de la piel. Material de fabricación: ABS: (Acrilonitrilo butadieno estireno), PBT:( tereftalato de polibutileno) y Silicona. Funciona con 2 baterías AAA (no incluidas). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil. | Caja x 1 Unidad y 1 Manual de Instrucciones | TB-0759A REFERENCIA: 22469126” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211249720 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 10:54 | CORTADOR DE PELO NARIZ - CORTADOR DE VELLO NASAL | TOUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para cortar el vello nasal, Material de fabricación: ABS: (Acrilonitrilo butadieno estireno), Stainless Steel (acero inoxidable) Funciona con 1 baterías AA (no incluidas). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil. | Caja x 1 Unidad y 1 Manual de Instrucciones | MODELO: TB-0959 REFERENCIA: 22469131” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211249758 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 11:01 | RODILLO ELECTRICO FACIAL | TOUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para masajear la piel del rostro, y estimula la absorción de productos para el cuidado de la piel. Material de fabricación: ABS: (Acrilonitrilo butadieno estireno), PC:( Policarbonato). Funciona con 2 baterías AAA (no incluidas). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil. | Caja x 1 Unidad y 1 Manual de Instrucciones | MODELO: TB-1587 REFERENCIA: 22469128” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211250694 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 11:01 | 3130 GENETIC ANALYZER / 3130 GENETIC ANALYZER XL - ANALIZADOR GENÉTICO | LIFE TECHNOLOGIES™, APPLIED BIOSYSTEMS® | NO | El analizador genético 3130xl es la última generación de instrumentos de electroforesis de 16 capilares para laboratorios de rendimiento medio. El sistema ofrece un rendimiento líder en la industria, además de capacidades de automatización sofisticadas que permiten a los investigadores ahorrar tiempo, reducir costos y aumentar la productividad. Permite la resecuenciación, secuenciación comparativa, detección de mutaciones / heterocigotos, genotipado. Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | N/A | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS: 4357355 4475096 4475123 4480809 NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211250809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 11:02 | ENCRESPADOR DE PESTAÑAS ELECTRICO | TOUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para encrespar las pestañas, Material de fabricación: ABS Alum: (Acrilonitrilo butadieno estireno Alumio), Funciona con 1 baterías AA (no incluidas). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil. | Caja x 1 Unidad y 1 Manual de Instrucciones | MODELO: TB-2017 REFERENCIA: 22469132” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211252892 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 11:03 | DESCONGELADOR DE PLASMA | LUCOLDI | SI | Equipo que se usa para descongelar rápidamente las bolsas de plasma a 37°C. La temperatura se controla mediante un controlador digital. Posee tanque, bandeja y rejilla, en acero inoxidable. Alarma audiovisual de baja y alta temperatura. Pantalla para la visualización de la temperatura. Bomba para recirculación del agua para mantener uniforme la temperatura en el medio líquido. Aislamiento térmico para mejorar la estabilidad de la temperatura y eficiencia energética. Carcasa elaborada en acero inoxidable con pintura electrostática. Con llave para el desagüe del tanque. Tapa en acrílico para visibilidad interna. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente donde se indica que el descongelador de plasma es un “Equipo que se usa para descongelar rápidamente las bolsas de plasma a 37°C”, por lo tanto, se concluye que el producto “DESCONGELADOR DE PLASMA – Marca: LUCOLDI” se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto) | IIa
20211249230 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 22:13 | MASCARA TAPABOCAS FACIAL | VARIC COPPER MASK, VARIC SOFT COPPER MASK, COPPER MASK KIDS | NO | USO CIVIL O GENERA EN AMBIENTES O ZONAS COMUNES, REUTILIZABLE DE USO DIARIO. PROTEGE NARIZ Y BOCA Y SIRVE COMO BARRERA PROTECTORA DE CONTAMINACIÓN EXTERNA. | UNIDAD (1) POR BOLSA UNICA VARIOS | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211253871 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-14 22:15 | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES-RYMCOLECTOR | RYMCOMEDIC | NO | EL RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES-RYMCOLECTOR ES UN CONTENEDOR DE FORMA LEVEMENTE CÓNICA RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y AL IMPACTO, EL CUAL POSEE UNA TAPA DE AJUSTE, CON DISEÑO ESPECIAL QUE PERMITE DE MANERA FÁCIL EL DESENSAMBLE DE CORTOPUNZANTES TALES COMO LA AGUJA HIPODERMICA DE SU JERINGA O LA HOJA DEL BISTURÍ DE SU SOPORTE. | RECOLECTOR DE 0,75 L: CAJA MÁSTER X 90 UNIDADES. RECOLECTOR DE 1,5 L: CAJA MÁSTER X 45 UNIDADES. RECOLECTOR DE 3 L: CAJA MÁSTER X 20 UNIDADES. | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 0,75 LTS, CODIGO: ZJ1 RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 1,5 LTS, CODIGO: ZJ2 RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 3 LTS, CODIGO: ZJ8 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211149646 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:37 | CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSIÓN DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO | KEDEE | SI | Este instrumento se utiliza para insertar tejidos patológicos. Se utiliza para enfriar los tejidos del cuerpo humano o los tejidos zoológicos y botánicos después de incrustar el tejido. Tiene funciones de control de temperatura en 5 partes y múltiples dispositivos de protección contra sobrecalentamiento. Los usuarios pueden decidir el tiempo de encendido / apagado mediante las funciones de Encendido / apagado de Timing y el tiempo preestablecido de la semana, de esta manera, la incrustación de tejidos comienza a funcionar inmediatamente cuando el bloque de parafina se funde. Y está compuesto de piezas desmontables, cualquier parte se puede juntar según sea necesario. | Empaque unitario individual | KD-BM BL; KD-BMII BLII; KD-BMIII BLIII; KD-BMIV BLIV” | Es pertinente mencionar, que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora, quien es órgano de asesoría del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto, en el Acta No. 20 de fecha 11 de noviembre de 2021 conceptuó: “(...) 3.8 Lucía Ayala Rodríguez Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de establecer sí los productos: Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión / Marca: SLEE Medical, con radicado 20211168749 de 2021 y CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSIÓN DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO - Marca: KEDEE, con radicado 20211149646, son considerados dispositivos médicos y cuál es su clasificación de riesgo. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos: Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión / Marca: SLEE Medical y CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSIÓN DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO – Marca: KEDEE, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I, de conformidad con lo establecido en la regla 12, artículo 7 del Decreto 4725 de 2005.” De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSIÓN DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO - Marca: KEDEE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211215554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:41 | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II STERILGUARD - CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CLASE II | THE BAKER COMPANY | NO | Utilizado para mantener ambientes controlados mediante flujos de aire filtrado por filtros HEPA 99.9%. permite la protección del operario y el producto tiene varias dimensiones según los requerimientos de operación, uno, dos o más operadores simultáneos. | N/A | SG404 / SG504 / SG604 Con sus accesorios según los requerimientos de operación FILTROS CARBÓN, ULPA 99.99%, PREFILTRO, LUZ BLANCA Y UV, MOTOR EXTRACTOR, CONTROL DE VELOCIDAD, MONITOR DE PRESIÓN, TIMERS, PANTALLA FRONTAL, SUPERFICIE VARIABLE SEGUN MODELO, DUCTO DE EXTRACCIÓN, BARRA IV, ACCESORIOS PLÁSTICOS DE ALMACENAMIENTO, DUCTERIA, LLAVES DE SUMINISTRO, BASE TELESCOPICA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211230665 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:43 | SAPHYR® SYSTEM - SISTEMA SAPHYR® | BIONANO | NO | Es una herramienta de obtención de imágenes del genoma para la detección y el análisis de variantes estructurales de alta velocidad y alto rendimiento con una sensibilidad excepcional y especificidad. | Unidad | 90067 Saphyr® System with Bionano Access Server, 1 color 90023 Saphyr® System with Bionano Access Server, 2 color NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211242546 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:45 | SPECTROPHOTOMETER MULTISKAN™ SKYHIGH - ESPECTROFOTÓMETRO MULTISKAN™ SKYHIGH | MULTISKAN™, THERMO SCIENTIFIC | NO | El Multiskan SkyHigh es un fotómetro de microplaca y cubeta basado en la tecnología de monocromador. La muestra en una microplaca se mide verticalmente de abajo hacia arriba, mientras que la muestra en una cubeta se mide horizontalmente. El Multiskan SkyHigh es un espectrofotómetro que se utiliza para medir ensayos fotométricos con microplacas definidas de 6–48, 96 y 384 pocillos. El Multiskan SkyHigh con la versión de cubeta también puede medir ensayos fotométricos con cubetas. Adicionalmente, el Multiskan SkyHigh es compatible con la placa μDrop y μDrop Duo Plate de Thermo Scientific™. El espectrofotómetro Multiskan™ Skyhigh es de uso general en laboratorios. | Caja, Unidad. | A51119500C Multiskan SkyHigh A51119500 Spectrophotometer Multiskan SkyHigh A51119600C Multiskan SkyHigh with touchscreen A51119600DPC Multiskan SkyHigh with touchscreen and μDrop Duo Plate A51119600 Spectrophotometer Multiskan SkyHigh with Touch Screen A51119700C Multiskan SkyHigh with touchscreen and cuvette A51119700DPC Multiskan SkyHigh with touchscreen, cuvette and μDrop Duo Plate A51119700 Spectrophotometer Multiskan SkyHigh with Cuvette & Touch Screen Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer El instrumento Multiskan SkyHigh es indicado para uso general en el laboratorio, no es considerado como un equipo biomédico en el país de origen. Por lo anterior, el fabricante y la entidad regulatoria no expide certificado de venta libre para este equipo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211244960 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:47 | ZEISS VISU360 | CARL ZEISS VISION GMBH | NO | ZEISS VISU360 es un sotfware que se emplea para almacenar los datos de los pacientes y los datos procedentes de dispositivos médicos y transferirlos a través de distintos soportes de datos para la realización de exámenes oculares y, en el caso de los doctores, preparar prescripciones, así como controlar de forma remota dispositivos médicos para efectuar el examen subjetivo. Combina la llamada de videoconferencia en directo con el acceso remoto a los dispositivos entre la ubicación en la que se examina al paciente y un especialista calificado. | Software | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211155282 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:48 | SMART READER MR 9600 - LECTOR DE PLACA | ACCURIS INSTRUMENTS | NO | Instrumento para prueba EIA, medición de concentración, absorbancia, midiendo la reacción positiva o negativa entre el anticuerpo y el antígeno en las muestras mediante la lectura del ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) del cambio de color enzimático. Solo para uso en investigación. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211254089 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 06:50 | SISTEMA DE GESTIÓN PARA LLAMADO DE ENFERMERIA - AUTSCO | AUTSCO | NO | El sistema de gestión para llamado de enfermería basado en tecnología con comunicación por voz que ofrece portal de integración con sistemas de terceros a instalados, incluyendo teléfonos, dispositivos de comunicación, peras de llamada y otros, conmutador interno para telefonía, interfaz cliente / servidor, notificación de alarmas y llamadas a dispositivos remotos incluyendo anunciadores digitales, monitores LCD, dispositivo buscapersonas tipo beeper, despliegue de alarmas y llamadas en distintos colores sobre mapas de colores del sector, poderosas herramientas de gestión para el registro cronológico en base OBDC de todas las alarmas, llamadas y sucesos. | Unidad | Tacera | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211269593 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 09:23 | Homogenizadores / Homogenizadores basados en lechos disrruptores | Benchmark Scientific | SI | Para lisis y disrupción celular. El movimiento de mezcla optimizado provoca una rápida ruptura celular a través del impacto constante de alta velocidad de las microperlas endurecidas elegidas específicamente para el tipo de muestra. Las perlas empleadas pueden ser de vidrio, circonio, acero inoxidable, etre otros, que no contienen nucleasas, lo que las hace ideales para aplicaciones de biología molecular | unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “Homogenizadores / Homogenizadores basados en lechos disrruptores / Marca: Benchmark Scientific”, con indicaciones de uso: “(…) para todo tipo de muestras (…) tejido blando, hueso, (…) Capaz de homogenizas huesos, dientes (…)” Se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211265173 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 09:48 | NANO SPRAY HUMIDIFICADOR CON VAPORIZADOR - SPRAY HUMIDIFICADOR CON VAPORIZADOR | HAILICARE | NO | • Puede reponer la humedad faltante de la cara de manera efectiva y mantener el equilibrio de humedad de la piel, reduciendo las arrugas y haciendo que la piel sea flexible, húmeda y más elástica. • Tiene el efecto de enfriamiento en climas cálidos y le ofrece una sensación cómoda. • Permite tener piel hidratada, suave y tierna | 1 caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211267447 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 10:53 | ROPA DESECHABLE NO ESTÉRIL | STERITECH | NO | SIRVEN COMO PROTECCIÓN PARA EL CUERPO DE PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD, EVITA MANCHAS E INFECCIONES CRUZADAS, SE DESECHA DESPUÉS DE SU USO, NO NECESITA LAVADO, ES CÓMODA Y SE ADAPTA MUY BIEN AL CUERPO. UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ROPA DESECHABLE NO ESTÉRIL ES LA IMPERMEABILIDAD, PARA ASÍ GARANTIZAR QUE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS NO PENETREN LA ROPA DEL PERSONAL DE SALUD O DEL PACIENTE. INDICADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN CENTROS HOSPITALARIOS, SE USA COMO ROPA MÉDICA O QUIRÚRGICA EN PACIENTES Y PERSONAL ASISTENCIAL; TAMBIÉN PARA PROTEGER CAMILLAS, SUPERFICIES Y MESAS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA SALUD. | SE COMERCIALIZA EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE NO ESTÉRIL. POR UNIDAD O POR CANTIDADES DE 5, 10 O LAS SOLICITADAS POR EL CLIENTE. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211237916 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 13:32 | VESTIMENTAS PLOMADAS PARA PROTECCION RADIOLOGICA | N/A | SI | Dispositivos previstos para ser utilizados como vestimenta en diferentes partes del cuerpo, con el objetivo de ofrecer protección radiológica a nivel personal para radiaciones ionizantes emitidas por equipos de rayos x convencional, odontológicos, industriales y afines. | Unidad Individual | Cuello protector de tiroides Delantal oral periapical Delantal panorex (adulto, pediátrico) Delantal de radiología cirugía Delantal de radiología (adulto, pediátrico) Guantes plomados Protector genitales (operario, paciente) | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20211243463 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 13:34 | PUNTAS PARA PIPETA | Biologix | NO | Las puntas para pipeta están diseñadas para proporcionar un ajuste confiable con la mayoría de los pipeteadores de marcas importantes. Para consistencia y confiabilidad en manejo de líquidos de pequeño volumen. | Paquete / caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211245682 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-15 13:35 | SHEATH FLUID | FACSFlow™ | NO | Transporta partículas a través de los conductos de líquido del citómetro de flujo y los dirige al centro del flujo. | Botella por 20 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211234717 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 15:18 | EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO A BAJA TEMPERATURA | ARCTIKO | NO | Equipo para almacenamiento de muestras a baja temperatura en laboratorios de docencia, investigación y control de calidad. Conservación de muestras de plantas, suelos, aceites esenciales a baja temperatura para preservación de sus condiciones esenciales. Conservación de reactivos químicos y/o fisicoquímicos para análisis de aguas, suelos y testeo de materiales a temperaturas extremas. | N/A | ULUF 15 / 65 / 125 / 450-2M / 750-2M / 550 / 750 / 60 / 120 / 400 / 500 / 700 / 800 ULTF 80 / 220 / 320 /420 LTF 85 / 225 / 325 / 425 / 535 LTFE 140 / 290 / 370 / 515 LAF 700 DP-80 LF 100 / 300 / 500 / 660-2 / 700 / 1400 LR 100 / 270 / 300 / 500 / 660-2 / 700 / 1400 PR 100 / 300 / 500 / 700 / 1400 LFFG 270 / 660 LFF 270 / 660 LFE 110 / 360 LRE 120 / 440 PRE 120 / 440 LRE 700 / 1400 LFE 700 / 1400 NOTA: LOS MODELOS Y/O REFERENCIAS AMPARADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO, SE APRUEBAN CON LAS INDICACIONES DE USO: “Conservación de muestras de plantas, suelos, aceites esenciales a baja temperatura para preservación de sus condiciones esenciales. Conservación de reactivos químicos y/o fisicoquímicos para análisis de aguas, suelos y testeo de materiales a temperaturas extremas.”, Y NO SE APRUEBAN LAS INDICACIONES DE USO PARA: “almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos)”, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL USUARIO Y LAS FICHAS TÉCNICAS APORTADAS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211191666 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 16:32 | eB-Tchol - SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE | eB-Tchol | SI | El sistema de monitoreo de colesterol total en sangre eB-Tchol está diseñado para la medición cuantitativa del colesterol total en sangre entera capilar fresca. Las pruebas se realizan fuera del cuerpo (uso diagnóstico in vitro). Está indicado para su uso en el hogar (sin receta (OTC) por personas con hiperlipidemia, o en un entorno clínico por profesionales de la salud como una ayuda para monitorear la efectividad de la hiperlipidemia. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto eBTchol - SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE – Marca: eB-Tchol, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) " (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” De otra parte, es preciso señalar que las LANCETAS son consideradas dispositivos médicos para uso en humanos y requieren Registro Sanitario por separado, lo anterior por cuanto se encuentran enmarcadas dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase lIa (…) " Así mismo, cabe destacar que las TIRAS REACTIVAS PARA COLESTEROL son consideradas reactivos de diagnóstico invitro y requieren Registro Sanitario por separado, acorde a la Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro establecida en el Artículo 3 del Decreto 3770 de 2004, así: “Categoría II: Incluye los reactivos de diagnóstico in vitro que estén relacionados con las siguientes áreas: (…) 13. Pruebas de autodiagnóstico y autocontrol.” Cabe mencionar que al momento de solicitar el Registro Sanitario del producto eB-Tchol - SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE, solamente en los casos donde el SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE COLESTEROL TOTAL EN SANGRE, provenga como kit desde el país de origen, se concederá el Registro Sanitario que ampara el equipo y las lancetas. Así mismo, las tiras reactivas deberán tener Registro Sanitario por separado por tratarse de un reactivo de diagnóstico in vitro acorde al Decreto 3770 de 2004. | II
20211159301 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 17:31 | ACCESORIOS PARA LAMINAR (PLACAS; ANILLOS) | OTTOBOCK | NO | Accesorios para utilización en la articulación de cadera protésica. | Unidad | 7Z61 Placa de laminación 7Z53 Placa para laminar 13Z16 Anillo de Laminación | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido estas referencias deberán ser incluidas en el registro sanitario de la prótesis en la que se indica el uso de estos accesorios, solicitando a través de una Modificación Automática al registro de “cadera protésica” la Adición de estas referencias. | N/A
20211276756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 17:32 | COPA MENSTRUAL | EVACOPA | NO | Es un recipiente que e inserta en la vagina durante la menstruación para depositar el flujo menstrual. A diferencia de los tampones que también se usan internamente, la copa menstrual no absorbe la sangre menstrual, ma bien, se queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha su contenido. El material no favorece el crecimiento bacteriano, altamente hipoalergenico, ecologio, permite realizar actividad deportiva. | N/A | Talla S: indicada para una mujer de 18 años y sin relaciones sexuales. Diametro: 28 mm, Longitud: 45 mm, Capacidad: 23 mL. Talla M: Diametro: 41 mm, Longitud: 48 mm, Capacidad: 28 mL. Talla L: Diametro: 44 mm, Longitud: 51 mm, Capacidad: 34 mL. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211186341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 17:38 | ACCESORIOS PARA SISTEMA ELECTRICO GREIFER; ANTEBRAZO PREFABRICADO; JUEGO DE ALMOHADILLAS DE GOMA; VALVULA DE GOMA PLANA; ANILLO DE ASIENTO | OTTOBOCK | NO | Accesorios para sistema eléctrico grefier; para elaboración de prótesis de miembro superior; reemplazo de antebrazo y aislé de válvula. | UNIDAD /PIEZA COMPONENTES Y COMPOSICIÓN (EXPRESADA CON NOMBRE GENÉRICO Y / O QUÍMICO), PARA EQUIPOS EXPRESAR PARTES DEL MISMO: Goma | 9S145: Juego de almohadillas de goma 21Y45 Válvula de goma plana 21Y41 Anillo de asiento 12K49 Antebrazo prefabricado | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211159259 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 18:28 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA ENTRENAMIENTO Y ENSEÑANZA NUVO – PARTE II. | NUVO | NO | Los instrumentos de laboratorio Nuvo son de uso exclusivo en laboratorio y enseñanza, empleados en clases de odontología para mostrar y explicar nuestros productos a los dentistas. Además, indicados conjuntamente para planear, diseñar, capacitar y ayudar a los profesionales de la salud en la preparación de los procesos de rehabilitación oral que deseen desarrollar como parte de su actividad profesional. | Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. | CODIGO DESCRIPCIÓN CD3103001 IMPLANTE CONICO CF DEMO CD3103002 IMPLANTE CONICO CF DEMO CD3103003 CICATRIZADOR CF DEMO CD3103004 CICATRIZADOR CF DEMO CD3103005 ATTACHMENT EQUATOR CF DEMO CD3103006 ATTACHMENT EQUATOR CF DEMO CD3103007 ATTACHMENT PROTESIS REMOVIBLE CF DEMO CD3103008 ATTACHMENT PROTESIS REMOVIBLE CF DEMO CD3103009 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF 17G DEMO CD3103010 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF 25G DEMO CD3103011 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF DEMO CD3103012 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF 17G DEMO CD3103013 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF 25G DEMO CD3103014 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF DEMO CD3103015 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF DEMO CD3103016 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF 17G DEMO CD3103017 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF 17G DEMO CD3103018 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF 30G DEMO CD3103019 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF 30G DEMO CD3103020 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF DEMO CD3103021 BASE DE TITANIO ROTACIONAL CF DEMO CD3103022 BASE DE TITANIO ROTACIONAL CF DEMO CD3103023 BASE DE TITANIO ANTIRROTACIONAL CF DEMO CD3103024 BASE DE TITANIO ANTIRROTACIONAL CF DEMO CD3103025 PILAR PROVISIONAL EN TITANIO ROTACIONAL CF DEMO CD3103026 PILAR PROVISIONAL EN TITANIO ROTACIONAL CF DEMO CD3103027 PILAR PROVISIONAL EN TITANIO ANTIRROTACIONAL CF DEMO CD3103028 PILAR PROVISIONAL EN TITANIO ANTIRROTACIONAL CF DEMO CD3103029 UCLA COCR ROTACIONAL CF DEMO CD3103030 UCLA COCR ROTACIONAL CF DEMO CD3103031 UCLA COCR ANTIRROTACIONAL CF DEMO CD3103032 UCLA COCR ANTIRROTACIONAL CF DEMO CD3103033 ANALOGO DEL IMPLANTE CF DEMO CD3103034 ANALOGO DEL IMPLANTE CF DEMO CD3103035 POSTE DE IMPRESION CUBETA CERRADA ANTIR.IMPLANTE CF DEMO CD3103036 POSTE DE IMPRESION CUBETA CERRADA ANTIR.IMPLANTE CF DEMO CD3103037 POSTE DE IMPRESION CUBETA ABIERTA ROTAC.IMPLANTE CF DEMO CD3103038 POSTE DE IMPRESION CUBETA ABIERTA ROTAC.IMPLANTE CF DEMO CD3103039 POSTE DE IMPRESION CUBETA ABIERTA ANTIR.IMPLANTE CF DEMO CD3103040 POSTE DE IMPRESION CUBETA ABIERTA ANTIR.IMPLANTE CF DEMO CD3103041 POSTE PARA ESCANEADO DE IMPLANTE CF DEMO CD3103042 POSTE PARA ESCANEADO DE IMPLANTE CF DEMO CD3803001 IMPLANTE CONICO CF MACRO 5:1 CD3803002 INSTRUMENTO DE INSERCIÓN IMPLANTE CF CONTRA ÂNGULO MACRO 5:1 CD3803003 PILAR PROTESIS CEMENTABLE CF 17G MACRO 5:1 CD3803004 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA CF 17G MACRO 5:1 CD3803005 BASE DE TITANIO ANTIRROTACIONAL CF MACRO 5:1 CD3903001 KIT DEMONSTRACIÓN PORTAFOLIO CF CD3802001 IMPLANTE CONICO IF 4.3X13 ,MACRO 5:1 CD3802002 PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA IF 17G MACRO 5:1 CD3802003 PILAR PROTESIS CEMENTABLE IF 17G MACRO 5:1 CD3802005 BASE DE TITANIO 4.5 IF MACRO 5:1 CD3802006 INSTRUMENTO DE INSERCIÓN IMPLANTE IF MACRO 5:1 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de | N/A
20211270526 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 19:14 | VENDA ANTIAMPOLLAS | FORCLAZ | SI | Diseñada para limitar las rozaduras -evitar la aparición de ampollas en las zonas más solicitadas. La venda antiampollas evita la formación de ampollas en las zonas del pie más expuestas a las rozaduras. | Unidad 3cm×2.5m | 8347922 Ítem: 1853391 VENDA ANTIAMPOLLAS | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: “VENDA ANTIAMPOLLAS” es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I. | I
20211175243 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 20:19 | CALZADO PARA DIABÉTICOS | Sannabem | SI | Es un calzado que permite una comodidad excepcional, transpiración y acomoda mejor las deformaciones en la parte superior de los pies y los dedos de los pies, como edema y dedos en garra. La cuidadosa elaboración de estos zapatos une el cuero y LYCRA® sin costuras visibles para proteger sus pies. En la prevención y lesión del pie diabético y/o sensible, adaptable para plantillas - ortesis. Durante la recuperación de una lesión traumática en el pie (golpe, hematoma, herida, etc.) Geriátricos y pacientes con insensibilidad en el pie. | Caja por un par | 5031; 5032; 5033; 5030; 5049 Capellada = 40% Cuero Tipo Floater Forro = 40% Cuero Tipo Vacum Suela = 20% PU injectado - Poliuretano | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " | Por lo anterior, el producto " CALZADO PARA DIABÉTICOS" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20211236217 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-16 21:06 | Funda para unidad móvil de rayos X/brazo en C / Paños Fluoroscópicos | Paños Fluoroscópicos | SI | Las fundas para equipos se utilizan como cubierta protectora para diversos instrumentos / equipos quirúrgicos y / o no quirúrgicos, por ejemplo, una cubierta o revestimiento de bandeja quirúrgica o endoscópica, una mesa de equipo de quirófano (quirófano), un endoscopio e instrumentos endoscópicos, para proporcionar y mantener una barrera contra la contaminación en diversos entornos clínicos. Este es un dispositivo de un solo uso. Estas fundas para equipos se utilizan de forma rutinaria en procedimientos quirúrgicos y en el entorno clínico. Se utilizan para cubrir una variedad de equipos y proporcionar una barrera física para la protección contra los efectos de la exposición ambiental (por ejemplo, fluidos corporales, geles) y / o para mantener el nivel higiénico requerido de varios procedimientos de diagnóstico o quirúrgicos que utilizan equipo quirúrgico. Las fundas para equipos están compuestas de materiales naturales y sintéticos y vienen en una variedad de tamaños y formas para permitir que estos dispositivos se adapten adecuadamente a equipos con diversas formas y usos. Las fundas para equipos cubren varios tipos de equipos y, en algunos casos, los cables conectados al equipo. Estas cubiertas ofrecen una barrera física entre el equipo y los pacientes o el personal clínico. Las fundas para equipos también pueden contener otros materiales, incluidas bandas elásticas o tiras de cinta que se utilizan para ayudar a asegurar las fundas del equipo al equipo. Las fundas para equipos se pueden usar en una variedad de procedimientos y no están diseñadas para el contacto con el paciente. Estos están empaquetados para un solo uso en paquetes estériles o no estériles para uso de proveedores de atención médica profesionales. | Estos están empaquetados para un solo uso en paquetes estériles o no estériles, una unidad por empaque | 4951 Microtek C-Arm/Mobile X-Ray Sterile Monitor Drape Sterile Drape 41”x74” (104cm x 188cm)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto " FUNDA PARA UNIDAD MÓVIL DE RAYOS X/BRAZO EN C / PAÑOS FLUOROSCÓPICOS ESTERIL " es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)". Es importante aclarar que el producto " FUNDA PARA UNIDAD MÓVIL DE RAYOS X/BRAZO EN C / PAÑOS FLUOROSCÓPICOS NO ESTERIL " no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | I
20211270485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-17 11:00 | TIJERAS DE PUNTA REDONDA/ TIJERAS | FIRST+AID. | NO | Herramienta manual que sirve para cortar. No uso médico. | Unidad. | 20002308 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211271137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-17 11:40 | PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE IMPLANTES DENTALES (Análogos, Calcinables, Tornillo de Laboratorio, Pilar Plástico, Protector de Pulido) S.I.N / PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE IMPLANTES DENTALES SIN (Análogos, Calcinables, Tornillo de Laboratorio, Pilar Plástico, Protector de Pulido) | S.I.N | NO | LOS PRODUTOS O ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA SISTEMA DE IPLANTES DENTALES SON ELEMENTOS DISEÑADOS PARA USO EN MODELOS DE TRABAJO EN LABORATORIO DENTAL CON FINES DE SER REPLICAS DE LOS ELEMENTOS EN BOCA PARA EL DISEÑO Y CONFECCION DE LAS PROTESIS DENTALES, ESTOS PRODUCTOS NO SON USADOS NI ENTRAN EN CONTACTO CON EL PACIENTE. Analogos Su propósito es copiar la posición del implante instalado en el molde de la arcada dental. Calcinable Es un cilindro de plástico calcinable que, después de fundido en laboratorio se conecta directamente sobre la plataforma del pilar intermediario. Puede ser modificado por el protésico por medio de encerado, fundición y aplicación de porcelana. Tornillo de Laboratorio Para ser utilizado durante la confección de la prótesis en laboratorio, tornillo es sometido a diversos ciclos de aprieto y aflojamiento. Pilar Plástico Los pilares se basan en los principios mecánicos del montaje de un sistema de transmisión de carga. Protector de Pulido Su propósito es proteger el componente durante el pulido de laboratorio. | UNIDAD | Código Línea Modelo de Negocio - Espanhol ADAC Analogo ANALOGO DIGITAL PILAR CONICO ADAM Analogo ANALOGO DIGITAL PILAR MULTIFUNCIONAL ADCM Analogo ANALOGO DIGITAL CM STRONG SW ADCMU Analogo ANALOGO DIGITAL CM UNITITE PRIME ADHE 34 Analogo ANALOGO DIGITAL HE 3.4 ADHE 35 Analogo ANALOGO DIGITAL HE 3.6 ADHE 41 Analogo ANALOGO DIGITAL HE 4.1 ADHE 50 Analogo ANALOGO DIGITAL HE 5.0 ADHI 38 Analogo ANALOGO DIGITAL HI 3.8 ADHI 45 Analogo ANALOGO DIGITAL HI 4.5 ADMA Analogo ANALOGO DIGITAL MINI PILAR ADMMA Analogo ANALOGO DIGITAL MICRO MINI PILAR ADUA 3340 Analogo ANALOGO DIGITAL PILAR UNIVER 3.3 X 4.0 ADUA 3360 Analogo ANALOGO DIGITAL PILAR UNIVER 3.3 X 6.0 ADUA 4540 Analogo ANALOGO DIGITAL PILAR UNIVER 4.5 X 4.0 ADUA 4560 Analogo ANALOGO DIGITAL PILAR UNIVER 4.5 X 6.0 AMMA 33 Analogo ANALOGO MICRO MINI UNITITE AN 3400 Analogo ANÁLOGO MICRO MINI Ø3.4 AN 4100 Analogo ANÁLOGO Ø4.1 AN 5000 Analogo ANÁLOGO Ø5.0 ANAC Analogo ANÁLOGO PILAR CONO ANAM Analogo ANALOGO PILAR MULTIFUNCIONAL ANC Analogo ANÁLOGO CONO MORSE COMPACT ANHE 3600 Analogo ANALOGO HE ø 3,6MM ANIU 3400 Analogo ANÁLOGO IMP UNIDENT Ø3.4 ANMA 4800 Analogo ANÁLOGO MINI PILAR ANMP 3800 Analogo ANÁLOGO CONO MORSE 3.8 ANMU Analogo ANALOGO CM UNITITE ANS Analogo ANÁLOGO PILAR STANDART ANS 3800 Analogo ANALOGO HI Ø3.8 ANS 4500 Analogo ANALOGO HI Ø4.5 ASIT 3340 Analogo ANALOGO SIT Ø3.3X4MM ASIT 3360 Analogo ANALOGO SIT Ø3.3X6MM ASIT 4540 Analogo ANALOGO SIT Ø4.5X4MM ASIT 4560 Analogo ANALOGO SIT Ø4.5X6MM CCAM 00 Calcinável PILAR CALCINABLE MULTIFUNCIONAL CCAM 06 Calcinável PILAR CALCINABLE MULTIFUNCIONAL INDEX CCSIT 3340 Calcinável UCLA CALCINABLE SIT Ø3.3X4MM CCSIT 3360 Calcinável UCLA CALCINABLE SIT Ø3.3X6MM CCSIT 4540 Calcinável UCLA CALCINABLE SIT Ø4.5X4MM CCSIT 4560 Calcinável UCLA CALCINABLE SIT Ø4.5X6MM CPAC 00-3 Calcinável PILAR PLAS PILAR CÔNICO C/ PRH30 CPAC 06-3 Calcinável PILAR PLAS PILAR CÔNICO C/ PRH30 CPM 4800-2 Calcinável PILAR PLAS MINI PILAR C/ PRH 20 CPM 4800-3 Calcinável PILAR PLAS MINI PILAR C/ PRH 30 CPMC 33 Calcinável UCLA CALCINABLE MICRO MINI ABUT CPMC 3306 Calcinável PILAR MICRO MINI CALCINABLE INDEX PL 1405 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATORIO PLHIS 1 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATORIO C/ 1UNID PLPA 1 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATÓRIO C/ 1UNID PLPAC 1 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATORIO IMPLANTE CORTO PPAC 01 Prot. Polimento PROTECTOR DE PULIDO CONICO PPAM 01 Prot. Polimento PROTECTOR PULIDO PILAR MULTIFUNCIONAL PPI 41 Prot. Polimento PROTECTOR DE PULIDO CONICO Ø4.1 PPI 4100 Prot. Polimento PROTECTOR DE PULIDO CONICO Ø4.1 PPM 01 Prot. Polimento PROTECTOR DE PULIDO MINI PILAR PPMM 33 Prot. Polimento PROTECTOR PULIDO ABUT MICRO MINI UNITITE PPMM 3306 Prot. Polimento PROTECTOR PULIDO MICRO MINI PILAR INDEX PTL 16 Parf. Laboratório TORNILLO DE LAB. P/ IMPL. SW MORSE PTMA 13-1 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATORIO PTMA 21-1 Parf. Laboratório TORNILLO CUBETA ABIERTA HEX EXT PTMA 22-1 Parf. Laboratório TORNILLO CUBETA ABIERTA HEX EXT PTMA 25-1 Parf. Laboratório TORNILLO CUBETA ABIERTA HEX INT PTMA 26-1 Parf. Laboratório TORNILLO CUBETA ABIERTA MORSE PTMAL 01 Parf. Laboratório TORNILLO CUBETA ABIERTA PILAR MULTIFUNC PTMAM 18 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATORIO CM 1.8MM PTMAML 16 Parf. Laboratório TORNILLO DE TRABAJO MORSE P/ LAB PTMAS 24-1 Parf. Laboratório TORNILLO CUBETA ABIERTA HEX INT PTMMA 14 Parf. Laboratório TORNILLO DE LABORATORIO MICRO MINI UCLA 340-Q Calcinável UCLA CALCINABLE S/HEX Ø3.4 C/PTQ2008 UCLA 346-Q Calcinável UCLA CALCINABLE C/HEX Ø3.4 C/PTQ2008 UCLA 360-Q Calcinável UCLA CALCINABLE S/ HEX Ø3,6 C/ PTQ 2008 UCLA 366-Q Calcinável UCLA CALCINABLE C/ HEX Ø3,6 C/ PTQ 2008 UCLA 400-Q Calcinável UCLA CALCINABLE IMP S/HEX Ø4.1 C/PTQ2008 UCLA 406-Q Calcinável UCLA CALCINABLE IMP C/HEX Ø4.1 C/PTQ2008 UCLA 500-Q Calcinável UCLA CALCINABLE S/HEX IMPL. Ø5 C/PTQ2008 UCLA 506-Q Calcinável UCLA CALCINABLE C/HEX IMPL. Ø5 C/PTQ2008 UCLAC 400-Q Calcinável UCLA CALCINABLE S/HEX Ø4.1C/PTQ2006 UCLAC 406-Q Calcinável UCLA CALCINABLE C/HEX Ø4.1C/PTQ2006 UCLAHE 360- Q Calcinável PILAR CALCINAVEL HE S/HEX ø3,6MM C/TORN UCLAHE 366- Q Calcinável PILAR CALCINAVEL HE C/HEX ø3,6MM C/TORN UCLAS Calcinável PILAR UCLA CR-CO CON HEX UCLAS 380-Q Calcinável PILAR PLASTICO S/HEX HI Ø3.8 C/ PTQH 18 UCLAS 386-Q Calcinável PILAR PLASTICO C/HEX HI Ø3.8 C/ PTQH 18 UCLAS 450-Q Calcinável PILAR PLASTICO S/HEX HI Ø4.5 C/ PTQH 18 UCLAS 456-Q Calcinável PILAR PLASTICO C/HEX HI Ø4.5 C/ PTQH 18 UCLAU Calcinável PILAR PLASTICO IMP UNIDENT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: El Importador es el responsable que al comercializar las señaladas referencias incluya dentro del etiquetado la observación: “Producto para uso en laboratorio / Estos productos no deben usarse en humanos”, tal como lo señala folio 22 del dossier aportado. | N/A
20211216854 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-12-17 15:56 | Aceite de inmersión Cargille de tipo 300 | N/A | NO | Las soluciones VALIDA TE CC 3 Calibration Verification / Linearity Test Kit están diseñadas para uso diagnóstico in Vitro en la determinación cuantitativa de linealidad, verificación de calibración y verificación de rango notificable en sistemas de instrumentos automáticos, semiautomatizados y manuales para los siguientes analitos, fosfatasa alcalina (ALP alanina aminotransferasa (ALT), amilasa (AMY), aspartato aminotransferasa (AST), creatina quinasa (CK), gamma-glutamil transferasa (GGT), lactato deshidrogenasa (LO) y lipasa CLIP). | Envase de 150 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Aceite de inmersión Cargille de tipo 300, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO ES UN reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20211270479 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-20 09:36 | Parafina Surf Olaian | OLAIAN | NO | CERA DE SURF DESARROLLADA PARA EVITAR RESBALONES SOBRE LA TABLA DE SURF. | CAJA - 80 g | N/A | 8486682 PARAFINA SURF OLAIAN AGUA FRÍA; PAIN DE WAX WARM 18/25°C VRAC ; PAIN DE WAX TROPICAL >25° VRAC ; PAIN DE WAX COOL 10/17° VRAC.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | N/A
20211271136 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-22 09:03 | HOMOGENIZADORES - HOMOGENIZADORES BASADOS EN LECHOS DISRRUPTORES | BENCHMARK SCIENTIFIC | NO | Para lisis y disrupción celular. El movimiento de mezcla optimizado provoca una rápida ruptura celular a través del impacto constante de alta velocidad de las microperlas endurecidas elegidas específicamente para el tipo de muestra. Las perlas empleadas pueden ser de vidrio, circonio, acero inoxidable, entre otros, que no contienen nucleasas, lo que las hace ideales para aplicaciones de biología molecular. | Unidad | D1030. BeadBug™ 3, Three Position Microtube Homogenizer D1036. BeadBug™ 6, Six Position Microtube Homogenizer D2400. BeadBlaster™ 24 Microtube Homogenizer D2400-R. BeadBlaster™ 24 Refrigerated Microtube Homogenizer IPD9600. BeadBlaster™ 96 Ball Mill Homogenizer” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211272801 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-22 09:06 | VARIXIO® PRO MAG - VARIXIO PRO MAG | N/A | NO | VARIXIO® Pro Mag está diseñado para uso exclusivo con las cápsulas VARIXIO® Pod, con el fin de preparación de espuma esclerosante en el tratamiento de varices. VARIXIO® Pro Mag es un dispositivo accesorio de las cápsulas VARIXIO® Pod, que deben utilizar únicamente médicos u otros profesionales sanitarios con experiencia en protocolos de escleroterapia para el tratamiento de venas varicosas. Contraindicaciones: No se conocen contraindicaciones Efectos secundarios: No se conocen efectos secundarios. | Caja Unitaria | VARIXIO® Pro Mag. Ref VB04ES” Nota: Esta certificación no incluye las cápsulas VARIXIO® Pod | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211272844 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-22 09:09 | DETECTOR DE POROSIDAD DE ELECTROCIRUGIA MM513 | MM513 MCGAN TECHNOLOGY | NO | El MM513 es un comprobador de defectos de aislamiento de alta tensión para instrumentos laparoscópicos, bipolares y otros instrumentos electroquirúrgicos que buscan grietas y agujeros. El detector de defectos de aislamiento electroquirúrgico es una unidad compacta, manual y operada por batería que se utiliza para detectar y localizar defectos tales como poros, grietas y puntos desnudos en revestimientos protectores aplicados sobre las superficies conductoras del instrumento. Aplicación: Prueba de defectos de aislamiento de instrumentos y cables electroquirúrgicos Laparoscópicos. • Laparoscópico • Endoscópico • Instrumentos intraoperatorios • Comprueba los instrumentos desechables y reutilizables. | Unidad | M513 MCGAN TECHNOLOGY” NOTA: Este producto NO INCLUYE ningún tipo de Instrumento, Cable Electroquirúrgico Laparoscópico o Endoscópico” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20201258321 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-24 15:28 | DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN ALIMENTOS Y LA ESTIMACIÓN DE BOLOS DE INSULINA | N/A | SI | El dispositivo presentado se enmarca dentro de la patente de invención nacional NC2017/0003106 registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) bajo en nombre "sistema y métodos para la determinación del contenido de carbohidratos de alimentos individuales o menús compuestos y la estimación de bolos de insulina", vigente hasta el 30 de marzo de 2037. El dispositivo consiste en un sistema para la cuantificación de carbohidratos en alimentos (1), con calculador de bolos de insulina (2), orientado al tratamiento y control de la diabetes mellitus. Los procesos (1) y (2) se desarrollan mediante la interacción de un instrumento electrónico de pesaje, un dispositivo electrónico móvil (sobre el cual se ejecuta una aplicación móvil "app" que permite la interacción humano-máquina a lo largo del proceso), una base de datos contenida en dicha app, el alimento individual o grupo de alimentos a analizar, y, el usuario. Tal interacción en ningún caso es invasiva con el usuario ni efectúa pruebas destructivas sobre el(los) alimento(s). La app provee dos roles bien definidos: "usuario sin diabetes" y "usuario con diabetes"; en virtud de los cuales determina el acceso a sus funcionalidades. Al inicio del registro, se pregunta al usuario si padece diabetes; si la respuesta es afirmativa, es requerido el ingreso de los datos personales y, las variables médicas del paciente involucradas en el cálculo de la dosis de insulina ("sensibilidad" a la insulina, y, "ratio" o relación insulina /carbohidratos); si la respuesta a la pregunta formulada es negativa, el usuario solo debe ingresar sus datos personales. El rol "usuario sin diabetes" únicamente tiene acceso a la función de cuantificación de carbohidratos. Entretanto, el rol "usuario con diabetes" puede utilizar la funcionalidad cuantificación de carbohidratos y, seguidamente, la funcionalidad calculadora de bolos de insulina, o, cualquiera de ellas de manera separada. Así pues, tales funcionalidades están categorizadas de acuerdo a las elecciones del usuario, como se detalla a continuación: 1. Cuantificación de carbohidratos empleando el instrumento electrónico de pesaje (Función 1A): • Primero, se realiza una tara del instrumento de pesaje para descontar del cálculo el peso del plato o recipiente sobre el que se hará la medición; • A continuación, es necesario ubicar el alimento sobre el instrumento de pesaje; • Se toma la medida de peso; una celda de carga o transductor de fuerza del instrumento de pesaje suministra el peso del alimento, el cual en seguida se presenta en la pantalla de dicho instrumento de pesaje; • Seguidamente, el peso del alimento se envía al dispositivo electrónico móvil y así mismo se guarda en la memoria; • El dato guardado en la memoria se correlaciona con la base de datos, en donde la base de datos permite la selección de la clase de alimento a ingerir por el usuario; • El resultado de la correlación entre las características del alimento seleccionado por el usuario y el peso corresponde a la cantidad de carbohidratos del alimento pesado; • Opcionalmente, es posible agregar uno o varios nuevos alimentos al recuento, repitiendo los pasos de tare, pesaje, selección de clase y correlación entre las características del nuevo alimento y su peso; • El resultado se presenta al usuario a través de la interfaz gráfica del dispositivo electrónico. 2. Cuantificación de carbohidratos sin emplear el instrumento electrónico de pesaje (Función IB): • Primero, se pide al usuario que ingrese en magnitud el peso del alimento y/o alimentos que serán analizados; • La magnitud será guardada en la memoria; • El dato en la memoria se correlaciona con la base de datos, en donde la base de datos permite la selección de la clase de alimento a consumir por el usuario; • El resultado de la correlación entre las características del alimento seleccionado por el usuario y el peso ingresado corresponde a la cantidad de carbohidratos que contiene el alimento seleccionado; • Opcionalmente, es posible agregar uno o varios nuevos alimentos al recuento, repitiendo los pasos de ingreso en magnitud del peso, selección de clase y correlación con las características del nuevo alimento seleccionado; • El resultado se presenta al usuario a través de la interfaz gráfica del dispositivo electrónico. 3. Calculador de un bolo alimenticio de insulina (Función 2A): • Esta funcionalidad requiere del resultado obtenido de las funciones IA o IB. • El resultado de la cantidad de carbohidratos del alimento y/o alimentos analizados se guarda en la memoria. • El procesador de datos toma los datos guardados en la memoria y realiza la relación entre la cantidad de carbohidratos y la ratio insulina/carbohidratos del paciente (indicado por él al momento del registro); y • Se presenta la relación como la cantidad de insulina o bolo alimenticio recomendado para el usuario. 4. Calculador de un bolo de corrección de insulina (Función 2B): • Esta funcionalidad puede operar subsecuentemente a la función 2A o hacerlo independientemente. • A través de la interfaz gráfica se le pide al usuario que ingrese su nivel de glucosa sanguíneo; • A continuación, el procesador de datos del dispositivo electrónico ejecuta la relación matemática que existe entre el nivel de glucosa sanguíneo ingresado por el paciente y su sensibilidad a la insulina: cantidad de glucosa que es metabolizada por unidad de insulina (indicado por él al momento del registro); • El resultado de esta relación matemática se presenta como la cantidad de insulina o bolo de corrección recomendado para el usuario; • Opcionalmente, el usuario puede combinar el bolo alimenticio calculado en el paso anterior con el bolo de corrección para formar un bolo compuesto de insulina;  Finalmente, el resultado se presenta al usuario a través de la interfaz gráfica. COMPONENTES: El dispositivo se compone por: a) Un instrumento electrónico de pesaje que incluye una pantalla digital, una fuente de energía (baterías eléctricas), un sistema de comunicación inalámbrica tipo Bluetooth y, un teclado que contiene los controles físicos de tare, encendido y apagado. b) Un dispositivo electrónico móvil (p. ej. un Smartphone o Tablet) que comprende un sistema de comunicación inalámbrica tipo Bluetooth compatible con el sistema de comunicación del instrumento electrónico de pesaje, un procesador de datos, una interfaz humano-máquina, una memoria EEPROM y una memoria RAM; desde donde se despliega una aplicación móvil "app" a través de la cual se desarrollan las interacciones necesarias para la cuantificación de carbohidratos en alimentos y/o el cálculo de dosis de insulina para el paciente. c) Una base de datos inmersa en la app que comprende la información del contenido de carbohidratos, grasa, proteína e índice glicémico de los alimentos precargados en la herramienta. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Es pertinente mencionar, que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora, quien es órgano de asesoría del INVIMA encargado de estudiar y conceptuar acerca de los aspectos científicos y técnicos de los asuntos competencia del Instituto, en el Acta No. 21 de fecha 16 de diciembre de 2021 conceptuó: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que el producto: “DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN ALIMENTOS Y LA ESTIMACIÓN DE BOLOS DE INSULINA”, es un dispositivo médico clasificación de riesgo IIA, de acuerdo con el artículo 6 literales b y c y la regla 10 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, para la obtención del respectivo registro sanitario deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005; especialmente los resultados de la evaluación de seguridad y eficacia del uso del software, resultados de los estudios del uso del dispositivo médico, análisis de riesgos del dispositivo médico y la verificación y validación del diseño del dispositivo médico. Asimismo, recordar que en el arte de la etiqueta del dispositivo médico, debe incluir la advertencia que informe a los usuarios que este tipo de dispositivos no reemplaza la prescripción e indicaciones médicas, así como el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre | En este sentido, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN ALIMENTOS Y LA ESTIMACIÓN DE BOLOS DE INSULINA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (...) | IIa
20211272857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-24 15:31 | AGILENT 6546 LC/Q-TOF - SISTEMA DE DETECCIÓN DE MASA | AGILENT | NO | Sistema de detección de masas por cromatografía líquida. Acelera las capacidades de su laboratorio al permitir flujos de trabajo completos en la investigación de metabolómica, seguridad alimentaria, autenticidad de los alimentos y análisis medioambiental. Con alta sensibilidad simultánea, amplio rango dinámico, alta resolución, fidelidad isotópica y mediciones de masa precisas, la alta calidad de los datos resultante proporciona el nivel de confianza que necesita para los procesos de revisión de datos rápidos y simplificados para identificar sustancias en alimentos como pesticidas. CARACTERÍSTICAS: -Gane confianza en las concentraciones bajas y altas con la entrega simultánea de cinco órdenes de rango dinámico en el espectro y la resolución de masa de más de 60k (para masas altas) y más de 30k (para masas bajas) Reduzca las posibilidades de identificación gracias a la precisión de masa por debajo de los PPM y la fidelidad isotópica dentro del 5%. -Facilidad de mantenimiento gracias al acceso sin ventilación a la fuente y la entrada de iones Superar la restricción del cribado analítico específico en cuanto al número de compuestos y el mantenimiento de los métodos, que requiere mucho tiempo, con bibliotecas espectrales de masas precisas para pesticidas, medicamentos veterinarios, micotoxinas, extraíbles y lixiviables, y contaminantes del agua -Acceda a flujos de trabajo de metabolómica para la elaboración de perfiles, lipidómica y análisis de flujo cualitativo Utilizar el nuevo flujo de trabajo de autenticidad de los alimentos para agilizar los análisis cuando se comprueba el origen o la adulteración del producto. | Unidad completa con accesorios | Agilent 6546 LC/Q-TOF” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211282208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-24 15:32 | SOFTWARE EXOPLAN | EXOCAD | NO | El Exoplan es un software médico, destinado a apoyar la planificación preoperatoria de los implantes dentales mediante la visualización de la colocación de los implantes dentro de las imágenes de la anatomía del paciente. El proceso se basa en conjuntos de datos de TC/TCP originados en otros dispositivos médicos, y puede apoyarse en exploraciones ópticas de la anatomía del paciente, así como en una propuesta de prótesis virtual. Exoplan permite el diseño de guías quirúrgicas para apoyar la colocación de implantes dentales endoscópicos en la cirugía guiada. El diseño de las guías quirúrgicas se basa en datos de superficie en 3D que representan la situación preoperatoria y las posiciones de los implantes aprobadas. Alternativamente, en lugar de los datos de la superficie óptica se puede utilizar un segundo conjunto de datos CBCT/CT. El programa exporta los resultados de la planificación y el diseño como datos geométricos y un modelo digital en 3D de la guía quirúrgica para apoyar la fabricación de un producto físico independiente. Exoplan no amplía ni cambia las indicaciones de los implantes dentales. El uso de una guía quirúrgica diseñada con el software no cambia la diligencia debida necesaria que se requiere en comparación con la cirugía convencional (no guiada). El software está destinado a ser utilizado únicamente por profesionales de la odontología con suficiente formación médica en implantología dental y odontología quirúrgica en entornos de oficina adecuados para la lectura de conjuntos de datos DICOM de diagnóstico dental. Exoplan no se utilizará para ningún otro propósito que no sea la planificación de la colocación de implantes dentales o el diseño de guías quirúrgicas. | Unidad” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211284394 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2021-12-24 15:33 | SPOTON FLOW CELL REV D (R9.4) - CELDA DE FLUJO (R9.4.1) | OXFORD NANOPORE | NO | El usuario simplemente agrega su biblioteca preparada a la celda de flujo y comienza su experimento de secuenciación. Los datos se acumulan a lo largo del tiempo a medida que los nanoporos secuencian el ADN o el ARN. Los archivos de lectura individuales se generan y están inmediatamente disponibles para su análisis. | Empaque individual | celda de flujo MinION (R9.4.1)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211187701 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2021-12-29 | BIO STEEL - L LIMPIADOR Y DESMANCHADOR DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y AUTOCLAVES Y ACERO INOXIDABLE | BIO STEEL-L | NO | Limpieza y desmanchado de todo tipo de instrumental quirúrgico de tipo metálico; disolvente de residuos minerales y grasos minerales y grasos causados por aguas duras; eliminación de oxido en material viejo y desgastado; eliminación de residuos minerales en cámaras de máquinas esterilizadoras; limpieza de mesones en acero inoxidable; eliminación de oxido en acero inoxidable; eliminación de oxido en porcelana y baldosín. | Envase PEAD de 750 ml, Envase por litro, Galón 3800 ml, Garrafa por 20 Litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | N/A
20211283391 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-01-03 | RINSE SOLUTION | Helena BioSciences Europe | NO | Es una solución de mantenimiento y limpieza principalmente para su uso en la limpieza de la aguja de pipeteo AC-4 | 3 x 1,25 | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto RINSE SOLUTION, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211284141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-03 | SANITIZING SOLUTION | DIESSE | NO | Utilizar como solución de sanitización de los tubos en el equipo automático Chorus/ Chorus TRIO | 1 x 20 ml 4 x 20 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto SANITIZING SOLUTION, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211243549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-03 | PREvalence ddPCR SARS-CoV-2 Wastewater Quantification Kit – Catalog #12015402. | BIORAD LABORATORIES | NO | USO PARA DETECCIÓN COVID EN AGUAS RESIDUALES | KIT | N/A | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo PARA USO EN INVESTIGACIÓN DE COVID-2 EN MUESTRAS DE AGUA RESIDULAES; por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | Así mismo, este producto NO DEBE UTILIZARSE EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | N/A
20211283375 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-01-11 | Cleaning Solution | Helena BioSciences Europe | NO | Es una solución de mantenimiento y limpieza principalmente para su uso en la limpieza de la aguja de pipeteo del AC-4. | 1 x 500 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Cleaning Solution, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211284118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-11 | CLEANING SOLUTION 2000 | DIESSE | NO | Utilizar en el equipo automático Chorus/Chorus TRIO como solución de lavado de los tubos y suspendente de los liofilizados de la línea CFT. En el equipo Chorus/Chorus TRIO, verter el reactivo listo para su uso dentro del tanque de 2 litros, y conectar al acceso con el círculo blanco | 4 X 20 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CLEANING SOLUTION 2000 NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211284129 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-11 | CS-Alkaline Detergent. | DIRUI | NO | Para limpiar la sonda de muestra y la cubeta de reacción del Analizador automatizado de química serie CS. | 2 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CS-Alkaline Detergent, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211282930 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-11 | CS - Anti-bacterial-phosphor-free Detergen | DIRUI | NO | Para limpiar la sonda de reactivo, la cubeta de reacción del Analizador automatizado de química serie CS. | 500 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CS - Anti-bacterial-phosphor-free Detergent NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211286396 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-01-11 | CONCENTRADO DE LAVADO RX | Randox | NO | La solución resultante es un Solución de Lavado para el analizador RX series y se conectará a través de la línea de lavado 1. Este producto ha sido diseñado especialmente para el analizador RX series y consiste en una solución libre de fosfato con efecto antibacteriano. | 6 x 25 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CONCENTRADO DE LAVADO RX, con el número de catálogo RX 3963, actúa como solución de lavado en los analizadores de química de la serie RX Daytona, el analizador tiene una unidad de lavado de nueve estaciones, lo que garantiza un lavado completo entre pruebas, y evita el arrastre y la contaminación cruzada. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211286471 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-01-11 | Solución CI | Randox | NO | Este producto se diseñó particularmente para el analizador RX daytona y se trata de una solución suave de lejía. Al final de cada día, antes de poner el sistema en modo de suspensión, colocar una taza de solución de enjuague C1 en la posición de muestra 18 para la limpieza automática de la sonda. Todos los meses, debe descontaminarse y limpiarse la tubería interna de la siguiente manera: Colocar los tubos para la solución de enjuague 1, 2 y 3 en un tanque independiente de agua purificada y ejecutar dos veces el cebado desde la pantalla [Mantenimiento], [Secuencia (F9)], ‘Secuencia de cebado’. Colocar los tubos de agua del sistema y de solución de enjuague 1, 2 y 3 en el recipiente de la solución C1 y ejecutar dos veces el cebado desde la pantalla [Mantenimiento], [Secuencia (F9)], ‘Secuencia de cebado’. Colocar los 4 tubos en un tanque de agua purificada independiente y ejecutar el cebado 4 veces. Ejecutar el lavado de la cubeta desde la pantalla [Mantenimiento], [Secuencia (F9)], ‘Lavado de cubeta’. Colocar los tubos en sus tanques originales y ejecutar nuevamente el cebado y el lavado de la cubeta desde la pantalla [Mantenimiento], [Secuencia (F9)]. Limpiar los tanques de residuos utilizando la solución C1 para eliminar la contaminación microbiana. | 2,5 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Solución CI, con el número de catálogo X 3973, es una solución de limpieza y descontaminación de la tubería, las cubetas y los tanques del analizador de química RX Daytona, en consecuencia, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211283404 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-01-12 | CONCENTRADO DE LAVADO RX (LAVADO conc. 3) | Randox | NO | La solución resultante es un Solución de Lavado para el analizador RX series y se conectará a través de la línea de lavado 3. Este producto ha sido diseñado especialmente para el analizador RX series y consiste en una solución libre de fosfato con efecto antibacteriano. | 6 x 25 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto CONCENTRADO DE LAVADO RX (LAVADO conc. 3) con el número de catálogo RX 3946, actúa como solución de lavado en los analizadores de química de la serie RX Daytona, el analizador tiene una unidad de lavado de nueve estaciones, lo que garantiza un lavado completo entre pruebas, y evita el arrastre y la contaminación cruzada. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20211277744 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-12 | TAPABOCAS DESECHABLES DE ELASTICO Y TRES CAPAS CON FILTRO | N/A | SI | Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales. Este producto es para uso personal / industrial. NO es apto para uso médico o quirúrgico. | Bolsa de 50 unidades. Caja de cartón por 40 bolsas o 2000 unidades. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, que cita: “Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (Subrayado fuera de texto) Así mismo sobre tapabocas la sala Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, emitió Concepto en la sala No. 22 de fecha 9 y 10 de diciembre de 2020, que dice: 3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Pagina 2 de 3 República de Colombia Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA CERTIFICACION No. 2022000227 Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario (…) (Subrayado fuera de texto | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto “TAPABOCAS DESECHABLES DE ELASTICO Y TRES CAPAS CON FILTRO “es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (…) (Subrayado fuera de texto) | I
20211277878 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-12 | JIFFY™ UNIVERSAL SYSTEMS AND JIFFY™ NATURAL UNIVERSAL SYSTEMS / SISTEMA UNIVERSAL JIFFY™ Y SISTEMA NATURAL UNIVERSAL JIFFY™ - SISTEMA DE ACABADO NATURAL PARA TODAS LAS RESTAURACIONES DE CERÁMICA | ULTRADENT PRODUCTS INC | NO | ES UN SISTEMA DE ACABADO PARA TODAS LAS CERÁMICAS, INCLUIDAS LAS DE ALTA RESISTENCIA. TODOS LOS AJUSTADORES Y PULIDORES DEL SISTEMA UNIVERSAL JIFFY FUNCIONAN INDISTINTAMENTE EN PORCELANA, DISILICATO DE LITIO Y CIRCONIO. EL KIT UNIVERSAL DE AJUSTE Y PULIDO EXTRAORAL CONTIENE UN NÚMERO ÓPTIMO DE COMPONENTES PARA QUE PUEDA AJUSTAR Y PULIR EFICAZMENTE CUALQUIER MATERIAL CERÁMICO Y CONSEGUIR UNA SUPERFICIE VERDADERAMENTE LISA CON UN ACABADO DE ASPECTO NATURAL. • LA APLICACIÓN UNIVERSAL ELIMINA LA NECESIDAD DE MÚLTIPLES AJUSTADORES Y PULIDORES, AHORRANDO TIEMPO Y DINERO • EL GRANO DE DIAMANTE ULTRADENT ESPECIALMENTE FORMULADO PROPORCIONA UNA SUAVIDAD ÓPTIMA Y UNOS RESULTADOS DE PULIDO EXTRAORDINARIOS • LAS PARTÍCULAS DE DIAMANTE DE GRANO MÚLTIPLE PERMITEN UN AJUSTE EFICAZ DE LA CERÁMICA PARA OBTENER UN ACABADO VERDADERAMENTE SUAVE Y BRILLANTE • LA MÁXIMA RETENCIÓN DEL DIAMANTE GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL • EL BLOQUE DE ALUMINIO AUTOCLAVABLE PROLONGA LA VIDA DEL SISTEMA EL SISTEMA UNIVERSAL JIFFY NATURAL CONSISTE EN RUEDAS MALEABLES EN FORMA DE ESPIRAL QUE ESTÁN DISEÑADAS PARA ADAPTARSE FÁCILMENTE A LA ANATOMÍA DE LOS DIENTES. SUS EXTENSIONES FLEXIBLES EN FORMA DE DEDO LLEGAN FÁCILMENTE DONDE LAS COPAS Y LAS PUNTAS NO PUEDEN, Y SUAVIZAN LOS ACABADOS DE ALTO BRILLO PARA OBTENER UN RESULTADO NATURAL SIMILAR AL DEL ESMALTE. ESTÁN DISEÑADAS PARA SER UTILIZADAS JUNTO CON EL SISTEMA DE ACABADO UNIVERSAL JIFFY™ PARA CONSEGUIR FÁCILMENTE UN ACABADO NATURAL Y DE ALTA CALIDAD EN TODAS LAS RESTAURACIONES DE CERÁMICA. | UNIDAD KIT: 4018-1 KIT: 6081-1 | LA PRESENTE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE NO OBLIGATORIEDAD AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 4236-1: JIFFY UNIVERSAL EXTRAORAL POLISHING WHEEL (MEDIUM) 4237-1: JIFFY UNIVERSAL EXTRAORAL POLISHING WHEEL (FINE) 4238-1: JIFFY UNIVERSAL EXTRAORAL GRINDER WHEEL (COARSE) 4241-1: JIFFY UNIVERSAL EXTRAORAL GRINDER WHEEL (MEDIUM) 4239-1: JIFFY UNIVERSAL EXTRAORAL GRINDER TAPER (COARSE) 4242-1: JIFFY UNIVERSAL EXTRAORAL GRINDER TAPER (MEDIUM) 4018-1: JIFFY NATURAL UNIVERSAL EXTRAORAL POLISHING KIT 6085-1: JIFFY NATURAL UNIVERSAL EXTRAORAL WHEEL (MEDIUM) 6086-1: JIFFY NATURAL UNIVERSAL EXTRAORAL WHEEL (FINE) 6081-1: JIFFY NATURAL UNIVERSAL EXTRAORAL POLISHING KIT (WHEELS) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211283312 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | HIVE | HIVE | NO | Permite a las personas con Enfermedad intestinal inflamatoria (EII) acceder a recordatorios de medicamentos y contenido curado relacionado con su afección divulgada. Ofrece preferencias de personalización y medicación, seguimiento de eventos y sitios de inyección, integración de Entyvio SC e IV. Cuestionario del disco EII reinventado con un enfoque en la interacción del dispositivo móvil (ePRO / rastreador de síntomas). La herramienta de comparación de historial e informes de discos de EII proporciona un conducto para conversaciones médico/paciente más enriquecedoras. | SOFTWARE | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211286071 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | Unidad de Tratamiento Oxidativo/ Purificador de aire | UTO | NO | El equipo de purificación diseñado para instalarse en los sistemas de aire acondicionado para la purificación de aires interiores, por medio de un proceso químico llamado fotocatálisis libera peróxido de hidrogeno para neutralizar todo tipo de virus, bacterias, hongos, mohos etc. El equipo cuenta con una unidad central que contiene un indicador lumínico para su tiempo de vida útil y una celda compuesta por una lampara UV y una lámina de aluminio con un recubrimiento fotocataliptico. | - UTO ducto 600: equipo con lampara de 6 pulgadas y potencia baja - UTO ducto 600+: equipos con lampara de 6 pulgadas y potencia alta - UTO ducto 900: equipo con lampara de 9 pulgadas y potencia baja - UTO ducto 900+: equipo con lampara de 9 pulgadas y potencia alta - UTO ducto 1400: equipo con lampara de 14 pulgadas y potencia baja - UTO ducto 1400+: equipo con lampara de 14 pulgadas y potencia alta - UTO mini one: equipo para mini split de potencia baja - UTO mini two: equipo para mini split de potencia alta” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211287651 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL | VIEWLIGHT | SI | EQUIPO PARA TOMA DE AGUDEZA VISUAL. | UNIDAD | LCD 2400, LCD 3200.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “PANTALLA DE AGUDEZA VISUAL, MARCA VIEWLIGHT se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios hoy llamada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima, mediante el Acta No. 4 del 13 de mayo de 2015 conceptuó: “3.18. Doctor Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, mediante consecutivo 500-2373-15, Solicita evaluar si el producto Pantallas y Proyectores de Agudeza Visual son considerados dispositivos médicos. Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto Pantallas y Proyectores de Agudeza Visual y los sistemas para evaluar la agudeza visual, son considerados dispositivos médicos de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 12, la cual cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211295902 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | Pipetas | Biologix | NO | Diseñadas para el manejo de líquidos preciso y exacto en el laboratorio. | Paquete / caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima | N/A
20211297483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | Pesa Digital Corporal / SCANMED | N/A | NO | Pesa digital de baño, equipo usado para medir el peso personal. Fabricado por: Gracy Shanghai Great Eagle Scale Co., Ltd. | Dispositivo médico por unidad de venta | SYE-907” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211293906 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | MESA GINECOLOGICA | DOMETAL - MUBI | SI | Estructura fabricada en lamina de acero colled rolled, tendido de dos o tres planos uno fijo y dos móviles en lamina pintada que permite movimientos de: Espaldar y flexión de pies, colchoneta en espuma de alta densidad de 8cm de espesor cubierta con tela antibacteriana e ignifuga, gavetas laterales y gaveta frontal para el almacenamiento de material medico, escala inferior retráctil, cubeta en acero inoxidable o plástica para la recolección de fluidos, taconeras plásticas y pierneras plásticas o tapizadas en cordobán. Producto diseñado para la realización de exámenes ginecológicos y/o de obstetricia. | N/A | MESA GINECOLÓGICA PROFESIONAL DOS PLANOS: 8432 - 8433. MESA GINECOLÓGICA PROFESIONAL 3 PLANOS: 8410. MESA GINECOLOGICA PROFESIONAL ELÉCTRICA: 8430 - 8431.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “MESA GINECOLOGICA, MARCA: DOMETAL – MUBI se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el articulo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211297050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-13 | MEDLITE ID / LUZ GUÍA LÍNEA INTRAVENOSA | MEDLite ID® | NO | Cada vez que hay cuatro o más líneas intravenosas, MedLite se usa para iluminar la línea segura / primaria médica / solución salina, eliminando los errores de rastreo de la línea de infusión de medicamentos y/o la posible muerte accidental. | juego x 3 Lites, Caja x 100 Juegos | MDL003” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211215002 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-17 | ESPECTROFOTÓMETRO LÍNEA DSC - ESPECTROFOTÓMETROS | DENOVIX. | NO | El espectrofotómetro DSC fabricado por Denovix es un equipo compacto con procesador interno y pantalla táctil y de alta resolución integrada : tiene un software, Easy App™ y una aplicación diseñada para que el usuario logrando versatilidad y facilidad en la obtención de sus medidas de absorbancia y fluorescencia de 4 canales La Tecnología Smart Path™ ajusta automáticamente la trayectoria en el modo cubeta, permitiendo emitir resultados de amplios rangos de concentración. Espectrofotómetro tradicional con uso de cubeta Producto sólo para uso en Investigación. | N/A | DSC - ESPECTROFOTÓMETRO DE CUBETA - CUVETTE-QTZ-10 CUBETA DE CUARZO DE 10mm SCANNER-OPI3601 SCANNER DE CÓDIGO DE BARRAS PRNTDYMO-450 IMPRESORA DE ETIQUETAS Dymo LabelWriter 450 - PRNT-DYMO-4XL Dymo 4XL Wide format Thermal Printer - Lámpara de Remplazo. NOTA: ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO PARA DIAGNOSTICO, USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Pagina registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211283320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-19 | MyPKFit | MyPKFit | NO | myPKFiT es una aplicación médica online que permite a los usuarios autorizados simular regímenes de dosificación utilizando los perfiles farmacocinéticos (FC) individualizados de los pacientes tratados con los productos ADVATE y ADYNOVATE. El aplicativo móvil está diseñado para que el paciente tratado con Advate y Adynovate pueda hacer el registro de sus infusiones y saber a qué hora aproximada la protección de este medicamento se puede agotar. Adicionalmente en caso que el paciente lo considere, puede enviar el reporte de infusiones a su médico tratante con el fin que su médico pueda tener registrado el seguimiento de las infusiones del paciente. La aplicación también permite : Registrar sus infusiones de Advate o Adynovate en tiempo real. Monitorear el nivel actual o futuro (aproximado) del Factor VIII ajustado para cada paciente. Registrar la causa y ubicación de sus sangrados para generar un registro que puede ser compartido con su médico a través de correo electrónico. La aplicación almacena los datos únicamente en el celular del paciente. Y es decisión del paciente si quiere compartir la información a través del correo electrónico con su médico tratante o enfermera o con quien lo considere pertinente. | Software | www.mypkfit.com | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211283367 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-19 | SP-414 (5L BAG)- BOLSA EFLUENTE 5L - ACCESORY DRAIN BAG | HOSPAL, BAXTER, GAMBRO | SI | Su uso previsto es la recolección de líquidos de drenaje (ultrafiltrado y/o líquido de diálisis) durante un tratamiento de hemodiálisis CRRT (Terapia de reemplazo renal continuo) cuando se utilizan los equipos biomédicos PRISMAFLEX (SISTEMA PARA HEMODIALISIS DE ALTA PERMEABILIDAD), MARCA PRISMAFLEX / SISTEMA PARA HEMODIALISIS DE ALTA PERMEABILIDAD (PC INVIMA 2021EBC-0006651-R1) o el SISTEMA PRISMAX PARA HEMODIALISIS Y PURIFICACIÓN DE SANGRE EXTRACORPOREA (PC INVIMA 2020EBC-0021267) | Presentación individual, caja por 40 ó 50 unidades | SP-414 (5L BAG)- BOLSA EFLUENTE 5L | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SP-414 (5L BAG)- BOLSA EFLUENTE 5L - ACCESORY DRAIN BAG – Marca: HOSPAL, BAXTER, GAMBRO es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales (….)”(Negrilla y Subrayado fuera de texto | IIa
20211274665 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-19 | MINI CENTRIFUGE | BIORAD LABORATORIES | NO | USO EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN- PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN. AMBOS ROTORES ESTAN DISEÑADOS PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN FUERZAS G RELATIVAMENTE BAJAS, COMO LA FILTRACIÓN, LA SEPARACIÓN DE CELULAS Y EL CENTRIFUGADO RAPIDO DE LAS PAREDES DE LOS TUBOS. (Citado textualmente del folio 23). | UNIDAD | 12011919EDU – MINI CENTRIFUGE, 12011919 – MINI CENTRIFUGE.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. NOTA: ESTE PRODUCTO ES DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO PUEDE USARSE EN PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS. | N/A
20211270300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-19 | Equipo de análisis facial - Facial Analysis System / Sistema para análisis facial | JANUS III | NO | Janus-III es un analizador de piel facial que hace una toma del rostro del usuario con tres fuentes de luz diferentes y provee un resultado de análisis exacto. Los 12 factores de análisis que genera el Janus-III permiten un diagnostico complejo de varios problemas de piel. Los 12 factores o análisis son: Poros, Arrugas, Pliegues nasolabial, Elasticidad, Ángulo de la línea de la mandíbula, Pigmentación (Luz UV), Pigmentación (luz polarizada), Tono de piel, Enrojecimiento, Sebo, Porfirina, Humedad | N/A | JANUS III” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211211522 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-20 | SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR DE AORTA ABDOMINAL TREO. HECHO A LA MEDIDA #1, CON DOS (2) FENESTRAS PARA ARTERIAS RENALES Y ESCALOP PRÓXIMAL PARA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR - SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR DE AORTA ABDOMINAL | TREO – TERUMO | NO | DISPOSITIVO ENDOVASCULAR INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE LA AORTA TORÁCICA, COMO ANEURISMAS, SEUDOANEURISMAS DISECCIONES, ÚLCERAS PENETRANTES Y HEMATOMAS INTRAMURALES, EN PACIENTES ADULTOS. | Caja con 1 Sistema | 28BC30B10008S1949-PAT 0640-B1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A | N/A
20211300723 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-20 | FACE BRUSH /FACIAL CLEANSING MASSAGER / CEPILLO ELECTRICO FACIAL/ MASAJEADOR DE LIMPIEZA FACIAL | SALON EXPERT | NO | El cepillo facial utiliza tecnología de vibración de alta frecuencia. Realiza una limpieza profunda sin dañar la piel. La tecnología sónica que penetra en la piel verticalmente puede limpiar los poros, eliminar el exceso de grasa, eliminar las células muertas de la piel y los residuos de cosméticos. Haz que tu piel se vea más hidratada. Este producto no está indicado para fines médicos, solamente de limpieza, Modo de uso CEPILLO CON BATERIAS Primero debe colocar una batería 2xAA en el interior, luego puede comenzar a usar: 1, ejecute el cabezal del cepillo con agua tibia para mojar completamente el cabezal del cepillo, aplique una pequeña cantidad de su limpiador facial favorito (opcional) . 2, toque suavemente el cepillo en la cara y presione el botón, seleccione la velocidad presionando el botón para elegir la configuración alta / baja. 3, permita que el cepillo gire contra la piel mientras lo mueve con pequeños movimientos circulares, después de su uso, límpielo bien y manténgalo seco. Modo de uso CEPILLO CON MASAJEADOR Limpieza: 1, ejecute el cabezal del cepillo con agua tibia para mojar completamente el cabezal del cepillo, aplique una pequeña cantidad de su limpiador facial favorito (opcional) . 2, toque suavemente el cepillo en la cara y presione el botón, seleccione la velocidad presionando el botón para elegir la configuración alta / baja. 3, permita que el cepillo gire contra la piel mientras lo mueve con pequeños movimientos circulares, después de su uso, límpielo bien y manténgalo seco. Masaje: Aplique su producto favorito suavizante o seru sobre la piel y utilice la parte liza del cepillo para masajear en forma circular y ascendente el producto sobre la piel hasta su total absorción, | cepillo con dos cabezales, cepillo con un cabezal, cepillo con puerto USB, cepillo con cable USB | R99069-1: face brush. R99818-8: face brush.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima | N/A
20211302817 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-20 | CEPILLO ELÉCTRICO DE LIMPIEZA FACIAL / CEPILLO ELÉCTRICO | SO FRESH ® SO CLEAN | NO | Inserte el cabezal del cepillo en el mango eléctrico. Humedezca la piel y el cabezal del cepillo ligeramente con agua. Aplique una pequeña cantidad de limpiador facial en la frente, las mejillas, la barbilla y la nariz, y luego extiéndalo uniformemente por el rostro. Encienda el cepillo motorizado y realice movimientos circulares ascendentes durante aproximadamente 20 segundos para tratar cada zona (evite los ojos y otras zonas sensibles). Cuando termine, enjuague suavemente la piel con agua tibia y secar. Requiere 2 baterías AA para su funcionamiento. Las baterías se venden por separado. El cepillo facial penetra en la piel para limpiar y eliminar la suciedad, la grasa y el maquillaje con cerdas giratorias y dos velocidades para ofrecer una limpieza personalizada (Citado textualmente del folio 15). | UNIDAD | La referencia 01-3064630” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20211295894 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | ESTACIÓN PARA PATOLOGÍA | SAKURA FINETEK | NO | Las estaciones Tissue-Tek® Accu-Edge® proporcionan la oportunidad de personalizar una estación de corte macroscópico para adaptarse a las necesidades específicas de un laboratorio. Nuestras estaciones de corte macroscópico están construidas con acero inoxidable de calidad quirúrgica y materiales de la más alta calidad para soportar los rigores de un área de corte macroscópico y para ofrecer una larga vida útil. | Unidad | 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0115, 0120, 0121, 0137, 0138. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211294855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | BÁSCULA OMRON - BÁSCULA | OMRON | NO | Para indicar peso corporal | Unidad | Báscula con conectividad (HN-300T2) Báscula con conectividad (HBF-226)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211300720 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | HUMIFICADOR FACIAL/ WATER SUPPLY INSTRUMENT - HUMIFICADOR FACIAL | SALON EXPERT | NO | El Humidificador facial hidrata tu piel profundamente, el vapor caliente ayuda a que las moléculas de agua penetren profundamente en la piel a través de los poros dilatados para que la piel esté hidratada, húmeda y brillante. Este equipo no tiene ninguna aplicación terapéutica. Uso doméstico. | Un humificador con puerto USB, un humificador con puerto USB y boquilla vaporizadora | R99838-1: water supply instrument” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211227370 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | ADAPTIIV - SOFTWARE 3D BOLUS | CIVCO/ADAPTIIV | NO | Adaptiiv es un sistema que convierte los datos DICOM del paciente obtenidos en un tomógrafo en un modelo digital que se puede imprimir (bolo), sin importar el tamaño o la complejidad. El diseño de los accesorios (bolo) se completa en el software (Adaptiiv) sin la necesidad de que el paciente esté presente, si los datos de la tomografía existentes están archivados y, finalmente se imprime en 3D. Bolo: Aditamento de un material equivalente a la densidad del agua que se utilizan para producir distribuciones de dosis uniformes en los tratamientos de radioterapia o braquiterapia, se interponen entre la fuente de radiación y el paciente permitiendo obtener distribuciones de dosis deseada | Unidad | “ADAPSW: Software / ADAPSWLIC: Licencia adicional de software / ADAPSWMTM: software Mes a Mes ADAPSWENT1YR: El software empresarial Adaptiiv/ servicio 1 año, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWENT2YR: El software empresarial Adaptiiv/servicio 2 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWENT3YR: El software empresarial Adaptiiv/ servicio 3 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWENT4YR: El software empresarial Adaptiiv/servicio 4 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWPRO1YR. Software Adaptiiv PRO / servicio 1 año, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWPRO2YR. Software Adaptiiv PRO / servicio 2 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWPRO3YR. Software Adaptiiv PRO / servicio 3 años, incluye 100 impresiones por licencia por año ADAPSWSTD1YR: Software Adaptiiv Estándar /servicio 1 año, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWSTD2YR: Software Adaptiiv Estándar / servicio 2 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWSTD3YR: Software Adaptiiv Estándar / servicio 3 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWSTD4YR: Software Adaptiiv Estándar/ servicio 4 años, incluye 100 impresiones por licencia por año. ADAPSWSVC: Adaptiiv -Soporte de licencia de software ADAPSWSVCADD. Adaptiiv- Soporte de licencia adicional de software” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211272971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA / CROMATOGRAFO | AGILENT | SI | La cromatografía ayuda a los científicos a garantizar la seguridad, la calidad y la pureza de los alimentos, el aire, el agua y los productos farmacéuticos; a determinar la composición y la consistencia de los combustibles y los productos químicos; y a realizar pruebas para detectar sustancias controladas en investigaciones criminales y competencias deportivas. El sistema de cromatografía de líquidos, masas y gases de alto rendimiento ofrece la más amplia gama de módulos para HPLC analítica y UHPLC de nivel básico, garantizando el rendimiento, la fiabilidad y la solidez que necesita para obtener la máxima confianza en sus resultados diarios. Sus resultados son rápidos y precisos con capacidades de configuración flexibles para abordar las demandas de análisis específicas ideal para aplicaciones de laboratorio. | UNIDAD COMPLETA CON ACCESORIOS | C 8890, Agilent 1260, Agilent 8890/5977B G | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente es necesario precisar que mediante Acta No. 1 de fecha 12 de Febrero de 2020, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “3.25 La ingeniera Mabel Barbosa Romero, como Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías (E), mediante consecutivo 5000-0518-20 solicita se emita concepto para el radicado 20201011237 de 2020 donde se requiere determinar si el equipo EVIDENCE MULTISTAT ANALYSER, requiere de registro sanitario como dispositivo médico y su clasificación de acuerdo con el riesgo” teniendo presente que su indicación de uso es: “Está destinado para la determinación cualitativa in – vitro de varios marcadores de diagnóstico, drogas de abuso y residuos de medicamentos veterinarios que son usados como drogas de abuso en humanos, con fines de investigación, diagnostico, forense / toxicología, farmacéutica.” , equipo el cual es utilizado con reactivos para uso forense y detección de drogas. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el equipo “EVIDENCE MULTISTAT ANALYSER” es considerado dispositivo médico de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, clasificación de Riesgo I: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.”” | Así mismo, y de acuerdo con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro y la información allegada por el interesado, el producto: SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA / CROMATOGRAFO / Marca: AGILENT, de acuerdo con las indicaciones de uso, en donde se menciona: “detectar sustancias controladas en investigaciones criminales y competencias deportivas”, y lo mencionado en los manuales en las especificaciones, sistema de datos, “Informes de aplicación: … drogas de abuso,…Toxicología”, de acuerdo a lo mencionado en los folios 41 y 47, adicionalmente se encuentra en la página del fabricante, link: application-forensic-analysis-drugs-ofabuse-8890-gc-5994-0486es-es-agilent.pdf, la nota de aplicación: “Análisis forense de drogas de abuso con el sistema GC Agilent 8890”, se concluye que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211275446 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | AMALGAMADOR TPC / AMALGAMADOR | TPC, DTM USA, DENTMART | NO | El amalgamador dental produce una vibración rápida y uniforme que hace que la amalgama se mezcle y pueda ser aplicada | Unidad | NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA EL PRODUCTO CON NOMBRE: AMALGAMADOR, MARCA TPC, MODELOS: ÚNICO (AMALGAMADOR TCP). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211277218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-21 | Agitador de Mazzini | Lucoldi | NO | Equipo que se utiliza para agitar o mezclar muestras, lo hace de forma circular u orbital para la aglutinación de láminas. El equipo presenta un control de velocidad y un control de tiempo. Las muestras se ubican en la bandeja o plato a la velocidad y tiempo que sea necesario. El tiempo y la velocidad de agitación depende de la técnica empleada. | Unidad | NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA EL PRODUCTO AGITADOR DE MAZZINI LUCOLDI. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211294626 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-24 | NIMBLE™ SCOPE TRANSPORT SYSTEM | nimble™ | NO | El Nimble™ Scope Transport Cart se utiliza para respaldar el almacenamiento y transporte de endoscopios flexibles entre el punto de uso o almacenamiento y el equipo de limpieza de endoscopios. | Un carro con 6 bandejas de transporte | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211295002 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-24 | SCOPEVALET™ ENDO BAG & TAG / Bolsas y etiquetas para transferencia de endoscopios limpios y contaminados | SCOPEVALET™ | NO | El Scopevalet ™ Endo Bag & Tag es un sistema innovador diseñado para transferir endoscopios limpios y contaminados hacia y desde la sala de procedimientos. El sistema SCOPEVALET Endo Bag & Tag resuelve rápidamente los problemas de transporte de endoscopios. El sistema de bolsa cerrada reduce el riesgo de contaminación cruzada por gotitas o contaminantes en el aire y permite el transporte seguro desde y hacia las salas de descontaminación. Los Instrumentos están contenidos de forma segura, por lo que no es necesario transportar equipo sucio en contenedores abiertos. Además, el diseño anti-manipulación de las etiquetas ayuda a que el personal del hospital siempre está seguro de que el producto dentro de la bolsa es exactamente como dice la etiqueta, ya sea limpio o sucio. No hay posibilidad de que el endoscopio se haya quitado o reemplazado accidentalmente sin que se haya roto la atadura de la etiqueta. | Caja por 100 Bolsas Endo + 100 etiquetas verdes + 100 etiquetas rojas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211297488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-24 | TINTAS PARA MARCAR TEJIDOS | EPREDIA / CANCER DIAGNOSTICS, INC | NO | LOS TINTES DE MARCADO DE TEJIDOS SE UTILIZAN PARA RESALTAR ÁREAS ESPECÍFICAS DE INTERÉS EN MUESTRAS DE TEJIDO A NIVEL MICROSCÓPICO. | KIT x 6 BOTELLAS / BOTELLA INDIVIDUAL x 60mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211227901 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-24 | ACONDICIONADOR DE SODIO / Na Conditioner | CARETIUM | NO | Objetivo: El objetivo principal del acondicionador de sodio es realizar una limpieza adecuada especificamente del electrodo de sodio. Función del producto: El producto es usado como detergente para la limpieza de forma eficiente del electrodo de sodio, activación y mejora de la sensibilidad y estabilidad del electrodo de sodio. El responsable del correcto uso del producto es el usuario final del producto, quien debe realizar la limpieza del electrodo. Resultados del uso: Después de realizar la limpieza con el acondicionador, el electrodo estará libre de residuos y limpio, esto proporcionará mejor sensibilidad y estabilidad del electrodo de sodio | FRASCO POR 100 ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211273784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-24 | PROTECTORES AUDITIVOS, MOLDES Y CÁPSULAS A SOBRE MEDIDA | WIDEX, BIOPOR | NO | MOLDES AUDITIVOS RETROARTICULARES CÁPSULAS Y PROTECTORES AUDITIVOS DISEÑADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE RUIDOS, ADAPTACIONES EN PACIENTES CON PÉRDIDAS AUDITIVAS LEVES, MODERADAS Y SEVERAS POR MOLDEAMIENTO ANATÓMICO INDIVIDUAL EN CADA PACIENTE. | EMPAQUE QUE CONTIENE PAR A SOBRE MEDIDA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211295969 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-25 | JUGUETES SEXUALES, marcas: XXOO, APHRODISIA , TSN , LILO , GUSDUN , JOKER, YEAIN , GREENBABY , SEXTOY , TOP NOTCH , CRISTAL , QUAN SHUANG , SHEQU , XISE , MANNUO , YUECHAO , REALOV , MAGICAL KISS , ZHSEXTOY , SEXTOYS , FRENESI SEXHOLICS | N/A | NO | juguetes sexuales de diversos usos: vibradores para estimulación de zonas intimas sensibles, estimulación de zonas sensibles texturas realista y provisto en su interior bordes y puntos para máxima estimulación; después de usar limpie a fondo con agua y limpiador de juguetes o jabón antibacterial, bolas anales y vaginales para estimulación de zona erótica, consolador de silicona para estimulación de zona erótica. dildos, consoladores, arneses, anillos vibradores, vibradores con diferentes modos de vibración, masajeadores, bolas anales y vaginales, estimuladores prostáticos, bombas de succión, huevos vibradores, eyaculadores, masturbadores femeninos y masculinos, kits de bondage, mordazas, esposas, consoladores con y sin testículos, huevos masturbadores, micrófonos hitachis vibradores, vaginas masturbadoras con y sin vibración. | empaque en caja individual según el tamaño del producto, empaque en blister individual según el tamaño del producto, empaque en bolsa de poliester individual según el tamaño del producto, empaque en bolsa de aluminio individual según el tamaño del producto, empaque en bolsa plástica individual según el tamaño del producto. | LAS REFERENCIAS DE LOS JUGUETES SEXUALES ESTÁN DADAS POR LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: ZK008/VIB279, PM011/CON101, PM016A/CON121, PM016B/CON122, PM016C/CON123, PM016D/CON124, PM007/VAG013, PM008/MAS003, PM009/MAS004, VV054/VIB275 (MORADO) VIB277 (ROSADO), VV055/VIB276 (ROSADO), VIB278 (MORADO), AS015C/VIB220 (ROSADO) VIB221 (NEGRO) VIB222 (MORADO), EW036/VIB137 (FUCSIA) VIB161 (MORADO) VIB166 (NEGRO) VIB160 (ROSADO), BS036KIT/BOL028, QF048/BOL029, VV063/VIB280 (FUCSIA) VIB281 (MORADO), VV097/VIB282 (FUCSIA) VIB283 (MORADO), VV098/VIB284 (FUCSIA) VIB285 (MORADO), PM043/VAG014, 181206/VIB306 (NEGRO) VIB307 (PIEL),182011/ARN032 (PIEL) ARN033 (CAFÉ),182012/ARN034 (PIEL) ARN035 (CAFÉ),182013/ARN036 (PIEL) ARN037 (CAFÉ), 183311/VIB228 (ROSADO) VIB229 (LILA), 183511/VIB308 (ROSADO) VIB309 (MORADO),189021/BOL032 (FUCSIAS) BOL033 (MORADAS) BOL034 (NEGRAS),189022/BOL035 (FUCSIAS) BOL036 (MORADAS) BOL037 (NEGRAS), 172201/ANI011 (ROJO) ANI012 (NEGRO), 172202/ANI013 (ROJO) ANI014 (NEGRO), 174207/VIB230 (MORADO) VIB231 (FUCSIA) VIB232 (PIEL),10101/VIB310 (ROSADO) VIB311 (MORADO), 10102/VIB312 (ROSADO) VIB313 (MORADO), 35004/VIB233 (MORADO) VIB234 (PLATEADO), 83050/VIB314 (ROSADO) VIB315 (MORADO), 83053/VIB017 (ROSADO) VIB147 (MORADO), 83054/VIB237 (MORADO) VIB238 (ROSADO), 83062/VIB027 (FUCSIA) VIB099 (AZUL), 83064/VIB241 (FUCSIA) VIB242 (AZUL), 84002/CON003 (PIEL) CON004 (CHOCOLATE), 84005/CON006 (PIEL) CON014 (CHOCOLATE), 87003/VIB235 (MORADO) VIB236 (FUCSIA), 87006/VIB154 (MORADO) VIB063 (FUCSIA) , 88003/VIB239 (MORADO) VIB240 (ROSADO), 88006/VIB190 (MORADO) VIB191 (ROSADO), 92004/ARN038 (ROSADO) ARN039 (MORADO) ARN040 (PIEL), 92003/ARN041 (ROSADO) ARN042 (MORADO)ARN043 (PIEL), 92009/ARN044 (ROSA) ARN045 (AZUL) ARN046 (PIEL), 93001/VIB316 (FUCSIA) VIB317 (MORADO), 93002/VIB318 (FUCSIA) VIB319 (MORADO), LL-B2105/VIB265, LL-B2102- B/VIB243, LL-A2106/VIB244 (ROSADO) VIB245 (VERDE), LL-B2101/VIB246 (ROSADO) VIB247 (VERDE), LL-B1913/VIB248 (ROSADO) VIB249 (MORADO), LL-A2008/BOL027, LLB2002/VIB250, HL-1905/VIB251 (ROSADO) VIB252 (VERDE MENTA), HL-1907/VIB253, LLA1911/VIB254 (ROSADO) VIB255 (VERDE MENTA), LL-1810/VIB256 (ROSADO) VIB257 (VERDE MENTA), LL-B1806/VIB258 (ROSADO) VIB259 (MORADO), LL-A1912- B/VIB260, LLB1904-B/VIB261 (ROSADO) VIB262 (MORADO), LL-B706/VIB264, G-802/VIB266 (ROSADO) VIB267 (LILA), LL2011/VIB263, WP00671/VIB268, WP00672/VIB269, LGE1907/VIB321, WP00463/VIB322, WP00593/VIB323, WP00464/VIB324, WP00465/VIB325, B001/VIB326, G002/VIB327, JD019/VIB270, WP00188 /CON096, JD003/VIB167, JD004/VIB320, JD005/VIB169, JD006/VIB271, JD007/VIB272, JD008/VIB168, JD009/VIB273, JD010/VIB274, LIZARD TONGUE/CON097, DRAGON ROOT/CON098, SEA MONSTER 1/CON099, SEA MONSTER 2/CON100, CLIP/PEZ005, TIE IN THE ROPE/CUE001, WP00680/KIT036, WP00679/KIT037, YY617/VIB286,/VIB287,YY604/VIB288, YY604/VIB288, YY932/CON102, YY932/CON103, YY932/CON103, YY907/VIB289, YY906/VIB290, YY804/PLU028, YY904/VIB291, YY926/FUN029, YY925/FUN030, YY605/BOL030, YY915/FUN031, YY914/FUN032, YY913/FUN033, YY912/FUN019, YY911/FUN016, YY910/FUN020, YY806/PLU041, YY805/PLU042, YY803/PLU030, YY802/PLU029, YY801/PLU027, YY715- 2/VAG015, YY715-1/VAG016, YY715-1/VAG016, SMTZ-36/KIT011, SMTZ-05/KIT001, SMTZ03/KIT035,/KIT033,/KIT034, 377A/FUN011, 377B/FUN011, 377C/FUN011, 377D/FUN011, 78/FUN023,/FUN024, /FUN022, 349/FUN002, 103/BOL010,/BOL012, /BOL011,139-A /VIB079, 139-B/VIB080, 143/CON104 /CON105, 435/DUC001, 434/DUC004, /DUC005, 484/CON106/CON107/CON108, 469/VIB292, 471/VIB138, 470/VIB077, 612/ARN029, 609/ARN030, 603/ARN031,544/ANI005, ANI001, BOM001 . | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211249745 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-26 | SET LIMPIADOR ROSTRO + MASAJEADOR OJOS | TOUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para masajear la piel del rostro, tiene función limpiadora y estimula la absorción de productos para el cuidado de la piel.Material de fabricación: ABS: (El acrilonitrilo butadieno estireno). Funciona con 1 batería AAA (no incluidas). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil | CAJA X 1 UNIDAD Y 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODELO: TB-1581 REFERENCIA: 22469130 NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN ÚNICAMENTE AMPARA EL EQUIPO Y NO LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y/O COSMÉTICOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211249485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-26 | RODILLO CON MICROCORRIENTE PARA ROSTRO | TOUCH BEAUTY | NO | Está diseñado para masajear la piel del rostro. Material de fabricación: ABS: (Acrilonitrilo butadieno estireno), AS (Estireno acrilonitrilo). Está diseñado para uso doméstico, es de tamaño compacto y portátil | CAJA X 1 UNIDAD Y 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODELO: TB-1682 REFERENCIA: 22469127 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211229667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-27 | SOLUCION Y GEL PARA LIMPIAR Y HUMECTAR HERIDAS GRANUDACYN® MOLNLYCKE ® | GRANUDACYN® MOLNLYCKE ® | NO | Granudacyn® es una solución de irrigación de heridas para limpiar e hidratar heridas agudas, crónicas y contaminadas, así como para quemaduras de primer y segundo grado. | FRASCO CON 50, 250, 500, 1000 mL, frasco con 50, 100 y 250g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 21 de 2021 conceptúa una vez analizada y evaluada la información allegada, Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que teniendo en cuenta la indicación de uso y composición, el producto SOLUCION Y GEL PARA LIMPIAR Y HUMECTAR HERIDAS GRANUDACYN® MOLNLYCKE® de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, no es considerado dispositivo médico. Se recomienda remitir la presente solicitud para su evaluación, a la Sala Especializada de Medicamentos Fitoterapéuticos, Homeopáticos y Suplementos Dietarios. | N/A
20211238852 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-27 | PASTILLERO / ORGANIZADOR DE PASTILLAS | THG - VIVO + - River - Salus | NO | Recipiente con divisiones para almacenar medicamentos tipo pastilla. PASTILLERO SEMANAL COLORES Excelente organizador: nuestra caja de píldoras le permite planificar su medicación de 7 días. La caja translúcida permite una fácil visibilidad de la medicación para asegurarse de que no se ha olvidado ninguna dosis. Resistente y sin derrames: los estuches exteriores son muy resistentes, con una tapa de cierre hermética. Uso fácil: presione el botón de la caja, luego la tapa se abrirá automáticamente. Especialmente para personas mayores. Diseño reflexivo: diseñado con atención y braille en la caja para ayudar visualmente a los pacientes. PASTILLERO 7 DÍAS DISEÑO REFLEXIVO Diseño reflexivo: diseñado con atención y braille en la caja para ayudar a los pacientes con discapacidad visual Para toda la semana (lunes-domingo). PASTILLERO 7 DÍAS Excelente organizador: caja de píldoras le permite planificar su medicación de 7 días. Robusto y sin derrames: los estuches exteriores son muy resistentes, con una tapa de cierre hermético. Diseño reflexivo: diseñado con atención y braille en la caja para ayudar a los pacientes con discapacidad visual. PASTILLERO AM/PM CUADRADO AM / PM: los compartimentos de día y noche le ayudan a planificar y distribuir fácilmente su dosis diaria. Robusto y sin derrames: los estuches exteriores son muy resistentes, con una tapa de cierre hermético. | UNIDAD | FS-5734F FS-5764 FS-5765 FS-5762 FS-5763 FS-5758 FS-5730F FS-5757 FS-5728 FS-5773 FS-5730 FS-5780 FS-5767 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211241079 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-28 | BUFFANT CAP / GORRO TIPO ORUGA | GLOBAL SAF | NO | GORRO TIPO ORUGA O ACORDEÓN, ES UN ELEMENTO QUE CUBRE EL CABELLO Y LA CABEZA, PARA EVITAR QUE SE CONTAMINEN CON ALGÚN AGENTE EXTERNO, O QUE PUEDA ALGÚN CABELLO CONTAMINAR EL CAMPO EN EL QUE SE ESTÉ TRABAJANDO. GORRO DESECHABLE NO ESTÉRIL. MODO DE USO: EL CABELLO Y LAS OREJAS DEBEN QUEDAR TOTALMENTE CUBIERTOS. EL USUARIO DEBE COLOCARSE EL GORRO ANTES DEL RESTO DE LA INDUMENTARIA DE TRABAJO. ADEMÁS, SE DEBE LAVAR LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE SU USO. USADO EN HOTELES, SALONES DE BELLEZA, TIENDAS DE COMIDA. COLORES AZUL Y BLANCO INDICACIONES UNICO USO, LIBRE DE LATEX, SIN PELUSA, LIBRE DE FIBRA DE VIDRIO, INODORO. | 100 UNIDADES POR CAJA. | MODELO NO: XL007” | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211300724 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-28 | PEELY CLEANSER BLACKHEADS / LIMPIADOR DE POROS | SALON EXPERT | NO | EL LIMPIADOR DE PUNTOS NEGROS SALON PERFECT, ES UN EQUIPO QUE AYUDA A ELIMINAR PUNTOS NEGROS E IMPUREZAS DE LA PIEL, MEDIANTE UNA LIGERA SUCCION QUE FACILITA LA SALIDA DEL BARRO, FORUNCULO O COMEDON, DEJANDO LA PIEL CON UNA APARIENCIA MAS LIMPIA. NO ES UN EQUIPO DE USO MEDICO Y NO SE RECOMIENDA SU USO EN PIELES HERIDAS O MALTRATADAS. MODO DE USO PREVIO AL PRIMER USO, INSERTE DOS BATERÍAS AA PRUEBE EL DISPOSITIVO EN EL BRAZO PARA DETERMINAR SI LA PIEL RESPONDE AL TRATAMIENTO LAVE SU PIEL CON AGUA CALIENTE ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO PARA FACILITAR LA APERTURA DE POROS Y LA REMOCIÓN DE IMPUREZAS USE SOLAMENTE EN LA ZONA T DEL ROSTRO DESLICE SUAVEMENTE EL DISPOSITIVO EN EL ROSTRO UTILIZANDO LA BOQUILLA ADECUADA NO REPITA O TRATE UN ÁREA POR MUCHO TIEMPO POQUE PODRÍA CAUSAR IRRITACIÓN DESPUÉS DE ESTE PROCESO PUEDE UTILIZAR UN SERUM O SUAVIZANTE QUE DESEE | UN LIMPIADOR Y 4 CABEZALES, UN LIMPIADOR Y 4 BOQUILLAS, UN LIMPIADOR. | R99072-1: BLACKHEADS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211220482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-28 | LIMPIADOR DE LENGUA | LA TORTUGA Y LA LIEBRE | SI | Producto para el cuidado bucal, destinado a limpiar la lengua, inhibir el mal aliento y reducir el crecimiento bacteriano. | Por Unidad | Número de modelo: 100 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto LIMPIADOR DE LENGUA, MARCA: LA TORTUGA Y LA LIEBRE se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio | I
20221005549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-28 | GOTINAL MAR SOFT / SOLUCIÓN HIPERTÓNICA DE AGUA DE MAR | GOTINAL® MAR SOFT | SI | HIGIENE NASAL DIARIA EN NIÑOS Y ADULTOS. HUMIDIFICA LA MUCOSA NASAL. AUXILIAR COMO DESCONGESTIONANTE DE LAS VÍAS NASALES CUANDO LA NARIZ ESTÁ TAPADA, CALMANTE Y SUAVIZANTE DE LA MUCOSA NASAL. AUXILIAR PARA EL ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS DE RESFRIADO. | CAJA CON FRASCO DE ALUMINIO CON 50 ML Y 100 ML. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto GOTINAL MAR SOFT / SOLUCIÓN HIPERTÓNICA DE AGUA DE MAR MARCA: GOTINAL® MAR SOFT se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III” | III
20221006558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-28 | COMPRESA FRÍO CALOR | FH BELLEZA EN FRÍO. | NO | LAS COMPRESAS FRÍO CALOR SON COJINES RELLENOS DE GEL QUE UNA VEZ COLOCADOS EN LA NEVERA O AL BAÑO DE MARÍA RECIBEN LA CONDICIÓN TÉRMICA DEL FRÍO O DEL CALOR Y POR MEDIO DE ELLAS MANTIENEN DICHA CONDICIÓN POR UN TIEMPO. SE USAN PARA GENERAR SENSACIÓN DE BIENESTAR AL USAR EL FRÍO O EL CALOR. | LA PRESENTACIÓN COMERCIAL SE ADJUNTA EN IMÁGENES DE EMPAQUE ES UNA COMPRESA FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE PLÁSTICO CON REFUERZO TEXTIL PARA LA LÍNEA FRÍA Y CLEAR TRANSPARENTE PARA LA LÍNEA GLACIAL Y SUBLIMADA, SELLADO CON ALTA FRECUENCIA QUEDA UN COJÍN DE GEL ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO EN LAS QUE SE PRETENDE UTILIZAR. EMPACADO EN BOLSAS DE TELA NO TEJIDA. | ANTIFAZ, COJÍN HOY & COLD, COJIN MULTIUSOS 12X18 CMS, COJIN MULTIUSOS 15X23 CMS, COJIN MULTIUSOS 23X29 CMS, COJIN MULTIUSOS 36X18 CMS, COJIN MULTIUSOS 36X28 CMS, COJIN MULTIUSOS 8X12 CMS, THERMODOT TALLA S - M Y L, ANTEOJOS GLACIAL, DISCOS FRÍOS PARA SENOS”. | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | N/A
20221016516 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-28 | PRO MASK/ MASCARILLA SANITARIA TIPO I/ | PRO MASK LIVINGUARD | NO | Las mascarillas tipo I están destinadas a reducir el riesgo de propagación de infecciones, especialmente en situaciones epidémicas y pandémicas. | Mascarilla reusable, disponible en 4 colores y en tallas S-XL | Disponible en 4 colores (verde, azul, rojo, negro) y tallas S-XL | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto PRO MASK/ MASCARILLA SANITARIA TIPO I/ MARCA: PRO MASK LIVINGUARD y teniendo presente lo declarado en la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 19 de 2020, mediante la cual indica: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto TAPABOCAS, MARCA: CHT-FENEL, con los Modelos: PRO HEATL 98, DUAL, ECO 96, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos. En este sentido, es importante recordar en general que los tapabocas de tela o textil (llamados también mascarillas higiénicas o cubre bocas), con o sin filtro o que cuenten en su diseño por lo menos con una capa de tela, que presenten propiedades lavables o reutilizables, no están enmarcados en la definición de Dispositivo Médico. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211247893 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | BIOXTRA DRY MOUTH MILD TOOTHPASTE - CREMA DENTAL SUAVE | BIOXTRA | NO | La Crema Dental Suave para Boca Seca BioXtra complementa suavemente la saliva natural al regular el microentorno de la boca. La formulación de sabor suave protege contra la acumulación de placa, fortalece el esmalte, ayuda a prevenir la formulación de caries dentales y alivia los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Ayuda a mantener una boca sana y promueve un aliento fresco. La Crema Dental Suave para Boca Seca BioXtra tiene un efecto de baja espuma. Una pasta blanca en un tubo de aluminio a prueba de manipulaciones con tapón de rosca embalado en una caja exterior. Cada tubo contiene 50 ml de pasta de dientes. El mini producto contiene 15 ml. El uso previsto es aliviar los síntomas y efectos de todos los que sufren de xerostomía, ya sea debido a afecciones médicas, tratamientos o intervenciones médicas. Los productos pueden ser utilizados directamente por el paciente o aplicados por los médicos en un entorno clínico. | 50mL - 15 mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante las Direcciones de: 1. Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. y 2. Dirección de medicamentos | N/A
20211247940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | BIOXTRA DRY MOUTH ULTRA MILD MOUTHRINSE - ENJUAGUE BUCAL / BIOXTRA | N/A | NO | El Enjuague Bucal Ultra Suave para Boca Seca BioXtra complementa la saliva natural al regular el microentorno de la boca. La fórmula de sabor suave fortalece el esmalte, ayuda a combatir la formulación de la caries dental y alivia los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Ayuda a mantener el equilibrio de su boca y limpia, refresca y lubrica su boca. El Enjuague Bucal Ultra Suave para Boca Seca Bioxtra no contiene alcohol ni mentol. Un líquido azul claro y transparente en una botella de plástico a prueba de manipulaciones con tapa de rosca y tapón dosificador. Cada frasco contiene 250 ml de enjuague bucal. El mini producto contiene 30 ml. El uso previsto es aliviar los síntomas y efectos de todos los que sufren de xerostomía, ya sea debido a afecciones médicas, tratamientos o intervenciones médicas. Los productos pueden ser utilizados directamente por el paciente o aplicados por los médicos en un entorno clínico | 250 mL - 30 mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante las Direcciones de: 1. Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. y 2. Dirección de medicamentos | N/A
20221009186 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | CUERPO PINZA | N/A | NO | CUERPOS DE PINZA USADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PINZA REDUCCIÓN CON GUÍA 3 MM, INSTRUMENTAL USADO PARA LA APLICACIÓN DE IMPLANTES EN CIRUGÍA DE ORTOPEDIA. AL CUERPO PINZA SE LE FABRICA Y ACONDICIONA UN ADAPTADOR DE REDUCCIÓN POSTERIORMENTE PASA POR PROCESOS DE ACABADO SUPERFICIAL (PULIDO CON LIJA), CONTROL CALIDAD, LIMPIEZA, MARCADO Y EMPAQUE. EL PRODUCTO FINAL TERMINADO SERÍA UN DISPOSITIVO MÉDICO CLASE I DE USO TRANSITORIO USADO PARA SUJETAR TEJIDO O FRAGMENTOS ÓSEOS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y ESTARÍA AMPARADOS BAJO UN REGISTRO SANITARIO. | EMPAQUE PLÁSTICO DE POLIETILENO, NO ESTÉRIL, 1 UNIDAD POR EMPAQUE. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211283359 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | MATERIAL PÁSTICO PARA LABORATORIO - TUBOS PARA CENTRÍFUGA Y MICROCENTRÍFUGA | USA SCIENTIFIC / NEST / BIOLOGIX | NO | Los tubos cónicos de centrifuga y microcentrífuga son hechos de polipropileno de grado médico resistente y transparente, son tubos tubos cónicos o autosostenible desde 0.2 ml hasta 50 ml disponibles; con área de escritura en algunos casos para marcar fácilmente. Los tubos de 15 y 50 ml tienen tapa de diseño de doble rosca reduce la rosca cruzada; las tapas se abren y cierran fácilmente, las tapas son planas, están esterilizados con radiación gamma, no pirogénica, libres de ARNasas y DNasas. Estables de -20 ° C a 121 ° C (excepto tapa plana), los tubos de 15 ml y 50 ml pueden soportar una centrifugación de 8.400 y 9.400 RCF respectivamente. Los tubos de micro centrifuga generalmente tienen paredes transparentes que permiten una fácil visualización del contenido, tienen pestaña biselado para una cómoda operación con una sola mano, área de escritura y tapa plana o tipo domo, estables de -20 °C a 121 °C, pueden soportar una centrifugación a alta velocidad de 20.000 RCF, generalmente son son libres de RNasas y DNasas y pirógenos, y estériles. | Paquetes o rack x 50, Paquete o rack x 25, Paquete x 500, Paquete x 200, paquete x 1000. | NEST: 601001, 601002, 602001, 602002, 601201, 602201, 605001, 615001, 620011, 603011, 605601, 615601, 620611, 615401, 605401, 603111, BIOLOGIX: 10-9151, 10-9152, CTW00150, 10-9501, 10-9502E, 10-9815, 10-9850, 10-0151, 10-0152, 10-0501, 10-0502, 10-0815, 10-0850, las referencias 80-0500, 80-1500, 80-1500, 80- 1501, 80-1502, 80-1503 son libres de RNasas y DNasas; 80-1500S, 60-0082, 60-0182, 60- 0282, 60-0383, 60-0482, 60-0002, 60-0102, 60-02022, 60-03022, 60-0402, 60-0088, 60-0188, 60-388, 60-0488, 60-0008, 60-0108, 60-0208, 60-0308, 60-0408, 81-0053, 81-0054, 81-0055, 81-0056, 81-0153, 81-0154, 81-0203, 81-0204, 81-0205, 81-0000, 81-0001, 81-0002, 81-0003, 81-0004, 81-0005, 81-0006, 81-7053, 81-7054, 81-7055, 81-7056, 81-7153, 81-7154, 81-7203, 81-7204, 81-7205, 81-8204, 88-321X, 88-320X, 88-350X, 81-621X, 81-620X, 88-650X, 88- 600X, 88-005XZ, 88-010X, 88-020X, 88-021X, 88-050X. USA -SCIENTIFIC: 1402-1800, 1402-1808, 1402-1880, 1402-2300, 1402-2380, 14022400, 1402-2408, 1402-2500, 1402-2580, 1402-2600, 1402-2700, 1402-2708, 1402-2800, 1402-2900, 1402-2908, 1402-3500, 1402-3508, 1402-3600, 1402-3700, 1402-3900, 1402-4300, 1402-4308, 1402-4700, 1402-4708, 1402-4780, 1402-8100, 1402-8108, 1402-8120, 1405-0000, 1405-1548, 1405-2600, 1405-4700, 1405-8100, 1405-8108, 1405-9700, 1405-9701, 1405-9702, 1405-9703, 1405-9704, 1405-9705, 1405-9706, 1405-9707, 1405-9708, 1405-9710, 1405-9799, 1406-0599, 1410-7310, 1410-7410, 1412-9100, 1414-2700, 1414-5500, 1415-1448, 1415-2500, 1415-2501, 1415-2502, 1415-2503, 14152504, 1415-2505, 1415-2506, 1415-2507, 1415-2508, 1415-2600, 1415-2608, 1415-3500, 1415-3707, 14154700, 1415-8300, 1415-8700, 1415-8701, 1415-8702, 1415-8703, 1415-8704, 14515-8705, 1415-8706, 1415-8707, 1415-8710, 1415-8799, 1415- 9301, 1415-9700, 1415-9701, 1415-9702, 1415-9703, 1415-9704, 1415-9705, 1415-9706, 1415- 9707, 1415-9710, 1415-9799, 1418-7310, 1418-7410, 1418-8310, 1418-8410, 1420-2600, 1420- 2700, 1420-4700, 1420-8700, 14208701, 1420-8702, 1420-8703, 1420-8704, 1420-8705, 1420- 8706, 1420-8707, 1420-8710, 1420-8799, 1420-9100, 1420-9300, 1420-9301, 1420-9302, 1420- 9304, 1420-9305, 1420-9306, 1420-93088, 1420-9399, 1420-9410, 1420-9600, 1420-9700, 1420-9701, 1420-9702, 1420-9703, 1420-9704, 1420-9705, 1420-9706, 1420-9707, 1420-9710, 1420-9799, 1602-4300, 1605-0000, 1605-0001, 1605-0002, 1605-0004, 1605-0005, 1605-0006 1605-0007, 1605-0099, 1615-5500, 1615-5501, 1615-5502, 1615-5504, 1615-5505, 1615-5506, 1615-5507, 1615-5510, 1615-5520, 1615-5599, 1620-2700, 1620-2707, 1620-2720, 1620-2720, 1680-5500. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: Las referencias aprobadas en el presente certificado corresponden exclusivamente para el producto TUBOS PARA CENTRÍFUGA Y MICROCENTRÍFUGA, ya que la “CENTRIFUGA”, debe contar con registro sanitario. | N/A
20211297480 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | LAMINAS UNISYSTEM - LAMINAS PARA ANÁLISIS CONSISTENTE DE ORINA | EPREDIA / SHANDON | NO | LAMINAS PARA USO EN PRUEBAS DE SEDIMENTOS DE ORINA Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA | CAJA x 100 UNIDADES | 200219 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221009184 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | CUERPO FRESA | N/A | NO | CUERPO DE FRESAS USADOS PARA LA FABRICACIÓN DE FRESAS, INSTRUMENTAL USADO PARA LA APLICACIÓN DE IMPLANTES EN CIRUGÍA DE ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL. EL CUERPO DE FRESA PASARÍA POR PROCESOS DE CONTROL CALIDAD, LIMPIEZA, MARCADO Y EMPAQUE. EL PRODUCTO FINAL TERMINADO SERÍA UN DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIA DE USO TRANSITORIO USADO PARA PERFORAR HUESO EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y MAXILOFACIAL Y ESTARÍAN AMPARADOS BAJO UN REGISTRO SANITARIO. | EMPAQUE PLÁSTICO DE POLIETILENO, NO ESTÉRIL, 1 UNIDAD POR EMPAQUE. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221010540 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE / NON - SKID SHOE COVER - GORRO TIPO ORUGA/ MOB CAP | M&H CARE | NO | Polainas: protección y cobertura de los zapatos para evitar la contaminación directa con el piso. Gorro: protección y cobertura de la cabeza y oídos evitando la contaminación de la zona de atención. | Polainas: Bolsa x 50 pares (100 unidades); Gorro: Bolsa x 100 Unidades. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: El presente certificado ampara referencias de gorros y polainas, únicamente NO ESTÉRILES. | N/A
20211223247 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO - CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | NEODENT | NO | Los materiales odontológicos Neodent son de uso exclusivo en laboratorio, Indicados para servir como apoyo en la capacitación, planeación y ayuda a los profesionales de la salud en la preparación de sus actividades odontológicas. Prohibido su uso en humanos. Son de uso exclusivo en laboratorio y no tienen contacto con el paciente. | Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico o en película plástica | 131.349 ZI DEMONSTRATION BOX 131.343 IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.3X13 DEMOSTRACIO 131.335 CICATRIZA IMPLANTE ZIRCO 4.5X2.5 DEMO 131.341 TORNILLO COBERTURA IMPLANTE ZIRCO DEMO 131.336 TRANSF. ESCANEADO IMPLANTE ZIRCO DEMO 131.334 ANALO. REPOSI. HIBRI. IMPLANTE ZIRC DEMO 131.337 TRANSF. IMPRES. EXACT IMPL. ZIRCO. DEMO 131.338 TRANSF. IMP. IMPL. ZIRCO CUB. ABI. DEMO 131.339 MUNON CR EN PEEK REGULAR ALT2.5 DEMO 131.342 BASE DE ZIRCONIO 4.5X4.0X2.5 DEMO 120.084 BLOQUE DE HUESO ZI 2 DENSIDADES 131.346 MACRO BASE DE ZIRCONIO 4.5X4.0X2.5 131.348 MACRO IMPLANTE DE ZIRCONIO 4.3X10 (1/4) 131.277 MACRO LLAVE DIGITAL NEO MEDIA 131.380 MACRO TORNILLO ZI 120.087 MACRO MODELO PARA PACIENTES 120.089 MAXILAR GM MODULO PARA FLUJO PROTESICO 120.078 MALETA DE VENTAS 120.079 CAJA PARA HANDS ON QUIRURGICO 120.080 CAJA PARA HANDS ON PROTETICO 120.081 FLUJO PROTETICO GM 120.085 MAXILAR NEOARCH PARA HANDS ON 120.086 MAXILAR 120.088 MAXILAR PARA HANDS ON PROTESICO 131.351 DEMONSTRACAO IMPL HELIX HE (4.1)4.0X11.5 131.373 DEMO IMPLANTE ZYGOMA GM 4.0X45 131.375 MAXILA EDENTULA NEOARCH PARA HANDS ON 131.376 SOPORTE PARA MAXILA NEOARCH 120.090 MAXILA EASYGUIDE 120.091 GUÍA QUIRÚRGICO PARA HANDS-ON EASYGUIDE 120.092 FLUJO PROTETICO GRAND MORSE 131.395 MÓDULO MACRO GRAND MORSE (5:1) 131.390 IMPLANTE DEMO HELIX GM 3.75X11.5 131.391 MACRO MINIPILAR GM 17 TORN EXT 3.5 (5:1) 131.392 MACRO PARAFUSO NEO GM (5:1) 131.277 MACRO LLAVE DIGITAL NEO MEDIA 131.288 MACRO IMPLANTE HELIX GM, , 4.3X13(5X) 131.396 MACRO TIBASE GM TORN EXT 5.5X6X2.5 (5:1) 131.381 DEMO COMPONENTE SMART GM 4.5X2.5 131.379 DEMO EASYPACK HELIXGM4.3X11.5/SMT4.5X2.5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211251436 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | TAFFIX/ DISPOSITIVO DE AEROSOL EN POLVO NASAL | N/A | NO | *El uso indicado del dispositivo de aerosol en polvo nasal Nasus (Taffix) es para eliminar partículas del aire para fines médicos. *El dispositivo de aerosol en polvo nasal Nasus (Taffix) está indicado para uso sin prescripción médica. *El dispositivo de aerosol Taffix (Polvo) está indicado para uso como barrera protectora mecánica contra alergenos y virus en la cavidad nasal. *Para proteger contra virus aerotransportados, Taffix debe ser usado antes de la exposición a ambientes de alto riesgo donde el virus puede encontrarse en el aire, como lugares públicos (por ejemplo, supermercados, farmacias, escuelas, gimnasios, aviones, etc.) o al reunirse con personas externas a los miembros aislados del hogar. *Taffix es para uso intermitente: úselo cuando esté en áreas concurridas. No hay necesidad de usarlo en casa o cuando no está expuesto a otras personas que puedan contagiarlos. | Unidad de 1000mg, Paquete de 4 Unidades de 1000mg c/u, Unidad de 700mg | Taffix Ref # 1841600 Taffix Family Ref # 1841603 Taffix Travel Ref # 1841602 | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No. 21 de fechas 15 y 16 de diciembre de 2021, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “(…) 3.19. Lucía Ayala Rodríguez Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto, en el sentido de establecer sí el producto TAFFIX/ DISPOSITIVO DE AEROSOL EN POLVO indicado como barrera protectora mecánica contra alérgenos y virus en la cavidad nasal, para eliminar partículas del aire para fines médico, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 “ por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que teniendo en cuenta la indicación de uso y composición, el producto TAFFIX/ DISPOSITIVO DE AEROSOL EN POLVO, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. (…)”. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO ANTE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS, YA QUE POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SU PRODUCTO PODRÍA SER CONSIDERADO UN MEDICAMENTO. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211252280 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | BIOXTRA DRY MOUTH GEL MOUTHSPRAY - GEL SPRAY | BIOXTRA | NO | El Gel Oral para Boca Seca BioXtra actúa como un sustituto eficaz de la saliva natural al regular el microentorno de la boca. La fórmula única contiene humectantes intensivos que calman y lubrican durante horas a la vez y alivian los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Ayuda a promover dientes sanos y encías cómodas. Un gel incoloro e inodoro en un tubo resellable de aluminio con sello a prueba de manipulación y tapa de rosca embalado en una caja rectangular exterior. Cada tubo contiene 40 ml de gel. El mini producto contiene 15 ml. El uso previsto es aliviar los síntomas y efectos de todos los que sufren de xerostomía, ya sea debido a afecciones médicas, tratamientos o intervenciones médicas. Los productos pueden ser utilizados directamente por el paciente o aplicados por los médicos en un entorno clínico | 50mL | EL producto para su análisis no tiene Referencias y/o modelos Adjuntamos Carta base donde describimos los documentos soporte enviados por el fabricante | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211252287 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL - GEL ORAL | BIOXTRA | NO | El Gel Oral para Boca Seca BioXtra actúa como un sustituto eficaz de la saliva natural al regular el microentorno de la boca. La fórmula única contiene humectantes intensivos que calman y lubrican durante horas a la vez y alivian los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Ayuda a promover dientes sanos y encías cómodas. Un gel incoloro e inodoro en un tubo resellable de aluminio con sello a prueba de manipulación y tapa de rosca embalado en una caja rectangular exterior. Cada tubo contiene 40 ml de gel. El mini producto contiene 15 ml. El uso previsto es aliviar los síntomas y efectos de todos los que sufren de xerostomía, ya sea debido a afecciones médicas, tratamientos o intervenciones médicas. Los productos pueden ser utilizados directamente por el paciente o aplicados por los médicos en un entorno clínico | 40 ml - 15 ml | EL producto para su análisis no tiene Referencias y/o modelos Adjuntamos Carta base donde describimos los documentos soporte enviados por el fabricante | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante las Direcciones de: 1. Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. y 2. Dirección de medicamentos | N/A
20211287439 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-01-31 | CASO FIRST FIT | PHIBO | NO | Un caso first fit implementa una planificación completamente digital, convirtiéndola en caso físico que contiene dispositivos médicos (Carillas por 6, 8 o 10 coronas) que le permiten al odontólogo hacer restauraciones dentales con un proceso 100% guiado con la máxima precisión, resultados eficientes, consistentes y mínimamente invasivos en una sola cita de preparación y colocación. | Kit First Fit (por 6, 8 o 10 coron | Caso FirstFit (por 6, 8 o 10 coronas), compuesto por: Modelo Impreso Guías de Corte Carillas de Emax Férula de Posicionamiento Férula de Protección Nocturna Carilla de Prueba de Color Mockup Biofuncional Mockup Impreso Motivacional (DIM) Corona y/o póntico provisional-test de ajuste en PMMA Férula de gingivectomia Coronas y/o Póntico de Zirconio Coronas y/o Póntico de Cromo Cobalto Coronas y/o Póntico de Emax | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221009465 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | TARJETA ELECTRÓNICA / TARJETA ELECTRÓNICA | COMPUTROL | NO | Tarjeta de circuito impreso usada para realizar ensayos técnicos en equipos como ventiladores, siendo la encargada de establecer un bus de comunicación entre los componentes. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221010297 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | UNIDOS / ELECTROMETROS PARA DOSIMETRIA | PTW | NO | El UNIDOS es un electrómetro concebido como conjunto de medida en un sistema dosimétrico con finalidad de uso en radioterapia. Es un dosímetro controlado por microprocesador para mediciones de dosis y de tasa de dosis en radioterapia y diagnóstico radiológico. UNIDOS no ha sido concebido para entrar en contacto con el paciente y no está permitido su uso en el entorno del paciente. Dentro de la carcasa del equipo se aloja la electrónica para generar la alta tensión y el electrómetro. La pantalla táctil permite visualizar los resultados de la medición y controlar el dispositivo. Al conectar un detector al UNIDOS, este suministra corriente tan pronto como la radiación ionizante esté presente. Esta corriente se amplifica en el electrómetro, se convierte si es necesario y se muestra en la pantalla. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221010469 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | ULTRACONGELADOR BOREAS – ULTRACONGELADOR | TELSTAR | SI | Almacenamiento de muestras de laboratorio que requieren ser almacenadas a temperaturas ultrabajas, de -86°C a - 50°C. | Equipo | Boreas U445 Boreas U570 Boreas U830 Boreas C370 Boreas C620 Boreas C820” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto ULTRACONGELADOR BOREAS – ULTRACONGELADOR – Marca: TELSTAR, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (...)” | IIa
20221011492 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | ETIQUETA ADHESIVA EN ROLLO | KEY SURGICAL | SI | Etiqueta en rollo continuo, con doble adhesivo. Con codificación de color indicativo del método de esterilización. Para uso en la identificación, registro y seguimiento del material que se procesa en la central de esterilización. Empleado en el etiquetado exterior del embalaje (bien sea blando o rígido) en el que se empaca el material quirúrgico durante su ciclo de reprocesamiento en la central de esterilización, para identificación y/o descripción del material contenido en el paquete. | Rollo | 04145 70 mm 76 mm 80 m Vapor Rosado a café 04045 70 mm 50 mm 80 m Vapor y ETO Rosado a café y violeta a verde 04097 70 mm 50 mm 30 m Peróxido H2O2 Amarillo a azul 04297 70 mm 76 mm 30 m Peróxido H2O2 Amarillo a azul 04307 70 mm 76 mm 80 m Vapor y FO Rosado a café y blanco a rojo 04336 70 x 35 mm 40 mm 1000 und Vapor Rosado a café | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20211292971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | Tubos | Biologix | SI | Los tubos están diseñados para avanzar en la investigación y se utilizan en laboratorios de todo el mundo. Lo tubos de Biologix, aseguran una alta calidad y resultados consistentes y fiables. | Paquete / caja | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "Tubos, Marca: Biologix" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | N/A
20211188265 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | DECOLONIZADOR NASAL | N/A | NO | Solución antibacterial a base de alcohol 65% V/V para aplicación en el interior de las fosas nasales, elimina el 99,9% de las bacterias*. Esta formulado con glicerina y aceites de origen vegetal con función humectante y emoliente de la piel. | El producto Decolonizador Nasal se presenta en bolsa de polipropileno conteniendo en su interior: Envase en PEAD x 5ml y 4 hisopos de algodón estériles. | N/A | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No. 21 de fechas 15 y 16 de diciembre de 2021, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “(…) 3.20. Lucía Ayala Rodríguez Directora Técnica de Dispositivos Médiocs y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto, en el sentido de establecer sí el producto DECOLONIZADOR NASAL utilizado como Solución antibacterial a base de alcohol 65% V/V para aplicación en el interior de las fosas nasales, eliminando el 99,9% de las bacterias, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 “ por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”. Para tal fin se anexa la información allegada por el usuario con el radicado 20211188265. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que teniendo en cuenta la indicación de uso y composición, el producto DECOLONIZADOR NASAL, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. (…)”. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO ANTE LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS, YA QUE POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SU PRODUCTO PODRÍA SER CONSIDERADO UN MEDICAMENTO. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221009047 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | BOLSAS TERMICAS / BOLSAS TERMICAS PARA PRODUCTOS TERMOSENSIBLES. | ZUPEG | NO | Bolsas para aislar térmicamente y proteger de las condiciones de humedad productos termosensibles como medicamentos, alimentos, flores, entre otros. También se puede adicionar como protección a los geles refrigerantes rígidos o flexibles. | Caja x 1000, 750, 500, 250 y 100 bolsas térmicas. | 20X20 cm 20x30 cm 20x35 cm 57x40 cm 80x70 cm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221009051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | ACUMULADORES / GEL REFRIGERANTE EN ENVASE RIGIDO Y FLEXIBLE. | ZUPEG | NO | Insumos para mantener temperaturas de congelación, refrigeración y ambiente durante el transporte de productos termosensibles como medicamentos, alimentos, flores entre otros. | Caja con 12, 18, 28, 45 y 75 geles flexibles. Caja con 20 y 58 pilas rígidas. | ACU-Z1700 Azul ACU-Z1700 Amarillo PCM 22 ACU-Z1700 Verde PCM 05 ACU-Z1700 Rojo PCM-21 ACU-RGD-575 ACU-RGD-575 PCM 03 ACU-FLX-300 (150 g, 300 g, 500 g, 800 g, 1000 g) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221009067 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | PHANTOM DE AGUA / BEAMSCAN | PTW | NO | El sistema de maniquí de agua de (BEAMSCAN) está diseñado para mediciones de dosimetría en el contexto de un sistema de radioterapia. El dispositivo está diseñado para determinar las características del haz de un sistema de radioterapia (adquisición de datos del haz) durante la puesta en servicio y/o para procedimientos de control de calidad periódicos según el plan de aseguramiento de calidad del físico médico responsable. El sistema BEAMSCAN está compuesto por un tanque de PMMA con un mecanismo de movimiento y un detector de radiación. Los otros componentes principales son un carro elevador con electrómetro incorporado y la unidad de control con un aparato de control manual (El carro elevador incluye un deposito de agua). El sistema completo se controla mediante un software de visualización y procesamiento de datos. El sistema BEAMSCAN está previsto para fines de control de calidad y no debe ser utilizado en presencia del paciente. | UNIDAD | L981474 BEAMSCAN water phatom complete L981475 BEAMSCAN water phatom complete L981476 BEAMSCAN water phatom complete ACCESORIOS TN30013 Farmer type chamber 0.6 cm3, waterproof TL30013 Farmer type chamber 0.6 cm3, waterproof TM30013 Farmer type chamber 0.6 cm3, waterproof TW30013 Farmer type chamber 0.6 cm3, waterproof TN30010-1 Farmer chamber 0.6 cm 3, PMMA/AI, 1m TW30010-1 Farmer chamber 0.6 cm 3, PMMA/AI, 1m TM30010-1 Farmer chamber 0.6 cm 3, PMMA/AI, 1m TN30012-1 Farmer chamber 0.6 cm3, C/AI, 1 m TW30012-1 Farmer chamber 0.6 cm3, C/AI, 1 m TM30012-1 Farmer chamber 0.6 cm3, C/AI, 1 m TN34001 Roos electron chamber 0.35 cm3 TW34001 Roos electron chamber 0.35 cm3 TM34001 Roos electron chamber 0.35 cm3 TN34045 Advanced Markus electron chamber 0.02 cm3 TW34045 Advanced Markus electron chamber 0.02 cm3 TM34045 Advanced Markus electron chamber 0.02 cm3 TN34091 T-REF chamber 10,5 cm3 with holder TW34091 T-REF chamber 10,5 cm3 with holder TM34091 T-REF chamber 10,5 cm3 with holder TW31021 Semiflex 3D chamber 0.07 cm3 TM31021 Semiflex 3D chamber 0.07 cm3 TN31021 Semiflex 3D chamber 0.07 cm3 TL31021 Semiflex 3D ion chamber 0.07 cm3 TN31010 Semiflex chamber 0.125 cm3 TW31010 Semiflex chamber 0.125 cm3 TM31010 Semiflex chamber 0.125 cm3 TN31013 Semiflex ion chamber 0.3 cm3 TW31013 Semiflex ion chamber 0.3 cm3 TM31013 Semiflex ion chamber 0.3 cm3 TN31023 PinPoint chamber 0.015 cm3 TW31023 PinPoint chamber 0.015 cm3 TM31023 PinPoint chamber 0.015 cm3 TN31022 PinPoint 3D chamber 0.016 cm3 TW31022 PinPoint 3D chamber 0.016 cm3 TM31022 PinPoint 3D chamber 0.016 cm3 TN31015 PinPoint chamber 0.03 cm 3 TW31015 PinPoint chamber 0.03 cm 3 TM31015 PinPoint chamber 0.03 cm 3 TN60016 Dosimetry Diode P TW60016 Dosimetry Diode P TM60016 Dosimetry Diode P TN60019 microDiamond TW60019 microDiamond TM60019 microDiamond TN60023 microSilicon TW60023 microSilicon TM60023 microSilicon TN60022 microSilicon X TW60022 microSilicon X TM60022 microSilicon X SOFTWARE S080054 BEAMSCAN software S070027 Track-it software S0845 MEPHYSTO mc2 software TM41047 BEAMSCAN Control Unit TW41047 BEAMSCAN Control Unit T41013 TBA CONTROL UNIT T61002 BEAMSCAN Temperaure sensor | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221009183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | THERMAL CYCLER – TERMO CICLADOR | NANBEI | NO | Equipo utilizado para generar un gran número de copias de un determinado fragmento de ADN. Este instrumento se utilizará para la investigación en laboratorios, universidad, institución de investigación, alimentos, etc., y no para el diagnóstico in vitro. | Equipo compacto con sus repuestos y accesorios | GE9612 T-S” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221010035 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | Focused-ultrasonicator for Sample Preparation usign Adaptive Focused Acoustic® (AFA®) - Focalizador ultrasónico para Preparación de muestras con Adaptative Focused Acoustic® / Focalizador Ultrasónico | Covaris | NO | Los M220 y ME220 Focused-ultrasonicator se basan en la tecnología de acústica focalizada adaptativa (AFA) de Covaris. Estos instrumentos están diseñados para proporcionar a los investigadores una herramienta integrada e independiente para ser utilizada en el entorno del laboratorio. El instrumento es ideal para quienes trabajan con el cizallamiento del ADN y la preparación de muestras. El sistema está compuesto por el Sistema de Tratamiento, que suministra la energía acústica a la muestra, el Sistema de Seguridad, que protege a los usuarios del contacto involuntario con la energía acústica de alta intensidad y el Ordenador y el Software de Aplicación, que proporciona a los usuarios una interfaz para controlar el dispositivo. El proceso Covaris utiliza energía acústica focalizada adaptativa para controlar con precisión la cavitación y el flujo acústico dentro del recipiente de tratamiento de la muestra de forma isotérmica y sin contacto. La energía acústica focalizada se genera y se entrega a muestras individuales. La energía mecánica impartida a la muestra da lugar a una serie controlada de eventos de compresión y rarefacción | Un equipo de mesa con ordenador portátil con adaptador de CA, cables y accesorios | Ref. M220 - Focused-ultrasonicator for Sample Processing using Adaptive Focused Acoustic® (AFA®) - Focalizador Ultrasónico para el Procesamiento de muestras mediante Adaptive Focused Acoustic® (AFA®) Ref. ME220 - Focused-ultrasonicator for High Performance Sample Preparation using Adaptive Focused Acoustic® (AFA®) - Focalizador ultrasónico para Procesamiento de muestras de alto rendimiento mediante Adaptative Focused Acoustic® NOTA: LAS REFERENCIAS AMPARADAS EN LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SOLO PODRÁN SER USADAS EN PROCEDIMIENTOS INVESTIGACIÓN, “For research only”, Y NO PODRÁN SER USADAS EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211253628 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | MASAJEADOR / ESTIMULADOR CERVICAL | N/A | NO | Completar. Masajeador de cuello de uso doméstico, dimensiones: LARGO: 15.7 CMI ANCHO MÍNIMO: 13.5 CM ANCHO MÁXIMO: 26CM ALTO: 5CM; NETO: 116 GRS; Pais de origen; china Humedecer la piel con una toalla húmeda, poner el producto en la zona a masajear y encenderlo. El producto tiene seis niveles de intensidad para su funcionamiento. Masajear y relajar los músculos del cuello, | UNIDAD | REFERENCIA: FZ184074 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211237872 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | DERMÓGRAFO / MARCA DEL PRODUCTO:BIOTOUCH, MERLIN, MOSAIC, BIOMASER, DR PEN, MYM, BEAUTYPLUS, MICROINSUMOS, MOLEPEN, BAODAI, JULONG, INFINITY, YIWU, PMU, GENCELLENT, ARTMEX, DRAGON, GOLDEN DRAGÓN, CHARME, CLASSICAL, PERMANENT MAKE UP, MAKE UP, BLACK PEARL, LIBERTY, TATTOO, TATTO MAKE UP, PERMABLEND, MICROBLADING, TATTOO DIGITAL, CHARMANT I, CHARMANT II, CHAR4, PRINCESS, PERLA NEGRA, P300, P70, P90, GABRY, CHARMER PRINCESSES, P500. | N/A | NO | Empleado para tatuajes pequeños, maquillaje permanente y semipermanente en cejas, labios, ojos, delineador de ojos, Micropigmentación en cejas, Micropigmentación capilar, BB Glow. Bolígrafo cómodo y ligero que permite una agilidad continúa en sesiones prolongadas. Frecuencia de la aguja preestablecida para un procedimiento específico, es decir, cejas, delineadores ojos, labios. | CAJA X UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211302811 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | SEALSAFE / SELLADOR DE BIOMUESTRAS AL VACIO | MILESTONE | NO | SISTEMA AUTOMÁTICO CON BOLSAS EXCLUSIVAS QUE CONTIENEN LAS BIOMUESTRAS CON LOS FIJADORES NECESARIOS EN FORMA ESTANDARIZADA Y DOCUMENTADA PARA PREPARAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS HISTOLÓGICAS SELLADAS AL VACÍO. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211302819 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | "MASCARILLA DE 3 CAPAS /3 PLY FACE MASK/MASCARILLA" | N/A | SI | “Es una máscara protectora desechable, no médica. No está certificado para proteger a los usuarios u otras personas contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos que causan enfermedades. Es de un solo uso, sacar una mascarilla de la caja; colocar en las orejas y ajustarla a la cara; es de transpirabilidad fácil.” | “1 UNIDAD, 5 PC y 50 PC” | “La referencia 01-3098664” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " y de acuerdo con el ACTA No. 22 de la SALA EXTRAORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 9 y 10 de Diciembre de 2020, la cual menciona que, “… Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario…” Por lo anterior, el producto "MASCARILLA DE 3 CAPAS /3 PLY FACE MASK/MASCARILLA" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20211302854 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | COJINES THERAPY | BODY HELP ® | NO | “Los productos Therapy, marca Body Help®, se encuentran diseñados para uso externo, brindan descanso y confort a una parte del cuerpo de acuerdo con las necesidades del usuario final, por su composición los productos tienen la capacidad de mantener el frio o el calor proporcionando relajación.” | “EMPAQUE INDIVIDUAL” | “CMT: COJIN MULTIUSOS (DIFERENTES DIMENSIONES), CMT CO: COJÍN MULTIUSOS CON ORIFICIO, CMT P: COJÍN MULTIUSOS PORTABLE, CMT E: COJÍN MULTIUSOS ESPIRAL, CT E: COJIN ESPALDAR, CT L: COJÍN LUMBAR, CT C: COJÍN PARA CÓLICOS, CT PP: COJÍN PARA PAPADA, CT P: COJÍN PARA PIERNA. CT B: COJÍN PARA BRAZO, DT S: DISCO PARA SENO, DT G: DISCO PARA GLÚTEOS, FT: FAJÓN. CT O: COJÍN PARA OMOPLATO, CT TT: COJÍN TIPO TOBILLERA, CT PC: COJÍN PARA CUELLO, CT PM: COJÍN PARA MUÑECA, CT TR: COJÍN TIPO RODILLERA, CT PC: COJÍN PARA CODO, CT PH: COJÍN PARA HOMBRO, CT TB: COJÍN TIPO BANDA, AT: ANTIFAZ, CT PO: COMPRESA PARA OJOS. MT: MASCARA, AT CN: ANTIFAZ CON NARIZ. BFT: BRASIER FRÍO, BT: BANDA. CT TS: COJÍN TIPO SANDALIA” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211244642 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-01 | MASCARILLA 3 CAPAS DE USO CIVIL DESECHABLE/ MASCARILLA 3 CAPAS DESECHABLE USO CIVIL BFE 95%. | SANE BASE | SI | Las mascarillas están diseñadas para uso civil y/o industrial; no están indicadas para uso médico. Las mascarillas son adecuadas para uso en entorno civil donde no hay peligros asociados con salpicaduras de líquidos. Al ser de uso civil son de uso general no hospitalario o médico. Destinada para la población civil en general y para todas las empresas del sector industrial o administrativo. | CARTON 2500 UNIDADES EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS DE 50 UNIDADES. | N/A | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 22 de diciembre de 2020, conceptúa: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario” (subrayado y negrilla fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto MASCARILLA 3 CAPAS DE USO CIVIL DESECHABLE/ MASCARILLA 3 CAPAS DESECHABLE USO CIVIL BFE 95%, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...)” | I
20211238050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-02 | ROD .432 BLCK N86 XH / VARILLAS DE PLASTICO TIPO EPOXI CURADAS CON FIBRA DE CARBONO | AVIENT – GLASSFORMS. | NO | Proveer estructura y estabilidad a los armazones de fijación externa para estabilizar fracturas. Se utiliza en conjunto con otros dispositivos médicos como rótulas y tornillos óseos. Para el tratamiento de fracturas las varillas no tienen contacto directo con ninguna clase de tejido del cuerpo. En vez, fungen como elementos de soporte. Estas varillas se utilizan en el sector de la salud como un componente de fijadores externos ortopédicos debido a su bajo peso, alta rigidez y por la propiedad del material de dejar pasar la luz en imágenes de rayos X para visibilizar las fracturas. | Varillas de Ø11mm, Ø8mm y Ø4mm | ROD .152 BLCK M53 XH, ROD .312 CARBON BLCK N25 R6. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. Nota: Este producto se debe encontrar amparado en el registro sanitario del “SISTEMA DE OSTEOSISTESIS APENDICULAR”. | N/A
20221002920 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | SPECTRATINT | NEXGENOPTICAL | NO | EL SISTEMA DE TINTADO SPECTRATINT HA SIDO DESARROLLADO PARA BRINDAR A LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LENTES DE CONTACTO LA POSIBILIDAD DE PRODUCIR TINTES DE ALTA CALIDAD, DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA, USANDO CUALQUIER MATERIAL HIDROFÍLICO DESDE 38% HEMA HASTA MATERIALES CON EL MÁS ALTO CONTENIDO DE AGUA (HWC).. | KIT (ESTUCHE PORTATIL) | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221014770 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | PASTILLERO CORTADOR / Organizador de pastillas MARCA THG VIVO + RIVER SALUS BERRI. | N/A | NO | RECIPIENTE CON SISTEMA DE CORTADO DE MEDICAMENTO EN TABLETAS TIPO PASTILLA IDEAL PARA CUANDO SE REQUIEREN LA MITAD O UN CUARTO DE DOSIS DE TABLETA CON COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR EL RESTANTE. 1. COLOQUE EL CORTADOR DE TABLETAS SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE. 2. ABRA Y COLOQUE LA TABLETA EN EL COMPARTIMENTO DE SUJECIÓN EN FORMA DE V. 3. SUJETE EL CORTADOR DE TABLETAS CON UNA MANO Y BAJE LA TAPA, CON LA OTRA MANO Y PRESIONE HACIA ABAJO CON FIRMEZA Y PRESIÓN UNIFORME PARA CORTAR. | UNIDAD. | FS-5784 FS-5786”. | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221015016 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | PROTECTORES AUDITIVOS / Tapones para Oídos de espuma | THG VIVO + RIVER SALUS BERRI. | NO | TAPÓN AUDITIVO VERSÁTIL QUE SE PUEDE LLEVAR A CUALQUIER PARTE. FORMA CÓNICA PARA UN AJUSTE MÁS CÓMODO. ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE RUIDO: 33 DECIBELES IDEAL PARA CONCIERTOS, DORMIR, CORTAR EL CÉSPED Y MÁS. TAMAÑO: 2,5 CM, DIÁMETRO 1,5 CM MATERIAL: ESPUMA COLOR: NARANJA EMBALAJE INDIVIDUAL: EMPAQUE DE POLIETILENO CON ETIQUETA DE INSTRUCCIONES TAMAÑO DEL CARTÓN: 55*42*50CM | EMPAQUE X 4 UNIDADES EMPAQUE X 6 UNIDADES | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211300675 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | ENVOLVEDERAS DESECHABLES | YIPAK. | SI | ENVOLVEDERAS DESECHABLES PARA EMPACAR MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE VAN A SER SOMETIDOS A PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN PEROXIDO DE HIDROGENO, VAPOR, OXIDO DE ETILENO Y FORMALDEHIDO. SON COMPATIBLES CON PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, ETO (OXIDO DE ETILENO), PEROXIDO DE HIDROGENO Y FORMALDEHIDO, ADEMAS CONTIENEN RESISTENCIA MULTIDIRECCIONAL A LA ABRASIÓN, AL RASGADO Y A LA PUNCIÓN. SON REPELENTES A FLUIDOS E INCLUYEN UNA BARRERA MICROBIANA FILTRANTE. | CUADRADOS DE DIFERENTES MEDIDAS 75 cm X 75 cm 100 cm X 100 cm 125 cm X 125 cm | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “ENVOLVEDERAS DESECHABLES”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” | I
20221015309 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | MICROSCOPE SLIDES | MINDRAY | NO | DISEÑADO PARA LAS PREPARACIONES MANUALES DE FROTIS DE SANGRE, TAMBIÉN ES IDEAL COMO MATERIA PRIMA EN CITOLOGÍA DE BASE LÍQUIDA, POR EJEMPLO, PREPARACIÓN DE PORTAOBJETOS TCT Y LCT.LOS PORTAOBJETOS DE PAPSMEAR, HECHOS DE MATERIAL DE VIDRIO, RESISTENTES A REACTIVOS COMÚNMENTE UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE CITOLOGÍA HISTOPATOLÓGICA, DEBEN EVITAR EL CONTACTO CON REACTIVOS ALCALINOS FUERTES DURANTE MUCHO TIEMPO. LA SUPERFICIE DEL PORTAOBJETOS ES LIMPIA. ESPACIO PARA ESCRIBIR LAS IDENTIFICACIONES DE LAS MUESTRAS. | PAQUETE 1 CAJA 50 PCS/BOX, 1000PCS/PROMO - PK,2000PCS/CARTON. PAQUETE 2 CAJA 72 PCS/BOX, 1440 PCS/CARTON | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221002276 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | GORROS DESECHABLES EN TELA NO TEJIDA | HOUSE | NO | SE UTILIZA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y CUALQUIER INDUSTRIA EN GENERAL. PARA PROTEGER DEL POLVO Y LA CONTAMINACIÓN. NO MEDICO. INDICACIONES DE USO: A) ESTE PRODUCTO ES DESECHABLE, FACIL DE USAR Y NO REQUIERE INSTRUCCIONES ESPECIALES DE USO. B) TOMAR UN GORRO DE SU EMPAQUE ORIGINAL C) SEPARAR LOS PLIEGUES Y COLOCARLO EN LA CABEZA SIN CUBRIR LOS OJOS. D) CAMBIAR EL GORRO CADA QUE DEBA PASAR A OTRA AREA E) EL PRODUCTO DEBE SER DESECHADO O ENTERRADO DESPUES DE SU USO | CAJA POR 20 UNIDADES Y BOLSA POR 100 UNIDADES | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211227545 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-02-04 | CONTENEDOR ISOTERMICO | N/A | SI | LA NEVERA PORTATIL O PORTADOR BIOCOLD ES UN ELEMENTO UTILIZADO EN EL ALMACENAMIENTO DURANTE EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUE REQUIERAN CADENA DE FRIO, TALES COMO MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, MUESTRAS MEDICAS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE REQUIERA MANTENERSE EN TEMPERATURAS REFRIGERADAS O CONGELADAS. LA NEVERA PUEDE TENER O NO UN SENSOR DE TEMPERATURA PARA INDICAR LA TEMPERATURA INTERIOR. PERO CUALQUIER SENSOR ADECUADO PUEDE COLOCARSE. LA NEVERA ES UN CONTENEDOR EXTERNO, SIENDO EL UN EMBALAJE TERCIARIO, ES DECIR, QUE JAMAS TENDRÁ CONTACTO DIRECTO CON NINGÚN PRODUCTO TRANSPORTADO. LAS NEVERAS DEBEN CARGARSE CON GELES, HIELO, HIELO SECO O CUALQUIER OTRO COMPONENTE QUE GENERE FRIO. ESTAS NEVERAS ESTÁN FABRICADAS DE POLIPROPILENO EXPANDIDO, MATERIAL AISLANTE QUE SE PUEDE ESTERILIZAR Y LIMPIAR DEBIDAMENTE. | UNA NEVERA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “CONTENEDOR ISOTERMICO - NEVERA PORTATIL”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “(…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que (…)” (subrayado fuera de texto) | IIa
20221011988 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-15 | MARCAPASOS CARDIACO | MEDTRONIC | SI | El sistema Azure XT DR MRI SureScan está indicado para utilizarse en pacientes que puedan beneficiarse de la estimulación con respuesta en frecuencia o sin respuesta en frecuencia para el restablecimiento de las frecuencias cardíacas fisiológicas, la mejora de la salida cardíaca, la prevención de síntomas o la protección contra arritmias relacionadas con la formación de impulsos cardíacos o trastornos de la conducción. | Presentación Individual. Contenido del envase estéril – El envase contiene 1 generador de impulsos implantable (GII) y 1 llave dinamométrica | N/A | Por lo anterior, el producto "MARCAPASOS CARDIACO MARCA: MEDTRONIC" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS (...)Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: (...) b) Utilizarse en contacto directo con el corazón, el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central, en cuyo caso, se incluirán en la clase III; (...)" | IIb
20221012009 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-15 | Sistema de injerto endovascular de aorta abdominal RELAY. Hecho a la medida #1 | RELAY - TERUMO | NO | DISPOSITIVO ENDOVASCULAR INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE LA AORTA TORÁCICA, COMO ANEURISMAS, SEUDOANEURISMAS, DISECCIONES, ÚLCERAS PENETRANTES Y HEMATOMAS INTRAMURALES, EN PACIENTES ADULTOS. | Caja con 1 Sistema | 28NC30N06530N2390 2833-0372-PAT 3142 Nombre Paciente: DIEGO HERNANDO PALACIO CHAVEZ Identificación: 10.097.177 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto IMPLANTE CRANEAL EN CERAMICA BIOCOMPATIBLE, IMPRESO EN 3D A LA MEDIDA DEL PACIENTE, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20221024770 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-03-18 | TISSUE MARKING DYES | Histo-Line | SI | Estos marcadores o colorantes se utilizan para la identificación y orientación de las muestras de tejidos durante el procesamiento histopatológico. Sólo se pueden marcar los tejidos extraídos. Los pigmentos colorantes pueden crear manchas permanentes en los tejidos activos, por lo que no deben aplicarse en pacientes vivos. | KIT O UNIDAD | N/A | Los productos: TISSUE MARKING DYES, está indicados por el fabricante para uso diagnóstico In vitro, para la identificación y orientación de las muestras de tejidos durante el procesamiento histopatológico. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría I, MATERIALES COLORANTES, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | I
20221024803 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-22 | CLEARCORRECT - ALINEADORES DENTALES | NEODENT; CLEARCORRECT | NO | Los alineadores ClearCorrect™ se utilizan para proporcionar los mismos beneficios finales del tratamiento ortodóntico tradicional, buscando la rectitud y posición adecuada de los dientes, así como una función mejorada de la mordedura. Se utilizan en secuencia para que la fuerza aplicada sea uniforme, continua y aumente para ofrecer un ajuste gradual de la posición de los dientes | El ClearCorrect™ System está empacado por unidad, en una bolsa de plástico, fabricada en una mistura de polietileno de baja densidad con polietileno de baja densidad linear (LDPE – Low density polyethylen; LLDPE - linear low density polyethylen), los alineadores y contenciones se almacenan en bolsas de plástico individuales. Secundariamente, una caja de cartón contiene los diferentes embalajes de plástico. | Código Descripción Portugués Descripción Español CC-Aligner_F Alinhador ClearCorrect Flex Alineador ClearCorrect Flex CC-Retainer_F Contenção ClearCorrect Flex Contención ClearCorrect Flex CC-Engager_F Guia para attachment ClearCorrect Flex Guía para attachment ClearCorrect Flex CC-Aligner_O ClearCorrect One Alinhador ClearCorrect One Alineador CC-Retainer_O ClearCorrect One Contenção ClearCorrect One Retenedor CC-Engager_O ClearCorrect One Attachments ClearCorrect One Engager CC-Aligner_U Alinhador ClearCorrect Unlimited Alineador ClearCorrect Unlimited CC-Retainer_U Contenção ClearCorrect Unlimited Contención ClearCorrect Unlimited CC-ALIGN_12 ClearCorrect Mini Alinhador ClearCorrect™ Mini, Alineador CC-ALIGN_48 ClearCorrect Two Alinhador ClearCorrect™ Two, Alineador CC-ALIGN_72 ClearCorrect Three Alinhador ClearCorrect™ Three, Alineador CC-ENGAGE_12 ClearCorrect Mini Attachments ClearCorrect™ Mini, Engager CC-ENGAGE_48 ClearCorrect Two Attachments ClearCorrect™ Two, Engager CC-ENGAGE_72 ClearCorrect Three Attachments ClearCorrect™ Three, Engager CC-RETAIN_12 ClearCorrect Mini Contenção ClearCorrect™ Mini, Retenedor CC-RETAIN_48 ClearCorrect Two Contenção ClearCorrect™ Two, Retenedor CC-RETAIN_72 ClearCorrect Three Contenção ClearCorrect™ Three, Retenedor CC-Engager_U Guia para attachment ClearCorrect Unlimited Guía para attachment ClearCorrect Unlimit | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221029501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-22 | LOCALIZADOR DE VENAS VIVO | NIPRO | SI | Este producto sirve únicamente como referencia para localizar venas y asistir en las demostraciones para personal de salud. El Proyector Localizador de Venas está diseñado y desarrollado sobre el mecanismo de la hemoglobina el cual tiene una alta absorción a la luz infrarroja. Ya que la hemoglobina tiene mayor absorción de la luz infrarroja que la piel superficial u otros tejidos, es posible percibir la intensidad de luz infrarroja a través del detector (CCD). Después de una serie de procesamiento digital de las señales, el Proyector Localizador de Venas muestra el contorno de estas. El equipo proyecta la imagen de la vena en la superficie de la piel para restaurar el patrón de esta. Personal médico calificado puede observar y localizar las venas para la venopunción con el patrón proyectado. | Empaque individual | 500S | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto LOCALIZADOR DE VENAS VIVO - Marca: NIPRO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (…)” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. | IIb
20221018295 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-22 | prueba diario de Bowie & Dick / Daily Bowie & Dick Test Pack / Paquete de test de Bowie & Dick | Valisafe | NO | El paquete de test o prueba de Valisafe Daily Bowie & Dick (B&D) está diseñado para probar la función mecánica del esterilizador para garantizar una penetración rápida y uniforme del vapor en una pequeña carga porosa. La prueba se realiza al comienzo de cada turno de trabajo en cada esterilizador / autoclave de vapor de alto vacío. Consiste en una serie de hojas de material de barrera especialmente seleccionadas y una hoja de indicador químico, que se envuelve en papel esterilizable al vapor. La hoja indicadora dentro del paquete es sensible al tiempo, temperatura y vapor | UNIDAD | Paquete de prueba diario de Bowie & Dick | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221030055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-22 | CASSETTE DE TEJIDO CON TAPA ADJUNTA UNISETTE - CASSETTE DE TEJIDO CON TAPA ADJUNTA | UNISETTE | SI | Los casetes para tejidos y biopsias están diseñados para el procesado y la inclusión de muestras o piezas para su análisis histológico. Se utilizan para la fijación, el procesado, la infiltración, la inclusión y el corte de muestras de tejido fijadas o recién extraídas. Brindan una superficie de escritura para su identificación y archivado | Caja: 3 paquetes interiores de 500 unidades / 1.500 unidades por caja. | N/A | El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, así: (…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que (…) (subrayado fuera de texto) | IIa
20211249735 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | PASTILLERO | VIVO + | NO | Recipiente con divisiones para almacenar medicamentos tipo pastilla | UNIDAD | FS-5734F FS-5764 FS-5765 FS-5762 FS-5784 FS-5763 FS-5786 FS-5758 FS-5730F FS-5757 FS-5728 FS-5773 FS-5730 FS-5780 FS-5767” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIM | N/A
20211250774 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | SABANAS DESECHABLES NO ESTERILES | ALSARO | NO | Buena resistencia química y buena resistencia a la humedad, lo cual evita cualquier tipo de contaminación con fluidos corporales en las sillas y camillas a todo nivel en las áreas de prestación de servicios de salud (unidades renales, hospitales, clínicas, consultorios médicos, consultorios odontológicos, centros de salud, centros de estética) | Envase: Bolsa de polipropileno x 5-10-15-20 Unidades Empaque: caja corrugada x 100 -200 – 350 Unidades | SABANA RESORTADA CON/SIN TIRAS DESECHABLE SABANA PLANA LISA DESECHABLE/MORTAJA SABANA DE CAMILLA PLANA/RESORTADA SABANA FUELLE EXAMINACION HEMODIALISIS TALLAS SENCILLA/SEMIDOBLE/DOBLE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se aclara que el solicitante aporta formulario único de medicamentos y la información contenida en el presente certificado, se extrae de la ficha técnica allegada del producto. (folio 5) | N/A
20211250778 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | ROPA DESECHABLE NO ESTERIL | ALSARO | NO | Buena resistencia química y buena resistencia a la humedad, lo cual evita cualquier tipo de contaminación con fluidos corporales en los pacientes y personal de salud a todo nivel en las áreas de prestación de servicios de salud (unidades renales, hospitales, clínicas, consultorios médicos, consultorios odontológicos, centros de salud, centros de estética) | Envase: Bolsa de polipropileno x 5-10-15-20 Unidades Empaque: caja corrugada x 100 -200 Unidades | BABERO ODONTOLOGICO CON TIRAS/TROQUELADO. PIJAMA/CONJUNTO CIRUJANO: CAMISA CIRUJANO/PANTALON CIRUJANO. GORRO CIRUJANO/PLANO/ORUGA. POLAINA CUBRECALZADO CON ANTIDESLIZANTE/SIN ANTIDESLIZANTE. OVEROL LAMINADO ALTA PROTECCION CAPUCHA/ SIN CAPUCHA. OVEROL LAMINADO ALTA PROTECCION CON POLAINA/SIN POLAINA. TALLAS S/M/L/XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se aclara que el solicitante aporta formulario único de medicamentos y la información contenida en el presente certificado, se extrae de la ficha técnica allegada del producto. (folio 5) | N/A
20211206061 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | TIJERAS BASIC Y PREMIUM | GMD | NO | Utilizada por los paramédicos y personal médico de emergencia para cortar de forma rápida y segura la ropa de las personas lesionadas, también se puede utilizar para cortar, gasa, vendajes médicos, vendas, etc | Empaque individual | GMD-180P-12, GMD-180P-20, GMD-180-12, GMD-180-20, GMD100P-12, GMD-100P-20, GMD-100-12, GMD-100-20, 871-DAS, 871-DAQ, 871-DRY, 871-DHP, 871-DFP, 871-FSH, 871-LAB, 871-LPK, 871-LPU, 871-LPW, 871-LPG, 871- LVC, 871-LVG, 871-PRB, 871-TDB, 871-TCB, 871-TRB,871-TPS, 871-UNB, 871-UNV, 871-WAB, 871-ZEB,870-RBB, 870-RBH, 870-RBP. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221013321 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | MEDIAWEL 30 | ALLIANCE BIO EXPERTISE | NO | MEDIAWEL 30 es un preparador de medios de cultivo automático que brinda la capacidad de producir de manera rápida y precisa todo tipo de agar, caldos y fluidos de dilución. Con capacidades de 2,5 litros a 30 litros y una alta precisión de temperatura, MEDIAWEL 30 puede aumentar la productividad, la calidad, la repetitividad y la trazabilidad. Puede hacer que sus medios sean más rápidos y más flexibles en términos del tipo de medios que puede preparar. El mezclador de más longitud (patentado por el fabricante) garantiza que todo el volumen preparado tenga una alta viscosidad y el pre filtró adicional incorporado evita la contaminación. Además, este pre filtró protege el filtro principal de más costo de la obstrucción. Seguridad en MEDIAWEL 30 : la tapa de seguridad se bloquea cuando la temperatura alcanza los 80 ° C. Utilizando varios mecanismos de bloqueo, alarmas visibles y audibles y una carcasa antichoque, el riesgo de lesiones se reduce significativamente, en comparación con la preparación mecánica de los medios. La trazabilidad total y la fácil exportación de datos a través de una interfaz USB aceleran los procesos de trabajo y optimiza el flujo de trabajo. Limpieza en MEDIAWEL: tiene un mecanismo de drenaje debajo para facilitar la limpieza del reservorio. Se puede colocar un balde debajo del dispositivo para drenar el residuo de agua producto del lavado del equipo lo que evita mover el instrumento hacia áreas de lavado. Monitoreo en MEDIAWEL: El monitoreo de la fecha en tiempo real está disponible a través de la conexión WIFI y Ethernet a su PC, teléfono inteligente o tableta. Cada ciclo se graba y almacena localmente y se puede exportar (formato PDF o CSV) a través de la unidad USB. | Unidad | MEDIAWEL 30 - 208 V US, CANADA, LATIN AMERICA - REF: MEDW1002 TAPA DE PROTECCION PARA POLVOS (para introduccion del medio deshidratado e evitar la volatilidad del mismo) - REF: MEDW2021 QUICK CONNECTOR KIT - ACOPLADOR PARA CONEXION AGUA - REF: MEDW2002 Real time data monitoring - dashboard 1 year LICENCE - OFERTA DE DESCUBRIMIENTO -50% - REF: MEDW3010 BACTYSTOPPER FILTRO ALGODON CARDADO - REF: MEDW3003 KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL - REF: MEDW4500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211223743 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | CUERPO PLACAS PEEK Y TITANIO. | N/A | NO | Cuerpo de brocas usados como piezas iniciales para la fabricación de brocas, instrumental que se emplean para la aplicación de implantes en cirugía de ortopedia. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221029511 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | TAPABOCAS DE USO CIVIL NO SON MEDICOS / TAPABOCAS | HONG XIN | SI | TAPABOCAS DE USO CIVIL NO SON MEDICOS | UNIDADES EMPACADOS EN CAJITAS DE 50 UNIDADES | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020 | Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | I
20221030993 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | BASCULA DIGITAL PARA CONTROL PESO CORPORAL EN EL HOGAR / BASCULA | NO APLICA | NO | Bascula ( pesa / balanza ) para el control del peso , será usada directamente por el usuario en su casa , sin supervisión médica , es un aparato que le permitirá al usuario llevar una medición de su peso y poder controlar éste | 1 BASCULA DIGITAL EN CAJA PLEGADIZA DE CARTÓN | NOTA: EL USUARIO NO PROPORCIONO MODELOS Y/O REFERENCIAS, LA PRESENTE CERTIFICACIÓN AMPARA ÚNICAMENTE BASCULAS DE USO DOMÉSTICO, Y QUE SEAN USADAS SOLO PARA LA MEDICIÓN DE PESO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221032129 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE (NO MEDICA) / TAPBOCAS | YFWFY | SI | GENERAL, INDUSTRIAL, CIVIL | CAJA DISPENSADORA POR 50 UND | REFERENCIA: 8008-1/ LOTE 20220111A.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “TAPABOCAS DESECHABLE (DE USO CIVIL, PERSONAL) DE UN SOLO USO DESECHABEL / TAPABOCAS, FACE MASKS”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.; (…)” Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. | Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | I
20221012831 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | AGITADORES | DLAB SCIENTIFIC | NO | Homogenizacion, mezcla y gitacion de sustancias mediante diversos tipos de movimientos orbitallineal- balanceo-3D. | Unidad | Modelos de producto Agitador digital orbital SK-0330-Pro/ SK-0180-Pro/SK-O180-S/; Agitador digital lineal SK-L330-Pro /SK-L180-Pro/; Agitador digital balanceo SK-R330-Pro/;Agitador digital 3D SK-D3309-Pro | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211274553 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | TUBO EPPENDORF/TUBO EPPENDORF DE MICROPROPILENO CÓNICO CON TAPA INCORPORADA | KIMA | SI | Los Tubos Eppendorf son unos pequeños contenedores cilíndricos, fabricados en polipropileno, con un fondo cónico y una tapa hermética unida al cuerpo, funcionales para separación de suero o bien transportar muestras biológicas. Por su resistencia soportan altas velocidades. Aptos para transporte, almacenaje y congelación de muestras biológicas. | Los tubos eppendorf vienen de tamaño: 1.5 mL Bolsa x 1000 unidades. | tamaño 1,5 mL. Referencia 18166, lote:82415, Fecha vence:05-23. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20211293851 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | B.S.S ®/ SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN INTRAOCULAR | B.S.S. | NO | La solución de irrigación BSS es una solución isotónica para uso por parte de un cirujano oftalmólogo capacitado para irrigar los tejidos de los ojos en pacientes sometidos a cirugía oftálmica. Para usar como solución de irrigación intraocular durante los procesos de cirugía ocular que involucran la perfusión del ojo con una duración máxima esperada de menos de 60 minutos. BSS no tiene actividad farmacológica. | bolsa de plástico flexible con puerto de administración de 28 mm en polipropileno, con tapón de goma/butilo y sello de aluminio por 500 Ml. | BSS. Solución Salina Balanceada estéril para irrigación intraocular | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, se sugiere al interesado solicitar concepto a la dirección de medicamentos y productos biológicos mediante un certificado de no obligatoriedad. | N/A
20221028253 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | CLFine(IONLESS):Hypochlorous Water Acid/ CLFine Ácido de agua hipocloroso | CLFine(IONLESS):Hypochlorous Water Acid/ CLFine Ácido de agua hipocloroso | NO | Solución liquida compuesta por acido hipocloroso (HOCL) que demuestra un alto efecto desinfectante en la reducción de bacterias y virus aéreos en superficies como techos, paredes y muebles en instituciones hospitalarias o industriales sin ser perjudicial para la salud. | BOTELLA X10L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221028670 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | HUAWEI WATCH D / HUAWEI WATCH D | HUAWEI | SI |  Medición de la presión arterial.  ECG.  Detección de lavado de manos.  Monitoreo de la temperatura corporal.  Medición de la frecuencia cardíaca (como el control de la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca única y la frecuencia cardíaca continua).  Monitoreo de los niveles de oxígeno en sangre (SpO2).  Predicciones del ciclo menstrual.  Vinculación con la aplicación Estudio del corazón (para implementar la detección y monitoreo de la salud del corazón y cargar datos relacionados a la aplicación Estudio del Corazón de 301 Hospital).  Conexión de sueño con dispositivos domésticos inteligentes de Huawei.  Recordatorios de actividad.  TruSleep de HUAWEI, identificación automática del estado de sueño y estadísticas de datos de sueño.  Monitoreo del estrés y ejercicios de respiración para reducir el estrés.  Tarjetas de transporte habilitadas para NFC (que admiten pagos cuando el dispositivo está apagado), Alipay y tarjetas de acceso.  Huawei AI Pass; admite el reconocimiento inteligente y la conciencia del contexto y lanza automáticamente la tarjeta correspondiente para un escenario específico para producir una experiencia de deslizamiento de tarjeta sin problemas.  Asistente de voz (solo disponible con dispositivos con EMUI 11.1 o posterior).  Control de la reproducción de música en los teléfonos.  Barómetro, aplicable al senderismo de montaña.  Navegación GPS.  Seguimiento, monitoreo e identificación de modos de entrenamiento y recopilación de datos como recuentos de pasos, calorías quemadas y duración de actividades de intensidad moderada a alta.  Variedad de modos de entrenamiento y estadísticas de datos de entrenamiento.  Análisis de datos sobre la absorción máxima de oxígeno (VO2Max) (medido al iniciar una carrera al aire libre), estado de entrenamiento, carga de entrenamiento, tiempo de recuperación, así como orientación profesional de entrenamiento.  Predicción de entornos al aire libre (fases lunares, amaneceres/atardeceres y mareas).  Notificaciones de mensajes para llamadas entrantes (mostrar números de teléfono), mensajes SMS, correos electrónicos, aplicaciones sociales y consejos de inteligencia artificial, (solo disponible en dispositivos Huawei con EMUI 9.1 o posterior)  Una variedad de caras de reloj preinstaladas bien diseñadas.  La tienda de carátula del reloj ofrece una gama variada de esferas de reloj (solo disponible para usuarios de teléfonos Android en algunos países/regiones. Para obtener más información, llame a la línea directa oficial de Huawei).  Cara del reloj, galería de reloj de las caras, y OneHop para las transferencias de la esfera del reloj (OneHop solo está disponible en teléfonos con EMUI 10.0 o posterior y no es compatible con iPhones. Solo las imágenes estáticas se pueden usar como carátulas de reloj de Galería.).  Obturador remoto (solo disponible en teléfonos con EMUI 8.1 o posterior).  Buscar teléfono.  Aplicaciones como registros de actividad, barómetro, brújula, tiempo, cronómetro, temporizador, linterna y despertador | Reloj (incluyendo una correa corta, correa de tamaño L, bolsa de aire y bolsa de tela), Correa tamaño M, bolsa de aire y bolsa de tela, Cubierta de válvula, Tarjeta de guía de desembalaje, Base de carga inalámbrica (incluido el cable de carga) y Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía | MODELO: MLY-B10 REFERENCIA: Varias “ | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: HUAWEI WATCH D / HUAWEI WATCH D / Marca: HUAWEI, cuenta con indicaciones de uso: medición de frecuencia cardiaca, medición de saturación de Oxigeno SPO2, entre otras, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita:“Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | IIb
20221030410 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | CONSUMIBLES PARA LA PLATAFORMA DE SECUENCIACIÓN GENÓMICA | Clear Dx ™ | NO | EN ESTA CATEGORÍA SE INCLUYEN LOS CONSUMIBLES PLÁSTICOS: PLACAS DE 96 POZOS, TAPAS DE PLACAS Y PUNTAS, USADOS CON EL SISTEMA CLEAR DX™ PARA SU RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO. EN CONJUNTO, PERMITEN REALIZAR UN ENSAYO DE SECUENCIACIÓN DEL GENOMA COMPLETO BASADO EN LA PCR (POLIMERASE CHAIN REACTION) MULTIPLEXADA DE AMPLICONES SOLAPADOS DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA. LAS PLACAS PARA MUESTRAS SON UTILIZADAS PARA CONTENER LAS MUESTRAS A SER ANALIZADAS, Y LAS PLACAS PARA REACTIVOS SON USADAS PARA MEZCLAR LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE SECUENCIACIÓN, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES ETAPAS: PREPARACIÓN DE CDNA, PREPARACIÓN DE PCR MULTIPLEXADA Y PREPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE FRAGMENTOS PARA SU SECUENCIACIÓN. LAS TAPAS SON UTILIZADAS PARA CERRAR LAS PLACAS Y NO PERMITIR LA FUGA DE REACTIVOS A LA HORA DE REALIZAR LA PCR MULTIPLEXADA. LAS PUNTAS SON UTILIZADAS PARA CARGAR Y TRASVASAR LÍQUIDOS DE VOLÚMENES DE HASTA 50 UL Y 300 UL, EN TODAS LAS ETAPAS DE LA SECUENCIACIÓN. ESTOS CONSUMIBLES ESTÁN DESTINADOS A SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LABORATORIO CALIFICADO, ESPECÍFICAMENTE PREPARADO Y CAPACITADO EN EL USO DEL SISTEMA CLEAR DX™ EN MATERIA DE TÉCNICAS DE PCR (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA) EN TIEMPO REAL Y NGS (SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN). SE DESTINA A USO EXCLUSIVO DE INVESTIGACIÓN (RUO, RESEARCH USE ONLY). NO DEBE UTILIZARSE EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO. | CAJA DE 50 PLACAS DE 96 POZOS; 50 TAPAS POR CAJA,5 BLÍSTERS DE 10; RACKS DE 96 PUNTAS, CADA CAJA CONTIENE 5760 PUNTAS, EN BLÍSTER DE 5 RACKS. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221031220 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | TORNILLO | MAT | SI | Cuerpos de tornillo es usado para la fabricación de tornillos corticales usados en la fijación de placas maxilofaciales (CMX), las cuales son dispositivos médicos que cuentan con registro sanitario. El cuerpo de tornillo pasa por procesos de control calidad, limpieza, empaque, etiquetado y liberación final del producto. | Empaque por unidad en bolsa de polietileno | Cuerpo mecanizado de tornillos en titanio aleado: - Ø 1.5mm, logitudes de 4mm a 14mm - Ø 1.8mm, logitudes de 5mm y 7mm - Ø 2.0mm, logitudes de 5mm a 15mm - Ø 2.3mm, logitudes de 5mm, 7mm y 9mm | El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, así: (…) Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb (…) (subrayado fuera de texto) | IIb
20221031230 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-03-23 | Mythic 18-22 FLUSH – CLEANER | Orphée | NO | Limpieza periódica y rutinaria del sistema de medición de los analizadores de hematología Mythic. Flush es un agente limpiador alcalino fuerte utilizado para eliminar la muestra residual y los reactivos restantes contenidos en los elementos del sistema de medición del analizador de hematología). | 250 mL | Limpieza periódica y rutinaria del sistema de medición de los analizadores de hematología Mythic. Flush es un agente limpiador alcalino fuerte utilizado para eliminar la muestra residual y los reactivos restantes contenidos en los elementos del sistema de medición del analizador de hematología). | De acuerdo con lo anterior, el producto Mythic 18-22 FLUSH – CLEANER, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, Teniendo en cuenta el USO del producto nombradas en el inserto allegado “es un limpiador de emergencia, basado en hipoclorito, diseñado para el lavado y mantenimiento de analizadores hematológicos Mythic.”. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. Se expide en Bogotá D.C., el 23 de Marzo de 2022. | N/A
20221031361 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | SOPORTE DE BLANK DE PRE-PILAR ZFX™ GENTEK™ | ZFX™ Y GENTEK™ | NO | El soporte se utiliza junto con una fresadora. Es sólo una "unidad de sujeción" para sostener una pieza en bruto pre-fresada y procesarla con una fresadora CNC. | 1 unidad por paquete | ZFX02PMSH Soporte de blanks para pilares prefresados Zfx™, estándar ZFX02002069 Soporte de blanks para pilares prefresados Zfx™, Multi-Blank para Zfx™ Inhouse5x ZFX02PMA Adaptador para soportes de blanks para pilares prefresados Zfx™ de cerámica de vidrio | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211258133 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-23 | PIEZA/CUERPO PARA LA FABRICACIÓN DE BARRA SOSTEN x 180mm y MEDIDOR PROFUNDIDAD x 180mm. | N/A | NO | Pieza/Cuerpo para la fabricación de barra sostén x 180mm en acero inoxidable y medidor de profundidad x 180mm en acero inoxidable. Pieza/Cuerpo usados como piezas iniciales para la fabricación de barra sostén x 180mm y medidor de profundidad x 180mm en acero inoxidable, instrumental usado para la aplicación de implantes en cirugía de ortopedia. La pieza/cuerpo se utilizan como producto inicial, la cual se acondicionaría a la altura de la punta posteriormente pasaría por procesos de acabado superficial (pulido con lija), control calidad, limpieza, marcado y empaque. Los productos terminados serían dispositivos médicos clase I, de uso transitorio y estarían amparados bajo un registro sanitario. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221029371 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-24 | TAPABOCAS CON ELASTICO con Nombre genérico MASCARA FACIAL MEDICA DESECHABLE. | MIO LO MEJOR... SIEMPRE ES MIO | SI | Verifique que el empaque del tapabocas no esté averiado o abierto. En cualquiera de estos casos verifique el contenido y la calidad del producto. El tapabocas o mascarillas debe ser colocado antes de ponerse los guantes, y debe ser retirado después de quitarse los guantes Deben ser cambiados entre paciente y paciente o cuando esté visiblemente manchado. La vida útil de cada tapabocas se estima en uso máximo de 8 horas. Nunca retire los tapabocas o mascarillas por el frente, hágalo por la tira de goma o tela. Preferiblemente no retirarse del consultorio o lugar de trabajo con el tapabocas o mascarilla colocado en la cara o en el cuello. Deben permitir la respiración de manera cómoda. No deben empañar los lentes de protección. Deben tener olor agradable o ser inodoros. No deben tocar los labios ni los orificios nasales. Debe recordar que el aire caliente y húmedo es bueno para la replicación de microorganismos, si la mascarilla está húmeda o mojada debe ser desechada por lo anterior se recomienda controlar el tiempo de su uso. | Caja de carton de 1 a 5000 unidades; (La presentacion más comercial de los tapabocas será de 50 displey de 50 unidades cada uno) | N/A | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | Así mismo, respecto al referido producto, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 22 de 9 y 10 de diciembre de 2020, conceptúa: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez como Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita aclarar el concepto emitido en el acta 4 de abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los productos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario” (subrayado y negrilla fuera de texto) (…)” | I
20221031213 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-03-24 | WS WASH BUFFER. | maccura | NO | El WS Tampón de Lavado está diseñado para lavar y mantener la aguja de desechos y la aguja de reactivo del Analizador Automático por Quimioluminiscencia IS 1200 de maccura y del Analizador Automático por Quimioluminiscencia i 1000, i 1000L, i 1000S, i 3000 de maccura. | EIM4201456: 100 mLx2 EIM4202465: 60 mLx2 | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto WS WASH BUFFER, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221031240 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-24 | RESPIRADORES REUTILIZABLES DE USO INDUSTRIAL SERIES 7000/ 7800 / 9000 /8002 (PIEZAS FACIALES, CARTUCHOS, FILTROS Y ACCCESORIOS) | MOLDEX ® | NO | "Equipo de proteccion individual, Destino: industrial. El equipo de proteccion respiratoria esta compuesto por una (1) máscara (media cara o cara completa) y un par de filtros y/o cartuchos, los cuales se ensamblan en múltiples composiciones de acuerdo a la aplicación, uso o industria: * Aplicaciones y entornos comunes para el filtro 7940P100, 7950P100, 7960P100 y el cartucho 7990P100: Se usa en industrias con contaminantes donde se aplica un estándar específico de sustancias de OSHA (asbesto, plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA ) que requieren un filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), así como batería,, farmacéutica, nuclear, soldadura, procesamiento de metales. También para uso en entornos donde están presentes partículas a base de aceite. * Aplicaciones y entornos comunes de la Gama completa de cartuchos de gas / vapor (7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600) : Se usa en industrias como Fundiciones, papel, pesticidas, productos de madera, productos farmacéuticos, agricultura, tabaco, minería, petroquímica, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, fabricación de productos químicos, puntura, laboratorios servicios públicos, cemento, fibra de vidrio, carbón, fertilizantes, refinería de petróleo, pinturas a base de aceite o agua, galvanoplastia, embalsamiento, renderizado, adhesivos, construcción, automotriz, procesamiento de alimentos, industrias de transporte , construcción de barcos, fabricación de muebles, metal primario y fabricado. * Aplicaciones y ambientes comunes para N95 proporcionados por filtro 8910: Se usa en industrias como Soldadura, triturado, maquinaria, embolsado, abrillantado, cemento, trabajo con metal, ambientes polvorosos, fundición, minería, avicultura, lijado, madera, muebles, textiles y procesamiento de desperdicios." | "PIEZAS FACIALES MEDIA CARA, CAJA X 12 UNIDADES 7001, 7002, 7003, 7801, 7802, 7803, 8002. PIEZAS FACIALES COMPLETAS, CAJA X 2 UNIDADES 9001, 9002, 9003. CARTUCHOS QUIMICOS, CAJA X 30 PARES 7100, 7200, 7300 7400, 7500, 7600. FILTROS PARA PARTICULAS, CAJA X 30 PARES 7940, 7950, 7960, 7990. FILTROS N95 PARA PARTICULAS 8910 Caja X 50 pares ACCESORIOS 7020 Caja X 50 pares 7920 Caja X 30 pares 7999 Caja X 30 pares REPUESTOS 0072 Caja X 20 unidades 0073 Bolsa X 1 kit 0074 Bolsa X 20 unidades 0075 Bolsa X 20 unidades 0092 Caja X 5 unidades 0093 Bolsa X 15 unidades 0094 Caja X 5 unidades 0095 Caja X 5 unidades 0098 Caja X 1 kit" | “7001 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA S 7002 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA M 7003 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA L 7801 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA S 7802 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA M 7803 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA L 8002 PIEZA FACIAL SERIE 8000 TALLA M 9001 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA S 9002 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA M 9003 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA L 7100 CARTUCHO DE VAPORES ORGANICOS 7200 CARTUCHO PARA GASES ACIDOS 7300 CARTUCHO DE VAPORES PARA GASES ACIDOS 7400 CARTUCHO PARA AMONÍACO / METILAMINA 7500 CARTUCHOS FORMALDEHÍDOS 7600 CARTUCHO SMART MULTIGAS/ VAPOR" 7990 CARTUCHO P100 7940 P100 DISCO DE PARTICULAS 7950 P100 DISCO DE PARTICULAS OV/AG+A83 7960 P100 DISCO DE PARTICULAS OV 8910 FILTRO PARA PARTICULAS N95 7020 RETENEDOR DE PREFILTRO 7999 TAPA PROTECTORA DE DISCO DE PARTICULAS P100 7920 ADAPTADOR PIGGYBACK PARA DISCO DE PARTICULAS 0072. ENSAMBLE DE CABEZAL Y BANDAS 0073. DIAFRAGMAS PARA MASCARILLAS SERIE 7000 Y SERIE 9000 S 0074 EMPAQUES (7000/9000) 0075 ARNES TEXTIL PARA RESPIRADOR MEDIA CARA 0092 ARNÉS DE CABEZA SERIE 9000 0093. PELICULA PROTECTORA 0094. COPA NASAL M/L SERIE 9000 0095 COPA NASAL PEQUEÑA 0098 KIT DE ANTEOJOS SERIES 9000” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en acta No 22 de fecha 22 de diciembre de 2020, conceptua lo siguiente: (…) “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. 3.3. Yulieth Patricia Vergel, Directora Técnica de la empresa Textiles Swantex S.A., mediante radicado 20201218151, solicita se reevalué el concepto emitido acerca del TAPABOCAS DE TELA MARCA: HT-FENEL en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de fechas 14, 16, 21, 23 y 28 de octubre de 2020, en el sentido de establecer que este sí es considerado un dispositivo médico para uso humano y por ende requiere de registro sanitario. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica lo conceptuado en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de 2020 sobre el producto TAPABOCAS DE TELA, MARCA: CHT-FENEL, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos.” (negrilla y subrayado fuera de texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211242945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | ELECTRON GUN FILAMENT / FILAMENTO | ACCEÑERAD TECHNOLOGIES | NO | HILO O FILAMENTO DISEÑADO PARA PRODUCIR EMISIONES DE ELECTRONES QUE SE UTILIZA EN ACELERADORES DE PARTICULAS LINEALES DISEÑADOS PARA FINES MEDICOS O INDUSTRIALES. LOS FILAMENTO DE ELECTRONES SON HILOS HECHOS DE TUNGSTENO, CON UN DISEÑO EN ESPIRAL QUE PERMITE EMITIR ELECTRONES CUANDO UNA CORRIENTE ELECTRICA PASA A TRAVES DE ELLOS, SIMILAR A CUANDO UNA CORRIENTE CIRCULA POR EL FILAMENTO DE UN BOMBILLO INCANDECENTE | CAJA POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221025290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | ROLLO DE CAMILLA / STRETCHER ROLL | M&H CARE | NO | Utilizado como barrera de protección y recubrimiento de superficies para camillas en zonas hospitalarias evitando el paso de fluidos y partículas. | 6 rollos / plastic wrap | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221031967 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | PLACAS DE ORTOGNÁTICA / PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN Y ANATÓMICAS / PLACAS DE RELLENO ESTÉTICO / DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL - DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN MAXILOFACIAL | OSTEOPHOENIX | NO | SUSTITUTOS FABRICADOS A LA MEDIDA PARA CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES ÓSEAS DE LA CARA, INCLUSIVE MAXILARES Y MANDIBULARES OCASIONADAS POR TRAUMAS, TUMORES, DEFORMIDADES, ESTÉTICA O FALTA DE LAS FUNCIONES Y FIJACIONES DE LAS FRACTURAS | PLACAS DE ORTOGNATICA- KIT: PLACAS DE ORTOGNÁTICA, GUÍAS DE CORTE, PINES DE FIJACIÓN, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN. PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN Y ANATÓMICAS-KIT: PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN Y ANATÓMICAS, GUÍAS DE CORTE, PINES DE FIJACIÓN, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN PLACAS DE RELLENO ESTETICO-KIT: PLACAS DE RELLENO ESTÉTICO, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL-KIT: DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN | ACAS DE ORTOGNÁTICA PLACA LEFORT COMPLETA- MO001 PLACA LEFORT UNILATERAL- MO002 PLACA LEFORT EN L, H, T- MO003 PLACA DE OSTEOTOMIA SAGITAL-MO004 PLACA DE GENIOPLASTIA (MENTON)-MO005 ACCESORIOS: GUIA DE CORTE, PINES DE FIJACION, BIOMODELO EN RESINA, TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.7*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.7*(x) Tornillos de bloqueo: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.7*(x) Tornillo IMF: Tornillo de ø 2.0*(x PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN Y ANATÓMICAS PLACA DE RECONSTRUCCIÓN (MANDIBULAR O MAXILAR): MM001 PLACA ANATOMICA (MANDIBULAR O MAXILAR): MM002 ACCESORIOS: GUIA DE CORTE, PINES DE FIJACION, BIOMODELO EN RESINA, TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.5*(x), Tornillo de ø 2.6*(x), Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.5*(x), Tornillo de ø 2.6*(x), Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) Tornillos de bloqueo: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.7*(x), Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) PLACAS DE RELLENO ESTÉTICO PLACA UNILATERAL DE RELLENO ESTÉTICO MANDIBULAR-MM005 PLACA BILATERAL DE RELLENO ESTÉTICO MANDIBULAR-MM006 PLACA BILATERAL DE RELLENO ESTÉTICO MANDIBULAR + MENTONMM007 ACCESORIOS: BIOMODELO Y TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x) DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL (MALAR SENCILLO O PLACA PARA ARCO CIGOMÁTICO O PLACA NASAL)- MM003 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL (MALAR+ARCO CIGOMÁTICO O MALAR+PISO DE ÓRBITA+ARCO CIGOMÁTICO O MALAR+PISO DE ÓRBITA+TECHO DE ÓRBITA )-MM004 ACCESORIOS: BIOMODELO Y TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto PLACAS DE ORTOGNÁTICA / PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN Y ANATÓMICAS / PLACAS DE RELLENO ESTÉTICO / DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN DEL TERCIO MEDIO FACIAL - DISPOSITIVOS PARA RECONSTRUCCIÓN MAXILOFACIAL / MARCA: OSTEOPHOENIX, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20221032026 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | PLACA CRANEAL - DISPOSITIVO PARA RECONSTRUCCION CRANEAL | OSTEOPHOENIX | NO | * RECONSTRUCCIÓN DE DEFECTOS ÓSEOS MEDIO-FACIALESPRODUCIDOS A CONSECUENCIA DE TRAUMATISMOS O DE PÉRDIDA DESUSTANCIA ÓSEA LUEGO DE LA RESECCIÓN DE TUMORES * CRANEOPLASTÍA Y RECONSTRUCCIÓN GENERAL DEL CRÁNEO *RECONSTRUCCIONES PARA SALVAR DEFECTOS NO SOMETIDOSA SOBRECARGA MECÁNICA * TRATAMIENTO DE CONTORNOS IRREGULARES | KIT COMPUESTO POR LA PLACA DE CRÁNEO, GUIAS DE CORTE, PINES DE FIJACION, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA | LA PRESENTE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE NO OBLIGATORIEDAD AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS CON SUS ACCESORIOS: PLACA CRANEAL GRANDE (>130 CM2)- MN001 PLACA CRANEAL MEDIANA (ENTRE 70 Y 130 CM2)- MN002 PLACA CRANEAL PEQUEÑA (< 70 CM2)- MN003 ACCESORIOS: GUIAS DE CORTE, PINES DE FIJACION, BIOMODELO EN RESINA, TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.6*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 1.9*(x), Tornillo de ø 2.0*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.6*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 1.9*(x), Tornillo de ø 2.0*(x) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto PLACA CRANEAL - DISPOSITIVO PARA RECONSTRUCCION CRANEAL/ MARCA: OSTEOPHOENIX, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20221028631 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | HUAWEI WATCH GT 2 PRO | HUAWEI | SI | · Monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca 24/7, admite la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca única, la frecuencia cardíaca continua y otras funciones de medición. · Llamadas Bluetooth (llamadas, respuestas, rechazos de llamadas y llamadas en espera), lista de contactos y registros de llamadas. · Soporta información de pronóstico del tiempo, incluyendo alertas de mal tiempo, pronóstico de mareas, recordatorios de puesta de sol y salida del sol, así como fases lunares. · Soporta historial y regreso a casa. · Controla la música en el teléfono y escucha música local en el reloj con auriculares Bluetooth. · Guía profesional de carrera. · Soporta GPS. · Monitoreo de luz ambiental ALS para el ajuste automático del brillo de la pantalla. · Realiza un seguimiento, monitorea e identifica los tipos de actividad diaria y proporciona datos sobre el recuento de pasos, la cantidad de calorías quemadas y los tiempos de actividad de intensidad moderada y alta. · Soporta múltiples tipos de entrenamiento y registro de datos de entrenamiento incluyendo correr al aire libre (compañero inteligente es compatible), caminar al aire libre, ciclismo al aire libre, correr en interiores, escalada de montaña, senderismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, ciclismo en interiores, entrenamiento gratuito, triatlón, elíptica, remo, senderismo en interiores, carrera de senderos, esquí y golf. · Soporta Monitoreo VO2Max (cuando el modo de carrera al aire libre está activado), los efectos de su entrenamiento, estado de entrenamiento, carga de entrenamiento, análisis de datos de tiempo de recuperación y orientación de entrenamiento profesional. · Recordatorios de actividad que te recuerdan cuando has estado inactivo durante demasiado tiempo. · Admite HUAWEI TruSleepTM y reconocimiento automático de sueño y estadísticas de datos. · Apoya las pruebas de estrés y los ejercicios de respiración que ayudan a los usuarios a mantenerse relajados y reducir sus niveles de estrés. · Notificaciones de llamadas entrantes, mensajes SMS, correo electrónico y aplicaciones de redes sociales. · Soporta GPS. · Monitoreo de luz ambiental ALS para el ajuste automático del brillo de la pantalla. · Realiza un seguimiento, monitorea e identifica los tipos de actividad diaria y proporciona datos sobre el recuento de pasos, la cantidad de calorías quemadas y los tiempos de actividad de intensidad moderada y alta. · Soporta múltiples tipos de entrenamiento y registro de datos de entrenamiento incluyendo correr al aire libre (compañero inteligente es compatible), caminar al aire libre, ciclismo al aire libre, correr en interiores, escalada de montaña, senderismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, ciclismo en interiores, entrenamiento gratuito, triatlón, elíptica, remo, senderismo en interiores, carrera de senderos, esquí y golf. · Soporta Monitoreo VO2Max (cuando el modo de carrera al aire libre está activado), los efectos de su entrenamiento, estado de entrenamiento, carga de entrenamiento, análisis de datos de tiempo de recuperación y orientación de entrenamiento profesional. · Recordatorios de actividad que te recuerdan cuando has estado inactivo durante demasiado tiempo. · Admite HUAWEI TruSleepTM y reconocimiento automático de sueño y estadísticas de datos. · Apoya las pruebas de estrés y los ejercicios de respiración que ayudan a los usuarios a mantenerse relajados y reducir sus niveles de estrés. · Notificaciones de llamadas entrantes, mensajes SMS, correo electrónico y aplicaciones de redes sociales. · Viene con una variedad de esferas de reloj especialmente diseñadas para que usted elija. · Incluso más caras de reloj que se pueden descargar de la tienda de relojes. (Esta función solo está disponible con teléfonos Android vendidos en ciertos países o regiones. Póngase en contacto con la línea directa oficial de Huawei para obtener más información.) · Soporta caras de reloj en espera. · Soporta la selección de caras de reloj. · Admite la personalización de la esfera del reloj utilizando imágenes de la Galería. Solo puede usar imágenes fijas de su Galería como carátulas de reloj. · Detecta si el reloj se está usando. Si no es así, el reloj entra automáticamente en modo de ahorro de energía y no mostrará llamadas o mensajes entrantes. · Otras aplicaciones, incluyendo registros de entrenamiento, presión de aire, brújula, tiempo, cronómetro, temporizador, antorcha y alarma. | Reloj, base de carga, herramienta de ajuste de correa (solo viene con la correa de metal de titanio) y guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía. | MODELO: VID-B99 / REFERENCIA: Varias | Verificada la información allegada por el interesado y los sitios web del fabricante, se evidencia que el producto cuenta con medición de frecuencia cardiaca, ECG, medición de saturación de Oxigeno SPO2, entre otras, por lo tanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, y es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb | N/A
20221031789 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | GOLD &S GYM 8 IN WAIST TRIMMER/ FAJA DEPORTIVA | WAIST TRIMMER, GOLD´S GYM | NO | Colocar alrededor de la cintura para promover la sudoración, cómodo y fácil de usar. Este cinturón de neopreno también brinda soporte adicional, es ajustable para poder seguir usándolo y tener una cintura más pequeña. | 1 unidad y incluye almohadillas para los brazos libres | La referencia 20013453 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221032519 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | TUBO DE POLIPROPILENO | TUBO DE POLIPROPILENO | NO | PROPORCIONAN CONTENCIÓN CONFIABLE DE MUESTRAS DE FLUIDOS DE LABORATORIO. LOS TUBOS DE POLIPROPILENO SON LOS MÁS ADECUADOS PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN UNA MAYOR ESTABILIDAD TÉRMICA Y QUÍMICA. IDEAL PARA LA TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS O GASES CALIENTES CON EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON ÁCIDOS Y ÁLCALIS. | CAJA x500 UNIDADES. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221032913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | SOPORTES DE SEGURIDAD PARA PACIENTES EN SILLAS DE RUEDAS | KAMEX/ VIVO+. | NO | Indicado como medida de sujeción para paciente de sillas de ruedas | EMPAQUE POR UNIDAD, EMPAQUE POR DOS UNIDADES | KM011 CALZÓN PÉLVICO KM012 CALZÓN PÉLVICO KM828 CINTURÓN DE SEGURIDAD DOS PUNTOS KM828P CINTURÓN DE SEGURIDAD DOS PUNTOS KM170 CINTURÓN DE SEGURIDAD CUATRO PUNTOS KM170P CINTURÓN DE SEGURIDAD CUATRO PUNTOS KM613 CORREA REGULABLE KM614 CORREA REGULABLE KM430 CORREAS DE PIE TIPO SANDALIA 18339 MUSLERA ANTIESPASTICA 18349 PANTORILLERA ANTIESPASTICA KM916 PECHERA MARIPOSA DE CUATRO PUNTOS KM916IF PECHERA MARIPOSA DE CUATRO PUNTOS KM918 PECHERA MARIPOSA DE CUATRO PUNTOS KM918IF PECHERA MARIPOSA DE CUATRO PUNTOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221033370 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | ROPA DE PROTECCIÓN DESECHABLE NO ESTERIL | DMD | NO | PRODUCTOS NO ESTÉRILES USADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN ÁREAS DE TRABAJO CLÍNICAS Y COSMÉTICAS. | UNIDAD, PAQUETES X 5 UNIDADES, PAQUETES X 10 UNIDADES, PAQUETES X 20 UNIDADES, PAQUETES X 50 UNIDADES, PAQUETES X 100 UNIDADES. | 0BATON AMERICANO BATA PACIENTE PIJAMA MÉDICA (PANTALON-BLUSA) CAMPO CERRADO 50 X 50 CAMPO CON OJO 50 X 50 POLAINAS TOP PANTY TIRA BATA PUÑO RTE FUNDA BABERO ODONTOLOGICO SABANA TIRA Y RESORTE TECNICA KIT MÉDICO KIT PACIENTE BATA QUIRÚRGICA PUÑO RIB GORRO MEDICO GORRO RTE 13g/m2 GORRO RTE 24g/m2 SÁBANA PLANA O ENVOLVEDERA | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221034865 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-28 | MASAJEADOR | BEURER | NO | El masajeador sirve para relajar zonas tensas del cuerpo. | Unidad | MASAJEADOR MG 10 MASAJEADOR MG 35 MASAJEADOR MG 16 ROJO MASAJEADOR MG 16 VERDE MASAJEADOR MG 16, REFERENCIA: 64617 (CONTIENE 4 MASAJEADORES ROJOS Y 4 MASAJEADORES VERDES) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221032149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N99 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N99 | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, soldadura fuerte, vertido de metal, devastado, enarenado, trabajos de cemento, minería subterránea y manufactura de textiles. Se usa contra Partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2310N99, Caja X 60 unidades | 2310 N99 RESPIRADORES CON VÁLVULA TALLA M/L | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS Y/O TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del acta 17 de 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la protección e salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales trajes biológicos y trajes de bioprotección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren de registro sanitario.” | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N99 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N99 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221032160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 MOLESTIA OV con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 MOLESTIA OV | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial, Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte / soldadura por rayo láser, configuración de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de renderizado, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de residuos. Se usa para Partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). La capa de carbón activado ayuda a los trabajadores a protegerse de los niveles molestos de ozono y vapor orgánico. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2400N95, Caja X 100 unidades 2800N95, Caja X 100 unidades 2801N95, Caja X 100 unidades M2800N95, Caja X 100 unidades 4800 N95, Caja X 80 unidades | 2400N95, TALLA M/L 2800N95, TALLA M/L 2801N95, TALLA S M2800N95, TALLA M/L 4800 N95, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 MOLESTIA OV con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 MOLESTIA OV no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221032166 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | o RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 | MOLDEX ® | NO | Equipos de protección individual. Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de molienda, corte, lijado, barrido, elaboración de metales, empacadado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura. Se usa para Partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2200N95, Caja X 240 unidades 2201N95, Caja X 240 unidades 2600N95, Caja X 180 unidades 2601N95, Caja X 180 unidades M2600N95, Caja X 180 unidades 2300N95, Caja X 100 unidades 2301N95, Caja X 100 unidades 2700N95, Caja X 100 unidades 2701N95, Caja X 100 unidades M2700N95, Caja X 100 unidades 4200 N95, Caja X 80 unidades 4201 N95, Caja X 80 unidades 4600 N95, Caja X 100 unidades 4601 N95, Caja X 100 unidades | 2200N95, TALLA M/L 2201N95, TALLA S 2600N95, TALLA M/L 2601N95, TALLA S M2600N95, TALLA M/L 2300N95, TALLA M/L 2301N95, TALLA S 2700N95, TALLA M/L 2701N95, TALLA S M2700N95, TALLA M/L 4200 N95, TALLA M/L 4201 N95, TALLA S 4600 N95, TALLA M/L 4601 N95, TALLA S | De acuerdo con lo anterior y de acuerdo a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221017746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | SISTEMA DE DEPILACIÓN IPL | REDFLAG | SI | Este producto se puede utilizar para: el exceso de vello de los labios, el vello de axilas, el vello de las extremidades. vello de trente, etc. La depilación indolora es adecuada para las personas de pelo negro y oscuro, pera no es adecuada para personas de pelo blanco, gris o rubio. Dispositivo de uso doméstico. Pasos de funcionamiento Limpie la Ventana del flash, luego afeite el vello de su cuerpo y limpie el vello residual. Encienda el dispositivo, elija el nivel de intensidad más adecuado para la depilación. Una vez terminada la depilación, debe enfriar la piel con agua helada o con húmeda y fría. Puede utilizar un tónico para ayudar a retener la humedad de su piel después de la depilación. Se sugiere encarecidamente que no se utilice varias veces en la misma parte de la piel. Debe realizar meros de dos aplicaciones consecutivas en un solo lugar. Los tiempos de frecuencia de operación deben reducirse cuando se utiliza un nivel de intensidad alto. Se adjunta manual de funcionamiento en idioma español. | SET | DYS-802 | De acu erdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: SISTEMA DE DEPILACIÓN IPL / MARCA: REDFLAG, cuenta con indicaciones de uso: ELIMINACIÓN DE VELLO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (…)” | IIb
20221031207 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | FUNDA IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN DE CATÉTERES EXIT-POCKET WP / FUNDA IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN DE CATÉTERES | EMODIAL | SI | FUNDA IMPERMEABLE CERRADA CON UN ADHESIVO ALREDEDOR DEL AGUJERO PARA SER FIJADO A LA PIEL. PROTECCIÓN PARA TODO TIPO DE CATÉTERES DEL CONTACTO CON EL AGUA DURANTE DUCHA, BAÑO O HIGIENE DEL PACIENTE Y ACTIVIDADES DE INMERSIÓN. COMPLETAMENTE RESISTENTE AL AGUA; SI ESTÁ BIEN COLOCADO PUEDE PROTEGER EL SITIO DE SALIDA DEL CATÉTER DEL CONTACTO CON EL AGUA, EVITANDO LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN MICROBIANA | CAJA X 50 UNIDADES | S2005H/WP - FUNDA DE 11 CM LARGO X 22 CM ALTO CON ORIFICIO DE 5 CM DE DIÁMETRO - 50 UNIDADES POR CAJA S2011H/WP - FUNDA DE 13 CM LARGO X 26 CM ALTO CON ORIFICIO DE 10 CM X 9 CM - 50 UNIDADES POR CAJA S2013HL/WP - FUNDA DE 17,6 CM LARGO X 30 CM ALTO CON ORIFICIO DE 13 CM X 11 CM - 50 UNIDADES POR CAJA S2013H/WP - FUNDA DE 15,6 CM LARGO X 30 CM ALTO CON ORIFICIO DE 11 CM X 13 CM - 50 UNIDADES POR CAJA LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. EXPIRACIÓN 2 AÑOS. PARA UN SOLO USO.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto FUNDA IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN DE CATÉTERES EXIT-POCKET WP / FUNDA IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN DE CATÉTERES MARCA: EMODIAL se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla l. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20221032711 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL R95 CARBON ACTIVADO | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte ‘soldadura por rayo láser, configuración de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de renderizado, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de residuos. Se usa para Partículas en aerosol con y sin aceite (polvos, humos y neblinas). La capa de carbón activado ayuda a los trabajadores de los niveles molestos de ozono, vapor orgánico o gases ácidos irritantes. ESTE PRODUCTO NO HA SIDO VENDIDO. | 2840R95, Caja X 100 unidades 2940R95, Caja X 100 unidades | 2840R95, TALLA M/L 2940R95, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221032732 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-29 | SANICLEANER INSTRUMENTS RUST- RENOVADOR Y DESINCRUSTANTE DE INSTRUMENTAL MÉDICO | SANISWISS. | NO | Restaurador limpiador ácido para instrumentos médicos. Diseñado específicamente para atacar el óxido en la superficie de los instrumentos de acero inoxidable. Compatible con termolavadora 0.3% - 1% para tratamiento ácido. | BOTELLA DE 1 LITRO | SANICLEANER INSTRUMENTS RUST" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221027439 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-30 | Kit de Prueba Serim DISINTEK OPA 5121 / Tiras de prueba | Serim, DISINTEK OPA | NO | Serim ® DISINTEK ™ OPA Las tiras reactivas son indicadores químicos que se utilizan para determinar si la concentración de orto- ftalaldehído, el ingrediente activo de CIDEX ® Solución de OPA y MetriCide ® La Solución OPA Plus ™, está por encima o por debajo de la concentración mínima efectiva establecida (MEC) de 0.3%. Se recomienda probar el desinfectante antes de cada ciclo de desinfección para asegurarse de que orto- el ftalaldehído está por encima del MEC. | la unidad de empaque es: Caja por dos frascos y cada frasco con 50 tiras | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221027728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-30 | FAJA AJUSTABLE PARA APOYO EN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA | N/A | NO | 1. Ideal para el ejercicio y actividad física 2. Ayuda a generar sudoración durante el ejercicio 3. Se ajusta fácilmente al cuerpo por el velcro que tiene en el diseño 4. De fácil lavado | 1 FAJA EN BOLSA PLASTICA DEBIDAMENTE ROTULADA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221017766 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-30 | COPA MENSTRUAL VIVACY | VIVACY® | NO | Vivacy®, es una copa menstrual diseñada para contener cómodamente una onza (30 ml) a la vez. Todo el flujo pomedio mensual es de aproximadamente 1 a 2 onzas (30 a 60 ml). Se puede utilizar un máximo de 10 12 horas consecutivas antes de tener que extraerla, lavarla y reintroducirla. | Empaque Individual | Modelo Teens: Empezaste a menstruar y eres menor de 18 años Modelo Uno: Tienes entre 19 y 30 años, y tu flujo es regular. Modelo Dos: Tienes más de 30 años y/o tu flujo es abundante | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221033429 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-30 | FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CATÉTER PERITONEAL CON CINTURÓN ELÁSTICO EXIT-POCKET PT | EMODIAL | SI | FUNDA DE FIBRA NO TEJIDA PARA CONTENER LA EXTENSIÓN DEL CATÉTER PERITONFAI ENTRE CADA TRATAMIENTO DE DIALISIS, PROTEGIENDO EL ORIFICIO DE SALIDA Y LA PARTE EXTERIOR DEL CATETER. PROTEGE LA PIEL QUE RODEA EL CATÉTER Y ACTÚA COMO BARRERA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA | CAJA X 40 UNIDADES, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSA SELLADA | S2010/PT - FUNDA DE 24 CM X 8 CM - 40 UNIDADES POR CAJA EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSA SELLADA S2013/PT - FUNDA 18 CM X 8 CM - 40 UNIDADES POR CAJA, EMPACADAS INDIVIDUALMENTE EN BOLSA SELLADA EMPAQUE INDIVIDUAL EN PELÍCULA DE SOLDADURA TÉRMICA DE POLIAMIDA' POLIETILENO SELLADA CON PAPEL DE GRADO MÉDICO. LIBRE DE LÁTEX Y FTALATOS. NO ESTERIL NO CADUCA. SE PUEDE REUTILIZAR 2-3 VECES DESPUÉS DEL LAVADO A 30°C MÁX. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CATÉTER PERITONEAL CON CINTURÓN ELÁSTICO EXIT-POCKET PT; Marca: EMODIAL" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20211270551 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-30 | SUJECIONES DEPORTIVAS - Pantorrillera | TARMAK | NO | Pantorrillera de sujeción soft 300 adecuada para sujetar la pantorrilla del deportista con una compresión homogénea sobre la articulación. Este producto ha sido diseñado para un uso deportivo | UNIDAD | PANTORRILLERA TARMAK SOFT 300 ADULTO NEGRO - 8347722 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221021985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | HUAWEI WATCH D | HUAWEI | SI | “INDICACIONES Y USOS: - Medición de la presión arterial. - ECG. - Detección de lavado de manos. - Monitoreo de la temperatura corporal. - Medición de la frecuencia cardíaca (como el control de la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca única y la frecuencia cardíaca continua). - Monitoreo de los niveles de oxígeno en sangre (SpO2). - Predicciones del ciclo menstrual. - Vinculación con la aplicación Estudio del corazón (para implementar la detección y monitoreo de la salud del corazón y cargar datos relacionados a la aplicación Estudio del Corazón de 301 Hospital). - Conexión de sueño con dispositivos domésticos inteligentes de Huawei. - Recordatorios de actividad. - TruSleep de HUAWEI, identificación automática del estado de sueño y estadísticas de datos de sueño. - Monitoreo del estrés y ejercicios de respiración para reducir el estrés. - Tarjetas de transporte habilitadas para NFC (que admiten pagos cuando el dispositivo está apagado), Alipay y tarjetas de acceso. - Huawei Al Pass: admite el reconocimiento inteligente y la conciencia del contexto y lanza automáticamente la tarjeta correspondiente para un escenario específico para producir una experiencia de deslizamiento de tarjeta sin problemas. - Asistente de voz (solo disponible con dispositivos con EMUI 11.1 o posterior). - Control de la reproducción de música en los teléfonos. - Barómetro, aplicable al senderismo de montaña. - Navegación GPS. - Seguimiento, monitoreo e identificación de modos de entrenamiento y recopilación de datos como recuentos de pasos, calorías quemadas y duración de actividades de intensidad moderada a alta. - Variedad de modos de entrenamiento y estadísticas de datos de entrenamiento. - Análisis de datos sobre la absorción máxima de oxígeno (VO2Max) (medido al iniciar una carrera al aire libre), estado de entrenamiento, carga de entrenamiento, tiempo de recuperación, así como orientación profesional de entrenamiento. - Predicción de entornos al aire libre (fases lunares, amaneceres/atardeceres y mareas). - Notificaciones de mensajes para llamadas entrantes (mostrar números de teléfono), mensajes SMS, correos electrónicos, aplicaciones sociales y consejos de inteligencia artificial, (solo disponible en dispositivos Huawei con EMUI 9.1 o posterior) - Una variedad de caras de reloj preinstaladas bien diseñadas. - La tienda de carátula del reloj ofrece una gama variada de esferas de reloj (solo disponible para usuarios de teléfonos Android en algunos países/regiones. Para obtener más información, llame a la línea directa oficial de Huawei). - Cara del reloj, galería de reloj de las caras, y OneHop para las transferencias de la esfera del reloj (OneHop solo está disponible en teléfonos con EMUI 10.0 o posterior y no es compatible con iPhones. Solo las imágenes estáticas se pueden usar como carátulas de reloj de Galería.). - Obturador remoto (solo disponible en teléfonos con EMUI 8.1 o posterior). - Buscar teléfono. - Aplicaciones como registros de actividad, barómetro, brújula, tiempo, cronómetro, temporizador, linterna y despertador. | Reloj (incluyendo una correa corta, correa de tamaño L, bolsa de aire y bolsa de tela), Correa de tamaño M, bolsa de aire y bolsa de tela, Cubierta de válvula, Tarjeta de guía de desembalaje, Base de carga inalámbrica, (incluido el cable de carga) y Guía de inicio rápido, Información de seguridad y Tarjeta de garantía. | MODELO: MLY-B10 REFERENCIA: Varias.” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y en la ficha técnica del producto observada en la página del fabricante, se concluye que el producto HUAWEI WATCH D - Marca: HUAWEI, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (...), siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. | IIb
20221036851 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | CABINAS EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS/ CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA TRABAJO CON SUSTANCIAS QUIMICAS CON PROTECCION AL OPERADOR AUTOMATICA | JP INGLOBA | NO | Para laboratorio de química, laboratorio de suelos, laboratorio de microbiologia, laboratorio de macroscopia, laboratorio universitario, laboratorio de colegio, laboratorio de petróleos, laboratorio de investigación, etc. Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por sustancias usadas en laboratorio, la cual permite experimentar con reactivos, prepararlos, envasarlos y re envasarlos generando en el laboratorio y zona de trabajo un entorno libre de gases, vapores olores y humos tóxicos – Protección completa al operador y al medio ambiente en el laboratorio. Aerodinámico con superficies anguladas alrededor de la cabina que favorecen el flujo del aire del exterior. Airfoil frontal que permite el paso de gases hacia el interior de la cabina protegiendo al operador. | POR UNIDAD | JP100-PAT , JP150-PAT , JP180-PAT , JPCEG70-BB, JPCEGH1000-BB, JPCEGH1200- BB, JPCEGH1500-BB, JPCEGH1800-BB, JPCEGH90-PP, JPCEGH120-PP, JPCEGH150-PP, JPCEGH180-PP, JPCEGH240-PP, JPCEGH61-AC, JPCEGH90PPTOPA, JPCEGH120PP-TOPA, JPCEGH150PP-TOPA, JPCEGH180PP-TOPA, JPCEGH65-FLPS-A, JPCEGH70-FLPS-A, JPCEGH122-FLPS-A , PP-1000-BB, PP-1200- BB, PP-1500-BB | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221036860 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | TALLIMETRO EN ALUMINIO/ TALLIMETRO | NEW MED | NO | Es un instrumento usado para medir la estatura de las personas. Proporciona una medición precisa de la altura de un paciente. Posee una guía ubicada en la parte superior para una indicación más precisa. | Unidad | MODELO 215 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Se expide en Bogotá D.C., el 31 de Marzo de 2022 . | N/A
20221024778 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | CITÓMETRO DE FLUJO CYTOFLEX LX - NO-V5-B3-Y5-R3-10 - CITÓMETRO DE FLUJO CYTOFLEX LX | BECKMAN COULTER | NO | Estudio del inmunofenotipo de diferentes tipos de células normales y anormales, principio de funcionamiento: Electrónico, componentes: Estación de trabajo (computador) con monitor LED 24 inch, impresora láser, UPS, CYTOFLEX LX PLATE LOADER (LECTOR DE PLACAS) La plataforma CytoFLEX es un sistema de detección revolucionario con propiedades de excitación y emisión óptimas que minimizan la pérdida de luz y maximizan la resolución de los datos, dando como resultado mayor sensibilidad para la detección. El Citómetro de Flujo CytoFLEX LX es una expansión de la plataforma CytoFLEX. Este modelo expande las posibilidades de investigación, con la opción de incluir hasta 6 láseres (cercano a UV 375nm o verdadero UV 355nm, Violeta 405nm, Azul 488nm, Verde/Amarillo 561nm, Rojo 638nm e Infrarrojo 808nm), múltiples configuraciones y únicos grupos de filtros intercambiables que permiten enfocarse en la ciencia, no en el instrumento. Todos los instrumentos en la plataforma utilizan el software CytExpert para adquisición y análisis de datos en CytoFLEX. La referencia ofertada C23009, tiene 4 láser activos: Violeta, Azul, Verde-Amarillo y Rojo, con la posibilidad de activar a futuro los láseres cercanos a UV e Infrarrojo. La referencia C23009 cuenta con 16 canales de fluorescencia activos, más los parámetros físicos de FSC y SSC, para un total de 18 parámetros. | Dispositivo por unidad de venta | CYTOFLEX LX” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221035727 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | SILLÓN ELÉCTRICO DENTAL Y DE CONSULTA | EDYNAMICS | SI | Sillón eléctrico dental y de consulta general. Diseñado ergonómicamente con 3 o 4 motores eléctricos para facilitar el posicionamiento de los pacientes durante la consulta. | Unitario | OT001, CO002, DR003, GN004, CC005 | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, y es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I”. (Negrilla fuera de texto) | I
20221036959 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | Productos pre-humedecidos Swash® para la Higiene Personal | SWASH® | NO | Los productos para la Higiene Personal Swash® están especialmente diseñados para realizar un lavado corporal completo sin necesidad de enjuague a pacientes incontinentes y/o con movilidad reducida y necesidad de asistencia en el aseo debido a su estado de salud, como medida de prevención de infecciones. Los productos para Higiene Persona Swash® utilizan un sistema basado en manoplas y toallitas para lavado corporal completo y gorros especialmente indicados para pacientes con una herida en la cabeza o para eliminar la sangre del cabello, sin necesidad de enjuague ni secado. Todos los sistemas están impregnados con una loción especial que limpia y nutre la piel; La loción limpia a fondo al mismo tiempo que nutre la piel con ingredientes para su cuidado, como la vitamina E, glicerina, caprilil-glicol y gliceril caprilato. Swash® está hecho de un material que no desprende partículas. La combinación de fibras de TENCEL® y poliéster garantiza una óptima calidad. Los productos para Higiene Persona Swash® respaldan los regímenes de higiene de las manos y ayudan a prevenir infecciones cruzadas. PROTOCOLO DE USO: 1. Cara, cuello y pecho 2. Brazo y axila derechos 3. Brazo y axila izquierdos 4. Genitales 5. Pierna y pie derechos 6. Pierna y pie izquierdos 7. Espalda 8. Nalgas y ano • Dependiendo de la situación, también es posible cambiar el orden indicado, siempre y cuando se utilice una nueva manopla/toallita para cada parte del cuerpo (vea imagen). • Calentar las toallitas / manoplas en microondas a la temperatura deseada. Es importante verificar la temperatura de las toallitas / manoplas antes de ser utilizados en la piel. • Escribe el nombre del paciente en el paquete una vez abierto, las distintas zonas tienen destinada una toallita / manopla. • Si es necesario seque la humedad de los pliegues de la piel con papel. • Cada toallita / manopla se debe usar una sola vez. • Use una toallita / manopla distinta para cada parte del cuerpo, como se indica arriba. • Una vez abierto un paquete, es conveniente usar las toallitas / manoplas en las siguientes 48 horas. Si sobran toallitas / manoplas, escriba la fecha y hora en el paquete y úselo al día siguiente con el mismo paciente. | A04075-8 FF Swash® Platinum Wipes - 8 pack Swash® Platinum Toallitas sin fragancia - Paquete x 8 uds A04028-8 FF Swash® Gold Wipes - 8 pack Swash® Toallitas sin fragancia - Paquete x 8 uds B04028-8 F Swash® Gold Wipes - 8 pack Swash® Toallitas con fragancia - Paquete x 8 uds A04028-4 FF Swash® Gold Wipes - 4 pack Swash® Toallitas sin fragancia - Paquete x 4 uds A04070-8 FF Swash® Gold Gloves - 8 pack Swash® Manoplas sin fragancia - Paquete x 8 uds B04070-8 F Swash® Gold Gloves - 8 pack Swash® Manoplas con fragancia - Paquete x 8 uds A04070-6 FF Swash® Gold Gloves - 6 pack Swash® Manoplas sin fragancia - Paquete x | A04075-8 FF Swash® Platinum Wipes - 8 pack Swash® Platinum Toallitas sin fragancia - Paquete x 8 uds A04028-8 FF Swash® Gold Wipes - 8 pack Swash® Toallitas sin fragancia - Paquete x 8 uds B04028-8 F Swash® Gold Wipes - 8 pack Swash® Toallitas con fragancia - Paquete x 8 uds A04028-4 FF Swash® Gold Wipes - 4 pack Swash® Toallitas sin fragancia - Paquete x 4 uds A04070-8 FF Swash® Gold Gloves - 8 pack Swash® Manoplas sin fragancia - Paquete x 8 uds B04070-8 F Swash® Gold Gloves - 8 pack Swash® Manoplas con fragancia - Paquete x 8 uds A04070-6 FF Swash® Gold Gloves - 6 pack Swash® Manoplas sin fragancia - Paquete x | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, MEDIANTE UN CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD, YA QUE, POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, PODRÍA SER CONSIDERADO UN PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA. | N/A
20221038710 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | MASCARILLA FACIAL DESECHABLE | SANYEGANLAN. | SI | "Es un dispositivo de uso civil que cubre la boca y la nariz proporcionando una barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos." | "CAJA x50 UNIDADES.” | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " y de acuerdo con el ACTA No. 22 de la SALA EXTRAORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 9 y 10 de Diciembre de 2020, la cual menciona que, “… Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario…” Por lo anterior, el producto " MASCARILLA FACIAL DESECHABLE " es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20221038730 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | SUJECIÓN PULGAR TARMAK STRONG 700 ADULTO NEGRO/SUJECIÓN PULGAR | TARMAK | SI | Vendaje de sujeción para pulgar Strong 700 adaptado para retomar la actividad deportiva tras un esquince o artrosis del pulgar. | Unidad. | 8360129 sujeción pulgar tarmak strong 700 adulto negro | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20221025923 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | QUANTSTUDIO™ ABSOLUTE Q™ DIGITAL PCR SYSTEM - SISTEMA DE PCR DIGITAL QUANTSTUDIO™ ABSOLUTE Q™ - MARCA: QUANTSTUDIO™ ABSOLUTE Q™ APPLIED BIOSYSTEMS™ THERMO FISHER SCIENTIFIC | N/A | NO | El sistema de PCR Digital QuantStudio™ Absolute Q™ permite la cuantificación precisa de secuencias de ácido nucleico diana. Las placas de la PCR Digital QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 (placas MAP) que utilizan una tecnología de matriz de microfluidos patentada se cargan con reactivos de PCR digital y luego se procesan con el instrumento de PCR Digital QuantStudio™ Absolute Q™. Según el protocolo, los resultados se pueden proporcionar en menos de 90 minutos. Los datos resultantes se visualizan con el software QuantStudio™ Absolute Q™ Digital PCR. El sistema de PCR Digital QuantStudio™ Absolute Q™ es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | N/A | A52864 QuantStudioTM Absolute QTM Digital PCR System A52864GTS QuantStudioTM Absolute QTM Digital PCR System GTS A52627 QuantStudioTM Absolute QTM Digital PCR System A52732 QuantStudioTM Absolute QTM Digital PCR Starter Kit” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221017762 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | WALKLAKE: ROBOT DE DETECCIÓN - ROBOT DE CHEQUEO SANITARIA | WALKLAKE | SI | Puede detectar automáticamente las manos, la boca (herpes oral, enrojecimiento de la garganta, caries), los ojos y la temperatura corporal en solo 3 segundos; al mismo tiempo, admite el ingreso de datos de detección manual como branquias, ánimo, uñas, tos y traumatismos | Caja de Madera | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado en los folios 25, donde menciona “Walklake selecciona un sensor de infrarrojo lejano de alta precisión de nivel médico, combinado con un algoritmo de compensación de temperatura, la detección de temperatura es más precisa”, se concluye que el producto WALKLAKE: ROBOT DE DETECCIÓN - ROBOT DE CHEQUEO SANITARIA - Marca: WALKLAKE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. | IIb
20221017854 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | HUAWEI WATCH GT 2 PRO | HUAWEI | SI | Monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca 24/7, admite la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca única, la frecuencia cardíaca continua y otras funciones de medición. - Llamadas Bluetooth (llamadas, respuestas, rechazos de llamadas y llamadas en espera), lista de contactos y registros de llamadas. - Soporta información de pronóstico del tiempo, incluyendo alertas de mal tiempo, pronóstico de mareas, recordatorios de puesta de sol y salida del sol, así como fases lunares. - Soporta historial y regreso a casa. - Controla la música en el teléfono y escucha música local en el reloj con auriculares Bluetooth. - Guía profesional de carrera. - Soporta GPS. - Monitoreo de luz ambiental ALS para el ajuste automático del brillo de la pantalla. - Realiza un seguimiento, monitorea e identifica los tipos de actividad diaria y proporciona datos sobre el recuento de pasos, la cantidad de calorías quemadas y los tiempos de actividad de intensidad moderada y alta. - Soporta múltiples tipos de entrenamiento y registro de datos de entrenamiento incluyendo correr al aire libre (compañero inteligente es compatible), caminar al aire libre, ciclismo al aire libre, correr en interiores, escalada de montaña, senderismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, ciclismo en interiores, entrenamiento gratuito, triatlón, elíptica, remo, senderismo en interiores, carrera de senderos, esquí y golf. - Soporta Monitoreo VO2Max (cuando el modo de carrera al aire libre está activado), los efectos de su entrenamiento, estado de entrenamiento, carga de entrenamiento, análisis de datos de tiempo de recuperación y orientación de entrenamiento profesional. - Recordatorios de actividad que te recuerdan cuando has estado inactivo durante demasiado tiempo. - Admite HUAWEI TruSleepTM y reconocimiento automático de sueño y estadísticas de datos. - Apoya las pruebas de estrés y los ejercicios de respiración que ayudan a los usuarios a mantenerse relajados y reducir sus niveles de estrés. - Notificaciones de llamadas entrantes, mensajes SMS, correo electrónico y aplicaciones de redes sociales. - Soporta GPS. - Monitoreo de luz ambiental ALS para el ajuste automático del brillo de la pantalla. - Realiza un seguimiento, monitorea e identifica los tipos de actividad diaria y proporciona datos sobre el recuento de pasos, la cantidad de calorías quemadas y los tiempos de actividad de intensidad moderada y alta. - Soporta múltiples tipos de entrenamiento y registro de datos de entrenamiento incluyendo correr al aire libre (compañero inteligente es compatible), caminar al aire libre, ciclismo al aire libre, correr en interiores, escalada de montaña, senderismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, ciclismo en interiores, entrenamiento gratuito, triatlón, elíptica, remo, senderismo en interiores, carrera de senderos, esquí y golf. - Soporta Monitoreo VO2Max (cuando el modo de carrera al aire libre está activado), los efectos de su entrenamiento, estado de entrenamiento, carga de entrenamiento, análisis de datos de tiempo de recuperación y orientación de entrenamiento profesional. - Recordatorios de actividad que te recuerdan cuando has estado inactivo durante demasiado tiempo. - Admite HUAWEI TruSleepTM y reconocimiento automático de sueño y estadísticas de datos. - Apoya las pruebas de estrés y los ejercicios de respiración que ayudan a los usuarios a mantenerse relajados y reducir sus niveles de estrés. - Notificaciones de llamadas entrantes, mensajes SMS, correo electrónico y aplicaciones de redes sociales. - Viene con una variedad de esferas de reloj especialmente diseñadas para que usted elija. - Incluso más caras de reloj que se pueden descargar de la tienda de relojes. (Esta función solo está disponible con teléfonos Android vendidos en ciertos países o regiones. Póngase en contacto con la línea directa oficial de Huawei para obtener más información.) - Soporta caras de reloj en espera. - Soporta la selección de caras de reloj. - Admite la personalización de la esfera del reloj utilizando imágenes de la Galería. Solo puede usar imágenes fijas de su Galería como carátulas de reloj. - Detecta si el reloj se está usando. Si no es así, el reloj entra automáticamente en modo de ahorro de energía y no mostrará llamadas o mensajes entrantes. - Otras aplicaciones, incluyendo registros de entrenamiento, presión de aire, brújula, tiempo, cronómetro, temporizador, antorcha y alarma. | Reloj, base de carga, herramienta de ajuste de correa (solo viene con la correa de metal de titanio) y guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta. | MODELO: VID-B99 REFERENCIA: Varias | Verificada la información allegada por el interesado y los sitios web del fabricante, se evidencia que el producto cuenta con medición de frecuencia cardiaca, ECG, medición de saturación de Oxigeno SPO2, entre otras, por lo tanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, y es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | IIb
20221031684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | ESTERILIZADOR DE MANO LED UVC - LAMPARA ESTERILIZADORA DE MANO UV | BEYOND SMARTOR | NO | Dispositivo de desinfección de mano UVC inteligente BEYONDSMARTOR es un equipo de desinfección móvil portátil, que utiliza luz ultravioleta para la desinfección y la intensidad de la luz para la esterilización UVC de hasta 10nw/cm puede inactivar instantáneamente todos los virus y bacterias, se utiliza para la esterilización diaria en lugares públicos y la desinfección profunda del hogar. es compacto y ligero, adecuado para la esterilización de todos los espacios y superficies de trabajo. El dispositivo de mano BEYONDSMARTOR UVC irradia la superficie del objeto para una esterilización efectiva. completa y eficiente, de larga distancia en segundos. la luz led UVC portátil se puede usar cerca de humanos, pues la distancia de esterilización efectiva es de 20-50cms lo que inactiva virus y bacterias en segundos, actualmente es una de las tecnologías de esterilización ecológica más avanzadas del mundo. doble garantía de seguridad tiene un interruptor de gatillo, por medio de la cual la detección infrarroja del cuerpo humano se apaga automáticamente. Esta lampara de desinfección, está diseñada para ser utilizada en lugares de trabajo, como bodegas oficinas, aeropuertos, hoteles, almacenes y el hogar para logras la desinfección de las áreas de trabajo. | Unidad | LAMPARA ESTERILIZADORA DE MANO LED UVC, MARCA BEYONDSMARTOR, MODELO BS-DH100-PLUS, FABRICANTE BEYOND UV CO.LTD.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221032916 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | THERMO SHAKER PHMP & PHMP4 V.6GW (PHMP) V.4GW (PHMP4) - AGITADOR TERMOSTÁTICO DE PLACAS PHMP / PHMP-4 | GRANT INSTRUMENTS LTD. | NO | El agitador termostático de placas PHMP / PHMP-4 está diseñado para agitar de 1 a 4 placas de 96 pocillos estándar en el modo de regulación térmica. El agitador termostático de placas ha sido diseñado con el principio multisistema, gracias al cual es posible utilizarlo como tres dispositivos independientes. | Unidad | Thermo shaker PHMP & PHMP4 V.6GW (PHMP) V.4GW (PHMP4)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221032925 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-03-31 | MACROVIEW DM - IMAGEN DIGITAL MACROSCÓPICA PARA CADAVERES | MILESTONE | NO | MACROVIEW DM es un sistema de imagen digital macroscópica para cadáveres, utilizado en investigaciones anatómicas y forenses avanzadas, el cual permite a los médicos forenses e investigadores capturar y documentar digitalmente con anotaciones de audio/video, imágenes de todo el cuerpo, partes del cuerpo y pequeños detalles anatómicos; con el fin de crear un registro más descriptivo de la autopsia, necropsia o caso forense. Beneficios: alta flexibilidad, rapidez, seguridad, documentación completa, ahorro de espacio y amigable con el medio ambiente. | Unidad | 372750” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | N/A
20221033680 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-01 | DISPOSITIVO APLICADOR DE GOTAS PARA LOS OJOS - ISY PF® / DISPOSITIVO APLICADOR DE GOTAS PARA LOS OJOS | ISY PF® | NO | EL APLICADOR ISY PF ES UN AUXILIAR QUE SE USA PARA FACILITAR A LAS PERSONAS LA APLICACIÓN DE GOTAS OFTÁLMICAS. ES UNA HERRAMIENTA ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN EL CUAL SE PUEDE COLOCAR UN FRASCO OFTÁLMICO MODELO PF SOPHIA (FRASCO PRESERVATIVE FREE). ESTE APLICADOR VA DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221036797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-04 | VESTIDO DE MAYO | PAG DESCARTABLES SAS | NO | Este producto es ideal para uso en hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud en los profesionales que, corren el riesgo de contaminarse por microorganismos endógenos y exógenos generando una barrera protectora, eficaz contra el paso de microorganismos, materiales particulado y líquidos, a fin de reducir al mínimo la penetración, y potencial contaminación; buscando una atención segura a sus usuarios. | Paquete por 10 | Vestido de mayo tallas S, M, L, XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221032727 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-04 | CLEAR DX™ SYSTEM / Plataforma de secuenciación genómica | Clear Dx ™ | NO | La plataforma de secuenciación genómica CLEAR DX™ SYSTEM permite realizar un ensayo de secuenciación del genoma completo basado en la PCR multiplexada de amplicones solapados totalmente automatizado. La plataforma CLEAR DX™ SYSTEM está destinada a ser utilizada por personal de laboratorio calificado, específicamente preparado y capacitado en el uso del sistema Clear DX™ en materia de técnicas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real y NGS (secuenciación de nueva generación). Se destina a uso exclusivo de investigación. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. La plataforma de secuenciación genómica CLEAR DX™ SYSTEM permite la secuenciación de nueva generación selectiva destinada a la caracterización del ARN/ADN de diversos organismos. El proceso es totalmente automatizado por el sistema Clear DX™ y puede procesar hasta 32 muestras en una sola ejecución. Las muestras pueden cargarse cada 12 horas aproximadamente para lograr un rendimiento del instrumento de hasta 64 muestras por día. La automatización pasa de utilizar el ARN/ADN extraído como entrada a generar archivos FASTQ y FASTA comprimidos como salida con una mínima intervención humana. | Individual | Modelo: CLEAR DX™ SYSTEM NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Research Use Only (RUO) / Not for use in Diagnostic Procedures” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221035365 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-04 | MASCARILLA O TAPABOCAS | MARCA: COLOR AZUL Y NEGRO, MARCA RESNO / COLOR ROSADO NO TIENE MARCA | SI | USO GENERAL, USO CIVIL - NO MEDICO | CAJA DISPENSADORA X 50 UND | REFERENCIA: 1000E, 002/ ref 003 LOTE AZUL Y NEGRO: TELA NO TEJIDA 66 % NON-WOVEN 34%: TIPO DE TEJIDO: TELA SIN TEJER ROSADO LOTE 202109 TELA NO TEJIDA 67% NON-WOVEN 33%: TIPO DE TEJIDO: TELA SIN TEJER 1000E, 001/REFERENCIA: 1000E, 002/ ref 003 LOTE AZUL Y NEGRO LOTE MA20210813 ROSADO LOTE 202109 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto MASCARILLA O TAPABOCAS, MARCA: COLOR AZUL Y NEGRO, MARCA RESNO / COLOR ROSADO NO TIENE MARCA, PROTEGE LAS MUCOSAS RESPIRATORIAS Y BUCALES DE LA EXPOSICIÓN A PATOGENOS O PARTICULAS PEQUEÑAS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla l. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20221035350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-05 | COSMETIC SOCKS / MEDIAS COSMETICAS, CALCETINES, MEDIAS PARA MUÑON, PROSTHETIC SOCKS, PARA DEBAJO Y ENCIMA DE LA RODILLA Y/O CODO. | ORTOTEK, PROTED, KNIT-RITE, AOSUO, ST&G, FUJIAN GUOZI REHABILITATION MEDICAL, ORTHONORM ORTOPEDI, ALPS, PACELINE | NO | Las medias cosméticas son un producto perfecto para lograr una apariencia natural, ayudan a controlar la forma y el grosor generando comodidad, confort y seguridad a los usuarios, también protege la prótesis y/o miembro residual contra el polvo y las salpicaduras de líquidos. Indicaciones: • En primer lugar, dale la vuelta a la media. • Con la media del revés, introduce un poco la puntera con los pulgares y mete el miembro residual o prótesis. • Ve deslizando la media sobre sí misma, cubriendo el miembro residual o prótesis. Nota: Este producto NO está indicado para ser usado como complemento del tratamiento o con indicaciones terapéuticas. | EMPAQUE INDIVIDUAL, TALLA ÚNICA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | N/A
20221031194 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-04-06 | REACTIVOS RUO PARA CITOMETRIA DE FLUJO - CYTEK | Cytek Biosciences, Inc. | SI | Reactivos para uso únicamente en investigación de pruebas inmunológicas utilizando la técnica de citometría de flujo | 25 test, 100 test, 2 ml | R7-20041 cFluor™ YG584 Anti-Human CD4 (SK3) – 100 tests R7-20042 cFluor™ YG584 Anti-Human CD4 (SK3) – 25 tests R7-20043 cFluor™ B548 Anti-Human CD4 (SK3) – 100 tests R7-20044 cFluor™ B548 Anti-Human CD4 (SK3) – 25 tests R7-20045 cFluor™ R720 Anti-Human CD4 (SK3) – 100 tests R7-20046 cFluor™ R720 Anti-Human CD4 (SK3) – 25 tests R7-40001 cFluor™ TBMNK Kit, 8 Color - 25 tests R7-40000 cFluor™ Immunoprofiling Kit, 14 Colors 25 tests R7-40002 Cytek® 25-Color Immunoprofiling Assay, cFluor® Reagent Kit (18C) 25 tests R7-20027 cFluor™ B515 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20035 cFluor™ B515 Anti-Human CD8 (SK1) 100 tests R7-20017 cFluor™ B532 Anti-Human CD73 (AD2) 100 tests R7-20037 cFluor™ B532 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20071 cFluor™ B532 Anti-Human CD19 (HIB19) 100 tests R7-20025 cFluor™ B548 Anti-Human CD15 (HI98) 100 tests R7-20029 cFluor™ R668 Anti-Human CD7 (CD7-6B7) 100 tests R7-20049 cFluor™ R668 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20069 cFluor™ R668 Anti-Human CD16 (3G8) 100 tests R7-20051 cFluor™ R685 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20005 cFluor™ R720 Anti-Human CD16 (3G8) 100 tests R7-20013 cFluor™ R720 Anti-Human CD123 (6H6) 100 tests R7-20061 cFluor™ R720 Anti-Human CD38 (HIT2) 100 tests R7-20031 cFluor™ V420 Anti-Human CD52 (HIB168) 100 tests R7-20033 cFluor™ V420 Anti-Human CD7 (CD7-6B7) 100 tests R7-20053 cFluor™ V420 Anti-Human CD3 (SK7) 100 tests R7-20055 cFluor™ V420 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20003 cFluor™ V450 Anti-Human CD14 (M5E2) 100 tests R7-20015 cFluor™ V450 Anti-Human CD20 (2H7) 100 tests R7-20057 cFluor™ V450 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20011 cFluor™ V547 Anti-Human CD45 (HI30) 100 tests R7-20063 cFluor™ V547 Anti-Human CD8 (SK1) 100 tests R7-20073 cFluor™ V610 Anti-Human CD4 (SK3) 100 tests R7-20028 cFluor™ B515 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests R7-20036 cFluor™ B515 Anti-Human CD8 (SK1) 25 tests R7-20018 cFluor™ B532 Anti-Human CD73 (AD2) 25 tests R7-20038 cFluor™ B532 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests R7-20072 cFluor™ B532 Anti-Human CD19 (HIB19) 25 tests R7-20026 cFluor™ B548 Anti-Human CD15 (HI98) 25 tests R7-20030 cFluor™ R668 Anti-Human CD7 (CD7-6B7) 25 tests R7-20050 cFluor™ R668 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests R7-20070 cFluor™ R668 Anti-Human CD16 (3G8) 25 tests R7-20052 cFluor™ R685 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests R7-20006 cFluor™ R720 Anti-Human CD16 (3G8) 25 tests R7-20014 cFluor™ R720 Anti-Human CD123 (6H6) 25 tests R7-20062 cFluor™ R720 Anti-Human CD38 (HIT2) 25 tests R7-20032 cFluor™ V420 Anti-Human CD52 (HIB168) 25 tests R7-20034 cFluor™ V420 Anti-Human CD7 (CD7-6B7) 25 tests R7-20054 cFluor™ V420 Anti-Human CD3 (SK7) 25 tests R7-20056 cFluor™ V420 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests R7-20004 cFluor™ V450 Anti-Human CD14 (M5E2) 25 tests R7-20016 cFluor™ V450 Anti-Human CD20 (2H7) 25 tests R7-20058 cFluor™ V450 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests R7-20012 cFluor™ V547 Anti-Human CD45 (HI30) 25 tests R7-20064 cFluor™ V547 Anti-Human CD8 (SK1) 25 tests R7-20074 cFluor™ V610 Anti-Human CD4 (SK3) 25 tests RC-00004 cFluor™ R720 Anti-Human CD127 (Clone: A019D5) 25 test R7-20089 cFluor™ R720 Anti-Human 56 (5.1H11) Size: 100 tests R7-20090 cFluor™ R720 Anti-Human 56 (5.1H11) - 25 Tests R7-20009 cFluor™ BYG710 Anti-Human CD19 Size: 100 tests R7-20010 cFluor™ BYG710 Anti-Human CD19 Size: 25 test R7-60008 cFluor™ ViaDye Red Fixable Viability Dye 100 tests R7-60009 cFluor™ ViaDye Violet Fixable Viability Dye 100 tests N1-00001 QbSure Beads 2ml N7-97355 SpectroFlo® QC Beads 2ml | Los productos anteriormente mencionados se enmarcan dentro de la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud. NOTA: LOS REACTIVOS CON LA DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: “RESEARCH USE ONLY”, PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS QUE NO PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only UO").
20221039856 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | BIOFLO® 720/ BIOPROCESADOR | Eppendorf | NO | El escalamiento eficiente y fiable es uno de los principales obstáculos de la biotecnología moderna. Para garantizar la máxima flexibilidad y escalabilidad, el nuevo controlador de biorreactor BioFlo 720es compatible con los biorreactores Thermo Scientific™ HyPerforma™ 5:1 de un solo uso (SUB). El reconocido software BioFlo se ha enriquecido con una gran variedad de nuevas funciones para automatizar su flujo de trabajo. | Unidad | Refs: 1385200011, 1385200111 | Verificada la información aportada, se evidencia que el producto es utilizado con líneas celulares de insectos y plantas, en este sentido, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este producto no puede ser utilizado con muestras de origen humano. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet / Cabina de Seguridad Biológica Clase II, Tipo A2 | THERMO SCIENTIFIC | NO | Las cabinas de Bioseguridad proporcionan protección total al producto, proceso, operador y medio ambiente, por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) principal y secundario con eficiencia de 99,99%, partículas 0,3 µm. Las cabinas de Bioseguridad Clase II Tipo A2 son aptas para trabajar con grupo de riesgo 1, 2 y 3 y su diseño está hecho para procesos y experimentos donde se permite recirculación de aire filtrado a diferencia de la cabina Clase II tipo B2. Está diseñado para proteger al usuario, el medio ambiente y su investigación de sustancias nocivas y contaminación cruzada | Equipo Compacto | 1305, 1306, 1307, 1308, 1325, 1326, 1327, 1328, 1335, 1336, 1337, 1338, 1345, 1346, 1347, 1348, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1375, 1376, 1377, 1378, 1384, 1385, 1385, 1387, 1388, 1389, 1395, 1396, 1397, 1398” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039848 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | BioBLU C BioBLU P/ BIOPROCESADOR | PPENDORF | NO | Los recipientes de un solo uso BioBLU c permiten el cultivo celular escalable desde la investigación hasta la escala piloto/de producción. Estos recipientes de un solo uso con tanque agitado y paredes rígidas se han diseñado y optimizado específicamente para el cultivo de células de insectos y plantas. | Unidad | Vida útil: Producto de un solo uso Refs: 1386100000, 1386100200, 1386100600, 1386110000, 1386110400, 1386110100, 1386110500, 1386000100, 1386000300, 1386120000, 1386121000, M1363-0119, M1363-0133, 1386140000, 1386141000, M1363-0131, M1363-0129. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este producto no puede ser utilizado con muestras de origen humano. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039850 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | BioFlo® 120/ Bioprocesador | EPPENDORF | NO | El BioFlo 120 es un sistema de biorreactor/fermentador a escala de laboratorio perfectamente adecuado para todos los niveles de investigación y desarrollo. El sistema ha sido diseñado para ser flexible y satisfacer los amplios requisitos de los científicos hoy en día. | Unidad | Vida útil: 10 años Refs: B120ACS005, B120ACS012, B120ACS019, B120SCS005, B120SCS015, B120SCS025, B120SCS035, B120SCS045, B120SCS. | Verificada la información aportada, se evidencia que el producto cuenta con aplicaciones tales como: Cultivo de células de insectos y plantas, Fermentación de bacterias, levaduras y hongos, en este sentido, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este producto no puede ser utilizado con muestras de origen humano | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221036856 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | INFANTOMETRO | NEW MED | NO | ES UN INSTRUMENTO USADO PARA MEDIR LA LONGITUD DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS POSEE UNA GUÍA FIJA Y UNA GUÍA MÓVIL QUE PROPORCIONA UNA MEDICIÓN PRECISA. CUENTA CON UNA GUÍA EN LOS PIES QUE SE DESPLAZA PARA OBTENER UAN MEDICIÓN EXACTA A LO LARGO DE LA ESCALA DE MEDICIÓN. | UNIDAD | NEW MED | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221023936 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | Ultrasonic Skin Renewal Device / Dispositivo ultrasónico de renovación para la piel | Neora | NO | El Dispositivo Ultrasónico para la Renovación de la Piel es un dispositivo que se utiliza para la limpieza de la piel y la eliminación de células muertas de la superficie de la piel mediante un sistema de vibración mecánica de la espátula aplicada al contacto directo con la piel. Esta vibración se origina gracias a la emisión de un tipo de corriente alterna de alta frecuencia entre 20 - 25 kHz imperceptible para el oído humano. Aplicaciones: • limpieza profunda de la piel • Tratar las secuelas del acné • mejorar las arrugas • exfoliar • tratar polos dilatados • tratamiento despigmentante Para usar, humedezca la cara con agua y aplique productos para el cuidado de la piel si lo desea; encienda el dispositivo y pase la cuchilla por la piel para proporcionar una limpieza profunda . | Individual | Modelo: IF-1014 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221025341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | UVP- CROSSLINKER / CL-3000 / Reticulador | ANALYTIK JENA | SI | Reticulante de membranas Reticulante biomolecular Irradiador de LUZ UV calibrada según un estandar NIST trazable Irradiador de luz UV de longitud de onda corta para esterilizacion o desinfeccion auxiliar en procesos | UNIDAD | MODELO CL- 3000 / REFERENCIA 849-95-0615-01 “ NOTA: Teniendo en cuenta que, al investigar el producto, se encuentra la nota de aplicación: “El UVP Crosslinker para la irradiación y reutilización de máscaras N95 existentes utilizando el UVP Crosslinker.” Y “UVP Crosslinker UV Irradiation System CL-3000 (N95 Mask Disinfection Systems)” Es pertinente mencionar con respecto a la reutilización de Dispositivos Médicos, que el fabricante de los Dispositivos es quien determina en su etiqueta e insertos y manuales, si el producto se encuentra diseñado para un único uso, o si es para varios usos y bajo qué condiciones se determinan estos usos; teniendo en cuenta lo anterior, si las máscaras N95, no están diseñadas para ser reutilizadas, no se podrá utilizar el equipo para la esterilización de esta clase de productos. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: UVP- CROSSLINKER / CL-3000 / Reticulador / MARCA: ANALYTIK JENA, dentro del manual aportado se indica: “Detalles de producto: (…) se puede utilizar para la desinfección”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb. Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa.” | IIa
20211265149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | DISPOSITIVO REMOVEDOR DE PUNTOS NEGROS | HAILICARE. | NO | Este instrumento está indicado para realizar limpieza multifuncional para puntos negros. USO: Eliminador de espinillas y acné. Limpiador de poros | Equipo compacto con sus accesorios. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221038733 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | TOBILLERA IZQUIERDA / DERECHA SUJECIÓN PROPIOCEPTIVA HOMBRE/MUJER SOFT 900 NEGRA | TARMAK | NO | Tobillera para sujetar el tobillo del deportista gracias a una compresión homogénea sobre la articulación | UNIDAD | 8496917 TOBILLERA IZQUIERDA/DERECHA SUJECIÓN PROPIOCEPTIVA HOMBRE/MUJER SOFT 900 NEGRA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221039593 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | NEXTSEQ 500 SEQUENCING SYSTEM - SISTEMA DE SECUENCIACIÓN NEXTSEQ 500/ SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS | ILLUMINA | NO | Sistema Integrado de Secuenciación de Ácidos Nucleicos que incluye amplificación de las bibliotecas de fragmentos de adn (generación de clusters), secuenciación y análisis primario y secundario en un mismo instrumento. Es una plataforma de secuenciación masiva optimizada para un rápido y preciso proceso de lectura de secuencias de adn. el equipo utiliza una celda de flujo (lámina de sílice) con un formato de una única línea o canal de secuenciación sobre el que se desarrolla la amplificación y secuenciación de los fragmentos de las bibliotecas de adn. NextSeq 500 permite realizar secuenciaciones de exomas, genomas completos y transcriptomas y admite bibliotecas TruSeq™, TruSight™ y Nextera™. Análisis en tiempo real (RTA, Real-Time Analysis): el software de análisis integrado lleva a cabo un análisis de datos integrado en el instrumento, que incluye el análisis de imágenes y las llamadas de bases. NextSeq usa una implementación de RTA llamada RTA v2, que incluye diferencias importantes en materia de arquitectura y funciones. Análisis basado en la nube con BaseSpace™ Sequence Hub: el flujo de trabajo de secuenciación se encuentra integrado en BaseSpace Sequence Hub, el entorno informático basado en la nube de Illumina para la supervisión de experimentos, el análisis de datos y la colaboración. En el curso del experimento, los archivos de resultados se envían en tiempo real a BaseSpace Sequence Hub para su análisis. Solo para Uso en Investigación | Un equipo de mesa con ordenador portátil con adaptador de CA, cables y accesorios | SY-415-1001 - NextSeq 500 Sequencing System - Sistema de Secuenciación NextSeq 500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: EL EQUIPO NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Research Use Only (RUO) / Not for use in Diagnostic Procedures”. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221034809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-07 | SISTEMA DE RESCATE SKED® CAMILLA DE RESCATE SKED® CON ACCESORIOS | SKEDCO. | SI | USOS: Herramienta que permite realizar rescates de manera más segura, más rápida y más fácil desde espacios confinados, rescates en alturas, terrenos de difícil acceso o topografía, militar, y rescate en agua. Ofrece un excelente apoyo, protección y seguridad al paciente. OTRAS INDICACIONES: Puede adaptarse a férulas largas y cortas, a camillas scoop, y a la mayoría de equipos de inmovilización. ADVERTENCIAS: No es un dispositivo de inmovilización espinal. La camilla debe guardarse en la mochila para evitar exposición a los Rayos UV y el daño del plástico. | Sistema de rescate compuesto por camilla y accesorios de sujeción, movilización y transporte (incluye trípode | SK-200-OR SK-200-GR SK-200C-OR SK-200C-GR | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto es considerado dispositivo médico para uso en humanos, por cuanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, que cita: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” (Subrayado fuera de texto | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…).” (negrilla fuera de texto). | I
20221052364 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | OxiMax | RIOQUIMICA | NO | Es un desincrustante ácido, desarrollado para la remoción de manchas y oxidaciones de instrumental quirúrgico inoxidable o cualquier otro utensilio de acero inoxidable. | 1L y 5L. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. No obstante, lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221040291 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | UNIDAD ODONTOLÓGICA / DENTAL UNIT | DTM USA, DENTMART | NO | Unidades Odontológicas: para el servicio odontológico, clínica odontológica, consultorio odontológico. | 1 Unidad Colores disponibles: Azul claro, azul oscuro, azul rey, verde manzana, verde pasto, gris plata, negro, morado oscuro. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. | N/A
20221036963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | PRODUCTO SWASH® ANTISÉPTICO PARA BAÑO EN CAMA | SWASH® Antiséptico | NO | Los Productos Swash® para Higiene Corporal Antiséptica, ofrecen un método de aseo antiséptico y suave. Están impregnados con una loción limpiadora de digluconato de clorhexidina al 2%, se emplean en la limpieza de piel intacta del paciente previo a procedimientos quirúrgicos y para realizar un aseo corporal antiséptico completo de pacientes encamados, disminuyendo el riesgo de infección e infección cruzada. Esta loción elimina las bacterias dañinas en la piel y una gran variedad de microorganismos que pueden causar infecciones. Los productos antisépticos de Swash® están hechos de un material firme y suave, elaborado con la técnica de hidroligado (no tejido), y presentan un ligero relieve que proporciona una sensación agradable en la piel. • Antes de empezar, lávese las manos y póngase guantes desechables por motivos de higiene. • Antes de utilizar Swash® productos antisépticos, lave la cara y el pelo del paciente como de costumbre. • Evite usar acondicionar u otros productos para el cuidado del cabello. Use solo champú. • Los productos swash® antisépticos (toallitas, manoplas y gorro) se pueden calentar en el microondas o en un calentador. La temperatura adecuada se alcanza calentando el paquete como máximo a 800 vatios durante 15 segundos, o manteniendo una temperatura constante de 51°C (max. 96 horas) en el calentador. No es obligatorio calentar el paquete, puede hacerlo para proporcionar una sensación más agradable en la piel. Las toallitas, manoplas o gorros fríos también mantienen su efecto y se pueden utilizar a esa temperatura cuando el paciente lo desee. • Abra el paquete tirando del cierre hacia arriba y compruebe la temperatura de los productos. Atención: los guantes desechables reducen la sensibilidad al calor. • No deje Swash® productos antisépticos directamente sobre la ropa de cama debido a que el contacto con lejía podría dejar una mancha marrón. • No utilice Swash® productos antisépticos por encima de la barbilla. La clorhexidina no debe entrar en contacto con los ojos ni con el conducto auditivo. • Lave cuidadosamente todas las partes del cuerpo por debajo de la barbilla utilizando las siete toallitas o manoplas y realice movimientos hacia adelante y hacia atrás, siguiendo el orden que se indica a continuación: Manopla 1: lado derecho; brazo, hombro, mano y espacio entre los dedos, pecho y axila derechos. Manopla 2: lado izquierdo; brazo, hombro, mano y espacio entre los dedos, pecho y axila izquierdos. Manopla 3: abdomen e ingles/perineo. NO utilizar en los genitales. Manopla 4: pierna y pie derechos, incluyendo el espacio entre los dedos. Manopla 5: pierna y pie izquierdos, incluyendo el espacio entre los dedos Manopla 6: cuello y espalda. Manopla 7: nalgas y glúteos. NO frotar. Uso EXCLUSIVO externo. NO usar por encima de la barbilla. NO enjuagar y NO aplicar crema hidratante ni lociones. NO tirar al ino- doro. • Lave la zona con abundante agua en caso de picor, escozor o erupción en la piel. No vuelva a aplicar el producto. Si fuera necesario, consulte a un especialista o dermatólogo. • Utilice cada paquete con un único paciente. No se recomienda utilizar paquetes abiertos para evitar cualquier riesgo de infección. • Utilice las manoplas dentro del plazo de 48 horas tras la apertura del paquete." | ver observaciones. | F24540-7 FF Swash® Antiseptic Wipes - 7 pack Swash® Toallitas Antisépticas - Paquete x 7 uds F24540-8 FF Swash® Antiseptic Wipes - 8 pack Swash® Toallitas Antisépticas - Paquete x 8 uds F24070-7 FF Swash® Antiseptic Gloves - 7 pack Swash® Manoplas Antisépticas - Paquete x 7 uds F04070-8 FF Swash® Antiseptic Gloves - 8 pack Swash® Manoplas Antisépticas - Paquete x 8 uds H040777-1 FF Swash® Antiseptic Cap - 1 pack Swash® Gorro Antiséptico - Paquete x 1 ud | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Se trae a colación lo establecido en el acta No. 1 de las SALAS ESPECIALIZADAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO Y LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, de fecha 18 de agosto de 2021, la cual cita en el numeral 2.1 lo siguiente: “(…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, la Sala Especializada de Medicamentos y la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, en sesión conjunta, conceptúan que: A. Productos con CLORHEXIDINA: … Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicaciones terapéuticas serán considerados Medicamentos, para lo cual deben cumplir con lo establecido en Decreto 677 de 1995, o la norma que lo modifique, adicione o substituya. Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicación de desinfección de dispositivos médicos o su acción principal sea mecánica, serán considerados dispositivos médicos, para lo cual deben cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, o la norma que lo modifique, adicione o substituya. … De conformidad con lo anteriormente descrito, se recomienda el llamado a revisión de oficio a los productos que contengan Clorhexidina y estén amparados con registro sanitario como dispositivo médico, con indicación de uso para limpieza y desinfección de la piel, de conformidad con los artículos 33 y 34 del Decreto 4725 de 2005, con el fin de excluir esta indicación. (…)” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. No obstante, lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221038723 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | PANTORRILLERA BALONCESTO TARMAK SOFT 300 NBA ADULTO NEGRO | TARMAK | NO | Pantorrillera de sujeción adecuada para sujetar la pantorrilla del deportista con una compresión homogénea sobre la articulación. Sirve tanto para la pantorrilla derecha como para la izquierda | UNIDAD | 8660169 Pantorrillera Baloncesto Tarmak SOFT 300 NBA Adulto Negro | De acuerdo con lo anterior y de acuerdo a los usos declarados por el fabricante, el producto Pantorrillera Baloncesto Tarmak SOFT 300 NBA Adulto Negro con Nombre genérico Pantorrillera no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221038728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | SUJECIÓN DEDO BALONCESTO TARMAK STRONG 500 NBA ADULTO NEGRO | TARMAK | NO | Protector de dedo Strong 500 para sujetar eficazmente cualquier dedo (salvo el pulgar) durante entrenamientos o partidos. Correa de sujeción de los dedos reutilizable, a diferencia de las correas habituales. | Unidad | 8642471 SUJECIÓN DEDO BALONCESTO TARMAK STRONG 500 NBA ADULTO NEGRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | Veriti™ Thermal Cycler / Termociclador Veriti™ | Applied Biosystems, Veriti™ | NO | El termociclador Veriti™ se controla mediante una pantalla táctil con una interfaz fácil de usar. También es compatible con el Applied Biosystems™ Thermal Cycler Fleet Control Software. Se pueden conectar hasta doce termocicladores Veriti™ en formato satelital a través de un conmutador de red. Con esta conexión, puede transmitir métodos de ejecución de un termociclador Veriti™ a otro e iniciar varios termocicladores a la vez. El termociclador Veriti™ tiene una función de recuperación de ejecución. El Termociclador Veriti™ es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS 4388444 Veriti™ 384-Well Thermal Cycler 4375305 Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler 4375786 Veriti™ 96-Well Thermal Cycler 4384638 Veriti™ 60-Well Thermal Cycler” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima. NOTA: ESTE EQUIPO NO PUEDE SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | N/A
20221031177 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | UVIEW MINI TRANSILUMINATOR | BIORAD LABORATORIES | NO | USO EN INVESTIGACIÓN VISUALIZACIÓN DE MOLECULAS MARCADAS LUZ UV-PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | UNIDAD | 1660531 – Uview Mini Transiluminator” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima NOTA: EL PRODUCTO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO PUEDE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS | N/A
20221040450 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-08 | MAXSLIP/ LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL | RIOQUIMICA | NO |  Emulsión lubricante con PH neutro, indicada para el mantenimiento y lubricación de Instrumental quirúrgico. Su fórmula es incolora y posee inhibidor de corrosión, que no deja manchas, previene la oxidación y aumenta la vida útil del instrumental.  Se recomienda el uso de rutina en regiones donde el agua contiene una alta concentración de minerales (agua dura). El uso continuo del producto aumenta la vida útil de los instrumentos quirúrgicos. | 750 mL spray, 1 L y 5 L |  MaxSlip pronto uso  MaxSlip Plus | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO require Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, se sugiere al interesado solicitar concepto a la dirección de medicamentos y productos biológicos mediante un certificado de no obligatoriedad | N/A
20221020827 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-11 | EQUIPO PSICOTÉCNICO LND-100 / EQUIPO PSICOTÉCNICO | LN DETER , SILVHER | NO | Equipo para la realización de test psicotécnicos a conductores y portadores de armas | 1 unidad / DIMENSIONES: 434 mmx272mmx115mm PESO: 8 Kg | MODELO: LND-100 M1 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039794 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-11 | CRONÓMETRO | Traceable | NO | El cronómetro con temporizador de alarma con pantalla gigante de control son canales múltiples que permiten una programación independiente fácil. Este temporizador es versátil y se puede colocar prácticamente en cualquier lugar, simplemente use el clip magnético para sujetarlo a su bata de laboratorio, colóquelo en un estante o asegúrelo a cualquier superficie metálica. | UNIDAD | Vida útil: 10 años Refs: 5004” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039847 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-11 | CORNING XLAB / SEPARADOR DE CÉLULAS MONONUCLEARES | Corning | SI | El sistema Corning X-LAB es una solución flexible para la recuperación eficiente, confiable y reproducible sin Ficoll de poblaciones de células de interés de sangre y hemoderivados. | Unidad | Vida útil: 5 años Refs: 6917, 6918, 6930, 6943, 6923, 6924, 6925, 6925” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto CORNING X-LAB / SEPARADOR DE CÉLULAS MONONUCLEARES, marca: Corning, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (…)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I (…)”. | I
20221017767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-11 | Montage Opus™ 365 Antigen Retrieval System / Sistema de recuperación de antígenos | Diagnostic BioSystems | NO | Sistema de recuperación de antígeno inducido por calor | UNIDAD | Montage Opus™ 365 Antigen Retrieval System/ REF: AR365 “ NOTA: El presente certificado no ampara los productos: “Solución Montage 10X EDTA” y “Solución Montage 10X Citrato”, únicamente ampara el equipo. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221019442 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-11 | MASAJEADOR POR ELECTRO ESTIMULACIÓN / MASAJEADOR | GA.MA | NO | PRODUCTO EN ACTIVIDADES DE FISICULTURISMO Y TONIFICACION MUSCULAR. JUNTO CON LA RUTINA DE EJERCICIO INCREMENTA LA DENSIDAD MUSCULAR, LA VASCULARIDAD Y LA DUREZA MUSCULAR GENERADA POR EL PROCESO DE CONTRACCION. LA CONTRACCION CONDUCE A UN PROCESO DE DEFINICION MUSCULAR RESALTANDO LAS SEPARACIONES MUSCULARES. EL PRODUCTO PERMITE REDUCIR LA FLACIDEZ MUSCULAR MEDIANTE LA UTILIZACIÓN EN LA ZONA MUSCULAR QUE DESA TRATA | CAJA x UND | PHYSIO SKINPAD ACTIVE DUO SKINPAD ACTIVE ULTRA NOTA: DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS, LOS ANTERIORES EQUIPOS SON ÚNICAMENTE PARA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221052265 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-12 | STRAUMANN® N!CE® GLASS CERAMIC BLOCKS - Cerámica vítrea n!ce® | STRAUMANN; N!CE | NO | Bloques A14: Los bloques de cerámica vítrea n!ce® A14 están destinados a ser utilizados para fabricar prótesis cementadas en interfases de titanio, que se colocan en implantes dentales. Bloques C14: La cerámica vítrea n!ce® está destinada a ser utilizada para la fabricación de restauraciones de cerámica para la reparación de dientes naturales o para ser colocados en la parte superior de los pilares. Los bloques de cerámica vítrea n!ce son destinados exclusivamente para uso del laboratorio dental. | Cajas plegadizas, blisters poliméricos y etiquetas adhesivas. | Material EN: Description ES: Descripción 010.7048 n!ce™ block, C14, FCr, LT A1,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, LT A1, soporte AG 010.7049 n!ce™ block, C14, FCr, LT A2,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, LT A2, soporte AG 010.7050 n!ce™ block, C14, FCr, LT A3,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, LT A3, soporte AG 010.7051 n!ce™ block, C14, FCr, LT B2,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, LT B2, soporte AG 010.7052 n!ce™ block, C14, FCr, LT B4,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, LT B4, soporte AG 010.7053 n!ce™ block, C14, FCr, LT C2,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, LT C2, soporte AG 010.7054 n!ce™ block, C14, FCr, HT A1,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, HT A1, soporte AG 010.7055 n!ce™ block, C14, FCr, HT A2,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, HT A2, soporte AG 010.7056 n!ce™ block, C14, FCr, HT A3,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, HT A3, soporte AG 010.7057 n!ce™ block, C14, FCr, HT B2,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, HT B2, 010.7058 n!ce™ block, C14, FCr, HT B4,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, HT B4, soporte AG 010.7059 n!ce™ block, C14, FCr, HT C2,AG holder Bloque n!ce™, C14, FCr, HT C2, soporte AG 010.5250 n!ce® Glass-Ceramic, Crown n!ce® Glass-Ceramic, Corona 010.5251 n!ce® Glass-Ceramic, Partial Crown n!ce® Glass-Ceramic, Corona parcial 010.5252 n!ce® Glass-Ceramic, Veneer n!ce® Glass-Ceramic, Carilla 010.5253 n!ce® Glass-Ceramic, Onlay n!ce® Glass-Ceramic, Onlay 010.5254 n!ce® Glass-Ceramic, Inlay n!ce® Glass-Ceramic, Inlay 010.7003 n!ce™ block,C14,PCr;LT,B2 Bloque n!ce™,C14,PCr;LT,B2 010.7002 n!ce™ block,C14,PCr;LT,A3 Bloque n!ce™,C14,PCr;LT,A3 010.7005 n!ce™ block,C14,PCr;LT,C2 Bloque n!ce™,C14,PCr;LT,C2 010.7000 n!ce™ block,C14,PCr;LT,A1 Bloque n!ce™,C14,PCr;LT,A1 010.7004 n!ce™ block,C14,PCr;LT,B4 Bloque n!ce™,C14,PCr;LT,B4 010.7001 n!ce™ block,C14,PCr;LT,A2 Bloque n!ce™,C14,PCr;LT,A2 010.7006 n!ce™ block,C14,PCr,HT,A1 Bloque n!ce™,C14,PCr,HT,A1 010.7007 n!ce™ block,C14,PCr,HT,A2 Bloque n!ce™,C14,PCr,HT,A2 010.7008 n!ce™ block,C14,PCr,HT,A3 Bloque n!ce™,C14,PCr,HT,A3 010.7009 n!ce™ block,C14,PCr,HT,B2 Bloque n!ce™,C14,PCr,HT,B2 010.7010 n!ce™ block,C14,PCr,HT,B4 Bloque n!ce™,C14,PCr,HT,B4 010.7011 n!ce™ block,C14,PCr,HT,C2 Bloque n!ce™,C14,PCr,HT,C2 010.7060 n!ce® C, LT A2, C14 n!ce® C, LT A2, C14 010.7061 n!ce® C, LT A3, C14 n!ce® C, LT A3, C14 010.7062 n!ce® C, HT A2,C14 n!ce® C, HT A2,C14 010.7063 n!ce® C,HT A3,C14 n!ce® C,HTA3,C14 010.7064 n!ce® C,HT A2 & HTA3,C14 n!ce® C,HTA2&HTA3,C14 010.7065 n!ce® C,LT A2 & LTA3,C14 n!ce® C,LTA2&LTA3,C14 010.7066 n!ce® C,LT A2 & HTA2,C14 n!ce® C,LT A2 & HT A2,C14 010.7067 n!ce® C,LT A3 & HTA3,C14 n!ce® C,LT A3 & HTA3,C14 010.7068 n!ce® C,LT A2,A14L n!ce® C,LT A2, A14L 010.7069 n!ce® C,LT A3,A14L n!ce® C,LT A3, A14L 010.7070 n!ce® C,LT A2 & LT A3, A14L n!ce® C,LT A2 & LTA3, A14L 010.7108 n!ce® C,LT Bleach, C14 n!ce® C,LT Bleach, C14 010.7112 n!ce® C,HT Bleach, C14 n!ce® C,HT Bleach, C14 010.7116 n!ce® C,LT Bleach, A14S n!ce® C,LT Bleach, A14S 010.7120 n!ce® C,HT Bleach, A14S n!ce® C,HT Bleach, A14S 010.7124 n!ce® C, LT Bleach, A14L n!ce® C,LT Bleach, A14L 010.7128 n!ce® C,HT Bleach, A14L n!ce® C,HT Bleach, A14L 010.7132 n!ce®, LT Bleach, C14 n!ce®, LT Bleach, C14 010.7136 n!ce®, HT Bleach, C14 n!ce®, HT Bleach, C14 010.7140 n!ce® for PlanMill®, LT A1, C14 n!ce® para PlanMill®, LT A1, C14 010.7141 n!ce® for PlanMill®, LT A2, C14 n!ce® para PlanMill®, LT A2, C14 010.7142 n!ce® for PlanMill®, LT A3, C14 n!ce® para PlanMill®, LT A3, C14 010.7143 n!ce® for PlanMill®, LT B2, C14 n!ce® para PlanMill®, LT B2, C14 010.7144 n!ce® for PlanMill®, LT B4, C14 n!ce® para PlanMill®, LT B4, C14 010.7146 n!ce® for PlanMill®, LT Bleach, C14 n!ce® para PlanMill®, LT Bleach, C14 010.7150 n!ce® for PlanMill®, HT A1, C14 n!ce® para PlanMill®, HT A1, C14 010.7151 n!ce® for PlanMill®, HT A2, C14 n!ce® para PlanMill®, HT A2, C14 010.7152 n!ce® for PlanMill®, HT A3, C14 n!ce® para PlanMill®, HT A3, C14 010.7153 n!ce® for PlanMill®, HT B2, C14 n!ce® para PlanMill®, HT B2, C14 010.7154 n!ce® for PlanMill®, HT B4, C14 n!ce® para PlanMill®, HT B4, C14 010.7156 n!ce® for PlanMill®, HT Bleach, C14 n!ce® para PlanMill®, HT Bleach, C14 010.7024 n!ce® C, LT A1, A14S n!ce® C, LT A1, A14S 010.7025 n!ce® C, LT A2, A14S n!ce® C, LT A2, A14S 010.7026 n!ce® C, LT A3, A14S n!ce® C, LT A3, A14S 010.7027 n!ce® C, LT B2, A14S n!ce® C, LT B2, A14S 010.7028 n!ce® C, LT B4, A14S n!ce® C, LT B4, A14S 010.7029 n!ce® C, LT C2, A14S n!ce® C, LT C2, A14S 010.7030 n!ce® C, HT A1, A14S n!ce® C, HT A1, A14S 010.7031 n!ce® C, HT A2, A14S n!ce® C, HT A2, A14S 010.7032 n!ce® C, HT A3, A14S n!ce® C, HT A3, A14S 010.7033 n!ce® C, HT B2, A14S n!ce® C, HT B2, A14S 010.7034 n!ce® C, HT B4, A14S n!ce® C, HT B4, A14S 010.7035 n!ce® C, HT C2, A14S n!ce® C, HT C2, A14S 010.7036 n!ce® C, LT A1, A14L n!ce® C, LT A1, A14L 010.7037 n!ce® C, LT A2, A14L n!ce® C, LT A2, A14L 010.7038 n!ce® C, LT A3, A14L n!ce® C, LT A3, A14L 010.7039 n!ce® C, LT B2, A14L n!ce® C, LT B2, A14L 010.7040 n!ce® C, LT B4, A14L n!ce® C, LT B4, A14L 010.7041 n!ce® C, LT C2, A14L n!ce® C, LT C2, A14L 010.7042 n!ce® C, HT A1, A14L n!ce® C, HT A1, A14L 010.7043 n!ce® C, HT A2, A14L n!ce® C, HT A2, A14L 010.7044 n!ce® C, HT A3, A14L n!ce® C, HT A3, A14L 010.7045 n!ce® C, HT B2, A14L n!ce® C, HT B2, A14L 010.7046 n!ce® C, HT B4, A14L n!ce® C, HT B4, A14L 010.7047 n!ce® C, HT C2, A14L n!ce® C, HT C2, A14L 010.7117 n!ce® C, LT B1, A14S n!ce® C, LT B1, A14S 010.7118 n!ce® C, LT A3.5, A14S n!ce® C, LT A3.5, A14S 010.7121 n!ce® C, HT B1, A14S n!ce® C, HT B1, A14S 010.7122 n!ce® C, HT A3.5, A14S n!ce® C, HT A3.5, A14S 010.7125 n!ce® C, LT B1, A14L n!ce® C, LT B1, A14L 010.7126 n!ce® C, LT A3.5, A14L n!ce® C, LT A3.5, A14L 010.7129 n!ce® C, HT B1, A14L n!ce® C, HT B1, A14L 010.7130 n!ce® C, HT A3.5, A14L n!ce® C, HT A3.5, A14L 010.7012 n!ce® C, LT A1, C14 n!ce® C, LT A1, C14 010.7013 n!ce® C, LT A2, C14 n!ce® C, LT A2, C14 010.7014 n!ce® C, LT A3, C14 n!ce® C, LT A3, C14 010.7015 n!ce® C, LT B2, C14 n!ce® C, LT B2, C14 010.7016 n!ce® C, LT B4, C14 n!ce® C, LT B4, C14 010.7017 n!ce® C, LT C2, C14 n!ce® C, LT C2, C14 010.7018 n!ce® C, HT A1, C14 n!ce® C, HT A1, C14 010.7019 n!ce® C, HT A2, C14 n!ce® C, HT A2, C14 010.7020 n!ce® C, HT A3, C14 n!ce® C, HT A3, C14 010.7021 n!ce® C, HT B2, C14 n!ce® C, HT B2, C14 010.7022 n!ce® C, HT B4, C14 n!ce® C, HT B4, C14 010.7023 n!ce® C, HT C2, C14 n!ce® C, HT C2, C14 010.7109 n!ce® C, LT B1, C14 n!ce® C, LT B1, C14 010.7110 n!ce® C, LT A3.5, C14 n!ce® C, LT A3.5, C14 010.7113 n!ce® C, HT B1, C14 n!ce® C, HT B1, C14 010.7114 n!ce® C, HT A3.5, C14 n!ce® C, HT A3.5, C14 010.7111 n!ce® C, LT D2, C14 n!ce® C, LT D2, C14 010.7115 n!ce® C, HT D2, C14 n!ce® C, HT D2, C14 010.7119 n!ce® C, LT D2, A14S n!ce® C, LT D2, A14S 010.7123 n!ce® C, HT D2, A14S n!ce® C, HT D2, A14S 010.7127 n!ce® C, LT D2, A14L n!ce® C, LT D2, A14L 010.7131 n!ce® C, HT D2, A14L n!ce® C, HT D2, A14L 010.7135 n!ce®, LT D2, C14 n!ce®, LT D2, C14 010.7139 n!ce®, HT D2, C14 n!ce®, HT D2, C14 010.7149 n!ce® for PlanMill®, LT D2, C14 n!ce® para PlanMill®, LT D2, C14 010.7159 n!ce® for PlanMill®, HT D2, C14 n!ce® para PlanMill®, HT D2, C14 010.7133 n!ce®, LT B1, C14 n!ce®, LT B1, C14 010.7134 n!ce®, LT A3.5, C14 n!ce®, LT A3.5, C14 010.7137 n!ce®, HT B1, C14 n!ce®, HT B1, C14 010.7138 n!ce®, HT A3.5, C14 n!ce®, HT A3.5, C14 010.7145 n!ce® for PlanMill®, LT C2, C14 n!ce® para PlanMill®, LT C2, C14 010.7147 n!ce® for PlanMill®, LT B1, C14 n!ce® para PlanMill®, LT B1, C14 010.7148 n!ce® for PlanMill®, LT A3.5, C14 n!ce® para PlanMill®, LT A3.5, C14 010.7155 n!ce® for PlanMill®, HT C2, C14 n!ce® para PlanMill®, HT C2, C14 010.7157 n!ce® for PlanMill®, HT B1, C14 n!ce® para PlanMill®, HT B1, C14 010.7158 n!ce® for PlanMill®, HT A3.5, C14 n!ce® para PlanMill®, HT A3.5, C14 010.7159 n!ce® for PlanMill®, HT D2, C14 n!ce® para PlanMill®, HT D2, C1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221031984 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-12 | BARRERAS OCLUSIVAS/MALLAS RECONSTRUCTIVAS/DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE SENO/MEMBRANA DE TITANIO A MEDIDA (FOIL) - DISPOSITIVOS PARA REGENERACIÓN TISULAR GUIADA | OSTEOPHOENIX | NO | INDICADOS PARA SER INSERTADOS QUIRÚRGICAMENTE PARA PROCEDIMIENTOS REGENERATIVOS ODONTOLÓGICOS (PERIODONCIA, BUCO MAXILOFACIAL, IMPLANTES DENTALES), PRINCIPALMENTE PARA RECONSTRUCCIONES ÓSEAS. RECOMENDAMOS EN LOS CASOS ODONTOLÓGICOS UNA SEGUNDA CIRUGÍA PARA SU RETIRADA | BARRERAS OCLUSIVAS/MALLAS RECONSTRUCTIVAS-KIT: BARRERAS OCLUSIVAS/MALLAS RECONSTRUCTIVAS, GUÍA QUIRÚRGICA, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, PINES DE FIJACIÓN, FOSFATO TRICÁLCICO, JERINGA DE PUNTA APLANADA, SIN BISEL. DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE SENO-KIT: DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE SENO, GUÍA DE CORTE DE VENTANA, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, FOSFATO TRICÁLCICO. MEMBRANA DE TITANIO A MEDIDA (FOIL)-KIT: MEMBRANA DE TITANIO A MEDIDA (FOIL), GUÍA QUIRÚRGICA, PINES DE FIJACIÓN, BIOMODELO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, FOSFATO TRICÁLCICO. | BARRERAS OCLUSIVAS/MALLAS RECONSTRUCTIVAS BARRERA OCLUSIVA DE ARCADA COMPLETA (7 A 12 PIEZAS DENTALES)- OD001 BARRERA OCLUSIVA DE MEDIA ARCADA (4 A 6 PIEZAS DENTALES)-OD002 BARRERA OCLUSIVA DE 2 A 3 PIEZAS DENTALES-OD003 BARRERA OCLUSIVA DE UNA PIEZA DENTAL-OD004 MALLA RECONSTRUCTIVA-MM012 ACCESORIOS: GUIA QUIRURGICA, PINES DE FIJACION, BIOMODELO EN RESINA, ß-FOSFATO TRICÁLCICO, JERINGA DE PUNTA APLANADA, SIN BISEL, TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x) DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE SENO DISPOSITIVO DE ELEVACION DE SENO-ES001 ACCESORIOS: GUIA DE CORTE DE VENTANA, BIOMODELO EN RESINA, ß-FOSFATO TRICÁLCICO, TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 1.5*(x), Tornillo de ø 1.8*(x), Tornillo de ø 2.0*(x) MEMBRANA DE TITANIO A MEDIDA (FOIL) FOIL A MEDIDA CON PLANIFICACIÓN Y DISEÑO-OD015 FOIL A MEDIDA PARA ELEVACIÓN DE SENO CON BARRERA OCLUSIVA-OD016 ACCESORIOS: GUIA QUIRURGICA(PERFORACION), PINES DE FIJACION, BIOMODELO EN RESINA, ß-FOSFATO TRICÁLCICO Y TORNILLOS DE FIJACION DE LA PLACA: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 1.2*(x), Tornillo de ø 1.5*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 1.2*(x), Tornillo de ø 1.5*(x) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la IMPORTACIÓN del producto: BARRERAS OCLUSIVAS/MALLAS RECONSTRUCTIVAS/DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE SENO/MEMBRANA DE TITANIO A MEDIDA (FOIL) - DISPOSITIVOS PARA REGENERACIÓN TISULAR GUIADA, debe presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20221036805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-18 | BATA AISLAMIENTO CON PUÑO | PAG DESCARTABLES SAS | NO | Este producto es ideal para uso en hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud en los profesionales que corren el riesgo de contaminarse por microorganismos endógenos y exógenos generando una barrera protectora eficaz contra el paso de microorganismos, materiales particulado y líquidos, a fin de reducir al mínimo la penetración y potencial contaminación; buscando una atención segura a sus usuarios. | Paquete por 10 | Bata aislamiento con puño en talla única. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-18 | DETERGENTE ENZIMATICO | RIOQUIMICA | NO | Es un detergente multienzimatico que posee enzimas que actúan en la reducción de materia orgánica, está indicado para la limpieza manual y/o automática de instrumentos hospitalarios y médicos, odontológicos y de laboratorio. Riozyme pronto uso: Indicado en el prelavado de los dispositivos médicos, artículos y endoscopios, evitando el secado de la sangre y adherencia de materia orgánica. | 500 ml, 750ml, 1L, 5L, | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221052713 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-19 | PIPETTE TIPS / UNIVERSAL PIPETTE TIPS/ PUNTAS DE PIPETAS UNIVERSALES ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES | N/A | NO | La punta de pipeta de ajuste universal es compatible y se adapta a la mayoría de las pipetas más populares del mundo, incluidas las pipetas monocanal y multicanal. Las puntas de pipeta están fabricadas con polipropileno 100% virgen y son moldeadas con precisión para un ajuste hermético, utilizando moldes y métodos de moldeo de última generación. USO: Se utiliza para la transferencia de pequeños volúmenes de líquido de manera muy precisa por las pipetas, micropipetas o dispensadores de líquidos electrónicos. | PUNTAS DE PIPETAS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES POR 96, 100, 500, 1000 UNIDADES EN RACKS Y/O BOLSAS | DESCRIPCIÓN DE VOLÚMENES: 10 μL 20 μL 50 μL 100 μL 200 μL 300 μL 1000 μL 1250 μL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221052791 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-04-19 | ANALIZADOR DE OXÍGENO/ MAXTEC | N/A | NO | UltraMAX O2: es una herramienta que se utiliza para medir la pureza, el flujo y la presión de un concentrador de oxígeno. El analizador de oxígeno está destinado para utilizarse en entornos en donde se esté dando mantenimiento o reparando concentradores de oxígeno. MaxO2+: está diseñado como una herramienta para ser utilizado por el personal de qualifield para verificar la concentración de oxígeno de mezclas de aire / oxígeno suministradas. | Unidad con accesorios | UltraMAX O2 MaxO2+A MaxO2+AE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221052323 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-21 | ASAS Y AGUJAS DE INOCULACIÓN. | BIOLOGIX | NO | Las agujas y las asas de inoculación (también llamadas microstreakers o alambres de inoculación) son dispositivos portátiles para la inoculación de microorganismos (como bacterias o levaduras), en medios de crecimiento que pueden estar en placa o en tubo antes de la incubación, multiplicación y crecimiento. | Paquete / Caja | 65-0001, 65-0010, 65-0002 Vida útil: 3 años | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211174632 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-21 | INHIFARM ACL | BINNER PRO SANO | NO | Desinfectante de contacto ampliamente usado en la industria alimentaria, sobre superficies, posterior al lavado de equipos, utensilios, áreas de producción y nebulización de ambientes, indicado para la sanitización de áreas, superficies, utensilios y conservación de productos alimenticios. | Garrafa plástica de 4 Kg. y 20 kg. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. No obstante, lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221054014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-25 | DISCILICATO DE LITIO | CAMEO / AIDITE | NO | ELABORACION DE CARILLAS Y CORONAS DENTALES EN LABORATORIO DENTAL | LOQUES Y DISCOS | BLOQUES, DISCOS, PASTILLAS VARIEDAD DE COLORES Y TONOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221054859 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-25 | CUERPO REAMERS | N/A | NO | El Cuerpo de Reamers es usado para la fabricación de reamers, que es un instrumental usado para la aplicación de implantes en cirugía de ortopedia. El Cuerpo de Reamers pasa por procesos de control de calidad, afilado, limpieza, marcado y empaque. El producto final terminado (Reamers) sería un dispositivo médico clase IIA de uso transitorio usado para perforar hueso en cirugía ortopédica y se ampararían bajo un registro sanitario. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque. | N/A | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto CUERPO REAMERS Nombre genérico CUERPO REAMERS no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221054941 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-25 | ClearCorrect - Hands On - Conjunto de materiales odontológicos para enseñanza y entrenamiento - Hands on | NEODENT; CLEARCORRECT | NO | Los materiales odontológicos para enseñanza y entrenamiento - Hands on - de ClearCorrect™ - son de uso exclusivo en laboratorio, Indicados para servir como apoyo en la capacitación, planeación y ayuda a los profesionales de la salud en la preparación de sus actividades odontológicas relacionadas a utilización y manejo de los alineadores ClearCorrect™. Prohibido su uso en humanos. | Estos productos están empacados individualmente en bolsas de plástico + caja de carton, fabricadas en una mistura de polietileno de baja densidad con polietileno de baja densidad linear (LDPE – Low density polyethylen; LLDPE - linear low density polyethylen), Secundariamente, una caja de papel acondiciona los embalajes de plástico para proteger de demasiado movimiento. | Código Descripción BRCCGUIA GUIA DE ATTACHMENT BRCCMODEL MODELO INFERIOR COM BASE 100579 Modelo Odontológico ClearCorrect 100580 Estojo Modelo Odontológiico ClearCorrect CC-ALIGNER_DE Alinhador de Demonstração | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221056952 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-25 | FRESAS PARA CAD/CAM – AIDITE | MARCA: AIDITE | NO | FRESADO DE MATERIAL CERAMICO, ZIRCONIO, METAL Y OTROS EN MAQUINAS CAD/CAM, NO ES PARA USO EN PACIENTES | UNIDAD | VARIEDAD DE TAMAÑOS Y FORMAS SEGUN SU INDICACION | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221052351 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-26 | FOLDABLE MASSAGE TABLE - MESA PLEGABLE PARA MASAJES CON GOMA ESPUMA COMODA / MESA PARA MASAJES | N/A | NO | Mesa portable de uso para masajes | UNIDAD DE VENTA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20211140586 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-26 | GEL ELECTROSTÁTICO | VR Protect | SI | Gel electrostático VR Protect®, su función es de una barrera que atrapa e impide el ingreso, a través de las fosas nasales, de microorganismos o partículas cargados negativamente, debido a las cargas eléctricas positivas presentes en el gel y, en consecuencia, obteniendo un mecanismo de prevención contra virus (calicivirus, rotavirus, virus de la influenza) y alérgenos (polvos y polen | Blíster con tubo, con aplicador blanco y tapa transparente que contiene 5 g de gel e instructivo de uso impreso en el empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “GEL ELECTROSTÁTICO marca VR Protect”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” | I
20211273653 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-26 | SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA / SISTEMA TECHFIT | N/A | NO | SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA / SISTEMA TECHFIT | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque. | Referencia Reference BIOMODELO ENDOPROTESIS DE CRANEO ALTA COMPLEJIDAD Patient-Specific Cranial Implant - high complexity BIOMODELO ENDOPROTESIS CRANEO COMPLEJO Patient-Specific Cranial Implant - minor complexity BIOMODELO ENDOPROTESIS ALTA COMPLEJIDAD MANDIBULAR Patient-Specific Mandible Implant - Titanium - high complexity BIOMODELO ENDOPROTESIS ALTA COMPLEJIDAD MAXILAR Patient-Specific Maxilla Implant - high complexity REEMPLAZO TOTAL ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR Techfit patient-specific total replacement for temporomandibular join SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA MIEMBRO SUPERIOR Techfit patient-specific reconstructive solution for upper limbs - orthopedic SOLUCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN PERSONALIZADA MIEMBRO INFERIOR Techfit patient-specific reconstructive solution for lower limbs - orthopedic PAQUETE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA Techfit Orthognathic Surgery Package BIOMODELO ENDOPROTESIS TERCIO MEDIO DE CARA Techfit Patient-Specific Maxillofacial/midface implant PAQUETE CIRUGIA ORTOGNATICA TECHFIT - ESPECIAL Special Techfit Orthognathic Surgery Package SOLUCION RECONS. PERSONALIZADA TORAX TECHFIT ORTOPEDIA Techfit patient-specific reconstructive solution for Thorax - orthopedic FERULA CIRUGIA ORTOGNATICA Orthognathic Surgical Splint MODELO ANATOMICO PLASTICO MANDIBULAR Plastic anatomical model of mandible MODELO ANATOMICO PLASTICO CRANEAL Plastic anatomical model of cranial MODELO ANATOMICO PLASTICO GUIA DE CORTE Plastic anatomical model of surgical cutting guides MODELO ANATOMICO PLASTICO IMPLANTES Plastic anatomical model of implants MODELO ANATOMICO PLASTICO MAXILARMANDIBULAR Plastic anatomical model of maxillary and mandible MODELO ANATOMICO PLASTICO TEMPLATE CIRUGIA Plastic anatomical model-template surgical MODELO ANATOMICO PLASTICO CRANEO DEFECTO Plastic anatomical model of cranial defect MODELO ANATOMICO PLASTICO CRANEO IMPLANTE Plastic anatomical model of cranial implant MODELO ANATOMICO PLASTICO MIEMBRO INFERIOR-SUPERIOR Plastic anatomical model of upper and lower limbs | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221062062 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-04-27 | Out of the Blue Genotyping Expression Kit | BIORAD LABORATORIES | NO | ENTRENAMIENTO DE ESTUDIANTES EN BIOLOGIA MOLECULAR - PCR - PARA USO EXCLUSIVO EN EDUCACIÓN | kit | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Out of the Blue Genotyping Expression Kit, el cual declara en las etiquetas emitidas por el fabricante la leyenda “For education use only”. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Sin embargo, no podrán ser utilizados en en la prestación de Servicios de Salud. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221051852 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-27 | ZELEN® COPA MENSTRUAL | ZELEN® | NO | ZELEN® COPA MENSTRUAL es un dispositivo medico reutilizable que permite la retención de fluidos menstruales de forma segura, higiénica, económica, ecológica y de fácil limpieza. Se usa de la misma forma que un tampón, pero con la ventaja de recoger el flujo menstrual sin absorberlo, evitando así alteraciones de la mucosa, sequedad y picores. El uso de ZELEN® COPA MENSTRUAL evita residuos de fibras y microplásticos en la z ona intima, minimizando el riesgo asociado al SST (Síndrome Shok Tóxico). ZELEN® COPA MENSTRUAL está fabricada con elastómero termoplástico medicinal (TPE) que es un material aprobado para su uso en el sector médico y cumple con las normativas BfR, FDA, 2002/72/EC. ZELEN® COPA MENSTRUAL es fabricado y desarrollado bajo los parámetros de calidad de la norma ISO 9001 | Caja con una copa menstrual mas bolsa de tela. Disponible en talla S, M, L y XL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221036832 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-28 | REACTIVO DE LA SOLUCIÓN ESR. | MINDRAY | NO | El reactivo de la solución ESR se utiliza para limpiar los canales ESR de medición. El reactivo de la solución ESR es un líquido transparente sin depósitos, granos suspendidos ni acúmulos. | 1 l × 1/1 l × 4 | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: “Reactivo de la solución ESR”, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca dentro de la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca dentro de las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20211183737 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-04-29 | REACTIVO DE LA SOLUCIÓN ESR. | INDRAY | NO | Los sistemas de película de control de calidad y dosimetria están diseñados para aplicaciones en radioterapia, se trata de una película sensible a la radiación, segura para la luz de la habitación y patentada. No requiere cuarto oscuro ni productos químicos para su desarrollo, y está especialmente recubierta sobre una base de poliéster para un manejo conveniente en diversas aplicaciones que incluyen: medir el ancho de corte del haz de radiación dosimetria para IMRT, SRS SBRT. Las películas tipo EBT-3 son el modelo más utilizado para hacer controles de calidad dosimétricos. Es decir, con ellas se puede medir distintas cualidades de un haz de radiación, como por ejemplo la homogeneidad, la planicidad y también se puede hacer un análisis de dosis absolutas. Estás pruebas se conocen como controles de calidad dosimétricos o dosimetrías. Es importante aclarar que las películas radiocromicas no son usadas como dosímetros personales, pues carecen de las cualidades que,si tienen otros detectores, como los TLD, y son principalmente usadas para vigilar y poner aprueba aspectos dosimétricos de máquinas o fuentes generadoras de radiación. Las películas radiocrómicas son una herramienta vital en el mundo de la física médica. Generalmente están hechas de un material que se oscurece al ser impactado por radiación ionizante y que puede ser escaneado posteriormente. Esta propiedad física es muy útil, pues la densidad óptica o la cantidad de opacidad que ocurre en la película puede ser relacionada con la cantidad de radiación a la que se vio expuesta, lo que permite una evaluación de la dosis absoluta. Las películas radiocrómicas permiten una resolución espacial sin igual, lo que sumado a su bajo costo y facilidad las hacen una herramienta de control de calidad muy popular. | Unidad | PELICULAS PARA RADIOTERAPIA EBT3 EBT3P EBT-XD HD-V2 MD-V3 RTQA2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Nota: Las películas amparadas en este certificado no pueden ser utilizados en pacientes ni como dosímetros personales. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211271431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | Guía quirúrgica de medida impresa en 3D / Guía quirúrgica de medida | N/A | NO | A partir de imágenes diagnosticas del paciente tomadas por medio de Tomografía o resonancia, se genera un modelo computarizado de su anatomía y con este se define donde se realizará el procedimiento al paciente; sobre las medidas anatómicas del paciente y la forma de la superficie en esta localización se determina la intervención con el médico tratante y se diseña la guía quirúrgica de perforación y/o corte. Posteriormente la guía se imprime por medio de la impresora 3D con uso de material grado médico. El dispositivo se posiciona sobre la parte del cuerpo de paciente que el cirujano planeó con anterioridad, luego de su posicionamiento se procede marcar, cortar o perforar a través de los orificios según lo planeo el cirujano previo al procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento la guía es retirada y se realiza desinfección y disposición como material aprovechable. | Empaque Individual en bolsa comercial | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA Se expide en Bogotá D.C., el 3 de Mayo de 2022. | N/A
20221030568 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | MASCARILLA FACIAL PRODUCTIVA PARA LABIOS/LECTURA DE LABIOS - TAPABOCAS INCLUSIVOS | PROTECTIVE FACE MASK FFP2 NR | SI | MASCARILLA PET TRANSPARENTE CON FORMA DE PEZ. USO: EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO ES DE UN SOLO USO. APLICACIÓN: USO PROTECTOR, PUEDE FILTRAR PARTÍCULAS EN EL AIRE, BLOQUEAR GOTAS, SANGRE, FLUIDOS CORPORALES, SECRECIONES, ETC. POBLACIÓN DE OBJETO: NO MEDICO, USO CIVIL. PUEDE SER USADO EN ESPACIOS CERRADOS Y ABIERTOS. OBJETIVO: PUEDE FILTRAR PARTÍCULAS EN EL AIRE, BLOQUEAR GOTAS, SANGRE, FLUIDOS CORPORALES, SECRECIONES, ETC | EL NÚMERO DE UNIDADES ALLEGADAS A COLOMBIA, SON 25,000 LAS CUALES VIENEN EN 25 CAJAS, CADA UNA DE 1,000 MASCARILLAS. CONTENIDO POR EMPAQUE: CADA EMPAQUE VIENE POR SEPARADO, INDIVIDUAL, ES DECIR POR EMPAQUE HAY UNA UNIDAD DE MASCARILLA. ENVASE: VIENEN ENVASADAS EN UNA BOLSA PLASTICA INDIVUAL ESPECIAL POR CADA MASCARILLA. | N/A | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 22 de diciembre de 2020, conceptúa: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario” (subrayado y negrilla fuera de texto) Así mismo, la GUÍA CON LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA LA FABRICACION DE PROTECTORES FACIALES Y TAPABOCAS DE USO GENERAL NO HOSPITALARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD COVID-19 de agosto de 2021, cita: …”Las mascarillas o tapabocas de uso general (no hospitalario), donde se pueden enmarcar los tapabocas inclusivos, y que cumplan con la definición (indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos) son dispositivos médicos y, para su autorización de fabricación, importación y/o comercialización en Colombia, se deberá tramitar su respectivo Registro Sanitario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, de lo contrario estos productos no serían competencia del Invima, y por ende no requerirían ninguna autorización por parte de este Instituto”. (subrayado y negrilla fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto MASCARILLA FACIAL PRODUCTIVA PARA LABIOS/LECTURA DE LABIOS - TAPABOCAS INCLUSIVOS. MARCA: PROTECTIVE FACE MASK FFP2 NR, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...) | I
20221063320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | INVISIBLE PUSH UP / BRASIER INVISIBLE | INVISIBLE PUSH UP. | NO | Sostén adherible con silicona, reutilizable en forma de orejas de conejo. Brasier de spandex adherible con silicona. Antes de usar, limpie los senos con una toalla tibia; Secar a la sombra, no exponer al sol. La exposición puede reducir la pegajosidad de la silicona; El sudor y las altas temperaturas pueden afectar la adherencia del gel de sílice. Es posible que las cubiertas sin pezones no brinden suficiente adherencia y soporte para senos más grandes (copa DD o más grandes). Simplemente lave con agua limpia y luego seque al aire. Cuando el artículo está seco, el adhesivo se regenera para el próximo uso; asegúrese de que la superficie no tenga residuos | Paquete individual Tamaño de la caja: 17,6X11,6X3 cm Peso bruto individual: 0,075 kg | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221063636 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | 3SHAPE SOFTWARE SPLINT DESIGN - PROGRAMA DE SISTEMA DENTAL PARA EL DISEÑO DE FÉRULAS Y PROTECTORES BUCALES/ NOCTURNOS | 3SHAPE | NO | Este software está indicado para que se utilice en clínicas y laboratorios dentales estándar para el diseño de férulas, protectores bucales/nocturnos según escaneos digitales de la dentición (escaneos intraorales o de laboratorio de moldes de yeso o impresione | 1 unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221068616 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | PHILASER TYPE R 2.0 - MAQUINA LASER PARA BORRAR TATUAJES EN LA PIEL | PHILASER | SI | Phi Laser Machine es altamente eficaz en varios tipos de piel e incorpora la última tecnología de eliminación de pigmentos, al mismo tiempo sin una fuerte influencia en la piel, perfecta para tratar una amplia gama de problemas de la piel. PhiLaser Type R 2.0 es la versión nueva y mejorada de nuestra máquina PhiLaser. El láser se utiliza para tratamientos como la eliminación de tatuajes, el tratamiento de las manchas de la edad y la eliminación de pigmentos e hiperpigmentación. Uno de los cambios más significativos del nuevo láser es la mejora de la duración del pulso. Mientras que el precursor tenía una duración de pulso de 8 nanosegundos, nuestro nuevo PhiLaser Type R 2.0 ahora es de solo 2 nanosegundos. ¡Entonces la máquina es 4 veces más rápida! El pulso más corto tritura las partículas más finas y así permite que las células inmunes las eliminen más fácilmente. Realiza varios tratamientos de eliminación de tatuajes y pigment tación, como eliminación de tatuajes de cejas, eliminación de hiperpigmentaciones, eliminación regular de tatuajes, así como manchas de la edad. También realiza un tratamiento de peeling con carbón, que es un procedimiento láser revolucionario destinado a pieles problemáticas y poros congestionados donde, asistido por la energía térmica del láser, el carbón penetra en la dermis, estimulando las células de la piel reparando y limpiando los poros. | DE USO PERSONAL NO SE COMERCIALIZA | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto PHILASER TYPE R 2.0 - MAQUINA LASER PARA BORRAR TATUAJES EN LA PIEL – Marca: PHILASER, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (…)” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. Ahora bien, es preciso destacar que previo a la expedición de un Permiso de Comercialización en Colombia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto en mención, los importadores de Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos, deberán contar con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA, el cual textualmente cita: “Artículo 10. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA. Todos los establecimientos importadores y comercializadores de los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, los cuales serán establecidos por el Ministerio de la Protección Social.” (Subrayado fuera de texto) Igualmente, es necesario manifestar que en los casos en los que la entidad importe el equipo para su propio uso y sea un prestador de servicio de salud, una entidad prestadora de salud con red prestadora de servicios, una administradora de régimen subsidiado con red de servicios, o una entidad departamental, Distrital o municipal de salud, deberá emitir una CERTIFICACIÓN en tal sentido (importación para su propio uso y no con fines de comercialización). Por tal razón, no requiere Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, y no podrá realizar actividades de comercialización de los productos para su propio uso. No obstante, deberá habilitarse como Prestador de Servicios de Salud y será objeto de vigilancia por parte del INVIMA. | En razón a lo anterior, una vez la sociedad importadora, cuente con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) o la certificación para uso propio y que no va a comercializar el equipo biomédico, deberá tramitar ante nuestro Instituto la solicitud de Permiso de Comercialización riesgo IIB, para lo cual el Decreto 4725 de 2005, reza: “Articulo 23. Permiso de comercialización. Los equipos biomédicos de tecnología controlada para su producción, importación, exportación, comercialización y venta en el país requieren el permiso de comercialización, el cual se otorgará por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de acuerdo con los requisitos y procedimiento señalados en el presente decreto. (…) | llb
20221057725 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | DRÄGER ALCOTEST 7000 - DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN DE ALCOHOL | DRÄGER | NO | El alcoholímetro Dräger Alcotest 7000 sirve para medir la concentración de alcohol en el aire espirado. La medición se emplea para determinar el nivel de alcoholemia de las personas. Restricciones: La medición se utiliza como indicación de una intoxicación etílica. No se deben iniciar medidas terapéuticas o legales basándose en el resultado de la detección. | Presentación Individual | MODELO: Este certificado ampara los accesorios y repuestos para el Alcoholimetro Dräger Alcotest 7000” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221057737 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-03 | VITAPRESS / VITAPRESS - Masajeadores Musculares | VITAPRESS - Masajeadores Musculares | NO | Masajeadores eléctricos portátiles diseñados para ser usado en la comodidad de su propia casa y en diferentes partes de su cuerpo, de gran ayuda para relajar los músculos de hombros, cuello, piernas, brazos, pies, además le ayudará a relajar las molestias musculares de espalda, cuello, hombros, piernas, pies y experimentará una sensación de relajación. Gracias a sus distintos niveles de intensidad, le permitirá a la persona que lo use no solo experimentar una sensación de relajación en la zona que está tratando con los masajeadores VITAPRESS - Masajeadores Musculares los masajeadores VITAPRESS vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia específica de los masajeadores VITAPRESS – Masajeadores Musculares ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, MASAJEADORES INALÁMBRICOS PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | En general es para todas las referencias existentes y futuras de los masajeadores domesticos VITAPRES Masajeadores Musculares, actualmente encontramos alguna de las siguientes referencias, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia VITAPRESS - Masajeadores Musculares PARA MASAJE PROFUNDO: Dos tipos de Masaje profundo intensidad baja y alta, que relaja los diferentes músculos del cuerpo, proporcionando: Un masaje vigorizante con vibraciones, vigoriza los músculos cansados y con exceso de trabajo. Ideal para espalda, cuello, brazos y piernas. Cuenta con cabezales de masaje que rotan en diferentes direcciones para experimentar una sensación de relajación en diferentes áreas del cuerpo Agarre ergonómico para un control seguro Incluye Masajeador VITAPRES 6 cabezales intercambiables. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, UN MASAJEADOR INALÁMBRICO PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, NO ESTA DISEÑADO PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR (…)” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221063293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-04 | ENNA /cycle / COPA MENSTRUAL CON APLICADOR | ENNA | NO | Para usarse durante el periodo menstrual. INDICACIONES: Indicado como recipiente de uso personal durante el período menstrua | CAJA | CN: 183162.0 - Talla S, CN: 183164.4, Talle M, CN: 183165.1 Talla L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221063643 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-04 | 3SHAPE ABUTMENT DESIGN- 3SHAPE ANATOMY DESIGN / PROGRAMA DE SISTEMA DENTAL PARA EL DISEÑO DE RESTAURACIONES DENTALES | 3SHAPE | NO | tiene como objetivo el diseño del componente específico del paciente de los pilares de implantes endo-óseos dentales. Es usado por profesionales de odontología y técnicos dentales para diseñar el componente específico del paciente del pilar del implante dental, para el diseño de las coronas atornilladas. Este programa, proporciona herramientas intuitivas para diseñar las restaruraciones adaptadas a las condiciones dentales del paciente. Como resultado se obtienen archivos digitales que contienen el diseño que puede utilizarse para la producción de las restaruraciones dentales SOFTWARE ANATOMY DESIGN: Este software está diseñado para utilizarse en el diseño de restauraciones dentales y actividades de diseño dental para los pacientes que necesitan un tratamiento de prostodoncia. Debe ser manejado por profesionales de odontologia y técnicos dentales | 1 unidad | De acuerdo con la información suministrada, en el manual de usuario, y teniendo en cuenta que en el formato único no se indicó el modelo y/o referencia a amparar, la presente certificación ampara la referencia: “3Shape A/S / Abutment Design™ / Solución de diseño de las restauraciones dentales”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221057705 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-04 | AIREGARD™ ES Energy Saver Horizontal Laminar Flow Clean Workstation / Estación de trabajo limpia de flujo laminar horizontal con ahorro de energía AIREGARD | NuAire, Inc | NO | La estación de trabajo limpia se puede utilizar cuando se requiere un flujo de aire limpio para la preparación de medicamentos inyectables, soluciones intravenosas, cultivo de tejidos, óptica, microelectrónica, etc. El banco limpio solo debe usarse para proteger el producto de la contaminación | Equipo Compacto | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221036841 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | ROPA QUIRÚRGICA NO ESTERIL | MADHOS | NO | Brinda protección durante procesos médicos, protege al personal de la exposición a fluidos, agentes contaminantes y materiales peligrosos | Empaque unitario, empaque por 6 unidades, 15 unidades, 20 unidades, 50 unidades, 100 unidades. | Batas, overoles, gorros y polainas o cubre calzado | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211293212 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | PLATOS Y PLACAS | BIOLOGIX | NO | “Las placas y platos para cultivo celular están diseñados para el cultivo de células, bacterias, mohos y otros tipos de microorganismos. Los productos plásticos de Biologix aseguran una alta calidad y resultados consistentes y fiables” | “Paquete / caja” “Vida útil: 2 años" | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221014076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | PEINE PARA PIOJOS | THG VIVO + RIVER SALUS BERRI | NO | PEINE PARA PIOJOS, ELIMINA COMPLETAMENTE PIOJOS Y LIENDRES RESISTENTE, EFECTIVO Y SEGURO EWUIPADO CON CERDAS TUPIDAS ESTE PEINE DE METAL CUIDARÁ DE SU CABELLO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE PEINAR UTILICELO CON AGUA JABONOSA ÚSELO DE FORMA CONSTANTE POR AL MENOS 2 SEMANAS Tamaño: 8 cm x 6 cm x 0,5 cm Material: PP + acero inoxidable Color: azul Embalaje individual: blister Tamaño del cartón: 38*38*40cm | UNIDAD | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221030378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | Reactivos para CLEAR DX™ SYSTEM / Reactivos para la plataforma de secuenciación genómica. | Clear Dx ™ | NO | En esta categoría se incluyen los reactivos: kit 1, kit 1 v2.0, kit 2, kit 3, placas de índice, chip de secuenciación y placas de instalación, usados con el sistema Clear DX™ para su respectivo funcionamiento. En conjunto, permiten realizar un ensayo de secuenciación del genoma completo basado en la PCR (Polimerase Chain Reaction) multiplexada de amplicones solapados de forma totalmente automatizada. El proceso de secuenciación comprende las siguientes etapas: preparación de cDNA, preparación de PCR multiplexada y preparación de la biblioteca de fragmentos para su secuenciación. El kit 1 está formado por 25 tubos de 1.5 ml con los reactivos necesarios para para la etapa de preparación de cDNA y de bibliotecas. El kit 2 contiene 12 tubos vacíos, los cuales son utilizados para dispensar reactivos en todas las etapas de proceso. El kit 3 contiene perlas magnéticas en suspensión del tipo SPRI para la purificación de los fragmentos de la biblioteca. La placa de índice contiene primers con códigos de barra para la identificación de las muestras, usados en el proceso de preparación de fragmentos para su secuenciación. El chip de secuenciación contiene una membrana con nanoporos para efectuar la secuenciación per se, al final de todo el proceso. Las placas para la instalación contienen los reactivos necesarios para validar la correcta instalación del equipamiento. Estos reactivos en su conjunto permiten realizar una prueba totalmente automatizada para ejecutarse en el sistema Clear DX™, procesando hasta 32 muestras en una sola ejecución. Las muestras pueden cargarse cada 12 horas aproximadamente para lograr un rendimiento del instrumento de hasta 64 muestras por día. Estos reactivos están destinados a ser utilizados por personal de laboratorio calificado, específicamente preparado y capacitado en el uso del sistema Clear DX™ en materia de técnicas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real y NGS (secuenciación de nueva generación). Se destina a uso exclusivo de investigación (RUO, Research Use Only). No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico. | Caja que contiene 25 tubos (kit 1), Caja que contiene 25 tubos (Kit 1 v2.0), bolsa que contiene 12 tubos (kit 2), caja que contiene 4 tubos idénticos rotulados con la letra A (kit 3), caja que contiene la placa de índice, bolsa sellada que contiene chip de secuenciación, caja que contiene la placa de instalación. | N/A | Revisada la información técnica se evidencia que los productos descritos en la presente certificación, SON PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- INS. Por lo anterior, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1036 de 2018, el cual dispone lo siguiente: “(…) Se exceptúan de la aplicación del presente decreto, al Instituto Nacional de Salud - INS y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA como laboratorios nacionales de referencia que importen reactivos in vitro para la vigilancia en salud pública y el control sanitario, a que alude el numeral 7 del artículo 2.8.8.2.3. y el parágrafo del artículo 2.8.8.2.8., del Decreto 780 de 2016 "Por medio del c | Así mismo, el producto: Flow Cell MinION (chip de secuenciación) R-10023 NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, toda vez que no se enmarca dentro de la definición establecida en el artículo 2° del Decreto 4725 de 2005, por cuanto se trata de un producto etiquetado como “Reseach Use Only” | N/A
20221068307 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | Goodnight Bunion | PROFOOT. | SI | Reposiciona suavemente el dedo gordo del pie, aliviando la presión y el malestar. Indicaciones: Dislice la correo, ajuste y sienta alivio inmediato | Par | 1668 Good night Bunion | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “Goodnight Bunion - REGULADOR DE JUANETES”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | l
20221071365 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-05-05 | Phadia Maintenance solution | Phadia | NO | Esta destinada a la limpieza de los instrumentos Phadia, de manera mensual en los mantenimientos preventivos. | 10 botellas x 23ml y 8 botellas x 77 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Phadia Maintenance solution, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca dentro de la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca dentro de las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221057638 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | G73 BLOCK WARMER/ G73 BLOCK WARMER | K-Systems® - CooperSurgical® | NO | Se usa para calentar muestras en tubos de ensayo, almacenar bloques de calentamiento redondo y rectangular. Diseñado para ofrecer una resistencia minima al flujo de aire en las estaciones de trabajo. Ideal para todos los tubos de muestra que requieren un entorno de calentamiento estable la pantalla led digital altamente visible indica el nivel de temperatura en celsius o fahrenheit. El nivel de temperatura se ajusta directamente en la pantalla en incrementos de 0,1 °c. | Unidad | WARMING BLOCK B01, WARMING BLOCK B03, WARMING BLOCK B04, WARMING BLOCK B06, WARMING BLOCK B08, WARMING BLOCK B40, WARMING BLOCK B41, WARMING BLOCK B43 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20201212138 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-05 | LIL VIBRATOR | DONGGUAN SMALL WORLD NOVEL TY CO.LTD | NO | “EQUIPADO CON UN POTENTE MOTOR, 10 CONFIGURACIONES DE VIBRACION (3 VELOCIDADES Y 7 PATRONES) RECARGABLE CON CABLE USB, IMPERMEABLE PARA SU USO EN LA DUCHA O BAÑO, LAVAR CON AGUA TIBIA Y LIMPIADOR PARA JUGUETES" | “1 PIEZA” | “LIL001” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221033346 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-06 | CUERPO JACOBS | MOLDEX ® | NO | “Cuerpo de Jacobs usados para la fabricación de Jacobs y Manipulador de Jacobs, instrumental usado para la aplicación de implantes en cirugía de ortopedia. El cuerpo de Jacobs sería usado como Jacobs y/o Manipulador y pasaría por procesos de control calidad, limpieza, marcado y empaque. El producto final terminado NO TIENE contacto directo con el paciente porque es un accesorio que se ensambla en el equipo de poder eléctrico, neumático y/o manual y es usado para sujetar las brocas. El producto final terminado sería un accesorio y/o repuesto que se usaría en un equipo de poder clase IIA usado para la aplicación de implantes en cirugía de ortopédica y estaría amparado bajo un registro sanitario.” | “Acero Inoxidable” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221068259 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-06 | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA PARA PACIENTE SR. ANÍBAL DE JESÚS BOLÍVAR JARAMILLO. | N/A | NO | INJERTO ENDOVASCULAR FABRICADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE ANÍBAL DE JESÚS BOLÍVAR JARAMILLO, CC 15.361.016. EL PACIENTE PRESENTA ANEURISMA TORACOABDOMINAL COMPLEJO, PRESENTA ENDOLEAK TIPO LA POR CHEVAR PREVIO CON PRÓTESIS ADBOMINAL, CON RIESGO INMINENTE Y COMPROMISO DE LAS ARTERIAS ILIACAS, Y REQUIERE CORRECCIÓN ENDOVASCULAR CON PRÓTESIS FABRICADA A SU MEDIDA (CUSTOM MADE), UN ZBIS MARCA ZENITH DE COOK, Y EXTENSIONES ILÍACAS. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA ESTÁ COMPUESTA ASÍ: UN COMPONENTE TORACOABDOMINAL FABRICADO CON CUATRO FENESTRACIONES Y PRECANULADO (FEN-THORACOABDOMINAL-GRAFT). UN COMPONENTE DISTAL BIFURCADO (AAA-BIFURCATED GRAFT), CON LA INSERCIÓN DE DOS EXTENSIONES ILÍACAS (ZSLE). | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabrcado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. ANÍBAL DE JESÚS BOLÍVAR JARAMILLO.DADO IDENTIFICADO CON CEDULA N: 15.361.016 QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221071339 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-06 | Sintetizador de ADN personal de sobremesa | KILOBASER | NO | Nuestro dispositivo de sobremesa Kilobaser está diseñado para realizar automáticamente toda la producción de su ADN, desde la propia síntesis hasta las operaciones post-sintéticas. El ADN sintetizado se procesa posteriormente y se seca automáticamente en el vial de recolección y se puede usar directamente para la mayoría de las aplicaciones. Kilobaser no está clasificado como dispositivo médico . El ADN producido está destinado únicamente a fines de investigación y desarrollo, no para uso médico. | Equipo Compacto | N/A | NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, ESTA CERTIFICACIÓN AMPARA EL EQUIPO “Kilobaser”, Y EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Kilobaser is not classified as a medical device. The produced DNA is intended for research and development purposes only, not for medical use .”. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221068275 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-09 | CALZADO PARA PIE DIABÉTICO | TERAPIE® | SI | El calzado de TERAPIE® está diseñado para generar confort, ya que presenta una horma amplia que evita presiones y rozaduras en los dedos del pie, son fabricados en cuero natural que permite la transpiración ideal del pie y la regulación adecuada de la temperatura, previniendo la aparición de zonas enrojecidas por presión constante y excesiva. Adicionalmente, sus plantillas incorporadas tienen el objetivo de disminuir la presión vertical sobre las zonas del pie sometidas a cargas excesivas generando un mejor ajuste sin comprometer la estabilidad y comodidad en la marcha. | En par por talla y color | Mujer: #100, #103, #104, #106 BRONZE 5-10, #106 BLACK 5-10, #108, #109, #112, #113, #116, #120, #122, #123, #124, #126, #127, #134, #135, #138, #139, #145, #149, #161, #162, #163, #164 Hombre: #200, #201, #202, #203, #204, #205, #206, #207, #208, #209, #210, #211, #212, #215, #222, #223, #224, #225, #226, #228, #231, #232, #233, #235, #239, #240, #250, #251, #260, #261, #262, #264, #265, #267. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CALZADO PARA PIE DIABÉTICO con Nombre genérico TERAPIE®, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (….)” (Subrayado y negrilla fuera de texto) | l
20221068292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-09 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50%, | PROTOKIMICA | NO | BLANQUEADORES DE TEXTILES, ALIMENTOS, PAPEL, EN LA PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS, PLÁSTICOS, FARMACÉUTICOS, ELECTROPLATEADO, TRATAMIENTO DE AGUA, REFINADO Y LIMPIEZA DE METALES, COMBUSTIBLE DE COHETES, CAUCHO PARA ESPUMA, ANTISÉPTICO, AGENTE NEUTRALIZANTE EN LA DESTILACIÓN DEL VINO, DESINFECTANTE DE SEMILLAS. BACTERICIDA Y VIRUCIDA. | ENVASE PLÁSTICO CON 150 ML DE PERÓXIDO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este certificado NO aplica para el equipo Esterilizador y/o Autoclave. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221069760 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-09 | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO - MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE | ACCUMAX | NO | PIPETAS DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS PARA UN MANEJO DE LIQUIDOS PRECISO Y EXACTO. ESTOS DIPOSITIVOS ESTAN DESTINADOS A DISPENSAR LIQUIDO EN RANGOS DE VOLUMENES, EN COMBINACION CON LAS PUNTAS DE PIPETA CORRESPONDIENTES, ESPECIALMENTE PARA LAS MUESTRAS DEL CUERPO HUMANO EN EL AMBITO DE LAS APLICACIONES DE DIAGNOSTICO IN VITRO, A FIN DE PERMITIR QUE EL DISPOSITVO MEDICO DE DIAGNOSTICO IN VITRO SE UTILICE SEGUN LO PREVISTO. ESTAS PIPETAS SOLO PODRAN SER UTILIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CAPACITADO. TODOS LOS USUARIOS DEBEN HABER LEIDO DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y HABERSE FAMILIARIZADO CON EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO. NO ESTAN PERMITIDAS LAS APLICACIONES "IN VIVO" (APLICACION EN O SOBRE EL CUERPO HUMANO). | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221057678 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-09 | BOQUILLAS - BLOQUE DE MORDIDA – BOQUILLAS | MICRO-TECH | SI | Los bloques de mordida desechables se utilizan para procedimientos endoscópicos en el tracto intestinal superior. Mantienen la boca del paciente abierto para la introducción del endoscopio garantizando la respiración del paciente durante el examen. Además, previenen daños en el endoscopio causados por mordeduras de pacientes. Los bloques de mordida desechables solo deben ser utilizados por o bajo la supervisión de médicos con una formación completa y experiencia en procedimientos endoscópicos del tracto intestinal superior. Los bloques de mordida desechables son para un solo uso. No los vuelva a esterilizar., | Paquete individual, caja por 100 unidades, cajas por 800 unidades | AC01-103.A, AC01-103.P, AC01-107.M, AC01-108.M, AC01-109.M | El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.” Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, así: (…) | Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…) (subrayado fuera de texto) | l
20221035360 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-10 | EZ2 Conect Fx / EZ2 Conect Fx System | QIAGEN | NO | Los sistemas EZ2 Connect y EZ2 Connect Fx están diseñados para realizar el aislamiento y la purificación automatizados de ácidos nucleicos. | UNIDAD | 9003220 EZ2 Fx 9003210 EZ2 Connect" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO | N/A
20211297476 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-11 | SIERRA DE AUTOPSIA | MOPEC | NO | DESARROLLADA ESPECÍFICAMENTE PARA USO EN AUTOPSIAS. REALIZA CORTES LINEALES O SECCIONA PEQUEÑAS MUESTRAS DE HUESO. | UNIDAD | BD040 - BD090 - BD101 - BD102 - BD108 - BD109 - BD105 - BD112 - BD103 - BD104 - BD106 - BD107 NOTA: DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN EL MANUAL, EL EQUIPOS SOLO PODRÁN SER USADOS ESPECÍFICAMENTE PARA REALIZAR AUTOPSIAS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221078374 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-12 | Respirador 9320 | 3M | NO | El respirador de uso profesional y libre de mantenimiento 3M 9320 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, nieblas y humos metálicos. Es fabricado con Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del flitro con menor caida de presión. Posee un diseño exclusivo de 3 paneles para mayor confort, comunicación y aceptación del usuario, además de un suave tejido de cobertura en el panel interior que garantiza un suave contacto con la piel. Es de peso liviano y es plegable para facilitar su almacenamiento y manejo. Posee un embalaje individual para evitar la contaminación durante el almacenamiento. Posee bandas elásticas de presión constante y puente conformable para el ajuste a la nariz asegurando un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de rostro. Aplicaciones: • fundiciones de hierro y acero • ind. farmacéutica • construcción • agricultura • fabricación de metales base • astilleros / reparación de buques • alimentos • prod. químicos en polvo • laboratorios • aditivos en polvo • aserraderos • cerámica / vidrios Concentraciones Límites • No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. • No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud). • No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el valor límite de exposición. Limitaciones de uso Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales), neblinas a base de líquidos no aceitosos y humos metálicos. No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con choro de aren | Caja de 10 Unidades | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-12 | Mascarilla Desechable (equipo de protección) | N/A | NO | ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL. USO EXCLUSIVO DE PROCTER & GAMBLE – USO INDUSTRIAL. | NO TIENE PRESENTACIÓN COMERCIAL PUES NO ES PARA VENTA Y/O COMERCIALIZACIÓN. Presentación/empaque de transporte: Caja por 70 bolsas, 10 mascarillas por cada bolsa. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE PREVENCION, TRATAMIENTO O ALIVIO DE UNA ENFERMEDAD POR EL PÚBLICO EN GENERAL, NI EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, PUES SOLO ESTARÁ DESTINADO A USO INDUSTRIAL. | N/A
20221014045 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-12 | PARCHE OCULAR | THG VIVO + RIVER SALUS BERRI | NO | INDICADO PARA PROTEGER UN OJO POR MECANISMO DE BARRERA O PARA CUBRIR UN OJO PERDIDO O DAÑADO. CARACTERÍSTICAS: ESPONJA ELASTICA QUE ES TRANSPIRABLE, SUAVE Y CÓMODA DE LLEVAR. CUBRE EL OJO Y PERMANECE EN SU LUGAR, SE ADAPTA PARA EL OJO IZQUIERDO COMO PARA EL DERECHO. LA CORREA NO OBSTRUYE TU VISIÓN SI LA AJUSTAS A UNA BUENA POSICION. TAMAÑO: DIÁMETRO 7,5 cm MATERIAL: TEJIDO SATINADO + ESPUMA + BANDA ELÁSTICA DE COLOR NEGRO EMBALAJE INDIVIDUAL: CAJA DE PAPEL TAMAÑO DEL CARTÓN: 42*27*40cm | UNIDAD | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221081056 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-12 | MASCARILLA O TAPABOCAS DESECHABLE DE USO GENERAL INDUSTRIAL (NO MEDICO) | FAST MODA - CONSTRUCTOR - YOI - EKONO | NO | Está indicado para la protección, filtración de partículas, polución y polvo. Este producto está indicado para la población industrial en general únicamente. (no medico). Debe usarse manteniendo la parte delantera hacia afuera, cubriendo siempre nariz, boca y mentón | Caja x 10 unds, 50 unds, 100 unds. | TB010 TB020 TB030 TB040 TB041 TB042 TB043 TB044 TB045 TB046 TB047 TB048 TB049 TB050 TB051 TB052 TB053 TB054 TB055 TB059 TB060 TB070 TB075 TB080 TB090 TB05OB TB050R TB50G TB50N TB050L TB050P TB050A TB050V TB50AZ. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221081062 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-12 | DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE QUINTA GENERACION | PENTAMON, KLAXEN, SERVICLEAN | NO | Desinfectante neutro para aspersión de áreas (pisos, paredes y techos), mobiliarios y ambientes a nivel hospitalario, sector salud, odontológico y demás áreas de asistencia hospitalaria domiciliaria. Desinfección de superficies en contacto con carga orgánica y derrame de líquidos. Desinfección rutinaria y terminal Desinfección de áreas críticas, semicríticas y no críticas Desinfección de superficies del sector salud y similares | 60ml - 120ml - 250ml - 500 mL 1 Litro 2 Litros Galón x 3,8 Litros. Cuñete x 20 Litros | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221068305 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-13 | ROPA DESECHABLE. | N/A | NO | Implementos desechables, elaborados en material suave, tipo no-tejido, resistentes y repelentes a fluidos y solventes; que ayudan a evitar la contaminación en entornos de higiene y limpieza, y brindan protección y comodidad al usuario. | Bolsa x 5, 10, 20, 30, 50, 100 unds., Kits – Paquetes | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. . NOTA: cabe resaltar el concepto de la sala especializada sobre la ropa desechable descrita de esta manera: ACTA No. 3 SESIÓN ORDINARIA abril 10 de 2013, la COMISIÓN REVISORA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS VARIOS cita a continuación: “CONCEPTO: De acuerdo con la información allegada por parte del interesado, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos:  Colchón antiescaras.  Lámparas usadas en procesos de Diagnóstico, Supervisión, Tratamiento, Prevención o alivio de una enfermedad.  Básculas.  Camas de uso Hospitalario  Ropa quirúrgica desechable estéril: (vestidos, pantalón, camisa, pijama, kimono, batas, polainas o cubre botas y gorros”. Acorde a lo anterior me permito informarle que la ropa quirúrgica no estéril a la fecha no es considerada Dispositivo Médico. | N/A
20221071348 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-13 | COMPRESA FRÍO CALOR/ COMPRESA FACIAL | FH BELLEZA EN FRÍO | NO | “La Compresa Facial (Frío / Calor) son cojines rellenos de gel que una vez colocados en la nevera o al baño de maría reciben la condición térmica del frío o del calor y por medio de ellas mantienen dicha condición por un tiempo. Se usan para generar sensación de bienestar al usar el frío o el calor.” | "La presentación comercial se adjunta en imágenes de empaque es una compresa fabricada en material resistente plástico con refuerzo textil para la línea fría y clear transparente para la línea glacial y sublimada, sellado con alta frecuencia queda un cojín de gel ergonómico y diseñado para las diferentes partes del cuerpo en las que se pretende utilizar. Empacado en bolsas de tela no tejida” | "Compresa facial (Frío/Calor)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Se relaciona la indicación de uso evidenciada en la ficha técnica aportada en la respuesta de auto con radicado No. 20221068382 de fecha 25 de abril de 2022. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211294966 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-16 | STERRAD VELOCITY™ BI Activator- Activador del Indicador Biológico | STERRAD VELOCITY™ | NO | STERRAD VELOCITY™ BI Activator es un accesorio complementario del producto STERRAD VELOCITY BIOLOGICAL INDICATOR / PROCESS CHALLENGE DEVICE. Se utilizará como método secundario para ayudar en el proceso de activación del indicador biológico, el cual consiste en romper la ampolla de cristal. | Caja por una unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221068301 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-16 | RESINA DE FOTOCURADO PARA RESTAURACIÓN DE CERÁMICOS - RESINA DE FOTOCURADO PARA RESTAURACIÓN DE CERÁMICOS | N/A | NO | RESINA COMPUESTA FOTOPOLIMERIZABLE DE USO EN LA RESTAURACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS (TIPO LAVAMANOS Y SANITARIOS). | JERINGAS POR 4g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221075136 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-17 | TAPABOCAS KN95 / TAPABOCAS AUTOFILTRANTE KN95 | GMD | NO | Elemento de protección personal, para la protección contra partículas no basadas en aceite como las resultantes de incendios forestales, contaminación atmosférica pm 2.5, erupciones volcánicas o bioaerosoles. | Caja por 50 unidades, caja por 10 unidades , unidad en empaque individual. | GMD-TP-KN95, KN95-4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221078389 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-19 | RESPIRADOR 9210 CONTRA PARTÍCULAS / N95 | 3M™, AURA™ | NO | Respirador para partículas 3M™ Aura™ 9210+ cumple con los requisitos de la norma 42CFR84 de NIOSH como respirador filtrante contra partículas, con clasificación N95. Ayuda a proporcionar protección respiratoria en ambientes ocupacionales donde los trabajadores estén expuestos a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa). Aplicaciones: Este respirador es adecuado para ser usado en diversas industrias donde haya exposición a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa), tales como: • Construcción • Minería • Manufactura • Farmacéutica • Entre muchas otras más Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA), el respirador filtrante contra partículas se debe usar en ambientes laborales donde la concentración del contaminante no exceda las 10 veces el límite de exposición permisible (PEL). Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente. Seguir siempre las instrucciones para el usuario y utilizar de la manera allí indicada. | 10 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079617 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-19 | ADITIVO DE ENJUAGUE Y ACTIVADOR DE SECADO RINCE L7 / ADITIVO DE ENJUAGUE Y ACTIVADOR DE SECADO | RINCE L7 | NO | AGENTE DE ENJUAGUE Y ACTIVADOR DE SECADO PARA LAVADORAS AUTOMÁTICAS. | 5 LITRO, 10 LITROS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221036800 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-19 | BATA PACIENTE | PAG DESCARTABLES SAS | NO | Este producto no estéril es ideal para uso en hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud en los pacientes que corren el riesgo de contaminarse por microorganismos endógenos y exógenos generando una barrera protectora eficaz contra el paso de microorganismos, materiales particulado y líquidos, a fin de reducir al mínimo la penetración y potencial contaminación; buscando una atención segura a sus usuarios. | - Paciente adulto en tallas S, M, L, XL. - Bata paciente pediátrica talla única. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221081003 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-19 | GUANTES DESECHABLES DE NITRILO | CREATTOR | NO | GUANTES DESECHABLES DE NITRILO EMPLEADOS PARA USO INSDUSTRIAL GUANTES DESECHABLES DE NITRILO PARA UN SOLO USO GUANTES AMBIDIESTROS GUANTES FABRICADOS CON UNA CAPA FINA DE NITRILO QUE PERMITE ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA OFRECEN PROTECCION Y RESISTENCIA A UNA ALTA GAMMA DE DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS MATERIAL SINTETICO LIBRE DE LA PROTEINA DE LATEX COMPUESTOS POR CAUCHO NITRILICO NITRATO DE BUTADIENO) / NBR (NITRILE BUTADIENE RUBBER) GUANTES PARA USO INDUSTRIAL, NO DEBEN SER EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA MEDICA GUANTES LIBRE DE TALCO | CAJA POR 50 UNIDADES | C20180800 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO (CAJA POR 50 UNIDADES DE GUANTES AMBIDIESTROS) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221067204 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-20 | 3SHAPE TRIOS PATIENT MONITORING CARIES / PROGRAMA DE SISTEMA DENTAL PARA MONITOREO DE CAMBIOS Y ESTADO DENTAL DEL PACIENTE | 3SHAPE | SI | "SOFTWARE TRIOS PATIENT MONITORING CARIES: Este software está destinado a proporcionar información (datos en unidades legales) sobre los cambios en el estado dental a lo largo del tiempo mediante la comparación de los escaneos en 3D de la dentición, junto con la visualización de los escaneos de fluorescencia de la dentición, actuando, así como una ayuda en el diagnóstico de las caries oclusales y superficiales. Este software se utiliza para: 1. Identificar los cambios en la morfología de los dientes de los pacientes 2. Identificar los cambios en la posición de los dientes de los pacientes 3. Evaluación del estado de caries de los premolares y molares permanentes El SOFTWARE TRIOS PATIENT MONITORING CARIES también puede reproducir un video de simulación que muestra cambios dentales graduales, comparar directamente dos escaneos superponiendo uno sobre el otro, puede medir los cambios en la forma del diente y medir los cambios entre los escaneos o crear una sección transversal 2D para la medición punto a punto." | 1 unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la indicación de uso que se evidencia en la información allegada por el interesado, se concluye que el producto “VELYS™ HIP NAVIGATION - SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES - Marca: VELYS™”, es un software que integra imágenes y ayuda a realizar mediciones y trazos para diagnóstico, planificación y tratamiento de una enfermedad, por lo tanto, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIA (…)” | lla
20221075110 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-20 | ESTÁNDAR DE REFERENCIA NSK- A Y ESTÁNDAR DE REFERENCIA NSK-B | CAMBRIDGE ISOTOPE LABORATORIES | SI | De acuerdo con lo declarado por el fabricante en las fichas técnicas e insertos aportados, el uso para cada uno de los Estándares es el siguiente: NSK-A Estándar de Referencia de Aminoácidos Estándares De Isótopos Estables para Espectrometría de Masas En Tandem Este juego contiene 10 viales de una mezcla seca de 12 aminoácidos marcados con isótopos estables. La reconstitución del contenido de un vial en 1 ml de solvente de alta pureza (1:1 agua: metanol) producirá las concentraciones presentadas en la tabla Concentrado Stock. Mezclar bien. Esta solución se convierte en el estándar concentrado de aminoácidos. Solo para uso de investigación, no para fines de diagnóstico. NSK-B Estándar de Referencia Carnitina y Acilcarnitina Estándar de Estable Isótopo para Espectrometría de Masas Tandem Este juego contiene 10 viales de una mezcla seca de ocho carnitinas y acilcarnitinas libres marcadas con isótopos estables. La reconstitución del contenido de un vial en 1 ml de metanol de alta pureza producirá las concentraciones presentadas en la tabla de Stock Concentrado. Mezclar bien. Esta solución se convierte en el Estándar Stock Concentrado. Solo para uso de investigación, no para fines de diagnóstico. | 1 ML CADA UNO, SETS CON 10 VIALES | N/A | Dichos estándares se utilizarán en el proyecto "ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE LOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO (EIM) POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TANDEM EN EL VALLE DE CAUCA" con código BPIN 2016000100007. El cual se realiza en el CENTRO NACIONAL DE VACUNAS. Además de resaltar que la empresa Cattina S.A.S hará la compra de estos estándares mediante la empresa Tecrom S.A. de C.V De acuerdo con el documento remitido por la Empresa Tecrom S.A de C.V., la cantidad de los estándares a importar será la siguiente: Estándar de referencia NSK- A. Cantidad: Caja con 10 viales Estándar de referencia NSK-B. Cantidad: Caja con 10 viales Los productos anteriormente mencionados se enmarcan dentro de la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud. NOTA: LOS REACTIVOS CON LA DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: “RESEARCH USE ONLY”, PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS QUE NO PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO")
20221080769 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-05-20 | WASH SOLUTION A | ELITech Clinical System SAS | NO | SOLUCION DESTINADAS PARA EL LAVADO DE LOS EQUIPOS SELECTRA MACH SERIES | 16 x 26 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto WASH SOLUTION A, está destinadas para el lavado de los equipos Selectra MachSeries. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221081005 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-05-20 | WASH SOLUTION B | ELITech Clinical System SAS | NO | SOLUCION DESTINADAS PARA EL LAVADO DE LOS EQUIPOS SELECTRA MACH SERIES | 8 x 26 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto WASH SOLUTION B, está destinadas para el lavado de los equipos Selectra MachSeries. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221081023 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-05-20 | SYSTEM SOLUTION | LITech Clinical System SAS | NO | Esta solución está diseñada para lavar las agujas y cubetas de los equipos de la Familia Selectra. | 1 X 1 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto SYSTEM SOLUTION, está diseñada para lavar las agujas y cubetas de los equipos de la Familia Selectra. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221077059 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-23 | MÁSCARA PLEGABLE DESECHABLE KN95 NO MÉDICA | ZK-BEST | NO | El producto se usa para proteger contra partículas que no son de aceite, como las que se obtienen al barrer, moler, lijar, aserrar, embolsar o procesar minerales (carbón, mineral de hierro, etc.), metales, madera, algodón, polvo, polen y ciertas otras sustancias. | 50 paquetes por caja y 20 cajas por caja de cartón | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se realiza un alcance al concepto 2.1. proferido en el Acta Extraordinaria del 24 de marzo de 2020relacionado con los dispositivos médicos declarados temporalmente como vitales no disponibles, así: El ítem No. 1, quedará así: a) Gafas protectoras. b) Guantes de látex, nitrilo y vinilo. c) Guantes estériles. d) Mascarillas y respiradores (teniendo presente el país de origen): N95, R95, P95 (Estados Unidos); FFP2 o FFP3 (Brasil – Europa); FFP2 (Australia - Nueva Zelanda); KN95, KP95 (China); DS2, DL2 (Japón); AP2 (India); Corea – 1era clase; y todos aquellos que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia equivalentes a un filtrado mínimo del 95%. e) Mascarillas con filtro. f) Protección total del cuerpo (SÓLO ESTÉRIL): Batas, gorros, delantales, ropa quirúrgica, campos quirúrgicos, campos operatorios, sabanas, fundas, trajes biológicos, polainas y protectores metatarsales. g) Protectores faciales: Caretas o visores. h) Tapabocas desechables. i) Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón). Se aclara que los Elementos de Protección Personal (EPP) como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, son considerados dispositivos médicos para uso en humanos, siempre y cuando el fabricante declare su uso para profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el MÁSCARA PLEGABLE DESECHABLE KN95 NO MÉDICA, con Nombre genérico TAPABOCAS DESECHABLES no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221078417 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-23 | RESPIRADOR PARA SOLDADURA 8515 CONTRA PARTÍCULAS con Nombre genérico N95 | 3M | NO | El respirador para partículas 3M™ 8515 cumple con los requisitos de la norma 42CFR84 de NIOSH como respirador filtrante contra partículas con clasificación N95. Ayuda a proporcionar protección respiratoria en ambientes ocupacionales donde los trabajadores estén expuestos a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa). Este respirador está especialmente diseñado para exposiciones a ciertos humos metálicos de soldadura, corte y calentamiento de metales. Aplicaciones: Este respirador es adecuado para ser usado en diversas industrias donde haya exposición a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa), tales como:  Construcción  Minería  Manufactura  Farmacéutica  Entre muchas otras más Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA), el respirador filtrante contra partículas se debe usar en ambientes laborales donde la concentración del contaminante no exceda las 10 veces el límite de exposición permisible (PEL). Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente. | Caja de 10 Unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA SOLDADURA 8515 CONTRA PARTÍCULAS con Nombre genérico N95 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221078314 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | RESPIRADOR DESCARTABLE TIPO COPA 8822/ Respirador Clase PFF-2 (S) | 3M | NO | Detalles: * Clase PFF-2 (S) * Filtro con Medio Electrostático Avanzado - facilita la respiración con una alta retención de partículas * Válvula 3M™ Cool Flow™: se abre fácilmente en la exhalación, reduciendo el calor y la humedad dentro del respirador y facilitando la respiración * En la inhalación, regresa a la posición original manteniéndolo protegido * Garantía 3 años desde la fecha de fabricación El respirador descartable 3M™ 8822 es una opción eficaz para protección contra polvos, humos, y neblinas. Su formato anatómico permite un ajuste óptimo al rostro del usuario y la válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™ proporciona una respiración más natural y reduce la temperatura dentro del respirador, aumentando el confort. El respirador incorpora la tecnología patentada de 3M™ con avanzadas microfibras filtrantes cargadas electrostáticamente, diseñadas para facilitar la respiración. Tiene una carcasa interna de soporte, manta filtrante y una capa no tejida para protección del conjunto. Además, tiene dos bandas elásticas de caucho natural recubiertas con tejido, una tira de espuma y clip de ajuste nasal. El usuario necesita saber sobre la obligatoriedad del uso del equipo y debe ser entrenado para el uso correcto del respirador. La prueba de ajuste debe ser realizada. Aplicaciones sugeridas Recomendado para protección respiratoria contra polvo, nieblas no aceitosas y humos metálicos o plásticos, en concentraciones que no sean superiores a 10 (diez) veces el límite de exposición ocupacional de estos particulados, que pueden contener fibras textiles, cemento refinado (Portland®), mineral de hierro, de aluminio, de carbón, detergente en polvo, talco, cal, soda cáustica, polvos vegetales (como trigo, arroz, maíz, bagazo de caña, etc.), polvo de lijado y esmerilado, polvos de aviario con restos de alimento, excrementos de aves, plumas, entre otros. Recomendado para la reducción de la exposición ocupacional a aerosoles que contienen agentes biológicos potencialmente patogénicos. No recomendado para uso hospitalario en procedimientos médicos o dentales. | CAJA CON 60 UNIDADES (6 BOLSITAS CON 10 UNIDADES) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221078378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | RESPIRADOR DESCARTBLE TIPO COPA 8023/ RESPIRADOR CLASE PFF-2 (S) | 3M | NO | El respirador 8023 de uso profesional está indicado para la protección de las vías respiratorias frente a polvos, nieblas no oleosas y humos metálicos o plásticos, en concentraciones no superiores a 10 (diez) veces el límite de exposición ocupacional (TLV) de estas partículas. Humos metálicos que se producen en operaciones de soldadura, corte por calor, fundiciones u otras actividades que involucran el calentamiento y fusión de metales. Humos plásticos que se generan en operaciones de inyección y extrusión de polímeros u otras actividades que involucran el calentamiento y fusión de materiales plásticos. Recomendado para aerosoles que contienen asbesto por debajo del límite de exposición. Recomendado para sílice si el factor de protección mínimo requerido es menor que 10 (y no igual). También recomendado para el alivio de olores molestos de vapores orgánicos en concentraciones hasta el nivel de acción (la mitad del límite de exposición ocupacional) de estos contaminantes. No se recomienda para uso hospitalario en procedimientos médicos u odontológicos. Es para uso personal e intransferible. Debe utilizarse con el conocimiento y la aprobación de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo de la empresa. | Caja con 60 unidades (6 bolsitas con 10 unidades) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079631 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | NEUTRALIZANTE ÁCIDO PARA LAVADORAS Y RENOVACION DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PHOSPHAX | PHOSPHAX | NO | “NEUTRALIZANTE ÁCIDO PARA LAVADORAS Y RENOVACION DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.” | “5 LITRO, 10 LITROS” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Ahora bien, teniendo en cuenta las características del producto objeto de esta solicitud se recomienda realizar solicitud a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del INVIMA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221036869 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ALMACENAMIENTO E IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS AMNOTEC | AMNOTEC | SI | ORGANIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE E IDENTIFICACION DE INSTRUMENTAL, TANTO EN LOS PROCESO DE ESTERILIZACION O NO | UNIDAD, CAJA POR 10 UNIDADES, CAJA POR 1000 UNIDADES | Amnotec DESCRIPCIÓN AMNOTEC 55-110-00 Tapa Alu Safety plateada 580x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-110-01 Tapa Alu Safety amarilla 580x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-110-02 Tapa Alu Safety roja 580x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-110-03 Tapa Alu Safety azul 580x280 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-110-04 Tapa Alu Safety verde 580x280 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-110-05 Tapa Alu Safety negra 580x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-110-10 Contenedor Alu plateado 580x280x100 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-110-10BA Contenedor Alu negro 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-10BU Contenedor Alu azul 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-10G Contenedor Alu verde 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-10R Contenedor Alu rojo 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-10Y Contenedor Alu amarillo 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-13 Contenedor Alu plateada 580x280x135 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-13BA Contenedor Alu negra 580x280x135 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-13BU Contenedor Alu azul 580x280x135 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-13G Contenedor Alu verde 580x280x135 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-13R Contenedor Alu rojo 580x280x135 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-13Y Contenedor Alu amarillo 580x280x135 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-15 Contenedor Alu plateado 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-15BA Contenedor Alu negro 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-15BU Contenedor Alu azul 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-15G Contenedor Alu verde 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-15R Contenedor Alu rojo 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-15Y Contenedor Alu amarillo 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-20 Contenedor Alu plateado 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-20BA Contenedor Alu negro 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-20BU Contenedor Alu azul 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior no perforada,. Marca Amnotec. Alemania 55-110-20G Contenedor Alu verde 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-20R Contenedor Alu rojo 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-20Y Contenedor Alu amarillo 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-26 Contenedor Alu plateado 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-26BA Contenedor Alu negro 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-26BU Contenedor Alu azul 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-26G Contenedor Alu verde 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-26R Contenedor Alu rojo 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-26Y Contenedor Alu amarillo 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-90 Tapa de repuesto de aluminio plateada 580x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-91 Tapa de repuesto de aluminio amarilla 580x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-92 Tapa de repuesto de aluminio roja 580x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-93 Tapa de repuesto de aluminio azul 580x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-94 Tapa de repuesto de aluminio verde 580x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-110-95 Tapa de repuesto de aluminio negra 580x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-111-10 Alu Contenedor Plata 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-10BA Contenedor Alu negro 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-10BU Contenedor Alu azul 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-10G Contenedor Alu verde 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-10R Contenedor Alu rojo 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-10Y Contenedor Alu amarillo 580x280x100 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-13 Contenedor Alu plateado 580x280x130 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-13BA Contenedor Alu negro 580x280x130 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-13BU Contenedor Alu azul 580x280x130 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-13G Contenedor Alu verde 580x280x130 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-13R Contenedor Alu rojo 580x280x130 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-13Y Contenedor Alu amarillo 580x280x130 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-15 Contenedor Alu plata 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-15BA Contenedor Alu negro 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-15BU Contenedor Alu azul 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-15G Contenedor Alu verde 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-15R Contenedor Alu rojo 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-15Y Contenedor Alu amarillo 580x280x150 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-20 Contenedor Alu plata 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-20BA Contenedor Alu negro 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-20BU Contenedor Alu azul 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-20G Contenedor Alu verde 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-20R Contenedor Alu rojo 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-20Y Contenedor Alu amarillo 580x280x200 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-26 Contenedor Alu plata 580x280x260 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-26BA Contenedor Alu negro 580x280x230 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-26BU Contenedor Alu azul 580x280x230 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-26G Contenedor Alu verde 580x280x230 mm, Tapa perforada /Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-26R Contenedor Alu rojo 580x280x230 mm, Tapa perforada / Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-111-26Y Contenedor Alu amarillo 580x280x230 mm, Tapa perforada /Interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-115-15 Contenedor de eliminación de aluminio 580x280x150 mm, Tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-115-15BA Contenedor de eliminación de aluminio negro 580x280x150 mm, Tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-115-15BU Contenedor de eliminación de aluminio azul 580x280x150 mm, Tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-115-15G Contenedor de eliminación de aluminio verde 580x280x150 mm, Tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-115-15R Contenedor de eliminación de aluminio rojo 580x280x150 mm, Tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-115-15Y Contenedor de eliminación de aluminio amarillo 580x280x150 mm, Tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-115-90 Tapa de repuesto de aluminio plata 580x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-115-91 Tapa de repuesto de aluminio amarilla 580x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-115-92 Tapa de repuesto de aluminio roja 580x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-115-93 Tapa de repuesto de aluminio azul 580x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-115-94 Tapa de repuesto de aluminio verde 580x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-115-95 Tapa de repuesto de aluminio negro 580x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-120-10 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, plata, 580x280x100 mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-120-15 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, silver, 580x280x100 mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-120-80 Fondo de repuesto de acero inoxidable, silver, 580x280x100 mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-120-85 Fondo de repuesto de acero inoxidable, silver, 580x280x100 mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-120-90 Tapa de repuesto de acero inoxidable., 580x280 mm, tapa no perforada, plata. Marca Amnotec. Alemania 55-121-10 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, silver, 580x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-121-15 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, silver,580x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-121-90 Tapa de repuesto de acero inoxidable, 580x280 mm, tapa perforada, plata. Marca Amnotec. Alemania 55-190-03 Cesta de alambre, 485x255x30 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-190-05 Cesta de alambre, 485x255x50 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-190-07 Cesta de alambre, 485x255x70 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-190-10 Cesta de alambre, 485x255x100 mm. Marca Amnotec. Alemani 55-191-03 Cesta de alambre, 540x255x30 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-191-05 Cesta de alambre, 540x255x50 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-191-07 Cesta de alambre, 540x255x70 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-191-10 Cesta de alambre, 540x255x100 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-192-00 Tapa para cesta de alambre, 485 x 255 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-192-05 Bandeja perforada, 480x260x50 mm,M . Marca Amnotec. Alemania 55-192-20 Bandeja perforada, 520x260x100 mm,M . Marca Amnotec. Alemania 55-193-00 Cubra la bandeja 545x255x30 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-195-00 Marco de sujeción 545x255mm. Marca Amnotec. Alemania 55-196-03 Bandeja de acero inoxidable 485x253x30 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-196-05 Bandeja de acero inoxidable 485x253x50 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-196-07 Bandeja de acero inoxidable 485x253x70 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-196-10 Bandeja de acero inoxidable 485x253x100 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-196-99 Tapa para Bandeja de acero inoxidable 485x253 mm, con seguro. Marca Amnotec. Alemania 55-198-03 Bandeja de acero inoxidable 540x253x30 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-198-05 Bandeja de acero inoxidable 540x253x50 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-198-07 Bandeja de acero inoxidable 540x253x70 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-198-10 Bandeja de acero inoxidable 540x253x100 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-198-99 Tapa para Bandeja de acero inoxidable 540x253 mm, con seguro. Marca Amnotec. Alemania 55-210-00 Tapa de seguridad de aluminio plata 465x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-210-01 Tapa de seguridad de aluminio amarilla 465x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-210-02 Tapa de seguridad de aluminio roja 465x280 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-210-03 Tapa de seguridad de aluminio azul 465x280 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-210-04 Tapa de seguridad de aluminio verde 465x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-210-05 Tapa de seguridad de aluminio negro 465x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-210-10 Contenedor de aluminio plata 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-10BA Contenedor de aluminio negro 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-10BU Contenedor de aluminio azul 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-10G Contenedor de aluminio verde 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-10R Contenedor de aluminio rojo 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-10Y Contenedor de aluminio amarilloo 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-13 Contenedor de aluminio gris 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-13BA Contenedor de aluminio negro 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-13BU Contenedor de aluminio azul 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-13G Contenedor de aluminio verde 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-13R Contenedor de aluminio rojo 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-13Y Contenedor de aluminio amarillo 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-15 Contenedor de aluminio gris 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-15BA Contenedor de aluminio negro 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-15BU Contenedor de aluminio azul 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-15G Contenedor de aluminio verde 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-15R Contenedor de aluminio rojo 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-15Y Contenedor de aluminio amarillo 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-90 Tapa de repuesto de aluminio gris 465x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-91 Tapa de repuesto de aluminio amarillo 465x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-92 Tapa de repuesto de aluminio rojo 465x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-93 Tapa de repuesto de aluminio azul 465x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-94 Tapa de repuesto de aluminio verde 465x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-210-95 Tapa de repuesto de aluminio negro 465x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-10 Contenedor de aluminio gris 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-10BA Contenedor de aluminio negro 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-10BU Contenedor de aluminio azul 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-10G Contenedor de aluminio verde 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-10R Contenedor de aluminio rojo 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-10Y Contenedor de aluminio amarillo 465x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-13 Contenedor de aluminio gris 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-13BA Contenedor de aluminio negro 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-13BU Contenedor de aluminio azul 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-13G Contenedor de aluminio verde 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-13R Contenedor de aluminio rojo 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-13Y Contenedor de aluminio amarillo 465x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-15 Contenedor de aluminio gris 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-15BA Contenedor de aluminio negro 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-15BU Contenedor de aluminio azul 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-15G Contenedor de aluminio verde 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-15R Contenedor de aluminio rojo 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-211-15Y Contenedor de aluminio amarillo 465x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-290-03 Cesta de alambre 405x255x30 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-290-05 Cesta de alambre 405x255x50 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-290-07 Cesta de alambre 405x255x70 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-290-10 Cesta de alambre 405x255x100 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-293-00 Cesta de alambre 405x255x30 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-295-00 Cesta de alambre, 405x255 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-296-03 Bandeja de acero inoxidable 405x253x30 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-296-05 Bandeja de acero inoxidable 405x253x50 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-296-07 Bandeja de acero inoxidable 405x253x70 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-296-10 Bandeja de acero inoxidable 405x253x100 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-296-99 Tapa para bandeja de aluminio 405x253 mm, con seguro. Marca Amnotec. Alemania 55-310-00 Tapa de seguridad de aluminio gris 285x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-310-01 Tapa de seguridad de aluminio amarillo 285x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-310-02 Tapa de seguridad de aluminio rojo 285x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-310-03 Tapa de seguridad de aluminio azul 285x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-310-04 Tapa de seguridad de aluminio verde 285x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-310-05 Tapa de seguridad de aluminio negro 285x280 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-310-06 Contenedor plano de aluminio gris 285x280x 55 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-06BA Contenedor plano de aluminio negro 285x280x 55 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-06BU Contenedor plano de aluminio azul 285x280x 55 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-06G Contenedor plano de aluminio verde 285x280x 55 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-06R Contenedor plano de aluminio rojo 285x280x 55 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-06Y Contenedor plano de aluminio amarillo 285x280x 55 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-08 Contenedor plano de aluminio gris 285x280x 85 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-08BA Contenedor plano de aluminio negro 285x280x 85 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-08BU Contenedor plano de aluminio azul 285x280x 85 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-08G Contenedor plano de aluminio verde 285x280x 85 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-08R Contenedor plano de aluminio rojo 285x280x 85 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-08Y Contenedor plano de aluminio amarillo 285x280x 85 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-10 Contenedor de aluminio gris 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-10BA Contenedor de aluminio negro 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-10BU Contenedor de aluminio azul 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-10G Contenedor de aluminio verde 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-10R Contenedor de aluminio rojo 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-10Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-13 Contenedor de aluminio gris 285x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-13BA Contenedor de aluminio negro 285x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-13BU Contenedor de aluminio azul 285x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-13G Contenedor de aluminio verde 285x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-13R Contenedor de aluminio rojo 285x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-13Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x135 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-15 Contenedor de aluminio gris 285x280x 150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-15BA Contenedor de aluminio negro 285x280x 150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-15BU Contenedor de aluminio azul 285x280x 150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-15G Contenedor de aluminio verde 285x280x 150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-15R Contenedor de aluminio rojo 285x280x 150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-15Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x 150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-20 Contenedor de aluminio gris 285x280x 200 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-20BA Contenedor de aluminio negro 285x280x 200 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-20BU Contenedor de aluminio azul 285x280x 200 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-20G Contenedor de aluminio verde 285x280x 200 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-20R Contenedor de aluminio rojo 285x280x 200 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-20Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x 200 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-26 Contenedor de aluminio gris 285x280x260 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-26BA Contenedor de aluminio negro 285x280x260 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-26BU Contenedor de aluminio azul 285x280x260 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-26G Contenedor de aluminio verde 285x280x260 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-26R Contenedor de aluminio rojo 285x280x260 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-26Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x260 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-80 Tapa de repuesto de aluminio gris 285x280 mm, perforada - para contenedor plano. Marca Amnotec. Alemania 55-310-81 Tapa de repuesto de aluminio amarillo 285x280 mm, perforada - para contenedor plano. Marca Amnotec. Alemania 55-310-82 Tapa de repuesto de aluminio rojo 285x280 mm, perforada - para contenedor plano. Marca Amnotec. Alemania 55-310-83 Tapa de repuesto de aluminio azul 285x280 mm, perforada - para contenedor plano. Marca Amnotec. Alemania 55-310-84 Tapa de repuesto de aluminio verde 285x280 mm, perforada - para contenedor plano. Marca Amnotec. Alemania 55-310-85 Tapa de repuesto de aluminio negro 285x280 mm, perforada - para contenedor plano. Marca Amnotec. Alemania 55-310-90 Tapa de repuesto de aluminio gris 285x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-91 Tapa de repuesto de aluminio amarillo 285x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-92 Tapa de repuesto de aluminio rojo 285x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-93 Tapa de repuesto de aluminio azul 285x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-94 Tapa de repuesto de aluminio verde 285x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-310-95 Tapa de repuesto de aluminio negro 285x280 mm, perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-08 Contenedor plano de aluminio gris 285x280x85 mm, tapa perforada / interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-08BA Contenedor plano de aluminio negro 285x280x85 mm, tapa perforada / interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-08BU Contenedor plano de aluminio azul 285x280x85 mm, tapa perforada / interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-08G Contenedor plano de aluminio verde 285x280x85 mm, tapa perforada / interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-08R Contenedor plano de aluminio rojo 285x280x85 mm, tapa perforada / interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-08Y Contenedor plano de aluminio amarillo 285x280x85 mm, tapa perforada / interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-10 Contenedor de aluminio gris 285x280x100 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-10BA Contenedor de aluminio negro 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-10BU Contenedor de aluminio azul 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-10G Contenedor de aluminio verde 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-10R Contenedor de aluminio rojo 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-10Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-13 Contenedor de aluminio gris 285x280x130 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-13BA Contenedor de aluminio negro 285x280x130 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-13BU Contenedor de aluminio azul 285x280x130 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-13G Contenedor de aluminio verde 285x280x130 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-13R Contenedor de aluminio rojo 285x280x130 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-13Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x130 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-15 Contenedor de aluminio gris 285x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-15BA Contenedor de aluminio negro 285x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-15BU Contenedor de aluminio azul 285x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-15G Contenedor de aluminio verde 285x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-15R Contenedor de aluminio 285x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-15Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x150 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-311-20 Contenedor de aluminio gris 285x280x200 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-20BA Contenedor de aluminio negro 285x280x200 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-20BU Contenedor de aluminio azul 285x280x200 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-20G Contenedor de aluminio verde 285x280x200 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-20R Contenedor de aluminio rojo 285x280x200 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-20Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x200 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-26 Contenedor de aluminio gris 285x280x260 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-26BA Contenedor de aluminio negro 285x280x260 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-26BU Contenedor de aluminio azul 285x280x260 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-26G Contenedor de aluminio verde 285x280x260 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-26R Contenedor de aluminio rojo 285x280x260 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-311-26Y Contenedor de aluminio amarillo 285x280x260 mm, tapa perforada/ interior perforado. Marca Amnotec. Alemania 55-315-10 Contenedor de eliminación de aluminio gris 285x280x100mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-10BA Contenedor de eliminación de aluminio negro 285x280x100mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-10BU Contenedor de eliminación de aluminio azul 285x280x100mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-10G Contenedor de eliminación de aluminio verde 285x280x100mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-10R Contenedor de eliminación de aluminio rojo 285x280x100mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-10Y Contenedor de eliminación de aluminio amarillo 285x280x100mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-15 Contenedor de eliminación de aluminio gris 285x280x150mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-15BA Contenedor de eliminación de aluminio negro 285x280x150mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-15BU Contenedor de eliminación de aluminio azul 285x280x150mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-15G Contenedor de eliminación de aluminio verde 285x280x150mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-15R Contenedor de eliminación de aluminio rojo 285x280x150mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-15Y Contenedor de eliminación de aluminio amarillo 285x280x150mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-315-90 Tapa de repuesto de aluminio gris 285x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-315-91 Tapa de repuesto de aluminio amarillo 285x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-315-92 Tapa de repuesto de aluminio rojo 285x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-315-93 Tapa de repuesto de aluminio azul 285x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-315-94 Tapa de repuesto de aluminio verde 285x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-315-95 Tapa de repuesto de aluminio negro 285x280 mm, no perforado - para contenedor de eliminación. Marca Amnotec. Alemania 55-320-10 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, gris, 285x280x100 mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-320-15 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, gris, 285x280x100 mm, tapa no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-320-80 Fondo de repuesto de acero inoxidable, gris, 285x280x100 mm, Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-320-85 Fondo de repuesto de acero inoxidable, gris, 285x280x100 mm, Interior no perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-320-90 Fondo de repuesto de acero inoxidable, 285x280 mm, tapa no perforada, gris. Marca Amnotec. Alemania 55-321-10 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, gris, 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-321-15 Contenedor de eliminación de acero inoxidable, gris, 285x280x100 mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-321-90 Fondo de repuesto de acero inoxidable, 285x280 mm, tapa perforada, gris. Marca Amnotec. Alemania 55-390-03 Cesta de alambre 255x245x30 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-390-05 Cesta de alambre 255x245x50 mm. Marca Amnotec. Alemania 55-390-07 Cesta de alambre 255x245x70 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-390-10 Cesta de alambre 255x245x100 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-392-00 Tapa para cesta de alambre, 255 x 245 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-392-05 Tapa perforada 240x240x50 mm,M . Marca Amnotec. Alemania 55-393-00 Cubierta de alambre, 255x245x30 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-395-00 Marco de sujeción 255x255 mm . Marca Amnotec. Alemania 55-396-03 Bandeja de acero inoxidable 243x253x30 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-396-05 Bandeja de acero inoxidable 243x253x50 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-396-07 Bandeja de acero inoxidable 243x253x70 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-396-10 Bandeja de acero inoxidable 243x253x100 mm, sin tapa. Marca Amnotec. Alemania 55-396-99 Tapa para bandeja de acero inoxidable 243x253 mm, con seguro. Marca Amnotec. Alemania 55-410-04 Contenedor de aluminio pequeño, gris 300x140mx40m, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-04BA Contenedor de aluminio pequeño, negra 300x140mx40mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-04BU Contenedor de aluminio pequeño, azul 300x140mx40mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-04G Contenedor de aluminio pequeño, verde 300x140mx40mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-04R Contenedor de aluminio pequeño, roja 300x140mx40mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-04Y Contenedor de aluminio pequeño, amarillo 300x140mx40mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-07 Contenedor de aluminio pequeño, gris 300x140x70mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-07BA Contenedor de aluminio pequeño 22-08-2019 negro 300x140x70mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-07BU Contenedor de aluminio pequeño, azul 300x140x70mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-07G Contenedor de aluminio pequeño, verde 300x140x70mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-07R Contenedor de aluminio pequeño, rojo 300x140x70mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-07Y Contenedor de aluminio pequeño, amarillo 300x140x70mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-10 Contenedor de aluminio pequeño, gris 300x140x100mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-10BA Contenedor de aluminio pequeño, negro 300x140x100mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-10BU Contenedor de aluminio pequeño, azul 300x140x100mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-10G Contenedor de aluminio pequeño, verde 300x140x100mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-10R Contenedor de aluminio pequeño, rojo 300x140x100mm, tapa perforada. Marca Amnotec. Alemania 55-410-10Y Contenedor de aluminio pequeño, amarillo 300x140 | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ALMACENAMIENTO E IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS AMNOTEC es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | En este sentido las referencias de productos como: bandejas, contenedores, canastillas, cestas, tapas, soportes, Cepillo, dispensador de cepillo, limpiador, Alfombras de silicona, etc., no contienen un indicador o filtro de esterilización en sus partes externa y/o interna deberán ser excluidas de la solicitud de Registro Sanitario para el producto: ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ALMACENAMIENTO E IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS AMNOTEC. Ya que estos productos son utilizados únicamente para la correcta identificación, transporte y almacenamiento de instrumental y material quirúrgico, ya sean en proceso de esterilización o no. No es para usar en pacientes. | l
20221074856 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | CALMING HEAT / MASAJEADORES CALMING HEAT | CALMING HEAT | NO | Los Masajeadores eléctricos CALMING HEAT están diseñados para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: pies, piernas, rodillas, espalda y muñecas, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los Masajeadores eléctricos CALMING HEAT vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia específica de los Masajeadores CALMING HEAT. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, LOS MASAJEADORES ELÉCTRICOS CALMING HEAT ESTAN DISEÑADOS PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA COMPONENTES Y COMPOSICIÓN: Los masajeadores eléctricos CALMING HEAT están compuestos por el dispositivo principal "el masajeador eléctrico" que tiene una cubierta plástica ABS de diferentes colores con un recubrimiento en 100% en poliéster, junto con su juego de accesorios que están diseñados del mismo material que el masajeador, con una conexión eléctrica por cable a 120 voltios - Heartz 60. | N/A | En general es para todas las referencias existentes y futuras de los masajeadores Calming Heat, actualmente encontramos alguna de las siguientes referencias, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia MASAJEADOR CALMING HEAT CON PIEDRAS DE JADE; Referencia MASAJEADOR CALMING HEAT PIERNAS; Referencia MASAJEADOR CALMING HEAT PARA CUELLO; Referencia MASAJEADOR CALMING HEAT PARA BRAZOS, CODOS, MUÑECAS, TOBILLOS Y PANTORRILLAS. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, LOS MASAJEADORES ELÉCTRICOS CALMING HEAT ESTAN DISEÑADOS PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221082128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | CARRO EMERGENCIA Y DE MEDICAMENTOS | LIAISON MEDICAL | NO | Los carros de emergencia o de paro se utilizan actualmente principalmente para transporte de insumos y equipos para la reanimación pulmonar cardíaca y otras afecciones de emergencia en todas las unidades hospitalarias, no limitadas al departamento de emergencias. Los carros de medicina se utilizan principalmente en hospitales y centros médicos para transportar medicamentos e instrumentos quirúrgicos. Carro con ruedas para ayudar en el movimiento rápido del carro alrededor del lugar. | UNIDAD | Carro Emergencia: MN-EC001R, MNEC001S, MN-EC002, MN-EC003, MN-EC004, MN-EC005, MN-EC006, MN-EC007, MN-EC008, MNEC009, MN-MEGA Carro Medicamentos: MN-DC001S, MN-DC002, MN-DC003, MN-DC004, MN-DC005, MN-DC006. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221078420 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | Respirador para partículas VFlex™ 9105®/ N95 | N/A | NO | "Respirador de uso profesional libre de mantenimiento 3M™ V-Flex brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Por su diseño innovador facilita un mejor ajuste, sus lengüetas lo hacen ser diseño exclusivo que facilita su colocación y sus pliegues expandibles en forma de V hacen que tenga un ajuste mas cómodo y evite que se colapse. Este respirador para partículas N95 desechable se diseñó para proporcionar protección respiratoria confiable, conveniente y de calidad ante ciertas partículas sin base en aceite. Cuenta con un diseño de pliegues único con material de filtro patentado de 3M™ y pliegues en forma de "V" que se expanden para facilitar la respiración. Además, los pliegues en forma de "V" se flexionan con el movimiento de la boca para que sea más fácil hablar. El respirador cuenta con pestañas diseñadas de forma exclusiva para ubicarlo en el rostro y el panel frontal en relieve lo ayuda a mantener su forma. - Respirador económico para partículas desechable N95. - El diseño de pliegue plano permite un almacenamiento adecuado antes de su uso. - El clip nasal ajustable provee un cierre seguro y adaptación a la medida. - Pestañas diseñadas de forma exclusiva para la ubicación del respirador en el rostro. - Los pliegues se flexionan con el movimiento de la boca mientras se habla. - Interior espacioso con una cómoda capa interna. - Compatible con diferentes lentes y protectores auditivos de 3M™.El respirador 3M VFlex™ 9105 puede usarse contra: * Sólidos como los que derivan de procesar minerales, carbón, mineral de hierro y algunas otras sustancias. * Líquidos o partículas no aceitosas de los rociadores que no emitan también vapores nocivos. El respirador 3M VFlex™ 9105 no puede usarse: * Contra gases y vapores, incluyendo aquellos presentes en las operaciones de rociado de pintura, asbesto, arsénico, cadmio, plomo, 4,4’-metilenedianilina (MDA) o limpieza por chorro de arena. * En concentraciones de aerosol que excedan 10 veces el límite de exposición permitida (PEL) * En atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5% v/v. Este respirador no suministra oxígeno. * En atmósferas IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida o la salud) Aprobación de NIOSH N95: eficiencia mínima de filtrado del 95% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos no oleosos. * TC-84A-5231 Usos y Aplicaciones: Barrido, Lijado, Molienda, Aserraderos, Empaque, Manejo de sustancias químicas en seco, Laboratorios, Preparación de alimentos, Procesamiento de minerales, Agricultura, Mantenimiento en General." | "Caja de 50 Unidades" | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica lo conceptuado en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de 2020 sobre el producto TAPABOCAS DE TELA, MARCA: CHT-FENEL, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos.” (negrilla y subrayado fuera de texto) Conforme a lo citado, los respiradores N95 de USO INDUSTRIAL NO son considerados Dispositivos Médicos.” Si las indicaciones de uso están definidas en la ficha técnica por el fabricante … (…)” exclusivamente de uso industrial para la protección de la vía aérea contra sustancias inmersas en el polvo generado en los procesos de manufactura como, por ejemplo: ladrilleras, maquinados, artesanías, entre otros, no requieren Registro Sanitario para su comercialización y uso debido a que no son considerados dispositivos médicos para uso en humanos…” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221081034 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | PORTASUEROS RODABLE | PARAMOUNT BED | NO | El soporte Intra venoso está diseñado para colocar una bolsa de infusión cuando se administra un goteo Intra venoso. Este portasuero está hecho para colgar una bolsa intravenosa o similar, para facilitar su movimiento, se instalan manijas y ruedas. | Unidad | Referencias: PC-508A, PC-508AA Tubo deslizante Botón de ajuste de ángulo Empuñadura Columna Rueda Etiqueta de seguridad Gancho Perilla de fijación Etiqueta de identificación de producto Base Escalón Referencias: CC-5081 Identificadores por color Tubo Superior Botón de ajuste de ángulo. Manija Base Gancho Piezas de bloqueo superior e inferior Perilla de fijación Funda exterior Pata(s) Rueda(s) Su estructura Referencias: KC-516U, KC-518U, KC-516, KC-518 Tubo antideslizante Botón de ajuste de ángulo Manija Poste de soporte Etiqueta Rueda Soporte Superior Gancho Seguro de ajuste Vertical Perilla de fijación Etiqueta UDI (solo KC-516U, KC-518U) Etiqueta de identificación del producto Base Escalón Referencias: KC-517B, KC-517P, KC-517G, KC-519B, KC-519P, KC-519G Soporte superior Tubo deslizante Botón de ajuste de ángulo Manija Soporte para multicontacto (solo KC-517B/517P/517G) Etiqueta de identificación del producto Base Ruedas Gancho Seguro de ajuste vertical Perilla de fijación Poste de soporte Etiqueta de seguridad Etiqueta de identificación de producto Referencias: KC-517B, KC-517P, KC-517G, KC-519B, KC-519P, KC-519G Soporte superior Tubo deslizante Botón de ajuste de ángulo Manija Soporte para multicontacto (solo KC-517B/517P/517G) Etiqueta de identificación del producto Base Ruedas Gancho Seguro de ajuste vertical Perilla de fijación Poste de soporte Etiqueta de seguridad Etiqueta de identificación de producto | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221074956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | SOPORTE PARA EQUIPOS (MOBILIARIO, PARED Y TECHO) – STANDS | LANCO | NO | Son sistemas de apoyo diseñados para atender las necesidades reales y prácticas de los procedimientos médicos, con amplia accesibilidad y flexibilidad, asegurando un amplio radio de operación, permitiendo así facilidad y ahorro de tiempo en el trabajo realizado. El propósito de la regla es proporcionar salidas y puntos de gas, así como también es posible incluir bandejas para acomodar los diversos equipos de monitoreo, datos y soportes intravenosos, utilizados dentro de un centro quirúrgico u otras áreas en un hospital. Este sistema tiene un diseño ergonómico, optimizando así el espacio y brindando un ambiente confortable para el equipo médico. | UNIDAD COMPLETA | Modelos: SU4110 ¦ SU4110M SOPORTE DE FIJACIÓN A TECHO CON DOS TORRES SU4135 ¦ SU4135M - Estación de fijación a la pared SU4560 ¦ SU4560M - Soporte móvil SU6026 ¦ SU6026M - Soporte de techo para un monitor SU6027 ¦ SU6027M - Soporte de techo para dos monitores SU6035 ¦ SU6035M - Estación de fijación a techo con brazo simple SU6040 ¦ SU6040M - Estación de fijación a techo de doble brazo SU6060 ¦ SU6060M - Estación de fijación a techo con torre giratoria SU6065 ¦ SU6065M - Soporte de fijación a techo con sistema de elevación SU6045 ¦ SU6045M - Soporte de fijación a techo con sistema de elevación SU7000 ¦ SU7000M - Fijación a techo con sistema de elevación SU6075 ¦ SU6075M - Fijación a techo con brazo simple y brazo doble SU6085 ¦ SU6085M - Fijación a techo con dos brazos dobles SU6090 ¦ SU6090M - Fijación a techo con dos brazos individuales SU6095 ¦ SU6095M - Se fijó al techo con un brazo doble, uno de ellos retráctil RG1000 ¦ RG1000E - Regla de gas y enchufes RG2000 ¦ RG2000E - Tomas de control de gas y luz directa RG3000 ¦ RG3000E - Control de gas y tomas con luz indirecta RG4000 ¦ RG400E - Regla y tomas de gas con luz directa e indirecta Regla y tomas de gas ESCALA(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221087895 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | MASCARILLAS PROTECTORAS DESECHABLES | SIN MARCA | SI | USO INDUSTRIAL (NO MÉDICO) PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Es un producto de uso personal que brinda una excelente barrera de protección para boca y nariz dentro de cualquier industria, no es de uso médico. Este producto es desechable, facil de usar no necesita instrucciones especiales de uso. Se adapta al tamaño de la cara Es de un solo uso, debe reemplazarlo de inmediato cuando se contamine de sangre o fluidos corporales Debe almacenarse en un lugar libre de humedad Cubra nariz y mentón. El producto debe ser desechado o enterrado después de su uso. No almacenar en condiciones de humedad o alta temperatura. | 50 PCS/CAJA, 40 cajas/cartón - 2000 pcs/Cartón | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto MASCARILLAS PROTECTORAS DESECHABLES, MARCA: SIN MARCA Eficiencia de filtración de partículas: ≥ 93.3%, 3 capas de protección, -Es de un solo uso, debe reemplazarlo de inmediato cuando se contamine de sangre o fluidos corporales, estas máscaras se diseñan de tal manera que eliminen o reduzcan en la medida de lo posible el riesgo de infección para el usuario o terceros. El diseño permite un fácil manejo y cuando sea necesario, minimizar la contaminación del dispositivo por parte del usuario o viceversa durante el uso, por tanto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla l. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Este espacio, hasta la firma se considera en blanco. | l
20221080051 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | Respirador contra material Particulado y Olores Molestos de Gases Ácidos Línea Libre Mantenimiento 8246 / N95, | 3M | NO | Respirador de uso profesional libre mantenimiento, para protección contra material particulado y niveles molestos de gases ácidos Especificaciones (Características Técnicas): La innovadora tecnología de medio filtrante electrostático avanzado (MEA) de fibras sintéticas, permite un mínimo de 95% de eficiencia de filtración. La capa de carbón activado ofrece protección adicional contra niveles molestos* de gases ácidos. El suave material en la capa interna del respirador, ofrece mayor comodidad al usuario. La laminilla en aluminio confortable en la nariz, permite un ajuste apropiado en una amplia variedad de formas de rostros El respirador libre mantenimiento, elimina las tareas de limpieza y cambio de partes. Puede usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X T.L.V. Cumple y excede las Normas 42 CFR 84 NIOSH (R95), y la Norma NTC 2561 (Tipo B). *Niveles Molestos se refiere a concentraciones que no superen la concentración del T.L.V. Usos y Aplicaciones: Polvo Para procesos de minería, fundición de aluminio, industria química, procesos de producción de papel, petroquímica entre otros. Neblinas Que no generen vapores peligrosos. Nota: Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5%), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara , no abuse o utilice incorrectamente el respirador. Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra contaminantes en forma de material particulado, pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor o llame a 3M OH & ESD (1) 4161666 Bogotá D.C. | Caja de 120 Unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221080055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-05-26 | RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS 9822/ N95 | 3M | NO | Los Respiradores de uso profesional y Desechables 3M™ 9810+BR, 9812+BR, 9820+BR y 9822+BR tienen un formato plegable con dos paneles y tecnología innovadora de 3M™ con avanzadas microfibras filtrantes cargadas electrostáticamente, diseñadas para proporcionar protección y confort. Con una excelente relación costo-beneficio, el respirador cuenta con andas elásticas cómodas y flexibles, y un clip nasal metálico, que facilita el ajuste para un mejor sellado en la región de la nariz. Características principales: • Calificación N95 aprobada por NIOSH • Clip de nariz incrustado ajustable • Estilo de pliegue plano vertical • Diademas con grapas • Válvula de exhalación Cool Flow™ • Embalado individualmente Usar para Partículas como las de pulido, lijado, barrido, aserrado, embolsado o procesamiento de minerales, carbón, mineral de hierro, harina, metal, madera, polen y algunas otras sustancias. Líquidos o partículas con base no oleosa de espráis que tampoco emitan aerosoles oleosos o vapores. Siga todas las regulaciones locales aplicables. Para obtener información adicional sobre las recomendaciones de uso de 3M para esta clase de respiradores, consulte la Guía de selección de respiradores de 3M que se encuentra en el sitio web de la División de Seguridad Personal (PSD) de 3M en www.3M.com/respiratorselector. No usar para: No lo use para gases y vapores, aerosoles oleosos o lijado con chorro de arena; concentraciones de partículas que excedan 10 veces el límite de exposición ocupacional o las regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. En los Estados Unidos, no usar cuando los estándares de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) para sustancias específicas tales como arsénico, asbestos, cadmio, plomo en la industria de la construcción o 4,4’-metileno dianilina (MDA), especifiquen otros tipos de protección respiratoria. Este respirador no suministra oxígeno. Aplicaciones sugeridas: Para protección contra partículas sin aceite, Esmerilado, Producción agrícola, Partículas biológicas en el aire, Montaje y mecánica, Limpieza, Construcción, Fabricación de alimentos y bebidas, Procesamiento de papel, Procesamiento de minerales, Lijado, Operaciones textiles. | Caja de 50 Unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221009063 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-01 | Pallet Shipper / Embalaje | ZUPEG | SI | Embalaje para mantener temperaturas de congelación, refrigeración y ambiente durante el transporte de productos termosensibles como medicamentos, alimentos, flores entre otros. Principales usuarios de los productos: operadores logisticos, empresas de transporte aereo y terrestre, laboratorios farmaceuticos, laboratorios de alimentos, empresas exportadoras de flores, importadores o exportadores de productos termosensibles, entre otros | 1 Pallet Shipper | PALLET SHIPPER Z1300 PRO-PCM PALLET SHIPPER Z1400 PRO-PCM PALLET SHIPPER Z1900 PRO-PCM (…)” | En este sentido, de acuerdo con la información allegada por el interesado se observa que el uso de los modelos está dirigido a laboratorio, farmacia y como congelador de plasma. Por lo tanto, se concluye que el producto Pallet Shipper / Embalaje para transporte de productos termosensibles, marca: ZUPEG, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (...)” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | lla
20221081069 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-01 | BRAZO MÉDICO PARA SERVICIO DE TECHO / BRAZO DE SERVICIO | ARIGMED | NO | EL BRAZO ESTÁ FABRICADO EN ALUMINIO, CON ARTICULACIONES EN ACERO AL CARBÓN, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. EL BRAZO SE UTILIZA FIJADO AL TECHO Y SIRVE COMO SOPORTE PARA EQUIPOS MÉDICOS AUXILIARES, TALES COMO MONITORES DE SIGNOS VITALES, CANASTILLAS MÉDICAS, BOMBAS DE INFUSIÓN, VENOCLÍSIS Y OTROS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PACIENTE. PUEDE CONTENER TOMAS ELÉCTRICAS PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS, DE GASES, VOZ Y DATOS U OTROS QUE EL CLIENTE REQUIERA. INCLUYE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DESLIZAMIENTO PARA MONTAJE EN LOS RIELES VERTICALES. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221081956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-01 | ServiceConnect Gateway / Sistema para integracion de datos médicos | Dräger | NO | ServiceConnect Gateway (SCG) es un componente de software para la transmisión de datos encriptados entre los dispositivos médicos Dräger conectados en red y el sistema ServiceConnect en la nube de Dräger. Restricciones: El software malicioso puede hacer que el producto funcione mal. | Presentación Individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221035357 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-01 | QIAgility® / QIAgility System HEPA/ UV | QIAGEN | NO | El QIAgility está diseñado para realizar la configuración automatizada de PCR y las acciones de manejo de líquidos en aplicaciones de biología molecular. | UNIDAD | 9001532 QIAgility System HEPA/ UV 9001731 QIAgility (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221077940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-01 | OLEOPIEL / ACEITE PARA LESIONES CUTANEAS OCASIONADAS POR PRESION | OLEOPIEL | NO | OLEOPIEL está indicado para la prevención y tratamiento de lesiones por presión, fricción, así como el cuidado de pieles frágiles, secas o desvitalizadas como la de pie diabético, ulceras venosas, linfedema, radiodermitis, entre otras; aumentando la resistencia de la piel a factores externos, ya que genera una barrera protectora Aplicar de forma suave y directa sobre la piel expuesta a presión, en especial en todos los puntos de apoyo; distribuir homogéneamente sobre la piel afectada. Aplicar a libre demanda. Acompañar de cambios de posición. | 25, 30, 50, 100, 150, 200, 300 Mililitros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20201244411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-01 | PRIMERA DEFENSA | N/A | SI | PROPOSITO: Primera Defensa es una solución nasal para administrar en los conductos nasales con el propósito de actuar localmente, dentro de los conductos nasales y sin ser absorbida. Su modo de acción es físico y transitorio. No tiene ningún efecto sobre las funciones fisiológicas, metabólicas o inmunológicas del cuerpo. Actúa de forma transitoria dentro de los conductos nasales para (i) crear una barrera a la infección de la mucosa vírica. (ii) cambiar las condiciones locales para que sean más hostiles a los virus, y (iii) eliminar las partículas víricas. Actualmente tiene licencia como dispositivo medico de clase I en los mercados europeos y Clase II en Brasil y Mexica. El nombre comercial registrada: First Defence (Reino Unido, Irlanda y Turquía), Erset Abwehr (Alemania), Cold Block (Bulgaria), Prima Difesa (Italia), Vick Primera Defensa (Mexico) y Vick Primera Proteçâo (Brasil). Primera Defensa es un dispositivo es un dispositivo médico de irrigación nasal que se utiliza ante los primeros síntomas de un resfriado emergente, o en caso de exposición a un resfriado, para reducir la capacidad de los virus del resfriado de propagarse dentro de la cavidad nasal e infectar plenamente los epitelios nasales. Primera defensa complementa los primeros mecanismos de defensa física de la nariz eliminando físicamente los virus del resfriado extracelular para disminuir la tasa de infección, reduciendo así la gravedad de los síntomas y permitiendo una recuperación más rápida. Si se utiliza en las primeras etapas de un resfriado antes de que los virus hayan infectada completamente, reduce las posibilidades de resfriado completo. Dado que el producto se utiliza únicamente cuando se está expuesto a un virus del resfriado, se prevé que su uso sea poco frecuente y se limite a unos pocos días al año. INSTRUCCIONES DE USO: Primera Defensa debe utilizarse tan pronto como se sienta los primeros síntomas del resfriado (por ejemplo, un cosquilleo en la parte posterior de la garganta o un estornudo), antes de que el resfriado se haya desarrollado completamente. Puede incluso empezar a utilizarlo cuando se sienta en riesgo de contraer un resfriado.  Adultos y niños (12 años y más): Aplique 2 o 3 atomizaciones por fosa nasal hasta 4 veces al día. Deje pasar 4 horas entre aplicaciones, no más de 4 aplicaciones en 24 horas.  Para mejores resultados, debe usarse durante dos días más luego que los síntomas disminuyan  Debe usarse únicamente según indicaciones: sin inclinar la cabeza, el consumidor debe insertar la boquilla en la fosa nasal, apuntando la boquilla hacia afuera en la dirección al oído. Luego oprima 2 o. 3 veces con golpes firmes y uniformes y evite inhalar profundamente. Repita en la otra fosa nasal.  Antes del primer uso, retire la tapa protectora de la boquilla. Luego mantenga el frasco en posición vertical y cargue la bomba (en un pañuelo) presionando varias veces.  Limpie la boquilla después de su uso y reemplace la tapa protectora  Después de periodos de almacenamiento de más de una semana, debe purgar nuevamente Primera Defensa antes de su uso | Caja por frasco de vidrio ámbar por 15 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la indicación de uso que se evidencia en la información allegada por el interesado, se concluye que el producto “PRIMERA DEFENSA”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III (…)” | III
20221080061 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-02 | Respirador Contra Material Particulado Línea Libre Mantenimiento Plegable/ Respirador Tipo P1. | 3M™ | NO | El respirador de uso profesional libre de mantenimiento 3M 9910 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Cuenta con un medio electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar. Su forma plegable, el diseño de sus bandas elásticas, y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. | 10 unidades | 9910 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211190107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | PLACAS PARA GEL | Labnet | NO | Separan moléculas por tamaño o peso molecular usando un campo eléctrico. La separación se realiza comúnmente en un gel que funciona como filtro poroso y está constituido habitualmente de materiales como agarosa o poliacrilamida. funciona como filtro poroso y está constituido habitualmente de materiales como agarosa o poliacrilamida. Previstas para electroforesis en gel. | Unidad | Vida útil: 5 años Refs: CAJAS DE GEL HORIZONTALES ENDURO 7.7 E1007-7, CAJAS DE GEL HORIZONTALES ENDURO 7.10 E1007-10, CAJA DE GEL HORIZONTAL ENDURO 10.10 E1010-10, CAJAS DE GEL HORIZONTAL ENDURO 96 E1010-9611, E1010-9611.5, E1010-9621, E1010-9621.5, CAJAS DE GEL HORIZONTALES ENDURO15.10 E1015-10, CAJAS DE GEL HORIZONTALES ENDURO 15.15 E1015-15, CAJAS DE GEL HORIZONTALES ENDURO 20.20 E1020-20. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Nota: Este certificado de no obligatoriedad no aplica para el sistema de electroforesis. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221082074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | VIDEO IMPRESORA | SONY | NO | Impresión de imágenes fijas en blanco y negro, o a color para aplicaciones de ultrasonido, cardiología y endoscopia para uso en registros de pacientes y referencias. | Unidad | UP-X898MD, UP-D898MD, UP-D25MD” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221082104 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | HS ROTARY BAND SEALERS (HS SELLADORAS DE BANDA ROTATIVA) Y REPUESTOS - SELLADORAS DE CALOR DE BANDA ROTATIVA Y REPUESTOS | ASP™ | NO | Realizar el termosellado de embalajes diseñados para dispositivos médicos y odontológicos | Caja por una unidad | H900 Heat Sealer Rotary: HS 900 ROTARY BAND SEALER (230V/50Hz) HS 900 ROTARY BAND SEALER (150V/60Hz) HS 900 ROTARY BAND SEALER (100V/60Hz) HS2000 Heat Sealer Rotary” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221087864 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA URIT 5180 VET | URIT MEDICAL ELECTRONIC CO.,LTD | NO | “INDICACIONES Y USOS: Instrumento de hematología veterinario 5 partes de diagnóstico in vitro utilizado analizando componentes celulares de diferentes especies , arrojando 28 parámetros hematológicos incluye 4 gráficos, el conteo lo realiza por medio de una metodología óptica a través de un citómetro de flujo para realizar el diferencial de WBC . Utiliza la metodología de Coulter para el conteo de RBC , plaquetas y su metodología colorimétrica para medir la concentración de HGB la muestra utilizada para el procesamiento de los hemogramas es sangre total con EDTA. | Unidad Completa de Analizador de Hematología URIT 5180 VET | N/A | NOTA: PARA USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO VETERINARIO - NO SE AUTORIZA SU USO PARA DIAGNOSTICO EN HUMANOS De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079639 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL LUBRIX/ NEUTRALIZANTE ÁCIDO PARA LAVADORAS Y RENOVACION DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | PHOSPHAX | NO | “LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL. LUBRIX: Sin fósfato, ni compuesto de silicona Lubricación de los rincones, de los alvéolos, de las microfisuras y de las articulaciones de la instrumentación quirúrgica Cobertura total de los objetos gracias a su película protectora El instrumental queda brillante Permite un mantenimiento fácil y preciso del instrumental. LUBRIX SPRAY: Lubricación manual de los instrumentos quirúrgicos articulados Eficaz para evitar las manchas negruzcas que provienen de un agua de baja calidad El instrumental queda brillante Permite un mantenimiento fácil y preciso del instrumental Franklab tiene las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485” | “40 mL, 5 LITROS” | “LUBRIX, LUBRIX SPRAY” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Ahora bien, teniendo en cuenta las características del producto objeto de esta solicitud se recomienda realizar solicitud a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del INVIMA. Se relaciona en las indicaciones y usos las ventajas del producto descritas en las fichas técnicas aportadas de las referencias del producto visualizadas en los folios 7 y 9 de la documentación allegada, adicionalmente solo se relaciona el nombre del producto LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL LUBRIX/ NEUTRALIZANTE ÁCIDO PARA LAVADORAS Y RENOVACION DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO MARCA: PHOSPHAX de acuerdo a lo evidenciado en el formulario de solicitud y fichas técnicas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221075119 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | LAQUAtwin EC33 - MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD EC/TDS/TEMP - MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD | HORIBA | NO | El equipo es utilizado para la medición de la conductividad, algunos de sus usos son para el análisis de agua dulce lluvia, ríos, lagos, manantiales, acuarios, análisis de la tierra para una agricultura enriquecida, análisis de laboratorios, etc. | Unidad | 3999960125 EC-11 3999960126 EC-22 3999960127 EC-33” NOTA: NO SE AUTORIZA SU USO PARA DIAGNOSTICO EN HUMANOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079661 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE ECOSEPTOL FOAM | ECOSEPTOL FOAM | SI | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS | 750mL | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE ECOSEPTOL FOAM con Nombre genérico Espuma detergente desinfectante, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 15. (…) Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa.” (Subrayado fuera de texto) | lla
20221081946 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | RESPIRADOR 3M 9010i (N95) con Nombre genérico Respirador N95 | 3M™ | NO | El respirador de uso profesional desechable 3M 9010i para partículas N95 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros. Cuenta con un medio electrostático avanzado que permiten una mayor facilidad para respirar Aplicaciones posibles:  Pulido  Desbaste  Barrer  Empaque  Procesamiento de minerales, maderas, metales, entre otras partículas.. | Bulk (granel) | Bulk (granel) | Es importante destacar que respecto a los respiradores N95, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante Acta No. 4 del 15 al 17de Abril de 2020 en su numeral 3.1. emitió el siguiente concepto: “3.1. La Sala Especializada realiza un alcance al concepto proferido en los ítems 1, 10 y 14 del numeral 2.1 del Acta 3 del 24 de marzo de 2020, relacionado con los Elementos de Protección Personal considerados dispositivos médicos, dispositivos médicos para almacenamiento de muestras y dispositivos médicos para diagnóstico. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se realiza un alcance al concepto 2.1. proferido en el Acta Extraordinaria del 24 de marzo de 2020relacionado con los dispositivos médicos declarados temporalmente como vitales no disponibles, así: El ítem No. 1, quedará así: a) Gafas protectoras. b) Guantes de látex, nitrilo y vinilo. c) Guantes estériles. d) Mascarillas y respiradores (teniendo presente el país de origen): N95, R95, P95 (Estados Unidos); FFP2 o FFP3 (Brasil – Europa); FFP2 (Australia - Nueva Zelanda); KN95, KP95 (China); DS2, DL2 (Japón); AP2 (India); Corea – 1era clase; y todos aquellos que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia equivalentes a un filtrado mínimo del 95%. e) Mascarillas con filtro. f) Protección total del cuerpo (SÓLO ESTÉRIL): Batas, gorros, delantales, ropa quirúrgica, campos quirúrgicos, campos operatorios, sabanas, fundas, trajes biológicos, polainas y protectores metatarsales. g) Protectores faciales: Caretas o visores. h) Tapabocas desechables. i) Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón). Se aclara que los Elementos de Protección Personal (EPP) como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, son considerados dispositivos médicos para uso en humanos, siempre y cuando el fabricante declare su uso para profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR 3M 9010i (N95) con Nombre genérico Respirador N95 marca: 3M™ no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221087927 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | ANALIZADOR DE GASES | ASTEC | NO | El analizador de gases AGA-2021 ASTEC de Astec mide de forma rápida y precisa los niveles de CO2 y O2 en la incubadora, lo que le ayuda a mantener las condiciones ideales para el desarrollo celular. | Unidad | AGA-2021 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221087870 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | 3M™ TOALLITAS PARA ATRAPAR MICROORGANISMOS AL INSTANTE/ TOALLAS PARA ATRAPAR MICROORGANISMOS | 3M™ | NO | “Las 3M™ Toallitas para Atrapar Microorganismos al Instante son toallitas secas no tejidas que pueden Atrapar instantáneamente el 99.9% de microorganismos ensayados* de superficies duras no porosas. Las 3M™ Toallitas para Atrapar Microorganismos al Instante contienen una tecnología patentada de 3M que permite que la toallita remueva y atrape los microorganismos. La tecnología permite que la toallita sea utilizada con solo agua para Atrapar instantáneamente el 99.9% de microorganismos ensayados* *Por pruebas de laboratorio de terceros en microorganismos específicos. Aplicaciones: Las 3M™ Toallitas para Atrapar Microorganismos al Instante se pueden utilizar en una variedad de superficies no críticas duras y no porosas, tales como: metales, cerámicas, laminados y plásticos. Estas toallitas tienen aplicación en numerosos segmentos del mercado, incluyendo: cuidado de la salud, educación, oficinas, comercio minorista, hotelería, fábricas y almacenes, transporte y muchos más. Algunos ejemplos de superficies o artículos a limpiar incluyen manijas de puertas, escritorios de aulas, estaciones de trabajo, manijas de carritos de compras, áreas de cajas, mostradores de registro, salas para pacientes y residentes, quirófanos, estaciones de enfermería y áreas comunes, y vehículos para compartir viajes. "No críticos" significa dispositivos médicos no críticos como sillas de ruedas, sillones dentales y camas médicas que pueden usarse en un entorno de atención médica, pero no incluye ningún dispositivo médico crítico o semicrítico, como fórceps quirúrgicos o endoscopios que sean introducido en el cuerpo humano. Las "superficies duras, no porosas" incluyen, pero no se limitan a, tableros de mesa, picaportes y pisos que consisten en un sustrato que no es poroso por naturaleza, como acero inoxidable, concreto sellado, vinilo y plásticos duros. Limpiar previamente las superficies visiblemente sucias antes de usar. Limpie la superficie a fondo con un paño humedecido. Las toallitas secas y sin usar se pueden volver a humedecer si se usa agua. Tamaño de la toallita: 7.7”x10.0” /195mm x 254mm” | “* Envase pequeño: 85 toallitas por envase pequeño, 4 envases pequeños por caja. Contenedor de HDPE reciclable * Refill del Envase Pequeño: 85 toallitas por rollo, 6 rollos por caja * Envase Grande: 200 toallitas por envase grande, 4 envases grande por caja en envase grande de polipropileno reciclable * Refill del Envase Grande: 200 toallitas por rollo, 4 rollos por caja” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20211302837 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-03 | GETINGE CLEAN – DETERGENTES | GETINGE | NO | La gama de detergentes Getinge Clean ha sido desarrollada, probada y validada para cumplir consistentemente con las normas ISO 15883 para la eficiencia de limpieza de productos que se encuentran comúnmente en CSSD, clínicas y consultorios para proteger a los usuarios y pacientes. La limpieza y descontaminación sanitaria eficaz con los detergentes Getinge Clean tiene un ciclo que empieza con agentes de pretratamiento antes de la limpieza manual, automatizada o ultrasónica, y luego se neutraliza y/o enjuaga para una limpieza completa. | 500 ml, 5 Litros, 10 Litros, 25 Litros, 205 Litros | Los siguientes products hacen parte de Getinge Clean: Getinge Clean Pre-treatment Foam Getinge Clean Enzymatic Plus Getinge Clean Enzymatic Getinge Clean Manual Plus Getinge Clean Prion Detergent Getinge Clean MIS Detergent Getinge Clean Universal Detergent Getinge Clean Heavy Soil Detergent Getinge Clean Neutralizer Getinge Clean Neutralizer Plus Getinge Clean Lubricant Getinge Clean Lubricant Plus Getinge Clean Rinse Aid | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221039849 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-06 | BIOPROCESADOR / BIOBLU F | Eppendorf | NO | Los BioBLU f están diseñados específicamente para aplicaciones microbianas robustas que utilizan bacterias, levaduras y hongos, lo que permite el desarrollo de procesos microbianos al más alto nivel. El diseño de tanque agitado y pared rígida copia los biorreactores tradicionales y apoya la mezcla y la transferencia de masa efectiva, haciendo que sean adecuados para la fermentación de alta densidad. Los procesos microbionados realizados por el BioBLU f están indicados para el estudio de plantas y animales. No se usan para procesos de diagnóstico o tratamiento en humanos. Con los biorreactores de un solo uso se prescinde de la limpieza laboriosa del laboratorio, se acorta el tiempo de procesamiento y se reducen los costes. Los biorreactores BioBLU f han sido diseñados específicamente para aplicaciones microbianas robustas en las que se utilizan bacterias, levaduras y hongos. Específicamente para aplicaciones microbianas robustas en las que se utilizan bacterias, levaduras y hongos en el laboratorio de investigación El Bioprocesador de un sólo uso BioBLU f está previsto para el cultivo de células y microorganismos de plantas y animales en los de investigación biotecnológicos y no se encuentra aprobado para usarse como herramienta de diagnóstico o terapéutica. | Unidad | Vida útil: Porducto de un solo uso Refs: 1386100100, 1386110200, 1386110300, 1386000900"” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20211293821 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-06 | OTONAT SPRAY OTICO | OTONAT | NO | Otonat Spray Ótico es un dispositivo médico que se usa para la aplicación, en, en el oído, de una solución aceitosa en forma de spray que proporciona higiene al ayudar a ablandar y eliminar el cerumen por medio de una acción mecánica. El dispositivo médico está constituido por un frasco de vidrio de 15 mL, Tipo III con color ámbar y un cabezal de pulverización (rociador)- compuesto por varias piezas de Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno (PP). La solución empleada para ejercer la acción mecánica es principalmente aceite de oliva junto con otros extractos oleoginosos. El método de acción es puramente físico: Se ablanda el cerumen, permitiendo que se disuelva en el aceite para posteriormente ser eliminado por el canal auditivo. La cera auditiva hidrofóbica se disuelve en la solución oleosa gracias al principio físico de "similares se disuelven". Dado que: 1. El dispositivo para la aplicación de la solución oleosa en forma de Spray es fundamental dentro del producto (dispositivo para la administración) para ejercer la acción mecánica. 2. El producto no desarrolla ninguna acción terapéutica 3. El criterio expresado por Invima para la definición de un dispositivo médico: "También Existen dispositivos médicos combinados, es decir cuando forman con un fármaco un solo Producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal del producto tiene una acción farmacológica, se considera como un medicamento. Por el contrario, si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco es accesoria, se cataloga como dispositivo médico". Otonat está indicado como un dispositivo médico para la limpieza del oído | Botella de vidrio farmacéutico USP 15 mL, Tipo III de color ámbar Cabezal de pulverización (rociador)- compuesto por varias piezas de Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno (PP). Solución aceitosa, Constituida principalmente por aceite de oliva con extracto oleoso de flores de Verbascum, Flores de caléndula, Hypericum perforatum y hojas de rosmarinus officinalis. Extracto oleoso de vitamina E, Ajo y ácido carnósico. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante ACTA N.6 de 2022 de fecha 11 de mayo de 2022. Conceptua: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro, conceptúa que, dada la composición, indicación de uso y que su acción principal, cerumenolitico (capacidad de ablandar la cera) es farmacologica, el producto OTONAT SPRAY OTICO, no es considerado un dispositivo medico teniendo en cuenta no se enmarca dentro de la definición de dispositivo médico para uso humano establecida en el Decreto 4725/2005. Se recomienda remitir la presenta solicitud para su evaluación a la Sala Especializada de Medicamentos Fitoterapeutico y Suplementos Dietarios. | N/A
20221082114 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-06 | THERMO-SPA - CAMA DE AGUA | TRAUTWEIN | SI | La cama flotante te da una sensación indescriptible de ingravidez. Te mima con un masaje acuático seco sin necesidad de cambiarse de ropa. estas separado de el agua caliente por una capa de plástico duradero pero totalmente flexible, brindando una experiencia profundamente relajante que recuerda a estar en el útero. | Unidad | THERMO-SPA” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información evidenciada en el catálogo (Folio 7) del producto, donde menciona los siguientes beneficios: “Aumento de la circulación sanguínea, Alivio de las articulaciones, pélvica, columna vertebral y del esqueleto completo. El dolor se puede reducir”, se concluye que el producto THERMO-SPA - CAMA DE AGUA – Marca: TRAUTWEIN, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (…)” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIb
20221082013 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-06 | CUERPO MECANIZADO EN PEEK | N/A | NO | Cuerpo mecanizado en PEEK Cuerpo en PEEK diseñado mediante planeación digital personalizada para la fabricación de sistemas de fijación ósea a la medida del paciente. El cuerpo en PEEK sería mecanizado en máquina de control numérico, posteriormente pasaría por procesos de pulido, control calidad, limpieza, marcado, empaque y liberación. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221080116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-06 | TAPABOCAS KN95 | GMD | NO | INDUSTRIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA AÉREA CONTRA SUSTANCIAS INMERSAS EN EL POLVO GENERADO EN LOS PROCESOS DE MANUFACTURA. | CAJA POR 50 UNIDADES, CAJA POR 10 UNIDADES, UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL | GMD-TP-KN95, KN95-4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221080099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | CUERPO FIJADOR EXTERNO | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | SI | Cuerpo Fijador externo en fibra de carbono, acero inoxidable y aluminio. Usado para la estabilización de segmentos óseos, fracturas, funciones articulares, distracciones articulares, transportes óseos, elongaciones y correcciones angulares. Los componentes serán ensamblados con los pines fabricados por SAMPEDRO en Colombia formando un fijador externo. Las piezas individuales pasarían por procesos de control calidad, limpieza, marcado y empaque. El producto final terminado sería un dispositivo médico clase IIb de uso transitorio usado para la estabilización de segmentos óseos, fracturas y estarían amparados bajo un registro sanitario. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "CUERPO FIJADOR EXTERNO; Marca: Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: " B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS (...) Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a:. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto) | IIb
20221079806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | PRUEBA TEST BOWIE AND DICK / Indicador Químico Hoja de prueba Test BOWIE AND DICK | CHEMDYE | NO | La prueba Test de BOWIE AND DICK, detecta fugas de aire, remoción, de aire inadecuada y penetración de vapor en esterilizadores de vapor asistidos por vacio, que operan a 134°C a 3.5 min / 132°C a 4 min., este debe ser usado diariamente antes de la primera carga a esterilizar del dia, luego de la instalación o relocalización del esterilizador, ante un mal funcionamiento del equipo, ante posibles fallas en el proceso y luego de que el esterilizador ha sido reparado. El paquete de prueba Test de BOWIE AND DICK, contine una hoja de BOWIE AND DICK en medio hojas de papel crepado, envueltas formando un paquete, dicho paquete se introduce al esterilizador, se corre el ciclo, al finalizar el ciclo se abre el paquete y verifica el cambio del color de la hoja de Test de BOWIE AND DICK. La hoja de Test de BOWIE AND DICK es de tamaño A4, se deben introducir dentro de paquetes ensamblados por la institución según la legislación aplicable | Piezas, Unidad, Cajas por 250, 30, 28, 50 paquete | BDA4/1 Hoja de prueba de Bowie-Dick para evaluar la eficacia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire. Para ciclos de 3,5 min a 134 °C o de 4,0 minutos a 132 °C BD125X El paquete de prueba Bowie-Dick fue diseñado para controlar la eficiencia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire que operan a 132 °C por 4 minutos y a 134°C por 3,5 minutos. BD125X/1 El paquete de prueba Bowie-Dick fue diseñado para controlar la eficiencia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire que operan a 132 °C por 4 minutos y a 134°C por 3,5 minutos. BD125X10/2 Ensayo de Bowie & Dick para evaluar la evacuación de aire y la penetración de vapor en equipos de esterilización por Vapor asistidos por vacío. Para ciclos de 10 minutos a 121 ºC. BDA4 Hoja de prueba de Bowie-Dick para evaluar la evacuación de aire y la penetración de vapor en equipos de esterilización por Vapor asistidos por vacío. Para ciclos de Bowie-Dick de 3.5 min a 134 ºC o de 4 minutos a 132 ºC. BD8948X La tarjeta de prueba de Bowie-Dick fue diseñada para evaluar la eficacia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire. Ciclos de 3,5 minutos a 134 °C y 4,0 minutos a 132 °C. BD8948H Soporte para La tarjeta de prueba de Bowie-Dick fue diseñada para evaluar la eficacia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire. Ciclos de 3,5 minutos a 134 °C y 4,0 minutos a 132 °C. BD8948X/1 La tarjeta de prueba de Bowie-Dick fue diseñada para evaluar la eficacia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire. Ciclos de 3,5 minutos a 134 °C y 4,0 minutos a 132 °C. KBD8948X Kit Tarjeta de Prueba Bowie-Dick Incluye el Indicador Químico Tarjeta de Prueba Bowie-Dick y su correspondiente soporte., Ensayo de BowieDick para evaluar la efectividad de la evacuación de aire en equipos de esterilización por Vapor asistidos por vacío. Para ciclos de 3.5 minutos a 134 ºC, 4.0 minutos a 132 °C KBD8948X/1 Kit Tarjeta de Prueba Bowie-Dick Incluye el Indicador Químico Tarjeta de Prueba Bowie-Dick y su correspondiente soporte. Kit tarjeta de prueba de Bowie-Dick para evaluar la eficacia de la remoción de aire en equipos de esterilización por Vapor con remoción dinámica de aire. Para ciclos de 3,5 min a 134 °C o de 4,0 minutos a 132 °C. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221081020 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | CUERPO BROCA | N/A | NO | Cuerpo de broca en acero inoxidable. Cuerpo de brocas usados como piezas iniciales para la fabricación de brocas, instrumental que se emplean para la aplicación de implantes en cirugía de ortopedia. El cuerpo de broca se utiliza como pieza inicial, la cual se cortaría en máquina cortadora de disco y se realizaría pulimiento en máquina de pulido mecánico, posteriormente pasaría por procesos de acabado superficial, control calidad, limpieza, marcado y empaque. El producto final terminado sería un dispositivo médico clase IIA, el de uso transitorio usado para perforar hueso en cirugía ortopédica y maxilofacial, y de igual forma sería amparado bajo un registro sanitario. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221023228 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | VARIXIO® Pod Air | VARIXIO® Pod Air. | SI | VARIXIO® Pod Air es una capsula que contiene en su interior aire estéril, utilizada dentro del sistema VARIXIO , está indicada para facilitar la combinación del aire estéril con agentes esclerosantes que son introducidos dentro de la capsula VARIXIO® Pod Air para obtener espuma esclerosante. | 10 unidades por estuche, caja de transporte con 5 estuches (50 unidades) | VB03ES Estuche de 10 capsulas VARIXIO Pod Air | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "VARIXIO® Pod Air" es considerado dispositivo medico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención:" A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS (...) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; (...) (Subrayado y negrilla fuera de texto) | lla
20221076182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | ATOMIZADOR NASAL CON BARRERA | COVIXYL | SI | Covixyl es un dispositivo médico usado en la prevención de contagios por virus cuyo mecanismo de acción consiste en crear una barrera protectora en las paredes de las mucosas del conducto nasal impidiendo que los virus puedan unirse a los receptores que facilitan su multiplicación, su acción no es de tipo farmacológico, es más bien de tipo físico. | FRASCO ATOMIZADOR SPRAY X 400 aplicaciones /20 ml | N/A | Por lo anterior, el producto "ATOMIZADOR NASAL CON BARRERA; Marca: COVIXYL" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: " D. REGLAS ESPECIALES Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (...)" | N/A | III
20221039886 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | PALATE CARE DISPENSER (DISPENSADOR PARA EL CUIDADO DEL PALADAR) - PALATE CARE DISPENSER (DISPENSADOR PARA EL CUIDADO DEL PALADOR) | PALATE CARE DISPENSER (DISPENSADOR PARA EL CUIDADO DEL PALADAR | NO | Un dispositivo para el suministro de alimentos y medicamentos de personas con hendidura de paladar o labio-paladar hendido no corregida quirúrgicamente. El dispositivo se adapta a cada tipo de fisura del paladar para facilitar la ingesta de sólidos en personas con fisura palatina. | Bolsa individual con una (1) unidad | Cuatro 4 referencias de producto (León amarillo, Pingüino verde, Elefante azul cyan, Oso magenta (Adjunto fotos modelos). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221090578 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | CEREC TESSERA - BLOQUES DE DISILICATO DE LITIO 7 | DENTSPLY SIRONA | NO | FABRICACION Y CONFECCION DE PROTESIS DENTALES | PAQUETE POR 3 BLOQUES 4 BLOQUES, 12 BLOQUES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221092112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-07 | STRAUMANN ORAL REHABILITATION LABORATORY INSTRUMENTS / STRAUMANN INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE REHABILITACIÓN ORAL | STRAUMANN® | NO | Los Instrumentos de laboratorio de rehabilitación oral son exclusivamente para uso de laboratorio y están indicados para la preparación de procesos de rehabilitación oral requeridos como parte de la actividad profesional dental. Estos auxiliares no tienen contacto con el paciente. | 1 o 4 piezas dentro de un embalaje, dentro de un tubo de plástico con tapón, bolsa de plástico y/o cajas de cartón plegadizas. | Material +B28:F56 EN: Description ES: Descripción 010.6185 SC Repositionable Implant Analog, L 17mm, stainless steel SC Análogo de implante reposicionable, L 17mm, acero inoxidable 010.6186 Repositionable Implant Analog NC Análogo de implante reposicionable NC 010.6187 Repositionable Implant Analog RC Análogo de implante reposicionable RC 010.6188 Repositionable Implant Analog CI RD, stainless steel Análogo de implante reposicionable CI RD, acero inoxidable 010.6190 Repositionable Implant Analog RN Análogo de implante reposicionable RN 010.6191 Repositionable Implant Analog NN Análogo de implante reposicionable NN 010.6192 Repositionable Implant Analog WN Análogo de implante reposicionable WN 010.6193 RB Repositionable Implant Analog, stainless steel RB Análogo de implante reposicionable, acero inoxidable 010.6194 WB Repositionable Implant Analog, stainless steel WB Análogo de implante reposicionable, acero inoxidable 026.0108 Plastic box, 84 x 54 x 16 mm, 4 trays, 970.054 Plastic box, 84 x 54 x 16 mm, 4 trays, 970.054 026.0121 Cassette for Prosthetic, 303218 Cassette for Prosthetic, 303218 026.0125 Packaging Service Set B 115x85x14 Packaging Service Set B 115x85x14 026.0126 Packaging Service Set A Packaging Service Set A 041.784 C Module Lid, for Straumann® Modular Cassette Tapa módulo C, para caja modular Straumann® 048.896 NNC Burn-out Coping, 25°, Variobase® for Crown AS, POM NNC casquillo calcinable, 25°, Variobase® para corona SA, POM 2010.101- NOV Novaloc® Equipment Box with 3 Instruments, PP / PS / stainless steel / AI Novaloc® Caja de equipamiento con 3 instrumentos, PP / PS / acero inoxidable / AI 2010.720- NOV Novaloc® Model Analog - Angled 15°, Al Novaloc® Análogo de modelo - angulado 15°, Al 2010.721- NOV Novaloc® Model Analog, Al Novaloc® Análogo de modelo, Al 2010.723- NOV Novaloc® Block Out Spacer, POM Novaloc® Espaciador de bloqueo, POM 2010.731- NOV Novaloc® Processing Insert Removal Instrument, stainless steel/AI Novaloc® Instrumento de remoción del inserto de procesamiento, acero inoxidable/AI 2010.741- NOV Novaloc® Retention Insert Instrument, stainless steel/AI Novaloc® Instrumento para el inserto de retención, acero inoxidable/AI 2010.751- NOV Novaloc® Matrix Housing Extraction Instrument, stainless steel/AI Novaloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz, acero inoxidable/AI 2102.0023- OPT Optiloc® Block Out Spacer, POM Optiloc® Espaciador de bloqueo, POM 2102.0024- OPT Optiloc® Model Analog, Al Optiloc® Análogo de modelo, Al 3202.0001- OPT Optiloc® Retention Insert Instrument, stainless steel/AI Optiloc® Instrumento para el inserto de retención, acero inoxidable/AI 3202.0002- OPT Optiloc® Laboratory Instrument, stainless steel/AI Optiloc® Instrumento para laboratorio, acero inoxidable/AI 3202.0003- OPT Optiloc® Matrix Housing Extraction Instrument, stainless steel/AI Optiloc® Instrumento de extracción para la carcasa de matriz, acero inoxidable/AI 5102.0000- OPT Optiloc® Equipment Box with 3 Instruments, PP / PS / stainless steel / AI Optiloc® Caja de equipamiento con 3 instrumentos, PP / PS / acero inoxidable / AI | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221082171 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-08 | Hydrogen Filded Ceramic Thyratron/THYRATRON | TELEDYNE e2V | NO | El Thyratron es un tipo de tubo de lleno de gas que es usado como un interruptor de muy alta potencia. Este tubo ha sido desarrollado específicamente para ofrecer un rendimiento mejorado sobre el CX1154 en modulares de pulso de magnetron y klystron. | Caja por unidad | CX1154L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221080229 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-08 | REAL – TIME PCR SYSTEMS TAQMAN RNASE P 96-WELL M2000RT INSTRUMENT VERIFICATION PLATE/ PLACA DE VERIFICACION DEL INSTRUMENTO TAQMAN RNASE P | N/A | NO | La placa de verificación del instrumento TaqMan Rnase P es una corrida experimental para verificar el desempeño del sistema m2000rt en el momento de la instalación o después de haberlo movido. | Bandeja 96 pozos (96-Well) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Nota: Este producto no puede usarse en procedimientos diagnosticos, solo para uso en investigación “ for research use only. Not for use in diagnostic procedures. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221039001 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-09 | VENDA DE SUJECIÓN REUTILIZABLE 6 CM X 0,9 M NEGRA | TARMAK | NO | Venda reutilizable de sujeción para vendar articulaciones o músculos durante la práctica deportiva. Venda de sujeción elástica 6 cm x 0,9 m reutilizable | UNIDAD | 8407017 VENDA DE SUJECION REUTILIZABLE 6 CM X 0,9 M NEGRA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221087875 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-13 | Cabina de Flujo Laminar Airstream® / Cabina de flujo laminar | Esco | NO | Diseñadas para proporcionar un aire limpio y constante para así barrer la superficie de la zona de trabajo y evitar la suspensión de partículas, así como una posible contaminación de las muestras. | Unidad | LVS-3AG-F8, LVS-4AG-F8, LVS-4AG-S8, LVS-5AG-F8, LVS-6AG-F8, LVS-6AG-S8, LVS-4CG-F8, LVS-6CG-F8, LVS-8CG-F8, LVG-3AG-F8, LVG-4AG-F8, LVG-4AG-S8, LVG-5AGF8, LVG-6AG-F8, LVG-6AG-S8, LVG-4CG-F8, LVG-6CG-F8, LHS-3AG-F8, LHS-4AG-F8, LHS5AG-F8, LHS-6AG-F8, LHS-3BG-F8, LHS-4BG-F8, LHS-5BG-F8, LHS-6BG-F8, LHS-4CG-F8, LHS-6CG-F8, LHS-8CG-F8, LHG-3AG-F8,LHG-4AG-F8, LHG-5AG-F8, LHG6AGF8,LHG-3BG-F8, LHG-4BG-F8, LHG-5BG-F8, LHG-6BG-F8, LHG-3CG-F8, LHG-4CG-F8, LHG-6CG-F8, LVS-3AGF9, LVS-4AG-F9, LVS-4AG-S9, LVS-5AG-F9, LVS-6AG-F9, LVS-6AG-S9, LVS-4CG-F9, LVS6CG-F9, LVS-8CG-F9, LVG-3AG-F9, LVG-4AG-F9, LVG-4AG-S9, LVG-5AG-F9, LVG-6AG-F9, LVG-6AG-S9, LVG-4CG-F9, LVG-6CG-F9, LHS-3AG-F9, LHS-4AG-F9, LHS-5AG-F9, LHS-6AGF9, LHS-3BG-F9, LHS-4BG-F9, LHS-5BG-F9, LHS-6BG-F9, LHS-4CG-F9, LHS-6CG-F9, LHS 8CG-F9, LHG-3AG-F9, LHG-4AG-F9, LHG-5AG-F9, LHG-6AG-F9, LHG-3BG-F9, LHG-4BG-F9, LHG-5BG-F9, LHG-6BG-F9, LHG-3CG-F9, LHG-4CG-F9, LHG-6CG-F9, LVG-3AG-F8, LVG-5AGF9, LVG-6AG-F8. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221087991 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-13 | CUERPO DE TORNILLO | N/A | NO | CUERPO MECANIZADO DE TORNILLOS EN TITANIO ALEADO. EL CUERPO DE TORNILLO PASARÍA POR PROCESOS DE ACABADO SUPERFICIAL, LIMPIEZA, EMPAQUE, ETIQUETADO, CONTROL CALIDAD Y LIBERACIÓN FINAL DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO FINAL TERMINADO SERÍA UN DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIB USADO PARA LA FIJACIÓN DE PLACAS MAXILOFACIALES Y ESTARÍA AMPARADO BAJO UN REGISTRO SANITARIO. MATERIAL ES USADO PARA LA FABRICACIÓN DE TORNILLOS DE FIJACIÓN ÓSEA. EL PRODUCTO FINAL TERMINADO NO CONFORME ES ENVIADO A FUNDICIÓN. | EMPAQUE POR UNIDAD EN BOLSA DE POLIETILENO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento. | N/A
20221094745 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-13 | CELLTRICS CELL STRAINERS-FILTROS DE CÉLULAS CELLTRICS | SYSMEX | NO | CELLTRICS son filtros celulares para la preparación rápida de muestras para cultivo celular o medición por citometría de flujo o columnas de separación celular, estas preparacines de suspensiones celulares no requieren de mayor esfuerzo. Estos filtros logran un índice de flujo extremadamente alto inclinando la malla del filtro verticalmente y agregando el orificio de ventilación patentado. Esto asegura una filtración celular más completa ya que minimiza la pérdida de células en el residuo. También es más suave con las células, que tienden a secarse menos, es más suave con las células, que tienden a secarse menos. Para ayudar a prevenir derrames y permitir volúmenes de pipeteo cómodos, el dispositivo tiene un depósito de 2 ml sobre la malla. Su diseño garantiza que encajen de manera segura en tubos de diferentes diámetros, haciéndolos flexibles y fáciles de usar. CellTrics está disponible en siete tamaños de malla diferentes, como versiones estériles y no estériles, y su código de colores indica claramente la malla correcta que se debe usar. Sysmex CellTrics se integra perfectamente en su flujo de trabajo CellTrics se adapta perfectamente a su flujo de trabajo existente y es así de fácil: • Primero, prepare su suspensión de muestra como de costumbre (a partir de tejido, fluidos, material vegetal, etc.). • Luego, seleccione el tamaño de malla que necesita y coloque el filtro desechable CellTrics en un tubo de muestra de su elección y filtre la suspensión de muestra directamente en el tubo de muestra. • Por último, coloque el tubo de muestra en un citómetro de flujo o clasificador de células para la medición, o proceda con la muestra para el cultivo celular.” | “Presentacion individual en versiones esteriles y no esteriles, con tamaños de malla de 10, 20, 30, 50, 100 y 150 µm” | “Número de referencia Tipo Color No estéril 04-0042-2314 CellTrics 10 µm Negro 04-0042-2315 CellTrics 20 µm Rojo 04-0042-2316 CellTrics 30 µm Verde 04-0042-2317 CellTrics 50 µm Amarillo 04-0042-2318 CellTrics 100 µm Azul 04-0042-2319 CellTrics 150 µm Blanco Estéril 04-004-2324 CellTrics 10 µm Negro 04-004-2325 CellTrics 20 µm Rojo 04-004-2326 CellTrics 30 µm Verde 04-004-2327 CellTrics 50 µm Amarillo 04-004-2328 CellTrics 100 µm Azul 04-004-2329 CellTrics 150 µm Blanco” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221085430 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-13 | GLP System Track / Sistema de Automatización de Laboratorio (No inclluye módulo de centrifugado) | N/A | NO | La GLP systems Track es un sistema modular que permite automatizar los pasos de trabajo anteriores y posteriores al análisis, concretamente, la preparación y distribución de las muestras en el laboratorio. Las muestras se introducen en el sistema y se envían a los módulos para su preparación y a los analizadores conectados por medio de vehículos de transporte (CAR) que se desplazan por un sistema de carriles. Después del análisis, las muestras se disponen para su retirada, su archivado o su eliminación. | Instrumento | N/A | NOTA: El presente certificado únicamente ampara el sistema de automatización, no se amparan los equipos que permitan realizar un diagnóstico y/o tratamiento, y adicionalmente y de acuerdo con lo mencionado en la solicitud, el sistema no incluye el módulo de centrifugado. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221089472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-13 | KLORKLEEN / TABLETAS EFERVESCENTES PARA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA | KLORKLEEN, MEDENTECH. | NO | Limpieza y desinfección de: muebles, superficies, equipos (No biomédicos), ambientes y áreas comunes hospitalarias como: Superficies duras, áreas y elementos a nivel clínico y hospitalario, laboratorios, consultorios, habitaciones, salas de cirugía, hospitalización, UCI, central de mezclas, central de esterilización, maternidad, industria e instituciones a nivel general, material de laboratorio, camillas, mesas, baños, paredes, pisos, mobiliario hospitalario, elementos de acero inoxidable, cristales, etc. Se puede utilizar sobre superficies de acero inoxidable, cerámica, aluminio y plástico en las concentraciones recomendadas. | Frasco por 150 tabletas | Klorkleen | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, se sugiere al interesado solicitar concepto a la dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A
20221057665 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-13 | CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE PARA ENDOSCOPIO | MICRO-TECH | NO | USADO PARA LIMPIAR EL CANAL DE LOS ENDOSCOPIOS, ESTÁ DISEÑADO PARA UN SOLO USO. LOS CEPILLOS DE LIMPIEZA DESECHABLES DE MICRO-TECH ASEGURAN LA LIMPIEZA PERFECTA DE LOS CANALES DEL ENDOSCOPIO, REDUCIENDO ASÍ AL MÍNIMO EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA. | PAQUETE INDIVIDUAL, CAJA POR 25 UNIDADES, CAJA POR 100 UNIDADES, CAJA POR 800 UNIDADES, CAJA POR 1,000 UNIDADES | CB13-50120/01, CB18-0050/18, CB18-0050/23, CB18-3030/18, CB18- 5050/18, CB18-5050/23, CB18-T50110/23, CB18-T5050/23, CB18- T5050/23-B, CB23-5050/23 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221088028 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-14 | Unidad Oftálmica / Unidad de Refracción | Leonard 2000 | NO | Por Unidad Es un mobiliario para el consultorio de optometría/oftalmología que permite sentar al paciente de forma que el profesional pueda realizar un examen visual cómodamente con ayuda de elementos ergonómicos como regulación de la altura de la silla o disposición de brazos funcionales para acercar equipos hacia el paciente. | Por Unidad | Modelo 1500, Modelo 2000, Modelo 3000 Nota: El presente certificado ampara únicamente la silla, no se amparan los equipos que permitan generar un diagnóstico y/o tratamiento, como, por ejemplo: Queratometro, lámpara de hendidura, proyecto, foroptero, entre otros. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221082112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-14 | SECUENCIADOR PORTÁTIL MINION / SECUENCIADORES MINION Mk 1C | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES | NO | El Oxford Nanopore Technologies® MinION™ Mk1C es un dispositivo compacto y portátil, que combina el hardware para ejecutar experimentos de secuenciación de Nanoporos con computación totalmente integrada utilizada para llamadas base y análisis posteriores. El dispositivo es completamente autónomo y no requiere ningún otro recurso informático. Permite realizar análisis electrónico de moléculas de ARN yADN para USO EN INVESTIGACIÓN | N/A | N/A | NOTA: De acuerdo con la nota encontrada en el manual proporcionado, la cual se cita: “los productos de Oxford Nanopore Technologies no están diseñados para su uso para la evaluación de la salud o para diagnosticar, tratar, mitigar, curar o prevenir ninguna enfermedad o afección”, este equipo no podrá ser usado en procedimientos de diagnóstico y tratamiento. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221090179 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-14 | AUTO LENSMETER / LENSOMETRO AUTOMATICO | TOMEY | NO | USOS GENERAL: Usado para la medición completa de lentes de gafas y lentes de contacto, por ejemplo, lentes esféricas, lentes cilíndricas, lentes progresivas, lentes de alto índice de refracción y lecturas de dioptrías prismáticas. LENSOMETRO AUTOMATICO: Lensómetro digital o lensómetro automático utiliza las técnicas de captura de luz LED verde y las técnicas de detección automática de lentes para determinar la potencia precisa de lentes individuales, multifocales y progresivas. Una vez que las lentes están alineadas correctamente con el monitor del lensómetro, el dispositivo mide y obtiene automáticamente la transmitancia UV de la lente. | Unidad (Equipo con sus parte y accesorios) | TL-100 TL/ 7000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221096234 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-16 | PORTA TUBOS | NIPRO | NO | Soporte del tubo de recolección en procedimientos de venopunción de rutina. Es un soporte plástico (sin aguja) equipado con mecanismo de liberación de la aguja permitiendo que esta caiga directamente en un contenedor de eliminación de objetos cortantes. Este mecanismo está diseñado para retraerse automáticamente. | Unidad bolsa por 10, 100, 1000 unidades. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221057747 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-16 | COPPER FIT/ FAJAS COPPER FIT | AJAS COPPER FIT | NO | Las fajas copper fit diseñadas para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: pies, muñecas y rodillas, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Las fajas copper fit vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia específica de las fajas copper fit Este es un producto de uso doméstico, fajas de compresión suave que ayudaran a relajar tensiones musculares en diferentes partes del cuerpo, no están diseñados para tratar ningún tipo de dolor o patología. | N/A | Referencia faja tobillera para pies y tobillos copper fit - frío/calor; referencia copper fit – medias de compresión; referencia faja rodillera copper fit ice con acción refrescante y mentol; referencia faja para muñeca y mano copper fit. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221012322 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-17 | DETECTORES DE RADIACIÓN | THERMOFISHER | NO | Los detectores de radiación son utilizados para distintos propósitos, cómo: encontrar fugas, medir dosis de exposición de fuentes y equipos, detectar dosis de radiación en áreas y superficies. Para este fin, las cámaras utilizan un sistema que convierte la dosis detectada en una señal eléctrica que luego es convertida en dosis. Los detectores tienen una vida útil variada, estipulada por el fabricante y pueden llegar a requerir calibraciones y recalibraciones dependiendo de sus propiedades individuales. Los detectores de radiación no han sido concebidos para entrar en contacto con el paciente y no está permitido su uso en el entorno del paciente. | UNIDAD | NOMBRE REFERENCIA Monitor de radiación FTH 40 NBR Detector de radiación FHZ 672 E-10 Detector de radiación FHT 111 M Monitor de área FHT 6020 / FHT 6025 Detectores para monitor de área FHZ302, FHZ312, FHZ612, FHZ632L Detectores para monitor de área FHT752, FHT762 Detectores para monitor de área FHT752SH, FHT752EH Detectores para monitor de área FHZ512, FHZ502, FHZ503, FHZ512A Detectores para monitor de área FHZ672E, FHZ672E-10 Detectores para monitor de área FHT192, FHT642I, FHT642P, FHT642S Detectores para monitor de área FHT191N, FHZ621G-L4, FHZ621G-L4-10, FHT641D4 Detectores para monitor de área FHT671S4, FHT671Y4 Monitor de manos y pies HFM11-GF Detector para monitor de manos y pies Frisker DP11A/1 Monitor de manos y pies HFM11-SC Micro Rem/Sievert MICROREMDS3 Monitor portátil MFG017 Detector portátil de isótopos de radiación RIIDEYE-G Detector portátil de isótopos de radiación RIIDEYE-GN Detector portátil de isótopos de radiación RIIDEYE-G-HiRes Detector - Cámara de iones RO-20 AA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221031994 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-17 | PRÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) - DISPOSITIVO PARA RECONSTRUCCIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) | OSTEOPHOENIX | NO | EL SISTEMA DE PRÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN DE ATM ADAPTADO AL PACIENTE DE OSTEOPHOENIX ESTÁ DISEÑADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR. ESTÁ INDICADO PARA PACIENTES CON UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: -ARTRITIS INFLAMATORIA QUE AFECTA A LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR QUE NO RESPONDE A OTRAS MODALIDADES DE TRATAMIENTO. -ANQUILOSIS FIBROSA Y / O ÓSEA RECURRENTE QUE NO RESPONDE A OTRAS MODALIDADES DE TRATAMIENTO -INJERTO DE TEJIDO FALLIDO -RECONSTRUCCIÓN ARTICULAR ALOPLÁSTICA FALLIDA -PÉRDIDA DE LA ALTURA MANDIBULAR VERTICAL Y / O RELACIÓN OCLUSAL DEBIDO A RESORCIÓN ÓSEA, TRAUMATISMO, ANOMALÍA DEL DESARROLLO O LESIÓN PATOLÓGICA | KIT COMPUESTO POR PLACA MANDIBULAR, FOSA GLENOIDEA, PORCIÓN DE FIJACIÓN AL HUESO TEMPORAL, GUÍA DE CORTE, PINES DE FIJACION, FÉRULA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA, BIOMODELO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA PRÓTESIS | LA PRESENTE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE NO OBLIGATORIEDAD AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS CON SUS ACCESORIOS: PROTESIS ATM UNILATERAL- MM008 PROTESIS ATM BILATERAL-MM009 PROTESIS ATM + RECONSTRUCCION- MM010 ACCESORIOS: GUÍAS DE CORTE, PINES DE FIJACION, FÉRULA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA, BIOMODELO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA PRÓTESIS: Tornillo Autoperforante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.5*(x), Tornillo de ø 2.6*(x), Tornillo de ø 2.7*(x), Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) Tornillo Autoroscante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.5*(x), Tornillo de ø 2.6*(x), Tornillo de ø 2.7*(x), Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) Tornillos de Bloqueo Autoperforante: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.5*(x), Tornillo de ø 2.6*(x), Tornillo de ø 2.7*(x),, Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) Tornillos de Bloqueo Autoroscantes: Tornillo de ø 2.0*(x), Tornillo de ø 2.3*(x), Tornillo de ø 2.4*(x), Tornillo de ø 2.5*(x), Tornillo de ø 2.6*(x), Tornillo de ø 2.7*(x),, Tornillo de ø 3,0*(x), Tornillo de ø 3,2*(x) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto PRÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) - DISPOSITIVO PARA RECONSTRUCCIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) MARCA: OSTEOPHOENIX: deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20221077355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-17 | VENTWATCH/ EQUIPO DE CAPTURA Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE PARÁMETROS DE MECÁNICA RESPIRATORIA | N/A | SI | Equipo de captura y transmisión de información de parámetros de mecánica respiratoria, compatible con accesorios estándar empleados en terapia respiratoria. El equipo captura datos en tiempo real de variables de la mecánica respiratoria a través de señales de presión provenientes de un sensor de flujo por presión diferencial, el cual está en conexión neumática con la vía aérea del paciente. El equipo transmite los datos a una plataforma de visualización de información en la nube donde profesionales de la salud pueden proporcionar apoyo remoto al personal que se encuentra con el paciente. Uso intencionado: Captura y transmisión de datos de parámetros de ventilación mecánica a un sitio remoto. | UNIDAD | Ventwatch | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, y es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) | lla
20221089175 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-17 | LIP PLUMPING SERUM WITH MASSAGE TOOL | NEORA | NO | Lip Plumping Serum with Massage Tool es un dispositivo que se utiliza para aplicar suero labial y masajear los labios para una mejor absorción de los ingredientes del cuidado de los labios por medio de un sistema de vibración mecánica de la punta aplicada directamente a los labios. Aplicaciones: Masajee los labios para mejorar la absorción de los ingredientes del suero labial. Ayuda a definir el volumen y los contornos de los labios. Para usar, exprime el suero para labios en el cabezal de masaje, coloca los dedos en el collar para iniciar la vibración y luego aplica el suero en los labios. Continúe masajeando sus labios con movimientos circulares durante 1 a 2 minutos. | Caja de cartón con unidad | NL029T82 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221087853 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-17 | WAVE PLUS/ MASAJEADORES WAVE PLUS | WAVE PLUS | NO | Los Masajeadores eléctricos WAVE PLUS están diseñados para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: pies, piernas, rodillas, espalda y muñecas, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los Masajeadores eléctricos WAVE PLUS vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia especifica de los Masajeadores WAVE PLUS. Este es un producto de uso doméstico, los masajeadores eléctricos wave plus están diseñados para relajar tensiones musculares en diferentes partes del cuerpo, no están diseñados para tratar ningún tipo de dolor o patología. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221085317 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-21 | GAFAS DE PROTECCION DE LUZ AZUL (NO GRADUADOS O DE PRESCRIPCIÓN) / GAFAS LUZ AZUL | THE GOOD TROOUPE | NO | USO: GAFAS PROTECTORAS FRENTE A LA RADIACIÓN DE LUZ AZUL. LA LUZ AZUL ES LA PORCIÓN DE LUZ EN LONGITUD DE ONDA ENTRE LOS 380 Y 500 NANÓMETROS, ES DECIR EL ESPECTRO MÁS EXTENDIDO QUE EL DE LA LUZ UV. ESTAS GAFAS BLOQUEAN LA PORCIÓN DAÑINA DE LA LUZ AZUL, MÁS NO REQUIERE DE UNA PRESCRIPCIÓN ESPECIAL PORQUE SON SOLO DE PROTECCIÓN (FILTRO). UTILIZAR EL FILTRO DE LUZ AZUL REDUCE LA FATIGA VISUAL, MEJORA DEL SUEÑO, EVITA LA RESEQUEDAD DEL OJO. INDICACIONES: LIMPIE LAS LENTES DE LOS GAFAS AL RECIBIRLOS Y PROCEDA A SU USO SOBRE EL ROSTRO | 1 UNIDAD DE GAFAS + ESTUCHE Y BOLSA PROTECTORA | MODELO: GAFAS COLOR AZUL REFERENCIA: 12591001/ 12591002/ 12591003/ 12591004/ 12591005/ 12591006/ 12591007/ 12591008/ 12591009/ 12591010/ 12591011/ 12591012/ 12591013/ 12591014/ 12591015/ 12591016/ 12591017/ 12591018/ 12591019/ 12591020/ 12591021/ 12591022/ 12591023/ 12591024/ 12591025/ 12591026/ 12591027/ 12591043/ 12591044/ 12591045/ 12591046/ 12591047/ 12591048/ 12591049/ 12591050/ 12591051/ 12591052/ 12591053/ 12591054/ 12591055/ 12591056/ 12591057/ 12591058/ 12591059/ 12591060/ 12591061/ 12591062/ 12591063/ 12591064/ 12591065/ 12591066/ 12591067/ 12591068/ 12591069/ 12591070/ 12591071/ 12591072/ 12591073 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221093385 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-21 | COPA MENSTRUAL | OVARYCUP | NO | UTIL PARA RECOGER EL SANGRADO DEL PERIODO MENSTRUAL. | CAJA POR UNIDAD. | TALLA S; MEDIDAS; 40MM DE ANCHO * 60MM DE ALTO. TALLA M; MEDIDAS; 44MM DE ANCHO * 64MM DE ALTO. TALLA L; MEDIDAS; 46MM DE ANCHO * 70MM DE ALTO. | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221096056 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-21 | MASCARILLA DE TERAPIA CALIENTE Y FRIA CON THERMABEADS™ / MASCARILLA IRELIEF | I MED PHARMA | SI | MASCARILLA I-RELIEF PARA LOS OJOS SIN LATEX, NO ALERGENICA, ANTIBACTERIANA, REUSABLE, LAVABLE. SE USA PARA DESCANSAR LOS OJOS DE LOS SINTOMAS ASOCIADOS CON: BLEFARITIS, OJO SECO, ORZUELOS, CHALAZIA, DOLORES DE CABEZA, TENSION, HINCHAZON. | UNIDAD. | I-RELIEF | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto MASCARILLA DE TERAPIA CALIENTE Y FRIA CON THERMABEADS™ / MASCARILLA I-RELIEF, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita:“Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” subrayado fuera de texto. | I
20221096218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-21 | TOURNIQUET - TORNIQUETE | NIPRO | NO | TORNIQUETE PERMITE EL AUTO BLOQUEO PARA LA REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE MANIPULACIÓN SENCILLA Y ES HIGIÉNICO. SU PROPOSITO ES DETENER EL FLUIDO SANGUÍNEO DEL BRAZO PARA RESALTAR LAS VENAS Y DE ESTE MODO FACILITAR SU LOCALIZACIÓN. | 1 UNIDAD, BOLSA 300 UNIDADES EN CAJA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221068310 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-21 | VITA-GEL PROTECTOR DE DEDOS | PROFOOT | SI | CUBRIR Y PROTEGER LOS DEDOS DE LA FRICCION Y EL ROCE. ALIVIAR LOS CALLOS DOLOROSOS, DEDITOS DE MARTILLO Y UÑAS ENCARNADAS MIENTRAS PROTEGE LOS PUNTOS SENSIBLES DEL DEDO DEL PIE | UNIDAD | REFERENCIA VITA-GEL PROTECTOR DE DEDOS | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto VITA-GEL PROTECTOR DE DEDOS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” subrayado fuera de texto. | I
20221096241 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-22 | MANTA TERMICA | N/A | SI | La manta térmica es un artículo de emergencia básico en el botiquín de primeros auxilios, situación de hipotermia. en un accidente en la montaña, en la nieve, escalando o en cualquier situación en la que no tienes acceso a un médico o mientras esperas un rescate. En estos casos la parte plateada de la manta térmica tiene que ir pegada al cuerpo y la dorada hacia el exterior. Recuerda tapar la cabeza ya que es por donde más calor perdemos. Es un material útil para señalar tu localización en situación de rescate Para hacer un refugio o vivac improvisado, tanto para el suelo como para el techo Para protegerte de la lluvia. Como reflectante si tienes que hacer un tramo de carretera andado y no llevas señalización. Tapar ventanas en los refugios o zonas por donde entre luz o frío | BOLSA CON UNA UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "MANTA TERMICA" es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Que hasta la fecha y de conformidad con el decreto 4725 de 2005, el producto: MANTA TERMICA Si requiere Registro Sanitario para su fabricación o comercialización en Colombia | I
20221089188 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-06-22 | MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA MAGENE | MAGENE | SI | Monitorea la frecuencia cardíaca durante la práctica deportiva | Caja x 1 unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA MAGENE – Marca: MAGENE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. | llb
20221090188 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-22 | SUSPENSIONES, BRAZOS DE CIRUGÍA, BRAZOS DE EQUIPOS UCI, BRAZOS MOTORIZADOS - SUSPENSIONES Y BRAZOS | TAIYANGLON, TYLONG, TYLONG MEDICAL | NO | NDICACIONES Y USOS: Sirve para sostener y posicionar aparatos médicos terminales en el quirófano, en la unidad de cuidados intensivos y en un entorno médico en general y a los pacientes en sala de cirugía, permitiendo gran movilidad de los equipos y del personal, logrando así girar, inclinar parcialmente, puede ajustarse la altura de esta manera no solamente es muy flexible la posición de los equipos e instrumentos médicos sino que también permite una alimentación corta para el paciente y lo más importante una alimentación optima e individual del paciente en el quirófano. | Unidad | YDT-SJ. YDT-SJ-1. YDT-XJ, YDT-XJ-1. YDT-DM. YDT-QJ. YDT-QJ-1. YDT-QJ-2. YDT-QJ-3. YDT-XX. YDT-XX-1, YTD-IDT. YTD-IDT-1. YTD-IDT-2, YDT-YZ. YDT-YZ-1, YDT-DQ. YDT-DQ-1. YDT-SDQ, YDT-SDQ-1. YDT-DQ1. YDT-DQ4. YDT-DQ5. YDT-DQ8. YDT-DQ9, YDT-DQ10 NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE EQUIPO BIOMÉDICO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211242950 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-23 | FAST UNED MAGNETRON – MAGNETRON | TELEDYNE E2V | NO | Tubo electrónico de forma cilíndrica en el que los electrones producidos por un cátodo caliente en el eje son acelerados por un campo eléctrico radial y a la vez sometidos a la acción de un campo magnético axial, generándose microondas. Utilizado en aceleradores lineales y generadores de microondas. | Caja por unidad | MODELO: MG6028, referencia para Elekta: 45133308530 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221104531 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-24 | FINGER AND HAND EXERCISERS / EJERCITADORES DE DEDOS Y MANOS. | CANDO® | SI | Productos diseñados para realizar ejercicios de flexibilidad, fortalecimiento, coordinación, fuerza en manos y dedos, los cuales se adaptan a la necesidad del usuario, se encuentran codificados por colores de acuerdo con el nivel de resistencia. | Individual; Set; Kit | CÓDIGO DE COLORES: XX-LIGHT: tan (canela); X-LIGHT: yellow (amarillo); LIGHT: red (rojo); MEDIUM: green (verde); HEAVY: blue (azul); X-HEAVY: black (negro); XX-HEAVY: silver (gris); XXX-HEAVY: gold (oro). CanDo® Digi-Flex LITE. XX-LIGHT: 10-3770; X-LIGHT: 10-3771; LIGHT: 10-3772; MEDIUM: 10-3773; HEAVY: 10-3774; X-HEAVY: 10-3775; XX-HEAVY: 10-3776; XXX-HEAVY: 10-3777; SET: 10-3778, 10- 3779, 10-3797, 10-3798, 10-3799. Digi-Flex® Thumb™ exerciser. XX-LIGHT: 10-3760; X-LIGHT: 10-3761; LIGHT: 10-3762; MEDIUM: 10- 3763; HEAVY: 10-3764; X-HEAVY: 10-3765; XX-HEAVY: 10-3766; XXX-HEAVY: 10-3767; SET: 10-3768, 10-3785, 10-3786, 10-3787. Digi-Flex® exerciser. XX-LIGHT: 10-0751; X-LIGHT: 10-0740; LIGHT: 10-0741; MEDIUM: 10-0742; HEAVY: 10-0743; X-HEAVY: 10-0744; XX-HEAVY: 10-0752; XXX-HEAVY: 10-0753; SET: 10-0745, 10- 0746, 10-0747, 10-0749, 10-0750, 10-0756, 10-0757, 10-0758, 10-0759, 10-0775. CanDo® Digi-Flex Multi. XX-LIGHT: 10-3740, 10-3740S, 10-3750, 10-3750-4; X-LIGHT: 10-3741, 10- 3741S, 10-3751, 10-3751-4; LIGHT: 10-3742, 10-3742S, 10-3752, 10-3752-4; MEDIUM: 10-3743, 10- 3743S, 10-3753, 10-3753-4; HEAVY: 10-3744, 10-3744S, 10-3754, 10-3754-4; X-HEAVY: 10-3745, 10- 3745S, 10-3755, 10-3755-4; XX-HEAVY: 10-3746, 10-3746S, 10-3756, 10-3756-4; XXX-HEAVY: 10- 3747, 10-3747S, 10-3757, 10-3757-4; SET: 10-3748, 10-3758, 10-3759, 10-3780, 10-3781, 10-3782, 10- 3830, 10-3831, 10-3832, 10-3840, 10-3841, 10-3842, 10-3843, 10-3845, 10-3846. CanDo® Digi-Grip. XX-LIGHT: 10-3810; X-LIGHT: 10-3811; LIGHT: 10-3812; MEDIUM: 10-3813; HEAVY: 10-3814; X-HEAVY: 10-3815; XX-HEAVY: 10-3816; XXX-HEAVY: 10-3817. CanDo® Via Hand Exercisers. X-LIGHT: 10-0735; LIGHT: 10-0736; MEDIUM: 10-0737; HEAVY: 10-0738; X-HEAVY: 10-0739; SET: 10-0729, 10-0733, 10-0734. CanDo® Pro Hand Exercisers. X-LIGHT: 10-0835; LIGHT: 10-0836; MEDIUM: 10-0837; HEAVY: 10- 0838; X-HEAVY: 10-0839; SET: 10-0832, 10-0833, 10-0834. CanDo® VariGrip Hand Exercisers. X-LIGHT: 10-0540; LIGHT: 10-0541; MEDIUM: 10-0542; HEAVY: 10- 0543; X-HEAVY: 10-0544; SET: 10-0545, 10-0546, 10-0547. Big Grip Hand Exerciser. X-LIGHT: 10-0791; LIGHT: 10-0792; MEDIUM: 10-0793; HEAVY: 10-0794; SET: 10-0790. Graded pinch exerciser. X-LIGHT: 10-0841, 10-0841-10; LIGHT: 10-0842, 10-0842-10; MEDIUM: 10- 0843, 10-0843-10; HEAVY: 10-0844, 10-0844-10; X-HEAVY: 10-0845, 10-0845-10; SET: 10-0840, 10- 0846. CanDo® Digi-Squeeze Hand Exercisers. X-LIGHT: 10-1970, 10-1980, 10-1990; LIGHT: 10-1971, 10- 1981, 10-1991; MEDIUM: 10-1972, 10-1982, 10-1992; HEAVY: 10-1973, 10-1983, 10-1993; X-HEAVY: 10-1974, 10-1984, 10-1994; SET: 10-1975, 10-1976, 10-1985, 10-1986, 10-1995, 10-1996, 10-1920. CanDo® Digi-Extend n’ Squeeze® exerciser. X-LIGHT: 10-2270, 10-2280, 10-2290; LIGHT: 10-2271, 10- 2281, 10-2291; MEDIUM: 10-2272, 10-2282, 10-2292; HEAVY: 10-2273, 10-2283, 10-2293; X-HEAVY: 10-2274, 10-2284, 10-2294; SET: 10-2275, 10-2276, 10-2285, 10-2286, 10-2295, 10-2296. CanDo® Digi-Extend® finger extension exerciser. 10-0756, 10-0757, 10-0775. CanDo® rubber band hand exerciser, latex free. XX-LIGHT: 10-1850; X-LIGHT: 10-1851; LIGHT: 10- 1852; MEDIUM: 10-1853; HEAVY: 10-1854; SET: 10-1855, 10-1865, 10-1865-10, 10-1865-50, 10-1860, 10-1860-10, 10-1860-50. Latex. XX-LIGHT: 10-1820; X-LIGHT: 10-1821; LIGHT: 10-1822; MEDIUM: 10- 1823; HEAVY: 10-1824; SET: 10-1825, 10-0800, 10-0800-10, 10-0800-50, 10-1800, 10-1800-10, 10- 1800-50. Xtensor Hand Exerciser. 10-0960B, 10-0962, 10-0963, 10-0964-8. HandMaster Plus Hand Exercisers. 10-0784, 10-0785, 10-0786, 10-0787. CanDo® Fixed Hand Grip Exercisers. X-LIGHT: 10-1804; LIGHT: 10-1805; MEDIUM: 10-1806; HEAVY: 10-1807; X-HEAVY: 10-1808; SET: 10-1809; CanDo® web - finger flexion, extension and wrist exerciser. Látex. XX-LIGHT: 10-0850, 10-0860; XLIGHT: 10-0851, 10-0861; LIGHT: 10-0852, 10-0862; MEDIUM: 10-0853, 10-0863; HEAVY: 10-0854, 10- 0864; X-HEAVY: 10-0855, 10-0865; SET: 10-0856, 10-0857, 10-0859, 10-0855, 10-0866. Libre de Látex. XX-LIGHT: 10-0870, 10-0880; X-LIGHT: 10-0871, 10-0881; LIGHT: 10-0872, 10-0882; MEDIUM: 10- 0873, 10-0883; HEAVY: 10-0874, 10-0884; X-HEAVY: 10-0875, 10-0885; SET: 10-0876, 10-0886. CanDo® gel hand exercise balls. XX-LIGHT: 10-1490, 10-1890; X-LIGHT: 10-1491, 10-1891; LIGHT: 10- 1492, 10-1892; MEDIUM: 10-1493, 10-1893; HEAVY: 10-1494, 10-1894; X-HEAVY: 10-1495, 10-1895; SET: 10-1496, 10-1896. Thera-Band® gel balls. X-LIGHT: 10-1330, 10-1340; LIGHT: 10-1331, 10-1341; MEDIUM: 10-1332, 10- 1342; HEAVY: 10-1333, 10-1343; X-HEAVY: 10-1334, 10-1344. CanDo® memory foam ball exerciser. X-LIGHT: 10-0776, 10-0776-12; LIGHT: 10-0777, 10-0777-12; MEDIUM: 10-0778, 10-0778-12; SET: 10-0779, 10-0779-12. Foam ball exerciser. 10-0821, 10-0821-12, 10-0823, 10-0823-12. Bead ball. 10-2160. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “FINGER AND HAND EXERCISERS / EJERCITADORES DE DEDOS Y MANOS”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” | I
20221103398 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-24 | BATH SYSTEM | NTERILIZER | NO | EL USO PREVISTO DEL NTERILIZER N-BATH ES PROPORCIONAR UN MÉTODO EFICIENTE Y EFICAZ PARA ESTERILIZAR NITRÓGENO LÍQUIDO PARA SU USO EN UN ENTORNO DE FIV. | UNIDAD | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211275128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | NANO-COATED EARWAX PROTECTION FILTER FOR HEARING INSTRUMENTS - FILTRO NANO – REVESTIDO PARA PROTECCION DE AUDIFONOS CONTRA EL CERUMEN | NANOCARE, WIDEX. | NO | ES UN PRODUCTO DE WIDEX QUE PERMITE ATRAPAR LA CERA QUE GENERA NATURALMENTE EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, IMPIDIENDO QUE ESTAS PARTÍCULAS ENTRE EN LAS PARTES SENSIBLES DEL DISPOSITIVO Y LE CAUSEN ALGÚN DETERIORO. NANOCARE AYUDA A PROTEGER EL AUDÍFONO DEL POSIBLE DESGASTE Y MAL FUNCIONAMIENTO. FILTROS FACILMENTE APLICABLES Y CAMBIABLES, BIOCOMPATIBLES, GARANTIZANDO UN RENDIMIENTO ACÚSTICO TRANSPARENTE. | EMPAQUETE QUE CONTIENE 8 FILTROS CON SU GANCHO INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento. | N/A
20221108557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | SUPER PAP PEN / LAPIZ BLOQUEADOR DE LIQUIDOS | CANCER DIAGNOSTICS, INC | NO | EL SUPER PAP PEN ES MUY EFICAZ PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE INMUNOTINCIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE PEROXIDASA-ANTIPEROXIDASA (PAP), EL MÉTODO ABC, EL MÉTODO B-SA, EL MÉTODO DE INMUNOFLUORESCENCIA, EL MÉTODO ASD, EL MÉTODO DE ENZIMAS Y EL MÉTODO DE SECCIONES CONGELADAS. LA TENSIÓN SUPERFICIAL PROPORCIONADA POR EL CÍRCULO DIBUJADO CON EL LÁPIZ GARANTIZA QUE SOLO SE APLIQUE LA CANTIDAD DE SOLUCIÓN DE ANTICUERPO NECESARIA PARA UNA REACCIÓN SUFICIENTE. ESTABLE HASTA 129°C EN CALOR DE MICROONDAS. | UNIDAD / PAQUETE x 5 | SPR0905 / SPR0905-5 / SPM0928 / SPM0928-5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221108142 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | CHUPO BIBERON BOCA ANCHA 3-6 MESES Y ANCHA 6 MESES EN ADELANTE / CHUPO BIBERON BOCA ANCHA. | MUNCHI MAGICAL | NO | CHUPO BIBERON BOCA ANCHA 3-6 MESES: - Antes de cualquier uso, lave y esterilice por separado todas las piezas y séquelas completamente. - Para evitar filtraciones asegúrese de ajustar correctamente el chupo a la botella del biberón. - Puede ser esterilizado en agua a una temperatura maxima de 100°C en un recipiente para esterilizar, o lavado en maquina lavaplatos. - Utilice el cepillo para biberón Munchi Magical para lavar el chupo. - Asegurese de eliminar todos los residuos con la aguja de limpieza. - Revise antes y despues de cada uso. CHUPO BIBERON BOCA ANCHA 6 MESES EN ADELANTE: - Antes de cualquier uso, lave y esterilice por separado todas las piezas y séquelas completamente. - Puede ser esterilizado en agua a una temperatura maxima de 100°C en un recipiente para esterilizar, o lavado en maquina lavaplatos. - Utilice el cepillo para biberón Munchi Magical para lavar el chupo. - Asegurese de eliminar todos los residuos con la aguja de limpieza. - Revise antes y despues de cada uso | 1 UNIDAD, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221108152 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | SET DE CUBIERTOS Y CUCHARAS SENSITIVAS/ CUBIERTOS | MUNCHI MAGICAL | NO | Set de cubiertos - Antes y después de cada uso lave las cucharas secándolas completamente. - Siempre mezcle los alimentos para asegurar la distribución uniforme del calor, especialmente si se han calentado en microondas. - Compruebe siempre la temperatura antes de suministrar los alimentos al bebé. Cucharas sensitivas - Antes y después de cada uso lave las cucharas secándolas completamente. - Siempre mezcle los alimentos para asegurar la distribución uniforme el calor, especialmente si se han calentado en microondas. - Introduzca la cuchara en el alimento durante unos segundos, si cambia de color indica que la comida está muy caliente. - Compruebe siempre la temperatura antes de suministrar los alimentos al bebé. | 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 72 unidades. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221108252 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | ELEVADORES SANITARIOS | KAIYANG MEDICAL | NO | ELEVADOR SANITARIO QUE PERMITE AUMENTAR LA ALTURA SOBRE EL INODORO, CUENTA CON MECANISMO DE SUJECIÓN FRONTAL, GARANTIZA UN BLOQUEO SEGURO, FÁCIL Y EVITA QUE EL ASIENTO SE MUEVA DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL USUARIO. | INDIVIDUAL | KY880: Elevador sanitario KY881: Elevador sanitario con apoyabrazos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221087936 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | GENERADOR DE OXIGENO - O2TODERM / GENERADOR DE OXIGENO | O2TODERM | NO | Dispositivo de uso no médico, usado para revitalizar la piel mediante generación de oxígeno, ideal para tratamientos faciales en centros estéticos de belleza (spa), no es un dispositivo de soporte vital. Su uso ayuda a prevenir e envejecimiento prematuro protegiendo la piel de sustancias toxicas del ambiente externo. No genera enrojecimiento, no penetra la barrera epidérmica por lo que no es un tratamiento invasivo, ideal para todo tipo de piel. | UNIDAD | Modelo OTO003D(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES MEDICOS | N/A
20221107487 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | "ALMOHADITAS MULTIUSOS" | HIGIETEX, SUAVEX, AM PM, OLIMPICA, FARMATODO, BIONATURAL, ALKOSTO, ARO, EUROMAX, NATURAL FEELING, MEGATIENDAS, MERCACENTRO, SOTTILÉ, RECLINIC, DIVINA, PADS ESSENTIAL, ARCOIRIS, MEGALAB. | SI | " Retirar maquillaje Aplicación de medicamentos tópicos Limpieza de superficies Retirar esmalte de uñas" | " Paquete por 25 unidades,30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, 90 unidades, 100 unidades” | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005, el cual cita: “Dispositivo Médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia.". Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en acta No 1 de fecha 19 de enero de 2022, conceptua lo siguiente: “…CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos Pomos, Pomitos, Pads, Cuadritos, Ruedas, Rueditas y Rodajas de Algodón fabricado para uso en humanos, son considerados dispositivos médicos y por ende requieren de registro sanitario para su comercialización y uso.” Por lo anterior, el producto "ALMOHADITAS MULTIUSOS" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Nota: cuando realice la solicitud de registro sanitario deberá excluir en sus indicaciones y usos todo lo que no corresponda a la definición del artículo 2 del Decreto 4725 del 2005 mencionado anteriormente, excluir por ejemplo: Retirar maquillaje Limpieza de superficies, Retirar esmalte de uñas. | I
20221117573 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-06-30 | PAÑO DE MICROFIBRA/ PAÑO | SCOTCH-BRITE, 3M | NO | El Paño de Microfibra Scotch-Brite es una herramienta de limpieza muy eficiente. Su composición consiste en un tejido especial de microfibras bicomponente. Esta estructura lo hace ideal para la remoción de polvo, mugre, aceite y humedad. La construcción de microfibra bicomponente permita que el mismo paño pueda ser usado para limpiar grasa y agua, mientras que la forma del tejido permite una gran área superficial para almacenar el polvo, mugre, grasa y agua recogidos. Los materiales y la forma del tejido usados para fabricar este paño hacen que el producto no raye, haciéndolo perfecto para ser usado en la limpieza de superficies delicadas. Este paño puede ser usado tanto en seco como húmedo, con o sin productos químicos de limpieza. Usos y Aplicaciones El Paño de Microfibra Scotch Brite está diseñado para aplicaciones de remoción de polvo, aceite, grasas, agua y suciedad en general sobre superficies delicadas como acero inoxidable, cromo, esmalte, superficies pintadas, plásticos, espejos, ventanas, pantallas de computador, madera y mármol. Algunos ejemplos de su uso son: Remoción de huellas digitales de un vidrio. Remover el glaseado y sacar brillo de metales. Abrillantar muebles. Limpieza y brillado de bronce. Remoción de polvo. | Unidad | Scotch-Brite, 3M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | MATERIAL PLÁSTICO PARA CULTIVO CELULAR / PLATOS, FRASCOS, MATRACES,TUBOS Y ACCESORIOS PARA CULTIVO CELULAR | SIMPORT / SPL / EPPENDORF / BIO-SEEN / USA SCIENTIFIC / BIOLOGIX | NO | Todas las placas de cultivo celular se fabrican con polímeros ópticamente transparentes de alta calidad para microscopía, con diseño interno de tapa único para un intercambio de gases efectivo, tiene agarre externo para un mejor manejo, tienen excelente capacidad de apilamiento, cumple con las directrices de la USP (USP clase VI probado). Son no pirogénicos, no – citotóxico, DNasa / RNasa – libre y ADN humano – libre. Además, los platos de cultivo SPL Spheroid Dish está diseñado para cultivar y contar fácilmente el esferoide, tienen tapas fáciles de manejar, bordes de apilamiento ventilados y pequeñas cantidades de fundas ayudan a reducir el riesgo de accidentes y contaminación. Aplicaciones - Cultivos celulares - Cultivar y contar fácilmente el esferoide - Usos en microscopía confocal, microscopía de contraste de fase, imágenes de células vivas y micromanipulaciones. | Paquete x 50, Paquete x 300, Paquete x 500, Paquete x 100 y 200, Paquete x 1000. | SPL: 11035/ 11060/ 11090/ 11150/ 11151/ 20035/ 20060/ 20100/ 20101/ 20150/ 20151/ 30020/ 31024/ 32024/ 30048/ 31048/ 32048/ 30096/ 31096/ 32096/ 34096/ 34196/ 34296/ 37384/ 30196/ 30296/ 30396/ 30496/ 30006/ 31006/ 32006/ 30012/ 31012/ 32012/ 30024/ 31024/ 70025/ 70075/ 71175/ 70125/ 70175/ 72175/ USA SCIENTIFIC: CC7600-0220 / CC7600-0250/ CC7682-3340/ CC7682-3359/ CC7682- 3394/ CC7682-3614/ CC76824225/ CC7682-4815/ CC7682-4825/ CC76824875/ CC7682- 7506/ CC76827512/ CC7682-7524/ CC7682-7548/ CC7682-7596/ BIO-SEEN: SGB001/ SGB002/ SGB003/ SGB004/ SGB005/ SGB006/ SGB007/ SGB008/ SGB008-1/ SGB012/ SGB013/ SGB014/ SGB015-F/ SGB015-U / SGB015-V/ SGB015-1/ SGB017-T/ SGB017-L/ SGB017-Tri | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221107506 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | DISPOSABLE ROBOTIC TIPS 300µl CONDUCTIVE/ CONDUCTIVE TIPS 300 μl | RITTER | NO | “Las puntas robóticas se utilizan como accesorios de un sistema de prueba automatizado para estudios químicos, biológicos o de biología molecular. Las puntas robóticas están diseñadas para aplicaciones de manipulación de líquidos. Para poder utilizarlas, el sistema de prueba debe instruirse en las puntas robóticas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A tal efecto, debe garantizarse la compatibilidad de las puntas robóticas. La compatibilidad de los productos se ha determinado de manera independiente y no implica su patrocinio ni promoción. Ritter GmbH está a su entera disposición para asesorarle respecto a la compatibilidad. Solo el personal cualificado puede llevar a cabo el aprendizaje y la prueba de funcionamiento del sistema de prueba. Los productos se han diseñado para un solo uso. El procesamiento con fines de uso múltiple no garantiza la funcionalidad original del producto y debe considerarse un riesgo inaceptable.” | “96 pieces in a tray” | “Refencia: 49000-0000” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: los componentes y la composición del producto descritos en la presente certificación se relacionan acorde a la información aportada en la ficha técnica visualizada en el folio 8. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221108323 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | CAJA RETENEDORA | DENTOLINE | NO | Caja plástica especial para guardar retenedores, protectores bucales y/o bruxismo. Broche a presión para mayor seguridad y orificios superiores e inferiores que permiten mayor aireado y secado de la pieza. Fácil lavado y peso ligero muy bonita presentación en diversos colores y motivos. | En Blíster por unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221108475 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | AUTOSTAINER / SISTEMA AUTOMÁTICO DE TINCIÓN EN INMUNOHISTOQUIMICA | EPREDIA / SHANDON | NO | EL AUTOSTAINER ESTÁ DISEÑADO PARA REALIZAR INMUNOTINCIONES AUTOMATIZADAS ALTAMENTE CONSISTENTES, DE UNA MANERA QUE IMITA DE CERCA LOS MÉTODOS MANUALES UTILIZADOS EN LA MAYORÍA DE LOS LABORATORIOS. ESTO PERMITE LA FÁCIL TRANSFERENCIA DE MÉTODOS MANUALES ESTABLECIDOS A UN INSTRUMENTO AUTOMATIZADO, SIN CAMBIOS EN LOS REACTIVOS UTILIZADOS. NO REALIZA LECTURA. | UNIDAD | A80500004 / A80500008 / A80500010 / A80500004A / A80500008A / A80500001A / A805000010A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115877 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | MATERIAL PÁSTICO PARA LABORATORIO | EPPENDORF / USA SCIENTIFIC / BIOLOGIX / BIO-SEEN | NO | LOS RESERVORIOS MONOCANAL PS ESTÁN DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS: 10ML, 25 ML, 55 ML, 100 ML Y HASTA 400 ML DEPENDIENDO LA MARCA; ALGUNOS TIENEN DISEÑO DE FONDO EN FORMA DE V, LOS RESERVORIOS DE 12 CANALES DE PP SON DE DOBLE CARA: EL LADO DE 12 CANALES TIENE UNA CAPACIDAD DE 5ML POR CANAL; EL OTRO LADO (UN SOLO CANAL) TIENE UNA CAPACIDAD DE 50ML, Y ESTÁN DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE COLORES: TRANSPARENTE, AZUL, VERDE, ROSA Y AMARILLO, LOS RESERVORIOS EN PS SE ENVASAN INDIVIDUALMENTE (ESTÉRILES) Y PUEDEN SER RESERVORIOS ESTÉRILES Y CERTIFICADOS LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS DETECTABLES.; LOS RESERVORIOS DE PVC Y PP SE EMPAQUETAN A GRANEL (NO ESTÉRILES). ALGUNOS SE PUEDEN ESTERILIZAR Y OTRO NO, DEPENDE DEL MATERIAL. APLICACIONES DISPENSACIÓN DE REACTIVOS Y SOLUCIONES PARA DISPENSAR | Paquetes x 50 y 100, o por unidad. | BIOLOGIX: 25-10258/ 25-1202/ 25-0052/ 25-0051/ 25-1100/ EPPENDORF: 0030126556/ 5075754002/ 5075 751 917/ 5075 751 933/ 5075 751 950/ 5075 799 049/ 5075 799 081/ 5075 799 340/ 5075 799 103/ 5075 799 120/ 5075 799 162/ 5075 799 189/ 5075 799 421/ 5075 799 146/ 5075 799 260/ 0030 126 521/ 0030 126 505/ 0030 126 513/ 5075 751 364/ 0030 126 556/ USA SCIENTIFIC: 1930-1020/ 1930-2230/ 1930-2235/ 1930-2520/ 1930-2530/ 1930-2535/ 3823-3412/ 3823-3512/ 9173-4000/ BIO-SEEN: SGA027 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221116539 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-06-30 | CLEAN & SHINE DAILY FLOOR ENHANCER CONCENTRATE - 35H / LIMPIADOR Y SELLADOR DE PISOS CONCENTRADO PARA USO DIARIO CLEAN & SHINE. | 3M | NO | 3M™ Clean & Shine Daily Floor Enhancer #35A es un producto concentrado que se diluye y dispensa utilizando el dispensador de montaje en pared del sistema de control de flujo 3M™ o el dispensador portatil 3M™ Flow Control System Portable. 3M™ Clean & Shine Daily Floor Enhancer #35H es un producto concentrado que se diluye y dispensa utilizando el sistema de limpieza 3M™ Twist 'n Fill™. El uso o la dilución inadecuados pueden dar lugar a una disminución del desempeño del producto y pueden aumentar el riesgo de efectos sobre la salud. El limpiador Clean & Shine Daily Floor Enhancer listo para usar está diseñado para limpiar superficies de pisos duros. El uso diario puede reparar el rayado de la superficie y mejorar la apariencia visual, incluyendo la limpieza, el brillo y la distinción de la imagen (DOI) dependiendo del tipo y la condición del piso. Cuando se utiliza como parte del sistema de cuidado de suelo avanzado 3M™ en combinación con el 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad y 3M™ Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector, el pulido puede reducirse o eliminarse. | Botella de 0,5 galones - 4 botellas por caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante a lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que por la información suministrada, el producto en mención puede ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20221092350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-01 | TAFFIX®/SPRAY NASAL EN POLVO | TAFFIX® | SI | Está indicado para el uso como una barrera mecánica protectora contra virus dentro de la mucosa nasal.  El Taffix® se usa para bloquear virus dentro de la cavidad nasal, virus que podrían penetrar el sistema respiratorio y causar infección.  Para protegerse contra los virus en el aire, el Taffix® debe usarse antes de la exposición a un ambiente de alto riesgo donde los virus pueden estar en el aire, como un lugar público (por ejemplo, supermercados, farmacias, escuelas, club deportivo, vuelo, etc.) o encuentros con cualquier persona por fuera de los miembros aislados del hogar.  El Taffix está diseñado para uso intermitente: úselo cuando esté en áreas concurridas. No hay necesidad de usarlo en casa o donde no esté expuesto a otras personas que puedan infectarle a usted | Caja x 1 frasco que contiene 1 g de polvo, Caja x 1 frasco que contiene 0.7 g de polvo, caja x 4 frascos que contienen 1 g de polvo. | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la indicación de uso que se evidencia en la información allegada por el interesado, se concluye que el producto “TAFFIX®/SPRAY NASAL EN POLVO”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III (…)” | III
20221107548 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-01 | MICROPIPETAS HIPETTE/ MICROPIPETAS MANUALES | DLAB SCIENTIFIC | NO | NSTRUMENTO DE LABORATORIO EMPLEADO PARA ABSORBER Y TRANSFERIR PEQUEÑOS VOLÚMENES DE LÍQUIDOS Y PERMITIR SU MANEJO EN LAS DISTINTAS TÉCNICAS CIENTÍFICAS. | UNIDAD | N/A | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221116588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-01 | BAÑO MARÍA | BIOBASE | NO | EL BAÑO DE MARÍA ES UN EQUIPO COMPUESTO POR UN TANQUE LLENO DE AGUA CALIENTE PARA INCUBAR MUESTRAS POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO; EL EQUIPO SUELE USARSE PARA DIVERSAS PRÁCTICAS COMO LA FUSIÓN DE SUSTRATOS, CALENTAMIENTO DE REACTIVOS O INCUBACIÓN DE CULTIVOS CELULARES CON EL PROPÓSITO DE QUE SE PRODUZCAN A ALTAS TEMPERATURAS ALGUNAS REACCIONES QUÍMICAS. | UNIDAD | BK-HHS20, BK-HHS30, BK-HHS40, BK-HHS80 | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221107496 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-01 | DISPOSABLE ROBOTIC TIPS 1100 µl CONDUCTIVE/ CONDUCTIVE TIPS 1100 µl | RITTER | NO | “Las puntas robóticas se utilizan como accesorios de un sistema de prueba automatizado para estudios químicos, biológicos o de biología molecular. Las puntas robóticas están diseñadas para aplicaciones de manipulación de líquidos. Para poder utilizarlas, el sistema de prueba debe instruirse en las puntas robóticas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A tal efecto, debe garantizarse la compatibilidad de las puntas robóticas. La compatibilidad de los productos se ha determinado de manera independiente y no implica su patrocinio ni promoción. Ritter GmbH está a su entera disposición para asesorarle respecto a la compatibilidad. Solo el personal cualificado puede llevar a cabo el aprendizaje y la prueba de funcionamiento del sistema de prueba. Los productos se han diseñado para un solo uso. El procesamiento con fines de uso múltiple no garantiza la funcionalidad original delproducto y debe considerarse un riesgo inaceptable.” | “96 pieces in a tray” | “Referencia: 49001-0000” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Se relaciona en los componentes y la composición del producto descritos en la ficha técnica visualizada en los folios 8. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221057498 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | CIRCONIO MEDICO DD – BLOQUES DE CIRCONIO | DENTAL DIREKT | NO | Los DD Bio Z son piezas de fresado dental a base de dióxido de circonio para la fabricación de prótesis dentales. Cubo DD UNO® son piezas de fresado dental fabricadas a partir de dióxido de circonio para la fabricación de prótesis dentales. DD Bio ZX² son piezas de fresado dental a base de dióxido de zirconio para la fabricación de prótesis dentales. Cubo DDX²®son piezas de fresado dental fabricadas a partir de dióxido de circonio para la fabricación de prótesis dentales. | N/A | G513 DD Bio ZW iso 98H10 G526 DD Bio ZW iso 98H12 G505 DD Bio ZW iso 98H14 G527 DD Bio ZW iso 98H16 G506 DD Bio ZW iso 98H18 G507 DD Bio ZW iso 98H20 G553 DD Bio ZW iso 98H25 G 520.500.0 DD Bio ZW iso 98H10 G 522.500.0 DD Bio ZW iso 98H14 G 524.500.0 DD Bio ZW iso 98H18 G 525.500.0 DD Bio ZW iso 98H20 G 526.500.0 DD Bio ZW iso 98H25 G 520.800.0 DD Bio ZW iso 98H10 G 522.800.0 DD Bio ZW iso 98H14 G 524.800.0 DD Bio ZW iso 98H18 G 525.800.0 DD Bio ZW iso 98H20 G 526.800.0 DD Bio ZW iso 98H25 G 520.1000.0 DD Bio ZW iso 98H10 G 522.1000.0 DD Bio ZW iso 98H14 G 524.1000.0 DD Bio ZW iso 98H18 G 525.1000.0 DD Bio ZW iso 98H20 G 526.1000.0 DD Bio ZW iso 98H25 G 520.1333.0 DD Bio ZW iso 98H10 G 522.1333.0 DD Bio ZW iso 98H14 G 524.1333.0 DD Bio ZW iso 98H18 G 525.1333.0 DD Bio ZW iso 98H20 G 526.1333.0 DD Bio ZW iso 98H25 G 520.2000.0 DD Bio ZW iso 98H10 G 522.2000.0 DD Bio ZW iso 98H14 G 524.2000.0 DD Bio ZW iso 98H18 G 525.2000.0 DD Bio ZW iso 98H20 G 526.2000.0 DD Bio ZW iso 98H25 G520A10 DD Bio ZW iso 98H10 G522A10 DD Bio ZW iso 98H14 G524A10 DD Bio ZW iso 98H18 G525A10 DD Bio ZW iso 98H20 G526A10 DD Bio ZW iso 98H25 G520A20 DD Bio ZW iso 98H10 G522A20 DD Bio ZW iso 98H14 G524A20 DD Bio ZW iso 98H18 G525A20 DD Bio ZW iso 98H20 G526A20 DD Bio ZW iso 98H25 G520A30 DD Bio ZW iso 98H10 G522A30 DD Bio ZW iso 98H14 G524A30 DD Bio ZW iso 98H18 G525A30 DD Bio ZW iso 98H20 G526A30 DD Bio ZW iso 98H25 G520A350 DD Bio ZW iso 98H10 G522A350 DD Bio ZW iso 98H14 G524A350 DD Bio ZW iso 98H18 G525A350 DD Bio ZW iso 98H20 G526A350 DD Bio ZW iso 98H25 G520B10 DD Bio ZW iso 98H10 G522B10 DD Bio ZW iso 98H14 G524B10 DD Bio ZW iso 98H18 G525B10 DD Bio ZW iso 98H20 G526B10 DD Bio ZW iso 98H25 G520B20 DD Bio ZW iso 98H10 G522B20 DD Bio ZW iso 98H14 G524B20 DD Bio ZW iso 98H18 G525B20 DD Bio ZW iso 98H20 G526B20 DD Bio ZW iso 98H25 G520C10 DD Bio ZW iso 98H10 G522C10 DD Bio ZW iso 98H14 G524C10 DD Bio ZW iso 98H18 G525C10 DD Bio ZW iso 98H20 G526C10 DD Bio ZW iso 98H25 G520D20 DD Bio ZW iso 98H10 G522D20 DD Bio ZW iso 98H14 G524D20 DD Bio ZW iso 98H18 G525D20 DD Bio ZW iso 98H20 G526D20 DD Bio ZW iso 98H25 G 600 DD Bio ZS 20/19 G 603 DD Bio ZS 21/15 G601 DD Bio ZS 40/15 G 602 DD Bio ZS 40/19 G 604 DD Bio ZS 55/19 InLab G 604.1 DD Bio ZS 55/19 MCXL G 605 DD Bio ZS 65/25 G607 DD Bio ZS 85/40 G590 DD Bio ZX² 98H10 G591 DD Bio ZX² 98H12 G592 DD Bio ZX² 98H14 G593 DD Bio ZX² 98H16 G594 DD Bio ZX² 98H18 G595 DD Bio ZX² 98H20 G596 DD Bio ZX² 98H25 G 590.001.0 Luz DD Bio ZX² 98H10 G 592.001.0 Luz DD Bio ZX² 98H14 G 594.001.0 Luz DD Bio ZX² 98H18 G 595.001.0 Luz DD Bio ZX² 98H20 G 596.001.0 Luz DD Bio ZX² 98H25 G 590.002.0 DD Bio ZX² 98H10 medio G 592.002.0 DD Bio ZX² 98H14 medio G 594.002.0 DD Bio ZX² 98H18 medio G 595.002.0 DD Bio ZX² 98H20 medio G 596.002.0 DD Bio ZX² 98H25 medio G 590.003.0 DD Bio ZX² 98H10 intenso G 592.003.0 DD Bio ZX² 98H14 intenso G 594.003.0 DD Bio ZX² 98H18 intenso G 595.003.0 DD Bio ZX² 98H20 intenso G 596.003.0 DD Bio ZX² 98H25 intenso G 590.004.0 DD Bio ZX² 98H10 bajo cromático G 592.004.0 DD Bio ZX² 98H14 bajo cromático G 594.004.0 DD Bio ZX² 98H18 bajo cromático G 595.004.0 DD Bio ZX² 98H20 bajo cromático G 596.004.0 DD Bio ZX² 98H25 bajo cromático G 590.005.0 DD Bio ZX² 98H10 alto cromático G 592.005.0 DD Bio ZX² 98H14 alto cromático G 594.005.0 DD Bio ZX² 98H18 alto cromático G 595.005.0 DD Bio ZX² 98H20 alto cromático G 596.005.0 DD Bio ZX² 98H25 alto cromático G 590.012.0 DD Bio ZX² 98H10 col. A1 G 592.012.0 DD Bio ZX² 98H14 col. A1 G 594.012.0 DD Bio ZX² 98H18 col. A1 G 595.012.0 DD Bio ZX² 98H20 col. A1 G 596.012.0 DD Bio ZX² 98H25 col. A1 G 590.006.0 DD Bio ZX² 98H10 col. A2 G 592.006.0 DD Bio ZX² 98H14 col. A2 G 594.006.0 DD Bio ZX² 98H18 col. A2 G 595.006.0 DD Bio ZX² 98H20 col. A2 G 596.006.0 DD Bio ZX² 98H25 col. A2 G 590.007.0 DD Bio ZX² 98H10 col. A3 G 592.007.0 DD Bio ZX² 98H14 col. A3 G 594.007.0 DD Bio ZX² 98H18 col. A3 G 595.007.0 DD Bio ZX² 98H20 col. A3 G 596.007.0 DD Bio ZX² 98H25 col. A3 G 590.008.0 DD Bio ZX² 98H10 col. A3,5 G 592.008.0 DD Bio ZX² 98H14 col. A3,5 G 594.008.0 DD Bio ZX² 98H18 col. A3,5 G 595.008.0 DD Bio ZX² 98H20 col. A3,5 G 596.008.0 DD Bio ZX² 98H25 col. A3,5 G 590.013.0 DD Bio ZX² 98H10 col. A4 G 592.013.0 DD Bio ZX² 98H14 col. A4 G 594.013.0 DD Bio ZX² 98H18 col. A4 G 595.013.0 DD Bio ZX² 98H20 col. A4 G 596.013.0 DD Bio ZX² 98H25 col. A4 G 590.014.0 DD Bio ZX² 98H10 col. B1 G 592.014.0 DD Bio ZX² 98H14 col. B1 G 594.014.0 DD Bio ZX² 98H18 col. B1 G 595.014.0 DD Bio ZX² 98H20 col. B1 G 596.014.0 DD Bio ZX² 98H25 col. B1 G 590.009.0 DD Bio ZX² 98H10 col. B2 G 592.009.0 DD Bio ZX² 98H14 col. B2 G 594.009.0 DD Bio ZX² 98H18 col. B2 G 595.009.0 DD Bio ZX² 98H20 col. B2 G 596.009.0 DD Bio ZX² 98H25 col. B2 G 590.015.0 DD Bio ZX² 98H10 col. B3 G 592.015.0 DD Bio ZX² 98H14 col. B3 G 594.015.0 DD Bio ZX² 98H18 col. B3 G 595.015.0 DD Bio ZX² 98H20 col. B3 G 596.015.0 DD Bio ZX² 98H25 col. B3 G 590.016.0 DD Bio ZX² 98H10 col. B4 G 592.016.0 DD Bio ZX² 98H14 col. B4 G 594.016.0 DD Bio ZX² 98H18 col. B4 G 595.016.0 DD Bio ZX² 98H20 col. B4 G 596.016.0 DD Bio ZX² 98H25 col. B4 G 590.017.0 DD Bio ZX² 98H10 col. C1 G 592.017.0 DD Bio ZX² 98H14 col. C1 G 594.017.0 DD Bio ZX² 98H18 col. C1 G 595.017.0 DD Bio ZX² 98H20 col. C1 G 596.017.0 DD Bio ZX² 98H25 col. C1 G 590.010.0 DD Bio ZX² 98H10 col. C2 G 592.010.0 DD Bio ZX² 98H14 col. C2 G 594.010.0 DD Bio ZX² 98H18 col. C2 G 595.010.0 DD Bio ZX² 98H20 col. C2 G 596.010.0 DD Bio ZX² 98H25 col. C2 G 590.018.0 DD Bio ZX² 98H10 col. C3 G 592.018.0 DD Bio ZX² 98H14 col. C3 G 594.018.0 DD Bio ZX² 98H18 col. C3 G 595.018.0 DD Bio ZX² 98H20 col. C3 G 596.018.0 DD Bio ZX² 98H25 col. C3 G 590.019.0 DD Bio ZX² 98H10 col. C4 G 592.019.0 DD Bio ZX² 98H14 col. C4 G 594.019.0 DD Bio ZX² 98H18 col. C4 G 595.019.0 DD Bio ZX² 98H20 col. C4 G 596.019.0 DD Bio ZX² 98H25 col. C4 G 590.020.0 DD Bio ZX² 98H10 col. D2 G 592.020.0 DD Bio ZX² 98H14 col. D2 G 594.020.0 DD Bio ZX² 98H18 col. D2 G 595.020.0 DD Bio ZX² 98H20 col. D2 G 596.020.0 DD Bio ZX² 98H25 col. D2 G 590.011.0 DD Bio ZX² 98H10 col. D3 G 592.011.0 DD Bio ZX² 98H14 col. D3 G 594.011.0 DD Bio ZX² 98H18 col. D3 G 595.011.0 DD Bio ZX² 98H20 col. D3 G 596.011.0 DD Bio ZX² 98H25 col. D3 G 590.021.0 DD Bio ZX² 98H10 col. D4 G 592.021.0 DD Bio ZX² 98H14 col. D4 G 594.021.0 DD Bio ZX² 98H18 col. D4 G 595.021.0 DD Bio ZX² 98H20 col. D4 G 596.021.0 DD Bio ZX² 98H25 col. D4 G610 DD Bio ZX² 20/19 G 611 DD Bio ZX² 40/19 G 612.1 DD Bio ZX² 55/19 MCXL G613 DD Bio ZX² 65/25 G820 DD Cube ONE®98H10 G822 DD Cube ONE®98H14 G824 DD Cube ONE®98H18 G825 DD Cube ONE®98H20 G826 DD Cube ONE®98H25 G832017 DD Cube ONE®Bleach ML 98H14 G834017 DD Cube ONE®Bleach ML 98H18 G836017 DD Cube ONE®Bleach ML 98H22 G837017 DD Cube ONE® Bleach ML 98H25 G832007 DD Cube ONE®ML 98H14 A1 G834007 DD Cube ONE®ML 98H18 A1 G836007 DD Cube ONE®ML 98H22 A1 G837007 DD Cube ONE®ML 98H25 A1 G832001 DD Cube ONE®ML 98H14 A2 G834001 DD Cube ONE®ML 98H18 A2 G836001 DD Cube ONE®ML 98H22 A2 G837001 DD Cube ONE®ML 98H25 A2 G832002 DD Cube ONE®ML 98H14 A3 G834002 DD Cube ONE®ML 98H18 A3 G836002 DD Cube ONE®ML 98H22 A3 G837002 DD Cube ONE®ML 98H25 A3 G832003 DD Cube ONE®ML 98H14 A3,5 G834003 DD Cube ONE®ML 98H18 A3,5 G836003 DD Cube ONE®ML 98H22 A3,5 G837003 DD Cube ONE®ML 98H25 A3,5 G832009 DD Cube ONE®ML 98H14 A4 G834009 DD Cube ONE®ML 98H18 A4 G836009 DD Cube ONE®ML 98H22 A4 G837009 DD Cube ONE®ML 98H25 A4 G832008 DD Cube ONE®ML 98H14 B1 G834008 DD Cube ONE®ML 98H18 B1 G836008 DD Cube ONE®ML 98H22 B1 G837008 DD Cube ONE®ML 98H25 B1 G832004 DD Cube ONE®ML 98H14 B2 G834004 DD Cube ONE®ML 98H18 B2 G836004 DD Cube ONE®ML 98H22 B2 G837004 DD Cube ONE®ML 98H25 B2 G832010 DD Cube ONE®ML 98H14 B3 G834010 DD Cube ONE®ML 98H18 B3 G836010 DD Cube ONE®ML 98H22 B3 G837010 DD Cube ONE®ML 98H25 B3 G832011 DD Cube ONE®ML 98H14 B4 G834011 DD Cube ONE®ML 98H18 B4 G836011 DD Cube ONE®ML 98H22 B4 G837011 DD Cube ONE®ML 98H25 B4 G832012 DD Cube ONE®ML 98H14 C1 G834012 DD Cube ONE®ML 98H18 C1 G836012 DD Cube ONE®ML 98H22 C1 G837012 DD Cube ONE®ML 98H25 C1 G832005 DD Cube ONE®ML 98H14 C2 G834005 DD Cube ONE®ML 98H18 C2 G836005 DD Cube ONE®ML 98H22 C2 G837005 DD Cube ONE®ML 98H25 C2 G832013 DD Cube ONE®ML 98H14 C3 G834013 DD Cube ONE®ML 98H18 C3 G836013 DD Cube ONE®ML 98H22 C3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221108141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | BIBERÓN BOCA ANCHA | MUNCHI MAGICAL | NO | - Antes de cualquier uso, lave y esterilice por separado todas las piezas y séquelas completamente. - Utilice el cepillo para biberón Munchi Magical para lavar el interior de la botella y chupo. - Asegúrese de eliminar todos los residuos del chupo con la aguja de limpieza. - Puede ser esterilizado en agua a una temperatura máxima de 100°C en un recipiente diseñado para esterilizar, o lavado en máquina lavaplatos. - Revise antes y después de cada uso | 1 UNIDAD, 3 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221103437 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | Hisopos 4N6FLOQSwabs™ | COPAN | NO | La línea de productos 4N6FLOQSwabs™Genetics está indicada para la toma y el transporte de muestras destinadas a la detección y al análisis de ADN humano para aplicaciones genéticas, tales como pruebas de identificación personal y análisis de muestras para pruebas de paternidad. No está indicado para uso diagnóstico | 100 unidades por caja paquete 6 de cajas por 100 unidades paquete 10 de cajas por 100 unidades | -4N6FLOQSwabs™ Genetics/ REF: 4520CS01 -4N6FLOQSwabs™ Genetics/ REF: 4520CA -4N6FLOQSwabs™ Genetics/ REF: 4103CS01 -4N6FLOQSwabs™ Genetics/ REF: 4508C -4N6FLOQSwabs™ Genetics con Active Drying System/ REF: 4504C -4N6FLOQSwabs™ Genetics con Active Drying System/ REF: 40U022D | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221117657 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | Fully Autoclavable Pipettors/ Micropipeta Digital | SCILOGEX | NO | Equipo utilizado en laboratorios quimicos para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas. Las aplicaciones son: - Medición - Dosificación - Transferencia de liquidos | N/A | Ref: 714510049999 SuperPette Pipeta Autoclavable de 0.5-10ul. Ref: 714510059999 SuperPette Pipeta Autoclavable de 2-20ul. Ref: 714510099999 SuperPette Pipeta Autoclavable de 20-200ul. Ref: 714510149999 SuperPette Pipeta Autoclavable de 100-1000ul.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221103842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | NovaSeq™ 6000 System - Sistema NovaSeq™ 6000 / Sistema de secuenciación | Illumina | NO | El sistema de secuenciación NovaSeq™ 6000 de Illumina® incluye una tecnología de secuenciación y una productividad flexibles en una plataforma a escala de producción con la eficacia y la rentabilidad de un sistema de sobremesa. El sistema NovaSeq 6000 se amplía a la secuenciación a niveles de producción con datos de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones. Es un sistema de doble celda de flujo con una amplia variedad de resultados. Secuencie una celda de flujo o dos celdas de flujo con longitudes de lectura diferentes al mismo tiempo. Mezcle y empareje cuatro tipos de celdas de flujo y diferentes longitudes de lectura. Una celda flujos de tramas genera grupos con espacios muy limitados. El reducido espacio entre los nanopocillos aumenta la densidad de grupos y la obtención de datos. El NovaSeq™ 6000 mezcla los reactivos ExAmp con la biblioteca, amplifica la biblioteca y realiza la generación de grupos para optimizar el flujo de trabajo de la secuenciación. El NovaSeq 6000 utiliza una cámara con tecnología de adquisición de imágenes bidireccional para adquirir imágenes rápidamente de la celda de flujo en dos canales de color al mismo tiempo. El flujo de trabajo de secuenciación está integrado en BaseSpace Sequence Hub, el entorno informático de genómica de Illumina para la colaboración, el almacenamiento y análisis de datos. Conforme avanza el experimento, los archivos de resultados se envían al entorno en tiempo real. | Un equipo de mesa con ordenador portátil con adaptador de CA, cables y accesorios | 20013850 - NovaSeq 6000 System / Sistema NovaSeq 6000 NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, ESTA CERTIFICACIÓN AMPARA EL EQUIPO “NovaSeq™ 6000 System - Sistema NovaSeq™ 6000 / Sistema de secuenciación”, Y EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “The intended use is Research Use Only (RUO).” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221108174 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | VASO DE ENTRENAMIENTO 6 MESES EN ADELANTE A 12 MESES EN ADELANTE/ VASO DE ENTRENAMIENTO | MUNCHI MAGICAL | NO | VASO DE ENTRENAMIENTO 6 MESES EN ADELANTE Antes de cualquier uso, lave y esterilice por separado todas las piezas y séquelas completamente. Utilice el cepillo para biberón Munchi Magical para lavar el interior de la botella y la boquilla. Puede ser esterilizado en agua a una temperatura máxima de 100°C en un recipiente para esterilizar, o lavado en maquina lavaplatos. Revise antes y después de cada uso. VASO DE ENTRENAMIENTO 12 MESES EN ADELANTE Antes de cualquier uso, lave y esterilice por separado todas las piezas y séquelas completamente. Utilice el cepillo para biberón Munchi Magical para lavar el interior de la botella y la boquilla. Puede ser esterilizado en agua a una temperatura máxima de 100°C en un recipiente para esterilizar, o lavado en maquina lavaplatos. Revise antes y después de cada uso. VASO DE ENTRENAMIENTO CON MANIJAS Antes de cualquier uso, lave y esterilice por separado todas las piezas y séquelas completamente. Utilice el cepillo para biberón Munchi Magical para lavar el interior de la botella y la boquilla. Puede ser esterilizado en agua a una temperatura máxima de 100°C en un recipiente para esterilizar, o lavado en maquina lavaplatos. | 1 UNIDAD, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221103495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | AGUA DESTILADA / Agua desionizada / Agua purificada | Progedent | NO | Indicado en usos industriales y/o laboratorios que requieran este grado de agua para sus procesos. El agua destilada es esencial para los procesos adecuados de desinfección y esterilización, se debe colocar en el equipo la cantidad requerida e iniciar el proceso. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221108162 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | SET DE MANICURE CORTAÚÑAS – LIMA – TIJERAS | MUNCHI MAGICAL | NO | - Antes de cualquier uso lave por separado cada accesorio y séquelo completamente. - Para cualquiera de los accesorios sostenga firmemente el dedo del bebé y use de manera convencional. - Cerciórese de no cortar demasiado cerca de la piel del bebé. - Cuando el producto no esté siento utilizado, mantenga los accesorios dentro del estuche protector. - Revise antes y después de cada uso.I2953 | 1 UNIDAD, 3 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221109254 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | MASCARILLA O TAPABOCAS DESECHABLE DE USO GENERAL INDUSTRIAL (NO MEDICO) | FAST MODA - CONSTRUCTOR - YOI - EKONO | NO | Uso industrial (no medico) para uso en áreas de procesamiento de alimentos. Por favor preste atención a las instrucciones de uso para que pueda usar el producto de manera adecuada, si el respirador se daña cámbielo por uno nuevo. El fabricante se niega a aceptar la responsabilidad por los daños causados por mal uso y se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se compruebe defectuoso. Por favor, abandone el lugar inmediatamente si se siente mareado, con dolor o sensación de dificultad para respirar Reemplace y deseche el respirador si se daña. | 50 PCS/CAJA, 40 cajas/cartón - 2000 pcs/Cartón | TAP N – U+014, TAP N – U+015, TAP N – U+032, TAP N – U+046, TAP A – AZUL, TAP A – NEGRO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221118590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | ANALOGOS MARCA MIS IMPLANTS/ ANALOGOS | MIS IMPLANTS | NO | EL ANALOGO ES PARA USO EN LABORATORIOS SIMULA LA COLOCACION DE IMPLANTE/PILAR EN EL MODELO DE MANDIBULADURANTE LA FUNDICION DE PROTESIS. SOLO PARA USO EN LABORATORIOS DENTALES | UNIDAD | (Referencias y/o modelos del producto) ADJUNTO LAS SIGUIENETES REFERENCIAS: EW-MAN10 Model implant analog for ext. hex., WP ED-MAN10 Model implant analog for ext. hex., SP EN-MAN10 Model implant analog for ext. hex., NP EN-RSM10 Implant analog ext. hex., NP MD-MAS10A Model analog screw MM-MAN40 CONNECT Ø4, model analog MM-MAN57 CONNECT Ø5.7, model analog MM-RSM41 CONNECT Ø4, analog MM-RSM57 CONNECT Ø5.7, analog MM-LOA40 LOCKiT analog Ø4 mm, NP/SP MM-LOA50 LOCKiT analog Ø5 mm, WP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221102097 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | GeneTitan™ Instrument / Instrumento GeneTitan™ | GeneTitan™, Affymetrix. | NO | El instrumento GeneTitan™ automatiza el procesamiento de arreglos desde la hibridación de objetivos hasta la generación de datos al combinar un horno de hibridación, procesamiento de fluidos y un dispositivo de imágenes de última generación en un solo instrumento. El dispositivo de imágenes del instrumento GeneTitan™ MC utiliza una lámpara de xenón externa de alta intensidad y filtros de emisión y excitación duales para capturar imágenes de placas de matriz para su uso en estudios de expresión, genotipado y microbioma. El Instrumento GeneTitan™ es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS 00-0372 GeneTitan™ Multi-Channel Instrument System (110V) 00-0373 GeneTitan™ Multi-Channel Instrument System (220V) 00-0356 GeneTitan™ Instrument 00-0370 GeneTitan™ MC Imaging Device NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, ESTA CERTIFICACIÓN AMPARA EL EQUIPO “GeneTitan™ Instrument / Instrumento GeneTitan™; Marca: GeneTitan™, Affymetrix”, Y EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “El Instrumento GeneTitan™ es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | N/A
20221102518 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | BANDAS Y TUBOS PARA EJERCICIO | CANDO®, GO BAND®, SUP-R BAND®, VAL-U-BAND®, REP BAND®, THERA-BAND®, SUP-R TUBING®, VAL-U-TUBING®. | NO | Bandas para ejercicio de látex y/o libre de látex codificadas por colores de diferentes niveles de resistencia y medidas, cuenta con gran variedad de aplicaciones, pueden ser utilizadas en ejercicios de fuerza y equilibrio, son ideales para fitness y acondicionamiento de la parte superior e inferior del cuerpo o entrenamiento atlético, ligeras y de fácil transporte por lo cual pueden ser utilizadas en diversos lugares. La banda para ejercicio en forma de bucle de diferentes niveles de intensidad codificados por colores es ideal para entrenamiento atlético en gimnasio o el hogar. Tubos para ejercicio de látex y/o libre de látex, codificados por colores de acuerdo con el nivel de resistencia, ideales para fitness y entrenamiento deportivo permitiendo trabajar simultáneamente la parte superior e inferior del cuerpo y ayudando a la tonificación muscular, ligeros y de fácil transporte por lo cual pueden ser utilizadas en diversos lugares. | Individual de diferentes colores y longitudes (1 a 100 yardas; 1 a 100 metros); Set (1 a 10 unidades); Kit (1 a 10 unidades); Rack, Bolsa (1 a 100 unidades); Rollo (por metro); Caja dispensadora. | VAL-U-BAND®, REP BAND®, VAL-U-TUBING®, SUP-R TUBING® XX-LIGHT: pear (pera); X-LIGHT: peach (melocotón); LIGHT: Orange (naranja); MEDIUM: lime (lima); HEAVY: blueberry (arándano); XHEAVY: plum (ciruela); XX-HEAVY: mushroom (champiñón); XXX-HEAVY: pineapple (piña). CANDO®, SUP-R BAND®, THERA-BAND®, GOBAND® XX-LIGHT: tan (canela); X-LIGHT: yellow (amarillo); LIGHT: red (rojo); MEDIUM: Green (verde); HEAVY: blue (Azul); X-HEAVY: black (negro); XX-HEAVY: silver (gris); XXX-HEAVY: Gold (Oro)." Bandas elásticas Val-u-Band® Berry Colors® exercise band. XX-LIGHT: 10-6210, 10-6220, 10-6230, 10-6260, 10-6270; X-LIGHT: 10-6211, 10-6221, 10-6231, 10-6261, 10-6271; LIGHT: 10-6212, 10-6222, 10-6232, 10-6262, 10-6272; MEDIUM: 10-6213, 10-6223, 10-6233, 10-6263, 10-6273; HEAVY: 10-6214, 10-6224, 10-6234, 10-6264, 10-6274; X-HEAVY: 10-6215, 10-6225, 10-6235, 10-6265, 10-6275; XX-HEAVY: 10-6216, 10- 6226, 10-6236, 10-6266, 10-6276; XXX-HEAVY: 10-6217, 10-6227, 10-6237, 10-6267, 10-6277; SET: 10- 6218, 10-6228, 10-6238, 10-6278; SETW: 10-6219, 10-6229, 10-6239, 10-6279. Val-u-Band® Berry Colors® Látex-Free Exercise Band. XX-LIGHT: 10-6110, 10-6120, 10-6130, 10- 6160, 10-6170; X-LIGHT: 10-6111, 10-6121, 10-6131, 10-6161, 10-6171; LIGHT: 10-6112, 10-6122, 10- 6132, 10-6162, 10-6172; MEDIUM: 10-6113, 10-6123, 10-6133, 10-6163, 10-6173; HEAVY: 10-6114, 10- 6124, 10-6134, 10-6164, 10-6174; X-HEAVY: 10-6115, 10-6125, 10-6135, 10-6165, 10-6175; XX-HEAVY: 10-6116, 10-6126, 10-6136, 10-6166, 10-6176; XXX-HEAVY: 10-6117, 10-6127, 10-6137, 10-6167, 10- 6177; SET: 10-6118, 10-6128, 10-6138, 10-6168, 10-6178; SETW: 10-6119, 10-6129, 10-6139, 10-6169, 10-6179. REP Band® látex-free exercise band. X-LIGHT: 10-1074, 10-1089, 10-1910; LIGHT: 10-1075, 10-1090, 10-1911; MEDIUM: 10-1076, 10-1091, 10-1912; HEAVY: 10-1077, 10-1092, 10-1913; X-HEAVY: 10- 1078, 10-1093, 10-1914; SET: 10-1079, 10-1095, 10-1915; SETW: 10-5478, 10-5479, 10-5480, 10-5481, 10-5482, 10-5483, 10-5484, 10-5485, 10-5488, 10-5104, 10-5105, 10-5106, 10-5111, 10-5120, 10-5121. CanDo® Preferred Colors® exercise band. XX-LIGHT: 10-5180, 10-5190, 10-5200, 10-5210, 10-5220, 10-5240, 10-5270, 10-5490, 10-6450; X-LIGHT: 10-5181, 10-5191, 10-5201, 10-5211, 10-5221, 10-5241, 10-5271, 10-5491, 10-6451; LIGHT: 10-5182, 10-5192, 10-5202, 10-5212, 10-5222, 10-5242, 10-5272, 10-5492, 10-6452; MEDIUM: 10-5183, 10-5193, 10-5203, 10-5213, 10-5223, 10-5243, 10-5273, 10-5493, 10-6453; HEAVY: 10-5184, 10-5194, 10-5204, 10-5214, 10-5224, 10-5244, 10-5274, 10-5494, 10-6454; X-HEAVY: 10-5185, 10-5195, 10-5205, 10-5215, 10-5225, 10-5245, 10-5275, 10-5495, 10-6455; XXHEAVY: 10-5186, 10-5196, 10-5206, 10-5216, 10-5226, 10-5246, 10-5276, 10-5496, 10-6456; XXXHEAVY: 10-5187, 10-5197, 10-5207, 10-5217, 10-5227, 10-5247, 10-5277, 10-5497, 10-6457; SET: 10- 5198, 10-5208, 10-5248; SETW: 10-5189, 10-5199, 10-5209, 10-5219, 10-5229, 10-5249, 10-5279, 10- 5499, 10-6459. CanDo® exercise band - PEP® pack. LIGHT: 10-5280; MEDIUM: 10-5282; HEAVY: 10-5284. CanDo® Preferred Colors® látex-free exercise band. XX-LIGHT: 10-5600, 10-5610, 10-5620, 10-5630, 10-5640, 10-5650, 10-5690, 10-5740, 10-5750; X-LIGHT: 10-5601, 10-5611, 10-5621, 10-5631, 10-5641, 10-5651, 10-5691, 10-5741, 10-5751; LIGHT: 10-5602, 10-5612, 10-5622, 10-5632, 10-5642, 10-5652, 10-5692, 10-5742, 10-5752; MEDIUM: 10-5603, 10-5613, 10-5623, 10-5633, 10-5643, 10-5653, 10-5693, 10-5743, 10-5753; HEAVY: 10-5604, 10-5614, 10-5624, 10-5634, 10-5644, 10-5654, 10-5694, 10-5744, 10-5754; X-HEAVY: 10-5605, 10-5615, 10-5625, 10-5635, 10-5645, 10-5655, 10-5695, 10-5745, 10-5755; XX-HEAVY: 10-5606, 10-5616, 10-5626, 10-5636, 10-5646, 10-5656, 10-5696, 10-5746, 10-5756; XXX HEAVY: 10-5607, 10-5617, 10-5627, 10-5637, 10-5647, 10-5657, 10-5697, 10-5747, 10-5757; SET: 10- 5608, 10-5618, 10-5628, 10-5638, 10-5648, 10-5658, 10-5698, 10-5748, 10-5758; SETW: 10-5609, 10- 5619, 10-5629, 10-5639, 10-5649, 10-5659, 10-5699, 10-5749, 10-5759. CanDo® ajustable exercise bands. X-LIGHT: 10-3201, 10-3201-10; LIGHT: 10-3202, 10-3202-10; MEDIUM: 10-3203, 10-3203-10; HEAVY: 10-3204, 10-3204-10; X-HEAVY: 10-3205, 10-3205-10; SET: 10-3230, 10-3231, 10-3232, 10-3233, 10-3234. CanDo® adjustable band accessories with D-ring. SET: 10-3220, 10-3220-10, 10-3220-50, 10-3221, 10-3222, 10-3230. Thera-Band® exercise loops. X-LIGHT: 10-1931, 10-1941, 10-1951; LIGHT: 10-1932, 10-1942, 10- 1952; MEDIUM: 10-1933, 10-1943, 10-1953; HEAVY: 10-1934, 10-1944, 10-1954. AccuForce™ Preferred Colors® exercise band. X-LIGHT: 10-5901, 10-5911, 10-5921, 10-5941; LIGHT: 10-5902, 10-5912, 10-5922, 10-5942; MEDIUM: 10-5903, 10-5913, 10-5923, 10-5943; HEAVY: 10-5904, 10-5914, 10-5924, 10-5944; X-HEAVY: 10-5905, 10-5915, 10-5925, 10-5945; SET: 10-5908, 10- 5918, 10-5928, 10-5948; SETW: 10-5929, 10-5949. CanDo® Multi-Grip Band Exerciser. XX-LIGHT: 10-6600, 10-6600-24, 10-6610; X-LIGHT: 10-6601, 10- 6601-24, 10-6611; LIGHT: 10-6602, 10-6602-24, 10-6612; MEDIUM: 10-6603, 10-6603-24, 10-6613; HEAVY: 10-6604, 10-6604-24, 10-6614; X-HEAVY: 10-6605, 10-6605-24, 10-6615; XX-HEAVY: 10-6606, 10-6606-24, 10-6616; XXX-HEAVY: 10-6607, 10-6607-24, 10-6617; SET: 10-6608, 10-6608-24, 10-6618. CanDo® Band Intensity Loop. XX-LIGHT: 10-6630; X-LIGHT: 10-6631; LIGHT: 10-6632; MEDIUM: 10- 6633; HEAVY: 10-6634; X-HEAVY: 10-6635; XX-HEAVY: 10-6636; XXX-HEAVY: 10-6637. Power Systems Strength Band. X-LIGHT: 75-0022; LIGHT: 75-0023; MEDIUM: 75-0024; HEAVY: 75- 0025; X-HEAVY: 75-0026; XX-HEAVY: 75-0027; XXX-HEAVY: 75-0028. Exercise Band and Tubing Handles and Anchors. REF: 10-5300, 10-5300-10, 10-5300-50, 10-5310, 10-5310-10, 10-5310-50, 10-5320, 10-5320-10, 10-5320-50, 10-5325, 10-5325-10, 10-5325-50, 10-5330, 10-5330-10, 10-5330-50, 10-5334, 10-5336, 10-5336-10, 10-5336-50, 10-5340, 10-5340-10, 10-5340-50, 10-5347, 10-5347-10, 10-5347-50, 10-5356, 10-5356-10, 10-5356-50, 10-5360, 10-5360-10, 10-5365, 10- 5365-10, 10-5370, 10-5370-10, 10-5375, 10-5375-10, 10-5450, 10-5450-10, 10-5450-50 Exercise Band and Tubing Exercise Stations. REF: 10-5070, 10-5071, 10-5088, 10-5089, 10-5090, 10- 5090S, 10-5090Z, 10-5091, 10-5091CAR, 10-5092, 10-5093, 10-5094, 10-5095, 10-5096, 10-5097, 10- 5098, 10-5099, 10-5109BS, 10-5109BZ, 10-5109DS, 10-5109DZ, 10-5109S, 10-5109Z, 30-5050, 30- 5051, 30-5052, 30-5070, 10-1570, 10-1571, 10-1572, 10-1573. DartBand. Ref: 10-6650, 10-6651, 10-6652, 10-6653, 10-6660, 10-6661 Accessory tubing with connectors. REF: 10-1577, 10-1578, 10-1579, 10-1580, 10-1581, 10-1582, 10- 1583, 10-1584, 10-1585, 10-1586, 10-1587, 10-1588, 10-1590, 10-1591, 10-1592. CanDo Go-Band Low Powder Exercise Band. XX-LIGHT: 10-6410, 10-6420, 10-6430, 10-6440, 10- 6470, 10-6510, 10-6520, 10-6530, 10-6540, 10-6570; X-LIGHT: 10-6411, 10-6421, 10-6431, 10-6441, 10- 6471, 10-6511, 10-6521, 10-6531, 10-6541, 10-6571; LIGHT: 10-6412, 10-6422, 10-6432, 10-6442, 10- 6472, 10-6512, 10-6522, 10-6532, 10-6542, 10-6572; MEDIUM: 10-6413, 10-6423, 10-6433, 10-6443, 10- 6473, 10-6513, 10-6523, 10-6533, 10-6543, 10-6573; HEAVY: 10-6414, 10-6424, 10-6434, 10-6444, 10- 6474, 10-6514, 10-6524, 10-6534, 10-6544, 10-6574; X-HEAVY: 10-6415, 10-6425, 10-6435, 10-6445, 10-6475, 10-6515, 10-6525, 10-6535, 10-6545, 10-6575; XX-HEAVY: 10-6416, 10-6426, 10-6436, 10- 6446, 10-6476, 10-6516, 10-6526, 10-6536, 10-6546, 10-6576; XXX-HEAVY: 10-6417, 10-6427, 10-6437, 10-6447, 10-6477, 10-6517, 10-6527, 10-6537, 10-6547, 10-6577; SET: 10-6418, 10-6428, 10-6438, 10- 6448, 10-6478, 10-6518, 10-6528, 10-6538, 10-6548, 10-6578; SETW: 10-6419, 10-6429, 10-6439, 10- 6449, 10-6479, 10-6519, 10-6529, 10-6539, 10-6549, 10-6579. Tubos elásticos. Val-u-Tubing® Berry Colors® exercise tubing. Tubo elástico de látex: XX-LIGHT: 10-4810, 10-4820; XLIGHT: 10-4811, 10-4821; LIGHT: 10-4812, 10-4822; MEDIUM: 10-4813, 10-4823; HEAVY: 10-4814, 10- 4824; X-HEAVY: 10-4815, 10-4825; XX-HEAVY: 10-4816, 10-4826; XXX-HEAVY: 10-4817, 10-4827; SET: 10-4818, 10-4828. Val-u-Tubing® Berry Colors® latex-free exercise tubing. Tubo elástico libre de látex: XX-LIGHT: 10- 4830, 10-4840; X-LIGHT: 10-4831, 10-4841; LIGHT: 10-4832, 10-4842; MEDIUM: 10-4833, 10-4843; HEAVY: 10-4834, 10-4844; X-HEAVY: 10-4835, 10-4845; XX-HEAVY: 10-4836, 10-4846; XXX-HEAVY: 10-4837, 10-4847; SET: 10-4838, 10-4848. REP Band® latex-free exercise tubing. Tubo elástico libre de látex: X-LIGHT: 10-5675, 10-5670; LIGHT: 10-5676, 10-5671; MEDIUM: 10-5672, 10-5677; HEAVY: 10-5673, 10-5678; X-HEAVY: 10-5674, 10-5679; SET: 10-5668, 10-5669. CanDo® Tubing-with-Handles™. XX-LIGHT: 10-5540, 10-5550, 10-5560, 10-5820; X-LIGHT: 10-5541, 10-5551, 10-5561, 10-5821; LIGHT: 10-5542, 10-5552, 10-5562, 10-5822; MEDIUM: 10-5543, 10-5553, 10-5563, 10-5823; HEAVY: 10-5544, 10-5554, 10-5564, 10-5824; X-HEAVY: 10-5545, 10-5555, 10-5565, 10-5825; XX-HEAVY: 10-5546, 10-5556, 10-5566, 10-5826; SET: 10-5549, 10-5559, 10-5569, 10-5829. CanDo® BowTie™ exerciser. XX-LIGHT: 10-5570, 10-5580, 10-5590,10-5830; X-LIGHT: 10-5571, 10- 5581, 10-5591,10-5831; LIGHT: 10-5572, 10-5582, 10-5592,10-5832; MEDIUM: 10-5573, 10-5583, 10- 5593,10-5833; HEAVY: 10-5574, 10-5584, 10-5594,10-5834; X-HEAVY: 10-5575, 10-5585, 10-5595,10- 5835; XX-HEAVY: 10-5576, 10-5586, 10-5596,10-5836; SET: 10-5579, 10-5589, 10-5599,10-5839. CanDo® tubing with cuffs exerciser. XX-LIGHT: 10-5760; X-LIGHT: 10-5761; LIGHT: 10-5762; MEDIUM: 10-5763; HEAVY: 10-5764; X-HEAVY: 10-5765; XX-HEAVY: 10-5766; XXX-HEAVY: 10-5767; SET: 10-5769. CanDo® Preferred Colors® latex-free exercise tubing. XX-LIGHT: 10-5710, 10-5720; X-LIGHT: 10- 5711, 10-5721; LIGHT: 10-5712, 10-5722; MEDIUM: 10-5713, 10-5723; HEAVY: 10-5714, 10-5724; XHEAVY: 10-5715, 10-5725; XX-HEAVY: 10-5716, 10-5726; XXX-HEAVY: 10-5717, 10-5727; SET: 10- 5719, 10-5729. CanDo® exercise tubing - PEP® packs. LIGHT: 10-5687; MEDIUM: 10-5688; HEAVY: 10-5689. Sup-R Tubing® Preferred Colors® latex-free exercise tubing. XX-LIGHT: 10-5860, 10-5870; X-LIGHT: 10-5861, 10-5871; LIGHT: 10-5862, 10-5872; MEDIUM: 10-5863, 10-5873; HEAVY: 10-5864, 10-5874; XHEAVY: 10-5865, 10-5875; XX-HEAVY: 10-5866, 10-5876; XXX-HEAVY: 10-5867, 10-5877; SET: 10- 5869, 10-5879, 10-5880, 10-5882, 10-5884. CanDo® Preferred Colors® exercise tubing. XX-LIGHT: 10-5510, 10-5520; X-LIGHT: 10-5511, 10- 5521; LIGHT: 10-5512, 10-5522; MEDIUM: 10-5513, 10-5523; HEAVY: 10-5514, 10-5524; X-HEAVY: 10- 5515, 10-5525; XX-HEAVY: 10-5516, 10-5526; XXX-HEAVY: 10-5517, 10-5527; SET: 10-5519, 10-5529. CanDo® tubing - PEP® packs. LIGHT: 10-5380; MEDIUM: 10-5382; HEAVY: 10-5384. Retail packs - 5-foot pieces. LIGHT: 10-1327; MEDIUM: 10-1328. Thera-Band® exercise tubing. XX-LIGHT: 10-1310, 10-1320; X-LIGHT: 10-1311, 10-1321; LIGHT: 10- 1312, 10-1322; MEDIUM: 10-1313, 10-1323; HEAVY: 10-1314, 10-1324; X-HEAVY: 10-1315, 10-1325; XX-HEAVY: 10-1316, 10-1326; SET: 10-1068, 10-1069. CanDo® Bungee Cord Exerciser System. XX-LIGHT: 10-5800, 10-5810; X-LIGHT: 10-5801, 10-5811; LIGHT: 10-5802, 10-5812; MEDIUM: 10-5803, 10-5813; HEAVY: 10-5805, 10-5815; XX-HEAVY: 10-5806, 10-5816; XXX-HEAVY: 10-5807, 10-5817; SET: 10-5809, 10-5819. CanDo Go-Tubing Low Powder Exercise Tubing. XX-LIGHT: 10-4910, 10-4920, 10-4930, 10-4940; XLIGHT: 10-4911, 10-4921, 10-4931, 10-4941; LIGHT: 10-4912, 10-4922, 10-4932, 10-4942; MEDIUM: 10- 4913, 10-4923, 10-4933, 10-4943; HEAVY: 10-4914, 10-4924, 10-4934, 10-4944; XX-HEAVY: 10-4915, 10-4925, 10-4935, 10-4945; XX-HEAVY: 10-4916, 10-4926, 10-4936, 10-4946; XXX-HEAVY: 10-4917, 10-4927, 10-4937, 10-4947; SET: 10-4918, 10-4928, 10-4938, 10-4948 CanDo Tubing Shoulder Pulley Exercisers. X-LIGHT: 10-5040, 10-5060; LIGHT: 10-5041, 10-5061; MEDIUM: 10-5042, 10-5062; HEAVY: 10-5043, 10-5063; X-HEAVY: 10-5044, 10-5064; SET: 10-5048, 10-5068. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221103561 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-06 | SANICUBE / Q20 y R35 | SANICUBE Q20 Y SANICUBE R35 | NO | Sanicube es el sistema de desinfección que rocía un potente desinfectante a base de peroxido de hidrogeno altamente eficaz contra gérmenes, hongos y bacterias, tanto como en superficies como en suspensión neumática, esparciendo en el medio ambiente microparticulas invisibles capaces de penetrar incluso en lugares menos accesibles. La máquina satura completamente el medio ambiente en poco tiempo, la niebla transporta el biocida incluso en zonas de difícil acceso, solucionando así también los fallos en los sistemas de desinfección comunes, entrando en contacto con el 100% del entorno a desinfectar. Cuando la niebla desaparece, las sustancias activas reaccionan matando patógenos presentes. El tiempo de espera recomendado después de la desinfección es de solo 15 minutos. Todo el proceso se puede realizar de forma manual o vía APP en smartphones y revisar gestión de actividades en la nube. Puedes planificar y visualizar en tiempo real las acciones realizadas, generando automáticamente un documento electrónico, para cada tratamiento llevado a cabo, inmediatamente disponible en la nube y consultable desde teléfonos inteligentes o de forma remota. El sistema entrega un informe de desinfección exitosa, produciendo una declaración imprimible. | N/A | Sanicube presenta dos modelos que son el sanicube Q20 y modelo sanicube modelo R35 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221079667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-07 | ENZYMEX L7- DETERGENTE ENZIMATICO NEUTRO | ENZYMEX L7 | NO | DESTINADO PARA SER UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTAL | BIDON DE 5 L BIDON DE 10 L BIDON DE 20 L BIDON DE 200 L | 1024415 1024420 1024422 1024421 1024489 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221127947 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | DETOXDINA - DETERGENTE PARA RESTAURACIÓN DE INSTRUMENTAL Y ACERO INOXIDABLE | DETOXDINA | NO | ELIMINA EL ÓXIDO Y LAS MANCHAS DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE EN 15 MINUTOS. SU USO RUTINARIO MEJORARÁ LA VIDA ÚTIL Y LA EFICIENCIA DE INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE, LO QUE AYUDARÁ A AFLOJAR LAS ARTICULACIONES RÍGIDAS Y LOS BLOQUEOS, AUMENTANDO EL BRILLO Y LA ESTÉTICA DEL INSTRUMENTAL Y LAS SUPERFICIES A TRATAR. COMO SOLUCIÓN ÁCIDA SUAVE, DETOXDINA ES SEGURO PARA USAR EN INSTRUMENTOS DELICADOS, ASÍ COMO EN LOS DIVERSOS ACCESORIOS DE ENDOSCOPIOS Y MICROSCOPIOS E INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS, NO ES RECOMENDADO PARA SU USO EN INSTRUMENTOS CROMADOS, PLATEADOS O EN BRONCE. | FRASCO Y GARRAFA EN PEAD O PET POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 mL - 5 y 20 Litros. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221127963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | LIMPIADOR DE PUNTA ELECTROBISTURI/ CLEANING PAD | M&H CARE | NO | UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS PUNTAS DE LOS ELECTROBISTURÍ. | 1 UNIDAD / PLASTIC BAG | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221100929 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | Infinium HTS/LCG Assay Starter Kit - Kit de Inicio de Ensayo Infinium HTS/LCG / Kit de Hardware para Genotipado | Illumina. | NO | Los kits de hardware Infinium están diseñados para ayudar a los nuevos clientes de Infinium que desean realizar el genotipado con el flujo de trabajo de Infinium. Estos kits de inicio incluyen hardware clave y componentes accesorios necesarios para procesar múltiples muestras de microarrays BeadChip en paralelo. Los paquetes de opciones están convenientemente organizados según el tipo de ensayo y el tamaño de los lotes, por lo que la expansión es simple y directa. Para tamaños de lote más altos, compre múltiplos de los paquetes de inicio disponibles. Para ejecutar microarrays BeadChip a partir de dos ensayos diferentes, se deben comprar placas de vidrio, cámaras de flujo adicionales y espaciadores de cámaras de flujo, además de un kit de inicio HTS o HD. El Kit de Inicio Infinium Ensayos HTS/LCG viene con equipo auxiliar para respaldar el procesamiento automático o manual de los ensayos Infinium, incluidos accesorios, software, instalación, capacitación y una garantía de 1 año. | Un equipo de mesa con ordenador portátil con adaptador de CA, cables y accesorio | 20028874 - Infinium HTS/LCG Assay Starter Kit 110V 8 BeadChip Batches - Kit de Inicio de Ensayo Infinium HTS/LCG 110V 8 Lotes de Chip de Cuentas. 20028875 - Infinium HTS/LCG Assay Starter Kit 220V 8 BeadChip Batches - Kit de Inicio de Ensayo Infinium HTS/LCG 220V 8 Lotes de Chip de Cuentas 20028876 - Infinium HTS/LCG Assay Starter Kit 110V 24 BeadChip Batches - Kit de Inicio de Ensayo Infinium HTS/LCG 110V 24 Lotes de Chip de Cuentas. 20028877 - Infinium HTS/LCG Assay Starter Kit 220V 24 BeadChip Batches - Kit de Inicio de Ensayo Infinium HTS/LCG 220V 24 Lotes de Chip de Cuentas”. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Research Use Only (RUO) / Not for use in Diagnostic Procedures”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221123079 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | CAPIOX HOLDER/ Gancho Soporte | CAPIOX, TERUMO | NO | Este producto es un soporte para dispositivos desechables utilizados en circuitos sanguíneos para circulación extracorpórea. | Caja por unidad | XX*CXH18R XX*XH032 XX*CXH15 XX*CXH25F X*CXH05R XX*CXH05 XX*CXH05AD XX*CXH05AR XX*CXH05EL XX*XH05 XX*XH071 XX*XH081 XX*XH041 XX*XH051 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221108653 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | HOJAS DE PRUEBA BOWIE-DICK 00130LF/ BOWIE-DICK TEST | 3M, COMPLY. | NO | Descripción: Indicador Químico para la verificación del funcionamiento de los esterilizadores a vapor con bomba de vacío. Producto impregnado con químico, que al cambiar de color prueba si la eliminación de aire dentro de la cámara de vapor, fue efectiva. El cambio químico tiene la finalidad de comprobar el perfecto funcionamiento de la bomba de vacío en cámaras de esterilización y eficiencia en la remoción de aire en la cámara de esterilización a vapor de 134oC (273oF) asistidos al vacío. Características y Beneficios: - Indicador químico, sensible al vapor, recomendado para verificar la eficiencia de la remoción del aire en los esterilizadores con bomba de vacío - Las hojas de prueba Bowie-Dick son hojas impresas con una tinta indicadora, libre de plomo, en un patrón diagonal. Esta tinta indicadora cambia de un color amarillo a un color café/negro uniforme lo que indica una adecuada remoción del aire - El indicador presenta una confirmación visual de un vacío adecuado, ausencia de filtraciones significativas de aire y una adecuada calidad del vapor durante el ciclo de prueba del esterilizador vacío. - Una remoción inadecuada del aire se presenta como un área más clara generalmente en la parte central - Esta prueba está indicada para ser usada dentro de un paquete de prueba Bowie-Dick estándar según las recomendaciones AAMI1. Cumple con las especificaciones de un indicador químico clase 22. Precauciones y advertencias - No use esta prueba para monitorear los equipos de esterilización con vapor por gravedad, calor seco, óxido de etileno o cualquier otro proceso de esterilización a baja temperatura - Para armar el paquete reto use toallas en algodón 100%, limpias, pero no planchadas - Si utilizó la secadora para secar las toallas, deje ambientar las toallas por 2 – 3 horas en el ambiente de la central de esterilización antes de usarlas. | 50 unidades x caja plegadiza, 5 cajas en caja corrugada. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221084772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | GUANTE NITRILSAFE EXAMINACIÓN | BLUESAIL | NO | GUANTE DE PROTECCIÓN MANUAL, CERTIFICADO, FABRICADO EN CAUCHO NITRILO BUTADIENO DE 4 O MÁS MILÉSIMAS. MATERIAL ELASTICO, LIBRE DE POLVO, OFRECE ADECUADA PROTECCIÓN, FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN Y PERMEABILIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, GRASAS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA SALUD DEL TRABAJADOR. APLICACIONES DEL GUANTE NITRIL SAFE EXAMINACIÓN PROCESOS QUÍMICOS DE BAJAS Y MEDIAS CONCENTRACIONES, DERIVADOS PETROQUÍMICOS. AUTOMÓVIL (LIMPIEZA Y LAVADO DE EQUIPOS, MANIPULACIÓN DE SOLVENTES) CONSTRUCCIÓN (CEMENTOS PLÁSTICOS O AGUAS ESTANCADAS). RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECOGIDA DE RESIDUOS, APTO PARA RIESGO DE CONTACTO A VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) INDUSTRIA EN GENERAL. PROCESAMIENTOS QUÍMICOS. INDUSTRIA DE PROCESOS ALIMENTICIOS (LIMPIEZA, LAVADO, CONTACTO Y TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS). PRODUCTO NO ESTERIL. PRODUCTO DE UN SOLO USO ES CERTIFICADO POR EL FABRICANTE PARA COMERCIALIZACIÓN DE USO INDUSTRIAL NO ESTA DISEÑADO PARA USO DIRECTO COMO BARRERA PROTECTORA PRIMARIA CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS NO ES SUMERGIBLE NO SON PARA PROTECCIÓN MANUAL CONTRA CORTES O IMPACTOS NO ES UN PRODUCTO IMPORTADO PARA USOS O COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR MEDICO, HOSPITALIARIO O FARMACEUTICOS | CAJA POR 100 UNIDADES | TALLAS: S, M, L | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221102082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-11 | ION TORRENT™ GENEXUS™ PURIFICATION SYSTEM/SISTEMA DE PURIFICACION GENEXUS™ | GENEXUS™, ION TORRENT, THERMO FISHER SCIENTIFIC. | NO | EL SISTEMA DE PURIFICACION ION TORRENT™ GENEXUS™ ES UN SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGS) QUE INTEGRA LA PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS, LA PREPARACIÓN DE PLANTILLAS Y LA SECUENCIACIÓN EN UNA EJECUCIÓN AUTOMATIZADA. EL SISTEMA DE PURIFICACION ION TORRENT™ GENEXUS™ ES DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN. NO DEBE UTILIZARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO. | CAJA, UNIDAD | SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A47148 Genexus™ Purification System A47646 Ion Torrent™ Genexus™ Purification System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: EL SECUENCIADOR INTEGRADO ION TORRENT™ GENEXUS™ ES DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN. NO DEBE UTILIZARSE EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO | N/A
20221109926 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-13 | ELECTRODO DE CLORURO. | MINDRAY | NO | El electrodo de cloruro se utiliza para la determinación cuantitativa in vitro de la concentración de Cl en suero, plasma y orina humanos. Su objetivo es servir para diagnosticar y controlar el efecto terapéutico de la hipercloremia y la hipocloremia, así como ayudar a diagnosticar las enfermedades renales | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE CLORURO, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO DE CLORURO es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO DE CLORURO no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo (ANALIZADOR QUIMICO MINDRAY) al cual hace mención en la documentación aportada. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el ministerio de salud y protección social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la comisión revisora de la sala especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro del invima. | N/A
20221126173 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-13 | DUMMIE DE TUBO | OTTOBOCK | NO | Dummie de tubo para la fabricación de sockets interiores formados al vacío. | Unidad | 99B83=* DUMMIE DE TUBO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido esta referencia deberá ser incluida en el registro sanitario de la prótesis de miembro superior en la que se indica el uso de este repuesto, solicitando a través de una Modificación Automática al registro de “prótesis de miembro superior” la Adición de estas referencias. | N/A
20221118834 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | “MATERIAL PLÁSTICO PARA LABORATORIO/ TUBOS PLÁSTICOS DIFERENTES USOS” | SIMPORT / BIO-SEEN / BIOLOGIX / BIO-SEEN /. | SI | “Los tubos están disponibles en diferentes tamaños: 12x 60, 12 × 75, 13x75, 13x78, 13 × 100, 12x100mm, 15x100mm, 16x100mm, 16x102mm, 16x150mm y 40x20 mm., y por lo cual su volumen también puede variar, pueden tener fondo cónico o cónico. Pueden o no tener graduaciones internas o externas. Los tubos plásticos se utilizan ampliamente y se mencionan en varios protocolos de laboratorio. Depende la marca y la referencia, pueden incluir tapas, las cuales están hechas de material PE y de diferente color, azul, rojo, verde, naranja, gris, transparente, rosa. Los tubos plástico para cultivo también se fabrican en poliestireno o polipropileno. También son ideales para usar en bacteriología, RIA, coagulación y otros procedimientos de laboratorio de rutina. Los tubos de polipropileno son translúcidos y soportarán más de 3000 x g durante la centrifugación. También aceptarán los ácidos, solventes y álcalis más comunes a temperatura ambiente. Son casi irrompibles y pueden esterilizarse a 120 °C. Los tubos de poliestireno son Transparentes y soportarán velocidades de centrifugación de hasta 1400 x g. Aplicaciones • Almacenamiento de diferentes soluciones o muestras • Recolección de muestras • Cultivo de microorganismos • Embalaje médico.” | “Paquetes x 25, x 500, por 1000, por 250, Caja x 2000 / por unidad.” | “SIMPORT: T400-3 / T400-3 (B, G, O, Y) / T400-3 (A, AAM, AB, AG, AO, AY), T400-4 / t400-4V / T400-7 / T400-10 / T400-4A / T400-4AV / T400-7A / T400-10A / T400-3S / T400AS / T410 / T410- 1 / T400-2 / T400-3 / T500-1T / T500-2T / T500-3T / T500-4T / T500-500 4AT / T500-5T / T500NOS / T500BOS / T500GOS / T500LOS / T500OOS / T500ROS / T500YOS / T500WOS / T552-5ATTP / T552-7AT / T550-10AT / T550-10ATPR / T552- 10ATTP / T552-12ATTP / T552- 30AT / T550W / T550WOS / T552W / T552-7W* / T552-30W* / t400-3 / t400-3 (B, G, O ,Y ) / T400-3A / T400-3AAM / T400-3AB / T400-3AG / T400-3AO / T400-3AY / SPL: 400510 / 400511 / 400520 / 400521 / 400530 / 400531 / 401015 / 50221 / BIOLOGIX : 12-1275/ 12-2275 / 12-1300 / 12-1299 / 12- BIO-SEEN: SGC001 / SGC002 / SGC003 / SGC004 / SGC005 / SGC006 / SGC006-1 / SGC007/” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "MATERIAL PLÁSTICO PARA LABORATORIO/ TUBOS PLÁSTICOS DIFERENTES USOS" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Adicionalmente para el caso de los tubos de recolección de muestras, se informa lo conceptuado en el Acta No. 6 del año 2005 emitida por la Sala Especializada de Dispositivo Médicos y Otras tecnologías hoy denominada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico que cita: “3.3. Doctor Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, mediante consecutivo 500-3810-15, solicita se emita concepto, en el sentido de establecer si el producto “Tubos para recolección de sangre tapa roja con y sin gel”, es considerado Dispositivo médico. Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los productos “Tubos para recolección de sangre tapa roja con y sin gel”, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005,son considerados dispositivos médicos clase de riesgo I, de acuerdo con el artículo 7 regla 1. Todos los establecimientos importadores o fabricantes de este tipo de dispositivos médicos, contarán con un plazo de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta, para la obtención del respectivo registro sanitario.” | I
20221115233 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | CLEAN & SHINE DAILY FLOOR ENHANCER CONCENTRATE - 35H / LIMPIADOR Y SELLADOR DE PISOS CONCENTRADO PARA USO DIARIO CLEAN & SHINE | 3M | NO | 3M™ Clean & Shine Daily Floor Enhancer #35A es un producto concentrado que se diluye y dispensa utilizando el dispensador de montaje en pared del sistema de control de flujo 3M™ o el dispensador portatil 3M™ Flow Control System Portable. 3M™ Clean & Shine Daily Floor Enhancer #35H es un producto concentrado que se diluye y dispensa utilizando el sistema de limpieza 3M™ Twist 'n Fill™. El uso o la dilución inadecuados pueden dar lugar a una disminución del desempeño del producto y pueden aumentar el riesgo de efectos sobre la salud. El limpiador Clean & Shine Daily Floor Enhancer listo para usar está diseñado para limpiar superficies de pisos duros. El uso diario puede reparar el rayado de la superficie y mejorar la apariencia visual, incluyendo la limpieza, el brillo y la distinción de la imagen (DOI) dependiendo del tipo y la condición del piso. Cuando se utiliza como parte del sistema de cuidado de suelo avanzado 3M™ en combinación con el 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad y 3M™ Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector, el pulido puede reducirse o eliminarse. Aplicaciones • Superficies de suelo duro recubiertos o sin recubrir incluyendo mármol, travertino, pizarra, piedra caliza, cerámica / porcelana, terrazo, concreto, baldosas de composición de vinilo, hoja de vinilo, baldosa de vinilo de lujo, caucho, linóleo • Usar con lavadora automática • Usar con trapeador y cubo • Usar con una mopa plana | Botella de 0,5 galones - 4 botellas por caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, | N/A
20221097583 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | SOFTWARE DEEPSARS/ SOFTWARE - SISTEMA INFORMÁTICO DE APRENDIZAJE PROFUNDO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | DEEPSARS | SI | “INDICACIONES Y USOS: El software “DeepSARS: Sistema de aprendizaje profundo automático para la identificación temprana y seguimiento de pacientes con riesgo de síndrome de distrés respiratorio agudo”, es un sistema informático de aprendizaje profundo. Su propósito es brindar una detección temprana y seguimiento de pacientes con Covid-19 y otras infecciones respiratorias agudas mediante el análisis de imágenes diagnósticas. La historia clínica del paciente, así como sus respectivos exámenes anonimizados de tomografías computarizadas (CT) y rayos X (RX) son los insumos con los que opera el sistema. DeepSARS tiene un total de seis módulos informáticos que permiten: 1) Administrar roles profesionales e instituciones. 2) Registrar información, historia y evolución clínica de los pacientes. 3) Visualizar imágenes médicas relacionadas con cada paciente. 4) Resumir el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial respecto a cada secuencia y población de entrenamiento. 5) Información actualizada de la evolución epidemiológica del Covid19 a nivel regional y nacional. 6) Tener un soporte técnico y radiológico en línea. | SOPORTE LÓGICO - SOFTWARE | DEEPSARS” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado los folios 45 al 47, donde se evidencia que el Software realiza una predicción sobre el diagnóstico de patologías asociadas al paciente, se concluye que el producto SOFTWARE DEEPSARS - SOFTWARE - SISTEMA INFORMÁTICO DE APRENDIZAJE PROFUNDO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON COVID-19 Y OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS – Marca: DEEPSARS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” (Subrayado fuera de texto)” | IIb
20221108146 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | CHUPO ENTRETENCIÓN ANATÓMICO / ORTODÓNTICO/ CHUPO ENTRETENCIÓN | CHUPO MUNCHI MAGICAL | NO | - Antes de cualquier uso, lave y esterilice en agua hirviendo durante al menos cinco (5) minutos, deje enfriar y sacuda para retirar los excesos de agua en el interior del chupo. - Cuando el producto no esté siendo utilizado, mantenga el chupo cubierto con la tapa protectora. - Revise antes y después de cada uso. - Puede ser esterilizado en agua a una temperatura máxima de 100°C en un recipiente diseñado para esterilizar, o lavado en máquina lavaplatos | 1 UNIDAD, 2 UNIDADES, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115840 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | SISTEMAS DE PIPETEO PARA MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS / PIPETAS AUTOMÁTICAS, PIPETEADORES, PIPETAS SEROLÓGICAS Y PIPETAS PATEUR | SIMPORT / SPL / EPPENDORF / BIO-SEEN / USA SCIENTIFIC / BIOLOGIX | NO | Las pipetas mecánicas o pipetas automáticas son las pipetas de volumen ajustable ideales para todas sus necesidades básicas de pipeteo. Están disponibles los tipos de canal único y de 8 canales. Las pipetas serológicas marca Bio-Seen están hechas de polietileno, las pipetas no se rompen y están disponibles volúmenes de 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml y 10 ml, pueden ser no estéril, esterilizada con EO o esterilizada con radiación gamma disponible, están disponibles envuelto individualmente (estéril) o en paquete a granel (no estéril). Este tipo de pipetas tiene los siguientes usos: - Pipeteo de líquidos - Pipeteo normal e inverso - Eliminación de sobrenadantes - Mezcla de muestras - Llenado de placas, geles y tubos de reacción - Preparación de diluciones, cultivo celular, ELISA, qPCR, genotipado de ratones, análisis de sangre, análisis de FACS, cribato, extracción de fase, etc. | Unidad, Set x 3 unidades, Paquete x 40 y 50, Paquetes 100, Paquete x 150, Paquete 200 y 500, Caja x 400 , Paquete x 500. | BIOLOGIX 01-2101 / 01-2122 / 01-2155 / 01-2102 / 01-2104/ 01-2110/ 01-2801/ 01-2805/ 01- 2830/ 01-2115/ 01-2411/ 01-2421/ 01-2431/ 01-2441/ 01-2201/ 01-2211 USAS SICENTIFIC 7103-1110/7103-2210/ 7104-2521/ 7104-1221/ 7105-2521/ 7105-1211/ 7121-2121/ 7108-3530/ 7112-3530/ 7166-0010 / 7166- 0010 / 1071-0810 / 1070-1210/ 1057- 1010/ 1072-0510/ 1072-5410/ 1075-0110/ 4736-8025 EPPENDORF: 3123000012/ / 3123000020/ 3123000039/ 3123000047/ 3123000055/ 3123000063/ 3123000071 / 3123000080/ 3123000098/ 3123000101/ 3123000144/ 3123000217/ 3123000225/ 3123000233/ 3123000241/ 3123000250/ 3123000268/ 3123000276/ 3123000284/ 3123000292 / 3123000306/ 3123000349/ 3124000016/ 3124000024/ 3124000032/ 3124000040/ 3124000059/ 3124000067/ 3124000075/ 3124000083/ 3124000091/ 3124000105/ 3124000113/ 3124000121/ 3125000010/ 3125000028/ 3125000036/ 3125000044/ 3125000052/ 3125000060/ 3125000079/ 3125000087/ 3125000095/ 3125000109/ 3125000214/ 3125000222/ 3123000900/ 3123000918/ 3123000926/ 4924000010/ 4924000029/ 4924000037/ 4924000045/ 4924000053/ 4924000061/ 4924000070/ 4924000088/ 4924000096/ 4924000100/ 4924000118/ 4924000215/ 4924000215/ 4924000231/ 4924000240/ 4924000258/ 4924000266/ 4924000266/ 4924000282/ 4924000290/ 4924000304/ 4924000312/ 4925000014/ 4925000022/ 4925000030/ 4925000049/ 4925000057, 4925000065/ 4925000073/ 4925000081/ 4925000090/ 4925000103/ 4925000111/ 4925000120/ 4925000138/ 4925000146/ 4925000154/ 4925000162/ 4925000170/ 4926000018/ 4926000026/ 4926000034/ 4926000042/ 4926000050/ 4926000069/ 4924000908/ 4924000916/ 4924000924/ 4861000708/ 4861000710/ 4861000716/ 4861000720/ 4861000724/ 4861000732/ 4861000736/ 4861000740/ 4861000759/ 4861000767/ 4861000783/ 4861000805/ 4861000821/ 4861000775/ 4861000791/ 4861000813/ 4861000830/ 4861000778/ 4861000792/ 4861000779/ 4861000793/ 4861000816/ 4861000833/ 4861000817/ 4861000834/ 4861000781/ 4861000794/ 4861000818/ 4861000835/ 4861000782/ 4861000795/ 4987000010/ 4987000371/ 4987000029/ 4987000380/ 4880000018/ 4880000026/ 4880601003/ 4986604001/ 3903000014/4982000012/ 4982000314/ 3903000014/ 5280000100/ 5280000010/ 5280000037/ 5280000053/ 5280000304/ 5280000215/ 5280000258/ 5075774003/ . BIO-SEEN: SGE000/ SGE001/ SGE002/ SGE003/ SGE004/ SGE004-L/ SGE005/ SGE100/ SGE002-S/ SGE004-S/ SGE002P/ SGE002-P / SGE004- P/ SPL: 91001/ 91002 /91005/ 91010 /91025/ 91050/ SIMPORT: P200/ BIOLOGIX: 30-0135/ 300135A1/ 30-0138/ 30-0138A1/ 300238A1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221119116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | RODILLO DE ESPUMA PARA MASAJEAR / RODILLO DE ESPUMA PARA MASAJEAR Y RELAJAR LAS ZONAS DEL CUERPO QUE ESTEN TENSAS | VIVILIFE FITNESS | NO | Ideal para entrenar o masajear. Enfócate en los puntos doloridos de tu cuerpo. Ideal para entrenamiento de estiramiento, flexibilidad y equilibrio. Ligero y portátil, fácil de almacenar. Mantiene su forma aun después de uso intensivo. Modo de USO: 1: Ubique el rodillo en la parte del cuerpo que desee masajear 2: Posicione su cuerpo de manera que el rodillo ejerza presión sobre la zona afectada, para que su diseño estriado le brinde un masaje muscular más profundo 3: Gire o deslice lentamente el rodillo sobre la zona afectada 4: Aumente poco a poco la intensidad del movimiento del rodillo 5: El diseño estriado permite un masaje muscular más profundo. 6: Ayuda a apoyar la parte baja de la espalda. 7: Mantenga una buena postura durante cada ejercicio para evitar lesiones. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221123820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-14 | “ADAPTADOR” | OTTOBOCK. | SI | “Adaptador de pilon para pie - protesis de miembro inferior, Manguito espaciador ovalado.” | “UNIDAD.” | “2R182 ADAPTADOR DE PILÓN ; 2R183 ESPACIADOR ; 2R185* KIT DE ADAPTADOR DE PILÓN OVALADO DE 34 MM” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia;" Por lo anterior, el producto “ADAPTADOR” es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20221132482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-15 | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA PARA PACIENTE SRA. SIXTA MARÍA PEÑALOSA DE QUINTERO | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR FABRICADO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SIXTA MARÍA PEÑALOSA DE QUINTERO, CC 26.937.668 LA PACIENTE PRESENTA UN ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON COMPROMISO DE VASOS VISCERALES, ARTERIAS ILIACAS COMUNES E INMINENTE RIESGO DE RUPTURA, Y REQUIERE CORRECCIÓN ENDOVASCULAR CON PRÓTESIS FABRICADA A SU MEDIDA (CUSTOM MADE): UN ZBIS MARCA ZENITH DE COOK, Y EXTENSIONES ILÍACAS. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA ESTÁ COMPUESTA ASÍ: UN COMPONENTE PROXIMAL TORACOABDOMINAL FENESTRADO QUE PERMITEN LA PERMEABILIDAD DE LOS CUATRO VASOS VISCERALES. UN COMPONENTE DISTAL BIFURCADO (AAABIFURCATED GRAFT), Y DOS EXTENSIONES ILÍACAS (ZSLE | unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: Para la importación del producto INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA PARA PACIENTE SRA. SIXTA MARÍA PEÑALOSA DE QUINTERO; MARCA: ZENITH COOK, deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
2016084114 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | KITS DE CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA / SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE FRÍO | STRUB. | NO | “Contiene elementos de refrigeración, a congelar en forma horizontal, sistemas validos en laboratorio a validar siempre en condiciones reales de trabajo. Importante: Leer el manual de utilización siempre antes de una primera utilización. No utilizar cables o accesorios diferente a los suministrados por el proveedor. El uso es exclusivo para el indicado en el manual, otros usos no son autorizados”. | N/A | “DIFERENTES SERIES DE KITS MARCADOS de KT-0000-00-00 a KT-9999-99-99”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | N/A
20221117725 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | MyFuge™ Mini Centrifuge / Mini Centrifuga | BENCHMARK | SI | Equipo utilizado en laboratorios químicos para separar material examinado en menor volumen por medio de la fuerza centrífuga para acelerar la decantación de sus componentes o fases. Las aplicaciones son: Extracción de muestras de ADN/ARN Sedimentación de componentes biológicos Análisis bioquímicos y químicos | N/A | C1008-C, MyFuge™ Mini Centrifuge” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “MyFuge™ Mini Centrifuge / Mini Centrifuga, MARCA: BENCHMARK” se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, hoy llamada Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA, mediante el Acta No. 8 del 11 de septiembre de 2013, conceptuó que el producto “CENTRIFUGAS DE TUBO PARA LABORATORIO” es considerado dispositivo médico. | I
20221121456 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | REFRIGERADOR PARA CADAVERES | BIOBASE | NO | Refrigeradores para almacenamiento de cadáveres | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221123823 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | Feet massager / Masajeador de pies | BODYTONE | NO | Realiza un masaje tridimensional grados en tus pies, obteniendo relajación, disminución del estrés y mejoramiento de la salud. | Empaque Individual | Feet massager MSFEET.ST” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221082148 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | MASAJEADOR MUSCULAR PORTATIL, | REDFLAG | SI | Para relajar músculos de los hombros, cuello, piernas y pies Destino del producto: Masaje de percusión manual Pasos de funcionamiento: Mediante este masajeador muscular ultra rápido y constante a lo largo de los músculos, la terapia por percusión busca producir una respuesta neuromuscular con el objetivo de reducir el dolor, aumentar el rango de movimiento y acelerar el flujo sanguíneo. Amplitud del movimiento dependiendo del cabezal. Frecuencia de golpeteo o percusión: la cantidad de impactos por minuto que la pistola puede alcanzar Fuerza o torque: la cantidad presión que puede llegar a alcanzar. El masajeador proporciona ráfagas rápidas de presión en el tejido muscular del cuerpo a medida que su cabeza oscila de un lado a otro. Sirve para aliviar y dar mejor movilidad a los músculos del cuerpo, eliminar los nudos musculares, relajar los músculos, mejorar la circulación y aumentar el flujo sanguíneo, ayuda a eliminar y reducir el ácido láctico, reducción de la fatiga muscular y alivio notable del dolor Su funcionamiento se realiza a través de la vibración de sus cabezales, permitiendo elegir la intensidad, frecuencia y toque dependiendo de la zona a accionar. Se pueden acoplar diferentes cabezales que vibran a distintas frecuencias con el objetivo de tratar diferentes zonas corporales El masajeador muscular funciona a través de la percusión o vibración que genera el dispositivo en nuestro cuerpo. El usuario genera la presión en la zona a trabajar y el dispositivo realizará un movimiento de oscilación en la zona muscular. | SET | AH8251 (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto CONAIRFIT MASAJEADOR CORPORAL DE PERCUSIÓN – MASAGEADOR CORPORAL, Marca: CONAIRFIT, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (...)” | IIa
20221117640 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | MASTIT 4 | DNA DIAGNOSTIC | NO | Reactivos utilizados en laboratorios de control de calidad en centros de acopio, para analizar la presencia de bacterias indicadoras de mastitis en leche y así establecer la calidad de esta como materia prima. | Kit para 384 reacciones y detección de 2 a 16 targets. | M4M, M4S, M4A, M4B, M4C, M4D, M4E, M4F, M4G, M4T, M4BD, M4BDF, M4BDFT, M4BDFP | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES BACTERIAS CAUSANTES DE MASTITIS EN MUESTRAS DE LECHA BOVINA, SIN NECESIDAD DE REALIZAR NINGÚN PASO DE CULTIVO BACTERIANO; por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | N/A
20221123829 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | LEG MASSAGER / Masajeador de piernas de compresión de aire con calor | BODYTONE | SI | El masajeador de piernas puede masajear tus pies, pantorrillas, muslos y calentar tus rodillas. Proporcionará compresión de aire cíclica para tu pierna, relajará tus músculos nerviosos, así como mejorará la circulación de las piernas para obtener alivio del dolor | Empaque Individual | Leg massager MSCP.ST” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto CONAIRFIT MASAJEADOR CORPORAL DE PERCUSIÓN – MASAGEADOR CORPORAL, Marca: CONAIRFIT, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (...)” | IIa
20221123834 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | Neck and shoulder Massager / Masajeador de cuello y hombro | BODYTONE | SI | alivia el dolor del cuello, la espalda y los hombros, masajeador eléctrico de cuerpo completo, alivia el dolor muscular | Empaque Individual | Neck and Shoulder Massager MSNECK.ST” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto Neck and shoulder Massager / Masajeador de cuello y hombros, marca: BODYTONE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…)”. | IIa
20221123841 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | CABLE DE PODER | OTTOBOCK | NO | Cable de fuente universal (cable de poder) para cargar rodillas con microprocesador | UNIDAD | 757L16* ; 757L16-4 Cable de poder ” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221103462 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | ROPA DE PROTECCIÓN DESECHABLE NO ESTERIL | YOAL | NO | Productos no estériles usados para la protección del personal en áreas de trabajo clínicas y cosméticas. | UNIDAD , PAQUETES X 5 UNIDADES , PAQUETES X 10 UNIDADES, PAQUETES X 20 UNIDADES , PAQUETES X 50 UNIDADES , PAQUETES X 100 UNIDADES | PRODUCTOS: BATON AMERICANO. BATA PACIENTE PIJAMA MÉDICA (PANTALON-BLUSA) A CAMPO CERRADO 50 X 50 CAMPO CON OJO 50 X 50 POLAINAS TOP PANTY TIRA BATA PUÑO RTE FUNDA BABERO ODONTOLOGICO SABANA TIRA Y RESORTE KIT MÉDICO: BATA QUIRÚRGICA PUÑO RIB, PANTALÓN DE PIJAMA MÉDICO, POLAINA RESORTADA, GORRO MEDICO KIT PACIENTE BATA PACIENTE, GORRO REDONDO BATA QUIRÚRGICA PUÑO RIB GORRO MEDICO GORRO RTE 13G/M2 GORRO RTE 24G/M2 SÁBANA PLANA O ENVOLVEDERA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221123002 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-18 | AQUA THERMOSPA – JET / CAMA DE AGUA | TRAUTWEIN | NO | La cama flotante te da una sensación indescriptible de ingravidez. Te mima con un masaje acuático seco sin necesidad de cambiarse de ropa. estas separado del agua por una capa de plástico duradero, pero totalmente flexible, brindando una experiencia profundamente relajante. | UNIDAD | AQUA THERMOSPA, AQUA THERMOJET” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221118825 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | STONE FLOOR PROTECTOR PLUS / SISTEMA PROTECTOR DE PISO DE PIEDRA | 3M, SCOTCHGARD | NO | El Sistema Protector de Piso de Piedra 3M es un proceso completo de cuidado del piso que restaura la belleza natural de la piedra porosa y produce una apariencia estética excepcional. El sistema incluye tres pasos: - Restaurar - Proteger - Mantener Aplicación El Sistema Protector de Pisos de Piedra 3M ™ puede usarse en concreto, mármol, terrazo y otras superficies de piedra porosa. El Protector de Pisos de Piedra Scotchgard. NO debe usarse en los siguientes tipos de pisos: - Pisos muy irregulares (losetas desparejas). - Cerámica (incluyendo porcelanato, vidriada y pulida). - Entornos de instalación donde la temperatura del aire es inferior a 10 grados Celsius (o 50F) - Producto que ha sido congelado o sospecho de haber sido congelado no debe ser usado. | Botella de 1 Galon americano (3,785 Litros) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, se sugiere al interesado solicitar concepto a la dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, mediante un certificado de no obligatoriedad, por cuanto de acuerdo al uso su producto puede ser considerado de aseo o higiene doméstica. | N/A
20221126182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | "CORREA ELASTICA" | TTOBOCK | NO | “Correa elastica para la fabricación de arneses para protesis de miembro superior” | "UNIDAD” | “623G4* CORREA ELASTICA” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221140025 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | TAPABOCAS (MASCARA FACIAL) DE USO CIVIL / MASCARILLAS DE PROTECCION | LYNC MED | SI | PRODUCTO: TAPABOCAS (MASCARA FACIAL), COMPOSICIÓN PORCENTUAL: TELA NO TEJIDA 100% PP (POLIPROPILENO, DISEÑO DE 3 CAPAS, 17.5 * 9,5 CM, AURICULAR ELÁSTICO Y CLIP NASAL DE PLÁSTICO, COLOR: BLUE & WHITE & GREEN, 50 UNIDADES EMPACADAS EN X CAJA Y CAJA DE COLOR, • BFE> 99% , TIPO DEL TEJIDO UTILIZADO: TELA NO TEJIDA, PRESENTACIÓN: CAJA X 50 UNIDADES, MARCA: LYNC MED, REFERENCIA: EN 14683 M001, LOTE: CMA4714 MODELO: LUYAO/LY-N900/N909, CLASS FFP2 NR, USO: MASCARA RESPIRADORA DESECHABLE DE USO NO MEDICO DISEÑADO PARA USO CIVIL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR AGENTES LISTING NO CONTAMINANTES, BACTERIAS, HUMO D384416 Y POLEN, AL AIRE LIBRE, FABRICANTE LYNCMED MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. | CAJAS X 50 UNIDADES | EN 14683 M001, LOTE: CMA4714,MODELO: LUYAO/LYN900/N909,CLASS FFP2 NR, | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "MATERIAL PLÁSTICO PARA LABORATORIO/ TUBOS PLÁSTICOS DIFERENTES USOS" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Por lo anterior, el producto "TAPABOCAS (MASCARA FACIAL) DE USO CIVIL / MASCARILLAS DE PROTECCION; Marca: LYNC MED" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20221122652 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | EYE MASSAGER / MASAJEADOR DE OJOS | EYE MASSAGER | NO | El producto proporciona a los usuarios un masaje relajante alrededor de los ojos. El movimiento del producto corresponde a una vibración que imita un masaje relajante en el área alrededor de los ojos a través de 22 puntos de movimiento. | Empaque individual de 25 cm*20 cm *12 cm | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221136844 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-21 | SHEATH VET | URIT Medical Electronic Co., Limitado | NO | Este producto se usa en el analizador de hematología automático de 5 partes de diferencia junto con el diluyente y el lisante, producidos por URIT, para probar la célula. Contenido en la sangre de los animales. Sólo usado en animales | BOTELLA 20 Litros | N/A | Revisada la información técnica del producto: SHEATH VET. MODELO: URIT 5S 11Vet, se evidencia que es un producto para el análisis de células de origen animal (uso veterinario) exclusivamente, por lo tanto, se informa que este producto NO es de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | N/A
20221138080 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | BOLSA FLEXIBLE CON DOBLE DUCTO SIN IMPRESION | N/A | NO | BOLSA FLEXIBLE EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO) O PP (POLIPROPILENO), CON DOBLE DUCTO, NO ESTÉRIL, USADA COMO MATERIAL DE ENVASE EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. | N/A | 100 mL 150 mL 250 mL 500 mL 1000 mL 2000 mL 3000 mL 4000 mL 5000 mL 6000 mL 7000 mL | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079769 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | DETERGENTE DESINFECTANTE INSTRULYSE/ DETERGENTE DESINFECTANTE | INSTRULYSE | NO | DETERGENTE DESINFECTANTE LIGERAMENTE ALCALINO PARA LA PRE-DESINFECCION DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS | 20 mL, 1 Litro, 5 Litros, caja de 500 sobres de 20mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221084763 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | GUANTE DESCARTABLE ELASTOSAFE VINILO/ GUANTE DE VINILO ELASTICO | BLUESAIL | NO | GUANTE DE PROTECCIÓN MANUAL, CERTIFICADO, FABRICADO EN VINILO DE ALTA RESISTENCIA, 4 MILESIMAS DE ESPESOR IDEALES PARA ÁREAS DE TRABAJO CON PRESENCIA DE BAJAS CONCENTRACIONES DE QUÍMICOS Y CONTACTO CON SUPERFICIES QUE TENGAN RIESGO DE CONTACTO CON VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS SU MATERIAL ELÁSTICO OFRECE UNA ADECUADA PROTECCIÓN, FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN Y PERMEABILIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SOLVENTES, GRASAS, FLUIDOS CORPORALES Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, PROTEGIENDO SUS MANOS DE CONTACTO E INCLUSO ABSORCIÓN DE UNA LARGA VARIEDAD DE QUÍMICOS Y SUSTANCIAS EN LA PIEL APLICACIONES PROCESOS QUÍMICOS DE BAJAS Y MEDIAS CONCENTRACIONES, DERIVADOS PETROQUÍMICOS. AUTOMÓVIL (LIMPIEZA Y LAVADO DE EQUIPOS, MANIPULACIÓN DE SOLVENTES) CONSTRUCCIÓN (CEMENTOS PLÁSTICOS O AGUAS ESTANCADAS). RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECOGIDA DE RESIDUOS, APTO PARA RIESGO DE CONTACTO A VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS) INDUSTRIA EN GENERAL. PROCESAMIENTOS QUÍMICOS. INDUSTRIA DE PROCESOS ALIMENTICIOS (LIMPIEZA, LAVADO, CONTACTO Y TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS). ES CERTIFICADO POR EL FABRICANTE PARA COMERCIALIZACIÓN DE USO INDUSTRIAL NO ES UN PRODUCTO IMPORTADO PARA USOS O COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR MEDICO, HOSPITALIARIO O FARMACEUTICOS | CAJA POR 100 UNIDADES | TALLAS: S, M, L, | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221122772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | Rotary Evaporator / Evaporador giratorio | FOUR E´S SCIENTIFIC | NO | El evaporador rotatorio es un dispositivo de mesa. Es adecuado para las siguientes aplicaciones: 1. Destilación rápida y suave de líquidos, 2. Evaporación de soluciones y suspensiones, 3. Cristalización, síntesis o limpieza de productos químicos finos, 4. Secado de polvo y material granulado, 5. Reciclaje de disolventes. | Equipo Compacto | RV131, RV131-M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221108137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | ASPIRADOR NASAL Y LIMPIA OÍDOS, | MUNCHI MAGICAL | SI | Antes de cualquier uso, lave por separado todas las piezas y séquelas completamente. - Aspirador nasal: apriete la bomba de caucho e inserte con suavidad la punta en una de las fosas nasales del bebé. La mucosidad será succionada cuando libere la presión del bulbo. - Limpia oídos: para remover el exceso de cera en los oídos, retire la punta de silicona y reemplace por la punta suave, oprima la bomba de caucho e inserte con suavidad en el canal auditivo, la cera será succionada al liberar la presión del bulbo. - Revise antes y después de cada uso. | 1 UNIDAD, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, y es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En este sentido, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio;”(Subrayado fuera de texto) | I
20221118649 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | MICROPIPETA | BOECO | NO | Las micropipetas BOECO IP mono y multicanales premium están diseñadas y fabricadas para dispensar líquidos de forma medida y para ser utilizadas en combinación con puntas de la misma marca. La micropipetas BOECO IP mono y multicanales premium funcionan según el principio de desplazamiento de aire con la ayuda de un pistón asistido por imán para aspirar y dispensar el volumen medido de líquido. Debe usarse con puntas desechables. Las puntas de las pipetas se expulsan con la ayuda de un eyector. | UNIDAD | Las referencias o modelos que deseamos incluir en el certificado de no obligatoriedad son: - BOE 9320002 - BOE 9310020 - BOE 9320005 - BOE 9310050 - BOE 9320010 - BOE 9310100 - BOE 9320020 - BOE 9310220 - BOE 9320025 - BOE 9311100 - BOE 9320050 - BOE 9315000 - BOE 9320100 - BOE 9311111 - BOE 9320200 - BOE 9308010 - BOE 9320250 - BOE 9312010 - BOE 9320500 - BOE 9308050 - BOE 9321000 - BOE 9312050 - BOE 9322000 - BOE 9308100 - BOE 9325000 - BOE 9312100 - BOE 9321111 - BOE 9308300 - BOE 9310002 - BOE 9312300 - BOE 9310010 Accesorios: BOE 9300006, BOE 9600006, BOE 9600050 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221122702 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | ACCESORIOS PARA INSTRUMENTAL E IMPLANTES | HUMANTECH, ERMIS. | SI | Los accesorios usados con el instrumental e implantes de los sistemas de trauma de Humantech, incluyen productos para el almacenamiento, transporte, lavado y esterilización de los implantes e instrumental y una ayuda de montaje que permite identificar el lado caudal del dispositivo y con ello poder realizar el montaje. | Unidad. | Tray Venus Fixation Instruments 1 Tray Venus Fixation Instruments 2 Tray Venus Fixation Instruments 3 Tray Venus Fixation Rods Tray Venus Fixation Rods Tray Adonis PLIF Instruments Tray Adonis TLIF Instruments Tray Samson Implants Tray Samson Instruments Tray VENUS Mini 2.0 Instruments 1 Tray VENUS Mini 2.0 Instruments 2 Tray VENUS Mini 2.0 Instruments 3 Tray VENUS Mini 2.0 Instruments 4 Container Assembling Aid Drawing | Así mismo en el decreto 4725 del 2005 en su artículo 2 define como dispositivo médico para uso humano: “(…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos medicos. (…)” | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20221123868 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | CUCHILLO DE PROTESIS GRANDE, CUCHILLO DE PROTESIS PEQUEÑO, CUCHILLO DE PROTESIS (TIPO ZAPATERO) | SUPERDENT | NO | USO: CORTE Y PULIDO DE MOLDES DENTALES. USO EN LABORATORIO DENTAL. INDICACIONES: LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DEBEN SECARSE POR COMPLETO ANTES DE SU UTILIZACIÓN, A FIN DE EVITAR LA EXISTENCIA DE CORROSIÓN U OXIDACIÓN. LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS QUÍMICAS NO DEBEN SER EMPLEADAS NUNCA CON LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA REGIA, AGUA DESTILADA, CLORURO FÉRRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO CLORHÍDRICO Y YODO. | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | N/A
20221126178 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | "VACCINE CARRIER VC-46, TERMO PORTA VACUNAS" | APEX INTERNATIONAL. | NO | VACCINE CARRIER VC - 46, termo porta vacunas de 2,9 litros" | "VACCINE CARRIER VC - 46, TERMO PORTA VACUNAS” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en Acta No. 8 de junio 15 de 2022, conceptua lo siguiente: “3.6 La doctora Lucía Ayala Rodríguez directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de aclarar el concepto del numeral 3.5, Acta 3 de 2022, relacionado con las neveras, refrigeradores, congeladores y Ultracongeladores. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. Finalmente, se informa que este concepto recoge o modifica los previamente proferidos en las siguientes Actas: - Numeral 3.5 del Acta 3 del 16 de marzo de 2022 (modificado) - Numeral 3.7 del Acta 18 de 1 y 6 de octubre de 2021 - Numeral 3.11 del Acta No. 15 del 11 y 12 de agosto del 2021 (modificado) - Numeral 3.13. del Acta 11 del 13 de Diciembre de 2017 - Numeral 3.12. del Acta 7 del 09 de Agosto de 2017 - Numeral 4.3 del Acta 10 del 11 de noviembre de 2015” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221127811 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | RODILLERAS Y CODERAS DE PROTECCIÓN BALONCESTO | TARMAK | NO | RODILLERA Y CODERA DE BALONCESTO, CON ESPUMAS INTEGRADAS, PERMITE PROTEGER A LOS JUGADORES CONTRA LESIONS MECÁNICAS SUPERFICIALES CUTÁNEAS Y HEMATOMAS. SU COMPONENTE TRANSPIRABLE TE AYUDARÁ A MANTENER EL CUERPO SECO. | UNIDAD | 8497417 2 RODILLERAS PROTECCIÓN BALONCESTO TARMAK KP500 NBA ADULTO NEGRO ; 8497424 RODILLERA PROTECCIÓN BALONCESTO TARMAK KP500 NBA NIÑOS NEGRO ; 8497421 CODERA PROTECCIÓN BALONCESTO TARMAK EP500 NBA NIÑOS NEGRO ; 8543617 CODERA PROTECCIÓN BALONCESTO TARMAK EP500 NBA ADULTO NEGRO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221102065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | Genexus™ Integrated Sequencer / Secuenciador Integrado Genexus™ | Ion Torrent, Thermo Fisher Scientific | NO | El secuenciador integrado Ion Torrent™ Genexus™ es un sistema de secuenciación de próxima generación (NGS) que integra la preparación de bibliotecas, la preparación de plantillas y la secuenciación en una ejecución automatizada. El secuenciador integrado Ion Torrent™ Genexus™ es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A45727 Genexus™ Integrated Sequencer A44096 Ion Torrent™ Genexus™ Integrated Sequencer | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, ESTA CERTIFICACIÓN AMPARA EL EQUIPO “Genexus™ Integrated Sequencer / Secuenciador Integrado Genexus™; Marca: Genexus™, Ion Torrent, Thermo Fisher Scientific”, Y EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “El Sistema de Purificación Ion Torrent™ Genexus™ es de uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico.” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221104431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | GLP System Track / Sistema de Automatización de Laboratorio (No incluye módulo de centrifugado) | UNIDAD | SI | La GLP systems Track es un sistema modular que permite automatizar los pasos de trabajo anteriores y posteriores al análisis, concretamente, la preparación y distribución de las muestras en el laboratorio. Las muestras se introducen en el sistema y se envían a los módulos para su preparación y a los analizadores conectados por medio de vehículos de transporte (CAR) que se desplazan por un sistema de carriles. Después del análisis, las muestras se disponen para su retirada, su archivado o su eliminación. | Instrumento | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "GLP System Track / Sistema de Automatización de Laboratorio" es considerado dispositivo medico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS (...)Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20221131159 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-21 | DESINFECTANTE A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE QUINTA GENERACION | PENTAMON HC, KLAXEN, SERVICLEAN | NO | Desinfectante neutro para aspersión de áreas (pisos, paredes y techos), mobiliarios y ambientes a nivel hospitalario, sector salud, odontológico y demás áreas de asistencia hospitalaria domiciliaria. Desinfección de superficies en contacto con carga orgánica y derrame de líquidos. Desinfección rutinaria y terminal. Desinfección de áreas críticas, semicríticas y no críticas. Desinfección de superficies del sector salud y similares | 60ml - 120ml - 250ml - 500 mL 1 Litro 2 Litros Galón x 3,8 Litros. Cuñete x 20 Litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. Nota: No Proyectó: Legal: dpulidob, Técnico: fricom Revisó: cordina_varios, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, | N/A
20221123879 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-25 | SISTEMA DE ANAEROBIOSIS/ JARRA DE ANAEROBIOSIS | MILLIPORE - MERCK | NO | El Sistema de Anaerobiosis está diseñado para Indicar una Atmósfera Anaeróbica a Través de un Ambiente Anoxigénico (Libre de Oxígeno). Un Sistema Anaeróbico Favorece el Crecimiento de Bacterias Anaeróbicas, y ésta Jarra con su Indicador, puede Indicar la Ausencia/Presencia de Oxígeno en el Ambiente. La Jarra de Anaerobiosisi se Incuba en la Incubadora de Bacteriológica para luego Confirmar el Crecimiento Bacteriano. NO hace ningun Diagnóstico no Emite el Resultado del Paciente.” | “Kit Completo del Sistema de Anaerobiosis, en Embalaje Unitario” | “Producto para Laboratorio de Microbiología para uso con Tecnicas In-Vitro. No Reporta Resultados de la Muestra de los Pacientes. Unicamente genera ambiente sio oxígeno para el creimiento de Bacterisa Anaeróbicas.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221138756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-25 | CRISTALTEARS 0.5% GOTAS OFTALMICAS/ CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 0.5%, GOTAS OFTÁLMICAS | CRISTALTEARS | NO | INDICACIONES: Lubricante indicado para el tratamiento de los síntomas del ojo seco (como dolor,escozor, irritación o sequedad). INSTRUCCIONES DE USO: Cristaltears se utiliza por vía oftálmica (se aplica en el ojo). Siga exactamente las instrucciones de administración de este producto contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico. En caso de duda pregunte a su médico. Posología: La dosis recomendada es de una o dos gotas de Cristaltears en el ojo u ojos afectados tantas veces como sea necesario o según le indique su especialista. Forma de administración: Para evitar una posible contaminación del cuentagotas y de la solución o una posible lesión ocular, el gotero no debe entrar en contacto con el ojo o con cualquier otra superficie. Para una correcta administración, siga las siguientes instrucciones: Lave sus manos antes de administrar el colirio en solución. Puede facilitar la administración el hacerlo frente a un espejo. 1. Antes de utilizar este producto por primera vez, asegúrese de que la tira de seguridad en el cuello del frasco esté intacta. Cuando el frasco no se ha abierto aún, es normal la existencia de un espacio entre el frasco y el capuchón. 2. Saque el capuchón del frasco. 3. Incline la cabeza hacia atrás y tire suavemente hacia abajo del párpado inferior para formar una bolsa. 4. Invierta el frasco, y presione hasta dispensar una gota en cada ojo. Parpadee un par de veces. No toque el ojo ni el párpado con la punta del gotero. 5. Cierre el capuchón y cierre el frasco justo después de usarlo. Si se emplea más de un producto por vía oftálmica, las aplicaciones de los distintos colirios deben espaciarse al menos 15 minutos. Si se produce irritación, dolor, enrojecimiento o cambios en la visión o si considera que su situación empeora, deje de usar este producto consulte a su médico. Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de este producto solución oftálmica en población pediátrica. No se dispone de datos.” | “Caja x 1 frasco gotero cilíndrico de base plana de polietileno de baja densidad blanco con anillo de encastre en la boca del mismo x 10 mL, tapa blanca con precinto de seguridad de polipropileno, tetina blanca de polietileno de baja densidad PRESENTACIÓN MUESTRA MÉDICA: Caja x 1 frasco gotero cilíndrico de base plana de polietileno de baja densidad blanco con anillo de encastre en la boca del mismo x 2.5 mL, tapa blanca con precinto de seguridad de polipropileno, tetina blanca de polietileno de baja densidad; Caja x 1 frasco gotero cilíndrico de base plana de polietileno de baja densidad blanco con anillo de encastre en la boca del mismo x 10 mL, tapa blanca con precinto de seguridad de polipropileno, tetina blanca de polietileno de baja densidad” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Ahora bien, teniendo en cuenta las características del producto objeto de esta solicitud se recomienda realizar solicitud a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221118916 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-25 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LABORATORIO CLÍNICO LABCORE / LABCORE | LABCORE® | NO | LABCORE®., es un Programa informático para almacenar los datos generados por los procesos bioquímicos del laboratorio clínico, evitando transcripción de información minimizando errores humanos. | Licencia de uso | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221123860 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-25 | CABLE | Para la elaboración de prótesis mecánicas | NO | Para la elaboración de prótesis mecánicas | UNIDAD | 10Y29 CABLE EN ACERO (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221108386 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-25 | BAÑO DE AGUA / BAÑO DE ACEITE / BAÑO MARÍA | MEMMERT | NO | Éste equipo se utiliza para el calentamiento indirecto, por convección térmica del medio y de sustancia. Se basa en un método empleado para conferir la temperatura uniforme a una sustancia liquida o sólida, sumergiendo el recipiente que lo contiene. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221126204 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-25 | “SOPORTE DE ALINEACIÓN PARA CONFIGURACIONES DE CODO ERGOARM®” | OTTOBOCK | SI | “Ayuda de alineación y espumado, permite la alineación de una prótesis provisional para el entrenamiento funcional en la fase de rehabilitación.” | “UNIDAD.” | “743A23 AYUDA DE ALINEACIÓN PARA CONFIGURACIONES DE CODO ERGOARM®” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia;" Por lo anterior, el producto “SOPORTE DE ALINEACIÓN PARA CONFIGURACIONES DE CODO ERGOARM®” es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Nota: si el producto objeto de esta solicitud tiene la misma composición e indicación de uso similar a la del registro sanitario ya aprobado, estas referencias deberán ser incluidas en el registro sanitario de la prótesis en la que se indica el uso de estos accesorios, solicitando a través de una Modificación Automática al registro la Adición de estas referencias. | I
20221139869 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-25 | Immersion Oil | MINDRAY | SI | Este producto es un líquido aceitoso transparente de color amarillo claro, que no es fácil de secar y endurecer. Se utiliza para permitir la visualización de células sanguíneas bajo el microscopio óptico (lentes de objetivo de 100x). El fabricante declara en las etiquetas del producto “For Laboratory Use Only”- “Para uso sólo en Laboratorio”. | 4x20 mL, 1x 100 mL | Numero de Catalogo 099-000549-00 (4×20ml), 099-000969-00 (1×100ml) | El producto Immersion Oil, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018: “(…) Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: Denominado (General Purpose Reagent - GPRs), es un reactivo químico que tiene aplicación general de laboratorio, que se utiliza para recoger, preparar y analizar muestras del cuerpo humano con fines de diagnóstico, y que no está destinado a una aplicación de diagnóstico específico (…)” | Por lo tanto, el producto en mención SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, siempre que éste sea comercializado para la prestación de Servicios de Salud. | o “For Laboratory Use Only”- “Para uso sólo en Laboratorio”.
20221123862 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-26 | CALCETÍN SPECTRA / CALCETÍN SPECTRA CORTO | OTTOBOCK | NO | Calcetín Spectra con puntera partida para la elaboración de prótesis de miembro inferior | UNIDAD | SL=SPECTRA CALCETÍN SPECTRA CORTO” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221145506 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-26 | U-Cup 10 panel Drug Test Cup | UCP BIOSCIENCES | NO | Son un inmunoensayo cromatográfico, de flujo lateral diseñado para detectar cualitativamente la presencia de drogas y /o metabolitos de drogas en orina humana. | Taza | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto U-Cup 10 panel Drug Test Cup (Item Number: U-CUP7104-RCL), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20221139488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-26 | CUERPO DE PLACA | N/A | NO | CUERPO MECANIZADO DE PLACA EN TITANIO COMERCIALMENTE PURO. CUERPOS DE PLACAS USADOS PARA AL FABRICACION DE PLACAS DE FIJACION OSEA. EL CUERPO DE PLACA PASARÍA POR PROCESOS DE ACABADO SUPERFICIAL, LIMPIEZA, EMPAQUE, ETIQUETADO, CONTROL CALIDAD Y LIBERACIÓN FINAL DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO FINAL TERMINADO SERÍA UN DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIB USADO PARA LA ESATBILIZACION, FIJACION Y RECONSTRUCCION DE FRACTURAS SIMPLES Y COMPLEJAS INTRA Y EXTRAARTICULARES DEL HUMERO DISTAL Y DEL OLEOCRANON Y ESTARÍA AMPARADO BAJO UN REGISTRO SANITARIO. | EMPAQUE POR UNIDAD EN BOLSA DE POLIETILENO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079744 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-26 | ENZYMEX L9 DETERGENTE DESINFECTANTE ENZIMATICO PÁRA EL LAVADO MANUAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS | ENZYMEX L9 | NO | DESTINADO A USO EXCLUSIVO PROFESIONAL PARA LA PREDESINFECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS COMO EL INSTRUMENTO QUIRURGICO, EL MATERIAL DE QUIRÓFANO, LOS ENDOSCOPIOS, EL MATERIAL OFTALMOLÓGICO Y DE CONTACTOLOGÍA. | CAJA DE 250 DOSIS DE 25 ML, BIDONES DE 1L, BIDONES DE 5L. | 1043547, 1043516, 1043520. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221123906 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-26 | GANCHO X 1 CLIP PARA RADIOGRAFIA / GANCHO X 2, 6 Y 10 CLIPS PARA RADIOGRAFIA | SUPERDENT | NO | PARA COLOCAR RADIOGRAFIAS | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221145538 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-26 | SOLUCION ACIDA DE LAVADO (AWS) | Randox | NO | Este producto se deberá usar junto con reactivos RX series para limpiar las sondas y las cubetas | 6 x 80 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto SOLUCION ACIDA DE LAVADO (AWS), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca dentro de la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca dentro de las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221145496 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-26 | U-Cup 5 panel Drug test cup | UCP BIOSCIENCES | NO | ES DE USO FORENSE EXCLUSIVAMENTE. | Vaso | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto U-Cup 5 panel Drug test cup (Item Number: U-CUP-654- RCL), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20221116518 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-26 | PROTECT & SHINE FLOOR PROTECTOR/PROTECTOR DE PISOS SCOTCHGARD™ PROTECT & SHINE | 3M, SCOTCHGARD | NO | Descripción del Producto. El Sistema Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine es un revestimiento protector de alto desempeño y un programa de mantenimiento para pisos resilientes (losetas de vinilo, hojas de vinilo, losetas de vinilo de lujo, caucho, linóleo) que utiliza tecnologías de propiedad de 3M para crear una superficie rígida resistente a rayones, manchas y marcas negras. Cuando usado diariamente en conjunto con el disco de pisos Scotch-Brite™ Clean & Shine puede reducir o eliminar la necesidad de pulir el piso con máquina de alta velocidad en las facilidades | Botella de 2.5galones americanos (9.46 litros) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221141330 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-07-26 | Reactivos analíticos | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | SI | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | N/A | N/A | Los productos anteriormente mencionados se enmarcan dentro de la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“General Purpose Reagent; For Laboratory Use; In Vitro Use Only: Son los denominados Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | (“General Purpose Reagent; For Laboratory Use; In Vitro Use Only
20221111300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | MEDIDOR DE PH COMPACTO LAQUATWIN PH -33 - MEDIDOR DE PH PORTATIL | HORIBA | NO | : Medidor de PH LAQUATWIN, es a prueba de agua con pantalla LCD con retroiluminación, electrodo plano diseñado para la medición de micro volúmenes solo requiere de unas gotas unos 0.01 ml de muestra liquida para el análisis. para la medición de muestras solidas se pueden evaluar colocándolas directamente en el sensor, puede medir muestras de polvo, pasta o con el papel absorbente para micromuestras a partir de 50ul, por lo que puede ser utilizado en análisis tanto en laboratorio como de campo. | Unidades | 3999960124 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221133162 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | BASCULAS DIAGNOSTICAS, BASCULAS DE BAÑO Y BACULAS PARA BEBE - BASCULAS BEURER | BEURER | NO | Básculas diagnósticas: Control del peso al más alto nivel. Las básculas diagnósticas de Beurer ofrecen una visión general perfecta de los valores corporales medidos. Además del peso, algunos modelos calculan también la grasa corporal, el agua corporal, la masa muscular, la masa ósea y una indicación individual de calorías o del IMC. Básculas de baño: Paso a paso hasta el peso ideal con las básculas de baño de Beurer. En nuestra amplia gama de productos encontrará siempre lo que necesita. Asómese a nuestro espacio para el cuarto de baño y descubra toda la variedad de básculas de baño de Beurer. Báscula para bebés de Beurer: La báscula para bebés es ideal para verificar la evolución del peso de su bebé en casa. La práctica función "hold" permite medir el peso con precisión incluso cuando el bebé patalea. | Unidad | BF410, BF400, BF51XXL, BG40, BG13, BG 17, BF950, BF580, BF720, BF 600, BF220, BF195, BF180, BF105, BF1000, BG21, GS410, GS405, GS400, GS 215, GS340 XXL, GS215, PS25, PS240, PS160, MS50, MS01, GS58, GS39, GS300, GS280, GS235, GS225, GS213, GS206, GS203, GS202, GS14, GS10, MS40, GS215, GS10, BY80, BY90.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221133174 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | CARCASA DE CABLES | OTTOBOCK | NO | Para la elaboración de prótesis mecánicas. | Unidad | 21A37 CARCASA DE CABLES. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221138663 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | VIDEO IMPRESORA | MITSUBISHI | NO | Impresión de imágenes fijas en blanco y negro, o a color para aplicaciones de ultrasonido, cardiología y endoscopia para uso en registros de pacientes y referencias. | Unidad | P-93W, P-95DW. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115566 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | CUERPO HOJA DE SIERRA | N/A | SI | Cuerpo de hoja de sierra en acero inoxidable. Cuerpo de hoja de sierra utilizado en la fabricación de instrumental para corte de tejidos usado en la aplicación de implantes en cirugía de ortopédica. El cuerpo de hoja de sierra pasaría por procesos de control calidad, limpieza, marcado y empaque. El producto final terminado sería un dispositivo médico clase IIA de uso transitorio usado para cortar tejido en cirugía ortopédica y estarían amparados bajo un registro sanitario. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " Por lo anterior, el producto "CUERPO HOJA DE SIERRA" es considerado dispositivo médico para uso en humano | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: " B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS (...)Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que. (...)" | IIa
20221122768 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | BAÑO SECO DIGITAL LABNET ACCUBLOCK - LABNET ACCUBLOCK DIGITAL DRY BATH | LABNET | NO | La Incubadora de baño seco es un producto preciso, confiable y fácil de usar que utiliza aluminio de alta pureza como medio de conducción de calor. Los baños secos se utilizan con frecuencia en biología molecular, microbiología, bioquímica y aplicaciones genéticas. | Equipo Compacto | D1301 D1301-230V D1302 D1302-230V D1304 D1305” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221126198 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | ENCHUFE CODIFICADOR / ENCHUFE CODIFICADOR | OTTOBOCK | NO | Enchufe codificador para la elaboración de protesis de brazo derecho o izquierdo | UNIDAD | 13E184 ENCHUFE CODIFICADOR / clasificados por colores | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221116559 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | Channel Dissolving Instrument / Instrumento de disolución de 14 canales | Beijing Highgene-Tech Automation | NO | Disuelve los monómeros que no se pegan al polímero – Inyecta solventes orgánicos de diferente polaridad para remover impurezas de polímeros de polifosfatos – Trabaja reactivos químicos con solventes | Equipo Compacto | HJ-14 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221116572 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DATALOGGER/RC-61/GSP-6 DATALOGGER | ELITECH | NO | “REGISTRADOR PARA MONITOREO DE TEMPERATURA DE CADENA DE FRIO” Se utiliza para registrar y monitorear los datos de temperatura y humedad ambiente en cadena de frio para la industria. No es para uso humano ni animal. | Registrador de datos de temperatura y humedad de sonda doble, que soporta varias combinaciones de temperatura y humedad, cuenta con visualización de gran pantalla LCD, alarma acústica y visual, en su interior cuenta con un imán adicional para fijación en el área deseada. | DATALOGGER GSP-6 Su rango de temperatura: -30 °C a 60°C, resolución: 0.01°C, Capacidad de registros: 16.000, batería: Reemplazable, Alarma: Si, Compatibilidad: Windows. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221117719 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | Digital Rotary Evaporator / Roto Evaporador Digital | SCILOGEX | NO | Equipo utilizado en laboratorios quimicos para la eliminación eficiente y suave de los solventes de las muestras por evaporación. Las aplicaciones son: Separación y purificación de solutos Destilaciones fraccionadas de mezclas de solventes Cuantificación de mezclas sólido - liquido ó liquido - liquido Sintesis orgánica Evaporación de disolventes | N/A | SCI100-Pro Digital Rotary Evaporator “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221121474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | MATT - DISPOSITIVO ELÉCTRICO DE ARRASTRE PARA SILLAS DE RUEDAS MANUALES | MATT | NO | MATT es un dispositivo eléctrico de arrastre, que se adapta a una silla de ruedas manual, y es diseñado a la medida del usuario. se compone de dos conjuntos de piezas: uno mecánico y otro eléctrico. el mecánico consta de: chasis, abrazadera, enganche para ensamblarse a la silla de ruedas, gato, manubrio, parrilla y rueda; y el eléctrico contiene: motor, batería, controlador, indicador de batería, frenos, acelerador, luz y pito. el propósito del MATT está orientado a potencializar y facilitar el desplazamiento de la población con movilidad reducida. el diseño del dispositivo es robusto pensando en la geografía colombiana, por lo que le permite al usuario transitar sobre superficies irregulares o inclinadas. para utilizarlo, el usuario acopla el MATT en la cara frontal de la silla de ruedas, sujeta el manubrio con las manos y acelera o se apoya del gato para ensamblar el sistema y así poder desplazarse, frenando cuando sea necesario. | N/A | MATT V3, MATT V4, MATT V5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221122878 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | APARATO DE ELECTROPORACIÓN MICROPULSER | BIORAD LABORATORIES | NO | Uso en electroporación de bacterias, levaduras y otros microorganismos - PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | Unidad | 165-2100 - MICROPULSER ELECTROPORATION APPARATUS, 165-2083 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.1cm , 5 ESTERILES, 165-2082 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.2cm , 5 ESTERILES, 165-2081 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.4cm, 5 ESTERILES, 165-2089 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.1cm , 50 ESTERILES, 165-2086 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.2cm , 50 ESTERILES, 165-2088 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.4cm , 50 ESTERILES, 165-2093 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.1cm , 500 ESTERILES, 165-2092 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.2cm, 500 ESTERILES, 165-2091 - MICROPULSER /GENEPULSER CUVETTES 0.4cm , 500 ESTERILES” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221122960 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | Body massager / MASAJEADOR DEPORTIVO | BODYTONE | NO | Úselo en pies, piernas, cuello, espalda y hombros cansados. Te hace sentir muy cómodo, realmente puede relajar los músculos doloridos y cansados. Puede darte un buen masaje. Este producto es ligero en peso y fácil de sostener. | Empaque Individual | Body massager MSPERS.ST | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221103647 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | MONITOR LCD – MONITOR | IKEGAMI – COVIDIEN | SI | Los monitores MLW-2623C y MLW-3225C, son monitores utilizados en ambientes médicos con el propósito de mostrar imágenes de cámaras u otros sistemas. | Por Unidad | MLW-2623C-DC MLW-3225C | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, en la cual se evidencia en los folios 23 y 57 que el monitor es para uso médico y cumple con la norma EN 60601-1, se concluye que el producto MONITOR LCD – MONITOR – Marca: IKEGAMI – COVIDIEN, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” (Subrayado y negrita fuera de texto)”. | IIa
20221108539 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | PT MODULE - MÓDULO DE PRETRATAMIENTO DE PORTAOBJETOS | EPREDIA / SHANDON | NO | El módulo de pretratamiento (MÓDULO PT O PTM) es un aparato diseñado para estandarizar los pasos manuales asociados con el pretratamiento de los portaobjetos, facilitado la desparafinización del tejido y la recuperación de antígenos en secciones de tejido fijado con formalina e incluido en parafina mediante un proceso cuya duración y temperatura controla el usuario. | Unidad | A80400012 / A80400002 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221126236 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-07-29 | Bascula digital / Bascula de Baño Digital | VIVITAR | NO | Bascula de Baño Digital Vivitar, pantalla LCD de 3.1" muestra todas las medidas de forma clara y precisa, comoda para guardar en cualquier espacio pequeño, uso de toda la familia, tiene una plataforma grande que tiene una capacidad de 180 kg. Tiene batería de litio incorporada. La bascula la puedes utilizar en cualquier espacio de tu casa, Tecnología instantánea "Step-on", Pantalla LCD fácil de leer, puesta a cero automática, apagado automático, indicador de sobrecarga, graduación: 0,11 lb / 50 g Modo de USO: 1: Seleccione el modo de pesaje usando el interruptor (LB/KG), ubicado en la parte posterior de la báscula. 2: Coloque la báscula sobre una superficie firme, plana y nivelada para garantizar la precisión. 3: Súbase a la báscula, colocando los pies de manera uniforme en la plataformay mantegase sin movimiento. 4: Una vez que se muestra su peso en la pantalla, la báscula se apagará automáticamente después de 6 segundos | UNIDAD | PSV134-BLK Serial: No tiene Uso o destino: Domestico Capacidad: 180 KG Graduación: 0,11 lb / 50 g País de origen: China | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221078408 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | RESPIRADOR DESCARTABLE AURA 9332+BR / Respirador clase PFF-3 (SL) | 3M™, Aura™ | NO | El respirador de uso profesional está compuesto básicamente por tres capas. La parte interna es de soporte, hecha de material no tejido de fibras sintéticas. Sobre este soporte está montado el medio filtrante compuesto por una capa de microfibras tratadas electrostáticamente. El exterior del respirador está formado por una tela no tejida que protege al medio filtrante evitando que las fibras se suelten. Este conjunto en formato plegado horizontal incorpora 2 bandas elásticas, una espuma nasal y un clip de ajuste nasal necesario para mantener el respirador firme y ajustado en la cara del usuario. El modelo 9332+BR tiene una válvula de exhalación para facilitar la respiración del usuario. - Recomendado para la protección de las vías respiratorias contra polvos, nieblas de base acuosa y aceitosa, humos de metal o plástico, radionucleidos y sustancias con un límite de exposición menor o igual a 0,05 mg/m3, en concentraciones que no excedan 10 (diez) veces el límite de exposición ocupacional de estas partículas. - En Brasil, según la Instrucción Normativa Nº 01 del Ministerio de Trabajo y Empleo, se clasifica como respirador clase PFF-3 (SL). Humos metálicos que se producen en operaciones de soldadura, corte por calor, fundiciones u otras actividades que involucran el calentamiento y fusión de metales. Humos plásticos que se generan en operaciones de inyección y extrusión de polímeros u otras actividades que involucran el calentamiento y fusión de materiales plásticos. - Recomendado para aerosoles que contienen asbesto por debajo del límite de exposición. - Recomendado para sílice si el factor de protección mínimo requerido es menor que 10 (y no igual). - Recomendado para sustancias con un límite de exposición menor o igual a 0,05 mg/m3 si el factor de protección mínimo requerido es menor que 10 (y no igual) - No se recomienda para uso hospitalario en procedimientos médicos u odontológicos. Es para uso personal e intransferible. Debe utilizarse con el conocimiento y la aprobación del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo de la empresa. - Industria Recomendada: Construcción, Producción general, Mantenimiento industrial, Minería, Petróleo y Gas. - Aplicaciones sugeridas: Esmerilado, lijado, barrido, embolsado y otras operaciones polvorientas. | Caja con 120 unidades, 12 displays con 10 unidades en empaque individual. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079761 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | ENZYMEX LD, DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO PARA LAVADORAS AUTOMATIZADAS Y POR INMERSIÓN | ENZYMEX LD. | NO | DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO, limpieza manual, limpieza en ultrasonidos, limpieza en lavadoras automatizadas. | 1 Litro, 5 Litros, 10 Litros, caja con 12 bidones de 1 L, caja con 4 bidones de 5L, caja con 2 bidones de 10 L. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221089304 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | Dispositivo de Trombectomía DAISe | MIVI Neuroscience | NO | El Sistema de Trombectomía DAISe, es un sistema de trombectomía neurovascular mecánico que proporciona capacidad tanto de aspiración como de recuperación para la revascularización de pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica, el flujo sanguíneo mediante la eliminación del trombo de la neurovasculatura para mejorar los resultados. Este será importado a Colombia para ser usado única y exclusivamente en el estudio de investigaciones “Estudio de Factibilidad para el Dispositivo de Trombectomía DAISe en Colombia” Este estudio de investigaciones ha sido aprobado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en su reunión del día 1 y 6 de octubre de 2021, tal como se describe en el acta No. 18 de 2021 de esta sala en su ítem 3.1. | Un (1) Dispositivo de trombectomía DAISe precargado en una vaina de inserción con actuador adjunto Un (1) Catéter de administración DAISe | Descripción Modelo Cantidad DAISe Thrombectomy Device DTD-30190-IDE 25 DAISe Delivery Catheter DEX032-150-IDE 25 6F Q Aspiration Catheter Q6-69145-IDE 20 5F Q Aspiration Catheter Q5-57145-IDE 5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221097662 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | TERMOCICLADOR | CHAI | NO | El Open qPCR es un instrumento portátil de PCR en tiempo real para amplificar y detectar objetivos de ADN y ARN de interés. La PCR en tiempo real proporciona una cuantificación rápida y sensible de los ácidos nucleicos en varios tipos de muestras. Es un equipo con certificado de la FDA de Estados Unidos (Adjunto) que indica que es un equipo para ser utilizado únicamente en investigación. El uso que se le dará en el colegio consiste en el procesamiento de muestras de agua y suelo, de acuerdo con las pautas de bioseguridad definidas por el laboratorio. Basado en un sistema de detección por fotodiodos y un sistema térmico dual-Peltier, el instrumento contiene 16 pozos y admite volúmenes de muestra de entre 10 y 50 L por reacción. Con una velocidad de rampa máxima de 5 C/s, la eficacia de calentamiento y enfriamiento del sistema da lugar a ciclos rápidos y permite completar el ensayo en tan sólo 20 minutos. | Unidad | OPEN QPCR SYSTEM SINGLE-CHANNEL” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221114765 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | LÁSER MÓVIL CT SIM+™ & LÁSER FIJO MICRO+™ - LÁSER MÓVIL & LÁSER FIJO | SUN NUCLEAR | NO | El sistema de láser móvil CT SIM+™ ha sido diseñado desde cero para respaldar su flujo de trabajo de simulación PET/CT. La precisión y la exactitud inigualables brindan mayor confianza para la seguridad del paciente. Un diseño moderno y sin pretensiones combinado con un software accesible permite que su equipo trabaje sin obstáculos físicos o tecnológicos. El software RapidSIM™ incluido lee y dirige los láseres a las coordenadas correctas, lo que permite el movimiento del láser con manos libres hacia el isocentro, para simulación o alineación El MICRO+™ admite la alineación fija del paciente para diagnóstico por imagen y radioterapia. Diseñado con un enfoque clínico, MICRO+ aumenta la confianza clínica en la precisión de la alineación y simplifica su flujo de trabajo | Sistema de Láser Individual | LÁSER MÓVIL CT SIM+™ & LÁSER FIJO MICRO+™ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | IONTO HERB / VAPORIZADOR HERBAL | IONTO COMED | NO | El vapor de hierbas, también conocido como vapor aromático, tiene un efecto extremadamente positivo. Estimula el metabolismo a la vez que proporciona una sensación de relajación y calma. El vapor a base de hierbas se puede llevar a cabo utilizando tanto aceites esenciales como las propias plantas. | UNIDAD | IONTO HERB | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221115701 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | COCHE DE PARO | N/A | NO | El coche de paro es un mobiliario de medicina con ruedas y cajones, que se usa para guardar y trasladar medicamentos y dispositivos médicos que son usados en la atención de un paro cardio respiratorio en áreas específicas de las instituciones de salud. | UNIDAD | Los coches de paro Medwish no incluyen ningún tipo de medicamento, dispositivo médico o equipo biomédico. Las referencias o modelos que deseamos incluir en el certificado de no obligatoriedad son: - AG-ET001A1 - AG-ET007B3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221122855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | MASAJEADORES / Masajeadores | Vivaspa | NO | Dispositivo que permite estimular y relajar distintos músculos del cuerpo para proporcionar un mayor descanso en la zona | Caja por unidad | ♦ MS4200-NOC-STK-6 ♦ MS5600-NOC-STK-6 ♦ MS1720-BLK-STK-6 ♦ MS5150-NOC-STK-12 : De acuerdo con la información técnica brindada, estos masajeadores son únicamente para uso doméstico y NO para uso terapéutico. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221123817 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-01 | OLIGO LYOPHILIZER - LIOFILIZADOR DE OLIGOS | BEIJING HIGHGENE-TECH AUTOMATION | NO | Combina la precipitación centrífuga con un sistema de vacío y mantiene continuamente una temperatura constante para satisfacer las necesidades de concentración de material o liofilización. La necesidad de calor latente de vaporización y sublimación permite una rápida concentración o liofilización de muestras biológicas. Múltiples muestras se pueden procesar simultáneamente sin contaminación cruzada con la función de centrifugado, trampa fría, vacío. | Equipo Compacto | HJ-T98” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221009053 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | KIT DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMOSENSIBLES / KIT DE TRANSPORTE PARA PRODUCTOS TERMOSENSIBLES | ZUPEC | NO | KITS REUTILIZABLES Y NO REUTILIZABLES PARA MANTENER TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN, REFRIGERACIÓN Y AMBIENTE DURANTE EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMOSENSIBLES COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS, REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, OTROS REACTIVOS DE USO IN VITRO, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS. | 1 KIT | KIT Z1004 PRO PCM REUTILIZABLE (+2°C a +8°C) KIT Z1008 PRO PCM (+2°C a +8°C) / (+15°C a +25°C) / (-15°C a -25 °C) KIT Z1023 PRO (+2°C a +8°C) KIT Z1023 PRO PCM (+2°C a +8°C) / (+15°C a +25°C) / (-15°C a -25 °C) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221108157 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | Limpiador de encías / Cepillo de encías / Cepillo de dientes | Munchi Magical | SI | Cepillo de encías Masajee suavemente para no maltratar la zona bucal del bebe Limpiador de encías: introduzca el dedo en el cepillo y proceda a realizar la limpieza de las encías del bebe masajeando suavemente | 1 UNIDAD, 3 UNIDADES, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto LIMPIADOR DE ENCÍAS / CEPILLO DE ENCÍAS / CEPILLO DE DIENTES, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (...)” | I
20221117685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | VELOX. Salmonella Velox - Salmonella Velox Cocoa - Listeria Velox. | N/A | NO | Reactivos utilizados en laboratorios de control de calidad de la industria cárnica, para analizar la presencia de la bacteria Salmonella y/o Listeria en muestras de materia prima, producto terminado y muestras ambientales. | -Salmonella Velox: Kit por 96 ó 960 reacciones. -Salmonella Velox Cocoa: Kit por 96 ó 960 reacciones. - Listeria Velox: Kit por 384 reacciones. | SV96, SV960, SVC96, SVC960,LV384D. | De acuerdo con lo anterior, el producto VELOX. Salmonella Velox - Salmonella Velox Cocoa - Listeria Velox., son reactivos utilizados en laboratorios de control de calidad de la industria cárnica y no analizan muestras de origen humano. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221126003 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | LIOFLIZADOR | Biobase | NO | La liofilización es un proceso que tiene como objetivo separar el agua (u otro solvente) de una disolución mediante congelación y posterior sublimación del hielo a presión reducida. La liofilización es el proceso más suave para secar productos y es el mejor método para secar compuestos orgánicos o inorgánicos sin alterar su composición cualitativa o cuantitativa. El proceso de liofilización se realiza a vacío y a baja temperatura y así, por ejemplo, es posible evitar la desnaturalización de las proteínas. Los alimentos y los materiales biológicos tales como células, tejidos, bacterias y vacunas se convierten en productos secos, evitando el paso por su fase líquida, y en consecuencia los cambios enzimáticos, biológicos y químicos. | Unidad | BK-FD10S, BK-FD10P, BK-FD10T, BK-FD10PT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO | N/A
20221132434 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | MASAJEADOR MUSCULAR PORTATIL | REDFLAG | SI | Para relajar músculos de los hombros, cuello, piernas y pies Destino del producto: Masaje de percusión manual Pasos de funcionamiento: Mediante este masajeador muscular ultra rápido y constante a lo largo de los músculos, la terapia por percusión busca producir una respuesta neuromuscular con el objetivo de reducir el dolor, aumentar el rango de movimiento y acelerar el flujo sanguíneo. Amplitud del movimiento dependiendo del cabezal. Frecuencia de golpeteo o percusión: la cantidad de impactos por minuto que la pistola puede alcanzar Fuerza o torque: la cantidad presión que puede llegar a alcanzar. El masajeador proporciona ráfagas rápidas de presión en el tejido muscular del cuerpo a medida que su cabeza oscila de un lado a otro. Sirve para aliviar y dar mejor movilidad a los músculos del cuerpo, eliminar los nudos musculares, relajar los músculos, mejorar la circulación y aumentar el flujo sanguíneo, ayuda a eliminar y reducir el ácido láctico, reducción de la fatiga muscular y alivio notable del dolor Su funcionamiento se realiza a través de la vibración de sus cabezales, permitiendo elegir la intensidad, frecuencia y toque dependiendo de la zona a accionar. Se pueden acoplar diferentes cabezales que vibran a distintas frecuencias con el objetivo de tratar diferentes zonas corporales El masajeador muscular funciona a través de la percusión o vibración que genera el dispositivo en nuestro cuerpo. El usuario genera la presión en la zona a trabajar y el dispositivo realizará un movimiento de oscilación en la zona muscular | SET | Ítem: AH8251 (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto MASAJEADOR MUSCULAR PORTATIL, marca: REDFLAG, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (...)” | IIa
20221133126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | FRIGORIFICA PARA LA CONSERVACIÓN DE CADAVERES | N/A | NO | Frigorifica para conservación de cadáveres, con capacidad para 1 cadáver de peso máximo 150 Kg. | N/A | CAMARA FRIGORIFICA PARA LA CONSERVACIÓN DE CADAVERES Capacidad para 1 cadáver con peso máximo de 150 Kg.(…)” | La Comisión Revisora de la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, en el Acta 3 de fecha de 11 de abril de 2018, conceptuó: “El REFRIGERADOR PARA CADAVERES: NO es considerado un Dispositivo Médico de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, siempre y cuando la indicación de uso sea “Refrigerador utilizado para la conservación temporal de cuerpos muertos. Este producto no se puede comercializar para la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, así como tampoco para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.” (Subrayado fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221133153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | CALENTADOR DE CERA DEPILATORIA | STARPIL/ QUICKEPIL | NO | CALENTADOR DE CERA PARA DEPILACION Aparato calentador de cera. Provisto de un interruptor con dos posiciones de temperatura. La posición II alcanza temperaturas más elevadas, siendo la posición I del interruptor la temperatura de mantenimiento para realizar la depilación. | UNIDAD | CALENTADOR ECONÓMICO ERGONÓMICO, CALENTADOR ERGONÓMICO ROLL-ON DUPLO, CALENTADOR ERGONÓMICO ROLL-ON TRIPLE, CONJUNTO DUPLO BASIC, CONJUNTO TRIPLE BASIC, CALENTADOR ROLL-ON C/TERMOSTATO (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221138759 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | CRISTALTEARS 1% GOTAS OFTALMICAS / CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 1%, GOTAS OFTÁLMICAS | CRISTALTEARS | NO | LUBRICANTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DEL OJO SECO (COMO DOLOR, ESCOZOR, IRRITACIÓN O SEQUEDAD). INSTRUCCIONES DE USO: CRISTALTEARS SE UTILIZA POR VÍA OFTÁLMICA (SE APLICA EN EL OJO). SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE PRODUCTO CONTENIDAS EN ESTE PROSPECTO O LAS INDICADAS POR SU MÉDICO. EN CASO DE DUDA PREGUNTE A SU MÉDICO. POSOLOGÍA: LA DOSIS RECOMENDADA ES DE UNA O DOS GOTAS DE CRISTALTEARS EN EL OJO U OJOS AFECTADOS TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO O SEGÚN LE INDIQUE SU ESPECIALISTA. FORMA DE ADMINISTRACIÓN: PARA EVITAR UNA POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL CUENTAGOTAS Y DE LA SOLUCIÓN O UNA POSIBLE LESIÓN OCULAR, EL GOTERO NO DEBE ENTRAR EN CONTACTO CON EL OJO O CON CUALQUIER OTRA SUPERFICIE. PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN, SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: LAVE SUS MANOS ANTES DE ADMINISTRAR EL COLIRIO EN SOLUCIÓN. PUEDE FACILITAR LA ADMINISTRACIÓN EL HACERLO FRENTE A UN ESPEJO. 1. ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO POR PRIMERA VEZ, ASEGÚRESE DE QUE LA TIRA DE SEGURIDAD EN EL CUELLO DEL FRASCO ESTÉ INTACTA. CUANDO EL FRASCO NO SE HA ABIERTO AÚN, ES NORMAL LA EXISTENCIA DE UN ESPACIO ENTRE EL FRASCO Y EL CAPUCHÓN. 2. SAQUE EL CAPUCHÓN DEL FRASCO. 3. INCLINE LA CABEZA HACIA ATRÁS Y TIRE SUAVEMENTE HACIA ABAJO DEL PÁRPADO INFERIOR PARA FORMAR UNA BOLSA. 4. INVIERTA EL FRASCO, Y PRESIONE HASTA DISPENSAR UNA GOTA EN CADA OJO. PARPADEE UN PAR DE VECES. NO TOQUE EL OJO NI EL PÁRPADO CON LA PUNTA DEL GOTERO. 5. CIERRE EL CAPUCHÓN Y CIERRE EL FRASCO JUSTO DESPUÉS DE USARLO. SI SE EMPLEA MÁS DE UN PRODUCTO POR VÍA OFTÁLMICA, LAS APLICACIONES DE LOS DISTINTOS COLIRIOS DEBEN ESPACIARSE AL MENOS 15 MINUTOS. SI SE PRODUCE IRRITACIÓN, DOLOR, ENROJECIMIENTO O CAMBIOS EN LA VISIÓN O SI CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN EMPEORA, DEJE DE USAR ESTE PRODUCTO CONSULTE A SU MÉDICO. POBLACIÓN PEDIÁTRICA: NO SE HA ESTABLECIDO LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE ESTE PRODUCTO SOLUCIÓN OFTÁLMICA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. NO SE DISPONE DE DATOS. | CAJA X 1 FRASCO GOTERO CILÍNDRICO DE BASE PLANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO CON ANILLO DE ENCASTRE EN LA BOCA DEL MISMO X 10 ML, TAPA BLANCA CON PRECINTO DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO, TETINA BLANCA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PRESENTACIÓN MUESTRA MÉDICA: CAJA X 1 FRASCO GOTERO CILÍNDRICO DE BASE PLANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO CON ANILLO DE ENCASTRE EN LA BOCA DEL MISMO X 2.5 ML, TAPA BLANCA CON PRECINTO DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO, TETINA BLANCA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD; CAJA X 1 FRASCO GOTERO CILÍNDRICO DE BASE PLANA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD BLANCO CON ANILLO DE ENCASTRE EN LA BOCA DEL MISMO X 10 ML, TAPA BLANCA CON PRECINTO DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO, TETINA BLANCA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. No obstante, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, mediante un certificado de no obligatoriedad. | N/A
20221139581 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | LUBRIDINA - LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL | LUBRIDINA | NO | - LUBRIDINA es un lubricante de origen 100% verde que permite lubricar y restaurar fácilmente las picaduras generadas por el procesamiento constante de instrumentos, ya sean sometidos a lavado manual o a lavado automático. - Es compatible con cualquier detergente multienzimático, puede agregar una dosis de 15 mL a la solución preparada para realizar la lubricación en un solo paso. - Proceder a dispensarlo con ayuda de la válvula dispensadora, haciendo especial énfasis en las uniones de las piezas en contacto o en fricción, deje actuar y proceda a retirar y secar antes de realizar el proceso de esterilización. - Para sistemas automáticos no tiene problema al ser usado con la configuración de fábrica de las termodesinfectora puede incorporarlo en el sistema sin tener ajustes adicionales. | - FRASCO Y GARRAFA EN PEAD O PET POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000, 2000, 3750, 3800, 4000 mL - 5 y 20 Litros. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221139681 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | PAÑOS PROFESIONALES PARA DESINFECCION | PAÑOS PROFESIONALES PARA DESINFECCION | NO | Desinfección de superficies y equipos. Los paños se humedecen con el desinfectante EUFAR de su elección. Se pasa el paño humedecido sobre el elemento o superficie a desinfectar por contacto. Al final del uso se descarta el paño como residuo peligroso. | Rollo x 160 paños de 15 cm x 17 cm. | Rollo x 160 paños de 15 cm x 17 cm. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: QUE LOS PAÑOS PROFESIONALES PARA DESINFECCION NO INCLUYEN EL DESINFECTANTE EUFAR | N/A
20221141876 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-02 | ESTIMULADOR FACIAL CORAL / MASAJEADOR | 1: DUPREE MARCA 2: AZZORTI | NO | DISEÑO EN COLOR BLANCO USO Y FUNCION: PRODUCTO DESTINADO A USO COSMETICO. FUNCIONA MEDIANTE BATERIA TIPO BOTON. DISEÑO ERGONOMICO. PARTE SUPERIOR DISEÑO CIRCULAR PARTE INFERIOR MANGO EL CUAL TIENE BOTON PARA INICIAR EL MASAJE Y APAGARLO. EN LA PARTE FINAL TIENEN COMPARTIMIENTO DONDE VA INCLUIDA LA BATERIA TIPO BOTON TIENE LUZ EN LA PARTE SUPERIOR DEL BOTON DE ENCENDIDO MASAJEAR CON PRODUCTO COSMETICO PARA AYUDAR A LA MEJOR COLOCACION DEL PRODUCTO | 1 PIEZA | ESTIMULADOR FACIAL CORAL REFERENCIA 130569 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221148683 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-03 | ELECTRODO DE POTASIO. | MINDRAY | NO | El electrodo de potasio se utiliza para la determinación cuantitativa in vitro de la concentración de K + en suero, plasma y orina humanos. Su objetivo es servir para diagnosticar y monitorear el efecto terapéutico de la hipercalemia e hipocalemia, así como ayudar a diagnosticar las enfermedades renales. | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE POTASIO (número de catálogo 040-000541- 00), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO DE POTASIO (número de catálogo 040-000541-00) es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO DE POTASIO no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo (ANALIZADOR QUIMICO MINDRAY) al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221107610 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | TERMOHIGRÓMETROS | GENÉRICO | NO | TERMOHIGRÓMETRO: ES UTILIZADO PARA EL CONSTANTE MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN AMBIENTES EXTERIORES. | UNIDAD | TL8020, TH318, HTC-2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221135150 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | MINIFIX/CLIP SUJETADOR EXTERNO DE CLAVOS | HD HEALTHY SOLUTIONS SAS | SI | Sujetar distalmente guías aceradas que fijan una o varias fracturas o luxaciones | Bolsa de polietileno termosellado x 10 unidades. | N/A | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20221141872 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | CARRO DE TRANSPORTE PARA ECOGRAFO NOBLUS | HITACHI NOBLUS, ALOKA | NO | El carro de transporte para ecógrafo Noblus sirve para transportar, llevar, trasladar de manera manual y terrestre, así como de forma segura ya que, el ecógrafo Noblus se sujeta o se ancla a su estructura | UNIDAD | EZU-AB8 EZU-HC1E EZU-TY4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: ESTE CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD NO AMPRA EL EQUIPO BIOMÉDICO ECÓGRAFO. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221143139 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | PEROXBLUE - REVELADOR DE SANGRE/ REVELADOR DE SANGRE | PEROXBLUE | NO | PEROXBLUE ACTIVO PRODUCE UNA QUIMIOLUMINISCENCIA AZUL Y MANTIENE SU REACTIVIDAD POR MÁS DE 30 SEGUNDOS AL ENTRAR EN CONTACTO CON TRAZAS DE HEMOGLOBINA, PARA LO CUAL NO SE NECESITA UNA OSCURIDAD TOTAL SINO UNA TENUE OPACIDAD EN EL ÁREA. PEROXBLUE ESTÁ RECOMENDADO PRINCIPALMENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DE SANGRE INVISIBLES AL OJO HUMANO, PARA DETECTAR SUPERFICIES VIABLES PARA CRECIMIENTO BACTERIANO Y SU POSIBLE CONTAMINACIÓN, DEBIDO A ÁREAS MAL PROCESADAS. PEROXBLUE TAMBIÉN ESTÁ INDICADA PARA LA VERIFICACIÓN EN INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MÉDICOS EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO Y MANTENIMIENTO, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR PRODUCTOS LIMPIOS Y SEGUROS. | KIT CON 1 FRASCO EN PEAD O PET POR 60, 120, 200, 240, 250, 450, 470, 480, 490, 500, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 980, 1000 mL MÁS 2 FRASCOS EN PLÁSTICO O EN VIDRIO CON LOS SÓLIDOS ACTIVADORES, DEPENDIENDO DE LA PRESENTACIÓN | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221144079 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | LANTUS® 100 IU/ML | LANTUS® | NO | LOS BOLÍGRAFOS DE FORMACIÓN/DEMOSTRACIÓN SE LLENAN CON AGUA NO ESTÉRIL Y ESTÁN DESTINADOS ÚNICAMENTE A LA DEMOSTRACIÓN Y FORMACIÓN EN EL USO DEL BOLÍGRAFO. LOS BOLÍGRAFOS DE FORMACIÓN/DEMOSTRACIÓN DEBEN SER MANEJADOS ÚNICAMENTE POR REPRESENTANTES DE SANOFIAVENTIS O POR PROFESIONALES SANITARIOS. LOS BOLÍGRAFOS DE ENTRENAMIENTO/DEMOSTRACIÓN SÓLO DEBEN UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL SANITARIO. LOS BOLÍGRAFOS DE FORMACIÓN/DEMOSTRACIÓN SE ENTREGAN A LOS USUARIOS POR UN TIEMPO LIMITADO DURANTE UNA SESIÓN DE FORMACIÓN Y DEBEN DEVOLVERSE AL FORMADOR AL FINAL DE LA SESIÓN. NO INYECTAR EN EL CUERPO YA QUE ESTE BOLIGRAFO ES SOLO UN MATERIAL DE ENTRENAMIENTO | BOLIGRAFO DE ENTRENAMIENTO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia NOTA: No obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221145182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | AccuGene Collection Kit / Kit para recolección de muestras | AccuGene | NO | El AccuBucal Collection Kit se usa para recolectar ADN en las células epiteliales orales. Este kit está diseñado para recolectar el ADN de la mejor calidad de la muestra bucal y la estabilidad de la muestra se mantiene tanto para el transporte como para el almacenamiento a largo plazo. El AccuBuccal Collection Kit está indicado para uso directo por parte de los consumidores para recolectar y enviar muestras a instituciones de investigación apropiadas (por ejemplo, universidades y laboratorios médicos) sólo para uso de investigación (RUO). El AccuSaliva Collection Kit es un kit de colección no invasivo que se usa para recolectar ADN libre de células en la muestra de saliva. Este kit está diseñado para recolectar ADN de la mejor calidad de la muestra de saliva, la estabilidad de la muestra se mantiene tanto para el transporte como para el almacenamiento a largo plazo. El AccuSaliva Collection Kit está indicado para uso directo por parte de los consumidores para recolectar y enviar muestras a instituciones de investigación apropiadas (por ejemplo, universidades y laboratorios médicos) sólo para uso de investigación (RUO). El AccuStool Collection Kit es un kit de colección que permite la recogida del ADN en muestras de heces. Este kit está diseñado para recolectar ADN de la mejor calidad de muestras de heces y la estabilidad de la muestra se mantiene tanto para el transporte como para el almacenamiento a largo plazo. El AccuStool Collection Kit está indicado para uso directo por parte de los consumidores para recolectar y enviar muestras a instituciones de investigación apropiadas (por ejemplo, universidades y laboratorios médicos) solo para uso en investigación (RUO). | AccuBucal Collection Kit / Unidad AccuSaliva Collection Kit / Unidad AccuStool Collection Kit / Unidad | AccuBuccal Collection Kit (Cat. No. ACN 21.01) AccuSaliva Collection Kit (Cta. No. ACN 11.01) AccuStool Collection Kit (Cat.No. ACN 41.01) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221145859 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | BOLSAS DE GEL REFRIGERANTE (COOLING GEL PATCH) | FACMAC CARE. | SI | EL PARCHE DE GEL REFRIGERANTE ES DE APLICACIÓN EXTERNA EN LA SUPERFICIE DEL CUERPO, COMO LA FRENTE, LA SIEN, LA AXILA, LA INGLE, LA ARTERIA CARÓTIDA DERECHA E IZQUIERDA, EL TIEMPO EFECTIVO ES DE APROXIMADAMENTE 6-8 HORAS AL DÍA, SE PUEDE APLICAR AL MISMO TIEMPO VARIAS PIEZAS EN EL CUERPO, PUEDE SER DESECHADO DESPUÉS DE SU USO, NO PUEDE SER REUTILIZADO | Caja de cartón con 5 unidades | BL20170525Z, BL20170525Z | De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la información escrita en el folio 3 “Para obtener un alivio refrescante y calmante instantáneo, utilícelo con o sin medicación oral, siempre que el dolor de cabeza o la migraña ataquen” y en el folio 4 “Esto no es un medicamento. Si la fiebre o el dolor de cabeza persisten, consulte a su médico”, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “BOLSAS DE GEL REFRIGERANTE (COOLING GEL PATCH)”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” | I
20221147005 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-04 | Trajes de Protección Corporal | R&G | NO | IDEALES PARA PROTEGER A LA PERSONA DE LA PENETRACIÓN DE PARTÍCULAS Y LÍQUIDOS. HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS, INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y ALIMENTARIA, AGROINDUSTRIAS, VETERINARIAS Y OTRAS INDUSTRIAS QUE LO REQUIERAN. | 1, 10, 50, y 100 Unidades / Bolsa | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221124013 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-05 | ESPÁTULA PARA YESOS Y ALGINATOS | SUPERDENT | NO | EMPLEADOS PARA PREPARAR YESOS Y ALGINATOS. USO EN LABORATORIO DENTAL | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221126188 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-05 | CALIBRADOR DE CERA | SUPERDENT | NO | DETERMINA EL GROSOR DE LAS CORONAS EN CERA ANTES Y DESPUÉS DEL VACIAMIENTO EN UNA ESTACA DE 1/10 MILIMETROS. PUNTAS AFILADAS PARA PORCELANA Y METAL. USO EN LABORATORIO DENTAL. | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221126206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-05 | CALIBRADOR DE METAL | SUPERDENT | NO | DETERMINA EL GROSOR DE LAS CORONAS ANTES Y DESPUÉS DEL VACIAMIENTO EN UNA ESTACA DE 1/10 MILIMETROS. PUNTAS AFILADAS PARA PORCELANA Y METAL. USO EN LABORATORIO DENTAL | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221138290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-05 | Verim / Sistema Avanzado de Biofeedback de RGP H001 | AudioStrobe Systems | NO | Sistema de Biofeedback y autocontrol que ayuda a reconocer sus propios patrones de estrés y permite aprender como cambiarlos. Instrumento de aprendizaje que funciona como un espejo inteligente que muestra lo que está sucediendo en su interior a través de software le permite autorregularse. Como sus pensamientos están conectados a la fisiología de su cuerpo para cambiar la percepción del mundo real. Trabaja con aprendizaje sistémico Aprendizaje autoorganizado (Meta cognitivo) Entrenamiento mental en un ambiente lúdico Comparación de su rendimiento psicofisiológico en el entrenamiento online con otras personas. | H001 y M005 Dispositivo de RGP | M005- Edición Profesional y H001 Set Coordinador. Se puede trabajar con grupos de hasta 16 individuos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221140038 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-05 | HORNO DE MESA TYTAN MAX/ PRO/ ECO. / HORNO DE MESA PARA QUEMAO - PARA USO EN LABORATORIO DENTAL. | ROKO | NO | Los Hornos de Mesa TYTAN son usados para el calentamiento y quemao de moldes de fundición que permiten ajustar los parámetros a las necesidades del usuario. INDICACIONES: Está indicado para optimizar el proceso de calentamiento de uso exclusivo en laboratorios dentales, para el quemao / calentamiento de moldes de fundición. | UNIDAD (EQUIPO CON SUS ACCESORIOS) | TYTAN MAX / TYTAN PRO / TYTAN ECO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221078259 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | MASCARILLA DESECHABLE CIVIL PLANA DE 3 CAPAS, ELASTICO OREJA/ TAPABOCAS | DAILYSAFE | NO | EXCLUSIVAMENTE PARA PROTECCION DE LA VIA AEREA PARA USO INDUSTRIAL, SALONES DE BELLEZA, INDUSTRIA DEL PLASTICO, PERSONAL DE ASEO, USO EN GENERAL. NO ESTERIL. NO USO MEDICO NI HOSPITALARIO. NO INDICADOS PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES. | CAJA POR 50 UNIDADES | PRODUCTO-MASCARILLA 3PLY (3 CAPAS) , DESECHABLE , MODELO ZSJ-1983-2, MODELO ZSJ-1983-2 | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante el Acta No. 2 del 11 de marzo de 2020 conceptúa: …“Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS con indicación exclusivamente de uso industrial para la protección de la vía aérea contra sustancias inmersas en el polvo generado en los procesos de manufactura como por ejemplo: ladrilleras, maquinados, artesanías, entre otros, no requieren Registro Sanitario para su comercialización y uso debido a que no son considerados dispositivos médicos para uso en humanos” De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221079620 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | PIRFENIDONA CREMA | REMOVERE® | NO | Auxiliar en el tratamiento, corrección y restauración de las lesiones en la piel causadas por heridas leves, quemaduras y otros trastornos de la regeneración dérmica. Acelera la regeneración tisular en casos de quemaduras, abrasiones, heridas leves, cicatrices queloides o hipertróficas y otros trastornos regenerativos de la piel. | Tubo con crema de 10 g y 30 g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, NO es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, se indica al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, ya que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como Medicamento. | N/A
20221087816 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | CONTENEDORES FILTRO PARA INSTRUMENTAL / CONTENEDORES | CMB y SURGIVAL | SI | LOS CONTENEDORES PARA INSTRUMENTAL CBM PARA SURGIVAL REPRESENTA LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LAS MODERNAS CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN. LA FLEXIBILIDAD DE LA MUY VASTA GAMA DISPONIBILE, OFRECE A LOS OPERADORES UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD DE CONFECCIONAMIENTO Y DE TRANSPORTE Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA. | INDIVIDUAL. | CONTENEDORES | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto CONTENEDORES FILTRO PARA INSTRUMENTAL / CONTENEDORES, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” subrayado fuera de texto | I
20221123925 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | P.K. THOMAS X 5 INSTRUMENTOS | SUPERDENT | NO | PARA MOLDEADOS DE CERA. USO EN LABORATORIO DENTAL. | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221123947 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | ESPÁTULA PARA SILICONAS | SUPERDENT | NO | EMPLEADOS PARA PREPARAR SILICONAS | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221123985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | CALIBRADOR DE BOLEY PARA CORONAS | SUPERDENT | NO | PARA LA MEDICIÓN DE GROSOR DE CERAS Y METALES. USO EN LABORATORIO DENTAL | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221126014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | CELLTRAM® 4R AIR/OIL MICROINYECTOR. | EPPENDORF | NO | EL CELLTRAM 4R AIR Y CELLTRAM 4R OIL SON MICROINYECTORES MANUALES APTOS PARA UN AMPLIO RANGO DE APLICACIONES DE CIENCIAS DE LA VIDA. EL CELLTRAM 4R AIR ES UN INYECTOR NEUMÁTICO PARA UNA MICROMANIPULACIÓN LIBRE DE ACEITE Y RETENCIÓN SUAVE DE CÉLULAS EN SUSPENSIÓN. GRACIAS A SU EXCELENTE RENDIMIENTO, TAMBIÉN ES MUY APROPIADO PARA LA ABSORCIÓN E INYECCIÓN DE CÉLULAS (P. EJ., DE ESPERMATOZOIDES O CÉLULAS ES). EN EL CASO DE ESTA APLICACIÓN, SU RENDIMIENTO ES COMPARABLE CON EL DE INYECTORES RELLENOS DE ACEITE. EL CELLTRAM 4R OIL ES UN MICROINYECTOR HIDRÁULICO RELLENO DE ACEITE QUE PROPORCIONA UN CONTROL DE MUESTRAS MÁS DIRECTO Y QUE PUEDE GENERAR PRESIONES MÁS ELEVADAS QUE UN SISTEMA DE AIRE. HA SIDO OPTIMIZADO PARA UN TRABAJO LIBRE DE FUGAS Y UN LLENADO DE ACEITE MÁS FÁCIL. AMBOS MODELOS SE PUEDEN UTILIZAR CON TODOS LOS SISTEMAS COMUNES DE MICROMANIPULACIÓN, AUNQUE DESARROLLAN SU MÁXIMO POTENCIAL CON LOS MANIPULADORES DE EPPENDORF. CELLTRAM 4R AIR Y CELLTRAM 4R OIL HAN SIDO CONCEBIDOS PARA EL USO EN LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, TRABAJOS RUTINARIOS E INDUSTRIALES, ASÍ COMO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. A LOS CAMPOS DE APLICACIÓN PERTENECEN, ENTRE OTROS, LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y LA BIOTECNOLOGÍA. LOS EQUIPOS ESTÁN DISEÑADOS PARA LA ASPIRACIÓN/DISPENSACIÓN SIN PROBLEMAS DE MUESTRAS PEQUEÑAS Y CANTIDADES MÍNIMAS DE LÍQUIDO (MICROLITROS, NANOLITROS), LAS ASPIRACIÓN SUAVE DE MUESTRAS PEQUEÑAS Y LA RETENCIÓN SUAVE DE CÉLULAS EN SUSPENSIÓN. ESTOS EQUIPOS SE UTILIZAN FRECUENTEMENTE EN COMBINACIÓN CON MICROMANIPULADORES Y MICROCAPILARES (COMO CONSUMIBLES). LOS EQUIPOS ESTÁN PREVISTOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO EN INTERIORES POR PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO. LOS INYECTORES CELLTRAM 4R AIR/OIL SÓLO ESTÁN DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN. | UNIDAD | VIDA ÚTIL: 10 AÑOS: REFERENCIAS: CELLTRAM® 4R AIR 5196000013, CELLTRAM® 4R OIL 519600003 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INTERESADO EL PRODUCTO CELLTRAM® 4R AIR/OIL MICROINYECTOR. MARCA: EPPENDORF SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO | N/A
20221130189 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | Termociclador Tiempo Real CFX Duet / Termociclador Tiempo Real CFX Duet | BIORAD | NO | AMPLIFICACIÓN DE MUESTRAS PARA USO EN INVESTIGACIÓN NO PARA USO EN DIAGNOSTICO - PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | N/A | NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BRINDADA EN EL MANUAL TÉCNICO EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO PARA INVESTIGACIÓN, NO SE PODRÁ USAR EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221138727 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | LENSOMETRO / LENSOMETRO MANUAL Y DIGITAL | ADLER | NO | ES UN INSTRUMENTO ÓPTICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CENTRO ÓPTICO Y MEDICIÓN DE LA POTENCIA (DIÓPTRIA) DE UNA LENTE OFTÁLMICA, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN DEL CILINDRO. El lensometro se emplea para determinar las dioptrías de lentes esféricas y cilíndricas, el eje de las lentes cilíndricas y los efectos prismáticos (potencia y dirección). También permite marcar el centro óptico, el eje (en las lentes cilíndricas) y la dirección de los efectos prismáticos. El instrumento puede utilizarse con corriente alterna en la posición I del interruptor, o con corriente continua en la posición II del mismo interruptor. Con las dos pilas de 1,5 V suministradas con el equipo. La lectura de datos y la graduación de los parámetros son sencillas, lo que simplifica su uso. | UNIDAD | ADLM 2600 ALM 2600 D 903A POTEC-PLM8000 ALM 300 ALM 400 CP 1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221138738 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | SOLOS / LENSOMETRO / | "VISIA IMAGING SRL", VISIA, SOLOS, TOPCON | NO | INDICACIONES. El lensometro SOLOS es un equipo de laboratorio indicado para ser usado en laboratorios de lentes oftalmicos, opticas y por profesionales optométricos / oftálmicos y opticos para medir de forma automatica las propiedades opticas de gafas, lentes progresivos, multifocales y lentes sin cortar USOS El lensometro SOLOS ha sido diseñado para: Medicion automatica de propiedades opticas de gafas y lentes. Analizador automatico de lentes dentro de gafas, lentes progresivos, multifocales y lentes sin cortar. Para medir la potencia del vértice y los efectos prismáticos de las gafas y lentes Orientar y marcar lentes sin cortar Proporcionar marcas específicas en lentes en monturas de gafas Para verificar el montaje correcto de las lentes en monturas de gafas Para medir la distancia de la pupila de las lentes en monturas de gafas Para proporcionar mapas codificados por colores que indiquen la distribución de las propiedades de refracción del lente. Mapeo de lentes Para medir las propiedades de transmitancia de la lente dentro del ancho de banda relevante de la luz, como el ancho de banda UV y Azul. Para medir la coordenada de color del material de la lente Calculo de la respuesta de la luz al lente en diferentes longitudes de onda. Deteccion Automatica de tipo de lente (automatic lens type detection) Tambien se puede utilizar antes de un examen ocular para obtener la última formula de lentes que se le dio al paciente, con el fin de acelerar el examen posterior y para el monitoreo de defectos visuales a traves de la comparacion de formulas de lentes que haya tenido el paciente en diferentes epocas versus la ultima formula de lentes. | EQUIPO UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221140062 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | HORNO DE MOLDEO POR INYECCIÓN PARA CERÁMICA HELIOS PRO / HELIOS PRO PRESS / HORNO DE MOLDEO POR INYECCIÓN PARA CERÁMICA USADO EN LABORATORIO DENTALES. / | ROKO | NO | USOS: HORNO DISEÑADO PARA EL USO ESPECIFICO EN LABORATORIOS DENTALES, PARA QUEMADO DE CERAMICA CONVENCIONAL Y DE “PRENSA”, PARA TRABAJOS NO METALICOS QUE SE CARACTERIZAN POR UN AJUSTE PRECISO DE ASPECTO NATURAL. INDICACIONES: PARA EL USO ESPECIFICO EN LABORATORIOS DENTALES, PARA QUEMADO DE CERAMICA CONVENCIONAL Y DE “PRENSA”, PARA TRABAJOS NO METALICOS QUE SE CARACTERIZAN POR UN AJUSTE PRECISO DE ASPECTO NATURAL. | UNIDAD (EQUIPO CON SUS ACCESORIOS) | MODELOS: HELIOS PRO y HELIOS PRO PRESS “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221145001 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | TOUJEO® | TOUJEO® | NO | LOS BOLÍGRAFOS DE FORMACIÓN/DEMOSTRACIÓN SE LLENAN CON AGUA NO ESTÉRIL Y ESTÁN DESTINADOS ÚNICAMENTE A LA DEMOSTRACIÓN Y FORMACIÓN EN EL USO DEL BOLÍGRAFO. LOS BOLÍGRAFOS DE FORMACIÓN/DEMOSTRACIÓN DEBEN SER MANEJADOS ÚNICAMENTE POR REPRESENTANTES DE SANOFI-AVENTIS O POR PROFESIONALES SANITARIOS. LOS BOLÍGRAFOS DE ENTRENAMIENTO/DEMOSTRACIÓN SÓLO DEBEN UTILIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL SANITARIO LOS BOLÍGRAFOS DE FORMACIÓN/DEMOSTRACIÓN SE ENTREGAN A LOS USUARIOS POR UN TIEMPO LIMITADO DURANTE UNA SESIÓN DE FORMACIÓN Y DEBEN DEVOLVERSE AL FORMADOR AL FINAL DE LA SESSION. NO INYECTAR EN EL CUERPO YA QUE ESTE BOLIGRAFO ES SOLO UN MATERIAL DE ENTRENAMIENTO. | BOLIGRAFO DE ENTRENAMIENTO. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221148671 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-08 | BROCHAS, CEPILLOS E INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA | DEPUY SYNTHES | NO | LOS INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA COMO BROCHAS, CEPILLOS Y OTROS ESTÁN DISEÑADOS PARA LIMPIAR LOS DESECHOS RESIDUALES DE UN DISPOSITIVO ORTOPÉDICO DURANTE O DESPÚES DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. | EMPAQUE PRESENTACIÓN INDIVIDUAL | CÓDIGO: 319.380 (estilete de limpieza ø 1,25 mm, para instrumentos canulados) CÓDIGO: 319.291 (cepillo de limpieza ø 1.25 mm, para instrumentos canulados) CÓDIGO: 319.240 (2.9 mm Cleaning Brush) CÓDIGO: 397.341 (cepillo de limpieza para instrumento de guía percutáneo, longitud 250 mm) CÓDIGO: 319.260 (cepillo de limpieza, para instrumentos canulados) CÓDIGO: 352.041 (cepillo de limpieza ø 3.6 mm, longitud 600 mm, para ejes flexibles) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221126214 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-09 | ENDOCONTAINER X 72 Y 96. | SUPERDENT | NO | ORGANIZADOR FRESAS, LIMAS, LENTULOS. | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221126218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-09 | ESPÁTULA 7A | SUPERDENT | NO | EMPLEADOS PARA PREPARAR MODELOS EN CERA. USO EN LABORATORIO DENTAL | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221126225 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-09 | ESPÁTULA DE CEMENTO DOBLE. ESPÁTULA PARA CEMENTO 224 SENCILLA GRANDE | SUPERDENT | NO | EMPLEADOS PARA MEZCLAR Y COLOCAR CEMENTO EN LAS CORONAS O EN LAS PREPARACIONES DE MATERIALES. | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221126228 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-09 | ESPÁTULA PARA CERAS GRITMAN # 31 | SUPERDENT | NO | EMPLEADOS PARA PREPARAR MODELOS EN CERA. USO EN LABORATORIO DENTAL. | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221127762 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-09 | ZIRCONIA PRETTAU - ZIRCONIA | PRETTAU | NO | ELABORACION DE INCRUSTACIONES, CORONAS Y PUENTES DENTALES. | EMPAQUE UNITARIO | PRETTAU, PRETTAU 2, PRETTAU 2 DISPERSIVE, PRETTAU 3 DISPERSIVE, PRETTAU 4 ANTERIOR, PRETTAU 4 ANTERIOR DISPERSIVE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221138062 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-09 | IMPRESORA 3D STRASYS - IMPRESORA 3D | STRASYS | NO | IMPRESION DE MODELOS 3D PARA LABORATORIO DENTAL A | UNIDAD | J5 DentaJet OBJET30 DENTAL PRIME | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221147018 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-09 | Immersion Oil | MINDRAY | SI | Este producto es un líquido aceitoso transparente de color amarillo claro, que no es fácil de secar y endurecer. Se utiliza para permitir la visualización de células sanguíneas bajo el microscopio óptico (lentes de objetivo de 100x). El fabricante declara en las etiquetas del producto “For Laboratory Use Only”- “Para uso sólo en Laboratorio”. | 4x20 mL, 1x 100 mL | N/A | El producto Immersion Oil, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018: “(…) Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: Denominado (General Purpose Reagent - GPRs), es un reactivo químico que tiene aplicación general de laboratorio, que se utiliza para recoger, preparar y analizar muestras del cuerpo humano con fines de diagnóstico, y que no está destinado a una aplicación de diagnóstico específico (…)” | Por lo tanto, el producto en mención SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, siempre que éste sea comercializado para la prestación de Servicios de Salud. | “For Laboratory Use Only”- “Para uso sólo en Laboratorio”.
20221082039 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-10 | CUERPO EN TITANIO PURO Y/O TITANIO ALEADO | N/A | NO | Cuerpo para la fabricación de implantes a la medida del paciente en titanio puro y/o titanio aleado. - Cuerpos en titanio puro o titanio aleado, diseñados mediante planeación digital personalizada y usados en implantes a la medida del paciente para la corrección de defectos óseos y/o sustitución parcial o total de estructuras óseas. - Los cuerpos a la medida del paciente fabricados en titanio puro o titanio aleado, pasarían por procesos de mecanizado, control calidad, acabado superficial, limpieza, marcado, empaque y liberación. | Empaque plástico de polietileno, no estéril, 1 unidad por empaque. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221139937 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-10 | MANGOS APLICADORES Y PUNTAS DE PINCEL DESECHABLES - ACCESORIOS DE USO ODONTOLÓGICO | 3M, ESPE | SI | Descripción de Producto Los aplicadores desechables / puntas de pincel son útiles como accesorios manuales para aplicación de materiales restauradores odontológicos. Principio de funcionamiento Los accesorios se utilizan como complemento o con el dispositivo médico del producto primario. Indicaciones y Usos: Los accesorios desechables no tienen un uso previsto independiente porque actúan como accesorios que se utilizan junto con materiales de impresión dental, adhesivos, cementos y materiales de restauración dental. Usuarios previstos Profesionales dentales formados, es decir, odontólogos generales, asistentes dentales/higienistas, que tengan conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de productos dentales. | Bolsa de 1000, 500, 200, 100, 50, 30, 25, 20,15, 10, 5, 3, 2, 1 Unidades en colores variados. | - Mangos aplicadores y puntas de pincel desechables, Código 1919 - Puntas de pincel desechables, Código 1919B - Mango aplicador, Código 1919MA - Aplicadores de punta de fibra, Código 1919F - Pinceles aplicadores plegables, Código 3402 | El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.” (Subrayado fuera de texto) | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, así: (…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…) (subrayado fuera de texto) NOTA: LOS PRODUCTOS ENUNCIADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO PUEDEN AMPARARSE COMO ACCESORIOS, CUANDO HACEN PARTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CON REGISTROS SANITARIOS DE RIESGO IIa O SUPERIOR | I
20221139820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | DIATRO•CLEANER | Diatron | NO | : El reactivo de limpieza Diatro•Cleaner es una solución detergente estabilizada y micro filtrada para la limpieza automatizada regular, enjuague y lavado de capilares, tuberías y cámaras de analizadores hematológicos. Remueve precipitados de componentes de la sangre y depósitos de lipoproteínas en los analizadores hematológicos Diatron. El reactivo de limpieza Diatro•Cleaner debiera ser utilizado en conjunto sólo con reactivos Diatron. Pueden obtenerse resultados erróneos si este diluyente es utilizado junto con reactivos de otros fabricantes. | 1L, 5L | Diatro•Cleaner: D5011 - D5015” | De acuerdo con lo anterior, el producto DIATRO•CLEANER, con las referencias D5011 - D5015 , Remueve precipitados de componentes de la sangre y depósitos de lipoproteínas en los analizadores hematológicos Diatron. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221142067 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | ESCANER DE DIAGNOSTICO / ULTRASONIDO | HONDA ELECTRONICS, H-res, VET | NO | Escaneo electrónico lineal/convexo para la práctica de animales pequeños, grandes y mixtos tecnología avanzada y excelente calidad de imagen incorporados en una elegante unidad. Detección de Preñez ( perro, gato, vaca, cerdo, caballo, camello) Abdominal cardiaco para pequeños animales Tendon (equino) | UNIDAD | HS-1600 HCS- 8712M HLS-884M HCS-736M HLV-875M HCV-7710MV HLV-7212M HLV-7218M HLS-882MT HS-102V HLV-155 HCS-1712 HCS-136C HS-2200V HLV-575M HLV-475M HCS-536M HCS-436M HCS-452M HCS-572M HCS-5712M HLS-575M HLS-475M HLS-584M HLS-513M HLS-413 HLV-4212M HLV-4214M HCV-4710MV HS-2700V HCS-436MSC HLS-575M HLS-594M NOTA: DE ACUERDO CON LO MENCIONADO EN LOS MANUALES APORTADOS LAS REFERENCIAS DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS, AL IGUAL QUE LOS ACCESORIOS SOLO PODRÁN SER USADOS PARA APLICACIONES EN VETERINARIA, Y NO PODRÁ SER USADO PARA DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO EN HUMANOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144493 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | BLOQUES DE ZIRCONIO VSMILE | VSMILE | NO | ELABORACION DE CORONAS, INCRUSTACIONES, PUNTES DENTALES EN LABORATORIO | N/A | SE AMPARA LOS MODELOS 3D, SHT, UT, HT, ST | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221144660 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | TIRAS DE VERIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO | Tiras de determinación de la concentración de Peróxido de Hidrogeno en Eufarcide para validar reusó seguro | NO | Las tiras reactivas son láminas de papel rectangulares que cuentan con una almohadilla reactiva en uno de sus extremos (cuadro de color blanco). La presencia de peróxido se evidencia con el cambio de color de blanco a purpura y de purpura a negro. La concentración de peróxido se estima por medio del tiempo de reacción, es decir, de cambio de color. | Frasco por 100 tiras reactivas | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144901 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | Protector de Pulido NUVO | NUVO | NO | El Protector de Pulido NUVO es de uso exclusivo en laboratorio y no tiene contacto con el paciente. Este producto es fabricado en acero inoxidable. Su formato permite la adaptación bajo el componente protésico y sirve para proteger al componente cuando esté siendo pulido. Fue desarrollado solamente para trabajo de laboratorio (protésico). | Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. | CD2306001 PROTECTOR DE PULIDO PILAR PROTESIS MULTIPLE ATORNILLADA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221144956 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | AUXILIARES DE LABORATORIO IV | NEODENT | NO | Los auxiliares de laboratorio Neodent son de uso exclusivo en laboratorio y están indicados para la preparación de los procesos de rehabilitación oral que deseen desarrollar como parte de su actividad profesional. Estos auxiliares no tienen contacto con el paciente. | - Análogos: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. - Cajas Quirúrgicas (estuches): Caja de cartón. - Tornillo de Trabajo: Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico, con una unidad. | CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 101.107 ANALOGO REPOSICIONABLE HIBRIDO DEL IMPLANTE NGM 110.315 ESTUCHE KIT QUIRURGICO COMPACTO HELIX NGM 116.295 TORNILLO DE TRABAJO NGM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221145125 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | E-RESIN DOIN PEEK - PLASTICO PEEK (POLIETERETERCETONA) | E-RESIN DOIN PEEK | NO | Material termoplástico útil para la fabricación de coronas, puentes removibles, aditamentos de precisión, puentes movibles, dentaduras y aditamentos. E-RESIN DOIN PEEK (polieteretercetona) es un material de gran calidad semicristalino y termoplástico que se caracteriza sobre todo por sus excelentes propiedades mecánicas y su excepcional estabilidad dimensional, incluso a temperaturas continuas de hasta 250 °C. Debido a sus características, los plásticos PEEK son ideales para una un gran número de aplicaciones con las condiciones de uso más exigentes. Alta temperatura de servicio continua (260°C), Alta resistencia mecánica, Alta rigidez, Elevada estabilidad al creep, incluso a altas temperaturas, Buenas propiedades de deslizamiento, Alta resistencia a la abrasión, Elevada estabilidad dimensional, Excelente resistencia química, Resistencia a la hidrólisis, Buen aislamiento térmico, Resistente a la radiación. Tiene una gran resistencia química y una elevada temperatura de servicio. Todas estas propiedades hacen que sea un material idóneo para casi todas las aplicaciones que requieran altas solicitaciones mecánicas. | PRESENTACIÓN ENCAPSULADA EN TUBO COMPRIMIBLE DE ALUMINIO OPACO. | TUBOS DE ALUMINIO: 25MM X 9.5 L COLORES: HUESO, BLANCO, ROSADO MEDIDAS: 10X10X0.5 CONTENIDO: 20G TAPA: ENROSCABLE PLÁSTICA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221145149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | NovaSeq™ 6000 System - Sistema NovaSeq™ 6000 | llumina | NO | El sistema de secuenciación NovaSeq™ 6000 de Illumina® incluye una tecnología de secuenciación y una productividad flexibles en una plataforma a escala de producción con la eficacia y la rentabilidad de un sistema de sobremesa. El sistema NovaSeq 6000 se amplía a la secuenciación a niveles de producción con datos de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones. Es un sistema de doble celda de flujo con una amplia variedad de resultados. Secuencie una celda de flujo o dos celdas de flujo con longitudes de lectura diferentes al mismo tiempo. Mezcle y empareje cuatro tipos de celdas de flujo y diferentes longitudes de lectura. Una celda flujos de tramas genera grupos con espacios muy limitados. El reducido espacio entre los nanopocillos aumenta la densidad de grupos y la obtención de datos. El NovaSeq™ 6000 mezcla los reactivos ExAmp con la biblioteca, amplifica la biblioteca y realiza la generación de grupos para optimizar el flujo de trabajo de la secuenciación. El NovaSeq 6000 utiliza una cámara con tecnología de adquisición de imágenes bidireccional para adquirir imágenes rápidamente de la celda de flujo en dos canales de color al mismo tiempo. El flujo de trabajo de secuenciación está integrado en BaseSpace Sequence Hub, el entorno informático de genómica de Illumina para la colaboración, el almacenamiento y análisis de datos. Conforme avanza el experimento, los archivos de resultados se envían al entorno en tiempo real. | Un equipo de mesa con ordenador portátil con adaptador de CA, cables y accesorios. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO ES DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN, NO PUEDE SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS. | N/A
20221145405 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO - IMPLANTES DE ZIRCONIO - CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | NEODENT | NO | Los materiales odontológicos Neodent son de uso exclusivo en laboratorio, Indicados para servir como apoyo en la capacitación, planeación y ayuda a los profesionales de la salud en la preparación de sus actividades odontológicas. Prohibido su uso en humanos. Son de uso exclusivo en laboratorio y no tienen contacto con el paciente. | Caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico o en película plástica | Se amparan las siguientes referencias con sus repuestos y accesorios. CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 131.340 PILAR CR DE ZIRCONIA DEMOSTRACION 131.344 BASE DE ZIRCONIO C DEMOSTRACION 131.372 MACRO PILAR CR (5:1) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221145440 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | LAMINAR FLOW CABINET/ CABINA DE FLUJO LAMINAR | ESCO LIFESCIENCES GROUP. | NO | una cabina de flujo laminar mantiene una superficie de trabajo controlada para aplicaciones que requieren un espacio de trabajo estéril, mientras que un flujo de aire filtrado constante evita el acceso de contaminantes a través de la superficie. la cabina de flujo laminar de esco es un producto de ingeniería robusta combinada con un diseño ergonómico estratégico. brinda confiabilidad a largo plazo y la máxima comodidad para el usuario, lo que lo hace ideal para su uso en el ensamblaje de componentes electrónicos, el cultivo de tejidos vegetales, la preparación de medios de cultivo y otras aplicaciones no peligrosas que necesitan un entorno estéril. la cabina de flujo laminar horizontal proporciona una zona de trabajo estéril a través de un aire purificado que viaja en una corriente unidireccional horizontal y sale de la cámara de trabajo principal por todo el frente abierto de la cabina. de flujo laminar vertical proporciona protección de la muestra a medida que el aire purificado viaja a través de la zona de trabajo de la cabina en una corriente unidireccional vertical y sale de la cámara de trabajo principal por todo el frente abierto de la cabina. la mayoría de los bancos de flujo laminar vertical también tienen perforaciones en la pared posterior de la zona de trabajo que están diseñadas para eliminar la turbulencia del aire y la posibilidad de esquinas de aire muerto en la zona de trabajo. | unidad | Airstream® Gen 3 Vertical Laminar Flow Cabinet /Airstream® Gen 3 Horizontal Laminar Flow Cabinet Interior Height (2.25ft / 0.7m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120374 LVG-3AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120369 LVG-4AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120375 LVG-5AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120407 LVG-6AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120435 LVG-3AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120437 LVG-4AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120439 LVG-5AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120441 LVG-6AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (3ft / 0.9m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120555 LVG-4CG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120559 LVG-6CG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120595 LVG-4CG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120599 LVG-6CG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2.25ft / 0.7m), Glass Sidewall, Manual Sliding Sash Window 2120701 LVG-4AG-S8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash230 VAC, 50/60 Hz 2120755 LVG-5AG-S8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz 2120703 LVG-6AG-S8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash230 VAC, 50/60 Hz 2120761 LVG-4AG-S9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz 2120768 LVG-5AG-S9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz 2120763 LVG-6AG-S9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2.25ft / 0.7m), Stainless Steel Sidewall, Fixed Sash Window 2120381 LVS-3AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120382 LVS-4AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120383 LVS-5AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120384 LVS-6AG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120443 LVS-3AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (3ft/0.9m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120445 LVS-4AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120447 LVS-5AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120449 LVS-6AG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (3ft / 0.9m), Stainless Steel Sidewall, Fixed Sash Window 2120565 LVS-4CG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120569 LVS-6CG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120686 LVS-8CG-F8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120605 LVS-4CG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120609 LVS-6CG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120687 LVS-8CG-F9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2.25ft / 0.7m), Stainless Steel Sidewall, Manual Sliding Sash Window 2120759 LVS-4AG-S8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash230 VAC, 50/60 Hz 2120766 LVS-5AG-S8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 230 VAC, 50/60 Hz 2120760 LVS-6AG-S8 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash230 VAC, 50/60 Hz 2120762 LVS-4AG-S9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (4ft/1.2m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz 2120767 LVS-5AG-S9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (5ft/1.5m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz 2120764 LVS-6AG-S9 Vertical Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Stainless Steel Sides (6ft/1.8m W, 2.25 ft / 0.7 m H), Sliding Sash, 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2ft / 0.6m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120387 LHG-3AG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120368 LHG-4AG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120372 LHG-5AG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120373 LHG-6AG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120417 LHG-3AG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120419 LHG-4AG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120421 LHG-5AG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120423 LHG-6AG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2.5ft / 0.8m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120453 LHG-3BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120455 LHG-4BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120457 LHG-5BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120459 LHG-6BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120493 LHG-3BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120495 LHG-4BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120497 LHG-5BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120499 LHG-6BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (3ft / 0.9m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120533 LHG-3CG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120535 LHG-4CG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120539 LHG-6CG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120573 LHG-3CG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120575 LHG-4CG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120579 LHG-6CG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (3ft / 0.9m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window for Plant Tissue Culture wit Glass Ceiling 2120725 LHG-4DS-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m external W, 3ft/0.9m internal W), Glass Ceiling230 VAC, 50/60 Hz 2120726 LHG-4DS-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m external W, 3ft/0.9m internal W), Glass Ceiling, 11 Interior Height (2.5ft / 0.8m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120453 LHG-3BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120455 LHG-4BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120457 LHG-5BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120459 LHG-6BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120493 LHG-3BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120495 LHG-4BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120497 LHG-5BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120499 LHG-6BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (3ft / 0.9m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120533 LHG-3CG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120535 LHG-4CG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120539 LHG-6CG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120573 LHG-3CG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120575 LHG-4CG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120579 LHG-6CG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (3ft / 0.9m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window for Plant Tissue Culture wit Glass Ceiling 2120725 LHG-4DS-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m external W, 3ft/0.9m internal W), Glass Ceiling230 VAC, 50/60 Hz 2120726 LHG-4DS-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m external W, 3ft/0.9m internal W), Glass Ceiling, 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2ft / 0.6m), Stainless Steel Sidewall, Fixed Sash Window 2120377LHS-3AG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3, Glass Sid(3ft/09W2ft/06H)230VAC50/60H 2120423 LHG-6AG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz Interior Height (2.5ft / 0.8m), Glass Sidewall, Fixed Sash Window 2120453 LHG-3BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120455 LHG-4BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120457 LHG-5BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120459 LHG-6BG-F8 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz 2120493 LHG-3BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz 2120495 LHG-4BG-F9 Horizontal Laminar Flow Cabinet, Gen 3 , Glass Sides (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221146344 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | PIPETTING WORKSTATION/ ESTACIÓN DE TRABAJO DE PIPETEO | Beijing HIGHGENE-TECH AUTOMATION | NO | Equipo utilizado para mezclar y envasar placas de 96 orificios y líquidos de un solo tubo. | Equipo Compacto | HJ-09 y HJ-09-1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221146929 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | MICRO PIPETA | SCIENTIFIC | NO | La micropipeta es un instrumento de laboratorio empleado para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas. | Empaque individual con micropipeta de 0.5µl hasta 5ml | NTO I | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221147043 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | GUANTES BIODEGRADABLES | R&G. | SI | Guantes biodegradables de polietileno de un solo uso, no estériles, ambidiestros, sin polvo, superficie gofrada (texturizado) no presenta orillo en el borde, con caña normal o caña larga, usados para minimizar el riesgo de transferencias de agentes contaminantes. Industria alimentaria (procesamiento y manipulación), farmacéutica, laboratorios, hospitales (aplicaciones médicas de bajo riesgo), centros de estética y belleza, procesos de mantenimiento y otras industrias que lo requieran. | 100 Unidades / Caja Dispensadora | 7755601000289 (Talla M) 7755601000531 (Talla L) | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “GUANTES BIODEGRADABLES”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa,” | IIa
20221148406 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-11 | ELECTRODO DE SODIO | MINDRAY, MEDICA | NO | El electrodo de sodio se utiliza para la determinación cuantitativa in vitro de la concentración de Na + en suero, plasma y orina humanos. Su objetivo es servir para diagnosticar y monitorear el efecto terapéutico de la hipernatremia e hiponatremia, así como ayudar a diagnosticar las enfermedades renales. | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE SODIO, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define:“Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO DE SODIO es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO DE CLORURO no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo (ANALIZADOR QUIMICO MINDRAY) al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS | N/A
20221148679 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | ELECTRODO DE CLORURO | MEDICA | NO | El electrodo de cloruro (eCI) del módulo ISE se utiliza para medir la concentración de cloruro en muestras de suero, plasma u orina diluida. | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE CLORURO (número de catálogo 5207) NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO DE CLORURO (número de catálogo 5207) es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO DE CLORURO no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo (ANALIZADOR EASYELECTROLYTES) al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221152578 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-11 | ELECTRODO REFERENCIA | MINDRAY, MEDICA | NO | El electrodo de referencia se utiliza en las pruebas in vitro para formar la fuerza electromotriz con los electrodos de sodio/potasio/cloruro y proporcionar así el potencial para medir la concentración de Na + /K + /Cl en las muestras de suero, plasma y orina humanos.. | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE REFERENCIA, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO REFERENCIA es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO DE CLORURO no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo (ANALIZADOR QUIMICO MINDRAY) al cual hace mención en la documentación aportada | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221159305 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | TAPAS Y TAPONES PLÁSTICOS PARA TUBOS | GLOBE SCIENTIFIC | NO | TAPAS Y TAPONES PARA TAPAR TUBOS DISEÑADOS PARA USARSE CON LOS TUBOS DE GLOBE SCIENTIFIC. | Referencia PCR-02FC: Caja * 125 Unidades; Paquete * 1250 Referencias 6136, 6136A, 6136B, 6136 G, 6136L, 6136N, 6136R, 6136W, 6136Y, 6137, 6137A, 6137B, 6137G, 6137L, 6137N, 6137R, 6137W, 6137Y: Bolsa * 1000 Unidades Referencia 118139C: Bolsa * 1000 Unidades Referencia PCR-02DC: Caja * 125 Unidades; Case * 1250 Referencias 11615B, 116152C, 116152G, 116152K, 116152L, 116152N, 116152R, 116152W, 116152Y: Bolsa * 1000 Unidades Referencias 116142, 116142B, 116142G, 116142R, 116142Y: Bolsa * 1000 Unidades Referencias 118127B, 118127C, 118127G, 118127K, 118127L, 118127N, 118127R, 118127W, 118127Y: Bolsa * 1000 Unidades Referencias 118240B, 118240C, 118240G, 118240K, 118240L, 118240N, 118240R, 118240W, 118240Y:Bolsa * 1000 Unidades; 20 bolsas/case | Referencia PCR-02FC: Polipropileno (PP) Referencias 6136, 6136A, 6136B, 6136 G, 6136L, 6136N, 6136R, 6136W, 6136Y, 6137, 6137A, 6137B, 6137G, 6137L, 6137N, 6137R, 6137W, 6137Y: Polipropileno (PP) Referencia 118139C: Polietileno (PE) Referencia PCR-02DC: Polipropileno (PP) Referencias 11615B, 116152C, 116152G, 116152K, 116152L, 116152N, 116152R, 116152W, 116152Y: Polietileno de baja densidad (LDPE) Referencias 116142, 116142B, 116142G, 116142R, 116142Y: Polietileno (PE) Referencias 118127B, 118127C, 118127G, 118127K, 118127L, 118127N, 118127R, 118127W, 118127Y: Polietileno de baja densidad (LDPE) Referencias 118240B, 118240C, 118240G, 118240K, 118240L, 118240N, 118240R, 118240W, 118240Y: Polietileno de baja densidad (LDPE) | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221159895 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | MASCARILLAS | DELTA PLUS | NO | SEMI-MÁSCARA FILTRANTE PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS - DE USO INDUSTRIAL | Caja - box por 30 unidades | Referencia WCOM1195BCNO Modelo M1195B Referencia: M1195BC Modelo M1195B | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221159914 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-11 | MASCARILLAS | DELTA PLUS | NO | SEMI-MÁSCARA FILTRANTE PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS - DE USO INDUSTRIAL | Caja - box por 10 unidades | M1200VWC Modelo M1200VW | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221122039 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-12 | FLOQSwabs® hDNAFree | COPAN. | SI | El dispositivo no estéril hDNAfree FLOQSwabs® es un sistema listo para usar, diseñado para la recolección de muestras biológicas humanas. El producto no es adecuado para la recolección ocular o para el muestreo de heridas y en todos los procedimientos de recolección que requiere asepsia; ni para la recogida de muestras que se van a analizar mediante identificación microscópica Uso exclusivo en áreas de investigación genética, No es apto para laboratorio de diagnóstico IVD. | 100 unidades por caja, paquete 10 de cajas por 100 unidades | 50U006DS02 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “FLOQSwabs® hDNAFree - HISOPOS NO ESTÉRILES FLOQSWABS® HDNAFREE”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 5.. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio;” | I
20221094909 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | UNIDAD PORTABLE DE TELEPRESENCIA | e-InteMed | NO | “ Equipamiento de tipo informatico dotado de movilidad, autonomia (gracias a su sistema de alimentacion autonomo), capacidad de intercomunicacion (videoconferencia HD), conectividad potenciada (Ethernet GigaLan, WI‐FI de alta velocidad y Bluetooth) y capacidad de almacenamiento. Las unidades portables estan especialmente disenadas para ser configuradas dependiendo de las necesidades de los clientes; pudiendo variar tanto el tamano de la misma, asi como el tamano del ordenador portatil y la configuracion de dispositivos medicos de diagnostico. | “POR UNIDAD CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS” | “MODELO UPT-BSCDP” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA NOTA: “EL PRODUCTO UNIDAD PORTABLE DE TELEPRESENCIA NO CONTIENE NINGÚN DISPOSITIVO MÉDICO NI SE COMERCIALIZA COMO EQUIPO MÉDICO. LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SE COMERCIALIZAN APARTE Y LA MALETA SÓLO TIENE LOS “HUECOS” PARA ALOJAR LOS EQUIPOS QUE MÉDICOS QUE SE COMERCIALIZAN APARTE” | N/A
20221118865 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | MANDRIL | OF-LEX, 3M | NO | EL MANDRIL PARA EL SISTEMA SOF-LEX™, DISCOS Y ESPIRALES DE PULIDO Y DIAMANTE HA SIDO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR COMODIDAD AL ODONTÓLOGO INCORPORANDO UN MANDRIL METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA FRACTURA. ESTE SE ADAPTA A LOS DISCOS REVERSIBLES Y ESPIRSALES FACILITANDO SU ALINEAMIENTO PARA PULIR DIFERENTES SUPERFICIES EL MANDRIL PRESENTA UN PERFIL REBAJADO PARA FACILITAR LA SECUENCIA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LOS DISCOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL ODONTÓLOGO Y DEL PROCEDIMIENTO. CARACTERISITICAS: - FACILITA EL ALINEAMIENTO DEL DISCO PARA PULIR DIFERENTES SUPERFICIES - CAMBIO DE DISCO RÁPIDO Y SENCILLO. - SIMPLEMENTE, SE ENCAJA Y DESENCAJA DE FORMA SEGURA EN/DEL MANDRIL SIN NECESIDAD DE ALINEARLO O ATORNILLAR. - LOS DISCOS Y ESPIRALES PUEDEN SER CAMBIADOS DE FORMA SENCILLA CON NUESTRO SISTEMA DE MANDRIL PATENTADO. - EL MANDRIL METÁLICO RESISTENTE A LA FRACTURA. - AHORRO DE TIEMPO CLÍNICO. - EXCELENTE RESULTADOS Y COMODIDAD AL PERMITIR AJUSTAR Y REMOVER CON PRESIÓN LOS DISCOS Y LOS ESPIRALES - ES DE USO EXCLUSIVO PARA EL SISTEMA SOF-LEX SIN COMBINAR CON OTROS SISTEMAS | UNITARIO | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: SE SUGIERE AMPARAR ESTE PRODUCTO DENTRO DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS DISCOS Y ESPIRALES DE PULIDO Y DIAMANTE DEL SISTEMA SOF-LEX™ EN CASO DE QUE HAYA REGISTRO SANITARIO. | N/A
20221145523 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | FÉRULA BUCAL | TECHFIT DIGITAL SURGERY | NO | Las férulas son plantillas fabricadas a la medida del paciente mediante impresión 3D, usadas durante cirugía ortognática para guiar los movimientos intraoperatorios mandibulares y maxilofaciales y validar la oclusión final. Están hechas para un solo uso y por ningún motivo deben permanecer en el paciente tras finalizada la cirugía. Dependiendo si la cirugía es monomaxilar o bimaxilar, existen dos tipos de férulas: Férula Intermedia (FI) y Férula Final (FF). - Cirugía Bimaxilar: en esta cirugía se interviene tanto el maxilar inferior como el superior. Para esta cirugía se requieren ambas férulas (FI y FF). La férula intermedia contiene la posición final del primer maxilar a intervenir (inferior o superior) y contiene la posición inicial del otro maxilar. La férula final contiene la oclusión final del paciente. - Cirugía Monomaxilar: En esta cirugía sólo se interviene un maxilar, el inferior o el superior. Esta cirugía sólo requiere la férula que tiene la oclusión final del paciente (FF). Otro tipo de férula es la guía de corte quirúrgico de genioplastia, donde hay dos tipos: - Guía de corte quirúrgico para genioplastia con férula: Este dispositivo contiene tanto la guía de corte para el mentón como la férula, unidas por dos barras. Guía de posición: Esta guía es sólo para posicionar y no para cortar. Después del corte, esta guía se usa para posicionar el mentón en el lugar correcto. La guía está formada por la férula y la guía del mentón, unidas por dos barras. Las férulas son plantillas opcionales usadas durante las cirugías ortognáticas para guiar al cirujano en el posicionamiento correcto de los dientes y para validar la oclusión final de los pacientes. Es importante resaltar que es un instrumento quirúrgico transitorio, en consecuencia, por ningún motivo o razón deben permanecer en el paciente después de la cirugía. | Empaque plástico de polietileno, no estéril | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con lo establecido en el parágrafo del artículo 1, capítulo 1 del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005, "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano." Así “(…) Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro. (…)”, (Subrayado fuera de texto) En este contexto los dispositivos médicos sobre medida no requieren registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221147194 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | PORCELANA DENTAL CrystalCeram, CrystalCeram glaze paste, CGI Stain Paste/ CGI Universal Fluorescent Glaze Powder and paste/ CGI Universal Glaze powder and paste/ CGI Modeling Liquid/ Stain and Glaze liquid/ Modeling Liquid - Porcelana Dental | Cerámica Dental CrystalCeram y CGI | NO | CrystalCeram® está diseñado para todas las restauraciones cerámicas en marcos de zirconia y disilicato de litio. Es excepcionalmente fácil de manejar, extremadamente estable en múltiples cocciones y proporciona una unión óptima, no requiere un forro de lavado entre el marco y los polvos cerámicos CrystalCeram®. Nuestra formulación única y translucencias, específicamente adaptadas a la zirconia más translúcida de hoy en día, especialmente cuando se usan junto con manchas CGI y esmalte CrystalCeram®, dan como resultado restauraciones que exhiben una increíble vitalidad y belleza natural. Estas características y la combinación de sombra ideal eliminan la necesidad de un inventario de sombra excesivo al tiempo que tienen disponibles todos los modificadores para permitir que el ceramista personalice cualquier restauración. | CrystalCeram | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221150572 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | SOPORTE PARA CANISTER / SOPORTE PARA CANISTER | M&H CARE | NO | Instalación y adecuación el sistema de recolección de fluidos | 1 unidad / plastic bag; 1unidad/caja; 5 unidades/caja | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221152451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | TERMOMETROS DE UN SOLO USO ADULTO Y PEDIATRICO / THERMOMETERS | NEXTEMP; NEXTEMP ULTRA; TRAXIT | SI | Termómetros de un solo uso para la monitorización rutinaria de la temperatura, que ofrecen una precisión insuperable y un control máximo de infecciones ya que al desechar el termómetro después de su uso prácticamente se elimina el riesgo de propagar gérmenes e infecciones. | Caja por 100 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,.” | IIa
20221152460 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | TORNIQUETE DESECHABLE ADULTO Y PEDIATRICO/ TOURNISTRIP ADULTO Y TOURNIKIDZ PEDIATRICO | TOURNISTRIP; TOURNIKIDZ | NO | “Es un torniquete desechable de un solo uso. Diseñado para ayudar a la punción venosa en muestras de sangre y canulación intravenosa.” | “Caja por 200/1000 unidades en tira individual para ser retirado del carrete a través de la apertura de la caja de auto-dispensación rasgando a través del corte pre-perforado que define el extremo de la tira” | “Dimensiones: 492.13 mm x 30. Mm” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221152611 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-18 | Sistema biológico de lectura rápida / Incubadora de indicadores biológicos | UGAIYA | NO | Indicado para monitorear el efecto de esterilización en vapor, VH2O2, EO, proceso de esterilización LTSF. El lector automático Ugaiya puede leer el resultado de la incubación a través de los cambios de fluorescencia del indicador especial a 37 ℃ o 58 ℃ en 20 minutos, 1 hora, 3 horas y 4 horas (según el modelo). | Caja de cartón | UG-AI400 UG-AR100 UG-AR300 UG-AR500 UG-AR100 UG-AR400 UG-AR200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221140030 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-19 | ARENADORA - ARENADORA PARA USO EN LABORATORIO DENTA | ROKO | NO | Equipo usado para trabajos en laboratorio dental, para la eliminación de partículas sobrantes y pulido de revestimentos. INDICACIONES: Este equipo está indicado para uso en laboratorios dentales para la eliminación de partículas sobrantes en pulido de revestimentos. | Unidad (Equipo con sus accesorios) | COBRA P, COBRA 2P, COBRA 3P, COBRA 4P, COBRA S, COBRA MIX P, COBRA MIX 2P, COBRA MIX 3P, COBRA MIX 4P | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144988 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-19 | SOLIQUA® 30-60 | SOLIQUA®. | NO | Los bolígrafos de formación/demostración se llenan con agua no estéril y están destinados únicamente a la demostración y formación en el uso del bolígrafo con fines educativos. - Los bolígrafos de formación/demostración deben ser manejados únicamente por representantes de Sanofi-Aventis o por profesionales sanitarios. - Los bolígrafos de entrenamiento/demostración sólo deben utilizarse bajo la supervisión de un profesional sanitario. - Los bolígrafos de formación/demostración se entregan a los usuarios por un tiempo limitado durante una sesión de formación y deben devolverse al formador al final de la sesión. - NO INYECTAR en el cuerpo ya que este BOLÍGRAFO ES SOLO UN MATERIAL DE ENTRENAMIENTO | Bolígrafo de entrenamiento. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221158010 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-19 | ELECTRODO DE LITIO | MEDICA | NO | El electrodo de potasio del módulo ISE se utiliza para medir la concentración de Litio en muestras de suero, plasma u orina diluida | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE LITIO (referencia 5205), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO DE LITIO (referencia 5205) es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO DE LITIO no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para para el analizador compatible con el Módulo ISE al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221158012 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-19 | ELECTRODO ESPACIADOR. | MEDICA | NO | El electrodo espaciador (Spacer-) del módulo ISE se debe almacenar en un lugar fresco y seco. El rango de temperatura de almacenamiento oscila entre 4°C y 25°C. Se utiliza para medir la concentración de cualquier electrodo en muestras de suero, plasma u orina diluida. | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO ESPACIADOR (referencia 5206), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO ESPACIADOR (referencia 5206), es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto ELECTRODO ESPACIADOR no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el analizador compatible con el Módulo ISE al cual hace mención en la documentación aportada. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221159846 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-19 | G9 / Biología Celular / Anticuerpos monoclonales y policlonales para inmunología. NOTA: Los productos anteriormente mencionados NO requerirán registro sanitario, siempre que éstos se comercialicen únicamente a instituciones de investigación y /o docencia, para propósitos de investigación, y NO para procedimientos diagnósticos. | iltenyi Biotech | NO | Research Use Only (RUO), Usados Solo en Investigación para el aislamiento celular ya sea por la tecnología de separación celular MACS o por un fluorocromo marcado como la citometría de flujo. La Tecnología MACS® ha establecido estándares de gran calidad dentro de los grupos de investigación. | Presentación líquida: 2 mL / 200 µL Presentación Liofilizada: 2 mL Conjugados: PE / APC / Anti Pe / Anti APC | N/A | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del Director de Proyecto y estudiante de Doctorado del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana, indicando que los productos serán adquiridos para fines académicos y de investigación. Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20221110228 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-22 | GEL COMPLEX | PERISO SA. | SI | Gel diseñado y formulado para ser utilizado en combinación con aparatos médicos. Sus características de alta conductividad lo hacen indispensable para el correcto y adecuado uso y funcionamiento de los aparatos médicos para tratamientos terapéuticos. | Frasco de 1000 mL | N/A | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: GEL COMPLEX es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: GEL COMPLEX es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20221115998 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-22 | "PATIENT SPECIFIC IMPLANT/ IMPLANTE ESPECÍFICO PARA EL PACIENTE" | 4DMEDICAL | NO | “Implantes a la medida, elaborados a partir de un TAC en formato DICOM para lograr con éxito una detallada planeación y fabricación garantizando reconstrucción anatómica. Indicado para el reemplazo de defectos óseos en el esqueleto craneal o craneofacial. Los implantes a la medida fabricados por 4D Medical, se elaboran de acuerdo con la información obtenida del TAC (Servicio Radiología). Los detalles son importantes, un examen con una muy buena resolución garantiza una mayor precisión del implante. Una vez se cuenta con el TAC, se usa un programa informático validado para convertir el DICOM en un modelo 3D y posteriormente trabajar en la zona anatómica foco de estudio, para reconstruir anatómicamente el defecto. Antes de la fabricación del implante, el cirujano puede elegir entre dos métodos de evaluación del diseño 3D: 01. Revisión bajo observación física con biomodelo de la pieza anatómica y del implante para que se señalen los ajustes necesarios y/o apruebe. 02. Se envían por medios electrónicos, las imágenes informáticas del defecto, del implante y de este acoplado en el defecto. | “Empaque unitario” | “PATIENT SPECIFIC IMPLANT” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221154264 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-22 | COPA MENSTRUAL ALUNA | ALUNA | NO | La copa menstrual ALUNA es un recipiente colocado en la vagina para recolectar sangre y otros restos celulares expulsados por el útero a través de la cervix durante la menstruación. Permite que sea lavada y reutilizada hasta un periodo de 10 años. Se adjunta manual de uso, es muy suave y flexible de modo que no araña ni seca las paredes vaginales, proporciona una comodidad de hasta 12 horas de protección sin tener que cambiarla constantemente. | Empaque individual, en tallas S Y M | ALUNA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221170395 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-22 | 130-092-052 - Annexin V-FITC Kit. | Miltenyi Biotech | SI | Research Use Only (RUO), Usados Solo en Investigación para el aislamiento celular ya sea por la tecnología de separación celular MACS o por un fluorocromo marcado como la citometría de flujo. La Tecnología MACS® ha establecido estándares de gran calidad dentro de los grupos de investigación. | Presentación líquida: 0,5 mL / 1 mL / 25 m Conjugados: V-FITC | N/A | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del Director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación. El producto 130-092-052 - Annexin V-FITC Kit, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | s “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"
20221116556 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-23 | Semi-auto Ammonolysis Instrument / Instrumento semiautomático para amonólisis | Beijing Highgene-Tech Automation | NO | El instrumento utiliza amonolisis en fase gaseosa para cortar el ADN de un portador mediante la desprotección del gas amoníaco. | Equipo Compacto | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221139883 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-23 | UNIDAD DE REFRACCION | ADLER | NO | Comprende de una silla con motor de elevación para el paciente y 3 brazos con mecanismos de doble rotación para los instrumentos. | Unidad | ARU 300 ARU 450 ARU 700 ARU 1000 ARU 2000 ARU 3000 RT 5000” NOTA: ESTA UNIDAD DE REFRACCION NO INCLUYE NINGUNA CLASE DE EQUIPOS BIOMEDICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221115975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | CAJAS DE ALMACENAMIENTO | SIMPORT / EPPENDORF / BIO-SEEN / USA SCIENTIFIC / BIOLOGIX | NO | LAS CAJAS DE ALMACENAMIENTO EN LOS LABORATORIOS ESTÁN INDICADAS:  ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS A BAJAS TEMPERATURAS.  ALMACENAMIENTO, CONGELACIÓN, TRANSPORTE DE REACTIVOS Y/O MUESTRAS. POR LO CUAL DEPENDE DEL MATERIAL EN QUE ESTÁN FABRICADOS; SI EL MATERIAL ES POLICARBONATO EXTRAFUERTE, SE PUEDE USA PARA ALMACENAMIENTO DE -196°C A 120°C Y SOPORTAN NITRÓGENO LÍQUIDO, ADICIONAL SON RESISTENTES A LOS ALCOHOLES Y DISOLVENTES ORGÁNICOS SUAVES, TAMBIÉN PUEDE USARSE POLIURETANO QUE SOLO SOPORTA -90°C A 80°C. EL CARTÓN DURADERO TAMBIÉN ES UTILIZADO Y SUS CARACTERÍSTICAS PERMITEN CIERTA RESISTENCIA AL AGUA Y SOPORTA TEMPERATURAS DE -196 A 12°C | UNIDAD | SIMPORT: T314-225 (B,G,R,Y) / T314-281 (B,G,R,Y) / T314-481 (B,G,R,Y) / T314-542 (B,G,R,Y) / T314-581 (B,G,R,Y) / T314-2100(B,G,R,Y ) / T328-96 ( B, G, O, P) / T100-1 (B, G, R, Y) / T100-2 (B, G, R, Y) / T100-3 ( B, G, R, Y) / T100-4 ( B, G, R, Y) / T100-50 (B, G, R, Y)) / T100-60 (B, G, R, Y) SPL: 80025 / 80081 / 80181 / 80100 / 81100 / 81081 / 84100 / USA-SCIENTIFICA: 2304-8041/ 2304-8042/ 2304-8044/ 2300-9602 / 2300-9632 / 2300-9708 / 2300-5000 / 2310-3508 / 2310-5800 / 2310-5809 / 2310-5848 / 2312-2720 / 2312-2721 / 2312-2725 / 2312-2796 / 2312-5496 / 2316-5001 / 2318-2501/ 2320-2001 / 2324-2046 / 2324-2726 / 2324-2754 / 2324-7101 / 2325-3508 / 2328-7145 / 2328-7242 / 2331-5200 / 2336-1502 / 2344-1000 / 2344-1040 / 2344-4000 / 2344-4040 / 2347-1218 / 2349-5000 / 2350-0500 / 2350-5800 / 2350-5809 / 2350-5848 / 2353-1200 / 2381-3508 /2381-5000 / 2381-5041 / 2381- 5042 / 2381-5044 / 2381-5048 / 2381-5300 / 2381-5800 / 2384-1306 / 2384-1602 / 2396-5000 / 2396-5000 / 2396-5002 / 2396-5003 / 2396-5004/ 2396-5005 / 2396-5006 / 2396-5048 / 2483-3515/ 2483-3550 / 2483-3815 / 2483-3850 / 2505-0000 / 2512-0000 / 2515-1520 / 2515-4015 / 2520-0000 / 2524-0000 / 2524-1500 / 2524-4050 / 9142-1000 / 9142-2000 / 9142-2100 / 9148-3300 / 9164-1000 / 9164-1001 / 9164-1003 / 9164-1006 / 9172-6101 / 9172-6102 / 9172-6201 / 9172-6202 / 9172-6301 / 9172-6302 / 9172-9000 / BIOLOGIX: 90-1200 / 90-1281 / 90-1300 / 90-1381 / 90-1536 / 90-5016 / 90-2200 / 90-2281 / 90-2300 / 90-2381 / 90-5200 / 90- 5281 / 90-9200 / 90-9210 / 90-9250 / 90-9381 / 98-4117 / 98- 4217 / 98-4127 / 98-4227 / 90-1550 / 90-5025 / 90-8009 / 90- 9009 / 90-9025 / 90-9081 / 90-9100 BIO-SEEN: SGB3281 / SGB3200 / SGB3381 / SGB3300 / SGB4181 / SGB4100 / SGB4281 / SGB4200 / SGB2125 / SGB2181 / SGB2100 / SGB1025 / SGB1150 / SGB1181 / SGB1281 / SGB1200 / SGB1300 / SGB1400 EPPENDORF: D49/ D64 / D81 / D100 / B500-SQ / B75-SQ / B95-SQ / 0030 140 508 / 0030 140 516 / 0030 140 540 / 0030 140 567 / 0030 140 524 / 0030 140 532 / 0030 140 613 / 0030 140 583 / 0030 140 729 / 0030 140 591 / SSIBio: 5540-00 / 5500-00 / | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221139848 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | RESPIRADOR DESCARTABLE ARMOR AR-1040 PLEGABLE N95 | ARMOR | NO | RESPIRADOR PLEGABLE CON BANDAS REGULABLES TERMO PEGADAS, FABRICADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADO, BANDAS ELÁSTICAS TEXTILES REGULABLES, CLIP NASAL EN PLÁSTICO MOLDEABLE Y CON ESPUMA INTERNA, CUMPLE CON LA NORMA NIOSH 42 CFR 84 COMO N95. PROPORCIONA PROTECCIÓN RESPIRATORIA A LAS PERSONAS EN ENTORNOS LABORABLES CON PRESENCIA DE PARTÍCULAS, POLVO, HUMOS Y NEBLINAS NOCIVAS PARA LA SALUD, CON EL FIN DE PROTEGER Y PRESERVAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. USADA EN SEGMENTOS ECONÓMICOS COMO: CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, METALMECANICAS, CARPINTERÍA MANEJO DE CARTÓN, PAPEL CEMENTO, LIMPIEZA, INDUSTRIA DE ALIMENTOS, QUÍMICA Y MANUFACTURA. | Caja por 20 unidades | AR-1040 y AR-1041 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221141340 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | COLCHONES ORTOPEDICOS - COLCHONES ORTOPEDICOS Y COJINES ANTIFLUIDOS | ENTIS | NO | Colchón de estructura resortada, firmeza rígida o semirrígida, superficie acolchada que No acalora. Debe incluir un protector de colchón: desenfundadle, transpirable e impermeable y lavable., terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción. COJIN TELA ANTIFLUIDOS, Cojín firme con forro antifluido | Unidad | COLCHON ORTOPEDICO: SENCILLO, SEMIDOBLE, DOBLE COJIN TELA ANTIFLUIDOS: Medida de 40 cms de ancho X 30 cms largo o elaborado a la medida”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221146948 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISION | HITACHI | SI | 1. Obtención de imágenes de muestras a nivel de ultra estructuras 2. Toma de imágenes diagnósticas de patologías de tejidos de cuerpo humano. | Microscopio para observación de muestras de imágenes diagnósticas | SERIE HT7800 MODELOS HT7800; HT7820; HT7830” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISION – Marca: HITACHI, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20221148835 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | PROTEAN IEF SYSTEM - CAMARA DE ISOELECTROENFOQUE | BIORAD LABORATORIES | NO | Separación de proteínas por punto isoeléctrico y peso molecular - Para Uso Exclusivo En Investigación | Unidad | 164-6000 - PROTEAN® i12™ IEF System, 90–240 VAC. Includes cell, electrode assemblies, trays strip retainers, rehydratation/equilibration trays, cleaning brushes, 2 usb flashes., cleaning concentrate, mineral oil, strips, manual, 164-6001 - PROTEAN i12 IEF Cell, 90–240 VAC, 164-6107 - i12™ 7 cm Focusing Tray, includes 2 IPG strip retainers, 164-6111 - i12 11 cm Focusing Tray, includes 2 IPG strip retainers, 164-6113 - i12 13 cm Focusing Tray, includes 2 IPG strip retainers, 164-6117 - i12 17 cm Focusing Tray, includes 2 IPG strip retainers, 164-6118 - i12 18 cm Focusing Tray, includes 2 IPG strip retainers, 164-6124 - i12 24 cm Focusing Tray, includes 2 IPG strip retainers, 165-4035 - i12 7 cm Rehydration/Equilibration Tray, with lids, 25 pack, 165-4025 - i12 11 cm Rehydration/Equilibration Tray, with lids, 25 pack, 164-6313 - i12 13 cm Rehydration/Equilibration Tray, with lids, 25 pack, 165-4015 - i12 17 cm Rehydration/Equilibration Tray, with lids, 25 pack, 165- 4041 - i12 18 cm Rehydration/Equilibration Tray, with lids, 25 pack, 165-4043 - i12 24 cm Rehydration/Equilibration Tray, with lids, 25 pack, 164-6040 - IPG Strip Retainers, 2 pack, 164-6020 - i12 Sample Cup Holder, with 25 pack of sample cups, 164-6021 - i12 Sample Cups, 25 pack, 164- 6030 - Gel-Side Up Electrode Wicks, 100 pack, 164-6031 - Gel-Side Down Electrode Wicks, 500 pack, 164-6012 - Negative Electrode Assembly, 164-6011 - Positive Electrode Assembly, 164-6010 - Electrode Assembly Pair, one positive and one negative electrode assembly 164-6002 pROTEAN i12 IEF Cell, 164-6050 Protean i12 IEF Cell 3 Styluses, 165-4025 Twenty-five 11cm rehydratation tray, 1646060 USB Flash drives 165-4070 Forceps, 1 pair, 163-2129 Mineral Oil, 165-4072 Cleaning Brushes, 2 pack” NOTA: SOLO PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221166620 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | GERMIRIO PLUS/ DESINFECTANTE DE SUPERFICIES | RIOQUIMICA | NO | GERMI RIO® PLUS ES INDICADO PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES HOSPITALARIAS. SU FÓRMULA EXCLUSIVA LIMPIA Y DESINFECTA EN UNA ÚNICA ETAPA. PRODUCTO COMPUESTO POR UNA MEZCLA DE CUATERNARIOS DE AMONIO DE 5ª GENERACIÓN Y CLORHIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB). SE PUEDE USAR EN PISOS, PAREDES Y MUEBLES. | 1L y 5L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221166982 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-24 | DG DISPENSER PLUS/ DISPENSADOR DE VOLÚMENES PREDEFINIDOS (DE 250 ΜL A 2500 ΜL) | GRIFOLS | NO | ES UN INSTRUMENTO DE LABORATORIO DE USO GENERAL PREVISTO PARA SU EMPLEO EN LABORATORIOS PARA EL DISPENSADO DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS COMPATIBLES CON EL INSTRUMENTO. EL DISPENSADOR PARA BOTELLAS HA SIDO DISEÑADO PARA DISPENSAR LÍQUIDOS DIRECTAMENTE DESDE EL DEPÓSITO. EL INSTUMENTO ESTÁ CALIBRADO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA DIN EN ISO 8655-5. UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL INSTRUMENTO, EL LÍQUIDO DISPENSANDO SOLO ENTRARÁ EN CONTACTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS: PTFE, FEP Y VIDRIO BOROSILICATO. | CAJA (UNIDAD) | 213720 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221160250 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-25 | Spectrum CE System, 8-Capillary / Instrumento para Electroforesis de Capilaridad | Promega | NO | El sistema Spectrum CE es un instrumento de electroforesis capilar diseñado para ofrecer un análisis STR más eficiente y mejores resultados, construido con aportes de profesionales forenses de todo el mundo. No para uso de Diagnostico médico. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA EN LA FICHA TÉCNICA PROPORCIONADA, EL EQUIPO NO ES APTO PARA SER USADO EN DIAGNÓSTICOS MÉDICOS: “NOT FOR MEDICAL DIAGNOSTIC USE” | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221165695 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-25 | CEPILLO RACOON - CEPILLO DE LIMPIEZA | FUJIFILM | NO | Los cepillos de limpieza Racoon garantizan una transmisión óptima de la fuerza al limpiar su endoscopio. El cabezal distal de protección preserva de forma fiable el canal de trabajo. La estructura densa del cepillo hace que la limpieza sea aún más eficiente. | UNIDAD Y KIT | CLE1-B1-30-16-100 -Para broncoscopio, 1 cepillo CLE1-B2-30-16-100 - Para broncoscopio, 2 cepillos CLE1-G1-30-16-180 - Para gastroscopio, 1 cepillo CLE1-G1-50-18-180 - Para gastroscopio, 1 cepillo CLE1-G2-50-18-180 - Para gastroscopio, 2 cepillos CLE1-C1-50-18-230 - Para colonoscopio, 1 cepillo CLE1-C1-65-18-230 - Para colonoscopio, 1 cepillo CLE1-C2-30-16-280 - Para colonoscopio, 2 cepillos CLE1-C2-50-18-230 - Para colonoscopio, 2 cepillos CLE1-C3-50-18-230 - Para colonoscopio, 3 cepillos CLE1-V2-012 - Para válvula de endoscopio CLE1-C4-18-230 - Para colonoscopio, 1 cepillo, cabezal distal de protección CLE1-C6-18-230 -Para colonoscopio, 2 cepillos, cabezal distal de protección CLE1-D2-18-230 - Para válvula de colo y endoscopio, 2 cepillos, cabezal distal de protección CLE1-KIT2-COLO -El kit de cepillos de limpieza para colonoscopios incluye: 1 CLE1-C6-18-230 Para colonoscopio, 2 cepillos, dcabezal de protección distal 1 CLE1-V2-016 - Para válvula de endoscopio CLE1-C2-30-16-280 -2 cepillos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221170386 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-25 | G9 / Biología Celular / Anticuerpos monoclonales y policlonales para inmunología. | Miltenyi Biotech | NO | Research Use Only (RUO), Usados Solo en Investigación para el aislamiento celular ya sea por la tecnología de separación celular MACS o por un fluorocromo marcado como la citometría de flujo. La Tecnología MACS® ha establecido estándares de gran calidad dentro de los grupos de investigación. | Presentación líquida: 1 mL / 2 mL | N/A | Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20221171677 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-25 | Flow VIT® Alicyclobacillus | Flow VIT, Vermicon, Sysmex | NO | Mediante el uso de este kit de prueba, las células vivas de Alicylcobacillus spp. así como de Alicyclobacillus acidoterrestris, pueden ser detectadas específicamente en zumos de frutas, concentrados de frutas y muestras similares después de un corto pre-enriquecimiento. | Kit que consta de 4 reactivos | N/A | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo para DETECTAR LAS CÉLULAS VIVAS DE ALICYLCOBACILLUS SPP. ASÍ COMO DE ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS, ESPECÍFICAMENTE EN ZUMOS DE FRUTAS, CONCENTRADOS DE FRUTAS Y MUESTRAS SIMILARES y NO ANALIZAN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221171688 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-25 | CyStain™ VitalCount | Sysmex | NO | CyStain™ VitalCount está previsto para ser utilizado en la medición de la contaminación microbiana (bacterias, levaduras y moho) en diversas bebidas por una tinción inespecífica de microorganismos vitales. CyStain™ VitalCount está previsto para ser utilizado por personal capacitado. | El paquete contiene reactivos para 480 pruebas | REF 05-5029 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo previsto PARA SER UTILIZADO EN LA MEDICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA (BACTERIAS, LEVADURAS Y MOHO) EN DIVERSAS BEBIDAS POR UNA TINCIÓN INESPECÍFICA DE MICROORGANISMOS VITALES y NO ANALIZAN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221171723 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-08-25 | SOTOXA ORAL FLUID TEST KIT | SOTOXA | NO | El kit de prueba SoToxa™ está diseñado para obtener y analizar fluido oral y, junto con el sistema de pruebas móviles SoToxa™, para detectar la presencia de drogas o sus metabolitos. Un resultado positivo debe ser confirmado mediante un segundo método de análisis como puede ser la Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (CGEM) o la Cromatografía de Líquidos con Espectrometría de Masas (CLEM). Los resultados obtenidos mediante el uso del kit de prueba SoToxa están destinados para supervisar el cumplimiento de los programas y las normativas de pruebas de detección de drogas, por ejemplo, en lugares de trabajo o para su uso por parte de organismos de orden público. El producto no está destinado para uso doméstico ni en entornos clínicos, terapéuticos o de diagnóstico. El fabricante declara en el rotulado que el producto es “For forensic & workplace use only”, solo para uso forense y en el lugar de trabajo. | Presentación por 25 test | TOX403FWO, TOX404FWO | De acuerdo con lo anterior, el producto SOTOXA ORAL FLUID TEST KIT referencias: TOX403FWO y TOX404FWO, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. La presente certificación ampara ÚNICAMENTE al kit de prueba denominado: SOTOXA ORAL FLUID TEST KIT referencias: TOX403FWO y TOX404FWO y NO al sistema de analizador portátil SoToxa™ y sus accesorios, como fueron diligenciados en el formato de solicitud, como parte de los componentes y composición del kit. De acuerdo con lo anterior, este Despacho emite la presente certificación para los componentes declarados por el fabricante en el inserto para el producto SOTOXA ORAL FLUID TEST KIT referencias: TOX403FWO y TOX404FWO y no como fueron diligenciados por el interesado. El producto SOTOXA ORAL FLUID TEST KIT referencias: TOX403FWO y TOX404FWO NO PODRA SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221172541 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-25 | Zirconia | NUVIA SMILES | NO | Materia prima para la elaboración de prótesis dentales | Moldes de zirconio pulidos que se usan para elaboración de prótesis de 20 a 20000gramos | (Referencias y/o modelos del producto) como se evidencia en las imágenes es materia prima para elaborar prótesis | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221101075 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | STATCLEAN ULTRASONIC CLEANER- LIMPIADOR ULTRASÓNICO | SCICAN | NO | LIMPIADOR ULTRASÓNICO DE INSTRUMENTOS. EL EFECTO DE LIMPIEZA SE LOGRA A TRAVÉS DE VIBRACIONES DE ALTA FRECUENCIA QUE PRODUCEN BURBUJAS DE AIRE DENTRO DEL LÍQUIDO, QUE CUANDO ENTRAN EN CONTACTO CON UN OBJETO DESPRENDEN LOS DESECHOS. | UNIDAD | CODE DESCRIPTION SC-P4862 StatClean Ultrasonic Cleaner SC-BHK02A Beaker holder w/beaker and covers SC-BH02A Double beaker holder SC-BK01A Beaker 500 ml w/cover SC-BC01A Beaker cover 500 ml SC-SRB4862A Statclean s.s. basket and rack SC-BHK04A Double Beaker Holder Set SC-IT4862A Removable Cleaning Chamber Respuestos y Accesorios | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221153663 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | DONOR STATION (ESTACIÓN DONANTE) / ESTACIÓN DONANTE, | TERUMO BCT, TERUMO PENPOL | SI | Estación de donación de sangre cómodo y estable, desarrollado para brindar comodidad y bienestar al donante y el flebotomista, durante el proceso de donación de sangre. | Unidad | DC200 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20221153674 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | SILLA DE RUEDAS TIPO COCHE NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO SOBRE MEDIDAS/ COCHE NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO SOBRE MEDIDAS | PATRON | SI | Este dispositivo medico será usado en persona con discapacidad física, que requiere posicionamiento en sedente, además para traslado y realización de sus actividades diarias. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en los catálogos aportados se evidencia que la silla de ruedas es estándar, es decir cuanta con diferentes tamaños (Mini, Stand, Maxi), puede ajustarse a las necesidades del paciente (altura regulable, ajuste de profundidad y anchura, unidad de asiento ajustable, reposapiés ajustable, etc) el producto no es considerado sobre medida, por lo tanto, cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes | I
20221153726 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | ENVASES PARA ALMACENAMIENTO DE NITROGENO LIQUIDO/ TERMOS Y TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE NITROGENO LIQUIDO | BRYMILL CRYOGENIC SYSTEMS | NO | Recipientes destinados para el almacenamiento y conservación de nitrógeno líquido. | 150ML -300ML-500ML- 5 LITROS-10 LITROS-20 LITROS - 30 LITROS Y 50 LITROS | Cry-AC baby / Cry-AC B700 /Cry-AC-3 B800 / 501-5 / 501-10 / 501-20 / 501- 30 / 501-50. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221161612 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | MASCARILLAS | DELTA PLUS | NO | " Semi-máscara filtrante para partículas sólidas y líquidas - de uso Industrial." | "Caja - box por 10 unidades" | “Referencia M1200VC Modelo M1200V” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en acta No 22 de fecha 22 de diciembre de 2020, conceptua lo siguiente: (…) “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. 3.3. Yulieth Patricia Vergel, Directora Técnica de la empresa Textiles Swantex S.A., mediante radicado 20201218151, solicita se reevalué el concepto emitido acerca del TAPABOCAS DE TELA MARCA: HT-FENEL en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de fechas 14, 16, 21, 23 y 28 de octubre de 2020, en el sentido de establecer que este sí es considerado un dispositivo médico para uso humano y por ende requiere de registro sanitario. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica lo conceptuado en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de 2020 sobre el producto TAPABOCAS DE TELA, MARCA: CHT-FENEL, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos.” (negrilla y subrayado fuera de texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221161689 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | MASCARILLAS | DELTA PLUS | NO | " Semi-máscara filtrante para partículas sólidas y líquidas - de uso Industrial." | "Caja - box por 20" | “Referencia M1200C Modelo M1200” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en acta No 22 de fecha 22 de diciembre de 2020, conceptua lo siguiente: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. 3.3. Yulieth Patricia Vergel, Directora Técnica de la empresa Textiles Swantex S.A., mediante radicado 20201218151, solicita se reevalué el concepto emitido acerca del TAPABOCAS DE TELA MARCA: HT-FENEL en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de fechas 14, 16, 21, 23 y 28 de octubre de 2020, en el sentido de establecer que este sí es considerado un dispositivo médico para uso humano y por ende requiere de registro sanitario. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica lo conceptuado en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de 2020 sobre el producto TAPABOCAS DE TELA, MARCA: CHT-FENEL, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos.” (negrilla y subrayado fuera de texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221163242 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | MASCARILLAS | DELTA PLUS | NO | "Semi-máscara filtrante para partículas sólidas y líquidas - de uso Industrial." | Caja - box por 10 unidades" | M1200VBC Modelo M1200VB” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en acta No 22 de fecha 22 de diciembre de 2020, conceptua lo siguiente: (…) “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (en ambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. (negrilla y subrayado fuera de texto) Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. 3.3. Yulieth Patricia Vergel, Directora Técnica de la empresa Textiles Swantex S.A., mediante radicado 20201218151, solicita se reevalué el concepto emitido acerca del TAPABOCAS DE TELA MARCA: HT-FENEL en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de fechas 14, 16, 21, 23 y 28 de octubre de 2020, en el sentido de establecer que este sí es considerado un dispositivo médico para uso humano y por ende requiere de registro sanitario. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica lo conceptuado en el numeral 3.2 del Acta No. 19 de 2020 sobre el producto TAPABOCAS DE TELA, MARCA: CHT-FENEL, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos.” (negrilla y subrayado fuera de texto) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221163854 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | CRISTALTEARS PLUS/ CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 0.5% Y GLICEROL 0.9% | CRISTALTEARS | NO | “INDICACIONES: CRISTALTEARS® PLUS está indicado para el alivio temporal de las molestias provocadas por la insuficiente secreción lagrimal o excesiva evaporación, exposición al viento, al sol, al calor, al aire seco, a ambientes con alta contaminación, o por el uso de lentes de contacto, factores que conducen a una inflamación de la superficie ocular causando síntomas de incomodidad como ardor, picazón, sequedad, molestias en el parpadeo, sensación de cuerpo extraño y fotofobia, entre otros. Tratamiento sintomático de patologías asociadas a la insuficiencia lagrimal, como el Síndrome de Ojo Seco y de Sjögren. INSTRUCCIONES DE USO: Vía de administración: USO TÓPICO OFTÁLMICO. Como posología orientativa se recomienda instilar 1 ó 2 gotas en el (los) ojo(s) afectado(s) 2 veces por día o tantas veces como sea necesario. Inclinar el frasco gotero hacia abajo, presionarlo suavemente y administrar la dosis en la conjuntiva; o según prescripción médica. Al momento de la instilación ocular, tener la precaución de no contactar el pico del envase directamente con el ojo. Posteriormente a la instilación limpiar el líquido derramado en las áreas perioculares. Si se está empleando más de un fármaco tópico oftálmico, los productos deben ser administrados al menos con un intervalo de 15 minutos entre uno y otro. El uso de lentes de contacto en general no es recomendado en personas que presentan ojos secos, sin embargo, si el uso de las lentes estuviera indicado, el producto puede ser administrado con las lentes colocadas. Siga las indicaciones de su médico.” | “Frasco gotero de Polietileno x 10 mL con tapa de Polipropileno en caja plegadiza PRESENTACIÓN MUESTRA MÉDICA: Frasco gotero de Polietileno x 2.5 mL con tapa de Polipropileno en caja plegadiza; Frasco gotero de Polietileno x 10 mL con tapa de Polipropileno en caja plegadiza” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Ahora bien, teniendo en cuenta las características del producto objeto de esta solicitud se recomienda realizar solicitud a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221171810 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | Termómetro de Infrarrojo / Termómetro de infrarrojo | FLUKE | NO | Los termómetros de infrarrojos de Fluke le permiten obtener lecturas precisas de la temperatura a una distancia segura. Estos termómetros de infrarrojos son instrumentos ligeros y compactos que han sido diseñados y probados para resistir caídas desde 3 m, y que podrá utilizar hasta en los entornos más exigentes aunque usted no se encuentre ahí. | Unidad | Fluke-64 MAX, Fluke-62 MAX+, Fluke-62 MAX, Fluke 572-2, FLUKE 568 NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENCONTRADA EN LAS FICHAS TÉCNICAS APORTADAS Y PAGINA DEL FABRICANTE, ESTOS EQUIPOS ESTÁN DISEÑADOS PARA SER USADOS EN ENTORNOS INDUSTRIALES, ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS, RAZÓN POR LA CUAL NO PODRÁN SER USADOS PARA PROPORCIONAR DIAGNÓSTICOS EN HUMANOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221174228 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-26 | TUBOS DE CENTRIFUGA ESTERILES FONDO CONICO 15 ML / 50 ML/ TUBOS CENTRIFUGA CONICOS | CAPP AHN | NO | Almacenamiento de sustancias en etapas de centrifugación para separar fases que tienen diferentes densidades. | Bolsas x 25/ 50 piezas. | TUBOS CENTRIFUGA FONDO CONICO ESTERIL 15 ML REF 5100015C / TUBOS CENTRIFUGA FONDO CONICO ESTERIL 50 ML RF 5100050C. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | MATERIAL PÁSTICO PARA LABORATORIO/ TUBOS Y PLACAS DE PCR | SIMPORT / EPPENDORF / BIO-SEEN / USA SCIENTIFIC / BIOLOGIX | NO | LOS TUBOS Y PLACAS PARA PCR ESTÁN HECHOS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, SON TRANSPARENTE DE CALIDAD SUPERIOR PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. SU DISEÑO DE PARED ULTRADELGADA ASEGURARÁ UNA TRANSFERENCIA TÉRMICA RÁPIDA Y UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA EN EL CICLO Y EL TIEMPO DE REACCIÓN DE PCR. LOS TUBOS DE PCR PUEDEN TENER UNA PRESENTACIÓN EN TIRA DE 8 TAPAS QUE ESTÁ UNIDA A UN EXTREMO DE LA TIRA DE TUBOS DE 0,2 ML PARA UN SELLADO CONVENIENTE; LAS TIRAS TIENE UNA CARACTERÍSTICA DE FLEXIBILIDAD QUE PERMITE FACILITAR SU MANIPULACIÓN EN LOS PROCESOS DEL LABORATORIO PARA LA TÉCNICA DE PCR. LAS TAPAS CON BISAGRAS ADJUNTAS SON DE DOMO O DE SUPERFICIE PLANA Y SE PUEDEN USAR CON TAPAS CALENTADAS USADAS POR LOS FABRICANTES DE TERMOCICLADORES. PROPORCIONAN UN SELLADO POSITIVO DURANTE EL CICLO TÉRMICO Y EVITARÁN LA EVAPORACIÓN MIENTRAS SE ABREN Y CIERRAN FÁCILMENTE CON UNA MANO. LA TAPA TIENE UN ESCUDO INTEGRAL QUE EVITA LA CONTAMINACIÓN CON SUPERFICIE DE LA TAPA. SUPERFICIE DE ESCRITURA ESMERILADA PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS. LAS PLACAS DE PCR MARCA PUEDEN TENER FALDÓN A MEDIA ALTURA PARA UN FÁCIL MANEJO MUESCA DE ESQUINA BISELADA A12. LOS POZOS CON BORDE MINIMIZAN LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. ETIQUETAS ALFANUMÉRICAS CONTRASTANTES DE FÁCIL LECTURA. TIENEN CERTIFICADO LIBRE DE INHIBIDORES DETECTABLES DE RNASA, DNASA, ADN Y PCR. PROBADO LIBRE DE PIRÓGENOS Y NO AUTOFLUORESCENTE. LAS PLACAS DE PCR DE LAS DIFERENTES MARCAS ESTÁN DISPONIBLES EN FORMATOS DE 96 Y 384 POCILLOS, Y DE ACUERDO A US CARACTEÍSTICAS, MEJORAN LA RECUPERACIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS AL REDUCIR SU ADSORCIÓN A LA PARED DE LOS POCILLOS. APLICACIONES - MEZCLA DE MUESTRAS - LLENADO DE PLACAS, GELES Y TUBOS DE REACCIÓN - PREPARACIÓN DE MUESTRAS, EL ALMACENAMIENTO, LA DETECCIÓN, EL ANÁLISIS Y LOS CULTIVOS DE BACTERIAS O LEVADURAS | PAQUETES X 1000, PAQUETE X 100, PAQUETE X 150, PAQUETE X 200, PAQUETE X 50, , PAQUETE X 10, PAQUETES X 125 TIRAS. | SIMPORT: T325-1N/ T325-1B/ T325-1G/ T325-1R/ T325- 1Y/ T325-1VN/ T325-1VB/ T325-1VR/ T325-1VY/ T325-12N/ T325- 12B/ T325-12G/ T325-12R/ T325-12Y/ T325-3N/ T325-3B/ T325- 3G/ T325-3R/ T325-RY/ T320-1N Y T320-1(B,G,R.Y) / T320-10N / T320-10 (B,G,R,Y,) / T320-2N Y T320-2 (B,G,R.Y) / T322-1N Y T322-1 (B,G,R.Y) / T323-96N / T323-96 (B, G, R, Y) / T323-48N / T323-48 (B, G, R, Y) / T323-24N / T323-24 (B, G, R, Y) / T323- 96LPN / T323-96LP (B,G,R.Y) / T323-96SKN / T323- 96SK(B,G,R.Y) / T323-100N / T323-100 (B,G,R.Y / T323-101N / T323-101(B,G,R.Y) / T323-103N / T323-103 (B,G,R.Y) / T323- 104N / T323-384SKN / T323-384SK (B,G,R.Y) / T324-96SKK / T324-96SKW / T324-384SKK / T324-384SKW / USA SCIENTIFIC : 1402-1800/ 1402-2500 BIO - SEEN: SGB001/ SGB001-R/ SGB016/ SGB016-R / SGB017/ SGB017-R USA-SCIENTIFIC: 1402-9700 / 1402-9708/ 1402-9220 / 1402- 9200 / 1402-8890/ 1402-8400/ 1402-8590/ 1402-8790/ 1402-8589/ 402-8990/ 1402-8800 / 1402-9800 / 1402-9100 / 1402-9990 / 1402- 9596 / 1402-9598/ 1402-9500 / 1402-9300/ 1422-9990 BIO-SEEN: SGB016-H / SGB015-NW-01/ SGB015-NC-01 / SGB015-HW-01/ SGB015-HC-01 / EPPENDORF: 4095-2003/ 4095-2043 / 4013-3366 / 4033-3390 / 4095-2619 /4095-2401 / 4095-2303 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221116610 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | ANALOGOS PARA SISTEMA DE IMPLANTOLOGIA ORAL PARA USO EN EL LABORATORIO MARCA ADIN | ADIN | NO | los análogos son dispositivos integrados en el modelo de trabajo operativo y utilizados durante la fabricación de las prótesis de laboratorio para duplicar la forma y la posición de la plataforma del implante. | UNIDAD EN BOLSA TERMOSELLADA | REFERENCIA DESCRIPCIÓN NP1000 NP Digital Model Analog UNP1000 UNP Digital Model Analog | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221129549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | MACONNECT / MACONNECT- Dispositivo de conexión estéril múltiple. | MACOPHARMA. | SI | Maconnect es un dispositivo de conexión estéril múltiple, especialmente diseñado para operaciones de agrupación, diseñados para generar hasta seis conexiones entre tubulares de PVC cerrados y estériles internamente que se utilizan habitualmente en aplicaciones de procesamiento de sangre. Permite optimizar, simplificar y acelerar el proceso de preparación de las plaquetas, garantizando al mismo tiempo la preparación de un concentrado plaquetario seguro. | UNIDAD | 9MCN49000 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20221155611 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | OPA QUIRÚRGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL | CLIC MEDICA | NO | Tiene como fin proporcionar protección al personal de salud o pacientes que hagan uso de la misma a fin de evitar el contacto con fluidos corporales o líquidos peligrosos, minimizando de este modo la exposición a infecciones o enfermedades. Ideal para áreas tales como: Consulta médica, Hospitalización, UCI y salas de aislamiento y en general para Instituciones que presten servicios de atención en salud. | Empaque primario: Bolsa de plástico, Empaque secundario : Caja Corrugada (Cantidades acordes al producto) | ATA DE AISLAMIENTO DESECHABLE PUÑO RESORTE, BATA QUIRURGICA DESECHABLE PUÑO RIB, POLAINAS ANTIDESLIZANTES, SABANA DESECHABLE CON RESORTE Y TIRAS, GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221165901 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | GLP System Track / Sistema de Automatización de Laboratorio (No incluye módulo de centrifugado) | N/A | SI | La GLP systems Track es un sistema modular que permite automatizar los pasos de trabajo anteriores y posteriores al análisis, concretamente, la preparación y distribución de las muestras en el laboratorio. Las muestras se introducen en el sistema y se envían a los módulos para su preparación y a los analizadores conectados por medio de vehículos de transporte (CAR) que se desplazan por un sistema de carriles. Después del análisis, las muestras se disponen para su retirada, su archivado o su eliminación." | Instrumento | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto GLP SYSTEM TRACK - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LABORATORIO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I” | I
20221176290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | HYPOXICO K2 / GENERADOR CAMARA HIPOXICA | HYPOXICO INC | NO | Descripción de aplicación El objetivo del sistema HYPOXICO K2 es permitir el entrenamiento físico de personas en ambientes normobáricos simulados de alta altitud, mediante la instalación del sistema generador de alto flujo (HYPOXICO K2) a un ambiente cerrado (cámara, habitación, cubículo, etc) El sistema permite la entrega de un ambiente hipóxico en 3 diferentes formas, cada una con beneficios físicos por mejoramiento del uso del oxígeno por parte del cuerpo. 1. Exposición hipóxica prolongada: estimula la producción de la hormona eritropoyetina (EPO) mientras ayuda a usar mejor el oxígeno inhalado y mejora la tolerancia al ácido láctico. 2. Exposición hipóxica intermitente (IHE): mejora la economía de inhalación y la habilidad para tolerar al ácido láctico. 3. Entrenamiento hipóxico intermitente: ayuda a mejora la resistencia muscular y a aumentar el estado físico mediante sesiones de entrenamiento intenso aeróbico y anaeróbico. El entrenamiento a alta altitud mejora el rendimiento físico mediante el mejoramiento de la función muscular mientras ayuda al transporte y uso del oxígeno en el cuerpo. La tecnología patentada de Hypoxico permite obtener los beneficios de entrenar a alta altura en cualquier lugar del mundo. Descripción del equipo El generador de aire hipóxico separa aire comprimido en corrientes enriquecidas de nitrógeno y oxígeno. La separación es posible mediante membranas de fibra huecas. El aire comprimido es obtenido de una fuente externa y debe ser seco con un contenido no superior a 3mg oil/Nm3. El aire hipóxico que es producido se usa para aplicaciones de entrenamiento en altitud conteniendo hasta 10% de O2. Mediante la adición (mezcla) de aire comprimido limpio normal a través de una válvula bypass que abre o cierra el suministro demandado por una unidad de control, se mantiene el oxígeno a un nivel deseado en un espacio cerrado (cámara). El controlador recibe una señal de varios sensores dentro del ambiente de altura (cámara) para mantener los niveles de altura simulada deseada. Usos: - Entrenamiento para atletas de alto rendimiento - Climatización a altas alturas - Entrenamiento de pilotos y tripulaciones | Cabinete K2 | Hypoxico K2 -1000 Hypoxico K2 -1500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221176323 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | BIO QUANTUM SYSTEM / Analizador Cuántico de Resonancia Magnética | HEALTH TECH | SI | Es un nuevo instrumento que analiza este fenómeno. La energía y la leve frecuencia magnética del cuerpo humano se captan al sostener el sensor, y a continuación el instrumento las amplifica y las trata mediante el microprocesador que incorpora, los datos se comparan con el espectro cuántico de resonancia magnética estándar de enfermedades, nutricional, y de otros indicadores incorporados en el instrumento para diagnosticar si las formas de las ondas presentan irregularidades a través del uso de la aproximación de Fourier. De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y obtener los principales problemas del paciente, así como distintas propuestas estándares de curación o prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de onda. Los elementos principales de análisis incluyen el sistema cardiovascular y cerebrovascular, estado de la densidad mineral ósea, oligoelementos, presencia o no de metales pesados como plomo en la sangre, salud de las articulaciones y prevención de enfermedades como el reumatismo, análisis del sistema respiratorio como los pulmones y vías respiratorias. Adicionalmente determina la presencia o riesgos de desarrollar enfermedades como la nefropatía, azúcar en la sangre, enfermedades del sistema digestivo, estómago e intestino. Salud del hígado y la vesícula biliar, los pares craneales, aparato de reproducción femenina, próstata , enfermedades óseas, determina la deficiencia o no de oligoelementos de selenio, hierro, zinc y calcio. El sistema cuántico bioeléctrico puede capturar o detectar cambios patológicos en las células, con apenas detectar los cambios en 10 células, puede predecir el desarrollo de cualquier enfermedad. Eso permite al profesional de la salud tomar acciones preventivas, supliendo deficiencias o fortaleciendo los sistemas implicados para evitar que dichas enfermedades se desarrollen o para combatirlas en las etapas más tempranas. El análisis se realiza en cuestión de minutos, apenas bastan dos a tres minutos para obtener una base de datos. Dichos datos son procesados mediante un método científico estadístico de la salud tomando en cuenta los registros de un gran número de casos clínicos, lo que permite un análisis de alta precisión. Solamente tendrá que sostener con su mano un sensor que lo conecta al analizador, siendo este método no invasivo. | UNIDAD POR EMPAQUE | NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL EQUIPO “BIO QUANTUM SYSTEM – ANALIZADOR CUÁNTICO DE RESONANCIA MAGNÉTICA – HEALTH TECH” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)”. | IIa
20221178783 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | OSCILOSCOPIO PORTÁTIL MODELO 190M-2, 190M-4 / OSCILOSCOPIO PORTÁTIL MODELO 190M-2, 190M-4 | FLUKE | NO | El osciloscopio ScopeMeter 190M es una herramienta de prueba de alto rendimiento que se ha fabricado tomando como base los osciloscopios Fluke y Fluke Biomedical, en colaboración con clientes reales. El 190M cuenta con dos o cuatro canales, y ofrece un nivel sin precedentes de rendimiento, robustez y portabilidad. Con la potencia combinada de un osciloscopio, un multímetro y una grabadora sin papel de alto rendimiento en un instrumento de prueba de fácil uso, el 190M es la herramienta de prueba en la que puede confiar para resolver prácticamente cualquier problema que tenga en el lugar de trabajo. Para reducir al mínimo los costes de tiempo improductivo y reparación, debe llegar hasta la causa principal de los problemas lo más rápidamente posible. El 190M ofrece un conjunto de características únicas para ayudarle rápidamente a configurar el osciloscopio y diagnosticar problemas difíciles, por ejemplo eventos intermitentes, fluctuaciones o desviaciones de señal.Amplíe su conjunto de características de localización de averías con el nuevo osciloscopio médico ScopeMeter 190M de Fluke Biomedical para cubrir las demandas de los profesionales de servicio. | N/A | OSCILOSCOPIO PORTATIL MODELO 190M-2, 190M-4 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221179094 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | CEPILLOS DE LIMPIEZA DE NYLON DE DOBLE EXTREMO | SAFECLEAN - ASPEN SURGICAL | NO | LOS CEPILLOS DE LIMPIEZA DE NYLON DE DOBLE EXTREMO SON DE UN SOLO USO Y PUEDEN SER ESTERILES Y NO ESTERILES, DESTINADOS A ELIMINAR LOS RESIDUOS QUIRURGICOS DE LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS ENDOSCOPICOS DESPUES DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. | 2/PAQUETE, 1/BOLSA, 12 BOLSAS/CAJA | CEPILLO DE LIMPIEZA DE NYLON DE DOBLE PUNTA, NO ESTÉRIL CEPILLO DE LIMPIEZA DE NYLON DE DOBLE PUNTA, ESTÉRIL | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221179950 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | Analizador de Desfibrilador y Probadores de -IMPULSE 6000DP / IMPULSE 7000 DP / Analizadores de Desfibrilador y Probadores | Fluke Biomedical | NO | El analizador de desfibriladores Impulse 6000D y los sistemas de prueba de analizadores de desfibriladores/ marcapasos transcutáneos Impulse 7000DP son instrumentos de prueba de precisión portátiles y resistentes que garantizan un funcionamiento adecuado y el máximo rendimiento de equipos fundamentales de reanimación cardíaca y soporte vital. Las capacidades de prueba del Impulse 6000D y el Impulse 7000DP cubren el espectro de formas de impulso establecidas a nivel mundial, presentan compatibilidad con tecnología de desfibriladores externos automáticos (AED) de vanguardia y tienen un rendimiento superior en lo referente a precisión y normas. Además, el Impulse 7000DP incorpora las pruebas y la amplia gama de cargas de prueba y algoritmos de medición necesarios para probar marcapasos transcutáneos externos. En combinación con el Impulse 7000DP, el accesorio de carga seleccionable para el desfibrilador Impulse 7010 ofrece cargas múltiples de 25 Ω, 50 Ω, 75 Ω, 100 Ω,125 Ω, 150 Ω, 175 Ω, y 200 Ω para pruebas de rendimiento de desfibrilador. Una interfaz USB estándar permite el control por computadora y la transferencia de datos, y un software de automatización Ansur opcional basado en PC aumenta la productividad al brindar a los usuarios un método sencillo para estandarizar los procedimientos de prueba y capturar, imprimir y documentar datos. Estos equipos nunca son conectados aun paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos de prueba de precisión portátiles y resistentes que garantizan un funcionamiento adecuado y el máximo rendimiento de equipos fundamentales de reanimación cardíaca y soporte vital. | N/A | Analizadores de Desfibrilador y Probadores .IMPULSE 6000DP/IMPULSE 7000 DP “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221179955 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ESA 609/612/614/615/620/601 PRO. / Analizadores de Seguridad Eléctrica | FLUKE BIOMEDICAL | NO | Permite realizar pruebas automáticas rápidas y sencillas con un analizador portátil con el que los profesionales de la gestión de la tecnología sanitaria pueden realizar las pruebas de seguridad eléctrica en los equipos médicos, tanto in situ como en las instalaciones. Desde las pruebas sencillas a los análisis completos. Realiza todas las pruebas de seguridad eléctrica, incluido voltaje de red, resistencia del cable de masa (toma de tierra de protección), resistencia del aislamiento, corriente del dispositivo y pruebas de corrientes de fuga sobre las derivaciones (paciente). También ofrece simulación ECG y pruebas de voltaje punto a punto, fugas y resistencia. La versatilidad del ESA615 permite cumplimentar los estándares de seguridad de su elección: ANSI/AAMI ES1, NFPA-99, IEC62353 (VDE751) IEC60601-1 (2ª y 3ª edición) y AS/NZS 3551. El ESA615 es una solución integrada con multímetro, analizador de seguridad y simulador ECG en un solo instrumento de prueba Permite cumplimentar los estándares de seguridad de su elección: ANSI/AAMI ES1, NFPA-99, IEC62353 (VDE751) IEC60601-1 (2ª y 3ª edición) y AS/NZS 3551. El ESA609 integra todas las funciones necesarias para comprobar los dispositivos médicos cuando no es necesario realizar pruebas de cables de paciente, entre las que se incluyen: voltaje de línea (red), resistencia de cable de tierra (toma de tierra de protección), corriente del equipo, corriente de pérdida y pruebas punto a punto. Versatilidad según las normas internacionales de seguridad eléctrica: pruebas del ESA609 según ANSI/AAMI ES1, NFPA-99 y partes de IEC62353 e IEC60601-1 El ESA 620 Con selecciones de tres cargas de prueba, dos corrientes de prueba de conexión a tierra y dos tensiones de prueba de aislamiento, este dispositivo versátil realiza todas las pruebas primarias de seguridad eléctrica, así como varias pruebas adicionales de fugas, para garantizar el cumplimiento estricto de las normas internacionales. Estos equipos nunca son conectados aun paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos que analizan los parámetros de seguridad eléctrica arrojados por instrumentos de medición que cuenten con esta función. | Analizadores de Seguridad EléctricaESA 609-612-614-615-620 -601 pro. | ESA609, ESA612,, ESA614, ESA615, ESA620, ESA601 PRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | N/A
20221180417 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-08-30 | TransferMan® 4r / Micromanipulador | Eppendorf | NO | El TransferMan 4r está concebido y fabricado para su aplicación en la investigación en biología, química y física. Se utiliza para la colocación exacta de microcapilares y herramientas similares, así como para la transferencia de los volúmenes de muestra más pequeños. El TransferMan 4r únicamente está concebido y fabricado para su utilización en el campo de la investigación. El TransferMan 4r está previsto exclusivamente para el uso en interiores y para el manejo por personal técnico debidamente formado. | Unidad | 5193000012, 5193000020, 5193000063 NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BRINDADA EN EL MANUAL SE RESALTA LO SIGUIENTE CON RESPECTO AL EQUIPO: “El TransferMan 4r está concebido y fabricado para su aplicación en la investigación en biología, química y física” “El TransferMan 4r únicamente está concebido y fabricado para su utilización en el campo de la investigación.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221145307 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-01 | INDICADOR DE VERIFICACION DE IRRADIACION DE SANGRE con Nombre genérico ETIQUETA PARA VERIFICACION SEMI-CUANTITATIVA DE DOSIS DE IRRADIACIÓN EN SANGRE | RADTAG | SI | El indicador de irradiación RadTag® se pega a la bolsa de sangre previamente a que se coloque en el irradiador. La parte sensible del indicador es blanca al principio y cambia a un color de tono azul cuando se expone a la radiación ionizante. Entre mayor es la dosis recibida, más oscura será la tonalidad azul. El resultado podrá interpretarse gracias a una guía grafica de azules con limites definidos (Min. 15/25 Gy y Máx. 50 Gy) los cuales corresponden al rango de dosis actualmente usado en la industria. El cambio de color es permanente e inmediato y no requiere de ningún proceso o tratamiento posterior. | UNIDAD / CAJA X 200 UNIDADES | Este producto no está previsto para calibración de la maquina ni para comisionamiento. Al no ser un método directo no se puede considerar tampoco un dosímetro de radiación, por ende, no controla ni determina el desempeño de la máquina de irradiación en ningún momento. El propósito último de la etiqueta RadTag es ofrecer al operador un método rápido, semicuantitativo de comparación visual (tono azul) para la dosis objetivo de irradiación en la bolsa de sangre. La etiqueta RadTag ni tampoco el resultado de esta deben usarse para dar un concepto clínico/médico sobre si el contenido de una bolsa de sangre es un producto sanguíneo definitivamente idóneo para transfusión a un paciente humano. | De acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” Negrilla y subrayado fuera de texto) | de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)” Negrilla y subrayado fuera de texto) | I
20221174891 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-01 | ADJUSTMENT SOLUTION/ ADJUSTMENT SOLUTION, 10X CONCENTRATED | EUROIMMUN | NO | La solución de ajuste se utiliza para proteger la microplaca de secarse y se aplica en un paso adicional en el procesamiento automatizado de ensayos de determinados ELISA de EUROIMMUN para compensar por las diferencias de tiempo que se producen durante el pipeteado. La solución de ajuste debe utilizarse en el procesamiento automatizado de ensayos en el EUROIMMUN Analyzer I, EUROIMMUN Analyzer I-2P, IF Sprinter o Sprinter XL de conformidad con las instrucciones de uso del instrumento de EUROIMMUN utilizado. El producto está exclusivamente concebido para utilizarse como dispositivo médico de diagnóstico in vitro en combinación con el correspondiente sistema de ensayo ELISA de EUROIMMUN y los materiales de muestra (…). La solución de ajuste solo debe ser utilizada por profesionales sanitarios. | 18 x 50 ml | ZE 1120-1850-7 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | AUNQUE EL PRODUCTO ADJUSTMENT SOLUTION/ ADJUSTMENT SOLUTION, 10X CONCENTRATED NO ES CONSIDERADO DISPOSITIVO MÉDICO POR SÍ SOLO, SE SUGIERE QUE SE ENCUENTRE AMPARADO COMO CONSUMIBLE EN EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO PARA EL EQUIPO BIOMÉDICO ELISA DE EUROIMMUN, AL CUAL SE HACE MENCIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA | N/A
20221175966 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-01 | DISPENSADOR PILLS AND CARE HOME/ DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS, | PILLS AND CARE. | NO | USO DEL DISPENSADOR PILLS AND CARE HOME, El dispensador de medicamentos de uso domiciliario, permite cargar los medicamentos en su interior, para luego ser entregados al paciente, en la fecha y hora programada. El dispensador es configurado por medio de una APP de smart pone. Presenta una interfaz muy sencilla (sonido y luces LED) para lograr una mejor aceptación del paciente de mayor de edad. PILL AND CARE es una efectiva solución para facilitar la toma de medicación de los pacientes, de una manera segura, minimiza errores, mejorando así la adherencia al tratamiento. Posee capacidad para 30 dosis de hasta 10 medicamentos cada una. | CAJA PLEGADIZA, CONTENIENDO UN DISPENSADOR PILL AND CARE HOME, JUNTO AL MANUAL DEL USUARIO. | CAJA PLEGADIZA, CONTENIENDO UN DISPENSADOR PILL AND CARE HOME, JUNTO AL MANUAL DEL USUARIO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221179978 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-01 | OXYFULL con Nombre genérico OXIGENO | OXYFULL | NO | Oxígeno de uso recreativo, este producto tiene por función ser utilizado para oxigenarse en condiciones de agotamiento por causa de largas caminatas, senderismo o actividad física. Este producto no debe ser usado para pacientes con necesidad de oxigenoterapía. | Una Lata aerosol por 8 litros | Lata por 8 litros | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | No obstante, lo anterior, si bien el producto no se enmarca en la definición de Dispositivos Médicos, se precisa que esta certificación está sujeta a los conceptos que emita la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Por lo tanto, para desarrollar las actividades de fabricación, comercialización, importación y uso del producto OXYFULL con Nombre genérico OXIGENO en el territorio nacional, el interesado deberá presentar su solicitud ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos para los fines pertinentes. | N/A
20221179975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-02 | Marcador de piel quirúrgico | Tondaus - Medkon - Estericon | NO | El marcador de piel es un producto utilizado para marcar la piel del paciente antes o durante una intervención quirúrgica. | UNIDAD - CAJA | TD01, T3023, TF01, TF01 Blephar, TF02, TF03, TR01, TR02, TR03, TR04, TS01, TS02, TS03, TS04, TS05, TR04 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221118457 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | BostonSight SCLERAL (Roflufocon D) Rigid Gas Permeable Contact lenS / BostonSight SCLERAL (Roflufocon E) Rigid Gas Permeable Contact lens / BOSTONSIGHT SCLERAL LENS | BOSTONSIGHT. | NO | LOS LENTES DE CONTACTO DE USO DIARIO BOSTONSIGHT SCLERAL SE RECETAN SOBRE MEDIDA PARA CORREGIR LA AMETROPÍA REFRACTIVA (MIOPÍA, HIPERMETROPÍA, ASTIGMATISMO Y PRESBICIA) EN PERSONAS CON AFAQUIA Y SIN AFAQUIA. ADEMÁS, LOS LENTES SE PUEDEN RECETAR SI LOS OJOS REQUIEREN LENTES DE CONTACTO RÍGIDOS PARA TRATAR PROBLEMAS IRREGULARES EN LA CÓRNEA, TALES COMO EL QUERATOCONO, LA DEGENERACIÓN MARGINAL PELÚCIDA O LUEGO DE UNA QUERATOPLASTIA PENETRANTE O CIRUGÍA REFRACTIVA. POR OTRA PARTE, LOS OJOS QUE SUFREN DE CIERTOS TRASTORNOS EN LA SUPERFICIE OCULAR PUEDEN RESULTAR BENEFICIADOS GRACIAS A LA PROTECCIÓN FÍSICA, EL AMBIENTE ACUOSO HIDRATADO Y EL BAÑO SALINO QUE BRINDAN LOS DISEÑOS DE LOS LENTES ESCLERALES PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD DE EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDAD DE EMPAQUE INDIVIDUAL | BSSOXA SCLERAL de BostonSight (Optimum Extra: roflufocón D) BSSOXM SCLERAL de BostonSight (Optimum Extreme: roflufocón E) BSSINF SCLERAL de BostonSight (Optimum Infinite: tisilfocón A) BSSEII SCLERAL de BostonSight (Boston Equalens II®: oprifocón A) BSSXO2 SCLERAL de BostonSight (Boston Equalens II®: oprifocón A) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221118855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | FILTROS DE REEMPLAZO CPAP/BIPAP | GVS | SI | LOS FILTROS ESTÁN DISEÑADOS PARA PROTEGER LAUNIDAD CPAP/BIPAP,ASÍ COMO EL SISTEMA RESPIRATORIO DEL PACIENTE MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE MICROCONTAMINANTES DAÑINOS | CAJA POR UNIDAD | 7271/471, 7272/355, 7270/351¦ | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto FILTROS DE REEMPLAZO CPAP/BIPAP MARCA: GVS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | IIa
20221153683 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | DONOR STATION (ESTACIÓN DONANTE) - ESTACIÓN DONANTE | DACOR | SI | Estación de donación de sangre cómodo y estable, desarrollado para brindar comodidad y bienestar al donante y el flebotomista, durante el proceso de donación de sangre. | Unidad | 4R4201 4R4211 5R5211 5R5211 TAB 3R3200M 3R3201M 3R3211M 3R3200 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto DONOR STATION (ESTACIÓN DONANTE) - ESTACIÓN DONANTE – Marca: DACOR, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20221153696 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA PESAJE DE BEBES | ADE | NO | La bandeja de bebé con contorno suave ofrece gran espacio, además de una superficie segura para los niños pequeños e incluso para los bebes sentados. La graduación precisa de 5 g en todo el rango de pesaje de 20 kg, junto con la función de retención automática y un sistema de amortiguación electrónico que garantiza precisos y rápidos resultados de pesaje. La clara pantalla retroiluminada garantiza una fácil lectura también en entornos atenuados. Fácil de utilizar por cuatro botones con un tacto suave claramente marcados. Funciones: Conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención, indicación de batería baja, apagado automático, pantalla con retroiluminación. | Una (1) Unidad | ADE M118600 Báscula electrónica para pesaje de bebes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221156804 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | GO PACS-RIS - SOFTWARE GO PACS -RIS | GO TELEMEDICINA | SI | Sofware GORIS/PACS, tiene como finalidad facilitar los procesos asistenciales para el área de radiología y beneficiar al sistema general de salud a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, buscando mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las entidades públicas o privadas que hacen parte del sistema, además de facilitar los trámites internos y externos con respecto a la administración de la información como lo es generar reportes, informar estudios médicos, descargar estudios en línea y visualizar desde cualquier lugar del mundo imágenes diagnosticas. El sistema se podrá integrar con cualquier modalidad y equipos que se requiera. El PACS está diseñado para el manejo ilimitado de estudios indiferente a la modalidad que se instale ya sea RX, MG, FLUROSCOPIA, ECOGRAFIA Y RESONANCIA. | Es una unidad central de procesos (c.p.u) con el servidor del software | GO PACS -RIS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto GO PACS-RIS - SOFTWARE GO PACS-RIS – Marca: GO TELEMEDICINA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20221170476 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | WARMING PLATES WP37 - PLACA DE CALENTAMIENTO | COOPERSURGICAL | NO | Las placas de calentamiento están diseñadas para mantener la temperatura óptima de los bloques e instrumentos de calentamiento. construido en aluminio anodizado lo hace bien equilibrado y fácil de manejar. La forma plana hace que sea fácil de limpiar y mantener. | Unidad | WARMING PLATE WP37 300 - WARMING PLATE WP37 500” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221176081 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | REFRIGERADOR – CONGELADOR – ULTRACONGELADOR | MELING - THERMO | NO | Equipo para almacenamiento y conservación de reactivos, medicamentos, dispositivos médicos. Las muestras son preservadas o conservadas a temperaturas de refrigeración, congelación, o ultracongelación según la temperatura requerida. Se utiliza comúnmente en laboratorios clínicos o de investigación, farmacias | Unidad | REFRIGERADOR DE FARMACIA YC-55L, YC-75L, YC-130L, YC-315L, YC-395L, YC-400L, YC-525L, YC-650L, YC-725L, YC-1015L, YC-1320L, YC- 1320L, YC-150EW, YC-275EW, YC-360EL TSX1205PY, TSX1205PZ, TSX2305PY, TSX2305PZ, TSX2305PY, TSX3005PY, TSX3005PZ, TSX5005PZ CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO TSX1230FY, TSX1230FZ, TSX2330FY, TSX2330FZ, TSX3030FZ, TSX5030FY, TSX5030FZ TSX2320FY, TSX2320FZ, TSX3020FY, TSX3020FZ TSX2320EY, TSX2320EZ, TSX3020EY, TSX3020EZ PREFRIGERADOR BIOMÉDICO TSX1205GY, TSX1205GZ, TSX2305GY, TSX2305GZ, TSX3005GY, TSX3002GZ, TSX4505GY, TSX4505GZ, TSX5005GY, TSX5005GZ TSX1205SY, TSX1205SZ, TSX2305SY,TSX2305SZ, TSX3005SY, TSX3005SZ, TSX5005SY, TSX5005SZ REFRIGERADOR DE CROMATOGRAFÍA TSX2305CY, TSX2305CZ, TSX3005CY, TSX3005CZ, TSX4505CY, TSX4505CZ, TSX5005CY, TSX5005CZ TSG30CPGA, TSG45CPLA, TSG49CPGA, TSG72CPGA, TSG30CSGA, TSG45CSLA, TSG49CSGA, TSG72CSGA REFRIGERADOR DE LABORATORIO TSG12RPGA, TSG25RPGA, TSG30RPGA, TSG45RPLA, TSG49RPGA, TSG72RPGA, TSG25RPSA, TSG30RPSA, TSG49RPSA, TSG25RSGA, TSG30RSGA, TSG45RSLA, TSG49RSGA, TSG72RSGA, TSG25RSSA, TSG30RSSA, TSG49RSSA CONGELADORES TSG25FSSA, TSG49FSSA, TSG505SA, TSG505SD, TSG505GA, TSG505GD CONGELADOR ULTRA BAJA TEMPERATURA TDE30086FA, TDE30086FD, TDE40086FA, TDE40086FD, TDE50086FA, TDE50086FD, TDE60086FA, TDE60086FD, TDE40040FA, TDE40040FD, TDE50040FA, TDE50040FD, TDE60040FA, TDE60040FD TSX40086A, TSX40086D, TSX50086A, TSX50086D, TSX60086A, TSX60086D, TSX70086A, TSX70086D, TSX505SA, TSX505SD, TSX505GA, TSX505GD TSV20RPSA, TSV20FPSA, TSV05CPSA, TSV05RPAA, TSV05RPSA, TSV07CPSA REFRIGERADORES, CONGELADORES Y UNIDADES COMBINADAS 02LREETSA, 05LREETSA, 20LREETSA, 02LFEETSA, 04LFEETSA, 05LFEETSA, 20LFEETSA, 05LCEETSA, 10LCEETSA, 18LCEETSA, 25LCEETSA, | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221176396 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | DxM Autoplak / DxM Autoplak | Beckman Coulter | SI | Autoplak es un sistema para automatizar la preparación de placas, el sembrado para aislamiento, el enriquecimiento de medios líquidos y la preparación de portaobjetos de muestras para análisis microbiológico. El sistema debe ser usado por personal clínico entrenado y en combinación con otros sistemas de diagnóstico in vitro, para detectar cualitativa o cuantitativamente características fisiológicas de bacterias y hongos para contribuir en el diagnóstico de posibles patógenos | Equipo en Caja | DxM 6000 Autoplak, DxM 6100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I…” | I
20221178772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | MASAJEADOR MUSCULAR PORTATIL | REDFLAG | SI | Este producto es adecuado para realizar masaje de los músculos después de hacer ejercicio, ayudando a relajarlos después de estar fatigados o con tensión, eliminando los nudos musculares, mejorando la circulación y aumentando el flujo sanguíneo | Set | AH8251 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y con las indicaciones de uso: “(…) eliminando los nudos musculares, mejorando la circulación y aumentando el flujo sanguíneo”, se concluye que el producto MASAJEADOR MUSCULAR PORTATIL – Marca: REDFLAG, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20221178778 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | ANALIZADORES DE BOMBAS DE INFUSIÓN IDA 1S - IDA 5 | ANALIZADORES DE BOMBAS DE INFUSIÓN IDA 1S - IDA 5 | NO | El Producto está destinado al uso por parte de fabricantes de dispositivos de infusión, departamentos de ingeniería biomédica de hospitales y organizaciones de servicios de terceros. Se utiliza para comprobar la precisión del rendimiento de los dispositivos de infusión por medio de mediciones de flujo, volumen y presión. Se puede analizar el rendimiento de una amplia gama de dispositivos de infusión, incluidos los tipos de jeringa, recuento de gotas, peristáltico y volumétrico. También se pueden analizar las bombas de caudal no constante. El Producto utiliza agua destilada o desionizada con la opción exclusiva de usar un agente humectante. Estos equipos nunca son conectados a un paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos que analizan los parámetros de flujo, volumen y presión en dispositivos de infusión. | N/A | ANALIZADORES DE BOMBAS DE INFUSIÓN IDA 1S - IDA 5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221178780 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | ANALIZADOR DE INCUBADORAS INCU II | FLUKE BIOMEDICAL | NO | El analizador se ha diseñado para probar que cumple las normativas, llevar a cabo el mantenimiento preventivo, verificar las reparaciones y comprobar a diario las incubadoras de bebés y los calentadores radiantes. El usuario previsto es un técnico de equipos biomédicos con formación que realiza revisiones periódicas de mantenimiento preventivo en incubadoras de bebés y calentadores radiantes en servicio. Los usuarios pueden ser empleados de hospitales, clínicas, fabricantes del equipo original o de empresas que reparen y realicen el mantenimiento de equipos médicos. El usuario final es una persona con formación en tecnología de instrumentación médica. Este Producto está diseñado para utilizarse en el entorno del laboratorio, fuera de la zona de cuidados del paciente y no para su utilización en pacientes, o en dispositivos de comprobación mientras estén conectados a los pacientes. Diseñado en el marco de las normas AAMI e IEC que especifican los niveles de sonido, el flujo de aire y las características térmicas de las incubadoras y calentadores radiantes, el INCU II mide de forma simultánea el flujo de aire, la humedad relativa, el sonido y cinco temperaturas independientes. Estos equipos nunca son conectados a un paciente y tampoco son catalogados como dispositivos médicos, únicamente son equipos que sirven para analizar las mediciones de sonido, el flujo de aire y las características térmicas de las incubadoras y calentadores radiantes o para realizar mantenimientos preventivos de las incubadoras o de calentadores radiantes. | N/A | ANALIZADOR DE INCUBADORAS/ INCU II | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221184892 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | BLANQUEADOR HIPOCLORITO DE SODIO / BLANQUEADOR HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | CLORK 13, KLAXEN. | NO | Desinfectante para áreas y superficies a nivel hospitalario y sector salud en general. - Desinfectante para áreas I20 semicríticas y no críticas. - Desinfección rutinaria y profunda. - Proceso de Desinfección y blanqueamiento para prendas en lavanderías industriales y hospitalarias. | 250 ml - 330 ml - 480 ml - 500 ml - 600 ml - 750 ml - 800 ml - 950 ml - 1L - 2L - 3L - 3.8L - 20L - 60L - 200L - 208L - 1Ton. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221186709 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | Neodent; COSMOS Resins - Tintes para resinas no biocompatibles | Neodent; COSMOS Resins: | NO | El material COLORS se utiliza para agregar o cambiar el color de las resinas para modelos dentales. El material COLORS no debe usarse con resinas destinadas a aplicaciones de contacto con pacientes. Material de uso exclusivo en resinas no biocompatibles y no tienen contacto con el paciente. | 1 Botella por 30 mL. - Kit Cosmos Colors, que incluye: 1 Botella Colors Blanco por 30 mL, 1 Botella Colors amarillo por 30 mL, 1 Botella Colors Negro por 30 mL, 1 Botella Colors Cian por 30mL, 1 Botella Colors Magenta por 30mL.J21 | 183.1042 Colors for non-biocompatible resins Kit Kit Colorantes para resinas nonbiocompatibles | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221192368 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-05 | Kit de alcoholes industriales / Alcoholes industriales; | Proquilab | NO | Indicaciones: Kit de alcoholes industriales para venta como materia prima. Uso: Industrial Alcohol Etilico: Se emplean como solventes y cosolventes para muchos disolventes industriales. Por su bajo contenido de humedad es de gran aplicación en la industria. Se utiliza también en perfumería y en síntesis orgánica. Sirve como materia prima en síntesis y en la preservación de especímenes fisiológicos y patológicos. Alcohol Isopropilico: Agente limpiador, materia prima para la industria automotriz, farmacéutica, cosmética, Aplicaciones descongelantes y anticongelantes. Se utiliza como sustancia que realiza el proceso de deshidratacion que tiene como mision extraer el agua de la pieza y endurecerla y por lo tanto aumentar su consistencia. Uso Profesional Formol: Uso Industrial. Se utiliza como materia prima para solución de esterilización de instrumentos de hemodiálisis y para fijar tejidos en estudios histológicos. Alcohol N- propanol: Se emplea como Disolvente en lacas, cosméticos, lociones dentales, tintas de impresión, lentes de contacto y líquidos de frenos. Se utiliza tambien en el proceso de deshidratacion que tiene como mision extraer el agua de la pieza y endurecerla y por lo tanto aumentar su consistencia. Producto Químico intermedio Uso profesional. Xileno: Empleado a nivel industrial Se usa como disolvente en la imprenta y en las industrias de caucho y cuero. También se usa como agente de limpieza, diluyente de pintura y en pinturas y barnices. Es una solución que es miscible tanto con el alcohol como con el medio de inclusión a utilizar. Esta fase se llama aclaramiento ya que el tejido se torna transparente o claro en el xileno, esto se debe a que cambia su índice de refracción. | Galón x 3 kilos Garrafa x 5 galones Tambor x 55 galones | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NO OBSTANTE, EL INTERESADO DEBERA SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS MEDIANTE UN CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD, YA QUE POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SU PRODUCTO PODRÍA SER CONSIDERADO UN MEDICAMENTO | N/A
20221142204 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | ALIGNER TRAY SEATER / SENTADOR DE CUBETA DEL ALINEADOR | COTISEN: | NO | 1. Hace que la cubeta del alineador se ajuste más * Ayuda a la cubeta del alineador a ajustar los dientes más cerca: para asegurarse de alcanzar la fuerza de ortodoncia actual 2. Personalización profesional * La forma de prisma triangular utiliza el principio de fuerza de cuña para adaptarse a la cubeta del alineador para la región anterior o premolar adyacente. * El cilindro se usa para colocar la cubeta del alineador en la región molar con mayor fuerza oclusor, y también se puede usar para ejercitar el musculo de la mordida * El cilindro elíptico se utiliza principalmente para colocar la cubeta del alineador en la superficie oclusor de los dientes posteriores. | 3 PIEZAS/CAJA, 12 CAJAS/CAJA DE PAPEL, 4 CAJAS DE PAPEL/CNT | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221182793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | Afeitadoras - Depiladoras / AFEITADORAS - DELIPADORAS BEURER | BEURER: | NO | Para muchas mujeres, el afeitado regular forma parte del beneficioso cuidado corporal: nuestras afeitadoras femeninas eléctricas permiten conseguir una piel lisa y sedosa con una utilización extremadamente cómoda. Las afeitadoras se pueden utilizar tanto en seco como en la ducha. Para un cuidado corporal completo, nuestras afeitadoras femeninas incluyen un cabezal exfoliante compatible. Afeitadora HL 36 de Beurer Para una piel tersa y suave como la seda: el cabezal flexible de la afeitadora eléctrica se adapta perfectamente a los contornos. Con los distintos cabezales podrás recortar y rasurar el vello o exfoliarte la piel. Afeitadora femenina de Beurer - HL 35 ¡La afeitadora femenina para una piel lisa y suave como la seda! Gracias a su cabezal móvil, la afeitadora se adapta perfectamente a la piel para poder eliminar el vello sin ningún problema incluso en las zonas de difícil acceso. Puede emplear la afeitadora femenina tanto sobre piel seca como húmeda. El cabezal exfoliante sirve para eliminar las células muertas y evitar que se enquiste el vello. Afeitadora facial HL 16 de Beurer Elimine suavemente el vello facial con la afeitadora facial HL 16. Con el accesorio de precisión incluido podrá modelar sus cejas individualmente o utilizar el accesorio simplemente para eliminar el vello de la nariz y las orejas. ¡Para una piel suave! Depiladora HL 76 de Beurer Con la depiladora HL 76 conseguirá una piel lisa durante mucho tiempo; ya sea en la cara, las piernas o la zona íntima. Con los cabezales de rasurado puede eliminar el vello de las zonas sensibles con suavidad y cuidado. Depiladora de Beurer - HL 70 ¡Depilación, rasurado y peeling en un aparato! La depiladora elimina el molesto vello con rapidez, facilidad y eficacia. Las pinzas rotatorias extraen incluso el vello más corto, eliminándolo de raíz. El accesorio de precisión permite utilizarla incluso en zonas delicadas. El cabezal exfoliante sirve para eliminar con suavidad las células muertas y evitar que se enquiste el vello. El cabezal de rasurado sirve para el rasurado sencillo y en profundidad, así como para la eliminación del vello más fino. Afeitadora rotativa HR 8000 de Beurer La práctica afeitadora rotativa ofrece una combinación de afeitadora y recortadora para la barba. Los cabezales de corte se adaptan a los contornos de la cara y garantizan un afeitado agradable y en profundidad. La recortadora de barba y patillas y la recortadora de contornos pop up permiten realizar perfilados de todo tipo. Afeitadora de láminas HR 7000 de Beurer La afeitadora de láminas se adapta perfectamente a los contornos del rostro y permite un afeitado a fondo. La recortadora de precisión extensible permite combinar el afeitado diario con un perfilado de barba preciso. Este aparato de alta calidad dispone de todo lo necesario para perfilar cómodamente la barba. HR 6000 Body Groomer de Beurer El Body Groomer es un todoterreno ideal para la depilación de la cabeza a los pies. La cuchilla de afeitar flexible de acero inoxidable de doble hoja ofrece el máximo confort. Además de ser potente y no irritar la piel, el diseño cromado del Body Groomer lo hace particularmente elegante. Un verdadero multitalento para el afeitado. Aparato cortapelo HR 5000 de Beurer El aparato cortapelo permite realizar también en casa un corte de pelo propio de una peluquería. Diversos accesorios consiguen peinados versátiles e individuales. Gracias a su potente batería, el aparato cortapelo también se puede utilizar sin cables. Recortadora de barba HR 4000 de Beurer Haga gala de una barba cuidada con rapidez y profesionalidad con la recortadora de barba. Nuestros accesorios de detalle permiten conseguir distintas longitudes y perfilados. La cuchilla de acero inoxidable con revestimiento de titanio promete la máxima tolerancia cutánea. Recortadora de precisión HR 2000 de Beurer Recorte el vello facial con precisión y sin irritar la piel. Un accesorio de peine adicional para dos longitudes de recorte permite una aplicación especialmente precisa. Corrija y recorte con estilo las cejas y los pelos de la nariz y las orejas. | UNIDAD | HL 36, HL 35, HL 16, HL 76, HL 70, HR 8000, HR 7000, HR 6000, HR 5000, HR 4000, HR 2000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221183388 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | térmicos adaptables de Beurer / Productos térmicos adaptables de Beurer | BEURER | NO | Almohadillas eléctricas, calientacamas eléctricos, mantas eléctricas y calientapiés - nuestra amplia gama de productos térmicos proporciona calor agradable exactamente donde se necesita. "Calientapiés Tener los pies fríos no solo es incómodo, sino que impide poder relajarse e incluso hace que cueste conciliar el sueño. Los calientapiés de Beurer mantienen los pies calientes durante horas – y podrá despedirse para siempre de los pies fríos." "Calientapiés con masaje Shiatsu de Beurer - FWM 50 - Calefacción de pies de fibra mullida con función de masaje "Este producto está indicado para calentar y masajear pies humanos. "Calientapiés con masaje de Beurer - FWM 45 - Calefacción de pies con función de masaje: 2 niveles de masaje y calor "Este producto está indicado para calentar y masajear pies humanos. Beurer Almohadillas eléctricas para todas las necesidades: agradable calor para la relajación, almohadillas eléctricas especiales para la espalda o la nuca, almohadillas eléctricas con batería para disfrutar de la máxima libertad de movimientos o almohadillas con aplicación de campo magnético - un producto a la medida de cada aplicación. Almohadilla eléctrica con superficie extrasuave HK Comfort - HK 42 Super-Cosy Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano Almohadilla eléctrica con respaldo HK 70 de Beurer - Respaldo ergonómico con calor y práctica fijación para el asiento Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano "Productos térmicos To Go Las almohadillas eléctricas y los cinturones de calor sin cables permiten disfrutar de un calor agradable en cualquier lugar. Los productos térmicos To Go de Beurer brindan calor compacto perfecto en cualquier momento. Muy práctica: la batería externa extraíble se puede utilizar también para cargar el smartphone. Productos térmicos To Go Las almohadillas eléctricas y los cinturones de calor sin cables permiten disfrutar de un calor agradable en cualquier lugar. Los productos térmicos To Go de Beurer brindan calor compacto perfecto en cualquier momento. Muy práctica: la batería externa extraíble se puede utilizar también para cargar el smartphone. Productos térmicos To Go Las almohadillas eléctricas y los cinturones de calor sin cables permiten disfrutar de un calor agradable en cualquier lugar. Los productos térmicos To Go de Beurer brindan calor compacto perfecto en cualquier momento. Muy práctica: la batería externa extraíble se puede utilizar también para cargar el smartphone. Productos térmicos To Go Las almohadillas eléctricas y los cinturones de calor sin cables permiten disfrutar de un calor agradable en cualquier lugar. Los productos térmicos To Go de Beurer brindan calor compacto perfecto en cualquier momento. Muy práctica: la batería externa extraíble se puede utilizar también para cargar el smartphone. Productos térmicos To Go Las almohadillas eléctricas y los cinturones de calor sin cables permiten disfrutar de un calor agradable en cualquier lugar. Los productos térmicos To Go de Beurer brindan calor compacto perfecto en cualquier momento. Muy práctica: la batería externa extraíble se puede utilizar también para cargar el smartphone. Bufanda tubular con batería externa HK 37 To Go de Beurer Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano Beurer HK 47 To Go wireless seat heat pad with powerbank Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano Beurer HK 67 To Go wireless heated belt with powerbank Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano Cinturón de calor portátil de Beurer - batería HK 72 Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano "Calientacamas eléctricos Los calientacamas eléctricos ayudan a conciliar un sueño apacible. Para que el sueño sea saludable, los científicos recomiendan renovar el aire, dormir en un espacio fresco (16-18 °C) y en una cama con buena temperatura (20-30 °C). Precalentar la cama reduce el tiempo que se necesita para quedarse dormido y aumenta el factor de bienestar." Calientacamas eléctrico de Beurer - TS 23 Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano Calientacamas eléctrico de Beurer - UB 33 Esta almohadilla eléctrica solo está destinada a calentar el cuerpo humano | UNIDAD | HK COMFORT 110V, TS 23 110V, UB 33 110V, HK 37, HK 47, HK 67, HK 72, HK 70, FWM 45, FWM 50 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221184256 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | MicroREC KIT / MICROREC SISTEMA OPTICO QUE DIGITALIZA LAS IMÁGENES DEL MICROSCOPIO O LAMPARA DE HENDIDURA | CUSTOM SURGICAL | SI | MicroREC es un sistema óptico que digitaliza tu microscopio o lampara de hendidura y que permite grabar imágenes o videos de microscopía y transmitir o compartir instantáneamente las cirugías en su teléfono, sin ocupar los binoculares | UNIDAD, KIT | Codigos de referencia MicroREC Kit con Adaptador: MRC.ZS: MicroREC Kit con Adaptador tipo Zeiss, MRC.LE : MicroREC Kit con Adaptador tipo Leica, MRC.HS: MicroREC Kit con Adaptador tipo Haag-Streit, MRC.MW: MicroREC Kit con Adaptador tipo Moller-Wedel Codigos de referencia MicroREC Kit con Beamsplitter: MRC.BS.ZS : MicroREC Kit con Beamsplitter Zeiss MRC.BS.LE : MicroREC Kit con Beamsplitter Leica MRC.BS.HS : MicroREC Kit con Beamsplitter Haag-Streit BQ-900 MRC.BS.EX : MicroREC Kit con Beamsplitter Ellex Codigos de referencia de los adaptadores: AD.ZS: Adaptador Zeiss AD.LE : Adaptador Leica AD.HS : Adaptador Haag-streit AD.MW : Adaptador Moller-Wedel Codigos de referencia Beamsplitter o Divisor de Haz: BS.ZS :Beamsplitter Zeiss BS.LE : Beamsplitter Leica BS.HS : Beamsplitter Haag-streit BQ-900 BS.EX : Beamsplitter Ellex Codigos de referencia piezas extra o de recambio: GB.HL : Soporte Universal A-00-1C : Ocular A-01-2B : Tubo universal MATERIAL: MicroREC Kit con Adaptador: Poliamida PA12 - PA2200 MicroREC Kit con Beamsplitter : Poliamida PA12 - PA2200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: MicroREC KIT / MICROREC SISTEMA OPTICO QUE DIGITALIZA LAS IMÁGENES DEL MICROSCOPIO O LAMPARA DE HENDIDURA / Marca: CUSTOM SURGICAL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” De igual manera, también se tiene en cuenta el concepto dado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, mediante Acta No. 12 del 9 y 19 de Junio de 2021, para el producto: Pathozoom Scan / Sistema de escaneo/ Pathozoom, con indicación de uso: “Solución de escaneo PathoZoom® Scan. Para adquirir rápidamente imágenes de láminas completas con un microscopio trinocular y compartirlas mediante PathoZoom® SlideCloud.”, el cual indica: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto Pathozoom Scan / Sistema de escaneo / Pathozoom es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de conformidad con la regla 12 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, para ser utilizado y comercializado en Colombia debe solicitar el respectivo registro sanitario.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) | I
20221184300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | HOMEDICS / MASAJEADORES HOMEDICS / | HOMEDICS: | NO | Masajeadores eléctricos portátiles diseñados para ser utilizados en la comodidad de su casa y en diferentes partes del cuerpo, de gran ayuda para relajar los músculos de los hombros, el cuello, las piernas, los brazos, los pies, además le ayudará a relajar las molestias musculares de espalda, cuello, hombros, piernas, pies y experimentará una sensación de relajación gracias tambien a sus distintos niveles de intensidad. | Los masajeadores Homedics vienen en diferentes presentaciones, según la zona del cuerpo en que se quieran utilizar. | En general es para todas las referencias existentes y futuras de los masajeadores domesticos Homedics, actualmente encontramos alguna de las siguientes referencias, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia BKP-110H-THP Cojín de Masaje Confort con Calor, Producto para uso doméstico; Referencia SBM-115HJ Cojín de Masaje Confort con Calor, Producto para uso doméstico; Referencia MCS-380HA Asiento Masajeador Shiatsu Pro Plus con calor, Producto para uso doméstico; Referencia MCS-382HJ Asiento masajeador Shiatsu y vibración HoMedics con calor, Producto para uso doméstico; Referencia MCS-845HJ Asiento Masajeador Shiatsu Elite II con calor, Producto para uso doméstico; Referencia NMSQ-210 Masajeador de cuello con vibración Pro Therapy con calor, Producto para uso doméstico; Referencia NMSQ-217H Masajeador de cuello con vibración Pro Therapy con calor, Producto para uso doméstico; Referencia NMS-377H Pro Therapy Elite Shiatsu y masajeador de cuello con vibración y calor, Producto para uso doméstico; Referencia NMS- 615HJ Masajeador de cuello y hombros Shiatsu de acción cuádruple con calor, Producto para uso doméstico; Referencia SP-18HJ Almohada de masaje Shiatsu con calor, Producto para uso doméstico; Referencia HHP-120 Masajeador de cuerpo de vibración, Producto para uso doméstico; Referencia HHP-285HJ-THP Masajeador Compacto con Calor, Producto para uso doméstico; Referencia HHP-351H Masajeador de mano Percussion Pro con calor, Producto para uso doméstico; Referencia HHP-680 Masajeador de percusión Therapist Select, Producto para uso doméstico; Referencia HHP-715 Masajeador de percusión tipo Pistola Therapist Select, Producto para uso doméstico; Referencia FMV-400 Masajeador de vibracion para los pies con calor, Producto para uso doméstico; Referencia FMS-255HJ Masajeador de pies Shiatsu Select con calor, Producto para uso doméstico; Referencia FMS-307H Masajeador de pies Shiatsu Air Max Deep Kneading con calor, Producto para uso doméstico; Referencia FB-50-1PK Spa para pies de lujo Bubble Bliss, Producto para uso doméstico; Referencia FB-52 Spa para pies de lujo Bubble Bliss, Producto para uso doméstico. // ESTOS SON PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO, LOS MASAJEADORES HOMEDICS ESTAN DISEÑADO PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR, ENFERMEDAD O PATOLOGIA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221188211 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | NASAL NEST / DISPOSITIVO NASAL | N/A | SI | DISPOSITIVO NASAL PLÁSTICO PARA PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS, PARA ASEGURAR UNA SONDA NASOGÁSTRICA APOYÁNDOSE EN UNA FOSA NASAL DE UN PACIENTE. SU USO NO DEBE SUPERAR LOS 30 DÍAS CONTINUOS Y ES UN DISPOSITIVO DE UN SOLO USO, LIMPIO, NO ESTÉRIL. DISPOSITIVO NASAL PLÁSTICO HECHO PLÁSTICO PARA SOSTENER SONDA NASOGÁSTRICA RÍGIDA. DADO QUE ESTÁ HECHO DE UN MATERIAL MUY SUAVE, AMORTIGUARÁ LA NARIZ Y EVITARÁ CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR LA SONDA NASOGÁSTRICA RÍGIDA. | UNIDAD. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto NASAL NEST / DISPOSITIVO NASAL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita:“Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)” subrayado fuera de texto. | I
20221189875 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | CAMISAS HOLDER / HOLDER | M&H CARE | NO | Accesorio de soporte y adaptación para toma de muestras | 100 pcs / bolsa ; 10 bolsas / cartón | camisa holder de plástico | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221190847 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | DETERGENTE DESINFECTANTE CON CLORO ORGANICO:DESINFECTANTE A BASE DE ALCOHOL ETILICO AL 70% | ALCOHOL ETILICO AL 70%, KLAXEN | NO | DESINFECCION DE SUPERFICIES DURAS, ÁREAS Y AMBIENTES A NIVEL INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL, COMERCIAL, CENTROS EDUCATIVOS, HOSPITALARIOS, SALUD PÚBLICA, INDUSTRIA DE ALIMENTOS, INDUSTRIA DE BEBIDAS, LABORATORIOS Y OTROS DE USO EN PROCESOS INDUSTRIALES. | 60ml - 100ml - 150ml - 200ml - 250ml - 300ml - 400ml - 500ml- 600ml - 1L - 2L - 3,8L - 20L - 60L. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA.NOTA 1: Este producto no puede usarse para la desinfección de dispositivos médicos. NOTA 2: No obstante, lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221190907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | TUBOS FALCON TAPA CON ROSCA | L&M | NO | 4.1 AMPLIAMENTE UTILIZADOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR, QUÍMICA CLÍNICA E INVESTIGACIÓN BIOQUÍMICA, Y OTROS. PUEDE SER UTILIZADO CON CENTRÍFUGAS Y MICRO CENTRÍFUGAS. TIENEN UNA BUENA ESTABILIDAD CENTRÍFUGA. RFC MÁXIMA: 12.000 X G. AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO: 80°C TO 121°C | BOLSAS X 50 UNIDADES / BOLSAS X 100 UNIDADES | Volumen: 10 ml Volumen: 15 ml Volumen: 50 ml | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221191055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-07 | TUBOS FALCON TAPA CON ROSCA | L&M | NO | LOS TUBOS DE ENSAYO DE PLASTICO OFRECEN UNA EXTENSA LÍNEA DE TUBOS DE ENSAYO MULTIUSO. LA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS SEGURAMENTE SE ADAPTARÁ A LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DE LABORATORIO. | BOLSAS X 500 UNIDADES / BOLSAS X 1000 UNIDADES | FONDO CILINDRICO SIN BORDE Volumen: 12 x 60 Volumen: 12 x 75 Volumen: 13 x 75 Volumen: 13 x 100 Volumen 16 x 100 | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221133312 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-09 | PP/PE BLISTER FILM-K2 | PP/PE BLISTER FILM | NO | MATERIAL DE EMBALAJE APTO PARA TERMOFORMADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS | ROLLOS | ROLLOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144645 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-09 | RECEPIENTES –AMNOTEC. | ANMOTEC. | NO | RECOLECTAR CONTENER Y ALMACENAR | EMPAQUE UNITARIO | 51-100-17 Riñoneras 170 x 100 x 35 mm. Marca Amnotec. Alemania 51-100-25 Riñoneras 250 x 140 x 40 mm. Marca Amnotec. Alemania 51-100-27 Riñoneras 275 x 150 x 45 mm. Marca Amnotec. Alemania | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221188179 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-09 | INACTIVADOR PARA RIOSCOPE OPA - INACTIVADOR | RIOQUIMICA | NO | EL INACTIVADOR PARA RIOSCOPE OPA fue desarrollado para la eliminación de la solución RIOSCOPE OPA (desinfectante de alto nivel) sea ecológica y sostenible. La mezcla de RIOSCOPE OPA con el aminoácido glicina hace que la solución sea 100% biodegradable, ofreciendo seguridad para el manipulador y para la naturaleza. Este inactivador es exclusivo del producto RIOSCOPE OPA. | 33g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221189914 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-09 | PERFIT FS/ PERFIT ZR - ZIRCONIO DENTAL PARA RESTAURACIONES DENTALES UTILIZANDO CAD/CAM O FRESADORES MANUALES EN LABORATORIO DENTAL | VATECH: | NO | INDICADO PARA: - RESTAURACIONES DENTALES ANTERIORES Y POSTERIORES COMO CORONAS Y PUENTES - TRATAMIENTOS PROTÉSICOS POR PÉRDIDA DE DIENTES Y CARIES | PERFIT FS: BLOQUES CAJA X 5 PIEZAS PERFIT ZR: UNIDAD | Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x10)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x12)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x14)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x16)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x18)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x20)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x22)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT White(Ø98x25)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1 (Ø98x10)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1 (Ø98x12)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1 (Ø98x14)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1 (Ø98x16)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1 (Ø98x18)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1(Ø98x20)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1(Ø98x22)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A1(Ø98x25)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x10)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x12)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x14)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x16)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x18)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x20)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x22)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A2(Ø98x25)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x10)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x12)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x14)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x16)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x18)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x20)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x22)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR HT A3(Ø98x25)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A1 (Ø98x14)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A1 (Ø98x16)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A1 (Ø98x18)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A1(Ø98x2O)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A1(Ø98x22)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A1(Ø98x25)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A2(Ø98x14)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A2(Ø98x16)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A2(Ø98x18)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A2(Ø98x2O)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A2(Ø98x22)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A2(Ø98x25)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3(Ø98x14)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3(Ø98x16)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3(Ø98x18)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3(Ø98x2O)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3(Ø98x22)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3(Ø98x25)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3.5(Ø98x14)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3.5(Ø98x16)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3.5(Ø98x18)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3.5(Ø98x2O)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3.5(Ø98x22)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST TS-ML A3.5(Ø98x25)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A1(Ø98x14)/MASTER -A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A1 (Ø98x16)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A1 (Ø98x18)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A1(Ø98x2O)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A1(Ø98x22)/MASTER -A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A1(Ø98x25)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A2(Ø98x14)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A2(Ø98x16)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A2(Ø98x18)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A2(Ø98x2O)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A2(Ø98x22)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A2(Ø98x25)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3(Ø98x14)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3(Ø98x16)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3(Ø98x18)/MASTER A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3(Ø98x2O)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3(Ø98x22)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3(Ø98x25)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3.5(Ø98x14)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3.5(Ø98x16)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3.5(Ø98x18)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3.5(Ø98x2O)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3.5(Ø98x22)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST S-ML A3.5(Ø98x25)/MASTER-A3.5 Perfit FS/112/White-112 Perfit FS /112 / Shade-112 Perfit FS/112/Multilayer-112 Perfit FS/C14/White-C14 Perfit FS/C14/ Shade-C14 Perfit FS/C14/Multilayer-C14 Perfit FS/Cl6 / White-C16 Perfit FS/C16/Shade-C16 Perfit FS/C16/ Multilayer-C16 Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x10)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x12)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x14)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x16)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x18)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x20)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x22)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT White(Ø98x25)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR UT A1 (Ø98x14) /MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A1 (Ø98x16) /MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A1 (Ø98x18) /MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A1(Ø98x20) /MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A1(Ø98x22) /MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A1(Ø98x25) /MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x10) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x12) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x14) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x16) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x18) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x20) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x22) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A2(Ø98x25) /MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x10) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x12) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x14) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x16) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x18) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x20) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x22) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR UT A3(Ø98x25) /MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x1O)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x12)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x14)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x16)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x18)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x2O)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x22)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST White(Ø98x25)/MASTER-Blanco Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1 (Ø98x10)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1 (Ø98x12)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1(Ø98x14)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1 (Ø98x16)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1 (Ø98x18)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1(Ø98x2O)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1(Ø98x22)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A1(Ø98x25)/MASTER-A1 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x1O)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x12)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x14)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x16)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x18)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x2O)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x22)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A2(Ø98x25)/MASTER-A2 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x1O)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x12)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x14)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x16)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x18)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x2O)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x22)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3(Ø98x25)/MASTER-A3 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x10)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x12)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x14)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x16)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x18)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x2O)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x22)/MASTER-A3.5 Zirconia Discs/Perfit ZR ST A3.5(Ø98x25)/MASTER-A3.5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221192504 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-09 | CREMA COMPLEX / CREMA CONDUCTORA | PERISO SA: | SI | LA CREMA ES UNA EMULSIÓN, ACCESORIO NO INVASIVO EXCLUSIVO DEL EQUIPO CTU MEGA 20 - EQUIPO DE TERAPIA DIAMAGNÉTICA CON REGISTRO SANITARIO 2020DM- 0021297. CREMA: CREMA DISEÑADA Y FORMULADA PARA SU USO EN COMBINACIÓN CON DISPOSITIVOS MÉDICOS. LAS ALTAS PROPIEDADES CONDUCTORAS LO HACEN ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA EL USO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS PARA TRATAMIENTOS DIATÉRMICOS Y TERAPÉUTICOS. USO: SEGÚN LA ZONA A TRATAR Y EL TIEMPO DE TRATAMIENTO, APLICAR LA CANTIDAD PERTINENTE. | FRASCO DE 1000 ML. | N/A | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto CREMA COMPLEX / CREAMA CONDUCTORA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)” subrayado fuera de texto. | I
20221195182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-09 | Insta-Mold Featherweight Silicone Mix | INSTA-MOLD | SI | Descripción: Silicona de vulcanización en frio para la realización de tapones para los oídos a la medida de uso industrial. Modo de uso: Mezcla en proporción 1:1. Extraer la cantidad necesaria de cada pote de silicona, la misma cantidad de compuesto A como de compuesto B. Mezclar hasta lograr una masa homogénea y proceder al moldeado en la parte externa del oído adaptándolo anatómicamente al usuario. Después de 5 -10 min la silicona toma dureza y se desmolda con la forma del tapón auditivo. | POTE POR 4 ONZAS PARTE A Y POTE POR 4 ONZAS PARTE B. POTE POR 8 ONZAS PARTE A Y POTE POR 8 ONZAS PARTE B. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, (...), se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (...)”. | I
20221117428 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-09-12 | Anti- Human CD3/ CD16+ CD56 (33-2A3/3G8/B-A19) 3F11656PE-50T BASOSTEP KIT Basophil Activation Test BSTP-100T, BSTP2-100T, BSTP3-100T Anti- Human CD305 (LAIR1) (NKTA255) LAIRPP5.5-100T INTRACELL: Kit de Fijación y Permeabilización para Citometría de Flujo INTRA-50T, INTRA-100T, INTRA-200T, INTRA-500T PNH Paroxysomal Nocturnal Hemoglobinuria Kit PNH (V25), PNH (V50) ThromboStep (2a Generación) Kit para la detección de inmunoglobulinas asociadas a plaquetas TBS-50T Transplantation cross match kit (XMStep) FCXM-100T, FCXM-25T, KFCXM-100, KFCXM-25T EVs SEC Size Exclusion Chromatography Columns for Evs isolation from biological fluids SEC3512-4, SEC3512-8, SEC7012-4, SEC7012-8 Exosome Precipitation Solution EPStep, EPStep-PS, EPStep-T ExoStep Plasma + Lyophilized Exosome from Human Plasma/serumExosome FACS analysis for exosomes derived from human Plasma/SerumExoS-50-PST81 ExoStep Cell Culture Exosome FACS analysis for exosomes derived from human cell lines ExoS-25-C9 Lyophilized Exosome Standards (2nd Generation) ExoPC3, ExoHT29, ExoMCF7, ExoSERUM, ExoA-375, EXORPMI, EXOCaCo2 7- AAD Exclusion non viable cells 7AA | IMMUNOSTEP | SI | Reactivos de inmunología para Citometría de flujo para uso exclusivo en investigación. | 500 test 25 test 50 ml 12 ml 5 ml 100 ug 8 unidades 4 unidades 400 test 200 test 100 test 96 test 50 test | N/A | El solicitante presentó 3 certificaciones de usuario final por parte del Representante Legal del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud- IDCBIS; el Director de Investigaciones del Grupo de Investigación en Inmunología y Oncología Clínica de la Fundación Salud de los Andes y la Directora del Grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia Universidad Javeriana; mediante las cuales se manifiesta el uso de los productos objeto del certificado, para uso exclusivo como apoyo en la formación académica e investigación y NO para diagnóstico In vitro. | Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO.
20221148454 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-12 | Máscara de protección desechable KN95. | COMBAT | NO | USO CIVIL E INDUSTRIAL, PARA FILTRAR PARTICULAS EN EL AMBIENTE DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA VIDA DIARIA, PARA PROTECCIÓN PERSONAL, PARTICULAS DE POLVO. NO PARA USO MEDICO, NO PARA USO HOSPITALARIO. LUGARES DE USO: ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA SALA (AREA) DE AISLAMIENTO, SALA (AREA) DE OBSERVACIÓN DE AISLAMIENTO, QUIRÓFANO, UCI DE AISLAMIENTO, ETC. UNICAMENTE USO CIVIL E INDUSTRIAL. | EMPAQUE INDIVIDUAL POR TAPABOCAS | EMPAQUE INDIVIDUAL: HEADLOOP KN95 CAJAS: COMBAT - KN95 MASCARILLA DE PROTECCIÓN DESECHABLE KN95 REFERENCIA (951111) | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido el presente producto no podrá ser comercializado para ambiente hospitalario, según la documentación de fabrica allegada su uso es exclusivo para protección contra partículas del ambiente de USO INDUSTRIAL. | N/A
20221179959 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-12 | CEPILLOS DE LIMPIEZA FACIAL / CEPILLOS FACIALES BEURER. | BEURER | NO | Limpieza facial como en un centro de estética: nuestros cepillos de limpieza facial permiten realizar una limpieza profunda con un efecto hasta 6 veces más profundo que el de la limpieza manual. Gracias a los diferentes cabezales de cepillos, se adapta al tipo de piel, con lo que se puede limpiar pieles sensibles y realizar limpiezas a fondo para eliminar el maquillaje diario. Además, con el movimiento giratorio de los cepillos se eliminan fácilmente la piel muerta y la suciedad de los poros. Especialmente en el caso de pieles sensibles, los cepillos faciales eléctricos son ideales para un cuidado facial en profundidad. | UNIDAD | Cepillo facial FC 96 Pureo Intense Cleansing-Cepillo facial de Beurer FC 95 Pureo Deep Cleansing-Cepillo facial FC 49 de Beurer-Cep llo facial de Beurer - FC 45-Cepillo facial de Beurer - FC 65-Cepillo facial de Beurer - FC 48 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221188193 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-12 | "COMPRESA PARA TERAPIA DE FRIO O CALOR" | KP-KONFORT PLUS, RELIEF PAK, FLEXIPACK, RAPID RELIEF. | SI | "Está indicada para la realización de terapias que buscan aliviar golpes, inflamaciones, dolor muscular, hematomas, hinchazón y dolor de cabeza tensional, molestias causadas por la artritis, el dolor de espalda, las distensiones musculares, la rigidez del cuello, los esguinces, las articulaciones rígidas, los moretones" | “EMPAQUE INDIVIDUAL” | “Compresa para terapia de calor :11-1310,11-1311,11-1312 Compresa para terapia de frío: 11- 1250,11-1251,11-1252,11-1253 Compresa para terapia de frío/calor (Gel reutilizable): KP-CM- 01, KP-CM-02, 40124CH, 40312CH, 4046CH, 11-1054, 11-1056,11-1054,11-1660,11- 1661,11- 1662,11-1663” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Por lo anterior, el producto "Compresa para terapia de frio o calor" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, en Acta No 08 de fecha 15 y 16 de junio de 2022, conceptúa lo siguiente: (...) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(...) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (...)” Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20221188205 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-12 | UNDERPAD / SABANILLA, | NATEEN | NO | Utilizado para la protección de la cama. La almohadilla inferior debe colocarse entre la persona y la cama. Una vez que se moja, debe ser reemplazado. Colchón Absorbente Hoja de pelusa (de Weyerhaeuser) hecha 100% de fibras largas, celulosa libre de cloro. La hoja es un proceso de tejido especial que hace que las almohadillas sean perfectamente homogéneas y un corte preciso. | 10pcs x 8bags / 100pcs/cartón | DIMENSIONS MAS66 MAS69 MAP66 MAP69 MAWINGS Total Size L*W(mm) 600 x 600 600 x 900 600 x 600 600 x 900 180x80 ABSORBENCY(ml) >500 >800 >700 >1000 >1200 TOTAL WEIGHT (g) 53* 72* 62* 90* 100* | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221188182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-14 | KN95 PROTECTIVE FACE MASK / KN95 MASCARILLA PROTECTORA, | SHEN YOU | SI | PARA USO CIVIL, NO MEDICO | caja por 50 unidades, unidad individual en bolsa sellada | KN95 (...)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “KN95 PROTECTIVE FACE MASK / KN95 MASCARILLA PROTECTORA, marca: SHEN YOU”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.; (...)” Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | I
20221192623 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-14 | PROTECTOR SÚPER ABSORBENTE PARA SÁBANA Y COLCHÓN, | UNION MEDICAL | NO | Para proteger sábanas, colchones, almohadas y camas; asientos y sillas de ruedas en hospitales, consultorios, ambulancias, hogares y atención de salud en casa, entre otros. | Paquete x 5 unidades | el PROTECTOR SÚPER ABSORBENTE PARA SÁBANA Y COLCHÓN es de uso único no estéril en diferentes medidas, desde 60 cm ancho y desde 90 cm de largo. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221193287 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-14 | VARIABLE VOLUME MICROPIPETTE/ MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, | GIANT | NO | Las micropipetas pueden ser utilizadas para la medición y transferencia de soluciones acuosas, ácidos, bases y ensayos enzimáticos. | Unidad | (-5-50 μl / REF: 8011383) (-MiniFIX 5 μl / REF: 1285) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221115910 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-15 | MATERIAL PLASTICO PARA LABORATORIO / TUBOS PARA CRIOPRESERVACION, | SIMPORT/ SSI- Bio. | NO | transferencia de soluciones acuosas, ácidos, bases y ensayos enzimáticos. | Paquetes x 50, paquete x 100, paquete x 500, paquete x 200, paquete x 1000. | SIMPORT: T301-1/ T301-2/T301-3/ T301-4/ T-301-4A/ T301-5/ T308-1A/ T308-2/ T308-2A/ T308-3A/ T308-4A/ T308-5A/ T308-5A/ T309-1A/ T309-2/ T309-2A/ T309-3A/ T309-4A/ T309-5A/ T309-1A/ T309-2/ T309-2A/ T309-3A/ T309-4A/ T309-5A/T310-1A/ T310-2/ T310-2A/ T310-3A/ T310-4A/ T310-5A/ T310- 10A/ T311-1/ T311-2/ T311-3/ T311-4/ T311-4A/ T311-5/ T314-225/ T312-1/ T312-2/ T312-3/ T312-4/ T312-5/ T312/ T334-2/ T334-2S/ T334-2SPR/ T334-4/ T334-4S/ T334-4SRP/ T334-5/ T334-5S/ T334- 5SPR/ T334-5/ T334-5S/ T334-5SPR/ T334-6/ T334-6S/ T334-6SPR/ T334-7/ T334-7S/ T334-7SPR/ SSI-Bio: 2341-SO/ 2341-SOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221139808 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-15 | DIATRO•HYPOCLEAN CC | DIATRON. | NO | La solución de Hipoclorito concentrada para limpieza Diatro•Hypoclean CC es una solución de hipoclorito estabilizada y micro filtrada para limpieza oxidante intensiva, enjuague y lavado de capilares, tuberías y cámaras de analizadores hematológicos. Remueve precipitados de componentes de la sangre y depósitos de lipoproteínas en los analizadores hematológicos Diatron. La solución de Hipoclorito concentrada para limpieza Diatro•Hypoclean CC debiera ser utilizada en conjunto sólo con reactivos Diatron. Pueden obtenerse resultados erróneos si este diluyente es utilizado junto con reactivos de otros fabricantes. | 100 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto DIATRO•HYPOCLEAN CC, es una solución de hipoclorito destinada para la limpieza, enjuague y lavado de capilares, tuberías y cámaras de analizadores hematológicos. Por lo anterior, el producto NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221193275 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-15 | SOFT FX / DISPOSITIVO PARA DETERMINAR Y EVALUAR LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA PIEL Y DEL CABELLO | CALLEGARI 1930: | NO | SOFT FX ES UN DISPOSITIVO PARA DETERMINAR Y EVALUAR, PARA FINES ESTÉTICOS Y NO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA PIEL Y DEL CABELLO. EL DISPOSITIVO ESTÁ DIRIGIDO AL USO EN FARMACIAS, PARAFARMACIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA, CENTROS TERMALES, CENTROS DE BIENESTAR FÍSICO, CENTROS DE MEDICINA ESTÉTICA Y EN TODO ENTORNO DONDE SE DESEEN REALIZAR ANÁLISIS DE PIEL Y CABELLO CON FINES MERAMENTE ESTÉTICOS. DISPOSITIVO PARA USO ESTÉTICO. NO REALIZA DIAGNÓSTICOS NI TRATAMIENTOS. | UNIDAD | ÚNICAMENTE SE AMPARA LA REFERENCIA: “SOFT FX”, Y DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN CITADA EN EL MANUAL: “Finalidad prevista y utilizadores: Soft FX es un dispositivo para determinar y evaluar, para fines estéticos y no diagnósticos médicos (...)”, Y “TIPO: Dispositivo para uso estético. No realiza diagnósticos ni tratamientos”, EL EQUIPO SOLO ESTA DESTINADO PARA USO ESTÉTICO Y NO PARA PROPORCIONAR ALGÚN TIPO DE DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL FABRICANTE. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221194415 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-15 | BANDEJAS- AMNOTEC / BANDEJAS | AMNOTEC | NO | RECOLECTAR CONTENER Y ALMACENAR | EMPAQUE UNITARIO | 51-120-23 Bandejas 230 x 155 x 30 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-120-30 Bandejas 300 x 175 x 30 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-120-31 Bandejas 300 x 175 x 40 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-120-35 Bandejas 350 x 240 x 40 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-120-40 Bandejas 400 x 300 x 50 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-01 Bandejas 210 x 160 x 10 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-02 Bandejas 240 x 180 x 10 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-03 Bandejas 310 x 150 x 10 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-04 Bandejas 310 x 210 x 10 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-05 Bandejas 350 x 240 x 10 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-06 Bandejas 400 x 270 x 20 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-130-07 Bandejas 420 x 280 x 10 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-131-23 Bandejas 235 x 190 x 40 mm . Marca Amnotec. Alemania | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221194439 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-15 | DESINFECTANTE DE SUPERFICIES FD300 - DESINFECTANTE SUPERFICIES | DURR DENTAL: | NO | Concentrado para la limpieza y la desinfección de las superficies de los productos sanitarios no invasivos y del inventario médico en la consulta, el laboratorio y la clínica. Amplio espectro de acción: bactericida, tuberculicida, levurocida, viricida (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH, coronavirus, así como virus no encapsulados como adenovirus, poliomavirus SV40, norovirus, poliovirus). | 1 LITRO, 2,5 LITROS | CDF300C6150 DESINFECCION DE SUPERFICIES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221117631 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | FACEPLATES/ PLATINA. | Starkey | NO | Es un componente electrónicos interno, importado y usado exclusivamente para la fabricación de prótesis auditivas sobre medida marca Starkey. | Unidad. | El faceplate o platina es un componente electrónico, no un producto terminado y es exclusivamente usado para la fabricación de DM auditivos sobre medida | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Adicionalmente la sala ordinaria virtual especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en el ACTA No.11 de fecha 31 de agosto de 2022 conceptúa lo siguiente: 3.8 La doctora Lucía Ayala Rodríguez como directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, se emita concepto, en el sentido de establecer sobre el producto FACEPLATES / PLATINA, con radicado 20221117631 correspondiente a una solicitud de corrección de certificación de no obligatoriedad es considerado como Dispositivo Médico, por favor definir su respectiva clasificación CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FACEPLATES / PLATINA (circuito, receptor y micrófono) para ser utilizado en la fabricación de prótesis auditivas sobre medida, no se considera un dispositivo médico, por lo tanto, no requiere de registro sanitario para su importación. Es pertinente recordar, que los establecimientos que se dediquen a fabricar, ensamblar, reparar, dispensar y adaptar dispositivos médicos sobre medida de ayuda auditiva, deben cumplir con la Resolución 5491 de 2017. | N/A
20221193291 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | Prótesis de Mama Externa- Teardrop Standard, Triangle Standard, Swim Form Triangle con Nombre genérico Prótesis de Mama Externa. | ABC (American Breast Care) | NO | Prótesis de mama externa post-mastectomía para incorporar en brassieres o vestidos de baño post-mastectomia, dando la apariencia de un seno natural. Su uso está recomendado después de que se realizan los siguientes tipos de mastectomía:1004 Teardrop Standard Mastectomia simple Mastectomia radical modificada Mastectomia radical 1044 Triangle Standard Mastectomia simple Mastectomia radical modificada Mastectomia radical 931 Mastectomia simple | Caja por 1 unidad | 1004 Teardrop Standard 1044 Triangle Standard 931 Swim Form Triangle | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | N/A
20221194411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | Silla Draco Centaurus / Sillón | Draco: | NO | Es una silla de procedimientos multi-función automática y universal, totalmente eléctrica con tres actuadores y control de pedal estándar. Usos: silla consultorio, ortalmología, otorrino, dermatología, estética | N/A | NOTA: ÚNICAMENTE SE AMPARA LA REFERENCIA: “Draco Centaurus” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221194412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | producto: ZYVEX NASAL SPRAY – ZYVEX HYPERTONIC /SOLUCIÓN NASAL EN SPRAY | ZYVEX. | NO | Solución nasal en spray que crea una barrera para la mucosa nasal y ofrece una protección mecánica obstaculizando la proliferación de los virus y las bacterias en las fosas nasales. | 30ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221194414 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | CUBETAS-AMNOTEC con Nombre genérico CUBETAS | AMNOTEC | NO | RECOLECTAR CONTENER Y ALMACENAR | EMPAQUE UNITARIO | 51-101-14 Cubetas redondas, 140 x 55 mm, 0,5 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-16 Cubetas redondas, 150 x 75 mm, 0,75 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-17 Cubetas redondas, 160 x 75 mm, 1,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-22 Cubetas redondas, 220 x 75 mm, 2,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-23 Cubetas redondas, 225 x 90 mm, 2,50 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-24 Cubetas redondas, 240 x 95 mm, 3,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-25 Cubetas redondas, 255 x 115 mm, 3,50 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-27 Cubetas redondas, 260 x 120 mm, 4,50 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-29 Cubetas redondas, 290 x 125 mm, 6,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-31 Cubetas redondas, 300 x 115 mm, 6,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-34 Cubetas redondas, 320 x 140 mm, 8,50 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-38 Cubetas redondas, 380 x 130 mm, 11,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-101-41 Cubetas redondas, 400 x 155 mm, 14,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-04 Cubetas redondas, Ø 40 mm, H 19 mm, 0,02 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-06 Cubetas redondas, Ø 60mm, H 30 mm, 0,06 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-08 Cubetas redondas, Ø 85 mm, H 40 mm, 0,16 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-11 Cubetas redondas, Ø 110 mm, H 55 mm, 0,40 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-12 Cubetas redondas, Ø 128 mm, H 55 mm, 0,45 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-14 Cubetas redondas, Ø 150 mm, H 75 mm, 1,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-103-16 Cubetas redondas, Ø 210 mm, H 90 mm, 2,50 l . Marca Amnotec. Alemania 51-105-11 Cubetas redondas, Ø 116 mm, H 35 mm, 0,30 l . Marca Amnotec. Alemania 51-105-12 Cubetas redondas, Ø 128 mm, H 38 mm, 0,40 l . Marca Amnotec. Alemania 51-105-14 Cubetas redondas, Ø 147 mm, H 40 mm, 0,50 l . Marca Amnotec. Alemania 51-105-15 Cubetas redondas, Ø 157 mm, H 45 mm, 0,75 l . Marca Amnotec. Alemania 51-105-18 Cubetas redondas, Ø 187 mm, H 45 mm, 1,00 l . Marca Amnotec. Alemania 51-106-04 Cubetas para soluciones, redonda, Ø 50 mm, H 45 mm, 0,05 l. Marca Amnotec. Alemania 51-106-05 Cubetas para soluciones, redonda, Ø 60 mm, H 52 mm, 0,075 l. Marca Amnotec. Alemania 51-106-10 Cubetas para soluciones, redonda, Ø 75 mm, H 100 mm, 0,25 l. Marca Amnotec. Alemania 51-109-01 Cubeta-medida, 25 ml, graduado . Marca Amnotec. Alemania 51-109-02 Cubeta-medidas, 50 ml . Marca Amnotec. Alemania 51-109-03 Cubeta-medidas, 0,25 l, con mango . Marca Amnotec. Alemania 51-109-04 Cubeta-medidas, 0,5 l, con mango . Marca Amnotec. Alemania 51-109-05 Cubeta-medidas, 1,0 l, con mango . Marca Amnotec. Alemania 51-109-06 Cubeta-medidas, 2,0 l, con mango . Marca Amnotec. Alemania 51-110-00 Cubeta-medidas, 100ml, con mango . Marca Amnotec. Alemania 51-112-90 Cubeta metálica, Ø 90 mm, H 90 mm . Marca Amnotec. Alemania 51-113-15 Cubetas redondas, 110 x 28 mm, 0,15 l . Marca Amnotec. Alemania | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221195709 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | MASCARILLAS PARA POLVO DESECHABLES, | ZUBI-OLA | NO | mascarillas rectangulares para polvo, desechables para uso exclusivo industrial (no médico, no quirúrgico) - Protección confortable contra molestias de polvos no tóxicos - Ideal para protección de alimentos en procesos - No es apropiado para usar contra aire peligrosamente contaminado de tóxicos como pintura en roció, neblina, humo, gases y vapores - No está diseñado para uso como protección contra asbesto, dióxido de silicio, polco de algodón o algún otro polvo toxico, según lo establecido en el folio 3 | CAJAS MÁSTER con 1.000 unidades estas contienen 10 CAJAS Iner cada una de 100 unidades | REFERENCIA DEL PRODUCTO 11905101(...)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221195952 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | BRASIERES POST-MASTECTOMÍA | ABC (American Breast Care) | NO | BRASIERES PARA USO POST-MASTECTOMÍA QUE INCLUYEN BOLSILLOS BILATERALES QUE PERMITEN INCORPORAR PRÓTESIS DE MAMA DE USO POST-MASTECTOMÍA, EN LA POSICIÓN ADECUADA, DANDO LA APARIENCIA DE UN SENO NATURAL. | Sobre de cartón x 1 unidad | 101 Lace Front Bra 103 Rose Contour Bra 105 Petite T-Shirt Bra 106 T-Shirt Bra 110 Leisure Bra 118 Basic M-Frame Bra 123 Front Close Rose Contour Bra 125 Petite Seamless Bra 126 Contour T-Shirt Bra 127 T-Shirt Lace Contour Bra 128 Jacquard Soft Cup Bra 130 Molded Leisure Bra 131 Comfy Bra 132 Active Bra 133 Rose Contour T-Back Bra 134 Satin Trim T-Shirt Bra 135 Lace Soft Cup Bra 136 Comfy Classic Bra 502 Adore Bra 503 Embrace Bra 505 Soft Shape Bra 511 Regalia Bra 514 Princess Lace Bra 515 Soft Shape T–Shirt Bra 516 Silhouette Bra 520 Active Recovery Bra 525 Massage Bra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221198903 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | PLASTILINA TERAPÉUTICA | CanDo | NO | IDEAL PARA USAR EN CASA, PARA REALIZAR EJERCICIOS CON LAS MANOS Y ASI FORTALECER EL AGARRE. | EMPAQUE INDIVIDUAL | 10-0967 10-0968 10-0969 10-0970 10-3920 10-3921 10-3922 10-3923 10-3924 10-3925 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221199300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | RASPADORES Y LEVANTADORES DE CÉLULAS | CORNING | NO | LOS RASPADORES Y LEVANTADORES DE CÉLULAS SE UTILIZAN PARA LA RECOGIDA SENCILLA Y CUIDADOSA, MEDIANTE EL RASPADO DE LA SUPERFICIE DE CRECIMIENTO, DE MONOCAPAS DE CÉLULAS INTACTAS O LISADOS CELULARES DE MATRACES, PLACAS DE CULTIVO, PLACAS DE VARIOS POCILLOS O TUBOS Y FRASCOS CON CULTIVOS TISULARES. | PAQUETE | Refs: 3008, 3010, 3011 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221202827 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-19 | ALMOHADILLAS STOMA-GEL / PADS STOMA-GEL; MARCA: STOMA-GEL, EMSA USA, CURAPLEX | STOMA-GEL, EMSA USA, CURAPLEX | SI | Las almohadillas Stoma-Gel son hipoalergénicas y de grado médico, gel a base de aceite mineral. Las almohadillas Stoma-Gel son una barrera supersuave entre la brida del tubo de traqueotomía y la gasa estéril. Las almohadillas son un material de amortiguación único para ayudar a aumentar la comodidad y disminuir el dolor, las marcas y las heridas alrededor del área de la estoma de la traqueotomía. Talla única: se puede hacer un corte ligero para adaptarse a tubos de traqueotomía de tamaño 9 o más grandes. No se necesitan adhesivos. Fácil de limpiar con agua y jabón suave. Secar al aire. | EMPAQUE INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto seencuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20221180425 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-21 | VALVULAS DE BIOPSIA - VALVULAS PARA ENDOSCOPIOS | FUJIFILM - MEDWORK | NO | Las válvulas de biopsia de la serie VAL sirven para obturar el canal de trabajo de los endoscopios. Las válvulas de aire/agua para endoscopio de la serie VAL sirven para controlar la función de insuflación e irrigación de un endoscopio para la exploración gastrointestinal. Las válvulas de aspiración para endoscopio de la serie VAL sirven para controlar la función de aspiración de un endoscopio para la exploración gastrointestinal. | Unidad | VAL1-F1-100 VAL1-P1-100 VAL1-G7-50 “ | Es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar | En razón a lo anterior, se concluye que el producto VALVULAS DE BIOPSIA - VALVULAS PARA ENDOSCOPIOS – Marca: FUJIFILM – MEDWORK es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto VALVULAS DE BIOPSIA - VALVULAS PARA ENDOSCOPIOS – Marca: FUJIFILM – MEDWORK no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el dispositivo ENDOSCOPIO al cual hace mención en la documentación aportada y en tal sentido, debe solicitar adición de subsistemas al registro sanitario del equipo para dar cumplimiento a la normatividad vigente. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | accesorio estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005.
20221182795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-21 | ASIENTOS DE MASAJE DE BEURER | BEURER | NO | Después de un largo día de trabajo, no hay nada mejor que llegar a casa y disfrutar de un relajante masaje. Con nuestros asientos de masaje podrá satisfacer este deseo en todo momento. Los diferentes asientos de masaje disponen todos de una función de calor. Además, la mayoría de los asientos de masaje tienen un masaje relajante de nuca y espalda. Entre las diferentes técnicas de masaje que ofrece están el masaje vibratorio, masaje Shiatsu, masaje con compresión de aire y masaje puntual. La función de masaje Shiatsu, originaria de Japón, hace que las tensiones sean cosa del pasado. Por tratamiento Shiatsu tradicional se entiende una aplicación de masaje con la que se ejerce presión sobre las zonas del cuerpo en tensión. Dependiendo de la intensidad y la presión, este tipo de masaje también puede tener un efecto profundo en los tejidos y está muy indicado para relajar la musculatura y las tensiones. El objetivo es un efecto relajante para el cuerpo y la mente. | Unidad | MG 320 HD 3 en 1, MG 315, MG 295 - HD 3D BLACK, MG 260 HD 2 en 1, MG 206, MG 155 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221184271 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-21 | SLITREC - SLITREC ACCESORIO PARA LÁMPARAS DE HENDIDURA QUE PERMITE LA CAPTURA DE IMÁGENES | CUSTOM SURGICAL | NO | SlitREC es un accesorio para lámparas de hendidura que permite capturar imágenes con el smartphone. | Unidad | Esta certificación de no obligatoriedad ampara las siguientes referencias, accesorios y repuestos del producto. SlitREC, SL.RC | Es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembrede 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo .” | En razón a lo anterior, se concluye que el producto SLITREC - SLITREC ACCESORIO PARA LÁMPARAS DE HENDIDURA QUE PERMITE LA CAPTURA DE IMÁGENES - Marca: CUSTOM SURGICAL es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto SLITREC - SLITREC ACCESORIO PARA LÁMPARAS DE HENDIDURA QUE PERMITE LA CAPTURA DE IMÁGENES - Marca: CUSTOM SURGICAL no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo LÁMPARA DE HENDIDURA al cual hace mención en la documentación aportada y en tal sentido, debe solicitar adición de subsistemas al registro sanitario del equipo para dar cumplimiento a la normatividad vigente. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | accesorio estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005.
20221194413 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-21 | DR-HO ́S MOTIONCISER / MASAJEADORES MOTIONCISER / | DR-HO ́S MOTIONCISER: | NO | El Masajeador eléctrico DR-HO ́S MOTIONCISER esta diseñado para ser usado en la parte inferior del cuerpo, especificamente en los pies, es de gran ayuda para relajar los músculos de esta zona del cuerpo, tales como: piernas, pantorrillas, rodillas, muslos, tobillos y pies, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los Masajeadores eléctricos DR-HO ́S MOTIONCISER vienen en una presentación, que podrán ser utilizado para relajar las tensiones musculares de la zona inferior del cuerpo. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL MASAJEADOR ELÉCTRICO DR-HO ́S MOTIONCISER ESTA DISEÑADO PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGÍA. | N/A | MASAJEADOR DR-HO ́S MOTIONCISER PARA PIES Y ZONA INFERIR DEL CUERPO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144855 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-22 | PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS Y MACROPIPETAS. | CAPP AHN | NO | ELEMENTOS PLÁSTICOS EN VOLUMEN ESPECÍFICOS CUYO FIN ES EL DE TOMAR PEQUEÑAS MUESTRAS DE LÍQUIDO O SOLUCIÓN Y TRANSFERIRLO A UN RECIPIENTE, SE MANIPULA A TRAVES DE UNA MICROPIPETA Y MACROPIPETA. | RACKS x 96 UNIDADES / BOLSAS x 1000 UNIDADES | DR-HO ́S MOTIONCISER PARA PIES Y ZONA INFERIR DEL CUERPO. | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221180411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-22 | CEPILLOS CORPORALES. | BEURER | NO | EL CEPILLO CORPORAL FC 25 DE BEURER CON SUS CABEZALES ROTATORIOS SE HA DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL DEL CUERPO. EL CEPILLO CORPORAL DISPONE DE UN CABEZAL DE LIMPIEZA NORMAL Y UN CABEZAL EXFOLIANTE. EL CABEZAL EXFOLIANTE PERMITE REALIZAR UN PEELING SUAVE Y GARANTIZA ASÍ UNA PIEL SUAVE Y RADIANTE. EL CEPILLO CORPORAL NO SOLO LIMPIA LA PIEL DEL CUERPO, SINO QUE AL MISMO TIEMPO ESTIMULA LA CIRCULACIÓN. EL CEPILLO CORPORAL ES RESISTENTE AL AGUA (CLASE DEPROTECCIÓN IPX7), POR LO QUE PUEDE UTILIZARSE TAMBIÉN EN LA DUCHA Y EN LA BAÑERA. EL CEPILLO CORPORAL DISPONE DE UN NIVEL DE VELOCIDAD LENTA Y UNA RÁPIDA. EL CEPILLO CORPORAL FC 55 DE BEURER CON SUS CABEZALES ROTATORIOS SE HA DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL DEL CUERPO. EL CEPILLO CORPORAL DISPONE DE UN CABEZAL DE LIMPIEZA NORMAL Y UN CABEZAL EXFOLIANTE. EL CABEZAL EXFOLIANTE PERMITE REALIZAR UN PEELING SUAVE Y GARANTIZA ASÍ UNA PIEL SUAVE Y RADIANTE. EL CEPILLO CORPORAL NO SOLO LIMPIA LA PIEL DEL CUERPO, SINO QUE AL MISMO TIEMPO ESTIMULA LA CIRCULACIÓN. EL CEPILLO CORPORAL ES RESISTENTE AL AGUA (CLASE DE PROTECCIÓN IPX7), POR LO QUE PUEDE UTILIZARSE TAMBIÉN EN LA DUCHA Y EN LA BAÑERA. EL CEPILLO CORPORAL DISPONE DE UN NIVEL DE VELOCIDAD LENTA Y UNA RÁPIDA. CEPILLO CORPORAL FC 55 PUREO COMPLETE CLEANSING DE BEURER LIMPIE SU PIEL EN PROFUNDIDAD. CON EL FC 55 PUREO COMPLETE CLEANSING ES MÁS FÁCIL QUE NUNCA. EL CEPILLO CORPORAL CON MANGO EXTRAÍBLE DISPONE DE 2 ACCESORIOS DE CEPILLADO PARA UNA APLICACIÓN PROFUNDA. LUCIRÁ UNA PIEL VISIBLEMENTE SUAVE Y RESPLANDECIENTE. CEPILLO CORPORAL FC 25 DE BEURER EL CEPILLO ELÉCTRICO RESISTENTE AL AGUA ES IDEAL PARA UNA LIMPIEZA SUAVE Y EN PROFUNDIDAD DEL CUERPO. SU FORMA ERGONÓMICA HACE QUE SU USO SEA AGRADABLE Y SU MANGO HACE QUE LIMPIAR LA ESPALDA RESULTE ESPECIALMENTE FÁCIL. PARA UNA PIEL VISIBLEMENTE MÁS SUAVE. | UNIDAD | FC 55 Pureo Complete Cleansing de Beurer, FC 25 BEURER | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221100976 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-23 | BATAS, GORROS, POLAINAS, SABANAS. | IMPSURMEDICAL | NO | Batas para paciente sin manga. (Patient gowns): La bata para paciente está hecha del PP o SMS, con manga corta o sin manga, suave, lisa y cómoda. Buen desgaste para pacientes y diferentes tamaños para pacientes de todas las edades. Bata quirúrgica (Isolation gown): La bata de aislamiento está hecha de SMS de alta calidad, con una corbata en el cuello. Se utilizan puños de punto blancos o puños elásticos. Se utiliza sobre el cuerpo de unico uso. Gorro tipo oruga (Mob cap): El gorro tipo oruga está hecho del PP, con tela de polipropileno liviano para mayor comodidad y economía, con banda elástica suave y no irritante. Cubierta de zapato no tejida hecha por máquina polainas (Nonwoven shoe cover made by machine): La cubierta de zapato no tejida está hecha del PP, hecha a máquina, sin elástico, con el excelente repelente al agua y al polvo. Utilizado para aislar el polvo y el agua, prevenir la contaminación del medio ambiente, la industria general, el procesamiento de alimentos y el cuidado del hogar. Sábana para camilla resortad (Bed Cover): La sábana para camilla resortada está hecha del PP Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: sverac Revisó: cordina_varioso SMS con excelente suavidad. Se utiliza para cubrir cama o mesa. Es repelente al polvo y al agua. Las sábanas para camilla resortada están destinadas a ser utilizadas en instituciones y otros lugares para cubrir camas, plataformas operativas, instrumentos, etc., para aislar y prevenir la contaminación. | DESDE UNA UNIDAD HASTA 500 UNIDADES EN INTERVALOS DE UNA UNIDAD. | • Batas para paciente sin manga. (Patient gowns). • Bata (Isolation gown). • Gorro tipo oruga (Mob cap). • Cubierta de zapato no tejida hecha por máquina polainas (Nonwoven shoe cover made by machine). • Sábana para camilla resortada (Bed cover). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20221171714 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-23 | Glycerol 57.1% solution / Solución de Glicerol al 57.1%. | HAEMONETICS. | SI | Solución de Glicerol al 57.1% para la criopreservación de Hematíes. No administrar como solución intravenosa. | Frasco por 500ml. | Frasco por 500ml. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Por lo anterior, el producto " Glycerol 57.1% solution / Solución de Glicerol al 57.1%.; MARCA: HAEMONETICS" es considerado dispositivo medico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales(...) | IIA
20221171719 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-23 | SODIUM CHLORIDE 12% - CLORURO SÓDICO AL 12 %. | HAEMONETICS | SI | La solución de CLORURO SÓDICO al 12 % está indicada para la fase de desglicerolización de glóbulos rojos crioconservados. No administrar por vía intravenosa, la solución no debe tomarse por vía oral | Bolsa PVC de 100 ml. Caja por 20 bolsas. | SODIUM CHLORIDE 12% / REF: TSCS1201G00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto SODIUM CHLORIDE 12% - CLORURO SÓDICO AL 12 %., se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III”. | III
20221174972 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-23 | URI-CAM10/ CAMARAS O LAMINAS DE SEDIMENTO URINARIO. | SUMITEST | NO | LECTURA MULTIPLE DE 10 MUESTRAS DE SEDIMENTO URINARIO, CAMARAS NUMERADAS DEL 1 AL 10 PARA SER LLENADAS DE FORMA INDEPENDIENTE POR CAPILARIDAD CON PIPETA AUTOMATICA O CON PIPETA PASTEUR, USADA PARA HACER RECUENTOS Y REPORTAR DE FORMA CUANTITATIVA LOS ELEMENTOS FORMES DE LA ORINA, BRINDANDO EFICIENCIA, REPRODUCIBILIDAD, REPETITIVIDAD Y BIOSEGURIDAD EN EL EXAMEN MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO URINARIO. | CAJA X 100 LAMINAS DE 10 POSICIONES CADA UNA (1000 MUESTRAS) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221177194 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-23 | GLUCOSE 0,2% SODIUM CHLORIDE 0,9% | HAEMONETICS | SI | Solución de glucosa al 0,2 % y cloruro sódico al 0,9 % indicada para la fase de desglicerolización de glóbulos rojos crioconservados, así como para el proceso de lavado celular de glóbulos rojos conservados en líquido. No administrar por vía intravenosa, la solución no debe tomarse por vía oral | Bolsa PVC de 2000 ml. Caja por 5 bolsas. | TMIS0220G00 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “GLUCOSE 0,2% SODIUM CHLORIDE 0,9%”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como unmedicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III.” | III
20221199303 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-23 | Tissue-Tek® SmartWrite® / Impresora de portaobjetos | Sakura Finetek: | NO | La impresora de portaobjetos Tissue-Tek SmartWrite es una impresora compacta, de alta resolución, con transferencia térmica diseñada para imprimir identificaciones a color y en negro directamente en los portaobjetos del microscopio para utilizarse en laboratorios de anatomía patológica. La calidad de la impresión es clara, permanente y resistente a los químicos histológicos. | Unidad | Refs: 9021 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221122863 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-26 | HEAD O SAGE – MASAJEADORES HEAD O SAGE. | HEAD O SAGE | NO | El masajeador eléctrico HEAD O SAGE esta diseñado para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: cabeza, cuello, pies, piernas, rodillas, espalda y muñecas, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los masajeadores eléctricos HEAD O SAGE viene en una sola presentación, que podrá utilizarlo en diferentes zonas del cuerpo. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMESTICO, EL MASAJEADOR ELÉCTRICO HEAD O SAGE ESTA DISEÑADO PARA RELAJAR TENSIONES MUSCULARES EN DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO, NO ESTÁN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGÚN TIPO DE DOLOR O PATOLOGÍA. | El masajeador eléctrico HEAD O SAGE está compuesto por el dispositivo principal “el masajeador eléctrico” que tiene una cubierta plástica ABS de color azul, junto con 12 puntos de masaje individuales y un motor a batería | MASAJEADOR HEAD O SAGE PARA CABEZA, CUELLO, ESPALDA, RODILLAS, PIES.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144041 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-26 | HOMEDICS - MASAJEADORES HOMEDICS Y GEL EYE MASK WITH COLD THERAPY + COMFORTING HEAT. | HOMEDICS. | NO | Masajeadores eléctricos portátiles diseñados para ser usado en la comodidad de su propia casa y en diferentes partes de su cuerpo, de gran ayuda para relajar los músculos de hombros, cuello, piernas, brazos, pies, además le ayudará a relajar las molestias musculares de espalda, cuello, hombros, piernas, pies y experimentará una sensación de relajación. Gracias a sus distintos niveles de intensidad, le permitirá a la persona que lo use no solo experimentar una sensación de relajación en la zona que está tratando con los masajeadores Homedics. Los masajeadores Homedics vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia específica del masajeador Homedics. | Unidad | REFERENCIA: FMS-351HJ, MODELO: FMS-351HJ: MASAJADOR DE PIES SHIATSU AIR 2.0 CON CALOR. REFERENCIA: MCS-950HJ, MODELO: MCS-950HJ: ASIENTO MASAJEADOR SHIATSU 2 EN 1 CON ALMOHADA DE MASAJE EXTRAÍBLE INALÁMBRICA. REFERENCIA: MCS-382HJ. MODELO: MCS-382HJ: ASIENTO MASAJEADOR TIPO SHIATSU CON VIBRACION Y CALOR RELAJANTE. REFERENCIA: NMS-615HJ, MODELO: NMS-615HJ: MASAJADOR DE CUERPO, Y CUELLO y HOMBROS SHIATSU CON CALOR. REFERENCIA: SP-115HJ, MODELO: SP-115HJ: ALMOHADA DE MASAJE SHIATSU INHALAMBRICA CON CALOR RELAJANTE. REFERENCIA: MCS-1010HJ, MODELO: MCS-1010HJ: ASIENTO MASAJEADOR TOTALMENTE RECLINABLE. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221189926 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-26 | OCCLUSENSE - SISTEMA PARA REGISTRAR Y VISUALIZAR LOS CONTACTOS OCLUSALES Y LA FUERZA MASTICATORIA | BAUSCH | NO | Representación analógica y digital de los contactos dentales antagonistas (oclusión) en la dentición adulta media en toda la arcada dental del paciente (para uso transitorio). El sistema occlusenser sirve para registrar y visualizar los contactos oclusales y la fuerza masticatoria. no proporciona diagnósticos directos ni recomendaciones terapéuticas. además, el sistema no controla el tratamiento/terapia y no hay supervisión ni intervención en las funciones vitales. | Unidad | BK 5000, SE AMPARA SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221197786 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-26 | Dispositivo de Purificación de Aire GreenReso / Dispositivo de purificación de aire | GreenReso | NO | La unidad GreenReso es una nueva generación de sistema de purificación de aire que funciona de forma autónoma para reducir olores, humos y un amplio espectro de contaminantes del aire interior. La unidad GreenReso se adapta fácilmente a la configuración de su local. Cuando el GreenReso está en funcionamiento, crea micropartículas de peróxido de hidrógeno para eliminar los microorganismos (bacterias, virus, moho, olores, COV) y la contaminación del aire. La unidad GreenReso combina los beneficios de la ionización y la fotocatálisis para purificar el aire y reducir el riesgo de contaminación por superficies | N/A | *GreenReso TP 1000 *GreenReso TP 200 *Serie TOP de GreenReso | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221204032 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-26 | HOMEDICS - MASAJEADORES HOMEDICS - HOMEDICS - MASAJEADOR DE PERCUCION TIPO PISTOLA – | HOMEDICS | SI | Masajeadores eléctricos portátiles diseñados para ser usado en la comodidad de su propia casa y en diferentes partes de su cuerpo, de gran ayuda para relajar los músculos de hombros, cuello, piernas, brazos, pies, además le ayudará a relajar las molestias musculares de espalda, cuello, hombros, piernas, pies y experimentará una sensación de relajación. Gracias a sus distintos niveles de intensidad, le permitirá a la persona que lo use no solo experimentar una sensación de relajación en la zona que está tratando con los masajeadores Homedics. Los masajeadores Homedics vienen en diferentes presentaciones, dependiendo para la zona del cuerpo que lo quiera utilizar, para cada zona del cuerpo, existe una referencia específica del masajeador Homedics. La terapia de percusión de alta tecnología ofrece un masaje de tejido profundo dirigido a ayudar a aliviar el dolor y la rigidez de los músculos. | Unidad | HHP-745, MODELO: HHP-745: MASAJEADOR DE PERCUCION TIPO PISTOLA | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, donde se puede evidenciar el uso terapéutico “La terapia de percusión de alta tecnología ofrece un masaje de tejido profundo dirigido a ayudar a aliviar el dolor y la rigidez de los músculos”, se concluye que el producto HOMEDICS - MASAJEADOR DE PERCUCION TIPO PISTOLA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20221204037 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-26 | HOMEDICS - MASAJEADORES HOMEDICS - HOMEDICS - GEL EYE MASK WITH COLD THERAPY + COMFORTING HEAT | HOMEDICS | NO | Ya sea que desee relajarse o aliviar esa molesta migraña, diseñados para ser usado en la comodidad de su propia la mascarilla de gel para ojos es una gran solución. Experimentará una sensación de relajación. Gracias a sus distintos niveles de intensidad, le permitirá a la persona que lo use no solo experimentar una sensación de relajación en la zona que está tratando, La terapia con frío alivia el dolor y reduce el estrés y la hinchazón de los ojos. | Unidad | HP-G42AJ, MODELO: HP-G42AJ: GEL EYE MASK WITH COLD THERAPY + COMFORTING HEAT. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221203033 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-27 | TERMOCICLADOR / TERMOCICLADOR PUNTO FINAL | Applied Biosystem: | NO | Termociclador punto final que integra un sistema peltier que permite realizar cambios de temperatura necesarios para la realización de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en la cual se amplifican de ácidos nucleicos de diferente naturaleza. Para uso exclusivo en investigación. | UNIDAD | Termociclador VeritiPro 96 pozos A48141 Termociclador VeritiPr 384 pozos A48140 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221172548 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-29 | BLOQUE DE MORDIDA – BOQUILLA | FUJIFILM | SI | Los productos de la serie BYT se utilizan para proteger el tubo de inserción del endoscopio de ser mordido por el paciente. | UNIDAD | (BYT1-Series): BYT1-A3-20 - Estándar, blanca, con banda OEKO TEX® | El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.” Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, así: (...) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; Que hasta la fecha y de conformidad con el decreto 4725 de 2005, el producto BLOQUE DE MORDIDA – BOQUILLA / MARCA: FUJIFILM, requiere de registro sanitario para su Fabricación, Importación y Comercialización. | El producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos, cito a continuación: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.” Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, así: (...) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; Que hasta la fecha y de conformidad con el decreto 4725 de 2005, el producto BLOQUE DE MORDIDA – BOQUILLA / MARCA: FUJIFILM, requiere de registro sanitario para su Fabricación, Importación y Comercialización. | I
20221204011 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-29 | ROPA DE PROTECIÓN PERSONAL NO ESTÉRIL con Nombre genérico ROPA DE PROTECIÓN PERSONAL NO ESTÉRIL | ANHUI MEDPUREST, ANHUI, ROAM GLOBAL HEALTH CARE, ROAM. | NO | Ropa de protección personal para cabeza, cuerpo y extremidades, para desempeño en trabajo de laboratorio, en clínica u otras actividades que requieran cubrir piel y fáneras. | Envase de bolsa de polietileno transparente de baja densidad conteniendo desde 1 unidad hasta 1500 unidades. Puede contener empaque de caja de cartón. | Modelos: Babero odontológico, Babero simple, Bata de alta protección, Bata de laboratorio con o sin botones, Bata de laboratorio con velcro, Bata manga corta, Bata manga larga con puño resortado y no resortado, Bata para odontología con o sin cremallera, Bata sms sin manga, Camisa-pantalón, Camisón, Cubrebarba, Estrapela, Gorro redondo, Gorro tipo oruga, Gorro tipo plato, Kimono, Manguilla con puño de algodón, Pantalón, Pantaloncillo, Pantaloneta, Pijama de una y dos piezas, Polaina resortada antideslizante, Polaina resortada sin antideslizante, Vestido completo. Tallas: XS, S, M, L, X, XL, XXL. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221161249 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-30 | CUSTOMIZED CRANIO - MAXILOFACIAL REPAIR SYSTEM - SISTEMA DE REPARACION CRANEO – MAXILOFACIAL / | RECRANIO TM | NO | El sistema personalizado de reparación Cráneo-Maxilofacial puede aplicarse en la reparación de pacientes con defecto craneales. El defecto óseo cráneo/ maxilofacial es causado principalmente por lesiones cráneo-cerebrales abierta o por lesiones penetrantes por arma de fuego. Por parte del paciente, el defecto se debe una descompresión quirúrgica, por una mala resección craneal y por defecto óseo residual. Para pacientes con lesión craneocefalica severa, se necesita una craniectomía compresiva, lo que conduce a una gran área de defectos de cráneo. | Caja individual con implante según defecto óseo. | No se manejan referencias, modelos ni códigos para el producto, teniendo en cuenta que se trata de | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221175975 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-30 | MASCARILLA DESECHABLE (NO ESTERIL). | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK. | SI | PARTICULAR NO MEDICO. LA MASCARILLA DESECHABLE DEBE CUBRIR LA BOCA Y NARIZ Y LA PARTE MAS CLARA VA HACIA ADENTRO Y LA DE COLOR MAS. | DISPLAY POR 50 UNIDADES EN la CAJA | un implante sobre medida para reparación de defectos óseos que se construye a partir de un | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto MASCARILLA O TAPABOCAS, MARCA: COLOR AZUL Y NEGRO, MARCA RESNO / COLOR ROSADO NO TIENE MARCA, PROTEGE LAS MUCOSAS RESPIRATORIAS Y BUCALES DE LA EXPOSICIÓN A PATOGENOS O PARTICULAS PEQUEÑAS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla l. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” | I
20221204175 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-09-30 | WARMING PLATES T45 & T47 / PLACA DE CALENTAMIENTO / | K-Systems® / CooperSurgical: | SI | LAS PLACAS DE CALENTAMIENTO ESTÁN DISEÑADAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE LOS BLOQUES E INSTRUMENTOS DE CALENTAMIENTO. CONSTRUIDO EN ALUMINIO ANODIZADO LO HACE BIEN EQUILIBRADO Y FÁCIL DE MANEJAR. LA FORMA PLANA HACE QUE SEA FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER. EL DISEÑO COMPACTO Y EL PANEL DE CONTROL INTEGRADO HACEN QUE EL T45 Y EL T47 SEAN UNA EXCELENTE SOLUCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN UNA CLÍNICA DE FIV CONCURRIDA. LAS PLACAS DE CALENTAMIENTO SE PUEDEN UTILIZAR PARA MANTENER LA TEMPERATURA DE LAS MUESTRAS DE ESPERMA DURANTE EL ANÁLISIS Y PARA MANTENER EL LÍQUIDO FOLICULAR Y LOS OVOCITOS A 37 °C DURANTE LA RECOGIDA DE OVOCITOS. | UNIDAD | WARMING PLATE 23055 T45 & 23054 T47 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: WARMING PLATES T45 & T47 / PLACA DE CALENTAMIENTO / MARCA: K-Systems® / CooperSurgical, debido a que se utiliza en procesos de FIV, y que se utiliza para mantener la temperatura de las muestras de esperma durante el análisis y para mantener el líquido folicular y los ovocitos a 37 °C durante la recogida de ovocitos, conforme a la información brindada por el usuario, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo (...) En todos los demás casos se incluirán en la clase I. (...) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20221144878 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-03 | GYM TREK MUSCLE RELAXER - MASAJEADORES GYM TREK MUSCLE RELAXER | GYM TREK MUSCLE RELAXER. | SI | El Masajeador eléctrico GYM TREK MUSCLE RELAXER está diseñado para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: cuello, pies, piernas, rodillas, espalda, muñecas, abdomen, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los Masajeadores eléctricos GYM TREK MUSCLE RELAXER vienen en varias presentaciones, que podrán ser utilizados en diferentes zonas del cuerpo. | N/A | : MASAJEADOR GYM TREK MUSCLE RELAXER PARA CUELLO, ESPALDA, RODILLAS, PIERNAS, PIEZ ABDOMEN, BRAZOS.” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y con las indicaciones de uso: “Es un masajeador de 6 velocidades inalámbrico de percusión y vibración (…), puede ser utilizado como complemento en el proceso de recuperación de molestias musculares después del ejercicio y ayuda a la reducir las molestias e inflamaciones musculares causada por contracturas musculares.”, se concluye que el producto GYM TREK MUSCLE RELAXER - MASAJEADORES GYM TREK MUSCLE RELAXER, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | Iia
20221155619 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-03 | AUTOCLAVE / AUTOCLAVE / | STURDY. | SI | Este producto es un esterilizador a vapor de alta presión que has sido diseñado y desarrollado para la esterilización de artículos envueltos y desenvueltos. | UNIDAD | Autoclave de piso SAT-400HP Autoclave de piso opción doble puerta SAT-400HPD Autoclave de piso SAT-S0110HP Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0110HPD Autoclave de piso SAT-S0260HP Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0260HPD Autoclave de piso SAT-S01454HP Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S01454HPD Autoclave de piso SAT-S0680HP Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0680HPD Autoclave de suelo SAT-S0848HP Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0848HPD Autoclave de suelo SAT-S0260 Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0260D Autoclave de suelo SAT-S0680 Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0680D Autoclave de suelo SAT-S0848 Autoclave de piso opción doble puerta SAT-S0848D Autoclave de suelo SAP-S0848 Autoclave de piso opción doble puerta SAP-S0848D Autoclave vertical SA-382VMB Autoclave vertical SA-300VMA-R Autoclave vertical SA-300VLA | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: AUTOCLAVE / AUTOCLAVE / MARCA: STURDY, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 15. (…) Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos se incluirán en la clase IIa. (…)” | IIa
20221214399 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-08 | REFRIGERADORES FARMACÉUTICOS | HAIER BIOMEDICAL | NO | Adecuado para farmacias, fabricantes de productos farmacéuticos, cadena de suministro, etc. Aptos para almacenar productos farmacéuticos, medicamentos, reactivos, productos biológicos y artículos que necesitan ser almacenados a una temperatura especifica. | Unidad | HYC-68, HYC-68A, HYC-118, HYC-118A, HYC-290, HYC-390, HYC-390F, HYC-390R, HYC-509, HYC-509F, HYC-509R, HYC-509T, HYC-509TF, HYC-610, HYC-639, HYC-940, HYC-940F, HYC-1099, HYC-1099F, HYC-1099R, HYC-1099T, HYC-1099TF, HYC-1378, HYC-51BF, HYC-310.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221214526 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-08 | MEZCLADOR AUTOMÁTICO RIOQUIMICA - MEZCLADOR AUTOMÁTICO | : RIOQUIMICA | NO | Equipo utilizado para la mezcla precisa de los desinfectantes concentrados (GermiRio Plus, Oxirio Plus) | Unidad con accesorios | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221215320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-08 | MOBILIARIO HOSPITALARIO (MESILLAS Y ATRILES) | MEDISA | NO | Mobiliario de apoyo de propósito general durante el servicio médico, para almacenar, transportar y disponer de manera organizada implementos médicos, como insumos, dispositivos médicos y/o equipos biomédicos, entre otros elementos. Estos productos no tienen previsto ningún uso diagnostico o terapéutico. Tampoco están destinados a influenciar sobre el desempeño de ningún dispositivo médico o equipo biomédico. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221197300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-09 | APP MOVILES Y SOFTWARE GRATUITOS PARA USO MÉDICO, | myFibroScan, Fast™, Agile3™+, Agile4™. | SI | myFibroScan es una aplicación móvil que permite a los profesionales de la salud utilizar los softwares Fast™, Agile3™+, Agile4™ Fast™, Herramienta para médicos, calculada a partir de Medición de la rigidez hepática y CAP (obtenida del equipo médico FibroScan*) y la medición de parámetros sanguíneos Aspartato aminotransferasa, para ayudar en la identificación de pacientes con sospecha de Enfermedades del hígado graso no alcohólico como en riesgo de NASH fibrótica activa (NASH + NAS ≥4 + F ≥2). Agile3™+ Herramienta para médicos, calculada a partir de Medición de la rigidez hepática (obtenida del equipo médico FibroScan*), Aspartato aminotransferasa, Alanina aminotransferasa, plaquetas, estado de diabetes, edad y sexo, para ayudar en la identificación de pacientes con sospecha de Enfermedades del hígado graso no alcohólico como que tienen fibrosis avanzada. Agile4™ Herramienta para médicos, calculada a partir de Medición de la rigidez hepática (obtenida del equipo médico FibroScan*), Aspartato aminotransferasa, Alanina aminotransferasa, plaquetas, estado de diabetes y género, para ayudar en la identificación de pacientes con sospecha de Enfermedades del hígado graso no alcohólico como que tienen cirrosis. *Los registros sanitarios de titularidad de TECNOLOGIAS MÉDICAS DE COLOMBIA SAS en Colombia que amparan los equipos médicos FibroScan son: 2017DM-0016979 – Exp: 20134991 2020DM-0022253 – Exp: 20190035. Estas APP y software no son de pago es decir no se comercializan, y se presentan como un servicio educativo destinado a profesionales de la salud con licencia. Si bien la puntuación obtenida con las calculadoras Fast®, Agile®3+, Agile® 4 trata sobre cuestiones médicas y de atención médica específicas, no es un sustituto o reemplazo del asesoramiento médico personalizado y no está destinado a ser utilizado como la única base para tomar decisiones médicas individualizadas o relacionadas con la salud. La APP myFibroScan para ser usada requiere el ingreso manual de los datos de medición de rigidez hepática arrojados por los equipos FibroScan, pero además requiere del escaneo del código QR de los reportes arrojados por el equipo FibroScan. Los softwares Fast®, Agile®3+, Agile® 4 no son de descarga, se encuentran ubicados en la nube del fabricante Echosens y calculan la puntuación tomando los datos que el profesional de la salud ingresa en el APP myFibroScan. | UNIDAD | APP movil myFibroScan Software: Fast™, Agile3™+, Agile4™. | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto es considerado dispositivo médico para uso en humanos, por cuanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” y por tanto el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)”. Nota: El producto APP MOVILES Y SOFTWARE GRATUITOS PARA USO MÉDICO, MARCA: myFibroScan, Fast™, Agile3™+, Agile4™ deberá ser adicionado mediante el trámite de modificación a los registros sanitarios INVIMA2017DM-0016979 – Exp: 20134991 e INVIMA2020DM-0022253 – Exp: 20190035. | Verificada la información allegada por el interesado, se evidencia que el producto es considerado dispositivo médico para uso en humanos, por cuanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” y por tanto el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…)”. Nota: El producto APP MOVILES Y SOFTWARE GRATUITOS PARA USO MÉDICO, MARCA: myFibroScan, Fast™, Agile3™+, Agile4™ deberá ser adicionado mediante el trámite de modificación a los registros sanitarios INVIMA2017DM-0016979 – Exp: 20134991 e INVIMA2020DM-0022253 – Exp: 20190035. | IIa
20221214015 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-10 | RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 / RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS DE USO INDUSTRIAL N95; | MOLDEX® | NO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, DESTINO: INDUSTRIAL. USO Y APLICACIÓN EN INDUSTRIAS CON ENTORNOS CALUROSOS, HÚMEDOS Y POLVORIENTOS, COMO EN LOS QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE MOLIENDA, CORTE, LIJADO, BARRIDO, ELABORACION DE METALES, EMPACADO, FUNDICIONES, CANTERA DE PIEDRA, AGRICULTURA, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CEMENTO, FABRICACIÓN DE MATERIAL DE CERÁMICA, MINERÍA, MADERA, PULIDO, ABRILLANTADO, CAL, AVES, CORRAL, TEXTILES, SOLDADURA SE USA PARA PARTÍCULAS EN AEROSOL LIBRES DE ACEITES (POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS) ESTE PRODUCTO NO HA SIDO VENDIDO CON ADVERTENCIAS O INSTRUCCIONES DE USO PARA PERSONAL INVOLUCRADO O RELACIONADO EN EL CUIDADO DE LA SALUD EN DONDE EXISTA LA POSIBILIDAD DE CONTACTO CON ENFERMEDADES Y/O PELIGROS BIOLÓGICOS, ESTE PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MEDICO | 2200N95, Caja X 240 unidades 2201N95, Caja X 240 unidades 2600N95, Caja X 180 unidades 2601N95, Caja X 180 unidades M2600N95, Caja X 180 unidades 2300N95, Caja X 100 unidades 2301N95, Caja X 100 unidades 2700N95, Caja X 100 unidades 2701N95, Caja X 100 unidades M2700N95, Caja X 100 unidades 4200N95, Caja X 80 unidades 4201N95, Caja X 80 unidades 4600N95, Caja X 100 unidades 4601N95, Caja X 100 unidades | 2200N95, TALLA M/L 2201N95, TALLA S 2600N95, TALLA M/L 2601N95, TALLA S M2600N95, TALLA M/L 2300N95, TALLA M/L 2301N95, TALLA S 2700N95, TALLA M/L 2701N95, TALLA S M2700N95, TALLA M/L 4200 N95, TALLA M/L 4201 N95, TALLA S 4600 N95, TALLA M/L 4601 N95, TALLA S | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221215328 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-10 | IMPRESORAS DRYVIEW DE PELICULA SECA / IMPRESORAS LASER PARA IMPRESIÓN DE PELICULA RADIOGRAFICA | CARESTREAM / TRIMAX | NO | SU USO ESTA INDICADO PARA GENERAR IMÁGENES IMPRESAS OBTENIDAS DE SEÑALES DE FUENTES DIGITALES. LAS IMPRESORAS DRYVIEW SON UNA FAMILIA DE GENERADORES DE IMÁGENES LASER DE TONO CONTINUO. ANEXO BROCHURS DONDE SE INCLUYEN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA PRODUCTO. | UNIDAD | OBSERVACIONES: DRYVIEW 5700 LASER IMAGING SYSTEM DRYVIEW 5950 LASER IMAGING SYSTEM DRYVIEW 6950 LASER IMAGING SYSTEM TRIMAX TX40 LASER IMAGING SYSTEM TRIMAX TX50 LASER IMAGING SYSTEM TRIMAX TX55 LASER IMAGING SYSTEMS TRIMAX TX65 LASER IMAGING SYSTEM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221215334 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-10 | QUIMICO FIJADOR Y REVELADOR PARA PELICULA DE RAYOS X MEDICA Y DENTAL - QUIMICO FIJADOR Y REFORZADOR, REVELADOR Y REFORZADOR PARA EL PROCESAMIENTO MANUAL Y DIGITAL DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE USO MEDICO Y DENTAL | CARESTREAM | NO | Químicos Carestream para el procesamiento de Película Radiográfica de uso Médico y Dental | GALON PLASTICO | GBX Fixer and Replenisher GBX Developer and Replenisher RP X-Omat Developer and Replenisher RP X-Omat Developer Starter RP X-Omat LO Fixer and Replenisher READYMATIC Fixer and Replenisher READYMATIC Developer and Replenisher GBX Twin Pack | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221214510 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-11 | LIQUIDO MODELADOR UNIVERSAL PARA CERAMICAS DENTALES AQUACERAM+ - LIQUIDO MODELADOR UNIVERSAL PARA CERAMICAS DENTALES | AQUACERAM+ | NO | PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO LABORATORIOS DENTALESPARA TODOS LOS TIPOS DE CERAMICAS DENTALES, PRODUCTO UNIVERSAL EN SU USO, EN PROCESOS DE MODELAR MASAS DE CERAMICAS DENTALES, PARA SER HORNEADAS Y GLASEADAS Y TERMINADAS EN PPF O PPR; PORCELANAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO (ALÚMINA); PORCELANAS DE ÓXIDO DE ZIRCONIO (ZIRCONIA) · HÍBRIDAS; FELDESPÁTICAS PARA FUNDIR SOBRE METALES (PORCELANA FUNDIDA SOBRE METAL - PFM); FELDESPÁTICAS REFORZADAS CON CRISTALES | LIQUIDO X 100 ML LIQUIDO X 250 ML, LIQUIDO X 500 ML, 1 GALON 3.8 LITROS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221214013 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-15 | PRIMEPRINT / PRIMEPRINT PPU / IMPRESORA 3D PARA APLICACIONES ODONTOLÓGICAS TRIDIMENSIONALES | DENTSPLY SIRONA | NO | LA IMPRESORA 3D PRIMEPRINT DE DENTSPLY SIRONA HA SIDO DESARROLLADA PARA FABRICAR APLICACIONES ODONTOLÓGICAS TRIDIMENSIONALES A PARTIR DE MATERIALES IMPRIMIBLES DE NATURALEZA VISCOSA. FORMA PARTE DE UN SISTEMA COMPLETO QUE CONSTA DE COMPUTER AIDED IMAGING (TOMA DE DATOS), COMPUTER AIDED DESIGN (MODELADO DE LA APLICACIÓN) Y COMPUTER AIDED MANUFACTURING (FABRICACIÓN). PARA ELLO SE UTILIZA UNA UNIDAD DE PROYECCIÓN PARA FABRICAR, EN UNA ÚNICA OPERACIÓN, OBJETOS TRIDIMENSIONALES POR CAPAS MEDIANTE UN PROCESO DE FOTOENDURECIMIENTO A PARTIR DE CARTUCHOS DE MATERIAL ESPECÍFICOS CON MATERIALES IMPRIMIBLES DE NATURALEZA VISCOSA. EL TRATAMIENTO POSTERIOR DE LAVADO Y EXPOSICIÓN QUE DEBE REALIZARSE TRAS LA IMPRESIÓN SE LLEVA A CABO EN LA CORRESPONDIENTE UNIDAD DE POSPROCESAMIENTO DE PRIMEPRINT PPU. LA PREPARACIÓN DE LOS DATOS (ALINEACIÓN, POSICIONAMIENTO, CORTE EN CAPAS, ETC.) SE REALIZA CON UN SOFTWARE CAM ADICIONAL Y, AL IGUAL QUE EL MATERIAL UTILIZADO (MATERIAL IMPRIMIBLE DE NATURALEZA VISCOSA), NO FORMA PARTE DEL PRODUCTO. | UNIDAD | 6744978 Primeprint Base Unit, 6745553 Primeprint PPU Base Unit, 6744861 Primeprint, 6745561 Primeprint PPU | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221214350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-15 | COMPRESORES DE AIRE / COMPRESORES | HERTZ | NO | GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO PARA UTILIZACION DE MAQUINAS INDUSTRIALES. | COMPRESORES COMPACTOS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221123822 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | Eye massager / Masajeador de ojos | BODYTONE | NO | : El masajeador ocular inteligente de presión de aire adopta la teoría tradicional de los meridianos de la medicina tradicional china y el principio de belleza de la medicina tradicional china, y combina la tecnología de punta. Ayuda a relajar los ojos cansados por largas horas ante el computador, la lectura, luces artificiales y estrés. Ayuda a mitigar las ojeras producidas por jornadas de insomnio o largas jornadas de actividad. (Tomado del folio 2 del radicado No. 20221220070) | Empaque Individual | Eye massager MSEYE.ST (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221184289 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | TUBO ROCADO / TUBO SECUNDARIO DEL PP CON FONDO REDONDO | SARSTEDT AG & Co. KG, s | SI | Está destinado al transporte y almacenamiento de muestras biológicas y/o preparados de reactivos de investigadores, industrias, laboratorios y/o investigaciones hospitalarias, según la metodología del profesional habilitado para su uso. | 1000 unidades/bolsa, 2000 unidades/caja | Tubo Roscado: 60.504.010 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto TUBO ROCADO / TUBO SECUNDARIO DEL PP CON FONDO REDONDO MARCA: SARSTEDT AG & Co. KG, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | IIa
20221186569 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO | NEODENT | NO | La Caja de Demostración Narrow GM es de uso exclusivo en laboratorio, Indicados para servir como apoyo en la capacitación, planeación y ayuda a los profesionales de la salud en la preparación de sus actividades odontológicas. Son de uso exclusivo en laboratorio y no tienen contacto con el pacient | Empacados individualmente en bolsa plástica, secundariamente en una caja de cartón. | 131.399 CAJA DE DEMOSTRACION NARROW GM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: El presente Certificado ampara únicamente la “CAJA DE DEMOSTRACIÓN NARROW GM” | N/A
20221193274 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | SAMPLE CUPS/COPAS DE MUESTRA | GLOBAL SCIENTIFIC | NO | Estos cups de muestra multiuso de Global Scientific están diseñados para uso en instrumentos más populares de la industria. Los cups se fabrican según las especificaciones exactas y proporcionan excelentes propriedades opticas. Son utilizados realizar el control de calidad de los equipos de orina de Sysmex (monitorización rutinaria del instrumento y los reactivos mediantes materiales de control que son estándar).” | Presentación x1000 unidades de 4ml y 2ml” | “Referencias: 110621 para 2ml Dimensiones: 13.7mm x 24.9mm Esterilizable en autoclave: No Temperatura de Fragilidad: 20°C Temperatura Máxima: 90°C Esterilidad: No estéril 110811 para 4ml Dimensiones: 17.26mm x 37.90mm Esterilizable en autoclave: No Rango de Temperatura: -10°C a +70°C Esterilidad: No estéril” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO. | N/A
20221197580 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | CLEARSYN® ENZIMATICO/ DETERGENTE TRIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL | MOL CLEARSYN® ENZIMATICO | NO | “INDICACIONES Lavado automático: - Siga las instrucciones del equipo, se recomienda utilizar de 5 a 6 mL de producto por litro de agua a utilizar independiente del ciclo de lavado (corto, medio o largo)” Es un detergente trienzimático concentrado con una gran capacidad desincrustante y de baja espuma, que ha sido formulado para su uso preferentemente en el material e instrumental médico quirúrgico, equipos de endoscopía, material de laboratorio y en general todo el material hospitalario crítico y menos crítico, previo a la etapa de desinfección de alto nivel o esterilización. Por la sinergia de las tres enzimas que componen a Clearsyn® Enzymatico es ideal para remover la sangre, proteínas, restos de desechos orgánicos como células, restos de tejidos corporales, restos de fluidos corporales, restos de mucosa, saliva, heces y cualquier otro material orgánico. USOS Antes de empezar recuerde portar todos sus elementos de protección personal como guantes, delantal, lentes de protección, gorro. Lavado manual: - Ubique una cubeta de tamaño adecuado según la cantidad de instrumental a lavar. - Vierta la cantidad de agua potable necesaria según la cantidad de material o instrumental a lavar. - Disuelva 10 mL de Clearsyn@ Enzymatico por cada litro de agua potable a utilizar, 10mL son 5 push de la válvula dispensadora del envase de Clearsyn@ Enzymatico presionada a profundidad. - Sumerja el instrumental de 10 a 15 min; transcurrido este tiempo y si el protocolo institucional de lavado de instrumental está permitido utilice un cepillo de cerdas suaves de modo que no raye la superficie del mismo y pueda remover más fácilmente los restos. - Sumerja el instrumental en una cubeta de tamaño adecuado con agua potable hasta que pueda remover completamente la solución de Clearsyn@ Enzymatico. - En juague finalmente con agua filtrada a 0,22 micras y seque con una compresa estéril - Finalmente lleve el instrumental seco a esterilización. | “1 LITRO Y GALÓN” | N/A | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Nota: el producto clearsyn® enzymatico no requiere registro sanitario por parte de esta dirección, toda vez que es un producto para limpieza de dispositivos médicos y no para desinfección. | N/A
20221203039 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-18 | Decontamination Solution/Solución de descontaminación 04-4010 y 04‐401 | SYSMEX | NO | El reactivo se utiliza para limpiar los residuos de sangre y proteínas antes de eliminar los fragmentos celulares de los citómetros de flujo. Decontamination Solution es una solución para limpiar las vías de muestras de los citómetros de flujo clínicos de Sysmex Partec por medio de la reducción de las proteínas residuales. Está lista para el uso y se introducirá en el instrumento a través de la vía de muestras de forma manual o mediante un sistema de carga automatizado. Decontamination Solution es una solución accesoria de laboratorio y no proporciona ninguna información diagnóstica. | Presentación en 250ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto Decontamination Solution/Solución de descontaminación 04-4010 y 04‐4018 (IVD), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21de junio de 2018. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Nota: el producto clearsyn® enzymatico no requiere registro sanitario por parte de esta dirección, toda vez que es un producto para limpieza de dispositivos médicos y no para desinfección. | N/A
20221211711 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95, | MOLDEX® | NO | Equipos de protección individual. Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de molienda, corte lijado barrido, elaboración de metales empacado, fundiciones, cantera de piedra agricultura, obras de construcción cemento, fabricación de cerámica, minería, madera pulida, abrillantado, cal, aves de corral, textiles soldadura. Se usa para partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este esto producto no es un dispositivo médico. | 2200N95, Caja x 240 unidades 2201N95, Caja x 240 unidades 2600N95, Caja x 180 unidades 2601N95, Caja x 180 unidades M2600N95 caja x 180 unidades 2300N95, Caja x 100 unidades 2301N95, Caja x 100 unidades 2700N95, Caja x 100 unidades 2701N95, Caja x 100 unidades M2700N95 caja x 100 unidades 4200 N95, caja x 80 unidades 4201 N95, caja x 80 unidades 4600 N95, Caja x 100 unidades 4601 N95, Caja x 100 unidades | 2200N95, TALLA M/L 2201N95, TALLA S 2600N95, TALLA M/L 2601N95, TALLA S M2600N95 TALLA M/L 2300N95, TALLA M/L 2301N95, TALLA S 2700N95, TALLA M/L 2701N95, TALLA S M2700N95 TALLA M/L 4200 N95, TALLA M/L 4201 N95, TALLA S 4600 N95, TALLA M/L 4601 N95, TALLA S | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221212290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL R95 CARBON ACTIVADO / RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS R95 CARBON ACTIVADO | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte soldadura por rayo láser, configuración de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de renderizado, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de residuos. Se usa para partículas en aerosol con y sin aceite (polvos, humos y neblinas). La capa de carbón activado ayuda a los trabajadores de los niveles molestos de ozono, vapor orgánico o gases irritantes. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo medico | 2840R95, Caja X100 unidades 2940R95, Caja X 100 unidades | 2840R95 TALLA M/L 2940R95 TALLA M/L (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo con las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario.Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas,respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo con las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | N/A
20221215324 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | DIAPASONES | RIESTER | SI | LOS DIAPASONES RIESTER SIRVEN PARA COMPROBAR EXACTAMENTE LA CAPACIDAD AUDITIVA. LAS SORDINAS DE MECANIZACIÓN PERFECTA Y AJUSTE PRECISO PROPORCIONAN EL TONO EXACTA. ESTOS PRÁCTICOS DIAPASONES PERMITEN EXPLORACIONES RÁPIDAS Y SENCILLAS. PERMITEN DIAGNOSTICAR DE FORMA CLARA UNA DISMINUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LAS VIBRACIONES, EVALUAR EL GRADO DE PALESTESIA Y DETECTAR POLINEUROPATIAS. | UNIDAD | -51782934 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I. | I
20221215347 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-18 | AIA-PACK DETECTOR STANDARDIZATION TEST CUP / VASO DE PRUEBA PARA LA NORMALIZACIÓN DEL DETECTOR AIA-PACK | N/A | NO | La copa de prueba de estandarización de detectores AIA-PACK se utiliza para medir el fondo del sustrato y calibrar los detectores en los sistemas Tosoh AIA. | 10 bandejas Cada bandeja contiene 20 vasos de estandarización de detectores. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto AIA-PACK DETECTOR STANDARDIZATION TEST CUP / VASO DE PRUEBA PARA LA NORMALIZACIÓN DEL DETECTOR AIA-PACK (Cat. No. 020970) NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto)En razón a lo anterior, se concluye que el producto: AIA-PACK DETECTOR STANDARDIZATION TEST CUP / VASO DE PRUEBA PARA LA NORMALIZACIÓN DEL DETECTOR AIA-PACK (Cat. No. 020970) es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto: AIA-PACK DETECTOR STANDARDIZATION TEST CUP / VASO DE PRUEBA PARA LA NORMALIZACIÓN DEL DETECTOR AIA-PACK no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo (sistemas Tosoh AIA) al cual hace mención en la documentación aportada ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221215714 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-18 | CyFlow™ BrettCount | SYSMEX | NO | : Mediante el uso de este kit de prueba se pueden detectar células vivas de Brettanomyces bruxellensis por citometría de flujo específicamente en muestras de vino y vino prematuro. Las células están marcadas con fluorescencia y pueden ser analizadas en un citómetro de flujo con una fuente de luz láser de 488 nm y parámetros de dispersión frontal y lateral, así como detectores de fluorescencia para la fluorescencia verde y roja. | Presentación en kit | Ref No.: 05-6002 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo para DETECTAR LAS CÉLULAS VIVAS DE BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS por citometría de flujo específicamente en muestras de vino y vino prematuro. Por lo tanto, se informa que estos productos NO son de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221216924 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | Groomen Máquina de afeitar/ rasuradora / Máquina de afeitar/ rasuradora | Groomen | NO | “Afeitado/Rasurado” | Groomen 300 Máquina de afeitar/ rasuradora de 3 navajas. Groomen 500 Máquina de afeitar/ rasuradora de 5 navajas y Groomen 600 Máquina de afeitar/ rasuradora de 6 navajas: a) Caja de cartón con 1 mango y 1, 2, 3, 6 o 12 cartuchos para afeitar. b) Caja de cartón con 1, 2, 3, 6 o 12 cartuchos para afeitar Groomen 200 Máquina de afeitar/ rasuradora desechable de 2 navajas: a) Bolsa plástica de PP (polipropileno) con 1 mango y cartucho para afeitar, desechables. b) tira de cartón con 12 mangos y cartuchos para afeitar, desechables” | “1. Groomen 200 Máquina de afeitar/ rasuradora desechable de 2 navajas: Corresponde a la referencia cartucho ST Ragnar Disposable Razor with Gray Lube Edgewell 2.Groomen 300 Máquina de afeitar/ rasuradora de 3 navajas: Corresponde a la referencia cartucho GWM3 Ragnar Cartridge with Gray Lube Edgewell 3. Groomen 500 Máquina de afeitar/ rasuradora de 5 navajas:Corresponde a la referencia cartucho GWM5 NG Ragnar Cartridge with Gray Lube Edgewell 4. Groomen 600 Máquina de afeitar/ rasuradora de 6 navajas: Corresponde a la referencia cartucho Spider 6+1 Ragnar Cartridge with Gray Lube Edgewell” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221236083 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-18 | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA PARA PACIENTE SR. JUAN GUILLERMO GONZALEZ RESTREPO / INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A MEDIDA | : ZENITH COOK | NO | NJERTO ENDOVASCULAR FABRICADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE JUAN GUILLERMO GONZALEZ RESTREPO, CC 70.088.140 EL PACIENTE PRESENTA UN ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL, CON RIESGO INMINENTE DE RUPTURA Y COMPROMISO DE LAS ARTERIAS ILÍACAS. ANEURISMA TORACOABDOMINAL COMPLEJO. ANGIOPLASTIA O ATEROCTOMIA DE ARTERIA RENAL. SE REVISÓ EL ANTIOTAC. EL ANEURISMA SUPERA LOS 50mm DE DIÁMETRO. COMPROMETE EL ORIGEN DE LAS ARTERIAS RENALES, LO QUE LO HACE NO CANDIDATO A MANEJO QUIRÚRGICO. TAMPOCO PARA EL MANEJO CONVENCIONAL CON UNA PROTESIS INFRARRENAL. SE CONSULTÓ EL CASO EN CENTROS DE REFERENCIA Y CON CIRUGÍA VASCULAR. EL PACIENTE ES CANDIDATO A REPARO ENDOVASCULAR CON STENT GRAFT FABRICADO A SU MEDIDA (CUSTOM MADE): UN ZBIS MARCA ZENITH DE COOK (FENTHORACO-ABDOMINAL GRAFT Y AAA-BIFURCATED GRAFT) Y DOS EXTENSIONES ILÍACAS (ZSLE). ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA ESTÁ COMPUESTA ASÍ: UN COMPONENTE TORACOABDOMINAL FABRICADO CON CUATRO RAMIFICACIONES Y PRECANULADO. UN COMPONENTE DISTAL BIFURCADO, CON LA INSERCIÓN DE DOS EXTENSIONES ILÍACAS (ZCLE/ZILS) | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221135163 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-21 | ACOPLADOR XO | OTTOBOCK. | NO | El acoplador XO se utiliza para la conexión exoesquelética de pies Springlite con una pirámide integrada. Permite una altura estructural baja. La selección del adaptador se basa en el grado de movilidad y el peso corporal, y la realiza automáticamente el servicio de atención al cliente. Utilice una llave Allen de 1/4". | Unidad | SL=LR-XO* ACOPLADOR XO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221139864 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-21 | AGITADOR DE LABORATORIO / PLANCHA DE CALENTAMIENTO | VELP SCIENTIFICA | NO | Equipo de laboratorio para mezclar muestras por agitación magnética, agitación vortex, o agitación mecánica con hélice. Agitadores con control electrónico de velocidad. Los agitadores magnéticos pueden o no tener calentamiento, para agitar muestras en recipientes de vidrio de laboratorio. Se puede graduar la velocidad de agitación y la temperatura de calentamiento. Los agitadores tipo vortex se pueden utilizar en modo continuo o modo toque. Los agitadores mecánicos utilizan hélice que se introduce en el fluido a agitar o mezclar | Unidad | Agitador magnético con calentamiento MULTI-HS 6 DIGITAL F20510530 Agitador magnético con calentamiento MULTI-HS 15 DIGITAL F20510531 Agitador magnético con calentamiento AM4 F20500420 Agitador magnético con calentamiento AM4 F20500425 Agitador magnético con calentamiento AREC F20510551 Agitador magnético con calentamiento AREX F20510413 Agitador vertical OHS 200 ADVANCE F20110480 Agitador vertical OHS 100 ADVANCE F20110481 Agitador vertical OHS 60 ADVANCE F20110482 Agitador vertical OHS 200 F20110490 Agitador vertical OHS 100 F20110491 Agitador vertical OHS 60 F20110492 Agitador vertical OHS 60 SISTEMA SA20110492 Agitador vertical OHS 40 F20110493 Agitador vertical OHS 20 F20110494 Agitador vertical DHL F201A0157 Agitador vertical DLS SISTEMA SA201A0155 Agitador vertical PW F201A0150 Agitador vertical LH F201A0156 Agitador vertical LS SA201A0151 Agitador vertical ES F201A0152 Vortex ZX3 F202A0176 Vortex ZX4 F202A0280 Vortex TX4 F202A0270 Vortex CLASSIC F202A0173 Vortex WIZARD F202A0175 Vortex MULTI-TX5 F202A0460 Agitador magnético con calentamiento HSC F20510552 Agitador magnético MLS 8 F203A0510 Agitador magnético MLS 25 F203A0511 Agitador magnético MLS 50 F203A0512 Agitador magnético MST F203A0440 Agitador magnético MST Digital F203A0450 Agitador magnético MSL 8 F203A0513 Agitador magnético MULTIAGITADOR 6 F203A0177 Agitador magnético MULTIAGITADOR 15 F203A0178 Agitador magnético ESP F206A0179 Agitador magnético MICROSTIRRER F203A0161 Agitador magnético AMI F204A0167 Agitador magnético AMI 4 F204A0168 Agitador magnético RX3 F202A0171 Agitador magnético F201A0500 F201A0500 Agitador magnético F201A0505 F201A0505 Agitador magnético LS F201A0151 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221212277 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-21 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 MOLESTIA OV/ RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 MOLESTIA OV | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial, Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos como en los que se realizan trabajos de soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte ‘soldadura por rayo láser, configuración de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de renderizado, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de residuos. Se usa para partículas en aerosol libres de aceite polvos, humos y neblinas). La capa de carbón activado ayuda a los trabajadores a protegerse de los niveles molestos de ozono y vapor orgánico. - Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2400N95, caja X 100 unidades - 2800N95, caja X 100 unidades - 2801N95, caja X 100 unidades - M2800N95, caja X 100 unidades - 4800 N95, caja X 80 unidades | 2400N95, TALLA M/L - 2800N95, TALLA M/L - 2801N95, TALLA S - M2800N95, TALLA M/L - 4800 N95, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221212283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-21 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N99 / RESPIRADOR PARA PARTICULAS N99. | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, soldadura fuerte, vertido de metal, desbastado, enarenado, trabajos de cemento, minería subterránea y manufactura de textiles. Se usa contra partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2310N99, Caja X 60 unidades | 2310 N99 RESPIRADORES CON VÁLVULA, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221214354 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-21 | MASCARA DE OXIGENO | SAFRAN | NO | La función de la máscara es servir de interfase ergonómica entre el sistema de oxígeno de la aeronave y el tripulante en caso de necesidad, este se hace bajo demanda; es decir, dependiendo de cuanto oxigeno necesite la persona. Cuando el tripulante se coloca la máscara, esta se activa inmediatamente con la respiración y permite el paso de oxígeno al porcentaje establecido, en momentos de despresurización tendrá un modo de activación del 100%. - La máscara debe estar conectada al suministro de oxígeno para que permita al usuario realizar todas sus actividades de la forma más óptima posible. - Las tripulaciones de vuelo tiene un sistema independiente de oxígeno. - El sistema de suministro de oxígeno tiene un medidor de flujo que está conectado a la máscara individual. - Posee una conexión alámbrica para el micrófono con el objetivo de tener comunicación al interior y hacia el exterior de la aeronave. - Tiene una presión de suministro de 60-90 psi | : Bolsa de plástico sellada | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221144860 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-22 | LineGene 9600 Plus / Sistema de Detección de PCR en tiempo Real (Termociclador) | LineGene 9600: | SI | Line-Gene 9600 Plus es un instrumento para a extracción y purificación de ácidos nucleicos (ADN). Se puede extraer el ADN y el ARN de tejidos animales y vegetales, sangre, fluidos corporales y muestras criminales. Es ampliamente utilizado en la investigación científica, el sistema de control de enfermedades, la seguridad alimentaria, la medicina forense, la supervisión clínica y otros campos. El sistema de deteccion de PCR cuantitativa fluorescente de 96 pocillos permite la deteccion en tiempo real de ADN amplificado. MODO DE USO: Consultar la instrucción de fabricante según manual: 1. Sacar el instrumento del embalaje 2. Liberar componentes móviles 3. Conectar a la fuente de poder 4. Instalación de Kit de reactivos 5. Instalación de Multiplaca de 96 pozos 6. Operación de Software | Unidad Analizadora. | Modelo: FQD-96A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra que el equipo: LineGene 9600 Plus / Sistema de Detección de PCR en tiempo Real (Termociclador) / Marca: LineGene 9600, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa” | IIa
20221215729 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-22 | Decloaking Chamber NxGen / Cámara de Tinción y desparafinación | BIOCARE Medical | NO | La Cámara de Decloaking NxGen es una cámara de presión de temperatura programable de sobremesa destinada únicamente al uso profesional en el laboratorio. El uso adecuado del calor y la presión junto con las soluciones de recuperación apropiadas es de suma importancia para una tinción inmunohistoquímica. Está programada para permitir el calentamiento presurizado preciso necesario para la recuperación óptima de antígenos y tiene la capacidad de funcionar a 5 temperaturas discretas que oscilan entre 60ºC y 110ºC. La Cámara de Decloaking NxGen también es adecuada para la desparafinación junto con los reactivos apropiados. | UNIDAD que se compone de una Cámara de Tinción y desparafinación (Decloaking Chamber NxGen) que es un Sistema de presión digital programable para la recuperación de epítopos inducidos por el calor. | DC2012 Descripción de la referencia: Requisitos de electricidad: 115V, 60Hz, 1000W DC2012-220V Descripción de la referencia: Requisitos de electricidad: 230V, 50Hz, 1000W | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221215372 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-23 | P3D / PRÓTESIS MECÁNICA DE DEDO PARA AMPUTACIÓN DE FALANGE MEDIA Y SUPERIOR. | PRÓTESIS AVANZADAS | SI | LA PRÓTESIS ESTÁ DISEÑADA PARA SER UNA HERRAMIENTA FUNCIONAL QUE PERMITA REALIZAR ACTIVIDADES DOMÉSTICAS, DE OCIO Y RECREACIÓN Y DESEMPEÑARSE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL. ESTAS DEBEN SER CONSIDERADAS COMO ACTIVIDADES LIVIANAS. | CAJA POR UNIDAD | P3D001” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “P3D / PRÓTESIS MECÁNICA DE DEDO PARA AMPUTACIÓN DE FALANGE MEDIA Y SUPERIOR”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes (…)”. | I
20221186505 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | KIT DEMOSTRACION NO ESTERIL DE STENTS VARIOS con Nombre genérico KIT DEMOSTRACION NO ESTERIL DE STENTS VARIOS. | ALLIUM | NO | Sistema de entrega de demostración (no funcional) que es un complejo de tubos extruidos de nylon, tubo de acero inoxidable y piezas de plástico moldeadas. Los sistemas son para fines de demostración y no para uso clínico “Allium proporciona a sus socios comerciales las cajas de kits de demostración para las muestras de stent Allium. Para ser presentada a equipos médicos y exposiciones profesionales. El kit de demostración incluye sistemas de stent no estériles, que NO se pueden usar para la implantación del stent, sino única y exclusivamente para la demostración de uso y manejo del producto” | KIT | Esta certificación se enmarca solamente para el producto KIT DEMOSTRACION NO ESTERIL DE STENTS VARIOS con fines de demostración exclusivo para los Médicos profesionales en salud, especialistas en Cardiología, estudiantes y en las exposiciones a otros profesionales relacionados con la salud. La caja de demostración incluye sistemas de stents no estériles y stents sueltos, que no se pueden usar para la implantación de stents, sino única y exclusivamente para la demostración de los propósitos del producto | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221215332 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | PROCESADORAS PARA REVELADO DE PELICULAS DE RAYOS X - PROCESADORA MÉDICA QUE OFRECE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS | CARESTREAM | NO | Las procesadoras de películas de rayos X están exclusivamente destinados para el procesamiento de películas radiográficas. Los procesadores de películas de rayos X (MDD clase I) se emplean en aplicaciones “médicas” y en aplicaciones “no médicas” (aplicaciones eléctricas y directivas EMC). | Unidad | Medical X-Ray Processor Model 102 Medical X-Ray Processor Model 103 Medical X-Ray Processor 2000 Model 212 Medical X-Ray Processor 2000 Model 213” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221215411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | QUICK-20R - DISPOSITIVO DE EEG INALÁMBRICO LIBRE DE GEL DE 20 CANALES | CGX. | NO | El Quick-20r es un auricular EEG inalámbrico que funciona con batería y utiliza tecnología de sensor seco. Las posiciones de los canales están dispuestas en un montaje de 10 a 20 más 2 canales ExG de ubicación variable. El auricular proporciona un enfoque integrado para la adquisición inalámbrica de señales de EEG registradas. La tecnología inalámbrica permite que el sujeto se mueva mientras se recopilan y muestran datos en tiempo real. El auricular obtiene EEG de alta calidad con una preparación mínima del cuero cabelludo. Los mecanismos patentados y los sensores secos reemplazables se alinean con varias formas y tamaños de cabeza, manteniendo las posiciones de los sensores en un montaje estándar. Los canales de EEG se muestrean con una resolución de tiempo de 500 Hz y se convierten en datos digitales con una resolución de 24 bits. El Quick-20r proporciona una calidad de señal de grado de investigación y es ideal para la investigación de EEG y ERP de uso general en entornos de laboratorio y de campo. | Unidad | QUICK-20R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221215418 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 MOLESTIA OV | MOLDEX ® | NO | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL, DESTINO: INDUSTRIAL, USO Y APLICACIÓN EN INDUSTRIAS CON ENTORNOS CALUROSOS, HÚMEDOS Y POLVORIENTOS, COMO EN LOS QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE SOLDADURA, CORTE DE ARCO, OPERACIONES DE FUNDICION, PLASMA SPRAY, CORTE LASER, SOLDADURA FUERTE, PULVERIZACION DE PLASMA, CORTE'SOLDADURA POR RAYO LASER, CONFIGURACION DE LABORATORIO, AGRICULTURA, FABRICACION PETROQUIMICA, PLANTAS DE RENDERIZADO, REPARACION DE AUTOMOVILES, OPERACIONES MINERAS, ELIMINACION DE RESIDUOS. SE USA PARA PARTICULAS EN AEROSOL LIBRES DE ACEITE (POLVOS, HUMOS Y NEBLINAS). LA CAPA DE CARBÓN ACTIVADO AYUDA A LOS TRABAJADORES A PROTEGERSE DE LOS NIVELES MOLESTOS DE OZONO Y VAPOR ORGANICO. ESTE PRODUCTO NO HA SIDO VENDIDO CON ADVERTENCIAS O INSTRUCCIONES DE USO PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO O RELACIONADO EN EL CUIDADO DE LA SALUD EN DONDE EXISTA LA POSIBILIDAD DE CONTACTO CON ENFERMEDADES Y/O PELIGROS BIOLOGICOS. ESTE PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MEDICO. | 2400N95, Caja X 100 unidades 2800N95, Caja X 100 unidades 2801N95, Caja X 100 unidades M2800N95, Caja X 100 unidades 4800 N95, Caja X 80 unidades | 2400N95, TALLA M/L 2800N95, TALLA M/L 2801N95, TALLA S M2800N95, TALLA M/L 4800 N95, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221219737 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | DISPOSITIVO DE DEMOSTRACIÓN REUTILIZABLE NUCALA PLUMA PRECARGADA (DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO) | NUCALA | NO | “Es un Dispositivo de demostración reutilizable en pluma precargada con fines netamente de entrenamiento a los profesionales de la salud: 1) Consiste en un dispositivo de demostración para ser utilizado en el entrenamiento del uso de la pluma precargada del medicamento NUCALA 100mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE (INVIMA 2022MBT0000061) 2) Facilita a los profesionales de la salud el entendimiento acerca del uso adecuado de la pluma precargada y así estos puedan transmitir a sus pacientes el correcto uso y manipulación del dispositivo de administración. 3) Este dispositivo solo es para uso de profesionales de la salud y no puede ser entregado a los pacientes 4) La manipulación debe ser realizada exclusivamente bajo supervisión de un médico o profesional de la salud entrenado. 5) No está destinado para uso terapéutico o para el diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, rehabilitación o alivio de una enfermedad. 6) Este dispositivo de demostración (Pluma de demostración), no contiene principio activo 7) El material de empaque incluye la siguiente frase “Dispositivo solamente para fines de demostración” y “No contiene principio activo | “Es un dispositivo de demostración reutilizable en pluma precargada para entrenamiento (1 Pluma).” | 1) Artes de material de empaque de origen, incluyendo las frases “Dispositivo solamente para fines de demostración” y “No contiene principio activo”, las indicaciones e instrucciones de uso en idioma español (Ver Anexo 2) 2) Ver fotos del dispositivo de demostración reutilizable NUCALA pluma precargada (DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221220342 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | SOFTWARE CHAIRSIDECAD | EXOCAD | NO | “El ChairsideCAD es un dispositivo de software destinado a apoyar el diseño de restauraciones dentales como incrustaciones, onlays, coronas, cofias, carillas, puentes, pónticos, provisionales y férulas de mordida a través de una herramienta CAD 3D. El diseño está basado en escaneos 3D adecuados de la anatomía dental del paciente producidos por un escáner compatible. El software genera la salida geométrica del diseño para su fabricación en sistemas CAM compatibles. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | PACKAGING/ CONTENEDORES INDUSTRIA MEDICA ALICANTINA: | INDUSTRIA MEDICA ALICANTINA | NO | LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS COMO “PACKAGING” O CONTENEDORES, SON PRODUCTOS USADOS PARA LA PROTECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CON EL PROPÓSITO DE EVITAR QUE ESTOS SUFRAN ALGÚN DAÑO | UNITARIO | 1.01.01 CONTENEDOR F-SYSTEM 01.01.02 TAPA F -SYSTEM 01.01.03 BANDEJA INSTRUMENTAL 01.01.04 INSERTO INSTRUMENTAL 01.01.05 BANDEJA IMPLANTES 01.01.06 CADDY UNIVERSAL 01.01.07 CADDY ESPECIFICAS 01.01.08 BANDEJA TORNILLOS 01.01.09 CADDY NLS 01.01.10 CADDY LS 01.01.11 PLETINA INSTRUMENTAL 01.01.12 PLETINA PLACAS 01.01.13 PLETINA TORNILLOS 01.02.01 CONTENEDOR SR-FIX 01.02.02 TAPA SR FIX 2 01.02.03 BANDEJA 01.02.04 INSERTO INSTRUMENTAL 01.02.05 CADDY WEIL/SECABLE 2 01.02.06 CADDY CHEVRON/2.5 01.02.07 CADDY SCARF/3.5 01.02.08 CADDY VARISATION 01.02.09 PLETINA HAND/FOOT | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | BULK LOADER MODULE (BLM) - MÓDULO DE CARGA A GRANEL | N/A | NO | El Módulo de carga a granel (BLM) es el área de entrada de la GLP systems Track para tubos de muestra cerrados de distintos tipos y tamaños. Los tubos se acumulan en la tolva de entrada del módulo. Dentro del módulo, un transportador escalonado y una cinta de transporte separan los tubos, una cámara detecta el perfil del tubo y un lector de códigos de barras identifica el tubo. A continuación, se coloca una muestra en un CAR y se envía a la cadena. | Instrumento | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236487 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-24 | CALIBRATION BEADS 0.5 μm | SYSMEX | SI | Las microesferas de calibración de 0,5 m, listas para usar, son una solución de accesorio que se utiliza para la medición de control de calidad. Esta suspensión de microesferas se utiliza para controlar la alineación del rayo láser y la cubeta de flujo en un citómetro de flujo con una fuente de luz de excitación de 488 nm. Está lista para usar y se introduce en el instrumento a través del puerto de muestras de forma manual o mediante un sistema de carga automatizad. La manipulación con microesferas de calibración de 0,5 m, listas para usar, está restringida a los técnicos de laboratorio y a los operadores capacitados de FCM. | Presentación en paquete | (05-4027) | El producto anteriormente mencionado se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO") . Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | “RESEARCH USE ONLY”, PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS QUE NO PRESTAN SERVICIOS DE SALUD,
20221236633 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | MOBILIARIO HOSPITALARIO - MESAS DE ALIMENTACION, MESAS DE NOCHE, MESITAS DE NOCHE CON MESA DE CAMA | MESPA, STARK | NO | 1. MESA DE CAMA (para alimentación): Proporciona la solución para cada ambiente de cuidado del paciente. Desde UCI, Hospitalización hasta las instalaciones de Cuidado a Largo Plazo, las mesas de Alimentación tienen un flexible diseño para la comodidad en su uso. 2. MESITA DE NOCHE: Las mesitas de noche sirven para guardar los objetos más íntimos. Generalmente están compuestas de cajones en los que se pueden guardar pequeños enseres y prendas de ropa interior. 3. MESITA DE NOCHE CON MESA DE CAMA: Cumplen dos funciones de mesa de noche con cajones para guardar pequeños enseres y prendas de ropa interior y adicionalmente, mesa de alimentación. Ajustable en altura en un sólo mueble mobiliario | Unidad | MS2100 MS2120 MS2130 MS2131 MS2134 MS2140 MS2151 MS2152 MS2154 MS2171 MS2172 MS2190 STARK BSC STARK BSC 1 STARK BSC 2 STARK OBT STARK OBT1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221237378 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-24 | ACTIVE TRANSPORT CONTAINERS FOR PLASMA - CONTENEDOR PARA EL TRANSPORTE DE PLASMA – | COOL SYSTEMS | NO | Contenedores de enfriamiento instalado en un vehículo. Estable y con condición de temperatura controlada para asegurar el transporte seguro de plasma, rango de temperatura inferior a -24 º C. El contenedor está disponible para transportar de forma segura productos sensibles (es decir, productos farmacéuticos, vacunas, sangre, plasma). | N/A | F0720/FDN For plasma transportation. F0720/FDN. Contenedor para el transporte de plasma | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221162258 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-25 | UNIDAD ODONTOLÓGICA - UNIDAD ODONTOLÓGICA Y ACCESORIOS | A-DEC, SIGER | NO | LA UNIDAD ODONTOLÓGICA ES UN ELEMENTO QUE FAVORECE LA RECUPERACIÓN DENTAL, PERMITE FACILITAR EL TRABAJO AL EQUIPO PROFESIONAL Y PROPORCIONAR LA MAYOR COMODIDAD AL PACIENTE. | UNIDAD COMPLETA CON ACCESORIOS (ACCESORIOS COMO AMPARA LED, TABURETE) | UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 200 UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 300 UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 400 UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 500 UNIDAD DENTAL V6000 UNIDAD DENTAL S90 UNIDAD DENTAL S60, UNIDAD DENTAL S30, UNIDAD DENTAL U200, UNIDAD DENTAL U100, UNIDAD DENTAL V5000, UNIDAD DENTAL V2000, UNIDAD DENTAL V1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221193273 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-25 | ageLOC® Body iO - DISPOSITIVO ESTÉTICO DE MICROCORRIENTE PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA PIEL DEL CUERPO | NU SKIN | NO | El sistema Body iO consistirá en un dispositivo tópico y de mano que se usarán juntos aproximadamente una vez al día, tres días a la semana en muslos, brazos, glúteos y/o abdomen. La duración sugerida del tratamiento será de hasta cinco minutos para cada área. Cuando haya concluido el tratamiento, el dispositivo debe enjuagarse suavemente con agua tibia y secarse con una toalla. Para obtener resultados óptimos, use ageLOC® Body iO con ageLOC® Body Serum una vez al día, al menos tres días a la semana sobre la piel limpia. PASO 1. APLICAR EL SERUM CORPORAL AGELOC (no incluido con el Dispositivo). - Aplique generosamente el suero en el área a tratar. PASO 2. INICIO DE UNA SESIÓN. - Presione el botón de encendido. Para cambiar el tiempo de la sesión, presione el botón de encendido hasta que se muestre el tiempo deseado en las luces indicadoras. La sesión comienza automáticamente después de que la microcorriente entre en contacto con el suero en su piel. PASO 3. DURANTE LA SESIÓN. - Durante la sesión, las luces indicadoras mostrarán el tiempo restante. El dispositivo emitirá tres tonos rápidos si lo mueve demasiado rápido. PARA EL USO EN EL BRAZO ALTO. Deslícese suavemente con un movimiento circular, subiendo lentamente por el brazo y volviendo a bajar. PARA EL USO EN EL ABDOMEN. Deslícese suavemente con un movimiento circular, moviéndose lentamente por el abdomen. PARA EL USO EN LOS MUSLOS/GLÚTEOS. Deslícese suavemente con un movimiento circular, moviéndose lentamente alrededor de los muslos. PASO 4. FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN. - Al final de la sesión, el dispositivo emitirá un sonido de sesión completa y luego se apagará. LIMPIANDO Y CUIDANDO TU AGELOC® BODY iO. - ageLOC Body iO debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de residuos. Primero, enjuague los conductores de microcorriente con agua corriente para eliminar la suciedad o el producto residual. A continuación, limpie el cargador con un paño limpio y húmedo. No coloque el cargador dentro o debajo del agua. Seque a fondo tanto el dispositivo como el cargador con un paño suave. Guardar en un lugar fresco y seco. | 1 Dispositivo ageLOC Body IO® 1 Guía de inicio rápido 1 Cargador inductivo Contiene batería litio-polímero recargable, no reemplazable. | ageLOC Body Io | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221194438 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-25 | MASCARILLA DESECHABLE - NO USO MEDICO - DISPOSABLE PROTECTIVE MASK -NON MEDICAL TYPE | YANGYAN. | SI | SU USO ESTA DESTINADO PARA TRABAJO DOMESTICOS E INDUSTRIALES PARA LA POBLACION EN GENERAL | CAJA CON 50 PCS, MÁSTER 40 CAJAS X 2.000 PCS | GFM001 en color Azul, Blanco, Negro | En primer lugar, es necesario precisar que, mediante Acta del 22 de diciembre del año 2020, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: “CONCEPTO: Conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario. (Subrayado fuera de texto). | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I. | I
20221215357 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-25 | Espectrofotómetro / Espectrofotómetro | DLAB | NO | Recomendables para la visualización en vivo de ABS y %T, análisis cuantitativo (Ley de Beer), monitoreo de reacciones, análisis colorimétrico, experimentos cinéticos, ensayos de proteínas y ADN, cuantificación de ADN y ARN, cuantificación de proteínas y muchas más aplicaciones en enseñanza avanzada, laboratorios; Laboratorios de AC/CC de investigación industrial, farmacéutica, de ciencias de la vida y de biotecnología. | Unidad | Refs: SP-V1000, SP-UV1000, SP-V1100, SP-UV1100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221235027 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-25 | CuratOR Caliop Solución de software para integración en el quirófano | EIZO | SI | CuratOR Caliop de EIZO se debe utilizar exclusivamente para ver imágenes médicas y datos de video que ya han sido evaluados, no es para fines de diagnóstico. CuratOR Caliop puede mostrar información del paciente desde los subsistemas clínicos; no se manipulan datos en el proceso. CuratOR Caliop puede grabar contenido de pantalla y videos y combinarlos con datos de pacientes. CuratOR Caliop puede controlar el cambio de fuentes de imagen desde varios dispositivos de imágenes médicas a varios dispositivos de visualización. | Unidad individual y en combinación con CPU | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente en el manual aportado, en donde se indica que el producto: CuratOR Caliop Solución de software para integración en quirófano / MARCA: EIZO, tiene especificaciones, entre otras: “para ver imágenes médicas y datos de video”, “mostrar información del paciente desde los subsistemas clínicos”, “grabar contenido de pantalla y videos”, “controlar el cambio de fuentes de imagen desde varios dispositivos de imágenes médicas a varios dispositivos de visualización”, y que además cuenta con: “módulos DICOM Worklist & PACS Connection”, por lo tanto, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20221215355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-28 | Refrigeradores para laboratorio / Refrigeradores para laboratorio | Haier Biomedical | NO | Utilizados para el almacenamiento de químicos, reactivos y consumibles usados en el laboratorio y en los sitios de investigación que deben almacenarse a una temperatura específica. | Unidad | Refs: HLR-198F, HLR-310F | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, es necesario tener en cuenta el concepto de la COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO en su acta No.8 del 15 y 16 de junio de 2022, numeral 3.6, que cita: “3.6 La doctora Lucía Ayala Rodríguez directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de aclarar el concepto del numeral 3.5, Acta 3 de 2022, relacionado con las neveras, refrigeradores, congeladores y Ultracongeladores. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221215424 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-28 | AMPLIFICADOR COMPACTO CAMP / AMPLIFICADOR COMPACTO | CGX | NO | El amplificador compacto CAMP inalámbrico se empareja con los tapones de EEG convencionales para 20 canales de datos de EEG. El amplificador proporciona adquisición inalámbrica de señales de EEG registradas. La tecnología inalámbrica permite que el sujeto se mueva mientras se recopilan y muestran datos en tiempo real. Los canales de EEG se muestrean con una resolución de tiempo de 500 Hz y se convierten en datos digitales con una resolución de 24 bits. El CAMP proporciona una calidad de señal de grado de investigación y es ideal para la investigación de EEG y ERP de uso general en entornos de laboratorio y de campo | UNIDAD | AMPLIFICADOR COMPACTO CAMP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221220445 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-28 | PATO DAMA CON MANIJA | N/A | NO | “Recipiente plástico de boca ancha en la parte superior, rígido impermeable Posee una manija que sobresale de su cuerpo y facilita su utilización. Muy resistentes a los golpes y desgarros, de larga duración. Se utiliza para pacientes con poca movilidad, para la evacuación directa de heces u orina, fácil de limpiar.” | “BOLSA CON 25 UNIDADES” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221238131 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-28 | GRADILLAS | DELTALAB | NO | CONTENEDORES INDIVIDUALES O DESMONTABLES PARA TUBOS O MICROTUBOS | 71 X 153 X 53 MM PARA LOS MODELOS DE 50 TUBOS. 140 X 153 X 53 MM PARA LOS MODELOS DE 100 TUBOS 133 MM X 133 MM X 53 MM. 133 MM X 133 MM X 45 MM. DIMENSIONES CON TAPA: 141 MM X 99 MM X 44 MM. DIMENSIONES SIN TAPA: 141 MM X 99 MM X 38 MM. 262 MM X 108 MM X 45 MM PARA MICROTUBO 246,5 MM X 104 MM X 60 MM PARA TUBO 13 MM 246,5 MM X 104 MM X 70 MM PARA TUBO 16 MM 246,5 MM X 104 MM X 70 MM PARA TUBO 20 MM 296,5 MM X 124 MM X 85 MM PARA TUBO 25 MM 300 MM X 111 MM X 83 MM PARA TUBO 30 MM 48 MM X 92 MM X 92 MM. 265 MM X 265 MM X 85 MM PARA 100 TUBOS (10 X 10) 219 MM X 166 MM X 85 MM PARA 48 TUBOS (8 X 6) 165 MM X 110 MM X 85 MM PARA 24 TUBOS (6 X 4) 111 MM X 84 MM X 85 MM PARA 12 TUBOS (4 X 3) | GRADILLAS CON TAPA PARA PARA MICROTUBOS DE 1,5/2,0 ML O CRIOVIALES DE 2,0 ML: M-500, M-501, M-502, M-503, M-510, M511, M-512, M-513 GRADILLAS DE 9X9 AGUAJEROS Y ALTURA 50MM APTA PARA 81 MICROTUBOS DE HASTA 12,5 MM DE DIÁMETRO Y 50 MM DE ALTO (MICROTUBOS DE 0,5; 1,5 Ó 2 ML Y CRIOVIALES DE 1,2 Ó2 ML).: U-9950CAM - U-9950CN - U-9950CNA - U-9950CR - U9950CV GRADILLA 9X9 ALTURA 45 APTA PARA 81 MICROTUBOS DE HASTA 12 MM DE DIÁMETRO Y 42 MM DE ALTO (MICROTUBOS DE 0,5, 1,5 Ó 2 ML Y CRIOVIALES DE1,2 ML): M-020AM - M-020N - M-020R - M-020V GRADILLA ISOFREEZE PARA PCR CON GEL REFRIGERANTE INDICADOR DE TEMPERATURA 96 TUBOS DE 0,2 ML (DISPUESTOS 8 X 12), TANTO SUELTOS, COMO EN TIRAS O EN PLACAS: M-572 GRADILLAS DESMONTABLES: 19563 - 19564 - 19565 - 19566 - 19567 – 19568 CONJUNTO DE GRADILLAS MIXTAS COMBINADAS PARA 2 TUBOS CÓNICOS DE 50 ML, 6 TUBOS CÓNICOS DE 15 ML, 9 TUBOS Ø 12 MM O MICROTUBOS DE 1,5/2,0 ML, 12 MICROTUBOS DE 0,5 ML.: 330 GRADILLAS PARA TUBOS DE HASTA Ø 23 MM PARA 100 TUBOS (10 X 10), 48 TUBOS (8 X 6), 24 TUBOS (6 X 4), 12 TUBOS (4 X 3): D-200, D-230, D-240, D-250 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221239563 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-28 | AGUA DESTILADA Y AGUA DESIONIZADA. | ALBOR | NO | Para lavado de material, reconstitución de reactivos, preparación de soluciones, y generación de vapor en equipos como autoclaves industriales. | 500mL, 1000mL, 4 Litros, 10 Litros, 20 Litros | N/A | Revisada la información técnica se evidencia que los productos AGUA DESTILADA Y AGUA DESIONIZADA, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no seenmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, estos productos son de fabricación nacional y, por lo tanto, NO son objeto de aplicación del Decreto 1036 de 2018 “Por el cual se establecen los requisitos que se deben cumplir para la importación y comercialización de reactivos de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito específico, los reactivos de uso general en laboratorio y reactivos in vitro en investigación utilizados en muestras de origen humano.” | Estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO, por lo tanto, quedan sujetos a la vigilancia y control por parte de la Dirección de Operaciones Sanitarias del INVIMA, la cual impondrá las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento a lo establecido en esta certificación. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20221228545 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-29 | CITOFIJADOR/ FIJADOR CITOLÓGICO | PROQUILAB | NO | Solución para recubrir y fijar muestras. USO: El Citofijador recubre la muestra para protegerla y permite el traslado al laboratorio para su respectivo proceso. Fija la muestra en forma inmediata | Frasco x 60 mL, x 120 mL, x 150 mL, x 220 mL, 300mL, 500 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221215396 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-30 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 con Nombre genérico PRODUCTO: RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95. | MOLDEX ® | NO | Equipos de protección individual. Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de molienda, corte, lijado, barrido, elaboración de metales, empacadado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura. Se usa para Partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2200N95, Caja X 240 unidades2201N95, Caja X 240 unidades2600N95, Caja X 180 unidades2601N95, Caja X 180 unidadesM2600N95, Caja X 180 unidades2300N95, Caja X 100 unidades2301N95, Caja X 100 unidades2700N95, Caja X 100 unidades2701N95, Caja X 100 unidadesM2700N95, Caja X 100 unidades4200 N95, Caja X 80 unidades4201 N95, Caja X 80 unidades4600 N95, Caja X 100 unidades4601 N95, Caja X 100 unidades | 2200N95, TALLA M/L 2201N95, TALLA S2600N95, TALLA M/L 2601N95, TALLA SM 2600N95, TALLA M/L 2300N95, TALLA M/L 2301N95, TALLA S 2700N95, TALLA M/L 2701N95, TALLA SM 2700N95, TALLA M/L 4200 N95, TALLA M/L 4201 N95, TALLA S 4600 N95, TALLA M/L 4601 N95, TALLA S | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N99 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N99 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221219513 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-11-30 | EXAM PANTS / PANTALONES DE EXAMEN | G-FLEX. | NO | Los pantalones de examen son utilizados por el paciente durante los exámenes para cubrir las partes íntimas a las que se accede fácilmente a través de las aberturas, pantalones de único uso. | EMPAQUE INDIVIDUAL, 200 UNIDADES POR PACA, 160 UNIDADES POR PACA | U700100, U700000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221236863 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-30 | COUNT CHECK BEADS GREEN | SYSMEX | SI | Las Microesferas para Control de Recuento Verde se utilizan como reactivo de control de calidad, para garantizar los resultados del recuento y el rendimiento máximo en un citómetro de flujo adecuado, antes del análisis de la muestra. Destinado a ser utilizado únicamente por profesionales o personal capacitado. | Presentación en forma de kit | 05-4011_R | El producto anteriormente mencionado se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | LOS REACTIVOS CON LA DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: “RESEARCH USE ONLY”, PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADESINSTITUCIONES CIENTÍFICAS QUE NO PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.
20221236899 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-11-30 | MEM (MEDIO ESENCIAL MÍNIMO) MEDIO ALFA, EN POLVO. | Corning | SI | Se ha utilizado para el cultivo de una amplia variedad de células que crecen en monocapas, como los fibroblastos. Se usa para proporcionar nutrientes para el crecimiento del cultivo celular en aplicaciones de investigación y fabricación | Frasco | 50-012-PC | El producto anteriormente mencionado se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención SI REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, siempre que éstos sean comercializados para su uso en la prestación de Servicios de Salud | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"
20221145519 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | NEXDENT/IMPRESORA 3D NEXTDENT 5100. | N/A | NO | Son productos que se usan en el laboratorio dental para la elaboración de prótesis totales, removibles y fijas, guías quirúrgicas, modelos de trabajo para uso diario en laboratorio dental. Impresora 3D NextDent 5100. | Unidad | Impresora 3D NextDent 5100. Método de Impresión Continuos digital light Procesing (CDIP), producción de alta velocidad, totalmente compatible con los softwares y escáneres estándar de la industria, cambia y retira rápidamente las bandejas de resina, las plataformas de impresión y las piezas de la plataforma de impresión, pantalla táctil con indicadores claros, funciona con guantes y garantía de calidad. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221220451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | BANDEJAS, CAJAS Y TAPAS PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO | ZIMMER | SI | Las bandejas, cajas y tapas son instrumentos destinados a facilitar la organización, la identificación, el almacenamiento, el transporte y el reprocesamiento de la esterilización de los instrumentos compatibles de Zimmer Biomet y los implantes no estériles, cuando proceda. | Empaque Unitario | N/A | Así mismo en el decreto 4725 del 2005 en su artículo 2 define como dispositivo médico para uso humano: “(…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I. | I
20221220560 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | ALMOHADAS DE DESCANSO | : KAMEX, VIVO+, ONE LIFE | NO | Almohadas multipropósito para uso en diferentes partes del cuerpo, fabricadas en espuma de mediana densidad con memoria y diseños ergonómicos. Brindan una sensación de descanso cómoda y suave, conservando su forma original, perfecta para mejorar la calidad de sueño. Diseños ergonómicos que permiten mantener el cuerpo en una posición alineada y adecuada para dormir. | Por unidad | KM072 ALMOHADA ERGONÓMICA MINI SMALL KM028 ALMOHADA SWEET DREAMS KM023 ALMOHADA VIAJERA VI-KM072 ALMOHADA ERGONÓMICA MINI SMALL VI-KM028 ALMOHADA SWEET DREAMS VI-KM023 ALMOHADA VIAJERA OLKM072 ALMOHADA ERGONÓMICA MINI SMALL OLKM028 ALMOHADA SWEET DREAMS OLKM023 ALMOHADA VIAJERA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicospara uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236102 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | FILTROS DE AIRE CODA®/ FILTROS DE AIRE | CODA® / COOPERSURGICAL | NO | LOS FILTROS CODA® SON UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE PARA AMBIENTE Y SE PUEDE USAR COMO UN ACCESORIO PARA PURIFICAR EL ENTORNO EN CUALQUIER ACTIVIDAD. | UNIDAD, PROVISTA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES | Coda® Aero® 700 Semi-Annual Filter: GCAF-702 (pack of 2), GCAF-701 (pack of 1) CodaAir® 800: A800-008 Coda® Aero® 800 Semi-Annual Filter: CAFK-800 (pack of 2), CAFK-801 (pack of 1) CodaAir® 900: A900-009 CodaAir® 900 Shirtbox Filter: CAFK-900 (pack of 2), CAFK-901 (pack of 1) CodaAir® 900 Filter Kit: CCFK-900 (Annual), CCSK-900 (Semi-Annual) Coda® ECO™ 1200: GELT-000 Coda® ECO™ 1200 - 115V: GELT-115 Coda® ECO™ 1200 - 230V: GELT-230 Coda® ECO™ 1200 Filter Kit: GEAK-1500 (Annual), GESA-1500 (Semi-Annual) Coda® ECO™ 1500: GECO-000 Coda® ECO™ 1500 - 115V: GECO-115 Coda® ECO™ 1500 - 230V: GECO-230 Coda® ECO™ 1500 Filter Kit: GEAK-1500 (Annual), GESA-1500 (Semi-Annual) CodaAir® Positive Pressure Unit - 115V: CAPP-115 CodaAir® Positive Pressure Unit - 230V: CAPP-230 CodaAir® Positive Pressure Unit Filter Kit: GEAK-1500 (Annual), GESA-001 (Semi-Annual) Coda® Inline® Filters for CO2/Tri-gas — Purple: CIPR-001 (pack of 1), CIPR-006 (pack of 6), CIPR-012 (pack of 12) GREEN Coda® Xtra Inline® Filters: CXGR-001 (pack of 1), CXGR-006 (pack of 6), CXGR-012 (pack of 12) Coda® Xtra Inline® Filters — BLUE: CXBL-001 (pack of 1), CXBL-006 (pack of 6), CXBL-012 (pack of 12) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221236342 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | MARCADOR QUIRURGICO DE PIEL/ MARCADOR DE PIEL | MEDKONESTERICON | NO | El marcador de piel es un producto utilizado para marcar la piel del paciente antes o durante una intervención Quirúrgica. | Unidad- Caja | T3023, TF01 BLEOHAR, TF02, TF03, TR01, TR02, TR03, TR04, TS01, TS02, TS03, TS04, TS05, TR04 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humano y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221237363 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | MUESTRA DEMOSTRATIVA PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA COMERCIAL DURANTE LA VISITA MÉDICA / MUESTRA DEMOSTRATIVA | N/A | NO | La muestra no tiene una indicación terapéutica. La muestra demostrativa corresponde a la pluma aprobada para el producto BEMFOLA® Solución inyectable con registro sanitario INVIMA 2020M-0019908 (Folios 19-25), pero no contiene la composición aprobada del medicamento la cual es: Cada ml de solución inyectable contiene 600 UI de folitropina alfa (equivalente a 44 microgramos). La pluma de la muestra demostrativa está vacía, no contiene ningún liquido ni principio activo y por consiguiente no tiene ningún uso terapéutico. Su uso es exclusivamente demostrativo, para ser empleada por el área comercial de Gedeon Richter Colombia S.A.S durante la visita médica con el fin de dar a conocer a los médicos el dispositivo para administración del medicamento BEMFOLA y el ajuste de dosis. Todo este proceso acorde a la forma de administración y como se lleva a cabo el ajuste de dosis aprobada por INVIMA en el inserto para el medicamento BEMFOLA®. | Caja plegadiza que contiene diez plumas de plástico. Las plumas están vacías, no contiene ningún líquido en su interior. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221238108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | PLACAS DE PETRI | DELTALAB | NO | Contenedor para diferentes medios de cultivo sólidos o semisólidos, para el crecimiento general de todo tipo de organismos y microorganismos, aerobios o anaerobios, con o sin compartimentos, para uso en laboratorios. | 90 mm de diámetro x 14 mm de altura un compartimento - 90 mm de diámetro x 14 mm de altura dos compartimentos - 90 mm de diámetro x 14 mm de altura tres compartimentos - 55 mm de diámetro x 14 mm de altura. - 90mm de diámetro x 15mm de altura sin compartimentos - 90mm de diámetro x 15mm de altura con cuatro compartimentos | Placas de Petri de 90mm: 200200 - 200200.4 - 200209 - 200202 - 200203 - Placas de Petri de 55mm: 200201 - 200201.B - Placas Petri 90x15mm: 200200.5 – 200210. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221238178 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-01 | ASAS, | DELTALAB. | NO | Asas para extensiones, siembra e inoculación de muestras sólidas y líquidas en cultivos en tubo y/o caja de Petri. | Zip-lock 10 unidades - Zip-lock 20 unidades - Peel-pack de 5 unidades - Peel-pack de una unidad | Asa de Drigalsky, peel-pack de 5 unidades, peel-pack de una unidad: 200500 – 200510. - Asas de 1 μl y de 10 μl con punta redondeada: 302713, 302733, 302714, 302734 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicospara uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221253260 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | Silicone Anal trainer Kit / kit de entrenamiento anal | Pure Romance | NO | Este juego de plugs anales graduados está hecho de silicona sedosa. Cada tapón está diseñado para facilitar la inserción y cuenta con un eje flexible con una base acampanada. Avance a través de los tres tamaños a su propio ritmo | UND | Silicon anal trainer kit Juguetes anales | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221252996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | BIG DADDY FASCIA BLASTER/ HERRAMIENTA MIOFASCIAL | FASCIABLASTER, ASHLEY BLACK | NO | EL DISPOSITIVO BIGDADDY FASCIABLASTER ESTÁ DISEÑADO PARA QUE LO USEN PERSONAS SANAS CON PIEL SANA. SI TIENE ALGUNA AFECCIÓN MÉDICA PREEXISTENTE, SE HA SOMETIDO RECIENTEMENTE A UN PROCEDIMIENTO MÉDICO O ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, ES IMPERATIVO QUE SU PROFESIONAL DE LA SALUD DE CONFIANZA LE AUTORICE A HACER EJERCICIO Y MASAJE O A UN TRATAMIENTO DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL ANTES DE COMENZAR A USAR EL BIGDADDY FASCIABLASTER. DISPOSITIVO O ANTES DE COMENZAR CUALQUIER PROGRAMA DE EJERCICIO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, CUIDADO DE LA SALUD O BELLEZA UTILIZANDO CUALQUIER PROTOCOLO, DISPOSITIVO O PROGRAMA DE EJERCICIO DE ASHLEY BLACK GURU. EL PROPÓSITO PREVISTO DEL DISPOSITIVO ES: • AYUDAR A REDUCIR LAS ADHERENCIAS EN LA FASCIA, AUMENTANDO EL FLUJO SANGUÍNEO Y LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO Y ELASTINA • AYUDAR A REDUCIR LA APARIENCIA DE LA CELULITIS | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221253320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | MENTONERA PARA SUEÑO | SOMNO CENTER | NO | La mentonera tiene como función evitar la apertura de la boca durante el sueño, ayudando a controlar las fugas de aire. Elaborada en materiales suaves que brindan mayor confort, es una opción cómoda y sencilla que favorece la calidad del sueño | N/A | Modelo sencillo de un solo aiuste. Talla única ajustable para adultos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221253132 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | COPOS DE ALGODÓN / MNISO | MNISO. | SI | 1. Limpiar los canales auditivos, orejas y las fosas nasales. 2. Desmaquillar cejas y labios, perfilar ojos y labios, máscara de pestañas. 3. Aplicar aceite u otros tratamientos de limpieza 4. Son multiusos para la rutina del hogar y el maquillaje. 5. No apto para uso médico o en heridas | Caja de cartón o estucha plástico por 50, 200, 240, 400 o 500 unidades | 6941501554583 Colored Paper Stick Cotton Swabs (240 Pcs), 6931798862232 Bamboo Stick Cotton Swabs 500 Count (Pointed Tips & Spiral Tips) 6931798822724 Disney Animals Collection MINISO Cotton Swabs with Paper Stick 200 pcs (Marie) 6931798854367 MINISO Extra Slim Cotton Swabs for Infants (Spiral Heads, 200 pcs) 6931798872224 We Bare Bear Collection 4.0 Double-head Cotton Swabs with Paper Stick (400 Count) 6931798890327 Eco-friendly Premium Cotton Swabs with Paper Sticks (500 pcs) 6931798872422 Cotton Swabs with Paper Sticks (Round Head, 50 pcs | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “HISOPOS DE ALGODÓN - COPOS DE ALGODÓN”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio;” | I
20221253059 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | AMP con Nombre genérico GEL INTENSIFICADOR | PURE ROMANCE | NO | APLIQUE UNA PEQUEÑA CANTIDAD EN EL CLÍTORIS O PENE | 30ml | N/A | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto AMP con Nombre genérico GEL INTENSIFICADOR no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, MEDIANTE UN CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD, YA QUE, POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SU PRODUCTO PODRÍA SER CONSIDERADO UN COSMÉTICO O UN MEDICAMENTO. | N/A
20221253109 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | CARTERA PARA PORTAR INSULINA EN FRIO / CARTERA PARA PORTAR INSULINA EN FRIO | HOMELIFE | NO | DISEÑO EN LONA DE ALTA CALIDAD, COMPARTIMIENTOS PARA MEDICAMENTO E INSULINA QUE REQUIERAN MANTENER BAJA TEMPERATURA, FORRO INTERNO TÉRMICO. IDEAL PARA PROTEGER MEJOR LOS MEDICAMENTOS. CONSERVA EL FRIO DE 4 A 6 HORAS APROX. COMPARTIMIENTOS PARA PORTAR GLUCÓMETRO Y TIRILLAS. IDEAL PARA PROTEGER MEJOR LOS MEDICAMENTOS. | BOLSA X UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta No. 8 de junio 15 de 2022, conceptúa que las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que:(...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. Finalmente, se informa que este concepto recoge o modifica los previamente proferidos en las siguientes Actas: • • Numeral 3.5 del Acta 3 del 16 de marzo de 2022 (modificado) • • Numeral 3.7 del Acta 18 de 1 y 6 de octubre de 2021 • • Numeral 3.11 del Acta No. 15 del 11 y 12 de agosto del 2021 (modificado) • • Numeral 3.13. del Acta 11 del 13 de Diciembre de 2017 • • Numeral 3.12. del Acta 7 del 09 de Agosto de 2017 • • Numeral 4.3 del Acta 10 del 11 de noviembre de 2015 Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221138670 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | ADAPTADOR DE PLACA | OTTOBOCK | NO | Adaptador de placa para la laminación directa en adaptaciones transtibiales (posterior) con pie Sprinter | Unidad | 4R420 KIT ADAPTADOR DE PLACA PARA MONTAJE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221215743 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-02 | GINGIMAX - Silicona de Adición | YLLER | NO | GINGIMAX es una silicona de adición utilizada para la reproducción gingival en modelos laboratoriales. ISOLATOR es un isolante que impide la adhesión entre a gingiva artificial y la silicona de moldeo. Es un producto que solo se usa en modelos de laboratorio NO tiene contacto ni utilización directa en el ser humano. | UNIDAD COMPLETA CON PARTES Y ACCESORIOS REFERENCIAS: GINGIMAX ESTHETIC, GINGIMAX HARD, GINGIMAX CAD | GINGIMAX ESTHETIC, GINGIMAX HARD, GINGIMAX CAD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236180 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-02 | MYTHIC 18-22 FLUSH – CLEANER | Orphée | NO | Limpieza periódica y rutinaria del sistema de medición de los analizadores de hematología Mythic. Flush es un agente limpiador alcalino fuerte utilizado para eliminar la muestra residual y los reactivos restantes contenidos en los elementos del sistema de medición del analizador de hematología | 250 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: MYTHIC 18-22 FLUSH – CLEANER, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236946 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-02 | ESTUCHE VACÍO CLEARCORRECT | CLEARCORRECT | NO | Son indicados para que los pacientes puedan almacenar sus alineadores cuando estos no estuvieren siendo utilizados en boca. Los alineadores son enviados separadamente con otro código de producto y no tienen contacto con el paciente. | Estos productos están empacados individualmente en bolsas de plástico, secundariamente, una caja de papel acondiciona los embalajes de plástico para proteger de demasiado movimiento. | 704762 ESTOJO PARA ALINHADORES/CONTENÇÃO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221253760 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | ESTACIÓN DE EMBALSAMAMIENTO | MOPEC | NO | LA ESTACIÓN DE EMBALSAMAMIENTO (FREGADERO Y CARRO), INCORPORA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA EL EMBALSAMAMIENTO DE CUERPO COMPLETO. LA ESTACIÓN INCLUYE UN ACCESORIO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON UN HIDROASPIRADOR QUE ESTÁ CONVENIENTEMENTE UBICADO PARA ASPIRAR LOS FLUIDOS DEL CUERPO EN PREPARACIÓN PARA EL EMBALSAMAMIENTO. SE PROPORCIONA UN DISPOSITIVO DE ENJUAGUE CORPORAL PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA Y ENJUAGUE DURANTE LAS ETAPAS FINALES DEL EMBALSAMAMIENTO DEL CUERPO. SE UTILIZAN PLACAS DE REJILLA RESISTENTES PARA SOPORTAR LA MÁQUINA DE EMBALSAMAMIENTO. LA SUPERFICIE DE DESAGÜE DEBAJO DE LAS PLACAS DE REJILLA ESTÁ INCLINADA HACIA EL FREGADERO GRANDE, QUE INCLUYE UN ENJUAGUE PERIMETRAL. EL ENJUAGUE PERIMETRAL EVITA QUE SE ACUMULEN FLUIDOS EN CUALQUIER PARTE DE LA SUPERFICIE. TODOS LOS SERVICIOS, INCLUIDOS EL AGUA, LA ELECTRICIDAD, EL DESAGÜE Y LA VENTILACIÓN DE AIRE, ESTÁN CONECTADOS AL CARRO DE EMBALSAMAMIENTO CON DESCONEXIONES RÁPIDAS. | UNIDAD | CF100 / CF200 / CF300 / CF400 / CF401(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221253808 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | STRAUMANN N!CE® ZIRCONIA / STRAUMANN DISCOS N!CE® ZIRCONIA | STRAUMANN; N!CE | NO | Es un material cerámico de dióxido de circonio diseñado para fabricar restauraciones protésicas dentales de cerámica para restaurar la función y la estética de los dientes defectuosos o faltantes. El material se proporciona como discos de fresado estándar para su uso en un laboratorio dental o en una consulta dental. Los discos Straumann nice Zirconia están disponibles en diferentes tonos de color dental (White, Mono L1, L2, M1, M2, 11 y Mono A1, A2, A3, A3.5, A4, BL1, BL2 así como Multi BL1, BL2 según la guía de colores dentales VITA) y en tres niveles de translucidez, es decir, LT (baja translucidez), HT (alta translucidez) y XT (extra alta translucidez). Los discos n!ce® Zirconia son destinados exclusivamente para uso del laboratorio dental. | Cajas plegadizas, blisters poliméricos y etiquetas adhesivas. | 010.7160 n!ce® ZirconiaLT, White, 12mm 010.7161 n!ce® ZirconiaLT, White, 14mm 010.7162 n!ce® ZirconiaLT, White, 16mm 010.7163 n!ce® ZirconiaLT, White, 18mm 010.7164 n!ce® ZirconiaLT, White, 20mm 010.7165 n!ce® ZirconiaLT, Mono L1, 14mm 010.7166 n!ce® ZirconiaLT, Mono L1, 16mm 010.7167 n!ce® ZirconiaLT, Mono L1, 20mm 010.7168 n!ce® ZirconiaLT, Mono L2, 14mm 010.7169 n!ce® ZirconiaLT, Mono L2, 16mm 010.7170 n!ce® ZirconiaLT, Mono L2, 20mm 010.7171 n!ce® ZirconiaLT , Mono M1, 14mm 010.7172 n!ce® ZirconiaLT, Mono M1, 16mm 010.7173 n!ce® ZirconiaLT, Mono M1, 20mm 010.7174 n!ce® ZirconiaLT, Mono M2, 14mm 010.7175 n!ce® ZirconiaLT, Mono M2, 16 mm 010.7176 n!ce® ZirconiaLT, Mono M2, 20mm 010.7177 n!ce® ZirconiaLT , Mono 11, 14mm 010.7178 n!ce® ZirconiaLT, Mono 1 1, 16mm 010.7179 n!ce® ZirconiaLT, Mono 11, 20mm 010.7180 n!ce® ZirconiaHT, White, 12mm 010.7181 n!ce® ZirconiaHT , White, 14mm 010.7182 n!ce® Zirconi aHT, White, 16mm 010.7183 n!ce® ZirconiaHT , White, 18mm 010.7184 n!ce® ZirconiaHT , White, 20mm 010.7185 n!ce® ZirconiaHT, White, 25mm 010.7186 n!ce® ZirconiaHT, White, 30mm 010.7187 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 14mm 010.7188 n!ce® ZirconiaHT, Mono A 1, 16mm 010.7189 n!ce® ZirconiaHT, Mono A 1, 20mm 010.7190 n!ce® ZirconiaHT , Mono A 1, 25mm 010.7191 n!ce® ZirconiaHT, Mono A1, 30mm 010.7192 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 14mm 010.7193 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 16mm 010.7194 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2 , 20mm010.7195 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 25mm 010.7196 n!ce® ZirconiaHT, Mono A2, 30mm 010.7197 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3 , 14mm 010.7198 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 16mm 010.7199 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 20mm 010.7200 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3, 25mm 010.7201 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3 , 30mm 010.7202 n!ce® ZirconiaHT , Mono A3 . 5, 14 mm 010.7203 n!ce® ZirconiaHT , Mono A3 . 5, 16 mm 010.7204 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 20mm 010.7205 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 25mm 010.7206 n!ce® ZirconiaHT, Mono A3.5, 30mm 010.7207 n!ce® ZirconiaHT , Mono A4, 14mm 010.7208 n!ce® ZirconiaHT , Mono A4, 16mm 010.7209 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 20mm 010.7210 n!ce® ZirconiaHT , Mono A4, 25mm 010.7211 n!ce® ZirconiaHT, Mono A4, 30mm 010.7267 n!ce® ZirconiaHT , Mono BL1, 14mm 010.7268 n!ce® ZirconiaHT , Mono BL1, 16mm 010.7269 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL1, 20mm 010.7270 n!ce® ZirconiaHT , Mono BL1, 25mm 010.7271 n!ce® ZirconiaHT , Mono BL1, 30mm 010.7272 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 14mm 010.7273 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 16mm 010.7274 n!ce® ZirconiaHT , Mono BL2, 20mm 010.7275 n!ce® ZirconiaHT, Mono BL2, 25mm 010.7276 n!ce® ZirconiaHT , Mono BL2, 30mm 010.7367 n!ce® ZirconiaXT, White, 12mm 010.7368 n!ce® ZirconiaXT, White, 14mm 010.7369 n!ce® ZirconiaXT, White, 16mm 010.7370 n!ce® ZirconiaXT, White, 18mm 010.7371 n!ce® ZirconiaXT, White, 20mm 010.7372 n!ce® ZirconiaXT, White, 25mm 010.7437 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL1, 14mm010.7438 n!ce® ZirconiaXT , Multi BL1, 16mm 010.7439 n!ce® ZirconiaXT , Multi BL1, 20mm 010.7440 n!ce® ZirconiaXT , Multi BL1, 25mm 010.7441 n!ce® ZirconiaXT , Multi BL2, 14mm 010.7442 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL2, 16mm 010.7443 n!ce® ZirconiaXT , Multi BL2, 20mm 010.7444 n!ce® ZirconiaXT, Multi BL2, 25mm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221253838 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | DENTSPLY FINANCE CO - DIENTES ARTIFICIALES DE RESINA | DENTSPLY SIRONA | SI | DENTADURA POSTIZA TOTAL O PARCIAL; TAMBIÉN ES IDEAL PARA SU USO EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES Y RESTAURACIONES PROVISIONALES | UNIDAD, PAQUETE POR 6 UNIDADES, PAQUETE POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “DENTSPLY FINANCE CO - DIENTES ARTIFICIALES DE RESINA” se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capitulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa | Iia
20221254515 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | TAPABOCAS | LILIPINK,YOI, LILIENYOI | SI | SE ROMBRE LA BOLSA INDIVIDUAL, SE ASEGURA DETRÁS DE LAS OREJAS Y SE HACE CAMBIO CADA 2 O 3 HORA | CAJA X 10,25,50 UNIDADES, BOLSAS PLASTICAS CON CIERRE HERMETICO X 100 UNIDADES | NIÑOS Y ADULTOS BASICOS | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “TAPABOCAS”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.; (…)” Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos parauso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | I
20221160825 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | ANALIZADOR PORTÁTIL SOTOXA™ - ANALIZADOR DE DROGAS PARA USO FORENSE Y EN LUGAR DE TRABAJO | SOTOXA™ | NO | El sistema de analizador portátil SoToxa está diseñado para ser usado conjuntamente con el kit de pruebas SoToxa para prueba de drogas de abuso y sus metabolitos en fluido oral. Los resultados positivos deben ser confirmados por un segundo método como puede ser la Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (CGEM) o la Cromatografía de Líquidos con Espectrometría de Masas (CLEM). Los resultados obtenidos mediante SoToxa™ están destinados para supervisar el cumplimiento de los programas y las normativas de pruebas de detección de drogas, por ejemplo, en lugares de trabajo o para su uso por parte de organismos de orden público. El producto no está destinado para uso doméstico ni en entornos clínicos, terapéuticos o de diagnóstico. Para uso forense y en lugares de trabajo. El analizador es un dispositivo de análisis digital que usa algoritmos avanzados para determinar de forma precisa la intensidad de las líneas que aparecen en el cartucho de prueba. El cartucho de prueba es un inmunoensayo cromatográfico. Es un cartucho de un solo uso, desechable, que contiene reactivos secos y una solución tampón. El cartucho de prueba se introduce en el analizador, que lo calienta hasta la temperatura óptima para la prueba. El fluido oral se recoge usando el dispositivo para la obtención que se suministra con el kit para análisis. Es un dispositivo de obtención desechable, de un solo uso. El donante deberá frotar con el dispositivo de obtención las encías, la lengua y el interior de las mejillas, hasta que el indicador de presencia de la muestra comience a volverse azul. En ese momento, el dispositivo de obtención de muestra es insertado en el cartucho de prueba. Durante el proceso de prueba, el fluido oral se combina con la solución tampón, se mezcla y se incuba antes de ponerse en contacto con las tiras de inmunoensayo instaladas en el cartucho. El fluido oral fluye por capilaridad a lo largo de las tiras arrastrando consigo anticuerpos antidroga marcados que se encuentran depositados en las tiras y en el reservorio de muestra. En unas zonas determinadas de las tiras, se ha aplicado un conjugado droga-proteína en bandas invisibles a la vista del humano. En ausencia de droga en la muestra, el anticuerpo antidroga liga con el conjugado droga-proteína formando una línea. En presencia de droga en la muestra, la formación de este complejo se ve disminuida formándose una línea más débil. En el momento de la recepción de analizador por parte del usuario, este está configurado por el fabricante para leer unos cartuchos determinados. El usuario podrá agregar otros cartuchosmediante las actualizaciones de cartuchos (ver sección 8.4 Cartuchos instalados y actualización de los tipos de cartucho). El analizador ‘lee’ la intensidad de las líneas en las tiras de prueba. La intensidad de línea detectada se compara con un umbral predeterminado obtenido a partir de curvas de concentración obteniéndose resultados cualitativos. Los resultados de la prueba son mostrados en la pantalla y pueden imprimirse mediante la impresora. En ese momento, el cartucho de prueba debe ser retirado del analizador y desechado de acuerdo con las normativas locales y estatales. | Unidad | SoToxa™ Mobile Analyzer: TOX400SFWOUK / TOX400SFWOAUS / TOX400SFWOUS / TOX400SFWOEU | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221203004 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | MASCARA LED - SIN MARCA, JFLED | JFLED | SI | Esta mascara puede demostrar que los resultados de rejuvenecimiento se obtienen haciendo un uso específico de la longitud de onda de la luz emitida por la luz LED (diodo emisor de luz) y con su uso prolongado. El efecto de belleza es similar al que produce el tratamiento con láser, pero sin efectos secundarios. Además, se puede utilizar con otros productos de belleza como mascarillas faciales desechables, ya que mejora la absorción cutánea. | Unidad Por Caja | ForeWAN, S-15 ForeWAN, S-15E ForeWAN, S-18 ForeWAN, S-20 ForeWAN, S-26 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, donde se puede evidenciar el uso terapéutico “Con la finalidad de proporcionar un cuidado completo de la piel de rostro y cuello, la máscara LED facial tiene integradas distintas cromo-terapias, que varían en función de la luz LED, las cuales llegan a distintas profundidades y proporcionan soluciones específicas según las necesidades de la piel.”, se concluye que el producto MASCARA LED - SIN MARCA, JFLED, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20221204129 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | GUANTES QUIRURGICOS ATENUANTES DE RADIACION PI MARCA | RADIAXION | SI | Este guante no está diseñado para usarse en el haz de rayos X directo o primario. Este guante de protección contra la radiación, que no contiene plomo, tiene características de atenuación de la radiación destinadas a proteger a los trabajadores de la salud (HCW) de la contaminación radiactiva en forma de polvo, polvo o líquido que entra en contacto con su mano sin protección. Este producto debe almacenarse en una caja de cartón durante el transporte. Este guante no protege contra riesgos mecánicos." | 5 pares por Sispensador, caja con 4 dispensadores. Total, de pares por caja. | 6 R3260-28 6 ½ R3265-28 7 R3270-28 7 ½ R3275-28 8 R3280-28 8 ½ R3285-28 9 R3290-28 6 R3560-86 6 ½ R3565-86 7 R3570-86 7 ½ R3575-86 8 R3580-86 8 ½ R3585-86 9 R3590-86 6 R3560-85 6 ½ R3565-85 7 R3570-85 7 ½ R3575-85 8 R3580-85 8 ½ R3585-85 9 R3590-85 | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: GUANTES QUIRURGICOS ATENUANTES DE RADIACION PI es considerado Dispositivo médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: GUANTES QUIRURGICOS ATENUANTES DE RADIACION PI es considerado Dispositivo médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005 en mención, que cita: Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20221214311 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-05 | Cystain™ BacCount Total. | SYSMEX | NO | El kit de reactivos CyStain™ BacCount Total está destinado a la enumeración inespecífica de todas las bacterias (recuento celular total) en muestras de agua. CyStain™ BacCount Total está destinado a ser utilizado por personal capacitado. | Presentación en forma de kit | El paquete de referencia 05-5008 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo para hacer recuento celular de bacterias en muestras de agua únicamente. Por lo tanto, se informa que este producto NO es de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, el Invima no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que elproducto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación" | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221214325 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-05 | CYSTAIN™ BACCOUNT VIABLE | SYSMEX | NO | El kit de reactivos CyStain™ BacCount Viable está destinado a la enumeración inespecífica de todas las bacterias (Recuento Celular Total) y a la enumeración de bacterias viables (Recuento Celular Viable) en muestras de agua. CyStain™ BacCount Total está destinado a ser utilizado por personal capacitado | Presentación en forma de kit | El paquete de referencia 05-5028 | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de un reactivo para hacer recuento celular de bacterias en muestras de agua únicamente. Por lo tanto, se informa que este producto NO es de la competencia en materia de vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA; ya que el mismo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar demanera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221215349 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-05 | AIA PACK DILUENT CONCENTRATE / CONCENTRADO DE DILUYENTE AIA-PACK | TOSOH, DIL | SI | El juego de concentrado de diluyente AIA-PACK está diseñado para USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO ÚNICAMENTE. El conjunto de concentrado de diluyente AIA-PACK se puede utilizar con cualquier ensayo AIA-PACK. | No. Cat 020956 4 x 100 ml Concentrado Diluyente Solución tampón con detergente y azida sódica al 0,5% como conservante. | N/A | El producto: AIA PACK DILUENT CONCENTRATE / CONCENTRADO DE DILUYENTE AIAPACK, está indicado por el fabricante para uso diagnóstico In vitro, como solución diluyente en los inmunoensayos AIA PACK. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría I, SOLUCIONES DILUYENTES, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | I
20221215351 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-05 | AIA PACK WASH CONCENTRATE / JUEGO DE CONCENTRADO DE LAVADO | TOSOH, WASH | SI | El juego de concentrado de lavado AIA-PACK está diseñado para USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO ÚNICAMENTE. El juego de concentrado de lavado AIA-PACK se puede utilizar con cualquier ensayo AIA-PACK | Cat. 020955, 4 x 100 ml concentrado de lavado. Solución tampón con detergente y agente bacteriostático. | N/A | El producto: AIA PACK WASH CONCENTRATE / JUEGO DE CONCENTRADO DE LAVADO, está indicado por el fabricante para uso diagnóstico In vitro, como solución de lavado en los inmunoensayos AIA PACK. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría I, SOLUCIONES DE LAVADO, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 200 | I
20221222756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | MIN.R SCREEN CLEANOR WIPES / TOALLITAS LIMPIADORAS PARA PANTALLAS MIN-R Y MAMOGRAFICA | CARESTREAM | NO | TOALLAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS DE RAYOS X. Ayudar a garantizar una limpieza óptima de la pantalla y minimizar los artefactos generados por la pantalla para obtener la mejor calidad de imagen. (tomado del folio 77 del radicado No. 20221222756) | UNIDAD | MIN.R SCREEN CLEANOR WIPES (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236873 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | PAPEL TERMICO DE IMPRESIÓN | PAINMED | NO | Impresión térmica de resultados o variables obtenidas de equipos biomédicos, equipos industriales y de metrología, para usos en equipos como: Alcoholimetros, ECG, EKG, análisis de grasa corporal, audiómetros, autoclaves, monitores multiparámetros, auto refractómetros, balanzas, optómetros, campímetros, monitor fetal, pulsioxímetros, desfibriladores, pruebas de esfuerzo, ecógrafos, respiradores, electromiógrafos, timpanómetros, equipos de laboratorio, analizadores de gases vehiculares e industriales, entre otros. | Resma, Z Fold y Rollos, en dimensiones estándar de acuerdo con el ancho, largo o numero de hojas prestablecido en cada impresora. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221237403 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | NovaSeq 6000TM / Sistema de Secuenciación | Illumina | NO | El sistema de secuenciación NovaSeq™ 6000 de Illumina® incluye una tecnología de secuenciación y una productividad flexibles en una plataforma a escala de producción con la eficacia y la rentabilidad de un sistema de sobremesa. El sistema NovaSeq 6000 se amplía a la secuenciación a niveles de producción con datos de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones. Es un sistema de doble celda de flujo con una amplia variedad de resultados. Secuencie una celda de flujo o dos celdas de flujo con longitudes de lectura diferentes al mismo tiempo. Mezcle y empareje cuatro tipos de celdas de flujo y diferentes longitudes de lectura. El NovaSeq 6000 utiliza una cámara con tecnología de adquisición de imágenes bidireccional para adquirir rápidamente imágenes de la celda de flujo en dos canales de color al mismo tiempo. Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico. | Un equipo con computadora y pantalla táctil (todo en uno). | 20012850 - NovaSeq 6000TM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221238166 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | ASPIRADORES DE SEGURIDAD PARA PIPETAS, PUNTAS PARA PIPETAS | DELTALAB | NO | ASPIRADORES DE SEGURIDAD PARA PIPETAS, PUNTAS PARA PIPETAS Para el manejo de muestras líquidas con precisión; utilizable con muestras líquidas industriales, químicas y biológicas. | Unidad, bolsa, rack | Punta de 100 a 1.000 μ universal con corona tipo Eppendorfl puntas sueltas en bolsa, rack de 96 puntas, puntas sueltas con filtro en bolsa, rack 96 puntas con filtro: 200029 - 200029R - 200029F - 200029RF. Puntas de 100 a 1000 μl Punta universal con collar: 200012.A Punta Universal tipo Eppendorf de 5 a 200 ul puntas sueltas, puntas sueltas en bolsa individual, rack de 96 puntas: 200009, 200009B, 200009R. Punta de 2 a 100 μl Punta universal natural tipo Gilson® puntas sueltas con filtro en bolsa o rack 96 puntas con filtro: 327-23 - 327-24 Punta 0,1 -10 μl Punta universal natural tipo Gilson® cristal, graduada Forma larga, perfecta para pipetar muestras en recipientes hondos puntas sueltas en bolsa, rack de 96 puntas, puntas sueltas con filtro en bolsa, rack 96 puntas con filtro: 301-01, 301-01R, 301-01F, 301-01FRPipetas aspiradora graduadas 10 x 500 unidades, 10 x 500 bolsa 20 unidades, 10 x 100 envase unitario peel-pack, 10 x 100 envase unitario flow-pack, 6 x 500, 6 x 500 bolsa 20 unidades, 10 x 100 envase unitario peel-pack: 200002 - 200006 - 200062.0 - 200007 - 200037 - 200003 - 200032.0 - 200004 – 200034 Punta de 2 a 200 μl universal natural tipo Gilson® Biselada puntas sueltas en bolsa, rack de 96 puntas: 200078 - 199078RC - 199078NPera de goma de seguridad para pipetas, con solo dos puntos operativos para todo tipo de pipetas: 19200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | NO
20221239667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | REFRIGERADORES A PRUEBA DE EXPLOSIONES | HAIER BIOMEDICAL | NO | Los refrigeradores a prueba de explosiones se instalan en laboratorios y sitios de investigación diferentes para almacenar reactivos químicos o experimentales que son inflamables, explosivos, evaporativos o corrosivos | Unidad | R-118SF, HLR-310SF, HLR-118FL, HLR-310FL, DW-30L278SF, DW-30L278FL, DW25L92SF, DW-25L92FL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221239868 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | CAPILAROSCOPIO DIGITAL Y SOFTWARE | INSPECTIS | SI | El producto está diseñado para iluminar y obtener imágenes de la piel intacta del pliegue de la uña para los exámenes de capilaroscopia. El capilaroscopio digital Inspectis es un microscopio de video digital portátil para exámenes de capilaroscopia no invasivos, por ejemplo, seguimiento de pequeños vasos de la microcirculación. El dispositivo está diseñado para ser utilizado por profesionales, es decir, médicos, médicos y otro personal que se ocupa de la atención médica | N/A | DM-01, DM-02, DM-03 y DM-04 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto CAPILAROSCOPIO DIGITAL Y SOFTWARE – Marca: INSPECTIS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20221241558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | RESPIRADORES REUTILIZABLES DE USO INDUSTRIAL SERIES 7000/ 7800 / 9000 (PIEZAS FACIALES, CARTUCHOS, FILTROS Y ACCCESORIOS) RESPIRADORES REUTILIZABLES DE USO INDUSTRIAL" | MOLDEX ® | NO | "Equipo de protección individual, Destino: industrial. El equipo de protección respiratoria está compuesto por una (1) máscara (media cara o cara completa) y un par de filtros y/o cartuchos, los cuales se ensamblan en múltiples composiciones de acuerdo a la aplicación, uso o industria: * Aplicaciones y entornos comunes para el filtro 7940P100, 7950P100, 7960P100 y el cartucho 7990P100: Se usa en industrias con contaminantes donde se aplica un estándar específico de sustancias de OSHA (asbesto, plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA) que requieren un filtro de * Aplicaciones y ambientes comunes para N95 proporcionados por filtro 8910: Se usa en industrias como Soldadura, triturado, maquinaria, embolsado, abrillantado, cemento, trabajo con metal, ambientes polvorosos, fundición, minería, avicultura, lijado, madera, muebles, textiles y procesamiento de desperdicios." partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), así como batería, farmacéutica, nuclear, soldadura, procesamiento de metales. También para uso en entornos donde están presentes partículas a base de aceite. * Aplicaciones y entornos comunes de la Gama completa de cartuchos de gas / vapor (7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600) : Se usa en industrias como Fundiciones, papel, pesticidas, productos de madera, productos farmacéuticos, agricultura, tabaco, minería, petroquímica, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, fabricación de productos químicos, puntura, laboratorios servicios públicos, cemento, fibra de vidrio, carbón, fertilizantes, refinería de petróleo, pinturas a base de aceite o agua, galvanoplastia, embalsamiento, renderizado, adhesivos, construcción, automotriz, procesamiento de alimentos, industrias de transporte , construcción de barcos, fabricación de muebles, metal primario y fabricado. | "PIEZAS FACIALES MEDIA CARA, CAJA X 12 UNIDADES 7001, 7002, 7003, 7801, 7802, 7803, 8002. PIEZAS FACIALES COMPLETAS, CAJA X 2 UNIDADES 9001, 9002, 9003. CARTUCHOS QUIMICOS, CAJA X 30 PARES 7100, 7200, 7300 7400, 7500, 7600. FILTROS PARA PARTICULAS, CAJA X 30 PARES 7940, 7950, 7960, 7990. FILTROS N95 PARA PARTICULAS 8910 Caja X 50 pares ACCESORIOS 7020 Caja X 50 pares 7920 Caja X 30 pares 7999 Caja X 30 pares REPUESTOS 0072 Caja X 20 unidades 0073 Bolsa X 1 kit 0074 Bolsa X 20 unidades 0075 Bolsa X 20 unidades 0092 Caja X 5 unidades 0093 Bolsa X 15 unidades 0094 Caja X 5 unidades 0095 Caja X 5 unidades 0098 Caja X 1 kit | “7001 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA S 7002 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA M 7003 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA L 7801 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA S 7802 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA M 7803 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA L 8002 PIEZA FACIAL SERIE 8000 TALLA M 9001 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA S 9002 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA M 9003 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA L 7100 CARTUCHO DE VAPORES ORGANICOS 7200 CARTUCHO PARA GASES ACIDOS 7300 CARTUCHO DE VAPORES PARA GASES ACIDOS 7400 CARTUCHO PARA AMONÍACO / METILAMINA 7500 CARTUCHOS FORMALDEHÍDOS 7600 CARTUCHO SMART MULTIGAS/ VAPOR" 7990 CARTUCHO P100 7940 P100 DISCO DE PARTICULAS 7950 P100 DISCO DE PARTICULAS OV/AG+A83 7960 P100 DISCO DE PARTICULAS OV 8910 FILTRO PARA PARTICULAS N95 7020 RETENEDOR DE PREFILTRO 7999 TAPA PROTECTORA DE DISCO DE PARTICULAS P100 7920 ADAPTADOR PIGGYBACK PARA DISCO DE PARTICULAS 0072. ENSAMBLE DE CABEZAL Y BANDAS 0073. DIAFRAGMAS PARA MASCARILLAS SERIE 7000 Y SERIE 9000 S 0074 EMPAQUES (7000/9000) 0075 ARNES TEXTIL PARA RESPIRADOR MEDIA CARA 0092 ARNÉS DE CABEZA SERIE 9000 0093. PELICULA PROTECTORA 0094. COPA NASAL M/L SERIE 9000 0095 COPA NASAL PEQUEÑA 0098 KIT DE ANTEOJOS SERIES 9000” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221241565 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-05 | SILLÓN MASAJEADOR STAND UP COUCH | STAND UP COUCH | NO | El Sillón Masajeador Stand Up Couch eléctrico está diseñado para ser usado en la comodidad de su casa u oficina, se levanta suave y gradualmente sin movimientos bruscos, cuenta con siete puntos de masajes distribuidos de forma estratégica en la zona del espaldar y su asiento, cuanta con un control remoto que permite personalizar los 10 diferentes modos de masajes, 5 ajustes de intensidad y 5 ajustes de velocidad y tiempo para que personalice su silla masajeadora Stand Up Couch a su preferencia. Gracias al material acolchado y cubrimiento en cuero, le permitirá experimentar una agradable sensación al hacer sus siestas en esta silla masajeadora, además cuenta con dos ruedas para hacer más fácil su traslado de un lugar a otro. | Incluye: Sillón Masajeador Eléctrico Stand Up Couch -Un control remoto, Un manual de usuario | Sillón Masajeador Stand Up Couch: Un sillón masajeador con control remoto que le permitirá levantarse de el de manera más fácil, gracias a que su asiento se levanta, haciendo más fácil el proceso al levantarse del sillón o al sentarse en él, cuenta con 7 puntos de masajes distribuidos entre el espaldar y su asiento, cuneta con descansa pies y cabecera. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221254963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-06 | CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO - CONJUNTO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO – DEMOS | NEODENT | NO | Los materiales odontológicos Neodent Demo son de uso exclusivo en laboratorio, Indicados para servir como apoyo en la capacitación, planeación y ayuda a los profesionales de la salud en la preparación de sus actividades odontológicas. Prohibido su uso en humanos. Son de uso exclusivo en laboratorio y no tienen contacto con el paciente. | Los productos para demostración de implantes se comercializan por unidad y en kit en caja de cartón conteniendo un blíster de película y papel grado quirúrgico o en película plástica. Todos los productos de demostración se distinguen en el empaque con un lado en color rojo, y traen una indicación que dice que no son para uso humano. | 131.122 DEMONSTRACION DEL IMPLANTE DRIVE CM 131.385 DEMO IMPLANTE HELIX NGM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221254933 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-06 | TAPABOCAS DESECHABLES con Nombre genérico TAPABOCAS PROTECCION RESPIRATORIA | 2M&L 1 | NO | Tapabocas desechables para protección contra material particulado para uso industrial. | : Unidad, Bolsa plástica 50 unidades (tomado textualmente de la ficha técnica folio 4) | N/A | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto TAPABOCAS DESECHABLES con Nombre genérico TAPABOCAS PROTECCION RESPIRATORIA no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221256275 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-07 | Pipetas | EmbryoSafe | NO | Diseñadas para la medición y manejo de líquidos. Las pipetas se utilizan para medir con precisión y transferir líquidos. | Paquete, caja | S-SP1-300, ES-SP1-1800, ES-SP2-200, ES-SP2-1200, ESSP5-200, ES-SP5-1200, ES-SP10-200, ES-SP10-1200, ES-SP25-100, ES-SP25-600, ES-SP50- 100, ES-SP50-400, ES-TP3-500, ES-TP7-500 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221255900 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-07 | PlacasPetri / Placas Petri | EmbryoSafe | NO | SE UTILIZA EN LOS LABORATORIOS PRINCIPALMENTE PARA CULTIVAR BACTERIAS Y OTROS MICROORGANISMOS | PAQUETE / CAJA | ES-D35-010, ES-D35-500, ES-D60-010, ES-D60-500, ES-D90-010, ES-D90-500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221256018 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-07 | Puntas para pipeta | EmbryoSafe | NO | Están diseñadas para medir y transferir volúmenes fijos de líquidos que requieren una dosificación precisa. | Estuche / Caja | ES-EP10-096, ES-EP10-4800, ES-EP200-096, ES-EP200- 4800, ES-EP1000-096, ES-EP1000-4800 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221256266 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2022-12-07 | CD45RC Antibody, anti-rat, FITC, REAfinity™. | Miltenyi Biotech | SI | Research Use Only (RUO), Usados Solo en Investigación para el aislamiento celular ya sea por la tecnología de separación celular MACS o por un fluorocromo marcado como la citometría de flujo. La Tecnología MACS® ha establecido estándares de gran calidad dentro de los grupos de investigación .de laboratorio y a los operadores capacitados de FCM. | 30 µg in 200 µl | 130-116-898 - CD45RC Antibody, anti-rat, FITC, REAfinity™ | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del Investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, indicando que los productos serán usados únicamente con fines académicos y de investigación. Los productos anteriormente mencionados se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIEN | “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO.
20221256202 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-07 | TUBOS / TUBOS | EMBRYOSAFE | NO | SE UTILIZA MAYORMENTE COMO RECIPIENTE DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS, CON LOS CUALES SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS O PARA LA TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS. | PAQUETE / CAJA | ES-CFT-050, ES-CFT-500, ES-CT4-500, ES-CT12-500 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221228152 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | GPS / Crema para el punto G | GPURE ROMANCE | NO | Aplique al menos dos dispensadores de crema en los dedos, Aplique en los puntos enógenos deseados, con movimientos circulares. Reaplique las veces que sea necesario | 30ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221236149 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | ANTI-FOG KIT / KIT ANTIVAHO | FRED™ 2, AUTO SUTURE™ | NO | Indicaciones: Las soluciones antivaho están previstas para ser utilizadas en instrumentos laparoscópicos que se usan para visualizar una intervención en la cual el empañamiento es un problema. Instrucciones de uso: Para Laparoscopia y Gastroscopia: 1. Retire el forro de papel de la esponja y colóquela en el manto estéril 2. Retire la tapa y aplique 5 o 6 gotas de solución antivaho en la esponja. 3.Toque el extremo del endoscopio con la esponja; toque apenas (no seque) con una esponja estéril de 4x4cm. 4. Aplique una gota de solución antivaho al ocular del endoscopio toque apenas (no seque) con una esponja estéril de 4x4cm. 5. Repita según corresponda. Para artroscopia: 1. Aplique solución antivaho al lente de la cámara y al ocular del endoscopio. 2. Retire el exceso con una esponja estéril de 4x4 3. Repita según corresponda | POR UNIDAD | 220-50 Fred™ 2 Auto Suture™ Anti-Fog Kit.K | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221237321 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | Patient Compass / Patient Compass | Curalie | NO | Patient Compass es un servicio digital que tiene por objeto guiar a los pacientes durante su recorrido a través del sistema de salud hacia el mejor punto de atención. En este sentido, el aplicativo ofrece una herramienta de anamnesis digital que los pacientes pueden usar para determinar sus síntomas desde la casa. Como resultado de la anamnesis, el aplicativo Patient Compass sugiere un punto de atención al paciente (p.e. llamar a una ambulancia, asistir a urgencias, visitar a un médico en 24 horas, visitar a un médico pronto, autocuidado) basado en la emergencia del diagnóstico y la recomendación según los síntomas reportado. De igual forma, el aplicativo otorga una recomendación de canal de atención (p.e. visita personal, tele consulta por video o por audio-teléfono o cualquier otra tecnología-chat); y recomienda una especialidad médica (p.e. cardiólogo, alergólogo, angiólogo) para los casos donde recomendó visita médica o autocuidado. Adicionalmente, el aplicativo Patient Compass tiene por objeto dar soporte a los profesionales de la salud con una representación integral de los síntomas de los pacientes para mejorar el proceso de anamnesis y el diagnóstico clínico. Los profesionales de la salud podrán acceder a la visualización de las respuestas dadas por los pacientes en el aplicativo combinado con la recomendación. Este servicio puede ayudar a los profesionales de la salud a acelerar la anamnesis inicial y evitar errores en el diagnóstico. La herramienta Patient Compass podrá ser usada por hombres o mujeres mayores de 18 años que no presenten una emergencia médica. El acceso a la herramienta se ofrece por medio de una página web a la cual se podrá ingresar en un computador, tableta o teléfono inteligente; y, por lo tanto, podrá ser usada desde cualquier lugar. El aplicativo Patient Compass recolecta los síntomas del paciente y sus factores de riesgo con lo cual genera una recomendación para el mejor punto de atención y el diagnóstico más probable. La información requerida se toma del perfil del paciente (p.e género y edad) y adicional se recolecta información que es ingresada por el paciente a través de un cuestionario interactivo (frontend) con preguntas de selección múltiple. | Aplicación web | Versión IFU 1.0.0 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221237451 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | BALANZAS PARA USO NO MÉDICO ACCESORIOS Y REPUESTOS / BALANZAS PARA USO NO MÉDICO | SECA | NO | Pesaje de personas para uso no medico | Und | Modelos: 813 813bt 803 804 354 354m 807 852 856 719 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221241133 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | GYM TREK MUSCLE RELAXER / MASAJEADORES GYM TREK MUSCLE RELAXER | GYM TREK MUSCLE RELAXER | NO | El Masajeador eléctrico GYM TREK MUSCLE RELAXER está diseñado para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: cuello, pies, piernas, rodillas, espalda, muñecas, abdomen, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los Masajeadores eléctricos GYM TREK MUSCLE RELAXER vienen en varias presentaciones, que podrán ser utilizados en diferentes zonas del cuerpo. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL MASAJEADOR ELÉCTRICO GYM TREK MUSCLE RELAXEX ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AGRADABLE Y PLACENTERO MASAJE EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | N/A | masajeadores GYM TREK MUSCLE RELAXER, actualmente encontramos la siguiente referencia, Referencia MASAJEADOR GYM TREK MUSCLE RELAXER PARA CUELO, ESPALDA, RODILLAS, PIERNAS, PIEZ ABDOMEN, BRAZOS. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL MASAJEADOR ELÉCTRICO GYM TREK MUSCLE RELAXEX ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AGRADABLE Y PLACENTERO MASAJE EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221241423 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | O / Crema intensificadora | PURE ROMANCE | NO | Aplique una pequeña cantidad en genitales externos | 30ml o 12 sobres de 6ml c/u | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221241550 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | GYM TREK MUSCLE RELAXER / MASAJEADORES GYM TREK MUSCLE RELAXER / | GYM TREK MUSCLE RELAXER | NO | El Masajeador eléctrico GYM TREK MUSCLE RELAXER está diseñado para ser usado en diferentes partes del cuerpo como: cuello, pies, piernas, rodillas, espalda, muñecas, abdomen, son de gran ayuda para relajar los músculos de estas zonas del cuerpo, proporcionándole una placentera sensación de descanso y relajación. Los Masajeadores eléctricos GYM TREK MUSCLE RELAXER vienen en varias presentaciones, que podrán ser utilizados en diferentes zonas del cuerpo. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL MASAJEADOR ELÉCTRICO GYM TREK MUSCLE RELAXEX ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AGRADABLE Y PLACENTERO MASAJE EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | N/A | masajeadores GYM TREK MUSCLE RELAXER, actualmente encontramos la siguiente referencia, Referencia MASAJEADOR GYM TREK MUSCLE RELAXER PARA CUELO, ESPALDA, RODILLAS, PIERNAS, PIEZ ABDOMEN, BRAZOS. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL MASAJEADOR ELÉCTRICO GYM TREK MUSCLE RELAXEX ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AGRADABLE Y PLACENTERO MASAJE EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221241580 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-09 | iSeq™ 100 / Sistema de Secuenciación | Illumina | NO | El sistema de secuenciación iSeq™ 100 de Illumina® le ofrece un método centrado en la secuenciación de próxima generación (NGS). Este sistema basado en aplicaciones incorpora la tecnología de secuenciación de Illumina en un instrumento de escritorio rentable. Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico. | Un equipo de mesa. | 20021532 - iSeq™ 100 System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221226690 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-12 | LUPAS BINOCULARES/ LUPAS | EIGHTEETH | NO | Se utilizan para incrementar la visualización, para facilitar la observación de detalles del objeto, deben ser usadas por profesionales entrenados y capacitados. | Caja de cartón, con estuche plástico por unidad. | Esta certificación de no requiere para Lupas Binoculares Qurúrgicas, Marca EIGHTEETH, AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS: ibG3035D, ibG3035S, ibG3535D, ibG3535S, ibG3040D, ibG3040S, ibG3540D, ibG3540S, ibG3045D, ibG3045S, ibG3545D, ibG3545S, ibG3050D, ibG3050S, ibG3550D, ibG3550S, sus accesorios y repuestos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221237741 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-12 | HERACERAM® SAPHIR - HERACERAM SAPHIR | HERACERAM® | NO | HeraCeram Saphir es una cerámica de revestimiento para aleaciones tradicionales, con un CTE (α25-500°C) de entre 13,5 y 14,9 μm/mK. Para uso exclusivo de protésicos dentales. Elaboración de prótesis dentales. Laboratorios dentales | EMPAQUE UNITARIO | HC-Saphir 66069649 HC-Saphir Dentin DA3,5 100g HC-Saphir 66069650 HC-Saphir Dentin DA4, 100g HC-Saphir 66069651 HC-Saphir Dentin DB2, 100g HC-Saphir 66069652 HC-Saphir Dentin DB3, 100g HC-Saphir 66069653 HC-Saphir Dentin DC1, 100g HC-Saphir 66069654 HC-Saphir Dentin DC2, 100g HC-Saphir 66069655 HC-Saphir Dentin DC3, 100g HC-Saphir 66069656 HC-Saphir Dentin DD2, 100g HC-Saphir 66069657 HC-Saphir Dentin DD3, 100g HC-Saphir 66069556 HC-Saphir First-Touch-Set HC-Saphir 66069557 HC-Saphir Pastenopaker-Set HC-Saphir 66069558 HC-Saphir Dentine-Incisal-Set HC-Saphir 66069560 HC-Saphir Enhancer-Set HC-Saphir 66069561 HC-Saphir Matrix-Set HC-Saphir 66069562 HC-Saphir Chromadentine-Set HC-Saphir 66069563 HC-Saphir Margin-Set HC-Saphir 66069564 HC-Saphir Gingiva-Set HC-Saphir 66069565 HC-Saphir Pastenopaker PO A1, 2ml HC-Saphir 66069566 HC-Saphir Pastenopaker PO A2, 2ml HC-Saphir 66069567 HC-Saphir Pastenopaker PO A3, 2ml HC-Saphir 66069568 HC-Saphir Pastenopaker PO A3,5 2ml HC-Saphir 66069569 HC-Saphir Pastenopaker PO A4, 2ml HC-Saphir 66069570 HC-Saphir Pastenopaker PO B1, 2ml HC-Saphir 66069571 HC-Saphir Pastenopaker PO B2, 2ml HC-Saphir 66069572 HC-Saphir Pastenopaker PO B3, 2ml HC-Saphir 66069573 HC-Saphir Pastenopaker PO B4, 2ml HC-Saphir 66069574 HC-Saphir Pastenopaker PO C1, 2ml HC-Saphir 66069575 HC-Saphir Pastenopaker PO C2, 2ml HC-Saphir 66069576 HC-Saphir Pastenopaker PO C3, 2ml HC-Saphir 66069577 HC-Saphir Pastenopaker PO C4, 2ml HC-Saphir 66069578 HC-Saphir Pastenopaker PO D2, 2ml HC-Saphir 66069579 HC-Saphir Pastenopaker PO D3, 2ml HC-Saphir 66069580 HC-Saphir Pastenopaker PO D4, 2ml HC-Saphir 66069581 HC-Saphir Pastenopaker PO bleach, 2ml HC-Saphir 66069582 HC-Saphir Pastenopaker PO gold, 2ml HC-Saphir 66069583 HC-Saphir Pastenopaker PO gingiva, 2ml HC-Saphir 66069584 HC-Saphir Chromadentin CDA1, 20g HC-Saphir 66069585 HC-Saphir Chromadentin CDA2, 20g HC-Saphir 66069586 HC-Saphir Chromadentin CDA3, 20g HC-Saphir 66069587 HC-Saphir Chromadentin CDA3,5 20g HC-Saphir 66069588 HC-Saphir Chromadentin CDA4, 20g HC-Saphir 66069589 HC-Saphir Chromadentin CDB1, 20g HC-Saphir 66069590 HC-Saphir Chromadentin CDB2, 20g HC-Saphir 66069591 HC-Saphir Chromadentin CDB3, 20g HC-Saphir 66069592 HC-Saphir Chromadentin CDB4, 20g HC-Saphir 66069593 HC-Saphir Chromadentin CDC1, 20g HC-Saphir 66069594 HC-Saphir Chromadentin CDC2, 20g HC-Saphir 66069595 HC-Saphir Chromadentin CDC3, 20g HC-Saphir 66069596 HC-Saphir Chromadentin CDC4, 20g HC-Saphir 66069597 HC-Saphir Chromadentin CDD2, 20g HC-Saphir 66069598 HC-Saphir Chromadentin CDD3, 20g HC-Saphir 66069599 HC-Saphir Chromadentin CDD4, 20g HC-Saphir 66069619 HC-Saphir Dentin DA1, 20g HC-Saphir 66069620 HC-Saphir Dentin DA2, 20g HC-Saphir 66069621 HC-Saphir Dentin DA3, 20g HC-Saphir 66069622 HC-Saphir Dentin DA3,5 20g HC-Saphir 66069623 HC-Saphir Dentin DA4, 20g HC-Saphir 66069624 HC-Saphir Dentin DB1, 20g HC-Saphir 66069625 HC-Saphir Dentin DB2, 20g HC-Saphir 66069626 HC-Saphir Dentin DB3, 20g HC-Saphir 66069628 HC-Saphir Dentin DC1, 20g HC-Saphir 66069629 HC-Saphir Dentin DC2, 20g HC-Saphir 66069641 HC-Saphir Dentin DC3, 20g HC-Saphir 66069642 HC-Saphir Dentin DC4, 20g HC-Saphir 66069643 HC-Saphir Dentin DD2, 20g HC-Saphir 66069644 HC-Saphir Dentin DD3, 20g HC-Saphir 66069645 HC-Saphir Dentin DD4, 20g HC-Saphir 66069646 HC-Saphir Dentin DA1, 100g HC-Saphir 66069647 HC-Saphir Dentin DA2, 100g HC-Saphir 66069648 HC-Saphir Dentin DA3, 100g HC-Saphir 66069658 HC-Saphir Incisal S1, 20g HC-Saphir 66069659 HC-Saphir Incisal S2, 20g HC-Saphir 66069660 HC-Saphir Incisal S3, 20g HC-Saphir 66069661 HC-Saphir Incisal S4, 20g HC-Saphir 66069662 HC-Saphir Incisal S1, 100g HC-Saphir 66069663 HC-Saphir Incisal S2, 100g HC-Saphir 66069664 HC-Saphir Incisal S3, 100g HC-Saphir 66069665 HC-Saphir Incisal S4, 100g HC-Saphir 66069666 HC-Saphir Transpa TC, 20g HC-Saphir 66069667 HC-Saphir Transpa T, 20g HC-Saphir 66069668 HC-Saphir Transpa White, 20g HC-Saphir 66069669 HC-Saphir Transpa TC, 100g HC-Saphir 66069670 HC-Saphir Transpa T, 100g HC-Saphir 66069691 HC-Saphir Increaser Mango INM, 20g HC-Saphir 66069692 HC-Saphir Increaser Solaris INS, 20g HC-Saphir 66069693 HC-Saphir Increaser Peach INP, 20g HC-Saphir 66069694 HC-Saphir Increaser Orange INO, 20g HC-Saphir 66069695 HC-Saphir Increaser Taiga INT, 20g HC-Saphir 66069696 HC-Saphir Increaser Caramel INC, 20g HC-Saphir 66069697 HC-Saphir Enhancer EHA, 20g HC-Saphir 66069698 HC-Saphir Enhancer EHB, 20g HC-Saphir 66069699 HC-Saphir Enhancer EHC, 20g HC-Saphir 66069700 HC-Saphir Enhancer bright, 20g HC-Saphir 66069701 HC-Saphir Enhancer neutral, 20g HC-Saphir 66069702 HC-Saphir Enhancer grey, 20g HC-Saphir 66069704 HC-Saphir Mask bright, 20g HC-Saphir 66069705 HC-Saphir Mask shadow, 20g HC-Saphir 66069707 HC-Saphir Margin HM1, 20g HC-Saphir 66069708 HC-Saphir Margin HM2, 20g HC-Saphir 66069709 HC-Saphir Margin HM3, 20g HC-Saphir 66069710 HC-Saphir Margin HM4, 20g HC-Saphir 66069711 HC-Saphir Margin HM6, 20g HC-Saphir 66069712 HC-Saphir Margin LM1, 20g HC-Saphir 66069713 HC-Saphir Margin LM2, 20g HC-Saphir 66069714 HC-Saphir Margin LM3, 20g HC-Saphir 66069715 HC-Saphir Margin LM4, 20g HC-Saphir 66069717 HC-Saphir Margin LM6, 20g HC-Saphir 66069718 HC-Saphir Gingiva G2, 20g HC-Saphir 66069719 HC-Saphir Gingiva G4, 20g HC-Saphir 66069720 HC-Saphir Gingiva G5, 20g HC-Saphir 66069721 HC-Saphir Gingiva G6, 20g HC-Saphir 66069722 HC-Saphir Gingiva G7, 20g HC-Saphir 66069724 HC-Saphir Gingiva G8, 20g HC-Saphir 66069725 HC-Saphir Correction COR, 20g HC-Saphir 66069728 HC-Saphir Secondary Dentine SD1, 20g HC-Saphir 66069729 HC-Saphir Secondary Dentine SD2, 20g HC-Saphir 66069730 HC-Saphir Mamelon Dentine MD1, 20g HC-Saphir 66069731 HC-Saphir Mamelon Dentine MD2, 20g HC-Saphir 66069732 HC-Saphir Mamelon Dentine MD3, 20g HC-Saphir 66069733 HC-Saphir Value VL1, 20g HC-Saphir 66069735 HC-Saphir Value VL2, 20g HC-Saphir 66069736 HC-Saphir Value VL3, 20g HC-Saphir 66069737 HC-Saphir Value VL4, 20g HC-Saphir 66069739 HC-Saphir Opal Incisal OS1, 20g HC-Saphir 66069740 HC-Saphir Opal Incisal OS2, 20g HC-Saphir 66069741 HC-Saphir Opal Incisal OS3, 20g HC-Saphir 66069742 HC-Saphir Opal Incisal OS4, 20g HC-Saphir 66069743 HC-Saphir Opal Transpa OT1, 20g HC-Saphir 66069744 HC-Saphir Opal Transpa OT2, 20g HC-Saphir 66069745 HC-Saphir Opal Transpa OT5, 20g HC-Saphir 66069746 HC-Saphir Opal Transpa OT10, 20g HC-Saphir 66069747 HC-Saphir Opal Transpa OTY, 20g HC-Saphir 66069748 HC-Saphir Opal Transpa OTA, 20g HC-Saphir 66069749 HC-Saphir Opal Transpa OTB, 20g HC-Saphir 66069750 HC-Saphir Opal Transpa OTG, 20g HC-Saphir 66069751 HC-Saphir Opal Transpa OTIce, 20g HC-Saphir 66069752 HC-Saphir Opal Incisal OS1, 100g HC-Saphir 66069753 HC-Saphir Opal Incisal OS2, 100g HC-Saphir 66069754 HC-Saphir Opal Transpa OT1, 100g HC-Saphir 66075668 HC-Saphir Chromadentin CDA1, 100g HC-Saphir 66075669 HC-Saphir Chromadentin CDA2, 100g HC-Saphir 66075670 HC-Saphir Chromadentin CDA3, 100g HC-Saphir 66075671 HC-Saphir Chromadentin CDA3,5 100g HC-Saphir 66076498 HC-Saphir Dentin DB4, 20g HC-Saphir 66077185 HC-Saphir Pastenopaker Liquid POL, 2ml HC-Saphir 66079696 HC-Saphir Dentine Bleach D BL1, 20 g HC-Saphir 66079698 HC-Saphir Dentine Bleach D BL3, 20 g HC-Saphir 66079697 HC-Saphir Dentine Bleach D BL1, 100 g HC-Saphir 66079699 HC-Saphir Dentine Bleach D BL3, 100 g HC-Saphir 66079700 HC-Saphir Incisal Bleach S BL, 20 g HC-Saphir 66079701 HC-Saphir Incisal Bleach S BL, 100 g HC-Saphir 66080061 HC-Saphir Pastenopaker Bleach PO BL1, 2ml HC-Saphir 66080062 HC-Saphir Pastenopaker Bleach PO BL3, 2ml HC-Zirkonia 750 66060702 HC-Zirkonia 750 First-Touch-Set HC-Zirkonia 750 66060703 HC-Zirkonia 750 Dentine-Incisal-Set HC-Zirkonia 750 66060704 HC-Zirkonia 750 Increaser-Set HC-Zirkonia 750 66060705 HC-Zirkonia 750 Enhancer-Set HC-Zirkonia 750 66060706 HC-Zirkonia 750 Matrix-Set HC-Zirkonia 750 66060707 HC-Zirkonia 750 Adhesive, 3ml HC-Zirkonia 750 66060741 HC-Zirkonia 750 Farbindik. First Touch HC-Zirkonia 750 66060742 HC-Zirkonia 750 Farbindik. Dentin-Incis. HC-Zirkonia 750 66060743 HC-Zirkonia 750 Farbindikator Increaser HC-Zirkonia 750 66060744 HC-Zirkonia 750 Farbindikator Enhancer HC-Zirkonia 750 66060745 HC-Zirkonia 750 Farbindikator Matrix HC-Zirkonia 750 66060841 HC-Zirkonia 750 Dentin DA1, 20g HC-Zirkonia 750 66060842 HC-Zirkonia 750 Dentin DA2, 20g HC-Zirkonia 750 66060843 HC-Zirkonia 750 Dentin DA3, 20g HC-Zirkonia 750 66060844 HC-Zirkonia 750 Dentin DA3,5, 20g HC-Zirkonia 750 66060845 HC-Zirkonia 750 Dentin DA4, 20g HC-Zirkonia 750 66060846 HC-Zirkonia 750 Dentin DB1, 20g HC-Zirkonia 750 66060847 HC-Zirkonia 750 Dentin DB2, 20g HC-Zirkonia 750 66060848 HC-Zirkonia 750 Dentin DB3, 20g HC-Zirkonia 750 66060849 HC-Zirkonia 750 Dentin DB4, 20g HC-Zirkonia 750 66060850 HC-Zirkonia 750 Dentin DC1, 20g HC-Zirkonia 750 66060851 HC-Zirkonia 750 Dentin DC2, 20g HC-Zirkonia 750 66060852 HC-Zirkonia 750 Dentin DC3, 20g HC-Zirkonia 750 66060853 HC-Zirkonia 750 Dentin DC4, 20g HC-Zirkonia 750 66060854 HC-Zirkonia 750 Dentin DD2, 20g HC-Zirkonia 750 66060855 HC-Zirkonia 750 Dentin DD3, 20g HC-Zirkonia 750 66060856 HC-Zirkonia 750 Dentin DD4, 20g HC-Zirkonia 750 66060857 HC-Zirkonia 750 Incisal S1, 20g HC-Zirkonia 750 66060858 HC-Zirkonia 750 Incisal S2, 20g HC-Zirkonia 750 66060859 HC-Zirkonia 750 Incisal S3, 20g HC-Zirkonia 750 66060860 HC-Zirkonia 750 Incisal S4, 20g HC-Zirkonia 750 66060861 HC-Zirkonia 750 Transpa TC, 20g HC-Zirkonia 750 66060862 HC-Zirkonia 750 Transpa T, 20g HC-Zirkonia 750 66060863 HC-Zirkonia 750 Transpa White, 20g HC-Zirkonia 750 66060867 HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS1, 20g HC-Zirkonia 750 66060868 HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS2, 20g HC-Zirkonia 750 66060869 HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS3, 20g HC-Zirkonia 750 66060870 HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS4, 20g HC-Zirkonia 750 66060871 HC-Zirkonia 750 Increaser INA1, 20g HC-Zirkonia 750 66060872 HC-Zirkonia 750 Increaser INA2, 20g HC-Zirkonia 750 66060873 HC-Zirkonia 750 Increaser INA3, 20g HC-Zirkonia 750 66060874 HC-Zirkonia 750 Increaser INA3,5, 20g HC-Zirkonia 750 66060875 HC-Zirkonia 750 Increaser INA4, 20g HC-Zirkonia 750 66060876 HC-Zirkonia 750 Increaser INB1, 20g HC-Zirkonia 750 66060877 HC-Zirkonia 750 Increaser INB2, 20g HC-Zirkonia 750 66060878 HC-Zirkonia 750 Increaser INB3, 20g HC-Zirkonia 750 66060879 HC-Zirkonia 750 Increaser INB4, 20g HC-Zirkonia 750 66060880 HC-Zirkonia 750 Increaser INC1, 20g HC-Zirkonia 750 66060881 HC-Zirkonia 750 Increaser INC2, 20g HC-Zirkonia 750 66060882 HC-Zirkonia 750 Increaser INC3, 20g HC-Zirkonia 750 66060883 HC-Zirkonia 750 Increaser INC4, 20g HC-Zirkonia 750 66060884 HC-Zirkonia 750 Increaser IND2, 20g HC-Zirkonia 750 66060885 HC-Zirkonia 750 Increaser IND3, 20g HC-Zirkonia 750 66060886 HC-Zirkonia 750 Increaser IND4, 20g HC-Zirkonia 750 66060887 HC-Zirkonia 750 Increaser Mango INM, 20g HC-Zirkonia 750 66060888 HC-Zirkonia 750 Increa. Solaris INS, 20g HC-Zirkonia 750 66060889 HC-Zirkonia 750 Increaser Peach INP, 20g HC-Zirkonia 750 66060890 HC-Zirkonia 750 Increas. Orange INO, 20g HC-Zirkonia 750 66060891 HC-Zirkonia 750 Increaser Taiga INT, 20g HC-Zirkonia 750 66060892 HC-Zirkonia 750 Increa. Caramel INC, 20g HC-Zirkonia 750 66060893 HC-Zirkonia 750 Enhancer EHA, 20g HC-Zirkonia 750 66060894 HC-Zirkonia 750 Enhancer EHB, 20g HC-Zirkonia 750 66060895 HC-Zirkonia 750 Enhancer EHC, 20g HC-Zirkonia 750 66060896 HC-Zirkonia 750 Enhancer Bright, 20g HC-Zirkonia 750 66060897 HC-Zirkonia 750 Enhancer Neutral, 20g HC-Zirkonia 750 66060898 HC-Zirkonia 750 Enhancer Grey, 20g HC-Zirkonia 750 66060899 HC-Zirkonia 750 Mask Bright, 20g HC-Zirkonia 750 66060900 HC-Zirkonia 750 Mask Shadow, 20g HC-Zirkonia 750 66060901 HC-Zirkonia 750 Margin LM2, 20g HC-Zirkonia 750 66060902 HC-Zirkonia 750 Gingiva G5, 20g HC-Zirkonia 750 66060903 HC-Zirkonia 750 Gingiva G6, 20g HC-Zirkonia 750 66060904 HC-Zirkonia 750 Correction COR, 20g HC-Zirkonia 750 66060905 HC-Zirkonia 750 Sec. Dentine SD1, 20g HC-Zirkonia 750 66060906 HC-Zirkonia 750 Sec. Dentine SD2, 20g HC-Zirkonia 750 66060907 HC-Zirkonia 750 Mamel. Dentine MD1, 20g HC-Zirkonia 750 66060908 HC-Zirkonia 750 Mamelon Dentine MD2, 20g HC-Zirkonia 750 66060909 HC-Zirkonia 750 Mamel. Dentine MD3, 20g HC-Zirkonia 750 66060910 HC-Zirkonia 750 Value VL1, 20g HC-Zirkonia 750 66060911 HC-Zirkonia 750 Value VL2, 20g HC-Zirkonia 750 66060912 HC-Zirkonia 750 Value VL3, 20g HC-Zirkonia 750 66060913 HC-Zirkonia 750 Value VL4, 20g HC-Zirkonia 750 66060921 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT1, 20g HC-Zirkonia 750 66060922 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT2, 20g HC-Zirkonia 750 66060923 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT5, 20g HC-Zirkonia 750 66060924 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT10, 20g HC-Zirkonia 750 66060925 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OTY, 20g HC-Zirkonia 750 66060926 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OTA, 20g HC-Zirkonia 750 66060927 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OTB, 20g HC-Zirkonia 750 66060928 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OTG, 20g HC-Zirkonia 750 66060929 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OTIce, 20g HC-Zirkonia 750 66066841 HC-Zirkonia 750 Gingiva G2, 20g HC-Zirkonia 750 66066842 HC-Zirkonia 750 Gingiva G4, 20g HC-Zirkonia 750 66066843 HC-Zirkonia 750 Gingiva G7 20g HC-Zirkonia 750 66066844 HC-Zirkonia 750 Gingiva G8 20g HC-Zirkonia 750 66066845 HC-Zirkonia 750 Margin LM1, 20g HC-Zirkonia 750 66066846 HC-Zirkonia 750 Margin LM3 20g HC-Zirkonia 750 66066847 HC-Zirkonia 750 Margin LM4, 20g HC-Zirkonia 750 66066848 HC-Zirkonia 750 Margin LM6, 20g HC-Zirkonia 750 66066849 HC-Zirkonia 750 Margin HM1, 20g HC-Zirkonia 750 66066850 HC-Zirkonia 750 Margin HM2, 20g HC-Zirkonia 750 66066851 HC-Zirkonia 750 Margin HM3, 20g HC-Zirkonia 750 66066852 HC-Zirkonia 750 Margin HM4, 20g HC-Zirkonia 750 66066853 HC-Zirkonia 750 Margin HM6, 20g HC-Zirkonia 750 66067055 HC-Zirkonia 750 Chromadentine-Set HC-Zirkonia 750 66067061 HC-Zirkonia 750 Margin-Set HC-Zirkonia 750 66067062 HC-Zirkonia 750 Gingiva-Set HC-Zirkonia 750 66067111 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA1, 20g HC-Zirkonia 750 66067112 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA2, 20g HC-Zirkonia 750 66067113 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA3, 20g HC-Zirkonia 750 66067114 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA3,5, 20g HC-Zirkonia 750 66067115 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA4, 20g HC-Zirkonia 750 66067116 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDB1, 20g HC-Zirkonia 750 66067117 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDB2, 20g HC-Zirkonia 750 66067118 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDB3, 20g HC-Zirkonia 750 66067119 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDB4, 20g HC-Zirkonia 750 66067120 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDC1, 20g HC-Zirkonia 750 66067121 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDC2, 20g HC-Zirkonia 750 66067122 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDC3, 20g HC-Zirkonia 750 66067123 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDC4, 20g HC-Zirkonia 750 66067124 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDD2, 20g HC-Zirkonia 750 66067125 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDD3, 20g HC-Zirkonia 750 66067126 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDD4, 20g HC-Zirkonia 750 66075377 HC-Zirkonia 750 Dentin DA1, 100g HC-Zirkonia 750 66075378 HC-Zirkonia 750 Dentin DA2, 100g HC-Zirkonia 750 66075379 HC-Zirkonia 750 Dentin DA3, 100g HC-Zirkonia 750 66075380 HC-Zirkonia 750 Dentin DA3,5, 100g HC-Zirkonia 750 66075381 HC-Zirkonia 750 Incisal S1, 100g HC-Zirkonia 750 66075382 HC-Zirkonia 750 Incisal S2, 100g HC-Zirkonia 750 66075383 HC-Zirkonia 750 Incisal S3, 100g HC-Zirkonia 750 66075384 HC-Zirkonia 750 Transpa TC, 100g HC-Zirkonia 750 66075385 HC-Zirkonia 750 Enhancer EHA, 100g HC-Zirkonia 750 66075386 HC-Zirkonia 750 Enhancer Neutral, 100g HC-Zirkonia 750 66075387 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA2, 100g HC-Zirkonia 750 66075388 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA3, 100g HC-Zirkonia 750 66075389 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA3,5 100g HC-Zirkonia 750 66075390 HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS1, 100g HC-Zirkonia 750 66075391 HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS2, 100g HC-Zirkonia 750 66075392 HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT1, 100g HC-Zirkonia 750 66075393 HC-Zirkonia 750 Chromadentin CDA1, 100g HC-Zirkonia 750 66079707 HC-Zirkonia 750 Dentine Bleach D BL1, 20 g HC-Zirkonia 750 66079710 HC-Zirkonia 750 Dentine Bleach D BL3, 20 g HC-Zirkonia 750 66079709 HC-Zirkonia 750 Dentine Bleach D BL1, 100 g HC-Zirkonia 750 66079711 HC-Zirkonia 750 Dentine Bleach D BL3, 100 g HC-Zirkonia 750 66079712 HC-Zirkonia 750 Incisal Bleach S BL, 20 g HC-Zirkonia 750 66079713 HC-Zirkonia 750 Incisal Bleach S BL, 100 g HeraCeram 66052471 HeraCeram Stains universal, Grey, 2ml HeraCeram 66052472 HeraCeram Stains universal, White, 2ml HeraCeram 66052473 HeraCeram Stains universal, Polar, 2ml HeraCeram 66052474 HeraCeram Stains universal, Smoke, 2ml HeraCeram 66052475 HeraCeram Stains universal, Ocean, 2ml HeraCeram 66052481 HeraCeram Stains universal, Pink, 2ml HeraCeram 66052482 HeraCeram Stains universal, Ivory, 2ml HeraCeram 66052483 HeraCeram Stains universal, Corn, 2ml HeraCeram 66052484 HeraCeram Stains universal, Sunset, 2ml HeraCeram 66052485 HeraCeram Stains universal, Caramel, 2ml HeraCeram 66052486 HeraCeram Stains universal, Mango, 2ml HeraCeram 66052487 HeraCeram Stains universal, Sienna, 2ml HeraCeram 66052488 HeraCeram Stains universal, Terra, 2ml HeraCeram 66052489 HeraCeram Stains universal, BS-A, 2ml HeraCeram 66052490 HeraCeram Stains universal, BS-B, 2ml HeraCeram 66052491 HeraCeram Stains universal, BS-C, 2ml HeraCeram 66052492 HeraCeram Stains universal, Olive, 2ml HeraCeram 66052493 HeraCeram Stains universal, Umbra, 2ml HeraCeram 66052494 HeraCeram Stains universal, Khaki, 2ml HeraCeram 66052495 HeraCeram Stains universal, Maroon, 2ml HeraCeram 66052534 HeraCeram Stains-Set, universal HeraCeram 66052905 HeraCeram Stains universal EN Pearl, 2ml HeraCeram 66052906 HeraCeram Stains universal EN Opal, 2ml HeraCeram 66052907 HeraCeram Glaze universal, 20g HeraCeram 66052911 HeraCeram Glaze universal, 2ml HeraCeram 66055386 HeraCeram Stains univ., Gingiva 7, 2ml HeraCeram 66055387 HeraCeram Stains univ., Gingiva 8, 2ml HeraCeram 66058191 HeraCeram Stains univ. powd. Grey,3g HeraCeram 66058192 HeraCeram Stains univ. powd. White,3g HeraCeram 66058193 HeraCeram Stains univ. powd. Polar,3g HeraCeram 66058194 HeraCeram Stains univ. powd. Smoke,3g HeraCeram 66058195 HeraCeram Stains univ. powd. Ocean,3g HeraCeram 66058196 HeraCeram Stains univ. powd. Pink,3g HeraCeram 66058197 HeraCeram Stains univ. powd. Ivory,3g HeraCeram 66058198 HeraCeram Stains univ. powd. Corn,3g HeraCeram 66058199 HeraCeram Stains univ. powd. Sunset,3g HeraCeram 66058200 HeraCeram Stains univ. powd. Caramel,3g HeraCeram 66058201 HeraCeram Stains univ. powd. Mango,3g HeraCeram 66058202 HeraCeram Stains univ. powd. Sienna,3g HeraCeram 66058203 HeraCeram Stains univ. powd. Terra,3g HeraCeram 66058204 HeraCeram Stains univ. powd. BS-A,3g HeraCeram 66058205 HeraCeram Stains univ. powd. BS-B,3g HeraCeram 66058206 HeraCeram Stains univ. powd. BS-C,3g HeraCeram 66058207 HeraCeram Stains univ. powd. Olive,3g HeraCeram 66058208 HeraCeram Stains univ. powd. Umbra,3g HeraCeram 66058209 HeraCeram Stains univ. powd. Khaki,3g HeraCeram 66058210 HeraCeram Stains univ. powd. Maroon,3g HeraCeram 66058211 HeraCeram Stains univ. powd. EN Pearl,3g HeraCeram 66058212 HeraCeram Stains univ. powd. EN Opal,3g HeraCeram 66058213 HeraCeram Stains univ. powd. Gingiva7,3g HeraCeram 66058214 HeraCeram Stains univ. powd. Gingiva8,3g HeraCeram 66058215 HeraCeram Stains-Set, universal powder HeraCeram 66080067 HC Stains univ. powd. eLAB anthrazit,3g HeraCeram 66080068 HC Stains univ. powd. eLAB basic rot,3g HeraCeram 66080069 HC Stains univ. powd. eLAB basic gelb,3g Zubehör Verblendkeramik 66003539 HeraCeram Modellierflüssigkeit ML, 25ml Zubehör Verblendkeramik 66003540 HeraCeram Modellierflüssigkeit ML,250ml Zubehör Verblendkeramik 66003541 HeraCeram Modellierflüssigkeit MLS, 25ml Zubehör Verblendkeramik 66003542 HeraCeram Modellierflüssigkeit MLS,250ml Zubehör Verblendkeramik 66003543 HeraCeram Schultermassenflüssigk.SM,25ml Zubehör Verblendkeramik 66003545 HeraCeram Malfarbenfluid MF,20ml Zubehör Verblendkeramik 66004000 HeraCeram Malfarbenpinsel Zubehör Verblendkeramik 66004001 HeraCeram Modellierpinsel Kolinski Zubehör Verblendkeramik 66004002 HeraCeram Pastenopakerpinsel Zubehör Verblendkeramik 66004003 HeraCeram Modellierpinsel Toray Zubehör Verblendkeramik 66052528 HeraCeram Farbindikator Stains universal Zubehör Verblendkeramik 66052541 HeraCeram Stain Liquid univers. SLU, 2ml Zubehör Verblendkeramik 66052542 HeraCeram Glasurpinsel Zubehör Verblendkeramik 66055319 HeraCeram Isolierung F, 10ml Zubehör Verblendkeramik 66055371 HeraCeram Stain Fluid universal SLU,20ml Zubehör Verblendkeramik 66067052 HC-Zirkonia 750 Farbindik. Chromadentin Zubehör Verblendkeramik 66067053 HC-Zirkonia 750 Farbindikator Margin Zubehör Verblendkeramik 66067054 HC-Zirkonia 750 Farbindikator Gingiva Zubehör Verblendkeramik 66069755 HC-Saphir Farbindikator First Touch Zubehör Verblendkeramik 66069756 HC-Saphir Farbindikator Dentin-Incisal Zubehör 66069759 HC-Saphir Farbindikator Enhancer Verblendkeramik Zubehör Verblendkeramik 66069760 HC-Saphir Farbindikator Matrix Zubehör Verblendkeramik 66069761 HC-Saphir Farbindikator Chromadentin Zubehör Verblendkeramik 66069762 HC-Saphir Farbindikator Margin Zubehör Verblendkeramik 66069763 HC-Saphir Farbindikator Gingiva | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221220520 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-13 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N99 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N99 | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, soldadura fuerte, vertido de metal, desbastado, enarenado, trabajos de cemento, minería subterránea y manufactura de textiles. Se usa contra Partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | : 2310N99, Caja X 60 unidades | 2310 N99 RESPIRADORES CON VÁLVULA TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N99 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N99 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221220540 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-13 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL R95 CARBON ACTIVADO con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS R95 CARBON ACTIVADO | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte laser, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte soldadura por rayo láser, configuración de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de renderizado, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de residuos. Se usa para Partículas en aerosol con y sin aceite (polvos, humos y neblinas). La capa de carbón activado ayuda a los trabajadores de los niveles molestos de ozono, vapor orgánico o gases ácidos irritantes. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2840R95, Caja X 100 unidades2940R95, Caja X 100 unidades | 2840R95, TALLA M/L 2940R95, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL R95 CARBON ACTIVADO con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS R95 CARBON ACTIVADO no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221220575 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-13 | RESPIRADORES REUTILIZABLES DE USO INDUSTRIAL SERIES 7000/ 7800 / 9000 /8002 (PIEZAS FACIALES, CARTUCHOS, FILTROS Y ACCCESORIOS) con Nombre genérico RESPIRADORES REUTILIZABLES DE USO INDUSTRIAL | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. El equipo de protección respiratoria está compuesto por una (1) máscara (media cara o cara completa) y un par de filtros y/o cartuchos, los cuales se ensamblan en múltiples composiciones de acuerdo con la aplicación, uso o industria: * Aplicaciones y entornos comunes para el filtro 7940P100, 7950P100, 7960P100 y el cartucho 7990P100: Se usa en industrias con contaminantes donde se aplica un estándar específico de sustancias de OSHA (asbesto, plomo, cadmio, arsénico inorgánico, MDA) que requieren un filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), así como batería, farmacéutica, nuclear, soldadura, procesamiento de metales. También para uso en entornos donde están presentes partículas a base de aceite. * Aplicaciones y entornos comunes de la Gama completa de cartuchos de gas / vapor (7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600) : Se usa en industrias como Fundiciones, papel, pesticidas, productos de madera, productos farmacéuticos, agricultura, tabaco, minería, petroquímica, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, fabricación de productos químicos, puntura, laboratorios servicios públicos, cemento, fibra de vidrio, carbón, fertilizantes, refinería de petróleo, pinturas a base de aceite o agua, galvanoplastia, embalsamiento, renderizado, adhesivos, construcción, automotriz, procesamiento de alimentos, industrias de transporte, construcción de barcos, fabricación de muebles, metal primario y fabricado. * Aplicaciones y ambientes comunes para N95 proporcionados por filtro 8910: Se usa en industrias como Soldadura, triturado, maquinaria, embolsado, abrillantado, cemento, trabajo con metal, ambientes polvorosos, fundición, minería, avicultura, lijado, madera, muebles, textiles y procesamiento de desperdicios. | PIEZAS FACIALES MEDIA CARA, CAJA X 12 UNIDADES 7001, 7002, 7003, 7801, 7802, 7803, 8002. PIEZAS FACIALES COMPLETAS, CAJA X 2 UNIDADES 9001, 9002, 9003. CARTUCHOS QUIMICOS, CAJA X 30 PARES 7100, 7200, 7300 7400, 7500, 7600. FILTROS PARA PARTICULAS, CAJA X 30 PARES 7940, 7950, 7960, 7990. FILTROS N95 PARA PARTICULAS 8910 Caja X 50 pares ACCESORIOS 7020 Caja X 50 pares 7920 Caja X 30 pares 7999 Caja X 30 pares REPUESTOS 0072 Caja X 20 unidades 0073 Bolsa X 1 kit 0074 Bolsa X 20 unidades 0075 Bolsa X 20 unidades 0092 Caja X 5 unidades 0093 Bolsa X 15 unidades 0094 Caja X 5 unidades 0095 Caja X 5 unidades 0098 Caja X 1 kit | 7001 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA S 7002 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA M 7003 PIEZA FACIAL SERIE 7000 TALLA L 7801 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA S 7802 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA M 7803 PIEZA FACIAL SERIE 7800 TALLA L 8002 PIEZA FACIAL SERIE 8000 TALLA M 9001 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA S 9002 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA M 9003 PIEZA FACIAL SERIE 9000 CARA COMPLETA TALLA L 7100 CARTUCHO DE VAPORES ORGANICOS 7200 CARTUCHO PARA GASES ACIDOS 7300 CARTUCHO DE VAPORES PARA GASES ACIDOS 7400 CARTUCHO PARA AMONÍACO / METILAMINA 7500 CARTUCHOS FORMALDEHÍDOS 7600 CARTUCHO SMART MULTIGAS/ VAPOR" 7990 CARTUCHO P1007940 P100 DISCO DE PARTICULAS 7950 P100 DISCO DE PARTICULAS OV/AG+A83 7960 P100 DISCO DE PARTICULAS OV 8910 FILTRO PARA PARTICULAS N95 7020 RETENEDOR DE PREFILTRO 7999 TAPA PROTECTORA DE DISCO DE PARTICULAS P100 7920 ADAPTADOR PIGGYBACK PARA DISCO DE PARTICULAS 0072. ENSAMBLE DE CABEZAL Y BANDAS 0073. DIAFRAGMAS PARA MASCARILLAS SERIE 7000 Y SERIE 9000 S 0074 EMPAQUES (7000/9000) 0075 ARNES TEXTIL PARA RESPIRADOR MEDIA CARA 0092 ARNÉS DE CABEZA SERIE 90000093. PELICULA PROTECTORA 0094. COPA NASAL M/L SERIE 9000 0095 COPA NASAL PEQUEÑA 0098 KIT DE ANTEOJOS SERIES 9000 | Es importante destacar que respecto a los respiradores N95, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante Acta No. 4 del 15 al 17de Abril de 2020 en su numeral 3.1. emitió el siguiente concepto: “3.1. La Sala Especializada realiza un alcance al concepto proferido en los ítems 1, 10 y 14 del numeral 2.1 del Acta 3 del 24 de marzo de 2020, relacionado con los Elementos de Protección Personal considerados dispositivos médicos, dispositivos médicos para almacenamiento de muestras y dispositivos médicos para diagnóstico. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se realiza un alcance al concepto 2.1. proferido en el Acta Extraordinaria del 24 de marzo de 2020relacionado con los dispositivos médicos declarados temporalmente como vitales no disponibles, así: El ítem No. 1, quedará así: a) Gafas protectoras. b) Guantes de látex, nitrilo y vinilo. c) Guantes estériles. d) Mascarillas y respiradores (teniendo presente el país de origen): N95, R95, P95 (Estados Unidos); FFP2 o FFP3 (Brasil – Europa); FFP2 (Australia - Nueva Zelanda); KN95, KP95 (China); DS2, DL2 (Japón); AP2 (India); Corea – 1era clase; y todos aquellos que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia equivalentes a un filtrado mínimo del 95%. e) Mascarillas con filtro. f) Protección total del cuerpo (SÓLO ESTÉRIL): Batas, gorros, delantales, ropa quirúrgica, campos quirúrgicos, campos operatorios, sabanas, fundas, trajes biológicos, polainas y protectores metatarsales. g) Protectores faciales: Caretas o visores. h) Tapabocas desechables. i) Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón). Se aclara que los Elementos de Protección Personal (EPP) como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, son considerados dispositivos médicos para uso en humanos, siempre y cuando el fabricante declare su uso para profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) | Es importante destacar que respecto a los respiradores N95, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías mediante Acta No. 4 del 15 al 17de Abril de 2020 en su numeral 3.1. emitió el siguiente concepto: “3.1. La Sala Especializada realiza un alcance al concepto proferido en los ítems 1, 10 y 14 del numeral 2.1 del Acta 3 del 24 de marzo de 2020, relacionado con los Elementos de Protección Personal considerados dispositivos médicos, dispositivos médicos para almacenamiento de muestras y dispositivos médicos para diagnóstico. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se realiza un alcance al concepto 2.1. proferido en el Acta Extraordinaria del 24 de marzo de 2020relacionado con los dispositivos médicos declarados temporalmente como vitales no disponibles, así: El ítem No. 1, quedará así: a) Gafas protectoras. b) Guantes de látex, nitrilo y vinilo. c) Guantes estériles. d) Mascarillas y respiradores (teniendo presente el país de origen): N95, R95, P95 (Estados Unidos); FFP2 o FFP3 (Brasil – Europa); FFP2 (Australia - Nueva Zelanda); KN95, KP95 (China); DS2, DL2 (Japón); AP2 (India); Corea – 1era clase; y todos aquellos que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia equivalentes a un filtrado mínimo del 95%. e) Mascarillas con filtro. f) Protección total del cuerpo (SÓLO ESTÉRIL): Batas, gorros, delantales, ropa quirúrgica, campos quirúrgicos, campos operatorios, sabanas, fundas, trajes biológicos, polainas y protectores metatarsales. g) Protectores faciales: Caretas o visores. h) Tapabocas desechables. i) Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón). Se aclara que los Elementos de Protección Personal (EPP) como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, son considerados dispositivos médicos para uso en humanos, siempre y cuando el fabricante declare su uso para profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto) | N/A
20221186590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | CUIDADO FACIAL ANTIEDAD DE BEURER - FC 90 PUREO IONIC SKIN CARE | BEURER | NO | Efecto antienvejecimiento visible con solución de 4 niveles para una piel visiblemente más lisa, tersa y saludable: la desincrustación limpia la piel intensamente para lucir un cutis visiblemente más fino. En la iontoforesis las sustancias activas que reducen las arrugas actúan profundamente en la piel gracias a la función de iones. La función de calor activadora procura una piel tersa y suave, y la función de frío revitalizante estimula la piel para conseguir un aspecto más fresco y saludable, así como más firmeza y elasticidad. | Unidad | FC 90 PUREO IONIC SKIN CARE Los repuestos leche limpiadora y crema hidroLift solo se incluyen con el equipo, no se venden por separado. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, NO es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: Se aclara que la presente certificación es únicamente para la referencia FC90 PUREO IONIC SKIN CARE. Se indica al interesado que para las referencias Leche limpiadora y crema hidrolift deberá solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA. | N/A
20221186888 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | Sistema Turbo DECCS | Medivac | NO | USO O DESTINO: EXTRACCIÓN Y CONDENSACIÓN DE AIRE EXHALADO EMITIDO POR SUJETOS Y/O PERSONAS. USO EXCLUSIVO PARA INVESTIGACIÓN. FUNCIÓN QUE REALIZA: EXTRACCIÓN Y CONDENSACIÓN DE AIRE EXHALADO. ACCESORIOS: CIRCUITO DESECHABLE PARA COLECCIÓN ESTÁNDAR EBC PARA EL SISTEMA TURMO DECCS; CIRCUITO DESECHABLES PARA COLECCIÓN DE EBC ALVEOLAR | DISPOSITIVO POR UNIDAD | T14, Heavy 4014, DPS53M; AAV14, Heavy 4014, DPS55M; VM20 CMSO105 AA-VM_1 | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivosmédicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221221918 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | LIMPIADOR DE LENGUA | ORALCARE | SI | RASPADOR DE LENGUA, Lávese bien la lengua después de usarla y reemplácelo regularmente después de cierta vida útil | 1 unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " | Por lo anterior, el producto "LIMPIADOR DE LENGUA; MARCA: ORALCARE" es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...) | I
20221222683 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | TERMOS Y CAJAS PARA TRANSPORTE DE VACUNAS/ TERMOS Y CAJAS PARA VACUNAS | NILKAMAL | NO | “Termos y cajas frías para transporte de vacunas que se caracterizan por su robustez y durabilidad con temperatura de almacenamiento de +2°C a +8°C y capacidad de 3,36L, 10,7L, 23L.” | “TERMOS Y CAJAS CON SUS RESPECTIVAS PÍLAS REFRIGERNTES” | “RCB 444L, RCB 244SS, BDVC-46” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Adicionalmente, en el ACTA 8 de fecha 15 de junio de 2022- Sala Especializada De Dispositivos Medicos conceptúa lo siguiente: 3.6 La doctora Lucía Ayala Rodríguez directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de aclarar el concepto del numeral 3.5, Acta 3 de 2022, relacionado con las neveras, refrigeradores, congeladores y Ultracongeladores. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. (Subrayada fuera de texto) Finalmente, se informa que este concepto recoge o modifica los previamente proferidos en las siguientes Actas: • Numeral 3.5 del Acta 3 del 16 de marzo de 2022 (modificado) • Numeral 3.7 del Acta 18 de 1 y 6 de octubre de 2021 • Numeral 3.11 del Acta No. 15 del 11 y 12 de agosto del 2021 (modificado) • Numeral 3.13. del Acta 11 del 13 de Diciembre de 2017 • Numeral 3.12. del Acta 7 del 09 de Agosto de 2017 • Numeral 4.3 del Acta 10 del 11 de noviembre de 2015 | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221222685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | Vivoo Urine Test Strips | VIVOO | NO | Vivoo es un asistente de bienestar que proporciona consejos personalizados sobre nutrición y estilo de vida a sus usuarios. Gracias a la tecnología de Testeo en orina. la aplicación permite a sus usuarios tomar decisiones de nutrición y estilo de vida más saludables con sus consejos personalizados. En función de parámetros de bienestar: hidratación, pH, cetona, Calcio, Vitamina C, Sodio, Radicales libres, Proteína, Magnesio. | Paquete por 4 tirillas/ Paquete por 12 tirillas/ Paquete por 24 tirillas/ Paquete por 48 tirillas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221226753 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | BASCULAS DE PRECISIÓN PARA PESO CORPORAL / BASCULAS DE PRECISIÓN PARA PESO CORPORAL | N/A | NO | EQUIPO DE PRECISION PARA DETERMINAR PESO CORPORAL, PESO Y MEDIDA CORPORAL DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS. | CAJA X UNIDAD | DT-05, EB7, EBST-20L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221236077 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | INTERFAZ DE HARDWARE UNIVERSAL PARA PROGRAMACION DE AUDÍFONOS / Interfaz de hardware universal para programación de todas las marcas y modelos de audífonos | Otometrics | SI | El HI-PRO-2 es una interfaz estandarizada entre un computador (PC) y los audífonos programables para programar todo tipo, marcas y modelos de audífonos, al realizar los ajustes necesarios a los audífonos programables conectados a la unidad HI-PRO-2 | (1) UNIDAD X EMPAQUE, que contiene: (1) Unidad HI-PRO-2 + (1) Cable de interfaz USB + (1) CD Software Instalación + Guía de Instalación | HI-PRO-2 1072 8-04-14800 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que: “El uso previsto es el de realizar los ajustes necesarios a los audífonos programables conectados a la unidad HI-PRO-2.”, y de acuerdo con el articulo 6, el cual se cita: “Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría;” | La INTERFAZ DE HARDWARE UNIVERSAL PARA PROGRAMACION DE AUDÍFONOS / Interfaz de hardware universal para programación de todas las marcas y modelos de audífonos / MARCA: Otometrics, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa.” | IIa
20221237332 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | IMPLANTES PERSONALIZADOS (A MEDIDA) PARA OSTEOSINTESIS DE MAXILOFACIAL / DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES A LA MEDIDA. | ORTOMAC - LINEA VÍVICA | NO | Los implantes personalizados para osteosíntesis de “Maxilofacial” ORTOMAC, son utilizados para sustituir una porción o para corregir defectos físicos funcionales o estéticos de huesos maxilofaciales. Permiten la reconstrucción de defectos óseos tras intervenciones de resección tumoral o cirugías complejas de revisión protésica (específicamente cuando no es posible utilizar implantes estándar). Son dispositivos médicos implantables sobre medida, fabricados con base en la información médica del paciente (imágenes TAC). La asistencia personalizada al especialista médico, le permiten realizar el “planeamiento quirúrgico 3D”, con las características de diseño y configuración que mejor se adecúen a las necesidades anatómicas y patológicas del paciente. Los implantes personalizados para osteosíntesis de “Maxilofacial” ORTOMAC, están indicados para: • Fracturas de los maxilares superior e inferior. • Reconstrucción facial. • Cirugía Ortognática. • Trauma Oral y Maxilofacial Las principales ventajas al usar los implantes personalizados para osteosíntesis de “Maxilofacial” ORTOMAC, son: • Disminución del tiempo quirúrgico. • Excelentes resultados para el paciente y cirujano. • Mejor ajuste anatómico en comparación con métodos de reconstrucción convencionales. • Planeamiento preoperatorio en 3D a partir de imágenes diagnósticas. • Modelos físicos plásticos en tamaño, estructura y características reales. • Implantes fabricados en materiales “Biocompatibles” (propiedades similares al hueso). • Incluye práctico sistema de fijación con placas y tornillos en titanio. • Desarrollo personalizado durante todo el proceso, con asesoría, software, hardware, materiales y equipos de última tecnología. | Empaque individual "NO ESTERIL" | 832-XXX Implante Maxilofacial Tercio Superior, PEEK 833-XXX Implante Maxilofacial Tercio Superior, Ti 834-XXX Implante Maxilofacial Tercio Medio, PEEK 835-XXX Implante Maxilofacial Tercio Medio, Ti 836-XXX Implante Maxilofacial Tercio Inferior, PEEK 837-XXX Implante Maxilofacial Tercio Inferior, Ti | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221240874 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | GONAL-F PEN 2.O-DEMO (20) – INT, OVIDREL.F PEN DEMO (20) – INT, PERGOVERIS PEN DEMO (20) - INT | GONAL-F®, OVIDREL® y PERGOVERIS ® | NO | La finalidad de los productos es mostrar a los profesionales de la salud y a su vez estos a los pacientes, la manera en que se emplea el producto original y así se familiaricen con el mismo. GONAL-F PEN 2.0-DEMO (20) - INT, OVIDREL-F PEN DEMO (20) - INT y PERGOVERIS PEN DEMO (20) - INT son dispositivos idénticos a los empleados en la terapia, pero la cárpula interior, no contiene medicamento. | Caja por 20 unidades más caja con agujas | La solicitud se realiza para los productos denominados GONAL.F PEN 2.0-DEMO (20) - INT, OVIDREL.F PEN DEMO (20) - INT y PERGOVERIS PEN 2.0. DEMO (20) – INT. | Lo anterior por cuanto el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221244971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | Excitemint | : PURE ROMANCE. | SI | Dispense una pequeña cantidad en los dedos y masajee en el área deseada. Permita que el producto se absorba por completo antes de la actividad sexual. Reaplique las veces que sera necesario. | 30ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “Excitemint - Gel intimo térmico”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita:Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en:… b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo…” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “Excitemint - Gel intimo térmico”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita:Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en:… b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo…” | IIa
20221244997 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | HOME MASSAGE MACHINE / ULTRASONIDO | JF-L03 | SI | ES UNA MAQUINA QUE DA BENEFICIOS A LAS PERSONAS, EN LOS POS-OPERATORIOS YA QUE BRINDA UN ALIVIO DE DOLOR, BAJA LA INFLAMACION DE LA ZONA TRATADA Y PRODUCE UN DRENAJE DE LA MISMA ZONA, PARA EVITAR COMPLICACIONES O RIESGOS POTOPERATORIOS. ES BENEFICIOSO EN LESIONES MUSCULARES, ADEMAS LOS BENEFICIOS QUE PRODUCEN EN EL APARATO CIRCULATORIO SON EFECTIVOS. SU USO ES APLICANDO UN GEL CONDUCTOR EL CUAL AYUDA A TRASMITIR LAS ONDAS SONORAS QUE SON TRASMITIDAS POR UNA SONDA O CABEZOTE EL CUAL SE APOYA EL AREA A EXAMINAR. MI ESPOSA ES ESTETICISTA Y ME PIDIO QUE SE LO COMPRARA, PERO ESTE ESTA EN UNA BODEGA DESDE EL MES DE JULIO Y NO E PODIDO SACARLO POR FALTA DE ESTE DOCUMENTO. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se encuentra que el producto: HOME MASSAGE MACHINE / ULTRASONIDO / MARCA: JF-L03, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se encuentra que el producto: HOME MASSAGE MACHINE / ULTRASONIDO / MARCA: JF-L03, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa” | IIa
20221245112 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | CINTAS PARA MEDICIÓN DE PEROXIDO DIALYCHECK/ CINTAS PARA MEDICIÓN DE PEROXIDO | DIALYCHECK | NO | “Las cintas para medición proveen una manera conveniente de verificar la concentración de PPM millón de peróxido” | “Frasco por 100 tiras” | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221245141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | NextSeq™ 550 / Secuenciador Genético | Illumina | NO | EI sistema NextSeq™ 550 de Illumina® es una solución única que proporciona una transición perfecta entre la secuenciación de rendimiento elevado y la lectura de matrices. Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico. | Unidad | 15046626 - NextSeq™ 550 Sequencing System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221245188 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | BONZYME / DETERGENTE MULTIENZIMATICO | BONZYME | NO | INDICADO EN EL PRELAVADO DE TODA CLASE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN LOS CAMPOS MÉDICO, CLINICO, BACTERIOLOGICO, ODONTOLÓGICO Y AFINES | 90 mL, 500 mL, Litro, 3,8 L Y 5 L. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20221246665 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | Guantes para masaje | Pure Romance | NO | Haz que cada toque, golpe y caricia enloquezca a tu pareja con los guantes de masaje texturizados In Good Hands. Las protuberancias y patrones de silicona en la superficie de los guantes crean sensaciones tentadoras mientras exploras a tu pareja. Use los guantes con aceite de masaje y su vibrador de bala favorito para una experiencia práctica verdaderamente sensual. Estos maravillosos mitones ponen el poder de los juegos previos en buenas manos. | UND | In Good hands Guantes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221247700 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | CEPILLO PARA ACCESORIOS DENTALES - CEPILLO | ORACARE | NO | El cepillo para accesorios dentales ORACARE tiene doble cabeza para lograr una limpieza superior. La cabeza grande limpia las superficies para eliminar eficazmente las manchas, las partículas de alimentos y la placa dental. Mientras que las cerdas angulares de la cabeza pequeña llegan a las áreas de difícil acceso para una limpieza a fondo. La forma ergonómica y el agarre antideslizante del cepillo hacen que se fácil de sujetar y usar. | UNIDAD | 01-3093726 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221247815 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-14 | FILTRO HIDROFÓBICO | GCE | NO | Este filtro está diseñado para usarse en un sistema de salida de aire por succión o vacío.  El filtro se conecta directamente en el frasco de seguridad de un regulador de vacío o eyector.  El filtro permite interceptar las impurezas presentes en el aire o en los líquidos aspirados. Además, protege el sistema contra la posible contaminación por humedad.  USO: El filtro hidrofóbico se utilizará conectándolo al frasco de seguridad de los reguladores de vacío, con el fin de disminuir el riesgo de que los líquidos aspirados o impurezas entren al regulador de vacío. | N/A | FILTRO-HIDROFÓBICO, CÓDIGO-K291603. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido, si este producto hace parte de un equipo al cual se le otorgo un registro sanitario, deberá ser incluido en este, a través de una Modificación Automática, como ADICIÓN de partes del equipo | N/A
20221116549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-15 | 12 Channel DNA/RNA Synthesizer / Sintetizador de ADN/ARN de 12 canales / | Beijing Highgene-Tech Automation | NO | Este instrumento está diseñado para sintetizar ADN, ARN y otros ácidos nucleicos no naturales de 20 nmol a 300 umol, 12 fosforamiditas y se podría equipar una botella de 7 reactivos modificados para satisfacer la demanda de síntesis de ácido nucleico a gran escala en el laboratorio. La síntesis de una secuencia de 30 nt podría terminarse en 3 horas. | Equipo Compacto | HJ-12 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221214333 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | Mygo Pro / MyGo ProInstrumento de PCR en tiempo real | MyGo | SI | El instrumento de PCR en tiempo real MyGo Pro proporciona un rendimiento inigualable en un formato conveniente. La nueva óptica de espectro completo ofrece 120 canales ópticos de datos de fluorescencia de cada tubo en paralelo, sin partes móviles, para una PCR multiplex confiable. Los elementos Peltier de alto rendimiento y los bloques de plata maciza proporcionan velocidad y uniformidad térmica líder en el mundo. El resultado es una PCR rápida, precisa y cuantitativa y un análisis del punto de fusión. Los algoritmos avanzados combinados con una interfaz de usuario intuitiva admiten una amplia gama de aplicaciones, sistemas operativos y opciones de conexión. Rendimiento simplificado | AFD-PRO32-PCR-SYS | UNIDAD | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, en donde no se limita el uso del equipo exclusivamente a investigación: “admiten una amplia gama de aplicaciones”, se concluye que el equipo: MyGo Pro / MyGo Pro- Instrumento de PCR en tiempo real / MARCA: MyGo, permite proporcionar un diagnóstico y por ende se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa | IIa
20221222777 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | FORMOL BUFERADO AL 10%/ FORMALDEHIDO AL 10% PH NEUTRO | PROQUILAB | NO | Usos en laboratorio para fijar y preservar los tejidos. Sirve para conservar y almacenar biopsias. USO: Formol tamponado al 10% para preservación de tejidos. | Envases PEAD, PET o PEAB de 17 ml, 30 ml, 35 ml, 60 ml, 68 ml, 100 ml, 120 ml, 200 ml, 250 ml, 310 ml, 500 ml, 510 ml, 1000 ml, 1300 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml, 20 litros y 55 galones. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221222822 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | SISTEMAS DE MEDICION DE TALLA/ TALLIMETROS, ESTADIOMETROS, CINTAS PARA MEDIR, ADIPOMETROS, INFANTOMETROS, ANTROPOMETRO, PIE DE REY | N/A | NO | INSTRUMENTOS DE PRECISION PARA DETERMINAR LA TALLA O MEDIDA CORPORAL. | CAJA X UNIDAD | Se llaman tallímetros, estadiómetros, infantómetros, adipómetros, antropómetro, pie de rey, cintas para medir la talla, longitud, o estatura, bien sea de bebés, niños, o adultos. Algunos son móviles y otros son para montar en la pared. Los tallímetros para uso pediátrico se llaman infantómetros. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221236481 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | TAC ON TRACK / CENTRO DE EVALUACIÓN DE TUBOS INDEPENDIENTE | N/A | SI | El TAC (Centro de evaluación de tubos) en cadena es una unidad funcional independiente y compacta. Dispone de una cámara para detectar los tubos de muestra y de una báscula para determinar el peso de las muestras, con lo que permite reducir el trabajo de procesamiento manual. | N/A | TAC on Track. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se encuentra que el producto: TAC ON TRACK / CENTRO DE EVALUACIÓN DE TUBOS INDEPENDIENTE / Marca: NA, se encuentra en el manual aportado que: “(…) puede reequiparse en una GLP systems Track existente en cualquier momento“, dado lo anterior y al encontrarse que al reequiparse en un sistema “GLP SYSTEMS”, y que este cuenta con módulo de centrifugación: “CENTRIFUGE MODULE (CM)”, (https://www.corelaboratory.abbott/int/en/glp-systems-modules#IOM) se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se encuentra que el producto: TAC ON TRACK / CENTRO DE EVALUACIÓN DE TUBOS INDEPENDIENTE / Marca: NA, se encuentra en el manual aportado que: “(…) puede reequiparse en una GLP systems Track existente en cualquier momento“, dado lo anterior y al encontrarse que al reequiparse en un sistema “GLP SYSTEMS”, y que este cuenta con módulo de centrifugación: “CENTRIFUGE MODULE (CM)”, (https://www.corelaboratory.abbott/int/en/glp-systems-modules#IOM) se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20221248046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | o RESPIRADOR PARA PARTICULAS COLOR NEGRO DE USO INDUSTRIAL N95 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial, usos y aplicaciones en entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de molienda, corte, lijado, barrido, elaboración de metales, en Molienda, corte con soplete, lijado, vertido de metales, barrido, trabajo con metales, embolsado, fundiciones, explotación de canteras, agricultura, mecanizado de metales, sitios de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería subterránea, aserraderos, pulido, cal, aves de corral , textiles, soldadura, soldadura fuerte, soldadura blanda. Se usa contra partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). Los respiradores negros Moldex Serie M son ideales para: Fundiciones y trabajo en metal, Minería Petróleo & Gas, Fuerzas del orden, Instituciones, Correccionales, Militar o simplemente para agregar un poco de estilo al programa de protección respiratoria de la Industria en General. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | M4600, Caja X 100 unidadesM4601, Caja X 100 unidadesM4620, Caja X 100 unidadesM4621, Caja X 100 unidades | M4600 TALLA M/L M4601 TALLA SM 4620 TALLA M/L M4621 TALLA S | De acuerdo con lo anterior y a los usos declarados por el fabricante, el producto RESPIRADOR PARA PARTICULAS COLOR NEGRO DE USO INDUSTRIAL N95 con Nombre genérico RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221248055 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | CANISTER ROLLER STAND - CANISTER WALL MOUNT / SOPORTE DE RUEDAS PARA CANISTER Y SOPORTE DE PARED | GC MEDICA | NO | SOPORTES USADOS PARA SOSTENER LOS CANISTER YA SEA EN PISO O PARED | UNIDAD | GC1993A01 y GC1993B01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221250541 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-16 | PERIFLUX 6000 - SISTEMA COMBINADO PERIFLUX 6000 / SISTEMA COMBINADO PERIFLUX 6000 / | PERIFLUX 6000 | SI | El sistema combinado PeriFlux 6000 ofrece la capacidad única de evaluar simultáneamente la presión del dedo del pie y el registro de volúmenes de pulso (RVP), así como medir la presión de perfusión de la piel o el oxígeno transcutáneo en el tejido con un sistema que salva extremidades, vidas, costos y reduce el sufrimiento humano. | N/A | : EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL MODELO Y/O REFERENCIA: PeriFlux 6000 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra: “El PeriFlux 6000 es un sistema modular multicanal que ofrece varias pruebas para el diagnóstico y evaluación de las enfermedades vasculares en un solo instrumento (…) | Permite concluir que el PERIFLUX 6000 - SISTEMA COMBINADO PERIFLUX 6000 / SISTEMA COMBINADO PERIFLUX 6000 / MARCA: PERIFLUX 6000, permite proporcionar un diagnóstico y por ende se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa” | IIa
20221265735 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-19 | BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA PESAJE DE BEBES | ADE | NO | Báscula de bebé electrónica con medición de longitud digital ADE M118600-01 El dispositivo de medición de longitud digital opcionalmente integrado permite medir niños de hasta 80 cm en pasos de 2 mm. El bebé puede colocarse libremente dentro de la bandeja de pesaje, sin necesidad de manipulación adicional. Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla LCD de la báscula de pesaje de bebé. Funciones: Medición de longitud, conmutador de unidades kg/lbs, ajuste automático de cero, tara, función de retención, indicación de batería baja, apagado automático, pantalla con retroiluminación | UNA (1) UNIDAD | M118600-01 Báscula electrónica para pesaje de bebé con medición de longitud (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221245227 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-19 | VIBRADORES Y CONSOLADORES | PURE ROMANCE | NO | Juguetes Sexuales: consoladores y vibradores Pure Romance indicados para masturbación y placer. | UND | Vibradores y consoladores Dr. D Butterfly effect Fan favorite Hot & botheredIn the Groove Main attraction Opening act Silver bullet The adventurer Triple orgasm machine Twilight modo Unraveled | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221139782 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | LACTAL GEL / CANESBALANCE / GYNO-CANESBALANCE / GEL CON ACIDO LÁCTICO Y GLUCÓGENO | BAYER ® | SI | Lactal Gel/ CanesBalance / Gyno-Canesbalance es un gel acuoso de uso intravaginal que contiene ácido láctico y glucógeno como ingredientes principales. El producto está indicado para el tratamiento y la prevención de la recurrencia de la Vaginosis bacteriana (cuyos síntomas pueden incluir olor vaginal, flujo anormal y molestias vaginales). Este gel combate el olor embarazoso, el flujo anormal y las molestias y restablece el pH a un nivel normal.También se puede utilizar este Gel para mantener el pH de la vagina y prevenir las recidivas (recurrencias). TRATAMIENTO: Para el alivio efectivo de olores vergonzosos, secreciones anormales, molestias y Vaginosis Bacteriana, use aplicación de un tubo diario por 7 días. | La presentación del producto es en tubos aplicadores higiénicos desechables de 5mL de un solo uso envasados en una caja con un folleto de instrucciones de uso. La caja de cartón viene sellada, lo que mantiene el estado higiénico de los tubos y garantiza que solo el usuario los manipule. | Este producto está disponible actualmente en el mercado europeo como dispositivo médico bajo las siguientes marcas: Geliofil Classic, Geliofil, Balance Activ, Lactobor Intim, Gelifend, Lactal Balans, Lactal Balance, Lactofeel, CanesBalance, GineCanesBalance, HydralinBalance, GynoCanesbalance.Lactal | Lo anterior por cuanto el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto LACTAL GEL / CANESBALANCE / GYNO-CANESBALANCE / GEL CON ACIDO LÁCTICO Y GLUCÓGENO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: d) b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I” | I
20221202784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | MARCOS PARA IDENTIFICACIÓN DECASSETTES TISSUE-TEK® PARAFORM® / MARCOS PARA IDENTICACIÓN DE CASSETTES | SAKURA FINETEK | NO | Los marcos Tissue-Tek® Paraform® están previstos para la identifiación de cassettes lo que proporciona un seguimiento preciso de las muestras. Reduce el riesgo de muestras perdidas o mal etiquetadas durante el procesamiento y la inclusión. | Caja | Refs:7070,7071,7072,7073,7074,7075,7076,7077,7078,7079,7080,7081 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221222714 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL N95 MOLESTIA OV / RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 MOLESTIA OV | MOLDEX ® | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial. Uso y aplicación en industrias con entornos calurosos, húmedos y polvorientos, como en los que se realizan trabajos de soldadura, corte de arco, operaciones de fundición, plasma spray, corte láser, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte soldadura por rayo láser, configuración de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de renderizado, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de residuos. Se usa contra partículas en aerosol libres de aceite (polvos, humos y neblinas). La capa de carbón activado ayuda a los trabajadores a protegerse de los niveles molestos de ozono y vapor orgánico. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | 2400N95, Caja X 100 unidades 2800N95, Caja x 100 unidades 2801N95, Caja x 100 unidades M2800N95, Caja x 100 unidades 4800 N95, Caja x 80 unidades | 2400N95, TALLA M/L 2800N95, TALLA M/L 2801N95, TALLA S M2800N95, TALLA M/L 4800 N95, TALLA M/L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221226800 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | SKINFUSE® LIFT HG | SKINPEN | NO | Skinfuse® Lift HG es un gel tópico ligero a base de agua, que se aplica en la piel antes del tratamiento y sirve de barrera mecánica reduciendo la fricción en la superficie de la piel y mejorando la comodidad del paciente. Skinfuse® Lift HG no contiene medicamentos ni productos biológicos y no es citotóxico. Es para uso en el sistema SkinPen® Precision. USO: Para proteger la piel contra la abrasión y la fricción durante el tratamiento con SkinPen® Precision. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y/o Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios y la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221236435 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | CLEANSING MIST / LIMPIADOR PARA JUGUETES | PURE ROMANCE | NO | Limpiar el juguete antes y después de cada uso. Si el juguete funciona con pilas, retire las pilas y vuelva a colocar la tapa antes de limpiar. Para limpiar: enjuague con agua tibia, rocíe generosamente con Cleansing Mist. enjuague nuevamente y seque. | 240ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221238183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | PINZAS DE LABORATORIO | DELTALAB | NO | Pinzas flexibles con puntas internas estriadas para un mejor agarre de la muestra. La parte que tiene contacto con los dedos es estriada para facilitar su manejo. | Caja x 5 unidades. | Pinzas de laboratorio 115 mm, 145mm, 250 mm: 19500, 19501, 19503 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221245271 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | ANILLOS VIBRADORES PURE ROMANCE / ANILLOS VIBRADORES | Pure Romance | NO | Los anillos brindan un agradable apretón alrededor del pene y los testículos. Potentes vibraciones para el clítoris. | UND | Anillos Vibradores Pure Romance double feature, perfect match, vitamin sea (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221245328 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | ENHEBRADORES | ORAL PLUS | NO | HIGIENE ORAL INSTRUCCIONES: • Pase la seda dental por el ojo del enhebrador • Pase el enhebrador con la seda entre la banda de ortodoncia por la encía • Aplique movimientos de vaivén para remover la placa bacteriana y los residuos • Debe hacerlo al menos una vez por día entre diente y diente | Enhebrador x 3, 6, 8,12,15,30,18,30 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. No obstante, a lo anterior el interesado debe solicitar Certificado de No Obligatoriedad, ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos De Higiene Doméstica. | N/A
20221248011 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-20 | GET A GRIP / MASTURBADOR | PURE ROMANCE | NO | Indicado para masturbación del pene. | N/A | Masturbadores Pure Romance Incluye todos los modelos Incluye Get a Grip (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221221886 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-21 | BREAST PUMP (CAP) / EXTRACTOR DE LECHE MATERNA DE SILICONA | LANSINOH | NO | Al amamantar o extraerse leche de un pecho, es frecuente que también salga leche del otro lado, y nadie le gusta desperdiciar leche materna. El extractor de leche materna de silicona Lansinoh® crea una succión natural para recolectar tu valiosa leche materna sin perder ni una gota. Fabricado con silicona supersuave 100% de calidad alimentaria y sin bisfenol A, el extractor de leche materna de silicona Lansinoh® funciona adaptándose firmemente al pecho y formando un sello hermético. Mientras el bebé amamanta de un seno, la mamá sostiene el colector en el otro seno para recolectar la leche materna que sale de este. Este producto no está diseñado para reemplazar un extractor de leche materna sino para mantener el suministro cuando te encuentres lejos de tu bebé. | Unidad | Silicone Breast Pump código 2000288 - Silicone Breast Pump cap codigo 2000289” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Adicionalmente la sala ordinaria virtual especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en el ACTA No.3 de 2022 conceptúa lo siguiente: (…) Para el caso de los succionadores de leche materna, esta Sala ratifica el concepto proferido en el acta 4 de 2014, debido a que no se puede garantizar la trazabilidad, es decir, tener la información real del usuario final, y teniendo presente el marco normativo en mención, estos dispositivos médicos no requerirán de registro sanitario hasta tanto no se garantice dicha trazabilidad. | N/A
20221241073 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-21 | SMALL SCREW BOX / CAJA DE TORNILLOS PEQUEÑA | MINDRAY | NO | Este producto es un recipiente en aluminio para guardar tornillos de fijación del área de ortopedia, se pueden guardar tornillos de diferentes tamaños. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido, si este producto hace parte de un equipo al cual se le otorgo un registro sanitario, deberá ser incluido en este, a través de una Modificación Automática al registro como adición de partes | N/A
20221254940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-22 | SMALL SCREW BOX / CAJA DE TORNILLOS PEQUEÑA | MINDRAY | NO | Este producto es un recipiente en aluminio para guardar tornillos de fijación del área de ortopedia, se pueden guardar tornillos de diferentes tamaños. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es consideradoDispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota: En este sentido, si este producto hace parte de un equipo al cual se le otorgo un registro sanitario, deberá ser incluido en este, a través de una Modificación Automática al registro como adición de partes. | N/A
20221215404 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2022-12-27 | KIT SSPP HLA sin taq | CareDx | SI | Los kits de tipificación de HLA Olerup SSP® son equipos de diagnóstico cualitativo in vitro para la tipificación mediante ADN de los alelos HLA de clase I y de clase II. Los productos son utilizados en centros médicos por profesionales experimentados para determinar el fenotipo HLA. El material original que se analiza es el ADN. | CAJAS DE CARTON Y SU CONTENIDO SON BANDEJAS CON 24 TESTS | Referencia 101.708-24u | De acuerdo con lo anterior, el producto Olerup SSP® HLA-A-B-DR-DQ SSP sin Taq polimerasa REFERENCIA 101.708-24u está destinado por el fabricante: “Para uso en diagnóstico in vitro” para la tipificación de AND de los alelos HLA de clase I, HLA de clase II para ser utilizados por profesionales de la salud para determinar el fenotipo DNA. Por lo tanto, se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. Así mismo, este producto pertenece a la Categoría III, área de Laboratorio Clínico. | De acuerdo con lo anterior, el producto Olerup SSP® HLA-A-B-DR-DQ SSP sin Taq polimerasa REFERENCIA 101.708-24u está destinado por el fabricante: “Para uso en diagnóstico in vitro” para la tipificación de AND de los alelos HLA de clase I, HLA de clase II para ser utilizados por profesionales de la salud para determinar el fenotipo DNA. Por lo tanto, se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. Así mismo, este producto pertenece a la Categoría III, área de Laboratorio Clínico. | III
20221237349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | Demonstration Pen + Clickfine Needles (Pluma de demostración + Agujas) / Demonstration Pen + Clickfine Needles (Pluma de demostración + Agujas Clickfine) | N/A | NO | La muestra no tiene una indicación terapeutica. La muestra demostrativa corresponde a la misma presentación aprobada del producto BEMFOLA® Solución inyectable en pluma precargada con registro sanitario INVIMA 2020M-0019908 (Folios 21-29), pero el cartucho no contiene la composición aprobada del medicamento la cual es: Cada ml de solución inyectable contiene 600 UI de folitropina alfa (equivalente a 44 microgramos). El cartucho de la muestra demostrativa solo contiene agua sin principio activo y por consiguiente no tiene ningún uso terapéutico. Su uso es exclusivamente demostrativo, para ser empleada por el área comercial de Gedeon Richter Colombia S.A.S durante la visita médica con el fin de dar a conocer a los médicos todo el proceso de preparación de la pluma. Es por esto que la presentación contiene agujas con el fin de demostrarle al médico el proceso de cebado que se lleva a cabo para eliminar burbujas y el ajuste de dosis. Todo este proceso acorde a la forma de administración aprobada por INVIMA en el inserto para el medicamento BEMFOLA®. | Caja plegadiza que contiene diez plumas precargadas de vidrio tipo I y diez agujas para pluma. Cada pluma contiene un cartucho de vidrio sellado con un émbolo de caucho en un extremo y con un diafragma de caucho en el otro extremo, el cual está inserto en un cono de aluminio. El cartucho de vidrio está integrado de manera irreversible a la pluma. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | N/A
20221253846 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | NET GREEN DESENGRASANTE/DETERGENTE/LIMPIADOR BIODEGRADABLE A BASE DE SOLVENTES NATURALES - DESENGRASANTE/DETERGENTE/LIMPIADOR | NET GREEN | NO | NET GREEN Desengrasante/Detergente/Limpiador biodegradable a base de solventes naturales, es un desengrasante a base de solventes derivados de cáscaras de naranja. Remueve grasas, aceites y residuos de instrumental quirúrgico y equipos hospitalarios. Excelente para lavado de instrumental de absorción de grasa corporal. Reduce la resistencia de la grasa. Libre de Fenoles, Fosfatos, Aldehídos, Derivados del petróleo. Anticorrosivo. Deodorizante. remueve grasas, aceites y residuos que se adhieren a instrumentos quirúrgicos y equipos en clínicas, hospitales y centros de estética, es un excelente coadyuvante de prelavado en endoscopios y equipos de liposucción, copas de cavitación y en general instrumentos usados en absorción de grasas corporales que son muy difíciles de eliminar con detergentes enzimáticos jabones comunes. Sus ingredientes naturales emulsifican toda la materia orgánica e inorgánica en instrumental de cirugía sin dañarlo, contiene inhibidores de corrosión para evitar oxidado en diferentes tipos de materiales metálicos Puede ser usado en limpieza general diaria de clínicas, hospitales, , instalaciones medico veterinarias y actividades agroindustriales. Sus agentes surfactantes reducen la resistencia de aceites y grasas con el agua; de esta forma, una estable emulsión previene la rede posición del sucio. No contiene solventes derivados del petróleo. | Envase PEAD de 750 ml, Envase por Litro, Galón 3800 ml, Garrafa por 20 Litros | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221259571 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | RECIPIENTES DE ORINA | KAMEX, MOVE CARE & RECOVERY By AMANECER MÉDICO | NO | PATO COPROLOGICO: Ideal para el control de la orina de larga duración, fácil de limpiar, resistente al paso del tiempo. Aplicable en enfermos encamados para la evacuación directa de heces u orina. Recipiente en polipropileno, resistentes a los golpes y desgarros; con bordes lisos y de fácil utilización PATO HOMBRE: Recipiente cilíndrico de boca ancha, de paredes traslúcidas, flexible e impermeable, resistentes a los golpes y desgarros; con tapa y de fácil utilización. Ideal para el control de la orina. Ideal para pacientes con poca movilidad. | POR UNIDAD | 6351 PATO COPROLOGICO N 6375 PATO HOMBRE N AM-6351 PATO COPROLOGICO N AM-6375 PATO HOMBRE N” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicospara uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221262413 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | FRASCOS EN POLIESTIRENO Y POLIPROPILENO | DELTALAB | SI | FRASCOS EN POLIESTIRENO Y POLIPROPILENO para contener, recolectar y almacenar muestras con o sin tapa/tapón | caja x 32 unidades caja x 34 unidades caja x 35 unidades caja x 41 unidades caja x 43 unidades caja x 50 unidades caja x 75 unidades caja x 95 unidades caja x 100 unidades caja x 120 unidades caja x 125 unidades caja x 130 unidades caja x 150 unidades caja x 160 unidades caja x 200 unidades caja x 300 unidades caja x 350 unidades caja x 400 unidades caja x 450 unidades caja x 500 unidades caja x 600 unidades caja x 620 unidades caja x 750 unidades caja x 800 unidades caja x 1000 unidades | Frascos en PP de 150 ml (57 x 73 mm): 409701 - 409702 - 409703 - 409726 - 409726.G Frascos 60 ml (38 x 65 mm) en polipropileno: 409501 - 409502 - 409552 - 409526 - 409526.O - 409526.1 Tarros en polietileno con tapa y obturador: 202811, 202810, 202808, 202809, 202809/T, 202801, 202802, 202802/T,202802.1, 202802B, 202814, 202814.1, 202803, 202803/T, 202823, 202823.1, 202821, 202821.1, 202821.O, 202813, 202813.1O, 202818, 202818/T, 202828G, 202828, 202804, 202815, 202815B.O, 202820, 202820.O, 202839 Frascos de seguridad a rosca: 202840 - 202841 - 202842 - 202843 - 202848 - 202844 Frascos cuadrados graduados hasta 2,7l: 407005 - 407005/T - 407005.O - 407006 - 407006/T Frascos rectangulares graduados hasta 2l: 407001 - 407001/T - 407008 - 407008.O - 407001OBT - 407008OBT - 407003 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; " | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | I
20221262524 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | DETRO ENZYME - LIMPIADOR ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO Y ENDOSCOPIOS | DETRO ENZYM | NO | DETRO ® ENZYM Solución de limpieza enzimática para la limpieza previa de instrumentos y endoscopios antes de la desinfección. Brinda limpieza previa de todo tipo de instrumento quirúrgico, dispositivos médicos y endoscopios. Limpia desechos orgánicos como sangre, aceite, proteínas, almidón de las superficies, gracias a las enzimas que contiene, disuelve los residuos de los instrumentos y proporciona una limpieza más eficaz. Se utiliza para la limpieza enzimática de equipos quirúrgicos generales, endoscopios y equipos de anestesia, etc. •El producto se utiliza diluyendo al 0,5% de concentración. •Efectivo en 5 minutos en uso ultrasónico o manual. •La vida útil de la solución es de 24 horas. •Al final de la limpieza, los instrumentos se enjuagan a fondo | UNIDA 5L, CAJA POR 4 GALONES 8680097100368 | DETRO ® ENZYM Galon 5L 8680097100368 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221262996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | ENDOSCOPIOS VETERINARIOS / Endoscopio veterinario | TK-VETKIT | NO | INDICADO PARA REALIZAR ENDOSCOPIAS EN ANIMALES | UND | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos decomercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es consideradoDispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación ocomercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentaciónpertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221264822 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | DISCOS DE ZIRCONIO, CERA Y PMMA - DISCOS PARA FRESADORA DENTAL | AIDITE | NO | Los Discos de zirconio, cera y PMMA utilizados para la fabricación de prótesis fijas, prótesis implantosoportadas, coronas y puentes. Los discos son utilizados como materia prima para la elaboración de prótesis dentales sobre medida en laboratorios dentales, rehabilitando la función masticatoria, fonética y estética. | DISCO EN EMPAQUE INDIVIDUAL | DISCOS DE ZIRCONIO: AIDITE 3D PRO ZIR, EZNEER, AIDITE SUPERFECT ZIR, AIDITE HONOR ZIR DISCO DE PPM: MONO SHADED PMMA MULTILAYER PRESHADED PMMA DISCO DE CERA: DISCO DE CERA AIDITE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221265867 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | KRAS Survey. KRAS-01 - KRAS-03; KRAS-04 - KRAS-06 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | Tres tubos de 1,5 ml de gránulos celulares. | KRAS Survey. KRAS-01 - KRAS-03; KRAS-04 - KRAS-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: KRAS, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221265932 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | BALL-BALL Flow Cytometry - B-ALL Minimal Residual Disease Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | Dos muestras de 1,1 ml de simulación de mezcla de sangre Leucemia linfoblástica B/ linfoma residual mínimo. | BALL Flow Cytometry - B-ALL Minimal Residual Disease Survey. BALL-01, BALL-02, BALL-03, BALL-03A; BALL-04, BALL-05, BALL-06, BALL-06B. | De acuerdo con lo anterior, el producto: BALL, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221266334 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | IND India Ink Survey. IND-01 y IND-02; IND-03 y IND-04 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | Dos muestras líquidas. | IND-01 y IND-02; IND-03 y IND-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: IND, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221266805 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | BRCA | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | Tres extractos de 10,0 µg especímenes de ADN. | BRCA1/2 Sequencing Survey BRCA-01_BRCA-03; BRCA-04_BRCA-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: BRCA, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221266812 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | CS | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | Tres muestras de sangre completa de 5,0 ml | CS AACC Immunosuppressive Drugs Survey CS01,CS02,CS03; CS04, CS05, CS06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: CS, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221266818 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | DEX | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | Dos muestras de hisopo con diluyentes | DEX Expanded Bacteriology Survey DEX-01_DEX-06; DEX01-DIL_DEX06- DIL. | De acuerdo con lo anterior, el producto: DEX, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221266826 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | G-Syphilis Serology Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio | Cinco muestras de sueros de 1,5 ml | G-Syphilis Serology Survey G-01, G-02, G-03, G-04, G-05; G-06, G-07, G-08, G-09, G-10; G-11, G-12, G-13, G-14, G-15. | De acuerdo con lo anterior, el producto: G-Syphilis Serology Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221266832 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | LN20 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | Seis muestras de orina de 5,0 ml | LN20 Urine Albumin Survey LN20-01_LN20-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN20, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221266839 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | LN22- Flow Cytometry Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Siete muestras líquidas de sangre de 1,0 ML | LN22-Flow Cytometry Survey LN22-01_LN22-07; LN22- 08_LN22-14 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN22-Flow Cytometry Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221267218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | LN31- Immunosuppressive Drugs Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Siete muestras de sangre de 2,0 ML | LN31-Immunosuppressive Drugs Survey LN31-01_LN31-07; LN31-08_LN31-14 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN31-Immunosuppressive Drugs Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221267249 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | LN36 – Coagulation Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 12 und x 1.00 mL Plasma Congelado | LN36 Heparin Survey LN36-01_LN36-06/LN36-07_LN36-12; LN36-13_LN36-18/LN36-19_LN36-24 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN36 – Coagulation Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221267301 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | LN8 – Reproductive Endocrinology Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 7 und x 4.00 mL Suero | LN8 – Reproductive Endocrinology Survey LN8-01_LN8- 06/LN8-07; LN8-08_LN8-013/LN8-14 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN8 – Reproductive Endocrinology Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221267306 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | GH5 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Cinco muestras líquidas de 0.8 ml de sangre entera humana. | GH5 Hemoglobin A1c, 5 Challenge Survey GH5-01_ GH5-05; GH5-06_ GH5-10; GH5-11_ GH5-15. | De acuerdo con lo anterior, el producto: GH5, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221268183 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | LN2 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 14 und x 5.00 mL Serum, 6 und x 3.00 mL Serum, 7 und x 2.00 mL Serum. | LN2 Chemistry, Lipid, Enzyme Survey LN-01_LN-27; LN-28_LN-54 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN2, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221271468 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | CDF | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Dos muestras liofilizadas de especímenes de 0,5 mL. | CDF Clostridium difficile Detection Survey CDF01, CDF02; CDF11, CDF12 | De acuerdo con lo anterior, el producto: CDF, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221271479 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | CMSP | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Tres muestras de ADN extraídas de 80,0 µL purificados (50 ng/ µL). | CMSP Cardiomyopathy Sequencing Panel Survey CMSP-01_ CMSP-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: CMSP, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221271597 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | KET | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Dos muestras de suero de 2,0 ml | KET Ketones Survey KET-01_ KET-02; KET-03_ KET-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: KET, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221271602 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | KI67 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing (PT) only”. | Un portaobjetos de microensayos de tejido de 10 núcleos | KI67 Immunohistochemistry Survey KI67-01, KI67-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto: KI67 por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221271732 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | JATTransfusion Medicine-Automated | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 6 und x 4.00 mL Whole Blood | JAT- Transfusion Medicine (Automated), Educational Challenge, and Electronic Crossmatch (Automated) Survey JAT-01_ JAT-05; JAT-08_ JAT12; JAT-15_ JAT-19 | De acuerdo con lo anterior, el producto: JAT- Transfusion Medicine-Automated, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221271750 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | LN6 - Urine Chemistry Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 20 und x 4.00 mL muestras de orinas simuladas. | LN6 Urine Chemistry Survey LN6-01_LN6-18; LN6-19_LN6-36 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN6 - Urine Chemistry Calibration Verification/LInearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221271905 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-11 | HV2 - HIV Viral Load | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Cinco muestras líquidas de 2.5 ml de especímenes. | HV2 - HIV Viral Load Survey HV2-01_HV2-05; HV2-06_HV2- 10; HV2-11_HV2-15. | De acuerdo con lo anterior, el producto: HV2 - HIV Viral Load, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221276048 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | LN7-Immunology Calibration Verification/ Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 6 und x 2.00 mL Serum | LN7-Immunology Survey LN7-01_LN7-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN7- Immunology Calibration Verification/ Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231004071 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-11 | JERINGA DE PLASTICO ESTERIL SIN AGUJA | BD PLASTIPAK | NO | SON PRODUCTOS PARA INYECCION Y EXTRACCION DE FLUIDOS DE USO INDUSTRIAL EN TRATAMIENTO DE AGUAS, DE UN SOLO USO. | : 4 CAJAS X 100 UNIDADES 1 CAJA X 120 UNIDADES DE 1 ML, 2 ML, 5 ML, 10 ML, 20 ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto JERINGA DE PLASTICO ESTERIL SIN AGUJA marca BD PLASTIPAK indicado para INYECCION Y EXTRACCION DE FLUIDOS DE USO INDUSTRIAL EN TRATAMIENTO DE AGUAS, DE UN SOLO USO no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231005299 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-13 | NACERA ZIRCONIA - BLOQUES DE CIRCONIO | NACERA® | NO | Dióxido de circonio para la sustitución de sustancia dentaria perdida. | N/A | Nacera® Pearl Natural Stellar White Stellar White 98 x 16 3559303913 Nacera® Pearl Natural Stellar White Stellar White 98 x 20 3559303096 Nacera® Pearl Natural Stellar White Stellar White 98 x 25 3559303097 Nacera® Pearl Natural 0M2 98 x 16 3560303913 Nacera® Pearl Natural 0M2 98 x 20 3560303096 Nacera® Pearl Natural 0M2 98 x 25 3560303097 Nacera® Pearl Natural 0M3 98 x 16 3561303913 Nacera® Pearl Natural 0M3 98 x 20 3561303096 Nacera® Pearl Natural 0M3 98 x 25 3561303097 Nacera® Pearl Natural A1 98 x 16 3562303913 Nacera® Pearl Natural A1 98 x 20 3562303096 Nacera® Pearl Natural A1 98 x 25 3562303097 Nacera® Pearl Natural A2 98 x 16 3563303913 Nacera® Pearl Natural A2 98 x 20 3563303096 Nacera® Pearl Natural A2 98 x 25 3563303097 Nacera® Pearl Natural A3 98 x 16 3564303913 Nacera® Pearl Natural A3 98 x 20 3564303096 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231005322 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-13 | DEVICE RINSE - SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL SISTEMA HYDRAFACIAL | HYDRAFACIAL | NO | Solución Limpiadora del Sistema Hydrafacial. Se debe utilizar solo para limpiar los dispositivos HydraFacial™ después de cada procedimiento y al final de cada día de servicio para evitar la acumulación de ingredientes del producto. Solo para la limpieza del sistema, no para tratamientos de la piel. Si entra en contacto con la piel y provoca una irritación persistente, aclarar con agua y consultar a un médico. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol. | Botella de Plástico Blanca de 8oz (237mL) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, YA QUE, POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SU PRODUCTO PODRÍA SER CONSIDERADO UN COSMETICO | N/A
20231006392 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-16 | Férula para examen de cadera en niños | disempack | SI | Colocar un paño desechable en el fondo del dispositivo. el paciente en decubito supino se coloca la region glutea en la huellas del aparato. Se ajustan las correas y se coloca los MMII en neutro y 15 grados de flexion de las caderas apoyado sobre el tronco del paciente mientras se tomas los Rx. Dispositivo en polipropileno utilizado para la inmovilización temporal de niños entre 3 y 16 meses para la toma de rayos X de la cadera. El diseño de los bordes en punta roma es amigable con los niños y tiene correas de velcro atraumaticas que se adapta al tamaño de cualquier niño por ser graduable. (Tomado textualmente del folio No. 4) | Empaque Unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo es importante recordar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de Diagnóstico en el acta No. 8 de septiembre de 2018 emitió el siguiente concepto: “(…) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “DISPSITIVO PELVICO ANTIROTATORIO PARA TOMA DE RAYOS X CADERA EN NIÑOS MENORES (ORTHORIP /FERULA – ORTOHIP” es considerado dispositivo medico con clasificación de riesgo I, de acuerdo a lo establecido en la regla 1, del artículo 7 del decreto 4527 de2005 (…)” | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto Férula para examen de cadera en niños, marca: disempack, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)” | I
20231006469 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-16 | CÁMARA DE BRONCEO SOLARIUM F-11 / CAMARA DE BRONCEO | MERICAN | SI | La Cámara de Bronceo Solarium F-11 de Merican utiliza la combinación de rayos UVA y UVB para llegar de forma eficaz a las capas más profundas de la piel y favorecer la producción y fijación de melanina, logrando así un bronceado cosmético mucho más saludable y duradero sobre la piel de los usuarios. La Cámara de Bronceo Solarium F-11 no se puede utilizar para diagnosticar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar alguna enfermedad, lesión o deficiencia en la piel o el cuerpo humano. Su uso es apto para salones de bronceado, hoteles, gimnasios, spas, centros de bienestar, clubes privados, etc. | UNIDAD | M20220616 | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo CÁMARA DE BRONCEO SOLARIUM F11 / CAMARA DE BRONCEO, MARCA: MERICA objeto de consulta el cual se utiliza para realizar bronceado de la piel con fines estéticos, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo CÁMARA DE BRONCEO SOLARIUM F11 / CAMARA DE BRONCEO, MARCA: MERICA objeto de consulta el cual se utiliza para realizar bronceado de la piel con fines estéticos, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | IIb
20231006641 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-16 | PAÑO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + DISPENSADOR HERMÉTICO CON SISTEMA RECARGABLEPROTECTOR SÚPER ABSORBENTE PARA SÁBANA Y COLCHÓN - PAÑO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + DISPENSADOR HERMÉTICO CON SISTEMA RECARGABLE | UNION MEDICAL | NO | Ideal para limpieza y desinfección de superficies y equipos en unidades renales, quirófano, central de esterilización, UCI, UCE, hospitalización, centrales de mezclas, urgencias, laboratorios, consultorios, industrias con salas blancas, entre otros. | 1.Solución completa: Paño para limpieza y desinfección + Dispensador hermético con sistema recargable: Paño Blanco: Empaque primario: 1 rollo x 120 paños. Gran Empaque: 32 rollos = 3.840 paños + 1 dispensador. Empaque primario: 1 rollo x 225 paños +Gran Empaque: 18 rollos = 4.050 paños + 1 dispensador Paño Azul: Empaque primario: 1 rollo x 120 paños. Gran Empaque: 32 rollos = 3.840 paños + 1 dispensador Empaque primario: 1 rollo x 225 paños. Gran Empaque: 18 rollos = 4.050 paños + 1 dispensador 2. Paño para limpieza y desinfección: Paño blanco: Empaque primario: 1 rollo x 120 paños. Gran Empaque: 12 rollos = 1.440 paños Empaque primario: 1 rollo x 225 paños. Gran Empaque: 12 rollos = 2.700 paños Paño Azul: Empaque primario: 1 rollo x 120 paños. Gran Empaque: 12 rollos = 1.440 paños Empaque primario: 1 rollo x 225 paños. Gran Empaque: 12 rollos = 2.700 paños 3. Dispensador hermético: Dispensador hermético con sistema recargable: Empaque primario: 1 dispensador. Gran Empaque: 5 dispensadores | Paño Blanco o Paño Azul + Dispensador: Empaque primario: 1 rollo x 120 paños. Gran Empaque: 32 rollos = 3.840 paños + 1 dispensador. Empaque primario: 1 rollo x 225 paños +Gran Empaque: 18 rollos = 4.050 paños + 1 dispensador Paño Blanco o Paño Azul: Empaque primario: 1 rollo x 120 paños. Gran Empaque: 12 rollos = 1.440 paños Empaque primario: 1 rollo x 225 paños. Gran Empaque: 12 rollos = 2.700 paños Dispensador hermético: Dispensador hermético con sistema recargable: Empaque primario: 1 dispensador. Gran Empaque: 5 dispensadores | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, YA QUE, POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, su producto podría ser considerado un PRODUCTO DE ASEO | N/A
20231007013 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-17 | SIMPLIAMP™ THERMAL CYCLER – TERMOCICLADOR | APPLIED BIOSYSTEMS™ | NO | El termociclador SimpliAmp™ es un termociclador de punto final, diseñado específicamente para la amplificación de ácidos nucleicos mediante el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La interfaz de usuario incluye una pantalla táctil con una pantalla gráfica que muestra la hora, el estado y la temperatura de cada ejecución. Un teclado de pantalla táctil le permite ingresar información en los campos de la pantalla. También es compatible con el software de control de flotas de termocicladores de Applied Biosystems™. El termociclador SimpliAmp™ (n.º de cat. A24811) le permite: • Optimizar su PCR con la ayuda de los bloques Veriflex™ • Programar el instrumento desde la interfaz de pantalla táctil • Acceder al sistema de forma remota a través de una aplicación móvil • Simular otros instrumentos de PCR con modos de simulación térmica El termociclador SimpliAmp™ es para uso exclusivo en investigación | Caja, Unidad | A24811 SIMPLIAMP™ THERMAL CYCLER | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. Se expide en Bogotá D.C., el 26 de Enero de 2023 . | N/A
20231007043 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-17 | MINIAMP™/ MINIAMP™ PLUS THERMAL CYCLER – TERMOCICLADOR | APPLIED BIOSYSTEMS™ | NO | El termociclador MiniAmp™ y el termociclador MiniAmp™ Plus son termocicladores de punto final, diseñados específicamente para la amplificación de ácidos nucleicos mediante el proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La interfaz de usuario incluye una pantalla táctil con una pantalla gráfica que muestra la hora, el estado y la temperatura de cada ejecución. Un teclado de pantalla táctil le permite ingresar información en los campos de la pantalla. También es compatible con el software de control de flotas de termocicladores de Applied Biosystems™. El termociclador MiniAmp™ (n.º de cat. A37834) y el termociclador MiniAmp™ Plus (n.º de cat. A37835) le permiten: - Optimizar su PCR con la ayuda del bloque Veriflex™ (solo MiniAmp™ Plus Thermal Cycler) - Programar el instrumento desde la interfaz de pantalla táctil - Acceder al sistema de forma remota a través de una aplicación móvil - Simular otros instrumentos de PCR con modos de simulación térmica El termociclador MiniAmp™ y el termociclador MiniAmp™ Plus son para uso exclusivo en investigación | Caja, Unidad | A37835 MiniAmp™ Plus Thermal Cycler A37029 MiniAmp Plus Thermal Cycler A37028 MiniAmp Thermal Cycler A37834 MiniAmp™ Thermal Cycler | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231007178 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-17 | FANTASMA DE ENTRENAMIENTO DE PRÓSTATA | Z-SKIN™ ZERDINE® CIRS | NO | El modelo 070L es un fantasma de entrenamiento de próstata realista y duradero para procedimientos de diagnóstico e intervención. | KIT DEL MODELO 070 070L-035: incluye: todas las piezas del modelo 070 estándar, conjunto de datos CT DICOM(2) (número de serie específico, corte de 1,5 mm) espesor a 120 kvp | Modelo 070L - Fantasma de entrenamiento de próstata(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231007401 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-17 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO/UNIDAD ODONTOLOGICA | GNATUS, SAEVO y DABI ATLANTE | NO | SE DESTINA A LA SUSTENTACION Y ACOMODACION DEL PACIENTE PARA REALIZACION DE PRACTICAS ODONTOLOGICAS, SIENDO QUE EL MISMO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO ODONTOLOGICO, ES UN SISTEMA MECANICO CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE MOTO REDUCTOE DE CORRIENTE CONTUNUA CON CONSULTORIO ODONTOLOGICO RESPALDO. SON DESTINADOS A AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE REMOCIONES DE CARIES, RESTAURACIONES DENTALES COMO EXTRACION DE DIENTE, TAMBIEN INDICADO PARA SINDROME DE ARDOR BUCAL ABSCESOS, ABRACION DENTAL ENTRE SUS ESPECIALIDADES SE ENCUNTRA ORTODONCIA, REHABILITACION ,PERIODONCIA, ENDODONCIA, IMPLANTOLOGIA, PROSTODONCIA ,PATOLOGIA BUCAL, CIRUGIA MAXILOFACILA, ODONTOLOGIA ESTETICA Y ODONDOTLOGIA PREVENTIVA | UNIDAD (CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS) ENTRE OTRAS | S200 SMART, S200 CART, S200SF,S200F,S300H, S300F,S400H, S400F,S500H, S500F, CROMA CART, CROMA, CROMA AIR, PERSONAL AIR, PERSONAL HASTEFLEX, PRESTIGE AIR, PRESTIGE HASTAFLEX, VERSA AIR, VERSA HASTEFLEX, VERSA HOF SILLON: SYNCRUS, G1,G2,G3 S500, D1, D2, D3, D4, D8 ,NEW CROMA TS, NEW CROMA, NEW VERSA MODULO: G1, G2, G3, G3H, G4,G8FE, G8HE UNIDAD DE AGUA : G2,G3,G4,G8 REFLECTOR: PERSUS L, PERSUS LED, AIRIUS G8. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221264888 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-18 | Treg Detection Kit (CD4/CD25/FoxP3) (PE), mouse | Miltenyi Biotech | SI | : Identificación y enumeración de células T reguladoras CD4 CD25 FoxP3 mediante citometría de flujo. Análisis de células Treg separadas mediante tecnología MACS mediante citometría de flujo. | 3x0.2 Ml, 1x25 mL, 3x40 Ml | 130-120-674 - Treg Detection Kit (CD4/CD25/FoxP3) (PE), mouse | El producto anteriormente mencionado se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo eninvestigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, los productos en mención NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTE PRODUCTO QUEDA SUJETO A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"
20221265936 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-18 | ACL | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 3 Unidades X 0.50mL Serum Lyophilized | Antiphospholipid Antibody Survey. ACL-01 - ACL-03 - ACL-04 - ACL-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: ACL - Antiphospholipid Antibody Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221266329 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-18 | HC7 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 5 unidades de Fluidos corporales de 1,5 m | C. trachomatis and N. gonorrhoeae by Nucleic Acid Amplification / DNA Survey. HC701, HC702, HC703, HC704, HC705; HC706, HC707, HC708, HC709, HC710. | De acuerdo con lo anterior, el producto: HC7 - C. trachomatis and N. gonorrhoeae by Nucleic Acid Amplification / DNA Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221236695 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-20 | TERROSA® Demonstration Pack (Empaque de demostración de TERROSA®) | N/A | NO | La muestra no tiene una indicación terapeutica La muestra demostrativa corresponde a la misma presentación aprobada del producto TERROSA® Solución inyectable con registro sanitario INVIMA 2021MBT-0000040 (Folios 23-29), pero el cartucho no contiene la composición aprobada del medicamento la cual es: Composición para un cartucho: 2.4ml contienen 600 microgramos de teriparatida correspondientes a 250 microgramos por ml. El cartucho de la muestra demostrativa solo contiene agua sin principio activo y por consiguiente no tiene ningún uso terapéutico. Su uso es exclusivamente demostrativo, para ser empleada por el área comercial de Gedeon Richter Colombia S.A.S durante la visita médica con el fin de dar a conocer a los médicos todo el proceso de preparación de la pluma iniciando con la colocación del cartucho o cuando se realice el cambio del cartucho, hasta la administración, es por esto que la presentación contiene 3 agujas y una almohadilla de inyección con el fin de simular el proceso de administración y demostrarle al médico el proceso de cebado que se lleva a cabo la primera vez que se utiliza la pluma , el ajuste de dosis y el ángulo correcto para la inserción de la aguja. Todo este proceso acorde a la forma de administración aprobada por INVIMA en el inserto para el medicamento TERROSA | Caja plegadiza que contiene una pluma reutilizable, tres agujas para pluma, diez cartuchos de vidrio transparente tipo I de 3 ml con tapón de émbolo de bromobutilo con un sello de disco combinado de aluminio y caucho, una almohadilla de inyección y las instrucciones de uso de la pluma. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20221245216 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-20 | Soporte rígido para bolsa de recolección de fluidos | : M&H CARE: | NO | Recipiente rígido de plástico para dar soporte a las bolsas de recolección de fluidos | 1 unidad / plastic bag | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221266437 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-20 | VIBRADORES PURE ROMANCE / VIBRADOR | PURE ROMANCE | NO | Juguetes Sexuales: Vibradores Pure Romance indicados para masturbación y placer. | UND | Se amparan los Vibradores Pure Romance Algunos modelos y referencias: So Berry Tempting Just The Way I Lilac It Over The Moon Blue My Mind (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221271325 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-20 | BRAF | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | KIT/PDGFRA – Un espécimen que contiene cuatro de 10.0 micras sin teñir porta objetos de sección de parafina y una diapositiva de H&E 2 gDNA de 1,0 µg. | BRAF Survey BRAF-01_ BRAF-03; BRAF-04_ BRAF-06. | De acuerdo con lo anterior, el producto: BRAF, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221271338 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-20 | CMP | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | CM Urinalysis and Clinical Microscopy Survey | Tres muestras de orina líquidas de 10,0 ml | CM Urinalysis and Clinical Microscopy Survey | De acuerdo con lo anterior, el producto: CMP, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221253832 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-23 | PACSonWEB - SOFTWARE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (PACSonWEB) | DEDALUS | SI | PACSonWEB es una solución basada en web para distribuir y visualizar imágenes médicas e informes a través de Internet a médicos y pacientes que lo soliciten y entre hospitales.El visor integrado contiene herramientas de mejora de imágenes (nivelación de ventanas, inversión, localizador espacial, líneas de referencia, reconstrucción multiplanar, MIP, MinIP, MPVR...) y funcionalidades de medición (longitud, ángulo, altura vertical,...) que permiten utilizar PACSonWEB para propósitos diagnósticos. | Unitario | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos dependiendo del uso, aplicación y finalidad prevista establecida por el fabricante y teniendo en cuenta los criterios de clasificación establecidos en el Artículo 6 del Capítulo II del Decreto en mención: Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: “(...) b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría; (...)” (Subrayado fuera de texto). | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto PACSonWEB - SOFTWARE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (PACSonWEB) – Marca: DEDALUS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(...)" (Subrayado y negrita fuera de texto) | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto PACSonWEB - SOFTWARE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (PACSonWEB) – Marca: DEDALUS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(...)" (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20231009694 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-23 | BANDEJA, DA VINCI / TRAY, da vinci Xi, 6 INST. & ACCESORIES, Rounders / BANDEJA DA VINCI | INTRUSAFE | NO | Los casetes/las bandejas de los sistemas de protección de instrumental InstruSafe® están destinados a contener y proteger los dispositivos médicos reutilizables durante el transporte, la esterilización y el almacenamiento. Los casetes/las bandejas del sistema de protección de instrumental InstruSafe® se utilizan para organizar y proteger otros dispositivos médicos que son esterilizados por un proveedor de atención médica. Los casetes/las bandejas del sistema de protección de instrumental InstruSafe están diseñados para permitir la esterilización de los dispositivos médicos incluidos durante estos ciclos de esterilización: Vapor previo al vacío (EN 285) Óxido de etileno (ISO 11135) Esterilización por plasma de gas validada, es decir, STERRAD® 100S Standard STERRAD® 100NX® Standard STERRAD® 100NX® Express STERRAD® 100NX® Flex STERRAD® NX® Standard STERIS® AMSCO® V-PRO 1®, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX y VPRO maX 2 Los casetes/las bandejas del sistema de protección de instrumental InstruSafe están diseñados para utilizarse junto con una envoltura o recipientes rígidos Aesculap® o Genesis™ comercializados legalmente. Los casetes del sistema de protección de instrumental InstruSafe no están diseñados para mantener la esterilidad por sí mismos. Se proporciona una lista completa de los modelos de dispositivos en el Apéndice A. | Empaque unitario | TRAY, da vinci Xi, 6 INST. & ACCESORIES, Rounders | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231009718 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-23 | Placas IVF Nunc™ / Placas para fertilización in vitro | Nunc™ | NO | Las Placas para fertilización in vitro Nunc™ están hechas de Poliestireno y están indicadas para: - Contener ovocitos o embriones durante los procedimientos de descongelación y cultivo del tratamiento de fertilización in vitro (IVF), - Preparar y cultivar gametos o embriones para su uso en fertilización in vitro (IVF), transferencias intratubáricas de gametos (GIFT), - Contener ovocitos y espermatozoides durante la fertilización mediante inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI), - O para lavar, preparar, cultivar y manipular ovocitos o embriones durante diversas etapas de los procedimientos del tratamiento de fertilización in vitro (IVF) - U otros procedimientos de fertilización in vitro" | 4/pack, 30/case, 120/case, 50/case, 10/pack, 40/case, 15/case, 1 a 100 pack, 1 a 150 cases | 150265 - Nunc 51mm IVF ICSI Dish 150260 - Nunc™ IVF Center Well Dish 144444 - Nunc™ 4-Well Dishes for IVF 179830 - Nunc™ 4-Well Dishes for IVF 150255 - Nunc™ IVF Petri Dishes 150270 - Nunc™ IVF Petri Dishes 150360 - Nunc™ IVF Petri Dishes (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231009945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-23 | IMPLANTES PERSONALIZADOS (A MEDIDA) PARA OSTEOSINTESIS DE CRÁNEO | ORTOMAC - LINEA VÍVICA | NO | Los implantes personalizados para osteosintesis de “Cráneo” ORTOMAC, son utilizados para sustituir una porción o para corregir defectos físicos funcionales o estéticos de huesos craneales. Tienen aplicación en casos que implican la resección parcial del cráneo y que posterior al tratamiento de estos traumas o enfermedades (de origen oncológico o congénito), requieren una nueva cirugía para reemplazar el hueso retirado por un implante (craneoplastia), con el fin de corregir la deformación (específicamente cuando no es posible utilizar implantes estándar). Son dispositivos médicos implantables sobre medida, fabricados con base en la información médica del paciente (imágenes TAC). La asistencia al especialista médico, le permite realizar el “planeamiento quirúrgico 3D”, con las características de diseño y configuración que mejor se adecúen a las necesidades anatómicas y patológicas del paciente Los implantes personalizados para osteosintesis de “Cráneo” ORTOMAC, están indicados para: • Fracturas de los huesos, frontal, parietales y occipital. • Reconstrucción craneal. Las principales ventajas al usar los implantes personalizados para osteosintesis de “Cráneo” ORTOMAC, son: • Disminución del tiempo quirúrgico. • Excelentes resultados para el paciente y cirujano. • Mejor ajuste anatómico en comparación con métodos de reconstrucción convencionales (mallas p.e.).Planeamiento preoperatorio en 3D a partir de imágenes diagnósticas. • Modelos físicos fabricados en polímeros de tamaño, estructura y característicassimilares a las reales (prototipos). • Implantes fabricados en materiales “Biocompatibles” (propiedades similares al hueso). • Incluye práctico sistema de fijación con placas y tornillos en titanio. • Desarrollo personalizado durante todo el proceso, con asesoría, software, hardware, materiales y equipos de tecnología reciente | Empaque individual "NO ESTERIL" | Implante Personalizado Craneal 830-XXX Implante Craneal - PEEK 831-XXX Implante Craneal - Ti | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.Es importante recordar que el articulo 1 del decreto en cita establece: “(…) PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones contenidas en elpresente decreto a los reactivos de diagnóstico In Vitro y a los dispositivos médicos sobre medida.PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de la Protección Social establecerá los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida, para su uso, prescripción, elaboración, adaptación y comercialización. (…)” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | N/A
20231010014 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-23 | ADBIO-007M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO METABOLITOS EN ORINA MENSUAL ADBIO-007B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO METABOLITOS EN ORINA BIMESTRAL ADBIO-008M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DIMERO D MENSUAL ADBIO-008B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DIMERO D BIMESTRAL | ad-bio® | NO | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO son controles de calidad externos utilizados para brindar una evaluación externa, confidencial e independiente con el fin de supervisar la precisión de los sistemas/procedimientos de análisis | UNIDAD/ESTUCHE | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos y por lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231010630 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-24 | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | ad-bio® | NO | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO son controles de calidad externos utilizados para brindar una evaluación externa, confidencial e independiente con el fin de supervisar la precisión de los sistemas/procedimientos de análisis | UNIDAD/ESTUCHE | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos y por lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231010722 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-24 | ADBIO-005M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HbA1C MENSUAL ADBIO-005B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HbA1C BIMESTRAL ADBIO-006M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO COAGULACIÓN MENSUAL ADBIO-006B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO COAGULACIÓN BIMESTRAL | ad-bio® | NO | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO son controles de calidad externos utilizados para brindar una evaluación externa, confidencial e independiente con el fin de supervisar la precisión de los sistemas/procedimientos de análisis | UNIDAD/ESTUCHE | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos y por lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231010726 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-24 | ADBIO-009M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES CARDIACOS MENSUAL ADBIO-009B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES CARDIACOS BIMESTRAL ADBIO-010M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES TUMORALES MENSUAL ADBIO-010B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES TUMORALES BIMESTRAL | ad-bio® | NO | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO son controles de calidad externos utilizados para brindar una evaluación externa, confidencial e independiente con el fin de supervisar la precisión de los sistemas/procedimientos de análisis | UNIDAD/ESTUCHE | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos ypor lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la efinición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, os productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el rtículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231010735 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-24 | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | ad-bio® | NO | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO son controles de calidad externos utilizados para brindar una evaluación externa, confidencial e independiente con el fin de supervisar la precisión de los sistemas/procedimientos de análisis | UNIDAD/ESTUCHE | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos y por lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221180449 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | IMPLANTE CUSTOMIZADO | IDEAR | NO | LOS IMPLANTES CUSTOMIZADOS SON DISEÑADOS SEGÚN LA INDICACIÓN MÉDICA SOLICITADA POR EL CLIENTE O PROFESIONAL TRATANTE, CON APLICACIONES DIVERSAS (PÉRDIDA ÓSEA IMPORTANTE, CORRECCIÓN DE DEFORMIDADES, CIRUGÍAS DE RECONSTRUCCIÓN TUMORAL, ARTROPLASTÍAS, ENTRE OTRAS). EL IMPLANTE CUSTOMIZADO SE REALIZA A PARTIR DE IMÁGENES (PREFERENTEMENTE TOMOGRAFÍAS COMPUTADAS) E INFORMACIÓN DE CADA PACIENTE SUMINISTRADA POR SU MÉDICO TRATANTE. LAS MISMAS SE COMPLEMENTAN CON INFORMACIÓN U OTROS ESTUDIOS QUE PUEDAN APORTAR MAYOR DETALLE DE INTERÉS AL MOMENTO DE INICIAR EL PROCESO DE DESARROLLO DEL IMPLANTE. ANALIZAN LAS IMÁGENES TOMOGRÁFICAS PARA PLANIFICAR Y VERIFICAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS IMPLANTES CUSTOMIZADOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA LA INDICACIÓN SOLICITADA POR EL CLIENTE. LOS IMPLANTES CUSTOMIZADOS REQUIEREN DE UN ANÁLISIS EXACTO PREOPERATORIO TRIDIMENSIONAL. SÓLO PUEDE COLOCARSE EN CONDICIONES ESPECÍFICAS, Y SU MANUFACTURA DEBE BASARSE EN REGISTROS TOMOGRÁFICOS TRIDIMENSIONALES. SE RECIBEN LOS ESTUDIOS E IMÁGENES DEL PACIENTE PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE JUNTO CON LA SOLICITUD DEL PRODUCTO MÉDICO, ESPECIFICACIONES MÉDICAS E IMÁGENES Y SE PROGRAMA UNA PRIMERA CONVERSACIÓN DE PLANIFICACIÓN. LUEGO DE RECOPILADA ESTA INFORMACIÓN, ES ANALIZADA Y ESTUDIADA POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE IDEAR, EL CUAL REVISA Y VERIFICA LAS CONDICIONES DEL PACIENTE PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL IMPLANTE A MEDIDA Y SUS COMPONENTES ADICIONALES. PARA LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA SE DESARROLLAN BIOMODELOS DE LA ANATOMÍA DEL PACIENTE Y GUÍAS DE CORTE A MEDIDA EN CASO DE SER NECESARIAS, CONVALIDADAS CON LUEGO SE REALIZAN IMPRESIONES DE LAS PIEZAS FINALES PARA VERIFICAR TAMAÑOS, CONEXIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS. DISEÑO Y DESARROLLO DE IDEAR REVISA Y VALIDA CON EL EQUIPO MÉDICO EL IMPLANTE REQUERIDO, UNA VEZ CONFORME SE PROCEDE A LA FABRICACIÓN DEL PRODUCTO PARA SU POSTERIOR ENTREGA. CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES. EL CLIENTE O PROFESIONAL A CARGO. UNA VEZ GENERADAS LAS PIEZAS, Y SEGÚN CON LAS INDICACIONES DEL EQUIPO MÉDICO SE EVALÚA EL PROCESO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN ÓPTIMO DEL IMPLANTE, ASI COMO SU MÉTODO DE FABRICACIÓN (SINTERIZADO, MECANIZADO U OTROS MÉTODOS PRODUCTIVOS) SEGÚN SEA CONVENIENTE. | ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, PERSONALIZADO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO IMPLANTE CUSTOMIZADO / MARCA: IDEAR, DEBERÁ PRESENTAR LA PRESCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA SALUD PARA EL PACIENTE CORRESPONDIENTE Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TAL FIN. | N/A
20221247994 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | Q – qPCR INSTRUMENT | Quanta | NO | Equipo utilizado en investigación para amplificación de ácidos nucleicos. | 1 unidad para 48 muestras | *Q – qPCR Instrument, Q 4-channel qPCR Instrument. Ref 95900-4C *HRM License for Q qPCR Instrument.1 HRM License Ref. 95915-20 *1 year extended warranty 4-channel Q Instrument. 1 year extended warranty 4-channel Q Instrument Ref. 95900-4CEXTWAR *Q Tubes & Caps (20 racks/box) Ref. 95910-20” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221248120 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | FAST REAL-TIME PCR SYSTEM - TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL | ZYBIO | NO | El instrumento y el software incorporado que se describe en el Manual de funcionamiento son solo para fines de investigación. Para la detección cualitativa y cuantitativa de analitos en muestras de ácido nucleico (ADN/ARN) mediante amplificación por PCR, detección de fluorescencia, análisis de datos y otras funciones. | Unidad | EXP 160 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221248264 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | COMPACTADOR DE JERINGAS | NIPRO | NO | Indicado para asistir el llenado de bomba elastomérica a través de sistema semi automático por compresión mecánica en la inyección de la jeringa de 50 cc. | Caja por unidad | NK-SF-AST01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221252349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | GLP SYSTEM TRACK - SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LABORATORIO | N/A | NO | La GLP Systems Track es un sistema modular que permite automatizar los pasos de trabajo anteriores y posteriores al análisis, concretamente, la preparación y distribución de las muestras en el laboratorio. Las muestras se introducen en el sistema y se envían a los módulos para su preparación y a los analizadores conectados por medio de vehículos de transporte (CAR) que se desplazan por un sistema de carriles. Después del análisis, las muestras se disponen para su retirada, su archivado o su eliminación. | Instrumento | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221253806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE UROANALISIS URIT 50 VET | URIT MEDICAL ELECTRONIC CO., LTD. | NO | El equipo cuenta con un principio de medida a través de reflactancia de longitud de onda dual, contiene su propia tira calibradora, exclusiva del analizador, está adaptado para lectura de tiras reactivas de 11 y 14 parámetros, cuenta con diferentes modos de lectura, permitiendo un rendimiento de 60 o 125 muestras hora, según la configuración o uso que desee darle el destinatario final. | Unidad completa de Analizador de Uroanálisis URIT 50 VET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221254208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X – COLUMNA PISO | RTR MEDICAL | NO | Componente responsable y con la capacidad de soportar el tubo de rayos X y el colimador para la emisión de radiaciones ionizantes. Este se sitúa a un costado de la mesa con tablero flotante y contiene movimientos de forma longitudinal, vertical o por basculación del eje para habilitar los diferentes procedimientos que se puedan presentar. El componente por sí solo no cumple función alguna para la emisión, captura y procesamiento de imágenes diagnósticas. | Empaque Unitario | COLUMNA PISO C10” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanosNo obstante, se concluye que el producto COLUMNA PISO - Marca: RTR MEDICAL es considerado un componente o subsistema. Por lo tanto, si se requiere importar o fabricar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario o Permiso de Comercialización INVIMA expedido para el equipo respectivo dconformidad con el Decreto 4725 de 2005, por cuanto siempre deben cumplir con la finalidad prevista por el fabricante. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto COLUMNA PISO - Marca: RTR MEDICAL no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el EQUIPO DE RAYOS X al cual hace referencia en la documentación aportada y en tal sentido, debe solicitar adición de subsistemas al permiso de comercialización del equipo para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221254980 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X - BUCKY MURAL | RTR MEDICAL | NO | Componente usado para la toma de imágenes diagnósticas con equipos de rayos x, situado en paralelo a la pared, donde inciden los rayos de forma perpendicular con superficie de este. Este tablero posee la habilidad de moverse verticalmente para permitir la toma de imágenes desde los miembros inferiores hasta la cabeza. Constituido por varillas de plomo, dispuestas en paralelo o con una ligera inclinación, actuando conforme a la absorbancia de la radiación difusa, que no posee una incidencia perpendicular en los espacios existentes entre ellas, mejorando la calidad de la imagen para el posterior estudio. El componente por sí solo no cumple función alguna para la emisión, captura y procesamiento de imágenes diagnósticas. | Empaque Unitario | BUCKY MURAL A-10” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo Icomponentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario o Permiso de Comercialización INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por cuanto siempre deben cumplir con la finalidad prevista por el fabricante. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto BUCKY MURAL - Marca: RTR MEDICAL no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el EQUIPO DE RAYOS X al cual hace referencia en la documentación aportada y en tal sentido, debe solicitar adición de subsistemas al permiso de comercialización del equipo para dar cumplimiento a la normatividad vigente. del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. No obstante, se concluye que el producto BUCKY MURAL - Marca: RTR MEDICAL es considerado un componente o subsistema. Por lo tanto, si se requiere importar o fabricar accesorios, repuestos, partes, | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221256263 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | MESA ELÉCTRICA DOBLE - MESA ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPOS | KAIZER | NO | Mesa para la ubicación de 2 equipos biomédicos, con altura graduable | Unidad | WZ-3D WZ-3E” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221266857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | IVOTION - DISCOS PARA LA ELABORACION CAD/CAM DE LA PROTESIS | IVOCLAR | NO | Ivotion es un disco a base de PMMA de colores dentina y encía para la tecnología CAD/CAM. Se utiliza para la fabricación de restauraciones permanentes para prótesis removibles utilizando un procedimiento de fabricación sustractivo. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221267327 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS RHINO - PROTECTOR BUCAL | RHINO | SI | Los PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS RHINO amortiguan golpes en la cara, minimizando ruptura y daño en los labios, lengua y mandíbula, disminuye el riesgo de trauma encéfalo craneano derivados de trauma en la región facial. Ayuda a minimizar fracturas, pérdidas dentales y dolor orofacial. Su uso es indicado para deportistas y personal en general que requieren protección contra impactos. | UNIDAD | Adulto, niño | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…) (subrayado fuera de texto) sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio | I
20231015351 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-25 | SMARTBOX™, 14408 SmartBox y 14418 SmartBox Mini | VITROLIFE | SI | EQUIPO UTILIZADO PARA RETENER LAS PAJITAS DE NITROGENO LIQUIDO RAPID - I DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE VITRIFICACION DE EMBRIONES Y OVULOS. CRIOPRESERVACION SEGÚN EL FOLIO No. 4 | EQUIPO (UNIDAD) | REF: 14408 SmartBox y REF: 14418 SmartBox Mini (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto SMARTBOX™, 14408 SmartBox y 14418 SmartBox Mini, marca: VITROLIFE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (...)” | IIa
20221238047 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-26 | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. | ad-bio® | NO | ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO son controles de calidad externos utilizados para brindar una evaluación externa, confidencial e independiente con el fin de supervisar la precisión de los sistemas/procedimientos de análisis | UNIDAD/ESTUCHE | ADBIO-001M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMATOLOGÍA INTEGRAL MENSUAL ADBIO-001B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HEMATOLOGÍA INTEGRAL BIMESTRAL ADBIO-002M ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUIMICA CLINICA MENSUAL ADBIO-002B ADBIO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUIMICA CLINICA BIMESTRAL | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos y por lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221238152 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | HORNO Y ESTERILIZADOR DE CALOR SECO | NUVE | NO | Los hornos y esterilizadores de calor seco FN 032, FN 055 y FN 120 con convección natural están diseñados para la esterilización de materiales de metal y vidrio que pueden esterilizarse con calor seco. Se pueden utilizar para cualquier aplicación de secado y calefacción. | Unidad | FN 032, FN 055 y FN 120” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221241186 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | MASAJEADOR DE ENCÍAS | MUNCHI MAGICAL | NO | Masajea la encía suavemente y contribuye a mejorar la salud gingiva | 1, UNIDAD 2 UNIDADES, 3 UNIDADES, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA LOS MASAJEADORES RELACIONADOS EN LA FICHA TÉCNICA (FOLIO 4 Y 5), REFERENCIA FLEXI TEETHER. | N/A
20221277199 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | PIMPOLLOS BROCAS EN CARBURO TUGSTENO – PIMPOLLOS | PIMPOLLOS | NO | Los pimpollos o brocas en Carburo Tugsteno son pequeñas herramientas de corte que se utilizan para taladrar, esmerilar, dar forma, y eliminar materiales duros. Entre sus aplcaclones se encuentra el alisado de soldaduras, biselado y eliminación de incrustaciones, tallado de madera, herrería, escultura, fabricaclón de joyas, y fundición de metalees. E carburo tugsteno es un material extremadamente duro que se trabaja a altas velocidades en motores de baja para obtener cortes precisos. Sus principales aplicaciones son: Joyeria, ferreteria, maderas y metalurgla | BLISTER POR 5 UNIDADES Y POR UNIDAD | 201801, 101001, 116017, 302801, 303001, 303501, 303601, 406402, 406801, 406901, 407601, 50o9001, 509101, 602001, 602301, 80070, 902302, HPT00, HP702, HP703, HP1, HP2, HP3, HP4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de laSala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221280726 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | SISTEMA BIORREACTOR CON BIOCONTROLADOR - BIORREACTOR APPLIKON | GETINGE | NO | Cultivos microbianos y celulares en escala laboratorio, piloto y producción biofarmacéutica Producción de vacunas y biosimilares Cultivo y producción de células madres y derivados Producción de medicamentos para terapia celular, génica o medicina regenerativa Investigación y desarrollo en terapias avanzadas | Biorreactores para cultivos celulares y microbianos para la industria biofarmacéutica. | APPLIKON MICROFLASK APPLIKON MINIBIO (250 mL, 500 mL, 1 L) APPLIKON APPLIFLEX ST (500 Ml, 3L,15L ) APPLIKON BIO (2L, 3L, 5L, 7L,15L, 20L) APPLIKON BIOBENCH ( 15L,20L, 30L ) APPLIKON BIOPILOT (30L,40L, 60L, 70L, 130L, 140L, 270L) APPLIKON MINIBIO BUNDLES (250 ml, 500 mL, 1L) APPLIKON BIOBUNDLE (2L, 3L, 5L, 7L,15L, 20L ) APPLIKON MINIBIO BUNDLE APPLIFLEX ST (500mL, 3L) APPLIKON BIOBUNDLE APPLIFLEX ST (3L, 15L) APPLIKON MY CONTROL LIVIT FLEX APPLIKON EZ2 - CONTROL APPLIKON IN CONTROL APPLIKON MOTOR CONTROLER APPLIKON I CONTROL APPLIKON BIOPRODUCTION APPLIKON APPLISENS SENSORS APPLIKON V-CONTROL APPLIKON BIOSEP” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280735 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | BSD600 ASCENT - INSTRUMENTO DE PERFORACIÓN BSD | BSD | NO | Instrumento de perforación semiautomático controlado por computadora para uso con medios industriales estándar de colección de muestras. | Unidad | BSD600 Ascent M2 BSD600 Ascent A2” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | JEDII | JEDII | NO | Herramienta educativa digital diseñada y dirigida para asistir integralmente a los médicos gastroenterólogos, endoscopistas y patólogos en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta aplicación está dirigida únicamente al personal médico y no almacena información que identifique a los pacientes. Además, no mencionan en ninguna ocasión marca específicas como tratamiento y que su fin es exclusivamente orientativo y la última palabra en los tratamientos es del médico tratante. La aplicación posee las siguientes herramientas ReTrat IBD Es el primer calculador interactivo que, a partir una pregunta PICO, permite conocer, para determinada enfermedad, extensión y actividad cuáles son las recomendaciones sobre tratamiento que recomiendan las guías de práctica clínica de las sociedades IBDc Activista Assistant Esta herramienta consiste en una guía interactiva como para poder elegir adecuadamente el score de actividad clínica que corresponde según el escenario al que se enfrente un médico a la hora de evaluar la actividad clínica de un paciente con EII. científicas lideres. Score de Montreal La herramienta más utilizada para la clasificación del tipo y extensión de EII, ahora en formato de calculador intuitivo de fácil uso e interpretación. Pronostico IBD Consiste en una escala grafica que permite ponderar la severidad de la EII de los pacientes, con el fin de poder tomar las mejores decisiones terapéuticas. Scores clínicos JEDII es la primera aplicación para dispositivos móviles que incluye los scores clínicos más frecuentemente utilizados en idioma español Tutorial de endoscopia Asistente interactivo diseñado por artistas digitales que explica los tipos de hallazgos endoscópicos típicos tanto de la colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn, con imágenes de alta calidad. IBDe Activity Assistant Guía interactiva como para poder elegir adecuadamente el score endoscópico que corresponde según el escenario en el que se enfrente un médico endoscopista a la hora de realizar endoscopias en pacientes con EII. Tips de manejo endoscópico Resumen didáctico de qué consideraciones tener en cuenta al momento de realizar endoscopias en pacientes con EII: cuantas biopsias tomar, a qué prestarle atención durante la exploración endoscópica, discriminada según diferentes escenarios clínicos. Vigila CCR Calculador interactivo muy fácil de usar que le indica al médico cuándo y cómo realizar pesquisa endoscópica de displasia/neoplasia colorrectales en pacientes con EII. Scores endoscópicos JEDII es la primera aplicación para dispositivos móviles que incluye los scores endoscópicos para valoración objetiva de actividad en castellano/español. Tutorial de Anatomía Patológica Consiste en un asistente interactivo que explica los tipos de hallazgos histológicos típicos tanto de la colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn, con imágenes de alta calidad Asistente de evaluación de colitis Esta herramienta interactiva permite identificar los hallazgos histológicos propios de las EII para asegurar una correcta evaluación histopatológica y brinda información sobre los posibles diagnósticos diferenciales histológicos a tener en cuenta Scoreshistológicos JEDII es la primera aplicación para dispositivos móviles que incluye los scores histológicos más frecuentemente utilizados en la práctica médica en el idioma espanol. | Aplicación de software | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280799 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-26 | VIACOLOR V2.0 - LAMPARA DE CROMOTERAPIA | VIACOLOR V2.0 | SI | Es usado para realizar transmisión de información y estimular procesos bioenergéticos particulares en el organismo, como la terapia de campo magnético y cromoterapia, la cromopuntura, laser terapia, la auriculomedicina y su uso en los puntos gatillo. | Dispositivo ViaColor | VIACOLOR V2.0” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto VIACOLOR V2.0 - LAMPARA DE CROMOTERAPIA –Marca: VIACOLOR V2.0, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificaciónestablecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar ointercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto VIACOLOR V2.0 - LAMPARA DE CROMOTERAPIA – Marca: VIACOLOR V2.0, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20221211315 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-31 | GRABADOR DE VÍDEO HD PARA USO MÉDICO, DVD/USB/NAS - GRABADOR DE VÍDEO HD PARA USO MÉDICO | SONY | NO | El grabador digital de red para aplicaciones médicas HVO500MD se ha diseñado para su uso en una amplia gama de entornos clínicos, como salas de radiología, quirófanos, centros quirúrgicos o consultas. El grabador es apto para almacenar vídeo de Alta Definición de sistemas de ultrasonido, radiología digital, endoscópicos, laparoscópicos y otros sistemas, compatibles de captación de imágenes quirúrgicos y de diagnóstico. Además, ofrece diversas opciones de conexión con dispositivos actuales y antiguos. El HVO-500MD puede almacenar vídeo HD ò de Definición Estándar en su unidad interna de disco duro de gran capacidad. Con una sencilla selección del menú, puede grabarse vídeo al mismo tiempo en una unidad USB externa o en un servidor de red, o bien grabarlo directamente en la unidad DVD interna del grabador. Esta capacidad de grabación simultánea ahorra tiempo, lo que elimina la necesidad de exportar o copiar los ficheros de vídeo a otro medio de almacenamiento tras la grabación. También ofrece mayor protección frente a la pérdida de datos valiosos. | Unidad | HVO-500MD” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221241201 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | Working Standard Anti-SARS-CoV-2 Antibody Diagnostic Calibrant NIBSC, código 20/162 | N/A | SI | Calibrador de diagnóstico de anticuerpos NIBSC Anti-SARS-CoV-2 | 1 kit contiene plasma de 3 donantes positivos para AntiSARS-CoV-2 separados. El volumen de este reactivo es de 0,3 ml. | N/A | El producto Working Standard Anti-SARS-CoV-2 Antibody Diagnostic Calibrant NIBSC, código 20/162, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO
20221253326 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-01-31 | REFRIGERADOR – CONGELADOR – ULTRACONGELADOR | MELING BIOMEDICAL / ZHONGKE MEILING CRYOGENICS CO., LTD con domicilio en CHINA | NO | Equipo para almacenamiento y conservación de reactivos químicos, medicamentos o vacunas. Las muestras son preservadas o conservadas a temperaturas de refrigeración, congelación, o ultracongelación según la temperatura requerida. Se utiliza comúnmente en laboratorios clínicos para el almacenamiento y la conservación de las muestras. Indicaciones: seleccione la temperatura de trabajo del refrigerador, congelador o ultracongelador en el panel de control, mantenerlos encendidos para garantizar la temperatura de trabajo y asegurarse de cerrar bien la puerta. Ubicar las muestras dentro de la cámara del refrigerador, congelador o ultracongelador | Unidad | Refrigeradores: YC-xxx (xxx=litraje), Refrigeradores y Congeladores combinados: YCDELxxx - YCD-FLxxx (xxx=litraje), Congeladores Biomedicos: DW-YLxxx - DW-FLxxx - DWFWxxx (xxx=litraje), Ultracongeladores: DW-HLxxx (xxx=litraje), Refrigerador Horizontal para Vacunas: YC-xxxEW (xxx=litraje)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221272103 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | IDR | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Cinco muestras líquidas de 1,0 ml | Infectious Disease, Respiratory Panel Survey IDR01, IDR02, IDR03, IDR04, IDR05 IDR06, IDR07, IDR08, IDR09, IDR10 IDR11, IDR12, IDR13, IDR14, IDR15 | De acuerdo con lo anterior, el producto: IDR - Infectious Disease, Respiratory Panel Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado unReactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221272364 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | LN44- Fibrinogen Calibration Verification / Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 6 und x 1.0 mL de plasma | Fibrinogen Survey. Calibration Verification / Linearity. LN44-01 – LN44-06 LN44-07 – LN44-12 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN44- Fibrinogen Calibration Verification / Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado unReactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221272399 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | LN42-D-Dimer Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only | 6 und x 1.0 mL de plasma | D-Dimer Survey. Calibration Verification/Linearity LN42-01 – LN42-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN42-D-Dimer Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221272638 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | LN25-Troponin I Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 7 und x 2.0 mL Serum | Troponin I Survey. Calibration Verification/Linearity LN25-01 – LN25-07 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN25-Troponin I Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221272773 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | LN41- Procalcitonin Calibration Verification/ Linearity. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 6 und x 1.0 mL Suero | Procalcitonin Survey. Calibration Verification/Linearity LN41-01 – LN25-06 LN41-07 – LN41-12 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN41- Procalcitonin Survey. Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO esconsiderado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221272931 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | LKM | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 2 und x 1.00 mL Serum | LKM Gastrointestinal and Hepatic Disease Serologies Survey. LKM-01 y LKM-02 LKM-03 y LKM-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto LKM Gastrointestinal and Hepatic Disease Serologies Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221272933 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-01-31 | LN15 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 6 und x 0.80 mL Whole Blood | Hemoglobin A1c Accuracy Survey. Calibration Verification/Linearity LN15-01 — LN15-06 LN15-07 — LN15-12 | De acuerdo con lo anterior, el producto LN15 Hemoglobin A1c Accuracy Survey. Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, PNO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231020117 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-01 | HEMATOLOGY 5-PART DIFFERENTIAL | Oneworld ACCURACY | NO | Control de calidad externo | N/A | HEFA432 Hematology 5-Part Differential HEFB432 Hematology 5-Part Differential HEFD432 Hematology 5-Part Differential | De acuerdo con lo anterior, el producto HEMATOLOGY 5-PART DIFFERENTIAL, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el inserto aportado se indica son “PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD EXTERNA SOLAMENTE” Este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231020217 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-01 | CMV DNA Qualitative & Viral Load | Oneworld ACCURACY | NO | Control de calidad externo | N/A | CMVN435 CMV DNA Qualitative & Viral Load | De acuerdo con lo anterior, el producto CMV DNA Qualitative & Viral Load, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231020161 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-01 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HbA1c | ERL | NO | Las sangres control son fabricados por ERL (European Reference Laboratory of Glycohemoglobin) Estos controles están destinados al control de calidad externo de cuantificación de HbA. | CAJA/ VIALES | 9365-CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HbA1c | De acuerdo con lo anterior, el producto CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HbA1c, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221259655 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-02 | CAMARA VISIA 7 GENERACION- Cámara para uso y seguimiento Fotográfico con Software de Historia Clínica, | VISIA | NO | Equipo para uso y seguimiento Fotográfico con Software de Historia Clínica. Toma Fotografías Frontal y Laterales con 3 tipos de Flash; Standard (no polarizado), Polarizado Cruzado (elimina el Brillo) y Filtro UV para detectar el daño solar. | Empaque por unidad de equipo | VISIA 7 Gen | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221259890 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-02 | CÁMARA DE BRONCEO SOLARIUM F-11 / CAMARA DE BRONCEO | MERICAN | SI | La Cámara de Bronceo Solarium F-11 de Merican utiliza la combinación de rayos UVA y UVB para llegar de forma eficaz a las capas más profundas de la piel y favorecer la producción y fijación de melanina, logrando así un bronceado cosmético mucho más saludable y duradero sobre la piel de los usuarios. La Cámara de Bronceo Solarium F-11 no se puede utilizar para diagnosticar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar alguna enfermedad, lesión o deficiencia en la piel o el cuerpo humano. Su uso es apto para salones de bronceado, hoteles, gimnasios, spas, centros de bienestar, clubes privados, etc | UNIDAD | M20220616 | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo CÁMARA DE BRONCEO SOLARIUM F11 / CAMARA DE BRONCEO, MARCA: MERICA objeto de consulta el cual se utiliza para realizar bronceado de la piel con fines estéticos, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo CÁMARA DE BRONCEO SOLARIUM F11 / CAMARA DE BRONCEO, MARCA: MERICA objeto de consulta el cual se utiliza para realizar bronceado de la piel con fines estéticos, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | IIb
20221259922 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-02 | SISTEMA DE COMPOSICIÓN APEX - Sistema de Composición para preparación magistral automatizada de nutrición parenteral y otras prescripciones intravasculares | B¦ BRAUN | NO | Usado para la composición automatizada de la nutrición parenteral y otras prescripciones intravasculares. El Sistema de Composición APEX proporciona al personal de farmacia en sus instalaciones (Usuarios) las herramientas necesarias para preparar las prescripciones del paciente con confianza. El Sistema de Composición APEX dispensa fluidos de uno o más contenedores fuente a un contenedor individual final. La mezcla resultante dentro del contenedor final está prevista para administración intravascular a un paciente. APEX fue diseñado para mejorar la precisión de composición y eficiencia cuando se compara con las técnicas de llenado manual tradicional y está previsto para el uso en un entorno de composición estéril en un hospital y farmacias de pacientes ambulatorios, farmacias independientes y farmacias de estilo de centro de composición. El Sistema de Composición APEX está formado por tres componentes principales: un mezclador, que contiene macro y micro bombas usadas para componer soluciones hacia el contenedor final, una celda de carga, que se usa para medir la carga de la solución compuesto y un panel de control, que proporciona la plataforma para Interface Gráfica de Usuario (GUI) del software para el Mezclador APEX. El software está diseñado para guiar un Usuario a través del proceso de preparar las prescripciones. Pantallas de ayuda detalladas durante toda la GUI proporcionancualquier instrucción necesaria para asegurar que tal composición sea apropiadamente realizada. | Caja x Unidad Equipo y accesorios | AX1000 * AX5000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221265921 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-02 | TIEMPO REAL CFX OPUS DEEPWELL- PCR EN TIEMPO REAL | BIORAD LABORATORIES | NO | DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA EN PCR - PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN | UNIDAD | 12016658 - Sistema de PCR en Tiempo Real CFX Opus Deepwell. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. ESTE EQUIPO ES DE USO EXLUSIVO PARA INVESTIGACIÓN NO PUEDE SER USDO CON FINES DIAGNOSTICOS | N/A
20221266865 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-02 | OBSERV 520X- SISTEMA DE FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA EL ANÁLISIS SUPERFICIAL Y PROFUNDO DE LA PIEL, | MARCA SYLTON Y MARCA: SYLTON Y MARCA OBSERV | NO | El OBSERV® 520X es un sistema de fotografía digital que funciona en combinación con un iPad y que toma fotografías de la piel del rostro utilizando diferentes fuentes de iluminación que ponen de relieve diferentes problemas de belleza. El OBSERV® 520X ayuda al esteticista/consultor de la piel a evaluar los tipos de piel y los problemas de la piel para aconsejar los productos de belleza y/o los tratamientos de belleza pertinentes y documentar fotográficamente el efecto del tratamiento | POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221271528 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-02 | TRANSMISOR SMARTDOT | SMARTDOT™ | NO | Smartdot es un equipo transmisor que permite la transferencia de los datos de inyección de aluetta a la aplicación Growlink mediante Bluetooth de baja energía. Se puede sujetar al mecanismo de regulación de aluetta. | Caja por una unidad | : U1211340 SMARTDOT ALUETTA (1) WW-INT. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231022339 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-03 | Hematology 3-Part Differential. HETA432 Hematology 3-Part Differential HETB432 Hematology 3-Part Differential | Oneworld ACCURACY | NO | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | UNIDAD | : HETA432 y HETB432 | De acuerdo con lo anterior, el producto: HETA432 y HETB432 Hematology 3-Part Differential, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231022318 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-03 | RVSS432 Retrovirus and Syphilis Serology | Oneworld ACCURACY | NO | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | UNIDAD. Cada panel codificado RVSS432 consta de 5 muestras etiquetadas Muestras A - E. 3. Cada frasco contiene 1.8 mL de muestra. | RVSS432 | De acuerdo con lo anterior, el producto: RVSS432 Retrovirus and Syphilis Serology, por ser unprograma de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vezque no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 denoviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231022386 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-03 | TRCH432 TORCH and EBV Serology | Oneworld ACCURACY | NO | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | UNIDAD. 2 muestras etiquetadas Muestras A - B. Cada frasco contiene 1.8 mL de muestra. | TRCH432 | De acuerdo con lo anterior, el producto: TRCH432 TORCH and EBV Serology, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221215353 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | AIA-PACK SAMPLE TREATMENT CUP / VASO DE TRATAMIENTO DE MUESTRA AIA-PACK | TOSOH, STC | NO | El vaso de tratamiento de muestras AIA-PACK está diseñado para USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO ÚNICAMENTE. El recipiente de tratamiento de muestras AIA-PACK se puede utilizar para diluciones automáticas de muestras y pretratamientoautomático de muestras con cualquier ensayo AIA-PACK en los analizadores de inmunoensayo Tosoh AIA-900 y AIA-2000. | No. Cat. 020971 10 bandejas Cada bandeja contiene 20 vasos de tratamiento de muestras. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: AIA-PACK SAMPLE TREATMENT CUP / VASO DE TRATAMIENTO DE MUESTRA AIA-PACK por ser un contenedor vacío, que no contiene ningún material reactivo ni conservador y que su función es contener la muestra para diluir en los instrumentos AIA-900 y AIA-2000 de Tosoh, proceso en el cual no hay ninguna medición analítica que interfiera con la cuantificación final del ensayo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221268497 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-06 | LN37- von Willebrand Factor Antigen Calibration Verification/Linearity | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “Proficiency testing only”. | 7 und x 1.0 mL de plasma | : LN37-von Willebrand Factor Antigen Survey LN37-01_LN37- 06; LN37-08_LN37-13 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN37-von Willebrand Factor Antigen Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221273219 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | PF1 - Platelet Function | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Cuatro tubos de vacío de citrato de 3,2%; dos tubos de plástico de 10,0 ml | PF1. Platelet Function Survey NACIT-01 NACIT-02 PF1-01 y PF1-02 PF1-03 y PF1-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto PF1 Platelet Function Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221273524 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | PARF - Parentage/Relationship Test—Filter Paper | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (1) Bolsa con 2 hisopos, (3) Tarjeta de sangre | PARF Parentage / Relationship Test – Filter Paper Survey PARF-01 - PARF-03 PARF-04 PARF-05 – PARF-07 PARF-08 PARF-09 – PARF-11 PARF-12 | De acuerdo con lo anterior, el producto PARF Parentage / Relationship Test – Filter Paper Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221273623 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | RT4 – Reticulocyte | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 3 und x 2.00 mL Glóbulos Rojos | RT4 Reticulocyte Survey. RT4-01 – RT4-03 RT4-04 – RT4-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto RT4 Reticulocyte Survey; por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221274074 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | WBGQ - Quality Cross Check—Whole Blood Glucose | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 3 und x 2.00 mL Glóbulos Rojos | WBGQ Quality Cross Check Whole Blood Glucose. WBGQ-01 y WBGQ-03 WBGQ-04 y WBGQ-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto WBGQ Quality Cross Check Whole Blood Glucose, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20221274177 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | ESR2. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Tres muestras de sangre completa simulada de 3,0 ml | ESR2 Erythrocite Sedimentation Rate Survey ESR2-01, ESR2-02, ESR2-03 ESR2-04, ESR2-05, ESR2-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto ESR2 Erythrocite Sedimentation Rate Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221274188 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | TPM - CAP/ACMG Thrombophilia Mutations | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 3 und x 250.00 uL Sangre entera simulada | TPM Thrombophilia Mutations Survey. TPM-01 – TPM-03 TPM-04 - TPM-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto TPM Thrombophilia Mutations Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221274261 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | PNH - Flow Cytometry—Immunophenotypic Characterization of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | PNH Flow Cytometry—Immunophenotypic Characterization of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Survey. PNH-01 y PNH-02 | 2 und x 0,50 mL de sangre entera | De acuerdo con lo anterior, el producto: Flow Cytometry—Immunophenotypic Characterization of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221274277 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | POC6 - POC Competency Challenges | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (5) viales de plasma liofilizado y (5) diluyentes correspondientes. | POC6 PT/INR CoaguChek XS Plus and XS Pro Competency Challenge. POC6-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto: POC6 PT/INR CoaguChek XS Plus and XS Pro Competency Challenge, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221275261 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 3 y ADVIA Centaur Probe Wash 4 | Siemens | NO | ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 3: Usado para el lavado de agujas en los analizadores Advia Centaur. ADVIA Centaur Probe Wash 4: Usado para el lavado de agujas en los analizadores Advia Centaur. | ADVIA Centaur Ancillary Probe Wash 3: 2 frascos x 25 mL. ADVIA Centaur Probe Wash 4: 25 ml x cartucho de reactivo | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto)E n razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221275446 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | POC14 - POC Medtronic ACT/ACT, i-STAT Competency. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (1 und x 4,50 mL Diluyente CaCL 2, 5 und x 1,70 mL Sangre Entera, 5 und x 2,50 mL H2O Desionizada. | POC14 Medtronic ACT/ACT, i-STAT Competency Challenge. POC14-01 POC14-01DIL POC14-CC1 | De acuerdo con lo anterior, el producto: POC14 Medtronic ACT/ACT, i-STAT Competency Challenge, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221276061 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | P – Parasitology. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Frotis de sangre para portaobjetos, (2) portaobjetos de materia fecal simulada, 4 und x 0,75 mL de formalina | P. Parasitology Survey. P01A, P01B, P02, P03, P04, P05, P06, P07 P08A, P08B, P09, P10, P11, P12, P13, P14 P15A, P15B, P16SP, P17, P18, P19, P20, P21 | De acuerdo con lo anterior, el producto: P Parasitology Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221279869 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | NGSST - Next-Generation Sequencing— Solid Tumor | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | : Tres muestras de especímenes gDNA de 1,0 µg (50 ng/µL) | NGSST - Next-Generation Sequencing (NGS)— Solid Tumor Survey NGSST-04_ NGSST-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: NGSST - Next-Generation Sequencing— Solid Tumor, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221280474 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | LN5 - LIGAND ASSAY CALIBRATION VERIFICATION/ LINEARITY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 8 und x 4.00 mL Serum | LN5 - Ligand Survey LN5-01_ LN5-08 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN5 - LIGAND ASSAY CALIBRATION VERIFICATION/ LINEARITY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221280761 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | LN34-TUMOR MARKERS CALIBRATION VERIFICATION/ LINEARITY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 7 und x 3.0 de suero | LN34-Tumor Markers Survey LN34-01_ LN34-07 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN34-TUMOR MARKERS CALIBRATION VERIFICATION/ LINEARITY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221280800 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-06 | OCB-OCCULT BLOOD | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | 3 und x 2.00 mL. Heces Simuladas | OCB Urinalysis and Clinical Microscopy Survey OCB-01_ OCB-03; OCB-04_ OCB-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: OCB-OCCULT BLOOD, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221281865 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-06 | LN32-Ammonia Calibration Verification/Linearity. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Sietes muestras de suero de 2,0 ML | LN32. Ammonia Survey Calibration Verification/Linearity LN32-01 – LN32-07 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN32. Ammonia Survey Calibration Verification/Linearity, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221273029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | BISELADORA | ESSILOR, MR BLUE | NO | ESTE EQUIPO ES USADO PARA CORTAR Y DAR FORMA A LOS LENTES OFTÁLMICOS PARA QUE ESTOS SEAN ADAPTADOS A LAS MONTURAS DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN USAR ANTEOJOS, SON DE USO ESPECÍFICO DE LABORATORIOS, O TALLERES DE CORTE DE LENTES. ESTAS MAQUINAS EN NINGÚN MOMENTO ENTRAN EN CONTACTO CON LOS PACIENTES USUARIOS DE ESOS LENTES. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA EL MODELO O REFERENCIA: MR BLUE 2.0. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimende registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221273534 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | VENTANA DP 600 SLIDE SCANER / ESCANER PARA LABORATORIO DE PATOLOGÍA, | ROCHE / Ventana | NO | El escáner de portaobjetos VENTANA DP 600 es un dispositivo informático RUO y basado en imágenes que tiene la capacidad de escanear muestras de tejido teñidas en portaobjetos de vidrio y digitalizar, comprimir, almacenar, recuperar y ver imágenes digitalizadas de muestras de portaobjetos de tejido en portaobjetos de vidrio. De uso en el Laboratorio de Patología Anatómica. Cuando se utiliza con un software (o sistema) de gestión de imágenes de Roche, el escáner de portaobjetos VENTANA DP 600 está diseñado para escanear automáticamente muestras de tejido teñido en portaobjetos de vidrio y proporcionar capacidades automatizadas de creación, gestión y visualización de portaobjetos digitales para ayudar a los usuarios con el examen de muestras de tejido humano. Solo para uso de investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico | Unidad Completa del Scanner DP 600 con sus partes y accesorios | : Las Referencia Amparadas son: DP 600 Slide Scaner | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221274283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | EQUIPOS DE FRESADORAS DE IMPLANTES DENTALES INCLUIDOS ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO - MILLING MACHINES | STRAUMANN | NO | Los equipos son máquinas controladas por PC para su uso en laboratorios dentales o en la práctica dental. El aparato está diseñado para que lo utilicen personas que tengan los conocimientos adecuados en odontología y técnica de laboratorio dental. Los usuarios también deben tener conocimientos básicos para manejar un ordenador. El dispositivo combina la conversión del diseño del usuario en estrategias de fresado, la modelización del desgaste y el control automático de las herramientas para producir la prótesis diseñada. Los equipos son impresoras 3D controladas por PC y soluciones de lavado y curado post impresión para su uso en laboratorios dentales o en consultorios dentales, no están diseñadas para usarse en contacto directo con el paciente. | : Cajas plegadizas, blisters poliméricos y etiquetas adhesivas, en unidad y en kit. | 178380 Therm 178642 Coolstream Cart 178740 Argotherm 179250 Motion 2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221274590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | BISELADORA DELTA ESSILOR / BISELADORA | DELTA, ESSILOR | NO | LA BISELADORA DELTA PERMITE CORTAR LENTES DE DIFERENTES MATERIALES PARA ACOPLARLOS A LAS MONTURAS. LA FINALIDAD ES OBTENER UNA FORMA FINAL EN UN LENTE MEDIANTE EXTRACCIÓN DE MATERIAL. ESTE PROCESO GENERA POLVO, CUYA NATURALEZA SE DETERMINA POR EL MATERIAL DEL LENTE Y DE LA MUELA. LA BISELADORA REDUCE DE FORMA SIGNIFICATIVA LA EMISIÓN DE POLVO MEDIANTE DISPOSITIVOS INTEGRADOS: TRABAJO A MÁQUINA CERRADA Y MECANIZADO EN ENTORNO HÚMEDO. ESTE EQUIPO ES USADO PARA CORTAR Y DAR FORMA A LOS LENTES OFTÁLMICOS PARA QUE ESTOS SEAN ADAPTADOS A LAS MONTURAS DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN USAR ANTEOJOS. SON DE USO ESPECÍFICO DE LABORATORIO O TALLERES DE CORTE DE LENTES. ESTAS MÁQUINAS EN NINGÚN MOMENTO ENTRAN EN CONTACTO CON LOS PACIENTES USUARIOS DE ESOS LENTES. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA EL MODELO O REFERENCIA: DELTA y DELTA 2 INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221274704 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | INCUBADORA DE CO2 | Eppendorf | NO | En biología, una incubadora es un dispositivo que sirve para mantener y hacer crecer cultivos microbiológicos o cultivos celulares. La incubadora mantiene la temperatura, la humedad y otras condiciones en grado óptimo, tales como el contenido de dióxido de carbono (CO2) y de oxígeno en su atmósfera interior. Las incubadoras son esenciales para una gran cantidad de trabajos experimentales en biología celular, microbiología y en biología molecular y se utilizan para cultivos celulares, tanto bacterianos como de células eucariotas. | UNIDAD | Modelos: CellXpert C170i CellXpert C170 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221274905 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | BISELADORA | ESSILOR, NEKSIA | NO | ESTE EQUIPO ES USADO PARA CORTAR Y DAR FORMA A LOS LENTES OFTÁLMICOS PARA QUE ESTOS SEAN ADAPTADOS A LAS MONTURAS DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN USAR ANTEOJOS. SON DE USO ESPECÍFICO DE LABORATORIOS, O TALLERES DE CORTE DE LENTES. ESTAS MÁQUINAS EN NINGÚN MOMENTO ENTRAN EN CONTACTO CON LOS PACIENTES USUARIOS DE ESOS LENTES. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA EL MODELO O REFERENCIA: NEKSIA. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221274991 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | ESPEJO DE MESA ELECTRONICO | ETM, ESSILOR | NO | DISPOSITIVO DISEÑADO PARA LOS PROFESIONALES DE LA VISION, COMPACTO, EQUIPADO CON UNA CAMARA DE ALTA RESOLUCION. EL ESPEJO ELECTRONICO DE MESA ETM UTILIZA UN PROTOCOLO DE MEDICION QUE SE BASA EN UNA RECONSTRUCCION EN 3D DE LOS OJOS Y LA MONTURA Y COMPENSA LOS ERRORES DE PARALAJE, MIDE ANGULO PANTOSCOPICO, ANGULO WRAP, DISTANCIA AL VERTICE, DISTANCIA DE LECTURA, ALTURA DE SEGMENTO. USOS: OPCIONES DE MONTURAS, AYUDA DE VENTAS, MEDICIONES ESENCIALES ELECTRONICAS. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA EL MODELO O REFERENCIA: ETM BY ACTIVISU. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221275283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | UNIDADES RUE / UNIDADES | ESSILOR, RUE | NO | LAS UNIDADES RUE ESTAN DISEÑADAS PARA PERMITIR COMODIDAD AL PACIENTE DURANTE SU VISITA EN EL CONSULTORIO OPTICO. COMPRENDE UNA SILLA, UNA LAMPARA DE ILUMINACION, UN PANEL DE CONTROL Y UNA MESA QUE SOPORTA LOS DIFERENTES EQUIPOS USADOS POR EL ESPECIALISTA, ES UN SISTEMA AUTOMATICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL PACIENTE PARA COMODIDAD DEL OPTOMETRA Y DEL PACIENTE DURANTE SU TIEMPO EN EL CONSULTORIO. | UNIDAD | ESTA SOLICITUD INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PRODUCTO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA.NOTA. ESTA CERTIFICACIÓN NO INLCUYE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DIAGNOSTICO ES SOLO LA UNIDAD. | N/A
20221275431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | VISIOFFICE | ESSILOR, VISIOFFICE | NO | EL VISIOFFICE ES UN SISTEMA QUE INCORPORA UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS MUY COMPLETO QUE PERMITE TOMAR UNA MEDIDA DINAMICA 3D DEL OJO, BASADA EN LA LOCALIZACION DE LA POSICION EXACTA DEL CRO (CENTRO DE ROTACION DEL OJO) PARA PODER CREAR LOS LENTES MAS INDIVIDUALIZADOS POSIBLES BRINDANDO LOS RESULTADOS MAS PRECISOS EN DETERMINACION DE DISTANCIAS PUPILARES EN VISION LEJANA, DISTANCIA DE LECTURA, CENTRO DE ROTACION DEL OJO O ANGULO PANTOSCOPICO, POSTURA NATURAL DE CABEZA Y MOVIMIENTOS OJO/CABEZA, MEDIDAS DE MONTURA. FACILITA LA ELECCION DE MONTURA POR PARTE DE LOS CLIENTES HACIENDOLES VIDEOS Y FOTOGRAFIAS MIENTRAS USAN DIFERENTES MONTURAS PARA DESPUES COMPARARLAS. INCLUYE DEMOSTRACION DE LENTES DESDE LENTES MONOFOCALES HASTA LENTES PROGRESIVOS AVANZADOS. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: VISIOFFICE X, VISIOFFICE 2 y VISIOFFICE 3. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221275473 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | LECTOR DE GRABADO / IDENTIFICADOR DE GRABADO | ESSILOR | NO | EL DISPOSITIVO LECTOR DE GRABADO PERMITE LEER FACILMENTE TODOS LOS GRABADOS, QUE PERMITEN IDENTIFICAR UNA LENTE, TANTO SI SE TRATA DE UNA LENTE MINERAL, ORGANICA O DE POLICARBONATO. PERMITE ENCONTRAR MUCHO MAS FACIL LAS MARCAS DE LAS LENTES PROGRESIVAS, GRACIAS A LAS CUALES SE PUEDEN ESTABLECER LOS PUNTOS DE MEDIDA PARA VL Y VC. ADEMAS, PERMITE QUE EL CLIENTE VEA POR SI MISMO LA FIRMA DEL FABRICANTE DE LA LENTE, CUANDO DICHA FIRMA ESTA PRESENTE. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: PALCHECK, PAL ID, PALID2. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221275895 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | UNIDADES DE REFRACCION | REFRALINE, ESSILOR | NO | LAS UNIDADES DE REFRACCION ESTAN DISEÑADAS PARA PERMITIR COMODIDAD AL PACIENTE DURANTE SU VISITA EN EL CONSULTORIO OPTICO Y PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS. LAS UNIDADES DE REFRACCIÓN VIENEN ACONDICIONADAS CON EL ESPACIO PARA UBICAR LOS EQUIPOS QUE SE DESCRIBEN EN EL CATÁLOGO. LAS UNIDADES NO INCLUYEN LOS EQUIPOS. | UNIDAD | ESTA SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS REFRALINE 3, REFRALINE 2, REFRALINE MINI. INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PRODUCTO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: LAS UNIDADES NO INCLUYEN LOS EQUIPOS, SOLO LOS COMPONENTES DESCRTITOS. | N/A
20221276064 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | DELFIA Whaser-Diskremove / LAVADORA DE PLACAS DE MICROTITULACIÓN | Wallac Oy | NO | El uso previsto del instrumento es retirar los discos de papel de filtro eluidos en los pocillos de la microplaca y luego lavado automático de los pocillos según un protocolo de lavado establecido. y también para la eliminación de discos de papel de filtro de pozos. | UNIDAD | DELFIA® WasherDiskremove 1296-001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221276162 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | Microplate washer Wellwash Versa / Lavadora de microplacas Wellwash Versa. | N/A | NO | El Wellwash Versa es un lavador de microplacas. El Wellwash Versa se puede utilizar para lavar y preparar placas para una variedad de rutinas de prueba, principalmente en pruebas de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). | Caja, Unidad. | 5165010 Microplate washer Wellwash Versa | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221278702 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | SPONGE - ESPONJA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO | G-FLEX | NO | La espuma se puede utilizar para limpiar el endoscopio o para proteger la parte distal del mismo. La espuma de protección/limpieza de endoscopios se utiliza para la limpieza incorrectamente mecánica de la superficie y los componentes externos del aparato de endoscopio. El producto consiste en un cilindro de espuma con abertura central, que se utiliza para colocar el endoscopio y facilitar el manejo de la espuma a lo largo del mismo. La espuma limpiadora se suministra sin esterilizar y está diseñada para un solo uso. | EMPAQUE INDIVIDUAL | GF4114 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221278713 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | ACTIVADOR Y ALINEADOR - ACTIVADOR Y ALINEADOR DE SILICONA | LM | SI | INDICADO PARA AYUDAR AL CRECIMIENTO SANO Y AL DESARROLLO DE LA MANDIBULA Y LA CARA., EL TIEMPO IDEAL PARA EL TRATAMIENTO CON LM-ACTIVATOR ES EN LA DENTICION MIXTA TEMPRANA CUANDO LOS PRIMEROS DIENTES ESTAN CAMBIANDO., EFECTIVO EN EL TRATAMIENTO DE DIFERENTES OCLUSIONES DENTALES EN ETAPAS DENTALES DISTINTAS, SE RECOMIENDA EL USO PARA ALINEAR DIENTES, ACTIVAR EL CRECIMIENTO DE LA MANDIBULA Y EXPANDIR EL PERIMETRO DE LA ARCADA. | EMPAQUE INDIVIDUAL | ESTE NO REQUIERE PARA EL PRODUCTO ACTIVADOR Y ALINEADOR, MARCA LM, AMPARA LAS REFERENCIAS: 9402, 94010LS, 94015LS, 94020HS, 94020LS, 94025HS, 94025LS, 94030HS, 94030LS, 94035HS, 94035LS, 94040HS, 94040L, 94040LS, 94045H, 94045HS, 94045L, 94045LR, 94045LS, 94050H, 94050HS, 94050L, 94050LR, 94050LS, 94055H, 94055HS, 94055L, 94055LR, 94055LS, 94060H, 94060HS, 94060L, 94060LR, 94060LS, 94065H, 94065HS, 94065L, 94065LS, 94070H,94070HS, 94070L, 94070LS, 94100S, 94100T, 94100T2, 94100TB, 94235HLN, 94235HLNR, 94235HLW, 94235HLWR, 94235HSN,94235HSNR, 94235HSW, 94235HSWR, 94235LLN, 94235LLNR, 94235LLW, 94235LLWR, 94235LSN, 94235LSNR, 94235LSW, 94235LSWR, 94240HLN, 94240HLNR, 94240HLW, 94240HLWR, 94240HSN, 94240HSNR, 94240HSW, 94240HSWR, 94240LLN, 94240LLNR, 94240LLW, 94240LLWR, 94240LSN, 94240LSNR, 94240LSW, 94240LSWR, 94245HLN, 94245HLNR, 94245HLW, 94245HLWR, 94245HSN, 94245HSNR, 94245HSW, 94245HSWR, 94245LLN, 94245LLNR, 94245LLW, 94245LLWR, 94245LSN, 94245LSNR, 94245LSW, 94245LSWR, 94250HLN, 94250HLNR, 94250HLW, 94250HLWR, 94250HSN, 94250HSNR, 94250HSW, 94250HSWR, 94250LLN, 94250LLNR, 94250LLW, 94250LLWR, 94250LSN, 94250LSNR, 94250LSW, 94250LSWR, 94255HLN, 94255HLNR, 94255HLW, 94255HLWR, 94255HSN, 94255HSNR, 94255HSW, 94255HSWR, 94255LLN, 94255LLNR, 94255LLW, 94255LLWR, 94255LSN, 94255LSNR, 94255LSW, 94255LSWR, 94260HLN, 94260HLNR, 94260HLW, 94260HLWR, 94260HSN, 94260HSNR, 94260HSW, 94260HSWR, 94260LLN, 94260LLNR, 94260LLW, 94260LLWR, 94260LSN, 94260LSNR, 94260LSW, 94260LSWR, 94265HLN, 94265HLNR, 94265HLW, 94265HLWR, 94265HSN, 94265HSNR, 94265HSW, 94265HSWR, 94265LLN, 94265LLNR, 94265LLW, 94265LLWR, 94265LSN, 94265LSNR, 94265LSW, 94265LSWR, 94270HLN, 94270HLNR, 94270HLW, 94270HLWR, 94270HSN, 94270HSNR, 94270HSW, 94270HSWR, 94270LLN, 94270LLNR, 94270LLW, 94270LLWR, 94270LSN, 94270LSNR, 94270LSW, 94270LSWR, SUS ACCESORIOS. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. (subrayado fuera de texto) | IIa
20221278891 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | UNIDADES DE REFRACCION | OST, ESSILOR | NO | LAS UNIDADES DE REFRACCION ESTAN DISEÑADAS PARA PERMITIR COMODIDAD AL PACIENTE DURANTE SU VISITA EN EL CONSULTORIO OPTICO Y PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS. LAS UNIDADES DE REFRACCIÓN VIENEN ACONDICIONADAS CON EL ESPACIO PARA UBICAR LOS EQUIPOS QUE SE DESCRIBEN EN EL CATÁLOGO. LAS UNIDADES NO INCLUYEN LOS EQUIPOS | UNIDAD | ESTA SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS OST 100, OST 150, OST 200, OST 250, OST 350. INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PRODUCTO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: LAS UNIDADES NO INCLUYEN LOS EQUIPOS, SOLO LOS COMPONENTES DESCRITOS. | N/A
20221279074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | TRAZADORA | ESSILOR | NO | ESTE EQUIPO SIRVE PARA REALIZAR, CON PRECISIÓN Y VELOCIDAD, SEGUIMIENTO ÓPTICO DE LENTES. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA EL MODELO PROB300. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221279689 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | LENSOMETRO | ESSILOR | NO | LOS LENSÓMETROS SON INSTRUMENTOS ÓPTICOS QUE TIENEN COMO FUNCIONALIDAD LA INSPECCIÓN DE UNA LENTE PARA CONOCER DIVERSAS PROPIEDADES ASOCIADAS A ELLA, COMO: CENTRO ÓPTICO, POTENCIA REFRACTIVA DE UNA LENTE EN DIOPTRIAS, TANTO PARA LENTES ESFÉRICAS O CILÍNDRICAS, MEDICIÓN DE TRANSMISIÓN DE RAYOS UV, DISTACIA INTERPUPILAR, ADICIONAL EL ALM 800 HACE MEDICIÓN DE LUZ AZUL. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: ALM 500, ALM 700, ALM 800. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221279692 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | CERCON HTML - BLOQUES DE ÓXIDO DE ZIRCONIO ESTABILIZADO CON OXIDO DE ITRIO | DENTSPLY SIRONA | NO | Se utilizan para fabricar estructuras de rehabilitaciones protésicas fijas en función de su diseño, las estructuras Cercon ® ht ML se pueden incorporar como rehabilitación totalmente anatómica o bien recubrirse con cerámica dental. La selección de los bloques se realiza en función del color dentario a reproducir y del espacio disponible para el recubrimiento. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221279735 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | EYERULER | ESSILOR, EYE-RULER | NO | EL DISPOSITIVO EYE RULER ESTÁ DISEÑADO PARA MEDIR PARÁMETROS DE LAS MONTURAS. COMPRENDE UN DISPOSITIVO QUE SE ADAPTA EN UN IPAD, UN CLIP METÁLICO QUE SE COLOCA SOBRE LAS MONTURAS DEL CLIENTE Y UNA APLICACIÓN PARA SU USO, ES UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE TOMA DE MEDIDAS QUE PERMITE MOSTRAR UNA AMPLIA GAMA DE GRÁFICOS. LA VISUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS Y LOS GRÁFICOS SE HACE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EN EL IPAD. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: EYE-RULER y EYE-RULER 2. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | iScan / Escáner de alta resolución | Illumina | NO | iScan System de Illumina es un sistema óptico de adquisición de imágenes de sobremesa, fácil de usar, basado en láser y de alta resolución. Gracias a las herramientas de adquisición de imágenes para aplicaciones de expresión genética y genotipado, iScan permite una lectura rápida y recopila un gran volumen de datos de BeadChips de análisis de alta densidad del ADN y el ARN de Illumina.Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico | Un equipo de mesa. | 11291093 - iScan System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280807 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | BISELADORA | ESSILOR, PROE | NO | ESTE EQUIPO ES USADO PARA CORTAR Y DAR FORMA A LOS LENTES OFTÁLMICOS PARA QUE ESTOS SEAN ADAPTADOS A LAS MONTURAS DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN USAR ANTEOJOS. SON DE USO ESPECÍFICO DE LABORATORIOS, O TALLERES DE CORTE DE LENTES. ESTAS MÁQUINAS EN NINGÚN MOMENTO ENTRAN EN CONTACTO CON LOS PACIENTES USUARIOS DE ESOS LENTES. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: PROE 600 y PROE 700. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280884 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-08 | BISELADORA | ESSILOR, MR ORANGE | NO | ESTE EQUIPO ES USADO PARA CORTAR Y DAR FORMA A LOS LENTES OFTÁLMICOS PARA QUE ESTOS SEAN ADAPTADOS A LAS MONTURAS DE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN USAR ANTEOJOS, SON DE USO ESPECÍFICO DE LABORATORIOS, O TALLERES DE CORTE DE LENTES. ESTAS MAQUINAS EN NINGÚN MOMENTO ENTRAN EN CONTACTO CON LOS PACIENTES USUARIOS DE ESOS LENTES. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA EL MODELO O REFERENCIA: MR ORANGE. INCLUYE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231027463 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-09 | COPA MENSTRUAL | METZI | NO | USAR UNA COPA MENSTRUAL ES UNA ALTERNATIVA ECOLOGICA, ECONOMICA, SALUDABLE Y COMODA PARA TU VIDA. PASO A PASO: ESTERILIZA LA COPA MESTRUAL CON AGUA HIRVIENDO HUMEDECELA PARA QUE ENTRE MEJOR Y DOBRALA EN FORMA DE C COLOCATE EN UNA POSTURA COMODA (DE PIE, SENTADA) INTRODUCE LA COPA DOBLADA Y ELLA SE EXPANDIRA | PREMIUM: TALLA M Y L. INSTITUCIONAL: TALLA M. TALLAS S, M Y L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221262193 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-09 | Pipetas manuales, pipetas automáticas, pipetas electrónicas, pipetas multicanal, pipeteadores automáticos / Pipetas para laboratorios | SOCOREX | NO | Productos para dispensación de líquidos en laboratorio, Se usan para dosificar cantidades especificas predeterminadas para pruebas o ensayos en laboratorios. Fabricación SUIZA, por SOCOREX ISBA SAS. | UNIDAD que incluye Certificado de calibración en fábrica, manual en español, silicona de mantenimiento, seriado de fabricación. | Modelos Pipetas electrónicas Micro, Macro y Multicanales: Acura Electro926Xs, 926,0002 926,0010, 926,0010Y, 926,0020, 926,0050, 926,0100, 926,0200, 926,1000 , 926,002U, 926,010U, 926,0010YU, 926,0020U ,926,0050U 926,100U, 926,200U, 926,0100U, 936 Macro 936,02, 936,05, 936,10, 936,02U, 936,05U, 936,10U 956 Multicanal 956,08,010, 956,08,050, 956,08,200, 956,08,350, 956.08.010U, 956,08,050U, 956,08,200U, 956,08,350U, 956,12,010, 956,12,050, 956,12,200, 956,12,350, 956.12.010U, 956,12,050U, 956.12.200U, 956,12,350U Modelos Pipetas Micro, Macro y Multicanales de lectura Digital: 825 Acura Manual 825.0002, 825.0010, 825.0010Y, 825.0020, 825.0050, 825.0100, 825.0200, 825.1000, 825.TRIO.C, 825.TRIO.J, 825.TRIO.M, 825.TRIO.O, 825.TRIO.P, 825.TRIO.S, 825.TRIO.T, 825.TRIO.V, 835.TRIO.Y 826 Xs Acura Manual 826.0002, 826.0010, 826.0010Y, 826.0020, 826.0050, 826.0100, 826.0200, 826.1000, 826.TWX.E, 826.TWX.G 826.TWX.H, 826.TWX.K, 826.TWX.N, 826.TWX.Q835 Macro 835.02, 835.02PP, 835.05, 835.05PP, 835.10 855 Acura Manual Multicanal 855.08.010, 855.08.050, 855.08.100, 855.08.200, 855.08.350, 855.12.010, 855.12.050, 855.12.200, 855.12.350 815 Acura Manual Fija Volumen 1 µL hasta 1000 µL 822 Calibra Digital 822.0020,822.0100, 822.0200, 822.1000 832 Calibra digital Macro 832.02, 832.10 852 Calibra Digital Multicanal 852.08.010, 852.08.100, 852.08.200, 852.12.100, 852.12.200 Pipeta de Repetición Stepper 411 Pipeteador electrónico de Pipetas Profiller Electro 447 Pipeteador manual de Pipetas Profiler Manual 435 Pipeta Acura self-refill microdispensadora de autollenado 865.0050, 865.0200, 865.1000 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221263721 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-09 | COJIN DE POSICIONAMIENTO | MEICEN | NO | LOS COJÍN DE POSICIONAMIENTO PUEDEN UTILIZARSE PARA MANTENER A UNA PERSONA EN LA POSICIÓN CÓMODA CORRECTA Y REPRODUCIBLE DURANTE EL REPOSO. POR INTERMEDIO DE UNA VÁLVULA UNIDIRECCIONAL SE EXTRAE EL AIRE DEL INTERIOR DEL COJÍN QUE ESTÁ COMPUESTO DE UNA TELA PLASTIFICADA IMPERMEABLE SELLADA QUE SE RELLENA CON MINI ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EL CUAL SE TORNA RÍGIDO CUANDO SE APLICA VACÍO, CREANDO UN SOPORTE RÍGIDO Y SEGURO ALREDEDOR DE LA ANATOMÍA DE LA PERSONA." | UNIDAD | R-E4430-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4439-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4480-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4530-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4532-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4543-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4540-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4547-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4601-75-2 Vacuum Bag for Body Support R-E4401-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4430-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4439-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4480-75 Vacuum Bag for Body SupportR-E4530-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4532-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4543-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4540-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4547-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4601-75 Vacuum Bag for Body Support R-E4502-75 Wing board Breast Board R-E4531-75-1 T-Shaped Vaccum Bag R-E4101-75 Vacuum Bag For Head Support R-E4102-75 Vacuum Bag For Head Support R-E4201-75 Vacuum Bag For Head and Shoulder Support R-E4202-75 Vacuum Bag For Head and Shoulder Support R-E4301 Vacuum Bag for Breast Support R-E4302 Vacuum Bag for Breast Support R-E4000 Custom size vacuum bag” (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221280502 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-09 | STEREOTEST | ESSILOR STEREOPTICAL | SI | DISPOSITIVO DISEÑADO PARA LA PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD ESTÉREO QUE ES UN MÉTODO EFICAZ Y FÁCIL DE USAR PARA EVALUAR LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA PARA TODAS LAS EDADES. AYUDA A DETECTAR PROBLEMAS VISUALES COMO ESTEREOPSIS, AMBLIOPÍA, SUPRESIÓN Y ESTRABISMO. | UNIDAD | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: THE ORIGINAL STEREO FLY; STEREO BUTTERFLY; RANDOT; DISTANCE RANDOT®; RANDOT® PRESCHOOL; RANDOM DOT "E"; STEREO FLY INCLUDING LEA SYMBOLS; STEREO BUTTERFLY INCLUDING LEA SYMBOLS ; STEREO RANDOT® INCLUDING LEA SYMBOL S ; ORIGINAL ISHIHARA COLOR TEST CON LAS 3 OPCIONES DISPONIBLES: • 14-PLATE COLOR TEST • 24-PLATE COLOR TEST• 38-PLATE COLOR TEST , BORISH VECTOGRAPHIC NEARPOINT CARD ™. (…)” | Que mediante la información aportada se identifica que el producto STEREOTEST marca ESSILOR STEREOPTICAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: A. DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (….)” (Subrayado fuera de texto | I
20221281088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-09 | PELICULA DE ARTICULAR | CHECK - FILM | NO | PELICULA DE ARTICULAR EXTRA DELGADA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, SE UTILIZA PARA LOCALIZAR PUNTOS DE CONTACTO OCLUSAL PREMATUROS, DIFICILES DE ENCONTRAR. | CAJA PLASTICA DE 5 CON 250 TIRAS PRECORTADAS LISTAS PARA USAR 3 1/2" L x 7/8"W - 21 MICRAS. | AMPARA LA REFERENCIA: CG05-ROJO/NEGRO, FOLLETOS DE 2 CARAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231028006 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-02-10 | Hepatitis Serology | Oneworld ACCURACY | NO | Control de calidad externo | N/A | HEPM432- Hepatitis Serology | De acuerdo con lo anterior, el producto: Hepatitis Serology, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231028518 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-10 | COMPRESA FRÍO CALOR/ RODILLERA | FH BELLEZA EN FRÍO | NO | LAS COMPRESAS FRÍO CALOR SON COJINES RELLENOS DE GEL QUE UNA VEZ COLOCADOS EN LA NEVERA O AL BAÑO DE MARÍA RECIBEN LA CONDICIÓN TÉRMICA DEL FRÍO Y POR MEDIO DE ELLAS MANTIENEN DICHA CONDICIÓN POR UN TIEMPO. SE USAN PARA GENERAR SENSACIÓN DE BIENESTAR AL USAR EL FRÍO | LA PRESENTACIÓN COMERCIAL SE ADJUNTA EN IMÁGENES DE EMPAQUE ES UNA COMPRESA FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE PLÁSTICO CON REFUERZO TEXTIL PARA LA LÍNEA FRÍA Y CLEAR TRANSPARENTE PARA LA LÍNEA GLACIAL Y SUBLIMADA, SELLADO CON ALTA FRECUENCIA QUEDA UN COJÍN DE GEL ERGONÓMICO. EMPACADO EN BOLSAS DE TELA NO TEJIDA | RODILLERA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231028208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-10 | Azure S DR recubierto con Parylene al 100% / marcapasos condicionales de RM de doble cámara con tecnología SureScan | Medtronic | NO | El sistema Azure S DR MRI SureScan está indicado para utilizarse en pacientes que puedan beneficiarse de la estimulación con respuesta en frecuencia o sin respuesta en frecuencia para el restablecimiento de las frecuencias cardíacas fisiológicas, la mejora de la salida cardíaca, la prevención de síntomas o la protección contra arritmias relacionadas con la formación de impulsos cardíacos o trastornos de la conducción El dispositivo está destinado a usarse en los siguientes entornos y condiciones:  El dispositivo se implantará en un entorno quirúrgico estéril debidamente equipado y dotado del personal adecuado. La implantación se realizará conforme a los protocolos quirúrgicos estándar y en la población de pacientes para la que está indicado el dispositivo.  El seguimiento posquirúrgico del paciente y del dispositivo se llevará a cabo en una clínica o consultorio de cardiología debidamente equipado y dotado del personal adecuado.  Los procedimientos de MRI para los pacientes que tengan implantado este dispositivo se realizarán en un centro de RM debidamente equipado y dotado del personal adecuado, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos descritos en la Sección 1.6, “Condiciones de uso de MRI”, página 6.  Una vez realizada la implantación, los pacientes podrán reanudar su vida en casa, en el trabajo y en otros entornos teniendo en cuenta los consejos y limitaciones indicados en el manual de advertencias y medidas preventivas relativas a procedimientos médicos y EMI para profesionales sanitarios | Presentación Individual: El envase contiene 1 generador de impulsos implantable (GII) y 1 llave dinamométrica. | W3DR01PF(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Así mismo se establece que el el producto: Azure S DR recubierto con Parylene al 100% / marcapasos condicionales de RM de doble cámara con tecnología SureScan, marca: Medtronic, para el PACIENTE: es considerado un dispositivo medico sobre medida. Por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. y según lo establecido en el parágrafo 1 del decreto que cita. “(…) PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto a los reactivos de diagnóstico In Vitro y a los dispositivos médicos sobre medida. (…)” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231028257 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-10 | COMPRESA FRÍO CALOR/ BANDA FRÍA | FH BELLEZA EN FRÍO | NO | LAS COMPRESAS FRÍO CALOR SON COJINES RELLENOS DE GEL QUE UNA VEZ COLOCADOS EN LA NEVERA O AL BAÑO DE MARÍA RECIBEN LA CONDICIÓN TÉRMICA DEL FRÍO Y POR MEDIO DE ELLAS MANTIENEN DICHA CONDICIÓN POR UN TIEMPO. SE USAN PARA GENERAR SENSACIÓN DE BIENESTAR AL USAR EL FRÍO. | LA PRESENTACIÓN COMERCIAL SE ADJUNTA EN IMÁGENES DE EMPAQUE ES UNA COMPRESA FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE PLÁSTICO CON REFUERZO TEXTIL PARA LA LÍNEA FRÍA Y CLEAR TRANSPARENTE PARA LA LÍNEA GLACIAL Y SUBLIMADA, SELLADO CON ALTA FRECUENCIA QUEDA UN COJÍN DE GEL ERGONÓMICO. EMPACADO EN BOLSAS DE TELA NO TEJIDA. | BANDA FRÍA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231029972 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-13 | COJIN ABDUCTOR/ COJIN ABDUCTOR DE CADERA | ESPUMAS JIREH | SI | COJIN QUE POR MEDIO DE LA SUJECIÓN DE LAS CORREAS, PROPORCIONA SOPORTE, EVITANDO QUE LA CADERA SE SALGA DE LA ARTICULACIÓN. | POR UNIDAD | SE PRESENTA EN UNA SOLA REFERENCIA | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto COJIN ABDUCTOR/ COJIN ABDUCTOR DE CADERA MARCA: ESPUMAS JIREH, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla l. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | I
20231030419 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | FERULA PARA EXAMEN DE CADERA EN NIÑOS/ FERULA PARA EXAMEN DE CADERA EN NIÑOS | DISEMPACK | SI | COLOCAR UN PAÑO DESECHABLE EN EL FONDO DEL DISPOSITIVO. EL PACIENTE EN DECUBITO SUPINO SE COLOCA LA REGION GLUTEA EN LA HUELLAS DEL APARATO. SE AJUSTAN LAS CORREAS Y SE COLOCA LOS MMII EN NEUTRO Y 15 GRADOS DE FLEXION DE LAS CADERAS APOYADO SOBRE EL TRONCO DEL PACIENTE MIENTRAS SE TOMAS LOS RX. DISPOSITIVO EN POLIPROPILENO UTILIZADO PARA LA INMOVILIZACIÓN TEMPORAL DE NIÑOS ENTRE 3 Y 16 MESES PARA LA TOMA DE RAYOS X DE LA CADERA. EL DISEÑO DE LOS BORDES EN PUNTA ROMA ES AMIGABLE CON LOS NIÑOS Y TIENE CORREAS DE VELCRO ATRAUMATICAS QUE SE ADAPTA AL TAMAÑO DE CUALQUIER NIÑO POR SER GRADUABLE. | FERULA GRANDE 24 GR - FERULA PEQUEÑA 21 GR | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto FERULA PARA EXAMEN DE CADERA EN NIÑOS/ FERULA PARA EXAMEN DE CADERA EN NIÑOS MARCA: DISEMPACK, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla l. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 8 de 2018 conceptúa una vez analizada y evaluada la información allegada, conceptúa que el producto “DISPOSITIVO PELVICO ANTIROTATORIO PARA TOMA DE RAYOS X CADERA EN NIÑOS MENORES (ORTHOHIP) / FERULA - ORTOHIP” es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de acuerdo a lo establecido en la regla 1, del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “…Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes…” | I
20221276390 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | PASTILLAS DE ENTRENADOR EURO DEFI | FIAB | NO | F7999 - F7999P HACE QUE SU APLICACIÓN SOBRE MANIQUIES Y OTRAS SUPERFICIES SEA EXTREMADAMENTE FÁCIL. PAR DE ELECTRODOS PARA ENTRENAMIENTO EN DESFIBRILACIÓN, CON CONEXIÓN DE CLIP PARA UTILIZAR CON CABLE ADECUADO F53XX PARA LA CONEXIÓN AL DESFIBRILADOR. F53XX CLIP DE CABLE DE CONEXIÓN PARA PLACAS DE ENTRENAMIENTO F7999 Y F7999P. PARA LOS CONECTORES DISPONIBLES, CONSULTE LA LISTA DE COMPATIBILIDAD. | 1 PAR EN BOLSA, 10 PARES EN CAJA DE CARTON | PASTILLAS O ALMOHADILLAS: F7999, F7999P. CLIP DE CABLE: F53XX (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | N/A
20221280420 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | DEFINISSE HYDROBOOSTER - HIALURONATO DE SODIO 18 MG/ML + GLICEROL 20 MG/ML GEL INYECTABLE ESTERIL EN JERINGA PRELLENADA | DEFINISSE HYDROBOOSTER GEL INYECTABLE ESTERIL EN JERINGA PRELLENADA | SI | Definisse Hydrobooster, es un implante de gel inyectable estéril, biodegradable, viscoelástico, transparente, isotónico y homogenizado. El producto está compuesto por hialuronato de sodio no animal obtenido de la bacteria Streptococcus equi. El producto es una solución viscoelástica para reponer la pérdida de ácido hialurónico debido al envejecimiento, mantener la hidratación, mejorar el tono y la elasticidad de la piel y actuar como rellenador de pequeñas arrugas, como patas de gallo, líneas de expresión y arrugas alrededor de la boca producidas por el tabaquismo. Está indicado para la inyección en el tejido dérmico superficial. | Jeringa prellenada de 1,0 ml de implante en gel, dos agujas estériles y desechables de 30G 1/2" y unas instrucciones de uso. | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad;b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…) | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: (…) c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III; (subrayado fuera de texto) NOTA: Como soporte al registro sanitario es importante adicionalmente aportar declaración que se trata de un Implante Subdérmico, así mismo aportar la seguridad y eficacia específicamente para el uso en arrugas producidas por el tabaquismo | III
20221280426 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | DEFINISSE THREADS - SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA REABSORBIBLE PARA SUJECIÓN O RELLENO, ESTÉRIL | DEFINISSE | SI | La sutura monofilamento Definisse es un producto sanitario quirúrgico de origen sintético reabsorbible. Está fabricada a partir de poli (L-lactida-co-ε-caprolactona) Definisse está disponible en color blanco natural, en varias longitudes y calibres (EP/USP) en versión de hilo libre y pre-montada en agujas de acero inoxidable de diversos tamaños y formas; puede presentar, en toda su longitud, muescas superficiales. El producto sanitario está envasado en bolsas con parches en TEFLON, “accesorios varios” (cintas, botones y esferas de polipropileno) o con un botón final (del mismo material del hilo) para anclar la hebra. Indicaciones: Definisse está indicado para uso en medicina plástica y estética y/o en cirugía reconstructiva. Propiedades: Definisse es una sutura quirúrgica que se utiliza cuando es necesario dar soporte a los tejidos. | Definisse double needle threads 12 cm. Hilos 1 x 12 cm x 6 Sobres. Incoloro. Definisse free floating threads 12 cm: Hilos 1 x 12 cm x 6 Sobres. Incoloro. Definisse boca threads: Hilos 1 x 9,4 cm x 3 Sobres. Incoloro. Definisse nose threads: Hilos 1 x 9 cm. Sobres 3. Incoloro | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 7. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en la clase IIa, salvo que tengan por finalidad: (…) e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en clase III.” | III
20221280511 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | PIEDRA POMEZ | DENTALIA | NO | La Piedra pómez se usa a nivel de Laboratorio Dental para quitar rayones y brillar tanto las prótesis acrílicas, las de material flexible y las estructuras metálicas. El modo de uso de la Piedra Pómez es la siguiente: Tanto las prótesis acrílicas, como las flexibles o estructuras metálicas, requieren un trabajo previo con piedras, cauchos, pimpollos de carburo de tungsteno o diamante, para darle el acabado y ajuste grueso. Estos procesos dejan las prótesis rayadas y dichas rayas se van diluyendo a medida que se utilizan recursos abrasivos cada vez mas finos, logrando finalmente un alto brillo. Utilizando un torno donde en una punta se le coloca un cepillo circular y en otro se le coloca una rueda de felpa, se coloca en las bandejas auxiliares el material piedra pómez que se encuentra en forma de polvo y se le agrega agua para crear una masa acuosa con la que se pueda untar las prótesis. A continuacion se toma la protesis que desea brillarse y se unta con la masa acuosa , se enciende el torno y se va frotando contra el cepillo circular logrando asi que vayan desapareciendo las rayas. Se debe repetir el proceso varias veces hasta lograr el resultado deseado. A continuacion se repite el proceso pero con la felpa la cual dejara la protesis aun mas brillante. Una vez terminado el trabajo se lava la prótesis para retirar los excesos de piedra pómez. | BOLSA X 450 GRAMOS, BOLSA X 1000 GRAMOS, Envase X 450 gramos Envase X 120 gramos, Envase X 60 gramos. Natural, Aroma Fresa, Vainilla, Menta y Chicle | BOLSA X 450 GRAMOS, BOLSA X 1000 GRAMOS, Envase X 450 gramos Envase X 120 gramos, Envase X 60 gramos. Natural, Aroma Fresa, Vainilla, Menta y Chicle (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221280823 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | EYESHADOW LEADS CLEAN LOOK - PARCHES PARA APLICACIÓN DE MAQUILLAJE DE OJOS | SALON EXPERT | NO | Los parches para aplicación de maquillaje de ojos, están destinados a cubrir la piel mientras se realiza maquillaje de ojos, para evitar manchar la piel, están hechos en polipropileno poliuretano y son adhesivos y fáciles de retirar. No son productos para uso médico. modo de uso: Paso 1: saque el parque de la caja y adhiéralo en el área que desea proteger del maquillaje. Paso 2: Aplique el maquillaje Paso 3: Remueva el parche y descártelo PRECAUCIÓN: No aplique el producto si la piel esta irritada | Caja por 2 parches, caja por 8 parches, caja por 10 parches, caja por 12 parches, caja por 20 parches, caja por 30 parches, caja por 50 parches, caja por 60 parches, caja por 100 parches | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, ya que, por la información suministrada, su producto podría ser considerado UN COSMÉTICO | N/A
20221282316 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-14 | Groomen Máquina de afeitar/ rasuradora / Máquina de afeitar/ rasuradora | Groomen | NO | Afeitado/Rasurado” | Groomen 300 Máquina de afeitar/ rasuradora de 3 navajas. Groomen 500 Máquina de afeitar/ rasuradora de 5 navajas y Groomen 600 Máquina de afeitar/ rasuradora de 6 navajas: a) Caja de cartón con 1 mango y 1, 2, 3, 6 o 12 cartuchos para afeitar. b) Caja de cartón con 1, 2, 3, 6 o 12 cartuchos para afeitar Groomen 200 Máquina de afeitar/ rasuradora desechable de 2 navajas: a) Bolsa plástica de PP (polipropileno) con 1 mango y cartucho para afeitar, desechables. b) tira de cartón con 12 mangos y cartuchos para afeitar, desechables” | 1. Groomen 200 Máquina de afeitar/ rasuradora desechable de 2 navajas: Corresponde a la referencia cartucho ST Ragnar Disposable Razor with Gray Lube Edgewell 2.Groomen 300 Máquina de afeitar/ rasuradora de 3 navajas: Corresponde a la referencia cartucho GWM3 Ragnar Cartridge with Gray Lube Edgewell 3. Groomen 500 Máquina de afeitar/ rasuradora de 5 navajas:Corresponde a la referencia cartucho GWM5 NG Ragnar Cartridge with Gray Lube Edgewell 4. Groomen 600 Máquina de afeitar/ rasuradora de 6 navajas: Corresponde a la referencia cartucho Spider 6+1 Ragnar Cartridge with Gray Lube Edgewell” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Nota: Se sugiere realizar solicitud de certificación a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A
20231031884 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-15 | BEPPY PANTIES/ MODELO DE VAGINA | MEDINTIM | NO | MODELO DE VAGINA USADO PARA REALIZAR LA EXPLICACIÓN DEL USO DEL DIAFRAGMA | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231034719 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-17 | FILTRO TERMINAL DE AGUA AQUAFEEL 2M/ FILTRO TERMINAL DE AGUA | AQUAFEEL 2M | NO | FILTRACION TERMINAL DEL AGUA | UNIDAD | AQUAFEEL 2M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221280892 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-20 | DEFINISSE FILLER - HIALURONATO DE SODIO RETICULADO 25 MG/ML + 0.3% CLORHIDRATO DE LIDOCAINA. GEL INYECTABLE ESTÉRIL EN JERINGA PRELLENADA HIALURONATO DE SODIO ALTAMENTE RETICULADO 23 MG/ML + 0.3% CLORHIDRATO DE LIDOCAINA. GEL INYECTABLE ESTÉRIL EN JERINGA PRELLENADA HIALURONATO DE SODIO RETICULADO 23 MG/ML + 0.3% CLORHIDRATO DE LIDOCAINA. GEL INYECTABLE ESTÉRIL EN JERINGA PRELLENADA. / MARCA: DEFINISSE CORE FILLER + LIDOCAINA. GEL INYECTABLE ESTÉRIL EN JERINGA PRELLENADA. DEFINISSE RESTORE FILLER + LIDOCAINA. GEL INYECTABLE ESTÉRIL EN JERINGA PRELLENADA. DEFINISSE TOUCH FILLER + LIDOCAINA. GEL INYECTABLE ESTÉRIL EN JERINGA PRELLENADA. | N/A | SI | Definisse core filler + Lidocaina Definisse filler - Es un implante de gel inyectable esteril, biodegradable, viscoelastico, transparente, isotónico y homogenizado en una jeringa prellenada. El dispositivo consta de HA reticulado (que se obtiene a partir de la bacteria Streptococcus equi), en una concentración de 25 mg/mL en un tampón fisiologico complementado con 0.3% lidocaina. La función complementaria de la lidocaína es reducir el dolor asociado a las inyecciones cutaneas. El producto esta indicado para corregir la carencia de volumen de moderada a profunda en la seccion media de la cara, en la región cigomaticomalar, anteromedial (mejilla) y submalar. El producto se debe administrar mediante inyección subcutanea profunda y/o supraperiostica. El uso previsto del producto es restaurar el volumen facial con el fin de corregir la carencia de volumen de moderada a profunda en la seccion media de la cara para tratar los signos del envejecimiento. Definisse restore filler + Lidocaina Definisse Restore filler - Es un implante de gel inyectable esteril, biodegradable, viscoelastico, transparente, isotónico y homogenizado en una jeringa prellenada. El dispositivo consta de ácido hialuronico (HA) reticulado (que se obtiene a partir de la bacteria Streptococcus equi), La función auxiliar del clorhidrato de lidocaína es reducir el dolor asociado a las inyecciones en la piel. El producto esta indicado para corregir los pliegues nasolabiales de moderados a profundos. Está indicado para inyectarse en la dermis profunda o en la hipodermis. El uso previsto del producto es dar volumen con el fin de corregir arrugas y pliegues, y corregir los pliegues nasolabiales de moderados a profundos para tratar los signos del envejecimiento. Definisse touch filler + LidocainaDefinisse touch filler - Es un implante de gel inyectable esteril, biodegradable, viscoelastico, transparente, isotónico y homogenizado en una jeringa prellenada. El dispositivo consta de ácido hialuronico (HA) reticulado (que se obtiene a partir de la bacteria Streptococcus equi), La función auxiliar del clorhidrato de lidocaína es reducir el dolor asociado a las inyecciones en la piel. El producto está indicado para corregir los pliegues nasolabiales de moderados a profundos y para aumentar el volumen de los labios. Está indicado para inyectarse en la dermis de media profunda y en la submucosa. El uso previsto del producto es dar volumen con el fin de corregir arrugas y pliegues, y corregir los pliegues nasolabiales de moderados a profundos y aumentar el volumen de los labios para obtener una mejora estetica y tratar los signos del envejecimiento. | Jeringa prellenada de 1,0 ml de implante en gel, dos agujas esteriles y desechables de 27G 1/2" y unas instrucciones de uso. | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III.” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III.” | III
20221171613 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | CRIOTUBOS ESTERILES DIVERSOS VOLUMENES 0.5/1.0/2.0 ML/4.0 ML / 5.0ML/ CRIOTUBOS | CAPP AHN | SI | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS MATERIAL BIOLÓGICO A TEMPERATURA DE HASTA -196°C EN ULTRACONGELADORES CONVENCIONALES Y TAMBIÉN EN NITROGENO EN FASE LIQUIDO Y GASEOSO. EL TIPO DE MUESTRAS ES DIVERSO YA QUE ABARCA TODO MATERIAL BIOLÓGICO EL CUAL SOLO SE ALMACENA Y TRANSPORTA PARA ANÁLISIS POSTERIORES, DICHO MATERIAL NO ES INTRODUCIDO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EN EL CUERPO HUMANO. | MINIMO BOLSAS POR 100 PIEZAS | CRIOTUBOS ESTERIL EXPELL DE 0,5 ML REF 5040500C/1, 0ML REF 5041000C/ 2.0 ML 5042000C/4.0 ML 5044000C/ 5.0ML REF. 5045000C | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto CRIOTUBOS ESTERILES DIVERSOS VOLUMENES 0.5/1.0/2.0 ML/4.0 ML / 5.0ML/ CRIOTUBOS MARCA: CAPP AHN, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | IIa
20221263516 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | CONTROLIZER - DISPOSITIVO DE NEBULIZACIÓN/ DISPOSITIVO DE NEBULIZACION | BIONIK - MEDICAL DEVICES | SI | EL CONTROLIZER ES UN DISPOSITIVO DE MICRONEBULIZACIÓN DE FÁRMACOS QUE PERMITE EL CONTROL DEL PORCENTAJE DE OXÍGENO O FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO2) DURANTE LA TERAPIA RESPIRATORIA QUE SE REALIZA A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ESPECIALMENTE LOS PACIENTES CON EPOC. (ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS), CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS NIVELES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES ADULTOS O NIÑOS ASOCIADAS A LA NEBULIZACIÓN DE FÁRMACOS MEDIANTE SISTEMAS DE CAZOLETAS O SIMILARES CUANDO SE UTILIZA OXÍGENO COMO GAS PROPELENTE. EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE DISPOSITIVO CONSISTE EN APLICAR EL EFECTO VENTURI TANTO EN LA CAZOLETA O MICRONEBULIZADOR PARA GASIFICAR EL FÁRMACO O MEDICAMENTO INTRODUCIDO EN LA MISMA, COMO EN EL SISTEMA TIPO VENTURI VARIABLE, QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL DISPOSITIVO, EL CUAL PERMITE EL CONTROL DEL PORCENTAJE DE OXÍGENO PRESENTE EN LA MEZCLA NEBULIZADA. | EMPACADO POR UNIDAD EN SU RESPECTIVA CAJA CON TODOS LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES Y SU MANUAL DE USO. | TELA LAMINADA EN POLIETILENO Y TELA NO LAMINADA | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto CONTROLIZER - DISPOSITIVO DE NEBULIZACIÓN/ DISPOSITIVO DE NEBULIZACION MARCA: BIONIK - MEDICAL DEVICES, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa;siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | IIa
20221221870 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | GUANTE NINJA SUREFIT ULTIMA / GUANTE DESECHABLE DE LÁTEX NATURAL GRADO INDUSTRIAL | NINJA | NO | PRODUCTO: GUANTE NINJA SUREFIT ULTIMA; DESCRIPCIÓN: GUANTES DESECHABLES PARA USO EN MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CÓMODOS Y FLEXIBLES PROVEEN UNA SÓLIDA PROTECCIÓN PARA SUS MANOS Y PARA LOS PRODUCTOS QUE ESTÁ MANIPULANDO; USO: INDUSTRIAL, GENERALES, SERVICIO DE LIMPIEZA, INSPECCIÓN, INDUSTRIA AEROESPACIAL, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, ELECTRÓNICA, ENSAMBLAJE DE PRECISIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN, TELECOMUNICACIONES, TRABAJOS DE PINTURA; PROTECCIÓN QUÍMICA CONTRA: HIDRÓXIDO DE SODIO (K), ÁCIDO SULFÚRICO (L), PEROXIDO DE HIDROGENO (P) Y FORMALDEHIDO (T) VIDA UTIL: 3 AÑOS DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN, PERO DEPENDE DE SU ADECUADO ALMACENAMIENTO Y QUE SE MANTENGAN EN SU EMPAQUE PRIMARIO HASTA SER UTILIZADOS, PROTEGIDOS DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, DE LA HUMEDAD Y A TEMPERATURA ENTRE 10˚C Y 30˚C. FABRICANTE: INDUSTRIAL CLOTHINGS LTD., (PRIME POLYMERS DIVISION); DIRECCION DEL FABRICANTE: D17, SEETHAWAKA EPZ, AVISSAWELLA, SRI LANKA; PAIS DE ORIGEN: SRI LANKA; ES CERTIFICADO POR EL FABRICANTE PARA COMERCIALIZACIÓN DE USO INDUSTRIAL. GUANTE DE UN SOLO USO NO ES UN PRODUCTO IMPORTADO PARA USOS O COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR MEDICO, HOSPITALIARIO O FARMACEUTICO | CARTÓN CON 10 CAJAS DE 50 GUANTES CADA UNA | REFERENCIAS: NJULT00X, NJULT007, NJULT008, NJUTL009, NJULT010; TALLAS. 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221236424 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | GREAT HEAD/ GEL ORAL | PURE ROMANCE | NO | GEL ORAL DISEÑADO PARA AGREGAR SABOR Y MEJORAR EL SEXO ORAL. COLOQUE UNA PEQUEÑA CANTIDAD EN LA YEMA DE SU DEDO, APLÍQUELO EN LA BOCA O APLICAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD EN LA PUNTA DEL PENE, LUEGO REALIZAR SEXO ORAL, UNA VEZ FINALIZADO, ENJUAGAR. | 3 ONZAS / 90 ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIM | N/A
20221238069 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | TUBOS Y MICROTUBOS/ TUBOS Y MICROTUBOS | DELTALAB | NO | TUBOS Y MICROTUBOS PARA CONTENEDOR, RECOLECTAR Y ALMACENAR MUESTRAS CON O SIN TAPA/TAPON | UNIDADES CAJA X 1000 UNIDADES CAJA X 500 UNIDADES 5 CAJAS X 1000 UNIDADES CAJA 6 X 250 UNIDADES CAJA 14 X 1.000 UNIDADES CAJA 2 X 1000 UNIDADES CAJA 3 X 1000 UNIDADES CAJA 4 X 1000 UNIDADES CAJA 6 X 500 UNIDADES CAJA 5 X 500 UNIDADES CAJA 5 X 1000 UNIDADES | MICROTUBO 1,5 ML ESTÁNDAR CON TAPÓN: 200400 - 200401 - 200405 - 200407 - 200410 MICROTUBOS A ROSCA/ TAPONES PARA MICROTUBO CON JUNTA INTERIOR CON CAPACIDAD PARA 0,5ML CON FALDÓN, 1,5ML SIN FALDÓN, 1,5ML CON FALDÓN, 2,0ML SIN FALDÓN, 2,0ML CON FALDÓN: 409111/4, 409111/2, 409111/5, 409111/3, 409111/6, 409111/7, 09112/0, 409112/1, 409112/2, 409112/4, 409112/6 MICROTUBO 0,5 ML TIPO VITATRON: 900117 MICROTUBOS 0,4 ML TIPO BECKMAN®: 900007 TUBOS FONDO REDONDO CON FALDÓN 12 ML EUROTUBO® 12 ML: 301402 - 301403 TUBOS FONDO REDONDO CON FALDÓN 12 ML EUROTUBO®: 401402 - 401403 TUBOS DE FONDO REDONDO EN POLIESTIRENO: 300500, 300300, 300800, 300800.2, 300800.1, 300400 TUBOS EN POLIPROPILENO: 400500, 400800, 400800.1, 400700, 400400, 401700, 400900, 400705, 401100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimende registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivosmédicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso enhumanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercializaciónen Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221241383 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN | MAVIG | NO | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA PROTEGER A LOS PACIENTES Y OPERADORES CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE FUENTES Y EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIÓN IONIZANTES (RAYOS X Y ANGIOGRAFÍA) | UNIDAD | RIEL DE TECHO SOPORTE RIEL TS1001, ESCUDOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN INCLUIDO EL BRAZO DE SUSPENSIÓN OT54001, OT54001, COLUMNA TS2001, SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE MONITORES VERSÁTIL HASTA POR 8 MONITORES GD60W, Y CON BRAZO DE RESORTE GD4020, SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO, UT6901, KIT DE MONTAJE DE ENROLLADOR DE CABLE DE REQUIPAMIENTO E-TS10B03 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221215696 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-21 | CLEANING BRUSH/ KIT DE LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS | G-FLEX | NO | KIT COMPLETO DE UN SOLO USO CON ESPONJA PARA LIMPIAR LA FUNDA EXTERIOR DEL ENDOSCOPIO, CONSTA DE KIT CON ESPONJA + 2 CEPILLO VÁLVULA LATERAL + 2 CEPILLO LATERAL CEPILLO DE LIMPIEZA/KIT CON ESPONJA + CEPILLO DE VÁLVULAS + CEPILLO DE LIMPIEZA DE 2 LADOS | EMPAQUE INDIVIDUAL Y CAJA POR 10 KIT | REFERENCIAS: GF4111BS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221262353 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-22 | PROGRASCAN PS3 / PS5 / Escáner óptico 3D | IVOCLAR | NO | El uso previsto del escáner PrograScan PS3/PS5 cubre la medición óptica tridimensional de modelos de mandíbula humana en combinación con el software suministrado. El escáner también permite la medición de modelos articulados, utilizando los accesorios de Ivoclar adecuados. Solo se pueden utilizar impresiones y moldes de yeso de mandíbulas, así como articuladores que los contengan (máximo 1500 g). Dimensiones (ancho × largo × alto) 200 mm × 200 mm × 160 mm. Solo se pueden utilizar los accesorios especificados por Ivoclar. El escáner está diseñado para montarse a una altura ergonómica | N/A | PrograScan PS3/PS5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221228603 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-23 | CEPILLO DOBLE USO | MUNCHI MAGICAL | NO | El uso del cepillo doble uso es para la limpieza profunda y diaria del biberón y con la punta crónica puede realizarse limpieza dentro del chupo y así evitar la acumulación de residuos. | 1 Unidad, 2 unidades, 4 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221211717 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-23 | ENZYMEX PDETERGENTE DESINFECTANTE ENZIMÁTICO PARA EL LAVADO DE DISPOSITIVOS MÉDICO | ENZYMEX P | SI | Destinado a uso exclusivo profesional para la pre-desinfección de los dispositivos médicos invasivos que requieren una desinfección según sus instrucciones de uso como el instrumental quirúrgico…y de contactología. | Cubeta de 1 kg, 2kg y 4kg, así como dosis de 20g y 259 | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: D.REGLAS ESPECIALES Regla 15. (..)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos se incluirán en la clase IIa. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: D.REGLAS ESPECIALES Regla 15. (..)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos se incluirán en la clase IIa. | IIa
20221262397 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-23 | ESPACIADOR PARA PYLON | OTTOBOCK | NO | Repuesto requerido para el ensamble de prótesis de miembro inferior. Su función es actuar como espaciador entre adaptador de abrazadera y el pie de carbono. La diferencia entre las referencias 2R182, 2R183, 2R185 radica en la forma y en la medida de la altura El repuesto por sí solo no es funcional, requiere del ensamble de otras partes para poder funcionar. Así mismo no trata, no diagnostica, no da alivio ni compensa lesión o reemplaza perdida de algún miembro. | Empaque por unidad | 2R182 2R183 2R185 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA Nota: En este sentido estas referencias deberán ser incluidas en el registro sanitario de la prótesis en la que se indica el uso de estos accesorios, solicitando a través de una Modificación Automática al registro de “Prótesis de miembro inferior” la Adición de estas referencias. | N/A
20221237554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-23 | RESPIRADOR 9500-N95VOV / M920CV | STEELPRO SAFETY, VICSA | NO | RESPIRADOR DE USO INDUSTRIAL DISEÑADO PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DE PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS Y DE SUSTANCIAS SOLIDAS LIBRES DE ACEITES. HA SIDO FABRICADO PARA CUMPLIR LOS ESTRICTOS REQUISITOS DE APROBACION DE LA NIOSH PARA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN. CONTIENE: FILTRO INTERIOR EXCEPCIONAL PARA BAJA RESISTENCIA DE LA RESPIRACIÓN CLIP NASAL DE ALUMINIO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE PARA UN AJUSTE EXCELENTECORREAS PARA LA CABEZA SOLDADAS POR ULTRASONIDOSS PARA UN SELLADO SEGURO. VALVULA UNIDIRECCIONAL OPCIONAL PARA FACILITAR LA EXHALACIÓN. PUENTE NASAL DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA UNA EXCELENTE CONDICIÓN FISICA Y COMODIDAD DEL TRABAJADOR. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES PRUEBA DE DESEMPEÑO. PENETRACION DE FILTRO Y RESITENCIA A LA RESPIRACIÓN FILTRO DE PARTICULAS N95 (NIVEL DE EFICIENCIA DEL FILTRO 95%) FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO FABRICANTE: MAKRITE NORTH AMERICA, PAÍS DE ORIGEN: CHINA VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. | CAJA POR 10 UNIDADES | 9500-N95VOV / M920CV | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221193272 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-23 | RIOSCOPE OPA TEST STRIPS/ CINTAS PARA CUANTIFICACIÓN DE ORTOFTALDEHIDO | RIOQUIMICA | NO | Las cintas reactivas (Test Strips) para cuantificación de ortoftaldeído de la solución RIOSCOPE OPA (desinfectante de alto nivel) proporcionan una medida rápida y sencilla de la Concentración Mínima Efectiva (CME) para permitir una reutilización óptima de la solución RIOSCOPE OPA para desinfección de alto nivel. La concentración de ortoftalaldehído (principio activo) de la solución RIOSCOPE OPA durante su vida útil debe ser verificada por las cintas reactivas de solución RIOSCOPE OPA antes de cada uso para determinar si la CME es aceptable. | Recipiente con 40 unidades. | Rioscope opa test strips | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota : En este sentido esta referencia deberá ser incluida en el registro sanitario del desinfectante en la que se indica el uso de esta como accesorio, solicitando a través de una Modificación Automática al registro de “Solución RIOSCOPE OPA (desinfectante de alto nivel)” la Adición de esta referencia. | N/A
20221263673 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-27 | PROCLEIX REAGENT EQUILIBRATION SYSTEM / PROCLEIX REAGENT EQUILIBRATION SYSTEM | GRIFOLS | NO | El Procleix Reagent Equilibration System (RES) se ha diseñado para preparar de forma simultánea hasta tres juegos completos de reactivos de ensayo (AR) Procleix de los kits de 250 o 500 pruebas, o dos juegos completos de AR y tres frascos de reactivo de sonda discriminatoria en un carrusel giratorio alojado en una cámara de temperatura controlada. El producto está equipado con una interfaz de usuario de pantalla táctil a color, control de temperatura integrado, un escáner de códigos de barras integrado y una impresora térmica de 50 mm para la conservación de registros. | UNIDAD | Ref. 741597 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221262386 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-02-27 | LECTOR DE GOTAS QX600 Y EDICIÓN ESTÁNDAR DEL SOFTWARE QX MANAGER / LECTOR DE GOTAS PARA PCR DIGITAL | BIORAD LABORATORIES | NO | PERMITE ADELANTAR LA TÉCNICA DE ddPCR ó PCR DIGITAL QUE TIENE LOS BENEFICIOS DE LA PCR EN TIEMPO REAL P. QUE TIENE LOS BENEFICIOS DE LA PCR EN TIEMPO REAL PERO CON UNA CORRECCIÓN ESTADISTICA POR LA GENERACIÓN DE GOTAS PARA LA DETECCIÓN DE COPIAS DE MATERIAL GENÉTICO. PERMITE DETERMINAR CARGA VITAL, ANÁLISIS DE ARN MENSAJERO, NGS, CUANTIFICACIÓN ABSOLUTA, DETECCION DE MUTACIONES RARAS, DETECCIÓN DE OGM, PRUEBA DE CONTAMINANTES, MULTIPLEXACION DE ALTO ORDEN. REQUIERE DE FORMADOR DE GOTAS Y COMPUTADOR QUE SEGÚN REFERENCIA ORDENADA PUEDE(n)O NO ESTAR INCLUIDOS DEPENDIENDO DE COMO SEA CONFIGURADO EL SISTEMA Y SEGÚN EL CATÁLOGO QUE SEA SOLICITADO. LA CONFIGURACIÓN DE SEIS FLUOROFOROS PERMITE REALIZAR LECTURA DE HASTA DOCE BLANCOS DE MANERA SIMULTÁNEA SIN SACRIFICAR EL NÚMERO DE MUESTRA, ASEGURANDO LA PRECISIÓN EN LOS RESULTADOS. EL SISTEMA DE LEDS PERMITE LECTURA EN TIEMPO REAL DE LA PRUEBA DE PCR | N/A | 17007769 QX600 Droplet Digital PCR System 17008371 QX600 AutoDG™ Droplet Digital PCR System 12013328 QX600 Droplet Reader 12006834 Droplet reader plate Droplet reader plate holders (2) 1864101 Automated Droplet Generator 12017458 Computer that connects to the QX600 Droplet Reader for data collection and analysis 1864007 DG8 droplet generator cartridges and gaskets 1863051 Droplet generator cartridge holder 12002819 Cooling block 1864108 Droplet generator 1864121 AutoDG 1814040 Foil plate seals 1814000 Plate sealer cartridge holder 1864109 Droplet generator cartridge holder accessory | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221161786 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-01 | SISTEMAS ODONTOMEDICOS LTDA / UNIDADES ODONTOLÓGICAS, PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS | A-DEC, SIGER | NO | LA UNIDAD ODONTOLOGICA O UNIDAD DENTAL ES UN ELEMENTO QUE FAVORECE LA RECUPERACIÓN DENTAL, PERMITE FACILITAR EL TRABAJO AL EQUIPO PROFESIONAL Y PROPORCIONAR LA MAYOR COMODIDAD AL PACIENTE, LOS REPUESTOS SE UTILIZAN PARA REEMPLAZAR LAS PIEZAS, PARTES O ACCESORIOS ORIGINALES DE LAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, QUE DEBIDO A SU USO DIARIO HAN SUFRIDO DETERIORO O SE HAN AVERIADO Y REQUIEREN UN REEMPLAZO PARA PERMITIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICAS | N/A | UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 200 UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 300 UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 400 UNIDAD ODONTOLÓGICA A-DEC 500 UNIDAD DENTAL V6000 UNIDAD DENTAL S90 UNIDAD DENTAL S60 UNIDAD DENTAL S30 UNIDAD DENTAL U200 UNIDAD DENTAL U100 UNIDAD DENTAL V5000 UNIDAD DENTAL V2000 UNIDAD DENTAL V1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221236056 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-01 | AMPLIFICADOR PHYSIODATA SYSTEMS GP8 O CG8 / DISPOSITIVO PARA BIOFEEDBACK Y NEUROFEEDBACK DE 8 CANALES | J&J ENGINEERING | SI | El equipo de biorretroalimentación es un proceso que utiliza instrumentos que registran señales fisiológicas del cuerpo de una persona y luego muestran la información para que una persona pueda aprender a cambiar la señal que se está midiendo. Una aplicación terapéutica de la biorretroalimentación es para ayudar a las personas con trastornos relacionados con el estrés. En este contexto, los sensores se pueden conectar a un cliente y las señales que incluyen la tensión muscular, la respiración y la frecuencia cardíaca se miden y se muestran en la pantalla de una computadora. El cliente con la ayuda del coaching de un terapeuta aprende a controlar estas señales y llevarlas a un nivel más relajado. | UNIDAD | H002- GP8 canales EMG, EEG, ECG, HRV, Respiración, RP (Resistencia de la Piel), Temperatura 150270 - Nunc™ IVF Petri Dishes 150360 - Nunc™ IVF Petri Dishes (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra, que el equipo permite la medición de parámetros fisiológicos como: EMG, EEG, ECG, HRV, Respiración, RP (Resistencia de la Piel), Temperatura, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase clase IIa ” | IIa
20221236839 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-01 | TAPABOCAS DE ALTA EFICIENDICA KN95 (USO NO MEDICO) | “MEDISPO” / “SUPREEME” / “PROTEXION” | NO | Uso recomendado en entornos laborales donde se hallen partículas nocivas y mutagénicas, como la metalurgia, recolección de basura y construcción; protegiendo a las personas. | Primario, Caja por 1 Ud.; Secundario Caja por 30; TERCIARIO Caja por 48 por 30 Uds | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221238107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-01 | ROPADESECHABLE NO ESTERIL | INDUSALUD SAS | NO | ES UN PRODUCTO NO ESTERIL DE UN SOLO USO, PARA VESTIR PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD EN LOS ESTABLECIMEITNOS QUE REQUIERAN PROTECCION CONTRA FLUIDOS EN LA PRENDA QUE QUIEN LAS USA. ES UN PRODUCTO NO ESTERIL DE UN SOLO CUBRIR SUPERFICIES Y MOBILIARIOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS PRODUCTO NO PERECEDERO SI SE HUMEDECE O SALPICA SE DEBE DESSECHAR | AMPARA TODAS LAS PRESSENTACINOES COMERCIALIES EMPAQUES (VER FICHAS TECNICAS) | BATA PACIENTE MANGA SISA NO ESTERIL, BATA PACIENTES MANGA LARGA NO ESTERIL PUÑO RESORTADO, BATA VISITA NO ESTERIL, KIT COMPLETO NO ESTERIL (PANTALON, BATA, POLAINAS GORRO), KIT PIJAMA NO ESTERIL (PANTALON, BATA), POLAINAS NO ESTERIL, GORRO NO ESTERIL, SABANA NO ESTERIL, SABANA AJUSTABLE PAA CAMILLA, ENVOLVEDERAS, FUNDAS DE MAYO, FUNDA DE ALMUHADA, BABERO ODNTOLOGICO, KIT ESTETICA (TOP Y PANTY), ESTRAPELA (PARA ESTETICA E IMÁGENES), TRAJE DE PROTECCION (TIPPO OVEROL), ROLLOS DE CAMILLA SIN PRECORTE, CAMPO SIN FENESTRE NO ESTERIL, ALMACENE EN LUGAR LIBRE DE HUMEDAD, SECO Y FERSCO. (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221194882 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-03 | ZYVEX ADVANCED ORAL SPRAY- SPRAY ORAL PARA LA GARGANTA | ZYVEX | NO | Spray oral para la garganta cuyo propósito es formar una barrera de protección mecánica obstaculizando la proliferación de los virus y las bacterias en la garganta. | 30ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. Nota : No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto para el producto: ZYVEX ADVANCED ORAL SPRAY - SPRAY ORAL PARA LA GARGANTA a la dirección de “MEDICAMENTOS Y PRODCUTOS BIOLOGICOS” mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un medicamento. | N/A
20221259900 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-06 | HEARSCREEN/ SMARTPHONE SCREENING AUDIOMETER | HEARSCREEN | SI | Equipo utilizado para evaluación de tamizaje auditivo en un teléfono inteligente con protocolos de prueba automatizados y clínicamente validados para ser utilizado en poblaciones de adultos y niños. HEARSCREEN tiene un hardware (calibración anual de los auriculares) y software (con paquetes anuales) para realizar el tamizaje auditivo. (No realiza diagnósticos) | N/A | N/A | El producto es considerado Dispositivo Médico (software), teniendo presente que realiza una evaluación de tamizaje auditivo, apoyo diagnóstico, por lo tanto, se encuentra enmarcado en lo establecido en el Articulo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. “Artículo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (...)”. | En razón a lo expuesto, es necesario señalar que un Software (aplicación) es considerado Dispositivo Médico dependiendo del uso, aplicación y finalidad prevista establecida por el fabricante por cuanto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 6 y 7 Capítulo II del Decreto en mención: Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: “(...) b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría; (...)” (Subrayado fuera de texto). “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. | IIa
20221176350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | CITRATE ANTICOAGULANT SOLUTION – AC113 mmol/L (2:1) ESTÉRIL/ SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE DE CITRATO AC 113 mmol/L (2:1) | SALF - NIKKISO | NO | SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE PARA SANGRE COMPLETA. LA SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE DE CITRATO 113 MMOL/L SE UTILIZA EXCLUSIVAMENTE PARA ANTICOAGULACIÓN DE SANGRE COMPLETA EN TERAPIA CONTINUA DE REEMPLAZO RENAL (TCRR). LA SOLUCIÓN NO ES PARA USO EN INFUSIÓN INTRAVENOSA DIRECTA. LA SOLUCIÓN TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO SELLADO DE CITRATO EN CATÉTERES INTRAVASCULARES. LA SOLUCIÓN DE CITRATO TIENE PROPIEDADES ANTICOAGULANTES E INTERFIERE EN LA FORMACIÓN DEL BIOFILM EN CATÉTERES. EL SELLADO DE CITRATO QUE SE APLICA AL CATÉTER, CUANDO NO SE REALIZA DIÁLISIS, PROTEGE EL CATÉTER DE LA TROMBOSIS Y LIMITA LA APARICIÓN DE UNA INFECCIÓN DEL CATÉTER. | BOLSA x 2000ml | REFERENCIA RCSB7520GLO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo Idel Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Cabe señalar el concepto emitido en el Acta 1 de 2022 de las Salas de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos y de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro donde conceptúa: “Recomiendan que el producto solución anticoagulante de citrato AC 113 MMOL/L (2:1) estéril, sea clasificado como medicamento, debido a que actúa como anticoagulante en procedimientos que requieren circulación extracorpórea. Esta Sala Conjunta, se permite aclarar la norma farmacológica vigente 17.8, modificando el título, así: “anticoagulantes para procedimientos que requieren circulación extracorpórea”. Asimismo, se retiran de esta norma los productos que sean soluciones incorporadas en dispositivos médicos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre. De otra parte, se retira de la norma 17.8.0.0.N10, la DIOSMINA + HESPERIDINA, la cual no corresponde a esta norma. | N/A
20221253247 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | UP ALL NIGTH/CREMA PROLONGADORA | Pure Romance | NO | Up All Night. Esta crema prolongadora está formulada para ayudar a su pareja a mantenerse erguida y atenta durante toda la noche. El sabor Cherry Limeade endulza el placer oral pero no se transfiere una vez absorbido. Up All Night se pone a trabajar rápidamente, unos 10 minutos, para asegurarse de que no trabaje demasiado rápido. Sigue tu camino hacia la diversión tentadora hasta que salga el sol. | 2 onzas líquidas/60 m | Up All Night - Pure Romance Up All Night Cherry Limeade - Pure Romance” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221280505 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | CENTOCLOUD / ANÁLISIS BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE NGS QUE SIRVEN PARA PRIORIZAR Y CLASIFICAR VARIANTES LIGADAS A ENFERMEDADES GENÉTICAS HEREDITARIAS | CENTOGENE | SI | CentoCloud es una solución de software de diagnóstico in vitro para el análisis bioinformático rápido y la interpretación de datos de secuenciación de nueva generación (NGS) por medio de Illumina, basada en Biodatabank, la base de datos propiedad de CENTOGENE, así como en bases de datos externas de referencia. Permite la identificación, priorización y clasificación de variantes genéticas humanas asociadas a enfermedades genéticas/enfermedades hereditarias. El usuario puede ser un usuario de un laboratorio clínico de rutina que realiza la secuenciación de nueva generación o un médico experto en genética, como un genetista clínico, que está en contacto directo con el paciente y espera llegar a un diagnóstico basado en los datos de NGS recibidos de un proveedor de secuenciación. El usuario también podría ser un bioinformático u otro especialista en genética clínica, que suele formar parte del equipo clínico que trabaja con el médico experto. La política de CENTOGENE es suscribir un acuerdo de servicio específico de CentoCloud con el usuario previsto antes de que acceda al dispositivo. Este proceso garantiza que el usuario está cualificado para utilizar el producto. | Software de uso en la nube” | N/A | De acuerdo con lo anterior se informa que el producto es considerado Dispositivo Médico (software), teniendo presente que realiza una análisis bioinformático rápido y la interpretación de datos de secuenciación de nueva generación (NGS), por lo tanto, se encuentra enmarcado en lo establecido en el Articulo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. “Artículo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (...) | En razón a lo expuesto, es necesario señalar que un Software (aplicación) es considerado Dispositivo Médico dependiendo del uso, aplicación y finalidad prevista establecida por el fabricante por cuanto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 6 y 7 Capítulo II del Decreto en mención:Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: “(...) b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría; (...)” (Subrayado fuera de texto). “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa. | IIa
20221282185 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | ACCESORIOS TÉRMICOS: FAJÓN, COJIN, PIERNAS, MANTAS Y BRAZOS / ACCESORIOS TERMICOS- FORMAX 8 | : Formax 8 | NO | Utilizado en sesiones de relajación corporal. Como coadyuvante en los procedimientos estéticos para la reducción de medidas y coadyuvante en los procedimientos estéticos para eliminar líquidos. | UNIDAD/KI | Referencias: Set de accesorios térmicos: Fajones termicos, Fajón vibro, Vibraterm, Mantas térmicas, Piernas térmicas, Brazos térmicos, Cojín termico.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA.NOTA: ESTOS PRODUCTOS NO PODRAN SER USADOS CON FINES TERAPEUTICOS, PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD. | N/A
20231008939 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | Procleix Reagent Preparation Incubator 250 (RPI 250) | Grifols | NO | La Procleix RPI 250 es una cámara de temperatura controlada basada en microprocesadores, con un carrusel giratorio que puede preparar hasta tres conjuntos completos de reactivos de Procleix Assay del kit de pruebas 250, o dos conjuntos completos de reactivos de ensayo (Assay Reagent, AR) y tres frascos de reactivo de sonda discriminatoria a la vez. | UNIDAD | Incubator 250 (RPI 250)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231009727 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | FILTRO | ASTEC | NO | El nuevo Astec Filter 6 son filtros en línea que se utilizan entre las incubadoras de CO2 y una fuente de gas para purificar el CO2 entrante, el N2 y el gas premezclado contra compuestos orgánicos volátiles (COV), compuestos químicamente activos (CAC), microorganismos, polvo y otros compuestos y partículas dañinas. | Unidad | ASIF-ST06 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: ESTE FILTRO NO REQUIERE POR SI SOLO DE REGISTRO SANITARIO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA PERO DEBE ESTAR AMPARADO COMO COMPONENTE O PARTE DEL REGISTRO SANITARIO DE LA INCUBADORA DE CO2 | N/A
20231010205 | CERTIFICACION SIN R.S. | ODONTOLOGICOS | 2023-03-08 | MIYO® FOR TEETH / MIYO® PINK FOR TISSUE - CERÁMICA LIQUIDA SISTEMA MIYO PARA MAQUILLAJE DE ESTRUCTURAS DENTALES DE USO EN LABORATORIO DENTAL | JENSEN | NO | USOS: Cerámica Liquida para uso en laboratorios dentales usado en el maquillado de prótesis a base de zirconio, disilicato, feldespato. INDICACIONES: indicado en el maquillado de prótesis a base de zirconio, disilicato, feldespato. Realism Upcera es un sistema compuesto de una gama de tintes de diferentes tonos para aplicarse sobre estructuras como zirconio, disilicato de litio y feldespato y después de un proceso de cocción permite que la restauración sea más real y natural. Realism es un producto indicado para uso exclusivo en laboratorio dental. | KIT (24 FRASCOS Y 1 LÍQUIDO) | REFERENCIAS A AMPARAR: MiYO® for Teeth • MIYO Trans Shade A • MIYO Trans Shade B • MIYO Trans SHade C • MIYO Trans SHade D • MIYO Trans Straw • MIYO Trans Lotus • MIYO TRANS SAGE • MIYO Trans Clementine • MIYO Trans Storm • MIYO Trans Smoke • MIYO Trans Cobalt • MIYO Trans Slate • MIYO Trans Lumin • MIYO Trans Lumin Plus • MIYO Sunflower • MIYO Garnet • MIYO Halo Spring • MIYO Mamelon Coral • MIYO Mamelon Wheat • MIYO Mamelon Pumpkin • MIYO Halo Autumn • MIYO Snow • MIYO Linen • MIYO Fissure • MIYO Structure Window • MIYO Structure Enamel • MIYO Structure Ghost • MIYO Structure Ice • MIYO Structure Blush • MIYO High Fusion Window • MIYO High Fusion Enamel • Glaze Liquid • Glaze Paste Fluor MiYO® Pink for Tissue • MIYO PINK Midnight • MIYO PINK Raspberry • MIYO PINK Copper • MIYO PINK Carnation • MIYO PINK Flamingo • MIYO PINK Crimson • MIYO PINK Plum • MIYO PINK Merlot • MIYO PINK Vanule • MIYO PINK Sorbet • MIYO PINK Salmon • MIYO PINK Thistle • MIYO PINK Sable • MIYO PINK Hibiscus • MIYO PINK Orchid • MIYO PINK Rouge • MIYO PINK Frost • Glaze Paste NO Fluor | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231010588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | DIENTE ARTIFICIAL FORMA PLASTICA PEDIATRICAS - DIENTE ARTIFICIAL FORMA PLASTICA PEDIATRICAS | HERES | SI | LAS CORONAS DE PVC HERES SON IDEALES PARA USARSE COMO MATRIZ PARA RESINA COMPUESTAS FOTOPOLIMERIZABLES Y IONÓMEROS DE VIDRIO EN LOS DIENTES CENTRALES, LATERARES Y CANINOS EN DENTICION INFANTIL. | CAJA POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto s encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: (…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio (… | I
20231010671 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | REALISM - CERAMICA LIQUIDA DE MAQUILLAJE PARA USO EN LABORATORIO DENTAL / UPCERA | N/A | NO | USOS: Cerámica Liquida para uso en laboratorios dentales usado en el maquillado de prótesis a base de zirconio, disilicato, feldespato. INDICACIONES: indicado en el maquillado de prótesis a base de zirconio, disilicato, feldespato. Realism Upcera es un sistema compuesto de una gama de tintes de diferentes tonos para aplicarse sobre estructuras como zirconio, disilicato de litio y feldespato y después de un proceso de cocción permite que la restauración sea más real y natural. Realism es un producto indicado para uso exclusivo en laboratorio dental. | Unidad y KIT X 20 uniades + (2 Glaze Paste + 1 Glaze Líquid) | REFERENCIAS A AMPARAR: Kit Realism Upcera: 20 Fracos de Stain (5g), 2 Glaze Liquid (5g), 1 Glaze Paste (15ml) • Base A • Base B • Base C • Base D • Base 0• Grey • Grey Black • Blue • Blue Grey • Orange • Brown • Reddish Brown • Black • White • Yellow • Purple • Olive Yellow • Olive Green • Pink • Dark Pink • Glaze Liquid (Glaze) • Glaze Liquid (Glaze Fluo) • Glaze Paste | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231011307 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | BAÑOS SEROLOGICOS | BECHMARK SCIENTIFIC | NO | PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL | UNIDAD | B2000-2 , B2000-4 , B2000-8 , B2000-12” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231011320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO. | LONGFIAN | SI | PARA PACIENTES QUE REQUIEREN OXIGENO SUPLEMENTARIO, SUMINISTRA UNA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO Y S EUTILIZA CON UNA CANULA NASAL, PARA CANALIZAR EL OXIGENO DESDE EL CONCENTRADOR HASTA EL PACIENTE. EL CONCENTRADOR DE OXIGENO SE PUEDE UTILIZAR EN EL HOGAR O INSTITUCIÓN. | CAJA | JAY-2, MODELO: JAY-2” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) Regla 11. Todos los dispositivos medicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa (…)” | IIa
20231011696 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | MICROESTERILIZADOR | BECHMARK SCIENTIFIC | NO | PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL | UNIDAD | B1000, B1001, B1001- XL “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231015413 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | PHILASER TYPE R 2.0/ MAQUINA LASER PARA BORRAR TATUAJES EN LA PIEL | PHIACADEMY | SI | Phi Laser Machine es altamente eficaz en varios tipos de piel e incorpora la última tecnología de eliminación de pigmentos, al mismo tiempo sin una fuerte influencia en la piel, perfecta para tratar una amplia gama de problemas de la piel. PhiLaser Type R 2.0 es la versión nueva y mejorada de nuestra máquina PhiLaser. El láser se utiliza para tratamientos como la eliminación de tatuajes, el tratamiento de las manchas de la edad y la eliminación de pigmentos e hiperpigmentación. Uno de los cambios más significativos del nuevo láser es la mejora de la duración del pulso. Mientras que el precursor tenía una duración de pulso de 8 nanosegundos, nuestro nuevo PhiLaser Type R 2.0 ahora es de solo 2 nanosegundos. ¡Entonces la máquina es 4 veces más rápida! El pulso más corto tritura las partículas más finas y así permite que las células inmunes las eliminen más fácilmente. Realiza varios tratamientos de eliminación de tatuajes y pigment tación, como eliminación de tatuajes de cejas, eliminación de hiperpigmentaciones, eliminación regular de tatuajes, así como manchas de la edad. También realiza un tratamiento de peeling con carbón, que es un procedimiento láser revolucionario destinado a pieles problemáticas y poros congestionados donde, asistido por la energía térmica del láser, el carbón penetra en la dermis, estimulando las células de la piel reparando y limpiando los poros | DE USO PERSONAL NO SE COMERCIALIZA | N/A | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo PHILASER TYPE R 2.0/ MAQUINA LASER PARA BORRAR TATUAJES EN LA PIEL, MARCA: PHIACADEMY objeto de consulta, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo PHILASER TYPE R 2.0/ MAQUINA LASER PARA BORRAR TATUAJES EN LA PIEL, MARCA: PHIACADEMY objeto de consulta, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | IIb
20231015414 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | KIT VESTIDO QUIRÚRGICO DESECHABLE - ROPA QUIRÚRGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL | ORKA | NO | ES UN PRODUCTO NO ESTÉRIL PARA USO TRANSITORIO USO DESECHABLE DISEÑADO PARA VESTIR A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL MEDICO PRENDAS NO ESTÉRILES TALES COMO: GORROS, POLAINAS, BATA PACIENTE MANGA CORTA Y MANGA LARGA, VESTIDO QUIRÚRGICO. | BOLSA (EMPAQUE PRIMARIO) / CAJA CORRUGADA (EMPAQUE SECUNDARIO) | "ROPA QUIRÚRGICA DESECHABLE" Presentación: De acuerdo a la referencia se determina la unidad de empaque por bolsa y caja. Advertencias y Precauciones: 1. Producto de un solo uso 2. Si se humedece o salpica, se debe desechar. 3. No utilizar si observa que el empaque o producto no está en perfecto estado. Vida Útil: producto no perecedero, producto de un solo uso. Almacenamiento: requiere ser almacenado en un lugar seco, a temperatura ambiente. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231015674 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | HOMOGENIZADOR DE MANO | BECHMARK SCIENTIFIC | NO | PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL | UNIDAD | D1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231019231 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | CARRO DE MEDICAMENTOS | WEEMED | NO | El coches de medicamentos es un mobiliario de medicina con ruedas y cajones, que se usa para guardar y trasladar medicamentos y dispositivos médicos, que son usados en las áreas de hospitalización, unidad de cuidados intensivos, farmacia y en áreas específicas de las instituciones de salud. | UNIDAD | Los coches de paro WEEMED no incluyen ningún tipo de medicamento, dispositivo médico o equipo biomédico. Las referencias o modelos que deseamos incluir en el certificado de no obligatoriedad son: - WMHT-1 - WMHT-2 - WMHT-3 - WMHT-4” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231026182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-08 | TERMOMETRO - TERMOHIGROMETRO | CEM - HALTEN | NO | Uso: Monitorear valores de temperatura y/o humedad. | UNIDAD | Dataloger DT-170 Dataloger DT-171 Dataloger DT-172 Termómetro DT-8530 Termómetro DT-8850 Termómetro SH-144 Termómetro TA-268 Termómetro TBT-12H Termómetro TTH-002 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231031868 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-08 | NGSP Certification - Muestras de certificación en Sangre Entera Humana | N/A | NO | Este material está destinado para ser utilizado en la evaluación de la precisión para la determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en sangre entera humana. También se puede utilizar para validar métodos analíticos. | N/A | NGSP I - Nivel 1 NGSP II - Nivel 2 | De acuerdo con lo anterior, el producto: NGSP Certification - Muestras de certificación en Sangre Entera Humana corresponde a controles de calidad externo y por lo tanto, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA DAR DIAGNÓSTICO ALGUNO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221193277 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | BREATHID® SMART SYSTEM - ANALIZADOR DE ALIENTO CON UREA BREATHID® SMART PARA H. PYLORI | MERIDIAN BIOSCIENCE ISRAEL LTD. | SI | El BreathlD® Smart System está diseñado para medir de forma no invasiva los cambios en la relación 13CO₂/12CO₂ del aire exhalado, lo que puede ser indicativo de una mayor producción de ureasa asociada con una infección activa por Helicobacter pylori (H. pylori) en el estómago. | Unidad | BreathID® Smart System VS07000. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto: BREATHID® SMART SYSTEM - ANALIZADOR DE ALIENTO CON UREA BREATHID® SMART PARA H. PYLORI, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…)” | IIa
20221253091 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | HEART MASSAGER/ Paquete de Calor para masaje | PURE ROMANCE | NO | Compresa de calor para masaje indicada para masaje Lleva tu masaje sensual al siguiente nivel con este paquete de calor en forma de corazón. Active el Heart Massager encajando el disco de metal en el interior, luego espere a que se caliente a más de 129 °F/54 °C. Úselo con una loción de masaje para tener la sensación de un relajante masaje con piedras calientes en su propia casa. | 1 PZA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231026185 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | ESPECTOFOTOMETRO – ESPECTOFOTOMETRO | THERMO | NO | Uso: Equipo usado en la física óptica que sirve para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones. Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz monocromática a través de una muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha muestra. Indicaciones: Asegurarse de la ausencia de manchas en la cubeta, líquido en su exterior, burbujas en el interior, suciedad o turbidez en la muestra. Introducir la cubeta al espectrofotómetro siempre en la misma orientación. Nunca tocar las caras pulidas, especialmente su mitad inferior | UNIDAD | Evolution One Evolution One Plus Evolution Pro Nicolet iS50 Nicolet iS20 Antaris II Nicolet Summit Nicolet iS50R Nicolet iG50 Summit LITE Summit X Summit PRO Summit OA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231029465 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | UNIDAD DENTAL INTEGRAL - SILLON DENTAL | ANYE | NO | UNIDAD DENTAL PARA REALIZAR DIAGNOSTICOS Y USO TERAPEUTICO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA | UNIDAD | Ref. AY-215C5 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231030758 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System / E-Gel™ Power Snap Plus Electrophoresis System - Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap / Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap Plus | Invitrogen, Thermo Fisher Scientific | NO | El sistema de electroforesis todo en uno Invitrogen E-Gel Power Snap Plus está diseñado para una electroforesis en gel de agarosa E-Gel de alto rendimiento rápida y conveniente, desde la carga de muestras de ADN hasta la obtención de imágenes en gel. Con la tecnología de gel de agarosa prefabricado seco E-Gel, puede analizar muestras de ADN en tan solo 10 minutos y observar la separación de las muestras en tiempo real. Es el único sistema de sobremesa que integra a la perfección la separación de muestras de ADN de alto rendimiento y la obtención de imágenes en gel en un solo flujo de trabajo. Las características del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap incluyen: • Ver la migración de muestras de ADN en tiempo real • Sistema de electroforesis optimizado con visualización de imágenes integrada El Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap y Sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap Plus es para uso exclusivo en investigación. | Caja, Unidad. | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS G8100 E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device G8200 E-Gel™ Power Snap Camera G9100 E-Gel™ Power Snap Plus Electrophoresis Device G9200 E-Gel™ Power Snap Plus Camera Las referencias G8300, G8168ST, G8341ST y G9311 identificadas como Combo Kit (también llamadas código padre internamente), son creados como estrategia comercial para ser utilizados en diferentes combinaciones de los productos amparados en la presente Certificación sin Registro Sanitario (internamente llamados códigos hijos). Las referencias que identifican a los Combo Kit no cuentan con una etiqueta física ya que solo son usadas en ocasiones para el proceso de cotización y facturación interna. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231032604 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | PCR Thermal Cycler / Termociclador Genesy | XATL Co., Ltd | SI | El termociclador Genesy está diseñado para la detección de patógenos y el análisis de genes mediante la reacción en cadena de la polimerasa rápida y precisa. Podría utilizarse en los campos de la biología molecular, biotecnología, microbiología,ciencias médicas, ciencias forenses, ciencias ambientales, industria alimentaria, diagnóstico clínico, epidemiología, genética, chip genético, detección de genes, clonación de genes, expresión génica, etc. | UNIDAD | Genesy 96T SI requiere folio 22, diagnóstico clínico, riesgo iia “ | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado, en el manual de usuario, e indicaciones de uso en donde se menciona: “Campos de aplicación (…) Podría utilizarse en los campos de (…) diagnóstico clínico,”, permite concluir que el: PCR Thermal Cycler / Termociclador Genesy / MARCA: XATL Co., Ltd. proporcionar un diagnóstico y por ende se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase clase IIa ” | IIa
20231033270 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | IPL LASER HAIR REMOVAL DEVICE FS- L01 / DEPILADOR LASER IPL | IPL | SI | Paso 1: elimina todo el vello visible del área que deseas tratar Paso 2: selecciona el cabezal estándar o el de precisión según el tamaño del área de tratamiento de depilación IPL en casa Paso 3: sitúa la boquilla totalmente en contacto con la piel para garantizar que el producto funcione correctamente. Paso 4: para las áreas más grandes del cuerpo, utiliza el modo deslizamiento. Paso 5: es importante limpiar la boquilla después de cada uso. Paso 6: durante la primera fase del tratamiento de fotodepilación en casa, úsala una vez por semana durante 4-12 semanas. USOS 1 Use un hisopo de algodón o un paño sin polvo humedecido en alcohol medico para limpiar la salida de luz y la lamina de vidrio. 2 Precione el interruptor de encendido/boton de engranaje durante un segundo, el dispositivo se inicia y entra en estado de funcionamiento. 3 Esta maquina debe estar conectada a la fuente de alimentacion, no hay bateria incorporada, despues de encenderla, la salida de luz debe estar cerca de la piel y el boton de luz solo se puede presionar cuando la luz indicadora blanca parpadea, si la salida de luz no esta cerca de la piel o si hay humedad en la superficie de la piel, la luz indicadora blanca no parpadea y la maquina no emitira luz. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo IPL LASER HAIR REMOVAL DEVICE FS- L01 / DEPILADOR LASER IPL / MARCA: IPL objeto de consulta el cual se utiliza para eliminar el vello, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo IPL LASER HAIR REMOVAL DEVICE FS- L01 / DEPILADOR LASER IPL / MARCA: IPL objeto de consulta el cual se utiliza para eliminar el vello, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIb, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | IIb
20231034689 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-10 | BALANZA / BALANZA / | A&D Weighing | NO | Uso: Equipo usado en los laboratorios para medir el peso de cuerpos o sustancias | UNIDAD | Apollo GF-A GF-10001A FG-K FG-150KAMN Galaxi HR-AZ HR-10AZ Apollo GF-A GF-10002A FG-K FG-150KBM Galaxi HR-AZ HR-150AZ Apollo GF-A GF-1003A FG-K FG-200KAL Galaxi HR-AZ HR-250AZ Apollo GF-A GF-1202A FG-K FG-200KALN Gemini GR GR-120 Apollo GF-A GF-123A FG-K FG-30KAM Gemini GR GR-200 Apollo GF-A GF-124A FG-K FG-30KAMN Gemini GR GR-202 Apollo GF-A GF-1603A FG-K FG-30KBM Gemini GR GR-300 Apollo GF-A GF-2002A FG-K FG-30KBMN GF GF-1000 Apollo GF-A GF-203A FG-K FG-60KAL GF GF-1200 Apollo GF-A GF-224A FG-K FG-60KALN GF GF-200 Apollo GF-A GF-3002A FG-K FG-60KAM GF GF-2000 Apollo GF-A GF-303A FG-K FG-60KAMN GF GF-300 Apollo GF-A GF-324A FG-K FG-60KBM GF GF-3000 Apollo GF-A GF-4002A FG-K FG-60KBMN GF GF-400 Apollo GF-A GF-403A FS-i FS-15Ki GF GF-4000 Apollo GF-A GF-6001A FS-i FS-15KiN GF GF-600 Apollo GF-A GF-603A FS-i FS-30Ki GF GF-6000 Apollo GX-A GX-10001A FS-i FS-30KiN GF GF-6002A Apollo GX-A GX-10002A FS-i FS-6Ki GF GF-6100 Apollo GX-A GX-1003A FS-i FS-6KiN GF GF-800 Apollo GX-A GX-124A FX-i FX-1200i GF GF-8000 Apollo GX-A GX-1603A FX-i FX-120i GF-K GF-12K Apollo GX-A GX-2002A FX-i FX-2000i GF-K GF-20K Apollo GX-A GX-203A FX-i FX-200i GF-K GF-30K Apollo GX-A GX-224A FX-i FX-3000i GF-K GF-32K Apollo GX-A GX-3002A FX-i FX-300i GF-K GF-8K Apollo GX-A GX-303A FX-iN FX-1200iN GF-K GF-8K2 Apollo GX-A GX-324A FX-iN FX-120iN GP GP-100K Apollo GX-A GX-4002A FX-iN FX-2000iN GP GP-100KS Apollo GX-A GX-403A FX-iN FX-200iN GP GP-102K Apollo GX-A GX-6001A FX-iN FX-3000iN GP GP-12K Apollo GX-A GX-6002A FX-iN FX-300iN GP GP-20K Apollo GX-A GX-603A FX-iNC FX-1200iNC GP GP-30K Apollo GX-AE GX-124AE FX-iNC FX-120iNC GP GP-30KS Apollo GX-AE GX-224AE FX-iNC FX-2000iNC GP GP-32K Apollo GX-AE GX-324AE FX-iNC FX-200iNC GP GP-32KS EK-AEP EK-12KAEP FX-iNC FX-3000iNC GP GP-40K EK-AEP EK-3000AEP FX-iNC FX-300iNC GP GP-60K EK-AEP EK-300AEP FZ-i FX-5000i GP GP-60KS EK-i EK-1200i FZ-i FX-500i GP GP-61K EK-i EK-120i FZ-i FZ-1200i GP GP-61KS EK-i EK-12Ki FZ-i FZ-120i GX GX-1000 EK-i EK-2000i FZ-i FZ-2000i GX GX-200 EK-i EK-200i FZ-i FZ-200i GX GX-2000 EK-i EK-3000i FZ-i FZ-3000i GX GX-400 EK-i EK-300i FZ-i FZ-300i GX GX-4000 EK-i EK-410i FZ-i FZ-5000i GX GX-600 EK-i EK-600i FZ-i FZ-500i GX GX-6000 EK-i EK-6100i FZ-iWP FX-1200iWP GX GX-6100 EK-i EK-610i FZ-iWP FX-120iWP GX GX-800 EK-L EK-15KL FZ-iWP FX-2000iWP GX GX-8000 EK-L EK-30KL FZ-iWP FX-200iWP HC-i HC-15Ki Fci FC-1000i FZ-iWP FX-3000iWP HC-i HC-30Ki FCi FC-10Ki FZ-iWP FX-300iWP HC-i HC-3Ki FCi FC-2000i FZ-iWP FZ-1200iWP HC-i HC-6Ki FCi FC-20Ki FZ-iWP FZ-120iWP HD HD-12KA FCi FC-500i FZ-iWP FZ-2000iWP HD HD-12KB FCi FC-50Ki FZ-iWP FZ-200iWP HD HD-30KA FC-Si FC-5000Si FZ-iWP FZ-3000iWP HD HD-30KB FC-Si FC-500Si FZ-iWP FZ-300iWP HD HD-60KA FG-K FG-150KAL Galaxi HRA HR-100A HD HD-60KB FG-K FG-150KALN Galaxi HRA HR-150A HJ HJ-150 FG-K FG-150KAM Galaxi HRA HR-250A HL-i HL-2000i HL-i HL-2000iVP Newton EJ EJ-2000 HL-i HL-200i Newton EJ EJ-300 HL-i HL-200iVP Newton EJ EJ-3000 HL-WP HL-1000WP Newton EJ EJ-3002 HL-WP HL-3000LWP Newton EJ EJ-303 HL-WP HL-3000LWPN Newton EJ EJ-410 HL-WP HL-3000WP Newton EJ EJ-4100 HL-WP HL-3000WPN Newton EJ EJ-54D2 HL-WP HL-300WP Newton EJ EJ-610 HT HT-120 Newton EJ EJ-6100 HT HT-300 Orion HR-120 HT HT-3000 Orion HR-200 HT HT-500 Orion HR-202i HT HT-5000 Orion HR-300i HT-CL HT-300CL Orion HR-60 HT-CL HT-500CL Phoenix GH GH-120 HV-C HV-15KC Phoenix GH GH-200 HV-C HV-200KC Phoenix GH GH-202 HV-C HV-60KC Phoenix GH GH-252 HV-CP HC-200KCP Phoenix GH GH-300 HV-CP HV-15KCP PV PV-100 HV-CP HV-60KCP PV PV-200 HV-CWP HV-15KCWP PV PV-500 HV-CWP HV-200KCWP SC SC-150KAL HV-CWP HV-60KCWP SC SC-150KAM HW-C HW-100C SC SC-30KAM HW-C HW-10C SC SC-60KAL HW-C HW-200C SC SC-60KAM HW-C HW-60C SE SE-150KAL HW-CEP HW-100KCEP SE SE-150KAM HW-CEP HW-10KCEP SE SE-30KAM HW-CEP HW-200KCEP SE SE-60KAL HW-CEP HW-60KCEP SE SE-60KAM HW-CP HW-100KCP SJ SJ-1000HS HW-CP HW-10KCP SJ SJ-12KHS HW-CP HW-200KCP SJ SJ-2000HS HW-CP HW-60KCP SJ SJ-20KHS HW-CWP HW-100KCWP SJ SJ-30KHS HW-CWP HW-10KCWP SJ SJ-5000HS HW-CWP HW-200KCWP SJ SJ-5001HS HW-CWP HW-60KCWP SJ-WP SJ-15KWP ION BM-20 SJ-WP SJ-3000WP ION BM-200 SJ-WP SJ-30KWP ION BM-22 SJ-WP SJ-6000WP ION BM-252 SJ-WP-BT SJ-15KWP-BT ION BM-300 SJ-WP-BT SJ-3000WP-BT ION BM-5 SJ-WP-BT SJ-30-KWP-BT ION BM-500 SJ-WP-BT SJ-6000WP-BT ION BM-5D SK-WP SK-1000WP MF MF-50 SK-WP SK-10KWP ML ML-50 SK-WP SK-2000WP MS MS-70 SK-WP SK-20KWP MX MX-50 SK-WP SK-5000WP MX MX-70 SK-WP SK-5001WP MC MC-1000 SW SW-150KL MC MC-10K SW SW-150KM MC MC-30K SW SW-15KM MC MC-6100 SW SW-15KS Newton EJ EJ-120 SW SW-30KM Newton EJ EJ-1202 SW SW-60KL Newton EJ EJ-123 SW SW-60KM Newton EJ EJ-1500 SW SW-6KS Newton EJ EJ-200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221281929 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | Oragene DNA | DNA Genotek | SI | Colectar muestras de ADN de calidad superior para pruebas genéticas. Recolección indolora y no invasiva de muestras Ideal para usar con niños y pacientes a los que no se les pueda extraer sangre Aumenta la eficiencia, minimiza la manipulación y los errores de manipulación de las muestras El ADN de la saliva es equivalente al ADN sanguíneo en aplicaciones posteriores | Kit que contiene 1 tubo estándar de doble fondo | OG-500 (no contiene hisopos) OG-575 (contiene dos hisopos. (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto Oragene DNA, marca: DNA Genotek, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)” Es importante aclarar que por ser un Dispositivo Medico que se usará en una investigación podrá solicitar concepto ante la Sala Especializada de Dispositivos Médicos Y Reactivos De Diagnóstico In Vitro para la importación del Dispositivo Medico Sin Registro Sanitario, según lo establecido en el artículo 48 delDecreto 4725 de 2005 “(…) ARTÍCULO 48. DE LAS MEDIDAS ESPECIALES. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá autorizar excepcionalmente la importación de productos terminados de que trata el presente decreto, sin haber obtenido el correspondiente registro sanitario o permiso de comercialización. Para ello se requerirá una solicitud acompañada de un certificado que demuestre la venta libre expedido por la autoridad competente del país de origen, la prueba de la constitución, existencia y representación del peticionario, el certificado de calidad del producto, en los siguientes casos: a) Cuando se presenten circunstancias de calamidad o emergencia determinadas por el Ministerio de la Protección Social; b) Cuando se trate de dispositivos médicos o equipos biomédicos de tecnología controlada respecto de los cuales el Ministerio de la Protección Social o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, haya autorizado investigación clínica en el país, previo concepto del Comité para la Evaluación, Seguimiento y Reglamentación de la Tecnología en Salud del Ministerio de la Protección Social o la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima; (…)” (Subrayado fuera del texto) | I
20231010092 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | ESTACIONES DE TRABAJO | ASTEC | NO | Previsto para la manipulación de células en un ambiente controlado para evitar la contaminación y el estrés de las células. | Unidad | SS-250 ” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231011291 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | VIRUFY | VIRUFY | SI | : El algoritmo de Virufy recolecta el sonido de la tos y voz del usuario, previo consentimiento, y a través del uso de Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning (ML) se proporciona al usuario una inferencia de tener "mayor riesgo" o "menor riesgo" de infección por COVID-19 (sin discriminación por tipo de variante); esto según la comparación de patrones de voz y tos con una gran base de datos de COVID-19 positivos y negativos confirmados por pruebas PCR y antígenos, toses, voces, y antígenos, toses, voces, y datos adicionales. Este estudio implica la recolección de una muestra de grabación de tos y voz a través de su dispositivo (teléfono inteligente, tableta, computador, etc.). Esto puede suponer un riesgo de propagación de COVID-19 y otros gérmenes por tanto para reducir este riesgo, se aconseja: -Grabar su tos a solas, en un espacio privado, sin la presencia de otras personas y, en cualquier caso, a una distancia mínima de 6 metros de otras personas. -Desinfectar su dispositivo y cualquier superficie afectada o cercana después de grabar su tos. -Utilizar, preferiblemente, su propio dispositivo para grabar la muestra de tos y usar una mascarilla cuando sea apropiado. La aplicación recopilará una grabación de audio de la tos del paciente. El algoritmo basado en IA y ML comparará la grabación de audio con el conjunto de datos que se encuentra en la nube. El algoritmo basado en IA y ML procesará la grabación de audio y, basado en la comparación con la base de datos de aprendizaje de patrones de tos y voz de COVID-19, se generará una de las siguientes tres respuestas para el usuario: (i) una "Alta Probabilidad" de infección por COVID-19; (ii) una "Baja Probabilidad" de poseer infección por COVID-19, o (iii) "No se puede determinar", (en cuyo caso se repetirán los pasos previos de recolección para un nuevo procesamiento y análisis del patrón de voz y tos y hasta que se obtenga una respuesta de probabilidad "alta" o "baja"). | https://virufy.org/es/ | Es un producto novedoso, que no tiene una referencia en Colombia en materia de Covid 19 como mecanismo de identificación de patrones del virus en el sonido de la tos | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado, se concluye que el producto: VIRUFY – Marca: VIRUFY, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, | IIa
20231011302 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | AGITADORES Y PLANCHAS CON AGITACION | BECHMARK SCIENTIFIC | NO | Para Uso De Laboratorio En General. | Unidad | BV101, BV101-B, BV101-G, BV101-P, BV101-R, IPS2050-20, IPS2050-40, BV1003, BV1000, BV1005, H3770-S, H3770-H, H3770-SH, H3710-HS H3710-H, R2020, R2024” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231015485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | ULTRASONIC CLEANER - LIMPIADOR ULTRASÓNICO DIGITAL | VEVOR | NO | La limpieza por ultrasonido funciona mediante ondas longitudinales producidas en el líquido donde están sumergidas las piezas o los elementos a limpiar. Se trata de romper los enlaces de todas las partículas que no forman parte de la pieza, sino que están alojados en ellas. Así, las lavadoras de ultrasonidos, bien sea con agua o mediante una solución específica, crean pequeñas burbujas que eliminan la suciedad, grasa, óxido o cualquier otro material añadido a la superficie que queramos eliminar. Esta tecnología permite en poco tiempo y sin dificultad, obtener una limpieza en profundidad. Cómo funciona un limpiador ultrasónico Un limpiador ultrasónico tiene varias partes. Al abrir la tapa del limpiador, la primera parte que se verá es el tanque de acero inoxidable. Aquí es donde se colocan los artículos que se limpiarán. Un limpiador ultrasónico también tiene transductores. Estos transductores, que están hechos de materiales piezocerámicos, se colocan en el lado o en el fondo del tanque. Los transductores reaccionan una vez que son golpeados por una carga eléctrica. Su tamaño y forma cambian debido a la energía que se les aplica. Estos cambios hacen que el tanque vibre. Las vibraciones hacen que se formen burbujas de cavitación en el baño de limpieza. Las burbujas de cavitación se forman cuando se aplica una corriente eléctrica en el rango de 20 kHz a 50 kHz en los transductores. Las burbujas rellenas al vacío comienzan a formarse en la solución de limpieza. Debido a la exposición continua a las ondas ultrasónicas, el tamaño de las burbujas aumenta. Cuando las burbujas no pueden soportar más el cambio de tamaño, implosionan. Estas implosiones son violentas y hacen que la temperatura dentro del tanque aumente. Millones de implosiones de cavitación ocurrendurante la limpieza ultrasónica. Cómo las burbujas de cavitación eliminan los contaminantes Las violentas implosiones de las burbujas de cavitación eliminan los contaminantes de los objetos en el tanque del limpiador ultrasónico. Aunque las burbujas son pequeñas, sus implosiones son extremadamente poderosas. Cómo hacer que la limpieza ultrasónica sea más efectiva Para que la limpieza por ultrasonidos sea aún más efectiva, use una solución de limpieza por ultrasonidos. El agua puede eliminar contaminantes, pero las soluciones de limpieza por ultrasonidos eliminan los contaminantes de manera más rápida y efectiva. Aumentar la temperatura de funcionamiento también es bueno para la limpieza por ultrasonidos. Esto desgasifica el baño de limpieza. USOS: La limpieza ultrasónica se utiliza ampliamente en diferentes campos. Se trata de aplicar una novedosa tecnología de limpieza por ultrasonidos eliminando la limpieza manual de piezas, o las tradicionales lavadoras de piezas, que requieren de excesivo tiempo, además, conseguir unos resultados óptimos con el menor tiempo posible y poca manipulación. Usos profesionales: Limpieza de piezas y partes pequeñas de equipos biomédicos en servicios de salud. Limpieza de material quirúrgico antes del proceso de esterilización, ejemplo: material de osteosíntesis. Limpieza de piezas odontológicas: prótesis, piezas dentales, equipos. Limpieza de equipos y material para elaboración de tatuajes. Limpieza de instrumental de laboratorios científicos: vidriería, equipos, etc. Limpieza de elementos ópticos: gafas, lentes de contacto, equipos de laboratorio óptimo. Uso personal o doméstico: Limpieza de joyas, aretes, collares, anillos, pulseras y diamantes. Gafas y relojes: gafas, gafas de sol, lentes ópticas, accesorios de lentes de contacto, cadenas de reloj y relojes impermeables. Usos industriales: La industria alimentaria, por ejemplo, en el lavado de moldes, en el proceso de limpieza de algunos alimentos. Industria farmacéutica y médica. En este sector se utilizan principalmente para eliminar restos de productos químicos, aceites o pigmentos en material de laboratorio. Industria del plástico y moldes, útil para retirar contaminación en todo tipo de moldes de inyección, no solo de plástico sino también de aluminio, caucho, etc. Industria y mantenimiento naval. Lavado de piezas de gran tamaño como los intercambiadores de calor, los intercooler o el haz tubular.Industria y mantenimiento aeronáutico, en la limpieza de intercambiadores de calor, bombas de inyección. Industria automotriz. Apta para la limpieza de carburadores, limpieza de motores, limpieza de inyectores diesel, etc. | N/A | JPS-08A 1.3 L 1.2L JPS-10A 2L 1.8L JPS-20A 3L 2.8L JPS-30A 6L 5.8L JPS-40A 10L 9.6L JPS-60A 15L 14.5L JPS-80A 22L 21.5L JPS-100A 30L 29L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231021491 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | ESTACIONES DE TRABAJO | IVFTECH | SI | “INDICACIONES Y USOS: La IVFtech UNICA es un sistema semicerrado para la manipulación cuidadosa de gametos y embriones, minimizando las mínimas alteraciones de las condiciones ambientales (cambios de temperatura, composición del gas, osmolaridad del medio de cultivo y pH). | Unidad | 15001021, 15006021” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado menciona “es un sistema semicerrado para la manipulación cuidadosa de gametos y embriones”. En este sentido, se evidencia claramente que el producto en mención es para Fertilización In Vitro y se concluye que el producto ESTACIONES DE TRABAJO – Marca: IVFTECH, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales.” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. “Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) d) Si para el mismo dispositivo médico, son aplicables varias reglas teniendo en cuenta las funciones que le atribuye el fabricante, se aplicarán las reglas que conduzcan a la clasificación más elevada.” (Subrayado y negrita fuera de texto) De acuerdo con lo expuesto la clasificación del producto es IIA | IIa
20231028211 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | CM-01 CINTURON DE DRENES / CINTURON MEDICO | N/A | NO | cinturón plástico hecho para sostener los drenes Jackson – pratt del paciente mientras estos sean necesarios. Hecho de materiales esterilizables, esta diseñado para disminuir el movimiento de los reservorios al máximo, sin dificultar su consulta por el personal asistencias, ayudándole al paciente a moverse más fácilmente sin generarle dolor o incomodidad derivada de los drenes. Uso: cinturón medico plástico para pacientes con drenes Jackson – patt, asegurando los reservorios en los bolsillos transparente, ajustado el cinturón a la medida de la cintura del paciente y permitiendo la visualización de los reservorios. Funcionamiento: ajustar el cinturón a la altura de la cintura del paciente y ajustar paraque no se caiga, con cuidado introducir los reservorios de drenaje del dren Jackson – pratt en los bolsillos transparentes. Ubicar los reservorios de tal manera que el contenido siempre este visible, puede albergar hasta 5 reservorios de 100 ml | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231030465 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | COJIN ROTATORIO / CAMBIADOR PAÑAL ADULTO | ESPUMAS JIREH | NO | COJIN UTILIZADO PARA CAMBIAR DE PAÑAL A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN ENCAMADOS DENTRO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS. TAMBIEN SE USA PARA FACILITAR EL CAMBIO DE LA ROPA DE CAMA DE TAL FORMA QUE LA AUXILIAR O ENFERMERA NO HAGAN SOBRESFUERZO PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES. | POR UNIDAD | SE PRESENTA EN UNA SOLA REFERENCIA (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231031797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | COMPRESA FRIO CALOR / TOBILLERA | FH BELLEZA EN FRIO | NO | Las compresas Frío Calor son cojines rellenos de gel que una vez colocados en la nevera o al baño de maría reciben la condición térmica del frío y por medio de ellas mantienen dicha condición por un tiempo. Se usan para generar sensación de bienestar al usar el frío y el calor. | La presentación comercial se adjunta en imágenes de empaque es una compresa fabricada en material resistente plástico con refuerzo textil para la línea fría y clear transparente para la línea glacial y sublimada, sellado con alta frecuencia queda un cojín de gel ergonómico. Empacado en bolsas de tela no tejida | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231034508 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-13 | TFD7 - DETERGENTE DESENGRASANTE ALCALINO PARA LAVADORAS AUTOMATIZADAS / DETERGENTE DESENGRASANTE ALCALINO PARA LAVADORAS AUTOMATIZADAS | TFD7 | NO | DETERGENTE DESENGRASANTE ALCALINO PARA LAVADORAS AUTOMATIZADAS | Bidones de 5L, 10L Y 20L; caja por 3 y 4 bidones de 5 L; caja con 2 bidones de 10L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20221236090 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-14 | SwabFlush® 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (NaCl) with Integrated SwabCap® / SwabFlush® Inyección de cloruro de sodio al 0,9 %, USP (NaCl) con SwabCap® integrado | Excelsior Medical – Medline Industries, LP | SI | SwabFlush® es una jeringa de lavado de catéter vascular con un SwabCap® integrado que está diseñado para usarse como vehículos de lavado isotónicos estériles solo para lavado intravascular. El SwabCap® está diseñado para proteger la válvula de acceso luer de una posible contaminación. El SwabCap® actúa como una barrera física contra la contaminación entre los accesos a la línea y también sirve como limpiador desinfectante para usar antes del acceso a la línea. SwabCap® desinfectará la válvula cinco (5) minutos después de la aplicación y mantiene la superficie de la válvula desinfectada hasta por siete (7) días si no se retira. SwabFlush® - Inyección de NaCl al 0,9 % se utiliza en el entorno sanitario por parte de profesionales sanitarios y puede utilizarse en la población general (p. ej., incluye adultos y pediatría) | EMZE010355 Syringe, SwabFlush,3/10ml, with SwabCap 3 mL 1000/Caja EMZE010335 Syringe, SwabFlush,5/10ml, with SwabCap 5 mL 600/Caja EMZE010301 Syringe, SwabFlush,10/10ml, with SwabCap 10 mL 900/Caja | EMZE010301 Jeringa SwabFlush de 10 ml con SwabCap precargada con 10 ml de solución salina EMZE010355 Jeringa SwabFlush de 10 ml con SwabCap precargada con 5 ml de solución salina EMZE010335 Jeringa SwabFlush de 10 ml con SwabCap precargada con 3 ml de solución salina | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Cabe señalar que la Sala Especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en el Acta 3 de 15 de febrero de 2023, ítem 3.10 conceptúa: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que la jeringa prellenada con cloruro de sodio al 0,9% con indicación de uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular, es considerada un dispositivo médico combinado riesgo clase III, teniendo presente su composición y lo establecido en el Decreto 4725 de 2005; así como los riesgos inherentes a su uso, así: “…Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica más crítica;” A su vez, el Decreto en mención en sus artículos 2 y 7, cita: Artículo 2: Definiciones “…Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, serQR evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fQrmaco, accesoria, se regirQR por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento…” (…) “…Artículo 7: D. REGLAS ESPECIALES Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III…” Por lo anteriormente descrito, se derogan los anteriores conceptos proferidos para productos similares. En este, sentido de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda el llamado a revisión de oficio con el fin de reclasificar a riesgo clase III, a todos los registros sanitarios expedidos como dispositivo médico a jeringas prellenadas con cloruro de sodio al 0,9% con indicación de uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular. | Acorde a lo anterior, el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | III
20231009183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-14 | MINI INCUBADORA | LABNET | NO | La mini incubadora Labnet es una incubadora de convección compacta de uso general capaz de calentar uniformemente las muestras hasta un máximo de 70°C. El equipo viene con un estante móvil y tiene un área de ventana en la puerta para que las muestras se puedan observar sin abrir la puerta y causar pérdida de calor. | Unidad | I5110A, I5110A-230V | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231020126 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-14 | BALANZAS Y BASCULAS PARA PESO CORPORAL EN PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO - BALANZAS Y BASCULAS | PELSTAR - HEALTH O METER | NO | Determinación del peso corporal que facilita calcular el índice de masa corporal (IMC), para uso en ambientes hospitalarios, consultorios particulares y cuidado en casa, están dirijas tanto a neonatos, niños y personas adultas. | Unidad | 500KL, 499KL, 599KL, 597KL, 600KL/ELEVATE, 1100KL, 2101KL, 3001KL-AM, 3001KLAMX, 3102KL-AM, 349KLX, 498KL, 752KL, 2842KL, 400KL, 402KL, 402LB, 402KG, 450KL, 522KL, 524KL, 553KL, 549KL, 2210KL, 2210KL4, 8320KL, 1522KL, 1524KL, 386S01, 386KGS-01, BASCULA PORTABEBES, 2500KL, 2600KL, 2610KL, 2650KL, 2700KL, 2400KL, 2500CKL, 2595KL, 594KL, 445KL, BCS-G6, 800KL, 880KL, 844KL, 822KL, 142KL, 160KL, 160LB, 160KG, 100LB, 100KG, 175LB, 2000KL, 3400KL, 3401KL, YG500R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231032054 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-14 | INDICADOR DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES - INDICADOR DE DESINFECCIÓN CD83-ST | TERRAGENE, CHEMDYE® | NO | El indicador químico Chemdye® CD83-ST ha sido especialmente desarrollado para controlar procesos de desinfección por radiación UV-C. Esta consiste en una etiqueta autoadhesiva de polipropileno que contiene la tinta reactiva y el color de referencia del viraje final. La tinta reactiva indicadora ha sido calibrada para experimentar diferentes cambios de color dependiendo de la dosis de radiación acumulada recibida. El color de referencia es orientativo y corresponde a una radiación de 50 mJ/cm2. | 750 etiquetas autoadhesivas removibles por rollo en bolsa individual. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20231032057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-14 | IMPLANTES PERSONALIZADOS (A MEDIDA) PARA OSTEOSINTESIS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES A LA MEDIDA | ORTOMAC - LINEA VÍVICA | NO | Los implantes personalizados para osteosíntesis de "miembros superiores e inferiores" ORTOMAC, son utilizados para sustituir una porción o para corregir defectos físicos funcionales o estéticos de huesos del sistema apendicular (extremidades). Permiten la reconstrucción de defectos óseos tras intervenciones de resección tumoral o cirugías complejas de revisión protésica (específicamente cuando no es posible utilizar implantes estándar). Son dispositivos médicos implantables sobre medida, fabricados con base en la información médica del paciente (imágenes TAC). La asistencia personalizada al especialista médico, le permiten realizar el “planeamiento quirúrgico 3D”, con las características de diseño y configuración que mejor se adecúen a las necesidades anatómicas y patológicas del paciente. Los implantes personalizados para osteosíntesis de “miembros superiores e inferiores” ORTOMAC, están indicados para: • Miembros superiores: Húmero, clavícula, antebrazo (radio y cúbito), muñeca y mano. • Miembros inferiores: Fémur, cadera, pierna (tibia y peroné), pie. Las principales ventajas al usar los implantes personalizados para osteosíntesis de “miembros superiores e inferiores” ORTOMAC, son: • Disminución del tiempo quirúrgico. • Excelentes resultados para el paciente y cirujano. • Mejor ajuste anatómico en comparación con métodos de reconstrucción convencionales. • Planeamiento preoperatorio en 3D a partir de imágenes diagnósticas. • Modelos físicos plásticos en tamaño, estructura y características reales. • Implantes fabricados en materiales “Biocompatibles” (propiedades similares al hueso). • Incluye práctico sistema de fijación con placas y tornillos en titanio. • Desarrollo personalizado durante todo el proceso, con asesoría, software, hardware, materiales y equipos de última tecnología." | Empaque individual "NO ESTERIL" | Implante Personalizado Ortopedia 838-XXX Implante Personalizado OrtopediaEl código inicia con 3 dígitos que hacen referencia a la "familia" de implantes para la misma aplicación o uso y se complementa con tres dígitos que irán del 000 al 999 y que corresponden al número único asignado a un paciente especifico, para efectos de trazabilidad. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231040947 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-14 | ELECTRODO DE POTASIO | MEDICA | NO | El electrodo de potasio se utiliza para la determinación cuantitativa in vitro de la concentración de K + en suero, plasma y orina humanos. Su objetivo es servir para diagnosticar y monitorear el efecto terapéutico de la hipercalemia e hipocalemia, así como ayudar a diagnosticar las enfermedades renales. | 1 electrodo | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRODO DE POTASIO (Cat. No. 040-000541-00), NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Accesorio. El destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo.” “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, se concluye que el producto ELECTRODO DE POTASIO (Cat. No. 040-000541- 00) es considerado un accesorio. Por lo tanto, si se requiere importar accesorios, repuestos, partes, componentes, entre otros, para un equipo biomédico especifico, estos deberán estar amparados bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el equipo respectivo de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto, el producto mención no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto este debe estar amparado bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para el analizador compatible con el Módulo ISE al cual hace mención en la documentación aportada. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221247685 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-15 | Booty Eaze / Lubricante anal | PURE ROMANCE | NO | Gel indicado para lubricar el ano y así realizar sexo anal o utilizar juguetes anales de forma cómoda y placentera. | 1 FL.OZ./30 ml | Booty Eaze - Pure Romance | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221272393 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-15 | MAGNA RESINA LABORATORIAL - RESINA MAGNA DE MATRIZ POLIMÉRICA METACRÍLICA Y REFUERZOS A BASE DE PARTÍCULAS FUNCIONALIZADAS | E-RESIN, CELMAT | NO | estructuras dentales naturales (dentina, esmalte, puntas de las cúspides, etc.). La resina MAGNA es un componente de laboratorio fotopolimerizable, desarrollado y basado en la más alta tecnología de mimetismo para la estética dental. Tiene un excelente desempeño en relación a la fabricación de prótesis. tu facilidad de el manejo (que no se pegue a la llana) proporciona un mejor rendimiento y trabajabilidad. Producto indicado para la confección y reparación de carillas, coronas y puentes anteriores y posteriores. Solo dirigido a profesionales especializados en la realización de prótesis dentales. ALMACENAMIENTO El producto debe permanecer en su embalaje original, almacenarse en un lugar seco y principalmente bajo la luz. El rango de temperatura ideal para el almacenamiento es de 10 grados centígrados a 25 grados centígrados. Durante el transporte, el producto debe protegerse de fuentes calor y sobre todo luz. El código de validez del producto de 24 meses después de la fecha de fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento. Página 1 de 3 CERTIFICACIÓN No. 2023007208 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Este producto no debe utilizarse en pacientes alérgicos a los metacrilatos. El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la confección de prótesis dental. Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inapropiado, o diferente a lo indicado, es responsabilidad del profesional. El término de se debe respetar la validez informada en la etiqueta. El producto debe almacenarse en manipule lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar. Exposición prolongada a la luz. El medio ambiente puede desencadenar una polimerización prematura. Utilice el producto inmediatamente después su salida de la jeringa, luego guárdelo en un paquete cerrado con la tapa. Mantener fuera del alcance de los niños. | Dentina 4g Incisales 4g Transparente 4g Effect 4g TA - Azul transparente, AM - Ámbar, EC - Glaseado cremoso, EB - Glaseado blanco | Dentina DA1 Efeito AM (Âmbar) Dentina DA2 Dentina DA3 Dentina DA3,5 Dentina DA4 Efeito EC (Esmalte Creme) Dentina DB1 Efeito TA (Transparente Azul) Dentina DB2 Efeito EB (Esmalte Branco) Dentina DB3 "Transparente TN (Transparente Normal)" Dentina DB4 "Transparente TBV (Transparente Baixo Valor)" Dentina DC1 Incisal I1 Dentina DC2 Incisal I2 Dentina DC3 Incisal I3 Dentina DC4 Incisal I4 Liquido Modelador e de Reparo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221215390 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | TUBO DE PP CON FONDO PLANO, TÁPÓN ROSCADO DE PP CON JUNTA TÓRICA/ TUBO ROSCADO, 8 ML, (LXØ): 57 X 16,5 MM, PP | SARSTEDT AG & Co. KG | SI | SE UTILIZAN PARA MANTENER EL MATERIAL DE LA MUESTRA (P. EJ., SUERO, PLASMA O SOLUCIONES DE REFERENCIA) PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS EN LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES | 1000 UNIDADES/BOLSA | TUBO ROSCADO: 60.542.007,CON TAPÓN DE ROSCA CON JUNTA TÓRICA | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto TUBO DE PP CON FONDO PLANO, TÁPÓN ROSCADO DE PP CON JUNTA TÓRICA/ TUBO ROSCADO, 8 ML, (LXØ): 57 X 16,5 MM, PP, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20221259792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | UNIDAD DE FOTOPOLIMERIZACIÓN HALÓGENA-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO | MEGALUX | SI | Polimerización de todas las marcas y tonalidades de materiales de restauración dental curables con luz visible para su uso en Laboratorio Dental. | INDIVIDUAL | 51550 51552 51503 | De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que el equipo UNIDAD DE FOTOPOLIMERIZACIÓN HALÓGENA-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO, MARCA: MEGALUX objeto de consulta, es considerado Equipo biomédico de tecnología controlada y por lo tanto requiere de Permiso de Comercialización clase de riesgo IIa, para su Importación y Comercialización en el territorio Nacional, por encontrarse enmarcado dentro de la regla 9 de clasificación establecida en el Artículo 7, Capítulo II del Decreto en mención, la cual cita: “…Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” | Este producto tiene uso en laboratorio y uso clinico, se aclara que se desea importar exclusivamente para uso en LABORATORIO de manera exclusiva.” | IIA
20221275395 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | Este producto tiene uso en laboratorio y uso clinico, se aclara que se desea importar exclusivamente para uso en LABORATORIO de manera exclusiva.” | REALAY / TERUMO | NO | Muestras de producto para emplear como DEMO. Producto sin esterilizar no apto para uso en procedimientos médicos reales. | Caja por unidad. | 28-M336145322490U 28-M342250422590U 28-M342195422590U 28-M338190382590U 28-M322150222290U 28-M344155402590U 28-M334100342390U 28-M336100362390U 28-M340250402590U 28-M324150242290U 28-M340195362590U 28-M330155302290U 28-M342250422590U 28-M322090222290U 28-M340195362590U 28-M342195422590U 28-M326155262290U 28-M336250362490U 28-M330095302290U 28-M346155422690U | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | ACLARACION: TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS es titular del registro sanitario INVIMA 2018DM-0000586-R1 (Exp: 19977704) - SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR TORÁCICA RELAY PLUS® / RELAY NBS TM CON SISTEMA DE LIBERACIÓN PLUS. Los productos objeto de esta solicitud corresponden al mismo tipo de producto, pero que no han culminado su proceso de produccion (no esterilizados) que serán utilizados en procesos de entrenamientos a especialistas clínicos, en laboratorio de simulación o en charlas presenciales NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO | N/A
20221276130 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | Tubos Detectores Colorimetricos Dräger | Dräger | NO | Tubos detectores para el analisis de gases contaminantes en el aire / ambiente. Los tubos Dräger son un método de medición de gases de fácil manejo en sectores industriales (Minería y otros). La base de cualquier tubo Dräger de lectura directa es la reacción química de la sustancia medida con los productos químicos del preparado de llenado. Puesto que esta reacción conlleva una decoloración, los tubos Dräger también se conocen como sensores químicos colorimétricos. La conversión de sustancias en los tubos Dräger es proporcional a la masa del gas de reacción. Por lo general, es posible indicar esta conversión de sustancias a través de la longitud de la decoloración. Cuando una indicación que se basa en la longitud de la decoloración no resulta práctica, la alternativa es un tubo Dräger con una indicación que se base en la interpretación de la intensidad del color según unos estándares de referencia suministrados, o según un conjunto de estándares concretos. El espectro de selectividad de los tubos Dräger abarca desde los tubos de sustancias selectivas para dióxido de carbono, hasta tubos para grupos de sustancias concretas (p. ej., hidrocarburos clorados), y tubos por clase, como los tubos Polytest, que indican muchas sustancias fácilmente oxidables. Las reacciones (reactivos) para la detección de sustancias especificas en cada tubo se indican a continuación:" | Caja por 10 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231027499 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | KIT COLECTOR DE SALIVA/ KIT COLECTOR DE SALIVA COMPUESTO POR CAJA Y RECOLECTOR | DNA GENOTEK ORAGENE | SI | SE UTILIZAN PARA MANTENER EL MATERIAL DE LA MUESTRA (P. EJ., SUERO, PLASMA O SOLUCIONES DE REFERENCIA) PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS EN LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES. | 1000 UNIDADES/BOLSA | TUBO ROSCADO: 60.542.007, CON TAPÓN DE ROSCA CON JUNTA TÓRICA | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto KIT COLECTOR DE SALIVA/ KIT COLECTOR DE SALIVA COMPUESTO POR CAJA Y RECOLECTOR MARCA: DNA GENOTEK ORAGENE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. Es importante aclarar que por ser un Dispositivo Medico que ingresará en calidad de donación la Solicitud de Autorización de Importación de Dispositivos Médicos es bajo el Decreto 218 de 2019 por el cual se regula las donaciones internacionales de productos de uso humano con fines sociales y humanitarios y se dictan otras disposiciones, en su artículo 3 se establece los requisitos para la autorización de las donaciones de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, que cita: "Artículo 3. Requisitos para la autorización de las donaciones de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Para la autorización de las donaciones internacionales de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro que expida el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, el receptor debe diligenciar el formulario definido por esa entidad y aportar documento de justificación y de ofrecimiento de la donación o de aceptación de la misma por el receptor. Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos: (...) 3.2. Para dispositivos médicos: a) Cumplir con los requisitos de calidad señalados en las normas nacionales o internacionales vigentes, para lo cual contará con la ficha técnica o certificado de calidad del producto. b) Contar como mínimo con seis (6) meses de vida útil al momento de su ingreso al país y no encontrarse en etapa de experimentación. c) Los dispositivos médicos deben ser nuevos y no requerirán de registro sanitario expedido por el INVIMA. d) Los equipos biomédicos deben contar con el registro sanitario o permiso de comercialización expedido por el INVIMA, según corresponda. e) Aportar el registro sanitario vigente que ampare el producto expedido por el país de origen o por otro país o documento equivalente, o copia del Certificado emitido por autoridad competente en donde se indique que el producto ha sido autorizado para su utilización en su territorio, o documento en el cual se especifique las razones por las cuales el producto no requiere de autorización por parte de la autoridad competente. | I
20231030489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | CUELLO ORTOPEDICO / CUELLO ORTOPEDICO BLANDO | ESPUMAS JIREH | SI | INMOVILIZADOR CERVICAL QUE PREVIENE LOS MOVIMIENTOS BRUSCOS DEL CUELLO Y DE LA CABEZA LUEGO DE ALGUNA LESIÓN BRINDANDO SOPORTE MIENTRAS EL PACIENTE SE RECUPERA. | POR UNIDAD | SE PRESENTA EN UNA SOLA REFERENCIA | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto CUELLO ORTOPEDICO / CUELLO ORTOPEDICO BLANDO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)” | I
20231033382 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | INSTRUFLUSH SISTEMA DE LAVADO INDEPENDIENTE PARA PRE-LIMPIEZA Y ENJUAGUE EFECTIVO DE CANALES/LÚMENES | RUHOF | NO | El sistema InstruFlush™ está diseñado para su uso en un área de reprocesamiento médico, y ha sido completamente probado para su uso con una amplia variedad de dispositivos con lumen reutilizables, incluidos endoscopios rígidos y flexibles, dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos, dispositivos oculares y robóticos y puntas de succión. Los accesorios están disponibles en Ruhof para adaptar el sistema a múltiples usos adicionales. Los sets de tubos InstruFlush™ se conectan a la mayoría de los dispositivos, con o sin luer locks/o puertos. Se incluye una función de alivio de presión para ayudar a proteger los endoscopios durante el lavado. El sistema InstruFlush™ se puede utilizar solo o puede aumentar las bombas existentes. | POR UNIDAD | Referencia 3451F Accesorios: InstruFlush™ Kit de accesorios que incluye: - 20 luer locks hembra a hembra - 5 adaptadores de copa de goma - 50 XL slip tips - 25 Tapas de los extremos -Sets de tubos InstruFlush (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231042707 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-21 | CYH FISH for ERBB2 (HER2) Amplification Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Dos portaobjetos de microarrays de tejido de cinco núcleos sin teñir equivalente a 10 tejidos mamarios incluidos en parafina especímenes; dos teñidos con H&E. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: CYH/FISH for ERBB2 (HER2) Amplification Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231043482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | ABF2 - Automated Body Fluid Survey ABF2-03 and ABF2-04 | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 2 muestras de fluidos corporales de 3.0 Ml | ABF2-03 ; ABF2-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: ABF2 - AUTOMATED BODY FLUID SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la Definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231043489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | BCS/ BLOOD CULTURE | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 2) Dos muestras con diluyentes para la inoculación de sangre | BCS-01 and BCS-02 BCS-01DIL and BCS-02DIL | De acuerdo con lo anterior, el producto: BCS/ BLOOD CULTURE SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231043495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | COVAG/SARSCoV- 2 Antigen. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras simuladas de especímenes respiratorios de 0,5 ml. | COVAG-04 — COVAG-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: COVAG/SARS-CoV-2 Antigen., por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231043498 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | CYK/FISH FOR PARAFFIN-EMBEDDED TISSUE SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (2) Dos portaobjetos de microarrays de tejido sin teñir ; (1) un portaobjeto teñido con H&E. | CYK-01 CYK-99A | De acuerdo con lo anterior, el producto: CYK/FISH FOR PARAFFIN-EMBEDDED TISSUE SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231045985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-21 | UDS - Urine Drug Testing, Screening | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 5 und x 10.00 mL Orina | UDS-01 — UDS-0 UDS-06 — UDS-10 UDS-11 — UDS-15 | De acuerdo con lo anterior, el producto: UDS Urine Drug Testing, Screening Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231047915 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-21 | SW2 - Sweat Analysis | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Tres muestras de 5,0 mL, simuladas de sudor humano. | SW01-SW03, SWNL SW04-SW06, SWNL | De acuerdo con lo anterior, el producto: SW2 Sweat Analysis Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231052429 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-21 | SCO - SERUM CARRYOVER | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 1 und x 10,0 mL Suero, 1 und x 5,0 mL Suero | SCO-01 y SCO-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto: SCO - SERUM CARRYOVER SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231053154 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-21 | AMH / ANTIMÜLLERIAN HORMONE | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras liofilizadas especímenes de suero de 1,0 Ml | AMH-01 — AMH-03 AMH-04 — AMH-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto: AMH / ANTIMÜLLERIAN HORMONE SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221238056 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | SILLÓN | ITM DE COLOMBIA | NO | Sillón eléctrico, semi-electrico, hidráulico, manual (sin motores) de multiplex posiciones el cual puede ser utilizado en peluquerías, para la elaboración de tatuajes, aplicación de maquillaje. | Unidad | SILLON RAD, SILLON LAURIX, SILLON SOFI, SILLON LUNA, SILLON NICOL, SILLON GOLD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: NO SE AUTORIZA SU USO EN TRATAMIENTOS MÉDICOS, PROCEDIMIENTOS DE ESTÉTICA, NI EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. | N/A
20221241536 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | YOURGENE QS250 - EQUIPO DE ELECTROFORESIS | YOURGENE QS250 | NO | El dispositivo Yourgene QS250, funciona por medio de la plataforma patentada de tecnología Ranger, Esta tecnología está diseñada para automatizar la electroforesis de ADN en gel de agarosa para aplicaciones que incluyan la sección de tamaño, generación de trazas de electroferograma y estimación de la masa de ADN. | 1 Equipo | YOURGENE QS250 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221258554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | MEDIDORES DE RADIACIÓN | LUDLUM | NO | noLos medidores de radiación son instrumentos utilizados para distintos propósitos, cómo: encontrar fugas, medir dosis de exposición de fuentes y equipos, detectar dosis de radiación en áreas y superficies, así como medir la exposición personal. Para este fin, las detectores utilizan un sistema que convierte la dosis detectada en una señal eléctrica que luego es convertida en dosis y visualizada en la pantalla. Los medidores tambien tienen la posibilidad de admitir detectores externos y tienen una vida útil variada, estipulada por el fabricante y pueden llegar a requerir calibraciones y recalibraciones dependiendo de sus propiedades individuales. Los detectores de radiación no han sido concebido para entrar en contacto con el paciente y no está permitido su uso en el entorno del paciente. | Unidad | Model 3 General Purpose Survey Meter Model 12SA microR Survey Meter with Alarm Model 3A General Purpose Survey Meter With Alarm Model 19 microR Survey Meter Model 12 General Purpose Survey Meter Model 19A microR Survey Meter with Alarm Model 14C General Purpose Survey Meter Model 3019 Digital microR Survey Meter Model 16 General Purpose Survey Meter Model 192 microR Survey Meter Model 18 General Purpose Survey Meter Model 193 microR Survey Meter Model 3002 Alpha-Beta Digital Survey Meter Model 12-4 Neutron Dose Survey Meter Model 3003 Multi-Detector Ratemeter / SCA Model 12-4-7 Neutron Dose Survey Meter Model 3003i Multi-Detector Ratemeter / SCA Model 30-4 Digital Neutron Survey Meter Model 3014 Dual-Detector Digital Survey Meter / SCA Model 30-7 Series Lightweight Digital Neutron Survey Meter Model 30 Digital Survey Meter Model 334A Alpha Air Monitor Model 35 Vehicle-Mounted Digital Survey Meter Model 334AB Alpha-Beta Air Monitor Model 3-IS Intrinsically Safe Survey Meter Model 78 Stretch Scope Survey Meter Model 3-IS-1 Intrinsically Safe Gamma Ratemeter Model 78-1 Stretch Scope Survey Meter Model 3-97 Gamma Survey Meter Model 78-6 Stretch Scope Survey Meter Model 3-98 125I & Alpha-Beta-Gamma Survey Meter Model 78-9 Stretch Scope Survey Meter Model 2363 with 42-41L Neutron Dose Survey Meter Model 79 Stretch Scope Survey Meter Model 26 Integrated Frisker Model 79/1 Stretch Scope Survey Meter Model 26-1 Series Integrated Frisker Model 79/2 Stretch Scope Survey Meter Model 26-2 Integrated Frisker with Timed Frisk Model 3078 Series Stretch Scope Model 26-3 High Range Frisker Model 2221 General Purpose Scaler-Ratemeter Model 195 with Model 43-132 High Range Alpha Ion Chamber Model 2224-1 Alpha-Beta Scaler-Ratemeter Model 2401-EC Pocket-Size Survey Meter Model 2241 Digital Scaler-Ratemeter Model 2401-EC2A Pocket-Size Survey Meter with Alarm Model 2241-2 Digital Scaler-Ratemeter Model 2401-EC2 Pocket-Size Survey Meter Model 2241-3 Digital Scaler-Ratemeter Model 2401-ECA Pocket-Size Survey Meter with Alarm Model 2241-2i Digital Scaler-Ratemeter with Internal Detector Model 2401-EW End-Window GM Pocket-Size Survey Meter Model 2241-3i Digital Scaler-Ratemeter with Internal Detector Model 2401-EWA End-Window GM Pocket-Size Survey Meter Model 2242 Gamma Exposure Scaler-Ratemeter Model 2401-P Pancake GM Pocket-Size Survey Meter Model 2350-1 General Purpose Data Logger Model 2401-S microR Pocket-Size Survey Meter Model 2360 General Purpose Data Logger Model 2402 Pocket-Size Survey Meter with Alarm Model 3002 Alpha-Beta Digital Survey Meter Model 2403 Pocket-Size Survey Meter Model 177 Benchtop Counter Model 5 Geiger Counter Model 177-50 Benchtop Counter Model 6 Geiger Counter Model 177-61 Benchtop Counter Model 9-3 Ion Chamber Survey Meter Model 177-84 Alpha-Beta Benchtop Counter Model 9-4 Ion Chamber Survey Meter Model 177-56 Alpha/Beta Benchtop Counter Model 9-4RF RF-Immune Air Ion Chamber Survey Meter Model 54 Small Article Monitor Model 9-7 High Range Ion Chamber Survey Meter Model 702i Isotope Identifier with Internal Detector Model 3100 Portable Tritium in Air Monitor Model 711i Isotope Identifier with Internal Detector Model 3101 Portable Tritium in Air Monitor Model 702e Isotope Identifier with External Detector Model 194 Dose Equivalent Rate Meter Model 703e Isotope Identifier with External Detector Model 12S microR Survey Meter Model 711e Isotope Identifier with External Detector Model 15 Neutron Dose Survey Meter Model 2241-4 Neutron Dose Survey Meter | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221279971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | SWING 4 | ESSILOR | NO | Este equipo sirve para realizar, con precisión y velocidad, las principales mediciones ópticas, tales como: distancias pupilares y pupilares, altura, ángulo pantoscópico, curvatura del marco y distancia del vértice. Medición fácil con clip especial y marcadores 3d. | Unidad | SWING4. Incluye accesorios y repuestos.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231043472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | PromethION 2 Solo (P2 Solo) / PromethION 24 A100 (PRO-SEQ24) / PromethION 48 A100 (PRO-SEQ48) / Flongle Advanced Pack FLO-FLG114 (FLGMiniSP) / VolTRAX V2b / SISTEMAS DE SECUENCIACIÓN | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES | NO | El PromethION 2 Solo (P2 Solo): secuenciador compacto para dos celdas de flujo PromethION, que utiliza recursos dentro de GridION u otra computadora adecuada, incluidas las computadoras portátiles, para habilitar rápidamente una secuenciación de nanoporos precisa y de alto rendimiento, que permite ejecutar hasta dos experimentos de secuenciación simultáneamente o individualmente. 2. PromethION 24 A 100 (PRO-SEQ24) / PromethION 48 A 100 (PRO-SEQ48): secuenciador de sobremesa flexible y de alta capacidad ideal para proyectos a gran escala y laboratorios de alto rendimiento. PromethION A100 se encuentra en dos presentaciones, diseñados para ejecutar hasta 24 o 48 celdas de flujo, lo que ofrece rendimientos de hasta 14 Tbases. Cada celda de flujo se puede ejecutar de forma independiente, proporcionando secuenciación de lectura larga bajo demanda para adaptarse a todos los requisitos experimentales. La computadora integrada de alto rendimiento permite llamadas de base en tiempo real y realizar análisis posteriores para acceder rápidamente a los resultados. 3. Flongle Advanced Pack FLO-FLG114 (FLGMiniSP): adaptador para MinION o GridION Mk1 que permite la secuenciación directa y en tiempo real de ADN o ARN en celdas de flujo más pequeñas, de bajo costo y de un solo uso: hasta 1,8 Gbases de datos. 4. VolTRAX V2b: secuenciador alimentado por USB que automatiza la preparación de bibliotecas de ADN. Reduce el tiempo de preparación práctica de la biblioteca y mejora la reproducibilidad de los resultados. Los protocolos predefinidos o personalizados estarán disponibles en el futuro, lo que permitirá optimización completa de la preparación de muestras y el desarrollo de nuevos métodos. | Embalaje por un equipo con sus accesorios | 1. PromethION 2 Solo (P2 Solo) - PRO-SEQ002 2. PromethION 24 A100 / PromethION 48 A100: - PRO-SEQ24 / PRO-PRC024 - PRO-SEQ48 / PRO-PRC048 - PRM24BasicSP3 - PRM24CapEX3 - PRM48BasicSP3 - PRM48CapEX3 3. Flongle Advanced Pack (FLGMiniSP): - 1 x Flongle Adapter ADP-FLG001 - 48 x Flong flow cells FLO-FLG001 / FLO-FLG114 4. VolTRAX V2b Starter Pack (VTXBasicSP): - VOL-V2002b | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, EL EQUIPO SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Research Use Only (RUO) / Not for use in Diagnostic Procedures”. | N/A
20231043890 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | ULTRAFREEZER / ULTRACONGELADORES | NUAIRE | SI | Este producto es adecuado para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de productos en aplicaciones como investigación científica y de epidemias. También puede utilizarse en hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, instituciones científicas y de investigación, laboratorios electrónicos y químicos, instituciones de ingeniería biomédica, y empresas de pesca en mar abierto para almacenar virus, gérmenes, piel, huesos, bacterias, esperma, productos biológicos, componentes electrónicos y muestras de pruebas a baja temperatura de productos especiales, etc. | EQUIPO COMPACTO CON SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS | NU-99338JG NU-99338JGA NU-99486JE NU-99578JE NU-99578JGA NU-99578JG NU-99728JE NU-99728JGA NU-99728JG NU-99828JE NU-99828JG NU-99420JE NU-99420JG NU-99729VFT | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra: “También se puede utilizar en centros de transfusión de sangre, hospitales, (…) instituciones de ingeniería biomédica (..) para almacenar glóbulos rojos, virus, gérmenes, piel, huesos, bacterias, esperma,” Permitiendo concluir que el producto: ULTRAFREEZER / ULTRACONGELADORES / MARCA: NUAIRE, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que (…). Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20231046454 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | CAMARA VISIA 7 GENERACION / Cámara para uso y seguimiento Fotográfico con Software de Historia Clínica | VISIA | NO | Equipo para uso y seguimiento Fotográfico con Software de Historia Clínica. Toma Fotografías Frontal y Laterales con 3 tipos de Flash; Standard (no polarizado), Polarizado Cruzado (elimina el Brillo) y Filtro UV para detectar el daño solar. | Empaque por Unidad de Equipo | VISIA 7 Gen | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL USUARIO. ESTE PRODUCTO ES DISEÑADO UNICAMENTE PARA TRATAMIENTOS ESTETICOS: “Visual impact de VISIA combinado Con recomendaciones específicas Claras de VISIA'S Construye y personaliza la Librería de Productos y Tratamientos, la cual permite a su personal vender tratamientos de rejuvenecimiento y de la piel de manera más eficaz.” | N/A
20231049699 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | BLOQUES SECOS DIGITALES / BLOQUES SECOS DIGITALES | BENCHMARK SCIENTIFIC | NO | PARA USO DE LABORATORIO EN GENERAL | UNIDAD | BSH5001, BSH5001-1B, BSH5002, BSH5002-2B, BSH200, BSH300, BSH200-HL, BSH6000, BSH1001, BSH1002, BSH1004 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO CORRESPONDE A BAÑOS SECOS, DE ACUERDO CON LO MENCIONADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS. | N/A
20231050072 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-22 | ULTRASONICADOR PORTATIL UP200Ht / HOMOGENIZADOR ULTRASONICO PORTATIL | HIELSCHER | NO | El homogenizador de mano UP200Ht, es usado para homogenizar. Las aplicaciones más comunes de este potente dispositivo ultrasónico se centran en procesos de homogeneización, Dispersión, Emulsificar, Ruptura celular, ruptura celular, desgasificación o Sonoquímica. Por lo general, el UP200Ht se utiliza para sonicar muestras con un volumen de 0,1 a 1000 mL. también se puede utilizar para fabricar pequeñas cantidades de producto, principalmente, en flujo continuo mediante el empleo de reactores de flujo y sonotrodos especiales. | UNIDAD | UP200Ht | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221273681 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | TriNEST™ Microplate incubator and shaker/Incubador y agitador de microplacas TriNEST | Wallac Oy | NO | El incubador y agitador de microplacas TriNEST™ es un instrumento de IVD destinado a la incubación y agitación de microplacas de acuerdo con los requisitos específicos de los diferentes ensayos. El instrumento es semiautomatizado y está destinado para su uso por parte de personal de laboratorio capacitado | UNIDAD | 1296-0050 TriNEST” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada | N/A
20231016859 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | IPS ® CERAMIC GEL DE GRABAR / MARCA: IPS ® CERAMIC GEL DE GRABAR / IVOCLAR VIVADENT | IVOCLAR VIVADENT | NO | Descripción Mediante la aplicación del gel de grabado IPS Ceramic es posible crear unas superficies de adhesión retentivas en tra- bajos vitrocerámicos como preparación para la fijación. El relieve corrosivo produce una mayor fuerza de adherencia entre el material de fijación y la cerámica de vidrio. El gel de grabado IPS Ceramic está exclusivamente indicado para su uso técnico y no debe utilizarse en boca. Indicación Grabado de las superficies de adhesión para aumentar el número de microretenciones en restauraciones vitrocerámicas (cerámicas de leucita, de disilicato de litio y de fluorapatita) como preparación para la inserción protésica. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231043505 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | VECTRA H2 / Sistema de cámara de fotografía tridimensional | VECTRA | NO | VECTRA H2 es un sistema de imágenes tridimensionales cuyo propósito es permitir la adquisición y creación de imágenes tridimensionales digitales, (modelos) con fines de visualización, medición y modelado | Empaque por Unidad de Equipo | VECTRA H2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, ENLACE: https://www.adisat.com/common/docs/Brochure-VECTRAH2-esp.pdf SE RESALTA LA SIGUEINTE NOTA PARA EL EQUIPO: “ VECTRA H2 no está diseñado para su uso en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones , ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades . VECTRA H2 tiene fines ilustrativos para facilitar las conversaciones con los pacientes sobre las expectativas quirúrgicas. No se puede confiar en él y no reemplaza las medidas y la adecuada planificación prequirúrgica” Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231044264 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | COPA MENSTRUAL | ANEER | NO | PONER COPA: LÀVELA BIEN LAS MANOS Y DOBLE LA COPA ESTÈRIL. SUJETE DE LA PARTE INFERIOR Y PÒNGALA SUAVEMENTE EN LA VAGINA HASTA EL CUELLO DEL PUTERO. GIRE LA COPA, PARA ASEGURAR QUE ESTÀ COMPLETAMENTE ABIERTA Y QUE CONTACTA DIRECTAMENTE CON LA VAGINA. RETIERAR COPA: EN CUCLILLAS O SENTADA E EL INODORO PROCEDA A PRESIONAR SUAVEMENTE CON LOS DEDOS EL CUERPODE LA COPA CON EL FIN DE ASEGURAR QUE EL AIRE ENTRE A | UNIDAD | COPA MENSTRUAL TALLA S Y L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231044278 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | PENDANT - BRAZO ARTICULADO COLGANTE | MJ MEDITECH | NO | El brazo articulado colgante Pendant MJ-001, está diseñado para ser usado en un ambiente hospitalario, ya que su función principal es trabajar como sistema de soporte y organización para los equipos biomédicos conectados al paciente, permitiendo aumentar la eficiencia de los procedimientos clínicos y mejorar la atención al paciente mediante la elevación de equipos, además de la incorporación y optimización de tomas de corriente eléctrica y tomas de oxígeno, aire medicinal y vacío. El Pendant posee un diseño ergonómico el cual posibilita la máxima flexibilidad en distintos espacios permitiendo al personal de salud adoptar un posicionamiento rápido y preciso con respecto al paciente, Además de disponer accesorios los cuales permite ordenar los distintos complementos de cada equipo como por ejemplo los cables, interfaces y sistemas de conexiones de los monitores de signos vitales | N/R | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | NOTA: Este producto no incluye NINGÚN tipo de Dispositivo Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231044480 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | ALEACIONES DENTALES NO PRECIOSAS - ALEACION DENTAL | SUPREMCAST, NPG, VERABOND, VERABOND V, VERABOND 2V, VERABOND II, VERA PDN, VERASOLDER, VERA PD SOLDER, ALEACION POINTECH, FLEXICAST, CROMO COBALTO LAGRIMA, SOLIDUR, SOLIBOND N, SOLIBOND C PLUS, DIBOND C, DIBOND CH, DIBOND N+, KERA N, ROBUR 400, KERAGEN, KERA DISC, DILOM, DISCO DE TITANIO | NO | Aleaciones dentales utilizadas como materia prima para la elaboración de prótesis dentales sobre medidaen los laboratorios dentales, rehabilitando la función masticatoria fonética y estética, Las aleacionesdentales están indicadas para prótesis fijas metal - cerámica, núcleos, coronas metal cerámicas,incrustaciones, in-lays, on-lays, pilares personalizados, estructuras atornilladas metálicas y/o metal cerámicas, ganchos colados, rejillas metálicas base protésicas y prótesis parcial removible | Disco Lingote Tableta Lagrima Barra | SUPREMCAST, NPG, VERABOND, VERABOND V, VERABOND 2V, VERABOND II, VERA PDN, VERASOLDER, VERA PD SOLDER, ALEACION POINTECH, FLEXICAST, CROMO COBALTO LAGRIMA, SOLIDUR, SOLIBOND N, SOLIBOND C PLUS, DIBOND C, DIBOND CH, DIBOND N+, KERA N, ROBUR 400, KERAGEN, KERA DISC, DILOM, DISCO DE TITANIO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231044502 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | TAPABOCAS | MINISO | NO | Para tapar nariz y boca | Bolsa plástica por una unidad | 6941447534816 Disney Princess Collection Cartoon Character Face Covering for Kids 6941447534823 Disney Princess Collection Printed Face Covering for kids 6941447528723 Comfortable Fack Mask 6931798816082 Lines Design Series Face Mask for adults (Decaying City) 6931798816006 Lines Design Series Face Mask for adults (Blue Stone) 6941447555873 Adult Face Covering (Basic Color) 6941447555880 Adult Face Covering (Candy Color) 6941447554722 Miniso Washable Cloth Face mask with Smiley Face | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231048372 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | SET MASAJEADOR Y RASPADOR | ELA | NO | Antes de usarlo, por favor revise que el producto funciona correctamente (Rodillo) sin que haya superficies sobresalientes -Usar junto con cremas hidratantes con especial atención, si presenta reacciones anormales, como hinchazón y picazón, por favor suspenda su uso. - Usarlo evitando ejercer fuerza en exceso, pues puede generar daños en la piel - Para piel sensible, por favor, busque el consejo de un médico antes de usarlo Masaje suave en círculos desde los lados de la nariz hasta las orejas – Masaje suave en círculos desde la frente hasta la línea del cabello. – Deslizar suavemente desde la parte inferior de las orejas hasta la mitad del cuello y deslizar desde la mitad del cuello hacia los lados. – deslizar hacia abajo desde la oreja hasta el mentón para un rostro fino. Deslizar desde los lados de la nariz hacia el contorno de los ojos. Presiona suavemente los pontos de acupuntura. | SET | QRDR-22831046 – REFERENCIA PRODUCTO E770668 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231050186 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | MATERIAL PLÁSTICO PARA LABORATORIO / TUBOS PARA CENTRIFUGA Y MICROCENTRIFUGA | SIMPORT, USA CIENTIFIC, SPL, BIOPOINTE, EPPENDORF, BIO-SEEN | NO | Los tubos cónicos de centrifuga y micro centrifuga son hechos de poliestireno o polipropileno grado médico resistente y transparente, son tubos cónicos o autosostenible, desde 0.2 ml hasta 50 ml, con área de escritura en algunos casos para marcar fácilmente, estables de -20 °C a 121 °C (excepto tapa plana), pueden soportar una centrifugación a alta velocidad, generalmente son libres de RNasas, DNasas y pirógenos, pueden ser esteriles o permiten ser esterilizados. Aplicaciones • Preparación o almacenaje de muestras de ADN y ARN, proteínas, péptidos y anticuerpos • Análisis de trazas forense • Preparación de diluciones seriadas en q PCR cuantitativa, dELISA, genotipado de ratones, análisis de FACS, cribato, extracción de fase. • Preparación de muestras para secuenciación de siguiente generación • Creación de bibliotecas genómicas o de oligonucleotidos • Procesos de centrifugación general • Preparación de muestras en toxicología • Almacenaje de suspensiones celulares, muestras y soluciones • Centrifugación de alta velocidad • Preparación de mezclas y tampones • Llenado de placas, geles y tubos de reacción • Aplicaciones de cultivo celular • Preparación de muestras en laboratorios de microbiología y biología molecular " | Paquete o rack x 25, paquete o rack x 50, paquete x 100, ´paquete x 200, paquete x 300, paquete x 400, paquete x 500, paquete x 960, paquete x 1000, paquete x 5000, paquete x 9600, paquete x 10000. | SIMPORT T408, T408-1, T408-2, T420-1, T420-3, T420-4, T420-5, T420-6, T420-7, T330-6N, T330-6B, T330-6G, T330-6Y, T330-7N, T330-7B, T330-7G, T330-7Y, T330-7AM, T330-5N, T330-72N, T330-72B, T330-72G, T330-72Y, T330-72AM, T330-72AN, T330-72AB, T330-72AG, T330-72AY, T330-72AAM, T330-6LST, T330-7LST, T330-8LST, T330-72LST, T330-8N, T330-8B, T330-8G, T330-8Y, T330-15N, T330-15B, T330-15G, T330-15Y, T331-10N, T331-10B, T331-10G, T331-10Y, T331-20N, T331-20B, T331-20G, T331-20Y. USA SCIENTIFIC 1420-9700, 1420-9710, 1605-0000, 1615-5500, 1620-2700, 1212-8400, 1265-0000, 1265-0400, 1294-0800, 1212-1200, 1212-1600, 1212- 1610, 1212-8000, 1212-8400, 1212-8410, 1615-5510. SPL 50015, 51015, 50050, 50250, 50040, 50115, 51115, 50150, 51150, 54015, 54115, 54050, 54150, 60015, 60115, 61015, 62015, 64015, 60017, 60117, 61017, 62017, 61020, 61120, 64020. BIOPOINTE SBS20NA-PS. EPPENDORF 0030 119 401, 0030 119 460, 0030 119 479, 0030 119 606, 0030 119 487, 0030 119 452, 0030 108 310, 0030 108 302, 0030 122 305, 0030 122313, 0030 122 321, 0030 122 402, 0030 122 330, 0030 119 380, 0030 122 364, 0030 122 348, 0030 122 356, 0030 108 035, 0030 108 051, 0030 108 078. BIO-SEEN SGB008, SGB008S, SGB009, SGB009S, SGB010, SGB010S, SGB011, SGB0125, SGB012, SGB013, SGB013S, SGB013I, SGB014, SGB014- 1, SGB014-2, SGB011-S, SGB011-I, SGB012-S, SGB012-I, SGB011-R, SGB012-R, SGB002, SGB003, SGB003-T, SGB004, SGB005, SGB006, SGB007 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231056662 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | FSM/ FUNGAL SMEAR SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres diapositivas sin manchar | FSM-01, FSM-02, FSM-03 FSM-04, FSM-05, FSM-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: FSM/ FUNGAL SMEAR SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231056701 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | H/ GASTROINTESTINAL AND HEPATIC DISEASE SEROLOGIES SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) muestras de suero de 1,0 Ml | H-01 AND H-02 H-03 AND H-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: H/GASTROINTESTINAL AND HEPATIC DISEASE SEROLOGIES SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231057260 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | FL1/ FLOW CYTOMETRY SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Tres muestras de sangre de 1.5 Ml | FL1 FL-13-FL-15 | De acuerdo con lo anterior, el producto: FL1/ FLOW CYTOMETRY SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058073 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | M-Cerebrospinal Fluid Chemistry and Oligoclonal Bands Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) viales de 5.0ML de cefalorraquídeo | M M-01 — M-03 (cerebrospinal fluid specimens) OLI M-01 — M-03 (cerebrospinal fluid specimens) OLI-01 — OLI-03 (serum specimens) Educational challenges CSF IgG index and synthesis rate calculations OLI-98 Oligoclonal bands pattern interpretation (photograph) | De acuerdo con lo anterior, el producto: M- OLI Cerebrospinal Fluid Chemistry and Oligoclonal Bands Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058133 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | POC11 - POC Blood Gases, i-STAT Competency | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 10 und x 2.5 mL de Solución Acuosa | POC11-01 (10 vials) | De acuerdo con lo anterior, el producto: POC11 - Blood Gases, i-STAT Competency Challenge, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058330 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-03-31 | MHO2/Molecular Hematologic Oncology Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | Dos viales de muestra: Un vial con ADN purificado que contiene 200 μg/ml y un vial con ARN purificado con un contenido de 400 μg/ml. | MHO-04-DNA, MHO-04-RNA, MHO-05-DNA, MHO-05- RNA, MHO-06-DNA, MHO-06-RNA MHO-11-DNA, MHO-11-RNA, MHO-12-DNA, MHO-12- RNA, MHO-13-DNA, MHO-13-RNA | De acuerdo con lo anterior, el producto: MOH2- Molecular Hematologic Oncology Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058384 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MHO5/Molecular Hematologic Oncology Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Tres de 10,0 micras secciones de parafina; extracción y amplificación de FFPE | MHO07; MHO14 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MHO5 - Molecular Hematologic Oncology Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058621 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MHO3/Molecular Hematologic Oncology Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Espécimen en duplicado para ADN adicional y pruebas de ARN | MHO04DNA, MHO04DNA, MHO04RNA, MHO04RNA, MHO05DNA, MHO05DNA, MHO05RNA, MHO05RNA, MHO06DNA, MHO06DNA, MHO06RNA, MHO06RNA MHO11DNA, MHO11DNA, MHO11RNA, MHO11RNA, MHO12DNA, MHO12DNA, MHO12RNA, MHO12RNA, MHO13DNA, MHO13DNA, MHO13RNA, MHO13RNA | De acuerdo con lo anterior, el producto: MHO3- Molecular Hematologic Oncology Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058633 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MK/Immunohistochemistry Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Cinco portaobjetos de vidrio con secciones de tejido sin teñir de cuatro casos separados; cada caja incluye cuatro portaobjetos para IHC seleccionado marcadores y una diapositiva para el H&E. | MK-01 — MK-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MK- Immunohistochemistry Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058819 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MRD/Minimal Residual Disease Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3) Tres muestras de ARN en agua estéril. | MRD (BCR/ABL1 p210) MRD-01 — MRD-03 MRD1 (BCR/ABL1 p190) MRD1-01 — MRD1-03 MRD2 (PML/RARA) MRD2-01 — MRD2-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MRD- Minimal Residual Disease Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231059159 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | CHPVK Human papilomavirus. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) viales 1.0 Ml Sim Cervical, (5) viales 2.0 mL Diluents | CHPVD CHPVD-01 — CHPVD-05 CHPVM CHPVM-01 — CHPVM-05 CHPVK CHPVK-01 — CHPVK-05 CHPVK-01DIL — CHPVK-05DIL CHPVJ CHPVM-01, CHPVK-02, CHPVD-03, CHPVM-04, and CHPVK-05 CHPVK-02DIL and CHPVK-05DIL | De acuerdo con lo anterior, el producto: CHPV Human papillomavirus (High Risk), por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231059640 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MRD1/MINIMAL RESIDUAL DISEASE SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3) Tres muestras de ARN en agua estéril | MRD1-01 - MRD1-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MRD1/MINIMAL RESIDUAL DISEASE SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231059662 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MSI/ MICROSATELLITE INSTABILITY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3) Slide Tissue, (6) Slide Tissue | MSI01, MSI01, MSI01C, MSI02, MSI02, MSI02C, MSI03, MSI03, MSI03C. MSI04, MSI04, MSI04C, MSI05, MSI05, MSI05C, MSI06, MSI06, MSI06C. | De acuerdo con lo anterior, el producto: MSI/ MICROSATELLITE INSTABILITY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231059675 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | HQIP. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 5 portaobjetos de vidrio con cubreobjetos con placenta y kidney. | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto: HQIP- Histotechnology Quality Improvement Program, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231059780 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MRS2M/ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Screen,Molecular, 2 Challenge Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Dos especímenes de hisopo (en duplicado). | MRSM-01 and MRSM-02 (in duplicate) MRSM-11 and MRSM-12 (in duplicate) | De acuerdo con lo anterior, el producto: MRS2M- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Screen, Molecular, 2 Challenge Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. . Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231059832 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | MRD2/MINIMAL RESIDUAL DISEASE SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de ARN en agua estéril | MRD2-01, MRD2-02, MRD2-03 MRD2-04, MRD2-05, MRD2-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MRD2/MINIMAL RESIDUAL DISEASE SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231061794 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | NGS/NEXT-GENERATION SEQUENCING (NGS)—GERMLINE SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Una muestra de gDNA extraído de 10,0 μg | NGS-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto: NGS/NEXT-GENERATION SEQUENCING (NGS)— GERMLINE SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231061917 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-03-31 | POC2/GLUCOSE COMPETENCY CHALLENGE | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (1) Una muestra anormal de 2.0 ml de sangre total | POC2 POC2-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto: POC2/GLUCOSE COMPETENCY CHALLENGE, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231016241 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | SISTEMA DE ALINEADORES DENTALES SOBRE MEDIDA -CLEARCORRECT | CLEARCORRECT | NO | Los alineadores ClearCorrect™ se utilizan para proporcionar los mismos beneficios finales del tratamiento ortodóntico tradicional, buscando la rectitud y posición adecuada de los dientes, así como una función mejorada de la mordedura. Se utilizan en secuencia para que la fuerza aplicada sea uniforme, continua y aumente para ofrecer un ajuste gradual de la posición de los dientes | Estos productos están empacados en bolsas de plástico individuales, fabricada en polietileno de baja densidad. La guía del accesorio se embala en la bolsa de plástico por separado. Secundariamente, una caja de papel (“Doctor box”) acondiciona los embalajes de plástico para proteger de demasiado movimiento, asì como de posibles daños a los productos ya personalizados. | REF-03 Alineador REF-04 Contención REF-02 Guía para attachment | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231016552 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | IVOCLEAN | IVOCLEAN® / IVOCLAR: | NO | Ivoclean® es una pasta de limpieza universal adecuada para limpiezas no abrasivas de las superficies de adhesión de restauraciones protésicas tras la prueba intraoral que ayuda a conseguir unos resultados de cementación adhesiva fiables. Indicaciones : Limpieza extraoral de superficies previamente tratadas de restauraciones de cerámica y metal que han resultado ontaminadas durante la prueba intraoral. | UND | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | ¡Sólo para uso odontológico! Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231022660 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | AGUA DESIONIZADA DESTILADA - AGUA PURIFICADA | IMPORTBIOMEDICOS | NO | SU USO ESTÁ INDICADO PARA: EQUIPOS DE ULTRASONIDO Y AUTOCLAVES, PROCESOS INDUSTRIALES, PROCESOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO, PLANCHAS A VAPOR, EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO, COSMÉTICA, RADIADORES Y EQUIPOS ACUMULADORES DE CORRIENTE, DISMINUIR COMPUESTOS Y ALCOHOLES, LA PREVENCIÓN DE FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES, ETC. | ENVASES INDIVIDUALES DE 20 LITROS, 10 LITROS, 5 LITROS Y 4 LITROS | REFERENCIAS: 20L, 10L, 5L, 4L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231023290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | SKINGO - GUANTE DE DERMOABRASION | N/A | SI | El guante de dermoabrasión SkinGo es un dispositivo médico con unas superficies abrasivas indicadas para la remoción de tejido muerto en quemadura grado 2 superficial y profundo. El dispositivo es biocompatible, no libera partículas, y da una abrasión homogénea y regular. Uso: Diseñado para quemaduras grado 2 superficial y profundo durante el procedimiento de dermoabrasión. Se recomienda no utilizarlo en caso de quemaduras grado 1 0 grado 3 0 a criterio del cirujano Funcionamiento: Seleccionar la talla de SkinGo, introducir la mano en el dispositivo (este debe ser utilizado sobre el primer guante que se coloca en cirugía). Una vez se tenga el dispositivo, proceder a generar abrasión en las heridas necesarias hasta producir el rocío sangrante. | Empaque Individual, Suministrado Estéril | N/R | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa | IIA
20231023816 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | PLACAS PARA ALINEADORES DENTALES | PLACAS PARA ALINEADORES DENTALES DISHOLLAND | NO | Estas placas sirven para crear los alineadores dentales que se utiliza en tratamientos de ortodoncia y otros tratamientos odontológicos, como retenedores dentales. | Placas de PET-G cuadradas o redondas de un diámetro aproximado de entre 120 mm y 125 mm en calibre 0.20" 0.40" 0.60" 0.80" | Placas PET-G cuadradas o redondas de un diámetro aproximado de entre 120 mm y 125 mm en calibre 0.20" 0.40" 0.60" 0.80" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231025631 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | SISTEMA DE ALINEADORES DENTALES SOBRE MEDIDA -CLEARCORRECT | CLEARCORRECT | NO | Los alineadores ClearCorrect™ se utilizan para proporcionar los mismos beneficios finales del tratamiento ortodóntico tradicional, buscando la rectitud y posición adecuada de los dientes, así como una función mejorada de la mordedura. Se utilizan en secuencia para que la fuerza aplicada sea uniforme, continua y aumente para ofrecer un ajuste gradual de la posición de los dientes. | Estos productos están empacados en bolsas de plástico individuales, fabricada en polietileno de baja densidad. La guía del accesorio se embala en la bolsa de plástico por separado. Secundariamente, una caja de papel (“Doctor box”) acondiciona los embalajes de plástico para proteger de demasiado movimiento, asì como de posibles daños a los productos ya personalizados. | REF-03 Alineador REF-04 Contención REF-02 Guía para attachment | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231027078 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | IMPRESORA FA-TECH - IMPRESORA LÁSER DE CASETES | EPREDIA | NO | Las impresoras de casetes láser Fa-Tech (nova / vega)™ ofrecen un marcado nítido, permanente e indeleble de casetes para tejidos en alta resolución para garantizar una identificación completa de las muestras acorde a las necesidades del laboratorio moderno. | Unidad | NOVA05-FT-PCDI; 8000039; 9000784; 9001150; VEGA05-FT-PCDI; 8000038; 8000042; 9001387; 8000043; 9001547; 9001327; B81310055MD” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231028168 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-03 | LIMPIADOR FACIAL 2 EN 1 | MSK1 | NO | Este producto es un aparato de cuidado personal que limpia la piel del cuerpo. Embellece tu apariencia personal. Este producto se utiliza para la limpieza personal de la piel. Se recomienda que un solo uso no debe exceder los 10 minutos. El producto es simple y conveniente de usar, con operación de un solo botón y tres cabezales de cepillo, que son fáciles de reemplazar. El cepillo es suave y delicado, no daña la piel y se adapta a todos los rincones de la piel. Al limpiar, puede acelerar el masaje de circulación de la piel, aumentar la elasticidad de la piel y ralentizar la fricción de la piel. | Set | AC2125C” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221278622 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-04 | LARVAS DE PHAENICIA SERICATA O CHRYSOMYA MEGACEPHALA - APÓSITOS DE LARVAS, LARVAS ESTERILIZADAS, LARVA TERAPÉUTICA, BIODESBRIDAMIENTO, TERAPIA DE DESBRIDAMIENTO LARVAL, TERAPIA DE DESBRIDAMIENTO POR GUSANOS, GUSANOS MEDICINALES | LARVOCLEAN | NO | Los apósitos de larvas medicinales están indicados para el desbridamiento de heridas necróticas de la piel y de los tejidos blandos que no cicatrizan, se incluyen ulceras por presión, ulceras por estasis venosa, ulcera neuropáticas de pie, ulceras crónicas en las piernas y heridas traumáticas o posquirúrgicas que no cicatrizan. | Cada vial de Larvoclean contiene aproximadamente 100,200 o 300 huevos de larvas, de los cuales la mayoría de larvas eclosionarán normalmente dentro de las 12 horas posteriores a la preparación. Cada vial también contiene gasa estéril de 2"x2". Muchos de las larvas medicinales estarán en la gasa y serán difíciles de ver; otras se arrastrarán por los lados del vial (especialmente cuando el vial se calienta) y se pueden quitar fácilmente limpiándolos de los lados del vial con una gasa de 2"x2" humedecida con solución salina estéril o agua. (según folio 22 del dossier aportado radicado 20221278622) | Larvoclean100. (100 larvas por recipiente). Larvoclean200. (200 larvas por recipiente). Larvoclean300: (300 larvas por recipiente) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Así mismo mediante Acta No. 4 de fecha 15 de marzo de 2023, LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en numeral 3.22, CONCEPTUO: “3.22 Lucía Ayala Rodríguez como Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita a la Sala conceptuar sobre el producto LARVAS DE PHAENICIA, en el sentido de establecer si se clasifica como Dispositivo Médico, Reactivo de diagnóstico in vitro, Medicamento u otra tecnología sanitaria, y si aplica el llamado a revisión de oficio acorde con el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005 / artículo 28 del Decreto 3770 de 2004. CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro identifica que la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos se ha pronunciado en el acta 23 de 2009, sobre la categoría regulatoria de las larvas cuyas secreciones actúan realizando desbridamiento enzimático del tejido de las ulceras crónicas, que no cumple con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 por lo tanto el producto Larvoclean no se considera un dispositivo médico” (subrayado fuera de texto) | N/A
20231016236 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | DETER SURF CITRON GB - DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES | DETER SURF CITRON GB: | NO | DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES | BIDON DE 1L, BIDONES DE 5L, CAJA POR 12 BIDONES DE 1L, CAJA POR 4 BIDONES DE 5 L | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: NO OBSTANTE, SE SUGIERE AL INTERESADO SOLICITAR CONCEPTO A LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICO, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, YA QUE, POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SU PRODUCTO DETER SURF CITRON GB - DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES, podría ser considerado un producto de aseo. | N/A
20231044756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | TAPABOCAS | MINISO | SI | Uso: Para tapar boca y nariz. Indicaciones: 1. Póngase el tapabocas de la manera correcta. Suspenda su uso si se produce alguna molestia. 2. Producto de un solo uso, no reutilizar. 3. No lavar. 4. No se sugiere usar tapabocas durante el sueño, en un lugar sin ventilación o cuando la respiración se vuelve difícil. “Para solicitar el registro sanitario, debe estar claro el uso dentro de la ficha técnica, ya que el fabricante dentro de las etiquetas, según folio 7 del dossier apartado, se evidencia que actúa como filtros para capturar el polen, el polvo y las gotas que pueden contener gérmenes” | Bolsa plástica por una unidad | 6941501583767 Sanrio Flat Disposable Mouth Mask 6941501590949 We Bare Bears Disposable Mouth Mask | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de Diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, la COMISIÓN REVISORA SALA EXTRAORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en el acta 22 del 9 y 10 de diciembredel 2020, la cual cita: “3.2. Lucía Ayala Rodríguez, Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, solicita aclarar el concepto emitido en el Acta No. 4 de fechas 15, 16 y 17 abril de 2020, por cuanto éste solo hace referencia a los elementos de protección personal usados por profesionales de la salud o en ambientes hospitalarios, y en dicha acta se excluyen los de uso civil o uso general (enambientes o zonas comunes). CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCA S CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos ( tapaboca s quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. (…) (subrayado fuera de texto) | I
20231053045 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | REMOVEDORES DE CUCHILLAS QUIRURGICAS | PFM MEDICAL - FEATHER | NO | ESTOS DISPOSITIVOS ESTÁS DISEÑADOS PARA PERMITIR LA EXTRACCIÓN SEGURA Y SIMPLE DE LAS CUCHILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES DE SU MANGO, EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO CON LA CUCHILLA | UNIDAD | 201090000 DISPOSABLE BLADE REMOVER STANDARD 201091000 DISPOSABLE BLADE REMOVER PALM-SIZE 206000002 BLADE PLIER | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231053088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | MATERIAL PLÁSTICO PARA LABORATORIO / PLACAS POZO PROFUNDO | USA SCIENTIFIC, BIOLOGIX, BIO-SEEN, SIMPORT | NO | Las placas pueden ser de pozo profundo desde 0.5 y hasta 10 mL, pueden ser de pocillos redondos o cuadrados de acuerdo a necesidad. Son de polipropileno o poliestireno, con alta claridad para mejorar la visualización de la muestra, disponibles para un rango de temperatura funcional desde -196° a +125°. El rango máximo de centrifugado es de 6000 × g (5000 para placas estériles). Las placas a granel no estériles se sellan en bolsas con cierre hermético. Las placas no estériles en las mangas tienen tiras de sellado superiores con cremallera a prueba de manipulaciones. Las placas estériles se envuelven individualmente con tiras de fácil apertura. En algunos casos cuentan con certificado libre de RNasa, DNasa, ADN y pirógenos detectables para las esteriles. Aplicaciones: • Preparación y almacenamiento de muestras y cultivos de bacterias o levaduras. • Cribado de alto rendimiento y adecuados para la química combinatoria. • Almacenamiento de muestras y pipeteo automatizado de placas. • Procedimientos generales que requieren una placa madre, secuenciación de ADN, ELISA, etc. | Unidad, Paquete x 2, Paquete x 4, Paquete x 5, Paquete x 10, Paquete x 20, Paquete x 24, Paquete x 32, Paquete x 40, Paquete x 50, Paquete x 96, Paquete x 100, | USA CIENTIFIC: 1896-1000 / 1896-1110 / 1896-1800 / 1896-2000 / 1896-2110 / 1896-2800 / 1896-5000 / 1896-5110 / 1896-5800. BIOLOGIX: 02-9010 / 02-9110 / 02-9210 / 02-9310 / 02-1022 / 02-1122 / 02-1222 / 02-1322 / 02- 6022 / 02-6122 / 02-6222 / 02-6322 / 02-7022 / 02-7122 / 02-7222 / 02-7322 / 02-1016 / 02-1116 / 02-1216 / 02-1316 / 02-2010 / 02-2110 / 02-2210 / 02-2310 / 02-8005 / 02-8105 / 02-8205 / 02- 8305 / 02-0096 / 02-0196 / 02-0008. BIO-SEEN: SGB015-2 / SGB015-3. SIMPORT: T110-5 / T110-5B / T110-5G / T110-5P / T110-5PY / T110-6 / T110-2 / T110-3 / T110- 7 / T110-7 B / T110-7G / T110-7P / T110-7Y / T110-200 / T110-200B / T110-200G / T110-200P / T110-200Y / T110-100 / T110-100B / T110-100G / T110-100P / T110-100Y. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231053619 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | FORCEPS PARA LABORATORIO DE HISTOLOGIA / FORCEPS CALENTADOS PARA LABORATORIO DE HISTOLOGIA | PFM MEDICAL | NO | Los pfm Forceps EWF 600 son el primer fórcep electrónico inalámbrico para la transferencia y alineación seguras de especímenes durante la inclusión en el laboratorio histológico en los campos de la medicina, la investigación y la industria. Puede utilizarse como instrumento de apoyo relacionada con el diagnóstico mediante examinación in vitro dentro del proceso histopatológico y solo puede ser operado por personal debidamente capacitado. El producto facilita la preparación de muestras de tejido que, tras su posterior procesamiento, son diagnosticadas por un patólogo y aportan información sobre el estado fisiológico o patológico | UNIDAD | 600600 PFM FORCEPS EWF 600 600610 FORCEPS TIPS 2 MM SMOOTH 600620 FORCEPS TIPS 4.5 MM SMOOTH 600630 FORCEPS TIPS 1 MM SMOOTH 600640 FORCEPS TIPS 1 MM ROUND 15" 600650 FORCEPS TIPS 1 MM ROUND 22" 600660 TRIPOD FORCEPS 600670 BOX SPARE TIPS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: ESTE EQUIPO PUEDE SER USADO UNICAMENTE EN LABORATORIOS DE HISTOPATOLOGIA, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN BRINDAD POR EL FABRICANTE EN EL MANUAL Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231053676 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | PLACAS PARA RECORTE EN LABORATORIOS DE HISTOLOGIA / DISPOSITIVOS DE APOYO PARA RECORTE Y PREPARACION DE MUESTRAS HISTOLOGICAS | PFM MEDICAL | NO | ESTOS DISPOSITIVOS SON ELEMENTOS DE APOYO QUE CONSISTEN EN BANDEJAS/TABLAS PLASTICAS DE RECORTE Y CASETTES DE RECORTE QUE PERMITEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECORTE DE LOS BLOQUES PARAFINADOS Y ELIMINACION DE LOS SOBRANTES DE PARAFINA EN EL PROCESAMIENTO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS HISTOLOGICAS. EL CONJUNTO INCLUYE TAMBIEN UNA BANDEJA Y UN SOPORTE PARA ALMACENAR LOS INSTRUMENTOS DE CORTE CON SUS CUCHILLAS | UNIDAD | 501501 PFM CASSETTE TRIMMING SYSTEM CTS 500 040300 PFM SAFETY TRIMMING BOARD 040400 PFM SAFETY TOOL BOARD 040700 PFM TRIMMING BOARD 040800 PFM TRIMMING BOARD SMALL 040350 TRIMMING ADAPTER BLACK 030000 BLADE DEPOT 030100 PROTECTIVE COVER BLADE DEPOT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231054103 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | AquaClean/ Desinfectante para baños secos | WAK Chemie | NO | AquaClean es activo contra bacterias, virus envueltos, algas, hongos. Inhibe la precipitación de sales inorgánicas. El comienzo de la contaminación se indica por la decoloración del líquido azul. Los ingredientes activos no son volátiles. Diseñado para su uso en recipientes de acero inoxidable o vidrio. | Unidad / frasco | WAK-AQ-250-50L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231054477 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | CONTENEDORES PARA ESTERILIZACION CON ACCESORIOS | PST CORP | NO | LOS CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN SON DISPOSITIVOS REUTILIZABLES PARA AYUDAR EN LA ESTERILIZACIÓN ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS REUTILIZABLES. | UNIDAD | 1.5 X 2.7 ITEMS 1300, 1310 & 1320 SERIES 1300A BASE, LID & MAT 1.5 X 2.7 X 0.75 1300B BASE ONLY 1.5 X 2.7 X 0.75 1300L LID ONLY 1.5 X 2.7 LID 1300M SILICONE MAT ONLY 1.5 X 2.7 MAT 1301A BASE & LID 1.5 X 2.7 X 0.75 1310A DEEP BASE, LID & MAT 1.5 X 2.7 X 1.0 1310B DEEP BASE ONLY 1.5 X 2.7 X 1.0 1311A DEEP BASE & LID 1.5 X 2.7 X 1.0 1320A DEEP BASE, LID & MAT 1.5 X 2.7 X 1.25 1320B DEEP BASE ONLY 1.5 X 2.7 X 1.25 1321A DEEP BASE & LID 1.5 X 2.7 X 1.25 2.5 X 6.0 ITEMS 2600 & 2610 SERIES 2600A BASE, LID & MAT 2.5 X 6.0 X 0.75 2600B BASE ONLY 2.5 X 6.0 X 0.75 2600L LID ONLY 2.5 X 6.0 LID 2600M SILICONE MAT ONLY 2.5 X 6.0 MAT 2601A BASE & LID 2.5 X 6.0 X 0.75 2610A DEEP BASE, LID & MAT 2.5 X 6.0 X 1.25 2610B DEEP BASE ONLY 2.5 X 6.0 X 1.25 2611A DEEP BASE & LID 2.5 X 6.0 X 1.25 2.5 X 6.0 WITH SILICONE BARS (KNIFE TRAYS) 2501A BASE, LID & (2) 2511S 2.5 X 6.0 X 0.75 2502A BASE, LID & (2) 2512S 2.5 X 6.0 X 0.75 2503A BASE, LID & (2) 2513S 2.5 X 6.0 X 0.75 2.5 X 7.5 ITEMS 2700 SERIES 2700A BASE, LID & MAT 2.5 X 7.5 X 0.75 2700B BASE ONLY 2.5 X 7.5 X 0.75 2700L LID ONLY 2.5 X 7.5 LID 2700M SILICONE MAT ONLY 2.5 X 7.5 MAT 2701A BASE & LID 2.5 X 7.5 X 0.75 2.5 X 7.5 WITH SILICONE BARS (KNIFE TRAYS) 2571A BASE, LID & (2) 2511S 2.5 X 7.5 X 0.75 2572A BASE, LID & (2) 2512S 2.5 X 7.5 X 0.75 2573A BASE, LID & (2) 2513S 2.5 X 7.5 X 0.75 4.0 X 6.5 ITEMS 4600 SERIES 4600A BASE, LID & MAT 4.0 X 6.5 X 0.75 4600B BASE ONLY 4.0 X 6.5 X 0.75 4600L LID ONLY 4.0 X 6.5 LID 4600M SILICONE MAT ONLY 4.0 X 6.5 MAT 4601A BASE & LID 4.0 X 6.5 X 0.75 4.0 X 6.5 WITH SILICONE BARS (KNIFE TRAYS) 2505A BASE, LID & (2) 4615S 4.0 X 6.5 X 0.75 4.0 X 7.5 ITEMS 4700 & 4710 SERIES 4700A BASE, LID & MAT 4.0 X 7.5 X 0.75 4700B BASE ONLY 4.0 X 7.5 X 0.75 4700L LID ONLY 4.0 X 7.5 LID 4700M SILICONE MAT ONLY 4.0 X 7.5 MAT 4701A BASE & LID 4.0 X 7.5 X 0.75 4710A DEEP BASE, LID & MAT 4.0 X 7.5 X 1.5 4710B DEEP BASE ONLY 4.0 X 7.5 X 1.5 4711A DEEP BASE & LID 4.0 X 7.5 X 1.5 4.0 X 7.5 WITH SILICONE BARS (PHACO TRAYS) 2341A DEEP BASE, LID & (1) 2311S & (1) 2312S 4.0 X 7.5 X 1.5 2343A DEEP BASE, LID & (1) 2313S & (1) 2314S 4.0 X 7.5 X 1.5 6.0 X 10.0 ITEMS 6100, 6120 & 6130 SERIES 6100A BASE, LID & MAT 6.0 X 10.0 X 0.75 6100B BASE ONLY 6.0 X 10.0 X 0.75 6100L LID ONLY 6.0 X 10.0 LID 6100M BASE SILICONE MAT ONLY 6.0 X 10.0 BASE MAT 6101A BASE & LID 6.0 X 10.0 X 0.75 6130L DOME LID ONLY 6.0 X 10.0 X 0.50 6103A BASE, DOME LID & BASE MAT 6.0 X 10.0 X 1.25 6104A BASE & DOME LID 6.0 X 10.0 X 1.25 6120A BASE, INSERT TRAY, LID & 2 MATS 6.0 X 10.0 X 1.5 6120B DEEP BASE ONLY 6.0 X 10.0 X 1.5 6120I INSERT TRAY ONLY 6.0 X 10.0 INSERT TRAY 6120M INSERT SILICONE MAT ONLY 6.0 X 10.0 INSERT TRAY MAT 6121A DEEP BASE & LID 6.0 X 10.0 X 1.5 6122A DEEP BASE, LID, INSERT TRAY & BASE MAT 6.0 X 10.0 X 1.5 6123A DEEP BASE, LID, INSERT TRAY & INSERT MAT 6.0 X 10.0 X 1.5 6124A DEEP BASE, LID & BASE MAT 6.0 X 10.0 X 1.5 6125A DEEP BASE, LID & INSERT TRAY 6.0 X 10.0 X 1.5 6130A DEEP BASE, DOME LID, INSERT TRAY & 2 MATS 6.0 X 10.0 X 2.0 6131A DEEP BASE & DOME LID 6.0 X 10.0 X 2.0 6132A DEEP BASE, DOME LID, INSERT TRAY & BASE MAT 6.0 X 10.0 X 2.0 6133A DEEP BASE, DOME LID, INSERT TRAY & INSERT MAT 6.0 X 10.0 X 2.0 6134A DEEP BASE, DOME LID, & BASE MAT 6.0 X 10.0 X 2.0 6135A DEEP BASE, DOME LID & INSERT TRAY 6.0 X 10.0 X 2.0 6140A DEEP BASE, LID & MAT 6.0 X 10.0 X 2.5 6140B DEEP BASE ONLY 6.0 X 10.0 X 2.5 6141A DEEP BASE & LID 6.0 X 10.0 X 2.5 6150A DEEP BASE, DOME LID & MAT 6.0 X 10.0 X 3.0 6151A DEEP BASE & DOME LID 6.0 X 10.0 X 3.0 6.0 X 10.0 WITH SILICONE BARS (PHACO TRAYS) 2361A DEEP BASE, LID & (1) 2311S & (1) 2312S 6.0 X 10.0 X 1.5 2363A DEEP BASE, LID & (1) 2313S & (1) 2314S 6.0 X 10.0 X 1.5 3361A DEEP BASE, DOME LID & (1) 2311S & (1) 2312S 6.0 X 10.0 X 2.0 3363A DEEP BASE, DOME LID & (1) 2313S & (1) 2314S 6.0 X 10.0 X 2.0 10.0 X 15.0 ITEMS 1500 & 1520 SERIES 1500A BASE, LID & MAT 10.0 X 15.0 X 0.75 1500B BASE ONLY 10.0 X 15.0 X 0.75 1500L LID ONLY 10.0 X 15.0 X 0.75 1500M BASE SILICONE MAT ONLY 10.0 X 15.0 x 0.75 1501A BASE & LID 10.0 X 15.0 X 0.75 1520A DEEP BASE, LID, INSERT TRAY & 2 MATS 10.0 X 15.0 X 1.5 1520B DEEP BASE ONLY 10.0 X 15.0 X 1.5 1520I INSERT TRAY ONLY 10.0 X 15.0 INSERT TRAY 1520M INSERT SILICONE MAT ONLY 10.0 X 15.0 INSERT MAT 1521A DEEP BASE & LID 10.0 X 15.0 X 1.5 1522A DEEP BASE, LID & MAT 10.0 X 15.0 X 1.5 1523A DEEP BASE, LID, INSERT TRAY & BASE MAT 10.0 X 15.0 X 1.5 1524A DEEP BASE , LID, INSERT TRAY & INSERT MAT 10.0 X 15.0 X 1.5 2.6 x 12.0 ITEMS (SCOPE TRAYS) 6502A SCOPE TRAY, BASE, LID & MAT 2.6 X 12.0 X 1.5 6501A BASE & LID 2.6 X 12.0 x 1.5 6500L LID ONLY 2.6 X 12.0 X 1.5 6500B BASE ONLY 2.6 X 12.0 X 1.5 6500M SILICONE MAT ONLY 2.6 X 12.0 MAT 2.6 X 12.0 WITH SILICONE BARS 6500A BASE, LID & (2) 6520S 2.6 X 12.0 X 1.5 2.6 X 16.0 ITEMS 6510 & 6511 SERIES 6512A BASE, LID & MAT 2.6 X 16.0 X 1.5 6511A BASE & LID 2.6 X 16.0 X 1.5 6510B BASE ONLY 2.6 X 16.0 X 1.5 6510L LID ONLY 2.6 X 16.0 LID 6510M SILICONE MAT 2.6 X 16.0 MAT 2.6 X 12.0 WITH SILICONE BARS 6510A BASE, LID & (2) 6501S & (1) 6502S 2.6 X 16.0 X 1.5 3.0 X 22.0 ITEMS (SCOPE TRAYS) 6521 SERIES 6521A BASE & LID 3.0 X 22.0 X 1.5 6520B BASE ONLY 3.0 X 22.0 X 1.5 6520L LID ONLY 3.0 X 22.0 LID 6522A BASE, LID & MAT 3.0 X 22.0 X 1.5 6520M SILICONE MAT ONLY 3.0 X 22.0 MAT 3.0 X 22.0 WITH SILICONE BARS 6520A SCOPE TRAY, BASE, LID & (2) 6520S & (1) 6502S 3.0 X 22.0 X 1.5 6.5 X 18.0 ITEMS 6550 & 6560 SERIES 6552A SCOPE TRAY, BASE, LID & MAT 6.5 X 18.0 X 1.5 6551A BASE & LID 6.5 X 18.0 X 1.5 6550B BASE ONLY 6.5 X 18.0 X 1.5 6550L LID ONLY 6.5 X 18.0 LID 6550M SILICONE MAT ONLY 6.5 X 18.0 MAT 6562A DEEP BASE, LID & MAT 6.5 X 18.0 X 3.0 6561A DEEP BASE & LID 6.5 X 18.0 X 3.0 6560B DEEP BASE ONLY 6.5 X 18.0 X 3.0 6560M SILICONE MAT ONLY 6.5 X 18.0 MAT 6.5 X 18.0 WITH SILICONE BARS 6550A BASE, LID & (4) 6501S & (2) 6502S 6.5 X 18.0 X 1.5 6560A BASE, LID & (4) 6501S & (2) 6502S 6.5 X 18.0 X 3.0 10.32 X 18.22 SILICONE MATS (CALL FOR INVENTORY CHECK) 1080M SILICONE MAT (PERFORATED) 10.32 X 18.22 MAT DARK BLUE 1081M SILICONE MAT (NON-PERFORATED) 10.32 X 18.22 MAT DARK BLUE 10.0 X 23.0 SILICONE MATS (CALL FOR INVENTORY CHECK) 13.0 X 18.0 SILICONE MATS (CALL FOR INVENTORY CHECK) 1381M SILICONE MAT (NON PERFORATED) 13.0 X 18.0 MAT LIGHT BLUE 1380M SILICONE MAT (PERFORATED) 13.0 X 18.0 MAT LIGHT BLUE SILICONE BARS 2311S BAR, SILICONE, 1 SLOT OPEN END PHACO-16MM SILICONE BAR 2312S BAR, SILICONE, 1 SLOT OPEN END PHACO-7MM SILICONE BAR 2313S BAR, SILICONE, 3 SLOT OPEN END PHACO-7MM SILICONE BAR 2314S BAR, SILICONE, 3 SLOT OPEN END PHACO-16MM,7MM&13MM SILICONE BAR 2503S BAR, SILICONE, 3 SLOT OPEN END ROUND-3MM SILICONE BAR 2511S BAR, SILICONE, 1 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 2512S BAR, SILICONE, 2 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 2513S BAR, SILICONE, 3 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 2514S BAR, SILICONE SMALL FLAT BAR 2517S BAR, SILICONE 7mm SPECIAL CUT BAR 2519S BAR, SILICONE ONE SLOT OPEN END ROUND, 9MM BAR 2523S BAR, SILICONE, 3 SLOT STRAIGHT CUT SILICONE BAR 2526S BAR, SILICONE, 6 SLOT STRAIGHT CUT SILICONE BAR 4612S BAR, SILICONE, 2 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 4613S BAR, SILICONE, 3 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 4614S BAR, SILICONE, 4 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 4615S BAR, SILICONE, 5 SLOT OPEN END ROUND-6MM SILICONE BAR 4666S BAR, SILICONE, 6 SLOT STRAIGHT CUT SILICONE BAR 4669S BAR, SILICONE, 12 SLOT STRAIGHT CUT SILICONE BAR 6500S BAR, SILICONE, BLANK BLANK SILICONE BAR 6501S BAR, SILICONE, 2 SLOT OPEN END 10MM & 13MM SILICONE BAR 6502S BAR, SILICONE, 2 SLOT OPEN END ROUND-10MM SILICONE BAR 6508S BAR, SILICONE, 1 SLOT CLOSED END-7MM SILICONE BAR 6509S BAR, SILICONE, 1 SLOT CLOSED END-13MM SILICONE BAR 6512S BAR, SILICONE, 1 SLOT OPEN END ROUND-10MM SILICONE BAR 6515S BAR, SILICONE, 1 SLOT 1 CUT OPEN END 16MM SILICONE BAR 6517S BAR, SILICONE, SPECIAL CUT DRWG. 74410 6520S BAR, SILICONE, 2 SLOT OPEN-13MM/CLOSED-7MM SILICONE BAR 7000S SILICONE BAR, BLANK, LONG 5.86 X 1.5 X 0.25 SILICONE BLANK BAR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231055128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | PAPEL PARA IMPRIMIR ECOGRAFIAS / PAPEL PARA ECOGRAFIAS | SONY | NO | Rollos de papel térmico en diferentes tamaños para imprimir imágenes diagnosticas ecográficas | Rollos | HD y HG en sus diferentes tamaños en rollos (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231055195 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | CABINAS DE BIOSEGURIDAD / BANCOS LIMPIOS | HAIER, HAIER BIOMEDICA, QINGDAO, HAIER BIOMEDICAL | NO | Equipos de laboratorio destinados a mejorar las condiciones generales bajo las cuales se realizan la identificación de microorganismos y actividades de investigación. Son igualmente conocidas como “gabinetes de bioseguridad”, “campanas de flujo laminar” y “purificadores”. Estos equipos garantizan la existencia de ambientes controlados, para realizar actividades que por sus características resultan potencialmente peligrosas para la salud del hombre y del ambiente. BANCOS LIMPIOS: Son cabinas de bioseguridad que tienen como particularidad que el aire extraído de la cabina es descontaminado antes de su vertido a la atmósfera a través de filtros HEPA. | Empaque unitario. | HR30 - I IA2 HR40- I I A2 HR50 - I I A2 HR60 -I I A2 HR900 - I I A2 HR1200 - I I A2 HR1500 - I I A2 HR1200 - I I A2-E HR1200 - I I A2-X HR1500 - I I A2-E HR1500 - I I A2-X HR1800 - I I A2-E HR1800 - I I A2-X HR900 - I I B2 HR1200 - I I B2 HR1500 - I I B2 HR40- I I B2 Modelos de bancos limpios: HCV-900V HCB-1300V HCB-900H HCB-1300H HCB-1600H HCB-900VS HCB-1300VS HCB-1600VS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231055576 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | MICROSCOPIO BIOLOGICO PARA USO VETERINARIO / MICROSCOPIO BIOLOGICO PARA USO VETERINARIO | MEDITECH | NO | MICROSCOPIO BIOLOGICO PARA USO VETERINARIO | UNIDAD | TT-2016 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231055945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | MATERIAL PLÁSTICO PARA LABORATORIO / GRADILLAS | SIMPORT, USA SCIENTIFIC, SPL, BIOLOGIX, EPPENDORF, BIO-SEEN | NO | Las gradillas estan hechas de polipropileno de alta calidad (PP), policarbonato o de cartón duradero con revestimiento blanco superior, químicamente resistente a alcoholes y solventes orgánicos suaves, diseñadas para usarse a temperaturas entre -86 °C a +121 °C, algunas resistentes a luz UV, de diferentes formatos y capacidades. Aplicaciones: Utilizadas en el manejo, apilamiento, almacenamiento, organización de muestras y soporte de viales para la preparación de diluciones para cultivo celular, ELISA, qPCR, genotipado de ratones, análisis de sangre, análisis de FACS, cribado, extracción de fase, etc." | Unidad, Paquete x 2, Paquete x 10, Paquete x 12, Paquete x 20, Paquete x 25, Paquete x 36, Paquete x 48, Paquete x 50 o Paquete x 100. | SIMPORT: T470-805HAQ, T470-805LAQ, T470-810HAQ, T470-810LAQ, T470-814HAQ, T470-814LAQ, S500-80B, S500-80G, S500-80O, S500-80R, S500-80P, S500-80AS, S501-80, S500-25B, S500-25R, S500-25Y, S510-500, S600- 13B, S600-13G, S600-13L, S600-13O, S600-13Y, S600-16B, S600-16G, S600-16L, S600- 16O, S600-16Y, S600-30B, S600-30G, S600-30L, S600-30O, S600-30Y, S610-13B, S610-13G, S610-13L, S610-13O, S610-13Y, S610-16B, S610-16G, S610-16L, S610-16O, S610-16Y, S610- 30B, S610-30G, S610-30L, S610-30O, S610-30Y. USA CIENTIFIC: 2304-8041, 2304-8042, 9138-7510, 9138-7520, 2354-1000, 2364-1000, 2364- 1048, 2380-1000, 2380-1008, 2380-1048, 2380-2408, 2304-8044, 2380-1001, 2380-1002, 2380- 1003, 2380-1004, 2380-1006. SPL: 52015, 52050, 52115, 52150, 53015, 53050, 52202, 61012, 61048, 61024, 80096, 61080. BIOLOGIX: 90-1550, 90-5025, 90-8009. EPPENDORF: 0030119800, 0030119827, 0030119835, 0030119851, 0030119843, 0030119860, 0030119819, M1289-0001, M1289-0002, M1289-0003, M1289-0004, M1289-0005, M1289-0006, M1289-0010, M1289-0020, M1289-0030, M1289-0040, M1289-0050, M1289-0060, M1289-0100, M1289-0200, M1289-0300, M1289-0400, M1289-0500, M1289-0600, 3881000015, 3881000023, 3881000031. BIO-SEEN: SGB022, SGB023, SGB019, SGB020, SGB020-1, SGB020-2, SGB021, SGB024, SGB024-1, SGB024-3, SGB024-2, SGB024-4, SGB-3336, SGB018, SGC033, SGC034, SGC035, SGC036, SGC037, SGC038, SGC039. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231056070 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | KIT DE AUTORECOLECCION DE SALIVA ORAGENE DISCOVER / KIT DE AUTORECOLECCION DE SALIVA | ORAGENE DISCOVER | SI | PARA LA RECOLECCIÓN DE ADN HUMANO DE MUESTRAS DE SALIVA | EMPAQUE UNITARIO | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto KIT DE AUTORECOLECCION DE SALIVA ORAGENE DISCOVER / KIT DE AUTORECOLECCION DE SALIVA MARCA: ORAGENE DISCOVER, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20231059369 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | PARAFINA | PARAFINA | NO | INCLUSIÓN DE TEJIDOS PARA ESTUDIOS PATOLÓGICOS | N/R | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231059402 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | COJÍN MULTIUSOS 20X30 CMS / COMPRESA FRÍO CALOR | FH BELLEZA EN FRÍO | NO | Las compresas Frío Calor son cojines rellenos de gel que una vez colocados en la nevera o al baño de maría reciben la condición térmica del frío y por medio de ellas mantienen dicha condición por un tiempo. Se usan para generar sensación de bienestar al usar el frío. | La presentación comercial se adjunta en imágenes de empaque es una compresa fabricada en material resistente plástico con refuerzo textil para la línea fría y clear transparente para la línea glacial y sublimada, sellado con alta frecuencia queda un cojín de gel ergonómico. Empacado en bolsas de tela no tejida. | Cojín multiusos 20x30Cms | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231059766 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-10 | Pistola para perforar orejas/ Pistola para perforar orejas | ONYX INDUSTRIES, INC | NO | Pistola para perforar orejas y nariz. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231060874 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | NGSHM/Next-Generation Sequencing (NGS)—Hematologic Malignancies Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3) Tres muestras de gDNA de 1,0 μg (50 ng/μL) | NGSHM01, NGSHM02, NGSHM03 NGSHM04, NGSHM05, NGSHM06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: NGSHM- Next-Generation Sequencing (NGS) — Hematologic Malignancies Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231060994 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | VM3 Viral Markers Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3 viales de 3,5 ML de plasma | VM3-24 — VM3-261 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VM3- Viral Markers Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231061265 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | PF/Platelet Function Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Cinco tubos de 3.2% de sodio tubos de vacío de | NACIT-01 PF-01 y PF-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto: PF- Platelet Function Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231062180 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | SPN/Stool Pathogen Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) Dos muestras líquidas de 1,0 mL especímenes. | SPN-01 Y SPN-02 SPN-03 Y SPN-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: SPN- Stool Pathogen Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231062218 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | VBDM/Vector-Borne Disease - Molecular Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras líquidas de 1,5 mL especímenes | VBDM-01 — VBDM-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VBDM- Vector-Borne Disease - Molecular Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231062312 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | CYL/FISH for Paraffin-Embedded Tissue Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (2) Dos portaobjetos de microarrays de tejido sin teñir; (1) un portaobjeto teñido con H&E. | CYL-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto: CYL/FISH for Paraffin-Embedded Tissue Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231062317 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | VR4/Virology Antigen Detection (Non-DFA) Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (5) Cinco muestras de 1,5 Ml | VR4-01 — VR4-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VR4- Virology Antigen Detection (Non-DFA) Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231062544 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-10 | VR3/ Infectious Disease Serology Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | (8) Ocho muestras de plasma liofilizadas de 0.5-Ml | VR3 VR3-01 — VR3-08 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VR3- Infectious Disease Serology Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221262634 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-11 | Sillón Masajeador Stand Up Seat / Sillón Masajeador Stand Up Seat | Stand Up Seat: | NO | El Sillón Masajeador Stand Up Seat eléctrico esta diseñado para ser usado en la comodidad de su casa u oficina, se levanta suave y gradualmente sin movimientos bruscos, cuenta con siete puntos de masajes distribuidos de forma estratégica en la zona del espaldar y su asiento, cuanta con un control remoto que permite personalizar los 10 diferentes modos de masajes, 5 ajustes de intensidad y 5 ajustes de velocidad y tiempo para que personalice su silla masajeadora Stand Up Seat a su preferencia. Gracias material acolchado y cubrimiento en cuero, le permitirá experimentar una agradable sensación al hacer sus siestas en esta silla masajeadora, además cuenta con dos ruedas para hacer más fácil su traslado de un lugar a otro. ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL SILLON MASAJEADOR ELECTRICO STAND UP SEAT ESTA DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN AGRADABLE Y PLACENTERO MASAJE EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | N/R | En general es para todas las referencias existentes y futuras del Sillón Masajeador Stand Up Seat, actualmente encontramos alguna de las siguientes referencias, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia Sillón Masajeador Stand Up Seat: Un sillón masajeador con control remoto que le permitirá levantarse de el de manera más fácil, gracias a que su asiento se levanta, haciendo más fácil el proceso al levantarse del sillón o al sentarse en el, cuenta con 7 puntos de masajes distribuidos entre el espaldar y su asiento, cuneta con descansa pies y cabecera. Incluye: Sillon Masajeador Electrico  Stand Up Seat un control remoto. un manual de usuario. ½ ESTE ES UN PRODUCTO DE USO DOMÉSTICO, EL SILLON MASAJEADOR ELECTRICO STAND UP SEAT ESTA DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN AGRADABLE Y PLACENTERO MASAJE EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO, NO ESTAN DISEÑADOS PARA TRATAR NINGUN TIPO DE DOLOR O PATOLOGIA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231024108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-11 | AQUAPEEL / sistema de chorro y succión | ASTERACYS | NO | Sistema múltiple para el cuidado de la piel que utiliza chorros de agua al 1% con 3 tipos de soluciones. Este tratamiento combina exfoliación, limpieza, hidratación y rejuvenecimiento de la piel para eliminar, sebo, puntos negros | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA UNICAMENTE EL EQUIPO, NO SE AMPARAN LAS SOLUCIONES. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231033364 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-11 | WUSH LIMPIADOR DE OÍDOS MOTORIZADO / WUSH LIMPIADOR DE OÍDOS MOTORIZADO | WUSH: | SI | El limpiador de oídos motorizado eléctrico WUSH esta diseñado para ser usado en la comodidad de su casa u oficina, le permitirá realizar retirar de manera fácil y eficaz la cera de sus oídos y gracias a su diseño oídos y gracias a su diseño lo podrá utilizar en la ducha o en el lavamanos, ya que se puede mojar. El limpiador de oídos motorizado WUSH está diseñado para ayudar en el proceso de relajación de molestias derivadas del estrés, no está diseñado para tratar enfermedades, dolores ni patologías, este es un producto de uso doméstico | El limpiador de oídos motorizados WUSH incluye 1 irrigador de oídos, 1 recipiente para los residuos, 6 puntas reutilizables, 1 cable usb para carga. | En general es para todas las referencias existentes y futuras del El limpiador de oídos motorizados WUSH, actualmente encontramos la siguiente referencia, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia El limpiador de oídos motorizados WUSH:El limpiador de opidos motorizado eléctrico WUSH esta diseñado para ser usado en la comodidad de su casa u oficina, le permitirá realizar retirar de manera fácil y eficaz la cera de sus oídos y gracias a su diseño oídos y gracias a su diseño lo podrá utilizar en la ducha o en el lavamanos, ya que se puede mojar. - Incluye: 1 irrigador de oídos, 1 recipiente para los residuos, 6 puntas reutilizables, 1 cable usb para carga. El limpiador de oídos motorizado WUSH está diseñado para ayudar en el proceso de relajación de molestias derivadas del estrés, no está diseñado para tratar enfermedades, dolores ni patologías, este es un producto de uso doméstico NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO SOLO AMPARA EL PRODUCTO: “WUSH POWERED EARWAX REMOVER RECHARGABLE MODEL No. WUSH0106” DE ACUERDO CON LA FICHA APORTADA. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra: “Removedor de cerumen / Esta diseñado para (…) limpieza de los oídos,”, permitiendo concluir que el producto: WUSH LIMPIADOR DE OÍDOS MOTORIZADO / WUSH LIMPIADOR DE OÍDOS MOTORIZADO / MARCA: WUSH, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb” | IIA
20231056746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-11 | MINI VORTEX MIXER / MEZCLADOR MINI VORTEX / MEZCLADOR VORTEX | CAPP | NO | Mini mezclador de uso en laboratorio. Ofrece la solución ideal para una mezcla completa y vortex rápido, con alto desempeño en velocidad, fiabilidad y seguridad. Mezclador Vortex CAPPRondo 4.500 RPM con ajuste. Velocidad. Velocidad: • Con movimiento orbital de 4,5 mm y velocidades de hasta 4.500 RPM. Agita al instante tubos y viales de hasta 30 mm de diametro. El interruptor altamente sensible al tacto garantiza una mezcla en tiempo real. Controlado por microprocesador, brindando la máxima velocidad incluso en condiciones de carga variables. Diseño de suspensión para una mayor vida útil del interruptor. Perfil bajo con tamaño reducido: ideal para usar en mesas de laboratorio. Diseño bien equilibrado, provisto de tres pies antideslizantes para ayudar a que el instrumento permanezca estable. El sistema de contrapeso incorporado crea la máxima acción de vórtice, minimiza el ruido y la vibración excesiva Motor CC sin escobillas para mayor seguridad, aceleración rápida y bajo mantenimiento Ideal para cámaras frigoríficas e incubadoras. Mantiene la velocidad establecida entre 4 y 40 °C | N/R | Mezclador Vortex CAPPRondo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231034500 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-12 | ICEHAT GORRO DE GEL | ICEHAT | SI | El gorro de gel ICE HAT está diseñado para ser usado en la comodidad de su casa u oficina, le permitirá experimentar una agradable sensación de frío 360°, que le ayudará a relajar malestares de cabeza, migrañas y estrés, ayudándole a recuperarse más rápido. El frio es una forma fácil y eficaz de contrarrestar las molestias asociadas a migrañas y cefaleas, Use el ICEHAT de 15 a 20 minutos y experimentará una agradable sensación de relajación y bienestar El gorro de gel HICEHAT está diseñado para ayudar en el proceso de relajación de molestias derivadas relajar malestares de cabeza, migrañas y estrés, no está diseñado para tratar enfermedades, dolores ni patologías, este es un producto de uso doméstico. | N/R | En general es para todas las referencias existentes y futuras del gorro ICEHAT, actualmente encontramos la siguiente referencia, las cuales me permito relacionar de manera enunciativa pero no restrictiva. Referencia Gorro de gel HICEHAT: El gorro de gel ICE HAT está diseñado para ser usado en la comodidad de su casa u oficina, le permitirá experimentar una agradable sensación de frío 360°, que le ayudará a relajar malestares de cabeza, migrañas y estrés, ayudándole a recuperarse más rápido. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…) | Así mismo, en el acta No 8 de fecha 15 y 16 de junio de 2022, LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, conceptuó: 3.9. La doctora Lucía Ayala Rodríguez directora técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita se emita concepto en el sentido de establecer si los productos “Compresas para terapia frío y calor para manejo de dolor e inflamación” son considerados o no dispositivos médicos, Las indicaciones de uso dadas por fábrica son: Las compresas Frío Calor son cojines rellenos de gel que una vez colocados en la nevera o al baño de maría reciben la condición térmica del frío o del calor y por medio de ellas mantienen dicha condición por un tiempo. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: | I
20231063027 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-12 | VM4/Viral Markers Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (2) muestras de plasma de 1,0 Ml | VM4 VM4-03 y VM4-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VM4- Viral Markers Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231028187 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | MASAJEADOR FACIAL VIBRATORIO 2 CABEZAS | MSK1 | NO | Masajeador facial vibratorio 2 cabezas 3D y juego de rodillos en forma de T. Para ayudar a la elasticidad de la piel, mientras promueve la circulación sanguínea, mejora las arrugas faciales, diluye las manchas faciales y restaura el brillo de la piel. Función: La superficie del rodillo de corte de diamante de grado pequeña forma de diamante y único 3D “V” tipo de diseño para adaptarse a todo el cuerpo de tensión curva. Usando tecnología de vibración en la pieza de forma en T, cuando la cabeza de la pieza de la forma T entra en contacto con la piel mejorará la corriente eléctrica micro de la electricidad, promoviendo la circulación de sangre facial y del cuerpo. Puede promover el mantenimiento de una mejor absorción de los productos para el cuidado de la piel; en el baño también se puede usar en un ambiente húmedo, con loción de baño, masajear todo el cuerpo, puede promover el metabolismo de la piel, y promover el mantenimiento de la piel más tierna. | Set | SPA001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231041041 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | MACURAY+ / SISTEMA DE AIRE FRIO | GTG WELLNESS | SI | Sistema que proporciona aire frio para la piel en procedimientos de laser o IPL. | Unidad | MACURAY+ | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra: “Que es MACURAY+(…) proporciona aire frio para el enfriamiento de la piel en procedimientos de laser o IPL,”, permitiendo concluir que el producto: MACURAY+ / SISTEMA DE AIRE FRIO / MARCA: GTG WELLNESS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb” | IIA
20231061307 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | ENSURE™ TOUCH Y ACCESORIOS HISOPOS ULTRASNAP™ Y SUPERSNAP ™ / LUMINOMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD | HYGIENA™ / LUMINOMETRO EnNSURE™ TOUCH, ACCESORIOS: HISOPO ULTRASNAP™ , HISOPO SUPERSNAP ™: | NO | El EnSURE™ TOUCH es un luminómetro de alta sensibilidad que mide múltiples pruebas tales como las pruebas de ATP, TVC, Coliformes, E. Coli y más, todo en un solo sistema. El sistema de monitoreo incluye el software SureTrend para el seguimiento y manejo de datos. EnSURE ™ Touch es un sistema de monitoreo de calidad que utiliza una plataforma de instrumentos para recopilar, analizar e informar datos de múltiples indicadores de calidad. Usando la nueva tecnología de punta y diseños patentados. El sistema se utiliza para detectar ATP en muestras de superficies o de agua para medir niveles de contaminación para el monitoreo y la gestión de higiene. La tecnología de detección que utiliza es la bioluminiscencia del Adenosín Trifosfato (ATP). UltraSnap™ – Test de ATP para superficies "Es un test fácil de utilizar que permite determinar la presencia de ATP en superficies y está diseñado para su uso. Este dispositivo, todo en uno, contiene un escobillón pre-humedecido que permite realizar una toma de muestra óptima. El empleo de un único reactivo líquido y estable proporciona una reproducibilidad superior y una mayor robustez. La tecnología Snap-Valve©, patentada por Hygiena, permite su fácil activación.con los luminómetros de Hygiena. Este dispositivo, todo en uno, contiene un escobillón pre-humedecido que permite realizar una toma de muestra óptima. El empleo de un único reactivo líquido y estable proporciona una reproducibilidad superior y una mayor óptima. El empleo de un único reactivo líquido y estable proporciona una robustez. La tecnología Snap-Valve©, patentada por Hygiena, permite su fácil activación. El SuperSnap™, es el test de ATP para superficies. Este Test es el más sensible del portafolio de Hygiena™, permitiendo la detección de niveles bajos de ATP. Además, esta herramienta está diseñada para no tener interferencia con los desinfectantes, así realizando una evaluación del proceso de desinfección, en tan solo 15 segundos, lo cual permite la realización de acciones correctivas en una respuesta corta de tiempo. Además, esta herramienta se puede utilizar en la implementación de un programa de prevención de alérgenos. | CAJA DE CARTON QUE CONTIENE UN LUMINOMETRO BOLSA POR 25 UNIDADESDE HISOPOS ULTRASNAP™ BOLSA POR 25 UNIDADESDE HISOPOS SUPERSNAP ™ | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA ÚNICAMENTE EL EQUIPO. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231062918 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | Desfibrilador Externo Automático para Entrenamiento TRN-3100 / Desfibrilador Externo Automático para Entrenamiento | NIHON KOHDEN: | NO | El TRN 3100 es la unidad de entrenamiento equivalente al desfibrilador externo automático AED 3100 Con esta unidad de entrenamiento usted podrá simular toda la secuencia de rescate, desde colocar los parches en el pecho del paciente y hasta entregar una descarga, siempre con las indicaciones en idioma Español. | EMPAQUE UNITARIO | TRN-3100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231064345 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | CHUPO BIBERON BOCA ANGOSTA/ CHUPO BIBERON BOCA ANGOSTA | MUNCHI | NO | ANTES DE CUALQUIER USO, LAVE Y ESTERILICE LOS CHUPOS. PARA EVITAR FILTRACIONES ASEGÚRESE DE AJUSTAR CORRECTAMENTE EL CHUPO A LA BOTELLA DEL BIBERÓN. PUEDE SER ESTERILIZADO EN AGUA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C EN UN RECIPIENTE DISEÑADO PARA ESTERILIZAR, O LAVADA EN MÁQUINA LAVAPLATOS. UTILICE EL CEPILLO PARA BIBERÓN MUNCHI PARA LAVAR EL CHUPO. ASEGÚRESE DE ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS. REVISE ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO. | 2 UNIDADES, 3 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231064363 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | Dispositivo de Purificación de Aire GreenReso / Dispositivo de purificación de aire | GreenReso | NO | La unidad GreenReso HVAC FM es un sistema de purificación de aire de nueva generación que complementa el tratamiento de aire existente para reducir Colores, humos y un amplio espectro de contaminantes del aire interior. GreenReso CVC FM se integra fácilmente en los conductos de ventilación, lugar propicio para la creación y/o difusión de contaminación. Cuando el sistema de ventilación está funcionando, GreenReso HVAC FM crea micropartículas gaseosas de peróxido de hidrógeno para luchar contra la propagación de microorganismos y la presencia de impurezas en el aire. GreenReso CVC FM Serie combina los beneficios de la tecnología UV con la fotocálisis para purificar el aire y reducir el riesgo de contaminación de las superficies. | N/R | GreenReso F M400 GreenReso F M1000 GreenReso F M2500 GreenReso F M5000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231064461 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | BIBERON BOCA ANGOSTA/ BIBERON BOCA ANGOSTA | MUNCHI | NO | ANTES DE CUALQUIER USO, LAVE Y ESTERILICE POR SEPARADO TODAS LAS PIEZAS Y SÉQUELAS COMPLETAMENTE. UTILICE EL CEPILLO PARA BIBERÓN MUNCHI PARA LAVAR EL INTERIOR DE LA BOTELLA Y EL CHUPO. ASEGÚRESE DE ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS DEL CHUPO. PUEDE SER ESTERILIZADO EN AGUA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C EN UN RECIPIENTE DISEÑADO PARA ESTERILIZAR, O LAVADO EN MÁQUINA LAVAPLATOS. REVISE ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO. | 2 UNIDADES, 3 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231065163 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | BOQUILLA VASO DE ENTRENAMIENTO/ BOQUILLA VASO DE ENTRENAMIENTO | MUNCHI MAGICAL | NO | ANTES DE CUALQUIER USO, LAVE Y ESTERILICE EL CHUPO Y SÉQUELO COMPLETAMENTE. PARA EVITAR FILTRACIONES ASEGÚRESE DE AJUSTAR CORRECTAMENTE EL CHUPO AL VASO DE ENTRENAMIENTO. PUEDE SER ESTERILIZADO EN AGUA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C EN UN RECIPIENTE DISEÑADO PARA ESTERILIZAR, O LAVADO EN MÁQUINA LAVAPLATOS. UTILICE EL CEPILLO PARA BIBERÓN MUNCHI MAGICAL PARA LAVAR LA BOQUILLA. REVISE ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO | 2 UNIDADES, 3 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231073786 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-13 | TERMOHIGROMETRO / TERMOHIGROMETRO -DATALOGGER | G BARCO S.A. | NO | Sistema de recopilación y analisis de datos que permite hacer seguimiento de variables como temperatura y humedad en ambientes clinicos. Asi mismo, el sistema integrado de GPS, posibilita la trazabilidad a sus productos para evaluar las condiciones en las que fueron transportados. Dispositivo de supervisión de temperatura y humedad del medio ambiente en diversos lugares, que almacena la información de estos parametros en una memoria interna y la trasmite a un servidor mediante la red WIFI. Este dispositivo tiene amplia aplicación en el sector salud (farmacias, quirófanos, laboratorios clínicos,transporte de reactivos especiales) la industria farmacéutica (droguerías o líneas de producción), industria alimentícia (proceso de deshidratación, humectación, cadenas de frio). | UNIDAD | THAB-121 / v 2.4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221256261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-14 | CABLE DE ACERO | OTTOBOCK | NO | Cable de acero, usado en correajes de tracción para prótesis de tipo mecánica de miembro superior. El accesorio por sí solo no es funcional, requiere del ensamble de otras partes para poder funcionar. Así mismo no trata, no diagnostica, no da alivio ni compensa lesión o reemplaza perdida de algún miembro. | EMPAQUE POR UNIDAD | 651D4=2 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231057708 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-14 | BGS/BONE AND GROWTH | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras líquidas de sueros de 1.0 ml | BGS-01 - BGS-03 BGS-04 - BGS-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: BGS/BONE AND GROWTH, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231057712 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-14 | HQNSC HISTOTECHNOLOGY NON-SMALL CELL LUNG CARCINOMA IHC PROGRAM | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | De acuerdo con lo anterior, el producto: HQNSC HISTOTECHNOLOGY NON-SMALL CELL LUNG CARCINOMA IHC PROGRAM, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | (1) Slide Holder, (5) Slide Label | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto: HQNSC HISTOTECHNOLOGY NON-SMALL CELL LUNG CARCINOMA IHC PROGRAM, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231058661 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-14 | RODILLERA DEPORTIVA | N/R | NO | Las rodilleras deportivas se utilizan para realizar actividades al aire libre o deportivas. Está hecho de tela elástica, no se ajusta demasiado y no tiene sensación de restricción. Envuelve completamente la rodilla y no es fácil caerse | Rodillera para actividades deportivas y al aire libre | N/R | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231058676 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-14 | Lupas Binoculares Quirúrgicas EIGHTEETH / Lupas Binoculares Quirúrgicas | EIGHTEETH | NO | El dispositivo está destinado a aumentar la vista del usuario para facilitar la observación de los detalles del objeto durante las prácticas clínicas | EMPAQUE UNITARO | ibG3035D, ibG3040D, ibG3045D, ibG3050D, ibG3035S, ibG3040S, ibG3045S, ibG3050S, ibG3535D, ibG3540D, ibG3545D, ibG3550D, ibG3535S, ibG3540S, ibG3545S, ibG3550S (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231060682 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-14 | MTP/MULTIGENE TUMOR PANEL SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3)Tres muestras de gDNA de 2,0 μg (50 ng/μL) | MTP-01 — MTP-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MTP/MULTIGENE TUMOR PANEL SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231061113 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-14 | MXC/HLA CROSSMATCHING, ANTIBODY SCREEN, AND ANTIBODY IDENTIFICATION (CLASS I/II) SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | • MXC01P, MXC02P, MXC03P, MXC04P, MXC05C, MXC06C • MXC07P, MXC08P, MXC09P, MXC10P, MXC11C, MXC12C • MXC13P, MXC14P, MXC15P, MXC16P, MXC17C, MXC18C | De acuerdo con lo anterior, el producto: MXC/HLA CROSSMATCHING, ANTIBODY SCREEN, AND ANTIBODY IDENTIFICATION (CLASS I/II) SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231063019 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-14 | VLS/VIRAL LOAD SURVEY | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (6) Seis muestras de plasma con EDTA de 1,0 Ml | VLS-01— VLS-06 VLS-07— VLS-12 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VLS/VIRAL LOAD SURVEY, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221280469 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | CONTENEDORES DE ESTERILIZACION ASIPCO Y ACCESORIOS | AS MEDIZINTECHNIK | NO | El contenedor de estetización AS MEDIZINTECHNIK ASIPCO sirve para el transporte y para la puesta a disposición de productos estériles, así como el retorno de producto estéril contaminado. Cajas y cubetas para el transporte y almacenamiento de recursos, materiales e instrumentos. Cajas e instrumentos para el transporte de artículos esterilizados | N/A | 51-100-17 Recipiente Riñoneras, 170 x 100 x 35 mm 51-119-03 IrrigadoRojo, 2,0 ltr, Ø 12 cm, H 19,5 cm 51-120-00 Estlletas, Ø 310 x 80 mm, 51-120-01 Estilletas, Ø 230 x 70 mm, 51-120-23 Bandeja para instrumentos, 230 x 155 x 30 mm 51-120-30 Bandeja para instrumentos, 300 x 175 x 30 mm 51-120-31 Bandeja para instrumentos, 300 x 175 x 40 mm 51-120-35 Bandeja para instrumentos, 350 x 240 x 40 mm 51-120-40 Bandeja para instrumentos, 470 x 320 x 50 mm 51-121-01 Orinal Mujer, 22 x 13,5 cm 51-121-02 Orinal Hombre, 23 x 12 cm 51-130-01 Bandeja para instrumentos, 210 x 160 x 10 mm 51-130-02 Bandeja para instrumentos, 240 x 180 x 10 mm 51-130-03 Bandeja para instrumentos, 310 x 150 x 10 mm 51-130-04 Bandeja para instrumentos, 310 x 210 x 10 mm 51-130-05 Bandeja para instrumentos, 350 x 240 x 10 mm 51-130-06 Bandeja para instrumentos, 400 x 270 x 20 mm 51-130-07 Bandeja para instrumentos, 420 x 280 x 10 mm 51-131-23 Bandeja de instrumentos, 235 x 190 x 45 mm 51-140-01 Cajas para instrumentos, 10x6x4cm 51-140-02 Cajas para instrumentos, 12x8x4cm 51-140-03 Cajas para instrumentos, 16x10x3cm 51-140-04 Cajas para instrumentos, 18x12x5cm 51-140-05 Cajas para instrumentos, 20x10x5cm 51-140-06 Cajas para instrumentos, 22x15x5cm 51-140-07 Cajas para instrumentos, 26x15x5cm 51-140-08 Cajas para instrumentos, 30x20x5cm 51-140-09 Cajas para instrumentos, 40x20x8cm 51-140-11 Cajas para instrumentos, 50x27x7cm 51-143-18 Cajas para instrumentos, 180 x 80 x 40 mm 51-143-20 Cajas para instrumentos, 200 x 100 x 60 mm 51-143-22 Cajas para instrumentos, 220 x 120 x 60 mm 51-143-25 Cajas para instrumentos, 250 x 120 x 60 mm 51-143-30 Cajas para instrumentos, 300 x 125 x 60 mm 51-143-32 Cajas para instrumentos, 320 x 150 x 60 mm 51-143-50 Cajas para instrumentos, 500 x 200 x 120 mm 51-470-58 Pinzas para desechos, 58 cm 53-115-00 Tapa de contenedor asipco®, 1/1, 582 x 279 x 26 mm 53-115-10 Cubeta de contenedor asipco®, 1/1, 587 x 279 x 90 mm 53-115-13 Cubeta de contenedor asipco® , 1/1, 587 x 279 x 120 mm 53-115-15 Cubeta de contenedor asipco® , 1/1, 587 x 279 x 135 mm 53-115-20 Cubeta Contenedor asipco® , 1/1, 587 x 279 x 187 mm 53-115-26 Cubeta de contenedor asipco® , 1/1, 587 x 279 x 247 mm 53-116-00 Tapa de eliminación asipco®, 1/1, Naranja, 582 x 279 x 26 mm 53-210-10-01 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, Gris, 53-210-10-02 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, Amarillo, 53-210-10-03 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, Naranja, 53-210-10-04 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, red, 53-210-10-05 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, Verde, 53-210-10-06 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, Azul, 53-210-10-07 Set de contenedor de esterilización asipco® , 3/4, 464 x 279 x 101 mm, Negro, 53-210-13-01 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, Gris, 53-210-13-02 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, Amarillo, 53-210-13-03 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, Naranja, 53-210-13-04 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, red, 53-210-13-05 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, Verde, 53-210-13-06 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, Azul, 53-210-13-07 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 131 mm, Negro, 53-210-15-01 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, Gris, 53-210-15-02 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, Amarillo, 53-210-15-03 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, Naranja, 53-210-15-04 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, red, 53-210-15-05 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, Verde, 53-210-15-06 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, Azul, 53-210-15-07 Contenedor modelo 3/4 asipco® , 3/4, 464 x 279 x 146 mm, Negro, 53-215-00 Tapa de Contenedor asipco® lid, 3/4, 459 x 279 x 26 mm 53-215-10 Cubeta de Contenedor asipco® bottom, 3/4, 464 x 279 x 90 mm 53-215-13 Cubeta de Contenedro asipco® bottom, 3/4, 464 x 279 x 120 mm 53-215-15 Cubeta de Contenedor asipco® bottom, 3/4, 464 x 279 x 135 mm 53-216-00 Tapa de eliminación asipco®, 3/4, Naranja, 459 x 279 x 26 mm 53-310-10-01 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, Gris, 53-310-10-02 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, Amarillo, 53-310-10-03 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, Naranja, 53-310-10-04 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, red, 53-310-10-05 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, Verde, 53-310-10-06 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, Azul, 53-310-10-07 Set de contenedo de esterilización asipco® , 1/2, 297 x 279 x 101 mm, Negro, 53-310-13-01 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, Gris, 53-310-13-02 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, Amarillo, 53-310-13-03 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, Naranja, 53-310-13-04 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, red, 53-310-13-05 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, Verde, 53-310-13-06 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, Azul, 53-310-13-07 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 131 mm, Negro, 53-310-15-01 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, Gris, 53-310-15-02 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, Amarillo, 53-310-15-03 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, Naranja, 53-310-15-04 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, red, 53-310-15-05 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, Verde, 53-310-15-06 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, Azul, 53-310-15-07 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 146 mm, Negro, 53-310-20-01 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, Gris, 53-310-20-02 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, Amarillo, 53-310-20-03 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, Naranja, 53-310-20-04 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, red, 53-310-20-05 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, Verde, 53-310-20-06 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, Azul, 53-310-20-07 Contenedor modelo 1/2 asipco® , 1/2, 297 x 279 x 198 mm, Negro, 53-315-00 Tapa de contenedor asipco® lid, 1/2, 292 x 279 x 26 mm 53-315-10 Cubeta de contenedor asipco® bottom, 1/2, 297 x 279 x 90 mm 53-315-13 Cubeta de contenedor asipco® bottom, 1/2, 297 x 279 x 120 mm 53-315-15 Cubeta de Contenedor asipco® bottom, 1/2, 297 x 279 x 135 mm 53-315-20 Cubeta de Contenedor asipco® bottom, 1/2, 297 x 279 x 187 mm 53-316-00 Tapa de liminación asipco®, 1/2, Naranja, 292 x 279 x 26 mm 53-320-01 marco logístico asipco®, PPSU, Gris, 53-320-02 marco logístico asipco®, PPSU, Amarillo, 53-320-03 marco logístico asipco®, PPSU, Naranja, 53-320-04 marcol ogístico asipco®, PPSU, red, 53-320-05 marcol ogístico asipco®, PPSU, Verde 53-320-06 marcol ogístico asipco®, PPSU, Azul, 53-320-07 marcol ogístico asipco®, PPSU, Negro, 53-321-00 Placa de codificación asipco® sin marcación, 57 x 40 mm, 53-321-01 Placa de codificación asipco® con marcación de texto, 57 x 40 mm, 53-321-02 Placa de codificación asipco® con marcación de texto y codificación de barras, 57 x 40 mm, 53-325-00 Disco barrera Microbiana asipco®, PPSU, Naranja, Ø 154 mm 53-330-01 Porta etiquetas con clip de Rosorte asipco® 53-350-01 Precintos plasticos asipco®, sin indicador Azul, Unit = 1000 pcs. 53-350-02 asipco® Plastic seals, con indicador, Azul, Unit = 1000 pcs. 53-351-01 Precintos plasticos asipco®, sin indicador red, Unit = 1000 pcs. 53-351-02 asipco® Plastic seals, con indicador, red, Unit = 1000 pcs. 53-352-01 Precintos plasticos asipco®, sin indicador Naranja, Unit = 1000 pcs. 53-352-02 asipco® Plastic seals, con indicador, Naranja, Unit = 1000 pcs. 53-355-01 Etiquetas identificadoras asipco®, inserción derecha, 39,5 x 68 mm, 53-355-02 Etiquetas identificadoras asipco®, inserción derecha, 38,5 x 67 mm, 53-355-03 Etiquetas identificadoras asipco®, inserción Izquierda, 38,0 x 67 mm, 55-190-03 Cesta de alambre, 480 x 245 x 30 mm 55-190-05 Cesta de alambre, 480 x 245 x 50 mm 55-190-07 Cesta de alambre, 480 x 245 x 70 mm 55-190-10 Cesta de alambre, 480 x 245 x 100 mm 55-191-03 Cesta de alambre, 540 x 245 x 30 mm 55-191-05 Cesta de alambre, 540 x 245 x 50 mm 55-191-07 Cesta de alambre, 540 x 245 x 70 mm 55-191-10 Cesta de alambre, 540 x 245 x 100 mm 55-192-00 Tapa para cesta de alambre, 485 x 255 mm 55-192-10 Tapa para cesta de alambre, 540 x 245 mm 55-193-00 Base de alambre, 545 x 255 x 30 mm 55-194-00 Sistema de cesta de alambre 665 x250 mm 55-194-05 Sistema de cesta de alambre 665 x250x50 mm 55-194-07 Sistema de cesta de alambre 665 x250x70 mm 55-194-10 Sistema de cesta de alambre 665 x250x100 mm 55-196-03 Cesta de acero inoxidable, 1/1 485 x 253 x 35 mm with 5 mm 55-196-05 Cesta de acero inoxidable, 1/1 485 x 253 x 55 mm with 5 mm 55-196-07 Cesta de acero inoxidable, 1/1 485 x 253 x 75 mm with 5 mm 55-196-10 Cesta de acero inoxidable, 1/1 485 x 253 x 105mm with 5 mm 55-196-99 Tapa para cesta de acero inoxidable, 491 x 259 mm, 55-198-03 Cesta de acero inoxidable 540 x 253 x 35 mm, with 5 mm 55-198-05 Cesta de acero inoxidable 540 x 253 x 55 mm, with 5 mm 55-198-07 Cesta de acero inoxidable 540 x 253 x 75 mm, with 5 mm 55-198-10 Cesta de acero inoxidable 540 x 253 x 105mm, with 5 mm 55-198-99 Tapa para cesta de acero inoxidable, 546 x 259 mm, 55-290-03 Cesta de alambre 3/4, 405 x 245 x 30 mm 55-290-05 Cesta de alambre 3/4, 405 x 245 x 50 mm 55-290-07 Cesta de alambre 3/4, 405 x 245 x 70 mm 55-290-10 Cesta de alambre 3/4, 405 x 245 x 100 mm 55-292-00 Tapa para cesta de alambre, 405 x 245 mm 55-293-00 Base de alambre, 405 x 255 x 30 mm 55-296-03 Cesta de acero inoxidable 3/4, 405 x 253 x 35 mm with 5 mm 55-296-05 Cesta de acero inoxidable, 3/4 405 x 253 x 55 mm with 5 mm 55-296-07 Cesta de acero inoxidable, 3/4 405 x 253 x 75 mm with 5 mm 55-296-10 Cesta de acero inoxidable, 3/4 405 x 253 x 105mm with 5 mm 55-296-99 Tapa para cesta de acero inoxidable, 411 x 259 mm, 55-390-03 Cesta de alambre 1/2, 246 x 246 x 30 mm 55-390-05 Cesta de alambre 1/2, 246 x 246 x 50 mm 55-390-07 Cesta de alambre 1/2, 246 x 246 x 70 mm 55-390-10 Cesta de alambre 1/2, 246 x 246 x 100 mm 55-392-00 Tapa para cesta de alambre , 246 x 246 mm 55-393-00 Base de alambre, 255 x 255 x 30 mm 55-396-03 Cesta de acero inoxidable 1/2, 244 x 253 x 35 mm, with 5 mm 55-396-05 Cesta de acero inoxidable 1/2 244 x 253 x 55 mm with 5 mm 55-396-07 Cesta de acero inoxidable 1/2 244 x 253 x 75 mm with 5 mm 55-396-10 Cesta de acero inoxidable 1/2, 244 x 253 x 105mm with 5 mm 55-396-99 Tapa para cesta de acero inoxidable 1/2, 250 x 259 mm, 55-490-04 Cesta de alambre, 268 x 117 x 43 mm, 55-496-05 Cesta de acero inoxidable 265 x 125 x 55 mm with 5 mm 55-496-99 Tapa para cesta de acero inoxidable, 267 x 127 mm, 55-520-05 Contenedor para endoscopios 260x70x60 mm 55-520-07 Contenedor para endoscopios 455x80x70 mm 55-525-05 Cesta de acero inoxidable275 x 175 x 45 mm with 5 mm 55-525-10 Cesta de acero inoxidable 275 x 175 x 105mm with 5 mm 55-525-15 Tapa para cesta de acero inoxidable, 279 x 179 mm, 55-525-29 Cesta de alambre para endoscopia 290x80x52 mm 55-525-46 Cesta de alambre para endoscopia 460x80x52 mm 55-525-67 Cesta de alambre para endoscopia 670x80x52 mm 55-525-77 Cesta de alambre para endoscopia 640-525-77 mm 55-550-16 Soporte para endoscopia 502x255x130mm 55-551-16 Soporte para pinzas Kerrison 55-552-16 Soporte para Artroscopia 515-250-165 55-560-20 Cesta de alambre 60x60x20 mm 55-560-30 Cesta de alambre 120x120x30 mm 55-560-60 Cesta de alambre 120x120x60 mm 55-590-04 Cesta de alambre, 270 x 170 x 38 mm, 55-599-05 Pata con tornillos para cesta de acero, 5 mm, 55-599-10 Pata con tornillos para cesta de acero, 10 mm, 55-599-20 Pata con tornillos para cesta de acero, 20 mm, 55-700-00 Piezas de recambio Riel 55-700-01 Piezas de recambio Tornillo 55-700-02 Piezas de recambio Tuerca 55-701-01 Modelo 1 Set de fijación de silicona, 250 x 45 mm 55-701-02 Model 1 Set de fijación de silicona, 152 x 45 mm 55-701-03 Model 1 Set de fijación de silicona, 125 x 45 mm 55-701-04 Model 1 Set de fijación de silicona, 97 x 45 mm 55-702-01 Model 2 Set de fijación de silicona, 238 x 45 mm 55-702-02 Model 2 Set de fijación de silicona, 158 x 45 mm 55-702-03 Model 2 Set de fijación de silicona, 112 x 45 mm 55-702-04 Model 2 Set de fijación de silicona, 77 x 45 mm 55-703-01 Model 3 Set de fijación de silicona, 238 x 45 mm 55-703-02 Model 3 Set de fijación de silicona, 150 x 45 mm 55-703-03 Model 3 Set de fijación de silicona, 119 x 45 mm 55-703-04 Model 3 Set de fijación de silicona, 87 x 45 mm 55-704-01 Model 4 Set de fijación de silicona, 178 x 24 mm 55-705-01 Model 5 Set de fijación de silicona, 178 x 34 mm 55-850-00BU Alfombra de silicona, 240x110 mm, Azul 55-851-00BU Alfombra de silicona 1/2, 250x235 mm, Azul 55-852-00BU Alfombra de silicona 1/2, 220x230 mm, Azul 55-852-50BU Alfombra de silicona, 260x160 mm, Azul 55-853-00BU Alfombra de silicona 3/4 380x230 mm, Azul 55-854-00BU Alfombra de silicona, 440x230 mm, Azul 55-859-01 Alfonmbra de malla de silicona 1/2, 250 x 240 mm 55-859-02 Alfonmbra de malla de silicona 3/4, 395 x 245 mm 55-859-03 Alfonmbra de malla de silicona DIN, 485 x 250 mm 55-859-04 Alfonmbra de malla de silicona 1/1, 534 x 247 mm 51-100-20 Recipiente Riñoneras, 205 x 105 x 35 mm 51-100-25 Recipiente Riñoneras, 250 x 140 x 40 mm 51-100-27 Recipiente Riñoneras, 275 x 150 x 45 mm 51-101-14 Cubeta redondas, 140 x 55 mm, 0,5 l 51-101-16 Cubeta redondas, 150 x 75 mm, 0,75 l 51-101-17 Cubeta redondas, 160 x 75 mm, 1,00 l 51-101-22 Cubeta redondas, 220 x 75 mm, 2,00 l 51-101-23 Cubeta redondas, 230 x 80 mm, 2,50 l 51-101-24 Cubeta redondas, 240 x 95 mm, 3,00 l 51-101-25 Cubeta redondas, 255 x 115 mm, 3,50 l 51-101-27 Cubeta redondas, 260 x 120 mm, 4,50 l 51-101-29 Cubeta redondas, 290 x 125 mm, 6,00 l 51-101-31 Cubeta redondas, 300 x 120 mm, 6,00 l 51-101-34 Cubeta redondas, 320 x 140 mm, 8,00 l 51-101-38 Cubeta redondas, 380 x 130 mm, 11,00 l 51-101-41 Cubeta redondas, 400 x 155 mm, 14,00 l 51-103-04 Cubeta redondas, Ø 40 mm, H 19 mm, 0,02 l 51-103-06 Cubeta redondas, Ø 60mm, H 30 mm, 0,06 l 51-103-08 Cubeta redondas, Ø 85 mm, H 40 mm, 0,16 l 51-103-11 Cubeta redondas, Ø 110 mm, H 55 mm, 0,40 l 51-103-12 Cubeta redondas, Ø 128 mm, H 55 mm, 0,45 l 51-103-14 Cubeta redondas, Ø 150 mm, H 75 mm, 1,00 l 51-103-16 Cubeta redondas, Ø 210 mm, H 90 mm, 2,30 l 51-105-11 Cubeta redondas, Ø 116 mm, H 35 mm, 0,20 l 51-105-12 Cubeta redondas, Ø 128 mm, H 38 mm, 0,30 l 51-105-14 Cubeta redondas, Ø 147 mm, H 50 mm, 0,40 l 51-105-15 Cubeta redondas, Ø 167 mm, H 45 mm, 0,50 l 51-105-18 Cubeta redondas, Ø 187 mm, H 45 mm, 0,80 l 51-106-04 Cubetas para soluciones, Ø 50 mm, H 45 mm, 0,05 l 51-106-05 Cubetas para soluciones, Ø 55 mm, H 50 mm, 0,075 l 51-106-10 Cubetas para soluciones, Ø 75 mm, H 100 mm, 0,25 l 51-107-01 Recipientes sin tapa, Ø 30 x 90 mm 51-107-02 Recipientes sin tapa,, Ø 50 x 100 mm 51-107-03 Recipientes sin tapa,, Ø 50 x 130 mm 51-107-04 Recipientes sin tapa,, Ø 50 x 175 mm 51-107-05 Recipientes sin tapa, Ø 75 x 100 mm 51-107-06 Recipientes sin tapa, Ø 75 x 130 mm 51-107-07 Recipientes sin tapa,, Ø 75 x 175 mm 51-107-08 Recipientes sin tapa,, Ø 80 x 185 mm 51-107-09 Recipientes sin tapa,, Ø 95 x 200 mm 51-109-00 Cuchara medicinal, graduado interiormente, 110x30 mm, 1,25 cl 51-109-01 Vaso medicinal, graduado interiormente, 30 ml, 51-109-02 Vaso medicinal, graduado interiormente, 50 ml 51-109-03 Vaso-medidas graduado interiormente, 0,25 l, w. 51-109-04 Vaso-medidas graduado interiormente, 0,5 l, w. 51-109-05 Vaso-medidas graduado interiormente, 1,0 l, w. 51-109-06 Vaso-medidas graduado interiormente, 2,0 l, w. 51-109-10 Vaso-medidas graduado interiormente, 0,5 l, 13 cm 51-109-11 Vaso-medidas graduado interiormente, 1,0 l, 15 cm 51-109-12 Vaso-medidas graduado interiormente, 1,5 l, 16 cm 51-109-13 Vaso-medidas graduado interiormente, 2,0 l, 17 cm 51-110-00 Vaso medicinal, graduado interiormente, 100ml, 51-111-01 Recipiente , tapacon botón, 75 x 60 mm 51-111-02 Recipiente , tapacon botón, 85 x 85 mm, 0,4 l 51-111-03 Recipiente , tapacon botón, 100 x 60 mm 51-111-04 Recipiente , tapacon botón, 100 x 100 mm 51-111-05 Recipiente , tapacon botón, 125 x 80 mm 51-111-06 Recipiente , tapacon botón, 125 x 125 mm 51-111-07 Recipiente , tapacon botón, 150 x 150 mm 51-112-09 Escupidera, Ø 75 mm, H 75 mm, 0,3 l 51-112-90 Vaso metalico, Ø 75 mm, H 100 mm, 0,25 l 51-116-00 capsula de petri 100 x 20 mm 51-116-01 Placa Petri sin tapa, 96 x 20 mm 51-116-02 Tapa para Placa de Petri 51-119-01 IrrigadoRojo, 1,0 ltr, Ø 10 cm, H 16,5 CM 51-119-02 IrrigadoRojo, 1,5 ltr, Ø 12 cm, H 17,5 cm51-474-55 Pinzas para desechos., 55 cm 53-110-10-01 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, Gris, 53-110-10-02 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, Amarillo, 53-110-10-03 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, Naranja, 53-110-10-04 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, red, 53-110-10-05 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, Verde, 53-110-10-06 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, Azul, 53-110-10-07 Set de Contenedor de estelización asipco® , 1/1, 587 x 279 x 101 mm, Negro, 53-110-13-01 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, Gris, 53-110-13-02 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, Amarillo, 53-110-13-03 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, Naranja, 53-110-13-04 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, red, 53-110-13-05 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, Verde, 53-110-13-06 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, Azul, 53-110-13-07 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 131 mm, Negro, 53-110-15-01 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, Gris, 53-110-15-02 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, Amarillo, 53-110-15-03 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, Naranja, 53-110-15-04 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, red, 53-110-15-05 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, Verde, 53-110-15-06 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, Azul, 53-110-15-07 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 146 mm, Negro, 53-110-20-01 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, Gris, 53-110-20-02 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, Amarillo, 53-110-20-03 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, Naranja, 53-110-20-04 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, red, 53-110-20-05 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, Verde, 53-110-20-06 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, Azul, 53-110-20-07 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 198 mm, Negro, 53-110-26-01 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, Gris, 53-110-26-02 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, Amarillo, 53-110-26-03 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, Naranja, 53-110-26-04 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, red, 53-110-26-05 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, Verde, 53-110-26-06 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, Azul, 53-110-26-07 Contenedor modelo 1/1 asipco® , 1/1, 587 x 279 x 258 mm, Negro, | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo Idel Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231030573 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | SARTORIUS ABO–B-ELECTRONIC PIPETTE - PIPETA ELECTRÓNICA ABO–B DE SARTORIUS | SARTORIUS | NO | Las pipetas electrónicas Sartorius ABO-B están pensadas, diseñadas y fabricadas para dispensar líquidos en una variedad de aplicaciones. La pipeta electrónica ABO-B de Sartorius es un dispositivo de laboratorio de uso general desarrollado y fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. | Empaque Unitario | Pipeta electrónica ABO–B de Sartorius, Código de producto: Sartorius ABO-B, Nº: LH-735081BV” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231031875 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | CEPILLOS DE LIMPIEZA FACIAL - PURIFICADOR DE POROS BEURER | BEURER | NO | Purificador de poros para una limpieza facial que llega hasta los poros y elimina la suciedad y el sebo que daña la piel. Cutis bonito y menos impurezas para la piel con el purificador de poros de Beurer | Unidad | FC 41” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231034877 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | HUMANITCARE | humanITcare | SI | HumanITcare es un software desarrollado por FollowHealth SL como aplicación de monitorización de pacientes y usuarios a través de dispositivos médicos, conocida comúnmente como mHealth. Se trata de una solución médica integral que recoge datos de salud los individuos mediante el mismo teléfono móvil o de distintos accesorios interconectados. Los datos de estos individuos son limpiados y procesados para proporcionar informes a los profesionales de la salud. La plataforma sirve para volcar datos de los pacientes y para permitir una visualización eficiente de los mismos. No es una herramienta para el diagnóstico. | Es un software de telemedicina disponible en Google Store y Apple Play | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con las instrucciones de uso aportadas con su solicitud en el folio 7, donde menciona que: “HumanITcare es una plataforma digital capaz de realizar una monitorización a distancia de los parámetros vitales no solo de enfermedades de un paciente crónico (…) a través de una aplicación móvil y distintos dispositivos interconectados, permite hacer una monitorización inteligente de las señales vitales (nivel de oxígeno, tensión, etc) de los usuarios de forma totalmente automatizada y remota. Toda la información es recibida a tiempo real por parte de los profesionales sanitarios (…)”, se observa claramente que es una plataforma que interactúa con dispositivos médicos que realizan el monitoreo de signos vitales, como Saturación de Oxigeno SpO2, Presión Arterial, Temperatura, Frecuencia Cardiaca, Glucometría, entre otros, para realizar el seguimiento de enfermedades cardiológicas, enfermedades respiratorias, enfermedades oncológicas o enfermedades del sistema nervioso central, entre otras. En razón a lo anterior, el producto HUMANITCARE, se encuentra enmarcado como un Software que permite la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales que pueden suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) " (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” | IIb
20231036092 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | CONTADOR DE CÉLULAS CELLDROP - CONTADOR DE CÉLULA SIN PORTAOBJETOS – | DENOVIX | NO | Procesador y pantalla táctil integrada con alta resolución. Software con iconos específicos para cada aplicación según los requerimientos del laboratorio. Permite visualizar células en amplio rango de visualización y conteo de células sin portaobjetos. NO REQUIERE PC. ILUMINACIÓN LED 530nm. FLUORESCENCIA Excitación 470nm EMISIÓN VERDE 525nm EMISIÓN ROJA 645nm Producto sólo para uso en Investigación. | N/A | CELLDROP FL-UNLTD: 2 CHANNEL FLUORESCENT” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231043488 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | CLINALYTIX - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PREDICTION AND PREVENTION (CLINALYTIX – INTELIGENCIA ARTIFICAL PARA LA PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN) – | DEDALUS | SI | Con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático, datos estructurados y no estructurados en el curso se evalúa el tratamiento y se dan sugerencias para evitar eventos adversos mediante el reconocimiento de patrones. A través de la funcionalidad ORBIS Experter and Alert, la información correspondiente se prioriza y se devuelve a ORBIS para que esté disponible para su documentación y tratamiento en el sistema de producción. En perspectiva, la tecnología HL7-FHIR utilizada es adecuada para conectar otros sistemas de información hospitalarios. | Unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del predicción de enfermedades, por lo tanto, se enmarca dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…) " (Negrita y subrayado fuera de texto). Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación aportada con su solicitud y la información obtenida de la página del fabricante en el link https://www.dedalus.com/dach/de/our-offer/products/clinalytix/ , donde menciona “De esta manera, se puede brindar una asistencia decisiva en el diagnóstico y la terapia, mejorando así la seguridad del paciente. (…) La aplicación de IA clinalytix es un dispositivo médico certificado de clase IIa (MDR), que utiliza redes neuronales para predecir el riesgo de ciertos cuadros clínicos, como sepsis, delirio e insuficiencia renal aguda (AKI).” En razón a lo anterior, el producto CLINALYTIX, se encuentra definido como un Software que permite el diagnóstico | IIa
20231046021 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | MICROSCOPIO | OPTIKA | NO | : Esta indicado para ser usado en investigación académica en las áreas de química y biología. Solo para investigación y uso docente. No está diseñado para ningún uso terapéutico o de diagnóstico animal o humano. | Unidad Compacta | B-292PLI” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231052954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO DE HISTOLOGIA - PLACAS DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO | PFM MEDICAL | NO | Los Dispositivos de enfriamiento de pfm permiten el enfriamiento rápido y sencillo de bloques de parafina utilizados en el laboratorio de histología | Unidad | 501003 PFM COOLING PLATE 4100 400400S PFM MOBILE COOLING SYSTEM MCS 400” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIM | N/A
20231053171 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | BAÑO DE AGUA PARA LABORATORIO DE HISTOLOGIA - BAÑO DE AGUA PARA LABORATORIO | PFM MEDICAL | NO | El pfm Waterbath 1000 es un baño de agua moderno y de nuevo diseño para estirar secciones de parafina en el laboratorio de histología. Se puede utilizar en la práctica habitual, la investigación y la industria. | Unidad | 041010 PFM WATERBATH 1000 041020 COVER WITH HANDLE FOR PFM WATERBATH 1000 041030 REFLECTION PLATE WATERBATH BLACK 041040 REFLECTION PLATE WATERBATH BLACK | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231053829 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | MESA DE ESTIRAMIENTO (STRETCHING) PARA LABORATORIO DE HISTOLOGIA - PLACA TERMICA PARA ESTIRAMIENTO DE PARAFINA EN LABORATORIO | PFM MEDICAL | NO | La pfm Stretching Table 1100 es un dispositivo moderno para estirar y secar secciones de parafina en el laboratorio de histología. Convence por sus características técnicas: para un uso fiable en el uso rutinario, la investigación y la industria | Unidad | 042000 PFM STRETCHING TABLE 1100” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA Se expide en Bogotá D.C., el 14 de Abril de 2023 . | N/A
20231054036 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | CAPP PIPETTING INSTRUMENTS - INSTRUMENTO DE PIPETEO | CAPP | NO | : Los instrumentos de pipeteo de líquidos CAPP cubren una amplia gama de pipetas manuales y electrónicas y están disponibles en versiones monocanal y multicanal, así como repetidores mecánicos y controladores de pipetas motorizados. La gama de pipetas multicanal se divide en un formato de placa de 6 pocillos que es adecuado para pipetas de 12 canales y un formato de 384 pocillos para pipetas de 16, 48 y 64 canales. Para uso en laboratorios, academia, industria. Los instrumentos de pipeteo CAPP combinan innovación, robustez y precisión. Las características únicas, como los controladores intercambiables de volumen variable y fijo, los componentes metálicos, las pipetas de 48 y 64 canales, así como la velocidad y precisión de las pipetas electrónicas CAPP, garantizan un funcionamiento ergonómico, preciso y fácil de usar. | Caja Por Unidad | ECOPIPETTE, CAPP SOLO SINGLE CHANNEL PIPETTES, CAPP SOLO MULTTICHANEL PIPETTES, CAPP BRAVO, CAPP AERO 96, CAPP AERO 38415, CAPP TRIO, CAPP MICROBIOLOGY, CAPP MAESTRO ELECTRONIC PIPETTES, CAPP TRONIC, CAPP TEMPRO PIPETTE CONTROLLER, CAPP CONTROLLER, CAPP FORTE 25, ACCESORIOS.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231055129 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | SLIDEVIEW VS200 - ESCANER DE PORTAOBJETOS PARA APLICACIONES DE INVESTIGACIÓN | EVIDENT / OLYMPUS | NO | El sistema está destinado a ser utilizado para la adquisición de imágenes de diapositivas virtuales. El sistema está diseñado para usarse solo para investigación. Se excluye explícitamente su utilización para aplicaciones médicas o diagnósticas. | Unidad | VS200 SINGLE TRAY, VS200 MULTIPLE TRAY LOADER” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231056729 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | 44-PLACE REFRIGERATED CENTRIFUGE / CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE 44 PLAZA - CENTRIFUGA REFRIGERADA | CAPP | SI | La centrífuga refrigerada de 44 posiciones CAPP Rondo es una centrífuga de alto rendimiento para girar muestras de forma controlada. Ambiente de baja temperatura de hasta -20°c (±4°C). Usando muestras de biologia molecular como anticuerpos El ADN, el ARN y la PCR, entre otros, se pueden procesar con facilidad. La centrífuga refrigerada de 44 posiciones CAPP Rondo es controlada por microprocesador, cuenta con una gran pantalla LCD retroiluminada de cuatro filas, facilita el ajuste de los parámetros operativos clave. El panel de control de esta excelente centrífuga tiene un intuitivo diseño, con botones ordenados ordenadamente alrededor de la pantalla. Se pueden ajustar configuraciones como la temperatura, la velocidad y el tiempo. (…) | N/A | CR-1544R CAPP RONDO | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada el producto 44-PLACE REFRIGERATED CENTRIFUGE / CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE 44 PLAZA - CENTRIFUGA REFRIGERADA – Marca: CAPP, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20231058297 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | BLOQUES DE ZIRCONIO SMILE-ZIR - BLOQUES DE ZIRCONIO | SMILE-ZIR | NO | ELABORACION DE CORONAS, INCRUSTACIONES, PUNTES DENTALES EN LABORATORIO | N/A | SE AMPARA LOS MODELOS WHITE LT, MULTILAYER, 3D MÁSTER, 3D REVOLUTION | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231058413 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-17 | LÁMPARA DE CABEZA QUIRÚRGICAS EIGHTEETH - LÁMPARA DE CABEZA QUIRÚRGICAS | EIGHTEETH | SI | Clínicamente, la lampara quirúrgica Lux-SFT se usa en la cabeza del médico para iluminar las partes para el diagnóstico y examen de los pacientes. | Empaque Unitario | LUX-SFT” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada, el producto LÁMPARA DE CABEZA QUIRÚRGICAS EIGHTEETH - LÁMPARA DE CABEZA QUIRÚRGICAS – Marca: EIGHTEETH, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20221277132 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-18 | PRÉIME DERMAFACIAL | PRÉIME, SINCLAIR | SI | Está diseñado para su uso como dispositivo de cuidado de la piel del rostro, contorno del ojo, cuello, escote y manos, por medio de sus diferentes modos (tecnologías) y cosméticos | UNIDAD | PRÉIME DERMAFACIAL (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto PRÉIME DERMAFACIAL, marca: PRÉIME, SINCLAIR, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto) | IIb
20231064492 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-20 | DOSIFICADOR DE LECHE EN POLVO | MUNCHI MAGICA | NO | RECIPIENTE PARA TRANSPORTAR LECHE DE FÓRMULA (esta información se cita folio 19) MIDA LA CANTIDAD DE LECHE DE FÓRMULA NECESARIA Y COLÓQUELA EN CADA UNO DE LOS COMPARTIMIENTOS. FIJE LA TAPA DEL DOSIFICADOR. AL MOMENTO DE REQUERIR, ABRIR LA TAPA DISPENSADORA Y COLOCAR LA LECHE DE FÓRMULA DIRECTAMENTE EN EL BIBERÓN. SIEMPRE UTILIZAR AGUA HERVIDA A TEMPERATURA AMBIENTE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS. COMPRUEBE SIEMPRE LA TEMPERATURA ANTES DE SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS AL BEBÉ. ASEGÚRESE DE ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS DE LECHE DESPUÉS DE LAVAR EL RECIPIENTE. | 1 UNIDAD, 4 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231064513 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-20 | SET DE BELLEZA CEPILLO- PEINILLA /SET DE BELLEZA | MUNCHI MAGICA | NO | DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL CUIDADO DEL CABELLO DEL BEBÉ. (información citada en el folio 19). UTILICE SUAVEMENTE EN EL CABELLO DEL BEBÉ. LAVE EL CEPILLO Y LA PEINILLA CON AGUA TIBIA Y JABÓN Y ENJUAGUE COMPLETAMENTE. REVISE ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO | UNIDAD, 4 UNIDADES, 48 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231068223 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-20 | VASO DE ENTRETENCION | MUNCHI MAGICA | NO | APTO PARA LECHE, AGUA JUGO DE FRUTA SIN CONTENIDOS SOLIDOS. (esta información se encuentra en el folio 19) ANTES DE CUALQUIER USO, LAVE Y ESTERILICE POR SEPARADO TODAS LAS PIEZAS Y SÉQUELAS COMPLETAMENTE. UTILICE EL CEPILLO PARA BIBERÓN MUNCHI PARA LAVAR EL INTERIOR DEL VASO Y EL PITILLO. PUEDE SER ESTERILIZADO EN AGUA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 100°C EN UN RECIPIENTE DISEÑADO PARA ESTERILIZAR, O LAVADO EN MÁQUINA LAVAPLATOS. REVISE ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO | 1 UNIDADES, 3 UNIDADES, 72 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231057443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-24 | HQMEL/ Histotechnology Melanoma IHC Program | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (1) Slide Holder, (5) Slide Label | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: HQMEL/ HISTOTECHNOLOGY MELANOMA IHC PROGRAM, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20221272088 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | TURMALINA - PROTECTOR DE CINTURA / PROTECTOR DE CINTURA | HGW | NO | Coloque el cinturón directamente alrededor de la cintura y ajuste para largas jornadas de trabajo sentado frente a un computador para evitar las molestias por malas posturas o excesivo trabajo PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: Es un cinturón con turmalina. La turmalina se encarga de emitir ondas de calor bajo. Que al entrar al contacto con la piel causa un efecto térmico corporal natural que relaja las tensiones de la zona, en este caso cintura, pelvis y espalda. No tiene sistemas electrónicos. Su calor proviene de la turmalina y del contacto con la pieL al tamaño de la circunferencia requerida. Sugerido su uso 3 ó 4 veces al día por 30 minutos. UTILIZACION DEL PRODUCTO: Ayuda a calmar la tensión muscular generada por cansancio o por estar por muchas horas de pie o sentado en una misma postura. Artículo que es un aliado | 1 unidad - 115cm * 19 cm (para cintura de 60 cm-103 cm) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231058954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | UPCERA DENTAL ZIRCONIA BLOQUE - OXIDO DE ZIRCONIO | UPCERA | NO | EL ZIRCONIO ES UN MINERAL CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA Y RENDIMIENTO, GRACIAS A ELLO ES USADO EN ODONTOLOGIA.INDICADO PARA: CORONAS INDIVIDUALES PUENTES DE 2-3 UNIDADES PUENTES DE 3-4 UNIDADES CON 1 PONTICO PUENTE DE MAS DE 5 UNIDADES (MENOS DE 3 PONTICOS SECUENCIALES PARA ANTERIORES MENOS DE 2 PONTICOS SECUENCIALES PARA POSTERIORES) - se puede realizar, pero no se recomienda, CANTILIVER (EXCEPTO PACIENTES CON BRUXISMO), INLAY (EXCEPTO PACIENTES CON BRUXISMO) CORONAS TELESCOPICAS, CARILLAS, INCRUSTACIONES | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231060296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | NEAR INFRARED ANALYZER - ANALIZADOR DE INFRARROJO CERCANO | LUMEX | NO | : Proporciona el análisis no solo de trigo y otros cultivos de cereales sino también de oleaginosas, harinas, materias primas de piensos compuestos, heno, harina de pescado, levadura y fertilizantes minerales. El analizador presenta un alto rendimiento en el análisis rápido de otros productos alimenticios y materias primas para su producción, tales como carne picada, leche cruda y leche en polvo, cuajada, requesón, etc. | Unidad Compacta | InfraLUM FT-12 InfraLUM FT-12 WholeGrain” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231064523 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | MICROSPIN 12 - MINI CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD | BIOSAN SIA | SI | La mini centrífuga de alta velocidad, Microspin 12, es un buen ejemplo de instrumento de buena calidad para la separación de componentes, que se puede utilizar para extraer muestras de ARN/ADN, para la separación de suspensiones de células y para otros análisis de microcantidades. | Unidad | Microspin 12” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada el producto MICROSPIN 12 - MINI CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD – Marca: BIOSAN SIA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I
20231080143 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | Luminex™ 200™ Instrument System / Sistema de instrumentos Luminex™ 200™/ Sistema de instrumentos Luminex™ FLEXMAP 3D™ | Invitrogen, Luminex™, 200™, FLEXMAP 3D™: | NO | El sistema de instrumentos Luminex 200 establece el estándar para la multiplexación, brindando la capacidad de realizar hasta 100 pruebas diferentes en un solo volumen de reacción en una plataforma basada en citometría de flujo. El sistema Luminex 200 es compatible con los inmunoensayos multiplex ProcartaPlex y los ensayos de expresión génica multiplex QuantiGene Plex. Y La tecnología Luminex® xMAP® se basa en la fluorometría de celda de flujo con innovaciones desarrolladas por Luminex. Las microesferas de fluídica, óptica, robótica, control de temperatura, software y xMAP funcionan juntas para permitir el análisis simultáneo de hasta 100 analitos en una sola muestra de prueba. El análisis de ensayo que requiere control de temperatura se proporciona a través del bloque calentador del instrumento Luminex® XYP™. Por otra parte, el FLEXMAP 3D®, en combinación con la tecnología xMAP® (Multi-Analyte Profiling), medirá simultáneamente hasta 500 analitos de una sola muestra. La tecnología xMAP incorpora microesferas, procesos de teñido patentados, fluídica basada en citometría de flujo, láseres, lo último en señales digitales de alta velocidad y algoritmos informáticos avanzados, lo que permite un sistema de detección de múltiples analitos que demuestra una excelente sensibilidad y especificidad. El Sistema de instrumentos Luminex™ 200™/ Sistema de instrumentos Luminex™ FLEXMAP 3D™ es para uso exclusivo en investigación. | Caja, Unidad. | PX10031 Luminex™ 200™ Instrument System APX1342 Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231081280 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | BALANCE Body Composition Scale / Bascula Corporal | BALANCE | NO | Este dispositivo está diseñado para su uso tanto en entornos clínicos como domésticos, es una Báscula corporal inalámbrica, el cual realiza las mediciones de Peso, IMC, % de grasa corporal, % de hidratación, % de masa magra, Grasa visceral, el Rango de pesaje es 4-396 libras (2-180 kg) instrucciones de uso: Proceso simple de tres pasos para pesar y sincronizar las medidas del usuario:1. El usuario abre la pestaña de pesaje en la aplicación móvil.2. Pasos del usuario en la báscula.3. La báscula se sincroniza con el perfil del usuario en la aplicación móvil y recopila las medidas, luego almacena automáticamente los datos en la aplicación móvil y la plataforma de entrenamiento. | Unidad en caja | Model S-5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231082357 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | BASCULA NO AUTOMATICA / BÁSCULA MEDICA / TALLIMETRO DE ALTUR | CHARDER MEDICAL | NO | Esta báscula se utiliza para determinar el peso de los pacientes que son apoyados por personal profesional en salas destinadas a la realización de cuidados de salud. El valor de pesaje se puede leer después de obtener un valor de pesaje estable. Antes de cualquier uso, la báscula debe ser verificada por la persona autorizada para verificar que esté en buen estado. | UNIDAD | SEGÚN APLIQUE (Ampara Accesorios y Repuestos Exclusivos del Equipo: CUPID 5, MS21NEO, MS21NEOV, MS2400, MS3500, MS3510, MS3830, MS3910, MS4200, MS4202L, MS4400, MS4900, MS4910, MS4970, MS5900, MS6000, MS6001, MS6111, MS7301, MS7321. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231085709 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-25 | DISCO Y/O COPA MENSTRUAL | FURUIZE | NO | LA COPA Y/O DISCO MENSTRUAL FURUIZE ES UN DISPOSITIVO EN FORMA DE VASO QUE CUMPLE COMO FUNCIÓN LA RECOLECCIÓN DEL FLUJO MENSTRUAL DE LAS MUJERES. ESTÁ FABRICADO EN SILICONA MÉDICA HIPOALERGÉNICA WACKER ELASTOSIL R 406/40 QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES Y ES CERTIFICADA CON LA LICENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ESTADOUNIDENSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA FDA PARA PRODUCTOS MÉDICOS Y ALIMENTICIOS. LA COPA Y/O DISCO MENSTRUAL SE USA DE FORMA INTRAVAGINAL, LA MUJER DEBE INSERTARLO EN SU VAGINA Y ALLÍ EL DISCO RECOGERÁ EL FLUJO MENSTRUAL, NO LO ABSORBE. LA COPA Y/O DISCO MENSTRUAL FURUIZE ES REUTILIZABLE, CON UN CORRECTO MANTENIMIENTO TIENE UNA VIDA ÚTIL DE 5 A 10 AÑOS. LA USUARIA DEBE LAVARSE LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON LA COPA Y/O DISCO MENSTRUAL Y SU VAGINA LUEGO DE ESTO, DOBLA LA COPA Y/O DISCO EN FORMA DE U Y LA INSERTA DENTRO DE LA CAVIDAD VAGINAL CON EL FIN DE ALMACENAR EL FLUJO MENSTRUAL HASTA POR 10 HORAS, SIGUIENTE A ESTO SE RETIRA Y SE VACÍA EL FLUJO MENSTRUAL QUE HAYA RECOLECTADO DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVO INSERTADO; ENTRE USOS SE DEBE LAVAR CON ABUNDANTE AGUA PARA VOLVERSE A INSERTAR EN LA VAGINA. PARA UNA MEJOR ASEPSIA SE RECOMIENDA QUE AL INICIAR Y AL FINALIZAR EL CICLO MENSTRUAL SE LAVE CON ABUNDANTE AGUA TIBIA, POSTERIOR A ELLO SE SECA MUY BIEN Y SE GUARDA EN UNA BOLSA DE ALGODÓN O EN UN RECIPIENTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SU TRANSPORTE. LA COPA Y/O DISCO MENSTRUAL MANEJA DOS (2) TALLAS DE COPA Y/O DISCO MENSTRUAL LA CUAL SE ADAPTA SEGÚN LA USUARIA, EN TÉRMINOS GENERALES LA TALLA S ES PARA LAS MUJERES MENORES DE 30 AÑOS Y SIN PARTOS VAGINALES, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE ALTURA 3,56 CM, DE ANCHURA 6.1 CM Y UNA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE 48 ML POR SU PARTE LA TALLA L ES PARA LAS MUJERES MAYORES DE 30 AÑOS O CON PARTOS VAGINALES, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE ALTURA 3.96 CM, DE ANCHURA 6.8 CM Y CON UNA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE 64 ML | LA COPA Y/O DISCO MENSTRUAL FURUIZE VIENE EN UN EMPAQUE HERMÉTICAMENTE SELLADO JUNTO CON SU MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231094595 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-25 | 79236- Random Hexamers | QIAGEN | NO | Para la síntesis de cDNA utilizando hexámeros aleatorios en tiras o placas TurboCapture El fabricante declara que el producto es para aplicaciones en biología molecular. No indicado para propósitos diagnósticos. | CAJA/ VIAL | N/A | Una vez verificado el sitio web del fabricante QIAGEN, el producto Random Hexamers se encuentra catalogado dentro de los productos de tipo: suministros generales de laboratorio para sus aplicaciones de biología molecular y ciencias de la vida. Por lo anterior, el producto en mención se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio:”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: (…) reactivo químico que tiene aplicación general de laboratorio, que se utiliza para recoger, preparar y analizar muestras del cuerpo humano con fines de diagnóstico, y que no está destinado a una aplicación de diagnóstico específico. De acuerdo a la definición de la Food and | De acuerdo con lo indicado por el fabricante, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20231020556 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | BOLSAS PARA RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO | CORNING | NO | Son ideales para aplicaciones biofarmacéuticas. Los sistemas de un solo uso Corning® están diseñados para ser alternativas prácticas y rentables a los contenedores de paredes rígidas. Están fabricados para adaptarse a su aplicación específica con una variedad de tamaños y configuraciones de tubos/conectores. Estos sistemas de contención y entrega preservan las características físicas, químicas y funcionales de los fluidos estériles y de proceso. Están previstos para: - Almacenamiento y suministro de medios para cultivo - Separación de medios de cultivo - Filtración de medios para cultivo - Almacenamiento de agua de alta pureza | Unidad | 91-200-01, 91-200-02, 91-200-05, 91-200-10, 91-200-20, 91-200-36, 91-200-39, 91-200-41, 91-200-42, 91-200-43, 91-200-45, 91-200-47, 91-200-48 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231071337 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | LIQUIDO PARA BAÑO ELECTROLITICO | DENTAURUM | NO | Se utiliza para trabajos esqueléticos de odontología en laboratorio Líquido para baño electrolítico Ref 128-301-00 y 128-401-00 Para esqueléticos de CoCr. • produce superficies brillantes • de efecto profundo, no se forman rayados | Líquido para baño electrolítico Ref 128-301-00 = 1 Litro Líquido para baño electrolítico Ref 128-401-00 = 10 Litros | Líquido para baño electrolítico Ref 128-301-00 y 128-401-00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: el producto se debe comercializar en Colombia con un sticker informando: USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO, NO USAR EN BOCA DEL PACIENTE | N/A
20231071381 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | REVESTIMIENTO | DENTAURUM | NO | Se utilizan para trabajos esqueléticos de odontología en laboratorio | Revestimiento fino RK 3 Ref 104-501-50 = Frasco x 150 grs rema® CC Ref. 105-840-00 = 6 kg (60 x 100g) rema® CC Ref. 105-841-00 = 6 kg (38 x 160g) rema® dynamic S Ref 105-600-50 = 20 kg (112 x 180 g) rema® dynamic S Ref 105-610-50 = 20 kg (40 x 500 g) rema® dynamic S Ref 105-609-50 = 8 kg (16 x 500 g) Castorit®-super C Ref 106-721-00 = 6 kg (40 x 150 g) Castorit® all speed Ref 105-741-00 = 6 kg (40 x 150 g) rema® Exakt F Ref 105-020-50 = 20 kg (50 x 400 g) rema® Exakt F Ref 105-021-50 = 20 kg (100 x 200 g) rema® Exakt F Ref 105-008-50 = 8 kg (20 x 400 g) Líquido de mezcla rema® CC Ref. 105-845-00 = 1 Lt Líquido de mezcla rema® dynamic S Ref. 105-620-50 = 1 Lt Líquido de mezcla Speed rema® dynamic S Ref. 105-623-50 = 1 Lt Líquido de mezcla Castorit®-super C Ref. 106-704-00 = 1 Lt Líquido de mezcla Castorit® all speed Ref. 105-745-00 = 1 Lt Líquido de mezcla rema® Exakt, rema® Exakt F Ref. 105-501-00 = 1 Lt | Revestimiento fino RK 3 Ref 104-501-50 rema® CC Ref. 105-840-00 y 105-841-00 rema® dynamic S Ref 105-600-50, 105-610-50 y 105-609-50 Castorit®-super C Ref 106-721-00 Castorit® all speed Ref 105-741-00 rema® Exakt F Ref 105-020-50, 105-021-50 y 105-008-50 Líquido de mezcla rema® CC Ref. 105-845-00 Líquido de mezcla rema® dynamic S Ref. 105-620-50 Líquido de mezcla Speed rema® dynamic S Ref. 105-623-50 Líquido de mezcla Castorit®-super C Ref. 106-704-00 Líquido de mezcla Castorit® all speed Ref. 105-745-00 Líquido de mezcla rema® Exakt, rema® Exakt F Ref. 105-501-00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231071385 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | ENDURECEDOR EN FRIO | DENTAURUM | NO | Se utiliza para trabajos esqueléticos de odontología en laboratorio | Remadur Verde Claro Ref 167-301-00 = 1 Litro Endurecedor en frio marrón transparente Ref 167-215-00 = 2,3 kg | Remadur Ref 167-301-00 Endurecedor en frio Ref 167-215-00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231071722 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | METAL | DENTAURUM | NO | Se utiliza para realizar puentes y coronas de odontología en laboratorio | remanium® CSe Ref. 102-401-05 = 50g remanium® CSe Ref. 102-403-05 = 1.000g remanium® 2001 Ref. 102-600-01 = 1.000g remanium® 2000+ Ref. 102-601-10 = 50g remanium® 2000+ Ref. 102-602-10 = 250g remanium® 2000+ Ref. 102-600-10 = 1.000g remanium® star Ref. 102-621-00 = 50g remanium® star Ref. 102-622-00 = 250g remanium® star Ref. 102-620-00 = 1.000g remanium® GM 800+ Ref. 102-200-10 = 1.000g remanium® GM 900 Ref. 102-250-00 = 1.000g remanium® 2001 Ref. 102-600-02 = 50g | remanium® CSe Ref. 102-401-05 y 102-403-05 remanium® 2001 Ref. 102-600-02 y 102-600-01 remanium® 2000+ Ref. 102-601-10, 102-602-10 y 102-600-10 remanium® star Ref. 102-621-00, 102-622-00 y 102-620-00 remanium® GM 800+ Ref. 102-200-10 remanium® GM 900 Ref. 102-250-00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231071767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | ACEITE PARA PIEZA DE MANO | N/A | NO | Lubricante en spray para piezas de mano de alta y baja velocidad. Realiza efectivamente la lubricación y limpieza de los rodamientos en las piezas de mano neumáticas y contrángulos | Frasco x 550 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231072073 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | SOLDADURA | DENTAURUM | NO | Se utiliza para realizar trabajos de soldadura en puentes y coronas odontológicas en laboratorio | Soldadura universal de plata Ref 380-604-50 = Tubo 1,2 g Soldadura universal de plata Ref 380-604-60 = Tubo 10 x 1,2 g Soldadura universal de plata Ref 380-704-50 = Rollo x 10 g Soldadura para soldar con laser CoCrMo-Sold 1 Ref 102-306-00 = 3 g Soldadura para soldar con laser NiCr-Sold 1 Ref 102-302-00 = 3 g Alambre de CoCr para soldar con láser Ref 528-200-10, 528-210-10 y 528-215-10 = 1 pieza Alambre de NiCr para soldar con láser Ref 528-220-00 = 1 pieza | Soldadura universal de plata Ref 380-604-50, 380-604-60 y 380-704-50 Soldadura para soldar con laser CoCrMo-Sold 1 Ref 102-306-00 Soldadura para soldar con laser NiCr-Sold 1 Ref 102-302-00 Alambre de CoCr para soldar con láser Ref 528-200-10, 528-210-10 y 528-215-10 Alambre de NiCr para soldar con láser Ref 528-220-00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231072106 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | CERAS | DENTAURUM | NO | Se utiliza para realizar trabajos de odontología en laboratorio | Hilo de cera en rollo azul Ref. 111-720-00, 111-825-00, 111-830-00, 111-835-00, 111-840-00 y 111-850-00 = 250 g Hilo de cera en rollo violeta Ref. 111-425-00, 111-430-00, 111-435-00, 111-440-00 Y 111-450-00 = 250 g Hilo de cera en barras Ref. azul 111-106-00 =12g, azul 111-108-00= 25g, verde 111-109-00= 25g, verde 111-110-00=25g, verde 111-112-00= 37g, verde 111-115-00= 50g y azul 111-120-00= 50g Perfil de cera en barras, media caña verde Ref. 111-301-00 = 25 g Perfil de cera en barras, media caña verde Ref. 111-303-00, 111-304-00 = 50g Perfil de cera en barras, media caña verde Ref. 111-306-00 = 65g Perfil de cera en barras, barras linguales verde Ref. 111-314-00, 111-308-00 y 111-313-00 = 65g Perfil de cera en barras, tira para bebederos de colado verde Ref. 111-311-00 = 65 g Perfil de cera en barras, cierre triangular azul Ref. 111-312-00 = 25g Cera para modelar StarWax CB Ref. verde 120-201-00, azul 120-208-00, roja 120-207-00, beige 120-202- 00, gris 120-203-00, Dentina A1 120-204-00, Dentina B3 120-205-00 y transparente 120-206-00 = 50 g Cera cervical StarWax C Roja Ref. 120-212-00 = 50 g Cera para fresado StarWax Azul M Ref. 120-211-00 = 50 g Cera de inmersión StarWax D Naranja Ref. 120-213-50 = 100 g Cera en hojas Verde Ref. 114-420-00, 114-425-00, 114-430-00, 114-435-00, 114-440-00, 114-450-00, 114- 460-00, 114-470-00, 114-480-00, 114-500-00 = 15 hojas Cera en hojas Ref. 117-130-00, 117-135-00, 117-140-00, 117-145-00, 117-150-00 y 117-160-00 = 15 hojas Retenciones de cera Roja Ref. 110-101-00, 110-102-00, 110-103-00 = 20 piezas Retenciones de cera Roja Ref. 110-006-00 = 80 piezas Retenciones de cera Roja Ref. 110-011-00, 110-012-00 = 24 piezas Retenciones de cera Roja Ref. 111-216-00, 111-217-00 y 111-218-00 = 25 piezas Perfiles para ganchos Verde Ref. 110-001-00, 110-002-00, 110-003-00, 110-013-00 y 110-005-00 = 200 piezas Cera de conexión Violeta Ref. 110-301-00 = 50 g Cera para el bloqueado de socavados Rosa Ref. 110-310-00 = 50 g | Hilo de cera en rollo Ref. 111-720-00, 111-825-00, 111-830-00, 111-835-00, 111-840-00, 111-850-00, 111-425-00, 111-430-00, 111-435-00, 111-440-00 Y 111-450-00 Hilo de cera en barras Ref. 111-106-00, 111-108-00, 111-109-00, 111-110-00, 111-112-00, 111-115-00 y 111-120-00 Perfil de cera en barras, media caña Ref. 111-301-00, 111-303-00, 111-304-00 y 111-306-00 Perfil de cera en barras, barras linguales Ref. 111-314-00, 111-308-00 y 111-313-00 Perfil de cera en barras, tira para bebederos de colado Ref. 111-311-00 Perfil de cera en barras, cierre triangular Ref. 111-312-00 Cera para modelar StarWax CB Ref. 120-201-00, 120-208-00, 120-207-00, 120-202-00, 120-203-00, 120-204-00, 120-205-00 y 120-206-00 Cera cervical StarWax C Ref. 120-212-00 Cera para fresado StarWax M Ref. 120-211-00 Cera de inmersión StarWax D Ref. 120-213-50 Cera en hojas Verde Ref. 114-420-00, 114-425-00, 114-430-00, 114-435-00, 114-440-00, 114-450-00, 114-460-00, 114-470-00, 114-480-00, 114-500-00 Cera en hojas Verde Ref. 117-130-00, 117-135-00, 117-140-00, 117-145-00, 117-150-00 y 117-160-00 Retenciones de cera Roja Ref. 110-101-00, 110-102-00, 110-103-00, 110-006-00, 110-011-00, 110-012- 00, 111-216-00, 111-217-00 y 111-218-00 Perfiles para ganchos Verde Ref. 110-001-00, 110-002-00, 110-003-00, 110-013-00 y 110-005-00 Cera de conexión Violeta Ref. 110-301-00 Cera para el bloqueado de socavados Rosa Ref. 110-310-0 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231072109 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-04-27 | MATERIALES DE DUPLICADO | DENTAURUM | NO | Se utiliza como duplicador en trabajos odontológicos de laboratorio | rema® Sil componente A (catalizador) blanco Ref. 108-700-00 = 1 kg rema® Sil componente A (catalizador) blanco Ref. 108-710-00 = 5 kg rema® Sil componente B azul Ref. 108-701-00 = 1 kg rema® Sil componente B azul Ref. 108-711-00 = 5 kg ecosil + componente A (catalizador) amarillo Ref. 108-703-10 = 1 kg ecosil + componente A (catalizador) amarillo Ref. 108-705-10 = 5 kg ecosil + componente B azul Ref. 108-704-10 = 1 kg ecosil + componente B azul Ref. 108-706-10 = 5 kg Dublitop® Opaco celeste Ref. 108-610-00 = 5 kg Dubliform transparente, naranja Ref. 108-500-00 = 6 Kg Duplikat Transparente, amarillo Ref. 108-600-00 = 6 kg Lubrofilm® Ref. 112-050-00 = 100 ml Lubrofilm® Ref. 112-051-00 = 1 Lt Die Lube Ref. 112-000-00 = 50g Dublitop micro Ref. 108-615-00 y 108-620-00 = 4 x 350 g | rema® Sil componente A (catalizador) blanco 108-700-00 y 108-710-00 Die Lube Ref. 112-000-00 Dublitop micro Ref. 108-615-00 y 108-620-00 rema® Sil componente B azul Ref. 108-701-00 y 108-711-00 ecosil + componente A (catalizador) amarillo Ref. 108-703-10 y 108-705-10 ecosil + componente B azul Ref. 108-704-10 y 108-706-10 Dublitop® Opaco celeste Ref. 108-610-00 Dubliform transparente, naranja Ref. 108-500-00 Duplikat Transparente, amarillo Ref. 108-600-00 Lubrofilm® Ref. 112-050-00 y 112-051-00 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: para comercializar las diferentes referencias del producto, el interesado debe comercializar con la observación: USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL, NO USAR EN BOCA DEL PACIENTE | N/A
20231096292 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-27 | GELPILOT® DNA LOADING DYE. | QIAGEN | NO | El colorante de carga de DNA GelPilot es un tampón de carga de gel de alta calidad para el análisis de muestras de ADN mediante electroforesis. El colorante de carga de ADN GelPilot contiene 3 colorantes marcadores diferentes (azul de bromofenol, cianol de xileno y G naranja) para una estimación fiable de la distancia de migración del ADN y la posterior optimización del tiempo de ejecución del gel. Para aplicaciones de biología molecular. No utilizar en procedimientos de diagnóstico. El fabricante declara que el producto es para aplicaciones en biología molecular, No indicado para propósitos diagnósticos. | CAJA/ UNIDADES | 239901- GelPilot® DNA Loading Dye, 5x 1037650- GelPilot® Loading Dye, 5x | Una vez verificado el sitio web del fabricante QIAGEN, el producto GELPILOT® DNA LOADING DYE se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio:”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: (…) reactivo químico que tiene aplicación general de laboratorio, que se utiliza para recoger, preparar y analizar muestras del cuerpo humano con fines de diagnóstico, y que no está destinado a una aplicación de diagnóstico específico. De acuerdo a la definición de la Food and Drug Administration FDA) que corresponde al documento “Sec. 864.4010 - CFR - Code of Federal Regulations Title 21” y la actualización que esa agencia sanitaria realice sobre la misma”. Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO encuentra catalogado dentro de los productos de tipo: suministros generales de laboratorio para sus aplicaciones de biología molecular y ciencias de la vida. Por lo anterior, el producto en mención se | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20231098023 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-27 | DNA SIZE STANDARD | QIAGEN | NO | Estándares de tamaño de ADN optimizados para su uso con kits de PCR de Investigator para pruebas forenses y de identidad humana. El fabricante declara en el rotulado del producto: para uso en aplicaciones de biología molecular forense, identidad humana y pruebas de paternidaD | CAJA/ UNIDADES | 386035- DNA Size Standard 24plex (BTO) (100) 1103707- DNA Size Standard 24plex (BTO) 386037- DNA Size Standard 24plex (BTO) (800) 1103798- DNA Size Standard 24plex (BTO) | De acuerdo con lo anterior, el producto DNA SIZE STANDARD, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20231098785 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-04-27 | Investigator® Lyse&Spin Basket Kit. | QIAGEN | NO | El Investigator Lyse&Spin Basket Kit está diseñado para aplicaciones de biología molecular. Este producto no está destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad. Las cestas Lyse&Spin se utilizan para el tratamiento previo de muestras forenses en combinación con kits de extracción manuales y automatizados. El fabricante declara en el rotulado del producto: para aplicaciones en biología molecular. No indicado para propósitos diagnósticos. | CAJA/ KIT | 19597- Investigator® Lyse&Spin Basket Kit (50) 19598- Investigator® | De acuerdo con lo anterior, el producto Investigator® Lyse&Spin Basket Kit, al permitir la combinación de lisis de muestras y la separación de sustratos de muestras sólidas en análisis forense y pruebas de identidad genética, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO, NI PARA APLICACIONES DIFERENTES AL ANÁLISIS DE MUESTRAS FORENSES. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20231086622 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-04 | DESTILADORA DE AGUA / DESTILADORA DE AGUA | DABIATLANTE-SAEVO-D700-GNATUS | NO | En el Destilador de agua Bio Aqua, el agua se hierve en la cámara de ebullición y cuando alcanza la temperatura de 100ºC, bacterias, virus y otros organismos que puedan estar presentes mueren. El agua hirviendo se transforma en vapor, eliminando sólidos disueltos, toxinas químicas, metales pesados y otros contaminantes. El vapor sube por la serpentina de condensación, y enfriando se condensa en gotas de agua purísima. Después de este proceso, el agua todavía pasa por un filtro de carbón activado (opcional), eliminando olores y sabores. El agua pura se recoge en una botella plástica que acompaña al producto | UNIDAD | BIOAQUA- D700 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231076090 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-04 | TIJERAS GMD | GMD | NO | IDEAL PARA CORTAR TODO TIPO DE MATERIALES TEJIDOS Y NO TEJIDOS AL MOMENTO DE PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS NO RELACIONADO CON EL AMBIENTE MÉDICO QUIRÚRGICO | EMPAQUE INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231093200 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-04 | PVC BEACH ACCESS CHAIR / SILLA DE ACCESO A LA PLAYA / SILLA DE PLAYA EN PVC CON RUEDAS | ACCESSREC | SI | Este dispositivo está diseñado para facilitar el ingreso a la playa de personas con dificultad para caminar o con algún grado de discapacidad motriz, como personas en silla de ruedas, que usan muletas o caminadores, personas mayores, etc. La silla opera en modo asistido; una persona viaja en la silla mientras otra la empuja desde atrás. Esta silla está prevista solamente para uso recreativo y descanso durante la estancia en la playa (uso transitorio) y no esta intencionada para desempeñar funciones ni sustituir verdaderos dispositivos de uso convencional y rutinario de rehabilitación/terapia. | UNIDAD | Este certificado ampara el modelo PVCBW-2, PVCYEL-2, PVCBW-4, PVCYEL-4 | De acuerdo con lo anterior, es necesario destacar que el producto: " PVC BEACH ACCESS CHAIR / SILLA DE ACCESO A LA PLAYA / SILLA DE PLAYA EN PVC CON RUEDAS / MARCA: ACCESSREC ", con indicación de uso: “(…) facilitar el ingreso a la playa de personas con dificultad para caminar o con algún grado de discapacidad motriz (…)” | Objeto de su solicitud requieren de Registro Sanitario para su importación, fabricación y comercialización en el territorio nacional, por ser considerado dispositivo médico para uso en humanos, por cuanto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, el cual se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.” (Subrayado fuera de texto) “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo medico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(...) “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...). (Subrayado fuera de texto). | I
20231083749 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-04 | SELLADORA PARA USO ODONTOLOGICO / SELLADORA PARA USO ODONTOLOGICO | DABIATLANTESAEVO-S700-GNATUS | NO | Es un equipo práctico y seguro desarrollado para sellar herméticamente los paquetes antes del proceso de esterilización. Cuenta con un soporte de papel de grado quirúrgico con espaciado ajustable, que garantiza más agilidad a los procesos. Además de ser sencillo de manejar, es muy resistente y fácil de limpia | UNIDAD | Biopack- Bioseal -D700 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231094484 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-04 | BAÑERA DE MASAJE SENSORIAL / BAÑERA DE MASAJE SENSORIAL | GENERICO | SI | • Elimina la tensión, mejorar el sueño, Descanso Eficiente • Acondicionamiento de las articulaciones, prevención del dolor, disminución de la presión arterial • Relajación muscular, mejora la memoria, energético. • Mejora la condición física, acondiciona el pulso, reduce el trauma. | Presentación Individual | Referencia: GD576 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se encuentra que el producto: BAÑERA DE MASAJE SENSORIAL / BAÑERA DE MASAJE SENSORIAL / MARCA: GENERICO:”, tiene las indicaciones de uso: “Acondicionamiento de las articulaciones, prevención del dolor”, permitiendo concluir que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20221272092 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-04 | TURMALINA - PROTECTOR DE CUELLO | HGW | NO | Coloque la banda directamente alrededor del cuello y ajuste al tamaño de la circunferencia requerida. Sugerido 3 ó 4 veces al día, 30 minutos cada vez. UTILIZACION DEL PRODUCTO: Ayuda a calmar dolores musculares, ligamentos, tensión del cuello y vértebras cervicales, especialmente diseñada para aliviar rápidamente cualquier incomodidad en el cuello sin necesidad de inmovilizar PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: Es un cinturón con turmalina. La turmalina se encarga de emitir ondas de calor bajo. Que al entrar al contacto con la piel causa un efecto térmico corporal natural que relaja las tensiones de la zona, en este caso cuello. No tiene sistemas electrónicos. Su calor proviene de la turmalina y del contacto con la piel | 1 unidad - 49cm*11c | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221280504 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-05 | MICROSCOPIO CARL ZEISS MEDITEC AG / MICROSCOPIO QUIRÚRGICO | OPMI LUMERA 700 CARL ZEISS | NO | Microscopio quirúrgico OPMI LUMNERA 700 Referencia 1776-227 CARL ZEISS Se solicita certificación de no obligatoriedad de registro sanitario para su uso en actividades de formación médica de estudiantes de pregrado de medicina y postgrado de oftalmología en el Laboratorio de Simulación de Clínica Carriazo S.A. El microscopio fue adquirido en el marco del convenio Docencia - Servicio suscrito entre Universidad del Norte y Clínica Carriazo S.A., El equipo tiene más de cinco (05) años de fabricación por Io cual se destinará al laboratorio de simulación. | N/A | : OPMli Lumera 700 Serie principal: 6634142630 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221271318 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-05 | Filtros de aire para equipos CPAP - CPAP filters/Filtros CPAP | N/A | NO | Son filtros usados en equipos biomédicos CPAP a través de los cuáles fluye el aire filtrándolo de polvo y materiales extraños. Pueden ser reutilizables o de un solo uso. | POR UNIDAD, POR 2 UNIDADES, POR 3 UNIDADES, POR 6 UNIDADE | CF1010 CF1010F CF101190D CF2108 CF2107 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231005695 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-05 | Citometro de flujo Analizador de Ploidía CyFlow ® Ploidy analyser con estación de Carga Automática CyFlow® Robby 6 CyFlow® Robby 6 Autoloading Station / Citometro de flujo Analizador de Ploidía CyFlow ® Ploidy analyser con estación de Carga Automática CyFlow® Robby 6 CyFlow® Robby 6 Autoloading Station, | SYSMEX | NO | El CyFlow®Ploidy Analyzer es un citómetro de flujo compacto para análisis de ploidía, ADN de alta resolución y análisis del tamaño del genoma de plantas, animales y microorganismos mediante marcaje fluorescente de ADN con fluorocromos, yoduro de propidio (PI) o 4',6- diamidino-2-fenilindol (DAPI). CyView™ for Ploidy Analyzer es el software de operación de instrumentos del CyFlow® Ploidy Analyzer. Este sistema modular está equipado con un LED UV (365 nm) y/o un láser verde (532 nm) que, cuando se utiliza en combinación con los reactivos Partec CyStain®, proporciona un análisis de ADN de alta resolución con DAPI o yoduro de propidio. El instrumento CyFlow™ Ploidy mide el contenido de ADN de muchos miles de núcleos individuales en segundos o minutos. El resultado se muestra directamente como un histograma de ADN en la pantalla a color interna de 15,4. El análisis de ploidía automatizado en tiempo real es extremadamente eficiente en términos de tiempo y dinero. Detección de: • Variación del nivel de ploidía: poliploidía, haploidía, triploidía, endopoliploidía, apomixes y aneuploidía • Tamaño del genoma nuclear y valor C • sexo en las plantas • Número celulaR | Presentacion individual | CY-S-3039 CyFlow™ Ploidy Analyser | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: LOS EQUIPOS SON DE USO EXCLUSIVO CON FINES INDUSTRIALES Y NO ESTAN DESTINADOS A PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO O INVESTIGACIÓN EN MUESTRAS HUMANAS. | N/A
20231011500 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-05 | ESPECTROFOTOMETRO | ACCURIS INSTRUMENTS | NO | Laboratorios industriales, empresas de biotecnología, farmacéuticas y clínicas que apoyen con la investigación relacionada con proteínas y ADN/ARN. | UNIDAD | Las referencias del producto son: NS1000, NS1010, NS1020” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: EL EQUIPO NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMEINTOS DIAGNOSTICOS | N/A
20221264102 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | Fluoresbrite Calibration Grade Size Range Kit / Kit Calibration Grade Size Range | Polysciences, Inc | NO | : las Fluoresbrite Microparticles, son partículas de látex a base de poliestireno para estándares de calibración de equipo científico. Se usa para estándares de calibración de equipo científico (citómetro de flujo). Kit Calibration Grade Size Range se mezclarán y se resuspenderá en un tampón de sales y se leerán en un citómetro de flujo. Luego con los mismos parámetros del citómetro se evaluarán las vesículas extracelulares extraídas de la sangre (30 mililitros) de los pacientes con artritis reumatoide y controles sanos (Pacientes voluntarios que accedan a participar y que firmen el consentimiento informado del proyecto "Modelo predictivo multifactorial del desarrollo de artritis reumatoide basado en la expresión Luego con los mismos parámetros del citómetro se evaluarán las vesículas extracelulares extraídas de la sangre (30 mililitros) de los pacientes con artritis reumatoide y controles sanos (Pacientes voluntarios que accedan a participar y que firmen el consentimiento informado del proyecto "Modelo predictivo multifactorial del desarrollo de artritis reumatoide basado en la expresión Manejo: Ejercer el cuidado normal y Riesgos: Precauciones normales de uso inofensivo | Kit Calibration Grade Size Range | Fluoresbrite® Calibration Grade Size Range Kit Item Code: 18132-1 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231098746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | FIJADOR SENSUAL/ SENSUAL FIXATION P/ HER- HOM | SEN INTIMO | NO | EL FIJADOR SENSUAL, TIENE UNA ACCIÓN EMOLIENTE, HIDRATANTE Y PROTECTORA DE LA PIEL. APLICAR 30 O MAS GOTAS EN EL ÁREA DESEADA PARA MEJORAR LA LUBRICACIÓN Y FIJAR LOS AROMAS AL COMBINARLO CON OTROS PRODUCTOS. PRECAUCIONES: NO APLICAR CERCA DEL ÁREA DE LOS OJOS O SOBRE LA PIEL IRRITADA. PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR Y EL FUEGO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS. SI PRESENTA IRRITACIÓN SUSPENDA SU USO Y CONSULTE A SU MÉDICO. | En (g) o (mL): 5, 7, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 75, 80, 85, 90, 120,125,150,180, 200, 210, 225, 240, 250, 270, 280, 300, 350, 400, 450, 475, 500, 750, 1000, 2000, 4000. Muestra Sin Valor Comercial En (g) o (mL): 2,3,5,7,10,15,20, 30, 40, 50, 75, 80. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requierRegistro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Se sugiere solicitar certificado de no obligatoriedad en la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231107945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | TAPETE ANTIBACTERIAL ADHESIVO | ESTERICON | NO | TAPETE AUTOADHESIVO DISEÑADO PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS EN LA SUPERFICIE. CAMPOS DE FRICCIÓN: HOSPITALES, SALAS BLANCAS, QUIRÓFANOS, SALA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INDUSTRIA: FARMACÉUTICA, ALIMENTARIA Y ELECTRÓNICA; LABORATORIOS; PROCESAMIENTO, ENVASADO Y EMPAQUE DE ALIMENTOS Y DONDE QUIERA QUE SEA ESENCIAL PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINANTES | CAJAS DE 4 U 8 PAQUETES, PAQUETES DE 30 LÁMINAS. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Se sugiere solicitar certificado de no obligatoriedad en la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231028818 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | TELIO CAD - BLOQUE ACRÍLICO CALCINABLE PARA LA TECNOLOGÍA CAD / CAM - TELIO - IVOCLAR VIVADENT | TELIO®, IVOCLAR VIVADENT ® | NO | Fabricación de restauraciones (puentes y coronas) provisionales con tecnología CAD/ CAM de larga duración | Caja por 3 unidades, Caja por 9 unidades, Caja por 1 unidad | 000665606 Telio CAD PlanMill LT BL3 B55/3 000665607 Telio CAD PlanMill LT A1 B55/3 000665608 Telio CAD PlanMill LT A2 B55/3 000665609 Telio CAD PlanMill LT A3 B55/3 000665610 Telio CAD PlanMill LT A3.5 B55/3 000665611 Telio CAD PlanMill LT B1 B55/3 000665612 Telio CAD PlanMill LT BL3 B40L/3 000665613 Telio CAD PlanMill LT A1 B40L/3 000665614 Telio CAD PlanMill LT A2 B40L/3 000665615 Telio CAD PlanMill LT A3 B40L/3 000665616 Telio CAD PlanMill LT A3.5 B40L/3 000665617 Telio CAD PlanMill LT B1 B40L/3 000665618 Telio CAD PlanMill LT BL3 B40L/9 000665619 Telio CAD PlanMill LT A1 B40L/9 000665620 Telio CAD PlanMill LT A2 B40L/9 000665621 Telio CAD PlanMill LT A3 B40L/9 000665622 Telio CAD PlanMill LT A3.5 B40L/9 000665623 Telio CAD PlanMill LT B1 B40L/9 000684477 Telio CAD PlanMill LT B3 B40L/3 000684478 Telio CAD PlanMill LT C2 B40L/3 000684479 Telio CAD PlanMill LT D2 B40L/3 000684480 Telio CAD PlanMill LT B3 B40L/9 000684481 Telio CAD PlanMill LT C2 B40L/9 000684482 Telio CAD PlanMill LT D2 B40L/9 000684486 Telio CAD PlanMill LT B3 B55/3 000684487 Telio CAD PlanMill LT C2 B55/3 000684488 Telio CAD PlanMill LT D2 B55/3 000684489 Telio CAD CEREC/inLab LT B3 B40L/3 000684490 Telio CAD CEREC/inLab LT C2 B40L/3 000684491 Telio CAD CEREC/inLab LT D2 B40L/3 000684492 Telio CAD CEREC/inLab LT B3 B40L/9 000684493 Telio CAD CEREC/inLab LT C2 B40L/9 000684494 Telio CAD CEREC/inLab LT D2 B40L/9000684498 Telio CAD CEREC/inLab LT B3 B55/3 000684499 Telio CAD CEREC/inLab LT C2 B55/3 000684500 Telio CAD CEREC/inLab LT D2 B55/3 000686291 Telio CAD LT BL3 98.5-16mm/1 000686292 Telio CAD LT A1 98.5-16mm/1 000686293 Telio CAD LT A2 98.5-16mm/1 000686294 Telio CAD LT A3 98.5-16mm/1 000686295 Telio CAD LT A3.5 98.5-16mm/1 000686296 Telio CAD LT B1 98.5-16mm/1 000686297 Telio CAD LT B3 98.5-16mm/1 000686298 Telio CAD LT C2 98.5-16mm/1 000686299 Telio CAD LT D2 98.5-16mm/1 000686300 Telio CAD LT BL3 98.5-20mm/1 000686301 Telio CAD LT A1 98.5-20mm/1 000686302 Telio CAD LT A2 98.5-20mm/1 000686303 Telio CAD LT A3 98.5-20mm/1 000686304 Telio CAD LT A3.5 98.5-20mm/1 000686305 Telio CAD LT B1 98.5-20mm/1 000686306 Telio CAD LT B3 98.5-20mm/1 000686307 Telio CAD LT C2 98.5-20mm/1 000686308 Telio CAD LT D2 98.5-20mm/1 000686309 Telio CAD LT BL3 98.5-25mm/1 000686310 Telio CAD LT A1 98.5-25mm/1 000686311 Telio CAD LT A2 98.5-25mm/1 000686312 Telio CAD LT A3 98.5-25mm/1 000686313 Telio CAD LT A3.5 98.5-25mm/1 000686314 Telio CAD LT B1 98.5-25mm/1 000686315 Telio CAD LT B3 98.5-25mm/1 000686316 Telio CAD LT C2 98.5-25mm/1 000686317 Telio CAD LT D2 98.5-25mm/1 000740265 Telio CAD CER/inLab LT A2 B40L/1 627718AN Telio CAD CEREC/inLab LT BL3 B40L/3 627719AN Telio CAD CEREC/inLab LT A1 B40L/3 627720AN Telio CAD CEREC/inLab LT A2 B40L/3 627721AN Telio CAD CEREC/inLab LT A3 B40L/3627722AN Telio CAD CEREC/inLab LT A3.5 B40L/3 627723AN Telio CAD CEREC/inLab LT B1 B40L/3 627726AN Telio CAD CEREC/inLab LT BL3 B40L/9 627727AN Telio CAD CEREC/inLab LT A1 B40L/9 627728AN Telio CAD CEREC/inLab LT A2 B40L/9 627729AN Telio CAD CEREC/inLab LT A3 B40L/9 627730AN Telio CAD CEREC/inLab LT A3.5 B40L/9 627731AN Telio CAD CEREC/inLab LT B1 B40L/9 627824AN Telio CAD CEREC/inLab LT BL3 B55/3 627825AN Telio CAD CEREC/inLab LT A1 B55/3 627826AN Telio CAD CEREC/inLab LT A2 B55/3 627827AN Telio CAD CEREC/inLab LT A3 B55/3 627828AN Telio CAD CEREC/inLab LT A3.5 B55/3 627829AN Telio CAD CEREC/inLab LT B1 B55/3 000665518 Telio CAD CER/inLab LT BL3 A16 (S)/3 000665519 Telio CAD CER/inLab LT A1 A16 (S)/3 000665520 Telio CAD CER/inLab LT A2 A16 (S)/3 000665521 Telio CAD CER/inLab LT A3 A16 (S)/3 000665522 Telio CAD CER/inLab LT A3.5 A16 (S)/3 000665523 Telio CAD CER/inLab LT B1 A16 (S)/3 000665524 Telio CAD CER/inLab LT BL3 A16 (L)/3 000665525 Telio CAD CER/inLab LT A1 A16 (L)/3 000665526 Telio CAD CER/inLab LT A2 A16 (L)/3 000665527 Telio CAD CER/inLab LT A3 A16 (L)/3 000665528 Telio CAD CER/inLab LT A3.5 A16 (L)/3 000665529 Telio CAD CER/inLab LT B1 A16 (L)/3 000684340 Telio CAD PlanMill LT BL3 A16 (SD)/3 000684341 Telio CAD PlanMill LT A1 A16 (SD)/3 000684342 Telio CAD PlanMill LT A2 A16 (SD)/3 000684363 Telio CAD PlanMill LT A3 A16 (SD)/3 000684364 Telio CAD PlanMill LT A3.5 A16 (SD)/3 000684365 Telio CAD PlanMill LT B1 A16 (SD)/3 000684366 Telio CAD PlanMill LT B3 A16 (SD)/3 000684367 Telio CAD PlanMill LT C2 A16 (SD)/3 000684368 Telio CAD PlanMill LT D2 A16 (SD)/3000684369 Telio CAD PlanMill LT BL3 A16 (MD)/3 000684370 Telio CAD PlanMill LT A1 A16 (MD)/3 000684371 Telio CAD PlanMill LT A2 A16 (MD)/3 000684372 Telio CAD PlanMill LT A3 A16 (MD)/3 000684373 Telio CAD PlanMill LT A3.5 A16 (MD)/3 000684374 Telio CAD PlanMill LT B1 A16 (MD)/3 000684375 Telio CAD PlanMill LT B3 A16 (MD)/3 000684376 Telio CAD PlanMill LT C2 A16 (MD)/3 000684377 Telio CAD PlanMill LT D2 A16 (MD)/3 000684501 Telio CAD CER/inLab LT B3 A16 (S)/3 000684502 Telio CAD CER/inLab LT C2 A16 (S)/3 000684503 Telio CAD CER/inLab LT D2 A16 (S)/3 000684504 Telio CAD CER/inLab LT B3 A16 (L)/3 000684505 Telio CAD CER/inLab LT C2 A16 (L)/3 000684506 Telio CAD CER/inLab LT D2 A16 (L)/3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231044472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | LIMPIADOR DE SONDA ULTIMATE | ULTIMATE | NO | Este producto es fabricado para ser utilizado en varias referencias de analizadores hematológicos de cinco y tres partes diferenciales. Se utiliza para limpiar la sonda de muestreo de sangre del analizador con regularidad. | 50ml. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231071153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | CUBIERTA ADHESIVA / CUBIERTA ADHESIVA | NO APLICA | NO | USO EXCLUSIVO PARA CUBRIR EL PARCHE TRANSDERMICO DURIVAST (RID-TDS). ESTA CUBIERTA SE FABRICA EN EL MISMO SITIO DE FABRICACIÓN DEL MEDICAMENTO Y NO SE PRETENDE COMERCIALIZAR DE MANERA SEPARADA. LAS CUBIERTAS NO EJERCEN NINGUNA ACCIÓN FARMACOLÓGICA, INMUNOLÓGICA O METABÓLICA. TAMPOCO SON USADAS PARA EL DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN, TRATAMIENTO O ALIVIO DE UNA ENFERMEDAD, LESIÓN O DEFICIENCIA. NO ES USADA PARA NINGÚN TIPO DE DISGNÓSTICO NI COMO PRODUCTO DE DESINFECCIÓN Y/O ESTERILIZACIÓN. LAS CUBIERTAS ADHESIVAS SIN INGREDIENTE ACTIVO SON ENTREGADAS COMO PARTE DEL MEDICAMENTO DURIVAST (RID-TDS) PARCHE TRANSDERMICO QUE CONTIENE RIVASTIGMINA EN DOS CONCENTRACIONES 4.6MG/24 HORAS Y 9.5MG/24 HORAS. EL TAMAÑO DE LA CUBIERTA DEPENDE DEL TAMAÑO DEL PARCHE COMO SE MUESTRA EN LA FICHA TÉCNICA. LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO DURIVAST INCLUYE UN NÚMERO IGUAL DE PARCHES CON EL ACTIVO Y DE CUBIERTAS ADHESIVAS PARA PROTECCIÓN. EL MODO DE USO DE LA CUBIERTA ES APLICARLA SOBRE EL PARCHE DE RIVASTIGMINA TAL COMO SE DESCRIBE EN EL INSTRUCTIVO DE USO DEL MEDICAMENTO, DESPUÉS DE DOS DÍAS LA CUBIERTA Y EL PARCHE DE RIVASTIGMINA SON REMOVIDOS Y SE REALIZA EL CAMBIO DE PARCHE Y POR LO TANTO SE USA UNA NUEVA CUBIERTA. ASÍ, LA ÚNICA FUNCIÓN DE ESTAS CUBIERTAS ES PROPORCIONAR UNA CORRECTA ADHESIÓN DEL PARCHE DE MEDICAMENTO GARANTIZANDO LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO. | LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO DURIVAST INCLUYE UN NÚMERO IGUAL DE PARCHES CON EL ACTIVO Y DE CUBIERTAS ADHESIVAS PARA PROTECCIÓN. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231095610 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | SENSUAL BODY GLIDE/ LOCIÓN SENSUAL PARA MASAJES | SEN INTIMO | NO | APLICAR EN TODO EL CUERPO. MEJORA LA LUBRICACIÓN AL REALIZAR MASAJES BESABLES Y ES UN POTENTE HIDRATANTE DE LA PIEL | EN (G) O (ML): 5, 7, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 75, 80, 85, 90, 120,125,150,180, 200, 210, 225, 240, 250, 270, 280, 300, 350, 400, 450, 475, 500, 750, 1000, 2000, 4000. MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL EN (G) O (ML): 2,3,5,7,10,15,20, 30, 40, 50, 75, 80. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Se sugiere solicitar certificado de no obligatoriedad en la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221263008 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | TURMALINA - PROTECTOR DE RODILLA | HGW | SI | COLOQUE LA BANDA DIRECTAMENTE ALREDEDOR DE LA RODILLA Y AJUSTE AL TAMAÑO DE LA CIRCUNFERENCIA REQUERIDA. SUGERIDO 3 O 4 VECES AL DÍA, 30 MINUTOS CADA VEZ. | 2 RODILLERAS CON PARCHE DE TURMALINA (1 PAR) | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: TURMALINA - PROTECTOR DE RODILLA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I “ | I
20231061258 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-08 | BASCULAS / BASCULAS Y BALANZAS | KERN | NO | Estas balanzas y basculas sirven para determinar la masa de una persona o un objeto, el valor de la masa se lee después de haber conseguido la estabilización y está prevista para diagnóstico y seguimiento de las enfermedades. | UNIDAD CON ACCESORIO | MCB 300K100NM, MCB-A01, MPS 200K100NM, MPS 200K100PNM, MWS 300K-1LNM, MWS 300K100NM, MWS 400K100DNM, MBC 15K2DNM, MBC 20K10NM, TMBC 15K2DEM-A, TMBC 20K10EM-A, MCC 250K100NM, MPC 250K100NM, MPC 300K-1LM, MPC 300K-1M, MPD 200K1EM, MPD 250K100NM, MPE 250K100PNM, MPE 250K100HNM, TMPE 250K-1PEM-A, TMPE 250K-1HEM-A, MTA 400K-1 NM, MWA 300K-1NM, MWA 300K-1 PNM. MBC-A01, MPS 200K100M, MPS 200K100PM, MWS 300K100M, MBC 15K2DM, MBC 20K10M, MBC 15K2DEM, MBC 20K10EM, MCC 250K100M, MPC 250K100M, MPD 250K100M, MPE 250K100PM, MPE 250K100HM, MPE 200K-1PEM, MPE 200-1HEM, MTA 400K-1M, MWA 300K1M, MWA 300K-1PM (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231100821 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | TRAJE DE BIO PROTECCIÓN ENTERIZO | SAFEWING | NO | TRAJE DE BIO PROTECCION ENTERIZO CON BOTAS, EN MICROPOROSA USO: USO NO MEDICO, USO CIVIL PARA PROTECCION SOBRE LA ROPA CONTRA SALPICADURAS. | UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Se sugiere solicitar certificado de no obligatoriedad en la Dirección de Cosméticos, aseo y plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: Acorde a la ficha técnica allegada la indicación de uso del traje de bio protección está diseñado para proteger contra ciertas salpicaduras de líquidos ligeros (Tipo 6) polvo peligrosos ( Tipo 5) y productos químicos líquidos (Tipo 4). | N/A
20231095806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | RESINAS PARA IMPRESIÓN EN 3D -COSMOS - Resinas para Guías de Impresión de ortodoncia | YLLER | NO | Es una resina para la impresión en 3D de guías de ortodoncia en impresoras que funcionan en diferentes longitudes | UNIDAD COMPLETA CON PARTES Y ACCESORIOS | Cosmos Grey DLP 1L – Reference 1000 Cosmos Grey SLA 1L – Reference 1001 Cosmos Black DLP 1L – Reference 1004 Cosmos Black SLA 1L – Reference 1005 Cosmos White DLP 1L – Reference 1006 Cosmos White SLA 1L – Reference 1007 Cosmos Clear DLP 1L – Reference 1008 Cosmos Clear SLA 1L – Reference 1009 Cosmos Castable DLP 1L – Reference 1010 Cosmos Castable SLA 1L – Reference 1011 Cosmos Dental Model DLP 1L – Reference 1012 Cosmos Dental Model SLA – Reference 1013 Cosmos Block – Reference 1026 Cosmos Speed – Reference 1027 Cosmos SG 500mL – Reference 1029 Cosmos Splint 500mL – Reference 1030 Cosmos TEMP A1 500mL – Reference 1031 Cosmos TEMP A3 500mL – Reference 1032 Cosmos TEMP B1 500mL – Reference 1033 Cosmos TEMP Bleach 500mL – Reference 1034 Cosmos Gum 500mL – Reference 1035 Cosmos Colors White – Reference 1037 Cosmos Colors Yelllow – Reference 1038 Cosmos Colors Black – Reference 1039 Cosmos Colors Cyan – Reference 1040 Cosmos Colors Magenta – Reference 1041 Kit Cosmos Colors – Reference 1042 Cosmos Flex 500mL – Reference 1043 Cosmos Creation White – Reference 1046 Cosmos Creation Black – Reference 1047 Cosmos Creation Gingiva – Reference 1048 Cosmos Creation Enamel – Reference 1049 Cosmos Creation Glaze – Reference 1050 Kit Cosmos Creation – Reference 1051 Cosmos TEMP B1 SLA 500mL – Reference 1052 Cosmos Splint SLA 500mL – Reference 1053 Cosmos Creation Ochre – Reference 1054 Cosmos Creation Brown – Reference 1055 Cosmos Denture Rosa 1L – Reference 1056 Cosmos Denture B1 1L – Reference 1057 Cosmos Ortho Flex 1L – Reference 1059 Cosmos Model Ortho Azul 5L – Reference 1066 Cosmos Creation Blue – Reference 1067 Cosmos Model Ortho Branco 5L – Reference 1071 Cosmos Bege LCD 500mL – Reference 1100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: para comercializar el producto, el interesado debe comercializar con la observación: USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL, NO USAR EN BOCA DEL PACIENTE | N/A
20231097620 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-08 | MACS® GMP CELL DIFFERENTIATION BAG/ BOLSAS DE DIFERENCIACIÓN CELULAR | MILTENYI BIOTEC | NO | LAS BOLSAS DE DIFERENCIACIÓN CELULAR MACS GMP TRANSPARENTES SON DESTINADAS AL CULTIVO Y EXPANSIÓN IN VITRO DE CÉLULAS DE POBLACIONES CELULARES HEMATOLÓGICAS HETEROGÉNEAS, POR EJEMPLO, PARA LA GENERACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS A PARTIR DE MONOCITOS ENRIQUECIDOS CON CD14. LA BOLSA DE CULTIVO CELULAR TRANSPARENTE PERMITE PROCESO DE CULTIVO CELULAR MEDIANTE MICROSCOPÍA. LAS BOLSAS DE DIFERENCIACIÓN CELULAR MACS® GMP SON PERMEABLES AL GAS Y TRANSPARENTES PARA LA MICROSCOPÍA. LAS BOLSAS ESTÁN ENVASADAS INDIVIDUALMENTE, SON ESTÉRILES Y SE HA COMPROBADO QUE NO CONTIENEN ENDOTOXINAS. A MENOS QUE SE INDIQUE ESPECÍFICAMENTE LO CONTRARIO, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MILTENYI BIOTEC SON SÓLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA USO TERAPÉUTICO O DE DIAGNÓSTICO. | CINCO VOLÚMENES DE CULTIVO DIFERENTES DE 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1000 ML Y 3000 ML. | CELL DIFFERENTIATION BAG – 100 ML - REF 170-076-400 CELL DIFFERENTIATION BAG – 250 ML - REF 170-076-401 CELL DIFFERENTIATION BAG – 500 ML - REF 170-076-402 CELL DIFFERENTIATION BAG – 1000 ML - REF 170-076-404 CELL DIFFERENTIATION BAG – 3000 ML - REF 170-076-405 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INTERESADO EL PRODUCTO MACS® GMP CELL DIFFERENTIATION BAG/ BOLSAS DE DIFERENCIACIÓN CELULAR MARCA: MILTENYI BIOTEC SOLO PODRÁ SER USADO EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRA SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. | N/A
20231078795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-09 | IMRT Thorax Phantom / Fantasma del Tórax IMRT | N/A | NO | El modelo CIRS 002LFC IMRT Thorax Phantom para dosimetría de película y cámara de iones está diseñado para abordar los problemas complejos relacionados con la puesta en servicio y la comparación de sistemas de planificación de tratamientos y el control de calidad completo del sistema, desde imágenes de TC hasta verificación de dosis. | Empaque Unitario y por kit que contienen: - 1 Sección del tórax perforada para alojar varillas insertos - 12 Secciones de tórax de 1 cm - 1 Sección final de 3 cm - 1 Insertos de varilla maciza equivalentes al agua - 1 Inserto de varilla maciza equivalente al hueso - 4 Insertos de varilla sólida equivalentes al pulmón - 1 Juego de marcadores fiduciales de TC a película - 1 Base de alineación - 1 Dispositivo de sujeción - 1 Insertos de varilla equivalente al agua con cavidad de cámara de iones - 1 Inserto óseo equivalente con cavidad de cámara de iones - 1 Inserto pulmonar equivalente con cavidad de cámara de iones - 1 Fijación de un solo seno - 1 Pila de películas para imágenes 3D de pequeño volumen reconstrucción - 1 Casete de dosimetría de gel - 1 Sección homogénea que acomoda Casetes - 1 Sección de la región del tórax que acomoda Casetes - 5 Varillas equivalentes en agua para TLD's - 1 Conjunto de CT para filmar marcadores fiduciales para interfaces adicionales - Tapones de referencia de densidad electrónica, juego de 4 (pulmón, hueso, músculo, tejido adiposo) - Estuche para fantasmas - Kit de película EBT3 de corte de precisión para Modelo 002FC, 038-05, 038-21 (Juego de 25 insertos más 6 tiras de calibración) | NOTA: DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA APORTADA, EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL MODELO: 002LFC. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231034829 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-09 | EXTERNAL CONTROL UK NEQAS FOR IMMUNOLOGY, IMMUNOCHEMISTRY & ALLERGY | UK NEQAS para inmunología, inmunoquímica y alergia | NO | UK NEQAS para Inmunología, Inmunoquímica y Alergia es un centro sin fines de lucro que trabaja dentro de Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust para mejorar las investigaciones de inmunodiagnóstico en el sector de laboratorio clínico en beneficio de los pacientes. UK NEQAS para Inmunología, Inmunoquímica y Alergia opera un sistema de gestión de calidad para garantizar que todos los bienes y servicios proporcionados a los participantes sean aptos para su propósito y de calidad adecuada según lo medido por estándares objetivos. Esto se logrará a través de la implementación del sistema, la formulación de objetivos de calidad específicos, mejoras de calidad y seguimiento a través de auditorías periódicas. Los objetivos del sistema de gestión de la calidad son mejorar la satisfacción de los participantes y la calidad del programa. Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, que opera UK NEQAS para Inmunología, Inmunoquímica y Alergia, es un proveedor de pruebas de competencia acreditado por UKAS (BS EN ISO/IEC 17043:2010. | SER/004 Anticuerpos para enfermedades hepáticas – Muestras en viales de vidrio ~ 0.5mL SER/005 Anticuerpos Nucleares (ANA/DNA/ENA) – Muestras en viales de vidrio ~ 0.75mL SER/006 Anticuerpos fosfolípidos – Muestras en viales de vidrio ~ 0.5mL SER/007 Anticuerpos ANCA/GBM – Muestras en viales de vidrio ~ 0.5mL SER/010 Anticuerpos contra la enfermedad celíaca: muestras de suero en viales de vidrio ~ 0,5 ml SER/054 Anticuerpos asociados a la miositis: muestras de suero en viales de vidrio ~ 0,5 m | SER/004 Anticuerpos para enfermedades hepáticas SER/005 Anticuerpos nucleares (ANA/ADN/ENA) SER/006 Anticuerpos de fosfolípidos SER/007 Anticuerpos ANCA/GBM SER/010 Anticuerpos de la enfermedad celíaca | De acuerdo con lo anterior, el producto: EXTERNAL CONTROL UK NEQAS for Immunology, Immunochemistry & Allergy, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231109672 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-09 | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARRARENAL) FABRICADO A LA MEDIDA PARA PACIENTE SR. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARRARENAL) FABRICADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE JORGE ALBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, CC 8.257.097 DE MEDELLÍN. DIAGNÓSTICO: ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL PARARRENAL. PACIENTE CON ANEURISMA COMPLEJO TORACOABDOMINAL QUE REQUIERE PRÓTESIS FENESTRADA PARA SU TRATAMIENTO CON STENT RAMIFICADO. EL ANEURISMA DE MÁS DE 50 mm DE DIAMETRO, POR ESO CON RIESGO DE RUPTURA. EL PACIENTE NO ES CANDIDATO A IMPLANTAR UNA ENDOPRÓTESIS CONVENCIONAL PORQUE EL ANEURISMA COMPROMETE EL ORIGEN DE LAS ARTERIAS RENALES. POR ESTE MOTIVO SE REQUIERE LA REALIZACIÓN DE UNA ENDOPRÓTESIS HECHA A LA MEDIDA CUSTOM MADE CON FENESTRACIONES PARA LAS ARTERIAS RENALES. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARARRENAL ESTÁ COMPUESTA ASÍ: UN COMPONENTE TORACOABDOMINAL FABRICADO CON INJERTO BIFURCADO AAA, UNA RAMIFICACION ZSLE-13- 74-ZT IPSILATERAL Y OTRO CONTRALATERAL ZSLE-16-74-ZT SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE ANEXO. | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARRARENAL) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SR. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231064807 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-10 | DISCOS DE PMMA PARA CAD/CAM | PORTUX | NO | Los discos de PMMA están destinados para uso en tecnología CAD/CAM de aplicación dental, para la fabricación de estructuras dentales. | Presentación individual en forma de discos. Con diferentes colores y dimensiones. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA Se expide en Bogotá D.C., el 9 de Mayo de 2023 | N/A
20231063945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-10 | SEPARADOR DE YESO NOVAFOIL® - SEPARADOR DE YESO | NOVAFOIL | NO | Novafoil® es un agente desmoldante de yeso–yeso y yeso–acrílico. Este producto tiene propiedades que son deseables en odontología en las etapas de copiado y moldeado de prótesis dentales. Es utilizado para dar al yeso un acabado final liso y brillante, además permite homogeneizar la superficie del yeso que presente porosidad. La aplicación de este producto facilita la separación del acrílico o del yeso empleado para la reproducción de estructuras acrílicas sin alterar sus dimensiones. | Envase x 60 cm3. 120 cm3. 420 cm3. Galón. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIM | N/A
20231064351 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-10 | OPTRASTICK | IVOCLAR VIVADENT AG | SI | Instrumento de aplicación con la práctica punta adhesiva Las restauraciones se pueden recoger, sujetar y colocar fácil y rápidamente con OptraStick. Incluso si solo se aplica una ligera presión, los objetos pequeños y las restauraciones se adhieren con precisión a la punta adhesiva de OptraStick | 1-50 Piezas | OptraStick OptraStick Refill / 50 pieceS | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio | I
20231068352 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-10 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: 3D SURGICAL GUIDE - RESINA DE IMPRESIÓN 3D | PORTUX | NO | Resina utilizada para la impresión de guías quirúrgicas. | Envase por 1 Kg | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: Importante comercializar con la observación “PROHIBIDO EL USO DIRECTO EN LA BOCA DEL PACIENTE” | N/A
20231064496 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-10 | MUFLA PARA MICROONDAS | N/A | NO | Destinado para la elaboración de estructuras dentales acrílicas provisionales o definitivas polimerizadas por microondas, de acuerdo con las instrucciones de uso del producto. | Presentación individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231065206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-10 | RESINAS DE IMPRESIÓN: 3D MODEL - 3D MODEL ORTHO - RESINAS DE IMPRESIÓN 3D / PORTUX | N/A | NO | Resinas utilizadas para la elaboración de modelos dentales sencillos en trabajos de laboratorio dental, modelos dentales troquelados, modelos tipo troquel de Geller, modelos para procesos de termoformado, placas alineadoras en tratamientos de ortodoncia invisible. | Envase de 1 Kg | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA OBSERVACIONES: Importante comercializar con la observación “PROHIBIDO EL USO DIRECTO EN LA BOCA DEL PACIENTE” | N/A
20231071349 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-11 | CUBETASAMNOTEC / CUBETAS | AMNOTEC | NO | RECOLECTAR CONTENER Y ALMACENAR | EMPQUE UNITARIO | 51-107-01 Jar without lid, Ø 30 x height 90 mm 51-107-02 Jar without lid, Ø 50 x height 100 mm 51-107-03 Jar without lid, Ø 50 x height 130 mm 51-107-04 Jar without lid, Ø 50 x height 175 mm 51-107-05 Jar without lid, Ø 75 x height 100 mm 51-107-06 Jar without lid Ø 75 x height 130 mm 51-107-07 Jar without lid, Ø 75 x height 175 mm 51-107-08 Jar without lid, Ø 85 x height 175 mm 51-107-09 Jar without lid, Ø 95 x height 200 mm 51-109-06 Graduated measure, 2.0 l, with handle 51-111-01 Round dish with lid, 75 x 60 mm 51-111-02 Round dish with lid, 85 x 85 mm, 0.4 l 51-111-03 Round dish with lid, 100 x 60 mm 51-111-04 Round dish with lid, 100 x 100 mm 51-111-05 Round dish with lid, 125 x 80 mm 51-111-06 Round dish with lid, 125 x 125 mm 51-111-07 Round dish with lid, 150 x 150 mm 51-112-09 Sputum cup, Ø 75 mm, H 75 mm, 0.3 l 51-116-00 Petri dish complete, 100 x 20 mm (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221253323 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-12 | GORRO FRÍO | FH BELLEZA EN FRÍO | NO | LOS COJINES FRÍOS SON RELLENOS DE GEL QUE UNA VEZ COLOCADOS EN LA NEVERA RECIBEN LA CONDICIÓN TÉRMICA DEL FRÍO Y POR MEDIO DE ELLAS MANTIENEN DICHA CONDICIÓN POR UN TIEMPO. SE USAN PARA GENERAR SENSACIÓN DE BIENESTAR Y CONFORT AL USAR EL FRÍO PRODUCTO CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE CENTRAR LAS BONDADES DEL FRÍO EN LA ZONA DE LA CABEZA | LA PRESENTACIÓN COMERCIAL SE ADJUNTA EN IMÁGENES DE EMPAQUE ES UN GORRO FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE PLÁSTICO CON REFUERZO TEXTIL PARA LA LÍNEA FRÍA Y CLEAR TRANSPARENTE PARA LA LÍNEA GLACIAL Y SUBLIMADA, SELLADO CON ALTA FRECUENCIA QUEDA UN COJÍN DE GEL ERGONÓMICO. EMPACADO EN BOLSAS DE TELA NO TEJIDA | GORRO FRÍO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231072880 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | SOPORTE BEBÉ CANGURO | KAMEX, VIVO+, ONE LIFE | NO | Soporte práctico y cómodo para facilitar la cercanía y el calor necesario para tener el bebé en directo contacto con los padres. El tejido elástico es un soporte ideal para cuidar y acunar al bebé prematuro. | POR UNIDAD | KM253NSOPORTE BEBÉ CANGURO KM254NSOPORTE BEBÉ CANGURO KM253BSOPORTE BEBÉ CANGURO KM254BSOPORTE BEBÉ CANGURO KM253BL SOPORTE BEBÉ CANGURO KM254BL SOPORTE BEBÉ CANGURO (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231057901 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | VAPOR (DRY) SHIPPERS / TRANSPORTADORES DE VAPOR (SECO), | IC BIOMEDICAL | NO | PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS EN FASE VAPOR. OVOCITOS Y SEMEN (FIV) Y AI (CRIA DE ANIMALES) | UNIDAD INDIVIDUAL, PROVISTA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES. | VAPOR (DRY) SHIPPERS: REFERENCIAS CR/CRX: CX100, CXR100, CXR500 SERIE D/DX: 4D, 4DX, 38WD ACCESORIOS: LIQUID WITHDRAWAL DEVICE, TRANSFER HOSES, CRYOGENIC PHASE SEPARATORS, ROLLER BASE & TIPPING STAND, CRYO-SENTRY LOW LEVEL ALARM, DIPPERS & MEASURING RODS, NEW UPRIGHT SHIPPER CASE. (…)” | Por lo tanto, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico
20231094767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | 40 GSM SMS FOBICO / TELA NO TEJIDA | FITESA | NO | DESTINADA PARA SU USO EN EL SECTOR MÉDICO PARA LA ELABORACIÓN DE ROPA DE USO HOSPITALARIO (BATAS, SABANAS, ENVOLTURAS DE ESTERILIZACIÓN Y OTRAS) | ROLLOS EN VARIEDAD DE METRAJE, GRAMOS Y ESPESORES | CODIGO DE PRODUCTO: N860AI40, N860AL40, N860BR40, N860VH40 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231041796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | PYLOPLUS® UBT SYSTEM - ANALIZADOR DE ALIENTO | PYLOPLUSUBT SYSTEM | SI | : Prueba de Aliento para la Detección del Helicobacter pylori. El sistema PyloPlus® UBT System, es un dispositivo medico que está diseñado para usarse en la detección cualitativa de ureasa asociada con H. pylori en el estómago humano y está indicado como ayuda en el diagnóstico inicial de la infección por H. pylori. El sistema PyloPlus® UBT System es un dispositivo medico compuesto por el kit PyloPlus® UBT y el analizador PyloPlus® UBT. El analizador es un espectrómetro infrarrojo utilizado para medir la relación de 13CO2 a 12CO2 en muestras de aliento. El sistema PyloPlus® UBT System es para uso de profesionales de la salud capacitados según lo prescrito por un médico. ¿Qué es? El sistema PyloPlus UBT es una prueba utilizada para detectar una infección causada por la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) en el estómago. ¿Como funciona? La prueba de aliento no invasiva PyloPlus® UBT es una prueba de diagnóstico que analiza una muestra de aliento antes y después de la ingestión de urea enriquecida con 13C. Se utiliza para identificar a aquellos pacientes con infección por H. pylori. La prueba de aliento PyloPlus® UBT se realiza de la siguiente manera: se disuelven en agua 75 mg de 13C-urea en polvo y 3,0 g de ácido cítrico en polvo, y el paciente ingiere la solución resultante. La presencia del ácido cítrico crea un ambiente ácido en el estómago y retrasa la transferencia de la solución ingerida al duodeno. Estas dos características facilitan la descomposición de la urea por H. pylori, si está presente. Por lo tanto, en presencia de ureasa asociada con H. pylori gástrico, la 13C-urea se descompone H. pylori ureasa 2 13C-urea + 2 H2O2 → 213CO2 + 2 NH3. El 13CO2 se absorbe en la sangre y luego se exhala en la respiración. La absorción y distribución de 13CO2 es rápida. Por lo tanto, la escisión de la urea por la H. pylori ureasa que produce el 13CO2 ocurre inmediatamente después de que se ingiere la solución y permite la detección inmediata del aumento de 13CO2 en el aliento exhalado de los pacientes con H. pylori positivo. El análisis de las muestras de aliento se realiza mediante el analizador PyloPlus UBT o FANhp (espectrofotómetro infrarrojo) ubicado en una instalación médica. En ausencia de H. pylori gástrico, la 13C-urea no produce 13CO2 en el estómago porque no hay enzimas que puedan descomponer la urea en el estómago. El componente de diagnóstico del kit es 13Curea, una urea sintética contenida en un polvo granulado para reconstitución con agua potable para proporcionar una solución transparente para administración oral. El carbono en el componente del fármaco es predominantemente carbono 13, un isótopo estable, natural, no radiactivo de carbono. La abundancia relativa de Carbono-13 es mayor o igual al 99% en el componente de drogas sintéticas. Cada dosis de 13C-urea se suministra en una bolsa de aluminio con revestimiento de polietileno y contiene 75 mg de 13C-urea. La 13C-urea es la diamida del ácido 13C-carbónico y es altamente soluble en agua (1 gramo por ml a 25 ° C). Tiene la siguiente fórmula química: 13CH4N2O. Un cuerpo adulto promedio normalmente contiene alrededor de 9 gramos de urea, que es un producto del metabolismo de las proteínas. La urea en el cuerpo se conoce como urea de abundancia isotópica natural ya que está compuesta de 98.9% de urea 12C y 1.1% de urea 13C | Dispositivo Médico Kit PyloPlus UBT System (analizador PyloPlus® UBT, kit PyloPlus® UBT) | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada por el interesado, el producto PYLOPLUS® UBT SYSTEM - ANALIZADOR DE ALIENTO – Marca: PYLOPLUSUBT SYSTEM, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…)” | IIA
20231080721 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | HOLDER / PORTATUBOS – HOLDER | LYM | SI | El porta Tubos reutilizable para extracción de sangre está diseñado para su uso con agujas estándar o de seguridad. | BOLSA X 200 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “HOLDER / PORTATUBOS”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.” | I
20231086261 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | IROHA FIT / TEMARI / STICK – Instrumento de placer para mujeres, | TENGA | NO | Placer sexual | N/A | IROHA FIT / TEMARI / STICK (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231098793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | LAVADORA ULTRASONICA | GNATUS-SAEVO-D700-DAVIATLANTE | NO | Este equipo de limpieza ocurre por medio de cavitación, atingiendo uniformemente todo el material que se limpiará, incluso en locales de difícil acceso. Ésta ocurre a través de un generador ultrasónico de vibración, donde un campo de prueba se somete a una vibración en alta frecuencia cuando inmerso en solución líquida. La vibración genera una presión negativa ocasionando el surgimiento de micro burbujas en el líquido y una presión positiva propiciando el colapso de estas burbujas en la superficie del cuerpo de prueba formando micro jatos que son responsables del efecto de erosión y limpieza. USO Instrumentos y suministros médicos, dentales y de laboratorio, limpieza "eliminación de sangre y partículas pequeñas en los instrumentos antes de la desinfección". Debe ser utilizado y manejado por una persona calificada | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: el nombre genérico relacionado en el formulario no se aprueba para el presente producto, toda vez que no tiene relación a la ficha técnica y por lo anterior el presente certificado únicamente se otorga para el producto: LAVADORA ULTRASONICA | N/A
20231073527 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | Estándar de McFarland TDR-Z2 / TDR-Z2 Bacterial McFarland Standard | MINDRAY | NO | El producto se utiliza junto con el turbidímetro bacteriano de TDR para calibrar el turbidímetro, regular la exactitud del dispositivo y controlar el número de bacterias inoculadas. | UNIDAD | TDR-Z2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231077315 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | 4N6FLOQSWABS® CRIME SCENE / Hisopos / 4N6FLOQSwabs® Crime Scene, | FLOQSwabs®: | SI | En la escena del crimen, es esencial que el dispositivo de recolección de muestras evite la contaminación microbiana mientras preserva la integridad del ácido nucleico. La exclusiva línea de productos 4N6FLOQSwabs™ para la escena del crimen está diseñada específicamente para la recolección de muestras de sudor, semen, manchas de sangre, piel y rastros ambientales encontrados en la escena del crimen. Los 4N6FLOQSwabs™ para la escena del crimen cuentan con fibras cortas de Nylon™ dispuestas de manera perpendicular para crear una capa delgada altamente absorbente con una estructura abierta para facilitar la elución de la muestra. Los 4N6FLOQSwabs™ para la escena del crimen (punta regular, Peelpouch) tienen puntas de tamaño regular. Cada hisopo está envuelto individualmente en un conveniente formato de bolsa despegable. Características clave: • Certificado libre de DNasa, RNasa y ADN humano amplificable • Capacidad de absorción rápida y liberación superior de muestras • Tratamiento antimicrobiano para prevenir el crecimiento microbiano y mejorar la conservación de muestras • No es necesario secar la muestra • Punto de ruptura (desde el extremo de la punta): 20 mm El hisopo 4N6FLOQSwabs es para uso forense o de paternidad, no usar en seres humanos vivos, no es para uso diagnóstico. | Caja | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS. 4479429 4N6FLOQSwabs® Crime Scene (…)” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, los cuales también se evidencian en la caja del producto y se refieren a la indicación terapéutica del mismo, se concluye que el producto 4N6FLOQSWABS® CRIME SCENE / Hisopos / 4N6FLOQSwabs® Crime Scene, marca: FLOQSwabs®, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “(…) Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) En todos los demás casos se incluirán en la clase I . (…)” (negrilla y subrayado fuera de texto | I
20231079082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | RUBINO SOLARIUM - MAQUINA DE BRONCEADO INTERIOR | MERICAN | SI | 1. FASE DE CAMBIO DE COLOR DE PIEL. Realice el bronceado una vez cada 2 días, 5- 7 minutos cada sesión, obtendra la piel bronceada deseada después de 4-6 sesiones. 2. FASE DE MANTENIMIENTO DEL COLOR DE LA PIEL. Una vez por semana, puede ayudar a mantener su piel en el color bronceado que desea y ya obtuvo. | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada, el producto RUBINO SOLARIUM - MAQUINA DE BRONCEADO INTERIOR – Marca: MERICAN, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. (…)” (Negrita y Subrayado fuera de texto) | IIB
20231094153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | BAJALENGUA EN MADERA - BAJA LENGUA | BEGUT | NO | EL BAJALENGUAS ES UN INSTRUMENTO MÉDICO PARA DEPRIMIR LA LENGUA Y PERMITIR AL USUARIO EL EXAMEN DE BOCA Y GARGANTA | CAJA X 500 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231114459 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | AGAR Y SUPLEMENTO: BURKHOLDERIA CEPACIA MEDIUM; BACILLUS CEREUS SELECTIVE SUPPLEMENT; BACILLUS CEREUS; SALMONELLA/ AGAR BASE | THERMO SCIENTIFIC | NO | Preparación de medios para el aislamiento y recuento de bacterias especificas en muestras de las industrias de: alimentos, ambientales, farmacéuticas y cosméticas. | Medios de cultivo por 500g, suplementos por 10 viales | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231117677 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | BREAST SHELLS-PROTECTOR DE PEZON | MEDELA | NO | Los protectores de pezones de Medela son cómodos de llevar. Su forma discreta y su membrana de silicona flexible, que no irrita la piel, permiten llevarlos de forma cómoda y oculta. Los orificios de ventilación de la parte superior de las copas permiten que el aire circule, evitando de este modo la acumulación de humedad. Los protectores de pezones evitan que los pezones doloridos sufran más rozaduras (una colocación incorrecta de la boca del bebé alrededor del pecho puede ser uno de los motivos de estas molestias). Al mismo tiempo, permiten capturar las pérdidas de leche. Las copas se pueden utilizar de forma continua entre sesiones de lactancia. Si el dolor se agudiza o persiste, consulte a un médico o a su consultora de lactancia. Evite su uso por la noche para prevenir la aparición de puntos sensibles. | CAJA X 2 UNIDADES | 0080232 PROTECTOR DE PEZON | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231117700 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | MILK COLLECTION SHELLS- COPAS RECOLECTORAS DE LECHE MATERNA | MEDELA | NO | LAS COPAS PARA RECOGER LA LECHE MEDELA ACUMULAN LA LECHE PERDIDA Y SON CÓMODAS DE LLEVAR. SU FORMA ANATÓMICA Y SU MATERIAL FLEXIBLE, QUE NO IRRITA LA PIEL, PERMITEN LLEVARLA DE FORMA CÓMODA Y DISCRETA. INDICACIONES – DURANTE LAS TOMAS, CUANDO SE PRODUCE EL FLUJO DE LECHE EN EL OTRO PECHO – CUANDO SE PRODUCEN PÉRDIDAS ABUNDANTES DE LECHE EVITE LLEVARLOS POR LA NOCHE PARA PREVENIR LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL | CAJA X 2 UNIDADES | 0080240 COPAS RECOLECTORAS DE LECHE MATERNA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231083515 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | Pipeta automática | Diamond | NO | Estas pipetas están disponibles como micropipetas fijas o variables de uso general para tomar muestras y dispensar cantidades precisas de líquido en microvolúmenes. Estas pipetas funcionan según el principio de desplazamiento de aire y utilizan puntas desechables. Todos los modelos están equipados con un expulsor de puntas integrado. | N/A | Diamond Advance Referencias: 3341-1, 3341-10, 3341-20, 3341-50, 3341-100, 3341-200, 3341-1000, 3341-5000, 3341-10000, 3342-2, 3342-5, 3342-10, 3342-20, 3342-25, 3342-50, 3342-100, 3342-200, 3342- 250, 3342-500, 3342-1000, 3342-2000, 3342-5000, 3342-10000, 3344-10, 3344-20, 3344-50, 3344-100, 3344-200, 3344-300, 3345-10, 3345-20, 3345-50, 3345-100, 3345-200, 3345-300. DiamondPRO Referencias: 3311-1, 3311-10, 3311-20, 3311-50, 3311-100, 3311-200, 3311-1000, 3311-5000, 3312-5, 3312-10, 3312-15, 3312-20, 3312-25, 3312-50, 3312-100, 3312-200, 3312-250, 3312-500, 3312-1000, 3312-2000, 3312-5000. Diamond Refencias: 3301-1, 3301-10, 3301-20, 3301-50, 3301-100, 3301-200, 3301-1000, 3301-5000, 3302-1, 3302-2, 3302-5, 3302-10, 3302-15, 3302-20, 3302-25, 3302-30, 3302-40, 3302-50, 3302- 100, 3302-200, 3302-500, 3302-1000, 3302-2000, 3302-3000, 3302-5000. Diamond Jr. Referencias: 3322-5, 3322-10, 3322-20, 3322-25, 3322-35, 3322-50, 3322-100. Diamond RV-Pette Referencias: 3250 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231083570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | CHEST FRAMEWORK / SOPORTE LATERAL DE TÓRAX GRADUABLE PARA SILLA DE RUEDAS | HEXA3DLAB | NO | CHEST FRAMEWORK es un soporte lateral de tórax modular y graduable para montaje sobre el respaldo de las sillas de ruedas según los requerimientos morfológicos y funcionales del paciente. CHEST FRAMEWORK brinda graduación en el montaje para adaptarse a diferentes requerimientos dimensionales de los pacientes, permitiendo configurar los siguientes parámetros: 1, INSET o Angulo de cierre que permite reducir o ampliar la distancia de contacto intercostal con el paciente en el eje laterolateral 2. PROFUNDIDAD de la posición de la almohadilla de contacto en el eje anteroposterior de la cavidad torácica del paciente 3. ALTURA de anclaje al respaldo de la silla de ruedas en el eje craneocaudal | UNIDAD | Modelo: CH-FR 1.2 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231117684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | NIPPLE FORMERS/ FORMADORES DE PEZON | MEDELA | NO | EL FORMADOR DE PEZONES PREPARA LOS PEZONES PLANOS O INVERTIDOS PARA LA LACTANCIA. SI TIENES LOS PEZONES PLANOS O INVERTIDOS, LA LACTANCIA PUEDE RESULTAR COMPLICADA. ESTO OCURRE PORQUE ALGUNOS BEBÉS TIENEN PROBLEMAS PARA AGARRARSE CORRECTAMENTE AL PECHO, LO CUAL PUEDE PROVOCAR DOLOR EN LOS PEZONES. LA LIGERA PRESIÓN QUE EJERCE LA MEMBRANA DE SILICONA EN LA AREOLA FUERZA GRADUALMENTE LA SALIDA DEL PEZÓN. ESTE TRATAMIENTO SE PUEDE INICIAR DURANTE EL EMBARAZO (A PARTIR DE LA SEMANA 32). SE PUEDE EMPEZAR UTILIZANDO EL FORMADOR DE PEZONES UNA HORA AL DÍA E IR AUMENTANDO LA DURACIÓN DE FORMA GRADUAL HASTA ALCANZAR, APROXIMADAMENTE, LAS OCHO HORAS AL DÍA. DESPUÉS DEL PARTO, EL FORMADOR DE PEZONES PUEDE USARSE ENTRE TOMAS (MEDIA HORA O UNA HORA ANTES DE DAR EL PECHO). EVITE SU USO POR LA NOCHE PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE PUNTOS SENSIBLES. LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LAS COPAS PERMITEN QUE EL AIRE CIRCULE, CON LO CUAL SE EVITA LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD Y SE FAVORECE LA CURACIÓN. | CAJA X 2 UNIDADES | 0080229 FORMADORES DE PEZON | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231029945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | DDN SURF - DETERGENTE DESINFECTANTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES - DETERGENTE DESINFECTANTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES | DDN SURF | NO | DETERGENTE DESINFECTANTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES | bidon de 1L, Bidones de 5L, caja por 12 bidones de 1L, caja por 4 bidones de 5 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231063785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | Set de alimentación | Munchi | NO | Ideal para dar los alimentos al bebé y permitir que desarrolle habilidades para alimentarse por sí mismo. | 1 unidad, 3 unidades, 48 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231078453 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | DYNAMIC PLATFORM – PLATAFORMA DINAMICA | N/A | NO | La plataforma dinámica CIRS proporciona una solución económica y fácil de usar para las tareas complejas asociadas con el movimiento del tumor y el posicionamiento del paciente en radioterapia. La plataforma dinámica de CIRS funciona con el software de control de movimiento CIRS, una interfaz gráfica de usuario fácil de usar que se puede instalar en cualquier computadora que ejecute la plataforma Windows. | Empaque Unitario y kit que contiene: Plataforma Dinámica, Controlador de movimiento dinámico con firmware instalado, Actuador unido a la plataforma, Dispositivo de activación del tercer eje (montado en el actuador), Software de control de movimiento CIRS USB, Juego de cables: adaptador USB 3.0 Gigabit Ethernet, cable de red CAT5e, 75', cable DB 25 macho a macho, máx. Carga de plataforma sustituta 5,4 kg (12 libras), cable DB 9 macho a macho, cable de alimentación, Fusibles de acción rápida de 2 amperios, Fusibles de acción rápida de 2 amperios y 125 Placa de pecho con bolas rastreadoras reflectantes de 11,5 mm | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231114272 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | DoseValet ™ Pro | RUHOF | NO | El DoseValet ™ Pro es un sistema de dosificación simple y fácil de usar que libera cantidades precisas de detergente en el lavado, eliminando la variabilidad de residuos amontonados en las bombas. Incluye un sistema de sensor de movimiento manos libres y configuraciones programables integradas, lo que permite a los usuarios establecer parámetros de dosificación que cumplirán las condiciones específicas para eliminar la suciedad en varios niveles del lavado para lograr resultados de limpieza óptimos. Caracteristicas: Validación de Dosis Detección de Temperatura Codificador Mobile App(Bluetooth) Sistema de sensor de movimiento IR manos libres | UNIDAD | DoseValet ™ Pro | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231073010 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | PIPETAS PARA VSG | AQUISEL | NO | AQUISEL® PIPETTE Pipette P-2 - ESR / Pipeta P-2 - VSG Pipeta de un solo uso para la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular (V.S.G.), siguiendo las recomendaciones del método Westergren. Sistema manual para uso profesional en laboratorio. AQUISEL® PIPETTE Pipette A-2 - ESR / Pipeta A-2 - VSG Pipeta de un solo uso para la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular (V.S.G.), siguiendo las recomendaciones del método Westergren. Sistema manual para uso profesional en laboratorio. AQUISEL® PIPETTE SET P-3 - ESR / Conjunto P-3 - VSG Conjunto formado por pipeta + tubo para la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular (V.S.G.), siguiendo las recomendaciones del método Westergren. Sistema manual para uso profesional. AQUISEL® PIPETTE SET P-4 micro - ESR / Conjunto P-4 micro - VSG Conjunto formado por pipeta + tubo para la determinación de la Velocidad de Sedimentación Globular (V.S.G.), siguiendo las recomendaciones del método Westergren (modificado). Sistema manual para uso profesional. | AQUISEL® PIPETTE - SET P-3 - ESR / Conjunto P-3 - VSG - Referencia comercial 1760200: 600 conjuntos / caja (600 tubos + 600 pipetas) AQUISEL® PIPETTE - Pipette P-2 - ESR / Pipeta P-2 - VSG - Referencia comercial 1780225: 800 uds caja (4 x 200 uds) | AQUISEL® PIPETTE Pipette P-2 - ESR / Pipeta P-2 - VSG AQUISEL® PIPETTE Pipette A-2 - ESR / Pipeta A-2 - VSG AQUISEL® PIPETTE SET P-3 - ESR / Conjunto P-3 - VSG AQUISEL® PIPETTE SET P-4 micro - ESR / Conjunto P-4 micro – VSG (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231078477 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | MEITUEVE PANORAMIC AI SKIN ANALYSIS SYSTEM - SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICAL PARA EL ANÁLISIS PANORÁMICO DE LA PIEL | MEITUEVE | NO | : El sistema MeituEve es una cámara panorámica que se conecta mediante tecnología bluetooth a tecnologías móviles como tablets y celulares. Descubre y mide los cambios de la piel a través de un seguimiento 3D. Durante la lectura, la cámara toma imágenes del contorno facial en tres dimensiones y el software realiza un análisis integral de temas relacionados con la piel y el envejecimiento. Incluye cuatro tecnologías patentadas para revelar la ciencia de los cambios en la piel: 1) Realiza un seguimiento de los cambios en el volumen y los contornos faciales con luces estructuradas. 2) Recoge millones de puntos faciales clave para construir un modelo 3D. 3) Ubica y rastrea automáticamente los cambios en la piel. 4) Las imágenes de alta definición 3D son tomadas en segundos por varias cámaras. Así, se logra predecir con precisión las necesidades del cliente. La cámara puede ser usada en diversos escenarios: por marcas enfocadas en el cuidado de la piel; en salones de belleza; y en centros clínicos de medicina estética y dermatológica. | MeituEve V Panoramic AI Skin Analysis System MeituEve M Panoramic AI Skin Analysis System | MeituEve V; MeituEve M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231083559 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | BACKREST FRAMEWORK / ESPALDAR GRADUABLE PARA SILLAS DE RUEDAS | HEXA3DLAB | NO | BACKREST FRAMEWORK es el soporte corporal de espalda semicurvo, desmontable, modular y graduable para instalación sobre la estructura tubular en sillas de ruedas según los requerimientos morfologicos y funcionales del paciente. BACKREST FRAMEWORK Graduación en el montaje para adaptarse a diferentes requerimientos dimensionales y estructurales de la de la silla de ruedas: 1. ANCLAJE adaptable a diferentes diametros del perfil estructuralde la silla de ruedas e incluso diametros variables 2. PROFUNDIDAD E INCLINACION del espaldar con respecto a la estructura de la silla de ruedas y segun los requerimientos del paciente 3. ALTURA adaptable en el montaje segun la morfologia estructural de la silla de ruedas, De igual manera los modulos complementarios" | UNIDAD | BR-FR 1.2(…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231115928 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | 4′,6- diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride (DAPI) número de catálogo D1306 | Thermo Fisher Scientific | NO | Tinción fluorescente para núcleos de células para protocolos de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, para investigación El fabricante declara que el producto es Para uso sólo en Investigación. | frasco ámbar con 10 mg | N/A | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte de la Universidad de Antioquia, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "Aprovechamiento de la reactividad cruzada entre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum para el desarrollo de una vacuna contra la malaria asociada al embarazo”, en colaboración con el grupo de investigación dirigido por la doctora Stephanie Yanow de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Alberta, Canadá. El producto 4′,6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride (DAPI) número de catálogo D1306, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20231117210 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | CONTACT NIPPLE SHIELDS INDIVIDUAL Y DOBLE/ PEZONERAS DE CONTACTO | MEDELA | NO | LAS PEZONERAS CONTACT DE MEDELA ESTÁN DISEÑADAS PARA CUBRIR Y PROTEGER LOS PEZONES DE LA MADRE DURANTE LA LACTANCIA. EL USO DE LAS PEZONERAS CONTACT ESTÁ INDICADO CUANDO LA MADRE TIENE LOS PEZONES DOLORIDOS, PLANOS O INVERTIDOS. TAMBIÉN PUEDEN USARSE CUANDO EL BEBÉ TIENE PROBLEMAS PARA AGARRARSE AL PECHO (POR EJEMPLO, SI TIENE UNA TÉCNICA DE SUCCIÓN ATÍPICA), CUANDO EL BEBÉ NO TRANSFIERE LA LECHE BIEN O EN BEBÉS PREMATUROS QUE SE DUERMEN CASI DE INMEDIATO AL COLOCARSE EN EL PECHO. | CAJA X 2 UNIDADES / INDIVIDIAL | REFERENCIA CONTACT INDIVIDUAL 8000572 PEZONERA DE CONTACTO TALLA S 2001688 PEZONERA DE CONTACTO TALLA M 8000573 PEZONERA DE CONTACTO TALLA L REFERENCIA CONTACT ™ X 2 UNIDADES 2001626 PEZONERA DE CONTACTO TALLA S 2001594 PEZONERA DE CONTACTO TALLA M 2001631 PEZONERA DE CONTACTO TALLA L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20221259982 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | SMALL FREEZERS, CONGELADORES PEQUEÑOS | IC BIOMEDICAL | NO | RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O TRANSPORTE DE OVOCITOS Y SEMEN EN TECNICAS DE FIV Y AI (CRIA DE ANIMALES), MANTENIENDO LA CADENA DE FRIO | UNIDAD INDIVIDUAL, PROVISTA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES | REFERENCIAS SERIE XT: 3XTL, 8XTL, 10XT, 20XT, 34XT. SERIE TW DUAL :TW20 DUAL, TW34 DUAL, TW47-6 DUAL ,TW47-10 DUAL. SERIE TW STANDARD: TW20, TW24, TW34, TW47-6, TW47-10. SERIE HC: 12 HCL, 20 HC, 34HC, 35HC, 35VHC, 38VHC, 38HC, 38WD. SERIE AI SHIELD: AIS 1.5, AIS 3. SERIE AI SMALL FREEZERS: TW24, XT21-AI, 10XT, 38WD, 38VHC, 38HC. SERIE SEMEN TANKS: TW24, XT21-AI, 10XT, 38WD, 38VHC, 38HC. SERIE STANDARD SEMEN TANKS: TW20, TW24, TW34, TW47-6, TW47-10. SERIE TW DUAL SEMEN TANKS: TW20 DUAL, TW34 DUAL, TW47-6 DUAL, TW47-10 DUAL. ACCESORIOS: LIQUID WITHDRAWAL DEVICE, TRANSFER HOSES, CRYOGENIC PHASE SEPARATORS, ROLLER BASE & TIPPING STAND, CRYO-SENTRY LOW LEVEL ALARM, DIPPERS & MEASURING RODS. (…)” | Por lo tanto, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231068344 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | COPAS Y TAZAS DE SILICONA | N/A | NO | Recipiente de material plástico flexible para mezclar diferentes materiales cómo yesos, alginatos y acrílicos. | 1, 12, 100, 180, 250 UND/empaque | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231082370 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO ODONTOLOGICO - COMPRESOR PARA USO ODONTOLOGICO | DÜRR DENTAL AG | NO | La función de producir aire comprimido que almacena en un tanque a alta presión para que éste pueda ser utilizado en cualquier momento. Este aire, se lleva posteriormente a los equipos dentales mediante tubos destinados a este fin. El uso de compresores es muy habitual en muchos campos como en la industria o en la automoción, aunque es necesario aclarar que los compresores dentales cuentan con unas características particulares en cuanto a higiene y calidad de aire producido. Implementó instalaciones de secado para sus unidades de aire comprimido y fijó estándares en la tecnología dental en todo el mundo al prescindir por primera vez de la lubricación con aceite. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231029482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | VERSIÓN SIN EXTRACCIONES: CON/SLN GANCHOS DE RETENCIÓN. VERSIÓN CON 4 EXTRACCIONES (EXTRACCIONES DE LOS 2 PRIMEROS PREMOLARES SUPERIORES, Y LOS 2 PRIMEROS PREMOLARES INFERIORES) CON / SIN GANCHOS DE RETENCIÓN - GUARDA SEMI PERSONALIZADA | PRE-FINISHER | NO | Para usarse al finalizar el tratamiento ortodóntico, previo al retenedor, Uso de producto. El Pre-Finlsher ®, es una guarda preformada Bimaxilar, que ayuda en la terminación de los tratamientos Alinea de manera ligera Rota dientes de 3 a 50 máximo Cierra espacio(s) no más de 3 mm. Corrige ambas arcadas de manera simultánea Recomendado para pacientes con problemas de Bruxismo Permite asentar mordida de manera simultánea Corrige ligero OverJet Corrige ligero Overbite Corrige discrepancias de línea media Corrige dientes posicionados fuera de la simetría del arco | Versión sin extracciones sin ganchos y con ganchos de retención. Tamaños en aumentos de 1 milímetro, disponibles del número 44 al 58 mm Versión con 4 extracciones de primeros premolares (2 superiores y 2 Inferiores) sin ganchos y con ganchos de retención. Medidas disponibles del número 49 al 56 mm | Versión Sin Extracciones: con/sin ganchos de retención. Versión Con 4 Extracciones (extracciones de los 2 primeros premolares superiores, y los 2 primeros premolares inferiores): con /sin ganchos de retención | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231077735 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | UNIDADES DE REFRACCIÓN OFTÁLMICA ELEGANCE, ETOILE II, FUSION Y VINTAG - UNIDADES DE REFRACCIÓN OFTÁLMICA | C.S.O, ELEGANCE, ETOILE II, FUSIÓN Y VINTAGE. | NO | : Las unidades de refracción de C.S.O., permiten reunir varios dispositivos oftálmicos en una sola solución caracterizada por líneas armoniosas, estructura compacta, ergonómica y de larga duración, Las unidades de refracción de C.S.O se caracterizan por su practicidad, compatibles con una amplia gama de dispositivos para el diagnóstico oftalmológico moderno y proporcionan una agradable experiencia de trabajo diario. Gracias a una cuidadosa selección de los materiales utilizados para la construcción y una amplia gama de colores y personalizaciones disponibles, es posible realizar un entorno de trabajo armonioso y cómodo para el usuario y el paciente. | Empaque por Unidad de Equipo | : ELEGANCE, ETOILE II, FUSIÓN Y VINTAGE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231078980 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | "SEDI-RATE" PIPETTE GRADUATED F.L. MEDICAL / PIPETA GRADUADA "SEDI-RATE" | NIPRO | NO | La pipeta está Indicada para exámenes de diagnóstico in vitro | 800 piezas por caja | 50334 SEDI-RATE"PIPETTE GRADUATED FROM O TO 180 MM (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231082772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-15 | STAGO CLEAN / SOLUCION DE LIMPIEZA PARA ANALIZADOR DE COAGULACIÓN | SUN BIOTECH | NO | El producto se utiliza para limpiar el sistema de pipeteo del analizador automatizado de coagulación STAGO | STAGO Clean: 8×2500 mL STAGO Special Clean:12×15 mL | STAGO Clean STAGO Special Clean (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231110716 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-16 | Anticuerpo monoclonal para fosfatasa alcalina placentaria. Catalogo No. MA5-14672 | Invitrogen | NO | Reactivo para detección de fosfatasa alcalina placentaria en pruebas de inmunohistoquímica, para investigación El fabricante declara que el producto es Para uso sólo en Investigación. | tubo de un mililitro | N/A | El producto Anticuerpo monoclonal para fosfatasa alcalina placentaria. Catalogo No. MA5-14672, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20231118243 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-16 | ATELLICA A-LYTE IMT Cleaner | Siemens Healthineers | NO | Usado para la limpieza del subsistema IMT mediante un analizador de química clínica Atellica. | 6 frascos x 2,5 mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ATELLICA A-LYTE IMT Cleaner NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231121600 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-16 | ISE MODULE. Cleaning Solution Kit. Referencia 5421. | MEDICA | NO | KIT CON SOLUCIÓN PARA LAVADO/LIMPIEZA DIARIOS | DILUYENTE DEL DETERGENTE DIARIO: 1 X 90 ML POLVO DE LIMPIEZA DIARIA: 6 FRASCOS. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto ISE MODULE. Cleaning Solution Kit. Referencia 5421. NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231061303 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-17 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL. BATAS, SABANAS, GORROS Y POLAINAS - ROPA DESECHABLE NO ESTERIL | PROCLIDES S.A.S | NO | BATAS.UN SOLO USO. 1-Se utilizan en áreas de hospitalización, U.C.I. salas de aislamiento, salas de cirugía, en laboratorio clínico, para el personal médico y paramédico, como protección de los pacientes, para protección de los visitantes en áreas restringidas GORRO CIRUJANO.UN SOLO USO 2-Estos son utilizados por el personal médico y paramédico a nivel intrahospitalario, hacen parte de la indumentaria en áreas restringidas. POLAINAS RESORTADAS.UN SOLO USO. 3-Esatas son utilizadas por el personal médico y paramédico a nivel intrahospitalario o áreas que requieran su uso. Se utilizan cubriendo el calzado para prevenir contaminación cruzada. SABANAS. UN SOLO USO. 4-Se utilizan para cubrir superficies no estériles como camas, camillas o demás muebles que requieran su uso para mantener las superficies de trabajo. | Cajas x 160 unidades. Cajas x 100 unidades. Bolsas x 10 unidades. | ROPA DESECHABLE DE UN SOLO USO COMO: Batas manga resorte. Batas paciente. Bata puño blanco. Baton americano Gorro cirujano. Polainas resortadas. Sabanas resortadas. Sabana plana | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231095460 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-18 | Humificador ultrasonico para CLFine™ / Humificador ultrasonico para CLFine™ | NIPRO | NO | Control del calor del aire seco temporizador hibrido. | UNIDAD POR CAJA | Cleer-100 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231062997 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE USO INDUSTRIAL VENUS V4400N95 -RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 V4400N95 | VENUS | NO | Equipo de protección individual, Destino: industrial, Uso y aplicación: El respirador Venus V4400N95 cumple con los requisitos de NIOSHN95, estos respiradores deben usarse para proteger al usuario de partículas líquidas sólidas y no volátiles. Los respiradores de filtro de partículas se clasifican por la eficiencia de filtrado y el máximo rendimiento total de fugas internas y también por la resistencia a la inhalación. Estos respiradores se pueden utilizar para proteger contra partículas generadas mecánicamente en industrias con actividades como lijado, molienda, perforación, barrido, etc. estos respiradores tienen filtros que pueden ayudar a reducir la respiración de partículas en el aire. Estos respiradores son adecuados para su uso en concentraciones de partículas líquidas sólidas y no volátiles hasta los siguientes límites. NIOSH AFP=1 ..El respirador Venus V4400N95 fue diseñado para personal que labora en diferentes industrias , por lo que su uso es recomendado en ambientes industriales con la finalidad de proteger al personal contra partículas generadas mecánicamente en industrias con actividades como lijado, molienda, perforación, barrido, etc. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Este producto NO es un dispositivo médico. | Carton por 10 cajas, cada caja con 50 unidades: 500 unidades por cartón | V4400N95 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231073513 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | NUCLEOEQUIPO DOTA-TOC | NUCLEO-EQUIPO DOTA-TOC | NO | EL 177LU-DOTA TOC ESTÁ INDICADO COMO AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTE CON TUMORES DE ORIGEN NEUROENDOCRINO (NETs) POSITIVOS A LOS SUBTIPOS DE SOMASTATINA 2; NETS INOPERABLES O CON METÁTASIS | ESTUCHE CON UN NUCLEO EQUIPO DOTA TOC | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, , no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231070298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | NUCLEOEQUIPO DOTA-IPSMA | NUCLEO-EQUIPO DOTA-IPSMA | NO | EL 177LU-DOTA IPSMA ESTA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO AVANZADO. | ESTUCHE CON UN NUCLEO EQUIPO DOTA IPSMA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos y productos biológicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231121820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | ELIMINADOR DE OLORES F.O.E/ ELIMINADOR DE OLORES F.O.E | RUHOF | NO | EL ELIMINADOR DE OLORES FECALES ELIMINA LAS HECES, LA ORINA, LA MELENA Y CUALQUIER OLOR NOCIVO MEDIANTE EL USO DEL SISTEMA DE MODIFICACIÓN MOLECULAR DE RUHOF. F.O.E. REALMENTE CAMBIA LA ESTRUCTURA MOLECULAR DE LAS EMISIONES SUCIAS EN UN GAS INOFENSIVO E INODORO. EL USO DE F.O.E ANTES Y DESPUÉS DE UN PROCEDIMIENTO O CADA VEZ QUE SE PRODUZCAN OLORES NOCIVOS ASEGURA UN AMBIENTE AGRADABLE PARA GIAS, ENFERMERAS, MÉDICOS Y PACIENTES. | BOTELLA DE 250ML Y 500ML | F.O.E. CÓDIGO 3 (FLORAL) F.O.E. CÓDIGO 4 (TROPICAL) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231050078 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-19 | STOOL DNA STABILIZER (ESTABILIZADOR DE ADN EN HECES) | INVITEK | SI | BUFFER ESTABILIZADOR LÍQUIDO PARA ESTABILIZACIÓN DE ADN EN MUESTRAS DE HECES. PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN. | FRASCO POR 180 ML DE STOOL DNA STABILIZER REF. 1038111100 PAQUETE DE 50 TUBOS POR 8 ML DE STOOL DNA STABILIZER REF. 1038111200 PAQUETE DE 250 TUBOS POR 8 ML DE STOOL DNA STABILIZER REF. 1038111300 | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en el folio 9, se evidencia “Dispositivo médico de diagnóstico in vitro” y en el inserto del producto folio 16 el uso previsto es “Recogida de muestras de heces humanas para la estabilización, conservación y extracción de ADN (PSP® Spin Stool DNA Plus Kit / PSP® Spin Stool DNA Basic Kit). El producto está concebido para ser utilizado únicamente bajo la supervisión de profesionales, tales como técnicos, médicos y biólogos con formación en técnicas de biología molecular, “Etiquete el tubo con el nombre y fecha de nacimiento del donante y la fecha de recogida usando la etiqueta proporcionada”, y Certificado aportado folio 17, describe como indicación de uso:  Aplicaciones PCR  Análisis RFLP  Hibridación  Tipificación genética  Tipificación de patógenos  Análisis de mutaciones En ese sentido se indica que el producto: STOOL DNA STABILIZER (ESTABILIZADOR DE ADN EN HECES) MARCA: INVITEK, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20231115810 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | KITS DE LABORATORIO/ KITS DE LABORATORIO PARA ESTUDIO OBSERVACIONAL | BD (BECTON DICKINSON) | SI | KIT DE LABORATORIO SIN VALOR COMERCIAL PARA USO EXCLUSIVO EN ESTUDIO OBSERVACIONAL "ENROLL-HD - ESTUDIO PROSPECTIVO EN UNA COHORTE GLOBAL DE ENFERMEDAD DE HUNTINGTON". EL TÉRMINO “OBSERVACIONAL” HACE REFERENCIA A UN TIPO DE ESTUDIO QUE NO INCLUYE INTERVENCIONES DE INVESTIGACIÓN; SU FINALIDAD PRIMARIA ES LA “OBSERVACIÓN” DE LA ENFERMEDAD EN UN AMBIENTE DEL MUNDO REAL Y PUEDE INCLUIR ASI MISMO PROCEDIMIENTOS QUE DIFIEREN DE LA PRÁCTICA CLÍNICA ACTUAL, COMO ES EL CASO DE ESTE ESTUDIO. ENROLL-HD ES UN ESTUDIO OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO, MULTINACIONAL Y MULTICÉNTRICO SIN UN TRATAMIENTO EXPERIMENTAL. LOS CENTROS PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN EN AMÉRICA DEL NORTE, LATINOAMÉRICA, EUROPA, ASIA, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA. ENROLL-HD ES UN ESTUDIO PROSPECTIVO Y DE FINAL ABIERTO. SE PEDIRÁ A LOS SUJETOS QUE PARTICIPEN MEDIANTE UNA VISITA DEL ESTUDIO UNA VEZ AL AÑO. ESTE ESTUDIO BUSCA RECLUTAR A TODOS LOS SUJETOS QUE SEAN ELEGIBLES Y DESEEN PARTICIPAR, CON LA META DE INSCRIBIR APROXIMADAMENTE A UN TERCIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA EH DE CADA REGIÓN DEL ESTUDIO (AMÉRICA DEL NORTE, LATINOAMÉRICA, EUROPA, ASIA, Y AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA). LOS SUJETOS ELEGIBLES SON PERSONAS DE 18 AÑOS O MAYORES QUE SEAN PORTADORES DE LA MUTACIÓN DE EXPANSIÓN DEL GEN DE LA EH, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MANIFESTACIÓN FENOTÍPICA O DE LA ETAPA DE LA EH, Y CONTROLES QUE NO SEAN PORTADORES DE LA MUTACIÓN DE EXPANSIÓN DEL GEN DE LA EH, INCLUIDA LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO PARA COMPARACIÓN. EN EL CASO DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, LAS QUE PRESENTEN CARACTERÍSTICAS CON UN DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE EH EN EL MARCO DE UN ANTECEDENTE FAMILIAR CONFIRMATORIO O UN RESULTADO DE ANÁLISIS GENÉTICO POSITIVO PODRÁN SER INCLUIDAS EN ESTE ESTUDIO, DE ACUERDO CON LAS GUÍAS INTERNACIONALES ACTUALES (INTERNATIONAL HUNTINGTON ASSOCIATION (IHA) AND THE WORLD FEDERATION OF NEUROLOGY (WFN) RESEARCH GROUP ON HUNTINGTON'S CHOREA: GUIDELINES FOR THE MOLECULAR GENETICS PREDICTIVE TEST IN HUNTINGTON'S DISEASE. NEUROLOGY 1994: 44:1533-1536). OBJETIVOS DEL ESTUDIO:- MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL ESPECTRO FENOTÍPICO DINÁMICO Y LOS MECANISMOS DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON. - PROMOVER EL DESARROLLO DE PAUTAS BASADAS EN EVIDENCIA PARA INFORMAR UNA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS Y MEJORAR LOS RESULTADOS EN CUANTO A LA SALUD PARA EL PARTICIPANTE/LA UNIDAD FAMILIAR.- PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA PARA RESPALDAR EL DISEÑO Y LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS. | PARA USO EXCLUSIVO DE ESTUDIO OBSERVACIONAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto KITS DE LABORATORIO/ KITS DE LABORATORIO PARA ESTUDIO OBSERVACIONAL MARCA: BD (BECTON DICKINSON), se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20231072468 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | PSMA TWO – VIAL – SET | PSMA TWO VIAL SET | NO | LA DILUSIÓN FINAL DEL ANALOGO DEL PEPTIDO PSM-TC RADIOMARCADO (99M TC-PSMA) PUEDE UTILIZARSE EN SEIS HORAS, LA EXCRESIÓN ES RENAL CON CONTRIBUCIÓN DE LA VI HEPATOBILIAR. EL 99M TC-PSMA ES UN TRAZADOR DE PSMA ALTAMENTE ESPECIFICO PARA IMÁGENES SPECT Y CIRUGIA RADIOGUIADA QUE SE ACUMULA EN LOS TUMORES PRIMARIOS Y EN LAS LESIONES METASTÁSICAS DEL CANCER DE PRÓSTATA. UNA DOSIS ÚNICA ES DE 600 A 800 MBQ EN PROMEDIO | 3 VIALES / CAJA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231121670 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | TAPABOCAS, MASCARAS, RESPIRADORES DESECHABLES/ TAPABOCAS, MASCARAS, RESPIRADORES DESECHABLES | OCEAN MEDICALS, LICLE. | SI | LAS MASCARILLAS SON UNA HERRAMIENTA DE PREVENCION PARA EVITAR INFECCIONES Y GARANTIZAR LA SALUD DE TODAS LAS PERSONAS QUE LAS UTILIZAN. | CAJA PLEGADIZA O BOLSA POR 50 UNIDADES | N/A | Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto TAPABOCAS, MESCARAS, RESPIRADORES DESECHABLES/ TAPABOCAS,MASCARAS,RESPIRADORES DESECHABLES MARCA: OCEAN MEDICALS, LICLE se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20231125633 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-19 | URGO FILMOGEL POST PICADURAS / URGO FILMOGEL POST INSECT BITES/ URGO FILMOGEL POST PICADURAS | URGO | NO | URGO FILMOGEL POST PICADURAS, ESTA INDICADO EN CASO DE PICADURAS DE INSECTOS TALES COMO MOSQUITOS, AVISPAS, ABEJAS, TÁBANOS, HORMIGAS Y ÁCAROS. ASOCIA UNA FÓRMULA INNOVADORA CON PROPIEDADES FILMÓGENAS PROTECTORAS Y PROPIEDADES CALMANTES. MODO DE USO: SI HAY UN AGUIJÓN, RETÍRELO CON CUIDADO. LIMPIAR, DESINFECTAR, ENJUAGAR Y SECAR LA ZONA AFECTADA CON UNA GASA ESTERILIZADA ANTES DE LA APLICACIÓN. COLOQUE Y EXTIENDA EL FORMADOR DE PELÍCULA CON LA ESPÁTULA PARA CUBRIR UNIFORMEMENTE EL ÁREA (PUEDE SENTIR UNA SENSACIÓN DE HORMIGUEO EN LA APLICACIÓN). DÉJELO SECAR UNOS SEGUNDOS. REPITA LA APLICACIÓN TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO (EN PROMEDIO 2 A 3 VECES AL DÍA). NO ES IMPRESCINDIBLE ELIMINAR LA PELÍCULA RESIDUAL AL RENOVAR. SI DESEA ELIMINARLO, HAY DOS MÉTODOS POSIBLES: - TIRA DE LOS BORDES DE LA PELÍCULA. - APLIQUE UNA NUEVA GOTA DE SOLUCIÓN A LA PELÍCULA YA FORMADA Y LIMPIE INMEDIATAMENTE CON UNA COMPRESA SECA. CIERRE BIEN DESPUÉS DE SU USO. UNA VEZ ABIERTO, SE RECOMIENDA UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN UN PLAZO DE 6 MESES. | 1 CAJA QUE CONTIENE UN FRASCO DE 3,25 ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas y a la Dirección de medicamentos y Fito terapéuticos al tener en sus componentes ACEITE DE SEMILLA DE RICINUS COMMUNIS y ACEITE DE GERMEN DE TRITICUM VULGARE. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231119383 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-23 | TOALLAS ABSORBENTES ESTÉRILES | MEDLINE | NO | Toalla absorbente estéril de papel para uso absorbente general dentro de los entornos médicos. Las toallas son de un solo uso y estériles siempre y cuando el paquete este intacto y sellado. | 2/ paquete, 100 paquetes/Caja | DYNJP2220 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza | N/A
20231072853 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-23 | DOTA – (TYR3) – OCTREOTATE (GMP) | DOTA – (TYR3) – OCTREOTATE (GMP) | NO | PRINCIPIO ACTIVO FARMACÉUTICO, PÉPTIDO DESTINADO A LA PREPARACIÓN DE LU-177 PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES NEUROENDOCRINOS. | VIAL DE 0,1 MG NET | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, , no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231128419 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-23 | SINUINHALER/ Inhalador de Aromaterapia | NEILMED | NO | INHALADOR DE AROMATERAPIA NATURAL NO MEDICADO PARA EL ALIVIO NASAL TEMPORAL DE LAS MOLESTIAS ESTACIONALES. | BLÍSTER CON UN (1) TUBO X 0.05 OZ (1.3 G) CAJA DE CARTÓN CON SEIS (6) BLÍSTER (CADA BLÍSTER CON UN (1) TUBO X 0.05 OZ (1.3 G)) PRESENTACIÓN SIN VALOR COMERCIAL: BLÍSTER CON UN (1) TUBO X 0.05 OZ (1.3 G) CAJA DE CARTÓN CON SEIS (6) BLÍSTER (CADA BLÍSTER CON UN (1) TUBO X 0.05 OZ (1.3 G) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, , no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231080718 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-23 | HYPERMAX OXYGEN EWOT SYSTEM/ SISTEMA DE OXIGENO HYPERMAX | SUPERHUMAN PROTOCOL | SI | EQUIPO PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DURANTE LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO. HYPERMAX OXYGEN ES UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO PARA LA SALUD Y EL ESTADO FÍSICO CON PATENTE EN TRÁMITE, DISEÑADO PARA LLENAR EL CUERPO CON UN 300 % MÁS DE PUREZA DE OXÍGENO QUE EL 21 % QUE ESTÁ RESPIRANDO EN ESTE MOMENTO. NO ES UN EQUIPO DE USO MÉDICO HYPERMAX OXYGEN ES LO ÚLTIMO EN EL EQUIPO EN EVOLU CIÓN DISEÑADO PARA OFRECER EJERCICIO CON TERAPIA DE OXÍGENO (EWOT). EL EJERCICIO CON TERAPIA DE OXÍGENO (EWOT) ES UNA TE RAPIA SEGURA Y EFICAZ QUE SE HA UTILIZADO Y PROBADO DURANTE DÉCADAS. RESPIRAR OXÍGE NO DE MAYOR PUREZA MIENTRAS SE HACE EJERCICIO PUEDE SIGNIFICAR UN MAYOR BIENESTAR PARA P ERSONAS DE TODAS LAS EDADES. | INDIVIDUAL | HYPERMAX OXYGEN EWOT SYSTEM, HYPERMAX, HYPERMASK, DA VINCI | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado (ficha técnica) y validando la página de internet del fabricante https://www.davincimedicalusa.com/da-vinci-superhuman-protocol-oxygengenerator se encuentra la siguiente descripción: “Medical Grade Quality - All components are medicalgrade quality”, se considera que el producto HYPERMAX OXYGEN EWOT SYSTEM/ SISTEMA DE OXIGENO HYPERMAX, MARCA: SUPERHUMAN PROTOCOL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: " C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS ...)Regla 11. Todos los dispositivos médicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa, salvo que ello se efectúe de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias, la parte del cuerpo de que se trate y el modo de aplicación, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.. (...)" Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | IIB
20231108758 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | ESCÁNER DE LABORATORIO DENTAL – DYNAMIC / ESCANER PARA LABORATORIO DENTAL | DYNAMIC | NO | De uso exclusivo en laboratorios dentales El escáner de laboratorio es un escáner de luz estructurada para la creación de modelos dentales en 3D mediante el escaneado de modelos dentales que, posteriormente, podrán utilizarse en el diseño (CAD/CAM), fabricación y producción de prótesis dentales. | unidad (equipo) | MODELOS A AMPARAR: DCS-M1 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231073848 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-24 | REACTIVOS PARA CALIBRACIÓN ddPCR | BIORAD LABORATORIES | NO | USO PARA CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE PCR DIGITAL QX200 EQUIPO CON CERTIFICADO DE NO OBLIGATORIEDAD USO EN INVESTIGACIÓN El fabricante declara que el producto es Para uso sólo en Investigación. | de dicha empresa, para la calibración y mantenimiento de los equipos que son para uso sólo en de dicha empresa, para la calibración y mantenimiento de los equipos que son para uso sólo en investigación, y NO para procedimientos diagnósticos. | N/A | Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231068533 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | Bowie Dick Test / Prueba de control Bowie Dick | 4A Medical | NO | El paquete de prueba Bowie Dick se utiliza para determinar la capacidad de penetracion y fuga de vapor de los esterilizadores al vacio que funcionan a 134 °C – 3,5/121°C-15 minutos. | Individual, Por 200 hojas por paquete, 400 hojas. | 4ABD400 Bowie & Dick Test Pack 400 sheets 4ABD400 4ABD200 Bowie & Dick Test Pack 200 sheets 4ABD200 4ABDBX Bowie & Dick Test Pack Box 4ABDBX 4ABDC400 Bowie & Dick Test Pack with Crepe Paper 4ABC400 4ABDC200 Bowie & Dick Test Pack with Crepe Paper 4ABC200 4ABDA4 Bowie & Dick Test Pack A4 4ABDA4 4ABDEWS Bowie & Dick Test Pack with Crepe Paper & EWS 4ABDEWS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231057866 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | HERRAMIENTA DE CUARZO ROSA GUA SHA / CUARZO ROSA | GUA SHA | NO | 1. Uso del producto Masajes faciales manuales con herramienta. No transmiten sustancias a la cara. 2. Principio de funcionamiento La superficie de la herramienta facilita la aplicación del mensaje facial mediante el movimiento y la presión de la herramienta sobre la cara. 3. Uso: - Comienza con la piel limpia, luego aplica un aceite facial, suero o crema hidratante. Mantenga la herramienta Gua Sha plano contra la cara y comience con la frente. Raspe suavemente hacia arriba movimiento desde las cejas hasta la línea del cabello. - Luego pasa a las mejillas. Raspe con un movimiento hacia arriba comenzando desde el pliegue de la nariz hasta la oreja. - Para la zona de los ojos, con una aplicación muy suave raspe a presión la herramienta Gua Sha del ángulo interno del ojo hacia la sien. - Muévase a la línea de la mandíbula y use el extremo de la Herramienta Gua Sha con dos curvas. Empezar desde la barbilla y raspar hasta la oreja | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | N/A
20231099154 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | SOLUCION MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS | BINDING SITE | NO | Solución de mantenimiento de tubos para el analizador Optilite The Binding Site Optilite. Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del Manual de funcionamiento, durante el procedimiento de mantenimiento mensual | IK705 6 x 20 ml Líquido listo para usar. | IK705 (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231095633 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-24 | NUCLEASE FREE WATER | QIAGEN | NO | Agua altamente pura y libre de nucleasas para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular. El fabricante declara que el producto es para aplicaciones en biología molecular. No indicado para propósitos diagnósticos. | CAJA/ BOTELLA | 129114- Nuclease-Free Water 129115- Nuclease-Free Water 1039498- Nuclease-Free Water 1039480- Nuclease-Free Water | De acuerdo con lo indicado por el fabricante, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20231099151 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | SOLUCIÓN DE LAVADO AL 4,5%. | BINDING SITE | NO | Solución de lavado para el analizador Optilite The Binding Site Optilite.Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del Manual de funcionamiento, durante el procedimiento de mantenimiento mensual | IK703 : 4 x 20 ml IK704 : 6 x 100 ml | K703 / IK704 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231107971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | LAVADORA DESINFECTORA DE CUÑAS O PATOS O PISINGOS / | PROHS | NO | La lavadora desinfectora de cuñas o patos y pisingos están diseñados para ser instalados en salas sucias/limpias (Sala de desinfección), garantizando una desinfección completa de los contenedores utlizados por los pacientes, incluyendo cuñas o patos y pisingos, entre otros. Se destacan por su tamaño compacto e interfaz fácil de usar. | Unidad | Advance Automatic Door Advance Manual Door Plus PLUS (bancada) AVANCE (bancada | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231125062 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-24 | PLATELIA® RABIES II KIT – Para Uso Veterinario. Ref.: 355-0180. | Bio-Rad Laboratories | NO | El kit PLATELIA™ RABIES II es una prueba ELISA de diagnóstico in vitro que permite la detección y titulación de la glicoproteína IgG anti-virus de la rabia en suero animal (perros, gatos y zorros). | 2 x 96 ensayos | N/A | Revisada la información técnica del producto anteriormente citado, se evidencia que se trata de una prueba PARA USO VETERINARIO, por lo tanto, se informa que este producto NO es objeto de la vigilancia y control, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | N/A
20221246555 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-25 | CHLOR CLEAN - Dicloroisocianurato de sodio ( NaDCC ) + Detergente(surfactante aniónico) compatible / | CHLOR CLEAN | NO | CHLOR CLEAN Esta indicado para la desinfección y limpieza en un sólo paso, de áreas terminales, aislamientos, zonas con brotes infecciosos y sobre cualquier superficies y equipamientos en entornos Médicos/Hospitalarios, Clínicas Residencias, Colegios, Oficinas, áreas de manipulación de alimentos (Hostelería, Restauración, Catering,) e Higiene Veterinaria. USO HOSPITALARIO Y PROFESIONAL CHLOR-CLEAN® está indicado para la limpieza y desinfección profunda de las siguientes superficies a nivel hospitalario: Acero inoxidable: las soluciones Chlor-Clean no afectarán al acero inoxidable de una calidad razonable: en 22 años de suministro de Chlor-Clean Otros metales: Metales ferrosos, el aluminio, el bronce y cobre esperimentan perdida de brillo, lo cual no es una reacción espontánea y se da por "acumulación". Por lo tanto, después de usar productos de cloro en superficies metálicas no tratadas, o en las que las capas protectoras de esmalte o cromo se hayan descascarado o desgastado, permita un tiempo de contacto de 15 minutos y luego lave con agua limpia y SEQUE el área cuidadosamente. Esmalte: Los revestimientos de esmalte en marcos de cama, gabinetes, sillas, patas de mesas, equipos no se ven afectados. Materiales plásticos: Chlor-Clean generalmente no ataca los plásticos, pero se sabe que algunos materiales plásticos son susceptibles a los productos con Chlor-Clean generalmente no ataca los plásticos, pero se sabe que algunos materiales plásticos son susceptibles a los productos con cloro y pueden decolorarse. Por lo tanto, permita un tiempo de contacto de 15 minutos y luego lave con agua limpia y cloro y pueden La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011 decolorarse. Por lo tanto permita un tiempo de contacto de 15 minutos y luego lave con agua limpia y Chlor-Clean no ataca la fórmica o superficies similares de tipo 'mesa', sillas plásticas o fundas de colchones de plástico Fundas de colchones: Chlor-Clean no tienen un efecto significativo durante la vida útil esperada de las fundas.Las soluciones de cloro no “perecen” “desgastan” ni “disuelven” las fundas de colchones. Chlor-Clean no tienen un efecto significativo durante la vida útil esperada de las fundas.Las soluciones de cloro no “perecen” “desgastan” ni “disuelven” las fundas de colchones Pisos: Las baldosas, el linóleo y los pisos de tipo compuesto generalmente no se ven afectados por los productos con cloro. Pisos pulidos: Chlor-Clean no afectar el pulido de acabado duro. Calzado: Los zapatos de poliuretano no se ven afectados por la limpieza con soluciones de cloro a 1.000 o 10.000 ppm Telas: El cloro produce decoloración por lo cual no se debe utilizar. Otros Materiales: Se debe consultar al fabricante. | CHLOR CLEAN FRASCO X 200 TABLETAS Y 60 TABLETAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia al interesado, advirtiéndole que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme a lo a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quedando concluido el procedimiento Administrativo. ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su notificación. | N/A
20231112372 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-25 | Washing solution | Zentech | SI | Lavado de placa y/o pocillo | 1 unidad 55m | N/A | El producto WASHING SOLUTION, hace parte del kit denominado: Inmunoensayo enzimático para la titulación de la Hormona Estimulante de la Tiroides en muestras de sangre seca en recién nacidos; por lo tanto, se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría II, área ENDOCRINOLOGIA, de la Clasificación para RDIV establecida en el Decreto 3770 de 2004. | II
20231127851 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-26 | MTBR/Molecular Mycobacterium tuberculosis Detection and Resistance Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3 und x 1.25 mL Simulated Body Fluid | MTBR01, MTBR02, MTBR03 • MTBR04, MTBR05, MTBR06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MTBR/Molecular Mycobacterium tuberculosis Detection and Resistance Survey, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231125972 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-26 | EQAS Blood Typing Program - External Quality Assurance | BIORAD / EQAS | NO | EQAS Blood Typing Program está Diseñado para Proporcionar una Evaluación Externa, Independiente y Confidencial del Funcionamiento de un Laboratorio Individual, junto con una Comparación Simultánea de los Métodos que se Utilizan actualmente en dichos Laboratorios. | Set de 3 viales x 4.0 ml (Muestra) 1 vial x 2.0 ml (Donante) | Para uso Profesional en el Laboratorio. Exclusivo para Uso In Vitro. | De acuerdo con lo anterior, el producto: EQAS Blood Typing Program - External Quality Assurance, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231108554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-29 | BRAKET-CLEANER - LIMPIADOR DE BRAKETS / | Intro light | NO | ES UN EQUIPO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE BRACKETS ORTODONTICOS, LIMPIA CON OXIDO DE ALUMINIO BRAKETS METALICOS O CERAMICOS, TUBOS Y BOTONES, CON LA FACILIDAD DE REUTILIZARLOS INMEDIATAMENTE.RETIRA TODA LA RESINA QUE TIENE EL BRACKET ENCIMA, DENTRO Y POR DETRAS DE LA MALLA CATEGORIA | UNIDAD | MODELO: Intro light | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231046666 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-29 | D D-SMART ALIGNER SHEET - (PETG 100% MEDICO) - D-SMART ALIGNER SHEET - (PETG 100% MEDICO) | N/A | NO | Uso recomendado: Plásticos Médicos Aplicaciones: D-Smart Aligner Sheet - (PETG 100% medico) se usara en la fabricación de férulas de moldeo por presión dental; D-Smart Aligner Sheet - (PETG 100% medico) su usara para la elaboración de férulas, alineadores y aparatos bucales los cuales por medio de termoformado se irán ajustando para cada paciente mediante el uso de un equipo de un escáner intraoral que permita que se elaboren estos alineadores es decir esta es la materia prima para hacer estos aparatos bucales; D-Smart Aligner Sheet - (PETG 100% medico) es una Materia prima para transformación de uso Médico. | L: Presentación Individual, paquete, paquete empacado al vacio o caja por x 10 unidades, 50 unidades, 100 unidades, 150 unidades , 200 unidades, 250 unidades, 300 unidades, 400 unidades, 500 unidades, 600 unidades, 700 unidades, 800 unidades, 900 unidades, 1000 unidades, 1200 unidades,1500 unidades,2000 unidades,2500 unidades,3000 unidades,3500 unidades,4000 unidades,5000 unidades,6000 unidades,7000 unidades, 8000 unidades, 9000 unidades,10000 unidades, 20000 unidades, 30000 unidades, 40000 unidades, 50000 unidades | WGSAA - 050, WGSAA - 075, WGSAA - 100, WGSAA - 150 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231108200 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-29 | RESINAS POLIMERIZABLES BIOCOMPATIBLE PARA IMPRESIÓN 3D - RESINAS POLIMERIZABLES PARA IMPRESIÓN 3D, BIOCOMPATIBLES PARA USO GENERAL EN LABORATORIO DENTAL, EN LA ELABORACION DE: MODELOS EN 3D | MAKERTECH LABS / PRIZMA | NO | MATERIA PRIMA: RESINAS POLIMERIZABLES PARA IMPRESIÓN 3D, BIOCOMPATIBLES PARA USO GENERAL EN LABORATORIO DENTAL, EN LA ELABORACION DE: MODELOS, INDICADO PARA LA FUNDICION E INYECCIÓN, SIMULACRO DE ENCIAS EN MODELOS, ALINEADORES, PLACA MIORRELAJANTE, TROQUELES Y ELABORACION DE CORONAS DENTALES EN RESINA. | BOTELLA PLASTICA con 250 g. 500 g. Y 1.000 g. | REFERENCIAS A AMPARAR: PRIZMA 3D CASTABLE, PRIZMA 3D CASTABLE II, PRIZMA 3D GENGIVA, PRIZMA 3D MODEL 2.0 IZOPRISMA, PRIZMA 3D MODEL, PRIZMA 3D ORTHO, PRIZMA 3D COLORS, PRIZMA SEAL, PRIZMA 3D BIO CROWN, PRIZMA 3D BIO DENTURE, PRIZMA 3D BIO GUIDE, PRIZMA 3D BIO ORTHO IBT, PRIZMA 3D BIO PROV, PRIZMA 3D BIO SPLINT, PRIZMA 3D STANDARD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231112128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-29 | TORNIQUETE VENOSO DESECHABLE TOURNISTRIP® SIN LATEX | SARSTEDT | NO | LOS TORNIQUETES DE UN SOLO USO, MINIMIZAN EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA Y LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES CAUSADAS POR LA PUNCIÓN VENOSA. EL TORNIQUETE ESTÁ FABRICADO CON UN COMPUESTO ESPECIAL DE PAPEL/PLÁSTICO QUE PROPORCIONA UN ESTÁNDAR HIGIÉNICO ÓPTIMO ADEMÁS DE UN CONFORT MÁXIMO PARA EL PACIENTE. | 1 CAJA CON 200 TIRAS | 95.1006 TORNIQUETE VENOSO DESECHABLE TOURNISTRIP® | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y N requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231110728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-30 | CERAS PARA USO EN LABORATORIO DENTAL – | MORSA | NO | Materia prima utilizada en laboratorios dentales; son piezas en bruto de cera sintética para la fabricación de modelos de cera. INDICACIONES: La cera está indicada para fabricar estructuras para modelos de coronas y puentes. Estos modelos se pueden utilizar en el proceso de cera perdida al realizar colados, al realizar restauraciones dentales. | Cajas | BLOQUES: DR 000 920 HD 806-20 / DR 000 930 HD 805-20 / 000 900 HD 830-20 / DR 000 950 HD 830-20 / DR 000 970 HD 830-20 / DR 000 999 HD 830-20 / DR 000 732 HD 830-MTIRILLAS: DM 000 129 VA 804 / DM 000 130 VA 804 / DM 000 101 VA 804 / DM 000 199 VA 804 / DM 000 133 VA 804 / DM 000 134 VA 804 / DM 000 135 VA 804 / DM 000 136 VA 804 / DM 000 123 VA 804 / DM 000 124 VA 804 / DM 000 138 VA 804 / DM 000 139 VA 804 / DM 000 141 VA 804 / DM 000 142 VA 804 / DM 000 147 VA 804 / DM 000 148 VA 804 / DM000194VA804 / DM0200VA804RODETES: DBSH0001 / DB 000 112 AU 803 / DB 000 113 AU 803 / DB 000 114 AU 804 / DB 000 115 AU 804 / DB 000 116 AU 805 / DB 000 117 AU 805 /TIRAS. DM 000 106 VA 804 / DM 000 108 VA 804 / DM 000 102 VA 804 / DM 000 104 VA 804 / DM 000 107 VA 804 / DM 000 109 VA 804 / DM 000 103 VA 804 / DM 000 105 VA 804 / DM 000 129 VA 804 / DM 000 130 VA 804 / DM 000 101 VA 804 / DM 000 199 VA 804 / DM 000 133 VA 804 / DM 000 134 VA 804 / DM 000 135 VA 804 / DM 000 136 VA 804 / DM 000 123 VA 804 / DM 000 124 VA 804 / DM 000 138 VA 804 / DM 000 139 VA 804 / DM 000 141 VA 804 / DM 000 142 VA 804 / DM 000 147 VA 804 / DM 000 148 VA 804 / DM000194VA804 / DM0200VA804TOPE SEPARADOR QUICK-BITE: DBSH0001REBORDE OCLUSAL, PREFORMADO: DB 000 112 AU 803 / DB 000 113 AU 803 / DB 000 114 AU 804 / DB 000 115 AU 804 / DB 000 116 AU 805 / DB 000 117 AU 805CERA PARA REGISTRO DE MORDIDA EN LAS VARILLAS: DB 000 101 AU 803 / DB 000 102 AU 804 / DB 000 103 AU 805 / DB 000 201 AU 803 / DB 000 202 AU 804 / DB 000 203 AU 805 CERA DE BORDE OCLUSAL EN VARILLAS: DB 000 105 AU 803 / DB 000 106 AU 804 / DB 000 107 AU 805 HOJAS DE REGISTRO DE MORDEDURAS EN CERA: DB 000 104 HA 806CERA FUNCIONAL PARA BORDES Y EXTENSIÓN DE CUBETAS DE IMPRESIÓN: DR 000 106 AU 807CERA DE PROTECCIÓN (BOXING WAX ): DR 000 104 HA 802CERA PARA MOLDEO: DR 000 102 VA 805CERA ADHESIVA: DK 000 110 HD 803 / DK 000 111 HD 804 / DK 000 400 HD 803 / DK 000 500 HD 804 / DK 000 107 AU 804 CERA ADHESIVA ORIGINAL FRIESE: DK 000 112 HD 804 / DK 000 105 HD 804 CERA PARA CORONAS: DR 000 114 HD 813 / DR 000 115 HD 814 / DR 000 150 HD 813 CERAS PARA INCRUSTACIONES: DR 000 116 HD 813 / DR 000 117 HD 814 CERA PARA MODELAR UNIVERSAL /CERA PARA ESCULPIR: DR 000 128 HD 806 / DR 000 129 HD 805 / DR 000 158 HD 806 / DR 000 159 HD 805 / DR 000 210 HA 802 CERA PARA FRESADO: DR 000 118 HD 800 / DR 000 151 HD 800CERA PARA CUELLO DENTAL: DR 000 119 HD 805 / DR 000 152 HD 805 / DR 000 120 HD 800Cera de bloqueo: DR 000 121 HD 815CERA ESTETICA: DR 000 123 HD 809 / DR 000 153 HD 809 / DR 000 124 HD 810 / DR 000 125 HD 803 / DR 000 126 HD 801 MODELADO CAD – CAM: DR 000 400 HD 830 FLEXO-DIP CERA DE INMERSIÓN: DR 000 136 HD 803 CERA PARA ESCULPIR BASES DE PRÓTESIS: DG 000 108 HD 800 LÁMINAS DE CERA PARA DENTADURAS POSTIZAS: DH 000 124 NB 813 / DH 000 126 NB 813 / DH 000 127 NB 813 / DH 000 128 NB 813 / DH 000 161 NB 813 / DH 000 162 NB 813 / DH 000 144 NB 813 / DH 000 145 NB 813 / DH 000 146 NB 813 / DH 000 147 NB 813 / DH 000 163 NB 813 / DH 000 164 NB 813 CERA EN MALLA DE RETENCIÓN: DH 000 119 NB 805 / DH 000 220 NB 805 RETENEDOR PERFORADO DE CERA: DH 000 122 NB 855 CIERRES MOLARES / PREMOLARES EN CERA: DH 000 115 NB 813, DH 000 116 NB 813 BONYHARD PARA ADHERIR AL MODELO: DH 000 117 NB 813 -CIERRES DE CERAC: DH 000 118 NB 813 HILOS DE CERA DURO – FLEX: DH 000 130 NB 813 / DH 000 131 NB 813 / DH 000 132 NB 813 / DH 000 133 NB 813 / DH 000 134 NB 813 / DH 000 140 NB 814 / DH 000 141 NB 814 / DH 000 142 NB 814 / DH 000 143 NB 814 / DH 000 144 NB 814 / DH 000 151 NB 814 / DH 000 150 NB 814 / DH 000 152 NB 814 / DH 000 153 NB 814 / DH 000 154 NB 814 / DH 000 152 NB 814 /LAMINA DE CERA ADHESIVAS: DA 000 100 HD 800CERA CONVENSIONAL PARA PUENTES Y CORONAS: DRSH0143CERA UTILITARIA GENERAL: DR000116AU807 / DR000116AU807-W CERA PARA MOLDEADO: DRS H0040 / DRSH 03950NBO / DR 000 100 NB 807 / DR 000 103 VA 807 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231078936 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-30 | ANALIZADOR CUANTICO BIO ELECTRICO / ESTACION PARA IRIDIOLOGIA | SHENZHEN | SI | El sistema completo para Iridología incluye un Iriscopio de 12 Megapíxeles (cámara para Iridología portátil) que tiene la capacidad de capturar instantáneamente imágenes amplias y nítidas. Esta cámara cuenta con un controlador Microsoft e incluye un lente con dos luces suaves LED para capturar imágenes del iris. La cámara se conecta a su computador a través de un puerto USB. Este iriscopio es excelente para principiantes o iridólogos experimentados. El sistema incluye además un programa semiautomático de evaluación, el cual sirve de gran apoyo para el iridólog | N/A | EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL EQUIPO “Iridology Station (Estación de Iridología) / SISTEMA PARA IRIDOLOGIA / IRISCOPIO DE 12 MEGAPIXELES” | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado en donde se indica que el producto: ANALIZADOR CUANTICO BIO ELECTRICO / ESTACION PARA IRIDIOLOGIA / MARCA: SHENZHEN, en donde indica: “(…) es excelente para verificar las condiciones de salud insuficiente (…).” Y que adicionalmente se encuentra que el equipo se pueden ingresar: síntomas, padecimientos y tratamientos, permitiendo concluir que se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, De igual manera se tiene en cuenta el concepto emitido por la SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS VARIOS, Acta 8, de fecha 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 3.2. Doctor Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes. Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Oficio 500-3127-2013, remite para Conceptuar sobre si el producto LIFE System de terapias alternativas es considerado como Dispositivo Médico. Concepto: (…) Asimismo, todos los Equipos usados en terapias alternativas que según la indicación del fabricante sirvan para realizar un diagnóstico, prevención, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia, serán considerados como dispositivos médicos. Por ende requerirán de Registro Sanitario y su clasificación de riesgo se determinará según sus características. | IIA
20231107360 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-05-30 | QUALITY ASSESSEMENT SERVICE OF THE INSTITUTE FOR QUALITY ASSURANCE LÜBECK | IfQ | NO | Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales. | N/A | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados corresponden a controles de calidad externos y por lo tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231102760 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | CUVETTES - 3000-8206 | BIO-FLASH® | NO | Para uso con BIO-FLASH® Cuvettas: Para colocacion de muestras, controles y calibradores dentro del equipo. | Cuvettes - 3000-8206 1400 Cuvettes | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231111487 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | TENA SmartCare Change Indicator™ / INDICADOR DE HUMEDAD | TENA | NO | El Indicador de Cambio consiste de un sensor electrónico reutilizable (Sensor de Orina) que puede pegarse de la parte exterior del producto para la incontinencia (…) El dispositivo evaluado está pensado para ser usado como un apoyo en la toma de decisiones por parte de personas cuidadoras para saber cuándo cambiar el producto absorbente para la incontinencia del cual depende el usuario final (paciente). (…) (tomado del folio No. 60) | Sensor de orina compuesto transmisor y las tiras de sensores. Las tiras sensores vienen en tallas (S,M,L). El sensor se ubica en la parte exterior del producto absorbente, el producto se comercializará por aparte de los productos absorbentes | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231110125 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | Laminilla cubreobjetos | Thermo Fisher Scientific | NO | Laminilla de vidrio para cubrir láminas teñidas por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, para investigación | caja por 100 laminillas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231101119 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | CT ACR 464 Phantom / Multi-Modality CT Accreditation / CT ACR 464 Fantasma / Acreditación CT Multimodalidad, | Sun Nuclear | NO | El Fantasma CT ACR 464 permite realizar pruebas exhaustivas, incluida la precisión de posicionamiento y alineación, la precisión del número de CT, el grosor del corte, la detectabilidad de bajo contraste, la resolución y uniformidad de la imagen, la resolución espacial y la precisión de la medición de la distancia entre planos e intraplanos. | Empaque Unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231111506 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | CUCHARA DISPENSADORA DE ALIMENTOS | Munchi Magical | NO | Por su resistencia, diseño anatómico e innovador y alta durabilidad, este producto es adecuado para ser utilizado en la alimentación de bebés desde los 6 meses en adelante. Lavar el producto antes de usarlo por primera vez con agua tibia y detergente suave. • Llenar con el alimento semisólido la botella de almacenamiento. • Enroscar y ajustar correctamente la chuchara. • Administrar el alimento. • Luego de usar, lavar inmediatamente el producto y asegurar que no quede ningún residuo de comida en la abertura de la cuchara. | 1 unidad, 4 unidades, 72 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231101851 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | MULTI-PURPOSE, MULTI-TISSUE, ULTRASOUND PHANTOM / Multiuso, Multitejido, fantasma de ultrasonido | ZERDINE® CIRS: | NO | El modelo 040GSE de CIRS para ecografía multipropósito multitejido es la solución más completa disponible para pruebas de control de calidad y rendimiento. Su diseño de doble frecuencia y los pozos de agua desmontables permiten probar la mayoría de las formas de transductores, incluidas las curvilíneas y las endocavitarias, y las frecuencias. También es el único fantoma de control de calidad en el mercado que proporciona objetivos de elasticidad y todos los objetos de prueba de imágenes de modo B estándar. | Empaque Unitario | EL MODELO 040GSE INCLUYE: 1 Fantasma de ultrasonido multipropósito y multitejido 1 Cubierta protectora desmontable 1 Pozo de agua desmontable (1 cm de profundidad) 1 Pozo endocavitario desmontable 1 Estuche (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231119350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | GORRO DESECHABLE NO ESTÉRI | Ukain, Ukaint SAS | NO | El cabello y las orejas deben quedar totalmente cubiertos. El usuario debe colocarse el gorro antes del resto de la indumentaria de trabajo. Además, se debe lavar las manos antes y después de su uso | Tamaño y peso caja 71X25×46 cm - 15 Kg *No apilar en torres de mas de 6 niveles, cartón Tamaño y peso display Bolsa estandar - 320 gr DE 1 A 1000 UNIDADE | Color Azul - Ref :HGD-001 Blanco - Ref: HGD-002 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA . | N/A
20231075791 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | TUBOS DE ENSAYO PARA LABORATORIO/ TUBOS DE ENSAYO | VANTMED DIAGNOSTICS | NO | TUBOS DE ENSAYO: OBJETO CLASIFICADO COMO MATERIAL DE LABORATORIO FABRICADO EN VIDRIO O POLIPROPILENO / POLIESTIRENO EMPLEADO PARA ALMACENAR SOLVENTES ORGÁNICOS POLARES, ÁCIDOS DÉBILES Y BÁSES DÉBILES. EN EL CASO DE LOS TUBOS FABRICADOS EN MATERIAL DE VIDRIO PRESENTAN ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. TAPON PARA TUBO DE ENSAYO: MANTENER EL CONTENIDO DENTRO DEL TUBO (LÍQUIDOS, SOLUCIONES, REACTIVO) DURANTE REACCIONES | TUBOS DE ENSAYO: 12 X75MM (250 UND/EMPAQUE), 12 X75MM (500 UND/EMPAQUE), 12 X100MM (250 UND/EMPAQUE), 12 X100MM (500 UND/EMPAQUE), 16 X150MM (100 UND/EMPAQUE), 10X75MM (250 UND/EMPAQUE), 13 X100MM (500 UND/EMPAQUE), TAPON PARA TUBO DE ENSAYO: 12MM (1000 UND / EMPAQUE), 13MM (1000 UND / EMPAQUE), | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231099223 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | LUMINOMETROS ENSURE, SYSTEMSURE PLUS, ENSURE™TOUCH E HISOPOS PARA PRUEBAS EN SUPERFICIES (SUPERSNAP Y ULTRASNAP) / Luminometros | HYGIENA | NO | Son sistemas de monitoreo para muestras, que por medio de un instrumento recopilan, analizan y reportan datos de multiples indicadores de calidad. 1. Miden pruebas de ATP para superficies 2. Suministran datos, obtenidos durante el muestreo. 3. Las muestras usadas son para prevención de la contaminación cruzada de alérgenos. Los instrumentos son diseñados para utilizarse en conjunto con las pruebas de SuperSnap y UltraSnap. Los instrumentos (luminometros) que recopilan información son: A. EnSURE. Detecta pruebas de ATP hasta 0.1 femtomoles. Mide pruebas de ATP para superficies y muestras de agua. | Luminometro:Empaque unitario Hisopos para pruebas; Bolsa x 25 unidades | Este certificado se solicita para las siguientes referencias: Luminometros: EnSURE, SystemSURE Plus, EnSURE™TOUCH Hisopos para pruebas de superficies: SuperSnap, UltraSnap,EndoSwab (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231109601 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-05-31 | Bata quirúrgica manga Larga / Bata quirúrgica manga Larga | VidWell | NO | Bata para proteger a los profesionales de la salud. | Empaque individual; paquete o caja por x 10 unidades, 50 unidades, 100 unidades, 150 unidades, 200 unidades, 250 unidades, 300 unidades, 400 unidades, 500 unidades, 600 unidades, 700 unidades, 800 unidades, 900unidades, 1000 unidades, 1200 unidades, 1500 unidades, 2000 unidades, 2500 unidades, 3000 unidades, 3500 unidades, 4000 unidades, 5000 unidades, 6000 unidades,7000 unidades, 8000 unidades, 9000 unidades, 10000 unidades, 20000 unidades, 30000 unidades, 40000 unidades,50000 unidades | IMP-B001 (Referencia) Surgical gown with knitted cuffs,120*140CM / Bata quirúrgica manga larga con puño en RIB algodón. IMP-B002 (Referencia) Long – Sleeved surgical gown with Spring cuffs,120*140CM / Bata quirúrgica manga larga con puño resortado. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231056050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-01 | APEXVIEW APX100 / SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITAL PARA APLICACIONES DE INVESTIGACIÓN | EVIDENT / OLYMPUS | NO | EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES APEXVIEW APX100 PERMITE ADQUIRIR IMÁGENES MICROSCÓPICAS DE CALIDAD EXPERTA, DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA PARA QUE SUS INVESTIGACIONES SEAN MÁS EFICIENTES. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO PARA INVESTIGACIÓN. SE EXCLUYE EXPLÍCITAMENTE SU UTILIZACIÓN PARA APLICACIONES MÉDICAS O DIAGNÓSTICAS. | UNIDAD | APX100-SU, APX100-HCU | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231059863 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-02 | EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA USO ESTETICO / EQUIPOS DE HIPERTERMIA POR RADIOFRECUENCIA PARA FORMACIÓN DE NUEVO COLAGENO Y TRATAMIENTOS ESTETICOS NO INVASIVOS | SVELTIA | SI | Indicado para Formación de nuevo colageno y tratamientos estéticos como: *Modelacion Corporal *Tonificacion y rejuvenecimiento de la piel *Flacidez muscular *Facidez piel *Levantamiento y expresión del rostro *Modelación y firmeza de papada *Laxitud cuello *Líneas finas y arrugas *Estrías *Acné *Cicatrices *Activación de la circulación sanguínea *Activación sistema linfático *Flacidez alrededor de los ojoS | EMPAQUE INDIVIDUAL | PERMACTIVE RF SL LIPOACTIVE RF LIPOACTIVE RF SL TRANER ROLLACTIVE FRAXIS CRIOFRAXIS VELAKORPER | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso SE CONCLUYE que el producto: EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA USO ESTETICO / EQUIPOS DE HIPERTERMIA POR RADIOFRECUENCIA PARA FORMACIÓN DE NUEVO COLAGENO Y TRATAMIENTOS ESTETICOS NO INVASIVOS / MARCA: SVELTIA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb” | IIB
20231096608 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-02 | MINI CUBE / INCUBADORA MINI CUBE / | ASTEC | NO | USO PREVISTO: LA MINI-CUBE FUE DESARROLLADA PARA PROPORCIONAR UNA INCUBADORA AÚN MÁS PEQUEÑA, COMPACTA Y EXPANDIBLE CON LA OPCIÓN DE USARLA PARA CULTIVO SECO O HÚMEDO. EL MINI-CUBE TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR COMO UNIDAD DE INCUBACIÓN SECA O HUMIDIFICADA. CALENTADO DESDE LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA CÁMARA, EL MINI-CUBO PROMETE UN ENTORNO ESTABLE Y BIEN PROTEGIDO PARA PRESERVAR/RECUPERAR LA TEMPERATURA DENTRO DE SU CÁMARA, PARA USO EN LABORATORIOS VETERINARIOS. | UNIDAD PROVISTA CON MANUALES Y ACCESORIOS | SD-830 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231114590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-02 | ROBOTIC SURGICAL SYSTEM, NAVIGATION - CUVIS-joint / SISTEMA QUIRÚRGICO ROBÓTICO, NAVEGACIÓN - CUVISjoint | CUVIS | SI | Este producto es un sistema que ayuda a los médicos cirujanos en la planificación preoperatoria de la cirugía de articulaciones artificiales de rodilla, y el SW del plan quirúrgico reconstruye los datos de la imagen de TC del paciente con imágenes estereoscópicas para proporcionar información sobre el tamaño óptimo del implante y la superficie de instalación. Antes de la cirugía, el médico utiliza el plan quirúrgico SW para establecer el plan quirúrgico, y la información de planificación establecida se almacena en un dispositivo de almacenamiento extraíble y se transfiere al sistema del robot. y se transfiere al sistema robótico. El sistema robótico utiliza la información del plan almacenada de acuerdo con el procedimiento de operación SW para captar la ubicación y la forma de la articulación, las superficies de montaje del implante y corte de los huesos. Una vez finalizado el corte, el operario inserta un implante para la articulación. | SISTEMA | CJ100 - CJ150 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se encuentra que el producto: ROBOTIC SURGICAL SYSTEM, NAVIGATION - CUVIS-joint / SISTEMA QUIRÚRGICO ROBÓTICO, NAVEGACIÓN - CUVIS-joint / MARCA: CUVIS, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. Todos los dispositivos médicos activos destinados a controlar el funcionamiento de los productos terapéuticos activos de la clase IIb o destinados a influir directamente en el funcionamiento de dichos productos se incluirán en la clase IIb.” | IIB
20231115780 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-02 | INDEPENDENT VIEWING CHAMBER - CAMARA DE VISUALIZACIÓN INDEPENDIENTE / CÁMARA DE VISUALIZACIÓN CORNEAL | BAUSCH + LOMB | NO | La camara es un contenedor estéril que permite transportar (temporalmente) y visualizar tejido corneal conservado en medios de almacenamiento Eusol-C. Después de extraer la córnea de un donante, el personal del banco de tejidos generalmente inspecciona la córnea del donante para verificar si hay evidencia de que el tejido del donante no es adecuado para el trasplante. La cámara permite una visualización microscópica clara de ambos lados del tejido de la córnea (anterior y posterior), mientras sujeta el tejido de forma segura, para proteger las delicadas células de la córnea y promover el flujo de solución de conservación (Eusol-C) sobre ambos lados del tejido. La cámara de visualización elimina la necesidad de retirar el tejido corneal de la cámara de visualización para su inspección antes del trasplante | Unidad empacado individualmente en bandeja de blíster y sellado con material de tapa Tyvek | Referencia: Cámara de Visualización Independiente IVC-21 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231133052 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-02 | POLYGRAPH PROFESIONAL SUITE PARAGON SILVER SOLUTION / POLYGRAPH PROFESSIONAL SUITE PARAGON SILVER SOLUTION | PARAGON | NO | 1. Equipo de poligrafía marca Paragon, ref: LT-PRG-01, software Paragon Pro suite, modelo de 9 canales con sus accesorios: 2 transductores de respiración neumática, 1 conjunto de bandas de presión arterial, para adultos, un tubo de cardio y esfigmomanómetro, 1 Kit EDA (Incluye cable de 10 pies, electrodos de dedo chapados en oro, conectores a presión y paquetes de 100 electrodos de gel húmedo), Stingray-SE pieza eléctrica Sensor CM, Estuche de lulo de los Instrumentos, 2. uso: Es utilizado como herramienta preventiva mediante la recolección de datos o reacciones fisiológicos representadas en un gráfico relativos al protocolo de preguntas elaboradas para un objetivo específico y determinar si la respuesta del Individúo es sincera | N/A | “Polygraph Professional Suite Paragon Silver Solution ( LT-PRG-01)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231135836 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-02 | TAPA DE JERINGA NUTRISAFE2 / TAPA PARA JERINGA ENTERAL | VYGON | NO | SON TAPAS DE COLOR PURPURA PARA TODO TIPO Y TAMAÑO DE JERINGAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y SE USAN PARA TAPAR LA JERINGA UNA VEZ SE HA TOMADO ALGÚN VOLUMEN. | EMPAQUE UNITARIO (BLISTER FLEXIBLE); CAJA DE CARTÓN POR 100 Y 4800 UNIDADES | REFERENCIA: 828.01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231023339 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | JERINGA Y TAPONES PARA APLICACIÓN DE DILUCIONES EN EQUIPOS DE HPLC - JERINGA Y TAPONES PARA APLICACIÓN DE DILUCIONES EN EQUIPOS DE HPLC / | MERCK, HITACHI, ZINSSER | NO | Este producto es un dispositivo opcional diseñado específicamente para el modelo Automuestreador L2200 (EQUIPO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA). Proporciona una amplia gama de muestras: inyección de 50 µL a 4500 µL. Este producto es un consumible de equipos HPLC, las jeringas deben cambiarse cada 5 años, mientras que los tapones cada 12 meses; estos productos no están amparados bajo ningún registro sanitario, puesto que estos equipos son utilizados para análisis de sustancias farmacéuticas, alimentos, sustancias químicas o cosméticos, es decir NO se utilizan los equipos de HPLC en el tratamiento de muestras humanas; es decir NO ES UN EQUIPO BIOMEDICO, por tanto los consumibles tampoco están amparados por registro sanitario | Jeringa una unidad, tapones paquete por 5 unidades | P/N 2611912 jeringa por 500 uL (0,5 ml) P/N 2530700 sello o tapon 100 uL jeringa de 1,0 ml jeringa de 2.5 ml jeringa de 5,0 ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO AMPARA EL PRODUCTO JERINGA Y TAPONES PARA APLICACIÓN DE DILUCIONES EN EQUIPOS DE HPLC, PRODUCTOS LOS CUALES POR SI SOLOS NO REQUEIREN DE REGISTRO SANITARIO PARA SU COMERCILAIZACIÓN EN COLOMBIA, NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE, SI EL EQUIPO AL QUE CORRESPONDE LOS CONSUMIBLES SEÑALADOS CUENTA CON REGISTRO SANITARIO, LOS PRODUCTOS DEBEN INCLUIRSE COMO PARTE Y/O CONSUMIBLE EN EL REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO. | N/A
20231046363 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | CAJAS PARA ALMACENAR Y ESTERILIZAR INSTRUMENTAL ORTOPEDICO- CAJAS DE INSTRUMENTAL | ARTHREX | NO | Cajas/ set/ estuches de almacenamiento de instrumentos quirúrgicos para todas las líneas de los Productos Arthrex que facilitan el transporte, almacenamiento, cuidado, soporte y limpieza del instrumental. | UNIDAD | 02MK-01 THREAD TIGHT INSTRUMENT CASE AR-1269C PCL TOOLBOX CASE AR-1279C HAMSTRING HARVESTING INSTRUMENT CASE AR-13070C PATELLA SUTUREPLATE II INSTRUMENT CASE AR-13216C T3 AMZ INSTRUMENT CASE AR-1321C SUTURETAK INSTRUMENT CASE AR-13241C-CL SCRW CADY LID F/FOREFT LPS INST CASE SYS AR-13307 OSTEOTOMY INST. STERILE CASE AR-13307P OSTEOTOMY PLATE CASE AR-13307P-01 OSTEOTOMY PLATE CASE LID AR-13330C OSTEOTOMY INSTRUMENT CASE AR-13330C2 TIBIAL OSTEOTOMY TOOLBOX CASE AR-13330C3 HTO Hinge Pin EM Guide Case AR-13400C iBALANCE INSTRUMENT CASE AR-13421C PEEKPower HTO DFO Instrument Case AR-1344C TISSUE ELEVATOR INSTRUMENT CASE AR-1359C ACL PCL CORTICAL FIX. CASE AR-14000PC-2 PEEKPOWER, FRACTURE CASE 2 AR-14001HFP PEEKPWR INSTR CASE HUM FRAC PLT INSERT AR-14001PC PEEKPWR INSTR CASE AR-14001SMI PEEKPWR INSTR CASE SILICONE MAT INSERT AR-14003C SUTUREPLATE SYSTEM INSTRUMENT CASE AR-1713C ANKLE DISTRACTOR INSTRUMENT CASE AR-1766 STERILIZATION CASE, CHONDRO PICK AR-1817TC TRANSFIX II ACL, RECONSTRUCTION CASE AR-1856C ACL TUNNEL PREPARATION INSTRUMENT CASE AR-18700C-SC Mini CFS Instr Case, Ext Screw Caddy AR-18700CS Mini CFS, Instr Case Split Style AR-18700CS-01 Mini CFS, Instr Case, Split - Caddy Tray AR-18700CS-02 Mini CFS, Instr Case, Split - Instr Tray AR-18700CS-03 Mini CFS Instr Case, Split Style - Lid AR-1900C ACL TOOLBOX INSTRUMENT CASE AR-1934-24C 2.4MM SUTURETAK INSTRUMENT CASE AR-1934C 3MM SUTURETAK INSTRUMENTATION CASE AR-1985C OATS SIZER/TAMPS STERILIZATION CASE AR-1992 STERILIZATION CASE, OATS AR-1996C FASTTHREAD? INTERFERENCE SCREW INST CASE AR-2180M MASTER INSTRUMENT CASE AR-2200C INSTRUMENT CASE, MASTER HAND AR-2255MC AC JOINT RECONSTRUCTION INSTRUMENT CASE AR-2650C CLAVICLE PLATING SYSTEM INSTRUMENT CASE AR-2950C GRAFT PREP STATION INSTRUMENT CASE AR-2950DC GRAFTPRO GRAFT PREP INSTRUMENT CASE AR-3002C CMC ARTHROPLASTY INSTRUMENT CASE AR-300C 300 POWER SYSTEM INSTRUMENT CASE AR-300C-G DRILLSAW MINI 300 INSTRUMENT CASE AR-3100 SYNERGY ARTHROSCOPE INSTRUMENT CASE AR-3101C VIDEO INSTRUMENT CASE AR-3102C Synergy Scope Case AR-3103C SYNERGY LAPAROSCOPE INSTRUMENT CASE AR-3104C SYNERGY LAPAROSCOPE INSTRUMENT CASE, EXT AR-3105C MID-SIZE VIDEO INSTRUMENT CASE AR-3106C CAMERA INSTRUMENT CASE AR-3200C HIP SCOPE INSTRUMENT CASE AR-3510C AVN AND OCD INSTRUMENT CASE AR-400AC-1 DrillSaw Sports 400 Instrument Case AR-4055C Allograft Oats Harvester Instr. Case AR-4056C ALLOGRAFT OATS WORKSTATION CASE AR-4080C BIO-UNI INSTRUMENT CASE AR-4081C Bio-Uni Instrument Case AR-4158C DYNANITE PIP IMPLANT INSTRUMENT CASE AR-4158HTC Digital Repair System Instrument Case AR-4555C Meniscus Repair & Resection Set, Case AR-5050C PATELLA FRACTURE INSTR. CASE AR-5100C GRAFTBOLT INSTRUMENT CASE AR-5100C-01 GRAFTBOLT INSTRUMENT CASE INSERT AR-5400-C VIP GLENOID TARGETER INSTRUMENT CASE AR-600C 600 POWER SYSTEM INSTRUMENT CASE AR-600C-G DRILLSAW MAX 600 INSTRUMENT CASE AR-601-C1 IBALANCE UKA INSTRUMENT CASE AR-601-C2 IBALANCE UKA INSTRUMENT CASE AR-602-C iBALANCE PFJ INSTRUMENT CASE AR-611-C1 iBalance UKA Instrumentation System Case AR-611-C2 IBALANCE UKA SPORTSPLASTY INSTR. CASE AR-612-C1 Patellar Resection Instrument Case AR-612-C2 Patellar Reamer Instrument Case AR-613-C1 iBALANCE TKA INSTRUMENT CASE AR-613-C2 iBALANCE TKA TRIALS CASE AR-613-C3 iBALANCE TKA TRIALS CASE AR-613-C6 iBALANCE TKA CASE, TRIALS AR-613-C7 IBALANCE TKA TRIAL CASE 1, 9, 10 AND M AR-623-C TIBIAL STEM AND AUGMENT SYSTEM CASE AR-633-C1 TKA General Instrument Case AR-634-C iBalance TKA, Lig Bal System Case AR-6517C HIP ARTHROSCOPY MASTER INSTRUMENT CASE AR-6517WC WHISBONE HIP INSTRUMENT CASE AR-6518C HIP ARTHROSCOPY ACCESSORIES CASE AR-6576C Hip Arthroscope System Instrument Case AR-7000C GLENOID BONE LOSS INSTRUMENT CASE AR-7001C DISTAL TIBIA ALLOGRAFT WORKSTATION CASE AR-7700C ELBOW UCL RECONSTRUCTION CASE AR-7830C FiberTape Crclge Modular Instrument Case AR-8006C DOUBLE COMPRESSION PLATE CASE AR-8007C DOUBLE COMPRESSION INSTRUMENT CASE AR-8007C-1 DOUBLE COMPRESSION CASE - UPGRADE AR-8020C INSTRUMENT CASE, ECONOMY PACK AR-8100C GLENOID BONE AUGMENTATION CASE AR-8402C SHOULDER INSTRUMENT CASE AR-8610C-01 HEADLESS COMPRESSION SCREW CASE 2.5/3.0 AR-8610C-02 HEADLESS COMPRESSION SCREW CASE 4.3/6.5 AR-600C 600 POWER SYSTEM INSTRUMENT CASE AR-600C-G DRILLSAW MAX 600 INSTRUMENT CASE AR-601-C1 IBALANCE UKA INSTRUMENT CASE AR-601-C2 IBALANCE UKA INSTRUMENT CASE AR-602-C iBALANCE PFJ INSTRUMENT CASE AR-611-C1 iBalance UKA Instrumentation System Case AR-611-C2 IBALANCE UKA SPORTSPLASTY INSTR. CASE AR-612-C1 Patellar Resection Instrument Case AR-612-C2 Patellar Reamer Instrument Case AR-613-C1 iBALANCE TKA INSTRUMENT CASE AR-613-C2 iBALANCE TKA TRIALS CASE AR-613-C3 iBALANCE TKA TRIALS CASE AR-613-C6 iBALANCE TKA CASE, TRIALS AR-613-C7 IBALANCE TKA TRIAL CASE 1, 9, 10 AND M AR-623-C TIBIAL STEM AND AUGMENT SYSTEM CASE AR-633-C1 TKA General Instrument Case AR-634-C iBalance TKA, Lig Bal System Case AR-6517C HIP ARTHROSCOPY MASTER INSTRUMENT CASE AR-6517WC WHISBONE HIP INSTRUMENT CASE AR-6518C HIP ARTHROSCOPY ACCESSORIES CASE AR-6576C Hip Arthroscope System Instrument Case AR-7000C GLENOID BONE LOSS INSTRUMENT CASE AR-7001C DISTAL TIBIA ALLOGRAFT WORKSTATION CASE AR-7700C ELBOW UCL RECONSTRUCTION CASE AR-7830C FiberTape Crclge Modular Instrument Case AR-8006C DOUBLE COMPRESSION PLATE CASE AR-8007C DOUBLE COMPRESSION INSTRUMENT CASE AR-8007C-1 DOUBLE COMPRESSION CASE - UPGRADE AR-8020C INSTRUMENT CASE, ECONOMY PACK AR-8100C GLENOID BONE AUGMENTATION CASE AR-8402C SHOULDER INSTRUMENT CASE AR-8610C-01 HEADLESS COMPRESSION SCREW CASE 2.5/3.0 AR-8610C-02 HEADLESS COMPRESSION SCREW CASE 4.3/6.5 AR-8963C-03 Primary Pilon Fusion Case AR-8963C-04 Primary Pilon Fusion Case, Lid AR-8964C ArthroFX Case AR-8964C-01 Lid, Case AR-8964C-02 Top Tray, Case AR-8964C-03 Bottom Tray, Case AR-8970C ANKLE FUSION PLATING INSTRUMENT CASE AR-8970C-01 Ankle Fusion Instrument Case AR-8970C-02 Ankle Fusion Instrument Case, Lid AR-8970C-67 Ankle Fusion Instr. Case, 6.7 mm Tray AR-8970C-70 Ankle Fusion Instr. Case, 7.0 mm Tray AR-9000C ARTHROPLASTY SHOULDER RETRACTOR CASE AR-9090C DualComp Hindfoot Fusion System, Case AR-9200CAC UNIVERS CA HUMERAL HEAD INSTRUMENT CASE AR-9202-25 STERILIZATION CASE, HUMERAL INSTRUMENTS AR-9215C GLENOID VERSION CORRECTION SYS INST CASE AR-9216NRC INST. CASE, NAUTILUS REAMER AR-9225C UNIVERS II GLENOID INSTRUMENTATION CASE AR-9226ABC Inst. Case, Univers Apex Hum. AR-9226CC Inst. Case, Univers II & Apex Comb. Hum. AR-9226UBC Inst. Case, Univers II Hum. Prep AR-9260C-53 SHOULDER ARTHROPLASTY RETRACTOR CASE AR-9500-GCT1 UNIVERS REVERS CORE SET - CASE 1 AR-9500-GCT2 UNIVERS REVERS CORE SET - CASE 2 AR-9501-FXC Univers Revers Fracture Adapter Ins Case AR-9501GC UNIVERS REVERS GLENOID INSTRUMENT CASE AR-9501HC-1 Univers Revers Humeral Case(1of2) AR-9501HC-2 Univers Revers Humeral Case(2of2) AR-9501HC-RCAC Instrument Case, Rev CA Head & Adptr Trl AR-9501RAC Univers Revers Apex Instrument Case AR-9579C UNIVERS REVERS? MGS, AUG BASEPLATE CASE AR-9615C-1 Uni Rev Mod Glen Sys Instrument Case 1 AR-9615C-2 Uni Rev Mod Glen Sys Instrument Case 2 AR-9665C BONE GRAFT INSTRUMENTATION CASE AR-9956C JONES BOLT 5TH MET FRACT INSTRUMENT CASE C7940-1 SEAHORSE CASE #1 C7940-2 SEAHORSE CASE #2 DS-502-02C iBALANCE PFJ SAWBONE CASE RAR-9226CS LOANER INSTR CASE SET, UII HUMERAL PREP REF-01995-01 VIP Instrument Case VAR-4020SC-01 2.0mm TPLO Screw Caddy - Case VAR-1679C CANINE INTERNAL BRACE SYSTEM CASE VAR-2500C SYNACART INSTRUMENT CASE VAR-3001C CANINE ARTHRO INSTR. SYSTEM CASE VAR-3001C-01 CANINE ARTHRO INSTR. SYSTEM CASE- TRAY 1 VAR-3001C-02 CANINE ARTHRO INSTR. SYSTEM CASE- TRAY 2 VAR-402024C 2.0/2.4mm TPLO Instrument Case VAR-4024SC-01 2.4mm TPLO Screw Caddy - Case VAR-4027C 2.7mm TPLO Instrument Case VAR-4027SC-01 2.7mm TPLO Screw Caddy - Case VAR-4045SC-01 4.5mm TPLO Screw Caddy - Case VAR-4035C 3.5mm TPLO Instr. Case VAR-4035SC-01 Vet - 3.5mm TPLO Screw Caddy - Case VAR-4045C 4.5mm TPLO Instrument Case VAR-7020C VET CUE INSTRUMENT CASE AR-18800C-03 Mini Fragment System - Lid for Aux Case AR-18800C Mini Fragment System 2.0/2.4/2.7 Case AR-9943C-1 ANKLE & FRACTURE SYS INSTR CASE, TI AR-8943C-1 ANKLE & FRACTURE SYS INSTR CASE 9918-100 LOWER EXTREMITY REAMERS CASE 9914-000 TROCHANTERIC NAIL INSTRUMENT CASE 9914-200 TROCHANTERIC NAIL INSTRUMENT CASE 2 9914-100 TROCHANTERIC NAIL INSTRUMENT CASE 1 9965-000 GALILEO® EXTRACTION CASE 9964-000 GALILEO® SCREW CASE 9949-000 ES™ Retrograde Fem Nail Case, 10/11mm 9950-000 ES™ Retrograde Fem Nail Case, 12/13mm 9904-001 DA VINCI™ TIBIAL NAIL CASE 9904-020 DA VINCI™ TIBIAL NAIL SCREW CASE 9920-000 DA VINCI™ TIBIAL NAIL INSTRUMENT CASE 9967-000 DA VINCI™ TIBIAL NAIL CASE, 12mm, 13mm 9931-000 Antegrade Fem Nail Case, Right, Ø12-14mm 9922-000 FEMORAL NAIL INSTRUMENT CASE 1 9924-000 FEMORAL NAIL INSTRUMENT CASE 2 9930-000 Antegrade Fem Nail Case, Left, Ø12-14mm 9927-000 Retrograde Fem Nail Case, Ø10-11mm 9936-000 Galileo® LS Extraction Instrument Case 9928-000 Retrograde Fem Nail Case, Ø12-13mm 9929-000 Antegrade Fem Nail Case, Left, Ø9-11mm 9932-000 Antegrade Fem Nail Case, Right, Ø12-14mm 9912-100 PROXIMAL HUMERAL PLATE SYSTEM CASE 9913-000 7.0mm CANNULATED SCREW SYSTEM CASE 9933-000 EXTERNAL FIXATION SYSTEM CASE AR-9217AVC AUGMENTED VAULTLOCK INSTRUMENT CASE AR-9217AVC-XL AUGMENTED VAULTLOCK XL INSTRUMENT CASE 9911-100 CLAVICLE PLATE AND NAIL CASE 9911-000 CLAVICLE SYSTEM CASE 9903-100 HUMERAL NAIL CASE ASSEMBLY 9942-000 SMALL BONE NAIL INSTRUMENT CASE 9942-100 SMALL BONE NAIL INSTRUMENT CASE 9901-102 MODULAR IMPLANT CASE, 11, 12, and 13mm 9901-101 MODULAR IMPLANT CASE 9908-001 TEMPORARY EXTERNAL FIXATION CASE 9901-100 MODULAR INSTRUMENT CASE VAR-4000GC-01 General Sterilzation Case Insert 9918-000 LOWER EXTREMITY REAMERS, CASE 9900-102 TROCHANTERIC IMPLANT, CASE #2 ASSEMBLY 9900-101 TROCHANTERIC NAIL SYSTEM, CASE ASSEMBLY AR-9217VKC VAULTLOCK/KEEL UPGRADE INSTRUMENT CASE AR-8405C Shoulder Arthroscopy Instrument Case 9901-100S-L Modular Instrument Case 9918S-L Lower Extremity Reamer Case 9928S-L Retrograde Femoral Nail Case, 12mm 13mm 9920S-L Tibial Nail Instrument Case Assembly 9901-102S-L 11, 12, 13mm Implant Case (Modular Nail) 9912-100S-L Proximal Humeral Plate Case Assembly 9901-101S-L Implant Case ( Modular Nail) 9941S-L Proximal Humeral Plate Expansion Case 9914S-L Trochanteric Nail Instrument Case 9918-100S-L Lower Extremity Reamer Case 9927S-L Retrograde Femoral Nail Case, 10mm 11mm 9978-000 Trochanteric Nail Case 3 9976-000 Trochanteric Nail Case 1 9979-000 Trochanteric Nail Case 4 9977-000 Trochanteric Nail Case 2 AR-9501H-CA155C Univers Revers CA Head & 155 Trials Case AR-9501H-1C Univers Revers Humeral Inst, Case 1 AR-9501H-2C Univers Revers Humeral Inst, Case 2 AR-6519C Hip Arthroscopy Instrument System, Case AR-8901C Talus Allograft OATS Instrument Case AR-8902C Talus Allograft OATS Workstation Case AR-9938C-01 Snap-off Compression FT Pin Sys Case Lid AR-9938C Snap-off Compression FT Pin System Case AR-9501HBC Univers Revers Humeral Broach Inst. Case AR-8963C DISTAL TIBIA PLATING CASE AR-19081C Instrument Case, ATCS 9933-100 SMALL EXTERNAL FIXATION SYSTEM CASE AR-5500C Collateral Ligament Recon. Inst. Case 03-1-0009-0025 HORIZON 24 FLEX PELICAN CASE 22330-12 tubing set for vacuum pump case of 12 39301HCT SCOPE STERILZATION CASE 9500C ANATOEMIC (MULTIPAK) CASE ABS-4078C ALLOGRAFT OATS HARVESTER CASE ABS-4081C ALLOGRAFT OATS WORKSTATION CASE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231050359 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | MatrixOcular3/ Solución oftálmica lubricante a base de Hialuronato de Sodio, Trehalosa y Arabinogalaptan | MatrixOcular3 | NO | MATRIX OCULAR® 3 ES UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA LUBRICANTE INDICADA PARA EL TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DEL OJO SECO. PROTEGE, HIDRATA Y LUBRICA LA SUPERFICIE OCULAR. MATRIX OCULAR® 3 ESTÁ PARTICULARMENTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS (POR EJEMPLO, SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO, MOLESTIA, ARDOR O IRRITACIÓN) ASOCIADOS CON FACTORES DE ESTRÉS VISUAL (POR EJEMPLO, USO DE PANTALLAS) Y/O AMBIENTALES (POR EJEMPLO, HUMO, VIENTO, CALOR SECO, AIRE ACONDICIONADO, ETC.), MATRIX OCULAR® 3 ES COMPATIBLE CON LENTES DE CONTACTO MODO DE USO: LAVARSE BIEN LAS MANOS ANTES DE USAR EL PRODUCTO. RETIRAR EL TAPÓN QUITANDO EL PRECINTO DE SEGURIDAD. APLICAR LA CANTIDAD DE GOTAS RECOMENDADA EN CADA OJO, TIRANDO DEL PÁRPADO INFERIOR LIGERAMENTE HACIA ABAJO Y MIRANDO HACIA ARRIBA. VOLVER A PONER EL TAPÓN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO. | ENVASE DE 10 ML CON DISPENSADOR OSD (OPHTHALMIC SQUEEZE DISPENSER). | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Sin embargo, teniendo presente su indicación de uso y su composición como solución oftálmica, este producto debe evaluado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231068260 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | ETIQUETAS PARA MARCAR LA PIEL SUREMARK/ ETIQUETAS PARA MARCADO DE PIEL | CIVCO | NO | LOS MARCADORES SUREMARK SON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL EN EL ÁMBITO DE LA RADIOTERAPIA Y LA TOMOGRAFÍA. ESTOS STICKERS, FABRICADOS CON MATERIALES RADIO OPACOS, SON ADHERIDOS AL CUERPO DEL PACIENTE ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. AL SER ALINEADOS CON LOS LÁSERES DEL TOMÓGRAFO, LOS MARCADORES SIRVEN COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA MARCAR LESIONES IMPORTANTES Y DETERMINAR EL PUNTO DE INTERSECCIÓN DE LOS LÁSERES EN LA TOMOGRAFÍA. DE ESTA MANERA, SE LOGRA UNA MAYOR PRECISIÓN EN EL TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE DIVERSAS AFECCIONES. ADEMÁS, LOS MARCADORES SUREMARK SON DE FÁCIL APLICACIÓN Y NO INVASIVOS, LO QUE LOS CONVIERTE EN UNA OPCIÓN SEGURA Y CONFIABLE PARA LOS PACIENTES. | UNIDAD | MTSL10 ETIQUETAS ESTÁNDAR, 1,0 MM MTSLW15 ETIQUETA DE ALAMBRE, 1,5 MM, 336 CM DE LARGO MTSL15 ETIQUETAS ESTÁNDAR, 1,5 MM MTCTW10 ETIQUETAS DE ALAMBRE, 1,0 MM, 330 CM DE LARGO MTSL20 ETIQUETAS ESTÁNDAR, 2,0 MM MTCTW20 ETIQUETAS DE ALAMBRE, 2,0 MTSL25 ETIQUETAS ESTÁNDAR, 2,5 MM MTCT23 ETIQUETAS DE BOLA CT MARK, 2,3 MM MTSL15T ETIQUETAS CON PESTAÑAS, 1,5 MM MTCT40 ETIQUETAS DE BOLA CT MARK, 4,0 MM MTSL20T ETIQUETAS CON PESTAÑAS, 2,0 MM MTCTCR3 ETIQUETAS CRUZADAS CT MARK, 1,2 CM MTSL25RT ETIQUETAS CON LENGÜETA EN RELIEVE, 2,5 MM MTSLLM1 MARCADORES LIQUIMARK MRI, REDONDAS DE 8 MM MTSL30 ETIQUETAS POWERMARK, 3,0 MM MTSLLM2 MARCADORES LIQUIMARK MRI, REDONDAS DE 15 MM MTSL40 ETIQUETAS POWERMARK, 4,0 MM MTSLCL20 MARCADORES PARA CICATRICES, 2,0 MM, 320 CM DE LARGO MTSLCL25 MARCADORES PARA CICATRICES, 2,5 MM, 203 CM DE LARGO MTSLV25 ETIQUETAS PARA MARCAR LA PIEL, VISIONMARK, 2,5 MM MTSLV30 ETIQUETAS PARA MARCAR LA PIEL, VISIONMARK, 3,0 MM MTSLV40 ETIQUETAS PARA MARCAR LA PIEL, VISIONMARK, 4,0 MM MTSLV50 ETIQUETAS PARA MARCAR LA PIEL, VISIONMARK, 5,0 MM MM, 330 CM DE LARGO MTSLW3 ETIQUETA DE ALAMBRE, 0,3 MM, 336 CM DE LARGO MTSLW4 ETIQUETA DE ALAMBRE, 0,4 MM, 336 CM DE LARGO MTSLW8 ETIQUETA DE ALAMBRE, 0,8 MM, 336 CM DE LARGOMTSLW3 ETIQUETA DE ALAMBRE, 0,3 MM, 336 CM DE LARGO MTSLW4 ETIQUETA DE ALAMBRE, 0,4 MM, 336 CM DE LARGO MTSLW8 ETIQUETA DE ALAMBRE, 0,8 MM, 336 CM DE LARGO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Sin embargo, teniendo presente su indicación de uso y su composición como solución oftálmica, este producto debe ser remitido y evaluado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231098019 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-05 | QIAcuity Nanoplate. | QIAGEN | NO | Las nanoplacas QIAcuity son placas de PCR digital microfluídicas que permiten ejecutar 8, 24 o 96 muestras con hasta 8500 o 26.000 particiones por pozo. Para su uso con los instrumentos de PCR digital QIAcuity. | CAJA/ UNIDADES | 250011- 1121812- QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well (10) 250001- 1121811- QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10) 250021- 1121813- QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well (10) 250012- 1121812- QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well (50) 250002- 1121811- QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (50) 250022- 1121813- QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well (50) 250031- 1121814- QIAcuity Nanoplate 26k 8-well (10) | De acuerdo con lo anterior, el producto QIAcuity Nanoplate, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231123384 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | ENHEBRADORES DEL HILO DENTAL EEZ-THRU® - ENHEBRADORES DENTALES | GUM | NO | Facilitan el uso del hilo dental en áreas de difícil acceso: puentes, aparatos ortodónticos, implantes y coronas. El uso del hilo dental ayuda a prevenir la enfermedad de las encías. INSTRUCCIONES DE USO: 1) Use aproximadamente 45 cm de hilo dental. 2) Tome de 10 a 15 cm de hilo dental a través de la curva del enhebrador. 3) Pase el hilo dental a través del espacio entre los dientes o debajo del aparato | Blíster por 25 unidades + estuche | ENHEBRADORES DEL HILO DENTAL EEZ-THRU® 840CL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231126171 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | ASSISTINA ONE MB-301 - EQUIPO DE MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA PARA INSTRUMENTOS DE TRANSMISIÓN DENTALES | W&H | NO | Equpipo para Limpieza de los canales de spray, lubricación adecuada para Piezas de mano y contraángulos, turbinas, scalers de aire, micromotores de aire Assistina ONE Es la primera opción para el mantenimiento de instrumentos de transmisión dentales, como piezas de mano, micromotores y scalers de aire. La nueva generación del dispositivo de puerto único de W&H está equipada con el excepcional sistema Quick Connect para el cambio de piezas de mano. Se adapta fácilmente a las necesidades individuales y se integra a la perfección en cualquier flujo de trabajo; está lista con tan solo pulsar un botón. La lubricación y la limpieza completas de los canales de spray apenas tardan 18 segundos. Así, Assistina ONE es la solución de mantenimiento más rápida de su clase. Funciona exclusivamente con aire comprimido y no es preciso conectarla a la red. Assistina ONE se coloca y se prepara para su uso con rapidez. Su botón de inicio One Touch y el práctico sistema de cartuchos con aceite y líquido de limpieza la convierten en una solución de mantenimiento moderna para consultas y clínicas dentales que tienen exigencias elevadas con respecto al mantenimiento de las piezas de mano. | UNIDAD | Assistina One MB301 + 1 Quick RM + 1 Quick ISO REF 30398003 Assistina ONE Care Set El set incluye un cartucho de solución limpiadora, un cartucho de Service Oil F1 y un filtro HEPA. Todos los consumibles se pueden cambiar fácilmente y sin herramientas. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231138079 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-05 | TOBILLERA IZQUIERDA DERECHA SUJECIÓN DE LIGAMENTOS HOMBRE MUJER STRONG 500 –TOBILLERA | TARMAK | NO | Tobillera de sujeción adecuada para sujetar el tobillo del deportista durante los entrenamientos o los partidos sin limitaciones. | Unidad | TOBILLERA IZQUIERDA DERECHA SUJECIÓN DE LIGAMENTOS HOMBRE MUJER STRONG 500 NEGRO 8560298 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231021147 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | PROTECTOR BUCAL DEPORTIVO / WONDER SPORT | N/A | SI | Antes de utilizarlo por primera vez en la actividad deportiva, sumergir el protector bucal durante 30 segundos en agua caliente, posteriormente, deje reposar en agua fría por 5 segundos y coloque el protector bucal bordeando los dientes superiores e inferiores evitando morderlo. Finalmente, sumergirlo de nuevo en agua fría durante 20 segundos más, lo que permitirá adaptar el producto a la boca. Después de cada uso limpiarlo con un cepillo blando y agua. Uso: Proporcionar protección a toda la zona mandibular para deportes de contacto físico como boxeo, rugby, artes marciales, baloncesto, entre otros; ayudando a amortiguar el impacto de los golpes. Se trata de un producto para uso personal que no está destinado para prácticas de ortodoncia ni como implemento médico | Unidad en caja plástica | Referencia PB01 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “PROTECTOR BUCAL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “(…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…)” | I
20231052964 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | ROPA MEDICA DESECHABLE NO ESTERIL | LM industry SAS | NO | ropa desechable no estéril, elaborada para evitar la contaminación cruzada en ambientes quirúrgicos, fabricas de alimentos, Spa y consultorio odontológicos. Prenda de vestir en solo uso | en bolsa transparente x (1 unidad); caja x 100 unidades en bolsa transparente x (10 unidad) | referencia 1. SMS (spoundmetblown.spound; 2. Smms (spound- metblown- metblown-spound); 3SS (spound – spound); 4S (spound) (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231108388 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | TEST DE PRUEBA BOWIE DICK | UGAIYA- FULCARE | NO | El modelo UGBD0102A, Se utiliza comprobar el movimiento del aire y para probar la penetración y el vapor El modelo UGBD0102, Se utiliza para evaluar la eficacia de los sistemas de esterilización. Los resultados de la Prueba Bowie-Dick según EN ISO 11140-1,cualquier cambio de color inesperado en la prueba indica que hubo una bolsa de aire presente durante el ciclo de esterilización, que puede ocurrir debido a cualquier mal funcionamiento en el sistema o ciclo. El único propósito de la Prueba Bowie-Dick es sólo para alertar al usuario que el sistema ha desfigurado en la ejecución y debe ser reformado antes de que ocurran problemas deesterilización como puede ser estimulado por un indicador biológico | 40, y 400 UNIDADES POR ENVASE (Caja, Paquete) | UGBD0102A UGBD0102 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231111814 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | EXTRACTOR MANUAL DE LECHE | Munchi | NO | Por su resistencia, diseño anatómico y alta durabilidad, este producto es adecuado para ser utilizado en la alimentación de bebés desde los 0 meses en adelante. | 1 unidad, 2 unidades, 24 unidades | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231116227 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | System Cleaning Solution - 3000-8211 | BIO-FLASH | NO | Para uso con BIO-FLASH® Solucion de Limpieza del Sistema: Para el lavado del sistema de drenaje y mangueras del equipo. | System Cleaning Solution - 3000-8211 6 X 4 mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231116890 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | Laparoscopio Stryker 1488 / Laparoscopio | Stryker 1488: | SI | Equipo portatil para la visualización de cavidades, con fines diagnósticos o terapéuticos. Sistema para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de mínima invasión en la cavidad abdominal. La cámara 1488 HD esta indicada para su utilización en laparoscopia general, nasofaringoscopia, otoendoscopia, sinuscopia y cirugía plástica siempre que este indicado el uso de un laparoscopio/endoscopio / artroscopio. (tomado del folio No. ES-251 de la documentación allegada) | N/A | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto Laparoscopio Stryker 1488 / Laparoscopio, marca: Stryker 1488, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “(…) Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que:Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb. Todos los dispositivos médicos activos destinados a controlar el funcionamiento de los productos terapéuticos activos de la clase IIb o destinados a influir directamente en el funcionamiento de dichos productos se incluirán en la clase IIb. (...)” | IIB
20231119779 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | Máquina de afeitar D´razor, | Ukain, Ukaint SAS | NO | Modo de uso Máquina de afeitar desechable con cartucho de dos hojas Compuesta por un mango ergonómico o soporte plástico cubierto de caucho antideslizante en una de sus mitades y un cartucho de cabeza fija que contiene dos hojas de afeitar de acero inoxidable, firmemente ensambladas y una anda lubricante con Aloe Vera que se activa al contacto con agua y permite una afeitada suave. Máquina de afeitar desechable con cartucho de tres (3) hojas compuesta por un mango ergonómico o soporte plástico cubierto de caucho antideslizante en una de sus mitades y un cartucho de cabeza movil con libertad de movimiento de 40°, que contiene tres hojas de afeitar de acero inoxidable, firmemente ensambladas y una banda lubricante con Aloe Vera que se activa al contacto con agua y permite una afeitada suave. Empaque individual. Precauciones - Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas - Conserve en un lugar fresco y seco - Producto cortopunzante, use con cuidado y moderación - Para reutilizar lave bien las cuchillas y coloque la tapa protectora | Tamaño y peso caja, 55×47X18 cm - 6 Kg *No apilar en torres de mas de 6 niveles, cartón Tamaño y peso display 53×23X3 cm - 215 gr Tamaño y peso caja, 51×40x17 cm - 7 Kg *No apilar en torres de mas de 6 niveles, cartón Tamaño y peso display 65×21x3 cm – 314 gr DE 1 A 1000 UNIDADES | Color Azul y Rosado según referencia 2 hojas 3 hojas (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231120221 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | DISPENSADORA AUTOMATICA DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA SALUD UNIBOX / DISPENSADORA AUTOMATICA DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA SALUD / | UNIBOX | NO | Unibox es una maquina dispensadora automatizada, que consta bandejas y canales para almacenamiento y dispensación de medicamentos, insumos medicoquirurgicos, y otros productos para la salud en unidad minima de dispensación. El equipo requiere la identificación de un usuario para la apertura o entrega de los productos, una vez se identifica el usuario, se elige en la pantalla anexa al mismo los productos a suministrar y el equipo realiza la dispensación completa con el uso de un ascensor. Contiene un lector de codigos datamatrix y barras que permite realizar la confirmación del producto, el envío de información por interfaz al area de facturación y el movimiento del inventario, registrando en todo momento la trazabilidad de cada uno de los productos retirados o ingresados a la maquina. ► Dispensa una gran variedad de productos de distintos tamaños y formas ► Configuración flexible, hasta 8 bandejas regulables en altura de hasta 10 canales, para la incorporación de diferentes formatos de producto. | N/A | El equipo puede anclarse entre sí creando diferentes modelos: * Unibox Simple (Un modulo + una pantalla) * Unibox doble (Dos modulos + una pantalla) * Unibox triple (Tres modulos + una pantalla) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231122857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | TALLIMETRO PEDIATRICO | ADE | NO | El producto está diseñado para lograr la medida de la longitud del bebé, adecuada para pediatras, hospitales de niños y para visitas domiciliarias. Está calificada para una longitud corporal de hasta 100 cm. | Unidad No Estéril | MZ10013-Tallimetro pediatrico de 20-800mm MZ10028 Tallimetro pediatrico 100-1000mm con lenguetas plegables MZ10019-Tallimetro telescopico de pared de 600 a 2000 mm MZ10027-Tallimetro pediatrico MZ10042-Tallimetro Portatil Y los demas Tallimetros marca ADE (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231122963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | TERMOCICLADOR PTC TEMPO / TERMOCICLADOR | BIORAD LABORATORIES INC | NO | Los termocicladores son equipos de laboratorio esenciales para laboratorios que ejecutan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para secuenciación, clonación, mutagénesis y muchas otras aplicaciones. La tapa calentada totalmente ajustable admite una amplia gama de recipientes y selladores, incluidas las placas de PCR de bajo perfil y altura estándar. | UNIDAD | 12015382 PTC Tempo 96 Thermal Cycler 12015392 PTC Tempo Deepwell Thermal Cycler 16007743 7' CAT6 Ethernet cable * 9007622 5' Power cord | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231124212 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | FRASCOS ESTÉRILES PARA LA RECOGIDA DE AGUAS, | DELTALAB | NO | Frascos estériles para la recogida de aguas | Caja x 44 frascos / 500 ml Caja x 48 frascos / 1000 mL | Con tiosulfato líquido (24 mg/l): Ideales para el análisis de aguas de consumo humano, piscinas, y aquellas aguas en que la presencia del cloro pueda modificar la composición de la muestra durante el transporte (legionella) Referencias: 282340 - 282341 Vacías, sin tiosulfato: Ideales para la recogida de aguas no cloradas para el análisis microbiológico, así como para otros análisis que requieran un envase estéril. Referencias: 282350 – 282351 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231124300 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | Polaina desechable no estéril | Ukain, Ukaint SAS | NO | Modo de uso Los zapatos de la persona deben estar totalmente cubiertos. El usuario debe colocarse las polainas después resto de la indumentaria de trabajo. Además, se debe lavar las manos antes y después de su uso Actúan como barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y exposición a riesgos de derrames de líquidos, fluidos corporales y salpicaduras, por lo que no se recomienda su uso en sandalias y zapatos abiertos. Talla única, es de uso personal e industrial. Precauciones - No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso. - No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados o productos derivados del petróleo. - Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado | Tamaño y peso Caja 60x25×46 cm - 10 Kg *No apilar en torres de mas de 6 niveles, cartón Tamaño y peso display Bolsa estandar - 480 gr DE 1 A 1000 UNIDADES | Color Azul con antideslizante inferior (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231129752 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | Claricon Series Slit Lamp / Lámpara de hendidura serie Claricon Modelos: Claricon, Claricon Max, Claricon Max Z and Claricon Max / LAMPARA DE ENDIDURA | ILLUMINIX | SI | La lámpara de hendidura consta de un sistema de iluminación y un sistema de observación binocular. Está diseñado para su uso en el examen ocular del segmento anterior del ojo. Ayuda en el diagnóstico de enfermedades o traumatismos que afectan las propiedades estructurales del segmento anterior del ojo. | Caja por UNIDAD | Los Modelos son: Claricon, Claricon Max, Claricon Max Z y Claricon Max HD “ | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: Claricon Series Slit Lamp / Lámpara de hendidura serie Claricon Modelos: Claricon, Claricon Max, Claricon Max Z and Claricon Max / LAMPARA DE ENDIDURA / Marca: ILLUMINIX, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20231135102 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | BAJALENGUAS | INVERFARMA | NO | Instrumento utilizado para bajar la lengua del paciente al explorar la cavidad bucal. Implementado por el área de la salud, usado para examinar la cavidad oral o en toma de muestras para laboratorio, depresor lingual o inmovilizador. Uso estético para aplicación de ceras o cremas. | Bolsa X 20 unidades, X 50 unidades, Caja X 100 Unidades | ADULTO EN POLIESTIRENO Y EN MADERA. PEDIATRICO EN POLIESTIRENO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231139980 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-08 | KeySplintSoft – KEYSPLINTSOFT | KEYPRINT | NO | Resina foto curada para impresión 3D para dispositivos dentales biocompatibles, indicada para la fabricación de aparatos de ortodoncia, como planos de mordida, protectores bucales, protectores nocturnos, aparatos antirronquidos, férulas y reposicionarios | Mantener la resina en una temperatura ambiente de 20° a 25° antes de iniciar la impresión Durante el manejo de la resina es recomendable usar equipos de protección individual Agitar el frasco de la resina unas horas antes de usar, así se evita que se formen burbujas Al concluir la impresión las piezas recubiertas con resina deben limpiarse con alcohol isopropílico por lo menos al (97°), para retinar todo residuo de resina liquida No dejar las piezas en alcohol isopropílico por más de cinco minutos porque sus propiedades pueden comenzar a deteriorarse. Estos dispositivos médicos son aparatos bucales para un solo paciente, personalizado, para usos múltiples que se debe limpiar entre cada uso. El paciente debe limpiar el aparato con jabón y agua tibia o cualquier agente suave de limpieza disponible comercialmente para los dispositivos bucales No está considerada como un riesgo ambiental cuando se encuentra en su estado final de curado total. Los materiales de resina líquida no reciclables y sin usar deben eliminarse de acuerdo con las normativas federales, estatales y locales. | GALON DE 1LT ENVASE PLASTICO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231087341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-09 | SISTEMA DE ASPIRACION PARA USO ODONTOLOGICO - BOMBA DE VACIO PARA USO ODONTOLOGICO | GNATUS-SAEVO-D700-DABIATLANTE | NO | Este aparato es exclusivo de uso odontológico, debiendo ser utilizado por persona capacitada, es un equipo esencial para procedimientos dentales ya que, además de aspirar la sangre, saliva y residuos, posee succión de alta potencia, lo que reduce los aerosoles bacterianos de modo eficaz, auxiliando en la bioseguridad de las prácticas odontológicas. Estructura en acero, recubierta con material resistente, con bordas redondeadas con fácil limpieza. | Unidad | SV2-SV4-BIOVAC2-BIOVAC4- CICLONE 1HP-CICLONE 1/2HP -1HP-1/2HP” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231107406 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-09 | ESPEJO DENTAL (DENTAL MIRROR) | TW EVANS | SI | Se usa para la visualización de lugares profundos en la cavidad bucal. | Pieza en empaque individual. | Se ampara la referencia TW101DM | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “ESPEJO DENTAL (DENTAL MIRROR), se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “(…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; (…)” | I
20221191529 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-13 | IMPLANTES PARA REEMPLAZO ÓSEO A LA MEDIDA DEL PACIENTE - IMPLANTES O DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA MEDIDA | N/A | NO | Sustitución permanente de estructura ósea. Implantes o dispositivos médicos a la medida, es decir, diseñados y fabricados uno a uno en función de las necesidades de cada paciente a partir de sus imágenes médicos (DICOM) que pueden ser capturadas a través de una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética (RM). El diseño y la fabricación se llevan a cabo empleando software de ingeniería, diseño y manufactura asistidos por computador (CAE/CAD/CAM). Los implantes o dispositivos médicos a la medida son dispositivos médicos invasivos (se uso prolongado más de 30 días). Las ventajas principales de los implantes o dispositivos médicos a la medida son: Ajuste preciso a las características anatómicas, dimensionales y morfológicas de cada Disminución significativa de los riesgos asociados a la cirugía y a su duración. Mejora en los procesos de recuperación física y emocional del paciente, debido a la disminución de riesgos de la cirugía y al ajuste exacto del implante que mejora sus aspectos funcionales y la apariencia estética del paciente. Materiales altamente biocompatibles: Titanio Grado 5 (Titanio G5 o Ti6Al4V), Polimetilmetacrilato (PMMA), Polieteretercetona (PEEK), Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE), Polieteretercetona porosa con Hidroxiapatita (PEEK-HA), Acero 316LVM (AISI 316LVM), Acero 316LVM recubierto con Hidroxiapatita (AISI 316LVM-HA) y Titanio con recubrimiento de hidroxiapatita (Ti-HA). Materiales resistentes a varios ciclos de esterilización. | 1er. Empaque: Bolsa estéril. 2do. Empaque: Caja de cartón etiquetada. secundario es en cartón. | Los dispositivos médicos a la medida son piezas diseñadas y fabricadas individualmente. Aunque se entregan esterilizados, se debe tener en cuenta que pueden presentarse alteraciones del estado estéril durante el traslado entre el Laboratorio y el quirófano así que se sugiere llevar a cabo un segundo proceso de esterilización en la institución médica (hospital o clínica) en donde será efectuado el procedimiento quirúrgico. Los dispositivos médicos a la medida en Titanio G5, Acero 316LVM, PEEK, PEEK-HA, Titanio G5 + HA y Acero 316 LVM + HA son esterilizables por cualquier método, por ejemplo, autoclave, horno esterilizador, óxido de etileno, peróxido de nitrógeno o rayos gamma. Por su parte, los dispositivos médicos a la medida en PMMA y UHMWPE sólo son esterilizables por óxido de etileno, peróxido de nitrógeno o rayos gamma debido a que cualquier otro método puede llegar a generar modificaciones de tamaño o forma. Los dispositivos médicos a la medida, sin importar el material, deben ser fijados al hueso vivo empleando tornillos o placas de titanio, para el caso particular de la polieteretercetona porosa con hidroxiapatita es posible utilizar tornillos bioabsorbibles, y el procedimiento quirúrgico debe ser llevado a cabo siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, no cuente con una infección activa o parcialmente tratada y la zona a intervenir no presente algún tipo de inflamación, hematoma o hemorragia. En aquellos casos en que el paciente presente rechazo o infección, el dispositivos médicos a la medida debe ser removido inmediatamente y por tanto debe llevarse a cabo la repetición de la intervención, para lo cual se recomienda el uso de un implante a la medida en Titanio, ya que éste es el material más biocompatible y el que cuenta con la tasa de infección más baja (inferior al 2%). Por otro lado, también es el material más indicado para aquellos casos en que el implante va a estar expuesto a tensiones y esfuerzos como es el caso de los implantes maxilofaciales funcionales (ejemplo, articulación temporomandibular), sin embargo, este último punto queda a discreción del especialista. Durante el almacenamiento y el desplazamiento de los dispositivos médicos a la medida entre el Laboratorio y el quirófano se deben evitar temperaturas superiores a los 25°C y cualquier tipo de deformación o fisura producida por golpes, caídas o contacto con elementos abrasivos o cortopunzantes. Los implantes a la medida son diseñados y fabricados por personal altamente calificado. Adicionalmente, la fabricación es llevada a cabo dentro del Laboratorio de Bioingeniería de las Universidades EAFIT y CES (Medellín, Colombia), el cual, es una zona controlada en términos de limpieza y desinfección (Sala Limpia Clase 100.000) que actualmente cuenta con el visto bueno por parte del INVIMA (registrado en el Acta F02-PM02-IVC) pese a no requerir Certificado de Condiciones Higiénicas, Técnicas, Sanitarias y Locativas debido a que los dispositivos médicos a la medida no requieren Registro Sanitario de acuerdo con lo establecido en la Legislación Sanitaria vigente en Colombia: Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, Parágrafo del Artículo 1ero por el cual “Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro”. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA NOTA: PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO IMPLANTES PARA REEMPLAZO ÓSEO A LA MEDIDA DEL PACIENTE - IMPLANTES O DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA MEDIDA , DEBERÁ PRESENTAR LA PRESCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA SALUD PARA EL PACIENTE CORRESPONDIENTE Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TAL FIN. | N/A
20231093217 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-13 | COCHE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD | CIRCLE SPECIALTY | SI | El Strive es un cochecito liviano y fácil de plegar con opciones de posicionamiento. Está diseñado para viajes y proporciona soporte para la parte superior del cuerpo y posicionamiento de todo el cuerpo. Las características, los ajustes y los accesorios opcionales, satisfacen las necesidades de los niños con discapacidad. | Unidad | Este certificado ampara el modelo STRIVE sus accesorios y repuestos exclusivos. | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada el producto COCHE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD – Marca: CIRCLE SPECIALTY, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto | I
20231096574 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-13 | CERAMIC BEADS | QIAGEN | NO | Las perlas a granel ofrecen flexibilidad en las interrupciones de su muestra. Disponible en cerámica, vidrio y metal. Cubre una amplia gama de tipos de muestras. Para aplicaciones de biología molecular. No está diseñado para fines de diagnósticos. | CAJA/ UNIDADES | 13114-325 - Ceramic Beads 2,8 mm (325g) 1103963 - 1103965- Ceramic Beads 2,8 mm (325g) | De acuerdo con lo anterior, el producto anteriormente mencionado NO es considerado Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005.ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231107147 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-15 | CAMINADORA ELÉCTRICA PLEGABLE - CINTA DE CORRER | XTREME LIFE | NO | Caminadora monofunción para uso doméstico. | Unidad | Caminadora Eléctrica Plegable – 8010 Caminadora Eléctrica Plegable – 8210 Caminadora Eléctrica Plegable - 6810LCD Caminadora Eléctrica Plegable - 6810TFT Caminadora Eléctrica Plegable - G8010 Caminadora Eléctrica Plegable - G3535 Caminadora Eléctrica Plegable - G8010” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231145227 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-15 | GUANTE NITRILO MULTIPROPOSITO (USO INDUSTRIAL) | PROTEX | NO | • Para realizar actividades donde se requiere manipulación de productos industriales. • Especiales para uso doméstico, profesional, entre otros. No recomendado en usos médicos. • Ideales para el sector automotriz. • Procesamiento de alimentos, maquinaria y equipo. • Trabajo de transferencia de líquidos y sólidos. • Producción industrial. • Procesamiento de carne, pescado y otros alimentos. | Caja por 100 unidades | Tallas S, M, L, XL, XXL. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231146297 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-15 | CORONAS Y PUENTES - CORONAS DENTALES Y PUENTES DENTALES | GLIDEWELL, BRUXZIR, OBSIDIANA | NO | LA CORONA SE ENCARGA DE CUBRIR EL DIENTE DEBILITADO, DAÑADO O DETERIORADO, PUEDE INCLUSO REEMPLAZAR UN DIENTE POR COMPLETO COMO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DENTAL. EL PUENTE DENTAL TIENE UNA FUNCIÓN ORIENTADA HACIA EL RELLENO DE DIENTES PERDIDOS, SE DISEÑAN Y MANUFACTURAN EN EL LABORATORIO DENTAL. EL ESPECIALISTA DENTAL (ODONTÓLOGO) ES QUIÉN DEFINE EL TRATAMIENTO Y EL MATERIAL MÁS ADECUADO PARA SU PACIENTE, GLIDEWELL SE BASA EN LA IMPRESIÓN DENTAL PROPORCIONADA POR EL ODONTÓLOGO Y RECETA CON ESPECIFICACIONES QUE ENVÍA EL ODONTOLOGO AL LABORATORIO, LAS RESTAURACIONES (CORONAS Y PUENTES) SE DISEÑAN Y MANUFACTURAN PARA SER CEMENTADOS EN UN PACIENTE ESPECÍFICO Y PARA LAS PIEZAS DENTALES CORRESPONDIENTES. NO SE PUEDEN COLOCAR EN OTRO DIENTE DEL PACIENTE NI EN NINGÚN OTRO PACIENTE. | EMPAQUE INDIVIDUAL | - ESTHETIC, FULL STRENGTH, IPS E.MAX, FUSIONADA CON METAL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231146534 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-15 | PROTECTORES BUCALES TERMOFORMADOS Y PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS - FERULAS OCLUSALES | GLIDEWELL, PLAYSAFE, COMFORT H/S | NO | LOS PROTECTORES BUCALES FABRICADOS EN LABORATORIO, ESTAN DISEÑADO PARA ALIVIAR EL DOLOR Y EL DAÑO CAUSADOS POR EL BRUXISMO O EL RECHINAMIENTO DE LOS DIENTES Y ESTÁN HECHOS PARA ATLETAS PROFESIONALES Y PRINCIPIANTES PARA PREVENIR TRAUMAS DENTALES, COMO SON LAS FRACTURAS DENTALES. SOLO PUEDEN SER PRESCRITAS POR DENTISTAS O POR UN PROFESIONAL AUTORIZADO POR LEY. | EMPAQUE INDIVIDUAL | PROTECTORES BUCALES TERMOFORMADOS: XCOML, XCOMU, XCOMLB, XCOMUB, XCOMLP, XCOMUP, NGRD, ENGRD - PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS: JUNIOR, LIGHT, LIGHT PRO, MEDIUM, HEAVY, HEAVY PRO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231149587 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-15 | Quality assessement service of the Institute for Quality Assurance Lübeck. | IfQ | NO | : Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales | Referencia: QV 1020 Autoantibodies in diabetes Referencia: QV 1250 Antibodies in autoimmune kidney diseases Referencia: QV 1300 Antibodies in autoimmune liver diseases Referencia: QV 1530 Antibodies in autoimmune myopathies Referencia: QV 1111 Autoantibodies against neuronal antigens | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados corresponden a programas de control de calidad externo, y, por tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231149617 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-15 | Quality assessement service of the Institute for Quality Assurance Lübeck. | IfQ | NO | Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales | Referencia: QV 293a Antibodies against Chikungunya virus Referencia: QV 266a Antibodies against dengue virus Referencia: QV 2790 Antibodies against Epstein-Barr virus Referencia: QV 2525 Antibodies against hepatites E Virus Referencia: QV 2531 Antibodies against herpes simplex virus | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados corresponden a programas de control de calidad externo, y, por tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231149711 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-15 | Quality assessement service of the Institute for Quality Assurance Lübeck. | IfQ | NO | Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales | Referencia: QV 3002 Molecular allergology Referencia: QV 3000 Allergology-specific IgE Referencia: QV 3840 Allergology-total IgE | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados corresponden a programas de control de calidad externo, y, por tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231149894 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-16 | Quality assessement service of the Institute for Quality Assurance Lübeck. | IfQ | NO | Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales | Referencia: QV 2580 Antibodies against Parvovirus B19 Referencia: QV 2606 Antibodies against SARS CoV-2 Referencia: QV 2668 Antibodies against Zika virus | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados corresponden a programas de control de calidad externo, y, por tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231149962 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-16 | Quality assessement service of the Institute for Quality Assurance Lübeck. | IfQ | NO | Se utilizan para evaluar el rendimiento de los laboratorios participantes sobre la base de sus análisis realizados y se comparan con los valores de referencia definidos y los resultados de los demás laboratorios participantes. Los esquemas proporcionan un medio objetivo para determinar y confirmar la fiabilidad de los datos medidos, evaluar los resultados e identificar problemas. Se presta especial atención a la selección de muestras clínica y serológicamente bien caracterizadas. Los valores objetivo son determinados por laboratorios de referencia externos, que utilizan reactivos de diferentes fabricantes para sus análisis y comparten sus resultados finales. La participación en los sistemas de evaluación de la calidad es independiente de los sistemas de ensayo utilizados. Sobre la base de los resultados de su evaluación, los participantes pueden introducir medidas para mejorar aún más la calidad de su servicio. El Instituto para la Evaluación de la Calidad de Lübeck apoya a los participantes en esto con el asesoramiento de expertos. Los programas de evaluación de la calidad se llevan a cabo a intervalos regulares para permitir a los laboratorios participantes controlar su rendimiento de manera coherente. | Caja por un set / viales | Referencia: QV 1360 Autoantibodies in pernicious anaemia Referencia: QV 1632 Autoantibodies against phospholipids Referencia: QV 1501 Autoantibodies against structural proteins of the skin Referencia: QV 1010 Autoantibodies against thyroid gland Referencia: QV 2132 Antibodies against Borrelia burgdorferi sensu lato | De acuerdo con lo anterior, los productos anteriormente mencionados corresponden a programas de control de calidad externo, y, por tanto, NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231053029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | GEL VAGINAL HIDRATANTE GYNOFIT | GYNOFIT | SI | Gel hidratante Gynofit es un gel acuoso a base de glicerina, propilenglicol e hidroxietilcelulosa para la reducción sintomática de la sequedad vaginal y molestias relacionadas. Es un gel vaginal acuoso que forma una fina película de humedad en la pared vaginal humedeciendo así la membrana mucosa. | CAJA X 6 APLICADORES DE 5ML CAJA X 12 APLICADORES DE 5 ML | 037 100 Gynofit moisturising vaginal gel, 6 pcs 037 200 Gynofit moisturising vaginal gel, 12 pcs | Es necesario precisar que mediante ACTA 7 de 24 de mayo de 2023 la sala especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro Conceptuó: 3.16 Lucia Ayala Rodríguez en representación de la dirección técnica de dispositivos médicos y otras tecnologías, Solícita emitir el concepto sobre el producto GEL VAGINAL HIDRATANTE GYNOFI para establecer su clasificación. CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto GEL VAGINAL HIDRATANTE GYNOFI de acuerdo con la información allegada sobre la composición (gel acuoso a base de hidroxipropil-metilcelulosa, con glucógeno y ácido láctico entre otros), indicación y uso se clasifica como un dispositivo médico riesgo IIa. Se recomienda revisar nombre comercial, frente a nombre similar de medicamentos que pueda generar riesgo de confusión. | En este contexto, el producto GEL VAGINAL HIDRATANTE GYNOFI requiere de registro sanitario acorde a la regla 5 riesgo IIa | IIA
20231053069 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | GEL VAGINAL CON ACIDO LACTICO GYNOFIT | GYNOFIT | NO | Gel con ácido láctico Gynofit es un gel acuoso a base de hidroxipropil-metilcelulosa para la prevención y el tratamiento de la vaginosis bacteriana y las candidiasis vaginales. Normaliza la flora vaginal y regula el pH. El gel con ácido láctico Gynofit está compuesto por glucógeno y ácido láctico, que bajan el pH y restauran así un pH fisiológico. Se restablece el equilibrio natural de la flora vaginal y se alivian los picores y molestias. | CAJA X 6 APLICADORES DE 5ML CAJA X 12 APLICADORES DE 5 ML | 037 300 Gynofit lactic acid gel, 6 pcs 037 400 Gynofit lactic acid gel, 12 pcs | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Acorde a lo expuesto, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y productos biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de medicamentos. | N/A
20231056530 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | GRUNDIUM / ESCANER DIGITAL DE PORTAOBJETOS PARA APLICACIONES DE INVESTIGACIÓN | EVIDENT / OLYMPUS | NO | VEA, ESCANEE Y COMPARTA SUS PORTAOBJETOS DIGITALES DE CALIDAD DONDE Y CUANDO LO NECESITE. LOS ESCÁNERES OCUS INCORPORAN OBJETIVOS DE LA LÍNEA X, QUE PROPORCIONAN UNA ALTA APERTURA NUMÉRICA Y UNA ALTA RESOLUCIÓN. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE SOLO PARA INVESTIGACIÓN. SE EXCLUYE EXPLÍCITAMENTE SU UTILIZACIÓN PARA APLICACIONES MÉDICAS O DIAGNÓSTICAS | UNIDAD | GRUNDIUM OCUS40 (MGU-00004), GRUNDIUM OCUS20 (MGU-00006) “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231073905 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | COGO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO TERAPEUTICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES / COGO | NEEURO | SI | Cogo es una aplicación cuya finalidad es el entrenamiento terapéutico para el fortalecimiento del proceso de atención, esto por medio de un juego. Está dirigido a niños, niñas y adolescente de 6 a 12 años de edad. Por lo que es una herramienta complementaria para neuropsicólogos y psicólogos en el a población diagnosticada con TDAH Trastorno de déficit de atención y/o Hiperactividad. El objetivo del juego empleado por Cogo es mover a un personaje a través de un laberinto usando las ondas cerebrales del usuario, estas tomadas gracias a la Neeuro Senzeband, un dispositivo EEG que se conecta a la aplicación por medio de bluetooth y monitorea de forma no invasiva las ondas cerebrales, con la intención de identificar el nivel de atención y relajación de los jugadores. Los participantes que sostienen un nivel adecuado de atención pueden mover personajes, mientras que los jugadores con menos nivel de atención ralentizan o congelan los personajes. La dinámica del juego es recolectar tantas frutas como sea posible de una lista dada mientras se mantiene la atención, el nivel de dificultad aumenta al recolectar frutas de acuerdo a una secuencia correcta, los participantes también pueden tocar los controles en pantalla para activar otros movimientos como saltar y girar. Los niveles de dificultad que maneja Cogo son básico, intermedio y avanzado, el nivel de dificultad aumenta a medida que el participante completa diferentes sesiones de entrenamiento, la tarea clave es mantener y entrenar el proceso de atención de niño, niña y adolescente. Las sesiones se desarrollan según la particularidad del jugador, por lo que se estructura el cronograma establecido por el especialista. Para la implementación de la aplicación se estructuran 24 sesiones personalizadas. Como se mensionó anteriormente el uso de la aplicación Cogo se complementa con el uso de la Neeuro Senzeband, el cual es un dispositivo de EEG portátil no invasivo que se categoriza para capturar Señales cerebrales (ondas cerebrales). Consta de 7 electrodos secos, con cinco ubicados en la corteza prefrontal y dos en los costados, lo cual permite interpretar los niveles de atención, y carga mental en tiempo real mientras los participantes juegan Cogo. Los resultados al implementar la aplicación Cogo se han demostrado en ensayos clínicos aleatorios a gran escala que involucran a 172 niños con TDAH para ser efectivo, mostrando resultados prometedores y sólidos. Además, las exploraciones de resonancia magnética funcional (fMRI) de estos niños mostraron efectos positivos posteriores al entrenamiento observados en áreas del cerebro asociadas con la atención y la orientación de tareas. Estos resultados son publicados y reconocidos en la prestigiosa revista "Nature - Translational Psychiatry | N/A | La solicitud ampara la aplicación móvil COGO, programa de entrenamiento para la atención de niños, niñas y adolescentes. Y Neeuro SenzeBand 2. “ | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: COGO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO TERAPEUTICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES / COGO / MARCA: NEEURO, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,” | IIA
20231083411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | TENGA AIRTECH GENTLE/TENGA AIR-TECH REGULAR/ TENGA AIR-TECH STRONG- FUNDA MASTURBADORA CON TECNOLOGÍA DE DIFERENTES TEXTURAS Y RELIEVES | TENGA | NO | PLACER SEXUAL, MASTURBADOR MASCULINO. ESTA INDICADO EN LA TERAPIA PSICOSEXUAL DENTRO DE LA CUAL SE INCLUYEN EJERCICIOS MASTURBATORIOS DE PARE Y ARRANQUE. | PRESENTACIÓN POR UNIDAD | Gentle / Regular / Strong | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231085802 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | ; EGG SHINY/EGG WAVY II FUNDA MASTURBADORA CON TENOLOGIA DE DIFERENTES TEXTURAS | TENGA | NO | PLACER SEXUAL, MASTURBADOR MASCULINO. ESTA INDICADO EN LA TERAPIA PSICOSEXUAL DENTRO DE LA CUAL SE INCLUYEN EJERCICIOS MASTURBATORIOS DE PARE Y ARRANQUE. | PRESENTACIÓN POR UNIDAD | Shiny/ WAVY Ⅱ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231126166 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | Impresora de resina 3D Creality / IMPRESORA DE RESINA 3D PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | Creality | NO | USOS: usadas en laboratorios dentales para impresiones en 3D. INDICACIONES: La Impresora de resina 3D, son utilizadas para impresión de modelos en laboratorios de dentales, que mejoran el nivel de precisión y exactitud, dando posibilidades para creaciones dentales a escalas más pequeñas y exactas. | Unidad / equipo | REFERENCIAS A AMPARAR: HALOT-ONE, HALOT-ONE PLUS, HALOT-ONE PRO, HALOTRAY, HALOT-SKY | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231126479 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | Automated Hematology Analyzer, URIT-40Vet, Automated Hematology Analyzer URIT-70Vet / Automated Hematology Analyzer, URIT-40Vet, Automated Hematology Analyzer URIT-70Vet | URIT Medical Electronic Co., Ltd. | NO | BH-70 Vet, BH-40 Vet, Analizador de hematología automatizado multiparamétrico diseñado para uso en veterinaria, para el analisis de las células de diferentes especies que proporcionan la referencia necesaria para el diagnóstico en animales. | Automated Hematology Analyzer, URIT-40Vet, Automated Hematology Analyzer URIT-70Vet | OBSERVACIONES: Automated Hematology Analyzer URIT-40Vet, Automated Hematology Analyzer URIT-70Vet “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231127195 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | Claricon Series Slit Lamp / Lámpara de hendidura serie Claricon Modelos: Claricon, Claricon Max, Claricon Max Z and Claricon Max / LAMPARA DE ENDIDURA | ILLUMINIX | SI | La lámpara de hendidura consta de un sistema de iluminación y un sistema de observación binocular. Está diseñado para su uso en el examen ocular del segmento anterior del ojo. Ayuda en el diagnóstico de enfermedades o traumatismos que afectan las propiedades estructurales del segmento anterior del ojo. | Caja por UNIDAD | Los Modelos son: Claricon, Claricon Max, Claricon Max Z y Claricon Max HD “ | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: Claricon Series Slit Lamp / Lámpara de hendidura serie Claricon Modelos: Claricon, Claricon Max, Claricon Max Z and Claricon Max / LAMPARA DE ENDIDURA / Marca: ILLUMINIX, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20231131963 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | PIPETA DE DISPENSACIÓN MÚLTIPLE / PIPETA REPETIDORA | Eppendorf | NO | Pipeta de dispensación múltiple o pipeta repetidora son usadas para la dispensación repetitiva de volumenes en series largas sin necesidad de una absorción de líquido repetida a traves de puntas selladas herméticamente Combitips advanced. | UNIDAD | Modelos: Multipette® E3 Multipette® E3x Multipette®M4 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231139308 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | DAZZ ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO/ ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO EN SILICONA GRADO MÉDICO | BEM AMADOS – DAZZ | SI | PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO TALES COMO: VAGINISMO (CONTRACCIÓN INVOLUNTARIA DE LOS MÚSCULOS DEL PISO PÉLVICO), DISPAREUNIA (DOLOR QUE SE PRODUCE EN EL TRASCURSO DEL COITO), ENDOMETRIOSIS, VULVODINIA, ESTENOSIS VAGINAL, AGENESIA, NEOVAGINA, CONTINENCIA URINARIA, POSCIRÚRGICO, POSPARTO, PREPARTO Y OTRAS AFECCIONES DEL SUELO PÉLVICO. INSTRUCCIONES DE USO SI SIGUE ESTAS PAUTAS, OBTENDRÁ EL MÁXIMO BENEFICIO DE SU ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO DAZZ. A MENUDO, DESPUÉS DE UN CIERTO PERÍODO DE USO, SERÁ NECESARIO CAMBIAR EL MODELO Y / O LA TALLA Y, DESPUÉS DE UNOS AÑOS, REEMPLAZARLO POR UNO NUEVO. PARA ABRIR LA CUBIERTA MÁS FÁCIL, PRESIONE EL CUERPO DEL ACCESORIO CERCA DE LA TAPA Y SIMULTÁNEAMENTE LEVANTE UN LADO DE LA TAPA HACIA ARRIBA. PARA VERIFICAR QUE LA TAPA ESTÁ BIEN CERRADA: PRESIONE LIGERAMENTE EL ACCESORIO SIMULANDO LAS CONTRACCIONES DE LOS MÚSCULOS VAGINALES Y VERIFIQUE QUE NO HAYA FLUJO DE LÍQUIDO O HIELO. LAS MEJORES POSICIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO SON: A) ACOSTADO EN DECÚBITO SUPINO (ESPALDA APOYADA EN EL COLCHÓN), CON AMBAS PIERNAS SEMIFLEXIONADAS B) ACOSTADO EN DECÚBITO DORSAL, CON UNA PIERNA SEMIFLEXIONADA Y LA OTRA EXTENDIDA; C) ACOSTADO EN DECÚBITO LATERAL (CON EL COSTADO DEL CUERPO APOYADO SOBRE EL COLCHÓN) CON AMBAS PIERNAS SEMIFLEXIONADAS D) ACOSTADO EN DECÚBITO LATERAL CON UNA PIERNA SEMIFLEXIONADA Y LA OTRA EXTENDIDA. LA POSICIÓN DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LA PREFERENCIA Y HABILIDAD DEL USUARIO UNA VEZ APROBADA LA TEMPERATURA, APLIQUE LUBRICANTE VAGINAL A BASE DE AGUA POR TODA LA SUPERFICIE EXTERNA DEL DILATADOR . INTRODUCIR EL DAZZ DILATOR (YA CON EL HIELO DENTRO Y CORRECTAMENTE LUBRICADO) VÍA VAGINAL Y SIN FORZAR, PREFERIBLEMENTE LENTAMENTE. DEJE REPOSAR DURANTE 30 MINUTOS O ASOCIADO CON EJERCICIOS DE RELAJACIÓN Y CONTRACCIÓN DEL SUELO PÉLVICO, SEGÚN LAS INDICACIONES DE SU FISIOTERAPEUTA PÉLVICO O PROFESIONAL DE LA SALUD. | BOLSA DE PVC CON: UNA UNIDAD O EN KIT DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES COLORES, TEXTURAS Y TAMAÑOS Y KIT DE VARIAS UNIDADES DE DIFERENTES COLORES, TEXTURAS Y TAMAÑOS ACOMPAÑADO DE UNA BOLSA TERMICA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto DAZZ ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO/ ACCESORIO PÉLVICO TÉRMICO EN SILICONA GRADO MÉDICO MARCA: BEM AMADOS – DAZZ, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | I
20231149340 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-23 | TWISTER MEZCLADORA AL VACÍO - MEZCLADORA AL VACIO PARA LABORATORIO DENTAL | RENFERT | NO | Mezcladora al vacío con par de giro elevado, bomba de membrana para el vacío y funciones básicas de mezclado Los aparatos Twister se pueden emplear para todos los materiales usuales de moldeado y modelado de la prótesis dental, resultados homogéneos y sin burbujas en la mezcla para yesos, materiales de revestimiento y siliconas dentales | UNIDAD | Twister, 100-120 V No. 18261000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20221281951 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-27 | OVERCOME SILLAS DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS - SILLAS DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS | OVERCOME | NO | “INDICACIONES Y USOS: Estas sillas de ruedas sobre medidas son construidas específicamente para el paciente que los recibe, Son productos de apoyo usados para incrementar, mantener y mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad, es decir, personas con movilidad reducida, con alguna alteración física o psicológica que requieren ayuda para la movilidad y/o sedestación. Estas Sillas de Ruedas les ayudan a realizar sus actividades de la vida diaria de manera independiente o dependiente según sea el caso, actividades laborales, académicas, deportivas o recreativas. Como productos de apoyo, es una ayuda para la movilidad, tecnología de asistencia y están indicadas para personas con marchas patológicas o alguna dificultad para trasladarse. Las sillas de ruedas son ayudas técnicas físicas que posibilitan o mejoran la realización de actividades del aparato locomotor mermadas por deficiencias, discapacidades o minusvalías de tipo parcial o total. | 1 Unidad | SILLA DE MARCO FIJO EN ALUMINIO SOBRE MEDIDA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231126197 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-27 | CEPILLOS DE LIMPIEZA | STERICLIN | NO | Los cepillos para limpieza (preliminar) manual de superficies de dispositivos médicos e instrumentos, tienen la función a través de la fricción o apoyo eficiente, para realizar la limpieza mecánica de retirar el exceso de suciedad orgánica e inorgánica Cepillos de Limpieza visible, presente en los dispositivos o instrumentos. | CAJA X 5 UNIDADES, CAJA X 50 UNIDADES (Acorde a ficha técnica folios 17-20) | Cepillo de doble cara / con cerdas de plástico blando, mango de plástico. 25 / 35 175 Cepillo de doble cara / con cerdas de plástico de dureza media, mango de plástico. 25 / 35 175 Cepillo de doble cara / con cerdas de plástico extra duras, mango de plástico. 30 / 40 175 Cepillo con cerdas de acero inoxidable, mango de plástico. 40 178 Cepillo con cerdas de latón, mango de plástico. 40 178 Cepillo con cerdas de plástico, mango de plástico. 40 178 Cepillo con cerdas de plástico duras, mango de plástico (Verde). 80 x 18 x 15 220 Cepillo con cerdas de plástico blando, mango de plástico (Amarillo). 80 x 18 x 15 220 Cepillo con cerdas de plástico extra duras, mango de plástico (Azul). 80 x 18 x 10 220 Cepillo con cerdas de plástico extra duras, mango de plástico (Azul). 30 / 45 165 Cepillo con cerdas de plástico extra duras, mango de plástico (Azul). 75 215 Cepillo con cerdas de plástico blando, mango de plástico (Azul). 75 215 Cepillo con cerdas de plástico extra duras, mango de plástico (Azul). 75 235 Cepillo con eje de acero inoxidable 0,6 x 10 450 Cepillo con eje de acero inoxidable 1,0 x 13 450 Cepillo con eje de acero inoxidable 1,4 x 13 450 Cepillo con eje de acero inoxidable 1,6 x 13 450 Cepillo con eje de acero inoxidable 1,8 x 13 450 Cepillo con eje de acero inoxidable 2,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable 2,0 x 60 350 Cepillo con eje de acero inoxidable 2,5 x 50 300 Cepillo con eje de acero inoxidable 2,5 x 50 610 Cepillo con eje de acero inoxidable 3,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable 3,5 x 100 250 Cepillo con eje de acero inoxidable, mango plástico (Blanco) 3,5 x 60 265 Cepillo con eje de acero inoxidable 3,5 x 35 500 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 4,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 5,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 5,0 x 80 405 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 6,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 7,0 x 80 350 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 8,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 10,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 15,0 x 100 300 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 20,0 x 150 450 Cepillo con eje de acero inoxidable, protección de la punta 20,0 x 100 500 Cepillo vástago de plástico (Blanco) 3,0 x 20 600 Cepillo vástago de plástico (Azul) 4,0 x 20 600 Cepillo vástago de plástico (Amarillo) 5,0 x 50 600 Cepillo vástago de plástico (Blanco) 7,0 x 50 600 Cepillo vástago de plástico (Azul) 10,0 x 50 600 Cepillo vástago de plástico (Verde) 15,0 x 50 600 Cepillos de limpieza para endoscopios Cabezal del cepillo Ø (mm) Longitud Total (mm) Cepillo de limpieza para endoscopios (Amarillo) 2,0 1000 Cepillo de limpieza para endoscopios (Blanco) 3,0 1000 Cepillo de limpieza para endoscopios (Rojo) 2,5 2300 Cepillo de limpieza para endoscopios (Azul) 3,0 2300 Cepillo de limpieza para endoscopios (Rojo) 5,0 2300 Cepillo de limpieza para endoscopios (Verde) 6,0 2300 Cepillos de limpieza para endoscopios Cabezal del cepillo Ø (mm) Longitud Total (mm) Cepillo de limpieza para endoscopios (Amarillo) 3,0-5,0 / 4,0- 6,0 2300 Cepillo de limpieza para endoscopios (Turquesa) 5,5 / 10 2300 Cepillo de limpieza para endoscopios con limpiador de tubos para endoscopios 5,0 2650 Cepillo de limpieza para endoscopios con cepillo de limpieza de válvulas para endoscopios 5,2 / 11 156 Juego de cepillos de limpieza para endoscopios azul, cepillo de limpieza de válvulas para endoscopios rojo 6,5 5,2 / 11 2570 156 Juego de cepillos de limpieza para endoscopios rojo, cepillo de limpieza de válvulas para endoscopios rojo 5,0 5,2 / 11 2300 156 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231147891 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-27 | BOLSAS PARA MUESTREO WHIRL-PAK® WRITE ON STERILIZED BAGS / BOLSAS PARA MUESTREO | NASCO SAMPLING | NO | Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak® Write-On proporcionan un contenedor flexible seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis confiables. Puede contar con los productos Whirl-Pak® como una forma comprobada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras de comida y bebida, de productos lácteos, el muestreo del medio ambiente, del suelo, así como para los mercados industriales, el muestreo de superficie y el muestreo farmacéutico. | Bolsas Whirl-Pak® Write On Sterilized Bags capa por 500 unidades. | Bolsas Whirl-Pak® Write On Sterilized Bags: Referencia B01062WA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231149355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-27 | PERFORADORA DE PINS Y COMPONENTES DE SISTEMA - PERFORADORAS DE PINS PARA LABORATORIO DENTAL / | RENFERT | NO | AUTO spin, perforadora de pins La perforadora de pins AUTO spin permite la elaboración de modelos de trabajo de alta precisión con placas base de plástico, y completa incluso sistemas de modelos de otras marcas, sobre todo en combinación con los materiales perfectamente adaptados entre sí del sistema de modelo AUTO spin. Ventajas: Ahorro en tiempo y costes mediante el uso reducido de yeso dental; Posicionamiento y alineación seguros en caso de impresiones exigentes con el innovador Renfert Level Controller; Uso flexible de prácticamente cualquier geometría de placa mediante el portaplacas universal con fijación doble de seguridad. Detalles: Fricción optima de los pins mediante orificios de gran precisión; Gran comodidad de trabajo mediante un proceso automatizado de perforación. Componentes de sistema AUTO spin, Sistemas de modelos Los componentes de sistema AUTO spin forman parte del sistema de modelos AUTO spin. Los materiales perfectamente adaptados entre sí del sistema de modelos AUTO spin, de forma especial en combinación con la perforadora para pins AUTO. spin. Ventajas: Calidad reproducible de los modelos mediante componentes del sistema óptimamente adaptados entre sí; Compatibilidad con otros sistemas de modelo 1. Placa base AUTO spin confort: Sujeción segura y desmoldeo fácil de los pins mediante placas de zócalo de forma estable con placa metálica. 2. Placa base AUTO spin estándar: Sujeción segura y desmoldeo fácil de los pins mediante placas de zócalo de forma estable sin placa metálica. 3. Placa secundaria AUTO spin: Adaptación precisa entre las placas base y secundaria. 4. Masilla de silicona AUTO spin: Masilla de silicona para la fijación, alineación y el bloqueo. 5. Taladro para pins cónicos AUTO spin: Geometría especial de corte para superficies interiores alisadas y escasa presión al perforar. 6. Pin cónico AUTO spin: Pin cónico con una longitud de 14 mm (0.55“) para el sistema AUTO spin o sistemas similares. 7. Soporte universal para placas AUTO spin: Uso flexible de prácticamente cualquier geometría de placa con fijación doble de seguridad. 8. Porta cubeta de impresión universal AUTO spin: Portacubetas rígido de acero inoxidable. Top spin, perforadora de pins La perforadora de pins Top spin ofrece un plus en precisión, seguridad y durabilidad. Su extraordinaria precisión de rotación y la tecnología especial de brocas la convierten en algo único. Ventajas: Precisión de perforación de ≤ 0,01 mm mediante una tecnología sofisticada para el soporte del eje, Motor de alto par sin pérdida de potencia al perforar (8000 rpm), Taladrado extremadamente fácil y sin resistencia gracias a la geometría especial de la broca Detalles: Dos posiciones diferentes del aparato y diversas posibilidades de agarre para la fijación del modelo, facilitan una posición de trabajo individual y ergonómica, El ajuste individual y continuo de la profundidad de 0–20 mm (0–0.79") facilita asimismo la perforación para sistemas de pins con placas de material sintético, Mediante el ajuste pueden emplearse, además, brocas con un vástago más largo, Diseño compacto de gran estabilidad. | Unidad | AUTO spin, 120 V No.18601000 Placa base AUTO spin confort 100 piezas No. 18600200 Placa base AUTO spin estándar 100 piezas No. 18600100 Taladro para pins cónicos AUTO spin 1 pieza No. 18600500 Placa secundaria AUTO spin 50 piezas No. 18600300 Masilla de silicona AUTO spin 1 kg No. 18600400 Porta cubeta de impresión universal AUTO spin 1 pieza No. 18600700 Soporte universal para placas AUTO spin 1 pieza No. 18600600 Pin cónico AUTO spin 1000 piezas No. 3692000 Top spin, 100-120 V No. 18401000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231158099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-27 | BOLSAS PARA MUESTREO WHIRL-PAK® THIO-BAG® / BOLSAS PARA MUESTREO DE AGUA | NASCO SAMPLING. | NO | Las bolsas esterilizadas con dosificación de tiosulfato de Whirl-Pak® Thio-Bag® son una solución de Envío y almacenamiento sostenible ideal y están diseñadas específicamente para tomar muestras de Agua clorada. Adecuado en todos los sectores, incluidos municipios, piscinas, aguas residuales y otras Áreas para realizar pruebas de coliformes fecales, legionella y otras bacterias. Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak® Thio proporcionan un contenedor flexible sostenible, seguro y libre de contaminantes que garantiza resultados de análisis confiables. La bolsa Thio es una forma comprobada, económica y eficiente de recolectar, almacenar y transportar muestras mientras reduce costos, espacio y desechos para satisfacer sus necesidades. | Bolsas Whril-pak® Thio-bag® caja por 100 unidades | Bolsas Whril-pak® Thio-bag®: Referencia B01040WA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221107342 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | IMPLANTE MEDICO QUIRÙRGICO A LA MEDIDA / PERSONALIZADO/ IMPLANTES A LA MEDIDA | FCP - FEYA CUSTOMIZED PRODUCTS. | NO | LOS IMPLANTES MEDICO QUIRURGICOS A LA MEDIDA / PERSONALIZADO PARA CADA PACIENTE, CONSTITUYEN UN DISPOSITIVO CAPAZ DE SUSTITUIR PROTESICAMENTE LA DISCONTINUIDAD OSEA PRESENTADA EN UN PACIENTE POR MULTIPLES ETIOLOGIAS. ESTOS DISPOSITIVOS ESTAN INDICADOS PARA SER UTILIZADOS AL MOMENTO DE REALIZAR RECONSTRUCCIONES OSEAS EN LAS ZONAS DONDE SE HAN REALIZADO OSTEOTOMIAS QUE DERIVARON CON LA PERDIDA PERMANENTE O DESPAZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS OSEAS MANIFESTADAS EN DEFORMACIONES OSEAS. LAS CRANEOPLASTICA A LA MEDIDA O PLACAS CRANEALES, LOS IMPLANTES CRANEOMAXILOFACIALES EN GENERAL, E IMPLANTES QUE SEAN ELABORADOS SIGUIENDO LA ANATOMIA DE UN PACIENTE EN ESPECIFICO PARA CUALQUIER ZONA DEL CUERPO CONSTITUYEN ESTE PRODUCTO. | 1. LOS IMPLANTES MEDICO QUIRURGICOS A LA MEDIDA / PERSONALIZADOS SE REALIZAN A PETICION DEL MEDICO TRATANTE Y/O CLIENTE PARA SER IMPLANTADOS 2. CONSTITUYEN EL DISPOSITIVO MODELO (BIOMODELOS EN PLA QUE REPRESENTAN EL DEFECTO OSEO A RECONSTRUIR EN EL PACIENTE Y LA PROTESIS EN EL MATERIAL IMPLANTABLE FINAL (PMMA, PEEK, PEKK, HIDROXIAPATITA, TITANIO y/o FOSFATO DE CALCIO, HDPE) | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005 “”, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231071487 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | TUBOS DE ENSAYO/ TUBOS DE ENSAYO PARA LABORATORIO | BIOLOGIX, SPL, BIO-SEEN. | NO | LOS TUBOS DE ENSAYO ESTÁN HECHOS EN EN POLIESTIRENO, POLIPROPILENO GRADO MÉDICO O VIDRIO; SON CILÍNDRICOS, DE FONDO REDONDO Y TRASLÚCIDOS; DISPONIBLES EN DIFERENTES TAMAÑOS Y CAPACIDAD DE VOLUMEN; PUEDEN INCLUIR TAPAS. APLICACIONES: MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE DIFERENTES SOLUCIONES O MUESTRAS. | UNIDAD, PAQUETE X 25, X 100, X 250, X 500; CAJA X 600, X 1000, X 2000, X 2500, X 5000. | BIOLOGIX: 12-1275/ 12-2275 / 12-1300 SPL: 400510 / 400511 / 400520 / 400521 / 400530 / 400531 / 401015 BIO-SEEN: SGC001 / SGC002 / SGC003 / SGC004 / SGC005 / SGC006 / SGC006-1 / SGC007 /SGC008 / SGC009 / SGC010 / SGC011 / SGC012 / SGC013 / SGC014 / SGC015 / SGC016 / SGC016-1 / SGC016-2 / SGC017 / SGC018 / SGC019 / SGC020 / SGC021 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231082186 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | CUVETTES/ CUBETAS PARA ANALIZADOR DE COAGULACIÓN | SUN BIOTECH | NO | EL PRODUCTO SE UTILIZA PARA LA DETECCIÓN DE MUESTRAS DEL ANALIZADOR DE COAGULACIÓN. | 12000 PCS (2000 PCS×3BAGS×2BOXES) 12000 PCS (2000 PCS×3BAGS×2BOXES) 11400PCS (1900PCS×3BAGS×2BOXES) 6000PCS(1000PCS×6DISCS) 264PCS(22PCS×12BAGS) 4000HOLE(4HOLE×100PCS×10 BAGS) 4200HOLE（4HOLE×175PCS×6BOXES） | REF BS01E REF B018E REF B016E REF B026E REF B010E REF B012E REF B025E | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231102250 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | GORRO ORUGA/ GORROS DESECHABLES (NO ESTERILES) | "FAST CARE "/ "MEDISPO" / "ARO" /"FARMATODO"/"SUPREME"/"PROTEXION". | NO | GORROS (NO ESTÉRILES) DE USO EXTERNO, HOSPITAL, FARMACÉUTICO, CÁMARAS ESTÉRILES, LABORATORIOS. PARA SUJERTAR EL PELO , CUBRIR CON EL GORRO LA CABEZA Y NO DEJAR EL PELO SALIR. | BOLSA/CAJA X 10 UNIDADES, BOLSA/CAJA POR 50 UNIDADES , BOLSA/CAJA POR 100 UNIDADES, 1000 UNIDADES POR EMBALAJE. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231122106 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | PREMIXSLIP | RUHOF | NO | PREMIXSLIP ES UN LUBRICANTE DE ACEITE MINERAL NOPEGAJOSO, NO TÓXICO, SIN SILICONA Y SOLUBLE EN AGUA QUE PUEDE SOPORTAR LAS ALTAS TEMPERATURAS DE AUTOCLAVADO SIN CONVERTIRSE EN GOMINOMÍA. FORMANDO UNA BARRERA PROTECTORA EN LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, PREMIXSLIP ® PREVIENE LA OXIDACIÓN, TINCIÓN, MANCHADO Y RESTAURA LA ARTICULACIÓN A LOS CIERRES DE CAJA PEGAJOSOS Y LAS ARTICULACIONES. UTILIZADO RUTINARIAMENTE COMO PARTE DEL SISTEMA DE CUIDADO DE INSTRUMENTOS RUHOF, PREMIXSLIP ® REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE LOS COSTOS DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO. PROTECCIÓN PERMANENTE PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS. 1.LUBRICANTE DE ACEITE MINERAL DE ALTO GRADO Y INHIBIDOR DE ÓXIDO. 2.PREVIENE EL ÓXIDO, MANCHAS, MANCHAS Y CORROSIÓN, PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL DEL INSTRUMENTO. 3.PREVIENE DAÑOS DEBIDOS AL MAL USO DE INSTRUMENTOS RÍGIDOS O DE MOLIENDA. 4.VAPOR PENETRABLE, ESTERILIZABLE A VAPOR Y ETO ESTERILIZABLE. 5.NO ACEITOSO, NO PEGAJOSO, NO TÓXICO Y SIN SILICONA. 6.EL USO RUTINARIO MEJORARÁ LA VIDA Y LA EFICIENCIA DE LOS INSTRUMENTOS. 7.REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL COSTO DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO. | 4 LITROS, 500 ML (16 ONZAS), 125 ML (4 ONZAS), 1 LITRO | PREMIXSLIP | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231141515 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | RODILLO MASAJEADOR/ MASAJEADOR | AZZORTI | NO | RELAJAR LOS MUSCULOS Y DAR DESCANSO A TRAVES DE SUAVES MOVIMIENTOS. IDEAL PARA RELAJAR MUSCULOS DE LA ESPALDA, CUELLO O PIERNAS | 1 UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231146784 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | TABACO PARA SHISHA DE HOOKAH/ MELAZA DE CAÑA DE AZÚCA | HYDRO SHISHA SIN NICOTINA. | NO | HOJAS DE TABACO PARA FINES DE AROMATERAPIA PARA ADULTOS. ESENCIAS DESTINADAS A SER UTILIZADAS ÚNICAMENTE CON ALOJAMIENTOS DE PIPA. EL PRODUCTO SE REFIERE A LA ESENCIA A BASE DE TABACO QUE SE INCOPORA EN UN DISPOSITIVO (PIPA/ HOOKAH/NARGUILA) PARA SER INHALADO NO SE REFIERE AL DISPOSITIVO (PIPA/ HOOKAH/NARGUILA). ESTE PRODUCTO VA DIRIGIDO A ADULTOS. | HYDRO SHISHA SIN NICOTINA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231152289 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES BIOCOMPATIBLES PARA IMPRESIÓN 3D. - RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES PARA IMPRESIÓN 3D, BIOCOMPATIBLES PARA USO GENERAL EN LABORATORIO DENTAL, EN LA ELABORACION DE MODELOS EN 3D. | NEXTDENT | NO | USOS: Usado como materia prima en laboratorio dental en impresión 3D para la personalización de modelos y otras aplicaciones dentales biocompatibles. INDICACIONES: materia prima: resinas fotopolimerizables para impresión 3D, biocompatibles para uso general en laboratorio dental, en la elaboración de modelos, indicado para guías quirúrgicas, férulas para ortodoncia, bases para prótesis, coronas y puentes temporales. | Botella de 1 Kg | RESINAS: Resina NextDent SG, NextDent Model 2.0, NextDent Ortho IBT, NextDent Cast, NextDent Ortho Flex, NextDent Try-in, NextDent Base, NextDent Tray, NextDent Gingiva Mask, NextDent Denture 3D+, NextDent Ortho Clear, NextDent Ortho Rigid, NextDent C&B MFH, CROWNTEC for NextDent. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231155290 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | HEMDIRECT | SERATEC | NO | INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETERMINACION RÁPIDA DE LA HEMOGLOBINA HUMANA (Hb) CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA SANGRE EN LAS MUESTRAS FORENSES. El fabricante declara que el producto es para uso forense exclusivamente. | CAJA X 30 PRUEBAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto HEMDIRECT NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO, NI PARA APLICACIONES DIFERENTES AL ANÁLISIS DE MUESTRAS FORENSES. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20231156305 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-06-28 | Amylase Test. | SERATEC | NO | INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO PARA DETERMINACION RAPIDA DE ALFA-AMILASA HUMANA CON EL FIN DE IDENTIFICAR SALIVA EN MUESTRAS FORENSES. EL PRODUCTO POSEE DOS AC MONOCLONALES CONTRA LA ALFA-AMILASA HUMANA COMO COMPETENTES ACTIVOS. | CAJA X 40 PRUEBAS | AMY; AMY/8; AMY/40 | De acuerdo con lo anterior, el producto Amylase Test NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO, NI PARA APLICACIONES DIFERENTES AL ANÁLISIS DE MUESTRAS FORENSES. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20231159134 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | F8 - ESCÁNER DE LABORATORIO 3SHAPE DE SERIE F | 3SHAPE | NO | El escáner de laboratorio 3Shape de serie F se utiliza para registrar las características topográficas de la dentición mediante el escaneo de objetos, por ejemplo, dientes, yeso dental o modelos de impresión que pueden incluir pilares de escaneado. Se crea un modelo 3D, que puede ser anotado y corregido para los defectos de escaneo. | 1 Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231159215 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-28 | BAJALENGUAS DE MADERA PARA EXAMEN DE UN SOLO USO – BAJALENGUAS | VM VITAL MEDIC | NO | Diseñado para ser utilizado a nivel hospitalario en centros y laboratorios clínicos para realizar exámenes que involucren fluidos corporales. | BOLSA POR 20 UNIDADES, CAJA DE CARTON POR 25 BOLSAS, CAJA DISPENSADORA CORRUGADA POR 5000 UNIDADES. | Bajalenguas de madera 150mm largo por 17mm de ancho y 1.5 mm de grosor, no reutilizable | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231171390 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-29 | STARSTIM TES-EEG/ ELECTRO ESTIMULADOR TRASCRANEAL | STARSTIM / NE | NO | SE UTILIZA PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS INDUCIDOS POR TES, COMPARANDO LOS EFECTOS ENTRE GRUPOS O ANTES Y DESPUÉS DE LA ESTIMULACIÓN. TAMBIÉN SE COMBINA NATURALMENTE CON FMRI, SL Y NIRS, LO QUE PERMITE EL ESTUDIO DE LAS REDES CEREBRALES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ESTIMULACION. LA INVESTIGACIÓN BÁSICA CON TES TIENE COMO OBJETIVO DESCIFRAR LA FORMA EN QUE FUNCIONA EL CEREBRO HUMANO. AL ALTERAR LOS PUNTOS OPERATIVOS DE LAS REDES NEURONALES, SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS NEURONALES FUNDAMENTALES. ESTO PROPORCIONA LOS MEDIOSPARA REALIZAR ESTUDIOS CAUSALES EN LUGAR DE ESTUDIOS BASADOS EN CORRELACIÓN. LAS APLICACIONES CLÍNICAS DEPENDEN EN SU MAYOR PARTE DE LOS EFECTOS PLÁSTICOS DE LA TÉCNICA. LAS APLICACIONES MÁS MADURAS EN LA ACTUALIDAD INCLUYEN DEPRESIÓN (NO REFRACTIVA MAYOR), FIBROMIALGIA Y DOLOR NEUROPÁTICO, ADICCIONES/ANTOJOS Y, COMO INDICAN NUESTROS PROPIOS ESTUDIOS Y OTROS, EPILEPSIA CORTICAL FOCAL. OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN INCLUYEN LA MEJORA COGNITIVA (EJ: TOMA DE DECISIONES, CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA Y CREATIVIDAD), MEJORA DEL SUEÑO Y SUEÑOS LÚCIDOS. | CAJA X 1 UNIDAD | N/A | Según lo anterior y teniendo en cuenta el Acta No. 23 de 2020, el producto STARSTIM TES-EEG/ ELECTRO ESTIMULADOR TRASCRANEAL MARCA: STARSTIM / NE objeto de esta solicitud NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO: … (…)” CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que todo implante para uso en humanos hecho a la medida es considerado un dispositivo medico, sin embargo actualmente en Colombia, la nomartividad sanitaria vigente los exime de registro sanitario. Asimismo, esta Sala determina que, si bien no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso, de conformidad con el riesgo y las partes anatómicas del cuerpo con las cuales entrarán en contacto, deben ser objeto de vigilancia y control por parte del Invima…” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231095583 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-30 | CliniMACS Prodigy® / Procesador Automatizado de Células y Líquidos | Miltenyi Biotec: | NO | Sobre la base del uso previsto correspondiente, el CliniMACS Prodigy puede utilizarse en varios sistemas de aplicación. El Sistema CliniMACS Prodigy de Separación de Células está diseñado para la separación de células humanas. El CliniMACS Prodigy es un Producto Sanitario en Europa si se utiliza como parte del Sistema CliniMACS Prodigy de Separación de Células. El CliniMACS Prodigy dentro del Sistema CliniMACS Prodigy de Separación de Células El Sistema CliniMACS Prodigy de Separación de Células, que consta de los componentes CliniMACS Prodigy, Reactivo(s) CliniMACS, Set de Tubos CliniMACS Prodigy, CliniMACS PBS/EDTA Buffer y otros accesorios, que deben utilizarse de forma combinada, está diseñado para la separación in vitro de células humanas específicas para aplicaciones clínicas. El CliniMACS Prodigy está diseñado para actuar como producto de control activo controlado mediante software que dirige los componentes del Sistema. CliniMACS Prodigy de Separación de Células para permitir la separación in vitro de células humanas específicas para aplicaciones clínicas. Para hacer funcionar el Sistema CliniMACS Prodigy de Separación de Células, solo los componentes con marcaje CE y los accesorios definidos en el Manual del Usuario del CliniMACS Prodigy para las aplicaciones correspondientes deben utilizarse y conectarse al instrumento. El CliniMACS Prodigy dentro del Sistema CliniMACS Prodigy de Fabricación de Células y Terapia Génica El Sistema CliniMACS Prodigy de Fabricación de Células y Terapia Génica está diseñado para la manipulación genética y/o sustancial ex vivo de células humanas o la fabricación de un medicamento de terapia avanzada (Advanced Therapy Medicinal Product, ATMP) para aplicaciones clínicas. A menos que se indique específicamente lo contrario, los productos y servicios de Miltenyi Biotec son sólo para uso en investigación y no para uso terapéutico o de diagnóstico. | .- Equipo CliniMacs Prodigy .- Cable de alimentación .- Seis ganchos equipados con los soportes de montaje correspondientes; uno de estos ganchos va equipado, además, con una luz LED .- Accesorios: MACS TubeSealer, lector de código de barras, dos CliniMACS Prodigy Supplementary Bags, incluyendo las instrucciones de uso .- Soporte (marco e incrustación) para el MACS TubeSealer y el lector de código de barras .- Instrucciones de uso para el CliniMACS Prodigy | CliniMACS Prodigy (REF 200-075-301)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA.NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ANOTACIÓN ENCONTRADA EN EL MANUAL: “Los CliniMACS MicroBeads están destinados para uso en investigación y no para uso terapéutico o diagnóstico en seres humanos.” Y “A menos que se indique específicamente lo contrario, los productos y servicios de Miltenyi Biotec son sólo para uso en investigación y no para uso terapéutico o de diagnóstico.” SE AUTORIZA EL USO DEL EQUIPO ÚNICAMENTE PARA INVESTIGACIÓN, NO SE APRUEBA PARA USO TERAPÉUTICO O DIAGNÓSTICO EN SERES HUMANOS, Y ÚNICAMENTE SE AMPARA EL EQUIPO BIOMÉDICO. | N/A
20231147909 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-30 | RESPIRADOR DE PARTICULAS REUTILIZABLE- ENVO/ RESPIRADOR DE PARTICULAS REUTILIZABLE- ENVO | SLEEPNET | NO | PROTECCIÓN BIOLÓGICA: ESTE RESPIRADOR PUEDE AYUDAR A REDUCIR LA EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN A CIERTAS PARTÍCULAS BIOLÓGICAS ATMOSFÉRICAS, PERO NO PUEDE ELIMINAR EL RIESGO DE CONTRAER INFECCIONES O ENFERMEDADES. USOS PERMITIDOS: SE USA PARA PROTEGERSE DE PARTÍCULAS NO TÓXICAS COMO EL POLEN Y LAS QUE SE PRODUCEN AL TRITURAR, LIJAR, BARRER, EMBOLSAR O PROCESAR MINERALES O MATERIALES COMO CARBÓN, MINERAL DE HIERRO, METAL, HARINA, GRANOS, MADERA Y OTRAS SUSTANCIAS. ADEMÁS, SE PUEDE UTILIZAR PARA PARTÍCULAS LÍQUIDAS O SIN ACEITE DE ROCIADORES QUE NO EMITAN AEROSOLES O VAPORES DE ACEITE. USOS PROHIBIDOS: NO UTILIZAR PARA LA PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES, AEROSOLES DE ACEITE, AMIANTO O CHORRO DE ARENA, O PARA CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS QUE SUPEREN 5 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL O LAS REGULACIONES GUBERNAMENTALES APLICABLES, LO QUE SEA MENOR. ESTE RESPIRADOR NO SUMINISTRA OXÍGENO Y NO RESPIRA POR EL USUARIO. | CAJA X 1 UNIDAD - KIT | 90101 : RESPIRADOR ENVOMASK NO VENTILADO 90113: RESPIRADOR ENVOMASK VENTILADO 90181: RESPIRADOR ENVOPRO N95 90185: RESPIRADOR ENVOPRO N99 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231148576 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-30 | TABACO PARA SHISHA DE HOOKAH/ HOJA DE TABACO RUBIA | FANTASIA TOBACCO HOOKAH SHISHA | NO | HOJAS DE TABACO PARA FINES DE AROMATERAPIA PARA ADULTOS. ESENCIAS DESTINADAS A SER UTILIZADAS ÚNICAMENTE CON ALOJAMIENTOS DE PIPA. EL PRODUCTO SE REFIERE A LA ESENCIA A BASE DE TABACO QUE SE INCOPORA EN UN DISPOSITIVO (PIPA/ HOOKAH/NARGUILA) PARA SER INHALADO NO SE REFIERE AL DISPOSITIVO (PIPA/ HOOKAH/NARGUILA). ESTE PRODUCTO VA DIRIGIDO A ADULTOS. | FANTASIA TOBACCO HOOKAH SHISHA | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos y productos biológicos y Fito terapéuticos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231148875 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-30 | CEPILLOS DE LIMPIEZA DESECHABLES PARA ENDOSCOPIOS/ CEPILLOS DE LIMPIEZA DESECHABLES PARA ENDOSCOPIOS | AGS MEDTECH. | NO | ESTE PRODUCTO ES UNA COMBINACIÓN DE CEPILLOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS, DE UN SOLO USO | UNIDAD | ESTE CERTIFICADO AMPARA LOS CEPILLOS DE LIMPIEZA: 01 SERIES [CHANNEL BRUSH + VALVE BRUSH]: AG-5651-1622-0302; AG-5651-1823-0302; AG-5651-1823-0303; 02 SERIES [CHANNEL BRUSH + VALVE BRUSH]: AG-5652-1823-0302; 03 SERIES [VALVE BRUSH]: AG-5653-0301; 08 SERIES [VALVE BRUSH + CHANNEL BRUSH]: AG-5658-1023-0303; | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231155614 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-30 | TUBO DE PP CON FONDO PLANO, TAPÓN ROSCADO DE PP CON JUNTA TÓRICA/ TUBO ROSCADO 8ML, (LXØ):57 X 16,5 MM, PP | SARSTEDT AG&CO. KG. | NO | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO CON FINES DE SOPORTE AL LABORATORIO (SIN FINES DE DIAGNÓSTICO) Y PUEDE SER UTLIZADO CON ANIMALES, PLANTAS Y/O MUESTRA SINTÉTICA PARA PRUEBAS DE CARÁCTER INVESTIGATIVO. | .1000 UNIDADES/BOLSA | REFERENCIA TUBO ROSCADO 60.542.007 CON TAPÓN DE ROSCA CON JUNTA TÓRICA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231158008 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-06-30 | SILICONA DE IMPRESIÓN | OTOFORM | SI | EL MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE MOLDES AUDITIVOS CONSISTE EN SILICONA POR ADICIÓN, DE CONSISTENCIA BLANDA, TIXOTRÓPICA PARA TECNOLOGÍAS DE MOLDEO CON PRESIÓN LIGERA. EL SISTEMA ENDURECEDOR DE PLATINO IMPIDE PRÁCTICAMENTE EL ENCOGIMIENTO DEL MATERIAL AL MISMO TIEMPO QUE AVALA SU COMPATIBILIDAD FISIOLÓGICA. EXAMINE EL CONDUCTO AUDITIVO Y EL TÍMPANO ANTES DE PROCEDER A LA TOMA DE IMPRESIÓN. NO TOME LA IMPRESIÓN SI EL DIAGNÓSTICO INDICA CUALQUIER IRREGULARIDAD, POR EJEMPLO INFLAMACIÓN O PERFORACIÓN DEL TÍMPANO. SI DETECTA LA PRESENCIA DE GRANDES ACUMULACIONES DE CERUMEN Y PELOS EN EL CONDUCTO AUDITIVO, REMITA AL PACIENTE A UN OTORRINO PARA QUE LE REALICE LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN PERTINENTE. | UNIDAD | 2 x 272 ml (2 x 400 g) A + B Ref. N°: 464 Ref. N°: 444 2 x 544 ml (2 x 800 g) A + B Ref. N°: 452 Ref. N°: 445 2 x 3,4 L (2 x 5 kg) A + B Ref. N°: 456 Ref. N°: 443 2 x 10,2 L (2 x 15 kg) A + B Ref. N°: 457 Ref. N°: 463 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado el producto SILICONA DE IMPRESIÓN MARCA: OTOFORM, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: (…) Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20231026057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-05 | SMART THERMAL BOX BTT 1100/50/ CÁMARA CIENTÍFICA PORTÁTIL | BIOTECNO | SI | LA SMART THERMAL BOX DE BIOTECNO ES UNA CÁMARA PARA EL TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS MEDICAMENTOS, TOXINA BOTULÍNICA Y COMPUESTOS TERMOLÁBILES CON TEMPERATURAS DE 2 °C A 8°C, CUENTA CON ALARMAS, SISTEMA DE HOMOGENIEZACIÓN DE TEMPERATURA Y UNA CAPÁCIDAD DE 30 L. EN LABORATORIOS SYNTHESIS COMO PARTE DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO EMPRESARIAL ABBOTT, LA SMART THERMAL BOX SERÁ UTILIZADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL MANTENIENTO DE LA CADENA DE FRÍO DE DIFERENTES REACTIVOS COMO TAMBIÉN FASES MÓVILES Y ESTÁNDARES NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS EN ETAPA DE DESARROLLO: ENZALUTAMIDA 40, 80 MG CÁPSULAS Y CABOZANTINIB 20, 40, 60 MG TABLETAS RECUBIERTAS. | NEVERA PORTÁTIL DE 30 L | SMART THERMAL BOX BT 1100/20 DE 30 L | fábrica descrito en la ficha técnica folio 11, en donde se indica que el producto SMART THERMAL BOX BTT 1100/50/ CÁMARA CIENTÍFICA PORTÁTIL MARCA: BIOTECNO “Ideal para el transporte y conservación de vacunas, sangre, medicamentos, órganos y tejidos”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención y acorde al concepto de sala acta 8 de 2022, que cita: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. Finalmente, se informa que este concepto recoge o modifica los previamente proferidos en las siguientes Actas: • Numeral 3.5 del Acta 3 del 16 de marzo de 2022 (modificado) • Numeral 3.7 del Acta 18 de 1 y 6 de octubre de 2021 • Numeral 3.11 del Acta No. 15 del 11 y 12 de agosto del 2021 (modificado) • Numeral 3.13. del Acta 11 del 13 de Diciembre de 2017 • Numeral 3.12. del Acta 7 del 09 de Agosto de 2017 • Numeral 4.3 del Acta 10 del 11 de noviembre de 2015” Acorde a lo anterior y teniendo en cuenta el uso declarado por el fabricante en la ficha técnica aportada en folio 11 “ Ideal para el transporte y conservación de vacunas, sangre, medicamentos, órganos y tejidos ” , el producto es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita:"Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." | Nota: Se aclara que el producto SMART THERMAL BOX BTT 1100/50/ CÁMARA CIENTÍFICA PORTÁTIL MARCA: BIOTECNO requiere registro sanitario por el uso declarado en ficha técnica aportada “ Ideal para el transporte y conservación de vacunas, sangre, medicamentos, órganos y tejidos ” . | IIA
20231106884 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-05 | SAMPLE DILUENT - 3000-8207/ SAMPLE DILUENT - 3000-8207 | BIO-FLASH® | NO | PARA USO CON BIO-FLASH®. SOLUCIÓN UTILIZADA PARA DILUIR MUESTRAS A BORDO DEL INSTRUMENTO BIO-FLASH, SEGÚN EL PROTOCOLO DE DEFINICIÓN DEL ENSAYO. SE USA SOLO SI UN PROTOCOLO DE ENSAYO LO REQUIERE. | SAMPLE DILUENT - 3000-8207 (2 X 125 ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) | En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231110645 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-05 | SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRANSPEDICULAR SOBRE MEDIDA/GUIAS | MURO | NO | Diseñado para ser utilizado en un solo paciente con el propósito de asistir al médico cirujano en dirigir la trayectoria para la perforación de agujeros piloto y posteriormente la colocación de tornillos transpediculares en la columna vertebral para los niveles desde T1 hasta S2-iliaco. El dispositivo se diseña anatómicamente mediante imágenes de Tomografía Axial Computarizada con un plan preoperatorio aprobado por el médico tratante. El sistema de navegación Transpedicular Surespine está indicado para ser utilizado en pacientes preferentemente esqueléticamente maduros que presentan enfermedad degenerativa o deformidad de columna vertebral y que requieren de una cirugía de fijación o estabilización mediante tornillos transpediculares y/o sacro iliacos. Asistencia en la colocación de tornillos transpediculares. | INDIVIDUAL 7/ CUSTOM MADE | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231098770 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | CONTADOR DE CÉLULAS CELLDROP / CONTADOR DE CÉLULAS | DENOVIX | NO | RECUENTO DE CÉLULAR CON Y SIN FLUORESCENCIA DE CÉLULAS CONSUMO DE PORTAOBJETOS. MODELOS PARA LECTURAS ILIMIATAS Y A DEMANDA CON CÓDIGO DE ACCESO. PARA USO EN INVESTIGACIÓN. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. NOTA: DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MANUAL, LOS EQUIPO SOLO PODRÁN SER USADOS EN INVESTIGACIÓN, Y NO PODRÁ SER USADO EN PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO: “Solo para uso en investigación / Los productos DeNovix Inc. están destinados únicamente a fines de investigación.” | N/A
20231098773 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | QIAquant® 384 5 plex / QIAquant® 384 5 plex | QIAGEN | NO | QIAquant 384 es un termociclador para amplificar el ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con licencia para experimentos de PCR en tiempo real. La licencia está limitada a aplicaciones para uso de investigación solamente. | UNIDAD | 9003020 - QIAquant® 384 5 plex (115 V) 9003021 - QIAquant® 384 5 plex (230 V)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231101838 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | SPECIAL WASH SOLUTION - 3000-8208 | BIO-FLASH®. | NO | Para uso con BIO-FLASH® Solución de lavado o limpieza utilizada para lavar a bordo del instrumento BIOFLASH, según el protocolo de definición del ensayo. Se usa solo si un protocolo de ensayo lo requiere. | Special Wash Solution - 3000-8208 (2 x 125 mL) | N/A | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien los productos en mención no requieren registro sanitario por sí solos, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231102041 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | SYSTEM RINSE - 3000-8205 | BIO-FLASH® | NO | Para uso con BIO-FLASH® El enjuague del sistema se utiliza con dos propósitos principales: como fluido de sistema específico para precisión volumétrica y lavado de sondas y como solución de lavado en fase sólida, en la estación de lavado magnético para eliminar materiales no adheridos. Además, algunos ensayos también pueden usarlo para diluir muestras. | System Rinse - 3000-8205 (5 Litros). | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231102597 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | BOLSA PARA HIELO EN TELA | PRIMA"/"FAST CARE "/ "MEDISPO" / "ARO" /"FARMATODO"/"SUPREME"/"PROTEXION. | NO | BOLSA PARA HIELO EN TELA (no esteril), Las bolsas de hielo tienen efectos de enfriamiento y disminución de la temperatura corporal, especialmente en aplicaciones de frío local porque contienen el hielo a la temperatura deseada. También tienen efectos de compresa fría, un diseño práctico y flexible que se adapta a cualquier forma y es a prueba de goteo, para el cuidado personal. | 1 Unidad, Display X 10 Unidades Surtido, Embalaje Caja por 100 y 30 Unidades | 6" (38x38x35cm), 9" (38x38x38cm), 11"(40x38x43cm) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231107628 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | SERRES NEMODispositivo de vaciado de bolsas de succión Serres / Dispositivo de vaciado de bolsas de succión Serres | SERRES | NO | El dispositivo SERRES NEMO® se ha concebido para uso exclusivo con bolsas de aspiración estándar SERRES de 2000 y 3000 ml. El dispositivo SERRES NEMO® se ha diseñado para la eliminación de líquido de uso médico acumulado en bolsas de aspiración estándar SERRES de 2000 y 3000 ml. SERRES NEMO® vacía y enjuaga el contenido de las bolsas de aspiración estándar SERRES de 2000 y 3000 ml en el sumidero mediante el uso de la boquilla de agua presente en SERRES NEMO®, que penetra en la tapa de la bolsa de aspiración, mientras que la presión del agua perfora y enjuaga la bolsa de aspiración. | Unidad (Dispositivo de vaciado de bolsas de aspiración) Bandeja de Lavado (Unidad, Caja por 20) | 570984-Serres Nemo 6005708- Bandeja de lavado 5798713-Sello interior 5798714-Sello exterior Partes y Repuestos del Dispositivo de Vaciado. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231119796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | Bolsa de papel para suturas / Bolsa para suturas, | Medline | NO | Bolsas de papel para suturas para uso en entornos médicos para colectar las suturas. La bolsa contiene pestanas adhesivas para adherir sobre cualquier superficie para permitir acceso rápido a la bolsa para colocar las suturas después de retirarlas. La bolsa se debe de desecharse de acuerdo con los protocolos del centro médico una vez que se completa el procedimiento. Las bolsas de papel para la colección de suturas no se consideran como dispositivo medico porque solo son diseñadas para ser bolsas donde se desechan los residuos de las suturas de los procedimientos quirúrgicos." | Presentación individual (Incluida como accesorio dentro de paquetes quirúrgicos) | 05144 Bolsa de papel para sutura | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231133027 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | CONECTOR DE TRANSICIÓN HEMBRA ENFit® / CONECTOR DE TRANSICIÓN | KANGAROO | NO | Muchos productos de administración nutricional Kangaroo ™ ahora incluyen la conexión de alimentación enteral ENFit®, que ofrece la seguridad adicional de un estándar aceptado internacionalmente para conexiones enterales seguras. Los conectores de transición son dispositivos importantes que hacen parte de este cambio. Este presenta un diseño único para reducir el riesgo de conexiones incorrectas de la sonda de alimentación enteral y mejorar la seguridad del paciente. Aborda las conexiones del ""lado del paciente"" entre las sondas de alimentación, los equipos de administración, la medicación, las jeringas de alimentación de enjuague y bolo y otros dispositivos enterales. No permite la conectividad con ningún otro conector para ningún otro uso clínico. Proporciona una función de bloqueo que indica la conexión adecuada y permanece en su lugar. Facilita la conexión en puertos ENFit®. Pasa un riguroso proceso de validación que incluye diseño asistido por computadora (CAD), factores humanos y pruebas de usabilidad como parte del camino hacia las normas ISO EL conector de transición con tapón debe utilizarse durante un máximo de 24 horas. | CAJA POR 30 UNIDADES | F00106ED Conector de transición hembra tradicional a ENFit® | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231135897 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | DT115 / BUZO CON CAPUCHA ELASTICA | DELTA PLUS | NO | BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA - TIPO 5 - TIPO 6 DE USO INDUSTRIAL | Caja - box por 50 | Referencia Generica: DT115 Referencias por talla: DT115TM Talla M DT115GT Talla L DT115XG Talla XL DT115XX Talla XXL (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231136005 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | DT300 / BUZO CON CAPUCHA ELASTICA | DELTA PLUS | SI | BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA DELTACHEM - TIPO 3B - COSTURAS ESTANCAS DE USO INDUSTRIAL. ROPA DE PROTECCION – REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO PARA LA ROPA DE PROTECCION CONTRA AGENTES BIOLOGICOS. (Según el folio No. 6) | Caja - box por 20 | Referencia Generica: DT300 Referencias por talla: DT300TM Talla M DT300GT Talla L DT300XG Talla XL DT300XX Talla XXL (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado em el folio 6 donde se describe que el producto cumple “REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO PARA LA ROPA DE PROTECCION CONTRA AGENTES BIOLOGICOS” se concluye que el producto “DT300 / BUZO CON CAPUCHA ELASTICA”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.; (…)” Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados pAquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | N/A
20231136242 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | BLOUSPO / BATA | DELTA PLUS | NO | BATA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE USO INDUSTRIAL | Caja - box por 50 | Referencia Generica: BLOUSPO Referencias por talla: BLOUSPOTM Talla M BLOUSPOGT Talla L BLOUSPOXG Talla XL BLOUSPOXX Talla XXL (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231136274 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | PO106 / BUZO CON CAPUCHA ELASTICA | DELTA PLUS | NO | BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA DE POLIPROPILENO DE USO INDUSTRIAL | Caja - box por 50 | Referencia Generica: PO106 Referencias por talla: PO106BCTM Talla M PO106BCGT Talla L PO106BCXG Talla XL PO106BCXX Talla XXL (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231139173 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | HOMBRERA IZQUIERDA/DERECHA DE SUJECIÓN MID 500 HOMBRE/MUJER NEGRO | TARMAK | NO | Hombrera de sujeción adecuada para sujetar y estabilizar el hombro izquierdo o derecho del deportista. Sujeta eficazmente el hombro durante los entrenamientos o partidos. Ideal para cualquier terreno de juego. | UNIDAD | 8347723 HOMBRERA IZQUIERDA/DERECHA DE SUJECIÓN MID 500 HOMBRE/MUJER NEGRO (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231139584 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | SPRINTRAY CROWN | BEGO | NO | Resina fluida fotopolimerizable para impresión 3D de todo tipo de coronas individuales definitivas No debe emplearce para usos distintos a la fabricación de coronas individuales inlays, onlays y carillas Evite la aspiración de niebla / vapor / aerosol. Evite su liberación al medio ambiente. Lleve guantes de protección / indumentaria de protección / protección ocular / protección facial. En caso de malestar, póngase en contacto telefónico con el CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico En caso de irritación o erupción cutánea: Solicite consejo médico / asistencia médica. En caso de persistir una irritación ocular: Solicite consejo médico / asistencia médica. Gestione el desecho del contenido / recipiente de acuerdo con las disposiciones regionales y nacionales. Este producto debe almacenarse dentro de su botella original cerrada a temperatura ambiente (22 °C aprox.) en un entorno oscuro y seco. Hay que asegurarse de que la temperatura no descienda por debajo de los +4 °C ni supere los +28 °C. Observe la fecha de caducidad impresa. Los objetos impresos fraguados por completo deben almacenarse a temperatura ambiente en un lugar protegido contra fuentes de luz. El rango de temperatura de procesamiento ideal de VarseoSmile Crown plus es de entre 18 °C y 28 °C. Antes de su utilización, la resina debe ser homogénea. Antes del primer uso, agite la botella durante aprox. 2 min. Al verter el material, hay que asegurarse de reducir al mínimo posible el tiempo de exposición de la resina para impresión a la luz diurna. Mezcle la resina en el cartucho / cubeta para resina si hay una capa transparente visible en la superficie. | GALON 500GR ENVASE PLASTICO | VarseoSmile Crown plus se suministra en siete tonos según el sistema cromático VITA* classical, así como en un tono BEGO Bleach en botellas opacas y cerradas. Peso de relleno: • SRI-0205040 = SprintRay Crown A1, 500g SRI-0205041 = SprintRay Crown A2, 500g SRI-0205042 = SprintRay Crown A3, 500g SRI-0205043 = SprintRay Crown B1, 500g SRI-0205044 = SprintRay Crown B3, 500g SRI-0205045 = SprintRay Crown C2, 500g SRI-0205046 = SprintRay Crown D3, 500g Note: The availability of individual product v | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231140195 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | VIDAS KUBE | VIDAS | NO | El sistema VIDAS KUBE es un sistema de inmunodiagnóstico completo, independiente y modular destinado a técnicos y jefes de laboratorio formados y cualificados. El sistema VIDAS KUBE está destinado a utilizarse con los kits de ensayos VIDAS para uso industrial. El instrumento VIDAS KUBE es un sistema de inmunodiagnóstico compacto, multiparamétrico y automatizado. Utilizando cartuchos de reactivos y receptáculos de fase sólida (conos SPR) especialmente recubiertos, el instrumento VIDAS KUBE controla y analiza las muestras sin ninguna intervención del usuario. El sistema de detección utiliza la tecnología de ensayo de fluorescencia ligado a enzimas (Enzyme Linked Fluorescent Assay o ELFA) para obtener los resultados de cada prueba. Después de haber dispensado las muestras, el VIDAS KUBE realiza automáticamente las diferentes etapas del análisis. El software del VIDAS KUBE procesa los ensayos según los códigos de barras de los cartuchos y puede enviar los resultados a un sistema de gestión informática del laboratorio." | N/A | 423905 - VIDAS KUBE (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231141348 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | TUBO COLECTOR UNIVERSAL / Tubo colector universal – Tubo múltiple para conexión de vacío | Medline | NO | : Los colectores universales son dispositivos médicos no estéril y reutilizable que se utiliza en una configuración en tándem para proporcionar conexión entre múltiples sistemas de recipientes de succión a la fuente de vacío. Estos tubos hacen parte de los accesorios de la línea del manejo de fluidos de Medline que incluye varios tipos de diferentes recipientes de succión registrados bajo registros sanitarios# INVIMA 2019DM-0019842 (BOLSA PARA RECIPIENTE DE SUCCIÓN) y INVIMA 2019DM0019835 (RECIPIENTE DE SUCCIÓN). Los colectores no entran en contacto con fluidos corporales si no solo el vacío. Los tubos se usan para conectar entre 2 a 4 recipientes de la succión canisters a un solo fuente de vacío. | 10/caja | DYND2MNF Colector de tubos para 2 recipientes DYND3MNF Colector de tubos para 3 recipientes DYND4MNF Colector de tubos para 4 recipientes | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231146525 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | MASCARA DE PROTECCIÓN NO MÉDICA / MASCARA FACIAL DE TRES CAPAS DESECHABLE: | N/A | SI | : Los tapabocas de uso general no hospitalario son productos que buscan proporcionar una barrera para minimizar la expulsión de gotas de saliva o salpicaduras del usuario al exterior al hablar, estornudar o toser y, el cual debe cubrir la boca y la nariz. Estos tapabocas no son destinados al personal de la salud. El uso de dichos tapabocas no es del ámbito hospitalario. | Empaque por 50 unidades | Mascara facial de tres capas desechable (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “TAPABOCAS”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.; (…)” Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las MASCARILLAS FACIALES o TAPABOCAS CONVENCIONALES con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea contra microorganismos, son considerados dispositivos médicos para uso humano con clasificación de riesgo I y por lo tanto requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso en el territorio nacional. De conformidad con la indicación de uso, si estos dispositivos médicos (tapabocas quirúrgicos o desechables de un solo uso) se utilizan en ámbitos hospitalarios o de atención en salud, o en ambientes o zonas comunes por los ciudadanos en general, siguen considerándose dispositivos médicos y por lo tanto requieren de registro sanitario. | Se recuerda que la condición temporal de dispositivo médico Vital NO Disponible para las MASCARILLAS y/o TAPABOCAS convencionales con indicación de uso para la prevención o protección de la vía aérea, finalizó el día 11 de septiembre de 2020, mediante la publicación del Acta 17 del 2020. Los Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que, de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, se consideran dispositivos médicos, así sean usados por el público en general o en zonas comunes y por lo anterior requieren registro sanitario. Aquellos Elementos de Protección Personal (EPP), como: gafas protectoras, mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes biológicos y trajes de bio-protección, que de acuerdo a las indicaciones de uso del fabricante, No sean para uso hospitalario en general o para la atención en salud, No se consideran dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario.” (Subrayado y resaltado fuera de texto). | I
20231161700 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | 9500-N95 COMFORT SERIES PARTICULATE RESPIRATORS RESPIRADOR M 920 STEELPRO N95 / RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO. | NO | MAKRITE® 9500 CONFORT SERIES ESTA DISEÑADO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA EXPOSICION A SUSTANCIAS SOLIDAS LIBRES DE ACEITE  USO INDUSTRIAL  FILTRO INTERIOR EXCEPCIONAL PARA BAJA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN  CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL OPCIONAL PARA FACILITAR LA EXHALACIÓN. CORREAS PARA LA CABEZA SOLDADAS POR ULTRASONIDOS PARA UN SELLADO SEGURO  CLIP NASAL DE ALUMINIO AJUSTABLE INDIVÎDUALMENTE PARA UN AJUSTE EXCELENTE  PUENTE NASAL DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA UNA EXCELENTE CONDICIÓN FÍSICA Y COMODIDAD DEL TRABAJADOR. CUMPLE CON EL ESTANDAR NIOHS DE N95. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN ESTANDAR DE PENETRACION DE FILTRO Y RESISTENCIA A LA RESPIRACION. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO. INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO FABRICANTE: MAKRITE NORTH AMERICA, PAÍS DE ORIGEN: CHINA | CAJA POR 10, 20, 30. 40, 50 Y 100 UNIDADES | :9500-N95, 9500-N95S, 9500V-N95, 9500-N95OV, 9500-N95VOV, 501083, M920, N95 | Teniendo en cuenta que en el formulario aportado en las indicaciones de uso se relaciona el uso especifico del producto, este se ajusta acorde a lo declarado en el folio 3 Ficha Técnica, en donde se evidencia su uso: DISEÑADO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SOLIDAS LIBRES DE ACEITE por tanto de acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231161728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | MAK699+ RESPIRADOR M9910CV PLEGABLE V/O STEELPRO | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO | NO | SON CONVENIENTES PARA SITUACIONES LABORALES (TRABAJADORES) DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. ES EFICAZ CONTRA AEROSOLES DE PARTICULAS LIBRES DE ACEITE. ES PARA USO INDUSTRIAL ES UN ESTILO DE PLEGADO VERTICAL QUE ES MAS FLEXIBLE ALREDEDOR DE LOS BORDES Y PUEDE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FACIALES DEL USUARIO.  LOS RESPIRADORES DE PLEGADO VERTICAL SE PLIEGAN FÁCILMENTE CUANDO NO ESTÁN EN USO Y SE AJUSTAN BIEN CON GAFAS O CASCOS, POR LO QUE SON CONVENIENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES LABORALES.  DISEÑADOS PARA CUMPLIR FÁCILMENTE CON LOS ESTRICTOS REQUISITOS DE APROBACIÓN DE NIOSH PARA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN.  FILTRO INTERIOR EXCEPCIONAL PARA MENOR RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN.  EL CLIP NASAL DE PLÁSTICO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE PERMITE AL USUARIO PERSONALIZAR EL AJUSTE PARA UN MEJOR SELLADO Y AYUDA A REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO DE LAS GAFAS.  LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN OPCIONAL REDUCE LA ACUMULACIÓN DE CALOR Y HUMEDAD DENTRO DE LA MÁSCARA PARA MEJORAR LA COMODIDAD DEL TRABAJADOR DURANTE MAS HORAS DE TRABAJO.  CORREAS PARA LA CABEZA SOLDADAS POR ULTRASONIDOS PARA UN SELLADO SEGURO.  DISEÑO DE HEBILLA AJUSTABLE PARA LLEVAR EN EL CUELLO PARA UN AJUSTE ADECUADO.  BOQUILLA DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA REDUCIR LAS FUGAS Y BRINDAR COMODIDAD AL TRABAJADOR.  CUMPLE CON EL ESTANDAR NIOHS DE N95. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN ESTANDAR DE PENETRACION DE FILTRO Y RESISTENCIA A LA RESPIRACION. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO. INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO FABRICANTE: MAKRITE NORTH AMERICA, PAÍS DE ORIGEN: CHINA | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | SEKURA-321, SEKURA-511, SEKURA-N95, SEKURA-N95V, MAK368+, MAK520+, MAK699+, 501369, M 9910CV, N95 | Se realiza ajuste de la indicación de uso acorde a la Ficha Técnica folio 3 en donde se indica que el uso es: SON CONVENIENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES LABORALES (TRABAJADORES) DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231162497 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | ROPA QUIRURGICA DE UN SOLO USO NO ESTERIL- ROPA QUIRURGICA DESECHABLE NO ESTERIL | VM VITAL MEDIC | NO | Utilizados para evitar o reducir la contaminación cruzada por agentes infecciosos químicos y/o biológicos entre pacientes, entonos quirúrgicos y personal de la salud en procedimiento médicos y quirúrgicos con manejo de fluidos. | Bolsa de polipropileno por 1 o 10 unidades | Bata para paciente quirúrgica desechable manga corta o sisa Bata para paciente quirúrgica desechable manga larga Baton quirúrgico Overol quirúrgico Blusa odontológica Bata para laboratorio Conjunto pantalón y camisa desechable Gorro desechable Gorro quirúrgico de amarrar Polainas Sabana resortada | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231164167 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | TERA HARZ TC85 - MATERIAL ALINEADOR DE IMPRESIÓN DIRECTA | FORESTADENT | NO | El TC-85 es un polímero fotorreactivo biocompatible que permite imprimir directamente los alineadores. Tera Harz TC-85 le permitirá imprimir alineadores: • Con un grosor uniforme, evitando el habitual estrechamiento de una lámina de termo- formado. • Este grosor uniforme proporciona a su vez un nivel de fuerza constante en todo el alineador y también un mejor ajuste del alineador a posteriori. • Un ajuste mejorado y una aplicación uniforme de la fuerza permiten conseguir un mejor seguimiento del alineador. • Este seguimiento mejorado ayuda a obtener un mayor control sobre los dientes y, en última instancia, un tratamiento más eficaz. | 1kg | 4150001 TC-85 DAC (Direct Aligner Clear) 4150002 TC-85 DAW (Direct Aligner White) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231165544 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-06 | PSA SEMIQUANT. | SERATEC | NO | INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA RÁPIDA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR FLUIDO SEMINAL EN LAS MUESTRAS FORENSES. El fabricante declara que el producto es para uso forense exclusivamente. | CAJA X 40 PRUEBAS | SERATEC® PSA Semiquant- PSM400F, PSM400F/8, PSM400F/40 | De acuerdo con lo anterior, el producto PSA SEMIQUANT NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Así mismo, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO, NI PARA APLICACIONES DIFERENTES AL ANÁLISIS DE MUESTRAS FORENSES. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO. | N/A
20231140133 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-07 | MASAJEADOR DE 4 PUNTOS / MASAJEADOR, | AZZORTI | NO | RELAJAR LOS MUSCULOS Y DAR DESCANSO A TRAVES DE SUAVES MOVIMIENTOS. IDEAL PARA RELAJAR MUSCULOS DE LA ESPALDA, CUELLO O PIERNAS | 1 UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231162303 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-07 | SEKURA-N95V RESPIRADOR M 9910V STEELPRO NEGRO/ RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO. | NO | ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. ES UN ESTILO DE PLEGADO VERTICAL QUE ES MAS FLEXIBLE ALREDEDOR DE LOS BORDES Y PUEDE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FACIALES DEL USUARIO LOS RESPIRADORES DE PLEGADO VERTICAL SE PLIEGAN FÁCILMENTE CUANDO NO ESTÁN EN USO Y SE AJUSTAN BIEN CON GALAS O CASCOS, POR LO QUE SON CONVENIENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES LABORALES DISEÑADOS PARA CUMPLIR FÁCILMENTE CON LOS ESTRICTOS REQUISITOS DE APROBACIÓN DE NIOSH PARA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN. FILTRO INTERIOR EXCEPCIONAL PARA MENOR RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN EL CLIP NASAL DE PLÁSTICO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE PERMITE AL USUARIO PERSONALIZAR EL AJUSTE PARA UN MEJOR SELLADO Y AYUDA A REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO DE LAS GALAS LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN OPCIONAL REDUCE LA ACUMULACIÓN DE CALOR Y HUMEDAD DENTRO DE LA MÁSCARA PARA MEJORAR LA COMODIDAD DEL TRABAJADOR DURANTE MAS HORAS DE TRABAJO. CORREAS PARA LA CABEZA SOLDADAS POR ULTRASONIDOS PARA UN SELLADO SEGURO DISEÑO DE HEBILLA AJUSTABLE PARA LLEVAR EN EL CUELLO PARA UN AJUSTE ADECUADO. BOQUILLA DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA REDUCIR LAS FUGAS Y BRINDAR COMODIDAD AL TRABAJADOR. CUMPLE CON EL ESTANDAR NIOHS DE N95. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN ESTANDAR DE PENETRACION DE FILTRO Y RESISTENCIA A LA RESPIRACION. ES EFICAZ CONTRA AEROSOLES DE PARTICULAS LIBRES DE ACEITE. ES PARA USO INDUSTRIAL. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDIC | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | REFERENCIA: SEKURA-321, SEKURA-511, SEKURA-N95, SEKURAN95V, MAK368+, MAK520+, MAK699+, 501279, M 9910V, N95 | De acuerdo con lo anterior y acorde a lo descrito en la ficha técnica del producto: Uso Industrial, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20211032169 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-10 | DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA MEDIDA SMARTBONE® /DISPOSITIVOS MÉDICOS TEMPORALES A LA MEDIDA | SMARTBONE | NO | “Biomodelos y guías quirúrgicas de corte, perforación o posicionamiento de estructura ósea, Biomodelos o guías quirúrgicas a la medida, es decir, diseñados y fabricados en función de las necesidades de cada paciente a partir do sus imágenes médicas que pueden ser capturadas e través de una Tomografía Computarizada (TC). El diseño y la fabricación se llevan a cabo empleando software do ingeniería, diseño y manufactura asistidos por computador (CAE/CADCAM). Los biomodelos corresponden a una impresión 3D a escala 1:1 de una parte de la estructura ósea de un paciente determinado, su función principal consiste en brindar información adicional al especialista antes y durante una intervención quirúrgica con el fin de mejorar sus resultados. Son dispositivo médicos que pueden ser utilizados como herramienta de visualización dentro del quirófano y en un momento determinado pueden entrar en contacto de manera temporal (durante la cirugía) con tejidos internos el paciente. Las guías quirúrgicas a la medida SMARTBONE® pueden ser de tres tipos: corte, perforación o posicionamiento de estructura ósea. Son dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico (penetran el cuerpo a través de una incisión quirúrgica) desechables es decir, sólo son empleados durante la intervención y posteriormente son desechados debido a sus características de personalización. Los dispositivos médicos temporales a la medida SMARTBONE® son resultado de un proceso do planeación preoperatoria realizado de manera conjunta por el especialista que llevara a cabo la intervención y el equipo de especialistas clínicos ingenieros que diseñan y fabrican los biomodelos o guías quirúrgicas SMARTBONE®. Lo anterior supone as siguientes ventajas: • Mejora en los procesos de recuperación física y emocional del paciente. •Disminución de los riesgos asociados a la cirugía y su duración, • Alto nivel de predicción de los resultados posteriores a la intervención quirúrgica. •Materiales biocompatibles: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), acido poli-Iáctico (PLA) y resina. • Respaldo por parte del equipo de ingenieros y especialistas clínicos durante las fases de diseño y fabricación de las guías quirúrgicas, y el seguimiento postquirúrgico. • Ajuste preciso de las guías quirúrgicas a las características anatómicas dimensionales y geométricas de cada paciente. | “1er empaque: Bolsa no estéril 2do empaque: Caja de cartón.” | N/A | Según lo anterior y teniendo en cuenta el Acta No. 23 de 2020, el producto DISPOSITIVOS MÉDICOS A LA MEDIDA SMARTBONE® /DISPOSITIVOS MÉDICOS TEMPORALES A LA MEDIDA, objeto de esta solicitud no requiere registro sanitario: … (…)” CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que todo implante para uso en humanos hecho a la medida es considerado un dispositivo medico, sin embargo actualmente en Colombia, la nomartividad sanitaria vigente los exime de registro sanitario. Asimismo, esta Sala determina que, si bien no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso, de conformidad con el riesgo y las partes anatómicas del cuerpo con las cuales entrarán en contacto, deben ser objeto de vigilancia y control por parte del Invima…” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | N/A
20231163542 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-10 | SEKURAN95 RESPIRADOR M 9910 STEELPRO PLEGABLE BLANCO/ RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO | NO | ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. ES UN ESTILO DE PLEGADO VERTICAL QUE ES MAS FLEXIBLE ALREDEDOR DE LOS BORDES Y PUEDE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FACIALES DEL USUARIO LOS RESPIRADORES DE PLEGADO VERTICAL SE PLIEGAN FÁCILMENTE CUANDO NO ESTÁN EN USO Y SE AJUSTAN BIEN CON GALAS O CASCOS, POR LO QUE SON CONVENIENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES LABORALES DISEÑADOS PARA CUMPLIR FÁCILMENTE CON LOS ESTRICTOS REQUISITOS DE APROBACIÓN DE NIOSH PARA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN. FILTRO INTERIOR EXCEPCIONAL PARA MENOR RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN OPCIONAL REDUCE LA ACUMULACIÓN DE CALOR Y HUMEDAD DENTRO DE LA MÁSCARA PARA MEJORAR LA COMODIDAD DEL TRABAJADOR DURANTE MAS HORAS DE TRABAJO. CORREAS PARA LA CABEZA SOLDADAS POR ULTRASONIDOS PARA UN SELLADO SEGURO EI CLIP NASAL DE PLÁSTICO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE PERMITE AL USUARIO PERSONALIZAR EL AJUSTE PARA UN MEJOR SELLADO Y AYUDA A REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO DE LAS GALAS. PUENTE NASAL DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA UNA EXCELENTE CONDICIÓN FÍSICA Y COMODIDAD DEL TRABAJADOR. DISEÑO DE HEBILLA AJUSTABLE PARA ILEVAR EN EL CUELLO PARA UN AJUSTE ADECUADO. BOQUILLA DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA REDUCIR LAS FUGAS Y BRINDAR COMODIDAD AL TRABAJADOR. CUMPLE CON EL ESTANDAR NIOHS DE N95. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN ESTANDAR DE PENETRACION DE FILTRO Y RESISTENCIA A LA RESPIRACION. ES EFICAZ CONTRA AEROSOLES DE PARTICULAS LIBRES DE ACEITE. ES PARA USO INDUSTRIAL. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO FABRICANTE: MAKRITE NORTH AMERICA, PAÍS DE ORIGEN: CHINA | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | SEKURA-321, SEKURA-511, SEKURA-N95, SEKURAN95V, MAK368+, MAK520+, MAK699+, 501085, M9910, N95 | De acuerdo con lo anterior y acorde a lo descrito en la ficha técnica del producto: Uso Industrial, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231168209 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-10 | SEKURAN95 RESPIRADOR M 9910 STEELPRO PLEGABLE BLANCO/ RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO. | NO | ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE. ES UN ESTILO DE PLEGADO VERTICAL QUE ES MAS FLEXIBLE ALREDEDOR DE LOS BORDES Y PUEDE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FACIALES DEL USUARIO LOS RESPIRADORES DE PLEGADO VERTICAL SE PLIEGAN FÁCILMENTE CUANDO NO ESTÁN EN USO Y SE AJUSTAN BIEN CON GALAS O CASCOS, POR LO QUE SON CONVENIENTES PARA DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES LABORALES DISEÑADOS PARA CUMPLIR FÁCILMENTE CON LOS ESTRICTOS REQUISITOS DE APROBACIÓN DE NIOSH PARA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN. FILTRO INTERIOR EXCEPCIONAL PARA MENOR RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN OPCIONAL REDUCE LA ACUMULACIÓN DE CALOR Y HUMEDAD DENTRO DE LA MÁSCARA PARA MEJORAR LA COMODIDAD DEL TRABAJADOR DURANTE MAS HORAS DE TRABAJO. CORREAS PARA LA CABEZA SOLDADAS POR ULTRASONIDOS PARA UN SELLADO SEGURO EI CLIP NASAL DE PLÁSTICO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE PERMITE AL USUARIO PERSONALIZAR EL AJUSTE PARA UN MEJOR SELLADO Y AYUDA A REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO DE LAS GALAS. PUENTE NASAL DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA UNA EXCELENTE CONDICIÓN FÍSICA Y COMODIDAD DEL TRABAJADOR. DISEÑO DE HEBILLA AJUSTABLE PARA ILEVAR EN EL CUELLO PARA UN AJUSTE ADECUADO. BOQUILLA DE ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD PARA REDUCIR LAS FUGAS Y BRINDAR COMODIDAD AL TRABAJADOR. CUMPLE CON EL ESTANDAR NIOHS DE N95. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN ESTANDAR DE PENETRACION DE FILTRO Y RESISTENCIA A LA RESPIRACION. ES EFICAZ CONTRA AEROSOLES DE PARTICULAS LIBRES DE ACEITE. ES PARA USO INDUSTRIAL. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | REFERENCIA: SEKURA-321, SEKURA-511, SEKURA-N95, SEKURAN95V, MAK368+, MAK520+, MAK699+, 501086, M 9910V, N95V | De acuerdo con lo anterior y acorde a lo descrito en la ficha técnica del producto: Uso Industrial, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231121478 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-18 | E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ® STENT GRAFT SYSTEM - SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS | E-xtra DESIGN MultiBranch ® | NO | EL SISTEMA E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTES CON ANEURISMAS TORACOABDOMINALES DE TIPO I, II, III, IV O V CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DE CRAWFORD O CON ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS ABDOMINALES YUXTA-, PARA- Y SUPRARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA TORACOABDOMINAL. EL SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ES UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTES CON ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS TORACOABDOMINALES, ASÍ COMO DE ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS YUXTA-, PARA- Y SUPRARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA TORACOABDOMINAL. SE FABRICA POR CUENTA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL MÉDICO A CARGO DEL TRATAMIENTO. EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS TORACOABDOMINALES Y DE LOS ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS YUXTA-, PARA- Y SUPRARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA TORACOABDOMINAL CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA ABIERTA CONVENCIONAL. DURANTE SU COLOCACIÓN EN EL SISTEMA VASCULAR, LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA SE EXPANDE Y CUBRE EL SEGMENTO VASCULAR ENFERMO. DE ESTA FORMA, SE GUÍA EL FLUJO DE SANGRE A TRAVÉS DE LA LUZ DE LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA SIN ENTRAR EN CONTACTO CON LA LESIÓN. EL SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH CONSTA DE DOS COMPONENTES PRINCIPALES: • LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA, DENOMINADA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH • EL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN, DENOMINADO SISTEMA DE IMPLANTACIÓN E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH | UNIDAD | CB4019L23-4I66660B | EL PACIENTE SERÁ INTERVENIDO EN LA FUNDACION CARDIOINFANTIL – LA CARDIO – EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, POR EL MÉDICO TRATANTE, DR. JAIME CAMACHO MACKENZIE, ESPECIALIZALISTA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR - VASCULAR PERFIFERICO. De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…)"Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…)Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE (E-xtra DESIGN MultiBranch ® Stent Graft System - sistema de endoprótesis) SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE SRA. MERCEDES LOPEZ DE MESA CARDENAS QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231134312 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-18 | MAQUINA SELLADORA ROTATIVA Y MAQUINA AUTOMÁTICA / SELLADORA | STERIKING | NO | Maquinas de sellado para rollos y bolsas grado medico - sistemas de barrera esteril | UNIDAD | Maquina Selladora rotativa marca Steriking® RS300 para uso profesional en clinicas y hospitales según norma ISO 11607-2. Maquina Selladora automatica marca Steriking® RS120A para uso profesional en clinicas y hospitales segun norma DIN 58953-7. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231108031 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-19 | HIGH ALKALINE WASHING SOLUTION. | BIOSYSTEMS | NO | Solución para la prevención de la contaminación entre reactivos. esta solución es para su uso en los analizadores BIOSYSTEMS BA cuando se solicita en los parámetros de ensayo. únicamente para uso profesional in vitro en el laboratorio clínico. | 2 x 60 mL | La presente certificación ampara la siguiente referencia del producto HIGH ALKALINE WASHING SOLUTION: AC17800 | De acuerdo con lo anterior, el producto anteriormente mencionado NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que el producto se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231007206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | COPITO SOLIDO CON ALGODÓN- BASTONES DE ALGODÓN | POMPOSITOS | SI | LOS COPITOS DE ALGODON SON IDEALES PARA LA LIMPIEZA Y SECADO DE LAS PARTES EXTERNAS DE LOS OIDOS, NARIZ, OMBLIGO, ENCIAS Y OTRAS PARTES DELICADAS, TAMBIEN RESULTA UTIL PARA DESMAQUILLARSE Y APLICAR MEDICAMENTOS TOPICOS. DEBE USARSE UNA SÓLA VEZ, Y NO REUTILIZARSE, RAPIDA SUCCION, / LIMPIEZA, BLANCO NATURAL, SIN MATERIAL  DEBE USARSE UNA SÓLA VEZ, Y NO REUTILIZARSE  RAPIDA SUCCION, / LIMPIEZA, BLANCO NATURAL, SIN MATERIAL FLUORESCENTE,  ALTAS CONDICIONES DE FABRICACION, SALA DE LIMPIEZA ISO CLASE 6, SIN NINGUNA BACTERIA PATOGENA.  LIBRE DE METALES PESADOS, FORMALDEHIDOS, FTALATOS O COLORANTE AZO | 100 Units, 50 Units, 80 Units,100 Units, 120 Units,200 Units,250 Units | DL-CB-100, DL-C-50, DL-C-80, DL-C-100, DL-C-120, DL-C-200, DL-C-250 | Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | I
20231143076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | DETERZYME/ DETERGENTE ENZIMATICO EN POLVO DETERGENTE ENZIMÁTICO EN POLVO - PARA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | ORGANICA | NO | Producto para el sector médico hospitalario, odontológico, estético y veterinario; diseñado para ser usado en el lavado de todo tipo de instrumental médico quirúrgico, accesorios, equipos y material termosensible Limpia y descontamina todo el instrumental en un solo paso, gracias a la acción de sus detergentes alcalinos, sus secuestrantes y la mezcla de enzimas proteolíticas, todos estos componentes trabajan en conjunto rápidamente para eliminar residuos de sangre, detritus y biopelículas que se adhieren a los instrumentos. Contiene inhibidor de corrosión para evitar daños en el instrumental. Es de rápida acción y produce muy baja espuma para tener visualización de los instrumentos en el momento del lavado, puede ser utilizado en lavado manual y equipamiento de ultrasonido, es compatible con todos los elementos de verificación como tiras de verificación de TERRAGENE y luminómetros. Es económico de usar, con solo 15 gramos se obtiene una solución descontaminadora de 4 litros de agua en lavado manual y 5 litros en lavado de ultrasonido. Cada envase de DETERZYME en polvo de 1 kilo rinde hasta 66 preparaciones. USOS: Para lavado manual Agregue en una cubeta o valde una cucharadita de 15 gramos de detergente en polvo a 4 litros de agua a temperatura ambiente, posteriormente espere 5 minutos para que se disuelva y se integre el producto totalmente. Agite la solución hasta que el agua se torne totalmente azul. Sumerja el instrumental a descontaminar y deje actuar por espacio mínimo de 15 minutos, posteriormente retire los dispositivos sumergidos y enjuague con agua potable. | ENVASE POR 500 GRAMOS CON COPA DOSIFICADORA, Y ENVASE POR 120 GRAMOS CON COPA DOSIFICADORA. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, toda vez que por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20231146437 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | CEPILLOS - CEPILLOS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL MEDICO | LTA MEDICAL | NO | Los hisopos de un solo uso están destinados a la limpieza de instrumentos huecos. los hisopos r-flex están diseñados para dispositivos de cepillado médico para la limpieza de canales internos. los hisopos de microflex están diseñados para limpieza de canales internos en dispositivos médicos. los hisopos de cánula traqueal de un solo uso están destinados a la limpieza de cánulas traqueales y pediátricas. los cepillos gflex están destinados a la limpieza interna de dispositivos laparoscópicos o de endoscopia rígida con canales medianos o grandes. los cepillos de un solo uso están diseñados para limpiar endoscopios blandos. los cepillos externos están destinados para instrumentos de pequeñas dimensiones, limpieza de rutina, limpieza delicada, limpieza intensa, limpieza de endoscopios, cepillos ortopédicos, áreas de difícil acceso, cepillos de precisión. los pinceles de nylon están diseñados para limpiar instrumentos pequeños y/o para micro instrumentación. los cepillos de limpieza para instrumentos canulados están destinados para ayudar en la limpieza de los canales y lúmenes de los artículos canulados en conjunto con una solución de limpieza adecuada. | Hisopos Desechables: Caja de 40 o 50. Hisopos R-Flex: Unidad. Hisopos Microflex: Unidad. Hisopos de Canula Traqueal: Caja de 40 o 50. Cepillos Gflex: Unidad. Cepillos de un Solo Uso: Caja de 50. Cepillos Externos: Unidad. Pinceles de Nylon: Unidad. Cepillo de Limpieza Para Instrumentos Canulados: Unidad. | Familias y Referencias: Hisopos Desechables, Familia: esterilización. (SUL05, SUL05,5, SUL07, SUL09, SUL12, SUL16) (SU MICRO: 055-1215, 055-1824, 055-2632, 055-3748) (SUBEM, SUBER). Hisopos R-Flex, Familia: esterilización. (R-1215, R-1622, R-2332, R-3343). Hisopos Microflex, Familia: esterilización. (730, 740, 750, 760, 770, 780). Hisopos de Cánula Traqueal, Familia: Zona de Lavado. (SUCT01, SUCT02, SUCT03, SUCT04, SUCT05, SUCT06, SUCT07) (030-1824, 030-263, 030-374). Cepillos GFlex, Familia: esterilizacion. (610, 620, 630, 635, 640, 655, 680, 685, 690). Cepillos de un Solo Uso, Familia: endoscopia flexible. (100-1015, 015-1215, 030-1215, 075-1215, 100- 1215, 150-1215, 075-1824, 100-1824, 150-1824, 015-2632, 075-2632, 100-2632, 150-2632, 075-3748, 100-3748, 150-3748, 200-1015, 200-1215, 370-1215, 100-1824TH, 200-1824TH, 200-1824, 200-2632, 200-3748, 200-3748DB, 200-3748ND, 300-1015, 300-1215, 300-1824, 300-3748, 300-3748DB, 300- 3748ND, SULV08, SULV11, SUBS). Cepillos Externos, Familia: esterilización. (410/2, 430/2, 510, 510C, 520, 530, 535, 540, 545, 550, 550C, 565, 560, 560C, 560Curva, 570,590). Pinceles de Nylon, Familia: zona de lavado. (200399-3, 3181-P-3). Cepil lo de limpieza para Instrumentos Canulados, Familia: limpieza (130-14, 130-38, 4042-3, 4041-3, TR350109-3, TR350233-3, TR360231-3, TR03020-3, TR150221-3, TR160617-3, TR350232-3, TR350354-3, TR350429-3, TR150483-3, 4042-1, 4041-1, 00711610, BRS-CH, 3181-1, 3181-10, 3181- 100, 3182-1, 3182-10, 3182-100, 221SN-1, RPCBRK-1, ICB-001-6, ICB-002-6, ICB-003-6, ICB-004-6, ICB-005-6, ICB-006-6, ICB-007-6, ICB-008-6, ICB-010-6, ICB-012-6, ICB-013-6, ICB-014-1. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231163555 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | Reactivos RUO para Citometría de flujo | Cytek TONBO / TONBO Biosciences | NO | Reactivos para uso unicamente en investigacion de pruebas inmunológicas utilizando la técnica de citometría de flujo. El fabricante declara que los productos son Para uso sólo en Investigación | 25 test 50 test 100 test 200 test 500 test | 13-6993 7-AAD 35-0049 FITC Anti-Human CD4 (RPA-T4) 50-0458 PE Anti-Human CD45RA (HI100 60-0088 PE-Cyanine7 Anti-Human CD8a (RPA-T8) 35-0199 FITC Anti-Human CD19 (HIB19) 50-0279 PE Anti-Human CD27 (O323) 60-0388 PE-Cyanine7 Anti-Human CD38 (HB7) 25-0209 APC-Cyanine7 Anti-Human CD20 (2H7) 25-0036 APC-Cyanine7 Anti-Human CD3 (SK7 | Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO.NOTA: El producto anteriormente mencionado NO requerirá registro sanitario, siempre que se comercialice únicamente a instituciones de investigación y /o docencia, para propósitos de investigación, y NO para procedimientos diagnósticos. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231175439 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | LN23 Prostate-Specific Antigen Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (12) Doce sueros liquidos de 1,0 ML | LN23. Prostate-Specific Antigen Survey LN23-01 — LN23-12 LN23-13 — LN23-24 | De acuerdo con lo anterior, el producto: LN23 Prostate-Specific Antigen Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231175454 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | MHO Molecular Hematologic Oncology Lymphoid Malignancy Genotyping Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | (1) Un vial de muestra que contiene ADN purificado (200 μg/ml por vial) para cada muestra | MHO Molecular Hematologic Oncology Lymphoid Malignancy Genotyping Survey MHO-08 — MHO-10 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MHO Molecular Hematologic Oncology Lymphoid Malignancy Genotyping Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231175604 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | SOPORTE PARA UNIDADES DE ASPIRACION | INSPITAL | NO | SOPORTE DISEÑADO PARA SUJETAR LAS UNIDADES DE SUCCIÓN MARCA INSPITAL, QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE ALTURA, SOPORTE Y AGARRE. IDEAL PARA USO EN CLÍNICAS, HOSPITALES O CASAS PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES. | UNIDAD CON SUS ACCESORIOS | SR10.40, SR10.50, SR10.60 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231176558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | HQMMR - CAP/NSH HistoQIP Mismatch Repair IHC. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (4) portalámina de vidrio con tejido sintético | HQMMR – Histotechnology Mismatch Repair IHC Program HQMMR-01 — HQMMR-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto: HQMMR - CAP/NSH HistoQIP Mismatch Repair IHC, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SAL | N/A
20231176632 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | JATQ Medicina Transfusional, Marcadores Virales. | : CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de sangre total de 6.0 ml al 13% -17% | JATQ QUALITY CROSS CHECK. Transfusion Medicine JATQ-04 — JATQ-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: JATQ QUALITY CROSS CHECK. Transfusion Medicine, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231177737 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | VRE Vancomycin-resistant Enterococcus | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 2) Dos hisopos con (2) dos diluyentes. Para uso con métodos moleculares y ensayos basados en cultivos | VRE Vancomycin-resistant Enterococcus Survey VRE-03 and VRE-04 | De acuerdo con lo anterior, el producto: VRE Vancomycin-resistant Enterococcus Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231177784 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | NATNucleic Acid Testing Survey | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only” | : (5) Cinco muestras de plasma de 6,0 ml (1) Una muestra de sangre total de 1,0 ml | NAT-Nucleic Acid Testing Survey NAT-01 — NAT-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: NAT-Nucleic Acid Testing Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231177859 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | MMR DNA Mismatch Repair Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Cuatro portaobjetos de microarrays de tejido / línea celular no teñidos para el análisis inmunohistoquímico de las proteínas de reparación de desajustes de ADN MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 | : MMR DNA Mismatch Repair Survey MMR-05 — MMR-08 | De acuerdo con lo anterior, el producto: MMR DNA Mismatch Repair Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231177911 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | IP Joint Infection Panel | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. | (5) Cinco muestras líquidas de 0,5 ml | JIP Joint Infection Panel Survey JIP-06 – JIP-10 | De acuerdo con lo anterior, el producto: JIP Joint Infection Panel Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231177920 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | RHCVW Anti-HCV, Rapid Methods, Waived. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only | (3) Tres muestras de plasma de 0,5 ml | RHCVW Anti-HCV, Rapid Methods, Waived Survey RHCVW RHCV-04 — RHCV-06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: RHCVW Anti-HCV, Rapid Methods, Waived, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231177957 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | HQWSI Histotechnology Whole Slide Image Quality Improvement Program | : CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Porta diapositivas, formulario de resultados, etiquetas adhesivas para portaobjetos, Sobre de devolución | HQWSI Histotechnology Whole Slide Image Quality Improvement Program HQWSI-01 — HQWSI-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto: HQWSI Histotechnology Whole Slide Image Quality Improvement Program, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231177963 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | I Instrumentation. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | : Diseñado para evaluar instrumentos que no se cuestionan rutinariamente durante el proceso de prueba de aptitud. Incluye materiales apropiados para evaluar parámetros funcionales importantes, incluida la precisión y la linealidad | : I Instrumentation Survey I-29 — I-37 | De acuerdo con lo anterior, el producto: I Instrumentation Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231178096 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | IFS - Interfering Substances. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | Dieciocho muestras de suero líquido de 10,0 ml | IFS Interfering Substance Survey Bilirubin/Hemoglobin/Lipemia. IFS-01 — IFS-06 IFS-07 — IFS-12 IFS-13 — IFS-18 | De acuerdo con lo anterior, el producto: IFS Interfering Substance Survey Bilirubin/Hemoglobin/Lipemia, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231178242 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | ADAT Direct Antiglobulin Testing – Automated. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | : (3) Tres suspensiones de glóbulos rojos al 15% de 4.0 ml. | ADAT Direct Antiglobulin Testing-Automated Survey ADAT-01 – ADAT-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: ADAT Direct Antiglobulin Testing-Automated Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231178252 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | CGL - Coagulation - Limited Survey. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (7) Siete muestras de plasma liofilizado de 1,0 ml y (1) una muestra de suero de 2,0 ml. | CGL Coagulation - Limited Survey CGL-01 — CGL-05 | De acuerdo con lo anterior, el producto: CGL Coagulation - Limited Survey, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231179620 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | HSCRP High-Sensitivity C-Reactive Protein | : CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Three 0.5-mL liquid serum specimens | HSCRP High-sensitivity C-reactive protein HSCRP-01 — HSCRP-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: HSCRP High-sensitivity C-reactive protein, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231179829 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | RTQ Quality Cross Check—Reticulocyte | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de glóbulos rojos estabilizados de 1.0 ml | RTQ Quality Cross Check—Reticulocyte RTQ-01 — RTQ-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: RTQ Quality Cross Check—Reticulocyte, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231180495 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | RAP Renin and Aldosterone. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara en el rotulado que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (3) Tres muestras de plasma liofilizado de 2,0 ml | Ligand — Special Survey- RAP Renin and Aldosterone RAP-01 — RAP-03 | De acuerdo con lo anterior, el producto: Ligand — Special Survey- RAP Renin and Aldosterone, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231181350 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-21 | CORREA DE SUJECIÓN PARA DISPOSITIVOS MEDICOS - CORREA DE SUJECIÓN PARA DISPOSITIVOS MEDICOS HOLLISTER M | HOLLISTER | NO | FIJAR DISPOSITIVOS MÉDICOS AL PACIENTE | CAJA POR 4 UNIDADES | 9788 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231188157 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-21 | RNase A. | QIAGEN | NO | Para la digestión con ARNasa durante la preparación del ADN. El fabricante declara que el producto es para aplicaciones en biología molecular, No indicado para propósitos diagnósticos. | CAJA/ UNIDADES | 19101- RNase A 17,500 units 1007885- RNase A | Una vez verificado el sitio web del fabricante QIAGEN, el producto RNase A se encuentra catalogado dentro de los productos de tipo: suministros generales de laboratorio para sus aplicaciones de biología molecular y ciencias de la vida. Por lo anterior, el producto en mención se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio:”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: (…) reactivo químico que tiene aplicación general de laboratorio, que se utiliza para recoger, preparar y analizar muestras del cuerpo humano con fines de diagnóstico, y que no está destinado a una aplicación de diagnóstico específico. De acuerdo con la definición de la Food and Drug Administration FDA) que corresponde al documento “Sec. 864.4010 - CFR - Code of Federal Regulations Title 21” y la actualización que esa agencia sanitaria realice sobre la misma”. Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231101730 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS BIODEGRADABLE/ | IATROPAC, IA, MAUTTY | NO | ESPECIALIZADO PARA LIMPIEZA DE PAREDES, PISOS, TECHOS, MOBILIARIO, UTENSILIOS EN GENERAL, EQUIPOS DE LABORATORIO, Y SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMEDICOS SOLO PARA USO INDUSTRIAL, HOSPITALARIO E INSTITUCIONAL. PARA USO EN MÁQUINAS INDUSTRIALES PREFERIBLEMENTE. DILUIR 85 ML DE PRODUCTO EN 4 LITROS DE AGUA, APLIQUE LA SOLUCIÓN CON ATOMIZADOR, TRAPEADOR, PAÑO O CEPILLO SI ES NECESARIO, REALIZAR FRICCIÓN Y ENJUAGUE CON EL AGUA SUFICIENTE PARA REMOVER EL PRODUCTO COMPLETAMENTE | GALÓN, GARRAFA 4L, GARRAFA 5 L, GARRAFA 19 L, GARRAFA 20L, 50 L,200 L | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231143132 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | NEXTDENT RESINAS DE IMPRESIÓN 3D/ RESINA PARA IMPRESORA 3D | NEXTDENT | NO | SON PRODUCTOS QUE SE TRABAJAN EN EL LABORATORIO, ES UNA RESINA INDICADA PARA LA COFECCION Y ELABORACION DE DISPOSITIVOS DENTALES MEDIANTE LA IMPRESIÓN 3D, INDICADA PARA IMPRESIÓN DE DISPOSITIVOS COMO: MODELOS, PLACAS DE ORTHODONCIA Y DE OCLUSION, CUBETAS INDIVIDUALES, PROTESIS TEMPORALES Y DE LARGA DURACION, GUIAS QUIRURGICAS REGISTRO DE MORDIDA Y OCLUSION ESTRUCTURAS CALCINABLES. DENTAL. | UNIDAD 1000g | CROWNTEC, DENTURE 3D+, ORTHOFLEX ,SG, TRY-IN, C&B MFH, ORTHOCLEAR, ORTHO IBT, ORTHORIGID , MODEL 2.0,TRAY, GINGIVA MASK, CAST. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231143208 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | CREATION LS PRESS/ PASTILLAS DE DISILICATO DE LITIO | CREATION | NO | ES UN PRODUCTO PARA LA ELABORACION DE PROTESIS PARCIAL FIJA, CARILLA, NUCLEOS, ABUTMENTS PARA IMPLANTES E INCRUSTACIONES DENTALES, SU MANIPULACION ES DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. | UNIDAD/TUBO X 5 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231144756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | NEXTDENT LCD1/ IMPRESORAS 3D | NEXDENT | NO | ESTE ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO DENTAL. ES UN EQUIPO INDICADO PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSITIVOS DENTALES MEDIANTE IMPRESIÓN 3D, INDICADO PARA LA IMPRESIÓN DE DISPOSITIVOS COMO: MODELOS,PLACAS DE ORTODONCIA Y DE OCLUSIÓN, CUBETAS INDIVIDUALES, PRÓTESIS TEMPORALES Y DE LARGA DURACIÓN, GUÍAS QUIRÚRGICAS, REGISTROS DE MORDIDA Y OCLUSIÓN, ESTRUCTURAS CALCINABLES. | UNIDAD | NEXTDENT® LCD1 3D PRINTER, NEXTDENT WASH Y NEXTDENT CURE. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231170657 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | MKN95-910V RESPIRADOR M 920V STEELPRO N95/ RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO | NO | RESPIRADOR DE USO INDUSTRIAL, DISEÑADO MATERIAL PARTICULADO LIBRE MANTENIMIENTO TERMOFORMADO Y TERMOSELLADO. CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN Y SELLO FACIAL EN POLIURETANO, BORDE REBORDEADO PARA UN SELLADO FACIL Y SEGURO CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN DOBLE BANDA ELASTICA TEXTIL SIN CLIPS METALICOS COMODO Y DE FACIL AJUSTE. PERMITE LA FILTRACIÓN DE MATERIAL PARTÍCULADO LIBRE DE ACEITES HASTA UN TAMAÑO DE 0.3 PM (MICRÓMETROS) Y EL USO CONJUNTO CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA Y VISUAL COMPLEMENTARIA. CUMPLE CON EL ESTANDAR NIOHS DE N95. PRUEBAS DE DESEMPEÑO EN ESTANDAR DE PENETRACION DE FILTRO CLIP DE AJUSTE NASAL EN ALUMINIO, SEIIO FACIAL INTERNO EN POLIURETANO, VÁIVULA DE EXHALACIÓN PARA MAYOR COMODIDAD. ES EFICAZ CONTRA AEROSOLES DE PARTICULAS LIBRES DE ACEITE. ES PARA USO INDUSTRIAL. DISEÑO ULTRALIVIANO Y ERGONIMICO. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO FABRICANTE: MAKRITE NORTH AMERICA, PAÍS DE ORIGEN: CHINA | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | REFERENCIA: MKN95-910V, 501082, M920V | De acuerdo con lo anterior y acorde a lo descrito en la ficha técnica del producto: Uso Industrial, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231171816 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARARRENAL) FABRICADO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. RAQUEL NAVARRO DE HOYOS/ INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA | ZENITH COOK | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARRARENAL) FABRICADO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. RAQUEL NAVARRO DE HOYOS, CC 20.286.959 DE BOGOTÁ. PACIENTE QUE REQUIERE CORRECCIÓN POR RIESGO DE RUPTURA EN EL FUTURO MEDIANO. LA ANATOMÍA NO ES FAVORABLE PARA CORRECCION ENDOVASCULAR INFRARRENAL CONVENCIONAL POR AUSENCIA DE CUELLO ANATÓMICO POR DEBAJO DE LAS ARTERIAS RENALES. POR LO TANTO, LA OPCIÓN MAS CONVENIENTE ES UNA PRÓTESIS FENESTRADA HECHA A LA MEDIDA CON TRES FENESTRACIONES PARA LAS ARTERIAS RENALES Y LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR, QUE SE ANCLE EN LA AORTA TORÁCICA DISTAL. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARARRENAL ESTÁ COMPUESTA ASÍ: UN COMPONENTE TORACOABDOMINAL AAAREINFORCED-FEN PROX, FABRICADO CON INJERTO BIFURCADO AAA (ZFEN-D-12-28-94), UNA RAMIFICACION (ZISL16-77) IPSILATERAL Y OTRA CONTRALATERAL (ZISL-13-77) SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE ANEXO. | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO (ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARARRENAL) FABRICADO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. RAQUEL NAVARRO DE HOYOS, INJERTO ENDOVASCULAR FENESTRADO FABRICADO A LA MEDIDA. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231171832 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | REJILLA DE PLANTILLA / REJILLA DE PLANTILLA | CIVCO | NO | LAS REJILLAS DE PLANTILLA DESECHABLES SE UTILIZAN DURANTE LA BRAQUITERAPIA Y EL MAPEO PATOLÓGICO 3D DE LA PRÓSTATA. LAS REJILLAS DE PLANTILLA CONSISTEN EN FILAS Y COLUMNAS DE ORIFICIOS SEPARADOS POR 5MM, LO QUE PROPORCIONA UNA COLOCACIÓN PRECISA DE SEMILLAS RADIACTIVAS EN ÁREAS PREDEFINIDAS DE LA PRÓSTATA. | PAQUETE X 5 UNIDADES | 610-905; 610-906; 610-077 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231177814 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | DIAMONDSTM GELLING AND ODOR CONTROL SACHETS/ BOLSITAS GELIFICANTES ANTIOLOR M | DIAMONDSTM | NO | CONVATEC DIAMONDS™ ESTÁ INDICADO PARA GELIFICAR EL CONTENIDO DE UNA BOLSA DE ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA, O UNA BOLSA DE RECOGIDA DEL SISTEMA DE MANEJO DE HECES, Y AYUDAR A REDUCIR O ELIMINAR LOS OLORES NO DESEADOS Y EL EXCESO DE VENTOSIDADES. | EMPAQUE INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231177940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-24 | ESTUCHE MÉDICO | HOMELIFE | NO | ESTUCHE MEDICO RÍGIDO CON TERMOFORMADO PARA GUARDAR Y PROTEGER MEJOR EL FONENDOSCOPIO, CON BOLSILLO DE MALLA PARA PORTAR, IMPLEMENTOS Y OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS DE MANERA ORDENADA Y SEGURA. DISEÑO DE ALTA CALIDAD, LIVIANO Y FÁCIL DE PORTAR. | UNIDAD | HM-10,HM-20, HM-30 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231181379 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-25 | PARA CENTRIFUGA Y MICRO CENTRIFUGA | VANTMED DIAGNOSTICS | NO | PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS, EXTRACTOS Y REACTIVOS. | 1,5ML (500 UNDS/ EMPAQUE), 15ML (100UND/EMPAQUE), 50ML(50UND/EMPAQUE) | HX-B02, HX-B03, HX-B16, HX-B20, HX-B19 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231183515 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-25 | PAPJE2 Cytopathology Glass Slide Education Program. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | (1) Porta laminas, (5) laminas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: PAPJE2 Cytopathology Glass Slide Education Program, al ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231183535 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-07-25 | TBLA Total Bile Acids. | CAP/ COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS | NO | Material valorado utilizado como control de calidad externo con el fin de evaluar la veracidad de los procedimientos de análisis de laboratorio. El fabricante declara que el producto es para pruebas de proficiencia solamente. “For Proficiency testing only”. | 3) Tres muestras de suero líquido de 5.0 ml | TBLA -04 — TBLA -06 | De acuerdo con lo anterior, el producto: TBLA Total Bile Acids, por ser un programa de control de calidad externo, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231185339 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-25 | NJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, REFERENCIAS: FENESTRADOS / RAMIFICADOS. HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. MARÍA VICTORIA MONTOYA LÓPEZ / INJERTO ENDOVASCULAR HECHO A LA MEDIDA, REFERENCIAS FENESTRADOS / RAMIFICADOS | ZENITH COOK | NO | SRA. MARIA VICTORIA MONTOYA LÓPEZ, CC 21.737.327 DE FREDONIA, ANTIOQUIA, PACIENTE CON ANEURISMA DE AORTA COMPLEJO QUE NECESITA PRÓTESIS FENESTRADA TIPO ARCO AÓRTICO PARA TRATAMIENTO DE CAYADO AÓRTICO (COOK). REPARACIÓN DE ANEURISMA DE AORTA VIA PERCUTÁNEA ENDOVASCULAR. PACIENTE A LA CUAL SE LE HIZO HACE 42 AÑOS CORRECCIÓN DE COARTACIÓN AORTICA Y AHORA PRESENTA DILATACIÓN EN EL SITIO DE SU CORRECCIÓN. POSIBLE FALSO ANEURISMA DE AORTA DESCENDENTE EN PACIENTE HTA EN CONTROL. ESTA ENDOPRÓTESIS FENESTRADA ARCO AÓRTICO ESTÁ COMPUESTA POR THORACIC-PROX-FEN SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE ANEXO. | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, REFERENCIAS: FENESTRADOS / RAMIFICADOS. HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. MARÍA VICTORIA MONTOYA LÓPEZ / INJERTO ENDOVASCULAR HECHO A LA MEDIDA, REFERENCIAS FENESTRADOS / RAMIFICADOS MARCA: ZENITH COOK. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231186345 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-25 | FRASCO DE PATOLOGÍA PARA TOMA DE MUESTRAS/ FRASCO PARA TOMA DE MUESTRAS | CEKURA | SI | FRASCO PARA RECOLECCIÓN MUESTRAS PATOLOGÍA CAPACIDAD 100CC. | PAQUETE POR 1 UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto FRASCO DE PATOLOGÍA PARA TOMA DE MUESTRAS/ FRASCO PARA TOMA DE MUESTRAS MARCA: CEKURA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20231110624 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-26 | Anticuerpo secundario marcado con fluoróforo AlexaFluor 488 contra IgG de conejo / Anticuerpo secundario marcado con fluoróforo AlexaFluor 594 contra IgG de ratón. Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross- Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488 / Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross- Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594 | Invitrogen | SI | Investigación con técnicas de inmunohistoquímica y citometría de flujo El fabricante declara que los productos son para uso sólo en investigación. | Líquido, 2 mg/mL | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488. Referencia A-11008 Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594 Referencia A-11032 | Los productos mencionados anteriormente se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231119811 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-26 | Condroitiniasa ABCE de Proteus vulgaris / Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris | Sigma-Aldrich | SI | Enzima que cataliza la degradación de polisacáridos que contienen los puentes (1→4)-β-D-hexosaminil y (1→3)-β-D-glucuronosil o (1→3)-α-L-iduronosil y la degradación de disacáridos que contienen los grupos 4- deoxi-β-D-gluc-4-enuronosil. Actúa sobre condroitín sulfato 4 y condroitín sulfato 6. Sirve para detección de proteoglicanos sulfatados en tejido por imnunohistoquímica, para investigación El fabricante declara que el producto es para uso en investigación y desarrollo únicamente. | Polvo liofilizado, botella de 10 unidades | C3667 | El producto Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris. Número de catálogo: C3667, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20221281742 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-27 | REFRIGERATION SYSTEMS- MORTUARY CHAMBER / SISTEMA DE REFRIGERCIÓNCÁMARA FRIGORIFICA | ANATHOMIC SOLUTIONS. | NO | Cámaras de conservación y congelación, adaptadas a cada espacio y disponibles en diferentes acabados. Tanto el habitáculo como su equipamiento interior pueden configurarse para ofrecer una solución óptima ante cualquier necesidad. Además, todos ellos utilizan gases refrigerantes inocuos para el medio ambiente | UNIDAD | RREFRIGERATION SYSTEMS- MORTUARY CHAMBER REF. NE-203P REF. NE 2021 REF. NE-201 REF. NE-202/NE-302 REF. NE-203/NE-303 REF. NE-204/NE-304 REF. NE-206/NE-306 REF. NE-209/NE-309 REF. NE-212/NE-312 REF. NE-215/NE-315 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231189629 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-27 | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE (POLVO Y LÍQUIDO)/ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE (POLVO Y LÍQUIDO) PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MASTERDENT – MASTERPLUS | NO | MATERIA PRIMA: RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE CON SU RESPECTIVO LÍQUIDO PARA BASE DE PRÓTESIS DENTALES APLICABLES A PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL FIJA (SOBRE IMPLANTES) Y PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y REBASES. | POLVO: BOLSA FLEX UP PET METALIZADO DE; 13 GR., 60 GR., 125 GR., 250 GR., 500 GR., 1 KG., 10 KG., 20 KG. Y 25 KG. LIQUIDO: FRASCO DE VIDRIO AMBAR DE 55 ML., 110 ML., 250 ML., 500 ML., 1 LITRO, GALÓN. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231191680 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-27 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D: PORTUX 3D CAST/ RESINA DE IMPRESIÓN 3D | PORTUX | NO | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE DE BAJA VISCOSIDAD ADECUADA PARA LA IMPRESIÓN DE PIEZAS CALCINABLES CON EXCELENTE PRECISIÓN Y DEFINICIÓN, FIELES AL DISEÑO DIGITAL. SU CALCINACIÓN LIMPIA PERMITE SU APLICACIÓN EN PROCESOS DE COLADO DE PIEZAS METÁLICAS E INYECCIÓN DE PIEZAS DENTALES CERÁMICAS SIN DEFECTOS SUPERFICIALES. | ENVASE DE 1 KG | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231189670 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-27 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D – TEMP / RESINA DE IMPRESIÓN 3D - DIENTES PROVISIONALES | PORTUX | NO | RESINA PARA IMPRIMIR DIENTES PROVISIONALES, QUE PUEDEN USARSE EN APLICACIONES TALES COMO: DIENTES PARA PRÓTESIS TOTALES, CORONAS, TRAMOS Y CARILLAS. | ENVASE DE 1 KG | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231192068 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-27 | INDICADORES BOWIE & DICK/ INDICADORES BOWIE & DICK MATACHANA | ANTONIO MATACHANA S.A | NO | 85010 PAQUETE TIPO BOWIE & DICK: PARA LA EVALUACIÓN DE LA CORRECTA EXTRACCIÓN DEL AIRE, LA EFICIENTE PENETRABILIDAD DEL VAPOR Y LA DETECCIÓN DE AIRE O GASES NO CONDENSABLES EN ESTERILIZADORES POR VAPOR EQUIPADOS CON SISTEMAS DE PRE-VACÍO. | 85010 PAQUETE TIPO BOWIE & DICK 20 uu/caja | MODELOS: 85010 PAQUETE TIPO BOWIE & DICK | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231162486 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-28 | TORNIQUETE PARA VENOPUNCION LIBRE DE LATEX DE UN SOLO USO | VM VITAL MEDIC | NO | Torniquete de un solo, libre de látex que permite al flebotomista comprimir parcialmente la vena del paciente para que esta sea más prominente y localizar así con más facilidad un punto de venopunción adecuado. Estos productos deben ser utilizados por profesionales sanitarios | BOLSA POR 250 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231162283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-28 | SISTEMA DE ELECTROFORESIS | THERMO SCIENTIFIC / CLEAVER SCIENTIFIC | NO | Los sistemas de electroforesis están compuestos por cámara de electroforesis, fuente de electroforesis y accesorios: La electroforesis es una técnica que permite separar y analizar moléculas como el ADN, el ARN y las proteínas según su tamaño y su carga eléctrica. Para ello, se aplica una corriente eléctrica a un gel que contiene las muestras de interés. Las moléculas se mueven por el gel hacia el polo positivo o negativo, dependiendo de su carga. Las moléculas más pequeñas se desplazan más rápido que las más grandes, lo que permite diferenciarlas | UNIDAD | THERMO SCIENTIFIC: - Cámaras de electroforesis B1A EasyCast B1A-BP EasyCast B1 EasyCast B1-BP EasyCast B2 EasyCast B2-BP EasyCast B3 EasyCast D2 Wide D2-BP Wide D3-14 Wide A6 Wide A3-1 Large A1 Large A1-BP Large A2 Large A2-BP Large A5 Large A2-OK Teaching D4 Space Saving P81 Single SlidedP82 Double Slided P8DS-1 Complete System plus caster P8DS-2 Complete System P8DS-3 Apparatus Only P9DS-1 Complete System plus Caster P9DS-2 Complete System P9DS-3 Apparatus Only P10DS-1 Complete System plus Caster P10DS-2 Complete System P10DS-3 Apparatus Only - Fuentes de electroforesis 105ECA-115 105ECA-LVD EC300XL EC300XL2 EC200XL EC200XL2 EC1000XL EC1000XL2 EC3000XL EC3000XL2 CLEAVER SCIENTIFIC: Fuentes de electroforesis POWERPRO300 POWERPRO500 POWERPRO3AMP (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231133045 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-28 | PORTATUBOS – HOLDER | L&M DIAGNOSTICS: | NO | Está diseñado para su uso en procedimientos de venopunción de rutina y se ajusta a todo tipo de tubo de recolección de sangre al vacío. | BOLSAS X 200 UNIDADES | HOLDER L&M DIAGNOSTICS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231163772 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-28 | CARRO DE EMERGENCIA Y MEDICAMENTOS / CARRO DE PARO | NSPITAL | NO | LOS CARROS DE EMERGENCIA O DE PARO SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y OTRAS AFECCIONES DE EMERGENCIA EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, NO LIMITADAS AL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS. LOS CARROS DE MEDICINA SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EN HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS | UNIDAD CON ACCESORIOS | AB20.50S, AB20.50W, AB20.50Y, AB20.50B, AB20.50G, AB20.50R , AB20.60S, AB20.60W, AB20.60W, AB20.60Y, AB20.60B, AB20.60G, AB20.60R, AB10.60. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231167645 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-28 | TORNIQUETE / TORNIQUETE DE PRIMEROS AUXILIOS | IBC | SI | Está diseñado para detener la hemorragia vascular externa de una extremidad, usado como una herramienta fundamental de kits de primeros auxilios y en ambientes ambulatorios extremos, usados principalmente en emergencias o accidente donde se requiere el control del sangrado. Una de sus ventajas es su facilidad de operarlo con una sola mano gracias a su diseño. | UNIDAD, 10, 50 O 100 UNIDADES EN CAJA | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la documentación allegada por el interesado y una vez analizadas las indicaciones y usos detallados en el formulario, se concluye que el producto, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “(…) Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en:. (...) c) La clase IIa, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida;(…)” | IIA
20231117710 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-31 | MASAJEADOR FACIAL / MASAJEADOR FACIAL | CASMARA | NO | COMPLEMENTO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTORNO DE OJOS. ACTIVA LA ZONA ADYACENTE A LOS OJOS REDUCIENDO LA SENSACIÓN DE FATIGA. FAVORECE LA DISMINUCIÓN DE BOLSAS ALREDEDOR DE LOS OJOS. MEDIANTE LA COMBINACIÓN CON CALOR REDUCE EL ESTRÉS Y POTENCIA LA ACCIÓN DE COSMÉTICOS QUE SE APLICAN POSTERIOR A LA SESIÓN. EL PRODUCTO TIENE APLICACIÓN COMPLEMENTARIA CON FUNCIÓN MUSICAL PARA APOYAR LA RELAJACIÓN | CAJA POR UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231126172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-31 | BALANZAS Y BASCULAS PARA PESO CORPORAL EN PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO / BALANZAS Y BASCULAS / | PELSTAR - HEALTH O METER | NO | DETERMINACIÓN DEL PESO CORPORAL QUE FACILITA CALCULAR EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC), PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y CUIDADO EN CASA, ESTÁN DIRIJAS TANTO A NEONATOS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS. | UNIDAD | 500KL, 499KL, 599KL, 597KL, 600KL/ELEVATE, 1100KL, 2101KL, 3001KL-AM, 3001KL-AMX, 3102KL-AM, 349KLX, 498KL, 752KL, 2842KL, 400KL, 402KL, 402LB, 402KG, 450KL, 522KL, 524KL, 553KL, 549KL, 2210KL, 2210KL4, 8320KL, 1522KL, 1524KL, 386S-01, 386KGS-01, BASCULA PORTABEBES, 2500KL, 2600KL, 2610KL, 2650KL, 2700KL, 2400KL, 2500CKL, 2595KL, 594KL, 445KL, BCS-G6, 800KL, 880KL, 844KL, 822KL, 142KL, 160KL, 160LB, 160KG, 100LB, 100KG, 175LB, 2000KL, 3400KL, 3401KL, YG500R. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | sta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231115789 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-31 | GENESTAR-96 REAL TIME PCR SYSTEM / EQUIPO PARA REALIZAR PRUEBAS DE PCR EN TIEMPO REAL / | LIFOTRONIC | SI | FORENSE: Amplifica el ADN de fluidos corporales, cabello u otros tejidos.Las muestras se amplifican para crear un único modelo para cada individuo.Este patrón puede luego ser comparado con los sospechosos en un caso. DETECCION DE ALIMIENTOS: Se puede utilizar para medir con precision la cantidad exacta de alimentos modificados geneticamente. PRUEBA DE PATERNIDAD: No solo puede identificar relaciones entre las personas en la actualidad, tambien se puede utilizar para identificar las relaciones familiares históricas. DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES: Puede identificar organismos causantes de enfermedades mucho antes que otros métodos, ya que busca el ADN propio del organismo. TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES: La PCR en tiempo real se utiliza para controlar directamente la cantidad de virus en pacientes que sufren infecciones.Al monitorear la cantidad de virus presente, la terapia farmacologica se puede ajustar continuamente para maximizar la supresión del virus. INVESTIGACION BASICA: La PCR cuantitativa es un componente clave para determinar los niveles de expresión génica y es una herramienta en la investigacion del cancer, en los estudios de enfermedades y en la biólogia del desarrollo | Equipo de PCR en tiempo real con las siguientes características:Volumen de reacción: 0-100 μL Rendimiento de muestras: 1 ~ 96 T / Run Velocidad de calentamiento: Velocidad máxima de rampa de calentamiento >6.1 ° C / sVelocidad media de rampa de calentamiento: >4.5°C/s. Velocidad de enfriamiento: Velocidad máxima de rampa de enfriamiento >5.0°C/sVelocidad media de la rampa de refrigeración: >2,8 °C/s. Uniformidad de temperatura: ±0,1 ℃ | GeneStar-96/GeneStar-96 Plus | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | el manual de usuario, e indicaciones de uso se concluye que el producto: GeneStar-96/GeneStar-96 Plus, tiene indicaciones de uso para: diagnostico, tratamiento y forense, por lo tanto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,” | IIA
20231132836 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-31 | WAX HEATER / CALENTADOR DE CERA / | SILVERFOX / SILVER SKIN: | NO | Es un calentador en roll-on diseñado para derretir la cera en 20 minutos. Gracias al tipo de resinas con las que se fabrica puede utilizarse a mayor temperatura que la cera de baja fusión, al aplicarse con una tira más fina se enfría de forma casi inmediata y el calor no llega a percibirse. | UNIDAD CON ACCESORIOS | W-001, W-003 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231126125 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-07-31 | MAQUINA DE LAVADO Y CURADO CREALITY UW-01/ UW-0 / MAQUINA DE LAVADO Y CURADO CREALITY PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | CREALITY | NO | Usado en laboratorios dentales para lavado y curado de las impresiones dentales 3D. INDICACIONES: Indicado para lavar las impresiones dentales 3D eliminando el exceso de resina que no fue curada durante el proceso de impresión de las unidades dentales 3D, su función 2 en 1 permite terminar el proceso de lavado y curado mediante su luz UV. | Unidad / Equipo | UW-01, UW-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231144760 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-01 | CERAS PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | PROTECHNO, YETI DENTAL, AIDITE, SCHUTZ, GEBDI | NO | Las ceras dentales son utilizadas en el laboratorio dental como materia prima para la elaboración de modelos y patrones de cera. Principalmente se elaboran patrones que luego se funden en metal, cerámica, disilicato de litio | BARRA, BLOQUE, DISCO, LATA, LAMINA, HILO, FRASCO, PASTILLA, CILINDRO, CAJA | Cera de inmersión Cera de diagnóstico Cera para modelar Ceras especiales para modelar Proformas de cera Hilos o viaductos de cera Plantillas de cera Perfiles de cera Retenciones de cera Cera para colado Discos de cera para CAD / CAM Cera para bloqueado | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231056273 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-01 | EXTRACTOR DE LECHE ELECTRICO SENCILLO SOLO™ / EXTRACTOR DE LECHE ELECTRICO DOBLE SWING MAXI / EXTRACTOR DE LECHE MANUAL HARMONY FLEX™ 2 / EXTRACTOR DE LECHE ELECTRICO SENCILLO / EXTRACTOR DE LECHE ELECTRICO DOBLE / EXTRACTOR DE LECHE MANUAL | MEDELA | NO | Solo y Swing Maxi son unos un extractores de leche eléctricos y los utilizan mujeres en período de lactancia para extraer la leche de sus senos, los extractores de leche Solo y Swing Maxi están diseñados para una única usuaria. Los extractores de leche están destinados a ser utilizado en un entorno doméstico. El extractor de leche Harmony es un extractor de leche manual previsto para su uso por parte de mujeres lactantes para extraer y recoger la leche de sus pechos. El extractor de leche Harmony está concebido para su uso exclusivo por parte de una única persona. | CAJA POR UNIDAD | REFERENCIA PRODUCTO PRINCIPAL 101041624 Solo Single Electric Breast Pump 101043614 Swing Maxi Double Electric Breast Pump 101041151 Harmony Flex REFERENCIA REPUESTOS 101036002 Connector for Harmony and Swing, bulk X 25 pcs 101041855 PersonalFit Flex Brusthaube 21 mm EN ES PT EL HE 101041856 PersonalFit Flex Brusthaube 24 mm EN ES PT EL HE 101041857 PersonalFit Flex Brusthaube 27 mm EN ES PT EL HE 101041858 PersonalFit Flex Brusthaube 30 mm EN ES PT EL HE 101041899 PersonalFit Flex Connector EN ES PT EL HE 101041909 Swing Spare part tubing for PersonalFit Flex 101041915 Swing Maxi Spare part tubing for PersonalFit Flex | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231094785 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | LABKEEPER / MONITOR LABKEEPER | ASTEC | NO | USO PREVISTO: LABKEEPER DE ASTEC ES UN SISTEMA INALÁMBRICO DE MONITOREO DE LABORATORIO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SIMPLIFICAR EL IMPORTANTE TRABAJO DE CONTROL DE CALIDAD EN LAS CLÍNICAS DE FIV. LABKEEPER MONITOREA Y REGISTRA CONTINUAMENTE: TEMPERATURA, HUMEDAD, CO2, O2. EN INCUBADORAS. | UNIDAD PROVISTA CON MANUALES Y ACCESORIOS | LABKEEPER | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231143002 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | MRI GUARD AGILIA - PROTECTOR REDUCTOR DE INTERFERENCIAS ENTRE BOMBAS DE INFUSIÓN IV Y ESCÁNERES MRI. / AGILIA MRI GUARD LAM | FRESENIUS KABI / AGILIA | NO | El dispositivo MRI Guard Agilia tiene como finalidad acoplar y suministrar alimentación eléctrica a cuatro bombas de infusión de la gama Agilia (Injectomat Agilia, Injectomat MC Agilia, Injectomat TIVA Agilia, Volumat Agilia, y Volumat MC Agilia). Gracias al dispositivo MRI Guard Agilia, estas bombas de infusión pueden funcionar en una unidad de imágenes por resonancia magnética. | El embalaje del MRI Guard Agilia contiene los siguientes elementos: - 1 dispositivo MRI Guard Agilia para hasta 4 bombas de infusión IV. - 1 Manual de usuario. - 1 cable de alimentación. - Poste IV para bolsas y botellas (Poste con cruz) - Módulo de la batería del indicador magnético con dos tornillos (ranura cruzada de M3) para sujetar el módulo de la batería en la cubierta del dispositivo MRI Guard Agilia. | Z074842AF - AGILIA MRI GUARD LAM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231143854 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | DIRECTDIA PASTE - PASTA PULIDOR DENTAL / | SHOFU | SI | DirectDia es una pasta de pulido impregnada de diamante que se utiliza tanto intra como extraoralmente para lograr un pulido de alto brillo tanto en la restauración y superficie natural del dienteS | PN 0558 3 g | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio | I
20231149366 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | UNIDAD DE ODONTOLOGÍA / UNIDAD DE ODONTOLOGÍA | SIGER | NO | S90: Sistema de control inteligente gerSmart Panel de control médico basado en Android de 7 pulgadas, experiencia interactiva muy mejorada. Micromotor brushless Siger E1 LED, control preciso de los instrumentos. Sistema de desinfección BioTube Pro, completamente automático para líneas de agua completas. Sillón de descanso SmoothControl, con sistema de confort. S60: Apto para sala de implantes,operación más fácil, El diseño dividido de la unidad de agua y la silla del paciente se mantiene estable y seguro. Bandeja de instrumentos de acero inoxidable de estándar médico. Lámpara de operación LED para cirugía de implantes. Sillón de descanso SmoothControl con sistema de confort, manténgase relajado. S30: Combinación de practicidad y tecnología. Tecnología de control de simulación, pantalla de control táctil de 7 pulgadas. El diseño de tubería incorporado hace que el espacio de tratamiento sea pequeño y limpio. Nueva luz LED V5 mejorada, con temperatura de color y ajuste de brillo. U200: Elección rentable, Tecnología de control de simulación, funcionalidad mejorada. Pantalla de control táctil de 7 pulgadas. 3 programas de médico, para personalización multiusuario. Diseño ergonómico y protección del movimiento del sillón del paciente. U100: Panel médico de nuevo diseño con botón táctil. 3 programas médicos con 15 posiciones de memoria en total. La unidad de agua con rotación de 90° proporciona más espacio para los dentistas. V5000: Diseño humanizado para satisfacer diferentes necesidades clínicas, Tecnología de control de simulación, funcionalidad mejorada, Pantalla de control táctil de 7 pulgadas, 3 programas de médico, para personalización multiusuario. Sillón de descanso SmoothControl con sistema de confort, manténgase relajado. V2000: Eficiente / conveniente / Reflexivo, Panel de control táctil de 11 teclas para elemento asistente. El portainstrumentos con sensores fotoeléctricos es fácil de limpiar. El elemento auxiliar giratorio de 90 ° ayuda a las enfermeras a trabajar cómodamente. V1000: Diseñado en el espíritu de las necesidades prácticas, El panel de control táctil de 16 botones para la mesa de instrumentos puede proporcionar 5 posiciones de memoria preestablecidas. Programa de vinculación inteligente mediante un solo botón para controlar el llenado de tazas, el enjuague del tazón, la posición del sillón y el encendido/apagado de la luz de operación, Control de pie multifunción. | UNIDAD | S60 S90 S30 U200 U100 V5000 V2000 V1000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231172897 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | BD FACSDISCOVER™ | BD FACSDiscover™ | NO | Citometría de flujo convencional / Microscopia (Cell View) / Separación Celular BD FACSDiscover™ es un equipo de citometría de flujo usado en investigación para proporcionar información sobre las poblaciones celulares y las características que se pueden confirmar. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231176526 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | ORTHODONTIC CLEAR ALIGNER SYSTEM -SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES PARA ORTODONCIA - ALINEADORES/RETENEDORES PARA ORDOTODONCIA | HENRY SCHEIN | NO | EL SISTEMA DE ALINEADORES TRANSPARENTES DE ORTODONCIA ES UNA SERIE DE APARATOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES Y LIGEROS (ALINEADORES Y RETENEDORES) INDICADOS PARA LA CORRECCIÓN DE MALOCLUSIONES DENTALES EN PACIENTES ADULTOS Y ADOLESCENTES CON DENTICIÓN PERMANENTE (ES DECIR, TODOS LOS SEGUNDOS MOLARES). LOS ALINEADORES TRANSPARENTES REVEAL ESTÁN DESTINADOS A POSICIONAR LOS DIENTES MEDIANTE UNA FUERZA SUAVE Y CONTINUA; LOS RETENEDORES TRANSPARENTES REVEAL ESTÁN DESTINADOS A MANTENER LA POSICIÓN DE LOS DIENTES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON ALINEADORES. | UNIDAD. PAQUETE X 2 UNIDADES, PAQUETE X 3 UNIDADES, PAQUETE X 4 UNIDADES, PAQUETE X 5 UNIDADES, PAQUETE X 6 UNIDADES, PAQUETE X 7 UNIDADES, PAQUETE X 8 UNIDADES, PAQUETE X 9 UNIDADES, PAQUETE X 10 UNIDADES, PAQUETE X 11 UNIDADES, PAQUETE X 12 UNIDADES, PAQUETE X 13 UNIDADES, PAQUETE X 14 UNIDADES, PAQUETE X 15 UNIDADES, PAQUETE X 16 UNIDADES, PAQUETE X 17 UNIDADES, PAQUETE X 18 UNIDADES, PAQUETE X 19 UNIDADES, PAQUETE X 20 UNIDADES, PAQUETE X 21 UNIDADES, PAQUETE X 22 UNIDADES, PAQUETE X 23 UNIDADES, PAQUETE X 24 UNIDADES, PAQUETE X 25 UNIDADES, PAQUETE X 26 UNIDADES, PAQUETE X 27 UNIDADES, PAQUETE X 28 UNIDADES, PAQUETE X 29 UNIDADES, PAQUETE X 30 UNIDADES, PAQUETE X 31 UNIDADES, PAQUETE X 32 UNIDADES, PAQUETE X 33 UNIDADES, PAQUETE X 34 UNIDADES, PAQUETE X 35 UNIDADES, PAQUETE X 36 UNIDADES, PAQUETE X 37 UNIDADES, PAQUETE X 38 UNIDADES, PAQUETE X 39 UNIDADES, PAQUETE X 40 UNIDADES, PAQUETE X 41 UNIDADES, PAQUETE X 42 UNIDADES, PAQUETE X 43 UNIDADES, PAQUETE X 44 UNIDADES, PAQUETE X 45 UNIDADES, PAQUETE X 46 UNIDADES, PAQUETE X 47 UNIDADES, PAQUETE X48 UNIDADES, PAQUETE X 49 UNIDADES, PAQUETE X 50 UNIDADES, PAQUETE X 51 UNIDADES, PAQUETE X 52 UNIDADES, PAQUETE X 53 UNIDADES, PAQUETE X 54 UNIDADES, PAQUETE X 55 UNIDADES, PAQUETE X 56 UNIDADES, PAQUETE X 57 UNIDADES, PAQUETE X 58 UNIDADES, PAQUETE X 59 UNIDADES, PAQUETE X 60 UNIDADES, PAQUETE X 61 UNIDADES, PAQUETE X 62 UNIDADES, PAQUETE X 63 UNIDADES, PAQUETE X 64 UNIDADES, PAQUETE X 65 UNIDADES, PAQUETE X 66 UNIDADES, PAQUETE X 67 UNIDADES, PAQUETE X 68 UNIDADES, PAQUETE X 69 UNIDADES, PAQUETE X 70 UNIDADES, PAQUETE X 71 UNIDADES, PAQUETE X 72 UNIDADES, PAQUETE X 73 UNIDADES, PAQUETE X 74 UNIDADES, PAQUETE X 75 UNIDADES, PAQUETE X 76 UNIDADES, PAQUETE X 77 UNIDADES, PAQUETE X 78 UNIDADES, PAQUETE X 79 UNIDADES, PAQUETE X 80 UNIDADES UNIDADES, PAQUETE X 55 UNIDADES, PAQUETE X 56 UNIDADES, PAQUETE X 57 UNIDADES, PAQUETE X 58 UNIDADES, PAQUETE X 59 UNIDADES, PAQUETE X 60 UNIDADES, PAQUETE X 61 UNIDADES, PAQUETE X 62 UNIDADES, PAQUETE X 63 UNIDADES, PAQUETE X 64 UNIDADES, PAQUETE X 65 UNIDADES, PAQUETE X 66 UNIDADES, PAQUETE X 67 UNIDADES, PAQUETE X 68 UNIDADES, PAQUETE X 69 UNIDADES, PAQUETE X 70 UNIDADES, PAQUETE X 71 UNIDADES, PAQUETE X 72 UNIDADES, PAQUETE X 73 UNIDADES, PAQUETE X 74 UNIDADES, PAQUETE X 75 UNIDADES, PAQUETE X 76 UNIDADES, PAQUETE X 77 UNIDADES, PAQUETE X 78 UNIDADES, PAQUETE X 79 UNIDADES, PAQUETE X 80 UNIDADES | 1359782 Reveal Aligners Refinements 1359785 Reveal Aligners Refinements 1359787 Reveal Retainer Single Arch 1359789 Reveal Aligners Refinements 1359790 Reveal Aligners Refinements 1359791 Reveal Aligners Refinements 1359792 Reveal Aligners Refinements 1359793 Reveal Aligners Refinements 1359794 Reveal Aligners Refinements 1359795 Reveal Aligners Refinements 1359796 Reveal Aligners Refinements 1359797 Reveal Aligners Refinements 1359801 Reveal Aligners Refinements 1359802 Reveal Aligners Refinements 1359803 Reveal Aligners Refinements 1359804 Reveal Aligners Refinements 1359805 Reveal Aligners Refinements 1359808 Reveal Aligners Refinements 1359810 Reveal Aligners Refinements 1359812 Reveal Aligners Refinements 1359813 Reveal Aligners Refinements 1359814 Reveal Aligners Refinements 1359816 Reveal Aligners Refinements 1359817 Reveal Aligners Refinements 1359820 Reveal Aligners Refinements 1359821 Reveal Aligners Refinements 1359823 Reveal Aligners Refinements 1359825 Reveal Aligners Refinements 1359826 Reveal Aligners Refinements 1359829 Reveal Aligners Refinements 1359830 Reveal Aligners Refinements 1359831 Reveal Aligners Refinements 1359832 Reveal Aligners Refinements 1359833 Reveal Aligners Refinements 1359834 Reveal Aligners Refinements 1359836 Reveal Aligners Refinements 1359838 Reveal Aligners Refinements 1359842 Reveal Aligners Refinements 1359843 Reveal Aligners Refinements 1359845 Reveal Aligners Refinements 1359846 Reveal Aligners Refinements 1359848 Reveal Aligners Refinements 1359849 Reveal Aligners Refinements 1359850 Reveal Aligners Refinements 1359851 Reveal Aligners Refinements 1359852 Reveal Aligners Refinements 1359859 Reveal Aligners Refinements 1359860 Reveal Aligners Refinements 1359861 Reveal Aligners Refinements 1359862 Reveal Aligners Refinements 1359863 Reveal Retainer U/L Arch 1359885 Reveal Aligners Refinements 1396103 Reveal Aligners Refinements 1396104 Reveal Aligners Refinements 1396105 Reveal Aligners Refinements 1396106 Reveal Aligners Refinements 1396107 Reveal Aligners Refinements 1396108 Reveal Aligners Refinements 1396109 Reveal Aligners Refinements 1396110 Reveal Aligners Refinements 1396111 Reveal Aligners Refinements 1396112 Reveal Aligners Refinements 1396113 Reveal Aligners Refinements 1396114 Reveal Aligners Refinements 1396115 Reveal Aligners Refinements 1396116 Reveal Aligners Refinements 1396117 Reveal Aligners Refinements 1396323 Reveal Aligners Remake 5701421 Reveal Aligners Standard 5701422 Reveal Aligners Light 5701423 Reveal Aligners Express 5722532 Reveal Aligners Standard 5722533 Reveal Aligners Light 5722534 Reveal Aligners Express 5722535 Reveal Retainers UL 5722536 Reveal Retainer Single 5722537 Reveal Aligners Remake 5722539 Reveal Aligners Refinements 5722540 Reveal Aligners Refinements 5722541 Reveal Aligners Refinements 5722542 Reveal Aligners Refinements 5722543 Reveal Aligners Refinements 5722544 Reveal Aligners Refinements 5722545 Reveal Aligners Refinements 5722546 Reveal Aligners Refinements 5722547 Reveal Aligners Refinements 5722548 Reveal Aligners Refinements 5722549 Reveal Aligners Refinements 5722550 Reveal Aligners Refinements 5722551 Reveal Aligners Refinements 5722552 Reveal Aligners Refinements 5722553 Reveal Aligners Refinements 5722554 Reveal Aligners Refinements 5722555 Reveal Aligners Refinements 5722556 Reveal Aligners Refinements 5722557 Reveal Aligners Refinements 5722558 Reveal Aligners Refinements 5722559 Reveal Aligners Refinements 5722560 Reveal Aligners Refinements 5722561 Reveal Aligners Refinements 5722562 Reveal Aligners Refinements 5722563 Reveal Aligners Refinements 5722564 Reveal Aligners Refinements 5722565 Reveal Aligners Refinements 5722566 Reveal Aligners Refinements 5722567 Reveal Aligners Refinements 5722568 Reveal Aligners Refinements 5722569 Reveal Aligners Refinements 5722570 Reveal Aligners Refinements 5722571 Reveal Aligners Refinements 5722572 Reveal Aligners Refinements 5722573 Reveal Aligners Refinements 5722574 Reveal Aligners Refinements 5722575 Reveal Aligners Refinements 5722576 Reveal Aligners Refinements 5722577 Reveal Aligners Refinements 5722578 Reveal Aligners Refinements 5722579 Reveal Aligners Refinements 5722580 Reveal Aligners Refinements 5722581 Reveal Aligners Refinements 5722582 Reveal Aligners Refinements 5722583 Reveal Aligners Refinements 5722584 Reveal Aligners Refinements 5722585 Reveal Aligners Refinements 5722586 Reveal Aligners Refinements 5722587 Reveal Aligners Refinements 5722588 Reveal Aligners Refinements 5722589 Reveal Aligners Refinements 5722590 Reveal Aligners Refinements 5722591 Reveal Aligners Refinements 5722592 Reveal Aligners Refinements 5722593 Reveal Aligners Refinements 5722594 Reveal Aligners Refinements 5722595 Reveal Aligners Refinements 5722596 Reveal Aligners Refinements 5722597 Reveal Aligners Refinements 5722598 Reveal Aligners Refinements 140-8777 Reveal Clear Aligner Remake 140-8818 Reveal Clear Aligner Retainer - Single Arch 140-8762 Reveal Clear Aligner Retainers- U/L Arch 140-8737 Reveal Clear Aligners- 2 Trays 140-8738 Reveal Clear Aligners- 20 Trays 140-8739 Reveal Clear Aligners- 1 Trays 140-8743 Reveal Clear Aligners- 10 Trays 140-8744 Reveal Clear Aligners- 28 Trays 140-8745 Reveal Clear Aligners- 36 Trays 140-8746 Reveal Clear Aligners- 24 Trays 140-8747 Reveal Clear Aligners- 16 Trays 140-8748 Reveal Clear Aligners- 46 Trays 140-8749 Reveal Clear Aligners- 12 Trays 140-8750 Reveal Clear Aligners- 26 Trays 140-8752 Reveal Clear Aligners- 50 Trays 140-8753 Reveal Clear Aligners- 32 Trays 140-8754 Reveal Clear Aligners- 30 Trays 140-8755 Reveal Clear Aligners- 8 Trays 140-8757 Reveal Clear Aligners- 18 Trays 140-8758 Reveal Clear Aligners- 60 Trays 140-8760 Reveal Clear Aligners- 15 Trays 140-8761 Reveal Clear Aligners- 48 Trays 140-8763 Reveal Clear Aligners- 6 Trays 140-8764 Reveal Clear Aligners- 44 Trays 140-8765 Reveal Clear Aligners- 14 Trays 140-8767 Reveal Clear Aligners- 4 Trays 140-8770 Reveal Clear Aligners- 13 Trays | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231185342 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-08-08 | ZIRCONIA DENTAL CERAMICS - Bloques de Circonio | YUCERA | NO | Disco de circonio dental se utiliza para la fabricación de coronas, puentes, incrustaciones y carillas de dentadura fija. | N/A | 4D pro Multilayer Zirconia Block | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231189656 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D – BASE - RESINA DE IMPRESIÓN 3D - BASE DE DENTADURA | PORTUX | NO | RESINA PARA IMPRIMIR BASES DE DENTADURA PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES PROVISIONALES | ENVASE DE 1 KG | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231191217 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-08 | CINTAS ADHESIVAS MATACHANA / | : ANTONIO MATACHANA S.A. | SI | 85888.1: Comprobar de manera visual que los materiales han sido procesados por el esterilizador de vapor. 85693.2: Para mostrar que los paquetes han sido sometidos a un ciclo de esterilización de vapor por baja temperatura formaldehido (VBTF) 60° y 78° 85693.3: Para mostrar que el paquete ha sido sometido al ciclo de esterilización por Peróxido de Hidrogeno/Plasma | Rollos / Caja | 85888.1 CINTA ADHESIVA PARA VAPOR SATURADO (25 mm x 50 m) (10 uu/caja) 85693.2 CINTA ADHESIVA PARA VBTF (19 mm x 50 m) (10 uu/caja) 85693.3 CINTA ADHESIVA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO Y PLASMA (19 mm x 60 m) (10 uu/caja) | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | N/A
20231175275 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | CAJAS DE PETRI | VANTMED DIAGNOSTICS | NO | Cilíndro de Poliestireno angosto, de diámetro adecuado para cultivar microorganismos y células proporcionando espacio de almacenamiento que permite el crecimiento y evita la contaminción. Dado que el plato es transparente es fácil observar claramente las etapas de crecimiento de los microorganismos | 35mm Æ (10und/empaque), 60mm Æ (10und/empaque), 70mm Æ (10und/empaque), 90mm Æ (20und/empaque), 90mm Æ (20und/empaque - dos espacios), 90mm Æ (20und/empaque - tres espacios), 90mm Æ (20und/empaque - cuatro espacios), 90mm Æ x 20mm (20und/empaque), 150mm Æ (10und/empaque), | CAJA DE PETRI: HX-D01, HX-D02, HX-D03, HX-D04, HX-D05, HX-D06, HX-D07, HX-D08, HX-D11 (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231092977 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | Card Processing Automation 200™ (CPA200™) Instrument / Instrumento Card Processing Automation 200™ (CPA200™) / | 200™, CPA200™ | NO | El instrumento Card Processing Automation 200™ (CPA200™) de Applied Biosystems™ es un perforador semiautomático diseñado para procesar muestras de sangre o saliva humana, recolectadas en papel de filtro o tarjetas, en laboratorios forenses y de paternidad. El instrumento CPA200 combina la facilidad de uso con la trazabilidad y la integridad de la muestra completa para ayudar a mejorar los resultados posteriores en laboratorios de rendimiento medio y bajo. El instrumento ofrece: • Alta precisión de perforación para ayudar a garantizar que el disco se entregue en el pozo correcto y para minimizar los problemas de contaminación cruzada • Flexibilidad para procesar una variedad de formas y dimensiones de tarjetas • Trazabilidad de muestras mediante lectura de código de barras y control de cámaras • Integración en los procedimientos operativos estándar (SOP) de laboratorio y el sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) con archivos e informes personalizables y exportables Uso del producto en investigación: El equipo perfora las tarjetas “nucleic card” que contienen las muestras preservadas con fines exclusivos de investigación, en cuyo manual hemos indicado en las advertencias “Sólo para uso en investigación”, toda vez que de acuerdo con sus características de desempeño, su seguridad y eficacia, no han sido diseñados para su aplicación en diagnóstico en seres humanos. Uso del producto en aplicación forense: El equipo perfora las tarjetas que contienen las muestras recolectadas de un individuo que ha fallecido por parte de laboratorios forenses para así poder realizar el proceso de identificación humana. Uso del producto en aplicación de paternidad: El equipo perfora procesa las tarjetas que contienen las muestras recolectadas por parte de laboratorios de paternidad y así poder realizar el proceso de identificación humana. El Instrumento CPA 200 es para uso exclusivo de investigación, forense o de paternidad, no es para uso diagnóstico. | Caja, Unidad | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A34329 CPA200 Instrument CPA200 CPA 200 Instrument “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231193746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL NO ESTÉRIL / | CZR, CZR GRUPO EMPRESARIAL | NO | Ropa de protección personal para cabeza, cuerpo y pies para el desempeño de trabajo de laboratorio, de clínica u otras actividades que requieran cubrir piel y fáneras | Envase de bolsa de polietileno transparente de baja densidad conteniendo desde 1 unidad hasta 1500 unidades. Puede contener empaque de caja de cartón. | Modelos: Babero odontológico, Babero simple, Bata de alta protección, Bata de laboratorio con cremallera, Bata de laboratorio con o sin botones, Bata de laboratorio con velcro, Bata manga corta, Bata manga larga con puño resortado y no resortado, Bata para odontología con o sin cremallera, Bata sms sin manga, Camisa-pantalón, Camisón, Cubrebarba, Estrapela, Gorro redondo, Gorro tipo oruga, Gorro tipo plato, Kimono, Manguilla con puño de algodón, Pantalón, Pantaloncillo, Pantaloneta, Pijama de una y dos piezas, Polaina resortada antideslizante, Polaina resortada sin antideslizante, Vestido completo. Tallas: SS, S, SM, M, L, X, XL, XXL. Colores: Amarillo, azul, blanco,estampado multicolor, gris, magenta, negro, rojo, rosado, verde, violeta. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231098762 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | EQUIPOS ROTATORIOS PARA CORTE, DESBASTE Y PULIDO DE USO EN LABORATORIO DENTAL / EQUIPO ROTATORIO PARA CORTE, DESBASTE Y PULIDO / | BUFFALO, MARATHON, BESQUAL, HANDLER, AIDITE, DILOM, DEMCO, SAEYANG, METADENTAL, DOF, MVK LINE. | NO | Los equipos de uso rotario en el laboratorio dental estan indicados para cortar, desbastar y pulir protesis dentales sobre medida bucal, combinadas con la tecnología, como respuesta a las necesidades y exigencias de la rehabilitación dental | UNIDAD | Modelos de equipos rotatorios: * Recortadora de modelos * Recortadora de modelos interno * Micromotor eléctrico de mesa * Motor de mesa * Motor de Pulido * Sistema pindex * Turbina de Aire * Fresadora sistemas CAD-CAM “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231107701 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | Tubo de Rayos X | RADII™: | NO | Un tubo de rayos X es una válvula de vacío utilizada para la producción de rayos X, emitidos mediante la colisión de los electrones producidos en el cátodo, o polo negativo, contra los átomos del ánodo, o polo positivo | Unidad - Tubo Compacto | Tubo de Rayos X Catodo Filamento (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231176551 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | ALINEADORES INVISIBLES / ALINEADORES INVISIBLES PERSONALIZADOS | N/A | NO | Alineadores Invisibles Transparentes Referencia General: YCL-A Alineador Transparente Smartee® GE Clásico Alineador Transparente integra estomatología clínica, biomecánica, ciencia de polímeros en farmacéutica, impresión 3D, diseño / fabricación asistida por computadora y otras tecnologías avanzadas, y utiliza polímeros para personalizar una serie de alineadores invisibles y removibles. Después de usar el alineador, la fuerza generada por el alineador hace que los dientes se muevan a la posición esperada, logrando la alineación de los dientes fácilmente. Opciones Smartee Mini, Smartee Lite, Smartee Express y Smartee Infiniti Smartee® GS emplea de manera innovadora el dispositivo de ortodoncia invisible que combina alineadores transparentes y férula oclusal anatómica, alcanzando el objetivo de restaurar el perfil facial común y alinear los dientes, resolviendo el prognatismo facial, el retrognatismo facial, la desviación mandibular y otras maloclusiones. Smartee GS reduce o evita la extracción de dientes, acortando en gran medida el tiempo total del tratamiento Alineador Transparente Smartee® α Diseño basado en el ritmo circadiano humano. Alineadores especializados para el día y la noche. Mejor equilibrio entre resiliencia y controlabilidad. Mejora de la eficacia y los resultados del tratamiento Smartee® Teen Beneficio de Smartee Teen * Resultados de perfil seguros, armoniosos y estables * Mejore el perfil facial mientras alinea los dientes con el sistema FDG** * Aplicable a una amplia gama de casos **Guía de desarrollo facial FDG Dispositivos para adolescentes Smartee La lámina multicapa especializada para adolescentes tiene un mejor control y comodidad, brindando a los adolescentes experiencias de tratamiento perfectas. S-8 Dispositivo de avance invisible Avance mandibular K5- Bitie- bitie Entrena los músculos centrales, incluidos los músculos de los labios, los músculos de la lengua y los músculos maseteros, etc. con cuatro movimientos para fortalecer la función de los músculos orales. S9- Dispositivo de plano de mordida invisible Abre la oclusión de los dientes anteriores y posteriores verticalmente S10- Férulas oclusales posteriores invisibles Mordida cruzada anterior funcional, mordida cruzada posterior funcional y corrección de la posición mandibular S11-palatino Dispositivo de mejora Expansión del arco horizontal o anclaje para distalización posterior y retracción anterior S16- Dispositivo elástico de reenvío invisible Retrognatismo facial, promover el desarrollo del maxilar | KIT CON 10 JUEGOS DE ALINEADORES, KIT CON 20 JUEGOS DE ALINEADORES, KIT CON 35 JUEGOS DE ALINEADORES, KIT CON 40 JUEGOS DE ALINEADORES, ADICIONALMENTE VIENE CAJA PARA GUARDAR LOS ALINEADORES, GANCHO PARA RETIRO, CHEWY O MORDEDOR, BOTONES Y POWER ARM. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Es importante informa que el Ministerio de Salud Protección Social establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida bucal y los establecimientos que los fabrican, reparan, dispensan y adaptan, y se adoptan las guías de verificación, por medio del Decreto 0214 de 2022 “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida bucal y los establecimientos que los fabrican, reparan, dispensan y adaptan, y se adoptan las guías de verificación” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231194108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | Dispositivo de separación de esperma | Bonraybio | SI | Dispositivo de separación y ayuda en la selección de espermatozoides para uso posterior en inseminación intrauterina, fecundación in vitro, diagnóstico y tratamiento de la inyección intracitoplasmática. Es para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. | Caja por 25 unidades | CA0, CA1. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto Dispositivo de separación de esperma Marca: Bonraybio, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | IIA
20231191239 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | Cinturón para Dispositivo de Ostomia SurFit Plus® / Cinturón para Dispositivo de Ostomia | SurFit Plus®: | NO | El cinturón es un accesorio para sostener las bolsas del sistema de ostomía, se recomienda para personas activas, deportistas o quienes requieren mayor seguridad para llevar las bolsas de colostomía. También se recomienda para aquellas personas con estomas planos o invaginados ya que permite que el estoma sobresalga un poco más sobre la piel. | Empaque Individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231147872 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | REFLEX LAB | YLLER | NO | REFLEX LAB - Silicona de condensación para uso en laboratorio Reflex LAB es una silicona de laboratorio indicada para la realización de trabajos protésicos. Silicona blanda y no adherente durante la preparación, pero con extrema dureza obtenida después del curado completo. | UNIDAD COMPLETA CON PARTES Y ACCESORIOS | : Reflex Lab 900 gr (Referencia 210), Reflex Lab 2.6 Kg (Referencia 211), Reflex Lab 5kg (Referencia 2012), Reflex Lab 10kg (Referencia 213), Reflex Lab 25 kg (Referencia 2014) (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231190193 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | Compresas frio calor, | Industrias Hecsa | SI | Las compresas son de uso externo y se usan para retener el calor por medio de baño maria u horno microondas y el frio por refrigeracion en nevera. La almohadilla viene con gel en su interior y en su exterior viene con un material resistente al frio y calor, es flexible adaptándose fácilmente a la zona a tratar, lorgrando relajacion y bienestar. Elaboradas para el cuidado corporal en tratamientos en frio (crioterapia) o calor (termoterapia). Para uso externo, la compresa ayuda en tratamientos de artritis, lumbago, mala circulación, tendinitis, torceduras, contusiones, cólicos menstruales, calma la fiebre, dolores musculares y de cabeza. (tomado del folio 5) | Unidad, par o Kit | 1. Compresa frio calor lumbar 2. Compresa frio calor grande 3. Compresa frio calor mediana 4. Compresa frio calor pequeño 5. Compresa frio calor cervical 6. Compresa frio calor facial 7. Compresa frio calor para gluteos 8. Compresa frio calor para senos 9. Compresa frio calor antifaz 10. Compresa frio calor para ojos 11. Compresa frio calor pelvica 12. Compresa frio calor rodilla 13. Compresa frio calor cefalea (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “(…)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I.” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “(…)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I.” | I
20231175669 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | PLASTILINA (MASILLA) PARA EJERCICIO DE LA MANO | TheraPutty® , TheraPutty® Plus, Puff® Putty, RECOVERY | NO | : Su uso es para terapia, rehabilitación y ejercicio de la mano. Esta plastilina es para ser utilizada por adultos. Cuando sea utilizada por menores de 18 años, será necesaria la supervisión de un profesional de la salud Es un material resistente para hacer ejercicio con la mano. Se puede utilizar con unos accesorios (Puttycise) que simulan la actividad funcional de la mano Herramientas de empuje, tracción o giro para realizar ejercicios específicos con la plastilina (Folio 22) | Viene en presentaciones de 2, 3, 4 y 6 onzas, para uso en casa, o de 1, 5 y 50 libras para uso en clínicas o centros médicos de terapia. Set de 6 unidades (una de cada color), de 2, 3, u o 6 onzas y de 1 y 5 libras." | Esta plastilina o masilla viene en 6 colores diferentes (tan/tostado, yellow/amarilla, red/roja, green/verde, blue/azul, black/negra), de acuerdo con su firmeza, desde xx-suave hasta x-firme. Mezcla polimérica; similar al caucho; semisólida similar a la goma. TheraPutty es libre de gluten, caseina y latex; si se ingiere, no es tóxico. El material de TheraPutty no se seca. TheraPutty Plus contiene agentes antimicrobianos no tóxicos que matan los microorganismos. El material del Puff Putty es mas ligero y con sensación aireado que el material del TheraPutty® tradicional (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, el producto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231191279 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA | BEGUT | NO | Elemento de protección, empleado para evitar la contaminación de cabellos. Uso en general como el área hospitalaria, medica, centros de estética, belleza, industria etc. | CAJA X 100 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231197323 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-09 | LAMINAS DE TERMOFORMADO DENTAL - LAMINAS DE TERMOFORMADO | TAGLUS | NO | Láminas de termoformado para la fabricación de alineadores y retenedores de ortodoncia. También se pueden fabricar férulas quirúrgicas | Paquete por: unidad, 15 unidades, 20 unidades, 25 unidades. Caja por: 45 unidades, 50 unidades, 60 unidades, 100 unidades, 125 unidades, 150 unidadeS | TAGLUS PREMIUM TAGLUS TUFF TAGLUS STANDARD TAGLUS PU MULTIFLEX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231191223 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-10 | ROPA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL | TEXMEDICAL | NO | La ropa quirúrgica desechable no estéril está diseñada para crear una barrera protectora entre el paciente y el médico o la enfermera durante un procedimiento o atención al paciente, permitiendo la protección, higiene y seguridad. | Empacado en bolsa plástica, en paquetes de x 10 ud y de x 20 ud, dependiendo del producto. | En este grupo podemos encontrar batas quirúrgicas para pacientes, batas de aislamiento, bata quirúrgica con refuerzo , baberos odontológicos, overoles, delantales de plástico, pantalones, sábanas, trajes de mayo. (…)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231085867 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-11 | ELECTROENCEFALOGRAFO / ELECTROENCEFALOGRAFO | ANT NEURO | SI | EL USO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS ES EXCLUSIVAMENTE PARA INVESTIGACIÓN NEURO COGNITIVA DEL CONSUMIDOR EN LABORATORIO Y EN ESPACIOS NATURALES. EL USO DE ESTOS EQUIPOS NO TENDRÁ FUNCIONES MÉDICAS, DIAGNÓSTICAS O DE SEGURIDAD. EL EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFO (EEG) TOMA SEÑALES ELÉCTRICAS CEREBRALES A TRAVÉS DE UNOS ELECTRODOS LOCALIZADOS A NIVEL DEL CUERO CABELLUDO QUE LUEGO SON ANALIZADAS Y PROCESADAS PARA QUE DEN UN INDICADOR DE ALGÚN PROCESO COGNITIVO QUE SE QUIERA ESTUDIAR. ESPECÍFICAMENTE, EL USO DE ESTOS PRODUCTOS EN TECNOQUIMICAS TIENE COMO PROPOSITO CONOCER LAS RESPUESTAS CEREBRALES Y CONDUCTUALES DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LA COMUNICACIÓN DE LAS MARCAS DE LA COMPAÑÍA Y CON ESTA INFORMACIÓN TOMAR DECISIONES EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE GENEREN MAYOR INTENCIÓN DE COMPRA Y PREFERENCIA DE MARCA. | INDIVIDUAL | REFERENCIA: ES-300.EU.00.227 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: ELECTROENCEFALOGRAFO / ELECTROENCEFALOGRAFO / MARCA: ANT NEURO, permite dar un diagnóstico, y además que contiene un módulo de SPO2, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: ELECTROENCEFALOGRAFO / ELECTROENCEFALOGRAFO / MARCA: ANT NEURO, permite dar un diagnóstico, y además que contiene un módulo de SPO2, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb;” | IIB
20231165566 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-11 | BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS / BÁSCULA PARA SILLA DE RUEDAS | RICE LAKE | NO | BÁSCULA PARA PESAR PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS | Las básculas para sillas de ruedas de Rice Lake vienen en una variedad de configuraciones para garantizar un pesaje preciso y seguro para los pacientes que necesitan la ayuda de una silla de ruedas. Estas básculas para sillas de ruedas también cuentan con una gran plataforma. Los modelos incluyen una capacidad de 1000 lb (450 kg), rampas simples y dobles y asientos opcionales | 350-10-3 Dual-ramp Wheelchair Scale | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231072105 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | NUCLEIC CARD / NUCLEIC CARD COLOUR- TARJETAS: NUCLEIC CARD / NUCLEIC CARD COLOUR MARCA: LTA MEDICAL | NUCLEIC - CARD™ | NO | NUCLEIC-CARD es un sistema fácil de usar para la recolección, conservación y almacenamiento a largo plazo de ácidos nucleicos a temperatura ambiente. La matriz NUCLEIC-CARD se trata químicamente para permitir la lisis celular y la desnaturalización de proteínas. Los ácidos nucleicos se inmovilizan y conservan para su almacenamiento a largo plazo a temperatura ambiente. La matriz NUCLEIC-CARD COLOR cambia de color con la aplicación de la muestra para facilitar el procesamiento de las muestras bucales. Características clave: • Permite la amplificación de PCR directa a partir de una tarjeta perforada, lo que elimina los pasos de extracción • Facilita perfiles STR de alta calidad con los kits de amplificación de PCR directa de Applied Biosystems • Certificado libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano amplificable • Previene el crecimiento de microorganismos, lo que permite el almacenamiento a temperatura ambiente a largo plazo • Fácilmente automatizado con sistemas de perforación disponibles en el mercado para minimizar el manejo manual y maximizar la integridad de la muestra. Uso del producto en aplicación forense: Este producto preserva las muestras recolectadas de un individuo que ha fallecido por parte de laboratorios forenses con el propósito de preservar a largo plazo el ADN y así poder realizar el proceso de identificación humana. Uso del producto en aplicación de paternidad: Este producto preserva las muestras recolectadas de un individuo por parte de laboratorios de paternidad con el propósito de preservar a largo plazo el ADN y así poder realizar el proceso de identificación humana. La matriz NUCLEIC – CARD y NUCLEIC – CARD COLOUR es para uso forense o de paternidad, no es para uso diagnóstico. | Caja / 50 cards - 100 cards | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS 4473976 NUCLEIC-CARD COLOUR 2 Spots 4473974 NUCLEIC-CARD COLOUR Single Spot 4473973 NUCLEIC-CARD Single Spot 4473975 NUCLEIC-CARD 2 Spots | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231145124 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | DEKEMA AUSTROMAT: 220, 624, 624I, 644, 654, 654I, 664, 664I, 674, 674I & µSIC / HORNOS DEKEMA AUSTROMAT / | DEKEMA | NO | Estos son productos de uso exclusivo en el laboratorio dental; Estos equipos son usados para la cocción sinterización de cerámicas. El proceso de cocción sinterización, involucra tanto presión como temperatura para llevar a los materiales a su estado final reducir la porosidad aumentar la densidad de los materiales. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231146367 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | Manejo y almacenamiento automático de medicamentos / Manejo y almacenamiento automático de medicamentos envasados en bolsas / | SINTECO | NO | Maquina industrial destinada al manejo y almacenamiento automático de medicamentos envasados en bolsas monodosis producidas por las envasadoras de medicamentos La máquina también crea terapias personalizadas, agrupando dosis únicas de acuerdo con las solicitudes del software, para su recolección por parte del personal autorizado de gestión de medicamentos. La máquina libera las monodosis en un cajón y en una cinta transportadora para la evacuación automática | EQUIPO COMPACTO CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS | Pegasus XXL CLOG 6R con modelo 3642, 3643, 3644, 3645, 3646 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231147880 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | YCONNECTOR PACK / PAQUETE DE CONECTOR EN Y - CONECTORES EN Y | MICROPORT | NO | EL PAQUETE DE CONECTOR EN Y ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN INTERVENCIONES VASCULARES DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, PROPORCIONANDO ASISTENCIA PARA GUIAR LAS GUÍAS Y OTROS DISPOSITIVOS EN EL CUERPO HUMANO. EL PRODUCTO NO TIENE CONTACTO CON SANGRE CIRCULANTE. | PAQUETE, PLEGADIZA POR 35 PAQUETES Y MUESTRA GRATIS | DP8011, DP-Y-3: Presis Y-Connector pack DP8012, DP-Y-3N: Rotary Y-Connector pack | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231149278 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | RECORTADORAS / RECORTADORAS PARA LABORATORIO DENTAL | RENFERT | NO | Millo pro Recortadora de interiores Recortadora de interiores compacta con motor potente y sin mantenimiento, fresa con ajuste de altura y conexión eléctrica directa para las aspiraciones. MT3 Recortadora en húmedo La recortadora en húmedo MT3 convence por su motor extremadamente potente. Renfert ofrece con ello trabajos de recorte de gran rendimiento a un precio bajo | UNIDAD | Millo pro, 120 V No. 18051000 MT3 incl. disco de recorte Klettfix, 100-120 V No. 18081000 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231149310 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | Espátula eléctrica para cera para laboratorio Dental / Espátula eléctrica para cera para laboratorio Dental / | RENFERT | NO | Waxlectric II Espátula eléctrica para cera La Waxlectric II es el profesional en el ámbito de las espátulas eléctricas para cera y permite trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez. Ventajas: Procesos controlados de trabajo mediante el ajuste gradual de la temperatura, Aplicación directa de las temperaturas de trabajo preferidas mediante la función de programación, Rápido calentamiento y escasa absorción de calor por el mango gracias al elemento calefactor incorporado en la punta modeladora. Detalles: Acceso ergonómico tanto a las piezas de mano como a las puntas de recambio mediante soportes integrados, Ajuste directo de la temperatura máxima o mínima, Indicación LED de 3 dígitos, apto para la luz diurna. Waxlectric light II Espátula eléctrica para cera Waxlectric light II constituye el inicio en la técnica racional de encerado y permite de trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez. Ventajas Rápido calentamiento y escasa absorción de calor por el mango gracias al elemento calefactor incorporado en la punta modeladora. Menor contracciones en el modelo, puesto que la cera ni se sobrecalienta ni se quema. Ambos canales se pueden ajustar de manera separada. | UNIDAD | Waxlectric II, 100-120 V No. 21571000 Waxlectric light II, 100-120 V No. 21511000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231150709 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | IMPRESORA 3D / IMPRESORA 3D PARA LABORATORIO DENTAL | BEGO | NO | Varseo XS Impresora 3D DLP compacta desarrollada específicamente para aplicaciones dentales La impresora 3D DLP económica y de alta resolución con una exactitud de reproducción de detalles excepcional, Velocidad de impresión independiente de la cantidad de objetos que vayan a fabricarse • Práctica placa base: posibilidad de imprimir hasta 20 coronas o dos puentes altos de hasta siete piezas, La conectividad del aparato mediante WLAN o conexión Ethernet permite un intercambio de datos rápido y sencillo con el PC, El depósito de resina intercambiable permite un cambio de material sencillo, Diseño compacto y atractivo Compatible con los siguientes materiales: • VarseoSmile Crown plus • VarseoSmile Temp | UNIDAD | Varseo XS (incl. volumen de suministro) REF. 26490 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231150715 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | ARENADORA DE PRECISION / ARENADORA DE PRECISION PARA LABORATORIO DENTAL | RENFERT | NO | Basic classic Arenadora de precisión Arenadora compacta de chorreado fino con 1–2 depósitos de arenado. Ventajas Trabajo rentable con la técnica especial de la cámara de mezcla (principio Venturi), Arenado preciso gracias a una iluminación óptima de la cabina de arenado mediante tecnología LED, Buena libertad de movimientos en la espaciosa cabina de arenado (14 l), Ampliable a 2 depósitos sin herramientas Basic eco Arenadora de precisión Arenadora compacta de chorreado fino con 1 o 2 depósitos de arenado. Ventajas Trabajo rentable con la técnica especial de la cámara de mezcla (principio Venturi), Arenado preciso gracias a una iluminación óptima de la cabina de arenado mediante tecnología LED, Suficientemente amplia libertad de movimientos en la cabina de arenado (10 l), Ampliable a 2 depósitos sin herramientas. | UNIDAD | Basic classic, 25-70 µm/70-250 µm, 100-120 V No. 29474025 Basic eco, 25-70 µm/70-250 µm, 120 V No. 29494025 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231151434 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | LAMPARA DE POSTCURADO / LAMPARA DE POSTCURADO PARA LABORATORIO DENTAL | BEGO | NO | BEGO Otoflash La lámpara de postcurado para el fraguado rápido y seguro de resinas VarseoWax y VarseoSmile Equipada con dos lámparas de destello que emiten desde abajo hacia la cámara de polimerización, lo que permite tiempos de fraguado de la resina reducidos, La amplia gama de longitud de onda garantiza un excelente fraguado de las resinas y, en consecuencia, la consecución de las propiedades físicas finales de las restauraciones impresas, El dispositivo de gas protector impide la inhibición del oxígeno, garantiza un fraguado sin adherencia de las superficies y, con ello, una reducción eficaz del contenido de monómero residual, así como biocompatibilidad, También se puede emplear para la fotopolimerización de todos los materiales fotopolimerizables que requieran una gama de longitud de onda de 300 – 700 nm | UNIDAD | BEGO Otoflash REF. 26465: Reductor de presión para la conexión de gas de protección, lampara de destello, camara de polimerización, equipo, conductor de gas OBSERVACIONES: BEGO Otoflash REF. 26465 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231152467 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | MiSeq / Secuenciador Genético | Illumina | NO | El sistema MiSeq de Illumina combina tecnología reconocida de secuenciación por síntesis (SBS, Sequencing By Synthesis) con un flujo de trabajo revolucionario que le permite pasar del ADN a los datos analizados en tan solo ocho horas. El sistema MiSeq integra la generación de grupos, la secuenciación y el análisis de datos en un solo instrumento. Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico. | Un equipo de mesa. | 1503455 1 MiSeq® System “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231155298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | CAPINTEC CRC 55PET / CALIBRADOR DE DOSIS | CAPINTEC | NO | Es un Instrumento de Medicion de Isotopos PET (Tomografia por emision de Positrones). Este instrumento es utilizado en Laboratorio de medicina nuclear para calibrar y medir con exactitud dosis de Radiofarmacos que seran administrados posteriormente a pacientes en procedimientos de diagnostico o tratamiento. Este Equipo incluye de fabrica un certificado de Calibracion que garantiza el correcto funcionamiento del mismo Cuando el equipo se encuentre en uso y con radiofarmacos dentro de la camara de ionizacion que se esten calibrando Se debera utilizar bajo las normas de cuidados de radioproteccion y prevencion para personal Radiologiamente expuesto El equipo en si consta de una camara de ionizacion que alberga un gas inerte (argon) y una consola con pantalla tactil para su correcto funcionamiento y se comunican entre si mediante un cable, este equipo no contiene fuentes radiactivas. Este equipo se debe operar en zona protegida o cuarto caliente en medicina nuclear, nunca se opera cerca de pacientes. | CAPINTEC CRC 55PET CALIBRADOR DE DOSIS REF. 5130-3235 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231157230 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | INSTRUMENT TABLE / MESA DE INSTRUMENTAL | INSPITAL | NO | ES UNA MESA AUXILIAR QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS SALAS DE CIRUGIA, SOBRE LA CUAL SE DISPONE EL INSTRUMENTAL QUIRURGICO NECESARIO PARA EL PROCEDIMIENTO. | UNIDAD CON ACCESORIOS | AB62.10, AB62.20, AB62.30, AB61.80, AB61.70, AB60.90, AB60.80, AB60.70 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231158014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | Mobile Patient Watch / Aplicación Clinica | Dräger | SI | El software Mobile Patient Watch permite acceder a los datos de los dipositivos de monitorizacion y terapia en la red Infinity usando navegadores web estandar. Permite ver las curvas y datos respiratorios casi en tiempo real desde el Monitor Infinity y el ventilador integrado o la estacion de anestesia del paciente desde un telefono movil u ordenador conectado a la red. | Presentación Individual | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: Mobile Patient Watch / Aplicación Clinica / MARCA: Dräger, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I.” | I
20231159069 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | Universal Printer / Impresora Universal | Abbott , Alere | NO | Universal Printer es una impresora térmica de etiquetas de alto rendimiento con una estructura simple que funciona de forma sencilla. Adopta un diseño modular y es compatible con rollos de papel de hasta 80 mm (diámetro máximo). Equipada con puertos serie y USB, la impresora ofrece la función de impresión en tiempo real si se conecta al dispositivo de prueba. Características principales: • Impresión térmica. • Nivel de ruido bajo, impresión de alta velocidad a 150 mm/s. • Carga de papel sencilla, funcionamiento sencillo y fácil de usar. • Microprocesador de alta velocidad a 32 bits. • Control de temperatura automático y alta calidad de impresión. • Lenguaje de programación ESC/POS | Unidad | Referencia : 55115 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231163707 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | UNIDAD DE CURADO PARA POST PROCESAMIENTO DE IMPRESIÓN 3D DENTAL / UNIDAD DE CURADO UV NEXTDENT PARA POST PROCESAMIENTO DE IMPRESIÓN 3D EN LABORATORIO DENTAL | NEXTDENT | NO | USOS: Unidad de curado 3D UV usado en laboratorios dentales para post-procesar objetos impresos en 3D. INDICACIONES: Indicado en laboratorios dentales para el post-curado de todos los materiales de impresión 3D NextDent. | (UNIDAD) EQUIPO | REFERENCIAS A AMPARAR: NEXTDENT CURE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231164053 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | SAMSUNG HEALTH MONITOR / SAMSUNG HEALTH MONITOR | SAMSUNG | SI | Samsung Health Monitor es una aplicación móvil exclusivamente de software que funciona en los Samsung Galaxy Watch y teléfonos compatibles y que se usa para medir y registrar de forma práctica y eficiente la presión arterial y electrocardiograma (ECG) en cualquier momento, personalizando esta tecnología e información para el usuario en su equipo. Las instrucciones de uso del Samsung Health Monitor se presentan en formato electrónico y están disponibles en la aplicación Samsung Health Monitor y en su sitio web en https://www.samsung.com/cl/apps/samsung-health-monitor/ La funcionalidad de ECG está diseñada para crear, registrar, almacenar, transferir y mostrar un electrocardiograma de un solo canal, similar a un ECG de derivación I, para fines únicamente informativos en adultos de 22 años o mayores. La aplicación etiqueta las señales clasificables como fibrilación auricular (FA) o ritmo sinusal con la intención de ayudar en la identificación del ritmo cardiaco; no pretende sustituir los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento. La aplicación no está destinada a usuarios con otras arritmias conocidas y los usuarios no deben interpretar ni tomar medidas clínicas basadas en los resultados del dispositivo sin consultarlo con un profesional sanitario cualificado. La funcionalidad de presión sanguinea (BP) de Samsung es una aplicación móvil exclusivamente de software y que funciona en los Samsung Galaxy Watch y teléfonos compatibles para crear, grabar y almacenar la información sobre la presión sanguinea. La app BP puede determinar la sistólica y diastólica para la presión sanguinea, así como la frecuencia del pulso, proporciona valores y gráficos de historia después de la calibración con un monitor de presión arterial a base de brazo superior. Estos datos son solo capturados cuando el usuario está en reposo. La aplicación BP está destinada a su uso por adultos de 22 años o más. Es posible que no proporcione resultados precisos para las mujeres embarazadas. La aplicación BP está destinada a promover la salud y el bienestar generales. La información de la presión arterial se puede utilizar como una indicación de las tendencias en la presión arterial entre los controles regulares por parte de un profesional de la salud. El usuario no debe intentar interpretar o tomar medidas clínicas basadas en la salida del dispositivo sin consultar con un profesional de salud calificado y validación con un método de medición estándar. La aplicación BP es no está destinado a reemplazar los métodos tradicionales para el diagnóstico o el tratamiento de la hipertensión. | Aplicación de software para dispositivos móviles | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, y por lo tanto el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | En este sentido, teniendo en cuenta la información allegada por el interesado, se concluye que el producto: SAMSUNG HEALTH MONITOR / SAMSUNG HEALTH MONITOR / MARCA: SAMSUNG, dado que en la información suministrada menciona: “que se usa para medir y registrar de forma práctica y eficiente la presión arterial y electrocardiograma (ECG)”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (...) “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,.” | IIA
20231167371 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | SeqStudio™ Flex Genetic Analyzer / Analizador genético SeqStudio™ Flex | Applied Biosystems, SeqStudio™ | NO | El SeqStudio™ 8 Flex Genetic Analyzer y el SeqStudio™ 24 Flex Genetic Analyzer son instrumentos de análisis de ADN basados en fluorescencia que utilizan tecnología de electroforesis capilar con 8 o 24 capilares. El Analizador genético SeqStudio™ Flex es para uso exclusivo de investigación, no es para uso diagnóstico. | Caja, Unidad | SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS, SUS ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS A53628 SeqStudio™ 8 Flex, Desktop A53629 SeqStudio™ 8 Flex, Laptop A56532 SeqStudio™ 8 Flex, System HID A50369 SeqStudio™ 8 Flex Genetic Analyzer A53630 SeqStudio™ 24 Flex, System A53632 SeqStudio™ 24 Flex, Laptop A56534 SeqStudio™ 24 Flex, System HID A50370 SeqStudio™ 24 Flex Genetic Analyzer | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231171454 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | EQUIPO DE REFRIGERACION Y CONGELACIÓN / EQUIPO DE REFRIGERACION Y CONGELACIÓN | VESTFROST | NO | EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS (VACUNAS) | EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACIÓN | VLS 024 A SDD VLS 056 RFSDD VLS 204 A AC VLS 064 A RF AC R-90i F -427i ULTF-C383i CFK 471 VLS 054 A SDD VLS 076 RFSDD VLS 304 A AC MF 114 R-138i ULTF-C37i AKG 317 CFS 344 VLS 094 A SDD VLS 096 RFSDD VLS 354 A AC MF 214 R-427i ULTF-C74i AKG 337 VTS 256 VLS 154 A SDD VFS 048 VLS 404 A AC MF 314 F-90i ULTF-C198i AKG 377 VT 408 VLS 026 RFSDD VLS 174 A AC VLS 504 A AC F-138i ULTF-C296i AKG 427E | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231171485 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | VIDEO IMPRESORA / VIDEO IMPRESORA | MITSUBISHI | NO | IMPRESIÓN DE IMÁGENES FIJAS EN BLANCO Y NEGRO, O A COLOR PARA APLICACIONES DE ULTRASONIDO, CARDIOLOGÍA Y ENDOSCOPIA PARA USO EN REGISTRO DE PACIENTES Y REFERENCIAS | UNIDAD | P-93W, P-95DW | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231171756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | SISTEMA DE IMPRESIÓN trix™print° / IMPRESORAS 3D | DEKEMA | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Es un equipo indicado para la confección y elaboración de dispositivo Dentales mediante impresión 3D, indicado para la impresión de dispositivos como: modelos,placas de ortodoncia y de oclusión, cubetas individuales, prótesis temporales y de larga duración, guías quirúrgicas, registros de mordida y oclusión, estructuras calcinables. | UNIDAD | DEKEMA trix™print², Trix wash y Trix Cure. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231184417 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | EQUIPO ELECTROMECANICO PARA LABORATORIOS, INVESTIGACIÓN, MEDICO, ETC COMO AGITADORES/ ISHAK TS4 NXT- AGITADOR DE MICROPLACAS | NEUATION | NO | ESTE TERMO AGITADOR DE CUATRO MICROPLACAS VIENE CON UN MOTOR BLDC de larga duración sin mantenimiento controlado por microprocesador, pantalla digital LED y función de modo pulso con un diámetro orbital de 3 mm para una mezcla adecuada de las muestras y una temperatura uniforme en toda la placa para uso de propósito general y organizaciones de investigación. Antes de utilizar el instrumento, se debe leer el manual de usuario. | Unidad | iShak BL Uno VT, iShak Quattro, iShak TS4 NXT, iShak3D-5 NXT, iShakps 10/20 y iShak US15. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231184431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | EQUIPO DE ALCOHOLIMETRIA. | N/A | NO | Instrumento que mide la concentración de alcohol en el aliento humano espirado. La medición se emplea para determinar el nivel de alcoholemia de las personas. | Presentación individuaL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231184499 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | DESCAPSULADOR FLEX (DECAPPER FLEX), TCA/ MÓDULO DESCAPSULADOR FLEX | THERMOFISHER SCIENTIFIC. | NO | El Módulo Descapsulador Flex se utiliza para quitar las tapas, así como para medir la altura y el diámetro de los tubos. El tubo se fija con abrazaderas para permitir quitar la tapa, que se desenrosca. | Empaque Individual. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231184734 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | QAWEB ENTERPRISE/SOFTWARE PARA SOPORTE TÉCNICO REMOTO, | BARCO | NO | QAWEB ENTERPRISE, ES LA APLICACIÓN DEL CLIENTE QUE SE EJECUTA EN CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO PACS. PROPORCIONA DIVERSAS ACCIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR DE MANERA REMOTA EN LOS TERMINALES DE ORDENADOR, COMO CALIBRAR LAS PANTALLAS DE MANERA AUTOMÁTICA O VER LOS PATRONES DE PRUEBA. ADEMÁS, PROPORCIONA MUCHA INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL TERMINAL DE ORDENADOR Y SUS COMPONENTES. | SOFTWARE EN FORMATO ELECTRÓNICO (PLATAFORMA WEB) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231184991 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | AMALGAMADOR | N3G smile, 3G , Millenium. | NO | El amalgamador MILLENIUM 2000 es un mezclador de amalgama. El cual produce una vibración rápida y uniforme que hace que la amalgama se mezcle. | Unidad | MILLENIUM 2000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231185199 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | PS320 SIMULADOR FETAL | FLUKE BIOMEDICAL | NO | El simulador fetal PS320 (en adelante, el simulador), es un simulador compacto, ligero y de alto rendimiento, utilizado en la realización de pruebas de monitorización fetal por técnicos de servicios cualificados. Las cardiotocografías o monitorización fetal electrónica (EFM) constituyen una herramienta de diagnóstico utilizada para identificar un feto con riesgo de lesión neurológica o muerte. El clínico especializado puede entonces realizar una intervención oportuna y apropiada antes de que la afección subyacente cause daños irreversibles. El objetivo de la EFM es detectar la hipoxia fetal en su etapa precoz e intentar evitar la asfixia ocasionada por una hipoxia prolongada y grave. El simulador proporciona una simulación de conjunto del ECG fetal y materno, así como de la actividad uterina. Puede simular varios parámetros fetales, incluyendo gemelos, por medio de monitorización como DECG y ultrasonido. Este simulador nunca va conectado a un paciente, no está diseñado para uso en humanos. | Simulador fetal PS320 | Simulador fetal PS320 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231186215 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-15 | OSMOSIS INVERSA – ACCESORIOS/ OSMOSIS INVERSA | CISA | NO | La osmosis inversa Cisa fue desarrollada para realizar la filtración del agua, dando como resultado agua tratada que se utilizará en el generador de vapor para la autoclave o se utilizará en fases específicas en el termodesinfectador. El depósito para ósmosis inversa se utiliza para el almacenamiento de agua desmineralizada o osmotizada. Se aclara que el autoclave y el termodesinfectador son de uso hospitalario. | UNIDAD | OSMOSIS INVERSA -ACCESORIOS CME MODELOS DE OSMOSIS: ❑ EC-TA-000004-00 – OSMOSIS INVERSA 20L/H (…) ❑ EC-TA-000005-00 – OSMOSIS INVERSA 30L/H (…) ❑ EC-TA-000006-00 – OSMOSIS INVERSA 45L/H (…) ❑ EC-TA-000007-00 – OSMOSIS INVERSA 75L/H (…) ❑ EC-TA-000002-00 – OSMOSIS INVERSA 100L/H (…) ❑ EC-TA-000003-00 – OSMOSIS INVERSA 200L/H (…) MODELOS DE DEPÓSITO: ❑ EC-TA-000011-00 – RESERVORIO 50L PARA OSMOSIS CON NIVEL (…) ❑ EC-TA-000008-00 – RESERVORIO 100L PARA OSMOSIS CON NIVEL(…) ❑ EC-TA-000009-00 – RESERVORIO 200L PARA OSMOSIS CON NIVEL (…) ❑ EC-TA-000010-00 – RESERVORIO 500L PARA OSMOSIS CON NIVEL (…) SOPORTE PARA DEPÓSITO: ❑ EC-TA-000013-00 – SOPORTE PARED DEPÓSITO OSMOSE 50L 420X420X283MM PINTADO (…) ❑ EC-TA-000017-00 – SOPORTE DE PISO DE DEPÓSITO OSMOS 50L 420X420X450MM PINTADO (…) ❑ EC-TA-000014-00 – SOPORTE DE PISO DE DEPÓSITO OSMOS 100L 480X480X450MM PINTADO (…) ❑ EC-TA-000015-00 – SOPORTE DE PISO DE DEPÓSITO OSMOS 200L 560X560X450MM PINTADO (…) ❑ EC-TA-000016-00 – SOPORTE DE PISO DE DEPÓSITO OSMOS 500L 780X780X500MM PINTADO (…) ACCESORIOS: ❑ EC-TA-000012-00 – SISTEMA DE PRESURIZACIÓN PARA OSMOSIS 1/4CV (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231082495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | RUEDITAS, CUADRITOS PARA LA LIMPIEZA DEL ROSTRO | PERSONAL CHOICE | NO | ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DEL ROSTRO, ÚSELO HÚMEDO O SECO. PRODUCTO DE USO EXTERNO, ASÉPTICO, PERO NO ESTÉRIL. NO ES ADECUADO PARA SER USADO EN EL VENDAJE DE HERIDAS O COMO APÓSITO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS. ALMACÉNESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO ALEJADO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL Y LA HUMEDAD | RUEDITAS POR 80 UNIDADES, CUADRITOS POR 50 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231095820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | INCUBADORAS PARA MEDIOS DE REPRODUCCION ASISTIDA (IVF) / INCUBADORAS PARA (IVF) | ASTEC | SI | USO PREVISTO: LAS INCUBADORAS ESTÁN CREADAS PARA GUARDAR LOS OVOCITOS Y EMBRIONES PARA ASEMEJAR LAS CONDICIONES SIMILARES A LAS QUE SE DAN DENTRO DEL ÚTERO, DESDE LA FECUNDACIÓN DEL OVOCITO POR PARTE DE UN ESPERMATOZOIDE HASTA LA IMPLANTACIÓN DEL EMBRIÓN EN EL ENDOMETRIO. | UNIDAD PROVISTA CON CABLES DE PODER, MANUAL, Y SOFWARE | REFERENCIA: EC6S-MD REFERENCIA: EC-6S REFERENCIA: EC10 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización y de acuerdo con la información allegada por el interesado en el manual de usuario, e indicaciones de uso SE CONCLUYE que el producto: INCUBADORAS PARA MEDIOS DE REPRODUCCION ASISTIDA (IVF) / INCUBADORAS PARA (IVF) / MARCA: ASTEC, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención, “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa;” | IIA
20231152450 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | SECUENCIADOR GENÉTICO DNBSEQ-G99ARS / DNBSEQ-G99RS / Secuenciador Genético de Ácidos Nucléicos | Wuhan MGI Tech Co. Ltd. | NO | DNBSEQ-G99 es un instrumento de secuenciación que mide las señales ópticas y electrónicas de las moléculas informantes para descodificar la información de la secuencia de un fragmento de ADN o ARN mediante el uso de reactivos específicos del instrumento y hardware de obtención de imágenes de células de flujo. y software de análisis de datos. El dispositivo está pensado para descodificar la secuencia de ADN o ARN preparados en bibliotecas de secuenciación específicas, como las bibliotecas de nanobolas de ADN. Puede utilizarse para la secuenciación del genoma completo y la secuenciación de novo. Este dispositivo está destinado únicamente a la investigación científica y no debe utilizarse para el diagnóstico clínico. | Un (1) embalaje por un (1) equipo | DNBSEQ-G99ARS (900-000609-00) ; DNBSEQ-G99RS (900-000607-00) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231186694 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | DPM2 PLUS- MEDIDOR DE PRESION DIGITAL | FLUKE BIOMEDICAL. | NO | El comprobador de parámetros DPM2 (en adelante, el comprobador) es un comprobador o medidor de parámetros compacto y ligero, de alto rendimiento para la calibración o comprobación de dispositivos médicos o industriales por técnicos de servicio cualificados. Se trata de un instrumento de pruebas versátiles, capaz de medir presión. Este medidor o comprobador nunca va conectado a un paciente, no están diseñados para uso en humanos. | DPM2 PLUS – Medidor de presión digital. | DPM2 PLUS – Medidor de presión digital. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231192816 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | CONECTOR DE 2 VÍAS PARA JERINGAS | NOBAMEDI, DERMAVAN | SI | EL CONECTOR ES UTILIZADO PARA LA TRANSFERENCIA DE SOLUCIONES DE JERINGA A JERINGA. MEZCLA DOS SOLUCIONES DIFERENTES Y SUBDIVIDE LA SOLUCIÓN DE UNA JERINGA GRANDE EN VARIAS JERINGAS PEQUEÑAS. | EMPACADO DE MANERA INDIVIDUAL EN BOLSA ESTÉRIL | MT-SEM01 MT-SEM02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos” y si requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Artículo 2: Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la calse IIa | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos” y si requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Artículo 2: Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la calse IIa | IIA
20231201911 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | CINTA ACOLCHADA FLEXIBLE EN TELA DE ALGODÓN PARA PIES (MOLESKIN PADDING ROLL)/ CINTA ACOLCHADA FLEXIBLE EN TELA DE ALGODÓN PARA PIES | DR. SCHOLL’S® | NO | AYUDA A TRATAR LAS AMPOLLAS SE UTILIZAN GENERALMENTE PARA MINIMIZAR LA FRICCIÓN Y LA PRESIÓN. LA CINTA MOLESKINE PARA PIES ES UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA AYUDAR CON CALLOS, CALLOS, ERUPCIONES Y AMPOLLAS | 1 ROLLO POR 61CM POR, 11.7CM; 2 ROLLOS DE 2 PULGADAS X 5 YARDAS, 1 ROLLO X 24" X 4 X 5/8". | SE AMPARAN LAS REFERENCIAS: DR. SCHOLL’S® CINTA FLEXIBLE ACOLCHADA EN TELA DE ALGODÓN PARA PIES | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231202137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | D' PARCHE - PARCHE CONTRA LA RESACA | G7 | NO | USE D'PARCHE UNA HORA ANTES DE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DISFRUTA Y AMANECE CON UNA MAYOR SENSACIÓN DE BIENESTAR, PRODUCTO SEGURO, FÁCIL Y CÓMODO DE USAR, FÓRMULA NATURAL. PARA USARLO SAQUE EL PARCHE DEL ENVASE, DESPÉGUELO Y ADHIÉRALO DIRECTAMENTE SOBRE UNA ZONA LIMPIA, SECA Y SIN VELLO DE SU CUERPO. MANTENGA EL PARCHE PUESTO DURANTE 8 HORAS DESPUÉS DE BEBER. PARA MEJORES RESULTADOS USE DOS PARCHES | SET POR 6 PARCHES, 5 SET POR CAJA (CAJA POR 30 PARCHES) | N/A | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante, se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A
20231202651 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | Hombrera / Compresa frío calor | FH Belleza en frío | NO | LAS COMPRESAS FRÍO CALOR SON COJINES RELLENOS DE GEL QUE UNA VEZ COLOCADOS EN LA NEVERA O AL BAÑO DE MARÍA RECIBEN LA CONDICIÓN TÉRMICA DEL FRÍO O DEL CALOR Y POR MEDIO DE ELLAS MANTIENEN DICHA CONDICIÓN POR UN TIEMPO. SE USAN PARA GENERAR SENSACIÓN DE BIENESTAR AL USAR EL FRÍO O EL CALOR. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231203342 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | PIPETAS AUTOMATICAS MECANICAS Y/O MULTICANAL VOLUMEN FIJO Y/O VARIABLE/ PIPETAS AUTOMATICAS | ACCUMAX | NO | Una pipeta automática o micropipeta, es un instrumento de laboratorio que se utiliza para medir pequeños volúmenes y transvasarlos de un recipiente a otro. El suave mecanismo del embolo ofrece una menor resistencia y precisión sin esfuerzo liviano, mejora la facilidad de uso y brinda una experiencia sin fatiga después de un uso prolongado. Ajuste preciso de volumen, seleccionado para la dispensación exacta del liquido, se puede observar en su pantalla el volumen a dispensar con reposa dedos para que el deseo descanse cómodamente en la aspiración y descarte del liquido operación del embolo en dos pasos permite la técnica de pipeteo inverso eyector de punta, para una expulsión suave de la punta con una mano, evitando cualquier contaminación. El cono de punta duradero ofrece la mayor resistencia a golpes y corrosión química, compatible con la mayoría de puntas la forma ideal del eje, ayuda alcanzar el contenido en tubos estrechos y profundos. | UNIDAD | ACCUMAX PRO VOLUMEN VARIABLE REFERENCIA VOLUMEN VAP-100 0.5-10 ul VAP-125 0.1-2.5 ul VAP-200 5-50 ul VAP-300 50-200 ul VAP-400 200-1000 ul VAP-500 10-100 ul VAP-600 100-1000 ul VAP-700 2-20 ul VAP-800 20-200 ul VAP-900 1000-5000 ul VAP-905 500-5000 ul VAP-1000 1000-10000 ul VAP-1005 500-10000 ul ACCUMAX PRO VOLUMEN FIJO FAP-2.5 2.5 ul FAP-0005 5 ul FAP-0010 10 ul FAP-0020 20 ul FAP-0025 25 ul FAP-0050 50 ul FAP-0100 100 ul FAP-0200 200 ul FAP-0250 250 ul FAP-0500 500 ul FAP-1000 1000 ul FAP-2000 2000 ul FAP-5000 5000 ul FAP-10000 10000 ul ACCUMAX PRO MULTICANAL 8 MAP8-010 0.5-10 ul MAP8-050 5-50 ul MAP8-100 10-100 ul MAP8-200 20-200 ul MAP8-300 30-300 ul ACCUMAX PRO MULTICANAL 12 MAP12-010 0.5-10 ul MAP12-050 5-50 ul MAP12-100 10-100 ul MAP12-200 20-200 ul MAP12-300 30-300 ul ACCUMAX FAB VOLUMEN VARIABLE AFV-2.5 0.1-2.5 ul AFV-10 0.5-10 ul AFV-20 2-20 ul AFV-50 5-50 ul AFV-100 10-100 ul AFV-200 20-200 ul AFV-300 30-300 ul AFV-1000 100-1000 ul AFV-5000 500-5000 ul AFV-10000 1000-10000 ul ACCUMAX FAB VOLUMEN FIJO AFF-205 2.5 ul AFF-5 5 ul AFF-10 10 ul AFF-20 20 ul AFF-25 25 ul AFF-50 50 ul AFF-100 100 ul AFF-200 200 ul AFF-250 250 ul AFF-500 500 ul AFF-1000 1000 ul AFF-2000 2000 ul AFF-5000 5000 ul AFF-10000 10000 ul ACCUMAX FAB MULTICANAL 8 AFM8-010 0.5-10 ul AFM8-020 2-20 ul AFM8-050 5-50 ul AFM8-100 10-100 ul | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231205617 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-16 | INCUBADORAS MATACHANA, | ANTONIO MATACHANA S.A. | NO | 85208:Incubadora MATACHANA para Indicadores Biológicos Autocontenidos inoculados con esporas de G. stearothermophillus como organismo de ensayo. El dispositivo se ajusta en una temperatura de 57 ⁰C ± 2,5 ⁰C. El tiempo de incubación se inicia una vez la temperatura establecida es alcanzada, con lo que se evitan pérdidas de energía y se garantiza el tiempo de incubación específico. La incubadora posee una pantalla LCD desde la cual se visualizan el tiempo y la temperatura de incubación. Los indicadores biológicos autocontenidos se pueden utilizar para procesos de esterilización por vapor, VBTF y peróxido de hidrógeno/plasma. Después de un periodo de incubación el indicador de pH de los indicadores biológicos autocontenidos cambia de color según la acidez provocada por el crecimiento del microorganismo Geobacillus stearthermophilus. El tiempo de incubación durante 24 horas para vapor saturado o 48 horas para baja temperatura o dependiendo el tiempo de incubación que se haya determinado para la comprobación de la supervivencia de las esporas con un nivel de seguridad de esterilización determinado (SAL). 85208.0: La incubadora BIOVelox20® ha sido concebida para incubar y leer de manera automática los Indicadores Biológicos Rápidos BIOVelox20® STEAM, VH2O2, FORM a 60 °C para obtener un resultado de fluorescencia definitivo en 20 minutos y para Indicadores Biológicos Rápidos BIOVelox de OE a 37 °C para obtener resultados de fluorescencia definitivos a las 4 horas. | UNIDAD | Modelos: 85208 INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLOGICOS 85208.0 INCUBADORA BIOVelox20® MATACHANA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231209065 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-08-16 | CellaVision Oil Pack. | Cellavision | NO | Aceite de inmersión para microscopio a una presión ambiental normal de 101,32 kPa (760 mm Hg), temperatura de 7 °C a 40 °C (de 45 °F a 104 °F) en estado no nebulizado/no aerotransportado en una sala con cambios de aire normales (2) /HR., en un laboratorio especializado y supervisado/un entorno industrial que cumple los procedimientos estándar de buenas prácticas de laboratorio/buenas prácticas de fabricación. Utilizado en gota individual para unos pocos centímetros cúbicos por aplicación | XU-10135-01 CellaVision Oil Pack, 2 x 150 ml XU-10135-02 CellaVision Oil Pack, 1 x 150 ml XU-10249 Immersion oil Type 300, 473 ml (16 oz) XU-10319 Immersion oil, 50 ml. | XU-10135-01 CellaVision Oil Pack XU-10135-02 CellaVision Oil Pack XU-10249 Immersion oil Type 300, 473 ml (16 oz) XU-10319 Immersion oil | Los productos mencionados anteriormente NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Lo anterior, de conformidad con el concepto de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro, emitido mediante el Acta No. 11 del 12 de diciembre de 2018: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos ACEITE DE INMERSION y ACEITE DE INMERSION HIDROFÍLICO, NO son considerados reactivos de diagnóstico in vitro de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 3770 del 2004 el cual cita: “Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas.” Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA | N/A
20231171540 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | PIPPETE TIPS | CHANSHOW | NO | PIPPETE TIPS / PUNTA DE PIPETA: NORMALMENTE SE UTILIZA EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR PARA TRANSFERIR CON PRECISIÓN MUESTRAS LÍQUIDAS. | 96 puntas/rack, 10 rack/caja, 5 cajas/estuche. 1000 piezas/bolsa, 5 bolsas/estuche. 1000 piezas/bolsa, 20 bolsas/caja. 960 puntas/caja, 5 cajas/estuche. 24 puntas/rack, 10 rack/paquete, 5 paquetes/caja. 4 puntas/rack, 10 rack/paquete, 5 paquetes/caja. 96*10 puntas/rack, 10 rack/caja. | 160000001 10 ul Bulk Tip 160001001 10 ul Bulk Tip, Low Retention 161010001 10ul Racked Tip, Sterile 161011001 10ul Racked Tip,Low Retention, Sterile 160002001 10ul Bulk Tip, with Filter 160003001 10ul Bulk Tip, Low Retention, with Filter 161012001 10ul Racked Tip, with Filter, Sterile 161013001 10ul Racked Tip Low Retention, with Filter, Sterile 160000101 10ul Bulk Tip, Extra-Long 160001101 10ul Bulk Tip, Low Retention, Extra-Long 161010101 10ul Racked Tip, Extra-Long, Sterile 161011101 10ul Racked Tip, Low Retention, Extra-Long, Sterlle 160002101 10ul Bulk Tip, Extra-Long, with Filter 160003101 10ul Bulk Tip, Low Retention, Extra-Long, with Filter 161012101 10ul Racked Tip, Extra-Long, with Filter, Sterile 161013101 10ul Racked Tip, Low Retention, Extra-Long, with Filter, Sterile 161010201 10ul Racked Tip, Extra-Long,with Filter, Sterile 161012201 10ul Racked Tip, Low Retention, Extra-Long, with Filter,Sterile 161013201 10ul Racked Tip, low Retention, Super-Long , with Filter,Sterile 160002102 20ul Bulk Tip,Extra-long, with Filter 161012102 20ul Racked Tip,Extra-Long, with Filter,Sterile 161013102 20ul Racked Tip, Low Retention, Extra-Long, with Filter,Sterile 160002105 100ul Bulk Tip,Extra-Long, with Filter 161012105 100ul Racked Tip,Extra-Long, with Filter,Sterile 161013105 100ul Racked Tip,Extra-Long, Low Retention, with Filter 160100006 200ul Bulk Tip, Yellow 161110006 200ul Racked Tip,Yellow,Sterile 160102006 200ul Bulk Tip,Yellow, with Filter 161112006 200ul Racked Tip,Yellow, with Filter,Sterile 160000106 200ul Bulk Tip,Neutral,Extra-Long 161010106 200ul Racked Tip,Neutral, Extra-Long, terile 160002106 200ul Bulk Tip,Neutral, Extra-Long, with Filter 161012106 200ul Racked Tip,Neutral, Extra-Long, terile 160001106 200ul Bulk Tipteutral, Low Retention, xtra-Long 161011106 200ul Racked Tip, Neutral, Low Retention, Extra-Long, Sterile 160003106 200ul Bulk Tip,Neutral, Low Retention, Extra-Long, with Filter 161013106 200ul Racked Tip, Neutral, Low Retention,Extra-Long,with Filter, Sterile 160200089 1000ul Bulk Tip, Blue 161210089 1000ul Racked Tip, Blue, Sterile 160202089 1000ul Bulk Tip, Blue, with Filter 161212089 1000ul Racked Tip, Blue, with Filter, Sterile 160001089 1000ul Bulk Tip, Neutral, Low Retention 161011089 1000ul Racked Tip, Neutral, Low Retention, Sterile 160003089 1000ul Bulk Tip, Neutral, Low Retention, with Filter 161013089 1000ul Racked TiR, Neutral, Low Retention, with Filter, Sterile 160000109 1000ul Bulk Tip, Neutral, Extra-Long 161010109 1000ul Racked Tt, Neutral, Extra-Long, terile 160002109 1000ul Bulk Tip, Neutral, Extra-Long, with Filter 161012109 1000ul Racked Tip Neutral, Extra-Long, with ilter, Sterile 160001109 1000ul Bulk Tip, Neutral, Low Retention, Extra-Long 161011109 1000ul Racked Tip, Neutral, Low Retention, Extra-Long, Sterile 160003109 1000ul Bulk Tip, Neutral, Low Retention, Extra-Long, with Filter 161013109 1000ul Racked Tip, Neutral, Low Retention, Extra-Long, with Filter, Sterile 161010050 5ml Neutral,Sterile,Racked 161012050 5ml Neutral,with Filter,Sterile, Racked 161011050 5ml Neutral,Low Retention, Sterile,Racked 161013050 5ml Neutral,Low Retention, with Filter, Sterile,Racked 170000601 20ul Neutral,Bulk 171010601 20ul Neutral,Rack, Stérile 171011601 20ul Neutral. Rack, Low Retention,Sterile 171012601 20ul Neutral,Rack, With Filter,Sterile 171013601 20ul Neutral,Rack, With Filter,Low Retention,Sterile 170000606 200ul Neutral,Bulk 171010606 200ul Neutral,Rack, Sterile 171011606 200ul Neutral,Rack Low Retention,Sterile 171012606 200ul Neutral.Rack, With Filter,Sterile 171013606 200ul Neutral,Rack, With Filter,Low Retention,Sterile 170000609 1000ul Bulk Tip,Neutral 171010609 1000ul Racked Tip,Neutral, Sterile 171011609 1000ul Racked Tip,Neutral, Sterile, Low Retention 171012609 1000ul Racked TipjNeutral, Sterile,with Filter 171013609 1000ul Racked Tip,Neutral, Sterile, with Filter,Low Retention 160060101 10ul Racked TiR, Extra-Long,Nested 10 Stack 161060101 10ul Racked Tip,Extra-Long, Nested 10 Stack, Sterile 161061101 10ul Racked Tip,Low Retention, Extra-Long,Nested 10 Stack, Sterile 160060109 1000ul Racked Tlp.Extra-Lonq, Nested 4 Stack 161060109 1000ul Racked Tip1Extra-Long, Nested 4 Stack. Sterile 161061109 1000ul Racked Tip,Low Retention, Extra-Long,Nested 4 Stack, Sterile 160060106 200ul racked tlp.extra-Lonq, Nested 10 Stack 161060106 200ul Racked Tlp,Extra-Long, Nested 10 Stack,Sterile 161061106 200ul Racked Tip,Low Retention Extra-Long,Nested 10 Stack,Sterile | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231194865 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | ETIQUETAS PERFUMADAS PARA PERCIBIR EL OLOR | CYZONE, ESIKA, L'BEL. | NO | MATERIAL PUBLICITARIO PARA DEMOSTRACIÓN DE FRAGANCIAS. ETIQUETA PERFUMADA: TARJETAS O ENCARTES PUBLICITARIOS QUE CONTIENEN UN PLASTICO O DISCOVER QUE SE LEVANTA PARA PERCIBIR EL OLOR | ENCARTE O TARJETA O LAMINAS CON INFORMACIÓN DE LA FRAGANCIA PROMOCIONADA, VER EJEMPLO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231197443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | SUNGLASSES (GAFAS DE SOL) | N/A | NO | SE USA PARA PROTEGER LA VISTA DEL SOL | CAJA DE CARTON | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231197499 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | GAMIG GLASSES (GAFAS PARA JUEGOS)- GAFAS PARA JUEGOS | N/A | NO | SE USA PARA PROTEGER LA VISTA DE LA LUZ AZUL PROVENIENTE DE PANTALLAS | CAJA DE CARTÓN | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231197546 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | SUPER SANI-CLOTH® / SUPER SANI-CLOTH® | PDI | SI | TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS. LAS TOALLITAS SUPER SANI-CLOTH® SON TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES DE PRIMERA CALIDAD, DE SECADO RÁPIDO Y ALTAMENTE COMPATIBLES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS, SUPERFICIES DURAS NO POROSAS. ESTAS TOALLITAS LISTAS PARA USAR, FUERTES Y QUE DEJAN POCA PELUSA SE PUEDEN USAR PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR EN UN SOLO PRODUCTO. SUPER SANI-CLOTH® SE PUEDE UTILIZAR PARA LIMPIAR O DESCONTAMINAR DISPOSITIVOS MÉDICOS ANTES DE LA ESTERILIZACIÓN. SIN LÁTEX. | NÚMERO DE TOALLITAS 100 -150 - 200, DIMENSION DE LA TOALLITA 200 MM X 195 MM | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado el producto SUPER SANI-CLOTH® / SUPER SANI-CLOTH® MARCA: PDI, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: " Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb.: (...)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. (…) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA | IIA
20231197990 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | SET MASAJADOR FACIAL JADE GUA SHA (FACIAL MASSAGER SET JADE GUA SHA)/ SET MASAJADOR FACIAL JADE GUA SHA (FACIAL MASSAGER SET JADE GUA SHA) | LORI | NO | MASAJE FACIAL, SECO | 2 POR PAQUETE | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231199082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | ACCESORIOS DE SUCCIÓN PARA SOPORTE DE CANISTER | M&H CARE | NO | ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA DE FLUIDOS POR ASPIRACIÓN | 1 SET/ BOLSA; 5 SETS/CARTÓN. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231199096 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-17 | EXEOL FLOOR/ EXEOL SURF OPTIMAL | SODEL | SI | SOLUCION LISTA PARA USAR PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION POR FROTADO DE SUPERFICIES, MOVILIARIO Y EQUIPOS PESADOS ASOCIACIÓN SINÉRGICA ORIGINAL DE DOS ACTIVOS ANTIMICROBIANOS (EFECTO SCALE). ACTIVO A PARTIR DE 2 MIN. (BACTERIAS, LEVADURAS, VIRUS ENVUELTOS). EFECTO DE LIMPIEZA POTENCIADO POR UN TENSOACTIVO SELECCIONADO PARA CONFERIR UNA BAJA TENSIÓN SUPERFICIAL (TS<27mN/m). AMPLIA COMPATIBILIDAD CON LOS MATERIALES. ADAPTADO A LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS. | PRESENTACIÓN COMERCIAL: FRASCO 750 ML SPRAY, TOALLAS | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado el producto SUPER SANI-CLOTH® / SUPER SANI-CLOTH® MARCA: PDI, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: " Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb.: (...)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa.(…) | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | IIA
20231007437 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | CAMILLA BIARTICULADA - CAMILLA PARA AMBULACIA | MARIMED | SI | La Camilla para Ambulancia Biarticulada es un equipamiento versátil con Retración de las Piernas Delanteras y Traseras de forma Individual Adaptado y Desarrolada Exclusivamente para el Transporte de Pacientes en Ambulancia. Con Respaldo ajustable en Seis Posiciones de 20 a 90 grados en la Parte Superior del Respaldo. Proyectada para Disminuir el Esfuerzo de los Movimientos dentro y fuera de la Ambulancia. Siendo Considerado Irregular e Indebido el uso del mismo para Transportar cualquier Objeto o Semejante en Ambientes diferentes al Transporte en Ambulancia y así mismo ser utilizado como asiento. Puede causar perdida total de la Garantía y puede ser clasificado como Uso Incorrecto del Modelo. | : Unidad Completa de la Camilla, con sus Partes y Accesorios | Camilla Biarticulada código: MBA 57 | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Es preciso destacar, que las Camillas para Ambulancia son productos usados en el transporte especial de pacientes en las ambulancias y dentro de la Institución Prestadora de Salud, para realizar procedimientos médicos y en este sentido, por homologación se aplica el concepto de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos mediante el Acta No. 3 del 10 de abril de 2013 , por lo tanto Si Requieren Registro Sanitario, para su importación, fabricación y comercialización en el territorio nacional, encontrándose enmarcadas dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención así: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Es preciso destacar, que las Camillas para Ambulancia son productos usados en el transporte especial de pacientes en las ambulancias y dentro de la Institución Prestadora de Salud, para realizar procedimientos médicos y en este sentido, por homologación se aplica el concepto de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos mediante el Acta No. 3 del 10 de abril de 2013 , por lo tanto Si Requieren Registro Sanitario, para su importación, fabricación y comercialización en el territorio nacional, encontrándose enmarcadas dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención así: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I,(…).” (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20231061319 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | SOLUCIÓN FIJADORA DE PERICARDIO HUMANO A BASE DE GLUTARALDEHÍDO / SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO AL 0,2% - 0,4% - 0,6% M | N/A | NO | EL GLUTARALDEHÍDO A BAJAS CONCENTRACIONES PRESENTA PROPIEDADES DE FIJACIÓN O ESTABILIZACIÓN DE LAS HÉLICES DE COLÁGENO PRESENTES EN EL TEJIDO PERICÁRDICO CUANDO ESTE ES ACONDICIONADO PREVIO A SU IMPLANTE. POR LO TANTO, LA SOLUCIÓN FIJADORA A BASE DE GLUTARALDEHÍDO ESTÁ DESTINADA PARA SER USADA COMO LÍQUIDO PARA EL PROCESAMIENTO DE CORTES DE PERICARDIO HUMANO MEDIANTE LA SUMERSIÓN EN UN PERIODO DE TIEMPO QUE PUEDE VARIAR ENTRE 5 MINUTOS A 24 HORAS. POSTERIORMENTE, EL GLUTARALDEHÍDO ES REMOVIDO DEL PERICARDIO REALIZANDO POR LO MENOS 3 LAVADOS CON SOLUCIÓN SALINA O SOLUCIÓN DE HARTMANN, CON UNA DURACIÓN DE 6 MINUTOS CADA UNO, PREVIO A SU IMPLANTE. EL PROCESAMIENTO DE PERICARDIO CON UNA SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO A BAJA CONCENTRACIÓN APORTA FUERZA Y RIGIDEZ AL TEJIDO, CONSERVANDO LAS PROPIEDADES ELÁSTICAS PARA SER USADO EN REPARACIONES Y REEMPLAZOS VALVULARES, CONDUCTOS Y PARCHES EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR. LA SOLUCIÓN FIJADORA A BASE DE GLUTARALDEHÍDO ESTÁ INDICADA PARA EL PROCESAMIENTO DE PERICARDIO HUMANO, CON EL FIN DE OBTENER UN TEJIDO QUE PERMITA SU MANIPULACIÓN QUIRÚRGICA, MANTENIENDO LA ESTABILIDAD BIOMECÁNICA. | SOLUCIÓN ESTÉRIL E INCOLORA EN PRESENTACIONES DE 30ML, 40ML, 50ML Y 100 ML AL 0,2% - 0,4% - 0,6%. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Cabe señalar que la Sala Especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en el Acta No. 9 de Junio de 2023, ítem 3.11 conceptúa: (…) 3.11 La Doctora Lucía Ayala Rodríguez en calidad de directora técnica de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicita a la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro se emita conceto en el sentido de determinar si el producto, Solución fijadora de pericardio humano a base de glutaraldehído con radicado 20231061319, es considerada un Dispositivo Medico y si aplica para llamado a revisión de oficio artículo 34 del Decreto 4725 de 2005 / artículo 28 del Decreto 3770 de 2004. De ser considerado Dispositivo Medico, se solicita relacionar la regla que le aplica. (..) la solución fijadora a base de glutaraldehído está destinada para ser usada como líquido para el procesamiento de cortes de pericardio humano mediante la sumersión en un periodo de tiempo que puede variar entre 5 minutos a 24 horas(...)” (subrayado nuestro).(… | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. Este espacio, hasta la firma se considera en blanco. | N/A
20231077073 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | SYSTEM QUANTUM CELL EXPANSION - QUANTUM - SISTEMA DE EXPANSIÓN CELULAR | QUANTUM, TERUMO BCT | NO | El sistema de expansión de células quantum es un sistema de expansión de células funcionalmente cerrado, se puede utilizar para cultivar células adherentes y en suspensión, para una variedad de aplicaciones de terapia celular y génica en entornos de laboratorios clínicos y de fabricación. | Unidad | QUANTUM, QUANTUM FLEX | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231083537 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZERS THERMO SCIENTIFIC™ TDE SERIES - CONGELADORES DE TEMPERATURA ULTRA-BAJA | THERMO SCIENTIFIC | NO | Estos productos están destinados para uso como almacenamiento en frío en laboratorios de investigación y como congeladores de laboratorio de uso general, almacenando muestras o inventario a temperaturas de funcionamiento entre -50 °C y -86 °C. | Unidad | TDEC06386FA - TDE S T DE Series –80°C chest ULT freezers (TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose) TDEC25286FA - TDE S T DE Series –80°C chest ULT freezers (TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose) TDEC39686FA - TDE S T DE Series –80°C chest ULT freezers (TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose) TDEC25286FD - TDE S T DE Series –80°C chest ULT TDEC39686FD - TDE S T DE Series –80°C chest ULT freezers (TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231151419 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ASPIRACION PARA PUESTO DE TRABAJO / ASPIRACION PARA PUESTO DE TRABAJO ODONTOLÓGICO | RENFERT | NO | SILENT TS2 Sistema de aspiración para dos puestos de trabajo Sistema de aspiración potente, con dos puntos de aspiración con control independiente, motor de escobillas de larga duración y sistema de filtración doble. Sencillo manejo y programación de los dos puntos de aspiración independientes Ventajas Potencia de aspiración constante gracias al reajuste automático, Escasa carga sonora de un máximo de 59 dB (A), Vida útil 3 veces superior en comparación con motores de escobillas tradicionales (1000 horas de servicio garantizadas). Detalles Manejo intuitivo incl. calibración de la pieza de mano desde una amplia pantalla multifunción, Gran protección de la salud gracias al sistema de filtración de dos niveles, disponible filtro opcional H/Hepa, Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos SILENT compact Sistema de aspiración para un puesto de trabajo istema de aspiración compacta, sin bolsa, con limpieza de filtro automática y motor de escobillas de larga duración. Ventajas Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin bolsa, Escasa carga sonora de un máximo de 55 dB (A), Vida útil 3 veces superior en comparación con motores de escobillas tradicionales (1000 horas de servicio garantizadas). Detalles Manejo cómodo de la conexión automática al pulsar de una combinación de teclas, Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos | UNIDAD | SILENT TS2, 120 V No. 2930105 SILENT compact, 120 V No. 29341000 “ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231169850 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ARA - DISPOSITIVO ASISTENCIAL PARA CIEGOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL | ARA | SI | Tecnología Asistencial para ciegos y personas con discapacidad visual Características Principales: Detección de Obstáculos: Los sensores de Ara recopilan información en tiempo real sobre su entorno (cabeza, pecho y debajo de la cintura), advirtiéndote por medio de retroalimentación háptica. Lenguaje de retroalimentación háptica. Las funciones principales de Ara (detección de obstáculos y navegación en línea recta) se comunican con el usuario mediante retroalimentación háptica, una secuencia de vibraciones específicas para cada situación. Sistema de rendimiento adaptativo. Nuestro dispositivo se adapta a la velocidad que camina. Entre más rápido vayas, Ara detectará a mayor distancia los obstáculos que se aproximan. Navegación en línea recta. Los sensores de Ara brindan información y navegación esenciales que evitan cambios de dirección involuntarios por parte del usuario al caminar largas distancias. | Empaque por Unidad de Equipo | ARA | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con la información aportada, el producto ARA - DISPOSITIVO ASISTENCIAL PARA CIEGOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL – MARCA: ARA, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…)” (Negrita y Subrayado fuera de texto | I
20231170326 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | IMPRESORA 3D DENTAL NEXTDENT LCD1 - IMPRESORA 3D NEXTDENT LCD1 PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | NEXTDENT | NO | USOS: Usada en laboratorios dentales, para impresión 3D de polimerización en bandeja que utiliza una matriz de LED y una máscara LCD para solidificar la resina capa por capa, para imprimir modelos odontológicos tridimensionales. INDICACIONES: Impresora 3D NextDent de tamaño pequeño con tecnología LCD, indicada para impresión de modelos en laboratorios dentales con nivel de alta precisión, dando resultados de alta calidad en la impresión de modelos odontológicos tridimensionales. | Unidad) Equipo | NEXTDENT LCD1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231170332 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | EQUIPO DE LAVADO POST PROCESAMIENTO DE IMPRESIÓN 3D DENTAL - EQUIPO DE LAVADO NEXTDENT DE USO EN LABORATORIO DENTAL PARA POST PROCESAMIENTO DE IMPRESIÓN 3D DENTAL– | NEXTDENT | NO | USOS: Usado en laboratorio dental para lavar las impresiones en 3D eliminando el exceso de resina que no fue curada durante el proceso de impresión de las unidades dentales INDICACIONES: Sistema de lavado para el post procesamiento de objetos impresos en 3D, capaz de eliminar el exceso y el material de impresión 3D sin curar. | (Unidad) Equipo | NEXTDENT WASH.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231171481 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | VIDEO IMPRESORA | SONY | NO | : Impresión de imágenes fijas en blanco y negro, o a color para aplicaciones de ultrasonido, cardiología y endoscopia para uso en registro de pacientes y referencias. | Unidad | UP-X898MD, UP-D898MD, UP-D25MD” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231175572 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | QIAcube HT | QIAGEN | NO | El QIAcube HT está diseñado para realizar la purificación automatizada de ácidos nucleicos de rendimiento medio a alto. El QIAcube HT está diseñado para aplicaciones de biología molecular. Este producto no está destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad. El instrumento QIAcube HT está diseñado para ser utilizado solo en combinación con los kits QIAcube HT para aplicaciones descritas en los respectivos manuales del kit. El instrumento QIAcube HT está destinado a ser utilizado por usuarios profesionales capacitados en técnicas de biología molecular y el funcionamiento del instrumento QIAcube HT. | Unidad | 9001793- QIAcube HT System 9001795- QIAcube HT” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231175588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | BOTTOM FRAMEWORK - ASIENTO ESTÁNDAR GRADUABLE PARA SILLA DE RUEDAS | HEXA3DLAB | NO | “INDICACIONES Y USOS: Es un asiento para silla de ruedas ampliable (con crecimiento) hasta 2½ pulgadas en ancho y en profundidad, desmontable, modular y graduable para instalación sobre la estructura tubular según los requerimientos morfológicos y funcionales del paciente. Brinda las siguientes graduaciones en el montaje para adaptarse a diferentes requerimientos dimensionales y estructurales de la silla de ruedas: a. ANCLAJE ONE CLICK adaptable a diferentes diámetros del perfil estructural de la silla de ruedas e incluso diámetros variables. Permite graduación en profundidad sobre la estructura de la silla de ruedas de tal manera que no interfiere con otros accesorios y facilita su configuración. b. PROFUNDIDAD ajustable por medio del cuerpo deslizante Bottom framework es adaptable a diferentes tipos de sillas de ruedas, su método ONE CLICK permite montarlo y desmontarlo del cuerpo de la silla de manera rápida y segura para facilitar el plegado y transporte. Su configuración de crecimiento le permite adaptarse y acompañar al paciente siempre que requiera cambiar de silla de ruedas. Después de su configuración e instalación inicial no requiere ningún ajuste adicional. De manera opcional cuenta con sistema de seguridad adicional para evitar su desmontaje accidental. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231177726 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ZEFIRO - CAMPANAS EXTRACTORAS - MESA DE TALLADO | DIAPATH | NO | INDICACIONES Y USOS: La campana extractora Zefiro ha sido diseñada para proteger al usuario durante las operaciones de reducción de las muestras histológicas, en las cuales podría estar expuesto a vapores nocivos, ya sea para acoger en su interior instrumentos tales como procesadores, teñidores y montadores de portaobjetos, o bien para crear una estación de descarga/lavado. En este instrumento es posible configurar todos los parámetros de proceso, entre ellos los de la aspiración y los actuadores instalados. | Campana ventilada de acero inoxidable, encimera con fregadero para agua y cubeta para formol con superficie de trabajo 230 V y accesorios correspondientes. | Campana Extractora Zefiro 900 Ref. CI0905 Campana Extractora Zefiro 1200 Ref. CI1207 Campana Extractora Zefiro 1500 Ref. CI1507 Campana Extractora Zefiro 1800 Ref. CI1807” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231177761 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | MYIUS APP - APP PARA PLANIFICACIÓN | BAYER | NO | S: MyIUS es una aplicación dirigida a mujeres de 16 a 60 años que utilizan un Sistema Intrauterino (SIU) de Bayer como método anticonceptivo. En Colombia los SIU para los que tiene alcance la aplicación MyIUS son Mirena, Kyleena y Jaydess. MyIUS fue diseñada como una aplicación móvil para smartphones cuyo objetivo principal es apoyar y educar a las usuarias sobre el método anticonceptivo recomendado y colocado por el médico prescriptor, además de predecir, por medio del algoritmo MyIUS, el efecto de los SIUs de Bayer en el proceso fisiológico del sangrado uterino después de 90 días de uso durante los próximos 6 meses y monitorear este sangrado a través de los comentarios recibidos por parte de la usuaria. Es muy importante mencionar que no está diseñada como herramienta de diagnóstico sino como un soporte a la usuaria. El médico prescriptor será quien recomiende a la paciente el uso de la App y brinde un código de acceso de acuerdo con la marca del SIU que se le haya colocado a la paciente | App para smarphone | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231178073 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ALTA FRECUENCIA PORTATIL - ALTA FRECUENCIA PORTATIL | N/A | SI | : El dispositivo para el cuidado de la piel de alta frecuencia utiliza corriente de alta frecuencia para crear ozono para la esterilización y acelerar la circulación sanguínea. Los 4 tubos, incluidos los que se pueden usar para tratar la piel del rostro, el cuello o el brazo para lograr reafirmación de la piel, tratamiento del acné, promoción de la autorreparación y estiramiento de la piel. Además, incluye un tubo en forma de peine para reducir la foliclitis y promover el crecimiento del cabello. - Reduce la irritación de la piel. - Elimina acné y espinillas. - Acelera la circulación sanguínea y mejora el metabolismo. - Ayuda a calmar el nervio y tiene función analgésica. - Tiene la función de anti-envejecimiento, anti-arrugas y piel tensa. - Mejora la secreción, el valor del pH hace que la piel se incline hacia la neutralidad. - Produce el ozono para la esterilización, puede ayudar a curar heridas y contener los poros y heridas. - Mejora el crecimiento saludable del cabello | Empaque Individual. | N/A | De acuerdo con lo anterior cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | En consecuencia, para su comercialización, de acuerdo con las indicaciones y usos aportados, el producto ALTA FRECUENCIA PORTATIL, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 Capítulo II del Decreto en mención: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIA
20231179940 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | SISTEMA DE TRANSFERENCIA SEMISECA TRANSBLOT SD CON FUENTE DE PODER HC - SISTEMA DE TRANSFERENCIA – | BIORAD LABORATORIES INC | NO | La caracterización molecular tanto de proteínas como de ácidos nucleicos es vital en la investigación de procesos biológicos, hacerlo de manera eficiente, sin la caducidad de medios como los geles genera mayor capacidad de uso de las muestras para lograr los objetivos. La transferencia a matrices como el papel es una de las mejores formas de optimar el uso de las muestras, tanto en cantidad como a través del tiempo. Western y Southern Blot son las técnicas principales para los investigadores en proteínas y ácidos nucleicos permitiendo la caracterización de compuestos. Para realizar la transferencia es importante tener una cámara con cierre hermético y el voltaje suficiente que permita la transferencia de las moléculas de una matriz a otra. El sistema compuesto de cámara Transblot DS y fuente de poder de alto amperaje permite una transferencia que no afecta la estructura molecular de los compuestos. | Unidad | Trans-Blot® SD System and PowerPac™ HC Power Supply System #1703848 Trans-Blot® SD semi-dry transfer cell (catalog #170-3940) and PowerPac™ HC power supply (catalog 164- 5052) 170-3940 Trans-Blot SD Electrophoretic Transfer CelL 170-3942 Trans-Blot SD Anode, platinum, 170-3947 Trans-Blot SD Cathode, stainless steel , 170-3957 Trans-Blot SD DNA/RNA Blotting Kit, 165-4761 Model 200/2.0 Constant Voltage Power Supply, 100/120 V, 50/60Hz, 164-5052 Power Pac HC Power Supply, 100/120 V, 50/60Hz ACCESORIOS PARA TRANSFERENCIA BLOTTING, Blot Absorbent Filter Paper (extra thick) Recommended uses, 170-3966 Sheets, 7 x 8.4 cm pre-cut to fit mini PROTEAN 3 Gels, 60, 170-3967 Sheets, 8.3 x 13.6 cm pre-cut to fit Criterion Gels, 60, 170-3968 Sheets, 14 x 16 cm pre-cut to fit PROTEAN xi Gels, 30, 170-3969 Sheets, 19 x 19.5 cm pre-cut to fit PROTEAN xL Gels, 30 Immuno Blot PVDF Membrane 162-0174 Sheets, 7 x 8.4 cm, 10 (mini blot size) , 162-0175 Sheets, 10 x 15 cm, 10 , 162-0176 Sheets, 20 x 20 cm, 10 , 162-0177 Roll, 26 cm x 3.3 m, 1 Sequi-Blot PVDF Membrane: 162-0180 Sheets, 10 x 15 cm, 10, 162-0181 Sheets, 15 x 15 cm, 10 , 162-0182 Sheets, 20 x 20 cm, 10 , 162-0184 Roll, 24 cm x 3.3 m, 1 , 162-0185 Sheets, 20 x 20 cm, 3 , 162-0186 Sheets, 7 x 8. 4 cm, 10 Nitrocellulose Membrane (0.45 micron) 162-0115 Roll, 33 cm x 3 m, 1, 162-0113 Sheets, 20 x 20 cm, 5, 162-0114 Sheets, 15 x 9.2 cm, 10, 162-0116 Sheets, 15 x 15 cm, 10, 162-0117 Sheets, 9 x 12 cm, 10 , 162-0145 Sheets, 7 x 8.4 cm, 10 Nitrocellulose Membrane (0.2 micron) Recommended uses 162-0112 Roll, 33 cm x 3 m, 1 , 162- 0146 Sheets, 7 x 8.4, 10 , 162-0147 Sheets, 13.5 x 16.5 cm, 10 DNA/RNA Blotting Accessories(Blot paper), 170-3958 Extra Thick Blot Paper, 10 x 15 cm, 30 170-3959 Extra Thick Blot Paper, 15 x 15 cm, 30, 170-3960 Extra Thick Blot Paper, 15 x 20 cm, 30 Zeta-Probe Membrane 162-0159 Roll, 30 cm x 3.3 m, 1, 162-0153 Sheets, 9 x 12 cm, 15, 162- 0154 Sheets, 10 x 15 cm, 15, 162-0155 Sheets, 15 x 15 cm, 15, 162-0156 Sheets, 15 x 20 cm, 15, 162-0157 Sheets, 20 x 20 cm, 15, 162-0158 Sheets, 20 x 25 cm, 3 162-0165 Roll, 20 cm x 3.3 m, 1, 162-0166 Roll, 30 cm x 30 m, 1 Zeta-Probe GT Membrane 162-0190 Sheets, 9 x 12 cm, 15, 162-0191 Sheets, 10 x 15 cm, 15, 162-0192 Sheets, 15 x 15 cm, 15, 162-0193 Sheets, 15 x 20 cm, 15, 162-0194 Sheets, 20 x 20 cm, 15, 162-0195 Sheets, 20 x 25 cm, 15, 162-0196 Roll, 30 cm x 3.3 m, 1 162-0197 Roll, 20 cm x 3.3 m, 1, 162-0198 Roll, 30 cm x 30 m, 1 Supported Nitrocellulose Membrane (0.45 micron) 162-0090 Sheets, 7 x 8.4 cm, 10, 162-0091 Sheets, 10 x 15 cm, 10, 162-0092 Sheets, 15 x 15 cm, 10, 162-0093 Sheets, 20 x 20 cm, 10, 162-0094 Roll, 30 cm x 3 m, 1 Supported Nitrocellulose Membrane (0.2 micron) 162-0095 Sheets, 7 x 8.4 cm, 10, 162-0096 Sheets, 15 x 15 cm, 10, 162-0097 Roll, 30 cm x 3 m, 1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231194183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ESTACIÓN DE TRABAJO IVFTECH ECONICA/ ESTACIÓN DE TRABAJO, | IVFTECH | NO | Las cabinas IVFtech Econica son nuestra estación de trabajo básica de flujo laminar vertical. El flujo laminar vertical proporciona aire limpio en toda la zona de trabajo. Se presenta como gabinete frío o calentado y preparado para un microscopio, disponible en 90 o 120 cm con una superficie de trabajo de acero inoxidable y una fuente de luz. También podemos ofrecer un soporte fijo o ajustable electrónicamente y opciones de ruedas | Unidad / caja | Econica 0.6m, Econica 1.2 m | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231197577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | Homedics Therapist select® prime percussion massager profesional- Homedics Therapist select® prime masajeador de percusión calidad profesional/ Masajeador de percusión | HOMEDICS | NO | Su masajeador, cuando lo abra, podría necesitar cargarse. Para cargar su masajeador, conecte un lado del cable USB-C a la unidad y el otro extremo a un adaptador. Después, enchufe el adaptador a un tomacorriente de 120 voltios. Su masajeador estará cargado totalmente después de un tiempo de carga máximo de 5 horas y la carga durará hasta 2 horas 30 minutos. NOTA: Este dispositivo solo viene con un cable USB-C, no con un adaptador. Un cargador USB-C de teléfono también cargará la unidad. La unidad no funcionará cuando se esté cargando. Utilice un cargador de 5V2A (o 5V / 1A, más lento), pero no puede ser superior a 5V. Para encender el masajeador, presione y sostenga el botón p de encendido durante 2 segundos. Los indicadores LED de nivel de batería se iluminarán para confirmar que la unidad está encendida. Oprima el botón p de encendido una vez para empezar el masaje y siga presionando (hasta 5 veces) para aumentar la intensidad (Fig. 1). Una vez a través del ciclo de intensidad, oprima nuevamente para detener el movimiento de percusión y nuevamente para volver a operar en intensidad baja. Aplique el cabezal de masaje al músculo que desea dar masaje. Consulte la tabla correspondiente en la página 21 para ayudar a guiarle para saber qué aditamento usar. Cuando termine el masaje, apague la unidad oprimiendo y sosteniendo el botón de encendido p durante 2 segundos. La unidad estará apagada cuando se apaguen todas las luces LED. | Masajeador individual en caja de empaque corrugado. | HHG-681-BK-PC (el código de Pricesmart 457719.) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231199623 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | ELECTRICAL TABLES AND MOTORIZED TABLES/ MESAS ELECTRICAS Y MESAS MOTORIZADAS, | LUXVISION, VISIONARE | NO | LAS MESAS ELECTRICAS Y LAS MESAS MOTORIZADAS, SE USAN PARA COLOCAR Y CONECTAR EQUIPOS BIOMEDICOS O DISPOSITIVOS MEDICOS. | UNIDAD | ET-150 ET-175 ET-185 ET-700 VS- Tavola Singola VS-Tavoletta Singola VS- Tavola Doppia VS- Tavola Tripla VS- Tavola Campo Visivo VS- Tavola V Shape (forma V) VS- Tavola OCT UNO VS- Tavola OCT DUE VS- Tavola I VS- Tavola II | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231201687 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | Portaobjetos DELTALAB - Envases para transporte de portaobjetos | DELTALAB | NO | Envases para el transporte de los portaobjetos y su protección. No son aptos para el transporte de preparaciones microscópicas en solución líquida, ya que el cierre no está pensado para contener líquido. Fabricados en polipropileno de color natural translúcido. Autoclavables a 121 °C. | UNIDAD | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231201964 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | EQUIPOS DE MEDICION DE LIQUIDOS/ EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LIQUIDOS PARA LABORATORIO | BRAND, Dispensette®, Seripettor®, BT QuikSip™, Transferpette®, BIO-CERT®, HandyStep®, accu-jet® S, Titrette® | NO | INSTRUMENTOS MECÁNICOS MANUALES DE USO COMÚN EN LABORATORIOS DESTINADOS A TRANSFERIR CON EXACTITUD VOLUMENES DE LIQUIDOS A TRAVES DE PUNTAS INDIVIDUALES. LOS EQUIPOS DE BRAND® CUMPLEN CON LAS CRECIENTES EXIGENCIAS DE CALIDAD AL DISPENSAR LÍQUIDOS, REALIZAR PRUEBAS ESTANDARIZADAS, ADEMÁS DE FACILITAR SU USO CON UNA SOLA MANO PARA HACER ESTE PROCESO DEBIDO A QUE SOLO SE REQUIERE DE UN PEQUEÑO TOQUE Y BAJO ESFUERZO DE OPERACIÓN. | UNIDAD | 4600310 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 0,1-1 ML, SIN RDV 4600311 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 0,1-1 ML, CON RDV 4600320 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 0,2-2 ML, SIN RDV 4600321 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 0,2-2 ML, CON RDV 4600330 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 0,5-5 ML, SIN RDV 4600331 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 0,5-5 ML, CON RDV 4600340 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 1-10 ML, SIN RDV 4600341 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 1-10 ML, CON RDV 4600350 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 2,5-25 ML, SIN RDV 4600351 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 2,5-25 ML, CON RDV 4600360 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 5-50 ML, SIN RDV 4600361 DISPENSETTE® S, DIGITAL, DE-M, 5-50 ML, CON RDV 4600100 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 0,1-1 ML, SIN RDV 4600101 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 0,1-1 ML, CON RDV 4600120 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 0,2-2 ML, SIN RDV 4600121 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 0,2-2 ML, CON RDV 4600130 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 0,5-5 ML, SIN RDV 4600131 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 0,5-5 ML, CON RDV 4600140 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 1-10 ML, SIN RDV 4600141 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 1-10 ML, CON RDV 4600150 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 2,5-25 ML, SIN RDV 4600151 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 2,5-25 ML, CON RDV 4600160 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 5-50 ML, SIN RDV 4600161 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 5-50 ML, CON RDV 4600170 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 10-100 ML, SIN RDV 4600171 DISPENSETTE® S, ANALOG, DE-M, 10-100 ML, CON RDV 4600210 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 1 ML, SIN RDV 4600211 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 1 ML, CON RDV 4600220 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 2 ML, SIN RDV 4600221 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 2 ML, CON RDV 4600230 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 5 ML, SIN RDV 4600231 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 5 ML, CON RDV 4600240 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 10 ML, SIN RDV 4600241 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, 10 ML, CON RDV 4600290 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, DISTINTOS VOLÚMENES DISPONIBLES, SIN RDV 4600291 DISPENSETTE® S, FIX, DE-M, DISTINTOS VOLÚMENES DISPONIBLES, CON RDV 4630330 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 0,5-5 ML, SIN RDV 4630331 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 0,5-5 ML, CON RDV 4630340 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 1-10 ML, SIN RDV 4630341 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 1-10 ML, CON RDV 4630350 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 2,5-25 ML, SIN RDV 4630351 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 2,5-25 ML, CON RDV 4630360 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 5-50 ML, SIN RDV 4630361 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, DIGITAL, DE-M, 5-50 ML, CON RDV 4630130 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 0,5-5 ML, SIN RDV 4630131 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 0,5-5 ML, CON RDV 4630140 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 1-10 ML, SIN RDV 4630141 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 1-10 ML, CON RDV 4630150 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 2,5-25 ML, SIN RDV 4630151 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 2,5-25 ML, CON RDV 4630160 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 5-50 ML, SIN RDV 4630161 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 5-50 ML, CON RDV 4630170 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 10-100 ML, SIN RDV 4630171 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, ANALOG, DE-M, 10-100 ML, CON RDV 4630230 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, FIX, DE-M, 5 ML, SIN RDV 4630231 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, FIX, DE-M, 5 ML, CON RDV 4630240 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, FIX, DE-M, 10 ML, SIN RDV 4630241 DISPENSETTE® S ORGÁNICO, FIX, DE-M, 10 ML, CON RDV 4630290 DISPENSETTE® S, ORGANIC, DE-M, DISTINTOS VOLÚMENES DISPONIBLES, SIN RDV 4630291 DISPENSETTE® S, ORGANIC, DE-M, DISTINTOS VOLÚMENES DISPONIBLES, CON RDV 4640040 DISPENSETTE® S PARA ANÁLISIS DE TRAZAS, DE-M, MUELLE DE PT/IR, 1-10 ML, SIN RDV 4640041 DISPENSETTE® S PARA ANÁLISIS DE TRAZAS, DE-M, MUELLE DE PT/IR, 1-10 ML, CON RDV 4640240 DISPENSETTE® S ANÁLISIS DE TRAZAS, DE-M, MUELLE DE TANTALIO, 1-10 ML, SIN RDV 4640241 DISPENSETTE® S PARA ANÁLISIS DE TRAZAS, DE-M, MUELLE DE TANTALIO, 1-10 ML, CON RDV 4720120 SERIPETTOR® , 0,2-2 ML 4720140 SERIPETTOR® , 1-10 ML 4720150 SERIPETTOR® , 2,5-25 ML 4720420 SERIPETTOR® PRO, 0,2-2 ML 4720440 SERIPETTOR® PRO, 1-10 M 4720450 SERIPETTOR® PRO, 2,5-25 ML 4760141 TITRETTE®, DE-M, 10 ML, ESTÁNDAR 4760151 TITRETTE®, DE-M, 25 ML, ESTÁNDAR 4760161 TITRETTE®, DE-M, 50 ML, ESTÁNDAR 4760241 TITRETTE®, DE-M, 10 ML, CON INTERFASE RS232 4760251 TITRETTE®, DE-M, 25 ML, CON INTERFASE RS232 4760261 TITRETTE®, DE-M, 50 ML, CON INTERFASE RS232 4760451 TITRETTE® SH, DE-M, TIPO SOXHLET-HENKEL (4 °SH = 1 ML) 4723180 ASPIRADOR BT QUIKSIP , INCL. CELL-CULTURE 25950 CELL-CULTURE™ (ASPIRADOR) 705868 TRANSFERPETTE® S, 0,1-1 µL, VARIABLE, D-1, DE-M 705869 TRANSFERPETTE® S, 0,1-2,5 µL, VARIABLE, D-2,5, DE-M 705870 TRANSFERPETTE® S, 0,5-10 µL, VARIABLE, D-10, DE-M 705872 TRANSFERPETTE® S, 2-20 µL, VARIABLE, D-20, DE-M 705873 TRANSFERPETTE® S, 5-50 µL, VARIABLE, D-50, DE-M 705874 TRANSFERPETTE® S, 10-100 µL, VARIABLE, D-100, DE-M 705878 TRANSFERPETTE® S, 20-200 µL, VARIABLE, D-200, DE-M 705880 TRANSFERPETTE® S, 100-1000 µL, VARIABLE, D-1000, DE-M 705882 TRANSFERPETTE® S, 500-5000 µL, VARIABLE, D-5000, DE-M 705884 TRANSFERPETTE® S, 1000-10000 µL, VARIABLE, D-10000, DE-M 705808 TRANSFERPETTE® S, 10 µL, FIX, F-10, DE-M 705816 TRANSFERPETTE® S, 20 µL, FIX, F-20, DE-M 705820 TRANSFERPETTE® S, 25 µL, FIX, F-25, DE-M 705828 TRANSFERPETTE® S, 50 µL, FIX, F-50, DE-M 705838 TRANSFERPETTE® S, 100 µL, FIX, F-100, DE-M 705844 TRANSFERPETTE® S, 200 µL, FIX, F-200, DE-M 705854 TRANSFERPETTE® S, 500 µL, FIX, F-500, DE-M 705862 TRANSFERPETTE® S, 1000 µL, FIX, F-1000, DE-M 705864 TRANSFERPETTE® S, 2000 µL, FIX, F-2000, DE-M 705890 KIT BÁSICO MICRO TRANSFERPETTE® S: 3 PIPETAS (0,1-2,5 µL, 0,5-10 µL, 10-100 µL), 3 ESTANTES 705891 KIT BÁSICO MEDIO TRANSFERPETTE® S: 3 PIPETAS (2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL), 3 ESTANTES 705892 KIT BÁSICO MACRO TRANSFERPETTE® S: 3 PIPETAS (100-1000 µL, 500-5000 µL, 1000-10000 µL), 3 ESTANTES 705893 KIT BÁSICO ESTÁNDAR TRANSFERPETTE® S: 3 PIPETAS (0,5-10 µL, 10-100 µL, 100- 1000 µL), 3 ESTANTES 705896 PAQUETE DE PIPETAS TRANSFERPETTE® S 1: 5 PIPETAS (0,1-2,5 µL, 0,5-10 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL), SOPORTE DE MESA PARA 6 EQUIPOS 705897 PAQUETE DE PIPETAS TRANSFERPETTE® S 2: 5 PIPETAS (0,5-10 µL, 10-100 µL, 20- 200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL), SOPORTE DE MESA PARA 6 EQUIPOS 705900 TRANSFERPETTE® S-8, 0,5-10 µL, VARIABLE, M8-10, DE-M 705906 TRANSFERPETTE® S-8, 5-50 µL, VARIABLE, M8-50, DE-M 705908 TRANSFERPETTE® S-8, 10-100 µL, VARIABLE, M8-100, DE-M 705910 TRANSFERPETTE® S-8, 20-200 µL, VARIABLE, M8-200, DE-M 705912 TRANSFERPETTE® S-8, 30-300 µL, VARIABLE, M8-300, DE-M 705920 TRANSFERPETTE® S-12, 0,5-10 µL, VARIABLE, M12-10, DE-M 705926 TRANSFERPETTE® S-12, 5-50 µL, VARIABLE, M12-50, DE-M 705928 TRANSFERPETTE® S-12, 10-100 µL, VARIABLE, M12-100, DE-M 705930 TRANSFERPETTE® S-12, 20-200 µL, VARIABLE, M12-200, DE-M 705932 TRANSFERPETTE® S-12, 30-300 µL, VARIABLE, M12-300, DE-M 705299 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705300 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 2-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705303 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705306 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 50-1000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705307 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 250-5000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705309 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705310 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 2-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705313 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705316 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 50-1000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705317 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 250-5000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705319 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705320 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 2-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705323 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705326 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 50-1000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705327 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 250-5000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705329 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705333 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705336 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 50-1000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705337 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 250-5000 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705339 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN 705340 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 2-20 µL, SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN 705343 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN 705346 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 50-1000 µL, SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN 705347 TRANSFERPETTE® ELECTRONIC, DE-M, 250-5000 µL, SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN 705399 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705400 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705403 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705404 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705406 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705409 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705410 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705413 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705414 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA(100-240 V / 50-60 HZ) 705416 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA(100-240 V / 50-60 HZ) 705419 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705420 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705423 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705424 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705426 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705433 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705434 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705436 TRANSFERPETTE® -8 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705449 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V /50-60 HZ) 705450 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705453 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705454 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705456 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EUROPA (100-240 V / 50-60 HZ) 705459 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/ IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705460 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705463 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705464 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/ IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705466 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA REINO UNIDO/ IRLANDA (100-240 V / 50-60 HZ) 705469 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 0,5-10 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705470 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705473 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 5-100 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705474 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705476 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 15-300 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EE. UU./JAPÓN (100-240 V / 50-60 HZ) 705480 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 1-20 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 705484 TRANSFERPETTE® -12 ELECTRONIC, DE-M, 10-200 µL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AUSTRALIA (100-240 V / 50-60 HZ) 702603 PUNTAS PARA PIPETAS, SUELTAS, PP, 1-10 ML, INCOLORAS 702604 PUNTAS PARA PIPETAS, SUELTAS, PP, 1-10 ML, XXL, INCOLORAS 702608 PUNTAS PARA PIPETAS, PALETIZADAS, PP, TIPBOX 10 ML, REDONDAS, 1-10 ML 701807 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL DE-M, 2,5-10 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701812 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL DE-M, 5-25 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701817 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL DE-M, 10-50 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701822 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL DE-M, 20-100 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 702804 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL DE-M, 100-500 µL, CON TAPAS DE PP 702806 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL DE-M, 200-1000 µL, CON TAPAS DE PP 702810 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL, DE-M, 1,0-5,0 ML, CON TAPAS DE PP 702812 TRANSFERPETTOR® TIPO DIGITAL, DE-M, 2,0-10,0 ML, CON TAPAS DE PP 701842 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 1 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701844 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 2 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701853 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 5 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701858 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 10 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701863 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 20 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701864 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 25 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701868 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 50 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701873 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 100 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 701878 TRANSFERPETTOR® TIPO FIJO DE-M, 200 µL, CON TUBOS CAPILARES DE VIDRIO 705200 HANDYSTEP® TOUCH, DE-M, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y CLIP DE SUJECIÓN 705201 PAQUETE HANDYSTEP® TOUCH, DE-M, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y SOPORTE DE CARGA 705210 HANDYSTEP® TOUCH S, DE-M, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y CLIP DE SUJECIÓN 705211 PAQUETE HANDYSTEP® TOUCH S, DE-M, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL Y SOPORTE DE CARGA 705110 DOSIFICADOR MÚLTIPLE HANDYSTEP® S 26350 ACCU-JET® S, ANTHRACITE, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100- 240 V/50-60 HZ) 26351 ACCU-JET® S, BERRY, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100-240 V/50-60 HZ) 26352 ACCU-JET® S, PETROL, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL(100-240 V/50-60 HZ) 26353 ACCU-JET® S, AMETHYST, INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL (100- 240 V/50-60 HZ) 26360 ACCU-JET® S, ANTHRACITE, SIN EQUIPO DE RED UNIVERSAL 26361 ACCU-JET® S, BERRY, SIN EQUIPO DE RED UNIVERSAL 26362 ACCU-JET® S, PETROL, SIN EQUIPO DE RED UNIVERSAL 26363 ACCU-JET® S, AMETHYST, SIN EQUIPO DE RED UNIVERSAL 26200 AUXILIAR DE PIPETEADO MACRO PARA PIPETAS 0,1-200 ML, GRIS, CON FILTRO DE MEMBRANA DE REPUESTO 26201 AUXILIAR DE PIPETEADO MACRO PARA PIPETAS 0,1-200 ML, VERDE, CON FILTRO DE MEMBRANA DE REPUESTO 26202 AUXILIAR DE PIPETEADO MACRO PARA PIPETAS 0,1-200 ML, AZUL REAL, CON FILTRO DE MEMBRANA DE REPUESTO 25800 AUXILIAR DE PIPETEADO MICRO, PARA PIPETAS DE HASTA 1 ML 25900 AUXILIAR DE PIPETEADO MICRO-CLASSIC, COMPLETO 707550 SISTEMA DE EXTRACCIÓN TITRETTE® PARA SISTEMA DE EMBALAJE BAG-IN-BOX PARA SOLUCIONES VOLUMÉTRICAS LISTA PARA USAR 701960 ESTACIÓN TRANSFERPETTOR PARA 4 DISPOSITIVOS HASTA 200 µL 702890 ESTACIÓN TRANSFERPETTOR PARA 2 DISPOSITIVOS 0,5-10 ML | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231203183 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | PRENDAS DE CONTROL - BODY-FAJA | YEMDIKA | NO | Prendas de ajuste línea femenina y masculina de uso estético, materiales textiles a base de algodón y poliéster, encajes y elásticos | N/A | PANTY REALCE: panty básico con semi realce de uso estético material textil tela pacific,templer y encaje /RODILLERO: leggins básico con semi realce de uso estético material textil tela pacific y templer.CAMISILLA HOMBRE : camisilla ajuste silueta masculina de uso estetico,material textil tela pacific y elastico con siliconado/BODY CACHETERO :prenda de ajuste femenina de uso estetico camisilla con panty ,material textil tela pacific,templer y elastico siliconado. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231215018 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-18 | TERMÓMETROS / TERMÓMETROS | GENÉRICO | NO | Termómetro: Usado para medir temperatura. | UNIDAD | TH022, TH898 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221277407 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA - IMPLANTE DE OSEO INTEGRACION | PIEZOIMPLANT S.A.S. | SI | El implante dental multicónicos a la medida hace referencia a un tornillo para ser implantado dentro de un hueso caracterizado porque comprende entre dos a cuatro conos invertidos a lo largo de su eje longitudinal, donde el extremo más angosto del cono inferior corresponde al extremo inferior del tornillo y donde la altura de cada uno de los conos de los extremos del tornillo está entre el 20 y el 80% de la longitud total del tornillo por lo cual se puede diseñar de acuerdo a las características individuales de cada paciente siendo el único producto del mercado que lo puede hacer gracias a la protección de su patente No 4779 mediante resolución 13032 del 28 de febrero de 2014 expedida por la superintendencia de industria y comercio. MODALIDADES 1. En una primera modalidad, el tornillo comprende dos conos invertidos a lo largo de su eje longitudinal, siendo sus extremos más angostos que la parte central del cuerpo del tornillo y coincidiendo dichos extremos más angostos con los extremos superior e inferior del tornillo adaptado según la medida que requiere el paciente. 2. En otra alternativa de la invención, el tornillo comprende tres conos donde el extremo más angosto del segundo cono está unido al extremo angosto del tercer cono, cuyo extremo más ancho coincide con el extremo superior del tornillo según la medida del paciente. 3. En una última modalidad preferida de la invención, el tornillo comprende cuatro conos que conforman un tornillo en forma de reloj de arena, donde el extremo más ancho del tercer cono está unido al extremo más ancho del cuarto cono, de modo que los extremos más angostos que del primer y cuarto cono corresponden con los extremos superior e inferior del tornillo según la medida del paciente INDICACIONES: 1. los implantes Dentales Multiconicos a la Medida estan indicados para todos los pacientes que desen lograr una mayor estabilidad de acuerdo a la arquitectura osea y según su tipo de hueso. 2. La multi-conicidad en los implantes dentales diseñados a la medida de cada paciente está indicada según sus condiciones mediante la formación ósea en su cintura, asegurando una mejor adaptación e integración ósea biologica en las áreas donde la estabilidad primaria se puede ver comprometida y puede ser difícil de conseguir; como por ejemplo en hueso tipo IV dada sus características de tener una cortical delgada y esponjoso de baja densidad. 3. Se deben realizar mediante una calibracion del hueso manual,en modelos de estudio o por imágenes radiologicas. USOS 1. Hueso tipo I,II,II,IV 2. Calsificacion de seibert clase I, clase II y Clase III 3. Maxilar superior 4. Maxilar inferior VENTAJAS: Reducir el estrés en el hueso. Disminuye el trauma y la presión sobre el hueso generada en la colocación del implante. Adecuada fijación apical. Minimización del dolor y la inflamación. Reduce la probabilidad de fracturas verticales y reabsorción ósea | N/A | REFERENCIA 1. IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA DE 2 CONOS REFERENCIA 2. IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA 3 CONOS REFERENCIA 3. IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA 4 CONOS REFERENCIA 4. TORNILLO PASANTE A LA MEDIDA DE 2.0 MM REFERENCIA 5. TORNILLO PASANTE A LA MEDIDA DE 1.8 MM REFERENCIA 6. TORNILLO PASANTE A LA MEDIDA DE 1.6 MM | De acuerdo con lo anterior, cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb “(…) (subrayado fuera de texto) | IIB
20231093938 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | COTTON SWAB, COPITOS- BASTON DE ALGODÓN, COPITOS | Movich, Pharmacopia, producto a Granel, Element, Stone Bag, White Box, Voyage, Classic Collection, Rituals | SI | LOS COPITOS SON IDEALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS PARTES EXTERNAS DE LOS OÍDOS, NARIZ, OMBLIGO, SE UTILIZA PARA LA ABSORCIÓN DE EXUDADOS, LIMPIEZA DE MAQUILLAJE Y SOPORTE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS SOBRE LA PIEL | Aplicado no esteril, unidad de empaque, Cajas: X 300, 200 1.200, 600, 500, 250, 100, 900, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 Unidades. Empaque interno de caja: X1 unidad, X2 unidades, X3 unidades, X4 unidades | N/A | Es necesario precisar que mediante Acta No. 1 de 19 de enero 2022 la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, hoy día conocida como Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: 3.4 Lucía Ayala Rodríguez Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, solicitase emita concepto en el sentido de especificar si la indicación de uso productos Pomos, pomitos, Pads, cuadritos, ruedas, rueditas y rodajas de algodón, es únicamente ser utilizado para ayudar en la prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión, de una deficiencia o enfermedad o cual es la indicación de uso que deben tener para que sean considerados Dispositivos Médicos y así mismo indicar si para este tipo de productos aquellas indicaciones de uso que no sean de conformidad a dicha definición deben ser excluidas de los Registros Sanitarios. CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos Pomos, Pomitos, Pads, Cuadritos, Ruedas, Rueditas y Rodajas de Algodón fabricado uso en humanos, son considerados dispositivos médicos y por ende requieren de registro sanitario para su comercialización . Acorde a lo expuesto, se concluye que el producto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en clase I | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20231142271 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | COMPOSITE POLISHING PASTE - PASTA PULIDOR DENTAL | SHOFU | NO | Un pulimento de microóxido de aluminio en una base biocompatible que se utiliza para el pulido final de la mayoría de los composites dentales. | PN 0551 • 5 g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231149269 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | PLANTILLAS/ PLANTILLAS | DR. SCHOLL’S® | SI | PARA ALIVIAR EL DOLOR DURANTE EL DÍA PARA FASCITIS PLANTAR DE DR. SCHOLL'S® ESPECÍFICAMENTE PARA PERSONAS QUE SUFREN DOLOR DE FASCITIS PLANTAR EN EL TALÓN; PROPORCIONA UN ALIVIO DE DOBLE ACCIÓN AL TRATAR LA FUENTE DE SU DOLOR. LAS PLANTILLAS AMORTIGUAN Y PROTEGEN SU PIE DEL IMPACTO AGRAVANTE DE CADA PASO, Y SOSTIENEN SU ARCO PARA EVITAR QUE LA FASCIA PLANTAR SE ESTIRE MÁS PARA QUE PUEDA SANAR. PLANTILLA EXTRA SOPORTE ALIVIO DEL DOLOR PARA TALLAS GRANDES HOMBRES Y MUJERES PARA HOMBRES DE MÁS DE 100 KILOS QUE SUFREN FATIGA DE PIES Y PIERNAS Y DOLOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA ESPALDA POR ESTAR DE PIE. ALIVIO DEL DOLOR DE ESPALDA BAJA PARA HOMBRES DE MÁS DE 100 KILOS. LA TECNOLOGÍA SHOCK GUARD® Y LA TECNOLOGÍA ARCH GUARD® AYUDAN A DISTRIBUIR EL PESO Y REDUCIR EL IMPACTO DE CADA PASO ABSORBE LOS GOLPES Y ALIVIA LA FATIGA DE PIES Y PIERNAS. ALIVIO DEL DOLOR DE ARTRITIS HOMBRES Y MUJERES | UN PAR POR EMPAQUE. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto PLANTILLAS/ PLANTILLAS MARCA: DR. SCHOLL’S®, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20231155327 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | ALMOHADILLAS ACOLCHADAS Y FLEXIBLES PARA PIES/ ALMOHADILLAS ACOLCHADAS Y FLEXIBLES PARA PIES | DR. SCHOLL’S® | SI | PARA PERSONAS QUE EXPERIMENTAN PRESIÓN DOLOROSA EN MÚLTIPLES ÁREAS DE SUS PIES Y NECESITAN UNA AMORTIGUACIÓN DELGADA Y FLEXIBLE PARA ZAPATOS MÁS AJUSTADOS PARA PERSONAS QUE SUFREN DE FRICCIÓN DOLOROSA EN EL CALZADO Y NECESITAN UNA AMORTIGUACIÓN DELGADA Y FLEXIBLE PARA ZAPATOS MÁS AJUSTADOS "PARA JUANETES CON TECNOLOGÍA DE HIDROGEL ESPECÍFICAMENTE PARA PERSONAS QUE TIENEN JUANETES DOLOROSOS Y DESEAN UNA AMORTIGUACIÓNDISCRETA." PARA PERSONAS QUE TIENEN AMPOLLAS DOLOROSAS EN LOS PIES Y DESEAN UNA AMORTIGUACIÓN DISCRETA. PARA PERSONAS QUE TIENEN CALLOS Y AMPOLLAS INCÓMODOS EN LOS DEDOS DEL PIES | PAQUETE DE 3 BANDAS DE 10.5CM POR 8.5CM; CAJAS POR 72 UNIDADES O 24 UNIDADES. 1 ROLLO POR 61CM POR 11.7CM; CAJAS POR 72 UNIDADES O 24 UNIDADES. PAQUETE CON 5 ALMOHADILLAS - PARCHES PRESENTACIÓN; CAJAS POR 24 O 72 UNIDADES. PAQUETE CON 6 ALMOHADILLAS - PARCHES; CAJAS POR 72 O 24 UNIDADES. PAQUETE CON 8 ALMOHADILLAS - PARCHES; CAJAS POR 24 O 72 UNIDADES. 6 ALMOHADILLAS - PARCHES; CAJAS POR 24 O 72 UNIDADES. PAQUETE CON 9 ALMOHADILLAS - PARCHES; CAJAS POR 72 O 24 UNIDADES | DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS MULTIUSOS ACOLCHADOS EN TELA DE ALGODÓN PARA PIES DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS ACOLCHADAS CON HIDROGEL PARA JUANETES DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS ACOLCHADAS EN TELA PARA JUANETES DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS ACOLCHADAS CON HIDROGEL PARA AMPOLLAS DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS ACOLCHADAS CON HIDROGEL PARA CALLOS EN LOS DEDOS DEL PIE DR. SCHOLL’S® DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS PARA CALLOS EN LOS DEDOS DEL PIE DR. SCHOLL’S® ALMOHADILLAS ACOLCHADAS CON HIDROGEL PARA CALLOS PLANTARES | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto ALMOHADILLAS ACOLCHADAS Y FLEXIBLES PARA PIES/ ALMOHADILLAS ACOLCHADAS Y FLEXIBLES PARA PIES MARCA: DR. SCHOLL’S®, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | I
20231171533 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | Agujas quirúrgicas/ Agujas | Mani, INC. | SI | EL PRODUCTO TIENE UNA FORMA QUE TIENE UN ORIFICIO PARA SUJETAR LA SUTURA A UN EXTREMO Y AL OTRO EXTREMO. EN PUNTA PUNZANTE O ROMA. EL PRODUCTO SE UTILIZA COMO DISPOSITIVO MÉDICO SI LA SUTURA O LOS ALAMBRES METÁLICOS SE UNEN A LA PARTE DEL ORIFICIO DE LOS PRODUCTOS. EN CIRUGÍA GENERAL O ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA, CIERRE LOS BORDES DE LA HERIDA O HERIDA CORTADA, LA SUTURA SE USA CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR EL DISPOSITIVO MÉDICO ARTIFICIAL EN EL CUERPO, COMO UN VASO SANGUÍNEO ARTIFICIAL. ADEMÁS, SE UTILIZA ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE O DE TITANIO PARA FIJARLO AL HUESO MIENTRAS SE ESPERA LA ADHESIÓN AL HUESO. VARIOS USOS DE SUTURAS MÉDICAS Y ALAMBRE DE METAL MÉDICO A OTRO EN UNA VARIEDAD DE DIAPOSITIVAS. ESTAS SUTURAS O ALAMBRE COMO GUÍA PARA PASAR EL SITIO QUE SE VA A TRATAR, LA AGUJA SIN OJOS SE UNE A UN EXTREMO (O AMBOS EXTREMOS) DE LA SUTURA O ALAMBRE. LAS AGUJAS SIN OJO SE RETIRAN DE LA SUTURA O DEL ALAMBRE DESPUÉS DE SU USO Y SE DESECHAN COMO DESECHOS MÉDICOS. ADVERTENCIAS: CUIDADO EN LA MANIPULACIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA EVITAR LESIONES POR PINCHAZOS O CORTES. EMPLEE MECANISMOS DE SEGURIDAD APROPIADOS Y PRACTICAS SEGURAS DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE AGUJAS QUIRUGICAS. CONTRAINDICACIONES: MANTENGA EL OBJETO APUNTANDO LEJOS DE USTED Y DE OTRAS PERSONAS EN TODO MOMENTO MANTENGA LOS DEDOS LEJOS DE LA PUNTA DEL OBJETO VERIFIQUE QUE EL RECIPIENTE DE DESECHOS ESTE PROVISTO PARA ELIMINAR OBJETOS CORTOPULZANTES, REEMPLACE LOS RECIPIENTES CUANDO ESTEN DOS TERCIOS LLENOS. | Aguja ahusada plana, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada plana, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada redonda, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada rectangular, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante premium, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja ahusada cortante rectangular, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja roma cortante, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja recta cortante, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja diamante cortante, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante premium, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja reverso cortante ultimate, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cortante convencional premium, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmética, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja cosmetica, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula trampa, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espatula dia, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula dia, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa reverso cortante, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja trampa cortante convencional, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura recta, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 1/2 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 1/4 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 3/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 1/2 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 5/8 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura bi-curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 5/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 7/16 circulo, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm Aguja espátula trampa convencional, curvatura 4/5 curva, largo de la aguja entre 3 mm y 178 mm | https://winermed my.sharepoint.com/:x:/g/personal/nathan_winer_com_co/Ef9NXuMQAP5Mh6qQIG1aw1MBrLgz4Nfl9CMJ vfZ80Q4nvw?e=ZZFydD Se anexa la siguiente matriz de nomenclatura de codificación de las agujas quirúrgicas de marca Mani. Para el fabricante Mani, cada código de referencia tiene hasta ocho (8) componentes, sin embargo, existen casos en donde alguno de estos ocho (8) componentes no se menciona. Al variar uno de los ocho componentes, se constituye un código de referencia de producto nuevo. A continuación, un ejemplo de un código de referencia de la marca Mani: O(V)E/09-13x24(S2)X4 Desglose de la nomenclatura de la codificación de las agujas marca Mani: O: Componente número uno (1). Hace referencia al tipo de punta de la aguja. (V): Componente número dos (2). Hace referencia al tipo de cuerpo de la aguja. No siempre se menciona en el código normal de las agujas Mani. E: Componente número tres (3). Hace referencia a la curvatura de la aguja. 09: Componente número cuatro (4). Hace referencia al largo de la aguja. 13: Componente número cinco (5). Hace referencia al diámetro del hueco inferior de la aguja, donde se ensambla con la hebra del hilo correspondiente. 24: Componente número seis (6). Hace referencia al diámetro del hueco del cuerpo de la aguja. (S2): Componente número siete (7). Hace referencia al tratamiento de la superficie. No se menciona en caso de que no se utilice tratamiento superficial. X4: Componente número ocho (8). Hace referencia al material componente de la aguja. Solo se menciona en caso de que Mani utilice una aleación nueva para fabricar las agujas. A continuación, una descripción de componentes de la codificación de las agujas Mani: Tipo de punta: hace referencia a la parte afilada de la aguja que penetra primero en el tejido. Mani fabrica veintiún (21) tipos de punta. El tipo de punta es siempre es el primer ítem de la codificación de las agujas de Mani. Tipo de cuerpo: hace referencia a la forma del cuerpo de la aguja quirúrgica. Mani ofrece agujas con formas rectangulares, cuadradas, triangulares, circulares, planas, y con costillas. El tipo de cuerpo no se menciona en la codificación de las agujas, solo en el caso de las agujas con costillas. El tipo de cuerpo de la aguja es siempre es el segundo ítem de la codificación de las agujas de Mani. Curvatura: hace referencia a la curvatura de la aguja, medida en circunferencias de círculos. Mani fabrica agujas con diez (10) tipos de curvatura, acá incluidas las agujas que son rectas. Este ítem siempre está descrito en los códigos de las agujas de Mani. La curvatura de la aguja es siempre el tercer ítem de la codificación de las agujas de Mani. Largo: hace referencia al largo de la aguja, medido en milímetros. Mani fabrica agujas de ciento veintiocho (128) largos de agujas. Este ítem siempre está descrito en los códigos de las agujas de Mani. El largo de la aguja es siempre el cuarto ítem de la codificación de las agujas de Mani. Diámetro del hueco: hace referencia al diámetro interno donde se introduce la hebra del hilo para ser posteriormente ensamblado. Mani fabrica agujas con cincuenta (50) diámetros internos. Este ítem siempre está descrito en los códigos de las agujas de Mani. El diámetro del hueco de la aguja es siempre el quinto ítem de la codificación de las agujas de las agujas de Mani. Diámetro de la aguja: hace referencia al diámetro externo la aguja. Mani fabrica agujas con treinta y dos (32) diámetros externos. Este ítem siempre está descrito en los códigos de las agujas de Mani. El diámetro de la aguja es siempre el sexto ítem de la codificación de las referencias de las agujas de Mani. Tratamiento de la superficie: hace referencia al tipo de tratamiento superficial y recubrimiento de silicona aplicado. Mani fabrica agujas con siete (7) tipos de tratamientos superficiales o recubrimientos. Este ítem no siempre está descrito en los códigos de las agujas de Mani. El tratamiento de la superficie del hueco de la aguja es, si aplica, el séptimo ítem de la codificación de las referencias de las agujas de Mani. Material: hace referencia al tipo de material utilizado para fabricar las agujas. Mani fabrica agujas con tres (3) tipos de acero AISI (SUS). Este ítem se describe en la codificación de Mani solo si se utiliza una aleación nueva de acero para fabricar las agujas. El material con el que se fabrica las agujas es siempre el octavo ítem de la codificación de las referencias de las agujas de Mani. Matriz de codificación de referencias de agujas Mani: Codificacion Mani suturas.xlsx https://winermedmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/nathan_winer_com_co/Ef9NXuMQAP5Mh6qQIG1aw1MBrLgz4Nfl9CMJ vfZ80Q4nvw?e=ZZFydD Los ocho (8) parámetros o componentes para cada referencia de código Mani están enumerados en orden en las columnas de izquierda a derecha. Dentro de cada componente, existen dos columnas, la de la izquierda con la descripción y la de la derecha con el código asignado por el fabricante. Para que la referencia de la aguja de Mani sea correctamente codificada, esta debe seguir el orden ya explicado con los caracteres apropiados, y con la utilización de cada código según el componente de la referencia. Se presentan las referencias de esta manera debido a que Mani fabrica más de quinientas mil (500.000) referencias de agujas. Por simplicidad, presentamos la siguiente información para todas las agujas fabricadas por Mani, y solicitamos que dentro del certificado que será emitido por el INVIMA, se mencione que dicho certificado aplica para todas las referencias de Mani. | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto Agujas quirúrgicas/ Agujas Marca: Mani, INC. se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: "Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (...) b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, (...);" Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA. | IIA
20231174207 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPIO/ PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPIO | VANTMED DIAGNOSTICS | NO | LÁMINA DE VIDRIO QUE SE USA PARA SOSTENER MUESTRAS QUE SE ESTÁN OBSERVANDO EN UN MICROSCOPIO | N/A | HX-E01, HX-E02, HX-03, HX-E15, HX-E16, HX-E17 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231179947 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE LONGITUD | ADE GERMANY GMBH | NO | INSTRUMENTOS DE MEDICION PASTICO, USADO POR PERSONAL ASISTENCIAL EN INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD, PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE ADULTOS Y NIÑOS EN CM, EL DISPOSITIVO DISPONE DE UNA ESTACION DE MEDICION Y UNA PIEZA MOVIL LA CUAL DEMARCA LA ESTATURA DEL PACIENTE | UNIDAD | MZ10040 - Bandeja Rigida de Plástico con cabecero, pieza deslizable con marcas de indicación. MZ10027-1 - Bandeja Enrollable de Plástico con Marcas de Indicacion, Placa para la Cabeza y los pies. MZ10028-1 - Vara para Medir Bebes con Marcas de Indicacion, Placa Fija y Placa Movil de Medicion, Tornillo de Bloqueo y Manual. MZ10038 - Varilla Rigida de aluminio con Marcas de Indicacion, placa Fija para la Base, 2 Tornillos y Placa Movil. MZ10023-3 - Varilla Rigida de aluminio con Marcas de Indicacion, Pieza de Tope Para el Talón y Espaciadores, Tornillos para Montaje de Fijacion y para Conexion de Piezas. MZ10023-1 - Varilla Rigida de aluminio con Marcas de Indicacion, Placa de Medicion, Tornillos para Montaje en Pared y Espaciadores. MZ10042 - Varilla Desarmable de Aluminio con Marcas de Indicacion, Placa Flija para Pieceros y Placa Movil. MZ10017 - Cinta Métrica Envolvente, Tornillos y Tacos de Fijacion, Manual de Instrucción, Pieza Movil de Medicion. MZ10021 - Cinta Métrica Envolvente, Manual de Instrucciones | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231183382 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO CON AMONIO CUATERNARIO DE EFECTO DE LARGA DURACIÓN (24 HORAS) ACTIVEZONE / SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO DE ACCIÓN BACTERICIDA Y VIRUCIDA CON AMONIO CUATERNARIO DE EFECTO 24H | ACTIVEZONE | NO | ACTIVEZONE ES UN LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIPROPÓSITO CON ACCIÓN ANTIMICROBIANA HASTA POR 24 HORAS CONTRA VIRUS Y BACTERIAS. ELIMINA EN 5 MINUTOS MÁS DEL 99,9% DE LAS BACTERIAS Y VIRUS(1), INCLUIDOS LOS VIRUS DEL RESFRIADO, LA INFLUENZA Y EL COVID-19 (SARS-COV-2). EL PRODUCTO SIGUE SIENDO EFICAZ DURANTE 24 HORAS (2), MIENTRAS NO SE LIMPIE/ENJUAGUE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN, INCLUSO CUANDO LAS SUPERFICIES SE CONTAMINAN REPETIDAMENTE POR CONTACTO. ACTIVEZONE ES UNA FÓRMULA LÍQUIDA LISTA PARA USAR Y SE PUEDE USAR PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES GARANTIZANDO UNA LIMPIEZA SIN RESIDUOS DE LAMINADO, POLICARBONATO, VIDRIO, ACERO Y OTRAS SUPERFICIES SÓLIDAS NO POROSAS. PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NO DESTINADO A APLICACIÓN DIRECTA EN HUMANOS O ANIMALES. SOLO PARA APLICACIÓN POR ASPERSIÓN. SOLO PARA USO PROFESIONAL. | ENVASE POR 500ML, 600ML, 750ML, 1L, 2L, 3L Y 1 GALÓN. | ENVASE POR 500ML, 600ML, 750ML, 1L, 2L, 3L Y 1 GALÓN. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231202151 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | NEXXZR® COLORING LIQUIDS - NEXXZR® LÍQUIDOS COLORANTES PARA RESTAURACIONES DENTALES | SAGEMAX, NEXXZR T, NEXXZR S, NEXXZR PLUS NEXXZR T COLORING LIQUID, NEXXZR + COLORING LIQUID, AND NEXXZR EFFECT COLORING LIQUID | NO | NexxZr Colouring Liquids son soluciones listas para usar para colorear restauraciones indirectas n o sinterizadas (coronas y puentes) hechas de NexxZr T y NexxZr+ mediante la técnica de infiltra ción. | NexxZr® Coloring Liquids Single box (Caja simple) con: Empacado en Componente NexxZr T Componente NexxZr Effect Botella Botella 60ml Botella 15ml Punta de goteo de botella Punta de goteo de botella Tapa amarilla Tapa blanca (Multi pack) Multiples cajas NexxZr Shine Starter Kit Turn 18 smooth Turn 18 gloss Twist 17 smooth Twist 17 gloss Tip 5 smooth Tip 5 gloss Paste 20 g NexxZr Shine Polishing Kit Turn 18 smooth Turn 18 gloss Twist 17 smooth Twist 17 gloss Tip 5 smooth Tip 5 gloss Refill NexxZr Shine Turn 18 smooth NexxZr Shine Turn 18 gloss NexxZr Shine Twist 17 smooth NexxZr Shine Twist 17 gloss NexxZr Shine Tip 5 smooth NexxZr Shine Tip 5 gloss NexxZr Shine Paste 20 g | 700964 NexxZr T Liquid Starter Set 700973 NexxZr T Liquid B4 60ml 700974 NexxZr T Liquid C1 60ml 700975 NexxZr T Liquid C2 60ml 700976 NexxZr T Liquid C3 60ml 700977 NexxZr T Liquid C4 60ml 700978 NexxZr T Liquid D2 60ml 700980 NexxZr T Liquid D3 60ml 700981 NexxZr T Liquid D4 60ml 700982 NexxZr+ Liquid Starter Set 700983 NexxZr+ Liquid A1 60ml 700984 NexxZr+ Liquid A2 60ml 700985 NexxZr+ Liquid A3 60ml 700986 NexxZr+ Liquid A3.5 60ml 700987 NexxZr+ Liquid A4 60ml 700988 NexxZr+ Liquid B1 60ml 700989 NexxZr+ Liquid B2 60ml 700990 NexxZr+ Liquid B3 60ml 700991 NexxZr+ Liquid B4 60ml 700992 NexxZr+ Liquid C1 60ml 700993 NexxZr+ Liquid C2 60ml 700994 NexxZr+ Liquid C3 60ml 700995 NexxZr+ Liquid C4 60ml 700996 NexxZr+ Liquid D2 60ml 700997 NexxZr+ Liquid D3 60ml 700998 NexxZr+ Liquid D4 60ml 700999 NexxZr Effect Liquid Starter Set 701000 NexxZr Effect Liquid Blue 15ml 701001 NexxZr Effect Liquid Brown 15ml 701002 NexxZr Effect Liquid Violet 15ml 701003 NexxZr Effect Liquid Grey 15ml 701004 NexxZr Effect Liquid Incisal 15m 700965 NexxZr T Liquid A1 60ml 700966 NexxZr T Liquid A2 60ml 700967 NexxZr T Liquid A3 60ml 700968 NexxZr T Liquid A3.5 60ml 700969 NexxZr T Liquid A4 60ml 700970 NexxZr T Liquid B1 60ml 700971 NexxZr T Liquid B2 60ml 700972 NexxZr T Liquid B3 60ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231202177 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | TRY-IN RESIN TN11 - RESINA DE PRUEBA | SHINING 3D® | NO | El producto se utiliza para la impresión 3D del modelo de prueba dental. | UNIDAD | Try-In Resin TN11 A1/A2/A3/B1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231205951 | CERTIFICACION SIN R.S. | ODONTOLOGICOS | 2023-08-22 | OXIDO DE ALUMINIO SILADENT - OXIDO DE ALUMINIO | SILADENT | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Se utiliza para la limpieza, el desenmuflado, el grabado y y el acabado en la elaboración de las prótesis fijas y removibles. | UNIDAD 25Kg y 4Kg | 50µm, 110µm y 250µm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231207082 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | ThermoJect 22 Vertex / MAQUINA DE INYECCIÓN | VERTEX | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Es un equipo de inyección que permite a los protésicos dentales el calentamiento del cartucho y la inyección real del material, para a confecciones de prótesis dentales. | UNIDAD | VERTEX THERMOJECT 22 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231211034 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-22 | RINSEAWAY/ SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL SISTEMA HYDRAFACIAL | RINSEAWAY | NO | SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL SISTEMA. PROPÓSITO: UNA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA OBLIGATORIA DEL SISTEMA. EL TUBO INTERIOR HYDRAFACIAL™ DEBE ENJUAGARSE AL FINAL DE CADA SERVICIO AL FINAL DE CADA DÍA DE SERVICIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y PRODUCTOS. ESTA SOLUCIÓN NO ES PERJUDICIAL PARA EL CONTACTO ACCIDENTAL CON LA PIEL O PARTES DEL EQUIPO. RINSEAWAY™ DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE PARA LAVAR LOS SISTEMAS HYDRAFACIAL™. 7 ACCIONES: AGENTE ACTIVO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA, CORTA LOS RESIDUOS DE LOS TUBOS DEL SISTEMA, COMPATIBLE CON LA PIEL, SE UTILIZA ÚNICAMENTE CON LOS SISTEMAS HYDRAFACIAL™. | BOTELLA EN HDPE DE 8OZ (237ML) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20221260518 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-23 | Productos Swash® para el cuidado de la incontinencia | SWASH® Perineum | NO | Los Productos Swash® Perineum para el cuidado de la incontinencia, están indicados para el cuidado perineal de pacientes con incontinencia como una medida para prevenir el daño cutáneo asociado con la exposición a la orina o las heces (DAI - Dermatitis Asociada a la Incontinencia) o como una medida para manejar dicho daño cutáneo (DAI) en una etapa temprana. Están impregnados con un protector de la piel: dimeticona al 3%, este aceite con base de silicona deja una fina capa sobre la piel que la protege de la humedad y la irritación, sin ser oclusivo y permitiendo que la piel transpire. Los Productos Swash® Perineum para el cuidado de la incontinencia han sido desarrollados no solo para limpiar, cuidar y proteger, sino que además hidrata la piel dañada, esto es posible gracias a la nueva fórmula desarrollada con Trixotric® (ácido hialurónico, hidrogel y arcilla natural), que ayuda a reparar la piel más rápido. Los Productos Swash® Perineum para el cuidado de la incontinencia están hechos de un material firme y suave, elaborado con la técnica de hidroligado (no tejido), y presentan un ligero relieve que proporciona una sensación agradable en la piel. | PAQUETE X 4 UDS / PAQUETE X 8 UDS / PAQUETE X 48 UDS | C04533-4 FF Swash® Perineum Wipes - 4 pack C04533-8 FF Swash® Perineum Wipes - 8 pack C04070-4 FF Swash® Perineum Gloves - 4 pack C04070-8 FF Swash® Perineum Gloves - 8 pack K04540-4 FF Swash® Perineum+ Wipes - 4 pack (Trixotric®) K04540-8 FF Swash® Perineum+ Wipes - 8 pack (Trixotric®) L05012-48 FF Swash® Cleansing Wipes - 48 pack M05012-48 F Swash® Cleansing Wipes - 48 pack | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección (Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica) mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231205064 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-23 | STEREOPHAN™/ CONTROL DE CALIDAD ESTEREOTÁCTICO DE EXTREMO A EXTREMO STEREOPHAN™ | STEREOPHAN™ | NO | EL Modelo 1255 (StereoPHAN) es un fantoma para radioterapia antropomórfico previsto para realizar inspecciones de control de calidad de los sistemas de imágenes usados para la planificación de tratamientos de radiocirugía y radioterapia estereotácticas. El uso previsto incluye, además, la realización de comprobaciones de control de calidad dosimétrica para sistemas de suministro de tratamiento de radiocirugía y radioterapia estereotácticas, incluidos sus accesorios. | Empaque Unitario | DPM2 PLUS – Medidor de presión digital | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora | N/A
20231138756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-29 | LIFTING AND TRANSPORT / SISTEMA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE | ANATHOMIC SOLUTIONS | NO | Sistemas de elevación y transporte diseñados para la introducción y extracción de cuerpos de las áreas mortuorias, que se adaptan a cada espacio y están disponibles en diferentes modelos. Todos ellos cumplen con las normativas más exigentes en materia de salud laboral y seguridad ambiental, que brindan numerosas soluciones, ya sea estandarizadas o personalizadas, con calidad de materiales, fabricación y diseño. | UNIDAD | LIFTING AND TRANSPORT REF: CA-AUTOMATIC CARRO AUTOMÁTICO REF: CA-403 e-DRIVE SISTEMA DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN CON MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN AUTOMÁTICO REF: CA-403 SF SISTEMA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE REF: CA-403-H SISTEMA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE HIDRÁULICO A PEDAL REF: CA-410 B SISTEMA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE MULTIUSOS REF: CA-ANDREA REF: CA-412 CARRO EXTENSIBLE REF: CA-417 CARRO DE TRANSPORTE DE CUERPOS REF: CA-422 CARRO DE TRANSPORTE CON COBERTURA REF: CA-440 CARRO ELEVADOR HIDRÁULICO REF: CA-460 CARRO INTRODUCTOR CON BÁSCULA REF: CA-450 CARRO DE TRANSPORTE ELECTROMECÁNICO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo Idel Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para usohumano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231216436 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-29 | Agilent 6890N Network Gas Chromatograph / Cromatógrafo de gases Agilent 6890N | Agilent | NO | Análisis de muestras líquidas | UNIDAD | REFERENCIA: 6890N - MODELO: 6890N - SERIAL: US10141107 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231131774 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-30 | DT117 - BUZO CON CAPUCHA ELASTICA | DELTA PLUS: | NO | BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA DELTATEK 5000 - TIPO 5B - TIPO 6B DE USO INDUSTRIAL | Caja - box por 20 | Referencia Genérica: DT117 Referencias por talla: DT117TM Talla M DT117GT Talla L DT117XG Talla XL DT117XX Talla XXL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231191216 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-30 | UNIDAD DE REFRACCIÓN – MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO | VISIONARE | NO | Sirve para colocar y conectar equipos biomédicos o dispositivos medicos. También se utiliza para ubicar al paciente durante sus exámenes oculares | Unidad | UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE MILANO UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA SUPREMA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA SOFISTICADA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA IDEALE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA SEMPLICE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VERONA ELEMENTALES UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA SOFISTICADA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA SEMPLICE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE VENEZIA ELEMENTALES UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE SOFISTICADA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE IDEALEUNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE SEMPLICE UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE FIRENZE ELEMENTALES UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE PORTOFINO UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE GENOVA UNIDAD DE REFRACCIÓN VISIONARE POSITANO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimende registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivosmédicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso enhumanos. NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE EQUIPOS BIOMEDICOS NI DISPOSITIVOS MÉDICOS, TALES COMO EL FOROPTERO. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de laSala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231193136 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-30 | LUPAS QUIRURGICAS | DESIGNS FOR VISION. | NO | Lupas quirúrgicas hechas a la medida, de fácil uso, cuyo propósito es mejorar o ampliar una imagen para asegurar resultados de la más alta calidad en los procedimientos quirúrgicos. | Caja metálica por una unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en la ficha técnica del producto (Folios 7 y 8) seindica “cada lupa Cada lupa quirúrgica es personalizada ya que son fabricadas según las medidasespecíficas del médico, incluyendo su prescripción, ángulo de declinación, distancia interpupilar ydistancia de trabajo” el producto no cumple con las funciones contenidas en el parágrafo del artículo 1 yartículo 2 del capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta elrégimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la SalaEspecializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231220699 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-08-30 | PSMA I&S | PSMA I&S | NO | Para ser utilizado como un precursor químico para radiomarcaje (por ejemplo, 177Lu, 68Ga, etc.) en acuerdo con el nacional legislación para el sitio de uso. El precursor químico PSMA-I&S se fabrica de acuerdo con los requisitos GMP de la UE. Se proporciona como un liofilizado en unidades alicuotadas. Especificaciones para el precursor químico debe interpretarse de conformidad a Ph. Eur. 2902 Precursores químicos para preparaciones radiofarmacéuticas | Vial 2 Ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto: PSMA I&S por ser un precursor químico para radiomarcaje, NOes considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definicióncontenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, elproducto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUEEMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231224483 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-08-30 | exsig™ Mag | EXSIG | SI | Este kit es válido solo para uso en investigación. No está diseñado para su uso en procedimientos de diagnóstico. exsig™ Mag de Primerdesign™ Ltd utiliza separación magnética para la purificación de ácido nucleico, incluido el ARN viral de muestras de esputo y exudado nasofaríngeo. Las partículas superparamagnéticas recubiertas con la química de superficie exsig™ Mag utilizan un nuevo mecanismo de unión que, cuando se combina con los pasos de lavado, elimina las impurezas presentes en la matriz de la muestra. Después del lavado, el ARN se eluye y está listo para su uso en aplicaciones de PCR en tiempo real posteriores.El fabricante declara en el inserto que el producto es para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | Caja por kit | N/A | El producto anteriormente mencionado se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, el producto en mención SI REQUIERE REGISTRO SANITARIO, siempre que éste sea comercializado para la prestación de Servicios de Salud. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231097068 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | SWAB, STERILE - HISOPO, ESTÉRIL | QIAGEN | NO | Hisopo estéril de recolección de células bucales de un solo uso utilizado en la base de datos forenses y la recolección de muestras de referencia criminal. Solo para uso de investigación. No debe utilizarse en los procedimientos de diagnóstico. | 5 paquetes por caja 100 hisopos por paquete 30 paquetes por caja 100 hisopos por paquete | WB100032 - Foam Swab, Sterile (100) 5 Packs per case WB100032 - Foam Swab, Sterile (100) 100 Swabs per packWB100035 - OmniSwab, Sterile (100) 30 packs per case WB100035 - OmniSwab, Sterile (100) 100 Swabs per pack | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: Teniendo presente la observación del etiquetado y la ficha técnica, el producto SWAB, STERILE - HISOPO, ESTÉRIL / MARCA: QIAGEN, podrá comercializarlo única y exclusivamente con “FINES DE INVESTIGACION Y NO PODRA USARSE CON FINES DIAGNOSTICOS”, así mismo será utilizado en las base de datos forenses y la recolección de muestras de referencias criminal (señalado por el fabricante en la ficha técnica y etiquetas, según folios 32 - 36). | N/A
20231181412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | MÓDULO FINEFIX - MÓDULO DE CALENTAMIENTO | MILESTONE | NO | Dispositivos de calentamiento que permite mantener la temperatura constante de la solución | Unidad. | 70070 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231181419 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | SISTEMA LÁSER PARA POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE - LÁSER PARA POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE | CEMAR ELECTRO INC. | NO | Un sistema láser de posicionamiento de pacientes es una tecnología utilizada radioterapia. Su objetivo principal es ayudar a posicionar con precisión a los pacientes durante los procedimientos. Este sistema utiliza haces de láseres visibles que se proyectan sobre el cuerpo del paciente. Estos láseres crean líneas o puntos de referencia que permiten al personal médico y de radioterapia visualizar y alinear de manera precisa la posición del paciente. Además de su utilidad en radioterapia, los sistemas láser de posicionamiento de pacientes también se utilizan en otros campos médicos, como la planificación de tratamientos, la toma de imágenes. | Unidad | Sistema láser para posicionamiento del paciente SERIE MAXX-600 Sistema láser para posicionamiento del paciente SERIE MAXX-700 Sistema láser para posicionamiento del paciente MAXX-1100 CT ROOM LASER” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231182958 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | MEDINBOX | ABBOTT, MEDINBOX | NO | El sistema Medinbox está destinado a proporcionar una pantalla compartida y una conectividad de audio/vídeo que puede utilizarse en un entorno médico para el apoyo técnico, la educación, la formación, el intercambio de información y la consulta entre pares. Casos de Uso: El sistema Medinbox es una solución lista para usar que se puede utilizar para soporte técnico, visualización y grabado en vivo de casos, con fines educativos y de presentación, y consulta entre pares. El software permite que las pantallas de múltiples dispositivos se muestren junto con una trasmisión de video de la cámara y señal de audio de los auriculares VoIP. Los casos para el uso de Medinbox se describen a continuación: - Soporte Técnico: Ver y escuchar dentro de un laboratorio EP a los fines de soporte técnico con respecto a la configuración del laboratorio. - Presentación de Casos: Presentación de casos, pregrabados o en vivo, con fines de intercambio de información y educación. - Consulta de Casos : Presentación de casos en vivo a un médico consultor para participar en una discusión en vivo entre dos. El médico tratante está totalmente calificado y mantiene plena autoridad y responsabilidad para la toma de decisiones clínicas. - Mapeo Remoto : Utilizar Medinbox durante un caso en el que se proporciona soporte de mapeo remoto a través de EnSite Connect Medinbox no está destinado a ser utilizado en lugar de un médico tratante con responsabilidad sobre las decisiones clínicas que deben ser realizadas por médicos capacitados y calificados en el laboratorio de EP. Los procedimientos médicos deben ser realizados por médicos capacitados y calificados en el laboratorio de EP. Medinbox no debe ser utilizado por un médico conectado de forma remota para dirigir acciones o decisiones clínicas al médico tratante que completa el procedimiento. | Caja que incluye: Teclado, mouse, Corebox, audibox, pantalla, convertidores de video, cámara, cables, Fuente de Alimentación | MIB-FIX SYSTEM Medinbox Fixed OUS MIB-MOB-SYSTEM Medinbox Mobile OUS MIB-AUDIOBOX Medinbox Audio box MIB-AUDIO-CKIT Medinbox Kit Cables Audio box (EU/UK/US) MIB-HSET Medinbox Microphone Headset MIB-VCIN Medinbox Kit Video Converter In MIB-VCOUT Medinbox Kit Video Converter Out MIB-VC-PSU Medinbox Power Supply Units (EU/UK/US) MIB-COREBOX Medinbox Core box Abbott MIB-SWITCH Medinbox Camera Ethernet POE Switch MIB-CORE-CKIT Medinbox Kit Cables Core box (EU/UK/US) MIB-TSCREEN Medinbox LCD Touch Screen 22 MIB-KEYB Medinbox Keyboard MIB-MOUSE Medinbox Mouse MIB-TSCREEN-CKIT Medinbox Kit Cables Touch Screen (EU/UK/US) MIB-ROVER Medinbox Rover cam MIB-CAMERA Medinbox Camera MIB-CKIT Medinbox Kit Cables and Connectors MIB-DVISPLIT Medinbox DVI to DVI Splitter MIB-POWADAPT-OUS Medinbox DVI to DVI Splitter OUS Power Adapters MIB-DVIADAPT Medinbox Displayport to DVI Converter MIB-CAM-HYBRID Hybrid Camera Bracket MIB-CAM-RAIL Rail Camera Bracket MIB-CONNECT-5 SDI Connection Box MIB-DVI2 DVI to DVI Cable MIB-ETH20 Rovercam Ethernet RJ45 Cable MIB-ISO3 Optical Fiber Isolation Kit 3M MIB-ISO5 Optical Fiber Isolation Kit 5M MIB-ISO10 Optical Fiber Isolation Kit 10MMIB-SDI00 SDI Cable 100M MIB-SDI00-MULTI SDI Cable 100M Kit of 6 MIB-SDI50 SDI Cable 50M MIB-SDI50-MULTI SDI Cable 50M Kit of 6 MIB-SDI30 SDI Cable 30M MIB-SDI30-MULTI SDI Cable 30M Kit of 6 MIB-SDI20 SDI Cable 20M MIB-SD120-MULTI SDI Cable 20M Kit of 6 MIB-SDI2-MULTI SDI Cable 2M Kit of 6 MIB-VID-ADAPT Adapter Kit, VGA/DVI HDMI/DVI DP/DVI MIB-VCIN-ONLY Video In Converter Box MIB-POWADAPT-I POWER CORD TYPE I x11 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231183520 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | AURICULAR AXON® - AMPLIFICADOR DE SONIDO | AXON® | NO | Amplificador de sonido para escuchar mejor en reuniones, en salas de juntas, en salas de cine, el momento de ver tv, conducir un auto, etc. Cualquier persona pude usarlos. Si bien una persona con sordera puede aprovecharlos, no están diseñados específicamente para él ya que se consideran auriculares o amplificadores normales para cualquier grupo poblacional. No es un dispositivo médico, no es ortopédico, no remedia los defectos reales del oído, son sólo un amplificador de sonido que se utilizan en las salas de conferencias o por las telefonistas para aumentar la audibilidad de las conversaciones. | Empaque Individual | K80, K88, JY-2019A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231184507 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | ESPECTROFOTOMETRO DE DOBLE HAZ UV/VIS BK-D580 - ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS | BIOBASE | NO | Espectrofotómetro usado para el Control de Calidad en laboratorio de análisis químico para materias primas cosméticas (no es para ensayos biológicos o médicos). NOTA: NO ES USADO PARA DIAGNÓSTICO O PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS | 1 Unidad | BK-D580” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231185247 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | FANTOMAS PARA DOSIMETRÍA Y CALIDAD DE IMAGEN - FANTOMAS / PHANTOMS | PTW | NO | Los fantomas utilizados en dosimetría representan las estructuras corporales en términos de forma, proporción y composición en sección transversal. Estos elementos están fabricados con un material que simula el tejido de las estructuras objetivo. Su diseño incluye superficies seccionales extremadamente lisas y planas, eliminando la necesidad de recubrimientos o tratamientos especiales. Estos dispositivos han sido desarrollados para su uso en el campo de la física médica y el control de calidad de imagen. Su propósito principal es investigar y verificar la administración efectiva de dosis de radiación terapéutica, así como evaluar la respuesta de las estructuras a interacciones con diferentes formas de energía. Proporcionan un movimiento tridimensional objetivo, conocido, preciso y repetible, lo que permite un análisis exhaustivo de la adquisición de imágenes y la planificación del tratamiento. Además, pueden incluir diversos elementos diseñados para investigar la correlación entre la calidad de la imagen. Estos elementos proporcionan varios objetivos para evaluar la detección de contrastes bajos y la resolución espacial en tejidos blandos y regiones pulmonares, tal como se presentarían en un tratamiento real. En resumen, estos accesorios ofrecen una solución integral y completa para pruebas de rendimiento y garantía de calidad | Unidad | Phantom de resolución de bajo contraste 2D QRM-2DLC Extensión / Anillos para phantom QRMExtensionrings Phantom de contraste medio 2D QRM-2DMC Phantom de antebrazo QRM-Forearm-Phantom Phantom 3D de resolución de bajo contraste QRM-3DLC Phantom de cadera V2 QRM-Hip-Phantom-V2 Phantom de de resolución espacial 3D QRM- 3DSR Materiales equivalentes para phantom QRM-ICRUTissuesPhantom de abdomen antropomórfico QRMAbdomen Phantom hepático QRM-Liver-Phantom Phantom de dosimetría QRM-Abdomen/Thorax- Dosimetry Phantom de barras MicroCT QRM-MicroCTBarpattern- NANO Phantom de calibración de densidad ósea QRMBDC/ 3 Phantom de barras MicroCT QRM-MicroCTBarpattern- Phantom Phantom de calibración de densidad ósea QRMBDC/ 6 Phantom de contraste Micro-CT QRM-MicroCT-CS Phantom de parada de haz QRM-Beamstop Phantom Dosis de Micro-CT QRM-MicroCT-Dose Phantom de materiales equivalentes al hueso QRM-Bone Phantom Micro-CT HA QRM-MicroCT-HA Phantom CT-QA de mama QRM-breastCT-QAPhantom Phantom de bajo contraste Micro-CT QRMMicroCT- LC Phantom de calcio cardiovascular QRM-Cardio- Phantom Phantom V2 de bajo contraste QRM-MicroCT-LC V2 Inserto de puntuación de calcio cardiovascular QRM-CCI Phantom de disco múltiple QRM-MicroCT-MD Phantom de densidad de electrones QRMComprehensive- EDP Phantom de ratón Micro-CT QRM-MicroCT-Mouse- Phantom Phantom ConeBeam (Básico) QRM-10120 Phantom Micro-CT SSP QRM-MicroCT-SSP ConeBeam Phantom (EXPERTO) QRM-10103 Phantom de agua Micro-CT QRM-MicroCT-Water Phantom CT Craneal QRM-Cranial-CT-Phantom Phantom de alambre Micro-CT QRM-MicroCT-Wire Phantom CTDI-CT de agua QRM-CTDI-Ctwater Phantom de varilla caliente Micro-PET QRMMicroPET- HotRod Inserto CTIodo QRM-Ctiodine Phantom de ratón de calidad de imagen QRMMicroPET- IQ Phantom CTAgua QRM-Ctwater Phantom de dispersión QRM-MicroPET-Scatter Inserto de resolución espacial 3D QRM-D100- 3DSR Phantom equivalente al AGUA QRM-oval-CTDICTwater Phantom de patrón de prueba QRM-D100-HCR Phantom Ovalado QRM-Oval-Phantom-Body Phantom CBCT para odontología QRM-dental CBCT (BASIC) Phamtoms pediátricos QRM-Pediatric-Phantoms Phantom dental CBCT QA QRM-dental CBCT QA(EXPERT) Phantom de CT espectral QRM-SCT Phantom V2 de doble energía QRM-DEP-V2 Phantom de de sensibilidad de corte QRM-SSP Phantom V5 de doble energía QRM-DEP-V5 Phantom de tórax antropomórfico QRM-Thorax Phantom dental CBCT/DVT QRM-DVT-161 Tanque de agua D100 QRM-Water-Tank Phantom DXA-Spine-QA QRM-DXA-Spine-QAPhantom Phantom QRM-Wire Phantom de densidad electrónica QRM-EDP Phantom de antebrazo europeo QRM-EFP Phantom de la columna | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo Idel Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231186257 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | CRYOMED CONTROLLED-RATE FREEZERS - CONGELADORES CRYOMED | THERMO SCIENTIFIC, CRYOMED™ | NO | Los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific CryoMed son dispositivos de preparación de muestras que se utilizan para preparar muestras para su almacenamiento a temperaturas ultrabajas o criogénicas (de -80 °C a -196 °C). Los congeladores de tasa controlada están diseñados para su uso: - Como dispositivo de preparación de muestras en uso exclusivo de investigación. - Para la preparación de muestras no destinadas a ser reintroducidas en el cuerpo humano, como líneas celulares primarias o células madre para uso exclusivo en investigación. Uso no previsto: estos congeladores CryoMed no están diseñados para funcionar en entornos potencialmente explosivos y no están destinados para el almacenamiento de inventario inflamable. No se consideran un dispositivo médico y no se han registrado ante un organismo regulador de dispositivos médicos (p. ej., FDA); es decir, no ha sido evaluado para el almacenamiento de muestras para uso diagnóstico o para la reintroducción de muestras en el organismo. For Laboratory use onlyNOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | Unidad | TSCM17XA TSCM17XV TSCM17XL TSCM34XA TSCM34XV TSCM34XL TSCM48XA TSCM48XV TSCM48XL TSCM17PA TSCM17PV TSCM17PL TSCM34PA TSCM34PV TSCM34PL TSCM48PA TSCM48PV TSCM48PL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231188431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | PIPETEADOR ELECTRONICO | BOECO | NO | EI Pipeteador está diseñado para trabajar de forma inalámbrica con pipetas de vidrio o plástico en el rango de 0.1 -200 ml. Tiene forma ergonómica y cuenta con un mango liviano. Junto con sus botones suaves y su interruptor de deslizamiento ubicado convenientemente, para asegurar un pipeteo sin esfuerzo incluso durante un uso extensivo. | Unidad | BOE 9600010, BOE 9900000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | N/A
20231188543 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | LENSÓMETRO AUTOMÁTICO | HUVITZ | NO | Equipo para medir la refracción; forma esférica, cilíndrica y axial de los lentes. Equipo para medir la distancia de pupila, relación de protección UV y transmitancia azul de los lentes. | Unidad | HLM-7000, HLM-9000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2,capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231190057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | SIMULADOR DE SIGNOS VITALES PROSIM 4/PROSIM 3/PROSIM2/SIMULADOR DE PULSOXIMETRÍA SPOT LIGHT | FLUKE BIOMEDICAL | NO | El simulador multifunción portátil ofrece simulaciones de ECG de 12 derivaciones, de respiración, de IBP y de NIBP. Es un 90 % más pequeño y más ligero que la tecnología combinada de los productos anteriores. | Simulador de signos vitales PROSIM 4/PROSIM 3/PROSIM2/Simulador de pulsoximetría SPOT LIGHT | Simulador de signos vitales PROSIM 4/PROSIM 3/PROSIM2/Simulador de pulsoximetría SPOT LIGHT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231191163 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | BÁSCULAS DE PRESICIÓN PARA MEDICIÓN DE PESO CORPORAL – BÁSCULAS | ADE GERMANY GMBH | NO | instrumentos de Precisión (No grado médico) para determinar Peso Corporal | Unidad | M108800 M110800 M111600 M111600-01 M112600 M112800 M306800 M308800 M309800 M316600 M318800 M319660 M319660-01 M319660-02 M501660 M600020 M500660 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231193170 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-08-31 | BIOMEK NGENIUS – SISTEMA DE PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS | BECKMAN COULTER | NO | El sistema Biomek NGeniuS puede completar un flujo de trabajo total en un solo instrumento o dividir el flujo de trabajo entre varios instrumentos; por ejemplo, en instrumentos en laboratorios anteriores y posteriores a PCR. La conectividad es necesaria para el funcionamiento sistemático. El sistema Biomek NGeniuS no automatiza todo el proceso de flujo de trabajo. No cuantifica la concentración de ácido nucleico, no valora la calidad de la biblioteca que se está preparando ni realiza fragmentación mecánica. | Equipo en Caja | C62703 Biomek NGeniuS Next Generation Library Prep System. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expidareglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231122848 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | PREPZYME - AEROSOL DE ESPUMA ENZIMÁTICA DE VARIOS NIVELES | RUHOF | NO | Prepzyme es un spray de espuma enzimática de múltiples niveles que ayuda a prevenir la adherencia de la bio-carga a las superficies de todos los instrumentos quirúrgicos y alcances. Prepzyme® es un método seguro e ideal para mantener húmedos los instrumentos, ayudando a prevenir la bio-carga de adherirse a la superficie antes de la descontaminación. Prepzyme® cubre los instrumentos y comienza a descomponer la sangre, la grasa, la proteína y los carbohidratos antes de que lleguen a la sala de servicio central/descontaminación.Prepzyme ® (Forever Wet) con la tecnología Bio-Clean es un aerosol enzimático de pH neutro con múltiples niveles del humectante que promueve la retención duradera de la humedad en los formulación única suavemente cubre los instrumentos para mantener la humedad lo que lo convierte en un prelimpiador ideal para los instrumentos sucios durante el transporte o cuando se deja por un período prolongado de tiempo. Perfecto para su uso en quirófanos, suites de endoscopía, cirugía ambulatoria, odontología y otros departamentos donde los instrumentos son transportados a la descontaminación. Prepzyme XF proporciona una espuma gruesa y duradera que mantiene los instrumentos quirúrgicos sucios húmedos y comienza a desprender la sangre, lípidos, almidones, carbohidratos y las proteínas antes de la descontaminación. Prepzyme XF facilita la limpieza y ayuda a reducir el tiempo de lavado, evitando el secado de la materia orgánica en las superficies de los instrumentos. La punta de pulverización del aplicador está diseñada para alcanzar las cánulas y los lúmenes, proporcionando una limpieza más profunda y cuidadosa | ENVASE POR 3 Oz-14Oz- 30ml - 60ml- 500ml -650ml-85ml 1LITRO - 1 Y 4 GALONES | Prepzyme: Prepzyme® XF, Forever Wet | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231127426 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | ELEVADOR DE CADÁVERES / ASCENSOR - ELEVADOR DE CADÁVERES | MOPEC: | NO | TRANSPORTE Y MANEJO SEGURO DE CADÁVERES PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, CON UNA AMPLIA GAMA DE REFERENCIAS PARA RESPALDAR SUS NECESIDADES. | UNIDAD | JD450; JD451; JD4000; JD300FH; JD5000; JD5001; JD501; JD301; JD3500; JD715; JD710; JD420; JD405. ACCESORIOS: JD400; JD410, JD420, JD460; JZ025 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | N/A
20231163577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | DISPOSITIVO DE ORTODONCIA MIOFUNCIONAL - FERULAS BOCALES | DEGLUCONFORT | SI | TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL REHABILITAR LAS FUNCIONES NEUROVEGETATIVAS PRIMARIAS ALTERADAS: MASTICACIÓN, RESPIRACIÓN, DEGLUCIÓN Y FONACIÓN. TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO FÉRULA DE DESCARGA (BRUXISMO), PARA TRATAR PARAFUNCIONES (ONICOFAGIA, SUCCIÓN DEL PULGAR, ETC.) Y EN TRASTORNOS DEL SUEÑO (RONQUIDO Y APNEA). LAS FERULAS SON FABRICADAS EN LABORATORIO. | EMPAQUE INDIVIDUAL | DEGLUCONFORT BRAQUI y DEGLUCONFORT DÓLICO | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO DE ORTODONCIA MIOFUNCIONAL - FERULAS BOCALES / MARCA: DEGLUCONFORT, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado,utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programasinformáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) b. La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; | I
20231165275 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MÁQUINA DE AFEITAR XEN 3 PARA HOMBRE - MÁQUINA DE AFEITAR XEN 3 PARA MUJER/ MÁQUINA DE AFEITAR | XEN 3. | NO | MÁQUINA DE AFEITAR PARA RASURADO DE BARBA Y/O BELLO CORPORAL | BOLSA PLÁSTICA POR 2 UNIDADES | MÁQUINA DE AFEITAR XEN 3 PARA HOMBRE MÁQUINA DE AFEITAR XEN 3 PARA MUJER. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231170667 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | RESPIRADOR N95 M933VOV STEELPRO/ RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | STEELPRO SAFETY | NO | RESPIRADOR PARA MATERIAL PARTICULADO LIBRE MANTENIMIENTO TERMOFORMADO Y TERMOSELLADO, DISEÑADO CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR COMODIDAD AL MISMO TIEMPO QUE UNA ADECUADA PROTECCIÓN AL USUARIO PERMITE LA FILTRACIÓN DE MATERIAL PARTÍCULADO LIBRE DE ACEITES HASTA UN TAMAÑO DE 0.3 μM (MICRÓMETROS) Y EL USO CONJUNTO CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA Y VISUAL COMPLEMENTARIA. DISEÑO PREFORMADO ULTRALIVIANO Y ERGONÓMICO. CLIP DE AJUSTE NASAL EN ALUMINIO. SELLO NASAL INTERNO EN POLIURETANO. DOBLE BANDA ELEASTICA SIN CLIPS METALICOS. VALVULA DE EXHALACION. APLICACIONES: PROTECCIÓN A MATERIAL PARTÍCULADO DE AEROSOLES, NEBLINAS Y HUMOS METÁLICOS (HUMOS DE SOLDADURA), LIBRES DE PARTÍCULAS OLEOSAS (HASTA 0.3 μM / FLUJO AIRE: 85 L/MIN). ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, MANTENIMIENTO, INDUSTRIA, ALIMENTOS, TAREAS DE CORTE, LAVADO, TRITURADO, LIJADO, PULIDO, MOLIENDA, ASERRADO Y ESMERILADO. VIDA UTIL DE 3 AÑOS AL MOMENTO DE LA FABRICACIÓN, DEPENDIENDO DE SU ALMACENAMIENTO. FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y NO PARA USO MEDICO, QUIRURGICO U HOSPITALARIO. INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO | CAJA POR 10 UNIDADES | 501373 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231170671 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | NIOSH N99 820V PARTICULATE RESPIRATOR- RESPIRADOR M9920V N99 STEELPRO/RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO | NO | RESPIRADOR PARA MATERIAL PARTICULADO LIBRE DE MANTENIMIENTO TERMOFORMADO Y TERMOSELLADO CON VALVULA DE EXHALACION. DISEÑADO CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR COMODIDAD AL MISMO TIEMPO QUE UNA ADECUADA PROTECCIÓN AL USUARIO EN AREA CALIDAS O EN DONDE SE REQUIERA BRINDAD MAYOR CONFORT AL RESPIRAR. PERMITE LA FILTRACION DE MATERIAL PARTICULADO LIBRE DE ACEITES HASTA UN TAMAÑO DE 0,3 MICRÓMETROS CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DEL 99%. | CAJA POR 10 UNIDADES | 501374 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231191343 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | PIPETAS DE TRANSFERENCIA DESECHABLES | VANTMED DIAGNOSTICS | NO | TRANSVASAR PEQUEÑAS CANTIDADES DE LIQUIDOS PRINCIPALMENTE CUANDO NO SE REQUIERE DE UN VOLUMEN EXACTO | 1mL (500 und/empaque), 2mL (500 und/empaque), 3mL (500 und/empaque), 5mL (500 und/empaque), 10mL (500 und/empaque) | HX-H04, HX-H05, HX-H08, HX-H10, HX-H11. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231198137 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | NUCLEO – EQUIPOS DE HYNIC – IPSMA – Sn. | NUCLEO – EQUIPOS DE HYNIC – IPSMA – Sn | NO | el 99mTc-HYNIC-IPSMA es el agente de elección para la obtención de imágenes moleculares por SPECT de la proteína PSMA sobre expresada en las células de próstata | Estuche con 4 núcleo equipos para HYNIC IPSMA Sn | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es consideradodispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231201759 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS RHINO - Protector bucal | RHINO | NO | Los PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS RHINO amortiguan golpes en la cara, minimizando ruptura y daño en los labios, lengua y mandíbula. Su uso es indicado para deportistas y personal en general que requieren protección contra impactos. | UNIDAD | Adulto, niño | Acorde a lo solicitado, es preciso resaltar que la sala de Dispositivos Médicos en el Acta 08 de 2018, conceptuó sobre el producto PROTECTOR BUCAL, así: “(…) 3 3.24 El Doctor Elkin Hernán Otalvaro Cifuentes, Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, mediante consecutivo 5000-2823-18, solicita se conceptúe en el sentido de establecer si los productos “PROTECTOR BUCAL /PROTECTORES BUCALES MARCA: AKERVALL” teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición de la ficha técnica aportada, es considerados Dispositivos Médicos (…) Concepto: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “PROTECTOR BUCAL /PROTECTORES BUCALES MARCA: AKERVALL”, teniendo en cuenta su indicación de uso NO es considerado un Dispositivo Médico. De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA. EL PRODUCTO PROTECTORES BUCALES DEPORTIVOS RHINO, ÚNICAMENTE SE PUEDEN COMERCIALIZAR CON LAS CARACTERÍSTICAS APROBADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO. | N/A
20231206560 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MODELO DE PMMA | NUVIA SMILES: | NO | Materia prima para la elaboración de prótesis dentales | Modelo de PMMA para elaboración de prótesis o guía de oclusión 20 a 20000 gramos | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231206564 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MODELO DE PMMA - MODELO EN YESO CON GUIA | NUVIA SMILES: | NO | Materia prima para la elaboración de prótesis dentales | Modelo en yeso con guías para verificación de oclusión 20 a 20000 gramos | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231207058 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MODELO DE RESINA - MODELO DE PMMA | NUVIA SMILES: | NO | Materia prima para la elaboración de modelos o guías | Modelo de resina para guía de oclusión 20 a 20000 gramos | Modelos dentales troquelados | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231207248 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MODELO DE YESO CON RESINA - MODELO DE PMMA | NUVIA SMILES: | NO | Materia prima para la elaboración de prótesis dentales | Modelo en yeso, con resina para elaborar •Modelos dentales sencillos. • Modelos dentales troquelados. • Modelos tipo troquel de Geller. • Modelos para procesos de termoformado. 20 a 20000gramos | Modelo en yeso con resina | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231207317 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MODELO DE ZIRCONIA CON TITANIO | NUVIA SMILES: | NO | Materia prima para la elaboración de prótesis dentales | Moldes de zirconio con titanio pulidos que se usan para elaboración de prótesis de 20 a 20000 gramos | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231210731 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | MOPA ZANETTI - MOPA DESECHABLE | CEKURA: | NO | LIMPIEZA Y DESINFECCION EN CUARTOS LIMPIOS, CONSULTORIOS Y SALAS DE CIRUGIA | PAQUETE X2 UNIDADES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231216427 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | PIGMENTO | PERMABLEND, TINA DAVIES, WORLD FAMOUS, DYNAMIC, DERMAGLOW, ETERNAL, VICE | NO | SÓLO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE TATUAJE/MAQUILLAJE PERMANENTE PORARTISTAS PROFESIONALES. “PIGMENTO A BASE DE AGUA PARA USO DE TATUAJES”. | 0.5 OZ – 15 ML 1 OZ / 30 ml 2 OZ / 60 ml 4 OZ / 120 ml 8 OZ / 240 ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231217616 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR DE AORTA ABDOMINAL TREO HECHO A LA MEDIDA/ SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR DE AORTA ABDOMINAL | TREO - TERUMO | NO | 3DISPOSITIVO ENDOVASCULAR INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE LA AORTA TORÁCICA, COMO ANEURISMAS, SEUDOANEURISMAS, DISECCIONES, ÚLCERAS PENETRANTES Y HEMATOMAS INTRAMURALES, EN PACIENTES ADULTOS. | CAJA CON 1 SISTEMA | Referencia: 8BC24B10009S1949 Nombre Paciente: Agueda Niño de Rojas Identificación: 41.623.251 | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado."Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE EL PRODUCTO ENDOPRÓTESIS FENESTRADA PARRARENAL SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE SRA. AGUEDA NIÑO ROJAS DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 41.623.251 QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA . Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | N/A
20231217752 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | FLEXI-BALL MASSAGER-BOLA FLEXIBLE MASAJEADORA-MASAJEADOR | KIKKERLAND | NO | DAR GOLPES SEGÚN INTENSIDAD DESEADA SOBRE EL AREA QUE DESEA MASAJEAR “Principio de Funcionamiento: Un masajeador manual de bola es un dispositivo muy sencillo de usar y su funcionamiento es aún más simple. Consiste en una bola de goma o silicona suave, que se sostiene con la mano y se utiliza para realizar masajes en diferentes áreas del cuerpo. El funcionamiento básico del masajeador manual de bola implica sostener el mango del dispositivo con la mano y mover la bola en movimientos circulares, hacia adelante y hacia atrás, o en cualquier dirección que proporcione el tipo de masaje deseado. La bola se aplica sobre la piel, ejerciendo una presión leve o más intensa, dependiendo del nivel de comodidad y las preferencias personales. Al mover la bola sobre la piel, se genera presión, lo que proporciona un masaje terapéutico en los músculos y los tejidos blandos. El masajeador manual de bola se puede utilizar en diferentes áreas del cuerpo, como los hombros, el cuello, la espalda, las piernas o los pies, y se puede ajustar la intensidad y el ritmo del masaje según las necesidades individuales. Es una forma conveniente y económica de relajar los músculos, aliviar la tensión y mejorar la circulación sanguínea en casa o en cualquier lugar donde se necesite un masaje rápido y efectivo”. (esta información se encuentra en el folio 8 de la información aportada con la solicitud) | UNIDAD (1 MASAJEADOR) | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231219167 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-04 | Gemina / Unidades de Suministro de pared | Dräger | NO | La unidad de suministro de pared es una columna de medios montada verticalmente desde la cual se suministra corriente, gases de uso médico e interfaces de comunicación a las tomas para el suministro de los medios, de esta forma, cada estación de trabajo puede adaptarse de forma óptima e individual a los requisitos específicos. Unidad de suministro médico de pared para cuidados intensivos y zonas postoperatorias para: – Posicionamiento ergonómico y organización de dispositivos médicos y accesorios – Suministrar a los dispositivos médicos corriente eléctrica, gases de uso médico y vacío – Montaje de componentes de la estación de trabajo Dräger – Proporcionar recursos adicionales, por ejemplo, interfaces de comunicación, conexiones para la monitorización central del paciente. – Integración de sistemas de iluminación, p. ej.,luz de trabajo, luz ambiente Restricciones: El dispositivo sólo debe utilizarse para la finalidad especificada en "Uso previsto". | Presentación Individual | Dräger Gemina®, Unidades de suministro de techo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231226554 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-04 | ANTICUERPOS MONOCLONALES - RUO PARA CITOMETRIA DE FLUJO | CYTEK | NO | Anticuerpos monoclonales para uso únicamente en investigación de pruebas inmunológicas utilizando la técnica de citometría de flujo El fabricante declara que los productos son Para uso sólo en Investigación. | 25 TEST 50 TEST 100 TEST | R7-40000 CYTEK® CFLUOR® IMMUNOPROFILING KIT R7-40001 CYTEK® CFLUOR® TBMNK KIT, 8 COLOR R7-40002 CYTEK® 25-COLOR IMMUNOPROFILING ASSAY, CFLUOR® REAGENT KIT (18C) R7-40008 CYTEK® CFLUOR® HUMAN B CELL MONITORING KIT R7-40009 CYTEK 20-COLOR AML PANEL, CFLUOR® REAGENT KIT (19C) R7-40007 CYTEK® CFLUOR® HUMAN PAN LEUKOCYTE KIT, LNW RC-00142 CFLUOR TM BYG 575 ANTI-HUMAN CD197 (G043H7 RC-00140 CFLUOR B548 ANTI-HUMAN CD3 (SK7) RC-00143 CFLUOR BYG610 ANTI-HUMAN CD 134 (OXO14) RC-00095 CFLUOR BYG667 ANTI-HUMAN CD137 (4B4-1) RC-00141 CFLUOR B690 ANTI-HUMAN CD45RA (HI100) RC-00146 CFLUOR BYG750 ANTI-HUMAN TNFA (MAB11) RC-00148 CFLUOR BYG781 ANTI-HUMAN IL-2 (MQ1-17H12) R7-20239 CFLUOR V450 ANTI-HUMAN CD 8 (SK1) RC-00097 CFLUOR V610 ANTI-HUMAN CD69 (FN50) RC-00139 CFLUOR TM B515 ANTI-HUMAN IFNG (4S.B3) R7-20055 CFLUORTM V420 ANTI-HUMAN CD4 (SK3) R7-20011 CFLUOR® V547 ANTI-HUMAN CD45 (HI30) | Los productos en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231057659 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | Ceiling-Mounted Support System / Unidad de suministro de techo | TruPort, Baxter, FCS. | NO | La unidad de suministro de techo TruPort 5000/7000 funciona como interfaz de suministro móvil para consumidores de energía, como interfaz para el suministro de aparatos con tensión de red y datos, así como para el alojamiento, la colocación y el almacenamiento de aparatos médicos y accesorios. | Presentación Individual | Unidad de suministro de techo TruPort 5000/7000 FCS 500 Ceiling Carrier ML FCS 500 Ceiling Carrier HL Ceiling-Mounted Support System FCS 300 Electro Cube Ceiling-Mounted Support System | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231137387 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | REHUB / ReHub - Solución digital de rehabilitación | ReHub®. | SI | Uso Previsto: ReHub es una plataforma digital para el diseño, la monitorización y el análisis de programas de ejercicio terapéutico para la rehabilitación funcional. * ReHub no saca conclusiones ni veredictos relacionados con la limitación en la capacidad funcional y no se hace responsable del tratamiento o diagnóstico emitido por el profesional. Indicaciones: Rehub está indicado para los profesionales de la rehabilitación que traten a pacientes que sufran de una lesión aguda o crónica que les provoque una disminución de su movilidad y requieran de rehabilitación del movimiento, para lograr la recuperación funcional o evitar el deterioro de su rendimiento físico. Usuarios previstos: a) Usuarios profesionales: Usuarios que son profesionales de la rehabilitación en el área del diseño y monitorización de los procesos de rehabilitación física, incluyendo la logopedia, y que tienen un perfil de profesional en la plataforma ReHub para su uso. b) Usuarios paciente: Usuarios que no son profesionales de la salud y que reciben terapias de rehabilitación elaboradas por usuarios profesionales a través de ReHub, y que tienen un perfil de paciente en la plataforma ReHub que les permite seguir las terapias. | ReHub es un software en la nube, por lo que se vende por "licencias" a los centros médicos y/o usuarios profesionales. | ReHub solo esta disponible en una configuración, tanto para usuarios profesionales como usuarios paciente. Numero de catálogo: RHB Descripción Breve: Solución digital de rehabilitación. Unidades Nivel Packaging: No aplica, se trata de un software en la nube (intangible). Identificador UDI-DI (GS1): 08437020892001 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: REHUB / ReHub - Solución digital de rehabilitación. / MARCA: ReHub® es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.;” | I
20231139321 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | AUTOPSY TABLE / MESA DE AUTOPSIA | ANATHOMIC SOLUTIONS: | NO | Mesas de Autopsias, con una amplia gama de modelos, diferentes medidas y configuraciones, móviles o estáticas, con o sin aspiración | UNIDAD | DISSECTION TABLE- LIGHTING SYSTEM REF: ME-101 MESA DE AUTOPSIAS CON ELEVACIÓN REF: ME-101 ASP MESA DE AUTOPSIAS CON ELEVACIÓN Y SISTEMA DE ASPIRACIÓN REF: ME-101-ASP-L MESA DE AUTOPSIAS EN FORMA DE L REF: ME-102 MESA DE AUTOPSIAS REF: ME-102 BIO MESA DE AUTOPSIAS CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN REF: ME-102 ASP MESA DE AUTOPSIAS CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN REF: ME-103 MESA DE PREPARACIÓN Y AUTOPSIAS REF: ME-104 PR MESA DE PREPARACIÓN Y DISECCIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MESA DE AUTOPSIA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231193696 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | SAPHYR® SYSTEM/SISTEMA SAPHYR® | BIONANO | NO | Es una herramienta de obtención de imágenes del genoma para la detección y el análisis de variantes estructurales de alta velocidad y alto rendimiento con una sensibilidad excepcional y especificidad. Solo para uso de investigación. No debe usarse en procedimientos de diagnóstico. | UNIDAD | 90067 Saphyr® System with Bionano Access Server, 1 color 90023 Saphyr® System with Bionano Access Server, 2 color | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231203441 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | NEOTECH BRIDGE DISPOSITIVO DE ASISTENCIA PARA LA LACTANCIA - DISPOSITIVO DE ASISTENCIA PARA LA LACTANCIA | NEOTECH BRIDGE: | NO | Es un dispositivo de ayuda a la lactancia diseñado para ofrecer nutrición suplementaria a un lactante alimentado por el pecho. Permite la suplementación durante la lactancia que ayuda a estimular la producción natural de leche Previene las interrupciones de la lactancia que pueden provocar problemas de enganche y suministro. Se puede usar para proporcionar calostro, leche extraída, leche humana fortificada o fórmula. Permite un control preciso del flujo de suplemento, la tasa, y tiempo. Proporciona una superficie para que el bebé se prenda. Ayuda a mantener el contacto piel con piel. | Caja por 5 dispositivos, caja por 30 dispositivos, caja que contiene 1 kit (1 dispositivo, 2 jeringas por 20 y 60mL y una extensión) | N8001-5 N8001-30 N8001-KT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231207730 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | BASTONES DE ALGODÓN | POMPOSITOS | SI | LOS COPITOS DE ALGODON SON IDEALES PARA LA LIMPIEZA Y SECADO DE LAS PARTES EXTERNAS DE LOS OIDOS, NARIZ, OMBLIGO, TAMBIEN RESULTA UTIL PARA DESMAQUILLARSE DEBE USARSE UNA SÓLA VEZ, Y NO REUTILIZARSE, RAPIDA SUCCION, / LIMPIEZA, BLANCO NATURAL, SIN MATERIAL FLUORESCENTE, ALTAS CONDICIONES DE FABRICACION, SALA DE LIMPIEZA ISO CLASE 6, SIN NINGUNA BACTERIA PATOGENA, LIBRE DE METALES PESADOS, FORMALDEHIDOS, FTALATOS O COLORANTE AZO * DEBE USARSE UNA SÓLA VEZ, Y NO REUTILIZARSE * RAPIDA SUCCION, / LIMPIEZA, BLANCO NATURAL, SIN MATERIAL FLUORESCENTE, * ALTAS CONDICIONES DE FABRICACION, SALA DE LIMPIEZA ISO CLASE 6, SIN NINGUNA BACTERIA PATOGENA. * LIBRE DE METALES PESADOS, FORMALDEHIDOS, FTALATOS O COLORANTE AZO | 100 Units, 50 Units, 80 Units,100 Units, 120 Units,200 Units,250 Units. | DL-CB-100, DL-C-50, DL-C-80, DL-C-100, DL-C-120, DL-C-200, DL-C-250. | MARCA: POMPOSITOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; Nota: Cabe señalar, que la palabra desmaquillar, no debe ser registrada de esta manera dentro del trámite del registro sanitario, toda vez que se debe señalar como producto para la limpieza de ojos, cara, etc | I
20231228711 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-05 | SCLERAL CUP / CHUPAS DE INSERCION Y REMOCION DE LENTES DE CONTACTO ESCLERALES Y RETIRO DE PROTESIS OCULARES | DMV | NO | EL DISPOSITIVO ESTA PREVISTO PARA PONER Y QUITA LENTES DE CONTACTO ESCLERALES Y PARA RETIRAR PROTESIS OCULARES | UNIDAD, 3 UNIDADES. | LA PRESENTE SOLICITUD AMPARA LOS MODELOS O REFERENCIAS: DMV ULTRA, DMV SCLERAL CUP, DMV CLASSIC, DMV SOFT LENS HANDLER, DMV 45, DMV LUMASERTER PLUS. (…) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231197364 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-06 | METISMILE - ESCÁNER FACIAL 3D | SHINING 3D® | NO | MetiSmile es un dispositivo de escaneo facial desarrollado por Shining 3D Tech Co., Ltd. El escáner facial se puede aplicar con el Aoralscan para alinear los datos escaneados con el fin de determinar el plan de tratamiento de seguimiento. Este es un escáner facial que funciona con los programas de software suministrados. Al realizar un escaneo facial directamente, el escáner podría adquirir y guardar digitalmente las imágenes 3D de la cara y la trayectoria del movimiento mandibular, que se pueden usar para el diseño asistido por computadora (CAD) facial u oral. | INDIVIDUAL | METISMILE” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231198014 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-06 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN CO-PrepTM M00140 - SISTEMA DE EXTRACCION DE ACIDO NUCLEICO | PRIMER DESIGN. | NO | El sistema de extracción CO-Prep™ se utilizará en combinación con los kits de extracción de ácido nucleico de Primer Design para extraer ADN/ARN de la muestra. El sistema de extracción CO-PrepTM puede manejar perlas magnéticas para la extracción y purificación de ácido nucleico. Este producto debe ser operado por personal capacitado y es destinado únicamente para uso en investigación científica. Principio de funcionamiento: El sistema de extracción CO-PrepTM utiliza varillas magnéticas para recolectar y transferir perlas magnéticas y puntas giratorias para mezclar r suspensiones. Girando el giro puntas maximiza la eficiencia de la mezcla. Las varillas magnéticas extendidas pueden recolectar perlas magnéticas de manera eficiente. Los ácidos nucleicos purificados se pueden obtener después de la lisis celular, la absorción, el lavado y la elución de los ácidos nucleicos. El sistema de extracción CO-PrepTM es una plataforma de ácido nucleico automatizada diseñada para aplicaciones de rendimiento medio a alto. Las puntas giratorias especializadas permiten una súper eficiencia de mezcla de perlas magnéticas y un mayor volumen de procesamiento. Con una interfaz intuitiva y un programa flexible, el sistema de extracción CO Prep puede aumentar la productividad del laboratorio de diagnóstico molecular al transformar operaciones de rutina en una solución independiente. El sistema de extracción CO-PrepTM utiliza tecnología novedosa para ofrecer un rendimiento mejorado para ayudar a los usuarios en el campo de la investigación científica y otras aplicaciones industriales. | Caja por Unidad | M00140, M00150. MODELO: Sistema de extracción CO-Prep™ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | N/A
20231198022 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-06 | SMART THERMAL BOX BT 1100/50 - CÁMARA CIENTÍFICA PORTÁTIL | BIOTECNO | NO | La Smart Thermal Box de Biotecno es una cámara para el transporte y conservación de reactivos y compuestos termolábiles con temperaturas de 2 °C a 8°C, cuenta con alarmas, sistema de homogeneización de temperatura y una capacidad de 30 L. En Laboratorios Synthesis como parte de las sociedades del grupo empresarial Abbott, la Smart Thermal Box será utilizada en el centro de Investigación y Desarrollo de medicamentos oncológicos para el mantenimiento de la cadena de frío de diferentes reactivos como también fases móviles y estándares necesarios para el análisis de los productos en etapa de desarrollo: Enzalutamida 40, 80 mg Cápsulas y Cabozantinib 20, 40, 60 mg Tabletas Recubiertas. | Nevera portátil de 30 L | SMART THERMAL BOX BT 1100/20 de 30L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231202557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-06 | DISPENSADOR AUTOMÁTICO | PYXIS™, MEDSTATION™, CUBIE™, ROWA™. | NO | Está diseñado para el almacenamiento y/o dispensación automática de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, suministros y otros productos, incluidos aquellos que son sensibles a la temperatura, en áreas hospitalarias y de farmacia. | Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231203397 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-06 | G.USBAMP RESEARCH - AMPLIFICADOR DE BIOSEÑALES | G.TEC | NO | Sistema de amplificación de bioseñales de alta precisión y alto desempeño para adquisición y procesamiento de señales fisiológicas, estará dirigido a asignaturas del pregrado y postgrado de Electrónica y Bioingeniería cuyos trabajos finales están relacionados con el desarrollo de Interfaces cerebro-computador por medio de señales cerebrales (Electroencefalografía - EEG). Adicionalmente, se podrá aplicar a la captura de otras bioseñales como electrocardiografía (ECG), electromiografía (EMG), pulsioximetría (SoP), que abarcan un gran rango de aplicaciones de adquisición y procesamiento de señales biomédicas. Este sistema no será usado para diagnóstico si no únicamente para EXCLUSIVAMENTE EN INVESTIGACIÓN Y CON FINES ACADÉMICOS. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | G.USBAMP RESEARCH (serial: UR-2020.08.20), CANTIDAD A IMPORTAR: Una unidad con sus correspondientes partes, piezas y accesorios | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS. | N/A
20231217087 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-06 | Q LIFEMONITOR EX 02+ / MONITOR DE VIDA EQ EX 02+ | EQUIVITAL | SI | La solución líder para la captura de datos biométricos en tiempo real en entornos peligrosos, gestión inteligente de datos, herramientas de análisis y almacenamiento seguro de datos. El Monitor de Vida eq EX 02+ es ideal para monitorear la fisiología humana en entornos peligrosos. Las aplicaciones típicas incluyen entrenamiento y despliegue militar, primera respuesta en áreas peligrosas y CBRNe. Mide datos cardiorrespiratorios, de temperatura y de actividad de grado clínico de personas en movimiento. Los datos se almacenan en el sensor y se pueden transmitir de forma inalámbrica para ser vistos en un teléfono móvil o computador. Mediciones - ECG, FC, intervalo R-R - Frecuencia respiratoria - Temperatura de la piel - Acelerómetro, X,Y,Z, Actividad - Posición del cuerpo / Movimiento - Cápsula de temperatura central* *Medido usando un sensor auxiliar compatible | Unidad | Disponible en tamaños que cubren de 74 a 119 cm (29 a 47 pulgadas) | Que mediante la información aportada se identifica que el producto EQ LIFEMONITOR EX 02+ / MONITOR DE VIDA EQ EX 02+ / Marca: EQUIVITAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (…)” | IIA
20231165610 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-12 | Lupas Binoculares Quirúrgicas Q OPTICS / Lupas Binoculares Quirúrgicas | Q OPTICS : | NO | El dispositivo está destinado a aumentar la vista del usuario para facilitar la observación de los detalles del objeto durante las prácticas clínicas de Odontólogos o Técnicos Dentales | EMPAQUE UNITARO | Ergo-AngleTM Vision, Ergo-DirectTM Vision, GALILEAN, PRISMATIC, ERGO-PROTM | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231231215 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-12 | SISTEMA PARA LA PRESERVACIÓN DE MICRORGANISMOS – PROTECT | Technical Service Consultants Ltd | NO | Almacenamiento a largo plazo de microorganismos a bajas temperaturas: -20ºC; -70°C; -80°C; nitrógeno líquido. | 80 viales 100 viales | Protect Multipropósito está disponible en una caja panel de fibra resistente a la humedad con una cuadrícula de referencia del usuario impresa en la tapa y la base o en una bandeja de polipropileno con tapa transparente y una cuadrícula de referencia en la base. Los accesorios (bucles y agujas) están incluidos con la bandeja de polipropileno. Protect Select está disponible en una caja panel de fibra resistente a la humedad con una cuadrícula de referencia del usuario impresa en la tapa y la base | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231157676 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-13 | AGELOC® WELLSPA iO™, con Nombre genérico EQUIPO MASAJEADOR | NU SKIN, | NO | El dispositivo ageLOC® WellSpa iO™ tiene una función estética anti-envejecimiento o "anti-age", este próposito se alcanza a través de utilizarlo como un masajeador de cuerpo, a nivel tópico externo, al pasar el cabezal del dispositivo por muslos, brazos, glúteos y abdomen, el mismo emite una micro-corriente que estimula la epidermis, acompañado del ageLOC serum o ageLOC Body Activating Gel (se comercializa por separado) tiene un efecto rejuvenecedor (640 μA; 0.414 Hz; 22 V) | UNIDAD | ageLOC® WellSpa iO™ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231185108 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-13 | CliniMACS® CD8 GMP MicroBeads | Miltenyi Biotec | NO | Desarrollado para el marcaje magnético de células CD8 positivas. Puede utilizarse en combinación con productos adecuados, incluidos instrumentos, juegos de tubos y tampones. Los productos MACS GMP son para uso en investigación y procesamiento de cultivos celulares ex vivo únicamente y no están destinados a aplicaciones in vivo en humanos. | Vial x 7,5 mL | Ref 170-076-703, | El producto CliniMACS® CD8 GMP MicroBeads Ref 170-076-703, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231229433 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-13 | Cepillo Facial para limpieza, con Nombre genérico Cepillo Facial para limpieza | N/A | NO | El Cepillo Facial para limpieza es el aliado de limpieza para el rostro, perfecto para lograr una piel suave y limpia. Es coadyuvante para quitar delicadamente la suciedad, la oleosidad y el maquillaje, e incluye tres cabezales para limpiar. Es Complemento de la rutina de limpieza facial. El Cepillo Facial para limpieza se usa para limpiar la piel más a fondo que en una rutina de lavado a mano, dejando la piel con una sensación de suavidad y eliminando todas las impurezas. La utilización Cepillo Facial para limpieza puede adaptarse a los diferentes tipos de piel. | Unidad - Caja Individual- Caja Master | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231233907 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-13 | REACTIVOS ANALITICOS | CitoGen | SI | Medio de cultivo utilizado para la obtención de cromosomas metafásicos utilizados para diagnóstico citogenético. | Frasco por 100mL | N/A | periférica para la obtención de cromosomas metafásicos para el análisis citogenético humano. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004, el cual señala lo siguiente: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a la Categoría I, MEDIOS DE CULTIVO, de acuerdo con la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004 artículo 3. | I
20231168369 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-14 | TELA TEJIDA 100%POLIPROPILENO-TELA NO TEJIDA 100%POLIPROPILENO | ALFA SAFE®PROTECTS CLINIC ®PROTECTS HYGIENIC®MAX HEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA® STERILE SAFE®SIN MARCA | NO | TELA NO TEJIDA 100% POLIPROPILENO DE USO PARA CENTROS DE ESTETICA/BELLEZA, FARMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN DE FLUIDOS EN AREAS QUE NO REQUIEREN ESTERILIDAD, COMPUESTO POR VARIAS CAPAS DE TELA DE SPUNBOND Y MELTBLOWN. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE Y/O ROLLO X UNIDAD, DE DIFERENTES KILOGRAMOS Y GRAMAJES, MUESTRA GRATIS. | TELA NO TEJIDA MELTBLOWN PP BLANCA 20GRS 18X47CMS X 1KG (ROLLO X 1.500MTS) • TELA NO TEJIDA SPUNBOND PP AZUL 27GRS 19.5CMS X 1KG (ROLLO X 1.500MTS). • TELA NO TEJIDA SPUNBOND PP BLANCO 27GRS 19.5CMS X 1KG (ROLLO X 1.500MTS) • TELA NO TEJIDA SPUNBOND PP BLANCA 17GRS 19.5CMS X 1KG (ROLLO X 1.500MTS) • TELA NO TEJIDA TIPO S 27GR ROLLO ANCHO 0.195MTS X 1500MTS • TELA SMS HYDROPHOBIC 35 GR BLUE 2050 MM X 3200M" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231184423 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-14 | AGUA CALIENTE / FRIA - CON Y SIN ACCESORIOS Y BOLSA HIELO | INVERFARMA, FAST CARE, ICOM | NO | BOLSA AGUA CALIENTE: Usos: Alivio del dolor a partir de terapia con calor. Se recomienda el uso de agua caliente no hirviendo. Debe almacenarse totalmente vaciada boca abajo para permitir que escurra su contenido. BOLSA HIELO Usos: Alivio del dolor a partir de terapia con hielo. Debe almacenarse totalmente calada boca abajo para permitir que escurra su contenido | UNIDAD | Bolsa agua caliente:  1L y 2L Caucho, Color: azul, rojo y verde  1L y 2 L PVC, 1L PVC TIPO BOTELLA, 1L PVC KIDS, TIPO U, Color: rosado, azul, verde, lila, transparente. Con y sin funda.  Bolsa hielo:  1 L, Color: Crema, Azul, Rojo, Verde y Amarillo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231185409 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-14 | MACS® GMP Recombinant Human IL-7. | Miltenyi Biotec | NO | La IL-7 Humana Recombinante MACS GMP puede ser utilizada para una variedad de aplicaciones de cultivo celular ex vivo. Los productos MACS GMP son para uso en investigación y procesamiento de cultivos celulares ex vivo únicamente y no están destinados a aplicaciones in vivo en humanos | 25 μg | 170-076-111 | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | N/A
20231186037 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-14 | CliniMACS® CD4 GMP MicroBeads. | Miltenyi Biotec | NO | Desarrollado para el marcaje magnético de células CD4 positivas. Puede utilizarse en combinación con productos adecuados, incluidos instrumentos, juegos de tubos y tampones. Los productos MACS GMP son para uso en investigación y procesamiento de cultivos celulares ex vivo únicamente y no están destinados a aplicaciones in vivo en humanos. | Vial x 7,5 Ml | 170-076-702 | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231210297 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-14 | DEM 100 con Nombre Genérico: Accesorio DEM 100 con software para lámpara de hendidura | SBM SISTEMI | SI | Para usar el DEM100 se debe instalar primero sobre la lámpara de hendidura e instalar el software. El cable con conector circular debe estar conectado a la caja de control, y el cable USB debe estar conectado entre la caja y la computadora (escritorio o portátil). El sistema DEM 100 en cualquier lámpara de hendidura permite un análisis digital automatizado y completo de la pelicula lagrimal El DEM 100 junto con la Lampara de Hendidura permite: * Evaluar el estado de las glándulas de Meibomio gracias a la adquisición de imágenes tomadas con la lámpara de hendidura sobre la cual se instala, en Luz NIR (Near-InfraRed) y el análisis del área de pérdida de la misma con el software. * El software, mediante un procedimiento guiado, detecta las tiras de glándulas y proporciona el porcentaje de superficie del párpado no cubierto por glándulas. * Con la versión Plus del sistema, una vez evaluado el examen, el software también proporcionará una visualización glándulas tridimensionales para comprender en qué áreas hay una pérdida | UNIDAD | DEM 100 para lampara de hendura - Ref: 15019 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Campo Nombre del producto) con Nombre genérico (Campo Nombre del producto genérico), es considerado un dispositivo medico porcuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) | IIA
20231210303 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-14 | DSLC200 con Nombre Genérico: ACCESORIO-MÓDULO DE IMÁGENES PARA LÁMPARA DE HENDIDURA | SBM SISTEMI | NO | Para usar el equipo DSLC200 se debe instalar primero sobre la lámpara de hendidura e instalar el software ICP. DSLC200 puede transformar la lámpara de hendidura en una lámpara de hendidura digital de alta calidad El DSLC junto con la lampara de hendura permite: - La adquisición de videos e imágenes de exámenes realizados con lámpara de hendidura y su reproducción automática en un computador - DSLC 200 consta de un cuerpo principal que contiene el sistema de adquisición de imagenes y videos, y un cable USB para conectarlo al ordenador | UNIDAD | DSLC200 PARA LAMPARA GENERICA - Ref: 15100 DSLC200 PARA LAMPARA HAAG STREIT - Ref: 15101 | De acuerdo con lo anterior, el producto DSLC200 con Nombre Genérico: ACCESORIOMÓDULO DE IMÁGENES PARA LÁMPARA DE HENDIDURA no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231230373 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-14 | BICI-FIT, con Nombre genérico BIBI-FIT: | N/A | SI | Sistema para rehabilitación de pacientes con limitaciones en la movilidad de las extremidades inferiores originadas por diferentes causas como accidente cerebro vascular, lesiones de médula espinal y enfermedades neurodegenerativas como párkinson. El accionamiento de la máquina genera el movimiento continuo de las extremidades inferiores con diferentes grados de asistencia hacia el usuario dependiendo de la etapa de tratamiento en la que se encuentre. | N/R | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto BICI-FIT con Nombre genérico BICIFIT, dado que en la información aportada indica: “(…) es un sistema de rehabilitación asistida que comprende un dispositivo de movimiento tipo bicicleta estática y unos dispositivos que censan y manipulan automáticamente los parámetroscorporales de desempeño. (…) En particular, los dispositivos de censado miden (…) las pulsaciones del usuario” Es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…)” | IIA
20231233918 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-14 | REACTIVOS ANALITICOS | FitoGen | SI | FitoGen es un reactivo biológico utilizado para suplementar medios de cultivo celular para la obtención de cromosomas metafásicos para análisis citogenético humano. El fabricante declara que el producto es usado únicamente en pruebas de laboratorio, ya sea para investigación o diagnóstico in-vitro. | Frasco por 10mL y/o 5 viales por 2mL | N/A | El producto FitoGen está indicado por el fabricante para uso diagnóstico In vitro, como suplemento en medios de cultivo de sangre periférica para la obtención de cromosomas metafásicos y su análisis citogenético humano. En ese sentido, el producto se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 que determina: “Reactivo de diagnóstico in vitro: es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro, para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico 2. Una anomalía congénita 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con los receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas”. | Así mismo, este producto pertenece a Categoría I, MEDIOS DE CULTIVO, de la clasificación para reactivos de diagnóstico In vitro, establecida en el Decreto 3770 de 2004. | I
20231239490 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-14 | REACTIVOS ANALITICOS | Albor | NO | Ofrece una alta resolución y nitidez de la imagen dada por el microscopio en objetivo de 100 x | 50 ml, 100 ml, 200 ml, y 500 ml | N/A | Los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004, acogiendo el concepto 3.30 del Acta No. 11 del 12 de diciembre de 2018 de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de diagnóstico In vitro. | Así mismo, los productos en mención NO se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | N/A
20231169846 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | Flex, TCA con Nombre genérico BANDA TRANSPORTADORA | N/A | NO | El módulo Entry Sorter Flex (ES Flex) se utiliza para introducir y distribuir muestras desde el sistema de automatización. El módulo admite varios tipos y tamaños de tubos. El autómata detecta la altura del tubo y si tiene tapa. | Empaque Individual | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231183019 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | CÁNULAS RECTALES con Nombre genérico CÁNULAS RECTALES | N/A | NO | APLICADOR DE MEDICAMENTOS A SER ADMINISTRADOS POR VÍA RECTAL | BOLSA CON 1 CÁNULA RECTAL. BOLSA CON 10 CÁNULAS RECTALES | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231185227 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-15 | MACS® GMP Recombinant Human IL-15. | Miltenyi Biotec | NO | La IL-15 Humana Recombinante MACS GMP puede ser utilizada para una variedad de aplicaciones de cultivo celular ex vivo. Los productos MACS GMP son para uso en investigación y procesamiento de cultivos celulares ex vivo únicamente y no están destinados a aplicaciones in vivo en humanos. | 25 μg | 170-076-114 | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231185495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | ACEITE SHELL ONDINA 32 con Nombre genérico ACEITES BLANCOS MEDICINALES | SHELL, 3G SMILE, 3G, FLASH, I&J,VELOZ | NO | LOS ACEITES SHELL ONDINA SON ACEITES MINERALES BLANCOS PARAFÍNICOS ALTAMENTE REFINADOS, SIN ADITIVOS Y LIBRES DE AROMÁTICOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTRICTOS REQUISITOS DE PUREZA DE LA FARMACOPEA. LOS ACEITES DE ONDINA SE PUEDEN UTILIZAR EN ENVASES FARMACÉUTICOS, ALIMENTARIOS, COSMÉTICOS Y OTRAS APLICACIONES, DONDE ESTA ALTA PUREZA ES REQUERIDA POR LA LEGISLACIÓN O IMPORTANTE PARA LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO. APLICACIONES PRINCIPALES COSMÉTICOS Y FARMACÉUTICOS: COMPONENTES EN CREMAS COSMÉTICAS, LOCIONES, ACEITES, ARTÍCULOS DE TOCADOR, ETC. ENVASADO DE ALIMENTOS: ACEITE EN POLIESTIRENO Y OTROS PLÁSTICOS, ETIQUETAS DE PRECIOS. ARTÍCULOS DE HIGIENE: ACEITE EXTENSOR EN TERMOPLÁSTICO TPE (P. EJ. SIS, SEPS), TPV Y OTROS ELASTÓMEROS. APLICACIONES TÉCNICAS Y COMPONENTES DEL AUTOMÓVIL: FLUIDO PORTADOR Y ACEITE EXTENSOR PARA UNA DE VARIEDAD DE APLICACIONES DE ALTA CALIDAD, EN DONDE EL COLOR Y LA ESTABILIDAD SON IMPORTANTES. ADECUADO CUYANDO SE SUSTITUYE EL PVC POR ELASTÓMEROS TPE. JUGUETES Y ARTÍCULOS SIMILARES: ACEITE EXTENSOR DE ELASTÓMEROS TPE (POR EJEMPLO, SBS, SEBS). | 500ml, 300ml, 200 ml, 100 ml | SHELL ONDINA 32 SHELL ONDINA X 432 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231187906 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | TexMACS™ GMP Medium. | Miltenyi Biotec | NO | El Medio Tex MACS GMP ha sido desarrollado para el cultivo y expansión de células T humanas y optimizado para su uso en combinación con el sistema de captura de citoquinas CliniMACS (IFN-gamma). Los productos MACS GMP son para uso en investigación y procesamiento de cultivos celulares ex vivo únicamente y no están destinados a aplicaciones in vivo en humanos. | Bolsa de 2000 Ml | Ref. 170-076-306 | El producto TexMACS™ GMP Medium Ref 170-076-306, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231189652 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-09-15 | MACS® GMP T Cell TransAct. | Miltenyi Biotec | NO | MACS GMP T Cell TransAct está destinado a la estimulación y expansión in vitro de células T humanas a partir de poblaciones celulares hematológicas (por ejemplo, PBMC o células T enriquecidas en CD4 y CD8). Los productos MACS GMP son para uso en investigación y procesamiento de cultivos celulares ex vivo únicamente y no están destinados a aplicaciones in vivo en humanos. | Vial x 4 Ml | Ref. 170-076-156 | El producto MACS® GMP T Cell TransAct Ref 170-076-156, se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2 del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | N/A
20231211065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | MODELO DE PMMA - PROTECTOR DE MODEO Y GUIA DE OCLUSIÓN | NUVIA SMILES | NO | Materia prima para la elaboración de modelos de oclusión | Protector para modelo de oclusión 10 a 200 gramos | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231214435 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | DIENTES ACRILICOS TRIBOS - DIENTES ACRILICOS PARA PROTESIS DENTALES | TRIBOS-GEBDI | SI | Los dientes Tribos son indicados para la fabricación de prótesis completas y parciales a base de PMMA (polimetilmetacrilato) los cuales son materia prima para la elaboración de Dispositivos Médicos sobre Medida, los dientes Tribos deben ser utilizados por los técnicos dentales para las necesidades de restauración dental y se fabrican según las especificaciones del odontólogo. | TABLETA X 6 TABLETA X 8 | TABLETA DIENTES ANTERIORES SUPERIORES TABLETA DIENTES ANTERIORES INFERIORES TABLETA DIENTES POSTERIORES SUPERIORES TABLETA DIENTES POSTERIORES INFERIORES | Que mediante la información aportada se identifica que el DIENTES ACRILICOS TRIBOS con Nombre genérico DIENTES ACRILICOS PARA PROTESIS DENTALES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. | IIB
20231214489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | 8er-Strip für Tube Rack con Nombre genérico Tiras de 8 tubos para rack | RITTER | NO | Se utiliza para el almacenamiento y la dilución de muestras de laboratorio | Disponibles como tubos individuales de 1,2 ml y 0,65 ml o como tiras de 8 tubos de 1,2 ml | 45000-0008 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231222505 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | DISPOSITIVO PARA CIRUGIA Y PRACTICA DENTAL - MAZO MAGNETICO | OSSEOTOUCH | SI | Dispositivos médicos para cirugía y práctica dental utilizados para realizar una amplia gama de operaciones quirúrgicas, mediante la acción de un impulso que deforma plásticamente el hueso esponjoso masajeando la compactación ósea, la expansión ósea y la extracción de dientes y raíces para la implantación de prótesis dentales y para la extracción de las coronas y puentes colocados para cubrir los dientes pilares. Nuestros dispositivos para cirugía mínimamente invasiva explotan la tecnología MagnetoDynamic que permite modelar, distraer, expandir, condensar el tejido óseo sin sustraerlo, calentarlo o fresarlo. Velocidad Precisión Direccionalidad Visibilidad Control de frío Cero perforación y corte Versatilidad Magneto La propulsión dinámica aplica más fuerza que las herramientas manuales, lo que significa que puede operar con mayor eficacia. Las fuerzas se concentran en la zona tratada, limitando al máximo su dispersión, esto significa más comodidad para el paciente y total precisión durante el procedimiento. La ergonomía de la pieza de mano permite su uso con una sola mano y facilita su posicionamiento en la zona a tratar. Los instrumentos funcionan con un movimiento longitudinal sin riesgo de desviaciones debido a las diferentes consistencias óseas. La falta de irrigación aumenta la visibilidad del operador que puede controlar la penetración progresiva del instrumento. Cualquiera que sea el procedimiento que se utilice, desde la extracción hasta la división de la cresta, las fuerzas se aplican con gran precisión y de manera predecible, lo que garantiza el control total del operador durante la cirugía. El Mazo Magnético reduce sustancialmente la generación de calor por lo que no es necesario el uso de irrigación, ya que las fricciones mecánicas que se desarrollan en el arco de microsegundos no son suficientes para aumentar la temperatura del hueso. Mueve, reemplaza, reforma, condensa el hueso. Nunca extrae hueso, dejando intactos los tejidos blandos. Múltiples funciones con la misma pieza de mano utilizando siempre la fuerza necesaria para cada procedimiento gracias a un altísimo grado de progresividad. | N/R | Reference to Annex A1–UE Certificate Nr. ITH 1344141 1 / 805618236SIUV | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO PARA CIRUGIA Y PRACTICA DENTAL - MAZO MAGNETICO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…) | IIA
20231231549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | TORNIQUETE con Nombre genérico TORNIQUETE DE COMPRESION | IBC | NO | Es un instrumento médico de primeros auxilios de un solo uso, utilizado para comprimir una vena, por diferentes motivos, por ejemplo para diferenciar una vena o vaso para extraer sangre. Su función es detener el fluido sanguíneo del brazo para resaltar las venas y de este modo facilitar la localización de la vena a la cual se le extraerá la sangre. | UNIDAD, 10, 50 O 100 UNIDADES EN CAJA | Torniquete elástico de 3.8 cm de ancho y 95 cm, 85 cm, 75 cm o 65cm de largo | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231231902 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-15 | LU LUTECIO CLORURO con Nombre genérico LU LUTECIO CLORURO – SOLUCIÓN | N/A | NO | El 177 Lu cloruro, es una materia prima, la cual requiere de un proceso de transformación mediante preparacion magistral para poder ser usada en pacientes. Dicho proceso es realizado bajo prescripción médica y en establecimientos que cumplan con buenas prácticas de manufactura. Dicho excipiente y otras materias primas son usadas para obtener un radiofarmaco destinado a terapias dirigidas a células cancerosas. | Vial de vidrio-V de 3mL, vial de vidrio P-6 de 10 mL o vial de vidrio 10R. | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación semantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231162293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | SEKURAN95 RESPIRADOR M 9910 STEELPRO PLEGABLE NEGRO - RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO: | NO | ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS SÓLIDAS LIBRES DE ACEITE FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | SEKURA-321, SEKURA-511, SEKURA-N95, SEKURA-N95V, MAK368+, MAK520+, MAK699+, 501151, M 9910, N95 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Las referencias del producto: SEKURA-N95 RESPIRADOR M 9910 STEELPRO PLEGABLE NEGRO - RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, APROBADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO, deben ser comercializadas con sticker informando “USO INDUSTRIAL” | N/A
20231167625 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | SISTEMA DE REEMPLAZO ATM A LA MEDIDA con Nombre genérico: SISTEMA DE REEMPLAZO DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR A MEDIDA DEL PACIENTE | BIOMET MICROFIXATION | NO | Los dispositivos especiales o hechos a la medida están indicados para pacientes en los que, en opinión del cirujano, un tratamiento con implantes estándar no puede proporcionar un resultado satisfactorio. En la actualidad, los casos de reconstrucción traumática o variaciones anatómicas extremas, podrían requerir implantes hecho a medida (PMI). Combina la precisión de guías de posicionamiento específicos del paciente, desarrolladas por una tomografía axial computarizada con la última tecnología web que permite la creación del implante a la medida. El sistema de reemplazo total de Articulación Temporomandibular a la medida está indicado para la reconstrucción de la misma. La reconstrucción es necesaria debido a uno de los siguientes diagnósticos:  Condiciones artríticas: osteoartritis, artritis traumática, artritis reumatoide.  Anquilosis incluida pero no limitada a una anquilosis recurrente con excesiva formación ósea.  Revisión de procedimientos donde otros tratamientos han fallado. (Ejemplo, reconstrucción aloplástica, injertos autólogos).  Necrosis avascular.  Múltiples cirugías a la articulación.  Deformidad funcional.  Neoplasias benignas.  Malignidad (tumores).  Articulación degenerada o reabsorbida con discrepancias anatómicas severas.  Alteración del desarrollo normal de la articulación.  Deformidad anatómica severa.  Componente óseo comprometido en la rama mandibular o arco cigomático.  Requerimiento simultaneo de cirugía ortognática.  Resección de áreas anatómicas comprometidas. | EMPAQUE UNITARIO NO ESTERIL SEGÚN ANATOMIA DEL PACIENTE | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, para la importación del producto SISTEMA DE REEMPLAZO ATM A LA MEDIDA con Nombre genérico: SISTEMA DE REEMPLAZO DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR A MEDIDA DEL PACIENTE deberá presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | N/A
20231167659 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | N95V-510W RESPIRADOR M 933V STEELPRO N95 - RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | MAKRITE, STEELPRO SAFETY, VICSA STEELPRO: | NO | RESPIRADOR DE USO INDUSTRIAL, DISEÑADO MATERIAL PARTICULADO LIBRE MANTENIMIENTO TERMOFORMADO Y TERMOSELLADO FABRICANTE CERTIFICA QUE SON PARA COMERCIALIZACION DE USO INDUSTRIAL Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO INDICAN QUE NO SON PARA USO MEDICO | CAJA POR 10, 20, 30, 40, 50 Y 100 UNIDADES | M 933V, 501081, M933V STEELPRO N95, N95V-510W | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Las referencias del producto: N95V-510W RESPIRADOR M 933V STEELPRO N95 - RESPIRADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, aprobadas en el presente certificado, deben ser comercializadas con sticker informando “USO INDUSTRIAL” | N/A
20231214554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | PADS REUTILIZABLES | HIGIETEX | NO | Aplica Agua Micelar sobre la superficie. Arrastra suavemente de adentro hacia afuera para retirar el maquillaje. Repite el proceso hasta retirar por completo el maquillaje y no queden restos. Enjuaga tu rostro con agua fría. Lavarlo a mano con agua y jabón neutro después de cada uso. Dejarlo secar durante 24 horas en un lugar limpio y fresco para evitar contaminación. Para una limpieza más profunda, utiliza la lavadora a una temperatura de lavado de 40º C una vez a la semana y sigue las mismas indicaciones de secado Para un secado óptimo, alterna el uso de los pads reutilizables. No utilizar suavizante de telas o blanqueador | Paquete por 3 unidades de almohaditas | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: No obstante, a lo anterior se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto PADS REUTILIZABLES, puede ser considerado como un producto de Aseo y Limpieza. | N/A
20231216992 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | ALIGN IMPLANT CARRYING CASE - ESTUCHE DE TRANSPORTE DE IMPLANTE ALIGN | SKELETAL DYNAMICS: | NO | Transporte más fácil de los implantes ALIGN • Incorpora un inserto ranurado para sostener cada tamaño de implante estándar • Bolsillo interno transparente designado para todos los formularios y garantías • Se puede transportar hasta el quirófano • Hecho de un tipo de material balístico resistente al agua • Serializado para que coincida con cada kit de envío DES específico (El contenedor debe permanecer con sus kits DES asociados) | UNIDAD Dimensiones internas aproximadas 17-7/8” x 10-1/8” x 5-1/4” | MKT-00181-00 No Estéril - Sólo para transporte | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231225065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | SPRINTRAY CERAMIC CROWN - SPRINTRAY CERAMIC CROWN | SPRINTRAY | NO | Resina polimerizable fotocurable destinada a ser utilizada para la fabricación de; coronas unitarias completas definitivas individuales y fijas; coronas parciales definitivas en zona anterior y posterior, carillas individuales y fijas; dientes artificiales para prótesis dentales, que se utilizan para prótesis dentales completas definitivas removibles; y prótesis totales y parciales monolíticas individuales y removibles en consultorios y laboratorios dentales. El material es una alternativa al material dental de restauración tradicional. | GALON 250 GR ENVASE PLASTICO | Se suministra en siete tonos según el sistema cromático Bleach, A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231233953 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-18 | BASTIDORES / REJILLAS | RPI / MTC BIO | NO | Productos utilizados para almacenar tubos y viales de diferentes capacidades, permite el almacenamiento versátil y eficiente Esterilizable en autoclave, adecuado para congeladores ULT (hasta -90°C) Bastidor de almacenamiento funcional para procesamiento de PCR | UNIDAD, PAQUETES, CAJAS | 145630, 145631, 145635, 145634, 145925, 145981, 145900, 168415, 168450, 248640, 247677, 248635, 145918, 145914, 145917, 164000, 164105, 167002, 167005, 248014, 248012, 248004, 248002, 248001, 248000, 400220, 400221, 400222. MTC BIO: R1040, R1040-R, R1040-B, R1040-G, R1040-Y, R1040-O, R1010, R1020, R1020-B, R1020- BK, R1020-G, R1020-O, R1020-R, R1020-Y, R1030, R1050, R1060, R1070, R1081-A, R1090-B, R4015, C2581, C2592, R8012, R8013, R8014, R4015.(…)" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231217313 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | PRO32 PCR INSTRUMENT con Nombre genérico INSTRUMENTO DE PCR PRO32 | Applied Food Diagnostics | NO | Equipo para PCR en tiempo Real (qPCR) que proporciona resultados rápidos, precisos y cuantitativos para una PCR multiplex confiable. El uso previsto para el Pro32 PCR Instrument es solo para diagnóstico de alimentos y no para uso clínico | Unidad | FD-Pro32-001 Pro32 PCR Instrument | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA USO EXCLUSIVO EN ALIMENTOS NO DEBE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN HUMANOS.Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231218541 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | JERINGAS DESECHABLES NO ESTÉRILES SIN AGUJA con Nombre genérico JERINGAS DESECHABLES NO ESTÉRILES SIN AGUJA | N/A | SI | Jeringas desechables a granel usadas como material de envase primario para la fabricación del producto JERINGAS PRE-LLENADAS DE CITRATO DE SODIO | Bolsa x 10.000 jeringas | Jeringa de 5 mL Jeringa de 10 mL Jeringas no estériles para uso de material de envase. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto JERINGAS DESECHABLES NO ESTÉRILES SIN AGUJA con Nombre genérico JERINGAS DESECHABLES NO ESTÉRILES SIN AGUJA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. (…) | IIA
20231226355 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | COGO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO TERAPEUTICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES con nombre genérico COGO | NEEURO | SI | Cogo es una aplicación cuya finalidad es el entrenamiento terapéutico para el fortalecimiento del proceso de atención, esto por medio de un juego. Está dirigido a niños, niñas y adolescente de 6 a 12 años de edad. Por lo que es una herramienta complementaria para neuropsicólogos y psicólogos en el a población diagnosticada con TDAH Trastorno de déficit de atención y/o Hiperactividad. El objetivo del juego empleado por Cogo es mover a un personaje a través de un laberinto usando las ondas cerebrales del usuario, estas tomadas gracias a la Neeuro Senzeband, un dispositivo EEG que se conecta a la aplicación por medio de bluetooth y monitorea de forma no invasiva las ondas cerebrales, con la intención de identificar el nivel de atención y relajación de los jugadores. Los participantes que sostienen un nivel adecuado de atención pueden mover personajes, mientras que los jugadores con menos nivel de atención ralentizan o congelan los personajes. La dinámica del juego es recolectar tantas frutas como sea posible de una lista dada mientras se mantiene la atención, el nivel de dificultad aumenta al recolectar frutas de acuerdo a una secuencia correcta, los participantes también pueden tocar los controles en pantalla para activar otros movimientos como saltar y girar. Los niveles de dificultad que maneja Cogo son básico, intermedio y avanzado, el nivel de dificultad aumenta a medida que el participante completa diferentes sesiones de entrenamiento, la tarea clave es mantener y entrenar el proceso de atención de niño, niña y adolescente. Las sesiones se desarrollan según la particularidad del jugador, por lo que se estructura el cronograma establecido por el especialista. Para la implementación de la aplicación se estructuran 24 sesiones personalizadas. Como se mencionó anteriormente el uso de la aplicación Cogo se complementa con el uso de la Neeuro Senzeband, el cual es un dispositivo de EEG portátil no invasivo que se categoriza para capturar señales cerebrales (ondas cerebrales). Consta de 7 electrodos secos, con cinco ubicados en la corteza prefrontal y dos en los costados, lo cual permite interpretar los niveles de atención, y carga mental en tiempo real mientras los participantes juegan Cogo.Los resultados al implementar la aplicación Cogo se han demostrado en ensayos clínicos aleatorios a gran escala que involucran a 172 niños con TDAH para ser efectivo, mostrando resultados prometedores y sólidos. Además, las exploraciones de resonancia magnética funcional (fMRI) de estos niños mostraron efectos positivos posteriores al entrenamiento observados en áreas del cerebro asociadas con la atención y la orientación de tareas. Estos resultados son publicados y reconocidos en la prestigiosa revista "Nature - Translational Psychiatry. | N/A | La solicitud ampara la aplicación móvil COGO, programa de entrenamiento para la atención de niños, niñas y adolescentes. Y Neeuro SenzeBand 2. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto COGO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO TERAPEUTICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES con nombre genérico COGO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (…)” (Negrita y Subrayado fuera de texto) | IIA
20231228558 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | SOLUCION DE ENJUAGUE A PRESION PARA LA LIMPIEZA DE PARTES HUECAS Y DE INSTRUMENTOS MEDICOS Y DENTALES - WL CLEAN | ALPRO | NO | LIMPIEZA Y PRETRATAMIENTO HIGIÉNICO DE TODAS LAS LÍNEAS DE MEDIOS Y SUPERFICIES INTERNAS DE PIEZAS DE MANO, CONTRAÁNGULOS Y TURBINAS ANTES DE LA DESINFECCIÓN/ ESTERILIZACIÓN | LATA DE SPRAY 500ml; PAQUETE 4 LATAS DE SPRAY DE 500ml | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231228874 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | HORNOS NABERTHERM - HORNOS LABORATORIO DENTAL | NABERTHERM | NO | Estos son producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Estos equipos son usados para cocción sinterización de cerámicas. El proceso de cocción sinterización, involucra presión como temperatura para llevar a los materiales a su estado final y de esta manera reducir la porosidad y aumentar su densidad. | UNIDAD | VL01/12LB, VL01/12LB PRESS, LHT01/16 TURBO FIRE, LHT01/17LB, LHT01/17D, LHTCT01/16, LT01/13CR, LT 5/12, L3/11, L3/12, LE 6/11 & LE 1/11 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo Idel Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231229431 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | UNIDADES ODONTOLOGICAS con Nombre Genérico UNIDAD ODONTOLOGICA | American Dental | NO | Salud Oral | Unidad Odontológica | Unidades fijas, portátiles, eléctricas y electrónicas. Modelos AD SMART, AD NOVA, AD SLIM, AD ONYX BASICA, AD ONYX DELUXE, AD MP, AD 7, SILLON DE ODONTOESTÉTICA, SILLON DE PROCEDIMIENTOS Y UNIDADES BÁSICAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231229618 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | VEST IT & FLEX TRAY GARRECO - MATERIAL REFRACTARIO | GARRECO: | NO | Este es un producto de uso exclusivo en el laboratorio dental. Es un material calcinable usado para el correcto posicionamiento de las coronas en la bandeja de cocción y evitar el movimiento o caída de las coronas durante la cocción. | UNIDAD | Vest It & Flex Tray Garreco | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231229867 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | LA PRUEBA DE VARIABLES DE ATENCIÓN (TEST OF VARIABLES OF ATTENTION, T.O.V.A.) con nombre genérico TEST OF VARIABLES OF ATTENTION, T.O.V.A. | T.O.V.A. | SI | La T.O.V.A. es una evaluación computarizada sin contenidos de cultura y lenguaje, con una duración suficiente y que no requiere discriminación o secuenciación izquierda/derecha. Las respuestas a estímulos visuales o auditivos se registran con un microinterruptor de alta precisión (±1 ms) especialmente diseñado. La T.O.V.A. calcula la variabilidad del tiempo de respuesta (uniformidad), el tiempo de respuesta (velocidad), las comisiones (impulsividad) y las omisiones (concentración y vigilancia). Estos cálculos se comparan con una gran muestra normativa de edad y género (más de 1700 personas para la prueba visual y más de 2600 personas para la prueba auditiva), así como con una población de muestra de personas diagnosticadas independientemente con TDAH. Los resultados de esta comparación se utilizan para crear un informe de fácil lectura que está disponible de inmediato. | Unidad | n/a | ATENCIÓN (TEST OF VARIABLES OF ATTENTION, T.O.V.A.) con nombre genérico TEST OF VARIABLES OF ATTENTION, T.O.V.A., es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (…) (Negrita y Subrayado fuera de texto) | I
20231230395 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | RESINAS DE IMPRESIÓN 3D- GARRECO - RESINAS DE IMPRESIÓN 3D | GARRECO | NO | Son productos que se trabajan en el laboratorio, es una resina indicada para la confección y elaboración de dispositivos dentales mediante la impresión 3d, indicada para impresión de dispositivos como: modelos, placas de ortodoncia y de oclusión, cubetas individuales, prótesis temporales y de larga duración, guías quirúrgicas, registro de mordida y oclusión, estructuras calcinables. | UNIDAD 1Kg | Gingiva 3D, Modelo 3D Pro Beige, Modelo 3D pro Grey, Model 3D Ultra y WaxCast 3D. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231233848 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-20 | PRECISION 7670 con Nombre genérico ESTACIÓN DE TRABAJO | HP, DELL, LENOVO | NO | El software 3 Shape system se ejecuta en el PC para obtener las imágenes. | 1 Unidad | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231228539 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-28 | SILLA INODORO, con Nombre genérico SILLA INODORO | LENIVE | SI | SILLA INODORO MATERIA CONSTITUTIVA PLASTICO METAL TIPO DE MECANISMO MANUAL USO HOGAR | N/A | BAÑO-WC | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SILLA INODORO con Nombre genérico SILLA INODORO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I” | I
20231210353 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-29 | BALANZA DÍGITAL con Nombre genérico BÁSCULA | N/A | NO | Se usa para medir e indicar el peso corporal | Unidad | Balanza Digital HN-289 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231210993 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-29 | HOT CELL - CELDAS CALIENTES con Nombre genérico (CELDAS BLINDADAS PARA RADIOPROTECCION | N/A | NO | Las celdas calientes ó celdas autoblindadas son necesarias en el area de la medicina nuclear y radiofarmacia brindando una solución de radioprotección con el fin que permite precisamente como se indica, proteger a los operarios y demas personal de los isótopos radiactivos proporcionando una caja de contención segura en la que pueden controlar y manipular los elementos necesarios. Puede contener Manipuladores, Dispensadores de viales y jeringas, compuertas adicionales para su uso como caja de transferencia entre otros elementos, los cuales vienen como accesorios adicionales y/o complementarios. | UNIDAD | All-In-One Hot Cell 5730-00004; 5730-00005 Dispensing Hot Cell 5730-00012; 5730-00013; 5730-00014 Synthesis Hot Cell 5730-00020; 5730-00021 Tele-Tong Hot Cell 5730-00006; 5730-00007; 5730-00008 Production Hot Cell 5730-00009; 5730-00010; 5730-00011 Manipulator Hot Cell 5730-00015; 5730-00016; 5730-00017 Dual Synthesis Hot Cell 5730-00018; 5730-00019; 5730-00029 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231211654 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-29 | ROBOTIC TIPS con Nombre genérico CHANSHOW | N/A | NO | Robotic Tips / Puntas Roboticas: Utilizado por la estación de trabajo robótica para transferir líquido con precisión. | 96 piezas/bandeja, 60 bandejas/caja, blíster-5 96 piezas/bandeja, 40 bandejas/caja, blíster-5 96 puntas/rack, 10 rack/caja, 5 cajas/estuche 96*8 puntas/rack 384 puntas/rack, 10 rack/caja, 5 cajas/estuche 96 piezas/bandeja, 60 bandejas/caja 96*4 Puntas/Bandeja, 10 Bandejas/caja 96 piezas/bandeja, 40 bandejas/caja | 170310104 50ul Black, Tray 170312104 50ul Black, Tray, with Filler 171310104 50ul Black, Tray, Sterile 171312104 50ul Black, Tray, with Filter, Sterile 170310106 200ul Black, Tray 170312106 200ul Black, Tray, with Filter 171310106 200ul Black, Tray, Sterile 171312106 200ul Black, Tray, with Filter, Sterile 170310109 1000ul Black, Tray 170312109 1000ul Black, Tray, with Filter 171310109 1000ul Black, Tray, Sterile 171312109 1000ul Black, Tray, with Filter, Sterile 170010104 50ul Neutral, Tray 170012104 50ul Neutral, Tray, with Filter 171010104 50ul Neutral, Tray, Sterile 171012104 50ul Neutral, Tray, with Filter, Sterile 170010106 200ul Neutral, Tray 170012106 200ul Neutral, Tray, with Filter 171010106 200ul Neutral, Tray, Sterile 171012106 200ul Neutral, Tray, with Filter, Sterile 170010109 1000ul Neutral, Tray 170012109 100ul Neutral, Tray, with Filter 171010109 1000ul Neutral,Tray, Sterile 171012109 1000ul Neutral, Tray, with Filter, Sterile 170020104 50ul Neutral, Rack, MCA Box 170022104 50ul Neutral,Rack,MCA Box, with Filter 171020104 50ul Neutral,Rack,MCA Box, Sterile 171022104 50ul Neutral, Rack,MCA Box, with Fi ter, Sterile 170080104 50ul Neutral, Nested rack,MCA box 171080104 50ul Neutral, Sterile, Nested rack,MCA box 170020106 200ul Neutral, Rack, MCA Box 170022106 200ul Neutral, Rack,MCA Box,with Filter 171020106 200ul Neutral, Rack,MCA Box, Sterile 171022106 200ul Neutral, Rack,MCA Box, with Filter, Sterile 170080106 200ul Neutral, Nested rack,MCA box 171080106 200ul Neutral,Sterile, Nested rack,MCA box 170010202 20ul Neutral, Rack Beckman 170012202 20ul Neutral,Rack, with Filter Beckman 171010202 20ul Neutral,Rack, Sterile Beckman 171012202 20ul Neutral,Rack, with Filter,Sterile Beckman 170010204 50ul Neutral.Rack 170012204 50ul Neutral,Rack,with Filter 171010204 50ul Neutral,Rack,Sterile 171012204 50ul Neutral,Rack, with Filter,Sterile 170010207 250ul Neutral,Rack 170012207 250ul Neutral,Rack,with Filter 171010207 250ul Neutral,Rack,Sterile 171012207 250ul Neutral,Rack, with Filter,Sterile 170910503 30ul Neutral, Rack 170912503 30ul Neutral, Rack, with Filter 171910503 30ul Neutral,Rack, Sterile 171912503 30ul Neutral Rack, with Filter, Sterile 170910513 70ul Neutral, Rack 170912513 70ul Neutral, Rack, with Filter 171910513 70ul Neutral,Rack, Sterile 171912513 70ul Neutral.Rack, with Filter, Sterile 170910507 250ul Neutral, Rack 170912507 250ul Neutral, Rack, with Filter 171910507 250ul Neutral, Rack,Sterile 171912507 250u1 Neutral, Rack, with Filter, Sterile 170310004 50ul Black, Tray 170312004 50ul Black,Tray,with Filter 171310004 50ul Black,Tray, Sterile 171312004 50ul Black,Tray,with Filter,Sterile 170360004 50ul Black,Nested Tray 171360004 50ul Black,Sterile,Nested Tray 170310008 300ul Black, Tray 170312008 300ul Black, Tray, with Filter 171310008 300ul Black, Tray, Sterile 171312008 300ul Black,Tray, with Filter, Sterile 170360008 300ul Black,Nested Tray 171360008 300ul Black,Sterile,Nested Tray 170310009 1000ul Black,Tray 170312009 1000ul Black,Tray,with Filter 171310009 1000ul Black, Tray, Sterile 171312009 1000ul Black,Tray, with Filter, Sterile 170010004 50ul Neutral, Tray 170012004 50ul Neutral, Tray, with Filter 171010004 50ul Neutral, Tray, Sterile 171012004 50ul Neutral, Tray, with Filter, Sterile 170060004 50ul Neutral,Nested Tray 171060004 50ul Neutral,Sterile,Nested Tray 170010008 300ul Neutral, Tray 170012008 300ul Neutral, Tray, with Filter 171010008 300ul Neutral, Tray, Sterile 171012008 300ul Neutral, Tray, with Filter, Sterile 170060008 300ul Neutral,Nested Tray 171060008 300ul Neutral,Sterile,Nested Tray 170010009 1000ul Neutral, Tray 170012009 1000ul Neutral, Tray, with Filter 171010009 1000ul Neutral, Tray, Sterile 171012009 1000ul Neutral, Tray, with Filter, Sterile 170310904 20ul Black,Rack 170311904 20ul Black,Rack,Low Retention 171310904 20ul Black,Rack,Sterile 170312904 20ul Black,Rack,Filter 171312904 20ul Black,Rack,Filter,Sterile 170310906 200ul Black,Rack 171310906 200ul Black,Rack,Sterile 170312906 200ul Black,Rack,Filter 171312906 200ul Black,Rack,Filter,Sterile 171312909 1 000ul Black,Rack,Filter,Sterile 1700109015 20ul Neutral,Rack 1710109015 20ul Neutral,Rack,Sterile 1700129015 20ul Neutral,Rack,Filter 1710129015 20ul Neutral,Rack,Filter,Sterile 170010906 200ul Neutral,Rack 171010906 200ul Neutral,Rack,Sterile 170012906 200ul Neutral,Rack,Filter 171012906 200ul Neutral,Rack,Filter,Sterile 170010031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic,Extra-long 170011031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-long,Low retention 171010031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-long,Sterile 171011031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-long,Low retention,Sterile 170012031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Filter 170013031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Low retention,Filter 171012031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-long,Filter 171013031 10ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Low retention,Filter,Sterile 170010036 200ul Racked Tip,Neutral,Robotic,Extra-Long 170011036 200ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Low retention 171010036 200ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Sterile 171011036 200ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Low retention,Sterile 170012036 200ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Sterile 170013036 200ul Racked Tip,Neutral,Robotic, Extra-Long,Low retention,Sterile 171012036 200ul Racked Tip_Neutral,Robotic, Extra-Long,i-ilter,Sterile 171013036 200ul Racked Tip,Neutral Robotic, Extra-Long,Low retention,Filter,Sterile | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231233033 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-29 | CONECTIVITY CONVERTER CC300, con Nombre genérico SOLUCION PARA SISTEMAS MEDICOS | N/A | SI | El CC300 permite la comunicación entre los dispositivos MEDIBUS.X de Dräger listados y dispositivos de conectividad orientados a servicios (Service-oriented Device Connectivity, SDC) certificados por Dräger en un sistema de dispositivos médicos o en un sistema de TI médico. El convertidor de protocolo soporta el intercambio de información, el control de funciones específicas y la sincronización de procedimientos concretos. Otros dispositivos SDC pueden usar esta información para apoyar diagnósticos y decisiones terapéuticas. | Presentación Individual | Connectivity Converter CC300 | Que verificada la información aportada, se identifica que el producto CONECTIVITY CONVERTER CC300, con Nombre genérico SOLUCION PARA SISTEMAS MEDICOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto al verificar las indicaciones de uso, el equipo permite: “(…) Acceda a datos originados casi en tiempo real en los Dispositivos Dräger presentes en el punto de atención y otros sitios para tomar decisiones informadas y realizar un análisis de la información (…)” Por tanto, se encuentra enmarcado dentro de la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20231235596 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-09-29 | EXTRACTOR PARA LA SEPARACION DE PLASMA, con Nombre genérico EXTRACTOR PARA LA SEPARACION DE PLASMA | CENTRON | SI | Es un dispositivo electromecánico que facilita la separación de componentes sanguíneos. Es un equipo semiautomático para separar la sangre en glóbulos rojos y plasma. | UNIDAD | ES-315 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto EXTRACTOR PARA LA SEPARACION DE PLASMA, con Nombre genérico EXTRACTOR PARA LA SEPARACION DE PLASMA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I
20211194497 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-02 | REMARK – SOLUCIÓN DE DIAGNOSTICO OFTALMICO | REMARK / IROMED | NO | REmark@ se aplica localmente para teñir la película lagrimal, y permite el diagnóstico de: posicionamiento de lentes de contacto, estabilidad de la película lagrimal (tiempo de ruptura), menisco lagrimal disminuido, conductos lagrimales bloqueados, pérdida de la integridad de la conjuntiva, lesiones, traumas, infecciones, síndrome del Ojo seco, abrasiones epiteliales, úlceras, edema corneal, cuerpos extraños, medición de la presión intraocular con Tonometría de Goldmann. El producto debe ser utilizado únicamente por personal especializado. | DISPENSADOR MULTIDOSIS DE 10 ML | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | N/A
20231194162 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-02 | EMBRYO BIOPSY KIT con Nombre genérico KIT PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE BIOPSIA | COOPERGENOMICS/COOPERSURGICAL | NO | USO PREVISTO, TRANSPORTE DE RECOLECCION DE MUESTRAS EN LABORATORIOS DE FIV | UNIDAD INDIVIDUAL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231224102 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-02 | BLEPHADEMODEX® con Nombre genérico Toallas para desinfección ocular | THEA | NO | BLEPHADEMODEX es una toallita estéril, impregnada de una loción para la higiene diaria de los párpados cuando existe una infección por Demodex. Solo para uso en la piel, no lo ponga directamente en el ojo. | Empaque unitario | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231226224 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-02 | UNIDAD DE ESTERILIZACION STEREtOx con nombre genérico CENTRAL DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO | STEREtOx Pte Ltd | SI | Esterilización de dispositivos médicos. La central de esterilización corresponde a un diseño para uso industrial, único y a la medida, con capacidad para esterilizar 8 palets por ciclo de esterilización. | UNIDAD DE ESTERILIZACION STEREtOx + DEPURADOR (STERILIZATION UNIT STEREtOx + SCRUBBER), CON CAPACIDAD DE 32.000 LITROS | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto UNIDAD DE ESTERILIZACION STEREtOx con nombre genérico CENTRAL DE ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 15. (…) Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa.” | IIA
20231124452 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | DERMACLEAR con nombre genérico SISTEMA ESTETICO PARA COSMETOLOGIA | Alma, Dermaclear | SI | Alma Dermaclear es un sistema estético destinado a la cosmetología. El sistema se utilizará en salones de belleza y cosméticos cuando se pretenda aplicar exfoliantes químicos y productos para el cuidado facial y drenar los desechos de la piel. El sistema tiene varios niveles de presión de succión y tasa de flujo de cosméticos. Las puntas abrasivas y los capuchones aplicadores para tratamiento son de un solo uso. | Unidad | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DERMACLEAR con nombre genérico SISTEMA ESTETICO PARA COSMETOLOGIA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud y acorde a lo expuesto por el fabricante en su sitio web: https://www.almalasersmedica.es/productos/dermaclear/ , está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa,(…) | IIA
20231229568 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | NOVASEQ 6000™ con nombre genérico SISTEMA DE SECUENCIACIÓN | Illumina | NO | El sistema de secuenciación NovaSeq™ 6000 de Illumina® incluye una tecnología de secuenciación y una productividad flexibles en una plataforma a escala de producción con la eficacia y la rentabilidad de un sistema de sobremesa. El sistema NovaSeq 6000 se amplía a la secuenciación a niveles de producción con datos de alta calidad para una amplia variedad de aplicaciones. Es un sistema de doble celda de flujo con una amplia variedad de resultados. Secuencie una celda de flujo o dos celdas de flujo con longitudes de lectura diferentes al mismo tiempo. Mezcle y empareje cuatro tipos de celdas de flujo y diferentes longitudes de lectura. El NovaSeq 6000 utiliza una cámara con tecnología de adquisición de imágenes bidireccional para adquirir rápidamente imágenes de la celda de flujo en dos canales de color al mismo tiempo. Para uso exclusivo en investigación Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico. | Un equipo con computadora y pantalla táctil (todo en uno). | 20012850 - NOVASEQ 6000™ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231233917 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | PERIFAR AUTOCLAVE con Nombre genérico LIMPIADOR, RESTAURADOR DEL ESTADO ORIGINAL DEL MATERIAL, DESODORIZA LA CAMARA DEL AUTOCLAVE Y SUPERFICIES, BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE. LISTO PARA USAR- BIODEGRADABLE | PERIFAR | NO | Producto para autoclaves, limpia, desodoriza, renueva y desincrusta adherencias minerales. neutralizante de residuos alcalinos. removedor de manchas y oxido. Biodegradable. Para las paredes de la cámara del autoclave en acero inoxidable, bandejas y similares. | 5 L, GALÓN (3,8 L), LITRO, 750 Ml, 500mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231237122 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | RENNOVA MIXER 2.0 con Nombre genérico MEZCLADOR Y SOLUCIONES | RENNOVA | NO | Dispositivo de mezcla de productos utilizado por profesionales de la salud. Proporciona una mezcla homogénea y una estructura adecuada gracias al movimiento moldeado. | Caja por una unidad | RENNOVA MIXER 2.0 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231238161 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | AUTOCLAVE DE VACÍO DE PULSO con nombre genérico AUTOCLAVE DE VACÍO DE PULSO | N/A | SI | El esterilizador de vacío de pulso utiliza vapor saturado como medio de esterilización para penetrar completamente el vapor saturado hasta la superficie de los artículos (ropa, herramientas e instrumentos) a través del vacío pulsante, y utiliza vapor saturado de alta temperatura bajo alta presión para matar todos los microorganismos y esporas. | 150L, 250L, 450L, 360L, 600L y 800L | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto AUTOCLAVE DE VACÍO DE PULSO con nombre genérico AUTOCLAVE DE VACÍO DE PULSO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 15. (…) Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa.” | IIA
20231238857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | COMPEX FIXX 1.0 MASSAGER con nombre genérico MASAJEADOR MUSCULAR FIXX 1.0 | COMPEX | SI | El masajeador Compex® Fixx™ 1.0 proporciona lo último en masaje de tejido profundo para músculos sobrecargados El sistema de masaje Fixx puede ayudar a reducir la sensibilidad dolorosa, a aliviar la tensión muscular y se puede usar para calentar antes de realizar alguna actividad. | 1 caja por unidad - maletín | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto COMPEX FIXX 1.0 MASSAGER con nombre genérico MASAJEADOR MUSCULAR FIXX 1.0, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…).” | IIA
20231239046 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | CAMILLAS PARA USO ESTETICO con nombre genérico CAMILLAS | LINEA MEDICA | SI | Las camillas son diseñadas y fabricadas para ser utilizadas en espacios como spa, centros de estética, salones de belleza, barberías, salones de tatuajes y cualquier otro lugar donde se presten actividades de cuidado personal tales como: limpiezas y tratamientos faciales, tratamientos corporales, masajes de relajación, entre otras actividades de cuidado personal. | Unidad | LM02- SPA CAMILLA PARA SPA LM02- SPA CAMILLA PORTATIL/PLEGABLE CON CABECERO DE LEVANTE- Reforzada | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: CAMILLAS PARA USO ESTETICO con nombre genérico CAMILLAS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20231240157 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | HEGL-0080-1.2M FUENTE RADIACTIVA-VARILLA DE CALIBRACIÓN con Nombre genérico HEGL-0080-1.2M FUENTE RADIACTIVA-VARILLA DE CALIBRACIÓN | N/A | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico que combina escáner de tomografía y rayos x para oncología de cuerpo completo. La Fuente es una suspensión sólida de 68 Ge encerrada en una barra de acero inoxidable soldada en ambos extremos para crear una fuente sellada, funcionando así como un generador de energía para el dispositivo médico en cuestión. | N/A | HEGL-0080-1.2M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231241892 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | BSD600 ASCENT A2 con nombre genérico INSTRUMENTO DE PERFORACIÓN | BSD ROBOTICS | NO | Instrumento de perforación semiautomático controlado por computadora para uso en medios industriales estándar de colección de muestras. Sangre seca, saliva, muestras de tejido recolectadas en papel filtro, o muestras de hoja. Las muestras pueden ser perforadas de forma eficiente, permitiendo diferentes opciones de trazabilidad de las muestras. El equipo no realiza ningún análisis sobre la muestra, es solo la automatización de un proceso de perforación que antes normalmente se realiza de manera manual. | Un (1) embalaje por un (1) equipo | BSD600 ASCENT A2 (B04013) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231242730 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-11-10 | NORTHERN LIGHTS - CITOMETRO DE FLUJO con Nombre genérico CITOMETRO DE FLUJO | CYTEK BIOSCIENCES | NO | El sistema de citometría de flujo Cytek Northern Lights (NL) está indicado para su uso como dispositivo para la identificación y recuento de células humanas en suspensión. Está indicado para su uso en aplicaciones de citometría de flujo. | Unidad | N7-00006 1 laser Cytek® Northern Lights N7-00007 2 laser Cytek® Northern Lights N7-00008 3 laser Cytek® Northern Lights | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240335 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-13 | ULTIKLEAN - DETMATE LIMPIADOR | ULTIKLEAN | NO | Es fabricado para ser utilizado en la limpieza de superficies en laboratorios, industrias e instituciones. Garantiza el lavado de áreas y superficies en general gracias a su poder desengrasante, eliminando cualquier rastro de material interferente. | 500ML, 1L, 2L, 4L, 20L | DETM-01. Producto biodegradable | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231171743 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-17 | DEKEMA TRIX ™CAST con nombre genérico: RESINA CALCINABLE PARA IMPRESIÓN 3D | DEKEMA | NO | Plástico fotopolimerizable para aplicaciones técnicas. Resina fotopolimerícola a base de acrilato de alta calidad para la fabricación aditiva de objetos para prensa y las técnicas de fundición de modelos, Art. #106690# | Unidad por 1000g | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA | N/A
20231217568 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-17 | BASCULA NO AUTOMATICA con nombre genérico: BASCULA MEDICA / TALLIMETRO DE ALTURA | CHARDER MEDICAL | NO | Esta báscula se utiliza para determinar el peso de los pacientes que son apoyados por personal profesional en salas destinadas a la realización de cuidados de salud. El valor de pesaje se puede leer después de obtener un valor de pesaje estable. Antes de cualquier uso, la báscula debe ser verificada por la persona autorizada para verificar que esté en buen estado. | UNIDAD | CUPID 5, MS21NEO, MS21NEOV, MS2400, MS2504, MS3500, MS3510, MS3830, MS3910, MS4200, MS4202L, MS4400, MS4900, MS4910, MS4970, MS5900, MS6000, MS6001, MS6111, MS7301, MS7321 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231226524 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-17 | SILLA PARA DUCHA con nombre genérico: SILLA PARA DUCHA | Lenivé | NO | Silla para ducha con brazos ajustables, materia constitutiva plástico y metal. | N/A | Baño-SH | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240331 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-17 | CUVEMATE / CUVEMATE Limpiador alcalino | UltiKlean | NO | Fabricado para ser utilizado en la limpieza de las cubetas de lectura en los analizadores de química clínica. Usar el producto según el manual del equipo | 500 mL, 1 L, 2L, 4L, 20L | CVM-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231241057 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-17 | SELLADOR DE TUBOS con Nombre genérico SELLADOR DE TUBOS – SELLADOR DE TUBOS. | CENTRON | SI | ESTÁ DISEÑADO PARA SELLAR LAS TUBULAR DURAS QUE HAY EN UNA BOLSA DE SANGRE Y OTROS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ESTAS TUBULADURAS. TRABAJA CON UN MÓDULO DE SELLADO QUE HACE EL SELLADO POR FRECUENCIA ELECTROMAGNÉTICA. | UNIDAD | SE170, SE260, SE175, SE470, SE450, SE730, SE700, SE170 Y SE160 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SELLADOR DE TUBOS con Nombre genérico SELLADOR DE TUBOS – CENTRON, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I” | I
20231239021 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-18 | PUMP-RX AUTOMATED PHARMACY FLUID DISPENSING PUMP, con Nombre genérico BOMBA AUTOMATIZADA DE DISPENSACIÓN DE LÍQUIDOS DE FARMACIA | N/A | NO | Pump-Rx KS-440 es una bomba dispensadora de fluidos farmacéuticos inteligente y compacta con un diseño de pantalla táctil fácil de usar y una bomba peristáltica de tecnología avanzada que proporciona una transferencia de fluidos rápida, precisa y sencilla. Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones farmacéuticas, como la preparación de mezclas intravenosas (CIVA), la reconstitución/llenado de viales de medicamentos, jeringas estériles, bolsas de infusión, bombas de infusión elastoméricas y dispensadores orales. | Unidad | Pump-Rx | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231242708 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-19 | BALANZA PARA BOLSAS DE SANGRE, con Nombre genérico BALANZA PARA BOLSAS DE SANGRE | N/A | NO | Proporciona una mezcla eficiente de la sangre con el anticoagulante en las bolsas de sangre. Es una unidad móvil liviana con máxima portabilidad. La pantalla del panel indica el volumen neto de sangre recolectada en la bolsa de sangre, cierra automáticamente la abrazadera del tubo cuando el volumen recogido alcanza el valor predeterminado, en la pantalla se puede observar el volumen, tiempo y el peso de la colecta. | UNIDAD | CB 220, CM735A , CM 745, CM 760E, CM760, CM750 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240469 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-20 | EG-0318-2.2M Phantom Source con Nombre genérico EG-0318-2.2M Phantom Source | N/A | NO | Fuente y componente para ser utilizado en un dispositivo médico que combina escáner de tomografía y rayos x para oncología de cuerpo completo. Ayuda a minimizar la exposición a la radiación. Con duración de aproximadamente 27 meses. El procedimiento tarda menos de 10 minutos. Una vez terminado el procedimiento la fuente radiactiva es retirada | N/A | EG-0318-2.2M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231168402 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | Kit de entrenamiento Arrow® EZ-IO ® / Kit de entrenamiento: | N/A | NO | noEste kit de capacitación incluye todos los elementos del equipo de capacitación del sistema EZ-IO® de Arrow® para permitir que los médicos se capaciten inicialmente o experimenten una capacitación continua en el uso correcto del sistema EZ-IO® en pacientes adultos y pediátricos | Kit de entrenamiento | 9034TK | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO, SOLO PUEDE SER USADO CON FINES DE ENTRENAMIENTO MÉDICO. | N/A
20231197307 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | TRIMETHYLAMINE (D9, 98%) con Nombre genérico TRIMETILAMINA. | Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) | NO | Estandar marcado isotopicamente con aplicaciones y usos en epectrometria de masas, microelectrinica, emision de luz led, fijación de nitrogeno y marcado isotopico para analisis químico. | VIAL DE 5 gramos | DLM-603-PK | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231203334 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | NUCLEO - EQUIPOS DE UBI - Sn | NUCLEO-EQUIPOS DE UBI-Sn | NO | EL 99mTc-UBI ES UN AGENTE DE DIAGNOSTICO ADECUADO PARA DETECTAR PROCESOS INFECCIOSOS A PARTIR DE LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES GAMMAGRAFICAS O CENTELLEOGRAFICAS EJ.: EN PACIENTES CON FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO | ESTUCHE DE 6 NUCELO EQUIPO DE UBI Sn | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | . Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231207102 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | ERS RADAWAY/ SOLUCIÓN DE RADIODESCONTAMINACIÓN | ERS RADAWAY | NO | RADAWAY ES UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA O LISTA PARA USAR DISEÑADA PARA LIMPIAR LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA, UNE LAS PARTÍCULAS RADIACTIVAS DE LAS SUPERFICIES Y PERMITE QUE SE LIMPIEN CON AGUA. EVUELVE LOS METALES RADIACTIVOS Y LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS RADIACTIVOS Y PERMITE ELIMINARLOS DEL MEDIO AMBIENTE LAVÁNDOLOS CON AGUA. RADAWAY CONSTA DE DIFERENTES PRODUCTOS QUÍMICOS CON DIVERSAS PROPIEDADES, COMO DETERGENTE, TENSIOACIVO, EMULSIONANTE, AGENTE QUELANTE, COMPLEJANTE, DISOLVENTE. RADAWAY ESTÁ DISEÑADO PARA ELIMINAR CONTAMINACIONES RADIACTIVAS CAUSADAS POR RADIOISÓTOPOS EN SUPERFICIES Y NO CONTIENE SILICATO, ENZIMA, BORATO, ALUMINATO, CARBONATO, FOSFATO, CROMATO. RADAWAY SE PUEDEN UTILIZAR PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE METAL, PLÁSTICO, VIDRIO, PORCELANA Y EPOXI. | GALÓN X 5 LITROS, BOTELLA X 1 LITRO, BOTELLA EN SPRAY X 1 LITRO | ERS-RDS-1LSB SOLUCIÓN DE RADIODESCONTAMINACIÓN SPRAY BOTELLA X 1 LITRO ERS-RDS-1LB SOLUCIÓN DE RADIODESCONTAMINACIÓN BOTELLA X 1 LITRO ERS-RDS-5LD SOLUCIÓN DE RADIODESCONTAMINACIÓN GALÓN X 5 LITROS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, no obstante se recomienda que solicite concepto en la Dirección de Cosméticos, Aseo y Plaguicidas. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA. | N/A
20231208065 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2023-10-23 | CliniMACS® PBS/EDTA Buffer con Nombre genérico Solución de Lavado y transporte | MILTENYI BIOTEC | SI | El CliniMACS PBS/EDTA Buffer está destinado como líquido de lavado y transporte para posibilitar la separación in vitro de células humanas solo con un Sistema CliniMACS | Una bolsa contiene: 1000 mL CliniMACS PBS/EDTA Buffer ó 3000 mL CliniMACS PBS/EDTA Buffer | CliniMACS PBS/EDTA Buffer 1000 mL - Ref. 700-25 CliniMACS PBS/EDTA Buffer 3000 mL - Ref. 700-29 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CliniMACS® PBS/EDTA Buffer con Nombre genérico Solución de Lavado y transporte es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. | IIA
20231238347 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | ENDOZIME AW PLUS - DETERGENTE ENZIMÁTICO DE VARIOS NIVELES | RUHOF | NO | Diseñado específicamente para lavadoras esterilizadoras, ultrasonidos y limpieza manual. El último detergente enzimático diseñado como un producto de limpieza total para usar en todas las lavadoras, esterilizadores, ultrasonidos y limpieza manual. Endozime® AW Plus con bajo contenido de espuma y pH neutro elimina la necesidad de todos los demás limpiadores o detergentes. Desarrollado para limpiar los instrumentos más difíciles (es decir, ortopédicos, laparoscópicos), Endozime® AW Plus ha demostrado ser seguro para su uso en todos los instrumentos, incluso en los más delicados (es decir, oftálmicos, microquirúrgicos). A 1/2 onza por galón de agua, Endozime® AW Plus es el limpiador enzimático más potente y un detergente completo. Una solución para todos tus problemas de limpieza. Probado clínicamente para enjuague libre y 100% biodegradable. | Unidad, 30ml - 60ml- 500ml - 1LITRO - 1 Y 4 GALONES | ENDOZIME® AW PLUS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | N/A
20231239519 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | BROCHAS, CEPILLOS E INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA | DEPUY SYNTHES | NO | El instrumento de limpieza está diseñado para limpiar los desechos residuales de un dispositivo ortopédico. | Empaque presentación individual | BROCHAS DE LIMPIEZA CEPILLOS DE LIMPIEZA INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240166 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | TINTES LIQUIDOS PARA CARACTERIZACIÓN DE RESTAURACIONES DENTALES - TINTES LIQUIDOS PARA CARACTERIZACIÓN DE RESTAURACIONES DENTALES PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | ARGEN | NO | Usados como solución de caracterización de restauraciones dentales o rehabilitación oral en laboratorio dental. | Botella de 30 ml individual, set de botellas de 30 ml y set de botellas de 30 ml con disco de fresado. | ARGEN Z LIQUID Shade, ARGEN Z INCISAL Effect, ARGEN Z COLOR Modifier, ARGEN Z TISSUE Shade, ARGEN Z PONTIC Reducer, ARGEN Z HT LIQUID DEMO SET, ARGEN Z ST LIQUID DEMO SET, ARGEN Z HT+ DEMO SET, ARGEN Z ST DEMO SET | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240523 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | DISCOS DE FRESADO POR CONTROL NÚMERICO DENTAL - DISCOS DE FRESADO POR CONTROL NÚMERICO DENTAL, PARA USO EN LABORATORIO DENTAL EN LA ELABORACIÓN DE APLICACIONES ODONTOLÓGICOS | ARGEN | NO | USOS: Usados como materia prima en laboratorio dental para fresado por control numérico en aplicaciones dentales, que ofrecen soluciones cosméticas y restauradoras extremadamente precisas en una variedad de materiales. INDICACIONES: indicados como materia prima para la elaboración de coronas, puentes, dentaduras superiores e inferiores, prótesis, incrustaciones, cofias. | Caja de cartón corrugado con disco de 95 mm, 98 mm, 100 mm. | ARGEN Z HT, ARGEN Z HT MULTILAYER, ARGEN Z ST MULTILAYER, ARGEN Z ANTERIOR, ARGEN Z ULTRA, ARGEN PMMA, ARGEN DS HI-BASE, ARGEN WAX, ARGEN CoCr275. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240743 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | EASICOLLECT ® con nombre genérico: DISPOSITIVO DE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE CELULAS BUCALES | QIAGEN | NO | EasiCollect es un dispositivo todo en uno para la recolección y almacenamiento de células bucales. Solo para uso de investigación. No debe usarse en Procedimientos diagnóstico. | KIT POR 50: EASICOLLECT Y TARJETAS FTA | WB120462 EasiCollect (50). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231240841 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | EASICOLLECT PLUS ® - DISPOSITIVOS DE RECOLECCION DE MUESTRAS BUCALES | QIAGEN | NO | EasiCollect Plus es un producto de un solo uso para la recolección y de células bucales para análisis genético. Solo para uso de investigación. No debe usarse en procedimientos de diagnóstico. | KIT POR 50: EASICOLLECT PLUS Y TARJETAS EASICOLLECT PLUS (FTA) | WB120472 EasiCollect Plus (50). | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231244031 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | COREGA TABS - TABLETAS LIMPIADORAS COREGA | COREGA | NO | Limpiador de prótesis dentales y aparatos removibles como aparatos de ortodoncia, placas de descanso y protectores bucales. | * Caja x 30 tabletas: Caja de cartón con 5 tiras de foil, cada uno x 6 tabletas limpiadoras * Muestra gratis x 6 tabletas: 1 tira de foil x 6 tabletas limpiadoras | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231244128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | DISPOSITIVO ELÉCTRICO DE ARRASTE CON TRACCIÓN DELANTERA PARA LAS SILLAS DE RUEDAS MANUALES., con Nombre genérico DISPOSITIVO ELÉCTRICO DE ARRASTE CON TRACCIÓN DELANTERA PARA LAS SILLAS DE RUEDAS MANUALES | N/A | NO | Dispositivo eléctrico de arrastre adaptado a una silla de ruedas manual de rápido ajuste, facilitando el desplazamiento de las personas en situación de discapacidad; brinda una potencia suficiente para transportar autónomamente a una persona en su silla de ruedas, con una velocidad suficiente para que el usuario haga recorridos con seguridad y confort. | UNIDAD | Varian según capacidad del motor | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231247528 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | CEMENTO DE YESO | N/A | NO | Los cementos de yeso son materiales usados en odontología, en el laboratorio con el objetivo de conseguir modelos para la construcción de prótesis o revestimientos para colados. | UNITARIO | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231247706 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | EMULSIÓN PARA PULIDO | JOTA | NO | Emulsión utilizada en el laboratorio dental para el pulido y brillo final de diferentes materiales empleados en rehabilitaciones dentales como cerámica, aleación de metales, prótesis de acrílicos, revestimientos. | Envase por 50mL | N/A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231248506 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA con Nombre genérico GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | MAVIG | SI | ESTAN DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA QUE GARANTICEN UNA PROTECCIÓN CONTINUA Y SIN ESPACIOS CONTRA LA RADIACIÓN DISPERSA. LOS OJOS SON UNO DE LOS ÓRGANOS DEL CUERPO MÁS SENSIBLES A LA RADIACIÓN. POR ELLO, EN LOS LUGARES DE TRABAJO RADIOLÓGICOS ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR GAFAS PROTECTORAS CONTRA RAYOS X ADECUADAS. | UNIDAD | GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X BR126, GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X BR124, GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X BR130 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA con Nombre genérico GAFAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I” | I
20231250226 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-23 | KYRIOS SUIT, nombre genérico: TRAJE CONTROL POSTURAL Y/O CORRECTOR DE POSTURA | N/A | SI | Personas con alteraciones postulares y/o de movimiento, de origen neurológico u ortopédico y personas con alteraciones sensorial. | Bolsa en polietileno con ziploc | Imágenes Del Producto” | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado se concluye que el producto “KYRIOS SUIT, nombre genérico: TRAJE CONTROL POSTURAL Y/O CORRECTOR DE POSTURA”, se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.; (…)” | Lo cual es ratificado por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima mediante el Acta No. 22 del 9 y 10 de diciembre de 2020 en el numeral 3.2 la cual establece: “CONCEPTO: Concepto: Una vez analizada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I.” | I
20231236793 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-24 | BASCULAS Y BALANZAS con Nombre genérico BASCULAS Y BALANZAS | ADECOL, KENWELL, DETECTO SCALES, HOPEX, TRUMAX, DIBAL, TEK, AXIS, MISTRAL. | NO | Las basculas o balanzas son instrumentos que sirven para determinar el peso o la masa de los cuerpos (personas, objetos o sustancias) de manera rápida, precisa y confiable, el valor de la masa se lee después de haber conseguido la estabilización gracias a su tecnología avanzada, estos aparatos cuentan con una plataforma horizontal sobre la que se coloca el objeto que se quiere pesar. | UNIDAD CON ACCESORIOS | Bascula mecánica pesa persona BR-2016, BR-9201, DT-602, DT-612 Bascula digital pesa persona EB-9003, EB-9380, EF-935, EB-7005, EF-741, EB-7010 Balanza digital pesa bebe ACS-20BYE Balanza mecánica pesa bebe RGZ-20A Bascula mecánica pesa persona con tallímetro RGTA-200 Bascula digital pesa persona con tallímetro TCS-200R Bascula de bolsillo digital ACS Balanza gramera digital EK-6550, EK-9315, EK-3350, EK5055, EK9332, EK-8810, EK-4350, EN-105, EL-10 Balanza de mesa electrónica FENIX de 3,6,15 Y 30 KILOS, PRIXMA de 3,6,15 Y 30 KILOS, FENIX PLUS de 3,15 y 30 KILOS, HOUSTON 22T de 6,15 y 30 KILOS, DALLAS20T de 6,15 y 30 KILOS Balanza de mesa electrónica de precisión MIX-M1500, MIX-A3000, MIX-A300, MIX-H600 Balanza de mesa electrónica ALAXKA de 3,7.5,15 Y 30 KILOS Bascula de mesa mecánica de 40 Libras Balanza liquidadora LQ, ONIX II PRO, ONIX III PRO, MISTRAL 525 ABS, WIND 025 Bascula electrónica XENIT de 50,150,300 Y 500 KILOS, HOOK de 1,3,5 Y 10 TONELADAS, ARGOS PRO PL SP de 150 y 300 KILOS, BAXIC de 60 KILOS, XTELL de 150 y 300 KILOS Bascula electrónica de piso de con pedestal e inalámbrica 150,300 y 500 KILOS Bascula electrónica de piso de 100 cmx100 cm,120 cmx120cm y 150cmx150cm Bascula mecánica de colgar 50, 100 y 200 KILOS Balanza mecánica de colgar de 40 y 60 Libras Balanza semi analítica ATA520-M Balanza electrónica analítica ACN 220-M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registrossanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A
20231239314 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-24 | COMPEX FIXX 2.0 Massager, con Nombre genérico Masajeador Muscular FIXX 1.0 | N/A | SI | y alivia la rigidez tras una sesión exigente. Las cinco potentes configuraciones de intensidad, junto con una elevada fuerza de detención, otorgarán la presión intensa necesaria para aliviar los lugares más resistentes de forma segura y cómoda. USOS: Antes de usarlo, asegúrese de que el masajeador Fixx™ 2.0 está apagado. Luego, coloque la bola en el cuerpo metálico ejerciendo una ligera presión hasta que el cuerpo se detenga dentro de la bola. Gire hacia la derecha hasta que la bola quede fijada en su lugar. La bola debe estar conectada antes de activar el masajeador Fixx™ 2.0. El masajeador Fixx™ 2.0 se activa cuando la batería se inserta en su interior. Asegúrese de que el interruptor del masajeador Fixx™ está en la posición de apagado antes de insertar la batería en su ranura, empujándola hasta que oiga que las pestañas a ambos lados emiten un “clic” y esta se encuentre en su lugar. Para encender el dispositivo, deslice el interruptor del mango superior hacia delante. Para cambiar el nivel de masaje deseado, gire la rueda de control de velocidad hacia la derecha para pasar de un nivel al siguiente. La luz del indicador de nivel de velocidad mostrará el nivel de velocidad en el que se encuentra. Para girar el brazo, pulse el botón de la carcasa circular. El brazo puede bloquearse en 3 posiciones diferentes (0, 45, 90 grados). Para quitar la batería, pulse la pestaña de liberación y después retire la batería del masajeador. Para retirar la bola, apague el masajeador Fixx™ 2.0 y gire la bola hacia la izquierda hasta que se suelte del cuerpo. Utilice toallitas antibacterianas o alcohol para limpiar la bola después de cada uso. | 1 caja por unidad – maletin | FIXX™ 2.0 Massager | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: COMPEX FIXX 2.0 Massager, con Nombre genérico Masajeador Muscular FIXX 1.0, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (…).” | IIA
20231181511 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2023-10-25 | GUANTES DESECHABLES DE VINILO | TOP GLOVE, BIOSAF | NO | ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EXCEPTO ETANOL >50%, IDEAL PARA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, BELLEZA, LIMPIEZA, PINTURA Y USOS GENERALES, NO APTO PARA MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS. | CAJA X 100 UNIDADES | COLOR AZUL TALLAS: XS, S, M, L, XL COLOR NEGRO TALLAS: XS, S, M, L, XL COLOR TRANSPARENTE TALLAS: XS, S, M, L, XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | N/A