20251147173 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-12 | MALLA ELASTICA PARA DEDOS con nombre genérico MALLA ELASTICA PARA DEDOS. | RECOVERY, RECOVERY LIFE, POWER-WEB, ALVAMED, MVS IN MOTION | SI | Power-Web es una herramienta de entrenamiento y fortalecimiento diseñada para ejercitar los dedos, manos, muñecas y antebrazos. Es una opción popular para optimizar la fuerza y la flexibilidad en la parte superior del cuerpo. Cuenta con diseño ergonómico y niveles progresivos de resistencia según color. | UNIDAD | REFERENCIAS: 10-4H: Verde 10-5SH: Azul 10-2L: Amarillo 10-R: Rojo 10-6UH: Negro 20-Y: Amarillo 20-R: Rojo 20-G:Verde | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MALLA ELASTICA PARA DEDOS con nombre genérico MALLA ELASTICA PARA DEDOS, es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo I, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…) ”Adicionalmente la COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en el acta No. 13 de julio de 2022, conceptua lo siguiente: “Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y los potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 1, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I: • Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. • Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos.” | I
20251014847 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | COMPRESSION ICE LOWER BACK PACK/ ENTRENADOR DE CINTURA solicitado por 2BECOMMERCE S.A.S. | N/A | SI | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Tamaño: 102 x 26.5 cm Peso del gel: 580 g Material interno: Gel líquido, tela de nylon Material externo: TPU, toalla, neopreno, goma, poliéster Impresión: Logotipo de caucho en el envoltorio, impresión serigráfica en el paquete de gel Etiqueta tejida 12 piezas por cartón, total: 12 cartones Uso: Ayuda a aliviar espasmos musculares, dolores y fatiga Advertencias y Precauciones: Tenga cuidado al retirar del microondas, el paquete puede estar muy caliente. Si está demasiado caliente, déjelo enfriar hasta una temperatura cómoda antes de aplicarlo. Evite la congelación colocando el paquete a una temperatura que la piel pueda tolerar. Si no está lo suficientemente frío, colóquelo en el congelador por 20 minutos adicionales. No aplique frío/calor por más de 20 minutos seguidos; tome un descanso de 20 minutos entre aplicaciones. No use mientras duerme. Verifique frecuentemente la piel durante el uso; si encuentra irritación o quemaduras, retire el producto de inmediato. No utilice si el contenido del paquete tiene fugas o el envoltorio está dañado. No aplique lociones, ungüentos o cremas medicadas junto con el paquete. No utilice en piel dañada, inflamada o rota. Condiciones de Almacenamiento: Guarde el paquete en la bolsa de plástico y consérvelo en el congelador para prolongar su vida útil. | Empaquetado individualmente en una bolsa de plástico sellada con etiqueta de marca. | REFERENCIA:AMHY02 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Cinturilla reutilizable para terapia de frío/calor para la parte baja de la espalda con Nombre genérico Cinturilla reutilizable para terapia de frío/calor para la parte baja de la espalda es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro en su acta No. 8 de 2022, donde conceptúa: “Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I
20251124889 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | INHALADOR Ellipta® PARA DEMOSTRACIÓN | ELLIPTA | NO | CUANDO SE PRESENTA COMO DISPOSITIVO PARA DEMOSTRACIÓN, SE UTILIZA ÚNICAMENTE COMO MATERIAL DE APOYO PARA DEMOSTRACIÓN DE USO CORRECTO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS CON CONTENIDO POR PARTE DE LOS PACIENTES. | CAJA X 1 DISPOSITIVO DE DEMOSTRACIÓN | No registra | Ahora bien, teniendo en cuenta que el producto : INHALADOR Ellipta® PARA DEMOSTRACIÓN en las cantidades indicadas por unidad: 10248 de la referencia del producto, serán usados únicamente como material de apoyo para demostración de uso correcto, con el propósito de garantizar la adecuada administración de los productos con contenido por parte de los pacientes. | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación del producto: INHALADOR Ellipta® PARA DEMOSTRACIÓN en las cantidades mencionadas, acorde a la documentación aportada por el solicitante: factura de Importación con el número de unidades y Lote de los Dispositivos de demostración, información certificada y aprobada por el fabricante del producto. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251147087 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | BATA DE AISLAMIENTO / ISOLATION GOWN con Nombre genérico BATA DE AISLAMIENTO / ISOLATION GOWN. | M&H CARE | NO | Se utiliza para aislar el polvo y las bacterias | 1 piece / plastic bag; 5 pieces / plastic bag; 10 pieces / plastic bag; 15 pieces / plastic bag; 20 pieces / plastic bag; 30 pieces / plastic bag; 40pieces / plastic bag; 50 pieces / plastic bag. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251147257 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | EJERCITADOR DE MANOS con Nombre genérico EJERCITADOR DE MANOS Y DEDOS. | RECOVERY, RECOVERY LIFE, GRIP MASTER, ALVAMED | SI | Ejercitador de mano diseñado para realizar ejercicios básicos de fuerza y movilidad en los dedos, manos, muñecas y antebrazos. Su forma ergonómica y su resistencia progresiva lo hacen adecuado para rutinas de entrenamiento personal o actividades físicas ligeras. | UNIDAD | GML4: Azul GMXL2: Amarillo GMM6 : Rojo GMH8: Negro 10-0740: Yellow 10-0741: Red 10-0743: Blue 10-0742: Green 10-0744: Black | Que mediante la información aportada se identifica que el producto EJERCITADOR DE MANOS con Nombre genérico EJERCITADOR DE MANOS Y DEDOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes (…) Proyectó: Legal: salbam, Técnico: gmonroyb Revisó: cordina_variosProyectó: Legal: , Técnico: Revisó: cordina_variosCabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 9 de 2022, conceptúa: (…) “Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para determinar si los productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, son considerados dispositivos médicos, se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y los potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 1, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I: Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos”. (…) | I
20251147281 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | SISTEMA DE EJERCICIO PROGRESIVO CON BANDAS ELÁSTICAS con Nombre genérico EJERCITADOR DE MANOS Y DEDOS CON BANDAS ELÁSTICAS | RECOVERY, RECOVERY LIFE, CANDO, DIGI-FLEX | SI | Ejercita cada dedo de forma individual o toda la mano, desarrolla fuerza, flexibilidad y coordinación de los dedos de forma individual. | UNIDAD | 10-0751 10-0740 10-0741 10-0742 10-0743 10-0744 10-0752 10-0753 10-0775 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto EJERCITADOR DE MANOS con Nombre genérico EJERCITADOR DE MANOS Y DEDOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes (…) Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: gmonroyb Revisó: cordina_variosProyectó: Legal: , Técnico: Revisó: cordina_variosCabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 9 de 2022, conceptúa: (…) “Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para determinar si los productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, son considerados dispositivos médicos, se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y los potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 1, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I: Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos”. (…) | I
20251148037 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | Ellavi Drape con Nombre genérico Kit de Discos para Bolsa Recolectora Ellavi. | ELLAVI | NO | El dispositivo está destinado a ser utilizado como cubrecama parcial no estéril de un solo uso para la recogida, almacenamiento y visualización de la pérdida de fluidos y coágulos sanguíneos después del parto | 1 Caja x100 unidades | Referencia: BC01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251148038 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-13 | GOTERO DE VIDRIO - GOTERO DE PLASTICO (PERA DE CAUCHO) con Nombre genérico CUENTAGOTAS | ALFA SAFE, PROTECS CLINICS, PROTECS HYGIENICS, STERILSAFE, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA, SIN MARCA | NO | Diseñado para dosificar a cuentagotas de una sustancia liquida, dosificador o cuenta gotas dos partes para la medición de líquidos, este sistema de goteo, funciona por la succión del líquido desde el envase mediante la pera de caucho, una vez succionado el líquido es almacenado en la pipeta de vidrio o de plástico para luego ser dispensado en gotas de acuerdo con la necesidad. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 6 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 7 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 8 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 9 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 10 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 12 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 15 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 20 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 25 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 30 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 40 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 50 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 60 UNIDAD BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 70 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 80 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 90 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 100 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 120 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 150 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 200 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 250 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 300 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 350 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 400 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 450 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 600 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 650 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 700 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 750 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 800 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 850 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 900 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 950 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5000 UNIDAD, MUESTRA GRATIS. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251074263 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | : FRONTIER X2 con nombre genérico MONITOR CARDIACO INTELIGENTE. | FRONTIER X2 | SI | El Frontier X2 es un monitor cardiaco inteligente que se coloca en el pecho y que proporciona información detallada en tiempo real sobre la salud de su corazón. Puede controlar su frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, esfuerzo, ritmos, HRV, ECG continuo y mucho más. Frontier X2 está diseñado para adquirir, monitorear, mostrar y analizar las siguientes métricas fisiológicas para ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico y tratamiento; frecuencia cardiaca, intervalo RR y detección QR para diagnosticar las siguientes arritmias: ritmo sinusal normal, bradicardia, taquicardia, fibrilación auricular, no concluyente, ilegible. | No registra | PACKING BOX GUICK START GUIDE USB PLUGS CABLE USB GUA REGULATORIA SAFETY MANUAL FRONTIER X DEVICE PACKING BOX SLEEVE STRAP 1 STRAP 2 ARTICULO- ESPECULACIÓN BLUETOOTH BLE 5.2 POTENCIA TX- HASTA 6 DBM MEMORIA- 256 MB TIPO DE ECG – ECG DE UNA SOLA DERIVACIÓN FRECUENCIA DE MUESTREO DEL ECG- 500 SEGUNDOS IMPEDANCIA DE ENTRADA >1 GΩ PESO – 25 GRAMOS DIMENSIONES – 73 MM X 24 MM X 13 MM RESISTENCIA DEL AGUA - HASTA 1,5 METROS BATERÍA- BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO DE 3,7 V Y 240 MAH DURACIÓN DE LA BATERÍA - HASTA 24 HORAS DE USO CONTINUO; 12 A 15 DIAS CON USO TÍPICO VOLTAJE DE ENTRADA 5 V/ 0,5 – 2 A TIEMPO DE CARGA – CARGA COMPLETA EN MENOS D E2 HORAS CABLE DE CARGA – MICRO USB TIPO B OPERACIÓN / ALMACENAMIENTO – TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: 0-45 GRADOS CENTRIGRADOS ALMACENAMIENTO: -10 -+ 55 GRADOS CENTGRADOS RANGO DE HUMEDAD – 10% -95% HR CORREA PARA EL PECHO – TEJIDO ELASTIZADO CON CAPAS CONDUCTORAS Y AISLANTES; CUMPLE CON LOS REQUISITOS REACH Y ROHS; FABRICADO EN ELÁSTICOS: 27%, NAILON: 47%, POLIESTER: 26% | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto: FRONTIER X2 con nombre genérico MONITOR CARDIACO INTELIGENTE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (..)”. (subrayado fuera de texto) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales,(…) | IIa
20251076964 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | PHILIPS CAPSULE MEDICAL DEVICE INFORMATION PLATFORM (MDIP) con nombre genérico: PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PHILIPS CAPSULE (MDIP) | Philips | NO | MDIP tiene como objetivo transferir, almacenar y convertir datos de dispositivos médicos para su uso por otros dispositivos médicos y sistemas de información en salud, incluidos aquellos que proporcionan monitoreo clínico de un paciente y cuya información puede ser utilizada para tomar acciones clínicas inmediatas. MDIP no controla ni altera la función clínica de ninguno de los dispositivos médicos ni de los sistemas de información a través de los cuales se capturan o consumen los datos. | Se comercializa en forma de licencia | MDDS (Medical Device Data System) - No es considerado un dispositivo médico en ninguno de los países donde se comercializa. -MDIP entra dentro de la definición de MDDS, que no se considera un "Medical Device" según la sección 201(h) del FD&C Act, de acuerdo con la sección 520(o)(1) del mismo texto. -MDIP tampoco entra en la definición de dispositivo médico según el artículo 2(1) del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). -En Brasil, ANVISA certificó que MDIP es un software puente, middleware, que no ejecuta funciones ni tiene indicaciones descritas en las resoluciones ANVISA RDC 751/2022 y RDC 657/2022, por lo que no constituye un dispositivo médico sujeto a regulación. | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251093533 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | CRYOGENIC SHIPPERS FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA TRANSPORTE. | PHASETWO | NO | LOS CONGELADORES CRIOGÉNICOS DE RECIPIENTE PARA TRANSPORTE, SON PARTE INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FERTILIZACIÓN IN VITRO (FIV), CIENCIAS BIOLOGICAS, BIOTECNOLOGIA, TERAPIA CELULAR Y GENETICA, LA DERMATOLOGIA, LOS BIOBANCOS Y MAS | CAJA POR UNIDAD Y ACCESORIOS | VAPOR SHIPPERS: MODELOS VS2-1 VS4-3 VS10-2 ACCESORIOS CAJA DE TRANSPORTE VS2-1 VS4-3 VS SHIPPING CASE: MODELOS VS2-1 VS4-3 | Acorde a lo expuesto, es necesario traer a colación lo conceptuado por la Sala especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, mediante Acta No. 12 de fecha 14 de septiembre de 2022, que cita: “CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se modifica el concepto emitido en el numeral 3.6 del acta 8 de 2022, con relación a la clasificación como dispositivo médico y clasificación de riesgo de las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores. Por lo tanto, queda así: (…) Asimismo, se excluyen del presente concepto las neveras utilizadas para el transporte de: sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos.” | En razón a lo anterior, el producto CRYOGENIC SHIPPERS FREEZERS con nombre genérico CONGELADORES CRIOGENICOS PARA TRANSPORTE no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere de registro sanitario. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251094201 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | BD FACSDISCOVER™ A8 con nombre genérico: CITOMETRO DE FLUJO. | BD FACSDiscover™ | NO | Citometría de flujo espectral / Microscopia (BD Cell View(Tm)) / Analisis Celular BD FACSDiscover™ A8 es un equipo de citometría de flujo usado en investigación para proporcionar información sobre las poblaciones celulares y las características que se pueden confirmar visualmente en tiempo real durante el análisis. | Unidad | Referencias y/o modelos del producto): 666486 | De acuerdo con lo anterior, aunque el producto UNIDAD DE REFRACCION con nombre genérico MOBILIARIO CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO es utilizado en humanos, este no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: ESTE EQUIPO ES DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN Y NO ESTA DESTINADO A PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251094205 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | : O4C ORMAWEB PARA EL CUIDADO con nombre genérico O4C ORMAWEB PARA EL CUIDADO | DEDALUS | SI | : O4C es un programa informático que facilita la gestión de los datos del paciente quirúrgico y del parto, incluida la planificación de actividades diagnósticas, quirúrgicas y anestesiológicas, la organización de recursos y equipos, la visualización de los riesgos quirúrgicos del paciente y la definición de los cuidados intraoperatorios y postoperatorios del paciente | UNIDAD | N/A | Que mediante la información aportada se identifica que el producto O4C ORMAWEB PARA EL CUIDADO con nombre genérico O4C ORMAWEB PARA EL CUIDADO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, en las cuales menciona “facilita la gestión de los datos del paciente quirúrgico y del parto, incluida la planificación de actividades diagnósticas” el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251096294 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | STEMI 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN – CDTEC con nombre genérico ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA. | Carl Zeiss Microscopy GmbH | NO | El uso específico de dos equipos incluidos en la factura No. 1143660431 (Stemi 508) (Series número 3970200115 y 3970200118) adquirido por CDTEC (Centro de Desarrollo Técnico de la Esmeralda Colombiana) para ser utilizado en Gemología, observación de piedras preciosas como esmeraldas. | Unidad | STEMI 508 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El producto STEMI 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN – CDTEC con nombre genérico ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA., se autoriza por única vez para EL CDTEC (Centro de Desarrollo Técnico de la Esmeralda Colombiana) y no puede ser utilizado con fines de diagnóstico en seres humanos, solo para uso en investigación. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251098240 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | ASSY, MANOSCAN CART con nombre genérico ACCESORIO DE SISTEMA MANOSCAN-CARRITO. | N/A | NO | Uso previsto/finalidad: El uso previsto del carrito para transportar los siguientes elementos: • PC con plataforma Microsoft Windows y: • WiFi, LAN e impresora a color (600 ppp como mínimo) • Monitor color plano con pantalla táctil (17 pulgadas como mínimo), brazo articulado para el monitor y controles de teclado y ratón • Powertronix isolation station: • Calificación de entrada: 115 (120) / 230 (240) V~, 50/60 Hz, 5,2 A/2,6 Nota: Estos componentes hacen parte del sistema Manoscan (Registrado actualmente bajo el registro: INVIMA 2021DM-0007023-R1) | Caja de Cartón conteniendo el producto y accesorios | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación ampara únicamente el ACCESORIO DEL SISTEMA MANOSCAN-CARRITO, por tanto, no incluye software ni productos considerados equipos biomédicos o dispositivos médicos que puedan utilizarse con el carrito. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103338 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | CUBA DE ULTRASONIDO con nombre genérico: LAVADORA ULTRASONICA | CRISTÓFOLI | NO | Este equipo fue desarrollado para realizar la limpieza de instrumental/artículos odontológicos, veterinarios, de laboratorio o cualquier otro material que sea adecuado para la limpieza por ultrasonido (cavitación). | UNIDAD | Ítems incluidos en la caja del producto:1 Cuba de Ultrasonido Cristófoli, 1 cesto, 1 cable de energía,1 manual de instrucciones. | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103656 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | EQUIPAMIENTO BC200 con nombre genérico MÁQUINA CORTADORA DE BLISTERS | Opuspac | NO | Equipo diseñado para cortar blisters en su empaque primario, individualizándolos para su uso en procesos de unitarización de medicamentos. | EMPAQUE INDIVIDUAL | Modelo: BC200 Código: 22826 Compatible con aprox. 70% de tarjetas del mercado Puede integrarse con el equipo OPUS 30G para el proceso da corte y envasado automatizado. Dispone de software EASY CUT para la parametrización de cortes. | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251103756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | OPUS 30G con nombre genérico EQUIPO OPUS 30G | Opuspac | NO | El equipo Opus 30G está diseñado para empacar e imprimir información en empaques prefabricados para productos sólidos (blíster cortado y ampollas) en embalaje de plástico original. Puede trabajar en modo semiautomático o totalmente automático. | EMPAQUE INDIVIDUAL | El equipo puede Integrarse con un cortador de blíster BC 200. Compatible con Software Opus 5.0. incluye sistema de detección de ausencia de medicación con detención automática. Opciones de accesorios como alimentador automático de ampollas y estabilizador de corriente. | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251105075 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE CALIDAD PARA RAYOS con nombre genérico PHANTOM DE CONTROL DE CALIDAD | PTW | NO | Estos dispositivos desarrollados por la marca PTW están diseñados para realizar pruebas de calidad (aceptación y constancia) en diversas modalidades de rayos X. Cada uno se adapta a las características específicas del equipo a evaluar (fluoroscopia, radiografía digital, radiografía directa y angiografía digital), asegurando que los parámetros críticos (dosis, resolución, contraste, congruencia de campos, etc.) se mantengan dentro de los límites establecidos para garantizar diagnósticos precisos y la seguridad del paciente. NORMI® RAD/FLUmEl objeto de prueba NORMI RAD/FLU se utiliza para pruebas de aceptación y constancia de instalaciones de rayos X analógicas y digitales para fluoroscopia y radiografía. NORMI® 13 El objeto de prueba NORMI 13 está diseñado para pruebas de constancia de equipos de rayos X con intensificador de imagen digital o placa. Incluye una placa de estructura con marcas de línea visibles radiológicas para el ajuste del campo de luz y la prueba de congruencia entre el campo de luz y el campo de radiación, una prueba de escala de grises, una prueba de bajo contraste, un patrón de prueba de resolución de grupo de líneas, un área para la medición de la dosis de entrada y áreas homogéneas para pruebas de homogeneidad y normalización de la señal. El NORMI 3D es un objeto de prueba para el control de calidad y las pruebas de aceptación de instalaciones de rayos X de tomografía volumétrica digital (DVT), así como para instalaciones DVT con función de imágenes integrada. X-Check DSA es un objeto de prueba para controles de calidad de equipos DSA (angiografía por sustracción digital). | UNIDAD | NOMBRE REFERENCIA NORMI RAD/FLU Set Al (300 x 300) mm L981302 NORMI RAD/FLU Set Al (200 x 200) mm L981309 NORMI RAD/FLU Set PMMA (300 x 300) mm L981301 NORMI holder for bucky wall stand L981473 NORMI 13 Set Al L981246 NORMI 13 Set PMMA L981247 NORMI holder for bucky wall stand L981473 NORMI 3D T42038 X-Check DSA test object T42003 X-Check DSA frame T42003.1.006 | Acorde a lo solicitado, es necesario traer a colación lo establecido en el Acta No. 10 de fecha 08 de noviembre de 2017 en la cual, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptuó: "3.25 (…) Solicita se conceptué en el sentido de establecer si el STEREOPHAN/ FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA es considerado Dispositivo Médico teniendo presente, la indicación de uso y lo contemplado en artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: INDICACIONES: FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA. USADO PARA PRUEBAS DE PUNTA A PUNTA ESTEREOTÁCTICAS Y CONTROL ESPECIFICO DEL PACIENTE." CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto STEREOPHAN / FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. "3.28 (…) solicita se conceptué en el sentido de establecer si TOMODOSE/ FANTOMA, MARCA SUN NUCLEAR CORPORATION es considerado Dispositivo Médico teniendo presente, la indicación de uso y lo contemplado en artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: INDICACIONES: FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA. MATRIZ 2D PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE TOMOTHERAPHY. EL SISTEMA PROPORCIONA RÁPIDAS MEDICIONES SIMULTÁNEAS DE PERFIL DE CAMPO COMPLETO PARA LOS EJES Y Y X Y ANÁLISIS DE HAZ COMPLETO." CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto TOMODOSE/ FANTOMA, MARCA: SUN NUCLEAR CORPORATION, no es considerado un dispositivo médico para uso humano, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. (…)." | Acorde a lo expuesto, el producto: DISPOSITIVO DE CONTROL DE CALIDAD PARA RAYOS con nombre genérico PHANTOM DE CONTROL DE CALIDA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere de registro sanitario. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251105076 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | LAXMAN con nombre genérico GAFAS LAXMAN | NEUROTRONICS | NO | Este dispositivo está diseñado para ofrecer una experiencia de relajación profunda y meditación guiada a través de la estimulación visual y auditiva. Laxman es un dispositivo único que ofrece no sólo una forma completamente nueva de entretenimiento, sino que también apoyará su desarrollo personal. Su efecto especial se basa en el principio de la llamada estimulación audiovisual. Este principio ha sido bien investigado en numerosos estudios durante varias décadas. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251105376 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | MASAJEADORES PARA USO EN CASA con nombre genérico: MASAJEADOR. | RECOVERY, RECOVERY LIFE, EMICOOL | NO | Masajeadores diseñados para ser usados en la comodidad de su propia casa y en cualquier parte de su cuerpo, de gran ayuda para relajar los músculos de hombros, piernas, brazos, ayuda a relajar, reducir la tensión y mejorar la flexibilidad. | UNIDAD | Mini Pistola de Masaje Térmico HXR-B029 Pistola Masaje Fría/Caliente HXR-B028 Pistola de Masaje de bolsillo HXR-B190 Masajeador de cuerpo 2 en 1 KR-B004 Masajeador de cuerpo KR-B006 Masajeador Relax & Tone KR-B007 Mini Masajeador Portátil KR-B008 Cojín masajeador viajero KR-D004-2 Masajeador cuello y hombros KR-E002 Cojin Masajeador Car/home KR-H006 | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251108970 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | SHARK CRYOGLOW™ con nombre genérico MÁSCARA DE LUZ LED CON TECNOLOGIA DE ENFRIAMIENTO PARA EL CONTORNO DE LOS OJOS | SHARK CRYOGLOW™ | SI | Mejor tratamiento para el envejecimiento: un tratamiento de 6 minutos que utiliza LED rojos e infrarrojos destinados a minimizar las líneas finas y reafirmar la piel flácida*. *Resultados de un estudio clínico de 12 semanas con 60 sujetos y uso 1 vez al día en el modo de tratamiento Better Aging. Los resultados individuales pueden variar. Tratamiento de limpieza de la piel: experimente la limpieza del acné sin químicos con una sesión de LED azul e infrarrojo y rojo de 8 minutos para reducir el acné y el enrojecimiento para una tez más uniforme y clara**. **Resultados de un estudio clínico de 12 semanas con 59 sujetos y 1 vez al día de uso en el modo de tratamiento Skin Clearing. Los resultados individuales pueden variar. Tratamiento Skin Stain: mejore y mantenga su brillo con sesiones de 4 minutos de LED rojos, azules e infrarrojos para mejorar la luminosidad de la piel y preservar la condición óptima de la piel. Tratamiento Revive debajo de los ojos: disfrute de un tratamiento refrescante ajustable de 5 a 15 minutos para calmar y tensar la temperatura impulsada por la tecnología InstaChill Cold Tecnología™ iQLED: la secuenciación precisa de LED de tres mechas transmite energía entre las capas de la piel para una cobertura efectiva y sin interrupciones, sin espacios ni puntos calientes. Tecnología InstaChill Cold: el enfriamiento integrado inspirado en la crioterapia ayuda a tensar visiblemente la parte inferior de los ojos en un solo uso con 3 niveles de enfriamiento con temperatura controlada. Zonas corporales aplicables: • Cabezal de terapia de frío y calor: Bueno para todas las áreas del cuerpo. • Cabezal redondo: Impacta un área mayor para mejor comodidad. Bueno para los glúteos, muslos, brazos y espalda. • Cabezal Plano: Impacto tipo martillo para una recuperación profunda. Bueno para el pecho, hombros, espalda. • Tenedor: Doble impacto para balancearse de lado a lado sobre los nudos musculares. Ideal para hombros, bíceps, pantorrillas y pies. | Caja plegadiza x 1 unidad | FW312LAAPL | Que mediante la información aportada se identifica que el producto SHARK CRYOGLOW™ con nombre genérico MÁSCARA DE LUZ LED CON TECNOLOGIA DE ENFRIAMIENTO PARA EL CONTORNO DE LOS OJOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, en las cuales menciona “(…) experimente la limpieza del acné sin químicos con una sesión de LED azul e infrarrojo y rojo de 8 minutos para reducir el acné (…)” el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251108978 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | TIME KEEPER FACE MASK con nombre genérico MÁSCARA DE LUZ LED CON TECNOLOGIA ANTIEDAD | NUMIERE | SI | Con nuestra mascarilla facial LED Therapy, puede decir adiós a la cobertura lumínica irregular. A diferencia de otras mascarillas que sólo concentran la luz en puntos específicos, nuestra innovadora mascarilla facial Time Keeper LED Therapy dispersa la luz uniformemente por toda la piel. Con 144 puntos de luz optimizados, cada milímetro de su piel recibe todos los beneficios de las longitudes de onda LED, garantizando una penetración óptima y los máximos resultados. Nuestra mascarilla facial Time Keeper LED Therapy cuenta con longitudes de onda LED cuidadosamente diseñadas para tratar una amplia gama de problemas de la piel. Desde combatir las arrugas y la pigmentación hasta combatir las manchas y la falta de luminosidad, nuestra mascarilla lo hace todo. Un gran avance en la tecnología antiedad para el cuidado de la piel. INDICACIONES: Luz roja: para tratar las arrugas de todo el rostro. Luz azul: indicada para tratar el acné inflamatorio de leve a moderado. La luz infrarroja NIR está indicada para tratar las arrugas de todo el rostro. (…) | Caja plegadiza x 1 unidad | 6701 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TIME KEEPER FACE MASK con nombre genérico MÁSCARA DE LUZ LED CON TECNOLOGIA ANTIEDAD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, en las cuales menciona “Luz azul: indicada para tratar el acné inflamatorio de leve a moderado”, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251114501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | STANDARD™ d-BLOCK INCUBATOR con nombre genérico INCUBADORA | SD BIOSENSOR | NO | La incubadora STANDARD d-Block es un dispositivo de diagnóstico in vitro desarrollado para emplearse con los productos SD BIOSENSOR (SDB). La incubadora STANDARD d- Block suministra un ambiente de temperatura adecuada para los dispositivos de tira y tubos SDB antes de la examinación de diagnóstico in vitro. Este producto puede ajustarse a temperaturas entre 35°C (95°F) y 40°C (104°F), rango que proporciona un ambiente adecuado para una reacción óptima de los productos SDB empleados. El diseño de este producto considera su empleo por parte de personal de laboratorio o sanitario capacitado u otros trabajadores del sector de la salud adecuadamente entrenados. | Unidad individual empacada en caja, que incluye el incubador, fuente de alimentación, manual de usuario y accesorios necesarios para su funcionamiento. | Número de catálogo: 12INC10 / Referencia: 90-IC10-01” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115253 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | CEPILLOS DE LIMPIEZA DESECHABLES PARA ENDOSCOPIOS: | MEDNOVA | NO | Limpieza asistida de canales del endoscopio y otras partes del mismo. Dispositivo de un solo uso | UNIDAD | Modelo Número de orden A Cepillo Sencillo MD-A-BR-0702 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1202 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1602 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-2302 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-0703 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1203 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1603 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-2303 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-0704 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1204 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1604 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-2304 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-0705 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1205 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1605 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-2305 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-0706 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1206 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-1606 A Cepillo Sencillo MD-A-BR-2306 B Cepillo Doble MD-B-BR-0702 B Cepillo Doble MD-B-BR-1202 B Cepillo Doble MD-B-BR-1602 B Cepillo Doble MD-B-BR-2302 B Cepillo Doble MD-B-BR-0703 B Cepillo Doble MD-B-BR-1203 B Cepillo Doble MD-B-BR-1603 B Cepillo Doble MD-B-BR-2303 B Cepillo Doble MD-B-BR-0704 B Cepillo Doble MD-B-BR-1204 B Cepillo Doble MD-B-BR-1604 B Cepillo Doble MD-B-BR-2304 B Cepillo Doble MD-B-BR-0705 B Cepillo Doble MD-B-BR-1205 B Cepillo Doble MD-B-BR-1605 B Cepillo Doble MD-B-BR-2305 B Cepillo Doble MD-B-BR-0706 B Cepillo Doble MD-B-BR-1206 B Cepillo Doble MD-B-BR-1606 B Cepillo Doble MD-B-BR-2306 C Cepillo Triple MD-C-BR-0702 C Cepillo Triple MD-C-BR-1202 C Cepillo Triple MD-C-BR-1602 C Cepillo Triple MD-C-BR-2302 C Cepillo Triple MD-C-BR-0703 C Cepillo Triple MD-C-BR-1203 C Cepillo Triple MD-C-BR-1603 C Cepillo Triple MD-C-BR-2303 C Cepillo Triple MD-C-BR-0704 C Cepillo Triple MD-C-BR-1204 C Cepillo Triple MD-C-BR-1604 C Cepillo Triple MD-C-BR-2304 C Cepillo Triple MD-C-BR-0705 C Cepillo Triple MD-C-BR-1205 C Cepillo Triple MD-C-BR-1605 C Cepillo Triple MD-C-BR-2305 C Cepillo Triple MD-C-BR-0706 C Cepillo Triple MD-C-BR-1206 C Cepillo Triple MD-C-BR-1606 C Cepillo Triple MD-C-BR-2306 D Cepillo de válvula MD-D-BR-0510 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115653 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | NEXXZR® ZIRCONIA: NEXXZR T, NEXXZR T MULTI, NEXXZR+, NEXXZR+ MULTI, NEXXZR+ MULTI 2, con nombre genérico: DISCO DE ÓXIDO DE ZIRCONIO (ZRO2) | SAGEMAX®, NEXXZR T, NEXXZR S, NEXXZR PLUS NEXXZR T COLORING LIQUID, NEXXZR + COLORING LIQUID, AND NEXXZR EFFECT COLORING LIQUID | NO | NEXXZR T, NEXXZR T MULTI, NEXXZR+, NEXXZR+ MULTI, NEXXZR+ MULTI 2.0 ES UN ÓXIDO DE CIRCONIO ESTABILIZADO CON ITRIO PARA RESTAURACIONES DENTALES FIJAS Y TOTALMENTE DE CERÁMICA. NOTA: EL DISCO SE PUEDE UTILIZAR PARA FABRICAR MÚLTIPLES RESTAURACIONES EN DIFERENTES MOMENTOS. INDICADO PARA CORONAS Y PUENTES DE LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR¨ | CAJA POR UNIDAD (DISCO) | SAP article code Article description SAP article code Article description 760395 NexxZr Plus Multi 2.0 D4 W98-20mm Z-32057 NexxZr T B1 Z95-12mm 760394 NexxZr Plus Multi 2.0 D3 W98-20mm Z-32058 NexxZr T B1 Z95-14mm 760393 NexxZr Plus Multi 2.0 D2 W98-20mm Z-32059 NexxZr T B1 Z95-16mm 760392 NexxZr Plus Multi 2.0 C4 W98-20mm Z-32060 NexxZr T B1 Z95-18mm 760391 NexxZr Plus Multi 2.0 C3 W98-20mm Z-32061 NexxZr T B1 Z95-20mm 760390 NexxZr Plus Multi 2.0 C2 W98-20mm Z-32062 NexxZr T B1 Z95-22mm 760389 NexxZr Plus Multi 2.0 C1 W98-20mm Z-32063 NexxZr T B1 Z95-25mm 760388 NexxZr Plus Multi 2.0 B4 W98-20mm Z-32067 NexxZr T B2 Z95-10mm 760387 NexxZr Plus Multi 2.0 B3 W98-20mm Z-32068 NexxZr T B2 Z95-12mm 760386 NexxZr Plus Multi 2.0 B2 W98-20mm Z-32069 NexxZr T B2 Z95-14mm 760385 NexxZr Plus Multi 2.0 B1 W98-20mm Z-32070 NexxZr T B2 Z95-16mm 760384 NexxZr Plus Multi 2.0 A4 W98-20mm Z-32071 NexxZr T B2 Z95-18mm 760383 NexxZr Plus Multi 2.0 A3.5 W98- 20mm Z-32072 NexxZr T B2 Z95-20mm 760382 NexxZr Plus Multi 2.0 A3 W98-20mm Z-32073 NexxZr TB2 Z95-22mm 760381 NexxZr Plus Multi 2.0 A2 W98-20mm Z-32074 NexxZr T B2 Z95-25mm 760380 NexxZr Plus Multi 2.0 A1 W98-20mm Z-32078 NexxZr T B3 Z95-10mm 760379 NexxZr Plus Multi 2.0 BL4 W98- 20mm Z-32079 NexxZr T B3 Z95-12mm 760378 NexxZr Plus Multi 2.0 BL3 W98- 20mm Z-32080 NexxZr T B3 Z95-14mm 760377 NexxZr Plus Multi 2.0 BL2 W98- 20mm Z-32081 NexxZr T B3 Z95-16mm 760376 NexxZr Plus Multi 2.0 BL1 W98- 20mm Z-32082 NexxZr T B3 Z95-18mm 760375 NexxZr Plus Multi 2.0 D4 W98-16mm Z-32083 NexxZr T B3 Z95-20mm 760374 NexxZr Plus Multi 2.0 D3 W98-16mm Z-32084 NexxZr T B3 Z95-22mm 760373 NexxZr Plus Multi 2.0 D2 W98-16mm Z-32085 NexxZr T B3 Z95-25mm 760372 NexxZr Plus Multi 2.0 C4 W98-16mm Z-32089 NexxZr T B4 Z95-10mm 760371 NexxZr Plus Multi 2.0 C3 W98-16mm Z-32090 NexxZrT B4 Z95-12mm 760370 NexxZr Plus Multi 2.0 C2 W98-16mm Z-32091 NexxZr T B4 Z95-14mm 760369 NexxZr Plus Multi 2.0 C1 W98-16mm Z-32092 NexxZr T B4 Z95-16mm 760368 NexxZr Plus Multi 2.0 B4 W98-16mm Z-32093 NexxZrT B4 Z95-18mm 760367 NexxZr Plus Multi 2.0 B3 W98-16mm Z-32094 NexxZr T B4 Z95-20mm 760366 NexxZr Plus Multi 2.0 B2 W98-16mm Z-32095 NexxZr T B4 Z95-22mm 760365 NexxZr Plus Multi 2.0 B1 W98-16mm Z-32096 NexxZr T B4 Z95-25mm 760364 NexxZr Plus Multi 2.0 A4 W98-16mm Z-32100 NexxZrT C1 Z95-10mm 760363 NexxZr Plus Multi 2.0 A3.5 W98- 16mm Z-32101 NexxZrT C1 Z95-12mm 760362 NexxZr Plus Multi 2.0 A3 W98-16mm Z-32102 NexxZrT C1 Z95-14mm 760361 NexxZr Plus Multi 2.0 A2 W98-16mm Z-32103 NexxZrT C1 Z95-16mm 760360 NexxZr Plus Multi 2.0 A1 W98-16mm Z-32104 NexxZrT C1 Z95-18mm 760359 NexxZr Plus Multi 2.0 BL4 W98- 16mm Z-32105 NexxZr T C1 Z95-20mm 760358 NexxZr Plus Multi 2.0 BL3 W98- 16mm Z-32106 NexxZr T C1 Z95-22mm 760357 NexxZr Plus Multi 2.0 BL2 W98- 16mm Z-32107 NexxZr T C1 Z95-25mm 760356 NexxZr Plus Multi 2.0 BL1 W98- 16mm Z-32111 NexxZrT C2 Z95-10mm 760355 NexxZr Plus Multi 2.0 D4 W98-14mm Z-32112 NexxZrT C2 Z95-12mm 760354 NexxZr Plus Multi 2.0 D3 W98-14mm Z-32113 NexxZrT C2 Z95-14mm 760353 NexxZr Plus Multi 2.0 D2 W98-14mm Z-32114 NexxZrT C2 Z95-16mm 760352 NexxZr Plus Multi 2.0 C4 W98-14mm Z-32115 NexxZrT C2 Z95-18mm 760351 NexxZr Plus Multi 2.0 C3 W98-14mm Z-32116 NexxZr T C2 Z95-20mm 760350 NexxZr Plus Multi 2.0 C2 W98-14mm Z-32117 NexxZr T C2 Z95-22mm 760349 NexxZr Plus Multi 2.0 C1 W98-14mm Z-32118 NexxZrT C2 Z95-25mm 760348 NexxZr Plus Multi 2.0 B4 W98-14mm Z-32122 NexxZrT C3 Z95-10mm FOLIO 003 DE 23 760347 NexxZr Plus Multi 2.0 B3 W98- 14mm Z-32123 NexxZrT C3 Z95-12mm 760346 NexxZr Plus Multi 2.0 B2 W98- 14mm Z-32124 NexxZrT C3 Z95-14mm 760345 NexxZr Plus Multi 2.0 B1 W98- 14mm Z-32125 NexxZr T C3 Z95-16mm 760344 NexxZr Plus Multi 2.0 A4 W98- 14mm Z-32126 NexxZrT C3 Z95-18mm 760343 NexxZr Plus Multi 2.0 A3.5 W98- 14mm Z-32127 NexxZr T C3 Z95-20mm 760342 NexxZr Plus Multi 2.0 A3 W98- 14mm Z-32128 NexxZr T C3 Z95-22mm 760341 NexxZr Plus Multi 2.0 A2 W98- 14mm Z-32129 NexxZr T C3 Z95-25mm 760340 NexxZr Plus Multi 2.0 A1 W98- 14mm Z-32133 NexxZr T C4 Z95-10mm 760339 NexxZr Plus Multi 2.0 BL4 W98- 14mm Z-32134 NexxZrT C4 Z95-12mm 760338 NexxZr Plus Multi 2.0 BL3 W98- 14mm Z-32135 NexxZr T C4 Z95-14mm 760337 NexxZr Plus Multi 2.0 BL2 W98- 14mm Z-32136 NexxZrT C4 Z95-16mm 760336 NexxZr Plus Multi 2.0 BL1 W98- 14mm Z-32137 NexxZrT C4 Z95-18mm W-31001 NexxZrT WTW98-10mm Z-32138 NexxZrT C4 Z95-20mm W-31002 NexxZr T WT W98-12mm Z-32139 NexxZr T C4 Z95-22mm W-31003 NexxZr T WT W98-14mm Z-32140 NexxZr T C4 Z95-25mm W-31004 NexxZr T WT W98-16mm Z-32144 NexxZr T D2 Z95-10mm W-31005 NexxZr TWTW98-18mm Z-32145 NexxZr T D2 Z95-12mm W-31006 NexxZr TWTW98-20mm Z-32146 NexxZr T D2 Z95-14mm W-31007 NexxZr TWTW98-22mm Z-32147 NexxZr T D2 Z95-16mm W-31008 NexxZr TWT W98-25mm Z-32148 NexxZr T D2 Z95-18mm W-31010 NexxZrT WTW98-30mm Z-32149 NexxZr T D2 Z95-20mm W-32001 NexxZr TA1 W98-10mm Z-32150 NexxZr T D2 Z95-22mm W-32002 NexxZr TA1 W98-12mm Z-32151 NexxZr T D2 Z95-25mm W-32003 NexxZrT A1 W98-14mm Z-32155 NexxZr T D3 Z95-10mm W-32004 NexxZr TA1 W98-16mm Z-32156 NexxZr T D3 Z95-12mm W-32005 NexxZr TA1 W98-18mm Z-32157 NexxZr T D3 Z95-14mm W-32006 NexxZr TA1 W98-20mm Z-32158 NexxZr T D3 Z95-16mm W-32007 NexxZr TA1 W98-22mm Z-32159 NexxZr T D3 Z95-18mm W-32008 NexxZrT A1 W98-25mm Z-32160 NexxZr T D3 Z95-20mm W-32012 NexxZr TA2W98-10mm Z-32161 NexxZr T D3 Z95-22mm W-32013 NexxZrT A2 W98-12mm Z-32162 NexxZr T D3 Z95-25mm W-32014 NexxZrT A2 W98-14mm Z-32166 NexxZr T D4 Z95-10mm W-32015 NexxZrT A2W98-16mm Z-32167 NexxZr T D4 Z95-12mm W-32016 NexxZr TA2W98-18mm Z-32168 NexxZr T D4 Z95-14mm W-32017 NexxZr TA2 W98-20mm Z-32169 NexxZr T D4 Z95-16mm W-32018 NexxZr T A2 W98-22mm Z-32170 NexxZr T D4 Z95-18mm W-32019 NexxZrT A2 W98-25mm Z-32171 NexxZr T D4 Z95-20mm W-32023 NexxZr T A3 W98-10mm Z-32172 NexxZr T D4 Z95-22mm W-32024 NexxZr T A3 W98-12mm Z-32173 NexxZr T D4 Z95-25mm W-32025 NexxZr T A3 W98-14mm Z-32177 NexxZr T OM1 Z95-10mm W-32026 NexxZrT A3 W98-16mm Z-32178 NexxZr T OM1 Z95-12mm W-32027 NexxZrT A3 W98-18mm Z-32179 NexxZr T OM1 Z95-14mm W-32028 NexxZrT A3 W98-20mm Z-32180 NexxZr T OM1 Z95-16mm W-32029 NexxZrT A3 W98-22mm Z-32181 NexxZr T OM1 Z95-18mm W-32030 NexxZr T A3 W98-25mm Z-32182 NexxZr T OM1 Z95-20mm W-32034 NexxZr TA3.5 W98-10mm Z-32183 NexxZr T OM1 Z95-22mm W-32035 NexxZrT A3.5 W98-12mm Z-32184 NexxZr T OM1 Z95-25mm W-32036 NexxZr T A3.5 W98-14mm Z-32188 NexxZr T OM2 Z95-10mm W-32037 NexxZr TA3.5 W98-16mm Z-32189 NexxZr T OM2 Z95-12mm W-32038 NexxZrT A3.5 W98-18mm Z-32190 NexxZr T OM2 Z95-14mm W-32039 NexxZr T A3.5 W98-20mm Z-32191 NexxZr T OM2 Z95-16mm W-32040 NexxZr T A3.5 W98-22mm Z-32192 NexxZr T OM2 Z95-18mm W-32041 NexxZrT A3.5 W98-25mm Z-32193 NexxZr T OM2 Z95-20mm W-32045 NexxZr T A4 W98-10mm Z-32194 NexxZr T OM2 Z95-22mm W-32046 NexxZr T A4 W98-12mm Z-32195 NexxZr T OM2 Z95-25mm W-32047 NexxZr T A4 W98-14mm Z-32199 NexxZr T OM3Z95-10mm W-32048 NexxZr T A4 W98-16mm Z-32200 NexxZr T OM3 Z95-12mm W-32049 NexxZrT A4 W98-18mm Z-32201 NexxZr T OM3Z95-14mm W-32050 NexxZr T A4 W98-20mm Z-32202 NexxZrT OM3Z95-16mm W-32051 NexxZr T A4 W98-22mm Z-32203 NexxZrT OM3Z95-18mm W-32052 NexxZr T A4 W98-25mm Z-32204 NexxZr T OM3 Z95-20mm W-32056 NexxZrT B1 W98-10mm Z-32205 NexxZr T OM3 Z95-22mm W-32057 NexxZrT B1 W98-12mm Z-32206 NexxZr T OM3 Z95-25mm W-32058 NexxZrT B1 W98-14mm 745444 NexxZrT Multi BL1 W98- 16mm W-32059 NexxZrT B1 W98-16mm 745445 NexxZrT Multi BL2 W98- 16mm W-32060 NexxZrT B1 W98-18mm 745446 NexxZr T Multi BL3 W98- 16mm W-32061 NexxZr TB1 W98-20mm 745447 NexxZr T Multi BL4 W98- 16mm W-32062 NexxZr T B1 W98-22mm 745448 NexxZr T Multi A1 W98- 16mm W-32063 NexxZr T B1 W98-25mm 745449 NexxZrT Multi A2 W98- 16mm W-32067 NexxZrT B2 W98-10mm 745450 NexxZr T Multi A3 W98- 16mm W-32068 NexxZr TB2 W98-12mm 745451 NexxZrT Multi A3.5 W98- 16mm W-32069 NexxZr T B2 W98-14mm 745452 NexxZr T Multi A4 W98- 16mm W-32070 NexxZrT B2W98-16mm 745453 NexxZrT Multi B1 W98- 16mm W-32071 NexxZrT B2W98-18mm 745454 NexxZr T Multi B2 W98- 16mm W-32072 NexxZr TB2W98-20mm 745455 NexxZr T Multi B3 W98- 16mm W-32073 NexxZr T B2 W98-22mm 745456 NexxZrT Multi B4 W98- 16mm W-32074 NexxZr TB2 W98-25mm 745457 NexxZrT Multi C1 W98- 16mm W-32078 NexxZr T B3 W98-10mm 745458 NexxZrT Multi C2 W98- 16mm W-32079 NexxZr T B3 W98-12mm 745459 NexxZr T Multi C3 W98- 16mm W-32080 NexxZrT B3 W98-14mm 745460 NexxZrT Multi C4 W98- 16mm W-32081 NexxZr TB3 W98-16mm 745461 NexxZrT Multi D2 W98- 16mm W-32082 NexxZr T B3 W98-18mm 745462 NexxZrT Multi D3 W98- 16mm W-32083 NexxZr T B3 W98-20mm 745463 NexxZr T Multi D4 W98- 16mm W-32084 NexxZr T B3 W98-22mm 745464 NexxZr T Multi BL1 W98- 20mm W-32085 NexxZr T B3 W98-25mm 745465 NexxZr T Multi BL2 W98- 20mm W-32089 NexxZr T B4 W98-10mm 745466 NexxZr T Multi BL3 W98- 20mm W-32090 NexxZrT B4 W98-12mm 745467 NexxZr T Multi BL4 W98- 20mm W-32091 NexxZrT B4 W98-14mm 745468 NexxZr T Multi A1 W98- 20mm W-32092 NexxZr T B4 W98-16mm 745469 NexxZrT Multi A2 W98- 20mm W-32093 NexxZr T B4 W98-18mm 745470 NexxZr T Multi A3 W98- 20mm W-32094 NexxZr T B4 W98-20mm 745471 NexxZr T Multi A3.5 W98- 20mm W-32095 NexxZr TB4W98-22mm 745472 NexxZr T Multi A4 W98- 20mm W-32096 NexxZr T B4 W98-25mm 745473 NexxZrT Multi B1 W98- 20mm W-32100 NexxZr T C1 W98-10mm 745474 NexxZr T Multi B2 W98- 20mm W-32101 NexxZr T C1 W98-12mm 745475 NexxZr T Multi B3 W98- 20mm W-32102 NexxZr T C1 W98-14mm 745476 NexxZr T Multi B4 W-32103 NexxZr T C1 W98-16mm 745477 NexxZrT Multi C1 W98- 20mm W-32104 NexxZr T C1 W98-18mm 745478 NexxZr T Multi C2 W98- 20mm W-32105 NexxZr T C1 W98-20mm 745479 NexxZrT Multi C3 W98- 20mm W-32106 NexxZr T C1 W98-22mm 745480 NexxZr T Multi C4 W98- 20mm W-32107 NexxZr T C1 W98-25mm 745481 NexxZr T Multi D2 W98- 20mm W-32111 NexxZr T C2 W98-10mm 745482 NexxZr T Multi D3 W98- 20mm W-32112 NexxZr T C2 W98-12mm 745483 NexxZr T Multi D4 W98- 20mm W-32113 NexxZr T C2W98-14mm 745488 NexxZr T Multi A1 W98-25 mm W-32114 NexxZr T C2 W98-16mm 745489 NexxZr T Multi A2 W98-25 mm W-32115 NexxZr T C2 W98-18mm 745490 NexxZr T Multi A3 W98-25 mm W-32116 NexxZr T C2 W98-20mm 745491 NexxZr T Multi A3.5 W98-25 mm W-32117 NexxZr T C2 W98-22mm 745492 NexxZr T M u Iti A4 W98-25 mm W-32118 NexxZr T C2 W98-25mm 745493 NexxZr T Multi B1 W98-25 mm W-32122 NexxZr T C3 W98-10mm 745494 NexxZr T Multi B2 W98-25 mm W-32123 NexxZr TC3W98-12mm 745495 NexxZr T Multi B3 W98-25 mm W-32124 NexxZr T C3W98-14mm 745496 NexxZr T Multi B4 W98-25 mm W-32125 NexxZr T C3 W98-16mm 745484 NexxZrT Multi BL1 W98-25 mm W-32126 NexxZr T C3 W98-18mm 745485 NexxZr T Multi BL2 W98-25 mm W-32127 NexxZr T C3 W98-20mm 745486 NexxZr T Multi BL3 W98-25 mm W-32128 NexxZr T C3 W98-22mm 745487 NexxZr T Multi BL4 W98-25 mm W-32129 NexxZr T C3 W98-25mm 745497 NexxZr T Multi C1 W98-25 mm W-32133 NexxZr T C4W98-10mm 745498 NexxZr T Multi C2 W98-25 mm W-32134 NexxZr T C4 W98-12mm 745499 NexxZrT Multi C3 W98-25 mm W-32135 NexxZr T C4W98-14mm 745500 NexxZr T Multi C4 W98-25 mm W-32136 NexxZr T C4 W98-16mm 745501 NexxZrT Multi D2 W98-25 mm W-32137 NexxZr T C4 W98-18mm 745502 NexxZrT Multi D3 W98-25 mm W-32138 NexxZr T C4 W98-20mm 745503 NexxZr T Multi D4 W98-25 W-32139 NexxZr T C4 W98-22mm 745528 NexxZr T Multi BL1 Z95- 16mm W-32140 NexxZr T C4 W98-25mm 745529 NexxZr T Multi BL2 Z95- 16mm W-32144 NexxZr T D2 W98-10mm 745530 NexxZr T Multi BL3 Z95- 16mm W-32145 NexxZr T D2 W98-12mm 745531 NexxZr T Multi BL4 Z95- 16mm W-32146 NexxZrT D2 W98-14mm 745532 NexxZr T Multi A1 Z95- 16mm W-32147 NexxZr T D2 W98-16mm 745533 NexxZr T Multi A2 Z95- 16mm W-32148 NexxZr T D2 W98-18mm 745534 NexxZr T Multi A3 Z95- 16mm W-32149 NexxZr T D2 W98-20mm 745535 NexxZr T Multi A3.5 Z95- 16mm W-32150 NexxZr T D2 W98-22mm 745536 NexxZr T Multi A4 Z95- 16mm W-32151 NexxZrT D2W98-25mm 745537 NexxZr T Multi B1 Z95- 16mm W-32155 NexxZrT D3 W98-10mm 745538 NexxZr T Multi B2 Z95- 16mm W-32156 NexxZrT D3 W98-12mm 745539 NexxZr T Multi B3 Z95- 16mm W-32157 NexxZr T D3 W98-14mm 745540 NexxZr T Multi B4 Z95- 16mm W-32158 NexxZrT D3 W98-16mm 745541 NexxZr T Multi C1 Z95- 16mm W-32159 NexxZr TD3 W98-18mm 745542 NexxZr T Multi C2 Z95- 16mm W-32160 NexxZr T D3 W98-20mm 745543 NexxZr T Multi C3 Z95- 16mm W-32161 NexxZrT D3 W98-22mm 745544 NexxZr T Multi C4 Z95- 16mm W-32162 NexxZr T D3 W98-25mm 745545 NexxZr T Multi D2 Z95- 16mm W-32166 NexxZr T D4 W98-10mm 745546 NexxZr T Multi D3 Z95- 16mm W-32167 NexxZr T D4 W98-12mm 745547 NexxZr T Multi D4 Z95- 16mm W-32168 NexxZr T D4 W98-14mm 745548 NexxZr T Multi BL1 Z95- 20mm W-32169 NexxZrT D4 W98-16mm 745549 NexxZr T Multi BL2 Z95- 20mm W-32170 NexxZr T D4 W98-18mm 745550 NexxZr T Multi BL3 Z95- 20mm W-32171 NexxZr T D4 W98-20mm 745551 NexxZr T Multi BL4 Z95- 20mm W-32172 NexxZr T D4 W98-22mm 745552 NexxZr T Multi A1 Z95- 20mm W-32173 NexxZr T D4 W98-25mm 745553 NexxZr T Multi A2 Z95- 20mm W-32177 NexxZrT OM1 W98-10mm 745554 NexxZr T Multi A3 Z95- 20mm W-32178 NexxZrT OM1 W98 12mm 745555 NexxZr T Multi A3.5 Z95- 20mm W-32179 NexxZrT OM1 W98-14mm 745556 NexxZr T Multi A4 Z95- 20mm W-32180 NexxZrT OM1 W98-16mm 745557 NexxZr T Multi B1 Z95- 20mm W-32181 NexxZrT OM1 W98-18mm 745558 NexxZr T Multi B2 Z95- 20mm W-32182 NexxZrT OM1 W98-20mm 745559 NexxZr T Multi B3 Z95- 20mm W-32183 NexxZrT OM1 W98-22mm 745560 NexxZr T Multi B4 Z95- 20mm W-32184 NexxZrT OM1 W98-25mm 745561 NexxZr T Multi C1 Z95- 20mm W-32188 NexxZr T OM2 W98-10mm 745562 NexxZr T Multi C2 Z95- 20mm W-32189 NexxZrT OM2W98-12mm 745563 NexxZr T Multi C3 Z95- 20mm W-32190 NexxZr T OM2 W98-14mm 745564 NexxZr T Multi C4 Z95- 20mm FOLIO 005 DE 23 W-32191 NexxZrT OM2W98-16mm 745565 NexxZr T Multi D2 Z95- 20mm W-32192 NexxZrT OM2W98-18mm 745566 NexxZr T Multi D3 Z95- 20mm W-32193 NexxZr T OM2 W98-20mm 745567 NexxZr T Multi D4 Z95- 20mm W-32194 NexxZr T OM2 W98-22mm 745568 NexxZr T Multi BL 1 Z95- 25mm W-32195 NexxZr T OM2 W98-25mm 745569 NexxZr T Multi BL2 Z95- 25mm W-32199 NexxZrT OM3W98-10mm 745570 NexxZr T Multi BL3 Z95- 25mm W-32200 NexxZrT OM3 W98-12mm 745571 NexxZr T Multi BL4 Z95- 25mm W-32201 NexxZr T OM3 W98-14mm 745572 NexxZr T Multi A1 Z95- 25mm W-32202 NexxZr T OM3 W98-16mm 745573 NexxZr T Multi A2 Z95- 25mm W-32203 NexxZr TOM3W98-18mm 745574 NexxZr T Multi A3 Z95- 25mm W-32204 NexxZr T OM3 W98-20mm 745575 NexxZr T Multi A3.5 Z95- 25mm W-32205 NexxZr T OM3 W98-22mm 745576 NexxZr T Multi A4 Z95- 25mm W-32206 NexxZr T OM3 W98-25mm 745577 NexxZr T Multi B1 Z95- 25mm Z-31001 NexxZr T WT Z95-10mm 745578 NexxZr T Multi B2 Z95- 25mm Z-31002 NexxZr T WT Z95-12mm 745579 NexxZr T Multi B3 Z95- 25mm Z-31003 NexxZr T WT Z95-14mm 745580 NexxZr T Multi B4 Z95- 25mm Z-31004 NexxZr T WT Z95-16mm 745581 NexxZr T Multi C1 Z95- 25mm Z-31005 NexxZr T WT Z95-18mm 745582 NexxZr T Multi C2 Z95- 25mm Z-31006 NexxZr T WT Z95-20mm 745583 NexxZr T Multi C3 Z95- 25mm Z-31007 NexxZr T WT Z95-22mm 745584 NexxZr T Multi C4 Z95- 25mm Z-31008 NexxZr T WT Z95-25mm 745585 NexxZr T Multi D2 Z95- 25mm Z-31010 NexxZr T WT Z95-30mm 745586 NexxZr T Multi D3 Z95- 25mm Z-32001 NexxZrT A1 Z95-10mm 745587 NexxZr T Multi D4 Z95- 25mm Z-32002 NexxZrT A1 Z95-12mm 700964 NexxZr T Liquid Starter Set Z-32003 NexxZrT A1 Z95-14mm 700965 NexxZr T Liquid A1 60ml Z-32004 NexxZrT A1 Z95-16mm 700966 NexxZr T Liquid A2 60ml Z-32005 NexxZrT A1 Z95-18mm 700967 NexxZr T Liquid A3 60ml Z-32006 NexxZr T A1 Z95-20mm 700968 NexxZr T Liquid A3.5 60ml Z-32007 NexxZr T A1 Z95-22mm 700969 NexxZr T Liquid A4 60ml Z-32008 NexxZr T A1 Z95-25mm 700970 NexxZr T Liquid B1 60ml 32012 NexxZr T A2 Z95-10mm 700971 NexxZr T Liquid B2 60ml Z-32013 NexxZrT A2 Z95-12mm 700972 NexxZr T Liquid B3 60ml Z-32014 NexxZrT A2 Z95-14mm 700973 NexxZr T Liquid B4 60ml Z-32015 NexxZr T A2 Z95-16mm 700974 NexxZr T Liquid C1 60ml Z-32016 NexxZr T A2 Z95-18mm 700975 NexxZr T Liquid C2 60ml Z-32017 NexxZr T A2 Z95-20mm 700976 NexxZr T Liquid C3 60ml Z-32018 NexxZr T A2 Z95-22mm 700977 NexxZr T Liquid C4 60ml Z-32019 NexxZr T A2 Z95-25mm 700978 NexxZr T Liquid D2 60ml Z-32023 NexxZr T A3 Z95-10mm 700980 NexxZr T Liquid D3 60ml Z-32024 NexxZr T A3 Z95-12mm 700981 NexxZr T Liquid D4 60ml Z-32025 NexxZr T A3 Z95-14mm 700982 NexxZr+ Liquid Starter Set Z-32026 NexxZr T A3 Z95-16mm 700983 NexxZr+ Liquid A1 60ml Z-32027 NexxZrT A3 Z95-18mm 700984 NexxZr+ Liquid A2 60ml Z-32028 NexxZr T A3 Z95-20mm 700985 NexxZr+ Liquid A3 60ml Z-32029 NexxZr T A3 Z95-22mm 700986 NexxZr+ Liquid A3.5 60ml Z-32030 NexxZr T A3 Z95-25mm 700987 NexxZr+ Liquid A4 60ml Z-32034 NexxZr T A3.5 Z95-10mm 700988 NexxZr+ Liquid B1 60ml Z-32035 NexxZr T A3.5 Z95-12mm 700989 NexxZr+ Liquid B2 60ml Z-32036 NexxZr T A3.5Z95-14mm 700990 NexxZr+ Liquid B3 60ml Z-32037 NexxZr T A3.5Z95-16mm 700991 NexxZr+ Liquid B4 60ml Z-32038 NexxZr T A3.5 Z95-18mm 700992 NexxZr+ Liquid C1 60ml Z-32039 NexxZr T A3.5 Z95-20mm 700993 NexxZr+ Liquid C2 60ml Z-32040 NexxZr T A3.5Z95-22mm 700994 NexxZr+ Liquid C3 60ml Z-32041 NexxZr T A3.5 Z95-25mm 700995 NexxZr+ Liquid C4 60ml Z-32045 NexxZr T A4 Z95-10mm 700996 NexxZr+ Liquid D2 60ml Z-32046 NexxZr T A4Z95-12mm 700997 NexxZr+ Liquid D3 60ml Z-32047 NexxZr T A4 Z95-14mm 700998 NexxZr+ Liquid D4 60ml Z-32048 NexxZr T A4 Z95-16mm 700999 NexxZr Effect Liquid Starter Set Z-32049 NexxZr T A4 Z95-18mm 701000 NexxZr Effect Liquid Blue 15ml Z-32050 NexxZr T A4 Z95-20mm 701001 NexxZr Effect Liquid Brown 15ml Z-32051 NexxZr T A4 Z95-22mm 701002 NexxZr Effect Liquid Violet 15ml Z-32052 NexxZr T A4 Z95-25mm 701003 NexxZr Effect Liquid Grey 15ml Z-32056 NexxZr T B1 Z95-10mm 701004 NexxZr Effect Liquid Incisal 15ml | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115967 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | AQUA‑STREAM FACE CLEANSER ¦ 8 IN 1 con nombre genérico DISPOSITIVO PARA LIMPIEZA FACIAL MEDIANTE SUCCIÓN POR IMPULSO DE AIRE Y CORRIENTE ACUOSA | GESKE | NO | Es un dispositivo diseñado para limpieza profunda de poros y extracción de puntos negros mediante tecnología de Exfoliating Aqua‑Stream y Air Pulse Suction. Se recomienda su uso con agua o tónico, manteniendo el dispositivo en posición vertical y desplazándolo suavemente sobre rostro y nariz; incluye tres puntas intercambiables para distintas zonas | UNIDAD | ID61 Aqua‑Stream Face Cleanser ¦ 8 in 1 Colores: Gris, Magenta Turquesa, Verde, Blanco, Negro, Aguamarina, Rosa, Midnight, Starlight, Morado, Rosa” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115989 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | SONIC THERMO FACIAL BRUSH & FACE‑LIFTER ¦ 8 IN 1 con nombre genérico CEPILLO FACIAL SÓNICO CON CALOR Y MICROCORRIENTE PARA LIMPIEZA PROFUNDA Y LIFTING FACIAL. | GESKE | NO | Cepillo facial multifuncional para limpieza térmica, apertura de poros, masaje SmartSonic, microcorriente (5 intensidades) y perlas de calentamiento profundo. Indicado para limpieza termo facial para eliminar impurezas, grasa y piel muerta exfoliación y lifting suave. | UNIDAD | Sonic Thermo Facial Brush & Face‑Lifter ¦ 8 in 1 Colores: Turquesa, Verde, Blanco, Magenta, Negro. Gris, Aguamarina, Rosa, Midnight, Starlight, Morado.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116003 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | MICROCURRENT SKIN SCRUBBER & BLACKHEAD REMOVER ¦ 9 IN 1 con nombre genérico DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL PARA EXFOLIACIÓN, ESTIMULACIÓN Y LIMPIEZA FACIAL | GESKE | NO | Dispositivo multifuncional con tecnologías MicroCurrent Face‑Lift, ION+ Deep Cleansing, ION- Deep Nurturing, Red Light Active, Dry & Dead Cell Removing, y calor de apertura de poros. Se emplea para: Limpieza facial ultrasónica de puntos negros, impurezas y piel muerta. Estimulación de la piel del rostro con tecnología MicroCurrent Facilitar la absorción de los productos para el cuidado de la piel | UNIDAD | MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover ¦ 9 in 1 Colores: Turquesa, Verde, Blanco, Magenta, Negro. Gris, Aguamarina, Rosa, Midnight, Starlight, Morado,Rosa” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116026 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | MOVIL CTS 10 con nombre genérico MOVIL TRANSPORTE | BIOINTEC SAS | NO | Mueble para almacenamiento de dispositivo médico y accesorios de este. Ha sido diseñado para ofrecer una solución integral que garantice la organización, protección y transporte seguro de equipos médicos. Este mueble cuenta con un cajón en la parte inferior que permite el almacenamiento seguro de insumos o accesorios médicos. En la parte superior incorpora una bandeja fija que facilita la organización adicional de dispositivos, y una bandeja deslizante especialmente diseñada para soportar el teclado del dispositivo médico. Esta bandeja deslizante dispone de un orificio en la parte posterior trasera que permite el paso ordenado del cableado, brindando mayor protección a los cables y manteniendo el área de trabajo limpia y segura. Su estructura robusta ha sido diseñada específicamente para favorecer el transporte y la ubicación adecuada de los dispositivos médicos, garantizando un almacenamiento idóneo que promueva su correcto cuidado y prolongue su vida útil. El mueble está recubierto con pintura electrostática de alta resistencia, que ofrece protección contra la corrosión, rayaduras y el desgaste por el uso diario. Para mantener la integridad y apariencia del mueble, se recomienda realizar su limpieza utilizando Varsol inoloro y/o lavado con agua. Estos métodos son seguros para su acabado en pintura electrostática. Es importante emplear un paño suave y limpio durante la limpieza para evitar daños o rayones en la superficie. No se deben utilizar productos abrasivos ni estropajos metálicos, ya que podrían deteriorar el acabado. En cuanto a su movilidad, el mueble está equipado con llantas de grado médico que facilitan su desplazamiento de manera segura. Antes de mover el mueble, se debe verificar que las llantas no estén bloqueadas. Una vez colocado en la posición deseada, es recomendable bloquear nuevamente las llantas para prevenir desplazamientos accidentales y asegurar la estabilidad del equipo. Para trasladarlo, se debe utilizar siempre las manijas o puntos de agarre especialmente diseñados para este fin, evitando empujar o jalar el mueble con fuerza excesiva, ya que esto podría comprometer la estructura dañar los dispositivos almacenados. En caso de detectar algún daño o mal funcionamiento, repórtalo de inmediato para evitar riesgos y asegurar la seguridad de los dispositivos. Al notificar cualquier problema a tiempo, podremos programar la intervención de nuestro equipo técnico, garantizando así el mantenimiento adecuado y la preservación de la estructura del mueble. | N/A | Este móvil de transporte ha sido fabricado en un único modelo, identificado bajo el consecutivo CTS 10. Debido a su diseño exclusivo, solo contamos con un único esquema estructural de fabricación. Esto garantiza uniformidad en su producción y asegura que todas las unidades fabricadas mantengan las mismas especificaciones técnicas y estándares de calidad.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116105 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | KIT COMPLETO BG PROAIR con nombre genérico DRÄGER BG PROAIR | DRÄGER | NO | El equipo de protección respiratoria de circuito cerrado suministra al usuario aire respirable para una duración de aproximadamente 4 horas, lo que permite al usuario trabajar en ambientes contaminados o con falta de oxígeno. | UNIDAD | Equipo de protección respiratoria de circuito cerrado Kit completo BG ProAir 3724693 BG ProAir W21.8-LDV-ICE-CH-CA R360520 BG ProAir W21.8-LDV-PCM-CH-CA R360521 BG ProAir CGA-LDV-ICE-CH R360532 BG ProAir CGA-LDV-PCM-CH R360533 Botellas de oxígeno comprimido Botella BG ProAir 2/200 O2 W21.8 Canadá R360557 Botella BG ProAir 2/200 O2 CGA USA R360395 Accesorios Dräger FPS 7000 RP R56326 Dräger FPS-COM 5000 R62700 Gel antiempañante “klar-pilot” en spray R56542 Absorbedor desechable BG ProAir 3702050 Absorbedor rellenable BG ProAir R360060 Ayuda a la congelación 3723001 Cartucho refrigerador de hielo BG ProAir, completo 3701814 Refrigerador BG ProAir PCM, completo R360280 Juego de adaptadores formativos BG ProAir 3722874” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116381 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | MOVIL CTS 11 con nombre genérico MOVIL TRANSPORTE | BIOINTEC SAS | NO | El mueble ha sido diseñado exclusivamente para brindar una solución integral de almacenamiento, protección y transporte seguro de dispositivos médicos, sus accesorios y componentes. Su estructura responde a un modelo específico para atril y equipo de anestesia, ofreciendo un diseño funcional que facilita la organización y movilidad del equipo médico. La configuración del mueble incluye una bandeja inferior que proporciona estabilidad estructural, seguida de una bandeja pequeña y una canasta de almacenamiento, ambas apoyadas sobre un tubo estructural que actúa como soporte principal del conjunto móvil. En la parte superior, se integra un atril especialmente diseñado para ubicar de manera segura todos los accesorios del equipo, con el objetivo de proteger su integridad durante su uso y traslado. Adicionalmente, el mueble cuenta con un soporte lateral cilíndrico diseñado para resguardar los equipos más delicados, evitando que sufran daños durante su transporte y manteniendo su funcionalidad y seguridad. La estructura robusta del mueble favorece tanto el transporte como la ubicación adecuada de los dispositivos médicos, asegurando un almacenamiento idóneo que promueve su correcto cuidado y prolonga su vida útil. Está recubierto con pintura electrostática de alta resistencia, la cual ofrece una excelente protección contra la corrosión, rayaduras y el desgaste propio del uso diario en entornos médicos. Para mantener la integridad y apariencia del mueble, se recomienda realizar la limpieza utilizando Varsol inoloro y/o lavado con agua, métodos seguros para su acabado en pintura electrostática. Durante el proceso de limpieza, es importante emplear siempre un paño suave y limpio para evitar rayones o daños en la superficie, y evitar el uso de productos abrasivos, químicos agresivos o estropajos metálicos que puedan deteriorar el acabado. En cuanto a su movilidad, el mueble está equipado con llantas de grado médico que facilitan su desplazamiento de manera segura. Antes de moverlo, se debe verificar que las llantas no estén bloqueadas, y una vez ubicado en el sitio deseado, se recomienda bloquearlas nuevamente para prevenir desplazamientos accidentales y garantizar la estabilidad del equipo almacenado. Para trasladarlo, se deben utilizar exclusivamente las manijas o puntos de agarre diseñados para este fin, evitando empujar o jalar el mueble con fuerza excesiva, ya que esto podría comprometer su estructura o dañar los dispositivos que contiene. | N/A | Este móvil de transporte ha sido fabricado en un único modelo, identificado bajo el consecutivo CTS 11. Debido a su diseño exclusivo, solo contamos con un único esquema estructural de fabricación. Esto garantiza uniformidad en su producción y asegura que todas las unidades fabricadas mantengan las mismas especificaciones técnicas y estándares de calidad.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116494 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | FACIAL ANALYSIS SYSTEM con nombre genérico SISTEMA DE ANÁLISIS FACIAL | FOCUSKIN | NO | El sistema de análisis de piel FOCUSKIN, es un sistema integrado en forma de cabina ergonómica para ubicar el rostro y fotografiarlo usando cámaras y luces de diferente longitud de onda, que por medio de un software con inteligencia artificial, analiza doce (12) parámetros de la piel del rostro. como la humedad de manera independiente por zonas (frente, mejillas, barbilla, nariz, zona t), y de este modo determinar el tipo de piel (nivel de grasa y humedad), identificando además al detalle, características como el estado de los poros (forma, tamaño, ubicación), la elasticidad, la presencia de arrugas evidentes y no evidentes, el tono, la sebosidad, la relación de profitinas, la pigmentación (polarizada, uv), el brillo, el enrojecimiento, además de la simetría y la edad relativa en una escala cualitativa.. también detecta las líneas de expresión evidentes y en formación, y la forma y tipo de ojeras. todos los datos y hallazgos pueden ser almacenados por cada usuario, y a través del tiempo comparar las diferencias entre las diferentes imágenes tomadas, comprobando de un vistazo, la mejora de la piel mediante a comparación intuitiva de antes / después. el software permite a los usuarios, verificar los resultados de análisis y la evolución a través de sns (teléfono móvil/ correo electrónico), en cualquier momento y en cualquier lugar. el diseño de interfaz de usuario simple e intuitivo facilita la verificación del resultado del análisis de la piel. puede ser programado en español y otros veinte idiomas. el programa se actualiza automáticamente para agregar varias funciones y mejorar la seguridad de los datos. | Caja con un (1) elemento FOCUSKIN, un accesorio medidor de humedad, un cable de poder, un adaptador y un manual de operación. | Las referencias son FOCUSKIN Y FOCUSKIN M.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251118320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | DISCOS, BLOQUES Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO PARA LABORATORIO DENTAL, con nombre genérico: DISCOS, BLOQUES Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO PARA LABORATORIO DENTAL | UPCERA | NO | MATERIAL DENTAL CERAMICO ZIRCONIO – MATERIA PRIMA PARA RESTAURACIONES DENTALES: ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVIDUALES. INDICACIONES: SISTEMA DISCO, BLOQUE Y LIQUIDOS DE ZIRCONIO DESTINO A RESTAURACIONES DENTALES TALES COMO ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS Y CORONAS INDIVICUALES. EN EL LABORATORIO DENTAL | UNIDAD/ DISCO DE 98MM: CAJA X 10/12/14/16/18/20/22/25/30/48 UNIDADES CON ESPESOR DE:10/12/14/16/18/20/22/25/30. BLOQUES: CAJA POR: 2,4,5,6,8,10,12 UNIDADES CON ESPESORE DE: 20X14X15 / 20X19X15 / 40X14X15 / 40X19X15/ 55X19X15 / 65X25X22 / 65X40X22 / 85X40 X 22 LIQUIDO: CAJA X 2,4,5,6,8,10, BOTELLA | EXPLORE HYBRID), COLORES: A1 / A2 / A3 / B1 /B2 / C1 / C2 / D2 / BL3. EXPLORE FUNCTIONAL, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4. EXPLORE ESTHETIC, COLORES: A1/ A2 /A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2./BL1 / BL2 TT WHITE ( 5Y-PSZ), COLOR: WHITE. TT- MULTILAYER), COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. TT-ONE WHITE, COLORES: WHITE. TT-ONE PRE-SHADED, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2. TT-ONE MULTILAYER ,COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. BL1 / BL2. HT WHITE , COLOR: WHITE. ST WHITE, COLOR: WHITE ST PRE-SHADED, COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / 0M1 / OM2 / OM3. ST MULTILAYER , COLORES: A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4. MULTILAYER A3.5 / A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2. DUO Zirconia A3.5 / A1/ A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 / B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 / D3 / D4 / BL1 / BL2. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251118365 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | KIT DE MAQUILLAJE Y GLACEADO DENTAL, con nombre genérico: PIGMENTOS OPACIFICANTES Y COLORES: | UPCERA | NO | PIGMENTACIÓN DE LAS PRÓTESIS DENTALES PARA LLEGAR AL COLOR NATURAL DE LOS DIENTES. | CAJA CON 1 FRASCO DE 5GR / KIT CON 22 FRASCOS DE 5GR Y LÍQUIDO GLAZE / PRESENTACIÓN KIT BÁSICO CON 7 FRASCOS DE 5 GR CON LÍQUIDO GLAZE | REALISM PASTA DE STAIN AND GLAZE DE COLORES: BÁSICOS ( BASE A, BASE B, BASE C, BASE D), INCISALES (BSE 0, GRIS, GRIS NEGRO, AZUL, AZUL GRIS), FOSAS (NARANJA, CAFÉ, CAFÉ ROJIZO), EFECTOS (NEGRO, BLANCO, AMARILLO, PÚRPURA, AMARILLO OLIVA, VERDE OLIVA), GINVIVA (ROSADO, ROSADO OSCURO), GLAZE (GLASEADO, GLAZE FLUO) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140202 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-16 | CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS con Nombre genérico CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS | “Endocol” | NO | “INDICACIONES DE USO El cepillo de limpieza para endoscopios está diseñado específicamente para la limpieza de endoscopios flexibles. Precauciones -El cepillo de limpieza para endoscopios debe ser utilizado por personal calificado en la limpieza de endoscopios flexibles. -Si el envase del cepillo de limpieza de endoscopios está abierto o deteriorado antes de su uso no lo utilice, y solicite su sustitución al proveedor. -No se recomienda su uso en procedimientos que no sean los que se indican en la instrucciones. EPISODIOS ADVERSOS Perforación en los canales internos del endoscopio por cerdas desgastadas o inadecuada manipulación del dispositivo. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO Almacenar en un lugar oscuro, seco y fresco. Manipule el cepillo de limpieza para endoscopios con cuidado para no comprometer la integridad del mismo. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Inspección y preparación 1.Abra el envase y retire del empaque el cepillo de limpieza para endoscopios con cuidado. 2.Desenrrolle y extienda el catéter del cepillo con cuidado. 3 Antes de su uso, examine cuidadosamente la unidad para verificar que el cepillo y su envoltura no hayan sufrido daños durante el transporte. USO DEL CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS 1.El cepillo de limpieza para endoscopios está diseñado para usar en los endoscopios flexibles disponibles del mercado. 2.Prepare el endoscopio para limpieza manual y lleve puesto el vestuario de protección personal apropiado. - Limpieza de superficies exteriores 1.Cepille y limpie todas las superficies exteriores del endoscopio sumergido con un cepillo blando. - Cepillado de los canales 1.Cepille los canales del endoscopio haciendo uso del cepillo de limpieza de endoscopios, mientras este se encuentre sumergido para evitar salpicaduras. 2. Introduzca el cepillo de limpieza para endoscopios en tramos de aproximadamente 5cm por vez para evitar realizar dobleces en el mismo, 3.Repita la operación hasta que no queden restos de suciedad. - Retiro del dispositivo 1.Extraiga con cuidado el cepillo de limpieza para endoscopios de la entrada de los canales y asegúrese que la varilla no roce, ya que esto podría dañar el cepillo o producir un daño en el equipo..” | “UNIDAD.” | “ CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS DE ACERO CR-120, CR-160 CR-230, CEPILLO DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS DESECHABLE CD-120, CD160, CD230, CC160.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251083182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-18 | RUBYPLATON POLISHING DISC & STRIPS, con nombre genérico: DISCOS Y TIRAS DE PULIDO | SMILE DESIGNERS, PRO-GLIDE | NO | SE EMPLEAN PARA MODIFICAR LA FORMA Y SUAVIDAD DE CIERTOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAVIDAD ORAL. SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES REFINAR Y DAR BRILLO A ESTOS MATERIALES, LOGRANDO UNA SUPERFICIE LISA QUE DIFICULTA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y MEJORA SU APARIENCIA ESTÉTICA | DISCOS 10, 20, 40, 80 Y 240 DISCOS X PAQUETE EN COLORES BLANCO, AMARILL9, VERDE, AZUL, CAFE Y ROSADO STRIPS 75, 80, 240 X PAQUETE EN COLOR BLANCO, AMARILLO, VERDE Y AZUL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251149857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-20 | PASTA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS Nombre Genérico: PASTA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS | KARL STORZ | NO | LA PASTA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS BOSS ES UNA PASTA DE PULIDO PARA ELIMINAR SUCIEDAD PERSISTENTE, DEPÓSITOS Y PEQUEÑOS ARAÑAZOS DE LAS SUPERFICIES ÓPTICAS (OCULARES Y LENTES) DE LOS ENDOSCOPIOS, SI SE VE SUCIEDAD EN ESTAS SUPERFICIES O SI LA IMPRESIÓN DE LA IMAGEN TRANSMITIDA POR EL ENDOSCOPIO ESTÁ BORROSA. DESPUÉS DE USAR LA PASTA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS, SE DEBEN ELIMINAR LOS RESTOS DE PASTA CUIDADOSAMENTE CON AGUA Y SE DEBE REPROCESAR (DE NUEVO) EL INSTRUMENTO. LOS USUARIOS PREVISTOS SON EL PERSONAL MÉDICO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA, EL REPROCESAMIENTO Y LA COMPROBACIÓN FUNCIONAL DE ENDOSCOPIOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES. | UNIDAD | 27661-A | De acuerdo con lo anterior, el producto: PASTA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS Nombre Genérico: PASTA DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIOS este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251151228 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-20 | BARRAS EJERCITADORAS Nombre Genérico: BARRAS FLEXIBLES | THERABAND, FLEXBAR, FOOT ROLLER | NO | FLEXBAR:ESTA BARRA ESTÁ DISEÑADA PARA REALIZAR ESTIRAMIENTOS DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, AYUDANDO A MEJORAR LA MOVILIDAD GENERAL. ES UNA OPCIÓN VERSÁTIL DENTRO DE UNA RUTINA DE EJERCICIO PARA QUIENES DESEAN MANTENER ACTIVOS BRAZOS Y ARTICULACIONES, SIN NECESIDAD DE EQUIPOS COMPLEJOS O ACCESORIOS ADICIONALES. GRACIAS A SU TEXTURA CON RANURAS, OFRECE UN AGARRE CÓMODO DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TORSIÓN, FLEXIÓN U OSCILACIÓN. FOOT ROLLER: ESTA BARRA ES UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA Y VERSÁTIL DISEÑADA PARA PROMOVER LA MOVILIDAD DEL PIE A TRAVÉS DE EJERCICIOS SUAVES Y RUTINAS DE MASAJE. SU DISEÑO COMPACTO Y ERGONÓMICO LO CONVIERTE EN UN EXCELENTE COMPLEMENTO PARA QUIENES BUSCAN MANTENERSE ACTIVOS, MEJORAR LA FLEXIBILIDAD O SIMPLEMENTE DISFRUTAR DE UN MOMENTO DE DESCANSO PARA LOS PIES. PUEDE COLOCARSE EN EL REFRIGERADOR O CONGELADOR PARA BRINDAR UNA SENSACIÓN REFRESCANTE DURANTE LA RUTINA DE EJERCICIOS | UNIDAD | FLEXBAR: 26107: Amarillo, 26100: Rojo, 26101: Verde, 26102: Azul FOOT ROLLER: 56150. | De acuerdo con lo anterior, el producto: BARRAS EJERCITADORAS Nombre Genérico: BARRAS FLEXIBLES este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020968 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | Zonaker PF 0.2% con Nombre genérico Solución Lubricante Oftálmica. | No registra | SI | Solución Lubricante, oftálmica libre de conservadores indicada para el alivio prolongado de la irritación, resequedad, ardor y sensación de cuerpo extraño causados por elementos ambientales como polvo, aire y humo; Estrés visual como exposición a la luz excesiva, uso prolongado de dispositivos electrónicos y factores mecánicos como uso de lentes de contacto o después de una cirugía ocular. | Frasco con 10 ml / Frasco con 5 ml | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Zonaker PF 0.2% con Nombre genérico Solución Lubricante Oftálmica es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (…) | III
20251040182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | UltraSet CAPD Disposable Disconnect Y-Set con Nombre genérico EQUIPO DE DESCONEXIÓN EN Y DESECHABLE PARA CAPD | BAXTER, VANTIVE | SI | Los productos UltraSet son dispositivos de un solo uso destinados al drenaje y la infusión de solución de diálisis peritoneal. | Bolsa por 1 unidad. Caja por 30 unidades. | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto UltraSet CAPD Disposable Disconnect Y-Set con Nombre genérico EQUIPO DE DESCONEXIÓN EN Y DESECHABLE PARA CAPD es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; (…) Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: gmonroyb Revisó: cordina_variosProyectó: Legal: , Técnico: Revisó: cordina_varios | IIa
20251101002 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | EZ SILVER - RODILLO VIBRATORIO con nombre genérico MASAJEADOR EZ SILVER - RODILLO VIBRATORIO. | EZ SILVER | NO | MASAJEADORES DOMESTICOS PARA DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, TALES COMO: PIERNAS, BRAZOS, ESPALDA, CUELLO, GLUTEOS, PIES, IDENTIFICADOS CON LA MARCA EZ SILVER EN SUSREFERENCIAS PRESENTES Y FUTURAS EZ SILVER - Rodillo Vibratorio V y EZ SILVER - Rodillo Vibratorio C TODOS LOS MASAJEADORES EZ SILVER SON DE USO DOMESTICO. | EN CAJA POR UNIDAD | (Referencias y/o modelos del producto): PARA LOS MASAJEADORES EZ SILVER - Rodillo Vibratorio, TODOS DE USO DOMÉSTIVO. | De acuerdo con lo anterior, el producto EZ SILVER - RODILLO VIBRATORIO con nombre genérico MASAJEADOR EZ SILVER - RODILLO VIBRATORIO no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251101292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | BOROSCOPIOS DE INSPECCIÓN FLEXIBLE con nombre genérico COMPROBADOR DE AISLAMIENTO PROFESIONAL DIATEG | ENTRHAL MEDICAL | NO | En todo el mundo, el aislamiento defectuoso de los instrumentos endoscópicos causa con frecuencia accidentes que pueden causar daños tisulares y lesiones temporales o permanentes al paciente. En el peor de los casos, pueden producirse muertes. Además de los procedimientos de seguridad estándar, un comprobador de diatermia puede eliminar cualquier duda sobre la integridad de la capa de aislamiento de los instrumentos electroquirúrgicos. Este dispositivo detecta daños, porosidad, grietas finas, poros y bolsas de gas, que afectan la eficacia del aislamiento y pueden provocar quemaduras internas. Repuestos para el equipo comprobador de aislamiento El comprobador de aislamiento profesional DIATEG se suministra con los siguientes accesorios: Comprobador de diatermia con pantalla táctil Adaptador de corriente Cables de prueba (2 uds.) Pinza universal Manual del operador Certificado de prueba | UNIDAD | Comprobador de aislamiento profesional DIATEG Caja de pruebas “Diateg profesional” | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251101343 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | MINI-INCUBADORA | No registra | NO | Realizar incubación de los indicadores biológicos autocontenidos utilizados para monitorear los ciclos de esterilización en autoclaves de vapor. | UNIDAD | La mini incubadora Cristófoli incluye accesorios y repuestos exclusivos de la marca. | De acuerdo con lo anterior, el producto SOFTWARE RELISTEN no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251104436 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | Jeringa Socorex* 0.5 ML JME DOBLE con Nombre genérico Jeringa Socorex* 0.5 ML JME DOBLE | SOCOREX | NO | No registra | JERINGA SOCOREX*0.5ML JME DOBLE 287.2.05005 Bolsa de neopreno que contiene una unidad de jeringa | JERINGA SOCOREX*0.5ML JME DOBLE 287.2.05005 Es un elemento que se usa en avicultura para la vacunación de la especie aviar. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251104806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | SOFTWARE RELISTEN. | Recog Analytics | NO | Es un software online que automatiza la toma y transcribe las consultas médicas, las escucha, ordena y redacta notas clínicas estructuradas empleando terminología médica de alta calidad que se integran en los registros electrónicos del paciente filtrando las conversaciones informales. Con un ahorro significativo de tiempo y mejora la calidad de atención al paciente. | SOFTWARE ONLINE | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto SOFTWARE RELISTEN no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251118302 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | HORNO DE SINTERIZACIÓN con nombre genérico HORNO DE SINTERIZACIÓN | UPCERA | NO | Equipo especializado para laboratorio dental, utilizado en la sinterización de materiales cerámicos como zirconia. Su función es mejorar la resistencia y propiedades mecánicas de restauraciones dentales, como coronas, puentes e incrustaciones, antes de su uso clínico | UNIDAD | Modelo: GT1 Referencia: GT1 Serial: GT1-22197 Modelo: C1 Referencia: C1 Serial: C1-981” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251131447 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | AUTOMATIC PUNCHING MACHINE con nombre genérico MAQUINA PERFORADORA AUTOMATICA | FENGHUA | NO | La máquina perforadora automática está compuesta principalmente por una plataforma de movimiento, un mecanismo de perforado, una pantalla LCD, un cable de conexión y una parte de software. El diseño único de alineación del punzón y el pasador mejora la precisión del perforado de las muestras de sangre. | Unidad | EasyDBS 220” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251134318 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | ATMOS® PANEL PC con nombre genérico MONITOR | ATMOS® | SI | Visualización y archivo de datos de pacientes, imágenes y vídeos de Fuentes fotográficas y de vídeo y otros dispositivos de diagnóstico, que producen valores de medición. Indicaciones médicas/aplicación: El monitor se utiliza para mostrar y reproducir imágenes y vídeos capturados con cámaras médicas y fuentes de vídeo como imagen en directo; el PC se utiliza para el archivo de dichos datos. | Unidad | ATMOS® Medical 21.5" Panel PC i3 507.3119.0 ATMOS® Medical 21.5" Panel PC i3 Touch 507.3120.0 ATMOS® Medical 21.5" Panel PC i7 507.3121.0 ATMOS® Medical 21.5" Panel PC i7 Touch 507.3122.0 ATMOS® Medical Grade Panel PC 21" Touch 507.3131.0 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ATMOS® PANEL PC con nombre genérico MONITOR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251134329 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-24 | SMART STATION con nombre genérico ESTACION INTELIGENTE | ASTEC | SI | La estación de trabajo con un entorno estable similar al de una incubadora, equipo de apoyo para laboratorios de ART. | Empaque Por Unidad | SS-250 | genérico ESTACION INTELIGENTE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa, (…) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251114911 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-25 | : PROTESIS PARCIAL DE PEVIS HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. PERCIDES ALEGRIA CAICEDO Nombre genérico: PROTESIS PARCIAL DE PELVIS COMPONENTES: ACETABULAR, FEMORAL Y TORNILLOS | LINK | NO | REEMPLAZO PARCIAL DE PELVIS HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. PERCIDESALEGRIA CAICEDO REEMPLAZO PARCIAL DE PELVIS HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. PERCIDES ALEGRIA CAICEDO IDENTIFICADA CON C.C 29.216.924 DE BUENAVENTURA (VALLE) Revisando las últimas imágenes solicitadas se revisa en Junta y se observa que la destrucción acetabular es tan importante hoy en día que con los implantes solicitados es imposible reconstruir el acetábulo. Se llega a la conclusión de que la única opción posible de reconstrucción del acetábulo es un acetábulo hecho para la paciente teniendo en cuenta todos los defectos existentes. Justificación Elaboración Prótesis CoustRm Made: Teniendo en cuenta el diagnóstico de la paciente Percides Alegria Caicedo, identificada con CC 29216924 es indispensable una prótesis a medida por sus antecedentes de revisión de cadera, se le ordeno manejo por cuadro de molestias en región de cadera, con incapacidad funcional importante y dolor a la marcha, además de incapacidad para los movimientos. Los últimos meses en reposo, con exámenes actuales que demuestran compromiso importante del acetábulo y pérdida de stock óseo, que no se puede manejar con las opciones disponibles. Plan: OSTEOTOMIA EN FEMUR DISTAL (SUPRA O INTERCONDILEA) CON FIJACION INTERNA, REVISION REEMPLAZO TOTAL DECADERA CON RECONSTRUCION DE AMBOS COMPONENTES (ACETABULAR Y FEMORAL Ubicación: Lado Derecho INDICACIONES Y USOS: Recuperación total de la función de la cadera. | UNIDAD / CUSTOM MADE | IMPLANTES REFERENCIA DESCRIPCIÓN 11C008867313-07770 PPR, right, TrabecuLink, outerØ 60mm, innerØ 52mm, incl. uncemented iliac stem, locking screw & adapter screw, uncemented, CaP | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. (PROTESIS PARCIAL DE PELVIS COMPONENTES: ACETABULAR, FEMORAL Y TORNILLOS) es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTA (PROTESIS PARCIAL DE PELVIS COMPONENTES: ACETABULAR, FEMORAL Y TORNILLOS ) QUE ES FABRICADA A LA MEDIDA Y SOLO PODRA SER UTILIZADA PARA LA PACIENTE SRA. PERCIDES ALEGRIA CAICEDO identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No. 29.216.924 QUIEN SERÁ INTERVENIDA EN LA CLÍNICA IMBANACO DE CALI POR EL DR. JULIO CESAR PALACIO VILLEGAS - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152280 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-25 | PASTILLEROS. Nombre Genérico: PASTILLEROS | THERAMART, THERAPILL, THERAROUND | NO | PASTILLERO SEMANAL DE 4 TOMAS DIARIAS PARA 7 DÍAS DE LA SEMANA, CERRADO HERMÉTICO. DISMINUYE EL RIESGO DE OLVIDO Y/O CAÍDA DE MEDICAMENTOS IMPORTANTES. EVITA CONFUSIONES DE MEDICACIÓN GRACIAS A SU PRÁCTICA ORGANIZACIÓN . PASTILLERO SEMANAL DÍA Y NOCHE, 7 PASTILLEROS DESMONTABLES, 2 ESPACIOS PARA PÍLDORAS POR PASTILLERO, ENVASE CON CIERRE SEGURO Y RESISTENTE A LA HUMEDAD. | UNIDAD | THERAPILL: TM2300 THERAROUND: TM2301 | De acuerdo con lo anterior, el producto: PASTILLEROS Nombre Genérico: PASTILLEROS este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152830 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-25 | producto Sweetheart Series Cold Gel Sleep Mask, Sweetheart Series Cold Gel Sleep Mask con nombre genérico Bolsa de gel para ojos. | MINISO | NO | usos: 1. Este producto es ideal para aliviar el cansancio en contorno de ojos, proporcionando una sensación refrescante y relajante. Indicaciones: 1. Compresa fría: Se recomienda poner el producto en la nevera durante 15 minutos y luego usarlo 2. Compresa caliente: Se recomienda poner el producto en el horno microondas de 700w y calentarlo durante 10 segundos antes de su uso. Pueda ajustar la temperatura real, pero no lo sobrecaliente. | Bolsa plastica x 1 Unidad | 6942269581651 Sweetheart Series Cold Gel Sleep Mask (Color Transparente y rosa) 6942269581668 Sweetheart Series Cold Gel Sleep Mask (ColorTransparente y naranja) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241340915 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | PROTECTOR BUCAL ANTIBRUXISMO | PRIM | NO | Gama de protectores bucales fabricados en copolímero que protegen los dientes de la fricción involuntaria producida por situaciones de estrés y de los golpes durante la práctica deportiva. | EMPAQUE UNITARIO, TAMBIÉN DISPONIBLE EN EXPOSITORES MIXTOS DE 12 Y 6 UNIDADES | PROTECTO BUCAL ANTIBRUXISMO DIA (UDI-DI Basic: 843404825 FERULA DENTAL2U)(MOD: BXCDAY) PROTECTO BUCAL ANTIBRUXISMO NOCHE (UDI-DI Basic: 843404825 FERULA DENTAL2U)(MOD: BXCNIGHT) PROTECTO BUCAL ANTIBRUXISMO SPORT (UDI-DI Basic: 843404825 FERULA DENTAL2U)(MOD: BXCSPORT) | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. NOTA: EL PRODUCTO: PROTECTOR BUCAL ANTIBRUXISMO, DE MARCA PRIM, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077523 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | INSOLES WITH ANIONS con nombre genérico PLANTILLAS CON ANIONES. | WHEIDA | SI | Favorecen una mejor alineación postural: Al proporcionar soporte ergonómico, contribuyen a mejorar la postura corporal durante la marcha o el reposo. • Disminuyen la presión plantar: Distribuyen de manera uniforme el peso corporal, reduciendo los puntos de presión sobre el pie y mejorando el confort. • Estimulación mediante puntos de reflexología: Incorporan puntos estratégicamente ubicados que estimulan zonas reflejas del pie, promoviendo el bienestar general. • Tecnología de aniones e infrarrojo lejano: Estos elementos pueden contribuir a mejorar la microcirculación sanguínea y a reducir la fatiga muscular. • Aplicación de magnetoterapia: La integración de pequeños imanes busca apoyar la recuperación muscular y aliviar molestias mediante el uso de campos magnéticos. | caja x 1 par | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto INSOLES WITH ANIONS con nombre genérico PLANTILLAS CON ANIONES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante (mejorar la microcirculación sanguínea y a reducir la fatiga muscular) se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” Cabe señalar, que se indica en la presente certificación, las indicaciones del producto acorde a la información visualizada en la ficha técnica aportada en el folio número 5 de la respuesta al requerimiento. | I
20251090954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | Partes de recambio para camisas y visores con nombre genérico Piezas de recambio y mantenimiento. | ARTHREX | NO | Son indicadas para hacer el recambio de las piezas para lograr un funcionamiento optimo y completo de las camisas, lentes y llaves de paso, debido a que las clínicas y/o clientes pierden las piezas en el momento de desensamble, traslados dentro de las áreas ó cuando se realiza limpieza y desinfección de las mismas. | Este producto viene por unidad empacada en una bolsa transparente, espuma y caja de cartón no estéril con etiqueta de fábrica. | REFERENCIA DESCRIPCION 8300020859 O-ring kit for C-mount scopes (five per kit) 89530738 Wolf adapter 89542801 Storz adapter 8101001000 Polishing paste 8300020860 O-ring (five per kit) 8300018997 Stopcock assembly nut 8300022404 Lubricant for stopcocks 8300028607 Nut for stopcock handle 8300028608 Stopcock handle* | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado incorporar estos productos como accesorios en el registro sanitario de los dispositivos con los cuales se emplean, por ejemplo, cistoscopios, endoscopios, etc. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116388 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | DISCOS Y BLOQUES CERAMICA HIBRIDA, con nombre genérico: CERAMICA HIBRIDA | AMBARINO | NO | LOS DISCOS Y BLOQUES DE CERÁMICA HIBRIDA, SON DE ALTA RESISTENCIA, BIOCOMPATIBILIDAD. UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE INLAYS, ONLAYS, CORONAS Y PUENTES Y CORONAS PARCIALES MEDIANTE TECNOLOGÍA CAD /CAM | DISCO EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y BLOQUES EN EMPAQUE DE 2, 5 Y 6 UNIDADES | 900100 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm A3 900104 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm A3 900105 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm A3 900106 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm A3-MC 900107 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm A3-MC 900200 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm A2 900204 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm A2 900205 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm A2 900206 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm A2-MC 900207 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm A2-MC 900300 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm BI 900304 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm BI 900305 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm Bl 900306 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm BI-MC 900307 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm BI-MC 902100 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm Al 902102 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm Al 902105 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm Al 902106 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm Al-MC 902107 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm Al-MC 902200 AMBARINO High-class Disc 98,5 x 15 mm C2 902202 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm C2 902205 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm C2 902300 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm D2 902302 AMBARINO High-class Disc 98,5 x 20 mm D2 902305 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm D2 901215 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 15 mm Bleach 2 901220 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 20 mm Bleach 2 901221 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 10 mm Bleach 2 901222 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 15 mm Bleach 2-MC 901223 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 20 mm Bleach 2-MC 901615 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 15 mm Bleach 1 901620 AMBARINO High-Class Disc Veneer 98,5 x 20 mm Bleach 1 902400 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm A3,5 902404 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm A3,5 902405 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 10 mm A3,5 902406 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 15 mm A3,5-MC 902407 AMBARINO High-Class Disc 98,5 x 20 mm A3,5-MC 900811 AMBARINO High-Class C-Block B40 A3 900812 AMBARINO High• -Class C-Block 340 A2 900813 AMBARINO High-• Class C-Block 840 Bl 900814 AMBARINO High-Class C-BIock 340 Al 900815 AMBARINO High-Class C-Block B40 C2 900816 AMBARINO High-Class C-Block B40 D2 900817 AMBARINO High-Class C-Block B40 A3,5 901302 AMBARINO High-Class C-Block Veneer B40 Bleach 2 900911 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 A3 900912 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 A2 900913 AMBARINO High-Class C-Block Al-IC14 Bl 900914 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 Al 900915 AMBARINO High Class C-Block AHC14 C2 900916 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 D2 900921 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 A3,5 900923 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 Veneer Bleach I 901402 AMBARINO High-Class C-Block AHC14 Veneer Bleach 2 901101 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-MC A3 901102 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-MC A2 901104 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-MC A1 901105 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-MC A3,5 901001 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-S A3 901003 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-S A2 901007 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-S A1 901009 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-S A3,5 901002 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-L A3 901004 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-L A2 901008 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-L A1 901010 AMBARINO High-Class C-Block AHC16-L A3,5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116508 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | LIMPIADOR. CLEANSER CLR | DYMIND | NO | El limpiador CLR se utiliza para limpiar el sistema de reacción durante el proceso de ensayo in vitro de la sustancia a ensayar. No incluye el limpiador que se utiliza para limpiar únicamente el analizador. | 500 mL, 1 L | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: CLEANSER CLR NO es considerado un reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 la cual señala: "Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas". Así mismo, el producto NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto). En razón a lo anterior, si bien el producto mencionado no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado un reactivo de Diagnóstico In Vitro.
20251128162 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | LÁMINAS PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO LISOS - ESMERILADOS - CUBREOBJETOS | CITOTEST® | NO | DISEÑADO PARA EXPERIMENTOS DE RUTINA DONDE NO SE REQUIERE ADHESIÓN O ADAPTABILIDAD ADICIONAL A LOS AUTOESCRITORES. LOS CUBREOBJETOS DE MICROSCOPIO CITOTEST SE RECOMIENDAN PARA EL FLUJO DE TRABAJO MANUAL EN M ICROBIOLOGÍA | LÁMINA PORTAOJETOS DE MICROSCOPIO LISOS: PAQUETE 50 PIEZAS, 2500 PIEZAS. LÁMINA PORTAOJETOS DE MICROSCOPIO ESMERILADA: PAQUETE 50 PIEZAS, 2500 PIEZAS. LÁMINA CUBREOJETOS DE MICROSCOPIO: PAQUETE100 PIEZAS, 1000 PIEZAS, 50000 PIEZAS. | 0307-0005, 0307-2105, 0340-1120 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251128530 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | ANÁLOGO DE LABORATORIO DENTAL | MEGAGEN | NO | INDICCIONES: EL ANÁLOGO DE LABORATORIO SE UTILIZA PARA REALIZAR LA FIJACIÓN EN LA BOCA DEL PACIENTE SOBRE EL MODELO DE ESCAYOLA. USOS: EL NIVEL DE FIJACIÓN DEL ANÁLOGO DE LABORATORIO REPLICA LA FIJACIÓN, Y EL NIVEL DE PILAR SE UTILIZA PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A LA COFIA DE IMPRESIÓN O A LA COFIA DE IMPRESIÓN A PRESIÓN PARA CREAR UN MODELO DE ESCAYOLA. | UNIDAD | REFERENCIAS A AMPARAR: LAB ANALOG AALLAF6080 LAB ANALOG AANLAB LAB ANALOG AANLAF35 LAB ANALOG AANLAF4055 LAB ANALOG AANOLA4000 LAB ANALOG AANOLA6000 LAB ANALOG AANSLF440 LAB ANALOG AANSLF455 LAB ANALOG AANSLF470 LAB ANALOG AANSLF540 LAB ANALOG AANSLF555 LAB ANALOG AANSLF570 LAB ANALOG AANSLF640 LAB ANALOG AANSLF655 LAB ANALOG AANSLF670 LAB ANALOG AANSLF740 LAB ANALOG AANSLF755 LAB ANALOG AANSLF770 LAB ANALOG AIMFA1620 LAB ANALOG AIMFA2531 LAB ANALOG AMSLA450 LAB ANALOG AMSLA535 LAB ANALOG AMSLA550 LAB ANALOG AMSLA635 LAB ANALOG ARIPL640 LAB ANALOG ARIPL660 LAB ANALOG ARIPL680 LAB ANALOG ARIPL740 LAB ANALOG ARIPL760 LAB ANALOG ARIPL780 LAB ANALOG ARIPL840 LAB ANALOG ARIPL860 LAB ANALOG ARIPL880 LAB ANALOG ARLA600 LAB ANALOG MILA300H LAB ANALOG PLA LAB ANALOG RELA300 LAB ANALOG RSLA300 LAB ANALOG RULA300 LAB ANALOG RULA600 LAB ANALOG SULA300 LAB ANALOG TULA300 LAB ANALOG WWLA300 LAB ANALOG EXIA001 LAB ANALOG IOA300 LAB ANALOG AMLSA650 LAB ANALOG EILA330 LAB ANALOG EILA400 LAB ANALOG LULA300 LAB ANALOG LA350H LAB ANALOG LA400H LAB ANALOG LA4040P LAB ANALOG LA4055P LAB ANALOG LA4070P LAB ANALOG LA4540P LAB ANALOG LA4555P LAB ANALOG LA4570P LAB ANALOG LA5540P LAB ANALOG LA5555P LAB ANALOG LA5570P LAB ANALOG LA6540P LAB ANALOG LA6555P LAB ANALOG LA6570P LAB ANALOG MUALA SHOULDER ANALOG ISLA100 SHOULDER ANALOG PIN ISAP100 SHOULDER ANALOG PIN ISLA200 RP ANALOG CAOIAS3509 RP ANALOG CAOIAR4009 RP ANALOG CANIAR4009 RP ANALOG CEXEAS3509 RP ANALOG CEXEAR4109 RP ANALOG CEXEAW5009 RP ANALOG CEXIAR3509 RP ANALOG CEZIAS3509 RP ANALOG CEZIAR4009 RP ANALOG CREEAW5509 RP ANALOG CREEAX6509 RP ANALOG CREIAW5509 RP ANALOG CMEIAR4009 RP ANALOG CMIIAN3009 ANALOG ARIALT ANALOG AOIALRT ANALOG AOIALST ANALOG MUAALT ANALOG MNIALT SOLID ANALOG ISN400 SOLID ANALOG ISN550 SOLID ANALOG ISN700 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251129611 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE | KARL STORZ | NO | EL CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE ES UN INSTRUMENTO DE USO COMÚN PARA ENDOSCOPIO. SE UTILIZA PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE DE ENDOSCOPIO PARA ASEGURAR Y MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y LA APLICACIÓN | UNIDAD, CAJA DE 5 UNIDADES, CAJA DE 50 UNIDADES Y CAJA DE 100 UNIDADES | 110941-50 110942-50 110950-50 110951-50 110952-50 110960-50 110961-50 110930-01 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251129639 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | YESO CEMENTO DENTAL, con nombre genérico: YESO CEMENTO | No registra | NO | YESO DENTAL DE ALTA CALIDAD DISEÑADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DENTALES. SE UTILIZA EN LA FABRICACIÓN DE MODELOS DE TRABAJO, TROQUELES Y OTRAS APLICACIONES PROTÉSICAS. EL PRODUCTO NO ENTRA EN CONTACTO CON LOS PACIENTES EN NINGÚN MOMENTO, YA QUE SU USO ES ESTRICTAMENTE PARA PROCESOS TÉCNICOS EN LABORATORIOS. | BULTOS DE 50 LIBRAS Y BOLSAS DE 1KG | EL PRODUCTO CORRESPONDE A LA LÍNEA DE YESOS DENTALES DE USG BAJO LA REFERENCIA HYDROCAL 105. FORMA PARTE DE LA GAMA DE CEMENTOS DE YESO DENTAL HYDROCAL®, DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO EN LABORATORIOS DENTALES. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152871 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-26 | producto Kuromi Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes), Cinnamoroll Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes), Pochacco Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes), Hello Kitty Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes),Kuromi Pearl Grain Texture Dry Wipes (25 Wipes), Hello Kitty Pearl Grain Texture Dry Wipes (25 Wipes), MINISO Extra Thick Portable Dry Wipes (50 Wipes), Zanmang Loopy Collection Extra Thick Patterned Dry Wipes (80 Wipes). con nombre genérico Toallitas secas. | MINISO | NO | usos: 1. Ayuda a limpiar y cuidar la piel de forma higiénica y práctica en cualquier lugar Indicaciones: 1. Para uso seco: Después del lavado facial, seque la cara suavemente con una toallita. 2. Para uso húmedo: Se puede utilizar con los productos de limpieza facial para eliminar los residuos de maquillaje y la suciedad, etc | Paquete X 25 Piezas Paquete X 50 Piezas Paquete X 80 Piezas | Referencias: 6925912105268: Kuromi Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes) 6925912105275: Cinnamoroll Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes) 6925912105282: Pochacco Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes) 6925912105299: Hello Kitty Pearl Grain Texture Dry Wipes (80 Wipes) 6925912105404: Kuromi Pearl Grain Texture Dry Wipes (25 Wipes) 6925912105435: Hello Kitty Pearl Grain Texture Dry Wipes (25 Wipes) 6936735382880: MINISO Extra Thick Portable Dry Wipes (50 Wipes) 6936906733107: Zanmang Loopy Collection Extra Thick Patterned Dry Wipes (80 Wipes) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251161532 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-06-26 | AGUA DESTILADA AGUA DESIONIZADA | No registra | NO | Agua destilada y desionizada utilizada en procesos industriales y de laboratorio, enjuague de materiales, preparación de soluciones o mantenimiento de equipos que requieran agua libre de impurezas. | 500 mL, 1.000 mL, 4.000 mL, 20.000 mL | No registra | Los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado un reactivo de Diagnóstico In Vitro.
20251104596 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-27 | PARCHES DE CALOR/WARM PASTE con Nombre genérico PARCHES DE CALOR CON ADHESIVE | LILI PINK, YOI, INTIMA SECRET, FAST MODA, 100% FEELING | SI | Los parches de calor están indicados para el alivio temporal del frío y de dolores musculares o articulares. Dolor muscular (tensión, fatiga, ejercicio físico), dolor lumbar, dolor menstrual (zona abdomen baja o espalda), dolor articular leve, espasmos musculares, no están indicados para inflamaciones o golpes agudos, no se pueden utilizar en piel dañada, heridas abiertas, o zonas insensibles al calor. | BOLSA PLÁSTICA EN POLIPROPILENO X 1, 10, 15, 20, 30, 50, 90, 100, 200, 300, 500 PARCHES EN EMPAQUE INDIVIDUAL | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PARCHES DE CALOR/WARM PASTE con Nombre genérico PARCHES DE CALOR CON ADHESIVE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes (…) | I
20251149802 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-27 | EJERCITADOR DE MANO XTRAINER con Nombre genérico EJERCITADOR DE MANOS | RECOVERY, RECOVERY LIFE, XTRAINER, THERABAND | SI | Para ejercicios de mano. disponible en cuatro niveles de resistencia. Ideal para quienes buscan mejorar la movilidad y la fuerza de las manos en casa, en la oficina o en cualquier lugar. Diseño intuitivo, libre de látex, que se adapta cómodamente a la forma de la mano durante el uso. Puede calentarse en el microondas o enfriarse en el refrigerador para una experiencia sensorial personalizada.Fácil de limpiar y transportar. Se recomienda lavar con agua y jabón y aplicar una ligera capa de fécula de maíz o talco si es necesario. | UNIDAD | REFERENCIAS: 11966: Rojo 11965: Verde 11964: Azul 11963: Negro | Que mediante la información aportada se identifica que el producto EJERCITADOR DE MANO XTRAINER con Nombre genérico EJERCITADOR DE MANOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes (…) Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 9 de 2022, conceptúa: (…) “Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para determinar si los productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, son considerados dispositivos médicos, se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y los potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 1, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I: Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos”. (…) | I
20251104820 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-01 | CONTENEDORES - CONTENEDORES Y SUS ACCESORIOS | No registra | NO | ELEMENTOS DISEÑADOS EN VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS, PARA TRANSPORTAR, ENVASAR, MONTAR Y DESMONTAR, ALMACENAR, LIMPIAR Y ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO NECESARIOS EN SALAS DE CIRUGÍA. SON APROPIADOS ADEMÁS PARA PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTOS ESTANDARIZADOS, EN DONDE LA PREFERENCIA A LA LIMPIEZA MECÁNICA Y LA DESINFECCIÓN TÉRMICA. ESTOS ELEMENTOS SON APROPIADOS PARA UN PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y NO ENTRAN EN CONTACTO CON PACIENTES. | EMPAQUE INDIVIDUAL - (CAJA O BOLSA X 1 UNIDAD) | 600-255-030 1/2 Wire Basket, rippled 600-255-050 1/2 Wire Basket, rippled 600-255-070 1/2 Wire Basket, rippled 600-255-100 1/2 Wire Basket, rippled 600-255-535 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-140-013 Storage Box, perforated 600-140-014 Storage Box, perforated 600-140-003 Storage Box, non-perforated 600-140-004 Storage Box, non-perforated 600-400-300 Storing case 200-660-120 K-Wire Dispenser 120mm / 4 3/4" 200-660-185 K-Wire Dispenser 185mm / 7 1/4" 200-661-185 K-Wire Dispenser 185mm / 7 1/4" 200-661-340 K-Wire Dispenser 310mm / 12 1/4" 200-660-340 K-Wire Dispenser 340mm / 12 1/4" 200-639-080 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-100 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-120 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-140 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-150 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-160 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-180 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-200 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-220 Drill Wire dispenser for drill wires 200-639-250 Drill Wire dispenser for drill wires 200-640-080 Drill Wire dispenser for drill wires 200-640-100 Wire Drill Dispenser for wires 200-640-120 Wire Drill Dispenser for wires 200-640-140 Wire Drill Dispenser for wires 200-640-150 Drill Wire dispenser for drill wires 200-640-160 Wire Drill Dispenser for wires 200-640-180 Wire Drill Dispenser for wires 200-640-200 Wire Drill Dispenser for wires 200-640-220 Drill Wire dispenser for drill wires 200-640-250 Wire Drill Dispenser for wires 259-188-133 Container for Cervical Set 259-188-100 400-600-267 Container for ophtalmology 267x159x16mm 400-601-267 Container for ophtalmology 267x159x35mm 400-602-267 Container for ophtalmology 267x159x35mm 253-905-000 Container for Uretero Renoscope 600-900-301 Drape, green 600-900-302 Drape, green 600-900-303 Drape, green 600-900-304 Drape, green 600-900-305 Drape, green 600-900-306 Drape, green 600-900-307 Drape, green 600-900-308 Drape, green 600-310-100 Instrument Box with lid 600-310-120 Instrument Box with lid 600-310-160 Instrument Box with lid 600-310-180 Instrument Box with lid 600-310-200 Instrument Box with lid 600-310-260 Instrument Box with lid 600-310-300 Instrument Box with lid 600-312-220 Instrument Box with lid 600-312-400 Instrument Box with lid 600-312-500 Instrument Box with lid 600-404-000 Case for MICRO CURETTES 300-000-095 Storage rack for endoscopy instruments 600-110-065 Needle sterilizing cases, with holes 600-115-000 Needle sterilizing cases,rectangular 600-210-125 Sauerbruch needle sterilising case 600-281-001 Silicone Mat, green 600-281-002 Silicone Mat, green 600-281-003 Silicone Mat, green 600-281-004 Silicone Mat, green 600-288-300 Drape Retainer for 1/2 Container 600-400-230 Sterilizing Case 600-170-151 Laboratory Bowl 600-170-165 Laboratory Bowl 600-170-175 Laboratory Bowl 600-170-220 Laboratory Bowl 600-170-240 Laboratory Bowl 600-170-275 Laboratory Bowl 03:28:39 2 600-170-310 Laboratory Bowl 600-170-325 Laboratory Bowl 600-170-380 Laboratory Bowl 600-170-415 Laboratory Bowl 600-340-230 Dressing Tray 600-397-010 Cotton Wool Dispenser 600-397-020 Cotton Wool Dispenser 600-397-030 Cotton Wool Dispenser 600-397-040 Cotton Wool Dispenser 600-397-060 Cotton Wool Dispenser 600-397-080 Cotton Wool Dispenser 600-398-120 Cotton Wool Dispenser 600-398-130 Cotton Wool Dispenser 600-398-150 Cotton Wool Dispenser 600-398-160 Cotton Wool Dispenser 600-398-170 Cotton Wool Dispenser 600-485-500 1/1 Lid for Stainless Steel Basket 600-540-500 1/1 Lid for Stainless Steel Basket 600-485-030 1/1 Wire Basket, rippled 600-485-050 1/1 Wire Basket, rippled 600-485-070 1/1 Wire Basket, rippled 600-485-100 1/1 Wire Basket, rippled 600-540-030 1/1 Wire Basket, rippled 600-540-050 1/1 Wire Basket, rippled 600-540-070 1/1 Wire Basket, rippled 600-540-100 1/1 Wire Basket, rippled 600-485-530 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-535 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-550 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-555 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-570 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-575 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-600 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-530 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-535 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-550 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-555 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-570 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-575 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-600 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-540-605 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-485-605 1/1 Stainless Steel Tray, perforated 600-255-500 1/2 Lid for Stainless Steel Basket 600-255-530 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-402-140 Micro Container, Single bearing system 600-405-500 3/4 Lid for Stainless Steel Basket 600-405-030 3/4 Wire Basket, rippled 600-405-050 3/4 Wire Basket, rippled 600-405-070 3/4 Wire Basket, rippled 600-405-100 3/4 Wire Basket, rippled 600-405-530 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-535 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-550 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-555 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-570 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-575 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-600 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-605 3/4 Stainless Steel Tray, perforated 600-405-420 Storing case 600-513-005 Container Case with inner tray 600-513-001 Container for Arthroscopy 600-513-000 Container for Arthroscopy, 600-512-000 Container for Laparoscopy 600-265-500 Lid for Stainless Steel Basket 600-267-050 Stainless Steel Tray for Mini Container 600-265-543 Stainless Steel Tray, perforated 600-460-055 Endoscopic wire basket for 1 scope 340mm 600-460-056 Endoscopic wire basket for 2 scope 340mm 600-460-052 Endoscopic wire basket for one scope 600-670-052 Endoscopic wire basket for one scope 600-662-052 Endoscopic wire basket for URS 600-662-077 Endoscopic wire basket for URS 600-292-052 Endoscopic Wire Basket for two Scopes 600-462-052 Endoscopic Wire Basket for two Scopes 600-149-120 Spare Wick for Spirit Lamp 600-290-630 Filter Dispenser for disposable Filter 600-470-050 Wide Body Wire Basket, rippled 600-533-100 Wide Body Wire Basket, rippled 600-312-320 Instrument Tray 600-312-370 Instrument Tray 600-312-420 Instrument Box with lid 600-111-001 Instrument Tray 600-511-000 Plastic Container 600-407-255 MicroContainer, double bearing system 600-407-260 MicroContainer, double bearing system 600-464-229 Module Container for fixation of 600-110-065-1 Needle sterilizing cases, with holes 600-501-000 Telescope Plastic Container for 600-501-002 Telescope Plastic Container for 600-503-000 Telescope Plastic Container for 600-505-000 Telescope Plastic Container for 600-505-002 Telescope Plastic Container for 600-506-002 Telescope Plastic Container for 600-508-000 Telescope Plastic Container for 600-450-070 SAFE+CLEAN Scope Sterilization Container 600-200-080 Schimmelbusch Sterilization Drum 600-200-120 Schimmelbusch Sterilization Drum 600-200-140 Schimmelbusch Sterilization Drum 170-801-515 Tray, with lid 600-900-003 Drape retainer for 1/1 Container 600-255-550 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-255-555 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-255-570 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-255-575 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-255-600 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-809-520 Sterilizing tray from perforated sheet 600-900-202 Separation Sheet 600-900-203 Separation Sheet 600-900-204 Separation Sheet 600-600-700 XL Container bottom& & lid perforated 600-600-701 XL Container wire basket 600-113-100 Instrument Tray 600-113-110 Instrument Tray 600-113-120 Instrument Tray 600-113-130 Instrument Tray 600-113-140 Instrument Tray 600-113-150 Instrument Tray 600-113-160 Instrument Tray 600-900-309 Drape, green 600-900-310 Drape, green 600-900-311 Drape, green 600-098-100 Measuring Jug with feet, graduated 600-098-150 Measuring Jug with feet, graduated 600-098-205 Measuring Jug with feet, graduated 600-098-220 Measuring Jug with feet, graduated 600-100-065 Needle Sterilizing Case, complete 600-100-070 Perforated Interior Box, only 600-142-001 Cylinder Jar 600-142-002 Cylinder Jar 600-142-003 Cylinder Jar 600-142-004 Cylinder Jar 600-142-006 Cylinder Jar 600-142-007 Cylinder Jar 600-142-009 Cylinder Jar 600-150-000 Instrument case with finger mats 600-150-010 Instrument case for 8 Micro instruments 600-150-020 Instrument case for 16 Micro instruments 600-160-000 Instrument beaker D. 100 mm 600-662-075 Sputum Cup with lid 600-662-080 Sputum Cup with lid 600-665-001 Gynecological Bedpan 600-665-002 Gynecological Bedpan, with side handles 600-665-003 Gynecological Bedpan, with side handles 600-740-300 Slipper Pan 600-740-301 Lid for Slipper Pan 600-751-255 Wire basket holding pin for instruments 251-800-908 Rack for 8 Micro Instruments 290-300-350 Butterfly Spine Retractor Set 600-281-240 Trays of performated stainless wire mesh 600-675-270 Compartment Tray with 4 fields 700-700-001 Electrode container stainless steel 600-463-200 Drape Retainer for 3/4 Container 270-202-130 Sterilization Box 253-300-999 Sterilisation tubes for electrodes 600-808-241 Sterilizing tray of wire mesh 600-808-482 Sterilizing tray of wire mesh 600-808-550 Sterilizing tray of wire mesh 600-809-241 Sterilizing tray from perforated sheet 600-809-242 Sterilizing tray from perforated sheet 600-809-260 Sterilizing tray from perforated sheet 600-809-505 Sterilizing tray from perforated sheet 600-402-195 Micro Container, Single bearing system 600-402-260 Micro Container, Single bearing system 600-255-605 1/2 Stainless Steel Tray, perforated 600-402-255 Micro Container, Single bearing system | De acuerdo con lo anterior, el producto el producto CONTENEDORES nombre genérico: CONTENEDORES Y SUS ACCESORIOS no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115881 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-01 | BOOSTERS PRO con nombre genérico DISPOSITIVO COSMÉTICO DE USO PROFESIONAL PARA CUIDADO FACIAL MEDIANTE MICROCORRIENTES (EMS) Y ELECTROPORACIÓN (EP) | Face Factory | NO | El Boosters Pro es un dispositivo diseñado para el cuidado integral de la piel del rostro y cuerpo (Cuello brazos y piernas). Combina tecnología de microcorrientes (EMS), electroporación (EP) y luz LED roja, enfocado en la mejora del aspecto de la piel. Tiene 3 modos de uso, 1. Modo hidratante que ayuda a la absorción de ingredientes efectivos y resalta la luminosidad de la piel. 2. Modo potenciador Promueve la salud general de la piel. 3. Modo equilibrante Gestiona los dos modos (Hidratante y potenciador) de manera equilibrada. Adicionalmente, mediante la tecnología de electroporación (EP), el dispositivo permite una mejor penetración de productos cosméticos a la piel. | UNIDAD | Modelo: FF-28X (la “X” representa una variación alfabética entre A y Z según la serie) Colores: Blanco perla, Rosado pálido, Gris metálico | De acuerdo con lo anterior, el producto BOOSTERS PRO con nombre genérico DISPOSITIVO COSMÉTICO DE USO PROFESIONAL PARA CUIDADO FACIAL MEDIANTE MICROCORRIENTES (EMS) Y ELECTROPORACIÓN (EP) no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115973 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-01 | MICROCURRENT FACE‑LIFT PEN ¦ 6 IN 1 con nombre genérico DISPOSITIVO COSMÉTICO PORTÁTIL DE ESTIMULACIÓN FACIAL CON MICROCORRIENTE Y PULSACIÓN SÓNICA. | Geske | NO | El Face‑Lift Pen es un dispositivo de microcorrientes multifuncional diseñado para estimular la piel de rostro y cuello. Lyft-Pen debe ser utilizado con el gel hidratante. | UNIDAD | Modelo: MicroCurrent Face‑Lift Pen ¦ 6 in 1 Colores: Turquesa, Verde, Blanco, Magenta, Negro. Gris, Aguamarina, Rosa, Midnight, Starlight, Morado,Rosa | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROCURRENT FACE‑LIFT PEN ¦ 6 IN 1 con nombre genérico DISPOSITIVO COSMÉTICO PORTÁTIL DE ESTIMULACIÓN FACIAL CON MICROCORRIENTE Y PULSACIÓN SÓNICA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” , por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251128531 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-01 | PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES con nombre genérico PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES. | CPMH | SI | “INDICACIONES Y USOS: “SUSTITUTOS FABRICADOS A LA MEDIDA PARA CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES ÓSEAS DE LA CARA, INCLUSIVE MAXILARES Y MANDIBULARES OCASIONADAS POR TRAUMAS, TUMORES, DEFORMIDADES, ESTÉTICA O FALTA DE LAS FUNCIONES Y FIJACIONES DE LAS FRACTURAS.” | “KIT COMPUESTO DE LA PRÓTESIS, RÉPLICA DE LA PRÓTESIS, BIOMODELO.” | REFERENCIAS A AMPARAR: (REPLICA PROTESIS FACIAL, BIOMODELOS ): SMART MOLD- PRÓTESIS FACIALES HECHAS A LA MEDIDA EN PMMA (POLIMETILMETACRILATO) IMPLANTIZE- RECONSTRUCCIONES MAXILARES/MANDIBULARES, HECHAS A LA MEDIDA EN TITANIO PRÓTESIS DE TITANIO PARA RECONSTRUCCIONES FACIALES FABRICADAS A LA MEDIDA” Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EXCLUSIVOS PARA LAS PROTESIS. | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que el producto “PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES con nombre genérico PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES”, es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. NOTA: se relacionan las indicaciones y usos evidenciadas en el folio 19 del catálogo aportado en la documentación técnica. Se aclara que este producto es personalizado y fabricado a la medida. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164067 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-07-01 | Wash Solution A. | VitalScientific | NO | solución destinada para el lavado de los equipos SELECTRA MACH SERIES | 1 x 90 mI, 1 x 26 ml, 16 x 26 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto Wash Solution A; NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 la cual señala: "Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas". Así mismo, el producto NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto). | En razón a lo anterior, si bien el producto mencionado no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251134716 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-03 | PROGRAMILL® TOOLS, con nombre genérico: HERRAMIENTAS PARA MATERIALES CAD/CAM Y FRESADORAS PROGAMILL DE IVOCLAR | PROGRAMILL® | NO | HERRAMIENTAS (FRESAS) PARA LAS MAQUINAS DE FRESADO DE LABORATORIO PROGRAMILL® DE IVOCLAR VIVADEN PARA EL FRESADO DE MATERIALES CAD/CAM | UNIDAD | GLASS-CERAMICS/ COMPOSITES 689018 PROGRAMILL TOOL RED G3.0 FOR PM7 1 PC. 689019 PROGRAMILL TOOL RED G2.0 FOR PM7 1 PC. 689020 PROGRAMILL TOOL RED G1.0 FOR PM7 1 PC. 689021 PROGRAMILL TOOL RED G0.5 FOR PM7 1 PC 712774 PROGRAMILL TOOL RED G2.8 FOR PM3/5 1 PC. 689043 PROGRAMILL TOOL RED G2.0 FOR PM3/5 1 PC. 689044 PROGRAMILL TOOL RED G1.0 FOR PM3/5 1 PC. 689045 PROGRAMILL TOOL RED G0.5 FOR PM3/5 1 PC ZIRCONIUM OXIDE 689012 PROGRAMILL TOOL YELLOW 2.5C FOR PM7 1 PC. 689013 PROGRAMILL TOOL YELLOW 1.0C FOR PM7 1 PC. 689014 PROGRAMILL TOOL YELLOW 0.5C FOR PM7 1 PC. 689015 PROGRAMILL TOOL YELLOW 2.5 FOR PM7 1 PC. 689016 PROGRAMILL TOOL YELLOW 1.0 FOR PM7 1 PC. 689017 PROGRAMILL TOOL YELLOW 0.5 FOR PM7 1 PC 689036 PROGRAMILL TOOL YELLOW 2.5C FOR PM3/5 1 PC 689037 PROGRAMILL TOOL YELLOW 1.0C FOR PM3/5 1 PC. 689038 PROGRAMILL TOOL YELLOW 0.5C FOR PM3/5 1 PC. 689039 PROGRAMILL TOOL YELLOW 2.5 FOR PM3/5 1 PC. 689040 PROGRAMILL TOOL YELLOW 1.0 FOR PM3/5 1 PC. 689041 PROGRAMILL TOOL YELLOW 0.5 FOR PM3/5 1 PC 748040 PROGRAMILL TOOL YELLOW 2.5C FOR PM-DRY 1 PC. 748039 PROGRAMILL TOOL YELLOW 1.0C FOR PM-DRY 1 PC. 748043 PROGRAMILL TOOL YELLOW 2.5 FOR PM-DRY 1 PC. 748042 PROGRAMILL TOOL YELLOW 1.0 FOR PM-DRY 1 PC. 748041 PROGRAMILL TOOL YELLOW 0.7 FOR PM-DRY 1 PC. 748037 PROGRAMILL TOOL YELLOW 0.3 FOR PM-DRY 1 PC PMMA/DCL 689022 PROGRAMILL TOOL GREEN 5.0 FOR PM7 1 PC. 689023 PROGRAMILL TOOL GREEN F1.5 FOR PM7 1 PC. 689024 PROGRAMILL TOOL GREEN 2.5C FOR PM7 1 PC. 689025 PROGRAMILL TOOL GREEN 1.0C FOR PM7 1 PC. 689026 PROGRAMILL TOOL GREEN 0.5C FOR PM7 1 PC 689046 PROGRAMILL TOOL GREEN F1.5 FOR PM3/5 1 PC. 689047 PROGRAMILL TOOL GREEN 2.5C FOR PM3/5 1 PC. 689048 PROGRAMILL TOOL GREEN 1.0C FOR PM3/5 1 PC. 689049 PROGRAMILL TOOL GREEN 0.5C FOR PM3/5 1 PC 748050 PROGRAMILL TOOL GREEN F1.5 FOR PM-DRY 1 PC. 748049 PROGRAMILL TOOL GREEN 2.5C FOR PM-DRY 1 PC. 748048 PROGRAMILL TOOL GREEN 1.0C FOR PM-DRY 1 PC. 748047 PROGRAMILL TOOL GREEN 0.7C FOR PM-DRY 1 PC. 748046 PROGRAMILL TOOL GREEN 2.5 FOR PM-DRY 1 PC. 748045 PROGRAMILL TOOL GREEN 1.0 FOR PM-DRY 1 PC. 748044 PROGRAMILL TOOL GREEN 0.7 FOR PM-DRY 1 PC WAX 689027 PROGRAMILL TOOL BLACK 5.0 FOR PM7 1 PC. 689028 PROGRAMILL TOOL BLACK F1.5 FOR PM7 1 PC. 689029 PROGRAMILL TOOL BLACK 2.5 FOR PM7 1 PC. 689030 PROGRAMILL TOOL BLACK 1.0 FOR PM7 1 PC. 689031 PROGRAMILL TOOL BLACK 0.5 FOR PM7 1 PC 689050 PROGRAMILL TOOL BLACK F1.5 FOR PM3/5 1 PC. 689051 PROGRAMILL TOOL BLACK 2.5 FOR PM3/5 1 PC. 689052 PROGRAMILL TOOL BLACK 1.0 FOR PM3/5 1 PC. 689053 PROGRAMILL TOOL BLACK 0.5 FOR PM3/5 1 P COBALT-CHROMIUM 760963 PROGRAMILL TOOL BLUE COCR 3.0 FOR PM7 1 PC. 760964 PROGRAMILL TOOL BLUE COCR 2.0 FOR PM7 1 PC. 760965 PROGRAMILL TOOL BLUE COCR 1.5 FOR PM7 1 PC. 760966 PROGRAMILL TOOL BLUE COCR 1.0 FOR PM7 1 PC. 760967 PROGRAMILL TOOL BLUE COCR 0.6 FOR PM7 1 PC. 754521 PROGRAMILL TOOL BLUE COCR T1.5I FOR PM7 1 PC 689054 PROGRAMILL TOOL BLUE 2.0C FOR PM3/5 1 PC. 689055 PROGRAMILL TOOL BLUE 1.5C FOR PM3/5 1 PC. 689056 PROGRAMILL TOOL BLUE 1.0C FOR PM3/5 1 PC. 689057 PROGRAMILL TOOL BLUE 0.6C FOR PM3/5 1 PC. 754738 PROGRAMILL TOOL BLUE P2.0C FOR PM3/5 1 PC. 754739 PROGRAMILL TOOL BLUE P1.5C FOR PM3/5 1 PC. 754740 PROGRAMILL TOOL BLUE P1.0C FOR PM3/5 1 PC TITANIUM 760968 PROGRAMILL TOOL BLUE TI 3.0 FOR PM7 1 PC. 760969 PROGRAMILL TOOL BLUE TI 2.0 FOR PM7 1 PC. 760970 PROGRAMILL TOOL BLUE TI 1.5 FOR PM7 1 PC. 760971 PROGRAMILL TOOL BLUE TI 1.0 FOR PM7 1 PC. 760972 PROGRAMILL TOOL BLUE TI 0.6 FOR PM7 1 PC. 760973 PROGRAMILL TOOL BLUE TI T1.5I FOR PM7 1 PC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251134731 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-03 | GORROS DESECHABLES | VIDWELL® | NO | AISLAMIENTO GENERAL DE CABEZAS EN LABORATORIOS /FARMACIAS/ INDUSTRIA/ QUÍMICA/ HOSPITALES/ CLÍNICAS/ CONGELADORES/ GANADERÍA/ INDUSTRIA ALIMENTARIA/ HOTELES/ RESTAURACIÓN/ LUGARES LIMPIOS. | 100 PIEZAS/BOLSA, 2000 PIEZAS/CARTÓN | GORRO DESECHABLE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251136083 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-03 | ZIRCONIO AIDITE, con nombre genérico: ZIRCONIO | AIDITE | NO | ELABORTACION DE PROTESIS DENTALES (CORONAS, COFIAS, CARILLAS, PUENTES) EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM | BLOQUES Y DISCOS INDIVIDUALES | HT, ST ST COLOR Y MULTILAYER AIZIR, 3D Y 3D PRO EN COLORES OM1, OM2, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251139792 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-03 | CONGELADORES DE LABORATORIO SERIE TSG con nombre genérico CONGELADORES DE LABORATORIO SERIE TSG | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | NO | Los congeladores descritos en este manual son unidades de alto rendimiento para uso profesional. Estos productos están diseñados para el almacenamiento en frío de materiales sensibles a la temperatura, como medios, reactivos, productos clínicos* y de laboratorio. *Estos productos no se consideran productos sanitarios y no han sido evaluados para su uso en entornos o aplicaciones que impliquen el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades en el ser humano u otros animales. Estos productos no están diseñados para almacenar muestras que vayan a reintroducirse en el cuerpo (ejemplos: sangre y hemoderivados, tejidos, células). Estos dispositivos no están concebidos para su uso en lugares clasificados como peligrosos ni para el almacenamiento de inventario inflamable o corrosivo. | Unidad con sus accesorios | TSG1225FA TSG 12cu.ft./400L Laboratory Freezer, -25C Setpoint, Auto Defrost, 115V/60Hz, NEMA 5-15P TSG2325FA TSG 23cu.ft./650L Laboratory Freezer, -25C Setpoint, Auto Defrost, 115V/60Hz, NEMA 5-15P TSG5025FA TSG 50cu.ft./1416L Laboratory Freezer, -25C Setpoint, Auto Defrost, 115V/60Hz, NEMA 5-15P | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251156444 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-03 | MANTA DE EMERGENCIA con Nombre genérico MANTA DE EMERGENCIA. | ANJI - DM | SI | La manta térmica es un artículo de emergencias básico para actividades al aire libre y deportes. El material del que están hechas se puede utilizar tanto para retener el calor corporal así como para disiparlo, ya que cuentan con una película de polietileno que dependiendo de su recubrimiento (plata-plata o plata – oro) tiene función térmica o isotermina. También son impermeables para protección de la lluvia y vientos y puede ser vistas a largas distancias. | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BOLSA | MANTA TERMINA MEDIDA: 160X210CM, 100X200CM, 130X185CM, 130X210CM, 140X210CM, 150X210CM, 170X210CM, 200X210CM. MANTA ISOTÉRMICA – MEDIDA 160X210CM, 100X200CM, 130X185CM, 130X210CM, 140X210CM, 150X210CM, 170X210CM, 200X210C | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MANTA DE EMERGENCIA con Nombre genérico MANTA DE EMERGENCIA es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) | I
20251139768 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-09 | SANITIZER SURFACES S1, con nombre genérico: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES | SANISWISS, SAFE | NO | SPRAY ESPUMOSO, ESPORICIDA LISTO PARA USAR CON ACCIÓN RÁPIDA, PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DURAS NO POROSAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DE PEQUEÑAS SUPERFICIES. | 750 ml, 5000 ml | SANITIZER SURFACES S1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: Para ser comercializado en el territorio Nacional, el producto debe contar con un sticker con la observación: “NO USAR EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MEDICOS NI EN SUPERFICIES DE EQUIPOS BIOMEDICOS”, el cual no debe tapar la información de la etiqueta original | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251139939 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-09 | PCR DIGITAL NIO™ con nombre genérico PCR DIGITAL NIO™ | STILLA | NO | “INDICACIONES y USOS: Solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico. Los instrumentos de PCR digital Nio™ están diseñados exclusivamente para uso en investigación. No deben utilizarse en procedimientos de diagnóstico. Uso previsto del PCR digital Nio™: Crystal Digital PCR®, que realiza la generación/amplificación de gotas y la obtención de imágenes del cristal de gotas en hasta 7 canales de detección en un único instrumento totalmente automatizado, está disponible con Nio™ PCR digital. El Nio™ Digital PCR es una plataforma integral para la PCR digital de cristales, compatible con los consumibles Ruby Chip para chips microfluídicos. El Nio™ Digital PCR garantiza la partición, el termociclado y la obtención de imágenes de cristales de gotas de los chips sin necesidad de intervención del usuario. El Nio™ Digital PCR está disponible en tres configuraciones que ofrecen diferentes capacidades de rendimiento para satisfacer las necesidades de todos los usuarios de PCR digital. La configuración Nio™ E permite procesar hasta 48 muestras por análisis; la configuración Nio™ permite procesar hasta 192 muestras por análisis. Por último, la configuración Nio™+ se adapta a necesidades de mayor rendimiento y permite procesar hasta 384 muestras por análisis. El Nio™ Digital PCR es un instrumento de laboratorio diseñado para usuarios profesionales con formación en técnicas de biología molecular. Antes de utilizar el Nio™ Digital PCR, el usuario debe recibir formación de un representante de Stilla Technologies. En lo sucesivo, el instrumento se denominará “Nio™ Digital PCR” independientemente de su configuración (Nio™ E, Nio™ o Nio™+), a menos que se indique específicamente lo contrario. El PCR digital Nio™ está diseñado para usarse con el paquete de software Nio™: software Nio™ Reader y software Nio™ Analyzer. Permite a los usuarios (clientes) del Nio™ Digital PCR cumplir con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre buenas prácticas de laboratorio (BPL) y buenas prácticas de fabricación (BPF) en las industrias farmacéutica y biotecnológica. El software del lector Nio™: Permite definir el contexto analítico de los experimentos. Los experimentos pueden configurarse a demanda o pueden crearse plantillas experimentales específicas para configuraciones experimentales recurrentes. No se conceden derechos para usos diagnósticos. Dimensiones: 56 x 65 x 52 centímetros. Peso: 61 kg ± 0,5 kg. | Caja de madera por un equipo | Nio™ Digital PCR, configuración del instrumento (Nio™ E, Nio™ o Nio™+)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140027 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-09 | RESINAS PARA IMPRESIÓN 3D | ZENITH | NO | ESTE PRODUCTO ES RESINA FOTOPOLIMÉRICA UTILIZADA EN IMPRESORAS 3D. LA RESINA FOTOPOLIMÉRICA SE CURA AL EXPONERSE A LA LUZ, POR LO QUE DEBE EVITARSE SU EXPOSICIÓN. | UNIDAD | FLEXIBLE, FLEXIBLE-PINK, ZMD-500B GUM, ZMD-1000B C&T, ZMD-1000B CASTABLE, ZMD-1000B CLEAR-SG, ZMD-1000B. DENTURE BASE, ZMD-1000B GRAY-ALIGN, ZMD-1000B MODEL, ZMD-1000B MODEL(GRAY), ZMD-1000B TEMPORARY, ZMD-1000B TRAY | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140042 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-09 | producto BD ZENITH CURE con nombre genérico EQUIPO DE FOTOCURADO POST IMPRESIÓN 3D | ZENITH | NO | Este producto está diseñado para el poscurado de la salida de la impresora 3D (fotopolímero) utilizando el LED UV de múltiples longitudes de onda. Se realiza una función para mejorar la resistencia mecánica en un corto tiempo. | Unidad | ZCURE100” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140246 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-10 | UNIDADES DE REFRACCIÓN con nombre genérico MOBILIARIOS OFTALMOLÓGICOS | APRAMED | NO | Unidad de refracción oftalmológica, diseñada para colocar equipos biomédicos y dispositivos médicos. También usada para ubicar al paciente. | Unidad | EVIDENCE PLUS EX1 EVIDENCE PLUS EX3 EVIDENCE PLUS ELT1 EVIDENCE PLUS ELT2 EVIDENCE PLUS ELT3 EVIDENCE PLUS EXCELLER EVIDENCE ELT1 EVIDENCE ELT3 EVIDENCE EX1 EVIDENCE EX3 EVIDENCE EXCELLER” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140398 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-10 | ATMOS® CHAIR DOCTOR MANUAL RELEASE - FOOT RELEASE con nombre genérico: SILLA DE MÉDICO | ATMOS® | NO | Función principal: Esta silla de médico permite un posicionamiento óptimo. de el doctor con respecto a altura y acceso al paciente Médico indicaciones / solicitud: Para posicionamiento El médico al paciente durante su tratamiento | Unidad | Referencia Descripción 535.5910.0 ATMOS Chair Doctor - manual release, 535.5900.0 ATMOS Chair Doctor - foot release, | De acuerdo con lo anterior, el producto ATMOS® CHAIR DOCTOR MANUAL RELEASE - FOOT RELEASE con nombre genérico: SILLA DE MÉDICO no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140800 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-10 | CAMINADORA con nombre genérico CINTA CAMINADORA. | CARDIOLINE | NO | Cinta caminadora indicada para realizar pruebas de ejercicio, (Caminar, correr, trotar). | Unitario | XR450: XR450R, XR450M, XR450P XR600: XR600R, XR600M, XR600P Partes y accesorios” | En consideración a lo expuesto, el producto CAMINADORA con nombre genérico CINTA CAMINADORA es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, como actualmente no se puede garantizar su trazabilidad para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, el producto No requiere de Registro Sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-10 | PACKGING MACHINE con nombre genérico MÁQUINA SELLADORA | EASYSEAL | NO | Utilizados para sellar bolsas o envases y agregar datos como fechas de producción, códigos de lote o información de trazabilidad | UNIDAD | EF120-A EF120-B EF121-A EF121-B EF122-A EF122-AB EF101－T EF102－T EF130-E EF131-TR EF131-T EF101-CR EF102-CR EF100-L EF100-E EF215-A EF215-B EF115-A EF115-B EF115-C EF007A EF007B EF008A EF008B EF201 EF202 EF210” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251143794 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-10 | 3D FACE SCANNER con nombre genérico ESCANER 3D FACIAL | SHINING 3D DENTAL | NO | Escaneo rápido, simulación de ortodoncia (Permite visualizar el antes y después de tratamientos de ortodoncia), seguimiento de trayectoria mandibular, detalles faciales, alineamiento automático de datos faciales e intraorales (Integra datos faciales con escaneos intraorales para una visión completa del paciente). El producto no tiene contacto con boca de paciente. | Unidad | METISMILE” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251147065 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-10 | TRIO.BAS MUESTREADOR DE AIRE con nombre genérico MUESTREADOR DE AIRE TRIO. BAS | TRIO BAS | NO | TRIO. BAS: Monitoreo moderno microbiano del aire. Muestreador biológico del aire. TRIO BAS mono cable: Muestreador de aire con cabezal de aspiración simple, Bluetooth y cable para carga. Modelo con caudal de 100 o 200 litros por minuto. Puede utilizarse para pruebas de gas comprimido en combinación con el sistema de gas. Los principales clientes son salas de llenado aséptico farmacéutico, salas blancas, biotecnología, clínicas de FIV, quirófanos, farmacias hospitalarias, bancos de sangre, clínicas, laboratorios microbiológicos, sistemas de climatización (HVAC) y de control de edificios, laboratorios ambientales, sistemas de control ambiental en centros de salud y autoridades sanitarias. AIRBIO ONE RAPID-VIRUS Trio. Bas: Es un instrumento innovador para el muestreo de partículas transportadas por el aire. Está diseñado específicamente para el monitoreo total de patógenos como virus, bacterias, mohos y levaduras. El instrumento tiene dos aplicaciones diferentes: para la recolección de virus en una muestra líquida para su posterior identificación analítica rápida (por PCR). Para el impacto tradicional en placas de agar para el recuento de colonias (UFC). AIRBIO ONE LIQUID AIR SAMPLER Trio.bas: El muestreador de aire líquido AIRBIO ONE es un instrumento innovador para el muestreo de partículas viables en el aire. Está diseñado específicamente para el monitoreo total de patógenos como virus, bacterias, mohos y levaduras. El instrumento tiene dos aplicaciones diferentes: 1) para la recolección de virus en una muestra líquida para su posterior identificación analítica rápida (por PCR); 2) para el impacto tradicional en placas de cultivo de agar para el recuento de colonias (UFC). TRIO.BAS DUO INDUCTION: Muestreador de aire con dos cabezales de aspiración, Bluetooth y cargador de batería por inducción. Modelo con caudal de 100 o 200 litros por minuto. • El cargador de inducción de la estación base puede sustituirse por el sistema de autoevaluación "SELFTEST SYSTEM" para verificar el caudal correcto a intervalos regulares. • Se puede colocar sobre una superficie de trabajo en posición vertical sin necesidad de soporte externo. • Cabezal de aspiración de acero inoxidable AISI 316 con cierre rápido de bayoneta y número de identificación. Este muestreador de aire está especialmente diseñado para clientes que realizan un gran número de controles, en diferentes entornos, con una alta rotación de personal y que cumplen con los estándares de calidad y QM/GMP. GAS SYSTEM Trio.Bas: Muestreador de impacto microbiano para analizar la calidad microbiológica del aire comprimido o gas utilizado en salas blancas. Recolección de partículas viables en placas Petri de 90 mm o de contacto de 55 mm. El regulador calibrado garantiza un caudal de aire de 100 litros por minuto. TRIOWIND: Anemómetro multifunción Testo serie 400. El instrumento detecta y analiza todos los parámetros relacionados con la calibración TRIO.BAS. Sonda termoanemométrica para anemómetro Testo serie 400 La sonda utiliza un hilo caliente (termoanemométrico) para determinar la velocidad del flujo y el caudal volumétrico en el túnel de medición. Es especialmente adecuado para bajas velocidades de aire de hasta +5 m/s. Su principal característica es la precisión de medición en este rango. Permite el cálculo inmediato del caudal. La sonda puede medir simultáneamente temperaturas de hasta +50 °C. Túnel de viento de sobremesa: El túnel de viento ha sido desarrollado y construido para la calibración oficial de los muestreadores de aire TRIO.BAS. Su principio se basa en la medición de la velocidad del aire aspirado dentro de un túnel de viento. ORUM INTERNATIONAL ofrece un servicio preciso de mantenimiento y calibración de toda la gama de muestreadores TRIO.BAS (Testo serie 400, Sonda termoanemométrica para anemómetro Testo serie 400, Túnel de viento de sobremesa). | Estuche Por Unidad | Trio.Bas mono cable; codigo:211K TRIO.BAS MONO, 212K TRIO.BAS MONO, 213K TRIO.BAS MONO, 214K TRIO.BAS MONO . AIRBIO ONE RAPID VIRUS: Codigo 2448 K . AIRBIO ONE LIQUID AIR SAMPLER Trio.bas: codigo 2448K. TRIO.BAS DUO INDUCTION: 220K TRIO.BAS DUO 100 Contact PACK (100 litres/min flow rate) 221K TRIO.BAS DUO 100 Petri PACK (100 litres/min flow rate), 225K TRIO.BAS DUO 200 Contact PACK (200 litres/min flow rate) 226K TRIO.BAS DUO 200 Petri PACK (200 litres/min flow rate). TRIO.GAS Triogas System: codigo 600, 470, 471. Triowind: serie 400,” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251096363 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-11 | CA CLEAN Ⅱ con nombre genérico CA CLEAN Ⅱ. | Sysmex Corporation | NO | El CA CLEAN Ⅱ es un detergente para la limpieza de las probetas utilizadas para nuestro analizador de coagulación de sangre totalmente automático. Finalidad prevista CA CLEAN Ⅱ es una solución de limpieza para el analizador totalmente automático de coagulación de la sangre de Sysmex, y debe ser utilizada por personal con la formación adecuada o por profesionales de la atención sanitaria. Para utilizar de forma correcta el producto, deben consultarse las instrucciones de uso de los correspondientes analizadores totalmente automáticos de coagulación de la sangre de Sysmex. | 500 mL | Referencias del producto: (solo requerimos la de 500 mL) CA CLEAN Ⅱ (GSZ-500A) 500 mL CA CLEAN Ⅱ (GSZ-510A) 5 L CA CLEAN Ⅱ (GSZ-520A) 45 mL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. En la presente certificación se relaciona la finalidad prevista del peroducto, conforme a lo evidenciado en la ficha técnica emitida por el fabricante, la cual fue aportada en el folio 6 de la respuesta al requerimiento, allegada mediante el escrito número 20251161612 del 19 de junio de 2025. NOTA: Este producto no podrá ser utilizado para desinfección de dispositivos médicos, debe usarse únicamente para fines de limpieza, no obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a Dirección de Cosméticos, Aseo, Limpieza, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141027 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-11 | Kit de ensayo Simoa® ALZpath p-Tau 217 Advantage PLUS. | Quanterix Corporation | NO | El ensayo Simoa® ALZpath p-Tau 217 Advantage PLUS es un inmunoensayo digital para la determinación cuantitativa de p-Tau 217 de ALZpath en plasma humano con EDTA. | Kit para 96 pruebas | No registra | El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN VOLUNTARIOS DE MEDIANA EDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE VIDA, BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA”. El IDCBIS planea adquirir 4 kits del insumo requerido, a la empresa Immuno American. El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251161589 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-11 | BOROSCOPIOS DE INSPECCIÓN FLEXIBLE con nombre genérico LUBRICANTE. | “Amity International” | NO | “Lubricante para instrumental quirúrgico, ayuda a proteger y mantener la funcionalidad del instrumental médico. Registrado como Class I medical device.”. | “1. Gotero de 250 ml 2. Spray de 500 ml 3. Aerosol de 400 ml 4. Galon de 5 litros.” | MODELO: GP-1001 “Surgiglide: presentaciones de Gotero, Spray y Aerosol Surgiglide C: presentación de Galon de 5 litros Surgiglide Eco: presentación de Galon de 5 litros para lavadoras” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251020899 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | ZONAKER ZERO nombre genérico: SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA | No registra | SI | SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA LIBRE DE CONSERVANTES Y LIBRE DE FOSFATOS, ADECUADA PARA USAR CON LENTES DE CONTACTO, INDICADA PARA EL ALIVIO PROLONGADO DE LA IRRITACIÓN, RESEQUEDAD, ARDOR Y SENSACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO, CAUSADOS POR ELEMENTOS AMBIENTALES COMO POLVO, AIRE Y HUMO; ESTRÉS VISUAL COMO EXPOSICIÓN A LA LUZ EXCESIVA, USO PROLONGADO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y FACTORES MECÁNICOS COMO USO DE LENTES DE CONTACTO O DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA OCULAR. INSTRUCCIONES DE USO: APLIQUE 1 GOTA EN CADA OJO, UNA O MÁS VECES AL DÍA SEGÚN SEA NECESARIO | Frasco con 5 ml Y Frasco con 10 ml | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: ZONAKER ZERO nombre genérico: SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (…) | III
20251116501 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | Alcohol Etílico ≥ 70%; Alcohol Etílico ≥ 95%. | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Producto químico de laboratorio. Uso analítico y de laboratorio. Usos industriales. Usos profesionales. No utilizar para propósitos diagnósticos. | 500mL, 1L, 2L, 4L (Galón), 20L (Garrafa). | No registra | Con fundamento en lo anterior, los productos Alcohol Etílico ≥ 70%; Alcohol Etílico ≥ 95%, NO son considerados Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251133180 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | Limulus Color KY Test Wako Código 291-53101 Control Standard Endotoxin (CSE) CSE4037-5006, CSE4037-5100 Prueba del lipopolisacárido (LPS) preparado para los indicadores de endotoxinas con el ensayo cinético turbidimétrico. CAT WLPS-0100K / (WLPS-001 100K) ES-BUFFER. ESB-006-V Kit de reactivo único SLP-HS Single Reagent Set II CODIGO 296-81001. | Fujifilm Waco | NO | Limulus Color KY Test Wako código 291-53101: Para realizar pruebas de endotoxinas bacterianas en productos farmacéuticos (especialmente fármacos parenterales). Este kit contiene viales de prueba Limulus Color KY y una Endotoxina Estándar de Control (CSE) que puede detectar y cuantificar de forma específica y rápida la endotoxina con alta sensibilidad. Limulus Color KY Test es un lisado liofilizado que incluye el sustrato cromogénico sintético y las constituciones tampón. Este lisado se disuelve en agua para BET antes de realizar la prueba con el ensayo. La prueba Limulus Color KY es adecuada para el análisis cinético mediante el sistema de medición Toxinometer® (Toxinometer®) o el lector de microplacas. Este producto está destinado solo a fines de investigación, no a fines diagnósticos. Control Standard Endotoxin (CSE) CSE4037-5006, CSE4037-5100: Endotoxina Estándar de Control (CSE) que puede detectar y cuantificar de forma específica y rápida la endotoxina con alta sensibilidad. Use la solución CSE de la “Preparación de la solución de endotoxina estándar de control (CSE)” para preparar los estándares de dilución. Prueba del lipopolisacárido (LPS) preparado para los indicadores de endotoxinas con el ensayo cinético turbidimétrico CAT WLPS-0100K: El lipopolisacárido (LPS) para los indicadores de endotoxinas (Cat # WLPS-0100K) está compuesto por E. coli O55:B5 (>100,000 UE/vial) y sirve como una solución madre para preparar múltiples indicadores de endotoxinas para los estudios de validación de despirogenización. Este es un protocolo recomendado para analizar múltiples indicadores de endotoxinas para los estudios de validación de despirogenización con el PYROSTAR™ ES-F como un ensayo cinético turbidimétrico. ES-BUFFER ESB-006-V: El tampón ES es un tampón específico para endotoxinas ideal para LAL sin tratamiento. Aunque todos los reactivos LAL producidos por FUJIFILM Wako son específicos para endotoxinas, otros reactivos LAL disponibles comercialmente no lo son. Sin este tampón, los ensayos pueden activar el (1,3)-ß-D-glucano al intentar determinar la concentración de endotoxinas en la muestra. Kit de reactivo único SLP-HS Single Reagent Set II Código 296-81001: Uso exclusivo para la investigación, no para procedimientos de diagnóstico. Detección muy sensible de PG y β-glucano 2. Cuantificación precisa y sensible de PG y β-glucano mediante el dispositivo Toxinometer. Determinación cuantitativa de peptidoglicano (PG) y (1->3)-β-D-glucano en soluciones parentales y fármacos activos | Limulus Color KY Test Wako código 291-53101: KIT 3 viales x 2 mL – 60 pruebas Control Standard Endotoxin (CSE) CSE4037-5006, CSE4037-5100: - 1 vial (500 ng de LPS purificado) 6 viales (500 ng/vial). Prueba del lipopolisacárido (LPS) preparado para los indicadores de endotoxinas con el ensayo cinético turbidimétrico CAT WLPS-0100K: 6 viales (>100.000 UE/vial). ES-BUFFER ESB-006-V; kit. 6 viales x 6.0 mL Kit de reactivo único SLP-HS Single Reagent Set II CODIGO 296-81001: KIT. 0.1 mL x 20 viales.20 ensayos | No registra | Teniendo en cuenta que los productos mencionados anteriormente, se utilizan para la realización de pruebas de endotoxinas bacterianas para muestras de medicamentos y dispositivos médicos durante su proceso de fabricación, estos productos NO son objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de un producto de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251135744 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | PAQUETE ELECTRICO, con nombre genérico PAQUETE CALIENTE ELECTRICO | RECOVERY, RECOVERY LIFE,BILT-RIT, MASTEX HEALTH | SI | PAQUETE CALIENTE ELÉCTRICO SUAVE Y CONFORTABLE PARA EL HOGAR. IDEAL PARA RELAJARSE Y MANTENERSE CÁLIDO EN DÍAS FRÍOS. CUENTA CON TRES NIVELES DE CALOR PARA MAYOR COMODIDAD Y UNA CUBIERTA LAVABLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA. | UNIDAD | MODELOS: 500 900 | En este contexto, conforme la información aportada se identifica que el producto PAQUETE ELECTRICO, con nombre genérico PAQUETE CALIENTE ELECTRICO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa” (…) (subrayado fuera de texto) | IIa
20251135746 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | PROTECTOR BUCAL | RHINO | NO | EL PROTECTOR BUCAL CUENTA CON LOS SIGUIENTES USOS: PROTECCION DE DIENTES Y TEJIDOS BLANDOS DE LA BOCA PROTECCION DE RESTAURACIONES DENTALES Y DISEÑOS DE SONRISA PROTECCION DE CORONAS Y PIEZAS PROVISIONALES PUEDE SER UTILIZADO POR PACIENTE CON ORTODONCIA TODA RECOMENDACIÓN Y USO ADICIONAL BRINDADA POR EL ODONTOLOGO EN LA CONSULTA DISPONIBLE PARA NIÑOS Y ADULTOS | UNIDAD | NIÑOS Y ADULTOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251138949 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | HYDROCOLLATOR HOTPAC - COLPAC CHILLING UNIT Nombre genérico: PAQUETES TERMICOS FRIO-CALIENTE | HOTPAC, HYDROCOLLATOR, COLPAC. | SI | Los Hydrocollator HotPaCs están diseñadas e indicadas para el alivio del dolor causado por artritis, bursitis, esguinces, distensiones y dolores de espalda. Estas compresas están diseñadas para uso clínico (reutilizables) durante sesiones de hasta 30 minutos. Los Hydrocollator HotPac están fabricados con aproximadamente 26 gramos de bentonita en cada compartimento, creados mediante hojas de lona de algodón cosidas con hilo de nailon. Unas lengüetas de polipropileno se extienden desde la compresa para facilitar su suspensión en el hidrocolador y su manipulación cuando están a temperatura para colocarlas en las fundas. Los ColPac están diseñados e indicados para alivio inmediato del dolor debido a: Lesión, Inflamación, Moretones, Dolor muscular, Esguinces, Torceduras. están disponibles en diferentes tamaños y formas que se aplican universalmente en áreas anatómicas no específicas. Están fabricados con una cubierta de vinilo azul que contienen bentonita y glicol, lo que también permite que conserven su flexibilidad a lo largo de varios ciclos de uso. | UNIDAD | Paquete caliente HotPac: 1002, 1004, 1006, 1008, 1010. Paquete frio ColPac: 1500, 1506, 1508, 1512. | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el Acta No. 8 del 2022 numeral 3.9 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” | Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20251139782 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | CEPILLOS DE LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL | INTERSTER | NO | CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL ESTÁN DISEÑADOS PARA LIMPIAR LOS INSTRUMENTOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS ENDOSCOPICOS. LOS CEPILLOS, SON LO SUFICIENTEMENTE FUERTES PARA ELIMINAR EFICAZMENTE LOS RESIDUOS QUIRÚRGICOS, PERO LO SUFICIENTEMENTE SUAVES PARA EL USO EN LOS MAS DELICADOS INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS. SON CEPILLOS DELIMPIEZA GENERAL YSE VENDEN ESTÉRILES YNO ESTÉRILES. LIBRE DE LÁTEX | 3FRIN550116 Caja por 5 - 3FRIN550120 Caja por 5 - 3FRIN550158 Caja por 5 - 3FRIN550172 Caja Por 10 - 3FRIN550174 Caja por 10 - 3FRIN550176 Caja por 10 - 3FRIN550134 Caja por 5 - 3FRIN550160 Caja por 5 - 3FRIN550162 Caja por 5 - 3FRIN550136 Caja por 5 - 3FRIN550164 Caja Por 5 - 3FRIN550136 Caja por 5 - 3FRIN550166 Caja por 5 - 3FRIN550168 Caja por 5 - 3FRIN550154 Caja por 5 - 3FRIN550118 Caja por 5 - 3FRIN550198* Caja por 5 - 3FRIN550156 Caja por 5 -3FRIN550122 Caja por 5 - 3FRIN550132 Caja por 5 - 3FRINSS0146 Caja por 5 - 3FRINSS0150 Caja Por 5 - 3FRIN550197 Caja por 5 - 3FRIN550126 Caja por 5 - 3FRIN550128 Caja por 5 - 3FRIN550148 Caja por 5 - 3FRIN550142 Caja por 5 - 3FRIN550144* Caja por 5 - 3FRIN550152 Caja por 5 - 3FRIN550104 Caja por 5 - 3FRIN550124 Caja por 5 - 3FRIN550130 Caja por 5 - 3FRIN550190 Caja Por 5 - 3FRIN550106 Caja por 5 - 3FRIN550102 Caja por 5 -3FRIN550192 Caja por 5 - 3FRIN550108 Caja por 5 - 3FRIN550193 Caja por 5 - 3FRIN550110 Caja por 5 - 3FRIN550194 Caja por 5 - 3FRIN550196- Caja por 5 - 3FRIN550112- Caja por 5-3FRIN550138 Caja por 5 - 3FRIN550140 Caja Por 5 - 3FRIN550141 Caja por 5 - 3FRIN550178 Caja por 5 - 3FRIN550180 Caja por 5 - 3FRIN550182 Caja por 5- 3FRIN550182 Caja por 5 - 3FRIN550184 Caja por 5 - 3FRIN550186 Caja por 5 - 3FRIN550188 Caja por 5. | 3FRIN550116 - 3FRIN550120 - 3FRIN550158 - 3FRIN550172 - 3FRIN550174 - 3FRIN550176 - 3FRIN550134 - 3FRIN550160- 3FRIN550162 - 3FRIN550136 - 3FRIN550164 - 3FRIN550136 - 3FRIN550166 - 3FRIN550168 - 3FRIN550154 -3FRIN550118 -3FRIN550198* -3FRIN550156 -3FRIN550122 -3FRIN550132 -3FRINSS0146 -3FRINSS0150 -3FRIN550197 3FRIN550126 -3FRIN550128 -3FRIN550148 - 3FRIN550142 -3FRIN550144* - 3FRIN550152 -3FRIN550104 - 3FRIN550124 -3FRIN550130 -3FRIN550190 -3FRIN550106 -3FRIN550102 -3FRIN550192 -3FRIN550108 -3FRIN550193 -3FRIN550110 -3FRIN550194 -3FRIN550196- -3FRIN550112- 3FRIN550138 - 3FRIN550140 - 3FRIN550141- 3FRIN550178 - 3FRIN550180 - 3FRIN550182 - 3FRIN550184 - 3FRIN550186 - 3FRIN550188 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140070 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | PLACAS PARA ELABORACION Y/O FABRICACION DE ALINEADORES Y RETENEDORES, con nombre genérico: PLACAS PARA ELABORACION DE ALINEADORES Y RETENEDORES PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MOLEKUR TM | NO | USOS: MATERIAL DENTAL POLIURETANO Ó TERMOPLÁSTICO (TPU) Ó, POLIOLEFINA, COPOLIÉSTER – MATERIA PRIMA PARA ELABORACION Y/O FABRICACION DE ALINEADORES Y RETENEDORES. INDICACIONES: PLACAS, MATERIA PRIMA PARA ELABORACION Y/O FABRICACION DE ALINEADORES Y RETENEDORES. EN EL LABORATORIO DENTAL | DISCOS: Espesor de: 0.40 / 0.50 / 0.63 / 0.76 / 1.00 / 1.50 MM * 125 MM: UNIDAD / BOLSA X 10 UNIDADES / ROLLOS | ONE S: EXPESS: PRO NEO: TEMPLATE U: TEMPLATE E: BRIGHT T/W: | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140234 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | BAJALENGUAS DE MADERA | No registra | NO | Indicado para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta | 20 piezas / paquete, 100 piezas / caja | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140931 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | PLACAS ERKOLOC PRO - ERKOFLEX - ERKOLEN - ERKODUR, con nombre genérico: PLACAS ERKODENT | ERKODENT | NO | LÁMINAS DE TERMOFORMADO DE ALTA RESISTENCIA Y BIOCOMPATIBILIDAD: • PLANCHA RESISTENTE DE DOS CAPAS DURA/BLANDA, LADO DURO: COPOLIÉSTER (PETG), LADO BLANDO: POLIURETANO (TPU). • CON LÁMINA AISLANTE POLIETILENO (PE). • PARA LA FABRICACIÓN DE PLANCHAS CONFORTABLES DE ESTABILIZACIÓN Y OCLUSALES, FÉRULAS ANTIBRUXISMO, ALINEADORES, FÉRULAS DE CORRECIÓN, FÉRULAS ANTI-RONQUIDO SILENSOR®-SL, FÉRULAS PARA BLANQUEAMIENTO. | VIENE EN PRESENTACION POR PAQUETE METALICO EMPACADA AL VACIO | ERKODUR AL 523006 ERKODUR-AL, 0.6 MM, Ø 125 MM, CLEAR 523008 ERKODUR-AL, 0.8 MM, Ø 125 MM, CLEAR 523010 ERKODUR-AL, 1.0 MM, Ø 125 MM, CLEAR 524106 ERKODUR-AL, 0.6 MM, Ø 120 MM, CLEAR 524108 ERKODUR-AL, 0.8 MM, Ø 120 MM, CLEAR 524110 ERKODUR-AL, 1.0 MM, Ø 120 MM, CLEAR 524906 ERKODUR-AL, 0.6 MM, Ø 120 MM, CLEAR 524006 ERKODUR-AL, 0.6 MM, Ø 125 MM, CLEAR 524908 ERKODUR-AL, 0.8 MM, Ø 120 MM, CLEAR 524008 ERKODUR-AL, 0.8 MM, Ø 125 MM, CLEAR 524910 ERKODUR-AL, 1.0 MM, Ø 120 MM, CLEAR 524010 ERKODUR-AL, 1.0 MM, Ø 125 MM, CLEAR ERKOLEN 511205 ERKOLEN, 0.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511206 ERKOLEN, 0.60 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511207 ERKOLEN, 0.70 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511208 ERKOLEN, 0.80 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511210 ERKOLEN, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511215 ERKOLEN, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511220 ERKOLEN, 2.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511230 ERKOLEN, 3.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 511305 ERKOLEN, 0.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511306 ERKOLEN, 0.60 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511307 ERKOLEN, 0.70 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511308 ERKOLEN, 0.80 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511310 ERKOLEN, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511315 ERKOLEN, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511320 ERKOLEN, 2.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511330 ERKOLEN, 3.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 511406 ERKOLEN-AW, 0.60 MM, Ø 42 MM, TRANSPARENT 511466 ERKOLEN-A, 0.60 MM, Ø 42 MM, TRANSPARENT 511505 ERKOLEN, 0.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 511506 ERKOLEN, 0.60 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 511507 ERKOLEN, 0.70 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 511510 ERKOLEN, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 511515 ERKOLEN, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 511520 ERKOLEN, 2.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 512406 ERKOLEN-AW, 0.60 MM, Ø 42 MM, TRANSPARENT 512466 ERKOLEN-A, 0.60 MM, Ø 42 MM, TRANSPARENT 514205 ERKOLEN, 0.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514206 ERKOLEN, 0.60 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514207 ERKOLEN, 0.70 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514208 ERKOLEN, 0.80 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514210 ERKOLEN, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514215 ERKOLEN, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514220 ERKOLEN, 2.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514230 ERKOLEN, 3.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 514305 ERKOLEN, 0.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514306 ERKOLEN, 0.60 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514307 ERKOLEN, 0.70 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514308 ERKOLEN, 0.80 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514310 ERKOLEN, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514315 ERKOLEN, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514320 ERKOLEN, 2.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514330 ERKOLEN, 3.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 514505 ERKOLEN, 0.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 514506 ERKOLEN, 0.60 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 514507 ERKOLEN, 0.70 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 514510 ERKOLEN, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 514515 ERKOLEN, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 514520 ERKOLEN, 2.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513205 ERKOLEN, 0.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513206 ERKOLEN, 0.60 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513207 ERKOLEN, 0.70 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513208 ERKOLEN, 0.80 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513210 ERKOLEN, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513305 ERKOLEN, 0.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513306 ERKOLEN, 0.60 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513307 ERKOLEN, 0.70 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513308 ERKOLEN, 0.80 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513310 ERKOLEN, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513505 ERKOLEN, 0.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513506 ERKOLEN, 0.60 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513507 ERKOLEN, 0.70 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513508 ERKOLEN, 0.80 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513510 ERKOLEN, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513406 ERKOLEN-AW, 0.60 MM, Ø 42 MM 513466 ERKOLEN-A, 0.60 MM, Ø 42 MM, TRANSPARENT 513215 ERKOLEN, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513220 ERKOLEN 2.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513230 ERKOLEN, 3.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 513315 ERKOLEN, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513320 ERKOLEN, 2.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513330 ERKOLEN, 3.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 513515 ERKOLEN, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513520 ERKOLEN, 2.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 513530 ERKOLEN, 3.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT ERKOFLEX 177005 ERKOFLEXSTICKS-82 177006 ERKOFLEXSTICKS-95 581210 ERKOFLEX, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581215 ERKOFLEX, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581220 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581221 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT RED 581222 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT YELLOW 581223 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT BLUE 581224 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT GREEN 581225 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT PINK 581226 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, DEEP RED 581227 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, NIGHT BLUE 581228 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, LIGHT BLUE 581229 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, ASSORTED 581230 ERKOFLEX, 3.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581231 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, MAROON 581232 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, DEEP GREEN 581233 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, PURE WHITE 581234 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, DEEP BLACK 581235 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, GOLD 581236 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, SILVER 581240 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581241 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT RED 581242 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT YELLOW 581243 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT BLUE 581244 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT GREEN 581245 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT PINK 581246 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, DEEP RED 581247 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, NIGHT BLUE 581248 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, LIGHT BLUE 581249 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, ASSORTED 581250 ERKOFLEX, 5.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581251 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, MAROON 581252 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, DEEP GREEN 581253 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, PURE WHITE 581254 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, DEEP BLACK 581255 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, GOLD 581256 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, SILVER 581260 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, CAMOUFLAGE 581261 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, LAVA 581262 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, TIE-DYE 581263 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, RAINBOW 581264 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, CONFETTI 581265 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, ZEBRA 581266 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, GOLDFLAKES 581267 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, SILVERFLAKES 581268 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, CAMOUFLAGE STRIP 581269 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, ASSORTED 581270 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, LAVASTRIP 581279 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM, BLACKLINE ASSORTED 581280 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, CAMOUFLAGE 581281 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, LAVA 581282 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, TIE-DYE 581283 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, RAINBOW 581284 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, CONFETTI 581285 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, ZEBRA 581286 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, GOLDFLAKES 581287 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, SILVERFLAKES 581288 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, CAMOUFLAGE STRIP 581289 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, ASSORTED 581290 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4,00 MM, Ø 120 MM, LAVASTRIP 581299 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM, BLACKLINE ASSORTED 581310 ERKOFLEX-BLEACH, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 581401 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, 1 COLOURED 581402 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, 2 COLOURED 581403 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, 3 COLOURED 581404 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, 4 COLOURED 581405 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 120 MM 581510 ERKOFLEX-BLEACH, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581701 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, 1 COLOURED 581702 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, 2 COLOURED 581703 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, 3 COLOURED 581704 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, 4 COLOURED 581705 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 120 MM 581710 ERKOFLEX, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581715 ERKOFLEX, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581720 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581721 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT RED 581722 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT YELLOW 581723 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT BLUE 581724 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT GREEN 581725 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT PINK 581726 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, DEEP RED 581727 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, NIGHT BLUE 581728 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, LIGHT BLUE 581729 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, ASSORTED 581730 ERKOFLEX, 3.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581731 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, MAROON 581732 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, DEEP GREEN 581733 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, PURE WHITE 581734 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, DEEP BLACK 581735 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, GOLD 581736 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, SILVER 581740 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581741 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT RED 581742 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT YELLOW 581743 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT BLUE 581744 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT GREEN 581745 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, BRIGHT PINK 581746 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, DEEP RED 581747 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, NIGHT BLUE 581748 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, LIGHT BLUE 581749 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, ASSORTED 581750 ERKOFLEX, 5.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581751 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, MAROON 581752 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, DEEP GREEN 581753 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, PURE WHITE 581754 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, DEEP BLACK 581755 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, GOLD 581756 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, SILVER 581760 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, CAMOUFLAGE 581761 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, LAVA 581762 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, TIE-DYE 581763 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, RAINBOW 581764 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, CONFETTI 581765 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, ZEBRA 581766 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2,00 MM, 125 X 125 MM, GOLDFLAKES 581767 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, 125 X 125 MM, SILVERFLAKES 581768 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, 125 X 125 MM, CAMOUFLAGE STRIP 581769 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM,125 X 125 MM, ASSORTED 581770 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, 125 X 125 MM, LAVASTRIP 581779 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, 125 X 125 MM, BLACKLINE ASSORTED 581780 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, CAMOUFLAGE 581781 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, LAVA 581782 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, TIE-DYE 581783 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, RAINBOW 581784 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, CONFETTI 581785 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, ZEBRA 581786 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, GOLDFLAKES 581787 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, SILVERFLAKES 581788 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, CAMOUFLAGE STRIP 581789 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, ASSORTED 581790 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, LAVASTRIP 581799 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM, BLACKLINE ASSORTED 581810 ERKOFLEX-BLEACH, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 581910 ERKOFLEX, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581915 ERKOFLEX, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581920 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581921 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT RED 581922 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT YELLOW 581923 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT BLUE 581924 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT GREEN 581925 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT PINK 581926 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, DEEP RED 581927 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, NIGTH BLUE 581928 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, LIGHT BLUE 581929 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, ASSORTED 581930 ERKOFLEX, 3.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581931 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, MAROON 581932 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, DEEP GREEN 581933 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, PURE WHITE 581934 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, DEEP BLACK 581935 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, GOLD 581936 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, SILVER 581940 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581941 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT RED 581942 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT YELLOW 581943 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT BLUE 581944 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT GREEN 581945 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, BRIGHT PINK 581946 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, DEEP RED 581947 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, NIGHT BLUE 581948 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, LIGHT BLUE 581949 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, ASSORTED 581950 ERKOFLEX, 5.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 581951 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, MAROON 581952 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, DEEP GREEN 581953 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, PURE WHITE 581954 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, DEEP BLACK 581955 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, GOLD 581956 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, SILVER 581960 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, CAMOUFLAGE 581961 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, LAVA 581962 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, TIE-DYE 581963 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, RAINBOW 581964 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, CONFETTI 581965 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, ZEBRA 581966 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, GOLDFLAKES 581967 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, SILVERFLAKES 581968 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, CAMOUFLAGE STRIP 581969 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, ASSORTED 581970 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, LAVASTRIP 581979 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM, BLACKLINE ASSORTED 581980 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, CAMOUFLAGE 581981 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, LAVA 581982 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, TIE-DYE 581983 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, RAINBOW 581984 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, CONFETTI 581985 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, ZEBRA 581986 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, GOLDFLAKES 581987 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, SILVERFLAKES 581988 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, CAMOUFLAGE STRIP 581989 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, ASSORTED 581990 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, LAVASTRIP 581999 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM, BLACKLINE ASSORTED 582401 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, 1 COLOURED 582402 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, 2 COLOURED 582403 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, 3 COLOURED 582404 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, 4 COLOURED 582405 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, Ø 125 MM 582701 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, 1 COLOURED 582702 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, 2 COLOURED 582703 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, 3 COLOURED 582704 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, 4 COLOURED 582705 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, Ø 125 MM 584210 ERKOFLEX, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584215 ERKOFLEX, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584220 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584230 ERKOFLEX, 3.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584240 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584250 ERKOFLEX, 5.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584310 ERKOFLEX-BLEACH, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 584510 ERKOFLEX-BLEACH, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 584710 ERKOFLEX, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584715 ERKOFLEX, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584720 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584730 ERKOFLEX, 3.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584740 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584750 ERKOFLEX, 5.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584810 ERKOFLEX-BLEACH, 1.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 584910 ERKOFLEX, 1.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 584915 ERKOFLEX, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 584920 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 584930 ERKOFLEX, 3.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 584940 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 584950 ERKOFLEX, 5.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 585415 ERKOFLEX-95, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 585425 ERKOFLEX-95, 2.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 585440 ERKOFLEX-95, 4.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 585915 ERKOFLEX-95, 1.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 585925 ERKOFLEX-95, 2.50 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 585940 ERKOFLEX-95, 4.00 MM, Ø 125 MM, TRANSPARENT 586401 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, 1-COLOUR 586402 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, 2 COLOUR 586403 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, 3 COLOUR 586404 ERKOFLEX, 4.00 MM, 125 X 125 MM, 4 COLOUR 586405 ERKOFLEX-FREESTYLE, 4.00 MM, 125 X 125 MM 586701 ERKOFLEX, 2.00 MM, 125 X 125 MM, 1 COLOUR 586702 ERKOFLEX, 2,00 MM, 125 X 125 MM, 2 COLOUR 586703 ERKOFLEX, 2,00 MM, 125 X 125 MM, 3 COLOUR 586704 ERKOFLEX, 2,00 MM, 125 X 125 MM, 4 COLOUR 586705 ERKOFLEX-FREESTYLE, 2.00 MM, 125 X 125 MM 586715 ERKOFLEX-95, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 586725 ERKOFLEX-95, 2.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 586740 ERKOFLEX-95, 4.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 586915 ERKOFLEX-95, 1.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 586925 ERKOFLEX-95, 2.50 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 586940 ERKOFLEX-95, 4.00 MM, 125 X 125 MM, TRANSPARENT 589215 ERKOFLEX-95, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 589225 ERKOFLEX-95, 2.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 589240 ERKOFLEX-95, 4.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 589415 ERKOFLEX-95, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 589425 ERKOFLEX-95, 2.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 589440 ERKOFLEX-95, 4.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 589510 ERKOFLEX-BLEACH 240, 1.00 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 583210 ERKOFLEX, 1.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 583310 ERKOFLEX-BLEACH, Ø 120 MM, 1 MM, TRANSPARENT 583510 ERKOFLEX-BLEACH, Ø 125 MM, 1 MM, TRANSPARENT 583710 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 1.00 MM, TRANSPARENT 583810 ERKOFLEX-BLEACH, 125 X 125 MM, 1 MM, TRANSPARENT 583910 ERKOFLEX Ø 125 MM, 1.00 MM, TRANSPARENT 589715 ERKOFLEX-95 240, 1.5 MM, 240 MM, TRANSPARENT 583221 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT RED 583222 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT YELLOW 583223 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT BLUE 583224 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT GREEN 583225 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT PINK 583226 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, DEEP RED 583227 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, NIGHT BLUE 583228 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, LIGHT BLUE 583231 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, MAROON 583232 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, DEEP GREEN 583233 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, PURE WHITE 583234 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, DEEP BLACK 583235 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, GOLD 583236 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, SILVER 583241 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, BRIGHT RED 583242 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, BRIGHT YELLOW 583243 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, BRIGHT BLUE 583244 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, BRIGHT GREEN 583245 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, BRIGHT PINK 583246 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, DEEP RED 583247 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, NIGHT BLUE 583248 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, LIGHT BLUE 583251 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, MAROON 583252 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, DEEP GREEN 583253 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, PURE WHITE 583254 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, DEEP BLACK 583255 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, GOLD 583256 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, SILVER 583258 ERKOFLEX Ø 120 MM, 4.00 MM, YOLK YELLOW 583280 ERKOFLEX-FREESTYLCAMOUFLAGØ 120 MM, 4,00 MM 583281 ERKOFLEX-FREESTYLE, LAVA Ø 120 MM, 4.00 MM 583282 ERKOFLEX-FREESTYLTIE-DYØ 120 MM, 4,00 MM 583283 ERKOFLEX-FREESTYLE, RAINBOW Ø 120 MM, 4,00 MM 583284 ERKOFLEX-FREESTYLE, CONFETTI Ø 120 MM, 4,00 MM 583285 ERKOFLEX-FREESTYLE, ZEBRA Ø 120 MM, 4.00 MM 583286 ERKOFLEX-FREESTYLE, GOLDFLAKES Ø 120 MM, 4,00 MM 583287 ERKOFLEX-FREESTYLE, SILVERFLAKES Ø 120 MM, 4,00 MM 583288 ERKOFLEX-FREESTYLE, CAMOUFLAGE STRIP Ø 120 MM 4,00 MM 583289 ERKOFLEX-FREESTYLE, LAVASTRIP Ø 120 MM, 4,00 MM 583741 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT RED 583742 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT YELLOW 583743 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT BLUE 583744 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT GREEN 583745 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT PINK 583746 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, DEEP RED 583747 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, DARK BLUE 583748 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, LIGHT BLUE 583751 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, MAROON 583752 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, DEEP GREEN 583753 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, PURE WHITE 583754 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, DEEP BLACK 583755 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, GOLD 583756 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, SILVER 583933 ERKOFLEX Ø 125 MM, 2.00 MM, PURE WHITE 583934 ERKOFLEX Ø 125 MM, 2.00 MM, DEEP BLACK 583941 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT RED 583942 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT YELLOW 583943 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT BLUE 583944 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT GREEN 583945 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, BRIGHT PINK 583946 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, DEEP RED 583947 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, NIGHT BLUE 583948 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, LIGHT BLUE 583953 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, PURE WHITE 583954 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, DEEP BLACK 583215 ERKOFLEX, 1.50 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 583220 ERKOFLEX, 2.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 583230 ERKOFLEX, 3.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 583240 ERKOFLEX, 4.00 MM, Ø 120 MM, TRANSPARENT 583250 ERKOFLEX Ø 120 MM, 5.00 MM, TRANSPARENT 583715 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 1.50 MM, TRANSPARENT 583720 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 2.00 MM, TRANSPARENT 583730 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 3.00 MM, TRANSPARENT 583740 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 4.00 MM, TRANSPARENT 583750 ERKOFLEX 125 X 125 MM, 5.00 MM, TRANSPARENT 583915 ERKOFLEX Ø 125 MM, 1.50 MM, TRANSPARENT 583920 ERKOFLEX Ø 125 MM, 2.00 MM, TRANSPARENT 583930 ERKOFLEX Ø 125 MM, 3.00 MM, TRANSPARENT 583940 ERKOFLEX Ø 125 MM, 4.00 MM, TRANSPARENT 583950 ERKOFLEX Ø 125 MM, 5.00 MM, TRANSPARENT 585315 ERKOFLEX-95 Ø 125 MM, 1.50 MM, TRANSPARENT 585325 ERKOFLEX-95 Ø 125 MM, 2.50 MM, TRANSPARENT 585340 ERKOFLEX-95 Ø 125 MM, 4.00 MM, TRANSPARENT 586315 ERKOFLEX-95 125 X 125 MM, 1.50 MM, TRANSPARENT 586325 ERKOFLEX-95 125 X 125 MM, 2.50 MM, TRANSPARENT 586340 ERKOFLEX-95 125 X 125 MM, 4.00 MM, TRANSPARENT 589315 ERKOFLEX-95 Ø 120 MM, 1.50 MM, TRANSPARENT 589325 ERKOFLEX-95 Ø 120 MM, 2.50 MM, TRANSPARENT 589340 ERKOFLEX-95 Ø 120 MM, 4.00 MM, TRANSPARENT 177811 PLAYSAFE BITE SPACER 177812 PLAYSAFE FACE CHUCK 177813 PLAYSAFE 4U, ANTERIOR TEETH WHITE 177814 PLAYSAFE 4U, ANTERIOR TEETH BLACK 177816 PLAYSAFE 4U, 40 X 60 MM 177817 PLAYSAFE 4U, 125 X 125 MM 177819 PLAYSAFE TRIPLE SET FREESTYLE STRIP 177820 PLAYSAFE TRIPLE SET 1-COLOURED 177821 PLAYSAFE TRIPLE SET 2-COLOURED 177822 PLAYSAFE TRIPLE SET 3-COLOURED 177823 PLAYSAFE TRIPLE SET 4-COLOURED 177824 PLAYSAFE TRIPLE SET FREESTYLE 177825 PLAYSAFE TRIPLE FOILS 1-COLOURED 177826 PLAYSAFE TRIPLE FOILS 2-COLOURED 177827 PLAYSAFE TRIPLE FOILS 3-COLOURED 177828 PLAYSAFE TRIPLE FOILS 4-COLOURED 177829 PLAYSAFE TRIPLE FOILS FREESTYLE 177830 PLAYSAFE TRIPLE FOILS FREESTYLE STRIP 177859 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT SET FREESTYLE STRIP 177860 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT SET 1-COLOURED 177861 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT SET 2-COLOURED 177862 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT SET 3-COLOURED 177863 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT SET 4-COLOURED 177864 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT SET FREESTYLE 177865 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT FOILS 1-COLOURED 177866 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT FOILS 2-COLOURED 177867 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT FOILS 3-COLOURED 177868 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT FOILS 4-COLOURED 177869 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT FOILS FREESTYLE 177870 PLAYSAFE TRIPLE LIGHT FOILS FREESTYLE STRIP PLACAS 240 DIAMETRO 525006 ERKODUR-AL 240, 0.6 MM, Ø 240, CLEAR 525008 ERKODUR-AL 240, 0.8 MM, Ø 240, CLEAR 525010 ERKODUR-AL 240, 1.0 MM, Ø 240, CLEAR 529605 ERKODUR 240, 0.50 MM, Ø 240 MM, CLEAR 529606 ERKODUR 240, 0.60 MM, Ø 240 MM, CLEAR 529608 ERKODUR 240, 0.80 MM, Ø 240 MM, CLEAR 529610 ERKODUR 240, 1.00 MM, Ø 240 MM, CLEAR 589715 ERKOFLEX-95 240, 1.5 MM, 240 MM, TRANSPARENT 599610 ERKOLOC-PRO 240, 1.00 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 599613 ERKOLOC-PRO 240, 1.30 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 521106 ERKODUR-AL 240, 0.6 MM, Ø 240, CLEAR 521108 ERKODUR-AL 240, 0.8 MM, Ø 240, CLEAR 521110 ERKODUR-AL 240, 1.0 MM, Ø 240, CLEAR 529505 ERKODUR 240, 0.50 MM, Ø 240 MM, CLEAR 529506 ERKODUR 240, 0.60 MM, Ø 240 MM, CLEAR 529508 ERKODUR 240, 0.80 MM, Ø 240 MM, CLEAR 529510 ERKODUR 240, 1.00 MM, Ø 240 MM, CLEAR 589510 ERKOFLEX-BLEACH 240, 1.00 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 599510 ERKOLOC-PRO 240, 1.00 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 599513 ERKOLOC-PRO 240, 1.30 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 599520 ERKOLOC-PRO 240, 2.00 MM, Ø 240 MM, TRANSPARENT 521308 ERKODUR-S, 0.80 MM, Ø 120 MM, CLEAR 521808 ERKODUR-S, 0.80 MM, 125 X 125 MM, CLEAR 522908 ERKODUR-S, 0.80 MM, Ø 125 MM, CLEAR 523808 ERKODUR-S, 0.80 MM, 125 X 125 MM, CLEAR 523308 ERKODUR-S, 0.80 MM, Ø 120 MM, CLEAR 523908 ERKODUR-S, 0.80 MM, Ø 125 MM, CLEAR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251143996 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | NEORESINS | NEODENT | NO | LAS RESINAS NEODENT PARA IMPRESIÓN 3D ESTÁN FORMULADAS A BASE DE FOTOPOLÍMEROS ACRÍLICOS CON ADITIVOS ESPECÍFICOS, DISEÑADAS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS PERSONALIZADOS MEDIANTE EL PROCESO DE FOTOPOLIMERIZACIÓN EN CUBA (VAT PHOTOPOLYMERIZATION). ESTAS RESINAS SON COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON IMPRESORAS DEL TIPO DLP QUE OPERAN CON UNA LONGITUD DE ONDA ≤ 405 NM. LOS PRODUCTOS ABARCAN APLICACIONES CLÍNICAS DIVERSAS DENTRO DE LA ODONTOLOGÍA, INCLUYENDO LA CONFECCIÓN DE GUÍAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA GUIADA, PLACAS OCLUSALES PARA EL TRATAMIENTO DE BRUXISMO Y PRÓTESIS DENTALES FIJAS O REMOVIBLES. CADA FORMULACIÓN HA SIDO DESARROLLADA PARA ASEGURAR PRECISIÓN, BIOCOMPATIBILIDAD Y DESEMPEÑO MECÁNICO ACORDE A SU USO PREVISTO. EL USO DE ESTAS RESINAS ESTÁ DESTINADO A PROFESIONALES CAPACITADOS EN IMPRESIÓN 3D PARA FINES ODONTOLÓGICOS, ASEGURANDO LA CORRECTA PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS DISPOSITIVOS. LOS PRODUCTOS IMPRESOS ESTÁN DIRIGIDOS A PACIENTES QUE REQUIEREN TRATAMIENTOS REHABILITADORES, FUNCIONALES O QUIRÚRGICOS, SIEMPRE QUE NO PRESENTEN CONTRAINDICACIONES ESPECÍFICAS. | UNIDAD | ITEM DESCRIPCIÓN 183.1029 NEODENT RESIN SURGICAL GUIDE, 500ML 183.1030 NEODENT BITE SPLINT RESIN, 500ML 183.1056 NEODENT RESIN DENTURE BASE, PINK, 1L 183.1057 NEODENT RESIN DENTURE TEETH, B1, 1L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251145566 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-07-15 | Jeringa DETER ENZIMÁTICO con Nombre genérico Detergente líquido industrial biodegradable Multienzimático | ALBOR | NO | Detergente líquido industrial biodegradable Multienzimático. Empleado en la remoción de restos de residuos biológicos. Limpieza de materiales, equipos y superficies como pisos, paredes, mesones y áreas generales a nivel institucional. Aplica en laboratorios clínicos, químicos, instalaciones hospitalarias, clínicas, veterinarias, odontológicos. | 1 L, 2 L, 4 L (Galón) y 20 L (Garrafa). | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este producto no puede ser utilizado para la desinfección de productos considerados dispositivos médicos o equipos biomédicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251145625 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | PRECINTOS DE SEGURIDAD | INTERSTER | NO | SE UTILIZAN PARA MARCAR Y ASEGURAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE MERCANCÍAS DE TRANSPORTE. CONTENEDORES, RUEDAS, CAJAS, CARROS DE TRANSPORTE Y OTROS ARTÍCULOS ESTÁN PROTEGIDOS CONTRA LA MANIPULACIÓN. LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA GARANTIZA LA TRAZABILIDAD Y PROPORCIONA UNA DOCUMENTACIÓN COMPLETA. | 3FCZB460482 Caja por 1000, 3FCZB460484 Caja por 1000 , 3FCZB460486 Caja por 1000, 3FSZB861302 Caja por 100, 3FSZB861304 Caja por 100, 3FC2B460402 Caja por 1000, 3FCZB460404 Caja por 1000, 3FCZB460406 Caja por 1000, 3FCZB460408 Caja por 1000, 3FC2B460410 Caja por 1000, 3F2B460412 Caja por 1000, 3FC2B460414 Caja por 1000, 3FCZB460416 Caja por 1000, 3FCZB460418 Caja por 1000, 3FCZB460420 Caja por 1000, 3FCZB460422 Caja por 1000, 3FCZB460424 Caja por 1000, 3FCZB460426 Caja por 1000, 3FCZB460428 Caja por 1000, 3FCZB460430 Caja por 1000, 3FCZB460432 Caja por 1000. 3FCZB460452 Caja por 1000, 3FCZB460454 Caja por 1000, 3FCZB460456 Caja por 1000, 3FCZB460458 Caja por 1000, 3FCZB460460 Caja por 1000 , 3FCZB460462 Caja por 1000, 3FCZB460464 Caja por 1000 , 3FCZB460466 Caja por 1000. 3FCZB460302 Caja por 1000 , 3FCZB460303 Caja por 1000, 3FCZB460304 Caja por 1000, 3FCZB460306 Caja por 1000 , 3FCZB460308 Caja por 1000 , 3FCZB460310 Caja por 1000, 3FCZB460312 Caja por 1000, 3FCZB460313 Caja por 1000, 3FCZB460314 Caja por 1000 , 3FCZB460316 Caja por 1000. 3FSZB720230 Caja por 100, 3FSZB720232 Caja por 100, 3FSZB720234 Caja por 100, 3FSZB720236 Caja por 100, 3FSZB720238 Caja por 100, 3FSZB720240 Caja por 100, 3FSZB720242 Caja por 100, 3FSZB720244 Caja por 100, 3FSZB720246 Caja por 100, 3FSZB720248 Caja por 100, 3FSZB720250 Caja por 100, 3FSZB720252 Caja por 100, 3FSZB720254 Caja por 100, 3FSZB720256 Caja por 100. 3FSZB720286 Caja por 100, 3FSZB720288 Caja por 100, 3FSZB720290 Caja por 100, 3FSZB720292 Caja por 100, 3FSZB720294 Caja por 100, 3FSZB720216 Caja por 100, 3FSZB720218 Caja por 100, 3FSZB720220 Caja por 100, 3FSZB720224 Caja por 100, 3FSZB720226 Caja por 100, 3FSZB720228 Caja por 100, 3FSZB720202 Caja por 100, 3FSZB720204 Caja por 100, 3FSZB720206 Caja por 100, 3FSZB720208 Caja por 100, 3FSZB720210 Caja por 100, 3FSZB720212 Caja por 100, 3FSZB720214 Caja por 100. | 3FCZB460482, 3FCZB460484, 3FCZB460486, 3FSZB861302, 3FSZB861304 ,3FC2B460402, 3FCZB460404, 3FCZB460406, 3FCZB460408, 3FC2B460410, 3F2B460412, 3FC2B460414, 3FCZB460416, 3FCZB460418, 3FCZB460420, 3FCZB460422, 3FCZB460424, 3FCZB460426, 3FCZB460428, 3FCZB460430, 3FCZB460432, 3FCZB460452, 3FCZB460454, 3FCZB460456, 3FCZB460458, 3FCZB460460, 3FCZB460462, 3FCZB460464, 3FCZB460466, 3FCZB460302, 3FCZB460303, 3FCZB460304, 3FCZB460306, 3FCZB460308, 3FCZB460310, 3FCZB460312, 3FCZB460313, 3FCZB460314, 3FCZB460316. 3FSZB720230, 3FSZB720232, 3FSZB720234, 3FSZB720236, 3FSZB720238, 3FSZB720240, 3FSZB720242, 3FSZB720244, 3FSZB720246, 3FSZB720248, 3FSZB720250, 3FSZB720252, 3FSZB720254, 3FSZB720256. 3FSZB720290, 3FSZB720292, 3FSZB720294, 3FSZB720216, 3FSZB720218, 3FSZB720220, 3FSZB720224, 3FSZB720226, 3FSZB720228, 3FSZB720202, 3FSZB720204, 3FSZB720206, 3FSZB720208, 3FSZB720210, 3FSZB720212, 3FSZB720214 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159520 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | OSA MASK APP Nombre Genérico: APLICACIÓN DE MÁSCARAS PARA SAOS | F&P myMask | NO | LA APLICACIÓN F&P MYMASK ESTÁ DISEÑADA PARA APOYAR A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA SELECCIÓN Y AJUSTE DE MÁSCARAS MARCA F&P PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS), TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO REMOTA. PERMITE IDENTIFICAR LA MÁSCARA MÁS ADECUADA MEDIANTE UN CUESTIONARIO PERSONALIZADO, DETERMINAR LA TALLA CORRECTA A TRAVÉS DE ESCANEO FACIAL EN TIEMPO REAL, Y BRINDAR AL PACIENTE CONSEJOS SOBRE EL USO, AJUSTE Y LIMPIEZA DE SU MÁSCARA. ESTAS FUNCIONES MEJORAN LA PRECISIÓN EN LA ADAPTACIÓN Y FOMENTAN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. | APLICACIÓN MÓVIL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: OSA MASK APP Nombre Genérico: APLICACIÓN DEMÁSCARAS PARA SAOS este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | BOQUILLA PARA ENDOSCOPIO con Nombre genérico BOQUILLA PARA ENDOSCOPIO | ENDOVID | SI | Proporcionan protección al endoscopio insertado en la boca del paciente para evitar mordeduras | UNIDAD | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Boquilla para Endoscopio con Nombre genérico Boquilla para Endoscopio, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…) Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20251165218 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | CA CASSETTES DE INCLUSION con nombre genérico CASSETTES DE INCLUSION | LEICA BIOSYSTEMS | NO | Los casetes de tejido de Leica Biosystems no detectan ni miden un analito o marcador. Estos dispositivos médicos están destinados a albergar de forma segura muestras de tejido a través del flujo de trabajo de histología necesario para preparar muestras de tejido para la microtomía. Además, los casetes de tejido también se utilizan como sustrato o base para asegurar los bloques de tejido incrustados en parafina para microtomía. | Caja de 100, 200, 500, 800, 1000, 1500, 2000 unidades | Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina I Refs: 38440000 a 38440010 Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina I Refs: 14039441000 a 14039441009 Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina I Refs: 3802242 a 3802259 Casetes de rutina o para procesamiento Casetes para procesamiento Refs: 3802301 a 3802391 Casetes de rutina o para procesamiento Casetes para procesamiento Refs: 3850510E a 385028E Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina II Refs: 38440100 a 38440110 Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina II Refs: 14039441100 a 140394407 Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina III Refs: 38440200 a 384400210; 38440200 Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina III Refs: 14039440200 a 14039440209 Casetes de rutina o para procesamiento Multicasetes Refs: 3802200 a 3802219 Casetes de rutina o para procesamiento Multicasetes Refs: 3802274 a 3802491 Casetes de rutina o para procesamiento Precarga II de una pieza Refs: 3802631 a 3802690 Casetes de rutina o para procesamiento Precarga II de una pieza Refs: 3802631T a 3802690T Casetes de rutina o para procesamiento Precarga II de una pieza Refs: 3850400E a 3850413E Casetes de rutina o para procesamiento IP ActivFlo Rutina I Refs: 39LC-500-1 a 39LC-500-1 Casetes de rutina o para procesamiento IP ActivFlo Rutina I Refs: 39LC-500-1-L a 39LC-500-11-L Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina VI Refs: 39LC-550-1 a 39LC-550-11 Casetes de rutina o para procesamiento IP Rutina VI Refs: 39LC-550-1 -L a 39LC-550-11 -L Casetes de rutina o para procesamiento Jet IV Refs: 38440700 a 38440710 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia (Jet Biopsia 6 compartimento) Refs: 38440300 a 38440310 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia (Jet Biopsia 6 compartimento) Refs: 14039440300 a 14039440305 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia (Jet Biopsia 6 compartimento) Refs: 14039441200 a 14039441209 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia I Refs: 38440400 a 38440405 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia I Refs: 14039440400 a 14039440404 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia I Refs: 14039441400 a 14039441405 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia II Refs: 38440500 a 38440512 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia II Refs: 14039440500 a 14039440507 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia II Refs: 14039441500 a 14039441505 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia II Refs: 38440600 a 38440607 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia III Refs: 14039441300 a 14039441309 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia IV Refs: 38441120 a 38441130 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia IV Refs: 39LC-580-1-L a 39LC-580-11-L Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia VI Refs: 39LC-580-1 a 39LC-580-11 Biopsia y casetes para microbiopsia IP Biopsia IV Refs: 3802475 a 3802489 Biopsia y casetes para microbiopsia Biopsia Refs: 3802447 a 3802471 Biopsia y casetes para microbiopsia Biopsia Refs: 39LC-605-1 a 39LC-605-11 Biopsia y casetes para microbiopsia IP ActivFlo Biopsia I Refs: 39LC-605-1-L a 39LC-605-11-L Biopsia y casetes para microbiopsia IP ActivFlo Biopsia I Refs: 39LC-610-1-L a 39LC-610-11-L Biopsia y casetes para microbiopsia IP ActivFlo Biopsia II Refs: 39LC-610-1 a 39LC-610-11 Biopsia y casetes para microbiopsia IP ActivFlo Biopsia II Refs: 39LC-625-1-L a 39LC-625-11-L Biopsia y casetes para microbiopsia IP ActivFlo Biopsia III Refs: 39LC-625-1 a 39LC-625-11 Biopsia y casetes para microbiopsia Microbiopsia Refs: 3802731 a 3802742 Biopsia y casetes para microbiopsia Microbiopsia Refs: 3802751T a 3802777T Biopsia y casetes para microbiopsia Microbiopsia de una pieza Refs: 3802751 a 3802777 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251165362 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | KIT SOCOREX * 0,5ML REF:1.187.72005-JME con nombre genérico KIT SOCOREX * 0,5ML REF:1.187.72005-JME | No registra | NO | : KIT SOCOREX * 0,5ML REF:1.187.72005-JME Son componentes iinternos de las jeringas que permiten la entrada y salida de la vacuna logrando la dosis que el usuario determine de acuerdo al producto que maneje | KIT SOCOREX * 0,5ML REF:1.187.72005-JME bolsa plástica que incluye 2 unidades de arandelas (cilindro) 2 unidades de arandelas (válvula) 2 unidades de esferas y 2 unidades de muelles | OBSERVACIONES KIT SOCOREX * 0,5ML REF:1.187.72005-JME Son componentes de las jeringas socorex para vacunación en aves | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251165368 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-15 | CILINDRO SOCOREX CON EMBOLO DE 0.5ML JME con nombre genérico CILINDRO SOCOREX CON EMBOLO DE 0.5ML JME | No registra | NO | CILINDRO SOCOREX CON EMBOLO DE 0.5ML JME componente de la jeringa Socorex, en el cual se encuentran almacenada la vacuna y es donde mediante el embolo se genera el impulso del producto hasta finalmente salir por la aguja y finalmente producirse la vacunación del ave. | CILINDRO SOCOREX CON EMBOLO DE 0.5ML JME caja de plástico rígido que contiene 6 juegos de cilindros y embolo | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251058320 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | BITEBLOCK PARA GASTROENTEROLOGIA Nombre genérico: BOQUILLAS PARA GASTROENTEROLOGIA | ITABLOC / THE BLOCK | SI | • Las boquillas para gastroenterología con conector nasal para oxigenoterapia son boquillas utilizadas para facilitar la inserción del endoscopio durante procedimientos de gastroenterología, en los que se requiere un soporte para oxigenoterapia y se utiliza para facilitar la inserción del endoscopio durante procedimientos de gastroenterología • Las boquillas para gastroenterología se utiliza para facilitar la inserción del endoscopio durante procedimientos de gastroenterología "Las boquillas para gastroenterología también se utilizan para la primera limpieza del canal de la válvula (aire/agua) al final de los procedimientos endoscópicos • Las Boquillas para gastroenterología biodegradables son boquilla desechable para gastroenterología fabricado con compuestos TP biodegradable. Certificación de compostabilidad "Ok Compost" (EN 13432) y se utiliza para facilitar la inserción del endoscopio durante los procedimientos de gastroenterología | UNIDAD | MED/100 OXY/100 MED/100/B MED/102 MED/102/B MED/102/A MED/102/A/B MED/106 MED/106/B MED/106/P MED/106/P/A MED/100/BIO MED/102/BIO MED/106/BIO MED/106/P-BIO OXY/100/BIO | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: BITEBLOCK PARA GASTROENTEROLOGIA Nombre genérico: BOQUILLAS PARA GASTROENTEROLOGIA es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...)" Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251136116 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | ACCESORIOS PROTESICOS DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE IMPLANTES DENTALES SIN, con nombre genérico: ACCESORIOS PROTESICOS DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE IMPLANTES DENTALES | SIN | NO | LOS ACCESORIOS PROTESICOS DE LABORATORIO PARA SISTEMAS DE IMPLANTES DENTALES SIN; SON ELEMENTOS DISEÑADOS PARA USO EN MODELOS DE TRABAJO EN LABORATORIO DENTAL CON FINES DE SER REPLICAS DE LOS ELEMENTOS EN BOCA PARA EL DISEÑO Y CONFECCION DE LAS PROTESIS DENTALES, ESTOS PRODUCTOS NO SON USADOS NI ENTRAN EN CONTACTO CON EL PACIENTE. ANALOGOS SU PROPÓSITO ES COPIAR LA POSICIÓN DEL IMPLANTE INSTALADO EN EL MOLDE DE LA ARCADA DENTAL. CALCINABLE ES UN CILINDRO DE PLÁSTICO CALCINABLE QUE, DESPUÉS DE FUNDIDO EN LABORATORIO SE CONECTA DIRECTAMENTE SOBRE LA PLATAFORMA DEL PILAR INTERMEDIARIO. PUEDE SER MODIFICADO POR EL PROTÉSICO POR MEDIO DE ENCERADO, FUNDICIÓN Y APLICACIÓN DE PORCELANA. TORNILLO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO DURANTE LA CONFECCIÓN DE LA PRÓTESIS EN LABORATORIO, TORNILLO ES SOMETIDO A DIVERSOS CICLOS DE APRIETO Y AFLOJAMIENTO. PILAR PLÁSTICO LOS PILARES SE BASAN EN LOS PRINCIPIOS MECÁNICOS DEL MONTAJE DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CARGA. PROTECTOR DE PULIDO SU PROPÓSITO ES PROTEGER EL COMPONENTE DURANTE EL PULIDO DE LABORATORIO. | EMPAQUE UNITARIO | CÓDIGO DESCRIÇÃ O - ESPANHOL ADAC ANALOGO DIGITALABUT. CONICO ADAM ANALOGO DIGITALABUT. MULTIFUNCIONAL ADCM ANALOGO DIGITALMT16° ADCMU ANALOGO DIGITALCM11.5° ADHE 34 ANALOGO DIGITALHE Ø3.4MM ADHE 35 ANALOGO DIGITALHE Ø3.6MM ADHE 41 ANALOGO DIGITALHE Ø4.1MM ADHE 50 ANALOGO DIGITALHE Ø5.0MM ADHI 38 ANALOGO DIGITALHI Ø3.8MM ADHI 45 ANALOGO DIGITALHI Ø4.5MM ADMA ANALOGO DIGITALMINI ABUT. ADMMA ANALOGO DIGITALMICRO MINI ABUT. ADUA3340 ANALOGO DIGITALABUTUNIVERSALØ3.3X4MM ADUA3360 ANALOGO DIGITALABUTUNIVERSALØ3.3X6MM ADUA4540 ANALOGO DIGITALABUTUNIVERSALØ4.5X4MM ADUA4560 ANALOGO DIGITALABUTUNIVERSALØ4.5X6MM AMMA33 ANALOGO MICRO MINI ABUT. AN 3400 ANALOGO HE Ø3.4MM AN 4100 ANALOGO HE Ø4.1MM AN 5000 ANALOGO HE Ø5MM ANAC ANALOGO ABUT. CONICO ANAM ANALOGO ABUT. MULTIFUNCIONAL ANC ANALOGO CM4° ANHE 3600 ANALOGO HE Ø3.6MM ANIU 3400 ANALOGO HE UNIDENTØ3.4MM ANALOGO MINI ABUT. ANALOGO MT16° ANALOGO CM11.5° ANALOGO ABUT. STANDARD ANALOGO HI Ø3.8MM ANALOGO HI Ø4.5MM ANALOGO ABUT. UNIVERSALØ3.3X4MM ANALOGO ABUT. UNIVERSALØ3.3X6MM ANALOGO ABUT. UNIVERSALØ4.5X4MM ANALOGO ABUT. UNIVERSALØ4.5X6MM ATTACHMENTO'RING CALCINABLE CILINDRO CALC. ABUT. MULT. ROT. CILINDRO CALC. ABUT. MULT. INDEX CILINDRO CALC. ABUT. UNIVERSALØ3.3X4MM CILINDRO CALC. ABUT. UNIVERSALØ3.3X6MM CILINDRO CALC. ABUT. UNIVERSALØ4.5X4MM CILINDRO CALC. ABUT. UNIVERSALØ4.5X6MM CILINDRO CALC. ABUT. CONICO ROT. CILINDRO CALC. ABUT. CONICO INDEX CILINDRO CALC. MINI ABUT. C/ PRH 20 CILINDRO CALC. MINI ABUT. C/ PRH 30 CILINDRO CALC. MICRO ABUT. ROT. CILINDRO CALC. MICRO ABUT. INDEX TORN. LAB. M1.4MM TORN. LAB. HI TORN. LAB. HE TORN. LAB. HECORTA PROTECTOR DE PULIDO ABUT. CONICO PROTECTOR DE PULIDO ABUT. MULT. PROTECTOR DE PULIDO Ø4.1MMINDEX PROTECTOR DE PULIDO Ø4.1MMROT. PROTECTOR DE PULIDO MINI ABUT. PROTECTOR DE PULIDO MICRO ABUT. ROT. PROTECTOR DE PULIDO MICRO ABUT. INDEX TORN. LAB. MT16° TORN. LAB.ABUT.CO P/ TRANSFER.MOLD.AB. TORN.LAB.MINI ABUT.P/ TRANSFER.MOLD.AB. TORN. LAB. HEP/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN. LAB. HEP/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN. LAB. HIP/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN. LAB. MTP/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN.LAB.ABUT.MULT.P/ TRANSFER.MOLD.AB. TORN.LAB.CM11.5° P/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN. LAB. MT16° P/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN. LAB. HIP/ TRANSFER. MOLD. AB. TORN.LAB.MICROABUT.P/ TRANSFER.MOLD.AB. CILINDRO CALC. HEØ3.4MMROT. CILINDRO CALC. HEØ3.4MMINDEX CILINDRO CALC. HEØ3.6MMROT. CILINDRO CALC. HEØ3.6MMINDEX CILINDRO CALC. HEØ4.1MMROT. CILINDRO CALC. HEØ4.1MMINDEX CILINDRO CALC. HEØ5.0MMROT. CILINDRO CALC. HEØ5.0MMINDEX CILINDRO CALC. HEØ4.1MMROT. C/ PTQ2006 CILINDRO CALC. HEØ4.1MMIND. C/ PTQ2006 CILINDRO CALC. HEØ3.6MMROT. CILINDRO CALC. HEØ3.6MMINDEX CILINDRO CALC. ABUT. STANDARD CILINDRO CALC. HIØ3.8MMROT. CILINDRO CALC. HIØ3.8MMINDEX CILINDRO CALC. HIØ4.5MMROT. ANMA4800 ANMP 3800 ANMU ANS ANS 3800 ANS 4500 ASIT3340 ASIT3360 ASIT4540 ASIT4560 AORC CCAM00 CCAM06 CCSIT3340 CCSIT3360 CCSIT4540 CCSIT4560 CPAC 00-3 CPAC 06-3 CPM4800-2 CPM4800-3 CPMC 33 CPMC 3306 PL1405 PLHIS 1 PLPA1 PLPAC 1 PPAC 01 PPAM01 PPI 41 PPI 4100 PPM01 PPMM33 PPMM3306 PTL16 PTMA12-1 PTMA13-1 PTMA21-1 PTMA22-1 PTMA25-1 PTMA26-1 PTMAL01 PTMAM18 PTMAML16 PTMAS 24-1 PTMMA14 UCLA340-Q UCLA346-Q UCLA360-Q UCLA366-Q UCLA400-Q UCLA406-Q UCLA500-Q UCLA506-Q UCLAC 400-Q UCLAC 406-Q UCLAHE 360-Q UCLAHE 366-Q UCLAS UCLAS 380-Q UCLAS 386-Q UCLAS 450-Q UCLAS 456-Q CILINDRO CALC. HIØ4.5MMINDEX ANALOGO HE Ø4.1MMLATON IMP. UNITITE CM4° Ø4.0X5MMLATON IMP. UNITITE CM11.5° Ø3.5X13MMLATON IMP. UNITITE CM11.5° Ø3.5X8.5MMLATON IMP. UNITITE CM11.5° Ø4.3X11.5MMLATON IMP. UNITITE CM3° Ø2.9X13MMLATON IMP. TRYON CYHEØ3.75X13MMLATON IMP. TRYON CM11.5° Ø4.0X10MMLATON IMP. TRYON CO CM11.5° Ø4.0X10MMLATON IMP. TRYON CO HEØ4.0X13MMLATON IMP. STRONG SWHE Ø3.75X11.5MMLATON IMP. TRYON CYCM11.5° Ø4.0X10MMLATON IMP. STRONG SWMT16° Ø3.5X11.5MMLATON IMP. STRONG SWMT16° Ø3.8X15MMLATON IMP. STRONG SWMT16° Ø4.5X13MMLATON IMP. STRONG SWHI Ø3.8X11.5MMLATON IMP. STRONG SWHIØ4.5X11.5MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.5X8.5MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.5X10MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.5X11.5MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.5X13MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.5X15MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.8X11.5MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.8X15MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.8X18MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.8X20MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.8X22MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø3.8X24MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø4.0X20MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø4.0X22MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø4.5X22MMLATON IMP. EPIKUTCM11.5° Ø4.5X24MMLATON IMP. EPIKUTHE Ø3.5X11.5MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø3.8X13MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø3.8X18MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø3.8X24MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø3.5X11.5MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø3.5X13MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø3.5X15MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø4.0X13MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø4.5X10MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø4.5X11.5MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø5.0X10MMLATON IMP. EPIKUTMT16° Ø5.0X11.5MMLATON IMP. ZYGOMATIC HEØ4.5XØ3.85X42.5MMLAT. IMP. ZYGOMATIC MT16° Ø4.0X42.5MMLATON IMP. EPIKUTPTG MT16° Ø3.8X20MMLATON IMP. ZYGOMATIC MT16° Ø4.0X42.5MMLATON IMP. ZYGOMATIC MT16° Ø4.0X57.5MMLATON IMP. STRONG CM11.5° Ø3.5X13MMLATON ANL4100-10 UCMCL4005 UCML3513-L UCML3585 UCML4311 UCMSL2913 SAL313 SAL410ST SCL4010 SCPLL4013 SCWL3711 STL4010 SWCML3511 SWCML3815 SWCML4513 SWL3811 SWL4511 ILCML3585 ILCML3510 ILCML3511 ILCML3513 ILCML3515 ILCML3811 ILCML3815 ILCML3818 ILCML3820 ILCML3822 ILCML3824 ILCML4020 ILCML4022 ILCML4522 ILCML4524 ILHEL3511 ILML3813 ILML3818 ILML3824 ILML3511 ILML3513 ILML3515 ILML4013 ILML4510 ILML4511 ILML5010 ILML5011 IMZL4142 ILMZL4042 ILMPL3820 ILMZL4042 ILMZL4057 CMSWL3513 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | ÓRTESIS TALEE con Nombre genérico ÓRTESIS DE REMODELADO CRANEAL TALEE. | INVENT MEDICAL | NO | Talee y Talee PostOp son ortesis de remodelado craneal diseñadas para fines médicos para bebés de 3 a 18 meses de edad con deformidades craneales de moderadas a graves. Dichas ortesis son elaborados a medida del paciente dependiendo al deformidad presentada. Talee se utiliza en bebés de 3 a 18 meses con plagiocefalia posicional no sinostótica de moderada a grave, incluidos bebés con cabezas con forma plagiocefálica, braquicefálica y escafocefálica y una combinación de estos defectos. Talee PostOp se utiliza para bebés de 3 a 18 meses de edad cuya sinostosis ha sido corregida quirúrgicamente, pero que aún tienen deformidades craneales que incluyen cabezas con forma plagiocefálica, braquicefálica y escafocefálica. | UNIDAD | No registra | No registra | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto es considerado Dispositivo Médico sobre medida y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140995 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | ENSAYO SIMOA® NEURO 2 -PLEX B con Nombre Genérico: ENSAYO SIMOA® NEURO 2 -PLEX B | QUANTERIX CORPORATION | NO | •El ensayo Simoa® Neuro 2-Plex (N2PB) Advantage PLUS es un inmunoensayo digital diseñado para la determinación cuantitativa de GFAP y NF-Light en plasma con EDTA, suero y líquido cefalorraquídeo (LCR). Este ensayo está destinado exclusivamente para uso en investigación y no debe utilizarse en procedimientos diagnósticos. El formato del ensayo (inmunoenzimático) es digital en 2 pasos: • Incubación de muestra-bola-detector durante 30 minutos a 30°C, 800 rpm • Incubación de SBG durante 10 minutos a 30°C, 800 rpm Condiciones de almacenamiento: • Calibradores y controles liofilizados: 2-8°C • Reactivos: 2-8 °C (mantener en posición vertical) Total, de pruebas/kit: 96 pruebas "Rango de calibrador: • 800 pg/mL para GFAP • 450 pg/mL para NF-Light" "Rango de muestra de plasma EDTA y suero con dilución 4x: • 3200 pg/mL para GFAP • 1,800 pg/mL para NF-Light" "Rango de muestra de LCR con dilución 400x • 320 ng/mL para GFAP • 180 ng/mL para NF-Light" Configuración típica de ejecución • 9 calibradores en triplicado (27 pruebas) • 2 controles en duplicado (4 pruebas) • 32 muestras en duplicado (64 pruebas) Volumen de calibrador: 100 μL (para 3 réplicas en 3 pozos adyacentes de una placa de 96 pozos) Volumen de muestra y controles: 100 μL de control o muestra (post-dilución) por pozo para 2 réplicas. La dilución mínima requerida es 4x para controles, plasma EDTA y suero. La dilución mínima requerida es 400x para LCR, con incubación de 1 hora. Las muestras de LCR deben ser diluidas 400 veces en el diluyente N2PB Advantage PLUS para LCR y deben incubarse a temperatura ambiente durante 1 hora antes de su uso. "El ensayo SIMOA® NEUROLOGY 2-PLEX B está destinado para su uso por profesionales de la salud e investigadores que trabajen en los campos de neurología, neurociencia, investigación clínica y biomédica. Los usuarios típicos incluyen neurólogos, biólogos, genetistas, investigadores clínicos, estudiantes de posgrado y personal de laboratorios especializados en el diagnóstico y la investigación de enfermedades neurológicas. Este kit está diseñado solo para uso en investigación, especialmente en estudios centrados en biomarcadores de enfermedades neurológicas, como Esclerosis Múltiple, Enfermedad de Alzheimer, Lesión Cerebral Traumática (LCT), entre otras." | KIT PARA 96 PRUEBAS | No registra | •Este insumo, de referencia 103520, es para uso exclusivo en investigación científica, es decir que no se comercializará, no se utilizará en espacios fuera de laboratorios de investigación y no se utilizará en procesos de diagnóstico o clínicos. El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado : "DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN VOLUNTARIOS DE MEDIANA EDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE VIDA, BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA" ejecutado por el IDCBIS. El IDCBIS planea adquirir 4 kits del insumo requerido a la empresa immunoamerican. | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigación Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251148045 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | TROLLEY con nombre genérico CARRO DE USO MÉDICO | SAIKANG MEDICAL | NO | Carro de uso en entorno hospitalario para transporte de medicamentos y/o dispositivos de uso durante tratamientos médicos o emergencias. | Unidad completa, partes y repuestos. | EMERGENCY TROLLEY SKR054-ET77A, EMERGENCY MEDICINE SKR054-MT.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251149809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | ABS BEDSIDE TABLE con nombre genérico MESITA DE NOCHE | SAIKANG MEDICAL | NO | Mesilla de noche para uso en entorno clínico | Unidad completa, partes y repuestos. | SKSO2-W” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251149813 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | OVERBED TABLE con nombre genérico MESA DE CAMA | SAIKANG MEDICAL | NO | Mesa de cama para uso en entorno clínico | Unidad completa, partes y repuestos | SKH046-2” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251149847 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | COMPRESORES con nombre genérico COMPRESORES | DURR | NO | El compresor está diseñado para la puesta a disposición de aire comprimido para aplicaciones médico-dentales. | Caja de cartón con equipo por unidad. | COMPRESORES, MARCA DURR, AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS: SILVER AIRLINE: PRIMO, DUO, TRIO, QUATTRO, DUO TANDEM, QUATTRO TANDEM, QUATTRO P 20, POWER TOWER VIEW: V 300 S, V 600, V 900 S, V 1200 S, VS 300 S, VS 600, VS 900 S, VS 1200 S, VSA 300 S, TORNADO: TORNADO 1, TORNADO 2, TORNADO 4, POWER TOWER SILENCE PTS 120, SISTEMA PARA CLINICAS: P 6000, P 9000, P 12000, SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251151214 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | GB- REHAPP con nombre genérico GB- REHAPP | N/A | NO | La aplicación GB-RehAPP es una herramienta educativa en salud, dirigida a pacientes con diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré (SGB) y sus cuidadores. Está diseñada para brindar información accesible y clara sobre el SGB, orientar sobre el proceso de rehabilitación desde la alta hospitalaria hasta la consulta externa, proporcionar recomendaciones prácticas para el cuidado en casa, apoyar la comprensión, autonomía y toma de decisiones informadas del paciente y su cuidador, reducir complicaciones, mejorando la calidad de vida, facilitar el acceso a orientación médica en zonas con limitado acceso a servicios especializados, especialmente en contextos rurales o con brechas en atención continua | Unidad completa, partes y repuestos | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152377 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | ROPA DESECHABLE NO ESTERIL, con nombre genérico: ROPA DESECHABLE | ALFA SAFE, PROTECS CLINICS, PROTECS HYGIENICS, STERILSAFE, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA, SIN MARCA. | NO | PROTECCIÓN Y MANIPULACIÓN EN CENTROS DE ESTÉTICA/BELLEZA, FÁRMACOS, HOSPITALARIOS Y TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN PROTECCIÓN CONTRA FLUIDOS EN LAS PRENDAS DEL USUARIO, EN ÁREAS QUE NO REQUIERAN ESTERILIDAD. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 6 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 7 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 8 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 9 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 10 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 12 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 15 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 20 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 25 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 30 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 40 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 50 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 60 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 70 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 80 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 90 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 100 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 120 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 150 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 200 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 250 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 300 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 350 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 400 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 450 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 600 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 650 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 700 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 750 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 800 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 850 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 900 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 950 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5000 UNIDAD, MUESTRA GRATIS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | AIR COMPRESSOR con nombre genérico COMPRESOR DE AIRE | HONG RUN | NO | Suministro de aire comprimido para instalaciones industriales, laboratorios de control de calidad, cuyo aire es requerido para alimentación de instrumentos neumáticos | Unidad completa, partes y repuestos | HY SERIE OILLESS AIR COMPRESSOR: HY-100, HY-200, HY-300, HYT-200, HYG-300, HYTG-300, HYG-400, HY-400, HYT-400, HYT-500, HY-500, HYG-1000. HY SERIES OILLESS AIR COMPRESSOR SETS: HY-1000, HY1-200, HY-1400, HY-1600, HY-1800. HBG OILLESS AIR COMPRESSOR HBG-400, HBG-800, HBG-1200. HBG SERIES COMPRESSOR SETS HBG-1200, HBG-1600, HBG-2400, HBG-3600. SCROLL OILLESS AIR COMPRESSOR HW-200, HW-400, HW-600, HW-800, HW-1200, HW-1800, HW-2400, HW-3600.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251155574 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | MACURAY+ con nombre genérico MACURAY+ | GTG MEDICAL | SI | MACURAY+ es un sistema de evacuación de humo y aire de enfriamiento. mantiene la temperatura baja con aire refrescante para calmar la piel, además, cuenta con una función de evacuación de humo diseñada para absorber y filtrar humo, olores, partículas y otros durante el tratamiento facial y corporal eficazmente. | Unidad/Equipo con partes y accesorios | MACURAY+ | Que mediante la información aportada se identifica que el producto MACURAY+ con nombre genérico MACURAY+, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, (...) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251161547 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | Adaptador escalonado de transición ENFit con nombre genérico CONECTOR DE TRANSICIÓN TIPO ENFIT | “G-FLEX” | SI | “El adaptador de transición está diseñado para conectar la sonda de alimentación enteral de punta cónica al equipo de nutrición estándar ENFit. El adaptador es de un solo uso.”. | UNIDAD | MODELO: GP-1001 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Adaptador escalonado de transición ENFit con nombre genérico CONECTOR DE TRANSICIÓN TIPO ENFIT, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las regla I, de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. Nota: No obstante, lo anterior, se sugiere al interesado incluir este dispositivo como accesorios en el registro sanitario de los dispositivos con los cuales se emplean, por ejemplo, equipo de nutrición estándar ENFit. | I
20251169042 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | Asepx-Solid con nombre genérico solidiﬁcador de liquidos biologicos. | “INCOREL LABSOLUTIONS” | SI | “Producto absorbente deseñado para la solidificación inmediata de liquidos biológicos. potencialmente infecciosos como:Sangre, Orina,Vomito y otros fluidos derramados en superficies duras. Usado comunmente en: clinicas,hospitales,laboratorios clinicos, consultorios odontológicos...y veterinarios,servicios de emergencia y unidades de manejos de residuos biologicos. Este producto no esta formulado para uso clinico directo en humanos ni animales”. | “50g, 200g, 500g, 1.000g.” | Referencia:AS-50(frasco por 50 gramos). AS-200(frasco por 200 gramos). AS-500(frasco por 500 gramos). AS-1000(frasco por 1.000 gramos). | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Asepx-Solid con nombre genérico solidiﬁcador de liquidos biologicos, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” Adicionalmente en Acta No. 19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. | I
20251171109 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | producto PROTECTORES DE TELA REUSABLES con Nombre genérico PROTECTORES DE TELA REUSABLES | Deprest | NO | : Protector de tela reusable para máscaras de diseño convencional. Su diseño permite ajustar el protector al tamaño de la máscara. Puede ser usado por mas de dos noches y ser lavado en más de dos ocasiones. Para el uso adecuado, es recomendable limpiarse primero la cara antes de usarlo con la máscara. | Paquete por dos unidades | PRFR001 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | . Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251171118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-16 | THE RAMP KNEE POSITIONING SYSTEM Nombre Genérico: SISTEMA DE POSICIONADOR DE RODILLA PARA CIRUGÍA | IOT | NO | EL SISTEMA RAMP PERMITE POSICIONAR CON SEGURIDAD LA PIERNA DEL PACIENTE EN EXTENSIÓN Y EN DIFERENTES ÁNGULOS DE FLEXIÓN DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE RODILLA. SE FIJA MUY FÁCILMENTE A CUALQUIER MESA DE OPERACIONES ESTÁNDAR MEDIANTE DOS CORREAS. ESTE PRODUCTO SE COLOCA DEBAJO DEL CAMPO QUIRÚRGICO ESTERIL, Y SE COMPONE DE: - LA ESTRUCTURA EN LA QUE SE APOYA EL PIE - DOS CORREAS PARA ASEGURARLO EN LA MESA DE OPERACIONES | SISTEMA O UNIDAD | no registra | De acuerdo con lo anterior, el producto THE RAMP KNEE POSITIONING SYSTEM con Nombre Genérico: SISTEMA DE POSICIONADOR DE RODILLA PARA CIRUGÍA este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241183283 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | : QUIXX FORTE SPRAY NASAL ESTERIL con nombre genérico Solución estéril, Hipertonica de agua de mar (Cloruro de sodio 2.6 %) Spray nasal | “Quixx Forte.” | SI | "“Quixx Forte Spray Nasal, es un spray de irrigación nasal sin conservantes que no crea hábito. El spray mantiene las fosas nasales limpias e hidratadas, ayuda a aliviar la congestión nasal y limpia la cavidad nasal antes de la administración de medicamentos. Se puede utilizar con tanta frecuencia como sea necesario. Uso previsto: limpiar e hidratar la mucosa/cavidad nasal. Destinatario: Puede utilizarse en niños (a partir de 2 años) y adultos Puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia Puede usarse en combinación con otros medicamentos y en aplicación prolongada. Irrigación / limpieza: • Alivia la congestión nasal • Alivia los síntomas relacionados con las alergias, como la congestión nasal. • Limpia la cavidad nasal de alérgenos, irritantes y bacterias. • Limpia la nariz • Limpieza nasal suave • Cuidado nasal suave • Permite la eliminación de materia obstructiva. • Limpia la cavidad nasal antes de aplicar productos médicos. • Adecuado para uso diario Hidrata la cavidad nasal. Descongestiona la cavidad nasal Reduce las biopelículas Estéril hasta la última gota Sin conservantes Libre de medicamentos Puede ser usado en cualquier ángulo El agua de mar contiene minerales y oligoelementos " | “Caja de cartón con un Envase aerosol de aluminio x 100 mL (activador en Polietileno y tapa en polipropileno).” | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto QUIXX FORTE SPRAY NASAL ESTERIL con nombre genérico Solución estéril, Hipertonica de agua de mar (Cloruro de sodio 2.6 %) Spray nasal, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado en el riego III dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) ”Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III…” Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | III
20251094008 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | TABLETAS PARA LA LIMPIEZA DE RETENEDORES, GUARDAS DENTALES NOCTURNAS Y PROTESIS DENTALES, con nombre genérico: TABLETAS LIMPIADORAS APARATOLOGÍA DENTAL | AFFRESCO TABS | NO | PARA MANTENER SU APARATOLOGÍA FRESCA Y LIBRE DE BACTERIAS QUE CREAN MAL ALIENTO E IRRITACIÓN EN LAS ENCÍAS Y PALADAR, REALIZA EL LAVADO DE TU APARATOLOGÍA Y/O PRÓTESIS DENTAL MÍNIMO UNA VEZ AL DÍA. USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADECUADA PARA APARATOS DENTALES REMOVIBLES, TALES COMO: RETENEDORES PLÁSTICOS, RETENEDORES DE ALAMBRE, PRÓTESIS DENTALES, PLACAS NOCTURNAS PARA BRUXISMO, ALINEADORES TRANSPARENTES, APARATOS PARA LA ATM, PROTECTORES DEPORTIVOS BUCALES. APARATOLOGÍA BUCAL PARA MANEJO DE LA APNEA DEL SUEÑO. EN CONDICIONES DE PRUEBA, ELIMINA EFICAZMENTE EL 99% DE LAS SIGUIENTES BACTERIAS EN 5 MINUTOS. ESCHERICHIA COLI, STHAPHYLOCOCCUS AUREUS Y CANDIDA ALBICANS. | TABLETAS EFERVESCENTES. PRESENTACIÓN COMERCIAL AFFRESCO TABS CAJA DE 30 TABLETAS (5 SOBRES), AFFRESCO TABS CAJA DE 60 TABLETAS (10 SOBRES), AFFRESCO TABS CAJA DE 90 TABLETAS (15 SOBRES) Y AFFRESCO TABS CAJA DE 120 TABLETAS (20 SOBRES) . (1 SOBRE = 6 TABLETAS) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141035 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | Kit de ensayo: Simoa Neurology 3-Plex Advantage Kit | Quanterix Corporation | NO | El ensayo Simoa® Human Neuro 3-Plex A es un inmunoensayo digital para la determinación cuantitativa de Tau total, Aβ40 y Aβ42 en plasma humano y líquido cefalorraquídeo (LCR). El kit de ensayo Simoa® Neuro 3-Plex A, proporciona reactivos para 96 ensayos. Este es inmunoensayo digital de 2 etapas: La primera es la incubación con perlas durante 30 minutos a 35 °C, 800 rpm. La segunda, la incubación con el reactivo SBG durante 10 minutos a 35 °C, 800 rpm. De conformidad con lo indicado en el protocolo NEURO 3-PLEX A (17 pasos) descrito en el kit de instrucciones. Este ensayo es solo para uso en investigación y no para uso diagnóstico. Kit de reactivos para ser utilizado en el instrumento Quanterix (Simoa) para la detección y cuantificación de proteínas purificadas. El kit está compuesto por una mezcla de reactivos no peligrosos, no tóxicos y no infecciosos. No destinado para uso en humanos. Debido a los efectos conocidos de la matriz con el ensayo de Tau, se recomienda utilizar una dilución constante en todas las muestras de plasma que se vayan a comparar dentro de un mismo estudio. Las condiciones de almacenamiento recomendadas son: -Para los calibradores y controles a -80°C -Para los reactivos de 2 a 8 °C (mantener de manera vertical) El uso de este producto puede requerir la manipulación de muestras humanas. Se recomienda que todos los materiales de origen humano se consideren potencialmente infecciosos y se manipulen de acuerdo con el Estándar OSHA sobre Patógenos Transmitidos por Sangre, el nivel de bioseguridad BSL-2 u otras prácticas de bioseguridad apropiadas para materiales que contengan o puedan contener agentes infecciosos Equipos y Materiales Adicionales Requeridos para el uso del KIT • Instrumento Simoa® SR-X • Lavadora de microplacas Simoa® • Agitador de placas Simoa® • Soluciones Buffer A y B del sistema Simoa® SR-X Wash • Agua desionizada • Aceite de sellado Simoa® SR-X • Discos, puntas, microplacas de 96 pocillos y placas de tapas (incluidos en el kit de discos Simoa®) • Micropipeta multicanal y puntas (para volúmenes de 20-150 μL) • Pipeta multicanal repetidora y puntas (50-1200 μL) Los reactivos Simoa contienen metilisotiazolinonas, componentes del ProClin, y están clasificados según las directivas de la Comunidad Europea (EC) como: Irritantes (Xi). Las siguientes son las frases de Riesgo (R) y Seguridad (S) apropiadas: •R43 Puede causar sensibilización por contacto con la piel. •S24 Evitar el contacto con la piel. •S35 Este material y su envase deben eliminarse de forma segura. •S37 Usar guantes adecuados. •S46 En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y muestre el envase o la etiqueta. El fabricante declara que el producto es solo para uso sólo en investigación y no para uso diagnóstico. | KIT para 96 pruebas | No registra | Este insumo de referencia 101995, es para uso exclusivo en investigación científica, es decir que no se comercializará, no se utilizará en espacios fuera de laboratorios de investigación y no se utilizará en procesos de diagnóstico o clínicos. El solicitante presentó certificación de usuario final por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD, indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado "DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN VOLUNTARIOS DE MEDIANA EDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE VIDA, BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA”. El IDCBIS planea adquirir 4 kits del insumo requerido, a la empresa Immuno American. | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152303 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | BAJALENGUAS DE MADERA CORTADO Y PULIDO NO ESTERIL, con nombre genérico: BAJALENGUAS DE MADERA | ALFA SAFE, PROTECS CLINICS, PROTECS HYGIENICS, STERILSAFE, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA, SIN MARCA | NO | DEPRESOR LINGUAL, PARA EXAMENES DE BOCA Y GARGANTA, INDUCTOR DE VÓMITO, PARA EXAMEN DE PARPADOS, APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS (COMO ESPATULA), EN MANEJO DE MUESTRAS PARA EXAMEN EN LABORATORIO, EN PRIMEROS AUXILIOS PARA INMOVILIZAR FRACTURAS NO LUXACIONES DE LOS DEDOS DE LAS MANOS. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 6 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 7 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 8 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 9 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 10 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 12 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 15 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 20 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 25 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 30 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 40 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 50 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 60 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 70 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 80 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 90 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 100 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 120 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 150 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 200 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 250 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 300 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 350 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 400 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 450 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 600 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 650 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 700 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 750 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 800 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 850 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 900 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 950 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5000 UNIDAD, MUESTRA GRATIS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251152340 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | MIIA CHIPGUARD | MIIA | NO | MIIA CHIPGUARD ES UN DISPOSITIVO INTELIGENTE DISEÑADO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE TU MASCOTA. FUNCIONA COMO UNA IDENTIFICACIÓN DIGITAL ÚNICA QUE SE INTEGRA CON LA APLICACIÓN MÓVIL MIIA COLOMBIA, PERMITIÉNDOTE GESTIONAR DIVERSOS ASPECTOS DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE TU PERRO O GATO. MIIA CHIPGUARD ES UN CHIP ESCANEABLE QUE SE COLOCA EN EL COLLAR DE TU MASCOTA. UTILIZA TECNOLOGÍA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) PARA INTERACTUAR CON DISPOSITIVOS MÓVILES, FACILITANDO LA IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TU MASCOTA EN CASO DE EXTRAVÍO. | CAJA | MODELO: CHIPGUARD | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251156472 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | LIMOSEPTIC ADVANCED DESINFECTANTE POR CONTACTO DIRECTO DE SUPERFICIES CRÍTICAS CON ACCIÓN DETERGENTE, con nombre genérico: LIMOSEPTIC ADVANCED | LIMOSEPTIC ADVANCED | NO | DESINFECTANTE POR CONTACTO DIRECTO DE SUPERFÍCIES CRÍTICAS CON ACCIÓN DETERGENTE. BACTERICIDA-FUNGICIDA-VIRICIDA CONCENTRADO CON ACCIÓN DETERGENTE COMPOSICIÓN ACTIVA NO RESIDUAL LIBRE DE PERFUME Y COLORANTES. APLICACIONES DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES POR CONTACTO DIRECTO EN ÁMBITO SANITARIO SUPERFICIES CRÍTICAS EN HOSPITALES, CLÍNICAS Y CONSULTAS MÉDICAS. LABORATORIOS CLÍNICOS Y FARMACÉUTICOS. AMBULANCIAS CENTROS DE INVESTIGACIÓN. EEMODO DE EMPLEO: DILUIR EL PRODUCTO Y APLICARLO MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE DOBLE CUBO, MOPA O BAYETA ASÉPTICA. DEJARLO ACTUAR EN BASE A LA ACTIVIDAD BIOCIDA REQUERIDA. COMPATIBLE CON PROCESOS DE DESINFECCIÓN QUE NO REQUIEREN ACLARADO. | ENVASE 5L (VÁLVULA DOSIFICADORA OPCIONAL). ENVASE 5L ESTÉRIL*. ENVASE 5L (VÁLVULA DOSIFICADORA OPCIONAL). ENVASE 5L ESTÉRIL*. *VERSIÓN ESTÉRIL: DOBLE BOLSA, ESTERILIZACIÓN POR MICROFILTRACIÓN A 0,22 PM Y ÓXIDO DE ETILENO. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: EL PRODUCTO LIMOSEPTIC ADVANCED DESINFECTANTE POR CONTACTO DIRECTO DE SUPERFICIES CRÍTICAS CON ACCIÓN DETERGENTE, con nombre genérico: LIMOSEPTIC ADVANCED, en el territorio Nacional se debe comercializar con un sticker que informe al consumidor: “NO USAR EN SUPERFICIES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS” | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251156803 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-17 | MATRIZ IVENEER, con nombre genérico: SISTEMA DE MATRIZ INYECTABLE IVENEER: | IVENEER | SI | IVENEER ES UNA MATRIZ DE INYECCIÓN DIRECTA PARA COMPOSITE DISEÑADA PARA CREAR CARILLAS ESTÉTICAS Y PERSONALIZADAS PARA CADA PACIENTE. SU DISEÑO ANATÓMICO PERMITE A LOS DENTISTAS REALIZAR RESTAURACIONES ANTERIORES DE ALTA CALIDAD EN UN TIEMPO REDUCIDO. INDICACIONES: LA MATRIZ IVENEER ESTA INDICADA PARA CONFECCIONAR: * CARILLAS DE COMPOSITE DIRECTAS. * DIENTES DESCOLORIDOS. * PARA REALIZAR PROVISIONALES PREVIOS A CARILLAS DE PORCELANA. * TODAS LAS RESTAURACIONES DE LAS CLASES 3, 4 Y 5. * MALPOSICION DENTARIA QUE NO REQUIERA ORTODONCIA. * CORONAS DE COMPOSITE. * DIENTES ABRASIONADOS / TALLADOS. * MOCK UP ESTÉTICOS Y SELECCIÓN DEL COLOR. * USO DIRECTO EN DIENTE E INDIRECTAMENTE EXTERNO EN MODELOS PARA PRACTICAS . USOS: * PLANTILLA INYECTABLE IVENEER: EL SISTEMA ES UN KIT PROFESIONAL Y ESTÁ DESTINADO ÚNICAMENTE A DENTISTAS. * NO TRAGUE LA MATRIZ. * NO DESMENUZAR LA MATRIZ * LAS MATRICES DEBEN ELIMINARSE COMO CUALQUIER OTRO RESIDUO DENTAL. * AVISO PARA NOTIFICAR CUALQUIER INCIDENTE GRAVE RELACIONADO CON EL DISPOSITIVO MÉDICO AL FABRICANTE Y A LA AUTORIDAD COMPETENTE. | No registra | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: MATRIZ IVENEER, con nombre genérico: SISTEMA DE MATRIZ INYECTABLE IVENEER., es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa” (Negrilla y subrayado fuer a de texto) | IIa
20241335710 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | UNIDAD DE REFRACCIÓN. | LH EQUIPMENT | NO | LA UNIDAD DE REFRACCIÓN ES UTILIZADA ESPECIALMENTE EN CONSULTORIOS DE OPTOMETRIA PARA REALIZAR EXAMENES VISUALES, YA QUE ES UN COMPLEMENTO PARA PODER REALIZARLOS, CON ESTE EQUIPO SE FACILITAN LOS EXAMENES PORQUE SE PUEDEN INCORPORAR EN EL, EQUIPOS BIOMEDICOS ESPECIALES PARA LAS CONSULTAS. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROPIPETA no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251110966 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | TRAZADOR DE MONTURAS - FRAME TRACER GT 7000 | HOYA | NO | Trazador de monturas que mide la forma de las monturas de gafas. Traza la forma de las monturas en tres dimensiones para medir la circunferencia tridimensional del lente. El instrumento es muy fácil de usar, simplemente fijando las monturas y pulsando un botón. | UNIDAD | GT 7000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251110979 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | VISUREAL MASTER | HOYA | NO | Sistema de videocentrado digital para que los profesionales de la visión determinen los parámetros de centrado necesarios para las gafas de sus pacientes, detecta de forma automática y precisa los datos de centrado (PD, IPD, datos de ajuste horizontal y vertical, ángulo pantoscópico, distancia del vértice corneal, rotación de la cabeza, distancia entre las lentes y ángulo panorámico) registrando sólo una imágen frontal y sin necesidad de una herramienta de medición de la montura. | Por Unidad | VisuReal Master | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251110991 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | VISUREAL MOVE | HOYA | NO | visuReal Move es un sistema de centrado digital portatil para que los profesionales de la visión determinen los parámetros de centrado necesarios para las gafas de sus pacientes. Incluye mediciones como la distancia pupilar, la distancia de centrado x, la altura del punto ocular y, la rotación de la cabeza, las dimensiones de la montura, la distancia entre lentes, el diámetro de los lentes, la distancia del vértice posterior, el ángulo pantoscópico de uso, el ángulo panorámico. | Por Unidad | VisuReal Move | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251115814 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | RADMACHINE con nombre genérico SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS. | RADFORMATION | NO | RadMachine es una plataforma automatizada de control de calidad de máquinas que le permite acceder a todos sus datos en una plataforma unificada basada en la nube. Independientemente del flujo de trabajo, desde el más simple hasta el más complejo, RadMachine permite a los usuarios realizar, revisar y realizar un seguimiento de múltiples flujos de datos de control de calidad a la vez. | Plataforma en la nube con el sofware | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto RADMACHINE con nombre genérico SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD PARA EQUIPOS. no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251134722 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | :COREGA TABS, con nombre genérico TABLETAS LIMPIADORAS COREGA | COREGA | NO | LIMPIADOR DE PRÓTESIS DENTALES Y APARATOS REMOVIBLES COMO APARATOS DE ORTODONCIA, PLACAS DE DESCANSO Y PROTECTORES BUCALES. | * CAJA X 30 TABLETAS: CAJA DE CARTÓN CON 5 TIRAS DE FOIL, CADA UNO X 6 TABLETAS LIMPIADORAS * MUESTRA GRATIS X 6 TABLETAS: 1 TIRA DE FOIL X 6 TABLETAS LIMPIADORAS | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251136111 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL nombre genérico: CONTENEDORES CIBEI | CIBEI | NO | CONTENEDORES USADOS PARA ALMACENAR Y ESTERILIZAR EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. | UNIDAD | XDH02-04 large Sterile Box, 22 * 23cm, for screws and plates XDH02-05 small Sterile Box, 10 * 21cm, only for screws XDH02-06 small Sterile Box, 10 * 21cm, only for screws XDH02-07 small Sterile Box, 10 * 21cm, only for screws Instruments box Instrument box for maxillo specially XDH01-05 Instrument box for neuro specially | De acuerdo con lo anterior, el producto el producto CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL nombre genérico: CONTENEDORES CIBEI no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251172579 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-21 | GUARDIÁN RECOLECTOR DE 8 LITROS con Nombre genérico GUARDIÁN RECOLECTOR DE 8 LITROS. | CFIM | NO | Indicaciones: Guardian recolector para cortopunzantes con riesgo biológico y para riesgo químico. Usos: Se utilizan los guardianes recolectores de los objetos cortopunzantes con riesgo biológico y para riesgo químico, utilizados en clínicas, hospitales, laboratorio. | GUARDIÁN RECOLECTOR DE 8 LITROS REDONDO. GUARDIÁN RECOLECTOR DE 8 LITROS REDONDO. | 1. Guardián Recolector HSC-R8. 2. Guardián Recolector HSC-T8. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251073517 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-22 | Eterna Education Kit con Nombre genérico Kit de Educación | Abbott | NO | El Kit de Educación Eterna se utiliza para mostrar al personal médico las dimensiones y características físicas de los modelos no funcionales. No está destinado a ser utilizado en humanos y no es estéril. | Presentación Individual | - Modelo no funcional de generador de Impulsos Implantable Recargable (Demo plastic mockup generators) - Modelo no funcional de generador de Impulsos Implantable No Recargable (Demo plastic mockup generators) - Modelo no funcional Electrodo Percutáneo (Demo mockup leads) - Modelo no funcional Electrodo quirúrgico (Demo mockup leads) - Maletín (Demo pouches marketing) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251148047 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-22 | COPA MESTRUAL con Nombre genérico COPA MESTRUAL | AMBAR | NO | La Copa mestrual es un recipiente que se usa para retener la mestruación. A diferencia de los tapones y toallas higienicas, esta no absorve si no que retiene el liquido: permite que sea lavada y reutilizada hasta un periodo de 10 años. A ser de Silicona medica o WE, es muy suave y flexible, de modo quie no araña nio seca las paredes vaginales. Proporciona una comodidad de hasta 12 horas de proteccion sin tener que cambiarla constante ( según el flujo de cada mujer). FUNCIONAMIENTO VER MANUAL DE USO. La copa recoge el flujo en lugar de absoberlo como hacen los tapones , por lo que no deja restos de fibras y, por lo tanto no produce alteraciones en el entorno vaginal natural. | Caja x 1 Unidad en Talla A, Talla B, Talla L, Talla S, Talla XS (18ml, 23ml,30ml) | Copa Mestrual. Talla A, Talla B, Talla L, Talla S, Talla XS (18ml, 23ml,30ml) | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta los conceptos emitidos mediante las Actas No. 10 del 13 de noviembre de 2013, No. 11 del 13 de diciembre de 2013 y Acta 2 del 12 de marzo de 2014, la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías define: “Concepto: Una vez analizada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “COPA MENSTRUAL”, no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005. Este producto de acuerdo con su uso e indicación, es un elemento de higiene personal, por tal razón no requiere de registro sanitario como dispositivo médico”. | El producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251169025 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-07-24 | Alinity h-series AutoClean Solution | Alinity | NO | Está contemplado entre los productos que NO requieren Registro Sanitario, por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, para su importación y comercialización en Colombia, como reactivo de diagnóstico In vitro o para su importación o comercialización como reactivo in vitro del Decreto 1036 de 2018. | Caja x 4 Frascos x 1000 mL c/u | Referencia 01R5104 | De acuerdo con lo anterior, el producto Alinity h-series AutoClean Solution, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181107 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-24 | PROGRAMA DE ENSAYO DE APTITUD EN SEROLOGÍA TORCH. | PROASECAL | NO | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de pruebas ide serología Torch: Citomegalovirus IgG, Citomegalovirus IgM, Rubeola IgG, Rubeola IgM, Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM, Virus Herpes IgG tipo 1 y 2. | Programa de ensayo de aptitud: 1 caja de 1 vial de Serología Torch suero o plasma humano líquido, con un volumen de 1ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROGRAMA DE ENSAYO DE APTITUD EN SEROLOGÍA TORCH, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181141 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-07-24 | ÁCIDO CLORHÍDRICO 0.1N ÁCIDO CLORHÍDRICO 1N ÁCIDO CLORHÍDRICO 6N ÁCIDO CLORHÍDRICO R.A | QUIMICOS ALBOR SAS | NO | Producto químico de laboratorio. Uso analítico y de laboratorio. Usos industriales. Usos profesionales. No utilizar para propósitos diagnósticos | 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 4 L | No registra | Los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251031086 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | MASAJEADOR DE OJOS con nombre genérico: MASAJEADOR DE OJOS 6S / EYE MASSAGER 6 MASAJEADOR DE OJOS Q7 / EYE MASSAGER Q7 | No registra | NO | Finalidad de uso: Haz un SPA para tus ojos, un antiguo método de protección ocular. Los libros y literatura registran que el masaje de los puntos de acupuntura ocular tiene un efecto de drenaje, haciendo que los ojos se sientan relativamente cómodos. El masajeador ocular sigue las antiguas técnicas simuladas de acupuntura, masajeando adecuadamente los 8 principales puntos de acupuntura alrededor del ojo, aliviando la fatiga ocular de manera precisa y efectiva logrando un estimulo donde el consumidor siente como se relaja la visión. No es un dispositivo medico ni hace alusión a ningún dispositivo. Para que sirve: Sirve para la estimulación en cada punto de acupuntura alrededor de los ojos. Notas de aplicación (APLICACIÓN) 1. Este producto no es adecuado para personas con enfermedades oculares. Los pacientes que se hayan sometido a operaciones oculares, o que padezcan enfermedades como glaucoma, cataratas o desprendimiento de retina, tienen prohibido el uso de este producto. 2. Los pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares graves, hipertensión o hipotensión no deben utilizar este producto sin consultar previamente con un médico profesional. 3. El producto se calienta en la superficie; las personas con sensibilidad reducida a la temperatura deben tener precaución con el calentamiento superficial del producto. | Un masajeador Un cable de carga Una copia del manual de instrucciones Un certificado de conformidad | "Masajeador de ojos 6S / Eye Massager 6S, Masajeador de ojos Q7 / Eye Massager Q7. | De acuerdo con lo anterior, el producto MASAJEADOR DE OJOS con nombre genérico: MASAJEADOR DE OJOS 6S / EYE MASSAGER 6 MASAJEADOR DE OJOS Q7 / EYE MASSAGER Q7 no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251056780 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | SIGMA LABORATORY CENTRIFUGE con nombre genérico CENTRÍFUGA. | SIGMA | NO | Centrifuga de sobremesa refrigerada utilizada para centrifugación a escala de laboratorio, empleada para procesamiento de muestras de origen vegetal en laboratorios de fitopatología, de muestras animales en laboratorios de estudios veterinarios y muestras de origen industrial en laboratorios de control de calidad microbiológico y de caracterización de materiales. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MODELO: 2-16KL | De acuerdo con lo anterior, el producto SIGMA LABORATORY CENTRIFUGE con nombre genérico CENTRÍFUGA, no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Nota: el producto SIGMA LABORATORY CENTRIFUGE con nombre genérico CENTRÍFUGA NO pude ser utilizado para procesar muestras de origen humano. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251108907 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | MASAJEADOR NERO con nombre genérico: MASAJEADOR. | No registra | NO | EL MASAJEADOR CUENTA CON UN MOTOR INTERNO QUE IMPULSA UN CABEZALQUE SE MUEVE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS A ALTA VELOCIDAD, Y QUE PUEDE SER AJUSTADO A SEIS NIVELES. DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, CREA UN EFECTO DE "GOLPETEO" O "VIBRACIÓN PRODFUNDA" QUE LLEGA A LA PIEL Y A LOS MUSCULOS DE TODO EL CUERPO, PROPORCIONANDO RELAJACION EN LAS ZONAS AFECTADAS. | 1 UNIDAD | MODELO: SL-G720 CARGA EQUIPO: BATERIA LITIO RECARGABLE 1200 mAh, CABLE USB-C LOS COLORES DE ESTE MODELO PUEDEN PERSONALIZARSE DE ACUERDO CON LAS OPCIONES DE COMPRA Y DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | De acuerdo con lo anterior, el producto MASAJEADOR NERO con nombre genérico: MASAJEADOR no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116048 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | ELECTRICALLY PORCELAIN FURANANCE BSM- PF10 con nombre genérico: HORNO DE CERÁMICA: | CHENGDU BESMILE MEDICAL TECHNOLOGY GO., LTD | NO | HACEN PARTE DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS FIJAS, IMPLANTABLES, CORONAS Y PUENTES CON DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS DENTALES PARA LA CRISTALIZACIÓN DE VITROCERÁMICA, LA ICRISTALIZACION, LA TINCIÓN Y EL ACRISTALAMIENTO. | EQUIPO POR UNIDAD MAS ACCESORIOS Y PARTES. | ELECTRICALLY PORCELAIN FURMACE BSM-PF10 EQUIPO | De acuerdo con lo anterior, el producto ELECTRICALLY PORCELAIN FURANANCE BSM- PF10 con nombre genérico: HORNO DE CERÁMICA no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116475 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMATICO con nombre genérico ESTADIÓMETRO (TALLÍMETRO) PORTATIL APOYADO EN PISO. | INBODY | NO | El estadiómetro portátil permite medir con exactitud la altura de una persona. La información es presentada mediante una pantalla en la unidad de medición. El resultado medido puede enviarse a través de conexión bluetooth a otros equipos Inbody para un manejo integral de los datos. | UNIDAD | MODELOS: BSM170 - ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMÁTICO, BSM170B - ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMÁTICO | De acuerdo con lo anterior, el producto ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMATICO con nombre genérico ESTADIÓMETRO (TALLÍMETRO) PORTATIL APOYADO EN PISO no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251116479 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | EXTRACTOR DE LECHE MATERNA. | Lansinoh, Pigeon | NO | El extractor de leche manual y eléctrico (sencillo o doble) está diseñado con un Equilibrio Perfecto entre Succión y Estimulación del Pezón Inspirado en la Forma Natural en la que los Bebés Succionan; Esta indicado para que lo utilice una mujer lactante para extraer y recolectar leche de los senos, Por su resistencia, diseño anatómico y alta durabilidad, este producto es adecuado para ser utilizado como co-ayudante en la extracción de alimentación de bebés. Mantiene el FLujo de Leche en un Nivel Optimo y se Adapta Suavemente al Tamaño y la Forma del Pezón. Su uso es para una única usuaria. Los extractores de leche están destinados a ser utilizado en un entorno doméstico. | Caja individual (1) unidad | Extractor Manual Sencillo Extractor Manual de 2 Fases Extractor Eléctrico Compacto Extractor Eléctrico Doble Signature Pro Extractor Eléctrico Doble 3.0 | Acorde a lo expuesto, es necesario traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro en el Acta 3 de 2022 donde señala: Una vez analizada y evaluada la nueva información técnica y científica allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que las “Bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna”, son consideradas dispositivos médicos con riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, requieren de registro sanitario para su comercialización en Colombia. En este sentido, los establecimientos fabricantes e importadores a partir de la publicación de la presente acta, tendrán seis (6) meses de transitoriedad para la obtención del respectivo registro sanitario. Para el caso de los succionadores de leche materna, esta Sala ratifica el concepto proferido en el Acta 4 de 2014, debido a que no se puede garantizar la trazabilidad, es decir, tener la información real del usuario final, y teniendo presente el marco normativo en mención, estos dispositivos médicos no requerirán de registro sanitario hasta tanto no se garantice dicha trazabilidad. (subrayado fuera de texto) De acuerdo con lo anterior, el producto EXTRACTOR DE LECHE MATERNA cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” que cita: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)”. | En consideración a lo expuesto, el producto EXTRACTOR DE LECHE MATERNA, es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, como actualmente no se puede garantizar su trazabilidad para su fabricación, importación y comercialización en el territorio nacional, el producto en mención no requiere de registro sanitario. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251117827 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | : CILINDRO VACIO PORTATIL PARA OXIGENO EN ALUMINIO con nombre genérico CILINDRO DE OXIGENO | SEFIC | NO | ALMACENAR Y SUMINISTRAR OXIGENO | UNIDAD | MD 2.75L, ME 4.6L, MM 21.4L | De acuerdo con lo anterior, el producto CILINDRO VACIO PORTATIL PARA OXIGENO EN ALUMINIO con nombre genérico CILINDRO DE OXIGENO no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251131138 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN TALOS L120C G2 con nombre genérico: MICROSCOPIO ELECTRÓNICO. | Thermo Fisher Scientific | NO | Microscopio Electrónico de Transmisión Talos L120C G2 El Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM es un microscopio electrónico de transmisión termoiónico (de barrido) de 20-120 kV diseñado exclusivamente para ofrecer rendimiento y productividad. Es útil para una amplia gama de muestras y aplicaciones, como la obtención de imágenes 2D y 3D de células, orgánulos celulares, amianto, polímeros y materiales blandos, tanto a temperatura ambiente como criogénica. El Talos L120C le permite obtener resultados de alta calidad con el mínimo esfuerzo, independientemente de su nivel de experiencia. La obtención rutinaria de imágenes 2D de muestras se facilita gracias a una interfaz de usuario (IU) sencilla e intuitiva. Al implementar una automatización rápida y sofisticada en flujos de trabajo avanzados de imágenes 3D con una resolución superior de TEM y STEM para instrumentación de 20-120 kV, le permite centrarse en cuestiones científicas en lugar de en la operación del microscopio. Las aplicaciones del Microscopio Electrónico de Transmisión Talos L120C G2, son las siguientes: -Investigación de enfermedades infecciosas -Investigación en biología estructural -Descubrimiento de fármacos -Investigación en biología vegetal -Investigación en patología -Control de calidad y análisis de fallos -Investigación de materiales fundamentales -Control de procesos mediante microscopía electrónica Solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico. | UNIDAD | Modelo: Talos L120C G2, Referencia: 1213586 Se amparan los accesorios y repuestos exclusivos de este equipo | De acuerdo con lo anterior, el producto MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN TALOS L120C G2 con nombre genérico: MICROSCOPIO ELECTRÓNICO.no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: El producto MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN TALOS L120C G2 con nombre genérico: MICROSCOPIO ELECTRÓNICO es de uso exclusivo en investigación y no puede ser utilizado en procedimientos con fines de diagnósticos en seres humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251131441 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | MOVIL CTS 16 con nombre genérico MOVIL TRANSPORTE: | BIOINTEC SAS | NO | Móvil diseñado específicamente para el soporte de atriles utilizados en dispositivos médicos de diagnóstico. Su estructura principal está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza una mayor resistencia mecánica, durabilidad y comportamiento óptimo ante procesos de limpieza y desinfección exigentes, asegurando condiciones óptimas de asepsia. La configuración del equipo incluye una base robusta en hierro cromado, equipada con ruedas de tipo quirúrgico de alta movilidad, con freno de seguridad, lo que aporta estabilidad y facilidad de desplazamiento durante su uso clínico. Incorpora además una canasta metálica con recubrimiento en pintura electrostática para el almacenamiento de accesorios, resistente a la corrosión y al desgaste por agentes químicos. El sistema finaliza con un atril ajustable, diseñado para albergar de manera segura los accesorios complementarios del equipo médico. Todos los materiales utilizados han sido seleccionados por su compatibilidad con protocolos de limpieza hospitalaria, garantizando así la integridad, higiene y funcionalidad del producto en entornos clínicos de alta exigencia. | No registra | Este móvil de transporte ha sido fabricado en un único modelo, identificado bajo el consecutivo CTS 16. Debido a su diseño exclusivo, solo contamos con un único esquema estructural de fabricación. Esto garantiza uniformidad en su producción y asegura que todas las unidades fabricadas mantengan las mismas especificaciones técnicas y estándares de calidad | De acuerdo con lo anterior, el producto MOVIL CTS 16 con nombre genérico MOVIL TRANSPORTE no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141173 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | DILUYENTE SR-X SGB Nombre Genérico: SR-X SBG DILUENT | QUANTERIX CORPORATION | SI | • USO PREVISTO DEL PRODUCTO: Exclusivamente para investigación. No para uso diagnóstico. Solución acuosa destinada a su uso en el instrumento Quanterix (Simoa) para la detección y cuantificación de proteínas purificadas. El kit está compuesto por una mezcla de reactivos que no son peligrosos, tóxicos ni infecciosos; no destinado para uso humano.(Información identificada en ficha técnica folio ( 6) •Los usuarios típicos incluyen neurólogos, biólogos, genetistas, investigadores clínicos, estudiantes de posgrado y personal de laboratorios especializados en el diagnóstico e investigación de enfermedades neurológicas. • Solución acuosa diluyente utilizada específicamente con el kit de ensayo 104570 (Kit de ensayo Simoa® ALZpath p-Tau 217 Advantage PLUS) •El reactivo diluyente SR-X SBG está destinado a ser utilizado en conjunto con otros kits de Quanterix que requieren esta dilución específica, por profesionales de la salud e investigadores que se desempeñan en los campos de la neurología, la neurociencia, la investigación clínica y biomédica. El reactivo diluyente SR-X SBG (ítem n.o 103158), es requerido para la preparación del SBG (del Kit de ensayo Simoa® ALZpath p-Tau 217 Advantage PLUS) en el paso 14, las instrucciones de uso para el kit 104570 se encuentran en la ficha técnica del kit correspondiente • Este reactivo es solo para uso en investigación y no debe utilizarse con fines de diagnóstico. •Almacenamiento: Conservar a una temperatura de 2-8°C. •Recomendaciones para la eliminación de residuos: Se recomienda que el desecho del producto se realice conforme a las normativas locales,institucionales o nacionales vigentes para soluciones no peligrosas utilizadas exclusivamente con fines de investigación. El fabricante declara que el producto es solo para uso sólo en investigación y no para uso diagnóstico. | Frasco por 15 mL | •Este insumo, de referencia 103158, es para uso exclusivo en investigación científica, es decir que no se comercializará, no se utilizará en espacios fuera de laboratorios de investigación y no se utilizará en procesos de diagnóstico o clínicos. El de usuario final del producto por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD indicando que el producto será adquirido para fines de investigación para la ejecución del proyecto titulado : "DETERMINACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS EN VOLUNTARIOS DE MEDIANA EDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE VIDA, BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA" ejecutado por el IDCBIS. El IDCBIS planea adquirir 4 kits de 15 ml del insumo requerido a la empresa immunoamerican. | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigación Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251157084 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. DORIS CECILIA POTE CONTRERAS nombre genérico: E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ® STENT GRAFT SYSTEM- SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS. | E-xtra DESIGN MultiBranch ® | NO | EL SISTEMA E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTES CON ANEURISMAS TORACOABDOMINALES DE TIPO I, II, III, IV o V CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DE CRAWFORD O ANEURISMAS O DISECCIONES DE AORTA ABDOMINAL SUPRA, PARA O YUXTARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA. ANEURISMA DE LA AORTA- SITIO NO ESPECIFICADO- SIN MENCION DE RUPTURA. EL SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS E-XTRA DESIGN MULTIBRANCH ES UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTES CON ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS TORACOABDOMINALES. SE FABRICA POR CUENTA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL MÉDICO A CARGO DEL TRATAMIENTO, EL CUAL APRUEBA BAJO LAS MEDIDAS ESTRICTAS DEL PACIENTE ESPECIFICO A TRATAR. EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS TORACOABDOMINALES, Y DE LOS ANEURISMAS O DISECCIONES AÓRTICOS YUXTA-, PARA- Y SUPRARRENALES QUE SE EXTIENDEN A LA AORTA TORACOABDOMINAL CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA A LA CIRUGIA ABIERTA CONVENCIONAL. DURANTE SU COLOCACIÓN EN EL SISTEMA VASCULAR, LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA SE EXPANDE Y CUBRE EL SEGMENTO VASCULAR ENFERMO. DE ESTA FORMA, SE GUÍA EL FLUJO DE SANGRE A TRAVÉS DE LA LUZ DE LA ENDOPRÓTESIS CUBIERTA SIN ENTRAR EN CONTACTO CON LA LESIÓN. USO PARA REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR), REPARO ENDOVASCULAR DE AORTA TORACICA Y ABDOMINAL | UNIDAD | Catalog No./ V-Number: V013207-00 - REF: CB2824L16-4F66660P | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. (ENDOPROTESIS AORTICA ) es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE (ENDOPROTESIS AORTICA) QUE ES FABRICADA A LA MEDIDA Y SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE SRA. DORIS CECILIA POTES CONTRERAS Identificada con Cedula de Ciudadanía 32674565.quien será intervenida en LA ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE ubicada en la calle 70 # 48 - 35, en la ciudad de BARANQUILLA - COLOMBIA; por el médico tratante, DR AXEL ADONAI TOLSTANO ESPECIALISTA EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251173588 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | PAÑOS READYPREP CHG 2% GLUCONATO DE CLORHEXIDINA con Nombre genérico PAÑO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%. | Medline, ReadyPrep CHG®” | NO | Es un sistema de preparación total ReadyPrep CHG® que le ayuda a combatir las bacterias asociadas a infecciones del sitio quirúrgico en el preoperatorio. Es para la limpieza de la piel con CHG al 2% y se usa para limpiar la piel del paciente con gluconato de clorhexidina al 2% en su práctico envase con paños para la aplicación del CHG | “1 paquete (2 toallas), 1 paquete (6 toallas), 32 paquetes/caja, 48 paquetes/caja, Muestra gratis” | “Referencias: MSC096CHG MSC098CHG MSC099CHG” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Se trae a colación lo establecido en el acta No. 1 de las SALAS ESPECIALIZADAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO Y LA DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA, de fecha 18 de agosto de 2021, la cual cita en el numeral 2.1 lo siguiente: “(…) CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, la Sala Especializada de Medicamentos y la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, en sesión conjunta, conceptúan que: A. Productos con CLORHEXIDINA: … Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicaciones terapéuticas serán considerados Medicamentos, para lo cual deben cumplir con lo establecido en Decreto 677 de 1995, o la norma que lo modifique, adicione o substituya. Para productos que contengan Clorhexidina que declaren indicación de desinfección de dispositivos médicos o su acción principal sea mecánica, serán considerados dispositivos médicos, para lo cual deben cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, o la norma que lo modifique, adicione o substituya. (…) De conformidad con lo anteriormente descrito, se recomienda el llamado a revisión de oficio a los productos que contengan Clorhexidina y estén amparados con registro sanitario como dispositivo médico, con indicación de uso para limpieza y desinfección de la piel, de conformidad con los artículos 33 y 34 del Decreto 4725 de 2005, con el fin de excluir esta indicación. (…)” | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251174852 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-25 | CINTA KINIESIOLÓGICA con nombre genérico CINTA KINIESIOLÓGICA. | SPORTFITNESS | SI | “a) Soporte para músculos y articulaciones. b) Mejora de la circulación. c) Alivio de hinchazón y dolor. d) Prevención de lesiones musculares.” | “UNIDAD POR EMPAQUE” | Referencia KT-001, colores Fucsia, Azul y Negro. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CINTA KINIESIOLÓGICA con nombre genérico CINTA KINIESIOLÓGICA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las regla I, de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….) ”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)” | Adicionalmente la COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, en el acta No. 13 de julio de 2022, conceptua lo siguiente: “Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y los potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 1, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I: • Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. (subrayado fuera de texto) • Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos.” Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | I
20251039220 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER | LANCÔME | NO | El RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER es un dispositivo doméstico que funciona con una tecnología de cartuchos compuestos por 484 nanopuntas ultraprecisas. Tiene tres velocidades que alcanzan 3000-5000 rpm para renovar la superficie de la piel y potenciar la penetración en el estrato córneo (que es la capa más externa de la epidermis) del producto cosmético “LANCÔME RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM CONCENTRADO ANTI-EDAD DE ALTA EFICACIA amparado con la NSOC07594-21CO” (el cual se vende por separado). | Caja x 1 Dispositivo Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster | RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER | De acuerdo con lo anterior, el producto RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251083174 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | SMILE DESIGNERS, ULT-BOND, LC-BOND, EVO-BOND, MDP LABORATORY ADHESIVE, con nombre genérico: ADHESIVO PARA LABORATORIO: | SMILE DESIGNERS | NO | ADHESIÓN DE RESTAURACIONES DE CERÁMICA Y ZIRCONIA (UTILIZANDO PRIMERS Y ADHESIVOS ESPECIALIZADOS). REPARACIÓN DE RESTAURACIONES PROTÉSICAS FRACTURADAS. SELLADO DE MODELOS DE MUÑONES PARA OPTIMIZAR LAS SUPERFICIES DE ADHESIÓN EN RESTAURACIONES INDIRECTAS ESTRATIFICACIÓN Y ADHESIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS EN RESTAURACIONES FABRICADAS EN LABORATORIO. CEMENTACIÓN DE COMPONENTES PROTÉSICOS. TRATAMIENTO SUPERFICIAL E IMPRIMACIÓN DE RESTAURACIONES ANTES DE LA CEMENTACIÓN (SILANO PARA CERÁMICA, MDP PARA ZIRCONIO/METAL). | 3ml , 5ml , 6ml | SMILE DESIGNERS ULT-BOND LC-BOND EVO-BOND MDP LABORATORY ADHESIVE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251131139 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | MASAJEADOR CORPORAL. | HOFFEN | NO | El masajeador corporal es de uso doméstico, no es para uso médico ni estético. Trabaja con un voltaje de 5V y una potencia de 15W, una batería de 2000 mAh. Ofrece un masaje relajante, con una duración de 15 minutos. Su tiempo de carga es de 3 horas. Áreas de uso: brazos, hombros, espalda, cintura, muslos, pies | No registra | El masajeador corporal es única y exclusivamente para uso domestico, no es para uso medico ni estético | De acuerdo con lo anterior, el producto MASAJEADOR CORPORAL no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251133182 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | ANILLO DE DENTICIÓN CURAPROX. | Curaprox | NO | Esta indicado para aliviar el dolor de la dentición, estimular el desarrollo sensoriomotor y preparar al bebé para el cepillado dental. Usos: Puedes colocarlo en el refrigerador (no congelador) antes de dárselo al bebé, para un efecto calmante adicional. Permite al bebé morder y explorar diferentes superficies para masajear las encías sensibles. Incluye un cepillo de dientes de aprendizaje suave, útil para introducir el hábito de higiene oral desde temprano. | No registra | Referencia: 73370204 Colores: Azul, Rojo, amarillo, verde, azul y naranja | De acuerdo con lo anterior, el producto ANILLO DE DENTICIÓN CURAPROX no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251134728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | YUVIO – 5 con nombre genérico SISTEMA DE DESINFECCIÓN ROBOTICO UV-C. | YUVIO – 5 | NO | Desinfección rápida y efectiva: Con su innovadora torre central y emisores multiposición, este sistema garantiza una cobertura total y una velocidad incomparable, dirigiendo la luz desinfectante con precisión exacta a cada rincón. La eliminación de patógenos es eficiente y completa, asegurando resultados óptimos en tiempo récord. Desinfección completa: La torre central y los cuatro satélites desmontables emiten radiación UV-C a tan solo 10 cm del suelo, permitiendo la desinfección de objetos ubicados a baja altura. Además, la torre central incorpora una lámpara UV-C en su parte inferior, orientada hacia el piso, lo que garantiza que el área directamente debajo del dispositivo reciba una exposición adecuada y una dosificación óptima durante el ciclo de desinfección. Cumplimiento normativo: El sistema YUVIO-5 cumple con la norma BS 8628:2022 sobre desinfección mediante radiación ultravioleta. Esta normativa establece métodos para la prueba cuantitativa de actividades automatizadas de desinfección por iluminación directa, incluyendo la determinación de actividades bactericidas, micobactericidas, esporicidas, levuricidas, fungicidas, virucidas y fagocidas. | Empaque Primario:NA Empaque Secundario:Caja Cartón reforzado adicional de cartón con compartimientos para los accesorios (batería, cargador, manuales, etc.) Empaque Terciario:Pallet | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto YUVIO – 5 con nombre genérico SISTEMA DE DESINFECCIÓN ROBOTICO UV-C, no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | NOTA: El producto YUVIO – 5 con nombre genérico SISTEMA DE DESINFECCIÓN ROBOTICO UV-C no puede ser utilizado para desinfectar productos considerados dispositivos Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | DESINFECTANTE DE SISTEMAS DE ASPIRACION OROTOL PLUS, con nombre genérico: OROTOL PLUSS | OROTOL- DURR DENTAL | NO | UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESODORIZACIÓN Y CUIDADO SIMULTÁNEOS DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN DENTAL Y SEPARADORES DE AMALGAMA. | 1L, 2.5L | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159552 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | BLOQUE Y DISCOS DE ZIRCONIA D-MAX, con nombre genérico: BLOQUE Y DISCOS DE ZIRCONIA | D-MAX | NO | ELABORACION Y FABRICACION DE RESTAURACIONES DENTALES COMO VENEERS, ONLAY, CORONAS ANTERIORES, CORONAS POSTERIORES, PUENTES COMPLETOS, IMPLANTES. ESTE ES UN PRODUCTO PARA PROCESARSE EN LABORATORIO DENTAL, MEDIANTE TÉCNICAS DE CAD/CAM | BLOQUES Y DISCOS, EMPAQUE UNITARIO | UTML, 4DML (4DPRO), 3DML (3DPRO), STML, CST, CHT, ST, HT, COLORES: BLANCO, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159565 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | RESINA FOTOCURABLE PARA DISPOSITIVOS ORTODÓNTICOS Y DENTALES, con nombre genérico: APPLIANCE RESIN | GLIDEWELL, TUFFSPLINT | NO | ESTÁ INDICADO PARA LA FABRICACIÓN DE APARATOS ORTODÓNTICOS Y DENTALES COMO FÉRULAS DE MORDIDA, PROTECTORES BUCALES, FÉRULAS NOCTURNAS, FÉRULAS Y REPOSICIONADORES. ES UNA RESINA FOTOCURABLE UTILIZADA PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS ORTODÓNTICOS Y DENTALES. LA RESINA PUEDE UTILIZARSE EN IMPRESORAS DLP QUE OPERAN CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 385 NM. EL DISPOSITIVO MÉDICO FINAL ES UN APARATO PERSONALIZADO CONFORME A LA ANATOMÍA ORAL DEL PACIENTE, DE ACUERDO CON LA PRESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROFESIONAL DENTAL. | ENVASE INDIVIDUAL | AGRADECEMOS TENER EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO SOLO SERÁ DE USO EN LABORATORIO DENTAL. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251160456 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | MONOART® BABERO BIB UP!, con nombre genérico: BABERO DESECHABLE DE PROTECCIÓN PARA PACIENTE | EURONDA® | NO | BABEROS DESECHABLES DE PROTECCIÓN PARA PACIENTES FORMADOS POR UNA CAPA DE PAPEL ALTAMENTE ABSORBENTE, ACOPLADA Y GOFRADA CON UNA CAPA DE POLIETILENO IMPERMEABLE. | : PAQUETE POR 150 BABEROS | • 22030008 - ORANGE • 22030009 - BLUE • 22030006 - LIME • 22030011 - BURGUNDY • 22030000 - WHITE • 22030003 - YELLOW • 22030004 - LILAC • 22030007 - GREY • 22030002 - GREEN • 22030001 - LIGHT BLUE • 22030005 - PINK • 22030010 - BLUE LAGOON | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251160494 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | MONOART® PROTECTOR DE REPOSACABEZAS, con nombre genérico: PROTECTOR UNIVERSAL DESECHABLE PARA REPOSACABEZAS: | EURONDA® | NO | PROTECTOR UNIVERSAL DESECHABLE PARA REPOSACABEZAS FABRICADA EN CELULOSA EN EL EXTERIOR Y POLIETILENO EN EL INTERIOR | PAQUETE POR 250 PIEZAS CAJA POR 8 PAQUETES | • 213041 - ORANGE • 213034 - LIGHT BLUE • 213033 - WHITE • 213038 - BLUE • 213036 - LILAC • 213040 - LIME • 213037 - GREEN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251161562 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | IVOTION, con nombre genérico: DISCO CAD/CAM PARA PRÓTESIS REMOVIBLES | IVOCLAR DIGITAL®, IVOTION®, IVOCLAR VIVDENT® | NO | IVOTION ES UN DISCO A BASE DE PMMA DE COLORES DENTINA Y ENCÍA PARA LA TECNOLOGÍA CAD/CAM. SE UTILIZA PARA LA FABRICACIÓN DE RESTAURACIONES PERMANENTES PARA PRÓTESIS REMOVIBLES UTILIZANDO UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN SUSTRACTIVO. | CAJA x UNIDAD | REFERENCIA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN 741993 IVOTION DENT BL3 98.5-20MM/1 752466 IVOTION B1/US-D 98.5U/1 741994 IVOTION DENT A1 98.5-20MM/1 707215 IVOTION A1/PINK-V 98.5L/1 741995 IVOTION DENT A2 98.5-20MM/1 707216 IVOTION A2/PINK-V 98.5L/1 741996 IVOTION DENT A3 98.5-20MM/1 707217 IVOTION A3/PINK-V 98.5L/1 741997 IVOTION DENT A3.5 98.5-20MM/1 707219 IVOTION A1/PREF 98.5L/1 741998 IVOTION DENT B1 98.5-20MM/1 707221 IVOTION A2/PREF 98.5L/1 741999 IVOTION DENT B3 98.5-20MM/1 707223 IVOTION A3/PREF 98.5L/1 742000 IVOTION DENT C2 98.5-20MM/1 745744 IVOTION BL3/PINK-V 98.5L/1 742001 IVOTION DENT D2 98.5-20MM/1 745745 IVOTION A3.5/PINK-V 98.5L/1 742002 IVOTION DENT MULTI BL3 98.5-20MM/1 745746 IVOTION B1/PINK-V 98.5L/1 742003 IVOTION DENT MULTI A1 98.5-20MM/1 745747 IVOTION BL3/PREF 98.5L/1 742004 IVOTION DENT MULTI A2 98.5-20MM/1 745748 IVOTION A3.5/PREF 98.5L/1 742005 IVOTION DENT MULTI A3 98.5-20MM/1 745749 IVOTION B1/PREF 98.5L/1 742006 IVOTION DENT MULTI A3.5 98.5-20MM/1 752467 IVOTION BL3/US-D 98.5L/1 742007 IVOTION DENT MULTI B1 98.5-20MM/1 752468 IVOTION A1/US-D 98.5L/1 742008 IVOTION DENT MULTI B3 98.5-20MM/1 752469 IVOTION A2/US-D 98.5L/1 742009 IVOTION DENT MULTI C2 98.5-20MM/1 752470 IVOTION A3/US-D 98.5L/1 742010 IVOTION DENT MULTI D2 98.5-20MM/1 752471 IVOTION A3.5/US-D 98.5L/1 707179 IVOTION A1/PINK-V 98.5U/1 752472 IVOTION B1/US-D 98.5L/1 707180 IVOTION A2/PINK-V 98.5U/1 741989 IVOTION BASE PINK 98.5-30MM/1 707181 IVOTION A3/PINK-V 98.5U/1 741990 IVOTION BASE PINK-V 98.5-30MM/1 707182 IVOTION A1/PREF 98.5U/1 741991 IVOTION BASE PREF. 98.5-30MM/1 707183 IVOTION A2/PREF 98.5U/1 741992 IVOTION BASE 34-V 98.5-30MM/1 707184 IVOTION A3/PREF 98.5U/1 753346 IVOTION BASE US-D 98.5-30MM/1 745738 IVOTION BL3/PINK-V 98.5U/1 746306 IVOTION BASE PRINT PINK 1000ML 745739 IVOTION A3.5/PINK-V 98.5U/1 746307 IVOTION BASE PRINT PREFERENCE 1000ML 745740 IVOTION B1/PINK-V 98.5U/1 753868 IVOTION BASE PRINT US-D 1000ML 745741 IVOTION BL3/PREF 98.5U/1 742011 IVOTION BOND KIT 10 745742 IVOTION A3.5/PREF 98.5U/1 763310 SHADE GUIDE IVOTION BASE 745743 IVOTION B1/PREF 98.5U/1 750661 IVOTION DENTURE RING PROGRAMILL DRY 752421 IVOTION BL3/US-D 98.5U/1 746306 IVOTION BASE PRINT PINK 1000ML 752422 IVOTION A1/US-D 98.5U/1 746307 IVOTION BASE PRINT PREFERENCE 1000ML 752423 IVOTION A2/US-D 98.5U/1 753868 IVOTION BASE PRINT US-D 1000ML 752424 IVOTION A3/US-D 98.5U/1 753868 IVOTION BASE PRINT US-D 1000ML 752425 IVOTION A3.5/US-D 98.5U/1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164134 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | SEPARADOR DE YESO, con nombre genérico: SEPARADOR DE YESO PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MASTERDENT | NO | USOS: USADO EN LABORATORIO DENTAL PARA PROCESOS DE ENMUFLADO, COPIADO Y ELABORACIÓN DE PRÓTESIS, MEJORA EL ACABADO ESTÉTICO DEL ACRÍLICO, BRINDANDO BRILLO Y SUAVIDAD, COMPATIBLE CON ACRÍLICOS AUTOPOLIMERIZABLES Y TERMOPOLIMERIZABLES. INDICACIONES: ESTA INDICADO PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DENTALES. ESTE PRODUCTO ES ESENCIAL DURANTE LAS ETAPAS DE ENMUFLADO, YA QUE FACILITA EL RETIRO DEL MATERIAL SIN COMPROMETER LAS DIMENSIONES NI LA FORMA ORIGINAL DEL MODELO. | RECIPIENTE PEAD: 60 ML, 125 ML., 250 ML., 500 ML., 1 L., GALON, 10L. 20 L | RECIPIENTE PEAD: 60 ML, 125 ML., 250 ML., 500 ML., 1 L., GALON, 10L. 20 L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164935 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | : IPS E.MAX ® PRESS | No registra | NO | AUSENCIA DE ESTRUCTURA DENTARIA EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, EDENTULISMO PARCIAL EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR TIPOS DE RESTAURACIONES: – CARILLAS – INLAYS – RECUBRIMIENTOS (P.EJ., CARILLAS OCLUSALES, CORONAS PARCIALES) – CORONAS (SOBRE PREPARACIONES NATURALES Y PILARES) – CORONAS CON PILAR – PILARES – PUENTES DE TRES UNIDADES HASTA EL SEGUNDO PREMOLAR COMO PILAR TERMINAL | TUBO POR 5 PIEZAS, TUBO POR 3 PIEZAS, TUBO POR 10 PIEZAS | 596753 IPS e.max Press HO 0 5 Stk. 596754 IPS e.max Press HO 0 L/3 Stk. 596756 IPS e.max Press MO 0 5 Stk 596757 IPS e.max Press MO 1 5 Stk. 596758 IPS e.max Press MO 2 5 Stk. 596759 IPS e.max Press MO 3 5 Stk. 596760 IPS e.max Press MO 4 5 Stk. 596762 IPS e.max Press MO 0 L/3 Stk. 596763 IPS e.max Press MO 1 L/3 Stk. 596764 IPS e.max Press MO 2 L/3 Stk. 596765 IPS e.max Press MO 3 L/3 Stk. 596766 IPS e.max Press MO 4 L/3 Stk. 605273 IPS e.max Press LT A1 5 Stk. 605274 IPS e.max Press LT A2 5 Stk. 605275 IPS e.max Press LT A3 5 Stk. 605276 IPS e.max Press LT A3,5 5 Stk. 605276 IPS e.max Press LT A3,5 5 Stk. 605277 IPS e.max Press LT B1 5 Stk. 605278 IPS e.max Press LT B2 5 Stk. 605279 IPS e.max Press LT B3 5 Stk. 605280 IPS e.max Press LT C2 5 Stk. 605281 IPS e.max Press LT D3 5 Stk. 605283 IPS e.max Press LT A1 L/3 Stk. 605284 IPS e.max Press LT A2 L/3 Stk. 605285 IPS e.max Press LT A3 L/3 Stk. 605286 IPS e.max Press LT A3,5 L/3 Stk. 605287 IPS e.max Press LT B1 L/3 Stk. 605288 IPS e.max Press LT B2 L/3 Stk. 605289 IPS e.max Press LT B3 L/3 Stk. 605290 IPS e.max Press LT C2 L/3 Stk. 605291 IPS e.max Press LT D3 L/3 Stk. 605293 IPS e.max Press LT BL1 5 Stk. 605294 IPS e.max Press LT BL2 5 Stk. 605295 IPS e.max Press LT BL3 5 Stk. 605296 IPS e.max Press LT BL4 5 Stk. 605298 IPS e.max Press LT BL1 L/3 Stk. 605299 IPS e.max Press LT BL2 L/3 Stk. 605300 IPS e.max Press LT BL3 L/3 Stk. 605301 IPS e.max Press LT BL4 L/3 Stk. 626302 IPS e.max Press HO 1 5 Stk. 626303 IPS e.max Press HO 2 5 Stk. 626304 IPS e.max Press HO 1 L/3 Stk. 626305 IPS e.max Press HO 2 L/3 Stk. 626306 IPS e.max Press LT A4 5 Stk. 626307 IPS e.max Press LT B4 5 Stk. 626308 IPS e.max Press LT C1 5 Stk. 626309 IPS e.max Press LT C3 5 Stk. 626310 IPS e.max Press LT C4 5 Stk. 626311 IPS e.max Press LT D2 5 Stk. 626312 IPS e.max Press LT D4 5 Stk. 626313 IPS e.max Press LT A4 L/3 Stk. 626314 IPS e.max Press LT B4 L/3 Stk. 626315 IPS e.max Press LT C1 L/3 Stk. 626316 IPS e.max Press LT C3 L/3 Stk. 626317 IPS e.max Press LT C4 L/3 Stk. 626318 IPS e.max Press LT D2 L/3 Stk. 626319 IPS e.max Press LT D4 L/3 Stk. 626320 IPS e.max Press HT A1 5 Stk. 626321 IPS e.max Press HT A2 5 Stk. 626322 IPS e.max Press HT A3 5 Stk. 626323 IPS e.max Press HT A3,5 5 Stk. 626324 IPS e.max Press HT A4 5 Stk. 626325 IPS e.max Press HT B1 5 Stk. 626326 IPS e.max Press HT B2 5 Stk. 626327 IPS e.max Press HT B3 5 Stk. 626328 IPS e.max Press HT B4 5 Stk. 626329 IPS e.max Press HT C1 5 Stk. 626330 IPS e.max Press HT C2 5 Stk. 626331 IPS e.max Press HT C3 5 Stk. 626332 IPS e.max Press HT C4 5 Stk. 626333 IPS e.max Press HT D2 5 Stk. 626334 IPS e.max Press HT D3 5 Stk. 626335 IPS e.max Press HT D4 5 Stk. 626336 IPS e.max Press HT A1 L/3 Stk. 626337 IPS e.max Press HT A2 L/3 Stk. 626338 IPS e.max Press HT A3 L/3 Stk. 626339 IPS e.max Press HT A3,5 L/3 Stk. 626340 IPS e.max Press HT A4 L/3 Stk. 626341 IPS e.max Press HT B1 L/3 Stk. 626342 IPS e.max Press HT B2 L/3 Stk. 626343 IPS e.max Press HT B3 L/3 Stk. 626344 IPS e.max Press HT B4 L/3 Stk. 626345 IPS e.max Press HT C1 L/3 Stk. 626346 IPS e.max Press HT C2 L/3 Stk. 626347 IPS e.max Press HT C3 L/3 Stk. 626348 IPS e.max Press HT C4 L/3 Stk. 626349 IPS e.max Press HT D2 L/3 Stk. 626350 IPS e.max Press HT D3 L/3 Stk. 626351 IPS e.max Press HT D4 L/3 Stk. 626352 IPS e.max Press HT BL1 5 Stk. 626353 IPS e.max Press HT BL2 5 Stk. 626354 IPS e.max Press HT BL3 5 Stk. 626355 IPS e.max Press HT BL4 5 Stk. 626356 IPS e.max Press HT BL1 L/3 Stk. 626357 IPS e.max Press HT BL2 L/3 Stk. 626358 IPS e.max Press HT BL3 L/3 Stk. 626359 IPS e.max Press HT BL4 L/3 Stk. 635560 IPS e.max Press Impulse Opal 1 5Stk. 635561 IPS e.max Press Impulse Opal 2 5Stk. 635569 IPS e.max Press Impulse Opal 1 L/3Stk. 635570 IPS e.max Press Impulse Opal 2 L/3Stk 638036 IPS e.max Press Multi A1 5 Stk. 638147 IPS e.max Press Multi A2 5 Stk 638148 IPS e.max Press Multi A3 5 Stk. 638149 IPS e.max Press Multi A3.5 5 pcs. 638151 IPS e.max Press Multi B1 5 Stk. 638152 IPS e.max Press Multi B2 5 Stk. 638155 IPS e.max Press Multi C1 5 Stk. 638156 IPS e.max Press Multi C2 5 Stk. 638159 IPS e.max Press Multi D2 5 Stk. 638638 IPS e.max Press Multi BL2 5 Stk. 668756 IPS e.max Press MT A1 5 Stk. 668757 IPS e.max Press MT A2 5 Stk. 668758 IPS e.max Press MT A3 5 Stk. 668759 IPS e.max Press MT B1 5 Stk. 668760 IPS e.max Press MT B2 5 Stk. 668761 IPS e.max Press MT C1 5 Stk. 668762 IPS e.max Press MT D2 5 Stk. 668763 IPS e.max Press MT A1 L/3 Stk. 668764 IPS e.max Press MT A2 L/3 Stk. 668765 IPS e.max Press MT A3 L/3 Stk. 668766 IPS e.max Press MT B1 L/3 Stk. 668767 IPS e.max Press MT B2 L/3 Stk. 668768 IPS e.max Press MT C1 L/3 Stk. 668769 IPS e.max Press MT D2 L/3 Stk. 668770 IPS e.max Press MT BL3 5 Stk. 668771 IPS e.max Press MT BL4 5 Stk. 668772 IPS e.max Press MT BL3 L/3 Stk. 668773 IPS e.max Press MT BL4 L/3 Stk. 668891 IPS e.max Press MT BL2 5 Stk. 668892 IPS e.max Press MT BL2 L/3 Stk. 711981 IPS e.max Press MT A3.5 L/3 Stk. 716624 IPS e.max Press MT C2 L/3 Stk. 716625 IPS e.max Press MT A3.5 5 Stk. 716626 IPS e.max Press MT C2 5 Stk. 763445 IPS e.max Press MO 1 10 Stk. 764026 IPS e.max Press LT A1 10 Stk. 764027 IPS e.max Press LT A2 10 Stk. 764028 IPS e.max Press LT A3 10 Stk. 764029 IPS e.max Press LT B1 10 Stk. 764030 IPS e.max Press LT BL1 10 Stk. 764031 IPS e.max Press LT BL2 10 Stk. 764032 IPS e.max Press LT BL3 10 Stk. 764033 IPS e.max Press LT BL4 10 Stk. 764034 IPS e.max Press HT A1 10 Stk. 764035 IPS e.max Press HT A2 10 Stk. 764036 IPS e.max Press HT A3 10 Stk. 764037 IPS e.max Press HT B1 10 Stk. 764038 IPS e.max Press HT BL1 10 Stk. 764039 IPS e.max Press HT BL2 10 Stk. 764040 IPS e.max Press HT BL3 10 Stk. 764041 IPS e.max Press HT BL4 10 Stk. 764042 IPS e.max Press MT A1 10 Stk. 764043 IPS e.max Press MT A2 10 Stk. 764044 IPS e.max Press MT A3 10 Stk. 764045 IPS e.max Press MT B1 10 Stk. 764046 IPS e.max Press MT BL3 10 Stk. 764047 IPS e.max Press MT BL4 10 Stk. 764048 IPS e.max Press MT BL2 10 Stk. 750789CI IPS e.max Press Multi A1 5 Stk. 750790CI IPS e.max Press Multi A2 5 Stk. 750791CI IPS e.max Press Multi A3.5 5 Stk. 750792CI IPS e.max Press Multi B1 5 Stk. 750793CI IPS e.max Press Multi B2 5 Stk. 750795CI IPS e.max Press Multi C1 5 Stk. 750796CI IPS e.max Press Multi C2 5 Stk. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181140 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-28 | MetriTest 1.5%; MetriTest 1.8% Nombre Genérico: TIRAS REACTIVAS- INDICADORES DE CONCENTRACIÓN | METRITEST ; METREX | NO | MONITOR DE CONCENTRACIÓN DE GLUTARALDEHÍDO PARA ANALIZAR SOLUCIONES DE GLUTARALDEHÍDO ACTIVADO | Tarro x 60 | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: MetriTest 1.5% ; MetriTest 1.8% Nombre Genérico: Tiras reactivas- indicadores de concentración este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077341 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-29 | PROTECTORES ORTOPÉDICOS DEDOS con nombre genérico PRODUCTOS DE SILICONA Y GEL PARA LOS PIES. | PRIM COMFORSIL, COMFORGEL” | NO | Productos de podología para amortiguación y soporte de estructuras | “Empaque variable en función del producto: Unitario, Par, 3, 10, 12 unidades.” | 800393 CC206 CC206L Separador de dedos, extrafinos, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800394 CC206M Separador de dedos, extrafinos, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800395 CC206S Separador de dedos, extrafinos, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800396 CC218 CC218L Separador dedos grueso, Silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800397 CC218M Separador dedos grueso, Silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800398 CC218S Separador dedos grueso, Silicona Art_protectores ortopédicos dedos 809662 CC226 CC226L Ratoncitos c/ anillo, silicona Art_protectores ortopedicos dedos 809663 CC226M Ratoncitos c/ anillo, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 809664 CC226S Ratoncitos c/ anillo, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800276 CC227 CC227L Dedil, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800277 CC227S Dedil, silicona Art_protectores ortopédicos dedos 800342 CC245 CC245 Tubo protector c/ recubrimiento interno Gel. Tejido Mesh 1,5 cm Art_protectores ortopédicos dedos 800295 CC253 CC253 Tubo protector c/ recubrimiento interno Gel. Tejido Canalé 2,5 cm Art_protectores ortopédicos dedos 800315 CC264 CC264L Protector juanetes, tejido elástico Art_protectores ortopédicos dedos 800316 CC264S Protector juanetes, tejido elástico Art_protectores ortopédicos dedos 800443 CC267 CC267L Dedil c/ tejido elástico, Gel Art_protectores ortopédicos dedos 800444 CC267S Dedil c/ tejido elástico, Gel Art_protectores ortopédicos dedos 800340 CC325 CC325 Tubo protector c/ recubrimiento interno Gel. Tejido Canalé 1,5 cm Art_protectores ortopédicos dedos 736458 CG0801 CG0801 Ratoncitos c/ anillo, gel Art_protectores ortopédicos dedos 736445 CG0901 CG0901L/XL Dedil, gel Art_protectores ortopédicos dedos 736446 CG0901SM Dedil, gel Art_protectores ortopédicos dedos 736463 CG1101 CG1101L Separador de dedos grueso, Gel Art_protectores ortopédicos dedos 736464 CG1101M Separador de dedos grueso, Gel Art_protectores ortopédicos dedos 736465 CG1101S Separador de dedos grueso, Gel Art_protectores ortopédicos dedos 736442 CG1201 CG1201LXL Anillos digitales recubiertos c/ tejido elástico Art_protectores ortopédicos dedos736443 CG1201SM Anillos digitales recubiertos c/ tejido elástico Art_protectores ortopédicos dedos 736456 CG1601 CG1601L Protector en tejido elástico para juanetes, gel Art_protectores ortopédicos dedos 736457 CG1601S Protector en tejido elástico para juanetes, gel Art_protectores ortopédicos dedos 736444 CG1701 CG1701 Anillo protector para el 5º dedo Art_protectores ortopédicos dedos 736453 CG1801 CG1801 Protector de juanetes c/ anillo Art_protectores ortopédicos dedos 736452 CG1901 CG1901 Protector para juanete del 5º dedo Art_protectores ortopédicos dedos 736460 CG2101 CG2101L Separador de dedos c/ anillo sujeción Art_protectores ortopédicos dedos 736461 CG2101M Separador de dedos c/ anillo sujeción Art_protectores ortopédicos dedos 736462 CG2102 CG2102 Separador de dedos extrafino, gel Art_protectores ortopédicos dedos 736447 CG2301 CG2301 Juanetero & separador de dedo, gel Art_protectores ortopédicos dedos 800458 PRO0108 PRO0108L Vendaje tubular para dedos Art_protectores ortopédicos dedos 800457 PRO0108M Vendaje tubular para dedos Art_protectores ortopédicos dedos 800460 PRO0108S Vendaje tubular para dedos Art_protectores ortopédicos dedos 800471 PRO5016 PRO5016 Tubo protector c/recubrimiento interno gel. Tejido Mesh 1,5 cm Art_protectores ortopédicos dedos 800470 PRO5017 PRO5017 Tubo protector c/ recubrimiento interno gel. Tejido Canalé 2,5 cm Art_protectores ortopédicos dedos 800469 PRO5018 PRO5018 Tubo protector c/recubrimiento interno gel. Tejido Canalé 1,5 cm Art_protectores ortopédicos dedos | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251128172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-29 | PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS: INCLUYE MEDIAS (HASTA RODILLA, MUSLO, INGLE, CINTURA), FAJAS, BERMUDAS, FUNDA MUÑON, MANGAS, GUANTES, BRAZALETE, MANOPLA, MASCARA, CINTURILLA, TOP Y BODYS con nombre genérico PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS. | ELASTIMEDIAS - EM” | NO | USOS: prevención y tratamiento de las várices, linfedemas, lipedemas; para mejorar la circulación, recuperación de la piel posterior a tratamientos médico quirúrgicos; ejerciendo la presión adecuada donde se requiere y en la dirección correcta. Para prevenir y mejorar la sensación de cansancio y calor, pesadez, dolor, calambres en las piernas; su uso diario previene y mejora estos síntomas..” | “Empaque individual en Bolsa plástica en material biodegradable de 15*22 cms por unidad o par de medias, o caja por par o por unidad. Todas las prendas se elaboran sobre medidas en colores cocoa, beige, taupe, negro, blanco, azul oscuro | “PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS (HASTA RODILLA, MUSLO, INGLE, CINTURA) PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS FAJAS PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS BERMUDAS PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS FUNDA MUÑON PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS MANGAS PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS GUANTES PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS BRAZALETE PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS MANOPLA PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS MASCARA PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS CINTURILLA PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS TOP PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS BODYS Las prendas cuentan con tres diferentes niveles de compresión: - MEDIANA COMPRESION - DE FIRME COMPRESIÓN - DE EXTRAFIRME COMPRESIÓN” | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que el producto “PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES con nombre genérico PROTESIS SOBRE MEDIDA FACIALES”, es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251134719 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-29 | Inhalador Nasal tipo Stick – Uso Aromático No Terapéutico con Nombre genérico Inhalador Nasal tipo Stick – Uso Aromático No Terapéutico. | Inhalador Nasal | NO | Dispositivo plástico portátil de uso nasal individual, compuesto por una mecha impregnada con aceites esenciales de origen natural.Está diseñado exclusivamente para brindar una experiencia aromática y refrescante mediante inhalación externa. No es un medicamento, ni un cosmético de uso tópico, ni un dispositivo médico. | No registra | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140392 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-29 | COOLING FACIAL ROLLER PEGGABLE con Nombre genérico RODILLO FACIAL EFECTO REFRESCABLE. | Plum Beauty” | NO | “Masajea el rostro mecánicamente brindando una sensación de frescura en la piel.” | “Unidad” | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181136 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-30 | Tiras de prueba de la solución MetriCide OPA Plus con Nombre Tiras de prueba de la solución. | “DUCTO: Tiras de prueba de la solución MetriCide ; Metrex” | NO | “son indicadores químicos semicuantitativos que se utilizan para determinar si la concentración de ortoftalaldehído, el ingrediente activo de MetriCide OPA Plus Solution, está por encima o por debajo de la Concentración Mínima Recomendada (CMR) establecida para MetriCide OPA Plus Solution...” | “Tarro x 60” | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181148 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-30 | EmPower SIN FRAGANCIA; EmPower Nombre Genérico: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO | EmPower; Metrex | NO | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO QUE SE UTILIZA PARA PRELIMINAR DISPOSITIVOS MÉDICOS CRÍTICOS Y SEMICRÍTICOS ANTES DE ESTERILIZACIÓN TERMINAL O EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL. | Galon ; 5 galones; 2 onzas | 10-4400, 10-4102, 10-4100, 10-4150 | De acuerdo con lo anterior, el producto: EmPower SIN FRAGANCIA; EmPower Nombre Genérico: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181262 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-30 | INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH®, HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. MAURICIO RODRÍGUEZ OSPINA CC 19219282 con nombre genérico INJERTO ENDOVASCULAR. | ZENITH COOK, COOK MEDICAL | NO | INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA DEL PACIENTE SR. MAURICIO RODRÍGUEZ OSPINA IDENTIFICADO CON CC 19.219.282 DE BOGOTÁ SE REQUIERE REPARACION DE ANEURISMA DE AORTA VÍA PERCUTÁNEA (ENDOVASCULAR). SU DIAGNÓSTICO ES: ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL, SIN MENCION DE RUPTURA / derecha izquierda Angioplastia o Aterectomia de arteria renal, Angioplastia o Aterectomía de Arteria Mesentérica Aneurisma yuxtarrenal de 6.5 cms de diámetro mayor para su reparo, se requiere de una endoprótesis fenestrada sobre medida | unitario | No aplica | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto, se informa que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE DISPOSITIVO INJERTO ENDOVASCULAR (stent graft) HECHO A LA MEDIDA SOLO PODRÁ SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE MAURICIO RODRÍGUEZ OSPINA CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION No. 19.219.282, EL CUAL ES FABRICADO A LA MEDIDA. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181269 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-30 | V-DL TUBE ONFOCUS con nombre genérico Videotubo Doble Lumen. | ON FOCUS | SI | Dispositivo utilizado por médicos anestesiólogos para la intubación selectiva pulmonar durante procedimientos torácicos, en los que es necesario el aislamiento y ventilación unipulmonar. Su sistema de video incorporado, permite guiarlo durante su colocación y monitorear correcta colocación durante todo el procedimiento quirúrgico | Cada empaque contiene un Videotubo Doble lumen con y/o sus accesorios. | Tubo 32 Fr. Tubo 35 Fr. Tubo 37 Fr. Tubo 39 Fr. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto el producto V-DL TUBE ONFOCUS con nombre genérico Videotubo Doble Lumen, es considerado un dispositivo medico con clasificación de riesgo IIa, por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas:(….)”Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: d) Todos los productos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los productos invasivos de tipo quirúrgico, que se destinen a conectarse a un producto activo de la clase IIa o de una clase superior, entrarán en la clase IIa.IIA | IIa
20251181276 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-30 | PARTIDOR DE PASTILLAS Nombre Genérico: PARTIDOR/TRITURADOR DE PASTILLAS | INVERFARMA | NO | EL CORTADOR DE PASTILLAS SE UTILIZA PARA CORTAR Y ALMACENAR MEDICAMENTOS.FACILITA LA DIVISIÓN PRECISA DE TABLETAS PARA AJUSTAR LA DOSIS DE MANERA SEGURA Y SENCILLA. EL DISPOSITIVO MÉDICO DEBE SER ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE EN LUGAR FRESCO Y SECO, EVITAR LA EXPOSICIÓN A RAYOS SOLARES DIRECTOS, FUENTES DE CALOR Y CONTACTO CON SOLVENTES ORGÁNICOS O HUMEDAD. SE RECOMIENDA NO COLOCAR ENCIMA DEL PRODUCTO OBJETOS PESADOS QUE DEFORMEN LA ESTRUCTURA | 1 UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PARTIDOR DE PASTILLAS Nombre Genérico: PARTIDOR/TRITURADOR DE PASTILLAS este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251181372 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-30 | PERIOD UNDERWEAR - CALZÓN MENSTRUAL con Nombre genérico CALZÓN MENSTRUAL | UVA” | NO | “Protección durante el ciclo menstrual femenino. Actúa como barrera física y sistema absorbente que retiene el flujo menstrual Puede usarse como alternativa o complemento a toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Está indicado para uso externo en mujeres en edad fértil, incluyendo adolescentes, promoviendo la comodidad y seguridad. Se puede usar durante el día o la noche, úsalo dependiendo de tu flujo y cámbiate cuando sea necesario, lávalo con agua fría a mano o lávalos en la lavadora en un ciclo suave. Sécalos al aire libre y reúsalos. Antes del primer uso, lave la prenda con agua fría o tibia. Puede lavarla a mano o en la lavadora utilizando un ciclo suave. No use blanqueadores, suavizantes ni plancha. Evite retorcer la prenda y no la introduzca en la secadora; se recomienda secar al aire libre y evitar la plancha. Manipule siempre con las manos limpias y secas y evite el contacto con superficies contaminadas, humedad, excesiva o agentes químicos, no comprimir ni doblar en forma que pueda dañar la estructura del producto. No usar en presencia de lesiones, heridas abiertas o infecciones vaginales activas sin orientación médica. Producto reutilizable; suspender uso si se observa desgaste o pérdida de funcionalidad. | Caja cilíndrica de cartón kraft con tinta presentación individual x1 Caja cilíndrica de cartón kraft con tinta presentación múltiple x3.” | CALZÓN MENSTRUAL FLUJO TALLA S CALZÓN MENSTRUAL FLUJO TALLA M CALZÓN MENSTRUAL FLUJO TALLA L | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20241326101 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-07-31 | DEGLUCONFORT, con nombre genérico: TRAINER DENTAL O FERULA DENTAL FLEXIBLE | DEGLUCONFORT | SI | LA FÉRULA O TRAINER DENTAL ES UN DISPOSITIVO DESTINADO A LA CORRECCIÓN DE PROBLEMAS NEUROVEGETATIVOS, PARAFUNCIONES, MALOCLUSIÓN Y BRUXISMO. LAS FUNCIONES NEUROVEGETATIVAS QUE PUEDE TRATAR DEGLUCONFORT SON: ALTERACIONES DE LA MASTICACIÓN, RESPIRACION, DEGLUCIÓN Y FONACIÓN. LAS PARAFUNCIONES QUE PUEDE TRATAR DEGLUCONFORT SON: ONICOFAGIA, SUCCIÓN DEL PULGAR, BRUXISMO, TRASTORNOS DEL SUEÑO, COMO APNEA O RESPIRACIÓN BUCAL.LOS PROBLEMAS DE MALOCLUSIÓN QUE PUEDE AYUDAR A TRATAR DEGLUCONFORT: SOBREMORDIDA, MORDIDA ABIERTA | FERULAS FLEXIBLES DE 8.482 G, 12,428 G, 13736 G, 14,141 G | AZUL FÉRULA FLEXIBLE DE COLOR AZUL, SE SELECCIONA LA MAS PEQUEÑA DE LAS DOS RECIBIDAS 8,842 ROJA FÉRULA FLEXIBLE DE COLOR ROSA/ROJO 13,736 VERDE FÉRULA FLEXIBLE DE COLOR VERDE 14,141 TRASLUCIDA FÉRULA FLEXIBLE TRASLUCIDA 12,428 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DEGLUCONFORT, con nombre genérico: TRAINER DENTAL O FERULA DENTAL FLEXIBLE, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. (subrayado y negrilla fuera de texto) (…) | IIa
20251077422 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | SISTEMA DE UNITARIZACIÓN con nombre genérico CORTADORA Y REEMPACADORA. | TEKNOVATION | NO | El equipo Unidosis 5060 A2 es una solución automatizada diseñada para la unitarización de medicamentos. Este equipo permite cortar blisters y alimentar ampollas, tabletas, frascos y kits de manera automática, asegurando precisión y eficiencia en el proceso de unitarización. | Unidad | Unidosis 5060 A2” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077453 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | ARMARIO AUTOMATIZADO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS OMNICELL con nombre genérico ARMARIO AUTOMATIZADO. | OMNICELL | NO | Los armarios automatizados de dispensación de medicamentos Omnicell están diseñados para mejorar la gestión de la medicación en entornos clínicos. Estos sistemas avanzados ofrecen una solución segura y eficiente para el almacenamiento y la dispensación de medicamentos, ayudando a reducir errores y optimizar el flujo de trabajo. Indicaciones 1. Gestión Segura de Medicamentos: Los armarios Omnicell están indicados para la gestión segura de medicamentos en hospitales, clínicas y otros centros de salud. Su diseño avanzado minimiza el riesgo de errores en la dispensación. 2. Control de Inventario: Estos armarios permiten un control preciso del inventario de medicamentos, facilitando la reposición oportuna y evitando el desabastecimiento. 3. Acceso Controlado: Los armarios cuentan con sistemas de control de acceso que aseguran que solo el personal autorizado pueda acceder a los medicamentos, mejorando la seguridad y el cumplimiento. 4. Mejora de la Seguridad del Paciente: Con características como cajones con tapa metálica de cierre y etiquetas con código de barras, los armarios Omnicell mejoran la seguridad del paciente al reducir el riesgo de errores en la administración de medicamentos | UNIDAD | Model Number Product Description MED-FRM-101 XT MED 1-CELL CABINET MED-FRM-102 XT MED 2-CELL CABINET MED-FRM-103 XT MED 3-CELL CABINET MED-FRM-104 XT MED 1/2-HEIGHT CABINET MED-FRM-106 XT MED 1/4-HEIGHT CABINET SUP-FRM-101 XT SUPPLY 1-CELL CABINET SUP-FRM-102 XT SUPPLY 2-CELL CABINET SUP-FRM-103 XT SUPPLY 3-CELL CABINET MED-PCB-001 XT CONSOLE- BIOID, MED LBL & RCPT PRNTR (1, 2, & 3-Cell) MED-CNS-001 XT CONSOLE- BIOID, MED LBL & RCPT PRNTR (Half/Qtr. Height) SUP-PCB-001 XT CONSOLE- BIOID (1, 2, & 3-Cell) SUP-CNS-001 XT CONSOLE- BIOID (Half/Qtr. Height) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251137296 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | DETECTOR DE TONOS DE COLOR YOUJOY / CLOCK/ DETECTOR DE TONOS DE COLOR. | YOUJOY / CLOCK | NO | El producto está destinado únicamente a medir el color de los dientes naturales. Los resultados de la medición son sólo para referencia del usuario | UNIDAD | MODELO OMNI | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251139971 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMATICO CON BÁSCULA INTEGRADA / ESTADIÓMETRO (TALLÍMETRO) PORTATIL APOYADO EN PISO CON BÁSCULA INTEGRADA | No registra | NO | El estadiómetro portátil permite medir con exactitud la altura de una persona. A su vez, la plataforma podal del dispositivo consta de una de báscula integrada, permitiendo medir el peso corporal y calcular el índice de masa corporal. La información es presentada mediante una pantalla en la unidad de medición. | UNIDAD | MODELOS: BSM370 - ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMATICO CON BÁSCULA INTEGRADA | Conforme el producto objeto de consulta es necesario traer a colación el Acta 4 del 11 de mayo de 2016, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad.” (subrayado y negrita fuera de texto). | De acuerdo con lo anterior, el producto ESTADIÓMETRO PORTÁTIL AUTOMATICO CON BÁSCULA INTEGRADA / ESTADIÓMETRO (TALLÍMETRO) PORTATIL APOYADO EN PISO CON BÁSCULA INTEGRADA aunque es un dispositivo médico, no requiere de registro sanitario para su comercialización, no obstante esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140004 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | ZENITH L2 / IMPRESORA 3D. | ZENITH | NO | Impresora 3D, indicada para la impresión de Modelos dentales, guías quirúrgicas, provisionales, bases de prótesis, corona y dientes. | UNIDAD | ZENITH L2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251140090 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | Material para Toma de Muestras con nombre genérico Tubos para Toma de Muestras de Dengue. | “ROCHE / Vacutanier” | SI | “Tubos vacutainer para toma de muestras que serán utilizados para tomar suero de pacientes con Dengue y remitidos a la casa matriz de Roche Diagnostices en Alemania para la confirmación de los resultados de evaluación de biomarcadores sanguíneos en pacientes con infección aguda por Dengue. NOTA: Estos tubos NO son para venta o para fines comerciales. Únicamente se utilizarán para entregar a usuarios, sin costo, cuando deban confirmar un resultado del Dengue en la casa matriz.”. Vacutainer Serum: 2026-04 Safety-Lok Needles. Cantidad 24 pcs Vacutainer Serum: 2026-04 Safety-Lok Needles: 2030-01 Vacutainer K2-EDTA. Cantidad 360 pcs Vacutainer Serum 6ml: 2026-01 Vacutainer K2-EDTA 2026-04 Safety-Lok™ Needles. Cantidad 240 pcs Vacutainer Serum: 2026-04 de 6 ml y 4 mL Safety-Lok™ Needles: 2026-10 Vacutainer K2-EDTA 2026-04 de 6 ml y 4 mL | UNIDAD | Dada la situación epidemiológica del Dengue en Colombia, Roche Diagnostics GmbH quiere disponer de unos tubos para la toma de muestras de pacientes para confirmación del diagnostico completamente estandarizados. De esta forma asegurar la real condición del paciente frente a le enfermendad, cuando la muestra se deba procesar en nuestros laboratorios en Alemania | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Material para Toma de Muestras con nombre genérico Tubos para Toma de Muestras de Dengue, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza de los productos allegadas en la presente solicitud, estos se enmarcan en las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto, clasificándose individualmente como: • Clase I, los tubos para toma de muestras Vacutainer, al tratarse de dispositivos no invasivos utilizados para la recolección, transporte o almacenamiento de muestras biológicas, sin contacto directo con el cuerpo humano durante el procedimiento, conforme a la Regla 1, que establece: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)”. • Clase IIa, las agujas Safety-Lok™ Needle, por tratarse de dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, destinados a un uso transitorio en el cuerpo humano, de acuerdo con la Regla 6, la cual señala: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa”. | En aquellos casos en que los productos antes mencionados vengan presentados en forma de kit desde fábrica, amparados por un Certificado de Venta Libre (CVL) en el cual se declare su uso conjunto como sistema para la toma de muestras, se entenderá que constituyen un sistema funcional integrado. En consecuencia, y conforme al principio de clasificación por el componente de mayor riesgo, el conjunto deberá clasificarse como dispositivo médico de Clase IIa, atendiendo a la naturaleza invasiva del componente aguja. | IIa
20251156452 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | MÁQUINA DE SELLADO MÉDICO con nombre genérico MÁQUINA DE SELLADO DE EMBALAJE PARA ESTERILIZACIÓN. | BAIXIANG | NO | La selladora de calor de grado médico debe usarse para: • Para sellar las bolsas que se van a llevar a procesos de esterilización (vapor, plasma, óxido de etileno) de instrumental quirúrgico • Sellar empaques estériles antes de esterilización en Hospitales, clínicas, odontología, veterinaria, laboratorios. | Unidad - (Equipo). | CM-400 - CM-500” | NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE BOLSAS/POUCHES DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM PLÁSTICO NI ROLLOS DE PELÍCULA TERMOSELLABLE PARA CORTE Y EMPAQUE De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251157047 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | EUROSAFE SMART con nombre genérico EQUIPO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO | EURONDA® | NO | Unidad de lavado diseñada para limpiar mecánicamente productos sanitarios invasivos y no invasivos | Unidad | UWU\M10L2024” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251157565 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | MAXIM QA VERSIÓN 1.0 con nombre genérico APLICACIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD | VARIAN | NO | MaximQA es una aplicación de software de garantía de calidad (QA) de la máquina para los sistemas de administración de radioterapia de Varian. La aplicación está diseñada para ser utilizada para mediciones automáticas personalizadas por el usuario y opcionales de las características de rendimiento del sistema de administración de radioterapia con fantomas de garantía de calidad; para obtener resultados de las mediciones y compararlos con los valores de tolerancia y de línea base definidos por el usuario; para mostrar los resultados de evaluación en el ordenador de la consola del sistema de administración de radioterapia; para almacenar localmente los datos de medición y los resultados de evaluación; y para proporcionar un medio para revisar y generar informes de datos históricos. La aplicación está prevista para ser utilizada por físicos médicos y terapeutas cualificados. | Unidad | MAXIM QA VERSIÓN 1.0” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159465 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | IRRIGADOR ORAL RECARGABLE IPX7 con nombre IRRIGADOR ORAL / IRRIGADOR DENTAL PORTÁTIL | Sin marca | SI | Dispositivo de higiene bucal que utiliza un chorro de agua a presión para remover residuos de alimentos y placa bacteriana en espacios interdentales y zonas de difícil acceso. Es un complemento al cepillado convencional. Diseñado para uso personal, portátil, recargable mediante cable USB. Recomendado para uso domiciliario. No reemplaza el tratamiento odontológico. | Caja individual que contiene una unidad de irrigador, boquillas intercambiables, cable USB y manual de usuario | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto IRRIGADOR ORAL RECARGABLE IPX7 con nombre genérico IRRIGADOR ORAL / IRRIGADOR DENTAL PORTÁTIL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I., (...) (Subrayado y negrita fuera de texto) | I
20251159492 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | SKIN IMAGE ANALYZER con nombre genérico ANALIZADOR DE IMÁGENES DE LA PIEL | MEICET ISEMECO | NO | El 3D D9 SKIN ANALYZER es un dispositivo avanzado de diagnóstico facial que emplea tecnología de imagen tridimensional y análisis por inteligencia artificial para evaluar de manera precisa las condiciones de la piel. Sus principales usos incluyen: - Evaluación detallada de la piel - Detección de problemas cutáneos no visibles a simple vista - Diseño de tratamientos personalizados | Unidad / Equipo Con Partes y Accesorios. | D9, D9Pro, Pro-A, Pro-B” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159539 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | Stemi 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN – ICG / ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA, MARCA: Carl Zeiss Microscopy GmbH | No registra | NO | El uso específico del equipo incluido en la lista de bultos No.1138217000 (Stemi 508 - Serie número 3970200312) adquirido por ICG (Instituto colombiano de gemología SAS) es la evaluación de gemas como esmeraldas, rubíes y similares. | Unidad | STEMI 508 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251160506 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | CENTRIFUGAS – INVESTIGACIÓNCENTRIFUGAS – INVESTIGACIÓN | HANIL SCIENTIFIC | NO | Equipo de laboratorio utilizado para la separación de componentes líquidos y sólidos de muestras biológicas o químicas, mediante la aplicación de fuerza centrífuga. Su uso está destinado a entornos de investigación como laboratorios académicos, farmacéuticos, industriales, de biotecnología entre otros laboratorios investigativos. | UNIDAD | Mini 6 (RC), M13, M15S, M15R, FLETA 4, COMBI 508, COMBI R515, COMPONENT WR, COMPONENT R12, SUPRA R17, S12R, S22R, SUPRA R30, ULTRA 5.0. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: LAS CENTRIFUGAS SON DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN COMO LABORATORIOS ACADÉMICOS, FARMACÉUTICOS, INDUSTRIALES, DE BIOTECNOLOGÍA ENTRE OTROS LABORATORIOS INVESTIGATIVOS, NO PODRAN SER USADAS CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251160548 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | ESTEREOMICROSCOPIOS OPTICOS PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES PARA METALOGRAFÍA Y PETROGRAFÍA DE RUTINA, MARCA: Carl Zeiss Microscopy GmbH | No registra | NO | Observación y análisis detallado de metales y rocas. Estos instrumentos incorporan objetivos de alto poder resolutivo y óptica corregida al infinito, lo que garantiza imágenes nítidas y precisas de las microestructuras. Además, utilizan diversas técnicas de contraste, como campo claro, campo oscuro y polarización, mas no permiten la incorporación de técnicas como contraste de fases o DIC. Las técnicas disponibles permiten resaltar características específicas de las rocas y metales, facilitando su estudio detallado. Opcionalmente, pueden contar con puertos para la integración de sistemas de documentación digital y ofrecer distintos niveles de automatización en los flujos de trabajo, mejorando la eficiencia y reproducibilidad en los procesos de análisis metalográfico y petrográficos. | Unidad | SteREO Discovery.V8, Stemi 508 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: LOS ESTEREOMICROSCOPIOS OPTICOS, SON DE USO EXCLUSIVO EN INVESTIGACIÓN PARA PROCESOS DE ANÁLISIS METALOGRÁFICO Y PETROGRÁFICOS, NO PODRAN SER USADOS CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164117 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | ShapeCure D Series / Equipo de curado en Producción Dental | RAYSHAPE | NO | ShapeCure D Series: Curado de Precisión para la Etapa Final en Producción Dental. Diseñada para el curado eficiente de piezas de resina dental. La serie ShapeCure D ofrece un curado confiable en la etapa final de la producción dental, gracias a sus conjuntos de luces personalizadas de 405 nm diseñadas para proporcionar resultados uniformes y consistentes. Con un curado rápido de un solo clic y una señal sonora al finalizar, optimiza el flujo de trabajo y mejora el control del proceso para los profesionales dentales. | Unidad en caja | ShapeCure D ShapeCure D+ | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164258 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | Monitor de recolección de sangre WG-21A / MONITOR DE RECOLECCION DE SANGRE, MARCA: WEGO | No registra | NO | Monitor de extracción de sangre, diseñado para la extracción de volúmenes de sangre predefinidos y la mezcla del producto | Unidad | WG-21A | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164764 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | CINTAS METRICAS, ADIPOMETRO, CINTA DE PERIMETRO BRAQUIAL, TALLIMETRO, INFANTOMETRO | DM | NO | Las cintas métricas son empleadas para realizar mediciones en diferentes partes del cuerpo como cabeza, brazos, piernas, caderas, entre otros. El adipometro permite estimar la composición corporal de diferentes pliegues ubicados en ciertas zonas del cuerpo. La cinta de perímetro braquial permite estimar el estado nutricional de niños y niñas entre los 6 meses y 5 años a partir de la medición de la circunferencia medio superior del brazo. El tallímetro es empleado para medir la altura de niños, niñas y adultos. El infantometro permite medir a altura de bebes y niños pequeños, teniendo un mecanismo en centímetros y pulgadas. | Empaque individual. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251164923 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | EXTRACTOR ELECTRICO DE LECHE MATERNA | No registra | NO | Dispositivo medico no invasivo, diseñado para facilitar la extracción de leche materna en mujeres lactantes. Permite una recolección cómoda, eficiente e higiénica de la leche, especialmente en situaciones donde la madre presenta dificultades para lactar directamente al bebe, debe ausentarse del hogar o desea almacenar leche para su uso posterior. El extractor funciona mediante u mecanismo de succión controlado electrónicamente, simulando el ritmo natural de succión del bebe. Cuenta con modos ajustables de estimulación y extracción, lo cual permite adaptarse a las necesidades individuales de cada madre. Se utiliza en el entorno domiciliario, y esta indicado para uso personal. Recomendado para madres lactantes que desean mantener o incrementar su producción de leche, prevenir obstrucciones mamarias, aliviar la congestión de los senos y facilitar la lactancia diferida. El uso del dispositivo puede contribuir al bienestar de la madre y al adecuado suministro de leche para el recién nacido, promoviendo la continuidad de la lactancia materna aun en condiciones de separación temporal | Caja que contiene 1 unidad de extractor doble, con dos botellas, mangueras, cable de carga y piezas de conexión. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251165241 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | PIEDRAS MONTADAS BLANCAS ABRASIVAS | TOBOOM | NO | DAR ACABADO DE METALES, ALISADO Y PULIDO DE ACRÍLICOS, CERÁMICOS Y DEMÁS MATERIALES DE USO DE LABORATORIO ODONTOLÓGICO. | UNIDAD INDIVIDUAL, CAJA X 5 UNIDADES, CAJA X 6 UNIDADES, CAJA X 12 UNIDADES, CAJA X 100 UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251165374 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | : InstruFlush Sistema de lavado independiente para pre-limpieza y enjuague efectivo de canales/lúmenes / MARCA: RUHOF | No registra | NO | El sistema InstruFlush™ está diseñado para su uso en un área de reprocesamiento médico, y ha sido completamente probado para su uso con una amplia variedad de dispositivos con lumen reutilizables, incluidos endoscopios rígidos y flexibles, dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos, dispositivos oculares y robóticos y puntas de succión. Los accesorios están disponibles en Ruhof para adaptar el sistema a múltiples usos adicionales. Los sets de tubos InstruFlush™ se conectan a la mayoría de los dispositivos, con o sin luer locks/o puertos. Se incluye una función de alivio de presión para ayudar a proteger los endoscopios durante el lavado. El sistema InstruFlush™ se puede utilizar solo o puede aumentar las bombas existentes. | Unidad | Referencia: 345IF Accesorios: InstruFlush™ Kit de accesorios que incluye: - 20 luer locks hembra a hembra - 5 adaptadores de copa de goma - 50 XL slip tips - 25 Tapas de los extremos - Sets de irrigación para instruflush | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251167187 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-01 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30% | QUIMICOS ALBOR | NO | Producto químico de laboratorio. Uso analítico y de laboratorio. Usos industriales. Usos profesionales. No utilizar para propósitos diagnósticos. | 500mL, 1L, 2L, 4L, 20L. | No registra | Los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención, por ser de fabricación nacional, NO se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251131450 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-04 | TABLETAS LIMPIADORAS PARA APARATOS Y PRÓTESIS DENTALES, con nombre genérico: TABLETAS LIMPIADORAS PARA APARATOS Y PRÓTESIS DENTALES: | GUM | NO | INSTRUCCIONES DE USO: PARA MEJORES RESULTADOS: CEPILLAR EL APARATO O PRÓTESIS DENTAL CON UN CEPILLO DE DIENTES BAJO EL AGUA PREVIAMENTE. 2. VIERTA UNA TABLETA EN UN VASO CON AGUA TIBIA HASTA CUBRIR EL APARATO O PRÓTESIS DENTAL. 3. DESPUÉS DE 3 MIN ENJUAGE CON AGUA Y DESHECHE LA SOLUCIÓN RESTANTE ACCIÓN SUAVE Y RÁPIDA ADVERTENCIAS: LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULARLO, PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN CUTÁNEA. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: ENJUAGAR CUIDADOSAMENTE CON ABUNDANTE AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI PERSISTE LA IRRITACIÓN, CONSULTAR A UN MÉDICO. NO INTRODUZCA LA TABLETA NI LA SOLUCIÓN LIMPIADORA EN LA BOCA. NO BEBA LA SOLUCIÓN LIMPIADORA NI LA UTILICE COMO ENJUAGUE. NO UTILIZAR EN CASO DE INTOLERANCIA/HIPERSENSIBILIDAD A ALGUNO DE LOS INGREDIENTES MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR SECO Y A TEMPERATURA AMBIENTE. USO: TABLETAS LIMPIADORAS PARA APARATOS Y PRÓTESIS DENTALES | CAJA X 24 UNIDADES, CAJA X 30 UNIDADES | REFERENCIA: 935 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251135756 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-05 | 220I RED LIGHT PANEL BUNDLE / PANEL THERAGO, 220I RED LIGHT PANEL BUNDLE. | TheraGo | SI | Panel de Luz TG4, Diodos emisores de luz GaAIAs para terapia de fotobiomodulación (PBMT) Se relaciona textualmente lo indicado en la ficha técnica folio 9: Condiciones en las que PBMT tiene efectos positivos incluyen: bajo rendimiento muscular, artritis, dolor y regeneración nerviosa, tendinopatías, cicatrización deficiente, dolor musculoesquelético, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. | No registra | 220i Red Light Panel Bundle | Que mediante la información aportada se identifica que el producto 220I RED LIGHT PANEL BUNDLE / PANEL THERAGO, 220I RED LIGHT PANEL BUNDLE. MARCA: TheraGo, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (…)” | IIA
20251141945 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-05 | DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN CIRCADIANA AMBULATORIA "KRONOWISE". MARCA: KRONOWIAW FEED BACK | No registra | SI | : KRONOWISE SE UTILIZA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LOS RITMOS CIRCADIANOS Y SUEÑO, QUE PERMITE REGISTRAR DE FORMA SIMULTANEA, COMODA Y DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO SUFICIENTEMENTE PROLONGADO, LOS RITMOS DE TEMPERATURA DE LA PIEL, ACTIVIDAD FISICA, POSICIÓN, EXPOSICIÓN A LA LUZ Y SUEÑO, PUDIENDO EVALUAR LA APARICIÓN DE ALTERACIONES CRONOBIOLOGICAS, INCLUYENDO LAS DEL SUEÑO, CON UN SEGUIMIENTO A LO LARGO DE, AL MENOS, UNA SEMANA COMPLETA. | DISPOSITIVO DE PULSERA | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN CIRCADIANA AMBULATORIA "KRONOWISE". MARCA: KRONOWIAW FEED BACK, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, (…)” Negrita fuera de texto. Conforme lo expuesto el producto DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN CIRCADIANA AMBULATORIA "KRONOWISE". MARCA: KRONOWIAW FEED BACK, es considerado dispositivo médico, riesgo IIa | IIa
20251159532 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-05 | QIAxcel® Connect | QIAxcel® | SI | El QIAxcel Connect es un sistema de electroforesis multicapilar automatizado, diseñado para análisis rápidos de fragmentos de ADN y ARN | UNIDAD | 9003110 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto QIAxcel® Connect, Marca: QIAxcel®, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…)” NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN NO AMPARA REACTIVOS | IIA
20251165207 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-05 | ESTEREOMICROSCOPIO | LEICA | NO | Diseñado para la clasificación y cribado de organismos modelo, así como para la disección y preparación de muestras. No para procedimientos diagnósticos, cirugía o Fertilización In Vitro. | Unidad | Modelos: Ivesta 3; Ivesta 3 con rosca C; Ivesta 3 con Integrated camera | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: EL PRODUCTO NO PODRA SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251141206 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-06-08 | Solución de lavado B (Buffer B) | QUANTERIX CORPORATION | NO | Exclusivamente para investigación. No para uso diagnóstico. Metodología de uso: i) Mezcla suavemente el Buffer B antes de usarlo para asegurar que sus componentes estén homogéneos. Evita agitarlo bruscamente ya que esto puede causar formación de burbujas o afectar la estabilidad del Buffer. ii) Quite el sello de seguridad de la bolsa. iii) Abra la bolsa con cuidado. iv) Coloque la válvula en la bolsa. v) Transfiera el contenido de la bolsa al frasco correspondiente al Buffer B en la lavadora de microplatos. (Simoa®Microplate Washer) asegúrese de cerrar bien el frasco y coloque la manguera correspondiente, siguiendo las indicaciones de uso de la lavadora. Es importante seguir las instrucciones específicas para garantiza un desempeño seguro y eficaz. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado, utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la inhalación de vapores. Mantenga el evnase cerrado cuando no esté en uso. Productos incompatibles: ácidos fuertes, bases fuertes, oxidante fuertes. No ingerir ni utilizar el producto en aplicaciones no recomendadas. Evita el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto enjuagar con abundante agua y consultar a un médico si persisten los síntomas. | PAQUETE X 2 BOTELLAS DE 3 LITROS | No registra | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. | ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077395 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | ESTACION CLINICA DE ENFERMERIA con nombre genérico CARRO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS. | AMIS PRO | No | El AMiS-PRO es un carro informático diseñado para facilitar el trabajo del personal de enfermería en hospitales y clínicas. Sus principales usos e indicaciones son: Dispensación de Medicamentos: Permite almacenar y distribuir medicamentos de manera segura y eficiente. Registro de Información: Equipado con una computadora, facilita la actualización y consulta de historiales médicos y registros de pacientes en tiempo real. Movilidad: Su diseño ergonómico y ruedas permiten un fácil desplazamiento por las diferentes áreas del centro de salud. Seguridad: Incluye sistemas de seguridad para proteger la información del paciente y los medicamentos almacenados. Soporte para Equipos Médicos: Puede integrar dispositivos médicos adicionales, como monitores de signos vitales, para un acceso rápido y eficiente. | Unidad | REFERENCIA Estación Clínica Amis PRO 46010302 AMiS-Pro con sistema de batería 420Wh, Ajuste eléctrico de altura 46404145 Medication Box IL20i5 Black - 5 levels 46400200 Cajonera Sistema Base 150mm (Drawer System Base 150mm) 46200062 Computador PC 836 - i5 Lake 8GB 256GB SSD 42201880 Monitor táctil Elo de 24" 2402L negro ASMC_AMIS_PRO AMiS-PRO Ensamble 42800173 Escáner de código de barras 2D inalámbrico Zebra DS8178-HC 46406317 Soporte para escáner de código de barras DS8178-HC (parte trasera) 46302060 Yearly License AMiSconnect MedSafe-IL 42200047 Ratón lavable Seal Shield Silverstorm - Longitud del cable 60 cm 42200535 Teclado médico Alphatron - QWERTY EE. UU. - Longitud del cable 60 cm 46305020 Implementación AMiSconnect MedSafe-IL 46305005 Implementation AMiSconnect Platform (REQUIRED) 46406152 Needlecontainer Round/Sqare | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251077444 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | GABINETE INTELIGENTE CON TECNOLOGÍA RFID con nombre genérico GABINETE CON RFID. | BITUA | NO | Smart Stock es un gabinete Inteligente equipado con tecnología RFID para automatizar su cadena de custodia y administración de inventario sin intervención humana. | Unidad | SC V2.5” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251077475 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | GABINETE REFRIGERADO INTELIGENTE CON TECNOLOGÍA RFID con nombre genérico GABINETE REFRIGERADO CON RFID. | BITUA | No | El Smart Cabinet de Bitua es un sistema automatizado refrigerado diseñado para la gestión eficiente de inventarios médicos. Utiliza tecnología IoT y RFID para controlar el acceso, registrar el retiro y la devolución de artículos en tiempo real | Unidad | SF v2.0” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251164752 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | BOLSA DE CAUCHO PARA AGUA CALIENTE Y BOLSA DE TELA PARA HIELO Nombre Genérico: BOLSA DE CAUCHO PARA AGUA CALIENTE Y BOLSA DE TELA PARA HIELO | DM | Si | BOLSA REUTILIZABLE INDICADA PARA CALOR O FRÍO LOCAL. LA BOLSA DE AGUA CALIENTE EN CAUCHO, QUE SE UTILIZA COMO MEDIO NATURAL PARA PROPORCIONAR CALOR CORPORAL Y ALIVIO DE MOLESTIAS, TENSIÓN MUSCULAR Y BRINDAR CONFORT EN GENERAL. POR SU PARTE, LA BOLSA EN TELA PARA HIELO, ESTA ELABORADA EN PAÑO IMPERMEABLE DE DISEÑOS, CON REFUERZO INTERNO EN CAUCHO, A PRUEBA DE GOTEO, SE EMPLEA PARA AYUDAR A REDUCIR PROCESOS INFLAMATORIOS, CONTROL DE FIEBRE Y DISMINUCIÓN DE HINCHAZÓN DERIVADA DE GOLPES. | EMPAQUE INDIVIDUAL | BOLSA DE CAUCHO PARA AGUA CALIENTE (1000ml, 1500ml, 2000ml) ACCESORIOS: tapa roscada con orificio superior, manguera, cánulas, pinza, gancho y forro) BOLSA EN TELA PARA HIELO (4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11") | De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el Acta No. 8 del 2022 numeral 3.9 emitida por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA en la cual conceptúa: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” | Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20251164771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | COLOR SHADE DETECTOR con nombre genérico DETECTOR DE TONOS DE COLOR | RUNYES MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD | No | El detector de tonos de color, es un sistema de medición que nos permite obtener el tono de color exacto de las piezas dentales. Este sistema funciona aplicando una luz sobre la superficie del diente y tras unos segundos, muestra en la pantalla el tono exacto del diente. | Unidad | iSHADE S3” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251164791 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | ROTOR-GENE® Q PLEX HRM con nombre genérico ROTOR-GENE® Q PLEX HRM | Rotor-Gene® QIAGEN | Si | El instrumento Rotor-Gene Q está diseñado para realizar ciclos térmicos en tiempo real y de punto final utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el análisis de fusión de alta resolución (HRM) en aplicaciones de biología molecular. | Unidad | 9001710 | NOTA: ESTE PRODUCTO NO INCLUYE CONSUMIBLES RELACIONADOS CON REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO Que mediante la información aportada se identifica que el producto ROTOR-GENE® Q PLEX HRM con nombre genérico ROTOR-GENE® Q PLEX HRM, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud a folio 205 del manual de usuario, en el cual el fabricante menciona “Este termociclador en tiempo real está licenciado bajo los derechos de patente pendientes de los EE. UU. para un aparato o sistema que cubre termocicladores automatizados con detectores de fluorescencia y busca prioridad para el número de serie de EE. UU. 07/695,201 y las reivindicaciones correspondientes en cualquier patente de contraparte extranjera del mismo propiedad de Applied Biosystems LLC, en todos los campos, incluida la investigación y el desarrollo, todos los campos aplicados y el diagnóstico in vitro humano y animal.” En tal sentido, se concluye que el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) (Subrayado y negrita fuera de texto) | IIa
20251164894 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | EDGE MINI con nombre genérico IMPRESORA DENTAL 3D PARA LA FABRICACIÓN DENTAL | RAYSHAPE | No | Impresora 3D genera impresiones rápidas, precisas y exitosas. Listo para fabricar modelos para alineadores, modelos de estudio, dentaduras, férulas y otras aplicaciones dentales. Aplicaciones: Guía quirúrgica - Férula - Encía - Try-in - Cubeta personalizada - Dentadura - Modelo de registro - Alineador transparente - Colado - Restauración temporal - Bandeja de adhesión indirecta. | Por Unidad en Caja | Edge MINI | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251167765 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | Q5-CLEANER Nombre Genérico: SOLUCIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN. | INCOREL LABSOLUTIONS | No | SOLUCIÓN DESINFECTANTEDE AMPLIO ESPECTRO FORMULADO A BASE DE SALES DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN REFORZADO CON AGENTES SECUESTRANTES DE MINERALES QUE MEJORAN LA ESTABILIDAD DEL PRODUCTO. ESTÁ DISEÑADO PARA ELIMINAR EFICAZMENTE BACTERIAS, HONGOS Y CIERTOS VIRUS EN SUPERFICIES INERTES. USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS Y SUPERFICIES. COMPATIBLE CON PROTOCOLOS DE LIMPIEZA TERMINAL Y RUTINARIA. USO INSTITUCIONAL. | 500ml, 2.000ml, 3.800ml,10.000ml | SOLUCIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS DE QUINTA GENERACIÓN Q5-CLEANER Referencias: Q5-500 (frasco por 500 mL.) Q5-2L (frasco por 2.000 mL) Q5-3.8L (galón por 3.800 mL) Q5-10L (garrafa por 10.000 mL) | De acuerdo con lo anterior, el producto: Q5-CLEANER Nombre Genérico: SOLUCIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. ESTE PRODUCTO NO PODRA SER EMPLEADO EN LA DESINFECCION DE DISPOSITVOS MEDICOS NI EQUIPOS BIOMEDICOS | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251202329 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-12-08 | Gold Azure XT DR, Marcapaso bicameral MRI, W2DR01G / W2DR01 / Azure. | No registra | No | El generador de impulsos implantable (GII) Azure XT DR MRI SureScan Modelo W2DR01 de Medtronic está indicado para las afecciones siguientes: • Afecciones aceptadas de los pacientes que justifican la estimulación cardíaca crónica como, por ejemplo: – Bloqueo AV de segundo o tercer grado de Tipo 2 paroxístico o permanente – Bloqueo AV de segundo grado de Tipo 1 sintomático o bloqueo localizado dentro o por debajo del Haz de His con independencia de los síntomas Disfunciones del nodo sinusal transitorias o paroxísticas sintomáticas con o sin alteraciones de la conducción AV asociadas – Síndrome de bradicardia-taquicardia para evitar bradicardia sintomática o ciertas formas de taquiarritmias sintomáticas – Bloqueo de rama alterno – Bloqueo de rama con síncope inexplicado y evaluación no diagnóstica o EPS anormal • Estimulación de frecuencia variable en pacientes que se puedan beneficiar de frecuencias de estimulación más altas que sean concurrentes con aumentos en la actividad Este dispositivo también está indicado para los modos de seguimiento bicameral y auricular para pacientes que se puedan beneficiar del mantenimiento de la sincronía AV. Los modos bicamerales están indicados específicamente para el tratamiento de las alteraciones de la conducción que necesitan que se restaure la frecuencia y la sincronía AV, que incluyen: • Distintos grados de bloqueo AV para mantener la contribución auricular al gasto cardíaco • Intolerancia a VVI (por ejemplo, síndrome de marcapasos) en presencia de ritmo sinusal persistente • Síndromes vasovagales o síndromes de seno carotídeo hipersensible | EL ENVASE CONTIENE 1 GENERADOR DE IMPULSOS IMPLANTABLE (GII) Y 1 LLAVE DINAMOMÉTRICA | W2DR01G / W2DR01 / Azure | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto”, por lo tanto, es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | NOTA:SE INFORMA AL INTERESADO QUE EL PRODUCTO GOLD AZURE XT DR./ MARCAPASO BICAMERAL MRI OBSERVACIONES GOLD AZURE XT DR - W2DR01G SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA LA PACIENTE DORIS HELENA TOLEDO PRADILLA, QUIEN SERÁ INTERVENIDO POR EL ESPECIALISTA CARDIÓLOGO ELECTROFISIÓLOGO DR. JUAN JOSÉ BERMÚDEZ CON DIAGNOSTICOS DE: AGOTAMIENTO DE BATERIA MARCAPASO, MARCAPASO ADAPTA MEDTRONIC. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251101939 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-15 | SPRAY ORAL PROTECTOR DE LA GARGANTA con nombre genérico SPRAY ORAL PARA PROTECCIÓN DE LA GARGANTA. | No registra | No | Es un dispositivo medico en forma de spray para aplicación por la cavidad oral, que actua mediante la formacion de una pelicula protectora de la garganta contra la sequedad impidiendo la agresión de agentes externos y manteniendo la hidratación. El producto está diseñado para ayudar a aliviar los procesos patológicos que se producen con la irritación de garganta, hidratando, protegiendo contra las infecciones, aliviando de las molestias de la irritación y refrescando la garganta gracias a la humectacion y fragancia que proveen los extractos de plantas y menta. Forma de uso: 1. Remover la tapa protectora de la botella 2. Insertar el aplicador en la boterra horizontalmente y presionar hasta escuchar un click 3. Agirar la botella antes del uso. La primera vez que es usado puede requerir presionar varias veces el aplicador hasta la pulverizacion de los productos. 4. Introducir suavemente el aplicador en la cavidad oral y presionar la bomba para aplicar el producto en la garganta. 5. Repetir en caso de ser necesario. Realizar hasta 3-6 spray por dia, o tan a menudo como sea necesario. Se recomienda su uso en adultos y en niños mayores de 6 años. Advertencias y Precauciones: En caso de alergia o sospecha de una reacción alérgica a alguno de los componentes de este producto, por precaución se recomienda no utilizarlo Por motivos de higiene y para evitar la transmisión de patógenos, este envase no debe ser utilizado por más de una persona. | Botella plastica por 30mL sin propulsor de gas. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. NOTA: No obstante lo anterior, se sugiere al interesado solicitar concepto a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos mediante un Certificado de no obligatoriedad, ya que, por la información suministrada, el producto en mención podrá ser considerado como un producto de su competencia. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251159504 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-08-15 | AMPLIRUN® TREPONEMA PALLIDUM DNA CONTROL. Referencia: MBC109-R | VIRCELL, S.L | Si | ADN purificado de Treponema pallidum para ser usado como control en técnicas basadas en amplificación de ácidos nucleicos. | Control liofilizado para reconstituir. | No registra | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251140806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | COMPRESA DE FRÍO Y CALORcon Nombre genérico COMPRESA DE FRÍO Y CALOR. | BACKBONE, FLEXBONE | Si | Compresa de frio y calor: Alivia el dolor desde la raiz, disminuye rápidamente la inflamación, aplica fría o caliente en pocos segundos, relájate mientras su efecto te invade. Sácalo del calentador o el freezer y mide su temperatura. Déjalo reposar unos minutos si es necesario y disfruta del gran alivio que te brinda Flexbone. | UNIDAD | BB510: Compresa de frío y calor standard BB520: Compresa de frío y calor cervical | Que mediante la información aportada se identifica que el producto COMPRESA DE FRÍO Y CALORcon Nombre genérico COMPRESA DE FRÍO Y CALOR, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…) Cabe señalar que la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, mediante el Acta 8 de 2022, donde conceptúa: (…) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor considerados como dispositivos médicos activos, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, se clasifican como de riesgo es IIA, de conformidad con la regla 9 del Articulo 7 del Decreto 4725 de 2005 (…) | I
20251140922 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL BOD POD con nombre genérico BOD POD | COSMED | Si | El BOD POD® está indicado para medir la masa corporal y determinar la composición corporal (es decir, el porcentaje y las cantidades absolutas de masa corporal grasa y magra) de personas aparentemente sanas. El BOD POD también se utiliza para calcular el índice metabólico en reposo (IMR o RMR, por sus siglas en inglés) y el gasto energético total (GET o TEE, por sus siglas en inglés) en mayores de 18 años aparentemente sanos. El BOD POD es ideal para evaluar la composición corporal en poblaciones especiales como: - personas mayores - personas con discapacidad - sujetos con peso mayor a 250 kg - niños de 2 a 6 años con la Opción Pediátrica™ | Unidad | BOD POD GS-X | Que mediante la información aportada se identifica que el producto ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL BOD POD con nombre genérico BOD POD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, se concluye que el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, (…) (Subrayado y negrita fuera de texto) | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251141192 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | Solución de lavado A (Buﬀer A) Referencia 103078 | Quanterix Corporation | No | Buﬀer químico formulado como parte de los reactivos de preparación y procesamiento de muestras para ensayos de inmunoensayo digital ultrasensible del Sistema Quanterix, este buﬀer es esencial en diversas etapas del ensayo, especíﬁcamente para preparar las condiciones de reacción, control de pH y estabilidad de la muestra y reducción de interferencias. El Buﬀer A ha sido desarrollado especíﬁcamente para uso de la tecnología SIMOA, No se recomienda el uso de este producto en aplicaciones fuera de las indicadas, ni en contacto directo con alimentos. Para uso con el sistema Quanterix. Solo para uso en investigación. No para ﬁnes diagnósticos. Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Modo de uso: Transﬁera el contenido de la bolsa a la botella designada para el buﬀer A en la lavadora de microplacas (Simoa® Microplate Washer). Asegúrese de cerrar bien la tapa y de conectar la manguera correspondiente al buﬀer A. La cantidad de buﬀer necesaria dependerá del protocolo programado en la lavadora. Veriﬁque antes de iniciar los protocolos que la botella contenga suﬁciente cantidad de buﬀer A para completar el proceso. Utilizar en áreas bien ventiladas para evitar la inhalación de vapores. Productos incompatibles: Ácidos fuertes. Bases fuertes. Oxidantes fuertes. Evitar el contacto directo con la piel y ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua y consultar a un médico si persisten los síntomas. | Paquete x 2 botellas de 5 litros | No registra | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado un reactivo de diagnóstico in vitro
20251141213 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | SIMOA RQT V2 KIT. Referencia: 103642 | Quanterix Corporation | No | El Test de Calificación del Lector Simoa (RQT) se utiliza para evaluar el rendimiento del sistema Quanterix® SR-X (lavadora + lector). La versión RQT v2 puede emplearse cuando la precisión de un ensayo no cumple con los resultados esperados y el usuario intenta determinar si la causa raíz es el sistema o el rendimiento del ensayo. Almacenamiento: Almacenar en posición vertical entre 2 y 8 °C, proteger de la luz. El uso de este producto puede requerir el manejo de muestras humanas. Se recomienda que todos los materiales de origen humano se consideren potencialmente infecciosos y se manejen de acuerdo con la Norma OSHA sobre Patógenos Transportados por la Sangre.1 Se debe utilizar el Nivel de Bioseguridad 22 o las prácticas adecuadas de bioseguridad3 para los materiales que contengan o se sospeche que contienen agentes infecciosos. RQT: Placa de Prueba de Calificación del Lector que contiene perlas arcoíris, perlas multiplex y perlas AEB altas y bajas. RGP: Resorufina ß-D-galactopiranósido (RGP) en un tampón fosfato con un surfactante. Para uso con el sistema Quanterix. Solo para uso en investigación. No para fines diagnósticos. | KIT (incluye: 5 placas de RQT v2 y 5 botellas de RGP). | No registra | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251148749 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | FILTROS PARA DESECHABLES con nombre genérico FILTROS PARA DESECHABLES | Genéricos | No | Estos filtros están diseñados para una instalación y reemplazo sin esfuerzo, asegurando comodidad y eficiencia en el mantenimiento de tu máquina CPAP para una terapia continua y de alta calidad. | Unidad | AMZ009 Filtro desechable genérico Resmed S10 y S9 AMZ020 Filtro entrada aire eveflo EPA AMZ025 Filtro de Phillips dreamstation go AMZ026 Filtro Airmini Resmed AMZ024 Kit filtros 52 PCS Dreamstatios | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251149852 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | CART MOBILE con nombre genérico CARRO MÓVIL PARA ESCÁNER INTRAORAL | RUNYES | No | Facilitar la conexión, operación y visualización de datos provenientes de escáneres intraorales mediante conexión USB. Permitir la visualización de imágenes en tiempo real y el almacenamiento de datos clínicos en procedimientos odontológicos. Actuar como soporte funcional para dispositivos digitales en entornos odontológicos, especialmente en consultorios que utilizan flujos de trabajo digitales (CAD/CAM). Mejorar la ergonomía y movilidad dentro del consultorio. | Unidad | Modelo: TR-5A” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251165198 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | HISTOCORE CHROMAX CV con nombre genérico MONTADOR DE CUBREOBJETOS | LEICA | No | El HistoCore CHROMAX CV es un montador de cubreobjetos automatizado diseñado específicamente para aplicar medios de montaje entre un portaobjetos y un cubreobjetos. A continuación, se aplica un cubreobjetos para conservar la muestra y crear una superficie visual uniforme para la investigación microscópica en muestras de tejido histológicas y citológicas para el diagnóstico médico por un patólogo. Se ha diseñado específicamente para aplicar medios de montaje entre un portaobjetos y un cubreobjetos. | Unidad | HistoCore CHROMAX CV | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251169000 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-19 | REACTIVOS SYVA PARA USO FORENSE | SYVA / SIEMENS | No | Las pruebas de Validación Syva para uso Forense están Concebidas para su Aplicación en la Determinación Cuantitativa de la Creatinina, pH, Densidad, Nitritos y Oxidantes como Indicador de Adulteraciones en la Orina Humana. Estas pruebas están Destinadas Exclusivamente para Uso Forense o Toxicológico. No son para Diagnóstico In Vitro de Enfermedades. No llevan la marca IVD. Solo se Usan para la Validación de la Idoneidad de la Muestra de Orina o si ha sido Adulterada. “El fabricante establece que los productos están destinados exclusivamente para uso forense o toxicológico en muestras de orina de origen humano; por lo tanto, estos productos tienen propósitos forenses y son usados en entornos laborales, judiciales y forenses. Los productos NO son para uso de diagnóstico clínico, ni deben ser usados en entornos clínicos.”. | Kit de Validación de Creatinina con R1: frasco x 100 ml o 900 ml y R2: frasco x 25 ml o 200 ml Ref: 3T519UL / 3T019UL. Kit de Validación de Nitritos con R1: frasco x 50 ml o 500 ml y R2: frasco x 50 ml o 500 ml Ref: 3T569UL / 3T069UL. Kit de Validación de Oxidantes con R1: frasco x 100 ml o 900 ml Ref: 3T579UL / 3T079UL. Kit de Validación de pH con R1: frasco x 100 ml o 900 ml Ref: 3T889UL / 3T289UL. Kit de Validación de Densidad Relativa con R1: frasco x 100 ml o 900 ml Ref: 3T899UL / 3T699UL. | No registra | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251145566 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-08-21 | DETER ENZIMÁTICO con Nombre genérico Detergente líquido industrial biodegradable Multienzimático. | ALBOR | No | Detergente líquido industrial biodegradable Multienzimático. Empleado en la remoción de restos de residuos biológicos. Limpieza de materiales, equipos y superficies como pisos, paredes, mesones y áreas generales a nivel institucional. Aplica en laboratorios clínicos, químicos, instalaciones hospitalarias, clínicas, veterinarias, odontológicos. | 1 L, 2 L, 4 L (Galón) y 20 L (Garrafa). | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este producto no puede ser utilizado para la desinfección de productos considerados dispositivos médicos o equipos biomédicos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251161913 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-08-21 | Ácido Sulfúrico. Referencia: N0164. | DIASORIN | no | El código de solución de parada N0164 es ácido sulfúrico 0,5M, utilizado para inactivar la reacción entre la peroxidasa de rábano picante y TMB durante los ensayos ELISA. | 15 x 60 ml | No registra | El producto mencionado anteriormente se enmarca en la definición de “Reactivo in vitro para uso general en laboratorio: Denominado (General Purpose Reagent- GPRs)” contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018. Por lo tanto, este producto NO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTOS PRODUCTOS QUEDAN SUJETOS A LA VIGILANCIA Y CONTROL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS DEL INVIMA, LA CUAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CERTIFICACIÓN. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181344 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-21 | VÁLVULA DE CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPÍA con Nombre genérico VÁLVULA DE CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPÍA. | No registra | Si | “LA VÁLVULA DESECHABLE PARA ENTRADA DE CANAL SE UTILIZA PARA CUBRIR LA APERTURA DEL CANAL PARA INSTRUMENTACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS GASTROINTESTINALES. SU DISEÑO ÚNICO OFRECE UN MEJOR RENDIMIENTO DE LA VÁLVULA AL MINIMIZAR LAS FUGAS Y AYUDAR A PRESERVAR LA INSUFLACIÓN PARA MANTENENER UNA VISUALIZACIÓN ADECUADA.” | “CAJA X 100 UNIDADES” | AC03-102.O - Azul, compatible con los endoscopios Olympus/Fujifilm AC03-102.P - Rojo, compatible con los endoscopios Pentax | Que mediante la información aportada se identifica que el producto: VÁLVULA DE CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPÍA con Nombre genérico VÁLVULA DE CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPÍA.es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (...)" Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20251212739 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-21 | PURPLE LUER con Nombre genérico LUER PÚRPURA. | ARGON | Si | El adaptador Luer Morado (macho/hembra) está diseñado como accesorio para bloquear catéteres de drenaje. Al estar firmemente conectado al conector del catéter hasta su descarga, el adaptador acciona mecánicamente el mecanismo de válvula de hilo integrado. Su diseño garantiza una conexión a prueba de fugas y un enganche fiable de la válvula durante el uso del catéter | UNIDAD, CAJA x 100 UNIDADES | 75600K163 - M/F LUER, PURPLE, SINGLE STERILE | Que mediante la información aportada se identifica que el producto PURPLE LUER con Nombre genérico LUER PÚRPURA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…)” | I
20251212750 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-21 | TERMOACTIVO BRUJESÍN FEM con Nombre PARCHES TERMOACTIVOS PARA ALIVIAR EL CÓLICO MENSTRUAL | COLVENFAR | Si | BRUJESIN FEM TERMOACTIVO ES TU ALIADO CONFIABLE PARA ALIVIAR LOS CÓLICOS MENSTRUALES Y DOLORES DE ESPALDA ASOCIADOS. DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR HASTA 8 HORAS DE CALOR CONTINUO SIN NECESIDAD DE MEDICAMENTOS, NUESTROS PARCHES SON FÁCILES DE USAR Y ALTAMENTE EFECTIVOS. | CAJA POR 1 PARCHE CAJA POR 3 PARCHES CAJA POR 6 PARCHES CAJA POR 9 PARCHES CAJA POR 12 PARCHES | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Parches de calor/warm paste con Nombre genérico parches de calor con adhesive, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)”Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…)” | I
20251140058 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-22 | HOT/COLD PACK Nombre Genérico: PAQUETE DE FRIO O CALOR | RECOVERY, RECOVERY LIFE, FLEXXUM, FLEXXUM B, KUDDLER, COOLPACK | Si | PUEDE DISMINUIR EL DOLOR Y LOS SÍNTOMAS DE CIERTOS PROBLEMAS DE SALUD Y TENSIÓN MUSCULAR. APLICACIÓN EN FRÍO: TENDINITIS, ESGUINCE, LUXACIÓN, DESGARRO O TIRÓN MUSCULAR, DISTENSIÓN, INFLAMACIÓN. APLICACIÓN EN CALIENTE: CALAMBRES MUSCULARES, CALAMBRES MENSTRUALES, REUMATISMO, LUMBAGO, RIGIDEZ DE CUELLO. | UNIDAD | 066AB-00 (10cm x 26 cm) 041AB-00 (13 cm x 30 cm) 043AB-00 (19 cm x 30 cm) | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a)Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del INVIMA. | I
20251160566 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-22 | SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL PERSONALIZADO – RECRANIO® Nombre genérico: SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL A MEDIDA | MEDPRIN - RECRANIO® | No | EL SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL PERSONALIZADO ESTÁ PROYECTADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA PACIENTE Y TIENE COMO OBJETIVO CORREGIR DEFECTOS O SUSTITUIR HUECOS ÓSEOS EN EL ESQUELETO CRANEOFACIAL. EL SISTEMA DE REPARACIÓN CRANEOMAXILOFACIAL PERSONALIZADO RECRANIO™ PERMITE REEMPLAZAR LOS VACÍOS ÓSEOS EN EL ESQUELETO CRANEOFACIAL DEL PACIENTE. ESTE SISTEMA ESTÁ DISEÑADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA PACIENTE Y TIENE COMO OBJETIVO REPARAR LOS DEFECTOS DEL ESQUELETO CRANEAL Y CRANEOFACIAL. CADA IMPLANTE INCLUYE UNA O MÁS PIEZAS CON FORMAS Y TAMAÑOS ESPECÍFICOS, PERSONALIZADOS SEGÚN LOS DATOS DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PROPORCIONADOS POR EL CIRUJANO. EL IMPLANTE ES ESPECÍFICO PARA EL PACIENTE Y ES IMPLANTADO POR EL CIRUJANO EN LOS DEFECTOS DEL HUESO CRANEOFACIAL, FIJÁNDOLO EN EL HUESO AUTÓLOGO MEDIANTE SISTEMAS ESTÁNDAR DE FIJACIÓN CRANEAL Y CRANEOFACIAL. | UNIDAD | LxWx-SxTx | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el Producto: SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO MAXILOFACIAL PERSONALIZADO – RECRANIO® con Nombre genérico: SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL A MEDIDA es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: Para la importación o fabricación del Producto: SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO MAXILOFACIAL PERSONALIZADO – RECRANIO® con Nombre genérico: SISTEMA DE REPARACIÓN CRÁNEO-MAXILOFACIAL A MEDIDA se presentará la prescripción del profesional de salud para el paciente específico, junto con los documentos requeridos para tal fin “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado dispositivo médico de uso humano.
20251165365 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-22 | JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA Nombre Genérico: JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA | SOCOREX | No | JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA Están diseñadas para inyecciones de precisión en serie. El concepto simple, el equilibrio perfecto y el diseño ergonómico brindan facilidad de uso, comodidad del operador y trabajo de campo sin fatiga. Una excepcional relación calidad-precio hace que las jeringas Socorex sean aún más su elección automática. | JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA 187.2.05005 BOLSA DE NEOPRENO QUE CONTIENE UNA UNIDAD DE JERINGA | JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA 187.2.05005 ES UN ELEMENTO QUE SE USA EN AVICULTIRA PARA LA VACUNACION DE LA ESPECIE AVIAR | De acuerdo con lo anterior, el producto: JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA Nombre Genérico: JERINGA SOCOREX” 0.5 ML JME SENCILLA este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251214797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-22 | SOLUCIÓN METRICIDE OPA PLUS nombre genérico: DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL | METREX; METRICIDE | Si | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA EL REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SEMICRÍTICOS SENSIBLES AL CALOR PARA LOS QUE LA ESTERILIZACIÓN NO ES ADECUADA, Y CUANDO SE UTILIZA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE USO. | GALÓN | 1497770 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: D.REGLAS ESPECIALES Regla 15. (..)Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos se incluirán en la clase IIa. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. | IIa
20251212810 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-26 | GORRO TIPO ACORDEÓN con Nombre Cofia / Gorro de tela no tejida. | Inverfarma | NO | INDICACIONES y USOS: “Gorro que permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabellos. Usado como prenda de protección industrial y civil. Gorro Desechable doble elástico en todo el perímetro. Colores Blanco y Azul, permite la transpiración del cabello, óptima calidad. Elemento de protección empleado para evitar la contaminación de cabellos. Usos generales en el Área Hospitalaria, Medica, Centros de Estética, Belleza, Industria de Alimentos e industria en General....” | Bolsa x 12 Unidades y Bolsa x 100 Unidades | “Gorro tipo acordeón azul y blanco Largo: 22.9 cm Ancho: 2.3 cm Espesor: 0.5 mm Peso Unidad: 4.04 gramos” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251214800 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-26 | IONICPADS con nombre genérico Adhesivos de doble cara de hidrogel para aplicadores Z-EMS de equipo ZIONIC PRO MAX. | IONICPADS, ZIONICPRO de equipo ZIONIC PRO MAX” | No | Cada paquete contiene 2 parches adhesivos de un solo uso de hidrogel IONIC PADS para tratamientos de estimulación muscular con los aplicadores Z-EMS del equipo Zionic Pro Max. | Caja x 40 / Sobre x 2 | Z-EMS de equipo ZIONIC PRO MAX 800gr - 10gr | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: ES DE ACLARAR QUE ESTOS IONICPADS DEBEN SER INCLUIDOS COMO CONSUMIBLE DEL EQUIPO ZIONIC PRO MAX | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218483 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-26 | ROPA QUIRÚRGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL con nombre genérico BATAS, GORROS, POLAINAS Y ROLLOS DE CAMILLA DESECHABLES NO ESTÉRIL. | MEDICAL SUPPLIES CORP | NO | INDICACIONES y USOS: “Elementos de protección indicados para uso médico, odontológicos, estéticos, manipulación de alimentos, industrial y laboratorios, entre otros, en ambiente aséptico. Las batas se usan como barrera de protección entre el cuerpo y el medio externo, evitando contaminación, los gorros como barrera de protección fijando el cabello para mantener el ambiente libre y controlado de contaminación de cualquier tipo. Las polainas se usan como barrera protectora ante el calzado y el medio externo, evitando contaminación y los rollos de camilla están indicados para cubrir y proteger la superficie de una camilla, como barrera contra gérmenes y bacterias, para asegurar la higiene y comodidad del paciente durante un procedimiento..” | “Rollos de Camilla Desechables No Estéril X 1 Unidad Polainas Desechables No Estéril X 100 Unidades Gorro Desechable Tipo oruga No Estéril X 100 Unidades Bata quirúrgica manga larga puño elástico desechable No Estéril X 10 Unidades Bata quirúrgica manga larga puño tejido desechable No Estéril X 10 Unidades” | “BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL, GORROS DESECHABLES NO ESTÉRIL, POLAINAS DESECHABLES NO ESTÉRIL, ROLLOS DE CAMILLA DESECHABLES NO ESTÉRIL.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20241347153 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | MÓDULO DE IMÁGENES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD - SIISA con nombre genérico MÓDULO DE IMÁGENES. | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD | Si | El software de imágenes es un “módulo de imágenes” que se integra al Sistema Integrado de Información en Salud – SIISA, el cual tiene como funcionalidad el: Llamar una imagen para que el médico la pueda ver, mover, recortar, agrandar o reducir, grabar la voz del radiólogo cuando realiza su lectura de la imagen o interpretación y resultado, transcribir la lectura de la imagen realizada por el radiologo en una “hoja de evolución” – resultado de la interpretación, aprobar por parte del radiologo la transcripción del estudio. Lo que queda en SIISA es la grabación del médico y la interpretación de la imagen. Esta información se encuentra alojada en la nube. Con la información obtenida, se genera un link al paciente para que pueda acceder a la imagen y al resultado. La visualización de las imágenes se realiza por otros desarrollos independientes tales como OHIF (Open Health Imagin Foundation), WEASYS, OVIYAM u HOROS. Cuándo una imagen es tomada, por ejemplo por un tomógrafo o equipo biomédico, esta imagen se aloja en la unidad de almacenacimiento del equipo biomedico. y a su vez esa información se transfiere a un PACS local (hardware que se encuentra con marcas DELL, HP, IBM, MAC). Posteriormente, las imágenes se envían desde el PACS local hacia el PACS en la nube permitiendo su interacción con los visualizadores de imágenes antes descritas. | El presente software se comercializa como “software como servicio” y se integra al “Sistema Integrado de Información en Salud – SIISA”, el cual se encuentra alojado en la nube. | No registra | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto MÓDULO DE IMÁGENES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD - SIISA con nombre genérico MÓDULO DE IMÁGENES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “(…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…)”. | I
20251105382 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | DETERZYME, con nombre genérico: DETERGENTE ENZIMÁTICO EN POLVO PARA LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | ORGANICA | NO | PRODUCTO PARA EL SECTOR MEDICO HOSPITALARIO, ODONTOLÓGICO, ESTÉTICO Y VETERINARIO; DISEÑADO PARA SER USADO EN EL LAVADO DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, ACCESORIOS, EQUIPOS Y MATERIAL TERMOSENSIBLE. LIMPIA Y DESCONTAMINA TODO EL INSTRUMENTAL EN UN SOLO PASO, GRACIAS A LA ACCIÓN DE SUS DETERGENTES ALCALINOS, SUS SECUESTRANTES Y LA MEZCLA DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS, TODOS ESTOS COMPONENTES TRABAJAN EN CONJUNTO RÁPIDAMENTE PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SANGRE, DETRITUS Y BIOPELÍCULAS QUE SE ADHIEREN A LOS INSTRUMENTOS. CONTIENE INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA EVITAR DAÑOS EN EL INSTRUMENTAL. ES DE RÁPIDA ACCIÓN Y PRODUCE MUY BAJA ESPUMA PARA TENER VISUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN EL MOMENTO DEL LAVADO, PUEDE SER UTILIZADO EN LAVADO MANUAL Y EQUIPAMIENTO DE ULTRASONIDO, ES COMPATIBLE CON TODOS LOS ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN COMO TIRAS DE VERIFICACIÓN DE TERRAGENE Y LUMINÓMETROS. ES ECONÓMICO DE USAR, CON SOLO 15 GRAMOS SE OBTIENE UNA SOLUCIÓN DESCONTAMINADORA DE 4 LITROS DE AGUA EN LAVADO MANUAL Y 5 LITROS EN LAVADO DE ULTRASONIDO. NOTA ACLARATORIA: LA PALABRA DESCONTAMINAR SIGNIFICA SUSTANCIA O PROCESO QUE SE ENCARGA DE RETIRAR TODO TIPO DE RESIDUOS, POLVO Y SUCIEDAD QUE PUEDA HABER EN EL ESPACIO O LUGAR QUE SE QUIERE LIMPIAR. USOS: PARA LAVADO MANUAL AGREGUE EN UNA CUBETA O VALDE UNA CUCHARADITA DE 15 GRAMOS DE DETERGENTE EN POLVO A 4 LITROS DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, POSTERIORMENTE ESPERE 5 MINUTOS PARA QUE SE DISUELVA Y SE INTEGRE EL PRODUCTO TOTALMENTE. AGITE LA SOLUCIÓN HASTA QUE EL AGUA SE TORNE TOTALMENTE AZUL. SUMERJA EL INSTRUMENTAL A DESCONTAMINAR Y DEJE ACTUAR POR ESPACIO MÍNIMO DE 15 MINUTOS, POSTERIORMENTE RETIRE LOS DISPOSITIVOS SUMERGIDOS Y ENJUAGUE CON AGUA POTABLE. | BOLSA POR 300 GRAMOS QUE INCLUYE 20 SOBRES DE 15 GRAMOS CADA UNO. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181293 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | REFRIGERADOR con nombre genérico REFRIGERADOR DE VACUNAS | HAIER BIOMEDICAL | No | Almacenamiento de vacunas, reactivos biológicos, congelación de paquetes fríos y productos que requieran ser almacenados en refrigeración, adecuado para el uso en estaciones de vacunación, estaciones de prevención de epidemias, centros de salud, compañías farmacéuticas, hospitales y clínicas. | Unidad | HBC-120, HBC-150, HBC-200, HBC-240, HBC-260, HBC-340, HBC-70, HBC-80, HBD-116, HBD-265, HBD-286, HBD-86, HTC-110, HTC-40, HTCD-90, HTD-40, HTC-112, HTC-120, HTC-240, HTCD-160. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181298 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | NEVERA con nombre genérico NEVERA DE TRANSPORTE. | HAIER BIOMEDICAL | NO | Se utiliza para bancos de sangre, estaciones de recolección de sangre y transporte de productos biológicos como sangre, medicamentos, muestras y reactivos. | UNIDAD | HZY-15Z, HZY-15ZA, HZY-35B, HZY-5B, HZY-8Z, HZY-8ZA, HZY-10B, QBLL606, QBLL0812, QBLL820, QBLL830, FS-12LS, FS-18SL, FS-35LS, FS-54LS, FS-100L, FS-110L. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220419 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | IMPLANTE HECHO A LA MEDIDA IPS IMPLANTS® TMJ Nombre genérico: MPLANTE HECHO A LA MEDIDA PARA LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR | IPS IMPLANTS® TMJ | No | USO PREVISTO: El producto es un producto implantable de un solo uso destinado a ser una prótesis a largo plazo para sustituir la articulación temporomandibular. INDICACIONES: La reconstrucción con el producto está indicada para pacientes con trastornos graves de la articulación temporomandibular, que, por ejemplo, pueden ir acompañados de limitaciones funcionales del aparato masticatorio. restricción de la apertura de la mandíbula o dolor en la articulación temporomandibular. CONTRAINDICACIONES: Observe y aclare las contraindicaciones existentes antes de una intervención quirúrgica. • Infección manifiesta en las proximidades de la región a tratar • Hipersensibilidad al material o alergia a los componentes utilizados en el implante • Pacientes con hábitos hiperfuncionales muy pronunciados (p. ej., bruxismo). • Pacientes que no desean o no son capaces de seguir las instrucciones durante todo el tratamiento, incluida la fase posoperatoria • Uso fuera de los ámbitos definidos en la planificación del caso • Daños cualitativos o cuantitativos de los tejidos duros o blandos. | EMPAQUE INDIVIDUAL | 60-004-60-71 IPS TMJ lmplant Condyle half, Ti 60-004-61-71 IPS TMJ lmplant Condyle full, Ti 60-004-62-71 IPS TMJ lmplant Condyle advanced, TI 60-004-63-71 IPS TMJ lmplant Condyle Individual, TI 60-004-64-71 IPS TMJ lmplant Condyle combined, TI 60-004-65-71 IPS TMJ lmplant Fossa, Ti-PE 60-004-66-71 IPS TMJ lmplant Fossa advanc&d, Ti- PE | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el Producto: IMPLANTE HECHO A LA MEDIDA IPS IMPLANTS® TMJ Nombre genérico: MPLANTE HECHO A LA MEDIDA PARA LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA. Por lo tanto, NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: Para la importación o fabricación del producto mencionado, deberá presentarse la prescripción emitida por un profesional de la salud, dirigida a un paciente específico, junto con los documentos exigidos por la autoridad competente para tal fin. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224849 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | Laminas Para Uso en Laboratorio con nombre Lámina Cubre Objetos y Lámina Porta Objetos. | ZIBOJECT | NO | INDICACIONES y USOS: “Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio. Los cubre objetos de laboratorio son laminasdelgadas y transparentes, fabricadas en vidriofino, utilizadas para cubrir muestras en portaobjetos antes de su observación microscópica. Estos cubren y protegen las muestras, evitando su contaminación y preservando su integridad. Además, los cubreobjetos minimizan la distorsión de la muestra y ayudan a mantener una distancia constanteentre la lente del microscopio y la muestra,mejorando la calidad de la imagen observada....” | PRESENTACIÓN COMERCIAL: “Lámina Porta Objetos: Caja interna: 50 Unidades, Caja Madre 50 Cajas Internas, Total Unidades: 2500 Unidades | “Lamina cubre objetos 22x22 cm Lamina cubre objetos 24x60 cm Lámina Porta Objetos Esquinas a 45° Lámina Porta Objetos Esquinas a 90°” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224984 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | HOJAS DE PRUEBA BOWIE-DICK Nombre Genérico: BOWIE-DICK TEST | Comply™ Bowie-Dick™ | No | Descripción: Indicador Químico para la verificación del funcionamiento de los esterilizadores a vapor con bomba de vacío. Producto impregnado con químico, que al cambiar de color prueba si la eliminación de aire dentro de la cámara de vapor fue efectiva. El cambio químico tiene la finalidad de comprobar el perfecto funcionamiento de la bomba de vacío en cámaras de esterilización y eficiencia en la remoción de aire en la cámara de esterilización a vapor de 134oC (273oF) asistidos al vacío. Características y Beneficious: • Indicador químico, sensible al vapor, recomendado para verificar la eficiencia de la remoción del aire en los esterilizadores con bomba de vacío • Las hojas de prueba Bowie-Dick son hojas impresas con una tinta indicadora, libre de plomo, en un patrón diagonal. • Esta tinta indicadora cambia de un color amarillo a un color café/negro uniforme lo que indica una adecuada remoción del aire • El indicador presenta una confirmación visual de un vacío adecuado, ausencia de filtraciones significativas de aire y una adecuada calidad del vapor durante el ciclo de prueba del esterilizador vacío. • Una remoción inadecuada del aire se presenta como un área más clara generalmente en la parte central • Esta prueba está indicada para ser usada dentro de un paquete de prueba Bowie-Dick estándar según las recomendaciones AAMI1. Cumple con las especificaciones de un indicador químico clase 22 Precauciones y advertencies • No use esta prueba para monitorear los equipos de esterilización con vapor por gravedad, calor seco, óxido de etileno o cualquier otro proceso de esterilización a baja temperatura • Para armar el paquete reto use toallas en algodón 100%, limpias, pero no planchadas • Si utilizó la secadora para secar las toallas, deje ambientar las toallas por 2 – 3 horas en el ambiente de la central de esterilización antes de usarlas | 50 unidades x caja plegadiza, 5 cajas en la caja corrugada 6 paquetes/bolsa; 5 bolsas/caja | 00130LF, Test Pack 1233LF, 00135LF Bowie-Dick Plus Test Pack | De acuerdo con lo anterior, el producto: HOJAS DE PRUEBA BOWIE-DICK Nombre Genérico: BOWIE-DICK TEST este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225011 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | DISPENSADOR MANUAL, DISPENSADOR AUTOMATICO, SOPORTE PARA PEDESTAL Y PEDESTAL con nombre DISPENSADORES Y PEDESTALES. | RIOQUIMICA | NO | INDICACIONES y USOS: “EL DISPENSADOR MANUAL ESTÁ DISEÑADO PARA EL SUMINISTRO CONTROLADO DE GEL O JABÓN. AL PRESIONAR MANUALMENTE LA PALANCA EL PRODUCTO SERÁ LIBERADO EN UNA CANTIDAD DOSIFICADA ADECUADA. EL DISPENSADOR AUTOMATICO FUNCIONA MEDIANTE UN SENSOR DE PROXIMIDAD Y ESTÁ DISEÑADO PARA EL SUMINISTRO AUTOMATICO Y CONTROLADO DE GEL O JABÓN SIN NECESIDAD DE CONTACTO CON EL DISPENSADOR EL PEDESTAL ES UN SOPORTE PORTATIL, DISEÑADO PARA SOSTENER DISPENSADORES DE GEL O JABÓN, TANTO MANUALES COMO AUTOMATICOS. PERMITE UBICAR DISPENSADORES EN CUALQUIER ÁREA SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN FIJA” | UNIDAD | DISPENSADOR MANUAL - DISPENSADOR AUTOMATICO - PEDESTAL - SOPORTE PARA PEDESTAL” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251227154 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | COPA RECOLECTORA DE LECHE MATERNA con nombre COLECTOR DE LECHE MATERNA IN-BRA. | MEDELA | No | El colector de leche materna In-bra Medela recoge cada valiosa gota de leche y asegura una experiencia sin fugas gracias a su tapón. Para uso durante las tomas o durante la extracción, cuando se produce el flujo de leche en el otro pecho. Para uso cuando se pierda demasiada leche entre las tomas o las sesiones de extracción. | CAJA X 2 UNIDADES | REFERENCIA 101047164 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251227156 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | BIBERÓN PARA LECHE MATERNA con nombre BOTELLAS RECOLECTORAS PARA LECHE MATERNA. | MEDELA | NO | INDICACIONES y USOS: “Ideal para recolección, almacenamiento y congelación de la leche materna. Diseñado para mantener las propiedades beneficiosas de la leche materna..” | “CAJA X 3 UNIDADES CAJA X 2 UNIDADES CAJA X 25 UNIDADES” | “REFERENCIA 8000797 REFERENCIA 0080137 REFERENCIA 101047217 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251228721 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-08-29 | TREO FENESTRATED PAT 6649-B1 / HCJL01061950 / 28BC30B14014S1960 SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR Nombre genérico: ENDOPROTESIS AORTICA HECHA A MEDIDA | TERUMO – TERUMO- TERUMO AORTIC | No | Endoprótesis Aortica hecha a la medida para del paciente, el Sr. JORGE LINO HOLGUIN CHACON identificado con cédula de ciudadanía 17302486. el Sr. HOLGUIN fue evaluado por un grupo multidisciplinario de aorta en Radiólogos Especializados, en la ciudad de Bucaramanga. El paiciente fue diagnosticado con aneurisma yuxtarrenal de aorta. Se requiere endoprótesis aórtica hecha a la medida dada la condición de compromiso y anatomía del segmento aórtico. No existe ningún dispositivo estándar dentro del portafolio de algún proveedor en Colombia o en el mundo que cumpla con los requerimientos del paciente y su enfermedad. El dispositivo solicitado está asociado al registro sanitario INVIMA 2024DM-0010887 R1 / Exp 20067572.identificado con | CAJA CON 1 SISTEMA | ID Paciente: HCJL01061950 CODIGO: PAT 6649-B1 / 28BC30B14014S1960 | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. (ENDOPROTESIS AORTICA ) es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: Se informa al interesado que esta (ENDOPROTESIS AORTICA) QUE ES FABRICADA A LA MEDIDA y solo podrá ser utilizado para el paciente SR. JORGE LINO HOLGUIN IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 17302486 quien será intervenido en RADIÓLOGOS ESPECIALIZADOS DE BUCARAMANGA (Nit: 800101728-9) por el DR. OLIVERIO VARGAS PÉREZ - Radiólogo Intervencionista/Neurointervencionista - Reg. Profesional: 13844319 Para la importación o fabricación del producto mencionado, deberá presentarse la prescripción emitida por un profesional de la salud, dirigida a un paciente específico, junto con los documentos exigidos por la autoridad competente para tal fin. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251173592 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-01 | MESA DE CAMA con nombre genérico MESA DE CAMA HOSPITALARIA | MESPA | No | Es una mesa de cama diseñada específicamente para entornos médicos y sanitarios. Esta mesa ofrece diversas funciones que mejoran la usabilidad y la durabilidad en entornos clínico, mesa de comedor, que el paciente puede utilizar fácilmente. | Unidad | MS 2171 M | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181131 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-01 | BOMBA DE VACIO con nombre genérico BOMBA DE VACIO | DURR | No | La máquina de aspiración/unidad de aspiración facilita una depresión y un caudal volumétrico Hoy la unidad de tratamiento dental del consultorio o clínica dental. | PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja de cartón con equipo por unidad | Se amparan los modelos: SISTEMA V / VS: V 300, V 300 S, V 600, V 900 S, V 1200 S, V 2400, V 2400 S, VS 300, VS 300 S, VS 600, VS 900 S, VS 1200 S, VSA 300, VSA 300S. SISTEMA TYSCOR: TYSCOR V 1 PLUS, TYSCOR V 2, TYSCOR V 2 PLUS, TYSCOR V 4, TYSCOR VS 1 PLUS, TYSCOR VS 2, TYSCOR VS 2 PLUS, TYSCOR VS 4, TYSCOR VSA 1 PLUS, TYSCOR VSA 2, TYSCOR VSA 4. SISTEMA PARA CLINICAS Y UNIVERSIDADES: V 6000, V 9000, V 12000, V 15000, V 18000, sus accesorios y repuestos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251128172 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-04 | PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS: INCLUYE MEDIAS (HASTA RODILLA, MUSLO, INGLE, CINTURA), FAJAS, BERMUDAS, FUNDA MUÑON, MANGAS, GUANTES, BRAZALETE, MANOPLA, MASCARA, CINTURILLA, TOP Y BODYS con nombre genérico PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS. | ELASTIMEDIAS - EM | No | USOS: prevención y tratamiento de las várices, linfedemas, lipedemas; para mejorar la circulación, recuperación de la piel posterior a tratamientos médico quirúrgicos; ejerciendo la presión adecuada donde se requiere y en la dirección correcta. Para prevenir y mejorar la sensación de cansancio y calor, pesadez, dolor, calambres en las piernas; su uso diario previene y mejora estos síntomas. | Empaque individual en Bolsa plástica en material biodegradable de 15*22 cms por unidad o par de medias, o caja por par o por unidad. Todas las prendas se elaboran sobre medidas en colores cocoa, beige, taupe, negro, blanco, azul oscuro. | PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS (HASTA RODILLA, MUSLO, INGLE, CINTURA) PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS FAJAS PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS BERMUDAS PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS FUNDA MUÑON PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS MANGAS PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS GUANTES PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS BRAZALETE PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS MANOPLA PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS MASCARA PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS CINTURILLA PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS TOP PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS BODYS Las prendas cuentan con tres diferentes niveles de compresión: - MEDIANA COMPRESION - DE FIRME COMPRESIÓN - DE EXTRAFIRME COMPRESIÓN | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que el producto “PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS: INCLUYE MEDIAS (HASTA RODILLA, MUSLO, INGLE, CINTURA), FAJAS, BERMUDAS, FUNDA MUÑON, MANGAS, GUANTES, BRAZALETE, MANOPLA, MASCARA, CINTURILLA, TOP Y BODYS con nombre genérico PRENDAS ELASTICAS DE COMPRESION GRADUADA SOBRE MEDIDAS”, es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. . NOTA: se relacionan las indicaciones y usos evidenciadas en el folio 19 del catálogo aportado en la documentación técnica. Se aclara que este producto es personalizado y fabricado a la medida. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251148034 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-04 | DETER ALCALINO. | QUIMICOS ALBOR SAS | No | INDICACIONES Y USOS: Detergente líquido industrial biodegradable, pH neutro. Eficaz en la limpieza de superficies como pisos, paredes y áreas generales a nivel institucional. Lavado de material de vidrio utilizado en laboratorios clínicos o químicos. Instalaciones hospitalarias, clínicas, veterinarias, odontológicas, bodegas, salones de belleza y estéticas. | 1 L, 2 L, 4 L (Galón) y 20 L (Garrafa). | No registra | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220424 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-04 | TUBE SEALER Nombre genérico: SELLADOR DE TUBULADURAS XS1010 | TERUMO | Si | EL SELLADOR DE TUBOS ESTÁ DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE SELLADO DE TUBOS DE PVC QUE CONTIENEN SANGRE O COMPONENTES SANGUÍNEOS. ES UN SELLADOR DIELÉCTRICO DE ALTA RESISTENCIA COMPATIBLE CON MATERIALES TERMOPLÁSTICOS COMO TUBOS DE BOLSAS DE SANGRE, TUBOS DE TRANSFUSIÓN, ETC | UNIDAD | • XS1010 ACCESORIOS: - TAPA ABIERTA (AMARILLO), ENCENDIDO (VERDE), LISTO (VERDE), SELLADO (ROJO) -DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) DE MEMBRANA | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" : (…) Dispositivo Médico Activo. Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. (…) (…) Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: D.REGLAS ESPECIALES Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto TUBE SEALER Nombre genérico: SELLADOR DE TUBULADURAS XS1010 si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251230895 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-08 | BIO-FLASH Verification Kit Referencia 3000-8214 | No registra | No | INDICACIONES Y USOS: Este kit no es para diagnóstico in vitro (IVD). Su uso previsto es la validación de la instalación o verificación del equipo AcuStar/BIO-FLASH. Debe ser utilizado exclusivamente por ingenieros o especialistas de campo. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto BIO-FLASH VERIFICATION KIT (3000-8214), NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto) En razón a lo anterior, si bien el producto en mención no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que estos productos se amparen bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251108923 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-09 | IMPLANTES MAXILOFACIALES Phibo®, con nombre genérico: IMPLANTES MAXILOFACIALES | Phibo® | No | LOS IMPLANTES MAXILOFACIALES PHIBO® SON DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECÍFICOS PARA CADA PACIENTE, DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE BASÁNDOSE EN LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y LAS IMÁGENES DICOM. SE FABRICAN MEDIANTE TECNOLOGÍA CAD/CAM AVANZADA E IMPRESIÓN 3D. LAS GUÍAS QUIRÚRGICAS SON ACCESORIOS A MEDIDA FABRICADOS PARA AYUDAR A LOS CIRUJANOS A PREPARAR CON PRECISIÓN EL HUESO DE LA MANDÍBULA O EL MAXILAR ANTES DE INSTALAR LAS PRÓTESIS DEFINITIVAS. ESTÁN DESTINADOS A RESTAURAR ESTRUCTURAS MAXILOFACIALES (EXCLUIDA LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR) EN PACIENTES CON PÉRDIDA ÓSEA, DEFECTOS O REABSORCIÓN EN LOS QUE LOS IMPLANTES ENDOÓSEOS CONVENCIONALES NO SON UNA OPCIÓN. ESTOS IMPLANTES PROPORCIONAN UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA EL AUMENTO Y LA RECONSTRUCCIÓN ÓSEA, APOYANDO LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y ESTÉTICA. ESTOS IMPLANTES ESTÁN DESTINADOS A PACIENTES CON ATROFIAS O DEFECTOS MAXILOFACIALES, QUE REQUIEREN RECONSTRUCCIÓN MAXILOFACIAL DEBIDO A REABSORCIÓN ÓSEA MAXILAR Y MANDIBULAR SEVERA, DEFECTOS CONGÉNITOS, TRAUMATISMOS U OTRAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS IMPLANTES ENDOÓSEOS CONVENCIONALES NO SON UNA OPCIÓN VIABLE. PUEDEN UTILIZARSE EN PACIENTES DE DISTINTAS EDADES, SIEMPRE QUE SE HAYA COMPLETADO EL CRECIMIENTO MANDIBULAR, NORMALMENTE EN TORNO A LOS 16 AÑOS EN LAS MUJERES Y A LOS 18 AÑOS EN LOS HOMBRES. LA GUÍA QUIRÚGICA (ACCESORIO) ES UNA HERRAMIENTA UTILIZADA PARA AYUDAR AL CLÍNICO DURANTE LA PREPARACIÓN DEL HUESO. ES UTILIZADA EN LAS CIRUGÍAS DE IMPLANTES PARA AYUDAR A LOS CIRUJANOS A PREPARAR CON PRECISIÓN EL HUESO DE LA MANDÍBULA O MAXILAR ANTES DE INSTALAR LAS PRÓTESIS DEFINITIVAS DE TITANIO O PEEK Y AYUDAR A DIRIGIR LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS AL LUGAR Y ÁNGULO EXACTOS PARA PERFORAR EL HUESO. DE ESTA MANERA PERMITE GARANTIZAR QUE LOS IMPLANTES SE COLOQUEN CON UNA PRECISIÓN ÓPTIMA, REDUCIENDO EL RIESGO DE ERRORES Y MEJORANDO EL RESULTADO GLOBAL DE LA CIRUGÍA. SE DISEÑA A PARTIR DE UNA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA O UNA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO DE LA ANATOMÍA DEL PACIENTE, PARA GARANTIZAR UN AJUSTE PERFECTO. | 1 CAJA X 1 IMPLANTE Y GUÍA QUIRÚRGICA | REFERENCIA DESCRIPCION CI3DM-PRMLB PRÓTESIS MALAR BILATERAL DE TITANIO CI3DM-PRMT PRÓTESIS MENTÓN DE TITANIO CI3DM-PRAMNU PRÓTESIS DE ÁNGULO MANDIBULAR UNILATERAL DE TITANIO CI3DM-PRMLBPEEK PRÓTESIS MALAR BILATERAL PEEK CI3DM-PRMTPEEK PRÓTESIS MENTÓN PEEK CI3DM-PRAMNU PRÓTESIS DE ÁNGULO MANDIBULAR UNILATERAL PEEK CI3DM-GUFR1 GUÍA DE CORTE PARA TORNILLOS DE POLIAMIDA (ACCESORIO) CI3DM-GUCR1 GUÍA DE CORTE PARA REGULARIZACIÓN DE CRESTA DE POLIAMIDA (ACCESORIO) CI3DM-GUPS1 GUÍA DE POSICIONAMIENTO DE PLACAS DE POLIAMIDA (ACCESORIO) CI3DM-GUFR1T GUÍA DE CORTE PARA TORNILLOS DE TITANIO (ACCESORIO) CI3DM-GUCR1T GUÍA DE CORTE Y REGULARIZACIÓN DE CRESTA DE TITANIO (ACCESORIO) CI3DM-GUPS1T GUÍA DE POSICIONAMIENTO DE PLACAS DE TITANIO (ACCESORIO) | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. | Conforme a lo expuesto, y al considerarse el IMPLANTES MAXILOFACIALES Phibo®, con nombre genérico: IMPLANTES MAXILOFACIALES, como Dispositivo médico sobre medida, este no requiere de registro sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: Para la importación del producto IMPLANTES MAXILOFACIALES Phibo®, con nombre genérico: IMPLANTES MAXILOFACIALES, cuyo fabricante es el fabricante es: CUSTOMIMPLANTS S.L, con domicilio en España, deberán presentar la prescripción del profesional de la salud para el paciente correspondiente y los demás documentos requeridos para tal fin. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251165234 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | VITALGO con nombre genérico PLATAFORMA DE TRIAJE CLÍNICO AUTOMATIZADO. | VITALGO (sin registro de marca en el momento) | No | VitalGo es una herramienta de software clínico basada en inteligencia artificial, diseñada para asistir al personal de salud en la clasificación de pacientes (triaje) al momento de su ingreso al servicio de urgencias. Su objetivo es optimizar la priorización clínica y reducir tiempos de espera, facilitando decisiones rápidas las cuales estén basadas en datos objetivos. Está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud (jefes de enfermería y médicos), como herramienta de apoyo al proceso de clasificación y atención de pacientes con síntomas agudos. La plataforma no reemplaza el juicio clínico humano, y permite que el profesional modifique la recomendación sugerida por el sistema en caso de no estar de acuerdo. | Software como Servicio (SaaS) institucional accesible desde navegador web (computador o tablet) sin requerir instalación local. | OBSERVACIONES: INDICACIONES y USOS: VitalGo es una herramienta de software clínico basada en inteligencia artificial, diseñada para asistir al personal de salud en la clasificación de pacientes (triaje) al momento de su ingreso al servicio de urgencias. Su objetivo es optimizar la priorización clínica y reducir tiempos de espera, facilitando decisiones rápidas las cuales estén basadas en datos objetivos. Está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud (jefes de enfermería y médicos), como herramienta de apoyo al proceso de clasificación y atención de pacientes con síntomas agudos. La plataforma no reemplaza el juicio clínico humano, y permite que el profesional modifique la recomendación sugerida por el sistema en caso de no estar de acuerdo. MARCA: VITALGO (sin registro de marca en el momento) PRESENTACIÓN COMERCIAL: Software como Servicio (SaaS) institucional accesible desde navegador web (computador o tablet) sin requerir instalación local. COMPONENTES: Lenguaje de programación: Python Infraestructura: Plataforma web en la nube (AWS) Acceso: Usuario y contraseña personalizados por rol (triaje, médico, jefe hospitalario, administrador) Módulos activos: Clasificación de triaje (1 a 5), cálculo de prioridad dinámica en la cola de espera, registro de atención médica y finalización del turno. Compatibilidad: Uso en computador o tablet vía navegador Conectividad: No requiere hardware adicional ni conexión a dispositivos médicos Modelo de IA: Red neuronal multicapa (MLP) entrenada con datos estructurados (edad, sexo, signos vitales, antecedentes, síntomas codificados) y datos no estructurados (motivo de consulta en texto libre, síntomas expresados por el paciente). REFERENCIAS Y/O MODELOS: Versión actual: VitalGo v1.2 Modalidad: Plataforma web (SaaS) Funcionalidades disponibles: - Clasificación de triaje con IA (Red Neuronal Multicapa) - Cálculo de prioridad dinámica en la cola de atención - Gestión médica (inicio y cierre de atención) El sistema cuenta con una versión funcional desarrollada en entorno web | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251165295 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-10 | HORNOS DE SINTERIZADO Y HORNOS DE COCCION BSM con nombre genérico HORNO PARA SINTERIZADO Y HORNOS DE COCCION | BSM | No | El horno de sinterización rápida de zirconio está especialmente diseñado para completar la sinterización a alta temperatura de todos los materiales de óxido de zirconio. Adopta la tecnología única de aislamiento térmico "Sandwich", logrando la preservación del calor de larga duración y ahorro de energía. Ofrece a los clientes una experiencia de sinterización fácil y eficiente con un solo botón y 3 horas de sinterización rápida, y al mismo tiempo garantiza un excelente rendimiento de sinterización con el uso de elementos de calentamiento de carburo de silicio de alta pureza. | Viene en caja individual con manual y accesorios | BSM-FC40, BSM-FC30, BSM - S30, BSM - PF40, BSM - PF10. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251167754 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | STEMI 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA / MICROSCOPIO PARA EVALUACION DE MUESTRAS DE AGRONOMÍA Y BOTANICA - LABSERVIS con nombre genérico ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA / MICROSCOPIO PARA EVALUACION DE MUESTRAS DE AGRONOMÍA Y BOTANICA | CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH | No | El uso específico del equipo según lista de empaque No. 1138217004 (Serie No. 3970100406) solicitado en la Orden de compra No. OC-1-250065 es para la observación de muestras de plantas y semillas. Será instalado en el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir, vinculado al SENA REGIONAL CORDOBA, para llevar a cabo las prácticas académicas asociadas a los programas de formación impartidos en la sede. | Unidad | STEMI 508 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251169019 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | AUTOMATIC MYCOBACTERIUM CULTURE MONITOR con nombre genérico MONITOR AUTOMÁTICO DE CULTIVO DE MICOBACTERIAS | BASO DIAGNOSTICS INC.ZHUHAI | No | El producto se utiliza junto con el tubo de cultivo líquido de micobacterias y el reactivo de susceptibilidad antibiótica líquido Mycobacterium tuberculosis (método de fluorescencia) producido por Zhuhai Beso Biotechnology Co., Ltd., que se utiliza para el cultivo de micobacterias, la detección y la prueba de susceptibilidad antibiótica en la práctica clínica. | Unidad | MODELO: BS-1224 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251169029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | AUTOMATIC MYCOBACTERIUM CULTURE MONITOR con nombre genérico MONITOR AUTOMÁTICO DE CULTIVO DE MICOBACTERIAS | BASO DIAGNOSTICS INC.ZHUHAI | No | El producto se utiliza junto con el tubo de cultivo líquido de micobacterias y el reactivo de susceptibilidad antibiótica líquido Mycobacterium tuberculosis (método de fluorescencia) producido por Zhuhai Beso Biotechnology Co., Ltd., que se utiliza para el cultivo de micobacterias, la detección y la prueba de susceptibilidad antibiótica en la práctica clínica. | Unidad | MODELO: BS-408 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181113 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | PROTECTOR DE INSTRUMENTAL Nombre Genérico: PROTECTOR DE INSTRUMENTAL | INTERSTER | No | LAS BOLSAS DE INSTRUMENTAL ES UNA FORMA DE PROTECCION Y ABSORCIÓN DEL PRODUCTO, PARA PROTEGER AL MATERIAL EMPACADO PREVIAMENTE ESTERILIZADO Y A EL INSTRUMENTAL FRÁGIL, PROTECTOR PEQUEÑO PARA EL INSTRUMENTAL ADECUADO PARA TIJERAS Y OTROS ARTÍCULOS DE INSTRUMENTAL. EL PROTECTOR DE INSTRUMENTAL MEDIUM Y PEQUEÑO ESTÁ DISEÑADO PARA PROTEGER INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DELICADOS DE TAMAÑO MEDIANO Y PEQUEÑOS Y DELICADOS DURANTE LA ESTERILIZACION Y PARA MANTENER EL INSTRUMENTO EN SU LUGAR DE FORMA SEGURA PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS Y AYUDAR A EVITAR QUE EL INSTRUMENTO PENETRE EN LA BOLSA.(información aportada en las fichas técnicas) | Caja por 250, caja por 100, caja por 10 | 3FSZB730120, 58 X127 mm 3FSZB730804, 90 x 168 mm 3FSZB730802 520 x 210 mm | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROTECTOR DE INSTRUMENTAL Nombre Genérico: PROTECTOR DE INSTRUMENTAL este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251219482 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | REACTION CUP Nombre Genérico: COPA DE REACCION | RAYTO | No | LA COPA DE REACCIÓN SE COLOCARÁ EN LOS CANALES DEL ANALIZADOR, EL REACTIVO SE DISPENSARÁ PARA INCUBACIÓN, AL FINAL DEL TIEMPO DE INCUBACIÓN, EL ANALIZADOR EMITIRÁ UN PITIDO. | 1000 PIEZAS POR PAQUETE | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: REACTION CUP Nombre Genérico: COPA DE REACCION este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. Es de aclarar que si las referencias de: “ REACTION CUP Nombre Genérico: COPA DE REACCION” son de Uso de los equipos de: “Analizadores de coagulación RT 2201C y RT 2202”., “solos no tienen función”, por lo tanto, no requerirán registro sanitario. Esto se debe a que estas copas no se consideran dispositivos médicos independientes, sino accesorios que solo adquieren relevancia cuando se integran en equipos específicos como los mencionados. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251228354 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL Nombre Genérico: ROPA QUIRÚRGICA PARA PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD | ZIBOJECT | No | ROPA QUIRÚRGICA NO ESTERIL, UTILIZADA COMO ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL FÍSICO Y/O QUÍMICO. HIPO ALERGÉNICA, REPELENTE DE LÍQUIDOS (ANTI FLUIDO), RESISTENTE A LAS RUPTURAS, CONFORTABLE, BIODEGRADABLE, BIODEGRADABLE, NO TOXICO, NO ALBERGA BACTERIA. PROTEGE DE LA CONTAMINACIÓN | Gorro: Bolsa x 100 unidades, corrugado por 20 bolsas x 100 unid (2.000 unidades), o 50 bolsas x 100 unds (5.000 unidades) Polainas: Empaque en bolsa x 50 pares o 100 unidades, Paquete interno x 50 pares, Caja de cartón x 20 paquetes internos (1.000 pares o 2.000 unidades) Batas: Presentación Individual o bolsa x 10 unds, Corrugado por 10 paq x 10 unds (100 unidades) | Bata Desechable Paciente Hipo Alergénica(manga corta) Bata Desechable Quirúrgica Hipo Alergénica Puño RIB (Manga larga) Bata Desechable Quirúrgica Hipo Alergénica Resortada GORRO TIPO ORUGA Desechable: Azul, blanco y Negro Polaina Desechable con Antideslizante | De acuerdo con lo anterior, el producto: ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL Nombre Genérico: ROPA QUIRÚRGICA PARA PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251229106 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-10 | CUERPO MECANIZADO PARA TORNILLO Nombre Genérico: CUERPO MECANIZADO PARA TORNILLO | No registra | No | PIEZA O CUERPO MECANIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE. LA PIEZA O CUERPO MECANIZADO SE USA PARA LA FABRICACIÓN DE TORNILLOS Y PASARÁ POR PROCESOS DE ACABADO SUPERFICIAL, LIMPIEZA, EMPAQUE, ETIQUETADO, CONTROL DE CALIDAD Y LIBERACIÓN FINAL DEL PRODUCTO. EL PRODUCTO FINAL TERMINADO SERÍA UN DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIB USADO PARA FIJAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ESTARÍA AMPARADO EN UN REGISTRO SANITARIO | ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIETILENO, NO ESTÉRIL, 1 UNIDAD POR ENVASE. | La pieza o cuerpo mecanizado no cuenta con referencias o modelos, dado que es usado para la fabricación de tornillos | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. CUERPO MECANIZADO PARA TORNILLO Nombre Genérico: CUERPO MECANIZADO PARA TORNILLO este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251077575 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | PARTES DE RECAMBIO DE ENCHUFE, PLUG Y TAPÓN, con nombre genérico: PIEZAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO | ARTHREX | No | STOCK DE PIEZAS DE LA PIEZA DE MANO DE SHAVER QUE PERMITEN CONSERVAR LOS SELLOS HERMÉTICO, EVITANDO ACUMULACIÓN DE RESIDUOS DE JABÓN ENZIMÁTICO, SUCIEDAD Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PRODUCTO. | ESTE PRODUCTO VIENE POR UNIDAD EMPACADA EN UNA BOLSA TRANSPARENTE, ESPUMA Y CAJA DE CARTÓN NO ESTÉRIL CON ETIQUETA DE FÁBRICA. | REFERENCIA DESCRIPCION AR-8330FO F-style replacement soaker cap O-ring, 5-pack AR-8330TO T-style replacement soaker cap O-ring, 5-pack AR-8330FK F-Style AR-8330TK T-Style | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251104443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | DISPOSABLE EAR - LOOP FACE MASK, con nombre genérico; MASCARILLAS FACIALES | No registra | Si | Industrial y civil para ambientes generales. No son aptas para uso médico, ni son mascarillas | 50 PIEZAS POR CAJA 40 CAJAS POR CAJA DE CARTÓN | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSABLE EAR - LOOP FACE MASK, con nombre genérico; MASCARILLAS FACIALES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | I
20251117347 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | CLE-P, con nombre genérico: LIMPIADOR: | DYMIND | No | SE UTILIZA EN ANALIZADORES DE HEMATOLOGÍA PARA LA LIMPIEZA Y EL LAVADO REGULARES DE LA SONDA Y EL SISTEMA DE TUBOS DENTRO DE LAS MÁQUINAS. | 4ML, 25ML, 50ML, 75ML, 100ML, 10X4ML, 2X25ML, 2X50ML, 2X75ML, 2X100ML | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. “NOTA: el interesado debe comercializar el producto CLE-P dentro del territorio Nacional con el IFU, tal como fue entregado como soporte para la obtención del presente certificado” | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251129639 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | YESO CEMENTO DENTAL, con nombre genérico: YESO CEMENTO: | No registra | No | YESO DENTAL DE ALTA CALIDAD DISEÑADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DENTALES. SE UTILIZA EN LA FABRICACIÓN DE MODELOS DE TRABAJO, TROQUELES Y OTRAS APLICACIONES PROTÉSICAS. EL PRODUCTO NO ENTRA EN CONTACTO CON LOS PACIENTES EN NINGÚN MOMENTO, YA QUE SU USO ES ESTRICTAMENTE PARA PROCESOS TÉCNICOS EN LABORATORIOS | BULTOS DE 50 LIBRAS Y BOLSAS DE 1KG | EL PRODUCTO CORRESPONDE A LA LÍNEA DE YESOS DENTALES DE USG BAJO LA REFERENCIA HYDROCAL 105. FORMA PARTE DE LA GAMA DE CEMENTOS DE YESO DENTAL HYDROCAL®, DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO EN LABORATORIOS DENTALES. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251137285 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | INSTRUSAFE STERILIZATION TRAY, con nombre genérico: BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN INSTRUSAFE | INSTRUSAFE | No | LOS CASETES/BANDEJAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INSTRUMENTAL INSTRUSAFE® ESTÁN DESTINADOS A CONTENER Y PROTEGER LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS REUTILIZABLES DURANTE EL TRANSPORTE, LA ESTERILIZACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO. LOS CASETES/BANDEJAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INSTRUMENTAL INSTRUSAFE® SIRVEN PARA ORGANIZAR Y PROTEGER OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SON ESTERILIZADOS POR UN PROFESIONAL SANITARIO. LOS CASETES/BANDEJAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE INSTRUMENTAL INSTRUSAFE ESTÁN DISEÑADOS PARA FACILITAR LA ESTERILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CONTENIDOS EN SU INTERIOR DURANTE ESTOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN: VAPOR CON VACÍO PREVIO (ISO 17665-1 Y EN 285) ÓXIDO DE ETILENO (ISO 11135) ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA VALIDADA, (ISO 14937), ES DECIR STERRAD® 100S STANDARD (CORTO) STERIS® AMSCO® V-PRO 1®, V-PRO 1 PLUS, V-PRO MAX Y V-PRO MAX 2 STERRAD® 100NX® EXPRESS, STANDARD Y FLEX STERIZONE® VP4 STERRAD® NX® STANDARD LOS CASETES/BANDEJAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INSTRUMENTAL INSTRUSAFE NO ESTÁN DESTINADOS A MANTENER LA ESTERILIDAD POR SÍ SOLOS. LOS CASETES/BANDEJAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INSTRUMENTAL INSTRUSAFE ESTÁN DESTINADOS A UTILIZARSE EN COMBINACIÓN CON UNA ENVOLTURA O CON UN RECIPIENTE RÍGIDO AESCULAP® O GENESIS™, COMERCIALIZADOS LEGALMENTE. LOS RECIPIENTES DE ESTERILIZACIÓN INSTRUSAFE HAN SIDO VALIDADOS PARA SU USO CON LOS CASETES/BANDEJAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INSTRUMENTAL INSTRUSAFE, (VACÍO PREVIO, 132 °C [270 °F], CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE 4 MINUTOS SOLAMENTE) BAJO 510(K) K180528. | CAJA X UNIDAD | La referencia a amparar bajo la presente solicitud es: OM-1000-CI - SISTEMA DE PROTECCIÓN INSTRUMENTAL / INSTRUSAFE STERILIZATION TRAY | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251164684 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | DISPOSITIVOS PARA LA MOVILIDAD SOBRE MEDIDAS/ DISPOSITIVOS PARA LA MOVILIDAD | ORTHOSANDER SAS | No | “INDICACIONES Y USOS: Los dispositivos para la movilidad son diseñados sobre medidas para personas que tienen dificultad para realizar la marcha o mantenerse de pie de forma autónoma debido a una discapacidad o lesión, indicado para aquellos que necesitan ayuda para mantener el equilibrio y mejorar la movilidad. Estos dispositivos permiten a los usuarios aumentar su seguridad y mejorar la calidad de vida al proporcionarles un medio más fácil y estable para moverse o mantener la posición de pie. Cada dispositivo está diseñado para un uso específico y debe ser elegido en función de las necesidades particulares de cada usuario. | No registra | ELECTRICO SOBRE MEDIDAS, ENTRENADOR DE MARCHA SOBRE MEDIDAS, CAMINADOR SOBRE MEDIDAS” | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. Conforme a lo expuesto, y al considerarse el producto DISPOSITIVOS PARA LA MOVILIDAD SOBRE MEDIDAS/ DISPOSITIVOS PARA LA MOVILIDAD, MARCA: ORTHOSANDER SAS como Dispositivo médico sobre medida, este no requiere de registro sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251168995 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | GC FUJIROCK® EP, con nombre genérico: ESCAYOLA PIEDRA MEJORADA TIPO 4 | GC | No | UTILIZADAS PARA LA FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE PRÓTESIS DENTALES, LAS ESCAYOLAS DE GC SE HAN DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PRODUCIR MODELOS Y MUÑONES DE GRAN PRECISIÓN EN TODO MOMENTO Y RESPONDER A LOS REQUISITOS DE LOS LABORATORIOS DENTALES MODERNOS. | ALDE CON 4 KG, BALDE CON 5 KG, BALDE CON 11 KG, BALDE CON 12 KG | 890222 FUJIROCK EP CLASSIC, GOLDEN BROWN, 5KG 890225 FUJIROCK EP CLASSIC, TOPAZ BEIGE, 5KG 890226 FUJIROCK EP CLASSIC, GOLDEN BROWN, 12KG 890364 FUJIROCK EP PREMIUM, PASTEL YELLOW, 4KG 890365 FUJIROCK EP PREMIUM, PASTEL YELLOW, 11KG 890366 FUJIROCK EP PREMIUM, POLAR WHITE, 4KG | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251170255 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | ESCANER DENTAL/ ESCANER, MARCA DEL PRODUCTO: UPCERA | No registra | No | Equipo de escaneo dental multifuncional diseñado para capturar imágenes digitales precisas de modelos dentales, para uso de laboratorios dentales. Serial: MS561250206001 | UNIDAD | FLNTScan LU1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251170266 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | MAQUINA DE VAPORIZADOR DE CABELLO / VAPORIZADOR CAPILAR | ELITZIA | No | La máquina contiene un panel de control inteligente es conveniente para que elija la función, la temperatura, el tiempo y el volumen de niebla de acuerdo con sus necesidades reales, satisfaciendo sus diversas necesidades de gestión del cabello. Utiliza tecnología de persecución de frecuencias para producir una niebla aniónica estable y delicada con una frecuencia máxima de hasta 2,4 millones de veces, ayudando a reparar rápidamente las células ciliadas dañadas, nutrir el cabello y mejorar los problemas de calidad del cabello, como sequedad, amarillo oscuro, cabello partido, frágil, áspero, etc., haciendo que el cabello sea brillante, saludable y mejora eficazmente la absorción del cabello de la humedad y las moléculas de cuidado del cabello, logrando un efecto de cuidado del cabello más eficiente. La manguera ajustable le permite cambiar libremente sus posiciones según sus necesidades específicas. La bandeja superior extraíble y el tanque de agua hacen que sea fácil rellenar el agua y puede evitar que entre polvo. Además, el cajón debajo de la máquina permite un fácil almacenamiento de tus herramientas para el cabello para mantener tu espacio de trabajo ordenado y organizado. Tiene un interruptor de control de temperatura y una sonda sensible a la temperatura para evitar el sobrecalentamiento. Además, la protección contra sobrecarga también te proporciona seguridad adicional, por lo que puedes usarla con confianza. Cuatro ruedas universales de goma (dos con frenos) y un mango conveniente le permiten mover esta máquina con menos esfuerzo y fijarla de forma segura en un solo lugar para un uso estable. | UNIDAD | NANO HAIR STEAMER MACHINE ET 1939 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251171128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | UNIDAD DE POLIMERIZACIÓN LIGERA, MARCA: UNIZ | UNIZ | No | Se utiliza para polimerizar los objetos de impresión 3D que necesitan un proceso de polimerización adicional. | CAJA X UNIDAD | Modelo: Ucure | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251172802 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | PROTECTOR PARA LAS OREJAS DE LA MÁSCARA, nombre genérico: PROTECTOR PARA LAS OREJAS DE LA MÁSCARA | DEEPREST | No | PROTECTOR PARA LAS CINTAS LATERALES DE LAS AXILAS DE LAS MÁSCARAS PARA CPAP CON EL FIN DE PROTEGER LA PIEL DE ESA ZONA. | PAQUETE POR DOS UNIDADES | PRAR004 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251172861 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | ALIGNERS AND RETAINERS INVISALIGN® - VIVERA®, con nombre genérico: ALINEADORES Y RETENEDORES DE ORTODONCIA: | INVISALIGN® - VIVERA® | No | LOS ALINEADORES Y RETENEDORES INVISIBLES INVISALIGN® - VIVERA® SON UNA SERIE DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS TEMPORALES, TERMOPLÁSTICOS, EXTRAÍBLES, FABRICADOS DE PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE, NO SON REPARABLES, NI MODIFICABLES, DEBIDO A LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS DEL PACIENTE, QUE DESPLAZAN LOS DIENTES EL PACIENTE EN PEQUEÑOS INCREMENTOS DESDE SU ESTADO INICIAL A UN ESTADO TRATADO ÓPTIMO. SON PRODUCTOS INTERMEDIOS QUE SE USAN EN EL TRATAMIENTO DE CORRECCIÓN DE LA MALOCLUSIÓN DENTAL. PODRÁN SER NECESARIOS EXPANSORES ESQUELÉTICOS, FIJACIONES ADOSADAS, GOMAS Y OTROS APARATOS ORTODÓNCICOS FIJOS O REMOVIBLES PARA PLANES DE TRATAMIENTO MÁS COMPLEJOS PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS DESEADOS. | UN PAR: SUPERIOR E INFERIOR POR UNIDAD EN EMPAQUE | INVISALIGN SYSTEM ORTHODONTIC APPLIANCE INVISALIGN FULL INVISALIGN TEEN INVISALIGN LITE INVISALIGN I7 INVISALIGN GO INVISALIGN GO PLUS INVISALIGN SYSTEM – COMPREHENSIVE INVISALIGN SYSTEM – MODERATE INVISALIGN SYSTEM – LITE INVISALIGN SYSTEM – EXPRESS INVISALIGN FIRST – MODERATE INVISALIGN FIRST – COMPREHENSIVE INVISALIGN SYSTEM – COMPREHENSIVE PHASE 2 VIVERA RETAINER | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. Conforme a lo expuesto, y al considerarse el producto ALIGNERS AND RETAINERS INVISALIGN® - VIVERA®, con nombre genérico: ALINEADORES Y RETENEDORES DE ORTODONCIA: como Dispositivo médico sobre medida, este no requiere de registro sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: El producto ALIGNERS AND RETAINERS INVISALIGN® - VIVERA®, con nombre genérico: ALINEADORES Y RETENEDORES DE ORTODONCIA, DE MARCA INVISALIGN® - VIVERA®, DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 214 DE 2022 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LOS FABRICAN, REPARAN, DISPENSAN Y ADAPTAN, Y SE ADOPTAN LAS GUÍAS DE VERIFICACIÓN” | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251172868 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | EXPANSORES Y RETENEDORES DE PALADAR PALATAL EXPANDER®, con nombre genérico: EXPANSOR Y RETENEDOR DE PALADAR | PALATAL EXPANDER® | No | LOS EXPANSORES Y RETENEDORES DE PALADAR PALATAL EXPANDER SON PRODUCTOS TEMPORALES QUE SE UTILIZA PARA LA EXPANSIÓN RÁPIDA Y LA POSTERIOR SUJECIÓN DE LOS MAXILARES ESTRECHOS ESQUELÉTICOS O DENTALES (MAXILAR SUPERIOR, ARCO DENTAL Y DIENTES, PALADAR) CON DENTICIÓN PRIMARIA, MIXTA O PERMANENTE EN NIÑOS O EN ADOLESCENTES. CADA ETAPA ESTÁ DISEÑADA PARA EXPANDIR EL ESQUELETO DEL PACIENTE Y/O MAXILAR DENTAL ESTRECHO (MAXILAR SUPERIOR, ARCO DENTAL, DIENTES, PALADAR) EN PEQUEÑOS INCREMENTOS HASTA LA POSICIÓN DETERMINADA POR EL PROFESIONAL DE LA SALUD QUE PRESCRIBA EL TRATAMIENTO. UNA VEZ QUE SE TIENE LA EXPANSIÓN PLANEADA, SE PROCEDE A RETENER DICHA EXPANSIÓN UTILIZANDO LOS RETENEDORES DE PALADAR PALATAL EXPANDER. | EL PALATAL EXPANDER ES UN SISTEMA QUE SE CONFORMA POR: • SERIE DE INVISALIGN PALATAL EXPANDER; • SERIE DE INVISALIGN PALATAL HOLDERS | PALATAL EXPANDER | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. Conforme a lo expuesto, y al considerarse el producto EXPANSORES Y RETENEDORES DE PALADAR PALATAL EXPANDER®, con nombre genérico: EXPANSOR Y RETENEDOR DE PALADAR como Dispositivo médico sobre medida, este no requiere de registro sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251173561 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | BUSCH SISTEMAS DE VACÍO / SISTEMAS DE VACÍO | BUSCH | No | “INDICACIONES Y USOS: Generación y mantenimiento eficiente de vacío para la succión controlada de fluidos corporales y gases anestésicos, asegurando condiciones de asepsia durante y después de los procedimientos médicos realizados en entornos hospitalarios y clínicos. | UNIDAD | Tipos: SIMPLEX (Vertical), DUPLEX (Vertical), TIRPLEX (Vertical), CUADRUPLEX (Vertical), QUINTUPLEX (Vertical), SEXTUPLEX (Vertical), SIMPLEX (Horizontal), DUPLEX (Horizontal), TIRPLEX (Horizontal), CUADRUPLEX (Horizontal). El tipo depende del número de bombas: Simplex una bomba, duplex dos bombas, tirplex tres bombas, cuadruplex cuatro bombas, quintuplex cinco bombas y sextuplex seis bombas. Entre parentesis se encuentra la disposición Vertical u horizontal.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251173574 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | MICROMOTOR PORTATIL, con nombre genérico: MICROMOTOR PORTATIL PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | MARATHON | No | USOS: PARA EL USO EN EL LABORATORIO DENTAL DISPONE DE UNA COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DEL PAR Y OFRECE UN DOBLE CONTROL DE VELOCIDAD QUE PUEDE REGULARSE MEDIANTE EL MANDO DE LA UNIDAD DE CONTROL O MEDIANTE EL PEDAL CON CONTROL DE VELOCIDAD QUE INCORPORA EL EQUIPO. INDICADO E IMPRESCINDIBLE INDICADO E IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS HABITUALES REALIZADOS CON PIEZA DE MANO ROTATIVA EN LOS LABORATORIOS DENTALES. | UNIDAD/ EQUIPO | MODELOS A AMPARAR: -K48 PRO / K48 MAX / K35 MINI / K35 CUBE / MINI CRO / K38 PRO / K30S / MARATHON -N7 / MARATHON-N2 / ESCORT II PRO / ESCORT III / MARATHON - 4 / MARATHON -4 MINI / MIGHTY / K38 / K35 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251173577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | : PIEZA DE MANO, con nombre genérico: PIEZA DE MANO DE MICROMOTOR PARA LABORATORIO DENTAL | MARATHON | No | USOS: SE UTILIZA PARA EL PULIDO DE PIEZAS DENTALES EN LABORATORIO DE MECANICA DENTAL, A LA CUAL SE LE PUEDE ADAPTAR DIFERENTE INSTRUMENTOS ROTATORIOS PARA DAR ACABADO A PROTESIS DENTALES FABRICADAS EN DIFERENTES MATERIALES, TALES COMO ACRILICO, CERAMICA, METALICAS, ENTRE OTROS. INDICACIONES: INDICADO UNICAMENTE COMO COMPLEMENTO DE MICROMOTORES Y PARALELOMETROS USADOS EN LABORATORIO DENTAL. | UNIDAD | REFERENCIA: SDE-BS50C / SDE-BS35 / SDE-BS30 / KI-MTE / SDE-BS50E / SDE-BS35E / SDE-M40ES / SDE-M33ES-B / SDE-BM50S1 / SDE-SM45C/ SDE-35 / SDE-BS30 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251174845 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | CARRO APOYO MÉDICO / CARRO DE APOYO HOSPITALARIO Y MÉDICO | LIAISON MEDICAL | No | Un carro de apoyo hospitalario es un equipo móvil diseñado para facilitar la logística clínica y mejorar la eficiencia del personal médico en hospitales y centros de salud | UNIDAD | CARRO MÉDICO - Carro de estación de trabajo médico MN-WT001, MN-WT001A, MN-WT001B, MN-WT002, MN-WT002A, MN-WT002B. Carro médico - Carro de enfermería inalámbrico MN-WT003, MN-WT004, MN-WT005, MN-WT006, MN-WT007. Carro médico - Carro de instrumental MN-IT001, MN-IT001A, MN-IT001B, MN-IT001C, MN-IT001D, MN-IT002, MN-IT003. Carro médico - Carro de anestesia MN-AC001, MN-AC003, MN-AC004, MN-AC005, MN-AC006, MN-AC007, MN-AC008. Carro médico - Carro de emergencia MN-EC001, MN-EC001R, MN-EC002, MN-EC003, MN-EC004, MN-EC005, MN-EC006, MN-EC007. Carro médico - Carro de medicamentos MN-DC001, MN-DC002, MN-DC003, MN-DC004. Carro médico - Carro de infusión MN-IC001, MN-IC002, MN-IC003. Carro médico - Carro de tratamiento MN-TC001, MN-TC002, MN-TC003, MN-TC004, MN-TC005, MN-TC006. Carro médico - Carro de ropa blanca MN-LT001, MN-LT002, MN-LT003, MN-LT004, MN-LT005, MN-LT006, MN-LT007, MN-LT008. Carro médico - Carro para registros de pacientes MN-PRT001, MN-PRT002, MN-PRT003, MN-PRT004, MN-PRT005, MN-PRT006, MN-PCH001. Carro médico - Carro utilitario MN-101A, MN-101G, MN-101H, MN-101E, MN-101K, MN-101J, MN-201C, MN-201E. Carro médico - Carro de acero y plástico MN-SPT001, MN-SPT002, MN-SPT003, MN-SPT004 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181118 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | SILENT XS / SISTEMA DE ASPIRACIÓN MÓVIL | Renfert | No | Aspiración de polvo seco no explosivo durante pequeños trabajos de ajuste en objetos desinfectados. | CAJA X UNIDAD | SILENT XS 29220000 SILENT XS, US/JP 29221000 SILENT XS, ROW 29223000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181124 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | Prueba de transmisión de luz en endoscopios / Prueba de transmisión de luz en endoscopios flexibles | Entrhal Medical | No | Pruebas de transmisión de luz que permite evaluar de forma objetiva y eficiente la calidad de la transmitancia de luz de los endoscopios flexibles en todo el espectro de luz visible. Mediciones rápidas y objetivas de transmisión de luz y espectro de luz para endoscopios flexibles. El MedZen se LG20-Flex permite al técnico de reprocesamiento identificar problemas con las fibras ópticas. Dado que estas fibras se dañan fácilmente tanto por traumatismos físicos como por la infiltración de fluidos, el MedZense LG20-Flex sirve como herramienta adicional para inspeccionar y garantizar la calidad general del endoscopio flexible. | UNIDAD | Probador de guía de luz LG20 con probador óptico LG20-e Probador de guía de luz LG20 con probador óptico para endoscopios flexibles LG20-f Scanner MedZense | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181128 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | MESA AUXILIAR / MESA | No registra | No | “INDICACIONES Y USOS: Las mesas auxiliares son muebles versátiles que ofrecen superficies adicionales para colocar objetos y facilitar diversas actividades en el hogar o en entornos médicos, son comunes en hospitales para organizar instrumental y materiales durante procedimientos, proporcionan una superficie práctica sobre la cama para alimentación o lectura, las mesas auxiliares en general aporta funcionalidad y decoración en distintos espacios, optimizando el uso del espacio y facilitando el orden gracias a su diseño compacto y movilidad | No registra | * DMH - MA01 Mesa Auxiliar de curaciones (Pintada) * DMH - MA02 Mesa Auxiliar en Acero inoxidable .304 * DMH - MA03 Mesa Auxiliar en Acero inoxidable * DMH - MA04 Mesa Auxiliar en Acero inoxidable (Bandejas Plasticas) * DMH - MA05 Mesa Auxiliar para Medicamentos (1 gaveta-Tapa superior en Acero Inoxidable) * DMH - MA06 Mesa Auxiliar para Medicamentos (1 gaveta-pintada) * DMH - MA07 Mesa auxiliar para Medicamentos (2 Gavetas pintada) * DMH - MA08 Mesa auxiliar para diálisis en Acero Inoxidable .304 * DMH - MA09 Mesa Soporte para Balanza pesa bebe * DMH - MM01 Mesa de Mayo con Bandeja en Acero Inoxidable (Base pintada) * DMH - MM02 Mesa de Mayo con Bandeja totalmente en Acero * DMH - MM03 Mesa de Mayo en Acero Inoxidable Especial en Sala de Cirugía * DMH - MN01 Mesa de Noche en Acero Inoxidable * DMH - MN02 Mesa de Noche Pintada * DMH - MP01 Mesa Puente Totalmente en Acero (Alimentación) * DMH - MP02 Mesa Puente Base Pintada * DMH - MR01 Mesa tipo Riñon Totalmente en Acero Inoxidable con Entrepaño * DMH - MR02 Mesa tipo Riñon Totalmente en Acero Inoxidable | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181146 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | METRICIDE 28, con nombre genérico: DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL | METREX; METRICIDE | Si | ESTÁ PREVISTO PARA SER USADO EN UN SISTEMA DE BANDEJAS CON UNA VARIEDAD DE DISPOSITIVOS NO CRÍTICOS, SEMICRÍTICOS Y CRÍTICOS Y SE PUEDE REUTILIZAR HASTA 28 DÍAS. | GALÓN; 1 CUARTO DE GALÓN | 10-2800, 10-2805 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto METRICIDE 28, con nombre genérico: DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (Subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb. Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. (Subrayado fuera de texto) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | IIb
20251181151 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | Cytek Northern Lights System / Citómetro de flujo | CYTEK | No | Un nuevo sistema de citometría de flujo que cambia el paradigma en el que los científicos esperan ver el rendimiento de un sistema accequible de tres láseres. El sistema Cytek® Northern Lights™ incorpora las mismas tecnologías innovadoras que su hermano mayor, el sistema Cytek® Aurora. Al igual que el sistema Cytek® Aurora, su diseño óptico y algoritmo de deconvolución ofrecen a los científicos una flexibilidad excepcional, permitiendo el uso de una amplia gama de nuevas combinaciones de fluorocromos sin tener que reconfigurar el sistema para cada aplicación. La óptica de vanguardia y la electrónica de bajo ruido proporcionan una excelente sensibilidad y resolución. Los perfiles de haz láser de superficie plana, combinados con un sistema de fluídica de diseño único, se traducen en un rendimiento excepcional al adquirir a tasas de adquisición altas. El resultado final es un sistema que se encuentra en una posición ideal para los científicos que tienen presupuesto para un sistema de uno a tres láseres, pero desean la capacidad de ejecutar paneles de mayor complejidad. El estado regulatorio es sólo para uso en investigación. No apto para procedimientos diagnósticos ni terapéuticos. | Instrumento Cytek Northern Lights System: Unidad completa y accesorios | NL3000" | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: EL PRODUCTO ES SÓLO PARA USO EN INVESTIGACIÓN. NO PUEDE SER USADO PARA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, NI TERAPÉUTICOS “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181156 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | SISTEMAS DE MEDICION DE LA FUERZA DE LA MANO / DINAMOMETRO | CAMRY | No | INSTRUMENTOS DE PRECISION PARA DETERMINAR LA FUERZA DE LA MANO | CAJA X UNIDAD | Camry Digital Hand Dynamometer EH101, Se incluye esta referencia puesto que es la relacionada en la ficha técnica allegada con la solicitud, folio 5. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181308 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | Stemi 508 - ESTEREOMICROSCOPIO PARA INVESTIGACIÓN Y RUTINA DE MATERIALES / MICROSCOPIO PARA METALOGRAFÍA DE RUTINA / MICROSCOPIO PARA EVALUACION DE MUESTRAS DE AGRONOMÍA Y BOTANICA | No registra | No | El uso específico del equipo segun lista de bultos No. 1138234195 ( Serie No. 3970100511) será utilizado para estudios de investigación en morfología, anatomía y taxonomía de insectos adultos y larvas preservados en alcohol o montados en alfileres entomológicos. | Unidad | STEMI 508 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. NOTA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181318 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | BASCULAS DE PRECISION PARA PESO CORPORAL | CAMRY | No | EQUIPO DE PRECISION PARA DETERMINAR PESO CORPORAL, PESO Y MEDIDA CORPORAL DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS | CAJA X UNIDAD | DT 605T, DT 605, DT 607,DT 602, DT 612.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181390 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | : HORNO DENTAL MARCA BAOT / HORNO DE SINTERIZADO DENTAL | BAOT | No | LOS HORNOS DENTALES DE SINTERIZACION TIENEN COMO USO LA COLOCACION E INYECCION DE CERAMICAS, LA SINTERIZACION DE ZIRCONIO DE ALTA VELOCIDAD, PROPIO PARA LA COLOCACION DE CERAMICAS DENTALES. LOR HORNOS DENTALES DE SINTERIZACION SON UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LABORATORIOS DENTALES. | EMPAQUE INDIVIDUAL/EQUIPO | MODELOS: HORNO DE SINTERIZAR PORCELANA BT-M100, HORNO DE SINTERIZAR PORCELANA T7, HORNO DE SINTERIZAR ZIRCONIO BT-EN18, SE INCLUYEN PARTES, ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA SU FUNCIONAMIENTO” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181402 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | HARVEST EASYGUM, con nombre genérico: RESINA GINGIVAL FOTOPOLIMERIZABLE Y BONDING DE ADHESION | HARVEST DENTALC | No | EASYGUM COMPOSITE STRIPS ESTA INDICADO PARA AÑADIR TEXTURA Y COLOR A LA ZONA GINGIVAL DE UNA BASE DENTAL PARA PROTESIS REMOVIBLES DENTALES, ESTA DESTINADO A SER UTILIZADO POR TECNICOS DE LABORATORIO DENTAL. EASYGUM BOND SISTEMA DE ADHESION DE UN SOLO FRASCO PARA UTILIZAR EN LA ADHESION DE COMPOSITE FOTOPOLIMERIZABLE EASYGUM COMPOSITE STRIPS A PROTESIS DENTALES DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA), METAL Y CERAMICA (CIRCONIO). ESTE PRODUCTO COMBINA EL GRABADOR, LA IMPRESION Y LA RESINA ADHESIVA EN UN SOLO COMPONENTE. ESTA DESTINADO A SER UTILIZADO POR TECNICOS DE LABORATORIO DENTAL EASYGUM MODIFIRES ES USADO PARA AÑADIR TEXTURA Y COLOR, SEGÚN REFERENCIA, AL EASYGUM STRIPS. | KIT - EMPAQUE UNITARIO | CODIGO NOMBRE DE LA UNIDAD 9797 TRIAL KIT- ORIGINAL PINK 9800 EASYGUM™ MASTER KIT 9802 ORIGINAL PINK, PK/4 9804 LIGHT PINK, PK/ 4 9806 LIGHT REDDISH PINK, PK/4 9808 DARK REDDISH PINK, PK/4 9810 ORIGINAL PINK OPAQUE, PK/4 9812 DARK REDDISH PINK OPAQUE, PK/4 9832 PAPILLA TOOL 9836 EASY GUM BOND 9840 EASYGUM™ PINK MODIFIER, 3G, ORIGINAL PINK 9842 EASYGUM™ PINK MODIFIER, 3G, LIGHT PINK 9844 EASYGUM™ PINK MODIFIER, 3G, LIGHT REDDISH PINK 9846 EASYGUM™ PINK MODIFIER, 3G, DARK REDDISH PINK 9848 EASYGUM™ PINK MODIFIER, 3G, PINK TRANSLUCENT 9850 EASYGUM™ PINK MODIFIER, 3G, PINK OPAQUE 9852 EASYGUM™ INTENSE MODIFIER, 1G, ROOT 9854 EASYGUM™ INTENSE MODIFIER, 1G, DARK RED/PLUM 9856 EASYGUM™ INTENSE MODIFIER, 1G, BRIGHT RED 9858 EASYGUM™ INTENSE MODIFIER, 1G, NIGHT BLUE 9860 EASYGUM™ INTENSE MODIFIER, 1G, DARK VIOLET | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251206199 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-11 | IMPRESORA 3D DENTAL PARA LAB CAD-CAM / IMPRESORA 3D DENTAL | BAOT | No | LAS IMPRESORAS 3D MARCA BAOT SE USAN EN LA IMPRESIÓN DE RESINAS FOTOPOLIMERIZADAS, PARA MODELOS, TEMPORALES Y RESINAS CALCINABLES, SU USO ES EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL | EMPAQUE INDIVIDUAL/EQUIPO | MODELOS: IMPRESORA 3D BT-L3 PRO, IMPRESORA 3D BT-L2 PRO, IMPRESORA 3D BT-GIANT 1, IMPRESORA 3D BT-GIANT 2, SE INCLUYEN COMPONENTES, PARTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251212817 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-11 | iQS-TS 177Lu Synthesis Set. | ITM Medical Isotopes GmbH | No | Está diseñado para su uso con el sintetizador iQS-TS. Contiene todos los reactivos de proceso y fluidos necesarios para 10 ciclos de radiomarcaje para producir 177 Lu biomoléculas radiomarcadas usando 177 Lu y precursores (DOTApeptides). | 10 uds. juego de reactivos para 177 Lu etiquetado con el iQS-TS, cada uno de los cuales contiene: Vial de solución salina, 30 ml (tapa / etiqueta verde) Vial de agua, 2 ml (tapa / etiqueta azul) Vial de tampón de ascorbato, 160 mg de ascorbato de sodio anhidro y 40 mg de ácido ascórbico (tapónrojo / etiqueta). Conjunto de componentes para recogida de residuos, que contiene: • Vial vacío cerrado 30 mL • Cánula de aireación, estéril (incluido filtro) Conjunto de componentes para la preparación de precursores, que contiene: • Jeringa Luer Lock 2 mL, estéril • Cánula 18 G / 50 mm, estéril Conjunto de componentes para la recogida del producto final parte 1 de 2, que contiene: • Filtro hidrofílico 0,2 μm, estéril • Cánula de aireación 19 G / 30 mm con filtro, estéril (incluido filtro) • Cánula 20 G / 25 mm, estéril Nota: La parte 2 de 2 se entrega en una caja separada que contiene 10 unidades de: • Vial vacío cerrado de 25 ml, estéril y libre de pirógenos, vidrio tipo I • Etiqueta Conjunto de reactivos Etiqueta RFID Etiqueta RFID precursora 10 uds. casete para 177 Etiquetado Lu en iQS-TS, que contiene: • Casete • Etiqueta RFID de casete | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: iQS-TS 177Lu Synthesis Set, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. No obstante, debido a que se trata de un set para la síntesis de un radiofármaco, el interesado puede solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251056804 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-12 | STEAM STERILIZERS AUTOCLAVES con nombre genérico AUTOCLAVES. | TUTTNAUER | No | Equipos utilizados para la esterilización de material de laboratorio e insumos que requieran y soporten la esterilización del vapor de agua a alta presión manométrica. | Empaque unitario ensamblado con sus partes completas, repuestos y piezas cambiables. | MODELOS: 2840EL-D, 3850EL-D, 3870EL-D, 5075EL-D, 3870ELV-D, 5075ELV-D, 2840ELV-WR-D, 3850ELV-WR-D, 3870ELV-WR-D, 2840ELCG-230-D, 2840ELPV-230-D, 3850ELC-230-D, 3870ELC-380-D, 3870ELCPVG-380-D, 5075ELCPVG-380-D, 3870ELVC-380-D, 3870ELVCG-380-D, 5075ELVC-380-D, 5075ELVCPVG-380-D, TLAB-V60-230, TLAB-V85-230, 2840ML, 2540EL, 3870MLV, 4472, 5596, 66120, 69180, 6671130. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251077382 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-12 | ROTATIVO VERTICAL con nombre genérico CARRUSEL VERTICAL. | RMAG | No | El carrusel vertical ROTOPHARM es una solución avanzada de almacenamiento y gestión de inventarios, diseñada específicamente para entornos hospitalarios y farmacéuticos. Este equipo ofrece una serie de beneficios y aplicaciones que optimizan el espacio, mejoran la eficiencia y garantizan la seguridad del inventario. Indicaciones Almacenamiento de Medicamentos: Ideal para la gestión y almacenamiento de medicamentos en hospitales, clínicas y farmacias. Permite un acceso rápido y seguro a los productos almacenados. Usos Gestión de Fármacos en Unidades Hospitalarias: Utilizado para la distribución y gestión de medicamentos en diferentes plantas y unidades de un hospital, asegurando que los fármacos estén siempre disponibles cuando se necesiten. Dispensación Ambulatoria: Adecuado para la dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios, mejorando la eficiencia del proceso y reduciendo tiempos de espera. Almacenamiento de Suministros Médicos: Además de medicamentos, puede ser utilizado para almacenar otros suministros médicos, como equipos de protección personal, instrumentos quirúrgicos y más. Integración en Sistemas de E-commerce: Puede integrarse en cadenas logísticas de comercio electrónico para la gestión y distribución de productos farmacéuticos y médicos. | UNIDAD | No registra | Nota: Este certificado ampara únicamente el producto CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL y por tanto no incluye el Oxigeno Medicinal. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251077414 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-12 | IQJET INKTECJET IQ con nombre genérico: INKTECJET IQ. | INKJETCOL | No | Sistema de codificación con dos equipos serializadores uno para tinta pigmentada (de color) y otro para tinta estándar (negra). Impresión de trazabilidad como: fecha de vencimiento, lote, codigos QR, datamatrix, barras, gráficos y logos en formato monocromático y cualquier texto alfanumérico. Versatilidad en productos y sustratos. | UNIDAD | Referencia: INKTECJET IQ Serializador Continuous Inkjet (CIJ) con automatización avanzada Banda transportadora Dispensador de ampolletas Recolector de ampolletas Características clave: IQPRINT: Control automático de viscosidad y temperatura de tinta. SMART.CARE: Limpieza automática del cabezal (Printhead-Refresh). SMART.EFFICIENCY: Recuperación de solventes y bajo consumo energético (36W). Conectividad avanzada: Ethernet, RS232, USB, OPC UA. Compatible con Industria 4.0 y automatización. Impresión de hasta 5 líneas de texto, códigos de barras y gráficos. Aplicaciones en alta producción y entornos con mínimas paradas de mantenimiento. Banda y tolva fabricadas en acero inoxidable 316L. Recolector de ampolletas elemento plástico fabricado en material tipo alimentos. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251104851 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-12 | CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL | YUWELL | No | Para terapia de oxígeno en el hogar, servicios médicos de emergencia (EMS), atención pre hospitalaria y hospitales, hogares de ancianos y otras instituciones médicas. Es un cilindro que contiene oxígeno medicinal. Esta bala o tanque contiene una cantidad que tiene una duración limitada, esto hace que requiera un recambio continuo. | UNIDAD (LITROS) | Volumen de Cilindro (L) Cantidad de almacenamiento (L) oxigeno máximo Dimensiones (mm) Peso (KG) Tiempo de servicio (Hora) 2L 300 Φ108*318 3.2 3 – 4 (Solo Referencia) 4L 600 Φ1120*480 5 6 – 6.5 (Solo Referencia) 10L 1500 Φ152*720 12 15 – 16 (Solo Referencia) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Este certificado ampara únicamente el producto CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL y por tanto no incluye el Oxigeno Medicinal. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251170304 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-15 | MVE VAPOR SHIPPERS con nombre genérico TRANSPORTADORES DE VAPOR MVE | CHART INC | No | LA SERIE MVE VAPOR GARANTIZA EL TRANSPORTE SEGURO DE SUS MUESTRAS A TEMPERATURAS CRIOGÉNICAS INFERIORES. TODOS LOS DEWARS DE LA SERIE ESTÁN FABRICADOS EN ALUMINIO DURADERO Y LIGERO. | UNIDAD PROVISTA DE CUERPO EN ALUMINIO Y TAPA. | SC 2/1V , SC 4/2V , SC 4/3V , SC 20/12V , XC 30/12V CRYOSHIPPER , CRYOSHIPPER XC/IATA , CRYOSHIPPER 2000 , CRYOMOOVER , CRYOSHIPPER MINI, MINI-MOOVER , XC 20/3V DOBLE 11 , DOBLE 22, DOBLE 20 , DOBLE 28 , DOBLE 34 ,DOBLE 47 ACCESORIOS: GUANTES CRYOGLOVES, ACCESORIOS DE INSERCION DE VAPOR, ALARMA DE NIVEL DE LIQUIDO, VARILLA MEDIDORA DE NIVEL DE LIQUIDO, BASE RODANTE, DATALOGGER. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251205985 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | ASPIRADOR DE CIRCONIO MARCA BAOT, con nombre genérico: ASPIRADOR DE CIRCONIO | BAOT | No | EL ASPIRADOR DE CIRCONIO ES UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE Y ALTAMENTE EFICIENTE PARA SU LABORATORIO DENTAL. CON TECNOLOGÍA DE SOPLADO AUTOMÁTICO DE POLVO, GARANTIZA UNA EXPERIENCIA DE LIMPIEZA EXHAUSTIVA Y SIN COMPLICACIONES. ADEMÁS, SU DURABILIDAD GARANTIZA UN RENDIMIENTO DURADERO, LO QUE LO CONVIERTE EN UNA OPCIÓN IDEAL PARA MANTENER SU ENTORNO DENTAL LIMPIO Y SEGURO. AUTOMÁTICA CONECTÁNDOLA AL EQUIPO QUE SE VA A ASPIRAR. CON UN SOLO BOTÓN, ELIMINA ELPOLVO ADHERIDO AL FILTRO. | EMPAQUE INDIVIDUAL/EQUIPO | SE AMPARAN LAS REFERENCIAS BT-ENC2 Y BT-ENC1, PARTES Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251206230 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | MICROMOTOR ELECTRICO MARCA BAOT, con nombre genérico: MICROMOTOR ELECTRICO: | BAOT | No | EL MICROMOTOR ELÉCTRICO BT-B8 ESTÁ PREVISTO PARA EL TRATAMIENTO ROTATORIO DE VIRUTAS DE TODOS LOS MATERIALES PROCESADOS EN LABORATORIO DENTAL, DONDE LA PIEZA DE MANO SE OPERA DE FORMA MANUAL, USANDO LA CONSOLA PARA CONTROLAR LAS REVOLUCIONES Y ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO Y SU PEDAL DE ACTIVACIÓN. SU USO ES EXCLUSIVO Y ESPECIAL PARA LA TÉCNICA DENTAL (LABORATORIO DENTAL). | EMPAQUE INDIVIDUAL/EQUIPO | MODELOS: MICROMOTOR PARTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251206246 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | FRESADORA PARA LABORATORIO DENTAL MARCA BAOT, con nombre genérico: FRESADORA | BAOT | No | LAS FRESADORAS DENTALES UTILIZAN LA ROTACION Y FRICCION DE FRESAS MEDIANTES MOTORES DE HUSILLO SE USAN PARA EL PROCESO DE FRESADO DE ZIRCONIO, CERAS, PMMA, METALES, METALDISCILICATO DE LITIO (COLUMNAS, BLOQUES Y DISCOS) PARA CONSEGUIR EL TRABAJO OPTIMO. LAS FRESADORAS DENTALES MARCA BAOT SON PARA USO EXCLUSIVO EN LA BORATORIO DENTAL | EMPAQUE INDIVIDUAL/EQUIPO | MODELOS: FRESADORA BAOT GM10 - FRESADORA BAOT DM5 - FRESADORA BAOT TP5 - FRESADORA BAOT TZ5, SE INCLUYE REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251206262 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | LIQUIDO FORMATIVO, con nombre genérico LIQUIDO FORMATIVO (OPACADOR-MODELADO-GLASEADO-TINTE): | BAOT | No | EL LÍQUIDO FORMATIVO SE DIVIDE EN LÍQUIDO DE MODELADO, LÍQUIDO OPACO Y LÍQUIDO DE GLASEADO Y TINTE. SE USA PARA MODELAR CERÁMICA DENTAL PARA CARILLAS DE PORCELANA. ACCESORIO PARA MEZCLAR POLVO DE PORCELANA DENTAL INDICADO PARA DAÑO DENTAL, RESTAURACIONES DE PUENTES FIJOS, RESTAURACIONES ESTÉTICAS POR DECOLORACIÓN DENTAL. SOLO PARA USO EN LA TECNICA DENTAL. | EMPAQUE INDIVIDUAL, BOTELLA DE 5, 15, 50 Y 240 ML | LÍQUIDO OPACADOR (OF): 5, 15, 50, 240 LÍQUIDO DE MODELADO (CFS): , 15, 50, 240 LÍQUIDO DE GLASEADO Y TINTE (GY): 5, 15, 50, 240 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251212806 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | LAMINA DE TERMOFORMADO, con nombre genérico: LAMINAS TERMOFORMABLES PARA LA FABRICACION DE APARATOS DE ORTODONCIA Y APARATOS DENTALES | MAXFLEX | No | LAS LÁMINAS TERMOFORMABLES MAXFLEX ESTÁN DESTINADAS AL USO EN LA FABRICACIÓN DE APARATOS DE ORTODONCIA Y APARATOS DENTALES | 20 UNIDADES POR BOLSA DE ALUMINIO SELLADA, 460 UNIDADES POR CAJA INTERIOR, 1840 UNIDADES POR CAJA (4 CAJAS/INTERIORES CAJA) | T-ECDA-343-F125-076C T-ECDA-343-F120-076E | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218339 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | TOPZIR / BLOQUES DE ZIRCONIO, con nombre genérico: BLOQUES DE ZIRCONIO: MATERIA PRIMA PARA USO EN LABORATORIO DENTAL: | TOPZIR / TOLUX, 4D ULTRA FIT, 3D PRO MILTILAYER, ST-PLUS PRESHADED, ST PLUS WHITE, TT MULTILAYER, TT MULTILAYER, TT WHITE, TT PRESHADED, ST MULTALAYER, ST PRESHADED, ST WHITE, HT-PLUS WHITE, 3D PRO ULTRA. 3D PRO ULTRA MULTILAYE | No | USOS: MATERIAL DENTAL ZIRCONIO – MATERIA PRIMA USADO EN RESTAURACIONES DENTALES: ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS ,PUENTE Y CORONAS INDIVIDUALES. INDICACIONES: BLOQUE DE UTILIZADO EN RESTAURACIONES DENTALES TALES COMO ESTRUCTURAS, INCRUSTACIONES / ONLAYS, CARILLAS, PUENTES Y CORONAS INDIVICUALES. EN EL LABORATORIO DENTAL | UNIDAD BLOQUE DE 98 MM | TOPZIR /TOLUX, 4D ULTRA FIT, 3D PRO MILTILAYER, ST-PLUS PRESHADED, ST PLUS WHITE, TT MULTILAYER, TT MULTILAYER, TT WHITE, TT PRESHADED, ST MULTALAYER, ST PRESHADED, ST WHITE, HT-PLUS WHITE. 3D PRO ULTRA, 3D PRO ULTRA MULTILAYER. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225569 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | EQUIPOS PARA TERMOMOLDEO O TERMOFORMADO A PRESIÓN con nombre genérico: EQUIPOS PARA TODAS LAS APLICACIONES DE LA TÉCNICA DENTAL DEL TERMOMOLDEO A PRESIÓN | BIOSTAR® 4-ALIGNER / BIOSTAR® / MINISTAR S® | No | PARA TECNICA DE TERMOMOLDEADO EN LABORATORIO DENTAL INDICACIONES: PARA TECNICA DE TERMOMOLDEADO, PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL. | UNIDAD/ EQUIPO | MODELOS: BIOSTAR® 4-ALIGNER / BIOSTAR® / MINISTAR S®. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-16 | LÁMINAS Y/O PLACAS TERMOPLÁSTICAS PARA LA FABRICACIÓN DE APARATOS Y FÉRULAS PARA TRATAMIENTOS DENTALES, con nombre genérico: LÁMINAS TERMOPLÁSTICAS PARA LA FABRICACIÓN DE APARATOS Y FÉRULAS PARA TRATAMIENTOS DENTALES Y DE ORTODONCIA, FÉRULAS DENTALES DE EMBUTICIÓN PROFUNDA Y MOLDEADAS A PRESIÓN, PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS DENTALES: | SCHEU, DURAN®, DURAN® +, UNIQ PD / UNIQ + PD, CA® PRO, CA® PRO+, IMPRELON®, IMPRELON® S PD, COPYPLAST®, COPYPLAST® C, BIOPLAST®, BIOPLAST® BLEACH, DURASOFT® PD, DURAN®+ A2 PD, DURAN®+ WHITE PD, MPRELON® S + PD, BIOPLAST® MULTICOLOR, BIOPLAST® XTREME, BIOPLAST® COLOR, DURASOFT® BLUE PD, DURASOFT® SEAL | No | USOS: LAMINAS O PLACAS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DE ALINEADORES, RETENEDORES, FERULAS, TOMA Y REGISTRO DE MORDIDAS, MATRICES PARA TRANFERENCIA DE BRACKETS, COFIAS, COLADAS, MOLDES DE COLADAS, CUBETAS PARA FLUORIZACION Y BLANQUEAMIENTO, PLANTILLAS, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES, APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO, ANTIBRUXIMO, POSICIONADORES, DUPLICAR MODELOS EN EL LABORATORIO DENTAL INDICACIONES: LAMINAS O PLACAS, UTILIZADA COMO MATERIA PRIMA PARA ELABORACION Y/O FABRICACION DE ALINEADORES, RETENEDORES, FERULAS, TOMA Y REGISTRO DE MORDIDAS, MATRICES PARA TRANFERENCIA DE BRACKETS, COFIAS, COLADAS, MOLDES DE COLADAS, CUBETAS PARA FLUORIZACION Y BLANQUEAMIENTO, PLANTILLAS, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES, APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO, ANTIBRUXIMO, POSICIONADORES, DUPLICAR MODELOS, EN EL LABORATORIO DENTAL. | CAJA X 10 PIEZAS Y/O 100 PIEZAS. | DURAN®: 0,4 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,5 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 0,625 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS1,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 1,5 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 2,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 3,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS) DURAN®+: 0,4 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,5 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 0,625 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 1,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 1,5 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 2,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS) UNIQ PD: 0,5 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS), 0,625 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS), 0,75 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS) UNIQ+PD: 0,5 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS), 0,625 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS), 0,75 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS) CA® PRO: 0,5 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,625 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 PIEZAS) CA® PRO+: 0,5 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,625 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 PIEZAS) IMPRELON®: 2,0 X 125 MM, CLEAR (10 PIEZAS), 3,0 X 125 MM, CLEAR (10 y/o 100 PIEZAS), 3,0 X 125 MM, WHITE (10 PIEZAS), 3,0 X 125 MM, OPAQUE (10 PIEZAS). IMPRELON® S PD: 0,5 X 125 MM, CLEAR (10 PIEZAS), 0,75 X 125 MM, CLEAR (10 y/o 100 PIEZAS), 1,0 X 125 MM, CLEAR (10 y/o 100 PIEZAS), 1,5 X 125 MM, CLEAR (10 PIEZAS), 2,0 X 125 MM, CLEAR (10 PIEZAS), 3,0 X 125 MM, CLEAR (10 PIEZAS). COPYPLAST®: 0,5 X 125 MM (10 PIEZAS, 100 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 1,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 1,5 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 2,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS). COPYPLAST® C: 1,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS). BIOPLAST®: 1,0 X 125 MM, SQUARE (10 y/o 100 PIEZAS), 1,5 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 2,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 3,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 4,0 X 125 MM (10 y/o 100 PIEZAS), 5,0 X 125 MM (10 PIEZAS) BIOPLAST® BLEACH: 1,0 X 125 MM, SQUARE (10 y/o 100 PIEZAS) DURASOFT® PD: 1,2 X 125 MM, HARD / SOFT: 0.7MM / 0.5MM (10 y/o 100 PIEZAS), 1.8 X 125 MM, HARD / SOFT: 0.9MM / 0.9MM (10 y/o 100 PIEZAS), 2.5 X 125 MM, HARD / SOFT: 1.6MM / 0.9MM (10 y/o 100 PIEZAS), 3.0 X 125 MM, HARD / SOFT: 2.1 MM / 0.9MM (10 PIEZAS), 4.0 X 125 MM, HARD /SOFT: 3.1 MM / 0.9MM (10 PIEZAS). DURAN®+ A2 pd: 0,5 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,625 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 PIEZAS) DURAN®+ white pd: 0,5 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,625 X 125 MM (10 PIEZAS), 0,75 X 125 MM (10 PIEZAS), 1,0 X 125 MM ( 10 PIEZAS). IMPRELON® S + pd : 0.75 X 125 MM RD (10 PIEZAS, 100 PIEZAS), 1.0 X 125 MM RD (10 y/o 100 PIEZAS), 0.5 X 114 X 499 MM STRIPS (10 y/o 100 PIEZAS), 0.5 X 114 X 499 MM STRIPS (10 y/o 100 PIEZAS), 0.625 X 114 X 499 MM STRIPS (10 y/o 100 PIEZAS), 0.75 X 114 X 499 MM STRIPS (10 y/o 100 PIEZAS), 1.0 X 114 X 499 MM STRIPS (10 y/o 100 PIEZAS). BIOPLAST® MULTICOLOR : 3.0 X 125 MM, ALEMANIA, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, FRAANCIA, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, ITALIA, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, ESPAÑA, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, SUECIA, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, BRASIL, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, TRANSILVANIA, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, ATLANTIS , (10 PIEZAS) 3.0 X 125 MM, LUNARES BLANCOS , (10 PIEZAS) , 3.0 X 125 MM, LUNARES VERDES , (10 PIEZAS), 3.0 X 125 MM, MULTICOLOR SET, (10 PIEZAS) BIOPLAST® XTREME: 4.0 X 125 MM ROJO (10 PIEZAS ), 4.0 X 125 MM AZUL (10 PIEZAS), 4.0 X 125 MM NEGRO (10 PIEZAS), 4.0 X 125 MM TRANSPARENTE(10 PIEZAS), 5.0 X 125 MM ROJO ( 10 PIEZAS ), 5.0 X 125 MM AZUL (10 PIEZAS ), 5.0 X 125 MM NEGRO (10 PIEZAS ), 5,0 X 125 MM, TRANSPARENTE (10 PIEZAS) DURASOFT® blue pd: 1,8 X 125 MM, HARD / SOFT: 0.9MM / 0.9MM (10 y/o 100 PIEZAS), 2,5 X 125 MM, HARD / SOFT: 1.6 MM / 0.9MM (10 y/o 100 PIEZAS) DURASOFT® SEAL: 0,1 X 125 MM FUCSIA (10 PIEZAS), 0,1 X 125 MM, TRANSPARENTE (10 PIEZAS), 0,1 X 125 MM AZUL (10 PIEZAS), BIOPLAST® COLOR: COLOR SET (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, ROJO, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, ROJO NEÓN, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, VERDE NEÓN, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, AZUL MARINO, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, ROJO-TRANSPARENTE, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, AZUL MARINO, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, AZUL-TRANSPARENTE, (10 PIEZAS) ,3.0 X 125 MM, BLANCO, (10 PIEZAS) 3.0 X 125 MM, NEGRO, (10 PIEZAS) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251104742 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE POMYS, con nombre genérico RUEDITAS DESMASQUILLADORAS | POMYS | No | LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MAQUILLAJE | PAQUETE POR X 80 Y X 50 UNIDADES DEPENDIENDO LA REFERENCIA | POMITOS DESMAQUILLADORES SENSITIVE POMYS POMITOS CUADRADOS DESMAQUILLADORES POMYS CUADRI MAX POMITOS DESMAQUILLADORES ESENCIAL POMYS POMITOS OVALADOS DESMAQUILLADORES POMYS SENSITIVE XL | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: EL PRODUCTO RUEDITAS DESMAQUILLADORAS SENSITIVE POMYS, NO PODRA SER COMERCIALIZADO CON FINES MEDICOS | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251140389 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | BLOQUES DE CERAMICA VITREA, con nombre genérico: BLOQUES CERAMICOS DE VIDRIO | BAOT | No | VENEER GLASS CERAMIC – GLASS CERAMIC BLOCK (VIDRIO ENCHAPADO – BLOQUE VITROCERÁMICO) LA VITROCERÁMICA PARA CARILLAS DENTALES ES UN SISTEMA TOTALMENTE CERÁMICO PARA LA CREACIÓN DE CARILLAS OCLUSALES, CARILLAS FINAS, CARILLAS, INCRUSTACIONES, ONLAYS Y CORONAS EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR PROCESADAS MEDIANTE SISTEMA CAD/CAM. ESTE PRODUCTO RECIBE VARIOS TRATAMIENTOS ANTES DE OBTENER EL PRODUCTO FINAL. USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL. | CAJA POR 4 UNIDADES, CAJA POR 5 UNIDADES, CAJA POR 10 UNIDADES | SE INCLUYEN LOS MODELOS HT, LT, MT, XT Y LOS SIGUIENTES COLORES: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL3 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251216409 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | STERILGARD BIOSAFETY CONTAINMENT CABINET FOR CYTOFLEX SRT CELL SORTER / BIO-SAFETY CABINET | BECKMAN COULTER | No | Cabina de Contención de Bioseguridad BSL-2, este sistema cumple con las especificaciones NSF-49, diseñada específicamente para el Clasificador de Células CytoFLEX SRT. La cabina de bioseguridad se basa en el flujo de aire para proporcionar la siguiente protección: Protección o contención del personal mediante una velocidad de entrada de aire no inferior a 30 metros por minuto (fpm) a través de la abertura de acceso frontal. Protección del producto mediante el flujo descendente de aire filtrado con filtro HEPA (aire particulado de alta eficiencia) dentro del área de trabajo de la cabina. Protección del medio ambiente mediante la extracción de aire a la sala únicamente con filtro HEPA. | Equipo en Caja | C70461 Bio-Safety Cabinet, BEC404XD-INT 230V, CytoFLEX SRT” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218486 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | CYTEK AURORA SYSTEM / CITÓMETRO DE FLUJO, | CYTEK | No | El sistema Cytek Aurora es un prodigio que incorpora una combinación única de tecnologías innovadoras que lleva a la citometría de flujo al siguiente nivel de rendimiento y flexibilidad. Con hasta cinco láseres, tres canales de dispersión y 64 canales de fluorescencia, el sistema Cytek Aurora se adapta a las necesidades de cualqueir laboratorio, desde aplicaciones sencillas hasta las de alta complejidad. Su diseño óptico permite el uso de una amplia gama de nuevas combinaciones de fluorocromos sin tener que reconfigurar el sistema para cada aplicación. La optica y la electrónica de bajo ruido proporcionan una excelente sensibilidad y resolución. El resultado final es un sistema que proporciona datos de alta calidad donde las poblaciones raras y escasas se puedan resolver fácilmente, independiente de la complejidad del ensayo. El estado regulatorio es sólo para uso en investigación. No apto para procedimientos diagnósticos ni terapéuticos. | PRESENTACIÓN COMERCIAL: Instrumento CYTEK Aurora System; Unidad completa y accesorios | OBSERVACIONES (Referencias y/o modelos del producto): N7-00000 Cytek Aurora 3 Laser V/B/R - (38 + 3 Channel), N7-00011 Cytek Aurora 4 Laser UV/V/B/R/ (54 + 3 Channel), N7-00002 Cytek Aurora 4 Laser V/B/YG/R (48 + 3 Channel), N7-00003 Cytek Aurora 5 Laser UV/V/B/YG/R (64 + 3 Channel)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218490 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | FACE SKIN ANALIZER MACHINE / ANALIZADOR FACIAL | AIMYSKIN | No | Con base en el principio del espectro de cinco colores, y utilizando la tecnología patentada de fluorescencia cutánea e iluminación de luz polarizada, se pueden observar claramente las condiciones de la piel y las subcutáneas. El analizador de piel se basa en algoritmos inteligentes de inteligencia artificial para desarrollar 12 modos precisos de análisis de la piel, que detectan posibles problemas a través de la capa epidérmica y la dermis, y predicen la tendencia de cambio de la piel en los próximos cinco años. Mediante la comparación y el análisis con una amplia base de datos de la piel, el sistema de IA comparará y analizará con precisión las características de la imagen de la piel detectada con la gran cantidad de datos de muestra almacenados en la base de datos. Esta base de datos contiene información detallada sobre distintas edades, sexos, tipos de piel. | Caja que contiene una Pantalla de 10,1 pulgadas y una Pantalla de 21,5 pulgadas con un analizador. | Modelo: AM-213 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218494 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | INCUBADORA / INCUBADORA IN SERIES PLUS | MEMMERT | No | El equipo debe utilizarse exclusivamente para el calentamiento de sustancias y objetos no explosivos ni inflamables. Los equipos de la serie de modelos IN PLUS cuentan con sistema de ventilación natural (convección). El lugar de instalación debe estar nivelado y en horizontal así como ser capaz de soportar con fiabilidad el peso de equipo. No coloque el equipo sobre superficies inflamables. La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm. | UNIDAD | IN 30 PLUS IN 55 PLUS IN 75 PLUS IN 110 PLUS IN 160 PLUS IN 260 PLUS IN 450 PLUS IN 750 PLUS” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220428 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | ZEISS VR ONE / ZEISS VR One Plus Headset | ZEISS | No | El VR One Plus es in instrumento desarrollado por ZEISS y utilizado para experiencias de realidad virtual que permite insertar un teléfono móvil (smartphoen) en un visor tipo mascara. El ZEISS VR One Plusuna opción versátil para disfrutar de experiencias de realidad virtual y aumentada con un smartphone, ofreciendo una variedad de aplicaciones en esparcimiento, entretenimiento y diversión. | Unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224809 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | RESINA DE IMPRESIÓN 3D -TERA HARZ CLEAR | GRAPHY | No | RESINA DE IMPRESIÓN 3D -TERA HARZ CLEAR es una resina fotocurable a base de metacrilato que se emplea comúnmente en procesos de fabricación aditiva (impresión 3D) para la producción de estructuras dentales como alineadores secuenciales. La resina tiene un tono amarillento y es líquida. Su polimerización se realiza mediante láser UV con una longitud de onda de entre 405 y 412 nm. Este material se cura por luz ultravioleta y permite la fabricación de modelos dentales impresos en 3D, gracias a la acción de foto-iniciadores que se activan entre los 395 y 405 nm. La resina se imprime en capas de aproximadamente 100 μm de grosor, con una resolución de entre 40 y 90 μm en los ejes X e Y, posibilitando la fabricación capa por capa de objetos tridimensionales. RESINA DE IMPRESIÓN 3D -TERA HARZ CLEAR está indicado para el tratamiento de maloclusiones dentales en pacientes con dentición permanente (es decir, todos los segundos molares). Mediante una serie de movimientos dentales progresivos, posiciona los dientes secuencialmente mediante una fuerza suave y continua. TERA HARZ CLEAR está diseñado exclusivamente para trabajos dentales profesionales. | BOTELLAS NEGRAS DE HDPE CON UNA CAPACIDAD DE 1.000 g | MODELO TA-28” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224874 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | ROLLING CART / CARRITO RODANTE | 3M BAIR HUGGER | No | El carro rodante 3M™ Bair Hugger™ ofrece una opción conveniente para las unidades de calentamiento 3M™ Bair Hugger™ que se mueven con frecuencia, e incluso incluye un área de almacenamiento para mantas. | Unidad | Modelos referencias: 90090 3M Bair Hugger Rolling Cart, 96750 3M Bair Hugger Rolling Cart” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224884 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | SISTEMA ABATOR 50AN / Catalizador de Oxido de Etileno | 3M | No | Equipo que retira gases de óxido de etileno provenientes del 3M™ SteriVac™ Esterilizador / Aireador, convirtiéndolos en CO₂ y vapor de agua. La eficiencia de remoción es mayor que 99.9% en concentraciones y temperaturas de operación normales (concentraciones de OE mayores que 100 ppm). La unidad viene completa y lista para instalarse y conectarse a las líneas de energía eléctrica, tuberías y esterilizador marca SteriVac™. | Unidad | Modelo 50AN” | De acuerdo con lo anterior, el producto SISTEMA ABATOR 50AN / Catalizador de Oxido de Etileno, MARCA: 3M, no es considerado dispositivo médico por sí solo, por cuanto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, sin embargo se aclara que este es de uso exclusivo para el esterilizador marca SteriVac™, se considera que debe estar incluido como parte en el registro sanitario aprobado para el esterilizador. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224998 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | SURGICAL CLIPPER - RASURADORA QUIRÚRGICA / MÁQUINA RECORTADORA DE VELLO | 3M, Clipper | No | La Rasuradora Quirúrgica, es un cortador operado por batería inalámbrico y recargable compuesto de una manija, soporte de cargador de batería y ensamblaje de cuchilla de uso único. Al reemplazar la cuchilla ordinaria, este producto minimizará el trauma relacionado con técnicas convencionales de afeitada. Con su uso adecuado, remueve el pelo rápidamente y de forma fácil; tiene suficiente potencia para remover desde pelo fino hasta pelo grueso Se desempeña bien en todo tipo de pelo, mojado o seco, incluso en áreas sensibles. La rasuradora quirúrgica 3M™ Clipper, con cabezal pivotante (9661L) está diseñado para eliminar el vello húmedo y seco del cuerpo y la cabeza de cualquier paciente por parte de un profesional sanitario como preparación para cualquier procedimiento médico que requiera la eliminación del vello. Está diseñado para su uso en hospitales, clínicas, centros de cirugía ambulatoria u otras instalaciones médicas. No está pensada para uso doméstico y no ha sido probada para su uso en servicios médicos de emergencia móviles. La cortadora se ha diseñado y probado para su uso exclusivo con los soportes cargadores de cortadoras quirúrgicas 3M™ (9662L, 9663L, 9665L, 9668L y 9669L) y los conjuntos de cuchillas de un solo uso 3M™ (9660 y 9690). | Unidad | Familia de Productos Rasuradoras / Cortadores: 9661 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M con cabeza pivot 9671 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M con cabeza fija 9681 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M profesional 9604 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 3M (Remington) 9603 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 9602 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) 9677 Surgical Clipper (Cortador Quirúrgico) Repuestos de Cuchillas: 9660 Repuesto cuchilla desechable de cortadora 3M 9680 Repuesto de Cuchilla Desechable de Cortadora 3M 9600 Repuesto cuchillas Accesorios: 9665 Cargador 240V 9668 Cargador 230V 9675 Cargador 240V 9678 Cargador 230V 9606 Adaptador cargador 9607 Adaptador cargador 9682 Soporte cargador de batería con Cable 3M 9683 Soporte cargador de batería con Cable 3M 9684 Soporte cargador de batería con Cable 3M 9685 Soporte cargador de batería con Cable 3M” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225050 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | INCINERADOR DE AGUJAS DRAGON 1 / DESTRUCTOR DE AGUJAS | DRAGON 1 | No | DRAGON 1 es capaz de destruir - Agujas de cualquier clase: intramusculares, de insulina, de anestesia y de lavado endocanalar, hasta calibre 15. - Instrumentos de endodoncia: limas, ensanchadores, tira nervios, etc. Pequeños objetos cortantes: Hojas de bisturí y todo pequeño instrumento monouso, punzante o cortante. Es muy utilizado en Clínicas dentales, en Ambulatorios médico-quirúrgicos, Centros de Salud DRAGON 1 Cuando la aguja entra en el cráter, La aguja se calienta instantáneamente a 1.400°C y SE FUNDE destruyéndose. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225566 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | PROBADOR DE LENTES TRANSITION | ANDRU VISION, SIN MARCA | No | ESTE EQUIPO SE UTILIZA PARA PROBAR LENTES FOTOCROMÁTICOS, PERMITIENDO HACERLOS OSCURECER DE FORMA RÁPIDA ESTE EQUIPO LE PERMITIRÁ DEMOSTRAR A SUS CLIENTES EL EFECTO DE OSCURECIMIENTO DE LOS LENTES FOTOCROMÁTICOS. EL PROBADOR DE LENTES TRANSITIONS CUENTA CON TECNOLOGÍA LED UV PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA POTENCIA HACIA AL LENTE. DE ESTA FORMA EL EFECTO FOTOCROMÁTICO SE DARÁ DE FORMA ACELERADA PARA MOSTRAR RÁPIDAMENTE AL INTERESADO QUE EL LENTE EN EFECTO TIENE TRATAMIENTO FOTOCROMÁTICO. | UNIDAD | REFERENCIAS: SX-15, CP-14, NCE-032, NCE-033, CP-14B | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251226478 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-17 | CENTRIFUGA DE RESINA - TERA HARZ SPINNER, ARCA | GRAPHY | No | “INDICACIONES Y USOS: Se usa para la eliminación de la resina en la fabricación de alineadores bucales de manera eficiente. Cuida la higiene de los alineadores con memoria de forma, así como su cómodo uso y extracción. Es de fácil manejo y portátil. | UNIDAD | TERA HARZ SPINNER(THSP)” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254776 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-17 | Aditivo BN II. | Siemens Healthineers | No | Solución de lavado (concentrada) para limpiar las cubetas del sistema BN II. | 10 x 100 mI | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto Aditivo BN II, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de Noviembre de 2004 la cual señala: "Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas". Así mismo, el producto NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. | Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto). En razón a lo anterior, si bien el producto mencionado no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro.
20251137297 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | FRESAS DE PULIDO DENTAL, con nombre genérico FRESAS Y DISCOS DENTALES: | BAOT | No | LAS FRESAS Y DISCOS DENTALES MARCA BAOT ESTAN DISEÑADAS PARA FRESAR, CORTAR, PULIR Y DESBASTAR EN MAQUINAS FRESADORAS Y CON MICROMOTORES ELECTRICOS. SON UTILIZADO MAYORMENTE EN LA TECNICA DENTAL, SIENDO SU PRINCIPAL DESTINO FRESAR, CORTAR, PULIR, DESBASTAR Y RECTIFICAR LA CERAMICA Y EL ZIRCONIO. SON USADAS PARA EL ACABADO Y LA REMISION RAPIDA DE PEIZAS DE CERAMICA Y ZIRCONIO, SIN CALOR, PROCESAMIENTO EN SECO (SIN REFRIGERACION.POR AGUA) RECTIFICADO SUAVE, AFILADO Y FLEXIBLE, SIN GRIETAS NI DAÑOS. TAMBIÉN SE DENOMINAN PULIDORAS TURBO DENTALES, PULIDORAS DE DIAMANTE DENTALES, PULIDORAS TURBO DE DIAMANTE, PULIDORAS DE ZIRCONIO O PULIDORAS DE PORCELANA. USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO DENTAL. (VER DECLARACION DE USO DEL FABRICANTE) | FRESAS Y DISCOS | SE INCLUYEN LOS KITS ZD101 Kit de fresas de diamante HP popular. ZD102 Kit de fresas de diamante HP, Corte pequeño ZD103 Kit de fresas de diamante HP, Recorte rápido ZD104 Kit de diamante totalmente sinterizado ZD105 Kit de diamante total sinterizado corte rápido ZT101 Kit de fresas de carburo de tungsteno HP ZT102 Kit de cortado de carburo de tungsteno caliente ZF101 Kit de Pulido de acrílico ZA101 Metal no preciso, ajuste de aleación y pulido (VER CATALOGO) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251215461 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | YUVIO - AIR / Esterilizador de aire con tecnología UVC y filtración HEPA | Yuvio Technologies | No | El YUVIO AIR está indicado para la esterilización continua del aire en espacios cerrados donde se requiere un alto estándar de bioseguridad. Su uso es ideal en hospitales, clínicas, laboratorios, oficinas, centros educativos, geriátricos y cualquier lugar con alta afluencia de personas o presencia de pacientes inmunosuprimidos. Gracias a su tecnología de luz UVC combinada con filtros de alto rendimiento, el YUVIO AIR contribuye a crear ambientes más seguros, reduciendo significativamente la carga microbiana en el aire sin generar residuos químicos ni afectar las actividades normales del lugar. | Empaque Primario:NA Empaque secundario: Caja individual con protección interna y manual de uso. Empaque terciario: Pallet con varias unidades, envueltas y aseguradas para transporte | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251216443 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | ELEVADOR SANITARIO | GOSHEN | No | PROPOSITO DE USO Aumentar la altura del asiento del inodoro, facilitando el acceso y uso del mismo a personas con movilidad reducida, adultos mayores o personas en proceso de rehabilitación INSTRUCCIONES DE USO a. Saque el elevador sanitario de la caja. b. Inserte el tubo del apoyabrazos en el elevador sanitario, apriete y ajuste los tornillos como se ilustra. c. Colóquelo en el inodoro y de manera que coincida la posición, luego use el tornillo de plástico para apretar y fijar el elevador sanitario al inodoro. d. Capacidad máxima de carga: 110 kg. No se permite exceder esta capacidad. ELIMINACION Después de usarlo, retire el elevador sanitario del inodoro, lávelo para mantenerlo limpio. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Guarde el elevador sanitario en un lugar seco y ventilado. La temperatura de almacenamiento es 5℃ a 55℃. MANTENIMIENTO a. Verifique que los tornillos estén bien puestos y apretados, para garantizar que el elevador sanitario este fijo al inodoro antes de usarlo. b. Mantenga limpieza regular, de tal manera que se reduzca la acumulación de polvo en los tubos, verificar que los tubos no estén sueltos con el fin de asegurar el funcionamiento óptimo del elevador sanitario. ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES Se deben seguir todas las advertencias y precauciones de este manual. No se pare sobre el elevador sanitario mientras lo utiliza. | UNIDAD | WR5325 / IMD5325 /JL661A / WR6721 / IMD670BQ / JL670B” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218487 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | CYTEK AURORA CS SYSTEM / Clasificador de Células Espectrales + Citómetro de Flujo | CYTEK | No | Es un sistema de clasificación celular avanzado y adaptable Impulsado por la tecnología Full Spectrum Profiling™; aislar poblaciones celulares de muestras simples o complejas con citometría de flujo de espectro completo. Solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico. | Instrumento CYTEK AURORA CS SYSTEM: Unidad completa y accesorios | Ref: N7-00090 Cytek Aurora-CS 3L system Ref: N7-00092 Cytek Aurora-CS 4L YG system Ref: N7-00094 Cytek Aurora-CS 5L system” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | LABOPORT ® N96 / BOMBAS DE LABORATORIO, | Laboport® N96 | No | Bomba de vacío de membrana extremadamente compacta, sin aceite, resistente a los productos químicos y con control manual de la velocidad para ajustar la capacidad de la bomba a las necesidades específicas de su aplicación individual. Dispone de un cabezal, una membrana con revestimiento de PTFE y válvulas de FKM. Apta para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. | Empaque en caja con bomba LABOPORT ® N96 y sus partes (…) | OBSERVACIONES (Referencias y/o modelos del producto): Laboport® N96 Las bombas están diseñadas exclusivamente para el bombeo de gases y vapores. Las bombas no requieren mantenimiento. No obstante, KNF recomienda revisar la bomba periódicamente por si se producen cambios notorios en los ruidos y vibraciones. la bomba viene lista para un ensamblaje sencillo tras desembalarla: caja acolchada, accesorios (silenciador, adaptador, soporte), documentación técnica impresa y electrónica.” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251218492 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | SELLADORA ROTATIVA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR PARA ENVASES MEDICOS | TUTTNAUER | No | * La esterilización de instrumentos médicos, comienza con el embalaje y por tanto también la validación del proceso de embalaje, sea crucial para garantizar la esterilidad hasta el punto de uso y para cumplir con la calidad estándares. * Operación basada en menús a través de LCD digital display, Programable en varios idiomas, Función stand-by: el dispositivo entra en modo de espera de ahorro de energía después de un tiempo predefinido (10 - 120 min) La hm 850 DC es la selladora ideal para embalaje de productos estériles en clínicas y laboratorios (Citado textualmente ficha técnica folio 14). | UNIDAD | HM 850 CC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251230913 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | KLORSEPT GRANULES Nombre genérico: DESINFECTANTE Y ABSORBENTE DE DERRAMES DE LÍQUIDOS QUE PUEDAN ESTAR CONTAMINADOS MICROBIANAMENTE | KLORSEPT, MEDENTECH | Si | PARA LA DESINFECCIÓN GENERAL, LOS GRÁNULOS DE KLORSEPT SE PREPARAN EN SOLUCIÓN A LA CONCENTRACIÓN ADECUADA COMO SE DETALLA EN LAS INSTRUCCIONES DE USO. A CONTINUACIÓN, LA SOLUCIÓN SE APLICA SOBRE LA SUPERFICIE Y SE DEJA QUE PERMANEZCA HÚMEDA DURANTE EL TIEMPO DE CONTACTO ADECUADO. PARA LA DESINFECCIÓN Y ABSORCIÓN DE DERRAMES DE LÍQUIDOS QUE PUEDAN ESTAR CONTAMINADOS MICROBIANAMENTE, EN PARTICULAR FLUIDOS CORPORALES Y SANGRE/PRODUCTOS SANGUÍNEOS. CADA 100 G DE GRÁNULOS CONTENDRÁ Y ABSORBERÁ 1-2 LITROS DE DERRAME DE SANGRE, LIBERANDO HASTA 50.000 MG POR LITRO DE CLORO DISPONIBLE PARA LA DESINFECCIÓN. | Frasco por 500 gramos | KLORSEPT GRANULES | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.19 de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO del 13 y 14 de octubre de 2021, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: KLORSEPT GRANULES Nombre genérico: DESINFECTANTE Y ABSORBENTE DE DERRAMES DE LÍQUIDOS QUE PUEDAN ESTAR CONTAMINADOS MICROBIANAMENTE se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: (…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (…) Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto KLORSEPT GRANULES Nombre genérico: DESINFECTANTE Y ABSORBENTE DE DERRAMES DE LÍQUIDOS QUE PUEDAN ESTAR CONTAMINADOS MICROBIANAMENTE si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254842 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | MaxAir NASAL STRIPS Nombre Genérico: TIRAS NASALES ADHESIVAS (uso externo, no invasivo) | RESILIENCIA | No | USO: MEJORA DEL FLUJO DE AIRE NASAL. AUXILIAR PARA REDUCIR RONQUIDOS Y MEJORAR RESPIRACIÓN DURANTE EL SUEÑO O EJERCICIO. | BOLSA RESELLABLE CON 30 UNIDADES (USO DIARIO POR 1 MES) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: MaxAir NASAL STRIPS Nombre Genérico: TIRAS NASALES ADHESIVAS (uso externo, no invasivo) este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254893 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-18 | FACIAL ROLLER Nombre Genérico: RODILLO FACIAL | Lori | No | RODILLO DE ACERO INOXIDABLE, MANUAL, PARA MASAJE FACIAL. SE PUEDE COLOCAR EN LA REFRIGERADORA Y EL METAL FRÍO MEJORA EL TONO Y APORTA SENSACIÓN DE FRESCOR. | UNIDAD | 3111808 (información aportada en la ficha técnica) | De acuerdo con lo anterior, el producto: FACIAL ROLLER Nombre Genérico: RODILLO este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251151527 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-19 | CENTRIFUGA DE BAJA VELOCIDAD PARA LABORATORIO PRP con nombre genérico CENTRIFUGA DE BAJA VELOCIDAD | MKE | Si | La centrifuga de baja velocidad TDB5 es fundamental en la investigación científica y médica. Separa materiales según su densidad y tamaño, permitiendo el estudio de procesos biológicos y químicos. Ampliamente utilizada en ortopedia, medicina del dolor, cirugía y cosmetología médica, facilita la investigación sobre PRP/ACT, ayudando a la recuperación tisular, reduciendo complicaciones postoperatorias, previniendo infecciones y rejuveneciendo la piel. | Unidad en Empaque Individual | TD5B | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CENTRIFUGA DE BAJA VELOCIDAD PARA LABORATORIO PRP con nombre genérico CENTRIFUGA DE BAJA VELOCIDAD, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, se concluye que el producto está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. (Subrayado y negrita fuera de texto) La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251258067 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-19 | HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LA PIEL CON ESTUCHE Nombre generico: Skin Cleaning Tools, Skin Cleaning Tools Kit, Black Gold Series Skin Cleaning Tools (2 pcs) Professional Acne Remover Tool Kit (8 pcs), Professional Acne Remover Tool Kit (3 pcs). | MINISO | No | USOS: Herramienta para limpieza de la piel, ayuda a limpiar los poros, reduce imperfecciones, controla la grasa y previene brotes, mejorando la textura y apariencia de la piel. | 6925912156697,6925912156987, 6925912176312: Caja plástica color transparente Contenido:1 set por 2 unidades 6931798806922: Caja plástica color transparente Contenido: 8 piezas 6941447591536: Caja plástica Contenido: 1 set x 3 piezas | 6925912156697: Skin Cleaning Tools 6925912156987: Skin Cleaning Tools Kit 6925912176312: Black Gold Series Skin Cleaning Tools (2 pcs) 6931798806922: Professional Acne Remover Tool Kit (8 pcs) 6941447591536: Professional Acne Remover Tool Kit (3 pcs) | Se aclara que el nombre del producto será aprobado para el presente certificado como: HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LA PIEL CON ESTUCHE, en virtud de que dicho nombre corresponde a las características propias del producto. Asi mismo, se establece que su nombre generico, de carácter descriptivo, será: Skin Cleaning Tools, Skin Cleaning Tools Kit, Black Gold Series Skin Cleaning Tools (2 pcs) Professional Acne Remover Tool Kit (8 pcs), Professional Acne Remover Tool Kit (3 pcs). Esta denominación se considera coherente con la información aportada por el usuario y refleja adecuadamente la naturaleza y presentación del producto. De acuerdo con lo anterior, el producto: HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LA PIEL CON ESTUCHE Nombre generico: Skin Cleaning Tool with Storage Bag, Black Gold Series Skin Cleaning Tools with pcs),este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. Nota: Estas herramientas o instrumentos no podrán ser usados con fines medicos “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258157 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-19 | HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LA PIEL CON ESTUCHE Nombre generico: Skin Cleaning Tool with Storage Bag, Black Gold Series Skin Cleaning Tools with pcs), | MINISO | No | Herramienta para limpieza de la piel, ayuda a limpiar los poros, reduce imperfecciones, controla la grasa y previene brotes, mejorando la textura y apariencia de la piel. | 6925912174622: Bolsa plástica transparente Contenido:1 set x 1 unidad 6925912176350: Estuche sintético Contenido:1 set x 2 unidades | 6925912174622: Skin Cleaning Tool with Storage Bag 6925912176350: Black Gold Series Skin Cleaning Tools with Storage Bag (2 pcs) | Se aclara que el nombre del producto será aprobado para el presente certificado como: HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LA PIEL CON ESTUCHE, en virtud de que dicho nombre corresponde a las características propias del producto. Asimismo, se establece que su nombre genérico, de carácter descriptivo, será: Skin Cleaning Tool With Storage Bag, Black Gold Series Skin Cleaning Tools With Pcs. Esta denominación se considera coherente con la información aportada por el usuario y refleja adecuadamente la naturaleza y presentación del producto. De acuerdo con lo anterior, el producto: HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LA PIEL CON ESTUCHE Nombre generico: Skin Cleaning Tool with Storage Bag, Black Gold Series Skin Cleaning Tools with pcs),este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. Nota: Estas herramientas o instrumentos no podrán ser usados con fines medicos “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258805 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-19 | PROTESIS PARCIAL DE PEVIS HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. SANDRA JULIANA NOMBRE DEL PRODUCTO: RESTREPO AYALA Nombre genérico: PROTESIS PARCIAL DE PELVIS COMPONENTES: ACETABULAR, METODO DE ESTERILIZACIÓN LINK FEMORAL Y TORNILLOS | LINK | No | REEMPLAZO PARCIAL DE PELVIS HECHO A LA MEDIDA DE LA PACIENTE SRA. SANDRA JULIANA RESTREPO AYALA IDENTIFICADA CON C.C 66.952.151 DE ROLDANILLO (VALLE) Paciente con secuelas de Infección periprotesica, descontinuidad pélvica, en un caso cumple, fue visto por infectología, quien dejó indicaciones y es posible realizar revisión, tiene LABS con marcadores de inflamación negativos, explique opciones QX y limitantes, se discutirá caso con reemplazos articulares, posibilidad de revisión con implantes a medida o con componentes de revisión acetabular. Se discute caso con DR Sardi Especialista reemplazos articulares. Caso complejo defecto acetabular mayor, fallas previas con otros implantes. Se propone cirugía a realizar: Revisión de cadera con endoprótesis implante acetabular a medida con cobertura en metal poroso (CUSTOM MADE), Componentes femorales de revisión VS primario. Copa de doble movilidad. | UNIDAD / CUSTOM MADE | Elaborado para paciente en específico SANDRA JULIANA RESTREPO AYALA | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto. (PROTESIS PARCIAL DE PELVIS COMPONENTES: ACETABULAR, FEMORAL Y TORNILLOS) es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTA (PROTESIS PARCIAL DE PELVIS COMPONENTES: ACETABULAR, FEMORAL Y TORNILLOS) QUE ES FABRICADA A LA MEDIDA Y SOLO PODRA SER UTILIZADA PARA LA PACIENTE SRA. SANDRA JULIANA RESTREPO AYALA identificada con CÉDULA DE CIUDADANIA No. 66.952.151 QUIEN SERÁ INTERVENIDA EN LA CLÍNICA IMBANACO DE | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251261474 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-19 | HYPOTHERMIA PREVENTION AND MANAGEMENT KIT (HPMK) - KIT MANTA DE PREVENCIÓN DE HIPOTERMIA Nombre genérico: Kit (HPMK) | North American Rescue | Si | Recomendado para la prevención de la hipotermia durante la atención a víctimas, el HPMK patentado con cubierta reforzada es ligero e impermeable al viento y la lluvia. El HRS, la resistente cubierta exterior del kit está fabricado con un tejido compuesto de cuatro capas con una capa reflectante no conductora protegida que proporciona un excelente aislamiento térmico. El acceso rápido de 360° al herido con una a los elementos se consigue mediante el uso de cierres continuos de velcro de 1,5 pulgadas situados a lo largo del perímetro de la cubierta. El HRS también cuenta con una capucha incorporada, una almohadilla de absorción de líquidos y una forma cónica de arriba abajo para maximizar las capacidades isotérmicas. La fuente de generación de calor del HPMK es un revestimiento interior autocalentable y activado por oxígeno, diseñado para mantener 10 horas de calor seco continuo (sin necesidad de fuente de alimentación externa). Este kit de bajo volumen está envasado al vacío en una bolsa resistente y flexible que cuenta con la tecnología Red Tip Technology de NAR, con lengüetas que permiten un fácil acceso y un rápido despliegue | UNIDAD EMPAQUE AL VACIO | REF: 80-0027 | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…) Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: el producto: HYPOTHERMIA PREVENTION AND MANAGEMENT KIT (HPMK) - KIT MANTA DE PREVENCIÓN DE HIPOTERMIA Nombre genérico: Kit (HPMK) se encuentra enmarcado dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto en mención: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (…) Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I (…) Conforme a lo expuesto anteriormente , el producto si cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251167758 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-22 | NIPLE RACOR MIXTO PARA OXIGENACION con nombre genérico: RACOR MIXTO. | PromMedic | Si | Conector que permite sin ser retirado del Flujómetro, acoplar el humidificador y la manguera lisa para el oxígeno medicinal. . Con diseño superior en cuadrante para favorecer el ajuste al Flujómetro. Anillos de agarre en cono en el Puerto inferior para conexiones seguras de las mangueras de oxígeno. Y conexiones roscadas DISS macho estándar para el Flujómetro y el Humidificador. USO DEL RACOR MIXTO PARA OXÌGENO MEDICINAL:1. Conecte la Rosca interna superior al Flujómetro. USO DE LA MANGUERA LISA:2. Acople la manguera lisa al Puerto inferior. USO DEL HUMIIDIFICADOR:3. Sin retirar el Racor Mixto del Flujómetro.4. Ascienda el Puerto inferior mediante enroscado de la Rosca interna inferior.5. Conecte el Humidificador a la Rosca externa inferior del Racor Mixto.6. Conecte la manguera lisa al Humidificador. | Bolsa x 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 UND | No registra | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto NIPLE RACOR MIXTO PARA OXIGENACION con nombre genérico: RACOR MIXTO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa;(…)”. (Subrayado fuera de texto) La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | Iia
20251170282 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-22 | ANIMAL ULTRASOUND MACHINE BESTSCAN con nombre genérico: ECOGRAFO VETERINARIO DE MANO. | No registra | No | EL DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES REPRODUCTIVAS DE ANIMALES PEQUEÑOS Y GRANDES, ASÍ COMO PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES BÁSICAS DE TENDONES EQUINOS. | UNIDAD PROVISTA DE BATERIA, SONDA, SOFTWARE, TRANSDUCTOR, DISPLAY PLANO DE ALTA RESOLUCION Y CASE | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251171123 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-22 | IMPRESORA 3D | UNIZ | No | Las impresoras 3D de la serie UBEE son impresoras 3D de alta precisión y alta velocidad. Se basan en el Aparato de Estereolitografía (SLA). Modelado para diversas resinas fotopoliméricas de alta calidad en un entorno comercial/empresarial. | CAJA X UNIDAD | UBEE | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181282 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-22 | EMPOWER FOAM, con nombre genérico: AEROSOL ESPUMOSO | METREX; EMPOWER | No | AEROSOL ESPUMOSO DE DOBLE ACCIÓN ENZIMÁTICA QUE INICIA EL PROCESO DE LIMPIEZA PREVIA DE LOS INSTRUMENTOS AL DESCOMPONER LA SANGRE, TEJIDOS, MUCOSIDAD Y OTROS FLUIDOS CORPORALES RICOS EN PROTEÍNAS. | TARRO 24 ONZAS | 10 - 4224 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251181411 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-22 | MICROARENADOR ACQUA: | BIO - ART | No | EL MICROARENADOR ACQUA ES IDEAL PARA APLICACIONES INTRAORALES, GARANTIZANDO LIMPIEZA EFICAZ Y RETENCIÓN MICROMECÁNICA IDEAL PARA CORONAS, CARILLAS, INCRUSTACIONES Y MUCHO MÁS. SU MODERNO SISTEMA DE IRRIGACIÓN CON AGUA REDUCE LA DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS, OFRECIENDO UN ENTORNO DE TRABAJO MÁS LIMPIO, SEGURO Y CÓMODO PARA EL PROFESIONAL Y EL PACIENTE. ¿POR QUÉ ELEGIR EL MICROARENADOR CON AGUA? 1. MENOR DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS – MAYOR HIGIENE Y BIOSEGURIDAD 2. MÁS COMODIDAD – MENOS POLVO Y MEJOR CALIDAD DEL AIRE 3. MEJOR VISIBILIDAD – CAMPO OPERATIVO MÁS LIMPIO Y PRECISO 4. REDUCCIÓN DE ABRASIVIDAD EXCESIVA – PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DELICADAS 5. CONTROL TÉRMICO – PREVIENE DAÑOS POR CALOR 6. MAYOR EFICIENCIA – ELIMINACIÓN MÁS EFICAZ DE BIOFILM Y CONTAMINANTES 7. VALOR PROFESIONAL – TECNOLOGÍA MODERNA QUE TRANSMITE Y CUIDADO 8. SISTEMA ANTIOBSTRUCCIÓN – EL MICROARENADOR ACQUA REALIZA LA MEZCLA DE AGUA Y ABRASIVO SOLO EN LA PUNTA EXTERNA, EVITANDO HUMEDAD INTERNA Y PREVINIENDO OBSTRUCCIONES, UN PROBLEMA FRECUENTE EN SISTEMAS CONVENCIONALES APLICACIONES IDEALES: • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES ANTES DEL CEMENTADO ADHESIVO. • LIMPIEZA DE COMPONENTES PROTESICOS • TRATAMIENTO DE CERÁMICAS, CIRCONITAS Y METALES. • CONSULTORIOS ENFOCADOS EN BIOSEGURIDAD Y FLUJOS DIGITALES | UNIDAD | MICROARENADOR MODELO ACQUA POSEE 1 PUNTA DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE, MONTADA EN ÁNGULOS DE 120°. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251148034 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-24 | DETER ALCALINO. | QUIMICOS ALBOR SAS | No | Detergente líquido industrial biodegradable, pH neutro. Eficaz en la limpieza de superficies como pisos, paredes y áreas generales a nivel institucional. Lavado de material de vidrio utilizado en laboratorios clínicos o químicos. Instalaciones hospitalarias, clínicas, veterinarias, odontológicas, bodegas, salones de belleza y estéticas. | 1 L, 2 L, 4 L (Galón) y 20 L (Garrafa). | No registra | El producto DETER PLUS, NO es considerado Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. No obstante, debido a que el producto es un detergente para uso en superficies de diversas instalaciones, el interesado puede solicitar el respectivo Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado un reactivo de diagnósitco invitro.
20251148042 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-25 | GUANTE NITRILO USO INDUSTRIAL: | ALFA SAFE, ANSELL, PROTECS CLINICS, PROTECS HYGIENICS, STERILSAFE, MAXHEALTH PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA, SIN MARCA | No | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN GENERAL, MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS, PINTURAS, TINTAS, INDUSTRIA METALMECÁNICA, INDUSTRIA DE ALIMENTO. LOS GUANTES DE NITRILO (USO INDUSTRIAL) DEBEN SER UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES POR SU ALTA TOLERANCIA A QUÍMICOS Y RESISTENCIA A LA PUNTUACIÓN Y DESGARRO. LAVAR Y SECAR LAS MANOS ANTES DE USAR LOS GUANTES, ANTES DE USAR EL GUANTE HAY QUE RETIRAR ACCESORIOS QUE PUEDAN ROMPER O AFECTAR EL PRODUCTO, NO APLICAR CREMAS ANTES DE COLOCARSE LOS GUANTES YA QUE PUEDEN AFECTAR LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO, DEBEN SER DESECHADOS COMO RESIDUO BIOLÓGICO PELIGROSO. | BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 6 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 7 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 8 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 9 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 10 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 12 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 15 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 20 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 25 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 30 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 40 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 50 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 60 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 70 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 80 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 90 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 100 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 120 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 150 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 200 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 250 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 300 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 350 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 400 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 450 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 600 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 650 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 700 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 750 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 800 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 850 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 900 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 950 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 1500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 2500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 3500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4000 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 4500 UNIDAD, BOLSA Y/O CAJA Y/O PAQUETE X 5000 UNIDAD, MUESTRA GRATIS | 93-311 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No aplica por no ser considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro.
20251154446 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | PreFoam Enzyme - Nombre Genérico: Spray Enzimático de Tratamiento Preliminar para el Lavado | Amity International | No | PREFOAM ENZYME ES UN DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA SU USO COMO LIMPIADOR PREVIO AL REMOJO DURANTE EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS REUTILIZABLES SUCIOS. ESTÁ ESPECÍFICAMENTE FORMULADO PARA APLICARSE A DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS COMO UNA ESPUMA ESTABLE Y DURADERA QUE COMIENZA A DESCOMPONER INMEDIATAMENTE LOS CONTAMINANTES DE LA SANGRE Y LA CARGA BIOLÓGICA AL CONTACTO. SE HA DEMOSTRADO QUE PREFOAM ENZYME MANTIENE LA HUMEDAD HASTA 96 HORAS, LO QUE EVITA QUE LOS CONTAMINANTES SE SEQUEN EN LOS DISPOSITIVOS, MEJORANDO ASÍ LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA POSTERIOR, ACELERA EL PROCESO DE LIMPIEZA GENERAL Y EVITA LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULA. SU FORMULACIÓN ES EFICAZ SOBRE TODO TIPO DE PROTEÍNAS Y MATERIAL ORGÁNICO Y ES APTA PARA SU USO CON EQUIPOS Y COMPONENTES QUIRÚRGICOS Y ENDOSCÓPICOS, LARINGOSCOPIOS, PINZAS DE BIOPSIA, HEMOSTÁTICOS, ETC. | Botella con spray de 750 ml. (Trigger Pack) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PreFoam Enzyme - Nombre Genérico: Spray Enzimático de Tratamiento Preliminar para el Lavado, este No Cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251160494 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | PROTECTOR UNIVERSAL DESECHABLE PARA REPOSACABEZAS | EURONDA® | No | PROTECTOR UNIVERSAL DESECHABLE PARA REPOSACABEZAS FABRICADA EN CELULOSA EN EL EXTERIOR Y POLIETILENO EN EL INTERIOR | PAQUETE POR 250 PIEZAS CAJA POR 8 PAQUETES | 213041 - ORANGE 213034 - LIGHT BLUE 213033 - WHITE 213038 - BLUE 213036 - LILAC 213040 - LIME 213037 - GREEN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA | No aplica por no ser considerado un dispositivo de uso humano
20251170310 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | MVE LIQUID NITROGEN DEWARS / CONTENEDORES DEWAR DE NITROGENO LIQUIDO MVE | CHART INC | No | EL CONTENEDOR DE CRIOPRESERVACIÓN ES UN CONTENEDOR AISLADO AL VACÍO DE PARED DOBLE FABRICADO EN ALUMINIO CON UN CUELLO DE COMPUESTO DE FIBRA DE VIDRIO, QUE PROPORCIONA LA MAYOR EFECTIVIDAD POSIBLE EN LA PRESERVACIÓN A TEMPERATURAS CRIOGÉNICAS. | UNIDAD PROVISTA DE CUERPO EN ALUMINIO Y TAPA | CRYO-SYSTEM 750 , CRYO-SYSTEM 2000 , CRYO-SYSTEM 4000 , CRYO-SYSTEM 6000 ET-11 G , ET-17 , ET-23-JLM LAB 4, LAB 5, LAB 10, LAB 20, LAB 30, LAB 47, LAB 50. SC3/3, SC8/5, SC11/7, SC16/11, SC20/20 SIGNATURE, SC33/26, SC36/32. XC 20, XC 20 SIGNATURE, XC21/6E, XC22/5, XC32/8, XC33/22, XC34/18, XC34/18 PLUS, XC43/28, XC47/11-10 SPECTRUM 3, SPECTRUM 8, SPECTRUM 12, SPECTRUM 20, SPECTRUM 35 CRYOSYSTEMS 6000 FULL AUTO, MILLENNIUM II, MVE-20, SUPER-2 ACCESORIOS: GUANTES CRYOGLOVES, ACCESORIOS DE INSERCION DE VAPOR, ALARMA DE NIVEL DE LIQUIDO, VARILLA MEDIDORA DE NIVEL DE LIQUIDO, BASE RODANTE, DATALOGGER, CRYOTIPPER” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251215728 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | SISTEMA DE ALMACENAJE DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Nombre Genérico: SOPORTES DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS. | KLS Martin SE & Co. KG | No | EL PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO Y DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AL ALMACENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE FUNCIONES DE CARÁCTER CLÍNICO, QUIRÚRGICO O IMPLANTABLE. | UNIDAD | 55-901-01-04 ALMACENAMIENTO PARA IMPLANTE DE DISTRIBUCIÓN DE DEDO COMPL. 55-901-02-04 ALMACENAMIENTO PARA INSTRUMENTAL DE DISTRIBUCIÓN DE DEDO COMPL. 55-910-03-04 CapFlex Almacenaje para instrumentos 55-910-25-04 Tapa para discos de gradilla de tornillos IXOS de tornillos 2,5 55-910-34-04 ALMACENAMIENTO IXOS COMPLETO,smartD 2-caras 55-910-54-04 ALMACENAMIENTO HBS 2 55-910-61-04 LINOS almacenaje instrumentos, completo 55-910-64-04 LINOS bandeja instrumentos 1.2 mm 55-910-65-04 LINOS almacenaje plantillas, completo 55-910-77-04 LINOS 0.8 bandeja plantillas con tapa 55-910-78-04 LINOS 1.2 bandeja plantillas con tapa 55-911-15-04 Almacenamiento de implantes LINOS COMPLETO 55-911-21-04 Caja de almacenamiento LINOS para implantes, grande 55-911-28-04 Módulo de tornillos LINOS,Ø1.5,stand/bloqueo 55-911-29-04 Módulo de tornillos LINOS,Ø2.0,stand/bloqueo 55-911-30-04 Módulo de tornillos LINOS,Ø2.3,stand/bloqueo 55-911-41-04 Módulo de placa LINOS 2/3, p 0.8, sin tapa 55-911-42-04 Módulo de placa LINOS 2/3, p 1.2, sin tapa 55-911-47-04 Módulo de tornillos, universal, sin tapa | De acuerdo con lo anterior, el producto: producto: SISTEMA DE ALMACENAJE DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Nombre Genérico: SOPORTES DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS este NO CUMPLE con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224796 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | CURADORA DE RESINA - TERA HARZ CURE con nombre genérico CURADORA DE RESINA | GRAPHY | No | Máquina de curado de nitrógeno de tercera generación. Es el primer dispositivo de curado UV del mundo que logra una conversión de polimerización del 100% de los materiales. El curado con nitrógeno es obligatorio para los productos del campo dental y médico para la eliminación de la superficie peligrosa y el polímero residual. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251224827 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | IMPRESORA 3D UBEE - UBEE 3D PRINTER | UNIZ / GRAPHY | No | La IMPRESORA 3D UBEE - UBEE 3D PRINTER se usa para imprimir alineadores Bucales en 3D. | UNIDAD | UBEE 300 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225404 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-25 | CERA con nombre genérico: TERAPIA DE LUZ | CERA | Si | La fototerapia con luz roja, o fotobiomodulación o PBM, se refiere al uso de la luz para interactuar con los tejidos vivos y afectar los procesos celulares. Cuando las células y los tejidos absorben la luz roja, desencadena una cascada de reacciones fotoquímicas que conducen a un aumento en la producción de ATP (energía celular), la activación de las vías de señalización y la estimulación de los procesos de reparación y rejuvenecimiento celular. Además, se ha demostrado que la fototerapia con luz roja promueve la angiogénesis (crecimiento de nuevos vasos sanguíneos), dilata los vasos sanguíneos y estimula la liberación de factores de crecimiento y citocinas que intervienen en la proliferación celular y la reparación tisular. El sistema CERA consta de dos dispositivos de terapia de luz roja conectados mediante una aplicación. Incluye una diadema y un panel corporal, lo que permite una aplicación de luz sistémica que se puede personalizar según el objetivo de la terapia. | UNIDAD | No registra | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto CERA con nombre genérico: TERAPIA DE LUZ, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb.”. (Subrayado fuera de texto) La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | IIa
20251225571 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-26 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 4 ENZIMAS” Nombre Genérico: DETERGENTE MULTIENZIMATICO 4 ENZIMAS | PROQUIZYME PLUS | No | USOS: PREVIENE QUE SE ADHIERAN PELÍCULAS DE RESIDUOS DE MATERIA ORGÁNICA EN SUPERFICIES, REMOVIENDO SANGRE, PROTEÍNAS, GRASAS, ALMIDONES Y CARBOHIDRATOS USO INSTITUCIONAL: INSTITUCIONES MÉDICAS O CENTROS ODONTOLÓGICOS. | 100 mL, 120 mL, 3.8 L INDICACIÓN DEL MATERIAL DEL ENVASE PRIMARIO 1. ENV DOSIFICADOR 500ML PEAD NAT 2. ENV DOSIFICADOR 100ML PEAD NAT R18 3. TP ROSCA SEGURIDAD PP R28 BCO | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 4 ENZIMAS Nombre Genérico: DETERGENTE MULTIENZIMATICO 4 ENZIMAS este No Cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251228324 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-26 | HOJAS / LAMINAS TERMOPLASTICAS, con nombre genérico: HOJAS TERMOPLASTICAS | MAXFLEX | No | LOS PRODUCTOS MULTICAPA FLEX PREMIUM Y MONOCAPA ESTÁNDAR MAX SON LÁMINAS TERMOPLÁSTICAS DESARROLLADAS COMO MATERIA PRIMA ESPECIALIZADA PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS INTRAORALES PERSONALIZADOS, TALES COMO ALINEADORES, RETENEDORES Y PLANTILLAS DE FIJACIÓN. AMBOS MATERIALES ESTÁN COMPUESTOS POR POLÍMEROS DE GRADO MÉDICO Y HAN SIDO DISEÑADOS PARA SU PROCESAMIENTO MEDIANTE TERMOFORMADO SOBRE MODELOS DENTALES INDIVIDUALIZADOS. ESTOS PRODUCTOS NO CORRESPONDEN A DISPOSITIVOS MÉDICOS TERMINADOS. | HOJAS, LÁMINAS Y ROLLOS | MULTICAPA FLEX PREMIUM, REFERENCIAS: T-ECDA-343-F125-076-E T-ECDA-343-R137-076-N T-ECDA-343-R102-076-N T-ECDA-343-F125-100-E MONOCAPA: ESTÁNDAR MAX M-LA-100-F125-076-E M-LA-100-F125-100-E M-LA-100-F125-040-C | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251228364 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-26 | BAJALENGUAS DE MADERA | ZIBOJECT | No | BAJALENGUAS DE MADERA UTILIZADO COMO SUJETADOR DE LENGUA PARA EXAMINAR LA OROFARINGE Y/O UTILIZADO COMO MEDIO PARA APLICAR MEDICAMENTOS A NIVEL TÓPICO | EMPAQUE INDIVIDUAL : CAJA X 50 PAQUETES, PAQUETE POR CAJA: 50 UNIDADES, EMPAQUE A GRANEL: CAJA X 100 PAQUETES, PAQUETE POR CAJA: 100 UNIDADES, CAJA X 50 PAQUETES, PAQUETE X CAJA : 500 UNIDADES. EMPAQUE BOLSA X 20: BOLSA X 20 UNIDADES A GRANEL, 25 BOLSAS DE 20 UNIDADES CAJA, PAQUETE POR CAJA 500 UNDS | BAJALENGUAS DE MADERA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251228583 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-26 | RESINA PARA IMPRESORAS 3D HOROUS, con nombre genérico: RESINA PARA IMPRESORAS 3D | HOROUS | No | LAS RESINAS HORUS SON RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES DESARROLLADAS PARA SU USO EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS GENERALES MEDIANTE IMPRESORAS 3D, INDICADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN INGENIERÍA, PROTOTIPADO, MODELOS DE ESTUDIO EN DIVERSAS ÁREAS ETC | BOTELLA X 250G / BOTELLA X 500GR / BOTELLA X 1000GR / BOTELLA X 5000GR | RESINA HORUS MODEL 2.0 500G CREAM / Botella 500gr 20.10.1000 RESINA HORUS MODEL 2.0 1KG CREAM / Botella 1 Kg 20.10.5000 RESINA HORUS MODEL 2.0 5KG CREAM / Botella 5 Kg 20.24.0500 RESINA HORUS MODEL 2.0 500G GREY / Botella 500gr 20.24.0100 RESINA HORUS MODEL 2.0 1KG GREY / Botella 1 Kg 20.24.5000 RESINA HORUS MODEL 2.0 5KG GREY / Botella 5 Kg 20.26.0250 RESINA HORUS CASTABLE 2.0 250KG / Botella 250gr 20.26.0500 RESINA HORUS CASTABLE 2.0 500KG Botella 500gr 20.40.0250 RESINA HORUS GUIDE 3.0 250G TRANPARENTE / Botella 250gr 20.40.0500 RESINA HORUS GUIDE 3.0 500G TRANSPARENTE / Botella 500gr 20.40.0100 RESINA HORUS GUIDE 3.0 1KG TRANSPARENTE / Botella 1 Kg 20.41.0250 RESINA HORUS SPLINT 3.0 250G TRANSPARENTE / Botella 250gr 20.41.0500 RESINA HORUS SPLINT 3.0 500G TRANSPARENTE / Botella 500gr 20.41.1000 RESINA HORUS SPLINT 3.0 1KG TRANSPARENTE / Botella 1 Kg 20.28.0250A1 RESINA HORUS PROV 250G A1 Botella 250gr 20.28.0250BL RESINA HORUS PROV 250G BL Botella 250gr 20.28.0250A2 RESINA HORUS PROV 250G A2 Botella 250gr 20.28.0250A3 RESINA HORUS PROV 250G A3 Botella 250gr 20.27.0250A1 RESINA HORUS CROWN 250G A1 Botella 250gr 20.27.0250B1 RESINA HORUS CROWN 250G B1 Botella 250gr 20.27.0250BL RESINA HORUS CROWN 250G BL Botella 250gr 20.27.0250A2 RESINA HORUS CROWN 250G A2 Botella 250gr | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251228778 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-26 | SOLFAR Nombre Genérico: POLIACRILATO DE SODIO | No registra | Si | ESTÁ INDICADO PARA SOLIDIFICAR Y/O GELIFICAR DESECHOS LÍQUIDOS DERRAMADOS EN PISOS Y FACILITAR SU DISPOSICIÓN FINAL. | 8 g, 10 g y 20 g. | No registra | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.19 del 13 y 14 de octubre de 2021, de LA COMISIÓN REVISORA SALA ORDINARIA VIRTUAL ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ABSORBENTE HIDROFILICO”, es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto SI cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: SOLFAR Nombre Genérico: POLIACRILATO DE SODIO se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251229181 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | DENTAL LAB POLISHING BUR AND DENTAL LAB DIAMOND DISCS, con nombre genérico: FRESAS Y DISCOS DE PULIDO PARA LABORATORIO DENTAL | BAISTRA INSDUSTRIES CORP | No | LAS FRESAS DE PULIDO PARA LABORATORIO DENTAL, SON HERRAMIENTAS ROTATORIAS UTILIZADAS PARA EL ACABADO, ALISADO Y ABRILLANTADO DE DISTINTOS MATERIALES DENTALES. SU USO ES ESENCIAL EN EL LABORATORIO PROTÉSICO, YA QUE PERMITE OBTENER SUPERFICIES LISAS, UNIFORMES Y ESTÉTICAMENTE AGRADABLES ANTES DE LA ENTREGA CLÍNICA AL PACIENTE. ESTAS FRESAS ESTÁN INDICADAS PARA TRABAJAR SOBRE RESINAS ACRÍLICAS, COMPOSITES, METALES Y CERÁMICAS, Y SE EMPLEAN ESPECIALMENTE DESPUÉS DEL FRESADO O TALLADO INICIAL, CUANDO SE REQUIERE ELIMINAR IRREGULARIDADES Y MEJORAR LA TEXTURA SUPERFICIAL. EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE FRESAS DE PULIDO, FABRICADAS CON MATERIALES COMO CAUCHO IMPREGNADO CON ÓXIDOS ABRASIVOS, CARBURO DE TUNGSTENO FIELTRO O SILICONA, CADA UNO ADAPTADO A UNA ETAPA DEL PROCESO DE ACABADO. PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS, SE RECOMIENDA UTILIZARLAS A VELOCIDADES MODERADAS, EN EL RANGO DE 10,000 A 15,000 REVOLUCIONES POR MINUTO, Y CON REFRIGERACIÓN SI EL FABRICANTE ASÍ LO INDICA. ESTO PREVIENE EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MATERIAL, EVITA LA DEFORMACIÓN DE LAS SUPERFICIES TRABAJADAS Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL INSTRUMENTO. TAMBIÉN ES IMPORTANTE REEMPLAZAR LA FRESA CUANDO MUESTRA SIGNOS DE DESGASTE O CUANDO SU CAPACIDAD DE CORTE DISMINUYE NOTABLEMENTE, YA QUE SU USO INEFICIENTE PUEDE AFECTAR LA PRECISIÓN DEL TRABAJO Y COMPROMETER LA RESTAURACIÓN. POR SU PARTE, LOS DISCOS DE DIAMANTE PARA LABORATORIO DENTAL SON HERRAMIENTAS ABRASIVAS ALTAMENTE EFICACES COMPUESTAS POR UNA BASE METÁLICA O RESINOIDE RECUBIERTA CON PARTÍCULAS DE DIAMANTE. ESTAS PARTÍCULAS LE OTORGAN AL DISCO UNA CAPACIDAD DE CORTE Y CONTORNEADO PRECISA, LO QUE LO CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA MANIPULAR MATERIALES COMO CERÁMICAS, ZIRCONIO, RESINAS COMPUESTAS Y ACRÍLICOS. LOS DISCOS DIAMANTADOS SE UTILIZAN PARA CORTAR Y SEPARAR ESTRUCTURAS MÚLTIPLES, COMO PUENTES Y CORONAS, ASÍ COMO PARA AJUSTAR LOS MÁRGENES DE RESTAURACIONES Y REALIZAR CONTORNEADOS DELICADOS. SON ESPECIALMENTE ÚTILES CUANDO SE REQUIERE TRABAJAR CON EXTREMA PRECISIÓN, POR EJEMPLO, AL PERFILAR BORDES CERVICALES EN RESTAURACIONES ESTÉTICAS O AL SEPARAR PIEZAS UNIDAS SIN DAÑARLAS. PARA SU USO CORRECTO, DEBEN COLOCARSE EN UN MICROMOTOR DE LABORATORIO O UNA PIEZA DE MANO ADECUADA, TRABAJANDO A VELOCIDAD CONTROLADA Y, EN MATERIALES CERÁMICOS, SIEMPRE CON IRRIGACIÓN PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE MICROFRACTURAS O DAÑOS TÉRMICOS. EXISTEN DISCOS CON DIFERENTES ESPESORES Y GRANULOMETRÍAS, QUE PERMITEN ADAPTAR EL INSTRUMENTO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL CASO, YA SEA CORTE, DESBASTE O PULIDO FINO.EL USO DE AMBOS INSTRUMENTOS REQUIERE DESTREZA, CONOCIMIENTO DEL MATERIAL A TRABAJAR Y CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. ES ESENCIAL EMPLEAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MANTENER UNA VELOCIDAD CONSTANTE SIN APLICAR PRESIÓN EXCESIVA, Y RESPETAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. EN CONJUNTO, LAS FRESAS DE PULIDO Y LOS DISCOS DIAMANTADOS REPRESENTAN HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LOGRAR RESTAURACIONES PRECISAS, FUNCIONALES Y ESTÉTICAMENTE SATISFACTORIAS. SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ENTORNO DEL LABORATORIO DENTAL NO SOLO OPTIMIZA LOS RESULTADOS CLÍNICOS, SINO QUE TAMBIÉN MEJORA LA LONGEVIDAD DE LAS PRÓTESIS Y LA COMODIDAD DEL PACIENTE." | EN CAJAS DE A 10, 20, 50 UNIDADES, Y PEQUEÑAS BOLSAS PLÁSTICAS REUTILIZABLES DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, TRANSPARENTES, CON CIERRE HERMÉTICO | L02311GX,D050GX,D060GX,C060GX,E060GX,CN060GX,G060GX,A023GX,L023GX,N023GX,D023GX,CN023GX,G023GX,C023GX,FA023GX,A060GX,M060GX,A02314GX,02314GX,FA02314GX,L040GX,L045GX,L060GX,C02308GX,L02308GX,FA02308GX,H040GX,F060GX,A060S,C016S,L023S,D023S,D040S,D050S,C060S,E060S,CN050S,CN060S,G060S,L040S,L045S,L060S,H040S,F060S,M060S,MA023S,C060G,L045G,L060G,F060G,CN060G,E060G,L02311EX,N023EX,CN023EX,H023EX,L040EX,C023EX,L02308EX,FA02308EX,C02314EX,FA02314EX,L016EX,H040FX,L023EX,L016EX,MA023EX,L060EX,L050EX,L02311FX,C060FX,CN060FX,G060FX,L040FX,L045FX,L060FX,C02308FX,L016FX,B02305FX,L023FX,N023FX,E023FX,CN023FX,C014FX,C023FX,FA023FX,L02308FX,FA02308FX,H040FX,F040FX,F060FX,C02314FX,FA02314FX,MA023FX,C060HX,CN060HX,L040HX,L045HX,F060HXF12M,L12M,G12M,E12M,A12M,F10M,L10M,G10M,E10M,A10M,F12MT,L12MT,G12MT,E12MT,A12MT,F12MT,L10MT,G10MT,E10MT,A10MT.MANDREL 2.35mm: 042,043,044,045,046,047 DIAMOND DISCS: 355D 19, 22; 355DF 19, 22; 355 19,22; 355F 19,22; 345D 19,22; 345DF 19,22; 345 19,22; 345F 19,22; 350D 19,22; 350DF 19,22; 350 19,22; 350F 19,22; 360 19,22; 360F 19,22. SILICON RUBBER POLISHING BUR H9601, H9602, H9603, H9604, H9605, H9606, H9607, H10601, H10602, H10603, H11601, H11602, H11603, H8601, H8602, H8603, H8604, H8605, H8606, H8621, H8622, H8623, H8624, H8625, H8626, H7601, H7602, H7603, H7604, H7605, H7606, H7611H, H7612, H7613, H7614, H7615, H7616, H8631, H8632, H8633, H8634, H8635, H8636, H7631, H7632, H7633, H7634, H7635, H7636, H5601, H5602, H5603, H5604, H5605, H5606, H4601, H4602, H4603, H4604, H4605, H4606 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251230509 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | PROGRAMA ENSAYO DE APTITUD EN MARCADORES TUMORALES con Nombre genérico Marcadores Tumorales. | PROASECAL | No | INDICACIONES y USOS: Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de marcadores tumorales : Alfafetoproteína (AFP), Antígeno carcinoembrionario (CEA), Antígeno carcinoembrionario (CA 125), Antígeno CA-15.3; Antígeno CA 19.9, Antígeno CA 27.29 , Antígeno CA 72.4 , Beta-2 Microglobulina (B2M), Cortisol, Insulina, Ferritina, Gonadotropina coriónica ( Beta HCG ),Prolactina, Antígeno prostático libre (PSA LIbre ), Antigeno prostático total (PSA total), Calcitonina, Tiroglobuina, Estradiol, Gastrina. | Programa de ensayo de aptitud : 1 caja de 1 vial de marcadores tumorales suero humano liquido y/o liofilizado , con un volumen de 3 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251230921 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | BALANZA DIGITAL - GRADO MEDICO con nombre genérico BALANZA DIGITAL - GRADO MEDICO | GMD, LATID2S, LATIDOS y TELERPM | No | Equipo biomédico ideal para calcular los valores aproximados del porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de músculo esquelético, el metabolismo basal (en reposo). El IMC (índice de masa corporal) y la edad corporal, además el peso calcula también el nivel de grasa visceral utilizando el método de IB (impedancia bioeléctrica) | Empaque individual | No registra | En razón a lo anterior, es preciso traer a colación el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos, para las balanzas o básculas, mediante Acta 4 del 11 de mayo de 2016, que aclaró: “(...) Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, aclara que las basculas para medición de peso (corporal, pañales, órganos, etc) no se consideran dispositivos médicos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, por lo tanto para su fabricación, importación y uso, no requieren de registro sanitario. Sin embargo, las básculas que además de medir el peso registren parámetros fisiológicos en conjunto que permitan generar un diagnóstico inmediato (básculas multifuncionales), sí se consideran dispositivos médicos de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, debido a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico por ahora, no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad.” (subrayado y negrita fuera de texto). Es preciso destacar, que el producto BALANZA DIGITAL - GRADO MEDICO con nombre genérico BALANZA DIGITAL - GRADO MEDICO, cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (…)” | En consideración a lo expuesto, el producto BALANZA DIGITAL - GRADO MEDICO con nombre genérico BALANZA DIGITAL - GRADO MEDICO es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, como actualmente no se puede garantizar su trazabilidad para su fabricación, importación o comercialización en Colombia, el producto No requiere de Registro Sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251236138 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | GORROS DESECHABLES | ALFA LATINA | No | PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN ÁREAS NO ESTÉRILES COMO: SEGURIDAD INDUSTRIAL, HOTELES, RESTAURANTES, SALONES DE BELLEZA LIMPIEZA Y USO DOMÉSTICO. | 100 PIEZAS POR BOLSA, 2000 PIEZAS POR CAJA CORRUGADA | BST-MCO1/BST-MCO2 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251236159 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | Personal trainer for facial exercises con Nombre genérico Masajeador Facial - Entrenador Personal para el rostro | GENERICA | No | El Masajeador Facial - Entrenador Personal para el rostro es el aliado para obtener relajación en el rostro y es un complemento cuidado de tu rostro y además: Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel Ayuda a la reducción del estrés Ayuda a mejorar la calidad del sueño Ayuda a la reducción de la ansiedad Ayuda a mejorar la tensión muscular Puede usarse en diferentes tipos de piel El Masajeador Facial es cómodo de transportar ya que es liviano. No solo es fácil de guardar en casa, sino también fácil de guardar mientras viaja o cuando viaja." | Unidad - Caja Individual- Caja Master (Contenido de la Caja master 100 unidades) | El Producto Personal trainer for facial exercises, viene en diferentes colores como: rosa, fucsia, azul, aguamarina, amarillo, violeta, transparente, verde, rojo, gris, negro, azul entre otros. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251236161 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | producto Gafas con filtro para Luz azul con Nombre genérico Gafas con filtro luz azul | ZOOM TO GO PANTALLAS DIGITALES | No | INDICACIONES y USOS: Gafas sin graduación ( sin aumento) con filtro que disminuye la entrada de la luz azul emitida por pantallas de dispositivos electrónicos como computadores, teléfonos móviles, tabletas y televisores, evitando la fatiga visual y la disminución de la calidad del sueño. | COMERCIAL: Están presentadas a los consumidores en empaque individual. En su presentación pueden estar acompañadas por estuches, cordones, accesorios o artículos promocionales en general. | 7709832806097 7709832803198 7709813612488 7708449733215 7708449733154 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251240358 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | HACCP-SYSTEM Plus. Referencia: 71655 Egg Yolk Tellurite Emulsion. Referencia: 80122 Listeria Fraser Supplement. Referencia: 80304 OGYE Supplement. Referencia: 81018 Novobiocin Supplement. Referencia: 81021 | LIOFILCHEM | No | HACCP-SYSTEM Plus 71655: Sistema para la determinación del recuento microbiano total y la búsqueda e identificación presuntiva de gérmenes patógenos que pueden aislarse de las superficies de trabajo.; Egg Yolk Tellurite Emulsion 80122: Suplemento para la detección de estafilococos coagulasa positivos, según norma ISO 6888. Emulsión estéril y estabilizada de yema de huevo con telurito de potasio para su uso en la base de agar Baird-Barker (ref. 610004, 620004). El medio completo se utiliza para el aislamiento y recuento de Staphylococcus aureus en alimentos. Listeria Fraser Supplement 80304: Suplemento para la detección y enumeración de Listeria monocytogenes y Listeria spp. El suplemento Listeria Fraser se utiliza para la preparación del caldo Listeria Fraser (ref. 610166, 620166) y del caldo Demi Fraser (ref. 610091, 620091). El medio completo se utiliza para el enriquecimiento selectivo y la identificación presuntiva de Listeria spp. en muestras de alimentos y ambientales.; OGYE Supplement 81018: Suplemento selectivo para la detección y enumeración de levaduras y mohos. El Suplemento OGYE es un suplemento liofilizado selectivo que se utiliza para la preparación de Agar OGYE. Este medio completo se utiliza para el aislamiento y recuento de levaduras y mohos en alimentos y cosméticos. Novobiocin Supplement 81021: Suplemento selectivo para la detección de Salmonella móvil según ISO 6579. Suplemento liofilizado para usar con la Base de Medio MSRV (Ref. 610018 / 620018) para el enriquecimiento selectivo de Salmonellas móviles procedentes de alimentos y piensos, muestras ambientales y muestras de la fase primaria de producción, como heces animales, polvo e hisopos. | HACCP-SYSTEM Plus 71655: KIT 20 sistemas HACCP-SYSTEM Plus (40 pruebas) , 40 viales de solución de inóculo (5,0 ml/vial), 20 películas de sellado, formulario de resultados, 1 Hoja de instrucciones.; Egg Yolk Tellurite Emulsion 80122: KIT 4 botellas de 50 ml. Listeria Fraser Supplement 80304: KIT Cada kit contiene:10 viales de suplemento para Listeria Fraser.; OGYE Supplement 81018: KIT Cada kit contiene: 10 viales de suplemento OGYE liofilizado, 1 hoja de instrucciones. Novobiocin Supplement 81021: KIT Contenido por vial Sal sódica de novobiocina 10 mg. Cada vial es suficiente para preparar 1 litro. | No registra | Teniendo en cuenta que los productos anteriormente mencionados, son productos para el análisis microbiológico en muestras de superficies, ambiente, alimentos y cosméticos, estos NO son objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. | Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de productos de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación". | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254742 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | 610018 MSRV Medium Base 610040 Plate Count Agar 610058 Violet Red Bile Lactose Agar 610059 Violet Red Bile Glucose Agar | LIOFILCHEM | No | INDICACIONES Y USOS: 610018 MSRV Medium Base: Medio para la detección de Salmonella spp. móviles en heces animales y muestras ambientales, según la norma ISO 6579. 610040 Plate Count Agar: Es un medio utilizado para determinar el contenido microbiano total en alimentos y piensos, agua y otros materiales. 610058 Violet Red Bile Lactose Agar: Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento y contaje de bacterias coliformes en alimentos, agua y otros materiales de interés sanitario, de acuerdo a APHA e ISO 4832.; 610059 Violet Red Bile Glucose Agar: Medio selectivo utilizado para la detección y contaje de Enterobacterias en alimentos, agua y otros materiales, según las USP/EP/JP e ISO 21528. | 610018 MSRV Medium Base: medio deshidratado 500 g de polvo en botella de plástico. 610040 Plate Count Agar: Medio deshidratado 500 g de polvo, en tubos/botellas. 610058 Violet Red Bile Lactose Agar: Medio deshidratado 500 g de polvo, en tubos/botellas. 610059 Violet Red Bile Glucose Agar: Medio deshidratado en botellas 500 g. | 610018 MSRV Medium Base: Digerido enzimático de tejido animal y vegetal 4,6 , Hidrolizado ácido de caseína 4,6, Cloruro de sodio 7,3. Dihidrogenofosfato de potasio 1,5 Cloruro de magnesio anhidro 10,9 Oxalato de verde malaquita 0,04 Agar 2,7 pH final 5,2 ± 0,1 a 25 °C. 610040 Plate Count Agar: Digerido Enzimático de Caseína 5.0 g/l, Extracto de Levadura 2.5 g/l, Glucosa 1,0 g/l, Agar 15.0 g/l pH Final 7.0 ± 0.2 a 25°C. 610058 Violet Red Bile Lactose Agar: Digerido Enzimático de Tejidos Animales 7.0, Extracto de Levadura 3.0 Lactosa 10.0, Cloruro de Sodio 5.0, Sales Biliares 1.5, Rojo Neutro 0.03, Crystal Violet 0.002, Agar 14.0 pH Final 7.4 ± 0.2 at 25°C. 610059 Violet Red Bile Glucose Agar: Digerido Enzimático de Tejidos Animales 7.00, Extracto de Levadura 3.0, Glucosa 10.0, Cloruro de Sodio 5.0, Sales Biliares 1.5, Rojo Neutro 0.03, Crystal Violet 0.002, Agar 14.0. pH Final 7.4 ± 0.2 at 25°C; 610063 EC Broth: g/l Digerido enzimático de Caseína 20.0, Lactosa 5.0, Sales Biliares 1.5, Dipotasio Fosfato 4.0, Monopotasio Fosfato 1.5, Cloruro Sódico 5.0. pH final 6.9 ± 0.2 a 25°C | Teniendo en cuenta que los productos anteriormente mencionados, son productos para el análisis microbiológico en muestras de superficies, ambiente, agua alimentos y otros materiales, estos NO son objeto de la vigilancia y control por parte de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA. Por consiguiente, El INVIMA no expide Certificado de No Obligatoriedad, por no tratarse de productos de su competencia, tal como lo determinó el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación Radicada con número 201424001411011 del 30 de septiembre de 2014 la cual cito: "...si se trata entonces de un producto que no es competencia del INVIMA, no hay lugar a realizar ningún tipo de exigencia, lo único procedente en estos casos es manifestar de manera clara que el producto no es de competencia del INVIMA por lo cual se concluye no se debe expedir la certificación" | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254765 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-09-30 | CONJIN POSTURAL con Nombre genérico COJIN POSTURAL. | MEDICAL EL LOCAL MEDICO | Si | El cojín postural está diseñado para proporcionar soporte ortopédico y mejorar la alineación corporal en pacientes que requieren control postural durante la sedestación. Está indicado para: Pacientes con discapacidad motora o trastornos neuromusculares que requieren soporte adicional para mantener la postura. Personas en proceso de rehabilitación física, especialmente tras cirugías ortopédicas o lesiones medulares. Usuarios que deben permanecer largos períodos sentados, como medida preventiva contra úlceras por presión o dolor lumbar. Uso en sillas de ruedas, sillas terapéuticas o superficies planas, bajo supervisión médica o fisioterapéutica. Modo de uso: Coloque el cojín sobre la superficie deseada, asegurando su posición mediante las correas tensoras para evitar deslizamientos. Asegúrese de que el usuario esté bien alineado con los puntos de soporte del cojín para lograr una postura anatómicamente adecuado | UNIDAD , SELLADO EN BOLSA CON ETIQUETA | Referencia interna: CP-01. Modelo estándar. Dimensiones: 45 cm x 45 cm x 8 cm. Cojín postural con correas tensoras, elaborado con espumas de alta calidad y forro removible. Uso en sillas de ruedas y superficies planas. Fabricación nacional. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto CONJIN POSTURAL con Nombre genérico COJIN POSTURAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251254853 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | Delta Sleep Mouth Tape con Nombre genérico Cinta adhesiva bucal para favorecer la respiración nasal durante el sueño | RESILIENCIA | No | INDICACIONES y USOS: Descripción del Producto: Cinta adhesiva bucal para favorecer la respiración nasal durante el sueño Indicaciones de uso: Reducción de respiración oral durante el sueño Fomento de la respiración nasal para un descanso más profundo y sin ronquidos. 1. Limpiar bien los labios y también la piel alrededor de ellos, eliminando cualquier residuo de aceite o suciedad 2. Asegurarse de que la boca y sus alrededores estén completamente secos antes de aplicar la cinta 3. Retira una cinta del empaque y colócala en el centro de tus labios, asegurándote de que quede bien ajustada para fomentar la respiración nasal 4. Si al principio te resulta incómodo, recuerda que este proceso es gradual. Tu cuerpo puede tardar hasta una semana en adaptarse completamente 5. Al despertar, retira suavemente la cinta y deséchala | Bolsa resellable con 30 unidades (uso diario por 1 mes) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254947 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | • Medicamentos • Productos biológicos • Suplementos dietarios • Fitoterapéuticos • Homeopáticos • Alimentos y bebidas • Cosméticos • Productos de aseo e higiene doméstica • Plaguicidas • Dispositivos médicos y equipos biomédicos • Reactivos de diagnóstico | No registra | No | No registra | No registra | No registra | Los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), sistemas de calentamiento de tabaco (SCT), productos de tabaco calentado (PTC) y soluciones líquidas contenedoras de nicotina (SLCN) NO están incluidos en el ámbito de aplicación de las normas que regulan los productos mencionados. Estos productos no se enmarcan en la definición de dispositivo médico para uso humano, la cual está establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, así: “(…) Dispositivo médico para uso humano: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos…” Tampoco se enmarcan en la definición de medicamentos señalada en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995: “(…) Medicamento: Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado…” Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular Externa No. 32 de 2019, en la que se imparten directrices, alertas y recomendaciones sanitarias relacionadas con los efectos nocivos del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN) y los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN). En esta Circular se indicó “Dada la escasa y baja calidad de la evidencia cientifica, no se puede determinar si los sistemas electrónicos de administración de nicotina podrían ayudar a más fumadores a la cesación o, por el contrario, impedir que abandonen el tabaco. (Wortd Health Organización, 2019). Y, en Colombia, no están aprobados para ser usados como medicamento ni como dispositivo médico (Ministerio de Salud y Protección Social, 201 B).” (Negrita y subrayado fuera de texto) Así las cosas, el Invima no hace parte del esquema de control frente a la fabricación, importación, distribución y comercialización de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), sistemas de calentamiento de tabaco (SCT), productos de tabaco calentado (PTC) ni soluciones líquidas contenedoras de nicotina (SLCN)en tanto, como ya se mencionó, no fueron previstos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, ni en la normatividad de carácter especial que se ha ocupado de regular estos productos. Finalmente, se aclara que la competencia para reglamentar y vigilar estos productos corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en el marco de la Ley 1335 de 2009, la cual establece disposiciones para la prevención del daño a la salud de menores, de la población no fumadora y para el control del tabaquismo en Colombia. | En conclusión, el INVIMA no emite actos administrativos ni certificaciones que determinen si productos como VIKA - BLUEBERRY COSMO/ NICOTINE POUCHES / BOLSAS DE NICOTINA marca VIKA u otros que contengan tabaco procesado, esencias con o sin nicotina, accesorios o dispositivos relacionados, requieren o no de registro sanitario para su comercialización en Colombia, pues no es la entidad competente para pronunciarse sobre este tipo de productos. | No están incluidos en el ámbito de aplicación de las normas que regulan los productos mencionados.
20251254954 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | VIKA - FROZEN MINT NICOTINE POUCHES / BOLSAS DE NICOTINA | VIKA | No | No registra | No registra | No registra | No registra | No registra | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251255949 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | • Medicamentos • Productos biológicos • Suplementos dietarios • Fitoterapéuticos • Homeopáticos • Alimentos y bebidas • Cosméticos • Productos de aseo e higiene doméstica • Plaguicidas • Dispositivos médicos y equipos biomédicos • Reactivos de diagnóstico | No registra | No | No registra | No registra | No registra | Los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), sistemas de calentamiento de tabaco (SCT), productos de tabaco calentado (PTC) y soluciones líquidas contenedoras de nicotina (SLCN) NO están incluidos en el ámbito de aplicación de las normas que regulan los productos mencionados. Estos productos no se enmarcan en la definición de dispositivo médico para uso humano, la cual está establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, así: “(…) Dispositivo médico para uso humano: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos…” Tampoco se enmarcan en la definición de medicamentos señalada en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995: “(…) Medicamento: Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado…” Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular Externa No. 32 de 2019, en la que se imparten directrices, alertas y recomendaciones sanitarias relacionadas con los efectos nocivos del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN) y los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN). En esta Circular se indicó “Dada la escasa y baja calidad de la evidencia cientifica, no se puede determinar si los sistemas electrónicos de administración de nicotina podrían ayudar a más fumadores a la cesación o, por el contrario, impedir que abandonen el tabaco. (Wortd Health Organización, 2019). Y, en Colombia, no están aprobados para ser usados como medicamento ni como dispositivo médico (Ministerio de Salud y Protección Social, 201 B).” (Negrita y subrayado fuera de texto) Así las cosas, el Invima no hace parte del esquema de control frente a la fabricación, importación, distribución y comercialización de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), sistemas de calentamiento de tabaco (SCT), productos de tabaco calentado (PTC) ni soluciones líquidas contenedoras de nicotina (SLCN)en tanto, como ya se mencionó, no fueron previstos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, ni en la normatividad de carácter especial que se ha ocupado de regular estos productos. Finalmente, se aclara que la competencia para reglamentar y vigilar estos productos corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en el marco de la Ley 1335 de 2009, la cual establece disposiciones para la prevención del daño a la salud de menores, de la población no fumadora y para el control del tabaquismo en Colombia. | En conclusión, el INVIMA no emite actos administrativos ni certificaciones que determinen si productos como VIKA - ICE COOL MINT NICOTINE POUCHES / BOLSAS DE NICOTINA marca VIKA u otros que contengan tabaco procesado, esencias con o sin nicotina, accesorios o dispositivos relacionados, requieren o no de registro sanitario para su comercialización en Colombia, pues no es la entidad competente para pronunciarse sobre este tipo de productos. | No están incluidos en el ámbito de aplicación de las normas que regulan los productos mencionados.
20251258268 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | White Double-Ended Roller Massager/ Masajeador facial | MINISO | No | Accesorio para masaje.Reafirma la piel y reduce la apariencia de cansancio en el rostro. | Caja plástica transparente x 1 Unidad | 6942269537467 White Double-Ended Roller Massager. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258440 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-09-30 | Heart Stainless Steel Gua Sha Massager/ Masajeador facial y corporal | No registra | No | Accesorio para masaje. Reafirma la piel y reduce la apariencia de cansancio | Caja plástica transparente x 1 Unidad | 6936906719033 Heart Stainless Steel Gua Sha Massager | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20241336078 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | BITEBLOCK FOR GASTROENTEROLOGY, con Nombre genérico BOQUILLAS PARA GRASTROENTEROLOGÍA | MEDITALIA, AMC | Si | SE UTILIZA PARA FACILITAR LA INSERCIÓN DEL ENDOSCOPIO DURANTE LOS PROCESOS DE GASTROSCOPIA. Características técnicas: Cinta para la cabeza precargada en laprene con elasticidad diferenciada Diferentes diámetros: 21x25 mm /18x20 mm /16x20 mm/ 20x25 mm Provisto de almohadilla para la lengüeta Disponible con cinta para la cabeza Versión para adultos y pediátricos Versión desechable, disponible con conector de oxígeno. Advertencia: Mantener alejado del fuego y humedad. | CAJA X 50 UNIDADES | Referencia: MED/102; diametro 21x25, Color: Amarillo Referencia: MED/102/B; diametro 21x25, Color: Amarillo Referencia: MED/102/A; diametro 21x25, Color: Transparente Referencia: MED/102/A/B; diametro 21x25, Color: Transparente Referencia: MED/106; diametro 18x20, Color: Purpura Referencia: MED/106/B; diametro 18x20, Color: Purpura Referencia: MED/106/P; diametro 16x20, Color: Naranja Referencia: MED/106/P/A; diametro 16x20, Color: Transparente | De acuerdo con lo anterior, el producto cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización y Vigilancia Sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso Humano”, por lo tanto, es considerado dispositivo médico para uso en humanos" Articulo 2: (…) b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…) | El producto se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: “Artículo 7. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas.: (..) B. DISPOSITIVOS MÉDICOS INVASIVOS Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I. (…)” | I
20251116396 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | QUANTUM MAGNETIC RESONANCE ANALYZER con nombre genérico ANALIZADOR CUANTICO DE ALTA TECNOLOGIA | QRMA | Si | El QRMA, es un dispositivo que utiliza la física cuántica para evaluar la salud de una persona. El software que lo acompaña generalmente disponible en español permite analizar los datos recopilados y generar informes sobre diversos aspectos de la salud, este software generalmente se incluye con la compra del dispositivo. Funciona mediante un sensor que se sostiene en la mano y que detecta los campos magnéticos emitidos por el cuerpo humanos. Estos campos son analizados por el software del dispositivo, que compara los resultados con una base de datos de referencia para generar informes sobre diferentes parámetros de salud. El QRMA, escanea tu salud en 60 segundos, este analizador cuántico de alta tecnología es capaz de tomar lecturas precisas a nivel celular de tu cuerpo, en menos de un (1) minuto. Es un método no invasivo que no requiere análisis serológico ni radiología y es completamente indoloro. Fácil de operar: con las ultimas actualizaciones de software gratuitas el sistema operativo de este operador es compatible con Windows 2000, vista y Windows 7,8 y 10. -Asintomático predicho: Con solo unas 10 células con cambios patológicos, el analizador puede capturar cambios patológicos de las células y predecir los precursores de la enfermedad. Al tomar medidas de atención médicas en este momento, usted será capaz de prevenir eficazmente una variedad de enfermedades crónicas que pueden poner en riesgo tu salud. Deja de tratar los síntomas: ahora es el momento de descubrir la fuente de enfermedad y luchar con precisión, no solo conjeturas. | El paquete incluye: 1 x Host 1 x varilla de prueba 1 x cable USB 1 x bolsa de almacenamiento 1 x CD 1 x Dongle | QA003 | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto QUANTUM MAGNETIC RESONANCE ANALYZER con nombre genérico ANALIZADOR CUANTICO DE ALTA TECNOLOGIA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa;(…)”. (Subrayado fuera de texto) La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | IIa
20251117803 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | ROTATIVO VERTICAL con nombre genérico: CARRUSEL VERTICAL. | Hanel | No | El Hänel Rotomat® es un sistema de almacenamiento automatizado de alta eficiencia, diseñado para modernizar y optimizar procesos logísticos en hospitales, clínicas, farmacias y centros de distribución. Su principio de carrusel vertical lo convierte en una solución ideal para reducir costos, maximizar el espacio, mejorar la ergonomía y elevar la seguridad en la gestión de inventarios. Indicaciones Optimización de Procedimientos: Automatiza el acceso a materiales, acortando tiempos y reduciendo el esfuerzo humano. Reducción de Costos y Espacio: Su diseño compacto vertical ahorra hasta un 60 % de espacio en comparación con almacenamiento tradicional. Almacenamiento de Alta Densidad: Ideal para inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, repuestos y componentes delicados. Control de Inventarios Integrado: Equipado con software de gestión propio para operación independiente o conectado a ERP. Usos Hospitales y Clínicas: Almacenamiento y dispensación segura de medicamentos y suministros en diferentes unidades hospitalarias. Farmacias Hospitalarias o Ambulatorias: Preparación rápida y segura de pedidos. Centros de Distribución o E-commerce Médico: Picking acelerado con alta precisión, adaptable a soluciones pick-to-light, put-to-light y códigos de barras. Industria Electrónica o Quirúrgica: Capacidad de integración con ambientes ESD y almacenamiento de instrumentos delicados. | Unidad | Hänel Rotomat® 900/115/327/254 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: El equipo es de uso exclusivo en investigación, No debe usarse en procedimientos de diagnóstico. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251137282 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | : IPS E.MAX CAD ABUTMENT SOLUTION, con nombre genérico: BLOQUE DE CERÁMICA VÍTREA DE DISILICATO DE LITIO | IPS E.MAX ® CAD; CEREC ®; INLAB® | No | LAS SOLUCIONES IPS E.MAX® CAD ABUTMENT SOLUTIONS SON RESTAURACIONES HÍBRIDAS SOBRE IMPLANTE Y FABRICACIÓN CAD/CAM (PILARES HÍBRIDOS Y CORONAS DE PILARES HÍBRIDOS) PARA EL REEMPLAZO DE DIENTES INDIVIDUALES. ESTAS RESTAURACIONES HÍBRIDAS SE FABRICAN INDIVIDUALMENTE A PARTIR DE UN BLOQUE DE CERÁMICA VÍTREA DE DISILICATO DE LITIO (LS2) Y SE CEMENTAN SOBRE UNA BASE DE FIJACIÓN DE TITANIO. | CAJA POR 5 UNIDADES. | 644357 IPS e.max CAD CER/inLab MO 0 A14 (S)/5 644358 IPS e.max CAD CER/inLab MO 1 A14 (S)/5 644359 IPS e.max CAD CER/inLab MO 2 A14 (S)/5 644360 IPS e.max CAD CER/inLab MO 3 A14 (S)/5 644361 IPS e.max CAD CER/inLab MO 4 A14 (S)/5 644362 IPS e.max CAD CER/inLab MO 0 A14 (L)/5 644363 IPS e.max CAD CER/inLab MO 1 A14 (L)/5 644364 IPS e.max CAD CER/inLab MO 2 A14 (L)/5 644365 IPS e.max CAD CER/inLab MO 3 A14 (L)/5 644366 IPS e.max CAD CER/inLab MO 4 A14 (L)/5 644367 IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A16 (S)/5 644368 IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A16 (S)/5 644369 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (S)/5 644370 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A16(S)/5 644372 IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A16 (S)/5 644373 IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A16 (S)/5 644376 IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A16 (S)/5 644377 IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A16 (S)/5 644380 IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A16 (S)/5 644383 IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A16 (L)/5 644385 IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A16 (L)/5 644386 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (L)/5 644387 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A16(L)/5 644389 IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A16 (L)/5 644390 IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A16 (L)/5 644393 IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A16 (L)/5 644394 IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A16 (L)/5 644397 IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A16 (L)/5 645595 IPS e.max CAD CER/inLab LT BL2 A16 (S)/5 645599 IPS e.max CAD CER/inLab LT BL2 A16 (L)/5 678784 IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A14 (S)/5 678785 IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A14 (S)/5 678866 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A14 (S)/5 678867 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A14(S)/5 678868 IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A14 (S)/5 678869 IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A14 (S)/5 678870 IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A14 (S)/5 678871 IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A14 (S)/5 678872 IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A14 (S)/5 678873 IPS e.max CAD CER/inLab LT A1 A14 (L)/5 678874 IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A14 (L)/5 678875 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A14 (L)/5 678876 IPS e.max CAD CER/inLab LT A3.5 A14(L)/5 678877 IPS e.max CAD CER/inLab LT B1 A14 (L)/5 678878 IPS e.max CAD CER/inLab LT B2 A14 (L)/5 678879 IPS e.max CAD CER/inLab LT C1 A14 (L)/5 678880 IPS e.max CAD CER/inLab LT C2 A14 (L)/5 678881 IPS e.max CAD CER/inLab LT D2 A14 (L)/5 678882 IPS e.max CAD CER/inLab LT BL2 A14 (S)/5 678883 IPS e.max CAD CER/inLab LT BL2 A14 (L)/5 644385US IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A16 (L)/5 644386US IPS e.max CAD CER/inLab LT A3 A16 (L)/5 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251143689 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | PAPEL DE ABSORCIÓN Y PROTECCIÓN, con nombre genérico: PAPEL DE ABSORCIÓN Y PROTECCIÓN | INTERSTER | No | PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN, EL SECADO Y EL TRANSPORTE, MEJORANDO ASÍ LA HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO. TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA GAMA SE HAN DESARROLLADO PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA DURABILIDAD Y CALIDAD, Y ESTÁN FABRICADOS CON LOS MEJORES MATERIALES PARA PROTEGER LOS INSTRUMENTOS AFILADOS Y FRÁGILES, EL MATERIAL DE EMBALAJE DE ESTERILIZACIÓN Y AL USUARIO. ABSORCIÓN DE HUMEDAD DURANTE LA ESTERILIZACIÓN UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN SON LOS PAQUETES HÚMEDOS. | CAJA POR 500, CAJA 800, CAJA POR 1000, CAJA POR 1200, CAJA POR 2000 | 3FCZB440603, 3FCZB440604, 3FCZB440606, 3FCZB440608, 3FC2B440610, 3FC2B440614, 3FCZB440614, 3FCZB440616, 3FCZB440618, 3FCZB440702, 3FCZB440708, 3FCZB440802, 3FCZB440804, 3FCZB440806, 3FCZB440808, 3FCZB440810, 3FCZB440812, 3FCZB440814, 3FCZB440816, 3FCZB440818, 3FTSZ420850, 3FTSZ420852, 3FTSZ420854, 3FTSZ420856, 3FTSZ420860, 3FTSZ420862, 3FTSZ420864, 3FTSZ420866, 3FTSZ420870, 3FTSZ420880, 3FTSZ420882, 3FTSZ420884 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251164935 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | IPS E.MAX ® PRESS: | No registra | No | AUSENCIA DE ESTRUCTURA DENTARIA EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, EDENTULISMO PARCIAL EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR TIPOS DE RESTAURACIONES: – CARILLAS – INLAYS – RECUBRIMIENTOS (P.EJ., CARILLAS OCLUSALES, CORONAS PARCIALES) – CORONAS (SOBRE PREPARACIONES NATURALES Y PILARES) – CORONAS CON PILAR – PILARES – PUENTES DE TRES UNIDADES HASTA EL SEGUNDO PREMOLAR COMO PILAR TERMINAL | TUBO POR 5 PIEZAS, TUBO POR 3 PIEZAS, TUBO POR 10 PIEZAS | 596753 IPS e.max Press HO 0 5 Stk. 596754 IPS e.max Press HO 0 L/3 Stk. 596756 IPS e.max Press MO 0 5 Stk 596757 IPS e.max Press MO 1 5 Stk. 596758 IPS e.max Press MO 2 5 Stk. 596759 IPS e.max Press MO 3 5 Stk. 596760 IPS e.max Press MO 4 5 Stk. 596762 IPS e.max Press MO 0 L/3 Stk. 596763 IPS e.max Press MO 1 L/3 Stk. 596764 IPS e.max Press MO 2 L/3 Stk. 596765 IPS e.max Press MO 3 L/3 Stk. 596766 IPS e.max Press MO 4 L/3 Stk. 605273 IPS e.max Press LT A1 5 Stk. 605274 IPS e.max Press LT A2 5 Stk. 605275 IPS e.max Press LT A3 5 Stk. 605276 IPS e.max Press LT A3,5 5 Stk. 605276 IPS e.max Press LT A3,5 5 Stk. 605277 IPS e.max Press LT B1 5 Stk. 605278 IPS e.max Press LT B2 5 Stk. 605279 IPS e.max Press LT B3 5 Stk. 605280 IPS e.max Press LT C2 5 Stk. 605281 IPS e.max Press LT D3 5 Stk. 605283 IPS e.max Press LT A1 L/3 Stk. 605284 IPS e.max Press LT A2 L/3 Stk. 605285 IPS e.max Press LT A3 L/3 Stk. 605286 IPS e.max Press LT A3,5 L/3 Stk. 605287 IPS e.max Press LT B1 L/3 Stk. 605288 IPS e.max Press LT B2 L/3 Stk. 605289 IPS e.max Press LT B3 L/3 Stk. 605290 IPS e.max Press LT C2 L/3 Stk. 605291 IPS e.max Press LT D3 L/3 Stk. 605293 IPS e.max Press LT BL1 5 Stk. 605294 IPS e.max Press LT BL2 5 Stk. 605295 IPS e.max Press LT BL3 5 Stk. 605296 IPS e.max Press LT BL4 5 Stk. 605298 IPS e.max Press LT BL1 L/3 Stk. 605299 IPS e.max Press LT BL2 L/3 Stk. 605300 IPS e.max Press LT BL3 L/3 Stk. 605301 IPS e.max Press LT BL4 L/3 Stk. 626302 IPS e.max Press HO 1 5 Stk. 626303 IPS e.max Press HO 2 5 Stk. 626304 IPS e.max Press HO 1 L/3 Stk. 626305 IPS e.max Press HO 2 L/3 Stk. 626306 IPS e.max Press LT A4 5 Stk. 626307 IPS e.max Press LT B4 5 Stk. 626308 IPS e.max Press LT C1 5 Stk. 626309 IPS e.max Press LT C3 5 Stk. 626310 IPS e.max Press LT C4 5 Stk. 626311 IPS e.max Press LT D2 5 Stk. 626312 IPS e.max Press LT D4 5 Stk. 626313 IPS e.max Press LT A4 L/3 Stk. 626314 IPS e.max Press LT B4 L/3 Stk. 626315 IPS e.max Press LT C1 L/3 Stk. 626316 IPS e.max Press LT C3 L/3 Stk. 626317 IPS e.max Press LT C4 L/3 Stk. 626318 IPS e.max Press LT D2 L/3 Stk. 626319 IPS e.max Press LT D4 L/3 Stk. 626320 IPS e.max Press HT A1 5 Stk. 626321 IPS e.max Press HT A2 5 Stk. 626322 IPS e.max Press HT A3 5 Stk. 626323 IPS e.max Press HT A3,5 5 Stk. 626324 IPS e.max Press HT A4 5 Stk. 626325 IPS e.max Press HT B1 5 Stk. 626326 IPS e.max Press HT B2 5 Stk. 626327 IPS e.max Press HT B3 5 Stk. 626328 IPS e.max Press HT B4 5 Stk. 626329 IPS e.max Press HT C1 5 Stk. 626330 IPS e.max Press HT C2 5 Stk. 626331 IPS e.max Press HT C3 5 Stk. 626332 IPS e.max Press HT C4 5 Stk. 626333 IPS e.max Press HT D2 5 Stk. 626334 IPS e.max Press HT D3 5 Stk. 626335 IPS e.max Press HT D4 5 Stk. 626336 IPS e.max Press HT A1 L/3 Stk. 626337 IPS e.max Press HT A2 L/3 Stk. 626338 IPS e.max Press HT A3 L/3 Stk. 626339 IPS e.max Press HT A3,5 L/3 Stk. 626340 IPS e.max Press HT A4 L/3 Stk. 626341 IPS e.max Press HT B1 L/3 Stk. 626342 IPS e.max Press HT B2 L/3 Stk. 626343 IPS e.max Press HT B3 L/3 Stk. 626344 IPS e.max Press HT B4 L/3 Stk. 626345 IPS e.max Press HT C1 L/3 Stk. 626346 IPS e.max Press HT C2 L/3 Stk. 626347 IPS e.max Press HT C3 L/3 Stk. 626348 IPS e.max Press HT C4 L/3 Stk. 626349 IPS e.max Press HT D2 L/3 Stk. 626350 IPS e.max Press HT D3 L/3 Stk. 626351 IPS e.max Press HT D4 L/3 Stk. 626352 IPS e.max Press HT BL1 5 Stk. 626353 IPS e.max Press HT BL2 5 Stk. 626354 IPS e.max Press HT BL3 5 Stk. 626355 IPS e.max Press HT BL4 5 Stk. 626356 IPS e.max Press HT BL1 L/3 Stk. 626357 IPS e.max Press HT BL2 L/3 Stk. 626358 IPS e.max Press HT BL3 L/3 Stk. 626359 IPS e.max Press HT BL4 L/3 Stk. 635560 IPS e.max Press Impulse Opal 1 5Stk. 635561 IPS e.max Press Impulse Opal 2 5Stk. 635569 IPS e.max Press Impulse Opal 1 L/3Stk. 635570 IPS e.max Press Impulse Opal 2 L/3Stk 638036 IPS e.max Press Multi A1 5 Stk. 638147 IPS e.max Press Multi A2 5 Stk 638148 IPS e.max Press Multi A3 5 Stk. 638149 IPS e.max Press Multi A3.5 5 pcs. 638151 IPS e.max Press Multi B1 5 Stk. 638152 IPS e.max Press Multi B2 5 Stk. 638155 IPS e.max Press Multi C1 5 Stk. 638156 IPS e.max Press Multi C2 5 Stk. 638159 IPS e.max Press Multi D2 5 Stk. 638638 IPS e.max Press Multi BL2 5 Stk. 668756 IPS e.max Press MT A1 5 Stk. 668757 IPS e.max Press MT A2 5 Stk. 668758 IPS e.max Press MT A3 5 Stk. 668759 IPS e.max Press MT B1 5 Stk. 668760 IPS e.max Press MT B2 5 Stk. 668761 IPS e.max Press MT C1 5 Stk. 668762 IPS e.max Press MT D2 5 Stk. 668763 IPS e.max Press MT A1 L/3 Stk. 668764 IPS e.max Press MT A2 L/3 Stk. 668765 IPS e.max Press MT A3 L/3 Stk. 668766 IPS e.max Press MT B1 L/3 Stk. 668767 IPS e.max Press MT B2 L/3 Stk. 668768 IPS e.max Press MT C1 L/3 Stk. 668769 IPS e.max Press MT D2 L/3 Stk. 668770 IPS e.max Press MT BL3 5 Stk. 668771 IPS e.max Press MT BL4 5 Stk. 668772 IPS e.max Press MT BL3 L/3 Stk. 668773 IPS e.max Press MT BL4 L/3 Stk. 668891 IPS e.max Press MT BL2 5 Stk. 668892 IPS e.max Press MT BL2 L/3 Stk. 711981 IPS e.max Press MT A3.5 L/3 Stk. 716624 IPS e.max Press MT C2 L/3 Stk. 716625 IPS e.max Press MT A3.5 5 Stk. 716626 IPS e.max Press MT C2 5 Stk. 763445 IPS e.max Press MO 1 10 Stk. 764026 IPS e.max Press LT A1 10 Stk. 764027 IPS e.max Press LT A2 10 Stk. 764028 IPS e.max Press LT A3 10 Stk. 764029 IPS e.max Press LT B1 10 Stk. 764030 IPS e.max Press LT BL1 10 Stk. 764031 IPS e.max Press LT BL2 10 Stk. 764032 IPS e.max Press LT BL3 10 Stk. 764033 IPS e.max Press LT BL4 10 Stk. 764034 IPS e.max Press HT A1 10 Stk. 764035 IPS e.max Press HT A2 10 Stk. 764036 IPS e.max Press HT A3 10 Stk. 764037 IPS e.max Press HT B1 10 Stk. 764038 IPS e.max Press HT BL1 10 Stk. 764039 IPS e.max Press HT BL2 10 Stk. 764040 IPS e.max Press HT BL3 10 Stk. 764041 IPS e.max Press HT BL4 10 Stk. 764042 IPS e.max Press MT A1 10 Stk. 764043 IPS e.max Press MT A2 10 Stk. 764044 IPS e.max Press MT A3 10 Stk. 764045 IPS e.max Press MT B1 10 Stk. 764046 IPS e.max Press MT BL3 10 Stk. 764047 IPS e.max Press MT BL4 10 Stk. 764048 IPS e.max Press MT BL2 10 Stk. 750789CI IPS e.max Press Multi A1 5 Stk. 750790CI IPS e.max Press Multi A2 5 Stk. 750791CI IPS e.max Press Multi A3.5 5 Stk. 750792CI IPS e.max Press Multi B1 5 Stk. 750793CI IPS e.max Press Multi B2 5 Stk. 750795CI IPS e.max Press Multi C1 5 Stk. 750796CI IPS e.max Press Multi C2 5 Stk. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251174854 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | MASAJEADOR MUSCULAR TIPO PISTOLA | SPORTFITNESS | Si | El masajeador tipo pistola, es un dispositivo portátil, compacto y de alta frecuencia. Ideal para deportistas y personas que padezcan dolores musculares. PRE-ENTRENAMIENTO: El masajeador prepara los músculos, alivia los calambres y mejora la flexibilidad. Al usario durante 30 segundos en la zona deseada, activa los músculos de inmediato. Se recomienda usarlo antes de entrenamientos específicos para reducir el tiempo de estiramientos estáticos. DURANTE EL ENTRENAMIENTO: El masajeador puede usarse de 15 a 20 segundos entre entrenamientos para aliviar espasmos musculares y combatir la fatiga, lo que permite aumentar las repeticiones. DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO: El masajeador se puede usar hasta 2 minutos después del entrenamiento para aliviar el dolor y mejorar la recuperación muscular | UNIDAD POR EMPAQUE | MG-SND-001 | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto MASAJEADOR MUSCULAR TIPO PISTOLA, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa (…)”. (Subrayado fuera de texto) Nota: Cabe señalar que no se concede como nombre del producto CINTA KINIESIOLÓGICA toda vez que esta no se relaciona con el producto. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251212821 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | OPIZYME Nombre Genérico: TRIPLE ENZYMATIC DETERGENT FOR MEDICAL INSTRUMENTS – DETERGENTE TRIPLE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO | Firson | No | Medical Devices and instruments (ultrasonic and automatic cleaners) Dispositivos e instrumentos médicos (limpiadores ultrasónicos y automáticos). Detergente enzimático médico profesional, detergente triple enzimático para instrumentos médicos. Opizyme es un detergente enzimático médico profesional que ejerce un excelente efecto limpiador con la combinación de tres enzimas complejas de proteasa, amilasa y lipasa y no aditivos ionicos (tensioactivos, estabilizador, colorante, etc.). Opizyme está diseñado para eliminar eficazmente todo material extraño como sangre, otros fluidos en el cuerpo,(secreciones respiratorias, tejidos, moco y saliva), proteínas, restos celulares, etc. de endoscopios flexibles y rígidos, instrumentos quirúrgicos y otros dispositivos médicos antes de la desinfección. Los materiales orgánicos anteriores pueden evitar la penetración del germicida y hacer que el proceso de desinfección o esterilización sea ineficaz. Recomendado para limpiar instrumentos antes de usar Opidex OPA, Bydex Plus, Endopa. | 1L | Package • 1 L | De acuerdo con lo anterior, el producto: OPIZYME Nombre Genérico: TRIPLE ENZYMATIC DETERGENT FOR MEDICAL INSTRUMENTS – DETERGENTE TRIPLE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO este No Cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251215590 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | MAQUINA FRESADORA ARUM PARA EL FRESADO DE BLOQUES Y DISCOS, con nombre genérico: MAQUINA FRESADORA PARA EL FRESADO DE BLOQUES Y DISCOS PARA USO EN LABORATORIO DENTAL | ARUM | No | USOS: PARA EL FRESADO DE PIEZAS DENTALES TRIDIMENSIONALES EN SECO Y HÚMEDO. INDICACIONES: FRESADORAS EN SECO Y HÚMEDO QUE PUEDE MECANIZAR PIEZAS DE DIFERENTES MATERIALES PARA ELABORAR OBJETOS DE ALTA CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS PRÓTESIS DENTALES Y ORTODONCIA. | (UNIDAD)EQUIPO | Serie 5X-500, 5X-500L, 5X-200, 5X-450, 4X-450, 5X-400, serie 5X-300Pro, 5X-300D. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220396 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | RESINAS FORMLABS, con nombre genérico: RESINAS PARA IMPRESION 3D | FORMLABS | No | RESINAS USADAS EN IMPRESION 3D LA FAMILIA DE RESINAS ES UN MATERIAL TRANSPARENTE PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, LA ROTURA Y LA ABRASIÓN. ESTE MATERIAL DE CLASE VI USP SE FABRICA EN INSTALACIONES REGISTRADAS CON LA FDA Y CON CERTIFICACIÓN ISO 13485. SE PUEDE UTILIZAR PARA APLICACIONES EN CONTACTO DE LARGA DURACIÓN CON LA PIEL (MÁS DE 30 DÍAS) Y CONTACTO DE CORTA DURACIÓN CON TEJIDOS, Y DENTINA (MÁS DE 24 HORAS). IBT FLEX RESIN: DISEÑADA PARA APLICACIONES DENTALES, ESTA RESINA FLEXIBLE PUEDE SER UTILIZADA EN DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN ADAPTABILIDAD Y PUEDEN ENTRAR EN CONTACTO CON LOS TEJIDOS VIVOS. CLEAR RESIN: ESTA RESINA ESTÁ CERTIFICADA BIOCOMPATIBLE Y ES ADECUADA PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES BIOMÉDICAS, INCLUIDO EL CONTACTO CON TEJIDOS VIVOS. DENTAL LT CLEAR V2: ESTA RESINA OFRECE DURABILIDAD ADICIONAL Y ES ADECUADA PARA APLICACIONES QUE INVOLUCRAN CONTACTO CON TEJIDOS VIVOS. DENTAL LT CONFORT: SIMILAR A DENTAL LT CLEAR, ESTA RESINA OFRECE DURABILIDAD ADICIONAL Y ES ADECUADA PARA APLICACIONES QUE INVOLUCRAN CONTACTO CON TEJIDOS VIVOS. IBT SURGICAL GUIDE: DISEÑADA PARA APLICACIONES DENTALES, ESTA RESINA FLEXIBLE PUEDE SER UTILIZADA EN DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN ADAPTABILIDAD Y PUEDEN ENTRAR EN CONTACTO CON LOS TEJIDOS VIVOS. | VIENE CARTUCHO EN PRESENTACIONES DE 1LITRO O DE 5LITROS | SE AMPARAN EN ESTE CERTIFICADO LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: IBT FLEX RESIN DENTAL LT CLEAR RESIN DENTAL LT CONFORT RESIN SURGICAL GUIDE RESIN | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220398 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | SISTEMA DE ALINEADORES DENTALES SOBRE MEDIDA-CLEARCORRECT® | CLEARCORRECT® | No | LOS ALINEADORES CLEARCORRECT® SE UTILIZAN PARA PROPORCIONAR LOS MISMOS BENEFICIOS FINALES DEL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO TRADICIONAL, BUSCANDO LA RECTITUD Y POSICIÓN ADECUADA DE LOS DIENTES, ASÍ COMO UNA FUNCIÓN MEJORADA DE LA MORDEDURA. SE UTILIZAN EN SECUENCIA PARA QUE LA FUERZA APLICADA SEA UNIFORME, CONTINUA Y AUMENTE PARA OFRECER UN AJUSTE GRADUAL DE LA POSICIÓN DE LOS DIENTES. | UNIDAD | CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESPAÑOL DESCRIPCIÓN PORTUGUÉS DESCRIPCIÓN INGLÉS REF-03 ALINEADOR ALINHADOR ALINGER REF-04 CONTENCIÓN CONTENÇÃO RETAINER REF-06 GUÍA PARA ATTACHMENT GUIA PARA ATTACHMENT ENGAGER TEMPLATE | De acuerdo con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 1 y 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.” (Subraya y negrilla fuera de texto). Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado. Conforme a lo expuesto, y al considerarse el producto SISTEMA DE ALINEADORES DENTALES SOBRE MEDIDA-CLEARCORRECT®, como Dispositivo médico sobre medida, este no requiere de registro sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220422 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | PLACAS DE ACETATO PARA TERMOFORMADO | TANDER SUPPLIES | No | PLACA TRANSPARENTE DE TERMOFORMADO ELABORADA EN PETG O POLIURETANO (PU), UTILIZADA EN ORTODONCIA PARA LA FABRICACIÓN DE RETENEDORES, ALINEADORES Y PROTECTORES BUCALES. SU COMPOSICIÓN PERMITE UN MOLDEO PRECISO SOBRE MODELOS DENTALES, OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y VERSÁTIL PARA USO EN CONSULTORIOS O LABORATORIOS. DISPONIBLE EN DIFERENTES GROSORES SEGÚN LA NECESIDAD. LA PLACA TIENE UNA PELÍCULA PROTECTORA DE COLOR BLANCO O VERDE EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR PARA PROTEGERLA DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS. PARA USARLA SE DEBE RETIRAR LA PELÍCULA PROTECTORA Y PROCEDER A LA FUNDICIÓN A PRESIÓN. LA REFERENCIA GOODYU CUENTA CON UNA COMPOSICIÓN TRICAPA QUE PROPORCIONA MAYOR RIGIDEZ ESTRUCTURAL SIN SACRIFICAR FLEXIBILIDAD, GENERANDO MAYOR RESISTENCIA Y CONFORT PARA EL PACIENTE, MEJOR ADAPTACIÓN Y UNA FLEXIBILIDAD SUPERIOR EN COMPARACIÓN CON LÁMINAS CONVENCIONALES. | PAQUETE POR 20 UNIDADES, PAQUETE POR 10 UNIDADES, UNIDAD | Nombre interno del material Materia prima % SKYGREEN(S2008) PETG 100 LA REFERENCIA GOODYU TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN TRICAPA: Nombre interno del material Materia prima % SKYGREEN(S2008) PETG Tereftalato de polietileno Glicina 70 Splint Sheet Película compuesta de copoliéster y poliuretano termoplástico 30 FORMA (2 TIPOS): REDONDA Y CUADRADA DIMENSIONES: DIÁMETRO ○120,125MM / □127MM OBSERVACIONES (referencias y/o modelos del producto): Modelo Tamaño 4002-3 Modelo Tamaño Redonda Diametro Espesor Cuadrada Tamaño Espesor GOODY 020 120/125 mm 0.5 mm GOODYS 020 125/127 mm 0.5 mm GOODY 025 120/125 mm 0.63 mm GOODYS 025 125/127 mm 0.63 mm GOODY 030 120/125 mm 0.75 mm GOODYS 030 125/127 mm 0.75 mm GOODY 035 120/125 mm 0.85 mm GOODYS 035 125/127 mm 0.85 mm GOODY 040 120/125 mm 1.0 mm GOODYS 040 125/127 mm 1.0 mm GOODY 060 120/125 mm 1.5 mm GOODYS 060 125/127 mm 1.5 mm GOODY 080 120/125 mm 2.0 mm GOODYS 080 125/127 mm 2.0 mm REFERENCIAS REDONDAS: GOODYU 020 / GOODYU 080 Modelo Tamaño Redonda Diametro Espesor GOODYU 120/125 mm 0.76 mm | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251220432 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | SILLA DUCHA | GOSHEN | Si | PROPOSITO DE USO Proporcionar apoyo y seguridad a personas con movilidad reducida o problemas de equilibrio durante el baño INSTRUCCIONES DE USO a. Saque la silla de la caja. b. Asegúrese que los tubos de las patas esten ajustados a la misma altura antes de usarlo. c. Capacidad máxima de carga: 110 kg. No se permite exceder esta capacidad. DISPOSICION Despues de usarlo, sequela y coloquela la silla a un lado. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Guarde la silla ducha en un lugar seco y ventilado. La temperatura de almacenamiento es 5℃ a 55℃. MANTENIMIENTO A. Verifique que los tornillos esten bien apretados, para asegurar la estabilizacion del ejercitador antes de usarlo. b. La limpieza regular evitará que el polvo se acumule en los tubos o que se suelten y asi mejorará el buen funcionamiento de la silla ducha ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES Se deben seguir todas las advertencias y precauciones de este manual. NO utilizar en una pendiente, en una zona con hielo o aceite. Debe utilizarse en un lugar plano | UNIDAD | WR4015 / IMD736LQ / JL736LQ / WR6610 / IMD798 / JL798 | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto SILLA DUCHA, MARCA: GOSHEN, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | I
20251224857 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | TnR PSI Nombre genérico: PLACA DE CRANEOPLASTIA, BIOLÓGICA/BIODEGRADABLE | TnR PSI | No | Uso previsto: Es un producto a medida del paciente fabricado mediante impresora 3D, hecho de material absorbente y utilizado para la reconstrucción de huesos cráneo-maxilofaciales. Indicaciones: Defectos óseos cráneo-maxilofaciales | 1 UNIDAD X PAQUETE | No registra | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…) "Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el Producto: TnR PSI Nombre genérico: PLACA DE CRANEOPLASTIA, BIOLÓGICA/BIODEGRADABLE es considerado DISPOSITIVO MÉDICO SOBRE MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: Para la importación o fabricación del Producto: TnR PSI Nombre genérico: PLACA DE CRANEOPLASTIA, BIOLÓGICA/BIODEGRADABLE se presentará la prescripción del profesional de salud para el paciente específico, junto con los documentos requeridos para tal fin “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-01 | MINI PROTEAN TETRA CELL / CÁMARA DE ELECTROFORÉSIS | BIORAD LABORATORIES | No | Cámara para electroforesis completa con accesorios, sistema vertical para mini geles con variaciones que permiten correr geles listos o gelificados manualmente. Según el protocolo del usuario se determinará cual espesor y cuantas muestras utilizar variando las guias de dispensado, los vidrios con espaciadores Para la gelificación manual de los geles se requiere de un módulo de gelificación y para documentación de los geles también podría requerirse del módulo transblot que permita hacer la transferencia de las muestras en el gel a papel. Para que la cámara ejecute su función de separación debe ser conectada a una fuente de poder que permita el suministro de electrificadas para la corrida de las muestras. Se ofrecen diferentes presentaciones con el fin de que el usuario pueda contar con los accesorios requeridos para lograr su objetivo, sin embargo también se ofrecen las partes para poder hacer una actualización a través del tiempo, según la necesidad y las posibilidades del usuario. | No registra | 1658000 Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10 pozos, 0.75 mm de grosor; sistema completo incluye 5 peines, 5 juegos de placas de vidrio, 2 soportes de fundición, conjunto de abrazaderas de fundición, guía de carga de muestras, conjunto de electrodos, módulo de corrida compañero, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell.1658001 Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10 pozos, 1.0 mm de grosor; sistema completo incluye 5 peines, 5 juegos de placas de vidrio, 2 soportes de fundición, conjunto de abrazaderas de fundición, guía de carga de muestras, conjunto de electrodos, módulo de corrida compañero, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. 1658002*Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10 pozos, 0.75 mm de grosor; sistema de 2 geles incluye 5 peines, 5 juegos de placas de vidrio, soporte de fundición, 2 marcos de fundición, guía de carga de muestras, conjunto de electrodos, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. 1658003*Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10 pozos, 1.0 mm de grosor; sistema de 2 geles incluye 5 peines, 5 juegos de placas de vidrio, soporte de fundición, 2 marcos de fundición, guía de carga de muestras, conjunto de electrodos, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. 1658004 Mini-PROTEAN Tetra Cell para Geles Precargados Mini, sistema de 4 geles incluye conjunto de electrodos, módulo de corrida compañero, marco de sujeción, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. 1658005* Mini-PROTEAN Tetra Cell para Geles Precargados Mini, sistema de 2 geles incluye conjunto de electrodos, marco de sujeción, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. 1658006 Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10 pozos, 1.5 mm de grosor; sistema de 4 geles incluye 5peines, 5 juegos de placas de vidrio, 2 soportes de fundición, 4 marcos de fundición, guía de carga de muestras, conjunto de electrodos, módulo de corrida compañero, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. 1658007* Mini-PROTEAN Tetra Cell, 10 pozos, 1.5 mm de grosor; sistema de 2 geles incluye 5 peines, 5 juegos de placas de vidrio, soporte de fundición, 2 marcos de fundición, guía de carga de muestras, conjunto de electrodos, tanque, tapa con cables de poder, represa de tampón mini cell. Cámara completas con accesorios 1658025 Mini-PROTEAN Tetra Cell y fuente de poder PowerPac Basic, incluye 1658001 y 1645050 - 1658026 Mini-PROTEAN Tetra Cell y fuente de poder PowerPac Universal, incluye 1658001 y 1645070 - 1658027 Mini PROTEAN Tetra Cell y fuente de poder PowerPac HC,incluye 1658001 y 1645052 - 1658028 Mini PROTEAN Tetra Cell y fuente de poder PowerPac HV, incluye 1658001 y 1645056 1658029 Mini- PROTEAN Tetra Cell y módulo Mini Trans-Blot, incluye 1658001 y 1703935 - 1658030 Mini PROTEAN Tetra Cell para Geles Precargados Mini y módulo Mini Trans Blot, incluye 1658004 y 1703935 - 1658033 Mini-PROTEAN Tetra Cell, módulo Mini Trans-Blot y fuente de poder – PowerPac Basic, incluye 1658001, 1703935 y 1645050 - 1658034 Mini-PROTEAN Tetra Cell para Geles Precargados Mini, módulo Mini TransBlot y fuente de poder PowerPac Basic, incluye 1658004, 1703935 y 1645050 1658035 Mini-PROTEAN Tetra Cell, módulo Mini Trans-Blot y fuente de poder PowerPac HC, incluye 1658001, 1703935 y 1645052 - 1658036 Mini-PROTEAN Tetra Cell para Geles Precargados Mini, módulo Mini Trans Blot y fuente de poder PowerPac HC, incluye 1658004, 1703935 y 1645052 * Los sistemas de 2 geles no incluyen el módulo de corrida compañero. Módulos de Gelificación : 2 peines, 5 juegos de placas de vidrio, 2 soportes de fundición, 4 marcos de fundición y la guía de carga de muestra correspondiente. 5 pozos para separador espesor 0.75mm 1658008 /espesor 1.0mm 1658013 /espesor 1.5mm1658019 , 9 pozos para separador espesor 0.75mm 1658009 /espesor 1.5mm 1658020, 10 pozos para separador espesor 0.75mm 1658010 /espesor 1.0mm 1658015/espesor 1.5mm 1658021 , 15 pozos para separador espesor 0.75mm 1658011 /espesor 1.0mm 1658016 /espesor 1.5mm 1658022, Prep/2Dpozos para separador espesor 0.75mm 1658012/espesor 1.5mm 1658023, IPG pozos 5 pozos para separador espesor 1.0mm 1658018 Accesorios y Repuestos de Geles Fundidos a mano 1653303 Mini-PROTEAN Soporte de Fundición 1653304 Mini-PROTEAN Marco de Fundición 1653305 Mini-PROTEAN Juntas para soporte de funcicion, 2 - 1653308 Placas Cortas, 5 1653310 Placas con espaciadores integrados de 0.75 mm, 5 1653311 Placas con espaciadores integrados de 1.0 mm, 5 1653312 Placas con espaciadores integrados de 1.5 mm, 5 - Otros Repuestos 1658037 Ensamblaje de Electrodos Mini-PROTEAN Tetra 1658038 Módulo de compañia Mini-PROTEAN Tetra 1658039 Tanque Buffer de repuesto 1658040 Tanque Buffer y tapa, de repuesto 1658041 Tapa con cables de alimentacion 1653201 Guía carga de muestras, 9-pozos (rojo) 1653146 Guía carga de muestras, 10-pozos (Amarillo) 1653203 Guía carga de muestras, 12-pozos (verde) 1653132 Guía carga de muestras, 15-pozos (azul) 1653130 Represas de tampón Mini Cell, 2 1653149 Juntas de Repuesto para el Ensamblaje de Electroforesis, Verdes, 2 - Peines: 5 pozos para separador espesor 0.75mm 1653352 /espesor 1.0mm 1653357 /espesor 1.5mm1653363, 9 pozos para separador espesor 0.75mm 1653353 /espesor 1.0mm 1653358 /espesor 1.5mm1653364, , 10 pozos para separador espesor 0.75mm 1653354 /espesor 1.0mm 1653359 /espesor 1.5mm1653365, , 15 pozos para separador espesor 0.75mm 1653355 /espesor 1.0mm 1653360 /espesor 1.5mm1653366, , Prep/2D Pozos para separador espesor 0.75mm 1653356 /espesor 1.0mm 1653361 /espesor 1.5mm1653367, IPG pozos para separador espesor 1.0mm 1653362 /espesor 1.5mm 1653368 | NOTA : ESTE PRODUCTO NO AMPARA REACTIVOS De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225187 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | AUTOCLAVE | STURDY | No | Este producto es un esterilizador a vapor de alta presión que has sido diseñado y desarrollado para la esterilización de artículos envueltos y desenvueltos, sólidos o líquidos. Equipo fabricado únicamente para uso en investigación. | No registra | EQUIPO Referencia Autoclave de piso SA-382VMB | Nota: El equipo es de uso exclusivo en investigación, No debe usarse en procedimientos de diagnóstico. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225554 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | BISELADORA | ANDRU VISIÓN, SIN MARCA | No | Equipo utilizado para la elaboración de lentes y posteriormente hacer el montaje en la montura | UNIDAD | LE-400 - ALE-1600G - LE-420 - NH-316 - NH-35WV - NH-100 - NCE-021A - T-605 - T-606 - T-608 - T-604 - T-634 - T-619 - T-650 - T-651 - T-647 - T-648 - T-649 - T-644 - T-645 - T-646 - T-641 - T-642 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225559 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | PEGATINAS con Nombre genérico PEGATINAS | ANDRU VISIÓN, SIN MARCA | No | : Es una cinta que se adhiere al lente para que no se mueva al momento de su elaboración | UNIDAD | T-650, T-651, T-647, T-648, T-649, T-644, T-645, T-646, T-641, T-642 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. | “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225563 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | MESAS ELECTRICAS con nombre genérico: MESAS ELECTRICAS PARA EQUIPOS OPTICOS. | ANDRU VISIÓN, SIN MARCA | No | LAS MESAS ELECTRICAS GENERALMENTE SE UTILIZAN PARA COLOCAR LAMPARAS DE HENDIDURA, QUERATOMETROS, Y OTROS EQUIPOS OPTICOS U OFTALMOLOGICOS. TIENE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE HASTA 65 KG, ES FACIL DE TRASLADAR, SUS MOVIMIENTOS DE LEVACIÓN Y DESCENSOS SON SUAVES Y MUY POCO RUIDOSOS. | UNIDAD | 3-A, CP-31AT-20, YLK-3303-16, WZ-3A, 3ª | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Esta certificación no incluye los equipos biomédicos o dispositivos médicos que se coloquen en las MESAS ELECTRICAS PARA EQUIPOS OPTICOS. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225565 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-10-02 | PERFORADORA DE PATRONES | ANDRU VISION, SIN MARCA | No | UTILIZADA PARA LA PERFORACIÓN DE LENTES OFTÁLMICOS.ESTA MÁQUINA PERFORADORA DE LENTES DE ANTEOJOS ESTÁ HECHA DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD PARA MAYOR DURABILIDAD. EL MOTOR DE COBRE PURO TIENE UN AUMENTO DE BAJA TEMPERATURA PARA GARANTIZAR UN BUEN RENDIMIENTO. LA ESCALA DE PRECISIÓN LE PERMITE PERFORAR AGUJEROS CON MAYOR PRECISIÓN. LA CORREA DE INSERCIÓN FUSIONADA GARANTIZA UN USO MÁS SEGURO. | UNIDAD | REFERENCIAS: CP-10B, NCE-98C, NCE-24A, NCE-24B, CP-24, NCE-181, NCE-182 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251225568 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-10-02 | RANURADORA DE LENTES | ANDRU VISIÓN, SIN MARCA | No | Esta máquina se utiliza en el terminado de lentes oftálmicos para ranurar su borde y permitir su instalación en monturas que no tienen marco cerrado. | UNIDAD | CP-3T, CP-3CR, CP-3PCG, NH-800, NH-800G | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251226722 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | VO2 MÁSTER ANALYZER KIT/ ASSESSMENT KIT 50 FILTERS AND 1 DESICCANT CARTRIDGE con nombre genérico: ERGOESPIRÓMETRO PORTATIL, FILTRO Y CARTUCHO DISECANT. | No registra | No | Destinado al desarrollo de actividades académicas y demostrativas dentro del ámbito universitario, específicamente orientadas a la evaluación y monitoreo de variables fisiológicas relacionadas con la función cardiorrespiratoria y el rendimiento físico. Estos equipos no tendrán contacto con pacientes dado que no serán utilizados para ningún tipo de proceso médico o clíni | Empacado en caja de acuerdo con el tamaño del elemento. | VO2 MÁSTER ANALYZER KIT ASSESSMENT KIT 50 FILTERS AND 1 DESICCANT CARTRIDGE | En consideración a lo expuesto, el producto VO2 MÁSTER ANALYZER KIT/ ASSESSMENT KIT 50 FILTERS AND 1 DESICCANT CARTRIDGE con nombre genérico: ERGOESPIRÓMETRO PORTATIL, FILTRO Y CARTUCHO DISECANT, es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, teniendo en cuenta que este es solicitado por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE con el fin de utilizarlo en el marco de un laboratorio de Biomecánica, liderado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y por tanto, dicha universidad manifiesta “Estos equipos VO2 MÁSTER ANALYZER KIT/ ASSESSMENT KIT 50 FILTERS AND 1 DESICCANT CARTRIDGE no serán utilizados para ningún tipo de proceso médico o clínico. Los equipos VO2 MÁSTER ANALYZER KIT/ ASSESSMENT KIT 50 FILTERS AND 1 DESICCANT CARTRIDGE a importar serán de uso exclusivo y único, ubicados en la Universidad Autónoma de Occidente y no tendrán fines comerciales. Su uso estará enfocado en la realización y ejecución de prácticas demostrativas y académicas para los diferentes usuarios de la comunidad universitaria.”, se aclara que por única vez no requerirá de registro sanitario para su importación, fabricación y comercialización en el territorio nacional. Así mismo, el producto deberá ser etiquetado como “Equipo para uso educativo” acorde al etiquetado aportado con la solicitud. Nota: Para la importación por única vez, se deberá tener en cuenta la siguiente información CANTIDAD A IMPORTAR: REFERENCIA DEL PRODUCTO: VO2 MASTER ANALYZER CANTIDADES A IMPORTAR: 1 KIT REFERENCIA DEL PRODUCTO: ASSESSMENT KIT 50 FILTERS AND 1 DESICCANT CARTRIDGE CANTIDADES A IMPORTAR: 10 KIT LUGAR AL QUE SE DIRIGE: LABORATORIO DE BIOMECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251229093 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | MÁQUINA DE FISIOTERAPIA DIGITAL | No registra | Si | MODELO XT058: La máquina de terapia digital Health Herald es un dispositivo portátil de electroestimulación que ofrece una variedad de modos de masaje y estimulación para aliviar dolores musculares y promover la relajación. Su diseño compacto y pantalla LCD facilitan su uso y programación, permitiendo ajustar la intensidad y frecuencia de la estimulación. Este tipo de dispositivos se utilizan para tratar diversas condiciones como rigidez de hombros, neuralgia, dolores de espalda y fatiga muscular. MODELO GF-6356: La fisioterapia de frecuencia media es un tipo de tratamiento "desde el exterior hacia el interior". Funciona a través de los meridianos y puntos de acupuntura, usando ciertas técnicas de fisioterapia para estimular los meridianos, regular la sangre y lograr un equilibrio relativo entre el yin y el yang.La función de los órganos internos debe armonizarse para lograr el propósito de fortalecer la condición física. | Empaque unitario, que contiene (contiene: Panel de control de máquina para fisioterapia digital, Parches de fisioterapia, Fuente de alimentación, Cables USB, -Cable, Pilas AA, - Control) | este producto no puede ser utilizado con fines médicos. Modelos : GF-6356, XT058 | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto NIPLE RACOR MIXTO PARA OXIGENACION con nombre genérico: RACOR MIXTO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa;(…)”. (Subrayado fuera de texto) La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | IIa
20251229097 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | LUVIS CHAIR con nombre genérico SILLÓN DE UNIDAD DENTAL. | DENTIS | No | La silla Luvis está diseñada para suministrar energía y servir como base para dispositivos y accesorios dentales. Este dispositivo incluye un sillón dental y está diseñado para su uso en el entorno de una clínica dental y está diseñado para ser utilizado por profesionales dentales capacitados, dentistas y/o asistentes dentales. | UNIDAD | LC700C | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Nota: Esta certificación no ampara los dispositivos médicos que se utilizan con el producto LUVIS CHAIR con nombre genérico SILLÓN DE UNIDAD DENTAL. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251229127 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-02 | DeepcOS con nombre genérico SOFTWARE DE INFRAESTRUCTURA | DeepcOS | No | DeepcOS es un software de infraestructura destinado a ser utilizado como una conexión entre los archivos de imágenes médicas en Instalaciones de Salud y el software de análisis de imágenes médicas creado por terceros para proporcionar información clínica a los médicos en las estaciones de trabajo de radiología. DeepcOS se limita exclusivamente a la transmisión de información entre dispositivos médicos, sin intervenir ni controlar directamente ningún dispositivo médico físico. Así mismo, deepcOS no desempeña ninguna función médica, ni genera información con fines clínicos o diagnósticos. Además, ningún dispositivo médico depende de deepcOS para su funcionamiento o desempeño seguro. | Software de Infraestructura | DeepcOS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251229160 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-10-02 | mediNik con Nombre generico Hidrogel de dos componente para eliminar fragmentos de cálculos renales. | MediNik | Si | “MediNiK se utiliza para encapsular cálculos renales y concreciones en un hidrogel para su extracción durante una ureterorenoscopia (URS). El uso de mediNiK permite la eliminación de fragmentos del riñón que, de otro modo, no podrían ser removidos con un instrumento de agarre debido a su pequeño tamaño. Modo de uso: 1.Desplace el endoscopio hasta visualizar los fragmentos de cálculos renales. Realice un enjuague con solución salina fisiológica estéril (NaCI 0,9 %) para garantizar una buena visibilidad. 2. ¡Detenga el enjuague! Aplique lentamente por impulsos la sustancia de base azul K1 por el canal de trabajo del endoscopio hasta que esta fluya por completo alrededor de los fragmentos a extraer. Si existe más de un cáliz renal afectado, repita este paso en cada caso. Consejo: Aplique solo tanta sustancia de base azul K1 como sea necesaria. Al añadir posteriormente el activador amarillo K2, la sustancia de base K1 se convertirá en hidrogel. 3.Enjuague con cuidado el canal de trabajo del endoscopio con NaCI 0,9 %. ¡Atención! No enjuague el canal de trabajo con demasiada intensidad, ya que esto provocaría una agitación/dilución del componente azul K1. Retroceda ligeramente el endoscopio. 4. Aplique lentamente y con cuidado el componente amarillo K2 por el canal de trabajo previamente enjuagado. Desplace poco a poco el endoscopio en la dirección del cáliz o cálices renales afectados. ¡Atención! No aplique el componente demasiado rápido, ya que esto provocaría una agitación del componente azul K1. Con independencia de la cantidad de sustancia de base azul K1 empleada, debería aplicarse todo el contenido de activador amarillo K2 (11 ml) en la jeringa. 5.Espere unos 3 minutos hasta que el hidrogel presente la consistencia deseada. Si no se espera el tiempo suficiente o el activador amarillo K2 se diluye debido al enjuague, la consistencia del hidrogel será más blanda. 6.Recoja y extraiga con cuidado el aglutinado de hidrogel con el instrumento de agarre. Ahora es posible iniciar de nuevo un enjuague de menor intensidad. ¡Atención! Si el instrumento de agarre se cierra con demasiada fuerza, el hidrogel podría fraccionarse. | “Caja por 5 Jeringas estériles de componente azul K1 (5mL cada una) selladas en un blister y 5 jeringas esteriles del componente amarillo K2 (11mL cada una) selladas en un blister..” | No registra | Que mediante la información aportada se identifica que el producto mediNik con nombre genérico Hidrogel de dos componente para eliminar fragmentos de cálculos renales, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, este se enmarca dentro de la clasificación IIa, conforme a las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, en virtud de que corresponde a un dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico destinado a un uso transitorio en el cuerpo humano, atendiendo lo señalado en la Regla 6, la cual establece,: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa,.”. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251230900 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-10-02 | MEDVIR - SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN CLÍNICA con nombre genérico SOFTWARE DE APOYO A LA GESTIÓN CLÍNICA. | MEDVIR | Si | Descripción del Dispositivo: MEDVIR es una solución digital en modo SaaS (Software as a Service o Software como Servicio), que permite a un profesional de la salud especificar los síntomas, el historial médico, y los exámenes médicos del paciente, con el fin de que la herramienta le ayude a proponer hipótesis prediagnósticos de enfermedades. Medvir no se utiliza con otros dispositivos médicos. Uso Previsto: MEDVIR es una solución digital para apoyar la toma de decisiones en la gestión clínica relacionadas con una situación médica. Sobre la base de los síntomas declarados por un paciente, e ingresados en la herramienta por el profesional de la salud, MEDVIR proporciona: • Las diferentes hipótesis de enfermedades • Orientación sobre el potencial grado de urgencia en relación con la patología más grave reportada, correlacionada con la probabilidad de diagnóstico, • Recomendaciones y acciones adicionales sugeridas al médico tratante para el manejo de las enfermedades. | Solución digital en modo SaaS (Software as a Service o "Software como Servicio" ) | MEDVIR es una solución digital en modo SaaS (Software as a Service o Software como Servicio) que se implementa a través de la interfaz accelRare | Que mediante la información aportada, se identifica que el producto NIPLE RACOR MIXTO PARA OXIGENACION con nombre genérico: RACOR MIXTO, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.;(…)”. (Subrayado fuera de texto) La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezcan la no exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251230904 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | Ba-133 con nombre genérico: ISÓTOPO RADIACTIVO DE BARIO. | SPECTRUM TECHNIQUES | No | Es una fuente estándar para calibrar equipos de detección de rayos gamma, incluyendo contadores de centelleo y espectrómetros gamma, gracias a sus emisiones gamma estables y bien caracterizadas. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251236133 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | Polaina Desechable con Nombre genérico Polaina Desechable | Alfa Latina | No | Covertor de zapatos en áreas no estériles que requieran protección. No estéril. | 100 PCS /BOLSA | BST-SCP02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. | Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro de la Comisión Revisora del INVIMA. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251236139 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | TELA NO TEJIDA SMS con nombre TELA NO TEJIDA. | “Alfa Latina” | No | “Para la fabricacion de ropa industrial, medica, como batas, gorros, bolsas, polainas, etc. | “En rollos, core interno, bolsa en PE externa.” | “NO APLICA” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251236141 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | EXTRA-ORAL PHOTOGRAMMETRY CAMERA / CÁMARA DE FOTOGRAMETRÍA EXTRAORAL con nombre genérico: CÁMARA DE FOTOGRAMETRÍA EXTRAORAL | RUNYES | No | La cámara de fotogrametría extraoral Runyes utiliza tecnología de detección y medición de imágenes de alta precisión, lo que permite la adquisición de datos de la posición del implante del paciente edéntulo con gran exactitud, proporcionando información precisa para el diseño de la prótesis, aumentando la tasa de éxito de la cirugía y la satisfacción del paciente, con precisión y comodidad en un solo paso. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251242089 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | DEMO ULTIPACE LEAD con nombre Catéter introductor para demostración. | Abbott | No | “Este producto de demostración sólo tiene la finalidad de servir para mostrar el producto y realizar entrenamiento a los médicos especialistas, pero no será utilizado en humanos ni para venta. | “Presentación Individual” | “DEMO-ULTIPACE LEAD. Modelo: LPA1231” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER UTILIZADO EN HUMANOS, SÓLO PARA FINES DE ENTRENAMIENTO, POR LO TANTO NO PODRÁ SER USADO CON FINES DE DIAGNOSTICO, USO MÉDICO O CLÍNICO, SE UTILIZA UNICAMENTE PARA DEMOSTRAR LA FUNCIONALIDAD DE CATÉTER INTRODUCTOR Y DEBE SER COMERCIALIZADO CON LA OBSERVACIÓN “PROHIBIDO EL USO EN HUMANOS, SÓLO PARA FINES DE ENTRENAMIENTO” | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251242096 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | OPHTHALMIC UNIT con nombre genérico: UNIDAD DE REFRACCIÓN | CSO | No | Unidades de refracción para el soporte de instrumentos y dispositivos médicos oftálmicos . No incluye instrumental. | UNIDAD | REFRACTION UNIT ELEGANCE REFRACTION UNIT FUSION REFRACTION UNIT ETOILE II REFRACTION UNIT FUTURE DELUXE 2 - FUTURE DELUXE 3 REFRACTION UNIT VINTAGE Accesorios Phoropter arm cod. 100805-02 Plate for projector (not CSO) cod. 100805-05 Movable spotlight cod. 100811550 Plane for column monitor cod. 100805-03 Ophthalmic headband support cod. 100805-21 LCD monitor support 100805-24 Phoropter support for square section column cod. 100805-10 Lamp with 3 LED lights cod. 100819510 Support for column retinoscope/ophthalmometer cod. 10080518 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Esta certificación NO incluye los dispositivos médicos o equipos biomédicos que se utilizan con el producto: OPHTHALMIC UNIT con nombre genérico: UNIDAD DE REFRACCIÓN. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251242097 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | CHAIRS FOR REFRACTION UNIT con nombre genérico SILLAS PARA UNIDADES DE REFRACCIÓN. | CSO | No | Las sillas son un componente esencial en las unidades oftálmicas, diseñadas para brindar comodidad, accesibilidad y funcionalidad durante los exámenes visuales. | UNIDAD | 2100 TOP R2000 F6000 R8000 R9000-R9900 R10000 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251243456 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | PLACAS PARA ALINEADORES Y RETENEDORES DENTALES | DISHOLLAND | No | LAS PLACAS PARA ALINEADORES O RETENEDORES DENTALES SON EL INSUMO CON EL QUE SE HACEN LOS ALINEADORES O RETENEDORES DENTALES. | PLACAS DE PET-G CUADRADAS Y REDONDAS DE UN DIÁMETRO APROXIMADO DE 120 MM Y 125 MM EN CALIBRE 0,20”, 0,30”, 0,40”, 0,60”, 0,80” | PLACAS DE PET G CUADRADAS O REDONDAS DE UN DIAMETRO APROXIMADO DE ENTRE 120 MM Y 125 MM EN CALIBRE 20, 30, 40, 60 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251250220 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | Extractor de leche materna con nombre genérico Extractor de leche materna. | “Lansinoh, Pigeona” | No | “El extractor de leche eléctrico (sencillo o doble) está diseñado con un Equilibrio Perfecto entre Succión y Estimulación del Pezón Inspirado en la Forma Natural en la que los Bebés Succionan; Esta indicado para que lo utilice una mujer lactante para extraer y recolectar leche de los senos, Por su resistencia, diseño anatómico y alta durabilidad, este producto es adecuado para ser utilizado como co-ayudante en la extraccion de alimentación de bebés. Mantiene el FLujo de Leche en un Nivel Optimo y se Adapta Suavemente al Tamaño y la Forma del Pezón Su uso es para una única usuaria. Los extractores de leche están destinados a ser utilizado en un entorno doméstico | “Caja individual (1) unidad.” | “Extractores manuales 1. Extractor Manual Wearable Breast Pump (Model S18) 2. Extractor manual Lansinoh 3. Extractor manual Pigeon Extractor eléctricos 1. Extractor Eléctrico Discreet Duo Wearable Pump 53751 – Modelo S32 2. Extractor de leche Lansinoh Thrive 2 en 1™ 3. Extractor eléctrico Lansinoh 4. Extractor eléctrico Pigeon” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251250228 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | DISPOSABLE NITRILE GLOVES, con nombre genérico: GUANTES DE NITRILO DESECHABLES | JIAZHANLI | Si | LOS GUANTES DE NITRILO SON UTILIZADOS COMO ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA MANIPULACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y MONTAJE EN LOS PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LENTES OFTÁLMICOS PARA GAFAS, NECESARIOS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE QUEMADURAS EN LOS TRABAJADORES POR EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS | CAJA DE 50 PARES | TALLAS: XS, S, M, L, XL. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto DISPOSABLE NITRILE GLOVES, con nombre genérico: GUANTES DE NITRILO DESECHABLES, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa” (subrayado fuera de texto) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | IIa
20251251922 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | POSICIONADOR DE RADIOGRAFIAS | ZT | No | EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SE UTILIZA PARA SUJETAR Y FIJAR PELÍCULAS DENTALES O COLECTORES DE IMÁGENES DIGITALES CUANDO LAS INSTITUCIONES MÉDICAS TOMAN FOTOGRAFÍAS DE PELÍCULA DE RAYOS X ORALES | PARA FILM (12 PIEZAS) PARA SENSOR (10 PIEZAS) | POSICIONADOR PARA FILM / POSICIONADOR PARA SENSOR | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254540 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | Trilaminado de polietilentereftalato de etileno (PET), aluminio y polietileno (PE).con nombre genérico: Foil de aluminio. | Constantin Patz Ges | No | El fabricante (Constantia Patz Ges) declara en la ficha técnica del producto, que su aplicación es “Material de empaque para productos farmacéuticos sólidos”. En 3Biomat se utiliza el material para la elaboración de sachets, utilizados como empaque primario del producto Matriz Extracelular de Submucosa Intestinal de Origen Porcino Biomec Biomex Cx, con Registro Sanitario INVIMA 2021DM-0007328-R1. | Bobina a rollo de 70 mm y Bobina a rollo de 200 mm. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254556 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS – MYRA con nombre genérico MYRA. | Bio Molecular Systems (BMS) | No | El instrumento Myra está diseñado para configurar reacciones en aplicaciones de biología molecular, en áreas de investigación como la medicina, la agricultura, la ciencia forense y las ciencias biológicas básicas. El instrumento Myra está diseñado para técnicos de laboratorio y médicos con formación en biología molecular. Myra está destinado únicamente para uso en investigación | UNIDAD | Modelo: Myra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254562 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | CARTUCHOS DE MUESTRAS DEL SISTEMA RAPIDHIT™ ID | No registra | No | : Para ser usados con el sistema RapidHIT™ ID Solo para uso forense, de identificación humana o de paternidad/parentesco. No apto para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas. El fabricante establece el uso de los productos “For Forensics, Human Identification, or Paternity/Kinship Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic applications”. Solo para uso forense, de identificación humana o de paternidad/parentesco. No apto para aplicaciones diagnósticas ni terapéuticas. | UNIDAD | Referencias: A54342, A54344, A54338, A42471, A53084 (P042426, A43410, A42469, A59554, A52188) | De acuerdo con lo anterior, los productos mencionados NO son considerados Reactivos de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarcan en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, los productos en mención NO se enmarcan en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254565 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | MIC PCR con nombre genérico: MIC REALTIME PCR CYCLER / CICLADOR DE PCR EN TIEMPO REAL MIC | Bio Molecular Systems (BMS) | No | El instrumento Mic está diseñado para realizar qPCR y fusión en aplicaciones de investigación de biología molecular, como la medicina, la agricultura, la ciencia forense y las ciencias biológicas básicas. El instrumento Mic está diseñado para técnicos de laboratorio y médicos con formación en biología molecular. El Mic está diseñado solo para uso en investigación. | UNIDAD | Modelo: MIC | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254640 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | PLACAS BLANDAS DE TERMOFORMADO | GREENLOOP PLASTICS | No | LÁMINA PLÁSTICA BLANDA ELABORADA EN COPOLÍMERO DE ETILENO VINIL ACETATO (EVA), DESTINADA EXCLUSIVAMENTE COMO INSUMO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS TERMOFORMADOS NO ESTÉRILES, TALES COMO FÉRULAS, PLACAS DE RELAJACIÓN, PROTECTORES OCLUSALES Y OTROS PRODUCTOS DE USO INTRAORAL, LOS CUALES SON CONFECCIONADOS POR PROFESIONALES DEL ÁREA ODONTOLÓGICA MEDIANTE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TERMOFORMADO. ESTE PRODUCTO NO SE ENCUENTRA DESTINADO A SER UTILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PACIENTE SIN TRANSFORMACIÓN PREVIA | LÁMINAS PLÁSTICAS BLANDAS INDIVIDUALES DE EVA (ETILENO VINIL ACETATO), NO ESTÉRILES, EMPACADAS AL VACÍO EN BOLSAS PLÁSTICAS SELLADAS CON FUNDAS PROTECTORAS, DISPONIBLES EN CALIBRES DESDE 1 MM HASTA 3 MM Y CUADRADA CON MEDIDAS DE 5" X 5", SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE. SE COMERCIALIZAN POR UNIDAD O EN PAQUETES DE 15, 25 O 50 UNIDADES. | EL PRODUCTO SE PRESENTA EN FORMA RECTANGULAR CON DIMENSIONES DE 5 X 5 PULGADAS. EL CALIBRE VARÍA ENTRE 1,0 MM Y 3,0 MM, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE. EL COLOR HABITUAL ES TRANSPARENTE, AUNQUE PUEDE VARIAR A SOLICITUD DEL CLIENTE. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254700 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | HbA1c Column Kit (HPLC) | No registra | No | Kit diseñado para su uso junto con analizadores compatibles en procedimientos analíticos in vitro destinados a la cuantificación de HbA1c mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). | 800 TEST - 2000 TEST | HC238C04 - REF: HC238C08 | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254731 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | EVOLUX, con nombre genérico: BLOQUES Y DISCOS EVOLUX | EVOLUX®; BLUEDENT® | No | MATERIAL COMPUESTO RESISTENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PROTESIS DENTALES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS MEDIANTE SISTEMAS CAD/CAM | CAJA X 1 BLOQUE; CAJA X 1 DISCO | EVOLUX HYBRID; EVOLUX PMMA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254790 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | ROPA QUIRÚRGICA DESECHABLE NO ESTÉRIL | MEDSONIC® | No | TIENE COMO FIN PROPORCIONAR PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD O PACIENTES QUE HAGAN USO DE LA MISMA A FIN DE EVITAR EL CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES O LÍQUIDOS PELIGROSOS, MINIMIZANDO DE ESTE MODO LA EXPOSICIÓN A INFECCIONES O ENFERMEDADES. | EMPAQUE PRIMARIO: BOLSA DE PLÁSTICO, EMPAQUE SECUNDARIO: CAJA CORRUGADA (CANTIDADES ACORDES AL PRODUCTO) | BATA DE AISLAMIENTO DESECHABLE PUÑO RESORTE, BATA QUIRURGICA DESECHABLE PUÑO RIB, POLAINAS ANTIDESLIZANTES, SABANA DESECHABLE CON RESORTE Y TIRAS, GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254835 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | MASAJEADORES DE CUELLO | HOWELL | No | Masajeador de relajación muscular, los rodillos de silicona suave giran proporcionando un masaje suave y agradable. | Unidad | MASHOM002 (Masajeador de Cuello Howell) MASHOM004 (Masajeador DeCuello Espalda Howell Cervical V3 Cuero) MASHOM006 (Masajeador de Cuello InalámbricoHowell V5 Cervical Espalda) MASHOM005 (Masajeador De Cuello Espalda Howell Cervical V4 Celeste), HOWELL002 (Masajeador Profesional Inalámbrico Howell) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254870 | CERTIFICACION SIN R.S. | ODONTOLOGICOS | 2025-10-03 | BASCULA DIGITAL DE PISO GRADO MEDICO con nombre genérico: BASCULA DIGITAL DE PISO. | BK MED | No | Las basculas digitales de piso son dispositivos que permiten medir y determinar el peso corporal. Las básculas pesa personas de grado medico están indicadas para el uso en el hogar, gimnasio, uso profesional , uso institucional o hospitalario. | CAJA X UNIDAD | REF BK 54 | De acuerdo con lo anterior, el producto BASCULA DIGITAL DE PISO GRADO MEDICO con nombre genérico: BASCULA DIGITAL DE PISO cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano” que cita: “(...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” En consideración a lo expuesto, el producto BASCULA DIGITAL DE PISO GRADO MEDICO con nombre genérico: BASCULA DIGITAL DE PISO, es considerado un dispositivo médico para uso en humanos, sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha no se puede garantizar la trazabilidad de éste, no requerirá de registro sanitario para su importación, fabricación y comercialización en el territorio nacional. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251256029 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | UNIDADES ODONTOLOGICAS HLVC con nombre genérico: UNIDAD ODONTOLOGICA. | HLVC | No | Unidad odontológica fija eléctrica modelo FUTURA, es un equipo integral para clínicas y consultorios odontológicos que proporciona la infraestructura necesaria para realizar diversos procedimientos. Está compuesta por un sillón eléctrico, sistema de iluminación, grupo hídrico, sistema de aspiración y un módulo para instrumentos, funcionando de manera suave y precisa gracias a su alimentación eléctrica y Unidad odontológica portátil modelo TODOTERRENO, brindar atención odontológica en diversos entornos fuera de un consultorio tradicional, ofreciendo movilidad y flexibilidad a los profesionales. Es una solución ideal para visitas domiciliarias, campañas en comunidades, atención en zonas rurales o emergencias, permitiendo la realización de procedimientos dentales básicos o completos donde la infraestructura fija es limitada o inaccesible. | UNITARIA | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. Nota: Esta certificación no ampara los dispositivos médicos que se utilizan con el producto UNIDADES ODONTOLOGICAS HLVC con nombre genérico: UNIDAD ODONTOLOGICA. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257234 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-03 | IVOSTAR, GNATHOSTAR, con nombre genérico: DIENTES ACRÍLICOS | IVOSTAR ®, GNATHOSTAR ® | Si | PRÓTESIS HÍBRIDAS PRÓTESIS DENTALES PARCIALES PRÓTESIS DENTALES COMPLETAS PRÓTESIS DE IMPLANTE | SET DE 6 UNIDADES, SET DE 8 UNIDADES | 517019 GNATHOSTAR SET OF 8 517213 IVOSTAR SET OF 6 576694 IVOSTAR SET OF 6 A-D 576695 GNATHOSTAR SET OF 8 A-D | Que mediante la información aportada se identifica que el producto IVOSTAR, GNATHOSTAR, con nombre genérico: DIENTES ACRÍLICOS, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…) “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en:” (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. (subrayado fuera de texto) (…) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257240 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-10-06 | FRESADORA CAD/CAM DE 5 EJES - SDM6T -MILLING MACHINE | CAMDENT | No | UNA FRESADORA DENTAL CAD/CAM DE 5 EJES ES UN EQUIPO DE MANUFACTURA AVANZADA DISEÑADO PARA LA FABRICACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA (CAM), EN INTEGRACIÓN CON UN SOFTWARE CAD/CAM ESPECIALIZADO. ESTE TIPO DE MAQUINARIA PERMITE LA PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA DE RESTAURACIONES DENTALES DE ALTA PRECISIÓN Y COMPLEJIDAD GEOMÉTRICA, GRACIAS A SU CAPACIDAD PARA EJECUTAR MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS Y COORDINADOS EN CINCO EJES. SU PRINCIPAL APLICACIÓN SE CENTRA EN LA CONFECCIÓN DE PRÓTESIS Y RESTAURACIONES ODONTOLÓGICAS PERSONALIZADAS, TALES COMO CORONAS, PUENTES, CARILLAS, INCRUSTACIONES, PILARES Y ESTRUCTURAS PARA PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS. EL SISTEMA ADMITE EL MECANIZADO DE UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES DE USO CLÍNICO Y PROTÉSICO, INCLUYENDO TITANIO, ZIRCONIO, DI SILICATO DE LITIO, VITROCERÁMICA, PMMA, PEEK Y CERA, LO QUE PROPORCIONA VERSATILIDAD EN LA SELECCIÓN DE BIOMATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DEL PACIENTE. ES UNA MÁQUINA ROBUSTA QUE ESTÁ EQUIPADA CON UN HUSILLO AVANZADO, UN SISTEMA DE CAM NESTING Y UNA PANTALLA TÁCTIL INTELIGENTE. SE UTILIZA PARA LA MANUFACTURA DE PIEZAS CON ALTA PRECISIÓN Y TOLERANCIAS ESTRECHAS. FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS COMPLEJAS, DE FORMA AUTOMATIZADA YA QUE USA UNA TECNOLOGÍA, QUE UNE DISEÑO POR COMPUTADORA CON CORTE ASISTIDO POR MÁQUINA. | LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE UNA MÁQUINA FRESADORA CAD/CAM SE ENFOCA EN SU CAPACIDAD PARA CREAR RESTAURACIONES DENTALES PRECISAS Y PERSONALIZADAS, COMO CORONAS, PUENTES Y CARILLAS, DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE, REDUCIENDO TIEMPOS DE ENTREGA Y MINIMIZANDO ERRORES EN LA PRODUCCIÓN. DESTACA SU USO EN ODONTOLOGÍA PARA FABRICAR PRÓTESIS COMPLEJAS Y SU OPERACIÓN AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE SOFTWARE CAD/CAM QUE GENERA DISEÑOS DIGITALES PARA EL CORTE DE MATERIALES, COMO CERÁMICAS, TITANIO Y COMPUESTOS. | FRESADORA CAD/CAM DE 5 EJES - REFERENCIA SDM6T -MILLING MACHINE CARECTERISTICAS: TIPO ELÉCTRICA ---TAMAÑO DEL EQUIPO 760 MM X 840 MM X 1750 MM. CONTIENE 5 EJES- PESO 800 KG - MAX REV = 3000 A 40000 RPM - PRESIÓN DE AIRE 0,6 MPA--TANQUE DE 18 LITROS - ALOJAMIENTO DE 23 HERRAMIENTAS- MODO DE FRESADO = HÚMEDO - CHASIS DE HIERRO FUNDIDO DE UNA SOLA PIEZA PRODUCTO: FRESADORA CAD/CAM DE 5 EJES MARCA: CAMDENT MODELO: SDM6T -MILLING MACHINE REFERÊNCIA: SDM6T SERIAL: XOUT002532 HSCODE 8465990000 USO -CENTRO MECANIZADO PAR LA MANUFACTURA DE PIEZAS DESTINO: UNA FRESADORA CAD/CAM DE 5 EJES SE UTILIZA CREAR PIEZAS CON ALTA PRECISIÓN Y TOLERANCIAS ESTRECHAS. FABRICACIÓN DE PIEZAS COMPLEJAS | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257797 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | SISTEMA DE SOPORTE, con nombre genérico: POSICIONADORES | DURR | No | EL SISTEMA DE SOPORTE HA SIDO DISEÑADO PARA SERVIR COMO SOPORTE TEMPORAL DE RECEPTORES DE IMAGENES PARA RADIOGRAFIAS INTRAORALES MEDIANTE LA TECNICA PARALELA., SISTEMA DE SOPORTE DE TECNICA PARALELA PARA LA ESTABILIZACION DE LA PLACA RADIOGRAFICA Y LA PROTECCION CONTRA LA DEFORMACION- | CAJA DE CARTON CON UNIDAD DE POSICIONADOR X COLOR, CAJA DE CARTON CON VARIOS POSICIONADORES DE DIFERENTES COLORES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES REGIONES. | ESTA CERTIFICACION DE NO REQUIERE PARA POSICIONADORES, MARCA DURR, VIENEN EN COLORES AZUL, AMARILLO, ROJO, VERDE, ASI SE FACILITA CONTROLAR VISUALMENTE CUAL ES EL POSICIONADOR QUE CORRESPONDE A LAS DIFERENTES REGIONES., POSICION ANTERIOR, POSICION POSTERIOR, POSICION BITEWING (ALETA DE MORDIDA), POSICION ENDO., SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258033 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | Cojines, espaldares y acceserios Motion Concepts con nombre genérico: Cojines, espaldares y accesorios | Matrx®, MOTION CONCEPTS, INVACARE | Si | Cojines: Están diseñados para cualquier persona que pase largas horas sentada, ya sea en una silla de oficina, en un vehículo, o en casa. Su principal uso es mejorar la postura y la comodidad para prevenir molestias. Están diseñados con tecnología avanzada (como celdas de aire, gel fluido o espumas de alta densidad) para redistribuir la presión de manera extremadamente eficiente, maximizando el área de contacto y minimizando la presión sobre las prominencias óseas. El diseño de estos cojines, a menudo con una forma de cuña, ayuda a bascular la pelvis hacia adelante. Esto fomenta que la columna vertebral mantenga su curvatura natural (lordosis lumbar), evitando que el usuario se encorve. Al reducir la presión en los glúteos y los muslos, estos cojines ayudan a mejorar el flujo sanguíneo, lo que puede prevenir la sensación de adormecimiento u hormigueo después de estar sentado por mucho tiempo. Espaldares: Están diseñados para mejorar la salud de la columna vertebral al sentarse. Su principal uso es mantener la curvatura natural de la zona lumbar, que tiende a aplanarse o curvarse hacia afuera cuando se adopta una mala postura, diseñados para cualquier persona que pase largas horas sentada, ya sea en una silla de oficina, en un vehículo, o en casa. Corrección de la postura: El uso de un respaldo lumbar es fundamental para mantener una postura correcta. Al sentarse, la curva natural de la columna (llamada lordosis lumbar) se apoya en el cojín, lo que evita que la espalda se encorve y ejerce menos presión sobre los discos intervertebrales. Esto es especialmente útil en sillas que no tienen un soporte lumbar integrado o que no es adecuado para la anatomía del usuario. Alivio y prevención del dolor lumbar: Son una herramienta efectiva para aliviar el dolor de la espalda baja. Al mantener la columna vertebral en una posición neutra, se reduce la tensión muscular y se distribuye el peso de manera uniforme. Esto es beneficioso para personas que ya sufren de dolor crónico o que buscan evitarlo. Mejora de la comodidad: Un buen soporte lumbar hace que sentarse durante largos períodos sea mucho más cómodo. La sensación de apoyo firme reduce la fatiga y el malestar, lo que se traduce en una mayor concentración y productividad, especialmente durante jornadas de trabajo prolongadas | Unidad y accesorios en caja de cartón | Matrx® MAC Back, Matrx® Flipp Headrest Hardware, Matrx® E2 Back, Matrx® Protect Slipcovers, Matrx® Loxx Headrest, Matrx® Multi Cushion, Matrx® PSP Cushion, Matrx® PS Cushion, Matrx® Libra Cushion, Matrx® Vi Cushion, Matrx® Elan Headrest, Matrx® Mini Back, Matrx® Elite Back, Matrx® Elite TR Back, Matrx® PB Posture Back, Matrx® MX2 Back, Matrx High Back, Head/Neck Support, Laterals Hardware & Pads, Positioning Straps, Armpads & Accessories | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Cojines, espaldares y acceserios Motion Concepts con nombre genérico: Cojines, espaldares y accesorios es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251258074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | VITA LUMEX UNIQUE, con nombre genérico: CERAMICA DE RECUBRIMIENTO | LUMEX® | No | LOS PRODUCTOS VITA LUMEX UNIQUE SON MATERIALES CERÁMICOS PARA TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS. ACABADO ESTÉTICO DE RESTAURACIONES MONOLÚTICAS (RANGO CET APROXIMADO DE 9,0 HASTA 10,5 X 10ˉ⁶ Kˉ¹*) DE: DIOXIDO DE CIRCONIO, DISILICATO DE LITIO Y CERÁMICA DE FELDESPATO | FRASCO DE 4G, 15ML Y 50ML | REFERENCIA DESCRIPCIÓN B542874 VITA LUMEX UNIQUE LUMIN TRANSLUCENT PASTE crystal-white B543874 VITA LUMEX UNIQUE MAMELON EFFECT PASTE saffron B543884 VITA LUMEX UNIQUE MAMELON EFFECT PASTE honey-melon B543004 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE midnight B543014 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE deep-blue B543024 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE foggy-grey B543034 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE lilac B543044 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE copper B543054 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE khaki B543074 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE lemon B543084 VITA LUMEX UNIQUE TRANSLUCENT EFFECT PASTE deep-red B543204 VITA LUMEX UNIQUE HIGHLIGHTING EFFECT PASTE white B543224 VITA LUMEX UNIQUE HIGHLIGHTING EFFECT PASTE brown B543234 VITA LUMEX UNIQUE HIGHLIGHTING EFFECT PASTE black B543694 VITA LUMEX UNIQUE FLUO-GLAZE PASTE B543704 VITA LUMEX UNIQUE GLAZE PASTE B543705 VITA LUMEX UNIQUE GLAZE POWDER BLUCPL15V1 VITA LUMEX UNIQUE LIQUID, 15ml BLUCPL50V1 VITA LUMEX UNIQUE LIQUID, 50ml B543304 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, classical red-brown (A) B543314 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, classical red-sun (B) B543324 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, classical grey-brown (C) B543334 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, classical grey-red (D) B543344 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, 3D-MASTER corn-yellow (L) B543354 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, 3D-MASTER red-yellow (M) B543364 VITA LUMEX UNIQUE CHROMA PASTE, 3D-MASTER light-red ® B543514 VITA LUMEX UNIQUE GINGIVA EFFECT PASTE pale-papilla B543524 VITA LUMEX UNIQUE GINGIVA EFFECT PASTE light-rose B543534 VITA LUMEX UNIQUE GINGIVA EFFECT PASTE deep-pink B543544 VITA LUMEX UNIQUE GINGIVA EFFECT PASTE nectarine B543554 VITA LUMEX UNIQUE GINGIVA EFFECT PASTE deep-purple B543954 VITA LUMEX UNIQUE TEXTURE PASTE GINGIVA light-pink B543964 VITA LUMEX UNIQUE TEXTURE PASTE GINGIVA pink B543414 VITA LUMEX UNIQUE TEXTURE PASTE ENAMEL light B543424 VITA LUMEX UNIQUE TEXTURE PASTE opal-sky B543434 VITA LUMEX UNIQUE TEXTURE PASTE misty-rose B543444 VITA LUMEX UNIQUE TEXTURE PASTE clear BLUSKC VITA LUMEX UNIQUE STANDARD KIT VITA classical A1-D4 BLUSK3D VITA LUMEX UNIQUE STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258092 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | MAQUINAS DE AFEITAR DESCECHABLE con nombre genérico: MAQUINAS DE AFEITAR DESCECHABLE | JIANGXI, HUYIDAO | No | “– Uso externo únicamente para afeitado de vello corporal. – Instrucciones cortas: humedecer piel, deslizar sin presión, enjuagar después. – Advertencias: no compartir entre personas; conservar en lugar seco y limpio..” | Juego individual con mango ergonómico y cartucho de dos hojas. – Empaque: blíster plástico sellado, embalaje externo de cartón | Disposable Two Blades Head with blue Lubricant Fixed Head Easy Clear product Size:10.2x4.2cm Product Weight:4.4g blade material: Stainless steel Handle Material: Plastic Available color: Black, Yellow, Blue, Pink Disposable Three Blades Head with blue Lubricant product Size:10.2x4.2cm Product Weight:4.4g blade material: Stainless steel Handle Material: Plastic Fixed Head Easy Clear | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258120 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | BABEROS ODONTOLOGICOS, con nombre genérico: BABERO ODONTOLOGICO | BESTSURGY | No | PRODUCTO USADO PARA EL AISLAMIENTO HIGIÉNICO, LIMPIEZA Y CUIDADO DURANTE TRATAMIENTOS DENTALES. DE UN SOLO USO. | 50 UNIDADES/BOLSA, 10 BOLSAS/CAJA, 33×45 CM | BABERO ODONTOLOGICO DE 33×45 CM. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258270 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | POLVO DE ALEACIÓN MEDILOY®, con nombre genérico: ALEACIÓN DENTAL | MEDILOY® | No | POLVOS DE ALEACIONES NO PRECIOSAS PARA LA FABRICACIÓN DE RESTAURACIONES DENTALES MEDIANTE FUSIÓN SELECTIVA POR LÁSER | BOTELLA DE 5KG | MEDILOY® S-CO REF. 50551; MEDILOY® RPD REF. 50532. AMPARA ACCESORIOS DEL PRODUCTO. | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258370 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | IPS E.MAX® CERAM, con nombre genérico: MATERIALES DE ESTRATIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESMALTADO | IPS E.MAX® CERAM | No | EL GRUPO DE PRODUCTOS IPS E.MAX® CERAM CONSTA DE UNA AMPLIA GAMA DE DIFERENTES MATERIALES DE ESTRATIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESMALTADO PARA LA COLOCACIÓN DE CARILLAS Y CARACTERIZACIÓN DE RESTAURACIONES DE DISILICATO DE LITIO Y ÓXIDO DE CIRCONIO IPS E.MAX (INTERVALO DE CET DE 10,5 A 11,0 X 10-6/K (25-500 °C)) Y PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE CARILLAS. MATERIALES CERÁMICOS SIN METAL PARA LA COLOCACIÓN DE CARILLAS DE RESTAURACIONES DE DISILICATO DE LITIO Y ÓXIDO DE CIRCONIO IPS E.MAX (INTERVALO DE CET DE 10,5 A 11,0 X 10-6/K (25-500 °C)); ESTRATIFICACIÓN DE CARILLAS. | FRASCO X UNIDAD | REFERENCIA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN 596834AN IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN KIT A-D 597047 IPS E.MAX CERAM ADD-ON 20 G MARGIN 596835AN IPS E.MAX CERAM IMPULSE KIT 597048 IPS E.MAX CERAM ADD-ON 20 G DENTIN 596839 IPS E.MAX CERAM ZIRLINER 5 G 1 597049 IPS E.MAX CERAM ADD-ON 20 G INCISAL 596840 IPS E.MAX CERAM ZIRLINER 5 G 2 602316AN IPS E.MAX CERAM GINGIVA KIT 596841 IPS E.MAX CERAM ZIRLINER 5 G 3 602452 IPS E.MAX CERAM MARGIN 20 G BL1 596842 IPS E.MAX CERAM ZIRLINER 5 G 4 602454 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G BL1 596843 IPS E.MAX CERAM ZIRLINER 5 G CLEAR 602455 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G BL4 596873 IPS E.MAX CERAM MARGIN 20 G A1 602456 IPS E.MAX CERAM DENTIN 20 G BL1 596874 IPS E.MAX CERAM MARGIN 20 G A2 602457 IPS E.MAX CERAM DENTIN 20 G BL2 596875 IPS E.MAX CERAM MARGIN 20 G A3 602458 IPS E.MAX CERAM DENTIN 20 G BL3 596883 IPS E.MAX CERAM MARGIN 20 G C2 602459 IPS E.MAX CERAM DENTIN 20 G BL4 596918 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G A1 602460 IPS E.MAX CERAM INCISAL 20 G BL 596919 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G A2 602461 IPS E.MAX CERAM ADD-ON 20 G BL 596920 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G A3 605475 IPS E.MAX CERAM ZIRLINER 5 G GINGIVA 596921 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G A3,5 605477 IPS E.MAX CERAM ESSENCE 5 G 20 ROSE 596922 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G A4 605478 IPS E.MAX CERAM ESSENCE 5 G 21 BERRY 596923 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G B1 605479 IPS E.MAX CERAM ESSENCE 5 G 22 AUBERGINE 596924 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G B2 605481 IPS E.MAX CERAM GINGIVA 20 G 1 596925 IPS E.MAX CERAM DEEP DENTIN 20 G B3 605482 IPS E.MAX CERAM GINGIVA 20 G 2 596926 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g B4 605483 IPS e.max Ceram Gingiva 20 g 3 596927 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g C1 605484 IPS e.max Ceram Gingiva 20 g 4 596928 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g C2 605485 IPS e.max Ceram Gingiva 20 g 5 596929 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g C3 605487 IPS e.max Ceram Intensive Gingiva 20 g 1 596930 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g C4 605488 IPS e.max Ceram Intensive Gingiva 20 g 2 596931 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g D2 605489 IPS e.max Ceram Intensive Gingiva 20 g 3 596932 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g D3 605490 IPS e.max Ceram Intensive Gingiva 20 g 4 596933 IPS e.max Ceram Deep Dentin 20 g D4 605492 IPS e.max Ceram zirliner 20 g 1 596958 IPS e.max Ceram Dentin 20 g A1 605493 IPS e.max Ceram zirliner 20 g 2 596959 IPS e.max Ceram Dentin 20 g A2 605494 IPS e.max Ceram zirliner 20 g 3 596960 IPS e.max Ceram Dentin 20 g A3 605495 IPS e.max Ceram zirliner 20 g 4 596961 IPS e.max Ceram Dentin 20 g A3,5 605497 IPS e.max Ceram Dentin 100 g A1 596962 IPS e.max Ceram Dentin 20 g A4 605498 IPS e.max Ceram Dentin 100 g A2 596963 IPS e.max Ceram Dentin 20 g B1 605499 IPS e.max Ceram Dentin 100 g A3 596964 IPS e.max Ceram Dentin 20 g B2 605500 IPS e.max Ceram Dentin 100 g A3,5 596965 IPS e.max Ceram Dentin 20 g B3 605501 IPS e.max Ceram Dentin 100 g A4 596966 IPS e.max Ceram Dentin 20 g B4 605502 IPS e.max Ceram Dentin 100 g B1 596967 IPS e.max Ceram Dentin 20 g C1 605503 IPS e.max Ceram Dentin 100 g B2 596968 IPS e.max Ceram Dentin 20 g C2 605504 IPS e.max Ceram Dentin 100 g B3 596969 IPS e.max Ceram Dentin 20 g C3 605505 IPS e.max Ceram Dentin 100 g B4 596970 IPS e.max Ceram Dentin 20 g C4 605506 IPS e.max Ceram Dentin 100 g C1 596971 IPS e.max Ceram Dentin 20 g D2 605507 IPS e.max Ceram Dentin 100 g C2 596972 IPS e.max Ceram Dentin 20 g D3 605508 IPS e.max Ceram Dentin 100 g C3 596973 IPS e.max Ceram Dentin 20 g D4 605509 IPS e.max Ceram Dentin 100 g C4 596975 IPS e.max Ceram Incisal 20 g 1 605510 IPS e.max Ceram Dentin 100 g D2 596976 IPS e.max Ceram Incisal 20 g 2 605511 IPS e.max Ceram Dentin 100 g D3 596977 IPS e.max Ceram Incisal 20 g 3 605512 IPS e.max Ceram Dentin 100 g D4 596979 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 20 g 1 605514 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 100 g 1 596980 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 20 g 2 605515 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 100 g 2 596981 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 20 g 3 605516 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 100 g 3 596983 IPS e.max Ceram Occl. Dentin 20 g orange 605518 IPS e.max Ceram Transpa 100 g clear 596984 IPS e.max Ceram Occl. Dentin 20 g brown 605519 IPS e.max Ceram Transpa 100 g neutral 596986 IPS e.max Ceram Mamelon 20 g light 609433AN IPS e.max Ceram Glaze Spray 120 ml 596987 IPS e.max Ceram Mamelon 20 g yel-orange 609434 IPS e.max Ceram zirliner 20 g clear 596988 IPS e.max Ceram Mamelon 20 g salmon 681328 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g A1 596990 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 1 681329 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g A2 596991 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 2 681330 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g A3 596992 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 3 681331 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g A3,5 596993 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 4 681332 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g A4 596994 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g 5 681333 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g B1 596995 IPS e.max Ceram Opal Effect 20 g violet 681334 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g B2 596996 IPS e.max Ceram Incisal Edge 20 g 681335 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g B3 596998 IPS e.max Ceram Transpa 20 g clear 681336 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g B4 596999 IPS e.max Ceram Transpa 20 g neutral 681337 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g C1 597000 IPS e.max Ceram Transpa 20 g blue 681338 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g C2 597001 IPS e.max Ceram Transpa 20 g brown-grey 681339 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g C3 597002 IPS e.max Ceram Transpa 20 g orange-grey 681340 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g C4 597004 IPS e.max Ceram Spec.Incisal 20 g yellow 681341 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g D2 597005 IPS e.max Ceram Spec.Incisal 20 g grey 681342 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g D3 597006 IPS e.max Ceram Inter Inc.20g white-blue 681343 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g D4 597008 IPS e.max Ceram Cerv.Transpa 20 g yellow 681344 IPS e.max Ceram Power Incisal 20 g 1 597009 IPS e.max Ceram Cerv.Transpa20g ora-pink 681345 IPS e.max Ceram Power Incisal 20 g 2 597010 IPS e.max Ceram Cerv.Transpa 20 g khaki 681346 IPS e.max Ceram Power Incisal 20 g 3 597011 IPS e.max Ceram Cerv.Transpa 20 g orange 681347 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g BL1 597013 IPS e.max Ceram Essence 5 g 01 white 681348 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g BL2 597014 IPS e.max Ceram Essence 5 g 02 creme 681349 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g BL3 597015 IPS e.max Ceram Essence 5 g 03 lemon 681350 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g BL4 597016 IPS e.max Ceram Essence 5 g 04 sunset 681351 IPS e.max Ceram Power Incisal 20 g BL 597017 IPS e.max Ceram Essence 5 g 05 copper 681357 IPS e.max Ceram Gingiva 20 g BG34 597018 IPS e.max Ceram Essence 5 g 06 hazel 681358 IPS e.max Ceram Intens Gingiva 20 g IG 5 597019 IPS e.max Ceram Essence 5 g 07 olive 681627AN IPS e.max Ceram Power Dentin Kit A-D 597020 IPS e.max Ceram Essence 5 g 08 khaki 684720 IPS e.max Ceram Spec Ena 5 g aqua 597021 IPS e.max Ceram Essence 5 g 09 emerald 684721 IPS e.max Ceram Spec Ena 5 g citrine 597022 IPS e.max Ceram Essence 5 g 10 terracot 684722 IPS e.max Ceram Spec Ena 5 g honey 597023 IPS e.max Ceram Essence 5 g 11 mahogany 684723 IPS e.max Ceram Spec Ena 5 g apricot 597024 IPS e.max Ceram Essence 5 g 12 cappuccin 684724 IPS e.max Ceram Spec Ena 5 g quartz 597025 IPS e.max Ceram Essence 5 g 13 espresso 684725 IPS e.max Ceram Spec Ena 5 g diamond 597026 IPS e.max Ceram Essence 5 g 14 terra 684726 IPS e.max Ceram Light Reflect 5 g cream 597027 IPS e.max Ceram Essence 5 g 15 profundo 684727 IPS e.max Ceram Light Reflect 5 g salmon 597028 IPS e.max Ceram Essence 5 g 16 ocean 684728 IPS e.max Ceram Light Reflect 5 g silk 597029 IPS e.max Ceram Essence 5 g 17 sapphire 684729 IPS e.max Ceram Light Absor 5 g fog 597030 IPS e.max Ceram Essence 5 g 18 anthracit 684730 IPS e.max Ceram Light Absor 5 g lavender 597031 IPS e.max Ceram Essence 5 g 19 black 684731 IPS e.max Ceram Light Absor 5 g taupe 597033 IPS e.max Ceram Shade 3 g 0 684732DN IPS e.max Ceram Selection Kit 597034 IPS e.max Ceram Shade 3 g 1 684732EN IPS e.max Ceram Selection Kit 597035 IPS e.max Ceram Shade 3 g 2 684732FN IPS e.max Ceram Selection Kit 597036 IPS e.max Ceram Shade 3 g 3 684732IN IPS e.max Ceram Selection Kit 597037 IPS e.max Ceram Shade 3 g 4 684732SN IPS e.max Ceram Selection Kit 597038 IPS e.max Ceram Shade 3 g I1 762716DN IPS e.max Ceram Intro Assortment A3 597039 IPS e.max Ceram Shade 3 g I2 762716EN IPS e.max Ceram Intro Assortment A3 597041 IPS e.max Ceram Glaze Paste 3 g 762717DN IPS e.max Ceram Intro Assortment A2 597042 IPS e.max Ceram Glaze Paste FLUO 3 g 762717EN IPS e.max Ceram Intro Assortment A2 597044 IPS e.max Ceram Glaze Powder 5 g 762718DN IPS e.max Ceram Starter Assortment 597045 IPS e.max Ceram Glaze Powder FLUO 5 g 762718EN IPS e.max Ceram Starter Assortment | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251258833 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | Kuromi Flower Language Steam Eye Masks (5 pcs), Hello Kitty Flower Language Steam Eye Masks (5 pcs) con nombre genérico: Mascara de vapor para los ojos. | MINISO | No | usos: 1. Mascara para relajación ocular. 2. Ayuda a revitalizar, relajar y reducir el cansancio en la zona ocular mediante su propiedad cálida. Instrucciones 1.Sáquela del embalaje y luego ábrala (la mascarilla de ojos comenzara a calentarse cuando se abra. Utilícela inmediatamente) 2.Coloque las bandas alrededor de las orejas. 3.Contiene vapor cómodo con una temperatura de sobre 42 °C, que durara alrededor de 20-25 minutos | Caja x 5 Unidades | 6931604360198 Kuromi Flower Language Steam Eye Masks (5 pcs) 6931604360228 Hello Kitty Flower Language Steam Eye Masks (5 pcs) | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251261938 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | COPA/DISCO MENSTRUAL Nombre genérico: COPA/DISCO MENSTRUAL | LUTEAS | No | Dispositivo de uso intravaginal diseñado para la recolección del flujo menstrual. Debe ser colocado en la parte baja de la vagina, por debajo del cérvix. Su función es contener el sangrado durante el periodo menstrual. Puede permanecer en uso continuo hasta por 12 horas, dependiendo de la cantidad de flujo, pudiendo requerir vaciado y limpieza con mayor frecuencia según las características individuales de la usuaria. La copa debe limpiarse antes y después de cada ciclo menstrual y sanitizarse mediante ebullición en agua potable durante 5 a 10 minutos antes de iniciar un nuevo ciclo. | EMPAQUE INDIVIDUAL | • El producto se presenta en diferentes modelos diseñados para la gestión menstrual, todos elaborados en silicona de grado médico y con la misma finalidad prevista. • Modelo copa: formato cónico con borde redondeado, disponible en tallas XS, S y L, según edad, antecedentes de parto vaginal y altura cervical. Incluye diferentes tipos de agarre (palillo, bolita o base corta). • Modelo disco: formato circular de borde flexible con reservorio central, disponible en tallas XS, S y L, según altura cervical y nivel de flujo. • Puede incluir anillo de extracción o presentarse sin él. • Ambos modelos pueden encontrarse en diferentes colores, elaborados con pigmentos de grado médico que no modifican la composición ni la funcionalidad del producto. | De acuerdo con lo anterior, el producto: COPA/DISCO MENSTRUAL Nombre genérico: COPA/DISCO MENSTRUAL este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251262019 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | PROGRAMA ENSAYO DE APTITUD PROTEÍNAS SÉRICAS | PROASECAL | No | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de proteínas séricas: Albúmina, Alfa-1-anti tripsina, Alfa-1Glicoproteína ácida, Alfa-2- Macroglobulina, Antiestreptolisina O, Beta -2-Microglobulina, Cadenas ligeras kappa, Cadenas ligeras lambda, Ceruplasmina, Complemento C3, Complemento C4, Complemento C 1q, factor reumatoideo, Haptoglobina, Inmunoglobúlina A (IgA), Inmunoglobúlina E(IgE), Inmunoglobúlina G (IgG),Inmunoglobúlina M ( IgM), Prealbúmina, Proteína C reactiva, Proteína C reactiva HS, Proteína Fijadora de Retinol(RBP), Transferrina. | Programa de ensayo de aptitud 1 caja de 1 vial de proteínas séricas suero humano liquido y/o liofilizado , con un volumen de 1 ml | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROGRAMA ENSAYO DE APTITUD PROTEÍNAS SÉRICAS, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251262036 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | PROGRAMA DE ENSAYO DE APTITUD EN HORMONAS. | PROASECAL | No | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de hormonas: 11- Deoxicortisol, Alfa-17hidroxiprogesterona (17-OHP), Hormona adrenocorticotrófica (ACTH), Alfa-fetoproteína (AFP), Aldosterona (ALD), Androstenediona (A4), Anticuerpos antiTiroglobulina (Anti-Tg), anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (Anti-TPO), Hormona Gonadotropina Coriónica (BHCG), Calcitonina, antigeno carcinoembrionario (CEA), Cortisol, Dehidroepiandrosterona (DHEA), Sulfato de hidroepiandrosterona(DHEAS), Estradiol, Estriolliobre (estriol no conjugado), Estriol total (estriol conjugado), estrógenos, Ferritina, Folato, Hormona folículo estimulante (FSH), Gastrina, Globulina fijadora de tiroxina (TBG), Hormona de Crecimiento Humana (HGH), Inmunoglobulina E, Insulina, Hormona Luteinizante (LH), Péptido C, Progesterona, Prolactina (PRL), Antígeno prostático específico libre ,PSA LIBRE (f-PSA), Antígeno prostático específico TOTÁL (PSA-T), Hormona Paratiroidea Intacta (PTH-I), Globulina fijadora de hormona sexual (SHBG), Somatomedina C (IGF-I), T3 Captación (T3 U ), T3 Captación (FT3), Triyodotironina Libre (T3 libre), T3 Total, Tiroxina libre (T4 libre), Tiroxina total, T4 (T4 total),Testosterona (T), Testosterona Libre (FT), Tiroglobulina (Tg), Hormona estimulante de la tiroides (TSH), Vitamina B12, 25-hidroxivitamina D, Calcidiol ( Vitamina D 25-OH ). | Programa de ensayo de aptitud: 1 caja de 1 vial de hormonas un volumen de 5 ml. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: PROGRAMA DE ENSAYO DE APTITUD EN HORMONAS, al estar indicado solamente para la evaluación externa de la calidad, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251262160 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | EGOO PHE TEST | Egoo.health | No | Destinado para utilizarse en el Egoo Analyzer para la determinación cuantitativa de Fenilalanina (Phe) en muestras de sangre capilar total humana. | 10 Tests por paquete | REF. Egoo Phe Test – RUO | El producto en mención se enmarcan en la definición de “Reactivo in vitro usado sólo en investigación”, contemplado en el artículo 2° del Decreto 1036 de 2018 (“Reactivo in vitro usado solo en investigación: Son los denominados “Research Use Only - RUO e Investigation Use Only - IUO"). Por lo tanto, estos productos NO PODRÁN SER UTILIZADOS PARA PROPÓSITOS DIAGNÓSTICOS EN MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251263252 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | CEPILLOS LAVADO DE INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS / CLEANING BRUSHES Nombre genérico: CEPILLOS LAVADO DE INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS / CLEANING BRUSHES | TOM MEDICAL | No | Están diseñados para limpiar instrumentos médicos ,endoscopios, humidificadores ,válvulas y tubos de traqueotomía antes de su desinfección o esterilización, eliminando residuos como sangre, tejidos o secreciones etc. | Unidad, caja por 10 unidades, caja por 50 unidades, caja por 100 unidades, caja por 200 unidades, caja por 250 unidades, caja por 400 unidades, caja por 800 unidades, caja por 1000 unidades, caja por 2000 unidades y 1 juego por bolsa. | EB 1-D01 Standard Endoscope Brush EB 1-D01-60 1.7mm 6x20mm 240cm Blue/Yellow EB 1-D01-50 1.7mm 5x20mm 240cm Blue/Yellow EB 1-D01-40 1.7mm 4x20mm 240cm Blue/Yellow EB 1-D01-35 1.7mm 3.5x20mm 240cm Blue/Yellow EB 1-D01-30 1.7mm 3x20mm 100cm Blue/Yellow EB 1-D02 Tiny Shaft Endoscope Brush EB 1-D02-20A 1.0mm 2x20mm 100cm Blue EB 1-D02-20B 1.0mm 2x20mm 240cm Blue EB 1-D02-15A 1.0mm 1.5 x15mm 100cm Red EB 1-D02-15B 1.0mm 1.5 x15mm 240cm Red EB 1-V01 Endoscope Brush + Valve Brush with handle EB 1-V01-A 1.7mm 5x20mm+11x40mm 240cm Blue/White EB 1-V01-B 1.7mm 5x20mm+10x35mm 240cm Blue/White EB 1-V01-C 1.7mm 5-7x20mm+10x35mm 240cm Blue/White EB 1-V01-D 1.7mm 5x20mm+10x35mm 240cm Blue/White EB 1-V02 Endoscope Brush + Valve Brush without handle EB 1-V02-A 1.7mm 5x20mm+10x30mm 240cm Blue/White EB 1-V02-B 1.3-1.7mm 5x20mm+10x30mm 240cm Blue/White EB 2-F01/02/03 Pipe Cleaning Endoscope Brush- soft fur head EB 2-F01-6A 1.7mm 6x150+6x20mm 265cm blue/yellow EB 2-F02-5A 1.7mm 5x150+5x20mm 265cm blue/yellow EB 2-F02-5B 1.7mm 5x300+5x20mm 265cm blue/yellow EB 2-F03-3A 1.7mm 3x150+3x20mm 230cm blue/yellow EB 2-F03-3B 1.7mm 3x300+3x20mm 230cm blue/yellow EB 2- P03 Pipe Cleaner EB 2-P30-5C 5mm 30cm red cap/bead EB 2-P30-3C 3mm 30cm red cap/bead EB 2-P300-5B 5mm 300cm with/without bead EB 2-P300-3B 3mm 300cm with/without bead EB 2-T03 Three Heads Endoscope Brush EB 2-T03-50 1.7mm 5 x20mm 240cm Blue/White EB 2-T03-30 1.7mm 3 x20mm 240cm Blue/White EB 2-T04 Four Heads Endoscope Brush EB 2-T04-50 1.7mm 5 x20mm 240cm Blue/White EB 2-T04-30 1.7mm 3 x20mm 240cm Blue/White EB 2-KIT Endoscope Cleaning Brush Kit A Standard endoscope brush EB 2-D01-50 color: blue/white B Simple double valve cleaning brush EB 3000-DV01 color: yellow/white C Tooth brush style instrument cleaning brush. EB 7-D01 color: black/blue/red D Dotted cutting line pouch for easy opening. E One tracing label including 3 small peeling labels. EB 2-KIT A: Including A,B,D EB 2-KIT B: including A,B,C,D Autoclavable Scrub Brush EB 3-6201 EB 3-6202 EB 3-6201 EB 3-6202 Normal Scrub Cleaning Brush EB 3-6101 EB 3-6102 EB 3-6103 Valve Cleaning Brush EB 4-DV01 EB 4-DV03 EB 4-DV02 EB 4-DV04 EB 4-DV05 EB 4-DV06 Tracheostomy Brush EB 4-70042L EB 4-70042S Acetabular Reamer Brush EB 4-AE51 Multi Heads Cleaning Brush EB 4-MB-65-3 3mm 65cm 1.4mm EB 4-MB-65-4 4mm 65cm 1.4mm EB 4-MB-65-5 5mm 65cm 1.4mm EB 4-MB-65-6 6mm 65cm 1.8mm EB 4-MB-65-8 8mm 65cm 1.8mm EB 4-MB-65-10 10mm 65cm 2.2mm EB 4-MB-65-15 15mm 65cm 2.4mm Soft Cannula Cleaning Brush For Endoscope (with color ball tips) EB 5-2400 2X50mm 40cm 0.9mm EB 5-3400 3x100mm 40cm 1.3mm EB 5-3600 3X100mm 60cm 1.3mm EB 5-4400 4X100mm 40cm 1.3mm EB 5-4600 4x100mm 60cm 1.3mm EB 5-5400 5x100mm 40cm 1.8mm EB 5-5600 5X100mm 60cm 1.8mm EB 5-6400 6x100mm 40cm 1.8mm EB 5-6600 6x100mm 60cm 1.8mm EB 5-7400 7X100mm 40cm 1.8mm EB 5-7600 7x100mm 60cm 1.8mm EB 5-10600 10x100mm 60cm 1.8mm Soft Cannula Cleaning Brush-Steel Shaft EB 5-B300-1.0 1.0 x 15 mm 30cm 0.5mm EB 5-B300-1.5 1.5 x 20 mm 30cm 0.5mm EB 5-B300-1.8 1.8 x 25 mm 30cm 0.7mm EB 5-B300-2.0 2.0 x 25 mm 30cm 0.7mm EB 5-B300-3.0 3.0 x 50 mm 30cm 0.9mm EB 5-B400-2.0 2.0 x 25 mm 40cm 0.7mm EB 5-B400-2.5 2.5 x 25 mm 40cm 0.7mm EB 5-B400-3.0 3.0 x 50 mm 40cm 0.9mm EB 5-B600-3.0 3.0 x 50 mm 60cm 0.9mm EB 5-B600-4.0 4.0 x 50 mm 60cm 0.9mm EB 5-B600-5.0 5.0 x 50 mm 60cm 1.2mm EB 5-B600-6.0 6.0 x 50 mm 60cm 1.2mm EB 5-B600-10 10 x50mm 60cm 1.7mm Stiff Cannula Cleaning Brush-steel shaft EB 5-S600-5 5.0 x 50 mm 60cm 2.2mm w tip EB 5-S600-7 7.0 x 75 mm 60cm 2.2mm w tip EB 5-S600-8 8.0 x 75 mm 60cm 3.0mm w tip EB 5-S600-10 10 x 75 mm 60cm 3.4mm w tip EB 5-S600-15 15 x 75 mm 60cm 4.2mm w/o tip EB 5-S600-20 20 x 75 mm 60cm 4.8mm w/o tip EB 5-S600-25 25 x 75 mm 60cm 4.8mm w/o tip Soft Cannula Cleaning Brush -Plastic coated-steel shaft EB 5-C300-3.0 3.0 x 50 mm 30cm 1.7mm EB 5-C300-4.0 4.0 x 50 mm 30cm 1.7mm EB 5-C300-5.0 5.0 x 50 mm 30cm 2.3mm EB 5-C600-5.0 5.0 x 50 mm 60cm 2.3mm EB 5-C600-7.0 7.0 x 50 mm 60cm 2.3mm EB 5-C600-10 10 x 50 mm 60cm 2.7mm EB 5-C600-15 15 x 50 mm 60cm 2.7mm EB 5-C600-20 20 x 50 mm 60cm 3.2mm EB 5-C600-25 25 x 50 mm 60cm 3.2mm Stiff Cannula Cleaning Brush-plastic shaft EB 6-D600-3.0 3.0 x 20 mm 60cm 1.7mm white EB 6-D600-4.0 4.0 x 20 mm 60cm 1.7mm Blue EB 6-D600-5.0 5.0 x 50 mm 60cm 3.1mm yellow EB 6-D600-7.0 7.0 x 50 mm 60cm 3.1mm white EB 6-D600-10 10 x 50 mm 60cm 4.1mm blue EB 6-D600-15 15 x 50 mm 60cm 4.1mm Green Oral swab/sponge clean stick EB 6-SP002 Endoscope Sponge Brush EB 6-SP001 Medical wash hand brush EB 6-WH001 EB 7-T001 EB 7-T003 EB 7-T004 EB 7-D01 EB 7-T005 EB 7-T103 Nylon bristle EB 7-T104 Stainless steel bristle EB 7-T101 Brass bristle EB 7-T001 Brass bristle Tooth brush style instrument cleaning brush 7’’, blue handle and black handle EB 7-T003 Nylon bristle Tooth brush , instrument cleaning brush 7’’ Soft /Hard bristle, blue handle EB 7-T004 Stainless steel bristle Tooth brush style cleaning brush 7’’, blue handle EB 7-T005 bend handle brush, total length 18cm, brush size 3.5cm x 1.5cm EB 7-D01 Double ended nylon cleaning brush, Soft /Hard bristle, 7’’. EB 7-T101 Brass bristle Tooth brush style instrument cleaning brush 7’’ with small horn EB 7-T103 Nylon bristle Tooth brush style instrument cleaning brush 7’’ Soft bristle. with small horn EB 7-T104 Stainless steel bristle Tooth brush style cleaning brush 7’’ with small horn Triple Head Instrument Cleaning Brush EB 8-K001 nylon bristle , blue handle, length 18cm Double tips Instrument Cleaning Brush EB 8-K004 Double tips, color can be choosed (blue,green,white) EB 8-H03R red, extra soft 5.5x2.0x2.5cm (LxWxH) EB 8-H03Y yellow, soft 5.5x2.0x1.5cm(LxWxH) EB 8-H03G green, stiff 5.5x2.0x1.5cm(LxWxH) E EB 8-H03B blue, extra stiff 8.0x1.8x1.0cm (LxWxH) EB 8-H02R red, extra soft 8x1.8x2.5cm (LxWxH) EB 8-H02Y yellow, soft 8x1.8x1.5cm(LxWxH) EB 8-H02G green, stiff 8x1.8x1.5cm(LxWxH) EB 8-H02B blue, extra stiff 8x1.8x1.0cm(LxWxH) EB 8-H01 white CPAP TUBE CLEANING BRUSH (SET) EB 9-CPAP001 CPAP TUBE CLEANING BRUSH(SET) EB 9-CPAP002 HUMIDIFIER CLEANING BRUSH EB 9-HU001 TWO HANDLE ENDOSCOPY CLEANING BRUSH EB 9-TH001 | De acuerdo con lo anterior, el producto: CEPILLOS LAVADO DE INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS / CLEANING BRUSHES Nombre genérico: CEPILLOS LAVADO DE INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS / CLEANING BRUSHES este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decision de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251268281 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | PROTECTOR OCULAR DE OJO EN POLICARBONATO con Nombre genérico Protector ocular de policarbonato | North American Rescue | Si | El protector ocular de policarbonato cumple con las directrices militares y civiles prehospitalarias actuales para el tratamiento de lesiones oculares traumáticas en el campo. Este protector ocular rígido y convexo permite al usuario proteger el ojo lesionado y bloquea la presión externa que se aplica directamente sobre la lesión, evitando daños mayores. Fabricado con un polímero naranja translúcido de alta resistencia,el PES es irrompible y no se aplana ni se deforma cuando se le aplica presión. Los orificios del protector ocular proporcionan ventilación y está diseñado para utilizarse sobre cualquiera de los dos ojos, La carcasa exterior tiene un grabado que indica «Pegar la cinta sobre el ojo con este lado hacia fuera.Disponible como protector individual o en cajas de 100 unidades. | UNIDAD | REF: 30-0142 | Que mediante la información aportada se identifica PROTECTOR OCULAR DE OJO EN POLICARBONATO con Nombre genérico Protector ocular de policarbonato, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (…) Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: gmonroyb Revisó: cordina_variosProyectó: Legal: , Técnico: Revisó: cordina_varios“La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251270570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | Studex/ dispositivo de perforación de orejas STUDEX | STUDEX | No | : Perforación del lóbulo de la oreja en niños, adolescentes y adultos. Uso en farmacias, clínicas de estética, joyerías y establecimientos autorizados. Líneas de pendientes utilizadas en la perforación de orejas con el dispositivo de perforación universal STUDEX: Hay varios modelos para que el cliente elija. El dispositivo de perforación de orejas STUDEX es un dispositivo manual de calidad profesional diseñado para perforaciones higiénicas, seguras y rápidas. Utiliza cartuchos estériles desechables que ya contienen el pendiente para el primer uso. Cuenta con un mango con un compartimiento para guardar el adaptador, lo que permite al profesional sujetar el instrumento. El dispositivo de perforación de orejas STUDEX incluye dos adaptadores maxi y mini. | UNA UNIDAD EN kit | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251270570 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-06 | Studex/ dispositivo de perforación de orejas STUDEX | STUDEX | No | Perforación del lóbulo de la oreja en niños, adolescentes y adultos. Uso en farmacias, clínicas de estética, joyerías y establecimientos autorizados. Líneas de pendientes utilizadas en la perforación de orejas con el dispositivo de perforación universal STUDEX: Hay varios modelos para que el cliente elija. El dispositivo de perforación de orejas STUDEX es un dispositivo manual de calidad profesional diseñado para perforaciones higiénicas, seguras y rápidas. Utiliza cartuchos estériles desechables que ya contienen el pendiente para el primer uso. Cuenta con un mango con un compartimiento para guardar el adaptador, lo que permite al profesional sujetar el instrumento. El dispositivo de perforación de orejas STUDEX incluye dos adaptadores maxi y mini. | UNA UNIDAD EN kit | Referencia universal, Instrumento universal para piercing R 993 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251276680 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-09 | CHORUS EVO DECONTAMINATION BUFFER. Ref. 82050. | DIESSE | No | Para uso en instrumentos CHORUS EVO como solución de descontaminación de agujas. Sólo debe ser utilizado por personal profesional de laboratorio. | 4x16 mL | No registra | En razón a lo anterior, si bien el producto mencionado no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251276768 | CERTIFICACION SIN R.S. | ODONTOLOGICOS | 2025-10-09 | CHORUS EVO SANITIZING SOLUTION. Ref. 82052 | DIESSE | No | Para uso en instrumentos CHORUS EVO como solución de sanitización de las tuberías. Sólo debe ser utilizado por personal profesional de laboratorio. | 50 x 12 x 20 mL | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto CHORUS EVO SANITIZING SOLUTION, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 la cual señala: "Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas". Así mismo, el producto NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto). En razón a lo anterior, si bien el producto mencionado no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro
20251278771 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-09 | POMITOS DESMAQUILLADORES POMYS CORAPOMITOS Nombre genérico: RUEDITAS DESMAQUILLADORAS FACIALES | POMYS | No | LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MAQUILLAJE | Empaque x 50 unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto NO CUMPLE con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido . 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. NOTA: EL PRODUCTO POMITOS DESMAQUILLADORES POMYS CORAPOMITOS, NO PODRA SER COMERCIALIZADO CON FINES MEDICOS | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251281884 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-09 | Isoprotrace 10 microgramos equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica. | Isoprotrace | No | Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico. Tras el marcaje radiactivo con la solución de cloruro de galio (68Ga), galio (68Ga)-gozetotida está indicado para la detección de lesiones positivas al antigeno prostático de membrana (PSMA, por sus siglas en inglés) mediante tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) en varones con cáncer de próstata en las siguientes situaciónes clínicas: 1. Estadificación inicial de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo antes de la terapia curativa inicial. 2. Sospecha de recidiva de cáncer de próstata en pacientes con niveles crecientes de antígeno prostático específico (PSA) en suero después de la terapia curativa inicial. | Equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica. Vial (de vidrio tipo I) de 10 ml multidosis e incoloro, cerrado con una tapa de goma (de bromobutilo) y sellado con un cierre de apertura fácil (de aluminio), con disco protector de polipropileno). Tamaño de envase 5 viales | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: Isoprotrace 10 microgramos equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004. Así mismo, el producto en mención NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. No obstante, debido a que se trata de un set para la preparación de un radiofármaco, y que en la etiqueta el fabricante declara que es un MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA, el interesado puede solicitar Certificado de No Obligatoriedad ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro
20251283577 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-10 | TABLETAS DETERGENTES Y DESINFECTANTES A BASE DE CLORO ORGÁNICO Nombre Genérico: ABLETAS DETERGENTES Y DESINFECTANTES A BASE DE CLORO ORGÁNICO | CHLORMAX, FLOWCHEMICAL | No | ChlorMax es un detergente y desinfectante listo para usar en su presentación sólida en pastillas efervescentes para procesos de limpieza, desinfección y control de malos olores siendo efectivo y seguro en su uso. Desarrollado científicamente para la limpieza y la desinfección de áreas (pisos, paredes y techos), superficies de alto contacto, equipos, tratamiento de aguas; con acción eficaz contra microorganismos patógenos. Ideal para limpiar y desinfectar superficies no porosas en todo tipo de ambientes, industrias y procesos. NO REQUIERE ENJUAGUE | Contenidos netos: 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80. 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 220, 210, 230, 240, 250, 260, 280, 290, 300, 320, 350, 400, 420, 450, 480, 500, 700, 750, 800, 1000, 2000, 3500, 3700, 3785, 3800, 4000, 5000, 10000, 19000, 20000, 60000, 200000 ml, L, g, unidades y Kg. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto: TABLETAS DETERGENTES Y DESINFECTANTES A BASE DE CLORO ORGÁNICO Nombre Genérico: TABLETAS DETERGENTES Y DESINFECTANTES A BASE DE CLORO ORGÁNICO este No Cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251261982 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-15 | ROPA QUIRURGICA NO ESTERIL, con nombre genérico: BATA PACIENTE MANGA SISA NO ESTERIL, BATA PACIENTES MANGA LARGA NO ESTERIL PUÑO RESORTADO, BATA VISITA NO ESTERIL, KIT COMPLETO NO ESTERIL (PANTALON, BATA, POLAINAS GORRO), KIT PIJAMA NO ESTERIL (PANTALON, BATA), POLAINAS NO ESTERIL, GORRO NO ESTERIL, SABANA NO ESTERIL, SABANA AJUSTABLE PARA CAMILLA, FUNDAS DE MAYO, FUNDA DE ALMUHADA, BABERO ODONTOLOGICO, KIT ESTETICA (TOP Y PANTY), ESTRAPELA (PARA ESTETICA E IMÁGENES), TRAJE DE PROTECCION (TIPO OVEROL) | INDUSALUD | No | BATA PACIENTE MANGA SISA NO ESTERIL, BATA PACIENTES MANGA LARGA NO ESTERIL PUÑO RESORTADO, BATA VISITA NO ESTERIL, KIT COMPLETO NO ESTERIL (PANTALON, BATA, POLAINAS GORRO), KIT PIJAMA NO ESTERIL (PANTALON, BATA), POLAINAS NO ESTERIL, GORRO NO ESTERIL, BABERO ODONTOLOGICO, KIT ESTETICA (TOP Y PANTY), ESTRAPELA (PARA ESTETICA E IMÁGENES), TRAJE DE PROTECCION (TIPO OVEROL): ES UN PRODUCTO NO ESTERIL DE UN SOLO USO, PARA VESTIR PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD EN LOS ESTABLECIMEITNOS QUE REQUIERAN PROTECCION CONTRA FLUIDOS EN LA PRENDA QUE QUIEN LAS USA. SABANA NO ESTERIL, SABANA AJUSTABLE PARA CAMILLA, FUNDAS DE MAYO NO ESTERIL, FUNDA DE ALMUHADA NO ESTERIL: ES UN PRODUCTO NO ESTERIL DE UN SOLO CUBRIR SUPERFICIES Y MOBILIARIOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS. | BATA PACIENTE MANGA SISA NO ESTERIL, BATA PACIENTES MANGA LARGA NO ESTERIL PUÑO RESORTADO, BATA VISITA NO ESTERIL, KIT COMPLETO NO ESTERIL (PANTALON, BATA, POLAINAS GORRO), KIT PIJAMA NO ESTERIL (PANTALON, BATA), SABANA NO ESTERIL, SABANA AJUSTABLE PARA CAMILLA, FUNDAS DE MAYO, FUNDA DE ALMOHADA, BABERO ODONTOLOGICO, KIT ESTETICA (TOP Y PANTY), ESTRAPELA (PARA ESTETICA E IMÁGENES), TRAJE DE PROTECCION (TIPO OVEROL).: PAQUETE INDIVIDUAL UNIDAD, 10 Y 100 UNIDADES - POLAINAS NO ESTERIL: PAQUETE POR 50 Y 100 UNIDADES GORRO NO ESTERIL : PAQUETE POR 50 Y 100 UNIDADES | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251254919 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-16 | VIKA - BLACK CHERRY con nombre genérico: NICOTINE POUCHES / BOLSAS DE NICOTINA | No registra | No | No registra | No registra | No registra | Estos productos no se enmarcan en la definición de dispositivo médico para uso humano, la cual está establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, así: “(…) Dispositivo médico para uso humano: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos…” | Tampoco se enmarcan en la definición de medicamentos señalada en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995: “(…) Medicamento: Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado…” Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Circular Externa No. 32 de 2019, en la que se imparten directrices, alertas y recomendaciones sanitarias relacionadas con los efectos nocivos del uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN) y los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN). En esta Circular se indicó “Dada la escasa y baja calidad de la evidencia cientifica, no se puede determinar si los sistemas electrónicos de administración de nicotina podrían ayudar a más fumadores a la cesación o, por el contrario, impedir que abandonen el tabaco. (Wortd Health Organización, 2019). Y, en Colombia, no están aprobados para ser usados como medicamento ni como dispositivo médico (Ministerio de Salud y Protección Social, 201 B).” (Negrita y subrayado fuera de texto) Así las cosas, el Invima no hace parte del esquema de control frente a la fabricación, importación, distribución y comercialización de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEANN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), sistemas de calentamiento de tabaco (SCT), productos de tabaco calentado (PTC) ni soluciones líquidas contenedoras de nicotina (SLCN)en tanto, como ya se mencionó, no fueron previstos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, ni en la normatividad de carácter especial que se ha ocupado de regular estos productos. Finalmente, se aclara que la competencia para reglamentar y vigilar estos productos corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en el marco de la Ley 1335 de 2009, la cual establece disposiciones para la prevención del daño a la salud de menores, de la población no fumadora y para el control del tabaquismo en Colombia. En conclusión, el INVIMA no emite actos administrativos ni certificaciones que determinen si productos como VIKA - BLACK CHERRY con nombre genérico: NICOTINE POUCHES / BOLSAS DE NICOTINA u otros que contengan tabaco procesado, esencias con o sin nicotina, accesorios o dispositivos relacionados, requieren o no de registro sanitario para su comercialización en Colombia, pues no es la entidad competente para pronunciarse sobre este tipo de productos. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251140090 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | Material para Toma de Muestras con nombre genérico Tubos para Toma de Muestras de Dengue. | “ROCHE / Vacutanier” | Si | “Tubos vacutainer para toma de muestras que serán utilizados para tomar suero de pacientes con Dengue y remitidos a la casa matriz de Roche Diagnostices en Alemania para la confirmación de los resultados de evaluación de biomarcadores sanguíneos en pacientes con infección aguda por Dengue. NOTA: Estos tubos NO son para venta o para fines comerciales. Únicamente se utilizarán para entregar a usuarios, sin costo, cuando deban confirmar un resultado del Dengue en la casa matriz.”. Vacutainer Serum: 2026-04 Safety-Lok Needles. Cantidad 24 pcs Vacutainer Serum: 2026-04 Safety-Lok Needles: 2030-01 Vacutainer K2-EDTA. Cantidad 360 pcs Vacutainer Serum 6ml: 2026-01 Vacutainer K2-EDTA 2026-04 Safety-Lok™ Needles. Cantidad 240 pcs Vacutainer Serum: 2026-04 de 6 ml y 4 mL Safety-Lok™ Needles: 2026-10 Vacutainer K2-EDTA 2026-04 de 6 ml y 4 mL | “UNIDAD.” | Dada la situación epidemiológica del Dengue en Colombia, Roche Diagnostics GmbH quiere disponer de unos tubos para la toma de muestras de pacientes para confirmación del diagnostico completamente estandarizados. De esta forma asegurar la real condición del paciente frente a le enfermendad, cuando la muestra se deba procesar en nuestros laboratorios en Alemania. | Que mediante la información aportada se identifica que el producto Material para Toma de Muestras con nombre genérico Tubos para Toma de Muestras de Dengue, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza de los productos allegadas en la presente solicitud, estos se enmarcan en las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto, clasificándose individualmente como: • Clase I, los tubos para toma de muestras Vacutainer, al tratarse de dispositivos no invasivos utilizados para la recolección, transporte o almacenamiento de muestras biológicas, sin contacto directo con el cuerpo humano durante el procedimiento, conforme a la Regla 1, que establece: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, (…)”. • Clase IIa, las agujas Safety-Lok™ Needle, por tratarse de dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, destinados a un uso transitorio en el cuerpo humano, de acuerdo con la Regla 6, la cual señala: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa”. Nota: en aquellos casos en que los productos antes mencionados vengan presentados en forma de kit desde fábrica, amparados por un Certificado de Venta Libre (CVL) en el cual se declare su uso conjunto como sistema para la toma de muestras, se entenderá que constituyen un sistema funcional integrado. En consecuencia, y conforme al principio de clasificación por el componente de mayor riesgo, el conjunto deberá clasificarse como dispositivo médico de Clase IIa, atendiendo a la naturaleza invasiva del componente aguja. | IIa
20251142557 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | AEQUASYAL®SPRAY BUCAL, con nombre genérico: SOLUCIÓN PROTECTORA PARA MUCOSA ORAL | AEQUASYAL® | Si | AEQUASYAL ES UN SPRAY ORAL DISEÑADO PARA FORMAR UNA PELÍCULA LIPÍDICA LUBRICANTE Y PROTECTORA SOBRE LA MUCOSA ORAL. | BOTELLA DE ALUMINIO DE 40 ML EN CAJA DE CARTÓN | No registra | Una vez realizada la verificación allegada, se concluye que, conforme a la información aportada el producto AEQUASYAL®SPRAY BUCAL, con nombre genérico: SOLUCIÓN PROTECTORA PARA MUCOSA ORAL, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (…)” (Subrayado fuera de texto) | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III. (subrayado fuera de texto) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | III
20251227154 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | COPA RECOLECTORA DE LECHE MATERNA con nombre COLECTOR DE LECHE MATERNA IN-BRA. | MEDELA | No | “El colector de leche materna In-bra Medela recoge cada valiosa gota de leche y asegura una experiencia sin fugas gracias a su tapón. Para uso durante las tomas o durante la extracción, cuando se produce el flujo de leche en el otro pecho. Para uso cuando se pierda demasiada leche entre las tomas o las sesiones de extracción.” | “CAJA X 2 UNIDADES” | “REFERENCIA 101047164” | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251227156 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | BIBERÓN PARA LECHE MATERNA con nombre BOTELLAS RECOLECTORAS PARA LECHE MATERNA | MEDELA | No | Ideal para recolección, almacenamiento y congelación de la leche materna. Diseñado para mantener las propiedades beneficiosas de la leche materna | CAJA X 3 UNIDADES CAJA X 2 UNIDADES CAJA X 25 UNIDADES | REFERENCIA 8000797 REFERENCIA 0080137 REFERENCIA 101047217 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251266063 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | MASCARILLA DE OXÍGENO DE LA TRIPULACIÓN SERIE INTEGRAL MF20 con nombre genérico: Mascarilla de Oxígeno Regulador de mascarilla de colocación rápida para todo el rostro diseñado para tripulación que vuela a gran altura | SAFRAN AEROTECHINICS | No | MF20 es un regulador de mascarilla de colocación rápida para todo el rostro. Diseñado específicamente para tripulaciones que vuelan a gran altura. Esta mascarilla proporciona oxígeno suplementario según demanda según la altitud protegiendo a los miembros de la tripulación de vuelo contra la hipoxia. Máscara facial completa con alta calidad óptica y amplia visión periférica, protegiendo a la tripulación de vuelo contra el humo y vapores tóxicos. | UNIDADES | MF20-534 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251267677 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | Sparkling Star Series Shiny Sleep Mask con nombre genérico: Mascara para dormir. | MINISO | No | Mascara para relajación ocular. Ayuda a revitalizar, relajar y reducir el cansancio en la zona ocular mediante su propiedad cálida y fría. Instrucciones 1.Terapia fría: Se recomienda dejar el producto en la nevera durante 15 minutos antes de su uso. 2.Terapia caliente: Se recomienda poner el producto en el microondas (700W) durante 10 segundos antes de su uso. Puede ajustar la temperatura real, pero no lo sobrecaliente. | Bolsa plástica x 1 unidad | Referencias: 6936735396313 Sparkling Star Series Shiny Sleep Mask | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251270495 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-20 | Sparkling Star Series Shiny Sleep Mask con nombre genérico: Mascara para dormir. | KIREI | No | El Derma Roller es un masajeador portátil de microagujas diseñado para uso personal. Cuenta con un rodillo cilíndrico recubierto de finas microagujas de titanio que crean microexfoliación superficial en la piel para mejorar la absorción de los productos para el cuidado de la piel. | Caja por 1 unidad | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251275701 | CERTIFICACION SIN R.S. | REACTIVO DIAGNOSTICO | 2025-10-20 | Multi-enzyme De-Proteinizer. Ref. 10.10.151310 | CORNLEY | No | Este reactivo se diseñó para mantener el funcionamiento del sistema de tuberías y electrodos del analizador de electrólitos y gases sanguíneos Cornley®. | 3×2.0 ml /kit | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto Multi-enzyme De-Proteinizer, NO es considerado un Reactivo de Diagnóstico In Vitro, toda vez que no se enmarca en la definición contenida en el Título I, artículo 2°, del Decreto 3770 del 12 de noviembre de 2004 la cual señala: "Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas". Así mismo, el producto NO se enmarca en las definiciones de los reactivos in vitro, contenidas en el artículo 2° del Decreto 1036 de 21 de junio de 2018. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 2°, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, el cual define: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante (...)” (Subrayado fuera de texto). En razón a lo anterior, si bien el producto mencionado no requiere registro sanitario por sí solo, se sugiere que se ampare bajo el Registro Sanitario INVIMA expedido para los analizadores respectivos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | ESTA CERTIFICACIÓN SE MANTENDRÁ HASTA TANTO EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NO EXPIDA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE PARA TAL FIN O A LOS CONCEPTOS QUE EMITA LA COMISIÓN REVISORA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DEL INVIMA. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251116145 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-21 | SISTEMA DE ENDOSCOPIA Y ACCESORIOS con nombre genérico SISTEMA DE ENDOSCOPIA Y ACCESORIOS. | FUJINON, FUJIFILM | No | Endoscopio EVE para el Tracto Gastrointestinal Superior. Este producto es un endoscopio médico para el tracto digestivo superior. Está destinado a la observación, el diagnóstico y el tratamiento endoscópico del esófago, el estómago y el bulbo duodenal en instalaciones médicas bajo la supervisión de médicos. Nunca utilice este producto para ningún otro propósito | Caja X Unidad. | MARCA FAMILIA MODELO DESCRIPCION SERIE # LOTE # Fujifilm Endoscope + Accessories EG-450CT5 Video Gastroscope, Therapeutic NG230A033 N/A Fujifilm Endoscope + Accessories WB11001FW2 Valve Cylinder Washing Brush / 11mm/100mm N/A 20160229 Fujifilm Endoscope + Accessories WB4321FW2 Reusable Endoscope Cleaning Brush N/A N/A Fujifilm Endoscope + Accessories CA-500 J/A Cleaning Adapter Kit N/A 1202 Fujifilm Endoscope + Accessories CA-503 S/A Cleaning Adapter Kit N/A N/A Fujifilm Endoscope + Accessories CA-503 B/C Cleaning Adapter Kit N/A N/A Fujifilm Endoscope + Accessories N/A Endoscope Buttons N/A N/A Fujifilm Endoscope + Accessories N/A Endoscope Case N/A N/A Fujifilm Capital VP-4400HD System Processor AV491A016 N/A Fujifilm Capital XL-4400HD Light Source AS089A016 N/A Fujifilm Capital CC1-9R3 Connecting Cable N/A N/A Fujifilm Capital WT-2 Water Bottle (endoscope air/water) N/A 1105 N/A Power N/A Power Cables (N=2) N/A N/A | Conforme a lo expuesto, esta certificación tiene validez por única vez para la importación del producto SISTEMA DE ENDOSCOPIA Y ACCESORIOS con nombre genérico SISTEMA DE ENDOSCOPIA Y ACCESORIOS, en las cantidades, lotes y seriales mencionados, acorde a la documentación allegada por el solicitante. NOTA. El SISTEMA DE ENDOSCOPIA Y ACCESORIOS con nombre genérico SISTEMA DE ENDOSCOPIA Y ACCESORIOS será utilizado exclusivamente con fines educativos y demostrativos, y no para uso en pacientes ni en entornos hospitalarios. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados.” | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251159532 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-21 | QIAxcel® Connect | QIAxcel® | Si | El QIAxcel Connect es un sistema de electroforesis multicapilar automatizado, diseñado para análisis rápidos de fragmentos de ADN y ARN | UNIDAD | REFERENCIA: 9003110 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto QIAxcel® Connect, Marca: QIAxcel®, es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (….)” Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa (…)” | IIa
20251227152 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-21 | MASAJEADOR 10 EN 1 / MASAJEADOR, MARCA TEZZIO ADVANCE | TEZZIO ADVANCE | No | El dispositivo está diseñado solo para masajes superficiales. Aplicar directamente sobre la piel o ropa con movimientos continuos y suaves, el uso diario recomendado incluye piernas, brazos, espalda y cuelo por hasta 5-10 minutos por área. Es un producto domestico diseñado para la relajación y el bienestar, no para fines terapéuticos o médicos. | UNIDAD EN CAJA DE CARTON | TH-28007 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251290104 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-22 | LARGE BODY MASSAGER/ MASAJEADOR CORPORAL GRANDE | ECOTOOLS | No | Masaje manual corporal no invasivo | blíster x 1 masajeador. | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251291074 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-22 | PROGRAMA ENSAYO DE APTITUD COAGULACIÓN ESPECIAL | PROASECAL | No | Programa de ensayo de aptitud diseñado para la evaluación externa de pruebas de coagulación especial : Actividad del cofactor de Ristocetina, Antiplasmina, Antitrombina III, Cofactor de heparina II (actividad), Factor deVon Willebrand, Fibrinógeno, Factores de coagulación II, V, VII, VIII,IX,X, XI,XII, XIII, INR, Plasminógeno, Proteína C antígeno, Proteína C activada (resistencia), Proteína C /S funcional, Proteína S libre -total, Proteína C activada, Tiempo parcial de tromboplastina PTT, Tiempo de protrombina PT, Tiempo de trombina TT, Tiempo de reptilasa. | Programa de ensayo de aptitud : 1 caja de 1 vial de coagulación especial de plasma humano liofilizado, para un volumen de 1 ml. | Esté producto contiene la referencia para uso en coagulacion especial : plasma humano liofilizado | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251242099 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | Drawers FOR OPHTHALMIC UNITS con Nombre genérico CAJONES PARA UNIDADES OFTÁLMICA. | CSO | No | Los cajones diseñados para unidades oftálmicas ofrecen soluciones prácticas y elegantes para el almacenamiento de instrumentos, accesorios y materiales clínicos. | UNIDAD | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257464 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | BALIN IMANTADO PARA AURICULOTERAPIA. Nombre genérico: BALIN IMANTADO PARA AURICULOTERAPIA | TONY | Si | Los balines imantados son pequeñas esferas magnéticas que se adhieren a puntos específicos del pabellón auricular para estimular la circulación, aliviar el dolor y reducir el estrés, entre otros usos. Antes de su uso, se debe limpiar el pabellón auricular y se colocan los balines en los puntos de acupuntura deseados. Se pueden presionar periódicamente. Es indicado para tratar dolores (de cabeza, espalda), estrés, ansiedad, insomnio, y como apoyo en la pérdida de peso y problemas digestivos. Descripción • Son pequeños balines con imán incorporado. • Vienen montados en parches o cintas hipoalergénicas que se adhieren a la piel. • Su acción se basa en la estimulación de puntos de acupuntura mediante la presión y el campo magnético, activando así la respuesta del cuerpo. Indicaciones Los balines imantados son para uso en la auriculoterapia y se indican para una variedad de afecciones: • Dolor: Alivio de dolores de cabeza, espalda, musculares y crónicos. • Estrés y ansiedad: Ayudan a la relajación y el equilibrio emocional. • Problemas de sueño: Reducción de insomnio y mejora de la calidad del sueño. • Pérdida de peso: Apoyo en dietas para controlar el apetito y mejorar el metabolismo. • Problemas digestivos: Alivio de síntomas de afecciones como el síndrome del intestino irritable (SII) o estreñimiento. • Otros: Trastornos como alergias, problemas respiratorios (asma, gripe), hipertensión, y como apoyo en el tratamiento de adicciones. Usos 1. Preparación: Limpiar el pabellón auricular con alcohol o un antiséptico para asegurar la adherencia. 2. Localización: Identificar los puntos de acupuntura específicos según el tratamiento deseado. 3. Colocación: Desprender el balín del parche y adherirlo firmemente en el punto auricular elegido. 4. Estimulación: Presionar suavemente los balines varias veces al día para mejorar la estimulación. Precauciones • No se deben usar en personas con implantes metálicos o marcapasos. • Los tratamientos con balines no son milagrosos y deben ser parte de un plan de salud integral supervisado por un profesional médico, especialmente para enfermedades crónicas. • El producto deberá ser almacenado a temperatura entre 10-30 grados centígrados y una humedad relativa entre 40% y 70%. • El producto mantendrá la funcionalidad si se almacena bajo las condicionales recomendadas. | Caja x 100 und, Blisterx100 und, Sobrex1000 und | No registra | En primer lugar, es necesario precisar que mediante Acta No.2 de SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICOS IN VITRO del 14 de Marzo de 2018, conceptuó lo siguiente sobre un producto similar al relacionado en la presente certificación: CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que dada la indicación de uso propuesta por el fabricante para el producto “BALINES PARA AURICULOTERAPIA” es considerado un Dispositivo Médico, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto SI cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos y SI requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Así mismo, de acuerdo con la información allegada por el interesado específicamente la ficha técnica en donde se indica que el producto: BALIN IMANTADO PARA AURICULOTERAPIA. Nombre genérico: BALIN IMANTADO PARA AURICULOTERAPIA se encuentra enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7, capítulo II del Decreto en mención, que cita: Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257549 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | TREO Fenestrated CP#: 05925. PAT 6835-B1 / MMNR31071957 / 28BC26B14014S1960 SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR | TERUMO | No | Endoprotesis aortica hecha a la medida para el Sr.Nestor Raul Mora Morales identificado con cédula de ciudadania 70124271. El Sr. Mora fué evaluado por un grupo multidisciplinario de aorta de clínica Las Américas AUNA, Medellín, bajo diagnóstico de aneurisma yuxtarrenal de aorta, quien requiere endoprótesis aórtica hecha a la medida dada la condición de compromiso y anatomía del segmento aórtico y que no existe ningún dispositivo estándar dentro del portafolio de algún proveedor en Colombia o en el mundo que cumpla con los requerimientos del paciente y su enfermedad. | CAJA CON 1 SISTEMA | TREO FENESTRATED CP#: 05925. PAT 6835-B1 / MMNR31071957 / 28BC26B14014S1960 SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAREL PACIENTE NESTOR RAUL MORA MORALES SERA INTERVENIDO EN CLINICA LAS AMERICAS AUNA (NIT : 800067065-9) POR EL DR. SANTIAGO ECHEVERRI - CARDIOLOGO, HEMODINAMISTA. | Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el producto es considerado Dispositivo Médico sobre medida y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: SE INFORMA AL INTERESADO QUE ESTE SISTEMA DE INJERTO ENDOVASCULAR SOLO PODRA SER UTILIZADO PARA EL PACIENTE NESTOR RAUL MORA MORALES CC 70124271 DE MEDELLIN QUE ES FABRICADO A LA MEDIDA. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257767 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | ALMOHADITAS MULTIUSOS/ ALMOHADITAS MULTIUSOS | MINISO | No | Aplicación de soluciones sobre la piel, remover impurezas,desmaquillarse la piel. | 100 y 200 unidades | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251262292 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | CONTENEDORES PARA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO. Nombre genérico: CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN | NUVASIVE® | No | Los usos previstos de los contenedores de instrumental médico son: 1. Garantizar la funcionalidad del instrumental médico protegiéndolo de daños durante el transporte y los procesos de descontaminacion y esterilización. 2. Optimizar la limpieza del instrumental médico fijándolo de forma más espaciosa posible por medio del concepto de contacto mínimo. 3. Favorecer la visivilidad del instrumental médico y de los implantes antes, durante y después de la operación | UNIDAD CON SUS COMPONENTES | Familia Código, Modelo o Referencia Descripción Etiqueta 1300212 Mod ALIF Implant Key & Bolt Length SM Etiqueta 1300213 Mod ALIF Implant Key & Bolt Length MED Etiqueta 1300214 Mod ALIF Implant Key & Bolt Length LRG Etiqueta 1300216 Mod ALIF Implant Key & Bolt Length SM Dp Maletín con paredes rígidas 1704725 Universal Pelican Case, SP 2.0 12CT Maletín con paredes rígidas 1704726 Universal Pelican Case, SP 2.0 Sm 40CT Maletín con paredes rígidas 1704728 Univ Pelican Case, SP 2.0 Med Dp 28CT Etiqueta 9000004 MDLUSTLIFACOREIMP - Sterile IMP Size Key Contenedor con paredes rígidas 90.670.815 Rod Link Reducer Temporary Rod Module Contenedor perforado 1070266 Modulus TLIF-A Top, Core Ins Case Contenedor perforado 1070267 Modulus TLIF-A Bottom, Core Ins Case Contenedor perforado 1070268 Modulus TLIF-A Base, Core Ins Case Contenedor perforado 1300077 Modulus ALIF Top, Trial Tray 1 Contenedor perforado 1300079 Modulus ALIF Bottom, Trial Tray 1 Contenedor perforado 1300080 Modulus ALIF Base, Trial Tray 1 Contenedor perforado 1300083 Modulus ALIF Top, Instrument Tray 1 Contenedor perforado 1300085 Modulus ALIF Bottom, Instrument Tray 1 Contenedor perforado 1300086 Modulus ALIF Base, Instrument Tray 1 Contenedor perforado 1300087 Modulus ALIF Top, Instrument Tray 2 Contenedor perforado 1300089 Modulus ALIF Bottom, Instrument Tray 2 Contenedor perforado 1300090 Modulus ALIF Base, Instrument Tray 2 Contenedor perforado 1300091 Modulus ALIF Trial Caddy Top, Trial Tray Contenedor perforado 1300092 Modulus ALIF Trial Caddy Middle, Trial T Contenedor perforado 1300093 Modulus ALIF Trial Caddy Bottom, Trial T Contenedor perforado 1300200 Mod ALIF Caddy, 34x24 Trial Rasp Tray Contenedor perforado 1300201 Mod ALIF Caddy, 38x28 Trial Rasp Tray Contenedor perforado 1300202 Mod ALIF Caddy, 42x32 Trial Rasp Tray Contenedor perforado 1300206 Modulus ALIF Trial Rasp Tray Base Contenedor perforado 1300226 Modulus ALIF Bolt Tray, Base Contenedor perforado 1300227 Modulus ALIF Caddy, Bolt Tray Tapete Siliconado 1300228 AMS ALIF Instrument Tray 2 Pin Mat Contenedor perforado 1720255 XLIF AMS Top Insert, Tray Contenedor perforado 1720256 XLIF AMS Middle Insert, Tray Contenedor perforado 1720257 XLIF AMS Bottom Insert, Tray Contenedor perforado 1720258 XLIF AMS Base, Tray Tapete Siliconado 1720267 XLIF AMS Pin Mat, Middle Tapete Siliconado 1720268 XLIF AMS Pin Mat, Bottom Contenedor perforado 7786935 ACP Base, Instrument Tray Contenedor perforado 11010397 RELINE Silencer Reducer Tray, Base Contenedor perforado 170-10093 Simplify Lid, Tray Contenedor perforado 3-39229 Simplify Top Insert, Tray Contenedor perforado 3-39231 Simplify Bottom Insert, Tray Contenedor perforado 3-39233 Simplify Base, Tray Contenedor perforado 11000726 RELINE-O VBD2 Instrument Tray Base Contenedor perforado 91.360.001 COALITION MIS Instruments Graphic Case Contenedor perforado 91.360.012 COALITION MIS 12x14 & 14x16 Trial Head Module Contenedor perforado 91.240.001 ALTERA Instruments Graphic Case Contenedor perforado 91.240.026 ALTERA 10x26 Implant Module Contenedor perforado 91.240.031 ALTERA 10x31 Implant Module Contenedor perforado 91.240.036 ALTERA 10x36 Implant Module Contenedor perforado 91.360.007 COALITION MIS Titanium 12x14 & 14x16 Implant Module Contenedor perforado 91.470.001 Universal ACDF Graphic Case Contenedor perforado 984.004 COALITION Module, Angled Instruments Contenedor perforado 91.470.003 12x14mm Modular Trial/Rasp Module Contenedor perforado 91.470.004 14x16mm Modular Trial/Rasp Module Contenedor perforado 91.470.008 Universal ACDF Screw Module Contenedor perforado 91.240.002 ALTERA Trials Graphic Case Contenedor perforado 90.670.025 Rod Link Reducer Instruments Graphic Case | De acuerdo con lo anterior, el producto: CONTENEDORES PARA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO. Nombre genérico: CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN este no cumple con la definición de dispositivo médico para uso en humanos contenida en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico y no requiere registro sanitario. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251262302 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | Formoline L112. | Formoline | No | Captadores de lípidos para la reducción de peso y el control del peso, con un efecto acompañante de reducción del colesterol LDL. Destinado a la reducción y control de peso/absorción de lípidos mediante un mecanismo físico local de unión/adsorción de grasas y colesterol en el tracto gastrointestinal. Este modo de acción no implica interacción farmacológica con receptores ni modificaciones metabólicas sistémicas. Las advertencias sobre posible unión de vitaminas liposolubles y principios activos lipofílicos corroboran la naturaleza física del mecanismo (secuestro/adsorción), lo que diferencia al producto de un medicamento. Indicado para personas adultas. Reducen la digestibilidad de los lípidos mediante una unión física, lo que conlleva a una menor absorción de calorías. Como resultado, apoyan la reducción de peso, el mantenimiento de la pérdida de peso y la disminución del colesterol LDL. El ingrediente principal de los dispositivos de la gama de productos L112 es la fibra dietaria activa no digerible poliglucosamina L112. Este ingrediente es de origen natural. Debido a su alta capacidad de unión a las grasas, es capaz de ligar grandes cantidades de lípidos (grasas, ácidos grasos y colesterol) en el tracto digestivo. La absorción de grasas, que normalmente se produce de manera muy eficiente a través de la pared intestinal del intestino delgado, se ve significativamente reducida en presencia de poliglucosamina L112. En particular, L112 es capaz de influir en el exceso de peso ocasionado por dietas ricas en grasas como carnes grasosas, embutidos, mantequilla, queso, papas fritas, frutos secos, pasteles o helados. Otros componentes de los alimentos como azúcares, carbohidratos, proteínas o alcohol no son ligados; este tipo de aporte calórico debería reducirse, ya que de lo contrario estará completamente disponible para el organismo | Tabletas se envasan en blísteres. Los blísteres se encuentran contenidos dentro de una caja de cartón. Tableta de 500 mg, 750 mg. Caja por 40, 60 tabletas | Formoline L112, Fomoline L112 Extra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251289412 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | SET DE FUENTES DE CALIBRACIÓN (CS-137, CO-57 Y BA-133) | No registra | No | Las fuentes están diseñadas para su uso en entornos médicos o farmacéuticos comerciales y no se prevé su exposición a factores ambientales extremos. Están diseñadas para usarse como patrones de referencia para verificar la respuesta de los calibradores de dosis utilizados en la medición de radiofármacos de investigación, diagnóstico y terapéuticos. La vida útil prevista de las fuentes de Co-57 y Ge- 68 es de aproximadamente 2 años. El fabricante prevé una vida útil de al menos 5 años para las fuentes de Cs-137, Ba-133, Na-22 y Co-60. | No registra | Modelo: BM06E-XX | De acuerdo con lo anterior, el producto SET DE FUENTES DE CALIBRACIÓN (CS-137, CO-57 Y BA-133) NO cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251289418 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-23 | SET DE FUENTES DE CALIBRACIÓN (CS-137, CO-57, BA-133 Y CO-60) | No registra | No | Las fuentes están diseñadas para su uso en entornos médicos o farmacéuticos comerciales y no se prevé su exposición a factores ambientales extremos. Están diseñadas para usarse como patrones de referencia para verificar la respuesta de los calibradores de dosis utilizados en la medición de radiofármacos de investigación, diagnóstico y terapéuticos. La vida útil prevista de las fuentes de Co-57 y Ge- 68 es de aproximadamente 2 años. El fabricante prevé una vida útil de al menos 5 años para las fuentes de Cs-137, Ba-133, Na-22 y Co-60. | No registra | Modelo: Modelo: BM06E-XX | De acuerdo con lo anterior, el producto SET DE FUENTES DE CALIBRACIÓN (CS-137, CO-57, BA-133 Y CO-60) NO cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. La expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251117795 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-24 | IMPRESORA DE ETIQUETAS RFID con nombre genérico IMPRESORA RFID | ZEBRA | No | Indicaciones: La impresora industrial RFID está diseñada para empresas de manufactura, logística, transporte, retail y otras industrias que requieren soluciones avanzadas de identificación, rastreo y etiquetado. Es ideal para aplicaciones que demandan impresión precisa, codificación RFID integrada, y operación continua en entornos exigentes. Usos: Impresión y codificación de etiquetas RFID: Para control de inventario, trazabilidad de activos, y gestión de cadenas de suministro. Etiquetado de productos a nivel de artículo: En sectores como manufactura electrónica, farmacéutica (sin requerimientos sanitarios), automotriz, entre otros. Logística y distribución: Gestión de paquetes, palets y contenedores mediante etiquetas inteligentes. Etiquetado en retail y moda: Incluyendo etiquetas para indumentaria, gracias a su cortador guillotina opcional. Control y visibilidad remota de operaciones de impresión: Mediante software Link-OS y Zebra DNA accesible desde la nube. | Unidad | MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO ZT610 Impresora industrial Zebra ZT610, ancho de impresión de 4", 203/300/600 dpi, ideal para impresión de alta precisión en entornos exigentes. ZT620 Impresora industrial Zebra ZT620, ancho de impresión de 6", 203/300/600 dpi ZT411 Impresora industrial Zebra ZT411, ancho de impresión de 4.09", 203/300/600 dpi | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251240360 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-24 | PT LINK con nombre genérico INSTRUMENTO DE DESPARAFINIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ANTÍGENOS | AGILENT DAKO | No | PT Link permite realizar procedimientos de desparafinización y recuperación de antígenos en secciones de tejido en parafina fijadas en formol. El PT Link está diseñado para realizar el procedimiento 3 en 1 de desparafinización, rehidratación y recuperación del epítopo inducida por calor (HIER) en secciones de tejido fijado con formol e incluido en parafina. | Unidad | REFERENCIA: PT200 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251265827 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-29 | KYRA PURPLE STIRRUP CART - CARRITO DE ALMACENAJE DE PIERNERAS con nombre genérico CARRO DE ESTRIBOS PURPURA. | KYRA | No | El carro mantiene los estribos asegurados durante el transporte para evitar daños. Compartimento para guardar las abrazaderas. Las ruedas de bloqueo evitan que el carro ruede. | No registra | MODELO: KYRA 1000 | “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251257489 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-24 | SILLA SOFA KENTO / NAGY / BRIUT con nombre genérico: SILLA DE ESPERA. | No registra | No | IDEAL PARA SERVICIOS DE POSTOPERATORIO, DIALISIS, QUIMIOTERAPIA, SALAS DE OBSERVACIÓN, DESCANSO MÉDICO, SILLA DE ACOMPAÑANTE, TERAPIA RESPIRATORIA, LACTANCIA, TOMA DE MUESTRAS. | UNIDAD | SILLA KENTO SILLA NAGY SILLA BRIUT | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251268179 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-30 | MÁQUINA PARA EL RECORTE DE ALINEADORES: | MAXFLEX | NO | EQUIPO DE USO INDUSTRIAL EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE ALINEADORES DENTALES TRANSPARENTES, PROCESOS INDUSTRIALES DE LABORATORIOS ODONTOLÓGICOS Y FABRICANTES DE ORTODONCIA INVISIBLE, SUSTITUCIÓN DEL RECORTE MANUAL, CON MAYOR EFICIENCIA Y CALIDAD | UNIDAD | MAXTRIM T1 MAXTRIM T2 MODULO DE ESCANEO MAXSCAN S1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251268948 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-30 | DESINFECTANTE PARA ÁREAS Y SUPERFICIES, con nombre genérico: DESINFECTANTE PARA ÁREAS Y SUPERFICIES | PROQUIZYME | No | MODO DE EMPLEO: • EN UN RECIPIENTE LIMPIO CON TAPA, AGREGUE 3 LITROS DE AGUA. • MIDA Y VIERTA 20 ML DE DESINFECTANTE DE ÁREAS Y SUPERFICIES EN EL RECIPIENTE CON AGUA. • MEZCLE SUAVEMENTE Y APLIQUE SOBRE LA SUPERFICIE A TRATAR, RESPETANDO LA TÉCNICA DE LIMPIEZA. • EL PRODUCTO TIENE INICIO DE ACCIÓN INMEDIATO; MANTENGA LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON LA SOLUCIÓN POR 5 A 10 MINUTOS PARA ASEGURAR UNA DESINFECCIÓN ÓPTIMA. NO REQUIERE ENJUAGUE USO: INSTITUCIONAL | 500 mL,3800 mL,3.8 L (información de la ficha técnica) | No registra | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251277429 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | HARVEST NANO-ZIRCONIA, con nombre genérico: BLOQUE DE ZIRCONIA CON NANOTECNOLOGÍA PARA FRESADO: | HARVEST DENTAL | NO | DISCO DE OXIDO DE CIRCONIO PRESINTERIZADO PARA USO EN RESTAURACIONES Y ELABORACIÓN DE SUBESTRUCTURAS EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TÉCNICA CAD CAM ESTO LO REALIZA LOS TÉCNICOS DENTALES. | EMPAQUE UNITARIO | Bloque por una (1) unidad con Variedad de Colores con medidas de 98.5 * (12,14,18,22 o 25) mm 60036-14 Harvest Nano Zirconia ColorBlend OM2 98.5 x 14 60038-14 Harvest Nano Zirconia ColorBlend A1 98.5 x 14 60040-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend A2 98.5 x 14 60042-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3 98.5 x 14 60044-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3.5 98.5 x 14 60046-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend A4 98.5 x 14 60048-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend B1 98.5 x 14 60050-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend B2 98.5 x 14 60052-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend B3 98.5 x 14 60054-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend B4 98.5 x 14 60056-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend C1 98.5 x 14 60058-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend C2 98.5 x 14 60060-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend C3 98.5 x 14 60062-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend C4 98.5 x 14 60064-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend D2 98.5 x 14 60066-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend D3 98.5 x 14 60068-14 Harvest Nano Zirconia Color Blend D4 98.5 x 14 60036-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend OM2 98.5 x 18 60038-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend A1 98.5 x 18 60040-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend A2 98.5 x 18 60042-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3 98.5 x 18 60044-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3.5 98.5 x 18 60046-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend A4 98.5 x 18 60048-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend B1 98.5 x 18 60050-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend B2 98.5 x 18 60052-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend B3 98.5 x 18 60054-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend B4 98.5 x 18 60056-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend C1 98.5 x 18 60058-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend C2 98.5 x 18 60060-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend C3 98.5 x 18 60062-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend C4 98.5 x 18 60064-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend D2 98.5 x 18 60066-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend D3 98.5 x 18 60068-18 Harvest Nano Zirconia Color Blend D4 98.5 x 18 60036-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend OM2 98.5 x 22 60038-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend A1 98.5 x 22 60040-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend A2 98.5 x 22 60042-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3 98.5 x 22 60044-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3.5 98.5 x 22 60046-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend A4 98.5 x 22 60048-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend B1 98.5 x 22 60050-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend B2 98.5 x 22 60052-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend B3 98.5 x 2260054-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend B4 98.5 x 22 60056-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend C1 98.5 x 22 60058-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend C2 98.5 x 22 60060-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend C3 98.5 x 22 60062-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend C4 98.5 x 22 60064-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend D2 98.5 x 22 60066-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend D3 98.5 x 22 60068-22 Harvest Nano Zirconia Color Blend D4 98.5 x 22 60036-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend OM2 98.5 x 25 60038-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend A1 98.5 x 25 60040-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend A2 98.5 x 25 60042-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3 98.5 x 25 60044-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend A3.5 98.5 x 25 60046-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend A4 98.5 x 25 60048-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend B1 98.5 x 25 60050-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend B2 98.5 x 25 60052-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend B3 98.5 x 25 60054-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend B4 98.5 x 25 60056-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend C1 98.5 x 25 60058-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend C2 98.5 x 25 60060-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend C3 98.5 x 25 60062-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend C4 98.5 x 25 60064-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend D2 98.5 x 25 60066-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend D3 98.5 x 25 60068-25 Harvest Nano Zirconia Color Blend D4 98.5 x 25 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251277433 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | HARVEST TEMP FIX, con nombre genérico: BLOQUE / DISCO DE PMMA HARVEST DENTAL | HARVEST DENTAL | No | SON PIEZAS DE PLÁSTICO PREVISTAS PARA EL FRESADO DE PROVISIONALES PREPROSTETICOS COMO CORONAS, CARILLAS, PUENTES Y ESTRUCTURAS PARA DIENTES FRONTALES Y LATERALES QUE SE USARAN EN LAS PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES CREADAS EN LOS LABORATORIOS DENTALES BAJO TÉCNICA DE FRESADO CAD CAM REALIZADOS POR TÉCNICOS DENTALES. | EMPAQUE UNITARIO | CODIGO NOMBRE DE LA UNIDAD 1016-20 Temp Fix CAD Blank 98 x 20 BL 1017-20 Temp Fix CAD Blank 98 x 20 A1 1018-20 Temp Fix CAD Blank 98 x 20 A2 1019-20 Temp Fix CAD Blank 98 x 20 A3 1022-20 Temp Fix CAD Blank 98 x 20 B1 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251277439 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | HARVEST TRILOR, con nombre genérico: SISTEMA DENTAL SIN METAL TRILOR: | HARVEST DENTAL | NO | MATRIZ TECNOPOLIMERA DE ALTO RENDIMIENTO CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MULTIDIRECCIONAL EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA REALIZAR SUBESTRUTURAS PARA CORONAS, PUENTES Y SUBESTRUTURAS ANTERIORES O POSTERIORES PERMANENTES Y TRANSACCIONALES PARA SISTEMAS PARCIAL REMOVIBLE CREADAS EN LABORATORIO DENTAL MEDIANTE LA TECNICA CAD CAM POR TECNICOS DENTALES. | EMPAQUE UNITARIO | BLOQUE POR UNA (1) UNIDAD CON MEDIDAS DE: 98.5 * (14,16,20 O 25) MM 95 * (14,16,20 O 25) MM 50000-14 TRILOR HPP CAD BLANK 98 X 14 BONE 50000-16 TRILOR HPP CAD BLANK 98 X 16 BONE 50000-16P TRILOR HPP CAD BLANK 98 X 16 PINK 50000-20 TRILOR HPP CAD BLANK 98 X 20 BONE 50000-20P TRILOR HPP CAD BLANK 98 X 20 PINK 50000-25 TRILOR HPP CAD BLANK 98 X 25 BONE 50000-35 TRILOR HPP ARCH PREFORM 3.5 WAFER 3/PK 50000-55 TRILOR HPP ARCH PREFORM 5.5 WAFER 3/PK 50000-75 TRILOR HPP ARCH PREFORM 7.5 WAFER 3/PK | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las definiciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251285408 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | TUBOS MICROHEMATOCRITOS CON Y SIN HEPARINA con nombre genérico: TUBOS MICROHEMATOCRITOS. | VITREX | Si | Los tubos de microhematocritos son productos de calidad que cumplen la norma internacional ISO 12772. Los tubos se suministran pulidos al fuego por el extremo codificado con color, que se recomienda precintar con cera VITREX Sigillum. El pulido al fuego reduce el desgaste de las centrifugas. Se suministran codificados con color en el envase. Los tubos microhematocritos son tubos de vidrio delgados utilizados para pruebas hematologicas rapidas, especialmente epara la determinación del hematocrito.” | FRASCO X 100 UNIDADES, CAJAS X 1000 UNIDADES | Tubo microhematocrito sin heparina: 160215/160213 Tubo microhematocrito con heparina: 161315 | Que mediante la información aportada se identifica que el producto TUBOS MICROHEMATOCRITOS CON Y SIN HEPARINA con nombre genérico: TUBOS MICROHEMATOCRITOS es considerado un dispositivo medico por cuanto las declaraciones de uso definidas por el fabricante se encuentran conforme a la definición establecida en el artículo 2 del decreto 4725 de 2005 que cita: (...) “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (…)” | Que, de acuerdo con las indicaciones, usos, composición y naturaleza del producto allegadas en la presente solicitud, está enmarcado dentro de las reglas de clasificación establecidas en el artículo 7 del presente Decreto el cual señala: “Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (…)” Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes.(…) “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | I
20251291075 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | Asas de inoculación con nombre genérico: Asas de inoculación. | CITOTEST® | NO | Las asas de inoculación CITOTEST se utilizan para la recolección e inoculación mediante estrías o punción. Con un eje hexagonal con rayas, las asas rígidas de material AS son ideales para la recolección de colonias individuales y la inoculación mediante punción. Las asas flexibles de ABS son ideales para la inoculación en superficies de gel mediante estrías. | Volumen de 10 ul + Aguja incorporada Azul: Embalaje: Tipo A: 20 piezas/paquete con cierre hermético, 1000 piezas/caja dispensadora, 10 000 piezas/caja de cartón | 2121-0045-02 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a:1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251291883 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | MICROTITERPLATTE 96 WELLS, F-BODEN, PS con nombre genérico: PLACA DE MICROTITULACIÓN 96 POCILLOS, F-BODEN, PS. | No registra | NO | F-Boden, PS. Se utiliza para el almacenamiento de muestras de plasma, suero y orina para diluciones en laboratorios, es compatible con todos los sistemas robóticos comunes. Cada placa está provista de un sistema de coordenadas alfanuméricas.. | Caja 10 x 10 (100) placas. | 43001-0119 | De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, por lo tanto, no es considerado dispositivo médico para uso en humanos. “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido. 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano
20251302515 | CERTIFICACION SIN R.S. | MEDICO QUIRURGICOS | 2025-10-31 | IMPLANTES PERSONALIZADOS (A MEDIDA) PARA OSTEOSINTESIS DE COLUMNA Nombre genérico: DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES A LA MEDIDA | ORTOMAC - LINEA VÍVICA | NO | Los implantes personalizados para columna ORTOMAC, son utilizados para sustituir una porción o para corregir defectos físicos funcionales. Tienen aplicación en casos que implican la resección parcial de la columna y que posterior al tratamiento de estos traumas o enfermedades (de origen oncológico o congénito), requieren una nueva cirugía para reemplazar el hueso retirado por un implante, con el fin de corregir la deformación(específicamente cuando no es posible utilizar implantes estándar). Son dispositivos médicos implantables sobre medida, fabricados con base en la información médica del paciente (imágenes TAC). La asistencia al especialista médico le permite realizar el “planeamiento quirúrgico 3D”, con las características de diseño y configuración que mejor se adecúen a las necesidades anatómicas y patológicas del paciente. Los implantes personalizados para Osteosintesis de “Columna” ORTOMAC, están indicados para: • Fracturas en la región cervical, región torácica, región lumbar, región sacra y cóccix • Ardotresis vertebral. Las principales ventajas al usar los implantes personalizados para Osteosintesis de la “Columna” ORTOMAC, son: • Disminución del tiempo quirúrgico. • Excelentes resultados para el paciente y cirujano. • Mejor ajuste anatómico en comparación con métodos de reconstrucción convencionales (mallas p.e.). • Planeamiento preoperatorio en 3D a partir de imágenes diagnósticas. • Modelos anatómicos fabricados en polímeros de tamaño, estructura y características similares a las reales (prototipos). • Posibilidad de suministrar guías de corte, taladrado y posicionamiento, fabricadas a la medida del paciente, a solicitud del especialista. • Implantes fabricados en materiales “Biocompatibles” (propiedades similares al hueso). • Incluye práctico sistema de fijación con placas y tornillos en titanio. • Desarrollo personalizado durante todo el proceso, con asesoría, software, hardware, materiales y equipos de tecnología reciente. | Empaque individual "NO ESTERIL" | Implante Personalizado para Columna 839-XXX Implante personalizado Columna PEEK 840-XXX Implante personalizado Columna TITANIO Guía personalizadas 825-XXX Guía de corte 826-XXX Guía de taladrado 827-XXX Guia / férula de posicionamiento Modelo anatómico 828-XXX Modelo anatómico | De acuerdo con lo indicado en la solicitud, es necesario traer a colación lo establecido en el parágrafo del artículo primero y las definiciones del artículo segundo del Decreto 4725 de 2005, que citan: "Artículo primero: (…)"Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro." "Artículo segundo: (…) Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." Conforme a lo expuesto anteriormente se informa que, el Producto: IMPLANTES PERSONALIZADOS (A MEDIDA) PARA OSTEOSINTESIS DE COLUMNA Nombre genérico: DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES A LA MEDIDA y por lo tanto NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. NOTA: Para la importación o fabricación del Producto: IMPLANTES PERSONALIZADOS (A MEDIDA) PARA OSTEOSINTESIS DE COLUMNA Nombre genérico: DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES A LA MEDIDA se presentará la prescripción del profesional de salud para el paciente específico, junto con los documentos requeridos para tal fin “La vigencia de esta certificación se encuentra sujeta a: 1. Que el producto, su naturaleza y/o características correspondan a las señaladas en el mismo documento, bajo el entendido que, si hay un cambio en ello, éste ya no correspondería al certificado emitido 2. Cualquier modificación al marco normativo sanitario o actualizaciones técnico-científicas que establezca la exigencia de registro sanitario para el producto objeto de la presente certificación. 3. Expedición de regulación que el gobierno nacional emita en relación con la vigencia de estos certificados. | Este concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y tiene un carácter orientador y técnico exclusivamente respecto del producto objeto de consulta. No constituye una decisión de obligatorio cumplimiento. | No requiere por no ser considerado dispositivo medico de uso humano