## Conceptos de Actas de Sala Espe
AÑO | # ACTA | # RADICADO | REQUIERE SI/NO | NUMERAL DEL ACTA | PRODUCTO | MARCA | USO | CONCEPTO | CLASIFICACIÓN | SOLICITANTE | VINCULO PARA CONSULTA DE ACTA
2007 | 3 | 7024456 | NO | 2.3 | PRODUCTOS TERAPÉUTICOS CON HIERBAS NATURALES | N/A | N/A | Una vez evaluada la información allegada por el interesado, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA conceptúa que por las características de los productos suministradas en la información anexada no es claro que se traten de Dispositivos Médicos, dado que el diseño de los productos no se relaciona con las indicaciones o beneficios exagerados de los mismos (tratamiento del mal de Parkinson, otitis entre otros); por lo tanto es necesario evaluar si esta acción es debida a la mezcla de hierbas y granos, razón por la cual se enviará la consulta a la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora del INVIMA. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS - INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425801/acta_3_julio142007.pdf
2007 | 5 | 7042264 | SI | 2.3 | TAPABOCAS | N/A | Uso en el ámbito asistencial | Una vez evaluada la información, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el Tapabocas para uso en el ámbito asistencial debe tener Registro Sanitario de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | N/A | MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425801/acta05_insumodispo.pdf
2007 | 5 | 7043552 | SI | 2.4 | DIOXIDO DE CARBONO | N/A | CARBOXITERAPIA | A concepto de la Sala, este equipo pertenece a la clasificación III de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, (Capitulo 2, articulo 7, regla 13) el cual establece que : “Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III” . En la literatura científica se encuentra debidamente documentado el uso del dióxido de carbono, como medicamento para tratamiento en situaciones tales como: migraña, apnea del sueño, epilepsia, etc. Sin embargo, la información científica disponible para el uso del dióxido de carbono en terapia estética es muy limitada . El Decreto 4725 de 2005 en su articulo 18, literal J, expresa que: “ Los dispositivos de la clase IIa, IIb y III deberán allegar información científica necesaria que respalde la seguridad del producto y un análisis de riesgo de dispositivo médico según sus indicaciones....”. Es pertinente resaltar que en este mismo articulo, el literal K: “ Los dispositivos de clase IIb y III deberán allegar estudios clínicos sobre el uso para demostrar la seguridad y efectividad..” Considerando que para el uso de este aparato, se emplean agujas y mangueras para instilar el dióxido de carbono, es recomendable utilizar métodos de esterilización a fin de garantizar la seguridad para el paciente. Todo lo anterior, debido a que en el expediente que se envió a esta Sala no se describen los anteriores aspectos comentados | III | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425801/acta05_insumodispo.pdf
2008 | 1 | 7045482 | SI | 2.1 | Lentes de contacto, lentes de contacto con fines estéticos (color) y los lentes sobre monturas (gafas) | N/A | Corrección de defectos visuales | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que teniendo en cuenta que los lentes de contacto de uso estético están en íntimo contacto con la córnea y la conjuntiva, deberán ser considerados dispositivos médicos y por lo tanto requieren registro sanitario de conformidad con el Decreto 4725 del 2005. En cuanto a los lentes sobre montura (gafas) que son fabricados en serie la sala los considera dispositivos médicos para uso humano de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005 en el Capítulo 1 Artículo 2, definiciones “Dispositivo Medico para uso humano” literales a), b) y c). | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS -INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta012008_insumodispo.pdf
2008 | 1 | 7048345 | SI | 2.2 | TAPABOCAS | N/A | Uso hospitalario | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el tapabocas de uso hospitalario que cumple con la función de barrera microbiana, es un Dispositivo Médico de acuerdo al Decreto 4725 del 2005 requiriendo por lo tanto regi https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta012008_insumodispo.pdf | N/A | CARLOS DARIO ARENAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta012008_insumodispo.pdf
2008 | 1 | 7047845 | NO | 2.3 | Semillas contra el Cáncer | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que las Semillas contra el Cáncer no caben dentro de la Clasificación de Dispositivos Médicos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS – INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta012008_insumodispo.pdf
2008 | 1 | 7059008 | SI | 2.7 | AUTOCLAVES | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que las Autoclaves a vapor son Dispositivos Médicos de acuerdo con el Literal f) de la definición de Dispositivo Médico para uso humano del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS – INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta012008_insumodispo.pdf
2008 | 1 | 7061448 | SI | 2.9 | CAMILLA DE TERMOMASAJES | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que aunque la CAMILLA DE TERMOMASAJES CERAGEM COLOMBIA S.A., es un elemento utilizado para uso estético, por su principio de operación (luz infrarroja, rodillos mecánicos) puede presentar riesgo para el paciente y de acuerdo a las definiciones del Decreto 4725 del 2005 es considerado un Dispositivo Médico para uso humano y por tanto requiere Registro Sanitario. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS – INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta012008_insumodispo.pdf
2008 | 2 | 8003862 | SI | 2.3 | ONIDENT 1% (hipoclorito de sodio 1%) PROQUIDENT | N/A | Desinfección e instrumentación de conductos radiculares | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, clasifica el producto ZONIDENT 1% (hipoclorito de sodio 1%) PROQUIDENT como un dispositivo medico toda vez que su acción no es farmacológica cuando se emplea para desinfección e instrumentación de conductos radiculares. Se recomienda que la información contenida en las etiquetas e insertos indiquen la exclusividad de uso en cavidad oral | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta022008_insumodispo.pdf
2008 | 3 | 8014259 | SI | 2.3 | Vick Primera Protección | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que la información correspondiente al producto Vick Primera Protección y con base en los componentes descritos en el inserto estos ejercen una acción de barrera mecánica en lugar de una acción farmacológica por lo cual es catalogado como Dispositivo Médico, clase I según lo establece el literal B de la regla 5 del Artículo 7 del Decreto 4725 del 2005. | I | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta032008_insumodispo.pdf
2008 | 3 | 8013928 | SI | 2.4 | Duo Derm® Gel Hidroactivo | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que si bien este producto de acuerdo a las características contiene una sustancia que puede ser considerado medicamento, también lo es que su función principal es de tipo físico y no farmacológico por lo cual puede clasificarse como Dispositivo Médico. | N/A | SOCIEDAD BRISTOL - MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta032008_insumodispo.pdf
2008 | 3 | 8013933 | SI | 2.5 | FLEXI-DRESS® Venda Elástica Adhesiva | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que si bien este producto de acuerdo a las características contiene una sustancia que puede ser considerado medicamento, también lo es que su función principal es de tipo físico y no farmacológico por lo cual puede clasificarse como Dispositivo Médico. | N/A | SOCIEDAD BRISTOL - MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta032008_insumodispo.pdf
2008 | 3 | 8003864 | SI | 2.6 | HEMOSTÁTICO (sulfato ferrico 13%) PROQUIDENT | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto HEMOSTATICO (sulfato férrico 13%) PROQUIDENT es clasificado como Dispositivo Médico, por cuanto su mecanismo de acción no implica un efecto farmacológico. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta032008_insumodispo.pdf
2008 | 4 | 8016755 | SI | 2.1 | Concentradores Personales de Oxígeno. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que referente a la inquietud presentada, el Decreto al que se acoge el Dispositivo Concentrador de Oxígeno Medicinal es el 4725 de 2005 y debe contar con Registro Sanitario. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta04_jun2008.pdf
2008 | 4 | 8014970 | NO | 2.2 | Bolsas para el manejo de Ostomías y Cierre de Cola Recta o Pinza | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que a la luz de la definición de Dispositivo Mèdico para uso humano del Articulo 2 del Decreto 4725 de 2005 en su literal C la cual dice “investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico”, las bolsas para el manejo de Ostomías deben ser consideradas Dispositivos Médicos puesto que intervienen y sustituyen la función anatómica de órganos como: el recto y la vejiga, por lo tanto requieren Registro Sanitario, bajo la categoría de riesgo I. En cuanto al Cinturón de Dispositivo de Ostomía y Cierre de cola recta o pinza no son considerados Dispositivos Médicos sin embargo pueden ser catalogados como accesorios de las bolsas de Ostomías. | N/A | DRA. MARCELA GIRALDO SUÁREZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta04_jun2008.pdf
2008 | 4 | 8014970 | NO | 2.2 | Cinturón de Dispositivo de Ostomía | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que a la luz de la definición de Dispositivo Mèdico para uso humano del Articulo 2 del Decreto 4725 de 2005 en su literal C la cual dice “investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico”, las bolsas para el manejo de Ostomías deben ser consideradas Dispositivos Médicos puesto que intervienen y sustituyen la función anatómica de órganos como: el recto y la vejiga, por lo tanto requieren Registro Sanitario, bajo la categoría de riesgo I. En cuanto al Cinturón de Dispositivo de Ostomía y Cierre de cola recta o pinza no son considerados Dispositivos Médicos sin embargo pueden ser catalogados como accesorios de las bolsas de Ostomías. | N/A | DRA. MARCELA GIRALDO SUÁREZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta04_jun2008.pdf
2008 | 4 | 8014970 | SI | 2.2 | Bolsas para el manejo de Ostomías | N/A | Intervienen y sustituyen la función anatómica de órganos como: el recto y la vejiga | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que a la luz de la definición de Dispositivo Mèdico para uso humano del Articulo 2 del Decreto 4725 de 2005 en su literal C la cual dice “investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico”, las bolsas para el manejo de Ostomías deben ser consideradas Dispositivos Médicos puesto que intervienen y sustituyen la función anatómica de órganos como: el recto y la vejiga, por lo tanto requieren Registro Sanitario, bajo la categoría de riesgo I. En cuanto al Cinturón de Dispositivo de Ostomía y Cierre de cola recta o pinza no son considerados Dispositivos Médicos sin embargo pueden ser catalogados como accesorios de las bolsas de Ostomías. | I | DRA. MARCELA GIRALDO SUÁREZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta04_jun2008.pdf
2008 | 4 | 8021092 | NO | 2.4 | Papel térmico de impresión para ecografía | SONY | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que según el Decreto 4725 de 2005 el Papel térmico de impresión para ecografía marca Sony, no es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | GLORIA EUGENIA BOENHEIM | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta04_jun2008.pdf
2008 | 4 | 8016755 | SI | 2.6 | Concentradores de Oxígeno Medicinal | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que referente a la inquietud presentada, el Decreto al que se acoge el Dispositivo Concentrador de Oxígeno Medicinal es el 4725 de 2005 y debe contar con Registro Sanitario | N/A | MARCELA GIRALDO SUÁREZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta04_jun2008.pdf
2008 | 5 | 8028243 | SI | 2.1 | TOALLITAS CON (ALCOHOL SWAB) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto TOALLITAS CON (ALCOHOL SWAB) es un Dispositivo médico y por lo tanto si requiere registro sanitario acogiéndonos al Decreto 4725 de 2005. | N/A | TATIANA CÉSPEDES ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta05_jul2008.pdf
2008 | 5 | 8027798 | SI | 2.2 | SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO I-SMILE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO I-SMILE es un Dispositivo Médico combinado según lo establecido en el apartado “Definiciones” en el Articulo 2 Capitulo 1 del Decreto 4725 de 2005 y por tanto requiere registro sanitario. Se sugiere que el producto sea evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | GUILLERMO ORTIZ QUINAJO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta05_jul2008.pdf
2008 | 5 | 8028589 | SI | 2.3 | EQUIPOS PARA FOTOFITOHISTOTERAPIA | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los EQUIPOS PARA FOTOFITOHISTOTERAPIA son Dispositivos Médicos y por tanto requieren registro sanitario; se sugiere que el producto sea evaluado por la Sala Especializada de Fitoterapéuticos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta05_jul2008.pdf
2008 | 5 | 8033031 | SI | 2.4 | BETAJET LITE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto BETAJET LITE es un Dispositivo Médico y por lo tanto requiere registro sanitario. | N/A | MARIA DOLORES MOSQUERA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta05_jul2008.pdf
2008 | 6 | 8010997 | NO | 2.1 | HELICAP CAPSULAS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que el producto HELICAP CAPSULAS no es un dispositivo médico y por tanto debe ser evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta06_sep2008.pdf
2008 | 6 | 8044764 | SI | 2.6 | Telemonitoreo de Signos Vitáles | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que el producto Telemonitoreo de Signos Vitales requiere de registro sanitario, es clasificado como IIb Regla C (Dispositivo Médico Activo de Tecnología Controlada) | IIb | YULY PATRICIA DÍAZ CABRERA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta06_sep2008.pdf
2008 | 6 | 8047083 | NO | 2.8 | GOTAS MAGNÉTICAS SHEN LONG | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que el producto GOTAS MAGNÉTICAS SHEN LONG no es un Dispositivo Médico | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta06_sep2008.pdf
2008 | 6 | 8044446 | SI | 2.9 | POINTTS CRIOTERAPIA PARA LA ELIMINACIÓN DE VERRUGAS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto POINTTS CRIOTERAPIA PARA LA ELIMINACIÓN DE VERRUGAS sì es un Dispositivo Médico y se clasifica como Riesgo IIa. | IIa | RUBBY ARISTIZABAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta06_sep2008.pdf
2008 | 8 | 8059652 | SI | 2.2 | Productos para Hemodiálisis | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que el producto Ácido Cítrico en Solución al 50%, es un dispositivo médico de clase IIa, y que los productos RENOSOL SET, SOL-CART B® y Concentrados Ácidos para Hemodiálisis (concentrados de bicarbonatos ácidos) intercambian solutos con el fluido sanguíneo razón por la cual deben considerarse como medicamentos. | IIa | B. BRAUN MEDICAL S.A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta08_nov2008.pdf
2008 | 8 | 8057816 | NO | 2.4 | SUATITUOT DURAL DURATECH | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que no requiere Registro Sanitario por ser un componente anatómico, proveniente de donante de cadáver humano. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta08_nov2008.pdf
2008 | 9 | 8064060 | SI | 2.1 | Parches Refrescantes | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que si requiere registro sanitario como DISPOSITIVO MÉDICO CLASE I. | I | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta09_dic2008.pdf
2008 | 9 | 8067783 | SI | 2.6 | Toallitas con Chlorhexidine Gluconate Cetrimide | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que dada la concentración de la Chlorhexidine Gluconate Cetrimide presente en la fórmula del producto en mención, el mecanismo de acción y la indicación de uso externo, se considera como Dispositivo Médico | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta09_dic2008.pdf
2008 | 10 | 8071292 | SI | 2.1 | SEIN TOUCHE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SEIN TOUCHE es un Dispositivo Médico. Se sugiere que en el etiquetado se deje constancia que el producto no reemplaza el examen médico periódico. | N/A | IMEX GROUP S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta10_dic2008.pdf
2008 | 10 | 8076717 | SI | 2.3 | Instrumental odontológico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que por las características de funcionalidad, estos elementos se incluyen en la definición de Dispositivos Médicos y por lo tanto requieren de Registro Sanitario. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425797/acta10_dic2008.pdf
2009 | 1 | 8078815 | SI | 2.2 | DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, conceptúa que los productos para la salud visual y ocular si requieren de registro sanitario como Dispositivos Médicos. Además solicita que para la próxima reunión de la Sala se invite a la Federación Colombiana de Optómetras (Fedopto), con el fin de revisar el concepto emitido en el Acta No 4 de Septiembre de 2007. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8078814 | SI | 2.3 | VIDEO CAMARA INTRAORAL | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que si requiere Registro Sanitario como Dispositivo Médico . | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Positioning Head | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Positioning Torso | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Body positioners | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Positioners for upper extremities | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Positioners for lower extremities | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Procedural positioning kits | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Reusable and disposable positioning straps | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: • POSITIONNING PRODUCTS DEVON - Positioning Head: No requiere de Registro Sanitario - Positioning Torso: No requiere de Registro Sanitario - Body positioners : No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for upper extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Positioners for lower extremities: No requiere de Registro Sanitario. - Procedural positioning kits: No requiere de Registro Sanitario. - Reusable and disposable positioning straps: No requiere de Registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | SI | 2.4 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN GRADUADA | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN GRADUADA: Si requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Premicide | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: PRODUCTOS DE SOLIDIFICACIÓN KENDALL DEVON - Premicide : No requiere de Registro Sanitario - Premisorb: No requiere de Registro Sanitario - Premisorb 2: No requiere de Registro Sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Premisorb | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: PRODUCTOS DE SOLIDIFICACIÓN KENDALL DEVON - Premicide : No requiere de Registro Sanitario - Premisorb: No requiere de Registro Sanitario - Premisorb 2: No requiere de Registro Sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | Premisorb 2 | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: PRODUCTOS DE SOLIDIFICACIÓN KENDALL DEVON - Premicide : No requiere de Registro Sanitario - Premisorb: No requiere de Registro Sanitario - Premisorb 2: No requiere de Registro Sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | TRANSPORTABLES SHARPS CONTAINERS: : No requiere de Registro Sanitario. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: TRANSPORTABLES SHARPS CONTAINERS: : No requiere de Registro Sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | GRÁFICOS DE REGISTROS PARA APLICACIONES MÉDICAS: No requiere de Registro Sanitario | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: GRÁFICOS DE REGISTROS PARA APLICACIONES MÉDICAS: No requiere de Registro Sanitario | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | SI | 2.4 | BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE ORINAS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE ORINAS: Si requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 1 | 8079699 | NO | 2.4 | DEVON SKIN MARKERS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los productos: DEVON SKIN MARKERS, No requiere de Registro Sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta01_ene2009.pdf
2009 | 2 | 9002558 | SI | 2.1 | ARGYLE UNIVERSAL BUBBLE TUBING | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9002558 | SI | 2.1 | ARGYLE TUBBING CONNECTORS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9002578 | NO | 2.2 | PULMÓN DE PRUEBA | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que NO Requieren de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9002585 | NO | 2.3 | SISTEMAS DE MONTAJE DE INJECTOR EN TECHO / PARED | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que NO Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9002583 | SI | 2.4 | SISTEMA DEL MONITOR DE HERMODIÁLISIS TRANSONIC HD02 | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9003903 | NO | 2.6 | YESO FRAGUABLE HIDROCAL 105 | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que NO Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | DENTALES AMÉRICA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9004039 | SI | 2.8 | DESINTOXICADOR IONICO Y ARRAY (GENERADOR IONICO) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9004030 | NO | 2.9 | OPTIPRESS FRACCIONADOR DE COMPONENTES SANGUÍNEOS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que No Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9004207 | SI | 2.10 | ESCÁNER BIOFOTONICO DE PHARMANEX | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | BAKER & MCKENZIE COLOMBIA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9004208 | SI | 2.11 | NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM II | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI Requiere de Registro Sanitario como Dispositivo Médico | N/A | BAKER & MCKENZIE COLOMBIA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 2 | 9004204 | SI | 2.12 | TUBOS DE RECOLECCION DE SANGRE AL VACIO SIN ADITIVOS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI requiere de registro sanitario como dispositivo médico. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta02_feb2009.pdf
2009 | 3 | 9008017 | NO | 2.4 | PRÓTESIS AUDITIVAS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que las Protesis Auditivas sobre medida NO requieren de Registro Sanitario. Igualmente, NO requieren Registro Sanitario: El material para la elaboración de cápsulas para Audifono intraauriculares y los Sistemas Auditivos Complementarios. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta03_marzo2009.pdf
2009 | 3 | 9008017 | SI | 2.4 | Los Audifonos Retroauriculares( BTE) y de caja.Intraauriculares estandar( modulares); los implantables; Protectores auditivos terminados estandar y la platina o Face Plate (Kit hearing aid) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI requiere de registro sanitario como dispositivo médico. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta03_marzo2009.pdf
2009 | 3 | 9011321 | NO | 2.5 | PRÓTESIS Y ORTESIS A MEDIDA | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que las Protesis y Ortesis a medida NO requieren de Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta03_marzo2009.pdf
2009 | 3 | 9011321 | SI | 2.5 | Conjunto de componentes Biomecánicosy componentes de las Ortesis que dan soporte a una estructura anatòmica | N/A | Elementos que articulados son la base funcional y estructural de las Protesis | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que SI requiere de registro sanitario como dispositivo médico. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta03_marzo2009.pdf
2009 | 4 | 90011920 | NO | 2.3 | SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN COMPUTARIZADA DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que este es un sistema de apoyo para el almacenamiento de las imágenes diagnosticas; el sistema de almacenamiento no compromete el diagnostico final, razón por la cual ratificamos que este producto NO requiere Registro Sanitario. | N/A | JUAN MANUEL PALACIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta04_marzo2009.pdf
2009 | 6 | 9024344 | NO | 2.10 | Argyle Tubbing Connectors | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto Argyle Tubbing Connectors como estructura individual no se enmarca dentro de la definición de Dispositivo Médico y por lo tanto, no requiere de registro sanitario. | N/A | TYCO HEALTHCARE DE COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta06_mayo2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Ayudas para discapacitados (sillas, muebles, caminadores, bastones, muletas,...) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cabestrillo | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Calzado ortopédico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Colchón antiescaras | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Inmovilizador de hombro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Costillero | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Inmovilizadores para el cuerpo (tablas de inmovilización y rescate ) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Posicionadores de cabeza (almohadillas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Posicionador de torso (almohadillas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Posicionador corporal (almohadillas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Posicionador de extremidades superiores (almohadillas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Posicionador de extremidades inferiores (almohadillas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Productos de línea blanda (rodilleras, coderas, tobilleras, muñequeras, …) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Poste para sostener soluciones intravenosas (atril) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Biombos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Lámparas para sala de cirugía (cielíticas y auxiliares) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Linternas para examen | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Mobiliarios hospitalarios (camillas, camas, sillas y sillones y demás muebles hospitalarios) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Productos para alineación, posicionamiento y soporte de pacientes (Arneses) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Sistemas de montaje de inyector en techo / pared | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Montura de prueba sin los lentes | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Monturas oftalmológicas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Test de ishihara - optometría | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Test de la mosca - optometría | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tablas o cartillas de optometría, cartilla de agudeza visual | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Procesadores de lentes (laboratorio óptica) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Bajalenguas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cepillos para lavado de manos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Contenedores de corto punzantes | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Básculas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Infantómetro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Metro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tallímetro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pesas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Líquido para lubricar instrumentos / equipos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Brazaletes de identificación hospitalaria | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pera rectal | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Ropa quirúrgica (gorros, polainas, batas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Solidificante de residuos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Soluciones de limpieza de dispositivos médicos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Recipientes para desechos hospitalarios | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Contenedores y sus accesorios | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Correas para fijación de mascarillas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Sierra oscilante para yesos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cilindros vacios para oxígeno | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Manguerilla para torniquete | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Bandeja de acero inoxidable, cocas, baldes, poncheras pato, pisingo de acero inoxidable | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Adipómetro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Negatoscopio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Reveladores, fijadores de película de rayos x | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Reveladora de placa radiográfica | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Sistema de digitalización de imágenes diagnósticas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Accesorios de dinamómetros | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Equipo para el lavado y desinfección de dispositivos médicos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Calentador / baños de agua | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cinturón de dispositivo de ostomía y cierre de cola recta o pinza. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Papel térmico de impresión para ecografía | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Papeles de impresión para equipos que registran biopotenciales | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Marcadores de piel | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Correas para inmovilización | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cajas de Petri | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Caja portaobjetos y cubreobjetos para laboratorio clínico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Recipientes de laboratorio para la recolección de muestras y secreciones | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Gafas protectoras de laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Gradillas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pipetas y puntas empleadas en el laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cámaras de Newbauer empleada en el laboratorio clínico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Aplicadores de madera sin algodón | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Termómetro digital y/o análogo para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Papeles filtro cualitativo | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Papel de arroz - limpieza de lentes microscopio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Aguja para montar hematocrito | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Lacto densitómetros | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Balanza de precisión para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Contador de colonias | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cronómetro para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Agitadores para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Canastillas de acero para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Mecheros para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Fijador celular | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pantalla de lectura RH (hemoclasificación) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Microscopio binocular para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Micrótomo | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pianos contadores de células | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Baño serológico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Centrífugas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Incubadoras utilizados en el laboratorio clínico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Mallas de asbesto | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Estufas universales | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Procesadores de tejidos para patología | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Inclusor de parafina | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Fraccionador de componentes sanguíneos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tubo para recolección de muestras de sangre sin aditivos (No incluye aguja) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tubo para recolección de muestras de sangre al vacio sin aditivos (No incluye aguja) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Micromotor para pieza de mano de baja velocidad | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cubeta para aplicación de fluor en odontología | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cubeta de acetato para blanqueamiento dental | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cuñas de madera | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Equipos amalgamadores | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Escupideras – desalivadores | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Separador de lengua | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Papel articular de odontología | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pastillas para limpieza de prótesis | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Protector de jeringa triple desechable | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tela de látex para endodoncia | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tiras de Millar | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Unidades odontológicas (componentes mobiliarios: sillón, escupidera, butaco, lámpara de luz fría, compresor) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Sistema de matrices | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Accesorios para almacenaje, organización y medición de los instrumentos utilizados para endodoncia | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Accesorios para manipulación, archivo y lectura de radiografías | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Aplicador de adhesivo y desmineralizante (Microbrush) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Enhebradores para seda dental | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Equipos e insumos para laboratorio dental | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Yeso fraguable para laboratorio dental | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Material para la elaboración de cápsulas para audífono intraauriculares | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Sistemas auditivos complementarios | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cuchara dosificadora | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Chupos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Paquetes térmicos - gel frio solidificado (bolsa frio / calor, mantas térmicas) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Succionador de leche materna | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Guantes para uso industrial | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Jeringas para procesos veterinarios | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Piercing | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Tapones auditivos externos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Modelos de anatomía | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Masajeadores mecánicos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Vaporizadores | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Bicicletas, cintas ergométricas y trotadoras | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Esterilizador calor seco (sólo para industria) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Carros o bases de ruedas para equipos en general | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Dispensadores de jabón alcohol, … | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Removedor de adhesivos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Impresoras | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Monitores de video | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Dispositivo para calibración de equipos biomédicos (equipos para metrología biomédica, si es para | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | mantenimiento y reparación) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Juego de pesas para calibración | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Pulmón de prueba | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Conectores o uniones para mangueras | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Cámaras de humedad y estabilidad (de clima constante) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | NO | 2.1 | Dispositivos Médicos elaborados sobre medida (según definición del artículo 2° del Decreto 4725 de 2005) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que los siguientes productos No Requieren Registro Sanitario por no ser considerados dispositivos médicos | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Lentes terminados sin cortar y sin montar | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Lentes semiterminados | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Gafas terminadas y listas para leer (Requieren formula por optómetra u oftalmólogo para su venta) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Tiras abrasivas de uso odontológico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Cera para ortodoncia | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Tiras metálicas para pulir amalgamas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Tapabocas de uso hospitalario (con función de barrera microbiana) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Autoclaves | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 7 | 9021359 | SI | 2.1 | Sistema de recolección de muestras de sangre (Incluye aguja, un sistema neumático de vacio (vaccum) y un recipiente de recolección (tubo) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico de uso Humano, que los siguientes productos Si Requieren Registro Sanitario | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta07_junio2009.pdf
2009 | 9 | 9054046 | SI | 2.1 | Semillas Radioactivas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto Semillas Radioactivas es un Dispositivo Médico a la luz que su acción terapéutica es física. Este dispositivo es clase IIb según el literal b de la regla 6 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Debe ser de uso exclusivo por profesionales especializados. | IIb | HERNAN MALAGÓN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta09_julio2009.pdf
2009 | 9 | 9054044 | NO | 2.2 | Ropa Quirúrgica | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, ratifica el concepto emitido mediante Acta 7 de fecha 10 de junio de 2009 de esta Sala Especializada, en el cual se considera que la ropa quirúrgica (gorros, polainas, batas) no requiere registro sanitario. De igual forma, esta Sala Especializada considera que los campos quirúrgicos y los campos instrumentales no son dispositivos médicos. El solicitante señala que estos productos se encuentran amparados bajo el literal c de la regla 4 del artículo 7 del decreto 4725 de 2005. En principio estos productos no corresponden a Dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con piel lesionada, ya que esta regla aplica para dispositivos como apósitos, gasas, vendajes especiales, los cuales se emplean sobre heridas, ulceras, quemaduras y otro tipo de lesiones. Con respecto a la solicitud, se aclara que los paquetes quirúrgicos (campos y ropa quirúrgica) se emplean para la realización de procedimientos quirúrgicos de forma aséptica y no de forma “séptica” como el solicitante aduce. El solicitante posteriormente señala: “Los campos quirúrgicos ofrecen protección bacteriostática”. Sin embargo esta afirmación no corresponde a la realidad de estos productos, puesto que éstos no son impregnados de ninguna sustancia antibiótica o antiséptica. También señala que “los paquetes quirúrgicos que contienen los campos quirúrgicos, batas y accesorios utilizados en cirugía deben ser estériles, por lo tanto requieren controles especiales en la fase de fabricación.” Esta afirmación no es absolutamente cierta, toda vez que este tipo de material de cirugía se esteriliza posteriormente y después de la fabricación. Finalmente el solicitante aporta información referente a agencias internacionales de referencia, en la cual se menciona el producto “Surgical Drape and drape accessories” el cual según la información de identificación ofrecida por la FDA corresponde a otro tipo de productos diferentes a ropa quirúrgica. | N/A | CARLOS MARIO MOTTA BARREIRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta09_julio2009.pdf
2009 | 10 | 9061359 | SI | 2.1 | Ioban TM 2 Antimicrobial Incise Drapes - Campos de Incisión | 3M | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que este producto corresponde a un Dispositivo Médico Combinado, con superficie de contacto, el cual actúa principalmente como una barrera física para la realización de incisiones quirúrgicas. Se cataloga bajo la clasificación de riesgo III según la regla 13 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo anterior es necesario que realice el procedimiento para la obtención de registro sanitario establecido en la norma en mención. | III | 3M COLOMBIA S.A. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta10_agosto2009.pdf
2009 | 10 | 9061359 | SI | 2.2 | GASAS Y MANTAS WATER JEL | N/A | Actúa como barrera física y ejerce un efecto mecánico para el tratamiento inicial y la protección de quemaduras. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto Water Jel corresponde a un Dispositivo Médico el cual actúa como barrera física y ejerce un efecto mecánico para el tratamiento inicial y la protección de quemaduras. Se cataloga bajo la clasificación de riesgo IIb según el literal b de la regla 4 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo anterior es necesario que realice el procedimiento para la obtención de registro sanitario establecido en la norma en mención. | IIb | MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta10_agosto2009.pdf
2009 | 10 | 9064313 | NO | 2.3 | Compcat TM Smokerlyzer Monitor de Monóxido de carbono Exhalado | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA, considera que el producto Compcat TM Smokerlyzer Monitor de Monóxido de carbono Exhalado, no corresponde a un Dispositivo Médico, puesto que según su uso este no realiza ningún tipo de diagnóstico clínico o de patología alguna y por lo tanto no corresponde a la definición de Dispositivo Médico de Uso Humano señalada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | RUBBY ARISTIZABAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta10_agosto2009.pdf
2009 | 11 | 9075755 | SI | 2.3 | Sistema de Análisis de Movimiento | N/A | Este producto hace parte de un equipo que será adquirido para el desarrollo de proyectos de investigación de fisioterapia | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que el Sistema de Análisis de Movimiento corresponde a un dispositivo médico de uso humano, toda vez que se pretende utilizar en fisioterapia para la realización de diagnóstico y supervisión de lesiones físicas. Por lo anterior el producto SI requiere Registro Sanitario. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta11_Septiembre2009.pdf
2009 | 12 | 9084645 | SI | 2.2 | Parches de pericardio bovino | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que los PARCHES DE PERICARDIO BOVINO DE DIFERENTES TAMAÑOS se pueden clasificar como dispositivos médicos clase III, de acuerdo a la regla 17 del artículo 7 del decreto 4725 de 2005. | III | SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta12_Octubre2009.pdf
2009 | 12 | 9084645 | SI | 2.2 | Solución de Glutaraldehído grado médico | N/A | FIJACIÓN DE TEJIDOS AUTÓLOGOS EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera en cuanto a la SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO GRADO MÉDICO PARA LA FIJACIÓN DE TEJIDOS AUTÓLOGOS EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, se pueden clasificar como dispositivos médicos clase III, acorde al literal e) de la regla 6 del artículo 7 del decreto 4725 de 2005. Esta solución actua mediante la formación de puentes a nivel molecular de los tejidos, como por ejemplo en las reparaciones aorticas. | III | SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD Y PRODUCTOS VARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/acta12_Octubre2009.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Taloneras en Silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Apoyo plantar para metatarsalgia en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Plantillas en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Separador de dedos / Correctores de juanetes en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Almohada plantar en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Almohada distal para amputado transtibial en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Protectores para juanetes en silicona y siligel | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Estribos para juanetes en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Esferas terapéuticas en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Tapones protectores de oído en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Protector para uñas encarnadas en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Dedales en silicona | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | NO | 2.1 | Media para muñón amputado transtibial con siligel | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 este producto no es considerados Dispositivo Médico. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | SI | 2.1 | Placa de skingel con tejido | N/A | Son empleados para heridas postquirúrgicas y procesos de cicatrización. | Los productos Placa de skingel con tejido, Banda de gel abdominal para cicatrices de uso externo y Lamina de gel para Post-cirugía Mamaria, sí corresponden a dispositivos médicos, toda vez que son empleados para heridas postquirúrgicas y procesos de cicatrización. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | SI | 2.1 | Banda de gel abdominal para cicatrices de uso externo | N/A | Son empleados para heridas postquirúrgicas y procesos de cicatrización. | Los productos Placa de skingel con tejido, Banda de gel abdominal para cicatrices de uso externo y Lamina de gel para Post-cirugía Mamaria, sí corresponden a dispositivos médicos, toda vez que son empleados para heridas postquirúrgicas y procesos de cicatrización. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 13 | 9079122 | SI | 2.1 | Lamina de gel para Post-cirugía Mamaria | N/A | Son empleados para heridas postquirúrgicas y procesos de cicatrización. | Los productos Placa de skingel con tejido, Banda de gel abdominal para cicatrices de uso externo y Lamina de gel para Post-cirugía Mamaria, sí corresponden a dispositivos médicos, toda vez que son empleados para heridas postquirúrgicas y procesos de cicatrización. | N/A | FEDERICO RESTREPO CARVAJAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._13_NOVIEMBRE_18__2009_dispositivos.pdf
2009 | 14 | 9092091 | SI | 2.1 | CAL SODADA | N/A | Utilizado en los circuitos respiratorios de Máquinas de Anestesia para eliminar el Dióxido de Carbono, CO2 | Una vez evaluada la información allegada por el interesado, y teniendo en cuenta que la CAL SODADA resulta esencial en el circuito de anestesia para la absorción del CO2, impidiendo de esta manera que se produzca una hipercapnia del paciente, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA conceptúa que este producto es un Dispositivo Medico de riesgo IIa, teniendo en cuenta la regla 3 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, y por lo tanto requiere de Registro Sanitario. | IIa | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._14_DICIEMBRE_09__2009_dispositivos.pdf
2009 | 14 | 9088395 | SI | 2.2 | ULTRALUB: LUBRICANTE INTIMO | N/A | El lubricante tiene una acción física porque facilita la penetración vaginal especialmente en los casos de mujeres con problemas de lubricación vaginal, ayuda en la prevención de síntomas como la dispareunia o lesiones de la mucosa vaginal por falta de la lubricación de la misma | Una vez evaluada la información allegada por el interesado, y teniendo en cuenta que el lubricante tiene una acción física porque facilita la penetración vaginal especialmente en los casos de mujeres con problemas de lubricación vaginal, ayuda en la prevención de síntomas como la dispareunia o lesiones de la mucosa vaginal por falta de la lubricación de la misma, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que el producto ULTRALUB: LUBRICANTE INTIMO es un dispositivo médico de riesgo I, con base en el literal a de la regla 5 del articulo 7 del decreto 4725 de 2005, y por tanto requiere Registro Sanitario. | I | ISABEL SANIN LLANO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._14_DICIEMBRE_09__2009_dispositivos.pdf
2009 | 14 | 9092672 | SI | 2.4 | DERMOCIDAL SACHET | N/A | Se utiliza para realizar un barrido mecánico de la flora normal de la piel | Una vez evaluada la información allegada por el interesado, y teniendo en cuenta que el producto se utiliza para realizar un barrido mecánico de la flora normal de la piel, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA considera que el producto DERMOCIDAL SACHET es un dispositivo médico | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425572/ACTA__No._14_DICIEMBRE_09__2009_dispositivos.pdf
2010 | 3 | 10009443 | SI | 2.2 | FUENTES DE COBALTO | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en el Decreto 4725 de 2005, el producto fuentes de cobalto es un dispositivo médico de tecnología controlada, ya que ejerce una acción terapéutica derivada de un fenómeno físico que genera radiaciones ionizantes y se clasifica en clase III. | III | SUBDIRECCION DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA__No._3_MARZO_17_DE_2010.pdf
2010 | 5 | 10023049 | SI | 3.5 | Óxido de etileno y las mezclas producidas con éste | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en el decreto 4725 del 2005,el producto oxido de etileno es un dispositivo médico para uso humano tales como son los productos para desinfección y esterilización de dispositivos médicos. Asi mismo con base a la regla 15 de la norma en mensión este dispositivo médico se clasifica en la clase II A. | IIa | NELSON FORERO ULLOA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No_5_ABRIL_14_DE_2010.pdf
2010 | 6 | 10031119 | SI | 3.2 | Equipo Analizador Genético Series | Applied Biosystems | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base a las definiciones del Decreto 4725 de 2005, el Analizador Genético Applied Biosystems corresponde a un equipo biomédico de tecnología controlada, por lo tanto, si requiere de registro sanitario. | N/A | MARIO F. MARINO BERROCAL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No_6__MAYO_12_DE_2010.pdf
2010 | 10 | 10055555 | SI | 3.4 | DIQUE DENTAL O DIQUE DE CAUCHO | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos: DIQUE DENTAL O DIQUE DE CAUCHO; SISTEMAS DE DISPENSACION - SISTEMAS PARA COLOCAR CON PRECISION TODO TIPO DE MATERIALES DENTALES. CENTRIX - MARK I - MARK II - JERINGA E/Z- NUGUN -S/CLASS - JERINGA SNAP - FIT - JERINGA SNAP -FIT SNUB NOSE – ACCUDOSE; SOSTENEDOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS FILM HOLDERS requieren de Registro Sanitario como dispositivos médicos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No._10__AGOSTO_18_DE_2010.pdf
2010 | 10 | 10055555 | SI | 3.4 | SISTEMAS DE DISPENSACION | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos: DIQUE DENTAL O DIQUE DE CAUCHO; SISTEMAS DE DISPENSACION - SISTEMAS PARA COLOCAR CON PRECISION TODO TIPO DE MATERIALES DENTALES. CENTRIX - MARK I - MARK II - JERINGA E/Z- NUGUN -S/CLASS - JERINGA SNAP - FIT - JERINGA SNAP -FIT SNUB NOSE – ACCUDOSE; SOSTENEDOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS FILM HOLDERS requieren de Registro Sanitario como dispositivos médicos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No._10__AGOSTO_18_DE_2010.pdf
2010 | 10 | 10055555 | SI | 3.4 | SISTEMAS PARA COLOCAR CON PRECISION TODO TIPO DE MATERIALES DENTALES. CENTRIX - MARK I- MARK II - JERINGA E/Z - NUGUN - S/CLASS -JERINGA SNAP - FIT - JERINGA SNAP -FIT SNUB NOSE – ACCUDOSE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos: DIQUE DENTAL O DIQUE DE CAUCHO; SISTEMAS DE DISPENSACION - SISTEMAS PARA COLOCAR CON PRECISION TODO TIPO DE MATERIALES DENTALES. CENTRIX - MARK I - MARK II - JERINGA E/Z- NUGUN -S/CLASS - JERINGA SNAP - FIT - JERINGA SNAP -FIT SNUB NOSE – ACCUDOSE; SOSTENEDOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS FILM HOLDERS requieren de Registro Sanitario como dispositivos médicos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No._10__AGOSTO_18_DE_2010.pdf
2010 | 10 | 10055555 | SI | 3.4 | SOSTENEDOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS FILM HOLDERS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos: DIQUE DENTAL O DIQUE DE CAUCHO; SISTEMAS DE DISPENSACION - SISTEMAS PARA COLOCAR CON PRECISION TODO TIPO DE MATERIALES DENTALES. CENTRIX - MARK I - MARK II - JERINGA E/Z- NUGUN -S/CLASS - JERINGA SNAP - FIT - JERINGA SNAP -FIT SNUB NOSE – ACCUDOSE; SOSTENEDOR DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS FILM HOLDERS requieren de Registro Sanitario como dispositivos médicos. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No._10__AGOSTO_18_DE_2010.pdf
2010 | 11 | 10058530 | SI | 3.1 | Peine masajeador láser & IR | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto Peine masajeador láser & IR requiere de registro sanitario como Dispositivo Médico activo; lo anterior con base en que el dispositivo médico requiere de fuente de energia eléctrica y emite una longitud de onda determinada que puede tener efectos secundarios sobre la salud. | N/A | SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1425406/ACTA_No._11_SEPTIEMBRE_15_DE_2010.pdf
2011 | 4 | 11034516 | SI | 3.3 | Prontosan Gel | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que el producto Prontosan Gel es considerado dispositivo médico; teniendo en cuenta la regla 4, es clasificado como dispositivo médico clase IIa. | IIa | DIETER ZINTL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565584/ACTA_No_4_MAYO_18__DE_2011.pdf
2011 | 4 | 11034515 | SI | 3.4 | Prontosan Solución | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que el producto Prontosan Gel es considerado dispositivo médico; teniendo en cuenta la regla 4, es clasificado como dispositivo médico clase IIa. | IIa | DIETER ZINTL | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565584/ACTA_No_4_MAYO_18__DE_2011.pdf
2011 | 7 | 11053964 | NO | 5.1 | Bloques de fresado para coronas de restauración (sistema cad cam y sad sam) y bloques de fresado | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos bloques de fresado para coronas de restauración (sistema cad cam y sad sam) y bloques de fresado, no son considerados dispositivos médicos, por ende no requieren de Registro sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565584/ACTA_No_7_JULIO_13__DE_2011.pdf
2011 | 8 | 11062766 | SI | 3.2 | Lubricantes Sexuales | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Lubricantes Sexuales deben contar con Registro Sanitario, en cumplimiento del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005, por cuanto están clasificados como dispositivo médico según el Capitulo II CLASIFICACION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, artículo 7 REGLAS DE CLASIFICACIÓN, REGLA 5. “Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: literal b. La clase lIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I”. | IIa | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565584/ACTA_No8_AGOSTO_23_DE_2011.pdf
2012 | 1 | 11115668 | NO | 3.1 | Protectores auditivos digitales SoundGear | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “Protectores auditivos digitales SoundGear” no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón no requiere de registro sanitario. | N/A | STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/1ACTA_N1_FEBRERO_28_DE_2012.pdf
2012 | 1 | 11118783 | SI | 3.4 | HEMOSOL BICARBONATO FÓRMULA COBRE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que de acuerdo con el concepto emitido en el ACTA No. 01 Noviembre 10 de 2009, en el númeral 2.3. de la Sala Conjunta de Medicamentos y Productos Biológicos y la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios, el producto HEMOSOL BICARBONATO FÓRMULA COBRE, se considera un dispositivo médico combinado junto con su correspondiente equipo de hemodiálisis. | N/A | SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/1ACTA_N1_FEBRERO_28_DE_2012.pdf
2012 | 1 | 11117596 | NO | 3.5 | FILTROS DE AGUA COMO HERRAMIENTA DE HIDRATACIÓN | N/A | Herramienta de hidratación | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto FILTROS DE AGUA COMO HERRAMIENTA DE HIDRATACIÓN, no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón no requiere de registro sanitario como dispositivo médico. | N/A | SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/1ACTA_N1_FEBRERO_28_DE_2012.pdf
2012 | 1 | 12003145 | SI | 3.8 | HILO TENSOR DVM | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto HILO TENSOR DVM, se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón requiere de registro sanitario. | N/A | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/1ACTA_N1_FEBRERO_28_DE_2012.pdf
2012 | 1 | 12002132 | NO | 3.9 | COPA MENSTRUAL "THE DIVA CUP" | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto COPA MENSTRUAL "THE DIVA CUP", no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón no requiere de registro sanitario. Dicho producto requiere Notificación Sanitaria Obligatoria a la luz de la Decisión 706 de 2008, “ Por el cual se regulan los regímenes Sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasado, expendio, importación, almacenamiento y comercialización de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”. | N/A | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/1ACTA_N1_FEBRERO_28_DE_2012.pdf
2012 | 1 | 12002898 | SI | 3.11 | PSI (PATIENT SPECIFIC IMPLANT) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto PSI (PATIENT SPECIFIC IMPLANT), a la luz del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, es un Dispositivo Médico sobre Medida, el cual debe contar con Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales deben ser reglamentada por el Ministerio de Salud y Protección Social. | N/A | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/1ACTA_N1_FEBRERO_28_DE_2012.pdf
2012 | 8 | 12067618 | SI | 3.4 | CAMPO QUIRURGICO (DESECHABLE Y NO DESECHABLE) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “CAMPO QUIRURGICO (DESECHABLE Y NO DESECHABLE)” es considerado Dispositivo Médico. Su clasificación de riesgo dependerá de las características particulares . | N/A | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+8+Septiembre+12+DE+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Colchón Antiescaras | N/A | Los colchones antiescaras eléctricos y electrónicos, toda vez que se cataloga como dispositivos médico activo, y debe asegurarse que el funcionamiento de su fuente de energía eléctrica sea adecuado con el fin de no poner en riesgo la seguridad del paciente. De igual forma, aquellos que no utilizan fuente de energía, deben considerarse Dispositivos Médicos toda vez que demuestren sus resultados en la prevención y el tratamiento las úlceras por presión. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Colchón Antiescaras | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Lámparas | N/A | Usadas en procesos de Diagnóstico, Supervisión, Tratamiento, Prevención o alivio de una enfermedad, dado que es necesario su adecuado funcionamiento para llevar a cabo los procesos mencionados. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Lámparas | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Camas de uso Hospitalario | N/A | Mecánicas, hidráulicas y eléctricas, debido a que si estas presentan una falla, se pone en riesgo la seguridad del paciente tanto por atrapamiento como por caídas. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Camas de uso Hospitalario | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Básculas | N/A | Mecánicas y electrónicas, debido a que un error en la determinación del peso del paciente, puede generar un diagnóstico erróneo. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Básculas | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Ropa Quirúrgica | N/A | (Vestidos, Pantalón, Camisa, Pijama, Kimono, Batas, Polainas o Cubre Botas, Gorros). Para la prevención de infecciones intraquirurgicas o contaminación de la cirugía. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Ropa Quirúrgica | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Pipetas para uso en Laboratorio | N/A | Son utilizadas en la dosificación precisa de soluciones con fines diagnósticos, y un error en estas puede conducir a una falla diagnóstica. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Pipetas para uso en Laboratorio | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Microscopio Binocular para Laboratorio | N/A | Dispositivo necesario para algunos procesos de diagnóstico. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Microscopio Binocular para Laboratorio | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Micrótomo | N/A | Es un equipo usado para la preparación de muestras de tejido humano para el diagnóstico histológico. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Micrótomo | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Centrífuga | N/A | Es un equipo empleado para la mezcla de una muestra del paciente y un reactivo o para separar los diferentes componentes de la sangre, procedimientos necesarios para fines diagnósticos y terapéuticos. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos:Centrífuga | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Procesadores de tejido para patología | N/A | Es un equipo automatizado para procesar muestras de tejido para examinarlas a través de métodos de fijación, deshidratación e infiltración, procesos necesarios para un correcto diagnóstico. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Procesadores de tejido para patología | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Equipo para el Lavado y Desinfección de Dispositivos Médicos y soluciones de limpieza de dispositivos médicos | N/A | Estos productos se mencionan de forma taxativa en la definición de Dispositivo Médico para uso humano. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Equipo para el Lavado y Desinfección de Dispositivos Médicos y soluciones de limpieza de dispositivos médicos | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Sierra Oscilante para Yesos | N/A | Es un equipo utilizado en ortopedia, para el alivio o compensación de una lesión generada por el síndrome compartimental asociada al uso de yeso. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Sierra Oscilante para Yesos | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Sistema de Digitalización de Imágenes Diagnósticas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Sistema de Digitalización de Imágenes Diagnósticas | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Cubeta para Aplicación de Flúor en Odontología | N/A | Es un producto hecho para la aplicación tópica de flúor en los dientes, por tal razón es invasivo por orificio natural y entra en contacto directo con tejido dentario y mucosa oral. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Cubeta para Aplicación de Flúor en Odontología | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Unidad Odontológica | N/A | Es un equipo utilizado en procesos de Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión de la cavidad bucal. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Unidad Odontológica | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Succionador de Leche Materna | N/A | Es un Dispositivo mecánico o eléctrico utilizado para la recolección de leche materna, el cual ayuda a la prevención y tratamiento de mastitis. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Succionador de Leche Materna | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Masajeadores Mecánicos, con fines terapéuticos o estéticos para ser usados en la remoción de células adiposas y dolores musculares. | N/A | Con fines terapéuticos o estéticos para ser usados en la remoción de células adiposas y dolores musculares. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Colchón Antiescaras | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | SI | 3.1 | Bicicletas Estáticas o Fijas y Elipticas, Cintas Ergonométricas y Trotadoras | N/A | Son aparatos utilizados para el reacondicionamiento o restauración muscular o el movimiento de articulaciones y para el tratamiento y prevención de la obesidad, entre otros | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran Dispositivos Médicos: Bicicletas Estáticas o Fijas y Elipticas, Cintas Ergonométricas y Trotadoras | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | NO | 3.1 | Baño Serológico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran Dispositivos Médicos: Baño Serológico | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | NO | 3.1 | Tubo para recolección de muestras de sangre sin aditivos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran Dispositivos Médicos: Tubo para recolección de musteras de sangre | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 9 | Consecutivo interno No. 500-4277-12 | NO | 3.1 | Test de Ishihara | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dipositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran Dispositivos Médicos: Test de Ishihara | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+9+Octubre+17+de+2012.pdf
2012 | 10 | 12068565 | NO | 3.2 | CARBONATO DE CALCIO GRADO USP | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la normatividad vigente el “CARBONATO DE CALCIO GRADO USP”, “SILICATO DE MAGNESIO GRADO USP” y “TALCO GRADO USP” no pueden considerarse dispositivos médicos, toda vez que su acción terapéutica es a través de la inducción de una reacción inflamatoria secundaria a una absorción sistémica. De hecho, uno de los efectos secundarios más comúnmente reportados con estos medicamentos es la fiebre, secundaria al proceso de absorción sistémica de los mismos. Por tal razón, debe presentarse la documentación ante la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA. | N/A | EDGAR CALDERÓN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+10+Noviembre+14+DE+2012.pdf
2012 | 10 | 12068565 | NO | 3.2 | SILICATO DE MAGNESIO GRADO USP | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la normatividad vigente el “CARBONATO DE CALCIO GRADO USP”, “SILICATO DE MAGNESIO GRADO USP” y “TALCO GRADO USP” no pueden considerarse dispositivos médicos, toda vez que su acción terapéutica es a través de la inducción de una reacción inflamatoria secundaria a una absorción sistémica. De hecho, uno de los efectos secundarios más comúnmente reportados con estos medicamentos es la fiebre, secundaria al proceso de absorción sistémica de los mismos. Por tal razón, debe presentarse la documentación ante la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA. | N/A | EDGAR CALDERÓN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+10+Noviembre+14+DE+2012.pdf
2012 | 10 | 12068565 | NO | 3.2 | TALCO GRADO USP | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la normatividad vigente el “CARBONATO DE CALCIO GRADO USP”, “SILICATO DE MAGNESIO GRADO USP” y “TALCO GRADO USP” no pueden considerarse dispositivos médicos, toda vez que su acción terapéutica es a través de la inducción de una reacción inflamatoria secundaria a una absorción sistémica. De hecho, uno de los efectos secundarios más comúnmente reportados con estos medicamentos es la fiebre, secundaria al proceso de absorción sistémica de los mismos. Por tal razón, debe presentarse la documentación ante la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA. | N/A | EDGAR CALDERÓN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+10+Noviembre+14+DE+2012.pdf
2012 | 11 | 12080206 | SI | 3.3 | IMPLANTE INYECTABLE A BASE DE ÁCIDO HIALUIRÓNICO, VITAMINAS Y OTRAS SUSTANCIAS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos “IMPLANTE INYECTABLE A BASE DE ÁCIDO HIALUIRÓNICO, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co Página 3 de 8 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA Acta No. 11 de 2012 F07-PM05-ECT V6 22/11/2012 Página 3 de 8 VITAMINAS Y OTRAS SUSTANCIAS”, correspondientes a los expedientes 20037719, 20040364 y 20040186 son considerados Dispositivos médicos con clasificación de riesgo III. | III | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+11+Noviembre+29+de+2012.pdf
2012 | 11 | 12082857 | NO | 3.5 | Productos basados en acrílicos de termocurado y dientes acrílicos y de porcelana | N/A | Son materia prima para la elaboración de Dispositivos Médicos sobre Medida, por ejemplo Prótesis Totales y Parciales Acrílicas | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos basados en acrílicos de termocurado y dientes acrílicos y de porcelana, los cuales son materia prima para la elaboración de Dispositivos Médicos sobre Medida, por ejemplo Prótesis Totales y Parciales Acrílicas, no requieren Registro Sanitario como Dispositivo Médico. Sin embargo, los laboratorios que producen estas prótesis deben cumplir con lo dispuesto en la Resolución 1319 de 2010 “Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre medida de prótesis y ortesis ortopédica externa y se dictan otras disposiciones”. | N/A | HARRY ALBERTO SILVA LLINAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+11+Noviembre+29+de+2012.pdf
2012 | 11 | 12082863 | NO | 3.6 | Productos basados en cerámicas dentales y aleaciones de metal, los cuales son materia prima para la elaboración de Dispositivos Médicos sobre Medida, por ejemplo Corona Metal Porcelana o Prótesis Fijas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos basados en cerámicas dentales y aleaciones de metal, los cuales son materia prima para la elaboración de Dispositivos Médicos sobre Medida, por ejemplo Corona Metal Porcelana o Prótesis Fijas, no requieren Registro Sanitario como Dispositivo Médico. Sin embargo, los laboratorios que producen estas prótesis deben cumplir con lo dispuesto en la Resolución 1319 de 2010 “Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre medida de prótesis y ortesis ortopédica externa y se dictan otras disposiciones”. | N/A | HARRY ALBERTO SILVA LLINAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+11+Noviembre+29+de+2012.pdf
2012 | 11 | Consecutivo interno 500-5016-12 | NO | 4.3 | Gafas para maquillaje | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “Gafas para maquillaje”, no requiere Registro Sanitario como Dispositivo Médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+11+Noviembre+29+de+2012.pdf
2012 | 12 | 12094621 | SI | 3.5 | Dientes Artificiales de Resina Compuesta | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto Dientes Artificiales de Resina Compuesta, se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso humano establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación por riesgo corresponde a la clase IIa según la regla 5, literal b, artículo 7 del mismo decreto. | IIa | LUIS GUILLERMO VELASQUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+12+diciembre+12+DE+2012.pdf
2012 | 12 | 12094584 | SI | 3.12 | “DOCARE WASHGLOVES TISSUE DISPOSABLE ANTI BACTERIAL WET BAG | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “DOCARE WASHGLOVES TISSUE DISPOSABLE ANTI BACTERIAL WET BAG”, se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso humano establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación por riesgo corresponde a la clase I, según la regla 1 del artículo 7 del mismo Decreto | I | CARLOS AUGUSTO SÁNCHEZ ESTUPIÑAN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+12+diciembre+12+DE+2012.pdf
2012 | 12 | 12078423 | SI | 3.14 | EZSCAN | N/A | N/A | L0a Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “EZSCAN”, se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso humano establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación por riesgo corresponde a la clase IIA, según la regla 10 del artículo 7 del mismo Decreto. | IIa | OLGA LUCIA RODRÍGUEZ PATIÑO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565565/ACTA+No+12+diciembre+12+DE+2012.pdf
2013 | 1 | 12101471 | SI | 3.2 | Rellenos Intraarticulares de Ácido Hialurónico SYNOCROM, SYNOCROM FORTE y SYNOCROM ONE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la documentación allegada y teniendo en cuenta la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, los productos Rellenos Intraarticulares de Ácido Hialurónico SYNOCROM, SYNOCROM FORTE y SYNOCROM ONE, son considerados Dispositivos Médicos y su clasificación de acuerdo con el riesgo es III. | III | MIGUEL ESTEBAN ROJAS ARÉVALO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+1+Febrero+21+DE+2012.pdf
2013 | 1 | 12098550 | NO | 3.6 | PHARYSOL, PHARYSOL SYNUS, ORALHERP, IVYFEM, AS-22 | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la información allegada, que los productos PHARYSOL, PHARYSOL SYNUS, ORALHERP, IVYFEM, AS-22 no son considerados Dispositivos Médicos porque su principal mecanismo de acción es farmac | N/A | NUBIA INES BERNAL PULIDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+1+Febrero+21+DE+2012.pdf
2013 | 2 | 130113154 | SI | 3.2 | LIMPIADOR DE HERIDAS Nexcare 3M | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “LIMPIADOR DE HERIDAS Nexcare 3M”, es un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIB, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 4725 de 2005: “…Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en: a) La clase I, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para la compresión o para la absorción de exudados. b) La clase llB, si se destinan principalmente a utilizarse con heridas que hayan producido una ruptura de la dermis y sólo pueden cicatrizar por segunda intención. c) La clase lIA, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida…” | IIb | JUAN CAMILO CASTRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+2+Marzo+DE+2013.pdf
2013 | 2 | Consecutivo 500-5255-13 | NO | 3.3 | REEMPLAZO DE TEJIDO DURO HTR y HTR-PEKK y SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR TMJ | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “REEMPLAZO DE TEJIDO DURO HTR y HTRPEKK y SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR TMJ”, a la luz del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, es un Dispositivo Médico sobre medida, el cual debe contar con Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales deben ser reglamentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social | N/A | ELKIN OTÁLVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+2+Marzo+DE+2013.pdf
2013 | 2 | Consecutivo 500-5265-12 | NO | 3.4 | HEMOPHARM HM-020 / HX-006/ HX-007 | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “HEMOPHARM HM-020 / HX-006/ HX-007”, a la luz del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, no es considerado un Dispositivo Médico | N/A | ELKIN OTÁLVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+2+Marzo+DE+2013.pdf
2013 | 2 | Consecutivo 300-0345- 2013 | NO | 3.5 | Maquillaje Permanente como Dispositivo Médico Invasivo | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “Maquillaje Permanente”, no es un Dispositivo Médico, de conformidad con la definición de Dispositivo Médico para Uso Humano, toda vez que no es utilizado para Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. | N/A | LUZ HELENA FRANCO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+2+Marzo+DE+2013.pdf
2013 | 2 | 12097703 | SI | 3.8 | Concentrador unipersonal para generación de oxigeno in situ | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA ratifica que el equipo concentrador unipersonal para generación de oxigeno es considerado un Dispositivo Médico Activo y su clasificación por riesgo es IIA | IIA | NANCY ROCIO HUERTAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+2+Marzo+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Bajalenguas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Bajalenguas | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Cepillos para lavado de manos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Cepillos para lavado de manos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Contenedores de corto punzantes | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Contenedores de corto punzantes | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Infantómetro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Infantómetro | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Metro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Metro | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Tallímetro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Tallímetro | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Líquido para lubricar instrumentos / equipos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Líquido para lubricar instrumentos / equipos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Brazaletes de identificación hospitalaria | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Brazaletes de identificación hospitalaria | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Pera rectal | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Pera rectal | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Solidificante de residuos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Solidificante de residuos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Soluciones de limpieza de dispositivos médicos, salvo si su uso es para lentes de contacto | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Soluciones de limpieza de dispositivos médicos, salvo si su uso es para | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Recipientes para desechos hospitalarios | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Recipientes para desechos hospitalarios | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Contenedores y sus accesorios | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Contenedores y sus accesorios | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Correas para fijación de mascarillas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Correas para fijación de mascarillas | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Cilindros vacios para oxígeno | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Cilindros vacios para oxígeno | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Manguerilla para torniquete | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Manguerilla para torniquete | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Bandeja de acero inoxidable, cocas, baldes, poncheras pato, pisingo de acero inoxidable | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Bandeja de acero inoxidable, cocas, baldes, poncheras pato, pisingo de | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Adipómetro | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Adipómetro | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Negatoscopio o diafanoscopio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Negatoscopio o diafanoscopio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Reveladores, fijadores de película de rayos x | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Reveladores, fijadores de película de rayos x | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Reveladora de placa radiográfica | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Reveladora de placa radiográfica | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Accesorios de dinamómetros | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Accesorios de dinamómetros | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Equipo para el lavado de dispositivos médicos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Equipo para el lavado de dispositivos médicos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Calentador / baños de agua | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Calentador / baños de agua | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Cinturón de dispositivo de ostomía y cierre de cola recta o pinza | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Cinturón de dispositivo de ostomía y cierre de cola recta o pinza | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Papel térmico de impresión para ecografía | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Papel térmico de impresión para ecografía | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Papeles de impresión para equipos que registran biopotenciales | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Papeles de impresión para equipos que registran biopotenciales | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Marcadores de piel | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Marcadores de piel | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Correas para inmovilización | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Correas para inmovilización | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Unidad Odontológica | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Unidad Odontológica | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Capilares secos para muestras - Microtubos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Capilares secos para muestras - Microtubos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Cajas de Petri | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Cajas de Petri | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Caja portaobjetos y cubreobjetos para laboratorio clínico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Caja portaobjetos y cubreobjetos para laboratorio clínico | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Recipientes de laboratorio para la recolección de muestras y secreciones | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Recipientes de laboratorio para la recolección de muestras y secreciones | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Gafas protectoras de laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Gafas protectoras de laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Gradillas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Gradillas | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Puntas para pipetas empleadas en el laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Puntas para pipetas empleadas en el laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Cámaras de Newbauer empleada en el laboratorio clínico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Cámaras de Newbauer empleada en el laboratorio clínico | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Aplicadores de madera sin algodón | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Aplicadores de madera sin algodón | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Termómetro digital y/o análogo para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Termómetro digital y/o análogo para laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Papeles filtro cualitativo | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Papeles filtro cualitativo | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Papel de arroz - limpieza de lentes microscopio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Papel de arroz - limpieza de lentes microscopio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Aguja para montar hematocrito | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Aguja para montar hematocrito | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Lacto densitómetros | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Lacto densitómetros | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Balanza de precisión para Laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Balanza de precisión para Laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Contador de colonias | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Contador de colonias | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Cronómetro para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Cronómetro para laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Agitadores para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Agitadores para laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Canastillas de acero para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Canastillas de acero para laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Mecheros para laboratorio | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Mecheros para laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Fijador celular | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Fijador celular | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Pantalla de lectura RH (hemoclasificación) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Pantalla de lectura RH (hemoclasificación) | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Pianos contadores de células | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Pianos contadores de células | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Baño serológico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Baño serológico | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Incubadoras utilizados en el laboratorio clínico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Incubadoras utilizados en el laboratorio clínico | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Mallas de asbesto | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Mallas de asbesto | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Estufas universales | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Estufas universales | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Inclusor de parafina | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Inclusor de parafina | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Tubo para recolección de muestras de sangre sin aditivos (No incluye aguja) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Tubo para recolección de muestras de sangre sin aditivos (No incluye aguja) | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | NO | 3.4 | Tubo para recolección de muestras de sangre al vacio sin aditivos (No incluye aguja) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Tubo para recolección de muestras de sangre al vacio sin aditivos (No incluye aguja) | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Colchón antiescaras | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Colchón antiescaras | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Lámparas usadas en procesos de Diagnóstico, Supervisión, Tratamiento, | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Lámparas usadas en procesos de Diagnóstico, Supervisión, Tratamiento, | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Prevención o alivio de una enfermedad | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Prevención o alivio de una enfermedad | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Básculas | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Básculas | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Camas de uso Hospitalario | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Camas de uso Hospitalario | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Ropa quirúrgica desechable estéril: (vestidos, pantalón, camisa, pijama,Kimono,batas, polainas o cubre botas y gorros) | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Ropa quirúrgica desechable estéril: (vestidos, pantalón, camisa, pijama, | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Pipetas para uso en laboratorio | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Pipetas para uso en laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Sierra oscilante para yesos | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Sierra oscilante para yesos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Sistema de digitalización de imágenes diagnósticas | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Sistema de digitalización de imágenes diagnósticas | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Equipo para la desinfección de dispositivos médicos por ultrasonido o radicación ultravioleta y soluciones de desinfección | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Equipo para la desinfección de dispositivos médicos por ultrasonido o | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Microscopio binocular para laboratorio | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Microscopio binocular para laboratorio | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Micrótomo | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Micrótomo | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Centrífuga | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Centrífuga | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Procesadores de tejido para patología | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Procesadores de tejido para patología | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Fraccionador de componentes sanguíneos | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Fraccionador de componentes sanguíneos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Cubeta para aplicación de flúor en odontología | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Cubeta para aplicación de flúor en odontología | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Succionador de Leche Materna | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Succionador de Leche Materna | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Bicicletas Estáticas o Fijas y Elipticas, Cintas Ergonométricas y Trotadoras | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Bicicletas Estáticas o Fijas y Elipticas, Cintas Ergonométricas y Trotadoras | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Campo quirúrgico desechable y no desechable | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Campo quirúrgico desechable y no desechable | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 3 | N/A | SI | 3.4 | Masajeadores eléctricos | N/A | N/A | Esta Sala ratifica que los siguientes productos son considerados Dispositivos Médicos: Masajeadores eléctricos | N/A | EIKIN OTALVARO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+3+Abril+DE+2013.pdf
2013 | 4 | 13027912 | NO | 3.5 | TEOSYAL@PEEL | N/A | N/A | Una vez revisada la documentación allegada y teniendo presente que las concentraciones de 20, 35, 50 y 70 % del principio activo ácido glicólico producen abrasión en la piel y otras complicaciones asociadas con su concentración, esta Sala conceptua que el producto TEOSYAL@PEEL no es un Dispositivo Médico. En este sentido, la solicitud del producto en mención debe ser remitida a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | OSCAR FERNANDO MAYORGA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+4+MAYO+DE+2013.pdf
2013 | 6 | N/A | SI | 3.4 | Sillas de ruedas electrónicas para pacientes hemipléjicos y cuadripléjicos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que de acuerdo con la definición de Dispositivo Médico contemplado en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, las sillas de ruedas mecánicas, eléctricas, electromecánicas y electrónicas son consideradas Dispositivos Médicos y por lo tanto requieren registro sanitario. “…Dispositivo Médico para Uso Humano: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico...” (el subrayado es de los comisionados). En este sentido, estos productos con base en el artículo 7 del Decreto en mención se encuentran clasificados en la clase I bajo riesgo, teniendo presente las reglas 1 y 12. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+6+JULIO+DE+2013.pdf
2013 | 6 | N/A | SI | 4.1 | Camas de Uso Hospitalario para uso en pacientes | N/A | Ambiente hospitalario o domiciliario y según el uso y el fin previsto para el cual el producto fue diseñado por el fabricante | Las Camas de Uso Hospitalario para uso en pacientes, requieren de registro sanitario sin importar si van a ser usadas dentro de un ambiente hospitalario o domiciliario y según el uso y el fin previsto para el cual el producto fue diseñado por el fabricante. Por lo tanto, las camas mecánicas, hidráulicas, neumáticas y eléctricas, deben ser consideradas como Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo I. | I | ACLARACIÓN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+No+6+JULIO+DE+2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Cubeta para aplicación de flúor en odontología | N/A | Es un artículo utilizado para la aplicación tópica de flúor en los dientes, por tal razón es invasivo por orificio natural y entra en contacto directo con tejido dentario y mucosa oral. Regla 5, clasificación por riesgo I. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Cubeta para aplicación de flúor en odontología | I | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Cubeta de acetato para blanqueamiento dental | N/A | Es un artículo utilizado para la aplicación de agentes aclarantes, por tal razón es invasivo por orificio natural y entra en contacto directo con tejido dentario y mucosa oral. Regla 5, clasificación por riesgo I. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Cubeta de acetato para blanqueamiento dental | I | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Eyector de Saliva | N/A | Es un artículo de uso transitorio, utilizado para retirar la saliva, por lo tanto es invasivo por orificio natural y entra en contacto directo con cavidad bucal regla 5 clasificación por riesgo I. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Eyector de Saliva | I | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Pastillas para desinfección de prótesis y aparatología removible odontológica | N/A | Debido a que se utiliza para desinfección de Dispositivos Médicos, regla 15, clasificación por riesgo IIa. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Pastillas para desinfección de prótesis y aparatología removible odontológica | IIa | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Tela de látex para aislamiento | N/A | Es utilizado para el aislamiento total del campo operatorio durante procedimientos de operatoria, endodoncia y aclaramiento dental, para evitar la contaminación. Es invasivo por orificio natural, regla 5, clasificación por riesgo I. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Tela de látex para aislamiento | I | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Sistema de matrices desechables | N/A | Son utilizadas para tratamientos de operatoria dental, son invasivas por orificio natural, regla 5, clasificación por riesgo I. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Sistema de matrices desechables | I | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | SI | 3.7 | Aplicador de adhesivo y desmineralizante (Microbrush) | N/A | Se utilizan para la aplicación de estas sustancias en tratamientos de operatoria dental y procedimientos de adhesión. Son invasivos por orificio natural, regla 5, clasificación por riesgo I. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Aplicador de adhesivo y desmineralizante (Microbrush) | I | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Micromotor para pieza de mano de baja velocidad | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos NO se consideran dispositivos médicos: Micromotor para pieza de mano de baja velocidad | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Cuñas de madera | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Cuñas de madera | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Equipos amalgamadores | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Equipos amalgamadores | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Escupideras | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Escupideras | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Separador de lengua | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Separador de lengua | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Papel articular de odontología | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Papel articular de odontología | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Protector de jeringa triple desechable | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Protector de jeringa triple desechable | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Tiras de Millar | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Tiras de Millar | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Accesorios para almacenaje, organización y medición de los instrumentos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Accesorios para almacenaje, organización y medición de los instrumentos | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | utilizados para endodoncia | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: utilizados para endodoncia | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Accesorios para manipulación, archivo y lectura de radiografías | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Accesorios para manipulación, archivo y lectura de radiografías | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Enhebradores para seda dental | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Enhebradores para seda dental | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | N/A | NO | 3.7 | Yeso fraguable para laboratorio dental | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Yeso fraguable para laboratorio dental | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 7 | Oficio 500-2672-13 | SI | 3.12 | ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL INBODY CON SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el equipo ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL INBODY CON SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS es considerado Dispositivo Médico. | N/A | HARRY ALBERTO SILVA LLINAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-07-agosto-2013.pdf
2013 | 8 | Oficio 500-3127-2013 | SI | 3.2 | LIFE SYSTEM | N/A | Terapias alternativas | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que teniendo en cuenta la indicación dada al equipo, el cual ayuda al proceso de nivelación enviando frecuencias correctivas y que trabaja por medio de señales electromagnéticas a través de la información galvánica de la piel (…), y de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, el equipo LIFE System utilizado en terapias alternativas es considerado un Dispositivo Médico Activo Clase de Riesgo IIA de acuerdo con la regla 9. Asimismo, todos los Equipos usados en terapias alternativas que según la indicación del fabricante sirvan para realizar un diagnóstico, prevención, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia, serán considerados como dispositivos médicos. Por ende requerirán de Registro S | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | Oficio 500-3125-2013 | NO | 3.3 | Coloreador automatizado de láminas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los productos objeto de la consulta son: Coloreador Automatizado de Láminas: NO es considerado como Dispositivo Médico, debido a que no interviene en el diagnóstico, prevención, tratamiento para el alivio o compensación de una enfermedad, deficiencia o una lesión. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | Oficio 500-3125-2014 | SI | 3.3 | Termociclador | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los productos objeto de la consulta son: Termociclador: Es considerado como Dispositivo Médico debido a que interviene en el proceso de Diagnóstico de pruebas de DNA y RNA y su clasificación de riesgo de acuerdo con el Decreto 4725 es IIA. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | Oficio 500-3125-2015 | SI | 3.3 | Procesadores de pruebas de inmunoanálisis | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, los productos objeto de la consulta son: Procesadores de pruebas de inmunoanálisis: Es considerado como Dispositivo Médico debido a que interviene en un proceso de Diagnóstico y su clasificación de riesgo de acuerdo con el Decreto 4725 es IIA. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | Oficio 500-3122-2013 | SI | 3.4 | ORGANÓMETRO | N/A | Indicación de uso determinada por el fabricante es la de servir para realizar un diagnóstico, prevención, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que si la indicación de uso determinada por el fabricante es la de servir para realizar un diagnóstico, prevención, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia, será considerado como dispositivo médico y por ende requerirá de Registro Sanitario. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Balanzas electrónicas para coleta de sangre | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Balanzas electrónicas para coleta de sangre | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Selladores estériles de bolsas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Selladores estériles de bolsas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Conector estéril de bolsas de sangre o plaquetas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Conector estéril de bolsas de sangre o plaquetas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Neveras y congeladores para banco de sangre | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Neveras y congeladores para banco de sangre | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Incubadora bacteriológica por hemocultivos | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Incubadora bacteriológica por hemocultivos | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Dispensadores de liquidos de volumen ajustable | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Dispensadores de liquidos de volumen ajustable | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Pipetas digitales de uso manual | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Pipetas digitales de uso manual | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Pipetas automáticas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Pipetas automáticas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Pipetas electrónicas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Pipetas electrónicas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Pipetas multicanal | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Pipetas multicanal | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Pipeteadores automáticos para microplacas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Pipeteadores automáticos para microplacas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Pipeteadores automáticos para pruebas de Inmunohematología | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Pipeteadores automáticos para pruebas de Inmunohematología | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Coloreadores de láminas de hematología (coloración de Wright o Giemsa) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Coloreadores de láminas de hematología (coloración de Wright o Giemsa) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Coloreadores de láminas para microbiología (coloración de Gram o ZN) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Coloreadores de láminas para microbiología (coloración de Gram o ZN) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Equipo para preparación de concentrado de plaquetas (Buffy-coat) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Equipo para preparación de concentrado de plaquetas (Buffy-coat) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Agitador de plaquetas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Agitador de plaquetas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | NO | 3.7 | Equipo para preparación de crioprecipitado por congelación | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos no se consideran dispositivos médicos: Equipo para preparación de crioprecipitado por congelación | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Centrífugas refrigeradas para banco de sangre. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Centrífugas refrigeradas para banco de sangre. | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Centrífugas de tubo para laboratorio. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Centrífugas de tubo para laboratorio. | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Centrífugas para hematocrito. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Centrífugas para hematocrito. | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Centrífugas para PCR o Biología Molecular. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Centrífugas para PCR o Biología Molecular. | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Centrífugas para Inmunohematología en banco de sangre. | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Centrífugas para Inmunohematología en banco de sangre. | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Ultracentrífugas | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Ultracentrífugas | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Procesadores de láminas portaobjetos para fluorescencia (IFI) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Procesadores de láminas portaobjetos para fluorescencia (IFI) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Procesadores de placas para inmunoensayos (ELISA y | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Procesadores de placas para inmunoensayos (ELISA y | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | quimioluminiscencia) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: quimioluminiscencia) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Procesadores para pruebas de Western Blot (confirmación de HIV) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Procesadores para pruebas de Western Blot (confirmación de HIV) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 8 | 13060565 | SI | 3.7 | Procesadores de pruebas para biología molecular PCR (termo-cicladores) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que con base en la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 los siguientes productos se consideran dispositivos médicos: Procesadores de pruebas para biología molecular PCR (termo-cicladores) | N/A | IGNACIO ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-8-SEPTIEMBRE-2013.pdf
2013 | 10 | Consecutivo 500-4558-13 | SI | 3.3 | MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA OMRON (HEART RATE MONITOR HR100C | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA OMRON (HEART RATE MONITOR HR-100C”, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 es considerado un Dispositivo Médico, por lo tanto requiere de registro sanitario y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIB, según la regla 10 del artículo 7 del Decreto en mención. | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-10-NOVIEMBRE-2013.pdf
2013 | 10 | 13080860 | NO | 3.4 | Pipeteadores automatizados | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que se ratifica el concepto proferido en el Acta 8 de 2013, donde se establece que los pipeteadores automatizados y los conectores estériles no son considerados Dispositivos Médicos y por ende no requieren de registro sanitario | N/A | TATIANA CÉSPEDES ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-10-NOVIEMBRE-2013.pdf
2013 | 10 | 13080860 | NO | 3.4 | Conectores estériles | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que se ratifica el concepto proferido en el Acta 8 de 2013, donde se establece que los pipeteadores automatizados y los conectores estériles no son considerados Dispositivos Médicos y por ende no requieren de registro sanitario | N/A | TATIANA CÉSPEDES ARBOLEDA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-10-NOVIEMBRE-2013.pdf
2013 | 10 | 13081559 | NO | 3.6 | DIVA CUP | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que ratifica el concepto emitido en el numeral 3.9. del Acta 1 de febrero 28 de 2012: “El producto COPA MENSTRUAL "THE DIVA CUP", no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón no requiere de registro sanitario. Dicho producto requiere Notificación Sanitaria Obligatoria a la luz de la Decisión 706 de 2008, “Por el cual se regulan los regímenes Sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasado, expendio, importación, almacenamiento y comercialización de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”. | N/A | MARÍA AMPARO ESPINOSA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-10-NOVIEMBRE-2013.pdf
2013 | 10 | N/A | SI | 3.12 | Muletas y caminadores | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos tales como muletas y caminadores son considerados dispositivos médicos, por cuanto sirven como soporte de la estructura anatómica por causa de una enfermedad, lesión o discapacidad física, de acuerdo con la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2⁰ del Decreto 4725 de 2005, asi: “…Dispositivo Médico para Uso Humano: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico.…” | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA-10-NOVIEMBRE-2013.pdf
2013 | 11 | 13087774 | NO | 3.2 | Nasogel (Gel Spray) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasogel (Gel Spray) y Nasogel (Gel Tube) de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13087774 | NO | 3.2 | Nasogel (Gel Tube) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasogel (Gel Spray) y Nasogel (Gel Tube) de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13088833 | NO | 3.3 | Nasa MIst Saline Spray all-in-one | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasa MIst Saline Spray all-in-one, Nasa MIst Saline Spray Isotonic, Nasa MIst Saline Spray Hypertonic, Sinus Rinse Regular Kit Isotonic, Sinus Rinse pediatric kit, NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13088833 | NO | 3.3 | Nasa MIst Saline Spray Isotonic | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasa MIst Saline Spray all-in-one, Nasa MIst Saline Spray Isotonic, Nasa MIst Saline Spray Hypertonic, Sinus Rinse Regular Kit Isotonic, Sinus Rinse pediatric kit, NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13088833 | NO | 3.3 | Nasa MIst Saline Spray Hypertonic | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasa MIst Saline Spray all-in-one, Nasa MIst Saline Spray Isotonic, Nasa MIst Saline Spray Hypertonic, Sinus Rinse Regular Kit Isotonic, Sinus Rinse pediatric kit, NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13088833 | NO | 3.3 | Sinus Rinse Regular Kit Isotonic | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasa MIst Saline Spray all-in-one, Nasa MIst Saline Spray Isotonic, Nasa MIst Saline Spray Hypertonic, Sinus Rinse Regular Kit Isotonic, Sinus Rinse pediatric kit, NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13088833 | NO | 3.3 | Sinus Rinse pediatric kit | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasa MIst Saline Spray all-in-one, Nasa MIst Saline Spray Isotonic, Nasa MIst Saline Spray Hypertonic, Sinus Rinse Regular Kit Isotonic, Sinus Rinse pediatric kit, NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13088833 | NO | 3.3 | NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que los productos Nasa MIst Saline Spray all-in-one, Nasa MIst Saline Spray Isotonic, Nasa MIst Saline Spray Hypertonic, Sinus Rinse Regular Kit Isotonic, Sinus Rinse pediatric kit, NasaDrops y NasaFlo Neti pot 240 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co son considerados Dispositivos Médicos y teniendo en cuenta su composición, se recomienda que la solicitud se remita a la Sala Especiaizada de Medicamentos y Productos Biológicos para su evaluación. | N/A | MAURICIO BELLO CASTILLO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | Consecutivo 500-4971-2013 | SI | 3.6 | WAX – VAC – DISPOSITIVO PARA LIMPIEZA DE OIDOS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto “WAX – VAC – DISPOSITIVO PARA LIMPIEZA DE OIDOS”, es considerado un Dispositivo Médico, por cuanto se encuentra contenido dentro de la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2⁰ del Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. En este sentido, el producto en mención, de acuerdo con el riesgo está clasificado como Dispositivo Médico clase I – bajo riesgo, de conformidad con el Decreto en mención, artículo 7 regla 5, la cual cita: Acta No. 11 de 2013 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V1 31/07/2013 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Carrera 68D 17-11/21 PBX: 2948700 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co “…Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo se incluirán en: a) La Clase I, si se destinan a un uso transitorio…” | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2013 | 11 | 13096881 | NO | 3.8 | NATURCUP “Copa Menstrual” | N/A | Es un elemento utilizado como absorbente de higiene personal | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que el producto NATURCUP “Copa Menstrual”, no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón no requiere de registro sanitario. Este producto de acuerdo con su uso e indicación, es un elemento utilizado como absorbente de higiene personal, como quiera que no se encuentra contemplado en la Decisión 706 de 2008, “Por el cual se regulan los regímenes Sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasado, expendio, importación, almacenamiento y comercialización de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal”. Esta Sala recomienda que la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del INVIMA, eleve la consulta a la Sala de expertos de la Comunidad Andina de Naciones - CAN. | N/A | GLORIA RAMÍREZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565546/ACTA+11+DICIEMBRE+2013.pdf
2014 | 1 | 13109968 | NO | 3.9 | Aerosol Antiviral BISOLVIRAL | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que teniendo en cuenta su composición química y que su acción principal de acuerdo con el fin previsto se realiza por medios farmacológicos, el producto Aerosol Antiviral BISOLVIRAL”, no es considerado un dispositivo médico. Por lo anterior, esta solicitud debe ser remitida a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos para su respectiva evaluación | N/A | ERNESTO PINEDA ROBAYO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-01-FEBRERO-2014.pdf/2ec4ec86-2daa-94bc-674f-f9a1dc06bf37?t=1562709098911
2014 | 1 | oficio 500-9232-13 | SI | 3.11 | VAPOR OZONO SILVER FOX | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que de acuerdo con las insdicaciones otorgadas al producto, y teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, el producto “VAPOR OZONO SILVER FOX”, es considerado como dispositivo médico activo, con clasificación por riesgo en la clase I, por la regla 12. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-01-FEBRERO-2014.pdf/2ec4ec86-2daa-94bc-674f-f9a1dc06bf37?t=1562709098911
2014 | 1 | oficio 500-0595-14 | NO | 3.20 | Nitrógeno Líquido | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que de acuerdo con el uso e indicaciones dadas, y teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, el producto gas “Nitrógeno Líquido”, NO es considerado como dispositivo médico. | N/A | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-01-FEBRERO-2014.pdf/2ec4ec86-2daa-94bc-674f-f9a1dc06bf37?t=1562709098911
2014 | 2 | N/A | NO | 3.8 | NASODREN | N/A | N/A | Dando un alcance al concepto proferido en el Acta 9 de 2013 por esta Sala, se ratifica que el producto “NASODREN” no se encuentra contenido dentro de la definición de Dispositivo Médico para uso en humanos establecida en el Decreto 4725 de 2005, por tal razón no requiere de registro sanitario como dispositivo médico. | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-02-MARZO-2014.pdf/4be17c48-850b-e6b6-f4a4-6e903cd83a1d?t=1562709099058
2014 | 6 | consecutivo 500-3517-14 | NO | 3.7 | Solución cuya composición es Hidróxido de Potasio 5% y agua purificada 95% | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que el producto “Solución cuya composición es Hidróxido de Potasio 5% y agua purificada 95%”, no puede considerarse como un dispositivo médico, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-06-JULIO-2014.pdf/b7eda22d-d509-fa97-0f88-6304f583038f?t=1562709102635
2014 | 7 | consecutivo 500-3802-14 | SI | 3.2 | Incubador de CO2 HERACELL | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que el producto Incubador de CO2 HERACELL, es considerado dispositivo médico, de conformidad con la Regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, la cual establece: “…Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase lIa…” | IIa | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-07-AGOSTO-2014.pdf/df10f989-b1b0-d9f7-9ca2-17d7ddc64c65?t=1562709103829
2014 | 7 | consecutivo 500-3800-14 | NO | 3.18 | DRAEGER ALCOTEST / APARATO DE MEDICIÓN DEL ALCOHOL EN EL ALIENTO | N/A | N/A | De acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el producto “DRAEGER ALCOTEST / APARATO DE MEDICIÓN DEL ALCOHOL EN EL ALIENTO”, no se considera dispositivo médico. | N/A | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-07-AGOSTO-2014.pdf/df10f989-b1b0-d9f7-9ca2-17d7ddc64c65?t=1562709103829
2014 | 8 | Derecho de Petición 14065272 | SI | 3.1 | IVYFEM | N/A | Gel de uso personal para sequedad Vaginal. Formador de película “In Situ” Osmóticamente Activa | Una vez evaluada la documentación científica allegada, y teniendo presente la indicación de uso y mecanismo de acción del producto “IVYFEM” Gel de uso personal para sequedad Vaginal. Formador de película “In Situ” Osmóticamente Activa, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto en mención es considerado como dispositivo médico. | N/A | LINA MARÍA CAAMAÑO MELO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-08-EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf/bd99f81d-1277-803d-3ac7-cb4c7c6d9f67?t=1562709105684
2014 | 8 | Derecho de Petición 14060284 | SI | 3.2 | PHARYSOL | N/A | N/A | Una vez evaluada la documentación científica allegada, y teniendo presente la indicación de uso y mecanismo de acción del producto “PHARYSOL”, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto en mención es considerado como dispositivo médico. | N/A | LINA MARÍA CAAMAÑO MELO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-08-EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf/bd99f81d-1277-803d-3ac7-cb4c7c6d9f67?t=1562709105684
2014 | 8 | Derecho de Petición 14065268 | SI | 3.3 | ORALHERP | N/A | N/A | Una vez evaluada la documentación científica allegada, y teniendo presente la indicación de uso y mecanismo de acción del producto “ORALHERP”, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto en mención es considerado como dispositivo médico | N/A | LINA MARÍA CAAMAÑO MELO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-08-EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf/bd99f81d-1277-803d-3ac7-cb4c7c6d9f67?t=1562709105684
2014 | 8 | consecutivo 500-3800-14 | SI | 3.5 | MESAS DE OPERACIONES OPX MOBILIS / OPX MOBILIX, ACCESORIOS Y REPUESTOS”, “MESAS DE OPERACIONES DIAMOND / DIAMOND, ACCESORIOS Y REPUESTOS” | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la documentación del rastreo bibliográfico realizado, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que los productos “MESAS DE OPERACIONES OPX MOBILIS / OPX MOBILIX, ACCESORIOS Y REPUESTOS”, “MESAS DE OPERACIONES DIAMOND / DIAMOND, ACCESORIOS Y REPUESTOS”, son considerados como dispositivos médicos. | N/A | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-08-EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf/bd99f81d-1277-803d-3ac7-cb4c7c6d9f67?t=1562709105684
2014 | 8 | consecutivo 500-4462-14 | SI | 3.6 | LAVADORA TERMO DESINFECTADORA | Steelco | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que el producto “LAVADORA TERMO DESINFECTADORA, Steelco”, es considerado como dispositivo médico, de conformidad con la indicación de uso dada por el fabricante y teniendo presente la Regla 15 del artículo 7 del decreto 4725 de 2005, la cual establece: “…Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase llb. Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase lIa…” (Subrayado fuera de texto). | IIb | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-08-EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf/bd99f81d-1277-803d-3ac7-cb4c7c6d9f67?t=1562709105684
2014 | 8 | N/A | SI | 3.8 | Aerosol Antiviral BISOLVIRAL | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA conceptúa que, teniendo en cuenta la composición química y que la acción principal de acuerdo con el fin previsto se realiza por medios mecánicos, el producto Aerosol Antiviral “BISOLVIRAL”, es considerado un dispositivo médico. | N/A | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-08-EXTRAORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf/bd99f81d-1277-803d-3ac7-cb4c7c6d9f67?t=1562709105684
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | SOPORTE DE HOMBRO | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | ORTESIS DE PANTORRILLA (PANTORRILLERA) | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | INMOVILIZADOR DE COSTILLA MUJER – HOMBRE | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | ANILLO SUBROTULIAN | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO/ CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIÁTRICO | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | ORTESIS DE MUSLO (MUSLERA) | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | CODERA SENCILLA – CODO TENSITA – CODERA CON CODO DE TENSITA DERECHA – CODERA CON CODO DE TENSITA IZQUIERDA | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | RODILLERA ROTULA ABIERTA, RODILLERA ROTULA ABIERTA AJUSTABLE, RODILLERA ROTULA CERRADA | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | consecutivo 500-5046-14 | SI | 3.7 | FAJA ABDOMINAL DE UN PANEL – FAJA ABDOMINAL DE TRES PANELES | ORTHOCARE | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, todos los productos de línea blanda, incluyendo los anteriormente mencionados, a los cuales el fabricante les haya determinado como indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | ELKIN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Collares | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Corrector de Postura | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Pantorrilleras | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Inmovilizadores de clavícula | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Faja Abominal | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Inmovilizador de costilla | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Musleras | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Coderas | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Anillos rotulianos | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Rodillera | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Muñequera | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14081529 | SI | 3.13 | Tobilleras | N/A | Indicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia | La Sala Especializaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficienciaindicación de uso: soporte de la estructura anatómica, prevención, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, son considerados como dispositivos médicos con clasificación por riesgo I. | I | BERNARDO RENDÓN GIRALDO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2014 | 9 | 14073612 | NO | 3.14 | Pipetas manuales, pipetas automáticas, pipetas electrónicas, pipetas multicanal, pipeteadores automáticos para microplacas, pipeteadores automáticos para pruebas de Inmunohematología | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios del INVIMA, conceptúa que una vez revisada la Circular Externa en mención y el Acta 8 del 11 de septiembre de 2013, los productos objeto de su consulta: pipetas manuales, pipetas automáticas, pipetas electrónicas, pipetas multicanal, pipeteadores automáticos para microplacas, pipeteadores automáticos para pruebas de Inmunohematología, no son considerados Acta No. 09 de 2014 EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA F73-PM01-RS V2 30/04/2014 Bogotá - Colombia www.invima.gov.co como dispositivos médicos, por ende para su importación y posterior comercialización, no requieren de registro sanitario. | N/A | MARCELA RIAÑOS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569558/ACTA-09-ORDINARIA-SEPTIEMBRE-2014.pdf
2015 | 3 | 15008262 | SI | 3.25 | WalkAide | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, Artículo 7, regla de clasificación 9, el producto WalkAide, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo IIA y por ende requiere de registro sanitario | IIa | JORGE HUMBERTO PÉREZ ALEGRÍA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_ABRIL_2015.pdf/cd47be86-ace0-6fe1-275a-060780a525b0?t=1562708598066
2015 | 4 | consecutivo 500-2373-15 | SI | 3.18 | Pantallas y Proyectores de Agudeza Visua | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto Pantallas y Proyectores de Agudeza Visual y los sistemas para evaluar la agudeza visual, son considerados dispositivos médicos de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 12, la cual cita: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_MAYO_2015.pdf/23585130-75b8-f96b-cab6-2058bd3b86c9?t=1562708597777
2015 | 4 | 15025974 | SI | 3.21 | BOLSAS PARA CADÁVERES | N/A | bolsas plásticas utilizadas para el manejo de cadáveres | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, las bolsas plásticas utilizadas para el manejo de cadáveres, son considerados Dispositivos Médicos Clase I, por lo tanto para su importación, fabricación y comercialización, requerirán de registro sanitario, para lo cual se otorgará un plazo de seis (6) contados a partir de la expedición de la presente Acta. | I | ANGÉLICA AGUDELO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_MAYO_2015.pdf/23585130-75b8-f96b-cab6-2058bd3b86c9?t=1562708597777
2015 | 4 | consecutivo 500-2569-15 | SI | 3.23 | Sistema Preanalítico Cobas P612 | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto Sistema Preanalítico Cobas P612, es considerado dispositivo médico de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 10, la cual cita: “…Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa…” Por lo tanto, cumplidos seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta, el Sistema Preanalítico Cobas P612 y todos los sistemas o equipos de análisis de química sanguínea, para su importación y comercialización deben contar con el respectivo registro sanitario. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_MAYO_2015.pdf/23585130-75b8-f96b-cab6-2058bd3b86c9?t=1562708597777
2015 | 5 | 15051063 | NO | 3.9 | DR.CYJ Hair Filler exCell Serum | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, el producto DR.CYJ Hair Filler exCell Serum no es considerado un Dispositivo Médico. A su vez, la Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones, en su Artículo 1 define: “…Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales…” En este sentido, debido al uso e indicación dado al producto CYJ Hair Filler exCell Serum, esta Sala recomienda que el usuario debe remitir la consulta a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A | OSCAR FERNANDO MAYORGA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_JUNIO_2015.pdf/fb120bc2-5dc0-9b5f-f5a2-2165e3b8d9d2?t=1562708597513
2015 | 5 | 15051064 | NO | 3.10 | RENOKIN Hair Revitalizing Solution (Solución revitalizante para cabello) | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo presente la definición de Acta No. 05 de 2015 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, los productos RENOKIN Hair Revitalizing Solution (Solución revitalizante para cabello) y RENOKIN Hair & Scalp Restoring Solution (Solución Restauradora) no son considerados Dispositivos Médicos. A su vez, la Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones, en su Artículo 1 define: “…Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales…” En este sentido, debido al uso e indicación dado a los productos RENOKIN Hair Revitalizing Solution (Solución revitalizante para cabello) y RENOKIN Hair & Scalp Restoring Solution (Solución Restauradora), esta Sala recomienda que el usuario debe remitir la consulta a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A | OSCAR FERNANDO MAYORGA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_JUNIO_2015.pdf/fb120bc2-5dc0-9b5f-f5a2-2165e3b8d9d2?t=1562708597513
2015 | 5 | 15051064 | NO | 3.10 | RENOKIN Hair & Scalp Restoring Solution (Solución Restauradora). | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo presente la definición de Acta No. 05 de 2015 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, los productos RENOKIN Hair Revitalizing Solution (Solución revitalizante para cabello) y RENOKIN Hair & Scalp Restoring Solution (Solución Restauradora) no son considerados Dispositivos Médicos. A su vez, la Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones, en su Artículo 1 define: “…Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales…” En este sentido, debido al uso e indicación dado a los productos RENOKIN Hair Revitalizing Solution (Solución revitalizante para cabello) y RENOKIN Hair & Scalp Restoring Solution (Solución Restauradora), esta Sala recomienda que el usuario debe remitir la consulta a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A | OSCAR FERNANDO MAYORGA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_JUNIO_2015.pdf/fb120bc2-5dc0-9b5f-f5a2-2165e3b8d9d2?t=1562708597513
2015 | 6 | consecutivo 500-3810-15 | SI | 3.3 | Tubos para recolección de sangre tapa roja con y sin gel | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los productos“Tubos para recolección de sangre tapa roja con y sin gel”, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, son considerados dispositivos médicos clase de riesgo I, de acuerdo con el artículo 7 regla 1. Todos los establecimientos importadores o fabricantes de este tipo de dispositivos médicos, contarán con un plazo de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta, para la obtención del respectivo registro sanitario. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_JULIO_2015.pdf/76ad85b2-0f76-80ff-1f0a-1f777f871675?t=1562708597269
2015 | 6 | consecutivo 500-4078-15 | SI | 3.4 | Sistemas de extracción de muestras de sangre con aditivos y sin aditivos | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los Sistemas de extracción de muestras de sangre con aditivos y sin aditivos, y los Medios de transporte de muestras para análisis de laboratorio, son considerados dispositivos médicos. Los Sistemas de extracción de muestras de sangre con aditivos y sin aditivos, que incluyan componentes o accesorios invasivos, serán clasificados como de riesgo IIA de acuerdo con el artículo 7 regla 6. Los Sistemas de extracción de muestras de sangre con aditivos y sin aditivos, sin componentes o acces | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_JULIO_2015.pdf/76ad85b2-0f76-80ff-1f0a-1f777f871675?t=1562708597269
2015 | 6 | consecutivo 500-4078-15 | SI | 3.4 | Medios de transporte de muestras para análisis de laboratorio, | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los Sistemas de extracción de muestras de sangre con aditivos y sin aditivos, y los Medios de transporte de muestras para análisis de laboratorio, son considerados dispositivos médicos. la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los Sistemas de extracción de muestras de sangre con aditivos y sin aditivos, y los Medios de transporte de muestras para análisis de laboratorio, son considerados dispositivos médicos. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_JULIO_2015.pdf/76ad85b2-0f76-80ff-1f0a-1f777f871675?t=1562708597269
2015 | 6 | consecutivo 500-3780-15 | NO | 3.6 | Analizador Digital para la Detección de Drogas | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto “Analizador Digital para la Detección de Drogas”, no es considerado dispositivo médico de acuerdo con el uso e indicación dados por el fabricante, por ende para su comercialización en el país no requieren de registro sanitario | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_JULIO_2015.pdf/76ad85b2-0f76-80ff-1f0a-1f777f871675?t=1562708597269
2015 | 7 | N/A | NO | 3.16 | Productos retardantes sexuales | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los productos retardantes sexuales no son considerados dispositivos médicos, debido a que son geles, spray o cremas donde su acción principal es generada por un anestésico tópico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_AGOSTO_2015.pdf/b19b93de-cd86-00de-0872-cf8510cd3509?t=1562708597124
2015 | 7 | consecutivo 500-4397- 15 | NO | 3.17 | EAR CANDLE (VELA DE OIDO) | OTOCLEAN | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación del producto EAR CANDLE (VELA DE OIDO) OTOCLEAN, así como el riesgo de quemaduras, obstrucción del conducto auditivo externo con cera de la vela o perforación de la membrana que separa el canal auditivo y el oído medio, superan a los beneficios que se pueden generar por el uso del producto, esta Sala recomienda no clasificar el producto en mención como dispositivo médico, así mismo restringir la importación, comercialización y uso de los productos conocidos como vela de oído o cono para limpieza de oído. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_AGOSTO_2015.pdf/b19b93de-cd86-00de-0872-cf8510cd3509?t=1562708597124
2015 | 8 | consecutivo 500-1520-15 | SI | 3.13 | DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) | N/A | Preservación de órganos, partes de órganos o tejidos corporales | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con el artículo 7 regla 2 literal b del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “(…) b) estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. (…)” Acta No. 08 de 2015 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 De acuerdo con lo antes descrito, el producto DIMETIL SULFOXIDO (DMSO), es considerado como Dispositivo Médico, siempre y cuando el fabricante declare como uso, la preservación de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. En este sentido, los establecimientos importadores o fabricantes de DIMETIL SULFOXIDO (DMSO), contarán con un periodo de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente acta, para obtener el respectivo registro sanitario. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_SEPTIEMBRE_2015.pdf/ac70e49e-013d-7769-cabe-581b4d62c42c?t=1562708596813
2015 | 8 | consecutivo 500-1520-15 | NO | 3.14 | CARRAGENINA | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto carragenina no se considera dispositivo médico, por cuanto su uso e indicación, no se encuentra enmarcado dentro de la definición de dispositivo médico contemplada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_SEPTIEMBRE_2015.pdf/ac70e49e-013d-7769-cabe-581b4d62c42c?t=1562708596813
2015 | 9 | consecutivo 500-5443-15 | SI | 4.2 | kit (Estuche de cartón cartoncillo, bandeja plástica y tubos de recogidas de muestras o similares) como medio de transporte PARA LA PRUEBA DE ALIENTO para la detección de H. PYLORI y enfermedades metabólicas | N/A | N/A | SI son considerados Dispositivos Médicos, según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_OCTUBRE_2015DEF.pdf/7d0610e4-33d0-b5ca-a2af-2324459add3b?t=1562708596592
2015 | 9 | consecutivo 500-5443-15 | NO | 4.2 | Sustrato PARA LA PRUEBA DE ALIENTO QUE DETECTA H. PYLORI y enfermedades metabólicas | N/A | N/A | Esta Sala conceptúa que de acuerdo con la definición de Dispositivo Médico el sustrato PARA LA PRUEBA DE ALIENTO QUE DETECTA H. PYLORI y enfermedades metabólicas, NO es considerado Dispositivo Médico, según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_OCTUBRE_2015DEF.pdf/7d0610e4-33d0-b5ca-a2af-2324459add3b?t=1562708596592
2015 | 9 | consecutivo 500-5573-15 | NO | 4.3 | Balanzas o Básculas | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que las Básculas o Balanzas que solo realizan medición de peso corporal NO requieren de Registro Sanitario, EXCEPTO las Basculas o Balanzas que se destinen adicionalmente a ser utilizadas para el diagnóstico y análisis de parámetros tales como diagnóstico de la obesidad, evaluación nutricional, evaluación del peso, balance corporal, fuerza corporal, control de peso, índice de masa corporal (IMC), medición de grasa y masa corporal, nivel de grasa visceral, porcentaje de músculo esquelético, metabolismo basal, entre otros. Por lo tanto, sin importar si el producto en mención es de uso hospitalario o para el hogar, requieren de Registro Sanitario Automático, con clasificación de riesgo IIA acorde a la regla 10, literal c) del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 que cita: Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) Acta No. 09 de 2015 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales,(...) (...)” (subrayado fuera de texto) | Si no es para diagnostico no requiere tal como se especifica en el concepto | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_OCTUBRE_2015DEF.pdf/7d0610e4-33d0-b5ca-a2af-2324459add3b?t=1562708596592
|  |  | SI | 4.3 |  |  |  |  | Diagnostico: IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTA_SALA_OCTUBRE_2015DEF.pdf/7d0610e4-33d0-b5ca-a2af-2324459add3b?t=1562708596592
2015 | 10 | 15104216 | NO | 3.6 | Aphto Fix | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo en cuenta la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, su composición y la indicación de uso, el producto Aphto Fix no es considerado un dispositivo médico. | N/A | CAROLINA QUINTERO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTASALANOVIEMBRE2015.pdf/8cfe9409-f781-1b6f-671d-0eea510463ac?t=1562708596408
2015 | 10 | consecutivo 500-5256-15 | NO | 4.1 | GEL HIDROACTIVO PARA SUAVIZAR Y TRATAR LA DUREZA DE LAS HERIDAS Y ESCARAS EN LA PIEL DE CONTORNO DE OJOS HIDROCOLOIDE CON CARBOPOL, METHOCEL Y PAPAINA SYGEL | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, ratifica lo conceptuado por la Sala de Medicamentos y Productos Biológicos en el acta No. 31 numeral 3.10.2., de fecha 22/06/2012, en la cual este producto se considera medicamento. Por lo tanto esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio al Registro Sanitario 2014DM-00123 | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTASALANOVIEMBRE2015.pdf/8cfe9409-f781-1b6f-671d-0eea510463ac?t=1562708596408
2015 | 10 | consecutivo 500-5373-15 | SI | 4.2 | BOX CONTAINING VIALS AND OTHER STUDY MATERIALS FOR LABORATORY TESTING/ CAJA QUE CONTIENE LOS VIALES Y OTROS MATERIALES DE ESTUDIO PARA PRUEBAS DE LABORATORIOS / KIT DE LABORATORIO | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto BOX CONTAINING VIALS AND OTHER STUDY MATERIALS FOR LABORATORY TESTING/ CAJA QUE CONTIENE LOS VIALES, es considerado un dispositivo médico. Por lo tanto para su importación, comercialización, uso o investigación, deberá cumplirse con todos los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005, relacionados con la obtención del registro sanitario y la investigación con dispositivos médicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTASALANOVIEMBRE2015.pdf/8cfe9409-f781-1b6f-671d-0eea510463ac?t=1562708596408
2015 | 10 | consecutivo 500-4812-15 | SI | 4.4 | ALCOHOL - ALCOHOL PROQUIDENT | N/A | DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, MEDICO, QUIRÚRGICO Y BACTERIOLÓGICO | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con el artículo 33 del Decreto 4725 de 2005 y teniendo en cuenta el Artículo 7 Regla 15, se recomienda el llamado a revisión de oficio a todos los dispositivos médicos, cuyo uso e indicación sea la desinfección de dispositivos médicos y que su principio activo sea etanol. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTASALANOVIEMBRE2015.pdf/8cfe9409-f781-1b6f-671d-0eea510463ac?t=1562708596408
2015 | 11 | consecutivo 500-5659-15 | SI | 3.8 | GAFAS, CARETAS DE PROTECCIÓN CON REPUESTO / GAFAS, CARETAS DE PROTECCIÓN CON REPUESTO / PROMESE | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico para uso en humanos, el producto en mención es considerado dispositivo médico, por cuanto, ayuda a la prevención de una enfermedad o alivio de lesión. En este sentido, su clasificación de riesgo es I, teniendo presente la Regla de clasificación 1, así: “…Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes…” Por lo tanto para su importación, comercialización y uso, requerirán de registro sanitario, para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 8 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569397/ACTASALADICIEMBRE2015.pdf/84ef21c7-0eac-6c60-787e-81e985ede61b?t=1562708595955
2016 | 1 | 15127402 | NO | 3.2 | Zzip | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con el Decreto 4725 de 2005 y teniendo en cuenta la composición del producto en mención, no es considerado un dispositivo médico. Por lo tanto la información debe ser remitida por el usuario, para su evaluación a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | MARCO ANTONIO CHAVES FONSECA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_FEBRERO_2016.pdf/0dcb5dc0-b1c9-5b42-1b2e-a12c3c4582af?t=1562707881868
2016 | 1 | N/A | SI | 3.9 | MEDICAL DISPLAYS – PANTALLAS MÉDICAS | N/A | Pantallas o monitores grado médico para diagnóstico por imágenes médicas. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico para uso en humanos, el producto en mención es considerado dispositivo médico, por cuanto, ayuda al Diagnóstico de una enfermedad o de una lesión. En este sentido, su clasificación de riesgo es IIA, teniendo presente la Regla de clasificación 10, así: “…Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa…” Por lo tanto para su importación, comercialización y uso, las pantallas o monitores grado médico indicado para reproducir o visualizar imágenes médicas, requerirán de registro sanitario, para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta, para la respectiva obtención del registro sanitario | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_FEBRERO_2016.pdf/0dcb5dc0-b1c9-5b42-1b2e-a12c3c4582af?t=1562707881868
2016 | 3 | consecutivo 500-0877-16 | SI | 3.1 | BOQUILLA PARA ESPIRÓMETRO | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico para uso en humanos, el producto objeto de la consulta es considerado un dispositivo médico de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7, regla I, clase de riesgo I, por cuanto es utilizado para prevenir la contaminación cruzada en exámenes de espirometria. Si la boquilla viene como accesorio de un equipo de espirometria, deberá estar amparada en el registro sanitario del espirómetro. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTASALA_ABRIL_2016.pdf/176c9f88-d418-b239-23cc-dfc2dff409ec?t=1562707876820
2016 | 3 | consecutivo 500-1018-16 | SI | 3.2 | MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA | OMRON | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto “MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA OMRON (HEART RATE MONITOR HR-100C”, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 es considerado un Dispositivo Médico, por lo tanto requiere de registro sanitario y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIA, según la regla 10 del artículo 7 del Decreto en mención. Los establecimientos que se dediquen a la fabricación, importación y comercialización del dispositivo médico en mención, a partir de la fecha contarán con seis (6) meses para la obtención del respectivo registro sanitario. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTASALA_ABRIL_2016.pdf/176c9f88-d418-b239-23cc-dfc2dff409ec?t=1562707876820
2016 | 3 | consecutivo 500-1078-16 | NO | 3.3 | Básculas Multifuncionales | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que en consideración a que actualmente en Colombia, no se puede garantizar la trazabilidad del producto Básculas Multifuncionales, este dispositivo médico no requerirá de Registro Sanitario para su comercialización hasta tanto se den las condiciones para la trazabilidad. Así mismo, los establecimientos que se dediquen a fabricar, importar y comercializar el producto en mención, no requerirán certificarse en Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, o en condiciones Técnico Sanitarias. No obstante, como quiera que es un Dispositivo Médico, este tipo de empresas deben garantizar que los equipos en la etapa de postventa tengan a través de un tercero el servicio posventa de mantenimiento preventivo y la metrología. Por otro lado, los establecimientos como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, Centros de Acondicionamiento y Preparación Física – CAPF, Centros Médicos Deportivos, farmacias y centros comerciales en los que se use el dispositivo Básculas Multifuncionales, deben asegurar el mantenimiento preventivo y Acta No. 3 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 la metrología. En este sentido, serán objeto de Vigilancia y Control por parte de las Secretarías de Salud, en el marco de sus competencias. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTASALA_ABRIL_2016.pdf/176c9f88-d418-b239-23cc-dfc2dff409ec?t=1562707876820
2016 | 3 | consecutivo 500-1157-16 | SI | 3.5 | VERLDHEMOS | N/A | Para dar seguridad en la transfusión y permitir la trazabilidad | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico para uso en humanos, el producto “VERLDHEMOS”, es un dispositivo médico teniendo en cuenta su indicación de uso para dar seguridad en la transfusión y permitir la trazabilidad. En este sentido, requerirá de registro sanitario, de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7, regla II, clasificación de riesgo I. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTASALA_ABRIL_2016.pdf/176c9f88-d418-b239-23cc-dfc2dff409ec?t=1562707876820
2016 | 4 | N/A | NO | 3.7 | PT LINK / DESPARAFINIZADOR – HIDRATADOR Y RECUPERADOR DE ANTÍGENOS | DAKO | Indicación para procedimientos de desparafinización y recuperación de antígenos en secciones de tejido en parafina fijadas en formol | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso del equipo en mención y de conformidad con la definición de dispositivo médico para uso en humanos, el equipo PT LINK / DESPARAFINIZADOR – HIDRATADOR Y RECUPERADOR DE ANTÍGENOS MARCA DAKO no es considerado dispositivo médico, debido a que no se encuentra contenido dentro de la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725, el cual cita: “…Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos…” | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_MAYO_2016.pdf/e5c420ef-1603-ce73-01b9-0ff8803a89d8?t=1562707879618
2016 | 4 | N/A | SI | 3.8 | DXH SLIDE STAINER (DXH SMS) | N/A | Es un dispositivo de preparación y tinción de portaobjetos completamente automatizado que aspira una muestra de sangre completa, realiza un frotis de película sanguínea sobre un portaobjetos limpio de microscopio y proporciona un conjunto de fijadores, tinciones, tampones y soluciones de enjuague al frotis de sangre | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que debido a la indicación de uso y la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725, el producto DXH SLIDE Acta No. 4 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 STAINER (DXH SMS), es considerado dispositivo médico y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIA, por la regla 10 la cual cita: “…Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa,..” | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_MAYO_2016.pdf/e5c420ef-1603-ce73-01b9-0ff8803a89d8?t=1562707879618
2016 | 4 | N/A | SI | 3.9 | DAKO COVERSTAINER / COLOREADOR AUTOMÁTICO | DAKO | Equipo coloreador de apoyo para uso en laboratorio de histopatología y laboratorio clínico, sistema automatizado para desparafinar, secar, deshidratar, y teñir laminas (portaobjetos) colocar laminillas en forma automatizada | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que debido a la indicación de uso y la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725, el producto DAKO COVERSTAINER, es considerado dispositivo médico y su clasificación de acuerdo con el riesgo es I, por la regla 12 la cual cita: “…Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I…” | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_MAYO_2016.pdf/e5c420ef-1603-ce73-01b9-0ff8803a89d8?t=1562707879618
2016 | 4 | N/A | SI | 3.14 | Equipos o sistemas preanalíticos | N/A | Los cuales permitan la automatización de actividades pre y post analíticas de los laboratorios clínicos | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que todos los equipos o sistemas preanalíticos que permitan la automatización de actividades pre y post analíticas de los laboratorios clínicos, serán considerados dispositivos médicos de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7 regla 2, y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIa. | IIa | N/A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_MAYO_2016.pdf/e5c420ef-1603-ce73-01b9-0ff8803a89d8?t=1562707879618
2016 | 5 | N/A | SI | 3.9 | Tanques para hidroterapia para cuerpo entero y/o miembros superiores o inferiores | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los tanques cuya indicación de uso sea para hidroterapia de cuerpo entero y/o miembros superiores o inferiores, son dispositivos médicos activos clase de riesgo I de acuerdo con la regla de clasificación 12. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JUNIO_2016.pdf/fdc894cf-6034-b5a4-dbff-7f9fabbaed8a?t=1562707880221
2016 | 5 | 16057284 | SI | 3.11 | RTI BIOREADY | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el dispositivo médico “RTI BIOREADY”, está clasificado de acuerdo con el riesgo en la clase III. | III | EUSEBIA PEDROZA BARAJAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JUNIO_2016.pdf/fdc894cf-6034-b5a4-dbff-7f9fabbaed8a?t=1562707880221
2016 | 5 | 16057285 | SI | 3.12 | RTI BIOADAPT | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el dispositivo médico “RTI BIOADAPT”, está clasificado de acuerdo con el riesgo en la clase III. | III | EUSEBIA PEDROZA BARAJAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JUNIO_2016.pdf/fdc894cf-6034-b5a4-dbff-7f9fabbaed8a?t=1562707880221
2016 | 6 | consecutivo 500-2397- 16 | NO | 3.4 | YURO (HIALURONATO DE SODIO 0.15%) – SOLUCION OFTÁLMICA | N/A | Tratamiento para lubricación e hidratación en el rápido alivio del ardor, irritación y malestar debido a la sequedad de los ojos y lentes de contacto | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que dada las indicaciones presentadas para el producto en mención y teniendo presente su composición, este producto debe ser remitido y evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos | N/A | JAVIER GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JULIO_2016.pdf/c3081fb0-e732-8a97-ab68-7d5a787d278f?t=1562707879027
2016 | 6 | consecutivo 500-2392- 16 | NO | 3.5 | SOLUTION POUR L´HYDRATATION ET LA LUBRIFICATION DE I´OEIL - SOLUCIÓN DE HIDRATACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA LOS OJOS | N/A | Se encuentra indicado para la "Solución para administrar en el ojo o sobre los lentes de contacto. Se utiliza en caso de molestias, escozor, o irritación del ojo. Dichos síntomas pueden ser causados por factores externos como el viento, el humo, la contaminación, el polvo, una exposición a condiciones climáticas soleadas o frías, calefacción, aire acondicionado, viajes en avión, trabajo continúo frente a pantalla del computador. Es una solución acuosa estéril, sin conservantes, hipotónica y con pH neutro. Con propiedades protectoras, antioxidantes e hidratantes. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto citado anteriormente no es considerado Dispositivo Médico, teniendo presente su indicación de uso y su composición de Trehalosa, Hialuronato de Sodio, Cloruro de Sodio, Trometamol, Ácido Clorhídrico concentrado, agua para inyección. Adicionalmente, es el Ácido Hialurónico y el Cloruro de Sodio están incluidos en la Norma Farmacológica Número 11.3.14.0.N10 como solución oftálmica. Por lo tanto, este producto debe ser Acta No. 6 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 remitido y evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos | N/A | JAVIER GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JULIO_2016.pdf/c3081fb0-e732-8a97-ab68-7d5a787d278f?t=1562707879027
2016 | 6 | consecutivo 500-2269- 16 | NO | 3.6 | Productos para ser utilizados en laboratorios dentales en la elaboración de prótesis dentales, coronas, puentes, carillas | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que la materia prima utilizada en laboratorios dentales para la elaboración de prótesis dentales, coronas, puentes, carillas, entre otros, no es considerada dispositivo médico, por lo tanto para su comercialización no requiere de registro sanitario. En este sentido, las materias primas para la elaboración de prótesis dentales, coronas, puentes, carillas, entre otros, que actualmente cuenten con registro sanitario al igual que los productos en mención que no cuenten con acto administrativo (registro sanitario), mantendrán las mismas condiciones y no existirá prevalencia por aquellos que si lo tengan. | N/A | JAVIER GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JULIO_2016.pdf/c3081fb0-e732-8a97-ab68-7d5a787d278f?t=1562707879027
2016 | 6 | consecutivo 500-2200- 16 | SI | 3.10 | INVIVO DOSIMETRY PRODUCTS / PRODUCTOS PARA DOSIMETRIA EN VIVO | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto INVIVO DOSIMETRY PRODUCTS / PRODUCTOS PARA DOSIMETRIA EN VIVO, es un dispositivo médico clase de riesgo IIb, de acuerdo con los artículo 6 y 7 del Decreto 4725 de 2005: Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica más crítica; Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Acta No. 6 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (…) d) Los dispositivos médicos activos destinados a emitir radiaciones ionizantes y que se destinen a la radiología con fines diagnósticos y terapéuticos, incluidos los productos para controlar o vigilar dichos productos, o que influyan directamente en el funcionamiento de los mismos, se incluirán en la clase IIb. En este sentido, todos los productos indicados para controlar la dosis de radiación total acumulada; es decir dosímetros, son considerados dispositivos médicos y su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIB. En este contexto, los establecimientos dedicados a la fabricación o importación de los dispositivos en mención, contarán con seis (6) meses a partir de la fecha, para la obtención del respectivo registro sanitario. | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_JULIO_2016.pdf/c3081fb0-e732-8a97-ab68-7d5a787d278f?t=1562707879027
2016 | 7 | 16074352 | SI | 3.1 | verldhemos | N/A | para dar seguridad en el proceso de transfusión y permitir la trazabilidad | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, ratifica el concepto proferido en el Acta 5 de 2016. Por lo tanto, el producto “Verldhemos de VERIDENTIA”, es un dispositivo médico teniendo en cuenta su indicación de uso para dar seguridad en el proceso de transfusión y permitir la trazabilidad. En este sentido, requerirá de registro sanitario, de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005, artículo 7, regla 2, clasificación de riesgo IIa: “…Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales…” Los fabricantes e importadores de este tipo de sistemas de seguridad y trazabilidad para la transfusión, cuentan con seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta, para la obtención del respectivo registro sanitario. | IIa | MARCELINO HERNÁNDEZ VARGAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA-SALA-AGOSTO-2016.pdf/992a57a4-75a1-7c2e-8c42-655480e6a269?t=1562707878385
2016 | 7 | consecutivo 500-2436- 16 | NO | 3.6 | RADIESSE (+) LIDOCAINE, INJECTABLE IMPLANT / IMPLANTE INYECTABLE | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico y la composición del producto RADIESSE (+) LIDOCAINE, INJECTABLE IMPLANT Acta No. 7 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 / IMPLANTE INYECTABLE, no es considerado dispositivo médico. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA-SALA-AGOSTO-2016.pdf/992a57a4-75a1-7c2e-8c42-655480e6a269?t=1562707878385
2016 | 7 | consecutivo 500-2585- 16 | NO | 3.7 | FIRST ALLERDEFENSE GEL PROTECTOR NASAL (FIRST ALLERDEFENSE MAS Y FIRST ALLERDEFENSE KIDS) | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico y la composición del producto FIRST ALLERDEFENSE GEL PROTECTOR NASAL (FIRST ALLERDEFENSE MAS Y FIRST ALLERDEFENSE KIDS), no es considerado dispositivo médico. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA-SALA-AGOSTO-2016.pdf/992a57a4-75a1-7c2e-8c42-655480e6a269?t=1562707878385
2016 | 7 | consecutivo 500-2615- 16 | SI | 3.8 | Productos de protección para cirugía y cubiertas de protección para mesas de cirugía desechables estériles | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que los productos de protección para cirugía y cubiertas de protección para mesas de cirugía desechables estériles, son considerados dispositivos médicos, clasificación de riesgo I. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA-SALA-AGOSTO-2016.pdf/992a57a4-75a1-7c2e-8c42-655480e6a269?t=1562707878385
2016 | 7 | N/A | SI | 3.9 | Bombas de Vacío para aspiración de Ovocitos | N/A | Para tratamientos infertilidad y otros procesos ginecológicos | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que las Bombas de Vacío para aspiración de Ovocitos para tratamientos de infertilidad y otros procesos ginecológicos, son consideradas dispositivos médicos, clasificación de riesgo IIA. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA-SALA-AGOSTO-2016.pdf/992a57a4-75a1-7c2e-8c42-655480e6a269?t=1562707878385
2016 | 8 | consecutivo 500-2886- 16 | SI | 3.6 | THERMO CRIOGÉNICO | LIBERATOR | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto objeto de estudio es considerado dispositivo médico, clasificación de riesgo IIA, de acuerdo con el artículo 7, regla 11: “…Regla 11. Todos los dispositivos médicos activos destinados a administrar medicamentos, líquidos corporales u otras sustancias al organismo, o extraerlos del mismo, se incluirán en la clase IIa…” Los fabricantes e importadores de este tipo de productos, cuentan con seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta, para la obtención del respectivo registro sanitario. Así mismo, se destaca que los productos que tengan como indicación sólo almacenamiento de gases medicinales (no suministro), no son dispositivos médicos por lo tanto no requerirán de registro sanitario para su comercialización. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_SEPTIEMBRE_2016.pdf/1f7e0cd3-d045-6986-bf9b-3c3d13aa1dfd?t=1562707881552
2016 | 8 | 2016038534 | NO | 3.10 | KIT DE EVALUACIÓN FUNCIONAL EN ORINA | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo presente la indicación y su composición, el producto “KIT DE EVALUACIÓN FUNCIONAL EN ORINA”, no es considerado dispositivo médico, por cuanto no se encuentra contenido dentro de la definición contemplada en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_SEPTIEMBRE_2016.pdf/1f7e0cd3-d045-6986-bf9b-3c3d13aa1dfd?t=1562707881552
2016 | 9 | consecutivo 500-3069-16 | SI | 3.7 | INTIMAZUL | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que debido a que el producto en mención tiene una potencial acción térmica, es considerado un Dispositivo Médico, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación de riesgo es 1: “…Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; Acta No. 9 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos…" | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_OCTUBRE_2016.pdf/88841f23-b96c-36ce-9b88-d40f74b72822?t=1562707877543
2016 | 10 | consecutivo 500- 3505-16 | SI | 3.6 | CABINA SONOAMORTIGUADA | N/A | N/A | la Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto “CABINA SONOAMORTIGUADA”, es considerado dispositivo médico de conformidad con la definición contemplada en el Decreto 4725 de 2005, debido a que interviene en un proceso diagnóstico de vías auditivas, y su clasificación de riesgo es I Regla 1 | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_NOVIEMBRE_2016.pdf/dcc620a5-60bb-4890-a79a-7175a79822a5?t=1562707810430
2016 | 10 | consecutivo 500-3510-16 | SI | 3.8 | TAPA LUER LOCK | N/A | Utilizadas como tapas protectoras de las terminaciones de dispositivos médicos como jeringas, agujas, catéteres, entre otros. Protegiéndolos de agentes infecciosos externos.” Citado textualmente de la información aportada con el radicado 2016091312 | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo presente la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: “…Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; Acta No. 10 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos…" Teniendo presente lo anteriormente expuesto, los productos objeto de la solicitud son dispositivos médicos: Regla 1 , Riesgo 1 | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_NOVIEMBRE_2016.pdf/dcc620a5-60bb-4890-a79a-7175a79822a5?t=1562707810430
2016 | 10 | consecutivo 500-3510-16 | SI | 3.8 | PARI O-PEP | N/A | DISPOSITIVO PARA AFLOJAR EL MOCO BRONQUIAL Y AYUDAR A LIMPIAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS. Es un dispositivo de terapia respiratoria de uso transitorio para movilizar las secreciones en las vías respiratorias bajas, para reforzar la vía respiratoria y para reducir la disnea” Citado textualmente de la información aportada con el radicado 2016076650) | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que teniendo presente la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: “…Articulo 2. Definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; Acta No. 10 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos…" Teniendo presente lo anteriormente expuesto, los productos objeto de la solicitud son dispositivos médicos: Regla 5 , Riesgo I | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_NOVIEMBRE_2016.pdf/dcc620a5-60bb-4890-a79a-7175a79822a5?t=1562707810430
2016 | 11 | N/A | NO | 3.5 | ANASEPT ANTIMICROBIAL SKIN AND WOUND GEL - AND WOUND CLEANSER / LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS Y GEL ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto ANASEPT ANTIMICROBIAL SKIN AND WOUND GEL - AND WOUND CLEANSER / LIMPIADOR ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS Y GEL ANTIMICROBIANO PARA PIEL Y HERIDAS, de conformidad con su composición e indicaciones de uso, NO es considerado un dispositivo médico, según la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005, artículo 2, literal f: f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que Acta No. 11 de 2016 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. (Subrayado fuera de texto) | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569226/ACTA_SALA_DICIEMBRE_2016.pdf/f60ffc3d-a679-9041-5356-e29ba8a62f0d?t=1562707806186
2017 | 1 | consecutivo 600-10626-16 | NO | 3.8 | Belkyra | N/A | Mejorar la apariencia de la convexidad o exceso moderado a grave asociado con la grasa submentoniana en adultos | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: “…Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: Acta No. 1 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos…” En este sentido, teniendo presente su composición este producto no se encuentra contenido dentro de la definición de dispositivo médico. | N/A | LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_SALA_FEBRERO_2017+%281%29.pdf/ed20725b-5578-26aa-fe82-9c85bbce321a?t=1562706222874
2017 | 2 | N/A | NO | 3.9 | DIENTES ACRILICOS | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto DIENTES ACRILICOS, de conformidad con su composición e indicaciones de uso, NO es considerado un dispositivo médico, según la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005, artículo 2, literal f. Considerando que a la fecha el Ministerio de Salud y Protección Social no ha expedido la normatividad específica para regular las Buenas Prácticas de Manufactura para los establecimientos que elaboran prótesis dentales, ratificamos el concepto emitido en el numeral 4.1 del Acta 12 de 2012, descrito a continuación: “…4.1. Alcance al concepto emitido en el numeral 3.5 del acta 11 de 28 de noviembre de 2012, con el propósito de aclarar que la resolución 1319 de 2012 sólo aplica para las prótesis y ortesis externas ortopédicas, por lo tanto los establecimientos que elaboran prótesis dentales no pueden ser certificados con dicha normatividad. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA-02-del-08-de-Marzo_2017+%281%29.pdf/05b1599d-690f-d34c-7529-cebc0ff4fb63?t=1562706223675
2017 | 2 | consecutivo 500-0900- 17 | NO | 3.12 | CORNEREGEL | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico, indicaciones de uso y la composición de los productos CORNEREGEL / CREMA OFTÁLMICA, ARTELAC LIPIDS MD / GOTAS OFTÁLMICAS, ARTELAC REBALANCE / LAGRIMAS ARTIFICIALES, no son considerados dispositivos médicos. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA-02-del-08-de-Marzo_2017+%281%29.pdf/05b1599d-690f-d34c-7529-cebc0ff4fb63?t=1562706223675
2017 | 2 | consecutivo 500-0900- 17 | NO | 3.12 | CREMA OFTÁLMICA, ARTELAC LIPIDS MD | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico, indicaciones de uso y la composición de los productos CORNEREGEL / CREMA OFTÁLMICA, ARTELAC LIPIDS MD / GOTAS OFTÁLMICAS, ARTELAC REBALANCE / LAGRIMAS ARTIFICIALES, no son considerados dispositivos médicos. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA-02-del-08-de-Marzo_2017+%281%29.pdf/05b1599d-690f-d34c-7529-cebc0ff4fb63?t=1562706223675
2017 | 2 | consecutivo 500-0900- 17 | NO | 3.12 | GOTAS OFTÁLMICAS, ARTELAC REBALANCE | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico, indicaciones de uso y la composición de los productos CORNEREGEL / CREMA OFTÁLMICA, ARTELAC LIPIDS MD / GOTAS OFTÁLMICAS, ARTELAC REBALANCE / LAGRIMAS ARTIFICIALES, no son considerados dispositivos médicos. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA-02-del-08-de-Marzo_2017+%281%29.pdf/05b1599d-690f-d34c-7529-cebc0ff4fb63?t=1562706223675
2017 | 2 | consecutivo 500-0900- 17 | NO | 3.12 | LAGRIMAS ARTIFICIALES | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico, indicaciones de uso y la composición de los productos CORNEREGEL / CREMA OFTÁLMICA, ARTELAC LIPIDS MD / GOTAS OFTÁLMICAS, ARTELAC REBALANCE / LAGRIMAS ARTIFICIALES, no son considerados dispositivos médicos. Por lo tanto, se recomienda que esta solicitud se remita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA-02-del-08-de-Marzo_2017+%281%29.pdf/05b1599d-690f-d34c-7529-cebc0ff4fb63?t=1562706223675
2017 | 3 | N/A | SI | 3.8 | ACTIGRAFOS SPECTRUM PLUS Y KIT DE INICIACIÓN DE ACTIGRAFOS SPECTRUM PLUS / ACTIGRAFOS | PHILLIPS RESPIRONICS | Proveer información objetiva y específica de la actividad, sueño/despertar y exposición a la luz | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que el producto ACTIGRAFOS SPECTRUM PLUS Y KIT DE INICIACIÓN DE ACTIGRAFOS SPECTRUM PLUS / ACTIGRAFOS MARCA PHILLIPS RESPIRONICS, teniendo presente el uso e indicación descrito por los investigadores: “proveer información objetiva y específica de la actividad, sueño/despertar y exposición a la luz”, y que esto quiere decir vigilancia de procesos fisiológicos vitales, se considera un dispositivo médico, de acuerdo con la regla 10 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, así: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, numeral c”. Adicionalmente, el dispositivo Actiwatch se encuentra registrado en la FDA como dispositivo médico Clase II, y el software Clase I, lo cual se puede consultar en los siguientes links:  www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/ldetails.cfm?lid=258798 Acta No. 3 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 Proprietary Name: Actiwatch/Actiwatch 2 or Reader. ... Registered Establishment Name: RESPIRONICS INC ...Owner/Operator: Philips Medical Systems ...  www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/ldetails.cfm?lid=258799 Proprietary Name: Actiwatch Score; Spectrum. ... Registered Establishment Name: RESPIRONICS INC. ...Owner/Operator: Philips Medical Systems ...  www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/ldetails.cfm?lid=411547 Proprietary Name: Actiware; Actiwatch Spectrum Pro/Plus. ... Establishment Name: RESPIRONICS INC. ...Owner/Operator: Philips Medical Systems ...  www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/ldetails.cfm?lid=516383 Proprietary Name: ActiWatch Connect; AOM (RIMR ... Registered Establishment Name: RESPIRONICS INC. ...Owner/Operator: Philips Medical Systems ... | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | 2017011243 | NO | 3.11 | GUASHA | N/A | Dolor muscular, articular, fibromialgia, cefalea tensional, | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que teniendo presente la indicación de uso de los productos GUASHA y las SEMILLAS VACCARIA, no son considerados dispositivos médicos, debido a que su componente principal es una producto natural; por lo tanto, el interesado debe solicitar la evaluación de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | 2017011252 | NO | 3.11 | SEMILLAS VACCARIA | N/A | Las semillas de vaccaria son utilizadas por profesionales de salud, se ponen en puntos específicos en la oreja con el fin de tratar o prevenir diferentes enfermedades | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que teniendo presente la indicación de uso de los productos GUASHA y las SEMILLAS VACCARIA, no son considerados dispositivos médicos, debido a que su componente principal es una producto natural; por lo tanto, el interesado debe solicitar la evaluación de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | 2017011260 | NO | 3.11 | CALENTADOR Y CUCHARA DE MOXA | N/A | El instrumento se pone en diferentes partes del cuerpo. Descripción del funcionamiento: quitar el cobertor, insertar la barra de moxa y encenderla, poner el cobertor, aplicar presión en la zona indicada de manera intermitente. | El producto CALENTADOR Y CUCHARA DE MOXA, teniendo presente la indicación de uso, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | consecutivo 500- 1264-17 | NO | 3.12 | HBED-PSMA COLD KIT | N/A | Es un precursor de Galio 68 GAPSMA-11, donde PSMA es el antígeno de membrana específico de la próstata, que es expresada por casi todos los canceres de próstata. El (HBSE-PSMA), se une con alta afinidad al receptor de PSMA, siendo este un objetivo biológico ideal para formación de imágenes PET de alta calidad facilitando así la detección y diagnóstico clínico del cáncer | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto HBED-PSMA COLD KIT, no es considerado un Dispositivo Médico, teniendo presente su indicación y composición, éste se clasificaría como un radiofármaco con propiedades diagnósticas y terapéuticas, debido a que la evidencia científica disponible sobre las aplicaciones del Galio 68 GAPSMA-11, son tanto para diagnóstico como para tratamiento. Utilizado sólo el Galio 68 GAPSMA-11 con un sistema Tomografía por Emisión de Positrones – PET, sirve como un marcador específico de las células neoplásicas para la detección temprana de cáncer de próstata, lo cual permite utilizar una menor dosis de radiación en menor tiempo al realizar el tratamiento del paciente, conllevando a una disminución en la ocurrencia de posibles efectos adversos. Al utilizar el producto objeto de la consulta con moléculas tales como 90Y-90 (Itrio) o 177Lu (Lutecio), se encontró que tiene propiedades terapéuticas, es decir, una vez la membrana de la célula neoplásica es marcada, se Acta No. 3 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 inyectan microesferas radioactivas directamente dentro de las arterias que suministran sangre al tumor, permitiendo que la radiación llegue directamente al tumor. Para ampliar la información al respecto se recomienda consultar los siguientes links: 1. http://irjnm.tums.ac.ir/article_15753_a44c2244263a10b993dadd0ab0c8b755.pdf 2. http://m.jnm.snmjournals.org/content/57/supplement_2/1117.short?rss=1&relatedurls=yes&legid=jnumed%3b57/supplement_2/1117 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27231953 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27607173 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26404016 6. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-084X2012000100001 7. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000400012 8. http://anmi.be/press-release/icm-anmi-pr.pdf 9. http://anmi.be/press-release/gms-anmi-pr.pdf En este sentido, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos, recomienda al interesado solicitar la evaluación del producto objeto de la consulta, a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos por ser un radiofármaco…” | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | consecutivo 500- 1263-17 | NO | 3.13 | LOCIÓN PARA EL DOLOR ZHENG GU SHUI 45ml – 88ml | N/A | indicado para el alivio temporal de dolores musculares y articulares asociados con el dolor de espalda, lumbago, distensiones, contusiones, esguinces, dolor artrítico o reumático | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que el producto no es considerado Dispositivo Médico. Teniendo presente su indicación y composición, el interesado debe solicitar la evaluación de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | consecutivo 500- 1240-17 | NO | 3.14 | MOXA, bastones de artemisa | N/A | está indicado para los reumáticos, el catarro, las anginas, el acné, el eczema, el estreñimiento, las migrañas, la impotencia, el insomnio, la bronquitis crónica, la depresión, el tabaquismo, dismenorrea, anemia y dolor articular. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que teniendo presente la indicación de uso del producto MOXA, no es considerado un dispositivo médico, debido a que su componente principal es una planta natural “Artemisa Vulgaris”; por lo tanto, el interesado debe solicitar la evaluación de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 3 | consecutivo 500- 1260-17 | NO | 3.15 | HIDROGEL FOOT HEEL PATCH / PARCHE PARA TALÓN DE PIE | LABOTTACH CO., LTD | Indicado para suavizar y exfoliar la piel escamosa y mantener el talón y la planta del pie más saludable y suave | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que el producto HIDROGEL FOOT HEEL PATCH / PARCHE PARA TALÓN DE PIE MARCA LABOTTACH CO., LTD, no es considerado un Dispositivo Médico, y teniendo presente su indicación y composición; por lo tanto, el interesado debe solicitar la evaluación a la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_ABRIL_2017_06_04_2017+%281%29.pdf/f238a999-f114-647e-6b60-77aed476ff5c?t=1562706224517
2017 | 4 | 17037478 | SI | 3.5 | Ácido hialurónico | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el ácido hialurónico y el hialuronato de sodio, son considerados Dispositivos Médicos Clase III, de acuerdo con su indicación de uso y la regla 7 literal e) “Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en clase III”. Este dispositivo está aprobado como terapia de viscosuplementación para uso intraarticular de rodilla, para el alivio del dolor de rodilla debido a osteoartrosis y se usa en pacientes que no responden a terapias con antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos simples como por ejemplo acetaminofén, o terapia física o ejercicio. Este dispositivo médico tiene otros usos, razón por la cual se le solicita al interesado remitir al INVIMA, la información de cuáles son los usos e indicaciones que desea comercializar, de conformidad con la normatividad existente. | III | DIANA MARCELA PRADA CADAVID | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 4 | 17037478 | SI | 3.5 | Hialuronato de sodio | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el ácido hialurónico y el hialuronato de sodio, son considerados Dispositivos Médicos Clase III, de acuerdo con su indicación de uso y la regla 7 literal e) “Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en clase III”. Este dispositivo está aprobado como terapia de viscosuplementación para uso intraarticular de rodilla, para el alivio del dolor de rodilla debido a osteoartrosis y se usa en pacientes que no responden a terapias con antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos simples como por ejemplo acetaminofén, o terapia física o ejercicio. Este dispositivo médico tiene otros usos, razón por la cual se le solicita al interesado remitir al INVIMA, la información de cuáles son los usos e indicaciones que desea comercializar, de conformidad con la normatividad existente. | III | DIANA MARCELA PRADA CADAVID | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 4 | consecutivo 500- 1452-17 | SI | 3.13 | APOSITO DE ESPUMA DE PLATA / APOSITO ANTIBACTERIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON PLATA | N/A | EL APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA DE PU CON PLATA IÓNICA, ESTÁ INDICADO PARA EL CONTROL Y ABSORCIÓN DE EXUDADO EN HERIDAS INFECTADAS, COLONIZADAS O CON RIESGO DE INFECCIÓN.  MANEJO DEL ESPESOR PARCIAL O TOTAL DE LAS HERIDAS, INCLUYENDO ÚLCERAS VASCULARES, ÚLCERAS POR PRESIÓN, ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO, QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO, ZONAS DONANTES, HERIDAS POSTOPERATORIAS Y ABRASIONES DE LA PIEL.” | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto APOSITO DE ESPUMA DE PLATA / APOSITO ANTIBACTERIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON PLATA, es un dispositivo médico invasivo de uso transitorio, de acuerdo con la indicación prevista por el fabricante y su clasificación con base en el riesgo es III, según el artículo 7 regla 7, literal e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III. | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 4 | consecutivo 500- 1551-17 | SI | 3.14 | REGENERATIVE DURAL REPAIR PATCH REDURA | N/A | ESTE PRODUCTO ES APLICADO EN OPERACIONES DE REPARACIÓN QUIRÚRGICA DE UN DEFECTO DURAL DESTRUCTIVO | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto REGENERATIVE DURAL REPAIR PATCH REDURA, es un dispositivo médico clase III, de acuerdo con el artículo 7, regla 17, “ Todos los dispositivos médicos elaborados utilizando tejidos animales o derivados de los mismos que hayan sido transformados en inviables, se incluirán en la clase III, excepto en los casos en que los dispositivos médicos estén destinados a entrar en contacto únicamente con piel intacta”. En este sentido, para el caso de las solicitudes de registro sanitario para este tipo de dispositivos médicos, dentro de la información técnica se debe demostrar la trazabilidad de las materias primas (análisis de calidad) incluyendo las de origen animal, las pruebas de biocompatibilidad, citotoxicidad, carcinogenicidad, sensibilidad, irritación, pirogenicidad, toxicidad, hemocompatibilidad, pruebas de degradación, evaluación de las propiedades mecánicas, la composición cualicuantitativa del producto terminado, método de fabricación y validación, análisis de calidad de producto terminado, análisis de riesgos en todo el proceso de manufactura y métodos de esterilización, entre otros. | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 4 | consecutivo 500- 1494-17 | NO | 3.15 | BD POSIFLUSH HEPARINA, JERINGA PRELLENADA CON HEPARINA SODICA – BD | N/A | PARA LAVADO O IRRIGACION IN-SITU DE DISPOSITIVOS DE TERAPIA INTRAVENOSA, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS Y PREVINIENDO LA INTERACCION MEDICAMENTOSA | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto BD POSIFLUSH HEPARINA, JERINGA PRELLENADA CON HEPARINA SODICA – BD es un medicamento, debido a que su acción principal es farmacológica por la Heparina, y la jeringa es el medio para su administración. Por lo tanto, se debe evaluar bajo lo establecido en el Decreto 677 de 1995. En este sentido, se recomienda el llamado a revisión de oficio a todos los productos similares, que cuenten con un registro sanitario como dispositivo médico, con el propósito de reclasificarlos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 4 | consecutivo 500- 1432-17 | SI | 3.16 | APÓSITO DE ESPUMA ABSORPLUS/ GLOBAL HEALTH CARE | N/A | ELEGIR EL TAMAÑO ADECUADO DEL APOSITO (1-2 CM SOBRE EL BORDE DE LA HERIDA) PARA CUBRIR LA HERIDA SEGÚN EL AREA. UN APOSITO SECUNDARIO ES NECESARIO AL UTILIZAR APOSITO DE ESPUMA (NOADHESIVO), CAMBIO OPORTUNIO CUENDO EL EXUDADO ESTA ACERCANDO AL BORDE DE LA ALMOHADILLA HACIA ADENTRO 2 CM. ESTE PRODUCTO PUEDE SER RETENIDO EN LA HERIDA HASTA 7 DÍAS. LA FRECUENCIA DEL CAMBIO DEL APOSTILLÓ DEPENDE DE LA CANTIDAD DE EXUDADO. OS APOSITO DE ESPUMA (ADHESIVOS NO ADHESIVO) PUEDEN UTILIZARSE JUNTO A HIDROGEL LIMPIADOR, QUE PROPORCIONAN EFECTIVO DESBRIDAMIENTO AUTO LÍTICO DEL TEJIDO NECRÓTICO. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto APÓSITO DE ESPUMA ABSORPLUS/ GLOBAL HEALTH CARE, es un dispositivo médico invasivo de uso transitorio, de acuerdo con la indicación prevista por el fabricante, y su clasificación con base en el riesgo es III, con base en el artículo 7 regla 7, literal e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III. | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 4 | consecutivo 500 -1568-17 | SI | 3.18 | INSTRUMENTO ELECTRO QUIRÚRGICO- Acta No. 4 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 BIPOLAR | N/A | Las pinzas bipolares son aptas para cualquier clase de coagulación bipolar donde se requiere precisión o sección. existen varias opciones de diferentes tamaños de punta para cada necesidad. Las ramas están asiladas hasta la punta pudiendo el cirujano coagular en la punta sin el temor de tocar los laterales. La punta de las pinzas son pulidas en espejo evitando el pegado de las proteínas de la sangre, al momento de la coagulación entre las puntas. La unión trasera de las ramas de la pinza es resistente e inyectada en resina asegurando su durabilidad ante el uso continuo. El recubrimiento de aislante de teflón da una adecuada y segura protección aislante ante las corrientes de alta frecuencia bipolar. Estas ramas aisladas poseen un agarre adecuado para una buena sujeción con los dedos permitiendo una adecuada sensación de seguridad, su peso, su dureza al accionar y sus longitudes apropiadas para cada necesidad permiten una adecuada ubicación en la mano del cirujano otorgándole una menor fatiga en las intervenciones. Cada pinza bipolar debe estar conectada con un cable al generador electro quirúrgico. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto “INSTRUMENTO ELECTRO QUIRÚRGICO- BIPOLAR”, es un dispositivo médico activo y su clasificación de riesgo es IIB, de acuerdo con el artículo 7, regla 9 “Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb”. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 33 y 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda el llamado a revisión de oficio, con el fin de reclasificar su riesgo de IIA a IIB. | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_MAYO_2017+%281%29.pdf/954e51ff-dede-407b-2a0d-032f498796f1?t=1562706225580
2017 | 5 | 17052424 | NO | 3.3 | MULTIGYN FLORAFEM | N/A | EL PRODUCTO MULTI-GYN FLORAFEM ES UN GEL VAGINAL CUYA FUNCIÓN ES RESTAURAR EL EQUILIBRIO EN LA NEUTRALIZACIÓN ENDÓGENA DE LA VAGINA REDUCIENDO LA INCOMODIDAD DEL TEJIDO IRRITADO, (SENSIBILIDAD, PICAZÓN E IRRITACIÓN). EL ENFOQUE DE FLORAFEM PARA ALIVIAR Y PREVENIR PROBLEMAS EN Y ALREDEDOR DE LA VAGINA, SE BASA EN LA NEUTRALIZACIÓN DE Acta No. 5 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 MICROORGANISMOS DAÑINOS ATRAVÉS DE LA ACTIVIDAD ANTIADHERENTE DEL COMPLEJO 2QR, COMBINADO CON LA ESTIMULACIÓN PREBIÓTICA DEL CRECIMIENTO DE LOS LACTOBACILOS RESIDENTES, BENEFICIOSOS CON PREBIÓTICOS Y POR LO TANTO, LA EXCLUSIÓN COMPETITIVA DE MICROBIOTA NO DESEADA | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto MULTI-GYN FLORAFEM , no es un dispositivo médico, es un medicamento, debido a que su acción principal es un gel vaginal prebiótico cuyas indicaciones son la picazón, irritación, olor y flujo causado por vaginosis, alteración de la flora vaginal debido a la menstruación, actividad sexual, natación, antibióticos, otras indicaciones de salud, entre otras, y vaginitis por cándida recurrente. Por lo tanto, se debe evaluar bajo lo establecido en el Decreto 677 de 1995. En este sentido, se recomienda el llamado a revisión de oficio a todos los productos similares, que cuenten con un registro sanitario como dispositivo médico, con el propósito de reclasificarlos. | N/A | EDUARDO DORADO SÁNCHEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 5 | consecutivo 500-1646- 17 | NO | 3.10 | ALMOHADA | TIENS | La Almohada emite fragancias que se encuentran en las Almohadas Tiens, son ionizadas por el efecto de la temperatura corporal aplicada directamente por la cabeza y ello permite que dichos aromas salgan, floten y penetren al interior del organismo estimulando y relajando maravillosamente el buen dormir. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que de conformidad con la definición de dispositivo médico establecida en al artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y las indicaciones de uso presentadas, el producto ALMOHADA MARCA TIENS, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 5 | consecutivo 500-1935- 17 | SI | 3.11 | TABLA PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL/ TABLA PLASTICA PARA PRIMEROS AUXILIOS | LIFE RESCUE | Tabla plástica para inmovilización cervical es usada comúnmente para transportar heridos y pacientes inmóviles después de un accidente. Esta tabla está diseñada para flotar en el agua para realizar también maniobras de rescate acuático. Es un elemento indispensable para la prestación de primeros auxilios y rescate de personas en campo abierto, áreas agrestes y transporte de personas lesionadas. Está fabricada en polipropileno de alta resistencia, con gran capacidad de carga, facial almacenamiento y de peso liviano. Algunos de los modelos sirven para rescate por arrastre por ejemplo minas, socavones, etc. Como el modelo YXH-1A6L y también para evacuación aérea como el modelo YXH-6A, YXH-6B, YXH-6C, YXH-6D y YXH-6E.” | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnología conceptúa que el producto TABLA PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL/ TABLA PLASTICA PARA PRIMEROS AUXILIOS, MARCA: LIFE RESCUE, es considerado un dispositivo médico y su clasificación de acuerdo con el riesgo es clase I, según la Regla 1 del artículo 7°. Los establecimientos que importen y/o fabriquen este tipo de dispositivos médicos, tendrán un tiempo de transitoriedad de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta para la obtención del respectivo registro sanitario. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 5 | consecutivo 500-1935- 17 | SI | 3.12 | INCUBADORA CO2/TRI-GAS | N/A | INCUBADORA CO2/TRI-GAS: La incubadora mantiene la temperatura, la humedad y otras condiciones en grado óptimo tales como dióxido de carbón (CO2) y de oxígeno en su atmosfera interior | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que los productos INCUBADORA CO2/TRI-GAS, PAJILLAS, CRIOVIAL, son considerados dispositivos médicos, debido a que su indicación de uso es para preparar, almacenar, manipular, o transferir los gametos o embriones humanos para la fertilización in vitro (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT), u otros procedimientos de reproducción asistida que incluye obtención de gametos del cuerpo o introducción de gametos, cigotos, pre embriones y/o embriones dentro del cuerpo. De conformidad con el Decreto 4725 de 2005, específicamente el artículo 7, regla 2, su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIA. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 5 | consecutivo 500-1935- 17 | SI | 3.12 | PLATINA TÉRMICA | N/A | PLATINA TÉRMICA: Actúa como regulador de temperatura adosado al microscopio. Se utiliza para observaciones de muestras de semen que requieren una temperatura de 37 ºC. | El producto PLATINA TÉRMICA, dada su indicación de uso se considera dispositivo médico, con clasificación de riesgo I, de acuerdo con la Regla 1, del artículo 7 del Decreto en mención. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 5 | consecutivo 500-1935- 17 | SI | 3.12 | PAJILLAS | N/A | PAJILLAS: Se utilizan para la preservación de semen, óvulos y embriones obtenidos en un ciclo de Fertilización In Vitro. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que los productos INCUBADORA CO2/TRI-GAS, PAJILLAS, CRIOVIAL, son considerados dispositivos médicos, debido a que su indicación de uso es para preparar, almacenar, manipular, o transferir los gametos o embriones humanos para la fertilización in vitro (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT), u otros procedimientos de reproducción asistida que incluye obtención de gametos del cuerpo o introducción de gametos, cigotos, pre embriones y/o embriones dentro del cuerpo. De conformidad con el Decreto 4725 de 2005, específicamente el artículo 7, regla 2, su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIA. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 5 | consecutivo 500-1935- 17 | SI | 3.12 | CRIOVIAL | N/A | CRIOVIAL: Diseñado para el almacenamiento de material biológico en forma directa (semen, embriones, óvulos, células humanas o de animal) a bajas temperaturas -196°c, su indicación es solo preservación de muestras en nitrógeno líquido | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que los productos INCUBADORA CO2/TRI-GAS, PAJILLAS, CRIOVIAL, son considerados dispositivos médicos, debido a que su indicación de uso es para preparar, almacenar, manipular, o transferir los gametos o embriones humanos para la fertilización in vitro (FIV), transferencia intratubárica de gametos (GIFT), u otros procedimientos de reproducción asistida que incluye obtención de gametos del cuerpo o introducción de gametos, cigotos, pre embriones y/o embriones dentro del cuerpo. De conformidad con el Decreto 4725 de 2005, específicamente el artículo 7, regla 2, su clasificación de acuerdo con el riesgo es IIA. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JUNIO_2017_VERSION_FINAL+%281%29.pdf/eb77bf31-c9e0-a1dc-8f48-a6c407d632dc?t=1562706226164
2017 | 6 | consecutivo 500- 1645-17 | NO | 3.7 | ICY MENTHOL | N/A | Para el alivio de dolores en articulaciones y músculos. Proporciona un efecto refrescante sobre el área afectada disminuyendo el dolor. Efecto de enfriamiento rápido y de acción prologada. Se recomienda para el alivio temporal de dolores menores ubicados en la espalda, hombro y otras áreas. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que el producto ICY MENTHOL, dada su composición y teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JULIO_2017+%281%29.pdf/0c5c1fd2-627d-dfee-b245-880ef58e0b69?t=1562706227666
2017 | 6 | consecutivo 500- 2086-17 | SI | 3.9 | CANULAS DE GUEDEL | N/A | Indicado para la estabilización de la vía aérea de un paciente en estado de inconciencia debido a un trauma, paro cardio-respiratorio o a un acto quirúrgico. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que la Cánula de Guedel o Cánula de Mayo o Cánula Nasofaringea o Cánula Orofaringea, es considerada un dispositivo médico clase I de acuerdo con la regla 5 del artículo 7 del Decreto 4725, y por su indicación de uso llega hasta la orofaringe. Para mayor información: FDA: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/ldetails.cfm?lid=460411 Referencias que muestran que las complicaciones son muy bajas: 1: Ulrici J, Hempel G, Sasse M, Vollrath J, Höhne C. [Perioperative adverse respiratory events in overweight and obese children]. Anaesthesist. 2016 Dec; 65(12):911-916. Epub 2016 Oct 10. German. PubMed PMID: 27726001. 2: Eich C, Funke OR. The Guedel airway: too large is too bad. Paediatr Anaesth. 2015 Dec; 25(12):1298. doi: 10.1111/pan.12738. PubMed PMID: 26507918. [1] Anatomía de la via aérea. Rev Chil Anest, 2009; 38: 78-83. Acta No. 6 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 3: Kadry MA, Popat MT. Lingual nerve injury after use of a cuffed oropharyngeal. airway. Eur J Anaesthesiol. 2001 Apr;18(4):264-6. PubMed PMID: 11350466. 4: Pusch F, Wildling E, Freitag H, Goll V, Hoerauf K, Weinstabl C. A prospective randomized trial comparing the cuffed oropharyngeal airway (COPA) with the laryngeal mask for elective minor surgery in female patients. Wien Klin Wochenschr. 2001 Jan 15;113(1-2):33-7. PubMed PMID: 11233465. 5: Hawkins M, O'Sullivan E, Charters P. Fibreoptic intubation using the cuffed oropharyngeal airway and Aintree intubation catheter. Anaesthesia. 1998 Sep;53(9):891-4. PubMed PMID: 9849284. 6: Marsh AM, Nunn JF, Taylor SJ, Charlesworth CH. Airway obstruction associated with the use of the Guedel airway. Br J Anaesth. 1991 Nov;67(5):517-23. PubMed PMID: 1751263. 7: Browne B, Adams CN. Postoperative sore throat related to the use of a Guedel airway. Anaesthesia. 1988 Jul; 43(7):590-1. PubMed PMID: 3414926. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JULIO_2017+%281%29.pdf/0c5c1fd2-627d-dfee-b245-880ef58e0b69?t=1562706227666
2017 | 6 | consecutivo 500- 2122-17 | SI | 3.11 | CAPILLARY TUBES 5µL | N/A | EL PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE A PARTIR DE UNA GOTA DE SANGRE PERIFERICA O DE UN TUBO PARA ENSAYOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que los tubos capilares son considerados dispositivos médicos clase I, teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, de acuerdo con la regla 2: “…Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. En todos los demás casos se incluirán en la clase I…” En este sentido, para la obtención del respectivo registro sanitario, los establecimientos que importen y/o fabriquen este tipo de dispositivo médico, tendrán un tiempo de transitoriedad de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JULIO_2017+%281%29.pdf/0c5c1fd2-627d-dfee-b245-880ef58e0b69?t=1562706227666
2017 | 6 | consecutivo 500- 2122-17 | SI | 3.11 | CARE FILL | N/A | EL PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE A PARTIR DE UNA GOTA DE SANGRE PERIFERICA O DE UN TUBO PARA ENSAYOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO. | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que los tubos capilares son considerados dispositivos médicos clase I, teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, de acuerdo con la regla 2: “…Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. En todos los demás casos se incluirán en la clase I…” En este sentido, para la obtención del respectivo registro sanitario, los establecimientos que importen y/o fabriquen este tipo de dispositivo médico, tendrán un tiempo de transitoriedad de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JULIO_2017+%281%29.pdf/0c5c1fd2-627d-dfee-b245-880ef58e0b69?t=1562706227666
2017 | 6 | consecutivo 500- 2122-17 | SI | 3.11 | CAPILLARY TUBES | N/A | EL PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE A PARTIR DE UNA GOTA DE SANGRE PERIFERICA O DE UN TUBO PARA ENSAYOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías conceptúa que los tubos capilares son considerados dispositivos médicos clase I, teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, de acuerdo con la regla 2: “…Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: a) Puedan conectarse a un dispositivo médico activo de la clase IIa o de una clase superior; b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. En todos los demás casos se incluirán en la clase I…” En este sentido, para la obtención del respectivo registro sanitario, los establecimientos que importen y/o fabriquen este tipo de dispositivo médico, tendrán un tiempo de transitoriedad de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_JULIO_2017+%281%29.pdf/0c5c1fd2-627d-dfee-b245-880ef58e0b69?t=1562706227666
2017 | 7 | Consecutivo 500-2116-17 | SI | 3.16 | DAROSCOPE E TURBO | N/A | ES UN DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMÁTICO PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA DE MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO POR INMERSIÓN | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro conceptúa que el producto “DAROSCOPE E TURBO”, es considerado Dispositivo Médico clase IIa, teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, de acuerdo con la regla 15: “…Regla 15 …Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa…" | IIa | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 7 | 17077021 | SI | 3.17 | CABINAS SONOAMORTIGUADAS | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro ratifica el concepto del numeral 3.6 del Acta No. 10 del 09/11//2016 en el cual considera que el producto CABINA SONOAMORTIGUADA es considerado dispositivo médico clase I Regla 1. | I | LUZ ELENA CHÁVEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 7 | Consecutivo 500-2190-17 | SI | 3.18 | GEL LUBRICANTE FISIOMAX | N/A | Utilizado para facilitar la penetración en las relaciones sexuales y para facilitar la entrada de dispositivos de diagnóstico o terapéuticos, colocados principalmente en la cavidad uretral. | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro conceptúa que el producto GEL LUBRICANTE FISIOMAX y es un Dispositivo Médico Clase IIa, de acuerdo con la regla 5 literal b, la cual cita: Acta No. 7 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 “…Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: …b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I…” | IIa | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 7 | Consecutivo 500-2190-18 | SI | 3.18 | LUBRICANTE INTIMO | N/A | Utilizado para la sustitución, modificación o el apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico cuando la lubricación vaginal no es suficiente o cuando la resequedad causa molestias | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro conceptúa que el producto LUBRICANTE INTIMO es un Dispositivo Médico Clase IIa, de acuerdo con la regla 5 literal b, la cual cita: Acta No. 7 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 “…Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: …b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I…” | IIa | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 7 | 17078971 | NO | 3.20 | BIG OX 02 | Health Cars S.A.S | Ayudar a apoyar la recuperación física luego de esfuerzo físico – Ayudar a apoyar la reducción de dolores de cabeza causados por la recasa – Ayudar a apoyar el aumento Acta No. 7 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 de enfoque y concentración debido a largas horas de trabajo, o concentración mental exhaustiva (ej: estudio por largas horas) – Ayudar a apoyar la reducción de efectos de la enfermedad de altitud – Ayudar a apoyar el incremento de energía previo a, y durante el esfuerzo físico | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro conceptúa que teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.” El producto BIG OX 02 no cumple con los criterios antes enunciados, por lo tanto, no es considerado un Dispositivo Médico. Además, es incapaz de suministrar una tasa de flujo de al menos 6 litros de O2 por minuto por al menos 15 minutos. | N/A | Ruth Ospina Moreno | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 7 | Consecutivo 500-2370-17 | NO | 3.22 | PIOJOS OUT SOLUCIÓN - SOLUCIÓN LUBRICANTE / BACTERION | N/A | SOLUCIÓN LUBRICANTE PARA EL CABELLO EN PRESENTACIÓN CONJUNTA CON PEINE DE CERDAS METÁLICAS PARA LA REMOCIÓN MECÁNICA DE PIOJOS O LIENDRES, SE INDICA EL USO EN CUERO CABELLUDO Y CABELLO EN LOS CUALES HAY PRESENCIA DE PIOJOS Y LIENDRES PARA AYUDAR A SU REMOCION MECÁNICA CON PEINE., EMPAPAR EL CABELLO CON EL PRODUCTO, DEJAR ACTUAR 10 MINUTOS Y POSTERIORMENTE PASAR EL PEINE POR TODO EL CABELLO | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro conceptúa que el producto PIOJOS OUT SOLUCIÓN -SOLUCIÓN LUBRICANTE / BACTERION, teniendo presente su composición e indicación de uso, no se encuentra contenido dentro de la definición de dispositivo médico contemplada en la artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 7 | Consecutivo 500-2372-17 | SI | 3.23 | SCULPTRA / ACIDO POLI-L-LACTICO 150MG | N/A | SCULPTRA es adecuado para el aumento del volumen de áreas deprimidas, en particular para corregir depresiones cutáneas, tales como surcos, arrugas, pliegues, cicatrices y para el envejecimiento cutáneo involucrando la estimulación de la síntesis de colágeno. SCULPTRA también es adecuado para la corrección volumétrica de los signos de pérdida de grasa (lipoatrofia) | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro conceptúa que el producto SCULPTRA / ACIDO POLI-LLACTICO 150MG es considerado un Dispositivo Médico Clase III por la Regla 8 literal C: “…Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: …c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III…” | III | Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_AGOSTO_2017.pdf/0c96b811-890b-59b5-b0e1-dff8778f1139?t=1561479937304
2017 | 8 | Consecutivo 500-2189-17 | NO | 3.6 | PHYSIODOSE, SOLUTION DE CLORURO DE SODIUM STERILE 0.9% EN RECIPIENT UNIDOSE | N/A | PHYSIODOSE. – SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, EN RECIPIENTES DE DOSIS ÚNICA ESTA RECOMENDADO PARA BEBES, NIÑOS Y ADULTOS: HIGIENE NASAL; IRRIGAR O LIMPIAR NARICES SECAS O CONGESTIONADAS, PARA HIGIENE OCULAR: COMO LAVADO OCULAR O PARA BAÑO PARA LIMPIAR OJOS PARA ENJUAGUE AURICULAR, PARA LIMPIEZA DE HERIDAS PARA INHALACIÓN EN TERAPIA CON AEROSOL. | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto PHYSIODOSE, SOLUTION DE CLORURO DE SODIUM STERILE 0.9% EN RECIPIENT UNIDOSE no es considerado un Dispositivo Médico, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, Definiciones: “…Dispositivo médico para uso humano: se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; Acta No. 8 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. …Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento…” (Subraya fuera de texto) | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA8_SEPTIEMBRE_2017+%281%29.pdf/28e36c64-4038-a54a-272e-40ce70dcf333?t=1562706231215
2017 | 8 | consecutivo 500-2517-17 | NO | 3.7 | URGO CORPITOL | N/A | Prevención o compensación de una deficiencia de ácido linoleico en el estrato corneo a nivel epidérmico que ocasiona la perdida de la integridad de la piel (barrera física) efecto producido por la pérdida de elasticidad de la piel, que es una propiedad mecánica de la misma. Es un producto de uso externo, aplicado a piel no abierta o no lesionada; al cual se le realizaron estudios de hipoalergenicidad y el resultado obtenido fue: no irritante y no sensibilizador, por tanto podemos asegurar que es un dispositivo médico seguro, o sea el URGO CORPITOL permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos adversos | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto URGO CORPITOL no es considerado un Dispositivo Médico, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, Definiciones: “…Dispositivo médico para uso humano: se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; Acta No. 8 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.” Por lo anterior, esta Sala recomienda remitir la consulta a la Sala Especializada de Medicamentos para que determine si el producto es considerado un medicamento. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA8_SEPTIEMBRE_2017+%281%29.pdf/28e36c64-4038-a54a-272e-40ce70dcf333?t=1562706231215
2017 | 8 | consecutivo 500-2828-17 | SI | 3.8 | MASCARILLA | N/A | GARANTIZA LA PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO DE LA VÍA AÉREA EN LUGARES EXPUESTOS A SUSTANCIAS O MICROORGANISMOS VOLATILES COMO EL POLVO. USO: LADRILLERAS, BLOQUERAS Y TRABAJOS DE ARTESANIA | La Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el Producto MASCARILLA, es considerado un Dispositivo Médico de acuerdo con la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, su clasificación de riesgo es clase I de acuerdo con la Regla 1, artículo 7, “Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I”. En las indicaciones de uso se sugiere excluir la expresión, “MICROORGANISMOS VOLATILES COMO EL POLVO”, teniendo en cuenta que el polvo no es un microorganismo. Si desean incluir “PROTECCIÓN CONTRA MICROORGANISMOS”, con la solicitud del Registro Sanitario deben aportar la evidencia científica que soporte esta indicación de uso. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA8_SEPTIEMBRE_2017+%281%29.pdf/28e36c64-4038-a54a-272e-40ce70dcf333?t=1562706231215
2017 | 9 | consecutivo 500-3092-17 | NO | 3.11 | SIERRA DE AUTOPSIA | N/A | SIERRA AUTOPSIA UTILIZADA PARA CORTAR HUESO, NO TEJIDO, INCLUYE ACCESORIOS COMO RECOLECTOR DE POLVO Y ADAPTADORES DE BOQUILLA | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que la sierra de autopsia con fines de uso exclusivo para autopsias No es considerada un dispositivo médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-3089-17 | SI | 3.12 | ESCALADORA RECLINADA PARA CUERPO ENTERO MS350/ ESCALADORA RECLINADA | SPIRIT MEDICAL | Movimientos combinados de miembros superiores e inferiores. Desarrolla la fuerza y los rangos de movimiento utilizando programas de bienestar para aumentar la longevidad. Permite a los usuarios auto-ajustar la longitud del paso según su capacidad de amplitud de movimiento. Permite movimiento de bajo impacto con un mínimo de estrés en las rodillas, tobillos, caderas y la espalda baja en una posición semi-reclinada segura y cómoda. Permite a los usuarios distribuir los esfuerzos del ejercicio a través de los cuatro miembros. La aplicación incluye en ortopedia y fisioterapia. La aplicación incluye en medicina deportiva. La aplicación incluye en rehabilitación neurológica y cardíaca. La aplicación incluye acondicionamiento del adulto mayor. La aplicación incluye acondicionamiento físico general”. Características: Acceso directo de sillas de ruedas, etc Citado textualmente de la información aportada con el radicado 2017125767) | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto ESCALADORA RECLINADA PARA CUERPO ENTERO MS350/ ESCALADORA RECLINADA, Acta No. 9 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 MARCA: SPIRIT MEDICAL es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo clase I, de acuerdo a lo estipulado en la regla 12 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” Por lo tanto para su importación, comercialización y uso, el producto ESCALADORA RECLINADA PARA CUERPO ENTERO MS350/ ESCALADORA RECLINADA, MARCA: SPIRIT MEDICAL, requerirá registro sanitario, para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-3090-17 | NO | 3.13 | LN DETER 100 POLIREACTIGRAFO/ POLIREACTIGRAFO | LN DETER | Batería psicomotriz realiza pruebas de atención concentrada, reacciones múltiples, velocidad de anticipación, coordinación bimanual y reacción al frenado”. Citado textualmente de la información aportada con el radicado 2017125857) - Batería psicomotriz realiza pruebas de atención concentrada, reacciones múltiples, velocidad de anticipación, coordinación bimanual y reacción al frenado”. Citado textualmente de la información aportada con el radicado 2017125855) | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que el Producto LN DETER 100 POLIREACTIGRAFO/ POLIREACTIGRAFO, MARCA: LN DETER - LN DETER 100 POLIREACTIGRAFO/ POLIREACTIGRAFO, MARCA: LN DETER no es considerado un Dispositivo Médico, de conformidad con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005 y teniendo en cuenta que su indicación de uso es para realizar pruebas de aptitud física y psicomotriz a personas que buscan obtener o refrendar su licencia, bien sea para conducir vehículos o para portar armas de fuego | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-2804-17 | NO | 3.15 | JUGUETES SEXUALES (VIBRADORES / MASAJEADORES / CONSOLADORES) | N/A | BUSCAN SATISFACCIÓN SEXUAL DEL USUARIO, POR MEDIO DE CONTACTO EXTERNO, QUE FUNCIONA CON UN MOVIMIENTO ELÉCTRICO SOPORTADO A PARTIR DE BATERÍAS INTERNAS O INTERCAMBIABLES | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que los JUGUETES SEXUALES (VIBRADORES / MASAJEADORES / CONSOLADORES) no son considerados Dispositivos Médicos, de conformidad con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-3139-17 | SI | 3.16 | FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA Y MUESTRAS LIQUIDAS / FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS | N/A | FRASCOS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA Y COPROLOGICO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que el Producto FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA Y MUESTRAS LIQUIDAS / FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS SIN MARCA es considerado un dispositivo médico Riesgo I, de acuerdo a lo establecido en el literal b Regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) En todos los demás casos se incluirán en la clase I.” | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-3121-17 | SI | 3.18 | RESPIRADOR CON VÁLVULA REFERENCIA LIFE 2095, RESPIRADOR CON CARBÓN ACTIVADO REFERENCIA LIFE 3095, RESPIRADOR REFERENCIA 1095, RESPIRADOR CON CARBÓN ACTIVADO CON VÁLVULA REFERENCIA 3095-1 | LIFE RESPIRADORES | EL RESPIRADOR LIFE 2095 POR SU CAPACIDAD DE FILTRACIÓN PUEDE SER USADO EN INDUSTRIAS QUE TIENEN OPERACIONES DE POLVO TALES COMO PROCESOS DE MINERALES CARBÓN, HARINERAS, MANEJO DE GRANOS (ARROZ, MAÍZ, TRIGO ENTRE OTRAS), MOLIENDAS, CEMENTERAS, FIBRAS TEXTILES, TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN (LIJADO, ESMERILADO), CARPINTERIA, BARRIDO Y OTROS TRABAJOS EN LOS QUE SE PRODUCEN PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL AMBIENTE LIBRE DE ACEITE, SOLDADURAS ACETILÉNICA Y ELÉCTRICA, OXICORTE Y FUNDICIONES | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el Producto RESPIRADOR CON VÁLVULA REFERENCIA LIFE 2095, RESPIRADOR CON CARBÓN ACTIVADO REFERENCIA LIFE 3095, RESPIRADOR REFERENCIA 1095, RESPIRADOR CON CARBÓN ACTIVADO CON VÁLVULA REFERENCIA 3095-1. MARCA LIFE RESPIRADORES, es considerado un Dispositivo Médico de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación de riesgo es clase I de acuerdo con la Regla 1, artículo 7, “Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I” Por lo tanto para su importación, comercialización y uso, el Producto RESPIRADOR CON VÁLVULA REFERENCIA LIFE 2095, RESPIRADOR CON CARBÓN ACTIVADO REFERENCIA LIFE 3095, RESPIRADOR REFERENCIA 1095, RESPIRADOR CON CARBÓN ACTIVADO CON VÁLVULA REFERENCIA 3095-1. MARCA LIFE RESPIRADORES, requerirá de registro sanitario, para lo cual los fabricantes e importadores dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-3120-17 | NO | 3.19 | GOTAS DE PLACER | FLAVIA DOS SANTOS | INDICADO PARA USO EN EL CLITORIS, ELABORADO A BASE DE EXTRACTOS NATURALES Y ACEITES ESENCIALES QUE AUMENTAN EL FLUJO SANGUINEO Y BRINDAN UNA SENSACION ESTIMULANTE. AGITAR ANTES DE USAR. APLICAR 1 A 2 GOTAS SOBRE EL CLITORIS Y ESPERAR 2 MINUTOS PARA SENTIR EL EFECTO. APLICAR NUEVAMENTE SI DESEA. SOLO PARA USO EXTERNO. EN CASO DE REACCIONES ADVERSAS CONSULTE A SU MEDICO. NO INGERIR. EVITAR CONTACTO CON LOS OJOS. MANTENER EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO A TEMPERATURA MENOS A 30ºC. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO USAR EN ESTADO DE EMBARAZO, DE LACTANCIA, INFECCION VAGINAL O EN TRATAMIENTO PARA CONCEBIR. NO USAR COMO LUBRICANTE. EN FORMA DE ACEITE LIGERO QUE FACILITA SU DOSIFICACION Y APLICACIÓN. LIGERO OLOR A CANELA PROVENIENTE DEL ACEITE ESENCIAL. NO CONTIENE SUSTANCIAS QUE PUEDAN AGREDIR O CAUSAR ALGUN DAÑO A LA PIEL. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que el Producto GOTAS DE PLACER MARCA FLAVIA DOS SANTOS no es considerado un Dispositivo Médico, de conformidad con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-3122-17 | NO | 3.20 | SURECLICK® DEMONSTRATION UNIT | REPATHA | EL PRESENTE PRODUCTO ES UNA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN PARA ENTRENAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE REPATHA 140 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE SC, EN SU PRESENTACIÓN PLUMA (AUTOINYECTOR SURECLICK) MEDICAMENTO CON RESGITRO SANITARIO NO. INVIMA 2017M-0017742. - EL PRODUCTO ES UNA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO EN LA APLICACIÓN REAL DE REPATHA 140 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE SC AUTOINYECTOR SURECLICK®. LA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN NO SE CONSIDERA UN DISPOSITIVO MÉDICO Y NO CONTIENE AGUJA NI MEDICAMENTO. EL PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN ES QUE LOS PACIENTES SE SIENTAN MÁS CÓMODOS CON LA ADMINITRACIÓN DEL MEDICAMENTO MEDIANTE EL AUTOINYECTOR, APRENDIENDO A OPERAR CORRECTAMENTE EL AUTOINYECTOR REAL Y EXPERIMENTAR MEJORES RESULTADOS. EN ESTE DOCUMENTO, LA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN SE REFIERE A UN PRODUCTO FABRICADO PARA SIMULAR LA FUNCIONALIDAD, POR LA SIMILARIDAD DE FORMA, TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PERO NO CONTIENE AGUJA NI MEDICAMENTO. LAS UNIDADES DE DEMOSTRACIÓN NO ESTÁN DISEÑADAS PARA USO TERAPÉUTICO U OTRO USO MÉDICO O USO INDEBIDO O DEBE SER CONFUNDIDO CON UN SISTEMA DE ENTREGA DESTINADO NI OFRECE ACCIÓN TERAPÉUTICA U OTRO USO MÉDICO O MAL USO O CONFUNDIDO CON UN SISTEMA DE SUMINISTRO. NO SE USA EN HUMANOS, SOLO PARA DEMOSTRACIÓN” | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que de acuerdo a la información aportada, el Producto SURECLICK® DEMONSTRATION UNIT MARCA REPATHA, no es considerado un Dispositivo Médico, de conformidad con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005 y de acuerdo con su única indicación de uso “…para el entrenamiento en la aplicación real de repatha 140 mg/ml solución inyectable sc autoinyector SURECLICK®…” | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-2810-17 | SI | 3.22 | RADIESSE® RELLENO DÉRMICO FACIAL | BIOFORM MEDICAL | CAMBIO DE INDICACIÓN DE USO: EL IMPLANTE INYECTABLE RADIESSE® ESTÁ INDICADO COMO IMPLANTE SUB-DÉRMICO PARA LA CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y PLIEGUES FACIALES DE MODERADOS A SEVEROS, TALES COMO LOS PLIEGUES NASOLABIALES, PARA CORREGIR LA PÉRDIDA DE VOLUMEN EN EL DORSO DE LAS MANOS Y TAMBIÉN PARA LA RESTAURACIÓN Y CORRECCIÓN DE SIGNOS DE PÉRDIDA DE GRASA FACIAL (LIPOATROFIA) EN PERSONAS INFECTADAS CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa que el producto RADIESSE® RELLENO DÉRMICO FACIAL BIOFORM MEDICAL es un Dispositivo Médico, clase III de acuerdo a la Regla 8 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: …c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III…” | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 9 | consecutivo 500-2603-17 | NO | 3.17 | GEL INTIMO NATURAL FRESHLY | N/A | EN UNA VIDA SEXUAL ACTIVA, HOMBRE O MUJER APLIQUE LA CANTIDAD DESEADA DIRECTAMENTE SOBRE LAS ÁREAS O SUPERFICIES A SER LUBRICADAS. EN RESEQUEDAD VAGINAL CON LA YEMA DE LOS DEDOS, APLICAR LA CANTIDAD DESEADA POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE O TANTAS VECES SEA NECESARIO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto GEL INTIMO NATURAL FRESHLY, no es considerado un dispositivo médico por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_OCTUBRE_2017+%281%29.pdf/45fea8a5-e03f-27c8-9c02-a0cb6fcca55a?t=1562706232406
2017 | 10 | consecutivo 500-3153-17 | SI | 3.16 | BD CHLORASHIELD™ IV / APÓSITO CON ANTIMICROBIANO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) | N/A | DESTINADO A SER UTILIZADO PARA CUBRIR Y PROTEGER LOS PUNTOS DE INSERCIÓN DEL CATÉTERES IV, OTROS CATÉTERES INTRAVASCULARES Y DISPOSITIVOS PERCUTÁNEOS ASEGURANDO LOS DISPOSITIVOS A LA PIEL DEL PACIENTE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto BD CHLORASHIELD™ IV / APÓSITO CON ANTIMICROBIANO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) es considerado un dispositivo médico riesgo IIa, de acuerdo a la regla 4 del Decreto 4725 Acta No. 10 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 de 2005. Para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3152-17 | NO | 3.17 | BLUERON, BRILLIANT PEEL Y VIORON / COLORANTES PARA CIRUGÍA DE OFTALMOLOGÍA | N/A | LOS COLORANTES SE USAN COMO COADYUVANTE EN LA CIRUGÍA DE OFTALMOLOGÍA. SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN ESTÉRIL Y LIBRE DE AGENTES PIRÓGENOS DE AZUL PATENTE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto BLUERON, BRILLIANT PEEL Y VIORON / COLORANTES PARA CIRUGÍA DE OFTALMOLOGÍA, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de Medicamentos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3152-17 | NO | 3.18 | USADO PARA LIMPIAR Y ESTERILIZAR LA SUPERFICIE DE LA PIEL ANTES DE UNA PUNCIÓN, Y PARA ESTERILIZAR HERIDAS SUPERFICIALES EN LA PIEL | N/A | USADO PARA LIMPIAR Y ESTERILIZAR LA SUPERFICIE DE LA PIEL ANTES DE UNA PUNCIÓN, Y PARA ESTERILIZAR HERIDAS SUPERFICIALES EN LA PIEL | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto USADO PARA LIMPIAR Y ESTERILIZAR LA SUPERFICIE DE LA PIEL ANTES DE UNA PUNCIÓN, Y PARA ESTERILIZAR HERIDAS SUPERFICIALES EN LA PIEL, no es considerado un dispositivo médico, ya que la función principal de limpiar y esterilizar la piel la ejercen los componentes del producto. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de Medicamentos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3150-17 | NO | 3.19 | TINCIÓN DE TEJIDOS TEMPORAL TWIN / SOLUCIÓN COLORANTE PARA LA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA DE LE RETINA | N/A | TINCIÓN REVERSIBLE DE LAS MEMBRANAS RETINIANAS LIMITANTE INTERNA (ILM) DE LA RETINA DURANTE CIRUGÍA OFTALMICA | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto TINCIÓN DE TEJIDOS TEMPORAL TWIN / SOLUCIÓN COLORANTE PARA LA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA DE LE RETINA, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de Medicamentos | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3149-17 | NO | 3.20 | APLICADOR CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% / APLICADOR IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% | N/A | PRODUCTO DISEÑADO PARA EMPLEARSE COMO ANTISÉPTICO TÓPICO PREVIO A PROCEDIMIENTOS DE INYECTOLOGÍA, VENOPUNCIÓN, INSERCIÓN DE CATÉTER, PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. POR SU COMPOSICIÓN REDUCE LA PROBABILIDAD DE INFECCIONES EN LA PIEL Y OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto APLICADOR CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% / APLICADOR IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, no es considerado un dispositivo médico, debido a que la función Acta No. 10 de 2017 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V0 01/04/2015 principal de antisepsia tópica la ejercen los componentes del producto. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de Medicamentos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3186-17 | NO | 3.21 | MICROESFERAS DE VIDRIO | N/A | MICROESFERAS DE VIDRIO DE ITRIO 90, UNIDOSIS, ESTÉRIL DISPERSADAS EN AGUA APIROGÉNICA, SE UTILIZA EN EL TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA HEPÁTICA. SE SUMINISTRA CON EL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ESTERIL DESECHABLE Y ACCESORIO REUTILIZABLE NO ESTERIL | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto MICROESFERAS DE VIDRIO, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto la acción principal la ejerce el ITRIO 90 que es un radiofármaco, el cual es utilizado como radioterapia o como un neoadyuvante en cirugía o trasplante en pacientes con carcinoma hepatocelular no resecable. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de Medicamentos. Para mayor información: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/h980006c.pdf | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3242-17 | SI | 3.22 | MARCADORES RADIOPACOS (ANILLOS DE CLORURO DE POLIVINILO RECUBIERTOS DE SULFATO DE BARIO) | SITZMARKS | SON MARCADORES RADIOPACOS PARA DIAGNÓSTICO, EN ESTUDIOS DE MOTILIDAD INTESTINAL. SU USO ESTÁ INDICADO EN PACIENTES ADULTOS CON CONSTIPACIÓN SEVERA, CUYAS OTRAS EVALUACIONES GASTROINTESTINALES RESULTARON NEGATIVAS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto MARCADORES RADIOPACOS (ANILLOS DE CLORURO DE POLIVINILO RECUBIERTOS DE SULFATO DE BARIO) / SITZMARKS, es considerado un dispositivo médico combinado, clase IIa, de acuerdo a la regla 5 del Decreto 4725 de 2005. Para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3274-17 | SI | 3.24 | ESSENTIAL BALM / LUBRICANTE PARA JUEGO SEXUAL | N/A | DESENZIBILIZADOR DE EFECTO RÁPIDO PARA UNA PROLONGACIÓN DE LAS RELACIONES SEXUALES PERMITE TENER RELACIONES ANALES PLACENTERAS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto ESSENTIAL BALM / LUBRICANTE PARA JUEGO SEXUAL, es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo clase III, de acuerdo a lo estipulado en la regla 13 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III." | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3395-17 | NO | 3.25 | STEREOPHAN / FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA | N/A | FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA. USADO PARA PRUEBAS DE PUNTA A PUNTA ESTEREOTÁCTICAS Y CONTROL ESPECIFICO DEL PACIENTE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto STEREOPHAN / FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3396-17 | SI | 3.26 | PLAN IQ™ / SOFTWARE PLAN IQ | N/A | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA RADIOTERAPIA. SE USA PARA MEDIR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL PLAN DE TRATAMIENTO OFRECIENDO UNA RETROALIMENTACIÓN INSTANTÁNEA SOBRE LA VIABILIDAD DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLÍNICOS ESTABLECIDOS, PERMITIENDO SABER CUÁNDO PUEDEN SER AJUSTADOS PARA LOGRAR LO QUE ES POSIBLE PARA CADA PACIENTE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto PLAN IQ™ / SOFTWARE PLAN IQ™, es considerado un dispositivo médico, riesgo IIb según la regla 10 Literal D, y el Articulo 6 literal b del Decreto 4725 de 2005. Para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3397-17 | NO | 3.27 | IVD™ 2 & RF - IVD™ 2 / CALIBRADOR SE DOSIFICACIÓN | N/A | CALIBRADOR DE DOSIFICACIÓN. SE USA PARA MONITOREAR LA RADIACIÓN EN UN TIEMPO REAL CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DISPONIBLE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto IVD™ 2 & RF - IVD ™ 2 / CALIBRADOR SE DOSIFICACIÓN, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3392-17 | NO | 3.28 | TOMODOSE/ FANTOMA | SUN NUCLEAR CORPORATION | FANTOMA DE PRUEBA PARA RADIOTERAPIA. MATRIZ 2D PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE TOMOTHERAPHY. EL SISTEMA PROPORCIONA RÁPIDAS MEDICIONES SIMULTÁNEAS DE PERFIL DE CAMPO COMPLETO PARA LOS EJES Y Y X Y ANÁLISIS DE HAZ COMPLETO. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto TOMODOSE/ FANTOMA, MARCA: SUN NUCLEAR CORPORATION, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3393-17 | NO | 3.29 | PROFILER FAMILY/ MATRIZ PARA CONTROL DE CALIDAD | SUN NUCLEAR CORPORATION | PARA CONTROL DE CALIDAD DE RUTINA DEL ACELERADOR LINEAL Y RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA. PROPORCIONA UNA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DEL HAZ DE RADIACIÓN EN TIEMPO REAL | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto PROFILER FAMILY/ MATRIZ PARA CONTROL DE CALIDAD, MARCA: SUN NUCLEAR CORPORATION no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3394-17 | SI | 3.30 | ARCCHECK® & MAPCHECK2®/ SOFTWARE ARCCHECK® & MAPCHECK2® | SUN NUCLEAR CORPORATION | SOFTWARE DE CALIBRACIÓN/ MONITORIZACIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN. SE USA EN LA MEDICIÓN DE HACES DE RADIACIÓN EN RADIOTERAPIA, PARA UN QA (ASEGURAMIENTO DE CALIDAD) MODERNO, EFICIENTE RIGUROSO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que el producto ARCCHECK® & MAPCHECK2®/ SOFTWARE ARCCHECK® & MAPCHECK2®, MARCA: SUN NUCLEAR CORPORATION, es considerado un dispositivo médico, teniendo en cuenta la información aportada en radicado 2017140835: “Múltiples cálculos de parámetros en tiempo real, Comparación de perfiles, resta superposición, Todos los protocolos de cálculo internacionales, y OEM, Ajuste de haz e interfaz de trazado de datos, Medición y reproducción en modo de película en tiempo real, Importar los datos del tanque de agua y compararlos con los archivos PROFILER, desarrollado en colaboración con los principales fabricantes de Linac, Generación de informes de salida a PDF, Parámetros de análisis, Planitud, Simetría” de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 literal b es considerado riesgo IIb según la regla 10 Literal D. Para lo cual los fabricantes e importadores, dispondrán de un periodo de transitoriedad de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la presente Acta. Para Mayor información: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf13/k131466.pdf https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf5/k052920.pdf | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3335-17 | NO | 3.31 | PROGEL PALS (PLEURAL AIR LEAK SEALANT) | N/A | EL SELLADOR DE FUGAS DE AIRE PLEURAL PROGELA ES UN DISPOSITIVO DE UN SOLO USO DISEÑADO PARA SER APLICADO SOBRE LA PLEURA VISCERAL DURANTE UNA TORACOTOMÍA ABIERTA, LUEGO DEL CIERRE ESTÁNDAR DE LA PLEURA DURANTE LA RESECCIÓN DEL PARÉNQUIMA PULMONAR | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que los productos PROGEL PALS (PLEURAL AIR LEAK SEALANT) y KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA SURGIFLO TM CON TROMBINA / MATRIZ HEMOSTATICA SURGIFLO TM CON TROMBINA, no son considerados dispositivos médicos, teniendo en cuenta que la acción principal la realiza los componentes principales ALBUMINA HSA y TROMBINA HUMANA, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de moléculas nuevas, nuevas indicaciones y medicamentos biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 10 | consecutivo 500-3335-17 | NO | 3.31 | KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA SURGIFLO TM CON TROMBINA / MATRIZ HEMOSTATICA SURGIFLO TM CON TROMBINA | N/A | EL KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA SURGIFLOTM CON TROMBINA ESTÁ INDICADO PARA LA HEMOSTASIA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS (EXCEPTO PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS), CUANDO EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA CAPILAR, VENOSA O ARTERIOLAR MEDIANTE PRESIÓN, LIGADURA U OTROS PROCEDIMIENTOS CONVENCIONALES NO ES EFECTIVO O VIABLE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico in vitro, conceptúa que los productos PROGEL PALS (PLEURAL AIR LEAK SEALANT) y KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA SURGIFLO TM CON TROMBINA / MATRIZ HEMOSTATICA SURGIFLO TM CON TROMBINA, no son considerados dispositivos médicos, teniendo en cuenta que la acción principal la realiza los componentes principales ALBUMINA HSA y TROMBINA HUMANA, por cuanto no cumple con la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. En consecuencia, se recomienda que el producto se analice en la Sala Especializada de moléculas nuevas, nuevas indicaciones y medicamentos biológicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_NOVIEMBRE_20171+%281%29.pdf/806c6b88-fee6-4512-3b89-40a295044456?t=1562706233529
2017 | 11 | consecutivo 500-4366-17 | SI | 3.16 | DIENTES ACRILICOS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto DIENTES ACRILICOS, es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 5 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa (…)”. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4371-17 | SI | 3.17 | LÍNEA DE MUESTREO | N/A | LINEAS DE MUESTREO DE CO2 EN SEDACIÓN CONSCIENTE O DURANTE PROCEDIMIENTOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que si el fabricante declara que el producto LÍNEA DE MUESTREO DE CO2 es de uso exclusivo con la marca del capnógrafo, este quedara amparado en el permiso de comercialización como un accesorio del equipo. Para el caso del producto LÍNEAS DE MUESTREO DE CO2, que sea de uso genérico, es decir, que no sea de uso exclusivo con una marca, si no con varias marcas de capnógrafos, se considera dispositivo medico por si solo y su clasificación de riesgo es IIa. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | DULBECCO'S MODIFIED EAGLE MEDIUM (HIGH GLUCOSE) WITH 4500MG/L D-GLUCOSE, WITHOUT L-GLUTAMINE, SODIUM PYRUVATE | N/A | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) es un medio basal ampliamente utilizado para apoyar el crecimiento de muchas células de mamíferos diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas celulares tales como HeLa, 293, Cos-7 y PC12 | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | DULBECCO'S MODIFIED EAGLE MEDIUM (HIGH GLUCOSE) WITH GLUTAMAX I, 4500MG/L DGLUCOSE, SODIUM PYRUVATE | N/A | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) es un medio basal ampliamente utilizado para apoyar el crecimiento de muchas células de mamíferos diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas celulares tales como HeLa, 293, Cos-7 y PC12 | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | DULBECCO'S MODIFIED EAGLE MEDIUM (LOW GLUCOSE) WITH L-GLUTAMINE, 1000 MG/L DGLUCOSE, SODIUM PYRUVATE | N/A | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) es un medio basal ampliamente utilizado para apoyar el crecimiento de muchas células de mamíferos diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas celulares tales como HeLa, 293, Cos-7 y PC12 | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM (MEM) WITH HANKS SALTS, L-GLUTAMINE | N/A | Medio mínimo esencial (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más comúnmente utilizados. El MEM se puede usar con una variedad de células de mamífero en suspensión y adherentes, que incluyen HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 MEDIUM WITH L-GLUTAMINE | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 MEDIUM WITH L-GLUTAMINE, WITHOUT PHENOL RED | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 MEDIUM WITH L-GLUTAMINE WITHOUT SODIUM BICARBONATE, POWDER | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 WITHOUT L-GLUTAMINE | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 WITH GLUTAMAX I, 25 MM HEPES | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 WITH L-GLUTAMINE, 25MM HEPES | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | RPMI 1640 WITH L-GLUTAMINE, 25MM HEPES | N/A | RPMI 1640 Medium fue desarrollado para el cultivo de leucocitos humanos normales. Se puede usar para cultivos de mamíferos en suspensión y monocapa | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | F-12 NUTRIENT MIXTURE (HAM) WITH LGLUTAMINE | N/A | La Mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12) se diseñó para el recubrimiento de células monocelulares sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO). F-12 se ha utilizado desde entonces para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO, así como para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamífero, que incluyen condrocitos y células epiteliales de próstata de rata | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | HANK'S BALANCED SALT SOLUTION (HBSS) | N/A | La función esencial de una solución salina equilibrada es mantener el equilibrio osmótico y de pH, así como proporcionar a sus células agua e iones inorgánicos esenciales | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | DULBECCO'S PHOSPHATE BUFFERED SALINE (DPBS) | N/A | DPHS se puede usar para proporcionar un sistema de tampón para mantener los medios de cultivo celular en el rango de pH fisiológico, o para irrigar, transportar o diluir el fluido mientras se mantiene la tonicidad y la viabilidad de las células | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4421-17 | SI | 3.20 | MEM NON ESSENTIAL AMINO ACIDS (100X), WITHOUT LGLUTAMINE | N/A | Los aminoácidos no esenciales MEM se utilizan como un suplemento para el medio de cultivo celular, para aumentar el crecimiento y la viabilidad celular | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos anteriormente mencionados son considerados Dispositivos Médicos con clasificación de riesgo clase IIa, de acuerdo a lo estipulado en la regla 2 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (…) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales”. Por lo anterior, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio de los productos con indicaciones iguales o similares que se encuentren amparados con registros sanitarios como reactivos de diagnóstico in vitro, de conformidad con el articulo 33 y 34 del Decreto 4725 del 2005, con el propósito de reclasificarlos como dispositivos médicos, teniendo presente la regla 2 del artículo 7 del mencionado Decreto. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4475-17 | SI | 3.21 | SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% W/V / SOLUCIÓN SALINA | SPECTRUM | NO para uso intra ocular. Solución salina para irrigación de cuerpo extraño, lavado e inserción de lentes esclerales | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN DE CLORURO DE SODIO 0.9% W/V / SOLUCIÓN SALINA MARCA SPECTRUM, es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo clase IIB, de acuerdo a lo estipulado en la regla 15 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “…Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb…” | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2017 | 11 | consecutivo 500-4475-17 | NO | 3.22 | PHYSIODOSE, SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM STERILE A 0.9% EN RECIPIENT UNIDOSE - SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% EN RECIPIENTES DE DOSIS UNICA | N/A | Está recomendado para bebés, niños y adultos: Para higiene nasal; irrigar o limpiar narices secas o congestionadas, Para higiene ocular: como lavado ocular o baño para limpiar los ojos, Para enjuague auricular , Para limpieza de heridas, Para inhalación en terapia con aerosol | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el PHYSIODOSE, SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM STERILE A 0.9% EN RECIPIENT UNIDOSE - SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% EN RECIPIENTES DE DOSIS UNICA, no es considerado un Dispositivo Médico, teniendo presente su composición e indicación de uso | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/569097/ACTA_DICIEMBRE_2017_DEFINITIVA+%281%29.pdf/4c60402c-7504-0f32-5288-acd0e200047f?t=1562706235073
2018 | 1 | consecutivo 5000- 0746-18 | NO | 3.16 | PAÑO JABONOSO CON CLORHEXIDINA 2.0 % | N/A | Paño suave de material inerte, polipropileno no tejido, impregnado en solución jabonosa antiséptica de clorhexidina al 2.0% para el aseo e higiene diario en pacientes hospitalizados de baja movilidad y en ambientes de alto riesgo de exposición a infecciones bacterianas. Para uso corporal total, con el uso mínimo de agua, proporciona humectación y suavidad. Indicado también para el lavado antiséptico pre-operatorio del paciente | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto “PAÑO JABONOSO CON CLORHEXIDINA 2.0 %” no es considerado Dispositivo Médico, de acuerdo con la definición de Dispositivo Médico establecida en el Decreto 4725 de 2005; además, teniendo en cuenta que su acción principal la ejerce la clorhexidina se remite a la Sala Especializada de Medicamentos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_FEBRERO_2018.pdf/c3fb61dd-2577-aaec-a429-7f627348b513?t=1542724151808
2018 | 1 | consecutivo 5000- 0746-18 | NO | 3.17 | QUIRURGER® PLUS | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que teniendo presente la definición de dispositivo médico para uso en humanos establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual cita: “Dispositivo médico para uso humano: Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. (...)" (Subrayado fuera de texto). Igualmente, en cuanto a las reglas de clasificación establecidas en el Artículo 7 del Decreto en mención, todos los desinfectantes se encuentran enmarcados en la Regla 15 que señala: “(...) Regla 15. Todos los productos destinados específicamente a usos de desinfección, limpieza, enjuague o, en su caso, a la hidratación de lentes de contacto, se incluirán en la clase IIb. Todos los productos que se destinen específicamente a la desinfección de dispositivos médicos, se incluirán en la clase IIa. (...)” (Subrayado fuera de texto). Por lo anteriormente expuesto, es pertinente destacar que frente a las indicaciones de uso del Producto “QUIRURGER® PLUS” como "Desinfección de muebles, superficies, equipos (no biomédicos) y áreas comunes hospitalarias", a la fecha no se ha expedido normatividad sanitaria específica que regule la materia. Por tanto, no se recomienda autorizar doble indicación de uso, toda vez que no se enmarca en la definición de Dispositivo Médico y el Decreto 4725 de 2005 no contempla la doble indicación de uso. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_FEBRERO_2018.pdf/c3fb61dd-2577-aaec-a429-7f627348b513?t=1542724151808
2018 | 1 | consecutivo 500- 0286-18 | SI | 3.18 | ANALIZADOR BIOIMPEDANCIA | BIOSCAN | EQUIPO NO INVASIVO QUE EVALUA NIVEL DE GRASA CORPORAL Y ESTADO DE NUTRICION E HIDRATACIÓN | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto “ANALIZADOR BIOIMPEDANCIA, MARCA BIOSCAN” es considerado Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIA acorde a la regla 10, literal c) del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 que cita: “Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: (...) c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales,(...)” (subrayado fuera de texto) | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_FEBRERO_2018.pdf/c3fb61dd-2577-aaec-a429-7f627348b513?t=1542724151808
2018 | 2 | consecutivo 5000- 0904-18 | SI | 3.7 | BALINES PARA AURICULOTERAPIA | N/A | ESTIMULAR PUNTOS REFLEJOS DE AURICULOTERAPIA EN LA SOMATOPATÍA DEL PABELLÓN AURICULAR | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que dada la indicación de uso propuesta por el fabricante para el producto “BALINES PARA AURICULOTERAPIA” es considerado un Dispositivo Médico, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MARZO_2018.pdf/693ef817-9b70-dd99-a8ca-cd5560c4ca50?t=1542724152355
2018 | 2 | consecutivo 5000- 0903-18 | NO | 3.8 | CREMA LASER DOCTOR | ESSENCE | EL EFG ES EL FACTOR DE REPRODUCCIÓN CELULAR Y ES UN FACTOR QUE EN LOS HUMANO INICIA POR NATURALEZA. LASER DOCTOR SE UNE COMO UN RECEPTOR EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL DE MODO QUE AYUDA A FACILITAR LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS CÉLULAS ES UN TIPO DE PROTEÍNA FORMADA A PARTIR DE 53 AMINOÁCIDOS EN EL CUERPO HUMANO. DESPUÉS DE UNA OPERACIÓN CON LÁSER, APLIQUE LA CREMA LASER DOCTOR SOBRE LA PIEL PARA EVITAR EL ENVEJECIMIENTO Y PROMOVER EL CRECIMIENTO DE NUEVAS CÉLULAS EN LA PIEL. ADEMÁS, AYUDA A MANTENER LA ELASTICIDAD, LA ELEGANCIA DE LA PIEL. LASER DOCTOR ES LA FORMA DE CALMAR, REVITALIZAR Y HUMECTAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LOS TRATAMIENTOS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que teniendo presente la composición del Producto “CREMA LASER DOCTOR – ESSENCE”, no es Acta No. 2 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 considerado un dispositivo médico; por lo tanto, el interesado debe solicitar la evaluación de la Sala Especializada de Medicamentos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MARZO_2018.pdf/693ef817-9b70-dd99-a8ca-cd5560c4ca50?t=1542724152355
2018 | 2 | consecutivo 5000- 0900-18 | SI | 3.9 | 1-APOSITO PRIMARIO (SPRAY) / ACEITE DE HIPERICO (OLEUM HYPERICI) + ACEITE DE NEEM (OLEUM AZADIRACHTAE) | N/A | ANTES DE APLICAR LIMPIE LA HERIDA DE FORMA LOCAL CONFORME A LAS PRÁCTICAS MÉDICAS ESTABLECIDAS. 1. AGITE BIEN AL AEROSOL ANTES DE USARLO. 2. APLIQUE DIRECTAMENTE SOBRE LA HERIDA Y SU ENTORNO A UNA DISTANCIA ENTRE 5 Y 10 CM, ASEGURÁNDOSE DE QUE ESTÉN RECUBIERTOS DE UNA PELÍCULA DE ACEITE VISIBLE. 3. CUBRA LA HERIDA CON APÓSITO SECUNDARIO ADECUADO (P. EJ, CON UNA COMPRESA O UN ABSORBENTE AJUSTADO AL EXUDO DE LA HERIDA). SI EL APÓSITO SECUNDARIO SE ADHIERE, APLIQUE MÁS ACEITE. SE RECOMIENDA REPETIR EL TRATAMIENTO CADA 24 A 48 HORAS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto “1-APOSITO PRIMARIO (SPRAY) / ACEITE DE HIPERICO (OLEUM HYPERICI) + ACEITE DE NEEM (OLEUM AZADIRACHTAE)” es considerado Dispositivo Médico según la indicación prevista por el fabricante, y su clasificación con base en el riesgo es IIa, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 “Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en… c) La clase IIa, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida”. | IIa | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MARZO_2018.pdf/693ef817-9b70-dd99-a8ca-cd5560c4ca50?t=1542724152355
2018 | 2 | consecutivo 5000- 0901-18 | NO | 3.10 | BRUISE MD (HEMATIX) / GEL DE USO EXTERNO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HEMATOMAS | N/A | GEL DE USO EXTERNO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HEMATOMAS. BRUISED MD™ (HEMATIX), ES UNA COMBINACIÓN DE UN NOVEDOSO CONJUNTO DE INGREDIENTES EN UNA FORMULACIÓN DE GEL PARA EL TRATAMIENTO DE LA MEJORÍA DE HEMATOMAS. BRUISED GEL (HEMATIX), SE PUEDE USAR EFICAZMENTE DESPUÉS DE UN TRAUMATISMO CERRADO, COMO UN GOLPE EN LA PIEL O CUANDO SE HA USADO INTENCIONADAMENTE UN OBJETO FILOSO PARA Acta No. 2 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 PENETRAR EN LA PIEL, COMO EN UNA INYECCIÓN. CUALQUIER TRAUMATISMO TENDERÁ A CAUSAR DAÑOS A LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LAS CÉLULAS Y ESTIMULARÁ. EL GEL DE HEMATOMAS SE PUEDE USAR ANTES DEL TRAUMA PARA TRATAR DE PREPARARSE EL ESPACIO DEL TEJIDO EPIDÉRMICO, DÉRMICO Y SUBDÉRMICO Y ALIVIAR LOS POSIBLES EFECTOS DEL TRAUMA. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que teniendo presente la composición del Producto “BRUISE MD (HEMATIX) / GEL DE USO EXTERNO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE HEMATOMAS”, no se considera un dispositivo médico; por lo tanto, el interesado debe solicitar la evaluación de la Sala Especializada de Medicamentos | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MARZO_2018.pdf/693ef817-9b70-dd99-a8ca-cd5560c4ca50?t=1542724152355
2018 | 2 | consecutivo 5000- 0902-18 | NO | 3.11 | UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN DE PROLIA | N/A | LA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN DE PROLIA® HA SIDO DISEÑADA PARA SIMULAR LA FUNCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE FORMA, TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EMPLEADO EN LA JERINGA PRELLENADA DEL PRODUCTO PROLIA® (DENOSUMAB) SOLUCIÓN INYECTABLE 60 MG/ML, CON REGISTRO SANITARIO NO. INVIMA 2017M-0012429- R1. LA UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN ESTÁ DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA ENTRENAR A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y FAMILIARIZARLOS CON EL DISEÑO DE LA JERINGA Y SU MANEJO, Y NO ESTÁ DESTINADA PARA EMPLEARSE EN PACIENTES. LA DIFERENCIA ENTRE LA UN | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro conceptúa que de acuerdo a la información aportada, el Producto UNIDAD DE DEMOSTRACIÓN DE PROLIA®, no es Acta No. 2 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 considerado un Dispositivo Médico, de conformidad con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005 y de acuerdo con su indicación de uso “…PARA ENTRENAR A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y FAMILIARIZARLOS CON EL DISEÑO DE LA JERINGA Y SU MANEJO, Y NO ESTÁ DESTINADA PARA EMPLEARSE EN PACIENTES…” | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MARZO_2018.pdf/693ef817-9b70-dd99-a8ca-cd5560c4ca50?t=1542724152355
2018 | 2 | consecutivo 5000- 0945-18 | SI | 3.13 | SOLUCION HTK DE BRETSCHNEIDER | N/A | CARDIOPLEGIA, PROTECCIÓN DE ÓRGANOS Y ENFRIAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DEL CORAZÓN Y LOS RIÑONES IN SITU; ASÍ COMO, PARA LA PERFUSIÓN, LAVADO, PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE Acta No. 2 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 DEL ÓRGANO (RIÑÓN, HÍGADO, PÁNCREAS, INTESTINO Y CORAZÓN) PARA TRASPLANTE DESDE EL DONANTE HASTA EL RECEPTOR. PROTECCIÓN DE TRASPLANTES VENOSOS (REEMPLAZO DE VASOS CORONARIOS, PRINCIPALMENTE MEDIANTE INJERTOS DE VENA SAFENA INTERNA). | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto SOLUCION HTK DE BRETSCHNEIDER es considerado un Dispositivo Médico y su clasificación con base en el riesgo es III, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 “Regla 7. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en la clase IIa, salvo que tengan por finalidad: … e) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos, totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en clase III” | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MARZO_2018.pdf/693ef817-9b70-dd99-a8ca-cd5560c4ca50?t=1542724152355
2018 | 3 | 20181027782 | NO | 3.8 | REFRIGERADOR PARA CADAVERES | N/A | Refrigerador utilizado para la conservación temporal de cuerpos muertos. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el Producto “REFRIGERADOR PARA CADAVERES- MARCA: MORTECH MANUFACTURING” NO es considerado un Dispositivo Médico de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, siempre y cuando la indicación de uso sea “Refrigerador utilizado para la conservación temporal de cuerpos muertos”. Este producto no se puede comercializar para la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, así como tampoco para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales. | N/A | LUZ AMPARO RAMÍREZ AGUDELO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_ABRIL_2018.pdf/8784303d-db61-27ed-3b8c-7a1076265126?t=1542724152950
2018 | 3 | 20181042242 | NO | 3.9 | FineFIX MARCA MILESTONE SRL | N/A | FIJADOR PATENTADO DE TEJIDOS CONCENTRADO AL AGUA, ES UN FIJADOR COAGULANTE QUE LLEVA A UNA DESNATURALIZACIÓN REVERSIBLE DE LAS PROTEINAS CUYO RESULTADO ES LA RECUPERACIÓN DEL ANTIGENO. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 (por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano) y el Decreto 3770 de 2004 (Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro para exámenes de especímenes de origen humano.), el Producto “FineFIX MARCA MILESTONE SRL” NO es considerado un Dispositivo Médico ni Reactivo de Diagnóstico In Vitro. | N/A | LUZ AMPARO RAMÍREZ AGUDELO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_ABRIL_2018.pdf/8784303d-db61-27ed-3b8c-7a1076265126?t=1542724152950
2018 | 4 | consecutivo 5000-1408-18 | NO | 3.18 | TARJETA SINTESIS DE DOSIS (FDG) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que los productos TARJETA SINTESIS DE DOSIS (FDG), TARJETA ESTANDARES PARA PRUEBA DE IDONEIDAD DEL SISTEMA (SST), TARJETA DE LIMPIEZA, TARJETA DE MANTENIMIENTO, dado que se utilizan para confirmar que el flujo de gases se correlacione con las especificaciones que maneja el equipo Generador de Biomarcadores (BG75) para la producción de la síntesis química, y sólo intervienen en el proceso productivo, por lo tanto, no son considerados dispositivos médicos, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MAYO_2018.pdf/e73b9f98-a768-a6c0-941a-f9da3aa5f2ad?t=1542724153373
2018 | 4 | consecutivo 5000-1408-18 | NO | 3.18 | TARJETA ESTANDARES PARA PRUEBA DE IDONEIDAD DEL SISTEMA (SST) | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que los productos TARJETA SINTESIS DE DOSIS (FDG), TARJETA ESTANDARES PARA PRUEBA DE IDONEIDAD DEL SISTEMA (SST), TARJETA DE LIMPIEZA, TARJETA DE MANTENIMIENTO, dado que se utilizan para confirmar que el flujo de gases se correlacione con las especificaciones que maneja el equipo Generador de Biomarcadores (BG75) para la producción de la síntesis química, y sólo intervienen en el proceso productivo, por lo tanto, no son considerados dispositivos médicos, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MAYO_2018.pdf/e73b9f98-a768-a6c0-941a-f9da3aa5f2ad?t=1542724153373
2018 | 4 | consecutivo 5000-1408-18 | NO | 3.18 | TARJETA DE LIMPIEZA TARJETA DE MANTENIMIENTO | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que los productos TARJETA SINTESIS DE DOSIS (FDG), TARJETA ESTANDARES PARA PRUEBA DE IDONEIDAD DEL SISTEMA (SST), TARJETA DE LIMPIEZA, TARJETA DE MANTENIMIENTO, dado que se utilizan para confirmar que el flujo de gases se correlacione con las especificaciones que maneja el equipo Generador de Biomarcadores (BG75) para la producción de la síntesis química, y sólo intervienen en el proceso productivo, por lo tanto, no son considerados dispositivos médicos, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_MAYO_2018.pdf/e73b9f98-a768-a6c0-941a-f9da3aa5f2ad?t=1542724153373
2018 | 5 | consecutivo 5000- 1762-18 | SI | 3.18 | PARCHE DE GEL FRIO/PARCHE INFANTIL TRANSDERMICO | LAPREPIE LABORATORIES | PARCHE DE GEL TRANSDÉRMICO QUE AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA CORPORAL OCASIONADA POR FIEBRE O ALTAS TEMPERATURAS EN EL VERANO. LA TECNOLOGIA TSSD (TRANSDERMAL DRUG DELIVERY SYSTEM) PERMITE LA RÁPIDA ABSORCIÓN TRANSDERMICA DE LOS COMPONENTES QUIÍMICOS PARA DAR UN EFECTO INMEDIATO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto “PARCHE DE GEL FRIO/PARCHE INFANTIL TRANSDERMICO MARCA LAPREPIE LABORATORIES”, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo I | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_JUNIO_2018.pdf/1e9706e5-8567-26b4-ea25-377c3ec682cc?t=1542724153836
2018 | 6 | consecutivo 5000- 2000-18 | NO | 3.7 | DERSANI LOCION | N/A | LOCIÓN OLEOSA, HIPOALERGÉNICA. AUXILIAR EN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS; ULCERAS POR PRESIÓN (ESCARAS) DE GRADO I, II Y Centro de Investigación Dirección Teléfono Ciudad Investigador Principal Sub Investigador Fundación Cardioinfantil Calle 163A N° 13B – 60 6672727 Bogotá Luis Carlos Sáenz No reporta Acta No. 6 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 III, ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIALES Y DIABÉTICOS; HERIDAS DERIVADAS DE QUEMADURAS; TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS O AGUDAS CON O SIN INFECCIÓN; TRATAMIENTO DE ECCEMA: ATOPICO, ASTEATOSICO, DERMATITIS ESTASIS Y RADIODERMITIS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto “DERSANI LOCION”, NO es considerado Dispositivo médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA-JULIO_2018.pdf/5a673f0c-6542-9369-6f6a-02fb12a625d2?t=1542724154518
2018 | 6 | consecutivo 5000- 1947-18 | SI | 3.18 | DERSANI HIDROGEL CON ALGINATO | N/A | ES INDICADO PARA PROMOVER EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y AUXILIAR A CICATRIZACIÓN EN LAS HERIDAS SECAS Y EXUDATIVAS, CON NECROSIS O ESFACELO, CAUSADAS POR LAS ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIALES Y POR PRESIÓN, QUEMADURAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO CON PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE TEJIDOS, ABRASIONES Y LACERACIONES Y QUEMADURAS TAMBIÉN PARA ESTIMULAR LA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto “DERSANI HIDROGEL CON ALGINATO”, es considerado dispositivo médico Clase IIb, de acuerdo a lo estipulado en el literal b de regla 4 del Artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “…b) La clase IIb, si se destinan principalmente a utilizarse con heridas que hayan producido una ruptura de la dermis y sólo pueden cicatrizar por segunda intención;…” | IIb | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA-JULIO_2018.pdf/5a673f0c-6542-9369-6f6a-02fb12a625d2?t=1542724154518
2018 | 6 | consecutivo 5000- 2116-18 | NO | 3.9 | LISTERINE ADVANCED DEFENCE SENSITIVE | N/A | ENJUAGUE BUCAL. AYUDA A TRAVÉS DEL ENJUAGUE A BLOQUEAR LOS TÚBULOS ABIERTOS DEPOSITANDO CRISTALES ESTABLES TANTO EN LA SUPERFICIE DE LA DENTINA COMO EN EL INTERIOR DE LOS TÚBULOS. LOS CRISTALES INHIBEN EL MOVIMIENTO DEL FLUIDO QUE ESTIMULA LOS NERVIOS Y CAUSA DOLOR. SU PRINCIPAL COMPONENTE ES EL OXALATO DE POTASIO PARA REDUCIR Y CONTROLAR LA HIPERSENSIBILIDAD DESTINARÍA | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto “LISTERINE ADVANCED DEFENCE SENSITIVE”, NO es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA-JULIO_2018.pdf/5a673f0c-6542-9369-6f6a-02fb12a625d2?t=1542724154518
2018 | 6 | consecutivo 5000- 2116-18 | NO | 3.10 | NASAMIST: SINUS RINSE - SOLUCIÓN SALINA EN AEROSOL | N/A | PERMITE UN ALIVIO NATURAL DE SÍNTOMAS DE ALERGIAS, SINUSITIS Y RESFRIÓ. IRRIGACIÓN NASAL CALMANTE QUE NO IRRITA NI PICA. HUMECTACIÓN E HIGIENE NASAL DIARIO. SISTEMA DE IRRIGACIÓN DE GRAN VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PARA ELIMINACIÓN ALTAMENTE EFECTIVIDAD DE MUCOSIDAD Y OTROS IRRITANTES NASALES | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto “NASAMIST: SINUS RINSE - SOLUCIÓN SALINA EN AEROSOL”, NO es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA-JULIO_2018.pdf/5a673f0c-6542-9369-6f6a-02fb12a625d2?t=1542724154518
2018 | 7 | consecutivo 5000- 2116-18 | NO | 3.15 | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 0.3 LITROS | N/A | RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 0.3 LITROS, PARA USO EXCLUSIVO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES, AQUELLOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS PUNZANTES O CORTANTES PUEDEN DAR ORIGEN A UNA ACCIDENTE PERCUTÁNEO INFECCIOSO. DENTRO DE ÉSTOS SE ENCUENTRAN: LIMAS, LANCETAS, CUCHILLAS, AGUJAS, RESTOS DE AMPOLLETAS, PIPETAS, HOJA DE BISTURÍ O VIDRIO, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE POR SUS CONDICIONES CORTOPUNZANTES PUEDA LESIONAR Y/O OCASIONAR UN RIESGO BIOLÓGICO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, y la indicación de uso, el Producto “RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES 0.3 LITROS”, no es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_AGOSTO_2018.pdf/001dea96-a1a8-e80e-22dc-e97fc68dd8c6?t=1542724155069
2018 | 7 | consecutivo 5000- 2300-18 | SI | 3.16 | EAR WIZARD / LIMPIADOR DE OIDOS MANUAL | N/A | ES UN NOVEDOSO LIMPIADOR DE OÍDOS MANUAL QUE PERMITE REALIZAR UNA LIMPIEZA MÁS FÁCIL CON UN PAR DE GIRO, PERMITIENDO REMOVER EL EXCESO DE CERA SUAVEMENTE SIN MALTRATAR EL OÍDO, GRACIAS A SUS 16 CABEZALES DE LIMPIEZA SILICONADOS REUTILIZABLES FÁCILES DE LAVAR. NO NECESITA DE PILAS NI BATERÍAS PARA SU USO DEBE GIRARSE SUAVEMENTE SIGUIENDO EL MOVIMIENTO DE LAS MANECILLAS DE UN RELOJ | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo Acta No. 7 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, y la indicación de uso, el Producto “EAR WIZARD / LIMPIADOR DE OIDOS MANUAL”, es considerado Dispositivo Médico de riesgo I de acuerdo a la Regla 5 Literal b. “…b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I;” | I | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_AGOSTO_2018.pdf/001dea96-a1a8-e80e-22dc-e97fc68dd8c6?t=1542724155069
2018 | 7 | consecutivo 5000- 2425-18 | NO | 3.18 | RAC-1 CLEANER / LIMPIADOR ALCALINO DEL ANALIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO | N/A | DETERGENTE UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LA SONDA DEL ANALIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURA DE 2ºC A 35ºC (NO CONGELAR) | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “RAC-1 CLEANER / LIMPIADOR ALCALINO DEL ANALIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO” teniendo en cuenta su indicación de uso, componentes y composición de la ficha técnica aportada, No es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_AGOSTO_2018.pdf/001dea96-a1a8-e80e-22dc-e97fc68dd8c6?t=1542724155069
2018 | 7 | consecutivo 5000-2432-18 | SI | 3.26 | DR. CYJ HAIR FILLER / ACIDO HIALURÓNICO | CAREGEN | APLICACIÓN INTRADÉMICA EN CUERO CABELLUDO PARA INHIBICIÓN DE CAÍDA DE CABELLO MEDIANTE SUJECIÓN MECÁNICA DEL CABELLO NIVEL DE FOLÍCULOS PILOSOS CREADA POR LAS REDES DEL ÁCIDO HIALURÓNICO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “DR. CYJ HAIR FILLER / ACIDO HIALURÓNICO MARCA CAREGEN” teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición es considerado un Dispositivo Médico Riesgo III, de conformidad con la Regla 8 Literal c. “c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III” | III | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_AGOSTO_2018.pdf/001dea96-a1a8-e80e-22dc-e97fc68dd8c6?t=1542724155069
2018 | 7 | consecutivo 5000-2433-18 | NO | 3.27 | VERDE DE INDOCIANINA LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG MARCA DIAGNOSTIC GREEN | N/A | SE UTILIZA ÚNICAMENTE PARA DIAGNÓSTICO, PARA DETERMINAR QUÉ PROBLEMAS MÉDICOS PUEDE TENER UD., POR EJEMPLO: A) CÓMO FUNCIONA LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE O DE LA LINFA POR UNA PARTE DE SU CUERPO, POR EJEMPLO: • EL CORAZÓN • EL CEREBRO • EL HÍGADO • UNA CAPA DE LA PARTE INTERIOR DEL OJO LLAMADA COROIDES Acta No. 7 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 B) CUÁNTA SANGRE Y LINFA HAY EN CIERTAS PARTES DE SU CUERPO. C) CÓMO LE FUNCIONA EL HÍGADO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “VERDE DE INDOCIANINA LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG MARCA DIAGNOSTIC GREEN” teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición, No es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_AGOSTO_2018.pdf/001dea96-a1a8-e80e-22dc-e97fc68dd8c6?t=1542724155069
2018 | 7 | consecutivo 5000-2433-18 | NO | 3.28 | PARCHE ANTIPIMPLE-W / PARCHE DE HIDROGEL | WOOSHIN LABOTTACH | PARCHE PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLAMACION Y LAS INFECCIONES BACTERIANA Y MICÓTICAS DE LA PIEL QUE SUFREN GRANOS Y PROBLEMAS DE ACNÉ | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “PARCHE ANTIPIMPLE-W / PARCHE DE HIDROGEL MARCA WOOSHIN LABOTTACH” teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición, No es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_AGOSTO_2018.pdf/001dea96-a1a8-e80e-22dc-e97fc68dd8c6?t=1542724155069
2018 | 8 | consecutivo 5000-2583-18 | SI | 3.11 | DISPOSITIVO PELVICO ANTIROTATORIO PARA TOMA DE RAYOS X CADERA EN NIÑOS MENORES (ORTHOHIP) / FERULA | ORTOHIP | DISPOSITIVO EN POLIPROPILENO UTILIZADO PARA LA INMOVILIZACIÓN TEMPORAL DE NIÑOS ENTRE 3 Y 16 MESES PARA LA TOMA DE RAYOS X DE LA CADERA. TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN PROYECCIONES COMO TÓRAX Y ABDOMEN SI SE REQUIERE INMOVILIZACIÓN. EL DISEÑO DE LOS BORDES EN PUNTA ROMA ES AMIGABLE CON LOS NIÑOS, TIENE CORREAS CON VELCRO ATRAUMÁTICAS QUE SE ADAPTAN AL TAMAÑO DE CUALQUIER NIÑO POR SER GRADUABLES. TOTALMENTE ATRAUMÁTICO PARA EL PACIENTE. AL SER RADIOLUCIDO NO INTERFIERE CON LA RADIOGRAFÍA. EL DISPOSITIVO DEBE SER COLOCADO POR EL TÉCNICO O TECNÓLOGO DE RAYOS X. ES DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: LIMPIE CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y DESINFECTE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “DISPOSITIVO PELVICO ANTIROTATORIO PARA TOMA DE RAYOS X CADERA EN Acta No. 8 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 NIÑOS MENORES (ORTHOHIP) / FERULA - ORTOHIP” es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de acuerdo a lo establecido en la regla 1, del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. “…Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes…” | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_SEP_2018.pdf/1706219b-91a6-f654-0add-00ce5f44b153?t=1542724155714
2018 | 8 | consecutivo 5000-2585-18 | NO | 3.12 | VANITY THREADING THREAD / HILO PARA DEPILACION FACIAL Y CORPORAL | N/A | ES UN HILO PARA ENROSCAR SEGURO E HIGIÉNICO PARA PROTEGER LA PIEL DE ALERGIAS, INFECCIONES Y ERUPCIONES POR OTRO TIPO DE PROCESOS DE DEPILACIÓN PARA QUE LA PIEL SE VEA MAS BELLA. FABRICADO EN 100% ALGODÓN DE LA MAS ALTA CALIDAD, EN MÁQUINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y CON MUY ALTA RESISTENCIA PARA ASEGURAR MENOS ROTURAS DURANTE EL PROCESO COMPLETO DE DEPILACIÓN; SIN EMBARGO ESTÁN DISEÑADOS PARA ROMPERSE SI SE APLICA DEMASIADO FUERZA EN LA PIEL PARA PROTEGER AL USUARIO. LA ESTRUCTURA UNIFORME DEL HILO LO ALISA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PIEL FACILITANDO EL PROCESO DE DEPILACIÓN CONOCIDO COMO "TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN DE LA INDIA" QUE CORRESPONDE A LA DEPILACIÓN DE CEJAS, PARTE SUPERIOR DE LABIOS, CARA Y CUERPO EN DONDE SE ENCUENTRE VELLO FACIAL QUE SE DESEA RETIRAR DURANTE EL PROCESO. ES MUY SUAVE PARA LA PIEL DE LOS CLIENTES, NO SENTIRÁN DOLOR DURANTE LA DEPILACIÓN YA QUE ES MUY SUAVE Y GENTIL CON LA PIEL. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “VANITY THREADING THREAD / HILO PARA DEPILACION FACIAL Y CORPORAL”, NO es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_SEP_2018.pdf/1706219b-91a6-f654-0add-00ce5f44b153?t=1542724155714
2018 | 8 | consecutivo 5000-2693-18 | NO | 3.13 | ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN AND SMOOTH / JABÓN ANTIBACTERIAL LÍQUIDO PARA MANOS | N/A | JABÓN DE MANOS ANTIBACTERIAL SIN TRICLOSÁN, QUE DISMINUYE LAS BACTERIA EN LA PIEL QUE PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA FDA PARA LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL DE SALUD. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “ADVANCED ANTIBACTERIAL CLEAN AND SMOOTH / JABÓN ANTIBACTERIAL LÍQUIDO PARA MANOS” NO es considerado un Dispositivo Médico | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_SEP_2018.pdf/1706219b-91a6-f654-0add-00ce5f44b153?t=1542724155714
2018 | 8 | consecutivo 5000-2823-18 | NO | 3.24 | PROTECTOR BUCAL /PROTECTORES BUCALES | AKERVALL | LOS PROTECTORES AMORTIGUAN GOLPES EN LA CARA, MINIMIZA HERIDAS EN LOS LABIOS Y LENGUA, CARA O MANDÍBULA. PROTECCIÓN RUPTURA DE DIENTES, PROTECCIÓN PÉRDIDA DENTAL, AYUDA A MINIMIZAR DOLOR OROFACIAL, USO PARA DEPORTISTAS Y PERSONAL EN GENERAL QUE REQUIEREN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y CON PROBLEMA DE OCLUSIÓN (BRUXISMO). LOS PROTECTORES BUCALES SISU USAN TECNOLOGÍA DE AJUSTE PLANO PARA CREAR A SU BOCA UN PERFECTO AJUSTE A SU BOCA. REMOLDEABLE HASTA 20 VECES, IMPULSO POR LA TECNOLOGÍA DIFFUSIX. LOS PROTECTORES BUCALES SISU ESTÁN HECHOS DE UN MATERIAL PERFORADO NO COMPRESIBLE QUE DISTRIBUYE LA FUERZA DE IMPACTO SOBRE TODA LA SUPERFICIE DE CADA PROTECTOR BUCAL. CON SU DISEÑO PERSONALIZADO, RE-MOLDEABLE Y RESISTENCIA SIN IGUAL, LOS PROTECTORES BUCALES SISU PUEDEN PROTEGER MEJOR SUS DIENTES AL TIEMPO QUE LE BRINDAN LA LIBERTAD DE HABLAR, RESPIRAR Y BEBER FÁCILMENTE. SI USA APARATOS ORTOPÉDICOS O ESTÁN PASANDO POR OTRO TRATAMIENTO ORTODÓNTICO, NO INTENTE ADAPTARSE A SU SISU PROTECTOR EN CASA. EN ESTE LUGAR, QUE SU DENTISTA U ORTODONCISTA SE ADAPTEN A SU SISU PROTECTOR PARA USTED! USARÁ LAS BARRERAS APROPIADAS ENTRE EL PROTECTOR Y LOS FRENILLOS DE MODO QUE EL MATERIAL, MIENTRAS QUE ES FLEXIBLE, NO SE ENLACE A SUS SOPORTES. TAMBIÉN RECOMENDAMOS QUE NO IMPORTA LA EDAD DE SU NIÑO, TODOS LOS ATLETAS UTILIZAN UN ADULTO-TAMAÑO SISU PROTECTOR SIEMPRE USANDO LOS FRENILLOS PARA ASEGURAR UN AJUSTE APROPIADO. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “PROTECTOR BUCAL /PROTECTORES BUCALES MARCA: AKERVALL”, teniendo en cuenta su indicación de uso NO es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_SEP_2018.pdf/1706219b-91a6-f654-0add-00ce5f44b153?t=1542724155714
2018 | 8 | consecutivo 5000-2837-18 | NO | 3.25 | TONIMER® SPRAY | N/A | REMOVER Y FLUIDIFICAR EL MUCUS EN LOS CONDUCTOS NASALES EN CASO DE RESEQUEDAD Y/O CONGESTIÓN NASAL | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “TONIMER® SPRAY” NO es considerado un Dispositivo Médico ratificando el concepto emitido en el acta 10 de 2016 | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_SEP_2018.pdf/1706219b-91a6-f654-0add-00ce5f44b153?t=1542724155714
2018 | 9 | consecutivo 5000-2700-18 | NO | 3.26 | OSMOSIS INVERSA PURA-1 | N/A | EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA ES INDICADO PARA TODA CLASE DE APLICACIÓN QUE NECESITE AGUA PURIFICADA, NORMALMENTE USADO POR CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS, INDUSTRIAS Y LABORATORIOS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, componentes y composición de los productos “OSMOSIS INVERSA PURA-1” “OSMOSIS INVERSA PURA-1 STANDARD”, NO se consideran Dispositivos Médicos. En los casos en los que la indicación propuesta por el fabricante de estos productos se encuentre relacionada exclusivamente para: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Serán considerados dispositivos médicos y su clasificación de riesgo, se determinará teniendo en cuenta el grado de invasividad, sistema afectado y efecto biológico del paciente de conformidad a la indicación de uso propuesta por el fabricante. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_OCTUBRE_2018.pdf/8fc23a8a-a461-81b8-7860-062b8f0dbd8f?t=1542724156258
2018 | 9 | consecutivo 5000-2700-18 | NO | 3.26 | OSMOSIS INVERSA PURA-1 STANDARD | N/A | EL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA ES INDICADO PARA TODA CLASE DE APLICACIÓN QUE NECESITE AGUA PURIFICADA, NORMALMENTE USADO POR CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS, INDUSTRIAS Y LABORATORIOS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, componentes y composición de los productos “OSMOSIS INVERSA PURA-1” “OSMOSIS INVERSA PURA-1 STANDARD”, NO se consideran Dispositivos Médicos. En los casos en los que la indicación propuesta por el fabricante de estos productos se encuentre relacionada exclusivamente para: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Serán considerados dispositivos médicos y su clasificación de riesgo, se determinará teniendo en cuenta el grado de invasividad, sistema afectado y efecto biológico del paciente de conformidad a la indicación de uso propuesta por el fabricante. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_OCTUBRE_2018.pdf/8fc23a8a-a461-81b8-7860-062b8f0dbd8f?t=1542724156258
2018 | 9 | consecutivo 5000-2902-18 | NO | 3.18 | SOLUCIÓN ESTÉRIL FORMADORA DE PELÍCULA PARA USO ODONTOLÓGICO: IMPLAPROTECT MAX / SOLUCIÓN FORMADORA DE PELÍCULA ADHESIVA PARA USO ODONTOLOGICO - SISTEMA IMPLAPROTEC MAX | ITALMED | Solución formadora de película estéril para uso odontológico, con sustancia médica auxiliar (piperacilina + tazobactam), Sistema diseñado para la descontaminación de la superficie del implante y apoya la regeneración ósea peri-implante en la zona. Tratamiento auxiliar al proceso de regeneración de defectos óseos en la cresta alveolar periimplantario en asociación con sustitutos de hueso y membranas reabsorbibles. El polvo que consta de piperalicina sódica y tazobactam sódico ejerce una función auxiliar al dispositivo preservando la película, evitando que se convierta en un sustrato para el sobrecrecimiento bacteriano. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos “Solución estéril formadora de película para uso odontológico: IMPLAPROTECT MAX”, “Solución formadora de película adhesiva no estéril para uso dental: GELCIDE” y “Solución formadora de película para uso odontológico: IMPLACURE”, teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición, NO son considerados Dispositivos Médicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_OCTUBRE_2018.pdf/8fc23a8a-a461-81b8-7860-062b8f0dbd8f?t=1542724156258
2018 | 9 | consecutivo 5000-2902-18 | NO | 3.18 | SOLUCIÓN FORMADORA DE PELÍCULA ADHESIVA NO ESTÉRIL PARA USO DENTAL: GELCIDE - SOLUCIÓN FORMADORA DE PELÍCULA ADHESIVA NO ESTÉRIL PARA USO DENTAL: GELCIDE | ITALMED | Solución formadora de película adhesiva para uso odontológico con sustancia médica auxiliar (piperacilina + tazobactam), para la reducción de las profundidades de sondaje, la reducción del sangrado al sondaje y ganancia de nivel de inserción clínica. Para tratamiento de las bolsas periodontales, diseñado para la protección de la cavidad oral de la mucosa. El medicamento auxiliar tiene la función de proteger la película de una eventual colonización por bacterias patógenas, actúa como una barrera que impide la infiltración de bacteria. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos “Solución estéril formadora de película para uso odontológico: IMPLAPROTECT MAX”, “Solución formadora de película adhesiva no estéril para uso dental: GELCIDE” y “Solución formadora de película para uso odontológico: IMPLACURE”, teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición, NO son considerados Dispositivos Médicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_OCTUBRE_2018.pdf/8fc23a8a-a461-81b8-7860-062b8f0dbd8f?t=1542724156258
2018 | 9 | consecutivo 5000-2902-18 | NO | 3.18 | SOLUCIÓN FORMADORA DE PELÍCULA PARA USO ODONTOLÓGICO: IMPLACURE - SOLUCIÓN FORMADORA DE PELÍCULA ADHESIVA ESTÉRIL PARA USO ODONTOLÓGICO: IMPLACURE | ITALMED | Solución formadora de película adhesiva estéril para uso odontológico con sustancia médica auxiliar (piperacilina + tazobactam), sistema para descontaminación de implante. Diseñado para el tratamiento de la periimplantitis como coadyuvante en el proceso de la regeneración ósea en combinación con sustitutos óseos y membranas reabsorbibles. La acción principal del producto está dada por la disolución formadora de película estéril. El polvo que consta de piperalicina sódica + tazobactam sódico tiene la función proteger la película de eventual colonización por bacterias patógenas | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos “Solución estéril formadora de película para uso odontológico: IMPLAPROTECT MAX”, “Solución formadora de película adhesiva no estéril para uso dental: GELCIDE” y “Solución formadora de película para uso odontológico: IMPLACURE”, teniendo presente su indicación de uso, componentes y composición, NO son considerados Dispositivos Médicos. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_OCTUBRE_2018.pdf/8fc23a8a-a461-81b8-7860-062b8f0dbd8f?t=1542724156258
2018 | 10 | 20181213162 | SI | 3.1 | PLANTILLAS Y ARTÍCULOS DE POLÍMERO | TECNOMED | Hacer más cómodo el uso del calzado, proporcionar absorción de impacto, aliviar la presión del calzado sobre el pie, reducir el rozamiento entre la piel y el calzado protegiendo áreas específicas del pie evitando la formación de ampollas y callos | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se corrobora lo indicado en el certificado 2018014682 del 24/08/2018 y de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto PLANTILLAS Y ARTÍCULOS DE POLÍMERO MARCA TECNOMED, es considerado un Dispositivo Médico Clase I, de acuerdo a lo estipulado en la regla 1 del Artículo 7 del Decreto en mención. “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I…” Lo anterior, de conformidad con la indicación de uso establecida por el fabricante al informar que el producto PLANTILLAS Y ARTÍCULOS DE POLÍMERO MARCA TECNOMED proporciona absorción de impacto, alivia la presión del calzado sobre el pie, reduce el rozamiento entre la piel y el calzado protegiendo áreas específicas del pie, lo que significa que su función es la de prevenir y aliviar una enfermedad o lesión, ya que evita la formación de ampollas y callos. La queratodermia palmoplantar focal, comúnmente denominada como callo o dureza plantar, es un tipo de queratodermia en la que grandes masas compactas de queratina, se desarrollan en los sitios de fricción recurrente, principalmente en los pies, aunque también en las palmas. En concordancia, la queratodermia palmoplantar focal (callos), es considerada una Enfermedad, y su código en la clasificación internacional de Enfermedades (CIE11) es ED55.Z/CIE 11. “Trastornos de la queratinización epidérmica.” https://icd.who.int/browse11/lm/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1205950456 Acta No. 10 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 Por su parte, las ampollas, o una inflamación en la piel, o bien una flictena, son mecanismos de defensa del cuerpo humano consistentes con una lesión elevada, palpable y circunscrita, llena de líquido linfático y otros fluidos corporales, que se forma en la epidermis. Esta lesión se forma para proteger el tejido tegumentario interior, el desprendimiento o la elevación principal de la ampolla es la primera capa de la piel; conocida esta como la epidermis. Puede producirse como reacción a quemaduras o fricción y ayuda a reparar el daño producido en la piel. 1 1.Real Academia Nacional de Medicina. Diccionario de términos médicos. Madrid: Ed. Panamericana; 2012. Por lo expuesto, las ampollas son un signo y su código en la clasificación internacional de Enfermedades (CIE11) es EH92.1. “Dermatosis provocadas por fricción o estrés mecánico.” https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/600719715 Se destaca, que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) o International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (CDI), es la clasificación de diagnóstico ordinaria internacional para fines epidemiológicos y de gestión sanitaria y uso clínico y se utiliza para recolectar información sobre salud en los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. En particular, se emplea en la clasificación de enfermedades, accidentes, razones de consulta médica y otros problemas de salud notificados a los diversos tipos de registros de salud y a los registros vitales. Además de facilitar el almacenamiento y la recuperación de información diagnóstica con finalidades clínicas, epidemiológicas y de calidad, los registros resultantes sirven de base para la compilación de las estadísticas nacionales de mortalidad y morbilidad por los Estados Miembros de la OMS. La CIE-11 proporciona un marco conceptual para la clasificación de las enfermedades. https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=535:clasific acion-internacional-de-enfermedades&Itemid=487 | I | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_NOVIEMBRE_2018.pdf/90d0f53f-2ee5-c21c-dc18-ba80e1486d27?t=1542724156776
2018 | 11 | consecutivo 5000-3808-18 | NO | 3.11 | SPIRANTO PATH – PARCHE PARA DESCONGESTIÓN | N/A | PATCH SPIRNATO ESTÁ HECHO DE EUCALIPTO BALSÁMICO Y UNA CAPA AUTOADHESIVA DEL TIPO DE MATRIZ (TRES CAPAS DIFERENTES). PATCH SPIRANTO SE UTILIZAN PARA MEJORAR LA RESPIRACIÓN, DESCONGESTIÓN Y ALIVIAR EL MALESTAR QUE SE PRODUCE EN LA CONGESTION NASAL. FUNCIONA MEDIANTE LA LIBERACIÓN DE VAPORES NATURALES DE EUCALIPTO PARA FACILITAR LA Centro de Investigación Dirección Teléfono Ciudad Investigador Principal Sub Investigador CIRULASER ANDES Av. 9 No 116 -20 2152825 Bogotá Dr Jorge Hernándo Ulloa No tiene Acta No. 11 de 2018 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 RESPIRACIÓN, ESPECIALMENTE DURANTE LA NOCHE. LOS INGREDIENTES ACTIVOS (ACEITE DE EUCALIPTO, ALCANFOR) DE TRABAJO DEL PARCHE SE CONTRÁIGAN CAPILAR DE LA CAVIDAD NASAL Y CURAR UNA NARIZ QUE MOQUEA. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto SPIRANTO PATH – PARCHE PARA DESCONGESTIÓN, NO es considerado Dispositivo Médico, de acuerdo a su indicación de uso y la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_DICIEMBRE.pdf/e8aeb440-d4dc-edec-3413-a5dece45c3d7?t=1561740813344
2018 | 11 | consecutivo 5000-3955-18 | NO | 3.12 | PERA DE LAVADO INTIMO | N/A | Las peras para ducha intima son productos que te permite hacer una limpieza bastante eficaz ya sea intestinal o vaginal en la comodidad de tu casa son productos de fácil manipulación y de tamaño pequeño portable. Están diseñadas con una pera y una cánula blanda para minimizar la sensación de incomodidad está hechas de materiales de fácil cuidado que puedan ser lavados y secados sin dificultad. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto PERA DE LAVADO INTIMO, NO es considerado Dispositivo Médico, de acuerdo a su indicación de uso y la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_DICIEMBRE.pdf/e8aeb440-d4dc-edec-3413-a5dece45c3d7?t=1561740813344
2018 | 11 | consecutivo 5000-4021-18 | SI | 3.13 | FH SCORE SCREENING SOFTWARE | N/A | El FH SCORE SCREENING SOFTWARE es una herramienta virtual que facilita al médico el cálculo del puntaje de probabilidad de que su paciente adulto esté presentando o esté en riesgo de presentar Hipercolesterolemia Familiar (FH) Heterocigota. Los médicos tratantes podrán acceder a la herramienta a través de internet usando un navegador web estándar en el portal. El software también podrá ser descargado en computadoras, tablets y smartphones a través del navegador. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FH SCORE SCREENING SOFTWARE, es considerado Dispositivo Médico, de acuerdo a la definición de dispositivo médico establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación de acuerdo con el riesgo es I. | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_DICIEMBRE.pdf/e8aeb440-d4dc-edec-3413-a5dece45c3d7?t=1561740813344
2018 | 11 | consecutivo 5000-3954-18 | SI | 3.31 | HA1.5 | N/A | HA1.5 es un dispositivo médico inyectable basado en Ácido hialurónico inyectable que presenta tres variantes (HIGH/MÉDIUM/LOW) en función del efecto potenciador del cocktail enzimático coadyuvante, el cual está destinado al uso por el facultativo en el tratamiento de pacientes con fibrosis en tres niveles de desarrollo | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto HA1.5 es considerado un dispositivo médico de riesgo III. Por lo tanto, para iniciar trámite de solicitud de registro sanitario, además de los requisitos solicitados en el Decreto 4725 de 2005, se debe establecer su indicación de uso específica, dado que no describen el tipo fibrosis a tratar. Asimismo, se debe aportar evidencia científica en la que se demuestre la interacción entre el ácido hialurónico y las enzimas r-colagenasa, r-liasa y r-lipasa, además de su efecto coadyuvante. | III | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/565603/ACTA_DICIEMBRE.pdf/e8aeb440-d4dc-edec-3413-a5dece45c3d7?t=1561740813344
2019 | 1 | consecutivo 5000-0093-19 | NO | 3.13 | SILVERSTREAM | N/A | SilverStream® es una solución patentada para el manejo de heridas, que combina una baja concentración de iones de plata, mentol y glicerol más un surfactante, disuelto en una solución hipertónica. La formulación sinérgica innovadora de SilverStream garantiza una actividad conservante antibacteriana efectiva. La alta concentración del glicerol higroscópico proporciona propiedades de hidrogel. SilverStream limpia, hidrata y alivia eficazmente las heridas crónicas y difíciles de tratar. La combinación sinérgica especializada de iones de plata y mentol reduce el nivel de concentración de los iones de plata, muy por debajo del umbral citotóxico | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que no es un dispositivo médico de acuerdo a lo establecido en el decreto 4725 del 2005 y a su composición e indicación de uso. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA_FEBRERO_2019.pdf/8a437b1f-1920-23e3-22a5-88b630e8a1e0?t=1560454101610
2019 | 1 | consecutivo 5000-0280-19 | NO | 3.15 | DENTOXOL | N/A | Dentoxol® es un dispositivo médico líquido-oromucoso que ayuda a disminuir las lesiones orales de distintas etiologías incluyendo la mucositis oral/estomatitis por radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y tratamientos dirigidos contra el cáncer, actuando así como coadyuvante de los tratamientos oncológicos | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que no es un dispositivo médico de acuerdo a lo establecido en el decreto 4725 del 2005 y a su composición e indicación de uso. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA_FEBRERO_2019.pdf/8a437b1f-1920-23e3-22a5-88b630e8a1e0?t=1560454101610
2019 | 1 | consecutivo 5000-4047-18 | SI | 3.16 | Productos combinados de Dispositivos Médicos en relación con alcohol isopropílico | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las vendas, gasas, pañínes o apósitos impregnados con solución de alcohol isopropílico son considerados dispositivos médicos combinados, de acuerdo a lo establecido en el decreto 4725 del 2005. Para efecto de la expedición del registro sanitario se deberá soportar la seguridad de la combinación. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA_FEBRERO_2019.pdf/8a437b1f-1920-23e3-22a5-88b630e8a1e0?t=1560454101610
2019 | 1 | consecutivo 5000-3067-18 | SI | 3.17 | Productos combinados de Dispositivos Médicos en relación con Clorhexidina | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las vendas, gasas, pañínes o apósitos impregnados con Clorhexidina son considerados dispositivos médicos combinados, de acuerdo a lo establecido en el decreto 4725 del 2005. Para efecto de la expedición del registro sanitario se deberá soportar la seguridad de la combinación. | N/A | ELKIN HERNÁN OTÁLVARO CIFUENTES | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA_FEBRERO_2019.pdf/8a437b1f-1920-23e3-22a5-88b630e8a1e0?t=1560454101610
2019 | 2 | consecutivo 5000-0579-19 | SI | 3.7 | ESPÉCULO PARA OTOSCOPIO | BIOLIFE | ACCESORIO DISEÑADO DE FORMA ERGONÓMICA PARA LA EXPLORACIÓN VISUAL DEL OÍDO CON AYUDA DE UN OTOSCOPIO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, y la indicación de uso, el Producto “ESPÉCULO PARA OTOSCOPIO MARCA BIOLIFE”, es considerado Dispositivo Médico de riesgo I de acuerdo a la Regla 5 Literal b. “…b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I;” Acta No. 2 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 En este sentido, para la obtención del respectivo registro sanitario para ESPÉCULO DE OTOSCOPIO, los establecimientos que importen y/o fabriquen este tipo de dispositivo médico, tendrán un tiempo de transitoriedad de seis (6) meses a partir de la publicación de la presente Acta. Se aclara que para aquellos espéculos de otoscopio que se encuentren amparados como accesorio o complemento de un equipo de otoscopio, se asumirá el riesgo asignado que ampare el registro sanitario. | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA_SALA-DMRDI_MARZO_2019.pdf/be190d62-a3d2-6cb7-b324-6e7b7a3649fc?t=1560454102565
2019 | 3 | consecutivo 5000-0880-19 | SI | 3.12 | TT TRANSFORMER | METAMORFOSIS DEL DIENTE. UN SISTEMA AVANZADO EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS. EN POCOS MINUTOS SIMPLEMENTE APRETANDO UN BOTÓN, UN DIENTE EXTRAÍDO SERÁ PROCESADO Y TRANSFORMADO EN UN MATERIAL DE INJERTO | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el equipo TRANSFORMER TT dada su indicación de uso, requiere Registro Sanitario para su comercialización en Colombia, de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, es pertinente aclarar que su uso debe estar vinculado única y exclusivamente a Bancos de Tejidos con Certificación en Buenas Practicas para Tejido Osteomuscular emitido por el Invima. Lo anterior fundamentado en que la utilización del equipo descrita por el solicitante se ajusta a la definición de un Banco de Tejidos, tal como lo establece el artículo 2° del Decreto 2493 de 2004 “por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes anatómicos.” Establece lo siguiente: Artículo 2°. Definiciones “(…) Banco de Tejidos y de Médula Ósea. Es la institución sin ánimo de lucro encargada de la obtención, extracción, procesamiento, preservación y almacenamiento de tejidos y de médula ósea con el propósito de conservarlos y suministrarlos. Así mismo el parágrafo 1 del artículo 21 del mencionado Decreto establece: Artículo 21°. Del carácter de las instituciones autorizadas para la obtención de componentes anatómicos. Parágrafo 1°. La obtención de tejidos y de médula ósea y la práctica de cualquiera de las actividades relacionadas con la obtención, extracción, procesamiento y distribución de los mismos, deberá hacerse por banco de tejidos o de médula ósea sin ánimo de lucro, autorizadas para tal fin, por el Invima. En este sentido, se recuerda que las actividades de Extracción y Procesamiento de tejidos corresponden a actividades propias de los Bancos de Tejidos. Acta No. 3 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 Así mismo, el procesamiento de tejidos se debe hacer en áreas verificadas y aprobadas por Invima para tal fin, puesto que la institución realiza trazabilidad, que incluye controles al procesamiento, al tejido, a los equipos y a las áreas donde se realizarán dichas actividades. Estas actividades son verificadas y aprobadas en las visitas realizadas a los Bancos de Tejidos con base en los estándares de la Resolución 5108 de 2005 “Por la cual se establece el Manual de Buenas Prácticas para Bancos de Tejidos y de Médula Osea y se dictan otras disposiciones.” Por otro lado, permitir la libre utilización de dispositivos médicos para procesamiento de tejidos podría favorecer la comercialización de componentes anatómicos, lo cual está prohibido según lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1805 de 2016 "Por medio de la cual se modifican la ley 73 de 1988 y la ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones", que cita: "ARTICULO 17. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 919 de 2004 el cual quedará así: Artículo 2°. Quien trafique, compre, venda o comercialice componentes anatómicos humanos, incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años de prisión. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-ABRIL-2019.pdf/5f93dd6e-ea46-c7ca-fc62-daf18896d3f4?t=1560454103002
2019 | 3 | consecutivo 5000-1022-19 | NO | 3.20 | MEDIOS DE MONTAJE PARA MICROSCOPIA MERCK | N/A | LOS PRESENTES MEDIOS DE MONTAJE ANHIDROS Y LISTOS PARA EL USO PUEDEN SER UTILIZADOS PARA EL MONTAJE DE PREPARADOS DESHIDRATADOS DE ORIGEN HUMANO, UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO FIJADOS, DADO EL CASO INCLUIDOS Y TEÑIDOS, O DADO EL CASO CONTRATEÑIDOS DE FORMA HISTOLÓGICA, BACTERIOLÓGICA, HEMATOLÓGICA (ENZIMA CITO-QUÍMICA) O CITOLÓGICA JUNTO CON OTROS MATERIALES DE DIAGNÓSTICO INVITRO DE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS, OBTENIÉNDOSE PARA ESTOS LA POSIBILIDAD DE SER EVALUADOS PARA FINES DIAGNÓSTICOS. EL MONTAJE SE REALIZA PARA QUE EL MATERIAL DE EXAMEN PUEDA SER EXAMINADO POR MICROSCOPIA ÓPTICA, CONSERVADO DURANTE AÑOS Y REEXAMINADO DESPUÉS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto MEDIOS DE MONTAJE PARA MICROSCOPIA MERCK, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado dispositivo médico, por lo tanto, no requiere registro sanitario como dispositivo médico para su comercialización en Colombia. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-ABRIL-2019.pdf/5f93dd6e-ea46-c7ca-fc62-daf18896d3f4?t=1560454103002
2019 | 3 | 20191062811 | SI | 3.21 | NECTERO ENDOVASCULAR ANEURYSM STABILIZATION TREATMENT | N/A | El dispositivo consiste en un catéter, estabilizador y bicarbonato de sodio. El catéter es un sistema de entrega de balón doble 14f. el balón de oclusión central esta hecho de un material de poliuretano compatible diseñado para sellar hasta 28mm de aorta… El uso previsto del balón estabilizador es para desplazar la sangre en el saco aneurismático y llenar el estabilizador en la pared a través de sus múltiples perforaciones… El estabilizador EAST se proporciona en 3 viales de 50 mi. Dentro de la caja también se proporciona un vial de bicarbonato de sodio de 50 mi. El Estabilizador consiste en una formulación patentada de 1,2,3,4,6- Pentagaloilo Glucosa (PGG), un conservante y medio de contraste. El medio de contraste es para ayudar a la visualización del balón de estabilización durante la entrega. El conservante mantiene un pH bajo para el almacenamiento a largo plazo; Es necesario agregar 1,5 mi de bicarbonato de sodio a cada uno de los viales de estabilización de 50 mi para que el pH alcance un nivel adecuado para la inyección. La PGG se deriva del ácido tánico y está compuesta por una única molécula de glucosa rodeada por grupos de 5-galos. El tamaño es PGG es lo suficientemente pequeño como para penetrar la íntima y penetrar rápidamente en la capa de medios del aneurisma. Los brazos hidrofóbicos atraen y recogen otras moléculas hidrofóbicas en un ambiente más estable. Las más comunes de estas moléculas son la elastina y el colágeno fragmentados. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto NECTERO ENDOVASCULAR ANEURYSM STABILIZATION TREATMENT es considerado un dispositivo médico de riesgo III. Por lo tanto, para iniciar proceso de presentación y evaluación de protocolos de investigación clínica con dispositivos médicos y otras tecnologías debe aportar la información contenida en el “FORMATO DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON DISPOSTIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS”, la cual encontrará en la página del Invima, salas especializadas, Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, format | N/A | CATALINA ARROYAVE | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-ABRIL-2019.pdf/5f93dd6e-ea46-c7ca-fc62-daf18896d3f4?t=1560454103002
2019 | 4 | 20191070371 | NO | 3.2 | DENTOXOL | N/A | Dentoxol® es un dispositivo médico líquido-oromucoso que ayuda a disminuir las lesiones orales de distintas etiologías incluyendo la mucositis oral/estomatitis por radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y tratamientos dirigidos contra el cáncer, actuando así como coadyuvante de los tratamientos oncológicos. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se ratifica el concepto emitido en el numeral 3.15 del Acta 1 de 2019, en la cual se determina que el producto DENTOXOL No es considerado un Dispositivo Médico de acuerdo con la composición e indicación de uso. Dado que se encuentra el producto SALIVAR SOLUTION 2017M-011831-3 que cuenta con la misma indicación de uso aprobado como medicamento, esta sala remitirá la consulta a la Sala Especializada de Medicamentos. | N/A | LUPERLY SABOGAL MARTÍNEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-FINAL-MAYO-2019.pdf/0bed1721-9005-63d7-a075-bf3be35d5463?t=1560454100739
2019 | 4 | consecutivo 5000-1306-19 | SI | 3.6 | HEMOSTATICO PROQUIDENT | N/A | CONTROL DE SANGRADO EN PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DENTALES (RECONSTRUCCION DENTAL, PREPARACION DE CORONAS DENTALES, TOMA DE IMPRESIONES DENTALES, EXODONCIA) | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que este producto es considerado un Dispositivo Médico Combinado con clasificación de riesgo III de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III.” | III | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-FINAL-MAYO-2019.pdf/0bed1721-9005-63d7-a075-bf3be35d5463?t=1560454100739
2019 | 4 | consecutivo 5000-1356-19 | SI | 3.10 | INJERTO ENDOVASCULAR FABRICADOS A MEDIDA ZENITH: FENESTRADOS Y/O RAMIFICADOS | N/A | INJERTO ENDOVASCULAR FABRICADO A LA MEDIDA DE CADA PACIENTE. EL INJERTO O ENDOPRÓTESIS VASCULAR DEBE SER UTILIZADO CON UNA PREVIA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO/BENEFICIO PARA EL PACIENTE. ANEURISMAS AÓRTICOS TORACOABDONINALES CON COMPROMISO DE VASOS VISCERALES QUE POR SU ANATOMÍA Y PATOLOGÍA NO SON APTOS PARA TRATAMIENTO O REPARACIÓN QUIRÚRGICA CONVENCIONAL NI A TRAVÉS DE LA DIVERSIDAD DE REFERENCIAS DE INJERTOS ENDOVASCULARES ZENITH ESTÁNDAR. EN GENERAL, LOS INJERTOS ENDOVASCULARES A LA MEDIDA ESTÁN INDICADOS PARA LA EXCLUSIÓN DE ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL O TORÁCICO CON COMPROMISO DE RAMAS VASCULARES VISCERALES. LOS INJERTOS ENDOVASCULARES FENESTRADOS Y/O RAMIFICADOS SON FABRICADOS BAJO PEDIDO Y DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS SOLICITADAS POR EL MÉDICO TRATANTE. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa el producto INJERTO ENDOVASCULAR FABRICADOS A MEDIDA ZENITH: FENESTRADOS Y/O RAMIFICADOS es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo III de acuerdo a la siguiente regla: Acta No. 4 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: (…) b) Utilizarse en contacto directo con el corazón, el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central, en cuyo caso, se incluirán en la clase III; | III | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-FINAL-MAYO-2019.pdf/0bed1721-9005-63d7-a075-bf3be35d5463?t=1560454100739
2019 | 5 | consecutivo 5000-1499-19 | SI | 3.8 | ULTRASLIM-LED- ULTRABRIGHT-LED / TRANSILUMINADOR / SYNGENE | N/A | EL TRANSILUMINADOR UV ES UNA CAJA CON LUZ ULTRAVIOLETA USADA PARA ILUMINACIÓN DE GELES | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto ULTRASLIMLED- ULTRABRIGHT-LED / TRANSILUMINADOR / SYNGENE es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo I de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I. | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA+JUNIO+2019+final.pdf/8acc8b92-093d-631e-972c-5685b9912e87?t=1560456324069
2019 | 5 | consecutivo 5000-1400-19 | NO | 3.9 | DENTIN CLEANSER | N/A | LA SOLUCIÓN LIMPIADORA DE DENTINA ESTÁ INDICADO COMO UN DESINFECTANTE EFICAZ PARA ELIMINAR LA MATERIA ORGÁNICA DE LAS PARTÍCULAS DE DENTINA SIN DEGRADAR LA COMPOSICIÓN MINERAL DE LA DENTINA. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto DENTIN CLEANSER de acuerdo a su indicación, uso y composición No es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA+JUNIO+2019+final.pdf/8acc8b92-093d-631e-972c-5685b9912e87?t=1560456324069
2019 | 5 | consecutivo 5000-1554-19 | NO | 3.10 | MOLUTREX 5% (Hidróxido de potasio al 5%) | N/A | TRATAMIENTO DEL MOLUSCO CONTAGIOSO EN ADULTOS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS. ROSTRO Y CUERPO, EXCEPTO MUCOSA Y CONTORNO DE OJOS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto MOLUTREX 5% (Hidróxido de potasio al 5%), No es considerado un Dispositivo Médico, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. Por su composición e indicación de uso, se transfiere a la Sala Especializada de Medicamentos para su evaluación. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA+JUNIO+2019+final.pdf/8acc8b92-093d-631e-972c-5685b9912e87?t=1560456324069
2019 | 5 | consecutivo 5000-1586-19 | SI | 3.11 | WITT – MEZCLADOR DE GAS | N/A | FAMILIA DE MEZCLADORES DE AIRE MÉDICOS QUE SE UTILIZAN PARA PRODUCIR AIRE MÉDICO SINTÉTICO COMPUESTO DE OXÍGENO Y NITRÓGENO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto WITT – MEZCLADOR DE GAS es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIa de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo.” Esta Sala recomienda a los usuarios de esta tecnología, realizar pruebas de validación del aire medicinal generado por el equipo, adicional a los controles recomendados por el fabricante. | IIa | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA+JUNIO+2019+final.pdf/8acc8b92-093d-631e-972c-5685b9912e87?t=1560456324069
2019 | 6 | 20193004445 | SI | 3.4 | RADARA (Innoture Power Patch) | N/A | LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PARCHE ES COLOCARLO SOBRE LA PIEL, ESPECIALMENTE SOBRE EL ÁREA DE LOS PARPADOS, Y CON UNA PRESIÓN EJERCIDA POR LOS DEDOS DURANTE 5 A 10 SEGUNDOS, LAS MICRO AGUJAS “FORMARAN” UNOS MICROCANALES CON UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR A LOS 400µm. LA ACCIÓN QUE EJERCE ESTE PARCHE ES AYUDAR A LA ABSORCIÓN DEL ÁCIDO HIALURONICO EN LA EPIDERMIS. MEJORAN 1) LA REDUCCIÓN DE ARRUGAS 2) EL CONTENIDO DE HUMEDAD Y 3) LA ELASTICIDAD. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto “RADARA (Innoture Power Patch)”, de acuerdo a su indicación de uso y componentes, es considerado un dispositivo médico, con clasificación de riesgo III, de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: (…) c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III;” | III | MARÍA NATHALIA PINZÓN DURÁN | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-JULIO-2019.pdf/7f0da7d7-610f-743a-05c9-2deb05641131?t=1562877416124
2019 | 6 | consecutivo 5000-1839-19 | SI | 3.12 | MICROSCOPIO ESPECULAR | N/A | “El microscopio especular provee captura de imagen sin contacto, captura de imagen de alta magnificación de endotelio permitiendo la observación del tamaño y forma de las células. A través de las imágenes capturadas se analiza la información como el número de células endoteliales y área de la célula.” Las imágenes capturadas y los resultados del análisis del endotelio se utilizan para ayudar a la cirugía de córnea, seguimiento post operatorio y observación de córnea como desordenes endoteliales o estado de la córnea en pacientes que utilizaron lentes de contacto por un largo periodo. Es de resaltar que las existen referencias microscopios especulares para evaluación de corneas en donantes cadavéricos y para pacientes vivos, sin embargo ambos evalúan lo mismo ENDOTELIO CORNEAL | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos Microscopio Especular, Estereoscopio y Microscopio invertido, son considerados dispositivos médicos y actualmente cuentan con registro sanitario vigente, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-JULIO-2019.pdf/7f0da7d7-610f-743a-05c9-2deb05641131?t=1562877416124
2019 | 6 | consecutivo 5000-1839-19 | SI | 3.12 | ESTEREOSCOPIO | N/A | “Los estereoscopios permiten hacer estudios de objetos y especímenes demasiado pequeños para ser estudiados a simple vista, pero demasiado grandes para ser estudiados bajo el microscopio compuesto. Su magnificación va desde cerca de 5x hasta más de 60x. Los estereoscopios también son conocidos como microscopios de disección, pues en muchas ocasiones son usados para disecar los especímenes o muestras, separando de ellos aquellas partes que serán examinadas mediante otros tipos de microscopía. Acta No. 6 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 • El estereoscópico se utiliza para observar objetos relativamente grandes de aproximadamente 0.05 20 milímetros. • Son utilizados para investigaciones de botánica, de mineralogía y en la industria microelectrónica. • Tiene la particularidad de mostrar imágenes en tres dimensiones. Áreas de Aplicación: Formación, fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad. https://www.kern-sohn.com/data/zusatzseiten/downloads/z-co-es-kp-stereomicroscopes.pdf | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos Microscopio Especular, Estereoscopio y Microscopio invertido, son considerados dispositivos médicos y actualmente cuentan con registro sanitario vigente, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-JULIO-2019.pdf/7f0da7d7-610f-743a-05c9-2deb05641131?t=1562877416124
2019 | 6 | consecutivo 5000-1839-19 | SI | 3.12 | MICROSCOPIO INVERTIDO | N/A | “Es usado para observar crecimiento de cultivos celulares y está diseñado tanto para rutina como para aplicaciones de investigación en laboratorios farmacéuticos o universidades, cámara adaptable para fotomicrografía y documentación digital.” Tomado del Registro Sanitario INVIMA 2014DM-0012332 El microscopio invertido CETI ha sido diseñado para examinar muestras de tejido, manipulación celular y aplicaciones de microbiología en general. Se suministra con campo claro y contraste de fases y la opción de incluir iluminación fluorescente http://www.metrixlab.mx/producto/microscopio-invertido-inverso-tc/ “Para la observación de sustancias sedimentadas y preparaciones vivas. Equipo de laboratorio o uso clínico que emplea varios mecanismos para obtener una imagen ampliada de un objeto pequeño y así mostrar los detalles de la estructura que de otra forma no sería visible para el ojo humano, con la posibilidad de documentar y mostrar imágenes con fines didácticos y de investigación.” http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/CETpdf/microscopios/Microscopio_Invertido.pd f Especialmente indicado para su aplicación en laboratorio, y revisión de material. https://www.pce-iberica.es/hoja-datos/hoja-datos-microscopio-mbl3400.pdf | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos Microscopio Especular, Estereoscopio y Microscopio invertido, son considerados dispositivos médicos y actualmente cuentan con registro sanitario vigente, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-JULIO-2019.pdf/7f0da7d7-610f-743a-05c9-2deb05641131?t=1562877416124
2019 | 6 | consecutivo 5000-1839-19 | NO | 3.12 | MICROSCOPIO MONOCULAR | N/A | Este microscopio está diseñado para familiarizarse con todos sus componentes y aprender su manejo de una forma fácil y rápida. Utilizados principalmente en docencia tanto en primaria como en secundaria. http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/medidor.asp?id=6026&_microscopios_comp uestos_monoculares_de_40x_a_2000x_aumentos_tienda_on_line.” | El Microscopio Monocular, No es considerado dispositivo médico teniendo presente su indicación de uso y lo preceptuado en artículo 2 del Decreto 4725 de 2005 | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-JULIO-2019.pdf/7f0da7d7-610f-743a-05c9-2deb05641131?t=1562877416124
2019 | 7 | consecutivo 5000-1993-19 | SI | 3.4 | HIDRIVAG GEL | N/A | HIDRRIVAG GEL ESTÁ DISEÑADO PARA RESTAURAR LA HIDRATACIÓN A NIVEL GENITAL EN TODAS AQUELLAS SITUACIONES QUE ASÍ LO REQUIERAN, POR EJEMPLO, EN ESTADOS DE ESTRÉS, TRAS UN PARTO, EN LA MENOPAUSIA, O ANTE ALGUNOS PROCESOS QUE IMPLIQUEN CAMBIOS HORMONALES, ASÍ COMO PARA MEJORAR EL CONFORT SEXUAL. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo con la composición del producto “HIDRIVAG GEL”, es considerado un Dispositivo Médico, riesgo IIA de acuerdo con la siguiente regla: “Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) Acta No. 7 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I” | IIa | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-AGOSTO-2019.pdf/50eaaede-7df8-920a-6924-7b3f809e0d9b?t=1565816419583
2019 | 7 | consecutivo 5000-2158-19 | SI | 3.5 | VITA-POS – VITAMINA A UNGÜENTO OFTÁLMICO | N/A | VITA-POS MEJORA LA PELÍCULA LAGRIMAL Y PROTEGE LA SUPERFICIE OCULAR. ALIVIA LA SENSACIÓN DE QUEMAZÓN Y DE OJOS SECOS O CANSADOS. LOS PARPADOS SE DESLIZAN FÁCILMENTE SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CÓRNEA Y LA CONJUNTIVA. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, teniendo en cuenta la composición e indicación de uso del producto VITA-POS – VITAMINA A UNGÜENTO OFTÁLMICO, se considera un Dispositivo Médico de Riesgo III de acuerdo a la siguiente Regla: “Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un Acta No. 7 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III” | III | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-AGOSTO-2019.pdf/50eaaede-7df8-920a-6924-7b3f809e0d9b?t=1565816419583
2019 | 8 | consecutivo 5000-2276-19 | NO | 3.8 | ANESTOP | N/A | ANESTOP ES UNA FORMULACIÓN QUE ENCUENTRA APLICACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y DERMATOLÓGICOS (POR EJEMPLO LASER, PEELINGS, RELLENOS FACIALES Y OTROS), AYUDANDO A MINIMIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. - CONSERVACION: CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO. - ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. - CONTRAINDICACIONES: PRODUCTO CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD A CUALQUIER COMPONENTE DE LA FORMULA. - MODO DE USO: LIMPIAR LA ZONA A TRATAR, APLICAR UNA CAPA DE ANESTOP, DEJAR DURANTE DIEZ MINUTOS Y RETIRAR. REPETIR LA OPERACIÓN Y DEJAR DURANTE DIEZ MINUTOS MÁS. REPETIR LA OPERACIÓN Y DEJAR 5 MINUTOS MÁS. RETIRAR, LIMPIAR Y DESINFECTAR LA ZONA. DESPUÉS DE ESTE PROCEDIMIENTO LA PIEL YA ESTÁ PREPARADA PARA EL TRATAMIENTO PROFESIONAL. - MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO: ESTE PRODUCTO VA DIRIGIDO AL SECTOR ESTÉTICO. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “ANESTOP” NO es considerado un Dispositivo Médico. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-SEPTIEMBRE-2019.pdf
2019 | 9 | consecutivo 5000-2772-19 | SI | 3.5 | AC008 ADVANDX FILTER VIAL | N/A | AC008 FILTER VIALS SON ELEMENTOS DE LABORATORIO DESECHABLES QUE SE UTILIZAN EN LA ELIMINACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE RESINA QUE EVENTUALMENTE PUEDEN CONTENER LAS BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS, Acta No. 9 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 PARA ASÍ SECUESTRAR LOS ANTIBIÓTICOS SI ESTOS HAN SIDO SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se ratifica el concepto emitido por el Grupo de Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos sobre el producto “AC008 ADVANDX FILTER VIAL”, el cual es considerado Dispositivo Médico ya que su indicación de uso se encuentra incluida en la definición según el Decreto 4725 Artículo 2: “Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.” (Subraya fuera de texto) Acta No. 9 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 Con Clasificación de riesgo I, de acuerdo a la siguiente regla establecida en el Artículo 7 del decreto en mención: (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-OCTUBRE-2019.pdf
2019 | 9 | consecutivo 5000-2905-19 | SI | 3.7 | NIK-L-BLOK | N/A | NIK-L-BLOK ™ ESTÁ DESTINADO A APLICARSE EN IA PIEL COMO BARRERA FISICA PARA PROTEGER IA PIEL AL CONTACTO CON ELEMENTOS QUE TENGAN NÍQUEL Y EL COBALTO. NIK-L-BLOK AISLA IA PIEL AL CONTACTO CON ELEMENTOS METÁLICOS QUE TENGAN NÍQUEL Y COBALTO. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo a la definición establecida en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el Acta No. 9 de 2019 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 producto “NIK-L-BLOK” es considerado Dispositivo Médico con clasificación de Riesgo I según regla de clasificación: (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-OCTUBRE-2019.pdf
2019 | 10 | consecutivo 5000-3052-19 | SI | 3.10 | CPMH CUSTOMIZED TMJ PROSTHESIS | N/A | PRÓTESIS O REEMPLAZO PARA ARTROPLASTIA, FABRICADO INDIVIDUALMENTE PARA IA ANATOMÍA ÚNICA DE CADA PACIENTE, REPRODUCE Y ORIGINA IA ESTRUCTURA ÓSEA PARA SER PRECISA Y QUIRÚRGICAMENTE NECESARIA. REQUIERE UN MOLDE E IMPLEMENTOS FÁCILES DE USAR, CON TECNOLOGÍA MODERNA Y DE VANGUARDIA PARA OPTIMIZAR EL RESULTADO QUIRÚRGICO Y PROPORCIONAR COMODIDAD EN IA CIRUGÍA, PUEDE PLANIFICAR, DIAGNOSTICAR Y COMUNIQUE AL PACIENTE CÓMO SERÁ IA CIRUGÍA CON IA PRÓTESIS DEFINITIVA.” | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa el producto CPMH CUSTOMIZED TMJ PROSTHESIS es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIb de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb…” | IIb | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-noviembre-2019.pdf
2019 | 10 | consecutivo 5000-3135-19 | SI | 3.11 | IMPLANTES MEDICO QUIRURGICOS A LA MEDIDA/PERSONALIZADOS | N/A | LOS IMPLANTES MÉDICO-QUIRÚRGICOS A LA MEDIDA/PERSONALIZADOS PARA CADA PACIENTE, CONSTITUYEN UN DISPOSITIVO CAPAZ DE SUSTITUIR PROTÉSICAMENTE LA DISCONTINUIDAD ÓSEA PRESENTADA EN UN PACIENTE POR MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS. ESTOS DISPOSITIVOS ESTÁN INDICADOS PARA SER UTILIZADOS AL MOMENTO DE REALIZAR RECONSTRUCCIONES ÓSEAS EN LAS ZONAS DONDE SE HAN REALIZADO OSTEOTOMÍAS QUE DERIVARON CON LA PÉRDIDA PERMANENTE O DESPLAZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ÓSEAS MANIFESTADAS EN DEFORMACIONES ÓSEAS. LAS CRANEOPLASTIAS LA MEDIDA O PLACAS CRANEALES, LOS IMPLANTES CRANEAOMAXILOFACIALES EN GENERAL E IMPLANTES QUE SEAN ELABORADOS SIGUIENDO LA ANATOMÍA DE UN PACIENTE EN ESPECÍFICO PARA CUALQUIER ZONA DEL CUERPO CONSTITUYEN ESTE PRODUCTO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa el producto “IMPLANTES MEDICO QUIRURGICOS A LA MEDIDA/PERSONALIZADOS” es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIb de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico, se incluirán en la clase IIb…” | IIb | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-noviembre-2019.pdf
2019 | 10 | consecutivo 5000-3349-19 | SI | 3.22 | SISTEMA DE RAYOS X EN CABINA PARA ESPECÍMENES XPERT – RAYOS X PARA ESPECÍMENES | KUBTEC | EL SISTEMA DE RADIOGRAFÍA PARA ESPECÍMENES XPERT ES UN SISTEMA DE RAYOS X AUTÓNOMO, BLINDADO, DE GABINETE, DISEÑADO PARA SATISFACER LOS REQUISITOS DE IMAGEN PARA BIOPSIAS CON AGUJA O EXTIRPADOS QUIRÚRGICAMENTE. ESTE DISPOSITIVO NO EXPONE AL PACIENTE A LA RADIACIÓN, SE UTILIZA PARA MUESTRAS DE TEJIDO DE BIOPSIA. ESTE EQUIPO OFRECE ALTA RESOLUCIÓN, IMÁGENES DE ALTO CONTRASTE, DE RAYOS X, USANDO EL ARCHIVO RADIOGRÁFICO HASTA 10 X 12” O DIGITALMENTE CON EL DICOM COMPATIBLES CON DETECTORES DIGITALES DIGIVIEW HASTA 8 X 10” DE TAMAÑO. PROPORCIONA IMÁGENES DE RAYOS X DIGITALES DE MUESTRAS DE TEJIDO RECOGIDAS DE DIVERSAS REGIONES ANATÓMICAS CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA VERIFICACIÓN RÁPIDA QUE EL TEJIDO CORRECTO HA SIDO EXTIRPADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA BIOPSIA | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa el producto “SISTEMA DE RAYOS X EN CABINA PARA ESPECÍMENES XPERT – RAYOS X PARA ESPECÍMENES MARCA KUBTEC” es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo I de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 12. Todos los demás dispositivos médicos activos se incluirán en la clase I.” | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-noviembre-2019.pdf
2019 | 11 | consecutivo 5000-3647-19 | NO | 3.17 | MULTIORGASMOS ELECTRIZANTE | N/A | APLICAR UNA O DOS GOTAS SOBRE O ALREDEDOR DEL CLÍTORIS, ESTIMULA, GENERA FRICCIÓN O SOPLA PARA EXPERIMENTAR MAYOR SENSACIÓN DE PLACER. APTO PARA EL SEXO ORAL. DESPUÉS DE LA APLICACIÓN COMENZARÁ A SENTIR UNA SENSACIÓN ELECTRIZANTE, CÁLIDA Y ESTIMULANTE. ESTA SENSACIÓN ALCANZA SU PUNTO MÁS ALTO ALREDEDOR DE LOS DOS MINUTOS Y PUEDE PERMANECER HASTA 45 MINUTOS. PUEDE USARLO EN LAS ZONAS ERÓGENAS Y EN LOS LABIOS. APLÍCALO ANTES DE USAR CUALQUIER LUBRICANTE ÍNTIMO. DEBE COMPLEMENTARSE CON ESTIMULACIÓN | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo presente la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005 y la indicación de uso, el producto MULTIORGASMOS ELECTRIZANTE, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-diciembre-2019+.pdf
2019 | 11 | consecutivo 5000-3589-19 | SI | 3.18 | DOSE CHECK | N/A | ES UN SISTEMA DE SOFTWARE INDEPENDIENTE (APLICACIÓN MÓVIL) DESTINADO A SER UTILIZADO POR PACIENTES ADULTOS CON DIABETES TIPO 2 Y SUS PROVEEDORES DE ATENCIÓN EN SALUD (PROFESIONALES DE IA SALUD O INSTITUCIONES DE SALUD) PARA TITULACIÓN DE INSULINA (AJUSTAR IA DOSIS DE ACUERDO A LOS VALORES DE GLICEMIA) SIEMPRE Y CUANDO UN PROFESIONAL DE IA SALUD PRESCRIBA UN PROGRAMA DE TITULACIÓN AL PACIENTE. EL SOFTWARE (APLICACIÓN) NO PRETENDE REEMPLAZAR EL MANEJO, CUIDADO O SUPERVISIÓN DEL TRATAMIENTO BRINDADOS POR UN PROFESIONAL DE IA SALUD CAPACITADO EN EL MANEJO DIABETES. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “DOSE CHECK” es considerado un Dispositivo Médico de acuerdo con la definición de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, clasificación de Riesgo I, regla: “Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes” | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-diciembre-2019+.pdf
2019 | 11 | consecutivo 5000-3723-19 | NO | 3.31 | CALCULATORS AND SIMULATORS – INDICADOR DE PROGRESIÓN | N/A | se utiliza para información de salud general únicamente y no para emplearse como sustituto de asesoría, diagnóstico o tratamiento médico” y por otra parte “La calculadora PSA muestra la progresión química y bioquímica del antígeno a través del tiempo y la velocidad de duplicación del PSA, y muestra gráficamente la evolución | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “CALCULATORS AND SIMULATORS – INDICADOR DE PROGRESIÓN” No es considerado Dispositivo Médico, de acuerdo a su indicación de uso y la definición de dispositivo médico establecida en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1230864/ACTA-diciembre-2019+.pdf
2020 | 1 | consecutivo 5000-4121-19 | NO | 3.18 | MERLIN ™ - APLICADOR DE PREPARACIÓN PARA PIEL ANTES DE CIRUGÍA | COVIDIEN | PRODUCTOS PARA SER USADOS EXCLUSIVAMENTE EN PIEL INTACTA, PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL ANTES DE CIRUGÍA. AYUDA A REDUCIR LAS BACTERIAS QUE PUEDEN CAUSAR POTENCIALMENTE INFECCIÓN DE LA PIEL. PRODUCTO DE UN SOLO USO | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, la indicación de uso y su composición, el producto “MERLIN ™ - APLICADOR DE PREPARACIÓN PARA PIEL ANTES DE CIRUGÍA - COVIDIEN”, no es considerado un dispositivo médico debido a que el aplicador es un vehículo para que el medicamento POVIDONA YODADA o ALCOHOL ayuden a reducir las bacterias. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_FEBRERO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 1 | consecutivo 5000-0368-20 | SI | 3.20 | REGEN-POWERFILL-DERMAVAN | N/A | RELLENO INYECTABLE PARA AGRANDAR EL PENE PARA PERSONAS CON MICROPENE | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto REGENPOWERFILL-DERMAVAN, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III. Asimismo, este debe ser utilizado por profesionales de la salud especialistas en este tipo de procedimientos. | III | MABEL BARBOSA ROMERO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_FEBRERO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 1 | consecutivo 5000-0369-20 | SI | 3.21 | INSTRUMENTAL MORTUORIO | N/A | UTILIZADOS PARA AUTOPSIAS | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “INSTRUMENTAL MORTUORIO” es considerado dispositivo médico de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, clasificación de Riesgo I: “Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa salvo que: a) Sean instrumentos quirúrgicos reutilizables, en cuyo caso, se incluirán en la clase I;...” | I | MABEL BARBOSA ROMERO | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_FEBRERO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | 20191257033 | NO | 3.8 | FEMPACHT Esparadrapo de Pimiento | N/A | Aporta agradable sensación de calor, reduciendo el incómodo malestar durante el cólico menstrual | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “FEMPACHT Esparadrapo de Pimiento” no es considerado un dispositivo médico de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, debido a que por la composición, su acción principal es farmacológica. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | 20191257006 | NO | 3.9 | TERMOPATCH PARCHE CALIENTE Y FRIO | N/A | Parche Térmico para el alivio del dolor muscular | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “TERMOPATCH PARCHE CALIENTE Y FRIO” no es considerado un dispositivo médico de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, debido a que por la composición, su acción principal es farmacológica | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | consecutivo 5000-0722-20 | SI | 3.10 | CELDAS TERMOSTATICAS PARA LIQUIDOS MEDICOS EN BOTELLAS Y BOLSAS / PRECALENTADORES DE MEDIOS DE CONTRASTE | SIDAM | La celda termostática se emplea para calentar y conservar a temperatura corporal los líquidos médicos utilizados con finalidades diagnósticas y terapéuticas. Se puede utilizar con líquidos contenidos en bolsas y botellas de vidrio o plástico. La inserción y la remoción de botellas / bolsas está facilitada gracias a una bandeja. El dispositivo está diseñado también para conservar a temperatura corporal los líquidos contenidos en bolsas flexibles y utilizados como medios de contraste, en particular en las TC / Angiografías / Hemodinámicas / tomografías, en la fase de pesaje del líquido de la bolsa al inyector. El dispositivo consiste en un sistema de calentamiento compuesto por bandas calefactoras alrededor de una funda de material conductor en la que se coloca la bolsa. El material conductor de la funda está recubierto por una camada de material aislante. El diseño específico del dispositivo impide el contacto entre los líquidos y los componentes eléctricos en caso de rotura Acta No. 2 de 2020 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 accidental de la bolsa. El dispositivo esta alimentado por 220-110 V, según el país donde se utiliza. Temperatura de funcionamiento: 36°C± 1°C. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “CELDAS TERMOSTATICAS PARA LIQUIDOS MEDICOS EN BOTELLAS Y BOLSAS / PRECALENTADORES DE MEDIOS DE CONTRASTE, MARCA: SIDAM”, con indicación de uso para calentar y conservar a temperatura corporal los líquidos médicos utilizados con finalidades diagnósticas y terapéuticas y para conservar a temperatura corporal los líquidos contenidos en bolsas flexibles, utilizados como medios de contraste, en particular en las TC / Angiografías / Hemodinámicas / tomografías, en la fase de pesaje del líquido de la bolsa al inyector, es considerado dispositivo médico, debido a que mantiene a una temperatura adecuada los líquidos que serán administrados en el cuerpo humano para posibilitar un diagnóstico o una terapia, por lo tanto, para su comercialización y uso en Colombia requiere de registro sanitario como dispositivo médico y su clasificación de acuerdo con el riesgo es I por la regla 12 de conformidad con el Decreto 4725 de 2005 | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | consecutivo 5000-0734-20 radicado no obligatoriedad 20191227909 | SI | 3.11 | EDTA DENTIN GRAFT ACCELERATOR | N/A | EDTA se usa para desmineralizar parcialmente las partículas de dentina para exponer colágeno adicional incrustado en el mineral | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo con la indicación de uso el producto “EDTA DENTIN GRAFT ACCELERATOR, es considerado un dispositivo médico clase IIB por la regla 6 del Decreto 4725 de 2005: Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que: (…) c) Se destinen a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | IIb | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | consecutivo 5000-0735-20 | SI | 3.12 | SOLUCIÓN LIMPIADORA CON HIDRÓXIDO DE SODIO Y ETANOL (DENTIN CLEANSER) | N/A | Utilizada como un desinfectante eficaz para eliminar la materia orgánica de las partículas de dentina sin degradar la composición mineral de la dentina | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo con la indicación de uso el producto SOLUCIÓN LIMPIADORA CON HIDRÓXIDO DE SODIO Y ETANOL “DENTIN CLEANSER”, es considerado un dispositivo médico clase IIB por la regla 6 del Decreto 4725 de 2005: Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que: (…) c) Se destinen a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | IIb | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | consecutivo 5000-0734-20 | SI | 3.13 | SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO DE DULBECCO (PBS) | N/A | El producto es una solución de agua salina tamponada estéril (agua fisiológica) que se utiliza para hidratar materiales orgánicos y para lavar materiales orgánicos de cualquier reactivo. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo con la indicación de uso el producto “SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO DE DULBECCO (PBS)”, es considerado un dispositivo médico clase IIB por la regla 6 del Decreto 4725 de 2005: Regla 6. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso transitorio se incluirán en la clase IIa, salvo que: (…) c) Se destinen a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; | IIb | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 2 | NN | NO | 3.22 | DERSANI HIDROGEL CON ALGINATO | N/A | ES INDICADO PARA PROMOVER EL DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y AUXILIAR A CICATRIZACIÓN EN LAS HERIDAS SECAS Y EXUDATIVAS, CON NECROSIS O ESFACELO, CAUSADAS POR LAS ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIALES Y POR PRESIÓN, QUEMADURAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO CON PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE TEJIDOS, ABRASIONES Y LACERACIONES Y QUEMADURAS TAMBIÉN PARA ESTIMULAR LA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 del 2005, la composición y la indicación de uso, el Producto “DERSANI HIDROGEL CON ALGINATO”, NO es considerado Dispositivo médico. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA_MARZO_2020_DMRDI.pdf
2020 | 4 | consecutivo 5000-0914-20 | NO | 3.2 | GEL ORAL PARA BOCA SECA BIOXTRA | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto GEL ORAL PARA BOCA SECA BIOXTRA, NO es considerado un dispositivo médico de conformidad de conformidad a la definción de dispositivo médico descrita en el Decreto 4725 de 2005, debido a su composición | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+No.+4+SEDMRDIV_VF.pdf/1b2cd05f-7a36-aa66-0c23-198eadccc0f5?t=1594914166240
2020 | 4 | consecutivo 5000-0915-20 | NO | 3.3 | ENJUAGUEBUCAL ULTRA SUAVE PARA BOCA SECA | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto ENJUAGUE BUCAL ULTRA SUAVE PARA BOCA SECA, NO es considerado un dispositivo médico de conformidad a la definción de dispositivo médico descrita en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+No.+4+SEDMRDIV_VF.pdf/1b2cd05f-7a36-aa66-0c23-198eadccc0f5?t=1594914166240
2020 | 4 | consecutivo 5000-1232-20 | NO | 3.9 | Gel Spray Bucal para Boca Seca Bioxtra | Bioxtra | Los productos BioXtra son solo para uso oral y ayudan a aliviar los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Contienen enzimas naturales, humectantes, fluoruro y xilitol. Los productos BioXtra contienen trazas de proteínas suaves y claras de huevo. No usar si es alérgico a alguno de los ingredientes. Es importante cerrar correctamente la tapa después de usar cualquiera de los productos BioXtra.La saliva natural contiene un complejo equilibrio de componentes esenciales que protegen los tejidos sensibles de sus dientes y encías. Cualquier reducción en el flujo de saliva puede llevar a una afección conocida como boca seca o clínicamente llamada xerostomía. La boca seca altera el equilibrio natural de la boca y puede contribuir a la incomodidad, la mala salud bucal, el mal aliento e incluso puede afectar su salud general y su bienestar. BioXtra es una gama de productos para el cuidado bucal que han sido especialmente formulados para ayudar a aliviar la sequedad en la cavidad bucal y regular el microentorno de la boca. Complementan los sistemas naturales de protección y lubricación en la saliva, que son esenciales para una boca sana y cómoda. Y debido a que la Boca Seca (Xerostomía) puede causar encías sensibles y adoloridas, para mayor comodidad, los productos BioXtra no contienen alcohol, mentol, sabores fuertes ni detergentes. Los productos BioXtra confortan y protegen las bocas secas, adoloridas o sensibles. El Gel Spray Bucal para Boca Seca Bioxtra complementa suavemente la saliva natural mediante la regulación del microambiente de la boca. La formulación hidrata de manera rápida y efectiva, calma y alivia las molestias orales de la boca seca (xerostomía). El Gel Spray Bucal para Boca Seca Bioxtra ayuda a fortalecer el esmalte y a luchar contra la formulación de la caries dental, a la vez que promueve el aliento fresco y las encías cómodas. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “Gel Spray Bucal para Boca Seca Bioxtra” NO es considerado un dispositivo médico de conformidad a la definción de dispositivo médico descrita en el Decreto 4725 de 2005. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+No.+4+SEDMRDIV_VF.pdf/1b2cd05f-7a36-aa66-0c23-198eadccc0f5?t=1594914166240
2020 | 4 | consecutivo 5000-1233-20 | NO | 3.10 | Crema Dental Suave para Boca Seca BioXtra | Bioxtra | Los productos BioXtra son solo para uso oral y ayudan a aliviar los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Contienen enzimas naturales, humectantes, fluoruro y xilitol. Los productos BioXtra contienen trazas de proteínas suaves y claras de huevo. No usar si es alérgico a alguno de los ingredientes. Es importante cerrar correctamente la tapa después de usar cualquiera de los productos BioXtra. La saliva natural contiene un complejo equilibrio de componentes esenciales que protegen los tejidos sensibles de sus dientes y encías. Cualquier reducción en el flujo de saliva puede llevar a una afección conocida como boca seca o clínicamente llamada xerostomía. La boca seca altera el equilibrio natural de la boca y puede contribuir a la incomodidad, la mala salud bucal, el mal aliento e incluso puede afectar su salud general y su bienestar. BioXtra es una gama de productos para el cuidado bucal que han sido especialmente formulados para ayudar a aliviar la sequedad en la cavidad bucal y regular el microentorno de la boca. Complementan los sistemas naturales de protección y lubricación en la saliva, que son esenciales para una boca sana y cómoda. Y debido a que la Boca Seca (Xerostomía) puede causar encías sensibles y adoloridas, para mayor comodidad, los productos BioXtra no contienen alcohol, mentol, sabores fuertes ni detergentes. Los productos BioXtra confortan y protegen las bocas secas, adoloridas o sensibles. La Crema Dental Suave para Boca Seca BioXtra complementa suavemente la saliva natural al regular el microentorno de la boca. La formulación de sabor suave protege contra la acumulación de placa, fortalece el esmalte, ayuda a prevenir la formulación de caries dentales y alivia los síntomas y efectos de la boca seca (xerostomía). Ayuda a mantener una boca sana y promueve un aliento fresco. | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “Crema Dental Suave para Boca Seca BioXtra” NO es considerado un dispositivo médico de conformidad a la definción de dispositivo médico descrita en el Decreto 4725 de 2005 | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+No.+4+SEDMRDIV_VF.pdf/1b2cd05f-7a36-aa66-0c23-198eadccc0f5?t=1594914166240
2020 | 7 | consecutivo 5000-1390-20 | NO | 3.8 | producto de medio de montaje indicado para el uso en estaciones de coloración de cubreobjetos automatizados y manuales | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de conformidad con el Decreto 3770 de 2004, el producto de medio de montaje indicado para el uso en estaciones de coloración de cubreobjetos automatizados y manuales, no es considerado un reactivo de diagnóstico in vitro. Asimismo, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, el producto de medio de montaje indicado para el uso en estaciones de coloración de cubreobjetos automatizados y manuales, no es considerado un dispositivo médico | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+7+SEDMRDIV+_DEF..pdf/19da52a1-477e-767b-efd0-1dc2ff21837f?t=1589902074046
2020 | 10 | correo electrónico | SI | 3.13 | cepillos de dientes | N/A | Limpieza de dientes y encías y además Acta No. 10 de 2020 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 facilitar la limpieza de áreas de la boca difíciles de alcanzar, removiendo adecuadamente la placa dental y restos de alimentos con el fin de prevenir enfermedades orales | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los CEPILLOS DE DIENTES debido a que tienen como indicación de uso la limpieza de dientes y encías y además Acta No. 10 de 2020 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 facilitar la limpieza de áreas de la boca difíciles de alcanzar, removiendo adecuadamente la placa dental y restos de alimentos con el fin de prevenir enfermedades orales, son considerados dispositivos médicos, riesgo I de conformidad con la regla 5 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+10+SEDMRDIV+_JUNIO_+17_2020+DEF.+2.pdf/97bc225b-aaae-9291-cadd-2fbeffdc27bb?t=1592577069264
2020 | 13 | consecutivo 5000-1563-20 | SI | 3.4 | StrataXRT | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo presente su composición e indicación, el producto StrataXRT se considera un dispositivo médico con clasificación de riesgo IIB, de acuerdo con la regla 4 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, que cita: “…Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en: b) La clase IIb, si se destinan principalmente a utilizarse con heridas que hayan producido una ruptura de la dermis y sólo pueden cicatrizar por segunda intención…” | IIb | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+13+SEDMRDIV+_JULIO_+23_2020_DEF.pdf/72ef2bd6-9cb4-532b-5ecd-794aecaa928a?t=1595704084116
2020 | 18 | NN | NO | 3.2 | MY AIR SHIELD – GRANULO DE DIOXIDO DE CLORO, | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la definición de dispositivo médico contemplada en el Decreto 4725 de 2005, su composición e indicación de uso, el producto MY AIR SHIELD – GRANULO DE DIOXIDO DE CLORO, NO es considerado dispositivo médico. Sin embargo, cabe anotar que esta sustancia se encuentra catalogada en las fichas de seguridad química de algunas agencias internacionales como la de Canadá, Estados Unidos de América y algunas de Europa, como un producto peligroso, clasificada por el Sistema Global de Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, en el rango de GHS 05: CORROSIVO En las células humanas afecta la integridad de la estructura celular por destrucción celular total ya sea por acción caustica y necrosis, por alteración de la membrana o por alteración de la función celular (acción específica). Finalmente no hay evidencia científica sobre el dióxido de cloro que avale las propiedades médicas del mismo y algunas Autoridades regulatorias como la FDA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han advertido contra su uso en humanos. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+18+SEDMRDIV_septiembre+16_25_28_2020+DEF..pdf/df42f3d5-7c04-2186-54cb-c3e30d114c1e?t=1601506602549
2020 | 18 | NN | SI | 3.6 | CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que dada su composición, indicación de uso y las propiedades otorgadas al producto CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE, es considerado un Dispositivo Médico. Por tal razón, para la obtención del registro sanitario es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005, dentro de los cuales se requiere allegar la evidencia técnica y científica que soporte dichas indicaciones de uso, su funcionalidad, procedimiento y capacidad de reutilización sin perder su eficacia, tiempo máximo de uso continuo, la disposición final, la seguridad del mismo y la evidencia científica internacional | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+18+SEDMRDIV_septiembre+16_25_28_2020+DEF..pdf/df42f3d5-7c04-2186-54cb-c3e30d114c1e?t=1601506602549
2020 | 19 | NN | SI | 3.1 | FILTRO EN LÍNEA ULPA PARA EVACUACIÓN DE HUMO QUIRÚRGICO – BILF BUFFALO FILTER | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el producto “FILTRO EN LÍNEA ULPA PARA EVACUACIÓN DE HUMO QUIRÚRGICO – BILF BUFFALO FILTER”, es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo I, por lo tanto, requiere de registro sanitario para su fabricación, importación, comercialización y uso. | I | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+19++VERSION+FINAL+DEF.+03_11_2020.pdf/c5659dc1-6957-a791-1287-0b0dec351a71?t=1604516899221
2020 | 19 | NN | NO | 3.2 | TAPABOCAS | CHT-FENEL | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto TAPABOCAS, MARCA: CHT-FENEL, con los Modelos: PRO HEATL 98, DUAL, ECO 96, teniendo en cuenta su composición y características lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos. En este sentido, es importante recordar en general que los tapabocas de tela o textil (llamados también mascarillas higiénicas o cubre bocas), con o sin filtro o que cuenten en su diseño por lo menos con una capa de tela, que presenten propiedades lavables o reutilizables, no están enmarcados en la definición de Dispositivo Médico. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+ORDINARIA+No.+19++VERSION+FINAL+DEF.+03_11_2020.pdf/c5659dc1-6957-a791-1287-0b0dec351a71?t=1604516899221
2020 | 21 | NN | NO | 3.3 | LUBRICANTE DESENSIBILIZANTE ANAL | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo presente la composición y el mecanismo de acción de cada uno de los componentes, el producto LUBRICANTE DESENSIBILIZANTE ANAL No es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. Se recomienda remitir la presente solicitud para su evaluación, a la Sala Especializada de Medicamentos Fitoterapéuticos, Homeopáticos y Suplementos Dietarios. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+21+del+25+de+noviembre+de+2020+DEF..pdf/c033fa27-9329-5bbb-dfb5-88fd1e0300c7?t=1606711786260
2020 | 21 | NN | NO | 3.7 | LUBRICANTES Y CALMANTES PARA HEMORROIDES/LUBRICANTE Y CALMANTE | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, teniendo presente la composición y el mecanismo de acción de cada uno de los componentes, el producto LUBRICANTES Y CALMANTES PARA HEMORROIDES/LUBRICANTE Y CALMANTE No es Acta No. 21 de 2020 EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA ASS-RSA-FM045 V01 19/01/2018 considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. Se recomienda remitir la presente solicitud para su evaluación, a la Sala Especializada de Medicamentos Fitoterapéuticos, Homeopáticos y Suplementos Dietarios. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+21+del+25+de+noviembre+de+2020+DEF..pdf/c033fa27-9329-5bbb-dfb5-88fd1e0300c7?t=1606711786260
2020 | 21 | 20201193751 | SI | 3.12 | Solución isotónica de agua de mar | N/A | Uso para higiene nasal diario y humidificación de la mucosa nasal | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto solución isotónica de agua de mar con indicación de uso para higiene nasal diario y humidificación de la mucosa nasal, es un dispositivo médico y su clasificación de riesgo es Clase I, de acuerdo con la regla 5 artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | I | CATALINA SAAVEDRA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+21+del+25+de+noviembre+de+2020+DEF..pdf/c033fa27-9329-5bbb-dfb5-88fd1e0300c7?t=1606711786260
2020 | 23 | NN | NO | 3.6 | DOLYSIC - PARCHE IONTOFORETICO | N/A | PARA EL ALIVIO DEL DOLOR MUSCULAR Y ARTICULAR | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto DOLYSIC - PARCHE IONTOFORETICO PARA EL ALIVIO DEL DOLOR MUSCULAR Y ARTICULAR, NO considerado un dispositivo médico debido a que por su composición la accion principal es farmacologica. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | 20201132995 | NO | 3.7 | ACRYLARM GEL OFTALMOLOGICO ESTERIL | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “ACRYLARM GEL OFTALMOLOGICO ESTERIL” NO es considerado un dispositivo médico de acuerdo a su composición e indicaciones de uso, de conformidad con lo establedico en el Decreto 4725/2005 | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | 20201132988 | NO | 3.7 | INHALADOR NASAL LLAVERO | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “INHALADOR NASAL LLAVERO” Por su composición y acción farmacologica NO es considerado un dispositivo médico según lo establecido en el Decreto 4725/2005 | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | 20201174491 | NO | 3.9 | ANTEOJOS SIN GRADUACION CON FILTRO DE LUZ AZUL | N/A | reducir la fatiga visual, mejora del sueño y evita resequedad del ojo | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de conformidad con la definicion de dispositivo medico de uso en humanos contemplada en el articulo 2, del decreto 4725 de 2005 el producto “ANTEOJOS SIN GRADUACION CON FILTRO DE LUZ AZUL” NO es considerado un dispositivo médico. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | 20201192465 | NO | 3.10 | Almohadilla de contorno de ojos con efecto barrera | N/A | N/A | La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que este producto por su composición y debido a que su acción principal es farmacológica, NO es considerado un dispositivo médico de conformidad con la definición contemplada en el Decreto 4725/2005. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | 20201165137 | NO | 3.11 | Prendas de vestir (polos, camisetas y pantalones) con telas de tecnología Antiviral | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “Prendas de vestir (polos, camisetas y pantalones) con telas de tecnología Antiviral”, NO es un dispositivo médico y no se ajusta a la definición decreto 4725 de 2005. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | 20201213521 | NO | 3.12 | IMPLANTES A LA MEDIDA | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que todo implante para uso en humanos hecho a la medida es considerado un dispositivo médico, sin embargo, actualmente en Colombia, la normatividad sanitaria vigente los exime de registro sanitario. Asimismo, esta Sala determina que, si bien no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso, de conformidad con el riesgo y las partes anatómicas del cuerpo con las cuales entrarán en contacto, deben ser objeto de vigilancia y control por parte del Invima. Por lo tanto, se recomienda que los usuarios alleguen la siguiente información: • Descripción del dispositivo médico • Estudios técnicos y comprobaciones analíticas • Método de esterilización. • Método de desecho o disposición final • Estudios de estabilidad "vida útil" (cuando aplique) • Artes originales de las etiquetas (insertos, cuando aplique). • Pruebas de evaluación sistema, pirogenicidad, biológica del producto (estudios de citotoxicidad, toxicidad sensibilización, irritación o reactividad intracutánea,genotoxicidad, alergenicidad, hemocompatibilidad y carcinogenicidad) según el dispositivo. • Análisis de riesgos emitido por el fabricante • Lista de normas empleadas. • Estudios clínicos (ensayos clínicos) realizados en pacientes, publicados en revistas indexadas con el mayor efectividad del producto. nivel de evidencia disponible para demostrar la seguridad y efectividad del producto • Arte de la tarjeta de trazabilidad del implante. | N/A | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2020 | 23 | NN | SI | 3.14 | AGUA DE MAR | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 y dada la composición del producto “AGUA DE MAR”, éste es reclasificado según la regla 13 en el riesgo III. | III | LUCÍA AYALA RODRÍGUEZ | https://www.invima.gov.co/documents/20143/1646661/ACTA-23-SALA-DMRDI-DEL-16-Y-17-DICIEMBRE.pdf
2021 | 3 | 20191087631 | NO | 3.4 | VENALIVIO PATCH - PARCHE VENALIVIO | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso y la composición del producto “VENALIVIO PATCH - PARCHE VENALIVIO”, NO es considerado un dispositivo médico de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211014867 | NO | 3.6 | NASUS NEBULAS | N/A | N/A 1 | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición, indicación de uso y mecanismo de acción, el producto “NASUS NEBULAS”, NO es considerado un dispositivo médico de conformidad con los artículos 2 y 7 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | Mauricio Jaramillo Campuzano | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211015254 | SI | 3.7 | NASUS HYPER | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición e indicación de uso, el producto “NASUS HYPER”, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con los artículos 2 y 7 del Decreto 4725 de 2005 | III | Mauricio Jaramillo Campuzano | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211014856 | SI | 3.8 | NASUS ISO | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición e indicación de uso, el producto “NASUS ISO”, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con los artículos 2 y 7 del Decreto 4725 de 2005. | III | Mauricio Jaramillo Campuzano | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211015310 | SI | 3.9 | NASUS KIT | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición e indicación de uso, el producto “NASUS KIT”, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con los artículos 2 y 7 del Decreto 4725 de 2005. | III | Mauricio Jaramillo Campuzano | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211015236 | SI | 3.10 | NASUS + ÁCIDO HIALURÓNICO | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición e indicación de uso, el producto “NASUS + ÁCIDO HIALURÓNICO”, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con los artículos 2 y 7 del Decreto 4725 de 2005 | III | Mauricio Jaramillo Campuzano | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211020974 | NO | 3.11 | LACTO KIT FRUTO KIT SIBO KIT | N/A | LACTO KIT (indicado para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa mediante espiración), FRUTO KIT (indicado para el diagnóstico de la intolerancia a la fructosa mediante espiración), SIBO KIT (indicado para el diagnóstico in vitro de Sobrecrecimiento bacteriano | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los sustratos de cada uno de los productos LACTO KIT, FRUTO KIT y SIBO KIT, no se consideran dispositivos médicos ni reactivos de diagnóstico in vitro, por lo tanto no requiere registro sanitario como tal. Sin embargo, previo a la comercialización el usuario debe realizar la consulta a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y a la Dirección de Alimentos y Bebidas. Los otros componentes que hacen parte de los kits, como los tubos de recogida de muestras, si son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I, por ende, requieren de un registro sanitario | N/A | Carlos Andrés Segura González | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 7 | 20211017956 | NO | 3.4 | TAPABOCAS | HT-FENEL | N/A | CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la informacion allegada, la Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto TAPABOCAS, MARCA: CHT DUAL, ECO 96, teniendo en cuenta su composición y caracterí reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos. En este sentido, es importante recordar en general que los tapabocas de tela o textil (llamados también mascarillas higiénicas o cubre bocas), con o sin filtro o que cuenten en su diseñ con una capa de tela, que presenten propiedades lavables o reutilizables, no están enmarcados en la definición de Dispositivo Médico. Lo anterior teniendo en cuenta que no encontramos una clasificación en la norma sanitaria que establezca lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos. En este sentido, es importante recordar en general que los tapabocas de tela o textil (llamados también mascarillas higiénicas o cubre b lo menos con una capa de tela, que presenten propiedades lavables o reutilizables, no están enmarcados en la definición de Dispositivo. | N/A | Yulieth Patricia Verjel | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+7+DEL+10_11+FEBRERO+2021.pdf/dd885145-163a-1477-6068-688063a37d9a?t=1616541422756
2021 | 9 | 20201240052 | SI | 3.10 | VitA-POS | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de concepto proferido en el numeral 3.5 del Acta 7 de 2019 “VitA-POS”, es un dispositivo médico 4725 de 2005. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+22_23_28+ABRIL+2021.pdf/4a9dd994-7bf9-481f-91d1-0d8ac79d84ce?t=1620172686077
2021 | 3 | 20211015236 | SI | 3.10 | NASUS + ÁCIDO HIALURÓNICO | N/A | N/A | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición e indicación de uso, el producto “NASUS + ÁCIDO HIALURÓNICO”, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con los artículos 2 y 7 del Decreto 4725 de 2005 | III | Mauricio Jaramillo Campuzano | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 3 | 20211020974 | NO | 3.11 | LACTO KIT FRUTO KIT SIBO KIT | N/A | LACTO KIT (indicado para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa mediante espiración), FRUTO KIT (indicado para el diagnóstico de la intolerancia a la fructosa mediante espiración), SIBO KIT (indicado para el diagnóstico in vitro de Sobrecrecimiento bacteriano | la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los sustratos de cada uno de los productos LACTO KIT, FRUTO KIT y SIBO KIT, no se consideran dispositivos médicos ni reactivos de diagnóstico in vitro, por lo tanto no requiere registro sanitario como tal. Sin embargo, previo a la comercialización el usuario debe realizar la consulta a la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y a la Dirección de Alimentos y Bebidas. Los otros componentes que hacen parte de los kits, como los tubos de recogida de muestras, si son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I, por ende, requieren de un registro sanitario | N/A | Carlos Andrés Segura González | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+3+-+2+y+3+FEBRERO+2021.pdf/84bb1eb8-8836-abcf-7182-9e2e29fe77b5?t=1612932103543
2021 | 7 | 20211017956 | NO | 3.4 | TAPABOCAS | HT-FENEL | N/A | CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la informacion allegada, la Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto TAPABOCAS, MARCA: CHT DUAL, ECO 96, teniendo en cuenta su composición y caracterí reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos. En este sentido, es importante recordar en general que los tapabocas de tela o textil (llamados también mascarillas higiénicas o cubre bocas), con o sin filtro o que cuenten en su diseñ con una capa de tela, que presenten propiedades lavables o reutilizables, no están enmarcados en la definición de Dispositivo Médico. Lo anterior teniendo en cuenta que no encontramos una clasificación en la norma sanitaria que establezca lavables y reusables, NO son considerados Dispositivos Médicos. En este sentido, es importante recordar en general que los tapabocas de tela o textil (llamados también mascarillas higiénicas o cubre b lo menos con una capa de tela, que presenten propiedades lavables o reutilizables, no están enmarcados en la definición de Dispositivo. | N/A | Yulieth Patricia Verjel | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+7+DEL+10_11+FEBRERO+2021.pdf/dd885145-163a-1477-6068-688063a37d9a?t=1616541422756
2021 | 9 | 20201240052 | SI | 3.10 | VitA-POS | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de concepto proferido en el numeral 3.5 del Acta 7 de 2019 “VitA-POS”, es un dispositivo médico 4725 de 2005. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+22_23_28+ABRIL+2021.pdf/4a9dd994-7bf9-481f-91d1-0d8ac79d84ce?t=1620172686077
2021 | 12 | 20211058483 | SI | 3.8 | Pathozoom Scan / Sistema de escaneo / Pathozoom | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto Pathozoom Scan / Sistema de escaneo / Pathozoom es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de conformidad con la regla 12 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. lo tanto, para ser utilizado y comercializado en Colombia debe solicitar el respectivo registro sanitario. | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.12+del+9_10+JUNIO+2021.pdf/2ac0a1aa-5662-59f4-915b-30d45b5db4ea?t=1623854787603
2021 | 12 | 20211047785 | SI | 3.11 | ACRYLIC ORTHOPAEDIC CEMENT FOR VERTEBROPLASTY VEBROPLAST - CEMENTO RADIOPACO PARA VERTEBROPLASTÍA | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto ACRYLIC ORTHOPAEDIC CEMENT FOR VERTEBROPLASTY VEBROPLAST - CEMENTO RADIOPACO PARA VERTEBROPLASTÍA es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo III, de conformidad con las reglas o 13 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, para ser utilizado y comercializado en Colombia debe solicitar el respectivo registro sanitario. En este sentido, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda llamar a revisión de oficio a todos los registros sanitarios de productos denominados cementos óseos, con clasificación actual de riesgo IIB, con el fin de verificar su clasificación. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.12+del+9_10+JUNIO+2021.pdf/2ac0a1aa-5662-59f4-915b-30d45b5db4ea?t=1623854787603
2021 | 12 | 20211018819 | NO | 3.12 | SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación, su acción principal y la composición del producto “SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE”, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no está enmarcado dentro de la definición de dispositivo médico de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.12+del+9_10+JUNIO+2021.pdf/2ac0a1aa-5662-59f4-915b-30d45b5db4ea?t=1623854787603
2021 | 12 | 20211038958 | NO | 3.13 | OLEOPIEL /ACIDOS GRASOS PARA LESIONES CUTANEAS OCASIONADAS POR PRESIÓN | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta su acción principal y la composición del producto OLEOPIEL /ACIDOS GRASOS PARA LESIONES CUTANEAS OCASIONADAS POR PRESIÓN, no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no está enmarcado dentro de la definición de dispositivo médico de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.12+del+9_10+JUNIO+2021.pdf/2ac0a1aa-5662-59f4-915b-30d45b5db4ea?t=1623854787603
2021 | 12 | 20201184085 | NO | 3.14 | SOLUCION ELECTROSTATICA | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta su acción principal y la composición del producto SOLUCION ELECTROSTATICA no es considerado un dispositivo médico, por cuanto no está enmarcado dentro de la definición de dispositivo médico de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.12+del+9_10+JUNIO+2021.pdf/2ac0a1aa-5662-59f4-915b-30d45b5db4ea?t=1623854787603
2021 | 12 | 2016097962 | SI | 3.15 | REMOVEDOR DE ADHESIVOS – REMOVEDOR DE ADHESIVOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto REMOVEDOR DE ADHESIVOS - REMOVEDOR DE ADHESIVOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo III, de conformidad con la regla 13 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda llamar a revisión de oficio a todos los registros sanitarios de productos similares (soluciones, pañitos, apósitos, toallas, gasas, entre otros) que en su composición incorporen sustancias que puedan ser consideradas medicamentos, con el fin de verificar su clasificación de riesgo. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.12+del+9_10+JUNIO+2021.pdf/2ac0a1aa-5662-59f4-915b-30d45b5db4ea?t=1623854787603
2021 | 14 | 20211104667 | SI | 3.9 | SENSARS BIONANOSENSOR PORTÁTIL Y ULTRASENSIBLE PARA EL DIAGNÓSTICO EN PUNTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SARS -COV-2 | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que el producto SENSARS - BIONANOSENSOR PORTÁTIL Y ULTRASENSIBLE PARA EL DIAGNÓSTICO EN PUNTO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SARS -COV-2 es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo IIA, de acuerdo con la regla 10 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Para su comercialización y uso en Colombia, éste producto debe contar con el respectivo registro sanitario y el establecimiento fabricante certificarse en condiciones técnico sanitarias de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Se recuerda que previo a iniciar toda investigación clínica con dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en Colombia, ésta debe ser presentada ante Sala Especializada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro para su evaluación y posterior aprobación, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4725 de 2005, el Decreto 3770 de 2004, la Resolución 8430 de 1993 y el Acuerdo 3 de 2017. | IIa | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+14_28-30+JULIO+2021.pdf/ef452c57-a196-4bf5-11bc-3517f564c34c?t=1628031021978
2021 | 15 | 20191094029 | SI | 3.8 | Mezclador Witt | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se ratifica el concepto emitido en el numeral 3.11 del Acta 05 de 2019. Concepto: Acta 05 de 2019 La Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In vitro, conceptúa que el producto WITT – MEZCLADOR DE GAS es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo IIa de acuerdo a la siguiente regla: “Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo.” Esta Sala recomienda a los usuarios de esta tecnología, realizar pruebas de validación del aire medicinal generado por el equipo, adicional a los controles recomendados por el fabricante. | IIa | María Cristina Suárez Fontanilla | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+15_11_12+AGOSTO+2021.pdf/daf50cdb-6ad9-f44d-8523-0f5431c7776f?t=1629242740253
2021 | 15 | Acta 10 de 2015, Acta 1 de 2017 y Acta 11 de 2017 | SI | 3.11 | neveras congeladores y ultracongeladores | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que refrigeradores, congeladores y ultracongeladores debido a su indicación de uso para el almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos), son considerados dispositivos con clasificación de riesgo IIa, por ende para su comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. | IIa | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+15_11_12+AGOSTO+2021.pdf/daf50cdb-6ad9-f44d-8523-0f5431c7776f?t=1629242740253
2021 | 17 | 20211133376 | NO | 3.3 | Corowell COVID-19 Prueba de evaluación de síntoma | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, el producto “Corowell COVID-19 Prueba de evaluación de síntoma” no es considerado un dispositivo médico. El producto no cuenta con la evidencia científica que permita sustentar que con sólo oler diferentes aromas, se puede determinar en una persona, la sospecha de infección por Covid – 19, teniendo en cuenta que por diversas causas o patologías se pueden presentar alteraciones del sentido del olfato (Hiposmia, Anosmia u otras afecciones del olfato). | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 17 | 20211064604 | SI | 3.6 | LUBRICANTE ÍNTIMO TIPO CUM | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que “LUBRICANTE INTIMO TIPO CUM” es considerado un dispositivo médico combinado, debido a que dentro de su composición hay sustancias que por sí solas son consideradas medicamentos y por lo tanto, su clasificación de riesgo es III. En este sentido, se recomienda el llamado a revisión de oficio de este producto y de los demás lubricantes íntimos que en su composición tengan una o varias sustancias que por sí solas son consideradas medicamentos, con el fin de reclasificarlos en riesgo III. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 17 | 20211108089 | SI | 3.8 | DESCONGELADOR DE PLASMA | HELMER | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 12, el DESCONGELADOR DE PLASMA / MARCA: HELMER” es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo I. En este sentido, se recomienda el llamado a revisión de oficio a los sistemas con ndicación de uso descongelación de plasma, crioprecipitados, eritrocitos o hemoderivados, para su reclasificación de acuerdo con el riesgo. | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 18 | Acta 1 de 2012 numeral 3.9, acta 10 de 2013 numeral 3.6 y acta 11 de 2013 numeral 3.8) | NO | 3.6 | Limpiador de copa Menstrual UVA | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la solicitud allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que debido a que el producto “Copa Menstrual” ha sido previamente analizado y acorde con lo dispuesto por la normativa sanitaria vigente no es considerado como un dispositivo médico (Acta 1 de 2012 numeral 3.9, acta 10 de 2013 numeral 3.6 y acta 11 de 2013 numeral 3.8), por ende y de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, el producto “Limpiador de copa menstrual” tampoco puede ser considerado un dispositivo médico. | N/A | Oscar Marín | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+18+del+1_6+de+octubre+de+2021.pdf/f03b6d15-e684-2910-4252-b7a46d5eb85d?t=1635885356497
2021 | 18 | alcance al concepto proferido en el numeral 3.11.del Acta 15 de 2021, asociado con las neveras, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores | SI | 3.7 | neveras refrigeradores, congeladores y ultracongeladores. | N/A | almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos) | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que las refrigeradores, congeladores y ultracongeladores debido a su indicación de uso para el almacenamiento y conservación de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases o productos sanitarios (medicamentos, dispositivos médicos, reactivos), son considerados dispositivos con clasificación de riesgo IIa, de conformidad con la regla de clasificación 2, literal b), establecida en el artículo 7, capítulo II del Decreto 4725 de 2005. Asimismo, debido a que los refrigeradores de vacunación, cavas de transporte y termos portavacunas (productos biológicos) se encuentran indicados para garantizar la cadena de frio de los biológicos (medicamentos), por lo tanto, deben contar con el registro sanitario para su importación, fabricación y comercialización. Actualmente estos dispositivos se encuentran transitoriamente declarados como vital no disponible, de acuerdo al concepto emitido en el Acta 4 del 2020 de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA, por lo cual, podrán ingresar al país sin el correspondiente Registro Sanitario, mientras se encuentren declarados como vitales no disponibles según a lo contemplado en el Decreto 1148 del 18 de Agosto de 2020 “Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que faciliten la fabricación e importación de productos y servicios para atender la pandemia por el COVID 19 y se dictan otras disposiciones Una vez se termine la declaración de emergencia sanitaria en el territorio nacional, la fabricación, importación y comercialización de los mencionados dispositivos médicos en Colombia requerirán de registro sanitario de conformidad con el Decreto 4725 de 2005. | IIa | Sala Especializada | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+18+del+1_6+de+octubre+de+2021.pdf/f03b6d15-e684-2910-4252-b7a46d5eb85d?t=1635885356497
2021 | 19 | 20201256218 | SI | 3.2 | “PAPILOCARE® GEL VAGINAL | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto: “PAPILOCARE® GEL VAGINAL es considerado un dispositivo médico riesgo IIA de acuerdo con la regla 5 literal b del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | IIa | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | 20211146124 | NO | 3.3 | SAFE PAD / SOLUCIONES DE HIGIENE PARA UN MUNDO MAS SEGURO” | N/A | remover la suciedad, desinfectar aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, la indicación de uso, el producto MAS SEGURO”, no es considerado un dispositivo médico de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Sin embargo, definición de producto de higiene doméstica, es: “…Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano independiente de su presentación comercial. Esta definición no incluye aquellos productos cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalari industriales…” En este sentido,esta Sala recomienda que HIGIENE PARA UN MUNDO MAS SEGURO” Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | 20211033092 | SI | 3.4 | LUMIZ 100 / ESSILOR | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto LUMIZ 100 / ESSILOR, es considerado un dispositivo médico riesgo I de acuerdo con la regla 12 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | Acta No. 12 del 9 y 10 de junio de 2021, en el numeral 3.9, | NO | 3.5 | SILICIO ORGANICO / SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE LA PIEL | N/A | uso declaradasen la solicitud y que su acción principal es metabólica | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa queteniendo en cuenta su composición, indicaciones de uso declaradasen la solicitud y que su acción principal es metabólica, el producto SILICIO ORGANICO / SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE LA PIEL, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. En este sentido, éste producto debe ser evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos. Esta Sala recomienda el llamado a revisión productos con registro sanitario como dispositivo médico, con composición e indicaciones similares y que su acción principal sea metabólica o farmacológica. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | 20211133383 | SI | 3.6 | SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ ABSORBENTE HIDROFILICO | SOLIDFLU | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso, el producto “SOLIDIFICADOR DE SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES/ ABSORBENTE HIDROFILICO” Marca: SOLIDFLU”, es considerado un dispositivo médico con riesgo I, de conformidad con lo establecido en la regla 1 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | 20211154628 | SI | 3.8 | URGO AMPOLLAS FEBRILES, FILMOGEL, URGO HERPES LABIAL FILMOGEL | VR Protect” | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto URGO AMPOLLAS FEBRILES, FILMOGEL, URGO HERPES LABIAL FILMOGEL, es considerado un dispositivo médico riesgo III de acuerdo con la regla 13 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | 2017136599 y expediente 20133978 | SI | 3.13 | MARATHON LIQUID SKIN PROTECTANT - PROTECTOR LÍQUIDO DE LA PIEL | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo presente la indicación de uso y la composición del producto MARATHON LIQUID SKIN PROTECTANT - PROTECTOR LÍQUIDO DE LA PIEL, este es considerado un dispositivo médico combinado con riesgo III, de conformidad con la regla 13 del Decreto 4725 de 2005. Asimismo, esta Sala recomienda el llamado a revisión de oficio aotros productos con registro sanitario como dispositivo médico, que dentro de su composición tengan Hidroquinona, con el fin de reclasificar su riesgo. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 19 | 20211068701 | NO | 3.14 | “ANPHOTEROL DMC” | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto ANPHOTEROL DMC, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+19+del+13_14+octubre+2021.pdf/a25c4bd9-519c-9043-1c76-ffb1bc2a3731?t=1635885390045
2021 | 20 | 20211168749 | SI | 3.8 | Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSIÓN DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO | SLEE Medica KEDEE | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que los productos: Embedding Centers MPS / Centros de Inclusión / Marca: SLEE Medical y CENTRAL DE INCLUSION - CENTRAL DE INCLUSIÓN DE PARAFINA CON PLANCHA DE ENFRIAMIENTO – Marca: KEDEE , son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I, de conformidad con lo establecido en la regla 12, artículo 7 del Decreto 4725 de 2.005 | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+20_10-11+noviembre+2021.pdf/0f35dc22-aee1-e578-3a36-1fdc5b4ad48d?t=1638562064692
2021 | 20 | N/A | NO | 3.9 | productos para, diagnóstico in vitrodestinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas, soluciones descalcificantes y aclarantes, | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos para diagnóstico in vitro, destinados al pretratamiento de muestras histológicas como las parafinas, parafinas sintéticas soluciones descalcificantes y aclarantes no son considerados dispositivos médicos ni reactivos de diagnóstico in vitro de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 4725 de 2005 y el Decreto 3770 de 2004, respectivamente. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+20_10-11+noviembre+2021.pdf/0f35dc22-aee1-e578-3a36-1fdc5b4ad48d?t=1638562064692
2021 | 20 | N/A | NO | 3.10 | INVIMA 2020DM-0006371-R1 1“CLINPRO WHITE VARNISH (BARNIZ BLANCO CLINPRO) y 2019DM- 0003491-R1“VARNIZ DENTAL COLGATE DURAPHAT – BARNIZ DENTAL” | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Es Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, la concentración del principio activo (fluoruro de sodio al 5%) de los productos CLINPRO WHITE VARNISH (BARNIZ BLANCO CLINPRO) BARNIZ DENTAL, de conformidad a los artículos 33 y 34 del Decreto 4725 de 2005, recomienda el llamado a revisión de oficio de los registros sanitarios: INVIMA 2020DM 0006371-R1 “CLINPRO WHITE VARNISH ( R1 “VARNIZ DENTAL- COLGATE DURAPHAT como medicamento. Asimismo es pertinente, traer a colación 2020 de la Comisión Revisora en la Sala Virtual Especializa Reactivos de diagnóstico In Vitro del INVIMA “…CONCEPTO: Una vez revisada y evaluada la documentación allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que dada la indicación de uso, la composición del producto ENAMELAST BARNIZ FLUORADO y la alta concentración de fluoruro de sodio al 5% (50000 ppm), y además teniendo presente que el flúor a concentraciones más bajas se encuentra incluido en la normas farmacológicas versión Diciembre 2019, este producto NO es considerado un dispositivo médico.. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+20_10-11+noviembre+2021.pdf/0f35dc22-aee1-e578-3a36-1fdc5b4ad48d?t=1638562064692
2021 | 20 | 20211232923 | NO | 3.12 | s HCT/ Ps - - SoftTissue (fascia y pericardio) | MAXXEUS | N/A | Una vez analizada y evaluada la de los productos HCT/ Ps , - SoftTissue (fascia y pericardio) marca MAXXEUS, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que se trata de un producto con caracteristicasde componente anatómico propio de Bancos de tejidos; por lo tanto, los productos en mención no son considerados dispositivos médicos. | N/A | Andrew KeelorCommunityBlood Center DbaCommunityTissueServices | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+20_10-11+noviembre+2021.pdf/0f35dc22-aee1-e578-3a36-1fdc5b4ad48d?t=1638562064692
2021 | 20 | 20211171196 | N/A | 3.13 | crema hidratante para genitales externos | SKINCLINC INTIMA, | crema hidratante para aplicar en la epidermis de los sgenitales externos y no en las mucosas | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo con la definición establecida en el Decreto 4725 de 2005, el producto o SKINCLINIC INTIMA, no es considerado un dispositivo médico. En este sentido, teniendo en cuenta que se trata de una crema hidratante para aplicar en la epidermis de losgenitales externos y no en las mucosas, se recomienda que este producto nuevamente sea evaluado por la Direccion de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos Productos de Higiene Doméstica. | N/A | Gloria Eugenia Boenheim | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+20_10-11+noviembre+2021.pdf/0f35dc22-aee1-e578-3a36-1fdc5b4ad48d?t=1638562064692
2021 | 20 | N/A | NO | 3.14 | PRE-FILLED STERILE SOLUTION HEPARINIZED LOCK FLUSH SYRINGE - JERINGA PRE--LLENADA DE SOLUCIÓN ESTÉRIL HEPARINIZADA LOCK FLUSH con registro sanitario No. INVIMA 2020DM-0022571 y BD POSIFLUSH HEPARINA JERINGA PRELLENADA CON HEPARINA SÓDICA con registro sanitario No.INVIMA 2012DM-0009240 | N/A | N/A | La Sala de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, conceptúa , conceptúa que los productos PRE-FILLED STERILE SOLUTION HEPARINIZED LOCK FLUSH SYRINGE -FILLED STERILE SOLUTION HEPARINIZED LOCK FLUSH SYRINGE-LLENADA DE SOLUCIÓN ESTÉRIL HEPARINIZADA LOCK FLUSH son considerados medicamentos, debido a que su acción principal es farmacológica por la Heparina, y la acción de la jeringa es secundaria, dado que es el medio para su administración. Por lo tanto, se deben evaluar bajo o lo establecido en el Decreto 677 de 1995. En este sentido, se recomienda el llamado o a revisión de oficio de estos registros sanitarios y todos los similares, que cuenten con un registro sanitario como o dispositivo médico, con el propósito de reclasificarlos. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+20_10-11+noviembre+2021.pdf/0f35dc22-aee1-e578-3a36-1fdc5b4ad48d?t=1638562064692
2021 | 21 | N/A | SI | 3.9 | Óxido de Etileno, Estándar Óxido de etileno, Estándar etilenglicol y Estándar Etilenclorhidrina. | N/A | utilizados durante el proceso de esterilización | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, 2005, conceptúa que: Óxido de Etileno (Agente esterilizante): 15 (Acta 5 del 14 de abril de 2010). Los estándares intervienen en el proceso de esterilización con Óxido de Etileno (ETO) para medir los niveles de trazas del gas esterilizante y de los residuos de etilenglicol y etilenclorhidrina, con el fin de verificar y controlar sus límites mínimos permitidos, por lo anterior, son considerados dispositivos médicos: Estándar Óxido de etileno: riesgo I, regla I. Estándar etilenglicol: riesgo I, regla I. Estándar Etilenclorhidrina: riesgo I, regla I. | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+21+del+15_16+diciembre+2021.pdf
2021 | 21 | N/A | NO | 3.15 | SOLUCION Y GEL PARA LIMPIAR Y HUMECTAR HERIDAS GRANUDACYN® MOLNLYCKE | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que teniendo en cuenta la indicación de uso y composición, el producto HUMECTAR HERIDAS GRANUDACYN® MOLNLYCKE de 2005, no es considerado un dispositivo médico | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+21+del+15_16+diciembre+2021.pdf
2021 | 21 | 20201258321 | SI | 3.16 | “DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN ALIMENTOS Y LA ESTIMACIÓN DE BOLOS DE INSULINA”, | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que el producto: “DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN ALIMENTOS Y LA ESTIMACIÓN DE BOLOS DE INSULINA” es un dispositivo medico clasificación de riesgo IIA, de acuerdo con el artículo 6 literales b y c y la regla 10 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, para la obtención del respectivo registro sanitario deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005; especialmente los resultados de la evaluación de seguridad y eficacia del uso del softwar, resultados de los estudios del uso del dispositivo médico, análisis de riesgos del dispositivo médico y la verificación y validación del diseño del dispositivo médico. Asimismo, recordar que en el arte de la etiqueta del dispositivo médico, debe incluir la advertencia que informe a los usuarios que este tipo de dispositivos no reemplaza la prescripción e indicaciones médicas, así como el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre. | IIa | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+21+del+15_16+diciembre+2021.pdf
2021 | 21 | N/A | NO | 3.19 | TAFFIX/ DISPOSITIVO DE AEROSOL EN POLVO | N/A | indicado como barrera protectora mecánica contra alérgenos y virus en la cavidad nasal, para eliminar partículas del aire para fines médico | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que teniendo en cuenta la indicación de uso y composición, el producto TAFFIX/ DISPOSITIVO DE AEROSOL EN POLVO, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+21+del+15_16+diciembre+2021.pdf
2021 | 21 | N/A | NO | 3.20 | DECOLONIZADOR NASAL | N/A | utilizado como Solución antibacterial a base de alcohol 65% V/V para aplicación en el interior de las fosas nasales, eliminando el 99,9% de las bacterias | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determina que teniendo en cuenta la indicación de uso y composición, el producto DECOLONIZADOR NASAL, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/3938001/ACTA+ORDINARIA+No.+21+del+15_16+diciembre+2021.pdf
2022 | 1 | N/A | NO | 3.1 | heparina | N/A | uso en la prevención de formación de trombos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que la Heparina es un medicamento, el cual cuenta con indicación autorizada por el Invima para uso en la prevención de formación de trombos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis, por lo tanto, no es considerado un dispositivo médico. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://invimagovco.sharepoint.com/sites/Formatos_Trmites_Invima/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FFormatos%5FTrmites%5FInvima%2FDocumentos%20compartidos%2FFormatos%20Tr%C3%A1mites%20Invima%2FActas%5FComisi%C3%B3n%20Revisora%2FActas%20Sala%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos%2F2022%2FACTA%20ORDINARIA%20No%2E%201%20%2D%2019%20ENERO%202022%5FDMRDI%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFormatos%5FTrmites%5FInvima%2FDocumentos%20compartidos%2FFormatos%20Tr%C3%A1mites%20Invima%2FActas%5FComisi%C3%B3n%20Revisora%2FActas%20Sala%20Dispositivos%20M%C3%A9dicos%2F2022
2022 | 2 | N/A | NO | 3.5 | FITOSTIMOLINE PLUS GASAS - GASAS IMPREGNADAS | FITOSTIMOLINE | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FITOSTIMOLINE PLUS GASAS - GASAS IMPREGNADAS marca FITOSTIMOLINE, no es considerado dispositivo médico, debido a que la acción principal es farmacológica. Se ratifica el concepto previamente emitido por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos, mediante Acta 42/2007 del 12 de diciembre de 2007 en el numeral 2.4.29 | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+2+del+16+FEBRERO+2022.pdf
2022 | 2 | N/A | NO | 3.6 | FITOSTIMOLINE PLUS CREMA- CREMA PROTECTORA | FITOSTIMOLINE | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FITOSTIMOLINE PLUS CREMA-- CREMA PROTECTORA marca FITOSTIMOLINE es una preparación farmacéutica con base en plantas medicinales que tiene varias presentaciones, a las que se les ha expedido registro sanitario como medicamento, por lo tanto, éste no es considerado un dispositivo médico. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+2+del+16+FEBRERO+2022.pdf
2022 | 3 | 20211058483 | SI | 3.4 | “PathozoomScan / Sistema de escaneo / Pathozoom” | N/A | uso, para adquirir rápidamente imágenes de láminas completas con un microscopio trinocular y compartirlas, el producto Pathozoom Scan / Sistema de escaneo / Pathozoom | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica el concepto proferido en el numeral 3.8 del Acta 12 de 2021, teniendo en cuenta la indicación de uso, para adquirir rápidamente imágenes de láminas completas con un microscopio trinocular y compartirlas, el producto Pathozoom Scan / Sistema de escaneo / Pathozoom es considerado dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de conformidad con la regla 12 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, para ser utilizado y comercializado en Colombia debe solicitar el respectivo registro sanitario. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/Rev+ACTA+ORDINARIA+No.+3+del+16+MARZO+2022.pdf
2022 | 3 | N/A | SI | 3.6 | CLINPRO WHITE VARNISH (BARNIZ BLANCO CLINPRO | N/A | su acción principal es mecánica, mediante la formación de una barrera física que genera la oclusión de los túbulos dentinarios en el tratamiento de la hipersensibilidad dental. | Una vez analizada y evaluada la nueva información técnica y científica allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de acuerdo con el Decreto 4725 de 2005 y la indicación de uso, el producto “CLINPRO WHITE VARNISH (BARNIZ BLANCO CLINPRO)” es considerado un dispositivo médico combinado con clasificación de riesgo III , debido a que su acción principal es mecánica, mediante la formación de una barrera física que genera la oclusión de los túbulos dentinarios en el tratamiento de la hipersensibilidad dental. . En este sentido, se recomienda realizar el llamado a revisión de oficio del registro sanitario INVIMA 2020DM-0006371-R1, con el fin de reclasificar su riesgo. | N/A | Mauricio Escobar | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/Rev+ACTA+ORDINARIA+No.+3+del+16+MARZO+2022.pdf
2022 | 3 | N/A | SI | 3.7 | Bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información técnica y científica allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que las “Bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna”, son consideradas dispositivos médicos con riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, requieren de registro sanitario para su comercialización en Colombia. En este sentido, los establecimientos fabricantes e importadores a partir de la publicación de la presente acta, tendrán seis (6) meses de transitoriedad para la obtención del respectivo registro sanitario. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/Rev+ACTA+ORDINARIA+No.+3+del+16+MARZO+2022.pdf
2022 | 4 | 20211140586 | SI | 3.4 | GEL ELECTROSTATICO | VR Protect | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto “GEL ELECTROSTATICO marca VR Protect”, es un dispositivo médico, con clasificación de riesgo I. | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://invimagovco.sharepoint.com/sites/Formatos_Trmites_Invima/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFormatos%5FTrmites%5FInvima%2FDocumentos%20compartidos%2FFormatos%20Tr%C3%A1mites%20Invima%2FActas%5FComisi%C3%B3n%20Revisora&p=true&ga=1
2022 | 6 | 20201180277 | NO | 3.3 | CÉLULAS HUMANAS, TEJIDOS Y PRODUCTOS CELULARES Y BASADOS EN TEJIDOS (HCT/PS) | N/A | N/A | Una vez analizada y e CÉLULAS HUMANAS, TEJIDOS Y PRODUCTOS CELULARES Y BASADOS EN TEJIDOS (HCT/PS) con radicado 20201180277, ALOINJERTOS DE TEJIDO BLANDO con radicado 20211089072 y ALOINJERTOS CONGELADOS DE TEJIDO BLANDO con radicado 20201222464, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos basados en células y tejidos humanos de tejido blando, no cumplen con lo son considerados como dispositivos médicos Colombia1 . Asimismo, los productos objeto de la solicitud, en el país de origen tampoco son considerados dispositivos médicos. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 6 | 20211089072 | NO | 3.3 | ALOINJERTOS DE TEJIDO BLANDO | N/A | N/A | Una vez analizada y e CÉLULAS HUMANAS, TEJIDOS Y PRODUCTOS CELULARES Y BASADOS EN TEJIDOS (HCT/PS) con radicado 20201180277, ALOINJERTOS DE TEJIDO BLANDO con radicado 20211089072 y ALOINJERTOS CONGELADOS DE TEJIDO BLANDO con radicado 20201222464, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos basados en células y tejidos humanos de tejido blando, no cumplen con lo son considerados como dispositivos médicos Colombia1 . Asimismo, los productos objeto de la solicitud, en el país de origen tampoco son considerados dispositivos médicos. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 6 | 20201222464 | NO | 3.3 | ALOINJERTOS CONGELADOS DE TEJIDO BLANDO | N/A | N/A | Una vez analizada y e CÉLULAS HUMANAS, TEJIDOS Y PRODUCTOS CELULARES Y BASADOS EN TEJIDOS (HCT/PS) con radicado 20201180277, ALOINJERTOS DE TEJIDO BLANDO con radicado 20211089072 y ALOINJERTOS CONGELADOS DE TEJIDO BLANDO con radicado 20201222464, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos basados en células y tejidos humanos de tejido blando, no cumplen con lo son considerados como dispositivos médicos Colombia1 . Asimismo, los productos objeto de la solicitud, en el país de origen tampoco son considerados dispositivos médicos. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 6 | N/A | NO | 3.4 | FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX / MATRIZ HEMOSTÁTICA | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa emitido mediante numeral 3.31 del Acta 10 de 2017 de esta misma Sala en el que consideró que el producto FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX / MATRIZ HEMOSTÁTICA no es considerado un dispositivo médico, de acuerdo con el numeral 3.1.3.7 del acta 2 de 2014 | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 6 | 20211221013 | NO | 3.5 | MATERIAL DE INJERTO OSEO, DE ORIGEN HUMANORAFUGEN™ BMP2 | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que principal del producto MATERIAL DE INJERTO OSEO, DE ORIGEN HUMANO RAFUGEN™ BMP2, es metabólica, éste no es considerado un dispositivo médico de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 Decreto 4725 de 2005. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 6 | 20211293821 | NO | 3.6 | OTONAT SPRAY OTICO | N/A | acción principal, cerumenolítico(capacidad de ablandar la cera) es farmacológica | Una vez analizada y evaluada la información alegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que dada la composición, indicación de uso y que su acción principal, cerumenolítico(capacidad de ablandar la cera) es farmacológica, el producto OTONAT SPRAY OTICO, no es considerado un dispositivo médicoteniendo en cuenta que no se enmarca dentro de la definición de dispositivo médico para uso humano establecida en el Decreto 4725/2005. Esta preparación corresponde a un producto fitoterapéutico, por lo tanto, se recomienda trasladar esta solicitud a la Sala de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 6 | N/A | NO/LLAMADO REVISON OFICIO RS No. INVIMA 2019DM-0019710 | 3.7 | PINPOINT ENDOSCOPIC FLUORESCENCE IMAGINING SYSTEM-SISTEMA DE ENDOSCOPIA FLUORESCENTE | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que que el producto “PINPOINT ENDOSCOPIC FLUORESCENCE IMAGINING ENDOSCOPIA FLUORESCENTE” contiene dentro del kit el producto verde de indocianina para inyección 25 mg y que ésta mediante numeral 3.27 del Acta 7 de 2018, conceptuó que el producto verde de indocianina para inyección por 25 mg, teniendo presente su indicación su y composición, no es considerado un dispositivo médico. Este medio de contraste dadas sus características, en Colombia es un MEDICAMENTO. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/rev+ACTA+ORDINARIA+No.+6+del+11+mayo+2022.pdf
2022 | 8 | 20221509237 | SI | 3.4 | Lubricante Intimo con Aloe Vera | PRAZER S.A.S | N/A | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto Lubricante Intimo con Aloe Vera, es un dispositivo médico con clasificación de riesgo IIA, por la regla 5 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, se recomienda llamar a revisión de oficio a los productos lubricantes íntimos con composición similar, que cuenten con registro sanitario como dispositivo médico, con el fin de reclasificarlos de acuerdo con el riesgo. | IIA | Martin Jurgen Krauss | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+8+del+15+junio+%281%29.pdf/ea04354c-b6d4-9b7e-bd2d-4b96e9de66f2?t=1658415576827
2022 | 8 | N/A | SI | 3.6 | neveras, refrigeradores, congeladores y Ultracongeladores | N/A | (almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales) | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de sangre, fluidos, órganos y partes de órganos o tejidos corporales, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIa, por ende, para su fabricación, importación, comercialización y uso en Colombia requieren de registro sanitario. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 7, regla 2 literal b, que cita: "Regla 2. Todos los dispositivos médicos no invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo, harán parte de la clase IIa; siempre que: (...) b) Estén destinados a ser utilizados para el almacenamiento o canalización de sangre u otros fluidos o para el almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos corporales." Se excluyen del presente concepto las neveras (incluidas las de transporte), refrigeradores, congeladores y ultracongeladores, cuya indicación de uso declarada por el fabricante sea para el almacenamiento de dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico In vitro, otros reactivos de uso In vitro, medicamentos y productos biológicos. Finalmente, se informa que este concepto recoge o modifica los previamente proferidos en las siguientes Actas: • Numeral 3.5 del Acta 3 del 16 de marzo de 2022 (modificado) • Numeral 3.7 del Acta 18 de 1 y 6 de octubre de 2021 • Numeral 3.11 del Acta No. 15 del 11 y 12 de agosto del 2021 (modificado) • Numeral 3.13. del Acta 11 del 13 de Diciembre de 2017 • Numeral 3.12. del Acta 7 del 09 de Agosto de 2017 • Numeral 4.3 del Acta 10 del 11 de noviembre de 2015 | IIA | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+8+del+15+junio+%281%29.pdf/ea04354c-b6d4-9b7e-bd2d-4b96e9de66f2?t=1658415576827
2022 | 8 | N/A | SI | 3.9 | “Compresas para terapia frío y calor para manejo de dolor e inflamación” | N/A | Las compresas Frío Calor son cojines rellenos de gel que una vez colocados en la nevera o al baño de maría reciben la condición térmica del frío o del calor y por medio de ellas mantienen dicha condición por un tiempo. | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la definición de dispositivo médico del artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual en sus literales a y b, cita: “(…) a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…)” Los mencionados productos, se encuentran enmarcados dentro de las reglas de la clasificación establecidas en el Articulo 7 Capitulo II del Decreto 4725 de 2005, así: "A. DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS (...)Regla 1. Todos los dispositivos médicos no invasivos se incluirán en la clase I, salvo que les sean aplicables algunas de las reglas siguientes. (...)" Los productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor considerados como dispositivos médicos activos, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, se clasifican como de riesgo es IIA, de conformidad con la regla 9 del Articulo 7 del Decreto 4725 de 2005, así: “...C. REGLAS ADICIONALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS MEDICOS ACTIVOS Regla 9. Todos los dispositivos médicos terapéuticos activos destinados a administrar o intercambiar energía se incluirán en la clase IIa, salvo si sus características son tales que puedan administrar energía al cuerpo humano o intercambiarla con el mismo, de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza, la densidad y el punto de aplicación de la energía, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb...” En este sentido, los establecimientos fabricantes e importadores de este tipo de productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor, indicados por el fabricante para manejo de dolor o inflamación, a partir de la publicación de la presente Acta contarán con 6 meses de transitoriedad para certificarse en condiciones técnico-sanitarias o capacidad de almacenamiento y acondicionamiento y obtener el respectivo registro sanitario, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. Por otro lado, la Resolución 1229 de 2013 “Por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano”, dentro de sus considerandos cita: “...Que Colombia como país miembro de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Comercio, ha suscrito compromisos orientados a acoger las políticas de estas organizaciones que buscan proteger la salud y la vida de las personas y preservar la calidad del medio ambiente, reduciendo las amenazas y riesgos asociados a la producción e intercambio de bienes y servicios de uso y consumo humano y optimizar la competitividad de la producción nacional a través del mejoramiento continuo del estatus sanitario de las cadenas productivas y la capacidad para obtener la admisibilidad sanitaria en los mercados internacionales...” Teniendo presente lo anteriormente descrito, esta Sala conceptúa que los productos térmicos de frío y calor, a los cuales el fabricante no les otorga una indicación para manejo de dolor o inflamación, no se consideran dispositivos médicos; sin embargo, en aras de la protección de los usuarios, es pertinente que se tengan en cuenta aspectos de seguridad e información general, tales como: • Composición del producto. • Suministrar información e instrucciones de uso, conservación, contraindicaciones y advertencias del producto en términos de fácil comprensión por parte del usuario. • Toda condición especial para el almacenamiento o manipulación del producto. • El material de empaque debe conservar el producto sin deteriorarlo. • Indicación de la fecha hasta la cual el producto se pueda utilizar con seguridad, expresado en términos de año y mes. Finalmente, se informa que este concepto modifica los conceptos previos de esta Sala, sobre productos sanitarios térmicos para terapia de frío y calor. | IIA | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+8+del+15+junio+%281%29.pdf/ea04354c-b6d4-9b7e-bd2d-4b96e9de66f2?t=1658415576827
2022 | 9 | N/A | SI | 3.1 | RIESGO I: productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, • Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. • Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos. NO REQUIEREN: • Piedras de equilibrio inflables • Balancín • Balones • Bandas o tubos elásticos • Barras flexibles • Bolas de silicona frio -calor • Colchonetas • Cuñas • Malla elástica para dedos • Masajeador puntos de gatillo • Pelotas puyas sensoriales • Pesas • Plastilina • Reatas de estiramiento • Rollos | N/A | se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que para determinar si los productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, son considerados dispositivos médicos, se debe evaluar cada caso teniendo presente la indicación dada por el fabricante, los riesgos potenciales relacionados con el uso y su diseño. Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y los potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, regla 1, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo I: • Cinta Kinesiológica o Vendaje Terapéutico. • Ejercitadores para trabajar la movilidad y fortalecimiento de la mano y dedos. Los fabricantes e importadores de los anteriores productos, cuentan con 6 meses a partir de la publicación de la presente acta, para certificarse en condiciones sanitarias o en capacidad de acondicionamiento y almacenamiento (CCAA), respectivamente y obtener el registro sanitario para su comercialización y uso en Colombia. Los siguientes productos e insumos para rehabilitación de uso en fisioterapia, medicina deportiva y terapia ocupacional, teniendo presente la indicación de uso, diseño y potenciales riesgos, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, no son considerados dispositivos médicos, por ende, no requieren de registro sanitario para su comercialización y uso: • Piedras de equilibrio inflables • Balancín • Balones • Bandas o tubos elásticos • Barras flexibles • Bolas de silicona frio -calor • Colchonetas • Cuñas • Malla elástica para dedos • Masajeador puntos de gatillo • Pelotas puyas sensoriales • Pesas • Plastilina • Reatas de estiramiento • Rollos | I | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+9+del+13+julio.pdf/11ad5d59-1222-f612-76ce-de6cfd136e3b?t=1658415618500
2022 | 9 | N/A | SI | 3.12 | GOURI / IMPLANTE INYECTABLE DE POLICAPROLACTONA | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, teniendo presente la indicación de uso dada por el fabricante, el producto GOURI / IMPLANTE INYECTABLE DE POLICAPROLACTONA, es considerado un dispositivo médico, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, la regla 8 clasificación de riesgo III. | III | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4261630/ACTA+ORDINARIA+No.+9+del+13+julio.pdf/11ad5d59-1222-f612-76ce-de6cfd136e3b?t=1658415618500
2022 | 10 | 20221040485 | SI | 3.4 | LUBRICANTE ÍNTIMO CONFORT | N/A | N/A | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que si bien los lubricantes íntimos se han clasificado como dispositivos médicos riesgo IIa o III (según su composición), en este caso el producto objeto de la consulta, contiene sustancias fitoterapéuticas que no ejercen una acción farmacológica. Por lo anterior, se recomienda que el producto LUBRICANTE ÍNTIMO CONFORT, sea clasificado de conformidad con la regla 5, en el riesgo IIa. | IIA | Martin Jurgen Krauss | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4448736/ACTA+ORDINARIA+No.+10+de+2022.pdf
2022 | 11 | 20221117663 | NO | 3.8 | FACEPLATES/PLATINA | N/A | (circuito, receptor y micrófono) para ser utilizado en la fabricación de prótesis auditivas sobre medida | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FACEPLATES / PLATINA (circuito, receptor y micrófono) para ser utilizado en la fabricación de prótesis auditivas sobre medida, no se considera un dispositivo médico, por lo tanto, no requiere de registro sanitario para su importación. Es pertinente recordar, que los establecimientos que se dediquen a fabricar, ensamblar, reparar, dispensar y adaptar dispositivos médicos sobre medida de ayuda auditiva, deben cumplir con la Resolución 5491 de 2017. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4448736/ACTA+EXTRAORDINARIA+No.+11+del+31+agosto.pdf
2022 | 1 Conjunta | 20221197979 | SI | 3.1 | AH BODY | AH BODY | Deben aportar la evidencia cientifica para el uso declarado por el fabricante | CONCEPTO: Una vez analizada y estudiada la información allegada, las Salas Especializadas de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos y de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnóstico In Vitro, recomiendan que el producto AH BODY, sea considerado un dispositivo médico combinado riesgo clase III, de acuerdo con el mecanismo de acción, la indicación y el uso propuesto por el fabricante. Para realizar el trámite del registro sanitario, se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 4725 de 2005, donde se requiere ampliar la siguiente información sobre el mecanismo de acción y los estudios clínicos donde se demuestre la eficacia y seguridad del producto: • Allegar la evidencia técnico – científica que soporte el mecanismo de acción de los principios activos y del producto terminado. Aclarar cuál es su mecanismo de absorción, distribución y eliminación. • Allegar los documentos completos de los estudios de citotoxicidad, toxicidad sistémica, pirogenicidad, sensibilización, irritación o reactividad intracutánea, genotoxicidad, alergenicidad, hemocompatibilidad y carcinogenicidad, donde se evidencie: el resumen de la prueba, resultados completos, método empleado, norma técnica asociada y el desarrollo de la misma. • Allegar los estudios clínicos (ensayos clínicos) realizados en seres humanos, con el mayor nivel de evidencia, tamaño de muestra, balance riesgo beneficio con respecto a otras opciones terapéuticas ya comprobadas, tiempo de exposición y uso del producto para demostrar la seguridad y efectividad del producto. • Análisis de riesgos. Lo anterior acorde con la definición de Dispositivo médico combinado, establecida en el Decreto 4725 de 2005, así: “Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento”. | III | Carlos Eduardo Chacón en calidad de Director Técnico de Armesso SAS | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4183330/ACTA+EXTRAORDINARIA+CONJUNTA+No.+1+del+15+DICIEMBRE+2022_SEDMRDIV_SEMNNIMB+%281%29.pdf
2022 | 1 Conjunta | 20221184173 | NO | 3.2 | FLOSEAL | N/A | Para ser utilizado en procedimientos quirurgicos diferentes a procedimientos oftalmicos y tambien para el control de hemorragias. | CONCEPTO: Una vez analizada y estudiada la información allegada a las Salas de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos y de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnóstico In Vitro, recomiendan que el producto Floseal, sea considerado un medicamento, teniendo en cuenta el mecanismo de acción, la indicación y el uso aprobado. Se ratifica el concepto emitido mediante numeral 3.31 del Acta 10 de 2017 de la Sala de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnóstico In Vitro, en el que consideró que el producto FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX / MATRIZ HEMOSTÁTICA, no es considerado un dispositivo médico, de acuerdo con el numeral 3.1.3.7 del Acta 2 de 2014 de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos, donde se recomendó aprobar el producto de la referencia, con la siguiente información: Composición: cada mL contiene 500 UI de trombina humana. Forma farmacéutica: Polvo Liofilizado Indicaciones: Floseal® está indicado en procedimientos quirúrgicos (diferentes a los oftálmicos) como complemento de la hemostasia cuando el control de la hemorragia mediante ligadura o procedimientos convencionales no sea efectivo o práctico. | N/A | Elina De Arce Otero como apoderada especial de LABORATORIOS BAXTER S.A | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4183330/ACTA+EXTRAORDINARIA+CONJUNTA+No.+1+del+15+DICIEMBRE+2022_SEDMRDIV_SEMNNIMB+%281%29.pdf
2022 | 1 Conjunta | N/A | NO | 3.3 | Productos que contengan Citrato de sodio, solos o en combinación | N/A | Para ser utilizado como anticoagulantes en catéteres, circuitos, bolsas de aféresis y jeringas. | CONCEPTO: Una vez analizada y estudiada la información allegada a las Salas de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos y de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, recomiendan que el producto solución anticoagulante de citrato AC 113 MMOL/L (2:1) estéril, sea clasificado como medicamento, debido a que actúa como anticoagulante en procedimientos que requieren circulación extracorpórea. Esta Sala Conjunta, se permite aclarar la norma farmacológica vigente 17.8, modificando el título, así: “anticoagulantes para procedimientos que requieren circulación extracorpórea”.Asimismo, se retiran de esta norma los productos que sean soluciones incorporadas en dispositivos médicos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre. De otra parte, se retira de la norma 17.8.0.0.N10, la DIOSMINA + HESPERIDINA, la cual no corresponde a esta norma. | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4183330/ACTA+EXTRAORDINARIA+CONJUNTA+No.+1+del+15+DICIEMBRE+2022_SEDMRDIV_SEMNNIMB+%281%29.pdf
2022 | 1 Conjunta | N/A | SI | 3.4 | Endotaponador Ocular | N/A | Para ser utilizado como apoyo en la cirugía oftálmica del segmento posterior, para desenrrollar y reaplicar la retina en casos de desprendimiento de retina/vitrorretinopatía proliferativa, desgarros gigantes, traumatismos oculares, para reflotar lentes o restos de cristalino y cuerpos extraños luxados de la cavidad vítrea. | CONCEPTO: Una vez analizada y estudiada la información allegada a las Salas de Moléculas Nuevas, Nuevas Indicaciones y Medicamentos Biológicos y de Dispositivos Médicos y Reactivos De Diagnóstico In Vitro, recomiendan que el producto Endotaponador Ocular sea considerado un dispositivo médico, de acuerdo con el mecanismo de acción, indicación y uso previsto. Su clasificación de riesgo es clase III, de conformidad con la regla 7, literal d, del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, la cual define: “Regla 7. Todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico destinados a un uso a corto plazo se incluirán en la clase IIa, salvo que tengan por finalidad: (…) d) Utilizarse, específicamente, en contacto directo con el sistema nervioso central, en cuyo caso, se incluirán en la clase III;” La Sala Conjunta se permite aclarar que se retira de la norma 11.3.14.0.N10 los productos que contengan perfluoron La Sala Conjunta se permite aclarar que se retira de la norma 11.3.14.0.N10 los productos que contengan perfluoron | lll | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4183330/ACTA+EXTRAORDINARIA+CONJUNTA+No.+1+del+15+DICIEMBRE+2022_SEDMRDIV_SEMNNIMB+%281%29.pdf
2023 | 1 | 20221245517- 20221248277 | NO | 3.15 | Donor station (estación donante) / estación donante | Dacor | N/A | CONCEPTO: Una vez revisada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que el producto Donor station (estación donante) / estación donante, marca: Dacor, NO es considerado un dispositivo médico, de conformidad con el Decreto 4725/2005 y por lo tanto no requiere de registro sanitario. | N/A | JUAN CAMILO DUARTE PEÑA | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+01+de+18_01_2023+SEDMRDIV.pdf
2023 | 3 | 20221176803 | NO | 3.8 | FITOSTIMOLINE PLUS GASAS - GASAS IMPREGNADAS marca FITOSTIMOLINE | N/A | N/A | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FITOSTIMOLINE PLUS GASAS - GASAS IMPREGNADAS marca FITOSTIMOLINE, no es considerado dispositivo médico, debido a que la acción principal es fitoterapéutica. Se ratifica el concepto previamente emitido por la SEDMRDIV, mediante Acta 2 de 2022, numeral 3.5. De conformidad con lo anteriormente descrito y teniendo presente lo establecido en el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda el llamado a revisión de oficio a todos los registros sanitarios como dispositivos médicos que contengan como principio activo FITOSTIMOLINE para el cuidado de heridas. | N/A | Marco A. Chaves F. | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+03+de+15_02_2023+SEDMRDIV.pdf
2023 | 3 | ID: WM2-19J-GM2H | SI | 3.9 | jeringa prellenada con cloruro de sodio al 0,9% c | N/A | Uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que la jeringa prellenada con cloruro de sodio al 0,9% con indicación de uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular, es considerada un dispositivo médico combinado riesgo clase III, teniendo presente su composición y lo establecido en el Decreto 4725 de 2005; así como los riesgos inherentes a su uso, así: “…Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica más crítica;” Asu vez, el Decreto en mención en sus artículos 2 y 7, cita: Artículo 2: Definiciones. “…Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será́evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá́ por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento…” (…) “…Artículo 7 D. REGLAS ESPECIALES Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III…” Por lo anteriormente descrito, se derogan los anteriores conceptos proferidos para productos similares. En este, sentido de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda el llamado a revisión de oficio con el fin de reclasificar a riesgo clase III, a todos los registros sanitarios expedidos como dispositivo médico a jeringas prellenadas con cloruro de sodio al 0,9% con indicación de uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular | lll | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+03+de+15_02_2023+SEDMRDIV.pdf
2023 | 3 | 20221236090 | SI | 3.10 | Jeringa de lavado de catéter vascular, SwabFlush® Inyección de cloruro de sodio al 0,9 %, USP (NaCl) con SwabCap® integrado | N/A | Uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que la jeringa prellenada con cloruro de sodio al 0,9% con indicación de uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular, es considerada un dispositivo médico combinado riesgo clase III, teniendo presente su composición y lo establecido en el Decreto 4725 de 2005; así como los riesgos inherentes a su uso, así: “…Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) c) Si un dispositivo médico no se destina a utilizarse exclusiva o principalmente en una parte específica del cuerpo, se considerará para la clasificación, su utilización específica más crítica;” Asu vez, el Decreto en mención en sus artículos 2 y 7, cita: Artículo 2: Definiciones “…Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será́evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá́ por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento…” (…) “…Artículo 7: D. REGLAS ESPECIALES Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III…” Por lo anteriormente descrito, se derogan los anteriores conceptos proferidos para productos similares. En este, sentido de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda el llamado a revisión de oficio con el fin de reclasificar a riesgo clase III, a todos los registros sanitarios expedidos como dispositivo médico a jeringas prellenadas con cloruro de sodio al 0,9% con indicación de uso para el lavado de dispositivos de acceso vascular. | lll | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+03+de+15_02_2023+SEDMRDIV.pdf
2023 | 3 | ID: MMH-AJB-9HND | NO | 3.11 | FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS USP I-GLO (TIRAS OFTALMICAS DE FLUORESCEINA SÓDICA USP I-GLO) | N/A | N/A | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto tirillas oftálmicas con fluoresceína sódica, no son considerados dispositivos médicos debido a que su acción principal es farmacológica y su principio activo se encuentra en normas farmacológicas, lo cual lo hace un medicamento, a saber: “…2.1 Normas farmacológicas (Medicamentos) mayo 2022 1.1 MEDIOS DE CONTRASTE 1.1.0.0.N10 se aceptan ATC Principio activo Forma farmacéutica Concentración S01JA01 FLUORESCEÍNA SÓDICA TIRILLAS OFTALMICAS ESTERILES 0,5 mg / Tirilla S01JA01 FLUORESCEÍNA SÓDICA TIRILLAS OFTALMICAS ESTERILES 1 mg / Tirilla…” Por lo anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 4725 de 2005, se recomienda el llamado a revisión de oficio con el fin de reclasificar como medicamento, a todos los registros sanitarios de tirillas oftálmicas con fluoresceína sódica expedidos como dispositivo médico. | lll | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+03+de+15_02_2023+SEDMRDIV.pdf
2023 | 4 | N/A | NO | 3.22 | LARVAS DE PHAENICIA | N/A | N/A | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro identifica que la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos se ha pronunciado en el acta 23 de 2009, sobre la categoría regulatoria de las larvas cuyas secreciones actúan realizando desbridamiento enzimático del tejido de las ulceras crónicas, que no cumple con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 por lo tanto el producto Larvaclean no se considera un dispositivo médico | N/A | Lucía Ayala Rodríguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4477408/ACTA+4+DEL+15+DE+MARZO+2023_SEDMRDIV.pdf
2023 | 6 | 20231021446 | SI | 3.3 | Bolsas para Recolección y Almacenamiento de Leche Materna | N/A | N/A | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que ratifica el concepto emitido en el numeral 3.7 del Acta No. 3 marzo 2022, que “las bolsas para recolección y almacenamiento de leche materna” son considerados dispositivos médicos con riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 2 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, por lo tanto requiere de registro sanitario para su comercialización en Colombia. | IIA | José German Vargas | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4553774/Acta+06+de+10_05_2023+SEDMRDIV+%283%29.pdf/021835b0-3c00-52f1-f25f-397f793152d7?t=1685367185185
2023 | 7 | N/A | NO | 3.15 | GEL VAGINAL CON ACIDO LACTICO GYNOF | N/A | N/A | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto Gel vaginal con ácido láctico GYNOF propuesto para la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas y micóticas mediante acción farmacológica, no es un dispositivo médico. Se indica que los productos que cuenten con registro sanitario como dispositivo médico con la composición e indicación similar, para el momento de la renovación o solicitud de primera vez de registro sanitario deben hacerlo como medicamento | N/A | Lucia Ayala Rodriguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+07+de+24_05_2023+SEDMRDIV.pdf/8625b6f2-fe93-6198-3d3c-11ce52895a37?t=1686241090116
2023 | 7 | N/A | SI | 3.16 | GEL VAGINAL CON ACIDO LACTICO GYNOF | GYNOF | N/A | Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto GEL VAGINAL HIDRATANTE GYNOFI de acuerdo con la información allegada sobre la composición (gel acuoso a base de hidroxipropil-metilcelulosa, con glucógeno y ácido láctico entre otros), indicación y uso se clasifica como un dispositivo médico riesgo IIa. Se recomienda revisar nombre comercial, frente a nombre similar de medicamentos que pueda generar riesgo de confusión. | IIA | Lucia Ayala Rodriguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+07+de+24_05_2023+SEDMRDIV.pdf/8625b6f2-fe93-6198-3d3c-11ce52895a37?t=1686241090116
2023 | 8 | 20221212346 | SI | 3.7 | SKINGO | N/A | propuesto para realizar desbridamiento mecánico | Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto SKINGO propuesto para realizar desbridamiento mecánico es considerado un dispositivo médico clase riesgo IIB, por lo tanto, para solicitar el registro sanitario se debe cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, específicamente los artículos 8, 16 y 19. Las características de la información que se debe aportar para el trámite del registro sanitario nuevo dependerán de la evaluación clínica realizada por el interesado, para identificar si cuentan o no con suficiente evidencia para demostrar la seguridad y desempeño del producto y por lo tanto, si se requiere o no desarrollar estudios clínicos y pre clínicos propios (con o sin comparador) en función de los diferentes componentes del como el Poliuretano Termoplástico -TPU- y el material adhesivo al nitrilo o al látex. | IIB | Alejandro Escobar Ruge | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+08+de+14_06_2023+SEDMRDIV.pdf/acaaf3c5-ded4-a749-3ac2-69ac4028356c?t=1687885416363
2023 | 8 | 20221277407 | SI | 3.33 | IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA, | N/A | N/A | CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición y las indicaciones de uso, el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO “A LA MEDIDA” es un Dispositivo Médico clase IIb por la regla 8, de conformidad con el decreto 4725: “Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb” | IIB | Lucia Ayala Rodriguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/Acta+08+de+14_06_2023+SEDMRDIV.pdf/acaaf3c5-ded4-a749-3ac2-69ac4028356c?t=1687885416363
2023 | 9 | 20231061319 | NO | 3.11 | Solución fijadora de pericardio humano a base de glutaraldehído | N/A | la solución fijadora a base de glutaraldehído está destinada para ser usada como líquido para el procesamiento de cortes de pericardio humano mediante la sumersión en un periodo de tiempo que puede variar entre 5 minutos a 24 horas | Preconcepto: Una vez evaluada la información allegada por el interesado, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que el producto Solución fijadora de pericardio humano a base de glutaraldehído, no es considerado un dispositivo médico teniendo en cuenta su indicación de uso | N/A | Lucia Ayala Rodriguez | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/ACTA+9+DEL+27+JUNIO+DE+2023.pdf/12573cd9-4ca0-1591-ad68-b84978bb53fc?t=1690216212970
2023 | 10 | 20231203736 | SI | 3.17 | cepillos dentales e hilos dentales | N/A | indicación de uso de limpieza de la superficie de los dientes y encías | Concepto: Una vez revisada y estudiada la información allegada, y teniendo en cuenta que los productos cepillo dental y seda dental tienen una indicación de uso de limpieza de la superficie de los dientes y encías, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de Diagnóstico In Vitro, recomienda a la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías realizar una interconsulta con la Dirección Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de higiene doméstica, con el propósito de evaluar el caso y someterlo a consideración de la Comunidad Andina de Naciones – CAN. Mientras se surte esta consulta, los productos cepillo dental y seda dental seguirán manteniendo su estatus regulatorio. | I | Ingrid Stephanie León Sora | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/ASS-RSA-FM045+ACTA+10+del+12+de+Julio+2023.pdf/f4eab76b-0e13-c692-55a2-2c64e90cb115?t=1691181718992
2023 | 12 | N/A | NO | 3.21 | CONTROLES EXTERNOS EN INMUNOHEMATOLOGIA | N/A | N/R | Conforme a lo establecido en el Decreto 3770 de 2004, a la referenciación en materia de regulación internacional y teniendo presente las solicitudes de trámites de registros sanitarios y certificaciones de no obligatoriedad relacionados con los controles de calidad externos, esta Sala, ha identificado dos contextos frente a estos productos: En primera instancia es pertinente traer a colación la definición de reactivo de diagnóstico in vitro, prevista en el Decreto 3770 de 2004 “Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano vitro”, se establece: “Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con: 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La Supervisión de medidas terapéuticas.” Contexto controles externos: 1. En primer lugar, algunos fabricantes utilizan el término “control externo” para denominar a aquellos controles de marcas diferentes a los controles suministrados por el fabricante del sistema de diagnóstico In vitro. Estos controles, también llamados controles internos de tercera opinión, permiten monitorear el desempeño de una prueba de forma independiente de los reactivos y calibradores del sistema de diagnóstico empleado por el laboratorio. Estos productos, al ser controles que evalúan el desempeño del sistema de medición para liberar los resultados de las muestras de pacientes procesadas bajo las mismas condiciones de trabajo (Guía técnica para control de calidad de mediciones cuantitativas en el laboratorio clínico. Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile. Marzo 2015), serían considerados reactivos de diagnóstico In vitro, conforme a la definición establecida en el artículo 2° del Decreto 3770 de 2004Evaluación Externa de la Calidad -ECC. Definido como un “método que permite comparar los análisis de un laboratorio con una fuente externa al laboratorio. Esta comparación puede realizarse con respecto al rendimiento de un grupo de laboratorios externos o al rendimiento de un laboratorio subcontratista” (Manual Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS), Organización Mundial de la Salud, 2016). Dentro de los métodos habituales de la evaluación externa de la calidad se encuentran los ensayos de aptitud analítica (Proficiency Testing -PT), que son desarrollados por organizaciones sin ánimo de lucro o lucrativas; laboratorios subcontratistas, agencias sanitarias o gubernamentales; o por fabricantes de kits o instrumentos. Estas organizaciones suministran muestras a los laboratorios participantes del programa para que estos analicen las muestras y reporten sus resultados. Los resultados se evalúan y analizan y los laboratorios reciben información sobre su rendimiento y resultado en comparación con otros laboratorios. Esta metodología permite identificar los problemas en las prácticas del laboratorio, así como aplicar las medidas correctivas pertinentes, evaluar la fiabilidad de los métodos, materiales y equipos y evaluar y supervisar la influencia de la formación del personal. (Manual Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS), Organización Mundial de la Salud, 2016). En este sentido, los controles de calidad externos denominados programas de evaluación externa de la Calidad, o pruebas de aptitud clínica (Proficiency Testing -PT), no se encuentran enmarcados dentro del ámbito de aplicación del Decreto 3770 de 2004, toda vez que su propósito principal es la de establecer la eficacia de la gestión de la calidad de los laboratorios y permitir su reconocimiento de la calidad por parte de grupos externos. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto CONTROLES EXTERNOS EN INMUNOHEMATOLOGIA, NO es considerado un reactivo de diagnóstico in vitro. En general para determinar si los controles externos son considerados o no reactivos de diagnóstico in vitro, se debe evaluar si se enmarcan dentro de alguno de los dos contextos mencionados. No obstante, vale la pena recalcar que los controles externos tienen una implicación directa y concurrente, aunque diferente y complementaria frente a los controles de calidad interno y por ello unos y otros son del interés en salud pública dentro del espectro de los “objeto de inspección, vigilancia y control” en los términos de la Resolución 1229 de 2013. | N/A | Mabel Constanza Barbosa Romero | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/ACTA+12+DEL+23+DE+AGOSTO+DE+2023.pdf/5cb4aba4-adab-7cbf-23d4-660c5452638f?t=1694461286120
2023 | 13 | 20221285104 | SI | 3.3 | BAPSCARCARE | N/A | N/R | CONCEPTO: Una vez estudiada la información, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que de conformidad con la composición de las referencias de BAPSCARCARE S y BAPSCARARE T, son considerados dispositivos médicos de conformidad con la regla 4 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 y su clasificación de riesgo es IIB. Para el caso de las referencias BAPSCARCARE Gel y BAPSCARCARE Gel SPF40, teniendo en cuenta que dentro de su composición tiene vitamina E y filtro solar, esta Sala recomienda hacer una interconsulta con la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de higiene doméstica. | N/A | Mabel Constanza Barbosa Romero | https://www.invima.gov.co/documents/20143/4454935/ACTA+13+DE+2023+SALA+DMRDIV.pdf/a05a5f74-e431-cc36-a95a-a14361641edc?t=1695392173814
2023 | 16 | 20221282273 y 20231224112 | NO | 3.1 | THEALOZ DUO / LUBRICANTE E HIDRATANTE OCULAR | N/A | N/R | CONCEPTO: Una vez evaluada y estudiada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, dada la composición, su indicación de uso y teniendo presente el numeral 3.11.1 del acta. 24 Primera Parte del 03, 04, 05, 06 de octubre de 2016 de la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos, el producto THEALOZ DUO / LUBRICANTE E HIDRATANTE OCULAR, es considerado un medicamento | N/A | Doris Yolima Goméz Parada | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2023/ACTA%2016%20SEDMRDIV%20DICIEMBRE%2013%20DE%202023.pdf
2023 | 16 | 20211284418 Y 20211285025 | NO | 3.3 | FITOSTIMOLINE PLUS GASAS FITOSTIMOLINE PLUS CREMA | N/A | N/R | CONCEPTO: Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, ratifica el concepto emitido en el numerales 3.5 y 3.6 del Acta 2 del 16 de febrero de 2022, en el sentido de indicar que los productos FITOSTIMOLINE PLUS GASAS y FITOSTIMOLINE PLUS CREMA son considerados medicamentos | N/A | Doris Yolima Goméz Parada | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2023/ACTA%2016%20SEDMRDIV%20DICIEMBRE%2013%20DE%202023.pdf
2023 | 16 | N/A | SI | 3.4 | “SWASH® PERINEUM®” | N/A | para la prevención de las dermatitis asociada a la incontinencia urinaria y fecal | CONCEPTO: Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto SWASH® PERINEUM®, es considerado un dispositivo médico con clase de riesgo IIA, de conformidad con lo establecido en la regla 4, artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, la cual cita: “…Regla 4. Todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada, se clasificarán en: c) La clase IIa, en todos los demás casos, incluidos los dispositivos médicos destinados principalmente a actuar en el microentorno de una herida;…” | IIA | Doris Yolima Goméz Parada | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2023/ACTA%2016%20SEDMRDIV%20DICIEMBRE%2013%20DE%202023.pdf
2023 | 16 | . 20231261062 y 20221277407 | SI | 3.5 | IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA | N/A | N/R | CONCEPTO: Una vez evaluada y estudiada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, ratifica el concepto proferido en el numeral 3.33 del Acta 8 del 14 de junio de 2023 para el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO, el cual es considerado un dispositivo médico implantable con clasificación de riesgo IIB bajo la regla 8 del Decreto 4725 de 2005 y por ende, requiere de registro sanitario para su comercialización y uso en Colombia. Es pertinente citar lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, definiciones: “…Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado…” A su vez, la Resolución 214 de 2022 “Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida bucal y los establecimientos que los fabrican, reparan, dispensan y adaptan, y se adoptan las guías de verificación”, en su artículo 4 numeral 4.21, define: “…4.21 Dispositivo médico sobre medida bucal. Dispositivo de uso intrabucal o externo que se destina a un usuario determinado, respondiendo a su anatomía, morfología y fisiología. Se fabrica específicamente de acuerdo con la prescripción escrita y modelos de estudio dado por el profesional de odontología…” | IIB | Doris Yolima Goméz Parada | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2023/ACTA%2016%20SEDMRDIV%20DICIEMBRE%2013%20DE%202023.pdf
2023 | 16 | N/A | SI | 3.17 | IBESIA® FORTE | N/A | N/R | CONCEPTO: Una vez revisada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que el producto, IBESIA® FORTE es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo III, de conformidad con la regla 8 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, la cual cita: “…Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: (…) c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III;…” | III | Doris Yolima Goméz Parada | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2023/ACTA%2016%20SEDMRDIV%20DICIEMBRE%2013%20DE%202023.pdf
2024 | 3 | 20231244241 | NO | 3.34 | GRANUDACYN WOUND GEL | N/A | N/R | CONCEPTO: Una vez revisada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, ratifica el concepto emitido en el acta 21 de 2021 numeral 3.15 en el sentido de que este producto GRANUDACYN WOUND GEL no es considerado un dispositivo médico, dados los siguientes hallazgos: • La información allegada sobre el mecanismo de acción de la combinación de las moléculas descritas no demuestra que sea limpieza mecánica por arrastre /remoción • No aportan evidencia científica que demuestre que la combinación de ácido hipocloroso (HOCl), (molécula que se encuentra incluida en el grupo de antisépticos y desinfectantes en la norma farmacológica), Hipoclorito de sodio, Agua, Cloruro de Sodio y Silicato coloidal, sea eficaz y segura para el manejo de las heridas agudas, crónicas y superficiales, cortes, escoriaciones y quemaduras de primer y segundo grado, heridas colonizadas o infectadas. • Se identifican varias expresiones no coherentes con la información presentada, “MASCOTA es el plástico más usado en el mundo”, atribuibles a la traducción de la información original. • Realizar llamado a revisión de oficio de los productos con registro sanitario que contienen ácido hipocloroso (HOCl), Hipoclorito de sodio, Agua, Cloruro de Sodio como dispositivo médico • Poner concepto jurídico con relación a clasificación regulatoria | N/A | Doris Yolima Goméz Parada | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045_ACTA%203%20ORDINARIA%20MARZO%2013.pdf
2024 | 5 | 20201208927 | SI | 3.19 | SYSTANE ULTRA SP (POLIETILENGLICOL 0,4% + PROPILENGLICOL 0,3%) | No registra marca | No registra | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo presente la indicación de uso, composición, mecanismo de acción y lo descrito por la Sala Especializada de Medicamentos, el producto SYSTANE ULTRA SP (POLIETILENGLICOL 0,4% + PROPILENGLICOL 0,3%), es considerado un dispositivo médico | III | Grupo de Registros Sanitarios de Medicamentos de Síntesis Química de Fabricación Nacional | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ACTA%205_SALA%20DMRDIV_ABRIL%2017%202024.pdf
2024 | 5 | No aplica | SI | 3.21 | pulseras, relojes o bandas, entre otros | No registra marca | medir frecuencia cardiaca y otras variables como saturación de oxígeno, medición de presión, arritmias, ECG, glucosa o apnea | Una vez revisada y analizada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que los productos pulseras, relojes o bandas, entre otros, indicados por los fabricantes para medir frecuencia cardiaca y otras variables como saturación de oxígeno, medición de presión, arritmias, ECG, glucosa o apnea, con fines recreativos, diagnóstico o terapéuticos, son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIB, de conformidad con la regla 10 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, para su importación, comercialización y uso requiere de registro sanitario. | IIB | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ACTA%205_SALA%20DMRDIV_ABRIL%2017%202024.pdf
2024 | 5 | 20221285039 | SI | 3.24 | Wound spray for acute and chronic wounds | WOUND, BAPMEDICAL | WOUND es un innovador spray para heridas 100% natural para uso diario. El spray es adecuado para heridas agudas y crónicas, el borde de la herida y la herida perilesional. WOUND spray es una tecnología patentada. | CONCEPTO: Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, teniendo presente la indicación de uso, composición y mecanismo de acción, el producto Wound spray for acute and chronic wounds, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo IIB, de conformidad con la regla 4 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, se debe tener en cuenta las siguientes observaciones para la evaluación de la información técnica y científica presentada para la solicitud del registro sanitario: • Fundamentación del mecanismo de acción. • La traducción al español de los documentos. • Aclarar la concentración de los activos presentes en los extractos de aceite de hipérico y aceite de neem que son utilizados para el producto terminado. • Estudios que soporten la seguridad de su uso (absorción sistémica) en población pediátrica y en este mismo sentido gestión de riesgo asociada. • Los ensayos adjuntados para justificar la farmacocinética del producto. • Justificar porque, la esterilización del producto no se consideró necesaria porque este proceso afectaría la delicada composición de los ácidos grasos insaturados, en este sentido, como se garantiza la técnica aséptica en todo el proceso de manufactura; debido a que se aplicará un producto no estéril sobre una herida. | IIB | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ACTA%205_SALA%20DMRDIV_ABRIL%2017%202024.pdf
2024 | 6 | 20221256142 | SI | 3.1 | ULTRACOL / Implante dérmico inyectable estéril (PDO) | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, teniendo presente la composición, mecanismo de acción principal, el producto ULTRACOL / Implante dérmico inyectable estéril (PDO), es considerado un dispositivo médico implantable con clasificación de riesgo III, de conformidad con la regla 8 literal c, del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. En este sentido, para la solicitud del registro sanitario se sugiere que su uso sea restringido a contorno facial. Asimismo, es pertinente allegar en el expediente la siguiente información técnico-científica: 1. La ruta de síntesis del polímero Polydioxanone, que sustancias y procesos se utilizan, controles de proceso, control de trazas en el producto final, especificaciones relacionadas con productos de degradación, intermedios, impurezas relacionadas y no relacionadas. 2. Falta incluir que tipo de hidrolisis (alcalina, acida, enzimática, entre otros) genera el producto teniendo en cuenta proceso de absorción facial y de las nuevas zonas anatómicas donde se pretende aplicar. 3. Describir el mecanismo de interacción biológico entre los componentes del producto ULTRACOL con el colágeno nativo y receptores de dolor y tacto, teniendo en cuenta que el producto se inyecta hasta la capa dérmica profunda. 4. En los documentos radicados se declara “estímulo de generación de colágeno”, indicar como se controla la exacerbación de Proteínas de la Matriz Extracelular - MEC nativa, que pueda conllevar a focos fibróticos y rigidizarían el componente flexible | III | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ASS-RSA-FM045_ACTA%206_MAYO%2015%202024.pdf
2024 | 7 | 20241082602 | NO | 3.3 | CREMA PARA HEMORROIDES Y FISURAS ANALES | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto CREMA PARA HEMORROIDES Y FISURAS ANALES, NO es considerado un dispositivo médico, teniendo presente su composición (incluidos en normas farmacológicas), indicación de uso y a que el mecanismo de acción principal es farmacológico debido a su efecto sobre las interleuquinas y otros factores inflamatorios. Bibliografía científica: Bertuccio MP, Rizzo V, Arena S, Trainito A, Montalto AS, Caccamo D, Currò M, Romeo C, Impellizzeri P. Ozoile Reduces the LPS-Induced Inflammatory Response in Colonic Epithelial Cells and THP-1 Monocytes. Current Issues in Molecular Biology. 2023; 45(2):1333-1348. https://doi.org/10.3390/cimb45020087 http://tru.unisz.bg/tsj/Volume%2021,%202023,%20Number%203,%20Series%20Biomedical%20Sc iences/5_P.Marinova.pdf | No aplica | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045%20ACTA%207%20DE%202024%20(1).pdf
2024 | 7 | 20231343289 | SI | 3.4 | IALUVIT- SOLUCION OFTALMICA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que, el producto IALUVIT- SOLUCION OFTALMICA es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con la regla 13, artículo 7 del Decreto 4725 de 2005; debido a que dentro de su composición declara al hialuronato de sodio (0,5%). | III | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045%20ACTA%207%20DE%202024%20(1).pdf
2024 | 7 | 20241057137 | SI | 3.5 | IDROFLOGSOLUCION OFTALMICA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que, el producto IDROFLOG-SOLUCION OFTALMICA es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con la regla 13, artículo 7 del Decreto 4725 de 2005; debido a que dentro de su composición declara al hialuronato de sodio (2 mg/ml) | III | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045%20ACTA%207%20DE%202024%20(1).pdf
2024 | 7 | 20231284803 | SI | 3.6 | o INSTRUMENTO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE GEL DE SILICONA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez estudiada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que, el producto INSTRUMENTO ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES DE GEL DE SILICONA. / STERILE, SINGLE USE INSTRUMENT FOR THE DELIVERY OF SILICONE GEL IMPLANTS, es considerado un Dispositivo Médico Invasivo con clasificación de riesgo Clase IIa, de conformidad con la regla 6, del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. | IIa | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045%20ACTA%207%20DE%202024%20(1).pdf
2024 | 7 | . 20241091185 | NO | 3.16 | FERTILO/ FERTILO GTO-101, | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FERTILO/ FERTILO GTO-101 no es considerado un dispositivo médico, teniendo presente su indicación de uso y lo establecido en el Decreto 4725 de 2005. No obstante, aunque no se trate de un dispositivo médico, y dado que su clasificación regulatoria podría estar dentro de un grupo conocido como "borderline", lo cierto es que se trata de productos de competencia del Invima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, invocando los principios de prevención y protección de la salud pública, esta Sala no recomienda autorizar el ingreso de los productos, ni por la vía del Registro Sanitario, ni emitir tampoco un Certificado de No Obligatoriedad, considerando que se evidencian riesgos asociados con: Seguridad/Efectividad: • Incertidumbre sobre los efectos conocidos y no conocidos, o efectos colaterales que puedan ejercer las células del producto, en el organismo femenino y en el producto del potencial embarazo. • Incertidumbre sobre los riesgos inherentes a la tecnología utilizada para el “diseño” de las células que componente el producto y especialmente las características del material de partida. • Potencial afectación a la calidad del producto, relacionados con la garantía de preservación del producto en condiciones de congelación • Existen riesgos al pretender evaluar el producto aislado del procedimiento/protocolo denominado Maduración In vitro de Ovocitos al que está indisolublemente unido siendo esta una técnica de reproducción asistida donde existen per se más factores de riesgo. • La evidencia disponible muestra que el procedimiento se encuentra en fase experimental • La IVM está muy restringida a casos especiales, como cita la literatura especializada. A continuación, se enumeran algunos de los motivos por los que la IVM no se ha generalizado: ▪ Está considerada como una técnica experimental. ▪ No está optimizada porque algunos de los problemas que pretendía solventar, como la hiperestimulación ovárica, pueden ser abordados por otras vías. ▪ No hay resultados robustos que apoyen el uso de la IVM frente a una FIV convencional en pacientes con SOP (Síndrome de Ovario Poliquístico, por ejemplo, que es una de las principales indicaciones potenciales de la IVM). ▪ Presenta peores resultados en los tratamientos de reproducción asistida y mayor tasa de aborto. La maduración in vitro de ovocitos tiene éxito, pero este es menor que en los ciclos de FIV/ICSI convencionales. Legales: • No es dable aprobar el ingreso de un producto al mercado sin que se encuentre consolidada la técnica que lo incluye, ya que en Colombia debe observarse rigurosamente la Ley Estatutaria de Salud que exige poner a disposición de la población, solo tecnologías sanitarias que cuenten con toda la evidencia posible. • El articulo15 de la Ley 1751 de 2015, determina que, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y tecnologías en los que no exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia y efectividad clínica; por esto, el Invima no puede emitir un pronunciamiento que permita que dicha tecnología pueda llegar a ser pagada con recursos públicos, considerando lo previsto en la resolución 228 de 2020. • La autorización de un producto puede generar riesgos adicionales como son, enviar señales imprecisas al entorno médico, sobre un permiso tácito o un aval indirecto a la técnica por parte de la autoridad sanitaria -Invima. Éticos: • No es ético avalar el uso o indicar una terapia experimental existiendo otras opciones disponibles que demuestran mejor efectividad comparada. • Existen riesgos importantes relacionados con la afectación moral de las pacientes y sus parejas, frente al alta de fracaso del tratamiento que implica el producto, documentada por expertos. Referencias: https://www.reproduccionasistida.org/maduracion-in-vitro-ovocitos/ https://www.quironsalud.com/es/comunicacion/actualidad/maduracion-in-vitro-deovocitos-una-opcion-dereproduccion#:~:text=La%20maduraci%C3%B3n%20in%20vitro%20de%20ovocitos %20es%20una%20t%C3%A9cnica%20de,embriones%20a%20partir%20de%20ellos. | No aplica | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045%20ACTA%207%20DE%202024%20(1).pdf
2024 | 7 | 20241070542 | SI | 3.2 | Vapospray | NO REGISTRA | NO REGISTRA | Una vez analizada y evaluada la nueva información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, considera que teniendo en cuenta la composición del producto, concentraciones de los excipientes y la indicación de uso, el producto “Vapospray” es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo I, de conformidad con el artículo 7, regla 5, literal a, del Decreto 4725 de 2005.”. | No aplica | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2024/ASS-RSA-FM045%20ACTA%207%20DE%202024%20(1).pdf
2024 | 8 | 20221261932 | SI | 3.2 | IBESIA FORTE ACIDO HIALURONICO | No registra marca | No registra uso | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto IBESIA FORTE ACIDO HIALURONICO, teniendo presente su composición e indicación de uso, se considera un dispositivo médico con clasificación de riesgo III de conformidad con la regla 8. | III | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ASS-RSA-FM045%20ACTA%208%20DEL%2010%20DE%20JULIO%20DE%202024.pdf
2024 | 9 | No aplica | NO | 3.2 | APLICADOR CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - APLICADOR IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - LORIS IV, con Registro Sanitario No. INVIMA 2015DM-0014093 c | No registra marca | ANTISÉPTICO TÓPICO PREVIO A PROCEDIMIENTOS DE INYECTOLOGÍA, VENOPUNCIÓN, INSERCIÓN DE CATÉTER, PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. POR SU COMPOSICIÓN REDUCE LA PROBABILIDAD DE INFECCIONES EN LA PIEL Y OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN | Una vez revisada y evaluada la nueva justificación e información técnica aportada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que no se dio respuesta al requerimiento sobre el mecanismo de acción no terapéutico del producto, dado que la indicación de uso reportada por el usuario es: ANTISÉPTICO TÓPICO PREVIO A PROCEDIMIENTOS DE INYECTOLOGÍA, VENOPUNCIÓN, INSERCIÓN DE CATÉTER, PROCEDIMIENTOS INVASIVOS. POR SU COMPOSICIÓN REDUCE LA PROBABILIDAD DE INFECCIONES EN LA PIEL Y OFRECE UNA PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN, lo cual realiza una acción antiséptica de la piel, no desinfección exclusivamente para un dispositivo médico, tal y como lo establece la regla 15 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, para este último. Dentro de la información suministrada, se allega un estudio: “Evaluación de un gluconato de clorhexidina al 2% en alcohol isopropílico al 70% como desinfectante para la piel”, con el fin de demostrar la eficacia de la combinación de los medicamentos gluconato de clorhexidina al 2% en alcohol isopropílico al 70% como agente antiséptico de piel, lo cual no está en discusión. Para la combinación de los medicamentos, que están contenidos, impregnados o adicionados en un dispositivo médico como un aplicador, se evaluará quién ejerce la acción principal y secundaria según la indicación de uso dada por el fabricante. En este sentido, quién ejerce la acción principal de antisepsia tópica son los medicamentos gluconato de clorhexidina al 2% o el alcohol isopropílico al 70%, para lo cual el aplicador, tiene una acción accesoria, actuando como un vehículo para la administración de los medicamentos para la asepsia de la piel. Por lo anteriormente descrito, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que el producto APLICADOR CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - APLICADOR IMPREGNADO CON SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - LORIS IV, con Registro Sanitario No. INVIMA 2015DM-0014093 no es Dispositivo Medico. La Sala recomienda la cancelación del registro sanitario Registro Sanitario No. INVIMA 2015DM-0014093 | No aplica | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_9_del_14_de_agosto_2024.pdf
2024 | 9 | No aplica | NO | 3.3 | TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2%, con registro sanitario No. INVIMA 2020DM-0022184 | No registra marca | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UN AREA SUPERFICIAL DE LA PIEL | Una vez revisada y evaluada la nueva justificación e información técnica aportada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro conceptúa que no se dio respuesta al requerimiento sobre el mecanismo de acción no terapéutico del producto, dado que la indicación de uso reportada por el usuario, continua siendo: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UN AREA SUPERFICIAL DE LA PIEL, lo cual realiza una acción antiséptica de la piel, no desinfección exclusivamente para un dispositivo médico, tal y como lo establece la regla 15 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005, para este último. Dentro de la información suministrada, se allegan pruebas de calidad y el resumen de resultados de un estudio: “Evaluación cutánea aguda de tolerancia de un dispositivo en adultos – prueba de parche”, con el fin de demostrar la eficacia de la combinación de los medicamentos ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2% como agente antiséptico de piel, lo cual no está en discusión. Para la combinación de los medicamentos, que están contenidos, impregnados o adicionados en un dispositivo médico como un aplicador, se evaluará quién ejerce la acción principal y secundaria según la indicación de uso dada por el fabricante. Quien ejerce la acción principal de antisepsia tópica son los medicamentos ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2%, por lo que la toalla tiene una acción accesoria, actuando como vehículo para administrar los medicamentos para la asepsia de la piel. Por lo descrito, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro recomienda que los registros sanitarios con ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2% conceptúa que no es un dispositivo médico, la Sala recomienda la cancelación del registro sanitario Registro Sanitario No. INVIMA 2020DM-0022184 con expediente: 20159700 | No aplica | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_9_del_14_de_agosto_2024.pdf
2024 | 9 | 20201189977 | SI | 3.4 | METICEL OFTENO (Hipromelosa 0,5%) Lagrimas artificiales | No registra marca | No registra uso | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo presente la indicación de uso, composición, mecanismo de acción y lo descrito por la Sala Especializada de Medicamentos, el producto METICEL OFTENO (Hipromelosa 0,5%) Lagrimas artificiales, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo III, de conformidad con la regla 13 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. La Sala recomienda el llamado a revisión de oficio, y la revisión de las indicaciones y usos del término “quemazón” ya que en sus indicaciones de uso deben utilizarse términos clínicos y puede generar confusión en su prescripción. | III | Gloria Cecilia Peñuela Sánchez | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_9_del_14_de_agosto_2024.pdf
2024 | 12 | No aplica | SI | 3.2 | NORIZITE®SPRAY NASAL SPRAY NASAL CON CARRAGENINA Y GOMA GELLAN | NORIZITE® | ESTE SPRAY NASAL PROTECTOR ESTÁ DISEÑADO PARA PREVENIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR VIRUS TRANSMITIDOS PRINCIPALMENTE POR VÍA AÉREA. LA PROTECCIÓN TIPO GEL CREA UNA BARRERA EN LA CAVIDAD NASAL, FORMULADA CON INGREDIENTES ESPECÍFICOS PARA ATRAPAR FÍSICAMENTE LOS VIRUS Y ELIMINARLOS DE LA NARIZ. TIENE UNA MEZCLA PATENTADA DE INGREDIENTES UTILIZADOS PARA MEJORAR LA MUCOADHESIÓN, PROLONGANDO EL TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA CAVIDAD NASAL PARA UNA PROTECCIÓN MÁS DURADERA. | ESTE SPRAY NASAL PROTECTOR ESTÁ DISEÑADO PARA PREVENIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR VIRUS TRANSMITIDOS PRINCIPALMENTE POR VÍA AÉREA. LA PROTECCIÓN TIPO GEL CREA UNA BARRERA EN LA CAVIDAD NASAL, FORMULADA CON INGREDIENTES ESPECÍFICOS PARA ATRAPAR FÍSICAMENTE LOS VIRUS Y ELIMINARLOS DE LA NARIZ. TIENE UNA MEZCLA PATENTADA DE INGREDIENTES UTILIZADOS PARA MEJORAR LA MUCOADHESIÓN, PROLONGANDO EL TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA CAVIDAD NASAL PARA UNA PROTECCIÓN MÁS DURADERA. | I | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_12_noviembre_13_sala_dmrdiv_(1).pdf
2025 | 5 | 20241330545 | SI | 3.2 | FLUORURO DIAMINO DE PLATA | No registra marca | No registra uso | Una vez analizada y evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que el producto FLUORURO DIAMINO DE PLATA, es considerado un Dispositivo Médico con clasificación de riesgo I de acuerdo con la regla 5 numeral b del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005.. | I | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_5_de_mayo_7_2025_sala_dmrdiv.pdf
2025 | 7 | 20251071244 | SI | 3.11 | ACIDO HIALURONICO NO RETICULADO | No registra | No registra | Una vez revisada y estudiada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que, frente a su consulta es importante aclarar que no es dable debido a consideraciones técnicas y científicas, pronunciarse de manera genérica sobre todos los productos de uso humano que contienen ácido hialurónico no reticulado toda vez que, es necesario evaluar el conjunto documental que debe presentar el interesado a fin de poder establecer la calidad de la evidencia presentada con la intención de demostrar seguridad y desempeño para ser regulado bajo el concepto ampliado de dispositivo médico, que bajo el enfoque de riesgo, abarca productos de uso en medicina plástica (estética/reconstructiva), considerando que por su naturaleza, modo de acción y otros se enmarcan dentro de la definición prevista en el Decreto 4725 de 2005. En este sentido, los rellenos dérmicos dentro de los cuales se incluye el ácido hialurónico son objeto de la regulación sanitaria correspondiente a los dispositivos médicos y, por lo tanto, debido a su carácter de “invasivo”5 , debe cumplir todas las exigencias de la normativa vigente al respecto. Es de recordar que la misma norma prevé que cuando los dispositivos médicos no ingresen al organismo “a través de uno de los orificios corporales reconocidos, serán considerados productos invasivos de tipo quirúrgico”. El ácido hialurónico es un tipo de azúcar (polisacárido) presente en tejidos corporales, como la piel y el cartílago. En forma de gel, se combina con el agua y se hincha, causando un efecto de alisado y relleno. Cuando el ácido hialurónico utilizado en los rellenos dérmicos se modifica químicamente (retícula) gana estabilidad para prolongar su duración en el organismo. Los efectos de este material duran aproximadamente de 6 a 12 meses y, por lo tanto, la ausencia del agente reticulante disminuye su vida media siendo en todo caso materiales absorbibles (temporales). En este sentido, se debe aplicar el artículo 7º, Regla 8. Literal c) considerando que dada la permanencia promedio de 12 meses de esta sustancia en el cuerpo humano, se clasificaría como un dispositivo medico invasivo y de uso prolongado, esto último de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º: “Uso prolongado. Destinado normalmente a utilizarse de forma continua durante un período de más de treinta (30) días”. Si bien, el AH para su uso como relleno dérmico, gracias a la propiedad de atraer agua, puede conseguir aumentos considerables de volumen tras su inyección, este efecto se logra principalmente por el efecto físico de la inyección exógena, pero también se ha demostrado que tiene un efecto indirecto a nivel bioquímico, ya que activa a los fibroblastos dérmicos tras su depósito en la dermis. Conforme a la Ley 2316 de 2023, artículo 2° un producto solamente se considera aceptable como “sustancia modelante” si cuenta con evidencia avalada por la autoridad sanitaria, que demuestre su seguridad y desempeño para los fines propuestos por el fabricante, mismos que a la fecha no cuentan con estudios fundamentales que permitan abarcar zonas diferentes a la cara y en ocasiones cuello y manos, dependiendo del producto. Es pertinente aclarar que, en general este tipo de productos cuando demuestra que se degrada o desaparece del organismo en un plazo inferior a 18 meses puede ser considerado temporal, no obstante, tanto por el riesgo derivado de las interacciones que se dan en el organismo humano como por su duración dentro del mismo, pueden requerírsele estudios clínicos y preclínicos orientados a determinar su perfil completo sobre todo de seguridad. La reticulación altera la solubilidad del AH y, por lo tanto, a mayor grado de reticulación, mayor viscosidad del gel. Así mismo, la ausencia de reticulación no implica una variación en las propiedades químicas y biológicas básicas del AH por ello, las características atribuidas por los fabricantes deberán analizarse caso a caso por el Invima en un dossier técnico completo que incluya los datos de laboratorioEn conclusión, hoy los productos inyectables conocidos como rellenos dérmicos, tales como el ácido hialurónico, se consideran dispositivos médicos, categoría riesgo III. Bajo la regulación actual, el uso de rellenos dérmicos como el ácido hialurónico no se encuentra autorizado para su uso en aumento de glúteos, senos u otras estructuras corporales y no está permitido su uso en grandes cantidades para volumizar estas áreas u otras de mayor extensión considerando los riesgos de migración y otros bien documentados, pero especialmente a falta de evidencia de alta calidad que permita demostrar que puede ser usado de manera segura. | III | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_7_de_julio_2_de_2025.pdf
2025 | 7 | NO APLICA | SI | 3.12 | pulseras, relojes o bandas, | No registra | medir frecuencia cardiaca y otras variables como saturación de oxígeno, medición de presión, arritmias, ECG, gasto cardiaco, glucosa o apnea, entre otros, con el fin de realizar diagnóstico, tratamiento o seguimiento a una enfermedad, | son considerados dispositivos médicos con clasificación de riesgo IIB, de conformidad con la regla 10 del artículo 7 del Decreto 4725 de 2005. Por lo tanto, para su importación, comercialización y uso requiere de registro sanitario. | IIB | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_7_de_julio_2_de_2025.pdf
2025 | 8 | NO APLICA | SI | 3.1 | “IMPLANTE MULTICONICO A LA MEDIDA | No registra | están diseñados para su uso en maxilares o mandíbulas total o parcialmente edéntulas y su fijación con prótesis totales o parciales fijas o removibles, utilizando técnicas quirúrgicas avanzadas de carga inmediata o tardía | Una vez revisada y estudiada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que:Para efecto de este concepto el nombre del producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA es obtenido de los documentos que el interesado presentó en el año de 2023 entre los cuales están: formulario único de solicitud registro sanitario y renovación y modificación para dispositivos médicos y equipos biomédicos no controlados, formato ASS_RSA-FM007 versión 15 para certificado de no obligatoriedad y la ficha técnica del producto además los radicados iniciales 20221277407, escrito No. 20231098877 de fecha 17 de abril de 2023, y radicado 20231210786 del 09/08/2023, escrito No. 20231261062 de fecha 5 de octubre de 2023, escrito No. 20241084159 de fecha 9 de abril del 2024 y escrito No. 20251040531 del 19 de febrero de 2025 En documento del interesado, de fecha 17 de julio de 2023 que mediante escrito No. 20231210786 del 09/08/2023 el señor LUIS MAURICIO CHIQUILLO PEREZ, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación relacionado con la certificación 2023021786 expedida en el trámite de la referencia sobre la solicitud del certificado de no obligatoriedad para el producto implante dental multicónico a la medida: “(…) 7.- Atendiendo tanto el contenido de la solicitud de rendirse el concepto, como el mismo CONCEPTO, que se acoge, para expedir la CERTIFICACION objeto de inconformidad, concepto que es rendido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, se aprecia: a.- Que no se solicitó evaluar si el respectivo dispositivo medico como es propuesto, es DISPOSITIVO MEDICO A LA MEDIDA, para que la sala en mención hubiera efectuado los estudios respectivos y se pronunciara si se acoge o no la esta calificación. El hecho de que la misma solicitud de que se rinda el concepto, adolezca de la verificación técnica - científica de que el dispositivo sea sobre medida o estandarizado, es el requerimiento técnico fundamental para resolver de fondo lo relativo a la certificación; por cuanto la condición técnica de ser dispositivo sobre medida es el aspecto basilar de la certificación de no obligatoriedad (…)” Es de aclarar que el documento de la certificación 4779 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia menciona el nombre de producto TORNILLO MULTICONO PARA IMPLANTES y no corresponde al producto objeto de este. Los conceptos de esta Sala se dieron conforme a una solicitud de la dirección técnica de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras tecnologías del Invima donde se requirió conceptuar si el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA era dispositivo médico. El nombre del producto se menciona conforme a la solicitud que se presentó ante el INVIMA, pero con la simple denominación "a la medida" no hace que lo sea, por lo cual, se vio necesario elevar consulta a la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro. Ahora bien, con respecto a lo indicado por el interesado en el recurso de reposición de fecha 17 de julio de 2023, radicado 20231210786 del 09/08/2023 la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro - SEDMRDIV dentro de su metodología de trabajo revisó toda la documentación soporte allegada, evaluó la totalidad de las reglas de acuerdo con las normas vigentes relacionadas, argumentando, describiendo previamente para dar un concepto final. En el radicado 20231210786 del 09/08/2023, el interesado comenta: “(…) b.- Ya en el contenido del mismo CONCEPTO, se observa que su fundamento es lo indicado en la regla 8, del decreto 4725 de 2005, que establece: “Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb”; de este concepto se desprende: c.- Que solo se tiene en cuenta, lo indicado en el art. 7º del decreto 4725 “… Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: ….. Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a….”: Como el concepto, no tiene en cuenta la totalidad de la solicitud, en la cual claramente contiene dos aspectos adicionales y determinantes para un buen proveer, (se transcribe la parte pertinente). 1.- “…determinar si el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA, Radicado 20221277407, es considerado un DM / RDIV / otra Tecnología y si aplica para llamado a revisión de oficio artículo 34 del Decreto 4725 de 2005 / artículo 28 del Decreto 3770 de 2004….” 2.- “…De ser considerado Dispositivo Medico, se solicita relacionar la regla que le aplica, cuál sería el riesgo…” d.- El concepto rendido y que es fundamento de la cuestionada decisión, no abarcó estos cuestionamientos, por cuanto NO determinó si el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA, es considerado un DM / RDIV / otra Tecnología y si aplica para llamado a revisión de oficio artículo 34 del Decreto 4725 de 2005 / artículo 28 del Decreto 3770 de 2004…; tampoco se evidencia la revisión del producto, su utilidad, su necesidad urgente para los usuarios o pacientes que lo requieren, la necesidad de ajustes en su fabricación, etc., como tampoco se determinaron si resultan terceros afectados, u otras de las acciones y eventualidades contenidas en el art. 34 del decreto 4725 de 2005. (…)” La SEDMRDIV mantiene lo proferido en actas previas para el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA, Acta 8 de 2023), numeral 3.33: … CONCEPTO: Una vez evaluada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la composición y las indicaciones de uso, el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO “A LA MEDIDA” es un Dispositivo Médico clase IIb por la regla 8, de conformidad con el decreto 4725: “Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb”… Acta 7 de 2024, numeral 3.17: …es considerado un dispositivo médico. Por lo tanto, se ratifica el concepto proferido en numeral 3.33 del Acta No. 8 del 14 de junio de 2023. En este sentido, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005, para la solicitud del respectivo registro sanitario de acuerdo con la ficha técnica presentada por el interesado… El producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA, no se ajusta a la definición y características de un Reactivo de Diagnóstico In Vitro y tampoco a otra tecnología de acuerdo con la FICHA TECNICA IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA (Folios 15 al 17/96). El producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA se considera un dispositivo médico para uso humano, conforme a la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 4725 de 2005, el cual regula el régimen de registros sanitarios y vigilancia sanitaria de estos productos en Colombia. Para mayor claridad se cita esta definición: “(…) Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico; d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido; f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos (…)” De acuerdo con lo indicado en FICHA TECNICA IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA: …están diseñados para su uso en maxilares o mandíbulas total o parcialmente edéntulas y su fijación con prótesis totales o parciales fijas o removibles, utilizando técnicas quirúrgicas avanzadas de carga inmediata o tardía (Folio 15/96) …El implante dental Multicónico a la medida se inserta mediante cirugía convencional o piezoeléctrica dentro del hueso del maxilar superior o inferior, según la necesidad de la rehabilitación del paciente (Folio17/96). En particular, el producto se enmarca dentro del literal b de la definición de dispositivo médico: … Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia… Esta clasificación se fundamenta en la finalidad propuesta por el fabricante, así como en las características técnicas y funcionales del producto, que lo alinean con los criterios establecidos por la normativa vigente. Por lo tanto, se concluye que el producto denominado IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA cumple con los requisitos legales y técnicos para ser considerado un dispositivo médico. Ahora bien, al revisar la denominación del producto, se evidencia que se proclama en su nombre que el producto es a la medida, en consecuencia, se analiza si el producto corresponde a un dispositivo médico sobre medida o no. Para lo cual se debe traer a colación la definición de dispositivo médico sobre medida, también contemplado en el artículo 2 del precitado decreto "Dispositivo médico sobre medida. Todo dispositivo fabricado específicamente, siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud, para ser utilizado por un paciente determinado." De acuerdo con Resolución 214 de 2022, la definición de dispositivo médico sobre medida bucal es: “(...) 4.21 Dispositivo de uso intrabucal o externo que se destina a un usuario determinado, respondiendo a su anatomía, morfología y fisiología. Se fabrica específicamente de acuerdo con la prescripción escrita y modelos de estudio dado por el profesional de odontología (...)” De la información presentada se puede establecer: 1. El IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA es un dispositivo médico invasivo conforme con el Decreto 4725 del 2005 (Dispositivo que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal). 2. Ahora bien, con respecto a su clasifican, soportan que es un dispositivo a la medida, para lo cual envían el siguiente soporte: (Folio 21/34 Respuesta al auto) …El secreto industrial confiere una ventaja respecto de la competencia y el paso a paso sería como revelar este secreto que es la diferencia clara con la estandarización, sin embargo, para dar respuesta mencionamos a continuación de manera general: a) Mapeo óseo b) Diseño del implante c) Ejecución del implante d) Colocación del implante… 3. Los procedimientos previamente descritos guardan exactitud con el protocolo clínico y técnico empleado en la colocación de implantes dentales disponibles actualmente en el mercado nacional. En consecuencia, a continuación, se relaciona una correlación entre cada uno de los pasos y un protocolo estandarizado de implantología oral a nivel general comparando con el producto IMPLANTE DENTAL MULTICONICO A LA MEDIDA. 4. Conforme con la documentación que presentan, se evidencia que el implante dental tiene propiedades de adhesión, integración absoluta con la cresta ósea, mínima tensión crestal, integración en zonas de reloj de arena y sin inclinación secundaria por la múltiple conicidad, sin embargo, no evidencian estudios de efectividad y seguridad. En virtud de la información presentada en la anterior tabla, NO es posible clasificar al producto objeto de análisis como un dispositivo médico a la medida, ni un dispositivo médico sobre medida bucal (Resolución 214 de 2022), debido a que este tipo de dispositivos se fabrica específicamente para un paciente en particular, siguiendo una prescripción escrita emitida por un profesional de la salud. En este caso, no se evidencian elementos de individualización que lo diferencien de un implante dental estándar, de acuerdo con el protocolo revisado, el cual no contempla variaciones sustanciales en diseño o fabricación que justifiquen su clasificación como dispositivo a la medida. Un producto que se considere dispositivo a la medida debe sustentar la toma de un modelo con medidas y una fabricación exacta al lugar donde se va a implantar En este contexto, es pertinente citar lo descrito por el usuario con relación al PROTOCOLO PARA EL SISTEMA DE IMPLANTE MULTICONICO A LA MEDIDA. …7.1 El implante dental Multicónico a la medida se inserta mediante cirugía convencional o piezoeléctrica dentro del hueso del maxilar superior o inferior, según la necesidad de la rehabilitación del paciente… (Folio 12/83) y es un dispositivo de uso prolongado de acuerdo con este mismo documento presentado: …Luego se coloca un tornillo de cierre que resguarda la cavidad interna del implante para su final rehabilitación, esta actividad se realiza atornillando el tornillo a la rosca interna del implante, este tornillo se deja 3 meses para el maxila inferior y 6 meses para el maxilar superior. (Folio 12/83) … Una vez terminada la cicatrización se retira el tornillo de cierre y se reemplaza por un tornillo cicatrizante (Folio 12/83) Adicionalmente, la información presentada para el concepto técnico solicitado y debido al secreto industrial que el interesado argumenta, no se evidencia información preclínica y clínica o científica verificable, información que indique las etapas del proceso detallado de manufactura, Información del control de calidad realizado al producto en proceso, para dar respuesta a la solicitud: …tampoco se evidencia la revisión del producto, su utilidad, su necesidad urgente para los usuarios o pacientes que lo requieren, la necesidad de ajustes en su fabricación, etc., como tampoco se determinaron si resultan terceros afectados, u otras de las acciones y eventualidades contenidas en el art. 34 del decreto 4725 de 2005. (…)” Aclaramos al interesado que el llamado a revisión de oficio es cuando el producto ya cuenta con RS y pues en este caso se estaba estudiando la solicitud de un concepto de si un producto requería o no Registro Sanitario, por lo tanto, no aplica el art. 34 del decreto 4725 de 2005 De conformidad con lo mencionado anteriormente, se concluye que el producto llamado “IMPLANTE MULTICONICO A LA MEDIDA”, es un DISPOSITIVO MÉDICO con clasificación de acuerdo con el riesgo clase IIB y no cumple el concepto para ser considerado UN DISPOSITIVO MÉDICO A LA MEDIDA, teniendo presente lo establecido en el decreto 4725 de 2005, artículo 7, regla 8, así: “(…) Regla 8. Todos los dispositivos médicos implantables y los dispositivos médicos invasivos de uso prolongado de tipo quirúrgico se incluirán en la clase IIb salvo que se destinen a: a) Colocarse dentro de los dientes, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa; b) Utilizarse en contacto directo con el corazón, el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central, en cuyo caso, se incluirán en la clase III; c) Ejercer un efecto biológico o ser absorbidos totalmente o en gran parte, en cuyo caso, se incluirán en la clase III; d) Sufrir modificaciones químicas en el organismo, salvo si los productos se colocan dentro de los dientes, o a la administración de medicamentos, en cuyo caso, se incluirán en la clase III (…)” (Subraya fuera de texto) Por lo anterior, el producto llamado IMPLANTE MULTICONICO A LA MEDIDA, para ser comercializado y usado en Colombia, debe cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 4725 de 2005 para la obtención del registro sanitario y las condiciones técnico-sanitarias para su fabricación. Asimismo, dado que no es considerado un dispositivo médico a la medida, cuando el interesado cumpla con todos los requisitos descritos anteriormente, debe modificar la proclama de su nombre, dado que puede inducir a error del tipo de producto. | IIB | DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_8_de_julio_15_de_2025.pdf
2025 | 9 | 20251158105 | SI | 3.2 | GYNOCANESTEN® BALANCE - GEL VAGINAL CON ACIDO LÁCTICO Y GLUCÓGENO | No registra | Este gel fue desarrollado para mantener las condiciones normales del ecosistema vaginal. El gel actúa mediante un mecanismo físico in situ: el ácido láctico permite mantener el pH en condición ácida (requerida para el equilibrio del medio y el mantenimiento natural de los Lactobacillus spp.) y, por otro lado, el glucógeno es una fuente de alimentación (sustrato) para la microbiota regular del microambiente vaginal.GynoCanesten® Balance, al mantener y promover las condiciones normales del ecosistema vaginal, evita que proliferen bacterias oportunistas anaerobias p.ej. Garderella Vaginalis, y en consecuencia es eficaz para el manejo de síntomas de infecciones vaginales por bacterias, como el olor desagradable y el flujo anormal. El manejo de la disbiosis vaginal busca restaurar este equilibrio del medio reduciendo los patógenos oportunistas que causan la sintomatología clásica de la enfermedad. Es aquí, donde ingredientes previamente estudiados y conocidos, incluidos en productos tipo gel vaginal como GynoCanesten® Balance, juegan un rol fundamental como coadyuvantes en el restablecimiento físico del medio, la flora y el control de los síntomas derivados de la disbiosis. | La Sala da respuesta a la solicitud en radicado 20251158105: 1. ...aclaración del concepto emitido mediante el Numeral 3.2. del Acta No. 5 de 2024, en especial: “(...) No serán dispositivos médicos si contienen agentes que declaren efectividad en el tratamiento de infecciones bacterianas y/o micóticas mediante acción farmacológica, disbiosis vaginal, o para la corrección del pH en esta zona. (si bien algunos componentes pueden ejercer un efecto buffer que en general no alcanza para atribuirle acción terapéutica). (...)” Respuesta: Para el producto GynoCanesten® Balance aplica la regla 13 del artículo 7 y el artículo 2 del Decreto 4725 del 2005, categoría de riesgo III, por estar dentro de los productos geles íntimos, cremas y lubricantes vaginales, que en su composición incorporan medicamentos, con el fin de aportar beneficios no terapéuticos al producto, serán considerados dispositivos médicos combinados Que si bien el ácido láctico, en gel vaginal se encuentra en la norma farmacológica de marzo 2025 en una composición de 4.5 g/100g, el producto GynoCanesten® Balance, es un dispositivo médico combinado. Es un regulador de pH de la zona vaginal con mecanismo de acción física química. Por lo anterior el GynoCanesten® Balance es un dispositivo médico combinado, categoría de riesgo III. Acorde con el Decreto 4725 de 2005 se encuentra que: ...Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; ... Los dispositivos médicos para uso humano no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. ... D. REGLAS ESPECIALES Regla 13. Todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que, si se utilizara independientemente, pudiera considerarse como un medicamento y que pueda ejercer sobre el cuerpo humano una acción accesoria a la de los dispositivos médicos, se incluirán en la clase III... ...Dispositivo médico combinado. Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Si la función principal es la de ser dispositivo y la del fármaco, accesoria, se regirá por lo dispuesto en el presente decreto con la verificación de calidad y seguridad del medicamento... ...Dispositivo Médico Activo Terapéutico. Cualquier dispositivo médico activo utilizado sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia... ...Dispositivo médico invasivo. El que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal... ...B. DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: a) La clase I, si se destinan a un uso transitorio; b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; c) La clase IIb, si se destinan a un uso prolongado, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, y no pueden ser absorbidos por la membrana mucosa, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIa. 2. Desarrollar las razones técnicas y legales por las cuales la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro considera que no pueden ser dispositivos médicos los productos que contienen agentes por medio de los cuales, declaren efectividad en el tratamiento de infecciones bacterianas y/o micóticas mediante disbiosis vaginal, o para la corrección del pH en esta zona. Respuesta: Cada producto que se presente ante la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro-SEDMRDIV, debe ser analizado, evaluado de manera individual y específica para sus componentes, mecanismo y modo de acción, sitio de aplicación, entre otras características de cada producto. Esta Sala solicita al interesado modificar el contenido de la información presentada en la publicidad en la página WEB y otras pautas publicitarias (artes, inserto, etiquetas) que pueden inducir al error a los usuarios consumidores al confundir este producto con otros de nombre similar, porque de acuerdo con el dossier del producto GynoCanesten® Balance, no es un tratamiento para infección vaginal por bacterias como se indica en:, https://www.gynocanesten.com.co/productos/balance/?utm_source=google&utm_medium=c pc&DScampaign=2024_01_CO_Gyno-Canesten_ES_Consumer_AlwaysOn_Conversion_Search-Brand_Brand_Bayer-on-site-conversion_Max-ConversionValue_X&DSadgroup=CPC_ALL_Keywords_GynocanestenBalance_NA_Multidevice_X&DSkeyword=&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=1 9977016457&gbraid=0AAAAADg9qAdPHL9QATG64IZ26l6i4- 9lB&gclid=EAIaIQobChMIg7mIycD2jgMVUa9aBR1GmzpHEAAYASAAEgI2QPD_BwE Y además una posible inducción a las pacientes a un autotratamiento: Quiz de síntomas vaginales ¦ Gynocanesten® Colombia: Con nuestro asesor de síntomas vaginales te ayudaremos a entender tus síntomas y te guiaremos con opciones de tratamiento. Ingresa ya y haz nuestro quiz. Así mismo la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro-SEDMRDIV, recomienda la revisión de oficio, Resolución No. 2024025547 de 4 de junio de 2024 Por la cual se concede el Registro Sanitario INVIMA 2024DM0028892 al producto GYNOCANESTEN BALANCE - GEL VAGINAL CON ACIDO LÁCTICO Y GLUCÓGENO, en el sentido de reclasificar el riesgo de IIA a III | III | Rubby Aristizábal | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Actas/2025/ass-rsa-fm045_acta_9_sala_dmrdiv_agosto_6.pdf
2025 | 10 | 20251208811 | SI | 3.8 | HemaGel® PROCTO | No registra | formación de una barrera física en la herida para favorecer la eliminación de especies reactivas del oxígeno mediante las aminas estéricas que componen el material del mismo | Una vez revisada y estudiada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa dado que el producto HemaGel® PROCTO se compone de una red polimérica HEMA-HAS, la cual no es soluble en medios acuosos fisiológicos ni grasos, por lo que es una cadena polimérica no polar de origen sintético bioinerte, cuyo mecanismo de acción es formación de una barrera física en la herida para favorecer la eliminación de especies reactivas del oxígeno mediante las aminas estéricas que componen el material del mismo. Por lo anterior, es considerado un dispositivo médico con clasificación de riesgo IIA, artículo 7 regla 5, literal b: Regla 5. Todos los dispositivos médicos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo médico activo, se incluirán en: (…) b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en cuyo caso, si incluirán en la clase I; (…) | IIA | Astrid Morales | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_10_sala_dmrdiv_septiembre_3.pdf
2025 | 10 | 20251207705 | SI | 3.9 | software REVE134 | No registra | diagnóstico y tratamiento de anomalías auditivas | Una vez revisada y estudiada la información allegada, la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso dada por el fabricante para el producto software REVE134 que es diagnóstico y tratamiento de anomalías auditivas, es considerado un dispositivo médico y por ende requiere de registro sanitario para su comercialización y uso, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, artículo 2:“(…) Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia;(…)” | IIA | OSCAR JAVIER PARRA | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_10_sala_dmrdiv_septiembre_3.pdf
2025 | 10 | 20251218108 | SI | 3.12 | “INTELICARE” | No registra | diseñada para optimizar el manejo del flujo radiológico, facilitar la teleconsulta virtual y permitir el telemonitoreo de signos vitales, | conceptúa que teniendo en cuenta la indicación de uso dada por el fabricante para el producto software INTELICARE como plataforma tecnológica de telemedicina diseñada para optimizar el manejo del flujo radiológico, facilitar la teleconsulta virtual y permitir el telemonitoreo de signos vitales, es considerado un dispositivo médico y por ende requiere de registro sanitario para su comercialización y uso, de conformidad con el Decreto 4725 de 2005, artículo 2: “(…) Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia; (…) Artículo 6°. Criterios de clasificación. La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los dispositivos médicos: (…) b) Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán automáticamente en la misma categoría;…”Artículo 7°. Reglas de clasificación. Para clasificar un dispositivo médico se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Regla 10. Todos los dispositivos médicos activos con fines de diagnóstico se incluirán en la clase IIa, siempre que: c) Se destinen a permitir un diagnóstico directo o la vigilancia de procesos fisiológicos vitales, a no ser que se destinen específicamente a la vigilancia de parámetros fisiológicos vitales, cuando las variaciones de esos parámetros, por ejemplo, las variaciones en el funcionamiento cardíaco, la respiración, la actividad del sistema nervioso central, puedan suponer un peligro inmediato para la vida del paciente, en cuyo caso, se incluirán en la clase IIb; (…)” | IIB | Alfredo Hernández | https://www.invima.gov.co/sites/default/files/dispositivos-medicos/Sala-especializada-de-Dispositivos-Medicos-In-Vitro/Pronunciamientos-sala-conjuntas/ass-rsa-fm045_acta_10_sala_dmrdiv_septiembre_3.pdf